广西国立工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：防城港市第一人民医院分院核酸检测设备采购

项目编号：FCZC2020-J1-10009-GLGC

采购单位: 防城港市第一人民医院

采购代理机构：广西国立工程咨询有限公司

2020年 7月21日

目       录

第一章 竞争性谈判公告…………………………3

第二章 竞标人须知及前附表……………………5

第三章 项目需求…………………………………17

第四章 评标办法及评分标准……………………35

第五章 合同主要条款……………………………36

第六章 竞争性谈判响应文件格式………………42

第一章 防城港市第一人民医院分院核酸检测设备采购竞争性谈判公告

项目概况

防城港市第一人民医院分院核酸检测设备采购项目的潜在供应商应在（通过网络报名或电话报名后邮箱的方式）获取采购文件，并于 2020 年7月27日10点00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2020-J1-10009-GLGC

项目名称：防城港市第一人民医院分院核酸检测设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：105.61万元

最高限价：105.61万元

采购需求：防城港市第一人民医院分院核酸检测设备采购如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：25天

本项目（不）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次货物采购，具有独立法人资格的供应商。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3..单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5．本项目不接受未购买本磋标文件的供应商参与磋商。

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)政府采购促进中小企业发展。

(2)政府采购支持采用本国产品的政策。

(3)强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

(4)政府采购促进残疾人就业政策。

(5)政府采购支持监狱企业发展。

(6)扶持不发达地区和少数民族地区政策。

三、获取采购文件

时间：2020年7 月 21 日至2020年 7 月 24日，每天上午9：00至12:00，下午15:00至18：00（北京时间，法定节假日除外 ）

方式：由潜在投标人登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行网上报名，潜在投标人申请报名后应及时联系代理机构审核报名，联系人：黄丽艳18977002756。审核通过后，方可下载招标文件电子版,并根据招标文件规定的投标截止时间和地点提交投标文件。未注册的供应商可登录政采云平台进行注册（政采云平台-商家入驻-注册），如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。供应商未按以上时间、方式获取本项目招标文件的，本公司将拒收其投标文件。

(1)法定代表人身份证复印件或授权委托代理人身份证复印件及法人授权委托书原件（委托代理时必须提供）扫描件；

(2)有效的企业营业执照副本复印件（三证合一的）扫描件；

上述所有报名资料复印件均须加盖供应商公章，证书均在有效期内（有效期以证书上注明的有效期为准），证书已经过期的不予承认，视为不符合报名要求，不予受理。核查通过后，纸质版资料均通过邮寄的方式邮寄供应商。

售价：250元（不含其他资料费及邮费）

四、响应文件提交

截止时间：2020 年7月27日10点00 分（北京时间）；

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔六楼）

五、开启

时间：2020 年7月27日10点00 分（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔六楼）

参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证原件或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件）（以上复印件均需加盖供应商公章）依时到达指定地点等候当面磋商。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞争性谈判保证金金额：按照防财采〔2020〕14号文件规定，本项目不收取竞标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：防城港市第一人民医院

地址：防城港市防钦路23号

联系方式：杨纯洁13707707034

2.采购代理机构信息

名称：广西国立工程咨询有限公司

地址：广西国立工程咨询有限公司（防城港市防城区市场监督管理大院内）

3.项目联系方式

项目联系人：黄丽艳  电话：18977002756

4.监督部门：防城港市政府采购管理中心

联系电话：0770-6102319

5.公告网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/） 、防城港市政府采购网（www.fcgszfcg.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（www.fcgggzy.cn）。

防城港市第一人民医院                         广西国立工程咨询有限公司

2020年7月21日

- 竞标人须知及前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：防城港市第一人民医院分院核酸检测设备采购 项目编号：FCZC2020-J1-10009-GLGC |
| 2 | 3.1 | 1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次货物采购，具有独立法人资格的供应商。 2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 3..单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 16．1 | 竞标报价：竞标人必须就“项目需求”中的货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。 |
| 4 | 17.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后30天。 |
| 5 |  | 本项目采购预算金额为:105.61万元. |
| 6 | 18.1 | 竞争性谈判保证金金额：按照防财采〔2020〕14号文件规定，本项目不收取竞标保证金。 |
| 7 | 19.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本一份 副本四份。 |
| 8 | 20.1 | 竞争性谈判响应文件递交截止时间： 2020 年7月27日10点00 分。 地址：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔六楼） |
| 9 | 21.1 | 谈判时间： 2020 年7月27日10点00 分。截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 谈判地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔六楼）。 |
| 10 | 22.1 | 履约保证金的收取:按中标金额的 5 %计收，履约保证金须以中标人名称在签订合同前2个工作日内缴入或存入防城港市第一人民医院账户，否则不予开具收据,联系电话：0770- 3299038。账户如下： 开户名称： 防城港市第一人民医院 开户银行：防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社 银行帐号：8808 0120 4000 0375 注：（1）办理履约保证金手续时，需在转账凭证上写明单位名称、开户行全称、项目名称、项目编号以便核对查实（其中康复设备是必填的），否则由此造成的一切后果由投标人自行承担。 (2)履约保证金的退还:合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后，在招标人收到中标供应商提交的书面申请退付材料（详见附表二）之日起15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 |
| 11 | 23.1 | 委托代理服务费：详见本文件附表一计算，收费不满5000元时按5000元一个项目收取（在发布中标公示后领取中标通知书前）。 |
| 12 |  | 评标方法：最低评标价法。 |
| 13 |  | 解释：本竞争性谈判采购文件的解释权属于采购人及政府采购代理机构。 |

竞标人须知

一、总　则

1.适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：防城港市第一人民医院。

2.2“采购代理机构”是指：广西国立工程咨询有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本采购文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件，也称竞标文件。

2.7“ 竞标人公章”系指竞标人用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含专用章。

2.8 “财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/） 、防城港市政府采购网（www.fcgszfcg.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（www.fcgggzy.cn）。

3.谈判供应商的基本条件

3.1 竞标人资格及要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次货物采购，具有独立法人资格的供应商。

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（5）本项目不接受联合体竞标。

4.谈判费用

谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.联合体竞标

5.1本项目不接受联合体竞标。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

- 7.质疑和投诉

7.1竞标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。竞标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购过程或成交结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3 竞标人认为竞争性谈判采购文件使自己的合法权益受到损害的，按“10.1条款” 执行。

- 8.特别说明：

8.1多家供应商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体讨论后决定。

多家代理商或经销商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加竞标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。（如货物采购为多种产品货物采购，以主要产品为鉴别依据）

8.2竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3竞标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4竞标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

二、竞争性谈判采购文件

9.竞争性谈判采购文件构成

9.1竞争性谈判公告；

9.2竞标须知；

9.3项目需求；

9.4评标办法及评分标准；

9.5合同主要条款；

9.6竞争性谈判响应文件格式。

10.竞争性谈判采购文件的澄清和修改

10.1竞标人要认真审核竞争性谈判采购文件中的所有内容，如发现其中有错误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清。如竞标人未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同竞标人理解并接受本竞争性谈判采购文件所有内容，并自己承担由此引起的竞标损失。同时，不得在竞标结束后针对本竞争性谈判采购文件所有内容提出质疑事项。

10.2如果竞标人认为本竞争性谈判采购文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止时间2天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购代理机构采购项目联系人反映。

10.3任何竞标人对本竞争性谈判采购文件的澄清要求，均应在竞标截止时间2天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，但该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了竞争性谈判采购文件的竞标人，答复将同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。为确保采购项目的如期完成，采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

10.4采购代理机构对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要修改的，在竞争性谈判采购文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间1天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时以书面形式通知所有购买竞争性谈判采购文件的竞标人。

10.5请竞标人在接到采购代理机构的电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或者在网上查询。该澄清答复（或补充通知）不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

10.6采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间1天前以书面形式通知所有购买竞争性谈判采购文件的竞标人，同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分，并按竞争性谈判采购文件第六章格式的要求填写并装订，竞标文件必须包边装订，使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页方式装订的将被视为无效竞标文件。

11.1价格文件

（1）竞标报价表；

（2）分项报价表。

11.2商务技术文件：

（1）谈判书；

（2）供货清单；

（3）技术响应、偏离情况说明表；

（4）售后服务承诺书；

（5）竞标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供）；

（6）货物合格证明文件（按本须知第13条要求提供）；

（7）竞标人认为必要提供的声明或文件资料。

12. 竞标人资格证明文件[下述资料属复印件的必须加盖单位公章，其中注明必须提交的文件均应于本项目截标前与竞标文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格]：

（1）竞标人有效的“企业法人营业执照”副本复印件（要求清晰反映企业包含采购货物的经营范围，已办理三证合一的提供有统一社会信用代码的营业执照）；（必须提供）；

（2）由国家质量技术监督局颁发的有效中华人民共和国组织机构代码证副本复印件（已办理三证合一的提供有统一社会信用代码的营业执照）（必须提供）；

（3）医疗器械经营许可证复印件（必须提供）；

（4）竞标人法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供）；

（5）竞标人法定代表人（企业负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供)；

（6）有效的税务登记证副本复印件（已办理三证合一的提供有统一社会信用代码的营业执照）（必须提供）；

（7）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录（必须提供）；

（8）竞标人2018年度的合法审计报告复印件(含会计报表)（如有，请提供）；

13.证明货物的合格性和符合竞争性谈判采购文件规定的文件{属“必须提供”的文件均应于本项目截标前与竞标文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，其竞标无效}：

（1）生产厂家的营业执照复印件（必须提供）；

（2）医疗器械生产许可证、产品注册证复印件（必须提供）；

（3）产品强制标准认证证书复印件（凡实行强制标准认证的产品如有，请提供）；

（4）货物制造检测标准复印件（若《项目需求》要求提供的，如有，请提供）；

（5）货物认证、检测报告、鉴定证书等复印件（若《项目需求》要求提供的，如有，请提供）；

（6）省级及以上有关行政主管部分颁发的产品获奖证书复印件（如有，请提供）；

（7）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况材料复印件（如有，请提供）；

（8）货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）；

（9）质量保证措施（如有，请提供）；

（10）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）；

（11）提供切实可行的售后服务和优惠承诺原件（若《项目需求》要求提供的，如有，请提供）；

（12）设备或产品保证供货有效证明（指由投标货物生产厂家针对本项目出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

（13）产品销售授权书或代理证书｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，如有，请提供｝；

（14）投标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《货物需求一览表》要求提供的，如有，请提供｝。

14.竞争性谈判响应文件编制基本要求

14.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

14.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以中文翻译文本为主。

14.3谈判供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充通知和修改内容），承诺并履行本文件中各项条款的规定及要求。

14.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知、修改内容及附件进行编制。

14.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

15.竞争性谈判响应文件的语言及计量单位

15.1竞争性谈判响应文件以及竞标人与采购代理机构和采购人就有关竞标事宜的所有往来函电，均应以中文书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的竞争性谈判响应文件视同未提供。

15.2除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

16.竞标报价

16.1竞标人必须就“项目需求”中的货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

16.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

16.3竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

16.4竞标人报价应包含货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，采购人不在有其他任何费用支付。

17.竞标有效期

17.1竞争性谈判响应文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

17.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞争性谈判响应文件及谈判应答文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第16条的规定仍然适用。

18.竞争性谈判保证金金额：按照防财采〔2020〕14号文件规定，本项目不收取竞标保证金。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

19.谈判响应文件的份数和封装

19.1竞标人应将竞争性谈判响应文件中“报价文件”和“商务技术文件”合并封装，即按：“报价文件”“商务技术文件”顺序装订成册（不得活页装订)正本一份，副本肆份。信封上标明“报价文件”，“商务技术文件”，然后再将封装在一个外层信封中，外层密封处应加盖竞标人单位公章或由法定代表人或委托代理人签字。

19.2竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

- 竞争性谈判项目编号：

（2）竞争性谈判项目名称：

- 谈判供应商名称：                     ；

- 投标内容：

（4）竞标人法定代表人姓名或委托代理人姓名：                  ；

（5）     年    月   日北京时间    时   分开标，此时间以前不得开封。

19.3竞标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，竞标文件正本除本竞争性谈判采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以是正本的复印件。

19.4竞标文件须由竞标人在规定位置加盖单位公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，竞标人应写单位全称。

19.5竞标文件不得涂改，若有错漏需修改，须加盖单位公章及由法定代表人（或授权委托人）签字；竞标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人负责。

20.竞争性谈判响应文件的递交

20.1所有竞争性谈判响应文件须按本须知前附表第8项规定的时间前递交到指定地点。

20.2若遇到竞标人过多造成部分竞标人在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购代理机构将按规定在竞标文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的竞标人进入递交竞标文件，竞标人递交竞标文件的时间应以其进入采购文件规定的到达开标场所的时间为准。

21.迟交的竞争性谈判响应文件

21.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标

## 22．开标

22.l 采购代理机构将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人必须持证件（法定代表人前来的持法定代表人身份证明书及本人有效的身份证；委托代理人前来的持法定代表人授权委托书及本人有效的身份证）（注：上述证件均为原件，复印件无效）签名报到。

22.2 开标会议在采购人代表及监督管理部门监督人员现场监督下，由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否按要求密封，是否按要求提供了竞标保证金。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予启封。

22.3 开标会议程序

（1）采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在竞标截止时间前递交竞标文件的竞标人数量；

（3）介绍参加开标会议的人员名单（包括竞标人代表、采购人代表、监管部门监督人员

和采购代理机构工作人员）；

（4）宣布开标纪律；

（5）采购人代表和监督部门监督人员一同检验参加开标会各竞标人的法定代表人或其委托代理人（如委托）的证件（法定代表人前来的持法定代表人身份证明书及本人有效的身份证；委托代理人前来的持法定代表人授权委托书及本人有效的身份证）（注：上述证件均为原件，复印件无效），资格证件不齐的竞标文件不予启封；

（6）当众宣布核查结果；

（7）由各竞标人的代表交叉检验各竞标文件密封的完整性并签字确认；

(8) 宣读谈判和评标期间的有关事项；

(9) 宣布开标会议结束。

23.谈判

23.1谈判时间及地点：按本须知前附表第9项规定，具体时间由采购代理机构另行通知。

23.2采购代理机构根据采购项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，谈判小组成员由从政府采购评审专家库中随机抽取的有关专家组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞争性谈判响应文件格式进行审查、谈判及评标工作。

24.谈判的步骤

24.1第一轮谈判

第一轮谈判：谈判小组按已确定的谈判顺序，分别与单一竞标供应商就符合采购需求、质量和服务等方面进行谈判，并了解其报价组成情况。

在谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定相应供应商符合谈判文件要求的，按照谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。在第一轮谈判中谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

24.2谈判文件修正

⑴ 第一轮谈判结束后，各竞标供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵ 采购代理机构通知竞标供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知竞标供应商，向竞标供应商提供较充分的修正时间。

⑶ 竞标供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

24.3第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与竞标供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

24.4最后报价

24.4.1竞标供应商作最后报价，密封递交谈判小组。

24.4.2 最终报价不得高于首次报价,应体现竞标报价的竞争性。

24.5竞标供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

25.评标

25.1本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的最终竞标报价，采购人不能支付时，谈判小组将不予以评审。

25.2本采购项目的评标依据为采购文件和竞标文件。

25.3本项目采用的评标方法按本须知前附表第12项规定执行，“谈判小组”成员、采购人代表、监督人员、采购代理机构有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

25.4竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

26.无效的竞争性谈判响应文件

26.1竞争性谈判响应文件或最终竞标报价如有下列情况之一者，将会在谈判过程中按照无效竞标处理：

（1）竞标人所提供的材料不足以证明其具备本项目要求资格的；

（2）竞标人未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性谈判采购文件的；

（3）竞标人未按本竞争性谈判采购文件要求交纳竞标保证金的；

（4）竞标人未就所竞标的的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

（5）竞标人未按竞争性谈判采购文件的要求密封、签署、盖章的；

（6）竞标人最终竞标报价超出政府采购预算价的，采购人不能支付的；

（7）竞标人不符合本须知第12、13条中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

（8）竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对的，或应谈判小组要求提供的有关材料原件与其在竞争性谈判响应文件中所提供的材料复印件不一致的；

（9）竞标人递交两份或多份内容不同的竞争性谈判响应文件，或在一份竞争性谈判响应文件中对同一采购货物有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞争性谈判采购文件规定提交备选竞标方案的除外；

（10）最终竞标报价高于竞标文件的竞标初始报价（即首次报价）的；

（11）竞标人不符合法律、法规和竞争性谈判采购文件规定的其他实质性要求和条件的。

27．废标

27.1竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

⑴参与竞标的供应商或者符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑵ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶ 竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷ 因重大变故，采购任务取消的。　
    27.2废标后，采购代理机构将废标理由通知所有竞标人。

28.确定成交供应商办法

28.1 谈判小组要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

28.2谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行最终报价，该最终报价将作为谈判小组评审的最终依据。

28.3 根据以下原则确定成交供应商

28.3.1符合采购需求、质量和服务相等时按报价最低的原则确定成交供应商。

### 六、签订合同

29.成交结果及公告

29.1采购代理机构在谈判工作完成后两个工作日内将谈判报告送采购人,采购人在五个工作日内确认后，成交结果将在媒体上发布。

29.2 在发布成交公告的同时,采购代理机构向成交人发出成交通知书。

29.3 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因及退回竞标文件。

29.4竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布截止之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.5质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

30.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应谈判文件要求，具备履行合同能力，评标价最低（或最终报价最低）的竞标人。

31.签订合同

31.1竞标人接到成交通知书后，应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

31.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同（因不可抗力导致的情况除外），则按成交供应商违约处理，将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金并上缴同级财政国库。该违约将记入防城港市政府采购供应商诚信评价库。

31.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，或重新组织采购。

31.4由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同（因不可抗力导致的情况除外），造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商或重新采购导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任，并将赔偿金额上缴同级财政国库。若成交人拒绝交纳赔偿金，除按相关法规追收赔偿金外，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止其参加政府采购活动。

31.5合同签订必须按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》相关规定执行，且签订的合同必须与本竞标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款，否则由此造成的后果由采购人负责。

32.履约保证金

32.1履约保证金金额详见本须知前附表第10项规定，由成交人在签订合同前2个工作日内按成交通知书规定以成交人名称足额缴入防城港市第一人民医院。否则，不予签订合同，账号如下：

开户名称： 防城港市第一人民医院

开户银行：防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社

银行帐号：8808 0120 4000 0375

32.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.3履约保证金在成交供应商按合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后由防城港市第一人民医院在收到成交供应商提交的书面申请退付材料（详见附表二）之日起15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

32.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人和防城港市第一人民医院，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

### 七、其他事项

33.委托代理服务费

33.1在发布中标公示后领取中标通知书前，由成交供应商向采购代理机构一次性付清委托代理服务费，其金额详见本须知前附表第11项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，并取消中标资格。

34.适用法律

34.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

34.2最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

35. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，并邀请相关监督部门的监督人员进行现场监督，竞标人在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。

第三章 项目需求

说明

（一）本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术规格偏离表。

（三）凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在谈判报价表中将其标配参数详细列明，否则该谈判无效。

（四）供应商必须自行为其谈判产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其竞争性谈判响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目谈判过程中被侵权问题提出异议。

（五）本项目不接受进口产品竞标。

| 编号 | 货物名称 | 详细招标技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 紫外线消毒车 | - 机型：移动式 - 灯臂结构：可折式双灯管 - 灯臂调节角度：（0-180）度 - 灯管类型：2*30W直管 - 定时：机械0-60分钟、电子0-120分钟 - 紫外线强度：≥90 - 灯管寿命：≥1000h | 44台 |
| 2. | 医用冷藏冷冻冰箱 | 一、用 途： 可用于冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。 二、主要指标： - 工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。 - 样式：立式，上下双门。 - ★有效容积（L）：≥450，冷藏≥225L、冷冻≥225L。 - 额定功率(W)：314。 - ★冷藏室标配视窗结构，不开门就可以看到冰箱内部物品。 - 内胆材料：冷藏室、冷冻室均为喷涂铝板。 - 保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 - 压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。 - 高精度微电脑温度控制系统，内置上下室温度传感器，确保运行状态安全稳定。 - ★双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 - 高亮度数码温度显示，上冷藏室和下冷冻室分区显示，上冷藏室可通过设定使箱内温度保持在2℃～8℃范围内，下冷冻室可通过设定使箱内温度保持在-10℃～-26℃范围内，显示精度0.1℃。 - 上冷藏室强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性。 - 搭载DC/DC电源管理模块，节能效率大幅提升；电压控制精度高，电压和整机性能稳定；冗余热量少，杜绝过热安全隐患。 - 完善的声光报警功能：具有断电、电池电量检测故障、电池电量低、环境温度传感器故障、上室温度传感器故障、下室温度传感器故障、环境温度高报警、上、下室高低温报警、门长时间打开报警、主控板通信故障、电源电压检测故障等多种功能。开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。 - 报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全。 - 当上/下室显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。 - 视窗防凝露：电加热+LOW-E，双重保障。 - 冷藏室发泡层厚度达80mm，冷冻室发泡层厚度达到80mm。 - 冷藏视窗玻璃电加热模式：自动加热模式、常开加热模式、常关模式。 - 底部前后4个万向轮,自带锁止功能，方便移动安放。 - 箱体配锁，一锁可锁两室，可以选配外挂锁。 - 冷藏室配置带状LED照明系统，箱体内部一目了然。 - 箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻室各一个。 - 选配485/R232接口、远程报警接口。 - 上室冷藏室标配自动化霜功能。 - 上室冷藏室配置3个钢丝搁架(带标签卡)，下室冷冻室配置6个抽屉（ABS），方便物体分类存放。 - 选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟任意设。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 - ★标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式（中英文格式可选），最大存储条数100000条，最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于24小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 | 2台 |
| 3 | 医用冷藏冷冻冰箱 | - 工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。 - 样式：立式，双门。 - ★有效容积：≥280L，冷藏186L、冷冻113L。 - ★额定功率（W）：≤316。 - 内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。 - 箱体底部配四个万向脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 - 无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度50mm,冷冻室保温层厚度100mm。 - 无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 - 高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点。 - 高精度微电脑温度控制系统，确保箱内冷藏温度保持在2~8℃、冷冻温度保持在-10~-40℃范围内，显示精度1℃。 - 冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 - 双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 - 压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。 - 完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。 - 具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 - 箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。 - 箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。 - LED照明，视物更清晰。 - 冰箱门采用可拆卸式门封条，易于清洗，可使冰箱常保美观洁净。 - 冰箱背部采用平面设计，让冰箱可以全方位展示，既美观又便于清洗。 | 1台 |
| 4. | 混匀器(振荡器) | 1、工作模式：连续、点动 2、转速：0-3000rpm，刻度显示 3、运行模式：圆周，直径6mm 4、功率：36W，电机输出功率15W 5、无刷直流电机 6、有非常多种垫片可供选择 7、配置重底盘+吸盘脚垫，保证无位移 8、自由选择点动或连续运行 9、配置包含标准圆头 ▲10、标配强电转弱电插头，保证用电安全，无漏电隐患 11、50mL离心管可在5秒内起旋 ▲12、配置54 孔6mm试管适配器一个跟8孔20mm试管适配器一个 | 2台 |
| 5. | ## 超低温冰冻冰箱 | 一、功能描述：保存生物制品、病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于医院、血站、疾控中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所等。 二、技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，工作环境湿度：20-80%，电源220V±10% ，50 Hz±1HZ。 2.2、样式：立式。 2.3、有效容积100L。 *2.4、外部尺寸：1066*742*820。 *2.5、内部尺寸：450*439*514。 2.6、净重/毛重（KG）：145/176.5。 *2.7、显示：LED数码温度显示，可实时显示箱内温度和各种设定参数（温度、电压、环境温度、压缩机运行状态等），运行状态一目了然。 *2.8、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内温度-10℃～-86℃范围内任意设定且可稳定运行。 2.9、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 *2.10、内胆材料：采用全不锈钢材质内胆，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 *2.11、保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，多道门封设计，保温效果好。 *2.12、中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,自主知识产权的独特制冷回路，降温速度更快，温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强。 *2.13、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全； 2.14、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； *2.15、进口高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，进口EBM低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据环境温度变化及压缩机运行状态智能开停。 2.16、测试孔设计，方便测试箱内温度。 *2.17、标配温度记录打印机，可随时调阅温度数据。 2.18、可选配远程通讯集中监控系统，液氮/二氧化碳后备系统。 *2.20、可存储2英寸标准冻存盒63个，2ml内旋冻存管6300个。 三、售后服务及其他： 3.1 维修： *3.1.1 设备验收合格后整机保修三年，终身维修。 3.1.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障。 3.2 培训：免费提供操作培训和维修培训。 四、安装及验收要求： 4.1安装地点：业主指定地点。 4.2安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。 4.3安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 4.4验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 | 1台 |
| 6 | 水浴恒温振荡培养箱 | 1、LCD大屏幕背光液晶显示，参数的设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作 ▲2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠 ▲3、不锈钢内胆、摇板、弹簧、烧瓶夹；前面设有排水阀 4、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能 5、有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题 ▲6、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 7、水浴控温温控线性好、波动小，温度均一性达到±0.2℃ 8、夹具为万能弹簧夹具，方便各种样板管、瓶固定使用 9、空载振荡频率：10-280rpm 10、振荡频率精度：±1rpm 11、摇板振幅 ：Ф26mm 12、温控范围：室温-99.9℃ 13、温度调节精度：±0.1℃ 14、温度均匀度：±0.2℃ (at 37℃) ▲15、摇板尺寸（长×宽）：411mm×321mm 16、噪音：低于55dB 17、夹具板到顶部距离：246mm 18、外型尺寸（长×宽×高） 691mm×553mm×522mm 19、空载重量（约）：62kg | 1台 |
| 7 | 迷你离心机 | 仪器特点： - 超静音：采用特种电机，动力强，超静音，运转稳定，噪音一般小于47db，最高不超过49db。 - 瞬间加速快：5秒内达到最高转速90%； - 震动小：精心设计的减震装置，运动振幅极小。 - 更换转子方便：设计巧妙，不用任何工具即能更换转子； - 离心力大：相对离心力最高可达2370g。 - 停机快：设计有两种停机模式，自由停机不超过15秒，开盖停机只需要3秒； - 安全系数高：内有三个触动开关，要三个开关同时闭合才能运转，避免不规范操作影响安全。 技术参数： - 转速 6300rpm - 转速精度 ±20r/min - 电 源 AC230V 1A 50/60HZ - 外型尺寸 158×175×123 mm - 重 量 3kg - 体 积 44×40×36cm 适配转子： 1号转子 8×1.5/2ml/0.5ml/0.2ml 2号转子 2×8×0.2ml | 2台 |
| 8 | 核酸自动提取仪 | 一、产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸； 二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； 三、技术要求 ★1、处理能力：一次性完成96个样本的提取； - 操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作； ★3、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合； 4、运行噪音：运行最大噪音不超过65分贝； 5、程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； ★6、二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预； - 污染防控： 7.1、实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟； ★7.2、实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 8、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱，无需人工拉动； 9、数据接口：USB； ★10、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，其中病毒、全血、细菌提取试剂盒具备独立的医疗器械注册证； 11、配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材； 三、商务要求： - 免费质保时间不少于18个月； - 配置要求： - 主机*1台； - 扫码枪*1把； - 单样本预封装病毒核酸提取试剂盒*3盒； - 单样本耗材支架*2个； - 生物滤棉网*2个； | 1台 |
| 9 | 全自动医用PCR分析系统 | 1、样本容量96孔×0.2ml，产品获有CFDA三类医疗器械注册证； ▲2、 四通道荧光检测系统，预留一个通道备用；精巧的滤光片组合设计，保证通道之间无交叉干扰：无需crosstalk校正； 3、采用超强亮度单色LED光源，具有宽广的激发波长，可通用市场上常见的荧光染料； ▲4、采用深度制冷型高分辨率科学级CCD"，确保机器高灵敏度的检测 ▲5、所有样品均在同一时刻采集荧光信号，确保荧光采集的一致性和准确性； ▲6、基于Linux的操作系统，配备A8处理器，保证机器运行的流畅性和体验感； 7、整体开模，机身采用1.5mm铝合金；结实耐用，美观； 8、全封闭样品座设计，能有效避免样品挥发，保证测试样品的安全； 9、加热冷却方式采用最先进的半导体技术，确保扩增速率，扩增结果的准确性； ▲10、标配镀金模块，最大升降温速度高达5℃/s，可大大节省用户的时间； 11、具有两种温度控制模式，即模块温控和模拟管控，保证检测的灵活性； ▲12、温控范围为0-100℃，温控均一性为±0.2℃（45℃-75℃时），确保各孔之间低拷贝样品数据的准确测试； 13、全中文向导式操作界面，直观、清晰、功能全面；同时可方便、快捷进行中英文切换； ▲14、涵盖多种分析模式：相对定量、绝对定量、终点定量、溶解曲线分析等； 15、内置统计分析工具和自定义公式编辑工具，数据无需导出，直接在仪器软件中分析完成； ▲16、具有梯度设置功能，梯度范围为30-100℃，具有touch down PCR、long PCR、具有温度/时间，递增/递减等高级编程功能，有利于优化实验条件； ▲17、电脑通过WIFI、LAN连接主机，更方便使用； ▲18、特有的滑动轨道式热盖设计，配备热盖保护技术，防止样品蒸发、浓缩，减少非特异PCR产物； ▲19、支持单节升降温速率可设和梯度设置，提高工作效率； ▲20、支持程序运行后实时修改功能，确保珍贵样品的利用效率； 21、配置：全自动医用PCR分析系统主机一台、配套品牌台式电脑一台(I3以上、内存4G以上、硬盘1T以上)、配套UPS一台（能支持PCR主机系统工作半小时）。 | 1台 |
| 10 | 台式高速离心机 | 仪器特点： - 交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长。 - 进口高效能无氟制冷系统，温控精准，无环境污染。 - 静音技术，专利证书认可，噪音低于行业标准15分贝。 - 门盖机身双层密封圈，密封性好，满足客户长期使用需求。 - 微机控制，彩色大屏幕显示，程序可编可存，转速，离心力，时间可同时显示。 - 三级阻尼减震，10种升降速曲线，30种自由程序可变可存,可满足不同实验需求。 - 设有超速、超温，电子安全门锁等多级保护功能，确保人机安全。 技术参数： - 最大转速 16500r/min - 最大离心力 19250×g - 定时范围 0～9h99min - 整机噪音 <58dB - 转速精度 ±20r/min - 温控范围 -20℃～+40℃ - 温控精度 ±1℃ - 电 源 AC220V 50HZ 15A - 重 量 （不含转头） 74kg - 外型尺寸 600×570×380mm（L×W×H） 适配转子 1号角转子 12×1.5/2.2ml 16500r/min 19250×g 2号角转子 10×5ml 13000r/min 13200×g 3号角转子 12×10ml 12000r/min 16480×g 4号角转子 24×1.5/2.2ml 13500r/min 16980×g 5号角转子 36×1.5/2.2ml 11000r/min 11230×g 6号角转子 10×15ml 11000r/min 14800×g 7号角转子 6×50ml 11000r/min 13280×g 8号角转子 4×100ml 10000r/min 10975×g 9号水平酶标板转子2×2×48孔 4000r/min 1400×g | 1台 |
| 11 | 台式高速离心机 | 仪器特点： - 1.交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长。 - 2.进口高效能无氟制冷系统，温控精准，无环境污染。 - 3.静音技术，专利证书认可，噪音低于行业标准15分贝。 - 4.门盖机身双层密封圈，密封性好，满足客户长期使用需求。 - 5.微机控制，彩色大屏幕显示，程序可编可存，转速，离心力，时间可同时显示。 - 6.三级阻尼减震，10种升降速曲线，30种自由程序可变可存,可满足不同实验需求。 - 7.设有超速、超温，电子安全门锁等多级保护功能，确保人机安全。 技术参数： - 8.最大转速 16500r/min - 9.最大离心力 19250×g - 定时范围 0～9h99min - 10.整机噪音 <58dB - 转速精度 ±20r/min - 温控范围 -20℃～+40℃ - 温控精度 ±1℃ - 电 源 AC220V 50HZ 15A - 重 量 （不含转头） 74kg - 外型尺寸 600×570×380mm（L×W×H） 适配转子 1号角转子 12×1.5/2.2ml 16500r/min 19250×g 2号角转子 10×5ml 13000r/min 13200×g 3号角转子 12×10ml 12000r/min 16480×g 4号角转子 24×1.5/2.2ml 13500r/min 16980×g 5号角转子 36×1.5/2.2ml 11000r/min 11230×g 6号角转子 10×15ml 11000r/min 14800×g 7号角转子 6×50ml 11000r/min 13280×g 8号角转子 4×100ml 10000r/min 10975×g 9号水平酶标板转子2×2×48孔 4000r/min 1400×g | 1台 |
| 12 | 恒温杂交仪 | 1、控温范围：室温+5°C ~100°C 2、控温精度：±0.5°C 3、温度均匀性误差：±0.03 4、温度显示分辨率：0.1°C 5、温度平衡时间：<20min 6、旋转速度：6.5±0.5r/min 固定 7、连续工作时间：24小时 8、杂交管容纳数：6个 9、外部尺寸：450*390*370mm 10、内部尺寸：340*220*210mm 11、随机杂交管：35*240mm 12、可选配杂交管：35*150mm、35*300mm | 1台 |
| 13 | 电泳仪 | - 电泳仪电源： 1、输出类型：恒压或恒流输出（连续可调） 2、输出范围：5～300V、1～300mA、最大90W 3、分辨率：电压（1V）、电流（1mA） 4、定时范围：1分钟～9小时 59分钟 5、显示：双LED数字显示 6、输出插孔：2（组） 7、外形尺寸（L×W×H）：280×237×118（mm） 8、净重：3.0（kg） 二、水平电泳槽： 1、凝胶面积（W×L）：48×75（mm） 2、样品通量：（1.0mm厚）3、5、9齿；（1.5mm厚）3、5、9齿 3、缓冲液容积：～150（ml） 4、外形尺寸（L×W×H）：250×95×50（mm） 5、净重：0.4（kg） | 1台 |
| 14 | 生物安全柜 | 一、技术参数 1、安全柜基本参数： （1）分类：B2型，100%外排， （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm； *（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 *（4）台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：1270 m3/h （7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤65dB（A） （9）照明：≥1000lx *（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） （11）注册证号：国械注准20173540549 （12）重量：毛重300KG净重 279KG 外排风机毛重60KG 外排风机净重55KG （13）使用人数：1—2人 2、生物安全性： *（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： * 1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； * 5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； * 6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 * 8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； * 9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； * 10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 16、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 三、资格证明和技术文件 *1. 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证 四、设备配置清单 主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。 | 1台 |
| 15 | 高压灭菌器（30L） | 容积; 30L. 设计压力; -0.1～0.3MPA. 额定工作压力; 0.22MPA. 灭菌温度选择; 105～136℃. 额定电压; 220/50Hz. 灭菌器外形尺/mm; 610*645*710. 灭菌器内腔尺/mm; φ386*412. 净重; 84KG. 设备工作噪音; 不大于85db. 灭菌腔体材质; 304不锈钢. 功率; 4KW. | 1台 |
| 16 | 大容量高压灭菌锅（100L） | 一、产品技术参数 容积：100L 功率：5200w 净重：100Kg 内腔尺寸：386x875mm 外形尺寸：550x640x1280mm 二、产品技术特点 1.额定工作压力0.22Mpa， 2.额定工作温度134℃ 3.使用温度105～136℃ 4..灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。 5.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 7.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 8.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 9.★电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。 10.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。 11.★设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 12.★灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃。 13.★脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。 14.★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。 15.★具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。 16.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 | 1台 |
| 17 | 微量加样器 | 一、主要用途 移取液体 二、工作条件 1、工作温度 5℃～40℃ 2、空气相对湿度 10%～95% 三、性能与参数 Eppendorf Research plus 移液器采用高科技材质结合先进的生产工艺流程，满足高精准度移液要求，同时符合人体工程学设计且操作灵活、经久耐用、安全可靠，适用于多种液体处理操作。 - 产品主要特性 ﹡采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ﹡ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） ﹡下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 ﹡伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ﹡四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 ﹡体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 ﹡独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 颜色标识移液器量程 ﹡ RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 ﹡多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性 | 4支(0-5ul、5-50ul、20-200ul、100-1000ul各一支) |
| 18 | 微量加样器 | 1.可变量程移液器配备液量联动装置 (AVG)，可消除手部温度对测量精确度的可能影响，改善移液性能。 2.鉴于AVG装置与移液器腔体分离，其准确度和精确度均得到较大提升。 3 超大 Ergovisio 显示屏，黑色背景，白色数字显示提升清晰度 4 双控移液按钮；顶部的旋转式按钮帽可防止意外体积选择误差。 5.质柔、平稳的移液操作可在较长时间的移液过程中获得更好的结果，轻质，平稳的移液操作将带来的是更加持续和更优的结果 6.50ul及以下量程具有超强吹出功能，确保微量液滴的吹出 | 2套（一套四只, 0-5ul，5-50ul，20-200ul，100-1000ul各两支） |
| 19 | 干浴锅 | 温度范围 RT+5℃~150℃ 精确度 ±0.1℃，37℃时±0.2℃,90℃时/±0.4℃,135℃时 解析度 显示0.1℃，控制0.1℃ 升温速率 约5℃/min 控制器 带触摸按钮和滚轮按钮 定时器 99小时59分钟 显示器 背光功能的高保真数控LCD 允许温度&湿度 5℃~40℃，﹤80% 加热器 模压加热器 功率 300W 金属浴模块规格 微型离心管座：0.2ml*96,0.5ml*63,1.5ml*48,2ml*48 锥形离心管座15ml*15,50ml*8 标准试管座：φ12*48，φ13*30，φ15*30，φ16.5*24，φ18*24 材质 主机外壳 ABS 金属浴模块外壳 PPS 金属浴模块 阳极氧化铝 其他包含PC盖的产品 安全设备超温保护，过流保护，传感器错误检测器产品尺寸（宽*长*高&净重 165*250*145mm 1.4kg 165*250*145mm 2.2kg 包装尺寸（宽*长*高&毛重 230*310*260mm 2.2kg 230*310*260mm 3.0kg 电源 单相电AC 120V 60Hz或AC 230V 50/60 Hz | 1台 |

三、基本要求:

1.签订合同日期：自成交通知书发出之日起 7个工作日内；

2.交货期：自合同签订之日起  15 日内供货并安装调试完毕。

3.质保期：交换验收合格之日起，质保期为1年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。

3.交货地点：采购单位指定地址。

4.付款方式：货物验收合格正常使用后成交人开具货款全额发票给采购人，货物验收合格后，甲方收到发票后15天内支付合同总额的95％，余款5％作为质量保证金，在质量保证期满，收到供货方退付质保金申请函，并经核确认后，七个工作日内付清。

5. ★的技术参数及性能配置要求竞标人必须满足或者优于原要求和条件，否则竞标无效。

6.技术参数及性能配置要求有3项以上负偏离（含3项）的，则竞标无效。

四、售后服务及其它要求：

1.本项目不接受进口产品竞标。

2.为确保投标产品为原装正品，竞标人必须在竞标文件中提供生产厂家针对投标产品开具的供货证明及售后服务承诺函原件（均须加盖厂家公章）

3.免费送货上门、调试直至设备验收合格。

4.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，上述货物的技术参数及配置中若未注明质保期限的，货物的质保期除特别注明外，最短不得少于12个月，终身维修。

5．竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量符合国家相关标准及安全规范。

- 评标办法及评分标准

最低评标价法

一、评标原则

(一)谈判小组构成：本项目的谈判小组由有关技术、经济等方面的专家组成，从政府采购评审专家库中随机抽取，成员人数应当为三人以上（含三人）单数。

(二)评标依据：谈判小组将以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为评定依据进行评审。

(三)评标方法：采用最低评标价法。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用最低评标价法确定成交供应商。

（二）谈判小组将以竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。

供应商符合以下情形之一的其最后的报价将给予相应比例的价格扣除，谈判小组应当按照扣除后的报价由低到高进行排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订；

①供应商提供小型、微型企业产品参与竞标的【以竞争性谈判响应文件提供的中小企业声明函（格式见附件三）及符合规定的有关证明材料为准】，最后报价给予6-10%的扣除，扣除后的最后报价仅作为评标报价评审。

除上述情况外，评审报价=最后报价

三、成交候选人推荐原则

（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。当最后报价相同时，则按技术指标优先、售后服务优先顺序排列，在同等条件下，本项目将优先采购《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》中的产品，如同属于清单中的产品，则由“谈判小组”在监督人的监督之下随机抽签决定成交候选供应商）。

（2）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。

（3）谈判小组认为，排在前面的成交人的最低竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应再要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。。

（4）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（5）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

- 合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

（试行）文本

合同编号：

采购人（甲方）                            项 目 名 称

供 应 商（乙方）                            项 目 编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 、地点：                             。

2.乙方提供不符合竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质；财政性资金 。

3.付款方式：货物验收合格正常使用后七工作日支付合同总金额的30%，余下的65%半年内付清，5%作为质量保证金，质量保证期过后五个工作日内一次性付清

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性据实际能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。所提供产品不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5% ,超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5% 。

5.乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5% 向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7.其他违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成的采用下列第(二)种方式解决：

（一）提交防城港仲裁委员会仲裁

(二) 依法向人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.成交通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1．供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．保修期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 竞争性谈判响应文件（格式）

竞 争 性 谈 判 响 应 文 件 (封面)

价格文件

采购项目编号：

采购项目名称：

谈判内容：

（谈判供应商名称）

年    月    日

目录

1.谈判报价表

2.分项报价表

一、谈 判 报  价  表

采购项目编号：

采购项目名称：                                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 单价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．若此报价表由多页构成的，应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其竞标作无效标处理。

3．凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4．竞标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5．以上报价应与“分价报价表”中的“竞标总价”相一致。

竞标人公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日  期：

二、分 项 报 价 表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 型号和 规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此报价表由多页构成的，应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

竞标人(公章)

法定代表人或委托代理人签字：

年   月   日

竞 争 性 谈 判 响 应 文 件 (封面)

商务技术文件

采购项目编号：

采购项目名称：

谈判内容：

（谈判供应商名称）

年    月    日

目录

1．谈判书

2．供  货  清  单

3．技术响应、偏离情况说明表

4．售后服务承诺书

5．竞标人资格证明文件

6．竞标人货物合格证明文件

7. 竞标人认为必要提供的声明或文件资料。

- 谈  判  书（格式）

采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件和商务技术文件各正本一份、副本四份。

1.谈判书

2.供  货  清  单

3.技术响应、偏离情况说明表

4.售后服务承诺书

5.竞标人资格证明文件

6.竞标人货物合格证明文件

7.竞标人认为必要提供的声明或文件资料

在此，授权代表宣布同意如下：

1.将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

谈判供应商或委托代理人签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：                           帐号/行号：

二、供  货  清  单（格式）

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1.提供所投设备详细的供货范围，包括主产品、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2.各项货物详细技术性能应另页描述。

3.此清单由多页构成的，应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

竞标人(公章)

法定代表人或委托代理人签字：

年   月   日

三、技术响应、偏离情况说明表（格式）

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

竞标人(公章)

法定代表人或委托代理人签字：

年   月   日

说明：若此表由多页构成的，应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

四、售后服务承诺书

（由竞标人按《项目需求》中所竞标货物的基本要求和售后服务及要求自行填写）

竞标人(公章)

法定代表人或委托代理人签字：

年   月   日

说明：若承诺书由多页构成的，应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

五、竞标人资格证明文件

（按竞标人须知第12条要求提供）

法定代表人身份证明或授权委托书（格式）

1、法定代表人（企业负责人）身份证明书

竞标人名称：________________________

单位性质：__________________________

地址：______________________________

成立时间：_______年_______月_______日

经营期限：___________

姓名：___________性别：___________年龄：___________职务：_____________

系_________________〔竞标人名称〕的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞标人：_________〔盖单位章〕

_______年_______月_______日

2、法定代表人（企业负责人）授权委托书（如委托）

（采购代理机构）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）竞标活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（企业负责人）（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

六、货物合格证明文件

（按竞标人须知第13条要求提供）

七、 竞标人认为必要提供的声明或文件资料。

附件一：

采购代理服务收费标准( 费    率)

| 服务类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某分标货物采购代理业务成交金额为600万元，计算采购代理服务费额如下：
      100万元×1.5％＝1.5万元
     （500－100）万元×1.1％＝4.4万元
     （600－500）万元×0.8％＝0.8万元
      
      合计收费＝1.5＋4.4＋0.8＝6.7(万元)

附件二：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件三：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：    年    月   日