| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2020年一流学科建设科研设备采购项目 |
| 项目编号： | GXZC2020-G1-001403-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2808950 |

| 采购人： | 广西中医药大学 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2020年5月

- 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  项目采购需求	6

第三章  供应商须知	67

第四章  评标方法及评标标准	74

第五章  合同主要条款格式	84

第六章  投标文件格式	93

- 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于2020年一流学科建设科研设备采购项目

(GXZC2020-G1-001403-JDZB)公开招标公告

项目概况 2020年一流学科建设科研设备采购项目(GXZC2020-G1-001403-JDZB)的潜在投标人应登录精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com)获取招标文件，并于2020年6月 19日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：GXZC2020-G1-001403-JDZB

2、采购计划号：广西政采[2020]7635号-001

3、项目名称：2020年一流学科建设科研设备采购项目

4、预算金额：人民币壹仟壹佰陆拾柒万伍仟贰佰肆拾元整（¥11,675,240）。

5、最高限价：与预算金额一致

6、采购项目的数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮气发生器 | 1台 |
| 2 | 氮气发生器 | 1台 |
| 3 | 冷冻切片机 | 1台 |
| 4 | 生物安全柜 | 2台 |
| 5 | 智能全自动鞋套机 | 4台 |
| 6 | 超微粉碎机 | 1台 |
| 7 | 全自动小型中药制丸机 | 1台 |
| 8 | 植物精油提取器 | 2台 |
| 9 | 数码相机 | 1台 |
| 10 | 彩色打印机 | 1台 |
| 11 | 实验床 | 2张 |
| 12 | 三气培养箱 | 1台 |
| 13 | 研究级体式显微镜 | 1台 |
| 14 | 低温冷却液循环泵 | 1台 |
| 15 | 全电动倒置荧光光切成像系统 | 1套 |
| 16 | 荧光定量基因扩增仪 | 1台 |
| 17 | 体视显微镜 | 1台 |
| 18 | 二级生物安全柜 | 1台 |
| 19 | 多功能台式离心机 | 1台 |
| 20 | 小型旋转蒸发仪 | 2套 |
| 21 | 隔膜真空泵 | 2台 |
| 22 | 真空控制器 | 2台 |
| 23 | 低温冷却循环泵 | 1台 |
| 24 | 干式潜水服 | 1套 |
| 25 | 水下推进器 | 1台 |
| 26 | 磁力搅拌油浴槽 | 1台 |
| 27 | 多功能酶标仪 | 1台 |
| 28 | 倒置荧光显微镜 | 1台 |
| 29 | 其它用具Ⅰ（定制） | 728位 |
| 30 | 其它用具Ⅱ（定制） | 46位 |
| 31 | 其它用具Ⅲ（定制） | 2张 |
| 32 | 其它用具Ⅳ（定制） | 2组 |
| 33 | 其它用具Ⅴ（定制） | 2张 |
| 34 | 其它用具Ⅵ（定制） | 776张 |
| 35 | 大鼠IVC笼具 | 4个 |
| 36 | 不锈钢豚鼠笼架 | 4架 |
| 37 | 不锈钢移动式踏台 | 5台 |
| 38 | 二氧化碳安乐死自动仪 | 2台 |
| 39 | 过氧化氢空间消毒灭菌器 | 1台 |
| 40 | 大鼠代谢笼 | 30个 |
| 41 | 小鼠代谢笼 | 30个 |
| 42 | 饮水瓶灌装机 | 1台 |
| 43 | 大动物脑定位仪 | 1台 |
| 44 | 干衣机 | 3台 |
| 45 | 洗衣机 | 3台 |
| 46 | 光触媒空气消毒除氨机 | 2台 |
| 47 | 小动物连续葡萄糖记录系统 | 1台 |
| 48 | 微波消解仪 | 1台 |
| 49 | 紫外分光光度仪 | 2台 |
| 50 | 超声波细胞粉碎机 | 1台 |
| 51 | 垂直流超净工作台 | 1台 |
| 52 | 恒温水浴锅 | 2台 |
| 53 | 湿式转印槽 | 1 |
| 54 | 通用电泳仪（通用电源） | 3台 |
| 55 | 奥林巴斯显微镜用5G WiFi（11ac）数字共览相机 | 2台 |
| 56 | 细胞离心涂片机 | 1台 |
| 57 | 冰箱 | 2台 |
| 58 | 垂直电泳仪 | 1台 |
| 59 | 垂直电泳仪 | 1台 |
| 60 | 电转印仪（湿转） | 1台 |
| 61 | 梯度PCR仪 | 1台 |
| 62 | 电泳电源 | 1台 |
| 63 | 小型潜水电泳仪 | 1台 |
| 64 | 垂直电泳系统 | 1台 |
| 65 | 电动吸液器 | 1支 |
| 66 | 单道移液器 | 1套 |
| 67 | 漩涡混合器 | 1台 |
| 68 | 单孔数显电子恒温水浴锅 | 5台 |
| 69 | 磁力搅拌器 | 1台 |
| 70 | 万分之一天平 | 1台 |
| 71 | 百分之一天平 | 1台 |
| 72 | 医用冷藏箱 | 1台 |
| 73 | 医用冷藏箱 | 2台 |
| 74 | 二氧化碳培养箱 | 1台 |
| 75 | 电子防潮柜 | 2台 |
| 76 | 体视显微镜 | 1台 |
| 77 | 恒温培养箱 | 1台 |
| 78 | 低温（恒温）搅拌反应浴 | 1台 |
| 79 | 小型垂直电泳槽 | 5套 |
| 80 | 小型转印槽 | 1套 |
| 81 | 半干转印槽 | 1套 |
| 82 | 全能型半干蛋白转印仪 | 1套 |
| 83 | 杂交洗涤工作站 | 1台 |
| 84 | 无冰冰盒 | 2台 |
| 85 | 预制胶电泳槽 | 2台 |
| 86 | 微波炉 | 1台 |
| 87 | 二氧化碳培养箱 | 1台 |
| 88 | 超低温冰箱 | 1台 |
| 89 | 超灵敏多功能成像仪 | 1台 |
| 90 | 毒麻药品柜 | 1台 |
| 91 | 防爆冰箱 | 1台 |
| 92 | 非接触式全自动超声波细胞破碎仪 | 1台 |
| 93 | 低温恒温培养箱 | 1台 |
| 94 | 十万分之一天平 | 1台 |
| 95 | 多功能酶标仪 | 1台 |
| 96 | 抽湿机 | 4台 |
| 97 | 冷冻研磨仪 | 1台 |
| 98 | 全自动蛋白免疫印迹杂交系统 | 1台 |
| 99 | 实时无标记细胞功能分析系统 | 1台 |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

7、合同履行期限：详见合同正文。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销等有关政策，具体详见招标文件。

3．特定资格条件：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）其他要求：无。

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5．因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。

6．按照招标公告的规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2020年5月29日起至2020年6月5日，每天上午08时30分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

地点：招标文件不办理现场发售或邮购

方式：本项目只发售电子版招标文件 ，请潜在供应商于本公告有效期内登录精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com) 在线购买招标文件。

售价：每套300元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2020年6月19日09时00分（北京时间）

投标文件提交地点：广西机电设备招标有限公司

投标文件递交方式：邮寄或现场方式，具体要求详见供应商须知前附表

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：广西中医药大学

地址：广西南宁市青秀区五合大道13号

联系方式：蒙老师  0771-4733924

2、采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层

联系方式：黄解宽、梁泰毓、江庭姣0771-2808950

3、项目联系方式

项目联系人：黄解宽、梁泰毓、江庭姣

电话：0771-2808950

邮箱：386041722@qq.com

4、监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；联系电话：0771-5331544

八、公告发布媒体

广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、精彩纵横电子交易平台

九、注意事项

1．本项目采用全流程电子交易系统（精彩纵横电子交易平台）开展相关业务，潜在供应商可通过电子交易系统完成在线购买及下载文件、接收澄清或变更、缴纳与退还保证金、递交投标文件、查看结果通知等有关业务（具体以供应商须知规定为准）。潜在供应商参加本项目前需要在电子交易系统进行免费注册，注册完成后即可在线购买及下载采购文件。注册流程请详细阅读精彩纵横电子交易平台（www.jczh100.com）首页“通知公告”栏目的《精彩纵横电子交易平台新冠疫情期间用户注册及CA数字证书办理说明》。

2．如本项目投标文件采用电子交易系统递交方式，供应商需要办理CA数字证书，办理方式和注意事项详见精彩纵横电子交易平台首页“通知公告”栏目的“CA数字证书办理流程”。已办理精彩纵横CA数字证书且在有效期内的供应商无需重新办理。

3．供应商在使用平台或系统过程中遇到涉及使用的任何问题，可致电精彩纵横电子交易平台技术支持热线咨询，联系方式：0771-5828239，400-8566-100   QQ：1947199855   电子邮件：gxjczh100@163.com。同时可在精彩纵横电子交易平台首页“我是投标人”栏目查看电子交易系统使用培训视频，供应商还可参加精彩纵横电子交易平台举行的答疑会。答疑会仅就使用电子交易系统（工具）编写投标文件、上传投标文件及加解密方面的问题进行解答，而不涉及采购文件的具体内容。答疑会时间及方式可在精彩纵横电子交易平台首页“我是投标人”栏目查看。

4．精彩纵横电子交易平台注册及办理CA数字证书不收取费用。

广西机电设备招标有限公司

2020年5月29日

- 第二章  项目采购需求

| 一、本项目需实现的功能或者目标，以及政府采购政策的应用、进口产品相关要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求要点 |  | 具体要求 |  |
| 1 | 需实现的功能或者目标 |  | 满足采购文件采购需求及采购合同约定需求，经验收达到合格标准。 |  |
| 2 | 政府采购政策的应用 |  | 详见第四章“评标方法及评标标准/政府采购政策应用说明”。 |  |
| 3 | 进口产品 |  | 是否接受进口产品： 是，本项目第1项氮气发生器、第3项冷冻切片机、第12项三气培养箱、第13项研究级体式显微镜、第15项全电动倒置荧光光切成像系统、第16项荧光定量基因扩增仪、第17项体视显微镜、第19项多功能台式离心机、第21项隔膜真空泵、第24项干式潜水服、第25项水下推进器、第27项多功能酶标仪、第28项倒置荧光显微镜、第46项光触媒空气消毒除氨机、第47项小动物连续葡萄糖记录系统、第48项微波消解仪、第49项紫外分光光度仪、第53项湿式转印槽、第54项通用电泳仪（通用电源）、第56项细胞离心涂片机、第58项垂直电泳仪、第59项垂直电泳仪、第60项电转印仪（湿转）、第62项电泳电源、第63项小型潜水电泳仪、第64项垂直电泳系统、第65项电动吸液器、第66项单道移液器、第76项体视显微镜、第77项恒温培养箱、第79项小型垂直电泳槽、第80项小型转印槽、第81项半干转印槽、第82项全能型半干蛋白转印仪、第83项杂交洗涤工作站、第85项预制胶电泳槽、第88项超低温冰箱、第89项超灵敏多功能成像仪、第93项低温恒温培养箱、第94项十万分之一天平、第95项多功能酶标仪、第98项全自动蛋白免疫印迹杂交系统、第99项实时无标记细胞功能分析系统货物接受进口产品，其余货物不接受进口产品。 备注：1.以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，除《关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号）》规定，采购疫情防控相关的进口产品，无需审批之外，其他进口产品采购审核手续需按规定办妥；如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |  |
| 三、本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 技术要求要点 | 具体要求 |  |
| 1 |  | 总体要求 | 1.标注“▲”的技术要求为实质性技术要求。 2.本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。 3.本项目采购需求表中，技术参数要求未明确写出尺寸偏离范围的，供应商拟投标产品的尺寸偏离范围在±2mm以内的不视为负偏离。 |  |
| 2 |  | 核心产品 | 本项目（本分标）核心产品为：第99项实时无标记细胞功能分析系统 |  |
| 3 |  | 质量保证 | 1．供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 2．属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 3．中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |
| 4 |  | 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |
| 标的名称、数量、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见下表： |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 氮气发生器 |  | 1台 | 1、用途 专用于LC/MS/MS的氮气气源，充分满足LC/MS/MS的持续、安全运行要求 2、工作条件 2.1 工作电压：230v 50/60Hz 2.2 环境温度: 15－35℃ 3、技术指标 3.1采用高分子中空纤维膜分离技术，所产氮气纯度高，无需更换 3.2膜分离器采用螺旋卷式分离结构，增加膜比表面积，提高氮气发生器分离效率 ▲3.3输出压力高达116psi，能够完全满足质谱气源要求 ▲3.4氮气流速、纯度：流速范围0-35/min，最高纯度可达99.5％ 3.5具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能 3.6内置由两台空气压缩机集成的超空压系统 3.7内置两个大功率对流扇，可减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命 3.8耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行 3.9内置独有隔音防震装置，有效减少噪音和震动，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤56dB@1m ▲3.10内置除水模块，提供两级再热技术和专有的蓄水—排水系统，保证绝对干燥的氮气，氮气压力露点低至－50℃ ▲3.11 NMHC补集阱技术，NMHC＜0.05ppm，无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯、BHT，同时可有效去除硫化物和氮化物 3.12多级过滤系统，提供实验室分析级氮气 3.13 进气系统：可将微粒过滤与进气气流优化结合，同时帮助调节内部温度，使空压机最大效率运行 3.14软件设计可不断监控终端应用需求，并独立控制每个空压机，可实现智能化运行和关闭，节省能耗，延长使用寿命 3.15快速启动，只需30分钟即可达到纯度要求 ▲3.16 彩色触屏控制界面系统，便于操作，可实时监测压力、流量、环境温度和湿度 3.17 故障记录存储系统，可实现在线服务和诊断功能 3.18 具备内部设计和热量管理，空气摄入和（计算流体动力学）模型，以优化空压机和其他部件周围气流，最大限度地提高效率和防止过热 3.19 开机自检功能 3.20体积小巧，可置于实验桌下方 3.21空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式 ▲3.22实际运行时间在线显示，便于维护保养 3.23氮气发生器底部具有承重轮及锁扣设计，安放平稳，移动方便 3.24配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件 ▲3.25如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 2 | 氮气发生器 |  | 1台 | ▲1、采用中空纤维膜过滤空气产生氮气，且膜后有活性炭过滤器； 2、内置二级减压装置，保证输出压力稳定； ▲3、内置四级过滤装置； ▲4、氮气：流量≥30L/min，出口压力≥100psi； ▲5、氮气纯度≥95%； ▲6、内置一台无油空压机，产气量：≥75 L/min，最大工作压力10Bar,噪音小于60dB； ▲7、内置双重除水装置 8、内置活性炭和精密过滤器，除尘精度：0.01µm，除油精度：0.003 mg/m3 ▲9、内置自动排水装置； 10、内置≥60L储气罐，安全保护压力：1MPa； ▲11、最大工作湿度：90%； 12、工作环境温度：2℃-35℃； 13、无邻苯二甲酸； 14、电源：220V； 15、规格尺寸（H×W×D）：约112×60×90(cm) ； 16、重量：约100kg； 17、配置：氮气发生器1台、相关连接气体管道和配件1套。 |
| 3 | 冷冻切片机 |  | 1台 | 1、具有防溅水设计，便于进行化学消毒 2、压缩机制冷箱体 ▲3、冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃ 4、冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次（持续12分钟） 5、带冷冻箱手动除霜功能 6、速冻架冷冻位点：10个 ▲7、速冷架制冷温度最低达：-40℃ 8、配置步进马达 ▲9、电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.6mm/s 10、切片厚度范围：2-60 um 11、切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 12、样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行 13、具有静音风扇，工作环境安静 14、具有样品托架，可增加冷冻箱内的样品存放空间。采用两片式设计可独立或装配使用，大架子可容纳13个样品托，小架子为5个。 ▲15、图形化按键操作，便于操作 |
| 4 | 生物安全柜 |  | 2台 | 1、洁净等级：HEPA:ISO 5级(100级 Class 100)/ULPA:ISO 4级(10级 Class 10) 2、过滤器级别/过滤效率：HEPA:≥99.995%，@0.3µm/ULPA:≥99.999%，@0.12µm 3、下降风速：0.35m/s 4、流入风速：0.55m/s 5、噪音：≤63dB(A) 6、电源：AC220V，1Φ，50Hz 7、气流平衡：生物防护、人员防护 8、撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/次 9、狭缝式采样器的菌落总数≤5 CFU/次 10、受试产品防护：菌落总数≤5 CFU/次 11、交叉感染防护：菌落总数≤2 CFU/次 12、功率：2.0kW(含备用插座) 13、重量：约280kg 14、工作区尺寸 W1×D1×H2：约970×600×620mm 15、装置外形尺寸W×D×H：约1200×790×2050mm 16、荧光灯规格及数量：36W、2个 17、紫外光灯规格及数量：20W、1个 18、照度：≥800Lx 19、排风方向：顶出 |
| 5 | 智能全自动鞋套机 |  | 4台 | 1、电源：DC12V锂电池 2、额度频率：50Hz 3、功率：60W 4、材质：ABS 5、充电时间：2小时内充满 6、规格：约35x23x13cm 7、重量：2.1kg 8、待机时长：1年半 9、鞋膜容量：200只／卷 |
| 6 | 超微粉碎机 |  | 1台 | 1、工作容积：约6L 2、处理量：1-3kg/h 3、粉碎细度：200-1000目 4、出料方式：震动出料 5、输入电源：220V 50Hz 6、功率：0.75KW 7、装料桶尺寸（mm）：约185*450 8、粉碎介质（振动棒mm）：16*373 20根 18*373 15根 9、长宽高（mm）：约910*580*835 10、重量：约85kg |
| 7 | 全自动小型中药制丸机 |  | 1台 | 1、额定功率:200 2、额定电压:220V 3、配套丸轴:6mm 4、产量:5-30kg 5、外形尺存：约600mm*220mm400mm 6、产品功能:中药水丸、蜜丸、各种小丸,并有操药团功能。 |
| 8 | 植物精油提取器 |  | 2台 | 1、桶直径约25厘米 2、总高度约85厘米 3、体积约10L 4、电压220V，50Hz，最大功率2500瓦，可调节 |
| 9 | 数码相机 |  | 1台 | 1、重量约0.3kg 2、白平衡模式：自动 3、传感器尺寸：1英寸 4、存储类型：SD卡 5、曝光模式：程序自动 6、不支持取景器 7、数码像素：700万 8、液晶屏尺：约3英寸 9、电池类型：5号电池 10、屏幕尺寸：约2.5英寸 11、感光元件类型：CCD 12、光学变焦倍数：定焦 13、防抖性能：光学防抖 14、高清摄像：全高清(1920x1080) 15、镜头类型：变焦镜头，18-135 STM镜头 16、有效像素：2030万像素 17、配件：机身1件；EOS数码解决方案光盘1件；相机使用说明书光盘1件；电池充电器（含电源线）1件；锂电池2件；USB接口连接线1件；立体声视频连接线1件；相机宽背带1件；EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM1件；镜头遮光罩1件；64G SD卡1张；UV镜1个。 |
| 10 | 彩色打印机 |  | 1台 | 1、接口类型：USB2.0 2、耗材类型：墨水 3、可彩色打印 4、能效等级：一级 5、远程打印方式：USB 6、最大幅面：A4 7、可复印、扫描 |
| 11 | 实验床 |  | 2张 | 1、长宽高（cm）：约190*80 *61 2、脸孔尺寸：17*14厘米椭圆形 3、脸孔到床头距离约10厘米 4、枕头尺寸：约24*40厘米 |
| 12 | 三气培养箱 |  | 1台 | 1、电子控制式内腔预热技术，气套系统，保证箱子内部温度均一性和均匀性； 2、温度范围：室温以上7℃-60℃,温度波动(37℃):±0.1℃,温度变化(37℃):±0.3℃； ▲3、微处理控制器，USB数据端口，传输数据方便，LCD液晶显示，实时图\表显示过程参数，可翻查历史记录，用于控制温度、CO2浓度和氧气浓度，CO2浓度范围(vol.％)：0–20％，精度：0.1%，O2浓度范围(vol.％)：0.2–20％,精度：0.1%； ▲4、符合国际标准的180℃热空气灭菌； ▲5、无漂移红外二氧化碳测量系统，可高温干热灭菌； ▲6、具有气体混合头，无冷凝双水盘加湿系统，最高湿度达95%RH； 7、无焊缝深拉内腔，不锈钢材质，集成搁架支撑系统； 8、电子自诊断系统，带有声光报警，以及用于中央监控的零电位继电器触点； 9、具有独立的可调温度安全装置，3.1级(DIN12880)，带有可视和声音温度报警器； 10、内部玻璃门的关闭可精密控制； 11、具有以太网数据接口，用于通讯软件数据控制系统； 12、内腔容积不低于53L，外部宽高深不超过60、80、60cm； 13、三气培养箱主机一台、不锈钢穿孔搁架两个、操作手册一份。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 13 | 研究级体式显微镜 |  | 1台 | 一、体视镜主机 ▲1、整机全复消色差光学系统, 物镜、镜筒透镜、目镜筒、目镜，中间光学部件等所有光学元件均为复消色差设计； 2、变倍比为12.5:1，连续变倍，12档刻度显示，可选连续变倍或者按刻度变倍； ▲3、编码设计：机身放大倍率编码设计，软件实时读取体视镜主机所使用放大倍数，解决体视镜变倍时读取放大倍率不准，无法准确测量样品大小的问题，光阑编码设计，软件随时读取光阑大小，调整景深大小； ▲4、CMO高反差光路，内置用于场控制深度的双可变光阑，左路光通道为高景深通道，右路光通道为高分辨通道，通过左右光路融合成既是高分辨又是高景深的图像； 5、配备1倍复消色差APO物镜，放大倍数为8-100倍； 6、表面阻抗 (罩壳)：高强度工程塑料，2×1011 Ω/mm2放电时间＜2 秒钟（从 1000V 到 100V）； 7、可升级配置多种目镜和物镜，最大综合放大倍率800倍； ▲8、复消色差1.0倍物镜,工作距离为61.5mm，分辨率432线/毫米； 9、透射光底座照明：采用长寿命LED冷光源透射照明，灯泡寿命不少于50000小时； ▲10、透射光底座：具有明场、暗场、RC浮雕相衬功能，光强调节、观察方式转换等可通过单独一个旋钮进行调节，方便简单，适合多种透射光样品观察； 11、底座编码光源可使用电位计控制，连接软件可控制照明灯和亮度，可使用软件直接开关照明； ▲12、长寿命LED灯半球形漫反射照明，照明角度可调，照明亮度可调，上下照明角度，均可以电脑控制，不规则表面样品照明无阴影，光线分布均匀利于观察拍照，灯泡寿命不小于50000小时； ▲13、目镜10倍，视场数23mm，广视野目镜，带正、负五档的屈光度调节； 14、45度双目观察筒，瞳距调节50 mm–105 mm； ▲15、粗、微同轴调焦，行程420mm，立柱带芯片识别系统，与软件连接后自动识别主机、照明部件、底座部件等所有信息； 二、高分辨率显微数码摄像头技术参数： ▲1、与显微镜同品牌的高分辨率高色彩还原显微专用数码摄像头； ▲2、有效像素：无芯片位移及插值时≥2000万；芯片规格：背照式芯片，1英寸超大彩色COMS；最大图像分辨率：5472 x 3648； 3、传感器快门：卷帘快门，适合高速拍摄；像素大小：2.4μm x 2.4μm； ▲4、动态图片：4K全高清模式下15帧/秒，； 5、智能自动模式可调整曝光时间、灰度值和各种其他摄像头设置，能在各种环境条件下实现高精准度； 6、高清显示器上呈现超快速或高分辨率动态预览图像(720 p 或 1080 i/p)，1024 x 768分辨率达24 fps； 7、曝光时间：0.5 ms – 500 ms ▲8、色彩深度：3x16 bits 或3x8 bits可选； ▲9、动态范围：71Db，3500:1； ▲10、饱和电子：15000 e-；读出噪音：4e-； 11、活图速度：15帧/秒@全分辨率，30帧/秒@500万像素(2x2 binning模式)，40 fps @230万像素(3 x 3 Binning)； ▲12、量子效率：67% @ 536 nm； 13、高速接口：USB3.0； 三、显微图像分析软件技术参数： ▲1、与显微镜同品牌显微分析软件：全中文显示，画廊功能易检索； ▲2、图型化界面友好，设置主机后标尺无须再校准可直接测量，可以在图片上显示及隐藏标尺,可做直线、曲线、面积、周长、不规则图形、手动计数等测量； 3、调节亮度、对比度、伽玛值显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作； 4、可做白平衡、点测光以及背景校正等处理； ▲5、显微镜参数可一键恢复，带功能锁定功能； 6、带注释功能，曝光不足及过度曝光提示； 7、支持荧光图像叠加； ▲8、软件系统自动识别当前放大倍率及视场光阑、孔径光阑，可以在线控制照明开关的照明模式及照明强度； 9、配套电脑： I5以上CPU，6G以上内存，独立显卡，21寸显示器，USB3.0接口 10、配置清单：体视显微镜主机1台，10×/23mm宽视野目镜2个，双目观察筒1个，粗/微调焦支架1套，LED透射底座1套，1倍物镜1个，显微成像数码摄像头1套，显微图像分析软件1套，电脑1套。 ▲11.如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 14 | 低温冷却液循环泵 |  | 1台 | 1、实验温度范围（℃）：-10~常温 2、温度稳定性（℃）：±2 3、制冷量：10℃：1250W；0℃：970W；-10℃：650W 4、额定流量（L/min）：20 5、扬程（m）：4~6 6储液槽容积（L）：约5 7、储液槽尺寸（mm）：约201*180 8、开口尺寸（mm）：约210 9、最佳环境温度（℃）：5~25 10、电源：220V/50Hz 11、整机功率：600W 12、外壳材质：冷板静电喷塑SPCC 13、外形尺寸（mm）：约465L*325W*730H 14、重量（kg）：约41 |
| 15 | 全电动倒置荧光光切成像系统 |  | 1套 | 1、光学系统部分 ▲1.1光学系统：采用新IC2S无限远复消色差反差双重校正光学系统，具有轴向和径向色差校正，同时具有反差校正，提高图像衬度。 ▲1.2 45mm国际标准齐焦距离，具备明场，相差，DIC以及荧光观察和数字摄影功能，可升级PlasDIC功能。 1.3透射光照明器：12V100W卤素灯照明。 1.4具备智能光源管理功能：可存贮并自动调用各只物镜的最佳照明条件。 1.5光学部件使用金属镀膜，防霉但不得使用化学药剂。 1.6主机左侧连接双分光口：有100%vis / 100% L / 20%vis:80%R模式。 2、主机 2.1高级显微镜主机，全金属结构，金字塔形主机结构设计，机械温度稳定性高。 ▲2.2电动调焦，最小步进为10nm，调焦行程大于10mm，（可选 13mm） 2.3 6位电动DIC物镜转盘，； 2.4TFT触摸屏：电动控制调焦、荧光滤色块及物镜转换、荧光光闸开关、透射/反射切换、光路转换、照明强度调节、减光控制器等功能。 2.5三种控制模式：手动控制所有部件、TFT控制、软件控制。 ▲2.6 V型光路设计，光程短，光效率高。 2.7 观察镜筒：铰链式双目观察筒，金属罩壳，可360度自由旋转，上下翻转；倾斜45度，视野数23。 2.8目镜：放大倍数10x，高眼点，双目屈光度可调，视野数23。 2.9聚光镜：万能长工作距离聚光镜（可实现Ph，DIC，PlasDIC等观察方式），数值孔径0.55，色差球差校正，工作距离26mm。 2.10全套微分干涉部件（DIC），有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜。 3、荧光系统 ▲3.1 复消色差荧光光路，在光路设计上对多通道荧光图像进行色差优化；可以对340nm~850nm波长进行色差的纠正，荧光通过率大于80%。 3.2 Light Trap光陷阱技术——背景杂散步光消除。 3.3荧光滤色块转盘：6孔位滤镜转盘，电动切换，切换时间小于200ms 3.4荧光光源： 3.4.1长寿命金属卤素灯，使用寿命≥2000小时； 3.4.2荧光滤色块：预定位功能滤色块，“Push&Click”，即插即换滤片系统，支持热插拔。 3.4.3内置荧光快门，切换时间小于60ms。 3.4.4荧光滤色片：DAPI，GFP，Rhodamin， Cy5 3.4.4.1紫外激发(DAPI)：激发光365nm, 分光395nm发射光445/50 nm； 3.4.4.2蓝激发(GFP)：激发光470/40 nm，分光495nm，发射光525/50 nm； 3.4.4.3绿激发（Rhodamin）：激发光 546/12nm，分光560nm 发射光575-640 nm； 3.4.4.4红激发（Cy5）：激发光640/30nm，分光660nm，发射光690/50 nm。 4、电动扫描台台 4.1载物台面积：325mm x 1440mm； 4.2 XY行程：130x100mm； 4.3 最大速度：50mm/s 4.4分辨率：100nm 4.5通用样品夹：适用于载玻片或培养皿观察，以及各类多孔板。 5、全套高品质物镜： 5.1 5x增强反差型平场半复消色差相差物镜，NA≥0.16，WD 18.5mm。 5.2 10x增强反差型平场半复消色差相差物镜，NA≥0.3，WD 5.2mm。 5.3 20x 长工作距离平场半复消色差物镜，NA≥0.4，WD 7.4~8.4mm，盖玻片校正范围0~1.5mm，带DIC 棱镜 5.4 40x 长工作距离平场半复消色差相差物镜，NA≥0.6，WD 2.5~3.3mm，盖玻片校正范围0~1.5mm，带DIC棱镜。 5.5 20×增强反差型荧光物镜，NA≥0.5 ▲5.6 63x 平场复消色差油镜，NA≥1.4，WD 0.19 mm，带DIC棱镜。 5.7 专用物镜防水罩，有效保护物镜，有收集装置。 ▲6、配置荧光光切系统：采用光栅扫描式结构光学成像方式实现光学切面；成像模式可以在普通模式和光学切面模式间迅速切换；所配置物镜均可实现荧光样品光学切面效果；且不同物镜切换时，所对应的不同的光栅能够自动匹配；在光学切面模式下能够实现Z轴多层图像采集并实现3D重构. 7、配置同品牌双相机 7.1高分辨率单色制冷型CCD ▲7.1.1显微数码专用单色制冷型CCD，芯片尺寸1英寸； ▲7.1.2物理像素：≥600万，像素点大小≥4.54 μm x 4.54 μm； ▲7.1.3动态范围：≥2500：1； 7.1.4曝光时间：250μs至60s； 7.1.5光谱范围：400～1000nm； 7.1.6拍摄速度：全幅拍摄19幅/秒（2752x2208）；Binning 5x5≥56幅/秒（554x440）； 7.1.7四端口读出，USB3.0 高速传输； 7.2高色彩还原彩色智能相机，用于明场成像 3.3.1 彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.1英寸 ▲3.3.2 物理像素≥830万，Ultra HD(4K)，像素点大小≤1.85 μm x 1.85 μm 3.3.3 拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840 x 2160） ▲3.3.4 1-22x增益可调. 3.3.9 相机带有主动降噪、主动锐化功能并可进行HDR模式采集 8、图像处理软件 8.1具备基本的图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长等几何测量等； 时间序列拍摄：可以对样品进行连续不间断拍摄，可以设置拍摄时间间隔以及拍摄时长，拍摄张数无上限； 8.3多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像； 8.4 Z轴序列拍摄：可以对较厚样品进行Z轴连续拍摄，从而获得完整样品信息； 8.5图像景深扩展：可以对多幅各层面聚焦图像进行自动处理，将不同层面清晰的部分合成在一张图片上； 8.6 自动拼图模块：具备自动大图拼接和ZOOM in交互式拼图功能，以及多点多视野拼图 8.7图像及图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用拍摄条件调用功能调用硬件设置； 8.8具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析； 8.9具有直方图（Histogram）分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度； ▲9.如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 16 | 荧光定量基因扩增仪 |  | 1台 | 1、样品容量：96x0.2ml，试剂耗材完全开放，可使用各种0.2ml单管、八联管、96孔板等 2、最适反应体系：10-80ul ▲3、采用专为定量PCR仪的一体化设计，仪器光路稳定 ▲4、加热模块：采用纯银镀金反应模块，控温精度高 5、加热/冷却技术(温控方式)：半导体 6、温度控制模式：具有模块控制和仿真的样品管控制两种模式 ▲7、升温速率：最大8℃/s，降温速率：最大6℃/s ；且变温速率可调 8、样品槽温度控制范围：4－99℃ ▲9、控温准确性：≤±0.1℃，均一性：≤±0.15℃，确保体系的精确控温 ▲10、带有温度梯度功能：温度梯度最大跨度：≥40℃，可同时优化不少于12个温度点，可用于快速优化反应条件，并具有线性温度梯度和逻辑算法随机温度梯度2种设置模式，可指定不同列的整数温度 11、热盖：最高温度可达110℃，自动调节接触压力，最大可达10kg/板 12、光源：高效、长寿命的蓝色、绿色、红色、白色四个高强度LED灯，确保在蓝光到近红外光的整个光谱检测范围内都有很强的光强，且光源寿命长，免后期维护校正 13、检测器：高灵敏度的通道式光电倍增管（CPM），可提高弱荧光信号的检测灵敏度 14、检测方式：高性能的8道光纤同步扫描检测，检测快速，而且收集信号准确，光路无需预热，开机即可检测，无需ROX校正。 ▲15、光学系统：主机具有6位滤光片轮，光路1~6通道独立配置，最大可扩展至6个检测通道，最大可同时检测六色荧光的能力 16、包括12种滤光片组可选，可自由组合不同检测通道；可以使用FRET探针，包括470nm/580nm(FAM/TAMRA)，470nm/670nn(FAM/CY5)，470nm/705nm(FAM/CY5.5），515nm/670nm(JOE/CY5)等 17、检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板，能清晰区分1000拷贝和2000拷贝的质粒DNA 18、检测线性范围：≥10个数量级 19、激发光谱范围：370-750nm ▲20、具有光学补偿功能，最大限度的避免的荧光交叉干扰问题 21、多重数据分析：具多重qPCR数据分析功能，最多可同时运行6个检测通道 22、数据分析模式： 标准曲线定量、融解曲线、CT或CT基因表达分析、等位基因分析、基于扩增效率的数据分析模式等数据分析功能 ▲23、仪器控制分析软件可至少在中文和英文间自由切换，从而满足不同的使用习惯 ▲24、仪器控制分析软件可以提供符合MIQE标准的实验报告，实现实验报告信息化管理和溯源 ▲25、超静音技术：仪器运行时最大的工作噪音不超过45dB ▲26、如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。仪器整机质保2年，光学元件（含光源组、光纤组、检测通道组）质保5年。 - 仪器配置：仪器主机一台、使用说明书一份、控制分析软件一个、数据线一根、台式电脑一台（第8代英特尔®酷睿TM i3-8100以上处理器；500GB以上硬盘；4GB以上DDR4内存；21.5寸以上显示器；Windows 10家庭版64位简体中文）。 |
| 17 | 体视显微镜 |  | 1台 | ▲1、光学系统：立体夹角11度，高分辨率、高反差、色彩还原度高、无色散。 2、主机： ▲2.1符合人机工程学原理，主机变倍比5：1，放大范围8x-40x。可扩展至4x-200x。 ▲2.2最高分辨率可达400Lp/mm。 ▲2.3主机集成LED 垂直照明。 2.4所有镜片采用防灰尘设计。 2.5绿色环保防霉技术：不用化学药品。 2.6主机机身配有手柄，方便携带。 3、目镜： ▲3.1 10x目镜，大视场数23mm； 3.2高眼点，双眼均屈光度可调； 3.3目镜罩2只。 4、物镜： 4.1 1x物镜（包含在主机机身中），工作距离：110mm，视野范围：29mm； 4.2工作距离最大可扩展至185mm，最大视野范围可扩展至58mm。 ▲5、变倍：具有5个精准的变倍卡位，方便查看放大倍数信息。 6、照明方式： 6.1反射光照明：LED点照明，照明斑点可缩放，照明点高度，入射角度均可调。 6.2垂直光照明：主机内置LED垂直照明。 6.3透射光照明：可实现透射光明场和暗场照明等观察方式。 |
| 18 | 二级生物安全柜 |  | 1台 | 1、安全级别：Ⅱ级A2垂直层流负压机型，70%循环，30%外排。 2、工作区尺寸(宽×深×高)：约1304×630×630mm，外形尺寸：约1500×795×2050mm 3、洁净度： ISO 4级, ULPA过滤器，过滤效率高达99.9995%(≥0.12 μm的颗粒)。 4、流入风速：0.55 m/s, 下降风速：0.35 m/s 。 5、噪声：58~65 dB(A) 。 6、振动：台面中心位置≤5 μm 。 7、照度：≥900 Lx 。 8、材质：外箱体采用冷轧钢板静电粉末喷涂，抗腐蚀能力强，能有效地抑制柜体表面细菌增生，整机造型为流线型，作业区气流扰动少；工作区全部采用SS304不锈钢，圆弧角内胆为一次成型且具备自净功能，双层箱体被负压环绕，确保无污染泄露。 ▲9、彩色高清LCD人机对话界面，多重密码设置，触摸按键操作，全程监视显示项目：实时监控、显示流入气流和下降气流风速；安全状态显示及声光、联锁报警；高效过滤器寿命显示及报警；移门限位声光报警； ▲10、具有直流无刷恒风量风机，高效节能，且运用恒风量风机，风量智能补偿系统确保在高效过滤器阻力增加50%的情况下，风量变化小于10%，使用安全。 ▲11、具有值机和断电记忆功能，当实验过程中需暂停时无需关机，关闭前窗即自动进入低俗节能运行状态，维持操作区的洁净度。一旦打开前窗即刻进入正常运行状态，有效提高操作效率。如意外断电，可在恢复电源后自行回到断电前运行状态，充分保护人员安全。 12、采用高效率、低压降、高强度和低硼含量的空气滤芯，在减少压降的同时延长了过滤器的使用寿命；送、排风过滤器都拥有“阻泄漏”技术，确保空气洁净度为ISO 4级；外排ULPA过滤器将工作区空气中生物危害颗粒过滤后才排放到实验室环境或接到排风系统，以达到对人员和环境的保护。 ▲13、人性化结构设计：前窗玻璃可内外全幅清洁，彻底解决内部无法清洁难题，不留卫生死角；移动式操作台面，配置不锈钢提升拉手，清洁维护更方便；工作区内壁两侧配置防溅安全插座，左右两侧各配置水、气阀门接管通道各两个，使用灵活；无外露螺纹的调整脚，避免细菌增生，使用安全。 ▲14、滑动前窗采用悬挂升降系统，配置6mm厚的防紫外线安全玻璃，能任意升降定位，性能可靠，维护方便，关闭密封后便于灭菌处理；移门系统与照明控制联动，前窗开启高度声光报警，以确保人员操作的安全性。 15、前端10°倾斜设计，操作舒适；万向脚轮，移动灵活，固定可靠；通体式搁手架略高于工作台面；前方吸入口采用无阻碍回风的技术，防止逆流、湍流的形成，提高安全性。 ▲16、照明与杀菌系统互锁，紫外灯有预约定时功能，可定时开启和关闭，确保人员安全，提高操作效率。可视化条形光带，同步反馈显示过滤器堵塞状况并提供声光报警，方便及时更换。 17、严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄露；严格的ULPA过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏过率≤0.005%。 |
| 19 | 多功能台式离心机 |  | 1台 | ▲1、仪器的最高转速≥16,000 rpm，最大相对离心力≥23,511 x g，最大容量可达到4 x 400 ml ▲2、多种转头可供选择，包括定角转头、水平转头及酶标板转头，可以使用500 ml至400 ml 离心管（包括50ml及15ml锥形管） 3、驱动系统采用无碳刷变频驱动 4、环保制冷系统，采用无氟制冷剂 ▲5、加速/减速选择：≥10挡加速/10挡减速 6、显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示 7、时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择 8、仪器要求具备转头不平衡检测；超速保护；自动安全门锁等安全功能 9、热输出量≤3,311 Btu/Hr 10、配置： 10.1主机1台：最高转速≥16,000 rpm；最大相对离心力≥23,511 x g，最大容量可达到4 x 400 ml； 10.2水平转头1个：最高转速≥4,500rpm，最大相对离心力≥3,901 x g，容量：4 x 250 ml；配置50mL和15mL锥形离心管适配器； 10.3定角转头1个：最高转速≥16,000 rpm，最大相对离心力≥23,511 x g，容量：24 x 1.5/2 ml ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 20 | 小型旋转蒸发仪 |  | 2套 | ▲1、旋蒸主机及整套配置内的其他产品来自同一厂家 2、水浴锅温度调节范围:室温+5℃~180℃ 3、水浴锅温度调节精度：•±1.5℃（水）±3℃（油） 4、水浴锅温度控制：微电脑ON-OFF控制 5、水浴锅加热功率：1.0kW（水浴锅本体加热）、水油兼用 6、水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。 7、回转速度：10~310rpm 8、蒸发能力：25mL/min(水的蒸发量) 9、到达真空度：399.9Pa（3mmHg）以下 10、管路连接口径：接口外径10mm 11、旋转设定：旋钮设定 12、安全功能：保险丝、温度过升防止器 13、升降方式：无段式升降，根据试料容器的尺寸形状，可在任何位置固定。 14、升降器冲程：180mm ▲15、冷凝管：直立式双层冷凝管•冷却面积≥0.146㎡ ▲16、要求具有独立四通瓶结构，防止冷凝液回流到密封垫位置 17、回收瓶：球型瓶 1L球磨口 NS35/20 18、试料瓶：梨型瓶1L标准磨口 NS29/38 19、旋转轴：内径18 x全长156mm TS29/38 20、真空密封垫：密封垫+复合含氟橡胶密封垫的双重密封型 ▲21、玻璃件可安装在主机左右任何方向，可根据试验台空间以及用手习惯进行安装 22、可设置自动正反转，可使用于粉体等样品的干燥及含有固体物质的样品干燥、浓缩。 |
| 21 | 隔膜真空泵 |  | 2台 | 1、50Hz下的泵体最大抽速：≥2.0 m3/h ▲2、极限真空度≤7 mbar ▲3、标配气镇阀，使用气镇时的极限真空度≤12 mbar ▲4、高耐受化学腐蚀，隔膜材质PTFE涂层，进/出气阀门为FFKM橡胶、所有气体管路均为PTFE。 ▲5、夹层结构隔膜、泵腔盖和隔膜夹紧盘具有金属内芯，外覆ETFE和碳纤维增强材质。 6、真空系统配备有进气口回收瓶，可以防止颗粒和液滴进入泵内。 7、真空系统配备出气口水冷盘管冷凝器溶剂回收装置，可有效循环利用溶剂同时保护环境。 ▲8、回收瓶容积≥500ml，有外覆塑料防护膜 9、进/出气口接口为8-10mm宝塔嘴 ▲10、如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件 11、通过欧盟ATEX防爆认证设备分类3设备，内部环境满足ATEX: II 3G IIC T3 X标准 |
| 22 | 真空控制器 |  | 2台 | 1、压力测定范围：0～760mmHg、0~1000hPa(mbar) ▲2、单位切换：mmHg 、mbar随意切换 3、标准控制：1～760mmHg 1～1000hPa/mbar(定值控制) 4、测量精度：2mbar ▲5、控制精度：1~10mba 自行可调 ▲6、显示控制方式：液晶触摸屏可设定真空度 ▲7、压力微调：附带旋钮可随时调节真空度 ▲8、程序控制：附带5段程序设定和定时 9、压力传感器：耐腐蚀 10、配管材质：耐腐蚀 11、接口口径：10mm 12、释放真空：可一键释放容器内部真空 ▲13、电磁阀门配置：内置双电磁阀设计 |
| 23 | 低温冷却循环泵 |  | 1台 | 1、大容量开口浴槽和外循环系统，可作为冷冻槽，又能对外提供冷却液； 2、按键输入和数字显示，使用方便； 3、制冷压缩机可靠性高、效率高； 4、循环系统采用304不锈钢和高分子防腐材料，可防锈、防腐蚀、防低温液体污染； ▲5、载冷剂储液槽容积(L)：约10； ▲6、空载最低温度(℃)：-20； ▲7、使用温度范围(℃)：-20～25； 8、温度稳定性(℃)：±2； 9、最佳环境温度(℃)：5～25； 10、最佳环境湿度（%）：≤70； 11、电源：220V±10%、50Hz； 12、安全保护：延时、漏电、过电流、过热； 13、整机功率(W)：1060； 14、制冷剂：R22； 15、载冷剂输出制冷量(W)： 15.1 10℃：1700； 15.2 0℃：1200； 15.3 -10℃：700； 15.4 -20℃：370； 16、循环泵： 16.1 功率(W)： 100； 16.2 额定流量(L/min)：20； 16.3 压力（bar）：0.4； 17、外循环接口尺寸：螺纹连接：1/2"； 18、开口尺寸(mm)： Φ210； 19、储液槽内径与高度(mm)： Ф250×250； 20、储液槽容纳最大烧瓶容量(ml)： 2000（自配）； 21、载冷剂储槽材质：SUS304； 22、载冷剂输送管道、阀门材质：SUS304； 23、外形尺寸(mm)：约510×395×835； 24、整机重量(kg)：约50。 |
| 24 | 干式潜水服 |  | 1套 | ▲1、干衣材质性能符合EN14225–2: 2005标准及E U Directive 89/686/EEC标准 2、领口和袖口为丁氯橡胶材质 ▲3、充气、排气阀门； 4、弹性可调裤裆带 5、防水拉链 6、包含腿部裤袋。 |
| 25 | 水下推进器 |  | 1台 | ▲1、外壳长度：约720mm； 2、外壳材质：聚酯纤维/碳纤维； ▲3、静态推力：不小于N200； ▲4、最大航速度：不小于65米/分钟； 5、最大功率续航时间：不小于90分钟； ▲6、电池型号：镍氢电池电压24v，324wHm 7、充电时间：4.5小时内充满； ▲8、最大防水深度：100m ▲9、含充电适配器：电压：110/220 频率50/60Hz |
| 26 | 磁力搅拌油浴槽 |  | 1台 | ▲1、温度调节器范围：-80~-0℃ ▲2、温度调节精度：±1.0℃以内 ▲3、转速范围:100-800rph 4、加热/冷却方式: 槽体加热,压缩机制冷 5、温度控制:加热器:微PID控制 冷冻机:连续运转 6、加热器:450W(硅酮橡胶) 7、冷冻机,冷煤:空冷输出功率450W×2 R507A 8、槽尺寸,槽内容量:内径165mm×深140mm,约3L ▲9、使用最大容器容量,最大直径:300ml,95mm 10、外部尺寸:450W×475D×532Hmm 11、电源,重量:AC220V 4.7A 约70kg 配置： 12、PSL-1820主机1台（含槽盖） 13、试管适配器1个 14、小型容器夹具1个 |
| 27 | 多功能酶标仪 |  | 1台 | 一、系统性能 ▲1.1连续波长系统、高灵敏度滤光片、优化二向色镜光路设计 ▲1.2三种检测模块：可见/紫外光吸收、化学发光检测、荧光强度检测； ▲1.3除光吸收外所有模式兼具顶读&底读功能 （光吸收无需底读）； ▲1.4适用于各种类型1-1536孔板 ▲1.5配置高强度氙灯光源及专用红敏PMT 二、主要技术参数 2.1可见/紫外光吸收： 2.1.1检测波长：范围 230-1000 nm，可选任意波长检测，步径精度1 nm，带宽2/5/10 nm可调。 2.1.2光吸收检测范围0-4OD，精度@ 2 OD< 2%。 2.2荧光强度： ▲2.2.1主机内置32位激发/发射滤光片转轮，可配置高通透性激发/发射滤光片，且激发/发射滤光片可通过软件系统自由切换选择。 ▲2.2.2具有5个专用二向色镜转化条，可根据特定荧光染料选择优化二向色镜组合，并可通过软件系统自由切换。 2.2.3具有荧光顶读、底读和双发射检测模式，具有孔内多点扫描（1-400 点/孔）功能，针对不同均相或贴壁样品，选择最佳的读板方式。 ▲2.2.4荧光检测灵敏度： 顶读< 0.01 f mol/well (384 孔板)，底读 < 0.06 f mol/well (384 孔板) 2.3化学发光： ▲2.3.1 可进行化学发光及高通透滤光片型双发射化学发光（BRET）检测等。 2.3.2化学发光检测灵敏度：< 50 amol (96 孔板) 2.4温度控制： 保证样品检测温度稳定到室温+3至65摄氏度，步径精度0.1摄氏度，以适用于各种温度条件下的实验需求。 三、软件控制系统 3.1 电脑一套 3.2 专业仪器自动化控制，软件友好，易学易用，且可实现无线远程控制。结果可以Excel及文本等多种格式输出。 3.3 检测高度Z轴自动优化可调，以保证检测灵敏度及防止孔间串扰。 ▲3.4具有三种振荡模式：线形、圆形、8字形，可设定震荡速度、振幅及振荡时间。 四、配置 4.1多功能酶标仪主机1台 4.2控制软件系统1套 4.3电脑1套(CPU：i5-9400；内存：8G ；硬盘256G 1T；独立显卡；显示器：24”) 4.4光吸收光栅系统：范围 230-1000 nm，可选任意波长检测，步径精度1 nm，带宽2/5/10 nm可调 ▲4.5滤光片系统： 4.5.1化学发光截止滤光片 700nm 4.5.2光吸收常用滤光片 405/10nm 4.5.3荧光强度检测模块 4.5.3.1荧光强度二向色镜50/50 Beamsplitter 4.5.3.2荧光强度标配滤光片：480/30nm、530/30nm 4.5.3.3荧光强度彩虹滤光片组： 355/40 nm、435/20 nm、460/30 nm、495/20 nm、540/30 nm、580/20 nm、625/30 nm、640/30 nm、685/30 nm ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 28 | 倒置荧光显微镜 |  | 1台 | 1、显微镜主机 1.1、研究型倒置显微镜，HCS最佳平衡无限远光学系统，具备明场、相差、荧光观察，可升级微分干涉、偏光等观察； ▲1.2、国际标准45mm齐焦距离，整机光路视野≥25mm，方便同类型物镜互换； ▲1.3、左侧出光口，分光比例100%/0%利于摄像头捕抓弱荧光，成像视野≥19mm，完美匹配sCMOS等大面积感光元件高级成像系统； 1.4、具有无限远光路接口，可接外置荧光光轴、荧光快速转轮、第三方光源、激光等； ▲1.5、调焦，行程≥12mm，精度3.8nm，张力可调，带限位装置； 1.6、对比度管理，照明管理：通过改变灯的电压和孔径/视场光阑来选择对比度和光强，对于使用中的物镜，通过快捷键设定显微镜可以保存所有设置和对比方法。可以很容易的得到重复的实验结果； 1.7、机身功能键：透射光调节旋钮、光闸以及透射光/荧光转换等功能。透射光光强无级调节，显微镜自动识别当前照明方式； 1.8、机身具有USB接口，显微镜编码部件参数可复制、储存并调用； 1.9、手动照明立柱长寿命LED 透射光冷光源照明，功率≥10W，寿命 ≥ 40000小时； 1.10、6位物镜转换器，M25螺纹接口； ▲1.11荧光专用消色差显微镜相差物镜组： 5X高级荧光平场消色差物镜，数值孔径≥0.12，工作距离≥13.7mm 10X高级荧光平场消色差物镜，数值孔径≥0.25，工作距离≥11.2mm 20X高级荧光平场半复消色差相差物镜，数值孔径≥0.4，PH1，工作距离≥6.9mm，带玻片厚度校正环 40X高级荧光平场半复消色平场消色差物镜，数值孔径≥0.60，工作距离≥3.3mm-1.9mm，带玻片厚度校正环 1.12、双目观察筒，视野≥25mm，瞳距可调55-75mm； ▲1.13、10X 目镜，视野≥25mm，均可调屈光度； ▲1.14、S28研究级聚光镜，视野≥25mm，工作距离≥28mm, 数值孔径≥0.5，兼容明场、偏光、相差、霍夫曼、微分干涉等观察方式； 1.15、高精度三板式载物台，行程≥127×83mm，具有通用样品夹具及多孔板夹具，支持20-68mm培养皿、玻片等器皿 1.16、长寿命LED 透射光冷光源照明，功率≥10W，寿命 ≥ 40000小时，色温恒定于4500k，拍照无需调节白平衡； 1.17、透射光光源具有电动光闸，光闸启动速度≤8ms，视场光阑电动调节； 2、荧光部分 ▲2.1、白光LED荧光光源，寿命≥25000h，无需更换灯泡，光强可通过电脑软件调节，灯箱外置，光源通过光纤导入显微镜主机，灯箱自带独立光闸，光闸速度≤5ms，快速开启和关闭，不需要预热及等待冷却； 2.2、LED荧光的光强度调节能准确到1% (0-100%)，不需要中性滤片； ▲2.3、五档荧光光强调节系统(FIM，防荧光淬灭)，荧光可智能调节可在100/55//30/17/10%之间，可直接指定每个滤块激发光强度，数值化更直接明了； ▲2.4、荧光快速切换系统，小于0.05秒的时间快速切换荧光激发光； 2.5、荧光光路具有杂光陷阱技术，可消除杂散光，提供纯黑背景，提高荧光图像的对比度 ▲2.6、六位手动荧光滤块转盘，具有滤块自动识别技术，显微镜及软件可自动读取滤块的类型等信息，无需在软件内手动输入； 2.7、机身左右侧均有窗口可以更换荧光滤块，荧光滤块磁性吸入到位，更换简单 ▲2.8、硬件具有荧光零漂移技术，荧光滤块转换图像飘移≤0.5个像素点，可用于共定位分析，无需软件校正漂移； 2.10、蓝、绿、紫外三种荧光滤块，适用于DAPI、FITC、RHOD、Hoechst33258等荧光染料； 紫外激发荧光滤块，激发波长:360/40nm；发射波长:470/50nm；二向分光波长:455nm; 蓝色激发荧光滤块，激发波长:405/60nm；发射波长:470/50nm；二向分光波长:455nm; 绿色激发荧光滤块，激发波长:470/40nm；发射波长:525/50nm；二向分光波长:495nm; 3、荧光显微成像专用摄像系统 ▲3.1、与显微镜同品牌高分辨率制冷型数码彩色摄像头：最高700万象素：3072 × 2304分辨率， 2/3"CCD感光器； 3.2、快速活图预览有 SXGA 解析度 (1290x960 像素)提供多达18帧每秒(fps)； 3.3、2/3英寸大面积科研CCD，大小8.7×6.5mm； 3.4、36Bit真彩色，12Bit数模转换； 3.5、曝光时间长达：1毫秒到600秒； ▲3.6、信噪比：＞58Bb/800：1； 3.7、带制冷功能，达到环境温度-20度； ▲3.8、1394B单一火线传输，高速数据传输； 3.9、在线直方图方便作实时监察图象组成； 3.10、TWAIN兼容连方便活图显示和处理功能； 3.11、0.7倍C型接口，配置数码摄像头芯片，可视面积最大化； 4、图像采集、分析软件 ▲4.1、与显微镜同品牌原厂控制分析软件，与显微镜及摄像头同一品牌，可完美控制sCOMS，中文显示界面，具有自动标尺功能，可用于图像采集及后期分析处理。 4.2、用户界面及操作方式符合人工学要求。可快速采集图象及大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图象 4.3、具备测量及图像叠加功能，可通过创建二进制图像来进行自动测量，测量长度、面积、密度、色度参数集等不同目标和视场。 4.4、采图、高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值,；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像 4.5、可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等。实验条件可保存、输出为并使用在另外的实验中应用。 4.6、多用户界面自定义设置，功能锁定功能，一键恢复功能； ▲4.7、具备荧光图像叠加功能； ▲配置清单： 倒置荧光相差显微镜主机1台，照明立柱1套，长寿命LED透射光照明1套，白光LED荧光照明系统1套，5X、10X、20X、40X物镜1套，蓝、绿、紫外荧光滤块1套，目镜筒1个，10X/25mm可调屈光度目镜2个，荧光专用制冷型彩色数码摄像头1个，0.7X摄影接口1个，分析软件1套 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 29 | 其它用具Ⅰ（定制） |  | 728位 | 规格：4500mm×900mm×2050mm /2850mm（中间楼梯，含蚊帐杆） - 钢材规格：(钢材横截面尺寸最大允许误差范围±2mm） 床结构：连体铁架床采用不小于下列规格型材制作。 - 材质要求：选用冷轧钢材，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理，灰白色，表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。 多功能床： （1）床立柱：型材72*72*1.2mm ▲（2）床横梁：型材98*43*1.2mm （3）上短横梁：型材80*40*1.2mm （4）下短横梁：型材60*27*1.1mm （5）床连接扣件：钢板30*30*195*2.0mm （6）床横担：型材40*20*1.2mm （7）床安全护栏：Φ20*1.2mm圆钢管。 （8）档头圆管：（Φ19）*1.0mm （9）蚊帐杆圆管：≥Φ16*1.0mm，伸缩式隐藏于床立柱内部。 （10）床安全爬梯：型材25*25*1.0mm （11）床梯踏板：钢板550*200*20mm， 配2条防滑条纹夜光条。 （12）蚊帐架高：1000mm、 （13）蚊帐杆长：2000mm、圆管Φ16*1.0mm。 （14）床脚套：床立柱配高度50mm防水外脚套。 （15）床板：采用15mm厚的杉木床板，长宽尺寸按实际空间加工，不多于7块杉木板拼接而成，经干燥、防腐、防蛀处理，板底加固4根30×30mm杉木条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整。 2、金属件材质加工要求： （1）材料：采用钢材，焊接后成品架床的质量按照轻工行业标准《金属家具质量检验及质量评定》的规定执行，采用二氧化碳保护焊，应满焊、均匀、牢固、平整、无毛刺。要求柜体与床立柱相连接，安装后应牢固可靠，无摇摆现象，使用时床板与金属件无摩擦声。 ▲（2）金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面工艺处理必须符合环保要求，表面经过：喷砂除锈→水洗→预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→封闭洗→预烘干的10工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 3表面处理： ▲(1)采用(参照或相当于“阿克苏”、杜邦、上海幻影或其他同等次品牌），使用环保塑粉静电喷塑；涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色， ▲(2)表面涂层：床架表面喷涂塑粉，不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于1.5mg/kg,不能超标。 ▲（3）喷涂质量要求：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。喷涂厚度60-80µm，喷涂塑粉不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于1.5mg/kg，不能超标。 4、安装要求：铁床安装形式，床柱3挂扣连接方式，连接后组合牢固，长期使用不会出现松动、无安全隐患。 二、床下组合柜：规格：（长×宽×高）1930（长）×600（宽）×1700（高）mm，采用裸板0.6mm厚度冷轧钢板制做。 - 衣柜部分： （1）规格1700（高）×600（宽）×600（深）mm ，柜体分为上下2门，上门高下门矮，上门内部上部配一根挂衣杆，挂衣杆配钢制托架焊接柜体上，挂满衣服时挂衣杆不弯曲或脱落，下部配一块置物层板，下门内空。 ▲（2）衣柜门配置：铝合金门扣手，明挂锁。附图： （3）柜底配万向升高调节脚，调节脚为全钢结构确保整柜承重大于150公斤时不倒塌损坏，柜底处悬空，透气通风防潮效果良好。 - 书柜部分： （1）、书柜：规格1700（高） ×800宽）×300（深）mm，用材为冷轧钢板≥0.6（厚）mm钢板； （2）、书柜桌面位置分上下2部分，上部配2块层板均分3格，下部配一片活动层板分2格。 （3）、柜底配万向升高调节脚，调节脚为全钢结构确保整柜承重大于100公斤不倒塌损坏，柜底处悬空，透气通风防潮效果良好。 3、电脑桌部分： （1）桌面：规格1035（长）×600（宽）×25（厚）mm，桌面安装高度高750mm，桌面采用E1级中密度纤维板、桌面厚度为25mm、面贴防火板饰面，外贴可弯防火板，两侧为热弯鸭嘴边，桌面前沿采用鸭嘴型成型工艺、PVC封边. （2）桌面上部书架规格1035（长）×300（宽）mm，书架把衣柜与书柜连接，书架上部与衣柜齐平，下部与书柜的上部第一层隔板齐平。 （3）桌下配3个抽屉柜，抽屉面板高度≥120mm，抽屉柜框架把衣柜和书柜连接一体桌面放置于抽屉柜上采用自攻螺丝固定，抽屉配导轨（三节）确保抽屉抽拉顺畅不损坏。 - 4、表面处理工艺要求： ▲1、钢板表面处理：预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→硅烷陶化→水洗→纯水洗→预烘干→静电喷塑→高温固化的10工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求，预备处理后10工位自动喷枪静电喷塑；高温固化成品，颜色：门蓝其余灰白色. 2、表面处理： ▲(1)采用(参照或相当于“阿克苏”、杜邦、上海幻影或其他同等次品牌）环保塑粉静电喷塑；涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色， ▲(2)表面涂层：表面喷涂塑粉，不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于1.5mg/kg，不能超标。 ▲（3）喷涂质量要求：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。喷涂厚度60-80µm，喷涂塑粉不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于1.5mg/kg，不能超标。 |
| 30 | 其它用具Ⅱ（定制） |  | 46位 | 规格：（长×宽×高）2000（长）×900（宽）×2050（高）mm， - 钢材规格：(钢材横截面尺寸最大允许误差范围±2mm） 床结构：连体铁架床采用不小于下列规格型材制作。 1、材质要求：选用冷轧钢材，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理，灰白色，表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。 多功能床： （1）床立柱：型材72*72*1.2mm ▲（2）床横梁：型材98*43*1.2mm （3）上短横梁：型材80*40*1.2mm （4）下短横梁：型材60*27*1.1mm （5）床连接扣件：钢板30*30*195*2.0mm - 床横担：型材40*20*1.2mm （7）床安全护栏：Φ20*1.2mm圆钢管。 （8）档头圆管：（Φ19）*1.0mm （9）蚊帐架：圆管Φ12*1.0mm （10）床安全爬：20*40*1.2mm椭圆钢管 （11）床梯踏板：钢板300*150*1.2mm(配防滑条纹夜光条) （12）蚊帐架高1000mm （13）蚊帐杆圆管：≥Φ16*1.0mm，伸缩式隐藏于床立柱内部。 （14）床脚套：床立柱配高度50mm防水外脚套。 （15）床板：采用15mm厚的杉木床板，长宽尺寸按实际空间加工，不多于7块杉木板拼接而成，经干燥、防腐、防蛀处理，板底加固4根30×30mm杉木条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整。 2、金属件材质加工要求： （1）材料：采用钢材，焊接后成品架床的质量按照轻工行业标准《金属家具质量检验及质量评定》的规定执行，采用二氧化碳保护焊，应满焊、均匀、牢固、平整、无毛刺。要求柜体与床立柱相连接，安装后应牢固可靠，无摇摆现，使用时床板与金属件无摩擦声。 ▲（2）金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面工艺处理必须符合环保要求，表面经过：喷砂除锈→水洗→预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→纯水洗→预烘干的10工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 3表面处理： ▲(1)采用(参照或相当于“阿克苏”、杜邦、上海幻影或其他同等次品牌），使用环保塑粉静电喷塑；涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色， ▲(2)表面涂层：床架表面喷涂塑粉，不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于1.5mg/kg,不能超标。 ▲（3）喷涂质量要求：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。喷涂厚度60-80µm，喷涂塑粉不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于1.5mg/kg，不能超标。 4、安装要求：铁床安装形式，床柱3挂扣连接方式，连接后组合牢固，长期使用不会出现松动、无安全隐患。 二、床下组合柜：规格：（长×宽×高）1930（长）×600（宽）×1700（高）mm，采用裸板0.6mm厚度冷轧钢板制做。 1、衣柜部分： （1）规格1700（高）×600（宽）×600（深）mm ，柜体分为上下2门，上门高下门矮，上门内部上部配一根挂衣杆，挂衣杆配钢制托架焊接柜体上，挂满衣服时挂衣杆不弯曲或脱落，下部配一块置物层板，下门内空。 ▲（2）衣柜门配置：铝合金门扣手，明挂锁。附图： （3）柜底配万向升高调节脚，调节脚为全钢结构确保整柜承重大于150公斤时不倒塌损坏，柜底处悬空，透气通风防潮效果良好。 2、书柜部分： （1）、书柜：规格1700（高） ×800宽）×300（深）mm，用材为冷轧钢板≥0.6（厚）mm钢板； （2）、书柜桌面位置分上下2部分，上部配2块层板均分3格，下部配一片活动层板分2格。 （3）、柜底配万向升高调节脚，调节脚全钢结构确保整柜承重大于150公斤不倒塌损坏，柜底处悬空，透气通风防潮效果良好。 3、电脑桌部分： （1）桌面：规格1035（长）×600（宽）×25（厚）mm，桌面安装高度高750mm，桌面采用E1级中密度纤维板、桌面厚度为25mm、面贴防火板饰面，外贴优质可弯防火板，两侧为热弯鸭嘴边，桌面前沿采用鸭嘴型成型工艺、PVC封边. （2）桌面上部书架规格1035（长）×300（宽），书架把衣柜与书柜连接，书架上部与衣柜齐平，下部与书柜的上部第一层隔板齐平。 - （3）桌下配3个抽屉柜，抽屉面板高度≥120mm，抽屉柜框架把衣柜和书柜连接一体桌面放置于抽屉柜上采用自攻螺丝固定，抽屉配导轨（三节）确保抽屉抽拉顺畅不损坏。 - 4、表面处理工艺要求： ▲1、钢板表面处理：预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→硅烷陶化→水洗→纯水洗→预烘干→静电喷塑→高温固化的10工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求，预备处理后10工位自动喷枪静电喷塑；高温固化成品，颜色：门蓝其余灰白色. 2、表面处理： ▲（1）采用(参照或相当于“阿克苏”、杜邦、上海幻影或其他同等次品牌）环保塑粉静电喷塑；涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色， ▲（2）表面涂层：表面喷涂塑粉，不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于1.5mg/kg，不能超标。 ▲（3）喷涂质量要求：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。喷涂厚度60-80µm，喷涂塑粉不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于1.5mg/kg，不能超标。 |
| 31 | 其它用具Ⅲ（定制） |  | 2张 | 单人公寓床规格：2000L×1200D×870/560H （mm） 材质、参数配置要求： 1、床头高850mm，床头立柱40×40mm×1.5mm 方管，立柱下横管采用30mm×35mm×1.0mm方管，床头弧形处理，床头上半部分用0.8mm钢板封闭、床尾高550mm，立柱40×40mm×1.5mm. 2、床横梁：80mm×35mm×1.5mm 镀锌钢管 3、床横：30mm×40×1.2mm的镀锌钢管， 4、床板：采用18mm厚多层木板，无闪边牢固可靠，双面平整； 5、钢件表面处理：床体焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过除锈-水洗 -预脱脂-主脱脂-表调-陶化-水洗-纯水洗-预烘干-静电喷塑-高温固化-线上质检的十二道工艺工序. ▲6、铁架床四脚配防滑可调高度的万向升高调节脚，可在地面不平时保证铁床四脚平稳着地，钢脚底部镶嵌软耐磨胶，防止移动时划伤地板表面且吱吱刺耳作响。 ▲7、安装要求：铁架床的结构要求床横梁与床主柱内隐藏式暗挂连接方式，连接后组合牢固，床外面平整看不到任何螺丝，整床床体组装好后结实、牢固、长期使用不会出现松动、无安全隐患。 |
| 32 | 其它用具Ⅳ（定制） |  | 2组 | 一、规格：900（长）×500（宽）×1800（高）mm， 二、配置要求： ▲1、整个柜体分为4个独立柜门，柜门板外部上方应设置信息标签框，每门合适位置配标签。 ▲2、衣柜门配置：铝合金门扣手，明挂锁。附图： ▲3、柜门内上部距离柜顶板50mm位置，配钢圆管挂衣杆1根，挂衣杆配钢制托架焊接柜体上，挂满衣服时挂衣杆应不弯曲或脱落，每个门内均配1片层板，柜门内部人手易接触部位不能有尖锐棱角存在挂伤、割伤人体的地方。 ▲4、柜体底部钢板加固后符合承重要求配高低可调动防水底座，防水底座防锈效果良好。 三、表面处理： ▲1、采用(参照或相当于“阿克苏”、杜邦、上海幻影或其他同等次品牌）塑粉静电喷塑，使用环保塑粉；涂层表面色泽应均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色， ▲2、表面涂层：表面喷涂塑粉，不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于5mg/kg,不能超标。 ▲3、喷涂质量要求：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。喷涂厚度60-80µm，喷涂塑粉不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于5mg/kg，不能超标。 |
| 33 | 其它用具Ⅴ（定制） |  | 2 张 | 规格（长）650mm×（宽）600mm×（高）1690 mm 须符合GBT 3325-2008 国家标准《金属家具通用技术条件》 1、桌腿：40mm×40mm×1.2mm镀锌防锈钢管焊接而成。 2、书桌配3个抽屉，抽屉长度≥450mm，配旋转开启式暗孔挂锁具，抽屉采用3节滑轨，保证抽屉可全部拉出方便使用，书桌抽屉处外围3面封1.0mm钢板,确保书桌稳固不晃动，抽斗拉手采用液压设备一次成型且与门板一体的全钢制拉手，拉手长度不小于100mm，宽度不小于35mm。 3、桌面采用E1级刨花板，桌面650（长）×600（宽）×厚度为25mm，面贴防火板饰面，带线孔一个。桌面离地高度760mm，桌面配100mm高挡板一块，防止物品掉落。 4、桌上书柜：冷轧钢板0.7mm厚（参照或相当于上海宝钢、武钢、鞍钢或其他同等次品牌），桌上书架：规格940（高）×1920（长）×280（深）mm，分为上下2部分，上部为1层隔板共分2层，下层板距离桌面高度为500mm,下电脑桌上书架共一层两格。 5、表面处理： ▲（1）、采用(参照或相当于“阿克苏”、杜邦、上海幻影或其他同等次品牌）塑粉静电喷塑，使用环保塑粉；涂层表面色泽应均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色， ▲（2）、表面涂层：表面喷涂塑粉，不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于5mg/kg,不能超标。 ▲（3）、喷涂质量要求：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。喷涂厚度60-80µm，喷涂塑粉不能有毒害气味挥发、污染环境，对人体造成伤害，甲醛含量必须小于5mg/kg，不能超标。 |
| 34 | 其它用具Ⅵ（定制） |  | 776张 | 颜色（可选）：钢制部分为灰白色，木质部分为米黄色。 课椅外观规格：380mm宽×380mm深×430mm座板高（带靠背高760mm） 1、坐背板：座板规格：380mm×380mm， 背板规格：400mm×150mm ，采用12mm厚精工多层胶压板，表面贴耐磨防火板。 2、椅脚架：采用25×20椭圆管，管壁厚度≥1.2mm。 3、靠背架：采用不小于20×20椭圆管，管壁厚度≥1.2mm。 4、质量要求：课椅在承重150kg时稳固无变形，防止体重偏大的人坐时塌陷伤人。 |
| 35 | 大鼠IVC笼具 |  | 4个 | 1、不锈钢笼架，规格：约2000×600×1870mm，5层×6笼=30笼。 2、不锈钢方管规格：约25×25×1.5mm；异形管厚度：1.5mm；材质：不锈钢304。 3、IVC主机：智能型触摸屏，规格：约310×550×1650mm。 4、IVC笼盒：PPSU透明材料，规格：约470×312×260mm，60套+备用笼6套 5、机箱电器符合国家电气安全标准，电源为220V。 6、笼架采用不锈钢304管制造、表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺，整个笼架外形美观，牢固稳定，移动方便。 7、主机箱等部位的材料采用不锈钢304材质表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺。 8、附带计时器，可提醒及时更换高效过滤器。 9、具有停电、设备故障和温湿度超限等多项报警辅助功能，停电报警提醒用户打开生命窗。 10、主机采用全液晶显示、控制；主机采用全不锈钢外壳，符合人体工程学，顶部回风管道可根据笼架高度进行调节，内置低噪音风机，智能控制模块，温湿度及压差自动报警系统，7寸HMI真彩触摸屏，系统采用RS485数字通讯系统。小型主机，规格：约310×550×1650mm，内置UPS电源8-12小时。 11、笼架进风、排风管孔采用冲压式结构，方便拆卸、清洗、消毒。 12、笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动，使取下笼盒时无丝毫外泄，防止相互感染；笼盒与笼架进排风嘴为非侵入式结构。 13、笼盒顶部设有压紧式生命窗，大鼠笼盒直径约15mm，四周带有密封压槽，覆盖0.2µm高效过滤膜。 14、笼架导轨上有笼盒入位的指示装置。 15、笼盒与笼架要连接紧密，密封性好，产品在置于普通环境中使用时，笼盒内能始终保持SPF 级空气洁净度。 16、大鼠笼架规格：约2000×600×1870mm，5层×6笼=30笼×2台。 17、大鼠笼盒原料采用PPSU透明材料，规格：约470*312*260mm，可插记录卡片，便捷开启式搭扣，水瓶为外置式。 18、笼盒的密封性好，透明性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱高温150℃压力15磅半小时不变形；硅胶密封条可同时高压灭菌；不锈钢半网罩结构：钢丝直径Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9。 19、笼盒内采用静压箱使洁净空气均匀向下，送向生活区，排风进口有过滤装置避免毛发、木屑等进入主机内。 20、外置式饮水瓶，大鼠容积约500ml，方形带液位刻度，材质均采用PPSU原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象。 21、搭扣材质为航天工程塑料，耐高温防磨损，美观大方、坚固耐用、操作方便。 |
| 36 | 不锈钢豚鼠笼架 |  | 4架 | 1、笼架规格：约1950*650*1700mm，采用规格不小于25*38*1.2mm的304不锈钢方管焊接而成、3层*4笼=12笼，单笼规格≥500*435*220mm。 2、折叠式活动兔笼，304不锈钢丝焊制而成，外框采用不锈钢304￠4mm，￠2.5mm的钢丝侧面钢丝间距1.2mm，每笼包含304不锈钢饲料盒一个、304不锈钢粪盘一个（采用0.8mm的不锈钢板材），底垫采用编织型（外框采用不锈钢304￠4mm，￠1.8mm的钢丝，钢丝间距约1.0mm）。 3、一副500mlPC材质水瓶，PC瓶体，带硅胶瓶塞、不锈钢水嘴。 4、配有4个4寸聚氨酯耐磨万向轮，其中两个带刹车、两个活动。 |
| 37 | 不锈钢移动式踏台 |  | 5台 | 1、规格：约500×800×900mm。 2、三层。 3、材质：不锈钢304。 4、立柱为25*25*1.5mm不锈钢304方管，层板为2.0mm厚的304轧花板。 5、不锈钢脚轮移动时不划伤地面，人站立后能自动定位。 |
| 38 | 二氧化碳安乐死自动仪 |  | 2台 | 1、结构：SUS304不锈钢结构。 2、窒息笼有效尺寸：约370(L)x500(W)x280(H)mm。 3、参考外形尺寸：约450(L)x760(W)x1200(H)mm。 4、用电：AC220V，50Hz，20W。 5、使用气源：二氧化碳，自带小型二氧化碳钢瓶。 6、控制：自动控制。 |
| 39 | 过氧化氢空间消毒灭菌器 |  | 1台 | 1、工作电源：AC220V，50Hz。 2、功率：2000W。 3、外观：304不锈钢支架，一体成型吸塑外壳。 4、空气流量：≥20m3/h。 5、有效灭菌空间：500m3。 ▲6、注射速率：1～10g/min。 7、功能：除湿功能、浓度检测功能、过氧化氢分解功能。 8、灭菌剂：35%食品级过氧化氢溶液。 9、杀灭率：对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力达到100%。 10、工作方式：连续工作。 ▲11、工作模式：直接喷射、管道循环双模式。 12、参考外形尺寸：约400mm×400mm×970mm（长×宽×高）。 13、参考重量：约45kg。 14、操作方式：无线平板操作 15、系统：采用可编程控制器（PLC）进行模块化控制，并配备有触摸屏作为本地的HMI，用以对该系统进行现场操作和关键参数显示、记录。 16、控制：配有密码保护，只允许经授权的人员进行灭菌操作、参数设定等相关操作，可控制灭菌阶段的灭菌时间、过氧化氢注射速率等参数，能记录并打印灭菌参数，设备具有报警提示功能，以便于程序运行结束时提醒操作人员。 ▲17、自带智能计算药液剩余量和远程操控的功能。 ▲18、产品具备卫计委出具的安全评价报告及省级以上疾病预防控制中心消毒效果检测报告。 19、交货时提供消毒产品生产企业卫生许可证。 |
| 40 | 大鼠代谢笼 |  | 30个 | 1、规格：约290×290×550mm。 2、大鼠区直径为20cm，高度为15cm。 3、用途：用于以大、小鼠等实验动物为对象的各种营养素、毒物、药物的体内代谢实验。 4、功能：能将动物在实验期间的摄食量和饮水量分别测量，同时，分别全量收集动物排泄的粪和尿，本笼具配有食盒、水瓶、撒水接收瓶、粪尿分离漏斗、集粪瓶、集尿瓶等附属配件，能使食物、饮水、粪、尿之间不相混。笼具的主体部分及其附属配件可拆装，以便于代谢实验有关操作和不同配件的清洗和消毒。 5、材质：笼具的主体部分和附属配件以透明的PC材料为原料，便于观察动物的状态及食物、饮水、粪、尿的状态和量，并可耐受食物、饮水、粪、尿的腐蚀。笼架采用不锈钢304为原料，坚固、耐腐蚀且便于清洗。 |
| 41 | 小鼠代谢笼 |  | 30个 | 1、尺寸：约210×205×320mm。 2、材质：笼具的主体部分和附属配件以透明的PC材料为原料，便于观察动物的状态及食物、饮水、粪、尿的状态和量，并可耐受食物、饮水、粪、尿的腐蚀。笼架采用不锈钢304为原料，坚固、耐腐蚀且便于清洗。 3、用途：用于以实验动物小鼠为对象的各种营养素、毒物、药物的体内代谢实验。 4、功能：能将动物在实验期间的摄食量和饮水量分别测量，同时，分别全量收集动物排泄的粪和尿，本笼具配有食盒、水瓶、撒水接收瓶、粪尿分离漏斗、集粪瓶、集尿瓶等附属配件，能使食物、饮水、粪、尿之间不相混。笼具的主体部分及其附属配件可拆装，以便于代谢实验有关操作和不同配件的清洗和消毒。 |
| 42 | 饮水瓶灌装机 |  | 1台 | 1、尺寸参数 ▲1.1、外形尺寸（mm）：约770*750*1560(W*D*H)。 1.2、后板：304不锈钢材料，厚度1.2mm。 1.3、侧挡板：PMMA高分子化合物，厚度1.0mm。 2、性能参数 ▲2.1、罐装数量：一次可灌装36个饮水瓶。 2.2、灌装速度：≥(250mL)2400瓶/小时，≥(500mL)2000/小时。 2.3、在线消毒：管路系统的消毒，减少管路污染。 2.4、添加酸化水：需要时添加酸化水功能。 2.5、运转测试：15.000小时。 3、材料 3.1、管道：304不锈钢。外板：304不锈钢。操作台：304不锈钢。 3.2、灌装喷嘴：采用柱状灌流喷嘴，304不锈钢材料。 3.3、灌装篮筐：采用304不锈钢材料，表面处理。 4、设备特点 4.1、适用性广，适合各种规格饮水瓶灌装；大小灌装篮筐，各配置1个。 4.2、灌装均匀：每个饮水瓶灌装量均一，误差不超过3%。 4.3、自动加液：可向饮用水中定量添加酸化水或其他矿物质。 4.4、噪音低：工作噪音小于65dB。 4.5、智能化：当加液低于规定要求时，设备也能自动报警或者文字提示。 4.6、稳压系统：为了保证灌装均匀，配置有水箱和增加水泵。 |
| 43 | 大动物脑定位仪 |  | 1台 | 1、配有猪、狗、猫、猴等多种动物头夹；电极移动架的滑尺可移动范围较长。 2、部件数目少，主框较粗，主要部件均由同一种金属构成，各部件的膨胀系数相同，避免接触电位；电极移动架与动物头固定夹装在主框上。 3、电极移动架易于装卸；在动物头和进行手术操作时，可将电极移动架卸下，仪器成为可以独立使用的头固定器，保证电极移动架不易受损坏或碰歪。 4、仪器上装多个完全对称的电极移动架，可以同时在两侧同名的脑结构中插放电极，或在同侧插多个电极。 5、电极移动架的竖向滑尺，应可向前后和左右方向转动一定角度，以便在固定动物头部水平线中使用，或以一定角度向脑内插入电极。 6、电极移动架上的电极固定夹，要求灵活而易卸，当做埋藏电极时使电极易于松下脱离。 7、各滑尺的读数，可准确读出1/10mm。 8、道轨长：60mm。 9、道轨间距：可调。 10、精度：±0.1mm。 11、参考尺寸：约950×450×500mm。 12、参考重量：约100kg。 |
| 44 | 干衣机 |  | 3台 | 1、容量：约330L。 2、外观尺寸：约575*510*1680(mm)。 3、电源线长度：1.4--2.0m。 4、内部尺寸：约460*480*1490(mm) 5、温控方式：PTC（50~55~60三档温控）。 6、层数：3层；第2层可活动。 7、重量：40--60kg 8、保修期：12个月。 9、具有蒸汽除皱功能。 |
| 45 | 洗衣机 |  | 3台 | 1、类型:波轮洗衣机。 2、箱体材质: 高档不锈钢。 3、工作方式: 直驱。 4、使用方式: 全自动。 5、排水方式: 下排水。 6、内桶材质: 不锈钢。 7、显示屏类型: LED。 8、附加功能: 中途添衣、儿童安全锁、故障诊断、预约。 9、控制方式: 电脑式。 10、电机类型: DDM变频直驱电机。 11、开合方式: 顶开式。 12、脱水功率: 110W。 13、额定功率: 375W。 14、洗涤公斤量: 10kg。 15、脱水公斤量: 3kg。 16、最高转速: 620转/分钟。 17、保修期: 36个月。 |
| 46 | 光触媒空气消毒除氨机 |  | 2台 | 1、技术参数 1.1、异味传感器：实时双通道空气异味传感器。 1.2、微尘传感器：实时监测室内空气微尘污染状况。 1.3、风量选择：4种风量选择。 ▲1.4、除尘方式：前置过滤器+离子发生器+PM收集器。 ▲1.5、除菌除臭方式：混合角柱状光触媒组合器+离子发生器+PM收集器+inti-fion负离子发生装置。 1.6、负离子发生装置：inti-fion方式。 1.7、消费电力：急速模式163W、睡眠模式30W。 1.8、使用电源：AC220V、 50Hz/60Hz。 ▲1.9、双风机、出风方向360°可调。 1.10、机器有效使用面积50㎡。 1.11、外形尺寸：约长720mm X高530mm X宽217mm。 ▲1.12、如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目售后维保的授权书原件 2、配置 2.1、主机1台；带使用说明书1本、安装说明书1本。 2.2、金属壁移动架，1个。 2.3、遥控器： 1个。 2.4、7号电池：2节。 2.5、安装五金件：1套。 |
| 47 | 小动物连续葡萄糖记录系统 |  | 1台 | 1、电源：AC220V，50Hz。 2、数据采集与传输模块。 2.1、蓝色无线传输技术。 2.2、电池寿命：25天。 2.3、数据采集频率：1Hz。 2.4、通道数：2个。 2.5、具备滤波功能。 3、传感器 3.1、探头LOD:10-500mg/Dl。 3.2、有效期：17天。 3.3、重量：约5.9克。 3.4、通道数：2个。 3.5、信号传输半径：6米。 4、软件： 4.1、可定制功能。 4.2、可显示趋势图。 4.3、具备统计报告生成功能。 4.4、自定义作图功能。 4.5、可编程的提醒功能。 4.6、高级数据分析功能。 5、采用植入式生物探头和无线蓝色传输技术，可实时、连续、动态的采集大/小鼠的皮下间质葡萄糖含量，并在专业软件中进行数据的保存、显示和各种高级统计分析，以及作图显示。 6、电脑1台，配置不低于：i7处理器，8G运行内存，256G+1T硬盘，2G独显卡，24英寸显示屏，预装正版win10或更高版本操作系统。 7、打印机一台。 |
| 48 | 微波消解仪 |  | 1台 | 1、技术要求： 1.1、主机要求： ▲1.1.1、采用模块化设计，主机具有微波消解、微波萃取、蒸发浓缩赶酸、微波氧燃烧、蛋白水解等应用。（需提供证明材料） 1.1.2、内置智能处理器，包含大于500种EPA、ASTM标准方法等经验证的方法库，可存储超过600种方法。 1.1.3、采用二维空间双磁控管设计，输出微波全程为连续非脉冲微波，微波控制精度±1W。 1.1.4、符合CE等相关安全认证，提供国际安全认证证书。 ▲1.1.5、内置高效、独特的空气气道冷却系统，冷却空气经反应管壁气道定向流过，流速4级可调，可设定冷却温度，冷却至常温时间少于15分钟（需提供证明材料）。 ▲1.1.6、设备具有自动音频通知E-Mail通知消解处理结果； 可实现天平上样品重量直接传输至仪器， 设备内存≥1G, 硬盘容量≥ 32 G 。 智能手机、Ipad, 电脑等可远程监测仪器设备的运行状态， 智能手机、Ipad、电脑等实时显示所有数据及曲线。 1.1.7、设备具有智能灯光系统，灯光颜色和模式根据仪器状态以及实验状态（正在进行实验、完成或待机等）而变化。 1.2、转子和消解管 1.2.1、批处理量要求：每批次可同时处理样品量≥24个，消解管内管体积50mL。 ▲1.2.2、消解管内管材质：PTFE-TFM，压力套管材质：高强度防腐铝合金材质，最高耐压≥130bar（1860psi），最高耐温≥310C。（需提供证明材料） 1.2.3、消解管采用全密闭设计，内置可重复使用的金属压力弹片。 ▲1.2.4、消解管外壁自带多条冷却气道设计，冷却气道数量≥10。（需提供证明材料） ▲1.2.5、仪器可升级配置样品干燥转子，消解转子可升级最大批处理量≥60位。 ▲1.2.6、仪器可升级配备符合洁净室要求的蒸发浓缩24位转子，螺帽盖自带防止样品污染的针式过滤器，能在主机内利用微波快速加热、红外温度过程控制实现快速赶酸及样品浓缩操作。（需提供证明材料）。 1.3、控制系统： ▲1.3.1、与主机一体的折叠式10.1英寸超大液晶触摸显示屏，中文操作软件，可在主机上实时显示温度、功率、时间等参数并显示实时反应曲线。 ▲1.3.2、红外温度传感器从底部测定反应管内管的温度，并在主机显示屏上同时显示每个消解管的温度数据、曲线。测量温度范围：20-390C，精度：±1°C。 ▲1.3.3、具有最高温度、最低温度及平均温度三种温度控制模式，任何反应罐达到设定的反应温度，均可实时自动调节微波功率的输出。（需提供证明材料）。 1.3.4、系统配置智能压力控制系统，工作过程中压力超过设定值，系统自动停止微波工作。 1.3.5、无线式传感器设计，数据发送和控制信息接收采用红外LED方式，主机和转子之间不得有连线，保证反应转子的360度自由旋转，腔体内不得有插头。 ▲1.3.6、消解内管管身重量小于98克，可直接放到高精度天平上称样，消解内管管长小于120mm，加样、称样方便。防止样品粘壁。 2、配置要求： 2.1、微波消解仪主机：一台。 2.2、24位消解转子（防腐高强度合金材质）：一套。 2.3、反应管（包含PTFE-TFM材质内管、盖子等所有附件）：24套。 2.4、智能压力监控系统 （内置）：一套。 2.5、无线信号传输系统 （内置）：一套。 2.6、红外温度传感系统 （内置）：二套。 2.8、与消解内管配套的电热赶酸系统：一套。 |
| 49 | 紫外分光光度仪 |  | 2台 | 1、工作环境： 1.1、使用温度范围：15°C - 35°C。 1.2、使用湿度范围：30% - 80%。 ▲1.3、仪器尺寸：约450Wx600Dx250H mm。 2、技术规格： 2.1、分光系统： 2.1.1、光学系统：双光束。 2.1.2、分光器：单色器，象差校正型装置。 2.1.3、设定波长范围：185~1400nm。 ▲2.1.4、测试波长范围：185-900nm（配 ISR-2600Plus，可延伸至1400nm）。 2.1.5、衍射光栅刻线数：1300 lines/mm。 ▲2.1.6、波长准确性：±0.1nm（656.1nm）；±0.3nm（全波段）。 ▲2.1.7、波长重复精度：±0.05nm。 ▲2.1.8、波长扫描速度：波长移动速度：14000nm/min；最大扫描速度：4000nm/min。 2.1.9、波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位。 2.1.10、光源切换波长：和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm。 2.1.11、谱带宽度：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式）。 ▲2.1.12、分辨率：0.1nm。 ▲2.1.13、杂散光：KCI ,< 1%T（198nm）；NaI, < 0.005%T（220nm)；NaNO2,< 0.005%T（340nm)。 2.1.14、测光方式：双光束测光方式。 2.1.15、测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）。 ▲2.1.16、测光范围：吸光度：-5~5 Abs。 2.1.17、光度准确性：±0.002Abs(0-0.5Abs)；±0.003Abs(0.5-1Abs)；±0.006Abs(1.0-2.0Abs)；±0.3%T。 2.1.18、光度重现性：±0.001Abs(0.5Abs)；±0.001Abs(1Abs)；±0.003Abs(2Abs)；±0.1%T。 ▲2.1.19、噪音：0.00003Abs RMS (500nm)。 ▲2.1.20、基线稳定性：< 0.0002Abs/hour。 ▲2.1.21、基线平直度：±0.0003Abs(200-860nm)。 2.1.22、记录范围：吸光度-9.999~9.999 Abs； 透射率-999.9~9.999%。 2.1.23、漂移：小于0.0002Abs/h。 2.1.24、基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）。 2.2、光源：50W卤素灯和氘灯（插座型）。 2.3、检测器：光电倍增管。 3、积分球： 3.1、具有0°/8°入射角的积分球和具有S/R转换功能的主机相结合，不需要特殊附件，即可实现漫反射和镜反射测定。 3.2、可以改变反射测定时的光斑的大小，以进行微小样品的反射率测定（最小光斑为2*3mm）。透测定时的最小光斑为3*3mm。 3.3、积分球配置有两个检测器：光电倍增管和InGaAs检测器。 3.4、积分球内径：60mm。 3.5、反射测率试样品最大尺寸：约W70×H70×D20mm(0°入射角度)；约W70×H70×D12mm(8°入射角度)。 ▲3.5、波长范围：220～1400nm。 3.6、噪音等级：0.1%T RMS 500 nm,0.3%T RMS 900nm。 ▲3.7、100%平坦度：±0.5%T(220-1300)。 ▲3.8、NIR杂散光：0.4%T。 4、配置清单： 4.1、主机标配1台。 4.2、原装10mm方形石英比色皿7个。 4.3、自动六联池架(用于方形10mm比色皿系列)1个； 4.4、积分球1个。 4.5、粉末样品支架（用于积分球）1个。 4.6、电脑1台，配置不低于：i7处理器，8G运行内存，256G+1T硬盘，2G独显卡，24英寸显示屏，预装正版win10或更高版本操作系统。 4.7、彩色打印机1台。 |
| 50 | 超声波细胞粉碎机 |  | 1台 | 1、电源：220/110V，50Hz/60Hz。 2、功率：650 W（1%-99%）。 3、参考电源机箱尺寸：约430*255*300 mm。 4、隔音箱尺寸：约345*340*570 mm。 5、参考的主机+换能器重量：约14 kg。 6、工作频率：20-25 KHz。 7、显示方式：7寸TFT触摸屏显示。 8、随机变幅杆：6 mm。 9、可选配变幅杆：2、3、10、12、15 mm。 10、破碎容量：0.5-500 ml。 11、占空比：1-99%。 12、温度报警：无。 |
| 51 | 垂直流超净工作台 |  | 1台 | ▲1、使用HEPA高效过滤器，对于＞0.3μm颗粒系可高达99.99%截流效率。 2、操作室内的空气洁净度符合ISO 14644.1的4级标准。 3、使用外转子风机，具有反相叶轮设计，性能稳定，低噪音，低能耗、震动小，使用寿命长。 4、前窗5度倾斜角设计，操作舒适。 5、滑动式前窗，可完全关闭进行紫外灯灭菌，灭菌时间可编程设定。 6、采用数显微电脑程控系统，触摸式按键控制风机、灯光、电源插座和紫外灯。带温度补偿的气流传感器，实时监控和显示气流速度。 7、可设定紫外灭菌时间，延长紫外灯的使用寿命，避免对操作者的伤害。 ▲8、抗菌涂层，可在24小时内有效拟制和杀灭柜体表面细菌、微生物，为操作人员和样本提供安全，抗菌涂层终身有效。 9、外形尺寸（长mm）：小于1350；内部尺寸（长mm）：大于1250。 10、噪音标准：小于61 dBA。 11、日光灯照度：大于800LUX。 |
| 52 | 恒温水浴锅 |  | 2台 | 1、电源：AC220v±10%，50Hz±2%。 2、加热功率：600 w。 3、控温范围：在室温+5℃--100℃范围内任意调节。 4、最大误差：≤±1℃。 5、温度波动：≤±0.5℃。 6、有效水池尺寸：约310*160*120mm。 |
| 53 | 湿式转印槽 |  | 1 | ▲1、能转印2块中型电泳凝胶。 ▲2、能转印4块小型垂直电泳或预制胶。 3、对大多数蛋白均可在30 分钟至1 小时内完成高效率转印，也可选择低压过夜转印。 4、含有封闭的冰盒，为转印操作提供足够的冷却度。 5、含有冷却芯。 6、参考凝胶尺寸：15 cm×9.4cm。 7、缓冲液要求大于或等于：1.3L。 8、配置：1个缓冲液槽和盖；1个电极丝；1个电极板；1个密封的冰盒；1个冷却芯；1个带有凝胶支架转印夹的组装盘、滚筒、纤维衬垫和转印滤纸。 |
| 54 | 通用电泳仪（通用电源） |  | 3台 | 1、电压：10–500V。 2、电流：0.01–2.5A。 3、功率：1-500W。 4、输出类型：恒压、恒流、恒功率（带自动跨接）。 ▲5、定时器：1–99hr59min。 ▲6、有伏特时控制：1-99000V/hr。 7、数据传输/存档：有，可选择。 8、安全性能：空载监测、荷载突变监测、过载/短路监测、地面漏电保护、过压保护。 ▲9、输出插孔：4对并联。 10、大小：约27.5×34×10cm。 11、重量：约2.5kg。 12、9个方法，每种方法最多9个步骤。 13、有暂停/继续功能。 ▲14、有断电后自动恢复。 15、128×64像素，亮背景，图形液晶显示屏。 16、配置：主机1台；电源线1根；操作手册1套。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 55 | 奥林巴斯显微镜用5G WiFi（11ac）数字共览相机 |  | 2台 | 1、成像系统： 1.1、大小为1/1.7英寸的传感器；全幅分辨率和帧率：4000×3000 15 fps ；有效像素:静态、动态真实1200万像素，无像素插值；像素点尺寸：1.85μm×1.85μm；动态范围：＞80dB； 信噪比：≥50dB；光谱响应：380nm~650nm；曝光能力：实时自动、单次自动、手动调节 ；白平衡：实时自动、单次自动、手动R B分别调节。 1.2、采用5G WiFi（11ac）传输方式，运行更高速更稳定。 1.3、标准C接口外置摄像系统，仅需5V供电，不改变显微镜机械结构，不破坏显微镜原有光学系统，便于以后快速升级更高像素。 1.4、可以连接不同的智能终端（电脑、平板、智能手机），不受品牌、操作系统（支持安卓、iOS、Windows）等限制，智能终端显示设备与成像系统无线连接，实时展现镜下高清图像。 1.5、操作系统： 1.5.1、Windows操作系统：硬件需带网卡支持5G WiFi IEEE 802.11ac；Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 /8.1/10(32 & 64 bit)；CPU: i7四核3.6 GHz 或更高；内存：8G或以上。 1.5.2、iOS系统：硬件支持5G WiFi IEEE 802.11ac；iPhone X/ 8/ 8 Plus/7/ 7 Plus/6s/6s Plus/ 6/6 Plus；iPad Pro（12.9 英寸，第 2 代）/（12.9 英寸，第 1 代）/（10.5 英寸）/（9.7 英寸）；iPad Air 2/iPad mini 4等支持5G IEEE 802.WiFi（11ac）无线协议的设备。 1.5.3、Android系统：硬件支持5G WiFi IEEE 802.11ac无线协议；Android4.0及以上系统；CPU: 双核 1.7GHz及以上。 2、成像软件：配置原厂正版图像分析软件，软件可根据系统语言自动切换中、英文。¬ 2.1、Windows软件： 2.1.1、图像采集：可对实时图像进行预览、拍照、录像等。 2.1.2、图像处理：白平衡，亮度，对比度，饱和度，图像增强、曝光抑制等图像参数调节。 2.1.3、图像校正：水平翻转 、镜像、180度旋转等。 2.1.4、图像测量：直线、折线、圆、矩形等种测量模式，满足静态测量，测量结果一键输出到Word/Excel/Outlook/PDF，生成报告无障碍，提高检测效率和准确度。 2.1.5、图像批注：不论动态、静态均可自由选择批注。 2.1.6、静态图片对比：二分屏、四分屏显示，任意对比。 2.1.7、可一键保存图像和文档并打印。 2.1.8、用户可通过外网下载软件，实时进行厂商最新程序的更新。 2.2、iOS版/安卓版APP应用程序： 2.2.1、通过无线WiFi方式任意连接多台手机、平板电脑，支持1-8台智能终端同时共览镜下画面，支持iOS与安卓系统。 2.2.2、支持通过扫描二维码直接预览图像功能、支持一键拍照、录像，图像可进行旋转、镜像、180°旋转。 2.2.3、预览支持速度优先/画质优先模式切换，速度优先为1080P视频输出，画质优先为4000×3000视频输出亮度、对比度、饱和度、白平衡、黑白预览、图像增强等图像属性参数调节功能全开放自动曝光与手动曝光兼备，不论是逆光，还是暗场均能获得优良影像。 3、支持批注，添加本地图片，手绘，橡皮擦，旋转，删除批注，画直线，画单箭头、画圆、画椭圆形、矩形测量、圆形测量，角度测量，直线测量，标定等功能可将相片/视频一键导出到本地相册或通过外网发送到社交网络，如微信，QQ，邮箱等。 4、可通过网络下载APP，实时进行程序的更新。 5、配置不小于10.2英寸、内存不小于128G平板电脑及配套的皮套与钢化膜。 |
| 56 | 细胞离心涂片机 |  | 1台 | 1、工作条件： 1.1、环境温度：2～40℃。 1.2、相对湿度：＜80％。 1.3、工作电压：100～240V，5A，50/60z，150VA。 2、技术参数： 2.1、基本参数： ▲2.1.1、12个离心漏斗位。 ▲2.1.2、离心头独立的密封盖+机罩，整个系统双层封闭系统。 2.1.3、内置电池。 2.1.4、意外断电时，可手动紧急打开顶盖。 2.2、程序设置： 2.2.1、共可存储23套程序。 2.2.2、外拉式程序卡可记录9个常用程序。 2.2.3、转速范围：200-2000 rpm，以10rpm递进。 ▲2.2.4、3档加速：低、中、高，适用于不同样本。 2.2.5、离心时间1-99分钟可调。 2.3、安全性： ▲2.3.1、整个离心头可高压高温（121℃）消毒。 ▲2.3.2、初次接通电源，须打开外盖再关上，才能运行仪器，防止误开启功能。 2.3.3、具有机盖锁定装置，仪器运行时机盖自动锁定，运行结束自动解锁。 2.3.4、安全报警提示仪器失衡、超速、机盖未锁等异常现象。 2.3.5、处理完毕后，仪器每分钟发出一次报警提示。 2.4延展性配置： ▲2.4.1、离心漏斗有6种可供选择，一次性（单孔、双孔）EZ漏斗（单孔、双孔、6ml单孔大漏斗）、重复使用性TPX单孔。 ▲2.4.2、不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗和高温高压消毒。 2.4.3、可选配8孔玻片制备系统，一次离心最多可完成96种不同样本的制备。 ▲2.4.4、针对不同样本的3种细胞收集液，可去芜存菁，提高样本的富集率。 2.5、配置清单： 2.5.1、主机：1台。 2.5.2、密封离心头：1个。 2.5.3、漏斗夹初级套装：1套。 2.5.4、TPX细胞离心漏斗（12个）：1套。 2.5.5、白色滤纸，双孔（200张）：1套。 2.5.6、紧急打开工具、文件光盘、EMC声明、安装指南、WEEE文件、操作指南、危害物质声明、标准操作流程图、国标电源线、记号笔、中文说明书各一套。 |
| 57 | 冰箱 |  | 2台 | 1、产品类别：三开门。 2、总容积：约501L。 3、冷藏室容积：约193L。 4、冷冻室容积：约185L。 5、变温室容积：约123L。 6、温控方式：电脑温控。 7、制冷方式：风冷。 8、冷冻能力：6kg/12h。 9、能效等级：2级。 10、显示屏：触摸式显示屏。 11、额定耗电量：1.07度/天。 12、噪声值：38db。 13、用电：AC220V，50Hz。 |
| 58 | 垂直电泳仪 |  | 1台 | 1、用于分析生物大分子(核酸和蛋白)的功能和结构。 2、参考胶板尺寸：约8 x 7cm(WxL)。 3、上缓冲液：70ml。 3、下缓冲液：140ml。 5、结构包括：电泳池、同时制2块胶的制胶架、10块玻璃板、5块带凹槽氧化铝板、0.75mm厚/10孔的梳子2套、0.75mm厚垫片2套。 6、能同时运行2块胶。 7、采用带凹槽的氧化铝板，比玻璃板散热至少大40倍。 8、T型垫片，不易漏胶。 9、标配中央散热器，可外接冷却装置，适合预制胶。 10、用于双向电泳，也可适合于7cm的单向胶条。 11、安全盖，开盖自动断电。 12、电泳速度快，35分钟内即可完成。 |
| 59 | 垂直电泳仪 |  | 1台 | 1、用于分析生物大分子(核酸和蛋白)的功能和结构。 2、胶板尺寸：约8 x 9.5cm(WxL)。 3、上缓冲液：140ml；下缓冲液：250ml。 4、结构包括：电泳池、同时制2块胶的制胶架、10块玻璃板、5块带凹槽氧化铝板、0.75mm厚/10孔的梳子2套、0.75mm厚垫片2套。 5、同时运行2块胶。 6、采用带凹槽的氧化铝板，比玻璃板散热至少大40倍。 7、T型垫片，不易漏胶。 8、标配中央散热器，可外接冷却装置，适合预制胶。 9、用于双向电泳，适合7cm的一向胶条。 10、安全盖，开盖自动断电。 11、电泳速度快，35分钟内即可完成。 12、质量保证期：自仪器安装验收合格后，提供整机一年保修（服务费用包含在报价中）。 |
| 60 | 电转印仪（湿转） |  | 1台 | 1、将蛋白或核酸从聚丙烯酰胺凝胶电转移到膜上。 2、最大转移凝胶尺寸: 9 x 10 cm。 3、一次可转移4块尺寸为9x10cm的胶。 4、卡式夹确保胶和膜均匀接触。 5、内置铝制热量交换器。 6、主机内包括4套凝胶盒，8块3mm厚的海绵，4块6mm厚的海绵，25张转印滤纸。 7、质量保证期：自仪器安装验收合格后，提供整机一年保修（服务费用包含在报价中）。 |
| 61 | 梯度PCR仪 |  | 1台 | 1、模块：96孔，梯度模块。 2、模块温度范围：4-99.9℃。 ▲3、最大升温速率：5.5℃/sec。 ▲4、最大降温速率：3.3℃/sec。 ▲5、准确度：+/-0.3℃。 ▲6、均一性：+/-0.3℃。 7、升降温速度设置：是，低/高。 8、梯度温度变化：是。 9、梯度方向：水平。 10、梯度温度范围：30-99℃。 11、梯度温度跨度：最大跨度24℃。 12、软件：程序导入、保存或通过U盘导入。 13、储存程序数量：>500 个。 14、用户数：100个。 15、用户文件架密码：是。 16、运行状态报告：是，TXT输出和U盘导出。 17、实时温度报告：是，CSV输出和U盘导出。 18、工具：TM 计算器，拷贝数计算器，Mastermix配制计算器。 19、显示：7英寸触摸面板LCD。 20、数据接口：前置 USB A 接口。 21、热盖：固定120℃、105℃和关。 22、电源断电后自动：是。 23、远程监控：Wi-Fi 模块。 24、参考尺寸（H×W×D）：约225mm×245mm×415mm。 25、参考重量：约10kg。 26、电源：AC100-240V，50/60Hz，750W。 |
| 62 | 电泳电源 |  | 1台 | 1、应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等。 2、输出电压：5-300V, 每步 1V。 3、输出电流：10-400mA, 每步 1mA。 ▲4、输出功率：1-80 W。 5、输出类型：恒压，恒流自动切换。 6、输出端口：并行2套。 7、计时功能：1min-24h 或连续。 ▲8、安全性能：超负荷/短路保护。 9、质量保证期：自仪器安装验收合格后，提供整机一年保修（服务费用包含在报价中）。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 63 | 小型潜水电泳仪 |  | 1台 | 1、从琼脂糖胶中分离核酸片段。 2、制胶盘尺寸：约7 x 10 cm。 3、跑胶盘尺寸：约7x10cm。 4、梳子：1.5mm、8 well。 ▲5、灌胶时不需粘性胶布封口，操作简便，不漏胶。 6、跑胶盘是紫外光可穿透的，方便在电泳后检测条带。 7、电压最高可达500v，电泳只需15分钟。 ▲8、基座注满乙二醇，保证高电压下依然得到高分辨率的实验结果。 9、质量保证期：自仪器安装验收合格后，提供整机一年免费保修。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 64 | 垂直电泳系统 |  | 1台 | 1、用于分析生物大分子(核酸和蛋白)的功能和结构。 2、胶板尺寸：约8 x 9.5cm(WxL)。 ▲3、结构包括：电泳池、同时制2块胶的制胶架、3块玻璃板、3块带凹槽玻璃板、1.0mm厚/10孔的梳子2套、1.0mm厚垫片2套。 4、同时运行2块胶。 5、T型垫片，不易漏胶。 6、适合预制胶。 ▲7、用于双向电泳，也可用于7cm的单向胶条。 8、安全盖，开盖自动断电。 9、可选配转印模块。 10、质量保证期：自仪器安装验收合格后，提供整机一年免费保修。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 65 | 电动吸液器 |  | 1支 | 1、大容量操作：可与容量范围在0.1-100ml 之间的塑料或玻璃移液管配套使用， 为不同体积的移液与测量容积提供灵活的需求。 2、两种操作模式：提供重力与电机排液两种模式，确保高度准确性。重力模式排液操控性更好。 ▲3、防水过滤膜，防倒吸污染：配有0.2µm防水过滤器，可防止吸液时液体蒸汽相互污染，并防止液体意外进入到吸液器。 ▲4、多种速度选择：可便捷地控制吸液和排液速度，提供3种速度选择。 5、单手操作：单手操作，通过吸液按钮、排液按钮来调控吸液和排液全过程。 6、人体工程学设计：具有人体工程学设计的角度手柄，有助于在超净工作台中舒适使用。 ▲7、智能充电：充好电后，正常情况下可工作约8个小时，当只剩1个小时的电量时，低电量显示信号灯会有闪烁提醒，在使用的同时可以同时充电。 8、容量范围：0.1-100 ml。 9、工作/充电温度：10-35℃。 10、储存温度：20-50℃。 11、充电电池：2.4V/700 mAh。 ▲13、高压灭菌：适配器接口可依照DIN EN 285，在2bar条件下可高压灭菌至121℃。 |
| 66 | 单道移液器 |  | 1套 | 1、单道移液器。 2、套装，包含0.1-2ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、20-300ul、100-1000ul等7个不同规格。 3、每一规格的移液器，在最大和最小刻度之间，可精密、定量地量取任意体积的液体。 |
| 67 | 漩涡混合器 |  | 1台 | 1、摆振幅度：4 mm。 2、尺寸：约170*120*140 mm。 3、定时范围：无。 4、加工定制：是。 5、容积：各种离心管。 6、温控范围：无。 7、旋转频率：0-2800RPM。 8、参考重量：约3.5kg。 9、参考额定功率：60W。 10、运行方式：点动或连续。 |
| 68 | 单孔数显电子恒温水浴锅 |  | 5台 | 1、电源：AC220V，50Hz，300W。 2、参考外形尺寸：约200×90（mm）。 3、控温精度高、显示直观、温度准确，耐腐蚀、稳定可靠、操作方便。 4、外壳采用优质碳素结构钢冷轧板，内胆和上盖面板采用优质不锈钢板制成。 5、控温系统采用智能控温数显、电子控温数显。 6、可水浴、油浴二用。 7、规格:单孔数显。 8、温度范围：室温～99℃。 |
| 69 | 磁力搅拌器 |  | 1台 | 1、搅拌点位数量：1。 2、最大搅拌量：3L。 3、电机类型：直流电机。 4、速度范围：100-1500rpm。 5、最大加热功率：500W。 6、加热温度：室温-280℃。 7、加热精度：±1℃。 8、显示方式：数显。 9、工作盘安全温度：320℃。 10、工作盘尺寸：约φ135mm。 11、电压：100-120/200-240V。 12、频率：50/60Hz。 13、参考外形尺寸（D×W×H）：约150×260×80mm。 14、参考重量：约1.8kg。" |
| 70 | 万分之一天平 |  | 1台 | 1、称量范围(g)：220。 2、可读性(mg)：0.1。 3、重复性(≤mg)：±0.1。 4、线性(≤mg)：±0.2 5、电源适配器输入：使用桌上型电源适配器6971793S。 6、电压：AC100–240V，200mA(max.)。 7、工作频率：50–60Hz。 8、功率消耗：最大16VA；平均8VA(包括电源适配器功率消耗)。 9、操作时间：配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h。 10、水平调节：气泡定心玻璃水平指示器。 11、校准：外部校准。 12、可选的质量单位：克、千克、克拉、磅、盎司、金衡盎司、香港两、新加坡两、中国台湾两、英厘、英钱、毫克、中国两、日本钱、奥地利克拉、拖拉、铢、斯米加尔、吨、盎司。 13、接口：RS232,DB25孔。 14、显示屏：白色背光，高对比度显示，数值高度15mm。 15、内部标准应用程序：称量，密度测量，称重百分比，计数，换算。 16、语言：英语、法语、德语、意大利语、波兰语、俄语、西班牙语。 17、防盗锁扣：可用线缆或链条将设备锁定在固定位置。 18、底部称量：内部集成。 19、内部校准：配备。 |
| 71 | 百分之一天平 |  | 1台 | 1、称量范围(g)：2200。 2、可读性(mg)：10。 3、重复性(≤mg)：±10。 4、线性(≤mg)：±20。 5、电源适配器输入：使用桌上型电源适配器6971793S。 6、电压：AC100–240V，200mA(max.)。 7、工作频率：50–60Hz。 8、功率消耗：最大16VA；平均8VA(包括电源适配器功率消耗)。 9、操作时间：配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h。 10、水平调节：气泡定心玻璃水平指示器。 11、校准：外部校准。 12、可选的质量单位：克、千克、克拉、磅、盎司、金衡盎司、香港两、新加坡两、中国台湾两、英厘、英钱、毫克、中国两、日本钱、奥地利克拉、拖拉、铢、斯米加尔、吨、盎司。 13、接口：RS232、DB25孔。 14、显示屏：白色背光，高对比度显示，数值高度15mm。 15、内部标准应用程序：称量，密度测量，称重百分比，计数，换算。 16、语言：英语、法语、德语、意大利语、波兰语、俄语、西班牙语。 17、防盗锁扣：可用线缆或链条将设备锁定在固定位置。 18、底部称量：内部集成。 19、内部校准：配备。 |
| 72 | 医用冷藏箱 |  | 1台 | 1、箱体整体优质冷轧钢板，内胆为喷涂冷板。 2、有效容积≥330L。 ▲3、微电脑控制系统，温度数字显示，精度达到0.1℃；箱内温度稳定在2℃~8℃范围内。 ▲4、标配USB存储模块，滚动存储8000条温度数据。 5、可选配本地远程监控模块。 6、压缩机制冷快，噪音低。 7、铜管铝翅片式蒸发器，确保箱内温度恒定。 8、声光报警，高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 9、温控器密码保护，防止更改运行参数；门体配锁。 10、断电保护，延时启动功能，避免线路超负荷。 11、双层中空钢化玻璃门，电加热，防止冷凝水。 12、在190~240V电压下正常使用。 ▲13、有测试孔，方便监测或采集数据。 14、配备高度可调节搁架。 15、配备万向脚轮。 16、内置LED节能照明灯。 |
| 73 | 医用冷藏箱 |  | 2台 | 1、箱体整体优质冷轧钢板，内胆为喷涂冷板。 2、有效容积≥1000L。 ▲3、微电脑控制系统，温度数字显示，精度达到0.1℃；箱内温度稳定在2℃~8℃范围内。 ▲4、标配USB存储模块，滚动存储8000条温度数据。 5、可选配本地远程监控模块。 6、压缩机制冷快，噪音低。 7、铜管铝翅片式蒸发器，确保箱内温度恒定。 8、声光报警，高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 9、温控器密码保护，防止更改运行参数；门体配锁。 10、断电保护，延时启动功能，避免线路超负荷。 11、双层中空钢化玻璃门，电加热，防止冷凝水。 12、在190~240V电压下正常使用。 ▲13、有测试孔，方便监测或采集数据。 14、配备高度可调节搁架。 15、配备万向脚轮。 16、内置LED节能照明灯。 |
| 74 | 二氧化碳培养箱 |  | 1台 | 1、性能： 1.1、工作环境温度：5-40℃。 1.2、工作环境湿度：20- 80%。 1.3、电源:AC220V，50Hz。 1.4、工作体积：184升。 1.5、标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块。 1.6、温度控制范围：高于室温5℃～50℃。 1.7、温度控制精度：±0.1℃。 1.8、温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)。 1.9、温度跟踪报警：有。 1.10、温度显示：绿色LED。 1.11、保温方式：直热。 1.12、二氧化碳控制范围：0～20%。 1.13、二氧化碳控制精度：±0.1%。 1.14、二氧化碳跟踪报警：有。 1.15、二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%。 1.16、二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。 ▲1.17、HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。 1.18、具有程序自检功能。 1.19、显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度。 1.20、断电自动启动：有。 ▲1.21、具有140摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌；程序运行时间小于3小时；如包括降温过程，小于12小时。 2、配置： 2.1、主机一台。 2.2、T/C探头。 2.3、隔板4块。 2.4、增湿盘：3.0L，1块。 |
| 75 | 电子防潮柜 |  | 2台 | 1、箱体材质：钢板。 2、箱门材质：钢化玻璃。 3、输入电压：5V DC±10%。 4、温度范围：5-50℃。 5、显示方式：微电脑控制。 6、操作方式：按键。 7、有效容量：约40L。 8、参考外形尺寸：约290*320*490 mm。 |
| 76 | 体视显微镜 |  | 1台 | 1、机身：防震机座，稳定结构，可作透反光源观察,可数字成像。 2、光学系统：格理诺光学系统。 3、变倍比：9:1，连续变倍。 ▲4、放大范围：6.1~55X（标准）。 5、观察镜筒：宽视野目镜筒,倾角35度。 6、物镜：１倍消色差物镜，工作距离最大122mm。 ▲7、目镜：宽视野10倍目镜,视野数23。 ▲8、投反光照明：LED冷光源，色温恒定，符合多种标本的观察方法，灯泡寿命15年。 9、底座：反射光底座，120mm玻璃原盘。 |
| 77 | 恒温培养箱 |  | 1台 | 1、温度范围：-10℃~+60℃（环境温度5℃~35℃，无负载）。 2、环境温度：+5℃~+35℃、湿度：低于80%R.H.。 3、参考外部尺寸（WxDxH）：约700x580x1018（mm）。 4、参考内部尺寸（WxDxH）：约620x368x555（mm）。 5、有效容积：约123升。 6、参考净重：约78公斤。 7、耗电量（220V，50Hz）：130W。 8、外部材料：彩色涂层钢板。 9、内部材料：不锈钢。 10、外门:彩色涂层钢板。 11、搁架：3个（可调节）。 12、隔热层：硬质聚胺酯原位整体发泡。 13、循环系统:强制风冷循环。 14、压缩机：密封型，150W。 15、除霜加热器：141W。 ▲16、温度设定方式：带键锁数字设定 数字显示。 17、温度控制方式：微电脑PID控制系统（压缩机启动后为ON-OFF控制）。 ▲18、温度传感器：热敏电阻温度传感器。 ▲19、报警：独立过热、过冷保护、高、低温保护。 ▲20、程序运行：12个步骤 98个循环最大10个程序记忆功能。 21、温度波动范围：±0.2℃（加热器PID控制）（设为50℃ 环境温度20℃ 无负载）；±1.5℃（压缩机ON-OFF控制）（设为5℃ 环境温度20℃ 无负载）。 22、温度均匀性：±0.5℃（设为37℃ 环境温度20℃ 无负载）。 23、灯：1盏 15W荧光灯。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 78 | 低温（恒温）搅拌反应浴 |  | 1台 | 1、可替代干冰和液氮做低温反应，高控温精度，主要用于烧瓶、烧杯、试管的冷却、加热、恒温等。 2、温度数字设定和显示。 3、全封闭式磁力搅拌器，保证搅拌稳定性。 4、可配备内置二级搅拌，与反应容器内的搅拌子一起，使试料的温度保持均匀一致。 5、可调节的槽盖口径，减少冷媒消耗。 6、配备固定杆，方便滴定管，传感器等其它配套装置的放置固定。 7、压缩机可靠性高、效率高。 8、设有方便工作人员更换浴液的放液口。 9、使用温度范围（℃）：-40～99。 10、温度稳定性（℃）：±0.2。 11、储液槽容积（L）：10。 12、加热功率（W）：1500。 13、额定流量（L/min）：20。 14、制冷量（W）：480～4780。 |
| 79 | 小型垂直电泳槽 |  | 5套 | 1、同一槽内可同时进行1-4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验。 ▲2、胶面积：8.3×7.3cm。 3、短玻璃板：10.1×7.3cm；长玻璃板：10.1×8.2cm；含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎。 4、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板。 ▲5、封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶。 6、灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性。 ▲7、上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样。 ▲8、电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合。 9、模块化：可换置转印（western blot）等模块。 ▲10、配置：制胶器、梳子、玻璃板、垫片、制胶夹、缓冲液槽和盖、电极、说明书各一套。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 80 | 小型转印槽 |  | 1套 | ▲1、最大凝胶尺寸（W×L）：约10×7.5cm。 2、缓冲液要求450ml。 3、凝胶容量：2块凝胶，2块预制胶。 ▲4、1小时内转印2块7.5×10cm凝胶；也可进行低强度的过夜转印。 5、电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印。 6、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向。 ▲7、内置Bio-IceTM冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。 ▲8、既可作为完整的独立设备，又可作为一个模块与转印槽的缓冲液槽和盖兼容。 9、配置：2个胶夹；4块纤维垫；1盒预切滤纸；电极模块组合；Bio-Ice冷却模块；缓冲液槽；电泳槽盖；说明书。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 81 | 半干转印槽 |  | 1套 | 1、无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。 ▲2、15-60分钟内完成快速、高效的转印。 3、能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开。 4、简单的闭锁设计，方便快速装配。 5、板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印，且经久耐用。 6、阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中产生均一压力。 7、标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA。 8、无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板。 9、提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者。 ▲10、最大凝胶尺寸：24 x 16 cm。 |
| 82 | 全能型半干蛋白转印仪 |  | 1套 | ▲1、转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 ▲2、转印速度：最快可在3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印。 3、程序使用方便：可选择快速预设程序，或手动输入转印条件。 4、转印耗材可使用原装的快速转印包，最快可在3－7分钟内完成转印；同时兼容传统的半干转印耗材，可进行20-30分钟的半干转印。 5、仪器兼容原装的TGX预制胶，也适合各种类型的自配蛋白凝胶。 6.电源：仪器自带整合型高电流电源。 7、用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控。 8、电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。 9、坚固耐用：耐用的聚碳酸酯外壳。 10、阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，且便于清洗。 11、使用周期试验弹簧确保可重现性。 12、紧凑型手柄设计，便于移动。 |
| 83 | 杂交洗涤工作站 |  | 1台 | ▲1、支持完全独立的 4 个清洗和孵育程序同时运行，每个程序可以设置不同的起始和结束时间、试剂类型和重复次数。 2、每个运行托盘内可放2张或以上数量的膜。 3、可同时或单独运行1 - 4个Western Blotting 程序。 4、每个程序可独立编程，定义1 - 7个自动化步骤。 5、每个步骤可选4种试剂进行洗涤或孵育。 6、每个步骤可独立设定洗涤/孵育重复次数1-9次。 7、每个步骤可独立设定洗涤/孵育持续时间1-999分钟。 ▲8、实验运行中，可随时修改还没有开始的后续步骤的参数。 9、运行结束后洗涤缓冲液可保留在样品盘内，保持膜的湿润。 ▲10、托盘振荡角度和幅度可调。 11、运行程序可储存，满足日常重复使用要求。 12、预设3个出厂定义的默认程序，满足标准免疫印迹实验需求。 ▲13、支持一键自动运行管路清洗程序，避免交叉污染。避免实验人员疏忽，提高实验质量。 ▲14、降低实验成本：自动回收一抗或二抗等高价试剂。 15、不同规格尺寸的托盘可选，适用于四种不同大小的WB膜（Midi-，Mini- 和 Stripe），节省抗体。 ▲16、完全适配手动免疫印迹操作，后续使用中无需采购专用试剂耗。 17、智能用户操作界面：大型液晶触摸屏（5.7寸），实时显示每个实验的当前状态。 18、实验信息不会因停电等意外丢失，下次开机会提示停机时的实验正在进行的步骤 19、仪器自动记录日志，包括电机、泵等使用时长，寿命维护提醒等等。 20、液体流速和总量精密控制，误差值CV不超过5%。液体加入流速：55 ml/min；废液排出流速：250 ml/min。 21、智能设计：操作者只需准备膜和相关试剂，编辑或调出程序运行即可，全程仪器全自动运行，极大地减少人工操作。 22、数据重复性高：对膜清洗和孵育的过程及时间进行标准化管理，避免人工操作不规范或者失误带来的误差。 2、电气和物理参数： 2.1、参考重量：约23kg。 2.2、参考尺寸：约53cm×47cm×46cm (长宽高)。 2.3、输入电压：AC100 ~ 240V，50Hz。最大功率：150 VA。待机状态功率：8 VA。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。原厂整机质保一年。 |
| 84 | 无冰冰盒 |  | 2台 | 1、各孔位间温度高度的一致性，保证样品试验结果一致性。 2、可选不同的冰芯，用于不同的保存温度。 3、可选不同的导热模块，用于不同的试管。 4、用酒精易于清洁的消毒方式。 5、冰芯的铝合金外壳协同高导热的合金模块，确保样品能快速冷却，孔之间的温度差异小于0.1℃，能很好的维持样品间的温度一致性。 6、高度耐用，适用于频繁和反复使用。 7、阻燃、耐老化；无味、无散发物。 8、尺寸：约152*170*123 mm。 9、配置：2ml模块200904一件、200902冰芯一件。 |
| 85 | 预制胶电泳槽 |  | 2台 | 1、同一槽内可同时进行1-4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验。 ▲2、胶面积：8.3×7.3cm。 3、短玻璃板：10.1×7.3cm；长玻璃板：10.1×8.2cm；含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎。 4、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板。 ▲5、封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶。 6、灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性。 ▲7、上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样。 ▲8、电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合。 9、模块化：可换置转印（western blot）等模块。 10、配置：制胶器、梳子、玻璃板、垫片、制胶夹、缓冲液槽和盖、电极、说明书各一套。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 86 | 微波炉 |  | 1台 | 1、额定电压（v）：220V。 2、额定频率（Hz）：50hz。 3、微波功率（W）：800。 4、产品尺寸（mm）：约287*490*388。 5、参考净重（kg）：约14.1kg。 6、烧烤功率（W）：850。 |
| 87 | 二氧化碳培养箱 |  | 1台 | ▲1、有效容积160-180升，直热气套式CO2培养箱。 2、带冷却干燥泵在灭菌后程具有干燥和冷却功能，无需人工擦拭。 ▲3、灭菌认证：通过HPA或者TUV或者SGS等机构出具的灭菌效果认证。 4、标准搁架数：4；最多搁架数：7。 ▲5、具有85-100℃高温湿热循环灭菌或者200℃以上高温干热灭菌；灭菌周期：整个灭菌周期≤20个小时（包括升温，灭菌，降温，干燥整个周期）。 6、温度控制范围：环境温度+3-59.9℃；开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤7min。 ▲7、采用单光束双波长或者单束四波长IR红外传感器，替代传统的TC或者TCD等热导式传感器，5%浓度时CO2恢复时间：≤7min。 ▲8、柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层。 ▲9、预留RS232或者RS485接口，扩展同品牌远程监控和数据记录软件，设备参数（温度、CO2等）的自动化、连续监控，可以保存并输出不同格式的记录数据，直接读取主机主板数据（非第三方探头方式），软件可通过电脑反向设置主机参数，当一个报警条件出现，自动发送邮件警告，可同时连接＞10台设备，软件有效期1个月。 10、主机标配CO2钢瓶耗竭报警功能，主机显示屏及主板可自动计算钢瓶内气体余量。 11、额外的0.2微米在线滤器过滤，消除钢瓶气体杂质及污染物。 ▲12、制造工厂同时通过ISO 9001、ISO 14001及ISO 13485质量体系认证。 13、箱内气体循环配备ULPA超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平。 14、采用气流流经水盘表明设计，湿度可达到环境湿度～90%RH。 15、智能化数据和事件监测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。2M内置闪存保证运行数据的长期储存。 ▲16、参考外形尺寸：约长665mm，宽665mm，高910mm。 17、主机附带有以下物件：抗菌涂层、ULPA循环过滤器、0.2微米在线过滤器、红外传感器、RS232或者RS485接口、远程监控和数据记录软件。 |
| 88 | 超低温冰箱 |  | 1台 | ▲1、内部容积：不小于422升，2英寸冻存盒的存放数量：不少于300个。 ▲2、外部尺寸不大于(mm)（HxDxW）：1981x978x584。 ▲3、压缩机：2台559W工业级高效压缩机，制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷(R290)，节能环保。 4、工作温度：-50℃∽-86℃。 5、箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；标配镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀，可选不锈钢内壁,保持冷的能力更强；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重达57kg。 ▲6、整机内置7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度，确保冰箱顺利运行，并有助于故障原因的快速判断。 8、工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。 ▲9、标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，嵌入式磁铁门闩，减少冷气丢失。 10、具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于237分钟。 11、压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到-75℃的时间不超过16分钟。 12、保温结构设计：超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，提高保温性能及存储密度。 13、电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果 ▲14、不小于5.6英寸电容式触摸屏按键用户界面，简单易用,无需复杂参数设置即可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可设置访问和运行参数。 ▲15、控制面板具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。 16、具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入，损坏控制器。 17、单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。 18、控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数。 19、标配2*1”(25mm)预留外接端口，可连接外部探头或仪器。 20、远程监控报警接口：标配RS485,4-20毫安输出端口及dryContact远程报警接口。 21、冷凝器面积约为305X457mm，确保最佳降温效果。 22、标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗，保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。 ▲23、外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启。 24、重型脚轮，方便移动和固定冰箱。 25、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静。 26、后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时。 27、可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温。 28、整机零部件5年保修。 |
| 89 | 超灵敏多功能成像仪 |  | 1台 | 1、工作条件 1.1、电力供应：100~240VAC10%，50/60 Hz。 1.2、工作温度：18~28℃。 1.3、相对湿度：20~70%，没有冷凝水。 1.4、运行的持久性：仪器可连续正常运行。 2、用途及功能 用于灵敏的定量成像凝胶、膜和菌落，包括可见光、化学发光、五色荧光成像等。 3、技术规格 ▲3.1、科研级定焦镜头：F0.74，焦距39mm。 3.2、镜头使用特殊光学玻璃材料，透光率高。 3.3、聚焦和光圈调节：光圈按照光源类型全自动调节；自动聚焦或记忆聚焦，手动调焦时全程可视，随时调整样品位置。 ▲3.4、CCD物理像素：830万。 3.5、CCD冷却方式：空气循环二级热电模块。 3.6、CCD冷却时间小于5分钟，可达到绝对温度–25ºC。 3.7 、CCD冷却期间，系统进入保护功能，保证每位操作者在任何季节，获取图像时的CCD状态始终稳定，不受室温变化影响。 3.8、像素合并方式：1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及32×32，共7种像素合并方式，芯片上像素颗粒整合可提供极大灵活性，以实现高分辨率和最佳灵敏度。 3.9、动态范围16-bit，近5个数量级。 ▲3.10、捕获图像模式：全自动（带预曝光功能）、手动、累加及SNOW等4种模式，每种模式下都可以自动获取真彩色的Marker条带，展示并保存重叠（Overlay/Merge）的结果。 ▲3.11、具备SNOW模式（信噪比优化模式）：不断捕获图像的同时，平均背景噪音以提高信噪比，避免图像过曝并增加线性动态范围。 3.12、图像默认保存格式为16bit tif，自动或手动调节对比度，可将最佳显示效果自动另存为314DPI的jpg图片。 3.13、Colormetric功能，自动转换光源、调节光圈、切换滤光片，获取真彩色Marker 图像，合并成像结果并保存，拍照结束即可对比目标条带。 3.14、pre-capture（预曝光）模式，5秒内展示预览图像，并根据所选目的区域，预测最佳曝光时间。 ▲3.15、累加模式可连续拍照50张图片，结果图可以自动叠加真彩色Marker，全自动切换光源和计算曝光时间。 3.16、曝光时间：0.01s~10h。 3.17、成像面积四种可选：8×11cm、10.7×14.7cm、13.3×18.3cm、16×22cm，保存时可优化图像范围。 3.18、图像校正方式：暗场校正、平场校正、变形校正及蓝光切换校正。 3.19、标配大尺寸屏幕：配有12.1英寸高分辨率内置触摸屏，触屏控制机器，亦可使用鼠标、键盘控制仪器。 3.20、一体机设计：配置Windows® 10 或Pro系统迷你电脑，256G硬盘，16G内存。 3.21、标配样品盘：金属盘及玻璃盘，样品盘可清洗，防止化学试剂残留，影响成像效果，最大样品尺寸：约16×22cm。 3.22、可设置登陆账户及密码，多用户操作，两级管理，以确保系统及实验数据的安全性。 3.23、全自动控制软件，可对系统进行自动控制，包括成像、优化、定量及结果保存。 ▲3.24、CONNECT软件：安装到个人电脑，可远程查看连接到相同局域网的所有该仪器的状态，复制结果图像，并预约上机时间。 3.25、所有成像过程均保持自动对焦。 3.26、图像输出格式：.tif、.jpg，保存的.tif、.jpg图像无需借助其他软件，可随时调用重新分析。 ▲3.27、标配白光反射LED光源、紫外反射光源、白光透射光源、红、绿、蓝三色可见光反射光源及双通道近红外反射光源。 3.28、标配Cy2：525BP20、Cy3/EtBr: 605BP40、Cy5：705BP40、IR short： 715BP30、IR long： 836BP46及白光滤光片。 ▲3.29、9位滤光片轮设计，包含两个定制滤光片放置位置，可通过打开机器侧门，轻松放置定制滤光片，实现定制染料成像。 3.30、具备白光透射成像功能，OD值定量检测。 3.31、NP透镜模块可选：消除使用多孔板成像时的相差，孔板成像最佳选择。 3.32、数据输出方式：USB、WAN广域网口、远程传输、打印机等。 3.33、中、英文操作指南。 4、配置清单： 4.1、主机一台，内含12.1英寸触摸屏，CCD相机，F0.74镜头。 4.2、商用电脑一台（双核CPUi7处理器，独立显卡，内存16G， DVD录功能，1TB硬盘，内置无线网卡，24英寸显示屏，预装正版win10或更高版本操作系统。）。 4.3、白光反射光源、紫外反射光源、白光透射光源、红、绿、蓝三色可见光反射光源及双通道近红外反射光源、滤光片轮及化学发光样品盘、白光透射样品盘。 4.4、控制软件、电源线、操作手册。 4.5、分析软件：ImageQuant TL8.2。 4.6、U盘（128G），1个。 4.7、耗材： 4.7.1、发光液，1盒。 4.7.2、PVDF膜 0.45μm 300mmx4m，1盒。 4.7.3、NC膜 0.45μm 300mmx4m，1盒。 4.7.4、ECL彩色marker，1支。 4.7.5、滤纸15×15cm，1盒。 5、技术及售后服务 5.1、保修及维修：设备验收合格后保修2年。 5.2、培训：安装时现场及后续根据需要进行技术培训3次以上。 |
| 90 | 毒麻药品柜 |  | 1台 | 1、家具结构：箱框结构。 2、材料：金属。 3、金属材质：钢。 4、材质厚度：1.0mm。 5、规格：约430mm×430mm×560mm（宽×深×高），容积4加仑/15L。 6、门数：单门双层。 7、参考重量：约28kg。 8、适用范围：用于存储麻醉药品、有毒药品等。 9、功能：双重防火结构，防火/防盗/防漏/防腐/防静电，可调通风，双锁柜门，精密电子锁，整装。 10、附带证书：交货时欧盟CE证书、ROHS认证，耐火测试报告，防火测试报告。 |
| 91 | 防爆冰箱 |  | 1台 | 1、防爆类型：箱内防爆，防爆等级：Internal II 3 /-G Ex ic nA IIC T6 Gc。 2、有效容积：约310L；微电脑控制，数字温度显示，可在3C～16C范围内任意调整设定温度，满足多温度段的存储要求。温度均匀性好。 3、报警方式：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警，开门报警；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式。 4、一键查询：可随时查看箱内实际温度的最高值和最低值。 5、采用全封闭压缩机，质量可靠，使用寿命长。 6、安全门锁设计，一把钥匙一把锁，专一可靠。 7、可调玻璃搁板设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。 8、交流防爆蒸发风机，防爆等级IIC，风冷式结构，合理设计风道及风量，精准控温，箱内温差≤3C，温度均匀性±3C；冷凝风风机。 9、整机噪音低于40dB（A），耗电量低，高效节能。 10、立式单开门，发泡门设计，发泡层厚度40mm，箱内保温性能优；90°自关门结构设计。 11、设备分类为防爆II类设备，应用于2区爆炸性气体环境，全密闭工艺处理，内胆和门衬材质为永久性防静电材料，可随意擦拭且永久性防静电，保障箱内无静电火花的发生。 12、搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性。 13、产品配备脚轮，可随意移动。 14、配有内部不锈钢接水盒，方便倾倒蒸发器流下的化霜水。 15、电压：220V/50Hz；功率：210W；隔板数量：4个。 16、参考外部尺寸（宽*深*高mm）：约600*615*1870。 17、参考内部尺寸（宽*深*高mm）：约560*500*1290。 |
| 92 | 非接触式全自动超声波细胞破碎仪 |  | 1台 | 1.工作频率：20KHz±1KHz。 2、超声功率：0-2200W（1%-99%）可调。 3、定时：1-999 min。 4、占空比：1-99%。 5、槽容积：3 L。 6、温度显示：有。 7、破碎支架：1-2ml*32孔、5ml*20孔、10-15ml*17孔。 8、电源：220/110V±0.5，50Hz/60Hz。 9、无气雾浮质产生，生物安全性强。 10、非接触式消除了样品交叉污染的危险和探头磨损掉渣现象。 11、适用于各种标准容器，可处理多种样品。 12、可用于处理微量样品，最小到5 µl。 13、旋转支架：自动的连续旋转离心管使超声波的能量分布更为均匀。 14、可选配高低温恒温水浴槽。 15、等温处理：可选配冷却水循环系统，避免温度过高对样本造成损坏。 16、配备低温恒温槽（制冷、加热）： 16.1、低温恒温槽（制冷、加热）性能特点： 16.1.1、采用无氟环保制冷技术，符合环保要求。 16.1.2、全封闭风冷式压缩机制冷系统噪音小、具有过热、过载自动保护。 16.1.3、具有断电保护功能，可自动延时三分钟。 16.1.4、采用7寸TFT触摸屏显示，触摸软键可快速设定温度，操作方便。 16.1.5、采用模糊控制理论，自动识别设定温度与环境温度之差。 16.1.6、可单独制冷、独加热或制冷加热同时工作，从而达到节能降耗。 16.1.7、具有自整定智能PID自动调节控制功能。 16.1.8、具有超温报警系统，确保仪器安全，上下限温度报警可设定。 16.1.9、槽内冷液可外引，可建立机外第二恒温场。 16.1.10、采用直流调速泵，0~20L/min 流量可调，扬程为5米。 16.2、低温恒温槽（制冷、加热）技术参数： 16.2.1、温度范围（℃）：-5℃ ~100℃。 16.2.2、温度波动度（℃）：±0.05。 16.2.3、数显分辨率（℃）：0.1。 16.2.4、工作槽容积（mm）：约260×200×140。 16.2.5、扬程(m)：5。 16.2.6、循环泵流（L/min）：0~20。 16.2.7、工作槽开口（mm）：180×140。 16.2.8、排水口：有。 16.2.9、制冷量（20℃ /w）：510。 16.2.10、工作电压（V）：220V/50Hz。 16.2.11、外形尺寸（mm）：约390*340*652。 17、售后服务：产品由生产商提供一年保修，提供技术支持及培训服务。 18、配置： 18.1、非接触式全自动超声波细胞破碎仪主机（含三种破碎支架） 1台； 18.2、低温恒温槽（制冷、加热）1台。 |
| 93 | 低温恒温培养箱 |  | 1台 | 1、温度范围：-10C ~+60C（环境温度5C ~35C，无负载）。 2、环境温度：+5C ~+35C，湿度：低于80%R.H.。 3、外部尺寸（W×D×H）：约700×580×1018（mm）。 4、内部尺寸（W×D×H）：约620×368×555（mm）。 5、有效容积：不小于123升。 6、净重：约78kg。 7、电压：220V，50Hz；功率：130W。 8、外部材料：彩色涂层钢板。 9、内部材料：不锈钢，独立工艺圆角。 10、外门：彩色涂层钢板，三层玻璃。 11、搁架：3个（可调节）。 12、隔热层：硬质聚胺酯原位整体发泡。 13、循环系统：强制风冷循环。 14、压缩机：全封闭型，输出功率150W。 15、除霜加热器：141W。 16、温度设定方式：带键锁数字设定数字显示。 17、温度控制方式：微电脑PID控制系统（压缩机启动后为ON-OFF控制）。 18、温度传感器：热敏电阻温度传感器。 19、自动设置温度报警：偏离设定值±1C ~±5C，独立过热、过冷保护、高、低温保护。 20、程序运行：12个步骤，98个循环，最大10个程序记忆功能。 21、温度波动范围：±0.2C（加热器PID控制）（设为50C，环境温度20C，无负载）；±1.5C（压缩机ON-OFF控制）（设为5C，环境温度20C，无负载）。 22、温度均匀性：±0.5C（设为37C，环境温度20C，无负载）。 23、灯：1盏，15W荧光灯。 |
| 94 | 十万分之一天平 |  | 1台 | 1、技术参数 1.1、最大称量值：220 g/81 g；可读性0.1mg/0.01mg。 1.2、重复性（sd）（加载处）（极限值）：≤0.1 mg（200 g）；重复性（sd）（5%加载）（极限值）：≤0.02 mg。 1.3、线性误差（极限值）：≤0.2mg。 1.4、灵敏度漂移（校验砝码）（极限值）：≤0.8mg（校验砝码：200g）。 1.5、灵敏度温度漂移（极限值）：≤0.00015%/°C（温度范围为10~30C）。 1.6、灵敏度稳定性（极限值）：≤0.0002%/a（a =年）。 1.7、最小称量值（5%加载，符合USP）（典型值）：≤20 mg；最小称量值（5%加载，k=2，U=1%）（典型值）：≤2 mg。 2、性能指标 2.1、天平采用高精度高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码，可以做三点（零点、半载、满载）线性校准，保证全量程的精确性。 2.2、具有中文界面的TFT彩色触摸屏（SmartScreen），兼容手套模式，方便天平称量菜单和参数设置等操作。 2.3、天平具备状态指示灯（StatusLight），通过绿、黄、红三种颜色直观的显示天平的正常、警报、故障三种状态。 2.4、全金属机架，具有良好的抗过载保护性能。 2.5、动态图形显示（SmartTracTM），直接显示天平已使用的称量范围。 2.6、专业级全自动校准技术（proFACT），温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正。 2.7、具有水平向导，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上提示顺时针或反时针方向调节哪一个脚，红/绿色实时图形化水平泡。 2.8、最小称量值（MinWeigh）功能，提供符合质量法规的称量帮助。 2.9、显示屏塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀。 2.10、可移动分离的显示控制终端，方便天平使用。 2.11、天平采用悬挂式网格秤盘（SmartGrid）。 2.12、测试管理器（TestManagerTM）内置固件中进行符合SOP的日常测试。 2.13、玻璃防风罩无需外用工具可完全可拆卸、清洗，实现快速清洁。 2.14、丰富的内置称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、滴定应用、移液器测试。 2.15、金属篮易巧称量件（ErgoClip Basket），安全放置去皮容器，并有效屏蔽静电荷影响。 2.16、天平内置优化天平适应性的称量参数设置，满足不同称量环境要求。 2.17、标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、LocalCAN、RS232和PS/2通讯接口选件插槽，方便连接打印机、电脑等外围设备。 2.18、天平具有下挂称量功能和防盗装置连接点。 2.19、符合GxP规范的称量结果输出，获得完整的、可追溯的称量信息。 2.20、可通过英特网下载软件，实现天平软件的即时更新。 2.21、由内置电机驱动的自动防风门，通过终端控制，可以实现自动开关门。并且可以调节快关门的幅度。 3、配置 3.1、天平主机1台。 3.2、独立于主机之外中文彩色触摸控制屏操作终端1个。 3.3、悬挂式网格秤盘1个。 3.4、网格秤盘罩，铬镍钢1个。 3.5、承水盘1个。 3.6、操作终端的保护罩1个。 3.7、成套防风罩门和显示操作终端支座1套。 3.8、清洁刷1把。 3.9、金属篮易巧称量件1个。 |
| 95 | 多功能酶标仪 |  | 1台 | 1、系统性能 ▲1.1、连续波长系统、高灵敏度滤光片、优化二向色镜光路设计、激光Alpha光路。 ▲1.2、六种检测模块：可见/紫外光吸收、荧光强度、化学发光检测、时间分辨荧光；荧光偏振和超灵敏Alpha检测。 ▲1.3、除光吸收和Alpha外，所有模式兼具顶读&底读功能。 ▲1.4、适用于各种类型1-1536孔板。 ▲1.5、配置高强度氙灯光源，680nm 激光光源及专用红敏PMT。 2、主要技术参数 2.1、可见/紫外光吸收： 2.1.1、检测波长：范围230-1000 nm，可选任意波长检测，步径精度1 nm，带宽2/5/10 nm可调。 2.1.2、光吸收检测范围0-4OD，精度@ 2 OD< 2%。 2.2、荧光强度： ▲2.2.1、主机内置32位激发/发射滤光片转轮，可配置高通透性激发/发射滤光片，且激发/发射滤光片可通过软件系统自由切换选择。 ▲2.2.2、具有5个专用二向色镜转化条，可根据特定荧光染料选择优化二向色镜组合，并可通过软件系统自由切换。 2.2.3、具有荧光顶读、底读和双发射检测模式，具有孔内多点扫描（1-400点/孔）功能，针对不同均相或贴壁样品，选择最佳的读板方式。 ▲2.2.4、荧光检测灵敏度：顶读<0.01 f mol/well (384孔板)，底读<0.06 f mol/well (384孔板)。 2.3、化学发光： ▲2.3.1、可进行化学发光及高通透滤光片型双发射化学发光（BRET）检测等。 2.3.2、化学发光检测灵敏度：<50 amol（96孔板）。 2.4、时间分辨荧光TRF&TR-FRET： 2.4.1、采用高通透滤光片&二向色镜优化光路，可兼容市面上所有的基于TRF和TR-FRET的试剂盒，包括DELFIA/ LANCE/HTRF/ LanthaScreen等。 ▲2.4.2、时间分辨荧光灵敏度：< 0.5 amol / well（384孔板）。 2.5、荧光偏振： 2.5.1、荧光偏振采用高通透性滤光片光路，保证光透过率和灵敏度，且可自由更换激发/发射滤光片。 2.5.2、荧光偏振灵敏度：< 3 mP SD / well（96孔板）。 2.6、超灵敏Alpha： 2.6.1、超灵敏ALPHA检测配置独立ALPHA专用光路，对ALPHA激光光源和检测器进行组合优化，达到最佳的检测灵敏度和稳定性。 2.6.2、ALPHA检测灵敏度<100 amol (Phosphorylated bio-peptide, kinase assay*) (25 μL，384孔板)；最高通量ALPHA读板速度（min）0：41（96孔板）/1：15（384孔板）。 2.6.3、具有已优化的ALPHA试剂盒和专业技术团队，可提供上千种ALPHA检测方案及特殊应用定制化服务。 2.7、温度控制： 保证样品检测温度稳定到室温+3至65摄氏度，步径精度0.1摄氏度，以适用于各种温度条件下的实验需求。 2.8、加样器： 2.8.1、配置双通道加样器，适用于快速动力学实时检测，量程350 μl，最小分液体积可低至1 μl。加样器顶端配置微孔板高度探测器，保证加样的安全性及准确性。 2.8.2、加样前后快速检测。 2.8.3、加样体积：1-350µl/次 2.8.4、独特灵活设计：在仪器外轻松进行初始化、回排及清洗。 3、软件控制系统 3.1、商用电脑：双核CPUi7处理器，独立显卡，内存16G， DVD录功能，1TB硬盘，内置无线网卡，24英寸显示屏，预装正版win10或更高版本操作系统。 3.2、专业仪器自动化控制，软件友好，易学易用，且可实现无线远程控制。结果可以Excel及文本等多种格式输出。 3.3、检测高度Z轴自动优化可调，以保证检测灵敏度及防止孔间串扰。 ▲3.4、具有三种振荡模式：线形、圆形、8字形，可设定震荡速度、振幅及振荡时间。 4、配置清单： 4.1、多功能酶标仪主机：1台。 4.2、控制软件系统：1套。 4.3、电脑：1套，配置不低于：i7处理器，16G运行内存，256G+1T硬盘，2G独显卡，24英寸显示屏，预装正版win10或更高版本操作系统。 4.4、光吸收光栅系统：范围230-1000 nm，可选任意波长检测，步径精度1 nm，带宽2/5/10 nm可调。 4.5 滤光片系统： 4.5.1、化学发光截止滤光片 700nm。 4.5.2、光吸收常用滤光片 405/10nm。 4.5.3、荧光强度&荧光偏振（TRF/FP）检测模块： 4.5.3.1、荧光强度&荧光偏振检测（TRF/FP）二向色镜50/50 Beamsplitter； 4.5.3.2、荧光强度&荧光偏振标配滤光片：（1）480/30nm、530/30nm常用滤光片、（2）615nm DELFIA专用滤光片、（3）620nm HTRF专用滤光片、（4）665 nm LANCE专用滤光片。 4.5.3.3、荧光强度&荧光偏振（TRF/FP）彩虹滤光片组：355/40 nm、435/20 nm、460/30 nm、495/20 nm、540/30 nm、580/20 nm、625/30 nm、640/30 nm、685/30 nm。 4.5.3.4、TRF&TR-FRET二向色镜 D400 Dichroic。 4.5.3.5、TRF&TR-FRET 激发光滤光片组：320/75nm、615/8nm、665/8nm。 4.6、超灵敏Alpla检测模块： 4.6.1 Alpla专用二向色镜 D660A。 4.6.2 Alpha专用滤光片575/110nm filter。 4.7、双通道自动进样器：1台。 4.8、打印机：1台。 4.9、U盘（128G）：1个。 |
| 96 | 抽湿机 |  | 4台 | 1、使用环境温度：5-35 C。 2、电源：220V，50Hz。 3、功率：620W。 4、风速：高速/低速。 5、定时功能：1~24 h。 6、水箱容量：≥7L 。 7、适用面积：80~100m2（层高：2.8m）。 8、银离子滤网：有。 9、额定除湿量：50L/d（30C，80%RH）。 10、运转噪音：低速：51 dB，高速：53 dB。 11、参考净重：约23 kg。 12、参考外型尺寸：约H585×W350×D445 mm。 |
| 97 | 冷冻研磨仪 |  | 1台 | 1、符合用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性,并可批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。 2、功能和技术指标： 2.1、15秒内最大处理量：可同时处理64个样品，包括适用24位和48位的低温冷冻适配器。 2.2、可以兼容的样品量：4×96/64×(0.2-0.5ml) /24×2ml /12×(5-15)ml /4×15ml /2×25ml /2×50ml，可以任意定做各种规格研磨管。 2.3、触摸屏显示，人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作。 2.3.1、可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 2.3.2、模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因素的干扰。 2.4、开盖运行保护：电磁锁定。 2.5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。 2.6、最终出料粒度：~5µm。 2.7、研磨平台数(可接纳研磨罐数)：>2。 2.8、带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁，全程保护。 2.9、均质速度：0~70 Hz/秒。工作时间：0秒~9999分钟，用户可自行设定。 2.10、转速范围：1000rpm~7000rpm。 2.11、研磨球直径：0.1~30mm。 2.12、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 2.13、加速：在2秒内达到最大速度；减速：在2秒内达到最低速度。 ▲2.14、智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工再按启动操作。 2.15、噪音等级：<55db。 ▲2.16、制冷功能：有，-50C到室温可调节。控温精度：控温精度：±0.5C。 2.17、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨均可。 2.18、适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢。 ▲2.19、可随意更换适配器，有十四种适配器供选配，0.2ml×96孔板，2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，10ml×8适配器，15ml×8适配器，25ml×4适配器，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24适配器，2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度），5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），均可定制。 ▲2.20、配套离心管开盖工具，可以快速协助工作人员打开离心管，避免污染。 ▲2.21、脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定。 2.22、厂方负责安装调试和培训、质保期至少1年，终身维修；在接到用户维修请求后，8小时内作出响应，2~4个工作日到达用户现场进行维修。 3、配置： 3.1、主机1台。 3.2、2ml×24制冷适配器1套，2ml×48制冷适配器1套，5ml×12制冷适配器1套。 3.3、5mm不锈钢研磨珠1瓶，3mm不锈钢研磨珠1瓶。 3.4、2ml离心管1包，5ml离心管1包。 |
| 98 | 全自动蛋白免疫印迹杂交系统 |  | 1台 | 1、完全自动化地完成蛋白质印迹杂交实验中封闭、一抗和二抗孵育、膜洗涤、一抗回收以及后续清洗等一系列工作。填充试剂后无需人工操作。 2、流体技术驱动液体，无需真空泵或空气压缩机等辅助设备。 3、样品盘数目：6 个，左右各3个。 4、运行通道：6个，可同时孵育6种不同一抗、二抗杂交组合。 5、实验通量：每次最多可处理12张蛋白质印迹膜。 6、洗涤缓冲液可保留在样品盘内，保持膜的湿润。 7、三种样品盘可选：10 × 4 cm，10× 8 cm和15 × 10 cm。 8、抗体回收：可以自动回收一抗试剂，降低实验成本。 9、操作界面：触摸屏界面编程，用户界面友好。无需另外配置电脑控制。 10、程序的步骤：每个运行程序可以编辑达到100个步骤，每个步骤的参数可以调节，时间设置范围1分钟-48小时。包括一抗、二抗杂交孵育的时间，洗涤液处理次数及时间等。 11、可以设置过夜操作。 12、声音提醒：程序结束时，有声音提醒。 13、自动清洗：程序结束后，自动完成清洗。 14、开放性：仪器不需要额外的配套试剂或耗材即可使用。用户可自主选择合适的一抗和二抗进行杂交反应，以及自主选择化学发光、荧光或可见光等显色检测方法。 15、用电：AC220V，50Hz。 16、配置清单： 16.1、杂交系统主机1台。 16.2、10 × 4 cm规格样品盘6个。 16.3、10 × 8 cm规格样品盘6个。 |
| 99 | 实时无标记细胞功能分析系统 |  | 1台 | 1、能实现对各种贴壁细胞的检测，主要包括细胞迁移和浸润检测、各种化合物对细胞的毒性检测、细胞间共培养检测、细胞生长增殖检测、细胞粘附和伸展检测、受体介导的信号通路检测等。仪器系统能够动态监测保证细胞的瞬时响应及长时效应获取。 ▲2、检测原理：微金电极传感器阵列整合在细胞培养板的每个细胞生长孔底部，用以构建实时、动态、定量跟踪细胞形态和增殖分化改变的细胞阻抗检测传感器系统。当贴壁生长在微电极表面的细胞引起贴壁电极界面阻抗的改变时，这种改变与细胞的实时状态改变呈相关性，通过对阻抗值的实时检测从而获得与细胞生理功能相关的生物信息，包括细胞生长、伸展、形态变化、死亡和贴壁等。 ▲3、检测方式：实时连续的细胞检测。 ▲4、标记方式：无需标记物，细胞无损伤。 ▲5、检测环境：仪器可以长期放在二氧化碳培养箱内。 ▲6、电阻检测范围：10欧姆到5千欧姆。 7、电阻检测偏差（系统误差）：± (1.5% + 1 Ω)。 8、细胞增殖实验：实时无标记检测细胞长时程增殖过程，包括对细胞进行基因沉默/过表达后，细胞增殖的变化过程。 9、细胞毒实验：实时无标记检测各种来源测试物的细胞毒性作用，如小分子/多肽/蛋白/多糖成分、环境污染物、生物材料、病毒/微生物、甚至辐射等射线引起的细胞毒性作用。 10、细胞共培养（Co-culture）实验：通过实时无标记细胞功能分析系统配套的Insert小室，可以实时无标记检测Insert内细胞的分泌物对E-plate孔内细胞的影响，包括细胞的增殖能力变化，细胞形态变化等。 11、G蛋白偶联受体通路（GPCR）药物-无标记超快速筛选：是实时无标记药物快速筛选的标准，对于与细胞骨架关联的GPCR通路药物筛选时间，仅需要30min，便可确定药物对于GPCR通路的作用程度，并自动计算药物作用GPCR通路的IC50值。 12、细胞通透性实验：细胞通透性变化发生迅速且持续时间短，完整过程仅持续30min。实时无标记细胞功能分析仪可以15s一次高频率检测细胞通透性变化，描述各种因素导致的细胞通透性变化过程。 13、炎症模型-肥大细胞脱颗粒：肥大细胞与过敏原结合后，产生的大量细小粘性颗粒在仪器系统上产生特征曲线，从而评价抗原的活性，并自动计算IC50值。 14、细胞迁移实验：通过配套使用的CIM plate，可以自定义检测间隔，无标记检测细胞垂直迁移过程，结果以迁移动力学曲线给出；同时CIM plate亦可拆开，将上室背面的已迁移的细胞进行染色，在显微镜下进行影像学观察。 15、细胞浸润实验：通过配套使用的CIM plate，在上室内预先铺设基质胶，即可实时无标记检测细胞的垂直浸润过程，结果以浸润动力学曲线给出；同时CIM plate亦可拆开，将上室背面的已发生浸润的细胞进行染色，在显微镜下进行影像学观察。 16、无标记细胞免疫测定：基于悬浮细胞在仪器系统测定板上不产生信号的原理，可以快速非标记测定ADCC/DC-CIK/CTL/CAR-T多种细胞免疫（细胞治疗）实验。 17、重复性：99.2%。 ▲18、检测通量：同时检测3×16个样本。 19、检测周期：秒～天/周。 20、电极数：800个/孔。 21、测试信号: 测试频率10，25，50 kHz，22 mV rms ± 20%，直流偏置<5 mV。 22、检测过程：全自动无需人员值守。 23、仪器配套软件免费下载，不受终端数限制。 24、数据大小：每次读取数据小于20MB。 25、数据处理：可以对任一检验时间点的数据进行分析。 26、实验结果实时保存，并支持结果续接功能。 27、数据导出：任意导出图表和Excel数据。 28、通讯：USB转RS232（波特率: 57600 bps）。 29、软件用户界面友好，布局设计直观，下拉菜单易于操作。 30、灵活的实验方案设计，便于快速建立及修改实验方案，可灵活设计多步骤实验。 31、实时动态获取多种细胞功能分析参数，如IC50, Max CI, Cell Index doubling time, Slope等。 32、实时无标记细胞功能分析系统因意外断电等因素导致的测定中断，而在恢复电力后，由软件打开原文件，继续进行未完成的实验。 33.1、尺寸大小：约4.0cm×8.7cm×1.96 cm（W×D×H）（含盖子）。 33.2、孔数：16孔。 33.3、孔间距：孔中心距为9 mm，符合ANSI/SBS 4-2004标准。 33.4、孔容积：270 μL ± 10 μL。 33.5、孔底直径：5.0 mm ± 0.075 mm。 33.6、信号接口：与仪器系统压针接触。 33.7、材料：生物相容表面。 33.8、灭菌：紫外灭菌。 33.9、传感器阻抗：1× PBS溶液，10 kHz测试条件下17 Ω ± 5 Ω。 33.10、环境：温度：+15 C ~ +40 C； 相对湿度：≤98%，无冷凝。 34.1、上室。 34.1.1、尺寸：3.99cm×8.69 cm× 0.97 cm（W×D×H）（含膜）。 34.1.2、孔数：16孔。 34.1.3、孔间距：孔中心距为 9 mm，符合ANSI/SBS 4-2004标准。 34.1.4、孔容积：180 μL ± 5 μL。 34.1.5、孔底直径：5.0 mm ± 0.075 mm。 34.1.6、电信号接口：与仪器系统 Analyzer压针接触。 34.1.7、结构：与CIM-Plate 16下室装配使用。 34.1.8、材料：生物相容表面。 34.1.9、灭菌：紫外灭菌。 34.1.10、传感器阻抗：1XPBS溶液，10 kHz 测试条件下为17 Ω ± 5 Ω。 34.1.11、环境：温度：+15 ℃ ~ +40 ℃；相对湿度：≤98%，无冷凝。 34.2、CIM-Plate 16下室 34.2.1、尺寸大小：约3.99 cm×7.50cm×1.94 cm（W×D×H）。 34.2.2、孔数：16孔。 34.2.3、孔间距：孔中心距为9 mm，符合ANSI/SBS 4-2004标准。 34.2.4、孔容积：162 μL ± 3 μL。 34.2.5、孔顶直径（O型圈）：6.0 mm ± 0.075 mm。 34.2.6、结构：与CIM-Plate 16上室装配使用。 34.2.7、材料：生物相容表面。 34.2.8、灭菌：伽玛射线灭菌。 34.2.9、环境：温度：+15 C ~ +40 C；相对湿度：≤98%，无冷凝。 35.1、尺寸：7.0 cm×1.7 cm×1.1 cm（W×D×H）。 35.2、孔数：16孔。 35.3、孔间距：孔中心距为 9 mm，符合ANSI/SBS 4-2004标准。 35.4、孔容积：95 μL。 35.5、底面膜孔径：0.4 μm。 35.6、底面膜面积：5.4 mm2。 35.7、孔有效面积：0.64 cm2。 35.8、材料：生物相容表面。 35.9、灭菌：紫外灭菌。 35.10、环境：温度：+15 ℃~ +40℃；相对湿度：≤98%，无冷凝。 36.1、尺寸：4.0 cm×8.7cm×1.96 cm（W×D×H）。 36.2、孔数：16孔。 36.3、孔间距：孔中心距为 9 mm ，符合ANSI/SBS 4-2004标准。 36.4、孔容积：270μL±10μL。 36.5、孔底面积：19.6 mm2。 36.6、电信号接口：与仪器系统压针接触。 36.7、材料：生物相容表面。 36.8、灭菌：紫外灭菌。 36.9、传感器阻抗：1XPBS 溶液，10 kHz测试条件下为20Ω±6Ω。 36.10、环境：温度：+15 ℃~ +40℃；相对湿度：≤98%，无冷凝。 37、配置清单： 37.1、仪器系统工作站，1套。 37.2、预装软件的操控电脑，1台；配置不低于：i7处理器，8G运行内存，256G+1T硬盘，2G独显卡，24英寸显示屏，预装正版win10或更高版本操作系统。 37.3、打印机，1台。 37.4、U盘（128G），1个。 37.5、耗材： 37.5.1、E-Plate 16，3箱（36板/箱）。 37.5.2、CIM plate 16，3箱（36板/箱）。 37.5.3、E-Plate Insert 16，3箱（36板/箱）。 37.5.4、E-Plate View 16，3箱（36板/箱）。 ▲如投标货物为进口产品，投标人投标时必须提供生产厂家或国内代理商针对本项目授权书原件。 |
| 四、本项目商务要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 商务条款 |  |  | 商务要求 |
| 1 | 报价要求 |  |  | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |
| 2 | 合同签订日期 |  |  | 中标通知书发出后30日内。 |
| 3 | 交货（实施）时间 |  |  | 自签订合同之日起1个月内全部货物交货完毕，如是进口设备3个月内全部货物交货完毕。 |
| 4 | 交货地点或服务地点 |  |  | 广西中医药大学，由采购人指定院区（南宁市）。 |
| 5 | 验收标准 |  |  | 1．检查供货范围或服务范围 货物类：产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 7．大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8．其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 6 | 服务标准、期限、效率 |  |  | 1．中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.1电话咨询 中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 1.2现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。 1.3技术升级 在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 1.4质量保证期内的费用 质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 2．质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 |
| 7 | 培训 |  |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |
| 8 | 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 9 | 付款方式、时间及条件 |  |  | 签订合同后10个工作日内采购人向供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票付清供应商剩余的70%合同款。（无质保金、无息）。 中标人在办理进口相关手续时，采购人有义务协助中标人办理。从合同签订之日起，如果因国家政策而导致进口设备需额外支付相关关税，该费用由采购人承担。 |
| 10 | 履约保证金 |  |  | 本项目履约保证金：无 履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 保证金缴纳的账号信息：/ 开户名称：/； 开户银行：/； 银行账号：/； 以上账户信息如若未提供，则由采购人及中标人在合同签订前双方自行约定。履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的规定按第五章合同主要条款格式第九条的规定执行。 |
| 五、本项目其他要求及说明 |  |  |  |  |
| 1 | 演示要求 |  |  | 无要求 有要求，演示的内容： 供应商自行刻录需要演示的文件内容（格式为MP4或AVI，储存介质为U盘），单独密封在一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，封套标记“项目名称（项目编号）演示文件”字样，随投标文件一起在投标截止前邮寄至开标地点。供应商须自行承担演示文件逾期到达以及演示文件不能正常播放或演示不全可能导致对应评标因素不得分甚至投标被否决的后果。 有要求，评标现场采用网络连线方式，供应商须自行准备演示文件及演示设备，按采购代理机构提前通知的方式进行演示。 |
| 2 | 样品要求 |  |  | 无要求 有要求，样品制作的标准和要求： 样品检测机构的要求： 检测内容： 样品采用邮寄方式，供应商须将样品附第六章“样品递交表”与投标文件一同邮寄，供应商须自行考虑时间因素，确保样品在投标文件截止时间前到达，供应商须自行承担样品逾期到达或样品不符合招标文件要求可能导致对应评标因素不得分甚至投标被否决的后果。 |
| 3 | 本项目附件 |  |  | 无；有，详见： |
| 4 | 本项目图纸 |  |  | 无；有，详见： |
| 5 | 其他 |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。 |

- 第三章  供应商须知

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息 | 项目名称：2020年一流学科建设科研设备采购项目 项目编号：GXZC2020-G1-001403-JDZB |
| 2 | 采购方式 | 本项目采购方式为公开招标，采用全流程电子交易系统即通过精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com)(以下简称电子交易平台)开展如下业务： 招标文件下载、招标文件提问或质疑、招标文件澄清及修改、结果公告及中标通知书发布。 |
| 3 | 供应商资格条件 | 详见招标公告。 |
| 4 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 5 | 转包 | 本项目不允许转包。 |
| 6 | 分包 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包，可以分包的内容 ； 可以分包的金额或者比例： 。 |
| 7 | 招标文件澄清、修改 | 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。 |
| 8 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件在电子交易平台或招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注电子交易平台或招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止之日起120天。投标有效期不足的投标文件将被否决。在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹拾万元整（¥100,000.00）。 （1）缴纳方式一： ①供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户银行：中国交通银行南宁金湖支行 银行账号：4510601600956790008394。 开户名称：广西机电设备招标有限公司。 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证投标保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的投标，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳投标保证金。 ②投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 ③除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 （2）缴纳方式二： ①供应商可于投标截止时间前选择其他非现金形式缴纳投标保证金。非现金形式的保证金申请人应为参加投标的供应商，收款人为广西机电设备招标有限公司。银行账户信息如下： 开户银行：中国交通银行南宁金湖支行 银行账号：451060301018160095679 ②非现金形式的投标保证金应在投标截止时间前与投标文件一起以原件方式邮寄递交。保证金原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样。 ③非现金形式的保证金存在经银行证明无效、背书、有条件支付或有效期低于投标有效期的情况，视为无效投标保证金。 ④除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内以原件或转账、电汇形式退还保证金。原件退还采用邮寄方式，供应商须在第五章“投标保证金退还申请”中提供邮寄地址及联系方式，代理机构按邮寄地址寄回。 （3）财务部联系电话：0771-2821398 （4）未按以上要求缴纳投标保证金的投标文件，将作无效投标文件处理。 注：为保证投标保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交投标保证金。 |
| 11 | 不予退还投标保证金的情形 | 供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）供应商在投标有效期内撤销投标文件的； （2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的。 |
| 12 | 投标文件形式及有效性 | （1）投标文件形式： □电子投标文件和纸质投标文件; □电子投标文件; 纸质投标文件 ①纸质投标文件是根据招标文件要求编制、打印并盖章的文件。 ②电子投标文件是供应商使用“精彩纵横投标文件制作工具”（精彩纵横网站www.jczh100.com首页可下载）并根据招标文件要求编制完成的投标文件。 如投标文件形式仅包括纸质投标文件，则本招标文件有关电子投标文件的要求均不适用。 （2）投标文件有效性： ①电子投标文件应与纸质投标文件一致。如出现两种投标文件均有效但不一致的情况，以电子投标文件为准；如有其中一种投标文件无效，则以另一种投标文件为准；如仅提交一种投标文件或两种投标文件均无效，则投标无效。 ②如上述投标文件形式只要求提交一种投标文件，则投标文件有效性按下述对应的编制要求确定。 |
| 13 | 电子投标文件编制 | （1）电子投标文件必须使用“精彩纵横投标文件制作工具”及供应商在电子交易平台下载的专用格式（*. YZZF）招标文件进行编制。如招标文件发布过澄清、答复、修改或补充内容，电子交易平台会重新生成根据澄清、答复、修改或补充内容修改后的最新招标文件，供应商必须以最新的专用格式（*. YZZF）招标文件进行编制电子投标文件，否则电子投标文件将无法上传。 （2）电子投标文件中需要盖章、签署的部分应使用盖章、签署后的扫描版。 （3）电子投标文件检查无误后通过CA数字证书签章并加密，制作工具同时生成2份文件，一份加密格式（*. YZTF）的投标文件，一份不加密格式（*. nYZTF）的投标文件。 未按上述要求编制或未进行CA数字证书签章、加密的电子投标文件，为无效电子投标文件。 |
| 14 | 纸质投标文件编制 | 纸质投标文件共需6份，其中正本1份，副本5份。 （1）分册要求：纸质投标文件分为两册。第一册为资格审查部分，第二册为商务技术报价部分（详见第六章投标文件格式）。 （2）编制要求： ①纸质投标文件应按第六章投标文件格式规定的目录及顺序编制，内容应完整。 ②纸质投标文件正本需采用打印或用不褪色的墨水填写方式，副本可以使用正本复印件。 ③正本与副本不一致时，以正本为准。不同语言的内容不一致的，以中文文本为准。 ④纸质投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章，供应商应写全称。 ⑤纸质投标文件不得涂改，若有修改处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。 ⑥纸质投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 ⑦如只要求提交纸质响应文件的，应同时提交纸质响应文件的电子版。 （3）包装要求： ①所有文件应包装为一个总密封袋，包括纸质投标文件第一册、纸质投标文件第二册，单独密封文件的密封袋。 ②需要单独密封的文件：以缴纳方式二提交投标保证金时的投标保证金原件；要求提交电子投标文件时的不加密格式（*. nYZTF）的电子投标文件U盘（如提供），演示文件U盘1份（如有），如只要求提交纸质投标文件时的电子版U盘，声明函1份。单独密封的文件需要各自先放入一个单独的密封袋中，然后再与其他文件一起放入总密封袋。 ③总密封袋密封后应保证投标文件内容不外露。（若为邮寄送达，同时需在密封袋外粘贴联系方式，包括授权代表姓名、手机号码、电子邮箱、微信号码或QQ号码。） ④总密封袋及单独密封袋的封面标识详见第六章投标文件格式要求，并加盖供应商公章。封贴处须盖章（公章或密封章）或法定代表人或其授权代表签字。 未按上述要求编制或密封的纸质投标文件，为无效纸质投标文件。 |
| 15 | 投标文件递交 | 投标文件递交截止时间及开标时间：见招标公告要求。 （1）电子投标文件递交要求： ①递交方式：供应商在投标文件递交截止时间前登陆精彩纵横电子交易平台，在已参与项目中选择本项目，上传加密格式（*.YZTF）的电子投标文件。文件上传后供应商必须进行模拟解密，如提示失败应重新上传，直至模拟解密提示成功即为已正式提交电子投标文件。 ②CA数字证书使用：供应商不到开标现场的，远程使用生成电子投标文件的CA数字证书对电子投标文件进行解密。 供应商到现场的，现场使用生成电子投标文件时所使用的CA数字证书对电子投标文件进行解密。 ③供应商应将不加密格式（*. nYZTF）电子投标文件保存在U盘中，随纸质投标文件一同递交。未提交不加密电子投标文件U盘的，不作为否决条件，但如供应商未在投标截止时间前提交不加密电子投标文件U盘，在出现无法正常解密电子投标文件情形时，须自行承担被视为未提交电子投标文件的后果。 （2）纸质投标文件递交要求： ①递交地点：见招标公告要求。 ②递交方式：邮寄或现场送达，不接受传真、电子邮件方式送达的投标文件。 供应商如采用邮寄方式，应于投标文件递交截止时间前将纸质投标文件密封并邮寄至上述递交地点。发送快递时请注明内容为“2020年一流学科建设科研设备采购项目投标文件”。供应商应合理估计邮寄时间以确保按时送达。供应商如采用现场递交方式，应于投标文件递交截止时间前将纸质投标文件密封并递交至上述递交地点。 逾期送达（以签收时间为准）或未密封的纸质投标文件将予以拒收。 纸质投标文件递交地点及接收人：详见采购公告采购代理机构联系信息。 |
| 16 | 开标会议 | （1）参加方式：远程或现场参加 ①为响应疫情防控工作有关部署，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，按照不见面、少接触的原则，建议供应商不派授权代表到现场参加开标活动。 ②供应商可根据采购代理机构提供的 “腾讯会议”直播会议号远程观看开标会议，为保证流畅的观看效果建议使用“腾讯会议”客户端观看。 （2）参加人员要求： ①供应商确实需要到现场参加开标会议的，仅能选派一名授权代表（或法定代表人）持有效证件参加。授权代表参加的，采购人或采购代理机构将核对授权代表身份证原件与法定代表人授权委托书上授权代表姓名是否一致，授权委托书格式见第六章；法定代表人参加的，采购人或采购代理机构将核对法定代表人身份证原件与法定代表人身份证明原件上姓名是否一致，法人身份证明格式见第六章。如姓名不一致的或未按要求签字加盖公章的，将被拒绝参加开标会议并不得对开标结果提出异议。被拒绝参加开标会议的人员所递交的纸质投标文件符合招标文件要求的，文件予以接收。 ②供应商到现场参加会议的，须携带个人专用的签字笔等文具，全程佩戴口罩。参加前应按采购代理机构疫情防控要求如实登记信息，如有不实信息，采购代理机构将报送有关防控部门。同时请参会人员注意执行开标会议地点有关隔离等疫情防控措施的规定，如因被隔离导致无法投标的责任自行负责。 （3）开标程序： ①宣布开标；宣读开标纪律；宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员名单；如有授权代表到现场参加开标会议，由采购人或采购代理机构检查授权代表的资格证件（包括身份证原件、授权委托书）。 ②公布开标前递交投标文件的供应商名单。 ③供应商解密。 不到现场的供应商提前登陆电子交易平台在已参与项目中选择本项目，待采购代理机构公布提交电子投标文件名单后，远程使用生成电子投标文件时使用的CA数字证书对电子投标文件进行解密。 到现场的供应商应随身携带生成电子投标文件时使用的CA数字证书，待采购代理机构公布提交电子投标文件名单后，现场对电子投标文件进行解密。为避免解密拥挤情况，建议随身携带电脑。 ④采购代理机构对电子投标文件进行二次解密。 ⑤公布开标结果。 ⑥未到现场的供应商对开标有异议的，应通过直播软件客户端提出，项目负责人将通过电话进行联系，当场作出答复并制作记录。 （4）解密要求 ①供应商必须在解密开始后30分钟内完成投标文件的解密工作（以电子交易平台系统解密倒计时为准）。因供应商原因造成电子投标文件在规定时间内未解密的，视为供应商撤销其全部投标文件。 ②因供应商之外的原因造成投标文件在规定时间内未解密的，采购代理机构在开标现场直接导入供应商在投标截止时间前递交的不加密电子投标文件U盘；如供应商未提供或无法导入不加密电子投标文件U盘时，视为供应商撤销其全部投标文件。 ③因电子交易平台故障或网络问题导致电子开标系统无法正常访问时，采购代理机构将暂停解密，等待电子交易平台或网络恢复访问时再进行解密。如供应商在投标截止时间前已正常提交电子投标文件，但因以上原因导致系统显示未提交或验证迟到的，经采购代理机构确认后，可以继续进行解密。 注：如本项目仅要求递交纸质投标文件则开标会议无解密环节。 |
| 17 | 投标文件的修改 | （1）修改投标文件 ①供应商在投标文件递交截止时间前，可以对已提交的电子投标文件进行修改。供应商登陆电子交易平台，使用撤销功能即可撤回原已上传的电子投标文件，然后重新上传修改后的加密格式的电子投标文件并进行模拟解密检查。供应商同时提交不加密格式的电子投标文件U盘时，注意应为最新版本。 ②修改电子投标文件后，供应商应按上述纸质投标文件要求重新编制、包装并递交纸质投标文件。如供应商已寄出原纸质投标文件的，应按上述递交方式重新将纸质投标文件在投标文件递交截止时间前送达采购代理机构，逾期送达（以签收时间为准）或未密封的纸质修改投标文件将予以拒收。 （2）撤回投标文件 供应商在投标文件递交截止时间前，可以对已提交的投标文件进行撤回。供应商登陆电子交易平台，使用撤销功能即可撤回已上传的电子投标文件。如供应商已寄出纸质投标文件的，采购代理机构将不开启其纸质投标文件并退回供应商。 （3）如本项目仅要求递交纸质投标文件，则修改或撤回投标的要求均以纸质修改或撤回文件为准。投标文件递交截止时间后，供应商不得修改、撤回投标文件。 |
| 18 | 中标公告及中标通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布中标公告并通过精彩纵横交易平台(www.jczh100.com)发出中标通知书。 中标通知书在电子交易平台投标人工作台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 19 | 合同签订及履行 | （1）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。 （2）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 （3）采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 （4）对于中标人履约验收不合格、双方解除合同的情况，应当按照合同法有关规定或者合同约定执行，原则上不得顺延确定中标人。需要重新选定供应商的，应当重新开展采购活动。 |
| 20 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）疫情期间本项目不接受以现场递交、传真、移动通信等方式送达的质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料。 通过电子交易平台形式递交 通过邮寄形式递交 通过电子交易平台与邮寄形式同时递交 通过电子交易平台提交需进入电子交易平台，在已参加项目中选择本项目，在投标业务中选择对应功能菜单进行操作，供应商应同时上传质疑函原件扫描件。 通过邮寄形式的供应商应于质疑有效期内将质疑函原件密封并快递至广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司招标二部项目负责人收，发送快递时请注明内容为“供应商名称+关于+项目名称+质疑函”。供应商应合理估计快递时间以确保按时寄达，逾期送达的质疑材料将予以拒收。质疑联系方式：详见采购公告采购代理机构联系信息。 |
| 21 | 词语定义或说明 | （1）“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。 （2）本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。 （3）“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。 （4）本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。 （5）本招标文件出现多种选项的地方，以“”表示本项目所选择的方式。 （6）供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。 （7）本项目所有投标文件均不予退还。 |
| 22 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①招标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②招标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③招标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④招标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 采购代理机构向中标人收取代理服务费，具体金额为 。 （2）中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标人的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 |
| 23 | 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定执行。 |  |
| 24 | 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |  |
| 25 | 疫情防控要求： 疫情防控期间采购代理机构随招标文件同时提供《广西机电设备招标有限公司关于疫情防控期间投标有关事项告知书》，各供应商请同时遵守《告知书》规定。 各供应商确实需要到现场的，必须在广西机电设备招标有限公司公众号菜单“疫情防控”——“人员信息登记”——“投标人登记”中提前搜索对应项目并登记到场人员信息，否则可能会延误进入现场时间甚至被拒绝进入现场 |  |

- 第四章  评标方法及评标标准

- 一、评标方法

- 1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 2、评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

- 3、评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

- 二、评标程序

1、初步评审：初步评审包括资格检查及符合性检查。

2、澄清（如需要）。

3、详细评审。

4、推荐中标候选人。

- 三、评标内容

- 1、资格审查

采购人代表对所有供应商的投标文件进行资格审查。以确定供应商是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

| 序号 | 评标因素 |  | 评标内容及评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查2018年度或2019年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商公章。 ②审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商公章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商公章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 一旦发现供应商提供的投标声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。 |
|  |  | （6）诚信要求 | ①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。 ②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单” ③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。 ④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。 |
|  |  | （7）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 2 | 供应商应符合的特定资格条件 | （1）资质条件 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  |  | （2）业绩要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  |  | （3）其他要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
| 3 | 供应商不得参加资格审查的情形 |  | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
|  |  |  | （2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。 |
| 4 | 投标保证金 |  | 足额、及时缴纳投标保证金， |

- 2、符合性检查

资格审查结束后，由评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求； 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求。 |
|  |  | 投标文件或者投标报价唯一性 | 同一供应商不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 附加条件 | 投标文件不得含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  |  | 投标报价 | 报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。 |
|  |  | 联合体供应商 | 不接受联合体。联合体投标的，作无效投标处理。 |
|  |  | 转包及分包 | 满足招标文件规定。 |
| （2） | 对招标文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

- 3、部分节能产品强制性采购要求

本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，评标委员会须根据以下规定评审投标有效性。

本项目采购范围如果包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。

- 4、信息安全产品强制性采购要求：

本项目采购范围如果包括信息安全产品，供应商提供的信息安全产品应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。具体如下：

（1）使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

（2）中国网络安全审查技术与认证中心网站载明开展国家信息安全产品认证的产品范围共13种，包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品。

（3）供应商所提供产品属于以上13种信息安全产品的，供应商在投标文件中列明属于信息安全产品的投标产品。采购人或采购代理机构通过“中国网络安全审查技术与认证中心”进行查询其有效认证证书，无证书或证书无效的，投标无效。

- 5、相同品牌投标有效性认定

不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。

（1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由（采购人；采购人委托评标委员会）按照报价低者推荐中标人资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标人资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标人资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标人资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“项目采购需求”规定。

- 6、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 7、投标有效性的认定

（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

②不具备招标文件中规定的资格要求的；

③投标文件签署（签名）、盖章不符合招标文件要求的；

（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

②投标文件未按招标文件要求提供第六章要求“必须提供”的内容的；

③报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

④投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑤评审过程中发现投标文件中提供虚假材料的；

⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（3）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

- 8、澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在合理时间内通过电话、电子邮件或传真等不见面、不接触的方式作出必要的澄清、说明或者纠正。内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。逾期未做澄清、说明或者纠正的，经电话催告仍不澄清的，视为放弃。

- 9、报价修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 10、过低报价合理性的审查

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；评标委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后提交给评标委员会。供应商未按规定提供说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价合理性书面说明应当有签字或盖章确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

- 11、商务和技术评估、综合比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评标标准见《评分表》。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，评分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

- 12、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

- 13、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标标准

- （一）评分表

| 序号 | 评标因素及分值 |  | 分值 属性 | 评标标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （24分） | 售后服务 （24分） | 客观分 | （1）售后服务机构设置2分 投标人注册地在广西或在广西本地有售后服务机构或在广西本地有授权服务机构或投标人承诺中标后在广西本地设立售后服务机构的可得2分。 （2）售后服务机构人员配置6分 一档（2分）：售后服务人员在2人或2人以下，或全部人员均为大专以下学历。 二档（4分）：售后服务人员为3人或3人以上且至少有1人为大专或以上学历； 三档（6分）：售后服务人员在4人或4人以上且至少有1人为本科或以上学历； 上述两个条件均需满足，才可判定为对应分档，若任一条件不满足，按降低一个档次处理，最低定为一档（应提供售后服务人员的学历证书复印件以及投标截止时间前6个月内，售后服务人员连续3个月的社保缴费证明记录复印件作为证明材料）。 | 投标文件中应提供供应商或其分支机构或其售后服务机构的营业执照复印件； 供应商授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。 |
|  |  |  | 主观分 | （3）售后服务方案8分 一档（2分）：未提供售后服务方案或售后服务方案较简单。 二档（4分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。 三档（6分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，且满足招标文件的要求。 四档（8分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，且满足招标文件的要求。 （4）培训方案8分 一档（2分）：培训方案较简单。 二档（4分）：培训方案能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。 三档（6分）：培训内容符合实际需要，培训方案详细具体，能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。 四档（8分）：培训内容符合实际需要，培训人数及课时合理，培训方案详细具体，能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。 |  |
| 2 | 政策性加分 （3分） |  | 客观分 | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。 （3）广西工业产品分（1分） 投标产品使用广西工业产品80%以上的，得1分。 | （1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。 （2）以采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 （3）政策性加分说明见后。 |
| 3 | 技术部分 （43分） | 技术水平（43分） | 客观分 | （1）所有参数完全满足技术要求的得43分； （2）起评分为43分，一般性技术参数（未标注“▲”的技术参数）有负偏离的每1项扣1分，扣完为止。 | 如标注“▲”的技术参数有负偏离，其投标作否决投标处理。 |
| 4 | 投标报价 （30分） |  | 客观分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除计算方法见后。 |
| 5 | 综合得分 |  | =1+2+3+4 （各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |

- （二）政府采购政策应用说明

1、政策性加分说明

（1）节能产品、环境标志产品

节能、环境标志产品以国家财政部等部门颁布的节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单为准，采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”进行。

（2）广西工业产品

广西工业产品，是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上(含)；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)。供应商须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及供应商认为需提供的其他证明材料。使用广西工业产品比例小于80%的及未按要求提供证明材料的不得分。

供应商在参加采购活动中应诚实守信，如实提供《广西工业产品声明函》，评标委员会在评标过程中应认真核对供应商的相应内容。发现供应商提供虚假材料、采购单位履约过程中中标人未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品比例小于80%的，按照有关法律法规追究其相关责任。

2、政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予6%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除6%的政府采购政策。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除6%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性6%的扣除，不重复享受政策。

3、符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

①本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业，投标报价不予扣除。供应商声明为小、微型企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

- 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

签订合同后10个工作日内采购人向供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票付清供应商剩余的70%合同款。（无质保金、无息）。从合同签订之日起，如果因国家政策而导致进口设备需额外支付相关关税，该费用由采购人承担。

第九条 质量保证金及履约保证金

（无） 。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货最终验收合格之日起计（期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质保期满后再延长1年，以先到时间为准。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  按乙方投标文件承诺  小时响应。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，甲方无故不进行最终验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并最终验收合格。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 17 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8. 上述违约金支付合计不应超过合同金额的20%。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方一份、财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份。自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： | 经办人及手机码： |

- 合同附件1

投标承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

- 合同附件2

投标保证金退还申请

广西机电设备招标有限公司：

我单位（中标人名称）已于   年  月  日  时  分将（项目名称及项目编号）的政府采购合同扫描件发送至贵公司所指定的邮件，请给予办理投标保证金的退还手续。

供应商邮寄地址：

供应商联系方式：

公司名称：（盖章）

日期：

- 合同附件3

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 合同附件4

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

- 第六章  投标文件格式

注：本章标注“必须提供”的，应按要求必须提供；有签字、盖章要求的应按要求签字、盖章。未标注“必须提供”的，供应商可自行决定是否提供。

一、投标文件总密封袋的包装封面参考格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：第一册资格审查文件、第二册商务技术报价文件、单独密封文件的密封袋

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

- 1．投标文件第一册封面参考格式：

正本/副本

投标文件

第一册  资格审查文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式（必须提供）：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）   。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商公章）。（必须提供）

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足1年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商公章）。（必须提供）

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商公章）。（必须提供）

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商公章（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

7．投标保证金缴纳证明。（如招标文件有要求，则必须提供）

以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖公章；

以其他非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件加盖公章。

8．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

- 2．投标文件第二册封面参考格式：

正本/副本

投标文件

第二册  商务技术报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商公章：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

注：法定代表人亲自出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及身份证原件，以备核查。

1．授权委托书（有授权代表时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我__（法定代表人姓名）_系_（供应商名称）_的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                                     法定代表人签字或盖章：

职务：                                             职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人邮箱：

供应商公章：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

- 第一部分 商务文件

（本商务文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》“本项目商务要求”的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

2．售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                               　 年    月　 日

注：（1）应提供供应商或其分支机构或其售后服务机构的营业执照复印件；

（2）供应商授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。

（3）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、社保等证明；装备应提供发票等证明。

3．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

5．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评标方法及评标标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评标方法及评标标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页签字及盖章。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                                                            年    月   日

6．符合政府采购政策加分条件证明材料。

6.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

6.2在本项目投标产品中采用80%以上（含）广西工业产品的证明材料。（如提供，则须按以下声明函格式提供）

证明材料须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及供应商认为需提供的其他证明材料。不符合桂政办发[2015]78号《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》要求的，无需提供。

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：（1）广西工业产品，是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

（2）使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上(含)；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)。

（3）供应商未按要求提供证明材料的不得分，使用广西工业产品比例小于80%的不得分。如提供虚假证明材料，本次投标按否决投标处理，并按照财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定依法承担失信联合惩戒。

7．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

8.代理服务费承诺书（必须提供）

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的招标项目编号为（                    )的投标，并递交了投标保证金（¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从投标保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位投标保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关招标文件关于投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳投标保证金，导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

- 第二部分 技术文件

（本技术文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》技术要求的响应偏离表（必须提供）：

对照第二章《项目采购需求》中所列的除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”、“备品备件及易损件”外的技术要求的响应偏表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据投标设备的性能指标、对照第二章《项目采购需求》中所列技术要求（除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”及“备品备件及易损件”外）逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。（2）投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                          日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                        日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．供应商需要说明的其他文件和说明。

- 第三部分 报价文件

1．投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起     天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：      年    月   日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日  期：：         年   月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评标现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评标方法及评标标准“过低报价合理性的审查”）

4．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

4.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小型、微型企业无需提供）。

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3．缴纳方式二递交投标保证金信封封面参考格式（可以手写，密封）：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：投标保证金

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 4．电子投标文件信封封面参考格式（可以手写，密封）（如提供）：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：不加密格式电子投标文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 5．演示文件信封封面参考格式（可以手写，密封）（如有） ：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：演示文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 6．纸质投标文件电子版信封封面参考格式（可以手写，密封）：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：纸质投标文件电子版

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 7.声明函（必须提供）：

- 声明函

- 广西机电设备招标有限公司 ：

- 我方参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）项目的投标，为响应疫情防控工作有关部署，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，特就投标事宜作出以下声明：

- 1、我方愿意授权贵方工作人员代表我方检查投标文件的密封性、确认开标记录、认可开标结果。

- 2、我方授权代表签署的任何文件及其扫描件，我方均予以认可。

- 3、我方以上声明均为真实意思表示，如有虚假，愿意承担一切不利法律后果。

- 特此声明。

- 供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托代表签字：

- 日期：       年     月      日