广西火天信工程管理咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：桂林市临桂区疾病预防控制中心采购仪器设备一批

项目编号：GLZC2021-J1-120004-GXHT

采购代理机构：广西火天信工程管理咨询有限公司

2021年1月

目     录

第一章：竞争性谈判公告............................1

第二章：供应商须知................................4

第三章：货物采购需求..............................16

第四章：评审办法..................................23

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）............24

第六章：响应文件格式..............................28

- 竞争性谈判公告

广西火天信工程管理咨询有限公司

关于桂林市临桂区疾病预防控制中心采购仪器设备一批

（项目编号：GLZC2021-J1-120004-GXHT）竞争性谈判公告

项目概况

桂林市临桂区疾病预防控制中心采购仪器设备一批的潜在供应商应在http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）免费获取采购文件，并于 2021年2月2日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2021-J1-120004-GXHT

项目名称：桂林市临桂区疾病预防控制中心采购仪器设备一批

采购方式：☑竞争性谈判

预算金额：捌拾叁万元整（￥830000.00）

最高限价：捌拾叁万元整（￥830000.00）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数测定仪 | 1 | 台 | 详见竞争性谈判文件 |
| 2 | 马弗炉 | 1 | 台 |  |
| 3 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | 1 | 台 |  |
| 4 | 智能一体化蒸馏仪 | 1 | 台 |  |

合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内必须交货并安装完毕。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3. 投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》和第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械产品注册证》；

4.本项目 不接受 联合体谈判。

## 三、获取采购文件

时间：2021年1月25日至2021年2月1日地点：桂林市公共资源交易中心网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）

方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn），从网上免费下载竞争性谈判文件电子版，并根据竞争性谈判文件规定的响应文件提交截止时间和地点直接提交响应文件参与谈判。

售价：无

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年2月2日10点 30 分（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）逾期送达的响应文件将予以拒收。

## 五、开启（竞争性谈判方式必须填写）

时间： 响应文件提交截止时间后

地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

（2）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3） 、强制、优先采购节能、环保产品。

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：桂林市临桂区疾病预防控制中心；

地址：桂林市临桂区世纪东路40号(龙泉居民区东南侧)；

采购联系人: 秦工     联系电话：(0773) 559-7978。

2. 采购代理机构：广西火天信工程管理咨询有限公司；

地址：桂林市临桂区凤凰路金贸中心3-3栋2505室 ；

项目联系人：陆工    联系电话: 0773-5590288。

邮箱：htxglfgs@163.com

3. 政府采购监督管理机构：临桂区财政局政府采购监督管理股  联系电话：0773-5593932 。

广西火天信工程管理咨询有限公司

2021年1月25日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市临桂区疾病预防控制中心采购仪器设备一批 项目编号：GLZC2021-J1-120004-GXHT |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商。 3.2. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.3 投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》和第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械产品注册证》； 3.4本项目不接受 联合体谈判。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算总金额 | 采购预算金额（人民币）：捌拾叁万元整（￥830000.00）。报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.2供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件处理。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 7 | 15.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 8 | 15.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 15.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可】。 15.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 供应商单位名称： 在2021年 月 日上午 时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 9 | 15.7 | 供应商公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 17.1 | 响应文件递交截止时间 | 2021年2月2日10时30 分 |
| 12 | 17.2 | 响应文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）逾期送达的响应文件将予以拒收。 |
| 13 | 18.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共 3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。专家确定方式：开标前由招标代理单位从政采云专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 14 | 18.2 | 谈判时间、地点、人员 | 18.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 18.2.2谈判地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西附楼4楼）,具体地点由采购代理机构另行通知。 18.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。 18.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 15 | 19.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 16 | 25 | 成交公告 及成交通知书 | 25.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 25.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 18 | 27.1 | 履约保证金 | 履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西保障中小企业款项支付工作方案的通知》要求，降低小微企业参与政府采购费用，对小微企业免于收取履约保证金。 |
| 19 | 28.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 28.3 | 合同备案存档 | 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 29 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准100% 向广西火天信工程管理咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。 |
| 22 | 31 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 32 | 监督管理机构 | 临桂区财政局政府采购监督管理股 电话：0773-5593932 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：桂林市临桂区疾病预防控制中心采购仪器设备一批

项目编号：GLZC2021-J1-120004-GXHT

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报、供应商领取书面文件、本项目信息发布媒介上的相关公告，电子邮箱邮件等。

2.6“实质性要求”指标注★号项的要求为实质性要求。

3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商。

3.2. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.3. 投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》和第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械产品注册证》；

3.4本项目不接受 联合体谈判。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求：本项目不接受联合体报价。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件公告期内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的竞标人，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间3个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商下载竞争性谈判文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件收受人，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件；（必须提供）

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明（格式见附件）（必须提供）；

（6）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（7）供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的除外）；

（8）供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的除外）；

（9）若产品属于医疗器械管理的，提供生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》复印件；若谈判供应商为医疗器械销售代理商的，须同时提供有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件（必须提供，否则谈判文件无效）；

（10）若产品属于医疗器械管理的，提供产品有效、完整的《医疗器械产品注册证》复印件（附注册登记表或认可表，已取得二合一的除外）或《医疗器械备案凭证》复印件（必须提供，否则谈判文件无效）；

（11）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（12）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（13）供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（14）供应商项目负责人简历表【并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2020年10月至12月社保证明复印件，必须提供】；

- （15）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （16）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（17）项目实施人员一览表【如有，请提供】；

（18）供应商 2018年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（19）供应商2018年以来具有医疗类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（20）“采购需求”需提供的有效证明文件复印件（必须提供）；

- （21）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业，以提供的《中小企业声明函》为准；如产品属于监狱企业的，以提供的相关证明材料为准）（如有，请提供）。

- (22) 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料复印件（如有，请提供）。

供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效）。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

11.3响应文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过采购预算总金额的，响应文件作无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中所有服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购服务范围内的服务所需的服务价款、所有人员工资、节假日加班费、五项社会保险、服装费、保洁人员使用的保洁用品、管理费用、维护费、利润、税金等及其它所有成本费用的总和，供应商自行考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

15. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1 响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。

15.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

15.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4 响应文件须由供应商逐页加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 响应文件包装、密封、标记：

15.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可】。

15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：详见“供应商须知前附表”。

15.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

16. 响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤销其响应文件。

17. 响应文件的递交

17.1响应文件递交截止时间：详见“供应商须知前附表”。

17.2 响应文件递交地点：详见“供应商须知前附表”。

17.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

17.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

18.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成： 3 人，其中采购人代表  1 人， 专家   2人。专家确定方式：开标前由招标代理单位从政采云专家库中通过电脑随机抽取 。

18.2 谈判时间、地点、人员：

18.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

18.2.2 谈判地点：详见供应商须知前附表。

18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加

谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

18.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

19. 评审原则和评审办法

19.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

19.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20. 评审程序及谈判要求

20.1 采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

20.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件中的资格证明等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；

在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

审查流程

1、进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

2、查看主页 “股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

3、将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

4、将相关资料打印存档。

再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

20.4谈判小组如发现供应商提供采购需求要求的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

20.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

20.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。逾时不交的，视同放弃谈判。

20.7在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

20.8最后报价

20.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

20.8.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件处理。

20.10 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

20.11采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市临桂区财政局采购监督管理机构报告。

21. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

22. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）属于“必须提供”的响应文件未能按采购文件要求提供的；

- （6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- （7）供应商未就“货物采购需求”中所有服务内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 供应商有下列情形之一的，视为串通谈判，关联供应商响应文件将全部被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的响应文件相互混装；

- （6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。

- 23. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 24. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

25. 成交公告及成交通知书

25.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

25.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

25.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

26.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时点：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

- 签订合同

27. 履约保证金

27.1 履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西保障中小企业款项支付工作方案的通知》要求，降低小微企业参与政府采购费用，对小微企业免于收取履约保证金。

27.2 项目验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

28. 签订合同

28.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

28.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

28.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

29. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西火天信工程管理咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准100%向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

30.交纳代理服务费的银行账户：

开户名称：广西火天信工程管理咨询有限公司桂林分公司；

开户银行：桂林银行临桂支行

帐    号：6600 1209 3906 9000 10

31. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股  联系电话：0773-5593932

- 货物采购需求

说明：

1.标注“★”号条款为实质性内容要求，投标产品必须满足，否则投标无效。

2.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），供应商认定为小型和微型 企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的，供应商最后报价给予 10%的扣除。

3.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱 企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利 性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残 疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型 计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收 式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞ 14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节 器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器， 普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器）， 便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均属于政 府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

6.最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

7.本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

| 项号 | 货物 名称 |  | 货物技术参数、性能、配置等要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数测定仪 |  | 用于实验室高精度测量的多参数测量仪，涵盖pH、电导率和溶解氧等多种电化学参数。适用于石油、化工、医药、电厂和环保等行业，在教育和科研领域有更广泛的应用。 仪器特点： 1、7英寸彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏，灵敏度高，参数显示齐全，直观，使用方便、简单。 ★2、符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 3、仪器内置中英文双语操作系统，人性化操作设计，仪器亮度可调内置大容量存储可储存2000套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXELL打开，极大的方便客户编辑。 4、溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和自动气压补偿的功能。 5、新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧，配以专用的溶氧电极校准套，电极极化只需3~5 min。 6、使用组合式隔膜帽， 更换敏感膜时，只要将新的隔膜帽旋紧在电极上即可,使用极其方便。 ★7、自动识别8种电导率标准溶液，有二个系列的标准溶液可以选择：欧美系列和中国系列。 ★8、采用先进的电导率测量技术，使用常数K=1的电导电极 只需一点校准，即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算，保证全量程的换算精度。 ★9、自动识别pH标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列和中国系列。 10、仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作。选配支持无线蓝牙向手机电脑传输数据。 11、符合IP54防尘防溅等级设计。 12、pH：测量范围（-1.999 ~ 19.999）pH； 分辨率0.1/0.01/0.001 pH； 准确度 电计：±0.002 pH，配套：±0.01 pH； 输入电流 ≤1×10-12 A； 输入阻抗 ≥3×1012 Ω； 稳定性 ±0.002 pH/3h； 温度补偿范围 手动/自动（-5.0～105.0）℃。 mV：测量范围 (mV/ORP/EH) -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV； 分辨率 0.1mV；准确度 ±0.03% FS。 14、电导率：测量范围 电导率：（0.00~20.00）μS/cm（20.0~200.0）μS/cm （200~2000）μS/cm （2.00~20.00）mS/cm（20.0~200.0）mS/cm （200~2000）mS/cm（K=10）；电阻率：（0 ~ 100）MΩ·cm；TDS: （0 ~ 100）g/L；盐度： （0 ~ 100）ppt；分辨率 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm；精确度 电计：±0.5% FS，配套：±0.80%FS；温度补偿范围 （0 ~ 50）℃（自动）；电极常数 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1；参比温度 25℃、20℃ 和18℃。 15、溶解氧 测量范围（0 ~ 20.00）mg/L(ppm) （0 ~ 200.0）% ；分辨率0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 %；准确度电计：±0.10 mg/L，配套：±0.40 mg/L；响应时间≤30 s（25℃, 90%响应） 残余电流≤0.1 mg/L；温度补偿范围（0 ~ 45）℃（自动）；盐度补偿范围（0 ~ 45）ppt（自动）；气压补偿范围（80 ~ 105）kPa（自动）；自动校准 被水饱和的空气 被空气饱和的水；电极类型 极谱式。 16、温度 测量范围 -10℃~ 110℃；分辨率 0.1℃；准确度 5~ 60℃范围：±0.4℃ 其余范围：±0.8℃。 17、其他技术参数：数据储存2000组；储存内容 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间；电源 DC9V/300mA；通讯接口 RS232、USB2.0、无线蓝牙接口； 尺寸和重量 160 × 190 × 70mm/880g。 工作条件：环境温度 5 ~ 35 ℃（0.01级） 15 ~ 30 ℃（0.001级）；环境湿度≤75%；IP等级 IP54 防尘防溅。 溶解氧为极谱式测定方法，请客户自配磁力搅拌器，或选择本厂R100磁力搅拌器 标准配置1. pH/mV/电导率/溶解氧测量仪主机 1台 ；2.万向电极架 1个；3. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电极 1支 ；4. 2503-C玻璃pH复合电极 1支； 5. MP500温度电极 1支 ；6. 2401-M电导电极 1支；7. DO500溶解氧电极 1支 ；8. pH标准缓冲溶液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml） 各1瓶 ；9. 1408μS/cm 电导率标准溶液（50ml） 2瓶；10. 9V电源适配器（仪器配用） 1个 ；11. DO503隔膜帽（溶解氧电极配用） 3个 ；12. DO502溶解氧电极内溶液（30ml） 1瓶 ；13. 阴极抛光纸 2小张；14. 说明书 1份 ；15. 简要操作指南 1份 。 选配附件： 根据客户测量不同溶液，可选择不同的的附件。 | 1 | 套 | 12000.00 |  |
| 2 | 马弗炉 |  | 精确控制的1200℃以内烧结、融化、元素分析、物理测定 产品特点：一体式设计，结构轻巧紧凑，真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温，特种合金加热丝三面提供最佳的温度均匀性。平行侧开式炉门，使热端远离操作，开门断电，复电延时，确保安全，双壳体空气隔热，表面温度低，排气装置，利于灰化，高精度微电脑控温仪与精密传感器完美结合，温度精确 专用功能键实现温度设定，辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定、过升防止器，安全性：过升报警、菜单锁定、过升防止、开门断电、复电延时。 技术参数： 名称：马弗炉 使用温度范围：300℃-1200℃ 控温精度：±1℃ 温度分辨率：1℃ 升温时间：≤30分钟 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 炉膛体：多晶莫来石纤维 炉膛尺寸：300*200*120 加热器：镍铬铝合金 OCr27AL7Mo2 3KW 控温仪：单段控温数码显示 控制方式：使用微电脑PID控制 设定方式：轻触五按键动作、数显设定 显示方式：双行LED数字显示 定时：0-999.9小时 运行功能：定值运行、程序运行 程序模式：单段运行 传感器：K型热电偶 附属功能：校正功能 门控功能 安全装置：过流漏电保护开关 外型尺寸：781*560*723 包装尺寸：720*870*840 内容积：7L 净重/毛重：60/65Kg 电源：AC220/13.6A 50Hz 标准配置：成套设备1台，说明书1本，合格证1片 | 1 | 台 | 21000.00 |  |
| 3 | 细菌鉴定及药敏分析系统 |  | - 鉴定方法：细菌鉴定采用比色法；药敏试验采用比浊法，系统独创采用图象信息采集技术对细菌鉴定及药敏定量分析。 - 鉴定细菌种类：提供11大类，超过600种细菌，菌种涵盖肠道菌群、苛养菌和真菌等常见致病菌，种类齐全。 - 判读速度：鉴定+药敏检测时间最快8个小时。 - 药敏种类：4.1含临床上常用共计200余种抗生素，根据每年最新CLSI标准进行药敏分析MIC，能够报告MIC和抗菌药物敏感度（S、I、R），药敏测试卡可根据用户需要灵活配置； - ★4.2配套的4套药敏测试卡与国家疾控用于国家致病菌识别网的药敏板谱一致。MIC值必须是实际测试结果。每孔加入菌液量（反应体系）≥100μl。 - ★5、配套鉴定药敏测试卡：5.1可提供肠杆菌、非发酵菌、链球菌、肠球菌、葡萄球菌、真菌、芽孢杆菌、厌氧菌、奈瑟菌、嗜血杆菌、棒状杆菌等鉴定试剂卡；同时组合多元化，有生化鉴定/药敏复合卡、单鉴定卡和单药敏测试卡，所有测试卡均采用薄膜密封，避免生物污染；5.2测试卡孔位：96/120孔，药敏试验采用微量肉汤稀释法，连续对倍稀释的抗生素浓度，抗生素浓度范围为2-12个梯度；5.3鉴定药敏测试卡中所含的所有药物均已验证，药敏检测标准每年根据CLSI更新。 - ★6、标本容量：可同时进行60个测试卡的培养及检测。 - 7、自动化流水作业系统：7.1自动检测系统：装载测试卡后仪器自动识别条形码，并启动对板条进行初读作为阴性对照，孵育完成后，自动将测试卡运送至判读系统进行检测；7.2废弃装置：所以测试卡在读板及结果分析结束后，系统自动将测试卡进行废弃；7.3自动温控系统：监测并控制培养箱温度，并保持温度为35℃±1℃，温度波动不超过0.5℃；7.4辅助试剂装置：a.监测并控制辅助试剂冷藏温度，保证其长期有效；b.仪器根据试剂板孵育状态，严格按照辅助试剂的反应时间及数量自动添加辅助试剂，避免由于人工误差导致生化反应不准确；7.5系统自检：系统可根据标准比色液进行自检和自动初始化，保证仪器长期稳定工作。 - 8、智能系统：8.1客户可查询、修改报告，并且可自行查看测试板反应结果；8.2客户可自行根据需要编缉报告，可根据纸张尺寸缩放报告；8.3细菌鉴定和药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据；8.4可实现综合数据统计分析，可提供≥20针对细菌、抗生素的常用统计分析，所有统计数据均可导出。 - 9、高级专家分析系统：9.1抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药先后标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。9.2检测特殊特殊耐药表型，如MRSA、ESBLs、VRE、CRE、β-LAC等修正结果并对药敏结果进行科学注释；9.3提示药敏报告中不合理现象以及检验者如何正确操作、临床医师用药时要注意的问题等。 - 10、院内网接口：可与实验室LIS系统联网。 - ★11、一体化系统： - 11.1系统一体化集成检测装置、控制装置、温浴系统，无需外接计算机工作站； - 11.2分析系统、分析软件、细菌鉴定板、药敏鉴定板全部为国产产品。 - 12、配置全自动加样仪：无需设置加样参数，自动完成测试板加样，保证加样快速准确，单块鉴定板加液时间≤5min。 - 13、配置数字浊度计：测量范围：0-4MCF，数字显示可精确至小数点后两位，准确性和重复性为100%。 14、制造商实力：具备涵盖生产和服务在内的质量管理体系 | 1 | 台 | 650000.00 |  |
| 4 | 智能一体化蒸馏仪 |  | 1、智能一体化蒸馏仪的技术指标和有关参数性能要求： 须满足国家标准《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009》 、《水质氰化物的测定容量法和分光光度法HJ 484—2009》、《GB5009.34-2016 食品中二氧化硫残留量的测定》的分析需求。 2、加热系统：2.1 整机设有6组加热蒸馏单元，加热腔采用适合圆底烧瓶加热的碗状远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率≤400W，整机加热功率不高于3600W；2.2 加热系统设有全沸和微沸两种操作模式，以适应不同沸点的样品蒸馏。（需提供实机开机演示图）；★2.3 加热系统启动后，冷态到煮沸的时间测定需≤15min。（需以生产商提供的经由省级或以上计量检测机构出具的产品检验报告为准）；★2.4 热态到煮沸的时间测定需≤12min（需以生产商提供的经由省级或以上计量检测机构出具的产品检验报告为准）。 ★3、冷却循环系统：3.1 为节省实验室空间及提高蒸馏效率，全自动蒸馏仪需采用内置压缩机与主机一体化设计，不得采用外置冷水机。压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W（需提供内部含压缩机及冷凝器、水箱结构的主机实物图片及开机界面含有压缩机及冷却系统水箱温度的实物图片）。 4、冷凝管设计（需提供能证明冷凝管结构设计的实物样图）： 4.1 为提高蒸馏冷却效果，防止蒸馏过程产生回吸现象，冷凝管需采用分体结构设计，蒸汽腔位于冷却腔的右侧，采用双层抽真空技术，冷凝管的顶部应设有磨口塞，方便清洗冷凝管； 4.2 蒸馏结束后为防止烧瓶内形成真空，造成馏出液回吸，需在冷凝管下端设置防倒吸口。 5、精准蒸馏系统：5.1 蒸馏终点控制单元应采用压力传感器控制技术，能单孔设定馏出液体积或同等换算单位值，范围：1-500ml或1-500g，蒸馏结束可自动停止加热。5.2 主机需设计有自动蒸馏、自动停止系统。在每个馏出液出口需设计有防过量蒸馏保护装置，蒸馏结束后系统能自动锁定馏出液出口，确保自动定量完成蒸馏作业。（需以生产商提供的经由省级或以上计量检测机构出具的产品检验报告为准）；5.3 主机需在馏出液接收区设有不少于2组废液排出口，以便蒸馏结束后残液的排出，主机开机界面需有一键排空功能，废液经由内部管路至机器排废口排出（需提供产品设计图或证明其结构的原图照片）。 6、清洗系统：主机需设有冷凝管自动清洗系统。蒸馏结束后按清洗键可自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端实现反向冲洗。 7、短路保护及自动烘干功能（需提供生产商出具的主机开机界面具有该功能的实物图）：针对高温潮湿的工作状况，加热区极易受潮造成电路短路，主机应设计有漏电保护及加热区自动烘干功能！烘干时间可定时0-999秒，可在单个加热区受潮短路状况下，启动烘干功能，修复受潮线路，使设备可恢复至正常工作状态。 8、水蒸气发生器：1）★加热单元分为六路，且单路单控，单路加热功率≤400W，加热功率可自行设定，控制实验时间；2）★机器设有自动防干烧功能，超温报警提醒，自动停止工作；3）★内置纯水箱，可自动补水；4）加热采用PID控制程序，大屏液晶触摸屏设计，开机启动故障自检功能；5）可与盛泰系列蒸馏仪关联使用，终点自动控制，无需人工值守；也可单独使用，实验完成后需手动关闭仪器。6）★具有防倒吸功能，防止实验完成后，烧瓶内溶液倒吸；7）主机尺寸（mm）：410×450×550； 8）额定功率: 2400W。 9、产品配置：9.1 主机一台、外置水蒸气发生器一套、主机内置水箱一个、内置压缩机制冷系统一套、馏出液自锁装置六套、馏出液排废孔（内嵌）、冷凝管固定支架一副、烧瓶置放架一个、蛇形冷凝管6只、500ml烧瓶6只、250ml锥形瓶6只。9.2 产品操作使用手册一份、装箱清单一份、合格证一份、保险丝两个。 | 1 | 台 | 147000.00 |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，仪器质保期间免费维修。保修期外零配件若损坏，中标供应商只收取成本费用。 - 对最终用户在安装现场进行免费人员培训2人以上； - 售后服务的内容和措施：采购范围内的货物由供应商或生产商负责免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训，定期维护终身保修；广西设有厂家售后服务点，售后服务在2小时内响应，4小时内排除故障，故障无法解决提供备机。 - .货物验收时须提供设备注册时的检测检验报告书。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | - 合同签订后采购人支付全部货款的50%作为预付款，全部货物交货并验收合格后采购人在30个工作日内一次性支付全部货款的50%（不计利息）。 |  |  |  |  |  |
| 服务时间及验收标准 |  | - 自合同签订之日起30个工作日内必须交货并安装完毕，按国家、地方及行业标准，并满足采购人需求。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、本项目采购预算金额为人民币捌拾叁万元整（￥830000.00元），报价超出采购预算金额的，其响应文件按无效处理。 2、 标注★号项的要求为实质性要求，第3项、第4项产品为核心产品。 - 3、设备必须是全新原厂正品，设备到货要求中标供应商、厂家代表和采购人三方在现场进行清点并书面确认；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，中标供应商应负责更换。 - 4、竞标报价包括货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金以及货物到位、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修和配套配件等全部费用。竞标人综合考虑在报价中。 - 5、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                      。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_按采购需求表约定的时间 ；交付地点： 桂林市临桂区内采购人指定地点   。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：桂林市临桂区内采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

合同签订后买方支付全部货款的50%作为预付款，全部货物交货并验收合格后买方在30个工作日内一次性支付全部货款的50%（不计利息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向临桂区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章（自然人除外）后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市临桂区财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 谈判中的谈判记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送临桂区财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 响应文件格式

1. 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西火天信工程管理咨询有限公司

根据贵方         项目谈判文件，项目编号                ，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）           元人民币(￥          )。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：__________

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：_______________________

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或

盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：____________

响应日期： __________________________

注：响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（必须提供）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：          性别：         年龄：         职务：

系          （供应商单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人签字或盖章：

日    期：      年      月      日

附：法定代表人身份证正反面复印件

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印；

附件：

授权委托书

致：广西火天信工程管理咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限（不少于30日历日）：从     年    月      日起至      年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：__________________________________

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：

- 年      月     日

- 附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件；

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西火天信工程管理咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或

盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日  期：

5.关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西火天信工程管理咨询有限公司

- 我公司郑重声明，在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或

盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日  期：

6.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 7.供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的除外）；

- 供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的除外）；

9.若产品属于医疗器械管理的，提供生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》复印件；若谈判供应商为医疗器械销售代理商的，须同时提供有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件（必须提供，否则谈判文件无效）；

10.若产品属于医疗器械管理的，提供产品有效、完整的《医疗器械产品注册证》复印件（附注册登记表或认可表，已取得二合一的除外）（必须提供，否则谈判文件无效）

11. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                          谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章：

日期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中所竞分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖竞标人公章。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

12. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

- 供应商（公章）：

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章：

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖竞标人公章。

13.供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

售后服务承诺书（格式）

- 供应商（公章）：

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章：

14.供应商项目负责人简历表【并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2020年10月至12月社保证明复印件，必须提供】;

项目负责人简历表(格式)

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 2018年1月至投标截止时间完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 项目名称 | 项目规模(万元) |  |  | 项目所在地 |  |

附:1、相关证书复印件（如有，请提供）

- 职称证书复印件（如有，请提供）

- 身份证复印件

- 供应商（公章，自然人除外）：

项目负责人签字：

15.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

16.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

17.项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 身份证号 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。填写的内容项目不少于以上6项。

- 项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章（并加盖供应商公章）。

- 供应商（公章）：

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章：

18. 供应商2018年以来中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

19. 供应商2018年有医疗类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额）（如有，请提供）；

20.“货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（必须提供）；

21.其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业，以提供的《中小企业声明函》为准；如产品属于监狱企业的，以提供的相关证明材料为准（如有，请提供）；

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

22.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料复印件（如有，请提供）。