广西建荣工程项目管理

有限公司

公开招标文件

项目编号：FCZC2020-G1-30045-GXJR

项目名称：防城港市防城区人民医院医疗设备采购

采购单位：防城港市防城区人民医院

代理机构：广西建荣工程项目管理有限公司

采购日期：2020年10月  日

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	11

第四章  评标方法及评标标准	26

第五章  拟签订的合同文本	30

第六章　投标文件格式	36

一、投标文件外层包装封面格式	36

二、报价文件格式	37

三、资格证明文件格式	41

四、商务文件格式	46

五、技术文件格式	52

六、其他文书、文件格式	57

- 招标公告

防城港市防城区人民医院医疗设备采购（FCZC2020-G1-30045-GXJR）公开招标公告

项目概况： 防城港市防城区人民医院医疗设备采购项目的潜在供应商应通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）报名的方式获取采购文件，并在2020年11月20日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：FCZC2020-G1-30045-GXJR；

采购计划编号：FCZC2020-G1-00295

项目名称：防城港市防城区人民医院医疗设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（人民币）：421万元

最高限价（人民币）：同预算金额

采购需求：

| 序号 | 采购名称 | 数量 （单位） | 预算金额（万元） | 主要技术性能（配置）及参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A标段 | 荧光定量分析仪 | 1台 | 207 | 具体详见项目需求表 |
|  | 核酸提取仪 | 1台 |  | 具体详见项目需求表 |
|  | 全自动血细胞分析仪 | 1台 |  | 具体详见项目需求表 |
|  | 全自动粪便分析仪 | 1台 |  | 具体详见项目需求表 |
|  | 血气分析仪 | 1台 |  | 具体详见项目需求表 |
| B标段 | 自动心肺按压仪 | 1台 | 214 | 具体详见项目需求表 |
|  | 可视喉镜 | 1台 |  | 具体详见项目需求表 |
|  | 呼吸机 | 1台 |  | 具体详见项目需求表 |
|  | 心电图机 | 1台 |  | 具体详见项目需求表 |
|  | 移动DR | 1台 |  | 具体详见项目需求表 |
| 合计 |  |  | 421 |  |

如需进一步了解，具体详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购主要货物，具有行业主管部门颁发的有效证件（供应商为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》，经营企业须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》），具有独立法人资格的供应商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件：

时间：2020年10月30日至2020年11月6日，每天上午09：00至12：00，下午13：30至16：30（北京时间，法定节假日除外 ）

方式：本项目采用政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行网上报名（由潜在投标人登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行网上报名，下载招标文件电子版,并根据招标文件规定的投标截止时间和地点提交投标文件。未注册的供应商可登录政采云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交：

截止时间：2020年11月20日9点30分（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔，具体开标厅详见6楼电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按要求密封的将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

五、开启招标文件：

时间：2020年11月20日9点30分（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔6楼）评标室

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（www.fcgggzy.cncn）、防城港市防城区政府门户网（http://www.fcq.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)；

（5）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）等相关法律法规。

八、业务咨询：

1.采购人信息

名称：防城港市防城区人民医院

地址：广西防城港市防城区人民路105号

联系方式：廖树盛  0770-3252167

2.采购代理机构信息

名称：广西建荣工程项目管理有限公司

地址：防城港市防城区金狮花园北一巷13号

联系方式：凌艳婷  17344569975

3.监督部门：防城港市防城区政府采购中心

电话：0770-2218602

- 附件

1.采购文件

采购代理机构：广西建荣工程项目管理有限公司

2020年10月30日

## 第二章  采购需求表

## 一、项目要求及技术需求(A标段)

说明：

1.招标文件中标注“ ★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则其投标作否决投标处理。

2.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标单位应在“设备配置清单”中将其标配参数详细列明。

3.投标单位必须自行为其投标产品侵犯其他投标单位或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标单位应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4.投标单位所投标货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

5.其中荧光定量分析仪、血气分析仪已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。

| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 主要技术性能（配置）及参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量分析仪 | 1台 | （一）功能要求 1.能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析。 2.仪器通过CFDA认证，具有医疗器械注册证。 3.仪器一体化制造，光学部分和检测部分不可独立拆分，不是普通PCR升级而成。 4.仪器上样时不需要移动光路系统和检测系统，保证检测结果的准确性。 （二）配置清单（数量） 1. 定量PCR主机 1台 2. 分析工作站1台 3. 仪器原装数据收集分析软件 1批 4. 装机验证试剂 1批 5. 说明书 1本 （三）具体规格及技术参数 1.荧光通道数：≥5色荧光检测通道。 ★2.荧光染料：FAM™/SYBR® Green I,VIC™/JOE™,NED/TAMRA™/CY3,和ROX™， CY5。 3.反应体系：20-100ul 4.光源：激发光源为高能卤钨灯，96个样品孔采用同一光源激发保证激发的一致性。 5.配有光源使用时间监测系统，监测光源的光强变化，光源使用寿命≥1900小时。 ★6.检测器：采用高分辨CCD，一次同时成像系统，避免逐孔检测导致的时间误差。 ★7.温控范围：4-100℃，PCR反应产物，可在仪器中4℃保存过夜，以便进行后续凝胶电泳、测序验证。 8.温度均一性：±0.5℃ 9.温度准确性：±0.25℃ ★10.仪器能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光。 11.动态范围：至少9个数量级。 ★12.软件功能：软件可提供Rox荧光校正去除移液误差的功能。 13.仪器能检测分析两种内标：阳性内标和ROX内标，在99.7%以上的置信度下可检测到10个拷贝的模板，装机时能做相应验证试验证明。 14.配备原版引物探针设计软件：用于定量PCR实验的引物和探针的设计。 15.可提供原厂生产的基于Taqman MGB技术检测microRNA的试剂盒、SNP检测试剂盒、基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒等，以及相对应的分析软件。 16.试剂耗材完全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板。 17.装机指标：99.7%的置信度下分辨5000和10000模板拷贝数的差异。 18.分析功能：能进行绝对和相对定量，可同时对无限个数据进行分析、比对和作柱形图；使用多组分算法，用于多色荧光分辨，去除不同荧光之间的干扰。 （四）其他要求 售后服务：仪器安装、技术培训和售后服务要求由厂家经过专业培训工程师负责。 |
| 2 | 核酸提取仪 | 1台 | （一）功能要求 1.产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸； ★2.运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； （二）配置清单（数量） 1.主机 1台 2.说明书、包装袋 1个 3.合格证、装箱单 1个 4.电源线1个 5.深孔板6个 6.搅拌套12套 7.装机前确认清单1份 8.装机信息反馈表1份 9.客户端硬件准备1份 10.售后服务卡1份 11.保险管2个 （三）具体规格及技术参数 ★1.处理能力：一次性完成1-96个样本的提取；亦可完成单个样本的提取。 2.操控方式：7英寸全彩液晶屏触控或扫码抢操控； ★3.混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合； 4.磁珠回收率：≥95% 5.孔间差异：CV≤2% 6.运行噪音：运行最大噪音≤65分贝； 7.运行时间：搭配原厂配套预封装试剂盒最快16分钟完成96个样本提取，提供提取试剂盒说明书； 8.程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； 9.自动舱门：电机驱动自动开关实验舱门； ★10.二维码识别：可外接扫码器，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预，一键运行； 11.污染防控：①实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间≥55分钟； ②实验舱具备外排式独立风路，采用负压HEPA排气过滤模块；其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 12.数据接口：USB； 13.配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，具备医疗器械注册证或备案表 14.配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材； （四）其他要求 1.生产厂家具有不少于5年的同类产品生产经验，以第一次取得医疗器械注册证为准； 2.产品具备医疗器械备案表； 3.免费质保时间不少于24个月。 |
| 3 | 全自动血细胞分析仪 | 1台 | （一）功能要求 1.全自动血液体液细胞分析仪。 2.检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。 3.血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个；研究参数≥40个，三维散点图≥3个。 4.血液分析报告参数中含IPF、IMG、RHE。 （二）配置清单（数量） 1.高速CRP主机1台 2.CRP附件包1批 3.中文使用说明书（单机版） 4.CRP基本附件包1批 5.CRP试剂包1批 6.血细胞分析仪主机1台 7.基本附件包1批 8.自动进样器物料包1批 9.设备保修卡 10.合格证（通用） 11.气源1批 12.电脑1台 13.显示器1台 14.外置条码扫描仪1批 15.随机光盘物料包1批 16电源线1根 （三）具体规格及技术参数 1.全自动细胞计数和分类检测速度≥124样本/小时，体液模式检测速度≥38样本/小时。 2.全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥120个样本/小时。 3.自动进样器在待测区可一次性装载80个以上的标本，可选配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。 4.具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 ★5.体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。 6.血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。 ★7.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。 8.进样模式及样本量：手动进样小于150μl、自动穿刺进样小于200μl、末梢血预稀释模式40μl。 9.网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。 10.预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。 11.血液分析仪主机自带10.4寸彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统。 12.血液分析线性范围（静脉血）： 白细胞：（0-500）109/L，红细胞：（0-8.6）1012/L，血小板：（0-5000）109/L。 13.体液分析： 白细胞线性（0-10）×109/L，白细胞本底≤0.001×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.003×1012/L。 ★14.可直接检测CRP。 15.可根据医院的发展需求通过轨道连接成血液分析流水线。 16.能提供原厂配套的CFDA注册的质控品、校准品。 17.运行温度：5~40℃，运行湿度：10~90℃。 18.电源要求：(220V)允差±10%~(50/60±2HZ) |
| 4 | 全自动粪便分析仪 | 1台 | （一）功能要求 ★1.检测速度：检测速度≥ 80个标本/小时； 2.检测通道：流动式石英计数池，石英计数池通道数≥双通道； ★3.样本稀释方式：≥5种以上稀释方式； 4.金标项目报告格式：可定性和半定量报告模式； （二）配置清单（数量） 1.粪便分析仪主机 1台 2.显示器 1台 3.有线键鼠 1套 4.粪便分析仪说明书 1本 5.粪便分析仪合格证 1张 6.粪便分析仪保修卡 1张 7.生物资质资料 1本 8.粪便标本采集步骤图 1包 9.粪便分析仪操作规程 2张 10.粪便分析仪维护保养程序 2张 11.电源线 1条 12.接地线 1条 13.样本稀释液管 1条 14.清洗液管 1条 15.废液管 1条 16.废液报警装置 1套 17.带接头排气管 1条 18.试管架 10个 19.钥匙 1串 20.加密狗 1个 21.鼠标垫 1张 22.棉签 1包 23.名片夹 1个 24.样本稀释液5L 1瓶 25.粪便分析仪清洗液500mL 1瓶 26.粪便分析仪浓缩清洗液 100mL 1瓶 27.5L废液桶 1个 28.标本收集杯 100个 29.大便隐血（FOB)检测试剂盒（胶体金法）（20人份/袋） 2袋 30.废卡收集盒 1台 31.活性炭 1包 32.条码扫描器 1台 33.FOB质控品 2组 34.TF质控品 2组 35.质控品瓶套 10个 36.卡盒组件(40人份) 5个 （三）具体规格及技术参数 1.显微镜物镜：显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，全自动一键对焦功能； 2.金标卡孵育检测通道：≥20个检测孵育通道位，立体式； 3.标本混匀方式：机械搅拌旋转混匀，混匀旋转速度可调； ★4.拍摄图片数量：可预设拍摄≥175视野，亦可自定义拍摄视野数目； 5.吸样方式：吸样针从上往下穿刺，在采集杯中间吸样； 6.有形成分检测：检测粪便样本中红细胞、白细胞、真菌、虫卵等成分； 7.隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。； 8.金标检测项目：仪器可同时一次性吸样检测项目≥5个； 9.金标孵育时间：滴样后最长反应时间≥10分钟，仪器主机可自动设计不同项目孵育时间； 10.标本送样量：待检区容纳标本数≥50个，轨道式进样； 11.进样装置：自动进样，试管架进、出样位有密封罩全密封； 12.急诊功能：仪器主机进样特设急诊位，急诊标本随到随测； 13.金标检测功能：≥5个卡盒，试剂位≥5个，批量标本间仪器可自动检测组合不同项目； 14.采集杯滤网：≥2层滤网； 15.采集杯腔体：≥3个腔体； 16.图片拍摄方式：每个视野最多可拍摄≥8层图片； 17.通信功能：真正具有双向通信功能，能通过主机内扫码自动处理不同标本的不同项目；经销商承担Lis连接费用。 18.条码功能：仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能。 |
| 5 | 血气分析仪 | 1台 | （一）功能要求 1.可直接测定的参数应包括以下9项：PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac。各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。 2.计算参数≥以下17项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SaO2、THbc、A-aDO2、pAO2、paO2 /pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt；且能根据体温计算：PH、PCO2、PO2。 （二）具体规格及技术参数 ★1.使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包，无其它耗材；电极免保养，无需单独更换电极。 ★2.测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器；且能提供75、150、300、450等多种测试量的分析包。 ★3.具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告。 4.消耗品（包括试剂包、质控液等）均可常温储存，无需冷藏。 5.测试时间：吸入样本后≤100秒出结果。 6.标本用量≤150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血及其它液体。 7.进样方式：自动吸样，避免手工注入样本失误而引起的浪费。进样区安装有LED照明灯，方便夜间进样操作，不影响病人休息。 8.定标：全自动1点、2点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标；定标时不消耗测试液，不影响测试人份数。 9.仪器自带数据存储功能，可存储3000例以上的病人数据和质控数据，并带有标准CD刻录机，无限量地增加数据存储量。 10.仪器具有剩余人份数和分析包效期提示功能。 |

## 二、项目要求及技术需求(B标段)

说明：

1.招标文件中标注“ ★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则其投标作否决投标处理。

2.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标单位应在“设备配置清单”中将其标配参数详细列明。

3.投标单位必须自行为其投标产品侵犯其他投标单位或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标单位应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4.投标单位所投标货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

5.其中呼吸机、心电图机已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。

| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 主要技术性能（配置）及参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动心肺按压仪 | 1台 | （一）功能要求 电动电控型心肺复苏机，无需任何气源可实现按压，摆脱长途转运过程中气源不足问题； （二）配置清单（数量） 1.主机1台 2.复苏控制器(背板)1块 3.按压气缸组件1套 4.呼吸组件(面罩、呼吸阀、硅橡胶波纹管)3套 5.220∨电源适配器1套 6.车载12V电源连接线1根 7.可伸缩式输液架1根 8.氧气供给组件(高压软管、氧气瓶等)1套 9.外接中央供氧延长管1根 10.氧桥1个 11.腹带1根 12.扳手1个 13.便携背包1个 14.说明书1本 15.合格证、保修单1套 （三）具体规格及技术参数 ★1.内置2块（同时装入）可充电锂电池，可连续工作100分钟以上，更换电池时不中断按压。 2.采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，方便操作。 3.设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步打开电源，第二步启动按压； ★4.启动按压键后按压头接触到皮肤自动定位，无需手动确定按压头和胸廓之间的距离； 5.整机重量（含电池及背板）≦9kg； 6.电池可外接单独充电，也可在主机内直接充电使用； 7.触摸液晶屏，屏幕尺寸≧3.5英寸，操作简单； 8.按压深度：30~53mm，连续可调；误差为±3mm。 9.按压频率：每分钟按压110次，误差为±3次。 10.按压模式：分为15:2按压模式、30:2按压模式和连续按压模式三种。 11.按压/释放比：按压/释放比为50%（即1:1），误差为±5%。 ★12.内置呼吸末CO2监测：呼末二氧化碳监测范围为：0mmHg ~ 150mmHg（0 ~ 19.7%）； 13.电池电量不足报警：当电池电量低时，心肺复苏机可产生电池电量不足报警。 14.报警静音时间：报警静音时间应≤120s。 15. 安装快速，2步操作，可在10秒内完成安装，大大提高抢救效率； 16.手臂可抬起后与按压装置固定连接，方便移动过程中使用； 17.具备蓝牙通讯功能，可通过无线与呼吸机进行30:2按压与通气； 18.安全要求：心肺复苏机的安全通用要求应符合GB 9706.1-2007； 19.电磁兼容性：心肺复苏机的电磁兼容性安全要求应符合YY 0505-2012的要求。 |
| 2 | 可视喉镜 | 1台 | （一）功能要求 ★1.显示屏：LCD3.5"，无眩光显示屏，分辨率640*480，视频宽高比4:3 ★2.摄像头：采用200万像素CMOS高清摄像头 3.视场角≥50-66° ★4.光照度≥800LUX ★5.电池：容量3200mAh，电压3.7V，持续工作时间≥300min 6.电池类型：锂离子可充电电池，具有电量管理功能 7.可充电次数≥300次 8.影像输出，可外接显示器，方便教学和演示 9. 数据输出，方便档案的建立和储存 （二）配置清单（数量） 1.主机1台 2.喉镜片（儿童、成人、困难） 各1个 3.电源适配器1个 4.USB数据线1根 5.说明书1份 6.合格证1份 （三）具体规格及技术参数 1.屏幕可以上下0°-140°转动，左右0°-180°转动，方便特殊体位操作。 2.电源：MicroUSB充电接口，充电器输入100-250V/50HZ,充电器输出5V/1000mA。 3.储存环境：温度-10℃/+45°，湿度≤93%，大气压力500hPa/1060hPa 4.工作环境：温度5℃/+40℃，湿度30%--85%，大气压力700hPa/1060hPa 5.整机重量：≤350g ★6.防雾功能：无需预热，开机即可防雾。 7.拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像。 8.手柄：短手柄设计。 9.仪器通过美国FDA认证和欧盟CE认证。 |
| 3 | 呼吸机 | 1台 | （一）功能要求 1.适用于成人，儿童的进口呼吸机。 2.中文操作界面，报警信息以中文显示，有操作提示。 3.内置触摸显示屏，屏幕至少6.5寸。（非外接大屏幕） 4.三道波形同屏显示 5.操作简单，方便，操作界面可以个性化配置。 6.内置电池，断电支持呼吸机正常工作至少 45分钟。 7.内置雾化装置，雾化时不影响氧浓度及朝气量。 8.高压供氧压力：3－6Bar 9.具有待机功能。 ★10.具有智能程序吸痰功能。 ★11.具有呼吸机同步雾化功能。 12.长效氧传感器，三年内无需更换。 13.精确外置式铂金丝传感器，可以随时取下方便消毒。传感器失灵时，不影响呼吸机运行。 14.漏气补偿功能。 15.具有今后升级功能。 （二）配置清单（数量） 1.主机 1台 2.601-V型急救包 1套 3.2.5L蓝色氧气瓶1瓶 4.过氧桥1个 5.氧气减压阀1个 6.重复性呼吸管路1个 7.面罩大挂钩1个 8..硅胶头套（成人）1个 9.呼吸阀1个 10.成人重复性硅胶面罩（小号）1个 11.气源连接管道2M 1个 12.气源连接管道0.3M 1个 13.夹板模拟肺1个 14.锂电池 1个 15.电源适配器1个 16.充电座1个 17.用户使用说明书1套 （三）具体规格及技术参数 1.A/C（辅助/控制）：IPPV，IPPVassist 2.SIMV（同步间歇指令通气） 3.PSV（压力支持） 4.CPAP/PEEP ★5.潮气量输送精确设置：50ml-2000ml 6.流量传感器测量误差率≤10％ ★7.呼吸频率可调:2－80次/分 8.吸气时间可调：0.2－10秒 9.吸气峰流速：0—250升/分 10.压力上升时间可调：0－2秒 11.吸气压力可调：0－100cmH2O 12.压力支持：0－35cmH2O ★13.呼气末正压PEEP：0－35cmH2O 14.流速加速度；5－200mbar/sec 15.氧浓度精确可调：21-100％ 16.具有叹息功能，间断性复张肺。 17.敏感的流速触发方式：1－15升/分 18.监测参数要求： （1）监测参数精确，潮气量监测(0-4000ml)：吸入潮气量，呼出潮气量，压力支持潮气量VTASB。 呼吸频率监测(0-150/min)：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率。 分钟通气量监测(0-99L/min)：分钟通气量MV，自主分钟通气量MVspon，泄漏分钟通气量Mvleak。 气道压力监测(0-99mbar)：气道峰压，平台压，气道平均压，PEEP，最小气道压，内源性PEEP。 吸入气体温度：18-51 吸入氧浓度FiO221-100% ； （2）可以区别监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量。 （3）肺力学监测：实时动态监测气道阻力R和肺顺应性C。 （4）具有实时波形监测功能：压力－时间波形和流速－时间波形。 （5）记录本功能。 19.报警参数要求： （1）报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限，潮气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定3－60s）、呼吸频率过快报警，吸入潮气量过高报警。 （2）呼吸回路断开报警。 （3）智能三级声光报警系统。 （4）具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气。 （四）其他要求 1.厂家直接负责售后服务，非代理商或第三方负责售后。 2.具备厂家售后服务网点。 3.机器免费保修期两年。 |
| 4 | 心电图机 | 1台 | （一）功能要求 ★1.测量分析：ECAPS 12C 性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。ECAPS18自动分析算法。针对右胸、后壁提供详细自动测量分析。 2.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 ★3.自动分析结果：5大类综合判断意见，240种以上分析结论支持，至少四级自动分析灵敏度标准。十大类诊断意见。支持负荷后实验自动分析。分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）显示和打印语言可分别设置，支持两版本明尼苏达码表示。 支持右胸后壁导联独立分析支持18导联ST-Map输出 4.外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ 5.信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 6.其它输出接口：USB/SD 7.存储和传输：内置400份心电图，扩展支持。 8.文件保存类型：代码类型或压缩类型两种可选 9.网络：标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接。 10.提示音：QRS同步或热笔拟笔音 11.输入键：全键盘，支持中文输入。 12.打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能 13.心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能 ★14.QTc算法：支持4种或以上算法 15.重量：≤4.2Kg 16.安全性：电击防护类型: I类CF型。 17.交流：100-240±10% 18.直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。 （二）配置清单（数量） 1.记录纸 1套 2.热打印头清洁笔1个 3.输入检查器1套 4.导联线1套 5.四肢电极 1个 6.吸着电极 2个 7.交流电源线1套 8.电池1套 9.技术使用说明书1套 10.ECAPS 12C分析说明书（中文版）CD 1张 11.诱导分析说明书1套 （三）具体规格及技术参数 1.输入的电路 （1）心电输入：12导联同步采集，10电极 （2）导联选择：自动或手动 （3）输入方式：浮地输入 （4）输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 （5）采样率：8000 Hz/8Ch （6）模数转换精度≤2.5 μV （7）输入阻抗：≥50MΩ （8）耐极化电压：≥±550mV （9）共模抑制比：≥100dB （10）频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） （11）标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±2% （12）时间常数：≥3.2秒 （13）滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 低通滤波75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 肌电滤波25Hz/35Hz 二档 交流滤波50Hz或60Hz 基线抑制-20dB,-34dB 两档可选 （14）增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动 （15）不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警。 （16）电极脱落：液晶显示器显示脱落部位 2.显示和记录 （1）显示方式：≥7"液晶显示，支持视角0-100度无极调节 （2）显示分辨率：800*480 （3）显示导联数：同屏12导联，≥5s （4）显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等。 （5）记录器：内置高分辨率热线阵打印。 （6）记录纸宽度：210mmx140mm折纸 （7）记录道数：3, 3+1, 6, 12道 12+6道 （8）走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S （9）无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警 （10）打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 （11）电极噪声标记：双模式同步点划线热敏标记打印 （12）模拟信号打印：可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号 （13）网络打印：支持访问外部文件服务器，本机热敏打印服务器报告 ★（14）操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 支持3分钟波形冻结记录模式 ； 支持二阶梯实验 ； 支持含自动分析功能的运动后检查 ； 支持RR间期检查 ； |
| 5 | 移动DR | 1台 | （一）功能要求 1.功能要求：该设备主要用于床旁X线摄影，可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影。摄影资料可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以连接PACS网络或者直接打印图像。 2.兼容性要求：投标设备平板探测器与X线管为同一品牌 3.高级临床功能 （1）具备图像细节增强功能 （2）具备支持职业病筛查功能，提供软件著作权证书 （3）具备支持移动放射摄影系统遥控信号处理装置， （4）具备支持X射线剂量监控EI系统，提供软件著作权证书 （5）具备支持设备远程联机维护服务 （二）配置清单（数量） 1.移动DR机架系统1套 2.内置蓄电池1组 3.X线球管 1个 4.高频高压发生器1个 5.无线平板探测器1块 6.无线平板探测器电池2块 7.移动DR图像采集处理软件1套 8.无线遥控器1个 9.限束器1个 （三）具体规格及技术参数 1.移动DR机架系统 (1)X线管支撑立柱机构：双节升降柱 ★(2)第二节立柱降至最低点，顶端距地距离≤1400mm (3)X线管中心距地最小距离≤600mm (4)X线管中心距地最大距离≥1900mm (5)X线管支撑横臂伸缩行程≥690mm (6)X线管中心距立柱最大距离≥1200mm (7)X线管立柱旋转范围±300° (8)X线管沿横臂旋转范围±180° (9)X线管沿水平轴旋转范围﹣30°~﹢90° (10)机头一键解锁：实现X线管的升降、旋转及伸缩的全方位运动 (11)充电线缆：可自动回收 (12)探测器存储仓:具有三个存储仓，可放置两个探测器及其他附件 (13)具备安全防撞系统 (14)机身宽度≤550mm 2. 设备移动性能 (1)具备电动助力 (2)运动方式:电动助力和手动双模式切换 (3)驱动马达数量≥两组 (4)原地旋转范围≥±360° (5)具备前轮压簧减震装置 (6)前进驱动速度:0~7km/h，无级变速可调 (7)后退驱动速度:0~4km/h，无级变速可调 3.蓄电池及续航能力 (1)主机供电模式:内置蓄电池及220V墙电，双模式供电 (2)蓄电池类型:锂离子聚合物 (3)蓄电池续航能力:满电状态下可支持曝光不少于1400次 (4)待机时长≥300h (5)蓄电池完全充电时间≤6h 4.高频高压发生器 (1)输入电源规格:220V (2)输出功率≥50kW (3)摄影管电压范围:40~150kV ★(4)摄影管电流范围:10~630mA (5)曝光加载时间:1ms~10000ms (6)电流时间积:0.1~640mAs (7)具备自动APR联动功能 5. X线球管 (1) 管电压范围:40~150kV (2)焦点尺寸:≤0.6/1.2mm (3)焦点功率:≥20/50kW ★(4)阳极热容量:≥300kHU (5)阳极转速:≥3200rpm 6.无线平板探测器 (1)闪烁体材料:碘化铯 ★(2)探测器尺寸:≥17*17英寸 (3)采集矩阵:≥3072×3072 (4)像素尺寸:≥139μm (5)空间分辨率:≥3.6lp/mm (6)A/D转换:≥16bit (7)预览时间:＜4s (8)数据传输:无线传输； (9)可拆卸电池数量:≥2块 7.限束器 (1) 最大照射野尺寸: ≥35×35cm（@65cmSID） (2)具备可自由旋转，0°有感知位 (3)光源类型: LED (4)SID测量尺最大量程: ≥2000mm 8.球管端控制面板 (1)球管端电容触摸屏尺寸: ≥7inch (2)患者信息显示内容: ID号、姓名、性别、检查体位 (3)具备当前曝光参数调节 (4)具备患者体型选择 (5)具备检查体位选择 (6)具备显示当前曝光影像 (7)具备微动控制功能，可通过四个微动控制按钮控制主机前进、后退、顺时针原地旋转及逆时针原地旋转 9.无线遥控器 (1) 信号类型:射频 (2)信号传输距离≥15m，不受建筑物遮挡影响 10.采集工作站主机 (1)屏幕尺寸≥19英寸 (2)类型:彩色液晶电容触摸屏；可支持触摸点数量不小于10个 (3)分辨率≥1920×1080 (3)操作系统Win10 (4)处理器（CPU）≥intel CORE i3 (5)内存≥4G (6)双硬盘：固态硬盘：≥64GB；机械硬盘：≥500GB (7)影像存储数量≥20000张 11. i-VisionDR采集处理系统 （1）图像采集功能： ①自动从医院HIS系统或者RIS系统获取患者信息或者建立本地病历； ②多体型选择、自动APR联动及自定义参数设置； ③计时曝光设置。 （2）图像处理功能： ①自动窗宽窗位调整、ROI窗宽窗位调节、灰阶变换，单幅或者多幅图像并行显示；②图像缩放功能：最适合图像，放大、缩小、局部放大、实际大小； ③图像翻转：左右翻转、上下翻转、90°翻转； ④图像滤波：降噪程度、骨骼层次、组织细节、对比度等； ⑤标注功能：文本标注、箭头等多种标注及删改； ⑥图像测量：直线测量、角度测量、矩形测量； ⑦图像调整：窗位增益、窗宽增益、灰度拉伸、负片反转、锐化、增强力度等； ⑧ 其它功能：图像移动、标注选择、图像裁剪等功能。 （3）图像管理功能： ① DICOM功能及数据库管理：系统支持标准的DICOM3.0功能，可将数据传到其他的医学影像工作站； ② 多种胶片打印功能：支持多种尺寸的胶片打印方式； ③多介质存储功能：U盘、移动硬盘等。 （4）病例管理功能： ①可以存储、检索、查询病历，还可以对病例进行删除、清理、浏览； ②打印诊断报告功能：增加了打印诊断报告功能，系统内置诊断报告模板和知识库可输出图文一体化报告。 （5）系统监控功能：具有球管热容量、高压发生器状态、平板探测器温度、曝光统计和剩余电量等实时监控功能。 （6）远程联机维护功能：系统软件升级及排障功能。 |

三、商务要求

| 质保期 | 货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于12个月，终身维修。 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 供应商报价必须包括货物的所有费用，包含设备、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |
| 售后服务要求 | 1.提供保修期内上门全免费保修维护服务；保修期内非人为因素发生的故障均由成交人免费维修或更换；提供终身有偿升级维护服务以及上门维修服务。 2.免费送货到用户现场，在用户要求的时间内完成安装调试，免费安装、调试；免费培训人员掌握设备正常操作，确保相关科室人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。 4.接收到用户维修要求通知后，2小时内做出响应，24小时内到达现场处理。 5.投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。 |
| 交付使用期及地点 | 交付使用期：合同签订后30天内通过验收并交付使用。 交付地点：广西防城港市内，用户指定地点。 |
| 签订合同日期 | 自成交公告发出之日起 7 个工作日内。 |
| 付款条件 | 货物安装调试验收合格交付使用后30天内甲方收到全额发票，项目专款划拨到位后甲方向乙方支付合同总金额的100%。 |
| 其他要求 | 1.带★标注的参数及要求有1项以上（含1项）负偏离或漏项的，则投标无效；不带★标注的参数及要求有5项以上（含5项）负偏离或漏项的，则投标无效。 ★2.供应商必须在响应文件中提供以上产品的“医疗器械注册证” 复印件，否则投标无效。 |
| 货物验收 | - 交货安装调试完毕后，由采购人及成交供应商共同组织现场检测、检验，按投标文件要求及国家标准进行验收。 |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6.1 | 不接受联合体投标 |
| 7.2 | 不允许分包。 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西建荣工程项目管理有限公司，联系电话：17344569975，通讯地址：防城港市防城区金狮花园北一巷13号 业务时间：每天9时00分到12时00分，13时30分到16时30分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人投标截止之日前半年内投标人连续3个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；（原件备查）（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人投标截止之日前半年内投标人连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（原件备查）（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人2019年度财务报表复印件（或第三方审计报告复印件）（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表或投标人基本开户银行出具的资信证明复印）（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人参加本次项目采购无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍（格式自拟）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）；（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目服务方案（由投标人根据实际情况及评标办法自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或由采购人在投标前组织的实测获得）】 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。招标人不再承担任何除投标报价以外的费用（本条适用于货物类采购，采购需求另有约定的，从其约定。） 投标报价包含验收费用。 |
| 17.1 | 投标有效期：120日。 |
| 18 | 投标保证金的交纳:无 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本一份、副本四份； 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本四份； 开标一览表装订一份，单独提交 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：2020年11月20日9点30分 2.投标文件提交起止时间：2020年11月20日9点30分至投标截止时间止 3.投标地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔6楼，详见电子大屏） 4.提交投标文件时须提供的材料：营业执照、事业单位法人证书、执业许可证（以上资料提供复印件的，需盖公章）、投标人身份证明[投标人法定代表人提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人授权委托书原件、单独密封好的开标一览表。对于以上材料不全或无效的，代理机构应当拒收。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间。 2.开标地点：同投标地点。 |
| 25.3 | 采购人或代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 28.3 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2.3 | 1.带★标注的“项目需要及技术需求”有1项以上（含1项）负偏离或漏项的，则投标无效；不带★标注的“项目需要及技术需求”有5项以上（含5项）负偏离或漏项的，则投标无效。 2.带★标注的“商务最低要求表”有1项以上（含1项）负偏离的或漏项，则投标无效；不带★标注的“商务最低要求表”有3项以上（含3项）负偏离或漏项的，则投标无效。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； |
| 35 | 履约保证金金额：按中标金额的5%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：项目履约完毕（验收完毕），由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户：采购人在签订采购合同前向中标人提供。 备注：履约保证金不足额缴纳的（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费收取 收费标准：本项目代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中规定的（货物招标）标准采用差额定率累进计费方式计算： 中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取中标通知书前，向代理机构一次付清代理服务费。 |
| 39 | 解释：本招标文件的解释权属于代理机构。 |
| 40 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“代理机构”系指广西建荣工程项目管理有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“★”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“★”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

##### 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

##### 8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字：

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金：无

##### 19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，代理机构必须拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

##### 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“★”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

##### 30.代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

##### 36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

38.3代理机构联系方式

代理机构：广西建荣工程项目管理有限公司

地    址：防城港市防城区金狮花园北一巷13号

联系方式：凌艳婷

联系电话：17344569975

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法

1.是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.本评标办法及评标标准适用于所有标段。

（二）组建评标委员会

1.评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“★”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评标标准

（一）价格分（满分30分）

（1）以进入评标的最低评标报价为30分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。除上述情况外，评标报价=投标价。

（3）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×30分。

（4）为了确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，根据《中华人民共和国财政部第87号令》第六十条的规定,评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：

1.政府机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标所提供社保证明同月份）》；

2.2017～2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润]复印件（原件现场核查）；

3.提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据投标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2019年投标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于3 个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（复印件，原件现场核查）；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件复印件（原件现场核查），如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于投标人成本价报价，报价无效，作投标无效处理。

（二）技术分（满分30分）

1.投标产品参数及功能完全满足（无负偏离或漏项）招标文件要求的得25分；不带★标注的参数及要求每负偏离一项扣5分，最多扣20分，负偏离5项则投标无效。

2.投标产品参数及功能优于招标文件要求参数的的得30分。（注：优于本招标文件要求的必须提供具有相应参数的技术白皮书作为证明材料。）

（三）商务分（满分40分）

1. 售后服务分

（1）基本分……………………………………………………………………………………（满分2分）

在广西设有售后服务的分公司，并能提供原厂正规服务的，得2分（以公司营业执照为准）

（2）质保期…………………………………………………………………………………（满分2分）

投标文件中针对本项目采购内容承诺的质保期每超过招标文件要求半年的，加1分，满分2分。

（3）服务方案…………………………………………………………………………………（满分30分）

根据服务方案内容(包括售后技术支持，质量保证期限及内容，人员培训计划，质量保证期间的服务方式和响应时间，质量保证后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取，维修机构，技术人员情况，其他优惠措施等)的完整性、可行性进行独立评审并独立打分。

①服务方案不完整，服务方案不可行的得0分。

②服务方案不完整，描述简单，服务方案简单的得0.1~8分。

③服务方案完整，描述简单，方案基本可行的得8.1~16分。

④服务方案完整，描述详细，方案可行的得16.1~24分

⑤服务方案完整，描述详细，售后服务和售后技术支持良好，响应时间优于招标要求，有备品备件，方案可行性高的得24.1~30分。

（4）设备操作免费培训……………………………………………………………………（满分1分）

投标文件中有承诺向采购人提供设备操作免费培训，每场次得0.5分 ，满分1分。

2.履约能力分…………………………………………………………………………………（满分3分）

投标文件中提供有投标人有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、SA8000社会道德责任标准等证书的每一项得1分，满分3分。

3.业绩分………………………………………………………………………………………（满分2分）

2017年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，每项得1分，满分2分。【提供合同复印件核对（须附有采购货物清单及金额）】

总得分=1+2+3。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括设备、运费、安装、调试验收、安装附件及配件、税金等直至货物交付正常使用的所有费用以及售后服务、人员培训等费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  不限   。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本项目合同不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1、交货时间及地点： 见《商务响应表》 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10个工作 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：见《售后服务承诺书》。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：见《商务响应表》。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  财政性资金  。

3、付款方式：货物安装调试验收合格交付使用后30天内甲方收到全额发票，项目专款划拨到位后甲方向乙方支付合同总金额的100%。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 乙方售后服务承诺 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期按《商务响应表》承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从货款中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第十九条　本合同一式五份，具有同等法律效力，代理机构一份，甲乙双方各二份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

（1）投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（2）开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：               分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

（1）投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（2）具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（3）投标人投标截止之日前半年内投标人连续3个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；（原件备查）（必须提供，否则作无效投标处理）

（4）投标人投标截止之日前半年内投标人连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（原件备查）（必须提供，否则作无效投标处理）

（5）投标人2019年度财务报表复印件（或第三方审计报告复印件）或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表或投标人基本开户银行出具的资信证明复印）（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（6）投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（8）除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

    - 投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.如投标人无直接管理关系的填写“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

（1）商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（2）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

（4）投标人参加本次项目采购无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）

（5）投标人情况介绍（格式自拟）；

（6）除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）；（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）。

3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

5.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                                                                               年    月    日

6.商务条款偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 是否 偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 及地点 |  |  |  |
| 签订合同日期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 货物验收 |  |  |  |

注：如果招标文件的商务条件小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

（1）设备配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（2）技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（3）项目服务方案（由投标人根据实际情况及评标办法自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（4）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

（5）产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或由采购人在投标前组织的实测获得）】

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（8）除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注： 以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

3. 设备配置清单格式

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开

标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

5. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

- 六、其他文书、文件格式

广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日 期：

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。