公开招标文件

项目名称：上林县妇幼保健院新生儿科及检验科二次装修设备采购及安装

项目编号：NNZC2021-G1-00054-HYZZ

采   购   人：上林县妇幼保健院

采购代理机构：广西华义展工程项目管理有限公司

2021年8月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  项目采购需求	22

第四章  评标办法及评分标准	41

第五章  投标文件格式	46

第六章  合同主要条款格式	56

第七章  质疑材料格式	60

- 第一章  公开招标公告

项目概况 上林县妇幼保健院新生儿科及检验科二次装修设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）免费下载采购文件，并于 2021年9月14日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2021-G1-00054-HYZZ

项目名称：上林县妇幼保健院新生儿科及检验科二次装修设备采购及安装

预算金额：559.6205万元。

最高限价：559.6205万元。

采购需求：上林县妇幼保健院新生儿科及检验科二次装修设备采购及安装，如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，经营范围满足本次招标要求；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：投标截止时间前

方式：南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）免费下载采购文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年9月14日9时30分（北京时间）

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

根据《南宁市机关事务管理局关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件模式的通知》南机事函【2021】71号文规定，自2021年4月1日起，凡进入南宁市公共资源统一交易平台（含各县区分支机构）招标采购的非全流程电子化（纸质标）项目，投标人（供应商）可自行选择到现场递交投标（响应）文件或通过邮寄方式寄送，自行决定是否安排授权代表（限1人）现场参加项目的开标活动，并对投标（响应）文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程中需要）。

1、现场递交响应文件的，磋商供应商应于投标截止时间前，将响应文件密封提交到南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达的将予以拒收。(注：现场递交响应文件的每家供应商代表仅限1人参加，并严格按照交易中心现场疫情防控各项要求，各自做好相关防护工作，若因供应商代表不符合交易中心现场疫情防控各项要求而无法就进入交易中心，导致无法按时投标的，后果由供应商自行负责)

2、响应文件通过邮寄快递的方式送达的按以下要求：

（1）邮寄快递包裹或投标人自送包裹送达时间至少为投标截止时间1.5个小时前（即2021年 9月14日8时00分前）。

投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构签收邮寄包裹或自送包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

（2）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在开标日期1日前送达。

（3）投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在最外层邮寄袋或箱子上注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式【联系人应为法定代表人或委托代理人，以便于做好评标过程中采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系要求投标人对投标文件作必要的澄清、说明或者补正（如有），澄清、说明或者补正（如有）通过电子邮件、传真等方式，投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认】。如因投标文件包裹信息注明不完整或缺失造成投标文件无法辨认属于哪一个项目或无法与投标人取得联系造成的后果投标人自负。

（4）投标文件邮寄地址：南宁市青秀区佛子岭路15号福岭花园1栋1单元101号（收件人：梁工，电话：0771-5789767）。签收时间为工作日早上8:00-12:00，下午15:00-18:00。

（5）招标代理机构工作人员在接收投标文件邮寄包裹时，确认无误接收完成后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的联系电话告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的联系电话的有效性，并注意接听电话。如因投标人原因未及时接听电话的，后果由投标人自行承担。

3、媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/），南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：上林县妇幼保健院

地    址：上林县大丰镇民族路4号

联系方式：石科长、0771-5225013

2.采购代理机构：广西华义展工程项目管理有限公司

地址：南宁市青秀区佛子岭路15号福岭花园1栋1单元101号

项目联系人：梁工、电话：0771-5789767

3..监督部门：上林县财政局

监督部门投诉电话：0771-5228447

采购代理机构：广西华义展工程项目管理有限公司

2021年8月24日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：上林县妇幼保健院 地址：上林县大丰镇民族路4号 联系人：石科长 联系方式：0771-5225013 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西华义展工程项目管理有限公司 地址：南宁市青秀区佛子岭路15号福岭花园1栋1单元101号 联系人：梁工 联系电话：0771-5789767 |
| 1.3 | 项目名称 | 上林县妇幼保健院新生儿科及检验科二次装修设备采购及安装 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2021-G1-00054-HYZZ |
| 1.5 | 采购预算 | 559.6205万元 |
| 1.7 | 获取招标文件方式 | 本项目不发放纸质文件，供应商自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn)的信息公告处下载采购文件（具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标单位下载采购文件等文件的操作指南”）。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，经营范围满足本次招标要求； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 1.接收质疑函的方式：以书面形式（原件）提交至采购人或采购代理机构处。 2.质疑答复：由采购人及采购代理机构负责受理和答复，质疑咨询电话：0771-5789767 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术商务文件：正本1份，副本4份 |
|  | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1、投标文件电子版内容：全套投标文件。 2、投标文件电子版份数：1份。 3、投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 4、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 代理服务费：参照“国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）及国家发改委发改价格[2011]534号文”规定货物类的标准费率计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付，详见投标人须知第27条。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13.1 | 投标保证金 | 无 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 2021年9月14日上午9时30分 |
| 14.4 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排） |
| 14.5 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.6 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排） |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 招标代理机构在采购人确定中标结果后二个工作日内在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，发布中标公告的同时由采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 27.1 | 需要补充的其他内容 | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作投标无效处理。 2、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。不符合要求的或漏签的作投标无效处理。 3、投标人须知前附表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。 4、本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |
|  | 政府采购信用融资制度 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。 |

- 一    总  则

1.项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：业主自有资金

1.7  获取招标文件方式：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在同招标公告发布的媒体上发布。

3.投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标,否则与之相关的投标文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法定代表人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.质疑

4.1  投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。（质疑受理单位、递交质疑地点详见投标人须知前附表）

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料营业执照副本内页复印件；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.投诉

5.1  供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  项目采购需求

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）所有获取招标文件的潜在投标人。

- 三    投标文件

8.投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件做出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容做出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号或▲号的内容为实质性要求和条件。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件、资格文件、技术和商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术和商务文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写；

（3）中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函”的要求填写。

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

其中，报价文件组成要求的第（1）、（2）项必须提交；第（3）、（4）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）投标声明书：按第五章“投标文件格式”提供的“投标声明书（格式）”的要求填写；

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括含统一社会信用代码的营业执照（或事业单位/社会团体法人证书）复印件和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（4）投标人提供2021年以来任意三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证或相关证明、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（5）投标人提供2021年以来任意三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（6）供应商提供2020年财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计财务状况报告等证明材料复印件；新公司成立不足一年的，按实际提供；（加盖公章，必须提供）；

（7）投标人认为有必要提供的其他材料。

其中，资格文件组成要求的第（1）～（6）项必须提交，第（7）项如有请提交。

10.1.3  技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：项目实施方案、针对本项目所投标服务的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交，第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（3）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（4）委托代理人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（5）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标产品近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件）等。

其中，商务文件中的第（1）～（2）项必须提交；第（3）、（4）项在委托代理时必须提交；第（5）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术和商务文件分别单独装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术和商务文件中。

11.投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人须就第三章“项目采购需求”中的所有内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第三章“项目采购需求”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费详见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13.投标保证金

13.1本项目无需缴纳投标保证金。

- 四    投标

14.投标文件的密封、递交、修改和撤回与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

14.4  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.6  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

14.7 其他要求：投标人应在递交投标文件的同时单独递交加盖公章的营业执照或事业单位法人证副本复印件一份（不需密封）。

- 五    开标与评标

15.开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。投标人不足3家的，不得开标；

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理；

（6）投标人未参加开标的，视同认可开标结果；

（7）开标结束。

16.资格审查

16.1 资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人负责对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

16.2由采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时点：投标截止时间

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

16.3 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

17.评标

17.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第四章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第四章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2 采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（1）有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.4.3.4报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第14.5项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.6项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（5）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（6）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（7）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.废标

★21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

有效投标供应商数量计算：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22.中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第四章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告（中标结果公告期限为1个工作日），同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.签订合同

25.1  采购人和中标供应商应当在第三章“项目采购需求”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、中标供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3政府采购合同自签订之日起2个工作日内，由采购人将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同副本由采购代理机构按要求进行备案。

25.4  中标通知书发出后，中标人有以下情形的：

（1）中标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（2）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的，中标无效，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任；

（4）如中标人无正当理由拒签合同的，中标人给采购人造成损失的，采购人可追究中标人承担相应的法律责任；

（5）如采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

25.5  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.7　采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

25.8　采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.9　政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.10　采购人或中标供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

- 七    其他事项

26.解释权

26.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

27.招标代理服务费

27.1代理服务费参照“国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）及国家发改委发改价格[2011]534号文”规定货物类的标准费率计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。否则，采购代理机构将视之为违约。

27.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

27.3代理服务收取账号：

开户名称：广西华义展工程项目管理有限公司

账号：4505 0160 4266 0000 0574

开户行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖广场支行

28.需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  项目采购需求

说明：

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，投标人可选满足或优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行投标。

2、对于本项目采购需求中项目要求及技术需求，供应商应以满足采购需求的产品和服务进行响应，同时填写投标报价明细表。并以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）填写投标产品技术资料表。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻释文本。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6、本项目需求中标注“★”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，必须满足或优于。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检 验 科 净 化 部 分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机制玻镁彩钢板 | m² | 1634.6 | 50系列医用玻镁彩钢板墙面； 1、玻镁板面≥0.426mm； 2、玻镁夹心； |  |
| 2 | 工字铝与骨架 | m | 365 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 3 | 槽铝 | m | 1060 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 4 | 角铝（喷塑） | m | 260 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 5 | 圆弧转角料（喷塑） | m | 420 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 6 | 圆弧（喷塑） | m | 2350 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 7 | 塑料底座 | m | 2350 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 8 | T型铝（喷塑） | m | 320 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 9 | 三维角（喷塑） | 个 | 692 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 10 | 大阳角片（喷塑） | 片 | 260 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 11 | 门封头（喷塑） | 对 | 96 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 12 | 成品净化门（喷塑） | 樘 | 27 | 1、规格：≥900*2100mm； 2、门体整体采用钢板制作，观察窗口干密封功能、门套、门锁、五金配件 |  |
| 13 | 成品净化门（喷塑） | 樘 | 4 | 1、规格：≥1200*2100mm； 2、门体整体采用钢板制作，观察窗口干密封功能、门套、门锁、五金配件 |  |
| 14 | 成品净化门（喷塑） | 樘 | 3 | 1、规格：≥1800*2100mm； 2、门体整体采用钢板制作，观察窗口干密封功能、门套、门锁、五金配件 |  |
| 15 | 成品自动净化门（喷塑） | 樘 | 2 | 1、规格：≥1500*2100mm； 2、喷塑钢板门，铝合金型材边框，门体中间设不锈钢防撞带，配进口电机，防挟安全双光束、防护双面玻璃密闭透视窗，安全光控脚感应开关、应急手动开关、不锈钢拉手 |  |
| 16 | 成品玻璃观察窗 | 套 | 14 | 规格尺寸：≥1180*1180mm；双层≥5mm钢化玻璃 |  |
| 17 | 成品玻璃观察窗 | 套 | 13 | 规格尺寸：≥1800*1180mm；双层≥5mm钢化玻璃 |  |
| 18 | 不锈钢传递柜（带互锁） | 个 | 12 | 材质：304#不锈钢制作；规格尺寸：≥600mm*600mm*600mm;电子机械联锁；内设紫外线杀菌消毒。 |  |
| 19 | 指针式压差计 | 套 | 15 | 压差范围：≥-60Pa—60Pa |  |
| 20 | 闭门器 | 套 | 39 | 1、适用于门扇宽度：≥500x 1000mm； 2、双弹簧闭门器较大门重为：≥45-65kg； 3、双弹簧闭门器闭门速度调节范围：≥180º-15º； 4、双弹簧闭门器闭锁速度调节范围：≥15º-0º, |  |
| 21 | 电子互锁 | 套 | 6 | 1、实现缓冲间2门（只能打开1门）。 2、如果有门未关10秒后会连续蜂鸣报警。 3、进入正常使用状态后门2边的指示灯各自显示绿色各自锁是开启状态，只有当对门打开时本门闭锁，本门打开后对门闭锁。 4、当指示灯显示红色为禁止通行，绿灯时才是开锁状态。 5、开门后忘记关门，300秒后所有门会智能解锁。 6、遇到紧急情况可以按面板上的开门键解开当前锁。 |  |
| 22 | 门禁系统 | 套 | 6 | 支持密码、刷卡、指纹 |  |
| 23 | 插片 | 个 | 160 | 国标 |  |
| 24 | 花篮 | 付 | 130 | 规格：M8(OC型) ≥8mm |  |
| 25 | 丝杆 | m | 190 | 规格：M10≥10mm，材质：#304不锈钢 |  |
| 26 | 铁膨胀 | 个 | 100 | 规格：≥M8*60mm，螺丝长度：≥60mm； 膨胀长度：≥35mm； |  |
| 27 | 彩钢密封胶 | m² | 559 | 硅硐密封胶 |  |
| 28 | 铆钉 | 盒 | 5 | M5*30 |  |
| 29 | 铆钉 | 盒 | 23 | M5*16 |  |
| 30 | 铆钉 | 盒 | 11 | M5*13 |  |
| 31 | PVC地板胶 | m² | 559.6 | 同质透心≥2.0mm |  |
| 32 | PVC地板自流平 | m² | 559.6 | 1、基础清理 |  |
|  |  |  |  | 2、铺设填充层 |  |
|  |  |  |  | 3、厚≥2mm水泥自流平找平 |  |
| 33 | 基层处理 | m² | 559.6 | 现场制作 |  |
| 34 | 胶水涂层 | m² | 559.6 | 万能胶打底 |  |
| 35 | 零星砌砖 | m² | 32 | 1、墙体厚度：≥200mm； 2、双面砂浆找平; |  |
| 36 | 陶瓷墙面砖 | m² | 20 | 规格尺寸：≥300*600mm墙面砖 |  |
| 37 | 钢化玻璃 | m² | 12 | 1、规格：≥15mm厚钢化玻璃； 2、含制作、安装、不锈钢边框等五金配件 |  |
| 38 | 卫生间地面瓷砖 | m² | 3.6 | 规格尺寸：≥300*300mm防滑地面砖 |  |
| 39 | 卫生间基层处理 | m² | 3.6 | 厚度：≥50mm,C20细石混凝土 |  |
| 40 | 卫生间地面防水 | m² | 3.6 | 规格：≥1.5mm厚聚合物水泥防水涂料两遍,防水涂料:水泥=1:1 |  |
| 41 | 蹲便器带水箱 | 套 | 1 | 优质陶瓷，带自助冲水水箱 |  |
| 42 | 平面砂浆找平层 | m² | 559 | 规格：≥20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光（含建筑胶） |  |
| 43 | 花洒 | 套 | 1 | #304不锈钢材质 |  |
| 44 | 天花换气扇 | 台 | 13 | 规格尺寸：≥315*315mm； |  |
| 45 | 项目安装费 | 项 | 1 | 现场施工 |  |
| 二、检 验 科 家 具 部 分 |  |  |  |  |  |
| 46 | 钢木边台 | m | 59.42 | 1、规格：≥59420*750*800mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚（双面理化膜）实芯理化板 3、框架采用≥40*60*1.5mm方钢管焊接成C型钢架，前后梁采用≥30*60*1.5mm方钢管焊接而成，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电75um喷涂，（烤房）180℃高温固化。 4、柜体采用≥15mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板。 5、柜门采用≥18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板。 6、断面经优质PVC封边。 7、拉手采用铝合金内凹短型拉手。 8、静音三节滑轨。 9、铰链：DTC105º合金铰链。 10、可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆。 |  |
| 47 | 单槽水池与三联水龙头 | 套 | 9 | 1、规格：≥550*450*310mm； 2、高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。表面纹理及槽沿表面处理为皮纹，耐刻划，与大部分台面板表面纹理一致。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼，可防止杂物堵塞管道；台下托底式安装，利用台面残水自然回流。 3、实验室专用水龙头，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀。鹅颈可360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。 |  |
| 48 | 单口洗眼器 | 个 | 14 | 1、主体：加厚铜质。 2、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。 4、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭。 供水软管：长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 5、最大耐水压：≥600 Pa。 |  |
| 49 | 滴水架 | 套 | 12 | 1、规格尺寸：≥400*500 mm。 2、厚度：≥12.7mm实芯理化板基材，PP滴水棒，抗化学腐蚀，抑菌、易清洁、耐潮湿，利于器皿的自然干燥。 |  |
| 50 | 不锈钢台 | m | 3.82 | 1、规格：≥3820*600*800mm；2、材质：304#不锈钢材质 |  |
| 51 | 洗手盆与自动感应水龙头 | 套 | 2 | 立柱式陶瓷洗手盆；自动感应控制开、关，将手或盛水容器、洗涤物品伸入感应范围内，龙头即自动出水，离开后即停止出水。 |  |
| 52 | 更衣柜 | 台 | 12 | 1、规格：≥900*450*1800mm； 2、外壳说明：采用≥0.7mm 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。柜门为上下双开门，配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用≥0.7mm 优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫 层板说明：层板采用≥0.7mm 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。层高可以自由调节铰链：配置黑色塑胶与金属插销铰链，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀性能力强。把手说明： 采用塑料扣手，耐腐蚀，防生锈。 |  |
| 53 | 紧急冲淋器 | 套 | 2 | 304#不锈钢材质 |  |
| 54 | 单槽水池 | 套 | 6 | 1、规格：≥550*450*310mm； 2、高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。表面纹理及槽沿表面处理为皮纹，耐刻划，与大部分台面板表面纹理一致。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼，可防止杂物堵塞管道；台下托底式安装，利用台面残水自然回流。 3、实验室专用水龙头，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀。鹅颈可360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。 |  |
| 55 | 自动感应水龙头 | 套 | 6 | 自动感应控制开、关，将手或盛水容器、洗涤物品伸入感应范围内，龙头即自动出水，离开后即停止出水。 |  |
| 56 | 不锈钢洗涤台 | 台 | 2 | 1、规格：≥800*600*800mm； 2、材质：304#不锈钢材质。 |  |
| 57 | 中央实验台 | 台 | 2 | 1、规格：≥4000*1500*800mm； 2、台面：采用新型、环保、≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面 （1）耐酸碱腐蚀性能要求： 台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。 （2）不含甲醛：实验室环境需要台面不含甲醛。 （3）抗菌性能要求：抗大肠埃希氏菌抗菌率≥99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%。 （4）承重安全：通过“静态承重测试”，台面承载不低于650kg维持48小时后无破裂和功能性丧失。 （5）负离子诱生量：要求负离子发生量≥1650个/cm³。 3、框架采用≥40*60*1.5mm方钢管焊接成C型钢架，前后梁采用≥30*60*1.5mm方钢管焊接而成，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电75um喷涂，（烤房）180℃高温固化。 4、柜体采用≥15mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板。 5、柜门采用≥18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板。 6、断面经优质PVC封边。 7、拉手采用铝合金内凹短型拉手。 8、静音三节滑轨。 9、铰链：DTC105º合金铰链。 10、可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆。 |  |
| 58 | 仪器台 | 台 | 2 | 1、规格：≥2000*900*800mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚（双面理化膜）实芯理化板 3、框架采用≥40*60*1.5mm方钢管焊接成C型钢架，前后梁采用≥30*60*1.5mm方钢管焊接而成，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电75um喷涂，（烤房）180℃高温固化。 4、柜体采用≥15mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板。 5、柜门采用≥18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板。 6、断面经优质PVC封边。 7、拉手采用铝合金内凹短型拉手。 8、静音三节滑轨。 9、铰链：DTC105º合金铰链。 10、可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆。 |  |
| 59 | 器皿柜 | 台 | 1 | 1、规格尺寸：≥900*450*1800mm。框架采用≥27*27mm铝型材，表面环氧树脂粉末静电喷涂，尼龙连接件连接。 2、柜体采用≥15mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板。 3、柜门采用≥18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板，上下柜门嵌玻璃。 4、层板采用≥4mm厚抗倍特冲孔，三块。 5、配一个玻璃钢接水槽。 6、断面经优质PVC封边。 7、拉手采用铝合金内凹短型拉手。 8、铰链：DTC105º合金铰链。 9、可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆 |  |
| 60 | 药品柜 | 台 | 2 | 1、规格尺寸：≥900*450*1800mm。框架采用≥27*27mm铝型材，表面环氧树脂粉末静电喷涂，尼龙连接件连接。 2、柜体采用≥15mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板。 3、柜门采用≥18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板，上柜门嵌玻璃，下柜门木门。 4、活动层板采用≥18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板，三块。 5、断面经优质PVC封边。 6、拉手采用铝合金内凹短型拉手。 7、铰链：DTC105º合金铰链。 8、可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆 |  |
| 61 | 通风柜 | 台 | 2 | 1、规格尺寸：≥1500*800*2350mm。 2、台面：台面选用实验室≥25mm厚碟形工业陶瓷板台面，采用一体高温烧制成型见截面采用黑色坯体；为确保实验人员的操作安全，碟形阻水边为一体成型（非加工加边粘贴），碟形左水边厚度：≥（5±1）mm。 （1）确保台面的放射性核素限量要求达标，照射指数≤0.2 （2）确保台面的断裂模数指标达标。平均值≥56.5.MPa,最小值≥50.5MPa。 （3）不含甲醛：实验室环境需要台面不含甲醛， 3、外壳： 外壳采用 ≥1.0mm 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂采用环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 4、内胆说明：采用≥5mm 抗倍特板，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。 5、导流板说明：采用≥5mm 抗倍特板，导流板为三段可拆式结构，以均衡柜体内各部分的风速及流量，便于柜体内部的清洁。 6、光源说明：采用全罩式灯座设计，底部设有≥5mm厚钢化透明玻璃，不与通风柜内气流接触，易更换，灯罩内附有LED灯管一支，12W节能环保。 7、窗口说明： 塑料型材边框，窗口采用整块 ≥5mm 钢化安全玻璃，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节，定点限位。 8、电源说明： 采用220V/10A实验室专用电源插座，带防水、防尘翻盖，材料为防火耐高温PC材料。 9、控制开关说明：触摸式液晶显示开关，外形美观，易于操作，集中控制整个电路系统。 |  |
| 62 | 工作台 | m | 14.1 | 1、规格：≥14100*600*800mm； 2、基材：采用≥0.8一级电解钢板；静电喷涂； 3、粉体：表面选用符合环境安全环氧树脂粉体静电喷涂，涂装后产品抗菌性能强 ，背板及侧板三边折弯采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型固体性粉末喷涂，耐高温，防静电； 4、锁具：采用锁具。复开率：1000/1 ； 内有层板 5、铰链：采用阻尼门饺 6、 拉手：采用医疗专用内嵌拉手，经久耐用。 |  |
| 63 | 转角台 | 台 | 3 | 1、规格：≥1000*1000*800mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚（双面理化膜）实芯理化板 3、框架采用≥40*60*1.5mm方钢管焊接成C型钢架，前后梁采用≥30*60*1.5mm方钢管焊接而成，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电75um喷涂，（烤房）180℃高温固化。 4、柜体采用≥15mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板。 5、柜门采用≥18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板。 6、断面经优质PVC封边。 7、拉手采用铝合金内凹短型拉手。 8、静音三节滑轨。 9、铰链：DTC105º合金铰链。 10、可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆。*1000*800 |  |
| 64 | 洗涤台 | 台 | 2 | 1、规格：≥810*500*800mm；台面优质陶瓷，柜体:≥18mm厚的高密度板材； |  |
| 65 | 项目安装费 | 项 | 1 | 现场施工 |  |
| 三、检 验 科 通 风 系 统 |  |  |  |  |  |
| 66 | 全新风风冷式恒温洁净空调机组 | 套 | 1 | 新风量(m3/h)：≥5000(m3/h)，风压：≥500Pa，冷量：≥65KW，量：≥30KW |  |
| 67 | 风冷式恒温洁净空调机组 | 台 | 1 | 风量(m3/h)：≥5000(m3/h)，风压：≥500Pa，冷量：≥20KW，热量：≥30KW |  |
| 68 | 离心风机 | 台 | 1 | 材质：玻璃钢材质；功率：≥5.5KW；风量：≥11000-16000m3/h；全压：≥1350-800pa；转速：≥1650r/min |  |
| 69 | 活性炭吸附箱 | 台 | 1 | 1、规格尺寸：≥1200*920*1200*8mm； 2、处理风量：≥6000m³/H， 3、双层活性炭≥70KG |  |
| 70 | 高效排风机箱 | 套 | 4 | 风量：≥3500 m3/h，风压：≥650Pa，功率：≥1.5KW， |  |
| 71 | 高效送风口（四件套） | 台 | 7 | 1、外形尺寸：≥L420*W420*H500mm； 2、额定风量：≥500CMH； 3、冷轧钢板外框、表面静电喷涂； 4、出风口配均流板； 5、含高效过滤器。 |  |
| 72 | 高效送风口（四件套） | 台 | 16 | 1、外形尺寸：≥L584*W584*H500mm； 2、额定风量：≥1000CMH； 3、冷轧钢板外框、表面静电喷涂； 4、出风口配均流板； 5、含高效过滤器。 |  |
| 73 | 可调百叶送风口 | 套 | 7 | 规格尺寸：≥350*250mm；铝合金边框表面喷白塑。 |  |
| 74 | 可调百叶送风口 | 套 | 14 | 规格尺寸：≥500*200mm；铝合金边框表面喷白塑。 |  |
| 75 | 格栅排风口 | 套 | 14 | 规格尺寸：≥500*250mm；铝合金边框表面喷白塑。 |  |
| 76 | 防雨百叶（带滤网） | 套 | 6 | 规格尺寸：≥500*400mm；铝合金边框表面喷白塑。 |  |
| 77 | 软接 | m² | 26 | 帆布定制缝纫 |  |
| 78 | 铜管 | m | 15 | 1、管道安装 室内管道: 铜管 2、铜管公称直径(mm以内): φ12.7 3、管道消毒、冲洗 |  |
| 79 | 铜管 | m | 18 | 1、管道安装 室内管道: 铜管 2、铜管公称直径(mm以内):φ22.23 3、管道消毒、冲洗 |  |
| 80 | 对开多叶调节阀 | 个 | 11 | 规格尺寸：≥400*200mm；镀锌钢板，板厚：≥1.5mm |  |
| 81 | 对开多叶调节阀 | 个 | 9 | 规格尺寸：≥250*250mm；镀锌钢板，板厚：≥1.5mm |  |
| 82 | 止回阀 | 个 | 11 | 规格尺寸：≥400*200mm；镀锌钢板，板厚：≥1.5mm |  |
| 83 | 止回阀 | 个 | 9 | 规格尺寸：≥250*250mm； 镀锌钢板，板厚：≥1.5mm; |  |
| 84 | 镀锌风管综合含钢材 | m² | 173 | 规格尺寸：≥0.75mm厚；优质热镀锌钢板 |  |
| 85 | 镀锌风管综合含钢材 | m² | 210 | 规格尺寸：≥0.6mm厚；优质热镀锌钢板 |  |
| 86 | 橡塑保温材料及胶水 | m² | 356 | δ=20mm |  |
| 87 | 镀锌角钢 | 支 | 22 | 规格尺寸：≥40*40*3mm ；材质：镀锌 |  |
| 88 | 镀锌角钢 | 支 | 18 | 规格尺寸：≥30*30*3mm；材质：镀锌 |  |
| 89 | PVC圆形风管 | m | 46 | 规格：≥φ315*5mm |  |
| 90 | 花篮 | 付 | 120 | 规格：M8(OC型) ≥8mm |  |
| 91 | 丝杆 | m | 300 | 规格：M10≥10mm，材质：#304不锈钢 |  |
| 92 | 铁膨胀 | 个 | 120 | 规格：≥M8*60mm，螺丝长度：≥60mm； 膨胀长度：≥35mm； |  |
| 93 | 项目安装费 | 项 | 1 | 现场施工 |  |
| 四、检 验 科 给 排 水 管 道 系 统 |  |  |  |  |  |
| 94 | 不锈钢地漏 | 个 | 7 | #304不锈钢材质 |  |
| 95 | PVC排水管 管子 | m | 83 | DN125 |  |
| 96 | PVC排水管 管子 | m | 76 | DN110 |  |
| 97 | PVC排水管管子 | m | 55 | DN90 |  |
| 98 | PVC排水管管子 | m | 73 | DN75 |  |
| 99 | PVC排水管管子 | m | 126 | DN50 |  |
| 100 | PVC排水管直接 | 个 | 26 | DN125 |  |
| 101 | PVC排水管直接 | 个 | 23 | DN110 |  |
| 102 | PVC排水管直接 | 个 | 16 | DN90 |  |
| 103 | PVC排水管直接 | 个 | 20 | DN75 |  |
| 104 | PVC排水管直接 | 个 | 36 | DN50 |  |
| 105 | PVC排水管弯头 | 个 | 11 | DN125 |  |
| 106 | PVC排水管弯头 | 个 | 13 | DN110 |  |
| 107 | PVC排水管弯头 | 个 | 5 | DN90 |  |
| 108 | PVC排水管弯头 | 个 | 6 | DN75 |  |
| 109 | PVC排水管弯头 | 个 | 65 | DN50 |  |
| 110 | PVC排水管正三通 | 个 | 9 | DN110 |  |
| 111 | PVC排水管变径 | 个 | 1 | DN110变125 |  |
| 112 | PVC排水管变径 | 个 | 1 | DN110变90 |  |
| 113 | PVC排水管变径 | 个 | 6 | DN90变75 |  |
| 114 | PVC排水管变径 | 个 | 22 | DN75变50 |  |
| 115 | PPR给水管管子 | m | 115 | De32 |  |
| 116 | PPR给水管管子 | m | 95 | De25 |  |
| 117 | PPR给水管管子 | m | 146 | De20 |  |
| 118 | PPR给水管弯头 | 个 | 13 | De32 |  |
| 119 | PPR给水管弯头 | 个 | 25 | De25 |  |
| 120 | PPR给水管弯头 | 个 | 46 | De20 |  |
| 121 | PPR给水管闸阀 | 个 | 3 | De32 |  |
| 122 | PPR给水管带丝弯头 | 个 | 12 | De32-3/4 |  |
| 123 | 不锈钢角阀 | 个 | 17 | #304不锈钢 |  |
| 124 | 地面开槽 | 项 | 1 | 现场施工 |  |
| 125 | 给排水安装费 | 项 | 1 | 现场施工 |  |
| 五、检 验 科 电 气 系 统 |  |  |  |  |  |
| 126 | 配电箱 | 台 | 4 | 高耐腐蚀、阻燃、高机械应力型箱体、漏电保护断路器、接地系统、安装辅料 |  |
| 127 | LED平板净化灯 | 套 | 24 | 规格尺寸：≥300*600mm；光源功率：≥24W |  |
| 128 | LED平板净化灯 | 套 | 56 | 规格尺寸：≥300*1200mm ；光源功率：≥48W |  |
| 129 | 紫外线杀菌灯（含灯架） | 套 | 18 | 规格尺寸：≥900mm;支架采用#304不锈钢材质 |  |
| 130 | 紫外线杀菌灯（含灯架） | 套 | 16 | 规格尺寸：≥600mm；支架采用#304不锈钢材质 |  |
| 131 | 应急灯 | 套 | 63 | 1、额定电压（AC）：≥220V； 2、光源功率：≥12W |  |
| 132 | 安全指示灯 | 套 | 23 | 1、表面亮度：≥20cd/平方米； 2、应急时间：≥90分钟； 3、应急转换时间：≤1sec |  |
| 133 | 紫外线杀菌灯时空开关 | 套 | 2 | 1、工作电源：≥AC220V/50HZ；2、电源范围：≤85%-110%；3、消耗功率：≤4VA；4、时控范围：≥1分-168小时 |  |
| 134 | 等离子空气消毒器 | 套 | 2 | 1、外型尺寸：（L×W×H）：≥1250*420*170（mm）； 2、重量：≤20 Kg； 3、最大适用体积：≥120 m3； 4、额定循环风量：≥1200 m3/h； 5、等离子发生器寿命≥8000小时； 6、等离子体密度 ：≥4.15x1017m-3-5.94x1017m-3； 7、杀菌区电场强度≥8000V，积尘区电场强度≥4000V。 8、臭氧残留量≤0.02mg/m³； 9、气雾室细菌的杀灭率均≥99.9%， 10、自然菌平均消亡率≥90.00%， |  |
| 135 | 单联单控暗开关 | 个 | 33 | 250V 10A |  |
| 136 | 双联双控暗开关 | 个 | 36 | 250V 10A |  |
| 137 | 插座底盒 | 个 | 146 | 国标 |  |
| 138 | 单相五孔暗插座 | 个 | 145 | 250V 10A |  |
| 139 | 地插 | 个 | 15 | 250V 10A |  |
| 140 | 超五类网络线 | m | 460 | 国标 |  |
| 141 | 水晶头 | 个 | 56 | 国标 |  |
| 142 | 塑料铜芯线 | m | 350 | 规格：BVR≥1.5mm2 |  |
| 143 | 塑料铜芯线 | m | 660 | 规格：BVR≥2.5mm2 |  |
| 144 | 塑料铜芯线 | m | 910 | 规格：BVR≥4mm2 |  |
| 145 | 塑料铜芯线 | m | 896 | 规格：BVR≥6mm2 |  |
| 146 | 电缆 | m | 143 | 规格：YJV≥4*16+1*10 |  |
| 147 | 电缆 | m | 65 | 规格：YJV≥3*70+2*35 |  |
| 148 | 桥架 | m | 40 | 规格尺寸：≥200*150mm;电镀喷涂 |  |
| 149 | 阻燃PVC线管与管件 | m | 800 | SC20 |  |
| 150 | 照明插座安装费 | m² | 560 | 现场施工 |  |
| 六、新 生 儿 净 化 系 统 |  |  |  |  |  |
| 151 | 机制玻镁彩钢板 | m² | 1733.5 | 50系列医用玻镁彩钢板墙面； 1、玻镁板面≥0.426mm； 2、玻镁夹心； |  |
| 152 | 工字铝与骨架 | m | 361 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 153 | 槽铝 | m | 1063 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 154 | 角铝（喷塑） | m | 257 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 155 | 圆弧转角料（喷塑） | m | 516 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 156 | 圆弧（喷塑） | m | 2433 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 157 | 塑料底座 | m | 2433 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 158 | T型铝（喷塑） | m | 360 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 159 | 三维角（喷塑） | 个 | 730 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 160 | 大阳角片（喷塑） | 片 | 220 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 161 | 门封头（喷塑） | 对 | 37 | 50mm系列，电泳中厚料 |  |
| 162 | 成品净化门（喷塑） | 樘 | 34 | 1、规格：≥900*2100mm； 2、门体整体采用钢板制作，观察窗口干密封功能、门套、门锁、五金配件 |  |
| 163 | 成品净化门（喷塑） | 樘 | 5 | 1、规格：≥1200*2100mm； 2、门体整体采用钢板制作，观察窗口干密封功能、门套、门锁、五金配件 |  |
| 164 | 自动感应门 | 樘 | 9 | 1、规格：≥1500*2100mm； 2、喷塑钢板门，铝合金型材边框，门体中间设不锈钢防撞带，配进口电机，防挟安全双光束、防护双面玻璃密闭透视窗，安全光控脚感应开关、应急手动开关、不锈钢拉手。 |  |
| 165 | 玻璃观察窗 | m² | 75.5 | 双层≥5mm钢化玻璃定制 |  |
| 166 | 不锈钢传递柜（带互锁） | 个 | 4 | 材质：304#不锈钢制作；规格尺寸：≥600mm*600mm*600mm电子机械联锁；内设紫外线杀菌消毒。 |  |
| 167 | 闭门器 | 套 | 39 | 1.适用于门扇宽度：≥500x 1000mm； 2.双弹簧闭门器较大门重为：≥45-65kg； 3.双弹簧闭门器闭门速度调节范围：≥180º-15º； 4.双弹簧闭门器闭锁速度调节范围：≥15º-0º, |  |
| 168 | 门禁系统 | 套 | 9 | 密码、刷卡、指纹 |  |
| 169 | 插片 | 个 | 186 | 国标 |  |
| 170 | 花篮 | 付 | 163 | 规格：M8(OC型) ≥8mm |  |
| 171 | 丝杆 | m | 198 | 规格：M10≥10mm，材质：#304不锈钢 |  |
| 172 | 铁膨胀 | 个 | 124 | 规格：≥M8*60mm，螺丝长度：≥60mm； 膨胀长度：≥35mm； |  |
| 173 | 彩钢密封胶 | m² | 667 | 硅硐密封胶 |  |
| 174 | 铆钉 | 盒 | 4 | M5*30 |  |
| 175 | 铆钉 | 盒 | 18 | M5*16 |  |
| 176 | 铆钉 | 盒 | 11 | M5*13 |  |
| 177 | PVC地板胶 | m² | 667.5 | 同质透心≥2.0mm |  |
| 178 | PVC地板自流平 | m² | 667.5 | 1.基础清理 |  |
|  |  |  |  | 2.铺设填充层 |  |
|  |  |  |  | 3.厚≥2mm水泥自流平找平 |  |
| 179 | 基层处理 | m² | 667.5 | 厚度：≥50mm,C20细石混凝土 |  |
| 180 | 胶水涂层 | m² | 667.5 | 万能胶打底 |  |
| 181 | 卫生间地面开挖 | m² | 20.4 | 现场施工 |  |
| 182 | 卫生间地面瓷砖 | m² | 20.4 | 规格尺寸：≥300*300mm防滑地面砖 |  |
| 183 | 卫生间基层处理 | m² | 20.4 | 厚度：≥50mm,C20细石混凝土 |  |
| 184 | 卫生间地面防水 | m² | 20.4 | 规格：≥1.5mm厚聚合物水泥防水涂料两遍,防水涂料:水泥=1:1 |  |
| 185 | 蹲便器带水箱 | 套 | 5 | 优质陶瓷，带自助冲水水箱 |  |
| 186 | 花洒 | 套 | 5 | #304不锈钢材质 |  |
| 187 | 天花换气扇 | 台 | 5 | 规格尺寸：≥315*315mm； |  |
| 188 | 墙体刮腻子 | m² | 240 | 满刮2厚耐水腻子二遍，砂纸磨平 |  |
| 189 | 原有墙体拆除 | m² | 133.4 | 现场施工 |  |
| 190 | 项目安装费 | 项 | 1 | 现场施工 |  |
| 七、新 生 儿 医 用 家 具 类 |  |  |  |  |  |
| 191 | 洗涤台 | 台 | 13 | 1、规格：≥810*500*800mm；台面优质陶瓷，柜体:≥18mm厚的高密度板材； |  |
| 192 | 自动感应水龙头 | 套 | 13 | 自动感应控制开、关，将手或盛水容器、洗涤物品伸入感应范围内，龙头即自动出水，离开后即停止出水。 |  |
| 193 | 洗手盆 | 套 | 6 | 立柱式陶瓷洗手盆；配自动感应控制开、关，将手或盛水容器、洗涤物品伸入感应范围内，龙头即自动出水，离开后即停止出水。 |  |
| 194 | 洗婴池及护理台(1) | 台 | 1 | 1、规格：≥5800*900*800mm； 2、基材：采用≥0.8一级电解钢板； 3、粉体：表面选用符合环境安全环氧树脂粉体静电喷涂，涂装后产品抑菌 ，耐高温，防静电； 4、五金配件：304#不锈钢缓冲液压式门铰、采用医疗专用内嵌拉手、折弯成型拉手， 5、踢脚线采用304#不锈钢。 |  |
| 195 | 洗婴池及护理台(2) | 台 | 1 | 1、规格：≥1600*900*800mm； 2、基材：采用≥0.8一级电解钢板； 3、粉体：表面选用符合环境安全环氧树脂粉体静电喷涂，涂装后产品抑菌 ，耐高温，防静电； 4、五金配件：304#不锈钢缓冲液压式门铰、采用医疗专用内嵌拉手、折弯成型拉手， 5、踢脚线采用304#不锈钢。 |  |
| 196 | 洗婴池及护理台(3) | 台 | 1 | 1、规格：≥2000*800*800mm； 2、基材：采用≥0.8一级电解钢板； 3、粉体：表面选用符合环境安全环氧树脂粉体静电喷涂，涂装后产品抑菌 ，耐高温，防静电； 4、五金配件：304#不锈钢缓冲液压式门铰、采用医疗专用内嵌拉手、折弯成型拉手， 5、踢脚线采用304#不锈钢。 |  |
| 197 | 项目安装费 | 项 | 1 | 现场施工 |  |
| 八、新 生 儿 给 排 水 管 道 系 统 |  |  |  |  |  |
| 198 | 不锈钢地漏 | 个 | 4 | #304不锈钢材质 |  |
| 199 | PVC排水管管子 | m | 135 | DN110 |  |
| 200 | PVC排水管管子 | m | 55 | DN90 |  |
| 201 | PVC排水管管子 | m | 73 | DN75 |  |
| 202 | PVC排水管管子 | m | 96 | DN50 |  |
| 203 | PVC排水管直接 | 个 | 32 | DN110 |  |
| 204 | PVC排水管直接 | 个 | 19 | DN90 |  |
| 205 | PVC排水管直接 | 个 | 15 | DN75 |  |
| 206 | PVC排水管直接 | 个 | 24 | DN50 |  |
| 207 | PVC排水管弯头 | 个 | 16 | DN110 |  |
| 208 | PVC排水管弯头 | 个 | 12 | DN90 |  |
| 209 | PVC排水管弯头 | 个 | 12 | DN75 |  |
| 210 | PVC排水管弯头 | 个 | 46 | DN50 |  |
| 211 | PVC排水管正三通 | 个 | 12 | DN110 |  |
| 212 | PVC排水管变径 | 个 | 3 | DN110变90 |  |
| 213 | PVC排水管变径 | 个 | 8 | DN90变75 |  |
| 214 | PVC排水管变径 | 个 | 31 | DN75变50 |  |
| 215 | PPR给水管管子 | m | 85 | De32 |  |
| 216 | PPR给水管管子 | m | 75 | De25 |  |
| 217 | PPR给水管管子 | m | 113 | De20 |  |
| 218 | PPR给水管弯头 | 个 | 23 | De32 |  |
| 219 | PPR给水管弯头 | 个 | 15 | De25 |  |
| 220 | PPR给水管弯头 | 个 | 49 | De20 |  |
| 221 | PPR给水管闸阀 | 个 | 2 | De32 |  |
| 222 | PPR给水管带丝弯头 | 个 | 6 | De32-3/4 |  |
| 223 | 地面开槽 | 项 | 1 | 现场施工 |  |
| 224 | 给排水安装费 | 项 | 1 | 现场施工 |  |
| 九、新 生 儿 电 气 工 程 |  |  |  |  |  |
| 225 | 配电箱 | 台 | 3 | 高耐腐蚀、阻燃、高机械应力型箱体、漏电保护断路器、接地系统、安装辅料 |  |
| 226 | LED平板净化灯 | 套 | 23 | 规格尺寸：≥300*600mm；光源功率：≥24W |  |
| 227 | LED平板净化灯 | 套 | 55 | 规格尺寸：≥300*1200mm ；光源功率：≥48W |  |
| 228 | 紫外线杀菌灯（含灯架） | 套 | 23 | 规格尺寸：≥900mm;支架采用#304不锈钢材质 |  |
| 229 | 紫外线杀菌灯时空开关 | 套 | 2 | 1、工作电源：≥AC220V/50HZ；2、电源范围：≤85%-110%；3、消耗功率：≤4VA；4、时控范围：≥1分-168小时 |  |
| 230 | 应急灯 | 套 | 47 | 1、额定电压（AC）：≥220V； 2、光源功率：≥12W |  |
| 231 | 安全指示灯 | 套 | 16 | 1、表面亮度：≥20cd/平方米； 2、应急时间：≥90分钟； 3、应急转换时间：≤1sec |  |
| 232 | 等离子空气消毒器 | 套 | 3 | 1、外型尺寸：（L×W×H）：≥1250*420*170（mm）； 2、重量：≤20 Kg； 3、最大适用体积：≥120 m3； 4、额定循环风量：≥1200 m3/h； 5、等离子发生器寿命≥8000小时； 6、等离子体密度 ：≥4.15x1017m-3-5.94x1017m-3； 7、杀菌区电场强度≥8000V，积尘区电场强度≥4000V。 8、臭氧残留量≤0.02mg/m³； 9、气雾室细菌的杀灭率均≥99.9%， 10、自然菌平均消亡率≥90.00%， |  |
| 233 | 单联单控暗开关 | 个 | 48 | 250V 10A |  |
| 234 | 双联双控暗开关 | 个 | 7 | 250V 10A |  |
| 235 | 插座底盒 | 个 | 85 | 国标 |  |
| 236 | 单相五孔暗插座 | 个 | 75 | 250V 10A |  |
| 237 | 地插 | 个 | 4 | 250V 10A |  |
| 238 | 超五类网络线 | m | 660 | 国标 |  |
| 239 | 水晶头 | 个 | 32 | 国标 |  |
| 240 | 塑料铜芯线 | m | 350 | 规格：BVR≥1.5mm2 |  |
| 241 | 塑料铜芯线 | m | 730 | 规格：BVR≥2.5mm2 |  |
| 242 | 塑料铜芯线 | m | 680 | 规格：BVR≥4mm2 |  |
| 243 | 塑料铜芯线 | m | 380 | 规格：BVR≥6mm2 |  |
| 244 | 电缆 | m | 95 | 规格：YJV≥4*16+1*10 |  |
| 245 | 桥架 | m | 30 | 规格尺寸：≥200*150mm;电镀喷涂 |  |
| 246 | 阻燃PVC线管与管件 | m | 630 | SC20 |  |
| 247 | 照明插座安装费 | m² | 667.5 | 现场施工 |  |
| 十、检 验 科、新 生 儿 空 调 设 备 |  |  |  |  |  |
| 248 | 中央空调室外机 | 台 | 3 | ★1.制冷量：≥22.4KW； |  |
|  |  |  |  | 2.制热量：≥25.0kw； |  |
|  |  |  |  | 3.IPLV(c)≥5w/w； |  |
|  |  |  |  | 4.噪音：≤60dB(A）； |  |
|  |  |  |  | 5.风量：≥7900m³/h； |  |
|  |  |  |  | 6.重量：≥130kg； |  |
|  |  |  |  | 7.电源：380V 3N~50Hz |  |
|  |  |  |  | 8.设备采用先进的内部通讯技术，实现无极性通讯线连接和自动地址分配 |  |
|  |  |  |  | 9.设备是中华人民共和国生态环境部授权认证的中国环境标志产品。 |  |
| 249 | 中央空调室外机 | 台 | 2 | ★1.制冷量：≥28.0KW； |  |
|  |  |  |  | 2.制热量：≥31.5kw； |  |
|  |  |  |  | 3.IPLV(c)≥5w/w； |  |
|  |  |  |  | 4.噪音：≤62dB(A）； |  |
|  |  |  |  | 5.风量：≥10500m³/h； |  |
|  |  |  |  | 6.重量：≥166kg； |  |
|  |  |  |  | 7.电源：380V 3N~50Hz |  |
|  |  |  |  | 8.设备采用先进的内部通讯技术，实现无极性通讯线连接和自动地址分配。 |  |
|  |  |  |  | 9.设备是中华人民共和国生态环境部授权认证的中国环境标志产品。 |  |
| 250 | 中央空调四面出风室内机 | 台 | 16 | ★1.制冷量：≥2.8KW； |  |
|  |  |  |  | 2.制热量：≥3.2KW； |  |
|  |  |  |  | 3.功率:≤72W； |  |
|  |  |  |  | 4.循环风量:≤760m³/h； |  |
|  |  |  |  | 5.噪音：≤37dB(A）； |  |
|  |  |  |  | 6.设备是中华人民共和国生态环境部授权认证的中国环境标志产品。 |  |
| 251 | 中央空调四面出风室内机 | 台 | 3 | ★1.制冷量：≥3.6KW； 2.制热量：≥4.0KW； 3.功率:≤72W； 4.循环风量:≤760m³/h； 5.噪音：≤37dB(A）； 6.设备是中华人民共和国生态环境部授权认证的中国环境标志产品。 |  |
| 252 | 中央空调四面出风室内机 | 台 | 2 | ★1.制冷量：≥4.5KW； |  |
|  |  |  |  | 2.制热量：≥5.0KW； |  |
|  |  |  |  | 3.功率:≤72W； |  |
|  |  |  |  | 4.循环风量:≤760m³/h； |  |
|  |  |  |  | 5.噪音：≤37dB(A）； |  |
|  |  |  |  | 6.设备是中华人民共和国生态环境部授权认证的中国环境标志产品。 |  |
| 253 | 中央空调四面出风室内机 | 台 | 4 | ★1.制冷量：≥5.0KW； |  |
|  |  |  |  | 2.制热量：≥5.6KW； |  |
|  |  |  |  | 3.功率:≤72W； |  |
|  |  |  |  | 4.循环风量:≤760m³/h； |  |
|  |  |  |  | 5.噪音：≤37dB(A）； |  |
|  |  |  |  | 6.设备是中华人民共和国生态环境部授权认证的中国环境标志产品。 |  |
| 254 | 中央空调四面出风室内机 | 台 | 1 | ★1.制冷量：≥9.0KW； |  |
|  |  |  |  | 2.制热量：≥10.0KW； |  |
|  |  |  |  | 3.功率≤104W； |  |
|  |  |  |  | 4.循环风量≤1200m³/h； |  |
|  |  |  |  | 5.噪音：≤40dB(A）； |  |
|  |  |  |  | 6.设备是中华人民共和国生态环境部授权认证的中国环境标志产品。 |  |
| 255 | 中央空调四面出风室内机 | 台 | 4 | ★1.制冷量：≥12.5KW； |  |
|  |  |  |  | 2.制热量：≥14.0KW； |  |
|  |  |  |  | 3.制冷输入功率:≤184W； |  |
|  |  |  |  | 4.循环风量:≤1650m³/h； |  |
|  |  |  |  | 5.噪音：≤45dB(A）； |  |
|  |  |  |  | 6.设备是中华人民共和国生态环境部授权认证的中国环境标志产品。 |  |
| 256 | 中央空调四面出风室内机 | 台 | 1 | ★1.制冷量：≥14.0KW； |  |
|  |  |  |  | 2.制热量：≥16.0KW； |  |
|  |  |  |  | 3.制冷输入功率:≤184W； |  |
|  |  |  |  | 4.循环风量:≤1650m³/h； |  |
|  |  |  |  | 5.噪音：≤45dB(A）； |  |
|  |  |  |  | 6.设备是中华人民共和国生态环境部授权认证的中国环境标志产品。 |  |
| 十一、新 生 儿 医 用 吊 桥 设 备 |  |  |  |  |  |
| 257 | 医用吊桥设备 | 套 | 5 | 1、主体材料：主桥梁及功能箱采用高强度铝合金一次挤压成型，表面一级氧化及喷塑处理。主桥梁的负载能力≥250Kg，并配置环境照明和氛围照明。 2、一体式箱体，无任何拼接，整体全封闭纤体化设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。 3、 箱体外观处理：经全自动喷塑流水线静电喷塑处理，粉末采用优质环保粉末，不含重金属，无空气污染，粉末通过环保认证，具有表面抑制细菌再生作用。 4、电气要求：电源线路及气源线路和箱体之间没有相对移动，保证箱体在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。气电分离设计，一体化无缝拼接空腔，数字加工中心制造，并设计氧气排放口，保证氧气意外泄露的顺利排出，使用更加安全，维修更快捷。 5、气体管路：设备所用医用气源管经过SGS检测符合ROHS标准。 6、气体终端插拔次数≥20000次以上，所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。 7、设备的主桥梁长度可根据医院现场实际尺寸进行定制并安装到位（根据床位实际要求长度制作），保证设备充分满足医院病房对设备的实用性要求，整体外观规范整齐大方。 8、平行导轨采用精密线性滑轨平移结构（非滚轮滑动结构），精密度可达≥0.03mm，颠覆传统滚轮结构，彻底优化晃动、不稳定因素。 9、托盘采用≥28mm厚铝制一体无拼接重载托盘，托盘尺寸≥430×520mm×28mm。 10、高强度精铸铝工艺输液架悬臂，并配合便携式锁紧手柄。双臂折叠式连接为≥320mmX320mm臂长，圆弧型设计。 11、抽屉带底部隐藏式导向轨连接阻尼装置。导轨通过疲劳测试，可使用≥100000 次以上。 12、桥梁两侧安装湿区箱体1个和干区箱体1个,旋转角度≥340°，任意位置可停，功能箱箱体平移行程≥500mm。 |  |
| 十二、新 生 儿 设 备 带 设 备 |  |  |  |  |  |
| 258 | 气体观测箱 | 个 | 1 | 1、氧气、负压； |  |
|  |  |  |  | 2、即时提供医用气体系统的状态参数（压力、流量等），一旦参数超出正常范围，便发出声、光报警信号报警。 |  |
| 259 | 高压截止阀 | 个 | 1 | 1、材质：铜材镀罗； |  |
|  |  |  |  | 2、压力≤1.5MPa； |  |
|  |  |  |  | 3、具有密封性能好，操作轻便灵活，安全可靠，使用寿命长的优点。 |  |
| 260 | 房间维修阀 | 个 | 5 | 1、材质：铜材镀罗； |  |
|  |  |  |  | 2、压力：≤1.5MPa； |  |
|  |  |  |  | 3、用于氧气维修时关闭使用，具有安全，方便灵活的优点 |  |
| 261 | 医用设备带 | m | 39.6 | 规格尺寸：≥210*55*1.8mm； 材质：铝合金；静电喷塑；面板模块化组合，方便检修；强电、弱电、医气三槽分离 |  |
| 262 | 设备带封头 | 个 | 10 | 1、规格：≥260*55*1.0mm |  |
|  |  |  |  | 2、材质：塑料； |  |
| 263 | 线管 | m | 5 | 规格尺寸：≥25*0.5mm开槽及修复 |  |
| 264 | 无氧紫铜管 | m | 14 | 1、型号：≥∮16×1mm； |  |
|  |  |  |  | 2、材质：紫铜； |  |
|  |  |  |  | 3、脱脂、除锈、磷化、钝化综合处理，使用安全可靠。 |  |
| 265 | 无氧紫铜管 | m | 65 | 1、型号：≥∮8×1mm； |  |
|  |  |  |  | 2、材质：紫铜； |  |
|  |  |  |  | 3、脱脂、除锈、磷化、钝化综合处理，使用安全可靠。 |  |
| 266 | 氧气快速插座 | 套 | 16 | 1、材质：铜材； |  |
|  |  |  |  | 2、工作压力：≥0.75MPa；终端流量：≥1-20L/min； |  |
|  |  |  |  | 3、快速插座式设计，使用安全方便. |  |
| 267 | 防尘帽 | 付 | 16 | 1、材质：皮质； |  |
|  |  |  |  | 2、外观漂亮，防止灰尘。 |  |
| 268 | 辅材 | 批 | 1 | 弯头三通变径转换头等 |  |
| 269 | 管道支架 | 个 | 6 | 规格：≥4*4mm（两气）（现场制作） |  |
| 270 | 无缝钢管 | m | 14 | 1、型号：≥∮25×1.5mm； |  |
|  |  |  |  | 2、材质：304不锈钢； |  |
|  |  |  |  | 3、脱脂、除锈、磷化、钝化综合处理，使用安全可靠。 |  |
| 271 | 无氧紫铜管 | m | 65 | 1、型号：≥∮8×1mm； |  |
|  |  |  |  | 2、材质：紫铜； |  |
|  |  |  |  | 3、脱脂、除锈、磷化、钝化综合处理，使用安全可靠。 |  |
| 272 | 吸引快速插座 | 套 | 16 | 1、材质：铜材； |  |
|  |  |  |  | 2、工作压力：≤0.75MPa；终端流量：≥1-20L/min； |  |
|  |  |  |  | 3、快速插座式设计，使用安全方便 |  |
| 273 | 防尘帽 | 套 | 16 | 1、材质：皮质； |  |
|  |  |  |  | 2、外观漂亮，防止灰尘 |  |
| 274 | 辅材 | 批 | 1 | 弯头三通变径转换头等 |  |
| 275 | 隔膜阀 | 个 | 1 | 1、材质：202不锈钢； |  |
|  |  |  |  | 2、压力≤1.5MPa； |  |
|  |  |  |  | 3、用于氧气维修时关闭使用，具有安全，方便灵活的优点 |  |
| 276 | 漏电断路器 | 个 | 5 | 1、工作温度范围：≤-20℃~+65℃； |  |
|  |  |  |  | 2、储运温度范围：≤-40℃~+70℃； |  |
|  |  |  |  | 3、工作温度；≤90%； |  |
|  |  |  |  | 4、大气压力范围：≥80KPa-106KPa |  |
| 277 | 电源插座 | 个 | 32 | 电源插座采用5孔多功能插座，方便快捷 |  |
| 278 | 软铜芯护套线 | m | 200 | 规格：≥2.5m㎡ |  |
| 十三、检 验 科、新 生 儿 消 防 设 备 |  |  |  |  |  |
| 279 | 感烟探测器 | 个 | 103 | 智能型，电子编码，内置集成芯片，有自动补偿能力、故障自诊断功能和防水汽误报功能，指示灯360度可见。 |  |
| 280 | 扬声器 | 个 | 13 | 功率：≥3W；120V定压式扬声器，吸顶式安装（明装）；外型尺寸：≥Φ180mm*H70mm,安装尺寸：≥Φ154.0mm-4*Φ3.5mm |  |
| 281 | 声光报警器 | 个 | 14 | 二线制，电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拔式安装。 |  |
| 282 | 消防输出联动模块 | 个 | 9 | 二线制，配接广播系统使用，二总线插拔式，电子编码，具有单个扬声器断线检测功能，无源双路切换。 |  |
| 283 | 消防输入模块 | 个 | 11 | 电子编码，插拔式安装，可接收设备无源常开或常闭触点信号，并具有线路检测功能。 |  |
| 284 | 消防输入输岀联动模块 | 个 | 9 | 二线制，插拔式，电子编码，单输入、有源脉冲输出接口。输出接点容量：DC32V/1.5A/30ms，并具有断、短线检测功能。 |  |
| 285 | 消防双输入输出联动模块 | 个 | 7 | 二线制，插拔式，电子编码，单输入、有源脉冲输出接口。输出接点容量：DC32V/1.5A/30ms，并具有断、短线检测功能。 |  |
| 286 | 短路隔离器 | 个 | 11 | 插拔式结构，自恢复型，用于保护、隔离二总线上发生短路故障的部位，最大工作电流200mA。 |  |
| 287 | 带电话插口手动报警按钮 | 个 | 7 | 电子编码，可恢复型，插拔式安装，含电话插孔。 |  |
| 288 | 消火栓报警按钮 | 个 | 7 | 电子编码，可恢复型，插拔式安装，可通过按下消火栓按钮启动消防泵，消防泵启动后点亮回答指示灯，超强防水性能。 |  |
| 289 | 对讲电话线 | m | 300 | 规格：NH一RvvP≥2*1.5 |  |
| 290 | 消防电源线（干线） | m | 400 | 规格：HWHD一BABG≥2*4 |  |
| 291 | 消防电源线（支线） | m | 200 | 规格：HWHD一BABG≥2*2.5 |  |
| 292 | 消防信号线 | m | 1,100 | 规格：NH一RVS≥2*1.5 |  |
| 293 | 广播线 | m | 500 | 规格：NH一RVs≥2*1.5 |  |
| 294 | 热镀锌钢管 | m | 1,600 | 20（JDG） |  |
| 295 | 包塑波纹软管 | m | 400 | DN20 |  |
| 296 | 项目安装费 | 项 | 1 | 现场施工 |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ★二、交货期：自合同签订之日起40天交货并安装完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 ★五、付款方式：本项目无预付款，验收合格15个工作日内支付至合同价款的98%；保质期满一年，质保期年满7个工作日内支付2%的余款。 ★六、报价要求：投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）投标人的报价应包含全部产品及其配套设施和服务费、税费等全部费用；如有缺失，视为中标方免费提供，采购人不再为此项目支付其他任何费用。 七、售后服务要求： ★1、质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）。 ★2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，不得少于1年。质保期满后，终身维护。 3、质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： （1）免费送货上门，免费安装调试。 （2）免费维修期1年（自验收合格之日起计算）。 （3）质保期内对设备零部件提供免费维护，如果设备零部件出现故障，30分钟内做出响应，2个小时内赶往现场，4小时内解决问题。4小时内无法修复的，必须提供同品牌备用设备及必要的零配件进行替换，以免影响设备的正常运行。 4、按厂家承诺进行。免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。 5、严格按照用户指定的位置进行安装。 ★八、验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物参数与投标文件参数不一致的，采购人不接受中标人产品，签订合同无效，由此产生的一切经济损失及后果由中标人自行负责。 1、验收方法：按国家及行业标准； 2、验收方案：货物交付安装完毕后，成交供应商提交验收申请函，5个工作日内由采购人及成交供应商共同组织现场检测、检验，所有产品均严格按照签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格；需请第三方检测机构验收的，由采购人邀请第三方检测并出检测合格报告，检测不合格由供应商整改到检测合格；第三方检测机构检测费用由中标人支付。 ★九、为保证空调设备为正品行货，空调设备供货前（或签订合同时），采购人有权要求中标人提供投标产品有效检测报告原件、或能证明投标时提供的产品可满足招标要求的证明资料原件进行核验，投标人必须如实响应；且验收时所提供产品的技术指标不符合采购要求的均视为虚假承诺，按政府采购法第七十七条（一）供应商提供虚假材料，谋取中标、成交的，其中标、成交无效，并追究涉嫌虚假应标嫌疑的责任，由此引发的所有损失由中标人负责。并报所属地的同级政府采购管理监督部门处理。 十、空调设备采用先进的内部通讯技术，实现无极性通讯线连接和自动地址分配（要求在投标材料中提供权威机构所出具的关于该技术的认定报告复印件加盖投标单位公章，签合同时采购人有权要求中标人提供上述资料原件进行核验，投标人必须如实响应，如弄虚作假，按政府采购法第七十七条（一）供应商提供虚假材料，谋取中标、成交的，其中标、成交无效，并追究涉嫌虚假应标嫌疑的责任，由此引发的所有损失由中标人负责。并报所属地的同级政府采购管理监督部门处理。 |  |  |  |  |  |

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评标程序

（一）初步评审

初步评审包括资格性审查及符合性审查。

1、资格审查

开标结束后，由采购人或采购代理机构（或采购人与采购代理机构）对所有投标人的投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、符合性审查

资格性审查结束后，由评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定投标人是否满足招标文件的实质性要求。

（二）详细评审

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评分表如下：

1.价格分………………………………………………………………………满分30分

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业生产的产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级（含）以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动的，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时应按格式提供《残疾人福利性单位声明函》。

以满足招标文件要求且投标价格最低的评标价作为评标基准价，评标基准价报价得分为30分。

某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）× 30分

2.技术分………………………………………………………………………满分52分

（1）投标设备技术性能指标的响应程度（10分）

根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

投标文件的技术参数项全部满足采购文件要求（无论是否带“★”的项），得10分；满分10分；

投标人非★项为一般技术指标、参数，有不满足招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项扣2分，10分扣完为止。

（2）对项目的了解程度（3分）

差（0分）：投标人针对本项目特点的了解程度较差，无设计依据、设计流程、装修设计说明、强电设计说明、给水排水设计说明、暖通设计说明等。

中（1分）：投标人针对本项目特点的了解程度一般，提供的设计依据、设计流程、装修设计说明、强电设计说明、给水排水设计说明、暖通设计说明等方案一般基本符合本项目特点。

良（2分）：投标人针对本项目特点的了解程度较好，提供的设计依据、设计流程、装修设计说明、强电设计说明、给水排水设计说明、暖通设计说明等方案良好，符合本项目特点。

优（3分）：投标人针对本项目特点的了解程度优秀，提供的设计依据、设计流程、装修设计说明、强电设计说明、给水排水设计说明、暖通设计说明等方案优秀可行、内容详细、完全符合本项目特点。

（3）施工图设计方案（17分）

差（0分）：对项目方案设计认识不全面，方案设计不符合实际、方案设计不符合规范，布局不够合理。

中（5分）：对项目方案认识基本全面，方案设计基本符合实际、方案设计符合规范，效果差，布局基本合理。

良（11分）：对项目方案认识比较深刻，方案设计比较符合实际、方案设计符合规范，布局比较合理。

优（17分）：对项目方案认识全面深刻，方案设计符合实际、方案设计符合规范，布局合理，效果佳，满足医疗各项功能需求。

（4）项目实施方案（16分）

由评标委员会成员根据以下标准进行独立评审，并独立打分，以下各项不重复计分。

差（0分）：未提供项目实施方案；

中（5分）：提供实施计划方案但描述简单；

良（8分）：提供实施计划方案满足项目需求，计划方案较合理，人员配备情况合理、安全措施等都满足项目需求；

优（16分）：提供实施计划方案描述清晰、准确、完整，计划方案很好，实施方法先进，重点及难点的解决措施完全满足项目需求；人员配备情况良好，其中现场施工安全和文明措施详尽具体；

（5）售后服务方案（6分）

由评委根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案，其他优惠措施和售后服务保证承诺等方面，独立进行打分，以下各项内容不重复计分，此项满分6分。

差（0分）：投标人提供的售后服务方案较差，不符合招标文件要求；

中（2分）：投标人提供的售后服务方案一般，有简单的管理制度，售后服务承诺书内容完整基本可行，基本满足招标文件要求；

良（4分）：投标人提供的售后服务方案良好、管理制度详细可行、售后服务承诺书内容良好，有到达现场处理故障的时间以及故障解决方案，满足招标文件要求。

优（6分）：投标人提供的售后服务方案优秀，有管理制度，有售后服务承诺书内容完整、可行，有到达现场处理故障的时间以及故障解决方案、有定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案，并针对本项目提出切实可行的并经评委认可的其他售后服务承诺。

3.商务分…………………………………………………………………………满分17分

（1）中央空调室外机设备采用先进的内部通讯技术，实现无极性通讯线连接和自动地址分配，提供行业权威机构出具的关于该技术的认定报告复印件加盖投标单位公章。提供认定报告复印件得5分，不提供则不得分（满分5分）。

（2）中央实验台陶瓷台面表面不吸附细菌的检测证明，要求依据JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，检测结果抗大肠埃希氏菌抗菌率≥99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告；提供检测报告并满足参数要求得3分，不提供检测报告及不满足参数要求则不得分（满分3分）。

（3）中央实验台陶瓷台面负离子诱生量：空气负离子诱生量符合参照T/CBMCA004-2018标准，要求负离子发生量≥1650个/cm³，提供第三方检测机构出具的检测报告。提供检测报告并满足参数要求得3分，不提供检测报告及不满足参数要求则不得分（满分3分）。

（4）通风柜：台面的放射性核素限量要求达标。参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果须符合：内照射指数≤0.2，须提供检测机构出具的辐射限量检测报告。提供检测报告并满足参数要求得3分，不提供检测报告及不满足参数要求则不得分（满分3分）。

（5）实验台陶瓷台面：陶瓷产品的生产要求及品质符合国家陶瓷产品的ccc认证。能提供投标品牌陶瓷制品的中国国家强制性产品认证证书(3C)。提供产品认证证书（3C）得3分，不提供则不得分（满分3分）。

4.政策功能分……………………………………………………………………满分1分

①除政府采购强制节能产品外，其他所投产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购，并能提供节能产品认证证书复印件的，根据其所投标报价占总报价比例60%以上得0.5分；

②所投产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购，并能提供环境标志认证证书复印件的，根据其所投标报价占总报价比例60%以上得0.5分；

注：以上分项需要在投标文件中提供证明材料，未提供有效证明材料的，不予认可。

总得分 = 1+2+3+4

2、评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

3、复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4、过低报价合理性的审查

评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人做出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

五、中标候选人推荐原则。

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐3名中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

六、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章  投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本    份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本    份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术商务文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.3、10.1.4项要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币            （￥元)的投标总报价，交货期：            ，提供本项目招标文件第三章“项目采购需求”中的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经符合《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年月日

格式2：

投标报价表（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币（￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，除备注外不得留空，否则按投标无效处理。

格式3：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

日 期：

监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式4：

投标声明书

致：采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称）  （项目编号：）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

4.我方在此声明，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人签字：

日  期：  年   月   日

格式5：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目采购文件第三章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵投标文件承诺不得直接复制采购文件需求，如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式6：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第三章“项目采购需求”中“商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

格式7：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第三章“项目采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项目名称:

项目编号:

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | ... | ... |  |
| 分标（有分标时填写） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：

⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物（服务）具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式8：

法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

# 第六章  合同主要条款格式

政府采购合同书

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

根据    年   月   日项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的竞标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.采购内容

1.1货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.合同金额

2.1本合同金额为（大写）人民币　　　　　　元（￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.交货要求

3.1交货期：

3.2交货地点：

3.3交货方式：

3.4乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

5.质量保证及售后服务

5.1质量保证期1年（自交货验收合格之日起计）。

5.2质量保证金为（大写）人民币　　　　　　元（￥　　　　　　　　　　元）。

5.3如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.4乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.5在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.6超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.7乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.合同款支付

6.1付款方式：本项目无预付款，验收合格15个工作日内支付至合同价款的98%；保质期满一年，质保期年满7个工作日内支付2%的余款。

6.2支付合同款时，由甲方按照合同约定向上林县财政局提交完整且合格的支付申请材料；上林县财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经上林县财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.产权

7.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.技术资料

8.1甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.货物包装、发运及运输

9.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.调试和验收

10.1乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.违约责任

11.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市上林县。

14.合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，并签书面补充协议报上林县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书。

（2）招标文件货物需求一览表。

（3）招标文件的澄清和修改。

（4）投标报价表。

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表。

（6）中标人澄清函。

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4本合同未尽事宜，遵照有关条文执行。

14.5本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，其中一份由采购人保存，两份送采购代理机构。

甲方：                                             乙方：

地址：                                             地址：

法定代表人（负责人）：                             法定代表人（负责人）：

委托代理人：                                       委托代理人：

电话：                                             电话：

传真：                                            传真：

邮政编码：                                        邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：南宁市上林县                    合同签订日期：   年   月    日

- 第七章  质疑材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

1.质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

四、附件材料目录（材料附后）

1.营业执照副本内页复印件

2.近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）

3.近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）

五、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑供应商的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

3.委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件1份

质疑供应商（公章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

2.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）