广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai engineering consulting co., ltd

公开招标文件

（货物类）

项目名称：广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目——实验室设备采购项目

项目编号：GXZC2021-G1-003545-GXZX

采 购 人：广西壮族自治区水产引育种中心

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2021年9月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	48

第四章  评标方法及评标标准	70

第五章  拟签订的合同文本	76

第六章　投标文件格式	83

# 第一章 招标公告

项目概况

广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目——实验室设备采购项目招标项目的潜在投标人应在南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层905室）现场报名并获取招标文件，并于2021年10月8日09 时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-003545-GXZX

项目名称：广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目——实验室设备采购项目

预算金额：陆佰万元整（￥6000000.00）

最高限价（如有）：陆佰万元整（￥6000000.00）

采购需求：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 分项最高单价限价/万元 | 分项最高总价限价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型气相液氮储存系统 | 1 | 套 | 38.00 | 38.00 |
| 2 | -86°C超低温冰箱 | 6 | 台 | 11.00 | 66.00 |
| 3 | 普通冰箱 | 2 | 台 | 0.40 | 0.80 |
| 4 | 标签打印机 | 1 | 台 | 3.50 | 3.50 |
| 5 | 冷藏转运箱 | 1 | 台 | 0.80 | 0.80 |
| 6 | 扫描枪 | 2 | 套 | 0.40 | 0.80 |
| 7 | UPS电源 | 1 | 套 | 20.00 | 20.00 |
| 8 | 样本保存管理软件系统 | 1 | 套 | 40.00 | 40.00 |
| 9 | 样本库监控系统 | 1 | 套 | 24.00 | 24.00 |
| 10 | 隔离式样品保存室系统 | 1 | 套 | 111.00 | 111.00 |
| 11 | CO2恒温培养箱 | 1 | 台 | 6.00 | 6.00 |
| 12 | 液氮罐65L | 2 | 个 | 1.50 | 3.00 |
| 13 | 液氮罐35L | 2 | 个 | 0.40 | 0.80 |
| 14 | 液氮罐10L | 2 | 个 | 0.20 | 0.40 |
| 15 | -86℃超低温冰箱 | 3 | 台 | 10.00 | 30.00 |
| 16 | -40℃低温冰箱 | 2 | 台 | 3.00 | 6.00 |
| 17 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 4 | 台 | 1.20 | 4.80 |
| 18 | 医用冷藏箱 | 3 | 台 | 1.60 | 4.80 |
| 19 | 冰柜 | 2 | 台 | 1.00 | 2.00 |
| 20 | 台式高速冷冻离心机 | 2 | 台 | 15.00 | 30.00 |
| 21 | 梯度PCR仪 | 1 | 台 | 10.00 | 10.00 |
| 22 | 生化恒温培养箱 | 2 | 台 | 1.00 | 2.00 |
| 23 | 超净工作台 | 4 | 台 | 1.20 | 4.80 |
| 24 | 高压灭菌锅 | 2 | 台 | 4.00 | 8.00 |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | 4 | 台 | 0.60 | 2.40 |
| 26 | 恒温摇床 | 1 | 台 | 2.10 | 2.10 |
| 27 | 电热磁力搅拌器 | 3 | 台 | 0.30 | 0.90 |
| 28 | 单通道移液器 | 3 | 套 | 1.20 | 3.60 |
| 29 | 精密pH计 | 2 | 台 | 1.00 | 2.00 |
| 30 | 低速离心机 | 2 | 台 | 0.80 | 1.60 |
| 31 | 恒温金属浴 | 2 | 台 | 0.40 | 0.80 |
| 32 | 电子天平 | 2 | 台 | 0.30 | 0.60 |
| 33 | 多功能旋转混合仪 | 2 | 台 | 0.30 | 0.60 |
| 34 | 微波炉 | 2 | 台 | 0.10 | 0.20 |
| 35 | 水浴锅 | 2 | 台 | 0.10 | 0.20 |
| 36 | 电动移液器 | 2 | 台 | 0.40 | 0.80 |
| 37 | 红外接种环灭菌器 | 3 | 台 | 0.20 | 0.60 |
| 38 | 迷你离心机 | 2 | 台 | 0.20 | 0.40 |
| 39 | 水平电泳槽 | 2 | 台 | 0.40 | 0.80 |
| 40 | 垂直电泳槽 | 4 | 台 | 0.40 | 1.60 |
| 41 | 电泳仪 | 2 | 台 | 0.40 | 0.80 |
| 42 | 制冰机 | 1 | 台 | 2.00 | 2.00 |
| 43 | 便携式三氮组合快速检测箱 | 2 | 台 | 1.00 | 2.00 |
| 44 | 便携式海水质检测仪 | 1 | 台 | 1.00 | 1.00 |
| 45 | 数码生物显微镜 | 1 | 台 | 7.00 | 7.00 |
| 46 | 数码体式显微镜 | 1 | 台 | 6.00 | 6.00 |
| 47 | 生物显微镜 | 4 | 台 | 0.50 | 2.00 |
| 48 | 体式显微镜 | 4 | 台 | 0.50 | 2.00 |
| 49 | 细胞培养成像仪 | 1 | 台 | 3.00 | 3.00 |
| 50 | 超微量核酸蛋白分析仪 | 1 | 台 | 12.00 | 12.00 |
| 51 | 净气型储药柜 | 2 | 台 | 4.00 | 8.00 |
| 52 | 流式图像计数仪 | 1 | 台 | 12.00 | 12.00 |
| 53 | 鱼类表型性状自动采集系统 | 2 | 套 | 10.00 | 20.00 |
| 54 | 便携式无线B超机 | 2 | 台 | 0.80 | 1.60 |
| 55 | 兽用X光机 | 1 | 台 | 15.00 | 15.00 |
| 56 | 手持溶氧仪 | 4 | 台 | 0.20 | 0.80 |
| 57 | 制氧机 | 2 | 台 | 2.50 | 5.00 |
| 58 | 管道增氧器 | 50 | 台 | 0.04 | 1.90 |
| 59 | 臭氧机 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 |
| 60 | 控温设备 | 10 | 台 | 0.40 | 4.00 |
| 61 | 边台 | 115 | 米 | 0.3 | 34.5 |
| 62 | 转角台 | 12 | 个 | 0.4 | 4.8 |
| 63 | 水槽 | 15 | 套 | 0.1 | 1.5 |
| 64 | 中央台 | 12 | 米 | 0.6 | 7.2 |
| 65 | 实验椅 | 60 | 个 | 0.02 | 1.2 |
| 66 | 试剂架（带插座） | 12 | 米 | 0.2 | 2.4 |
| 67 | 台式插座盒 | 100 | 个 | 0.005 | 0.5 |
| 68 | 样品柜 | 8 | 个 | 0.25 | 2 |
| 69 | 器皿柜 | 7 | 个 | 0.1 | 0.7 |
| 70 | 药品柜 | 4 | 个 | 0.25 | 1.0 |
| 71 | 衣柜 | 2 | 个 | 0.3 | 0.6 |
| 72 | 换鞋柜 | 2 | 个 | 0.3 | 0.6 |
| 合计 |  |  |  |  | 600.00 |

交付时间：国产设备签订合同后45日内整体完成供货安装调试；进口设备签订合同后60日内整体完成供货安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：        无

3.本项目的特定资格要求：               无

4. 本项目的特定条件：                 无

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2021年9月17日至 2021年9月26日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9：00至12：00，下午15：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西中信恒泰工程顾问有限公司（广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层905室，联系电话：0771-5776251）

方式：由投标人的法定代表人或委托代理人携本人身份证原件、法定代表人授权委托书原件（委托代理时提供），并携带以下资料获取招标文件：（1）主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）；（2）法定代表人身份证复印件，以上资料复印件加盖单位公章一份；经采购代理机构审核无误后方予购买。

售价：公开招标文件工本费250.00元，售后不退。

注：为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政府采购采云平台（https://www.zcygov.cn/）注册的供应商，可在获取招标文件后登录政府采购采云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政府采购采云平台服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2021年10月8日09时30分（北京时间）

投标文件提交起止时间：2021年10月8日8时30分至9时30分（北京时间）

投标和开标地点：广西中信恒泰工程顾问有限公司开标室（南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B座9层904室。

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金

投标保证金人民币20000.00元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：建行南宁市金湖广场支行，开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司，银行账号：45001604266052502851）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxzxht.com（广西中信恒泰工程顾问有限公司网）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区水产引育种中心

地址：南宁市白沙大道30号

联系方式：0771-4970140 徐科长

2.采购代理机构信息

名称：　广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：　广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层905

联系方式：　韦廷富   0771-5776251

3.项目联系方式

项目联系人：     韦廷富

电　话：　　　　07715776251

4.监督部门

名称：　广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

电话：  0771-5331544

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2021年 9月17日

# 第二章  采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

采购预算：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型气相液氮储存系统 | 1套 | 一、技术参数： 1.样本存储采用气相存储方式； ▲2.液氮总容量≥1050L，转盘下液氮容量≥170L； 3.外部直径≤1250mm； ▲4..样本存储量：2mL冻存管存量≥51000支； ▲5.具有触摸屏控制器：屏幕实时显示罐体内的顶部温度、底部温度、样品温度、液位高度；具有记录功能：可记录温度、液氮液位、系统事件、系统访问和系统报警等事件； 6.具有自动液氮加液系统和手动液氮加液系统； 7.报警功能：高温报警、超高液位报警、超低液位报警、传感器故障报警、声光报警指示、开盖报警（包括但不限于）； ▲8.具有手动除雾及自动除雾系统，两种除雾方式可快速除雾，便于观察及存取样本； 9.液氮存储系统内置PT1000高精度传感器6只（或优于）； 10.具有RS232或其他数据端口，可外接计算机，将温度记录、液位、系统事件等数据导出； ▲11.具有悬吊式电动升降机，方便存取样品，提高操作安全性，节省劳力； 12.配置清单：液氮存储硬件系统1套；液氮存储系统控制软件1套；液氮供给罐1台；连接软管1根；全套冻存管冻存架；电动升降机1套。 |
| 2 | -86°C超低温冰箱 | 6台 | 一、技术参数： 1.整体结构：箱壳材质：电锌板喷粉，内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用新一代高性能VIP真空隔热保温材料 2.外部尺寸（宽*深*高）：约1145*998*1980 mm 3.内部尺寸（宽*深*高）：约870*716*1310 mm 4.保存箱层数：4层4个间室，存放24个冻存架/台 ▲5.配冻存架规格：抽屉式，存放25个冻存盒/架 6.配冻存架尺寸：约140*688*289 mm ▲7.配冻存盒规格：存放100份样本/盒 8.配冻存盒尺寸：约130*130*50 mm 9.样本容量：600盒，60000份样本/台（以10×10规格2寸冻存盒计算） ▲10.总有效容积：≥829L 11.内门数量：4 12.发泡箱体保温层：90 mm（VIP） 13.电压要求/频率：220V/50HZ ▲14.温度范围：-40～-86 ℃ 15.输入功率：≤1100 W 16.电池：全封闭可充电铅酸电池12V.同时兼容锂电池。 17.多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警、环温高报警、后备系统故障报警（包括但不限于）。 18.多种报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁、APP推送（包括但不限于）。 19.远程报警功能：有 20.网络功能：R485或其他接口、液晶屏内置无线WIFI模块，物联模块可有线和无线接入 21.保护功能：密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护 ▲22.数据存储：标配USB模块，用于记录箱内温度、设定温度、高、低温报警温、环温等，可记录10年以上 23.均匀性：≤±3℃ ▲24.配置要求：主机一台、钥匙一套、除冰铲一把、冻存架24个、说明书保修卡一份、冷链温度采集模块一台,单机版样本管理系统； 二、产品各项功能说明： 1.变频制冷系统，采用HC制冷剂，进口压缩机和变频器，25℃环温时耗电量≤8.2 kWh/24h。 2.微电脑控制，控温精度0.1℃。 3.显示：10寸高性能LCD电容屏，触控敏锐，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时，主页温度显示醒目红色提醒用户。 ▲4.物联APP随时随地监控设备运行状态，系统故障自诊断和报警，保障样本安全。 ▲5.配样本管理功能：液晶屏内置无线WIFI模块，可与计算机无线连接，使用样本库软件，精确存取样本；扫码枪扫描入库，从PC端到触摸屏，双屏同步，安全、准确、便捷； 6.密码保护、指纹模块（选配）、打卡模块（选配）支持多用户共用管理一台冰箱。 7. 低噪音，稳定运行噪音≤43.5分贝，超级静音 8.设定温度在-40～-86℃范围调节，21点测试箱内温度均匀度≤±3℃。 9.全新外观设计，美观大方；独有的文件模块，可存放文件，放置马克笔，方便随时记录； 10.全新设计一体式手把，开门容易。 11. 5V冷链监控：预埋5V冷链供电线，可选配5V冷链模块，实时监控箱内温度、环温、电压等数据。 12.冷凝风机：进口EBM风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，满足冷凝器传感器温度≥35℃采用两风机高速运行，当持续冷凝器传感器温度＜35℃采用两风机低速运行； ▲13.标配R485或其他数据接口，可同计算机网线连接，显示箱内温度，监控设备状态； - 密封性能：内外门五层密封结构，密封效果好，不易结霜 - 内门：四个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存 16.冰箱自带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。配有转锁钥匙锁，还可以选配打卡、指纹电磁锁，安全保存物品。 17.留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。 18.数据上传/下载：可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等。 19.配置文件：可通过USB接口和网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 20.事件记录：可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等记录 ▲21.标配电子温度记录功能，单独从箱内采集温度，完全替代圆盘式温度记录仪 22.标配USB，用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等，可储存数据10年以上。 23. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定。 24. 最小进门尺寸880 mm 25.门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待； ▲26. 标配2个测试孔，测试孔暗管穿线设计，方便用户实验使用和监控箱内温度，告别后背凌乱传感线； 27.25℃环温箱内-80℃时，所有门打开一分钟，回温时间≤40分钟；只开上面两个面回温时间≤20分钟。 |
| 3 | 普通冰箱 | 2台 | 一、技术参数： 1、总容积：223L 2、冷藏室容积：119L 3、冷冻室容积：71L 4、变温室容积：33L 5、温控方式：电脑温控 6、制冷方式：风冷 7、冷冻能力：5.5kg/12h 8、气候类型：SN-N-ST-T 9、能效等级：1级 10、显示屏：LED显示屏 11、额定耗电量：0.55度/天 12、噪声值：39db 13、制冷剂：R600a 14、压缩机：变频 15、电源性能：220V/50Hz 16、无霜功能：支持 17、抗菌类型：DEO净味 18、外形尺寸：约630×565×1804mm 19、产品重量：约60kg |
| 4 | 标签打印机 | 1台 | 一、技术参数： 1、打印方式：热转印（300或600 dpi）/热敏（300 dpi – 取决于材料和打印头）； 2、打印分辨率：300 dpi/600 dpi； 3、最大打印宽度：4.16英寸（106mm）； 4、最大标签宽度：0.20英寸(5mm)至4.33英寸(110mm)； 5、最大打印速度：最大11.8英寸（300mm） /秒（300 dpi） 最大5.9英寸（150mm） /秒（600 dpi）； 6、打印颜色：单一打印颜色； 7、接口选项：2个USB2.0端口、RS-232C端口、以太网端口和SD卡端口； 8、显示屏：彩色液晶触摸屏； 9、外型尺寸：约12.5英寸(318mm) x 9.5英寸(241mm) x 17.1英寸 (434mm)； 10、最大能耗：待机<10W/常规150W/最大300W； 11、打印头：300或600dpi的打印头，可以通过生产厂家服务部门进行更换，让您在需要之时调整打印的分辨率； 12、带有标签部件探测功能的标签卷架：打印机会自动探测IP-enabled标签卷，以向打印机和相关软件传输设定信息，可容纳3英寸卷芯的标签卷； 13、带有色带部件探测功能的色带安装轴：打印机会自动探测IP-enabled色带部件，以将色带信息传输给用户，并在使用错误色带时发出警告； 14、色带回卷轴：两个回卷轴被锁定保证正确的色带方向，并可以快速放置就位，无需进行复杂的色带穿通，转轴松紧，也不需要独立的卷芯； 15、打印胶辊：绿色人造橡胶滚轴共有4种宽度，若磨损可由用户自行替换，或是根据较窄的介质选用较窄的胶辊； 16、集成自动切刀（型号可选）：内置切刀，能完成介质的切割工作。 |
| 5 | 冷藏转运箱 | 1台 | 一、技术参数： 1、用途：用于血站、医院将血液及生物制品等进行转移 ▲2、类型：主动制冷，便携式 3、内部尺寸（宽*深*高）：约230*140*180mm 4、外部尺寸（宽*深*高）：约300*260*260mm ▲5、有效容积：≥6L 6、净重/毛重：≤3.4kg /≤4.5Kg 7、气候类型：SN型 8、控制方式：电脑板控制 9、暂存温度：2～6℃ 10、转运温度：2～10℃ 11、保温时间：30min 12、箱体材质：EPP高密度泡沫，保温时间长 13、内胆材质：铝板 14、门体形式：EPP高密度泡沫门，保温时间长 15、蓄冷方式：PCM冰排蓄冷 16、装载量：5袋400ml装血袋 17、制冷方式：优化的半导体制冷方式 18、散热风机：ADDA风机 19、温度控制与显示：电脑板控制，控制与显示双传感器，温度显示精度0.1℃ 20、报警功能：传感器故障报警、超温报警、断电报警 ▲21、数据监控：产品标配冷链监控模块，实现数据双监控，提高安全保障； 温湿度显示：可选配WIFI或4G模块，上传数据至云平台可随时随地查看； GPS定位：可实时查询转运箱的运动轨迹； 蓝牙打印功能：支持蓝牙打印机，实现一键式打印； 摄像头监控：可自动识别箱内是否留有储品，储品报警，防止血袋遗留。 二、产品各项功能的说明： 1、微电脑控制，内置2个数字温度传感器，控温精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便； 2、显示：采用微电脑控制，数字显示箱内温度，可实时查询箱内温度。 3、箱内通电暂存温度可稳定至2～6℃； 4、内嵌式PCM冰排蓄冷，空箱保温时间可达30min，转运期间箱内温度稳定至2～10℃。 5、多重故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 6、半导体主动制冷方式，节能环保，质量可靠； 7、散热风机：进口名牌ADDA风机； 8、材料：箱体采用ABS，轻携方便；内胆采用铝板，导冷效果更优，EPP保温材料，增强保温性能； 9、电源可支持12V与220V转换，便于车载； 10、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度； 11、门体扣锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全； 12、产品标配冷链监控模块，温湿度数值显示，并上传至云平台，随时随地查询。 |
| 6 | 扫描枪 | 2套 | 一、技术参数： 1、扫描方式：影像式 2、分辨率：838×640 3、扫描角度：高密度水平41.4°；垂直32.2°；标准范围水平42.4°；垂直33°；倾角45°，斜角65° 6、接口：USB，键盘口，RS-232，IBM RS485 7、识读码制：识读一维条码，PDF条码，二维条码，邮政码，OCR码 8、打印对比度：最低20%反射差 9、防护设计:可承受50次从1.8米处到水泥地面的坠落 10、电源:输入电压：DC 4-5.5V；操作电源：2.3W；450mA @ 5V DC；待机电源：0.45W；90mA @ 5V DC 11、产品尺寸：约104×71×160mm 12、产品重量：≤147g |
| 7 | UPS电源 | 1套 | 一、性能特点： 1、超强的负载适应性，超强的过载与短路能力； 2、超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入； 3、输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于95%，绿色环保，高效节能； 4、DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制； 5、数字化环流控制技术，井机可靠性极高； 6、智能化电池管理方案，延长电池使用寿命； 7、系统采用模块化设计，性能稳定可靠； 8、系统内所有风扇均采取冗余设计，极大地提高了系统的可靠性； 9、可实现EP0紧急关机功能； 10、超长的平均无故障时间(>200,000h)，超低的平均检修时间(<0.5h)； 11、丰富的选件:防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器； 12、所有电路板均采用三防工艺； 13、可以通过并机替代传统模块机，省去了模块机柜的高额费用； 二、技术参数： 1、 功率范围：30KVA/27KW； 2、工作方式：塔式，三进三双变换在线式高频机； 3、主路输入： 3.1.输入电压：380V/400V/415V； 3.2.输入方式：三相四线； 3.3.功率因数：>0.99； 3.4.电流畸变率：<3%； 3.5.电压范围：+25%～-25%,满载/+25%～-40%,带载能力在100%至70%之间线性降额； 3.6.频率范围40～70Hz； 4、旁路输入： 4.1.输入电压380V/400V/415V； 4.2.电压范围-50%～+20%； 4.3.频率范围；±3Hz (可设置)； 5、输出： 5.1.输出电压：380V/400V/415V； 5.2电压精度：±0.5% (平衡负载)； 5.3.动态电压瞬变：2%(0～100%负载变化)； 5.4.电压畸变率：THD<0.5% (线性负载) / THD<3% (非线性负载)； 5.5.功率因数：0.9； 5.6.频率跟踪范围：50/60Hz±1% (可调)； 5.7.频率精度：±0.01%； 5.8.三相相位精度：120°±0.5°； 5.9.电压不平衡度：±3% (100%不平衡负载)； 5.10.频率跟踪速率：0.5Hz/s至5Hz/s，可设置； 5.11.峰值比：3:1； 5.12.过载能力：105%长期工作/110%, 1h/125%, 10min /150%, 1min />150%,立即关机； 6、系统： 6.1.系统效率：正常模式: 95%，经济模式: 99%； 6.2.电池模式效率：95%； 6.3.电池配置12V：±192V/±240V可调； 6.4.显示：LCD+LED； 6.5.EMI：IEC62040-2； 6.6.EMS：IEC61000-4-2(ESD)/IEC61000-4-3(RS)/61000-4-4 (EFT)/IEC61000-4-5 (Surge)； 6.7.绝缘电阻：>2M (500VDC)； 6.8.绝缘强度：(输入输出对地) 2820Vdc,漏电电流小于3.5mA, 1分钟无飞弧； 6.9.浪涌保护：达到IEC60664-1规定的IV类安装位置要求，即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA； 6.10.防护等级：IP31； 6.11.通信接口：R5232, RS485,干接点，SNMP卡, EPO,发电机接口； 6.12.接线方式：后进线； 6.13.工作温度：0-40°C； 6.14.相对湿度：0-95% (无凝露)； 6.15.噪音(dB)：<55dB； 7、重量：≤44Kg； 8、尺寸（深x宽x高）：约703 x252 x 532 mm。 三、配置及售后： 1、主机1台，质保3年； 2、电池组：64节，配套UPS供电使用，12VDC免维护蓄电池，质保5年； 3、电池柜（架）：2套，配套UPS放置电池的柜体，尺寸：780*880*1190mm； 4、电池柜辅材：2套，每组电池增配合适的电池连接线一套、电池空开(盒)一个。 |
| 8 | 样本保存管理软件系统 | 1套 | 一、技术参数： 1、系统需采用 B/S 架构，需采用主流的面向对象开发语言JAVA，具有良好的系统平台兼容性，支持 MySQL、Oracle、SQL Server 等主流数据库，系统需采用必要的技术实现系统缓存控制、系统消息控制、系统权限控制； ▲2、系统支持多中心、多项目、多课题管理，用户可通过管理员自定义表单，并行设定人员权限、角色；数据之间管理时各自独立，但数据又统一汇总到总库，项目负责人或院领导可查看所有管理的样本项目； 4、样本管理时，需标准化收集样品来源信息、采样信息以及样品前处理、样本等级评定；也可批量导入患者，也可自动创建完成样本创建工作； ▲5、可根据不同项目、不同课题设计不同的样本管理模板，可方便快捷地实现一次录入多个类型多管样本多人次，大大提高录入的工作效率；并可对已录入样本实现其样本的批量新建； 6、系统支持SPRCE前处理管理，可按样本生成不同的质量管理结果，无需人工录入结果，自动判读； 7、样本质控：系统需支持随机抽样和定向抽样两种形式；样本质量管理、样本质控管理中，可根据样本的活性、存储位置、类型、冻融次数、逻辑值等多维度对样本进行定性质控或宣质控，可按不同样本分库、存储介质、样本类型等选择不同的质控方式，并可对质控结果进行编辑、录入归档，归档后的质控结果不可再修改，可查询、导出或打印系统支持样本出库预约与撤销的功能； 8、样本入库时，支持样本的批量创建，可按根据样本状态、 样本类型对其便携式创建；并可按不同维度对其查询及导出；样本类型图标可自行定义显示图形，方便、可识别； 9、在创建样本时，可根据实际项目需求，设置样本分类；系统内每张表单可根据使用需求自定义，比如增、删、改、查、导入、导出等；也可根据表单需求将其引用到不同目录； 10、样本出库业务需分三类：取样（部分出库）、出库（全部出库）、冻融（不出库，记录冻融次数+1）；支持样本即时出库或预约出库；支持出库时选定是否锁定存储位置（如果锁定，则在锁定期限内容存储位置不可被其他入库样本占用）；支持撤销出库操作； 11、样本退库：用于处理出库变取样的情况；通过退库操作，变更原出库的样本的存库量，并根据位置是否锁定进行入库或待入库；样本报损：系统支持对样本进行报损操作，记录报损原因，并释放存储位置； 12、样本在出库时可支持衍生样本的创建，也可在样本还库时进行衍生样本生成，并可对衍生样本进行溯源管理； 13、系统支持自定义条码打印，可根据不同项目、不同样本类型设计不同的标签，支持标签重复打印；支持标签一维码、二维打印；可根据标签实际打印情况自动判读为未打印或已打印标记； 14、系统支持自定义存储介质，不仅限于是冰箱、液氮罐切片、蜡块等常规储存介质，也可对日常的冻存架等进行图形化、可视化管理；并可设计冰箱使用率及预警提醒； 15、统管理员可自定义用户角色；增加合作单位、授权用户、启用用户、禁用用户等；并可根据其角色，定义其对表单；表单是否可录入、删除、导入、导出等； 16、系统支持样本的可视化管理；支持不同的存储介质管理；支持样本的整层、整架、整盒管理； 17、支持灵活配置容器内部结构，并可通过图形化方式模拟显示容器分区，冻存盒、架等结构，方便出入库操作； ▲18、系统内的样本表单、入库表单、出库表单用户可自行定义，可根据需求设定为文本、数值、单选、多选、附件等多种格式，可自行设计查询字段项；并可自定义表单的导入、导出功能； ▲19、系统需支持全文检索、综合查询、自定义查询等查询模式；用户可根据需求性质进行配置；可支持按系统内不同项目、不同表单、不同的入库出库表单的关联查询及检索；并可将查询条件设计为查询模板；可导出查询结果。 20、系统需具有自动备份、手动备份两种模式；可对备份数据进行批量删除；系统内所有数据可溯源并可形成操作日志， 21、软件支持具有扩展性，可与其他LIMS、自动化设备、温控和管理系统、氧浓度管理等系统进行数据对接集成；可在样本库系统内实现数据的定制开发。 |
| 9 | 样本库监控系统 | 1套 | 一、技术参数： 1、总体技术要求：建立统一的应用平台，统一管理、简单维护，实现集中控制访问权限，集中管理身份、策略和服务；采用B/S架构进行软件部署；建立完善的安全管理体系，保证系统和数据的安全，系统必须提供分级管理机制，具体的角色配置和管理权限设置要求由管理员统一管理。 ▲2、管理要求：全线冷链设备集中统一系统管理，可管理冷冻冰箱、液氮罐、房间氧浓度等全部定点，实时在线数据监测、上传、记录、报警、生成报表以及定位等；不接受第三方链接接入，必须使用同一套系统及数据库； 3、大数据应用：系统必须应用高度共享、集成、实时的大型应用软件开发模式。需要考虑到诸如多并发、分布式应用拓展、海量数据的查询及优化等技术。其中要考虑到每年大约会产生约50亿条记录。在多用户并发处理上，要考虑到系统覆盖全省，需按照高峰时1000并发用户来进行软件架构设计及测试； 4、权限管理：每个账号按照权限等级划分不同权限以及功能； ▲5、数据监控：在库数据实时监控，支持数据列表、地图、平面图显示，显示内容包括位置、探头名称、温湿度数值（以颜色区分正常、报警、预警、离线等状态）、信号量、电量、时间等信息； 6、冷链设备管理：要求对所有冷链设备、SIM卡、温湿度探头数量、属性、种类等各类信息进行实时盘点管理； ▲7、报警提示：支持3级报警包含但不限于：温度超标报警、断电报警、设备异常报警、充值提醒等。应有冷链监测平台、手机短信报警功能，支持微信报警； 8、报警处理：用于对平台产生的预警信息进行处理的记录；有支持报警事件处理和报警备案功能和管理人员登录日志查询功能； 9、数据备份：温度数据可备份至本地盘。备份数据不可修改，各类监控、预警、处置、验证等记录在服务端存储时间不得少于5年； ▲10、数据查询：冷链温湿度监测数据查询、各类统计分析功能，支持温度、湿度分开导出完整的PDF、excel数据报告,报告包括：单位信息、基础时间、探头总数、探头编号、探头名称、开始时间、结束时间、总时长、最高温、最低温（探头以及发生时间）、报警总数、首次出发时间、累计时长、曲线、数据列表等。 11、针对每个监测点，可以导出不可修改的电子版温湿度数据及报表（包括温度曲线图、行驶路线图及温度记录表）； 12、报警短信账户实行统一、独立分级管理，每个使用单位都有一个独立的报警短信平台账户，可集中统一管理，也可各使用单位独立管理自己的报警短信平台账户； 13、系统内所有信息的推送都可通过关联微信小程序直接提醒管理用户； ▲14、计量管理：每个温湿度探头建立计量信息，如探头编号，安装位置、名称上次计量时间、到期时间、计划计量时间、计量文档、计量状态、申请计量、使用状态、常见信息等； 15、系统可提供同厂家样本库管理软件的无缝对接与集成； 二、配置要求： 1、生物安全管理系统 1套 包含管理温控、氧浓度的管理系统一套；探头16个，温控显示仪4个，报警模块2个； 2、服务器 1台 用于样本库软及温控系统安装； 3、电脑 1台 用于样本录入与操作 4、触摸一体机 1台 数据及预警显示 5、耗材 10个 包含8卷标签2盒色带 |
| 10 | 隔离式样品保存室系统 | 1套 | 一、功能及用途： 对动物组织、血液、DNA、病毒等资源进行收集登记、整理编目，使生物资源得到长期有效的保存，为今后科学研究奠定丰富的物质基础。 二、技术参数： 1、围护结构： 1.1.采用50mm厚企口玻镁彩钢板, 钢板厚度δ=0.426mm, 宽度为1150毫米，长度可根据房间高度自行设计，墙体强度性能：5米高的墙板其两侧压差为40Pa时，弯曲程度小于2毫米/米。 燃烧性能等级为A1级。 1.2.彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰，其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。要求接口缝隙小于1mm。 1.3. 间隔安装辅件，采用穿插方式与铝材装配，配合灌封胶连接密封，便于清洁。产品和施工时应保证基面干燥、平整、牢固、无油泥、浮灰等，严格执行、遵守相关各项国家施工质量验收规范。 1.4. 地面采用2.0mmPVC地胶板，防火B1级、抗菌及防霉处理、耐刮、抗污、抗鞋跟印，PVC焊条焊接。 2、空调： 2.1. 制冷剂：R410a 2.2.电压/频率：220V/50Hz 2.3.除湿量：80 L/H 2.4.制冷功率：4000 W 2.5.外机噪音：58 dB 2.6.制热功率：4000 W 2.7.变频机能效比：6.90W/W 2.8.制冷量：14100 W 2.9.制热量：16000 W 3、视频监控系统：16路4盘位网络硬盘录像机1个，存储容量12T,用于监控资源保存及设备运行情况。其性能技术要求: 3.1.高清晰摄像头16路录像主机，硬件要求:HDMI 输出 1 路，支持显示器分辨率:3840x2160/30Hz， 1920x1080/60Hz，VGA 输出 1 路，支持分辨率:1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600 ×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz;音频输出1路。 3.2.远红外低温摄像头参数:红外防水筒型摄像机，红外 50~80 米，适应温度-40℃~+60℃，图像大小1920×1080。 3.3.视频监控显示屏：65英寸，屏幕分辨率3840×2160，高清格式 2160P，支持USB流媒体播放，支持WiFi，支持蓝牙。 4、边台： 4.1.台面：12.7mm耐酸碱实芯理化板台面，双层锁边加厚至25.4mm。 4.2.钢架：钢支架60*40*1.5mm厚及以上方钢，钢架焊接H字型，表面经酸洗、磷化环氧树脂粉末喷涂防腐处理，喷粉厚度≥60微米。 4.3.柜体：基材采用15mm厚E1级多层实木夹板，表面黏贴三聚氰胺双饰面板，所有断面经优质PVC封边防水处理。 4.4.门板：门板采用18mm厚E1级多层实木夹板，使用内凹式铝合金长条型拉手。 4.5.层板：层板采用18mm厚E1级多层实木夹板，表面黏贴1.2mm厚防潮、防火、耐高温层，所有断面经优质PVC封边防水处理。 4.6.导轨：三节静音阻尼导轨。 4.7.铰链：304不锈钢阻尼铰链。 4.8.地脚：采用不锈钢与高强尼龙组合地脚承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整高度，可调高度0～50mm。 5、电缆：所有布置的电缆采用交联阻燃聚乙烯绝缘电力电缆，具有CCC认证。 6、气瓶柜：全钢结构，带漏气报警系统。 7、座椅： 7.1.椅子坐垫填充物采用优质高密度定型海棉，海绵的形状符合人体学原理。 7.2.椅子靠背面料采用黑色优质透气网布订做，坐感舒适柔软且富有韧性，软硬适中，回弹性好，不变形。 7.3.选用进口气压棒，锁定功能，升降灵活无声响 |
| 11 | CO2恒温培养箱 | 1台 | 一、技术参数： 1、容积≥168L 2、液晶屏显示，屏幕≥7寸，方便观察及操作 3、温度控制范围，室温+3℃～55℃，温度均匀性±0.3℃，温度波动±0.1℃ 4、环温22℃，开门30S，关门后温度恢复至设定温度≤4分钟 5、CO2浓度范围，0～20%，控制精度±0.1%， 6、环温22℃，开门30S，关门后CO2浓度恢复至设定浓度≤4分钟 ▲7、高精度红外传感器（IR）,耐高温，180℃灭菌无需拆卸 ▲8、灭菌功能，原位180℃高温干热灭菌，一键灭菌方便操作 9、门密封条及内部所有部件无需拆卸，180℃高温灭菌，彻底消除污染，避免二次污染 10、不锈钢304内胆（或优于），一体式冲压成型，无需搁架支撑结构、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁 11、排水方便，箱体前部带有排水孔 12、具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警（包括但不限于） 13、具备超温保护功能 ▲14、具有多种报警方式，声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警 15、电脑版配置大容量存储空间，实时存储培养箱箱内设定温度、实际温度、高、低报警温度、CO2设定浓度、实际浓度、高、低报警浓度，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性 16、选配RS485、4-20mA或其他数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯 17、产品配置2根PT1000高精度传感器，独立监控，相互控制 18、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台培养箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公 19、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、CO2浓度、报警记录以及事件记录等 ▲20、具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱 ▲21、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档 22、产品可叠放、可选左或右开门 23、配置3.5 cm 测试孔 24、配置远程报警接口，报警内容包括：断电，温度波动，CO2，等内容，用户可自定义报警限度 ▲25、配置物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况，报警等 26、配置一扇玻璃内门，可选配2、4、6扇分隔的玻璃内门 |
| 12 | 液氮罐 | 2个 | 一、技术参数： 1、最大可贮存样品（2ml冻存管）≥2400个 2、每个方提桶冻存盒数≤4个 3、每盒冻存管数（100格/盒）≥100 4、提筒数量：≥6 EA 5、几何容积：L≥65 6、口径：216±1 mm 7、外径：681±2 mm 8、高度：712±4 mm 9、空重：≥38.3 kg 10、静态液氮日蒸发量：L/D≤0.78 11、静态液氮保存期D≥83 12、真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 13、材质及结构：铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺，提供生产工艺规程。 14、可选配5轮运输小车，方便移动运输； 15、可选配锁盖，方便加锁保护样本安全； 二、售后服务： 1、 整机保修一年 2、 真空层保修五年 |
| 13 | 液氮罐 | 2个 | 一、技术参数： 1、几何容积:L≥35.5 2、口径： 50±1 mm 3、外径：462±2 mm 4、高度：749±4 mm 5、提筒直径：38±1 mm 6、提筒数量：≥6 EA 7、空重：≥14.2 kg 8、静态液氮日蒸发量：L/D≤0.12 9、静态液氮保存期D≥286 10、真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 11、材质及结构：外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺，提供生产工艺规程。 12、配置人造革保护皮套； 13、可选配锁盖，方便加锁保护样本安全； 14、可选配5轮运输小车，方便移动运输； 二、售后服务： 1、 整机保修一年 2、 真空层保修五年 |
| 14 | 液氮罐 | 2个 | 一、技术参数： 1、几何容积:L≥10 2、口径： 50±1 mm 3、外径：300±2 mm 4、高度：552±4 mm 5、提筒直径：38±1 mm 6、提筒数量：≥6 EA 7、空重：≥6.1 kg 8、静态液氮日蒸发量：L/D≤0.12 9、静态液氮保存期D≥86 10、真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 11、材质及结构：外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺，提供生产工艺规程。 12、配置人造革保护皮套； 13、可选配锁盖，方便加锁保护样本安全； 二、售后服务： 1、 整机保修一年 2、 真空层保修五年 |
| 15 | -86℃超低温冰箱 | 3台 | 一、技术参数： 1、整体结构：箱壳材质：电锌板喷粉，内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用新一代高性能VIP真空隔热保温材料 2、外部尺寸（宽*深*高）：约1145*998*1980 mm 3、内部尺寸（宽*深*高）：约870*716*1310 mm 4、保存箱层数：4层4个间室，存放24个冻存架/台 5、样本容量：600盒，60000份样本/台（以10×10规格2寸冻存盒计算） ▲6、总有效容积：≥829L 7、内门数量：4 8、发泡箱体保温层：90 mm（VIP） 9、电压要求/频率：220V/50HZ ▲10、温度范围：-40～-86 ℃ 11、输入功率：≤1100 W 12、电池：全封闭可充电铅酸电池12V.同时兼容锂电池。 13、多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警、环温高报警、后备系统故障报警（包括但不限于） 14、多种报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁、APP推送（包括但不限于） 15、远程报警功能：有 16、网络功能：R485或其他接口、液晶屏内置无线WIFI模块，物联模块可有线和无线接入 17、保护功能：密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护 ▲18、数据存储：标配USB模块，用于记录箱内温度、设定温度、高、低温报警温、环温等，可记录10年以上 19、均匀性：≤±3℃ ▲20、配置要求：主机一台、钥匙一套、除冰铲一把、冻存架24个、说明书保修卡一份、冷链温度采集模块一台,单机版样本管理系统； 二、产品各项功能说明： 1.变频制冷系统，采用HC制冷剂，进口压缩机和变频器，25℃环温时耗电量≤8.2 kWh/24h。 2.微电脑控制，控温精度0.1℃。 3.显示：10寸高性能LCD电容屏，触控敏锐，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时，主页温度显示醒目红色提醒用户。 ▲4.物联APP随时随地监控设备运行状态，系统故障自诊断和报警，保障样本安全。 ▲5.配样本管理功能：液晶屏内置无线WIFI模块，可与计算机无线连接，使用样本库软件，精确存取样本；扫码枪扫描入库，从PC端到触摸屏，双屏同步，安全、准确、便捷； 6.密码保护、指纹模块（选配）、打卡模块（选配）支持多用户共用管理一台冰箱。 7. 低噪音，稳定运行噪音≤43.5分贝，超级静音 8.设定温度在-40～-86℃范围调节，21点测试箱内温度均匀度≤±3℃。 9.全新外观设计，美观大方；独有的文件模块，可存放文件，放置马克笔，方便随时记录； 10.全新设计一体式手把，开门容易。 11. 5V冷链监控：预埋5V冷链供电线，可选配5V冷链模块，实时监控箱内温度、环温、电压等数据。 12.冷凝风机：可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，满足冷凝器传感器温度≥35℃采用两风机高速运行，当持续冷凝器传感器温度＜35℃采用两风机低速运行； ▲13.标配R485或其他数据接口，可同计算机网线连接，显示箱内温度，监控设备状态； 14.密封性能：内外门五层密封结构，密封效果好，不易结霜 15.内门：四个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存 16.冰箱自带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。配有转锁钥匙锁，还可以选配打卡、指纹电磁锁，安全保存物品。 17.留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。 18.数据上传/下载：可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等。 19.配置文件：可通过USB接口和网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 20.事件记录：可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等记录 ▲21.标配电子温度记录功能，单独从箱内采集温度，完全替代圆盘式温度记录仪 ▲22.标配USB，用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等，可储存数据10年以上。 23. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定。 24. 最小进门尺寸880 mm 25.门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待； ▲26. 标配2个测试孔，测试孔暗管穿线设计，方便用户实验使用和监控箱内温度，告别后背凌乱传感线； 27.25℃环温箱内-80℃时，所有门打开一分钟，回温时间≤40分钟；只开上面两个面回温时间≤20分钟。 28.整机质保三年 |
| 16 | -40℃低温冰箱 | 2台 | 一、技术参数： 1、用途：用于血站、医院、疾控中心、科研所、电子、化工等行业，低温保存血浆、生物制品等，部件、材料的低温试验等 2、制冷方式：直冷 3、气候类型：4/SN,N/10～32℃ 4、内部尺寸（宽*深*高）：约535*610*1228 mm 5、外部尺寸（宽*深*高）：约790*845*1860 mm ▲6、有效容积：≥348L 7、重量：约137 kg 8、控制方式：电脑板控制 ▲9、箱内温度：-20～-40℃ ▲10、温度控制与显示：微电脑控制系统，数字温度显示，显示精度0.1℃ 11、报警功能：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、环温过高报警；声光报警，远程报警接口； 12、内胆材质：PS吸附 13、门体形式：发泡外门 14、搁架形式：蒸发器作为隔板 15、冷凝风机：EBM 16、充电电池：充电电池，断电以后可持续报警48小时 ▲17、压缩机：碳氢环保压缩机 ▲18、制冷剂：碳氢环保制冷剂 19、保温层：环异戊烷 20、温度记录仪：选配 21、USB接口：选配 22、打印机：选配 23、测试孔：1个，后背 24、移动脚轮：滚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平 二、产品各项功能说明： 1、真正绿色环保设计 ： 1.1.压缩机、制冷剂碳氢环保制冷系统，真正完全绿色环保。 1.2.环异戊烷发泡聚氨酯超厚保温层，环保节能。荣获国家环保产品认证证书。 2、微电脑智能控制系统： 2.1.微电脑控制系统，数字温度显示，显示精度0.1℃，箱内温度-20～-40℃度可调。 2.2.PT100高精度传感器，有效保证温控的准确性。 3、更完善安全系统： 3.1.具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警、环温高报警等多种报警功能； 3.2.报警方式声光报警，可接远程报警； 3.3.后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上。 4、更高效可靠的制冷系统： 4.1.箱内蒸发器搁架设计，蒸发板作为搁架，双毛细管设计，制冷速度更快，温度更均匀，特性点温度均匀性±5℃。 4.2.SECOP碳氢节能压缩机，EBM风机，优化制冷系统，制冷效率更高、噪音更低，节能环保。耗电量降低40%以上。 5、人性化设计： 5.1.可选配温度记录仪、USB接口、打印机，既实现纸质温度数据的记录保存，又可导出数据到U盘保存或电脑保存，双重记录保存冰箱的运行数据。 5.2.超厚保温层，三层密封设计，提高了产品的保温节能效果，增强了可靠性。 5.3.内胆PS吸附，外壳喷涂钢板设计，防腐可靠，易于清洁。 5.4.箱内配置12个冷冻抽屉，满足不同存储的要求。 5.5.测试孔设计，方便用户测试使用。 5.6.脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平。 5.7.锁紧大手把设计，带门锁，并带锁鼻可外挂锁，实现双重保险，开关门方便可靠，安全使用。 5.8.优化系统、结构降噪设计，噪音降低5分贝以上（41分贝），彻底清除刺耳的高频噪音。 |
| 17 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 4台 | 一、技术参数： 1、温控方式及灯：电子控制 LED灯 2、电源：220V/50Hz 3、门体：发泡门 4、内胆材料：冷板喷粉 5、箱壳材料：0.6mm冷轧钢板表面喷粉 6、外形尺寸：约736*660*1810 mm 7、内部尺寸：冷藏约605*510*720 mm，冷冻约515*465*440 mm 8、总有效容积：282L 9、温度范围：冷藏2～8℃；冷冻-20～-30℃ 10、输入功率：340W 11、气候类型：N型 12、净重：约145 kg 13、毛重：约160 kg 14、制冷方式：风冷/直冷 15、制冷剂：R290 16、发泡剂：环异戊烷 17、压缩机：黄石东贝 K480CU 18、冷凝器：丝管型 19、蒸发器：光管型 20、高低温报警：闪烁报警、声鸣报警 21、防触电保护：I级 二、产品各项功能说明： 1、温度控制: 1.1.电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度1 ℃。 1.2.冷藏温度2～8℃可调，冷冻温度-20～-30℃可调。 2、安全系统 2.1.超温报警。 2.2.传感器故障报警。 2.3.断电报警。 2.4.远程报警。 3、两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）。 4、制冷系统 4.1.名牌压缩机，碳氢制冷剂。 4.2进口品牌风机（ADDA内风机+EBM冷凝风机），冷藏温度更均匀。 5、人性化设计 5.1.触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。 5.2.LED照明灯。 5.3.配备独立门锁扣，可配备双挂锁。 5.4.脚轮设计，移动方便。 |
| 18 | 医用冷藏箱 | 3台 | 一、技术参数： 1、整体结构：电加热单门 2、外部尺寸（宽*深*高）：约665*710*1965 mm 3、内部尺寸（宽*深*高）：约530*555*1380 mm 4、保存箱层数：7 5、搁架数量：6个搁架1个筐 6、总有效容积：390L 7、发泡箱体保温层：40 mm 8、电压要求/频率：额定电压220V/50Hz 9、温度范围：2～8℃ 10、输入功率：≤380W 11、电池：12V 12、多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警 13、两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 14、远程报警功能：具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 15、门锁：一把钥匙一把锁，双锁结构，防止随意开启 16、均匀性：±3℃ 二、产品各项功能说明： 1、微电脑控制，内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度0.1°C， LED数码管显示，观察方便。 2、显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。 3、设定温度在2～8℃范围调节，科学风道设计，箱内温度均匀度小于3°C。 4、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 5、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 6、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 7、配备脚轮，灵活，可移动、可通过底角锁定。 8、压缩机：进口压缩机，保证产品质量稳定 9、冷凝风机：德国进口EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 10、材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀； 11、门：单个电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，自关门功能。 12、多层搁架和滑动抽屉设计，用户可以根据需求选择搁架或者抽屉，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品。 13、灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。 14、门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 15、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。 16、可选存储功能，可存储一个月左右温度数据，通过USB接口导出。 17、附件：保修证：1张；操作说明书：1本；塑料袋：1个；搁物架：7个。 |
| 19 | 冰柜 | 2台 | 一、技术参数： 1. 工作条件：220V，50Hz； 2. 样式：卧式，单开门 3. 安全门锁设计，产品配置篮筐。 4. 气候类型：N 5. 外观颜色：白色； 6. 容积：388升； 7. 使用温度：-10℃～-25℃可调 8. 压缩机：全封闭高效进口压缩机 9. 控温方式：微电脑温控，温度数字显示 10.安全报警：带有高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点--两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） |
| 20 | 台式高速冷冻离心机 | 2台 | 一、配置：主机1台 1、含 5 mL/15 mL/50 mL 锥形管和工作板适配器 转速：4,500 rpm 离心力：4,347 × g 2、30x1.5/2.0角转1个 13700转 转速：最大13,700 rpm 离心力：20,984 × g 二、工作条件： 1、电压：230 V ± 10%, 50-60 Hz 2、电流：10.5 A, 1650 W（最大） 3、环境温度：10 ℃-35 ℃ 4、最大湿度： 10 % - 75 % 三、性能与参数： 1、▲最大容量：4 x 1000 mL, 200 x 1.5/2.0 mL, 36 x 50 mL, 64 x 15 mL, 20 x MTP, 120 x 13mm采血管 (直径), 104 x 16 mm采血管 (直径) 2、最大相对离心力：22,132 x g (14,000 rpm) 3、温控范围：-11 °C to 40 °C 4、99 个预存程序；3组常用参数按键（最多64个程序快速设定），快速运行离心程序 5、独有的5 mL 锥底离心管固定角转，20 x 5.0 mL (20,913 x g/13,100 rpm) 6. 具有6 x 250 mL 大容量高速固定角转 7. 自动转子识别和自动转子失衡检测功能，离心更安全 8. 快速预冷功能，省心省力，且转子在最高转速下，仍可以保持4 °C 10. 转子及附件可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟），保护人员安全 11. 快速锁定转子盖/吊篮盖：旋转1/4 圈可快速打开或锁紧转子/吊篮 12. At set rpm 定速计时功能，达到设定转速后开始计时 13. 10 档可调的软加速和软刹车功能，防止样品重悬 14. 动态压缩机控制技术，降低振动，保护样品 15. ▲通用吊篮设计，可同时离心工作板和离心管，无需购买单独的工作板吊篮 16. 最高转速运行时噪音水平低 < 53 db(A)( S-4 x 通用转子) 17. 单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作 18. 离心计时10 s to 99 小时 59 分钟，可连续离心 19. 转速范围：10 rpm – 14,000 rpm (1 rpm 调整精度) 20. 具备通用组合适配器，一个适配器可实现多种离心耗材的离心 21. ▲支持中文操作界面，三级权限管理，最多可创建999个用户账号 22. 可创建周期性的清洁维护提醒，跟踪转子使用次数，使设备常用常新，保障安全 23. 使用“常用参数项”3秒快速完成离心参数设置（最多64个程序快速设定） 24. 可创建99个预储存程序，快速调用程序，开启离心 25. ▲实现USB端口导出离心参数报告、离心过程通知和提醒（PDF和CSV格式），便于数据溯源及报告的撰写 保存最高1,000条运行记录和最高100,000条通知和提醒。 ▲投标时，必须提供仪器生产厂家或者国内授权总代理针对本项目出具的授权书和售后服务承诺书原件，否则作废标处理。（进口产品必须提供） |
| 21 | 梯度PCR仪 | 1台 | 一、技术参数： 1、全彩色触摸显示屏，图形化程序编辑，直观简便 ▲2、银质样品模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、8 联管及 96 孔PCR 板 ▲3、升降温速率：升温 10 ℃/秒，降温 5 ℃/秒 4、模块温控范围：4－99 ℃ 5、温控精确度：±0.15 ℃ 6、温度均一性：20-72 ℃时 ≤±0.2 ℃；95℃时 ≤±0.3 ℃ ▲7、梯度范围 1-30 ℃ ▲8、可以生成横向（12列）和纵向（8排）温度梯度 9、温控模块使用6块半导体元件，每块半导体元件均独立控制 10、热盖可自动调节高度，适应不同耗材 11、热盖温度范围：37－110 ℃ 12、TSP 样品温控保护技术，减少非特异性反应 13、具备4种温控模式：快速模式、中等模式、标准模式、安全模式，适用于不同类型的样品模板 14、具备USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展 15、仪器可存储 1000 个应用程序，可通过 USB 外接设备无限扩展 16、内置具有自检功能，可以快速检测加热模块以及机器硬件的状态，并能生成相应的检测证书 17、可另外连接9台不带控制面板的PCR仪，提高样品处理通量 ▲18、可通过软件将最多50台PCR仪联网 19、配备彩色LED状态指示灯，显示机器工作状态 20、超静音运行，噪音水平≤ 40分贝 22、具备原厂配套的温度验证系统，用于测定设备的升降温速度、温度均一性、温度准确性等参数 23、设有断电自动重启功能 24、两年保修 二、配置 1、PCR仪主机，内置控制面板 2、中式电源线 3、英文操作说明书 ▲投标时，必须提供仪器生产厂家或者国内授权总代理针对本项目出具的授权书和售后服务承诺书原件，否则作废标处理。（进口产品必须提供） |
| 22 | 生化恒温培养箱 | 2台 | 一、产品特点： 1、液晶多数据全屏操作显示、停电记忆、停电补偿。 2、辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 3、涡轮离心强制送风，温度更均匀。 4、断电保护，参数记忆，来电回复。 5、压缩机过载保护 6、回路自诊断，传感器故障报警，上下限过温报警。 7、过升防止器。 二、技术参数： 1、方式：强制对流 2、使用温度范围：0-65℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：高温：±0.5℃；低温：±1℃ 5、温度分布精度：±1℃ 7、构成：内装：镜面不锈钢板；外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 8、断热材：聚氨酯 9、加热器：不锈钢加热管 10、额定功率：1.0 kw 11、压缩机：风冷密闭压缩机 12、制冷剂：R134A 13、除霜构造：自动 14、温度控制方式：30段液晶程序 15、传感器：Pt100 16、安全装置：过升报警、过载保护；过升防止器、回路自诊断 17、外尺寸（宽*深*高）：640*620*1260 mm 18、容积：150 L 19、隔板承重：15 kg 20、隔板层数：9层 21、净重/毛重：约86/106 kg |
| 23 | 超净工作台 | 4台 | 一、技术参数： 1、功率（W）：1200 2、气流方式：垂直层流 3、产品类别：单人单面 4、洁净等级：符合ISO14644.1的5级标准，优于100级洁净要求 5、大气压：70～106kPa 6、环境温度：0～40℃ 7、输入电源：220V±10%，50±1Hz 8、外形尺寸(宽*深*高)：约970*620*1730 mm 9、内部尺寸(宽*深*高)：约900*530*520 mm 10、过滤效率：知名品牌AAF防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）99.99%@0.3µm 11、前挡风玻璃：6mm防紫外线钢化玻璃 12、操作口高度：300 mm 13、工作台面材质：304不锈钢 14、脚轮：有 15、照度（XL）：≥400 ▲16、平均风速(m/s）：0.2m/s-0.5m/s 17、噪音dB（A)：≤60 18、工作台面中心振动静位移µm(rms)：≤2 二、产品各项功能说明： 1、垂直层流设计，具有紧凑的前置进风和开放式的大面积匀流送风；上下分体结构，方便安装运输。 2、平衡式滑动前窗，采用钢化防紫外线玻璃设计，外箱体采用优质冷轧静电涂装，抗腐蚀能力强； 3、采用世界名牌AAF防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）99.99%@0.3µm，洁净度等级符合ISO14644.1的5级标准，优于100级洁净要求，更洁净更安全 4、微电脑智能控制面板，触摸式按键，以操控。 5、超强的记忆功能，能记忆紫外灯延时启动时间、杀菌时间、预约启动时间、风机档位等有效信息； 6、一键式预约功能，给用户更多休息，更高效率； 具有紫外杀菌定时启动预约功能，给用户更多休息，提高工作效率 ▲7、一键式预约杀菌，紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害；紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害 8、独有的前预洁净功能，进一步提高对样本的保护； 9、凹盘式不锈钢工作台面，采用优质304不锈钢，便于收集废液和清洁消毒； 10、人体工学设计，工作更轻松： 台面距地面800mm高度，站立、坐式操作均适宜，不易疲劳工作更轻松 5°倾斜操作面设计，减轻操作者压迫感，舒适不疲劳； 11、互锁功能，屏蔽误操作风险： 照明灯和紫外灯互锁，在关闭照明灯状态下，紫外灯按下才能点亮；紫外灯点亮情况下，按下日光灯紫外灯随即关闭，将误操作风险降为零。 12、内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳 |
| 24 | 高压灭菌锅 | 2台 | 一、技术参数： 1、容积：80L 2、灭菌室尺寸：Φ386*700 mm，外形尺寸： 约546*630*1100 mm 3、内胆和门材质为SUS304不锈钢，配置2个不锈钢提篮 4、功率：3.2 kw 5、净重：约85 kg 6、设计压力：0.26Mpa，额定工作压力：0.22Mpa，压力显示范围：0～0.4Mpa 7、灭菌温度设置范围：115～134℃，设置精度0.1℃，溶解温度：40～100℃（可设），保温温度：40～60℃，灭菌时间设置范围：0～999分钟 8、配置动态脉冲排气，彻底排出灭菌器内的空气，排气温度：105～136℃，排气次数0～99次 9、自动控制，升温、排气、灭菌、泄压、干燥全流程自动程序控制，故障报警信息自动显示 10、配置自动干燥功能，灭菌完成后在灭菌器内自动完成干燥 11、零蒸汽排放，专业设计的蒸汽冷凝内循环，蒸汽不外排，防止有毒气体外泄造成损害 12、预存敷料、器械、橡胶、液体、固体5个灭菌程序，一键启动，无需设置灭菌温度和灭菌时间 13、采用PID控制原理，实现更精确的温度控制 14、配置快速排气和慢排气两种排气方式，针对液体灭菌的慢排气，避免液体溢出 15、配置多重安全装置，超压自动泄压、超温自动断电、门开不能启动、正压不能开门、防干烧保护、过流、漏电及过压保护、全防护隔热保护门罩、传感器断线检测等 16、配置预热控制功能，可以提前预约灭菌器加热，缩短灭菌器升温时间，提高实验效率；具有定时启动功能，按照预定时间启动灭菌程序，合理安排实验时间 |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | 4台 | 一、产品特点： 1、便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止,预约启动功能。 2、辅助菜单，实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。 3、自主研发的立式双风道气套，涡轮离心强制送风， 温度更均匀。 4、调速风机使轻质、细小、粉状样品得以使用。 5、强制风机散热进气结构，使风机最高工作温度<50℃，长时长 寿运行 6、具有隔热门技术，高温状态下使用时外门温度低，不变形 7、具有抽拉式托盘隔板设计方案，取放样品方便快接 8、具有数显过升防止器，使温度控制更准确稳定，安全可靠 二、技术参数： 1、方式：底风道回旋送风 2、温度范围：RT+10-300℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：±1℃ 5、断热材：硅酸铝纤维 6、加热器：镍铬合金加热丝 7、额定功率：3 kw 8、排气口：内径28mm*1，顶部 9、温度控制方式：液晶双列PID 10、传感器：Pt100 11、安全装置：过升防止器 12、外尺寸（宽*深*高）：约735*625*1220 mm 13、内容积：230 L 14、隔板承重：15 kg 15、净重/毛重：约37/43 kg |
| 26 | 恒温摇床 | 1台 | 一、功能用途： 恒温振荡器集恒温培养、振荡、混匀等多项功能。广泛应用于分子生物学、生态学、遗传、杂交、育种、发酵、医学、制药、检疫检测、食品检测、环保等领域的微生物培养、优化、筛选和细胞组织生理及生化反应等研究。 二、技术参数： 1、温控范围：环境温度-15℃～60℃(最低为4℃) 2、温控精度：0.1 ℃ 3、温度均匀度：±0.5℃ (@37℃) 4、旋转转速：0rpm, 30～400 rpm 5、转速精度：1 rpm 6、摆振幅度：φ26 mm 7、最大容量： 50mlx42/100mlx25/150mlx24/200mlx20/250mlx20/500mlx12/1000mlx8 8、摇板尺寸： 450 x 400 mm 9、自动除霜：不需设定间隔时间，自动检测适时化霜 10、来电自动恢复功能： 有 11、内腔工作高度（摇板表面到内腔顶面距离）：350 mm 12、数显方式： LCD 13、定时范围： 0～999小时59分钟 14、外形尺寸（W×D×H）：约 700x650x620 mm 15、重 量：约110 kg |
| 27 | 电热磁力搅拌器 | 3台 | 一、技术参数： 1、转速：80～1500 rpm 2、转述设置精度：1 rpm 3、调速步距：10 rpm 4、最大搅拌子长度：80 mm 5、工作区域尺寸：约175*175 mm 6、最大搅拌容量：10 L 7、数显方式：LCD 8、来电自动恢复功能：有 9、加热工作盘温度：环境温度+5℃～300℃ 10温度偏差：@100℃：≤±10℃ 11、温度波动度：@100℃：≤±5℃ 12、温度分辨率：0.1℃ 13、安全温度：360℃ 14、外接传感器功能：支持 15、点位数：1 16、工作盘材质：铝 17、外形尺寸：约355*240*129 mm 18、净重：约4.5 kg 19、外壳防护等级：IP21 二、配置要求： 1、主机1台 2、φ12x50 mm 搅拌子1个 |
| 28 | 单通道移液器 | 3套 | 技术参数： 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 9.包含6个不同量程的移液器，全面满足不同应用需求： 型号参数： 0.1-2.5ul 0.5-10ul 2-20ul 10-100ul 20-200ul 100-1000ul ▲投标时，必须提供仪器生产厂家或者国内授权总代理针对本项目出具的授权书和售后服务承诺书原件，否则作废标处理。（进口产品必须提供） |
| 29 | 精密pH计 | 2台 | 一、技术参数： 1、通道：单通道 2、pH 测量范围：-2～16 pH 3、pH 分辨率：0.01; 0.1 pH 4、pH 准确度：±0.01 pH 5、mV测量范围：-2000～2000 mV 6、mV分辨率：1 mV 7、mV准确度：±1 mV 8、温度范围：-5°C～105°C 9、温度分辨率：0.1°C 10、温度准确度：±0.3°C 11、温度补偿：自动/手动 12、自动终点锁定，自动识别缓冲液，5点校正 13、内置缓冲液：4组 14、存储容量：200组数据 15、接口：RS232；USB接口 二、配置要求： 1、主机1台 2、三合一pH电极1根 3、针刺型pH电极1根 4、电极支架、缓冲液等 |
| 30 | 低速离心机 | 2台 | 一、产品特性： 1、微机控制，直观数码显示，运行参数自动记忆，方便操作 2、无刷电机驱动，欧洲超高速轴承，运行平稳，免维护 3、钢制机身，不锈钢离心腔，多级减振结构，振动小、噪声低，舒适环保耐用 4、超速、门盖、不平衡等保护功能，转子可高温高压灭菌，确保安全 5、专有的气流导向风冷设计，温升小，有效保持样品活性 6、0-9档10种升降速率选择，可存储40种自定义工作模式，实现最优化离心 7、点动功能，短暂离心，便于多样化离心 二、技术参数： 1、最高转速：5500 rpm 2、最大相对离心力：5640 xg 3、最大容量：2000 ml 4、转速精度：±20r/min 5、定时范围：0-999min/sec 6、电源：AC 220V 50Hz 15A 7、整机噪声：≤60 dB 8、外形尺寸:约560×460×390 mm 9、重量:约58 kg 三、配置要求： 1、主机1台 2、8×50 ml水平转子一个，转速为4000 rpm,离心力为2960 xg 3、32×15 ml水平转子一个，转速为4000 rpm,离心力为2960 xg |
| 31 | 恒温金属浴 | 2台 | 一、技术参数： 1、温控范围：环境温度 +5℃～120℃ 2、温度波动度：@50～100℃：≤±0.15℃，@100.1～120℃：≤±0.2℃ 3、升温时间：从室温20℃至120℃，≤ 25 分钟 4、温度均匀性：@40℃:≤±0.5℃ 5、温控精度：0.1℃ 6、显示方式： LCD 7、来电自动恢复功能：有 8、编程方式：6段编程 9、定 时：99h59min或连续 10、机壳防护等级：IP21 11、可放模块数：2 12、外形尺寸：约320x220x111mm 13、净 重：约3 kg |
| 32 | 电子天平 | 2台 | 一、技术参数： 1、具有全自动故障检测、线性四点校准，超载保护等应用程序 2、显示屏：液晶 3、输出接口：内置RS232C 4、称量范围：0—200 g 5、测量精度：0.1 mg 6、重复性：0.1 mg 7、称盘尺寸：Φ80 mm 8、外形尺寸：约350×215×340 mm 9、重量：约6.8 kg |
| 33 | 多功能旋转混合仪 | 2台 | 一、技术参数： 1、外型小巧、操作简单; 2、防滑、柔和摇摆; 3、可放置多种规格试验管; 4、性能稳定、噪音极低; 5、可用于冷库和培养箱; 6、倾斜角度25℃; 7、转速：5转/分 进口电机 8、工作状态： 360º旋转 9、工作尺寸： 约250×100/0.5-10ml 10、可放置容量：0.5ml×18 1.5ml×30 5ml×12 |
| 34 | 微波炉 | 1台 | 一、技术参数： 1、外观设计：冷艳黑镜面设计，搭配典雅隐藏式炉门，彰显高贵冷艳感，简约大气，把手具有耐磨、抗刮花、易清洁等特质 2、产品容量：23L 3、烹饪方式：微波/光波 4、底盘类型：平板式 5、计时功能：支持 6、解冻功能：快速解冻 7、烧烤功能：支持 8、蒸汽功能：支持 9、预约功能：支持 10、童锁功能：支持 11、电源电压：220V/50Hz 12、输出功率：900W 13、烧烤功率：1000W 14、产品颜色：黑色 15、开门方式：手拉式 16、产品尺寸：约502*420*302 mm 17、产品重量：约11 kg |
| 35 | 水浴锅 | 2台 | 一、产品特点： 1、不锈钢内胆,圆弧角设计，方便清洗。 2、PID控制，控温精确 3、隐藏式放水阀放水，回流式上盖，水不外流 二、技术参数： 1、方式：自然水对流热传递 2、温度范围：RT+5-100℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：±0.5℃ 5、额定功率：1.5 kw 6、安全装置:过升报警 7、传感器：NTC 8、外形尺寸（宽*深*高）：约637*398*200 mm 9、容积：18.7 L 10、净重/毛重：约8/9.5 kg |
| 36 | 电动移液器 | 2台 | 一、技术参数： 1、移液操作简单、高效、单手轻松控制。 2、适用0.1-100ml移液管。 3、大功率马达可快速充满100ml液体。 4、可更换的锂电池使用时间长，可间歇工作8小时，充电时间仅需2-3小时。 5、液晶大显示屏8个档和电量信息。 6、采用PVDF材料，耐腐蚀。 7、指尖控制的吸液和分液按钮，保证了移液的准确性。 8、有电力不组时警告功能。 |
| 37 | 红外接种环灭菌器 | 3台 | 一、功能用途： 采用红外线热能灭菌，使用安全方便、对环境无污染，,可完全替代酒精灯而广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车等环境中进行微生物实验。 二、技术参数： 1、灭菌档中心区最高温度：900℃± 50℃ 2、最大消毒物品外径：φ14 mm 3、加温区总长：130 mm 4、灭菌时间：3～5 S 5、净 重 1.2 kg 6、保温档中心区最高温度：600℃± 50℃ 7、来电⾃动恢复功能：有 |
| 38 | 迷你离心机 | 2台 | 一、技术参数： 1、转 速：6000rpm/9200rpm 2、相对离心力：2414g (5ml转子头)，2012g (1.5ml转子头)，1509g (0.2ml转子头)，5677g (5ml转子头)，4731g (1.5ml转子头)，3549g (0.2ml转子头) 3、噪 音：≤60dB 4、外壳颜色：白色 5、LED发光选择：关、绿色、蓝色、红色 6、来电自动恢复功能：有 7、安全保护模式：开盖即停 8、外形尺寸：约187x240x139 mm 9、净 重：约1.8 kg |
| 39 | 水平电泳槽 | 2台 | 一、产品特点： 1、PCR电泳：梳子1mm27齿*4排，可一次跑108个样品（含Maker） 2、多种规格凝胶托盘任意组合（W*L）：130×130mm；130×65mm；65×130mm；65×65mm 3、14、19、27齿梳子均支持8道和12道排枪加样 4、耐高温凝胶托盘，100℃高温不变形，无需将琼脂糖晾到温热再灌胶 5、不使用橡胶密封圈，活动电极采用内嵌式设计，永无漏液顾虑 6、配100孔各种孔径多用途离心管架1个 二、技术参数： 1、凝胶面积（W*L）：130×130mm，130×65mm，65×130mm，65×65mm 2、梳子规格：0.75mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；1.0 mm：12+12齿/27齿；1.5mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；2.0mm：3+2齿/3+3齿 3、梳子数量：双刃式9把 4、缓冲液体积：最大可达1000ml 5、铂金电极：φ0.25mm 6、外形尺寸：约300×170×80mm(L×W×H) 7、重量：约2 kg |
| 40 | 垂直电泳槽 | 4台 | 基本参数： 外形尺寸（L×W×D）：约265×160×185mm 凝胶板规格(L×W)：130×180mm 试样格：25、40、52齿，1.0、1.5mm厚 重量：约5Kg 缓冲液总容量：约750ml 性能用途： 可同时做双板胶，用于蛋白凝胶电泳。 |
| 41 | 电泳仪 | 2台 | 一、产品特点： 1、输出类型：恒压、恒流、恒功率 2、透明仪器外壳，一览内部结构 3、蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶，降低了人工重新设置的繁琐 4、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能 5、液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间 6、四组并联，可同时带多个电泳槽 7、可编程存储10种方法，每种方法最多包含10个步骤 8、五年质保。 二、技术参数： 1、输出范围：电压:5-300V；电流:1-400mA；功率:1-75W 2、分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1W 3、显示方式：192×64LCD液晶显示屏 4、定时范围：1min–99h59min，完全可调 5、外形尺寸：约308×242×100mm（L×W×H） 6、重 量：约2 kg |
| 42 | 制冰机 | 1台 | 一、 产品特点： 1、采用优质不锈钢外壳,防腐耐用,独立型一体式结构，紧凑简洁,节省空间。 2、箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好，内胆为无氟抑菌型,节能环保。 3、采用优质高效R134a无氟进口压缩机,符合欧盟RoHs环保指令要求。 4、噪音低,运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 5、采用纯铜制冰蒸发器，304不锈钢搅刀。专利技术的行腔隔片式制冰蒸发器,制冷效率高,产冰量大。 6、螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。 7、独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，节水节能。 8、有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。 二、技术参数： 1、制冰量：130 kg/24h 2、储冰量：35 kg 3、冷凝方式：风冷 4、耗水量：≤5.4 L/H 5、压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a 6、箱体外壳：不锈钢 7、输入功率：685 W 8、外形尺寸（长*宽*高)： 635*611*945 mm 9、净 重：70 kg 10、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 |
| 43 | 便携式三氮组合快速检测箱 | 2台 | 一、技术参数： 1、便携式，采用普通电池供电 2、检测项目：氨氮、亚硝酸盐氨、硝酸盐氮 3、检测方法：GB/T5750.5-2006氨氮-纳氏试剂光度法；硝酸盐氮-麝香草酚光度法；亚硝酸盐氮-重氮偶合光度法 4、检测范围：氨氮0.02～6.00mg/L（以N计）；硝酸盐氮0.5～10.0mg/L（以N计）；亚硝酸盐氮0.01～0.50mg/L（以N计） 5、检测下限：氨氮0.02mg/L；硝酸盐氮0.5mg/L；亚硝酸盐氮0.01mg/L 6、测量精度：±3%±0.01 7、检测时间：10分钟 8、屏幕显示：具有显示屏，直接显示浓度 9、具有自定义校准功能 10、自动提示电池电量不足，便于及时更换电池 11、操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） 12、带废液回收瓶 |
| 44 | 便携式海水质检测仪 | 1台 | 一、技术参数： 1、便携式，采用4节AA电池并支持USB电源供电 2、检测项目：氨氮、溶解氧、亚硝酸盐氮、硫化物、pＨ、盐度 3、检测方法：盐度：盐度计法；pH：玻璃电极法；氨氮：纳氏试剂光度法；溶解氧：碘量光度法；亚硝酸盐氮：重氮偶合光度法；硫化物：N，N－二乙基对苯二胺光度法 4、检测范围：pＨ：0.0－14.0；盐度：0～100‰；氨氮：0.02～6.00mg/L（以N计）；溶解氧：0.0～15.0mg/L（以O2计）；亚硝酸盐氮：0.003～0.500mg/L（以N计）；硫化物： 0.02～1.00mg/L（以Ｓ２-计） 5、检测时间：约10分钟 6、检测波长：420nm、470nm、520nm、600nm ，支持自动识别切换波长 7、仪器零点漂移：±0.003A 8、仪器重复性：≤0.003A 9、吸光度测量线性：≤3% 10、分辨率：0.001A（显示），0.0001A（计算） 11、仪器项目支持自定义曲线 12、直接显示浓度结果，无需计算 13、数据储存：1000组，支持PC数据管理软件 14、屏幕显示：TFT宽屏彩屏显示，支持中英文菜单 15、通讯接口：USB 16、电量指示，可显示当前电池电量，便于及时更换电池 17、操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） |
| 45 | 数码生物显微镜 | 1台 | 1.研究级正置荧光显微镜，可作明场、荧光的观察，可扩展升级相差、暗场观察方式； 2.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm； 3.调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 ▲4.观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°，可支持视野数25以上的目镜；10X宽视野目镜，视野数≥25； ▲5.照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节； 6.物镜：半复消色差荧光Plan Fluor物镜，平场视野≥25mm； 4X（N.A. 0.13，W.D. 16.5） 10X（N.A. 0.3，W.D. 8.1） 20X（N.A. 0.5，W.D. 2.1） 40X（N.A. 0.75，W.D. 0.7） 100X（N.A. 1.3，W.D. 0.15 oil） 7.载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台； 8.物镜转换器：五孔编码物镜转盘，与进口原装软件和相机连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺； 9.聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1； 10. 成像系统： ▲①采用2100万像素4\3英寸靶面彩色芯片，具有高灵敏度，低噪音，大视野的特性，自带64MB缓存，图像传输更稳定，支持Labview、Halcon、OpenCV等第三方软件； ②产品配置 芯片尺寸：4\3英寸， 2100万像素彩色逐行扫描图像传感器； 像素点尺寸：3.3μm×3.3μm； 图像数据格式：12bit； 响应光谱：380nm~1100nm； 有效增益：1~32X 曝光模式：卷帘式快门； 高速的USB3.0传输口输送，带64MB缓存； 分辨率和帧率：5280*3952 21 fps 任意尺寸ROI 曝光时间：100μs~1000μs 曝光控制：手动/自动/区域曝光； 白平衡：手动/一次/区域白平衡； 拍照支持格式：RAW、BMP、JPG、PNG 支持软件接口：TWAIN，DirectShow； ▲③制冷装置:半导体制冷，低于室温15°； 11.显微数码测量分析系统： 11.1本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性； ▲11.2软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求； 11.3本软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容明美各摄像机型号，并可通过Directshow接口兼容其他相机。功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性； 13.配置专用PC，内存≥8G。 |
| 46 | 数码体式显微镜 | 1台 | 技术参数： 1.放大倍数 6.2X—50X 之间（一倍物镜）； 2.目镜:高眼点广角目镜(10X，Φ21 mm)，视度调节范围为±5屈光度；视场范围：21mm。铰链式3目，分光比50%\50%； 3.伽利略光学系统，模块化积木式设计；1X 平行光消色差物镜，工作距离可达80mm，另外配2X倍辅助物镜； 4.底座: L型立臂式底座，立臂校调，行程106mm。配透明玻璃、毛玻璃和黑白板3块工作板，直径95mm； 5.反射照明：独立的LED反射照明，强LED灯珠，色温5600K，寿命2万小时以上；亮度可调；双分支冷光源，LED光源驱动； 6.透射照明：采用LED光源透射照明，亮度可调； 7.调焦机构：具有焦距同轴调节，调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm； ▲8. 显微镜成像系统： 8.1产品配置 芯片尺寸：4\3英寸， 2100万像素彩色逐行扫描图像传感器； 像素点尺寸：3.3μm×3.3μm； 图像数据格式：12bit； 响应光谱：380nm~1100nm； 有效增益：1~32X； 高速的USB3.0传输口输送，带64MB缓存； 分辨率和帧率：5280*3952 21 fps 任意尺寸ROI； 曝光时间：100μs~1000μs 曝光控制：手动/自动/区域曝光； 拍照支持格式：RAW、BMP、JPG、PNG 支持软件接口：TWAIN，DirectShow； 8.2半导体制冷模块，低于室温15度，单独供电； 9.显微数码测量分析系统： 9.1 具备软件著作权； 9.2 用户管理：系统集成身份认证功能，预设管理员、组长、普通用户三个类型账号，不同类型账号按需设置相应使用权限； ▲9.3审计追踪：根据GMP关于计算机化系统使用要求设计，配合用户管理模块，系统自动记录软件使用日志； 9.4其他功能:相机控制、图像采集、多重拍摄、直方图均衡化、实时多通道荧光合成、图像测量、颜色矩阵设置、CPU加速等； 10.适配专用工作PC，内存≥8.0G。 |
| 47 | 生物显微镜 | 4台 | 技术参数： 1.光学系统：无限远消色差独立校正光学系统； 2.目镜物镜参数： 广角平场10X目镜：视场直径Ф22mm 无限远平场消色差物镜： 4X/0.10 工作距离21.5mm 10X/0.25 工作距离7.5mm 40X/0.65 工作距离0.65mm 100X/1.25 工作距离0.185mm 3. 目镜筒：30度倾斜，三目镜，瞳距调节53mm-75mm，两档分光，可选配专用1倍C接口。 4.调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm。 5.物镜转换器：四孔(内向式滚珠内定位)。 6.透射照明系统： 白色LED，亮度可调，阿贝聚光镜 NA1.25，内置式可调孔径光栏，含刻度，与物镜匹配。 7.载物台：双层活动平台 (尺寸:210mm×140mm，移动范围: 76mm× 50mm) |
| 48 | 体式显微镜 | 4台 | 技术参数： ▲1、放大倍数 0.67X—45X 之间（一倍物镜）。 2、目镜:高眼点广角目镜(10X，Φ22 mm)，视度调节范围为±5屈光度；视场范围：22mm。铰链式3目，分光比50%\50%，配0.5xc接口。 3、1X 平行光消色差物镜，工作距离可达105mm。另外含0.5倍或2倍辅助物镜。 4、底座: L型立臂式底座，立臂校调，行程106。配透明玻璃、毛玻璃和黑白板3块工作板，直径95mm。 ▲5、反射照明：独立的LED反射照明，强LED灯珠，色温5600K，寿命2万小时以上；亮度可调； ▲6、透射照明：采用LED光源透射照明，亮度可调； 7、调焦机构：调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm； 8. 配套mshot远程服务系统：可实现在线便捷远程服务，需提供原厂远程服务协议，保证后期使用。 |
| 49 | 细胞培养成像仪 | 1台 | 技术参数： 1、可配置相衬和荧光，627nm红色LED的细胞友好光源，避免细胞长时间照射受损。体积小巧能放于细胞培养箱中 -区别于传统显微镜，良好的密封性及小型化设计保证仪器可置于各种培养箱，在95%湿度、37℃温度、一定CO2浓度或者H2O2气体的环境中不受影响。 2、主要功能：可以用于相衬、荧光观察； 3、物镜：平场半复消色差相衬物镜，在多种照明模式下都能得到高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果10X NA=0.30 WD=7.4 盖玻片厚度：1.2 4、平台：固定平台，兼容各种培养瓶、培养皿 5、调焦方式：行程：上7mm，下1.5mm；电动调焦、自动聚焦； 6、照明系统：电动调光，荧光灯源切换 透射照明：3W 627nm 红色LED 7、相机：500万 像素 黑白 USB3.0相机 传感器类型：CMOS，靶面尺寸：2/3”， 像元尺寸：3.45微米 分辨率：2448*2048，最大帧率：35fps，接口：USB3.0 8、软件：满足拍照、摄像、延时拍照基本功能 可支持的系统平台： 微软视窗系统 Windows： 64位Win7、Win8 、Win10可支持的操作语言： 1）简体中文，2）英语 9、外形尺寸（宽*深*高）：约220*264*240 mm |
| 50 | 超微量核酸蛋白分析仪 | 1台 | 一、技术参数： 1、采用最先进的微量样品Smartpath检测技术 2、悬臂式测量模式，可感应浓度自动调节最佳检测光程 3、触摸屏操作，定制的安卓系统，无需外接电脑 4、自动感应下压多点检测技术（非拉伸），终生精度，无需校准 5、自动wifi及网络连接，方便邮件传输 6、波长范围：190-840nm全波长扫描 7、波长精度：≤0.5nm 8、波长分辨率（带宽）：≤1.5nm 9、光程：最小光程0.02mm,满足高浓度精确检测 10、样品量：0.5-1ul 11、吸光值准确度：1.5% at 0.75AU at 260nm 12、吸光值测量范围：0.04-750(等效于10mm) 13、核酸测量范围：0.75-37,500 ng/μl dsDNA 14、蛋白测量范围：0.04-1125mg/ml BSA 15、检测时间：2秒 16、下样品座材料：303特种不锈钢，石英和蓝宝石窗 17、上样品座材料：303特种不锈钢和石英光纤 18、内置荧光检测app,可升级具备荧光检测功能 ▲投标时，必须提供仪器生产厂家或者国内授权总代理针对本项目出具的授权书和售后服务承诺书原件，否则作废标处理。（进口产品必须提供） |
| 51 | 净气型储药柜 | 2台 | 一、技术参数： 1、系统描述：用于存储有机或无机液体及固体化学试剂过程中的有害物质的过滤，24小时净化室内空气，对实验人员提供有效的安全防护。采用灵活的模块化系统，针对液体,粉尘,液体与粉尘混合以及洁净室应用,可配置单层活性炭,双层活性炭及活性炭与HEPA组合型过滤器，有效保护了实验室及实验人员的安全。 2、外部尺寸（长×宽×高mm）：≥900*530*2138-2323mm 3、储存容量：≥160瓶（每瓶500ml） 4、空气处理量：≥220 m³/h 5、采用无刷变频风机，开门时自动变频控制加大风量，减少柜内气体外泄。 ▲6、风机箱采用注塑一体成型，具备良好的抗腐蚀和防漏电绝缘功能。 7、层板材质：聚丙烯（PP），具有不少于3L的盛液防漏功能。 8、具有未锁门提醒、风机失灵提醒、过滤器饱和提醒，通过声音报警和条形白光LED闪烁的组合形式，并提供APP及电脑连网在线报警和远程监控。 9、材质：面板和过滤框均采用耐化学腐蚀的聚丙烯（PP）材质、柜体采用涂有抗酸聚合物的镀锌钢板材质。 ▲10、采用电子锁，可设置单双人管理模式，提供主副卡权限分级。 11、过滤器饱和自动警示功能。 二、质量安全保证要求： 1、 1.1.过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品：异丙醇、环己烷、盐酸的的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时的具体吸附量不低于标准规定值，即异丙醇≥500g、环己烷≥890g、盐酸≥2184g。 1.2.层板承重：≥100kg/m² 1.3.空气换气次数：≥180次/小时 ▲2、产品涉及化学品使用安全，设备需针对公众责任险和产品责任险进行投保，赔偿限额≧500万人民币或等值货币。 三、技术服务要求： 1、技术要求： 1.1.每年提供上门检测服务，售后服务达到商品售后服务体系GB/T27922-2011四星以上要求 ▲1.2.提供设备现场安装调试服务：产品需要实际使用现场使用PID仪采用丙酮标定进行过滤效率的检测，柜内浓度不低于300ppm，排风口检测到浓度低于0.1ppm。 2、服务条件： 2.1.在中国大陆境内必须设有固定的维修服务中心及备品、备件库。 2.2.在设备的使用寿命期内，卖方应保证对买方所购设备提供终身维修服务。 2.3.保证对设备的零备件、易损件提供优惠的供应,并保证15日内能买到所需的零备件、易损件。 2.4.从安装验收合格签字之日起保修期为一年（整机），过滤器、保险丝等易耗品不属于质保范围，验收合格即可。 2.5.在接到用户故障通知后，在24小时内予以响应，48小时内到达现场，并给出排除故障的具体工作日。 |
| 52 | 流式图像计数仪 | 1台 | 一、性能特点： ▲1、无需任何一次性芯片耗材，自带清洗管路，自动清洗； ▲2、粒径分辨率≤0.5μm，阻抗加图像检测，精确判断总数及活性； ▲3、操作简单：无需稀释，一步加样，自动清洗； 4、软件多指标输出：检测→细胞浓度/直径/体积，按照粒径分区显示选区浓度/平均直径/平均体积； 5、多功能：图像检测→死/活比率、死/活浓度、稀释计算、细胞聚团率，细胞形态，检测数据可由USB接口导出； 6、500万像素，4倍光学放大； ▲7、可通过微流控芯片逐个计数，结合染料染色清晰辨别细胞死活，同时观察细胞形态； 8、细胞流动中拍照，一个样本可以拍50张图片进行汇总统计，保存8张图片留存。 二、技术参数： 1、适用范围及应用： 1.1.适用范围：对满足浓度区间及粒径大小范围的对象进行精确计数以及状态评估 1.2.仪器应用: 1.2.1.普通动物细胞、原代细胞、肿瘤细胞等计数 1.2.2.普通动物细胞、原代细胞、肿瘤细胞等明场染色法进行细胞活率、形态等分析 2、功能配置： 2.1.主要功能： 2.1.1.准确判定计数悬液的浓度 2.1.2.染色法判定计数悬液的活率、结团率等 2.1.3.准确判定计数对象的粒径大小 2.1.4.可进行选区分别计算 ▲2.1.5.数据、图像（含细胞图像）可存储及输出报告 ▲2.1.6.可进行稀释计算 ▲2.1.7.自动清洗 2.2.基础配置 2.2.1.主机一台（带图像法原理进行计数，可区分死、活细胞） 2.2.2.鞘液1瓶； 2.2.3.清洗液1瓶； 2.2.4.废液瓶1个（可重复使用）； 2.2.5.配100孔各种孔径多用途离心管架1个； 2.2.6.配程序降温盒1个； 2.2.7.说明书、电源线各1个。 2.3.主要技术参数 ▲2.3.1.采用电阻抗+图像法原理进行计数、粒径、细胞状态测量 2.3.2.计数时间 40s 2.3.3.样本量 10 μl 2.3.4.检测粒径范围：5~30μm ▲2.3.4.检测浓度 1×10^4-1×10^7 个细胞/ml，可配置超高浓度检测模式，最高达4×10^7 个细胞/ml； 2.3.5.计数结果重复性 CV≤ 5% ▲2.3.6.无需芯片耗材 三、售后服务： 1、保修年限1 年内免费维修、换机 2、维修支持配件供应时间≥5年 3、软件更新实时推送，免费更新 |
| 53 | 鱼类表型性状自动采集系统 | 2套 | 扫描分辨率：2448*2048 定焦：8mm、50mm 变焦：12-36mm 快门方式：全局快门 图像数据接口：USB3.0 称重数据接口：RS232 RFID数据接口：RS232/485 测量距离：150~800mm 测量范围：150mm*150mm~300mm*700mm 几何测量精度：0.1~0.4mm 称量范围：0-10Kg 称量精度：0.1g RFID工作频率：134.2KHz/125KHz； RFID支持协议：ISO11784/11785； RFID测量距离：0~300mm 光源：LED白光 影像采集：自动 RFID标签ID号采集：自动 质量测量：自动 数据记录：自动生成excel表格，并完成计算 测量点标注：手动 测量距离计算：自动 数据存档：自动 测量点定义：64个 测量距离定义：128项 |
| 54 | 便携式无线B超机 | 2台 | 机械扇扫 /3.5MHz/5MHz双频率可变频探头/使用客户使用的智能终端(手机、平板电脑)的存储设备/电池超过4小时。 |
| 55 | 兽用X光机 | 1台 | 一、X射线机组件： 1、电源要求： 输入电源：单相220V，10A/2.2KW 网电源功率要求:3.3KVA 2、高压发生器： 输出功率：20KW 逆变频率：500KHZ Kv范围：40-125kv KV上升时间：600us MA范围：10-320mA 摄影时间: 1ms-2000mS 最短曝光时间：0.001S 3、东芝球管: 焦点：0.6/1.5 靶角：14° 固定滤过：0.9mm Al/75kv 阳极热容量：142KJ(200KHU) 4、曝光方式： 手闸、触屏曝光方式 5、床面大小：60*140CM 床面移动：四周浮动 承重：200KG 二、原装进口平板探测器： 探测器类型：非晶硅平板探测器。 荧光材料：碘化铯 有效成像区域：423cm×423cm。 像素尺寸：127μm。 像素阵列：3328×3328 图像传输方式：有线传输 模拟数字转换：14bit 同步：具备手动同步、外同步、全视野AED同步三种同步方式 工作站：兽用后处理系统 |
| 56 | 手持溶氧仪 | 4台 | 便携式溶解氧测定仪的相关技术参数： 1.测量范围：溶氧（DO）：0.0～20.0mg/L ：0 ～150% 温度（T）：0～40℃ 2. 测量精度：溶氧：±0.03 温度：±0.5℃ 3.自动温度补偿范围：0～40℃ 4.校准点：1或2点 5.盐度补偿设定：0～45g/kg 6.大气压力设定：860～1060hpa 7.电源：内置锂离子充电电池 8.外形尺寸：约80mm×165mm×30mm |
| 57 | 制氧机 | 2台 | 无易损易耗品，维护、操作简单，制氧机可以24小时持续工作，一度电产一公斤氧气，自带三公斤以上的出气压力，产氧浓度为90%以上。 20升纯氧制氧机参数 1.氧气产量20L/min 2.输入电源220v/50Hz 3.功率1400w 4.重量约100kg 5.出气压力≥0.3MPa |
| 58 | 管道增氧器 | 50台 | 带气泵：功率100瓦 电压220V气压0.042Mpa 气量140L/min 气嘴口径20mm 带纳米管、三通，调节阀。50cm（顶部）60cm（底部）ⅹ16cm（高）圆盘，5m纳米管（外径16mmⅹ内径10mm），三通尺寸，10mmⅹ10mmⅹ10mm。 |
| 59 | 臭氧机 | 1台 | 可随意周转移动，一机多用；采用等离子沿面放电技术产生臭氧，大流量风冷结构，发生输运冷却统一，能耗少；操作简单，无锈自洁，免维护。 安装形式：落地式，工作原理：高压放电式，冷却方式：风冷，臭氧产量 40g/h，臭氧浓度50-150ppm。产品尺寸约54*50*130cm |
| 60 | 控温设备 | 10台 | 变频/定频： 定频 能效比： 3.55 能效等级： 2级 冷暖类型： 冷暖 匹数： 1.5匹 适用面积(m2)： 16-24 额定制冷量(W)： 3590 额定制热量(W)： 3960 额定制冷功率(W)： 1010 额定制热功率(W)： 1100 电辅热(W)： 1050 循环风量(m3/h)： 660 电源规格(PH-V-Hz)： 1-220-50 防触电保护类型：I类 制冷剂/注入量：R32/940g 热交换最大工作压力：4.3Mpa 吸/排气侧允许工作过压：2.5/4.3Mpa 高低压测最大允许压力：4.3Mpa 质保6年 |
| 61 | 边台 | 115米 | 钢木结构，钢方通规格60*40*1.5，台面采用12.7mm厚实芯理化板，双层锁边,箱件基材采用15mm厚中纤板，门板采用18mm厚中纤板,PVC热熔胶封边,采用16寸宽版式三节钢珠静音导轨，采用优质95°铰链。门板、抽屉面采用铝合金一字暗拉手。 |
| 62 | 转角台 | 12个 | 钢木结构，钢方通规格60*40*1.5，台面采用12.7mm厚实芯理化板，双层锁边,箱件基材采用15mm厚中纤板，门板采用18mm厚中纤板,PVC热熔胶封边,采用16寸宽版式三节钢珠静音导轨，采用优质95°铰链。门板、抽屉面采用铝合金一字暗拉手。 |
| 63 | 水槽 | 15套 | 水槽材质： 采用高密度PP,耐强腐蚀，如酸、碱、王水等； 水槽表面纹理：槽内表面处理为光滑，易去水，颜色与台面板一致；尺寸：外径约L560×W460×D320mm（含）以上。具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。 水龙头主体： 加厚铜质；水龙头涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Pa；附件可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器；开关旋钮：高密度PP，人体工学，手感舒适；鹅颈管：可360°旋转。 |
| 64 | 中央台 | 12米 | 钢木结构，钢方通规格60*40*1.5mm，台面采用12.7mm厚实芯理化板，双层锁边,箱件基材采用15mm厚中纤板，门板采用18mm厚中纤板,PVC热熔胶封边,采用16寸宽版式三节钢珠静音导轨，采用优质95°铰链。门板、抽屉面采用铝合金一字暗拉手。 |
| 65 | 实验椅 | 60个 | - 椅面规格：380*380*60mm，有靠背 ②底盘：钢喷涂圆盘。 ③升降杆: 140#（升降高度约410-550mm）。 ④五星脚：不锈钢304五星脚，有万向轮和无万向轮均可。 ⑤脚垫：黑色实心脚杯。 |
| 66 | 试剂架（带插座） | 12米 | 铝玻结构，（附带插座） 1、试剂架立柱采用1.2mm优质铝型材，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂静电粉末喷涂，具有防腐、美观、稳定强固、承载力强等特点。 2、层板采用10mm优质钢化玻璃，高度可调，玻璃两侧加Φ10mm不锈钢护拦，可有效防撞击、防止容器掉落。 3、每根立柱配2只带防水盖五孔实验室专用插座。 |
| 67 | 台式插座盒 | 100个 | 万用，六孔插座，带钢制底盒，底盒表面高亮度环氧树脂涂层（只含台下接线）。 |
| 68 | 样品柜 | 8个 | 铝木结构， 1、主框架：采用实验室专用优质型铝合金框架结构，立柱尺寸为27*27mm，厚度为1.2mm，表面经防腐处理后喷涂环氧树酯高压静电粉沫，并高温加固，经高强度尼龙接插件连接。具有防腐、强固美观和承载力强的特点。使用寿命长，结构稳固，承重性能好且易于拆迁。 2、箱体：基板采用15mm厚密度板，表面粘三聚氰胺防火板。 3、层板：采用15mm厚优质密度板，表面粘三聚氰胺防火板，截面均经过PVC热熔胶防水封边处理。 4、门板：上，下门板为玻璃门，玻璃门板采用木制框架镶嵌5mm厚透明玻璃。 |
| 69 | 器皿柜 | 7个 | 钢木结构:1、主框架：采用27*27mm铝型材，表面高压环氧防静电粉沫喷涂，耐酸碱腐蚀，柜体间转角外由模具开发专用合金连插件连接。 2、柜体：基板采用15mm厚优质三聚氰胺中密度板，外贴防火板，表面粘压酚醛树脂板 3、器皿柜层板：采用5mm厚的PP板，层板开孔为Φ30mm、50mm、70mm、100mm四种规格，四周采用15*15mm铝型材，做承重方框，型材表面高压环氧防静电粉沫喷涂，耐酸碱腐蚀。 4、器皿柜接水托盘：采用理化板材料，防水防腐，托盘用于接盛残水，利于柜体保持清洁干燥。 5﹑门板：上下玻璃门，采用木制框架镶嵌5mm厚浮法玻璃。 |
| 70 | 药品柜 | 4个 | 1、柜体:全钢通风型试剂柜（90Omm*450mm*1800mm），要求采用1.2mm 厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。 2、柜门:采用优质冷轧钢板1.2mm 厚冲压而成，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点，上下对开门，上柜门镶嵌220+640*4mm清玻璃，通透式的设计，美观大方。 3、活动层板，采用1.2mm 厚优质冷轧钢板冲压而成并焊u型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉未喷涂处理，（烤房）180℃高温固化，具有耐酸碱、防潮等功能;可根据实际需要调整层板之前的高度，其中 10个试剂柜每套单柜各有4个活动板层，6个试剂柜每套单柜各有6个活动板层。 4、铰链:采用实验室专用DTC 较链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg 以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。 5、拉手:采用PVC暗拉手，外形美观，设计人性化;模具成型，表面经环氧树脂高压静电 粉沫喷涂处理，耐腐蚀。 6、地脚:采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm—50mm，带防尘套。 7、螺丝:采用尼龙及不锈钢螺丝，牢固优质，且美观耐用。 8、内有防漏液槽，有效防止存放样品的外溢，柜体底部有防刮脚垫。 9、试剂柜柜门需带双锁及钥匙。 |
| 71 | 衣柜 | 2个 | 铝木结构， 1、主框架：采用实验室专用优质型铝合金框架结构，立柱尺寸为27*27mm，厚度为1.2mm，表面经防腐处理后喷涂环氧树酯高压静电粉沫，并高温加固，经高强度尼龙接插件连接。具有防腐、强固美观和承载力强的特点。使用寿命长，结构稳固，承重性能好且易于拆迁。 2、箱体：基板采用15mm厚密度板，表面粘三聚氰胺防火板。 3、层板：采用15mm厚优质密度板，表面粘三聚氰胺防火板，截面均经过PVC热熔胶防水封边处理。 4、门板：上，下门为木质门。 |
| 72 | 换鞋柜 | 2个 | 铝木结构， 1、主框架：采用实验室专用优质型铝合金框架结构，立柱尺寸为27*27mm，厚度为1.2mm，表面经防腐处理后喷涂环氧树酯高压静电粉沫，并高温加固，经高强度尼龙接插件连接。具有防腐、强固美观和承载力强的特点。使用寿命长，结构稳固，承重性能好且易于拆迁。 2、箱体：基板采用15mm厚密度板，表面粘三聚氰胺防火板。 3、层板：采用15mm厚优质密度板，表面粘三聚氰胺防火板，截面均经过PVC热熔胶防水封边处理。 4、门板：上，下门为木质门。 |
| 商务条款 |  |  |  |
| ▲1、合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内（最迟不能超过25日） 第1、2、15、16、20、21、45、46和51项，签订合同时，中标人必须要向采购人和招标代理机构同时提供设备生产厂家针对本项目的供货承诺书原件和维修服务承诺书原件。 |  |
| 2、交付时间 |  | 国产设备签订合同后45日内整体完成供货安装调试；进口设备签订合同后60日内整体完成供货安装调试。 |  |
| 3、交付地点 |  | 广西南宁市市采购人指定地点。 |  |
| 4、交货方式 |  | 现场交货 |  |
| 5、付款方式 |  | 自签订合同之日起15日内支付30%合同金额预付款，除进口货物以外全部交货完毕15日内支付合同金额50%，全部设备（含进口设备）安装调试完毕并验收合格后30日内支付合同金额20%。中标人开具等额增值税专用发票给招标人。 |  |
| 6、售后服务要求 |  | （1）质保期：除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。 （2）售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： ①负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 ②不能正常使用的必须提供备用机。 ③定期回访以及对设备维修。 ④其余按厂家承诺。 （3）维修人员24 小时服务，接到用户故障通知后，维修人员12 小时内赶到现场处理，一般故障不超过12 小时修复，重大故障不超过48 小时修复； （4）免费培训：在安装调试过程应安排采购人操作人员参与，并进行现场培训，并确保有2～3 人具备熟练操作设备、了解设备结构及工作原理，并能排除一般故障的能力； （5）生产厂家为用户提供产品终身技术支持、技术服务。如投标产品为进口产品，则提供制造厂家（或授权代理商）针对此项目的供货证明、售后服务承诺书，售后服务承诺书要求明确保修期（正本提供原件，副本提供复印件）； （6）为保证售后服务质量投标时提供售后服务方案包括但不限于质量问题退换货及召回、缺少补货、应急预案、培训和售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）等（格式自拟），此方案将作为评分办法中的评审因素； |  |
| 7、核心产品 |  | 本项目项号 1、大型气相液氮储存系统货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 8、进口产品说明 |  | ■本分标第20、21、28、50项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①成交人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）； □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 9、其他要求 |  | 投标人可根据招投标设备的稳定性和安全性提供包括温度、真空度、节能环保等有关内容的第三方质检报告或认证证书作为技术支持材料，以方便采购人或者采购人委托评标委员会进行客观性评价。 报价为总价包干，以人民币为结算单位，包括本项目采购货物的配送、交货验收、培训、售后服务、伴随的服务及各种税费等全部费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | ■不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | ■不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ■不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 - 中小企业声明函；【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效投标处理】 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） - 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年2月至2021年7月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年2月至2021年7月连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人财务状况报告[供应商是法人的，应提供2020年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)或者其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织或者自然人的，应提供2020年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)或者银行出具的资信证明]；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.售后服务方案（格式自拟） 4.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.产品出厂标准、质量检测报告 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（本条适用于货物类采购，采购需求另有约定的，从其约定。） □投标报价包含验收费用 ■投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ■本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本四份； 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本四份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ■综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 10 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ■政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35.1 | 履约保证金金额：每分标按中标金额的 3 %（注：履约保证金不超过5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金自采购货物安装调试完毕并验收合格后转为质量保证金，质保期到期后30日内一次性退还中标人账户。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区水产引育种中心 开户银行：中国农业银行南宁青山支行 银行账号：20013301040004266 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西中信恒泰工程顾问有限公司，联系电话：0771-5776251 韦廷富，通讯地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层905 现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到17时 30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ■本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 采购代理服务费由采购代理机构向或成交供应商收取，不设最低价。 采购代理服务收费标准参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格(2002)1980 号收费标准、《国家发展改革委关千降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的收费要求收取； 3. 采购代理费收取银行账户 开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 开户银行：建行南宁金湖广场支行 银行账号：4500 1604 2660 5250 2851 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合 协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或 者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣 除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价 格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其 价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序合并装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

##### 20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或者标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签署、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，应当由投标人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1％＝ 0.55万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 万元

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

退还投标保证金的函

广西中信恒泰工程顾问有限公司：

兹有我公司参加贵公司  项目名称（项目编号：   ）项目投标，本公司以（转帐）形式交纳投标保证金大小：  （¥   元），我公司为中/未标单位，现该项目已结束，请贵公司按招标文件投标保证金退还程序将该款项结清后退还到我公司以下帐户中：

开户名全称：

开  户  行：

帐      号：

公司名称：    （加盖公章）

年     月     日

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2 %的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30分 |
| 2 | 技术分 （满分53分） | 技术性能分（满分20分） | 1、投标产品完全符合招标文件对产品的技术功能需要，得10分。 2、标注“▲”的参数，每一项正偏离的加2分（以产品生产厂家的官方网站和官方彩页数据为准），满分10分。 |
|  |  | 项目实施方案分（满分15分） | 一档（5分）：对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、升级改造及设备选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程），项目实施人员配备等符合项目需求，具可操作性。 二档（10分）：对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、升级改造及设备选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程），项目实施人员配备等详尽，条理清晰、明确，符合项目需求，具可操作性； 三档（15分）：对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、升级改造及设备选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程），项目实施人员配备等详尽，进度安排合理，有完善的项目解决方案，对本项目的风险预见、风险应对措施完备，条理清晰、明确，符合项目需求，具可操作性。提出具有建设性的方案优化建议。 |
|  |  | 售后服务方案分（满分18分） | 由评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分（满分6分） 一档（6分）： 投标人所提供的项目售后服务方案包含有项目售后维护和应急保障方案，有免费技术培训方案，保修期外维修方案，且方案可行； 二档（12分）：投标人所提供的项目服务方案包含有项目售后维护和应急保障方案、服务机构等，较为详细的提出了到达故障现场时间，有故障出现解决方案、故障无法排除时的应急方案，有定期维护（注明时间）方案，免费技术培训方案，有较详细的售后服务措施，项目实施人员同时也是时候服务人员，且承诺未经采购人允许不得随意更换，提供耗材、备品备件的优惠措施，方案可行且较详细； 三档（18分）：投标人所提供的项目售后服务成体系，服务承诺、售后维护方式、售后保障能力及后期支持措施等完善、可行，到达故障现场时间短，有完善的故障出现解决方案、故障无法排除时的解决方案（包括提供替代品或配件、应急方案等），项目实施人员同时也是时候服务人员，且承诺未经采购人允许不得随意更换，明确定期维护方案（时间），提供免费技术培训方案、保修期外维修方案，耗材、备品备件优惠措施较大，并提供其他优惠措施，服务承诺和保障措施考虑周全，完整详细。 |
| 3 | 商务分（满分17分） | 履约能力分（满分6分） | （1）投标人同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证书的一个得2分，满分6分。 |
|  |  | 业绩 （满分8分） | 2017年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，每项得1分，满分8分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】 |
|  |  | 政策分（满分 3分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，一个得0.5分，满分1.5分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，一个得 0.5分，满分1.5分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式（项目人员可根据项目实际情况自行编制）：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后      工作日内甲方向乙方支付合同总金额的    %，余下的    %于质量保证期届满之日起    工作日内一次性支付完毕（不计利息）。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的×%（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同壹式柒份，具有同等法律效力，，甲方叁份、乙方贰份、采购代理机构各贰份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起2个工作日内，由采购代理机构将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或者副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，投标货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

    - 3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别

签署，否则投标无效。

法定代表人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

5.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

6.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

日 期：

六、其他文书、文件格式

联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。