广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai engineering consulting co., ltd

政府采购公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：靖西市人民医院异地扩建项目设备采购（进口类）

项目编号：BSZC2022-G1-250593-GXZX

采购人：靖西市卫生健康局

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2022年11月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	8

1分标：（采购预算：450万元）	9

2分标：（采购预算：1200万元）	14

3分标：（采购预算：1390万元）	23

4分标：（采购预算：1340万元）	31

5分标：（采购预算：320万元）	44

6分标：（采购预算：320万元）	49

7分标：（采购预算：290万元）	57

8分标：（采购预算：400万元）	62

9分标：（采购预算：155万元）	71

10分标：（采购预算：453万元）	77

11分标：（采购预算：660万元）	82

第三章  投标人须知	93

第一节 投标人须知前附表	93

第二节 投标人须知正文	99

一、总  则	99

二、招标文件	101

三、投标文件的编制	102

四、开  标	105

五、资格审查	106

六、评   标	107

七、中标和合同	108

八、验收	113

九、其他事项	113

第四章  评标方法及评分标准	115

第一节 评标方法	115

第二节 评标程序	115

第三节 评分标准	118

第四节 中标候选人推荐原则	122

第五节 评标报告	122

第五章 拟签订的合同文本	123

第六章 投标文件格式	130

第一节 资格证明文件格式	131

第二节 商务文件格式	139

第三节 技术文件格式	149

第四节 报价文件格式	155

第五节 其他文书、文件格式	162

第七章 质疑、投诉证明材料格式	165

第一节 质疑函（格式）	166

第二节 投诉书（格式）	169

# 第一章  招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于靖西市人民医院异地扩建项目设备采购（进口类）（BSZC2022-G1-250593-GXZX）公开招标公告

项目概况：

靖西市人民医院异地扩建项目设备采购（进口类）项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年12月19日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2022-G1-250593-GXZX

项目名称：靖西市人民医院异地扩建项目设备采购（进口类）

预算金额：1分标：450万元；2分标：1200万元；3分标：1390万元；4分标：1340万元；5分标：320万元；6分标：320万元；7分标：290万元；8分标：400万元；9分标：155万元；10分标：453万元；11分标：660；合计：6978万元。

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫组化机 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 染色封片一体机 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 超声碎石系统 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 2 | 骨科手术导航系统 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 移动式术中三维成像系统 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 脊柱定位周期减压牵引系统 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 3 | 全自动血凝分析仪流水线（开放试剂通道） | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 全自动生化免疫流水线（含2台生化2台发光1套前处理系统﹑开放试剂通道） | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 全自动血液分析系统流水线（含3台血球仪1台推片机1台自动阅片机﹑开放试剂通道） | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 4 | 彩色多普勒超声系统（高档四维心脏机） | 2台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 高档妇产彩超（高档四维妇产机） | 2台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 5 | 肺功能仪（含扩展功能） | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 电子支气管镜系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 6 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统（高档） | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 麻醉机 | 2台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 7 | 直接数字化X线成像系统（DR） | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 8 | 心血管专用超声系统 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 9 | 呼吸机 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 高档呼吸机（有创呼吸机） | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 10 | 4K腹腔镜系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 十二指肠镜 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 11 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档四维全身机） | 2台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |

合同履行期限：国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。

进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、本项目的特定资格要求：投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

4、本项目的特定条件：无。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年11月28 日至2022年12月05日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）。

获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供 应 商 可 自 行 在 政 采 云 平 台（http://www.zcygov.cn/）下载采购文件（注：①政采云操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。）

提示：电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在政采云平台编制及上传投标文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

采购文件免费向供应商提供。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2022年12月19日09时00分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA 申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云 CA 证书办理操作指南），未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

- 开标地点：本次招标将于2022年12月19日09时00分在“政采云”平台电子开标大厅开标。

- CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2、网上查询地址：

http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网) 。

3、本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

6、投标人可以同时参加所有标段的投标，但最多只能中1个标段，已在前面标段名列第一的中标候选人不再参加后续标段的中标候选人推荐。中标候选人推荐按1→2→3→4→5→6→7→8→9→10→11标段顺序进行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：靖西市卫生健康局

地址：靖西市德爱新区民族高中大门对面

联系方式：　刘主任，0776-6231963

2.采购代理机构信息

名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层905

联系方式：0771-5776251

3.项目联系方式

项目联系人：叶振华、莫锦章

电话：0771-5776251

4.监督部门及联系方式

靖西市财政局 电话：0776-6231753

靖西市公共资源交易监督管理办公室 电话：0776-6150686

靖西市纪委监察委 电话 0776-6229906

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2022年11月28日

- 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

## 1分标：（采购预算：450万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 全自动免疫组化机 | 台 |  | 1 | 1、用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测； ▲2、在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、银染原位杂交及原位杂交； 3、玻片处理能力：≥20张玻片/轮； 4、免疫组织化学检测提供原厂试剂； ▲5、每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能； 6、配备全自动液路准确提供实验所需液体，脱腊试剂中不含二甲苯； ▲7、配备空气涡流混合器，能在整张玻片上使试剂均匀覆盖并充分混合试剂 ； ▲8、试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜(LCS)，保证样本完整及试剂不蒸发 ； 9、具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂； 10、模块化结构，具备可升级功能； 11、数据储存功能和质量控制系统； 12、打印功能； 13、原厂专业的工程师提供售后服务； 14、所投标设备应能在买方国家正常环境下使用，正常环境包括电源，气候，温度，湿度等条件。 | 工业 | 60 |
| 2 | 染色封片一体机 | 台 |  | 1 | ▲1、全自动染片机，功能满足“切片从烤片-脱蜡-染色-封片-干燥，所有步骤均在一体机内完成，染色核心步骤为苏木素-返蓝-伊红染色。采用全自动浸染方式”； 2、采用连续加载染色架的处理方式进行染色； 3、≥10吋显示器，中文操作界面，触摸操作方式； 4、可编辑程序数量≥50 套；每套可编程步骤≥50步； 5、具备电脑存取功能，记录机器运转情况记录； 6、试剂缸一次可容纳≥60张玻片，一次载片处理数≥60 片； 7、可以同时进行两种以上的染色； （HE 染色和巴氏染色）； 8、连续加载能力：36个切片架的载玻片同时染色； 9、可以对染色封片运行过程中的实时状态监控； ▲10、所有使用到的染色封片试剂和耗材，须完全开放，不得有任何形式的捆绑耗材和试剂； ▲11、总站点数量≥32 个； 12、染色缸容量≥600ml； 13、试剂站点≥18个，水洗站点≥4个，烤缸≥3个； 14、加载/卸载站点：6缸位智能配置； 15、具有染液管理功能，同时对染液使用次数也可以进行管理； 16、具备电脑存取功能，记录机器运转情况记录； 17、染色后的玻片架自动传送至封片模块单元内，封好的玻片自动传送至内置储存器内； 18、内置切片储存器内可储存≥240张玻片； 19、封片模块单元自带LED彩色触摸屏； 20、圆弧型压片模式，保证封片质量好，减少气泡； 21、封片速度每小时处理量：≥800 片； 22、每次连续封片的数量：≥240 片； 23、封好的玻片自动转移至内置的玻片架收集仓库内，收集能力≥12 架； 24、内置活性炭过滤系统，减少二甲苯的挥发，确保操作场所的安全； ▲25、染色封片工作站的染色模块单元、封片模块单元，须能够实现必要时的单独模块运行，并可独立操作。 | 工业 | 60 |
| 3 | 超声碎石系统 | 台 |  | 1 | 一、重要技术要求： 1、在碎石的同时，主动将击碎的结石碎片直接清理到患者体外； ▲2、设备为一体化设计，必须具备三个能量源，可同时产生三种能量：超声碎石能量、气压弹道碎石能量、钬激光碎石能量；必须有四种以上碎石方式，每一种方式都可以单独碎石。超声和气压弹道可以联合在一起同时作用于结石； 3、超声和气压弹道治疗中不损伤人体软组织，无热产生，不损坏内窥镜； 4、采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对治疗参数进行储存； 5、配有专门的结石收集装置，能够自动收集结石碎屑，以备研究之用； 6、要求具有系列产品。必须提供最新型号的气压弹道手控器及超声能换能器； ▲7、主机必须装备吸附调控泵，无需外接电源，能对负压吸引的流量大小进行调控； 8、空气压缩机必须具有三级空气过滤装置； 9、激光要配备直径200μm的碎石光纤用于输尿管软镜碎石。 二、技术参数： ▲1、超声频率：23～26.4KHz； 2、气压弹道能能量：≥1J； 3、超声能探针尖端主振幅：20µm～80µm； 4、气压弹道能探针尖端振幅范围：1.5mm～2.0mm； 5、气压弹道能频率：≥12次/S，同时连续可调； 6、吸附调控泵最大负压≥0.07Mpa，最大抽水效率≥1L/min； 7、钬激光波长：2.1μm； 8、压力供应：3.5～6.5bar； ▲9、钬激光脉冲宽度范围； 9.1 短脉冲宽度（全峰值功率）范围：200～1000µs； 9.2 长脉冲宽度（全峰值功率）范围：200～1600µs。 10、治疗激光终端输出平均功率： 1.5～20W； ▲11、 激光终端最大脉冲能量：≥3.5J ； 12、瞄准波长：≥532nm； 13、激光分类（IEC/EN 60825-1）：4； 14、脉冲重复频率：3～20Hz； 15、断水保护： 当冷却系统发生阻断故障时，激光电源自动切断； 16、电气要求： 100～240V AC，50/60Hz，14A ； 17、级别： EN-60601-1：I类； 供应部分，BF类； IP 20（脚踏开关：IP X8）； MDD 93/42 EEC：IIB类 。 18、冷却：水冷却。 | 工业 | 330 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 3 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1、2、3项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2分标：（采购预算：1200万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 骨科手术导航系统 | 台 |  | 1 | 1、机型设计 导航系统为最新分体式设计（红外镜头和主机可分开放置于手术室），为计算机工作站。 2、主机工作站 2.1导航主机系统配有专业的脊柱导航软件； 2.2工作站系统配置 ； 2.2.1导航配有专业的操作显示屏，操作方式为触摸控制； 2.2.2导航工作站系统配置 ； 2.2.3运行配置不低于主频3.8～4.5GHZ，八核CPU； 2.2.4运行内存≥24GB； 2.2.5硬盘≥960GB, 固态硬盘； ▲2.2.6操作系统为windows系统； 2.2.7独立显卡，显存≥8G； 2.4数据I/O通信设备： 2.4.1即插即用的连接面板，提供≥1 个 DVI、4个 3G-SDI视频输入接口和2个DP视频输出端口； 2.4.2配有5个USB3.0接口。 2.5、医用高分辨率显示器； ▲2.5.1主机显示器(非外接)为医用4K显示屏，≥31.5英寸，无闪烁触摸液晶显示，分辨率不低于3840x2160。 3、导航定位系统： 3.1导航系统跟踪系统: 3.1.1为无线红外被动式光学跟踪； 3.1.2导航定位仪具备主动发射和被动接收的功能； 3.1.3导航具有动态参和照定位功能，红外追踪定位装置在术中可随时进行X\Y\Z三向移动和原位转动，可随时自由移动至适宜位置，不影响手术安全和导航精度； 3.1.4导航系统对器械及参考架的定位标记物的信号强度能够持续监测，在信号弱、信号消失或再次出现时，反射球显示有明显的颜色变化或声音预警提醒操作人员。在导航完全识别器械及参考架定位标记物时，图像变化无明显延迟。 3.2导航系统跟踪定位方式 3.2.1无线红外被动式； 3.2.2被跟踪器械与追踪器间无需电线及电池，导航就能够追踪术中的手术器械； 3.2.3追踪反映速度不超过0.03秒。 3.3参考系统: 3.3.1导航参考追踪为动态追踪，术中手术床或病人位置的变化不影响注册精度和手术导航进程； ▲3.3.2导航相机最高可升至2.4米，最低可降至1米，最远工作距离≥300厘米，方便调节追踪角度，避免遮挡。 4、导航精确度 导航系统的导航精确度≥为0.3mm 5、软件功能 5.1具有脊柱导航软件 ▲5.1.1能够与等中心全覆盖的三维C形臂连接实现自动注册（术中获取三维C臂影像后，数据可自动传入导航系统完成注册，无需融合操作），完成对全节段椎弓根螺钉植入，脊柱侧弯，脊柱创伤等手术的术中三维实时导航； 5.1.2可根据需要，灵活显示不同方向二维或三维的组织影像，并标记重要的解剖位置； 5.1.3提供虚拟螺钉功能，可以定义螺钉的长度、直径，制定手术计划； 5.1.4具有图像测量功能 测量长度、角度等； 5.1.5可以通过正位、侧位影像显示导航路线； 5.1.6手术医生可根据个人习惯，定制手术的流程、设备、偏好设置等； 5.1.7术中导航影像支持实时图像截图，可通过USB接口输出。 5.2导航系统多个模式可实时跟踪手术工具的位置 5.2.1 ≥2个带适配器的手术工具或器械； 5.2.2同时在所有视窗中自动探测手术工具； 5.2.3提供手术工具模型，具有工具库，具备工具延伸功能。 6、专用导航工具 6.1骨科手术 6.1.1具有专用的脊柱外科手术导航探针套件，无需电源线及电池支持； 6.1.2配备脊柱导航工具，可进行脊柱开放及微创手术导航； 6.1.3配有脊柱开放手术导航工具包及脊柱微创手术导航工具包。 6.2通用工具适配器: 支持在红外相机下自动注册医院现有的手术工具，不受形状大小限制。需无线式适配。任一导航模式可同时跟踪2个带适配器的手术工具或器械，同时在导航图象中自动探测手术工具； 6.3可注册医院现有非专用工具，具有以下功能：可注册医院常用个性化手术器械，适用于全骨科； 通用工具适配器：可以适配任何工具，使其成为可导航工具，包括动力工具、吸引器等； 6.4配有万能工具注册器：可以在红外相机下全自动注册任何工具（磨钻，套筒，丝攻，导针等），可注册弯曲手术工具。可注册手术器械的直径及长度，并于导航屏幕中实时显示。工具注册器为无线式； ▲6.5无线脊柱定位追踪适配器固定夹钳为全碳素透X线材质，保证术中图像质量无金属伪影。 | 工业 | 450 |
| 2 | 移动式术中三维成像系统 | 台 |  | 1 | 一、功能需求: 整机体积小巧，移动灵活；采用多轴复合电动C臂机架以确保术中快速精准定位；配备多重高效主动冷却系统以保证系统连续稳定高效工作；具备先进的可选等中心术中三维成像功能以满足不同体型病人全身不同部位的扫描需求，先进的迭代重建算法提供无失真且信息丰富的轴状位、冠状位和矢状位或任意平面的多平面重建(MPR)、3D容积再现重建(VRT)等高质量图像而无需额外的金属伪影去除等后处理步骤，精准的数字影像和C臂定位信息支持术中植入物位置验证及各类图像引导手术；系统操作简便，2D成像和3D成像功能一键智能切换，剂量安全，满足但不限于诸如骨科、脊柱外科、创伤外科、关节外科、神经外科、颌面外科等多学科成人或儿童患者应用。 二、技术规格及要求： 1、X线发生器： 1.1 X线发生器类型：高压发生器与球管采用一体化设计； 1.2最大发生器功率≥2.0kW； 1.3最小发生器逆变频率≥40 kHz，微处理器控制； 1.4最大管电压≥110kV； 1.5最大数字点片管电流 ≥20mA； 1.5最大脉冲透视管电流≥20mA； 1.6最大脉冲频率≥25脉冲/秒； 1.7球管类型：固定阳极； 1.8焦点设计：焦点≥0.6mm； 1.9最大阳极热容量≥85kHU； 1.10最大阳极散热率≥51kHU/min； ▲1.11最大系统热容量≥5mHU； 1.12系统持续散热率≥34kHU/min； 1.13多重主动冷却系统≥2种，具备油冷和冷却液循环冷却以确保系统7×24小时连续工作而不过热停机； 1.14集成式高级智能热容量管理系统，动态管理系统热容量以确保系统始终处于理想工作温度； 1.15球管内置总滤过片≥3.9mm，滤铝片+0.1mm铜滤片，充分消除软射线； 1.16具备虹膜型准直器； 1.17具备狭缝型准直器。 2、机架系统： 2.1智能多轴复合电动C臂系统 ≥3轴复合电动，确保术中快速精准定位； 2.2机架方位运动控制方式≥2种，具备机械制动开关和电动控制开关； 2.3具备手动机架运动和电动机架运动且一键切换，方便术中灵活选择； 2.4垂直升降距离≥41cm； ▲2.5水平移动距离≥21cm； 2.6绕轨道旋转角度≥135°(-90°/+40°)（电动）； 2.7轴向旋转角度≥±225°； 2.8 C臂左右摆角≥±10°； 2.9 C臂开口≥88cm； 2.10 C臂弧深 ≥66cm； 2.11具备彩色编码方位制动手柄及指示标尺，确保术中清晰准确沟通； 2.12具备机架转向与制动一体化控制手柄； 2.13具备力矩感应式碰撞保护安全系统。 3、平板探测器： 3.1平板探测器类型：非晶硅光电二极管TFT技术； 3.2平板探测器尺寸≥20cm×20cm； 3.3平板探测器采集矩阵≥1000×1000×16bit； 3.4平板探测器像素尺寸≤194 µm； 3.5平板探测器系统分辨率≥2.6 lp/mm； 3.6抗散射线滤线栅：栅密度≥70线/cm，栅比≥8:1； 3.7平板探测器自动校准； 3.8平板探测器量子探测效率(DQE)≥77%@0lp/mm； 3.9平板探测器动态范围 ≥94dB； 3.10具备平板探测器集成式激光定位装置。 4、图像显示系统： 4.1监视器类型及数量≥2×19英寸高亮度高对比度医用平板监视器； 4.2监视器物理分辨率≥1280×1024； 4.3监视器可视角度≥178°； 4.4监视器对比度≥1000:1； 4.5监视器面板最大亮度≥1000cd/m2； 4.6监视器上下倾斜角度≥±10°； 4.7原厂监视器台车。 5、智能操控系统： 5.1全触摸控制界面液晶屏≥2台，分别安装于移动C臂机架和监视器台车； 5.2液晶触控屏尺寸≥10英寸； 5.3液晶触控屏分辨率≥640×480； 5.4 C臂机架端触控屏可旋转角度≥360°，方便术中灵活操作； 5.5具备直观形象的功能图标，简单易懂且操作简便； 5.6全触摸控制界面之间同步化操作； 5.7实时综合剂量管理； 5.8患者信息综合管理； 5.9实时图像显示及全触摸控制； 5.10图像智能浏览及回顾； 5.11具备全触控拖拽式虚拟准直器连续调整功能，确保虚拟准直器快速定位； 5.12C臂机架端触控屏集成式X线指示灯； 5.13C臂机架端触控屏集成紧急停止按钮； 6、 图像采集及处理系统： 6.1实时动态降噪功能≥4级可调； 6.2最后一幅图像冻结功能≥5级可调； 6.3实时边缘增强功能≥5级可调； 6.4具备窗宽窗位调整功能； 6.5具备数字光栅功能； 6.6具备图像上下翻转、左右翻转、旋转、黑白反转功能； 6.7具备智能金属校正功能； 6.8具备智能运动伪影抑制功能； 6.9具备智能软组织优化功能； 6.10具备全视野超高密度矩阵式智能物体探测功能，自动探测物体及运动速度，优化图像质量并降低辐射剂量； ▲6.11全视野超高密度智能物体探测矩阵≥16×16且均匀覆盖全视野； 6.12具备儿童低剂量模式； 6.13预设解剖透视程序≥5个。 7、CT术中三维成像功能： 7.1解剖部位专用术中三维扫描应用程序≥3种且图标直观显示以方便快速选择； ▲7.2灵活定义三维扫描兴趣部位而无需局限于C臂机架中心，平板探测器充分贴近病人以降低入肤剂量并避免成像半影以确保图像质量； ▲7.3可选等中心智能寻迹三维扫描采集，根据病人体型及扫描部位智能定义个性化扫描轨迹，多轴复合电动机架满足各类体型病人的全身部位扫描需求； 7.4三维扫描最长时间≤60秒； 7.5具备三维采集断点续扫功能，扫描意外中断后可从中断位置继续完成剩余扫描而无需重新开始； 7.6采集数据完成后自动传输至工作站并自动重建而无需人为干预； 7.7智能迭代三维图像重建算法，内建金属伪影抑制和噪声抑制功能而无需额外的后处理步骤； 7.8 3D容积再现重建视野≥12.8cm×12.8cm×12.8cm； 7.9 3D容积再现重建最大分辨率≥5123体素； 7.10具备自定义层厚、层间距断层图像自动浏览功能； 7.11具备多级厚层滤波功能； 7.12具备三维重建图像缩放及测量功能。 8、数据管理级存储： 8.116幅图像马赛克显示及检索； 8.2具备预登记功能； 8.3具备手动输入或急诊登记功能； 8.4具备射线剂量监测及显示功能； 8.5具备结构化剂量报告功能； 8.6本机图像存储数量≥100000幅无损图像； 8.7数字图像处理深度≥32bit； 8.8具备USB数据导出功能，高速USB 3.0输出端口，可输出DICOM、TIFF、JPG等格式文件； 8.9具备DICOM3.0数据接口及软件，用于数字网络整合，支持DICOM发送、存储、工作列表及MPPS、验证、查询和检索功能； 8.10具备手术辅助机器人或手术导航系统通用数据传输接口。 | 工业 | 460 |
| 3 | 脊柱定位周期减压牵引系统 | 台 |  | 1 | ▲1、可自动识别脊柱中椎间盘破裂区域，并通过牵引将脊柱前凸升高和降低至目标椎间盘水平。具有泵送动力学减压功能，可使椎间盘内负压降低34％至63％ ； 2、具有音频播放功能，可在治疗同时播放音乐，增强患者舒适感和肌肉松弛度； 3、系统一体化设计，符合人体功效学，重量≥450kg； ▲4、配有腰椎节段检测传感器芯片，可精确定位腰椎节段； ▲5、具有≥6种牵引模式； 6、L型锥体旋转牵引：每侧0～12°，范围0°～5°, 0°～10°, 0°～15°； 7、L型锥体屈曲/伸展牵引：屈曲0°～10°，伸展：0～15°； 8、踝关节固定器：固定速度范围8s/cycle±4s/循环，放松速度4s±2 s； 9、床体控制高度范围：0～195mm ±5mm； 10、C型锥体旋转牵引: 0～15°，0°～5°, 0°～10°, 0°～15°； ▲11、C型锥体屈曲/伸展牵引：屈曲0°～8°，伸展：0～13°； 12、颈椎的屈曲牵引+4°～-14°颈椎的旋转牵引0～±13°； ▲13、髋关节的屈曲牵引0～25°； 14、操作系统显示器：≥21英寸 分辨率≥1920×1080； 15、 window操作系统，内存≥2G，硬盘驱动≥150G； 16、显示数据：患者身份输入；菜单：根据用户的意图设置设备的操作范围；状态显示和设置：实时显示治疗过程的操作；护理程序（模式）以及根据输入数据正确操作床体； 17、治疗参数显示：治疗实施载荷、实时循环时间、减压力实时载荷、腰平面治疗角度及设备运行情况相关参数； 18、实时反馈系统，高精度传感器自动检测椎体位置，正确时蓝色显示，超出范围红色预警； 19、精准力学控制（载荷反馈精度：≤0.2kg）； ▲20、载荷（减压力）≥48kg±5kg； ▲21、颈椎椎体减压距离（不小于）：27mm±10mm； ▲22、腰椎椎体减压距离（不小于）：28mm±10mm ； 23、减压时间设定范围：0～99min； 24、具有CFDA医疗器械注册证； ▲25、配置要求：主机1台、床体1台、牵引驱动装置1台、显示器2台、膝垫1个、定位传感器1个； 26、尺寸（长×宽×高）：≥335cm×80cm×220cm； 27、重量≥450kg。 | 工业 | 290 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 2 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1、2、3项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3分标：（采购预算：1390万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 全自动血凝分析仪流水线（开放试剂通道） | 套 |  | 1 | 1、血凝仪器之间互为备机，当其中一台维修保养时，另一台仍可直接在轨道上操作； 2、血凝分析仪连接自动化轨道后，无需轨道连接硬件，无需借助额外机械臂采样； 3、样本管理系统 3.1一次性最大上样量≥250管,样本出样容量≥250管，可连续出样； ▲ 3.2样本进出样处理能力≥1000管/小时，单独进样轨道，单独出样轨道设计，并且两种轨道排列在一起； 4、凝血分析系统 4.1在线连接血凝分析仪2台； 4.2检测方法：配置凝固法、发色底物法、免疫比浊法、凝集法等多种检测原理； 4.3检测参数：可开展PT/APTT/TT/Fbg/AT/D-二聚体/FDP，内源性凝血因子，外源性凝血因子，vWF，蛋白C，蛋白S等项目 ； ▲4.4检测速度：PT检测速度≥400测试/小时； 4.5检测通道≥20个：凝固法、发色底物法、凝集法和免疫比浊法三种方法学均有20个检测通道 ； ▲4.6检测波长≥4个； 4.7进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能 ； 4.8急诊位：具有专用急诊位，随时插入急诊并优先检测； ▲ 4.9试剂位：≥40个，其中试剂冷藏位≥30个，冷藏温度低于10℃ ； ▲ 4.10反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品，一次放置≥1000个，可自动连续排列 ； ▲ 4.11纤维蛋白原测定方法：仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法 ； 4.12溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本； ▲4.13可实现混合交叉分析功能，提供即时型和延迟型检测结果 ； ▲4.14具有凝固曲线波形分析功能； 4.15试剂信息读取：试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能 ； 4.16自动分析功能：自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能 ； 4.17可设置项目数量≥250个 ； 4.18定标曲线：每个项目可储存≥10个批号的定标曲线 ； 4.19样本结果存储：≥10000个 ； 4.20质量控制：可提供X－bar/L-J质控管理及实现实时在线质控管理功能 ； 5、流水线轨道系统 5.1自动化系统通过闭合式轨道直接将样本进出样系统、凝血分析仪以及其它相关模块和配件连接起来；组成完整的分析前、分析中和分析后系统。轨道与分析仪之间没有任何转换硬件，延伸轨道或机械臂连接，任何环节都无须人工在各分析仪间搬运传递，实现完整的自动化样本运输； ▲5.2实时在轨直接穿刺吸样。 6、流水线数据管理系统 6.1具有独立的配套的流水线数据管理系统； 6.2结果自动确认功能，可以自定义实验室审核规则，自动审核结果功能，危机值管理功能； 6.3开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档； 6.4监测、提示样本HIL和样本量检测结果，统计不合格样本比率； 6.5具备对所连接分析仪器的仪器状态与报警有实时监控功能。 | 工业 | 150 |
| 2 | 全自动生化免疫流水线（含2台生化2台发光1套前处理系统﹑开放试剂通道） | 套 |  | 1 | 1、总统要求 1.1流水线系统需具备样本投入、自动离心、自动开栓、样本收纳等功能模块，通过智能传输轨道和网络信息系统将功能模块和分析仪器连接，共同构成自动化样本处理系统； 1.2传输轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的生化分析模块和免疫分析模块均可独立工作； 1.3整套系统的开盖、轨道传输及机械臂的各种运动等全部采用全电动驱动模式，非压缩空气驱动模式，无需空气压缩机； ▲1.4系统在线连接两套高速化学发光免疫分析仪接口，一套高速生化分析仪器接口，可直接增加生化/免疫分析模块，无需预留端口，仪器接口可无限拓展； 1.5系统可根据实验室场地情况和标本转运流程等灵活布局，最大化节省空间； 1.6系统所有工作单元均有原厂防护罩，物理隔绝样本和工作人员的接触，以确保生物安全和防止来自环境的污染； 1.7需搭载独立的医学实验室管理系统，包括耗材管理模块、文件管理模块和设备管理模块。同时还可以升级常规标本管理、质控管理、检验管理、报告管理、微生物检验管理等功能，以及实验室质量管理和数据分析与决策功能。 2、样本前处理系统技术参数 2.1进样单元最大处理能力：≥800样本/小时； 2.2样本容量：≥300样本，支持连续进样； 2.3进样单元具备独立的急诊通道和错误区域，支持离心标本和非离心标本同时进样； 2.4离心单元最大处理能力：≥400样本/小时； 2.5具有自动平衡功能的离心能力；任意样本，样本架进入方式均可自动平衡离心； 2.6开栓最大处理能力：≥400个样本/小时； 2.7具备独立的样本收纳单元，最大处理能力：≥800样本/小时； 2.8最大同时收纳样本的能力：≥600样本； 2.9在线连接的各个分析单元之前需具备单独的大容量标本缓冲单元，最大样本缓冲能力：≥150样本，避免造成通道的堵塞。 3、在线生化分析仪技术参数 ▲3.1在线连接的生化分析仪与流水线样本前处理系统为同一品牌； 3.2处理能力：单模块比色法恒速≥2000测试/小时，ISE速度≥900测试/小时； 3.3模块化组合设计，支持≥4个模块级联扩展； 3.4试剂通道：可同时测定项目≥70个，试剂位有冷藏功能，保障机上稳定性； 3.5反应杯：采用半永久使用UV塑料杯，兼顾检测精度与运行成本； 3.6搅拌系统：采用非接触式（超声波）搅拌，可最大限度消除搅拌所带来的交叉污染； 3.7具有仪器专用配套试剂、质控品、校准品，采用多选择性配套试剂系统，有3种以上试剂品牌可供选择，试剂成本灵活可控且结果稳定可靠； 3.8轨道式进样方式，同时进样≥300管，在线连续，批量进样； 3.9支持血浆、血清、胸水、腹水、脑脊液、尿液等多种检测标本，支持以原始采样管、普通样本杯、微量样品杯混合方式上机检测； 4.0、具有试剂室内质量控制系统（MSIQC），室间质量控制系统（MSEQA），并保证对软件免费升级。 4、在线免疫分析仪技术参数 4.1检测原理：磁微粒直接化学发光技术； 4.2具备包含：术前八项、ToRCH、 肿标、甲功、性激素、心肌标志物等常规测试项目； 4.3特色项目：可检测AMH、17a-羟孕酮、rT3、TMA、S-100、PAP、PIVKA-Ⅱ、IL-6、SAA、EPO、幽门螺杆菌抗体、PGI／II等项目； 4.4拓展项目：支持高血压（AI、AII、ALD）；血栓（TAT、PIC、tPAIC、HBP）等心血管相关测试项； 4.5检测速度：单模块≥600测试/小时, 总测速≥1200测试/小时； 4.6模块化设计，支持≥4个模块级联拓展； 4.7单模块在机冷藏试剂位≥40个,支持不停机更换试剂； 4.8搭载样本进样单元，样本位≥75个, 支持原始管上机及随时加载； 4.9首个出结果时间：≤15分钟； 4.10单模块可一次性装载≥2000个反应杯，支持随时装载，反应杯不足报警提醒功能； 4.11加样系统具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能； 4.12一次性Tip头加样，防止交叉污染； 4.13试剂盒内含配套校准品，无需额外购买，满足溯源要求。 | 工业 | 800 |
| 3 | 全自动血液分析系统流水线（含3台血球仪1台推片机1台自动阅片机﹑开放试剂通道） | 套 |  | 1 | 一、全自动血液分析流水线 1、全自动血液分析流水线整体基本功能及要求 1.1全自动血液分析流水线至少由两台全自动五分类血液细胞分析仪、一台推片染片机、一台全自动细胞形态分析仪通过轨道连接组； 1.2具有血常规白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞、体液常规检测、自动推片染片、自动阅片等功能； 2、全自动五分类血液分析仪模块 ▲2.1检测速度：单机CBC+DIFF≥90样本/小时；含网织红检测功能的单机网织红细胞检测速度≥70样本/小时； 2.2血液检测及分类参数数目：≥35个参数,直方图≥2个, 散射图≥8个； ▲2.3样本用血量：全自动进样模式用血量≤185微升；开盖模式用血量≤120微升；末梢血预稀释模式用血量≤40微升； 2.4白细胞检测原理：采用激光流式原理加核酸荧光染色技术； 2.5低值白细胞检测：具有单独的低值白细胞检测模式，可根据客户自定义设置的白细胞低值界限，自动重新检测白细胞计数及分类，以操作手册为准； 2.6有核红细胞检测：采用核酸荧光染色法进行定量检测，但无需单独通道和单独试剂，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正； 2.7血小板检测：流水线上至少有一个机型能具有单独的低值血小板检测通道，并能提供NMPA注册原厂配套校准品对该通道进行校准； 2.8体液检测: 全部血液分析仪均具有全自动计数体液（含胸水、腹水，脑脊液）细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能； 2.9质控品校准品：提供通过NMPA和FDA注册的原厂配套含全部报告项目的质控品及校准品，并可提供通过NMPA注册的原厂配套的体液质控品，以注册证为准。 3、全自动推片染片机模块 3.1全自动推片染片仪：1台； 3.2全自动推片、染片功能：全自动推片染片为一体机； 3.3推片速度和角度可根据压积自动调整； 3.4玻片的标识：可在玻片上直接打印数字和条码； 3.5机内破片存储：≥200张。 4、全自动细胞形态分析仪模块 4.1外周血图片处理速度：完全分类100个白细胞+RBC+PLT≥30张/小时； 4.2涂片数字扫描：10×倍镜≥20张/小时； 4.3显微镜放大效果：5倍、10倍、50倍、或100倍的图像； 4.4数据库：通用分析数据库，配有可添加的标准细胞图库，数字制片数据库、导出图片数据库； 4.5质控：专门的细胞定位测试程序，对系统的细胞定位准确性进行检测，验证硬件和涂片的质量； 4.6拓展性：可与全自动推染片机连接； 4.7细胞计数、分类功能：外周血白细胞分类>13种，并可自动添加；外周血红细胞形态定性类型>5种；外周血血小板计数功能； 4.8软件：标配远程会诊软件、数据共享功能。 二、全自动血液分析仪技术参数 1、检测原理：激光流式技术结合荧光染色技术； 2、检测速度：单机CBC+DIFF≥90样本/小时； 3、血液检测及分类参数数目：≥30个参数, ≥直方图2个, 散射图≥8个； 4、样本用血量：全自动进样模式用血量≤185微升；开盖模式用血量≤120微升；末梢血预稀释模式用血量≤40微升； 5、低值白细胞检测：具有单独的低值白细胞检测模式，可根据客户自定义设置的白细胞低值界限，自动重新检测白细胞计数及分类，以操作手册为准； 6、有核红细胞检测：采用核酸荧光染色法进行定量检测，但无需单独通道和单独试剂，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正； 7、体液检测：全部血分析仪均具有全自动计数体液（含胸、腹水，脑脊液）细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能； 8、低值血小板计数准确性：当血小板≥100×109/L，精确度≤4%，以操作手册为准； 9、质控品校准品：提供通过NMPA和FDA注册的原厂配套含全部报告项目的质控品及校准品（校准品项目包含HCT），并可提供通过NMPA注册的原厂配套的体液质控品，以注册证为准； 10、智能管理软件：包含复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能、自动审核功能，且可提供多中心自动审核评估文章作为凭据； 11、全球网络质控系统：标配实时在线质控管理平台，可根据客户需求设置质控时间比对小组，质控管理需通过ISO17043认可和ILAC-MRA国际认可，并提供ISO证书，确保用户的结果质量达到国际质量水准。 | 工业 | 440 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 2 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1、2、3项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4分标：（采购预算：1340万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 彩色多普勒超声系统（高档四维心脏机） | 台 |  | 2 | 一、设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、产科、妇科、浅表等临床应用，用于超声临床诊断应用和相关科研教学工作，满足开展新的临床应用需求。 二、主要技术规格： 2.1 主机成像系统： 2.1.1 超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理，可同步进行多个声束的形成、采集和处理； 2.1.2 高分辨率液晶显示器≥21",分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠； 2.1.3 操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转； ▲2.1.4 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整； 2.1.5 显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维； 2.1.6 通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换； 2.1.7 纯净波探头技术:支持相控阵、凸阵； 2.1.8 支持纯净波探头≥ 2支； 2.1.9 矩阵实时三维探头技术：具备纯净波矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术； 2.1.10 所有矩阵探头均采用纯净波晶体材质，支持纯净波矩阵实时三维探头≥2支； 2.1.11 支持产科和浅表三维/四维成像，并具有相应机械容积探头选择； 2.1.12 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 2.1.13 M型及解剖M型技术； 2.1.14 谐波成像技术； 2.1.15 彩色多普勒成像技术； 2.1.16 彩色多普勒能量图技术； 2.1.17 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)； ▲2.1.18 动态范围≥310 dB； 2.1.19 实时双同步/三同步功能； 2.1.20 内置DICOM 3.0 标准输出接口； 2.1.21 内有一体化超声工作站。 2.2 二维灰阶成像单元 2.2.1 所有探头均为宽频、变频探头，频率数值可在屏幕上显示； 2.2.2 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级），支持所有探头； 2.2.3 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束； 2.2.4 具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用； 2.2.5 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数； 2.2.6 自动实时持续增益补偿； 2.2.7 侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调； 2.2.8 分辨率和帧频可视可调； 2.2.9 超宽视野全景成像技术； 2.2.10 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能； ▲2.2.11 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性。 2.3 彩色多普勒血流成像单元 2.3.1 具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式； 2.3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术； ▲2.3.3 微视血流成像模式，捕捉显示超微细血流及超低速血流信号； 2.3.4 彩色实时同屏双幅对比显像； 2.3.5 具备专业冠脉血流成像模式，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）； 2.3.6 彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。 2.4 频谱多普勒成像单元 2.4.1 提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像； 2.4.2 实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择； 2.4.3 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数； 2.4.4 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择。 2.5 组织多普勒成像单元 2.5.1 具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像； 2.5.2 二维、速度曲线同屏显示； 2.5.3 提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析； 2.5.4 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 2.6 组织谐波成像单元 2.6.1 具备组织谐波技术； 2.6.2 谐波频率多级可调。 2.7 心脏实时三维成像单元 2.7.1 探头和功能； 2.7.1.1 支持纯净波矩阵实时三维探头，结合微电子技术，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量)； 2.7.1.2 支持儿童经胸纯净波矩阵实时三维探头、成人经胸纯净波矩阵实时三维探头及经食管纯净波矩阵实时三维探头 2.7.1.3 支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等； 2.7.2 实时智能旋转成像； 2.7.2.1 矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像； 2.7.2.2 无需转动探头，快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换； 2.7.2.3 支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用。 2.8 测量及定量分析 2.8.1 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）； 2.8.1.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）； 2.8.1.2 多普勒血流测量及分析软件包； 2.8.1.3 专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程； 2.8.1.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。 2.9 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 2.9.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输； 2.9.2 主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等； 2.9.3 具备主机硬盘图像数据存储； 2.9.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改和检索等； 2.9.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 2.10 参考信号：ECG心电信号 2.11 输入和输出信号： 2.11.1 输入：DICOM； 2.11.2 输出：DP高清数字化输出。 2.12 图像管理与记录装置： 2.12.1 内置图像管理系统； 2.12.2 支持DVD／USB图像导出存储。 2.13 连通性 2.13.1 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件 三、技术参数及要求 3.1 系统通用功能 3.1.1 高分辨率液晶显示器≥21",分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠； 3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转； 3.1.3 标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用； 3.1.4 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定。 3.2 探头规格 3.2.1 频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到12 MHz； 3.2.2 类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头； ▲3.2.3 压电晶体材料：相控阵、凸阵探头均采用单晶体材料。 3.3 二维成像主要参数: ▲3.3.1 探头：单晶体成人心脏探头：成像频率1～5MHz；单晶体成人经胸四维矩阵心脏探头：1～5MHz；新生儿心脏探头：成像频率4～12MHz；浅表线阵探头：成像频率5～12Hz； 3.3.2 扫描速率: 相控阵,成像角度120°，20cm深度时，帧速率≥ 82帧/秒； 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 38帧/秒； 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 74 帧/秒； ▲3.3.3 扫描深度：最大扫描深度35cm ； 3.3.4 声束聚焦:发射接收动态连续聚焦； 3.3.5 回放重现及存储:存储时间≥5分钟； 3.3.6 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节； ▲3.3.7 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥6， 支持LGC分段调节。 3.4 三维成像主要参数 3.4.1 实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能； 3.4.1.1 具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式； 3.4.1.2 具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面； 3.4.1.3 具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像。 3.5 频率多普勒 3.5.1 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF； 3.5.2 多普勒探头与频率: PW，CW； 3.5.3 最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s ； 3.5.4 最低测量速度1mm/s (非噪声信号)； 3.5.5 显示方式:B/D、B/C/D、D； 3.5.6 电影回放:≥2000帧； 3.5.7 频谱零位移动: ≥5级； 3.5.8 取样宽度及位置范围:宽度0.6～20mm; 分级可调； 3.5.9 显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位。 3.6 彩色多普勒 3.6.1 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示； 3.6.2 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示； 3.6.3 彩色显示角度:10～120°选择； 3.6.4 彩色显示帧数:全视野,18cm深,帧频≥18帧/秒； 3.6.5 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒； 3.6.6 显示位置调整:彩色感兴趣的图像范围:-20°～+20°； 3.6.7 显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比； 3.6.8 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)。 3.7 超声图像及病案管理系统 3.7.1 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥90幅； 3.7.2 同屏电影回放≥4画面,可调回放速度； 3.7.3 存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、以及USB接口； 3.7.4 支持报告存储,检索,统计； 3.7.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储； 3.7.6 DICOM QVue图像阅读器。 3.8 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调。 | 工业 | 670 |
| 2 | 高档妇产彩超（高档四维妇产机） | 台 |  | 2 | 一、用途：主要用于产前筛查、胎儿心脏、新生儿、妇科生殖、盆底、腹部、成人心脏、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 二、主要技术规格： 2.1 主机成像系统： 2.1.1 高分辨率液晶显示器≥24英寸, 分辨率≥1920×1080, 最大亮度达350cd/㎡, 超广角180°视野,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠； 2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达540度； 2.1.3 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束； 2.1.4 脉冲优化处理技术； 2.1.5 海量并行处理技术； 2.1.6 自适应增益补偿技术； 2.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 2.1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； 2.1.9 脉冲反向谐波成像单元； 2.1.10 彩色多普勒成像技术； 2.1.11 自适应宽频带彩色多普勒成像技术； 2.1.12 彩色多普勒能量图技术； 2.1.13 方向性能量图技术； 2.1.14 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； ▲2.1.15 动态范围≥310dB； 2.1.16 智能全程聚焦技术； 2.1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 2.1.18 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收； 2.1.19自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级； 2.1.20 智能化一键图像优化技术，可分单键优化和连续优化，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 2.1.21 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺等应用； 2.1.22具有微细血流成像及高清微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察； 2.1.23 实时二同步 /三同步能力； 2.1.24 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 2.1.25 内有一体化超声工作站； 2.1.26 要求所投机型为投标商高档机型，2022年推出最新机型（以NMPA证书为准）并具备持续升级能力； 2.2 先进成像技术： 2.2.1纯净波单晶体探头技术:探头使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善； 2.2.2 3D/4D成像功能 1)具备三维、四维实时成像功能，支持腹部、高频探头检查成像； 2)具备自由臂三维成像、支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头； 3)具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等。 2.2.3 真实渲染成像功能：通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感； 1)光源可在容积图像上跟随手动调节的位置可视可调； 2)光源移动方向，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节； 3)全触屏手势操控三维成像后处理：通过在全触摸屏上进行手势操作，可对容积图像进行X/Y/Z轴向旋转及放大/缩小调整，并通过手势操作，使得光源可沿X/Y/Z轴三个方向进行调节，有助于组织内部的结构观察； 4)光源快速起始位置≥6个。 2.2.4 全屏高清显示，放大后图像分辨率≥1080p（1920x1080），最大亮度达350cd/㎡, 超广角180°视野,放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示； 2.2.5扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域； 2.2.6具备智能多普勒血管检查技术 1)单键优化二维、多普勒图像质量； 2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等； 3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性； 2.2.7 超声声速自动校正技术 1)针对晚孕期肥胖及困难病人； 2)可用于乳腺检查，并可调整级别； 3)专门的预置条件； 2.2.8 超宽视野成像扫描技术 1)测量功能,电影回放功能； 2)线阵、凸阵及容积探头具备； 3)结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用； 2.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 2.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 2.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 2.3.3 外周血管测量和计算功能； 2.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)； 2.3.5 心脏功能测量； 2.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 2.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 2.4.2 机械硬盘≥1TB（1024GB），固态硬盘≥240GB，DVD／USB图像存储； 2.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 2.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 2.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 2.4.6 电影回放:≥2000帧； 2.5 输入/输出信号： 2.5.1 输入：DICOM DATA； 2.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出； 2.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件。 三、系统技术参数及要求： 3.1 系统通用功能： 3.1.1 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21英寸，最大亮度达350cd/㎡, 超广角180°视野,视野显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080），无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠； 3.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达540度； 3.1.3 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头，容积探头可接任意探头接口； 3.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节； 3.2 探头规格 3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18 MHz, 从1 MHz 到18 MHz； 3.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 3.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵； ▲3.2.4单晶体探头≥3把，具有腹部、腹部容积、浅表全面单晶体探头支持； 3.2.5 电子线阵探头有效阵元数≥1920； 电子凸阵探头有效阵元数≥128； 电子微凸腔内探头有效阵元数≥128； 电子经腹容积探头有效阵元数≥192； 电子微凸腹部探头有效阵元≥128； 3.2.6探头≥4把：腹部凸阵探头（1.0～5.0MHz） 血管/小器官线阵探头（4.0～18.0MHz）； 腔内容积凸阵探头（3.0～9.0MHz）； 腹部NT探头（2.0～9.0MHz）； ▲3.2.7 线阵探头扫描深度≥12cm，最大扫描宽度50mm； 3.2.8 成人心脏相控阵: 超声频率 1～5MHz ； 3.2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置； 3.3 二维显像主要参数： 3.3.1 扫描速率：相控阵,成像角度120°，20cm深度时，帧速率≥ 82帧/秒； 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 38帧/秒； 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 74 帧/秒； ▲3.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥2 段，B/M 可独立调节； 3.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦； 3.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； ▲3.3.6 接收超声信号系统动态范围≥300dB； 3.3.7 二维灰阶成像 256 灰阶。 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）； 3.4.2显示方式：B/D、B/C/D、D； 3.4.3 最大测量速度：PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s； 3.4.4 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)； 3.4.5 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 3.4.6 取样宽度及位置范围：宽度 0.6mm至20mm多级可调； 3.4.7 频谱零位移动: ≥5级； 3.4.8 显示控制：反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位； 3.4.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）； 3.5.2 扫描速率：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥18帧/ S； 3.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)； 3.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)； 3.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）； 3.5.6 彩色显示角度: 10～120°选择； 3.5.7 显示控制：零位移动分+15级、黑白与彩色比较、彩色对比； 3.5.8 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°； 3.5.9 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒； 3.6 超声功率输出调节： 3.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER； 3.6.2 输出功率选择分级可调。 3.7 记录装置： 3.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存； 3.7.2 主机硬盘容量≥1T（1024GB）； 3.7.3 DVD-RW 或USB图像存储； 3.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输； 3.8 技术手册：中文操作手册 |  | 670 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1、2项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 5分标：（采购预算：320万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 肺功能仪（含扩展功能） | 台 |  | 1 | 一.检测功能 1、慢速肺活量SVC测试、补呼气量ERV、补吸气量IRV、潮气量TV、流速-容量曲线环、用力肺活量FVC、一秒量FEV1、一秒率FEV1/FVC、呼气峰流速PEF、MEF25/MEF50/MEF75/MMEF25-75，IVC、Vcex、TV 、ERV 、IRV、 IC 、RR、 FEV0.5 、FEV0.55、 FEV0.6、 EV 、Evrel 、TEX 、PEF/FVC、 MIF25、 MIF50、 MIF75、 AEX、 AIN、 MEF25/FVC MEF50/FVC、 MEF75/FVC、等多项参数； 2、每分钟最大通气量MVV、 VT量、BF呼吸频率测试、MVV/FEV1*40测试； 3、支气管舒张试验及前后用药对比功能； 4、标准一口气法同步完成弥散测试，稀释法残气测试。CO弥散与残气测量：TLCO,KCO,VA，FRC,RV,VI,ERV,RV/TLC,FRC/TLC等参数。 二.设备技术要求 ▲1、流量传感器： 航空纳米博膜材质，高精度压差式流量传感器，实时环境参数校准，提高测试准确性，电子自动零流量校准，流速测量范围：16L/S，阻力:<0.04Kpa/L/S.通气测量范围：0～300L/min,有效死腔量<20ml; 采样分辨率：<1ml/s,采样率:125Hz,精度：±2%。容积：0～20L； ▲2、气体分析仪：高精度红外线分析，采用CO和CH4弥散气体测试，测定范围0～3000PPM，0～0.3%，测量精度<1%,分辨率：24bit , 工作温度：4°C－45°C；工作相对湿度：10％－95％；工作电压：100－240伏； 3、环境传感器：标配BTPS，压力范围800～1150kpa;温度0～80度，湿度0～95%，寿命>10年； 4、操作系统：全中文WINDOWS测试平台，全中文专用肺功能测试软件，可免费升级，测试结果自动判读，也可自定义设置。多种预设报告模板，也可自行编辑，可实时导出PDF和JPG等格式电子版报告，导出第三方平台。具有多人种预计值，包括亚州人种、中国人种等，也可根据临床需求，匿名化记录本地区数值，使用本地区预计值，为临床提供学术数据支持； ▲5、一口气弥散的样本自动采样和丢弃，无需气样收集袋，防止交叉感染，全自动给气，软件自带弥散模拟训练模式。全自动弥散测试，无需手动； 6、采用 CO与 CH4快速红外线气体分析，毫秒级检测速度，实时浓度监测； 7、支持支气管舒张试验，具备激发试验软件； 8、同时具有成人文字与示图引导测试程序和儿童动画测试程序； ▲9、VC与F-V即可分项测试，也可联合测试，一次测试即可取得通气测量结果，无需分项测试。具备一口气弥散残气的自动测试程序，全自动测试无需人共干预。操作简单，测试效率高。具有自动演示测试模式，有助于患者熟悉测试流程，方便教学操作； 10、采用市场主流计算机系统，标配激光打印机，原装正版系统,至少19寸宽屏显示器.原装进口医疗台车，台车与气瓶一体化设计，带有无噪音滚轮，方便移动。具有WIFI/蓝牙功能,可联网进行远程操作与指导.使用一次性呼吸过滤器，必须符合产品标准并具备CFDA二类医疗器械认证； 11、测试标准:支持ATS/ERS标准,具有ATS/ERS质量管理提示功能,可随时观察测试是否标准。通过欧盟CE认证，ISO13485认证，CFDA注册证； 12、可扩展一氧化氮FENO测试，测试数据可直接上传，数据可集成在弥散与体描报告中，可选配血氧饱和度（spo2:范围：45～100%，脉率：20～250bpm）。 | 工业 | 80 |
| 2 | 电子支气管镜系统 | 套 |  | 1 | 一、图像处理装置 ▲1、高清图像输出：具备最高1080P逐行扫描的高清输出； 2、信号输出模式：具备HD-SDI、DVI高清数字输出模式。具备RGB、VBD、Y/C信号输出； ▲3、具备窄波成像技术，可处理415nm 和540nm 两种光得到的图象，显示表浅血管和粘膜下层内血管； 4、光源：使用先进的LED光源； 5、图像画面：具有2种画面：标准画面、大画面，并可以相互切换； 6、测光功能:具有平均/峰值测光转换功能； 7、图像强调功能：具有轮廓强调功能和构造强调功能； 8、具有自动白平衡功能； 9、患者数据预录入：可在术前输入50名患者的数据； 10、送气开关具有三种功能：低、高、关； 11、带可移动的存储设备。 二、电子支气管镜 1、先端部≤4.8mm； 2、插入部≤4.9mm； 3、弯曲角度：上180度，下130度； 4、视野角度≥120度； ▲5、景深：3～100mm； 6、支气管镜操作部上有≥4个遥控按钮； 7、有效长度≥600mm； 8、工作管道≥1.95mm； 9、消毒灭菌性好。 三、电子支气管镜 BF-1TQ170 1、先端部≤5.9mm； 2、插入部≤6.0mm； 3、弯曲角度：上180度，下130度； 4、视野角度≥120度； ▲5、景深：3～100mm； 6、支气管镜操作部上有≥4个遥控按钮； 7、有效长度≥600mm； 8、工作管道≥2.7mm； 9、消毒灭菌性好。 四、高清液晶显示器≥19寸 五、专用台车 1、可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像； 2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子； 3、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作； 4、带锁定装置，保障设备稳定。 | 工业 | 240 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 2 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1、2项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 6分标：（采购预算：320万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统（高档） | 台 |  | 1 | 一、主要技术规格 1、主机系统性能 1.1显示器及操作系统：快速开机，环境适应； ▲1.1.1 ≥15英寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器； 1.1.2 智能化操作平台； 1.1.3 瞬间待机启动系统； 1.1.4 环境亮度自感应控制； 1.1.5 全方位人机工程学设计； 1.2 主机系统： 1.2.1 新一代全数字高集成宽频带声束形成器； ▲1.2.2 数字化通道数≥485,000； 1.2.3 动态范围≥160dB，可视可调； ▲1.2.4 LGC侧向增益补偿技术； 1.3 二维灰阶成像（部件）单元 ▲1.3.1 纯净波单晶体探头技术 (Pure Wave Technology)； 1.3.2 空间复合成像技术（SonoCT），实时声束偏转技术，多线可调； 1.3.3 磁共振相素优化技术（XRES）； 1.3.4 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节； 1.3.5 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动； ▲1.3.6 实时双幅对比显像； 1.3.7 实时和非实时高分辨率放大； 1.3.8 支持扩展成像（Trapezoid）； 1.4 频谱多普勒显示及分析系统 1.4.1 智能多普勒技术自动调节声束角度； 1.4.2 自适应多普勒技术减少噪声、伪像； ▲1.4.3 HighQ自动多普勒分析，可以应用于心功能分析； 1.4.4 iSCAN智能优化技术自动优化Doppler频谱； 1.4.5 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像； 1.5 组织多普勒成像（TDI） 1.5.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像； 1.5.2专业TDI测量软件包； 1.5.3 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示； 1.5.4 在机心肌应变及应变率定量分析； 1.5.5 动态组织追踪取样； 1.6 彩色血流成像（部件）单元 1.6.1 超宽频带血流技术； 1.6.2 自适应彩色多普勒技术； 1.6.3单键调节血流成像频率； 1.6.4 iSCAN智能优化技术自动优化彩色血流； 1.6.5 二维和彩色对比显像； 1.6.6 实时双幅对比成像； 1.6.7 实时彩色血流M型； 1.6.8 彩色能量调制成像（CPA）； 1.7 二次谐波成像（自然组织谐波成像） 1.7.1 PIH脉冲反相谐波技术； 1.7.2 SonoCT和XRES技术支持自然组织谐波成像 ； 1.8 负荷超声成像(内置一体化)； 1.9 激活的原始数据处理功能：冻结或存储的图像可进行优化、分析和测量； 1.10 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个； 2、测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) 2.1 一般测量； 2.2 多普勒血流测量及分析； 2.3 外周血管测量； 2.4 心脏功能测量与分析； ▲2.5 自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析； 2.6 支持麻醉科所需神经直径，面积测量； 2.7 心功能定量、半定量技术； ▲2.7.1 二维心功能定量 2.7.1.1 利用原始 2D 灰阶图像进行心功能定量； 2.7.1.2 原始二维数据可以调节时间增益和水平增益控制； 2.7.1.3 半自动心内膜边界检测； 2.7.1.4 彩色室壁运动分析 (Color Kinesis, CK)； ▲2.7.1.5 瓣环组织追踪显像（TMAD）及运动曲线； 2.7.1.6 左室收缩及舒张功能的参数显示，包括：面积变化分数，峰值射血率，峰值快速充盈率； 3、图像存储与（电影）回放重显单元 4、参考信号：心电图和生理信号，可外接三导联心电信号输入 5、DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式 6、记录装置： 6.1 硬盘存储≥500GB； 6.2 黑白或彩色视频打印机； 6.3 内置DVD/CD刻录； 6.4 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像。 二、技术参数及要求 1、系统通用功能 1.1监视器：≥15英寸高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调； ▲1.2主机探头接口选择≥1种，所配探头均可以直接插此接口使用； 2、探头规格 2.1频率：超宽频带探头； 2.2兼用二维及多普勒(B/D) ； 2.3类型：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵 ； 3、二维成像主要参数： ▲3.1探头频率： 纯净波电子凸阵探头：超声频率1～5MHz； 超宽频带线阵探头：超声频率3～12MHz 纯净波电子相控阵探头：超声频率1～5MHz 3.2扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒 凸阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥23帧/秒 3.3 扫描深度：1～30cm； 3.4声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦； 3.5探头谐波成像频率个数≥2； 3.6回放重现：灰阶图像回放≥500幅； 3.7预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节； 3.8增益调节：B/D可独立调节，STC（DGC）分段≥8，LGC分段≥2； 4、频普多普勒 4.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW（相控阵探头或笔式探头）； 4.2多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW； 4.3最大测量速度：PW，血流速度最大±10.0m/s；CW，血流速度最大±20m/s ； 4.4最低测量速度1mm/s（非噪声信号）； 4.5显示方式：B/D，M/D，D； 4.6电影回放：≥180秒； 4.7零位移动：≥6级； ▲4.8取样宽度及位置范围：宽度0.8～28mm；分级； 4.9滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择； 4.10显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位； 5、彩色多普勒 5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示； 5.2实时双副对比显像； 5.3彩色显示角度：20～90度选择； 5.4彩色显示帧数：相控阵，85度，17cm深度，帧频≥15帧/秒；阵，全视野，17cm深度，帧频≥10帧/秒； 5.5 组织多普勒帧频：60度，17cm深度，帧频≥100帧/秒； 5.6显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”～ +20”； 5.7显示控制：零位移动分+15级，黑/白与彩色比较，彩色对比； 5.8彩色增强功能：组织多普勒(TDI)； 5.9 双同步和三同步模式下独立声束偏转技术； 6、超声图像及病案管理系统 6.1动态图像采集，存储，一次连续采集≥500幅； ▲6.2 同屏图像显示≥25画面； ▲6.3同屏电影回放≥9画面，可调回放速度； 6.4存储图像及文档：CD，DVD，USB闪存设备； 6.5 报告存储，检索，统计； 7、超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择≥8级可调； ▲8、专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定,三探头接口台车可选，接口均一致可通用互换。 | 工业 | 130 |
| 2 | 麻醉机 | 台 |  | 2 | 一、气体输送系统 1、电子流量计，每种新鲜气体分别有独立的数值显示，主屏幕上有虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量；2气源（O2/AIR）； 2、可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：0 – 15 L/min； 3、 S-ORC笑氧保护装置，确保笑气（N2O）作为载气时，当氧气供应不足时，会限制N2O 的输送，使得新鲜气体的氧浓度不会低于25%； 4、机械新鲜气体混合+电子流量监测装置在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气，可配置一体化的鼻吸氧装置。 二、麻醉呼吸机 1、电动电控呼吸机，无需驱动气体；在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全； ▲2、采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响； 3、通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停模式（一键暂停，便于术中操作）； ▲4、容量控制模式下潮气量设定范围: 10～1500 ml； 5、吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5)～80 cmH2O（压力模式下）； 6、压力限制 Pmax：(PEEP + 10)～80 cmH2O； 7、压力支持 ΔPsupp：关，3～(80-PEEP) cmH2O； 8、呼气末正压PEEP：关，2～35 cmH2O； 9、呼吸频率: 3～100 次/分； 10、吸气时间：0.2～10秒； 11、吸呼比：1:49～48:1； 12、最大吸气流速为≥160 L/min； 13、同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3～15 L/min； 14、压力上升时间 Slope：0～2秒； 15、压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5～80 %； 16、可根据病人的理想体重预设相关的通气参数和报警阈值。 三、呼吸回路： 1、集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶； 2、呼吸系统总容量：≤3.6L； ▲3、一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水； 4、组件少，拆装无需工具； 5、手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5～70 cmH2O； 6、高精度热丝式流量传感器，全自动标定； ▲7、标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。 四、麻醉气体挥发罐 1、挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产； 2、具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运； 3、加药量≥300毫升； ▲4、配置一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐； 5、只需出厂一次定标，终身免维护； 6、能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2～15L/min。 五、监测和报警 1、一体化内置式彩色触摸幕尺寸≥15寸，可快捷切换3种配置视图；1280 x 768像素； 2、全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动； 3、全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器； 4、实时显示2～3道波形； 5、标配数字趋势；可显示小趋势和图形趋势； 6、日志中可保存 ≥12000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除； 7、通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）； 8、监测范围：压力：-20～99 cmH2O；潮气量监测范围：0～2500 mL；顺应性: 0～200 mL/ cmH2O；阻力：0～100 cmH2O/L/s；弹性：0.005～10 mL/ cmH2O； 9、一体化的氧浓度监测：O2传感器；氧浓度监测范围：0 ～ 100 Vol%； 10、可选一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的xMAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品。采样气体回流到呼吸系统； 11、自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警，有效防止病人术中知晓。（选配气体模块）； 12、自动设置功能（Autoset）可自动调节所有报警限值； 13、 CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警。 六、其它 1、内置后备电池，使用时间最少40分钟； 2、电源：100～240伏特，50/60赫兹； 3、传输协议：Medibus X； 4、接口：标配2个RS232，1个USB，1个RJ45 | 工业 | 190 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 2 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1、2项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 7分标：（采购预算：290万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 直接数字化X线成像系统（DR） | 套 |  | 1 | 一、功能要求 1.1、所招设备满足头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线拍摄需求； ▲1.2、X线球管为原厂生产；固定探测器为本厂或合资公司生产； 1.3、具有专用辐射剂量测量器具，结果误差满足国家法规要求。 二、主要技术规格和要求 2.1 X线球管 2.1.1悬吊式X线球管； ▲2.1.2双焦点：小焦点≤0.65mm，大焦点≥1.2mm； 2.1.3焦点功率：小焦点≥33kW，大焦点≥100KW； 2.1.4最大管电流≥900mA； 2.1.5旋转阳极转速≥9000转/分； 2.1.6阳极热容量≥300KHU； ▲2.1.7管套热容量≥2000KHU； 2.1.8缩光器带有照射野灯光及激光指示； 2.1.9球管可在近台操作，球管头有显示器显示照像距离及角度； 2.1.10球管与探测器具有自动跟踪和自动对中功能； 2.1.11球管纵向移动范围≥300cm； 2.1.12球管横向移动范围≥180cm； 2.1.13球管垂直移动范围≥150cm； 2.1.14球管绕垂直轴旋转范围≥±135°； 2.1.15球管绕水平轴旋转范围≥±135°； 2.1.16球管电动升降。 2.2高压发生器 2.2.1输出功率≥65KW； ▲2.2.2逆变频率≥180kHz； 2.2.3管电压范围:40～150KV，每步1KV； 2.2.4最大mAs≥850； 2.2.5自动曝光功能及手动调节设置； 2.2.6最短曝光时间≤1ms。 2.3探测器 ▲2.3.1固定探测器，用于胸片架 2.3.1.1材料组成：非晶硅/碘化铯； 2.3.1.2探测器尺寸：≥43x43cm； 2.3.1.3像素尺寸≤148微米； 2.3.1.4像素矩阵≥2800X2800； 2.3.1.5分辨率≥3.3lp/mm； 2.3.1.6成像数据位≥16bit； 2.3.1.7DQE≥67%@0.05lp/mm； 2.3.1.8冷却方式：自然冷却； 2.3.2无线平板探测器 2.3.2.1材料组成：非晶硅/碘化铯； 2.3.2.2探测器尺寸：≥43x35cm； 2.3.2.3最大承重≥300Kg； 2.3.2.4像素矩阵≥2000X2000； 2.3.2.5分辨率≥3.0lp/mm； 2.3.2.6成像数据位≥16bit； 2.3.2.7DQE≥70%@0.05lp/mm； 2.3.2.8冷却方式：自然冷却； ▲2.3.2.9探测器含电池重量≤3.2kg； 2.3.2.10配备电子滤线栅； 2.3.2.11电池满电使用时间：≥6.5小时； 2.4固定拍片床 2.4.1床面纵向移动：≥±40cm，横向移动：≥±12cm； 2.4.2床面高度≤700mm； 2.4.3床面尺寸≥2400×815mm； 2.4.4最大承重≥210kg； 2.4.5床下探测器移动范围：≥70cm； 2.4.6可插拔震动式滤线栅：≥40/12/110； 2.4.7自动曝光控制区域：≥5； 2.5胸片架 2.5.1胸片架中含有一块固定探测器； 2.5.2胸片架电动倾斜运动； ▲2.5.3 5视野电离室自动曝光系统； 2.5.4活动范围：纵向移动探测器中心距地面30～180cm； 2.5.5探测器可行-20º～+90º倾斜； 2.5.6可插拔震动滤线栅，栅密度40lp/cm,栅比8：1，栅焦距f=140cm； 2.6图像采集工作站 2.6.1专用数字化图象处理工作站； 2.6.1.1 windows10操作系统； 2.6.1.2固态硬盘:≥400G； 2.6.1.3内存: ≥16G； 2.6.1.4高亮度、高对比监视器，尺寸≥19英寸； ▲2.6.1.5主控制台采用触摸监视器，且支持触摸操控方式； 2.6.1.6高压发生器控制与系统操作高度集成； 2.6.2配备专用的头颅、胸部、四肢等全身各部位处理软件 2.6.2.1配备自动图象范围探测,修整、漫游、图像标注功能； 2.6.2.2具有局部放大观察、病人资料显示、边缘增强、图像调整功能； 2.6.2.3具有窗宽窗位调节、动态范围调节、图象反转功能； 2.6.2.4具有曝光参数自动选择、病人数据输入功能； 2.6.2.5具有AEC； 2.6.3高级临床应用系统； 2.6.3.1患者检查代码智能匹配功能（从RIS自动获取病人信息和检查部位）； 2.6.3.2根据年龄、体重等信息智能识别7种病人类型，并自动对应不同的后处理协议； 2.6.3.3 UNIQUE处理协议（寻找ROI功能，并给予制定密度值，保证图像质量）； 2.6.3.4自动打印(排版、胶片大小、胶片方向根据用户习惯自动定义)； 2.6.3.5智能打印（多个部位打印在一张胶片上）； 2.6.3.6具有多传输节点，可同时向4个传输节点传输图像； 2.6.3.7可根据选定的感兴趣区域组织自动进行对比度亮度调节； 2.6.3.8可在不同病人之间进行图像移动； 2.6.3.9进行图像后处理时可全屏操作； 2.6.3.10具有患者体位和电离室匹配选择功能； 2.6.3.11图像保存灰阶：≥15bit； 2.6.3.12图像DICOM发送灰阶：≥15bit。 | 工业 | 290 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 8分标：（采购预算：400万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 心血管专用超声系统 | 台 |  | 1 | 1.主要技术规格及系统概述： 1.1主机成像系统： 1.1.1超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理； 1.1.2支持OLED显示器≥21.5英寸,对比度≥22550:1，无闪烁，能上下左右旋转、倾斜； 1.1.3操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸, 能通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板能上下左右进行高度调整及旋转； 1.1.4触摸屏能与主显示器实时同步显示动态图像，能在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整； ▲1.1.5显示器能全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱，能显示或隐藏屏幕菜单； 1.1.6通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，能支持矩阵实时三维探头任意互换； 1.1.7单晶体探头技术：支持相控阵、凸阵、线阵探头，包括成人相控阵、儿童相控阵探头； ▲1.1.8支持单晶体探头≥2支； 1.1.9数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 1.1.10 具备M型及解剖M型技术； 1.1.11具备脉冲反向谐波成像技术； 1.1.12具备彩色多普勒成像技术； 1.1.13具备彩色多普勒能量图技术； 1.1.14具备微视血流成像技术：能捕捉超微细血流及超低速血流信号，能进行血流速度测量； 1.1.15数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)； ▲1.1.16动态范围≥300 dB； 1.1.17具备智能全域聚焦技术； 1.1.18具备实时双同步/三同步功能； 1.1.19内置DICOM 3.0 标准输出接口； 1.1.20内有一体化超声工作站； 1.1.21系统主机内置1TB硬盘。 1.2 二维灰阶成像单元 1.2.1所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值能在屏幕上显示； 1.2.2具备自适应核磁像素优化技术，能增强组织边界，抑制斑点噪声，能用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头； 1.2.3具备高级心肌增强功能，要求使用自适应算法抑制组织杂波，能减少噪声及超声伪像，增加心肌和其他心脏结构信号； 1.2.4具备实时空间复合成像技术，能同时作用于发射和接收多角度声束； 1.2.5具备凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，能与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用； 1.2.6具备一键优化图像，能实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数； 1.2.7具备自动实时持续增益补偿 ； 1.2.8具备侧向增益补偿技术，能支持相控阵探头，≥6段，且可视可调； 1.2.9具备双幅对比显示，能自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson测量； 1.2.10分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵探头； 1.2.11具备超宽视野全景成像技术( 线阵和凸阵探头均具备，支持测量功能)，能与像素优化技术结合使用； 1.2.12具备穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，凸阵探头穿刺引导角度≥7个；线阵探头穿刺引导角度≥8个； 1.2.13具备专业心超工作者定制界面，支持2D、3D功能选件位置个性化选择。 1.3 彩色多普勒血流成像单元 1.3.1具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式； 1.3.2自适应超宽频带彩色多普勒成像技术； 1.3.3微视血流成像模式； 1.3.4彩色实时同屏双幅对比显像； 1.3.5具备专业冠脉血流成像模式，能支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头）； 1.3.6彩色增益能独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵探头。 1.4频谱多普勒成像单元 1.4.1能提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像； 1.4.2具备实时自动多普勒测量分析，能提供多参数选择； 1.4.3具备一键自动优化多普勒频谱，能自动调整基线及量程等参数； 1.4.4具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；能自动计算各血流动力学参数，参数能根据客户需要进行选择。 1.5组织多普勒成像单元 1.5.1具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像； 1.5.2具备二维、速度曲线同屏显示； 1.5.3提供TDI测量软件包，能进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析； 1.5.4提供基于组织多普勒的定量分析，能同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，能用于整体及节段功能评价。 1.6 组织谐波成像单元 1.6.1具备脉冲反相谐波技术； 1.6.2能显示谐波频率和基波频率。 1.7 超声造影成像单元 1.7.1具备造影剂成像单元，包含左心腔造影LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像。 1.8具备负荷超声成像单元 1.8.1内置专业负荷超声模板； 1.8.2能提供负荷超声斑点追踪定量分析 。 1.9 测量及定量分析 1.9.1常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 1.9.1.1具备一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）； 1.9.1.2具备多普勒血流测量及分析软件包； 1.9.1.3具备心脏功能测量与分析，能支持Simpson 三点法快速描记心内膜； 1.9.1.4具备自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都能使用； 1.9.2感兴趣区定量； 1.9.2.1具备10 个用户或以上自定义的区域； 1.9.2.2自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析； 1.9.2.3生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式； 1.9.2.4分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度； 1.9.3血管中内膜厚度自动测量: 1.9.3.1能对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置； 1.9.4心肌应变定量 1.9.4.1具备实时组织多普勒定量技术,能整体或分节段曲线显示，同时能显示≥32条节段曲线，能对比分析同一时相任意节段数据； 1.9.4.2能显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析； 1.9.5自动化二维心功能定量技术； 1.9.5.1 具备自动二维左心功能定量：能依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF； 1.9.5.2 具备自动组织瓣环位移功能，能自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，评估心脏整体功能； 1.9.5.3能使用回放或存储剪辑分析，能在机和脱机分析； 1.9.6心脏自动应变定量 1.9.6.1具备结合TomTec的智能化自动应变分析模块； 1.9.1.2连接和未连接心电信号的超声图像均能在机分析； 1.9.6.3支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用； 1.9.6.4全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图； 1.9.6.5 全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值； 1.9.6.6 全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线； 1.9.7自动心肌运动定量 1.9.7.1能在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖ECG，能在机选择分析内、中、外三层心肌信息； 1.9.7.2能获得左心室长轴及左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以18节段牛眼图显示； 1.9.7.3具备自动组织瓣环位移功能，能自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，评估心脏整体功能； 1.9.8负荷心肌运动定量 1.9.8.1支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析。 1.10图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 1.10.1具备数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，能进行参数编程调节； 1.10.2主机内置硬盘≥1T，能扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等； 1.10.3具备主机硬盘图像数据存储； 1.10.4病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 1.10.5能根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 1.11参考信号：ECG心电信号 1.12输入和输出信号： 1.12.1输入：DICOM DATA； 1.12.2输出：DP高清数字化输出。 1.13图像管理与记录装置： 1.13.1内置图像管理系统； 1.13.2支持DVD／USB图像导出存储。 1.14连通性 1.14.1医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件 2.技术参数及要求。 2.1 系统通用功能 2.1.1监视器: OLED显示器≥21.5英寸,对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜； 2.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸, 能通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板能上下左右进行高度调整及旋转； 2.1.3标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均能通用； 2.1.4功能分区控制面板，能升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定。 2.2 探头规格 2.2.1频率：超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到18 MHz； 2.2.2类型：凸阵探头、线阵探头、心脏探头； 2.2.3压电晶体材料：凸阵采用单晶体材料。 2.3 二维成像主要参数: 2.3.1单晶体探头：成像频率1～5Hz，心脏探头：成像频率1～5Hz，宽频变频探头：成像频率4～18Hz； 2.3.2扫描速率:凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 39 帧/秒；线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 63 帧/秒； ▲2.3.3扫描深度：最大扫描深度≥35cm ； 2.3.4声束聚焦；发射接收动态连续聚焦； ▲2.3.5回放重现及存储:灰阶图像回放≥2000幅，存储时间≥5分钟； 2.3.6预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个； ▲2.3.7增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥6，支持LGC分段调节。 2.4频率多普勒 2.4.1脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF； 2.4.2多普勒探头与频率: PW，CW； 2.4.3最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s ； 2.4.4最低测量速度1mm/s (非噪声信号)； 2.4.5显示方式:B/D、B/C/D、D； 2.4.6电影回放:≥2000帧； 2.4.7零位移动: ≥6级； 2.4.8取样宽度及位置范围：宽度0.5～20mm，分级可调； 2.4.9滤波器：高通滤波或低通滤波两种； 2.4.10显示控制：反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位。 2.5彩色多普勒 2.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示； 2.5.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示； 2.5.3彩色显示角度: 25～120°选择； 2.5.4彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥19帧/秒； 2.5.5组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒； 2.5.6显示位置调整：感兴趣的图像范围:-20°～+20°； 2.5.7显示控制：零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比； 2.5.8彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)。 2.6超声图像及病案管理系统 2.6.1动态图像采集、存储, 一次连续采集≥80幅， 2.6.2同屏电影回放≥4画面，可调回放速度， 2.6.3存储图像及文档：超大1TB硬盘,CD/DVD， 2.6.4支持报告存储、检索、统计， 2.6.5图像存储时能隐去病案信息进行存储， 2.6.6 具备DICOM QVue图像阅读器。 2.7超声功率输出调节：B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调。 | 工业 | 400 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9分标：（采购预算：155万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 呼吸机 | 台 |  | 1 | 1、动力 ▲（1）超静音涡轮供气：主机参数可以通过触摸屏和旋钮操作； （2）最大持续流速：≥240L/min。 2、结构 （1）显示屏幕：≥8寸 TFT彩色触摸屏幕和具有后备旋钮按键； （2）主动呼气阀； （3）近心端流量传感器: 精确度高，反应灵敏，减少病人误触发； 3、病人类型：成人, 儿童 4、常规通气模式： (S)CMV、SIMV、PCV、PSIMV、 SPONT 5、特殊通气模式 适应性支持通气、 闭环通气模式、自动应用肺保护通气策略、操作简便、贯穿应用于机械通气病人整个治疗过程。 6、特殊功能 （1）手动呼吸； （2）雾化：气动、可设置雾化时间、可设置吸气相, 呼气相或持续雾化;低压氧接入； （3）100%纯氧供气； （4）待机时没有持续流速, 需重新按待机键后才能恢复通气; 防止待机时对病人的意外伤害； （5） 叹气； （6）窒息后备通气； （7）漏气补偿：自动,80l/min漏气补偿量； （8）智能吸痰功能； （9）U盘数据输出及导入。 7、设置参数 （1）频率：1～80次/分； （2）潮气量/目标潮气量：20～2000ml； （3）PEEP/CPAP, Plow：0～35cmH2O； （4）氧气：21～100%； （5）吸呼比：1:9～4:1； （6）吸气时间：0.1～12s； （7）峰流速：0～210l/min； （8）流速触发灵敏度：0.1～20l/min； （9）呼气切换灵敏度：5～80%吸气峰流速可调； （10）压力：5～60cmH2O； （11）压力延迟上升时间：0～2000ms。 8、监测参数 （1）压力：峰压, 平均压, 最小压, 平台压, PEEP， AutoPEEP； （2）流速：吸气峰流速, 呼气峰流速； （3）容量：呼出潮气量, 呼出分钟通气量， 漏气量； （4）时间：吸气时间, 呼气时间, I:E, 总呼吸频率, 自主呼吸频率； （5）氧气：气道氧浓度； （6）肺功能参数：吸气阻力、静态顺应性、PEEP、呼气时间常数、压力时间乘积、浅快呼吸指数、P0.1； （7）通过动态肺模,迅速了解病人肺顺应性,阻力和自主呼吸状态,直观,准确; 模拟肺会随着呼吸运动，脱机指示窗组合若干脱机参数,用户可自定义范围值,当病人实际参数符合脱机范围后,呼吸会开始计时,提示使用者脱机时机，并实时显示在机器上。 ▲9、报警参数：低分钟通气量、高分钟通气量、低呼吸频率、高呼吸频率、低压力、高压力、低潮气量、高潮气量、窒息时间、特殊报警（氧气浓度, 管道脱落, PEEP测不到, 呼气阻塞, 检查设置, 流速传感器报警,电源, 电池, 氧气/空气源），3级场强报警（绿·黄·红） 10、电源和供气 （1）输入电源：100～125和200～240V, 50/60Hz； （2）内置后备电池：标准4.5小时。 11、环境 （1）温度：运行：5°C至40°C，储存：-20°C至60°C； （2）湿度：10%至95%，非凝结（运行或储存）； （3）防护等级：IP21； （4）海拔：3000m，1100至700hPa。 ▲12、MR兼容性：具有场强传感器持续测量周围静态磁场强度50mT，关机状态下也持续监测。 （1）MRI条件：1.5和3.0T静态磁场； （2）靠近MRI距离：50mT； （3）磁场监测仪。 ▲13、氧气瓶、台车和整机都能进入核磁共振室。 | 工业 | 90 |
| 2 | 高档呼吸机（有创呼吸机） | 台 |  | 1 | 一、基本要求： 1、 整机原装进口； ▲2、平台型呼吸机具备软件及硬件拓展升级功能。可拓展开放肺工具、NAVA模式； 3、适用于儿童和成人的呼吸机，机型新颖，中文操作界面，中文报警显示； ▲4、先进的流量自适应系统，第二代高精度超声流量传感器，采样频率≥1800次/秒； 5、时间常数阀门控制技术，将病人呼气开始时做功减到最低，伺服反馈控制系统跟踪病人细微的变化； ▲6、非接触内置式超声流量传感器，非耗材，不受病人呼出气体温度、湿度和分泌物的影响； ▲7、最新一代模块化设计，气路和电路分离。内管路呼出气体通道采用一体式设计（流量传感器、气体通道、呼出阀为一个整体结构）可简单快捷拆卸并能支持三种消毒方式（高温高压134℃、环氧乙烷气体、75%酒精或2%中性戊二醛浸泡冲洗消毒），以防交叉感染； 8、≥12英寸彩色触摸控制屏幕，能根据室内光线自动调节屏幕亮度，并能根据操作者需要进行屏；幕视角上下调整，同屏显示两个环三道波形； 9、≥60分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上； 10、操作界面具有吸气屏气和呼气屏气快捷按钮，能迅速获得全面的肺功能监测参数； 11、由中心供气系统或者外置型空气压缩机供气，能够保证气源压力和流速的稳定、持续。 二、呼吸模式 1、控制模式：流量自适应容量控制（Flow-adapted VC）、压力控制（PCV）、压力调节容量控制（PRVC）； 2、支持模式：持续气道正压（CPAP）、压力支持模式（PSV）、容量支持（Volume Support）； 3、同步间歇指令通气（SIMV），该模式应能叠加VCV、PCV、PRVC 、PSV； 4、智能吸痰模式和窒息后备通气（Back-up Ventilation）。 三、呼吸机参数要求 1、潮气量：容量控制100～2000ml，压力控制0～2000ml； 2、分钟通气量：0.5～40L/min； 3、压力范围：0～100 cmH2O； ▲4、PEEP：0～40cmH2O； 5、呼吸频率：4～100次/分（控制时），1～60次/分（SIMV）； 6、吸呼比：1：10～4：1； ▲7、触发方式三种：流量触发灵敏度：0～2L/min、 压力触发灵敏度：-20～0cmH2O，Edi触发（可选配）； 8、吸气上升时间：0～20%（一个呼吸周期）或0～0.4S； 9、吸气终止切换时间：1～60%（压力支持时峰值流量）。 四、监测要求 1、压力、容量、流量波形、edi电位波形（选配）；压力—容量环、容量—流量环，能同屏显示； 2、呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼气末压力、呼气末流速、（吸入和呼出）潮气量、（吸入和呼出）； 呼出分钟通气量、自主吸气时间/呼吸周期、吸呼比、O2浓度、气源压力、电池电量、大气压力； ▲3、肺功能监测：totalPEEP、（静态和动态）肺顺应性、肺弹性、（病人和机器）呼吸功、时间常数、P0.1、浅快呼吸指数。 五、报警要求 1、智能分级（声光提示）报警系统，提示产生报警原因及排除故障建议； 2、气道压力上、下限报警；分钟呼出通气量过高、过低报警；窒息报警；呼吸频率过高、过低报警； 3、O2浓度报警；供气压力报警；电池报警； 4、技术报警。 六、具有无限升级潜力。 | 工业 | 65 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1、2项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 10分标：（采购预算：453万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 4K腹腔镜系统 | 套 |  | 1 | 一、图像处理装置 ▲1、符合 4K UHD 标准格式的图像输出, 图像分辨率≧4096×2160px； 2、具有数字化图像处理，有 DVI 、HD-SDI 等高清晰数字信号输出端口，具备 USB 输出端口 及专用U 盘，能进行静态图像捕捉； 3、具备液晶面板控制功能，集中控制所有功能； 4、有画中画、电子放大、结构强调/轮廓强调等功能； 5、AGC 自动增益控制，当内镜远端距离物体太远而造成亮度不够时，光源可被主机自动调 整光亮强度，可电子放大观察； 6、可自动调节光的强度，曝光控制按钮可在±8 级范围内调整光亮度； 7、有图像冻结功能，图像可以冻结在视频监视器上； 8、有批注输入/显示功能，可以显示或取消相关批注； ▲9、具备特殊窄带光成像功能， 以增强黏膜表面微细血管和其他结构的可视度 ； 10、具有≥4个色彩模式选择功能，兼容不同类型的光源，适应临床要求； 11、三种测光模式，使图像更加清晰明亮； 12、具有红蓝色调各±8 级调整功能； 13、可由白平衡调节按钮自动调整光源； 14、采用 3D 降噪功能； 15、防电保护等级：CF 级，可用于心脏外科手术； 16、带通讯接口，可升级为整体手术室系统。 二、4K 摄像头 1、采用背照式 CMOS 传感器技术，提高一倍以上的感光性能，在弱光条件下可获得更纯净的画质、更少的噪点； ▲2、通过单键完成自动对焦 (AF) ，可以实现一键对焦，缩短手术时间； 3、图像输出达到 4096×2160px 标准； 4、电子放大功能≥2.0 倍，可以不需要移动镜头实现细节的观察； 5、兼容光学染色功能，光学染色是一种光学图像强调技术，可以强化粘膜表面血管与其他组 织的可视性。 三、内窥镜冷光源 1、通用性强，可接同类硬软性内镜； 2、自动调节亮度，节省时间和能源； 3、灯泡为 300W 氙灯，氙气灯泡可连续使用 500 个小时以上，间断使用时间更长，且配备后 备灯泡； 4、关掉光源时，所选的设置会被保持下来；专为光学染色配置涂层滤光片，无需关闭主机， 即可开关光学染色功能； 5、色温 5600K； 6、功率 300W ，频率 50/60H； 电压 100～240V ，宽电压； 7、自动曝光 17 档； 8、带通讯接口，可升级为整体手术室系统。 四、胸腹腔内窥镜 1、视野方向30度，直径10mm； 2、光学视管，可高温高压灭菌； 3、视野方向 30°； 4、具有 ED 透镜技术。 五、高流量气腹机 1、包括气腹针，气瓶接头，内置减压阀，可连接钢瓶或中心供气 ； 2、全电脑自动控制气腹机，最大流量≥45 升/分钟； 3、特有的更加细致的流量调整 (0. 1～2.0 升/分间以 0. 1 为单位设置精确控制) ，适用于儿科 手术； 4、新型的小腔体模式可以对各种体腔进行更安全和快速的注气 ； ▲5、连接同品牌电刀和超声刀，具备自动排烟功能，改善手术视野和手术室环境； 6、有分级充气模式，有气瓶欠压报警功能； 7、有显示压力和气体流速的设定值和实际值； 8、有过压报警等声光报警功能。 六、监视器 1、黑曜面板技术提供更高的对比度画面，减少色彩差异； ▲2、监视器≥31 寸,分辨率：≥4096×2160,屏幕宽高比 17:9，提高更宽广的色域； 3、高亮度，高对比度，上下、左右 89 度视野角度； 4、具有 A.I.M.E 图像增强功能，对内窥镜图像快速地进行颜色强调、对比度强调，构造强 调，整体对焦清晰，更易进行观察； 4、输入：HDMI、3G/HD/SD-SDI、DVI-D、BNC； 5、输出：SDI、DVI-D、DC。 七、导光束 直径 4.25mm，长度 300cm。 八、台车 专用台车 | 工业 | 400 |
| 2 | 十二指肠镜 | 台 |  | 1 | 1、CCD 类型 黑白CCD,顺次成像技术； 2、视野角度 ≥100°； 3、视野方向：15°； 4、景 深:5～60 mm； 5、先端部直径≤13.5 mm ； 6、插入部直径≤11.3 mm ； 7、钳子管道内径≥4.15 mm ； 8、弯曲角度:上120°、下90°、左90°、右110°； 9、有效长度：1240 mm ； 10、有导丝固定功能； 11、抬钳器设有更大偏角的V 形槽，以更轻松牢固地固定导丝； 12、内镜具有信息记忆功能。内镜中载有记忆芯片，能储存多项内镜信息。当内镜连接到图像处理装置上时，内镜信息会自动显示在监视器中，方便信息管理。 | 工业 | 53 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予合同签章生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1、2项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 11分标：（采购预算：660万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档四维全身机） | 台 |  | 2 | 一、设备用途及说明： 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。 二、主要规格及系统概述： （一）彩色多普勒超声波诊断仪包括： ▲1、≥23.8英寸高分辨率、广域视野HDU显示屏，分辨率1920×1080，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠； 2、液晶触摸屏≥12.1英寸，可与显示器同步显示实时图像,支持滑动翻页功能； 3、触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置； 4、操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转； 5、原始数据储存，可对回放的常规图像进行多种参数调节； 6、全域聚焦，图像区域无聚焦点或聚焦带； 7、智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比； 8、主机一体化耦合剂加热装置，温度可调； ▲9、智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作； ▲10、影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示。 （二）二维灰阶成像单元： 1、宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调； 2、斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术； 3、空间复合成像：1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数。2）具有最大、平均、混合三种复合模式，每个模式中都有三档开角可调节； 4、组织谐波成像，可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示； 5、组织声束矫正技术适用于所有凸阵及线阵探头，≥7 级可调，可显示具体数值； 6、高清放大功能 可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在图像中所处位置关系； 7、宽景成像：扫描长度≥160cm。 （三）先进成像技术： 1、血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度； 2、灰阶血流成像技术； （1）非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态； （2）无取样框、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学； （3）具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态 呈现血管的空间分布状态； （4）可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流； （5）支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等。 3、高级灰阶血流成像技术： （1）非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态； （2）无取样框、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学，可显示极低速血流； （3）具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态 呈现血管的空间分布状态； （4）可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流； （5）支持高频、面阵线阵探头等。 4、超微细血流成像技术： （1）采用全新智能算法及编解码技术，显示超微细血流及低速血流信号； （2）适用探头≥6把，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵等； （3）具备多种彩色图谱，并具备方向性显示，可帮助医生提高对微细血流的识别度； ▲（4）具备多级别背景模式选择，≥7级； （5）支持PW速度测量； （6）支持累积模式，累积级别可调控； （7）支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示； （8）可在造影成像模式下使用，进一步提高血流敏感性。 ▲5、立体血流成像，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节； ▲6、穿刺针增强显示功能： （1）可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量； （2）多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率。 ▲7、智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度； （四）高级成像技术： 1、应变式弹性成像： （1）具备成像质量监控色棒和操作动作曲线； （2）可支持凸阵、线阵、腔内、面阵等≥13个探头； （3）可以与融合成像、定位导航功能结合使用； （4）具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬 度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比。 2、心脏成像功能： （1）标配心脏相控阵探头扫描角度≥120°； （2）在线或者脱机的解剖M型功能； ▲（3）支持高帧频心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型； （4）心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据； （5）支持心肌组织多普勒定量分析：能显示组织速度曲线就组织运动的同步性 /舒张功能/收缩功能等进行多参数研究，并且无需多次取样直接将组织速度曲 线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线≥8 条； ▲（6）支持心脏二维灰阶血流成像。 （五）测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）： 1、一般测量； 2、妇产科测量：具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿 的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值； 3、心脏功能测量； 4、多普勒血流测量与分析； 5、外周血管测量与分析； 6、泌尿科测量与分析； 7、多普勒频谱自动包络、测量与计算。 （六）图像存储与(电影)回放重现单元： 1、输入/输出信号：HDMI、USB等； 2、连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)； 3、超声图像存档与病案管理系统； ▲4、固态硬盘容量≥1TB； 5、一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统； ▲6、USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U 盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像； 7、超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现； 8、动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介； 9、支持压缩和高清DICOM图像传输； 10、在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析。 三、系统通用功能： 1、监视器≥23.8英寸高分辨率监视器； 2、扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 3、系统动态范围≥300dB； 4、探头接口≥6 个，其中≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口； 5、回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒； 6、预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节； 7、增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8； 8、扫描深度≥50cm； 9、穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥5个穿刺角度； 10、超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 ； 11、探头规格： （1）频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调； （2）工作频率范围可在1～24MHz之间选择； （3）阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元； （4）冰晶腹部凸阵探头：超声频率1.0～6.0 MHz； （5）面阵小器官线阵探头：超声频率3.0～16.0MHz； ▲（6）冰晶相控阵探头：超声频率1.0～5.0MHz，扫描角度≥120°； 12、二维灰阶显示主要参数： （1）凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63； （2）凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥17； （3）相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥73； （4）相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥34。 | 工业 | 660 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 国产货物：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 进口货物：自合同签订之日起90天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予合同签章生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1、包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2、所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3、投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4、产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6、采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑本表的 1项 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 |  | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无。 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： / 元。 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。 会议地点： / |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2022年4月至2022年9月内任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年4月至2022年9月内任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[2021年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）；（必须提供，否则作无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 4.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）； 5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；格式自拟） 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | ☑随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金金额 | 履约保证金金额：合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 开户名称：靖西市卫生健康局 开户银行： 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 开户行行号： 102626660456 银行账号： 2110 6045 2921 9523 828 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西中信恒泰工程顾问有限公司第四事业中心 ，联系电话： 0771-5776251 ，通讯地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层905。 （2）靖西市卫生健康局 ；联系电话：0776-6231963，通讯地址：靖西市德爱新区民族高中大门对面。 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日9时00分到12时00分，15时00分到17时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：靖西市财政局 地址：百色市靖西市三元路 联系电话：0776-6231753 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 本项目招标代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定标准收取服务费。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 开户银行：建行南宁市金湖广场支行 银行账号：45001604266052502851 开户行行号：105611042538 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号文件的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为2%—4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号文件的规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1本项目不收取投标保证金。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，可能导致其响应无效，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，可能导致其响应无效，由此引发的后果由投标人承担。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，由此引发的后果由投标人自行承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。”

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开  标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构基于“政采云”平台选取评审专家；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取中标通知书（书面或电子）后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在获取采购文件之日或公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

### 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号文件的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 |
| 2 | 技术分 （满分42分） | 技术性能分（满分15分） | 1.投标文件的实质性要求的技术需求：有符合（无偏离）或优于（正偏离）招标文件要求且被评标委员会接受的，每符合或优于一项加1分；满分5分。 2. 投标文件的非实质性要求的技术需求：有符合（无偏离）或优于（正偏离）招标文件要求且被评标委员会接受的，每符合或优于一项加2分；满分10分。 注：技术参数及功能有符合（无偏离）或优于（正偏离）的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）或投标人公章。 |
|  |  | 服务方案分（满分15分） | 一档（2分）：服务方案模糊不清晰，项目重点难点分析模糊不清晰，应对措施不够具体； 二档（8分）：服务方案较好，具有可行性和可操作性；项目重点难点分析符合项目情况，应对措施具体； 三档（15分）：服务方案优秀，措施具体可行，相关的合理化建议有可操作性和先进性，满足采购人需求；项目重点难点分析紧密围绕项目目标，针对性强，逻辑清晰；建立完善的组织机构、规范的内部操作规程，应对措施详细、具体、高效。 |
|  |  | 实施技术保障、质量管理和控制能力（满分12分） | 一档（2分）：技术保障、质量管理和控制能力不完整，不满足采购文件要求，缺乏可行性和可操作性； 二档（5分）：供应商有技术保障、质量管理和控制能力，可行性和可操作性不够清晰，措施不够具体； 三档（12分）：供应商有完善的技术保障、质量管理和控制能力，项目管理机构健全、人员齐备、专业配套，可行性和可操作性强。 |
| 3 | 商务分 （满分28分） | 售后服务方案分（满分9分） | 一档（0分）：售后服务方案简单，无相关响应时间、到场时间、问题解决或故障排除时间相关承诺，明显不满足招标文件的要求。 二档（4分）：满足一档基础上，售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，承诺的响应时间小于1小时，到场时间小于6小时，问题解决或故障排除时间12小时，提供定期回访、明确问题产品替换方案、应急事故处理方案等。 三档（9分）：满足二档基础上，售后服务方案细致、合理、可行，承诺的响应时间小于0.5小时，到场时间小于3小时，问题解决或故障排除时间6小时，且承诺提供临时替代服务方案，保障响应措施较有力，承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短、快捷、迅速，服务经验丰富，提供定期回访，有明确问题产品替换方案，应急事故处理方案等，且方案较好。 |
|  |  | 质保期（满分2分） | 在满足基本质保期后，质保期在满足招标文件要求的基础上每延长半年得1分，满分2分。 |
|  |  | 培训方案分（满分15分） | 一档（2分）：仅有简单的培训方案。 二档（8分）：培训方案详细完善，包含课程安排、人员安排、进度安排等。 三档（15分）：培训方案详细全面完善，包含课程安排、人员安排、进度安排等时间安排，整体方案针对性强，可行性高，有培训效果考核、跟踪、总结、二次针对性培训相关内容。 |
|  |  | 政策功能分（节能、环保等）（满分2分） | （1）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得1分。 （2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得1分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

偏离认定说明：

投标人根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：如招标文件中的电压技术参数表述为“测量范围3V-5V”，则投标文件中表述为“测量范围4V-6V”将被视为响应采购文件的要求。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意一个数值（含本数）时为无偏离；超过区间范围视为负偏离；此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，一般视为无偏离，如经评标委员会一致认定，响应为50cm以上某个数值后，投标产品实质上是优于招标文件要求的，则视为正偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。

（9）对于固定参数，投标文件中提供的参数与招标文件采购需求中技术参数一致或偏差率在±5%之内的（含±5%），视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

## 第四节 中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

3.投标人可以同时参加所有标段的投标，但最多只能中1个标段，已在前面标段名列第一的中标候选人不再参加后续标段的中标候选人推荐。中标候选人推荐按1→2→3→4→5→6→7→8→9→10→11标段顺序进行。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

“政采云”平台合同编号：

采购人（甲方）                              采购计划号

供应商（乙方）                              招标编号

签订地点                                    签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                         。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

付款方式：招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。

第九条　履约保证金

履约保证金金额为合同总金额的5%；履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订合同或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。

开户名称：靖西市卫生健康局

开户银行：中国工商银行股份有限公司靖西市支行

履约保证金的银行账户：2110 6045 2921 9523 828

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，自验收合格之日起计算，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理（包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为，如征收、征用）

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式八份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方贰份（可根据需要另增加），采购代理机构壹份，交政府采购监督管理部门壹份。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）（复印件）…………………………………（页码）

九、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：广西中信恒泰工程顾问有限公司

我方愿意参加贵方组织的    项目名称    （项目编号：                 ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目发布之日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                            。

5、本联合体中，               （某成员单位名称）为      （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的      %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

九、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

- 第二节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料……………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 广西中信恒泰工程顾问有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的     项目名称              项目（项目编号：           ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

如：投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件（如有要求）……………………………………………………（页码）

六、投标人对本项目的合理化建议和改进措施………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中的采购清单及技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数要求 | 货物名称 | 所提供货物的技术参数内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“采购清单及技术参数要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，以下格式供参考）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第四节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西中信恒泰工程顾问有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  项目名称  项目（项目编号：          ）的招标文件的全部内容，授权             (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：                             分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 原产地 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。。

- 第五节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的（项目名称）项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加 （单位名称） 的（项目名称） 项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                   包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                   包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。