广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai engineering consulting co., ltd

政府采购公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：靖西市人民医院异地扩建项目设备采购（国产类）

项目编号：BSZC2022-G1-250552-GXZX

采购人：靖西市卫生健康局

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2022年11月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	8

1分标：（采购预算：831万元）	9

2分标：（采购预算：220万元）	20

3分标：（采购预算：1004万元）	25

4分标：（采购预算：150万元）	37

5分标：（采购预算：400万元）	42

6分标：（采购预算：829万元）	48

7分标：（采购预算：1087万元）	62

8分标：（采购预算：635万元）	67

9分标：（采购预算：664万元）	73

第三章  投标人须知	85

第一节 投标人须知前附表	85

第二节 投标人须知正文	91

一、总  则	91

二、招标文件	94

三、投标文件的编制	94

四、开  标	97

五、资格审查	98

六、评   标	99

七、中标和合同	100

八、验收	105

九、其他事项	106

第四章  评标方法及评分标准	108

第一节 评标方法	108

第二节 评标程序	108

第三节 评分标准	111

第四节 中标候选人推荐原则	115

第五节 评标报告	115

第五章 拟签订的合同文本	116

第六章 投标文件格式	123

第一节 资格证明文件格式	124

第二节 商务文件格式	132

第三节 技术文件格式	142

第四节 报价文件格式	148

第五节 其他文书、文件格式	155

第七章 质疑、投诉证明材料格式	158

第一节 质疑函（格式）	159

第二节 投诉书（格式）	162

# 第一章  招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于靖西市人民医院异地扩建项目设备采购（国产类）（BSZC2022-G1-250552-GXZX）公开招标公告

项目概况：

靖西市人民医院异地扩建项目设备采购（国产类）项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年12月05日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2022-G1-250552-GXZX

项目名称：靖西市人民医院异地扩建项目设备采购（国产类）

预算金额：1分标：831万元；2分标：220万元；3分标：1004万元；4分标：150万元；5分标：400万元；6分标：829万元；7分标：1087万元；8分标：635万元；9分标：664万元；合计：5820万元。

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上肢康复机器人 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 成人用悬吊训练系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 儿童用悬吊训练系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 步态分析评测训练系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 等速肌力评测及康复训练系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 综合物理治疗系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 手关节持续被动活动仪 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 体外冲击波治疗仪 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 低温冲击针镇痛仪 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 双波长半导体激光治疗仪 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 多关节主被动训练仪（情景互动） | 2台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 2 | 体外物理振动排石机 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 体外电磁波碎石机 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档四维全身机） | 3台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 便携式彩色多普勒超声诊断系统（高档） | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 彩色超声（泌尿外科定位穿刺专用） | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 4 | 手麻系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 5 | 高压氧舱 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 6 | 床边输液工作站（6注射泵+2输液泵） | 6台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 重症监护病床 | 12张 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 高端监护仪 | 10台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 有创呼吸机 | 10台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 转运呼吸机 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 中央监护仪系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 多功能吊塔 | 24台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 7 | 骨科机器人手术系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 超声骨刀系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 8 | 血滤机(双泵) | 5台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 单人血液透析机 | 30台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
| 9 | 下肢康复机器人 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 减重平衡评估训练系统 | 1套 | （具体内容详见招标项目采购需求） |
|  | 运动功能障碍评定训练仪 | 1台 | （具体内容详见招标项目采购需求） |

合同履行期限：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、本项目的特定资格要求：投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

4、本项目的特定条件：无。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年11月14日至2022年11月21日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）。

获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供 应 商 可 自 行 在 政 采 云 平 台（http://www.zcygov.cn/）下载采购文件（注：①政采云操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。）

提示：电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在政采云平台编制及上传投标文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

采购文件免费向供应商提供。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2022年12月05日09时00分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA 申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云 CA 证书办理操作指南），未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

- 开标地点：本次招标将于2022年12月05日09时00分在“政采云”平台电子开标大厅开标。

- CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

3、投标人可以同时参加所有标段的投标，但最多只能中1个标段，已在前面标段名列第一的中标候选人不再参加后续标段的中标候选人推荐。中标候选人推荐按1→2→3→4→5→6→7→8→9标段顺序进行。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2、网上查询地址：

http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网) 。

3、本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：靖西市卫生健康局

地址：靖西市德爱新区民族高中大门对面

联系方式：　刘主任，0776-6231963

2.采购代理机构信息

名称：　广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：　广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层905

联系方式：0771-5776251

3.项目联系方式

项目联系人：叶振华、莫锦章

电话：0771-5776251

4.监督部门及联系方式

靖西市财政局 电话：0776-6231753

靖西市公共资源交易监督管理办公室 电话：0776-6150686

靖西市纪委监察委 电话 0776-6229906

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2022年11月14日

- 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

## 1分标：（采购预算：831万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 上肢康复机器人 | 台 | 1 | 一、技术参数要求： 1、肩关节内收角度调节范围：0°～90°，外展活动度测量范围：0°～180°； 2、肩关节前屈活动度测量范围：45°～135°； 3、肘关节屈曲活动度测量范围：0～180°； 4、尺桡关节活动度测量范围旋前0°～90°，旋后0°～90°； 5、握力值评估范围：0～10Kg； 上臂长度调节范围：22cm～31cm； 前臂长度调节范围：24～40cm； 手臂高度调节范围：98～138cm； 手臂水平调节范围：0～20cm； 上臂重力补偿范围：0～10Kg； 前臂重力补偿范围：0～5Kg； 机械关节锁紧装置数量：至少4个； 关节活动度数值采样频率：≥120Hz。 二、产品功能及要求 1、显示界面：≥42寸LED液晶显示，分辨率：≥1920×1080。 2、传感器技术：无接触角度传感器及压力传感器。 ▲3、训练方式：单独进行左手或右手训练，智能识别训练左右手臂。 4、分别配备左右机械臂各一套；无需进行拆换即可完成左右手的训练工作。 5、评估功能：评估患者关节活动范围及握力大小值，三维或平面图表形式显示评估结果，生成评估报表，为治疗师评定患者康复程度提供依据。 6、数据库功能：记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据，可直接打印报告。 7、视觉、语音智能反馈：提供实时的虚拟训练场景及训练语音提示及场景音效。 8、训练模式：单个关节或多关节复合训练、一维空间、二维空间、三维空间训练模式。 9、训练游戏数量：不少于25个，可升级，含太极训练模式。 10、具备腕关节的训练功能。 | 工业 | 56 |
| 2 | 成人用悬吊训练系统 | 套 | 1 | 1、滑轨20米，承重≥200kg钢化铝合金材质，滑轨外形尺寸80×70mm(±5mm），内径50mm(±10mm）； 2、悬吊训练器8个，尺寸：640×240×70mm(±10mm），最大承重200kg； 3、滑轨滑车8个，滑车由四轮带有橡胶静音装置、刹车装置、360°可旋转定位装置，滑车两端及外侧均有可调平衡轮，外挂三角翼挂件。 | 工业 | 88 |
| 3 | 儿童用悬吊训练系统 | 套 | 1 | 一、适用范围：3个月～18岁。 二、基本配置要求： 1、滑 轨： 1）直线滑轨：长度2米，钢化铝合金材质，承重大于200KG，滑轨外形尺寸80×70mm(±5mm），内径50mm(±10mm），数量：2根，顶式安装，与椭圆形滑轨对接； 2）闭链型连接半椭圆形滑轨 ：直径2米，数量2根，可与两根直线滑轨实现无缝对接，两根半椭圆型滑轨组合后形成直径2米，长度4.3米的椭圆。 2、悬吊器（配滑车）至少6组：外形参考尺寸：尺寸：630×220×80mm，内置2个不锈钢安全钩，内有锁定装置，具备任意滑动位置随时锁定的效果。单根红绳承重大于150Kg。 | 工业 | 62 |
| 4 | 步态分析评测训练系统 | 套 | 1 | 一、步态分析工作站 1、含可移动主机台车，内置全身三维步态分析软件，可实时自动分析、计算、反馈显示、记录步态传感器采集的全身步态波形和数据； 2、三维动作捕捉和实时显示，具有轻巧便捷、无线高速、适应性强的特点；能多视角实时显示病人全身三维姿态； 3、可查看/录制/编辑/回放病人全身三维姿态动作； 4、可查看/录制/编辑/回放病人全身步态波形和数据； 5、至少包含2种动作捕捉数据输出格式； 6、基于内嵌式数据库管理的病人资料系统，可记录当日患者数据和大量病人的历史病历和步态数据库； 7、自动产生病历报告； 8、自动统计和导出同一患者历史评估数据； 9、自动统计和导出多个不同患者评估数据； 10、外接高清专业摄像机，分辨率≥500TVL； 11、可远程实时异地查看/录制/编辑/回放病人全身三维步态波形和数据。 二、步态传感器 1、至少包含上肢、下肢、头部、躯干全身15个部位检测；各传感器之间没有导线连接； 2、重量：≤20g/个； 3、参考尺寸：直径44mm±5mm,厚度16mm±5mm； 4、最大测量范围：角速度≥2000dps，加速度≥16g；角度测量分辨率：≥0.02deg； 5、工作电压:≥3.7V； 6、最大更新速率：≥200帧每秒（FPS）； 7、动态范围：360度全方位； 8、配套中继器、充电插排、电源适配器、绑带。 三、运动平台： 最低速度≤0.1km/小时，双侧全程安全扶手。 四、摄像系统： 与工作站连接，对步态视频进行动态录像和回放；支持实时显示、采集、冻结、存储及打印。 | 工业 | 69 |
| 5 | 等速肌力评测及康复训练系统 | 套 | 1 | 1、多种训练模式：12种训练模式，包括等速、等长、等张、CPM、向心/向心、向心/离心、离心/离心、离心/向心、CPM /向心、CPM /离心、向心/ CPM、 离心/CPM； 2、操作设置：每个方向的速度都通过软件独立设置，具备一键点击改变阻力模式操作； 3、系统允许用户自定义范围和默认值：例如出于安全考虑限制离心速度； 4、接口：HL7通信接口； 5、打印报告：具备≥5种打印报告类型，包括每侧阻力分析报告、双侧数值和图形报告、进度报告、运动概述报告和生物反馈训练报告； 6、定位和校准功能：具备开机期间传感器自校准，具备实时在线位置、传感器和状态监测，具备激光点快速校准； 7、信息存储：具备患者数据库，具备多参数带筛选功能； 8、安全措施： 8.1 如果没有预先设置软件停止点，则不能启动任何训练或测试程序。因此用户需主动确认（警示信息会出现在软件中，提醒用户设置手动停止点。）； 8.2 在操作突然中断的情况下，例如断电，设备运行部分会缓慢释放，不会突然失速； 8.3 具备急停按钮，患者或操作人员使用急停按钮来终止操作； 8.4 每次开机系统会执行自校准程序进行传感器偏移量检查； 8.5 测力器也可用合适的重量盘进行外部校准，以确保准确性。 9、系统提供三种运动范围的停止机制： 9.1 有两个手动停止点无法从测力计的运动盘范围中移除； 9.2由计算机设置的软件(电子)止停。停止点位可在屏幕上看到； 9.3基于每个关节的生理机能，固件会在不超过既定的停止点上停下。 10、稳定性：灵活的尼龙搭扣束带，稳定性好，可组合成适用各种尺寸； 11、安全性：具备测力计在断电时自动释放，保护患者； 12、关节活动度：≤360°； 13、最大峰值扭矩：≥700Nm； 14、角速度：0.25°/s～540°/s； 15、测力机类型：伺服电机； 16、测力机功能：具有激光指针，以实现更容易且精确的对准，电动升降、倾斜、旋转（可360°旋转，并可通过简单的踏板系统进行固定）； 17、可调节软垫座椅： 17.1 可调节手柄上包裹材料柔软，提升舒适度； 17.2水平方向运动平移，底部座位前后移动，靠背座椅倾斜，底部座椅倾斜，旋转等均为电动运动； 17.3座椅可360°旋转，通过脚踏手动固定； 17.4 座椅所有的调整都有清晰的刻度和指示； 17.5座椅底座可用电动致动器水平转移； 17.6带有可调节颈部支撑； 17.7患者可由五根尼龙搭扣带固定住，增加稳定性； 17.8 座椅两侧设有增加额外固定带所需的固定轨，提高稳定性； 17.9 座椅后有可拆卸部件，移除后可增加了肩内/外旋转的活动范围。 18、电脑系统： 18.1 操作系统：windows 10； 18.2 CPU：英特尔； 18.3显示器：LCD19英寸（触摸屏可选）； 18.4集成网络摄像头和麦克风，可实现远程培训。 19、软件： 19.1该软件提供一个数据库，有几个字段用于详细的患者信息注册； 19.2该软件可按字母顺序搜索患者； 19.3该软件可保存与检索处方； 19.4可通过HL7处方端口连接到中心信息数据库； 19.5当选定一个模式要运行时，会出现图示指导让固定和操作过程更简单； 19.6有一些特殊字段用来记录刻度读数； 19.7解剖零点可由用户设置。有图示展现了每个关节的解剖零点在哪里； 19.8重力校正要求测量只在一个角度； 19.9通过各种线上图形表示扭矩； 19.10有反馈模块鼓励受试者表现得更好； 19.11可设置扭矩目标； 19.12用户可设置等长收缩的持续时间； 19.13在离心模式下，用户可设置阈值和最大扭矩允许； 19.14在CPM模式下，用户可在活动范围边缘设置最大扭矩和延迟； 19.15用户可记录和保存患者在所有可用模式下的表现； 19.16用户可在实时菜单中改变活动范围±9°，无需返回上级菜单； 19.17测试可生成两种报告:分析性报告和双边性报告。 20、不间断电源； 21、尺寸：2000/700/1700 mm（长/宽/高）。 22、座椅尺寸：2600/700/800 mm（长/宽/高）。 | 工业 | 98 |
| 6 | 综合物理治疗系统 | 套 | 1 | 1、 输出通道:电疗模块：2通道；超声模块：2通道。 2、电疗模块：具有低频电流，中频电流和干扰电、直流电等多种电流输出波形和参数变量可供医师进行选定，完全满足临床治疗的需要。 ▲3、电流类型：预调制电流、干扰电、俄式刺激、微电流、高压电、间动电、直流电、感应电、经皮神经电刺激（TENS）等不少于25种电流类型。 4、俄式刺激： 载频 : 2～10kHz，允差±10%； 猝发频率: 0 ～150 Hz； 脉冲/暂停比率: 1:1、1:2、1:3、1:4、1:5； 浪涌程序: 有； 输出电流 : 100 mA。 5、4极干扰电包含： (1) 经典干扰电； (2) 等平面向量干扰电； (3) 手动两极向量干扰电； (4) 自动两极向量干扰电； (5) 感应电流：方波输出电流≤80 mA；矩形波(ms)输出电流 ≤80 mA；三角波(m s)输出电流 ≤80 mA，间动电：疏波输出电流≤70mA； 密波输出电流≤70mA。 6、直流电：断续直流电输出电流 ≤40 mA；连续直流电输出电流 ≤40 mA。 7、高压电：（双脉冲）高压电 输出电压强度 ≥500V； 交变（双脉冲）高压电 输出电流压强度≥500V。 8、微电流：输出电流 ≤1mA。 9、超声模块： (1) 超声频率：1MHz和3MHz； (2) 超声模式：持续和脉冲； (3) 脉冲频率：16、48、100Hz； (4) 占空比：5％、10％、20％、33%，50％、80％； (5) 有效声强：持续模式：0～2W/cm2；脉冲模式：0－3W/cm2 ； (6) 计 时 器：0～30分钟； (7) 超声治疗实时实时显示输出剂量； (8) 自动报警功能：超声探头接触控制阈值小于65％，设备会发出声音信号提示操作者，同时探头四周具有指示光环，光环发亮提示超声强度会自动减弱，治疗时间停止。 10、彩色TFT液晶触摸屏、中文显示； ▲11、内置≥65个可循证的临床处方，且治疗处方中附有人体解剖图、彩图和文字信息治疗指南； (1) ≥23个超声治疗处方； (2) ≥40个电疗处方； (3) 2个超声电疗联合治疗处方。 12、临床治疗模式：电疗+超声联合治疗模式，结合两种物理因子，缓解疼痛、 肌肉痉挛； 13、电源电压：220V。 14、电源频率：50Hz。 15、主机:单独尺寸规格:约24×32×12cm （宽×长×高）； 包含电池重量 : 3 Kg。 | 工业 | 60 |
| 7 | 手关节持续被动活动仪 | 台 | 1 | 1、借由外力驱动手指机械结构，协助患者执行被动的连续反复的手指屈伸运动。 ▲2、机器手采用刚性外骨骼结构,机器手手指运动速度：反复伸展≥5次/分（马达运动速度10毫米/秒）机器手手指屈曲最大力量40N，伸直的最大力量20N,机器手握拳角度0°～80°； 3、患者在穿戴设备时，可以操作真实的物体； 4、配感测手套，通过感测手套的感测技术感应病人健侧手的动作，引导机器手带动患侧手做出和健侧手相同的动作，从而执行双侧手部训练； 5、控制盒有三种功能模式，可实现单指连续被动训练、五指连续被动训练、双侧训练； 6、感应手套更新讯号间隔时间10～1000ms（整体时间误差1%或5ms误差以内）。 | 工业 | 98 |
| 8 | 体外冲击波治疗仪 | 台 | 1 | 1、治疗手柄≥2个； 2、≥8种治疗头可选，至少包含10mm平弧面针刺型治疗头、15mm凸面发散型治疗头、15mm平弧面经典型治疗头、36mm平弧面经典型治疗头、13mm平弧面经典型治疗头、15mm凹面聚焦型治疗头、20mm平弧面复合型治疗、6mm针刺型治疗头、治疗头规格允差±10%； 3、治疗头最大能量密度：0.18/0.95mJ/mm2，允差±20%； 4、治疗头最大穿透深度：≥37mm，允差±20%；治疗头碰撞频率设定范围为0.5～15Hz可调，允差±10%； 5、治疗输出压力范围120～500kPa可调，步进10kPa；工作压力显示值与实际值误差不超出±10%；空气压缩机最大输出压力不超过750kPa； 6、压力波能量的稳定性≥±20%； 7、输出压力波的脉宽为14ms,允差±10%； 8、空气压缩机与控制手柄连接的管路承受的压力≥750kPa； 9、具有过压安全装置，保证供给压力控制装置失效时，所连接的系统压力≤550kPa； 10、操作界面：≥10寸触控电脑，可存储管理不少于10000份病例，可记录使用次数； 11、处方：≥71个对应33种病症的处方及临床指导，支持自定义处方； 12、传导子使用寿命≥100W次； 13、收纳体系设计； 14、配高清便携式肌骨超声≥1套； 15、重量≤350g； 15.1智能化平台，智能化成像技术，全触控操作流程； 15.2安装便捷，携带方便，软件兼容； 15.3分辨率高和穿透力强； 15.4根据正在检查的组织中的实际超声信号，自动调整B/CF/PW模式的参数； 15.5 1～14.0MHz，高质量浅表图像，细微分辨率和高对比分辨率。 | 工业 | 55 |
| 9 | 低温冲击针镇痛仪 | 台 | 1 | 1、充电电源：AC 220V 50Hz； 2、输入功率：≤30VA； 3、采用≥5.5英寸触摸屏，全中文操作界面； 4、仪器治疗时间显示范围：15s～10min； 5、内置铅酸蓄电池，可在无外接电源条件下使用； 6、可根据临床实际情况预设工作时间，步进为 15S，当到达预设时间时，治疗枪枪柄后草绿色 LED 灯亮进行提示； 7、可实时智能监测治疗部位的皮肤表面温度，安全有效防止冻伤； 8、仪器显示的工作温度范围不窄于 0℃～40℃； 9、喷射气体流速为 2.0g/s～3.3g/s； 10、在40秒内可使皮肤表面温度降至 4℃以下； ▲11、至少两种不同颜色的光照，可单选或组合使用； 12、安全保护： （1）具有安全密码锁定设备功能； （2）在温度传感器监测到治疗部位的皮肤表面温度≤﹢4℃时，橙黄色 LED 指示灯亮； （3）在温度传感器监测到治疗部位的皮肤表面温度≤﹣1℃时，治疗枪喷射气流自动停止，并发出蜂鸣警报声音。 13、使用纯度≥99.9%的食品级液态二氧化碳。 | 工业 | 95 |
| 10 | 双波长半导体激光治疗仪 | 台 | 1 | 1、双路输出，有两套面照射治疗头； 2、双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人； 3、激光波长：810nm、660nm双波长； 4、激光介质：GaAlAs（砷铝镓），非LED发光二极管； 5、每路治疗头最大输出功率≥4500mW； 6、每路治疗头出口光斑≥9600mm²； 7、两路治疗头调节支臂：万向阻尼式，臂长≥100厘米； 8、输出控制模式：双路治疗头均具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式； 9、振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动控制强弱变化，防止能量积聚引起灼伤； 10、振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间； 11、光功率调节功能：双路均可在0～最大值之间连续调节； 12、治疗时间控制功能：可在0～90min之间调节； 13、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1～9s之间分别调节； 14、操控方式：≥10.2寸电容屏触摸操作，触感敏捷流畅； 15、实时显示输出功率曲线及治疗时间进度； 16、语音提示操作，音量大小可调； 17、可显示设备累计使用时间； 18、具有III类准字号注册证； 19、通过抗干扰电磁兼容检测。 | 工业 | 100 |
| 11 | 多关节主被动训练仪（情景互动） | 台 | 2 | 1、高度方向可以调节，调节范围 0cm～23cm； 2、额定输入功率：200VA； 3、电机速度调节范围均为 1～60rpm/min； 4、旋转阻力 1～20 级可调； 5、训练时间设定 1～60min，时间允差±5s； 6、支持医师 PC 端给患者建档，数据实现：U 盘驱动、WiFi 传输、网络传输三种模式； 7、支持训练数据 U 盘驱动、WiFi 传输、网络传输三种模式传送 PC 端； 8、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析； 9、支持 PC 端数据无线传输到单机自动排队； 10、支持单机数据无线传输到 PC 端，自动累计数据，无需医师拷贝数据； 11、支持单机训练数据查看、打印； 12、高清液晶显示屏： 屏幕尺寸：65英寸及以上； HDMI接口：2个及以上；分辨率：3840×2160，刷新频率30Hz及以上； 13、主机： 处理器：Inetel九代及以上；显卡：GTX1650及以上； 内存：8G及以上；硬盘：250G及以上； 14、路由器 端口：4个WAN/LAN口（千兆）。无线工作频率：2.4G,5G双频； 15、情景互动游戏数量：不少于10款； 主被动切换、痉挛状态游戏中有形态展示；支持游戏循环播放；3D FPS不低于30。 | 工业 | 50 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 时间：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区内采购人指定地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1.包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3.投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4.产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6.采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 10 项产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| □本表的 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

## 2分标：（采购预算：220万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 体外物理振动排石机 | 台 | 1 | 一、手持振动器： 1.1手持振动器治疗头直径：≤40mm，误差为±2mm； 1.2手持振动器治疗头高度：≥60mm，误差为±2mm； 1.3手持振动器频率：在 30Hz～80Hz范围内，最低振动频率≤30Hz，最高振动频率≤80Hz； 1.4手持振动器振幅：≥7mm，允差±1mm； 1.5手持振动源不小于5档不低于5个不同频率； 1.6手持振动器功率：20W。 二、床面振动器： 2.1床面振动器宽度方向处于床面宽度中心； 2.2床面振动器尺寸长×宽：≥400mm×290mm； 2.3床面振动器副震子震动板高度离水平地面高度≥700mm，≤1050mm，可升降； ▲2.4床面振动器频率：在 5Hz～25Hz范围内，最低振动频率5Hz，最高振动频率25Hz； 2.5床面振动器振幅：9mm，允差±1mm； ▲2.6床面振动源具有≥25个档，并具备≥25个不同频率。 三、主机体 3.1振动方式：垂直振动； 3.2床面长度：≥2060mm； 3.3床面宽度：≥700mm； 3.4床面高度：床面离水平地面高度≥700mm； 3.5床面倾斜方向：头部上行和头部下行，水平左倾斜与右倾斜四种倾斜方向。； ▲3.6床面垂直倾斜角度垂直-25º ～ +25º； ▲3.7水平倾斜角为-15º ～ +15º； ▲3.8床体承重载：床体水平时，床面最大承重130kg；床面垂直倾斜35°时，床面最大承重≥135kg；床面水平倾斜20°时，床面最大承重≥135kg； 3.9运动精度：≤1mm。 四、操作事项： 4.1噪声≤75dB； 4.2控制方式：触控屏调节控制参数、摇杆控制运动； 4.3倾斜角度分辨率为±1°； 4.4停止功能：任意时候按控制盒上“急停”开关可终止正在运行的功能，并有急停功能； 4.5床体平衡：按触摸屏上 “平衡”处，床体自动恢复到水平位置，方便治疗完成后恢复床体平衡； 4.6床体校准：按触摸屏上 “校准”处，床体自动校准床面升降高度。 | 工业 | 110 |
| 2 | 体外电磁波碎石机 | 台 | 1 | 1、冲击波源系统： ▲⑴冲击波发生器：透镜折射式电磁冲击波源； ▲⑵产品采用B型超声诊断系统定位的电磁/液电式体外冲击波碎石机，电磁/液电兼容； ⑶高压放电范围：10～16KV； ⑷高压放电电容储能：电磁冲击波发生器为60 J～128 J； ▲⑸电磁冲击波聚焦点到波源端口平面的距离≥145mm； ▲⑹电磁冲击波波源聚焦点≥145mm； ⑺第二焦点冲击波压力场参数：冲击波脉宽≤1μS，脉冲前沿≤0.5μS，电磁式聚焦范围：径向±7.5mm，轴向-45～+70mm。 2、C臂与冲击波治疗头： ⑴C形臂可翻转180度旋转治疗，在床上位和下位都能碎石； ⑵与C臂一体化连接的冲击波源治疗头上下升降运动幅度200mm； ⑶冲击波治疗头纵向摆动角度35°。 3、B超定位系统： ⑴环冲击波源锥形多角度运动的B超探头定位装置，具备电子自动测距功能，第二焦点距离可电子数字直接显示； ⑵探头能对焦点作直线和环形运动，且定位误差≤2mm； ⑶探头表面与第二焦点测距误差≤2mm； ⑷自动探头具备伸缩功能（探头伸出限位：≥25mm（上限位），探头缩入限位：≥125mm（下限位）； ⑸配备彩色多普勒泌尿超声系统，并必须具备前列腺穿刺与经皮肾穿刺功能。 4、操作系统： ⑴可移动，悬挂于床边的自动操作系统； ⑵碎石时可选择连续触发、单次击发等多种形式； ⑶碎石能量可无级调节； ⑷碎石放电频率可在0.3～1.5秒／次之间自由调整； ⑸长寿命轻触式按钮控制； ⑹封闭式水加热、自动排气、恒温超温保护自动循环装置。 5、治疗床与主机： ⑴可与主机分离的独立移动式多功能手术床； ⑵治疗床全电动控制，能进行三维六向运动。升降范围X轴≥150mm，纵向移动范围Y轴≥145mm，横向移动范围Z轴≥145mm； ⑶治疗床为三段可拆装式（含床主体、头板、尾板），可配置泌尿手术附件（如脚托、压腹带），进行泌尿外科的一般诊疗手术； ⑷机械传动系统的最小调节精度≤1mm； ⑸治疗床有效载荷 ≥130Kg。 | 工业 | 110 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  | 时间：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区内采购人指定地点 |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |
| 其它要求 |  |  |  | ▲1.包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3.投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4.产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6.采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 2 项产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  | 无。 |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  |  | 无。 |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| □本表的 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

## 3分标：（采购预算：1004万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |  | 技术参数要求 | 所属行业 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档四维全身机） | 台 | 3 |  | 1、系统技术规格及概述： ▲1.1全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致； 1.2支持二维灰阶模式和谐波成像模式； 1.3支持M型模式和彩色M型模式； 1.4自由臂三维成像； 1.5支持宽景成像，支持彩色和能量模式，具备扫描速度提示条； 1.6空间复合成像，要求≥8线偏转； 1.7斑点抑制成像； 1.8频率复合成像； 1.9独立角度偏转； 1.10扩展成像； 1.11实时双幅对比成像； 1.12高分辨率血流成像，提高图像穿透力，保持分辨率； 1.13精细血流自动识别成像； 1.14一键智能优化； 1.15全屏放大； 1.16局部放大（支持前端、后端放大）； 1.17造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头，支持低机械指数造影； 1.18造影具备双计时器，支持向前存储和向后存储，向前要求≥5分钟电影存储； 1.19造影支持双实时：实时显示组织图像和造影图像，具备混合模式； 1.20支持微血管造影增强功能，支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）； ▲1.21高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头，凸阵探头≥10cm深度，扫描角度≥45°，帧率≥25帧/秒；线阵探头≥4cm深度，帧率≥45帧/秒； ▲1.22支持应变式弹性成像，支持组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能； ▲1.23支持高帧率剪切波定量式弹性成像功能，要求可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备剪切波速度定量参数； 1.24支持立体血流成像； 1.25支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值； 1.26自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间； 1.27穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调； 1.28支持语言，英语，中文，包括键盘输入、注释、操作面板等； 1.29支持手动触摸屏上注释及包络测量； 1.30支持语音注释及播放。 2、测量/分析和报告： 2.1自动频谱测量、常规测量、多普勒测量； 2.2全科测量包，自动生成报告； 2.3血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析 ； 2.4支持血管内中膜自动实时测量，基于射频数据，自动获取6组IMT内膜厚度值，并实时更新； ▲2.5支持解剖M型模式，要求≥2条取样线，可360度任意旋转； 2.6支持心功能自动测量软件，自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描迹。 3、电影回放和原始数据处理： 3.1所有模式下可用； 3.2支持手动、自动回放； 3.3支持4D 电影回放； 3.4支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影； 3.5支持图像对比（动态、静态）； 3.6原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节。 4、检查存储和管理： 4.1检查存储≥1TB硬盘，系统硬盘≥128GB固态硬盘； 4.2内置超声工作站； 4.3多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像； 4.4导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。 5、连通性要求： 5.1支持网络连接； 5.2支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台； 5.3通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等； 5.4DICOM 3.0 ； 5.5视频/音频输入、输出； 5.6支持ECG/PCG信号； 5.7≥５个USB接口； 5.8DVD R/W 刻录光驱。 6、系统技术参数及要求： 6.1≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器； ▲6.2≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调； 6.3控制面板可独立升降、平移及旋转； ▲6.4探头接口≥5个，大小一致； 6.5二维灰阶模式； 数字化声束形成器； 全程动态聚焦； 多倍信号并行处理； ▲最大显示深度:≥36cm ； 最大帧率: ≥500 帧/秒； TGC: ≥8段； LGC: ≥8段； 二维灰阶：≥256； 动态范围: ≥160 （可视可调）； 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100； 伪彩图谱: ≥8种； 6.6.彩色多普勒成像： 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)； 最大帧率: ≥200 帧/秒； 支持B/C 同宽； 6.7.频谱多普勒模式： 包括脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率； 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等； 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等； 最大速度: ≥7.0m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）； 最小速度: ≤2 mm /s（非噪声信号）； 取样容积: 0.5～30mm ,支持所有探头； 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)； 零位移动：≥8 级； 快速角度校正； 支持频谱自动测量； 6.8.频谱多普勒模式： 包括脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率； 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等； 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等； 最大速度: ≥7.0m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）； 最小速度: ≤2mm /s（非噪声信号）； 取样容积: 0.5～30mm ,支持所有探头； 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)； 零位移动：≥8 级； 快速角度校正； 支持频谱自动测量； 6.9 组织多普勒成像，可支持包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式； 6.10支持小儿髋关节自动测量功能。 7、探头规格： 7.1频率：超宽频带或变频探头； 7.2标配四把探头，要求二维、彩色、多普勒均可独立变频； 7.3可选探头类型：相控阵、凸阵、线阵、腔内、介入微凸、高频微凸； 7.4穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能； 7.5凸阵探头，带宽：1.2～6.0MHz，角度≥72°； 7.6线阵，带宽：3.8～13 MHz； 7.7介入凸阵探头，带宽：2.0～6.0 MHz，进针凹槽设计，减少盲区； 7.8高频微凸阵，带宽：3.0～11.0MHz； 7.9相控阵探头，带宽：1.5～4.5MHz，角度≥90°； 7.10腔内凸阵，带宽：3.0～11.0MHz，角度≥180°。 8、声功率输出调节： B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节。 9、外设和附件： 9.1耦合剂加热器； 9.2专业腔内探头放置架； 9.3储物托架套件； 9.4专业探头放置槽≥7个； 9.5支持脚踏开关； 9.6支持生理信号：ECG及PCG。 | 工业 | 828 |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统（高档） | 台 | 1 |  | 1、主机系统： 1.1 具备多倍波束合成； 1.2 支持二维灰阶模式； 1.3 支持组织谐波成像模式； 1.4 支持斑点抑制成像； 1.5 空间复合成像，要求≥3条偏转线； 1.6 支持频率复合成像； 1.7 彩色多普勒成像，包括彩色、能量、方向能量多普勒模式； 1.8 高分辨率血流技术，提高图像穿透力，保证分辨率； 1.9 频谱多普勒成像，包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率； 1.10 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量； 1.11 扩展成像技术； 1.12 实时双幅对比成像 ▲1.13一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正； ▲1.14智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度； 1.15 一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大； 1.16 局部放大，支持前端、后端放大； 1.17 二维和彩色多谱勒双幅显示； 1.18 穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调； 1.19 超声教学软件； 1.20 多语言操作界面。 2、测量和分析： 2.1 常规测量软件包，具备多普勒、距离、面积、周长、体积测量； 2.2 全科专用测量及分析软件包； 2.3 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果； 2.4 用户可自定义测量项目以及公式编辑。 3、电影回放及原始数据处理： 3.1 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影； 3.2 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节； ▲3.3动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描。 4、检查存储和管理（内置超声工作站）； 4.1 存储≥800GB硬盘； 4.2 内置超声工作站； 4.3 多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像； 4.4 机器在导出、备份图像数据资料的同时，可进行实时检查，不影响检查操作； 4.5 一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。 5、系统通用功能： ▲5.1监视器要求≥15英寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏； 5.2 内置探头接口1个； 5.3 安全标准：符合商品安全质量要求； ▲5.4整机重量≤6KG； 5.5 支持用户自定义按键数量≥4个。 6、探头规格： 6.1 探头配置：腹部探头、浅表探头； 6.2 频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频； 6.3 电子凸阵：超声频率2.5～ 6.0 MHz； 6.4 电子线阵：超声频率6.2～11.0MHz； 6.5 凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度； 6.6 线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示。 7、二维灰阶模式： 7.1 数字化声束形成器； 7.2 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit； 7.3 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理； 7.4 扫描线：每帧线密度≥230超声线； 7.5 发射声束聚焦：发射≥4段； 7.6 二维独立角度偏转； 7.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件； 7.8 最大显示深度:≥30cm ； 7.9 最大帧率: ≥240 帧/秒； 7.10 TGC: ≥8段； 7.11 LGC: ≥6段； 7.12 二维灰阶：≥256； 7.13 动态范围: 30～160db； 7.14 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100； 7.15 伪彩图谱: ≥8种； 7.16 体位标记：≥120种，可以自定义注释； 7.17 扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥51帧／秒。 8、彩色多普勒模式： 8.1 包括能量、方向能量、速度、速度方差显示等； 8.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 8.3 取样框偏转: ≥±20度； 8.4 最大帧率: ≥240 帧/秒； 8.5 支持B/C 同宽。 9、频谱多普勒模式： 9.1 包括脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率； 9.2 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等； 9.3 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等； 9.4 最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）； 9.5 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）； 9.6 取样容积: 0.5～20mm ； 9.7 偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)； 9.8 零位移动：≥8 级； 9.9 快速角度校正； 9.10 支持频谱自动测量； 10、连通性： 10.1 参考信号: 心电，并支持心电触发控制； 10.2 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换； 10.3 USB接口≥2个，支持USB接口扩展； 10.4 音视频输出：S-Video； 10.5 有线网络接口1个； 11、外设和附件： 11.1 可拆卸锂电池； 11.2 储物设备； 11.3 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。 | 工业 | 58 |
| 3 | 彩色超声（泌尿外科定位穿刺专用） | 台 | 1 |  | 一、系统技术规格及概述： 1、系统通用功能： ▲1.1高清晰、医用专业彩色显示屏≥15.6寸，可根据环境光变化自动调节亮度； 1.2 探头接口1个，可使用扩展器扩展到3个； ▲1.3整机含电池重量≤6.5kg； 1.4 支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能； 1.5 支持英语，中文，法语等语种，包括键盘输入、注释、操作面板等。 2、二维灰阶模式： 2.1 组织谐波成像模式； 2.2 组织特异性成像； 2.3 多角度空间复合成像技术，支持≥8条偏转线，多级可调，支持凸阵探头； 2.4 频率复合成像； 2.5 斑点噪声抑制成像； 2.6 回波增强技术。 3、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）： 3.1 超宽动态血流技术； 3.2 高分辨率血流成像； 3.3 双实时同屏对比显示； 3.4 自动调节取样框的角度及位置。 4、频谱多普勒成像： 4.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率； 4.2 连续多普勒； 4.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度。 ▲5、弹性成像及定量分析单元： 5.1 支持组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标； 5.2 支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析。 6、实时宽景成像，支持凸阵、经阴道探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转。 7、一键自动优化，包括应用于二维、彩色、频谱模式。 8、图像放大技术： 8.1 一键实现全屏放大； 8.2 局部放大，支持前端、后端放大。 9、自动工作流协议： 9.1 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作； 9.2 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入。 10、穿刺针增强技术： ▲10.1双屏实时对比显示增强前后效果； 10.2增强平面角度可调，步进为10°。 ▲11、超声教学助手，能提供标准超声声像图、手法图、扫查技巧、解剖示意图提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。 二、测量分析和报告： 1.常规测量，支持距离、斜率、椭圆、描迹测、体积等。 2.多普勒测量，自动或手动包络测量，自动计算测量参数。 三、电影回放及原始数据处理： 1、电影回放： 1.1 所有模式下支持手动、自动回放； 1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影； 1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）。 2、原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节。 四、检查存储和管理： 1、存储≥240GB固态硬盘。 ▲2、内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时设备可以持续扫描工作，不影响检查操作。 3、支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。 4、动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 五、技术参数及要求： 1、二维灰阶模式： 1.1 焦点：4个，动态可调； 1.2 电子凸阵：超声频率1.3～6.0MHz，支持扩展成像； 1.3 电子凸阵经阴道：超声频率2.6～12.8MHz，扫描角度≥180°； 1.4 最大显示深度:≥39cm； 1.5 TGC: ≥8段，LGC: ≥4段； 1.6 动态范围: 30～190dB，可视可调； 1.7 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100； 1.8 伪彩图谱: ≥8种； 1.9 扫描帧率：凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒。 2、彩色多普勒成像： 2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； 2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 2.3 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)； 2.4 扫描帧率：凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒； 2.5 支持B/C 同宽。 3、频谱多普勒模式： 3.1 显示控制：零移位、反转、B刷新、D扩展、B/D扩展等； 3.2 PW最大速度: ≥9.21m/s； 3.3 最小速度: ≤5mm/s； 3.4 取样容积: 0.5～20mm ； 3.5 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)； 3.6 零位移动：≥8 级； 3.7 快速角度校正。 六、连通性： 1、数据接口:USB3.0接口、高清HDMI、音频接口； 2、支持数据无线传输； 3、支持DICOM3.0系统； 4、外设数据模块：包含高清音视频接口、S-视频、VGA视频接口； 5、探头配置：腹部探头、经直肠腔内探头，均要求配置穿刺架； 6、专用台车：可升降、防盗锁模块； 7、具备可装卸探头扩展槽； 8、专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。 | 工业 | 118 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  | 时间：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区内采购人指定地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕。 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  | ▲1.包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3.投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4.产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6.采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  | 无。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  |  | 无。 |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| □本表的 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4分标：（采购预算：150万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业名称 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 手麻系统 | 台/套 | 1 | 一、麻醉一体机（业务端）： 1、CPU：英特尔i5处理器； 2、内存：标配8G内存； 3、硬盘：标配500GB机械硬盘或128GB SSD硬盘； 4、网卡：集成1000Mbps以太网卡； 5、显示屏：18.5寸LED显示器； 6、接口：网口RJ45×2,RS232×2，USB 3.0×3； 7、键盘：麻醉专业输入键盘，键盘带麻醉流程导航键及各类功能按键； 8、按键：提供标准手术流程节点实体按键，提供质控上报实体按键； 9、设备采集：支持监护仪设备输出标准数据采集，采集频率5分钟一组； ▲10、人性化独特设计：软件硬件一体化，满足手术室净化要求；采用竖屏设计； ▲11、Worklist功能：应能够快速查看当日手术列表信息，包括已完成、未完成手术患者的手术概览信息； ▲12、急诊登记功能：应能够通过住院号快速获取患者信息，包含姓名、科室、床号、入院日期、入院诊断。应能够快速登记患者手术信息，录入手术名称、手术等级、手术医生、麻醉医生、护士信息； 13、体征数据采集功能：应能够对监护仪设备输出患者数据进行采集，实时存储。应能够对漏采的患者体征，实现按时间段进行快速补录，补录体征数据特别标识。应能够对因为仪器设备影响而采集的异常体征进行修正，修正后的数据进行特别标识。支持采集的体征项目按照医疗习惯进行排序和显示； 14、术中用药管理功能：应能够在手术过程中快速记录使用的药品，实现药品快速检索，药品使用起止时间、剂量、速度、途径记录。应能够在手术过程中快速记录输入液信息，实现输入液快速检索，使用起止时间、剂量、速度、途径记录。应能够在手术过程中快速记录输血信息，记录输血量。应能够快速记录吸氧信息，记录起止时间、剂量、速度等； ▲15、术中事件管理功能：应能够记录手术过程中患者控制呼吸参数，包含控制呼吸起止时间、呼吸比、呼吸频率、潮气量等。应能够记录手术过程中插管相关信息，包含插管型号、部位、时间等。应能够记录手术过程中拔管信息，包含拔管型号、时间等数据。应能够记录手术过程中出入液量信息，记录出量类型、剂量等信息。应能够对术中关键事件进行记录，并在麻醉单上标识； ▲16、手术信息功能：应能够在术中维护手术信息，包含手术名称、等级、手术医生、麻醉医生、护士、麻醉方法、ASA分级等。支持患者入室后的手术取消操作。支持麻醉开始后，手术停台，直接结束麻醉后出室操作。应能够根据预先登记的手术信息，选择即将开始的手术患者，完成手术入室操作； 17、出室路径功能：患者出室时，应能够对患者手术信息进行核对，完成患者出室评估，出室去向记录等。出室时，应能够对手术过程进行总结，自动汇总出入液总量，自动提取手术关键数据，自动汇总输血信息等。出室时，应能够对手术过程中的标准质控数据和非预期事件进行记录，快速完成质控数据收集和上报； ▲18、病历管理功能：应能够自动提取患者基本信息，实现医疗文书相关信息填写。支持国家标准医疗文书和各地区标准医疗文书，支持医疗文书的即时打印和PDF归档管理； 19、术后登记功能：应能够实现局麻手术术后登记； 20、麻醉路径功能：应能够实现手术过程标准路径的使用，根据不同的麻醉方法和手术名称定义路径，且系统根据每个医生的特点提供共有路径和私有路径。应能够对手术始点信息确认，自动记录路径中各个标准环节的执行时间； 21、系统集成功能：应能够与HIS系统集成，实现基础数据共享，患者数据共享； ▲22、一键质控功能：应能够对手术过程进行标准流程控制，实现从入室到出室的全程控制。应能够对手术过程中质控指标进行提取和填写，完成质控指标收集。 二、麻醉一体机（管理端）： （一）手术排班功能： 1、能够按时间段接收手术申请信息； 2、能够查看手术申请详细信息； 3、能够为每台手术安排手术间； 4、能够为手术申请安排洗手护士、巡回护士； 5、能够为手术申请安排麻醉医生； 6、能够支持对未经排班的手术进行取消处理，记录取消原因； 7、能够打印指定日期的手术通知单； 8、能够打印指定日期的手术患者接送单。 （二）科室日常管理功能： 1、能够统计指定时间段内所有麻醉例数中各ASA分级下的麻醉台数及其所占总例数的百分比； 2、能够统计指定时间段内所有麻醉例数中各麻醉方式的例数； 3、能够统计指定时间段内不同分类手术的患者例数； 4、能够统计指定时间段内的手术例数； 5、能够统计当日手术例数； 6、能够统计当月手术例数； 7、能够统计当年手术例数； 8、能够按麻醉医生角色统计其麻醉台数及麻醉时长，反映其工作量； 9、能够统计一段期间内护士作为不同角色参与的手术例数； 10、能够统计一段时间内临床科室的手术例数； 11、能够统计一段时间内不同角色的手术医生的手术例数。 （三）质控管理功能 1、能够对质控数据统计； 2、能够支持不良事件登记； 3、能够对不良事件进行统计； 4、能够支持质控统计数据维护功能； 5、能够实现麻醉质控（2015版本）指标上报。 （四）设备数据接口 1、能够自动采集监护仪输出的患者体征数据； 2、支持不同型号的监护仪设备数据采集 （五）系统维护工具 1、能够通过HIS更新本地字典、用户手工维护本地字典、维护科室手术间、配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法； 2、能够自定义用户角色，给不同用户赋予不同角色，不同用户角色可以不予不用的权限； 3、能够支持管理员对公有模版进行编辑维护； 4、能够支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。 | 工业 | 150 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 时间：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区内采购人指定地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1.包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3.投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4.产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6.采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| □本表的 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

## 5分标：（采购预算：400万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |  | 技术参数要求 | 所属行业 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 高压氧舱 | 套 | 1 |  | （一）舱体部分： 1、舱体规格：横截面3200mm方舱； 2、工作压力：0.2MPa； 3、额定进舱人数：22人； 4、人均舱容≥3m³； ▲5、舱门要求及数量：氧舱薄壳门（平移门），≥4个； ▲ 6、照明装置及数量：氧舱用嵌入式凸形外照明装置，≥14只； ▲7、观察窗要求及数量：医用氧舱内部观察窗，≥8只； 8、递物筒透光尺寸及数量：DN300，2套； 9、舱内配设全方位拾音对讲装置； 10、治疗舱、过渡舱、抢救舱均配设输液吊架1套； 11、舱内壁采用彩涂合金板装饰工艺； 12、舱内天花板采用彩涂合金板装饰； 13、舱内地板采用高档防滑地砖铺设； 14、舱内座椅布置：治疗舱设置阻燃面料高靠背角度可调高级轿车座椅，过渡舱设置阻燃面料高靠背角度可调高级轿车座椅； 15、供排氧方式：单人供氧流量计缓冲式舱外排氧； ▲16、氧舱全自动排污装置； ▲17、负压吸引装置（全程气控式）； 18、加减压操作控制方式：手动（机械式）+触摸屏控制+计算机自动化操作控制； 19、供气系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准，手动操作控制方式的加压速率必须满足正常加减压要求； 21、按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，配备消防水喷淋系统。 （二）氧舱控制台 操作台采用专业型材加工，将设备主要功能集中在控制台上统一控制，要求操作台设备配置齐全，分区合理，具有人性化理念。 1、加减压操作阀门4套。 2、供排氧操作阀门4套。 3、压力显示系统： 供气压力表1只； 普通压力表2只； 精密压力表2只； 供氧压力表1只； 4、氧舱专用对讲机1台； 5、紧急呼叫声光报警装置2套； 6、氧舱专用测氧仪2台； 7、电气控制系统1套； 8、单人供氧流量计22套； 9、取样流量计2套； 10、空调控制系统2套； 11、供排氧操作手轮（带刻度）4只； 12、加减压操作手轮(带刻度)4只； 13、标志、铭牌1套； 14、应急电源（UPS1000VA）2台； 15、氧气稳压分配管2套； 16、温湿度传感器2套。 （三）压力调节系统： 1、空压机：双螺杆静音型空压机2台；排气量≥2.5m3/min ，排气压力1.25MPa； 2、汽水分离装置2套； 3、储气罐容积≥24 m3； 4、配气冷式冷冻干燥机2台； 5、配空气过滤器多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准； 6、系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。 （四）呼吸气系统： 1、供氧方式：采用高流量供氧方式，单人供氧流量计，加装供氧缓冲箱（储氧筒）； 2、排氧方式：缓冲式舱外排氧； 3、系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求； 4、单人供氧截止阀：22套； 5、单人供氧缓冲箱：22套； 6、高流量阀控氧气吸入器：22套； 7、多功能吸排氧装具 ：22套； 8、排氧过滤器：2套； 9、舱外缓冲式定性定量排氧系统：2套。 （五）舱内环境调节系统： 1、循环方式：分体式中央空调； 2、送风方式：磁耦合感应传动送风方式； 3、舱内空调采用分体式冷暖空调，治疗舱3P 1台，过渡舱2P 1台； ▲4、舱内空调驱动用磁耦合装置的保护设备。 （六）监控系统： 1、配备彩色电视摄像监视系统4套（治疗舱、过渡舱各2套）； ▲2、嵌入式外置摄像装置4台； 55寸彩色液晶监视屏1台； 4、硬盘录像机1台。 （七）消防系统： 按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2·min），喷水动作响应时间不大于3S，并在控制台及舱内醒目位置设置水喷淋报警开关，以确保紧急状态下使用； ▲1、用于氧舱用消防水罐1台，要求：容积：≥2 m3； ▲2、氧舱消防水罐的压力恒定装置1套； ▲3、舱内水喷雾装置1套。 （八）计算机自动化操作控制系统： 1、医疗方案程序化自动控制： （1）加减压系统程序化自动控制； （2）排氧系统程序化自动控制； （3）多种医疗方案的优化选择。 2、具有人机界面，方便控制，易于修改； 3、对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录； 4、具有语音提示功能； 5、具有安全锁定氧浓度功能； 6、具有故障报警自检功能； 7、具有自动稳压功能； 8、具有数据记录功能。 （九）应急安全项目： 1、舱体各舱室应配置安全阀各2只； 2、递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套，递物筒配装压力显示仪表各1套； 3、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置； 4、各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置； 5、各舱室内外应配装应急卸压装置各1套，并涂红色标记； 6、舱内饰装用材达A级以上消防等级。 （十）设备各项性能指标达到或优于GB/T 12130-2020《氧舱》标准要求。 | 工业 | 400 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  | 时间：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区内采购人指定地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  | ▲1.包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3.投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4.产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6.采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  | 无。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  |  | 无。 |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| □本表的 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 6分标：（采购预算：829万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 床边输液工作站（6注射泵+2输液泵） | 台 | 6 | 一、输液信息采集系统： 1、输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接； 2、输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电； 3、输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求。 二、注射泵： 1、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%； 2、速率范围：0.01～2300mL/h, 最小步进0.01mL/h； 3、预置输液总量范围：0.01～9999.99mL； 4、快进流速范围：0.01～2300mL/h，具有自动和手动快进可选； 5、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量； 6、支持注射器规格：1mL、2mL、3mL、5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL； 7、注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹； 8、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称； 9、8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能； 10、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作； 11、全中文软件操作界面； 12、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调； 13、支持药物库，可储存5000种药物信息； 14、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持9种以上颜色； 15、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 16、压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg； 17、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示； 18、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液； 19、信息储存：可存储3500条的历史记录； 20、电池工作时间≥4.0小时@5mL/h； 21、防异物及进液等级IP33。 三、输液泵： 1、支持输血功能。 2、支持临床常用输血管路，无需专用输血管路。 3、输液精度≤±5%。 4、预置输液总量范围：0.1～9999.99mL。 5、快进流速范围：0.1～2300mL/h，具有自动和手动快进可选。 6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 7、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开。 8、无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。 9、9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能。 10、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。 11、全中文软件操作界面。 12、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 13、支持药物库，可储存5000种药物信息。 14、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色。 15、报警时可通过示意图片直观提示报警信息。 16、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。17、压力报警阈值至少14档可调，最低50mmHg。 18、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 19、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。 20、具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。 21、具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题。 22、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。 23、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。 24、信息储存：可存储3500条的历史记录。 25、电池工作时间≥4.9小时@25mL/h。 26、防异物及进液等级IP33。 | 工业 | 72 |
| 2 | 重症监护病床 | 张 | 12 | 一.规格: 整床尺寸: 2190×995×520～840mm（±10mm）。 二.功能: 1、两个升降柱电机+四个直线电机全自动实现各种体位，背部升降：0～70°±2°，腿部升降：0～35°±2°，整床升降：520～840mm（±10mm），整床前后倾斜:0～13°±1°，整床左右侧翻:0～31°±2°，背腿联动功能； 2、整床X光拍片：床板采用X-ray无损透射材料，无需移动即可轻松实现拍片，适用于多种DR扫描设备； 3、腹部自延位减压：采用自延位减压床板，使床板上升时自动向后延位，减少患者背部、腹部和臀部的压力； 4、手动CPR功能，可断电操作，科学适用； 5、一键式电动CPR：使整床快速恢复水平状态； 6、一键式心脏椅体位：灵活实现坐卧双姿转换，多角度可调； 7、一键式垂头仰卧体位：快速实现垂头仰卧体位； 8、不间断电源（UPS），满足病床移动时或紧急情况下断电操作； 9、紧急停止：当发生紧急情况的时候，可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。 三.结构: 1、双层稳固结构,床框及底座加厚用材，采用30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重460kg，床体动态最大载重230kg； 2、背部床板增加矩形钢管加固，采用三角变量自延位结构，有效转移床板承重，减少腹压，最大限度减少电机受力，有效延长电机及病床使用寿命。 四.部件: 1、液晶护士总控器,含电子角度显示，标识清楚，操作简易，具备按键锁定功能，降低误操作概率，锁定安全； 2、侧护栏控制器,头部护栏两侧均设置体位控制器，按键触手可及，并可由液晶总控器关闭操作权限，避免误操作； 3、流线型床头尾板（高低搭配），采用全新PE原材料整体一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便； 4、全包围四护栏，符合最新安全标准，上身护栏与床板保持同步升降，更多安全保护；气弹簧辅助自动下降，下隐式收藏，操作简便；护栏内嵌机械式角度显示器，实时显示背部床板、整床前后倾斜角度； 5、六寸双面中控轮，质地坚硬且轻盈；左右刹车脚踏各一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠； 6、床板采用X光无损透射高分子树脂材料，用自动化设备对高分子树脂床板进行加工，床板背面钢管加固结构，带透气孔；外形美观，抗压力强，抗变形。 五.工艺: 金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，内外防锈，延长病床的使用寿命，表面光洁亮丽。 六.标准配置: 1、床体四角配Φ85mm防撞轮； 2、床头设置2个助力棒插座； 3、床体四角配4个输液架插座； 4、床体两侧与床尾共设置5个床垫防滑筋，防止床垫滑动； 5、床体两侧配4个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流； 6、电源线收纳架1个，方便收纳，更整洁； 7、床体两侧配约束环4对； 8、床底灯1个，柔和灯光。 | 工业 | 120 |
| 3 | 高端监护仪 | 台 | 10 | 1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个； ▲2、≥12寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，6通道显示，显示屏亮度自动调节； 3、采用无风扇设计； 4、支持配置内置锂电池，供电时间≥3.5小时； ▲5、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温； 6、支持3/5导心电监测,可升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值； 7、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式； ▲8、血氧监测提供灌注指数（PI）的监测； 9、配双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持多达4道IBP波形叠加显示； 10、配旁流呼末二氧化碳监测模块，水槽要求易用快速更换，CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯，CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期； 11、配PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况，ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况； 12、大字体界面支持≥6个参数的设置和显示，具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易，所有参数报警限自动设置，能够设置护理组，一个护理组能够设置6～12个病人； 13、具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能； 14、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备大于等于24小时全息波形的存储与回顾功能，120小时ST模板回顾； 15、提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节； 16、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、夜间模式、演示模式； 17、配专业的血流动力学辅助应用； 18、配早期预警评分功能； 19、具备趋势共存界面、大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 | 工业 | 100 |
| 4 | 有创呼吸机 | 台 | 10 | 一、基本要求： 1、适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机； 2、电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运； 3、主机重量≤12千克（不含台车），方便手提转运； 4、采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280×800； 5、中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能； 6、标配≥115分钟内置后备可充电电池（1块电池）； ▲7、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃）； ▲8、呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃）； 9、具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能； 10、具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 二、呼吸模式及功能： 1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式； 2、具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式； ▲3、高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min； ▲4、具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数； 5、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 三、设置参数要求 1、潮气量：20mL～2000mL； 2、呼吸频率：1～100次/min； 3、SIMV频率：1～60次/min； 4、吸/呼比：1:10～4:1； 5、最大峰值流速：≥210L/min； 6、吸气压力： 5～80 cmH2O； 7、压力支持：0～80cmH2O； 8、呼气末正压PEEP：0～50 cmH2O； 9、压力触发灵敏度： -20 ～ 0.5cmH2O； 10、流量触发灵敏度： 0.5～20L/ min； 11、呼气触发灵敏度：Auto, 1～85%； 12、氧浓度：21～100%； 13、压力上升时间：0～2s； 14、吸气时间：0.1～10s。 四、监测参数要求： 1、气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压； 2、分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比； 3、潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量； 4、呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率； 5、氧浓度参数：吸入氧浓度； 6、肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数； 7、其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测； ▲8、屏幕显示：≥4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示； 9、具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测； 10、呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示； 11、趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析； 12、日志记录：提供约4900条历史事件信息的记录。 五、报警要求： 1、智能化分级报警、声光报警； 2、气道压力：过高报警； 3、呼出每分钟通气量：过高/过低报警； 4、自主呼吸频率：过高报警； 5、呼出潮气量：过高/过低报警； 6、呼气末正压：过高/过低报警； 7、吸入氧浓度：过高/过低报警； 8、窒息报警，时间可设置（5～60s）； 9、智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； 10、电源、气源中断报警； 11、电池低压报警。 | 工业 | 300 |
| 5 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 一、基本要求： 1、适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机； 2、电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运； 3、主机重量≤12千克（不含台车），方便手提转运； 4、采用不小于12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280×800； 5、中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能； 6、标配≥115分钟内置后备可充电电池（1块电池）； ▲7、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃）； ▲8、呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）； 9、具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能； 10、具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 二、呼吸模式及功能： 1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式； 2、高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）； 3、具备通气模式自定义显示功能； 4、无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式； ▲5、高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min； ▲6、具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数； 7、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 三、设置参数要求： 1、潮气量：20mL～2000mL； 2、呼吸频率：1～100次/min； 3、SIMV频率：1～60次/min； 4、吸/呼比：1:10～4:1； 5、最大峰值流速：≥210L/min； 6、吸气压力： 5～80 cmH2O； 7、压力支持：0～80cmH2O； 8、呼气末正压PEEP：0～50 cmH2O； 9、压力触发灵敏度： -20 ～ 0.5cmH2O； 10、流量触发灵敏度： 0.5～20L/ min； 11、呼气触发灵敏度：Auto, 1～85%； 12、氧浓度：21～100%； 13、压力上升时间：0～2s； 14、吸气时间：0.1～10s 。 四、监测参数要求： 1、气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压； 2、分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比； 3、潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量； 4、呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率； 5、氧浓度参数：吸入氧浓度； 6、肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数； 7、其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测； ▲8、屏幕显示：≥4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示； 9、具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测； 10、呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示； 11、趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析； 12、日志记录：提供约4900条历史事件信息的记录。 五、报警要求： 1、智能化分级报警、声光报警； 2、气道压力：过高报警； 3、呼出每分钟通气量：过高/过低报警； 4、自主呼吸频率：过高报警； 5、呼出潮气量：过高/过低报警； 6、呼气末正压：过高/过低报警； 7、吸入氧浓度：过高/过低报警； 8、窒息报警，时间可设置（5～60s）； 9、智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； 10、电源、气源中断报警； 11、电池低压报警。 | 工业 | 30 |
| 6 | 中央监护仪系统 | 套 | 1 | 1、产品形态： 1.1中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连； 1.2中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置； 1.3工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求； 1.4浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人； 1.4远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人； 1.6中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连。 2、系统功能： 2.1监测参数： 2.1.1中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas； 2.1.2支持设备集成参数的监测； 2.2显示： 2.2.1中心监护系统支持Window 7中、英文操作系统； 2.2.2中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示； ▲2.2.3可同时集中监护≥64个病人， 单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护。支持≥4个显示屏显示； 2.2.4多床观察时每床支持≥5个参数、≥4道波形的观察，支持大字体显示； 2.2.5多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等； 2.2.6支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察； 2.2.7重点观察床支持多达11道波形显示； 2.2.8重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯； 2.2.9提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形； 2.2.10支持系统报警声音关闭功能； 2.2.11提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。 2.3数据回顾： ▲2.3.1支持≥210小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，≥240小时全息波形回顾，≥720条报警事件回顾，≥720条12导分析报告回顾，≥220小时的ST片段回顾，≥720条C.O. 测量结果回顾，≥100条呼吸氧合事件回顾； 2.3.2支持≥23小时动态血压分析与回顾功能； 2.3.3支持≥2万个历史病人数据存储与回顾； ▲2.3.4支持≥65条药物计算结果回顾，≥少100条血液动力学计算结果回顾，≥100条氧合计算结果回顾，≥100条通气计算结果回顾，≥100条肾功能计算结果回顾； 2.4打印： 2.4.1支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告； 2.4.2支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等； 2.5双向控制： 2.5.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby； 2.5.2支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等； 2.5.3支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔； 2.5.4支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。 | 工业 | 15 |
| 7 | 多功能吊塔 | 台 | 24 | 一、技术参数需求： 1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用； 2、吊塔旋转角度≥329度，且具有良好的限位系统； 3、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 4、所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移； 5、吊塔产品符合气电分离要求，确保吊塔使用安全性，吊塔中用于氧化性医用气体的终端，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的电器元件距离≥0.2m； 6、所有气管为原装进口医用气体管路，医用气体正压柔性管内部直径≥5mm,负压吸引的内部管道直径≥6mm，保证负压的良好使用； 7、吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A； 8、气体终端要求：要求所有气体插座和接头为标准制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能； 9、麻醉气体排放要求：使用正压原理专用麻醉废气排放，禁止使用直接负压抽吸，并配有专门的废气排放接头； ▲10、吊塔防护等级≥IP20，外壳防火等级≥UL94-V1级，以保证使用安全； 11、气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布，一方面确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应，另一方面气电同面同侧方便线缆管理； ▲12、为适应医疗使用环境，吊塔外壳通过中性盐雾试验，测试方法参照ISO 9227：2017标准，外观评级参照ISO 10289-1999，评定等级≥10； ▲13、为保证吊塔使用寿命，吊塔外壳应通过涂膜附着力测试，测试方法参照ISO 2409:2013。 二、麻醉吊塔配置要求： 1)吊柱式，气电箱长度≥788mm； 2)气电箱旋转角度≥334°； 3)吊臂长度旋转半径总长≥750mm（具体长度根据医院现场实际定制）； 4)净负载能力≥113Kg； 5)附件配置： (1)标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引2个，麻醉废气1个），并包含所有插头； (2)电源插座8个； (3)网络接口 1个； (4)等电位柱1个； (5)仪器承载托盘2个，其中1个带抽屉，带标准附件导轨，尺寸≥530×480mm； (6)输液架 1个。 | 工业 | 192 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 时间：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区内采购人指定地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1.包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3.投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4.产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6.采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 4 项产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| □本表的 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

## 7分标：（采购预算：1087万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |  | 技术参数要求 | 所属行业 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 骨科机器人手术系统 | 套 | 1 |  | 1、设备综合要求： 1.1 产品具备国家药监局NMPA第三类医疗器械认证。注册证适用范围包括以下临床适应症：用于脊柱外科开放或经皮手术中，以机械臂辅助完成手术器械或植入物的定位； 1.2 手术体位和术式要求。可以适应的患者术中体位有：仰卧位、俯卧位、侧卧位。 2、设备用途及组成： 2.1 设备用途：与移动式X射线诊断设备配合，完成内固定手术中的导针定位和稳定，为医生置入导针提供准确、稳定的路径。利用术中图像即可计算出手术路径的空间坐标，通过精确的机械臂定位装置，实现手术路径的定位和稳定把持； 2.2 本产品的核心组件需包括：主机、红外光学跟踪系统、机械臂、导航定位工具包； ▲2.3图像采集方式：为保证图像实时精准，需采用术中影像采集并进行实时规划。不采用非实时的术前图像进行术前规划的方式。 ▲3、系统临床精度 ≤1.5mm。 4 、机器臂系统： 4.1机械臂自由度≥6自由度； 4.2 机械臂活动范围≥±360°； 4.3 最大拖动力≤50N； 4.4 机械臂可达半径≥700 mm； ▲4.5 机械臂重复定位精度：误差≤0.2mm； 4.6 机械臂绝对定位精度：误差≤1.0mm； 4.7 协同控制：具有通过人为主动拖动控制机械臂运动的功能； 4.8 有效工作空间≥300mm×300mm×300mm； 4.9 具备碰撞停止功能：机械臂与其他设备发生碰撞时，机械臂具有自动停止运动的功能。机械臂停止运动的碰撞力≤80N； 4.10 具备智能位姿和智能末端位置控制系统，实现自动路径规划和精度校准。 5、光学跟踪系统： ▲5.1 具备双目位置传感器发射的红外光系统。光学相机主动发出红外光，并用透镜型反光标记物接收光线，计算注册空间与标记物在空间中的位姿信息，用以完成精度的实时监控； 5.2 重复精度≤0.06mm； 5.3 绝对精度≤0.12mm； 5.4 最大数据速率 1Gbps； 5.5 最大刷新频率 60Hz； 5.6定位激光功率 1mW 。 6、主控工作站： 6.1 计算机CPU主频≥四核，3.4GHz； 6.2 计算机内存容量≥8G； 6.3 计算机硬盘容量≥1000GB； 6.4 显示器的分辨率≥1920×1080； 6.5 工作站可扩展为网络导航手术工作站。 7、导航定位工具包： 7.1 标定器重复安装误差≤0.1mm； 7.2 标定器上的标记球安装平面的平面度误差≤0.1mm； 7.3 引导器重复安装误差≤0.1mm； 7.4 套筒尖端径向圆跳动≤0.1mm； 7.5 具备3D导航定位工具包 2套。 8、手术规划系统： 8.1 具备中文操作界面； 8.2具备DICOM数字图像采集功能，实现术中透视图像的显示； 8.3具备图像软件校正功能：软件可处理减小C型臂图像失真，矫正后图像失真≤3%； 8.4具备3D图像自动注册（配准）算法，能够自动的从容积图像中计算出系统各部件在空间位置中的信息，具备3D图像重建和显示功能，能够重建容积图像并供以显示及交互； 8.5具备植入物设计功能：可以在透视图像上进行手术路径的规划，并计算出手术路径的位置坐标以及路径深度参考数据； ▲8.6具备精度反馈算法，通过光学跟踪器及机械臂精准位姿控制可以达到综合末端精度实时补偿； 8.7具备机器人姿态和轨迹模拟仿真模块：在机械臂运动之前首先进行手术场景仿真和机械臂运动仿真，模拟显示机械臂运动到位过程； 8.8具备数据存储功能：软件可存储手术路径规划图像和规划结果。 | 工业 | 900 |
| 2 | 超声骨刀系统 | 套 | 1 |  | 1、主机：一体式主机，方便手术室布局和移动； 2、超声工作频率：≥39KHz； 3、工作原理：基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割，无旋转； 4、超声最大振幅：≤120μm，超低振幅能够保证骨性组织切割的精确性； 5、工作模式：具有连续工作和脉冲工作（50%—100%调节）两种方式，并可由操作者根据使用要求变换工作方式； 6、输出超声最大电功率：≤85W，功率可调节； 7、冲洗方式：具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面。冲洗流量可调节； ▲8、手柄装卸：手柄和刀头分离式设计，单个手柄同时支持切骨和磨骨功能； 9、刀头设计：采用钛合金材料，钝性刀头设计，无旋转； 10、刀头种类：注册证支持≥十种刀头形状，应包括片形、钩形、匙形和钻形等，每种刀头的长度可选； 11、灭菌方式：所有手柄及附件支持压力蒸汽方式灭菌； 12、显示方式：触摸屏显示，显示语言支持中文和英文切换； 13、软件和控制：提供配套的软件，通过触控方式调节参数，在主界面可调节输出功率，脉冲和流量参数；具有自动记录手术时间功能； 14、主机操作：所有的控制方式需集中于显示控制面板中； 15、输出控制方式：采用脚踏式控制方式，控制超声输出；并具有控制冲洗功能的独立脚踏按键； 16、安全特性：设备防电击类型和防电击程度为I类BF型，主机具有故障的自检功能； ▲17、支持脊柱经皮内镜下手术，有椎间孔镜、盘镜下专用刀头，单个手柄同时支持切骨和磨骨功能。 18）经皮内镜下刀头种≥3种刀头形状，保证其中一款刀头中空出水。提供国内专业运用的文献支持。 | 工业 | 187 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  | 时间：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区内采购人指定地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕。 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  | ▲1.包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3.投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4.产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6.采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  | 无。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  |  | 无。 |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| □本表的 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 8分标：（采购预算：635万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |  | 技术参数要求 | 所属行业 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 血滤机(双泵) | 台 | 5 |  | 1、功能要求： 1.1 有中文/英文等语言操作，可随意切换；支持消毒后自动关机功能； 1.2 具有在线血滤OnLine HDF治疗功能，自动联机生产置换液； 1.3 10.4英寸彩色液晶触点式屏幕； 1.4显示屏幕可旋转，旋转角度大于160度，方便观察，亮度可调节； 1.5附有托物盘，托物盘可独立任意旋转以方便护士护理操作时放置物品； 1.6发生报警时，机器不列入治疗时间，以保证患者的治疗时间准确； 1.7具备全自动双向密闭式引血； 1.8有排液口，支持联机排除废液； 1.9具有Kt/V在线监测功能； 1.10标配碳酸氢盐干粉装置（B粉干粉桶支架）； 1.11具有CF泄漏检测，并随机器配有两支细菌过滤器； 1.12具有UPS功能，断电后备用电池满充电时，血泵流量200mL/min，肝素泵流量2mL/min，可运行至少30分钟； 1.13具备置换液联动功能，支持联动跨膜压最大补液功能，确保安全的情况下给予最大置换液量； 1.14自动排空旁路液体，一键式操作排空血液管路及透析器膜内外液体； 1.15自动提示透析器和管路更换； 1.16 HD、HDF治疗模式自由切换； 1.17支持动脉壶液面调节功能； 1.18支持静脉壶液面调节功能； 1.19自动血泵滚轮间隙调整,无需调节血泵，可使用任意厂家的血液管路； 1.20 适合任意厂家任意种类的透析液配方； 1.21 支持肝素泵事前停止功能、注射器脱落检测功能； 1.22具备一键式更换管路功能，可快速应对管路堵塞，减少患者血液丢失； 1.23标配血压计，并有血压联动功能，低血压时自动停止脱水，脱毒，降血流量，防止低血压持续恶化，保证患者安全。 2、血路部分： 2.1 血泵：流量设定：0,10～500mL/min；精度：<±12%； 2.2肝素泵适用注射器：注射器10、20、30mL注射器；流量设定：0.0～19.0mL/小时； 2.3肝素泵具有注入速度异常检测，超过设定注入量±20%时报警； 2.4 动脉压检测范围：-500～+450mmHg；精度：±10mmHg； 2.5 静脉压检测范围：-500～+450mmHg；精度：±10mmHg； 2.6跨膜压检测范围：-500～+450mmHg；精度：±10mmHg； 2.7气泡监测能力：可设定不同检测模式：单个气泡或者累计模式，最小检测气泡：0.3µL； 2.8漏血检测方式：光学方式；检测范围：50ppm－500ppm。 3、透析液部分： 3.1 准备完成后，自动降低透析液流量至100mL/min； 3.2 透析液A液、B液的电导度在治疗过程中可随时调整； 3.3 A原液：活塞泵的定量混合方式；B原液：活塞泵反馈方式； 3.4 透析液流量：0、100～700mL/min；同时具有血流联动功能，个体化透析液流量； 3.5 透析液温度控制33.0～38.5℃； 3.6 透析液浓度设定范围：125～165mEq/L（每1lEq/L)； 3.7 超滤率 0.00～4.80L/h，脱水精度<±31g/h； 3.8 置换液流量：25～500mL/min，±10%。 4、清洗消毒： 4.1 支持多种消毒方式可供选择并且保证消毒质量； 4.2 在保证消毒质量的情况下，最短消毒时间应小于40分钟； 4.3具备热消毒模式，最高控制温度应不低于：95℃，可兼容化学消毒模式。 5、维修菜单： 5.1 水路、电路分离； 5.2具有维修菜单、故障自我诊断、流程图清晰指引维修者，屏幕上显示即时工作状态。 | 工业 | 125 |
| 2 | 单人血液透析机 | 台 | 30 |  | 1、技术参数： 1、血液流速：20～460mL/min； 2、血泵管径可调，可适用成人和儿童，具有忘开提醒功能； 3、透析液温度高精准安全控制范围35℃～39℃； ▲4、可调透析液流量： 300～800mL/min，可线性调节； 5、超滤率：0～4000mL/h；超滤精度：±30 mL/h或±1%，二者取绝对值大者，具有超滤泵忘开提醒、反馈提醒功能； 6、肝素泵流量：0.1～10mL/h，注射器尺寸：10 mL / 20 mL / 30 mL均可用。肝素泵可设定停泵时间，具有肝素泵忘开提醒功能； 7、静脉压力监测范围：-50mmHg～+300mmHg；精度：±10 mmHg； 8、动脉压力监测范围：-300mmHg～+400mmHg；精度：±20 mmHg； 9、跨膜压监测范围：-100mmHg～+600mmHg；精度：±40 mmHg； 10、电导率监测范围：12mS/cm～15.8 mS/cm；误差： 0.1 mS/cm； 11、漏血监测：每升透析液中漏血等于或小于1mL(流量500 mL/min)； 12、气泡监测：红外线、反应阈值：在200 mL/min血流量下，出现单个容积200µL气泡。 2、参数： 1、适用于血液透析治疗、血液透析灌流联合治疗、床旁血液透析治疗等； ▲2、全液晶触摸屏显示，中文或英文界面； 3、可设定可调钠的曲线治疗图，具有多种可选择的自动调整程序，可实现个体化透析，有七条以上钠曲线选择； 4、可设定可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的自动调整程序，可实现个体化透析，有七条以上超滤曲线选择； 5、以表格和曲线图多形式存储多次治疗信息； ▲6、双泵装置：机器标准配置为血泵和功能泵，血泵和功能泵可以互相更换，能兼容大小管径血路管道； 7、电导度控制及保护：具备不少于3个电导度监测； 8、具备声、光、文字报警功能，显示报警原因、提示处理方法； 9、透析液配制方式：具有电导在线调节功能，可适合多种不同透析液配方； 10、清洗消毒程序：可提供化学/热消毒等多种消毒清洗程序或化学热消毒；可用20%或50%柠檬酸，消毒、脱钙可一次完成，在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，消毒完成，具有自动关机功能； ▲11、在化学消毒和热消毒时，血透机的供液回路与使用过的回液回路独立分开进行消毒； 12、全功能数字化自检，具有平衡腔开机自检和平衡腔在线检测功能，保证超滤正常； 13、可使用通用型血路管和透析器等耗材； 14、具有自动预冲、回血程序、排空功能； 15、具有动、静脉压力和跨膜压监测、自动卡标功能，防止动脉端血流不畅及静脉端堵塞引发的爆管问题和穿刺针脱落引发的体外失血问题； 16、空气监测：采用光学和超声双重监测，可监测液面和累积气泡； 17、具有安全、灵敏的漏血检测装置，防止体外失血发生； 18、当遇到断电，机器内标准配置的UPS后备电池保证血泵、补充液泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、液位监测、气泡监测、肝素泵持续运行，维持时间至少15～30分钟； ▲19、可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性； ▲20、能在应急情况下脱离水处理进行床边血液透析治疗； ▲21、透析过程可开启超滤测试功能，在超滤测试口接超滤液体，能直观地获得患者透析治疗的超滤总量； 22、具有待机省液模式； ▲23、内毒素过滤功能； 24、可选配干粉筒支架系统； 25、可选配通讯组件：标准的通讯232串口； 26、具有透析液旁路一键式切换功能。 | 工业 | 510 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  | 时间：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区内采购人指定地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  | ▲1.包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3.投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4.产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6.采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 2 项产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  | 无。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  |  | 无。 |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| □本表的 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9分标：（采购预算：664万元）

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 所属行业 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 下肢康复机器人 | 台 | 1 | 一、硬件部分： 1、机器人模块： ▲(1) 设备具有成人和儿童机器人模块互换功能，标配1套成人外骨骼机器人模块，外骨骼机器人模块配备双腿髋、膝、两关节电动驱动模块6个,可分别实现驱动患者双侧髋、膝、踝关节的活动，同时可以提供髋、膝、踝关节的完整的步态模式； (2) 关节活动度调节要求： 关节活动范围（成人）：髋 屈曲：50°伸展：30°； 膝屈曲：80°伸直：0°； 踝背伸：12°跖曲：10°； 关节活动范围（儿童）：髋 屈曲：34°伸展：25°； 膝屈曲：64°伸直：0°； 踝背伸：12°跖曲：10°； (3)关节长度调节范围要求： 成人： 关节调节范围，手动步进不超过1cm，或自动步进不超过1mm； 髋至膝盖：330～480mm，膝盖至脚踝：330～480mm； 儿童： ▲可自动调节外骨骼机器人的腿长和关节长度，关节调节范围步进不超过1mm；髋至膝盖：210～300mm，膝盖至脚踝：210～300mm； (4)髋关节支撑和固定装置宽度范围： 成人：210～510mm；儿童：200～350mm； (5)骨盆深度范围： 成人：连续可调130～190mm；儿童：连续可调70～140mm； (6) 引导力可根据患者要求实时调节，调节范围：40～100%； (7) 髋膝踝部固定垫：足背各1个(小1号/小2号/中1号/中2号)；踝足关节各1个；小腿左右各1个(大/中)；大腿左右各1个(大,中)；骨盆 2个, 臀部2个。 (8) 髋膝踝部固定装置：髋关节各1个、膝关节各1个、踝足关节各1个； ▲(9)具有双下肢踝关节电动智能驱动系统，通过全自动智能驱动模块实现足踝的相应生理步行运动，最大化的实现足底及足踝部对刺激的接收与反馈。踝关节驱动装置防止脚趾拖曳和足下垂，拉直因可塑性降低引起的足内翻或足外翻患者的双脚，有效增强足底神经的感应刺激。 二、框架结构模块： 1、框架： （1）整套设备尺寸：≤ 3900（长）×1680（宽）×2570（高）mm； 装机空间要求：≤ 5400（长）×4000（宽）×2650（高）mm； （2）可承受患者最大体重：不低于130千克 (1kg为调节单位)； 可训练患者的身高范围： 身高范围：成人，140cm～200cm；儿童，85cm～148cm； 挂具套装：SS（特小）, S(小)，M（中）, L（大）, XL（特大）； 背部支撑软垫：成人、儿童各 1套。 （3）动态减重系统可实现身体重心在行走时上下浮动范围：0～10cm，减重范围：0～80kg，每次调节不大于1kg连续可调； （4）电动升降系统：用遥控器可提升/下降患者； （5）双杠式扶手：根据患者身体条件，可调节宽窄、高低； （6）步态训练时左右腿的髋、膝、踝足关节用力情况，可实时显示在显示器上；紧急停止装置在紧急情况下，可停止步态训练； （7）治疗师座椅配备1个固定医务人员座椅，1个移动式医务人员座椅。 2、医用步态训练跑台： （1）跑台外尺寸≥2161×900×400 mm (长×宽×高)，跑台面尺寸≥1590×520 mm (长×宽)； （2）传送电机： 跑台与步态驱动器同步，连续可调； （3）跑台的速度范围：0.1～5 km/h，速度调节0.1km/h，配合步态训练时速度0.3～2.4 km/h，速度调节0.1km/h； （4）轮椅可借助斜坡登上跑步机。 3、独立的治疗与训练操作工作站与主机器连接，实现医务人员输入患者的相关信息与治疗训练方案，并准确保存与记录。 4、治疗与训练操作工作站要求： （1）紧急停止装置: 按钮(患者用2个，医务人员用1个)及电磁感应两种方式； ▲（2）关节角度限位装置：零点和角度传感器包括髋，膝，两个关节和定位停止功能； （3）双重近距离传感器: 可限制患者提升的高度； （4）关节测距传感器:股骨大转子到膝关节,膝关节至踝关节； （5）为了减少因患者痉挛引起的设备停机，具备6个级别的灵敏度设定功能； （6）电源电压：AC 200— 240V 50Hz±1 Hz。 三、软件系统： 1、机器人步态训练系统: 可提供三个训练模式。 （1）基本训练模式:被动训练，根据患者的个人信息，自动生成最优选自然的步态模式。按照医务人员设定的步幅和速度，由机器人带动患者进行训练； （2）互动训练模式:训练过程中，机器人与患者互动，患者的步态模式即时调整。训练之前医务人员可设定目标步速, 目标力量，任务力量（左脚，右脚，双脚）。完成任务力量时,系统会及时鼓励患者，如果完成任务的累计力量超过原定的目标力量，现步速增加0.1（反之，减速0.1）； ▲（3）辅助训练模式（抗阻训练）：通过调整机器人辅助的力量, 指导患者主动发力。对于患侧腿，机器人施加辅助力量降低，诱导患者自己发力，对患侧腿部集中训练。 2、情景互动训练系统： （1）患者根据多媒体游戏进行趣味性训练 ① 一键式启动，5款互动训练游戏，勾选1～5随意搭配； ② 每款游戏30分钟自动循环切换； ③ 同步显示训练时间、速度以及训练结果； ④ 训练结果按照等级打分，增加患者训练兴趣，将康复与娱乐一体化。 3、训练记录与评估系统： ▲（1）把患者的步态步行运动以3D再现而分析步态训练 ① 3D步态步行运动提供正视图，后视图，顶视图，左视图，右视图； ② 播放速度调节功能； ③ 区间重复功能。 （2）评估患者步态数据，实时显示及自动记录存档管理。 ① 可对患者的髋、膝关节的关节活动度、肌力及僵硬度进行测量评估及存档； ② 对患者大腿和小腿的肌张力和关节角度进行测量评估并且存档（屈曲/伸展 ）； ③ 训练中机器人的踝关节力量测定； ④ 关节运动最大角度测定； ⑤ 关节运动达到目标设定值时，监测画面实时显示鼓励信息。 （3）评估功能： ① 评估患者步态训练数据，实时显示及自动记录存档管理； ② 可对患者的髋、膝关节的关节活动度、肌张力及僵硬度进行测量评估及存档。 ▲（4）节拍器功能为了让患者主动参与训练，每个步态周期中，通过发出有趣的声音，刺激患者的听觉，培养步行节奏及增加步行的稳定性。 （5）售后远程技术支持的解决方案，远程管理设备：运行状态及维护管理，及时发现并处理问题。 | 工业 | 457 |
| 2 | 减重平衡评估训练系统 | 套 | 1 | 一、技术参数要求： 1、基本稳定性； 2、体重分配百分比和体重分配和谐度； 3、脚跟和脚趾压力模式同步性； 4、姿势晃动的傅立叶转换； 5、傅立叶频谱进行划分至少分为8个基本频率段： （一）软件配置： 1、至少内置两种平衡评定评分标准，全中文操作系统； 2、软件中设置患者数据库管理，能够对≥10万名患者的姓名、评定数据档案进行数据管理，数据档案存储在计算机中； 3、人机对话反馈训练模式，可自动评分及评估并打印报告。 （二）测定平台性能要求 1、人体重量测量范围：0kg～150Kg； 2、人体重量测量精确度：±0.5Kg； 3、能够分辨人体重心四自由度偏移（左右偏移、前后偏移）。 （三）平衡训练软件功能：内置平衡训练软件，依据软件视觉指示，可进行前倾、后倾、左倾、右倾训练；平衡训练软件内置数据库，可以存储每名患者≥30天的训练记录。 （四）计算机配置: 1、处理器IntelPentium1000MHz及以上； 2、硬盘≥500G； 3、内存≥4G。 （五）测定平台机械结构 1、在护栏的扶手处，纵向、横向施加不大于100N推力时，护栏不侧翻； 2、护栏底架以及测量盘均可承受压力≥2000N； 3、护栏的扶手可承受压力≥800N。 （六）悬吊架： 1、悬吊架最大高度调节：≥300mm； 2、额定减重质量：≥50Kg。 二、功能要求： 1、双屏显示，全中文操作系统界面，打印评估结果； 2、至少采用四点压力测评技术； 3、具备傅立叶转换技术； 4、准确报告跌倒危险指数；揭示平衡障碍的根源。 悬吊架： 1、原装控制器和驱动器； 2、可根据不同患者的治疗需求进行任意调节； 3、双重安全保护； 4、多功能万向轮设计； 5、升降距离超长。 | 工业 | 100 |
| 3 | 运动功能障碍评定训练仪 | 台 | 1 | 1、无线传输功能； 2、智能化、个性化、目标化、任务化、趣味化运动反馈训练方案； 3、客观、定量的评估系统，制定个性化康复计划； 4、具备手指活动度测量功能，测量范围0～35mm，计算并显示主动屈曲缺失值和伸展缺失值； 5、具备腕部活动度测量功能，测量范围0～20mm，计算并显示主动屈曲缺失值和伸展缺失值； 6、指腕部康复训练功能； 7、指腕运动分析功能，记录≥10s内手腕部活动度曲线，计算出活动度图、频谱图、最大力量频率和最大活动度； 8、可进行手及手腕的活动度、速度、分离运动、力量、耐力、协调性、认知训练等功能； 9、肘关节运动评定及康复训练功能： 肘关节活动度测量角度：0°～100°；通过情景反馈序列程序，进行上肢康复训练功能，不少于8种情景训练模式；肘关节屈伸训练，范围：0°～100°；肘关节运动分析功能：记录≥10s内肘关节活动度变化时间曲线，得出患者肘关节的活动图普进行分析； 10、膝关节运动评定与康复训练功能：具备膝关节活动测量功能，测量角度范围：0°～100°；具备下肢康复训练功能，不少于10种训练模式，膝关节屈伸训练范围：0°～100°；具备膝关节运动分析功能，记录≥10s内膝关节活动度变化时间曲线，分析计算得出患者膝关节的活动图谱，进行分析； 11、全身运动反馈康复训练功能，支持全关节反馈训练，操作简便； 12、反馈器具有三维坐标运动反馈功能，能预制患者活动度，精度±6°,至少8种情景训练模式，同时记录训练时间、训练得分情况； 13、智能化、个性化、目标化、任务化、趣味化运动反馈训练方案； 14、客观、定量的评估系统，制定个性化康复计划； 15、软件功能： 15.1具有用户数据库管理、情景康复训练程序、运动评定程序、运动分析程序； 15.2用户管理、患者数据管理、训练结果的检索、显示、记录及打印功能； 15.3情景练训程序包含至少8种模式、运动评定程序和运动分析程序； 15.4情景训练程序为康复治疗部分，自动识别反馈器类别和部位； 15.5康复治疗活动记录、活动测量和运动分析能保存并出具相应报告单。 | 工业 | 107 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供≥1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 时间：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 地点：广西区内采购人指定地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。 |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家中标后应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配备专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间4小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照采购人要求提供备用机。 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | ▲1.包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 ▲2.所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3.投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4.产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 ▲6.采购货物中属于医疗器械范畴的，必须提供有效的医疗器械产品注册证。（加盖投标人单位公章）。 |  |  |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 无。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  | 无。 |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| □本表的 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其投标文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 |  | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无。 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： / 元。 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。 会议地点： / |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2022年4月至2022年9月内任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年4月至2022年9月内任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[2021年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）；（必须提供，否则作无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 4.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）； 5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；格式自拟） 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | ☑随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金金额 | 履约保证金金额：合同总金额的5%； 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。 开户名称：靖西市卫生健康局 开户银行： 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 开户行行号： 102626660456 银行账号： 2110 6045 2921 9523 828 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西中信恒泰工程顾问有限公司第四事业中心 ，联系电话： 0771-5776251 ，通讯地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层905。 （2）靖西市卫生健康局 ；联系电话：0776-6231963，通讯地址：靖西市德爱新区民族高中大门对面。 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日9时00分到12时00分，15时00分到17时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：靖西市财政局 地址：百色市靖西市三元路 联系电话：0776-6231753 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 本项目招标代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定标准收取服务费。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 开户银行：建行南宁市金湖广场支行 银行账号：45001604266052502851 开户行行号：105611042538 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号文件的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为2%—4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号文件的规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1本项目不收取投标保证金。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，可能导致其响应无效，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，可能导致其响应无效，由此引发的后果由投标人承担。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，由此引发的后果由投标人自行承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。”

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开  标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构基于“政采云”平台选取评审专家；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取中标通知书（书面或电子）后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在获取采购文件之日或公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

### 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号文件的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 |
| 2 | 技术分 （满分42分） | 技术性能分（满分15分） | 1.投标文件的实质性要求的技术需求：有符合（无偏离）或优于（正偏离）招标文件要求且被评标委员会接受的，每符合或优于一项加1分；满分5分。 2. 投标文件的非实质性要求的技术需求：有符合（无偏离）或优于（正偏离）招标文件要求且被评标委员会接受的，每符合或优于一项加2分；满分10分。 注：技术参数及功能有符合（无偏离）或优于（正偏离）的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）或投标人公章。 |
|  |  | 服务方案分（满分15分） | 一档（2分）：服务方案模糊不清晰，项目重点难点分析模糊不清晰，应对措施不够具体； 二档（8分）：服务方案较好，具有可行性和可操作性；项目重点难点分析符合项目情况，应对措施具体； 三档（15分）：服务方案优秀，措施具体可行，相关的合理化建议有可操作性和先进性，满足采购人需求；项目重点难点分析紧密围绕项目目标，针对性强，逻辑清晰；建立完善的组织机构、规范的内部操作规程，应对措施详细、具体、高效。 |
|  |  | 实施技术保障、质量管理和控制能力（满分12分） | 一档（2分）：技术保障、质量管理和控制能力不完整，不满足采购文件要求，缺乏可行性和可操作性； 二档（5分）：供应商有技术保障、质量管理和控制能力，可行性和可操作性不够清晰，措施不够具体； 三档（12分）：供应商有完善的技术保障、质量管理和控制能力，项目管理机构健全、人员齐备、专业配套，可行性和可操作性强。 |
| 3 | 商务分 （满分28分） | 售后服务方案分（满分9分） | 一档（0分）：售后服务方案简单，无相关响应时间、到场时间、问题解决或故障排除时间相关承诺，明显不满足招标文件的要求。 二档（4分）：满足一档基础上，售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，承诺的响应时间小于1小时，到场时间小于6小时，问题解决或故障排除时间12小时，提供定期回访、明确问题产品替换方案、应急事故处理方案等。 三档（9分）：满足二档基础上，售后服务方案细致、合理、可行，承诺的响应时间小于0.5小时，到场时间小于3小时，问题解决或故障排除时间6小时，且承诺提供临时替代服务方案，保障响应措施较有力，承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短、快捷、迅速，服务经验丰富，提供定期回访，有明确问题产品替换方案，应急事故处理方案等，且方案较好。 |
|  |  | 质保期（满分2分） | 在满足基本质保期后，质保期在满足招标文件要求的基础上每延长半年得1分，满分2分。 |
|  |  | 培训方案分（满分15分） | 一档（2分）：仅有简单的培训方案。 二档（8分）：培训方案详细完善，包含课程安排、人员安排、进度安排等。 三档（15分）：培训方案详细全面完善，包含课程安排、人员安排、进度安排等时间安排，整体方案针对性强，可行性高，有培训效果考核、跟踪、总结、二次针对性培训相关内容。 |
|  |  | 政策功能分（节能、环保等）（满分2分） | （1）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得1分。 （2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得1分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

偏离认定说明：

投标人根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：如招标文件中的电压技术参数表述为“测量范围3V-5V”，则投标文件中表述为“测量范围4V-6V”将被视为响应采购文件的要求。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意一个数值（含本数）时为无偏离；超过区间范围视为负偏离；此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，一般视为无偏离，如经评标委员会一致认定，响应为50cm以上某个数值后，投标产品实质上是优于招标文件要求的，则视为正偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。

（9）对于固定参数，投标文件中提供的参数与招标文件采购需求中技术参数一致或偏差率在±5%之内的（含±5%），视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

## 第四节 中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

3.投标人可以同时参加所有标段的投标，但最多只能中1个标段，已在前面标段名列第一的中标候选人不再参加后续标段的中标候选人推荐。中标候选人推荐按1→2→3→4→5→6→7→8→9标段顺序进行。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

“政采云”平台合同编号：

采购人（甲方）                              采购计划号

供应商（乙方）                              招标编号

签订地点                                    签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                         。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

付款方式：招标完成签订合同，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起30个工作日内，乙方开具发票给甲方，甲方收到合法的正式发票后七个工作日内向乙方支付到合同总金额的95%，一年内支付剩余款项。

第九条　履约保证金

履约保证金金额为合同总金额的5%；履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。签订合同前，中标人应将履约保证金足额交到采购人处，否则采购人可不予签订或合同不生效。履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。

开户名称：靖西市卫生健康局

开户银行：中国工商银行股份有限公司靖西市支行

履约保证金的银行账户：2110 6045 2921 9523 828

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，自验收合格之日起计算，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理（包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为，如征收、征用）

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式八份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方贰份（可根据需要另增加），采购代理机构壹份，交政府采购监督管理部门壹份。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）（复印件）…………………………………（页码）

九、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：广西中信恒泰工程顾问有限公司

我方愿意参加贵方组织的    项目名称    （项目编号：                 ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目发布之日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                            。

5、本联合体中，               （某成员单位名称）为      （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的      %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

九、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

- 第二节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料……………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 广西中信恒泰工程顾问有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的     项目名称              项目（项目编号：           ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

如：投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件（如有要求）……………………………………………………（页码）

六、投标人对本项目的合理化建议和改进措施………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中的采购清单及技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数要求 | 货物名称 | 所提供货物的技术参数内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“采购清单及技术参数要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，以下格式供参考）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第四节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西中信恒泰工程顾问有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  项目名称  项目（项目编号：          ）的招标文件的全部内容，授权             (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：                             分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 原产地 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。。

- 第五节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的（项目名称）项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加 （单位名称） 的（项目名称） 项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                   包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                   包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。