广西恒基建设工程咨询有限公司

Guangxi Hengji Construction Engineering Consulting Co.,Ltd

公开招标文件

(货物类)

项目名称：医疗设备采购

项目编号：NNZC2020-G1-990045-GXHJ

审批编号：[2020]NCCSH167、[2020]NCCSH168、

[2020]NCCSH169

采购人：南宁市第四人民医院

采购代理机构：广西恒基建设工程咨询有限公司

2020年9月

关于投标文件邮寄形式的通知

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，现对本项目相关事项通知如下：

（一）本项目投标截止（开标）时间为：2020年10月10日09时30分。

（二）本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。

1、接收邮寄快递包裹的时间为工作日上午9：00～12：00，下午14：30～17:30，投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，后果由投标人自行承担。

2、投标文件必须在投标截止时间前1.5小时（即08时00分）送达。采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

3、投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

4、投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、项目开标日期、有效的电子邮箱等内容的纸质表格（表格格式详见附件）。

5、采购代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

6、投标文件邮寄地址：广西恒基建设工程咨询有限公司（南宁市青秀区云景路69号南宁市轨道交通运营控制中心B楼14层。）。

收件人：陈力力

联系电话：0771-2756880

（三）投标人不参加现场开标活动。取消招标文件“第四章投标人须知”中16开标”的所有内容。

（四）投标文件拆封及密封性检查。

截标后，采购代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员和采购人的见证下拆开投标文件包封，采购人对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认。

（五）关于投标人的报价。

由采购代理机构在投标文件商务技术符合性审查结束后，根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由评标委员会对投标人的报价、服务时限等内容进行签字确认。

（六）关于投标文件澄清的有关要求

1、为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：“第五章 投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

2、开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

3、如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

（七）请按通知内容执行，招标文件其余内容不变。

特此通知。

采购代理机构：广西恒基建设工程咨询有限公司

日期：2020年9月17日

附件：

邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

项目开标日期：

联系方式：

联系电子邮箱：

目     录

第一章  公告	6

第二章 货物需求一览表	8

第三章  评标方法	22

第四章  投标人须知	29

一    总  则	31

二    公开招标文件	35

三    投标文件	36

四    投标	39

五    开标与评标	39

六    合同授予	43

七    其他事项	45

第五章  投标文件格式	46

第六章  合同条款及格式	57

第七章  质疑材料格式	64

- 公告

#### 广西恒基建设工程咨询有限公司关于医疗设备采购（NNZC2020-G1-990045-GXHJ）公开招标公告

项目概况

医疗设备采购的潜在投标人应在南宁市公共资源交易中心网站（www.nnggzy.org.cn）的本项目招标公告处下载招标文件，并于2020年10月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

项目编号：NNZC2020-G1-990045-GXHJ

审批编号：[2020]NCCSH167、[2020]NCCSH168、[2020]NCCSH169

项目名称：医疗设备采购

预算金额（最高限价）：A分标：163.8万元；B分标：120万元；C分标：232万元；D分标：86万元。

采购需求：拟对医疗设备采购进行采购，如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。

合同履行期限：按服务内容及要求中指定时间提交并安装完成。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（2）具有国内法人资格，注册经营范围满足所投标采购内容的供应商。（3）具备有效的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或者有效的《中华人民共和国医疗器械经营许可证》。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件：

时间：2020年9月17日至2020年 10 月10日

地点：南宁市公共资源交易中心网站（www.nnggzy.org.cn）

方式：本项目不发放纸质版招标文件，投标人自行在南宁市公共资源交易中心网站（www.nnggzy.org.cn）的本项目公开招标公告处下载招标文件。

售价：免费。

注：为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云入驻为“正式供应商”的，请登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点： 2020年10月10日 9点30分（北京时间）

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心（市青少年活动中心旁）9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏安排），为做好疫情防控工作，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达，具体要求详见招标文件。

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、根据《南宁市机关事务管理局关于疫情防控期间恢复全市公共资源现场交易活动的通知》文件精神，疫情防控期间，按照“不见面、少接触”的原则，投标人原则上应通过邮寄快递方式送达投标文件。（具体详见招标文件关于投标文件邮寄形式的通知）

2、公告发布媒体：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网），www.nnggzy.org.cn （南宁市公共资源交易中心网）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4） 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（财库〔2019〕9号）；

评审时残疾人福利性单位、小型和监狱企业视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：南宁市第四人民医院

地址：南宁市长堽路二里1号

联系方式：彭科长  18077103198

2.采购代理机构信息

名 称：广西恒基建设工程咨询有限公司

地　址：南宁市青秀区云景路69号南宁市轨道交通运营控制中心B楼14层

联系方式：陈力力  0771-2756880

3.项目联系方式

项目联系人：陈力力

电　话：0771-2756880

4.监督部门: 南宁市财政局政府采购监督管理办公室

联系方式：0771-2189091

广西恒基建设工程咨询有限公司

日  期：2020年9月17日

- 第二章 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中“项号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。

5、本货物需求一览表中的内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

6、本次采购将依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。若采购货物属于品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，并在投标文件中提供所投产品属于政府强制采购节能产品的证明材料，否则投标无效。

7、本次货物采购最高限价为A分标：163.8万元；B分标：120万元；C分标：232万元；D分标：86万元。货物各分项最高限价详见表格。本项目所有项号的货物都有分项预算价（元），投标人报价的单项报价不能超出分项预算合价（元），否则相应标段投标无效。

A分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | X线机（DR） | 1台 | 迈瑞、飞利浦、西门子 | - 质量标准：符合中国质量标准 - 二、主要用途：主要用于头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢等各部位X射线摄片，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片需求。 三、技术需求： （一）功能要求：无线平板探测器充电方式：无需拆卸电池，在胸片暗合和床上暗盒内直接连接机充电。 图像后处理功能：窗宽/窗位调节、图像裁剪、图像放大/缩小、图像漫游、放大镜功能、黑白反转、ROI窗宽/窗位调节、实际尺寸、图像旋转、图像翻转、图像注释、图像测量。 （二）参考技术参数： 产品参数及配置要求 1.设备用途说明：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片需求。 2.设备主要构成： 2.1超高频高压发生器：1台 2.2高品质X射线管组件：1套 2.3高精度限束器：1套 2.4无线平板探测器：2套 2.5防散射滤线栅：2套 2.6X射线管支撑装置：1套 2.7立式摄影架：1套 2.8一键开关机控制盒：1套 2.9固定式浮动患者台：1套 2.10图像采集工作站主机：1套 2.11图像采集工作站显示器：1套 2.12图像采集工作站软件：1套 2.13远程维护服务包：1套 3.主要技术及系统概述： 3.1无线平板探测器：2块 ★3.1.1要求：两套无线平板探测器为同一型号规格，均为DR制造商自主研发生产。 3.1.2探测器类型:非晶硅+碘化铯，整板结构（非拼接板） 3.1.3像素尺寸：≤140μm ★3.1.4 探测器尺寸：≥17″×17″ 3.1.5 有效数据位数：≥16bit 3.1.6空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm 3.1.7 从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s 3.1.8 总像素：≥900万 3.1.9 平板探测器重量≤4.2kg 3.1.10 平板探测器表面承重：≥100kg ★3.1.11获得SRRC（国家无线电管理委员会强制认证要求）核准认证，并提供整机制造商的证明材料 ★3.1.12 无线平板探测器充电方式：无需拆卸电池，在胸片暗合和床上暗盒内直接连接机充电。 3.2 X线球管 3.2.1进口球管 3.2.2大小焦点：≤0.6/1.2mm 3.2.3大小焦点功率：≥20/50KW 3.2.4最大管电压：≥150KV 3.2.5管套最大热容量：≥1240KHU ★3.2.6最大阳极热容量：≥230KHU 3.3高压发生器 3.3.1 要求：高压发生器为DR制造商自主研发生产。 ★3.3.2高频逆变式高压发生器频率：≥450kHz 3.3.3 功率≥50KW 3.3.4 输出电压：≥40-150KV 3.3.5最大输出电流：≥10-630mA 3.3.6最短曝光时间：≤1ms 3.3.7最小时间电流积：0.1-630mAs 3.3.8 APR摄影模式：≥900种 3.3.9 高压发生器的操作和控制系统完全与主机集成，主机工作站上控制曝光。 ★3.3.10 高压发生器内置于检查床内，节省空间便于维护。（提供真机图片证明材料） 3.4机架系统 ★3.4.1要求：双立柱机架系统，非U臂或UC臂机架；球管立柱和固定式浮动摄影床一体化设计，便于安装维护和节省空间。 3.4.2球管沿水平轴旋转：≥±180° 3.4.3球管沿球管轴旋转（前后旋转）≥30° 3.4.4球管立柱沿垂直轴旋转：≥±180° 3.4.5球管立柱纵向移动范围：≥1700mm 3.4.6球管垂直移动范围：≥1200mm 3.4.7固定式浮动摄影床 3.4.8床面具备四方浮动功能，脚踏电磁锁定。 3.4.9床面纵向移动：≥800mm，横向移动：≥240mm ★3.4.10承重：≥260kg 3.5限束器 3.5.1最小照射野：≤ 1cm×1cm 3.5.2最大照射野：≥43cm×43cm ★3.5.3内置两档可调式附加滤过：≥0.5/1.0 mmAl(提供图片证明材料) 3.5.4具备SID测量尺和光野指示功能 3.6滤线栅 3.6.1标配2块可拔插滤线栅 3.6.2栅比：≥8:1 3.6.3栅密度：≥40lp/cm 3.6.4栅焦距≤100cm和≥180cm各一块 3.7 图像采集及后处理工作站 3.7.1工作站硬件配置：CPU≥3.2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥24″ 3.7.2 DR制造商自主研发一体化工作站，各功能非模块设计可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等。 3.7.3 病人数据输入：鼠标、键盘 3.7.4 软件功能：患者登记、患者信息编辑、曝光参数调节、3D投照体位示意、图像显示/查看、胶片打印排版、图像删除原因统计功能 3.7.5 图像优化功能：细节增强、降噪、曲线校准优化、组织均衡技术 3.7.6 图像后处理功能：窗宽/窗位调节、图像裁剪、图像放大/缩小、图像漫游、放大镜功能、黑白反转、ROI窗宽/窗位调节、实际尺寸、图像旋转、图像翻转、图像注释、图像测量. 3.7.7 DICOM协议：DICOM Storage、DICOM Storage Commitment、DICOM Print、DICOM Worklist ★3.7.8 具备DAP软件辐射计量检测功能模块。 3.7.9 互联互通：图像软件一次性通过中国医学装备协会IHE系统测试DR设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC。（提供同时包含上述四项的测试通过证书）。 3.8 具备远程云服务功能，能对设备进行前瞻性故障预测、软件升级及故障分析 3.9控制盒：具备一键开关机及急停控制功能。 | 1500000.00 |
| 2 | 医用射线防护系统 | 1套 | 威思瑞、龙翔、康仕盾 | 一、质量标准：符合中国质量标准 二、主要用途：立位X射线拍片检查时，可对受检者非检查部位进行防护，显著降低进入人体的照射剂量，使受检者X射线检查更安全。 三、技术需求： （一）功能要求：供电方式：采用分体式锂电池供电，使用时无需电源线；无线激光传感器：采用无线激光传感器定位自动跟踪防护X射线，无线传输数，无需重新布线 （二）参考技术参数： 1.工作条件 1.1温度要求： 5~40°C 1.2湿度要求：20%~90% 1.3大气压：76~106kPa 2.主要技术指标 2.1 立柱具备7寸大屏幕触摸屏一体化控制系统：操作台集成于立柱之上，空间占用小，屏幕尺寸不小于7英寸 ★2.2 供电方式：采用分体式锂电池供电，使用时无需电源线 ★2.3 无线激光传感器：采用无线激光传感器定位自动跟踪防护X射线，无线传输数据，无需重新布线 2.4 铅当量：上下帘均为0.5mm铅当量，须提供省级以上检测机构出具的铅当量检测报告 2.5 防护帘尺寸 上帘尺寸：620*380mm 下帘尺寸：620*475mm 2.6 防护高度调节范围 上帘上沿最高位置可调节到系统所安装位置水平面2.05m 下帘上沿最低位置可调节到系统所安装位置水平面0.5m 2.7 底座为配重不小于15kg，设备放置于15度坡度斜坡不倾倒，尺寸不大于35cm*42cm 2.8 四轮设计：配备四个专业医用脚轮，轮高不小于4英寸，后轮为带锁脚轮 2.9 无线控制：系统应具备无线遥控功能，能通过无线方式控制上下帘位置 2.10 模式预设：系统具备成人和儿童防护模式，可预设上下帘间隙高度 ★2.11产品符合GB9706.1-2007医用电器设备安全和通用要求和YY0505-2012医用电器设备电磁兼容等国家医疗器械强制性标准，并具有市级或以上检验机构出具的符合标准的检验报告 2.12具备自动语音系统 3. 配置清单 WR1050医用射线防护立柱 一套 防护帘上帘 一幅 防护帘下帘 一幅 无线激光定位传感器组件 一套 锂电池 一套 电源线 一条 说明书及装箱单 一套 | 98000.00 |
| 3 | 放射办公室专业显示器 | 1台 | 巴可、艺卓、康冠 | 一、质量标准：符合中国质量标准 二、主要用途：3MP彩色的显示器具有更高的分辨率，更好的发挥各类影像设备的性能，提高诊断效率。 三、技术需求： （一）功能要求：1.显示器具备在线和本地实时DICOM输出测量及自动校准质控软件； 2.显示器配套的亮度自动调节软件可自动实现在多显示器阅片时，主工作屏亮度不变，辅助工作屏亮度自动降低，必要时可进行全手动设置和调整；3.显示器配套的动态对比度调整软件可在阅片过程中自动启用虚拟放大镜功能，将图片圆形关注区域内图像按2X的固定倍数进行放大，同时自动降低圆形关注区域之外图像的亮度及对比度，必要时可进行全手动设置和调整。 （二）参考技术参数： 1.屏幕尺寸 ≧ 21英寸 2.屏幕分辨率≥3.0MP（1536x2048像素） 3.显示器需支持横竖屏转换，屏幕可旋转自适应，不用软件调整 4.显示器显示内容彩色成像 ★5.显示器外壳材质:采用绝缘非金属材料外壳 6.显示器像素间距须≤0.2115mm 7.屏幕最大亮度≥1000cd/m² ★8.屏幕校正亮度须恒定于≥490cd/m² 9.屏幕响应时间≤14毫秒 10.屏幕可视角度178° 11.屏幕暗室对比度要求须≥1400：1 12.屏幕支持原生色彩范围≥30比特 13.显示器具备置感应器前置一体化高精度传感器，可定时自动检测并实时进行DICOM校准。 14.显示器具备逐像素均匀度校准技术,通过亮度均一技术，使整个屏幕从中心到四角各个位置显示均匀一致，提高图像显示的准确度 ★15.显示器具备DICOM校准,具备同品牌QA Web质控软件，可以在线以及本地DICOM自动检测和自动校准 16.合规管理,ICOM校准软件可确保显示器符合DIN, AAPM等最新通用显示器QA标准 17.亮度校准,通过传感器技术和质控软件，实现在质保期内，显示器亮度始终保持为校准亮度，保证图像显示的准确可靠 ★18.显示器具备放大功能,阅片时针对某一区域可放大，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，此区域符合DICOM标准，满足医生对微小病灶的精细观察,该区域还可实现反色显示。 19.显示器具备智能减光,多显示器浏览时，工作主屏亮度不变，辅屏亮度自动降低，无需手动调整，从而减少由辅屏带来的光线干扰。 （1） 减小非诊断显示器对诊断显示器负效光影响； （2）保护眼睛，缓解视觉疲劳； （3）增加显示器寿命。 20.显示器具有护眼保护措施,保护面板，校准亮度恒定于500 cd/m2 DimView 智能减光功能。 | 40000.00 |
|  | 分项最高限价合计（元） | 人民币壹佰陆拾叁万捌仟元整（¥1638000.00） |  |  |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ★二、交货期：自签订合同之日起30天内。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： 1、售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修；⑶定期回访；⑷提供终身维护；⑸其余按竞标人承诺进行。 2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 4、应承诺在广西地区设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话） 六、验收方式：按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号] 以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]执行。 七、其他要求： 1、中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 2、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评审时核对； ★八、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、随配附件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用； ★九、本项目无预付款，投标人交货完毕并验收合格后，采购人一次性支付合同款。支付合同款时，采购人出具《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的合同申请支付材料，报财政部门按国库集中支付程序支付。 ★十、投标时必须提供有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》；有效的医疗器械注册证）。 |  |  |  |  |
| 其 他 | ★本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：无。 |  |  |  |  |

B分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | 东软、汕头、开立 | - 质量标准：符合中国质量标准； - 主要用途：主要用于腹部、心脏、泌尿、妇产科、外周血管、小器官等部位的全身应用，产品具备持续升级能力，以满足不断扩展的临床应用的需求； - 功能要求：探头槽可以任意拆卸及调节位置、无针式并带防尘门的探头接口3个； - 技术需求： - 1. 彩色多普勒超声波诊断系统包括： - 1.1高分辨率19寸LED显示器； - 1.2操作面板可上下升降，左右旋转 ； - 1.3数字化高分辨率二维灰阶成像单元； - 1.4 M型及彩色M型成像单元； - 1.5彩色多普勒血流成像单元； - 1.6彩色多普勒能量图及方向性能量图； - 1.7频谱多普勒显示和分析单元； - 1.8具有脉冲反相谐波及滤波组织谐波两种成像技术； - 1.9空间复合成像技术； - 1.10斑点噪声降低抑制技术，多级可调； - 1.11一键图像优化技术； - ★1.12探头槽可以任意拆卸及调节位置； - 1.13具有独立开关键盘任务照明灯； - 1.14全景成像技术须支持二维及彩色模式； - 1.15键盘上有独立的在线帮助按键； - 1.18体标145种； - ★1.19无针式并带防尘门的探头接口3个； - 2. 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) ： - 2.1 一般测量；； - 2.2 腹部测量与分析； - 2.3 妇产科测量和分析； - 2.4外周血管测量与分析； - 2.5泌尿系统应用软件包； - 2.6心脏测量与分析软件包； - 五、技术参数及要求 - 1. 系统通用功能 ： - 1.1 高分辨率19寸LED显示器，可上下左右任意旋转、倾斜，万向关节臂； - 1.2探头接口3个； - ★2. 探头规格： - 2.1性能：超宽频带变频探头； - 2.2可选探头：单晶体凸阵探头（1个）、线阵探头（1个）、单晶体相控阵探头（1个）； - 2.3探头类型： - 2.3.1单晶体凸阵探头； - 2.3.2超宽视野高密度线阵探头 阵元宽度60mm； - 2.3.3单晶体相控阵探头； - 2.4探头频率； - 2.4.1单晶体相控阵探头：频率范围 1.0-5.0MHz； - 2.4.2单晶体凸阵探头: 频率范围1.0-6.0MHz； - 2.4.3线阵探头：频率范围3.0-12.0MHz； - 3. 二维灰阶显像主要参数： - 3.1数字化波束形成器：全程动态聚焦，可变孔径及动态变迹； - 3.2系统动态范围185dB，步进1； - 3.4成像速率 ： - 相控阵探头：85°角，18cm 深度时，2D 帧频55帧/秒； - 凸阵探头：85°角，18cm 深度时，2D 帧频58帧/秒； - 3.5扫描线：每帧线密度228超声线； - 3.6增益调节：B/M/C/D可独立调节，STC分段调节8段； - 4. 频谱多普勒： - 4.1方式：脉冲多普勒PW、高脉冲重复频率HPRF、连续多普勒CW； - 4.2实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统，可同屏显示7组以上数据； - 4.2最大测量速度：PW：正向或反向血流速度5m/s - CW：血流速度最大28m/s ； - 4.3最低测量速度1.0mm/s(非噪声信号)； - 4.4显示方式：B/PW、B/HPRF 、B/CW、B/C/D、B/C/M等； - 4.5取样容积宽度：0.1 - 2.0cm； - 5. 彩色多普勒： - 5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/彩色血流图/频谱多普勒三同步显示； - 5.2彩色增强功能：能量图、方向性能量图 ； - 5.3彩色显示帧频： - 相控阵探头，85°角，18cm深度时，彩色全视野显示帧频7帧/秒 - 凸阵探头，85°角，18cm深度时，彩色全视野显示帧频8帧/秒； - 6. 超声图像存档及病案管理系统： - 6.1 具有动、静态图像的采集、存储、回顾、传输； - 6.2 DVD-RW图像存储，用于保存、回顾数字化图像资料等，无需特殊软件即能在普通 - PC直接观察图像； - 6.3 USB接口4个，支持打印和数据输出； - ★6.4 主机硬盘容量400GB，可显示存储空间； - 7. 输入/输出信号 ： - 7.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频； - 7.2 输出：复合视频、RGB彩色视频、S视频、DVI接口； - ★六、探头配置： - 单晶体相控阵探头，一把 ； - 单晶体凸阵探头，一把； - 线阵探头 ，一把； - 七、其他配置：单机版超声工作站一套、不间断电源一台、打印机一台。 | 1200000.00 |
|  | 分项最高限价合计（元） | 人民币壹佰贰拾万元整（¥1200000.00） |  |  |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ★二、交货期：自签订合同之日起30天内。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：广西区内采购单位指定地点。 五、售后服务要求： 1、售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修；⑶定期回访；⑷提供终身维护；⑸其余按竞标人承诺进行。 2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 4、应承诺在广西地区设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话） 六、验收方式：按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号] 以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]执行。 七、其他要求： 1、中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 2、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评审时核对； ★八、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、随配附件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用； ★九、本项目无预付款，投标人交货完毕并验收合格后，采购人一次性支付合同款。支付合同款时，采购人出具《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的合同申请支付材料，报财政部门按国库集中支付程序支付。 ★十、投标时必须提供有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》；有效的医疗器械注册证）。 |  |  |  |  |
| 其 他 | ★本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：无。 |  |  |  |  |

C分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液细胞分析工作站 | 1台 |  | 质量标准：符合中国质量标准 主要用途：诊断贫血等多种疾病，对于许多可能涉及到红细胞、白细胞、血红蛋白、血小板等参数的多种疾病有一定的诊断作用。 功能要求：具有独立CRP、单独五分类、五分类+CRP等3种以上全血检测模式。 参考技术参数： 1. 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 2. 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道 3. 检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图） 4. 研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息 5. 血液分析显示图形：≥1个三维散点图、≥3个二维散点图、≥3个直方图 6. 进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险 7. 检测模式：具有独立CRP、单独五分类、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 8. 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl ★9. 检测速度：五分类+CRP模式≥55个样本/小时 10. 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能 11. 线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L 12. CRP线性范围：0.3~300mg/L 13. CRP携带污染：≤1.0% 14. 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰 15. 操作系统：全中文操作分析报告软件 16. 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 17. 对所有试剂（包括染色液、稀释液和CRP乳胶试剂）全部进行37°C温控反应 | 500000.00 |
| ▲2 | 全自动生化分析仪 | 1套 |  | 质量标准：符合中国质量标准 主要用途：检测血液电解质、血心肌酶、血脂血糖、肝功和肾功等常规生化指标的检测。 功能要求：加样技术：液面探测、立体防撞、堵针检测、空吸检测等功能；支持多试剂检测：可支持 3-4 种试剂项目检测。生化检测速度大于800速，带电解质模块。 参考技术参数： 1. 适用范围：化学比色、电解质、药物检测等。 2..测试原理：比色法、比浊法，可选配离子选择电极法 3.样本类型：血清、血浆、尿液及脑脊液。 4.分析速度：全自动生化恒速800T/H （单/双试剂） 5.项目情况:最大可同时分析项目185个 6.样本位：192个样本位 7.样本量：1.5μL 8. 加样技术：液面探测、立体防撞、堵针检测、空吸检测等功能。 9.仪器试剂位180个试剂位 10. 支持多试剂检测：可支持 3-4 种试剂项目检测。 11.试剂盘冷藏温度：2～8℃. 12.试剂量：10μL～200uL， 0.5µl步进 13.试剂在线装载功能：具备，在仪器测试过程中支持试剂在线更换。 14.搅拌针：两组，共 6 根；采用二步温水清洗。 15.反应盘温控：37℃±0.1℃。 16.温控方式：固体直热，升温快，免维护 17.比色杯光径：≤5mm。 18.反应杯位：165个。 19.比色杯清洗：8阶，自动温水/清洗剂清洗 20. 光源：卤钨灯。 21. 光源寿命：≥2000 小时，具备自动休眠功能，节省消耗。 22.光学系统：全息凹面光栅后分光系统 23. 波长范围：340～800nm，≥16 个检测波长点。 24. 波长点精度：±2nm。 25.吸光度线性范围：0～3.4 Abs 26. 杂散光：≥4.8A。 27.反应体积： 70µl～300uL； 28. 多波长检测功能：具备。 29. 测试质量控制功能：具备。 30. 试剂余量检测：具备。 31. 紧急插入功能：具备 32. 反应时间：可达 20min。 33. 操作系统：17 寸液晶触摸显示屏。 34. 项目遮蔽功能：具备。 35. 防交叉污染程序：具备。 36.水质检测功能：具备。 37. 海拔要求：-400 - 4000m 38. 远程诊断功能：具备。 39. 支持定时开机和休眠唤醒功能：具备。 40. 实现《广西地中海贫血信息上传标准（1.0）》规定的要求 | 1000000.00 |
| 3 | 全自动化学发光仪 | 1台 |  | 质量标准：符合中国质量标准 主要用途：检测心肌酶、血脂血糖、肝功和肾功等常规生化指标的检测；检测甲功、肿瘤标志物、性激素和传染病等项目。 功能要求：化学发光速度要求大于120速，可以检测大于60个项目。 参考技术参数： 1. 全自动化学发光免疫分析仪； ★2. 方法学：辉光型，酶促化学发光法或直接化学发光法； 3. 检测速度：最快120T/H； 4. 最快出结果时间：不超过18min； 5. 检测项目：具有甲状腺、性激素、肿瘤标记物、传染病、心肌标志物等检测试剂，注册项目不少于45个； ★6.进样仓：轨道式进样，可以连续添加样本； 7. 样本位：同时放置≥60个样本； 8. 样本管理：具有在机稀释，自动重检、急诊优先功能； 9. 加样针技术：采用钢针加样，样本针携带率≤0.1PPM，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能； 10. 试剂位：在机≥25个冷藏试剂位； 11. 试剂位冷藏温度：2-8℃不间断冷藏，保证试剂品质； 12. 试剂瓶：一体化集成试剂瓶设计，试剂瓶口采用硅胶膜自封闭结构，防止试剂挥发变质； 13. 具备试剂在线装载功能； 14. 反应杯：独立的单个反应杯设计，灵活方便； 15. 底物瓶：采用底部穿刺设计，避光充分，使用方便； 16. 甲状腺功能检测：采用第三代TSH，功能灵敏度≤0.02mIU/L； 17. 定标要求：内置主曲线，二维码识别，三点校准，准确可靠； 18. 校准要求：具备经SFDA认证的校准品，并满足溯源性要求。 | 600000.00 |
| 4 | 全自动尿液分析流水线 | 1台 |  | 质量标准：符合中国质量标准 主要用途：尿液分析仪是测定尿中某些化学成分的自动化仪器，它是医学实验室尿液自动化检查的重要工具，具有操作简单、快速等优点；尿检的重要意义在于通过了解泌尿系统的生理功能、病理变化，可以间接反映全身多脏器及系统的功能。 功能要求：干化学检测速度大于220测试/小时，尿液有型成分分析仪检测速度80T/H。 参考技术参数： 1.测定项目 白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色 2.测定原理 采用反射光电比色法对尿试纸条进行检测分析。 ★3.加样方式 自动的定量点式加样 ★4.装载容量 一次装载90份待检标本 5.检测速度 220测试/小时 6.急诊功能 有专用的急诊插入检测位置，用于急诊检测 7.试纸容量 200条 8.检测用量 1ml 9.颜色浊度检测 仪器可自动检测标本颜色、浊度，无需人工输入 10.通讯方式 双向通讯功能方便系统与LIS和HIS的连接 11.扩展功能 支持与全自动尿液有形成分分析系统相连接 12.研究参数 具有蛋白肌酐比等研究参数 全自动有型成分分析仪： 1.工作原理 应用流式计数池和计算机自动坐标定位追踪识别技术，实现尿沉渣定量检测和红细胞位相分析 2.检测模式 具有原尿和沉渣尿两种检测模式， 3.加样装置 高精度终身免维护注射器加样 ★4.进样方式 采用全自动轨道式进样 5.坐标定位追踪识别技术 具有坐标定位追踪识别技术 6.自动调焦技术 仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（可提供国家发明专利受理文件） ★7.检测速度 80T/H 8.计数池清洗 具有对计数池反向排空、反向冲洗和正向冲洗功能 ★9.吸样针清洗 采用高效清洗拭子清洗，有效降低吸样针携带污染 10.干化学仪匹配 可与全自动尿干化学分析仪组成联机流水线 11.携带污染 ≤2个/µl 12.急诊功能 具有急诊功能，随时插入标本进行检测 ★13.检测容量 一次可装载90份待检标本 14.报告方式 提供xx个/µl和xx个/HPF两种报告方式，用户自由选择 15.网络接口 标准网络接口，可以和LIS及HIS系统联网 16.计算机和打印机配置 品牌商务电脑（19寸显示屏）和高速激光打印机 | 220000.00 |
|  | 分项最高限价合计（元） | 人民币贰佰叁拾贰万元整（¥2320000.00） |  |  |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ★二、交货期：自签订合同之日起30天内。 三、交货地点：广西区内采购单位指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： 1、售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修；⑶定期回访；⑷提供终身维护；⑸其余按竞标人承诺进行。 2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 4、应承诺在广西地区设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话） 六、验收方式：按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号] 以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]执行。 七、其他要求： 1、中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 2、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评审时核对； ★八、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、随配附件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用； ★九、本项目无预付款，投标人交货完毕并验收合格后，采购人一次性支付合同款。支付合同款时，采购人出具《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的合同申请支付材料，报财政部门按国库集中支付程序支付。 ★十、投标时必须提供有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》；有效的医疗器械注册证）。 |  |  |  |  |
| 其 他 | ★本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：无。 |  |  |  |  |

D分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 有创呼吸机 | 1台 | 深圳迈瑞、德尔格、凯迪泰 | - 质量标准：符合中国质量标准； - 主要用途：适用于儿童和成人的呼吸机，能够满足ICU科室病人全面的呼吸支持临床开展，并且可以满足病人院内转运需求。要求配置有创通气和无创通气模式，电动电控呼吸机，满足不同病人的呼吸支持； - 功能要求：设备配置有创通气、无创通气和高流速氧疗模式，满足不同病人的呼吸支持； - 技术参数： - 1 基本特征： - 1.1 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面； - ★1.2 采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800； - ★1.3 屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示； - 1.4 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件； - 1.5 ≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上； - ★1.6 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运； - 1.7 具有有创通气模式、可选无创通气模式； - 1.8 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出； - 1.9 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘； - ★1.10 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； - 1.11 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； - 1.12 可选配旁流CO2监测； - ★1.13 可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图； - 1.14 呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动； - 2 呼吸模式及功能： - 2.1 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式； - 2.2 可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）； - 2.3 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析； - ★2.4 可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值； - 2.5 可选配自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致； - ★2.6 具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节； - ★2.7 可选配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳； - ★2.8 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能； - 3 设置参数： - ★3.1 潮气量：20ml—2000ml； - 3.2 呼吸频率：1-100次/min； - 3.3 SIMV频率：1-60次/min； - 3.4 吸/呼比：4:1—1:10； - 3.5 最大峰值流速：≥210L/min； - 3.6 吸气压力：5--80 cmH2O； - 3.7 压力支持：0—80cmH2O； - 3.8 PEEP：OFF,1--45 cmH2O； - 3.9 压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O； - 3.10 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min； - 3.11 氧浓度：21—100%； - 3.12 叹息功能：有； - 4 监测参数： - 4.1 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测； - 4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测； - 4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测； - 4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测； - 4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间； - 4.6 吸入的氧浓度的监测； - 4.7 趋势图和趋势表显示； - ★4.8 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测； - 4.9 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测； - 5 其他功能： - 5.1 便利的锁屏功能； - 5.2 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能； - 5.3 提供直流（12V）和交流两种供电方式； - 5.4 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； - 5.5 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。 | 280000.00 |
| 2 | 除颤监护 仪 | 1台 | 深圳迈瑞、北京谊安、深圳和心重典 | - 一、质量标准：符合中国质量标准 - 二、主要用途：除颤仪是医院科室必不可少的抢救仪器之一，它能快速治疗异位心律失常，心脏骤停患者，及时的抢救患者的生命； - 三、功能要求：可以监测患者的生命体征心电，具备同步除颤、异步除颤，AED功能； - 四、技术参数： - 除颤监护仪参数： - 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； - 2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg； - 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； - ★4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； - ★5.除颤充电迅速，充电至200J<5s； - 6.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm； - 7.可选配血氧饱和度监护功能； - 8.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤； - 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警； - 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片； - 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示； - ★12..彩色TFT显示屏>7”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面； - 13.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s； - 14.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； - 15.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002； - 16.符合欧盟救护车标准EN1789:2007； - 17.具备良好的防水性能，防水级别IPX4； - 18.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 | 70000.00 |
| 3 | 心电监护 仪 | 2台 | 深圳迈瑞、北京谊安、深圳和心重典 | - 一、质量标准：符合中国质量标准； - 二、主要用途：能集中管理监护仪，可迅速、及时发现报病人所在报警床位号，便于医护人员赶往病床采取救治；可存储病人生命体征数据以及报警信息，防止医疗纠纷发生； - 三、功能要求：可以实时监测患者的生命体征[包括心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、体温，心电，血氧和血压需要快，精、准及抗运动的特点； - 四、技术参数： - 监护仪技术参数 - 监护仪外形结构： - 1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者； - ★2、10.4寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，7通道波形显示； - 3、360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息； - 4、主机重量<3.5kg； - 5、可选配触摸屏； - 监测参数： - 1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双体温； - 2、3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证； - ★3、心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高； - 4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； - ★5、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测； - ★6、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况； - 7、采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术； - 8、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。 - 系统功能： - 1、支持中/英文字符输入； - 2、具有三级声光报警，参数报警级别可调； - ★3、具备报警集中设置功能； - 4、具备血液动力学、药物计算功能； - 5、可选掉电存储功能； - 6、具备Nurse Call报警功能； - 7、具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾； - 8、他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息； - 9、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面； - ★10、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置； - 11、可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时； - 12、支持有线、无线联网，可选内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠； - 13、支持3通道记录仪； - 14、可支持外接打印机A4打印； - 15、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰； - 16、防水等级达到IPX1标准； - 17、产品使用材料通过UL安全认证； - 认证：通过CE认证、SFDA认证。 | 70000.00 |
| 4 | 心电工作站 | 1套 | 迪姆软件、北京世纪今科、江苏锦源 | - 一、质量标准：符合中国质量标准； - 二、主要用途：心电信号采集、分析、审核、输出等； - 三、功能要求：直接读入信息系统病人信息，回传心电图检查结果；检查项目：12导常规心电图检查，可扩展15导、18导心电图检查、向量心电图、时间向量图检查； - 四、技术参数： - ★1.直接读入信息系统病人信息； - ★2.回传心电图检查结果； - ★3.检查项目：12导常规心电图检查，可扩展15导、18导心电图检查、向量心电图、时间向量图检查。选配心电晚电位分析、QT离散度分析、多小时心电图、HRV心率变异、高频心电图、频谱心电图、运动心电等项目； - 4.采用心电分析引擎，给出12导联自动分析结论和心律失常自动识别分类； - 5.4096HZ的心电采集信号采样率及高分辨率的心电图打印输出； - 6.采集过程中可随时暂停并选择暂停原因，报告时将显示出来；并可连续采集、重新采集； - 7.完善的病例数据库管理系统，医生可以方便的对病历数据库进行搜索、对比、删除、修改等，更可以输出病历库表； - 8.心电信号可采用蓝牙传输方式，发射接收的有效距离在明视100m范围内； - 9.输入回路电流：各输入回路电流不大于0.1μA； - 10.输入阻抗：各输入回路之间的输入阻抗不小于5MΩ； - 11.噪音电平：折合到输入端的噪声电压不大于15μVP-P； - 12.标准灵敏度：10mm／mv,电源电压波动对灵敏度产生的误差不大于±5%； - 13.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±5%； - 14.共模抑制比：不小于 60dB； - 15.幅度频率特性：0.5Hz～150Hz（+0.4dB、-3.0dB）； - 16.低频特性：时间常数不小于3.2s； - 17.抗共模抑制能力：不小于89dB； - 18.支持运动心电功能，能与运动负荷试验系统联接使用； - 19.可加入卫星心电系统，与中心或区域医院进行网络连接。建立静态心电、动态心电、动态血压分析平台，支持院内及远程原始心电数据传输、分析、处理； - 20.多小时心电不间断采样，可用作实时监护； - 21.统计分析功能，可统计医生工作量、各功能收费情况、可按任意时间段进行各种指标统计分析，数据表和柱状图多种报告方式； - 22.可对心率、QTC、P波、QRS、电轴等16以上参数进行精准检索 ★23.能与上下级医院组建成区域心电分析系统。 | 30000.00 |
| 5 | 显微镜 | 1台 | 徕卡DM1000、蔡司、尼康 | - 一、质量标准：符合中国质量标准； - 二、主要用途：用于微观物质的观察(包括精密零件、动植物细胞、细菌等)。 主要用途 显微镜被用来放大微小物体的图像。一般应用于生物、医药、微观粒子等观测； - 三、功能要求：放大倍数40-1000倍，机体镀有银离子，有效防止细菌传播； - 四、技术参数： - 1、光学系统：无限远校正光学系统； - 2、5位物镜转换器； - 3、总放大倍数：40x-1000X； - 4、观察镜筒：三目观察筒； - 5、透射光照明：LED灯，科勒照明，可用五号电池做电源； - 6、可单手操作样夹, 方便同时记录； - 7、微调最小精度：1um； - 8、调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作； - 9、调焦旋钮高度可调； - 10、聚光镜:阿贝聚光镜，带物镜对应彩色标记； - 11、载物台：超硬镀陶瓷载物台，用户可自己将操作杆左右手更换，X-Y移动无暴露齿条； - 12、物镜：高级平场消色差物镜4X, 10X , 20X, 40X, 100X； - 13、目镜：10X宽视野目镜，视野数为22mm； - 14、防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理； - 15、防菌设计：机体镀有银离子，有效防止细菌传播。 | 80000.00 |
| 6 | 酶标仪 | 1台 | 深圳雷杜、深圳汇松、上海科华 | - 一、质量标准：符合中国质量标准； - 二、主要用途：可广泛应用于临床检验、医学研究等领域。通过对血液和其它体液中免疫学物质(抗原或抗体)的测定，可帮助临床医生进行传染病、恶性肿瘤(癌症)、艾滋病等多种疾病的诊断； - 三、功能要求：测试方法：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法； - 四、技术参数： - 1、操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作； - 2、测试方法：速率法、两点法、终点法； - 3、测量范围：0-4.000Abs； - 4、重复性：＜0.5%； - 5、稳定性：±0.005； - 6、滤 光 片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片； - 7、振板功能：具备，速度和时间可调； - 8、项目设置：在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目； - 9、对照设置：可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照； - 10、存 储：可存储100组以上程序，10万个以上测试结果； - 11、质 控：可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图，可做三水平质控； - 12、权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用； - 13、打 印：外接打印机，可打印中文报告； - 14、计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off 定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归；。 - 15、测试方法：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法； - 16、软件功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能； - 17、报告格式：软件支持多种格式的综合中文报告输出； - 18、对照品：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值； - 19、阈值判断：可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确； - 20、指示灯：具备电源、运行、报警、光路电源4种指示灯，随时了解仪器运行状态； - 21、工作环境：0℃～40℃；相对湿度≤85%。 | 50000.00 |
| 7 | 纯水机 | 1套 | 四川优普、济南海能、上海舜宇恒平 | - 一、质量标准：符合中国质量标准； - 二、主要用途：制备溶液、试剂、缓冲液、实验/器皿冲洗、 生化仪配套用水等； - 三、功能要求：采用微电脑全自动控制，具备系统开机自检、缺水停电自动保护、水电超压自动保护、水箱高水位自停/中水位自启、系统自动冲洗等全自动功能； - 四、技术参数： 1、制水量≥100L/h； ★2、纯化水：在线监测电导率≤ 0.1μs/cm，微颗粒＜1个/ml，吸光度＜0.001，蒸发残渣＜1.0mg/L,重金属＜0.1ppb，出水水质符合NCCLS，ASTM一类水质要求； 3、主机尺寸：1500×700×1600(mm)； 4、总功率≤1.8KW； 5、采用微电脑全自动控制,内部主要电器元件采用24V直流电压，保证人员安全； ★6、采用进口RO膜、进口管接件等国际品牌元器件； ★7、专利预处理系统，提升使用寿命降低运行成本； 8、具“欧盟CE认证”、“ISO9001：2015质量认证”。 | 120000.00 |
| 8 | 隔水式电热恒温培养箱 | 1台 | 上海笃特、山东博科、北京中科 | - 一、质量标准：符合中国质量标准； - 二、主要用途：隔水式培养箱是具有高精度的恒温设备，可用于植物的组织、发芽、培养育苗、微生物的培养，以及其他用途的恒温试验。适用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研； - 三、功能要求：采用自主设计的压力平衡进气口，隔水式加热方式，温度均匀，且断电后仍能保持较长时间恒温； - 四、技术参数： 1.产品型号：GSP-9160； 2.电源电压:AC220V 50HZ； 3.控温范围:RT+5~65℃； 4.恒温波动度:±0.5℃； 5.温度分辨率:0.1℃； 6.工作室尺寸：500*500*650mm； 7.外形尺寸：695*615*950mm； 8.容积：160L； 9.载物托架：2块； 10.定时范围：1~9999min； 11.功率:850W。 | 10000.00 |
| 9 | 生物安全柜 | 1台 | 苏净安泰、山东博科、山东新华 | - 一、质量标准：符合中国质量标准； - 二、主要用途：生物安全柜(biological safety cabin.BSC)是能防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置； - 三、功能要求：保护实验人员安全柜，防止样品交叉污染和外部环境的污染，防止样品对外部环境的污染； - 四、技术参数： 生物安全柜技术参数： 1、安全级别：Ⅱ级A2，70%内部循环利用，30%过滤后外排； 2、工作区尺寸(宽×深×高)：1304×630×630（mm）； 外尺寸：1500×795×2050（mm）适合双人操作； 3、工作区下降气流平均风速：0.35m/s； 4、振动半峰值 ≤3μm； 5、噪声：≤62分贝； ★6、在送风和排风系统都设置“阻泄露”专利技术的优质HEPA FILTER器装置，对于0.12μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.9995%，确保达到洁净度ISO4级； 7、过滤材料：采用优质的滤膜，材质为硅硼酸盐超细玻璃纤维，满足使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，无释放对人员、环境和设备产生不利影响的物质； 8、负压环绕的双层箱体，确保无污染泄露。工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自净功能； ★9、滑动前窗采用进口悬挂升降系统，使用钢化安全玻璃能任意升降定位专利技术，可靠性，无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌； ★10、玻璃全幅可清洁功能设备，彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角； 11、照明与紫外灯安全互锁功能，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭，并可预约开关时间； 12、过滤器寿命显示及报警（条形光带），动态监控过滤器使用情况. 并有绿/黄/红三色指示提醒维护； ★13、直流无刷节能电机，无级调速,设备具有断电记忆功能； ★14、前吸入口采用无阻碍回风的专利技术,有效防止逆流、湍流的形成，提高安全性； 15、高清LCD彩色人机对话界面 ，多重密码设置，并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，微电脑自动控制及风量自动补偿控制，全程监控，监视显示项目： 1）实时监控、显示流入气流和下降气流风速； 2）安全状态显示及声光、联锁报警； 3）高效过滤器寿命显示及报警； 4）移门过高声光报警； 16、安全柜内配有水气接口及电源插座； 17、隔离操作面10度倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适； 18、严格的柜体防泄露检测，确保柜体在500PA的条件下无任何泄露。 | 30000.00 |
| 10 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1台 | 山东新华、江阴滨江、上海博讯 | - 一、质量标准：符合中国质量标准； - 二、主要用途：以压力蒸汽为介质的立式全自动高温高压快速灭菌设备。适用于疾控中心、检验检疫机构、医院检验科、高校生物实验室等各级医疗卫生和生物医学科研单位，可对非密闭的液体、培养基、玻璃及金属器皿和带菌固体废弃物进行灭菌处理； - 三、功能要求：人性化操作系统：微电脑自动控制，液晶文本显示，感应式按键，能够直观的观察设备信息参数及灭菌过程信息，操作简单方便，灭菌过程全自动控制。足够大的灭菌空间：灭菌内腔可提供足够大的灭菌空间，80升容积可放置2层灭菌用提篮，每层可同时放置4个1000mL的锥形瓶； - 四、技术参数： 1.容 积： 80L； 2.设计压力： -0.1～0.28MPa； 3.设计温度： 142℃； 4.工作压力： 0.23MPa； 5.温度范围： 105℃～138℃； 6.熔解温度 ：40.0℃～100.0℃； 7.保温温度： 40.0℃～134.0℃； 8.时间 灭菌： 0～9999min； 9.保温： 0～9999min； 10.预约： 0～9999min； 11.内腔尺寸：（Φ×L） Φ386×695mm； 12.外形尺寸：（L×W×H） 610×546×1030mm； 13.腔体材质： 06Cr19Ni10不锈钢； 14.净 重：92kg； 15.电 源： AC220V,50Hz； 16.功 率： 5.3kVA； 17.附 件 ：不锈钢提篮2个。 | 30000.00 |
| 11 | 台式大容量离心机 | 2台 | 湖南湘仪 、湖南可成、 湖南湘鑫 | - 一、质量标准：符合中国质量标准； - 二、主要用途：用于检验生化标本离心； - 三、功能要求：台式低速大容量离心机专为临床医学或者细胞培养实验室设计，提供多款转子，挂架、适配器，机器外观简洁大方，操作便捷。配有多种转子、挂架、适配器、应用广泛； - 四、技术参数： 1.产品符合ISO9001 2015质量管理体系要求； 2.最高转速 5500r/min； 3.最大相对离心力 5310×g； 4.最大容量 2000ml(4×500ml)； 5.转速精度 ±10r/min； 6.定时范围 1min～99min59S ； 7.整机噪声 ＜65dB(A)； 8.电源 AC220V 50Hz 10A； 9.整机功率 750W； 10.外形尺寸 470×560×380mm(L×W×H)； 11.包装尺寸 547×727×422mm(L×W×H)净 重 50kg； 12.配置：96*7ml水平转子（最高转速4000rpm，最大相对离心力3040xg）。 | 30000.00 |
| 12 | 医用低温保存箱 | 2台 |  | - 一、质量标准：符合中国质量标准； - 二、主要用途：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、血站等系统； - 三、功能要求：温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃~-25℃可调，超温报警，断电记忆功能； - 四、技术参数： 1.功能描述：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、血站等系统； 2.电源：220V/50Hz； 3.样式：立式； 4.有效容积≥262L； 5.外部尺寸（长*宽*高）mm：657*685*1665； 6.内部尺寸（长*宽*高）mm：480*462*1430； ★7.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃~-25℃可调，超温报警，断电记忆功能； ★8.安全系统：多种故障报警（高低温报警，传感器故障报警，开门报警，环温超高报警、电池电量低报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； ★9.显示：LED显示，可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度； 10.可选配智能温度记录仪，全程监控并记录冷链设备运行状态，失控短信报警； 11.抽屉≥7个； 12.密封：采用嵌入式双密封条设计，可更换，保证更好的保温效果；13.蒸发器直冷式搁架设计； 14.进口压缩机（参考SECOP），进口低噪音风机（参考EBM）； 15.脚轮和手把设计； 16. 门锁扣设计，储物安全； ★17. 搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 18.设备验收合格后整机保修叁年，终身维修； 19. 生产企业必须具有：医疗器械生产许可证，产品具有医疗器械注册证提供注册登记；产品生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485认证；投标人具有生产厂家或代理商授权书及售后服务承诺原件。 | 40000.00 |
| 13 | 医用冷藏箱 | 2台 | 海尔、澳柯玛、中科都菱 | - 一、质量标准：符合中国质量标准、FDA，CE； - 二、主要用途：用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等； - 三、功能要求：数字显示箱内温度，出厂预设5℃，使箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内，调整增量为0.1℃； - 四、技术参数： 1、立式单开门，双层玻璃门体，外层玻璃使用特殊Low-e材质，提升门体表面防凝露能力； 2、数字显示箱内温度，出厂预设5℃，使箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内，调整增量为0.1℃； 3、安全系统：超温报警、传感器故障报警；温控器内置电池，断电后可持续显示箱内实时温度； 4、冷凝水自动蒸发，无需人工操作； 5、带有可锁定的平衡底脚,有4个脚轮； 6、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证； 7、产品具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告； 8、产品提供可加挂锁的锁扣，保证保存物品的安全； 9、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配6个搁架，数量可增加； 10、使用EBM风机，保证产品部件的质量和整机可靠性； 11、产品配有1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测； 12、安全门锁设计，锁在玻璃门上方便使用； 13、自关门结构设计，防止用户开门后忘记关门。 | 20000.00 |
|  | 分项最高限价合计（元） | 人民币捌拾陆万元整（¥860000.00） |  |  |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ★二、交货期：自签订合同之日起30天内。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：广西区内采购单位指定地点。 五、售后服务要求： 1、售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修；⑶定期回访；⑷提供终身维护；⑸其余按竞标人承诺进行。 2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 4、应承诺在广西地区设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话） 六、验收方式：按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号] 以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]执行。 七、其他要求： 1、中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 2、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评审时核对； ★八、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、随配附件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用； ★九、本项目无预付款，投标人交货完毕并验收合格后，采购人一次性支付合同款。支付合同款时，采购人出具《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的合同申请支付材料，报财政部门按国库集中支付程序支付。 ★十、投标时必须提供有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》；有效的医疗器械注册证）。 |  |  |  |  |
| 其 他 | ★本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：无。 |  |  |  |  |

第三章  评标方法

综合评分法

一、评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件、商务文件及诚信分等四部分内容打分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委讨论进档。）

二、评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

（一）价格分…………………………………………………………………………………………………35分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）注：评审时残疾人福利性单位、小型和监狱企业视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

有效投标人最低评标价金额

某投标人价格分 ＝                               ×35分

某有效投标人评标价金额

- 技术分…………………………………………………………………………………………………50分

- 1、设备性能分…………………………………………………………………………………………25分

注：非主要技术参数（主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术需求）有四项及以上不满足采购文件要求的，作无效投标；

1）非主要技术参数二项及以上不满足采购文件要求的进入一档（得5分）；

2）非主要技术参数有一项不满足采购文件要求的进入二档（得10分）；

3）全部技术参数满足采购文件要求的进入三档（得15分）；

4）全部技术参数满足采购文件要求,且主要技术参数标注★号的有一项优于采购文件要求的进入四档（得20分）；

5）全部技术参数满足采购文件要求,且主要技术参数标注★号的有二项及以上优于采购文件要求的进入五档（得25分）。

注：所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或第三方检测报告复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

2、货物性能分…………………………………………………………………………………………13分

根据各投标人拟投货物选型的技术先进性、安全性、耐用性、稳定性、操控及安装维修的便利性进行

综合评定并打分。

一档 0 分：投标人拟投货物选型的技术水平较落后或没有技术优势，整机安全性、耐用性、稳定性一

般或较差，操控及安装维修不能充分满足使用单位的便利性需求。

二档 4 分：投标人拟投货物选型没有明显的技术优势，设计及选材部分考虑到或部分保证使用单位的

安全性、耐用性、稳定性需求，操控及安装维修的便利性没有明显优势。

三档 8分：投标人拟投货物选型有一定的技术优势，设计及选材能够保证货物基本的安全性、耐用性、

稳定性，综合评定良好，操控及安装维修的便利性有明显优势。

四档 13分：投标人拟投货物选型的技术优势能够充分满足或优于采购单位使用需求，设计及选材能够

充分满足使用单位的对货物安全性、耐用性、稳定性的实际使用需求，综合评定优秀，具有良好的操控及安装维修的便利性。

3、售后服务分…………………………………………………………………………………………12 分

1）由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括安装要求及方案、样机调试效果、实现功能要求及后续追加性能的解决方案、材质、结构以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员、技术人员资质水平等内容，确定各投标人所属档次并在各档次内打分：

一档（0 分）：未提供服务承诺，或服务承诺无可行性，不能满足完成本项目需求。

二档（3 分）：售后服务方案较简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。

三档（6分）：售后服务方案比较具体细致，各项措施具有一定的针对性、合理性。

四档（9分）：售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效

- 率高，后续跟踪服务具体到位。

2）投标人能够提供生产厂家或代理商授权书及售后服务承诺原件，每一项加1分满分3分。

- 商务分…………………………………………………………………………………………………15分

- 1、信誉、业绩分………………………………………………………………………………………13 分

（1）投标人或其主要投标产品生产厂家通过ISO18001、ISO9001、ISO14001管理体系认证、3C认证、ROHS认证、CE认证、ISO13485认证的，每提供一份得1分，满分5分（应提供复印件）。

（2）业绩分：投标人或投标产品自2018年以来的同类项目业绩计算，每提供一份业绩合同的得2分。（满分8分）（以中标通知书或合同复印件为加分依据，证明材料原件备查）

2、政策功能分（节能、环保、区内产品等）……………………………………………………………2 分

认定为政府优先采购的节能产品的每一项得 0.5分，满分 0.5分；认定为政府优先采购的环境标志产品的每一项得 0.5分，满分 0.5 分；认定为使用广西工业产品 80%以上的得1分。投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件及所投货物认定为使用广西工业产品 80%以上的相关证明资料。

（四）诚信分……………………………………………………………………-6分

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分。 (若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书，加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)

三、总得分＝（一）＋（二）＋（三）＋（四）

四、中标候选人推荐原则

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

四、说明

1、投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因投标人数据不全或不清楚影响到最终得分的责任由投标人自负。

2、投标人一旦被发现有虚假回应情况，将被取消投标或中标资格。

第四章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市第四人民医院 地址：南宁市长堽路二里1号 联系人：彭科 电话：18077103198 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西恒基建设工程咨询有限公司 地址：南宁市青秀区云景路69号南宁市轨道交通运营控制中心B楼14层 项目负责人：陈力力 联系电话：0771-2756880 |
| 1.3 | 项目名称 | 医疗设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-G1-990045-GXHJ |
| 1.5 | 采购预算 | A分标：163.8万元；B分标：120万元；C分标：232万元；D分标：86万元。 |
| 1.7 | 获取招标文件的方式 | 1、本项目不发放纸质文件，投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)的信息公告处下载采购文件。 2、采购文件每套售价0元。 3、本项目公开招标公告期限为公告发布之日起5个工作日。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小型企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：（1）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（2）具有国内法人资格，注册经营范围满足所投标采购内容的供应商。（3）具备有效的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或者有效的《中华人民共和国医疗器械经营许可证》。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 4.2 | 质疑受理提交地点、电话 | 1、对资格审查的质疑，由采购人负责受理和答复。（地址：南宁市长堽路二里1号；质疑咨询电话：18077103198） 2、对资格审查以外的质疑，由广西恒基建设工程咨询有限公司负责受理和答复。（地址：南宁市青秀区云景路69号南宁市轨道交通运营控制中心B楼14层； 质疑咨询电话：0771-2756880） |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发售之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 本项目代理服务费参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准计取。由中标供应商在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付。 代理服务费收费标准： 某成交金额（万元）; 费 率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 开户名称：广西恒基建设工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行南宁金湖广场支行 账号：45001604266052501984 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 2020年10月10日09点30分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 与公告的投标文件递交地点一致 |
| 16.1 | 开标地点 | 与公告的开标时间一致 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 招标代理机构在评标报告出来后按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果，公示期限为一个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 注：为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的方式：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、www.nnggzy.net（南宁市公共资源交易中心网）发布。

2.2  本项目公开招标公告期限为公告发布之日起5个工作日。

3.投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 询问和质疑

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.2  潜在供应商依法获取本项目公开招标文件后认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑；供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑；供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。（质疑受理单位、递交质疑地点详见投标人须知前附表）

4.3  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。请各投标单位随时关注网站动态，代理机构将不再另行电话通知。

7.3 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间15日前，在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。请各投标单位随时关注网站动态，代理机构将不再另行电话通知。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。请各投标单位随时关注网站动态，代理机构将不再另行电话通知。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称、标段号等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1 投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

（6）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（6）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。（注：采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。）

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（4）投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（5）投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）。

其中，资格文件组成要求的第（1）～（5）项必须提交。

10.1.3  技术文件组成要求，包括：

（1）投标货物技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标货物技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）节能产品、环境标志产品的证明材料：根据第二章“货物需求一览表”中所采购的货物提供证明材料；

（3）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求标明了所采购货物为政府强制采购节能产品的，技术文件中的第（2）项必须提交，未标明的，如有请提交；技术文件要求的第（3）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（3）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（4）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（5）财务会计报表复印件：投标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（6）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标人近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标人的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（2）项必须提交；第（3）、（4）项在委托代理时必须提交；第（5）、（6）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理货物费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13.  投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 四    投标

14.  投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2外层包封应写明项目名称、项目编号、标段、投标人名称、地址、并注明开标时间以前不得开封。

14.3如果外包封没有按照上述规定密封，招标代理单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

14.4外层包封封口处应加盖密封章或单位公章，若封口处没有加盖密封章或公章或破损严重，招标代理单位将其拒收。

15.  投标文件的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标、资格审查与评标

16.  开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或委托代理人开标必须持证件（法定代表人凭资格证书、营业执照复印件、身份证原件及复印件）或（委托代理人凭法人授权委托书原件、营业执照复印件、身份证原件及复印件）应准时参加并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.1.1截标后由采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

查询截止时点：投标截止时间

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与政府采购活动。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.3  资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装;

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

17.4.3.4报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19. 拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算的或超过分项预算或评标委员会认定属于17.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

①使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

②非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件的退回

24.1 采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.5  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，经政府采购监督管理部门同意采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.6　采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

25.7　采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.8　政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.9　采购人或中标供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

26.  履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金及质量保证金。

- 七   其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

28.2  特别说明：

28.2.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

28.2.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

28.2.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

28.2.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

28.2.5供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

29.  招标文件的确认

只要投标人参与投标并递交投标文件即视为已经理解并毫无保留地同意了本招标的所有条文。

30． 投标文件的退回

所有投标文件均不予退回。

- 第五章  投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

- 资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分项时填写）：

分项报价为（大写）人民币           (￥           元)，交货期：          ；

分项报价为（大写）人民币           (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：__________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话（至少包含一个手机号码）：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式3：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式4：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式5：

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品 80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或投标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标供应商未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标∕投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

分标（有分标时填写）

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

分标（有分标时填写）

......

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式6：

资格声明函（格式）

致：_           （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)     （项目编号：      ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年    月    日

格式7：

投标货物技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

......

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式8：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式9：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务响应低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式10：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

统一社会信用代码:

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

- 第六章  合同条款及格式

医疗设备采购合同

项目编号：NNZC2020-G1-990045-GXHJ

审批编号：

采购人：南宁市第四人民医院

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函（如有请提供）

- 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁市政府采购合同书

合同名称： 医疗设备采购

合同编号: NNZC2020-G1-990045-GXHJ

分标号： /

甲方（采购人）：南宁市第四人民医院

乙方（供应商）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

本项目不收取履约保证金

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在 2 小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.7 其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份；副本肆份，甲乙双方各执壹份，采购代理贰份。自合同签订之日起2个工作日内由中标供应商将合同送至采购代理机构处。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，同时采购代理机构将政府采购合同的电子档案及相关资料上传至“南宁市财政局政府采购监督管理系统”备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

- 第七章  质疑材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

1.质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

四、附件材料目录（材料附后）

1.营业执照副本内页复印件

2.近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）

3.近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）

五、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑供应商的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

3.委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件1份

质疑供应商（公章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

2.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）