公开招标采购文件

项目编号：NNZC2020-G1-020061-GXGS

项目名称：医疗设备采购

采购单位：南宁市兴宁区卫生健康局

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2020年10月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	78

第四章  评标办法及评分标准	95

第五章  合同主要条款格式	99

第六章  投标文件格式	105

# 第一章  公开招标公告

项目概况

医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易中心网站（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）自行下载获取招标文件，并于2020年12月1日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-020061-GXGS

政府采购计划文号：NXCC2020-G1-01221-001~007

项目名称：医疗设备采购

预算金额：A分标：人民币叁佰叁拾玖万捌仟元整（¥3,398,000.00）；B分标：人民币伍佰叁拾捌万伍仟元整（¥5,385,000.00）；

最高限价：/

采购需求：详见附件

合同履行期限：自签订合同之日起30天内安装调试完毕交付使用并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标人为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》复印件；投标人为经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人为经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

## 三、获取招标文件

供应商可自行在南宁市公共资源交易中心网站（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、为做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目的投标文件通过邮寄快递方式送达。

（1）本项目递交投标文件截止时间为：2020年12月1日09时30分。

（2）接收邮寄包裹的时间为工作日9：00～17：30，投标文件必须在本项目递交投标文件截止时间前送达，采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，且必须交由采购代理机构当面签收，逾期送达的竞标或投标文件无效。逾期送达的，后果由投标人自行承担。

（3）投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、电子邮箱、投标单位名称、投标人代表姓名、联系电话。采购代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的联系电话、电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱、联系电话的有效性，并注意查收邮件。

（4）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送竞标或投标文件。

（5）邮寄地址：广西壮族自治区南宁市青秀区朱瑾路10号星岛国际303号

收件人：梁工

联系电话：0771-5828133

2、关于投标文件澄清的有关要求

（1）为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与供应商取得联系，做好评标过程中供应商对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，供应商务必做到：“第六章  投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

（2）开标当天供应商务必保持电话畅通。如果评标过程中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知供应商在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。供应商所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖供应商的公章确认。

（3）如供应商未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与供应商取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由供应商自行承担。

3、关于开标会的有关要求：

为做好疫情防控工作，避免开标会现场人员密集，本项目开标会过程中所有需要供应商签字确认的表格，取消签字流程，供应商不参加开标会。开标会现场，由招标代理机构项目负责人主持，采购人和南宁市公共资源交易中心工作人员进行现场全流程见证，完成开标会工作。

开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)、www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw（南宁市公共资源交易中心）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁市兴宁区卫生健康局

地址：南宁市兴宁区兴东路55号

联系人：卢政、潘英姿

电话：0771-3370924

2.采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：广西南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号

联系方式：0771-5828133

3.项目联系方式

项目联系人：梁升

电话：0771-5828133

邮箱地址：gxgszb@qq.com

广西国盛招标有限公司

2020年11月9日

附件：采购需求

第二章  招标项目采购需求

一、说明：

1、本表中的“技术参数及性能配置要求”仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2、本表中“技术参数及性能配置要求”不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。

3、投标人所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。

4、标注“▲”的参数要求和条件为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效。

5、投标人所承诺的正偏离参数，投标人应在投标文件中提供相应证明材料（可以是第三方权威机构出具的检测报告、产品生产厂家出具的参数证明等），否则评标委员会将视为无偏离。

二、采购内容：

A分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子阴道镜 | 1 | 台 | 1、图像传感器全高清彩色摄像机 2、像素：200万像素 3、分辨率：1000TVL 4、显示分辨率：1920X1080P 5、镜头景深：100-350mm 6、视场范围：φ=2.5～250mm 7、物镜物距：200-400mm 8、冷光源：环型无影高亮度LED冷光源，低温升、亮度高、寿命长、照度均匀，色彩鲜艳、逼真； 9、平均使用寿命：5万小时以上。 10、光源亮度：≥1000Lux 11、放大倍数光学放大：50倍 12、聚焦方式：DSP动态自动聚焦系统/手动聚焦调整。 13、白平衡：自动/手动 14、信噪比：≥50分贝 15、超近摄像：5mm以外均可获得清晰的图像 | 60000.00 |
| 2 | 内窥式可视人流系统 | 1 | 套 | 一、适用范围：适用于对妊娠早期的胚胎组织进行观察和吸引，从而达到人工流产的目的。 二、技术参数 （一）图像处理器： 1、图像处理器功耗：20VA 2、图像处理器工作站工作电压：AC220V，50Hz 3、图像处理器正常环境：温度5ºC～40 ºC、相对湿度≤85%，大气压70kPa～106kPa 4、传输模式：数字信号传输 5、印刷电路板:6层PCB板 （二）计算机： 1、主机：无风扇工控机 CPU G5400 3.7GHz 内存8G 固态硬盘512G/集成显卡 2、显示器：医用显示器 3、显示器分辨率：1280*1204 4、灰阶显示：10bit-1024灰阶，支持BBS功能 5、最大亮度400-500cd/m2，对比度（标准）1000：1 6、支持拍照、录像、存储、打印等功能 （三）一次性可视吸引管： 1、光学性能： 1.1 照明： LED灯≥2颗 1.2 视向角：35° 1.3 视场角：115° 1.4 分辨率：≥8lp/mm （0～20mm范围内） 1.5 照度：≥300 lx 1.6 成像色彩：彩色 1.7 图像像素：≥640×480 1.8 有效景深：0～20mm 1.9 一次性可视吸引管手柄上设置了拍照和录像功能，可直接通过手柄的按钮实现图片及视频资料的采集，方便人性。 2、物理性能： 2.1 吸引管最大工作长度：157mm 2.2 工作部分外径：6mm≤直径≤8mm 2.3 管身材质：与人体接触部分采用医用无毒不锈钢制造 2.4 6号管内空直径为5.4mm,7号管内空直径为6.6mm 2.5 吸引管工作条件：环境温度:5 ºC ～40ºC 2.6 相对湿度:≤85% 2.7 大气压力:70kPa～106kPa 2.8 输入电压:d.c.5V±0.5V 2.9 管体内置高清CMOS摄像头，手术过程实时直视，安全有效。 2.10 直视窗口采用疏血性纳米处理技术，手术过程中不会因血污而降低画面质量。 2.11 单管身技术，吸引通道更大。 2.12 超微型高分辨率图像传感器，具有微距成像功能。 | 160000.00 |
| 3 | 产后康复治疗仪 | 1 | 台 | 1、供电电源：单相交流电压：单相AC220V±22V。 2、电源频率：50Hz±1Hz； 3、电源输入功率：≤100VA。 4、脉冲频率：800Hz±15%。 5、治疗仪的输出脉冲宽度：正脉冲宽度为0.6ms±10%；负脉冲宽度为0.6ms±10%。 6、治疗仪在额定负载阻抗500Ω±10％时，最大输出幅度有效值为20V±20%。 7、治疗时间设定：治疗时间可设定为5、15、30、45、60、75、90分钟等7种治疗时间 8、治疗强度：从1-99逐字步进。 9、治疗仪开路测量时，输出电压峰值不大于500V。 10、治疗仪在1kΩ负载上时，最大输出幅度≤30V（有效值）。 11、输出幅度的调节：可连续均匀，最小输出设定值对应的实际输出幅度（电压有效值）不大于最大输出设定值对应的实际输出幅度（电压有效值）的2% 。 12、有五种程序转换功能: 产后催乳、乳腺小叶增生、子宫复旧、术后镇痛、盆腔炎。 | 36000.00 |
| 4 | 妇科综合治疗仪 | 1 | 台 | 主要结构：治疗机移动式有主机、腔内电极和腹部治疗垫、光治疗头、电灼器、基本部分组成； 1、腔内治疗头工作性能 1.1 脉冲频率：1000Hz±150Hz； 1.2 最大脉冲电压（峰峰值）：100V±20V； 1.3 电压调节方式：20 级，分级可调； 1.4 工作表面最高温度：38℃～40℃； 1.5 温度调节方式：16 级，从环境温度到工作表面最高温度，分级可调。 2、腹部治疗垫工作性能 2.1 工作表面最高温度：42℃～45℃； 2.2 温度调节方式：16 级，从环境温度到工作表面最高温度，分级可调。 3、治疗机其它数据 3.1 防电击类型：I类设备 3.2 防电击程度：BF型设备 3.3 产品特征：移动式设备 3.4 电源：AC 220V 50Hz 3.5 额定功率：400VA 3.6 熔断器容量：2A 4、治疗机工作条件 4.1 环境温度：5℃～40℃； 4.2 相对湿度：不大于80%RH； 4.3 交流电源：220V±22V，50Hｚ±1Hｚ。 5、电磁兼容 应符合 YY 0505-2012 的要求。 | 13000.00 |
| 5 | 妇科手术床 | 1 | 台 | 1、电动手术台供医院手术室施行头、颈、胸腹腔，会阴及四肢等外科及妇产科、五官科等手术。腿板采用气压弹簧结构，可折转、外展可拆卸，调节方便，便利泌尿科手术；台面升降、前后左右倾、背板折转由电动装置实现，采用24V直流电压。 2、立柱内、外罩、底座罩及侧板罩采用SUS304不锈钢。 3、床垫采用记忆海绵材料 4、配有内置应急电源,应急电源可自动充电,网电源断电时,应急电源可自动跳转至工作状态。 5、主要规格： 5.1 台面尺寸：长2100mm 宽480 mm 5.1 床面升降范围：750～1000mm 升距≥250mm，可自由升降、锁定 6、主要技术参数： 6.1 前 倾：≥25°；后 倾：≥25° 6.2 左 倾：≥15°；右 倾：≥15° 6.3 头板上折：≥45°；头板下折：≥90° 6.4 背板上折：≥45°；背板下折：≥15° 6.5 腿板下折：≥90°；腿板外展：≥90°可拆卸 6.6 足板可于腿板成90°，可拆卸 6.7 腰板升距：≥100mm 6.8 电源：交流220V±10％，50Hz 6.9 安全工作载荷：135kg 7、基本配置 主床1台、支肩架2只、支身架2只、麻醉屏架1个、托腿架2只、托手板2只、床垫1套 | 23000.00 |
| 6 | 利普刀 | 1 | 台 | 1、电器规格: 2.1输入电压:电压A.C 220V+10% 2.2频率50Hz 2.3熔断器: 6A 2.3低频泄漏:低于100mA 2、输出频率: 2333Khz 3、性能指标: 3.1具有新一代智能即时输出功率反馈技术 3.2纯切性能: 1~ 20W (负载25000)，要求功率连续可调，步长1W 3.3混切性能: 1~ 200W (负载25000)，要求功丰连续可调，步长1W 3.4三种混切模式:混切1 (70%切30%凝)，混切2 (50%切50%凝)，混切3 (30%切70%凝) 3.5 单极凝性能: 1120W (负载25000)，要求功率连续可调，步长1W 3.6两种单极电凝模式:点凝用于表面精细出血电凝:面凝用于表面大面积出血喷射电凝弧凝血。 3.7双极凝性能: 1~ 100W (负载21000)要求功率连续可调，步长1W3.8两种双极凝血模式:精细用于微小出血点双极电凝:标准用于大出血点双极电凝。 3.9功率显示方式:超大LED屏数字显示 3.10功率调节方式:防水按键方式调节 3.11参数设置:具有开机调用最近使用的模式、功率等参数功能 4、工作模式:具有单极(纯切、混切1.混切2、混切3.强凝、柔凝)、双极电凝(标准、精细)至少8种工作模式， 5、操控性能: 5.1具有手控或脚控功率输出功能 5.2操作快速、简便、安全、局麻下门诊可完成手术 5.3多种环形、球形、针形、三角形锥切刀头适合宫颈环切锥切电灼手术及外阴处理:不产生切割碳化:不影响病理组织，对组织的热损伤最小。 5.4具有可移动吸烟-体化手术台车提高门诊手术方便性 5.5吸烟器与主机同步启动，使操作者手术时无须分心仪器的操作 6、安全性能: 6.1具有双国路安全检测系统:自动监测极板与病人皮肤的接触质量并以排灯形式显示，若接触质量低于设定值。会有声光报警并切断电刀输出，确保安全。 6.2具有LEEP手术专用带烟道绝缘窥器 6.3内设开机自动检测系统和自动报警提示功能:自动检测错误代码和自动报警错误提示。 7、吸烟器性能: 7.1具备手术烟雾吸收净化功能(医疗级吸烟器) 7.2吸烟器流量可调，静音设计 7.3吸烟器额定风量: 2120L /min 7.4具三种以上过滤方式（初级过滤：可滤除烟雾中大于1微米的组织杂质；二级过滤：采用可再颗粒活性炭，可滤除烟雾中的异味和有害气体；三级过滤：采用不大于0.015微米高效ULPA过滤器，可滤除烟雾中的细菌和病毒），过滤效果可有效滤除大于99.99%的0.015微米的颗粒物 7.5控制方式:自动吸烟，感应联动吸烟、远程脚控三种方式 7.6流量输出1- 100%可调，LED数字显示 | 43000.00 |
| 7 | 输卵管通液诊断仪 | 1 | 台 | 1、仪器由主机、子机和支架组成。 2、工作电源：AC100V—240V，50Hz±1Hz 3、额定功率：40VA+10% 4、电气安全类型：I类B型 5、熔断器的型号及额定值：F4A250V Φ5×20 6、可支持50 ml、30 ml、20 ml规格的一次性注射器，采用欧姆龙光电传感器进行定位。 7、支持子宫输卵管碘油造影辅助推液和输卵管通液的诊疗。 8、采用主控与执行分离结构，可支持10米远程操控；也可整体一起操作，专配便捷式支架，方便操作。 9、高亮液晶显示： 9.1 采用240×64点阵屏幕液晶图形显示、能实时显示有关动态监控参数及P—V曲线； 9.2 采用人机交互式中文菜单全程提示、清晰直观，不用背代码，3分钟即可轻松掌握基本操作。 10、智能化： 10.1 主控微处理器采用高速性能微处理器，能够快速反应、及时处理各种状态变化参数信息。 10.2 注液过程实时检测管路压力状态，防止造影剂泄漏或堵塞出现的意外。 10.3 按键数量少，操作简便，只需按2~3键即可完成整个流程。 11、纠错性： 11.1支持错误操作的撤消并返回上一步重来，可应付注液过程中遇到的各种意外操作。 11.2 自动快速排气过程中，可支持中途干预。 11.3 支持注液各项参数的修改。 11.4 支持注液过程中直接实时进行注液速度的修改，操作简便直观。 12、报警提示：(设置二级警戒压力保护装置) 12.1 注液过程中，当监控压力值或注液量达到设定值时，将出现短声报警，仪器自动暂停注液。 12.2 注液过程中，当出现意外故障时，将出现短声报警，同时故障灯点亮，仪器自动暂停注液。 13、工作状态指示：采用屏幕显示及状态指示灯结合方式，清晰了解当前工作状态。 14、支持仪器自检校准功能，维护简便。 15、压力检测范围：1~80kPa±0.5kPa 16、注液速度： 16.1 注液速度可设定范围：1ml/min—20 ml/min±1ml/min范围内任意可调 16.2 排气速度可设定范围：20ml/min—60 ml/min±1ml/min范围内任意可调 17、仪器是通过压力的大小与推液速度的对比值来判断最终的诊断结果。 18、打印机：内置式微型打印机。 19、整机外型尺寸（约）：300mm×210mm×105mm。 | 40000.00 |
| 8 | 妇科臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 一、性能要求 1、一体化设计，双液晶触摸屏显示，内置加热，自动恒温；具备以空气源来制造臭氧功能，设备具有臭氧水冲洗、臭氧气和超声波臭氧雾化治疗三合一功能；具有臭氧气治疗和超声波臭氧雾化治疗一键自动切换功能。 2、冲洗液可选择手动加水，也可选择自动进水，配备净水装置。冲洗液加热保护采用继电器加可控硅双重控制。储水桶在缺水时，控制面板有报警闪烁和报警蜂鸣响，加温不冲洗，冲洗不加温，安全可靠。 3、冲洗部分和治疗部分采用单独的液晶显示屏显示，并可以自动记录冲洗及治疗的次数，同时，冲洗部分和治疗部分可单独使用也可以同时使用，节能环保。 4、冲洗系统配有脚踏开关，与控制面板冲洗开关并联控制，冲洗过程无需长按按钮。 二、参数 1、治疗臭氧气体浓度：≤3.6mg/L。 2、治疗臭氧水浓度：≥0.75mg/L。 3、臭氧产量：≤800mg/h。 4、雾化率：≥12ml/min 5、多功能工作模式：气、雾、水三种工作模式 6、冲洗流量：≥0.5L/min 7、冲洗液加热温度范围：18-40℃可调。 8、冲洗出水压力：≥11Kpa 9、治疗定时：5min、10min、15min三档。 10、臭氧雾化治疗和臭氧气体治疗可自动切换 11、自带尾气回收，消除臭氧残留 12、治疗仪正常工作时臭氧气体泄露量≤0.03mg/m³ | 36000.00 |
| 9 | 乳腺血氧功能成像仪 | 1 | 台 | 1、无创性要求：无痛、无创、无污染、无辐射，可以反复多次检查乳腺。 2、在普通房间（无需暗室）就可以进行操作, 便携式，可便于下基层筛查体检. 3、准确性要求：通过量化的血氧值，判断良恶性，诊断的符合率高（90%以上）。 4、检测速度要求：快速，双乳检查只需2-3分钟（一天8小时检查人次150人以上）。 5、检查便捷要求： 5.1、采用“一键式”分时拍照模式，单乳拍照小于4秒，自动生成原图、血氧图、增强图。一次打光，一次完成。 5.2、探头手柄上具有拍照键、控制水平旋转、垂直旋转功能键。 5.3、探头重量轻，小于150克。 6、设备同时具有“乳腺血氧功能影像系统”及“血氧阅读软件”。 7、检测信息的完整性要求：4秒钟自动完成9幅图像处理， 同屏显示9幅图图像（2幅原图、1幅血图、1幅氧图、5幅增强图），诊断 信息完整、全面、一目全览。 8、临床适用性要求：5种打光模式，适应不同类型的乳房（大乳房、小乳房、致密性乳房、松散型乳房）的打光要求。 9、寿命要求：血氧探头寿命5年以上。 10、具有计算机键盘两套以上的控制按键操作该乳腺血氧功能影像系统。 11、乳腺血氧探头手柄应设有拍照功能、能调整云台旋转功能。 12、高精度摄像机，能够更精密的检测出血氧代谢的信息。 13、单通道检测，探头分时发射双波长光，CCD同步接收。 14、探头由12组LED平面阵列组成，光源穿透力强，对致密型乳房能够显示高清图像。 15、探头配有收光口，为特殊小乳房患者提供更精确的检查。 16、显示器要求：高精度显示器。 17、信息储存量大，患者信息、图片、诊断结论自动存入数据库，事后可随时查询、会诊。 18、能够远程维护、软件升级、故障分析等在线诊断。 19、具备DICOM硬件接口。 20、检查安全性要求：探头配有一次性隔离膜，以防检查者之间的交叉感染。 21、具有专家诊断系统，经过专家系统判别能够自动给出诊断结论。 | 120000.00 |
| 10 | 盆底肌康复仪 | 2 | 台 | ▲1、设备治疗通道数量≥6个，其中，电刺激和生物反馈同步治疗通道数量≥4个。 2、具有盆底表面肌电5分钟50秒标准评估检测模式，具有肌电图缓冲值调节功能，能够抑制瞬时干扰信号，对盆腔Ⅰ类肌Ⅱ类肌的肌张力、肌耐力、肌肉协调性进行检测，并自动计算单项及测评总得分。 3、评估结果输出标准评估报告，包括多种评估指标数值、参考范围、盆底肌电图以及腹肌参与度、报告解读、治疗建议。 4、治疗模式包括神经肌肉电刺激、生物反馈+电刺激、生物反馈Kegel模板训练、多媒体场景动画生物反馈训练。 5、6通道神经肌肉电刺激通道，可同时多部位或多患者同时治疗。 6、独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰。 7、可对治疗周期（同一患者多次）评估结果进行康复状态趋势分析。 ▲8、具有电子病历管理系统（包含盆底康复门诊病历、尿失禁问卷、POP-Q量表、性功能障碍量表、排尿日记记录表）。 9、EMG检测范围：2-2000uV。 10、测量灵敏度：≤1uV。 11、系统噪音：≤1uV。 12、通频带宽：20Hz～500Hz。 13、差模输入阻抗：大于5MΩ。 14、共模抑制比：大于100dB。 ▲15、电刺激波形至少包含单面波、双相平衡波、交互波三种电刺激输出波形。 16、电刺激脉宽：50-800us可调。 17、电刺激频率：1-400HZ可调；（可做频率为1Hz和4Hz交替的内啡肽镇痛及肌肉痉挛放松和频率超过100Hz的TENS止痛电流）。 18、电刺激强度范围：0-90mA可调。 19、听觉语音辅助生物反馈练习。 20、实时腹肌监测与异常动作提示，提高患者治疗依从度与患者治疗效果自我评价。 21、可治疗肌肉类型：包括浅表肌纤维、横纹肌、子宫、淋巴管、上肢、下肢。 22、预置120多种常用盆底康复临床治疗方案（尿失禁、性功能障碍、器官轻度脱垂、阴道松弛、子宫复旧、卵巢修复、盆底肌力训练、盆底肌耐力提升等但不限于此）。 ▲23、治疗方案设计编辑功能开放，用户可自定义编辑治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间。 24、生物反馈Kegel训练模板设计功能，治疗师可根据临床需要自主进行训练模板的设计编辑。 ▲25、具有四种以上多媒体场景训练动画模板，训练界面可实时观看动态肌电位。 ▲26、预置多媒体场景动画治疗方案≥15个，提高治疗过程趣味性与依从性。患者可直观看到张力下降、肌力提升的肌电位，同时具有训练得分，患者可对康复治疗进行自主评估。 ▲27、具有15、20分钟抓包包、抓金子等场景动画生物反馈训练治疗方案，具有电刺激同步辅助和提升训练治疗功能，刺激频率、脉宽、刺激强度可调整，提升治疗效果。 28、动态参数调整：治疗中动态调节电刺激输出频率和脉宽。增加患者的治疗精准度与适应性。 29、具有二十种以上包括A3反射、场景反射生物反馈训练图形，可针对不同肌肉、不同临床症状进行肌力、肌耐力、协调性训练。自定义反馈训练的治疗和休息时间、电刺激时间、间隔和阶段时间，并可多模板组合。 30、所有治疗方案提供禁忌症、电极片贴放部位示意图，确保操作治疗安全性和准确性。 31、具有评估检测及生物反馈治疗自动存储和回顾浏览功能，可全过程回顾评估与治疗的反馈肌电图曲线、反馈平均值、肌力肌电值及腹肌值，治疗过程康复状态趋势评估。 32、具有数据统计汇总管理功能：可根据日期、临床医生、治疗师对新增人数，评估数量、治疗数量进行统计、汇总，形成书面汇总报告，可打印。 33、具有根据临床需要制定疗程组合治疗方案管理功能，（根据不同患者，不同临床制定整个疗程的治疗方案）。 ▲34、具有无线蓝牙声音管理功能，通过无线蓝牙耳机将，治疗、训练提示声音传达给治疗者（为了确保患者进行测评、治疗、训练时更专注，不受外部环境所影响，同时也不会因一个房间多台仪器互相影响）。 35、评估、治疗、训练全程语音提示功能，指导患者理解正确的肌肉收缩放松动作，实现准确评估与有效训练和治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担，提高临床效率。 ▲36、云管理系统：具有5G网络无线模块，可无线共享多台盆底评估治疗系统患者信息、评估报告、评估数据、治疗方案、治疗档案的数据，实现盆底评估大数据分析与流行病学统计。 37、具有异常情况语音警报和文字提示功能。 38、具有病人文档管理功能：仪器自动存储所有病人的评估过程，并可回放、报告打印；治疗记录、数据备份、统计、分析和更新。 39、整机一体化结构，大于21英寸大屏幕显示，显示器角度可调整，方便医患双方观看显示屏幕 | 400000.00 |
| 11 | 骨密度仪 | 1 | 台 | 一、设备用途 根据采购单位设备标准化要求配置，开展多年龄相关的骨密度监测，骨质软化症（佝偻病）、骨质疏松症的辅助诊断，老年人相对骨折风险率评估等。 二、技术参数 1、先进的人机工程学设计。可移动智能一体机，高分辨率专业显示器。 2、基于超声，无射线，无创伤，适用于多人群测量（0-100岁）。 3、测量技术：基骨轴传播技术，使用该专项技术对骨骼进行扇形扫描，更全面测试结果不受软组织厚薄、骨骼大小、骨骼形状的影响，更准确。 4、算法技术、轴传播技术、双向自相关技术、随机信号编码提取技术，全干式技术，FPGA与PCI技术，全自动检测/简约一体化。 5、所有电子元器件和接插件全部国外进口。 6、设备的设计、结构和所使用的关键元器件、材料确保测量的一致性。 7、测量部位：桡骨，无须脱鞋，防交叉感染。 8、线阵多波束聚焦探头，穿透力强，全自动校准，结果无偏差，测量过程全自动，一次性测量完成出结果。 9、双脉冲发射与接收，自动识别信号，CV自动判据，声光电智能提示。 10、各种软件兼容一机、自动切换；具备软件分析与清晰易懂的彩色图表式报告。 11、功能软件：检测与分析一体化系统管理站，最优法+质控+动态波形+参考曲线+数据管理。 12、及时监测骨骼变化，测量结果更具有可靠性，权威反映WHO骨质疏松症诊断标准。 13、超声扫描方式：四晶片数字交替双发射与双接收，定量测量骨传播声速(SOS)，无辐射。 14、探头中心频率：1.25MHz，灵敏度高，婴幼儿肥胖皆可使用。 15、探头自检技术：实时显示探头与皮肤的接触状态、探头与骨骼平行状态，便于快速矫正检测手法，提高检测效率。 16、探头自动启停技术：空闲自动进入休眠模式，以延长设备使用寿命； 17、诊断分析参数：骨强度指数（STI/BQI）、Z值相对年龄（ZRA）预期发生骨质疏松症的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）。 18、测量时间：单点≤5秒，单次≤10秒，精确重复测量≤30秒，定位测量时间：<10秒。 19、测量精度：SOS≤0.15%。 20、重复性：CV≤0.25%，多次历史测量结果同报告对比。 21、采用USB信号数字采集通信技术，采集稳定。完整的互联网功能和通信协议，方便专家远程会诊和联网，以及网络升级。 22、计算参数齐全：声速（SOS）、T值、Z值、%百分比，预期发生骨质疏松的年龄（EOA），相对骨折风险（RRF）等，T值：将测得值与正常年轻人的骨峰值比较得出的值；诊断骨质疏松；预测骨折风险；监测疗效。Z值：将测得值与同年龄的人群比较得出的值；判断骨质疏松危害程度；青少年成长评估。 23、采用世界卫生组织（WHO）标准化数据库中亚洲人群数据和中国人数据优化而成。 24、软件拥有自主版权和源代码，完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、打印等，快捷方便。 25、电气安全：符合国家安全标准。使用电源：AC 220V±10% 50Hz±1Hz；输入功率：180VA； 26、操作环境：10-30℃，≤80% （相对湿度）；储存与运输环境要求：-20至+40℃，≤85%（相对湿度）。 | 130000.00 |
| 12 | 心电监护仪 | 3 | 台 | 一、监护参数 1、一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。 2、可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试。 3、支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。 4、支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的IBP监测，减少附件线缆。 二、显示 1、10英寸彩色显示屏，分辨率：800×480，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息。 2、支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式。 三、数据 1、主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。 2、支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。 3、支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。 四、性能特点 1、主机重量≤2.8kg。 2、在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。 3、在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。 4、支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 5、支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。 6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 7、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 8、无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。 9、同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。 10、支持用户自行安装激光打印机驱动。 11、具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。 12、屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。 13、电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。 14、监护仪设计使用年限8年。 | 60000.00 |
| 13 | 宫腔镜 | 1 | 台 | 一、摄像主机 1、TV系统 ：PAL 2、图像传感器 ：3组1/2英寸行间转移超高亮度CCD 3、CCD像素 ：752（H）×582（V） 4、扫描系统 ：625线，50场，25帧 5、水平解像度 ：800线 6、信噪比 ：62dB 7、最低照度 ：F5.5时≤5Lux 8、AGC：手动（AGC为HIGH时为12dB增益） 9、电子快门：AUTO（1/50-1/10000S） 10、亮度：48级亮度调节 11、白平衡：AWC、MANU(手动) 12、冻结：可冻结单幅画面进行仔细观察 13、电子放大：2.5倍电子放大，更清晰的观察病变部位 14、视频输出：VBS复合信号（2路BNC）、S-VIDEO（1路）、 RGB/YPbPRr(3路BNC) 15、防水：摄像头IPX8防水等级 16、主机操作：5寸LCD显示、参数可追溯 二、冷光源 1、照度：≥1100000Lx 2、色温：≤6500K 3、使用寿命：约40000小时 4、按键：LCD轻触式 5、功耗：40VA。 三、19寸医用监视器： 1、尺寸：19寸液晶彩色 2、分辨率：1280×1024 四、专业医用台车： 全金属材质，层板可调，坚固美观。 五、医用加压器 1、额定功率：30 W 2、压力设定范围：10-30Kpa 3、运行方式：连续运行 4、噪声：≤50dB(A) 六、图文工作站 1、CPU：不低于G3930(2.9G双核) 2、内存：4G 3、硬盘：1TB(SATA) 4、显示器：19寸LCD 5、采集卡：专用视频采集卡 6、打印机：A4彩色喷墨打印机 7、支持录像和回放； 8、分辨率为720×576，采用Mpeg2编码格式进行视频压缩； 9、可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上； 10、一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集； 七、宫腔镜 1、30°内窥镜：Ф4mm×302mm1支 2、外鞘及闭孔器：19.5Fr×209mm1套 3、操作器（内鞘）：17Fr×220mm1支 4、硬性活检钳：5Fr×340mm1把 5、硬性剪刀： 5Fr×340mm1把 6、硬性取环钳：5Fr×340mm1把 7、密封帽：10个 八、配置清单 1、医用内窥镜摄像系统 1套 2、医用内窥镜冷光源 1套 3、19寸监视器 1套 4、医用加压器 1台 5、图文工作站 1台 6、台车 1台 7、30°内窥镜 1支 8、外鞘及闭孔器 1套 9、操作器（内鞘） 1把 10、硬性活检钳 1把 11、硬性剪刀 1把 12、硬性取环钳 1把 13、密封帽 1把 14、消毒篮 1个 | 300000.00 |
| 14 | 腹腔镜 | 1 | 台 | 一、高清摄像机 ▲1、传感器：3组1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS传感器 2、有效像素：1920（水平）×1080（垂直） 3、扫描标准：1125线 4、视频输出清晰度：1080P ▲5、支持U盘存储1080P录像和图片 ▲6、网络直播功能 7、支持IPAD实时观看视频 8、图像冻结（FREEZE） 9、2.5倍电子放大（ZOOM） 10、图像翻转和镜像 11、附带7寸屏显示 12、摄像头具有白平衡、放大、亮度调节四种遥控控制功能 13、摄像头IPX8防水等级 14、输出比例：16:9 二、LED冷光源 1、照度≥1000000Lux 2、色温5600K 3、LED发光模组寿命≥40000H 4、具有触摸屏控制按钮，亮度可调 5、具有亮度记忆，及归零功能（处于待机状态） 三、高清监视器 1、尺寸：≥26寸 2、分辨率：1920×1080 3、对比度：1400：1 四、台车：铝合金材质、五层自由装卸 五、气腹机 1、主机具有七寸触摸屏显示 2、开机自检，一键泄压 3、可大流量供气，最大流量至42L/min 4、语音提示运行状态 5、可根据手术时气体泄漏量 6、自动调节充气流量 六、高频电刀 1、具有单极（纯切、混切 I、混切II、点凝、喷射凝）、双极电凝（脚控、自动）六种工作模式 2、具有双极自动输出功能 3、具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗 4、具有输出功率300W 5、具有记忆功能 6、双极低电压输出技术，具有单双、双极自动转换功能。 7、适合各种内窥镜手术 8、具有敷肌板回路电极接触面积实时监控系统（双片型电极板） 七、腹腔镜及配套手术器械 1、30度内窥镜 Ф10mm×330mm 1支 2、转换器 Ф10.5mm/Ф5.5mm 1把 3、穿刺器 Ф10.5mm×95㎜ 2套 4、穿刺器 Ф5.5mm×95㎜ 2套 5、多功能举宫器 400mm 1把 6、大型抓紧钳 Ф10mm×330mm 1把 7、钛夹钳(中号) Ф10mm×330mm 1把 8、V型持针钳 Ф5mm×330mm 1把 9、推结器 Ф5mm×330mm 1支 10、宫颈钳 1把 11、电铲 Ф5mm×330mm 1把 12、电钩 Ф5mm×330mm 1把 13、打结钳(旋转式) Ф5mm×330mm 1支 14、输卵管抓钳 Ф5mm×330mm 1把 15、双极抓钳 Ф5mm×330mm 1把 16、弯分离钳 Ф5mm×330mm 1把 17、弯剪刀(双动) Ф5mm×330mm 1把 18、直剪刀 (双动) Ф5mm×330mm 1把 19、可拆换吸引器 Ф5mm/Ф10mm 1把 20、钛钉 5盒 21、单极电凝线 3M 1条 22、双极电凝线 3M 1把 23、气腹针Ф2.2mm×100mm 1支 24、腹腔镜消毒盒 1个 25、腹腔镜手术器械消毒盒 1个 八、配置清单 1、医用内窥镜摄像系统 1套 2、医用内窥镜冷光源 1套 3、26寸监视器 1台 4、医用气腹机系统 1套 5、医用台车 1辆 6、高频电刀 1套 7、30度内窥镜 1支 8、转换器 1把 9、穿刺器 2套 10、穿刺器 2套 11、多功能举宫器 1把 12、大型抓紧钳 1把 13、钛夹钳(中号) 1把 14、V型持针钳 1把 15、推结器 1支 16、宫颈钳 1把 17、电铲 1把 18、电钩 1把 19、打结钳(旋转式) 1支 20、输卵管抓钳 1把 21、双极抓钳 1把 22、弯分离钳 1把 23、弯剪刀(双动）1把 24、直剪刀 (双动) 1把 25、可拆换吸引器 1把 26、钛钉 5盒 27、单极电凝线 1条 28、双极电凝线 1把 29、气腹针 1支 30、镜体消毒盒 1个 31、器械消毒盒 1个 | 500000.00 |
| 15 | 母亲胎儿监护仪 | 1 | 台 | 1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）； 2、多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm； 3、无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动； 4、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 5、母亲参数指标： 心电导联选择：三导，心率范围：30~240 bpm，测量精度：±2bpm； 无创血压测量方法：振荡法，计量单位：mmHg/Kpa可选，测量方式：手动/自动，袖带压力范围：0～300 mmHg，测量范围：收缩压40~270mmHg；平均压20~235mmHg；舒张压10~215mmHg，测量精度：最大平均偏差不超过 ± 5 mmHg（ ± 0.8 kPa）；最大标准偏差不超过 8mmHg（ 1.2 kPa）； 血氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：50%~100%，分辨率：1%，测量精确度：90% ~ 100%： ±2%；70% ~ 90%： ±4%；< 70%： 未明确； 呼吸 阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±3rpm； 脉率显示范围：30 bpm ~ 240 bpm，测量精度：±3bpm； 体温显示范围：0°C ~ +50°C，测量精度：±0.3°C（不包括探头误差: ±0.1 °C； 探头: ≤ ±0.2 °C） 6、10.1英寸高清晰TFT屏， 0-60°度内多角度翻转； 7、良好的人机对话界面，多种界面可选； 8、监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准； 9、一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； 10、飞梭和硅胶按键操作； 11、易装纸打印结构设计，不用喂纸； 12、隐藏式提手，方便移动； 13、内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； 14、打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min； 15、打印结束后给与声音提示； 16、每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）； 17、支持NIBP省纸打印； 18、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； 19、具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； 20、双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证； 21、在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息； 22、回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； 23、60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； 24、支持外接U盘存储监护数据； 25、具有查找监护记录功能； 26、可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； 27、内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； | 131000.00 |
| 16 | 红外乳腺诊断仪 | 1 | 台 | 1、摄像机精工鏡头∅25mm、CCD，分辨率≥42OTVL，摄像机工作最低照度0.12LUX，图像灰度256級； 2、硬件配置：19 英寸液晶星示器，不低于英特尓G41主板， CPU不低于赛扬430双核1、8x2，内存2G，500G高速硬盘，彩色喷墨打印机，医学寺用采集卡，豪华推车。 3、电子紅外探头，光谱波氏0、8μm~1、5μm，最低照度0.1Lux，探尖光导型，亮度无级可调，最大输出不小于0.2W不超过1W，光束直径14mm，连续工作时间≥24小时； 4、安全性：符合GB9706、1-2007医用电器标准，视频信号输出：1Vp-p 阻抗75Ω；电压工作范围：AC220V±10%，50HZ±2%； 5、系統款件： 5.1 WindowXP操作系統，中文彩色图文扱告系統、 5.2 动态图片可提供30张/幅。同吋显示四幅，并可任取一幅恢复单幅显示，随意切换； 5.3 图像具有的处理功能：复制、缩放、负像、增强、上下左右鏡像，复原等； 5.4 可用鼠标圈出病灶，可测量周长、面积、数值精确； 5.5 乳腺图像、病员资料、检测結果可一起保存； 5.6 病例检阅简单、迅速，档案管理方便、快捷； 5.7 可対内容迸行添加、刪除、修改等编辑工作； 5.8 照片效果彩色打印报告，多种打印模式供选择，还可自行设计打印结果，支持打印； 5.9 WindowXP操作系統，中文操作环境； 5.10 存储图像：采用图像处理软件，可对图像采集、放大、存储、标识、动态回放等，装置图像存偖数量≥1000000幅；显示分辨率1024x768，视频图像采集格式32bitRGB、 | 35000.00 |
| 17 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 台 | 1、具有预热，手控、肤温等多种模式控制 2、工作电源：～220V/50HZ，消耗功率：≯700VA 3、辐射采用石英加热体材质 4、采用带托盘底座 5、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调 6、肤温模式下具有“模拟患儿肤温探头脱落”保护机制，功率自动下降到 30%-40%，防止新生儿过热 7、手控模式安全机制：每5分钟后发出提示，如果加热功率大于50%，将自动将功率自动降至50%以下，以防止新生儿过热 8、三级声光提示警报系统，符合YY0709-2009国家医用电气设备报警系统标准 9、辐射头水平角度：0°、90°双向可调 10、肤温控温范围：25.0℃~37.0℃ 11、肤温显示范围：22.0℃~45.0℃ 12、肤温度控制精度：＜0.5℃、皮肤温度传感器精度：±0.3℃ 13、床面温度均匀性：≤2℃ 14、具有APGAR评分计时功能 15、婴儿有效床面长宽≥54cmX65CM 16、婴儿床周边挡板厚度≥0.8cm，床边挡板可向下设置、拆卸，便于操作 17、输液架最大承载为：10N 18、托盘架最大承载为：20N 19、声光提示故障报警：断电、超温、温度偏差、皮肤温度传感器、手动提示、消音提示等 20、床面倾斜机制采用可锁气弹簧装置，单手操作，平顺易用 | 19000.00 |
| 18 | 乳腺治疗仪 | 1 | 台 | 一、基本功能 1、乳腺治疗仪是一种以治疗妇科乳腺疾病为主的高新技术产品，它是集微电脑模拟控制、中医经络治疗方法、传统、现代胸部治疗方法的基础上，利用红外热辐射、能量彩光、磁效应、药物离子导入及电脉冲结合在一起，作用于病变组织，促进局部新城代谢和激活免疫系统，改变末梢神经兴奋性，同时使病变组织更好的吸收外用药物达到理想治疗效果。 2、电脉冲治疗方式有七种不同波形：可根据不同病人或不同部位选择不同的治疗方式设定。 3、红外光热辐射：7色红外彩光，红外辐射强度1-99级可手动调节。 4、药物离子导入：可将药物直接放在电极表面，治疗时使药物直接紧密接触人体，能起到较好的辅助治疗作用。 5、具有时间报警、错误报警、红外辐射强度报警等功能。 6、双液晶液晶显示。 二、基本参数： 1、五种治疗方式（密波、针刺波、疏波、起伏波、断续波）。 2、输入功率：≤30VA。 3、红外辐射强度级别调节范围为：1～99级，99级调节强度依次递增。 4、探头有效光谱波长范围为0.8～3um. 5、定时范围：治疗仪的工作时间应能在0～99min范围内连续可调，准确度误差±1min.达到设定时间后，并有声响指示，工作指示灯熄灭。 6、红外辐射温度：治疗仪处于工作状态，当红外辐射强度设置为最强 99级时，30min内探头表面温度≤40度。 7、操作错误报警：治疗仪在工作状态，如果未按产品说明书规定的操作步骤进行操作，会发出嘀音报警。 8、红外辐射报警：治疗仪在工作状态，如果设置的红外辐射强度为99级，工作累计5分钟、15分钟、30分钟时，红处辐射强度依次自动下降到99级、98级、97级，下降同时伴有嘀音报警。 9、具有药物离子导入功能。 三、其他要求： 1、流线型模具医用推车，操作使用方便。 2、通过促进新城代谢，改善血液循环、疏通乳腺，刺激荷尔蒙的再生，从而增加弹性、防止松弛下垂，增加乳积等作用。环状治疗电极可以直接贴敷乳腺和腹部，起到产后催乳，体型恢复。 | 22000.00 |
| 19 | 胎儿脐血流监护仪 | 1 | 台 | 一、脐带血流诊断模块 1、脐血流检查，显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数：FVR、S/D、PI、RI等； 2、血流监测：双向血流识别，高清晰血流声音监听； 3、同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能； 4、实时计算和显示脐血流频谱，自动计算瞬时参数，自动计算包络和任意截取一段典型图谱进行分析，长时间频谱回放，支持双向频谱/方向反转； 5、血流速度测量范围：-56.25cm/s～+56.25cm/s； 6、超声波束声强Iob≤30mW/cm2超声发射频率4MHz连续波； 7、辅助诊断：参数超限含义提示，机内配备主要参数正常参考值； 8、频谱色彩可调，显示色彩优化技术； 9、彩色打印：4种参数的正常值参考图，支持A4和B5纸型； 10、信号处理技术：抛物线预测包络算法PPE™，频谱背景噪声抑制技术SPNR™； 11、病人资料检索及统计分析； 12、海量存储及档案管理，智能报告与报告浏览； 13、全中文界面，WINDOWS平台，人机交互友好，易学易用； 14、在线帮助系统。 二、探头： 1、标称频率：4.0MHz 2、工作频率：（4.0±10%）MHz 3、峰值负声压：P_<1MPa 4、输出波束声强：Iob<10Mw/cm2 5、防水等级：IPX4 | 65000.00 |
| 20 | 妊高征监护仪 | 1 | 台 | 妊高征高危人群筛查参数：波形系数、心脏指数、外周阻力、胎儿发育指数 通用血液动力学参数 1、反映血管状态的指标 收缩压（Ps）、舒张压（Pd）、平均动脉压（MAP）、脉压差（DP）、血管顺应度（AC）、总外周阻力（TPR） 2、反映心脏功能的指标 心率（HR）、心搏出量（SV）、每分心搏出量（CO）、心搏指数（SI）、心脏指数（CI）、体表面积（BSA） 3、反映血液状态的指标 有效血容量（ BV）、全血粘度（V） 4、反映微循环功能的指标 微循环半更新率（ ALK）、微循环半更新时间（ ALT）、微循环平均滞留时间（ TM） 5、其它指标： 波形系数（K）、体重指数（BMI） | 70000.00 |
| 21 | 母乳分析仪 | 1 | 台 | 1、检测项目： 检测母乳中的蛋白质、脂肪、乳糖、水分、密度、矿物质、能量、等含量 2、功能要求： （1）合理的人体学设计，全方位抗干扰； （2）采用耐低温抗压材料； （3）大屏幕，全中文液晶显示，操作方便； （4）多信号扩增高速芯片分析系统； （5）具有背景自动扣除功能，有效降低检测限10倍以上，重现性好； （6）测量快速，一次可完成多达7个指标，总时间≤90秒/样品； （4）自动检测，自动校正，自动清洗； （5）测量快速，一次可完成多达7项指标：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、矿物质、能量； （9）专用试剂盒：方便哺乳期母亲选择不同地点取样，利于样品携带和保存； （10）内置待测样品存储特殊装置技术：保证吸入样品原汁纯正，均匀受热、释放充分； （11）采用特制样品杯自动定位技术，测量时无需手持； （12）采用进出样双通道技术：一个通道进样，一个通道出样，互不干扰，解决进出样同一通道导致的交叉感染问题； （13）采用双路闭合控温技术：一路加热，一路测量，确保温度加热均匀稳定，同时测量不受外界干扰； （14）配套释放剂分析技术：确保母乳成分全部释放，同时避免样品污染，保证结果高精度； （15）配备高、低两个浓度的标准品，保证测量结果的准确性； （16）多信号扩增高速芯片分析系统，准确可靠； （17）检测参考值可根据母乳及婴儿情况随时变化，以便针对个体分析，采用符合国内母乳人群的数据库设定参考值，确保检测结果可有效地指导临床干预方案； 3、技术要求： （1）功率：≤30VA （2）电源：AC：220V （3）环境温度：10-40℃ （4）相对湿度：（30-80）% （5）样品温度：5-35℃ （6）样品量：≤5ml （7）检测时间：≤60S （8）显示方式：高清中文液晶显示 （9）尺寸（约）：450×438×230mm | 23000.00 |
| 22 | 麻醉机 | 1 | 台 | 1、主机 ▲1.1气动电控呼吸机 1.2 可供观察的上升式风箱 1.3后备电池90分钟 1.4机身自带3个超大储物抽屉，单个抽屉深度不低于11cm，更好储物麻醉物品 2、气源 2.1氧气/空气双气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。 2.2笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度不低于25% 2.3 快速充氧范围25-75 l/min 3、挥发罐 3.1双挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒 3.2标配Easy-fil快速加药器式 ▲3.3挥发罐为原产产品。 4、呼吸回路 ▲4.1 ≤2.6L的机械通气呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装，并可134℃高温高压消毒 4.2智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落将发出报警“呼吸回路未正确连接” ▲4.3标配回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题 4.4二氧化碳吸收罐容积1200ml 5、呼吸机 5.1 7.5"彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。 5.2 呼吸模式：标配VCV、手动通气、电子PEEP 5.3 标配PCV，适用于新生儿麻醉，用较低的吸气压力输送更多的潮气量，理好地保护小儿患者气道，避免气压伤，促进氧合 ▲5.4潮气量范围：20ml-1500ml（容量控制模式）；5ml-1500ml（压力控制模式） 5.5呼吸频率：4-99次/分钟 5.6 吸呼比：2:1到1:8 5.7压力限制范围：10到99 cmH2O 5.8 PEEP范围：0.4到25 cmH2O 5.9 最大吸气流速：120L/min+新鲜气体，更好的实现压力控制通气 5.10标配两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式 5.11监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记 5.12压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性 ▲5.13 配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标 5.14报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 5.15报警暂停时间不短于110秒 ▲5.16 CFDA新生儿认证，满足临床各种患者通气需求 5.17 标配吸入氧浓度监测，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全 ▲5.18流量传感器使用时间不短于12个月，降低临床使用成本 | 360000.00 |
| 23 | 无创呼吸机 | 2 | 台 | 一、用途：适用于内、外科，急诊室等无创通气抢救及治疗。 二、技术参数 1、通气模式： S--自主通气模式 T--时间通气模式 CPAP--持续正压通气模式 S/T--自主/定时双级别通气模式 2、IPAP吸气相正压：4-30cmH2O 3、EPAP呼气相正压：4-25cmH2O 4、CPAP持续气道正压：4-20cmH2O 5、升压时间：可调 6、吸气触发及呼气切换灵敏度设定：吸气触发：自动，可调。呼气切换：可调 7、呼吸频率：4-40次/分 8、最小吸气时间可调：AUTO，可调。 9、最大吸气时间可调：AUTO，可调。 10、补偿功能：漏气补偿60ml/min，自动海拔补偿。 11、报警：断电报警、窒息报警、测压管脱落报警、检查滤膜提醒。 12、监测参数：潮气量、漏气量、分钟通气量、呼吸频率、吸气时间、实时压力。 13、显示方式：4.2吋液晶屏显示。 14、采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确。 15、一键式压力、模式调整。 | 100000.00 |
| 24 | 空气消毒机 | 3 | 台 | 1、机内紫外线辐射强度（μW/cm2）≥10000 2、机外紫外线泄漏（μW/cm2）≤0.1 3、紫外管寿命≥5000h 4、紫外线消毒时工作环境臭氧泄漏量(mg/m3)≤0.02 5、消毒空间≤100m3 6、循环消毒风量(m3/h)≥1000 7、负离子发生量(个/cm3)≥3X6×106 8、对白色葡萄球菌杀灭率≥99.9% 9、对自然菌的平均消亡率≥90% 10、细菌总数（cfu/m3）≤200 11、噪声(dB)≤50 12、输入功率（W）≤190 13、电源：～220V±10% 50HZ 14、相对湿度≤90% 15、安装方式：平板式壁挂型 | 30000.00 |
| 25 | 经皮黄疸检测仪 | 1 | 台 | 1、测量方式：正反光；蓝、绿光比较。 2、精密度（重复性）：<2%。 3、测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L。 4、测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L 。 5、光源：氙闪光灯。 6、具有自动校准功能。 7、液晶显示带背景光，方便夜间检测。 8、单位：可同时显示mg/dl、μmol/L的测量值和平均值；平均值计算：自动计算2-5次的平均值。 9、数值：3位数字直接读取，无需对照表换算； 10、校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1。 11、快速充电：充电时间1.5小时；测量次数：一次充电可测量1000次以上 12、适用于7号可充电通用电池，利于更换，方便操作，不存在充电安全隐患。 13、省电模式：5分钟无操作自动休眠，10分钟无操作自动关机。具有无操作自动休眠和自动关机功能，防治电池过量放电而损坏。 14、具有紫外线滤除功能技术，避免对婴儿皮肤的伤害。 | 16000.00 |
| 26 | 多功能监护仪 | 1 | 台 | 1、显示器尺寸≥10寸，分辨率≥800×600，最多10通道显示。 2、可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)。 3、心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。 4、具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。 5、具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。 6、具有收缩压和舒张压血压差报警功能。 7、标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Philips血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。 8、无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。 9、无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。 10、无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时120分钟。 11、无需存储卡或中央站，监护仪可存储200组报警信息。 12、具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。 | 28000.00 |
| 27 | 经皮给药治疗仪 | 1 | 台 | 一、用途： 采用智能通络原理，治疗儿童肺炎、腹泻常见儿科疾病。 二、功能要求： 1、双路输出独立输出，互不干扰，可同时治疗两个儿童； 2、临床使用中无痛苦、无创伤、安全、方便； 3、避免口服及注射给药对儿童的危害、减少儿童的痛苦； 4、避免药物对儿童肝脏及胃肠道的影响，减少个体差异； 5、在血中无血药浓度峰谷现象，避免全身毒副作用； 6、专用电极在病变组织处维持时间长、浓度高，提高有效成分对靶组织的作用； 7、自动安全保护系统，有效地保护儿童安全； 8、有线遥控器：可随时控制输出强度，提高疗效,同时减轻医务工作者的劳动强度； 三、技术参数： 1、供电电源：AC：220V 50HZ，功率：≤65VA 2、环境温度：5℃～40℃，环境湿度：≤80%，大气压力：≥0kpa～106kpa 3、中频频率：2.5KHZ～4KHZ 4、脉冲宽度：200µs 5、调制波频率：0～166HZ之间，调制幅度：100% 6、输出方式： ①加热：高、中、低温三档输出 ②药物导入：中、低频、直流单向电流 ③常温 7、调制波形：矩形波、三角波、指数波、棱形波、阶梯波、正弦波、锯齿波、积分波、微分波等。 8、最大输出电压：VOPP≥90V，导入方式：VOP≥80V 9、保护功能开启时最大输出电流：I≤3mA 10、加热状态下极板温度：不高于65℃ | 27000.00 |
| 28 | 肺炎腹泻治疗仪 | 1 | 台 | 1、多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法，适应症广。 2、预设99个专家治疗处方，存贮在电脑中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。 3、输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。 4、局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病配合使用。 5、输出频率：低频调整范围：1/8-150HZ，中频载波范围：1-10KHZ。 6、输出波形：低频调制波/中频载波。 7、调制方式：连续调制/交替调制。 8、最大输出电流： 100m A±10%（负载500Ω）。 9、输出电流调节： 按键递增或递减200档（每档0.5 m A） 10、输出通道：两组4通道，可同步或异步工作。 11、存储容量： 24K字节，内存99个处方 12、工作电压： 220V 50Hz，最大功率： 50W | 15000.00 |
| 29 | 手持式儿童听力仪 | 1 | 台 | 1、用途：采用TEOAE技术，适用于新生儿、儿童和成人的客观听力筛查 2、参数要求 2.1电池：可充电电池 2.2自动快速充电器，充电时间约为2小时 2.3功率最大1.2 W 2.4电源管理：自动背光控制、自动关机、二级电池电压监测、省电装置 2.5满电后可操作时间≥10 小时 2.6 AD/DA 转换器：双通道 2.7采样率：512 2.8通信接口：RS232，可选红外 2.9探头：超轻探头 2.10 设备工作时需有红绿灯光提示和噪音干扰红灯提示 3、按键采用实体5个按键，不受按键次数限制，耐用灵敏，便于数据档案建成和管理 4、TEOAE参数要求 4.1评估方法为二项式统计，保证准确度和稳定性 4.2刺激声：非线性click声 4.3刺激速率：约 60 Hz 4.4 显示：可调绿色背光LCD显示屏，显示统计波形、测试进度、 TEOAE水平、噪音水平 5、探头参数要求 5.1尺寸：探头主体：约直径10 mm x 35 mm 5.2重量：超轻探头（包括适配器）：约4g | 85000.00 |
| 30 | 儿童生长发育测试仪 | 1 | 台 | 1、电脑主机：鼠标，键盘，高清摄像头，音箱，耳麦，电源插座，HUB卡，U盘，集成声卡网卡显卡，鼠标，键盘），音箱，高清摄像头，电源插座， U盘等。 2、显示器：19英寸液晶红外线触摸屏 3、打印机：彩色喷墨打印机 4、操作台：豪华可移动推车1台 5、立、卧式测量仪 5.1 超声波身高体重测量仪 ①双超声波探头自动感应测量身高，精密重量传感器测量体重。 ②可测身高、体重、BMI、体型、骨骼、肌肉、卡路里、水份等多种健康数值。 ③身高体重测量范围： 身高：80～195.0cm，分度值±0.5cm 体重：1～200.0kg，分度值±0.01kg ④液晶屏显示 ⑤可调语音播报测量的身高、体重等 ⑥具有RS-232C接口，可与计算机接口RS-232C相连，也可实现数据无线传输。 5.2 卧式测量仪 ①身高测量范围:30-100cm，精度±1mm； ②体重测量范围:0.1-35kg, 精度±0.1kg； ③LED显示； ④自动置零、去皮等功能； ⑤可以外接电源使用，也可用电池； ⑥具有一体式底座，同时可做大容量储物柜； ⑦防抖，精准，抗摔，耐磨； ⑧规格：约108*43*80cm 6、软件功能 6.1 儿童生长发育测评（0-19岁） 6.1.1.体格测评（年龄/身高，年龄/体重、头围、BMI体质指数0-19岁， 同时具有国内卫生部2009生长发育0-7岁标准和国际WHO2007生长发育0-19岁新标准）同时可输入儿童前囟、顶臀长、出牙数、双目视力等信息 6.1.2.儿童未来身高预测（0-19岁） 6.1.3.儿童膳食营养指导（0-6岁） 6.1.4.儿童常见食物营养素成分表 6.1.5.儿童生长发育指导（0-6岁） 6.1.6.儿童常用中成药数据库 6.1.7.常用临床检验、检测数据库 6.1.8.铅及其它微量元素对儿童生长发育的影响 6.1.9.色盲、色弱测试（0-19岁） 6.2 儿童心理健康测评（0-20岁） 6.2.1.感觉统合能力（SBB）测评（3-16岁） 6.2.2.儿童气质测评（0～7岁） 6.2.3.儿童孤独症评定量表（CARS）（6-18岁） 6.2.4.儿童自我意识量表（PHCSS）（7-16岁） 6.2.5.上海市儿童多动症行为量表（6-18岁） 6.2.6.康奈尔儿童多动症诊断行为量表（6-18岁） 6.2.7.Rutter儿童行为问卷（学龄儿童） 6.2.8.中学生心理健康量表（MHT）（中学生） 6.2.9.青少年气质量表（8-18岁） 6.2.10. 青少年忧郁情绪自我检视表（18岁以下青少年） 6.2.11. 网络成.瘾测试（6-20岁） 6.2.12. 90症状清单（SCL-90）（初中生至成人） 6.2.13. 克氏行为量表（2-5岁） 6.2.14. 儿童行为量表（CBCL）（4-16 岁） 6.2.15. 儿童心理健康测试（3--6岁） 6.2.16. 儿童社交焦虑量表(SASC)（7-16 岁） 6.2.17. 学龄前儿童活动调查表（学龄前） 6.2.18. 汉密尔顿抑郁量表（HAMD）（初中生至成人） 6.2.19.新生儿20项行为神经评定心理量表NBNA（新生儿） 6.2.20. 儿童学习障碍筛查表（5-15 岁） 6.2.21. 艾森克人格个性测试（EPQ）（初中生至成人） 6.2.22. 儿童自闭症评定量表（6-16 岁） 6.2.23. 婴儿-初中生社会生活能力量表（婴儿-初中生） 6.2.24. 孤独症儿童行为家长评定量表（ABC）（1-28岁） 6.2.25. NYLS0-3岁儿童气质问卷（0-3岁） 6.2.26. 考试焦虑量表（TAS）（初中至成人） 6.2.27. 家庭环境量表（初中至成人） 6.2.28.卡特尔16种人格因素测验（16岁以上的青年和成人） 6.2.29. 青少年生活事件心理量表（ASLEC）（青少）年 6.2.30. 威廉斯创造力倾向测量表（16岁以上的青年和成人） 6.2.31. 儿童抑郁自评量表SDS（初中以上） 6.2.32. 儿童抑郁状态问卷DSI（初中以上） 6.2.33. 儿童忧郁情绪自我检核表（6岁以上青少年） 6.2.34. Conner教师用儿童行为量表（6岁以上青少年） 6.2.35. Conner家长用儿童行为量表（6岁以上青少年） 7、功能要求 7.1 彩色外观，测试界面时尚、卡通，适合儿童测试，数据统计快速、分析客观、结果报告打印于一体，并要求有指导方案。 7.2 测试结果可手动修改评语，可根据患者实际情况来进行专属评价。 7.3 系统配备高灵敏19寸红外线液晶触摸屏显示器，更适于儿童身体健康发展。 7.4 测试具有声报图片词汇性能和语音自动提示性能。 7.5 具有高清摄像功能。 7.6 大容量存储空间，可随时查询和打印历次健康档案。 8、售后服务 产品质量三包，上门安装培训。 | 35000.00 |
| 31 | 儿童智力测试仪 | 1 | 台 | 一、主要功能和测评范围： 1、图片词汇PPVT（3岁6个月～9岁2个月儿童） 根据国内常模，采用电脑语音阅读词汇，被测者点击高灵敏度触摸屏同步显示的图片，电脑自动评分，测试准确快捷。 2、联合型瑞文CRT（5～16岁儿童） 采用最新常模，通过图形推理，判断儿童逻辑推理、计算等多方面智力水平。题目由简入难，能在很大程度上反映儿童思维从直观形象到抽象推理的渐进过程。 3、绘人智能MOD测评（4～12岁儿童） 绘人测验又称为画人测验，该系统配合高灵敏度触摸屏，儿童直接在显示屏上作画，是一种简便易行的智能评估工具。画人测验只要求画一个人像，简单易行，能引起儿童的兴趣，不易产生疲劳，因而能使儿童较好地表现出实际的智能水平。 4、智能综合Gesell测试（0～3岁6个月婴幼儿） 盖泽尔（Gesell）智能诊断法适用于婴幼儿。这种方法从动作能、应物能、言语能及应人能4个方面进行检查，并把4周、16周、28周、40周、52周、18个月、24个月、36个月作为8个“枢纽年龄”，即 在这些阶段显示出特殊飞跃进展。所测得的结果，以发育商数（DQ）来表示。 5、丹佛小儿智能发育筛查DDST（0-6岁） 适应于0～6岁儿童，DDST由四个分测验组成，即个人与社会行为、细动作与适应行为、语言和大运动等。DDST主要应用于以下几个方面：作为常规的发育筛查工具，对临床上无明显症状而在发育上可能有问题儿童进行筛查；对可疑儿童进行初步判定；对有高危因素儿童进行发育监测；观察早期治疗和干预训练的效果。 6、0-6岁小儿神经心理发育检查表 分析影响婴幼儿发育商的因素，及时发现孩子的长处或不足，为儿保医生保健指导和幼儿园早期发展训练提供依据；同时通过提高家长育儿技能，帮助建立良好的亲子关系，促进儿童早期健康、和谐、全面发展。 7、学龄前儿童50项智能筛查（4-7岁） 学龄前儿童50项智能筛查量表是由首都儿科研究所标化北京城区而应用于其他各地，它是对学龄前儿童智能筛查的工具。 9、儿童智能开发指导 10、儿童常用中成药数据库 11、常用临床检验、检测数据库 12、铅及其它微量元素对儿童生长发育的影响 13、儿童生长发育指导 14、儿童膳食营养指导 15、儿童智测工具箱（选配） | 20000.00 |
| 32 | 儿童肺功能检测仪 | 1 | 台 | 1、中文操作菜单 2、具有儿童鼓励系统 3、设备本身具有大容量内存能存储6000份病例 4、涡轮传感器，并且可以选配一次性传感器 5、标配工作站软件，并可与设备同步测试。 6、大尺寸高清彩色屏幕FSTN彩色屏，320×240象素。 7、设备本身具有大容量内置电池，容量4000毫安 8、通讯接口：USB 9、支持与HIS系统或者体检系统做接口 10、测试方法：红外传导阻滞检测 11、体积范围：10 L 12、流量范围：16 L/s 13、体积准确度：± 3% 14、流量准确度：± 5% 15、主要测量参数：FVC最佳值，FEV1最佳值，PEF最佳值，FVC，FEV1 FEV1/FVC% FEV1/VC% PEF FEF2575 FEF25 FEF50 FEF75 FEV6 FEV1/FEV6 FET VEXT FIVC FIV1 FIV1/FIVC% PIF MVVcal VC IVC IC ERV VT VE RR ti te VT/ti ti/Ttot MVV 16、可选配身份证读取模块，可实现身份信息自动导入。 17、具有四流速定标程序，可以打印定标报告，可回顾历史定标记录。 18、具有质量控制程序，包括显示质量等级，质控建议，外推容积指标，参数可重复性指示。 19、工作站软件具有用户权限设置，可以设置不同功能权限。 20、具有多种肺功能预测标准可选，包括ATS/ERS，NAMES III，GLI。 21、具有预计值区间指数(LLN-ULN)和正常值分布指数(Z-score)，更科学的判定方式。 | 36000.00 |
| 33 | 儿童视力筛查仪 | 1 | 台 | 1、适用范围、从小儿到成人全年龄段，自动检测出屈光度问题（包括近视、远视、散光和不等视），可检查任何瞳孔大小的眼睛 2、测量范围、球镜度：+8.0D ～ -6.0D 柱镜度：+3.0 ～ -3.0D 散光轴：1° ～ 180° 3、屈光度间隔宽、0.25D（可根据使用习惯调节为0.1D） 4、检测距离检控、超声波自动检控，通过声音频率以及注视靶的颜色来提示，操作时可在屏幕上显示当前操作距离 5、目镜、发光十字靶便于瞄准，十字靶可根据距离远近变换颜色以便于操作者调整距离 6、测量模式、可根据受测者的具体情况设置为婴幼儿、成人等测量模式 7、引导注视、通过多种颜色交替的灯光闪烁引导受测者注视 8、操作界面、使用全中文操作界面 9、存储、主机可以存储420个检查结果 10、导出、主机可与电脑连接导出结果 11、打印格式、打印报告单包括测量模式、日期、时间和测量结果 12、可充电池、11.1V聚合物锂离子电池，电池电量不小于2000mAh;持续使用时间大于6个小时;电量不足时自动发出可视和可听报警 13、安全标准、一类激光产品，光源中心波长≥800nm | 80000.00 |
| 34 | 多功能病床(含床头柜） | 80 | 台 | 一、规格尺寸： L2160×W970×H500mm±10mm 二、功能参数： 背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～50°±5° 三、性能参数 1、床面板采用≥1.2mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，多气孔设计，整齐排列的通气孔兼备防滑功能，便于透气，背部特别添加“日”字形钢管加固结构，使得承重能力大大提高，整板受力均衡，抗压力强，永不变形，背部面板760*850mm，臀部面板①200*850mm，臀部面板②320*850mm，腿部面板540*850mm，整床重量≥74kg。 2、背部床板“双支撑”结构，均匀分散压力，有效延长螺杆及病床使用寿命；同时使摇手操作更省力，使用更轻松； 3、床框部分：床框采用30*60㎜矩型钢管，床头板横梁为60*60㎜方型钢管，截面钢材厚度≥2.0mm；床体焊接质量坚实牢固，承载重量：床体静载承重≥600kg，动态载承重≥260kg；床体四角装置四个防撞胶，防止移动病床时碰撞墙壁而造成损伤 ； 4、螺杆：螺杆具有“双向极限保护”设计，耐磨材料；摇杆系统二套，摇把套管需铝合金材质；摇手柄有防滑设计，内置圆钢，具有“二次开合”功能设计，螺杆具有“双向极限保护”设计，耐磨材料；摇杆系统一套，摇把套管需铝合金材质；摇手柄有防滑设计，具有“二次开合”功能设计 。 5、弯管护栏：D型铝合金+弯管护栏，D型铝合金厚度为2.00mm,人性化设计，护栏高度≥470mm，护栏开关手柄铸铝一次合成，超大手柄设计，铸铝手柄，开关长度≥175mm，操作受力均匀，方便使用避免工程塑料造成的破裂 ，护栏上座结构：必须是注塑+含金属件，，护栏可折叠收缩，防夹手功能，收缩平放时稍高出床垫，可防止床垫移位。 6、床头尾板：采用全新进口PP料一次吹塑成型；采用挂式结构，操作简单，拆卸方便可兼做CPR急救功能； 7、床头尾两侧共配有6个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、4个ABS引流袋及污物袋等； 8、全包围5寸“防缠绕” 设计超静音豪华万向轮；插杆式（¢28mm实心圆钢）固定设计，永不弯曲、折断；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨；内置全封闭自润滑轴承；经包盖保护，防尘、防止清洁布条、发丝等异物卷入，名副其实“真正防缠绕”设计，“双下踏式”脚踏开关，4脚刹车，使得控制脚轮简单便捷。 9、输液架：配全不锈钢两节四爪头式“空气阻力”升降输液架，“防脱落”挂钩； 10、床垫：8cm厚高密度海绵加椰棕内胆，医用防水耐磨布外套；床垫大小要与床面配合； 四、配置清单 1、床体 1张 2、鞋架 1个 3、床头尾板 1对 4、铝合金弯护栏 1对 5、双向到位保护摇杆 4支 6、ABS床头柜 1个 7、防水透气床垫 1张 8、空气阻尼输液杆 1支 9、ABS床上餐板 1块 | 280000.00 |
| 分项最高限价合计（元） | 人民币叁佰叁拾玖万捌仟元整（¥3,398,000.00） |
| ◎核心产品 | 第22项（麻醉机）为核心产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品），注：提供同品牌产品的不同投标人参加同一项目（分标）投标的，以其中通过资格审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他投标无效。 |
| 商务条款 |
| 投标报价要求 | 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； （5）项目实施中采购人要求的抽检项目的检测试验费用等全部费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的所有辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| ▲质保期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，质保期以厂家承诺为准，不少于一年，免费保修期自仪器验收合格之日算起。“技术参数及性能配置要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。 |
| 售后服务要求 | 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。 2、在质保期内，设备出现故障，成交人工程师在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，24小时到达用户现场进行维修，48小时内修复。定期回访，成交人负责设备终身维护。免费软件升级，其余按厂家承诺进行。 3、设备到货后，由成交人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 4、定期进行用户培训，内容包括：设备的原理、设备使用的疑难问题解决、设备保养及维护等，如有需要可以参加高级应用培训。 5、货物验收：货物安装调试正常运行满2周后，由中标供应商书面提出验收申请，采购单位组织相关人员共同参与现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。并且保留追究谈判供应商虚假应标的法律责任。 |
| ▲交付使用期及交货地点 | 1、交付使用期：自签订合同之日起30个日历日内交付使用并通过验收。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲付款方式 | 合同签订后15个工作日内采购人支付合同金额30%作为预付款，货物安装验收合格后30个工作日内，采购人支付合同金额65%，其余5%作为质保金，质保期满后，经采购人验收无质量问题，并办理相关确认手续后30个工作日内，一次性支付完剩余货款（不计利息）。 |
| ▲进口产品 | 本分不接受进口产品参与投标。 |
| ▲产品资料说明文件 | 以上货物投标人所投产品属医疗器械管理范畴的，按以下要求提供相关产品资料：投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须提供该医疗器械产品备案号标注在医疗器械说明书和标签中的有效证明材料。投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证或医疗器械经营备案凭证复印件加盖投标人单位公章，否则投标无效。 |

B分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 1 | 台 | 一、机架系统 1.1 滑环类型：低压滑环 1.2 扫描架孔径 ：≥70cm 1.3 扫描架倾角：≥±30° 1.4 探测器类型：集成一体化探测器 1.5 机架系统可遥控：具备 ▲1.6 探测器排列数：≥32排 ▲1.7 探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.55mm ▲1.8 探测器Z轴总宽度：≥22mm 1.9 每排探测器单元数：≥860个 ▲1.10 探测器物理单元总数：≥34500个 ▲1.11 探测器采样率：≥4800views/圈 1.12 三维激光定位系统：具备 1.13 机架冷却方式：风冷 1.14 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作：具备 1.15 具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作：具备 1.16 具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置：具备 1.17 具备人工智能摆位功能，人工智能自动设置床高及床面位置：具备 二、扫描参数 2.1 最快扫描时间/3600：≤0.75s ▲2.2 每圈扫描层数：≥32层 ▲2.3 最薄扫描层厚：≤0.55mm 2.4 最薄图像重建层厚：≤0.55mm 2.5 扫描视野：≥50cm 2.6 图像显示矩阵：≥512×512 2.7 单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s 2.8 单次螺旋扫描最大范围：≥160cm 2.9 3D锥形束重建：具有 2.1 定位像长度：≥160cm 2.11 最大螺距：≥2.0 ▲2.12 最小螺距：≤0.1 2.13 螺距自由选择：具备 2.14 扫描模式：轴扫、螺旋 2.15 自动螺旋：具备 三、球管及高压系统 3.1 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥3.5MHU 3.2 等效球管阳极热容量：≥8.5MHU 3.3 球管阳极实际冷却率：≥390KHU/min 3.4 冷却方法：风冷 3.5 最大球管电压：≥140KV ▲3.6 最小球管电压：≤70KV ▲3.7 球管可调档位数：≥5档 3.8 最大输出管电流：≥350mA 3.9 等效最大输出管电流：≥850mA 3.1 最小可调管电流：≤10mA 3.11 最小毫安调节范围：≤1mA 3.12 球管小焦点（IEC 60336/2005）：≤0.7mm×0.8mm 3.13 球管大焦点（IEC 60336/2005）：≤1.2mm×1.4mm 3.14 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥42KW 3.15 等效高压发生器最大功率：≥100KW 四、扫描床 4.1 扫描床水平移动最大范围：≥1900mm 4.2 扫描床最大可扫描长度：≥1600mm 4.3 床升降最高高度：≥900mm 4.4 床升降最低高度：≤600mm 4.5 最大纵向进床速度：≥200mm/s 4.6 最小纵向进床速度：≤2mm/s 4.7 扫描床垂直升降速度：≥20mm/s 4.8 扫描床最大载重量：≥205Kg 4.9 扫描床移动位置精度：≤±0.25mm 4.1 扫描床控制脚踏开关：具备 4.11 扫描床提供一体化可拆卸卷纸架：具备 4.12 扫描床提供一体化可拆卸置物托盘：具备 4.13 扫描床提供一体化可拆卸输液架：具备 五、图像质量 5.1 X-Y平面空间分辨率 @0%MTF：＞18 LP/CM 5.2 X-Y平面空间分辨率 @10%MTF：≥14 LP/CM 5.3 Z轴空间分辨率@0%MTF：≥18 LP/CM 5.4 密度分辨率：≤2mm@0.3% 5.5 最小CT值（非扩展）：≤-1000HU 5.6 最大CT值（非扩展）：≥8000HU 5.7 低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术，与最高端设备相同)：具备 六、主控制台计算机系统 6.1 内存：≥32GB 6.2 硬盘：≥3TB 6.3 主频：≥2.2GHz 6.4 CPU内核数目：≥6核 6.5 主控台液晶显示屏：≥24寸 6.6 液晶显示屏分辨率：≥1920×1200 6.7 显示器逐行扫描：具备 6.8 网络接口DICOM 3.0：具备 6.9 永久贮存刻录方式：DVD 6.1 激光相机DICOM3.0接口：具备 6.11 提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能：具备 6.12 自动语音系统及双向语音传输：具备 6.13 同步并行图像处理功能：具备 6.14 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能：具备 七、主要应用软件 7.1 线束硬化伪影校正软件：具备 7.2 后颅窝图像优化技术：具备 7.3 伪影抑制软件：具备 7.4 图像减影功能：具备 7.5 CT电影功能：具备 7.6 管电流自动调节功能：具备 7.7 MPR/CPR/SSD/MIP/VR：具备 7.8 模拟手术刀功能：具备 7.9 三维（3D、SSD）软件：具备 7.1 最大及最小密度投影（MIP,MinP）：具备 7.11 三维容积测量评估功能：具备 7.12 CT血管造影：具备 7.13 一键式容积重建：具备 7.14 一键式去骨功能：具备 7.15 造影剂自动跟踪技术：具备 7.16 容积漫游（VRT）：具备 7.17 三维CT内镜（CTVE）：具备 八、低剂量平台 8.1 提供最新发布的微辐射影像重建：具备 8.2 提供70KV低剂量扫描技术：具备 8.3 提供智能mA调节技术：具备 九、附件 9.1 提供质控水模和床垫等：具备 9.2 提供主计算机用不间断电源（UPS）：具备 | 3200000.00 |
| 2 | 彩超 | 1 | 台 | 设备主要用途： 主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。 一、主机及技术参数要求： 1、通用功能 1.1、彩色显示器≥15寸，可上下、左右旋转。 ▲1.2、主机一体化触摸屏≥10.4寸，触摸屏角度可调。 1.3、主机标配探头接口：≥4个 ▲1.4、操作面板可升降、左右旋转 1.5、曲线解剖M型模式，支持多段曲线连续对心肌取样分析 1.6、多倍波束合成 1.7、二维灰阶模式 1.8、谐波成像模式 1.9、M型模式 1.10、彩色M型模式 1.11、解剖M型模式 (≥2条取样线) 1.12、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 1.14、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式） 1.15、支持B/C双实时显示 1.16、自由臂三维成像 ▲1.17、实时宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） 1.18、空间复合成像 1.19、斑点噪声抑制技术，可调级别≥4 1.20、频率复合成像 ▲1.21、扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头 1.22、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。 ▲1.23、全屏放大，要求支持3种不同图像区域的显示模式。 1.24、局部放大（支持前端、后端放大） 1.25、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。 1.26、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑。 ▲1.27、自助超声教学系统，要求支持包括泌尿等多个临床应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练，支持以上单窗口图像放大功能 1.28、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。 1.29、组织特异性成像 1.30、原始数据处理，可处理参数≥30项 1.31、可支持弹性成像，具备压力曲线提示图标，提高图像易获性 1.32、可支持造影成像 1.33、可支持四维成像 2、探头规格 2.1、宽频变频技术，系统频率范围2.0-10.0MHz 2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种 2.3、腹部标配探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大扫描角度≥72度，最大显示深度≥38cm 2.4、浅表探头：频率范围5.0-10.0MHz 2.5、阴式探头：频率范围5.0-9.0MHz，最大扫描角度≥150° 3、系统技术参数及要求 3.1、二维灰阶成像单元 3.1.1、数字化声束形成器 3.1.2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.3、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 3.1.4、扫描线：每帧线密度≥230超声线 3.1.5、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 3.1.6、最大显示深度:≥38cm 3.1.7、最大帧率: ≥400帧/秒 3.1.8、TGC: ≥8段 3.1.9、LGC: ≥8段 3.1.10、二维灰阶：≥256 3.1.11、动态范围: 30-240 3.1.12、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 3.1.13、伪彩图谱: ≥25种 3.2、彩色多普勒参数 3.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.2.3、取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头) 3.2.4、最大帧率: ≥300 帧/秒 3.3、频谱多普勒参数 3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 3.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.3.4、PW最大速度: ≥3.00m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s） 3.3.5、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 3.3.6、取样容积: 0.5-20mm 3.3.7、偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) 3.3.8、零位移动：≥8 级 3.3.9、快速角度校正 4、测量功能 4.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等 4.3、妇产科测量：≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分 ▲4.4、自动产科测量，自动识别并自动计算≥5项胎儿评估指标 ▲4.5、自动NT测量 4.6、膀胱容积自动测量，自动描迹膀胱边缘，并自动获取体容积数据 4.7、专业的IVF评估软件，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 4.8、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT连续发育趋势图文报告 5、检查存储和管理 5.1、检查存储 5.2、≥1T硬盘 5.3、内置超声工作站 ▲5.4、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 6、连通性要求 6.1、支持网络连接 6.2、DICOM 3.0基本组件 6.3、视频/音频输入、输出 ▲6.4、主机内置USB接口≥6个 二、外设和附件 ▲1、可选配耦合剂加热器 2、专业探头放置架≥6个 3、专业腔内探头放置架 4、支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 5、支持脚踏开关 6、支持生理信号：ECG 7、可选配激光条码扫描仪 8、可选配内置无线网卡 9、整机重量：≤70Kg（无外设） 三、配置要求： 1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台 2、配置探头：腹部探头1把、浅表探头1把、腔内探头1把 | 600000.00 |
| 3 | 四维彩超 | 1 | 台 | 1、用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 2、技术参数： 2.1 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 2.2 ≥21.1寸高分辨率彩色液晶显示器，具有可活动的关节支撑结构 ▲2.3 ≥12.8寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，触摸屏独立活动，视觉角度可调节，支持多点触控，支持手势操作 2.4 探头接口≥4个，全部已激活，互相通用 2.5 主机重量≤100Kg，方便移动 2.6 控制面板可独立旋转和升降 2.7 数字波束增强器 2.8 多倍波束合成 2.9 二维灰阶模式 2.10 谐波成像模式 2.11 M型模式 2.12 彩色M型模式 2.13 彩色多普勒成像：括彩色、能量、方向能量多普勒模式 2.14 频谱多普勒成像：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒 2.15 四维成像 2.16 空间复合成像 2.17 斑点抑制成像 2.18 频率复合成像 2.19 独立角度偏转 2.20 扩展成像：要求凸阵、线阵、容积探头可用 2.21 实时双幅对比成像 2.22 组织特异性成像 2.23 高分辨率血流成像 2.24 一键自动优化，包括应用于二维、彩色及频谱模式 2.25 一键全屏放大 2.26 局部放大，支持前端、后端放大 2.27 常规测量软件包 2.28 全科测量软件包 ▲2.29 自动产科测量，自动识别并自动计算获得双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围等胎儿评估指标 2.30 血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备专业的评估报告和历史回顾分析功能 ▲2.31 可扩展具备组织多普勒成像：并要求同时支持速度图、能量图、频谱、M型等4种成像模式。 2.32 原始数据处理，可处理参数B模式14种、M模式6种、彩色模式9种、PW模式13种。 2.33 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 2.34 支持手动触摸屏上注释 2.35 支持手动触摸屏上包络测量 2.36 体位图 2.37 超声教学软件，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化。 2.38 焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。 ▲2.39 支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。 2.40 支持DICOM 3.0 2.41 DVD R/W 刻录光驱 2.42 ≥5个USB接口 3、测量/分析和报告 3.1 常规测量：辉阶模式测量、多普勒测量、自动频谱测量 3.2 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 4、电影回放和原始数据处理 4.1 所有模式下可用、支持手动、自动回放 4.2 支持4D 电影回放 4.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 4.4 支持图像对比（动态、静态） 4.5 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式14种、M模式6种、彩色模式9种、PW模式13种。 5、检查存储和管理（内置超声工作站） 5.1 检查存储：≥500G硬盘 5.2 内置超声工作站 5.3 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 ▲5.4 可扩展具备屏幕录屏录像功能 6、连通性要求 6.1 支持网络连接 6.2 DICOM 3.0 ：DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 6.3 视频/音频输入、输出 6.4 支持ECG 6.5 USB接口 7、安全和认证：经CE、FDA及SFDA认证 8、系统技术参数及要求 8.1 二维灰阶模式 8.1.1 数字化声束形成器 8.1.2 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 8.1.3 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 8.1.4 扫描线：每帧线密度≥230超声线 8.1.5 发射声束聚焦：发射≥8段 8.1.6 扫描频率： 8.1.7 电子凸阵：超声频率 1.5-5.5 MHz 8.1.8 电子线阵：超声频率 5.0-13.0MHz 8.1.9 电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz 8.1.10 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 8.1.11 最大显示深度:≥36cm 8.1.12 最大帧率: ≥1000 帧/秒 8.1.13 TGC: ≥8段 ▲8.1.14 LGC: ≥4段 8.1.15 二维灰阶：≥256 8.1.16 动态范围: ≥160，可视可调 8.1.17 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 8.1.18 伪彩图谱: ≥8种 8.2 彩色多普勒成像 8.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 8.2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 8.2.3 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 8.2.4 最大帧率: ≥500 帧/秒 8.2.5 支持B/C 同宽 8.3 频谱多普勒模式 8.3.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 8.3.2 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 8.3.3 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 8.3.4 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 8.3.5 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 8.3.6 取样容积: 0.5-20mm 8.3.7 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 8.3.8 零位移动：≥8 级 8.3.9 快速角度校正 8.3.10 支持频谱自动测量 8.4 三维和四维（3D和4D）成像 8.4.1 自由臂三维 8.4.2 实时四维模式 8.4.3 支持光源渲染成像：可调节阴影强度及移动光源，可移动光源大于或等于5个 8.4.4 支持斑点噪声抑制 8.4.5 多种渲染模式 8.4.6 裁剪功能 ▲8.4.7 超声断层成像 8.4.8 STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC） 8.4.9 Niche（壁龛成像） 9、探头规格 9.1 可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头 9.2 探头频率：频率带宽1.5-15 MHz（依赖不同探头） 9.3 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 9.4 振元：最大有效振元数≥256振元 9.5 穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 9.6 凸阵探头，带宽: 1.5-5.5MHz，角度≥85° 9.7 腔内凸阵探头，带宽: 3-11.0 MHz，角度≥180° 9.8 线阵探头，带宽: 3-13 MHz,宽度大小40-50mm 9.9 容积探头，带宽: 3-6.0MHz，角度≥85° 10、声功率输出调节：B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 11、外设和附件 ▲11.1耦合剂加热器 11.2 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 11.3 支持脚踏开关 11.4 支持生理信号：ECG | 1000000.00 |
| 4 | 宫腔手术检测系统 | 1 | 台 | 一、适用范围：适用于超声实时监控下施行人工流产、取放节育环妇产科手术。 二、技术要求：全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统注册证。 1、宽频凸阵妇科术中探头 1.1 探头曲率半径: R13； 1.2 分辨率：纵（轴）向≤0.5mm（深度≤40mm）；横（侧）向≤1mm（深度≤40mm）。 1.3 盲区：≤3mm。 1.4 手术探头超薄小巧，术中贴在通用窥器下页外侧使用，不需要与窥器下页卡、扣联接。 1.5 手术探头能在术前、术后不依靠其他器械独立进行妇检，确保手术效果。 1.6 手术探头与通用窥器术中结合时能左右分开，调整扫描角度，满足临床动态需要。 2、手术窥器和使用 2.1 术中手术探头与普通窥器贴合使用，即术中不使用下页与手术探头相互卡、扣联接的窥器，避免术中隔离套破损。 2.2 手术中排出的血污直接顺着普通窥器完整的下页流出，即窥器下页无豁口、无短缺。 2.3 手术过程中宫颈钳、扩宫棒、吸引杆在普通窥器完整的上下页之间工作（即窥器上、下页前端长度相等且无豁口），手术器械术中不会直接触碰到手术探头及隔离套，避免损坏探头和隔离套。 三、主机 3.1 彩色多普勒血流成像单元；纯净波探头技术，iclear复合成像、XRES自适应图像、脉冲反相谐波成像技术，探头逐点精准聚焦。 3.2 多倍信号并行处理技术，发射与接收数字通道数≥1024。 3.3 成像模式：B、B/B、4B、B/M、M、B/C分屏、B/D、CFM、PWD。 3.4 具有先进的双向电影回放和逐帧回放功能，≥500帧，可手动/自动回放，可保存/加载电影回放，机内可达500幅图像永久存储功能。 3.5 可直接用按键调出的基波中心频率≥3种，彩色与多普勒图像可选频率≥3种。 3.6 主机操作面板上带USB信息转输接口，内嵌国际标准排列的电脑键盘。 3.7 大容量存储、回放功能，图文处理，光盘刻录，软件升级，8种伪彩模式。 3.8 回转式面板即主机操作面板可相对于主机箱进行90度旋转。 3.9 预设模式：≥6种，用户可以自定义条件，多普勒手动描迹。 3.10 四探头接口，自动识别可任意插接，全激活。 3.11 全中文操作系统，支持图像存储与回放，支持同步存储，主机支持影像管理，离线分析，图像处理，报告打印。 3.12 血流框可以倒置。 3.13 可选配双屏显示器。 3.14 一般测量项目：PW、S/D比值、加速度、搏动及阻力指数。多普勒手动描迹测量。 四、配置要求： 4.1 具有彩色多普勒功能主机壹台。 4.2 薄壁式弯形，无凸台及卡槽的手术探头壹支。 4.3 3.5MHz R50凸阵探头壹支。 4.4 15”医用高清液晶屏壹只，内置可独立开关的超净LED射灯。 4.5 主机内置光驱。 4.6 电源线、保险丝、耦合剂、使用说明书等壹套。 | 135000.00 |
| 5 | 口腔CT | 1 | 台 | 一、技术指标 1、X射线球管技术参数 1.1 X射线束类型：锥形束 ▲1.2 最高管电压：≤100 kVp 1.3 最高管电流：≥10mA ▲1.4焦点：≤0.4（IEC 60336） 2、CT探测器技术参数 2.1 探测器类型：CMOS面阵列探测器 2.2 探测器面积：≥120mm ×120mm ▲2.3 探测器像素尺寸：≤100μm 2.4 闪烁体：碘化铯(CsI) 2.5 灰阶：≥14比特 3、全景探测器技术参数 3.1 探测器类型：CMOS面阵列平板探测器 ▲3.2 探测器像素尺寸：≤100μm 3.3 闪烁体：碘化铯(CsI) 4、头颅探测器技术参数 4.1 探测器类型：CMOS面阵列平板探测器 ▲4.2 探测器像素尺寸：≤100μm 4.3 闪烁体：碘化铯(CsI) 5、成像性能 ▲5.1 CT空间分辨率：≥2.0 lp/mm ▲5.2 CT图像最小像素尺寸：≤100μm ▲5.3 CT扫描成像范围(FOV)：包含5cm*5cm，8cm*8cm；最大视野≥12cm*8cm，以适用于不同临床需求。 5.4 CT影像获取：所有模式360度扫描 5.5 全景成像分辨率 ≥3.0 lp/mm 5.6 头颅成像分辨率 ≥3.0 lp/mm 5.7 投照定位方式：坐式或站式定位 二、软件功能要求 1、基本CT图像功能 1.1 3D重建图像及显示； 1.2 标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节； 1.3 多平面重建图像； 2、扩展功能要求 2.1.全景功能：自动生成全景图 2.2 标准投影侧位影像，同时提供正位/侧位的投照影像。 2.3.颞颌关节专用诊断切面，可以同时显示双侧关节，层厚可以任意调节。 3、图像处理功能 3.1 2D图像编辑工具：移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息； 3.2 测量工具：距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算； ▲3.3 伪影去除：提供去除金属伪影功能； 3.4 注释：在图像上添加文字、箭头等标记； 3.5 下颌神经管着色，标记，且三维重建模型能显示； 3.6 种植体模拟，制定种植计划。在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向 3.7 3D图像对比度和亮度调节； 4、数据管理功能 4.1诊断报告：提供截图、报告编辑、打印功能； 4.2 数据导出：可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘； 4.3 患者数据管理：能够增加、编辑、删除患者个人信息； ▲4.4 PACS接口：能将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能； 4.5 图像格式：以标准DICOM3.0格式输出图像文件； 4.6 没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输，无须额外费用； 三、工作站配置要求： 1、CPU 型号：2.4GhZ，双核及以上 2、内存容量：≥8GB；内存类型 DDR3 1333MHz； 3、硬盘容量：≥500GB； 4、独立显卡：显存≥2GB； 5、显示器：液晶≥ 21英寸； 6、光驱类型：DVD刻录机； 7、网卡：1000M | 400000.00 |
| 6 | 牙片机 | 1 | 台 | 一、基本参数 1、电源电压AC 220V±10% 2、频率50/60Hz 电线插头国标三芯/欧标三芯 3、最大功率900VA 电流4A 熔丝6.3A 射线焦点0.8×0.8mm ▲4、球管电压70KV±10% ▲5、阳极电流7mA±15% 5、阳极角19o 6、负载循环1/60 7、半价层70KV时1.6 mm Al 8、固有滤过≥0.5mm Al 9、泄漏辐射1米处< 0. 07mGy/h 二、功能要求 1、在球管头内装有微小焦点的球管（0.8×0.8mm），微小的焦点使影像更加清晰，距照射中心半径1米外的空气散射线和漏射线量均接近为0，管头窗口用1.5mm纯铝滤过X线射线，保护被照的皮肤。更好地保护病人和医生的健康。 2、时间控制：微处理器技术将曝光时间精确到百分之一秒，并用数字显示，而且对任何警报都能立刻给出准确的提示 3、采用平衡臂使定位，灵活、稳定 4、底座采用模具冲压喷塑而成，结构合理；主柱用铝合金型材料，臂杆用不锈钢制成。 5、平行聚焦，超清晰映像 6、近无辐射：微小的X射线源加之球管套被铅板严密封牢，在开发式曝光条件下，距照射中心1米以外，漏射线比国家标准低68倍，比规定的人体安全值0.5mGy/h更低（0-0.007mGy/h)，无需X线防护室。 ▲7、具有故障代码显示功能，参数可重新设置并保存 ▲8、预留数字化拍摄模式，可升级为数字化牙片机 三、成像板规格 序号 标准像素模式 高像素模式 0号片 343x484像素 638x885像素 1号片 375x625像素 685x1143像素 2号片 484x649像素 886x1171像素 3号片 421x843像素 771x1542像素 4C号片 750x843像素 1370x1542像素 四、参数要求 1、像素尺寸：标准像素模式：64μm 高像素模式：35μm 2、分辨率：14.3线对/毫米 3、灰度：16位 4、影像板使用寿命：1500次以上 5、读取时间：4.1~7.2秒 6、分辨率：数据采集：每像素16bits, 65000灰色调 7、擦除器：嵌入式 8、尺寸（约）：265mm（H）×120mm(W) ×318mm(W) 9、重量（约）：5.5Kg 10、系统集成：桌面 11、接口：USB2.0高速（480Mbps）/局域网（100Mbps） 12、QuantorDent影像软件 12.1 影像文件格式：DICOM3.0,TIFF,BMP,JPEG, 12.2 支持PACS系统，可发送DICOM文件 12.3 嵌入式浏览窗位 12.4 多频率影响处理缩放、剪切、标记 12.5 用户定义LUT图像调节 12.6 支持牙位图和牙列 12.7 支持局域网内多终端访问 12.8 支持iPad软件 13、QuantorTab软件（用于平板电脑）： 13.1 支持iPad 13.2 支持三星平板电脑 14、计算器配置要求 14.1 不低于英特尔Core Duo/ Core2处理器 14.2 80G以上硬盘存储空间 14.3 2G以上RAM 14.4 Window7，Windows8， Windows10操作系统 14.5 网卡（100MBit），USB2.0接口，DVI接口 15、电源要求：100~240v/50-60Hz,30W.U PS | 50000.00 |
| 分项最高限价合计（元） | 人民币伍佰叁拾捌万伍仟元整（¥5,385,000.00） |
| ◎核心产品 | 第1项（CT）为核心产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品），注：提供同品牌产品的不同投标人参加同一项目（分标）投标的，以其中通过资格审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他投标无效。 |
| 商务条款 |
| 投标报价要求 | 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； （5）项目实施中采购人要求的抽检项目的检测试验费用等全部费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的所有辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| ▲质保期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，质保期以厂家承诺为准，不少于一年，免费保修期自仪器验收合格之日算起。“技术参数及性能配置要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。 |
| 售后服务要求 | 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。 2、在质保期内，设备出现故障，成交人工程师在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，24小时到达用户现场进行维修，48小时内修复。定期回访，成交人负责设备终身维护。免费软件升级，其余按厂家承诺进行。 3、设备到货后，由成交人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 4、定期进行用户培训，内容包括：设备的原理、设备使用的疑难问题解决、设备保养及维护等，如有需要可以参加高级应用培训。 5、货物验收：货物安装调试正常运行满2周后，由中标供应商书面提出验收申请，采购单位组织相关人员共同参与现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。并且保留追究谈判供应商虚假应标的法律责任。 |
| ▲交付使用期及交货地点 | 1、交付使用期：自签订合同之日起30个日历日内交付使用并通过验收。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲付款方式 | 合同签订后15个工作日内采购人支付合同金额30%作为预付款，货物安装验收合格后30个工作日内，采购人支付合同金额65%，其余5%作为质保金，质保期满后，经采购人验收无质量问题，并办理相关确认手续后30个工作日内，一次性支付完剩余货款（不计利息）。 |
| ▲进口产品 | 本分不接受进口产品参与投标。 |
| ▲产品资料说明文件 | 以上货物投标人所投产品属医疗器械管理范畴的，按以下要求提供相关产品资料：投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须提供该医疗器械产品备案号标注在医疗器械说明书和标签中的有效证明材料。投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证或医疗器械经营备案凭证复印件加盖投标人单位公章，否则投标无效。 |

第三章  投标人须知

## 前  附  表

| 项号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医疗设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用： ▲1、本项目投标应以人民币报价；投标人须就“第二章 招标项目采购需求”中某个或多个分标的全部货物和服务内容作完整唯一报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、本项目中标服务费按总价包干收取，收取标准为：A分标：人民币叁万玖仟元整（¥39,000.00）；B分标：人民币伍万玖仟元整（¥59,000.00）向中标供应商收取。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清中标服务费。 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| 4 | 演示时间及地点：无。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中表述不清晰、内容有误、前后不一致或者其他违法内容的，投标人应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，且澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前（不足15日顺延），在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式或电子邮件形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。投标人必须按照桂财采〔2007〕65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式或电子邮件形式进行确认，否则视为已经收到。 |
| 6 | 开标一览表1份；资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各1份；副本各4份 |
| 7 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，应同时递交投标文件电子版。 1、投标文件电子版内容：开标一览表、投标报价明细表、技术响应表、商务响应表、售后服务（每项内容必须为独立文件）。 2、投标文件电子版份数：1份。 3、投标文件电子版形式：可编辑的WORD文档。 4、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版以U盘或光盘装载与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。 |
| 8 | 投标文件递交地点：详见《第一章 公开招标公告》 |
| 9 | 开标地点：详见《第一章 公开招标公告》 |
| 10 | 信用查询：根据《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）的要求，评标开始前，由采购代理机构对按时递交投标文件的供应商进行信用查询，并将查询结果打印作为评审资料保存： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：投标文件递交截止时间后，谈判开始前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 12 | 公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw（南宁市公共资源交易中心）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网） |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内，采购代理机构以电汇或转账方式无息退还。 |
| 14 | 履约保证金：无。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。 |
| 16 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。 |
| 17 | 采购资金来源：预算内资金 |
| 18 | 付款方式：详见“第二章 招标项目采购需求”。 |
| 19 | 投标文件有效期：90天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 21 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于南宁市兴宁区卫生健康局的医疗设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统开发、集成、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

8、“原件备查”指当投标文件中所提供的材料出现字体过小、模糊不清等评委无法清晰可见情况或评委对投标人所提供材料的真实性提出疑问、异议时，评标委员会有权要求投标人提供相应原件进行核查，如投标人无法提供，由此引起的投标文件无效、不予给分等责任后果，由投标人自行承担。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

▲本项目不接受联合体参与投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

## 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章 评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。核心产品的名称见本招标文件第二章“招标项目采购需求”。

2、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3、供应商有下列情形之一的，属于相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

3、供应商有下列情形之一的，属于关联供应商参加同一合同项下政府采购活动行为：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商：

（2）生产厂商授权给供应商后自己参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，委托多家代理商参加投标；

▲4、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到招标采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3、投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

5、联系方式：

质疑联系部门及电话为：广西国盛招标有限公司招标代理部         0771-5828779；

投诉联系部门及电话为：南宁市兴宁区财政局                     0771-3290927。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中表述不清晰、内容有误、前后不一致或者其他违法内容的，投标人应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，且澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前（不足15日顺延），在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式或电子邮件形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。投标人必须按照桂财采〔2007〕65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式或电子邮件形式进行确认，否则视为已经收到。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

▲1、投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件五部份组成。

▲2、第六章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的（标注“格式自拟”或“格式可自拟”除外），应按相应格式要求编写、签字、盖章。

▲3、资格审查文件（格式见第六章）：

资信审查部分是证明投标人有资格参加投标的文件，这些文件必须满足招标文件要求，下列所有文件均不得缺失或无效且不允许开标后补正。

（1）投标保证金交纳证明复印件；

（2）投标声明书；

（3）有效的资格证明文件复印件：

①有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件；

②食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标人为生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件；投标人为经营企业经营第二类医疗器械的提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人为经营第三类医疗器械的提供《医疗器械经营许可证》）；

（4）有效的法定代表人身份证正反面复印件（如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符）

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；投标人如为近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳税收证明（复印件，格式自拟）；

（6）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；投标人如为近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳税收证明（复印件，格式自拟）；

（7）有效的2019年度财务状况报告复印件或有效的第三方具备审计资质的机构出具的2019年度财务审计报告复印件的；（投标人为2020年新成立公司的，应按实际情况提供财务状况报告）

（8）法定代表人授权委托书（委托代理时提供）；

（9）有效的委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时提供，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的授权人相符）；

4、商务文件（格式见第六章）：

商务部分是证明投标人所提供的投标文件完全满足招标文件要求及中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件实质性要求，包括但不限于下列文件，其中加“▲”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

▲（1）商务条款偏离表（格式见第六章）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（投标人可根据自身情况选择提供，▲要求除外）：

（2）产品销售许可证复印件（如有）；

（3）投标人的类似成功案例的业绩证明文件；

▲（4）售后服务方案；

（5）投标文件列明的影响投标人评审的其他证明文件：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

之三：其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

（6）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

（7）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（8）投标人或投标产品生产厂家或投标产品质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

（9）投标人认为可以证明其能力的其它材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）广西工业产品声明函；

（12）中小企业声明函（并附相关证明材料）；

（13）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（14）残疾人福利性单位声明函

5、技术文件（格式见第六章）：

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准及相关行业标准。包括但不限于下列文件，其中加“▲”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

▲（1）技术资料表（格式见第六章）；

可作为投标人技术评分的材料（投标人可根据自身情况选择提供，▲要求除外）：

（2）产品技术资料（提供第三方证明材料，可以是：第三方权威机构出具的检测报告、生产厂家的官方资料、生产厂家针对本项目出具的相应证明等材料，格式自拟）；

（3）技术实施方案（安装人员、安装流程、进度安排、项目进度控制及控制保障措施等）；

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明。

6、报价文件（格式见第六章）：

▲（1）投标函；

▲（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

▲7、开标一览表（格式见第六章）

▲注：投标文件中所提供的以上任一材料，均须加盖投标人公章且按招标文件格式要求签字，否则视为无效材料。

8、投标文件的电子版

▲投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版：

（1）投标文件电子版内容：开标一览表、投标报价明细表、技术响应表、商务响应表、技术方案（每项内容必须为独立文件）；

（2）份数：1份；

（3）电子版形式：可编辑的WORD文档；

（4）密封方式：投标文件电子版以U盘或光盘装载与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。

# ▲（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

注：经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外。

# ▲（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括系统研发、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费等一切税金和费用。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金

# （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制（如投标人不具有某些非标“▲”要求材料，则可删除相应序号，后面的序号依次修改）、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此产生的一切评审后果，投标人自负。

▲2、资格审查文件、开标一览表及报价文件均应单独装订成册，尽量将商务文件、技术文件合并装订成册（如装订成一册，则商务、技术文件应具有外封面且各部分文件应用内面封面分隔，且必须具有总目录及各部分文件对应目录；投标人可根据自身情况进行分册装订并在投标文件封面注明分册情况或将某些材料以“附件”形式装订但需注明附件属于哪一部分内容），也可以将商务文件、技术文件独立装订成册；其中，开标一览表 1 份；资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 4 份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均要求为原件。副本可为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在所提供的材料上加盖公章并按招标文件规定的格式要求由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字，投标人应写全称（▲投标人名称必须与公章一致）。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标文件的包封：

（1）商务文件、技术文件、报价文件正副本应全部密封在一个包封的投标文件袋（盒、箱），其中资格审查文件、开标一览表（资格审查文件、开标一览表均应将所投分标的内容合并装订成一份）分别单独用文件袋（盒、箱）密封；资格审查文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址及“资格审查时启封”字样，并加盖投标人公章；开标一览表的包装封面上应注明项目名称、项目编号、分标（如有）、投标人名称、法定代表人或委托代理人签字及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章；商务、技术、报价文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、分标（如有）、投标人名称、投标人地址及“评标时启封”字样，并加盖投标人公章；

（2）投标文件的密封以投标文件袋（盒、箱）无明显缝隙露出袋内投标文件的整体内容为合格；

（3）未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

2、投标文件的递交：

（1）投标文件的资格审查文件、开标一览表及参评文件（商务文件、技术文件、报价文件）三部分应单独递交；

（2）投标文件的递交不得迟于公开招标公告规定的截止时间；

（3）投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理；

（4）投标文件的递交由投标人的法定代表人或被授权代表凭有效证明资料亲自递交，资料不齐或不合格的，该投标文件将被拒绝接收：

①被授权代表为法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人身份证明材料原件；

②被授权代表为非法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人授权委托书原件。

3、投标文件的修改或撤回：

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封，否则重新递交的投标文件将被拒绝。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）未在招标文件规定的时间内购买招标文件或未在招标文件规定的时间内缴纳投标保证金或投标文件中未提供投标保证金交纳证明或投标保证金未在招标文件规定的时间内交至相应账户的

（3）未提供投标声明书或填写项目不齐全或声明书不符合招标文件规定的格式要求（包括格式、盖章、签字等内容）的；

（4）资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（5）未提供法定代表人有效身份证复印件或法定代表人与营业执照上身份不符的；

（6）未按招标文件要求提供有效的依法缴纳税收证明的；

（7）未按招标文件要求提供有效的依法缴纳社保证明的；

（8）未提供有效的财务状况报告复印件或有效的第三方具备审计资质的机构出具的审计报告复印件的；

（9）委托代理时未提供法定代表人授权委托书原件或所提供的法定代表人授权委托书原件不符合招标文件规定的格式要求（包括格式、盖章、签字等内容）的；

（10）委托代理时未提供授权委托人有效身份证复印件或与授权委托人身份不符的；

（11）投标人所提供的资格审查材料与事实不符或虚假投标的。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）在递交投标文件时未注明所投分标或在递交投标文件时所注明的分标与开标一览表中情况不符的；

（3）未实质性响应招标文件中标“▲”要求条款的；

（4）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）所提供的技术文件明显不符合招标文件要求或项目实际要求的；

（6）投标文件响应内容不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件的差错相同二处以上的；

（8）投标报价超出采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（9）投标人具有恶意串通行为情形之一的；

（10）投标人相互串通投标，有下列情形之一的：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（11）关联供应商参加同一合同项下政府采购活动的。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或委托代理人应参加开标会并签到（法定代表人前来的，必须携带身份证原件；委托代理人前来的，必须携带法人授权委托书原件及本人身份证原件）。

投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2、主持人介绍参加开标会的有关人员。

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、投标人或其当场推荐的代表或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5、按随机顺序拆开开标一览表外包装。

6、唱标。

7、采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8、开标会议结束。

（三）错误修正：

1、开标时，开标一览表如果出现计算上的错误，修正错误的原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## ▲2、修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

## 3、修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与价格分得分的计算：

## （1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

## 五、评标

开标结束后，采购人代表或采购人委托的采购代理机构对投标人所提供的资格审查文件进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表或全部由政府采购评审专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、符合性审查与比较

（1）评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复；

投标人代表未到场或未按评标委员会规定时间到场或拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件的修正

1、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按照序号在前的条款进行修正）：

（1）投标文件中内容与开标一览表中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2、投标文件除报价以外其他内容前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中所承诺的交付使用期（或项目完成时间或工期或服务期等涉及履行合同时间的内容）与开标一览表中不一致的，以开标一览表为准。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价或内容，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价或内容，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw（南宁市公共资源交易中心）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商退还投标文件。

## 八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）质保金

按合同约定执行。

（三）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2、如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（四）政府采购合同公告

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 2、各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

## 九、项目验收

（一）成立验收小组

1、验收小组由采购人组织成立。除协议（定点）采购、网上商城采购以及批量集中的采购项目外，验收小组原则上应由三人以上单数组成，并明确验收小组的负责人，负责整个采购项目的验收工作，前期参与该政府采购项目评审的采购人代表不得作为验收小组的负责人。大型或复杂、民生等采购项目采购人可以派监督人员对履约验收工作实施监督。

2、验收小组成员应由熟悉掌握该政府采购项目技术需要的技术人员（专家）、采购人使用部门人员、采购人采购项目有关人员或受托采购代理机构人员等至少3人以上的单数组成，其中采购人至少1人参加。采购项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，验收人员中应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构人员参加验收工作。

3、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人参与验收，参与验收的投标人意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、组成验收小组所产生的费用，由中标或者成交供应商负责。

（二）组织验收

验收小组应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标或者成交供应商履约情况进行验收。

1、验收前准备。验收小组成员应当在实施验收前全面掌握项目验收清单和标准，采购文件对项目的技术规定要求和中标或者成交供应商的响应承诺等情况以及合同明确约定的要求，并完成验收所需要的其他准备工作。验收小组应当根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的项目验收工作方案。

2、实施验收。验收小组应按照事先拟定的验收工作方案，对中标或者成交供应商提供的货物、工程或服务按照采购文件、封存样品、中标或者成交通知书、政府采购合同进行核对、验收，并作好验收记录。

3、验收要求。采购项目的验收，必须严格依照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。自中标、成交供应商履行完合同义务之日起七个工作日内组织验收，并提出验收意见。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，可适当延长验收时间。采购合同约定分阶段验收的，应按合同进行分段验收和出具分段验收书。

（三）出具验收书

1、验收小组完成验收后，应当出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收小组认为验收合格的，采购人在验收书上签署合格意见并加盖公章；验收结果与采购文件、封存样品、采购合同有出入的，应由验收小组在验收书上载明偏差具体内容并提出处理意见，采购人在验收书上签署意见并加盖公章。有质量检测机构参加验收的，质量检测机构应当在验收书上签署意见并加盖单位公章。验收书一式四份，采购人、中标或者成交供应商、采购代理机构、采购监督部门各一份。

（四）验收结果公告

1、达公开招标数额标准以上的政府采购项目，采购人应当将验收结果（验收书）在本单位范围内进行公告，公告期不得少于5个工作日。

2、采购项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人或者采购代理机构应当将验收结果（验收书）在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上向社会公告，公告期不得少于5个工作日。

（五）验收费用

采购项目验收费用采购合同有约定的按照合同执行。

## 十、其它事项

## 1、本项目中标服务费按总价包干收取，收取标准为：A分标：人民币叁万玖仟元整（¥39,000.00）；B分标：人民币伍万玖仟元整（¥59,000.00）向中标供应商收取。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清中标服务费。。

第四章  评标办法及评分标准

综合评分法

## 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表或全部由评审专家构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

（五）本次采购的预算价，是经采购人经过市场调查、专家组评审等过程后，对项目实施产生的费用编制的合理价格，为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应在接到评标委员会通知后1个小时内提供以下支撑证明材料（包含但不限于）：

1、投标人近三年来的企业制造费用、项目设备材料采购价格浮动说明复印件；

2、2018、2019（如为2020年新成立公司，则提供成立之日起投标截止前的有效财务状况报告）经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（应包括但不限于其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件；

3、提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细。

▲如不能够在规定时限内提供或者评标委员会认定投标人所提供的报价成本分析报告及以上所有支撑材料均不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分 ………………………………………………………………………………… 30分

（1）投标报价分（满分30分）

1）以进入评标的最低的投标报价为30分。

投标人最低评标报价金额（元）

2）某投标人投标报价分 =                                    ×30分

某投标人评标报价金额（元）

2、技术分……………………………………………………………………………………39分

## （1）设备的性能、技术参数偏离分（满分33分）

## ①通过资格和符合性审查的投标人进入详评的得基本得分24分，在此基础上，每有1项负偏离（标“▲”参数除外）扣2分，最少得0分。

## ②技术性参数有正偏离的，最多得分9分：

## 一档（3分）：技术参数满足招标文件要求（技术参数无负偏离），且技术参数有2项优于招标文件要求的。

## 二档（6分）：技术参数满足招标文件要求（技术参数无负偏离），且技术参数有4项优于招标文件要求的。

## 三档（9分）：技术参数满足招标文件要求（技术参数无负偏离），且技术参数有6项及以上优于招标文件要求的。

## 投标人所承诺的正偏离参数，投标人应在投标文件中提供相应证明材料（可以是第三方权威机构出具的检测报告、产品生产厂家出具的参数证明等），否则将视为无偏离。

## （2）技术实施方案分（满分6分）

一档（2分）：有简单的项目实施方案，方案基本可行的；

二档（4分）：项目实施方案较完善，安装人员有一定的经验，安装流程可行，进度安排合理，项目进度控制及控制保障措施可行的；

三档（6分）：项目实施方案先进可行，安装人员经验丰富，安装流程先进，进度安排先进合理，项目进度控制及控制保障措施优秀的。

由评标委员会小组在打分前根据供应商提供的项目实施方案（包含：投入人员安排、设备安装流程、进度安排、项目进度控制及控制保障措施等）进行比较，集体讨论确定各响应供应商所属档次并打分。

3、商务分……………………………………………………………………………………29分

（1）售后服务方案分（满分12分）

一档（3分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（6分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（9分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等），整体方案符合针对性较好，可行性较高。

四档（12分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等），整体方案针对性强，可行性高。

## 注：未提供售后服务方案或所提供的售后服务方案不满足以上要求的，不予评分。

（2）投标人2016年以来获得的省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项（提供证书复印件），每项得1分，满分3分。

（3）投标人2016年以来具有所投产品类似项目的（投标时在投标文件中提供有效的合同复印件），每有一项得2分，满分10分。

（4）保修期延长分。免费保修期每延长半年增加1分（以设备生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件（所投产品为进口产品的可提供国内总代理的证明文件），所投分标中有多项设备的，以承诺保修期延长的设备报价总和占分标投标总报价50％以上计），满分2分。

（5）投标人提供所投分标核心产品生产厂家或国内总代理针对本项目授权书原件的得2分。

4、政策功能分………………………………………………………………………………2分

## （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“▲”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]， 得0.5分。

## （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]， 得0.5分。

## （3）认定为使用广西工业产品 80%以上的得1分。

## 备注： 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上“是指参加政府采 购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

总得分=1+2+3+4

## 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列）推荐综合排名第一的投标人为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。采购人也可以重新组织采购。

第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：NNZC2020-G1-020061-GXGS

采购单位（甲方）：南宁市兴宁区卫生健康局   采购计划编号：NXCC2020-G1-01221-001~007

供 应 商（乙方）：                         编号：NNZC2020-G1-020061-GXGS

签订地点：广西南宁市                       签订时间：2020年     月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人民币合计金额（大写）（小写） |

2、合同合计金额：人民币合计金额（大写）           元整（￥         ）

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：陆地运输。

第五条  交付和验收

1、交货时间：按中标人承诺交货时间；地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。甲方验收时按照乙方提供的投标文件响应内容进行验收。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货、安装、调试完并正常试运行30个工作日。正常试运行后30个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、乙方应在交付货物时进行安装调试。

2、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由采购人指定。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：验收合格之日起计算，保修期一年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：预算内资金。

3、付款方式：合同签订后15个工作日内甲方支付合同金额30%作为预付款，货物安装验收合格后30个工作日内，甲方支付合同金额65%，其余5%作为质保金，质保期满后，经甲方验收无质量问题，并办理相关确认手续后30个工作日内，一次性支付完剩余货款（不计利息）。

第九条  质量保证金

合同总金额的5 %作为质量保证金，质保期满后十个工作日内甲方无息退还乙方。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货安装、正常运行三十个工作日内进行验收。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金（直接在质量保证金中扣除）并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

5、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

6、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月××日 | 乙方（章） 年 月××日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月××日 | 乙方（章） 年 月××日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  投标文件格式

# 一、投标文件外层包装封面及投标文件封面格式

# 1、资格审查文件的外包装封面格式：

资 格 审 查 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

资格审查时启封

# 2、开标一览表的外包装封面格式：

开 标 一 览 表

项目名称：                                项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

开标时启封

# 3、商务、技术、报价文件的外包装封面格式：

商务、技术、报价文件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

评标时启封

# 4、资格审查文件封面格式：

正本或副本

资 格 审 查 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

# 5、商务、技术、报价文件总封面格式（如需）：

正本或副本

商务、技术、报价文件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

# 6、商务文件封面格式：

正本或副本（如需）

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

# 7、技术文件封面格式：

正本或副本（如需）

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

# 8、报价文件封面格式：

正本或副本（如需）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

## 二、资格审查文件格式

1、资格审查文件目录

（1）投标保证金交纳证明复印件；

（2）投标声明书；

（3）有效的资格证明文件复印件：

①有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件；

②食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标人为生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件；投标人为经营企业经营第二类医疗器械的提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人为经营第三类医疗器械的提供《医疗器械经营许可证》）；

（4）有效的法定代表人身份证正反面复印件（如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符）

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；投标人如为近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳税收证明（复印件，格式自拟）；

（6）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；投标人如为近三个月内成立的新公司，应提供于公司成立之日后的依法缴纳税收证明（复印件，格式自拟）；

（7）有效的2019年度财务状况报告复印件或有效的第三方具备审计资质的机构出具的2019年度财务审计报告复印件的；（投标人为2020年新成立公司的，应按实际情况提供财务状况报告）

（8）法定代表人授权委托书（委托代理时提供）；

（9）有效的委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时提供，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的授权人相符）；

（1）投标保证金交纳证明复印件

（2）投标声明书

投标声明书（格式）

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的（如有）分标产品名称（或服务名称，可选）为：            ；产品规格型号（或服务内容，可选）：            ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工〔或向　　              （原厂商名称）购进或需在中标后向               订购或该服务内容为我方独立承担，我方不会转包、分包，可选〕。

（如有）分标产品名称（或服务名称，可选）为：            ；产品规格型号（或服务内容，可选）：            ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工〔或向　　              （原厂商名称）购进或需在中标后向               订购或该服务内容为我方独立承担，我方不会转包、分包，可选〕。

……

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面（或我方资产结构、组织结构及人员配置等方面，可选）的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

年    月    日

（3）有效的资格证明文件复印件：

①有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件；

②食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标人为生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件；投标人为经营企业经营第二类医疗器械的提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人为经营第三类医疗器械的提供《医疗器械经营许可证》）；

（4）有效的法定代表人身份证正反面复印件

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明

（6）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证

（7）有效的2019年度财务状况报告复印件或有效的第三方具备审计资质的机构出具的2019年度审计报告复印件

（8）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

（9）有效的委托代理人身份证正反面复印件

## 三、商务文件格式

1、商务文件目录

▲（1）商务条款偏离表（格式见第六章）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（投标人可根据自身情况选择提供，▲要求除外）：

（2）产品销售许可证复印件（如有）；

（3）投标人的类似成功案例的业绩证明文件；

▲（4）售后服务方案；

（5）投标文件列明的影响投标人评审的其他证明文件：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

之三：其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

（6）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

（7）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（8）投标人或投标产品生产厂家或投标产品质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

（9）投标人认为可以证明其能力的其它材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）广西工业产品声明函；

（12）中小企业声明函（并附相关证明材料）；

（13）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（14）残疾人福利性单位声明函

（1）商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物（服务）需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2. …… 3. …… 4. …… 5 …… | 1 …… 2. …… 3. …… 4. …… 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：

（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

（2）产品销售许可证复印件（如有）

（3）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表（格式可自拟）

分标（如有）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标（成交）通知书 | 用户评价 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、每个分标均应单独填写“投标人同类项目实施情况一览表”。

2、投标人还应在投标文件中附上合同复印件、中标或成交通知书、用户验收报告、用户评价意见等证明材料。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

（4）售后服务方案；

（5）投标文件列明的影响投标人评审的其他证明文件（格式可自拟）

①主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺

原厂商售后服务承诺书（格式）

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                  （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                     。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方办理贵方关于                  项目（项目编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年生产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

5. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字或盖章：

制造商或代理商公章：

年    月    日

②本地化服务能力证明

距采购人最近的服务网点情况表（格式）

分标（如有）

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

注：每个分标均应单独填写“距采购人最近的服务网点情况表”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

③其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

（6）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件复印件（格式自拟）

（7）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件（格式自拟）

（8）投标人或投标产品生产厂家或投标产品质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件（格式自拟）

（9）投标人认为可以证明其能力的其他材料（格式自拟）

（10）投标人情况介绍（格式自拟）

（11）广西工业产品声明函

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本文件所指使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标供应商未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标∕竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

分标（如有）

| 项号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  | 占投标总价比例 |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：每个分标均应单独填写“广西工业产品声明函”。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

（12）中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（中型或小型或微型，可选）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（中型或小型或微型，可选）企业。

2、本公司参加（招标采购单位）单位的（项目名称）项目采购活动（如有）分标提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（中型或小型或微型，可选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

年    月    日

（13）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（14）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的（项目名称）项目（项目编号：              ）采购活动（如有）分标提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程或由本单位提供服务，可选）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

年    月    日

注：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

四、技术文件格式

1、技术文件目录

▲（1）技术资料表（格式见第六章）；

（2）产品技术资料（提供第三方证明材料，可以是：第三方权威机构出具的检测报告、生产厂家的官方资料、生产厂家针对本项目出具的相应证明等材料，格式自拟）；

（3）技术实施方案（安装人员、安装流程、进度安排、项目进度控制及控制保障措施等）；

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明。

（1）技术资料表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：

⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

（2）产品技术资料（提供第三方证明材料，可以是：第三方权威机构出具的检测报告、生产厂家的官方资料、生产厂家针对本项目出具的相应证明等材料，格式自拟）

（3）技术实施方案（安装人员、安装流程、进度安排、项目进度控制及控制保障措施等）；

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明。

五、报价文件格式

1、投标函

投 标 函（格式）

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为（项目名称）项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表（委托代理人全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交开标一览表   份；资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各   份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起      个   ××日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                          邮编：

电话：                                          传真：

投标人代表姓名：                                职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：

银行帐号：

委托代理人签字或盖章：

年    月    日

2、投标报价明细表

投标报价明细表（格式）

分标：（如有）                                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空， 否则按投标无效处理。

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

六、开标一览表格式

开标一览表（格式）

项目编号：                                                  分标：（如有）

投标人名称：                                                单位：元

| 项号 | 货物 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 （小写）￥ |
| 交货期（或交付使用期，可选）： |

注：

▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、每个分标均应单独填写“开标一览表”且只有一份。

3、“开标一览表”应将所投所有分标合并装订成一份。

4、“开标一览表”应单独用文件袋（盒、箱）密封并单独递交。

5、投标文件电子版以U盘或光盘装载与纸质版“开标一览表”一并装入同一密封袋中。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月   日