## 招标项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.“项目要求及技术需求”及“商务条款”中“实质性要求”是指带“▲”的项目条款或者不能负偏离的项目条款或已经指明不满足按投标文件作无效处理的项目条款。“技术需求及要求”中除已列明“如有请提供”外，其余未标注“▲”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达3项（含）数以上的投标无效。

7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

9.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

10.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

11.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
|  | 二氧化碳培养箱 |  | 8台 | 1、工作环境温度: 10～35℃； 2、工作环境湿度: 20～80%； 3、电源: 220V±10%，50Hz/60Hz； 4、▲工作体积：≥180升； 5、标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/17块； 6、温度控制范围：高于室温5℃～50℃； 7、温度控制精度：≤±0.1℃； 8、温度均一性: ≤±0.2℃(在37℃下)； 9、报警：断电，温度差异、CO2浓度差异； 10、▲箱体构造：水套式； 11、二氧化碳控制范围：0～20%； 12、二氧化碳控制精度：≤±0.1%； 13、二氧化碳浓度控制：TC热导或红外传感器； 14、双温度探头，防止温度过冲； 15、▲具有HEPA高效过滤系统，在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次； 16、触摸屏或按键彩色屏操作面板，数字及图像化连续显示培养过程中参数变化，可通过标配USB接口下载运行数据（错误及数据日志）； 17、▲如为进口产品投标文件中必须提供产品原厂或中国区总代理或区代理出具的授权书及售后服务承诺书原件； 18、配置要求：主机1台，独立内玻门。 |
|  | 倒置显微镜 |  | 4套 | 1、T型一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场、相差等观察； 2、光学系统：无限远校正光学系统； 3、具有明场，相差观察模式； 4、放大倍数 40×～400×； 5、观察镜筒：宽视野镜筒，FOV≥25mm； 6、LED透射照明：色温恒定，节能，无热效应，使用寿命15年或以上； 7、调焦：粗微调同轴调节，微调每转2mm，最小精度1um； 8、物镜： （1）4×平场相差物镜，N,A,0.1，WD13mm； （2）10×平场相差物镜，N,A,0.22，WD7.8mm； （3）长工作距离20×平场荧光相差物镜，N.A.0.3，WD3.7-2.4mm，盖玻片校正范围：0-2mm； （4）长工作距离40×平场荧光相差物镜，N.A.0.5，WD2mm，盖玻片校正范围：0-1.1.mm； 9、目镜：10×宽视野目镜，屈光度可调； 10、多功能高度可调聚光镜：数值孔径≥0.3NA，工作距离80mm； 11、聚光镜高度可调。 |
|  | 通用冷冻离心机 |  | 3套 | 1、▲最高转速：≥15,000转/分； 2、最大离心力：≥25,000×g； 3、▲最大离心容量：4×400ml； 4、驱动系统：无碳刷电机直接驱动； 5、控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示，LED指示灯显示当前离心运行模式及状态； 6、运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式； 7、温度控制范围：从-10 到+40度； 8、加/减速选择：9加速/10减速； 9、程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序； 10、安全性能： 10.1▲具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换； 10.2具有转头自动识别； 10.3具有电子式不平衡监测； 10.4具有状态自诊断； 10.5具有自动锁盖及内锁装置； 10.6水平转头吊篮具有生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手； 10.7离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启； 11、其他性能： 11.1具有RCF设定； 11.2具有多种语种选择； 11.3可选择在离心结束之后自动开盖； 11.4可选择在离心结束时声音提醒功能； 12、噪音：≤55dB； 13、配置要求： 13.1 离心机主机1台； 13.2 30×2.0/1.5ml定角转头1个； 13.3 4×400ml水平转头（含生物安全盖）1个； 13.4 50ml、15ml尖底适配器各1套，5ml圆底适配器1套； 13.5酶标板转头1个。 |
|  | 生物安全柜 |  | 7台 | 1、气流模式：30%外排，70%循环； 2、内部尺寸(W×D×H)：约1800×780×630mm； 3、外部尺寸(W×D×H)：约1900×1568×800mm； 4、HEPA过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率≥99.995%； 5、工作台面材料：不锈钢一体成型； 6、噪音：≤67dB； 7、独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全； ▲8、双探头测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速； ▲9、低速安全节能模式，前窗完全关闭后，风机可继续工作，当前窗到达紫外灯可开启的位置时，同时下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源， UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制）； 10、风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户； 11、前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜； 12、侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染； 13、控制面板信息：时间显示，风速显示(下降风速，进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）； 14、配置要求：主机1台，紫外灯1根，荧光灯1根，搁手架（可调高度支架）2个； |
|  | 冰箱 |  | 2台 | 1、温控方式及灯：电子控制，LED灯； 2、电源：220V/50Hz； 3、门体：发泡门； 4、内胆材料：冷板喷粉； 5、箱壳材料：≥0.6mm冷轧钢板表面喷粉； 6、总有效容积：≥282L； 7、温度范围：冷藏2～8℃；冷冻-20～-30℃； 8、输入功率：约340W； 9、制冷方式：风冷/直冷； 10、发泡剂：环异戊烷； 11、冷凝器：丝管型； 12、蒸发器：光管型； 13、▲温度控制：电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度1 ℃； 14、▲安全系统： 14.1超温报警； 14.2传感器故障报警； 14.3断电报警； 14.4远程报警； 14.5两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）； 15、制冷系统：碳氢制冷剂； 16、触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度； 17、配备独立门锁扣，可配备双挂锁； 18、脚轮设计，移动方便。 |
|  | 细胞计数仪 |  | 2台 | 1.工作条件 1.1. 工作温度：10～40℃； 1.2. 工作湿度：≤80% (无冷凝)； 2. 技术指标： 2.1. 仪器类型：台式细胞计数仪，无需连接电脑，节省实验室空间； 2.2. ▲处理时间：≤10秒；可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片； 2.3. 既可全自动聚焦，也可手动调整焦距； 2.4. ▲细胞样品范围：1×104～1×107细胞/mL； 2.5. 微粒/细胞直径范围：5～60μm； 2.6. 具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数； 2.7. 所需的样品体积: ≤10μL； 2.8. 程序：已经预设好计数程序，无特殊需求无需更改； 2.9. 摄像机: ≥5百万像素，≥2.5倍光学放大； 2.10. 使用一次性玻片； 3. 仪器配置及必备件 3.1全自动细胞计数仪，1台； 3.2四种电源接头，一套； 3.3细胞计数板，1包（50个）； 3.4驱动U盾1个； 3.5快速检测卡，1个。 |
|  | 干燥箱 |  | 2台 | 1.采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠； 1.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度； 3.采用合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换； 4.控温范围：RT+10～250℃； 5.恒温波动度：≤±1.0℃； 6.温度分辨率：≤0.1℃； 7.度均匀度：≤±3%（测试点为100℃）； 8.容积：≥136L； 9.载物托架（标配）：2块。 |
|  | 倒置荧光相差显微镜成像系统 |  | 1套 | 1.无限远校正光学系统，齐焦距离≥45mm；研究级机型，一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场、相差、荧光、数字成像工作站； ▲2.一体化荧光主机，整机光路视场数≥25mm，6孔物镜转盘，Z轴粗、微同轴调焦机构，调焦行程≥12mm，调焦步进≤3.8nm，具有载物台限位功能；高抗磨损性陶瓷覆盖层，带灵活同轴右手操作钮的平行滑动载物台。低手位驱动，带标本夹，配有三个辅助载物板适合培养皿、孔板、玻片等多种培养容器； 3.透射光：长寿命LED 透射光冷光源照明，功率≥10W，寿命 ≥ 19000小时； ▲4.长工作距离相差聚光镜，≥5孔转盘式，工作距离≥40mm，数值孔径≥0.50NA，视场数≥22mm； 5. 100W高压汞灯荧光激发光源； 6.荧光滤色块转盘，机身自带转轮式5档荧光光强调节，5个光强级别分别为100%、55%、30%、17%、10%。磁性固定滤块方便更换，左右均可开口更换；可以在不关机前提下在线更换滤块，软件实时识别； 7.光陷阱消杂光荧光激发块，具有零像素漂移技术，有效避免不同波长的激发光产生的细胞结构位移，配置三组荧光滤色片组（蓝，绿，紫外）； 7.1蓝色激发单色滤块: 激发450-490nm；二色分光510nm；发射LP: 515nm； 7.2绿色激发单色滤块: 激发515-560nm；二色分光580nm；发射LP: 590nm； 7.3紫外激发单色滤块: 激发365-390nm；二色分光400nm；发射LP: 410nm； 8.双目观察筒，倾角45度，视场数FN≥22mm； 9.载物台，X-Y行程≥70mm×127mm，配有万能通用样本夹，可用于观查不同形状的器皿如96孔板、24-68mm培养皿等，而不用更换载物台适配器，也可用于120mm玻片； 10.荧光相差物镜： 10.1 5倍平场消色差物镜，数值孔径≥0.12NA，工作距离≥17mm； 10.2 10倍平场半复消色差物镜，数值孔径≥0.30NA，工作距离≥11mm； 10.3 20倍平场半复消色差物镜，长工作距离，数值孔径≥0.40NA，工作距离≥6.9mm，厚度校正0-2mm； 10.4 40倍平场半复消色差物镜，长工作距离，数值孔径≥0.60NA，工作距离3.3-1.9mm，厚度校正0-2mm； 11.平场目镜10倍，视场数≥22mm，屈光度可补偿调节； 12.配同品牌荧光专用高灵敏度主动制冷数码彩色摄像头，制冷温度≤环境20℃； ▲13.物理≥280万像素，分辨率不低于1920*1440，2/3寸CCD； 14.满阱电子≥15000e，暗电流≤0.05e/px/s； 15.捕获时间4毫秒～200秒，12bit；具有灵活的Binning模式2×2,3×3,4×4,5×5； 16.成像速度：全幅成像速度≥40FPS；最大速度≥120FPS； 17.软件系统，能够灵活控制成像系统进行取图和录像，具有比例尺自动校准功能，比例尺跟随倍率变换自动调节功能，注解功能，测量直线距离、曲线长度、周长、面积、角度、灰度值等，具有多通道荧光叠加功能，多语言支持，测量数据可导出到Word或Excel文档处理保存。 18.商用电脑：双核CPUi7或以上性能处理器，≥8G内存，DVD，≥1T硬盘，≥22寸显示器。 ▲19．如为进口产品投标文件中必须提供产品原厂或中国区总代理或区代理出具的授权书及售后服务承诺书原件。 |
|  | 研究级正置荧光显微镜 |  | 1套 | 1、显微镜主机参数： 1.1 光学系统：无限远校正光学系统； 1.2 具有明场观察方法； 1.3 全自动智能集光镜，全自动柯勒照明，可自动识别观察技术和观察物镜，并将光栏调节在最佳状态。无论透射光还是反射光路，光栏的调节都是自动的； 1.4 LED恒定色温透射光，色温始终恒定3200K； 1.5 智能型光强管理，照明强度可以自动调节，在转换不同放大倍数的物镜时，标本图像的亮度保持不变，不产生旋光。 1.6 所有显微镜参数都量化，并能被存储和复制，实现重复性的显微观察； ▲1.7一键式功能转换（例如，从明场到荧光，只要按一键即可实现，能够有效避免样本遭到光漂白的影响)，6个快捷键； 1.8 RS232或USB计算机控制接口，免费下载控制软件，可远程控制显微镜所有功能； 1.9 主机自带液晶显示屏，实现参数显示，包括：物镜，物镜种类（干镜或油镜），荧光滤块种类，荧光光强，观察方法，总放大倍数，视场光栏，孔径光栏，分光比率等； 1.10 6位编码物镜转换器，可电脑识别； 1.11 放大倍数：50-1000X； 1.12 调焦：带同轴粗，精调焦，有自动上限停止位置，高精度微调旋钮（最小微调刻度单位不大于1微米）内置防下滑结构； 1.13观察镜筒；视野数≥25mm； ▲1.14透射光照明：LED光源； 1.15载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，可旋转； 1.16 目镜：10×宽视野目镜，视野数≥22mm； ▲1.17 物镜 （1）5×平场半复消色差物镜(NA=0.15)； （2）10×平场半复消色差万能物镜(NA=0.32)； （3）20×平场半复消色差万能物镜(NA=0.55) ； （4）40×平场半复消色差万能物镜(NA=0.8) ； （5）100×平场半复消色差万能物镜(NA=1.32) ； 1.18电动荧光滤色块转盘，5档荧光光强调节，5个光强级别分别为100%、55%、30%、17%、10%。磁性固定滤块方便更换，可以在不关机前提下在线更换滤块，软件实时识别； 1.19 光陷阱消杂光荧光激发块，具有零像素漂移技术，有效避免不同波长的激发光产生的细胞结构位移，配置三组荧光滤色片组（蓝，绿，紫外）； （1）蓝色激发单色滤块: 激发450-490nm；二色分光510nm；发射LP: 515nm； （2）绿色激发单色滤块: 激发515-560nm；二色分光580nm；发射LP: 590nm； （3）紫外激发单色滤块: 激发365-390nm；二色分光400nm；发射LP: 410nm； 2、配同品牌荧光专用高灵敏度主动制冷数码彩色摄像头，制冷温度≤环境20℃； ▲2.1 物理≥280万像素，分辨率不低于1920*1440，2/3寸CCD； 2.2 满阱电子≥15000e，暗电流≤0.05e/px/s，动态范围№≥68dB； ▲2.3捕获时间4毫秒～200秒，12bit；具有灵活的Binning模式2×2,3×3,4×4,5×5； 2.4成像速度：全幅成像速度≥40FPS；最大速度≥120FPS； 3. 软件系统，能够灵活控制数码e/pixel/s.CCD进行取图和录像，具有比例尺自动校准功能，比例尺跟随倍率变换自动调节功能，注解功能，测量直线距离、曲线长度、周长、面积、角度、灰度值等，具有多通道荧光叠加功能，多语言支持，测量数据可导出到Word或Excel文档处理保存； 4.商用电脑：双核CPUi7或以上性能处理器，≥4G内存，DVD，≥1T硬盘，≥22寸显示器。 |
|  | 分析性流式细胞仪 |  | 1套 | 1.软件无加密狗或序列号限制，分析软件可安装于任何一台电脑上使用； ▲2.配置488nm蓝光固态激光器和640nm红光固态激光器，荧光检测通道必须为PMT接收器； 3.配备6个滤光片； 4.液流系统：采用传统鞘液上样，避免交叉污染及液路堵塞；负压上样，上样口开放，兼容任意规格的上样管包括流式管、EP管（0.5-50ml）等。可配置的全自动进样器支持48孔板、96孔板和24孔位5ml 上样管； 5.可使用专有的流式细胞仪设置和追踪微球对机器进行日常自动化检测，以确保仪器硬件满足性能规格的要求。仪器质量控制结果在软件中显示的同时将以PDF格式进行存储。 6.每次使用质控微球执行仪器质量控制时，软件也会同时更新FITC、PE、 APC 及PerCP 或PerCP-Cy5.5 等荧光染料的补偿设置，实现全自动补偿。除了全新的自动补偿模块，同时支持传统的手动补偿设置； 7.样本检测速度：最大分析速度≥1000细胞/秒； 8.单次检测细胞能力≥100万个细胞信号； 9.荧光灵敏度：FITC≤100MESF，PE≤50MESF； 10.荧光检测分辨率：CV值≤3%（采用荧光微球检测，所有通道均需满足）； 11. 荧光检测系统：固定光路，即使搬运也无需调整光路； 12.可使用缩放工具直接放大数据区域，不遗漏任何实验细节；可以自由创建彩色直方图并进行叠加分析； 13.数据采集动态范围：由24bit芯片收集数据，实时显示10的7次方或以上超高动态范围，实验操作中免调电压； 14.液流系统：后置双蠕动泵上样，具有双动力液流控制装置，实现鞘液流流速和样本流流速可单独控制并可实现非固定体积的连续上样，配备鞘液桶及废液桶，具备自动管路抽吸、清洗系统； 15.清洗消毒流程：一键开关，自动清洗消毒； 16.试剂与耗材：完全开放，使用通用试剂和耗材，流式管，EP管； 17.具有除气泡功能，清洗功能，消毒功能，排堵功能； 18.软件支持多种分析方法，包括：矩形圈门，多边形圈门，十字象限分析法，水平和垂直方向线性圈门等； 19、具有液相多重蛋白定量功能，能同时检测七个或以上的蛋白因子，并具有专门的分析软件； 20.具有脉冲信号处理系统，能同时检测脉冲信号的宽度、高度和面积以区分粘连体细胞； 21.绝对计数：无需荧光微球，通过计算可进行绝对计数和测量样本实际浓度； 22.体积小巧，可放置进生物安全柜或无菌操作台，保证人员安全或样本不受到污染； 23.配置专业流式分析软件； ▲24. 如为进口产品投标文件中必须提供产品原厂或中国区总代理或区代理出具的授权书及售后服务承诺书原件； 25.配置 （1）流式细胞仪主机一台； （2）操作分析软件各一套； （3）装机试剂盒一套（包括清洗液和去污液试剂）； （4）图形分析工作站一套； （5）质控微球一套。 |
|  | 多功能微孔板检测仪（酶标仪） |  | 1套 | 一、主机 1. 光源：高能闪烁氙灯； 2. 滤光系统：四光栅技术，提供≤0.0001% 杂光率的优质光源，包括激发双光栅和发射双光栅。所有的功能都通过四光栅的光路系统实现； 3. 适用板型：6-384孔板、PCR板、超微量检测板、卧式比色杯、自定义板型； 4. 具有多种测读模式，包括紫外和可见光光吸收测定、荧光强度测定，时间分辨荧光，所有功能波长均连续可调，1nm步进； 5. Z轴自动聚焦功能：有效减少信号干扰；荧光阅读检测器Z轴自动优化功能,1um 步进，可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰；也可根据孔内不同液面高度进行调整，高准确性、高精确度、高灵敏度完成不同体积检测体系的检测需要，可有效降低反应体系体积、节约检测试剂用量； 6. 振板功能：线形和轨道两种模式，高中低三种速度，1-6mm振幅，0.5mm步进，不同振荡速度可调； 7. 温度控制：室温+5℃～42℃； 8. 自动化兼容性：可与同一品牌的自动化工作站及微孔板叠放系统整合。 二、光吸收： 9. 检测器：紫外硅光电二极管； 10. 波长扫描范围：230-1000nm，1nm递增； 11. 光栅波长准确性：≤±0.3nm（≤315nm），≤±0.5nm（≥315nm）； 12. 光栅波长重复性：≤±0.3nm（≤315nm），≤±0.5nm（≥315nm）； 13. 光吸收检测分辨率：0.0001 OD； 14. 测量范围：0-4 OD； 15.测量准确性：≤0.5%（260nm）； 16.测量精确性：≤0.2%（260nm）； 三、荧光： 17. 检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围； 18. 检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）； 19. 激发波长扫描范围：230-850nm，1nm递增；发射波长扫描范围：280-850nm，1nm递增； 20.光栅波长准确性：≤±1nm（≤315nm），≤±2nm（≥315nm）； 21. 光栅波长重复性：≤±0.5nm（≤315nm），≤±1nm（≥315nm）； 22. ▲荧光顶部检测灵敏度(光栅)：≤0.17 fmol 荧光素/孔（1.7 pM，384孔板，100ul体系）； 23. 荧光底部检测灵敏度（光栅）：≤9fmol 荧光素/孔； 24. ▲时间分辨荧光灵敏度(光栅)：≤90 amol 铕/孔（0.9 pM，384孔板，100ul体系）； 25. 荧光检测线性范围：≥7个数量级； 26. 读板速度（含进出板）：96孔板20s，384孔板30s，全光谱扫描150s（450-550nm，5nm增幅，96孔板）； 四、发光： 27. 检测器：单光子计数PMT； 28. 检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光（Dual Color Lumi）、生物发光共振能量传递（BRET）； 29. 发光灵敏度：≤12 amol ATP/孔（218fM，384孔板，55ul体系）； 30．▲线性范围：≥7个数量级； ▲五、如为进口产品投标文件中必须提供产品原厂或中国区总代理或区代理出具的授权书及售后服务承诺书原件； 六、配置： 1、连续波长多功能酶标仪主机 1台 2、加热模块 1个 3、光吸收模块 1个 4、激发双光栅 1个 5、发射双光栅 1个 6、荧光模块 1个 7、发光模块 1个 8、增强型PMT(时间分辨荧光模块) 1个 9、软件 1套 |
|  | PP药品柜 |  | 4个 | 1.采用聚丙烯（PP）材料无缝焊接而成； 2.材料厚度：选用8mm厚度板材； 3.配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁； 4.层板可根据需要调节； 5.柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识； 6.为提高操作安全性，化学品柜还可以使用挂锁提供额外的防护； 7.柜门可带可视窗（有机玻璃），上玻下门/四门/四玻； 8.容量：约1800×900×450mm。 9.可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全。 |
|  | 易燃易爆品柜 |  | 2个 | 1、容量：45加仑，全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层； 2、厚度≥1.0mm的优质钢板经过点焊接，交货时需提供钢材原材料质量检测报告复印件； 3、三点联动式门锁，轻松自如启闭，180度的柜门配有双钥匙，锁具安全性能高； 4、5厘米高的防漏液槽，使意外流出的液体不外溢； 5、镀锌层板可在每6厘米层档上下之间自由调节； 6、专业规范的警示标签显而易见； 7、装设有防闭火装置的双透气孔； 8、柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，增加抗化学品的能力。 |
|  | 十万分之一天平 |  | 1套 | 1、技术指标： 1.1量程：≥102/225g（双量程）； 1.2 读数精度：0.01/0.1mg； 1.3▲重复性误差：0.01/0.04mg（≤5%载荷）； 1.4▲线性误差：0.06/0.2mg； 1.5 秤盘尺寸：ф80mm高防腐蚀性不锈钢材料制成，且秤盘表面光滑便于清洗； 1.6 典型称量时间：6/2s； 1.7灵敏度漂移≤1.5ppm/℃（10-30℃）； 1.8语言可选中文操作菜单。 2、仪器特点： 2.1 可拆卸无骨架电动风门，可调节电动马达，确保风门开闭平滑、自如、准确定位，无导轨、无滑槽、可拆卸，方便清理、清洗无骨架设计，方便操作称重腔及底盘设计，防止粉末或液体进入称重腔； 2.2 2个A型USB接口(主机)、1个B型USB接口(设备)、1个100M以太网接口，天平后部还配有1个RS232接口及1个B型USB接口，工作电源：100～240VAC/ 50～60Hz±10%； 2.3 全铝合金基座，高强度，抗静电产品； 2.4 后置式传感器布置。无清洁死角，无脱落，可有效防止污染； 2.5 ▲全自动线性校准三段式线性校正，即零位、50%载荷及100%载荷，全自动校准技术，温度漂移和时间触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果； 2.6 配置称量状态指示，可通过显示器上指示颜色直观的显示； 2.7 天平的状态，直观判别称重进程圆周图标全覆盖，表明称重结果，完全固定超低称重底盘设计，提高天平稳定性； 2.8红外感应实现风罩门开闭、去皮清零功能； 2.9 ≥7英寸彩色触摸屏，易清洁，允许戴实验室标准手套操作； 2.10电子水平向导，当天平出现倾斜超过设定误差时，显示器上出现一个视觉性的警告标记，绿色实时图形化水平泡，并提示如何进行水平调节； 2.11标配齐全的应用程序：下挂称重、单位预设、图标统计、百分比称量、计数、统计、时钟功能、动物称重、检重称重、浮力误差纠正、自动重复性检测、自动汇总等多种功能； 3、配置要求: 3.1主机1台 3.2防风罩1个 3.3挡风圈1个 3.4秤盘1个 3.5 电源适配器1个 3.6 检测报告1份 3.7 使用说明书1份 |
|  | 万分之一天平 |  | 3套 | 1、技术指标： 1.1▲最大称量值≥120g 1.2▲读数精度0.1mg 1.3重复性≤0.1mg 1.4线性≤0.2mg 1.5秤盘尺寸ф80mm 1.6灵敏度时间漂移：2.0ppm/℃ 2、仪器配置及要求： 2.1▲外校功能，具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果； 2.2具备个人密码保护功能； 2.3全铝合金基座，高强度，抗静电； 2.4配RS232通讯口； 2.5后置水平调节脚和水平指示器； 2.6可拆装式风罩设计，便于清洗且不影响天平性能，高性能高集成度的电子线路减少电子零件数量，保证稳定和可靠性的前提下使仪器占地更小； 2.7电磁力平衡传感器，耐腐蚀，抗冲击。 3、配置要求： 3.1天平主机1台 3.2天平风罩1个 3.3电源线1根 3.4 100G外校标准砝码1个 |
|  | 纯水超纯水一体机 |  | 1台 | 1、主机参数 1.1进水水源城市自来水：总溶解固体（TDS）≤200mg/L； 1.2 进水压力：源水压力1—5kg/cm2； 1.3制水量：≥20升/小时，标准水温25℃下； 1.4取水流速：1.5-1.8L/min，水箱满水状态下； 1.5控制系统：全自动设计，系统自动定时冲洗RO膜，无水/缺水保护、满水停机； 2、产水水质 2.1 RO水： 2.1.1 产水电导率：电导率≤进水电导率×2%，符合国标GB6682-2008纯水标准； 2.1.2 PH值：RO水PH值约5.5-6.5之间； 2.2 UP水： 2.2.1电阻率：电阻率17—18.2MΩ.cm，符合国标GB/T 6682-2008超纯水； 2.2.2重金属离子≤0.1ppb； 2.2.3微颗粒物：0.22μm颗粒≤1个/mL； 2.2.4微生物：≤1cfu/mL。 |
|  | 高压灭菌器 |  | 3台 | 1、腔室直径：≥∮370x415(mm)； 2、▲有效容量≥50L； 8、▲腔室材质：SUS304（奥氏体不锈钢）； 9、最大压力：0.235Mpa（34.2psi）； 10、灭菌温度：115℃到135℃； 11、培养基熔化温度：60℃到114℃； 12、保温温度：45℃到60℃； 13、灭菌计时：1分钟～300分钟； 14、熔化计时：1分钟～300分钟； 15、保温计时：固定72小时； 16、程序计时：1周（指定：年、月、日、小时和分钟）； 17、废水桶：2升聚乙烯桶； 18、排气控制：排气阀开启温度设置； 19、安全防护装置：压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器盖联锁，过压限制器，过电流限制器； ▲20、压力容器类型：中国固定式压力容器I类，供货时必须提供投标产品厂家压力容器生产许可证复印件，并提供原件核查； 21、配置清单：不锈钢篮——大号1个，小号1个，排水管一根，废水桶1个，水桶按照蓝1个，防倾倒金属垫2个。 |
|  | 超净工作台 |  | 3台 | 1、外尺寸(宽×深×高)：约1010mm×730mm×1600mm；工作区尺寸(宽×深×高)：约870mm×690mm×520mm； 2、过滤技术：过滤效率99.995%（≥0.3μm颗粒）；高效过滤器规格及数量：约820mm×600mm×50mm×1只； 3、洁净度：ISO5级； 4、噪音≤62dB(A)； 5、振动半峰值≤3μm； 6、照度≥300Lx； 7、平均风速：≥0.3m/s(三档调速)；菌落数：≤0.5个/皿/时（直径90mm培养平皿）； ▲8、结构：全钢结构，工作台面采用SUS304亚光优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质冷轧钢板，静电涂装，抗腐蚀能力强； 9、带刹车装置的万向转动优质脚轮，移动灵活，固定方便可靠； 10、操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌； 13、配有紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带备用插座设计，可断电保护功能，实验使用安全方便。荧光灯/紫外灯规格及数量 14W×1/8W×1。 |
|  | 细菌培养箱 |  | 1套 | 1、容积≥250L； 2、加热/制冷方式：不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机； 3、控温范围 0℃～60℃； 4、温度分辨率≤0.1℃； 5、温度波动度≤±0.5℃（加热运行状态），±1℃（制冷运行状态）； 6、搁板数量：3块； 7、制冷剂：R134a（无氟环保型）； 8、工作时间：1分钟-99小时59分钟或连续； 9、工作室尺寸约：570×500×850mm； 10、外形尺寸约：700×715×1500mm。 |
|  | 冷冻箱 |  | 4台 | 一、温度控制： 1、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃； 2、制冷布局，箱内温度稳定在-15℃～-25℃范围内； 3、适应ST（38℃）环境温度，为试剂、药品、样本等提供可靠的存储温度。 二、制冷系统： ▲1、环保高效碳氢制冷剂； 2、蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间； 三、安全保障： ▲1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能； 2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 3、温控器密码保护功能，防止调整运行参数； 4、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免线路负荷过载。 四、人性化设计： 1、宽电压带，适合190～240V电压下使用； 2、304不锈钢内胆； 3、安全门锁设计，确保存放物品安全； 4、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 5、高度可调节搁架设计； 6、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备； ▲7、有效容积≥360L。 |
|  | 冷藏箱 |  | 4台 | 一、结构设计： 1、箱体整体优质冷轧钢板，内胆为喷涂冷板； ▲2、有效容积≥330L。 二、温度控制： 1、微电脑控制系统，温度数字显示，精度≤0.1℃；箱内温度稳定在2℃～8℃范围内； 2、标配USB存储模块，滚动存储8000条温度数据； 3、制冷系统：铜管铝翅片式蒸发器，确保箱内温度恒定。 三、安全保障： ▲1、完善的声光报警，高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警； 2、温控器密码保护，防止更改运行参数；门体配锁； 3、断电保护：延时启动功能，避免线路超负荷； 四、人性化设计： 1、双层中空钢化玻璃门，电加热，防止冷凝水； 2、宽电压带，适合190～240V电压下使用； 3、标配测试孔，方便监测或采集数据； 4、高度可调节搁架； 5、万向脚轮设计； 6、内置LED节能照明灯。 |
|  | 全自动自动菌落计数仪 |  | 1套 | 一、配置清单： 1. 主机1台 2. 分析软件1套 3. 校准盘3个 4. 用户手册1本 5. IQ/PQ/OQ指导1本 6. 快速使用指南1本 7. 电源线1根 8. 计算机最低要求： 8.1处理器：Inteli5或i7或AMD FX 6000或同等产品 8.2频率：2.4GHz或更高级 8.3设备：USB 端口/光盘阅读器 8.4运行内存≥4G 8.5显卡：≥2G独立显卡 8.6屏幕分辨率：1280 x 1024像素或更高 二、技术参数要求： 1. 全不锈钢机身； 2. CCD彩色照相机，64倍数码变焦； 3. ▲相机分辨率: ≥500万像素； 4. ▲计数：≥每秒1000个菌落； 5. 最小计数菌落：≤0.05mm； 6. 光照：白色LED穹顶； 7. 光照系统：7种不同组合，顶部和/或底部光源，白色或黑色背景； 8. 计数：可手动控制的自动计数； 9. 结果/数据输出：报告文件（可重复计数）, PDF 报告, JPEG, PNG, BMP, Excel； 10. 配置LIMS和USB连接； 11. 支持培养皿（55-150mm）计数、螺旋接种计数； 12. 颜色检测：同一个培养皿上可标记7种不同颜色； 13. 支持显色培养基计数； 14. 具有抑菌圈分析； 15.支持2种或以上类型微生物检测纸片计数； 16.支持快速检测板计数； 17.支持滤膜计数； 18.具有自动分离菌落群； 19.可创建多边形排除区域； 20.可手动添加或移除菌落； 21.▲抑菌圈分析精确度：≤0.1mm； 22.可分析90-100mm的圆盘和120mm的方盘上的抑菌圈； 23.抑菌圈分析：伴随可能的手动检查的自动分析； 24.自动检测：纸片（所有品牌），琼脂洞，圆柱体（钢，塑料）； 25.抗生素的最大数量：1个120mm圆盘上最多可放16个抗生素； 26.读取时间：2～4s间最多可分析16个抑菌圈； 27.结果/可追溯性：图像/样品代号&抗生素名称/细菌名称/直径/颜色区分耐药性（敏感/中间/耐药）/最小和最大临界直径/备注/日期/时间； 28.软件语言：英语，法语，日语，中文，俄语，西班牙语； 29.▲3年质保期（注册后）。 30.▲3年软件更新（注册后）。 |
|  | 厌氧菌培养箱 |  | 1套 | 1、由培养操作室、取样室、气路及电路控制系统、除氧催化器等部分组成； 2、温控系统采用微电脑 P.I.D.智能控制器，0.1℃温度分辨率，能正确直观地反映培养室内的实际温度，加上有效的限温保护装置（超温声、光报警），安全可靠；培养室内装有照明灯，并装有紫外线杀菌装置，能杀灭工作室内死角的有害细菌，可有效避免细菌污染。气路装置可任意调节流量，能有效控制输入不同流量的安全气体。操作室由优质不锈钢板制成。观察窗采用高强度特种玻璃制成。操作使用专用手套，可靠、舒适、灵活，使用方便，操作室内配有除氧催化器； ▲3、控温范围：室温+3～60℃； 4、温度分辨率：≤0.1℃； ▲5、温度波动度：≤±0.2 ℃； 6、 温度均匀度：±1 ℃； 7、工作时间：1-9999分钟定时或连续； 8、工作室尺寸：约 820×550×660mm； 9、取样室形成厌氧状态时间：≤5分钟； 10、操作室形成厌氧状态时间：≤1小时； 11、厌氧环境维持时间：操作室停止补充微量气体的情况下≥12 小时； 15、配置清单： （1）主机一台 （2）气体贰瓶（40L碳钢瓶），其中壹瓶混合气体，混合气体配比：CO2—5%； H2—5%；N2（高纯氮）--90%。另壹瓶气体为 99.99%的高纯氮气，再配齐钢瓶减压阀（减压阀为氮气减压阀，两个圆表，输出压力指示范围0～2.5Mpa，总压表指示范围 0～25Mpa；共需要两个减压阀）。 （3）调试用化学试剂钯粒分子筛壹公斤。 |
|  | 恒温恒湿摇床 |  | 1套 | 1.防腐蚀304非镜面拉丝不锈钢内腔，配备485mm×485mm通用平台； 2.三风道设计能补偿下层摇板的温度，使上下两层温度均匀。 3.侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求； 4.可动态培养和静置培养于一体，实现功能组合； 5.中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况； 6.压缩机采用无氟环保制冷剂； 7.PID微电脑智能控温仪，控温精确； 8.LCD大屏幕背光液晶显示，参数的设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作； 9.具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间； 10.三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠； 11.采用交流感应无刷电机； 12.静音风扇设计和强制对流方式，确保良好的恒温效果； 13.激光测速装置，转速测定精确可靠； 14. 振荡频率：30-300rpm 15.温控范围：4～60℃ 16.温度调节精度：≤±0.1℃ ▲17.温度均匀度：≤±1℃ 18.配置两层摇板 ▲19.最大容量不小于：250ml×50个 、500ml×32个。 |
|  | 电动移液器 |  | 2把 | 1、适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管； 2、移液器顶部LCD液晶显示，电量不足时，蓝色指示灯闪动提示； 3 采用电路设计，可防止电池充电过量，且移液器可在方便的时候随时充电，即冲即用； 4、锂电池，充电时可同时使用； ▲5、八档吸液和放液速度单独可调，移液速度LCD可显示； 6、可单指操控吸液放液功能，按键舒适； ▲7、充电时间：3小时，一次充电可连续使用15小时； 8、配有疏水滤器，有效防止过量液体进入枪体内，防止交叉污染； 9、标配含挂架、座架和1ml适配器； 10、配翼型支架，无需取下血清管即可将移液器放在桌面上，方便操作。 |
|  | 水浴锅 |  | 1台 | 1、浴槽容积: 2 升； 2、温度范围: 室温到100℃； 3、温度稳定性：≤±0.1℃； 4、均一性@70℃≤±0.2℃； 5、工作区( 长× 宽× 高):约153×300×65 毫米； 6、无盖外观尺寸( 长× 宽× 高):约246×355×232 毫米。 |
|  | PH计 |  | 2套 | 1.工作条件： 1.1电源电压：220V，频率：50HZ； 1.2环境温度：5～40℃；相对空气湿度：最大80%； 1.3用途：用于实验室PH精确测定。 2.技术指标： 2.1 pH测量范围：0.00-14.00pH；分辨率：0.01pH；精度±0.01pH；mV测量范围：±1999mV；精度±1 mV； 2.2 主机可自动识别智能电极校准数据等信息。 3、配置要求： 3.1 pH测量仪主机1台； 3.2 电极一支； 3.3 电极支架1个； 3.4保护罩1个。 |
|  | 高速冷冻离心机 |  | 2台 | 一、配置： 1、主机一台 2、6×85ml角转子(配有15，50ml适配器) 3、30×1.5ml/2.0ml角转头一个 二、技术参数: 1. 控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增； 2. 转子最大容量4x750ml； 3. 温度范围: -9～40℃；最高转速时温度可保持在≤4℃； 4. 自动搜索转子特异性数据，具有转子自动识别功能，可防止超速离心，失衡停机； 5. 持有压缩机频率调制器和气流调节器，降低仪器运行时的振动，既有利于离心样品本身，又降低噪音的产生； 6. 控制面板由液晶显示屏和便于清洁的轻触式按键共同构成，并自动显示目前安装的转子最后使用过的程序； 7. 马达驱动门自动锁，运行安全； 8. 微机控制储存≥34个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数； 9．10种加、减速率； 10．快速控温功能，确保离心前后、甚至是在最高转速时，都能够可靠地对敏感样品进行制冷； 11.可选择速度的短时离心功能，可以快速完成瞬时离心； 12.具有缩短启动与刹车时间的Soft功能； 13.具有定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高不同离心机严格按照操作规程的可比性； 14.转速、相对离心力和半径修正值可由用户输入； 15.离心结束时的提示音可以根据用户的需要而予以消除； 16.所有的转子和附件均可高压灭菌(121℃，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140℃高压灭菌2小时去除阮病毒。 |
|  | 掌上离心机 |  | 8台 | 1.最高转速≥7000rpm，最大相对离心力2680xg； 2.翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便； 3.可容纳过滤型离心管； 4.最大容量2ml×8 离心管；2×0.2ml PCR8排管，当与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.2ml离心管。 |
|  | 生物显微镜 |  | 2套 | 1．工作条件： 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行； 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座； 2．技术指标要求： 2.1 生物显微镜 2.1.1光学系统：采用无限远校正光学系统。可升级相差和暗视野观察法； 2.1.2主机：标准右手载物台，4孔物镜转盘，钢丝传动载物台，高硬度耐磨损，低位同轴，圆角设计，无外露齿条，单玻片夹。便携手柄，方便携带，搬运； 2.1.3调焦系统：2档同轴粗/微调焦，具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。调焦轴内心部件全为金属元件，坚固耐用； 2.1.4显微镜的所有触点都有纳米银离子镀膜，能有效抑制细菌生长、繁殖，能有效避免接触显微镜表面而传播疾病； 2.1.5聚光镜：预定心预对焦阿贝聚光镜，无需调节，带相差和暗视野滑块槽，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注； 2.1.6目镜筒:带目镜固定装置，避免目镜脱落。指旋螺钉设计，观察筒可安全地旋转，旋转角度360度任意选择，方便交流讨论； 2.1.7目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，带眼罩，屈光度可调节； 2.1.8照明装置：LED冷光源照明，寿命长达50000小时，免维护； 2.1.9平场物镜：4倍、10倍、40倍、100倍各一个； |
|  | 梯度PCR扩增仪 |  | 2套 | 1. 样品基座：0.2ml×96孔； 2. 温度范围：0～100℃； 3. 最大模块变温速率：4℃/Sec，最大样品变温速率：3℃/Sec； 4. 静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 5. PCR体积范围：10—100ul； 6. ▲样本模块有3个独立温控区域，每个区域可以独立设置具体反应温度，实现真正的梯度PCR； 7. 样本模块可同时运行三个不同温度，每相邻两个模块最大设置温差达5℃； 8. ▲具有≥8英寸彩色TFT触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便； 9. 具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序； 10. 软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；内置功能辅助优化PCR程序。 11.配置要求： 11.1主机一台 11.2起始耗材包一套 11.3电源线一根 |
|  | 荧光定量PCR仪 |  | 1套 | 一、技术指标 1、加热方式：半导体温控模块； 2、有梯度PCR功能； 3、温控速率：样本平均温控速率≥3.5℃/s； 4、▲孔间温度均一性：≤±0.25℃； 5、▲温度准确性：≤±0.2℃； 6、熔解曲线温度分辨率: 0.04 ℃ (每摄氏度采集25个数据点)； 7、反应时间：≤40分钟（96孔板，40个循环）； 8、光源：白光LED光源或卤钨灯，单个光源寿命≥10000小时（或质保五年）； 9、▲导光系统：192根独立光纤导光，完全消除光路边缘效应； 10、通道数：≥4通道，无需校正通道，无需手动颜色补偿； 11、内参通道：内置1个额外的自动内参通道，用于荧光背景校正； 12、▲光学检测系统：CCD，所有样本同步检测； 13、光路设计：所有样本同时检测，全固定光路设计，无移动机械部件，激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性； 14、灵敏度：可检测单拷贝基因； 15、动力学范围：10个数量级； 16、重复性：样品检测变异系数CV≤0.2%（Cq值）； 17、样品通量：1-96个样本/次； 18、▲荧光染料校正：无需ROX等被动染料校正； 19、试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂； 20、分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行； 21、支持高分辨率熔解曲线功能，用于未知SNP扫描、分子分型与鉴定、已知基因型的鉴定、DNA甲基化分析、RNA编辑分析等研究领域； 22、支持从USB盘直接启动运行PCR程序和存储数据，以及外接计算机进行数据分析； 23、精密度：成功区分起始模板为1000和2000个拷贝浓度差，置信度≥99.8%； ▲24、如为进口产品投标文件中必须提供产品原厂或中国区总代理或区代理出具的授权书及售后服务承诺书原件。 二、配置要求： 1、荧光定量PCR主机1台 2、96孔模块1个 3、含软件与电子版操作手册USB 1套 4、快速操作指南 1本 5、防尘滤网 1个 6、封板膜压膜器1个 7、装机QC试剂盒1套 8、控制系统一套 |
|  | 梯度PCR仪 |  | 2套 | 1、样品基座：0.2ml×32孔×3模块，三个模块完全独立，可同时运行不同的程序； 2、温度范围:0～100℃； 3、最大模块变温速率≥6℃/Sec，最大样品变温速率≥4.4℃/Sec； 4、静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 5、PCR体积范围：10—80ul； 6、每个模块配备两组独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差达5℃； 7、显示屏≥8.4英寸LCD触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便，无须使用触摸屏专用笔或鼠标； 8、具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序； 9、具有断电自动保护功能； 10、配置：基座一个、3×32样本模块一个。 |
|  | 超微量紫外分光光度计 |  | 1台 | 1、配置清单：主机1套，软件1套； 2、技术参数： 2.1 自带多点电容式触摸显示器：≥7英寸，≥1280×800高分辨率彩色显示屏； 2.2 光谱扫描的数据（190-850nm），可测定低波长下的蛋白光吸收；智能样本检测技术自动进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量； 2.3 光源：氙闪灯，波长精度：≤1nm，检测器≥2048象元CMOS线阵图像传感器； 2.4 光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg254nm)； 2.5 检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或≤1%CV； 2.6 光吸收准确度：≤3%(at 0.97A at 302nm)； 2.7 吸光率范围：≥550 OD（相当于10mm光程）； 2.8 核酸检测上限：≥27,500ng/ul； 2.9 核酸检查下限：≤2ng/ul； 2.10 检测周期：≤6秒，检测臂降下即可自动空白和自动检测； 2.11 蛋白检测下限基座≤0.06mg/ml（BSA），基座≤0.03mg/ml（IgG）； 2.12 检测所需样微量≤1uL，无需检测容器-比色皿，日常消耗低； 2.13光路径：内含≤0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； 2.14连接方式：≥3个USB插口，以太网，蓝牙，Wi-Fi 2.15具有摄像头，对结果可疑样品，进行上样液柱中气泡形态完整等的拍照监测，保证样本检测时无杂散光干扰，排除样本液柱塌陷等带来的检测不准确； 2.16 中文操作界面，并可支持的语言：法语，德语，日语，韩语，波兰语，爱尔兰语，英语。 |
|  | 超纯水系统 |  | 1套 | 1.工作条件： 1.1 环境温度：5～35℃； 1.2 相对湿度：20%-80%； 1.3 电源：AC220V ±10%，50HZ； 2.用途： 2.1 玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制； 2.2 微生物培养基配制，水栽法用水； 2.3 毒理学研究，环保实验分析； 2.4 为各种仪器供水和其他各种实验用水； 3. 技术规格： 3.1 该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水； 3.2 纯水产水水质 3.2.1 离子截留率97-98%； 3.2.2 有机物截流率（MW≥200 Dalton）≥99%； 3.2.3 细菌和颗粒≥99%； 3.2.4 系统可监测和显示反渗透膜的截留率； 3.2.5 ▲流速：≥8 L/h； 3.3 超纯水产水水质： 3.3.1 电阻率：≥18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式）； 3.3.2 总有机碳含量(TOC)：≤5ppb（μg/L），可在线监测并显示； 3.3.3 细菌≤0.1cfu／ml； 3.3.4 颗粒（≥0.22μm）≤1个／ml； 3.3.5 超纯水电阻池常数：0.01cm－1； 3.3.6 流速：50ml - 2000ml/min 可调； 3.4系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率； 3.5▲系统内置TOC显示仪，在线实时显示超纯水中的TOC水平； 3.6超纯水部分具有185nm紫外灯，用于降低产水TOC水平； 3.7 取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L～60L）自动取水功能。 3.8 系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60L水箱，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器； 3.9 取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求； 3.10带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能； 3.11可自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数； 4. 基本配置: 4.1 主机系统 1 套 4.2 自来水预处理组件1 套 4.3 纯化柱1 套 4.4 60L PE水箱1 个 4.5 系统清洗药片1盒 4.6 0.22 μm终端过滤器1 个 |
|  | 全自动核酸提取仪 |  | 1套 | 1. 适用于从哺乳动物组织、血液、培养的真核和原核细胞的基因组、细菌培养物等样品中提取纯化核酸； 2. 全景式设计，可随时观察操作界面及提取仓状态；抽屉式取样设计，可自由拿放耗材； 3.大屏幕触控式操作，图形化界面，简单易用； 4. 样本通量：30-60分钟/次，一次可同时提取32 份样本； ▲5. 液体处理体积：20-1000μl ，双裂解提取模式，样本提取体积最大可达600ul； 6. 磁珠回收效率：≥95%； 7. 精准的温度控制，双排独立裂解温控模块，温度控制范围为30℃～90℃ ； 8. 提取板位：2个96提取板位； 9. 防污染控制： 具有内置消毒功能，可定时进行紫外消毒，通过精密运动控制、一次性耗材以及自我清洁等，严格控制孔间污染及批次间污染，杜绝交叉污染；全封闭式设计，内置UV灭菌功能，确保实验室生物安全； 10. 振动混合模式：快、中、慢速可选，满足不同需求； 11. 快捷运行程序：8组快捷运行程序，最少2次点击即可启动实验程序； 12. 数据输出：RS232、RJ45和USB多种数据接口，方便传输数据； ▲13. 提取孔间差异：提取同一样品，孔间CT值的变异系数不超过3%； 14. 核酸提取灵敏度：30Iu/ml浓度的样品提取阳性率≥95%。 |
|  | 金属浴 |  | 1台 | 1．即时温度显示、时间递减显示； 2．温度控制范围：-10℃～100℃； 3．温度稳定性@100℃：±0.5℃； 4．显示精度：0.1℃； 5．时间设置：最长99h59min； 6．升温时间(从25℃升至100℃)：≤15min； 7．冷却时间：≤15min(25℃降至-10℃) (环境温度为20℃下检测)； 8. 配置要求：主机1台，35×1.5/2.0ml模块1个，96×0.2ml模块1个。 |
|  | 酶标仪 |  | 1台 | 1. 应用：适用于ELISA、蛋白浓度测定、细胞活力MTT、各种酶活性测定。 2. 工作电源：100-240 V(50/60 Hz) 3. 技术指标： 3.1光源：光源为装有镀铝椭圆反射器的石英卤钨灯（8V/50W）； 3.2波长范围：400-700nm； 3.3适用板型：标准96孔U、V和本底板； ▲3.4滤光片：8位滤光片轮，标配4块滤光片：405nm，450nm，492nm和620nm； 3.5.滤光片半带宽：3～9 nm； 3.6读数范围：0-4 Abs； ▲3.7线性范围（96孔板，标准测量模式，405nm）：0-3.5 Abs，线性值±1%； 3.8分辨率：0.001 Abs； 3.9准确性(405nm)：±2.0%或±0.007Abs，取二者较大值，标准值±1% 405nm 下（0–2.0Abs）； 3.10精确性(标准测量模式，405nm)：CV≤0.5%，405 nm 下（0.3–1.5Abs）CV≤1.0%，405 nm 下（1.5–2 Abs），波长精确度±2nm； 3.11测量速度：5s/96 孔板（连续模式），20s/96 孔板（步进模式）；2s/板（单波长），5s/板（双波长）； 3.12标配振荡器：线性震荡，3种速度可调； 3.13检测器：八（8）个硅光电检测器； 3.14显示器：液晶显示，82mm（L）×19mm（W），2×20 字母数字字符液晶显示，每个字符5×7个点；3D轻触式按键； 3.15测量模式：单/双波长终点法、动力学法、双时法（可扩展凝集法、紫外法）； 3.16曲线类型：直线、曲线、直线回归，多次曲线等； 3.17仪器通过内置软件，可连接移动存储设备、打印机和电脑。可存储64个程序； 3.18 分析软件具有微孔板布局 (包括空白、标准品、待测样品、质控品等) 设置，显示检测结果，进行动力学分析，数据预处理，曲线拟合，数据分类，质控，PLA 平衡线分析等功能。 3.19 具有内置诊断程序，开机自动诊断载板位置、光源和滤光片等部件。 |
|  | 单道可调移液器 |  | 10套 | 1、▲四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框； 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3、重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损，单手可调，光滑轻便，适手性好； 4、▲伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 5、具备密度调节功能，适用于不同密度的液体； 6、配置要求：0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul各一把。 |
|  | 八道手动可调移液器 |  | 2套 | 1、▲四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框； 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3、重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损，单手可调，光滑轻便，适手性好； 4、▲伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 5、具备密度调节功能，适用于不同密度的液体； 6、活塞系统采用材质PEI聚醚酰亚胺，坚固耐用，耐化学腐蚀性强； 8、一器多用，八道可作八、七、六、五、四、三、二、一道使用； 9、多道移液器单独活塞设计，每个通道可单独拆卸，可手动调节通道数量，能满足不同耗材； 10、配置要求：0.5-10ul、10-100ul、30-300ul、120-1200ul各一把。 |
|  | 涡旋振荡器 |  | 4台 | 1、功率≥50W； 2、转速≥2800转/分； 3、控制形式：光控感应； 4、感应距离≥30cm； 5、工作方式：连续，点触，调速； 6、外型尺寸：约170×120×170mm。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 561.11万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商投标文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合招标文件项目要求及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | “▲”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。 2.质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。 3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 4.接到用户安装通知后，须在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕； 5.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成； 6.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答； 7.免费提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成； 8.提供原厂售后服务。厂家在国内就近设立有维修服务网点，有常驻维修工程师与应用工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。厂商在接到用户维修申请在24小时内作出响应，48小时内派维修工程师到现场维修。 9.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由中标供应商向制造商支付，采购人不予另行支付。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试；进口设备签订合同后90日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 自签订合同之日起七个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，交货验收合格后十个工作日内，采购人支付剩余70%的合同款。中标人在收到每笔合同款后三个工作日内提供相应金额的正式发票。【注：中标供应商应提供货款全额的发票（如中标供应商供应产品为实验设备、装置和器械的，必须开具增值税专用发票）】 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |
| 知识产权 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  | 1.本项目项号1～4、6、8～11、14、17、22、25、26、28、30～35、39、40货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的中标人办理免关税手续，如中标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有相关进出口税费。 其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目项号 8、10、32 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 |  |  |