公开招标文件

项目编号：YLZC2020-G1-240110-YZLZ（YLYLG20201001-XY）

项目名称：兴业县综合检验检测中心设备采购

采 购 人：兴业县市场监督管理局

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年9月7日

目    录

第一章  招标公告	5

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	12

第四章  评标方法及评标标准	30

第五章  拟签订的合同文本	37

第六章　投标文件格式	57

一、投标文件外层包装封面格式	58

二、报价文件格式	59

三、资格证明文件格式	63

四、商务文件格式	68

五、技术文件格式	74

六、其他文书、文件格式	80

## 第一章  招标公告

# 云之龙招标集团有限公司

# 兴业县综合检验检测中心设备采购YLZC2020-G1-240110-YZLZ（YLYLG20201001-XY）

# 招标公告

项目概况

兴业县综合检验检测中心设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载公开招标文件，并于2020年9月  日9 时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号： YLZC2020-G1-240110-YZLZ（YLYLG20201001-XY）

项目名称：兴业县综合检验检测中心设备采购

预算金额：人民币3778009.60元

最高限价：/

采购需求：（具体内容详见本公告附件：采购需求）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原子吸收分光光度计 | 1 | 套 | 具体内容详见本项目公告附件 |
|  | 原子荧光光度计 | 1 | 套 |  |
|  | 高压微波消解仪 | 1 | 套 |  |
|  | 超净工作台 | 1 | 台 |  |
| … | … | … | … |  |

合同履行期限：2020年12月25日前安装调试完毕交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之时起至2020年9月14日止。

2.获取方式：投标人须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载公开招标文件；未注册的投标人可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2020年9月28日9时30分（北京时间）。

投标文件提交起止时间：2020年9月28日9时00分至9时30分

投标和开标地点：兴业县公共资源交易中心（兴业县政务服务中心三楼）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）

2. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：兴业县市场监督管理局

地址：玉林市兴业县思贤路与蓝园路交叉口西50米

联系电话：0775-3763038

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙招标集团有限公司

地　　址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼

联系方式： 0775-2690131、2690161

3.项目联系方式

项目联系人：林莉、覃旭权

电　　话：0775-2690131、2690161

4.监督部门

名    称：兴业县政府采购监督管理办公室

电话：0775-3765088

云之龙招标集团有限公司

2020年9月7日

## 第二章  采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

采购预算： 人民币3778009.60元

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及要求 |
| （一）实验室仪器设备 |
| 1、重金属检测配套仪器设备 |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1套 | 1 整机要求 ▲1.1 火焰/石墨炉双原子化器安装在同一平台上， 2s完成火焰/石墨炉的软件自动快速切换，切换后光路无需在调整，内置式石墨炉电源（220V，4KW）。 1.2 火焰原子化器和石墨炉原子化器并联放置，光程较串联设置大幅度缩短。 1.3 仪器连接采用网口通讯方式，可远程调入主机数据；软件自动控制整机所有参数条件，具备气路自动保护，实时监控压力对乙炔泄漏、空气欠压、异常灭火等情况具有报警和断电、断气各种保护功能，具备液封水位自动监控，笑气保护，石墨炉过热保护，冷却水流量监控等安全连锁功能。 ▲1.4 多元素分析功能： （1）自动多元素测定：编辑方法后，配合自动进样器，仪器可自动设置方法参数、自动选择波长、自动设置狭缝、自动调整元素灯位置、自动燃烧头升降、自动开关氘灯、自动切换原子化器，软件自动点火、真正实现多元素的自动分析。 （2）同项目多元素分析：可在同一项目中建立多个元素，顺序测定，并打印样品的综合报告。 1.5 仪器自动识别电源频率，并自动匹配到该频率工作。 1.6 仪器标签和布线符合方式符合标准，采用全贴片电路，仪器性能更稳定。 2 光学指标 2.1 光学系统：单光束系统，自动基线补偿功能，保证测量灵敏度，具有火焰发射功能。 2.2 整个光学系统安装在悬浮光学底座上，具有良好的抗震、抗温漂，抗干扰等优点。 2.3 波长设定：190nm~900nm，计算机控制自动波长快速扫描。 ▲2.4 波长准确度：±0.1nm。 ▲2.5 波长重复性： ≤0.05nm。 2.6 采用Czerny-Turner 单色器，杂散光少，提高原子吸收的线性范围，并可降低检出限。 2.7 光栅刻线1800条/mm。 2.8光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0和2.0nm五档自动狭缝切换。 ▲2.9 分辨率：优于0.1nm。 2.10 基线稳定性：静态基线≤0.002A/30min，动态基线≤0.003A/30min。 3 元素灯 3.1 八灯自动转塔，快速自动选择元素灯，可真正实现同一项目多元素的顺序测定。 3.2 自动预热下一个元素灯。 3.3 可选的编码灯自动识别功能。 3.4 选配一个或两个超灯电源。 4 背景校正 4.1火焰、石墨炉分析均采用氘灯背景校正，在背景吸收值接近于1.0Abs时，仪器具有60倍以上的背景校正能力，2A下的校正误差小于2% 。 4.2可选配自吸背景校正方式。 ▲4.3自动氘灯功能可以实现无需手动切换半透半反射镜，软件即可自动开关及调整氘灯。 ▲4.4氘灯光斑调整机构：可优化氘灯位置，最大程度上提高氘灯光斑与元素灯光斑的同心度，扣背景更加准确。 5 火焰系统 5.1 全钛雾化室，具有抗腐蚀性、抗氧化能力，耐高温、使用寿命长。 5.2 燃烧头：可互换单缝100mm全钛燃烧头和50mm不锈钢燃烧头，燃烧头前后位置及旋转角度可调。 ▲5.3带有燃烧头自动升降功能，自动寻找最佳火焰位置。 ▲5.4雾化器：标配高效玻璃雾化器和全钛金属雾化器，全钛金属雾化器适用于含腐蚀性HF酸样品的分析。 5.5点火方式：软件控制自动点火。 5.6气体控制：电子流量控制，燃气流量自动控制，泄露自动报警。 ▲5.7元素检测指标（Cu元素）: 特征浓度：≤0.02 μg/ml，检出限：≤0.003 μg/ml，RSD：≤0.45%。 5.8可选笑气装置，用于分析高温元素，具有笑气保护功能。 6 石墨炉系统 ▲6.1 低功率小型石墨炉，最大功率4kW，内置石墨炉电源，可通过软件方法实现石墨炉电源自动开关，仪器主机无石墨炉电源开关。 ▲6.2具有石墨炉节气模式：能自动控制保护气开关，在需要开气时自动打开保护气，大大提高钢瓶氩气的使用时间，节省使用成本。 ▲6.3配有石墨炉可视系统：可以把样品从加入石墨管到样品在石墨炉中干燥、灰化、原子化等状态以视频的方式在软件中实时呈现，帮助用户更好的优化石墨炉温度条件，取得更好的分析结果。 6.4软件内置了石墨管温度校正程序。 6.5石墨锥可以更换，专利设计。 ▲6.6 控温方式：纵向加热，石墨炉原子化温度最高3000℃，室温～1000℃采用功率控温，1000℃～3000℃采用光控升温，控温精度≤1%，温度重现性≤0.5%。 升温速率：功率升温≥2000℃/s，光控升温≥3000℃/s。 6.7 阶梯、斜坡及保持三种升温方式，多达20阶升温程序。 6.8 冷却水流量监控功能，冷却水缺少的情况下自动切断仪器电源。 ▲6.9 元素检测指标（Cd元素）：特征量：≤0.3×10-12g，检出限：≤0.2×10-12g， RSD：≤1.8%。 6.10 可选的双内气路，通过添加一路辅助气，可以直接分析血液等复杂样品，延长石墨管寿命 ▲6.11 可选优质石墨管，对于Pb分析典型值可达：2500次，保证1000次。 7数据处理系统 7.1信号读数方式：瞬时值、积分值、峰高及峰面积。 7.2采样时间10ms~1000ms十二档可选,积分时间0—300秒自由设定。 7.3重复测量次数1—99次任选，读数延迟时间0—100秒自动设定。 7.4多达20个标样的各种校准曲线，包括线性及非线性六种方程拟合方式以及浓度直读和标准加入。 7.5标尺扩展：0.1—100倍自动设定。 7.6校准曲线单点斜率重置功能。 7.7软件具备样品最终结果打印，用户仅需要输入取样量、稀释倍数、定容体积、换算因子即可得到样品的最终结果，而无需繁琐的手动计算。 7.8校准曲线、分析报告，单元素和多元素分析结果汇总列表报告。信号图谱、仪器条件、分析参数均可自动打印，亦可全部存储以备随时调用。 ▲7.9 报告具备自动检索及高级查询功能。 ▲7.10软件具备用户管理、添加用户及设置用户密码功能。 7.11支持LIS系统，可方便进行数据通讯。 8.1 AS-600火焰石墨炉一体自动进样器 8.1.1 最多可放置133个样品杯（含5个试剂杯）,支持多种进样盘及塑料和石英进样管。 8.1.2 一次安装，切换方法时不用搬动进样器主机，即可实现火焰石墨炉自动进样，不使用进样器时，也不用拆卸即可手动进样。 8.1.3 软件可控制取样深度及进样深度。 8.1.4 从吸取每个样品到吸取不同标样及化学改进剂均由计算机控制全自动进行。 8.1.5 全部溶液注入后，自动启动石墨炉加热程序。 8.1.6 每次进样结束后系统立即进入自动清洗程序，防止样品交叉污染。 8.1.7 自动浓缩和稀释功能。 8.1.8 石墨炉进样支持热进样和预约功能。 9 设备配置要求 9.1. 原子吸收分光光度计主机（火焰+石墨炉原子化器）1台 9.2.原子吸收数据处理系统（包括：软件包，控制接口）1套 9.3. 品牌计算机（处理器主频2.1GHz /4G内存/1T机械硬盘/DVD刻录光驱/19.5寸液晶/集成显卡）1台 9.4. 黑白激光打印机（分辨率高达600x600x2dpi，有效输出精度为1200dpi，首页打印时间≤8.5秒 ）1台 9.5. 无油空气压缩机（气流量20L/min，调压范围0.005～0.3 Mpa）1台 9.6. 元素灯（铜、锰、镉各2 支或客户指定同价位灯 6支 9.7. 标样（铜、镉各一瓶）2瓶 9.8.石墨管5只 9.9. 备件和专用工具1套 9.10．火焰石墨炉自动进样1台 9.11. 冷却循环水1台 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，中标人交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| 2 | 原子荧光光度计 | 1套 | 1、用途：用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd等元素的痕量分析。 2、系统配置要求 2.1 仪器类型：内置式间歇泵进样双道原子荧光光度计 2.2 配置内容 2.2.1间歇泵进样原子荧光光度计 2.2.2 极坐标210位以上位数自动进样器 2.2.3特制空心阴极灯（As、Hg各1支） 2.2.4中文软件操作系统 2.2.5电脑：19寸液晶、4G内存、500G硬盘 ；联想LJ2405（等于或优于此参考品牌型号均可）打印机 2.2.6专用工具及其它必要附件 2.2.7使用说明书及分析方法手册 2.2.8提供可使用二年的易损耗品配件 3、技术性能指标要求 3.1光源：采用集束脉冲控制方式，与单脉冲供电方式相比，灵敏度提高三倍；信噪比改善两倍以上；空心阴极灯使用寿命延长两倍以上。具备扣除光源漂移和脉动的装置。 ▲3.2光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，仓门可关闭内置隐藏式观察窗（方便观察原子化器工作状态的同时在检测中减少外界光线的干扰） 3.3 进样系统：间歇泵进样系统（在传统断续流动技术的基础上解决了排废时可能出现的抽走部分氢化物气体的问题，提高了仪器的稳定性）。 ▲3.4外置210位以上位数自动进样器；与内置自动进样器相比避免酸气的腐蚀而且方便维修保养。 3.5氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置： 具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱，有效去除尾气中汞蒸汽等有害气体，大大降低对人体的损害，使仪器更环保。（如砷、铅等）,特别是对汞蒸气的回收。 3.6化学气相发生气液分离器装置，有效的去处水蒸气（不采用淘汰的膜分离气液分离技术，保证仪器长期使用的稳定性）。 3.7高集成度单主板模块化电路设计： 高集成度模块化单板电路设计，有利于维修服务；且具有开机自检等智能化操作功能。全自动智能化运行。 3.8 采用Windows10（等于或优于均可）的中文窗口操作软件，可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量，多种报告格式，并备存专家帮助系统。 3.9检出限（DL）硒、碲、铋、砷、汞等元素<0.01µg/L；冷原子测汞<0.001µg/L； 镉<0.001µg/L ▲3.10测量精度 RSD≤0.8% 3.11主机长度<62cm，以便于应急监测时车载使用。 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| 3 | 高压微波消解仪 | 1套 | 技术参数： 1、微波频率：2450MHz。 2、采用非脉冲微波功率自动变频控制技术，微波功率随反应温度和压力精确闭环控制，整机安装功率1800W，微波最大输出功率1300W。满足≥12个消解罐消解\萃取工作。 3、▲微波炉腔：工业级专用316L不锈钢微波炉腔，微波聚焦设计使加热更高效，多重特氟隆防腐涂层，确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。开门方式采用侧开门安全设计。样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料防爆外罐，耐压10000psi，耐温600℃。反应内罐材质为：TFM，即增强改进型聚四氟乙烯。 4、防爆安全炉门：六层钢结构自弹出防爆缓冲设计，炉门采用双重锁定自检系统，顶部按压式。 5、温度、压力双重控制系统，并且同时控制。可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度\压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，有效防止爆罐。 6、主控罐温度控制系统：插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-350℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 7、▲主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。测压元件不和样品直接接触，克服了导气管测压承压低，易污染的缺陷。 8、▲全罐压力监控系统：顶部安全泄压片设计定量“切割”控制，超压自动泄压，定量值可调。 9、▲消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性； 10、▲炉腔内微波搅拌技术：高强度合金转盘一体框架设计，金属部件设计可以让炉腔内的微波场随着罐架的旋转而搅拌，消解罐在微波场分布均匀的状态下加热。 11、液晶屏双页面实时显示，数字显示包括：压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。 12、可选配无线可视监控系统：高清摄像实时监测炉腔内反应过程，普通手机及平板电脑即可无线连接进行远程观察控制。 13、消解罐设计无需使用防爆膜等耗材。 14、炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，15分钟从200℃降到60℃ 消解转子的技术参数： 1、▲最大批处理样品数：12个 2、▲消解转子结构：高强度合金转盘一体框架 3、▲样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃ 4、样品反应罐内罐：TFM材料 5、每个反应罐容积：100ml 6、最高设计压力： 15 MPa (2250psi) 7、最高工作压力：5.0MPa (800psi) 8、最高设计温度：300℃ 9、最高工作温度：250℃ 配置清单： 密闭式高通量微波消解/萃取工作站1台 压电晶体压力传感器1套 高精度铂电阻温度传感器1 套 高压微波反应罐12 套 （其中：温压双控主控罐1 套，宇航复合纤维外罐12 套，微波反应内罐总成（TFM）12 套，可装载12罐高强度合金消解转子框架（带压电晶体传感器） 1 副 12孔溶样杯架1 个 工具盒（其他附件若干）1个 固定力矩操作工具1套 15孔电加热赶酸仪1台 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，签订合同前中标人必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| （二）微生物检测配套仪器设备 |
| 1 | 超净工作台 | 1台 | 技术参数： 双人单面垂直单向流，准闭合式。风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。 1、外尺寸(宽×深×高) 约1500mm×730mm×1600mm 工作区尺寸(宽×深×高) 约1360mm×690mm×520mm 2、过滤技术：HEPA 采用优质滤芯过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）高效过滤器规格及数量610mm*610 mm *50 mm *2只 3、洁净度：ISO 5 级 4、噪音：≤62dB(A) 5、振动半峰值：≤3μm 6、照度：≥300Lx 7、平均风速：≥0.3m/s(三档调速)；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿） 8、结构：全钢结构，工作台面采用SUS304亚光优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型整机造型, 作业区气流受扰动少。 9、照明系统采用优质灯具,护眼设计,照度满足国家标准。 10、带刹车装置的万向转动优质脚轮。 11、预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。 12、操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 13、紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带备用插座设计，可断电保护功能，实验使用安全方便。荧光灯/紫外灯规格及数量 14W*2/8W |
| 2 | 生物安全柜 | 1台 | 技术参数： 1、垂直层流负压机型,气流30%排放，70%循环使用。 2、安全柜箱体为SUS304全不锈钢，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型;四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。 3、整体式可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。 4、▲滑动前窗采用卷簧悬挂系统，，使用大于6MM厚的安全玻璃能可任意定位，升降自如，免维护，关闭后便于灭菌处理。 5、▲移门玻璃可进行全幅清洁，使用更安全可靠。 6、防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。 7、▲电机风机系统:采用优质直流电机DCBL风机系统，精确有效的控制系统的运行状态。 8、直流电机与LED照明灯等节能技术的运用，使安全柜的是实际运行功耗下降50%。 9、▲具有值机模式，配备压力感应功能，当压力变化，风机自动启动补偿功能保持恒定风速。 10、工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。 11、▲工作窗口吸入风速：≥0.55m/ｓ，工作区流入风速0.35m/s，采用无阻碍回风专利技术，风速探头实时监控不正常气流、乱流和吸入风速与流入风速偏离标准值报警功能。 12、▲在送风和排风系统都设有阻泄露的优质ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。 13、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。 14、送、排风高效过滤器采用优质滤纸，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%.对0.3um的尘埃颗粒捕集效率99.9999%，超高效过滤器是在无尘厂房内，由产线加工而成，并经过严格的测试。超高效过滤器是生物安全柜的核心部件，自行生产，无需外购。 15、操作面10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作者更舒适。 16、外形尺寸约：W1800 mm *D795 mm *H2050mm，工作区尺寸约：W1604 mm*D630 mm*H630 mm。 17、配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动) 。 18、噪音:58～65dB，照度≥900LUX。 19、洁净等级： ISO 4级 （10级）过滤效率：0.12um99.9995% 。 20、▲大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV灯运行时间、彩色控制屏（三色）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。具有紫外灯定时预约功能。五个运行指示灯，可直观显示生物安全柜的运行状态。 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前中标人必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| 3 | 厌氧培养箱 | 1台 | 一、产品特点 1、由恒温培养箱、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、瓶架、熔蜡消毒器等部分组成，可在操作室内形成稳定的厌氧环境，专为厌氧微生物的培养所设计。 2、采用微电脑智能P.I.D.温度控制器，能准确反映及控制培养箱内温度。 3、操作室、取样室前窗采用耐冲击特种透明玻璃板制成。 4、操作室内备有特殊接种棒灭菌器、熔蜡消毒装置、除氧催化器。 5、恒温培养箱内箱材质为SUS304不锈钢。 6、箱内装有紫外线杀菌灯。 7、独立的外置温度保护装置。 8、符合GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求。 技术参数： 1、培养室温度范围：室温＋3°C~60°C 2、温度均匀度：±1℃ 3、温度波动度：±0.3℃ 4、厌氧等级：含氧量≤1% 5、取样室形成厌氧状态时间：≤5分钟 6、取样室形成厌氧方式：真空+气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气） 7、操作室形成厌氧状态时间：≤1小时 8、操作室形成厌氧方式：气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）＋微流量控制 9、操作室厌氧环境维持时间：在停止补充微量混合气体的情况下＞12小时 10、厌氧形成控制方式：手工，按键操作 11、培养室内部尺寸W×D×H（cm）：25×19×29 12、培养箱内部容积（L）：13 13、取样室尺寸约W×D×H（cm）：33×23×32 14、操作室尺寸约W×D×H（cm）：81×65×66 15、外部尺寸约W×D×H（cm）：126×73×138 16、温度控制器：LCD液晶屏显示P.I.D.温度控制器 17、搁板：2 18、功率（W）：600 19、电源：220V 50Hz |
| 4 | 微生物鉴定系统 | 1套 | 一、应用原理 微生物数值编码鉴定技术、微生物快速生化反应技术、反应结果自动检测查询技术。 二、 软件 1. 中文应用软件 2. 两套数据库（自动鉴定和半自动鉴定） 三、 适用范围 适用于医疗、卫生防疫、大专院校、兽医检疫、科研院所等单位进行细菌鉴定及药敏试验。 四、 检测项目 1. 自动细菌鉴定 18—24小时细菌鉴定 ：肠杆菌（ID 32E）、革兰氏阴性杆菌含非发酵菌（ID 32 GN）、酵母菌及念珠菌（ID 32 C）、葡萄球菌及微球菌（ID 32 STAPH）； 4小时细菌鉴定：厌氧菌（RAPID ID 32 A）、肠杆菌（RAPID ID 32E）、链球菌及相关菌（RAPID ID 32 STREP）。 2. 自动药敏试验 20多种试剂条，50多种药物：含肠道细菌菌药敏，葡萄球菌药敏，链球菌药敏，畜感染菌药敏等。 3.半自动鉴定 18—24小时细菌鉴定：肠杆菌及其它G- 菌（API 20 E）、非肠道G-杆菌（API 20 NE）、厌氧菌（API 20 A）、最常见G-杆菌（API 10 S）、念珠菌（API Candida）、酵母样菌（API20 C AUX）、葡萄球菌及微球菌（API STAPH）、链球菌及有关菌（API STREP）、棒状杆菌及相关菌（API Coryne）、弯曲菌（API CAMPY）、李斯特菌、奈瑟氏菌嗜血杆菌（API NH）。 4小时细菌鉴定：肠杆菌（Rapid 20 E）、需氧芽孢杆菌鉴定（API 50 CHB）、肠杆菌科鉴定和生物分型（API 50 CHE）、乳杆菌鉴定（API 50 CHL）、酶谱研究用(API ZYM)。 五、技术优势 （一） 结果准确可靠 有庞大的细菌资料库以及严格的质控，利用32个生化或同化试验而得出结果，其准确性及可靠程度高。 （二） 鉴定菌谱广 可鉴定包括弯曲菌、李斯特菌、芽胞杆菌在内的，全部卫生防疫工作中常见细菌多达600多种。 （三） 速度快捷 （1） 操作方面 主要的费时工序包括基质的准备及结果判读已成为自动化，大量减少操作时间。 （2） 检测速度方面 除24小时的标准测试外，备有快速鉴定及药敏试条，最快可以4小时（肠杆菌科细菌、链球菌及相关菌、厌氧菌）的高速得出结果。 （四） 轻松的操作 特别设计的试条、加样器，以致整个系统的硬件，使操作程序达到最方便、容易，而有弹性。 全中文软件，无论仪器操作还是打印报告都非常简便。 （五） 灵活方便 独特设计的试剂条分为鉴定和药敏两大类，可分别进行鉴定或药敏实验；鉴定试剂条又分为机用和手工两种。 （六） 对操作者的帮助 系统兼有传统鉴定的方法，即使用此自动系统也能清楚、详细地了解细菌的各项反应，对细菌学已有经验者提供足够的资料，另一方面对经验较少的操作者亦增加信心。 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| 5 | 生物显微镜 | 1台 | 技术参数： 1、光学系统：CCIS无限远光学系统。 2、观察装置：铰链式双目观察头，30°倾斜，视度可调。 3、转换器：四孔定位、内倾式转换器。 4、目镜：CPLWF 10×/20mm，高眼点、大视场。 5、物镜：宽带镀膜平场物镜4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧、油）。 6、载物台：三角导轨XY机械移动载物台，140×135（mm），移动范围76×50（mm）最小读数值0.1mm。 7、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25，带可变光栏和滤色片，齿轮齿条升降，为使用提供了更高的精确度。 8、光源：原装3W LED冷光源，光亮连续可调。集光镜座不能轻易取下，防止经常取下造成光路中心的改变，而影响观察效果。 9、物镜10X转40X的齐焦性不超过±0.01mm。； 10、显微镜目镜放大准确度±1.92％； 11、左右两系统放大率差≤0.03mm; 12、零视度时左右系统目镜端面位置差≤0.02mm； |
| 6 | 霉菌培养箱 | 1台 | 产品特点： 1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节； 2、温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高； 3、具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节； 4、显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观； 5、具有定时和计时功能； 6、工作室内装紫外线杀菌灯，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察； 7、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 技术参数： 1、控温范围：5-50℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、波动度：±2℃ 4、均匀度：±2℃（37℃时） 5、输入功率：300W 6、定时范围：0-999小时 7、内胆尺寸约(mm)：500×335×955 8、外形尺寸约(mm)：625×520×1140 9、载物托架：3块 |
| 7 | 电热恒温培养箱 | 2台 | 产品特点： 1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2、温控系统采用微电脑单片机技术，控温、定时、超温报警； 3、采用电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 4、采用智能型控温仪控温，控温仪具有定时和计时功能； 5、箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察； 6、采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现更加优越； 7、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 技术参数： 1、电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 2、控温范围：室温+5℃-65℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：±0.5℃（37℃时） 5、输入功率：450W 6、内胆尺寸约(mm)：550×490×550 7、外形尺寸约(mm)：840×625×725 8、载物托架：3块 稳定时间：≤20min 定时范围：0-999分钟 |
| 8 | 高压蒸汽灭菌器 | 2台 | 产品特点： 1、自控型 2、手轮式快开门安全连锁装置结构 3、外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 4、微电脑智能化控制 5、压力安全联锁装置，超温保护装置 6、自涨式密封圈，自动排放冷空气 7、断水自控 8、超压自泄 9、灭菌终了蜂鸣器提醒 10、标配样品测试孔 技术参数： 1、容积：100L 2、功率：3.5KW 3、电源：220V±10% 50Hz±2% 4、极限工作/设计温度：135℃/138℃ 5、极限工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 6、定时范围（分钟）：0-120 7、内腔尺寸约(mm)：Ф400×830 8、提篮尺寸约(mm)：Ф360×240×3个 9、外形尺寸约(mm)：485×485×1290 |
| 9 | 菌落计数器 | 1套 | 主要性能指标： 1、▲成像与光源：上下双光源LED彩色背光、暗视野的6平皿扫描成像、最高光学分辨率9600×4800dpi、能实现2960万像素成像效果、最大色彩深度48位，成像亮度可调、自动聚焦、色温可控。同时测定6个90mm平皿，适应50～180mm圆形平板、约280×180mm超大矩形平板培养的目标分析。加配自动对焦的大景深800万像素拍摄装置，以便更有效地按颜色自动分类计数菌落。 2、菌落计数分析特性 1）▲自动识别统计：SmartdownTM菌落智能识别技术，具有菌落目标自动增强特性，自动识别大规模团状、链状粘连的长形杆菌（显微形态大片粘连的大肠杆菌、病菌孢子）及平皿上的各类菌落（含金色葡萄球菌计数（GB4789.10-2016）、大肠菌群测定（GB4789.3-2016）等等）。可自动形成批处理向导，实现一键式自动计数（已有20个一键分析模式，若遇到特殊的，还可自行录制新的一键分析模式）。 2）自动计数精度≥96.5%，最多监视修正3.5%，即达100%正确。分析统计速度：150～800个菌落/s，大通量6平皿分析时每平皿成像+计数总耗时≤5秒 3）▲菌落粘连分割：自动分割相互成片粘连的长形、圆形等菌落目标，用户可选择分割或不分割。还可手动分割、合并菌落目标图像 4）▲颜色形状识别：具有快速水平集提取技术，可按20类分类识别计数特定颜色、形状落数量，并可类别转换修正。可同时选择6个目标区自动分别分析，并自由增减或编辑分析目标区 5）菌落形态分析：自动获得各菌落面积、等效直径、长轴、短轴、长宽比、圆度、周长、形状系数等。可按形态指标过滤查询。 6）鼠标点击修正，无痕剔除网格及文字，自动剔除杂质，有效支持复杂微生物统计，符合GB4789.2-2016的参数自动换算特性。 3、抑菌圈测量（抗生素药敏效价分析） 1）▲一键式全自动测定6个约90mm直径平皿中的所有抑菌圈，可全自动测定局部粘连的抑菌圈，可在有局部文字干扰的情况下，自动获得抑菌圈面积、直径等结果。分析耗时1～4秒钟，能统一保存或查看阅读相关各类分析数据 2）▲平皿可任意方向摆放。具有抑菌圈样本自动挑选、保真的可视化比对、编辑功能。抑菌圈测量系统的分辨误差≤0.001mm、重复测量误差≤0.3%；效价测量误差≤0.3%；效价重复测量误差≤0.3%；台间测量差异≤0.2% 3）▲符合中国药典、USP美国药典、EP欧洲药典，可完成最新的国家药典(2020版)一、二、三剂量及合并计算，以及全部菌种的抗生素效价分析。具有效价的组合优化分析特性。 4）提供数据输入和修改平台，方便更新，为纸片法药敏分析提供快捷工具。 5）可按食品添加剂 乳酸链球菌素QB 2394-2007标准，一次性自动测量超大矩形平板的24个以上抑菌圈并自动分析出效价。 6）▲系统管理员可分配10名以上操作员各自的使用权限，操作记录可追踪回溯，符合GMP要求。 4、▲舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验 1）依据国家卫生部《乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类物质检验方法--杯碟法》，测量乳及乳制品中的舒巴坦敏感β-内酰胺酶（金玉兰酶）类物质。可依据纯水对照中（A）、（B）、（D）管产生抑菌圈直径，同时自动判断6个平皿的各分析结果是否成立。可根据样品中（A）、（B）管产生的抑菌圈直径，自动产生阳性或阴性的结果输出报告。 2）具有无效报告自动预警功能，可依尺寸等的区别，自动剔除杂质或缺损异常，使报告更全面可靠。可生成符合GLP/GMP要求的报告，遵循原始数据及记录的完整性，为实验室认证提供全面数据支持。可任意调取历史数据，方便实验室的数字化文件管理。 5、数据导出与查询等：分析图像与数据结果可保存，可直接报告结果，无需手工计算，结果可以直接导出到Excel或PDF文档报告，可统一保存或查看阅读相关各类分析数据和图像证据，并形成总报表。尺寸自动标定及人工标定。具有抑菌圈样本自动挑选、可视化比对、交互式精确测量、编辑功能。最新Windows操作界面，简便易用，软件可自主在线升级。 6、▲数据追溯、权限保护，操作记录可追踪回溯，符合GLP和GMP要求： 采用多重系统构架，分设职能与权限，确保数据信息的安全、完整、真实和可追溯。 1)系统管理员：负责创建、管理所有普通管理员与操作员的账户，设置普通管理员和操作员的权限。系统管理员只有一个，拥有系统最高权限。 2)普通管理员：负责全部测试数据的审核、存档管理、以及其他系统数据的管理。系统可分配多个普通管理员，其权限由系统管理员设置分配。 3)操作员：负责样品制作、测试、修正、形成电子报告、提交审核等。系统可分配多个操作员，其权限由系统管理员设置分配。 4)所有账户都可自行修改登录密码，设置自己的电子签名并输出到报告。 5)系统自动记录每个账户的操作记录，系统管理员可对操作记录进行追溯、查看、输出等。 7、配置 1）双光源彩色扫描成像仪1台及自动对焦的大景深800万像素拍摄装置1套 2）全自动菌落计数分析、抑菌圈测量、抗生素药敏效价分析、智能型β-内酰胺酶检测分析软件及锁 1套 3）品牌电脑（酷睿i5 CPU / 8G内存/ 19.5”彩显/无线网卡，5个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）1台 4）自动抑菌圈测量仪专用标准板 1片（附1份权威校准认证书） 8、环境条件： 温度10~30℃，相对湿度≤85%，防止强光照射。仪器应放在平稳工作台上，周围无强烈的机械振动和电磁干扰；电源要求220V±10%，50Hz。 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| （三）实验室配套前处理设备 |
| 1 | 涡旋混匀器 | 2台 | 仪器特点： 1、振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式； 2、多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式； 3、自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式； 技术参数： 1、功率：40W 2、转速：2800转/分 3、工作方式：连续、点触、调速 4、工作台：碗型、平板型可调换 |
| 3 | 粉碎机 | 2台 | 粉碎效果 60～200目 工作方式：持续 粉碎室直径约：100mm，一次投入量约：100g，电机转数：24000rpm |
| 4 | 匀浆机 | 1台 | 技术参数： 1、功率：360W 2、调速范围：2800-28000rpm 3、容量：3ml-1000ml 4、定时范围：1-10min任意可调 5、环境温度：-10℃-40℃l 6、刀具尺寸约：Φ10mm处理量3-100ml; Φ14mm处理量20-400ml; Φ18mm处理量50-1000ml 7、显示方式 液晶显示 |
| 5 | 超纯水仪 | 1台 | 技术参数： 1、主机参数 （1）进水水源 城市自来水：总溶解固体（TDS）≤200mg/L，TDS值偏高时，RO水电导可能高于10μS/cm； （2）进水压力：源水压力1—5kg/cm2； （3）进水温度：5—40℃； （4）设备供电：AC220V 50Hz，电压耐受范围AC230V—176V； （5）设备功率：30—50W； （6）制水量：20升/小时、标准水温25℃下； （7）取水流速：1.8L/min，水箱满水状态下； （8）外观设计尺寸：整机ABS防腐设计； （9）设备重量约：35Kg； （10）控制系统：全自动设计，系统自动定时冲洗RO膜，无水/缺水保护、满水停机。 2、产水水质 （1）RO水 ①产水电导率：电导率≤进水电导率×2%，一般情况下2-10μS/cm，优于单蒸水,符合国标GB/T6682-2008纯水标准； ②PH值：RO水PH值大致在5.5-6.5之间（按照GB/T 6682-2008的要求对实验二级水和一级水不做PH值的要求）。 （2）UP水 ①电阻率：电阻率17—18.2MΩ•cm，优于三蒸水,符合国标GB/T 6682-2008超纯水； ②重金属离子＜0.1ppb； ③微颗粒物：0.22μm颗粒1个/mL； ④微生物：1cfu/mL。 3、适用范围 （1）RO水 制备溶液、试剂、缓冲液、学生实验/器皿冲洗、 小型生化仪配套、理化检测等常规定性定量分析。 （2）UP水 原子吸收（AA）/原子发射（AES）、离子色谱（IC）、等离子发射光谱（ICP）、分析精度要求不高的高效液相色谱（HPLC）。 4、具有系统自动冲洗功能、开机自检功能、自动保护功能、水质在线监测功能。 |
| 6 | 高速冷冻离心机 | 1台 | 产品特性： 1、10种升降速率选择或直接输入升降速时间，自定义离心参数，实现最优化离心 2、点动功能、短暂离心，便于多样化离心 3、SCT转速控制技术，实现精准离心 4、SBT软刹车技术，有效减少重悬，确保样品最大得率 5、全自动转子识别系统，无需选择转子号 6、超温、超速、门盖、不平衡等保护功能 7、钢制机身、不锈钢离心腔，钢制护套 8、生物安全转子，转子可高温高压灭菌，防止生物污染 9、LCD、LED多屏显示，程序组、升降速、转速/离心力、时间、温度等参数单键设置无需组合键； 10、微电脑控制，运行参数自动记忆，可RCF直接启动，40种自定义工作模式直接调用 11、大力矩无刷变频电机，SKF超高速轴承，无氟压缩机 技术参数： 1、最高转速：18600r/min 2、最大相对离心力：23950×g 3、最大容量：800ml 4、转速精度：±10r/min 5、温控范围： -20℃-+40℃ 6、温控精度：±1℃ 7、定时范围：1s-999min999s 8、电源：AC 220V 50Hz 18A 9、整机噪声：≤60dB 10、外形尺寸约：800×700×400mm 11、重量约：110kg 配置：主机1台、24×1.5ml角转子1个、6×50ml角转子1个、2×2×96孔酶标板转子1个 |
| 7 | 超声波清洗器 | 1台 | 产品特点： 1、数显设定超声清洗时间 2、实时显示清洗槽内实际温度 3、1-99min总工作时间设定 4、仪器的操作程序采用单片机软件 5、工作参数断电记忆功能 6、配有专用不锈钢网篮，降音盖 7、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 8、工作时间倒计时显示 9、室温-80℃的温度设定范围 技术参数： 1、内槽 长·宽 ·高 ( mm) L/W/H约：300*240*200 2、容量L约：14.4 3、频 率KHz：40 4、功 率 W：400 5、加热功率W：800 6、温度可调：室温-80℃ 7、时间可调：1-99 8、排水：有 9、降音盖：有 10、网架：有 |
| 8 | 电热板 | 1台 | 技术指标： 1.功率 2000W 2.加热材质：铝合金及不锈钢 3.温控范围：室温~350℃ 4.加热面积约:400×300mm 5.控温方式:位式 6.控温精度:±5℃ 7.外形尺寸约:400×300×142mm 8.防腐性能:良好 |
| 9 | 电子天平 （千分之一） | 1台 | 技术参数： 1、外校； 2、最大称量220g;精度1mg； 3、自动校准系统； 4、重复性（≤+mg）) 1； 5、线性（≤+mg）2； 7、称盘尺寸φ115㎜ 8、防静电涂层五面玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰； 9、四级防震； 10、全自动外校准 11、动态温度补偿 ； 12、全自动故障诊断 ； 13、超载保护； 14、计算因子； 15、密度直读； 16、应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 17、前置式水平仪，超级双杠杆单体传感器； 18、80MHz高速微处理器MC1，测量结果更快； 19、最新SMT技术，线路集成度更高； 20、内置RS232接口，符合GLP标准 21、下部吊钩，满足大体积称量 22、左右除皮键，满足不同使用习惯 |
| 10 | 分析天平 （万分之一） | 1台 | 技术参数： 1、外校； 2、最大称量220g;精度0.1mg； 3、自动校准系统； 4、重复性（≤+mg）0.1； 5、线性（≤+mg）0.2； 7、称盘尺寸φ90㎜ 8、防静电涂层五面玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰； 9、四级防震； 10、全自动外校准 11、动态温度补偿 ； 12、全自动故障诊断 ； 13、超载保护； 14、计算因子； 15、密度直读； 16、应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 17、前置式水平仪，超级双杠杆单体传感器； 18、80MHz高速微处理器MC1，测量结果更快； 19、最新SMT技术，线路集成度更高； 20、内置RS232接口，符合GLP标准 21、下部吊钩，满足大体积称量 22、左右除皮键，满足不同使用习惯 |
| 11 | 酸度计 | 1台 | 技术参数： 1、仪器级别：0.01级； 2、测量参数：pH、mV； 3、测量范围：pH：(0.00~14.00)pH mV：（-1999～1999）mV； 4、分辨率： pH：0.01；mV：1mV； 5、基本误差： pH：±0.01pH±1个字 mV：±0.1%（FS）； 6、稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h； 7、温度补偿：手动(0.0～60.0)℃； 8、电源：AC (220±22)V，(50±l)Hz。 |
| 12 | 电导率仪 | 1台 | 主要特点： 1、仪器可进行电导率、电阻率、TDS、盐度及温度测量； 2、采用点阵式液晶，具有良好的人机界面，操作方便；新型材料PC面板，轻触按键设计，可靠性好，寿命长；带有背光设计，可以在光线暗的环境下使用； 3、支持标定功能，用户可以标定电极常数或TDS转换系数； 4、支持智能变频，一支电极覆盖全测量范围； 5、3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程； 6、在全量程范围内，具有自动温度补偿、自动校准、自动量程、自动频率切换等功能； 7、支持存贮200套测量数据，符合GLP规范，支持数据的查阅、删除和打印； 8、具有USB接口，配合专用通信软件，可以实现与PC的连接； 9、具有断电保护功能，断电后数据不会丢失； 10、支持固件升级。 技术参数： 仪器级别：0.5级 测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 测量范围：电导率：0.000μS/cm～199.9mS/cm； 电阻率：5.00Ω.cm～20.00MΩ.cm TDS：0.000mg/L～99.9g/L； 盐度：（0.00～8.00）%； 温度：（-5.0～110.0）℃ 基本误差：电导率：±0.5%FS 电阻率：±0.5%FS TDS：±0.5%FS 盐度：±0.1% 温度：±0.2℃ |
| 13 | 恒温水浴锅 | 1台 | 仪器特点： 1、工作室水箱选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。 2、温控精确，数字显示，自动控温。 技术参数： 1、孔数：4孔 2、加热功率：800W 3、温控范围：室温~100℃ 4、控温精度：±0.5℃ 5、工作尺寸约：325x300x150mm |
| 14 | 恒温水浴振荡器 | 1台 | 技术参数： 1、控温范围（℃）：室温～100℃ 2、温控精度：±0.5℃（单数显） 3、装瓶量约：三角烧瓶250ml×12, 500ml×6 1000ml×4 4、定时范围：0-120mins （或常开） 5、转速振幅：起动 0-300r/min 6、振幅mm：20（多功能） 7、整机功率：1800W |
| 15 | 电热鼓风干燥箱 | 1台 | 产品特点： 1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2、温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3、合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 4、采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节； 5、采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 6、箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 7、采用纳米材料门封条及保温材料； 8、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 技术参数： 1、电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 2、控温范围：室温+5～300℃ 3、分辨率：1℃ 4、波动度：±1℃(100℃) 5、输入功率：2700W 6、内胆尺寸(mm)约：600×540×750 7、外形尺寸(mm)约：890×675×925 8、载物托架：3块 9、定时范围：0～999分钟 |
| 16 | 均质器 | 1台 | 技术参数： 1、定时时间：30、180、600s或∞（即连续运0.1-99min(以0.1min进步)转） 2、拍击速度：6-9次/秒 3、有效容量：3-400ml 4、拍击箱体：不锈钢 5、最大功率：300W 6、显示方式：液晶显示 7、无菌均质袋约：17 * 30cm 8、保护装置：自动停止防夹，装卸视窗和调整拍击板、钢化玻璃安全门。 |
| 17 | 超低温冰箱 | 1台 | 一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、疾控预防控制中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等 二、技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)HZ。 2.2、样式：立式 。 2.3、有效容积约:398L 。 2.4、外部尺寸(宽*深*高)约：785*1041*1947mm 。 2.5、内部尺寸(宽*深*高)约：440*696*1266mm 。 2.6、净重/毛重（KG）约：237/272 。 2.7、显示：约7英寸电容触控屏控制系统，清晰显示，界面友好，液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息。且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 样本存取管理：可选择样本存储类型，再设置存储数量，精确存取样本。 具有数据导出，可按日期选择导出 Excel格式（*.xls）的数据文档到U盘，导出内容为温度数据（箱内温度、环境温度、冷凝器温度）及操作记录，且可设置导出Excel文件是否加密、加密密码。 打印按钮，弹出打印设置对话框，可以选择按时间打印或按天打印。按时间打印设置起止时间及打印间隔，按天打印设置起止时间及打印时间点。且可以通过蓝牙功能链接蓝牙打印机。 留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。且可选择公开或者选定用户留言。 2.8、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，确保箱内温度维持在-40℃～-86℃范围内。且可以通过滑动滑杆修改设定温度或点击温度值修改设定温度，点击℃（摄氏温标）或者℉（华式温标）用以切换温标。 2.9、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 2.10、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 2.11、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，大幅提升保温效果。双层发泡保温门，内外门均设门封条，外门保温设计，有效阻止冷量流失：发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小。 2.12、无氟环保制冷工质,制冷回路，降温速度更快，温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强。 2.13、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、传感器故障、断电报警、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全。 2.14、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 2.15、高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 2.16、大面积翅片式冷凝器，翅片间距≤2mm，散热面积大，效果好。 2.17、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 2.18、内门压紧门设计，方便开启，长久耐用，牢牢锁住冷量。 2.19、2个温度测试孔，方便测试温度。 2.20、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 2.21、可选配远程通讯集中监控系统，液氮/二氧化碳后备系统。 2.22、可选配温度记录打印机、警灯、电压补偿系统。 2.23、25℃环温时，降温速度≤5小时。 2.24、25℃环温时，单日耗电量7.96KW.h/24h。 2.25、可存储2英寸标准冻存盒300个，2ml标准冻存管30000支。 |
| 18 | 冰箱 | 2台 | 主要指标： 1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。 2、样式：立式，双门。 3、有效容积：300L（冷藏186L、冷冻114L）。 4、外部尺寸约（宽*深*高mm）：700*640*1826。 5、内部尺寸约（宽*深*高mm）：冷藏为600*510*657,冷冻为500*460*535。 6、净重约（KG）：87/95。 7、内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。 8、箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 9、无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度约50mm,冷冻室保温层厚度约100mm。 10、无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 11、高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点。 12、高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调，显示精度1℃。 13、冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 14、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 15、压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。 16、完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。 17、具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 18、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。 19、箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。 20、LED照明，视物更清晰。 21、冰箱门采用可拆卸式门封条，易于清洗。 22、冰箱背部采用平面设计，让冰箱可以全方位展示。 |
| （四）非洲猪瘟配套仪器设备 |
| 1 | 超净工作台 | 1台 | 技术参数： 双人单面垂直单向流，准闭合式。风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。 1、外尺寸约(宽×深×高) 1500mm×730mm×1600mm 工作区尺寸约(宽×深×高) 1360mm×690mm×520mm 2、过滤技术：HEPA 采用优质滤芯过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）高效过滤器规格及数量约610mm*610 mm *50 mm *2只 3、洁净度：ISO 5 级 4、噪音：≤62dB(A) 5、振动半峰值：≤3μm 6、照度：≥300Lx 7、平均风速：≥0.3m/s(三档调速)；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径约90mm培养平皿） 8、结构：全钢结构，工作台面采用SUS304亚光优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 9、照明系统采用灯具,护眼设计,照度满足国家标准。 10、带刹车装置的万向转动优质脚轮。 11、操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 12、紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带备用插座设计，可断电保护功能。荧光灯/紫外灯规格及数量 14W*2/8W |
| 2 | 低温冰箱 | 1台 | 技术参数： 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ，频率50±1Hz。 2、样式：立式，单门。 3、有效容积（L）：≥270。 4、内部结构：7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。 5、每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。 6、发泡层厚度为100mm，高效锁冷。 7、压缩机：采用高效压缩机，节能高效静音。 8、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层。 9、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 10、精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 11、声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 12、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 13、箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。 14、内胆材料：喷涂铝板内胆。 15、左侧标配一个测试孔，方便监测箱内温度。 16、温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃。 17.箱体配锁，确保箱内样本安全。 |
| 3 | 医用冷藏箱 | 1台 | 技术参数： 1.工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 2.样式：立式，单门。 3.有效容积(L)：≥395。 4.箱体材质：内壁为PCM彩板材质，内胆材质为ABS材质。 5.箱内筒状双LED照明系统。 6.压缩机：采用高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 7.高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）。 8.门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。 9.前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。 10.门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 11.高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 12.上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。 13.箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 14.1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃；可调阅湿度。 15.完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 16.报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 17.风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。 18.预留温度记录打印机接口，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 19.USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 20.标配RS485接口、远程报警接口。 21.左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 22.当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。 23.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 24.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 |
| 4 | 涡旋振荡器 | 1台 | 仪器特点： 1、振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式； 2、多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式； 3、自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式； 技术参数： 1、功率：40W 2、转速：2800转/分 3、工作方式：连续、点触、调速 4、工作台：碗型、平板型可调换 |
| 5 | 微型离心机 | 1台 | 产品特点： 1、转子设计，无需更换转子即能满足不同实验要求 2、采用微型直流电机和碳纤维转子 3、静音技术，超低噪音运行 4、采用高强度外壳设计，耐摔，抗冲击 5、采用翻盖开关功能，开盖即自动停止，外盖采用高强度透明复合材料，不易破碎 技术参数： 1、转速：7000rpm 2、相对离心力：2900g(7000rpm) 3、样品处理量：1.5mlx6 0.5mlx6 0.2ml×6 0.2mlx16 4、工作噪声：≤45db 5、尺寸约：130*120*100(mm) |
| 6 | 移液器 | 1套 | 技术参数： 1、四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 4、具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 5、采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 6、移液器的拆卸和维护非常便捷 7、单道移液器量程包括：0.5–10µl、20–200µl、10–100µl、100–1000µl各一支 |
| 7 | 冷藏箱 | 1台 | 技术参数： 1.工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 2.样式：立式，单门。 3.有效容积(L)：≥395。 4.箱体材质：内壁为PCM彩板材质，内胆材质为ABS材质。 5.箱内筒状双LED照明系统。 6.压缩机：采用高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 7.高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）。 8.门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。 9.前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。 10.门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 11.高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 12.上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。 13.箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 14.1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃；可调阅湿度。 15.完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 16.报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 17.风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。 18.预留温度记录打印机接口，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 19.USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 20.标配RS485接口、远程报警接口。 21.左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 22.当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。 23.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 24.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 |
| 8 | 低温冰箱 | 1台 | 技术参数： 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ，频率50±1Hz。 2、样式：立式，单门。 3、有效容积（L）：≥270。 4、内部结构：7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。 5、每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。 6、发泡层厚度为100mm，高效锁冷。 7、压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效静音。 8、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 9、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 10、精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 11、声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 12、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 13、箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。 14、内胆材料：喷涂铝板内胆。 15、左侧标配一个测试孔，方便监测箱内温度。 16、温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃。箱体配锁，确保箱内样本安全。 |
| 9 | 超低温冰箱 | 1台 | 一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等。 二、技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)HZ。 2.2、样式：立式 。 2.3、有效容积约:398L 。 2.4、外部尺寸约(宽*深*高)：785*1041*1947mm。 2.5、内部尺寸约(宽*深*高)：440*696*1266 mm。 2.6、净重约（KG）：237/272 。 2.7、显示：约7英寸电容触控屏控制系统，清晰显示，界面友好，液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息。且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 样本存取管理：可选择样本存储类型，再设置存储数量，精确存取样本。 具有数据导出，可按日期选择导出 Excel格式（*.xls）的数据文档到U盘，导出内容为温度数据（箱内温度、环境温度、冷凝器温度）及操作记录，且可设置导出Excel文件是否加密、加密密码。 打印按钮，弹出打印设置对话框，可以选择按时间打印或按天打印。按时间打印设置起止时间及打印间隔，按天打印设置起止时间及打印时间点。且可以通过蓝牙功能链接蓝牙打印机。 留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。且可选择公开或者选定用户留言。 2.8、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，确保箱内温度维持在-40℃～-86℃范围内。且可以通过滑动滑杆修改设定温度或点击温度值修改设定温度，点击℃（摄氏温标）或者℉（华式温标）用以切换温标。 2.9、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 2.10、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 2.11、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，大幅提升保温效果。双层发泡保温门，内外门均设门封条，外门保温设计，有效阻止冷量流失：发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小。 2.12、无氟环保制冷工质,制冷回路，降温速度更快，温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强。 2.13、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、传感器故障、断电报警、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全。 2.14、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性。 2.15、高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 2.16、大面积翅片式冷凝器，翅片间距≤2mm，散热面积大，效果好。 2.17、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 2.18、内门压紧门设计，牢锁住冷量。 2.19、2个温度测试孔，方便测试温度。 2.20、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 2.21、可选配远程通讯集中监控系统，液氮/二氧化碳后备系统。 2.22、可选配温度记录打印机、警灯、电压补偿系统。 2.23、25℃环温时，降温速度≤5小时。 2.24、25℃环温时，单日耗电量7.96KW.h/24h。 2.25、可存储约2英寸标准冻存盒300个，2ml标准冻存管30000支。 |
| 10 | 涡旋振荡器 | 1台 | 仪器特点： 1、振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式； 2、多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式； 3、自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式； 技术参数： 1、功率：40W 2、转速：2800转/分 3、工作方式：连续、点触、调速 4、工作台：碗型、平板型可调换 |
| 11 | 微型离心机 | 1台 | 产品特点： 1、转子设计，无需更换转子即能满足不同实验要求 2、采用微型直流电机和碳纤维转子 3、静音技术，超低噪音运行 4、采用高强度外壳设计，耐摔，抗冲击 5、采用翻盖开关功能，开盖即自动停止，外盖采用高强度透明复合材料，不易破碎 技术参数： 1、转速：7000rpm 2、相对离心力：2900g(7000rpm) 3、样品处理量：1.5mlx6 0.5mlx6 0.2ml×6 0.2mlx16 4、工作噪声：≤45db 5、尺寸约：130*120*100(mm) |
| 12 | 移液器 | 1套 | 技术参数： 1、四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好 4、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5、具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6、采用PerfectPiston™系统的高科技材质。 7、单道移液器量程包括：0.5–10µl、20–200µl、10–100µl、100–1000µl各一支 |
| 13 | 8道移液器 | 1台 | 技术参数： 1、四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好 4、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5、具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6、采用PerfectPiston™系统的高科技材质。 7、八通道移液器量程包括0.5 – 10µl、10-100µl各一支 |
| 14 | 生物安全柜 | 1台 | 技术参数： 1、垂直层流负压机型,气流30%排放，70%循环使用。 2、安全柜箱体为SUS304全不锈钢，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型;四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。 3、整体式可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。 4、▲滑动前窗采用卷簧悬挂系统，，使用大于6MM厚的安全玻璃能可任意定位，升降自如，免维护，关闭后便于灭菌处理。 5、▲移门玻璃可进行全幅清洁。 6、防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。 7、▲电机风机系统:采用直流电机DCBL风机系统，精确有效的控制系统的运行状态。 8、直流电机与LED照明灯等节能技术的运用，使安全柜的是实际运行功耗下降50%。 9、▲具有值机模式，配备压力感应功能，当压力变化，风机自动启动补偿功能保持恒定风速。 10、工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。 11、▲工作窗口吸入风速：≥0.55m/ｓ，工作区流入风速0.35m/s，采用无阻碍回风专利技术，风速探头实时监控不正常气流、乱流和吸入风速与流入风速偏离标准值报警功能。 12、▲在送风和排风系统都设有阻泄露的优质ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。 13、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。 14、送、排风高效过滤器采用滤纸，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%.对0.3um的尘埃颗粒捕集效率99.9999%，超高效过滤器是在无尘厂房内，由产线加工而成，并经过严格的测试。超高效过滤器是生物安全柜的核心部件。 15、操作面10°倾斜设计。 16、外形尺寸约：W1800 mm *D795 mm *H2050mm，工作区尺寸约：W1604 mm*D630 mm*H630 mm。 17、配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动) 。 18、噪音:58～65dB，照度≥900LUX。 19、洁净等级： ISO 4级 （10级）过滤效率：0.12um99.9995% 。 20、▲大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV灯运行时间、彩色控制屏（三色）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。具有紫外灯定时预约功能。五个运行指示灯，可直观显示生物安全柜的运行状态。 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| 15 | 恒温金属浴 | 1台 | 仪器特点： 1、可连接外接温度传感器PT1000精确控制样品温度。加热块更换简便，多种规格可选，适用于不同规格的试管、离心管、PCR管、96孔板等，广泛应用于分子生物学、组织学、临床检测、环境学、化学分析等领域。 2、控温范围更广，最高达 120°C； 3、定时或连续工作模式； 4、多种加热模块可选择，更换简便； 5、具有过温保护功能。 技术参数： 1、功率：160W 2、加热模块尺寸约：150×95mm 3、加热温度：室温至120 °C 4、温度显示：LED 5、温度精度[37°C时]：±0.5°C 6、安全温度：140 °C 7、定时功能：有 8、时间设定范围：1min -99h59min 9、工作方式：定时/持续运行 配置：主机1台、适用于0.2ml 96孔板加热模块1个、适用于0.2mL, 0.5mL 和 1.5/2mL 离心管，各 18孔加热模块1个、适用于5/15mL离心管， 28孔加热模块1个。 |
| 16 | 核酸提取仪 | 1台 | 技术参数： 1、可以对血液、组织、细胞、分泌物、细菌、病毒、植物、法医检材及扩增产物等标本进行提取纯化。 2、所提取出的高质量核酸（DNA和RNA）可用于高灵敏的下游分析，如定量PCR、临床分子诊断、基因表达分析、基因分析、法医及传染性疾病研究等；纯化后的核酸可直接应用于下一步的酶切、鉴定以及疾病诊断、治疗等。 3、转移磁珠及磁珠复合物而非液体、可纯化多种生物样品的基因组DNA、RNA、蛋白质等。 4、样本通量：配有32个磁棒，单次最多可提取32个样本。 5、试剂完全开放，兼容进口和国产品牌试剂。 6、温控范围：室温至+100℃，可加热。更有利于样本的裂解和核酸的洗脱。 7、▲磁力大于4500高斯，磁珠回收效率：＞99%。 8、操作界面：彩色图形界面，实时显示温度、实验进程，及剩余实验时间等信息。 9、具有内置可定时紫外消毒功能。 10、触摸屏编程，中文操作界面，不需要连接电脑，可直接在仪器操作界面自由编制核酸提取纯化程序。 11、▲厂家试剂盒配套齐全，非抗凝血（凝固血）可以直接提取基因组DNA，不需要任何预处理；动物组织不需预先研磨消化、组织块可以直接上机提取基因组DNA。 12、▲数字化设置混合和磁吸的时间和速度，程序运行过程中可触屏更改更新程序，有利于用户根据样本和磁珠情况进行优化调整。 13、▲可升级大容量模块；大容量模块配备8通量大容量磁力架和单孔容量11ml的6孔板，工作体积可达7000ul/孔。 14、▲可升级制冷模块，温控范围4℃-100℃，提取完成后模块可以自动存储核酸在4℃。 15、配套试剂:与所投核酸提取仪相适配的核酸提取试剂应不少于三种预封装规格（包括单次、8次、16次等规格）。 配置清单： 1、自动核酸提取仪主机 1台； 2、32道深孔板磁力架及配套磁棒套架1套； 3、装箱单； 4、电源线； 5、说明书； 6、产品质检合格证。 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| 17 | 台式低温高速离心机 | 1台 | 产品特性： 1、10种升降速率选择或直接输入升降速时间，自定义离心参数，实现最优化离心 2、点动功能、短暂离心，便于多样化离心 3、SCT转速控制技术，实现精准离心 4、SBT软刹车技术，有效减少重悬，确保样品最大得率 5、全自动转子识别系统，无需选择转子号 6、超温、超速、门盖、不平衡等保护功能 7、钢制机身、不锈钢离心腔，钢制护套 8、生物安全转子，转子可高温高压灭菌，防止生物污染 9、LCD、LED多屏显示，程序组、升降速、转速/离心力、时间、温度等参数单键设置无需组合键； 10、微电脑控制，运行参数自动记忆，可RCF直接启动，40种自定义工作模式直接调用 11、大力矩无刷变频电机，SKF超高速轴承，无氟压缩机 技术参数： 1、最高转速：18600r/min 2、最大相对离心力：23950×g 3、最大容量：800ml 4、转速精度：±10r/min 5、温控范围： -20℃-+40℃ 6、温控精度：±1℃ 7、定时范围：1s-999min999s 8、电源：AC 220V 50Hz 18A 9、整机噪声：≤60dB 10、外形尺寸约：800×700×400mm 11、重量约：110kg 配置：主机1台、24×1.5ml角转子1个、6×50ml角转子1个、2×2×96孔酶标板转子1个 |
| 18 | 实时荧光定量PCR仪 | 1台 | 技术参数 1、珀耳帖效应系统，支持标准和快速运行模式； 2、光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) 3、荧光通道数：3色激发光通道和3色检测光通道，安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, JUN and ROX™ dyes； 4、▲被动参照染料：软件支持ROX荧光校正去除移液误差； 5、模块规格：96孔0.2ml模块型，反应体系：10-100uL； 6、支持耗材：常规96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜；8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖；单管 (0.2 mL) 与光学平盖； 7、温控模块最高升降温速率：3.5°C/秒； 8、样品升降温速度：1.8°C/秒； 9、温度范围： 4°C–100°C； 10、温度均一性：+/- 0.4°C； 11、温度准确性：0.25 °C； 12、▲支持HRM应用，高分辨熔解曲线分辨率：小至 0.015°C ； 13、▲数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 14、动态范围：10 个对数的线性动态范围； 15、检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系； 16、▲精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%； 17、运行时间：~40分钟完成qPCR反应； 18、▲内置互动触摸屏； 19、单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果； 20、软件功能：支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据；云端服务器支持10GB的免费存储空间；设置向导/高级设置/快速启动；自动标准曲线建立；相对标准曲线；基因分型，数据和反应板读取；移液反应/反应体系设计；导出至excel, powerpoint, jpeg； 可以进行远程查看分析数据；高级分析选项，每孔手动基线设定；产品查询；基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation)；相对标准曲线 Relative standard curve；基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation)；融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application)；存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus)；基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification)；基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的蛋白溶解曲线分析；单细胞基因分析(single cell analysis)。 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| 19 | 高压灭菌器 | 1台 | 一.技术参数 ▲1、容量:≥100L,可设定作业密码，具备用户权限管理功能 2、立式结构,底部带脚轮 3、灭菌腔材料:SUS304不锈钢 ▲4、灭菌工作温度:≥135℃ ▲5、时间范围:灭菌时间:1-5888分钟,融化时间:1-5888分钟,保温时间:1-8888分钟 ，定时启动时间：0分钟-5天 ▲6、压力：设计压力≥0.29MPA,安全阀起跳压力≥0.26MPA ▲7、存储系统:可同时创建20条以上程序 ▲8、四级排气系统，可根据灭菌物品不同，设定不同排气等级，灭菌完成可设定不排放蒸汽 二．产品特点 1.采用智能化微电脑系统,可以实现对灭菌过程的全自动控制 2.人性化权限管理,可以对仪器分多种权限进行管理 3.记忆存储系统,可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,断电也不会丢失 4,定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动 5具有琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温,以及对腔体进行预热处理 6.预置四种及以上灭菌模式,可针对固体,液体,琼脂等灭菌 三.安全措施 1、防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫 ▲2、安全联锁装置:具有专利技术安全联锁装置,腔内有压打,腔盖无法打开 3、缺水保护:配备干烧保护保护系统,防止干烧,缺水迅速断电并报警 ▲4.过压双重保护:配备安全阀和过压保护系统,压力异常,能泄压产断电报警 5、过温与升温保护:若出现超过设定的温度或升温异常,能断电并报警 6、具有过流,短路保护,漏电保护 7、闭盖检查系统:系统自动检查腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,无法启动工作 8、后台安全测试程序:可定期提醒,并可对系统的安全性以及安全防护措施进行检测. 四、配置清单 1、主机1台 2、不锈钢网篮2个 3、废液瓶一个 4、排水软管两条 5、排气软管一条 6、水位板一块 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| （五）快检设备实施室 |
| 1 | 兽药残留快速检测仪 | 1台 | 技术参数： 1、用途：检测食品、肉制品、粮食、化妆品、食用油等样品中抗生素残留、毒素、激素及非法添加等。 2、技术要求： 2.1采用动态扫描测试原理 2.2▲胶体金模块检测方式：轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出试纸，自动识别C、T线位置，无需手动调整；同时具备消线法、比色法两种方法，支持不同厂家生产的胶体金卡。 2.3检测方式：扫描式 2.4触控方式：触屏，可外置鼠标和键盘 2.5检测光源：高精度LED光源 2.6检测通道≥2个检测通道 2.7检测精度≤1% 2.8重复性≤0.5% 2.9检测时间：10秒 2.10计算方式：内置曲线法，拟合曲线浓度； 3、操作系统：安卓Android 4.4及以上 4、便携性：仪器小巧，携带方便，外形尺寸（L×W×H）≤290*237*86mm，重量≤2KG（裸机） 5、显示屏幕：尺寸≥10.4寸，分辨率≥1024*600 6、人性化设置：可输入参与试纸条项目名称（增删）、样品名称、样品来源、样品编号、检测限值、有效期时间与数量等管理，判定参数可根据用户需求自由进行修改设定。 7、操作方式：触屏操作，也可外置鼠标和键盘操作 8、检测光源：高精度LED光源 9、检测通道:≥2个检测通道 10、▲仪器配套移动端APP，操作人员可通过平板电脑，手机等设备查看及远程操作该仪器。 11、运行内存：≥2GB 12、存储空间: ≥16G，最大扩展至64G,至少可存储100000条以上数据； 13、数据查询与打印：仪器可以储存、查询和打印检测数据，打印数据通过内置热敏打印机打印，也可连接外置打印机打印。 14、无线通讯：内置GPS、蓝牙和wifi模块，能以多种方式实现无线上网和数据传输功能，检测数据可上传至食药监监管平台； 15、外置接口：不少于A型usb2.0接口、B型usb接口，以太网接口，HDMI接口，MicroSD（TF）卡接口； 16、电源供电：仪器可直接使用交流电源或内置锂电池供电； 17、电量提示功能：仪器自动显示锂电池电量，充电方便； 18、升级：可用U盘直接进行系统和项目升级，用户也可在仪器上自行检查有无软件更新版本，联网自动升级。 19、具有食品信息数据库文件管理、查询功能： 19.1▲可以查询食品行业相关国家、行业、地方的标准；可查询食品标准大于2万条（有效）。 19.2▲可查询食品法规大于1.5万条（有效）； ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 配套试剂： 序号 试剂名称 数量 检测说明 1 莱克多巴胺快速检测盒（胶体金）【组织样，0.5ng/g】 20次/盒 2 适用于猪肉、鸡肉、鸭肉肌肉组织中莱克多巴胺残留的快速定性筛查检测 2 盐酸克伦特罗快速检测盒（胶体金）【组织样，0.5ng/g】20次/盒 2 适用于猪肉、鸡肉、鸭肉肌肉组织中盐酸克伦特罗残留快速的定性筛查检测 3 沙丁胺醇快速检测盒（胶体金）【组织样，0.5ng/g】20次/盒 2 适用于猪肉、鸡肉、鸭肉肌肉组织中沙丁胺醇残留的快速的定性筛查检测 4 瘦肉精三联卡10次/盒 【0.5ng/g】 2 适用于猪肉、鸡肉、鸭肉肌肉组织中盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇残留的快速的定性筛查检测 5 喹诺酮类快速检测盒（胶体金）（奶样） 10次/盒 2 适用于原奶，奶粉等样品中喹诺酮类的定性筛查检测 6 氯霉素快速检测盒(胶体金)(水产、畜禽)10次/盒 2 适用于鱼、虾、鸡肉、猪肉、牛肉等样品中氯霉素的定性检测。 7 呋喃西林代谢物快速检测盒（胶体金）10次/盒【0.5ng/g】 2 适用于鱼、虾产品中呋喃西林代谢物的定性筛查检测 8 呋喃唑酮代谢物快速检测盒（胶体金）10次/盒【0.5ng/g】 2 适用于鱼、虾产品中呋喃唑酮代谢物的定性筛查检测 9 呋喃妥因代谢物快速检测盒（胶体金）10次/盒【0.5ng/g】 2 适用于鱼、虾等水产品中呋喃妥因代谢物的定性筛查检测 10 呋喃它酮代谢物快速检测盒（胶体金）10次/盒【0.5ng/g】 2 适用于鱼、虾、贝类产品中呋喃它酮代谢物的定性筛查检测 11 孔雀石绿快速检测盒（FST-胶体金）【水产，2ng/g】10次/盒 2 适用于水产中孔雀石绿的定性检测 |
| 2 | 食品安全检测箱 | 1台 | 技术参数： 快速检测箱配套试剂 序号 试剂盒名称 数量 检测说明 1 农药速测卡 20次/盒 10 适用于蔬菜、水果等样品中有机磷和氨基甲酸酯杀虫剂的快速检测 2 饮料中糖精钠快速检测盒10次/盒 5 适用于各种饮料中添加糖精钠的现场半定量检测 3 二氧化硫速测盒 100次/盒 2 适用于银耳、莲子、龙眼、荔枝、虾仁、白糖、冬笋、白瓜子和中药材等快速检测 4 硝酸盐速测盒 100次/盒 2 适用于水、各类蔬菜和水果等食品中硝酸盐的含量的快速检测 5 过氧化氢速测盒 100次/盒 2 适用于牛百叶、海参、鱼皮、鹅肠、鸡爪和鱿鱼等食品中双氧水的快速测定 6 铝（明矾）快速检测盒 50次/盒 5 适用于面粉、馒头、面条、油条、膨化食品、发糕等及其它面制品、海蜇中铝的快速检测 7 甲醇快速检测盒50次/盒 5 适用于蒸馏酒中微量（0.02％以上）甲醇含量的快速半定量测定，也适用于配制酒中微量甲醇含量的快速半定量测定 8 甲醛速测盒 100次/盒 5 适用于虾仁、牛百叶、海参、鱿鱼、鱼皮、鹅肠和毛肚等水发产品和水产品的快速检测 9 吊白块速测盒 100次/盒 5 适用于腐竹、馒头、米、面、豆制品、白糖和榨菜等食品的快速检测 10 三聚氰胺快速检测盒（胶体金）20次/盒 2 适用于原奶、奶粉中三聚氰胺残留的快速检测 二、快速检测箱配套辅助设备：离心机1台、粉碎机1台、超声波提取仪1台、涡旋振荡器1台 三、快速检测箱—附件配置清单 1、尺寸约580×430×190mmABS 铝合金箱体（大） 1个 2、1-5ml 可调式移液器1把 3、5ml移液头10支 4、0.1-500g微型电子天平1台 5、食品中心温度计-50℃—300℃ 1支 6、美工刀1把 7、多功能剪刀1把 8、记号笔1支 9、一次性样品杯100个 10、250ml玻璃量筒1个 11、250ml塑料烧杯1个 12、100ml玻璃三角瓶2个 13、5cm漏斗2个 14、50ml提取罐10个 15、3ml一次性滴管30支 16、pH（1-14）试纸1本 17、9cm滤纸1盒 18、20cm药勺一套1套 19、18cm 镊子1把 20、微型水浴锅1个 21、10ml比色管5支 22、10ml试管5支 23、50 塑料试管架孔1个 |
| 3 | 农药残留快速检测仪 | 1台 | 技术参数： 农药残留快速测试仪可广泛应用于蔬菜、粮食、瓜果、茶叶、桑叶、烟叶等农产品中有机磷、氨基甲酸酯和菊酯类农药残留的快速检测。开放式智能操作系统，支持APP应用，检测数据可进行数据上传，并可自动与食品安全监管平台实现无缝对接。 1、▲检测项目包括但不限于： ①有机磷类农药残留 ②氨基甲酸酯类农药残留 ③菊酯类农药残留 2、分光光度模块通道数≥16个，每个检测通道光源独立，相互不产生干扰，每个通道可单独测试，也可以多通道同时测试。 3、显示屏≥12寸液晶彩色触摸屏，分辨率≥1024*768 4、数据上传：具有USB、RS232端口连接电脑；具备WIFI、蓝牙4.0、GPS定位，可实现无线数据传输功能。 5、仪器屏幕可调节倾斜角度，方便操作。 6、内置重力感应器，实现运动传感功能。 7、▲具备HDMI高清接口，方便连接多媒体接口进行演示、培训。 8、内置微型热敏打印机，可随时打印数据，也可外接打印机打印检测报告。 9、数据导出：可导出到U盘和SD卡。 10、内置锂电池，可户外使用4小时以上。 11、内置Android操作系统，无需配置电脑即可独立完成检测及数据传输工作。 12、▲可单独手工输入选择相关样品信息，被检单位信息，并智能保存相应信息至数据库，方便调用。 13、仪器查询结果可进行数据统计分析，数据筛选查看。 14、检测精度≤1.0%， 通道间差≤0.3%， 重复性≤0.1%， 15、农残速测试剂检测灵敏度高，重复性好：分别对常见的有机磷类和氨基甲酸酯类农药检测的灵敏度优于国家标准（GB/T5009.199-2003）要求 16、▲菊酯类农药特别是含氰基拟除虫菊酯灵敏度高，样品前处理到结果只需17分钟，采用SPE柱层析方法进行前处理。 18、附件，满足现场试验需要。 序号 产品名称 规格 单位 数量 1 手掌电子天平 0.1-500g 台 1 2 移液器 1-5ml 把 1 3 移液器 20-200uL 把 1 4 样品反应瓶 15ml 个 10 5 三角瓶 50ml 个 6 6 烧杯 250mL 个 1 7 烧杯 500ml 个 1 8 塑料洗瓶 250mL 个 1 9 漏斗 4cm 个 6 10 定性滤纸 ∮7cm 盒 1 11 玻璃比色皿 10mm*10mm 个 10 12 镊子 —— 把 1 13 搅拌棒 —— 支 1 14 萃取瓶 —— 个 10 15 塑料大口瓶 500ml 个 1 16 擦镜纸 10*15cm 本 1 17 吸头 5mL 个 30 18 吸头 200µl 个 96 19 吸头盒 —— 个 1 20 记号笔 —— 支 1 21 剪刀 —— 把 1 22 电子秒表 —— 只 1 23 戒刀 —— 把 1 24 合格证 —— 份 1 25农残速测试剂（CFDA) 500次/盒 2盒 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| 4 | 多功能食品综合分析仪 | 1台 | 产品特点： ▲集分光光度模块、胶体金检测模块、干式农药残留模块、数字化管理模块、无线通讯模块于一体。可现场检测食品、化妆品、药品、保健食品一系列类别；包括农副产品、水产品、畜禽产品等，检测项目囊括兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素等指标。 ▲显示界面：≥12英寸电容式触摸屏，五点触控，分辨率≥1024×768一体化屏幕，不需双屏或多屏。 3、硬件参数：四核CPU 1.8GHz 处理器，内存：≥2GB，DDR3，16GB存储，支持扩展MicroSD（TF）卡 4、输入方式：触摸屏，也可外接通用鼠标、键盘。 5、打印功能：内置热敏打印机，可以实时打印检测数据，内容包括被检单位，样品名称，检测结果，结果判定等，也可外接打印机打印检测报告。 6、通信：内置10/100/1000M网卡，传输接口：4个USB2.0（A型）接口，1个USB2.0（B型）接口、1个10/100/1000Mbps，以太网口、高清HDMI。无线通信：支持WIFI，蓝牙4.0，GPS定位。 7、操作系统： Android 。 8、内置操作视频指导用户学习，可分屏显示，用户可边看视频边操作仪器。（内置喇叭） 9、▲支持打印检测报告，支持检测结果选择性投影到大屏幕。 10、可用U盘直接进行系统和项目升级，用户也可在仪器上自行检查有无软件更新版本，联网自动升级。 11、▲样品检测模块：能自主选择多个通道，可以在不同通道设置不同样品名称，对不同样品进行不同检测项目的检测，检测结果自动保存并即时上传到食品安全监管信息系统。 12、屏幕设计人性化，可调节倾斜角度，避免反光对操作影响 技术参数： 分光光度模块 可检测农残：可使用酶抑制率法检测有机磷和氨基甲酸酯类农残；采用分光方法可检测菊酯类农残；比色池：≥16通道，每个通道均配置410、536、595、620nm波长光源，并且所有检测项目均可实现16通道同时检测。 自动光源亮度调节功能，可使光强值控制在一定范围内。 具有通道异常指示灯，直观提供各检测通道状态报警。 4 测量范围：（0.000~2.000）Abs 5、示值误差：≤+0.7%（以省级以上（含）计量部门出具的校准报告为准） 6、重复性：≤0.1%（以省级以上（含）计量部门出具的校准报告为准） 7、通道间误差：≤0.1%（以省级以上（含）计量部门出具的校准报告为准） 8、零点漂移：0.0%（以省级以上（含）计量部门出具的校准报告为准） 胶体金模块 1、光源：LED光源，波长:495～530nm； 2、探测方式：扫描式，减少传统的拍照比色模式带来的误差 3、探测器：LED； 4、通道数：≥2通道； 5、胶体金模块检测方式：轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出试纸，自动识别C、T线位置，无需手动调整；支持不同厂家生产的胶体金卡。 6、进卡方式：自动进卡和退卡。 农药残留模块 1、▲通道数20个，每个检测通道光源独立，相互不产生干扰，可单个通道测试，也可以多通道同时测试。 2、采用先进的微孔散射色值采集技术，精确的检测试纸颜色变化，避免肉眼识别误差； 3、检测精度：<2%； 4、通道间差：<0.5%； 5、重复性：<0.1%； 6、▲检测模块可自动控温，温度控制范围：39±1℃ 7、仪器检测仓易拆易清洗，提供配套可自行替换的检测仓。 8、仪器配套的新型农残卡，检查过程中不需要在另外滴加其他检测试剂，只需要把样品直接滴加在农残卡上，无需对折，点击检测便可，一步法完成检测，检测全过程不超过8分钟，检测结果以抑制率表示。 9、新型农残卡采用侧向层析技术，打碎的样品只需简单过滤即可进行检测； 仪器自带系统软件： 1、▲系统软件：包含国家检验标准管理、被检单位管理系统、检测记录管理系统、报表查看管理系统、任务接收管理系统、系统设置、检测项目管理、样品检测模块、检测数据上传等功能。 1、国家检验标准管理：可新增、修改、删除国家标准； 2、被检单位管理：可新增、修改、删除被检单位名称、地址、联系人信息等； 3、▲检测记录管理：可根据检测类别，检测方法，检测项目和检测日期等条件进行数据筛选，进行分析统计，生成饼状图、柱状图等图表，通过仪器自带打印机打印检测数据，并可将检测数据上传到食品安全监管信息系统； 4、报表查看管理：可根据检测单位和被检单位查询相关报表，并打印。 5、▲任务接收管理：可随时从监管信息系统中接收检测任务，检测任务包括待检样品的种类，对应的检测项目。 6、系统设置：可进行检测通道设置、检测点信息设置、监管系统授权及联网设置等。 7、检测项目管理：可新增、修改、删除检测项目。 8、用户管理模块：可新增、修改、删除检测人员以及检测人员权限配置。 9、检测数据上传：检测数据通过无线/有线网络及时上传到食品安全监管信息系统。 10、具有智能实时定位系统，可实现检测仪器和检测人员实时定位。 ▲为防止虚假应标，保证产品质量，交货前必须提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，带▲技术参数签订合同前必须提供加盖生产厂家公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或生产厂家提供的满足该参数要求的技术证明文件等），验收时按相应技术指标验收；投标时必须提供体现带▲技术参数的彩页或技术文件，否则投标无效。 |
| （二）实验室台柜部分 |
| 1、一层实验室 |
| 留样室 |
| 1 | 可调节货架 | 2个 | 尺寸约1200*500*1800mm 颜色：灰，框架：约40*40*1.5mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 |
| 样品室 |
| 1 | 样品柜 | 4个 | 尺寸约900*450*1800mm 全钢结构，采用厚度不小于1.0mm一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 |
| 样品室 |
| 1 | 样品柜 | 6个 | 尺寸约900*450*1800mm 全钢结构，采用厚度不小于1.0mm一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 |
| 快检室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约4000*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 边台 | 1个 | 尺寸约3000*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 3 | 中央台 | 1个 | 尺寸约3600*1500*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚至25.4mm以上。 |
| 4 | 试剂架 | 1套 | 尺寸约3600*300*750mm 双层试剂架，铝玻结构。 1、试剂架立柱：约1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，立柱里可走水和电线，表面经处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。 2、试剂架层板：12mm厚钢化玻璃，单面磨砂； |
| 5 | 水槽水嘴 | 2套 | 560*460*320mm 1、三联水嘴材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 6 | 滴水架 | 1套 | 尺寸约400*120*550mm 材质：高密度PP； |
| 7 | 通风柜 | 2台 | 尺寸约1500*850*2350mm 全钢一体结构，约20mm陶瓷板台面，带水，带日光灯。 |
| 8 | 器皿柜 | 1个 | 尺寸约900*450*1800mm 全钢结构，采用厚度不小于1.0mm一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀，带接水盆。 |
| 外出采样工具室 |
| 1 | 可调节货架 | 11个 | 尺寸约1200*500*1800mm 颜色：时尚灰，框架：约40*40*1.5mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 |
| 样品暂存区 |
| 1 | 样品柜 | 2个 | 尺寸约900*450*1800mm 全钢结构，采用厚度不小于1.0mm一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 |
| 2 | 可调节货架 | 4个 | 尺寸约1200*500*1800mm 颜色：时尚灰，框架：约40*40*1.5mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 |
| 接样室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约2500*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、三联水嘴材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 3 | 滴水架 | 1套 | 尺寸约400*120*550mm 材质：高密度PP； |
| 2、二层微生物实验室 |
| 数据处理室 |
| 1 | 办公卡座 | 5套 | 尺寸约1400*700*760mm 1、GP30款屏风：采用优质铝材框架，铝材壁厚≥1mm,屏风厚度为30MM 2、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性； 3、基材采用E0优质环保型中纤板/刨花板； 4、采用优质五金配件。主屏风带走线功能，台面开走线孔，PVC封边。（每位含活动柜、键盘托、主机托各1个）带椅子 |
| 2 | 资料柜 | 6个 | 尺寸约850*390*1800mm 采用优质冷轧钢板，经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。 |
| 微生物准备室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约3000*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、三联水嘴材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 3 | 滴水架 | 1套 | 尺寸约400*120*550mm 材质：高密度PP； |
| 4 | 可移动边台 | 1个 | 尺寸约1200*600*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 5 | 器皿柜 | 1个 | 900*450*1800mm 全钢结构，采用厚度不小于1.0mm一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀，带接水盆。 |
| 高温灭菌室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约2250*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、三联水嘴材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 3 | 滴水架 | 1套 | 尺寸约400*120*550mm 材质：高密度PP； |
| 培养室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约1500*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 无菌室 |
| 1 | 不锈钢台 | 1个 | 尺寸约2500*600*850mm 1.台面：采用304#厚度不小于1.0mm不锈钢钢板，板料无划痕、折痕等现象，板材尺寸长度偏差不大于±1mm，对角线尺寸偏差不大于±2mm。折弯后不应有磕碰、划伤、折痕等现象，里面包三胺板。 2.框架：采用约38*38mm不锈钢焊接，专业模具组合式结构；可调螺丝为M12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。 3.焊接、拼装、抛磨组必须按要求进行焊接、拼接、抛磨。 （1）产品焊接部位牢固，焊纹一致，无虚焊、漏焊等现象，无明显的变形。 （2）拼装的产品各连接部位的紧固件位置均匀、连接牢固，外形尺寸偏差不大 于±3mm，相邻两平面垂直度偏差不大于±5mm，后立板与台面的垂直度偏差不大于±2mm，台柱与台面的垂直度偏差不大于±5mm。调整脚应牢固，调整灵活。柜门开闭灵活，无异常杂音，平稳、灵活，无异常杂音，无漏水、渗水现象。 （3）产品打磨、抛光后表面纹理均匀一致，外表粗糙度符合要求，且不能有明显划痕、锤印、烧痕、外露焊缝均进行抛光或去色处理。进行去色处理后无黄斑等残迹，无尖角和毛刺。 |
| 试剂准备室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约4000*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 可移动边台 | 1个 | 尺寸约1500*600*850mm 全钢结构，厚度不小于12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 3 | 水槽、感应水龙头 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、感应水龙头 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 样品制备室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约4000*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 边台 | 1个 | 尺寸约2500*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 3 | 可移动边台 | 1个 | 尺寸约1500*600*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 4 | 水槽、感应水龙头 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、感应水龙头 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 核酸扩增室分析室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约3000*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 边台 | 1个 | 尺寸约3500*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 3 | 水槽、感应水龙头 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、感应水龙头 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 洗消室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约1750*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、三联水嘴材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 3 | 滴水架 | 1套 | 尺寸约400*120*550mm 材质：高密度PP； |
| 3、三层理化实验室 |
| 试剂耗材室 |
| 1 | 排风试剂柜 | 10个 | 尺寸约900*450*1800mm 全钢结构，采用厚度不小于1.0mm的一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 |
| 2 | 器皿柜 | 3个 | 尺寸约900*450*1800mm 全钢结构，采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀，带接水盆。 |
| 3 | 可调节货架 | 2个 | 尺寸约1200*500*1800mm 颜色：灰，框架：约40*40*1.5mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 |
| 样品室 |
| 1 | 可调节货架 | 2个 | 尺寸约1200*500*1800mm 颜色：灰，框架：约40*40*1.5mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长 |
| 2 | 样品柜 | 3个 | 900*450*1800mm 全钢结构，采用厚度不小于1.0mm的一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 |
| 高温室 |
| 1 | 高温矮台 | 2个 | 5000*750*500mm 全钢结构。 1、台面：18MM大理石台面。 2、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 3、配件： ①滑轨：约16寸专用滑轨，静音顺滑。 ②合页：采用优质铰链，115度打开。 ③调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高约25MM，可调高度约15MM。 ④拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 |
| 纯水室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约2390*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、三联水嘴材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 天平室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约2500*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 防震天平台 | 3个 | 尺寸约900*600*850mm 1.全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好，适用于万级以下的天平操作。台面采用单片厚度不小于40mm及以上的黑色优质大理石制作； 2.台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度空气压缩防振垫予以挑空支撑。 3.外形尺寸：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，地脚平稳性：误差≤ 1mm，每沿米的承重应在400公斤以上。 4.主框架采用约40×60mm，壁厚不小于1.0mm的方形钢管制成；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。箱体及层板采用1～1.2mm优质冷轧钢板制成，钢材表面经酸洗、磷化、表面均经静电及磷化处理。水平可调地脚高度30—50mm。 5.防震脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 |
| 标液室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约2500*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 |
| 2 | 样品柜 | 2个 | 尺寸约900*450*1800mm 全钢结构，采用厚度不小于1.0mm的一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 |
| 3 | 水槽水嘴 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、三联水嘴材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 4 | 滴水架 | 1套 | 尺寸约400*120*550mm 材质：高密度PP； |
| 理化分析室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约4000*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 |
| 2 | 边台 | 1个 | 尺寸约3000*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 |
| 3 | 水槽水嘴 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、三联水嘴材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 4 | 滴水架 | 1套 | 尺寸约400*120*550mm 材质：高密度PP； |
| 5 | 通风柜 | 2台 | 尺寸约1500*850*2350mm 全钢一体结构，约20mm陶瓷板台面，带水，带日光灯。 |
| 6 | 器皿柜 | 1个 | 尺寸约900*450*1800mm 全钢结构，采用厚度不小于1.0mm的一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀，带接水盆。 |
| 小型仪器室 |
| 1 | 边台 | 2个 | 尺寸约5000*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1套 | 尺寸约560*460*320mm 1、三联水嘴材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 精密仪器室 |
| 1 | 边台 | 1个 | 尺寸约5000*750*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 2 | 仪器台 | 1个 | 尺寸约5000*900*850mm 全钢结构，约12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm以上。 |
| 3 | 原子吸收罩 | 2套 | 尺寸约400*600mm 304不锈钢材质 （1）结构介绍：全套设备包括：不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。 （2）不锈钢集气罩：采用厚度不小于1.0mm的304#不锈钢制作，尺寸约为400×600mm，也可根据客户仪器要求定做其他规格。 （3）不锈钢导风管：采用厚度不小于1.0mm的不锈钢制作，风管直径约DN160mm。另外，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180o，可任意调节风量。 （4）安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和PVC排气管连接。 （5）风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m3/h；要求较高的场合，可采用风量1000m3/h。 （6）噪音：≤65dB。 |
| 4 | 气瓶柜 | 1个 | 尺寸约900*450*1800mm 全钢结构，带通风报警系统 1、柜体材质： 1.1由厚度不小于1.0mm优质镀锌钢板通过模具成型、开槽及用夹具装配，所有露在外面的焊缝经过抛光处理，光滑不伤手。表面经环氧树脂粉未喷涂，耐腐蚀。 1.2左右钢门，内置气瓶卡圈+钢制气瓶垫板。 2、五金配件： 2.1把手： PVC内嵌式拉手。 2.2合页：115度DTC合页。 2.3层板销：厚度不小于1.5mm的不锈钢板经数控冲床模具成型。 2.4透气孔：由数控机床一次成型 2.5调整脚：约8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 3、产品特点：柜体上部设有出风口；特别设计翻推式垫板方便气瓶推入使用。 |
| 4、其他 |
| 1 | 实验凳 | 40个 | 1.椅面为PU材质，美观耐用、稳固结实。 2.椅脚采用五星滑轮脚，表面辅以厚度0.12 mm镍铬电镀或黑色烤漆 3.颜色有：黑色、兰色、红色等，客户可以自己选择。 4.尺寸：直径约340mm。 5.螺杆调整座椅高度，高低可调350mm--550mm之间。 |
| 2 | 桌上洗眼器 | 6个 | 1.型号：桌上单口型； 2.主体：加厚铜质； 3.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5.流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6.控水阀：止逆阀，可自动关闭； 7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； 8.最大耐水压：6巴。 |
| 3 | 紧急淋浴器 | 2个 | 一、材质：SUS304不锈钢 洗眼盆：SUS 304不锈钢材质，直径约300mm 二、表面处理“镜面高精度抛光 三、流量调节装置：具有流量调节装置并带有节压阀门，可适用于不同压力场所 四、洗眼喷头：模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。 五、冲淋喷头水束：周围水束为幕布形，中间为线性水束，确保水流充分，冲洗面积大 六、冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 七、冲淋球阀连杆：一体精注成型 八、阀门：洗眼阀为 ½304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，确保有足够过水（通道）截面，保证水流畅通 九、连接管件：304材质熔蜡精注成型 十、主体连接：上下两部分用由任连接，内装聚四氟控，连接方便，内控可靠。 十一、进、排水口连接螺纹密封可靠Rp1内螺纹 十二、洗眼开关推板：大面积模型ABS模注成型，根据人体工学原理设计，扩大与人体接触面，所处位置适中，紧急情况下便于寻找操作使用。 洗眼流量11.4升/min 冲洗流量75.7升/min 开启时间 1秒内开启 冲淋喷头距地面高度 2083mm~2438mm |
| 4 | 挂衣钩 | 4套 | 304不锈钢材质 |
| （三）实验室空调设备 |
| 1 | 分体式挂机 | 9套 | 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频 国家能效等级：2级 匹数：1匹 制冷量：≥2650瓦 制冷功率：≤760瓦 制热量：≥2920瓦 制热功率：≤790瓦 电辅加热功率：≥900瓦 循环风量：540立方米 室内机噪音：22-35分贝 室外机噪音：≤46分贝 |
| 2 | 分体式挂机 | 5套 | 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频 国家能效等级：2级 匹数：1.5匹 制冷量：≥3570瓦 制冷功率：≤1011瓦 制热量：≥3960瓦 制热功率：≤1120瓦 电辅加热功率：≥1050瓦 循环风量：660立方米 室内机噪音：25-37分贝 室外机噪音：≤49分贝 |
| 3 | 分体式挂机 | 5套 | 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频 国家能效等级：2级 匹数：2匹 制冷量：≥5100瓦 制冷功率：≤1461瓦 制热量：≥5630瓦 制热功率：≤1650瓦 电辅加热功率：≥1200瓦 循环风量：910立方米 室内机噪音：32-41分贝 室外机噪音：≤53分贝 |
| 4 | 分体式挂机 | 2套 | 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频 国家能效等级：2级 匹数：3匹 制冷量(W）：≥7200W 制冷功率(W)：≤2360 制热量(W）：≥8000W 制热功率(W)：≤2650 内机噪音(dB(A)：32-40 外机噪音(dB(A)：≤53 |
| 5 | 分体式四面出风空调机 | 3套 | 空调类型：四面出风空调机 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频 国家能效等级：2级 匹数：2匹 制冷量：≥5000瓦 制冷功率：≤1461瓦 制热量：≥5600瓦 制热功率：≤1650瓦 电辅加热功率：≥1200瓦 循环风量：910立方米 室内机噪音：32-41分贝 室外机噪音：≤53分贝 |
| 6 | 分体式四面出风空调机 | 1套 | 空调类型：四面出风空调机 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频 国家能效等级：2级 匹数：3匹 制冷量(W）：≥7200W 制冷功率(W)：≤2360 制热量(W）：≥8000W 制热功率(W)：≤2650 内机噪音(dB(A)：32-40 外机噪音(dB(A)：≤53 |
| 7 | 加长铜管 | 45米 | 适用于1-1.5匹空调机 |
| 8 | 加长铜管 | 35米 | 适用于2-3匹空调机 |
| 9 | 排水管 | 80米 | DN25，PVC材质 |
| 10 | 空洞处理 | 25个 | 开孔 |
| 11 | 外机铁架 | 14付 | 1-1.5匹外机配套用 |
| 12 | 外机铁架 | 11付 | 2-3匹外机配套用 |
| （四）PCR全新风机组送、排风设备 |
| AHU-01四层PCR实验室 |
| 1 | 风冷直膨式全新风机组 | 1套 | 风量4000m³/h，制冷量41.4KW，制热量42.5KW；外机制冷功率13.39KW，制热功率10.91KW |
| 2 | 柜式排风机 | 2台 | SDKT11-45#，风量900~1600m³/h，功率0.22KW/380V |
| 3 | 柜式排风机 | 3台 | SDKT12-45#，风量2000~3600m³/h，功率0.55KW/380V |
| 4 | 风机支架 | 5套 | 角钢结构吊装 |
| 5 | 铜管安装 | 1套 | 机组配套，满足国家标准 |
| 6 | 矩形消声弯头 | 1套 | 接管尺寸约630*320mm |
| 7 | 对开多叶调节阀 | 2个 | 尺寸约630*320mm，送风、新风管 |
| 8 | 对开多叶调节阀 | 8个 | 尺寸约200*200mm，送风管 |
| 9 | 对开多叶调节阀 | 4个 | 尺寸约120*120mm，送风管 |
| 10 | 电动密闭碟阀 | 8个 | 尺寸约200*200mm，送风管 |
| 11 | 电动密闭碟阀 | 4个 | 尺寸约120*120mm，送风管 |
| 12 | 70度防火阀 | 2个 | 尺寸约630*320mm，送风、新风管 |
| 13 | 对开多叶调节阀 | 3个 | 尺寸约400*250mm，排风管 |
| 14 | 对开多叶调节阀 | 10个 | 尺寸约250*250mm，排风管 |
| 15 | 对开多叶调节阀 | 4个 | 尺寸约200*200mm，排风管 |
| 16 | 止回阀 | 3个 | 尺寸约400*250mm，排风管 |
| 17 | 止回阀 | 2个 | 尺寸约250*250mm，排风管 |
| 18 | 电动密闭碟阀 | 3个 | 尺寸约400*250mm，排风管 |
| 19 | 电动密闭碟阀 | 2个 | 尺寸约250*250mm，排风管 |
| 20 | 70度防火阀 | 3个 | 尺寸约400*250mm，主排风管 |
| 21 | 70度防火阀 | 2个 | 尺寸约250*250mm，主排风管 |
| 22 | 方形送风散流口 SF-01 | 8套 | 面尺寸约325×325mm，接管尺寸约200×200 mm，带阻尼网过滤（双面） |
| 23 | 方形送风散流口 SF-02 | 4套 | 面尺寸约245×245 mm，接管尺寸约120×120 mm，带阻尼网过滤（双面） |
| 24 | 双层格栅排风口 DP-01 | 8套 | 面尺寸约310×310 mm，接管尺寸约250×250 mm，带阻尼网过滤（双面） |
| 25 | 双层格栅排风口 DP-02 | 4套 | 面尺寸约260×260 mm，接管尺寸约200×200 mm，带阻尼网过滤（双面） |
| 26 | 高效过滤风箱 | 1套 | 接管尺寸约400*250 mm，外尺寸约780*780*980L mm，HEPA H14高效过滤器 |
| 27 | 防雨百叶 | 1个 | 尺寸约630（叶长）×320mm，接管尺寸 |
| 28 | 防雨百叶 | 3个 | 尺寸约400（叶长）×250mm，接管尺寸 |
| 29 | 防雨百叶 | 2个 | 尺寸约250（叶长）×250mm，接管尺寸 |
| 30 | 软接头 | 10套 | 防水帆布 |
| 31 | 优质镀锌板 | 85 m2 | 风管最大边尺寸范围D（b）≤320，壁厚0.5mm |
| 32 | 优质镀锌板 | 48 m2 | 风管最大边尺寸范围320＜D（b）≤450，壁厚0.6mm |
| 33 | 优质镀锌板 | 62 m2 | 风管最大边尺寸范围450＜D（b）≤1000，壁厚0.75mm |
| 34 | 风管固定件 | 1项 | 角钢 |
| 35 | 风管保温 | 195 m2 | 20mm保温棉 |
| 36 | 保温胶水 | 10桶 | 满足国家标准 |
| 37 | 配件 | 1批 | 安装配件 |
| 38 | 压差表 | 8个 | -30~30Pa |
| 39 | 压力检测调试 | 1项 | 管道密封、测压、调试，满足使用要求 |
| （五）实验室废水处理设备 |
| 1、废水主管及废水设备房 |
| 1 | PE排水立管 | 25.2 m | De110，含焊接配件及接头，至1楼 |
| 2 | PE排水横管 | 14 m | De110，含焊接配件及接头，1楼 |
| 3 | 排水主管及废水井地面开挖 | 7 m³ | 1、人工挖沟槽，深度0.5~1m； 2、水泥砂浆硬化及器械等配件 |
| 4 | 排水主管及废水井地面回填 | 3 m³ | 人工回填，夯平，修复混凝土路面； |
| 5 | 土方弃置 | 2 m³ | 人工装、自卸汽车运土方 10km运距以内 。 |
| 6 | 设备房基础 | 2.4 m³ | 1、规格约：4000*2000*300mm 2、设备四周地面设置环形排水沟排水沟宽度150mm深度100mm |
| 7 | 设备房围挡雨棚 | 38 m² | 彩钢瓦雨棚 规格约：4m*2m*2.5m |
| 2、其他设备 |
| 1 | 实验室废水处理设备 | 1套 | 采用1套3T/d处理设备处理各区域废水，含水泵，含小电箱 1、▲投标文件中提供第三方水质检测报告。该检测报告应符合污水进水水质与处理后达标排放的水质，其各项指标去除率应满足以下标准： 化学需氧量（CODcr) 去除率达到80%以上 五日生化需氧量（BOD5) 去除率达到80%以上 悬浮物 去除率达到90%以上 氨氮 去除率达到75%以上 2、进出水水质 本实验室废水主要污染物为各类重金属、酸碱、有机溶剂以及一般有机物污染等。参照同类污水水质情况确定污水的水质，经处理设施处理后的出水水质满足GB8978-1996中的三级排放标准。 3、设计水量 实验室废水处理量约为3m3/d。 4、工程技术路线 针对本项目实验室废水的污染物特征，用预处理+臭氧+MBR处理工艺。主要技术路线如下： （1）混凝反应池：通过投加重金属捕捉剂、PAM去除各类重金属。 （2）沉淀池：进行泥水分离，上清液进入下一阶段的处理。在此可分离绝大部分的有机物和重金属物质。 （3）光催化反应池：通过UV以及臭氧的作用，降解水中的大分子污染物、大肠菌群数，以利于后续生化处理。 （4）MBR池：针对实验室污水中的有机物，应采用活性污泥在压缩机供氧的条件下，好氧的微生物附着在填料上，经微生物的新陈代谢作用充分降解污水中的污染物，采用MBR过滤，可节省二沉池，同时提高处理效率。 （5）清水池：储存MBR出水，可用作反清洗用水。 （6）污泥干化池：用于剩余污泥与化学污泥的干化，降低含水率（包括板框式压滤机、隔膜泵、空压机、压力表、控制箱、管路等配件）。 5、工艺 6、电气控制 （1）电源：实验室废水综合处理设备用电以380/220三相四线电缆将所需容量电源引入控制室配电柜，然后分送到各用电设备。 （2）控制：设备采用PLC系统控制及人机界面操作系统，主要对设备中的污水提升泵、过滤提升泵、加药装置、搅拌装置、电磁阀以及监控仪器仪表等电器元气件进行控制。 （3）安全 ①为确保安全，采用三相五线制线路，电源进线接零线N与接地线PE相连。所有污水处理系统的设备金属外壳均与PE线相连。 ②为使污水处理工程调试后正常工作，确保污水处理效果，系统的低压供电系统采作双进线，即设置一路备用电源，采用人工切换。 （4）控制方式 ①根据工艺要求，对污水提升等系统中的主要环节可进行集中控制及现场控制，污水池内的水位采用浮球开关传递信号，以达到液位自动控制的目的。 ②一旦自动控制失灵或变更使用工艺时，本系统可进行手动控制，工作状态以信号灯观察运行正常与否。 ③为了减少操作的劳动强度，并实现操作自动化、机械化，要求各水泵根据池内液位自动工作（或根据前级泵的动作而动作）。 ④以上设备各配有自动与手动控制开关，正常运行时，无需人员管理，完全由微机控制柜控制，同时每台设备也可单独控制。 7、一体化实验室污水处理设备 智能集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化； 8、智能化控制 PLC可编程序智能控制系统及人机界面操作系统：系统的控制采用可编程逻辑控制器(PLC)+液晶触摸屏+远程操控系统完成电气和仪表部分的自动控制与监控，LCD液晶显示中文显示、具人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时设备电控系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理。 |
| （六）监控门禁设备 |
| 1 | 摄像头 | 8个 | 200万POE 监控摄像头高清摄像机网络半球1080P |
| 2 | POE交换机3 | 1个 | 8口千兆 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1个 | 视频分辨率：8MP，5MP，4MP，3MP 录像方式：手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像回放：回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，智能回放，外部文件回放，日志回放 备份方式：常规备份，事件备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入：16路，160Mbps接入带宽 视频输出：1路HDMI输出，1路VGA输出， 音频输出：1路RCA接口音频输出 其它接口：1个RJ45接口，2个USB2.0 其它特点：2个SATA接口，每个接口支持容量最大6TB的硬盘 电源电压：DC 12V 电源功率：≤15W |
| 4 | 硬盘 | 2个 | 接口类型：SATA 容量：4TB 缓存：64MB 写入速率：150MB/s 规格约：3.5英寸 |
| 5 | 监控布线 | 1项 | 监控布线、调试 |
| 6 | 监控主机 | 1个 | 屏幕尺寸约：43英寸 分辨率：1080P（1920*1080） 屏幕比例：16:9 背光源：LED 背光方式：直下式（D-LED） 推荐观看距离：2.6-3.0米 音频参数：扬声器2个 硬件配置 CPU 双核：主频1.8Hz GPU频率：240MHz RAM：1GB ROM：4GB 操作系统：Android HDMI接口：2*HDMI USB接口：1×USB接口 其他接口：1×AV输入 |
| 7 | 呼叫对讲系统 | 1项 | 1主机4分机，语音双向对讲功能，接收灵敏度-122dBm，信道数量16个 特点： 1.一键呼叫，按对应科室名称的按键，不用记分机号，区别于座机电话机的用法，操作更简单； 2.无线信号好，语音清晰，一般可覆盖5-8层楼（根据楼层面积大小和屏蔽效果不同而不同）； 3.有备用电池，平时充电，在特殊情况下，可实现移动通话； |
| 8 | 门铃 | 1项 | 一拖一无线门铃，传输距离可达30米，频率:433.92MHZ，发射功率10dBm |
| 9 | 门禁系统 | 8套 | 系统容量：500枚指纹模板1万条记录； 验证方式：指纹或密码； 报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警和胁持报警，并可输出一路警报触发信号，可外接警号，警灯或报警主机； 联网方式：TCP/IP或RS485； 电锁控制：3A/12VDC继电器输出； 键盘和显示：两行中文液晶显示和蓝色背光键盘； 指纹参数：识别速度<2妙，误判率<0.0001%,拒登率<1% |
| 实验室台柜部分分项详细技术要求 1、边台、中央台、可移动边台、仪器台材质说明 （1）台面选用12.7mm厚实心理化板操作边加厚到25.4mm；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。 为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： <1>★耐化学试剂腐蚀性能要求：耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中硝酸（≥50%）、硫酸（≥98%）、盐酸（≥37%）、磷酸、氢氟酸、乙醚、甲醛、三乙酸甘油酯、苯酚、冰醋酸、高氯酸等不少于100种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 <2>★燃烧性能要求：通过国家有资质的第三方检测机构的型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl,d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl,d0，t1)级.检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm. 燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级； <3>★物理性能要求：物理性能符合GB/T7911-2013中技术要求，通过国家有资质的第三方检测机构 型式检验（委托抽样）检测，耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、弯曲强度、弯曲弹性模量、干花、湿花，纤维、发状物，划痕、压痕、污斑、颜色与图案、表面光泽、边缘缺损、缺角等共计29种检测项目结果合格。其中耐磨性能达到3级，耐污染，耐沸水，耐干热等级均达到1级，耐香烟灼烧达到2级，耐龟裂等级达到5级，抗拉强度达到88MPa，弯曲强度108MPa； <4>★由SGS检测部门或省级及以上权威检测单位，依据ISO 22196:2011检测标准测试，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值达到5.7，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值达到5.4，大肠杆菌测试结果抗菌活性值达到6.0，粪链球菌测试结果抗菌活性值达到2.6，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值达到4.1； <5>★通过国家有资质的第三方检测机构的测试，化学物排放按ISO16000-9-2006检测标准，TVOC舱内浓度≤0.167mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均为未检出； <6>台面材料背面须有产品背标且不可刮涂和磨灭，以便鉴别真伪，验收。 （2）主体框架材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理 （3）配件： 滑轨：16寸专用滑轨，静音顺滑。 铰链：采用优质铰链，115度打开。 调整脚：采用φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 （4）加工工艺： 板材下料：采用2000W数控光纤激光切割机，速度高，下料快，工差小。 折弯：全自动数控折弯，机械人操作，精度高，误差少。 焊接：点焊和氩弧焊。 喷涂：全自动喷房，优质喷枪，流水线加温固化炉。 （5）柜体结构： 每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。 2、试剂柜\样品柜详细技术参数： （1）柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 （2）柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 （3）层板：单层不小于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 （4）五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：厚度不小于1.5mm不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：约8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 3、器皿柜详细技术参数： （1）柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 （2）柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 （3）层板：单层不小于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 （4）盛液斗：不小于1.0mm厚冷轧镀锌钢板折边，边缝满焊，经全自动喷涂流水线静电喷涂。 （5）五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度。 ③层板销：厚度不小于1.5mm不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：约8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 ⑥带接水盆。 4、通风柜详细技术参数： 全钢一体结构，约20mm陶瓷板台面，带水、带日光灯。 （1）主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用（裸板）厚度不小于1.0mm一级冷轧镀锌钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流水线自动化喷涂。 （2）移动视窗：约5mm优质钢化玻璃，门开启高度约700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 （3）通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。 （4）连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 （5）排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。 （6）通风柜台面：采用厚度不小于20mm一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。台面技术参数满足以下所有指标。 ①★为确保台面的放射性核素限量要求达标：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.45。 ② ★工艺要求：为了确保切割面的美观性，台面坯体采用一体实芯黑色实验室专业坯体，台面表面采用实验室专业色釉。 ③ ★为确保台面的抗腐蚀性要求达标：提供参照SEFA3-2010实验室工作台面条款2.1台面检测标准，对49项化学试剂进行检测的检测报告，测试结果符合台面至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）。 ④★抗冲击性（恢复系数）：抗冲击性（恢复系数）检测标准依据GB/T4100-2006，检测结果≥0.87。 ⑤★为确保台面的抗急冷急热性能达标：提供参照JC/T 872-2000(2017)技术要求，结论满足遇急冷急热无裂隙。 ⑥★为确保台面的破坏强度达标：破坏强度检测结果≥12530N。 二、性能及其它配置： 1、通风柜内衬板材料具耐酸碱及有机溶剂腐蚀等性能，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。 2、配件 通风柜控制面板：采用液晶显示屏控制面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品）。 通风柜照明：防水荧光灯管，快速启动类型，安装置通风柜顶部。照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。 插座：配有10A 220V三孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 ★通风柜应符合JB/T6412-1999《排风柜》及JG/T222-2007《实验室变风量排风柜》的相关规定，通风柜噪音≤55dB。 （5）滴水架技术参数： 1、材质：高密度PP； 2、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 3、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 4、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 5、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 6、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 7、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 （6）水槽水嘴 1、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 2、主体材质：铜质； 3、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 4、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 5、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 6、开关旋钮：高密度PP； 7、鹅颈管：可360度旋转； 8、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 9、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 10、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 以上标★技术参数为重要评分标准参数。 |
| ▲二、配套（售后）服务最低要求表 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期除特别注明外，所有货物质保期不少于壹年，零部件厂家承诺的质保期超过壹年的按厂家承诺，终身维修。 |
| 售后服务及其他要求 | 1、售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货上门，安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知后2小时做出有效回应，24小时内到达现场提供服务（保修期免费服务），保修期内出现故障，48小时修复到位，提供终身维护和保养服务； （4）保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收零配件成本费； （5）免费现场培训技术人员2名以上，保证熟练掌握全部功能为止； 2、其他要求： （1）本项目货物所有尺寸都以现场测量为准，投标人必须考虑总长在2米内对总报价的影响。各种台面板、五金配件原厂家的保护膜必须到现场才能拆包，双方按技术参数验收后方可安装。 （2）中标人必须到现场测量确认图纸后方可生产；所有进水、出水管等配件中标人按现场要求数量为准提供。 （3）设计方案：中标人中标后依据招标文件、现场勘查情况向用户提供符合实验室操作规范的、合理的设计、施工方案，中标后按照该设计方案，将图纸、施工方案等送采购人确认无修改后方可进行制作、施工，施工过程由采购人配合协助，所有费用由中标人负责。 （4）▲经对采购方安装场地进行现场勘察后，投标人必须提供该项目平面布置图纸： （5）投标人提供的必须是全新、完整、未使用过的产品； （6）▲交货时，所有产品均严格按照签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关最新标准进行验收，技术参数中带▲或者★相关检测报告及证书必须提供满足要求的检测报告或相应证书复印件并加盖生产厂家鲜章的原件以便核实真实性，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位将按违约处理。 （7）本次项目为交钥匙工程。报价必须包含货物、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、设计、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 （8）现场勘察联系人 ①投标单位应自费组织实地勘察。 ②现场踏勘联系人：钟婷伟，联系电话：0775-3772535 。 要求：勘查时委托人需携身份证及投标单位委托书等相关资料并加盖公章以便核对身份。 |
| 验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| 交货时间及地点 | 1.交付使用时间：2020年12月25日前安装调试完毕交付使用。 2.交货地点：广西兴业县，采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 合同签订后20个工作日内采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款，所有货物交付安装完成后（2020年12月31日前）支付合同金额的10%给中标人，2021年6月31日前支付合同金额的40%，2021年12月31日前付清余款。 |
| ▲三、核心产品 | 本表的核心产品为微生物检测配套仪器设备中第 4 项产品微生物鉴定系统。 |
| 四、政策性加分条件 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 五、其他要求 | （评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应）（注：评标办法中的评审因素应在采购需求有对应的要求，如其他条款未能体现的由项目人员在此项增加。） |
| 六、进口产品说明 |
| 进口产品说明 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 □不接受联合体投标 |
| 7.2 | 不允许分包 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司玉林分公司招标部门，联系电话：0775-2690131、2690161，通讯地址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼 业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件： 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人投标截止之日前2020年1 月至2020年7月内投标人连续三个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人投标截止之日前2020年1 月至2020年7月内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2019年财务状况证明复印件（可以是财务报表或经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；对于从取得营业执照时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的）（必须提供，否则作无效投标处理） 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 中小企业声明函； 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4. 联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍（格式自拟）； 6.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注： 1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）】；（视项目情况设置是否必须提供） 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或由采购人在投标前组织的实测获得）】（视项目情况设置是否必须提供） 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 □投标报价包含验收费用 ☑投标报价不包含验收费用 |
| 17.1 | 投标有效期： 120日。 |
| 18 | 投标保证金：无 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本 四 份； 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本四份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：2020年9月28日9时30分 2. 投标文件提交起止时间：2020年9月28日9时00分至投标截止时间止 3.投标地点：兴业县公共资源交易中心（兴业县政务服务中心三楼） 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人（负责人或自然人）提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。 投 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点： 同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 28.3 | 评标方法： (综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | 配套（售后）服务其他要求评审中允许负偏离的项目数为 0 项。 |
| 29.2.4 | 技术评审中允许负偏离的项目数为 2项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； |
| 35 | 履约保证金金额：无 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目代理服务费根据固定金额45000.00收取： 中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

##### 8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

##### 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

##### 9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

##### 9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

##### 11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

##### 11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### 13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字：

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

##### 17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

##### （3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

##### 18.3投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

##### 20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

##### 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

##### 30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金：无

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，将报由同级政府采购监督管理部门处理。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1每分标的代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

##### 38.3采购代理机构的银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司玉林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013900158219

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评标标准

评审依据：评标委员会将以投标投标文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

1.价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

2. 技术性能分………………………………………………………………………………36分

2.1边台实芯理化板台面

<1>、耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中硝酸（≥50%）、硫酸（≥98%）、盐酸（≥37%）、磷酸、氢氟酸、乙醚、甲醛、三乙酸甘油酯、苯酚、冰醋酸、高氯酸等不少于100种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

<2>、通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl,d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl,d0，t1)级.检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm. 燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

<3>、物理性能符合GB/T7911-2013中技术要求，通过“国家建筑工程材料质量监督检验中心” 型式检验（委托抽样）检测，耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、弯曲强度、弯曲弹性模量、干花、湿花，纤维、发状物，划痕、压痕、污斑、颜色与图案、表面光泽、边缘缺损、缺角等共计29种检测项目结果合格。其中耐磨性能达到3级，耐污染，耐沸水，耐干热等级均达到1级，耐香烟灼烧达到2级，耐龟裂等级达到5级，抗拉强度达到88MPa，弯曲强度108MPa。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

<4>、抗菌性能：依据ISO 22196:2011检测标准检测，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥6.0，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.4，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值≥5.7，粪链球菌测试结果抗菌活性值≥2.6，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值≥4.1。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

<5>、通过国家认可的具有资质的第三方检测机构测试，化学物排放按ISO16000-9-2006检测标准，TVOC舱内浓度≤0.167mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均为未检出。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

2.2通风柜陶瓷板台面

<1>、放射性核素限量检测：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.45。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

<2>、台面坯体采用一体实芯黑色实验室专业坯体。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

<3>、抗腐蚀性性能检测：参照SEFA3-2010实验室工作台面条款2.1台面检测标准，对49项化学试剂进行检测的检测报告，测试结果符合台面至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）的检测报告。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

<4>★抗冲击性（恢复系数）：抗冲击性（恢复系数）检测标准依据GB/T4100-2006，检测结果≥0.87。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

<5>、抗急冷急热性能检测：参照JC/T 872-2000(2017)技术要求，结论满足遇急冷急热无裂隙的检测报告。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

<6>破坏强度检测：破坏强度检测结果≥12530N。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

2.3 通风柜投标时投标文件中提供由相关质检机构出具的测试报告复印件，报告符合JB/T6412-1999《排风柜》及JG/T222-2007《实验室变风量排风柜》的相关规定，通风柜噪音≤55dB。（投标文件中提供满足以上要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章得3分，未按要求提供、不提供或负偏离则不得分）

3.售后服务分…………………………………………………………………………………11分

（1）服务承诺及其管理措施（满分7分）

对投标人的服务承诺和管理措施的合理性，从以下方面进行评估：

有突出重点、难点且作出深入分析，完整周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施利于项目实际，得7分；

有突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施符合项目实际，得4分；

有重点、难点且作出分析，较完整较周全，主要内容的编制思路合理，管理措施符合项目实际，得2分；

有重点、难点且作出分析，不够完整不够周全，主要内容的编制思路合理，管理措施部分符合项目实际，得1分；无或其他得0分。

（2）技术培训方案及故障出现解决方案（满分4分）

投标人的技术培训方案及故障出现解决方案内容简单、满足招标文件要求得1分；方案较详细、具体，并具有可行性，故障响应时间在3小时以上得2分；方案详细，针对性强，出现故障响应时间为3小时以内，有备用机，免费培训得4分。

4.实施方案分……………………………………………………………………………………12分

由评委依据保证项目实施的施工方案、技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等内容进行独立打分。

项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施一般，安装调试及培训得4分。

项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，安装调试及培训方案良好得8分。

项目实施方案详实，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，服务内容和措施完善，建议的验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行，安装调试及培训方案优秀得12分。

5.资质信誉分………………………………………………………………………………9分

（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、中国绿色环保企业证书，投标时提供证书复印件加盖投标人公章，每有1项得2分，满分8分。（未按要求提供、不提供不得分）

（2）实芯理化板台面材料投标人或生产厂家通过FSC森林管理监管链认证有得1分，满分1分。（未按要求提供、不提供不得分）

6.政策功能分………………………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

总得分=1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

一般货物类：具体项目有更适用的合同文本可相应替换

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：合同签订后20个工作日内采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款，所有货物交付安装完成后（2020年12月31日前）支付合同金额的10%给中标人，2021年6月31日前支付合同金额的40%，2021年12月31日前付清余款。

第九条　履约保证金：无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.项目需求；

5.开标一览表分项报价表；

6.中标设备技术性能指标的详细描述；

7.技术服务和质保期服务计划；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

## 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期：120天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：               分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 % |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

5.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                                                                               年    月    日

6.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 配套（售后）服务要求 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如果招标文件的商务条件小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

## 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备配置清单格式

设备配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开

标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员（拟投入人员及其技术资格）一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

## 六、其他文书、文件格式

联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同

参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日 期：

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。