云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：玉林市第一人民医院彩超设备采购

项目编号：YLZC2021-G1-000519-YZLZ

采购人： 玉林市第一人民医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2021年11月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	43

第四章  评标方法及评标标准	64

第五章  拟签订的合同文本	73

第六章　投标文件格式	85

# 第一章 招标公告

项目概况

玉林市第一人民医院彩超设备采购招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2021年12月14日北京时间9时00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2021-G1-000519-YZLZ

项目名称：玉林市第一人民医院彩超设备采购

预算金额：人民币壹仟伍佰陆拾伍万元整（¥15650000.00）

最高限价（如有）：无

采购需求：

A分标：采购预算：人民币叁佰柒拾万元整（¥3700000.00）

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断系统（心脏超声方向+食管超声） | 1台 | 超高数字化通道，支持集束发射及并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理 |

B分标：采购预算：人民币柒佰万元整（¥7000000.00）

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断系统（心脏超声方向） | 1台 | 具备≥22英寸医用OLED有机自发光显示器 |
| 2 | 彩色超声诊断仪（四维妇产） | 1台 | 显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转 |

C分标：采购预算：人民币肆佰玖拾伍万元整（¥4950000.00）

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断设备（侧重浅表方向） | 1台 | 采用宽带多普勒技术，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量 |
| 2 | 超声诊断设备 | 1台 | ≥19英寸彩色LCD显示器，采用可调支撑臂 |

合同履行期限：每个分标分别为自签订合同之日起90日内交付并安装调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取招标文件

时间： 2021年11月22日至2021年11月29日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至6时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人须在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载招标文件；未注册的投标人可在政府采购云平台完成注册后再进行下载。如在政采云平台操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年12月14日北京时间9时00分

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线提交投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn、广西玉林市人民政府门户网www.yulin.gov.cn

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云投标客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云投标客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

请投标人自行登陆政府采购云平台（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=a0018.4cee4298.0.0.f60159003dd311ecba5b2d03c3695371）下载并安装“政采云投标客户端”；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在提交投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网-办事服务-下载专区”进行查阅。

（3）其他在线投标响应（电子投标）说明详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：玉林市第一人民医院

地址：玉林市教育中路495号

联系人：莫金权

联系方式：0775-2693066

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼

联系方式：0775-2690131、2690161

3.项目联系方式

项目联系人：覃俊霖、陈佳利

电　话：0775-2690131、2690161

4.监督部门

名    称：玉林市财政局

电    话：0775-2697961

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书原件扫描件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

A分标      采购预算：人民币叁佰柒拾万元整（¥3700000.00）

本分标的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彩色超声诊断系统（心脏超声方向+食管超声） |  | 1台 |  | 工业 （制造业） | 一、设备用途及说明： 用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏、三维心脏等临床应用；并具备二维和实时三维经胸超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。 二、主要技术参数及系统概述： 2.1 主机成像系统： 2.1.1 超高数字化通道，支持集束发射及并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理 2.1.2 支持≥21.5英寸OLED显示器 2.1.3 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 2.1.4 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整 2.1.5 显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单 2.1.6 通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换 ▲2.1.7 矩阵实时三维探头技术：支持成人心脏经胸三维及成人经食道心脏三维 2.1.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 2.1.9 M型及解剖M型技术 2.1.10 脉冲反向谐波成像技术 2.1.11 彩色多普勒成像技术 2.1.12 彩色多普勒能量图技术 2.1.13 细微血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量 2.1.14 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF) ▲2.1.15 动态范围≥300 dB 2.1.16 智能全域聚焦技术 2.1.17 实时双同步/三同步功能 2.1.18 内置DICOM 3.0 标准输出接口 2.1.19 内有一体化超声工作站 2.1.20 系统主机内置≥1TB硬盘 2.2 二维灰阶成像单元 2.2.1 所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示 2.2.2 具备自适应核磁像素优化技术，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头 2.2.3 心肌增强功能，使用自适应算法。 2.2.4 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束 2.2.5 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数 2.2.6 自动实时持续增益补偿 2.2.7 侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，8段，且可视可调 2.2.8 具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期 2.2.9 分辨率和帧频可视可调，且支持相控阵、矩阵实时三维探头 2.2.10 穿刺引导功能：支持相控阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥2个 2.2.11 具备专业心超工作者定制界面，支持2D、3D功能选件位置个性化选择 2.3 彩色多普勒血流成像单元 2.3.1 至少具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、细微血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式 2.3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 2.3.3 细微血流成像模式 2.3.4 彩色实时同屏双幅对比显像 2.3.5 具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头） 2.3.6 彩色增益可独立调节，支持相控阵、矩阵实时三维探头 2.4 频谱多普勒成像单元 2.4.1 提供PW、CW、High PRF模式，三同步成像 2.4.2 实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择 2.4.3 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数 2.4.4 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需要进行选择 2.5 组织多普勒成像单元 2.5.1 具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 2.5.2 二维、速度曲线同屏显示 2.5.3 提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析 2.5.4 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价 2.6 组织谐波成像单元 2.6.1 具备脉冲反相谐波技术 2.6.2 可显示谐波频率和基波频率 2.7 超声造影成像单元 2.7.1 造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像 2.7.2 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 2.7.3 具有心腔和心肌造影成像 2.7.4 支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术 2.7.5 支持矩阵实时三维造影成像技术 2.7.6 具备在机及脱机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6分钟 2.8 负荷超声成像单元 2.8.1 内置专业负荷超声模板 2.8.2 可提供负荷超声斑点追踪定量分析 2.8.3 智能旋转角度可植入负荷超声模板中 2.9 心脏实时三维成像单元 2.9.1 探头和功能 2.9.1.1矩阵实时三维探头，结合微电子技术，≥3000个振元同时发射声束，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式) 2.9.1.2 支持成人经胸矩阵实时三维探头 2.9.1.3 支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等 2.9.2 实时智能旋转成像 2.9.2.1 矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像 2.9.2.2 无需转动探头，可一键进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换 2.9.2.3 支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 2.9.3 实时任意多平面成像 2.9.3.1 同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向 2.9.3.2 支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 2.9.3.3 实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析 2.9.4 实时三维成像模式 2.9.4.1 实时三维灰阶成像和实时三维血流成像 2.9.4.2 实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频 2.9.4.3 实时三维缩放成像，成像预设模式，可用于心脏瓣膜等结构成像 2.9.4.4 实时三维高帧频成像 2.9.4.5 实时三维奔流容积成像 2.9.4.6 实时三维造影成像 2.9.4.7 心腔镜成像，高分辨率三维渲染模式显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度 2.9.4.8 透视心腔镜成像，全新容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像 2.9.4.9 彩色心腔镜成像，彩色血流和透视模式联合使用，带有阴影的光源产生彩色多普勒渲染，评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像 2.9.4.10 实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示 2.9.4.11 实时三维MPR显示支持任意平面调整 2.9.4.12 实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区 2.9.4.13 实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，获取所需容积图像 2.9.4.14 实时三维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向可调整，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面 2.9.4.15 实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面获取，获取所需解剖结构，测量感兴趣区大小，协助医生选择介入装置 2.9.4.16 支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等 2.10测量及定量分析 2.10.1 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 2.10.1.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等） 2.10.1.2 多普勒血流测量及分析软件包 2.10.1.3 专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜 2.10.1.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 2.10.2 感兴趣区定量 2.10.2.1 ≥10 个用户自定义的区域 2.10.2.2 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 2.10.2.3 生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式 2.10.2.4 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、“A” 值，曲线下面积和峰值密度 2.10.3 血管中内膜厚度自动测量: 2.10.3.1 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，并可根据血管内中膜厚度不同进行设置 2.10.4 心肌应变定量 2.10.4.1 实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，可对同一时相任意节段数据对比分析 2.10.4.2 可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析 2.10.5 自动化二维心功能定量技术 2.10.5.1 自动二维左心功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF ▲2.10.5.2自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，评估心脏整体功能 2.10.5.3 可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析 2.10.6 心脏自动应变定量 2.10.6.1智能化自动应变分析模块 2.10.6.2 连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析 2.10.6.3 支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用 2.10.6.4 全自动识别左心室切面并追踪，获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图 2.10.6.5 全自动识别追踪左心房切面，获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值 2.10.6.6 全自动识别追踪右心室切面，获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线 2.10.7 自动心肌运动定量 2.10.7.1 可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息 2.10.7.2 获得左心室长轴及左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以18节段牛眼图显示 2.10.7.3 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，评估心脏整体功能 2.10.8 负荷心肌运动定量 2.10.8.1 支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析 2.10.9 三维心功能定量 2.10.9.1 自动确定收缩末期与舒张末期，计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，可以独立显示四腔心、两腔心；可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面 2.10.10 三维心功能定量 2.10.10.1 以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数 2.10.10.2 自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差 2.10.10.3具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值 2.10.10.4 自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像) 2.10.11 二尖瓣导航定量分析 2.10.11.1 结合解剖技术对二尖瓣3D容积数据通过4步模型分析，提供针对二尖瓣测量和计算的综合模型分析。通过命令完成调节图像及分析全部过程，最终结果将可在屏幕上进行显示 2.10.11.2 获得二尖瓣环、前后叶闭合线以及二尖瓣与乳头肌和主动脉的空间关系的同时，获得在径线、瓣环、瓣膜方面多达83项参数的测量值，同时具备全面的报告菜单 2.11多心动周期心脏模型（DHM） 2.12右室三维容积数据定量软件 2.13图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 2.13.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 2.13.2 主机内置硬盘≥1TB，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 2.13.3 具备主机硬盘图像数据存储 2.13.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 2.13.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 2.14 参考信号：ECG心电信号 2.15 输入和输出信号 2.15.1 输入：DICOM DATA 2.15.2 输出：DP高清数字化输出 2.16 图像管理与记录装置 2.16.1 内置图像管理系统 2.16.2 支持DVD／USB图像导出存储 2.17 连通性：医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件 三、技术参数及要求 3.1 系统通用功能 3.1.1 监视器: OLED显示器≥21.5英寸,对比度22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜 3.1.2 操作面板液晶触摸屏≥12英寸 3.1.3 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 3.2 探头规格 3.2.1 频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到9 MHz 3.2.2 类型:相控阵、矩阵实时三维探头 3.2.3 压电晶体材料：矩阵实时三维探头采用单晶体材料 3.3 二维成像主要参数: 3.3.1 成人心脏探头：成像频率1～5MHz 成人心脏矩阵实时三维探头：成像频率1～5MHz 儿童心脏探头：成像频率2～9MHz 成人经食道三维心脏探头：成像频率2～8MHz 频率可等于或宽于3.0-8.0MHz 3.3.2 扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率 ≥100 帧/秒 ▲3.3.3 扇扫角度：儿童相控阵探头≥110度 3.3.4 声束聚焦:发射接收动态连续聚焦 3.3.5 回放重现及存储:灰阶图像回放≥2500幅，存储时间≥6分钟 3.3.6 预设条件:针对不同的检查脏器,预置图像的检查条件,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个 3.3.7 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段8，支持LGC分段调节 3.4 三维成像主要参数 3.4.1 实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能 3.4.1.1 具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式 3.4.1.2 具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面 3.4.1.3 具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像 3.4.1.4 支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、心腔镜、透视心腔镜、彩色心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声 3.4.1.5 具备单心动周期、多心动周期成像模式 3.4.1.6 具备HVR高帧频成像模式 3.4.1.7 实时三维成像容积角度100×100度 3.4.1.8 具备心腔镜成像模式 3.4.1.9 具备心脏灰阶三维透视成像 3.4.1.10 具备心脏彩色三维透视成像 3.4.1.11 具备深度光源成像模式 3.4.1.12可在触摸屏上手动调整三维图像缩放、旋转、光源位置等 3.4.1.13 具备实时双容积视野 3.4.1.14 具备三维和MPR直接测量 3.5 频率多普勒 3.5.1 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF 3.5.2 多普勒探头与频率: PW，CW 3.5.3 最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s 3.5.4 最低测量速度1mm/s (非噪声信号) 3.5.5 显示方式:B/D、B/C/D、D 3.5.6 电影回放:≥2000帧 3.5.7 零位移动: 6级 3.5.8 取样宽度及位置范围:宽度0.5~15mm; 分级可调 3.5.9 滤波器:高通滤波或低通滤波两种 3.5.10 显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位 3.6 彩色多普勒 3.6.1 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 3.6.2 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 3.6.3 彩色显示角度: 20~120°选择 3.6.4 彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥19帧/秒 3.6.5 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒 3.6.6 显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°~ +20° 3.6.7 显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比 3.6.8 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 3.7 超声图像及病案管理系统 3.7.1 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅 3.7.2 同屏电影回放2画面,可调回放速度 3.7.3 存储图像及文档:1TB硬盘,CD/DVD 3.7.4 支持报告存储，检索，统计 3.7.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储 3.7.6 DICOM QVue图像阅读器 3.8 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调 4、配置清单： 4.1.主机1台 4.2.显示器1台 4.3.单晶体相控阵成人心脏探头1把 4.4 单晶体小儿心脏相控阵探头1把 4.5 单晶体三维成人心脏矩阵探头1把 4.6 单晶体经食道三维成人心脏探头1把 4.7 心肌造影软件包1套 4.8 自动心功能分析软件1套 4.9 自动心肌运动功能分析软件1套 4.10 三维心功能分析软件1套 4.11 高级三维心功能分析软件1套 4.12 多心动周期心脏模型（DHM）1套 4.13 右心室三维容积数据定量软件1套 4.14 心腔镜成像软件1套 4.15 血管智能多普勒软件1套 4.16 血流自动多普勒测量软件1套 4.17 操作手册1本 4.18 主机电源线1根 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  |  |  | 1、交付的时间：自签订合同之日起90日内交付并安装调试完毕。 2、交付的地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | 签订合同后15个工作日内，支付合同总金额的75%，设备验收合格后，甲方收到乙方开具的全额有效发票30个工作日内，支付合同总金额的20% ，剩余5% 待质保期达一年且设备无质量问题，乙方办理相关手续后15天内一次性无息付清。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“技术需求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过三年的按厂家承诺，厂家无承诺的整机最短不得少于三年。质保期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 2、中标人负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购单位使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训人员不少于2人。 3、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 4、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人在接到采购人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 5、其余内容按厂家承诺及供应商承诺。 |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，采购人派代表全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 ▲6、中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料及产品随机附件归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表的第1项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标人已在投标文件中报出耗材优惠率，采购人可根据实际情况使用中标人的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、投标人可根据本项目的实际情况在投标文件中提供项目实施方案，具体内容详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |  |

B分标      采购预算：人民币柒佰万元整（¥7000000.00）

本分标的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彩色超声诊断系统（心脏超声方向） |  | 1台 |  | 工业 （制造业） | 一、设备用途及说明： 以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关心血管科研为主，支持实时二维和四维经胸和四维经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。 二、主要规格及系统概述 2.1 彩色超声诊断仪包括： 2.1.1具备≥22英寸医用OLED有机自发光显示器 2.1.2具备12英寸多点触控彩色触摸屏 2.1.3具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内调节 2.1.4具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。 2.1.5具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 2.1.6具备智能像素优化技术。 2.1.7具备特殊探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及温控探头技术 2.1.8二维灰阶成像单元 2.1.8.1所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。 2.1.8.2具备斑点噪声抑制技术，支持二维和四维模式 2.1.8.3具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。 ▲2.1.8.4具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加彩色信号，支持实时在机激活切换，支持成人经胸四维探头。 2.1.8.5具备高清成像模式：通过双频率复合采集，提高组分辨率和对比度。 2.1.8.6 具备复合滤波：通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。 2.1.8.7具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿。 2.1.8.8具备实时宽景成像技术，可前进和后退 2.1.8.9具备梯形扩展成像技术 2.1.8.10具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。 2.1.9彩色血流成像单元 2.1.9.1具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式 2.1.9.2具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级 2.1.9.3具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 2.1.9.4具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 2.1.9.5具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。 2.1.9.6具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。 2.1.9.7具备彩色帧频独立调节能力 2.1.9.8具备二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。 2.1.9.9具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。 2.1.9.10具备内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流。 2.1.9.11具备血流斑点追踪成像技术：通过超高帧频成像对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、颜色、编码显示心腔内血流动力学的真实状态，支持小儿心脏二维探头、小儿心脏四维探头。 ▲2.1.9.12具备血流斑点追踪成像定量技术：基于血流斑点追踪成像，可对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量。 2.1.10频谱多普勒显示单元及分析系统 2.1.10.1具有PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式 2.1.10.2 HPRF高脉冲重复频率自动启动功能 2.1.10.3多普勒频率显示、独立可调 2.1.10.4具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱 2.1.10.5具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 2.1.10.6具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测 2.1.10.7具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像 2.1.10.8具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要选择 2.1.10.9具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）。 2.1.11组织多普勒成像单元 2.1.11.1具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 2.1.11.2具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。 2.1.11.3组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。 2.1.11.4具备在机组织多普勒同步化显像，并具有心肌同步化牛眼图。 2.1.11.5具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 2.1.11.6定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间 2.1.11.7支持实时三平面成像 2.1.12组织谐波成像单元 2.1.12.1具备编码二次谐波技术 2.1.12.2具备编码脉冲反向谐波技术 2.1.12.3具备谐波频率和基波频率同时显示 2.1.13超声造影成像单元 2.1.13.1编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像 2.1.13.2支持左心室造影 2.1.13.3支持血管/腹部造影成像 2.1.13.4支持低机械指数的心肌灌注造影成像 2.1.13.5支持经胸成人二维及四维探头 2.1.13.6支持食道矩阵容积探头 2.1.13.7支持小儿经胸四维探头 2.1.13.8具有实时四维造影 2.1.13.9具有三平面造影 2.1.13.10支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 2.1.13.11具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调 2.1.13.12具有双时钟计时，存储时间长短可调 2.1.13.13可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式 2.1.13.14具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据 2.1.13.15分析结果自动导入系统工作表进行存储 2.1.14负荷超声成像单元 2.1.14.1内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷 2.1.14.2可自定义编辑模板 2.1.14.3支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段 2.1.14.4负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等，并可同屏对照显示。 2.1.14.5回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期 2.1.14.6支持二维、多平面和四维成像模式 2.1.14.7支持造影成像 2.1.14.8支持经食管四维探头 2.1.14.9可结合组织多普勒，并能定量分析 2.1.14.10支持室壁运动评分 2.1.14.11内置在同步化治疗评估模板 2.1.15四维成像单元 2.1.15.1四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及经食道容积成像探头 2.1.15.2所有四维探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式 2.1.15.3单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，该模式支持全容积彩色血流显示，且支持经胸四维成像与经食道四维成像 2.1.15.4多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数5个 2.1.15.5自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切，显示切面数5个 2.1.15.6智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。 2.1.15.7四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择，角度预设个数4个 2.1.15.8智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动，标记透明度可调。 2.1.15.9具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察，方便局部结构成像 2.1.15.10容积帧频可独立调节 2.1.15.11高帧频容积采集技术，不降低空间分辨率，而获取高帧频的容积图像 2.1.15.12四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号 2.1.15.13四维心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野 2.1.15.14具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束 2.1.15.15具备断层超声成像，具备5、7、8、12切面可选 2.1.15.16具备实时双平面 2.1.15.17实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影 2.1.15.18任意两点剪切容积成像 2.1.15.19智能切面显示:对实时或存储容积数据中，可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构，不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割，也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。 2.1.15.20实时三维以及实时三维彩色模式下，一键镜向反转功能 2.1.15.21立体成像：采用红蓝偏光技术，配合偏光眼镜，立体显示心脏结构 2.1.15.22心脏内腔镜四维成像技术 2.1.15.23具备四维容积渲染成像技术，可基于实时在机及脱机4D TEE或TTE数据，采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系，可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程，支持实时和回放模式。 2.1.15.24具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。 2.1.15.25具备虚拟存储功能，四维容积图像编辑后可再次存储 2.1.15.26扫描助手功能 2.1.15.27具有专业的啮齿类动物(如小鼠、兔子等实验动物)成像软件，可采集超高帧频心脏图像，实现基于TVI、二维图像的定量分析。 2.2测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式) 2.2.1一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等 2.2.2心脏功能测量与分析 2.2.2.1 直线解剖M型和曲线解剖M型 2.2.2.2 基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算 ▲2.2.2.3在线斑点追踪定量分析: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面Simpson法EF值。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。 2.2.2.4基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 2.2.2.5具备专用二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面） 2.2.2.6具备专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。 ▲2.2.2.7心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。 2.2.2.8基于心脏容积图像的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数:径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩。在线和离线均可实现，提供17节段牛眼图显示及曲线显示、自动存入报告系统。 2.2.2.9四维自动左室定量分析：提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数。 2.2.2.10三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。 2.2.2.11能在容积图像上进行直线和面积测量。 2.2.2.12具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具。 2.2.2.13具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具。 2.2.2.14基于容积数据的右心室定量分析工具，可提供右心室容积数据如ESV、EDV、SV、EF等数据，亦可提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移和FAC面积变化百分数等参数。 2.2.2.15具备主机内置四维左房功能定量工具：通过使用实时四维经胸容积探头，采集左房四维数据，提供左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。 2.2.2.16具备基于容积数据（经胸或经食道均支持）的三尖瓣定量工具，可通过容积建模，获得动静态三尖瓣解剖模型，并可自动获取其主要数据，包括：对合点高度、膨隆容积、膨隆高度、长径、短径、瓣环面积、瓣环周长等13项参数 2.2.2.17具备儿科心脏Z-score评分系统 2.2.3产科测量软件包 2.2.3.1内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表 2.2.3.2胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比 2.2.3.3可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。 2.2.3.4包含卵巢与子宫测量报告 2.2.3.5测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印 2.2.4血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。 2.2.5血管内中膜自动测量 2.3图像存储与（电影）回放重现单元 2.3.1超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 2.3.2动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介 2.3.3支持压缩和高清DICOM图像传输 2.3.4在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 2.3.5 USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 2.4参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发 2.5输入/输出信号: 2.5.1输入：ECG, USB、VGA 2.5.2输出：DVI-D，音频，USB 2.6图像管理与记录装置： 2.6.1内置图像管理系统 2.6.2内置SSD固态硬盘存储1TB，其中可用于图像存储空间750GB 2.6.3可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 2.7连通性： 2.7.1医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输 2.7.2支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅 2.7.3支持DICOM打印 三、技术参数及要求： 3.1系统通用功能 3.1.1具备显示器:≥22英寸，高分辨率、宽视野、有机自发光OLED显示器，分辨率≥1920×1080，亮度对比度可根据换机要求自动和手动调节可调。 3.1.2操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数 3.1.3操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。 3.1.4操作面板两侧有文件放置盒、耦合剂放置区等外部设备 3.1.5探头接口：激活探头接口数4个 3.1.6触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示 3.1.7安全性能：符合国家进口商品安全质量要求 3.1.8操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节 3.2探头规格 3.2.1频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1.4-18.0MHz，中心频率可选择≥4种 3.2.2二维、彩色、多普勒均可独立变频 3.2.3类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头 3.2.4 B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD 3.2.5探头工作频率范围: 成人经胸相控阵单晶体探头一个：1.4-4.6MHz 儿童经胸矩阵容积相控阵探头一个：2.4-8.0MHz 成人经胸矩阵容积相控阵探头一个：1.4-5.2MHz 经食管矩阵容积相控阵探头一个：3.0-8.0MHz 3.3二维灰阶显像主要参数 3.3.1成人相控阵探头扫描角度：10°-118°选择 3.3.2成像速率: 相控阵探头：90o，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 经胸相控阵容积探头：极限帧频≥1000 ，90°×90°、16cm深度时，帧频≥44 经食管矩阵容积探头：极限帧频≥750 3.3.3二维灰阶成像≥256灰阶 3.3.4支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 3.3.5回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 3.3.6增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节 3.3.7二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组 3.3.8心脏扫描深度30cm 3.3.9腹部探头扫描深度45cm 3.4频谱多普勒成像参数 3.4.1方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD 3.4.2多普勒发射频率： 扇扫：≥八段 线阵：≥三段 凸阵：≥六段 3.4.3最大测量速度： PWD：血流速度≥7.6m/s CWD：血流速度≥12m/s 3.4.4最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) 3.4.5显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D 3.4.6电影回放：≥90秒 3.4.7零位移动：≥6级 3.4.8取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调 3.4.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 3.4.10频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成 3.5彩色多普勒成像参数 3.5.1显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 3.5.2实时二同步/三同步显示 3.5.3彩色显示帧频： 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/s 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥139帧/s 3.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30° 3.5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 3.5.6彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s 3.5.7实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。 3.6超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 ▲3.7提供心血管科研离线分析软件一套 四、配置清单 1.主机系统1套. 2.应用软件包，包括但不限于以下（各1套）：. 2.1.动态空间聚焦技术. 2.2.智能像素优化技术. 2.3.心肌纹理成像技术. 2.4.扫描助手. 2.5.心尖扩展成像技术. 2.6.超清斑点噪音抑制技术. 2.7.频率复合高清成像技术. 2.8.复合滤波. 2.9.编码反向谐波技术. 2.10.自动优化功能. 2.11.直线解剖M型/曲线解剖M型. 2.12.左心室造影成像技术. 2.13.组织多普勒成像速度模式/组织追踪模式. 2.14.组织同步化成像. 2.15.高级心肌定量分析技术. 2.16.定量分析技术. 2.17.空间复合成像技术. - 2.18.宽景成像技术. 2.19.高级血管显像技术. 2.20.梯形扩展成像技术. 2.21.心脏频谱自动测量. 2.22.多角度穿刺引导线. 2.23.外周血管造影. 2.24.自动心肌功能成像. 2.25.二维左心房定量. 2.26.二维右心室定量. 2.27.血管内中膜厚度自动测量. 2.28.实时四维成像功能. 2.29.炫流四维血流渲染模式. 2.30.高帧频四维容积成像技术. 2.31.智能四维解剖标记. 2.32.智能负荷超声. 2.33. 负荷+自动心肌功能成像. 2.34.心肌造影. 2.35.血流斑点追踪成像. 2.36.心肌做功定量分析. 2.37.四维三尖瓣定量软件. 2.38.四维左房定量分析软件. 2.39.四维主动脉瓣定量分析软件. 2.40.四维二尖瓣定量分析软件. 2.41.四维应变成像及四维左室重量测量. 2.42.四维自动右心室定量软件. 2.43.啮齿类动物心脏实验软件. 2.44.探头4把： 2.44.1.成人经胸相控阵单晶体冰晶探头1把， 2.44.2.儿童经胸矩阵容积相控阵探头1把， 2.44.3.成人经胸矩阵容积相控阵探头1把， 2.44.4.经食管矩阵容积相控阵探头1把。. 3.附件：. 3.1.DICOM 3.0接口1个. 3.2.系统安装程序1套. 3.3.成人ECG心电连接盒1套. 3.4.成人ECG心电导线1套. 3.5.中文版用户操作手册1份. 3.6.电源线1根. 3.7心血管科研离线分析软件1套. |
|  | 彩色超声诊断仪（四维妇产） |  | 1台 |  | 工业 （制造业） | 一、设备用途及说明： 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、外周血管及科研的四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 二、主要规格及系统概述 2.1彩色多普勒超声波诊断仪包括： 2.1.1显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转 2.1.2液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 2.1.3数字化二维灰阶成像单元 2.1.4数字化彩色多普勒单元 2.1.5数字化能量多普勒成像单元 2.1.6 PW脉冲波多普勒成像单元 2.1.7 CW连续波多普勒成像单元 2.1.8实时四维成像单元 2.1.9二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，可进行胎儿心脏血流速度测量 2.1.10胎儿心脏成像模式，可以同时实现≥2条解剖M型 ▲2.1.11二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反映血流动力学真实状态。 ▲2.1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。 2.1.13具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。 2.1.14组织多普勒成像技术 2.1.15弹性成像技术 2.1.6宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 2.1.7主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 2.1.8具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。 2.1.9支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 2.1.10具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。 2.2容积四维成像技术： 2.2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。 2.2.2断层超声显像技术 2.2.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，获得胎儿表面容积成像。 2.2.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 2.2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 2.2.6 STIC时间空间相关成像技术 ▲2.2.7胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 2.2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 2.2.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。 ▲2.2.10胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面， 经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚。 2.2.11具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。 2.3测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） 2.3.1一般测量 2.3.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 2.3.3妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 2.3.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 2.3.5自动NT测量技术 2.3.6自动IT测量技术 2.3.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 2.3.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI 2.4图像存储、管理及回放重现 2.4.1输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA 2.4.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 2.4.3超声图像存档与病案管理系统 2.4.4回放重现单元 2.4.5硬盘容量≥1 T 2.4.6一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 2.4.7支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式 2.5技术参数要求 2.5.1监视器≥22英寸高分辨率监视器 2.5.2操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 2.5.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 2.5.4 ≥12英寸多点触控触摸屏 2.5.5空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准 2.5.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 2.6探头 2.6.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 2.6.2单晶面阵容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz，阵元数≥500。 2.6.3腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz，阵元数≥192，成像角度≥175°。 2.6.4腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz，阵元数≥192，成像角度≥112°。 2.6.5腹部高分辨率二维凸阵探头：超声频率3.0 — 9.0 MHz，阵元数≥192 。 2.7二维灰阶及容积成像主要参数 2.7.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒； 2.7.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒 2.7.3数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键 2.7.4二维成像扫描深度≥45cm 2.7.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。 2.7.6系统动态范围≥410dB 2.7.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 2.8频谱多普勒 2.8.1方式：PW，CW 2.8.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 2.8.3 PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s 2.8.4最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） 2.8.5零位移动：≥10级 2.9彩色多普勒 2.9.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示 2.9.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒； 2.9.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒 2.9.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号） 2.9.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图 三、配置清单 1.主机系统1套. 2.应用软件包，包括但不限于以下（各1套）：. 2.1.煊光大师工作室. 2.2.智能实时胎儿追踪成像. 2.3.二维立体血流. 2.4.超低速血流及SlowflowHD 3D微灌注容积(定量)技术. 2.5.反转模式. 2.6.容积探头自动偏转扫描技术. 2.7.实时四维穿刺软件包. 2.8.智能NT测量. 2.9.智能IT测量. 2.10.智能生物测量. 2.11.智能CNS. 2.12.多普勒实时自动计算. 2.13.扫描助手. 2.14.容积智能斑点噪声抑制技术. 2.15.编码激励技术. 2.16.复合成像技术. 2.17.斑点噪音抑制技术. - 2.18.频率复合成像技术. 2.19.组织谐波成像. 2.20.凸型扩展技术. 2.21.自动组织优化技术. 2.22.超高细微分辨血流技术. 2.23.宽景成像技术. 2.24.二维灰阶血流. 2.25.一键输出3D打印数据格式. 2.26.内置子宫形态分类. 2.27.国际子宫内膜肿瘤分析报告系统. 2.28.国际深度子宫内膜异位症分析报告系统. 2.29.高级实时四维软件包. 2.30.高级容积对比成像和自由解剖切面. 2.31.高级时间空间相关技术（STIC）技术. 2.32.智能不规则体积测量. 2.33. Xtouch功能. 2.34.智能容积测量. 2.35.智能产程监测. 2.36.解剖M型. 2.37.组织弹性成像技术. 2.38.高级安全功能. 2.39.编码的造影剂成像技术. 2.40.连续波多普勒. 2.41.智能盆底. 2.42.智能子宫成像. 2.43.探头4把： 1.腹部凸阵探头1把， 2.高频腹部凸阵探头1把， 3.腹部容积探头1把， 4.腔内容积探头1把。. 3.附件：. 3.1.DICOM 3.0接口1个. 3.2.数字式DVR– DVD /USB视频刻录系统1套. 3.3.经阴道探头专用支架1套. 3.4.纸质版中文操作手册1份. 3.5. 220V 电源线1根. |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  |  |  | 1、交付的时间：自签订合同之日起90日内交付并安装调试完毕。 2、交付的地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | 签订合同后15个工作日内，支付合同总金额的75%，设备验收合格后，甲方收到乙方开具的全额有效发票30个工作日内，支付合同总金额的20% ，剩余5% 待质保期达一年且设备无质量问题，乙方办理相关手续后15天内一次性无息付清。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“技术需求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过三年的按厂家承诺，厂家无承诺的整机最短不得少于三年。质保期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 2、中标人负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购单位使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训人员不少于2人。 3、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 4、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人在接到采购人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 5、其余内容按厂家承诺及供应商承诺。 |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，采购人派代表全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 ▲6、中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料及产品随机附件归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表的第1、2项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标人已在投标文件中报出耗材优惠率，采购人可根据实际情况使用中标人的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、投标人可根据本项目的实际情况在投标文件中提供项目实施方案，具体内容详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |  |

C分标      采购预算：人民币肆佰玖拾伍万元整（¥4950000.00）

本分标的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超声诊断设备（侧重浅表方向） |  | 1台 |  | 工业 （制造业） | 一、主要规格及系统概述： 1、超声诊断设备包括： 1.1 高分辨率血流成像技术：采用宽带多普勒技术，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量 1.2 智能化图像一键优化技术，可应用在二维、频谱多普勒及彩色多普勒等多种模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；应用线阵探头时，彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样框的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节 1.3 组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头 1.4 穿刺针增强显示技术，在不降低图像质量的同时增强穿刺针的显示，支持线阵探头，可选择不同的增强模式 1.5超低速血流显示技术，彩色标尺具有速度范围显示，最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱多普勒进行定量 1.5.1超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示 1.5.2超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比 ▲1.6 剪切波弹性成像功能，采用2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头 1.6.1可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa) 1.6.2具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域的选择 1.6.3具有测量分析功能 1.6.4具有剪切波弹性成像的三维立体显示功能 1.6.5具有根据ECG信号同步获取图像功能 1.6.6具备专业分析报告系统，具有测量区域自动检测功能。可测量≥14组数据，具备均值，方差，中位数，四分位数等专业评估分析手段 ▲1.7 声衰减成像功能，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示。应用原始数据，采用参数成像方式对取样框内的衰减系数进行彩色编码。 ▲1.8 超声造影成像功能，采用幅值调制方式，应用脉冲减影造影剂谐波技术，具有双幅监控模式和机械指数MI恒值功能，支持三维立体显示方式 1.8.1具有血管识别成像模式，用不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色方向性显示较大血管灌注，绿颜色显示微细血管的灌注 1.8.2造影剂微血管成像模式，可显示≤0.1mm血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布。具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿 1.8.3造影剂微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，可显示造影剂灌注的微血管架构，同时也可显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断 1.8.4造影剂超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，消除组织运动伪像，显示超低速造影剂信号，显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构 1.9 超声造影定量功能，具有时间曲线分析功能，利用造影成像获取的图像来对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动追踪功能 1.9.1 超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，显示造影剂血流动力学信息，计算特征参数值 1.10 采用智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及回波多声束复合等技术 1.11智能动态微切片技术技术，可进行超声切面厚度方向上所有深度的连续聚焦 1.12多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式处理数据 1.13组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦可实现自动补偿，支持凸阵/线阵探头，分级可调 1.14 组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像 1.15 宽带组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力 1.16 复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头 1.17增强的成像技术，实现结构显示清晰，背景显示平滑；有效降低组织结构中高回声区域的饱和度，组织结构显示自然，可应用在所有探头上 1.18具有可调节支撑臂 2、测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 2.1一般测量 2.2心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型） 2.3妇、产科测量与分析 2.4血管血流测量与分析 2.5血管内中膜自动测量 2.6颈后透明层自动测量 2.7血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度，可应用在所有线阵探头上 3、输入/输出信号： 3.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频 3.2 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个 4、连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 5、图像管理与记录装置： 5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式（BMP/ JPEG/ MPEG-4/ WMV9/DICOM等）静态及动态图像的存储 5.2 支持原始数据存储（RAW DATA） 5.3 存储：双硬盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD两种方式。SSD 容量≥128 GB；HDD容量≥500 GB 二、技术参数及要求： 1、系统通用功能： 1.1 监视器：≥22.5英寸LCD显示器，带有LED背光，分辨率≥1920 × 1080 1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为≥1280 × 800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节 1.3 操作面板控制按键数量≤35个，监视器上具有操作导航功能 1.4 操作控制台可上下左右自由调节 1.5 探头个数：≥4个 1.6激活成像探头接口≥4个，通用可互换 ▲1.7 系统成像深度≥40cm（依据探头） 2、探头规格： 2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调 2.2 系统支持的探头频率范围：在1.5～24MHz之间选择，最高显示频率≥24MHz 2.3支持智能动态微切片技术（iDMS) 2.4类型：凸阵、线阵 2.5 凸阵单晶体探头：频率范围：1～8MHz 2.6 线阵探头：频率范围：5～18MHz 2.7 小凸阵探头：频率范围：4～11MHz 2.8高频线阵探头：频率范围：8～24 MHz 3、二维灰阶成像主要参数： 3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字可变孔径及动态变迹 3.2 A/D≥12bit 3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个 3.5 扫描线：最大每帧线密度≥512超声线（线阵探头） 3.6回放重现：灰阶图像回放≥9000幅，回放时间≥180秒 3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8 横向增益可进行调节，分段≥6 4、频谱多普勒： 4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD 4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能 4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节 4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s CWD：最大血流速度≥21.0m/s 4.5 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号） 4.6 电影回放时间：≥210秒 4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm；分15级 5、彩色多普勒： 5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像ADF，超微血流成像SMI 5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-25°～+25° 5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 5.6彩色显示速度：SMI模式最低平均血流测量速度≤2mm/s 5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm 5.8 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 6、计算机工作站不低于以下配置： 6.1 CPU英特尔酷睿i5（同等档次或以上品牌型号） 6.2 内存8G 6.3 硬盘1T 6.4 系统支持win10，32位/64位，专业版（同等档次或以上） 6.5 23英寸液晶显示器 6.7 彩色喷墨打印机：黑白打印速度32ppm，彩色打印速度26ppm，最高分辨率600×1200dpi，最大打印幅面A4，支持无线/有线网络打印 6.8 不间断电源UPS：2400W，内置6节电池 7、配置清单 序号; 说明; 数量. 1; 主机及基本成像; 1套. 2; 超声造影成像; 1套. 3; 超声造影定量组件; 1套. 4; 造影定量拟合曲线组件; 1套. 5; 剪切波成像; 1套. 6; 衰减成像; 1套. 7; 线阵探头; 1把. 8; 凸阵单晶体探头; 1把. 9; 小凸阵探头; 1把. 10; 高频线阵探头; 1把. 11; 电脑; 1台. 12; 打印机; 1台. 13; 不间断电源UPS; 1套. |
|  | 超声诊断设备 |  | 1台 |  | 工业 （制造业） | 1、主要规格及系统概述： 1.1 超声诊断设备包括： 1.1.1 ≥19英寸彩色LCD显示器，采用可调支撑臂 1.1.2 二维灰阶成像和M型显示模式 1.1.3 彩色多普勒血流成像及方向性能量图 1.1.4 频谱多普勒显示和分析单元 1.1.5 局部放大功能，最高放大倍数可达25倍 1.1.6 组织谐波成像，≥3种不同方式的组织谐波成像技术，包括滤波谐波、脉冲减影谐波和差量谐波成像，可切换，可视可调 1.1.7 宽带组织谐波成像： 同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像 1.1.8 梯形拓展成像，可应用于线阵、 凸阵和相控阵等探头，线阵探头扩展角度≥60° 1.1.9 复合成像，可将实时空间复合、实时频率复合和斑点噪声抑制等三项技术集成 1.1.10 可实时完成空间、频率、空间加频率三种复合模式的一键可视切换 1.1.11 血流成像技术：采用宽带多普勒技术，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，可频谱测量，具有方向性，有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图 1.1.12 精确成像技术，在信号前端整合多声束的信息进行图像优化，实现相同组织显示均匀，不同组织显示分明，边界显示清晰 1.1.13 组织增强成像技术，可显示心肌组织结构、心内膜边界和血管壁 1.1.14智能化图像一键优化技术，可应用在二维、多普勒及造影剂谐波成像等多种模式 1.1.15组织多普勒成像，支持相控阵、凸阵、线阵和腔内探头 1.1.16 穿刺针增强显示技术，在不降低图像质量的同时增强穿刺针显示 1.1.17 超低速血流显示技术：彩色标尺最低显示可达0.4cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒 1.1.17.1超微血流成像+3D：可结合3D成像功能，实现低速血流的高分辨率立体显示 1.1.17.2超微血流成像+VI：可检测极低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素比，对风湿类关节炎等疾病具有诊断价值 1.1.18 造影谐波成像，具有双幅实时监控模式，支持区域聚焦成像 1.1.18.1 差量造影剂谐波技术，造影有效深度可达10cm以上 1.1.18.2 造影剂微血管成像，采用造影剂再灌注技术，自动跟踪微气泡的运动轨迹，可显示0.2mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布。具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿 ▲1.1.18.3 血管识别成像，同时显示二维组织与造影剂灌注信息，将造影剂灌注状态以三种不同颜色同时显示，用红/蓝颜色方向性显示较大血管灌注，绿颜色高分辨显示微细血管的灌注，可方向性地观察肿瘤周围和内部血管的走向 1.1.18.4造影剂超微血流成像：利用超微血流的显示，结合超声造影技术，实现微细血管中极低流速造影微泡信号显示，实现造影剂微泡信号的成像，整场成像均匀 1.2 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 1.2.1 一般测量 1.2.2 妇、产科测量与分析 1.2.3 血管血流测量与分析 1.2.4 血管内中膜自动测量功能 1.2.5 颈后透明层自动测量功能 1.2.6 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血管密度 1.3 参考信号：心电、心电触发 1.4 输入/输出信号： 1.4.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频 1.4.2 输出：S-VHS、彩色视频、DVI-I、USB接口≥5个 1.5 图像管理与记录装置： 1.5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式（BMP、JPEG、MPEG、WMV、DICOM等）静态及动态图像的存储，可以调节动态图像的压缩比 1.5.2 存储：双硬盘设置，保证存储和处理功能的独立进行，硬盘容量≥1000G， 2、技术参数及要求： 2.1 系统通用功能： 2.1.1 监视器：≥19″高分辨率彩色液晶显示器，全方位可调 2.1.2 ≥10英寸彩色液晶触摸屏，显示智能化图标式菜单，具备多级子菜单及直觉性探头切换模式 2.1.3 操作面板所有功能按键可编程、可依据用户需求自定义 2.1.4 操作控制台可上下调节 2.1.5 探头接口具有LED照明指示灯 2.1.6 探头个数：4个 2.1.7激活成像探头接口≥4个，通用可互换 ▲2.1.8 最大成像深度≥38cm 2.1.9 预设条件：可针对不同的检查脏器，预置图像的检查条件 2.2探头规格： 2.2.1性能：超宽频带变频探头，B模式中心频率可选择≥6种；多普勒频率可选择≥4种；中心频率的变频在屏幕上可视可调 2.2.2类型：凸阵，线阵 2.2.3阵元： 线阵探头有效阵元数≥256阵元 凸阵探头有效阵元数≥256阵元 2.2.4 B/D兼用：线阵：B/PWD 凸阵：B/PWD 2.2.5 凸阵探头：频率范围 1-6MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调 2.2.6 线阵探头：频率范围5-14MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调 2.2.7 凸阵穿刺探头：频率范围 1-6MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调 2.2.8 线阵穿刺探头：频率范围 3-6MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调 2.3 二维灰阶成像主要参数： 2.3.1 高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 2.3.2 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 2.3.3 扫描线：每帧线密度≥256超声线 2.3.4 回放重现：灰阶图像回放≥2700幅，回放速度可调 2.3.5 增益调节：B/M可独立调节，STC（DGC）分段≥8 2.3.6 成像速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒 2.4 频谱多普勒： 2.4.1 方式：脉冲波多普勒PWD ，连续波多普勒CWD 2.4.2 显示方式： B/D、M/D、D 2.4.3 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能 2.4.4 智能多普勒聚焦，可根据多普勒取样位置自动聚焦 2.4.5 测量速度：PWD：血流速度≥7.0m/s CWD：血流速度≥22.0m/s 2.4.6 最低测量速度：1mm/s（非噪声信号） 2.4.7 电影回放时间：≥35秒 2.4.8 零位移动：≥8级 2.4.9 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分13级 2.4.10 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 2.4.11 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新、D扩展、B/D扩展 2.5 彩色多普勒： 2.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 2.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像 2.5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 2.5.4 扇形扫描角度：5°～90°选择 2.5.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° 2.5.6 彩色显示帧频： 凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥12帧/秒 2.5.7 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 2.5.8彩色显示速度：平均血流测量速度≤3mm/s 2.5.9 彩色分辨率：血管空间分辨率≤0.2mm 2.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 3、计算机、打印工作站不低于以下配置： 3.1 CPU英特尔酷睿i5（同等档次或以上品牌型号） 3.2 内存8G 3.3 硬盘1T 3.4 系统支持win10，32位/64位，专业版（同等档次或以上） 3.5 23英寸液晶显示器 3.7 彩色喷墨打印机：黑白打印速度32ppm，彩色打印速度26ppm， 最高分辨率600×1200dpi，最大打印幅面A4，支持无线/有线网络打印 3.8 不间断电源UPS：2400W，内置6节电池 4、配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机及基本成像; 1套. 2; 差量组织谐波; 1套. 3; 造影成像组件; 1套. 4; 凸阵探头; 1把. 5; 线阵探头; 1把. 6; 线阵穿刺探头; 1把. 7; 凸阵穿刺探头; 1把. 8; 电脑; 1台. 9; 打印机; 1台. 10; 不间断电源UPS; 1套. |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  |  |  | 1、交付的时间：自签订合同之日起90日内交付并安装调试完毕。 2、交付的地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | 签订合同后15个工作日内，支付合同总金额的75%，设备验收合格后，甲方收到乙方开具的全额有效发票30个工作日内，支付合同总金额的20% ，剩余5% 待质保期达一年且设备无质量问题，乙方办理相关手续后15天内一次性无息付清。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“技术需求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过三年的按厂家承诺，厂家无承诺的整机最短不得少于三年。质保期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 2、中标人负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购单位使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训人员不少于2人。 3、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 4、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人在接到采购人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 5、其余内容按厂家承诺及供应商承诺。 |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，采购人派代表全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 ▲6、中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料及产品随机附件归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表的第1、2项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标人已在投标文件中报出耗材优惠率，采购人可根据实际情况使用中标人的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、投标人可根据本项目的实际情况在投标文件中提供项目实施方案，具体内容详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | （制冷量>14000W） | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | 不允许分包 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； |
| 11.2 | 不组织现场考察 |
|  | 不组织召开开标前答疑会 |
| 12.2 | 投标前准备工作： 1、本项目通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云投标客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云投标客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 请投标人自行登陆政府采购云平台（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=a0018.4cee4298.0.0.f60159003dd311ecba5b2d03c3695371）下载并安装“政采云投标客户端”；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在提交投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网-办事服务-下载专区”进行查阅。 |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 1.投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等相关证件的原件扫描件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人有效的医疗器械生产许可证原件扫描件，或有效的医疗器械经营备案凭证或许可证原件扫描件；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人所投设备有效的医疗器械注册证原件扫描件；（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年5月至2021年10月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据原件扫描件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年5月至2021年10月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）原件扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人财务状况报告（2020年度财务报表扫描件或者银行出具的资信证明原件扫描件；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；（说明：银行出具的资信证明指：反映投标人信用状态良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效投标处理。资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.投标人所提交的所有资格证明文件材料必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 4.分公司参加投标的，应当取得总公司授权； 5.若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
|  | 商务文件： - 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面原件扫描件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） - 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面原件扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） - 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人情况介绍（格式自拟）； - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.投标人所提交的所有商务文件材料必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
|  | 技术文件： - 设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】； - 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； - 产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 - 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（投标人认为有必要提供设备耗材的请提供） - 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； - 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 1.投标人所提交的所有技术文件材料必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
| 13.2 | 电子投标文件及电子备份投标文件具体规定如下： 投标人应提供电子投标文件（文件后缀名.jmbs）[投标人可自行考虑是否提供以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件（文件后缀名.bfbs）]： 1.电子投标文件按“政府采购云平台”要求及本招标文件要求制作、加密并递交至“政府采购云平台”。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件以光盘或者U盘等形式提供，数量为1份。电子备份投标文件在外层包装封面上应标记“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到无明显缝隙露出袋内文件为合格）。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 4.未在“政府采购云平台”上递交电子投标文件的，按投标无效处理。 5.“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，且未按规定提供电子备份投标文件的，按投标无效处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 20.3 | 邮寄电子备份投标文件地址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼云之龙咨询集团有限公司，联系人：覃俊霖，电话：0775-2690131、2690161。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 3.电子投标文件解密时间： （1）提交投标文件截止时间后，“政府采购云平台”自动提取所有投标文件，各投标人须在开标开始后30分钟内对已上传“政府采购云平台”的投标文件进行解密（应用中心—项目采购—开标评标），所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后开启投标文件；投标人超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。供应商仅递交电子备份投标文件的，按投标无效处理。 |
| 24.5 | 唱标内容：投标人名称、投标价格、交货时间 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：7人 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为1项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为5项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：根据总得分由高到低排列次序并推荐得分排名前3名为中标候选人。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司玉林分公司招标部，联系电话：0775-2690161、2690131，通讯地址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： A分标代理服务费按人民币柒万元整（¥70000.00）收取，其中招标代理服务费为人民币肆万肆仟元整（¥44000.00），履约验收咨询费为人民币贰万陆仟元整（¥26000.00）； B分标代理服务费按人民币壹拾贰万元整（¥120000.00）收取，其中招标代理服务费为人民币柒万伍仟元整（¥75000.00），履约验收咨询费为人民币肆万伍仟元整（¥45000.00）； C分标代理服务费按人民币玖万叁仟元整（¥93000.00）收取，其中招标代理服务费为人民币伍万捌仟元整（¥58000.00），履约验收咨询费为人民币叁万伍仟元整（¥35000.00）。 3.代理服务费收款账户： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司玉林分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001013900158219 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 5.目前“政府采购云平台”上无法实现法定代表人或者委托代理人签字处采用电子签名，投标人在投标文件中涉及到签字处的位置签上名字后扫描为PDF格式亦可。投标文件中涉及到签字处的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。 6.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 7.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则、投标前的准备工作

12.1投标文件的编制原则：投标人必须按照“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标前的准备工作：具体内容见“投标人须知前附表”。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2电子投标文件及电子备份投标文件：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

##### （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

##### （2）未按规定提交履约保证金的；

##### （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

##### （4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

##### （5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

##### （6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制。投标人应当将投标文件生成为“电子加密投标文件（文件后缀名.jmbs）”，投标人可以根据自身实际情况提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件（文件后缀名.bfbs）。

##### 19.2 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

##### 19.3目前“政府采购云平台”上无法实现法定代表人或者委托代理人签字处采用电子签名，投标人在投标文件中涉及到签字处的位置签上名字后扫描为PDF格式亦可（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准）。投标文件中涉及到签字处的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖电子签章。投标文件因字迹出现乱码或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.电子备份投标文件的密封和标记

##### 20.1投标人应将电子备份投标文件装入一个包封袋中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到无明显缝隙露出袋内文件为合格）。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应标记“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

##### 20.3投标人可以采用邮寄的方式邮寄电子备份投标文件，邮寄电子备份投标文件的拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标人自行承担。邮寄信息详见“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间和投标地点提交电子投标文件。

##### 21.2投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件（文件后缀名.jmbs）”上传递交至“政府采购云平台”。

##### 21.3电子备份投标文件应当在提交投标文件截止时间前按要求密封并送达广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼云之龙咨询集团有限公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

##### 21.4未在规定时间内上传电子加密投标文件的，“政府采购云平台”将拒收且投标无效。

##### 21.5“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，且未按规定提供电子备份投标文件的，采购代理机构将拒收电子备份投标文件且投标无效。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已在“政府采购云平台”线上提交的电子投标文件和已在线下递交的电子备份投标文件进行补充、修改或者撤回（补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，提交投标文件截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件），并在“政府采购云平台”上通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签字、盖章，如为电子备份投标文件将按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，应当由投标人法定代表人或者委托代理人签字领回电子备份投标文件（电子备份投标文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当进入本项目的“开标大厅”准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标过程和开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

24.1在参与开标活动前，请投标人仔细阅读《开标活动纪律》后，点击【同意并进入】。

24.2投标人进入本项目后，系统自动签到，等待采购代理机构开启解密电子加密投标文件。

24.3采购代理机构向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间进行投标文件的解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将电子备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

24.4投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

24.5开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标一览表有关内容（唱标内容详见“投标人须知前附表”），开标活动现场的投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

24.6特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金详见“投标人须知前附表”。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将在“政府采购云平台”要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须以PDF格式上传“政府采购云平台”，澄清文件由法定代表人或者其授权的代表签字并加盖电子签章（如上传的澄清文件是线下已签字盖章的扫描件可不签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分40分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-3%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×40分 |
| 2 | 技术分 （满分30分） |  | 技术性能分（满分15分） | 1. 投标文件的技术要求中无负偏离的得5分，满分5分 。 非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣5分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。 - 实质性要求（带“▲”符号）的技术要求：投标人在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加2分。 3. 非实质性要求的技术要求：投标人在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加1分。 注：1.投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 3.本项满分为15分，如投标人加分值超过15分的，按满分15分计。 |
|  |  |  | 项目实施方案 （满分15分） | 不入档（0分）：未提供项目实施方案，或项目实施方案无可行性，不能满足完成本项目需求。 一档（5分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施合理的； 二档（10分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档（15分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施十分完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进。 |
| 3 | 商务分 （满分30分） | 售后服务承诺 （满分14分） | 由评标委员会根据各投标人对于项目实施过程的描述是否清晰，项目实施计划的是否合理，描述项目总体的时间及阶段性进度安排独立评分： 一档（3分）：提供现场服务及支持方案，有运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间，但方案简单，考虑欠周全的； 二档（7分）：提供现场服务及支持方案有一定的针对性，配备专业技术人员，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有基本的，可行的方案，且方案有一定针对性的； 三档（14分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，配备有专业技术人员，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，且方案有针对性的。 |  |
|  |  | 体系认证 （满分2分） | 投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证得2分，满分2分。 |  |
|  |  | 业绩 （满分12分） | 2018年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，每项得3分，满分12分。【提供合同原件扫描件（须附有采购货物清单及金额）】 |  |
|  |  | 政策分（满分2分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书原件扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书原件扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

玉林市第一人民医院采购合同

合同编号：

招标人（甲方）                        中标人（乙方）

签  订  地  点                        签  订  时  间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方承诺，甲乙双方特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.配置清单

| 序号 | 产品名称 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

3.合同总金额包括设计、设备制造、备件、专用工具、包装、仓储、运输、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与投标文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的合同货物必须是全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件,以及有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装及运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，使之满足运输距离、防潮、防雨、防震、防锈、防腐和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并开箱验货签收视为交付。

6.货物的运输方式：             。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  无  。

第五条　交货、安装、调试、培训和验收

1.乙方交货时间：合同签订后    个月内(       年   月   日前)，地点：  甲方指定地点 。

2.货物运达约定的交货地点后，甲方应对照货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单，对照合同、备忘录、商务谈判记录等有效合法商务文件，对货物及其附属物件进行到货验收。符合响应文件和本合同规定的货物，甲方给予签收；对不符合响应文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责合同项下的安装、调试及培训工作。

5.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施，产生的后果以及费用由乙方负责。

6.乙方负责为甲方有关人员免费的培训。培训时间、地点：                。

7.合同设备安装、调试、培训完成，乙方完善验收所需材料后 10 个工作日内由甲乙双方共同按国家有关的规定、规范进行最终验收。验收完毕做出验收结果报告并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。如果中标货物属国家相关法律规定的法定检验设备，检定费用由乙方负责。验收时间应在相关专业机构检验并出具合格证明后进行。

8.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

9.属甲乙双方委托代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10.甲方对验收有异议的，应当场提出，并在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

11.货物商检由乙方负责申报。

第六条  　付款方式和保证金

付款方式：设备验收合格后，甲方收到乙方开具的全额有效发票30个工作日内，支付合同总金额的95% ，剩余5% 待质保期满一年且设备无质量问题，乙方办理相关手续后15天内一次性无息付清。

第七条 履约保证金：无

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  保修期及售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：             年，保修期自货物最终验收合格之日算起。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

4.超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场处理。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，见合同附件）

7.乙方应当向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，以便甲方维护维修使用。

第十条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方负责更换。

3.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

4.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余5%货款中扣除，不足另补。

6.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地的仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商同意，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条  本合同一式     份，具有同等法律效力。甲方执肆份，乙方执    份，招标代理机构执壹份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 玉林市第一人民医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西玉林市教育中路495号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： 中国建设银行股份有限公司玉林分行 | 开户银行： |
| 账号：45001660455050507773 | 账号： |
| 纳税人识别号:12450900499338093R | 纳税人识别号: |
| 邮政编码：537000 | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

售后服务承诺书

一、制作

二、质保期

三、其他

地址：

联系人：

联系电话：

公司

年  月  日

合同附件

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.设备如有低值易耗品及维修配件、检验试剂，请填写最终供货价格： |  |
| 4.保修期责任： |  |
| 5.其他具体事项： |  |
| 6.商务响应、偏离情况说明表（同响应文件内容，如有，另附）： |  |
| 7.技术响应、偏离情况说明表（同响应文件内容，如有，另附）： |  |
| 8.售后服务承诺书（同响应文件内容，如有，另附）： |  |
| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |

玉林市第一人民医院购销廉洁协议

甲方：玉林市第一人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销相关产品及服务。

二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠、资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还。无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医用耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定                  作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医用耗材，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）、《广西壮族自治区医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》（桂卫药政发〔2014〕2号）相关规定处理。

七、本协议作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议一式     份，甲方执肆份，乙方执    份，招标代理机构执壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

经办人签名：                         经办人签名：

年  月  日                           年  月  日

# 第六章　投标文件格式

一、电子备份投标文件外层包装封面格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                    分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子签章）：                                 日期：    年   月   日

三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子签章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子签章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖电子签章）：

年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面原件扫描件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面原件扫描件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付的时间和地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子签章）：                                                                               年    月    日

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子签章）：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子签章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的原件扫描件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子签章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖电子签章）：                          日 期：

六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。