云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：玉林市红十字会医院传染病区（二期）门诊医技综合楼设备采购项目

项目编号：YLZC2022-G1-990501-YZLZ

采购人： 玉林市红十字会医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022年11月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	85

第四章  评标方法及评标标准	105

第五章  拟签订的合同文本	113

第六章　投标文件格式	123

# 第一章 招标公告

项目概况

玉林市红十字会医院传染病区（二期）门诊医技综合楼设备采购项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年12月13日9时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2022-G1-990501-YZLZ

项目名称：玉林市红十字会医院传染病区（二期）门诊医技综合楼设备采购项目

预算金额（元）：16664600.00

最高限价（元）：/

采购需求：

| 标项一； 预算金额（元）：2412000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
|  | 洗胃机 | 1台 | 洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液 |
|  | 胃肠镜系统 | 1台 | 灯泡种类： LED 灯 |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项二； 预算金额（元）：2784000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
|  | 心电监护仪 | 18台 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽 |
|  | 中央监护系统 | 10套 | Core2 Duo 2.66G CPU、内存≥2G、硬盘≥160G、16倍速DVD光驱 |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项三； 预算金额（元）：2700000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 超声诊断仪 | 1套 | ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项四； 预算金额（元）：1100000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 最小样品量：≤1.5ul（0.1ul步进） |
| 2 | 血气分析仪 | 1台 | 测试时间：吸入样本后≤100秒出结果 |

合同履行期限：自签订合同之日起90个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项五； 预算金额（元）：782800.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 病床 | 126台 | 床面尺寸：长≥1950mm，宽≥800mm |
| 2 | 重症病床 | 10台 | 床体尺寸：床体长≥2230mm，床体宽（最外沿）≥1000mm |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项六； 预算金额（元）：1835000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 心电图分析系统 | 1台 | 输入回路电流：≤0.1μA |
| 2 | X光机（DR) | 1台 | 最大输出纹波频率≥480kHz |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项七； 预算金额（元）：1950800.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 移动空气消毒机 | 14台 | 输入回路电流：≤0.1μA |
| 2 | 床单位臭氧消毒机 | 16台 | 最大输出纹波频率≥480kHz |
| 3 | 洁净电热发生器 | 3台 | 容积：≤50L |
| 4 | 脉动真空灭菌器 | 2台 | 容积：≥1200L |
| 5 | 超声清洗机 | 1台 | 容积：≥100L |
| 6 | 全自动清洗消毒器 | 2台 | 容积：≥1200L |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项八； 预算金额（元）：230000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 人工肝支持系统 | 1台 | 具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。 |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项九； 预算金额（元）：830000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 荧光显微镜 | 1台 | 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存 |
| 2 | PCR扩增仪 | 1台 | 样本容量：96孔 |
| 3 | 支气管镜 | 1台 | 直径约4.5毫米，长度约550mm |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项十； 预算金额（元）：230000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 血液净化系统 | 1套 | 单纯血浆置换疗法(PE) |

合同履行期限：进口产品自签订合同之日起30个日历日内交货；

本标项不接受联合体投标。

| 标项十一； 预算金额（元）：650000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 血液分析仪 | 1台 | 血液分析报告参数≥35个 |
| 2 | 全自动凝血分析仪 | 1台 | 检测通道：检测通道数≥16个 |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项十二； 预算金额（元）：530000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 酶标分析仪 | 1台 | 检测原理：比色分析法 |
| 2 | 尿分析仪 | 1台 | 具有10个样本测定模块，10个检测器 |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

| 标项十三； 预算金额（元）：630000.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 微生物鉴定和药敏分析仪 | 1台 | 样本架进样方式：不小于3种 |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货。

本标项不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）标项一属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（2）标项二属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（3）标项三属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（4）标项五属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（5）标项六属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（6）标项七属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（7）标项八属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（8）标项九属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（9）标项十属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（10）标项十一属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（11）标项十二属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（12）标项十三属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：

投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间： 2022年11月21日至2022年11月28日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至6时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月13日9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年12月13日9时00分（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn、广西玉林市人民政府门户网www.yulin.gov.cn

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：玉林市红十字会医院

地址：玉林市金旺路1号

项目联系人：黄文

联系方式：0775-2286030

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼

联系方式：0775-2690131、2690161

3.项目联系方式

项目联系人：方燕、秦晓玲

电　话：0775-2690131、2690161

4.监督部门

名    称：玉林市财政局

电    话：0775-2697961

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

标项一：

预算金额（元）：2412000.00

本标项的核心产品为下表的第2项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗胃机 |  |  | 1台 | 工业（制造业） | 1、技术需求： 1.1以无油蠕动泵为动力，无堵塞结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险； 1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象； 1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率； 1.4具有自动和手动两种洗胃模式、洗胃时，实时显示洗胃模式、压力、状态、次数； 1.5具有微电脑控制，全中文液晶显示。 2、主要功能需求： 2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液； 2.2平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按此键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液； 2.3液量：根据需要可选择进液量，分别为：150ml；250ml；350ml； 2.4清零：可对洗胃次数进行清零； 2.5复位：可恢复至初始状态； 2.6停止：按此键停机。 3、主要性能参数需求： 3.1流量 ：≥2000ml/min； 3.2洗胃压力：进压≤0.05MPa；出压≥-0.05Mpa； 3.3噪音：≤65dB； 3.4输入功率：≤100VA。 |  |
| 2 | 胃肠镜系统 |  |  | 1台 | 工业（制造业） | （一）总体要求： 1.高清电子内镜设备； 2.有独立的光源和独立的图像处理器； 3.可显示特殊光染色模式图像。 （二）具体参数要求 1.图像处理器 1台 1.1全高清内镜图像：像素分辨率可高达1920*1080P； 1.2CMOS图像传感器≥200万像素； 1.3有白平衡功能，能使图像的色彩更接近实际； 1.4有自动调光功能,能选择平均测光和峰值测光模式。 ▲1.5具有分光染色功能，通过440nm和540nm波长的复合光，实现光学染色观察模式。 1.6有血液强化功能，能突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织。 1.7激光传输:无损失信息传输。 1.8具有结构强化功能，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造。 1.9具有轮廓强化功能，能突出显示病变组织范围及轮廓。 1.10双画面显示；实时动态同时观察对比分光染色图片和白光图片。 1.11具有内窥镜自动识别功能，能读出并显示所连接的内窥镜型号和序列号。 ▲1.12需采用无线供电模式，电气隔离，无需防水盖，安全便捷。 1.13可冻结实时图像、缓存约32 幅冻结图像；冻结图像也还可进行血液强化、结构强化、轮廓强化、放大等图像处理。 1.14具有放大功能，可将内镜图像进行放大至1. 2 倍、1.5 倍、2 倍。 1.15具有USB 存储功能，可在外接移动存储设备中存储视频和图片，具备录像功能。 2、光源：1台 2.1 灯泡种类： LED 灯 2.2光通量普通白光模式300Im。 2.3色温：300OK~7000K 2.4显色指数：≥90 2.5机械接口规格直径约：10.0mm。 2.6整机噪音：≤70 dB ( A ) 2.7 气泵压力：40-90kPa 2.8 气流量： L 档：4L/ min ， M 档：5L/ min , H 档：7L/ min。 2.9 窄波模式 ：包括 常规模式、靛胭脂模式 、湖绿色模式。 2.10具备无线供电功能。 2.13具备光传输功能。 3.胃镜：2根 ▲3.1视场角：≥140°。 3.2治疗镜：头端部外径≤10.5mm，主软管外径：≤10.5mm（副送水功能）。 3.3景深：3-100 mm。 3.4弯曲角度 ：上≥210° 下≥90° 左右各≥100°。 3.5钳道孔径：≥3.2mm，工作长度：≥1050mm。 3.6镜体操作部具有4个定义功能远程控制按钮（除外水气按钮和吸引按钮）。 3.7副送水 4、肠镜：2根 ▲4.1、视场角：≥140°。 4.2、头端部外径：≤12.8 mm，主软管外径：≤12.8 mm。 4.3、带副送水功能 4.4、景深：≥3-100 mm。 4.5、弯曲角度上下各≥180°左右各≥160°。 4.6、钳道孔径：≥3.7mm，工作长度：≥1300mm。 4.7镜体操作部具有4个定义功能远程控制按钮（除外水气按钮和吸引按钮）。 4.8副送水 5.彩色液晶监视器：1台 5.1彩色液晶医用监视器≥26寸。 6.专用仪器台车：1台 7.医用送水泵：1台 8.医用二氧化碳泵：1台 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项二：

预算金额（元）：2784000.00

本标项的核心产品为下表的第2项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 心电监护仪 |  | 18台 |  | 工业（制造业） | 1：整机要求： 1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽 1.2、整机无风扇设计，防水等级≥IPX1 ▲1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率1280*800像素或更高，≥6通道波形显示。 1.4、屏幕采用电容屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计。 1.7、内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 1.8、监护仪设计使用年限：≥9年 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，有创血压，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 ▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、支持20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.8、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.9、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 ▲2.11、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.12、提供辅助静脉穿刺功能。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持36小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
|  | 中央监护系统 |  | 10套 |  | 工业（制造业） | 一拖十五中央监护系统参数 一、中央监护系统要求(一台)： 1、主机采用医疗专用计算机，Core2 Duo （优于或者等同于同档次均可）2.66G CPU、内存≥2G、硬盘≥160G、16倍速DVD光驱； 2、采用TCP/IP（以太网）联网方案，兼容HL7通讯协议，可以与HIS系统连接，可通过有线、无线、遥测或有线无线遥测混合连网方式进行连接，数据流量：10M/100MBit 3、采用≥19寸彩色TFT超薄屏显示，分辨率≥1024×1280，同屏显示可达16张床位，每张床位可同时显示波形≥3通道，具有大字体显示功能。 4、可选配双屏显示功能，最多可同时显示30张床位信息，双屏显示不同监护信息。 ▲5、可分屏显示重点床位观察，可显示病人所有生理监测参数及趋势数据，可同屏显示≥4小时所有参数动态趋势，波形显示≥10道。 6、可显示每台床边机≥240小时趋势图/表的存储及回顾，≥720条报警事件存储及回顾，≥72小时全息波形存储及回顾，≥20000个历史病人的数据管理功能。 ▲7、具备监测中心与床旁监护仪双向控制功能，内容包括：接收/解除病人、病案信息、报警上下限、报警级别、停止NIBP测量方式等。 8、具有PC浏览功能，可将中央台中病人信息（包括趋势图回顾、趋势表回顾、波形回顾、CO回顾、NIBP回顾、报警列表回顾、报警事件回顾、药物计算、血液动力学计算等）导出到移动硬盘存储，保存后的文件可以在其它计算机上采用浏览器打开。 9、中文操作界面，声光双重三级报警，心律失常报警，五种药物浓度计算功能，滴定表计算功能。 10、配备激光打印机： 10.1：最大打印幅面为A4， 10.2：黑白打印速度大于等于18ppm。。 二、监护仪要求（十五台）： 1.监护仪外形结构： 1.1 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。 1.2 10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800向600，≧7通道波形显示。 2.监测参数： 2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。 ▲2.2 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。 2.3 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 ▲2.4 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 2.5 NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性。 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-250 小儿：sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215 新生儿：sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125 2.6 支持心率变化统计和动态血压分析。 3.系统功能： 3.1 具有三级声光报警，参数报警级别可调,具备报警集中设置功能。 3.2 具备血液动力学、药物计算功能。 3.3 具备1200小时趋势图表、1500p个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,24小时全息波形回顾。 3.4 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，及标准显示界面等多种显示界面。 3.5 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置,支持3通道记录仪。 3.6 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 3.7 支持附件收纳盒设计。 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项三：

预算金额（元）：2700000.00

本标项的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | - 系统技术需求： （1）≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器； （2）≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调； （3）控制面板可独立旋转、升降及平移； （4）全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致； （5）组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真； （6）声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速； （7）多级信号处理系统； （8）高倍波束并行处理系统； （9）探头接口≥5个； （10）二维灰阶模式； （11）谐波成像模式； （12）M型模式； （13）彩色M型模式； （14）解剖M型模式； （15）彩色多普勒成像； （16）频谱多普勒成像； （17）组织多普勒成像； （18）自由臂三维成像； （19）宽景成像； （20）空间复合成像，≥7线偏转； （21）斑点抑制成像； （22）频率复合成像； （23）独立角度偏转； （24）扩展成像； （25）实时双幅对比成像； （26）高分辨率血流成像； （27）精细血流自动识别成像； （28）全屏放大； （29）局部放大（支持前端、后端放大）； （30）造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头； 1）支持低机械指数造影； 2）双计时器； 3）支持向后存储，≥5分钟电影； 4）支持向前存储； 5）双实时：实时显示组织图像和造影图像； 6）支持造影击碎； 7）支持斑点噪声抑制； 8）具备混合模式； 9）支持造影图像和组织图像位置互换； 10）支持微血管造影增强功能； 11）支持造影定量分析； （31）高帧率造影成像； （32）支持应变式弹性成像； 1）具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具； 2）具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能； （33）支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能； （34）支持立体血流； （35）支持自动肝肾比测量； （36）自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间； （37）穿刺针增强技术； （38）支持语言，中文/英语； （39）支持手动触摸屏上注释； （40）支持手动触摸屏上包络测量； （41）支持语音注释及播放； （42）体位图； - 测量/分析和报告需求 （1）常规测量、多普勒测量、自动频谱测量； （2）全科测量包，自动生成报告，腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科； （3）血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析； （4）支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新； （5）支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置； （6）胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 - 电影回放和原始数据处理需求 （1）所有模式下可用 1）支持手动、自动回放； 2）支持4D 电影回放； 3）支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影； 4）支持图像对比（动态、静态）； （2）原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行相关参数调节。 - 检查存储和管理（内置超声工作站） （1）检查存储≥1T硬盘； 1）内置超声工作站； 2）多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。 - 连通性要求 （1）支持网络连接； （2）支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台； （3）通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理：浏览，查询，获取，删除病人信息等； （4）DICOM 3.0 ； （5）视频/音频输入、输出； （6）支持ECG/PCG信号； （7）≥５个USB接口； （8）DVD R/W 刻录光驱； （9）支持医院相关系统进行网络数据传输及端口开放。 - 系统技术参数及要求 （1）二维灰阶模式； 1）数字化声束形成器； 2）全程动态聚焦； 3）多倍信号并行处理； 4）预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件； 5）最大显示深度:≥38cm ； 6）最大帧率：≥650 帧/秒； 7）TGC：≥8段； 8）LGC：≥8段； 9）二维灰阶：≥256； 10）动态范围：≥160； 11）增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100伪彩图谱：≥8种； （2）彩色多普勒成像 1）包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； 2）显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 3）取样框偏转：≥±30度 (线阵探头)； 4）最大帧率：≥200 帧/秒； 5）支持B/C 同宽； （2）频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒； 1）显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等； 2）显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等； 3）最大速度：≥7.60m/s（连续多普勒速度：≥30m/s）； 4）最小速度：≤1 mm /s（非噪声信号）； 5）取样容积：0.5-30mm ,支持所有探头； 6）偏转角度：≥±30度 (线阵探头)； 7）零位移动：≥8 级； 8）快速角度校正； 9）支持频谱自动测量； （3）组织多普勒成像 （4）心功能自动测量工具 （5）支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 - 探头规格需求 （1）频率：超宽频带或变频探头； （2）二维、彩色、多普勒均可独立变频； （3）探头配置：腹部探头1把、心脏探头1把，浅表探头1把、超高频探头1把； （4）探头频率：频率带宽1.2-20 MHz，所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段阵元：最大有效阵元数≥576阵元； （5）穿刺引导凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能； （6）单晶凸阵探头，带宽：1.2-6.0MHz，角度≥72°； （7）单晶相控阵探头：带宽1.5-4.5MHz，角度≥90； （8）线阵探头，带宽：3.8-13 MHz； （9）超高频线阵探头：带宽7.6-20 .0MHz； - 声功率输出调节： （1）B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 - 外设和附件需求 （1）耦合剂加热器 （2）专业腔内探头放置架 （3）储物托架套件 （4）专业探头放置槽≥5个 （5）支持生理信号：ECG及PCG |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项四：

预算金额（元）：1100000.00

本标项的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 1、工作方式：模块组合分析方式，各模块可独立工作，可随时在原有仪器上扩展增加模块，也可在线连接同品牌样本前处理系统构成流水线；且非OEM产品，保证全新产品。 ▲2、测试速度：生化比色分析速度≥2000测试/小时，单模块ISE速度≥800测试/小时；单模块同时测定项目：≥65项（双试剂，不含电解质3项）； 3、最小样品量：≤1.5ul（0.1ul步进）； 4、最小试剂量：20 ul（1ul步进），最小反应液量：≤100 ul； ▲5、比色试剂通道全部开放（除电解质3项以外），并且具备多选择性配套试剂，配套试剂具备溯源性；比色分析模块的所有试剂通道可使用任何国产或进口试剂；双试剂仓设计，可打开试剂仓大批量装载试剂；配有试剂条码功能，都具备冷藏功能； ▲6、循环恒温水浴控温系统，反应控温精度：37℃±0.1； 7、分析方法：终点法，二点法，速率法，免疫前带祛除法等； 8、加样系统：独立双样本针，非同步加样；多种试剂添加方式； ▲9、单模块反应杯数≥400个UV材质；反应时间≥10分钟；搅拌系统为非接触式超声波搅拌； 10、光路系统为先进长寿命的无相差蚀刻凹面光栅，后分光。 11、具有急诊自动优先功能，并具备单独的急诊通道和标本复检待检区或通道； ▲12、测试波长：≥11种波长，340～800nm，必须具备405nm波长，单或双波长测定； 13、安全保证：标配凝块检测功能，瞬间停电保护功能，针碰撞保护功能等； 14、具有单浓度多点定标功能； 15、自动再检、自动前稀释功能，可以针对标本的单项目进行增量、减量； 16、数据处理功能：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，计算项目，实时QC，X-R控制，自动再检，校准追踪，前带检测，数据存储（10000个常规和急症样本）； 17、必须具备样品ID条码扫描功能，可实现双向通讯要求； 18、具备对异常结果标本实时或批量自动重检功能：可以高值稀释，低值加量；为消除基质效应自动样品前稀释功能只针对异常标本，正常标本不需要进行稀释处理。 |  |
| 2 | 血气分析仪 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 1、设备基本需求：应用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定。 ▲2、可直接测定的参数应包括以下9项：PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac。各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。 3、计算参数包括以下18项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SaO2、THbc、A-aDO2、pAO2、paO2 /pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt、P50； 且能根据体温计算：PH、PCO2、PO2。 4、测定参数可报告范围：PH：6.80 ~ 7.80、PCO2：5 ~ 115 mmHg、PO2：0 ~ 760 mmHg、Na+：100 ~ 200 mmol/L、K+：0.1 ~ 20.0 mmol/L、Ca++：0.10 ~ 5.00 mmol/L、Glu：1.1 ~ 27.8 mmol/L、Lac：0.3 ~ 15.0 mmol/L、Hct：15 ~ 65% 。 5、使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包，无其它耗材；电极免保养，无需单独更换电极。 ▲6、测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器；且能提供75、150、300、450、600等多种测试量的分析包。 ▲7、具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告 8、消耗品（包括试剂包等）均可常温储存，无需冷藏。 9、测试时间：吸入样本后≤100秒出结果。 10、标本用量≤150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血及其它液体。 11、进样方式：自动吸样。 12、定标：全自动2点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标；定标时不消耗测试液，不影响测试人份数。 13、仪器自带数据存储功能，可存储约3000例以上的病人数据和质控数据，并带有标准CD刻录机，无限量地增加数据存储量。 14、仪器具有剩余人份数和分析包效期提示功能。 15、配备无线网络，内置远程联网软件，直接通过浏览器即可对仪器进行远程控制：查看及打印病人结果、质控结果，查看仪器及分析包的状态，2点定标等。 16、配备蓝牙条码枪，扫描快速精确，USB接口，可随时进行数据拷贝 17、全中文操作菜单，大屏幕彩色触摸显示屏。 18、内置打印机，并可外接其它打印机。 须具有以下接口：打印端口，网络接口，RS232接口，条形码阅读器接口，可连接HIS/LIS系统。 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起90个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表的第1项货物“全自动生化分析仪”和第2项货物“血气分析仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品为进口产品；进口产品必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项五：

预算金额（元）：782800.00

本标项的核心产品为下表的第2项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床（含床头柜） |  | 126台 |  | 工业（制造业） | 一、双摇床 1、规格约：2080 mm ×970 mm ×500mm 2、功能：背部升降0～85°，腿部升降0～45°，床头尾板可拆。 3、材质及要求：床架、床板碳钢制造，后静电抗菌粉体喷涂，ABS强化床头尾板，床面一次冲压成型，有透气长孔，铝合金护栏、前后侧伏，手摇系统具有空转限位结构装置。 4、配置：ABS床头尾板1对，手摇安全限位摇杆心情2支，4个不小于5寸双刹静音轮，输液架插孔不少于4个，输液杆不少于1支，铝合金护栏不少于1付，引流挂钩不少于2个，病号插卡不少于1个，杂物架不少于1个。 二、ABS单开门床头柜 1、规格约：480 mm×460 mm×770mm。 2、材质：采用ABS材料注塑而成。 3、所有配件ABS注塑而成，装配采用锁扣方式紧密牢固，柜两侧有折叠毛巾挂架，餐板一块，一个抽屉单开柜门， 柜内有层板。 三、双摇床垫 1、规格：与床尺寸配套。 2、表面为环保防水帆布，易清洁、可拆洗，内芯约40㎜厚普通海绵和约20㎜厚椰棕。 |  |
| 2 | 重症病床 |  | 10台 |  | 工业（制造业） | 1、参数 1.1床体尺寸：床体长≥2230mm，床体宽（最外沿）≥1000mm。 1.2床体高（最低位，不含床垫）≤465mm，床体升降行程≥320mm 高低升降范围：465~785mm（不含床垫）。 1.3床面尺寸：床面长≥1960mm，床面宽≥865mm 1.4角度：背板上折角度≥70°，膝部倾斜角度≥25°（小腿部调节手动七档） ，脚板折转角度≥15°，床体倾斜角度头低脚高位≥12°，头高脚底位≥12°。 1.5具有膝背联动功能。 1.6最大承重： 204kg。 2、电机：整床采用4台医用电机，电机具有防电磁、抗干扰、不漏电，工作匀速、静音等特点。 3、脚轮采用直径≥125mm的单面轮，具备制动、直行、万向功能。整床共有两处中控刹车装置，位于床尾段两侧。 4、具备快速CPR功能：操作模式为机械式。 5、床板为全碳钢床板，具有可拆卸功能。 6、采用四片式护栏，安全护栏升起后距床面高度≥385mm，配有阻尼缓冲功能。 6.1PE阻燃材料, 四片式护栏可一键释放，单独锁定。 6.2四片护栏外侧均设有滚珠式角度指示器。 6.3护栏内外侧均具备内置式操作面板，内侧为患者操作，外侧供医护人员操作。 7、床头板、床尾板可直接拆卸，为第一时间抢救患者争取宝贵时间。 8、该床具有备用电池，设有引流袋支架。 9、输液架插孔分布在床的两端，并配有可伸缩输液架，调整范围≥500mm。 10、床垫：尺寸与床面尺寸完全匹配，采用高周波热合工艺，防水，抗菌，阻燃，防下滑，厚度≥100mm。 11、床体顶端配有吊架安装孔，直径32mm，安装吊架后，可辅助患者起身。 12、床头设有电气面板，220V电源指示灯及保险丝。 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项六：

预算金额（元）：1835000.00

本标项的核心产品为下表的第2项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图分析系统 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 1、主要用于出诊、床旁心电图采集、床边数据发送、带移动推车。 2、输入阻抗：≥5MΩ。 3、输入回路电流：≤0.1μA。 4、噪声：≤15μVp-p。 5、共模抑制比：≥89dB。 6、标准灵敏度 ：10mm/mV+5%。 7、灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差≤+5%。 8、定标电压 ：1mV±5%。 9、耐极化电压： 在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。 10、幅频特性 ：1～60Hz。 11、时间常数 ：≥3.2s。 12、工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB。 13、走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差+5%。 ▲14、支持操作医生权限登陆，可记录医生工作量。 ▲15、支持紧急情况下快速采集心电图、快速发送、快速诊断的急诊流程。 16、可扩展15、18导波形显示、采集，支持波形预采与正式记录，支持心电图长时间监测，长时间采集，自定义采集时间。 17、可通过有线传输、无线传输、4G网络传输病例，传输数据在几秒钟完成。 18、带有患者导联连接电子示意图。 19、可以直接获取医院HIS系统中的患者电子申请单。 20、支持安卓系统及ios系统安装、心电图采集、诊断发送及接收。 ▲21、支持USB、无线蓝牙心电图采集。 ▲22、采集功能：支持VCG（空间向量心电图）功能；TVCG（时间心电向量图）功能；心室晚电位（VLP）功能；心率变异(HRV)功能。 ▲23、设备支持诊断报告内容接收，临床医生可以通过该设备查看诊断内容。 ▲24、所提供心电图设备与院内心电系统需要无缝连接，实现原始心电图数据传输 多导联心电分析系统配置单 名称; 配置; 单位; 数量. 多导联心电分析系统; 触摸式平板主机; 台; 1. 12导心电蓝牙采集器; 台; 1. 12导心电导联线; 条; 1. 心电吸球; 套; 1. 肢导夹子; 套; 1. 充电器; 个; 1. 移动推车; 台; 1. |  |
| 2 | X光机（DR) |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 1 基本功能需求 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 2 主要技术规格和需求 2.1 高压发生器 2.1.1最大输出纹波频率≥480kHz 2.1.2高压发生器功率≥65kW 2.13管电压可调范围 40～150kV 2.1.4加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s 2.1.5 最大输出电流≥800mA 2.1.6最大电流时间积 ≥1000mAs 2.1.7具备AEC自动曝光控制 2.1.8发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 2.2 X线球管 2.2.1球管最大功率≥65kW 2.2.2球管焦点≤0.6/1.2mm 2.2.3阳极热容量≥300kHU 2.2.4可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 2.2.5可通过卷尺测量床旁拍照的距离 2.2.6具备激光定位线 2.2.7射线野控制模式：电动+手动（双模式） 2.3 球管悬吊支架 2.3.1吊架运动模式：电动+手动（双模式） ▲2.3.2 球管架垂直运动距离 ≥180cm 2.3.3球管架沿纵轴运动距离≥320cm 2.3.4球管架沿横轴运动距离≥190cm ▲2.3.5 球管套可沿垂直轴旋转≥-154°至+182°，且球管套可沿水平轴旋转≥±137° 2.3.6全身各部位多功能摄影。立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动：自动同步跟踪； 2.3.7悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能 2.4 自动摆位：可遥控机架一键自动摆位，可对多种临床体位实现，并可通过无线遥控器一键遥控实现，包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度调整、光野大小的调整等，如可实现一键立卧位切换、一键颈椎前后位（球管打角度斜投照方式）、一键跟骨轴位（球管打角度斜投照方式） 2.5 无线平板探测器（2块） 2.5.1配备两块无线移动式平板探测器（品牌和型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用 ▲2.5.2 两块无线平板探测器的尺寸均≥17×17英寸，且平板探测器重量（含电池）≤3.9kg 2.5.3两块无线平板探测器的像素尺寸均≤139微米 2.5.4采集灰阶度 ≥16bits 2.5.5空间分辨率 ≥3.6 lp/mm 2.5.6采集距阵 ≥3000×3000 2.5.7平板探测器通讯模式：无线传输 2.5.8无线探测器供电方式：锂离子电容式供电，非化学式锂电池供电，且为内嵌式电池，充电时无须拆卸。 2.6 胸片架 ▲2.6.1胸片架上探测器盒中心距离地面最小高度≤345mm； 2.6.2胸片架垂直运动行程 ≥150cm 2.6.3胸片架运动模式：电动+手动（双模式） 2.6.4平板探测器可在-20度/+90度翻转 2.6.5平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计 2.6.6可隔室遥控胸片架垂直升降 2.6.7具备自动曝光控制电离室 2.6.8具备平板在线充电指示灯 2.6.9为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计 2.6.10可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 2.7 球管侧近台操控系统 2.7.1具备近台操控彩色触摸屏 2.7.2操控方式：电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效） 2.7.3屏幕尺寸≥9.5英寸 2.7.4屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 2.7.5可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度 2.7.6可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择 2.7.7具备滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配） 2.7.8具备智能故障预判提示 2.8 固定摄影床 2.8.1床面板外形尺寸 ≥840mm*2310mm 2.8.2床面纵向移动范围± 12cm 2.8.3床面最大承重 ≥250kg 2.8.4平板托盘运动模式 电动+手动（双模式） 2.8.5平板托盘移动范围 ≥500mm 2.8.6平板支持在摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计 2.8.7具备可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 2.9 无线远程遥控器 2.9.1可遥控胸片架及电动床电动升降 2.9.2可遥控限束器光野控制 2.9.3供电电池类型：锂电池 2.9.4待机时间 ≥8小时 2.9.5充电形式 无线电磁感应式 2.9.6控制类型 无线射频遥控，非红外式 2.10系统操作台 2.10.1主机工作站操作台内存 ≥8GB 2.10.2主机工作站操作台硬盘 ≥1TB 2.10.3图像文件存储容量 ≥20000幅 2.10.4采集工作站显示器尺寸 ≥23英寸 2.10.5采集工作站显示器分辨率 ≥1920×1200 2.10.6对比度 ≥1000：1 2.10.7支持与RIS和HIS系统的集成 2.10.8支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比 2.10.9支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整 2.10.10 根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议 2.10.11 支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 2.10.12 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 2.10.13 支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能 2.10.14 "支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS" |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项七：

预算金额（元）：1950800.00

本标项的核心产品为下表的第4项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动空气消毒机 |  | 14台 |  | 工业（制造业） | 1、消毒方法：紫外线 2、最大适用体积：≤60 m3 3、额定循环风量：≥600 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍） 4、紫外线灯管寿命≥5000小时 ▲5、紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2 6、紫外线泄漏量：≤2μW/cm2 7、动态消毒时空气中臭氧浓度：≤0.006mg/m3 ▲8、负离子发生量：≥3×107个/cm3 ▲9、过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子 10、安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备 11、白色葡萄球菌杀灭率均大于99.9%（实际≥99.97%），（≤21cfu/m³）。 12、自然菌平均消亡率大于90.00%（实际≥96%），（≤53cfu/m³）。 13、采用单片微型计算机构成控制核心，人机交换更方便，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠； 14、触感式控制面板，中文背光液晶显示屏 15、紫外灯管工作寿命计时； 16、可在有人状态下进行连续动态消毒。 17、红外线接受装置，可远距离控制遥控，任意45°轻松操作，内置隐藏式遥控器放置盒，防止遥控器丢失； 18、风量状态显示屏显示，风量可按高、中、低自由选择； ▲19、实时显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，温度测量精度：±1℃； 20、可快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，静音风机循环送风； 21、采用长寿命、C 波段（波长约 253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒； 22、内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气； 24、手动、定时、临时工作模式。 25、程控数量（定时消毒）约6组。 26、模块化设计，方便用户维护保养。 27、工作时间自动累计功能。 28、液晶中文显示屏，远红外线遥控。 29、双通道循环出风。 30、内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解有机物。 31、内置活性炭过滤器过滤尘埃、除臭。 |  |
| 2 | 床单位臭氧消毒机 |  | 16台 |  | 工业（制造业） | 1、消毒方法：臭氧消毒 2、消毒数量：双床 3、消毒时间：约90min（可自定义) 4、压缩时间：约60s（可自定义） 5、臭氧浓度：≥500mg/m³ 6、适用于医疗机构的床单，被罩，枕套，枕芯，床垫，手术室衣服物品的消毒。 7、移动式，自带医用静音脚轮。 8、微电脑程序控制，多模式可选，手动，自动模式可选。 9、≥7寸电容式触摸液晶屏，触摸灵敏，光损失和系统能耗低，人机交互方便。 10、消毒时间可累计，用户可以清楚的了解机器使用时间。 11、双管路输出，可同时对两个床进行消毒。 12、自由设定消毒时间，抽气时间，还原时间，解析时间。 13、实时温度检测。 14、时钟显示功能，实时显示工作时间以及日期。 15、机器配置大功率空压机，抽真空和解析时间短，抽真空效果明显。 16、陶瓷式臭氧发生器，臭氧输出稳定，使用寿命长。 17、自带空压机，风机，臭氧发生器，充气泵故障检测，报警功能，报警时间到后自动停止工作。 18、供电电压：AC220V±22V 19、压缩功率：≤1200W 20、消毒功率：≤200W 21、供电频率：50HZ±1HZ |  |
| 3 | 洁净电热发生器 |  | 3台 |  | 工业（制造业） | 1、容积：≤50L 2、材质：不低于304,优质无缝钢管质量 ▲3、设计压力约： 0.7Mpa 4、设计温度约：170℃ 5、主体保温：岩棉≥15mm ▲6、额定功率≤90kw、产气量≥120kg/h ▲7、水容量 ≤23L 8、水位控制：磁翻柱式液位计采用连通器原理使液体等高引入主体内，主体内漂浮永久磁性浮子，由浮子带动的磁性能无阻隔性地传出主体，并始终定位在液体的表面。液位计现场测量的液面位置指示利用附靠在主体内液面处的磁场推动180°，由白色变为红色，当液面下降时，翻柱又被主体内液面内磁场推回180°，由红色变为白色。 9、双压力控制：利用机械式压力控制器进行工作压力的控制及调整，当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源。 10、加热保护：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。 11、双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护 12、过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害 13、自动排污功能：TDS自动排污 14、手动排污功能：设备配有手动排污闸阀 15、压力表：压力表，量程：0～1.6MPa 精度等级：1.6级 |  |
| 4 | 脉动真空灭菌器 |  | 2台 |  | 工业（制造业） | 1、容积：≥1200L 2、主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。 3、焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 4、材质：内壳304不锈钢，夹层304不锈钢或者更好材质。 5、设计压力：-0.1/0.3Mpa 6、设计温度：144℃ 7、夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个。多点进汽，进汽口数量≥4个。 8、主体保温：岩棉，厚度≥50mm 9、门数量：双门 10、门板材质同内壳一致 11、结构：与主体啮合齿数≥12个，门板加强筋板数量≥4个 12、动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 13、压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 14、双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。 15、门胶圈圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。 16、管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接 17、泵：单级直连式水环真空泵 18、压变：响应时间＜4ms 19、降噪系统：带有节水降噪装置 20、水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源 21、换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长 22、PLC 外壳采用金属材质，强度韧性高，抗干扰性强 网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI） 通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等）。工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作 23、系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全； 屏幕颜色：约64K真彩触摸屏； 屏幕尺寸≥8寸； 分辨率：分辨率为640 × 480； 容量：32M Flash和64M RAM。 防护等级：前面板 IP 65； 通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯 24、记录方式："触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看 。 25、记录内容，灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均保存在监控电脑上，也可使用选配的热敏打印机进行打印； 26、报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 ▲27、安全保护 "超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 ▲28、程序种类及数量：灭菌类程序：≥25套 29、程序运行时间标准循环:≦55分钟。 ▲30、脉动次数标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。 31、灭菌温度标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。 32、灭菌时间标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。 33、干燥时间干燥时间设定范围：0～9999秒可设。 34、物品装载方式：标配消毒车+搬运车方式装载 ，材质：SUS304不锈钢。 |  |
| 5 | 超声清洗机 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 1、舱体 1.1容积 ≥100L 1.2舱体保温 ≥10mm橡塑阻燃海绵。 1.3舱体材质 ≥1.5mm，304不锈钢镜面板。 2、密封门：开门方式 手动翻盖门。 3、管路系统 3.1管路：清洗机内部水管路采用304不锈钢制作，管路之间采用304不锈钢卡箍式连接。 3.2管路控制：管路系统执行元件釆用电动阀和电磁阀控制。 3.3清洗系统：变频超声清洗技术：40KHz、80KHz、120KHz自动切换。 3.4超声发振方式 底振加侧振的发振方式。 3.5计量泵 ≥1个，实现了自动进清洗剂的功能，并能根据程序设定，控制清洗剂的添加量。 3.6搅拌气泵 静音大流气泵，气流量最大16L/分钟。 4、控制系统 4.1控制方式 采用PLC控制； 4.2通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展； 4.3具有故障自动检测功能，故障声音报警功能； 4.4抗干扰能力强。 4.5界面显示 ：≥7寸高清彩色液晶触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数； 4.6具有报警信息显示功能； 4.7适合高温、高湿环境:。 4.8安全保护 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 4.9防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 4.10水保温控保护装置：保护清洗舱上限值加热管工作时，系统自动切断加热电源； 4.11电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 4.12记录方式 可自动打印过程曲线；可连接追溯系统。 5、程序系统 5.1程序：≥2套预置程序，≥1套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 5.2流程控制：变频超声加酶清洗全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 6、其它参数 6.1运行时间：一个流程≤5min，时间1-99min（可调） 6.2清洗温度：约38～45℃可调 6.3加热方式：电加热 6.4加热功率：≥9KW 6.5总功率 ≤12KW 6.6配置：主机 1台 6.7标准清洗篮1个 |  |
| 6 | 全自动清洗消毒器 |  | 2台 |  | 工业（制造业） | 1、清洗舱 1.1容积：≥520L 1.2 材质：约1.5mm厚316L不锈钢镜面板 1.3对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量 1.4舱体保温：橡塑海绵≥10mm 2、密封门 2.1开门方式：自动下开门 2.2通道类型：双门通道型、双门可实现互锁 2.3门玻璃：防爆玻璃门，隔音隔热 2.4门障碍：关门遇障碍可自动返回 2.5压紧方式：门采用主动压紧方式（气缸压紧） ▲2.6门厚度：≥20mm 3、管路系统 3.1管路：快速预热水箱，双水箱设计 3.2干燥系统：噪音≤70dB，双风机供风，双级加热系统 3.3核心配件：循环泵、气动阀均符相应标准 3.4计量泵：不少于2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个） 3.5循环泵：不锈钢泵体，流量最大900L/分钟 3.6阀门：口径约2寸 3.7空气过滤器：不低于H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um； 4、控制系统 ▲4.1控制方式：控制器所用元器件均为工业级标准； 4.2多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联； 4.3支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多通讯协议，支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式； 4.4具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。 4.5界面显示：彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数； 4.6具有报警信息显示功能； 4.7适合高温、高湿环境； 4.8 256色彩色显示。 4.9流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 4.10温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。 4.11记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统。 4.12安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源。 4.13防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 4.14风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 4.15门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。 4.16电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项八：

预算金额（元）：230000.00

本标项的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工肝支持系统 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 一、治疗模式要求 1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。 ▲2、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。 3、可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。 二、技术参数要求 1、彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 2、具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。 （1）血液泵（BP）：0，15～225mL/min （2）滤过液泵（FP）：0，5～120mL/min （3）透析液泵（DP）：0，2～50mL/min （4）置换液泵（RP）：0，4～120mL/min 3、独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0.5～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。 ▲4、具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。 ▲5、具备6个压力监测： （1）动脉压： -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （2）滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （3）静脉压： -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （4）一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) （5）血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) （6）二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) ▲6、具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。 7、加温器：两面热板加温方式，35～38℃ 8、电子秤：3个，0～10KG 9、气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：100μl 10、补液断流，超声波检测方式 11、滤液断流，超声波检测方式 12、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一 13、液面监测：静电容量变化方式 ▲14、网电源供电中断：电源中断后，本设备自带锂电池可继续使用≥15min 15、开放式耗材，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项九：

预算金额（元）：830000.00

本标项的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光显微镜 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 一、用途：可观察普通染色的切片观察（BF），用于科研及临床检验工作。 - 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 - 主要技术指标 2.1 生物显微镜 ▲2.1.1 光学系统： 光学矫正系统，齐焦距离必须为45mm。 ▲2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构机械固定载物台, (W × D)：211 mm × 154 mm移动范围 (X × Y)：76 mm × 52 mm载物台XY 移动可锁定 2.1.3 调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调：15 mm )，有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。细调焦旋钮 ( 最小调节幅度：2.5 μm) ▲2.1.4 聚光镜： 阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜： BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁 ( 仅限BF )。 ▲2.1.5 照明系统：60000小时长寿命LED光源 2.1.6 三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.7 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 2.1.8 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.10 W.D≥18.5）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13） 2.1.9 LED荧光附件 2.1.9.1蓝色荧光模块MF-B-LED技术参数：标配蓝色激发块，荧光滤光片组 B激发光波段:450~495nm，多个高效荧光波段可供选择，适应不同荧光应用。通过滑块/拉杆轻松切换激发光进行荧光或明场观察；荧光显微镜，可以升级成像系统。 2.1.9.2 LED照明光源，不需预热直接开即可用，使用寿命5万个小时； 2.1.9.3均采用无限远光学系统； 2.1.9.4方便显微镜升级改造 ▲二、2000万专业成像系统： 1、1 英寸彩色SONY CMOS IMX183（优于或者相当于该档次均可）芯片， 最高分辨率为2000万像素（5440x3648） 2、曝光时间：0.1ms~15s 3、G光灵敏度：462mv with 1/30s 4、实时帧速：15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216 5、数据接口类型：USB3.0 6、色彩空间：RGB 三、成像软件 1、 采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口，界面直观，操作容易； 2、曝光控制：自动和手动； 3、在图像上添加注释等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4、图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转，翻转等处理功能；方便地对图像添加伪彩色等功能； 5、可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理 6、自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 7、实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片； 8、分割和计数功能，数据可输出到Excel； 9、可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式。 10、彩色荧光合成功能：将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整。 11、快捷的实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制 四、电脑 ：I5CPU（优于或者等于该档次均可）内存4GB，硬盘1TB，16X DVDR ，液晶显示屏21.5寸 ，操作系统Win10 （优于或者等于该档次均可）操作系统 五、光路全部预定中，无需任何光路对中调节，即装即用 六、基本配置： 1、生物显微镜主机 1套 2、透射明场照明系统 1套 3、平场消色差物镜4X—100X（4个）1套 |  |
| 2 | PCR扩增仪 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | ▲1、激发光源：大功率LED光源或全波长免维护卤铝灯 ▲2、检测器：高灵敏度光电传感器 ▲3、样本容量：96孔 ▲4、检测通道：≥四重 5、荧光检测波长 （1）通道1:470nm-510nm （2）通道2:530nm-565nm （3）通道3:580nm-620nm （4）通道4:630nm-665nm （5）通道5：预留 （6）通道6：预留 6、可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5 7、检测方式：反应管的底部侧面激发、检测 8、激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输 9、软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 10、模块温度范围：4℃-99℃ 11、检测动力学范围：100¬-1010 12、最小检测模板：单个拷贝 13、反应容积：15ul-100ul ▲14、控温模式：半导体热电模块 15、升温速率(MAX) ：4℃/S 16、温控精度（HRM高分辨熔解曲线）：±0.1℃ 17、间温度均匀性：±0.1℃ 18、断电保护：有断电保护功能 19、输入电源：AC200V-240V 50HZ 20、耗能：≤850VA 21、操作系统：中、英文Win 7/8/10（优于或者等于该档次均可） 22、热 盖：电子自动锁控热盖 23、操作软件：全中文/全英文 |  |
| 3 | 支气管镜 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 一、硬质支气管镜 ▲1、直径约4.5毫米，长度约550mm； 2、视野角度0度； 3、实现高清成像。 4、蓝宝石玻璃镜面； 二、支气管镜鞘及手术器械配置需求 ▲1、分别配备约330mm及430mm多种规格长度的外管鞘； 2、外管鞘直径分别有12.2mm、12.8mm、14mm等多种规格； ▲3、配备鳄鱼双开光学钳。 4、配备鳄口双开以及紧抓型异物钳 5、配备吸引管 6、镜鞒分为可拆卸设计，更有效地对管鞘进行消毒； 7、配备整套密封套转； 8、配备高频通气专用接口； 9、配备操作固定保护鞘管； 10、配备专用消毒盒； 三、冷光源 1、显色指数≥90。 2、色温：4000～7000K 3、LED灯 寿命30000小时。 4、光源亮度调节范围为0%-100% 5、整机噪声≤58dB。 四、全高清影像系统 1、具有数字信号高清输出（HD/SD SDI/DVI）功能，具有卡式连接器，全封闭防水，便于清洗消毒； 2、高清摄像头可连接多种光学视管； 3、分辨率为1920▲1080P，宽高比为16:9，符合国际1080P的全高清标准； 4、具有构造和轮廓两种结构强调功能； 5、图像预冻结功能； 6、自动记忆功能，可自动记忆白平衡，测光模式，增强功能，消光功能，色调等内容； 7、摄像头具有快捷键按钮，可设置多种常用功能； 8、具有特殊的暗区改善功能以及图像翻转功能； 9、具有伽马模式及去摩尔纹功能。 五、监视器 1、监视器≥24寸； 2、全高清液晶专业医用显示器。 六、台车：配备专用医用台车 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项十：

预算金额（元）：230000.00

本标项的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 血液净化系统 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 一、功能 1、单纯血浆置换疗法(PE) 2、双重滤过血浆置换疗法（DFPP） 3、血浆滤过透析（PDF） 4、血浆吸附（PA） 5、血液/血浆灌流疗法（HP/PP） 6、血液滤过疗法（HF） ▲7、单纯血浆置换联合血浆吸附(PE+PA) ▲8、蛋白吸附再循环疗法(PARS) ▲9、血浆滤过吸附(CPFA) 10、腹水超滤浓缩回输 11、 SCUF ( 缓慢连续性超滤） 12、 CVVH ( 连续性静脉—静脉血液滤过 ) 13、 CVVHD ( 连续性静脉—静脉血液透析 ) 14 、CVVHDF ( 连续性静脉—静脉血液透析滤过 ) 二、结构功能 1、四个流量泵，3电子秤，全自动平衡透析液及置换液出入量 2、独立肝素泵，自动注射抗凝剂，抗凝方案多样化使治疗中凝血风险最小 3、血液和置换液同时加温装置，温度可调，性能可靠 ▲4、真彩色液晶触摸屏，全中文操作界面 ▲三、一次性消耗材料：耗材厂家开放。 四、安全性 1、超声气泡监测： 2、漏血和停电监测： ▲3、动脉压、静脉压、滤器前压、膜外压、二次膜压、跨膜压监测和报警功能 ▲4、三个称重计、泵速自动反馈调节系统 5、肝素微量注射泵配备零容量报警 6、血液加温系统，配备温度报警 五、性能参数 1、血泵、废液泵（滤过液）、置换液泵、透析液泵流量范围： （φ6mm泵管）：10mL/min~250mL/min； 误差范围：±10mL、±10%选取绝对值大者 2、动脉压、静脉压、滤器前压、膜外压、二次膜压指示范围： —40kPa~40kPa(—300mmHg~300mmHg)，精度：±1.3kPa(±10mmHg)。 跨膜压指示范围：—40kPa~40kPa(—300mmHg~300mmHg)，精度：±1.3kPa(±20mmHg)。 3、微量泵推进速率： 系统微量泵推进速率范围应为0 mL/h～20mL/h，误差为±0.2mL/h或读数的±5%，二者取绝对值大者，快进速率不小于50mL/h。 4、称重计的正常测量范围： 0kg~12kg，误差范围±5.0g、±0.5%选取大者 5、脱水误差 5.1脱水总量在0mL/h～3000mL/h的超滤率范围内，脱水误差±50mL/h。 5.2设备运行的实际脱水量的累计误差不超过±200mL。 5.3当脱水量偏离设定值±100mL时，系统应发出声光报警，各流量泵停止运转以阻止脱水量继续偏离设定值。 6、设备液体平衡误差 6.1设备液体平衡误差不超过±50mL/h。 6.2设备液体平衡的累积误差不超过±100mL。 7、静脉压、动脉压、膜外压、二次膜压、滤器前压监控系统：具有可调的高低限报警，报警值误差不超过设置值的±1.3kPa（±10mmHg）。 跨膜压监控系统：具有可调的高低限报警，报警值误差不超过设置值的±2.7kPa（±20mmHg）。超出报警值会触发声光报警，同时所有流量泵停止运转。 8、温度控制 8.1 加热器温度控制为38℃±1℃，加热器温度大于40℃时系统应发出声光报警。 8.2 置换液温度与泵速的关系应在说明书中规定，置换液的实测温度与说明书中规定值的误差为±1℃。 9、 气泡监测：系统应有血液管道气泡监护系统，检测灵敏度为0.2mL以上的单独气泡（血流量在200mL/min时）。当出现气泡时，应发出声光报警，切断血泵电源，并阻断血液管道。 10、称重报警：称重计系统在负载超过12kg时应能发出超重提示，称重计显示框绿色变为黄色，有黄灯和声音报警。 11、微量泵报警：系统的微量泵推进到终点（即注射完毕）时，应自动停止并发出声光报警，在离开终点位置时报警消除。当肝素的推注受到阻塞时，设备应发出声光报警。 12、漏血监测：系统应设有漏血监控系统，最大报警限值≤0.35mL/min，在最大规定废液流量下漏血量大于最大报警限值(血液的HCT为32%)时，系统应发出声光报警，同时停止血泵，并阻断静脉血液管道。 13、 置换液袋/透析液袋抽空、废液袋满时会进入换液状态，同时发出声光报警。 14、断电报警：系统应设有断电声光报警功能。 15、工作环境条件：温度范围：10℃～30℃；相对湿度：≤70%。 16、贮存和运输环境条件：温度范围：-20℃～55℃；相对湿度：≤93%。 17、电源条件：电压范围：交流220V±22V；频率范围：50Hz±1Hz。 18、整机净重：整机净重约80Kg 19、整机功耗：整机功耗500VA 20、整机外形尺寸：约宽×厚×高（mm）550×500×1450 21、不间断电源（选配）：网电源中断后可维持30分钟 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项十一：

预算金额（元）：650000.00

本标项的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液分析仪 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 1、检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 ▲2、报告参数：血液分析报告参数≥35个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。 3、单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。 ▲4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤40μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。 5、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。 6、末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。 7、末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。 8、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 9、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 10、全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。 11、具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。 12、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 13、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 14、具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥75%。 15、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 16、具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。 17、配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏。 18、CRP线性范围：0.2~320mg/L。 19、SAA线性范围：5~350mg/L。 20、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。 21、可根据采购人的发展需求升级成血液分析流水线。 |  |
| 2 | 全自动凝血分析仪 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 1、检测原理：包含凝固法、发色底物法、免疫比浊法等检测方法。 2、测试速度：测试速度≥450测试/小时（不含演算FIB）。 3、检测通道：检测通道数≥16个。 ▲4、检测光源：采用LED光源，无需定期更换。 5、检测项目：包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT Ⅲ等。 6、FIB检测：FIB具有测试和演算两种功能可供选择，可计算PT活动度。 7、加样针：加样针、试剂针具有液面传感系统，具备防碰撞功能。 ▲8、试剂位：试剂位≥57个，其中其中试剂冷藏位≥40个。 9、样本监测：具有样本监测功能，能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本。 10、检测波长：检测波长≥3个，并且可自动转换检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。 11、闭盖穿刺：支持闭盖穿刺取样，原始管可直接上机检测。 12、样本位：采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样。 13、试剂装载：仪器运行中试剂可连续装载。 14、试剂扫描：试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。 15、反应杯：样品反应杯在测试过程中可连续添加。 16、软件功能：配有中文操作系统，方便客户使用。 17、数据传输：全自动，双向lis通讯，自动读取项目信息，免人工输入。 18、定标校准：具备多点定标校准功能。 19、质量控制：具有L-J 及Westgard 质控功能 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项十二：

预算金额（元）：530000.00

本标项的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标分析仪 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 一、样本处理模块基本参数 1.样本架进样方式：不小于3种，有顺序、样本架号和条码模式，支持门诊优先、重测优先； 2.样本架类型：不小于5种，可通过样本架条码和磁感应自动识别； 3.处理速度：最大上载与下载速度1000样本/小时； 4.样本容量：同时装载不小于30个样本架，同时检测不小于300个样本；样本缓冲能力和样本输出不小于280个样本； 5.急诊样本处理能力：按键控制插入急诊样本，快捷优先轨道，可同时插入多个样本架。除了常规急诊样本，还具备样本急中急功能； 6.生物安全：支持高低试管，不同类型容器混合上样，自动识别有盖试管并去盖，去盖速度不小于500管/小时，支持废盖紫外消毒； 7.样本图片：能够实现样本状态图片拍照自动存档功能； 二、化学发光免疫模块基本参数 1.仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测； 2.测试原理：辉光型的酶促化学发光或电化学发光体系； ▲3.单模块最大测试速度不小于400T/H，第一个结果时间不大于18分钟； 4.样本针采用钢针设计，节约使用成本； 5.能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警，确保加样的准确性； 6. 样本针携带污染率小于0.1PPM； 7.样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管 ； 8. 在机试剂冷藏温度2～8℃，试剂瓶规格不小于2种； 9.反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载不小于1100个,料斗式散装反应杯进样； 10.试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能； 11.反应液混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术； 12.生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术； 13.校准方式.校准品独立注册，内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正； 14.测试申请模式.支持三种测试申请模式（顺序模式、样本架号模式、条码模式）,具有门诊样本优先功能； 15.具备试剂在线装载和样本自动重测功能； 16.拓展功能.具有模块化拓展功能，可以与免疫模块级联，也可以与同品牌全自动生化仪联机； 17.检测项目.具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心肌标记物、降钙素原PCT、骨代谢等套餐检测检测，检测项目要不少于65项； 18.TSH满足功能灵敏度不大于0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测； 19.校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件； 20.支持带条码的校准品和质控品上机直接检测 ； 21.具有独立急诊通道，并且有优先处理胸痛中心样本的急诊检测能力； |  |
| 2 | 尿分析仪 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 一、尿分析仪 1、检测原理：比色分析法 2、检测项目： （1）理学项目：颜色、浊度、电导率。 （2）干化学项目：尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、肌酐（CRE）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、微量白蛋白（ALB）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、PH、抗坏血酸（VC）、钙离子（Ca）、尿微量白蛋白/肌酐比值（ALB/CRE)。 3、适用试纸：10-14项 4、急诊功能：独立急诊位，优先检测急诊标本。 5、送样装置：全自动送样装置，支持十管样品架，可批处理60个样本。 6、分纸系统：分纸技术和装置，确保纸条自动单条正面输出，准确入位，避免卡纸。 7、加样系统：淋样方式，保证每个项目均匀加样，避免点样不准、漏点及项目间的相互干扰等因素造成的错误结果。 8、结果识别：试纸图像识别技术及系统，提取颜色特征，提高识别准确性。 9、结果溯源：检测结果通过CCD拍照留存，方便人工复审和溯源。 ▲10、检测速度：≥240标本/小时 11、质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的阴、阳性质控品。 12、数据存储：≥100万个结果 13、试纸条容量：200条 二、尿液有形成分分析仪 1、核心技术： （1）机器视觉技术： ①对尿中有形成分进行高、低倍镜拍照，对采集图像进行分析处理，提取目标特征参数，对有形成分进行识别及分类计数。 ②指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人员值守。 （2）阴性过筛技术：通过标本快速扫描，判定尿液标本的阴阳性，进行快速阴性过筛。 （3）定位跟踪技术：低倍镜下全视野扫描，对目标定位，高倍镜下对目标自动跟踪放大，对细微结构进行鉴别分类。 （4）多通道多线程控制技术： 多通道分时工作，采用软件多线程控制，减少标本沉淀等待时间，加快检测速度。 2、检测项目： （1）对尿中所有有形成分标准化分类及定量计数； （2）红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印分析所得的曲线图和散点图。 3.智能学习功能：对不能识别及识别效果不好的有形成分通过训练学习后，不断提高自动识别能力。 4、集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。 5、质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的有形成分质控品，分高浓度、中浓度、低浓度及灵敏度四个浓度。 ▲6、校准功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的校准品。 7、急诊功能：独立急诊位，优先检测急诊标本。 8、标本处理：标本无需离心及染色，直接上机检测。 9、检测速度：80-100标本/小时，并发出综合报告。 10、检出率：浓度为5个/µl左右的样品检出率98%以上。 11、准确度：95%以上 12、重复性测试：CV≤7%（500～1000个/µl） 13、交叉污染：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl。 ▲14、正常人群参考值：仪器具备由国内多地权威医院通过大量实验做出的根据性别、年龄进行分类的正常人群参考值。 15、计数池：六通道高精度定量流动计数池 16、计数池清洗：反向清洗。 17、网络功能：可连科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。 ▲18、红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印分析所得的曲线图和散点图。 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项十三：

预算金额（元）：630000.00

本标项的核心产品为下表的第1项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物鉴定和药敏分析仪 |  | 1台 |  | 工业（制造业） | 1、由1台主机机柜带3台子机机柜组成，其中主机机柜放置1台主机，子机机柜放置3台子机；每个子机可以独立拆分、检修时不影响其它单机使用。 ▲2、检测通量≥1000孔位，可放置≥990支分枝杆菌液体培养管、≥10个校准管。 3、具有10个样本测定模块，10个检测器。 4、利用荧光增强检测技术，检测分枝杆菌生长时消耗氧气导致荧光强度变化；仪器24小时连续监测，可自动判读。 5、具有声音、视觉警报功能，内置培养箱及控制系统。 6、全中文彩色触控显示屏，800*480像素，中文人机交互画面，可显示系统状态及各培养箱中各孔位实时状态及完整培养曲线；自动分析软件；内置条码扫描仪。 7、阴性检测天数最长≤42天。分枝杆菌阳性培养平均时间4～11天；报阳或报阴时可查询完整生长曲线，协助确认机器判读是否正确。 8、具有孔位状态实时监控功能，中断、新放置或缺失等状态可自动刷新，且数据不丢失。 9、每小时自动校正功能，无需人工进行检测校正。 10、能检测大多数致病性分枝杆菌如痰、组织、胃液、大便及其他非血液标本。 11、质检系统可实时提示系统使用状态，避免查询手册，可及时处理仪器状态，处理完毕后可手动或自动清除错误状态。 12、使用XY轴辅助定位系统，降低软件架构复杂性，增强容错容差性。 13、与原厂生产的分枝杆菌液体培养管配套使用。 14、配置SD卡，能存储每个孔位半年内的培养监测数据。 15、输入功率≥2350W。 |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间和地点 |  |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交货。 2、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | （1）签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； （2）预付款支付5个日历日内，中标供应商出具厂家订单给采购人，采购人支付合同款的20%给中标供应商 （3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的27%货款给中标供应商； （4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由采购人凭发票支付合同款的的3%货款给中标供应商。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  | 质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，质量保修期不少于1年。若产品生产厂家免费质量保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质量保修期内免费维护、维修。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1、中标供应商负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标供应商应提供对招标人的基本培训，使招标人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，拟投入的培训人员不少于3人。 2、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 3、提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标供应商在接到招标人通知后4小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他技术、服务等要求 |  |  |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2、产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 ▲6、中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标供应商已在投标文件中报出耗材优惠率，招标人可根据实际情况使用中标供应商的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人应在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、技术培训方案。 3、投标人如有证明履约能力的材料（包含但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书），请在投标文件中提供。 4、投标人如有同类产品的销售业绩的材料，请在投标文件中提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | （制冷量>14000W） | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7.2 | 不允许分包 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 |
| 11.2 | 不组织现场考察 |
|  | 不组织召开开标前答疑会 |
| 13 | 报价文件： 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年1月至投标文件提交截止时间前连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月至投标文件提交截止时间前连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） （1）有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）； （2）有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；（3）有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供。 8、供货制造商为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的资格证明材料【供货制造商为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；供货制造商为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；供货制造商为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（声明函格式后附）；（除标项四不需提供外，其他标项均必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字（或者电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（或者委托代理人）在规定签章处签字（或者电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、技术培训方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6、产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 7、优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格、交货时间 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：7人 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为1项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为4项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量：根据总得分由高到低排列次序并推荐得分排名前3名为中标候选人。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司玉林分公司招标部，联系电话：0775-2690161、2690131，通讯地址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.代理费收取标准： 标项一：人民币固定金额45000.00元； 标项二：人民币固定金额50000.00元； 标项三：人民币固定金额49000.00元； 标项四：人民币固定金额24000.00元； 标项五：人民币固定金额16000.00元； 标项六：人民币固定金额36000.00元； 标项七：人民币固定金额37000.00元； 标项八：人民币固定金额5000.00元； 标项九：人民币固定金额17000.00元； 标项十：人民币固定金额5000.00元； 标项十一：人民币固定金额13000.00元； 标项十二：人民币固定金额11000.00元； 标项十三：人民币固定金额14000.00元； 3. 代理服务费收款账户： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司玉林分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001013900158219 |
| 40 | 本采购项目涉及中小企业采购，现明确以下内容： 1.本项目除标项四外，其他所有标项均为专门面向中小企业采购的项目，货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，相关标的详见本招标文件“第二章《采购需求》”； 2.中小企业预留预算金额： （1）标项一：241.2万元；中小企业预留份额：100%； （2）标项二：278.4万元；中小企业预留份额：100%； （3）标项三：270.00万元；中小企业预留份额：100%； （4）标项五：78.28万元；中小企业预留份额：100%； （5）标项六：183.5万元；中小企业预留份额：100%； （6）标项七：195.08万元；中小企业预留份额：100%； （7）标项八：23万元；中小企业预留份额：100%； （8）标项九：83万元；中小企业预留份额：100%； （9）标项十：23万元；中小企业预留份额：100%； （10）标项十一：65万元；中小企业预留份额：100%； （11）标项十二：53万元；中小企业预留份额：100%； （12）标项十三：63万元；中小企业预留份额：100%； 3. 预付款支付比例：签订合同后10个工作日内，由采购人预付合同款的50%给中标供应商作为预付款； 4.本项目不接受联合体投标，不接受允许分包； 5. 本项目除标项四外，其他所有标项属于专门面向中小企业采购的项目，不再进行价格扣除及用扣除后的价格参加评审； 6.因本项目属于专门面向中小企业采购的项目，规定依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 7.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：均为工业（制造业）。 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标供应商

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标供应商领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

- 综合评分法（除标项四外）

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分35分） |  | 投标报价 | （1）满足招标文件要求且投标报价最低是为评标基准价，其价格分为满分。 （2）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／投标报价）×35分 |
| 2 | 技术分 （满分30分） |  | 技术性能分（满分20分） | 1. 投标文件的技术要求中无负偏离的得6分，满分6分。 非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣1分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。 2、每1项参数提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告等佐证材料证明投标产品满足或者优于招标文件要求的，得2分，满分14分。（投标人须在投标文件中提供检测报告复印件并加盖投标人单位电子公章，否则不得分。） |
|  |  |  | 项目实施方案 （满分10分） | 不入档（0分）：项目实施方案无可行性，不能满足完成本项目需求。 一档（3分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施并不完整的； 二档（6分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档（10分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施十分完善，建议的安装、调试、验收方法或方案更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进。 |
| 3 | 商务分（满分35分） | 售后服务方案分 （满分10分） | 一档（0分）：提供的售后服务方案内容不合理、描述内容不清晰； 二档（3分）：提供现场服务及支持方案，有运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间，但方案简单，考虑欠周全的； 三档（6分）：提供现场服务及支持方案有一定的针对性，配备专业技术人员，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有基本的，可行的方案，且方案有一定针对性的； 四档（10分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，配备有专业技术人员，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，且方案有针对性的。 |  |
|  |  | 技术培训方案（满分7分） | 一档（0分）：提供的技术培训方案不切合实际，不合理的。 二档（1分）：技术培训方案较完整较周全； 三档（4分）：有突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路合理，技术培训方案符合项目实际； 四档（7分）：方案突出重点、难点且作出深入分析，技术培训方案完整且考虑周全，主要内容的编制思路明晰利于项目实际实施； |  |
|  |  | 履约能力分（满分6分） | 投标人或者生产厂家提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每一项得2分，满分6分。 |  |
|  |  | 业绩 （满分10分） | 2019年1月1日以来至投标截止日期止，投标人或者生产厂家具有同类产品的销售业绩，每项得2分，满分10分。【提供合同复印件】 |  |
|  |  | 政策分（满分 2分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

- 综合评分法（适用于标项四）

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分35分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×35分 |
| 2 | 技术分 （满分30分） |  | 技术性能分（满分20分） | 1. 投标文件的技术要求中无负偏离的得6分，满分6分。 非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣1分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。 2、每1项参数提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告等佐证材料证明投标产品满足或者优于招标文件要求的，得2分，满分14分。（投标人须在投标文件中提供检测报告复印件并加盖投标人单位电子公章，否则不得分。） |
|  |  |  | 项目实施方案 （满分10分） | 不入档（0分）：项目实施方案无可行性，不能满足完成本项目需求。 一档（3分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施并不完整的； 二档（6分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档（10分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施十分完善，建议的安装、调试、验收方法或方案更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进。 |
| 3 | 商务分（满分35分） | 售后服务方案分 （满分10分） | 一档（0分）：提供的售后服务方案内容不合理、描述内容不清晰； 二档（3分）：提供现场服务及支持方案，有运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间，但方案简单，考虑欠周全的； 三档（6分）：提供现场服务及支持方案有一定的针对性，配备专业技术人员，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有基本的，可行的方案，且方案有一定针对性的； 四档（10分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，配备有专业技术人员，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，且方案有针对性的。 |  |
|  |  | 技术培训方案（满分7分） | 一档（0分）：提供的技术培训方案不切合实际，不合理的。 二档（1分）：技术培训方案较完整较周全； 三档（4分）：有突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路合理，技术培训方案符合项目实际； 四档（7分）：方案突出重点、难点且作出深入分析，技术培训方案完整且考虑周全，主要内容的编制思路明晰利于项目实际实施； |  |
|  |  | 履约能力分（满分6分） | 投标人或者生产厂家提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每一项得2分，满分6分。 |  |
|  |  | 业绩 （满分10分） | 2019年1月1日以来至投标截止日期止，投标人或者生产厂家具有同类产品的销售业绩，每项得2分，满分10分。【提供合同复印件（须附有采购货物清单）】 |  |
|  |  | 政策分（满分 2分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐

（一）综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同

（货物类）

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：

项目编号：

分标号：

合同类型：买卖合同（备注：货物采购一般为买卖合同）

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 标的的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条　标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：自签订合同之日起     个工作日内交付使用。

2.履行地点：                       。

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：           。

（2）交货方式

□乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：            。

第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训

1.安装时间：                     ；安装地点：                     。

2.安装要求：乙方应当按采购文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：                     ；培训地点：                     。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）：                     。

3.合同价款为履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

4.付款进度安排：

（1）签订合同后10个工作日内，由甲方预付合同款的50%给乙方作为预付款；

（2）预付款支付5个日历日内，乙方出具厂家订单给甲方，甲方支付合同款的20%给乙方

（3）交货安装完毕并验收合格之日起30个工作日内，由甲方凭发票支付合同款的27%货款给乙方；

（4）交货安装完毕并验收合格之日起180个工作日内，由甲方凭发票支付合同款的3%货款给乙方。

5.资金支付方式：银行转账。

第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）（注：根据项目实际情况填写，且与采购需求一致）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起   个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式   份，甲乙双方各执   份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后   日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后   日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围：                 ；保修期：                     。

第九条　履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的    %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（1） 方式解决：

（1）向玉林仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标通知书；

3.投标文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：	法定代表人或者委托代理人（签字）：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                 标项：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投标项：________

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投标项：______________

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投标项：____________

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投标项：_____________

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投标项：______________

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。