招标文件

项目编号：GGZC2020-G1-50285-GXYL

项目名称：桂平市妇幼保健院妇幼基层能力提升医疗设备采购

采 购 人： 桂平市妇幼保健院

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年11月6日

目    录

第一章  招标公告	2

一、项目基本情况	2

二、投标人的资格要求：	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	24

第四章  评标方法及评标标准	41

第五章  合同主要条款格式	51

第六章　投标文件格式	58

一、投标文件外层包装封面格式	59

二、报价文件格式	60

三、资格证明文件格式	64

四、商务文件格式	70

五、技术文件格式	77

六、其他文书、文件格式	83

## 第一章  招标公告

项目概况

桂平市妇幼保健院妇幼基层能力提升医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在登陆政采云平台（www.zcygov.cn）自行免费获取招标文件，并于2020年11月27日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-G1-50285-GXYL

项目名称：桂平市妇幼保健院妇幼基层能力提升医疗设备采购

预算金额：A分标为人民币壹佰伍拾贰万元整（¥1520000.00），B分标为陆拾捌万元整（¥680000.00）

最高限价（如有）：无

采购需求：

A分标：

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇幼云平台 | 1 | 套 | 分体式硬件终端，采用嵌入式实时操作系统；支持ITU H.323以及IETF SIP协议；要求与市局MCU实现数字连接；当MCU不能使用时，可以与广西监管平台现有的远程会诊平台实现数字连接； |
| 2 | 超高清腔镜光学视镜 | 1 | 套 | 1.单位相对畸变0.8% 2.角分辨力 4.82 |
| 3 | 新生儿窒息复苏培训模型 | 1 | 套 | 整体：新生儿真实地模仿一个40周的足月新生儿。身长21英寸(51厘米)，体重7磅 (3.5公斤)。 |
| 4 | 医用病员加温系统 | 1 | 套 | - 采用充气式加温方式 - 运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档 |
| 5 | 自体血连续回输系统 | 1 | 套 | 1.操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。 2.具备125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。 |
| 6 | 组合复苏器 | 1 | 台 | - 用于有自主呼吸新生儿，提供持续正压通气支持，人工操作、气体驱动的呼吸支持系统 2.主机内置空氧混合器一体化，用医用空气源和氧气源混合输出氧浓度； |
| 7 | 婴幼儿辐射保暖台 | 1 | 套 | 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3.独立的超温保护系统； |
| 8 | 胎监机 | 1 | 台 | 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸，体温）； |
| 9 | 分娩综合技能训练模型 | 1 | 套 | 高仿真度的模拟新生婴儿. 支持新生儿标准复苏练习。注入温水后, 它有着真实新生婴儿的大小,模样,重量, 感觉及触觉。 |
| 10 | 婴儿培养箱 | 2 | 台 | 1.1 工作电源：AC220V/50Hz 1.2 输入功率：≤1000VA 1.3 控制方式：箱温和肤温两种温度控制） |
| 11 | 经皮黄疸仪 | 4 | 台 | 1、检测方法： 光反射式,绿、蓝光比较 2、显示方法： 三位数字液晶显示 错误数据可清除 mg/dl μmol/l单位滚动显示 可进行2－5次平均值测试 |
| 12 | 电动妇科手术床 | 2 | 张 | 1. 定制规格 长：2000mm*宽：600mm*高：720mm 2. 升降行程：≥240mm 3. 背板上折：≥70° |
| 13 | 监护仪 | 5 | 台 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 |
| 14 | 脉搏血氧仪 | 2 | 台 | 测量范围： 血氧饱和度SpO2: 0-100% 心率: 18-321 BPM |
| 15 | 脉博血氧仪（手持） | 2 | 台 | - 监护参数 标准配置参数：血氧饱和度(SpO2)、 - 显示 - 超高亮数码管显示所有监测数值，方便远距离观察，3.5英寸彩屏显示波形和趋势数据 |

合同履行期限：自签订合同之日起60日(日历日)内交货完毕并通过验收。

B分标：

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁刺激治疗工作站 | 1 | 台 | 1、磁场强度：最大磁场强度高于3000mT，不高于4000mT±500mT 2、磁场强度调节；可从0至100级强度可调。 |

合同履行期限：自签订合同之日起60日(日历日)内交货完毕并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之时起至2020年11月27日9时00分（北京时间）

方式：登陆政采云平台（www.zcygov.cn）自行免费获取招标文件。

注：

为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2020年11月27日上午9时00分00秒（北京时间）

投标文件提交起止时间：2020年11月27 日8时00分00秒至9时00分00秒

投标和开标地点：桂平市公共资源交易中心【桂江西路政务服务中心新大楼（原国会大夏）五楼】

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3. 网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市财政信息网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂平市妇幼保健院

地 址：　桂平市

联系方式：　潘彬 ，0775-3376344

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙招标集团有限公司

地　址：广西贵港市港北区荷城路 1132 号华泰官邸1栋6楼

联系方式：0775-4565100、4569690

3.项目联系方式

项目联系人：甘建程、黄银屏

电　话：　0775-4565100

4.监督部门

名    称：　桂平市财政局政府采购监督管理股

电    话： 0775-3380263

云之龙招标集团有限公司

2020年 11 月 6日

## 第二章  采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注），政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

A分标：

采购预算：人民币壹佰伍拾贰万元整（¥1520000.00）

| 一、采购标的及参数规格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 |  |  | 数量 | 单位 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 妇幼云平台 |  |  | 1 | 套 | - 远程会诊终端 1、▲分体式硬件终端，采用嵌入式实时操作系统；支持ITU H.323以及IETF SIP协议；要求与市局MCU实现数字连接；当MCU不能使用时，可以与广西监管平台现有的远程会诊平台实现数字连接； - 终端至少具备3个高清视频输入接口；具备至少2个高清视频输出接口； 3、终端具备至少3组音频输入，至少2组音频输出接口，具有1路数字全向麦克风接口； 4、配备分体式高清镜头，支持720p 25帧/秒、720p 50帧/秒、1080p 25帧/秒、1080p 50帧/秒的视频采集；摄像头支持至少12倍光学变焦；广角支持至少85度； 5、配置覆盖半径至少7米的桌面全向数字麦克风1个，支持360度全向拾音，可扩展支持多个麦克风级联；设备具有自适应回声抑制、屏蔽GSM信号干扰、自动增益控制、自动噪音抑制功能； 6、支持ITU-T G.711、G.728、G.722、G.722.1、G.722.1 Annex C、G.719或AAC-LD等宽频率语音编码协议； 7、支持 H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC 视频协议； 8、具备CIF、4CIF、720p 25fps、720p 50fps、1080p 25fps、1080p 50fps视频格式处理能力； 9、▲为更有效地利用现有的网络带宽，在512Kbps速率实现720p 25帧/秒；在1Mbps速率实现1080p 25帧/秒动态高清视频质量；在1.7Mbps速率实现1080p 50帧/秒动态高清视频质量； 10、具备可靠的丢包恢复机制，在IP网络达到20%丢包时会议视音频质量清晰，无马赛克；为了适应移动视频接入，在丢包率50%的情况下，保持音频仍能保持音频通信质量清晰、连续、无破音；具有第三方检测报告； 11、终端支持中文操作界面、中文Web界面管理，配备一个中文遥控器，支持遥控器开启及关闭终端； - 远程会诊监管平台扩容 1、▲ 扩容远程监管平台系统3个点； 2、 扩容的许可支持1080p 30帧分辨率。 - 高清电视机 55寸4K显示屏，具有2个HDMI输入接口. 四、移动推车 支持两屏安装55-86寸电视机支架、铝钢结构。 五、A4彩色打印/复印/扫描一体机 打印速度：黑白16PPM，彩色16PPM； 打印分辨率：600dpi；内存：256 MB DDR，128 MB闪存；处理器：800MHz；进纸器容量：150页进纸盒，100页出纸盒；打印负荷：30000页/月；接口：高速 USB 2.0 端口; 1 个快速以太网 10/100Base-TX 端口；复印速度：黑白16PPM，彩色16PPM；复印分辨率：600dpi；扫描分辨率：1200dpi；自动开机关机；平板扫描。纸张处理：150页进纸盒；100页出纸盒 保修：一年送修 六、一体机 CPU：相当于i5同等级别或以上品牌型号处理器 2.7GHz双核心 主板: 相当于Intel H81 chipset同等级别或以上品牌型号 内存：相当于4GB 金士顿 DDR-3 1600MHz同等级别或以上品牌型号 高分辨率VGA/DVI/HDMI图像采集卡，可采集高分辨的VGA/DVI/HDMI视频信号， 高清输入格式：1920X1080P 60/50FPS 1920X1080P 30/25FPS，1920X1080I 60/50FPS 1280X720P 60/50FPS DVI输入格式： 符合DVI 1.0标准，单连接 VGA输入格式： 640X400-1920X1080 输出图像格式： 大小：160X120-1920X1080 Ø 采集信号：DVI / VGA / HDMI/ YPbPr等信号,输入路数：一路DVI/VGA Ø 输入接口：DVI-I接口 Ø 板卡类型：PCI-E×4 七、桌面USB摄像头 高清会议摄像头，支持1080p 30帧，4倍数码变焦，90度广角，USB接口 八、桌面USB拾音扩声器 全向拾音器和扩声器一体机，USB免驱动，拾音半径1.5米 九、地贫远程超声技术服务 1、▲与用户现有彩超设备对接，并将超声设备影像传送至地贫远程诊断质量控制平台，并能完成图像采图、质控、打分等会诊要求，安装客户端并与区卫健委远程超声平台调试，实现互联互通，培训远程超声客户端操作流程。 2、地贫远程超声会诊客户端 （一）业务功能 会诊系统采用统一标准的数据格式，实现不同医疗机构、不同设备传输的数据可以通过平台进行分析、诊断、报告，采用数据安全加密传输数据，具备即时消息互动功能，根据远程诊疗流程，实现实时的远程超声诊断辅助设备数据采集和分析诊断。 可选择实时音视频交互式会诊和离线会诊方式，具有普通会诊、点名会诊等应用场景功能，具有会诊申请、业务受理、会诊管理、会诊记录管理、会诊服务、会诊报告等功能。 子系统具备质量控制功能，能够实现对上级医疗机构对下级医疗机构开展地贫超声检查的质量进行控制，对下级医院的工作进行评分； 子系统提供关于地贫超声检查的标准，标准图谱、扫查方法等，供下级医院进行学习； 1)会诊预约申请 子系统须具有完整的会诊预约申请功能，预约基本信息和专家基本信息从主平台获取。申请医院能够新建会诊申请。新建会诊申请过程包括：患者信息获取、会诊申请信息获取、会诊信息确认、病历资料补录等步骤。对于尚未完成会诊的申请，可以进行修改。会诊申请信息填写的过程包括对拟邀请医院、病种、相关学科专家信息的查询与选择。 （1）会诊预约申请支持普通会诊和点名会诊的会诊方式选择； （2）支持会诊医院、是否加急、专家职称的选择；患者信息获取，可以根据住院号、门诊号、姓名查询患者后选择采集患者在医院的历次诊疗数据； （3）支持会诊患者的资料以附件的方式上传； （4）会诊费用，支持在线收取会诊费用功能，支付方式支持支付宝、微信支付，取消会诊时，会诊费用原路返回； 2)会诊安排 会诊申请提交后，专家医院进行专家安排、会诊时间安排等业务受理操作；会诊管理员根据会诊申请的情况安排会诊专家或拒绝会诊的申请；；退回的业务申请可进行资料补充和修改；业务申请提交后，系统可自动发送手机短信提醒相关人员受理相关业务。 3)会诊管理 （1）具有会诊流程管理功能，能够用流程的方式显示会诊的流程以及目前会诊的状态； （2）具有病历资料管理功能，可以下载查看上传的会诊资料； （3）具有会诊报告浏览功能； （4）具有会诊邀请功能，可以邀请第三方专家加入会诊； 4)会诊报告 具有会诊报告书写的功能，完成会诊报告的书写，具体如下： （1）会诊报告模板可以自定义设置； （2）具有报告知识库，少键盘录入工作量； （3）具有报告浏览及打印预览功能，如果报告已经打印，在报告上有“已打印”标识； （4）具有操作日志功能，书写报告、打印报告、修改报告、提交报告等操作的日志记录； （5）具有插入超声切面留图功能，把会诊过程中的切面图插入到报告中，形成图文报告； （6）具有超声检查参数录入功能，对检查参数的值给予正常和异常的提示，并且检查检查可以自动插入到报告中； （7）具有报告召回功能，专家医院可以召回会诊报告，完善修改后在提交； （8）会诊报告具有阳性和阴性的标识功能； 5)超声设备动态影像采集与传输 （1）支持通过多种接口方式从超声设备获取实时动态图像，包括但不仅限于HDMI、DVI、VGA、S-Video、DP接口等； （2）支持超声信号编码转换； （3）支持USB视频采集器； （4）超声信号传输与超声会诊视频会议设备对接，直接由视频会议设备采集超声视频信息，通过会议系统进行信号传输； （5）支持超声信号实时采集传输； （二）支持服务模块 与主平台数据交换。 1)通过数据交换接口与主平台对接。实现从主平台调用用户认证与权限信息、服务对象基本信息、医疗卫生人员和专家基本信息、医疗机构基本信息、远程医疗设备基本信息、短信服务信息等功能、服务。实现将子系统获取的如就诊时间、机构、医生、患者、疾病名称（国标版ICD-10）、诊断结果等结构化数据实时推送至主平台；如影像资料等非结构化数据提供数据接口供主平台随时调用。 2)日志管理功能。 3)子系统实时生成业务系统工作日志，并向主平台推送统一存储管理。 4)短信接收发送功能。 5)实现对远程医疗业务各个环节相关人员的信息提示，将业务申请情况、业务安排情况、诊疗结果等及时通知相关人员，主要包括申请端医务人员、专家端医务人员、平台管理员、患者等。提供规则设定、发送工具、查询统计功能。 6)消息接收发送功能。 7)提供消息接收服务和消息推送服务。消息推送服务实现服务器端向用户端信息推送。 |
| 2 | 超高清腔镜光学视镜 |  |  | 1 | 套 | 1.单位相对畸变0.8% 2.角分辨力 4.82 3.有效景深范围25-150mm 4.显色指数RA90 5.可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示 6.内镜自带多种光纤转接头，种类3种 7.有0°和30°镜 8.适配镜子大小。10mm、5.5mm 9.镜身采用特氟龙钢质材料 10.激光焊接，要求经久结实，稳固耐用 11. 镜盒中备有蓝宝石镜面清洁剂 |
| 3 | 新生儿窒息复苏培训模型 |  |  | 1 | 套 | 1.整体：新生儿真实地模仿一个40周的足月新生儿。身长21英寸(51厘米)，体重7磅 (3.5公斤)。 2.气道功能 2.1正确的后头仰 / 压额抬下颌动作才可打开气道 2.2使用各类面罩通气 2.3插入气管插管 2.4喉罩(LMA)置入 2.5胃管插入 2.6胃胀气 (插入气管错误插入时) 2.7吸引 (鼻孔、鼻咽、食道、肺部) – 模拟操作，液体不可以输入到气道 3.呼吸功能 3.1双边或单边胸部起伏 (机械通气) 3.2气胸 - 左腋中线胸腔穿刺术 4.心脏功能 4.1胸部按压 (正确深度- 1/3) 5.血液循环 5.1手动脐动脉 6.静脉访问 6.1透过脐带可建立脐带静脉/动脉通路 6.2左右小腿，胫部，内踝骨髓穿刺 7.其它功能 7.1全身关节 7.2胎便模块 |
| 4 | 医用病员加温系统 |  |  | 1 | 套 | 一 用途：用于预防和治疗低温症和减少病人因寒冷引起的不适。 二 技术参数： 1.采用充气式加温方式 2.▲运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档 - 室温档：可作为病人降温策略的有益补充。 - 低档：32℃（+/-1.5℃） - 中档：38℃（+/-1.5℃） - 高档43℃（+/-1.5℃） - 风速:具备两档气流（高速≤37CFM.低速≥32CFM） - ▲过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米 - 温度感应器≥三个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度 - ▲保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮。 - ▲保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀. - ▲多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求。包括全身毯，上身毯，下身毯，儿科毯，专科及心脏外科毯等，配置型号≥25种。 - ▲垫毯：垫毯不会对医护人员的操作造成任何阻碍，可提供适用于所有手术类型的毯子。有特殊设置的截石位毯型、并有无菌垫毯可用于心脏外科手术或更高级的无菌手术。 - 加温毯：部分毯型头部位置可拆卸以便各种体位摆放；两侧配有预切线，方便病人固定。部分毯型提供2个加温软管通道进气，可根据临床要求随意调整设备摆放位置。垫毯提供透明布帘，用于捕集热量，提升加温效果。 - 噪音：高速运行≤53分贝，低速运行≤48分贝 - 具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护 - 安全： 13.1过热测试：使用检测包直接在前面板调节 13.2 校准：使用检测包直接在前面板调节 13.3安全系统：图示及报警提示音功能。 13.4▲能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上显示。 |
| 5 | 自体血连续回输系统 |  |  | 1 | 套 | 一、技术参数： 1.操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。 2.▲ 具备120ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。 3.▲ 流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。 4.▲ 液体滚压泵流量：20—1000毫升/分（分级可调）。 50－1000毫升/分，每档50毫升增减；20－200毫升/分，100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100－200毫升/分时，每档20毫升增减。 5. 界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。 6.自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞。 7.设备具备总结功能，机器能自动统计出回收血量、清洗量等，便于临床总结。 8.设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。 9.红细胞回收率：≥95% 10. 血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。 11. 抗凝剂清除率： > 98% 12.破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98% 13.标准清洗液用量：1000ml 14.离心机最高转速：5600转/分 15.具备血液成份分离功能。 16.具有红细胞血层检测功能。 17.具备气泡检测功能。 18.具有精密断流监测及血层监测传感器。 19.具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。 20.具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。 二、工作条件： 1.工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA； 2.工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%； 3.本机噪声：≤55db； |
| 6 | 组合复苏器 |  |  | 1 | 台 | 1.用于有自主呼吸新生儿，提供持续正压通气支持，人工操作、气体驱动的呼吸支持系统 2.▲主机内置空氧混合器一体化，用医用空气源和氧气源混合输出氧浓度； 3.吸气峰压PIP，安全地扩张新生儿/小儿的肺部并提供最佳的氧合 4. CPAP/PEEP，使肺部在呼气时保持张开的状态，避免粘连受损并维持功能残气量; 5.最大压力（MAX-P）、吸气峰压（PIP）、CPAP/PEEP压力 6. 吸气峰压PIP，扩张新生儿/小儿的肺部并提供最佳的氧合 7. CPAP/PEEP，使肺部在呼气时保持张开，避免粘连受损并维 持功能残气量 8.流量调节LPM 0LPM-15LPM 9.▲氧浓度O2% 21%-100%听觉报警 10压力表 -2-10kPa（-20~100cmH2O) 11.压力限制（MAX-P） 0-15LPM ≤6kPa(60cmH20) 12.吸气峰压（PIP） 5-15LPM 0.2-5.7kPa(2-57cmH2O) 13.CPAP/PEEP 5-15LPM 0.03-2.3kPa(0.3-23cmH20) 14.工作噪音 不大于55dB（A） 15.气源要求 0.3MPa-0.4MPa 容量大于100L 16.建议适用体重范围 最重10KG以内 |
| 7 | 婴幼儿辐射保暖台 |  |  | 1 | 套 | 一、设备功能： 1.1 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 1.2 设置温度与皮肤温度分屏显示； 1.3▲ 独立的超温保护系统； 1.4 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 1.5 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 1.6 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 1.7 前面板具有温度校正功能； 1.8▲ 具有肤温传感器脱落报警提示功能； 1.9 婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 1.10▲ 具有数据储存功能； 1.11 具有APGAR评分计时功能； 1.12 具有RS-232接口； 1.13▲ 具有黄疸治疗装置； 1.14▲ 具有输氧装置、低压吸引装置； 1.15 可放置呼吸复苏（器）囊、手术用头架。 二、主要技术参数： 2.1 工作电源：AC220V/ 50HZ 2.2 输入功率：≤750VA 2.3 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 2.4 肤温控温范围：32℃～37.5℃ 2.5 肤温显示范围：5℃～65℃ 2.6 控温精度：≤0.5℃ 2.7 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 2.8▲ 床面温度均匀性：≤2℃ 2.9 辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 2.10 婴儿床倾斜角度：无级可调 2.11 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出2.12 声光提示 2.12 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 2.13 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm² 2.14 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² 2.15 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 |
| 8 | 胎监机 |  |  | 1 | 台 | - 监护参数： 胎心率（FHR1、FHR2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； - 工作环境： - 工作电压： 100V-240V～ 工作频率： 50Hz/60Hz - 温度：5ºC~+40ºC - 湿度：25%RH~80%RH（无冷凝） - 大气压：86kPa~106kPa - 设备性能： - 整机 - 一体化探头架，方便医生出诊； - 飞梭和硅胶按键操作； - 隐藏式提手，方便移动； - 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； - 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证； - 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； - 模块化结构，方便升级； - 中央站可与其组成网络系统； - 60小时CTG存储、回放，打印 - 具有查找监护记录功能； - 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示； - 易装纸打印结构，不用喂纸 - 支持拓展母亲监护参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；（F6E适用） - 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息 - 可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸； - 支持外接U盘存储监护数据； - 支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力； - 中英文操作界面； - 良好的人机对话界面，多种界面可选； - 显示： - 10.1英寸（长宽比为16:9）高清晰液晶彩屏，0-60度内多角度翻转。 - 三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母胎监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面； - 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）； - 监护曲线显示背景栅格支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准； - 7道波形显示，母亲参数列表，列表记录时间、心电、血氧、收缩压、舒张压、平均压、呼吸率和体温，每分钟记录一次； - 可同步显示和打印胎儿活动图曲线； - 有线探头： 3.1 探头外观要求符合人机工程学原理； 3.2 探头防水；支持水中分娩 3.3 胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定 超声工作频率：1MHz 超声波束声强：Iob<10mW/c㎡ 胎心率范围：30~240bpm 分辨率: 1bpm 精度: ±2bpm 3.4 宫缩压力：无凸点探头，0-100相对单位，分辨率：1 ； 非线性误差±10%，归零方式：自动/手动； 3.5 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 胎动计数显示范围：：0 ~ 999 ； - 胎儿监护指标 - 胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定 超声技术要求：脉冲多普勒及自相关 超声频率：1MHz 胎心率范围：30 bpm ～ 240 bpm - 宫缩压力： 宫缩压 范围：0 ~ 100 归零方式：自动/手动 - 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； - 打印： - 内置150/152mm国际标准宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； - 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，快速打印速度15mm/s； - 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，具有打印倒计时功能； - 每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）； - 打印结束后给予声音提示 - NIBP省纸打印 |
| 9 | 分娩综合技能训练模型 |  |  | 1 | 套 | - 功能 1.1提升沟通技巧 1.2经济实惠，便携及易于使用 1.3逼真的产后大出血控制训练 2、模拟人绑在导师身上, 他可以手动控制： 2.1胎心音 2.2胎盘娩出（全部或者部分） 2.3婴儿在产道的体位 2.4子宫紧张度 3、产后出血控制及沟通训练 可以训练学员的沟通能力和控制产后出血，后者是产妇生产过程中死亡的最常见原因. 4、出血量及速度 包含：高仿真度的模拟新生婴儿. 支持新生儿标准复苏练习。注入温水后, 它有着真实新生婴儿的大小,模样,重量, 感觉及触觉。 |
| 10 | 婴儿培养箱 |  |  | 2 | 台 | 一、主要技术参数： 1.1 工作电源：AC220V/50Hz 1.2 输入功率：≤1000VA 1.3 控制方式：箱温和肤温两种温度控制） 1.4 箱温控制范围：25～37℃ 1.5 皮肤温度控制范围：34～37℃ 1.6 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃ 1.7 升温时间：≤30min 1.8 培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃ 1.9 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃ 1.10 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ 1.11 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ 1.12▲ 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 1.13 婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调 1.14▲ 婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下） 1.15 故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等 1.16 湿度显示范围: 0%RH～99%RH 1.17 湿度控制范围: 0%RH～90%RH 1.18 湿度控制精度：±10%RH 1.19 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4 二、上黄疸治疗装置： 1.1▲ 床面上有效表面内的总辐照度：≥≥0.6mW/c㎡（光源为灯管） 1.2▲ 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥0.64mW/c㎡（光源为灯管） 1.3▲ 有效表面内的最高胆红素总辐照度： 1.1 mW/c㎡（光源为灯管） 三、下黄疸治疗装置： 1.1 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/c㎡（光源为LED） 1.2 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/c㎡（光源为LED） 1.3 有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/c㎡（光源为LED） |
| 11 | 经皮黄疸仪 |  |  | 4 | 台 | 1、检测方法： 光反射式,绿、蓝光比较 2、显示方法： 三位数字液晶显示 错误数据可清除 mg/dl μmol/l单位滚动显示 可进行2－5次平均值测试 3、测量误差： 00～15±1 16～25 ±1.5 4、光源： 氙闪光灯 5、电源： AAA1.2V×4充电电池组 每充足一次电能检测约500次 6、开启准备时间：小于5秒 7、重量g： 约190（含电池组） 8、体积mm： 约161×53×30 9、充电器： 输入220V 50Hz 3w 输出6.5V 0.3ADC 10、校验盘： 对白色屏（“00”）显示00.0或00.1 对黄色屏（“20”）显示20.0±1 |
| 12 | 电动妇科手术床 |  |  | 2 | 张 | 设备功能： 本产品供产妇分娩及施行妇科手术用，产品由主床和桌形腿床两部分组成，主床采用油泵液压升降，腿床采用丝杆升降，手轮操作。 HEC2002采用碳钢喷塑，HEC2002A采用不锈钢 主要技术参数： 1. 定制规格 长：2000mm*宽：600mm*高：720mm 2. 升降行程：≥240mm 3. 背板上折：≥70° 4. 背板下折：≥10° 5. 腿板升降：≥240mm |
| 13 | 监护仪 |  |  | 5 | 台 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、▲≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、▲屏幕倾斜10~15度，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.9、▲安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪使用年限≥8年。 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 1.15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴 1.16、整机抗跌落通过0.75米6面跌落测试。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏 2.2、▲心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12、▲提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 3：系统功能： 3.1、▲支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、▲可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.14、▲提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.16、▲动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘 |
| 14 | 脉搏血氧仪 |  |  | 2 | 台 | 1、▲测量范围： 血氧饱和度SpO2: 0-100% 心率: 18-321 BPM 2、 显示： 脉搏强度：三色LED显示 报警显示：LED，双色显示 报警静音：LED、黄色 数值显示：3位7段LED，绿色 低电显示：LED、黄色 3、血氧饱和度精确度：+2个数字 4、心率范围： 非运动状态：18-300 BPM 运动状态：40-240 BPM 5、▲记忆：68小时（假定为连续操作） 6、温度：操作：0℃至+40℃ 存储/运输：-30℃至+50℃ 7、湿度: 操作：10～90%(无冷凝) 存储/运输：10～95%(无冷凝) 8、▲海拔：操作：0至12000米 高气压：至4个大气压 9、▲可连接带有纯光谱技术的成人、儿童、新生儿的探头 10、▲电源（交直流两用） 100-240VAC 50-60 Hz，充满电后可使用大于16小时 存储时间：大于21天 充电时间：小于4小时 11、尺寸 约219mm宽X92mm高x142mm厚 12、重量 约900g(带电池) |
| 15 | 脉博血氧仪（手持） |  |  | 2 | 台 | 一、监护参数 标准配置参数：血氧饱和度(SpO2)、 二、显示 1.超高亮数码管显示所有监测数值，方便远距离观察，3.5英寸彩屏显示波形和趋势数据 - 支持同屏显示多组测量趋势数据 - 数据存储、回顾 - 100小时趋势图/表存储回顾 - ▲10，000组无创血压测量回顾 - 具备 USB 数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 - 性能特点 - 小巧轻便，便于携带，重量≤3kg - ▲内置可插拔锂电池，不间断监护，电池工作时间7小时以上 - 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护，节能环保 - 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 - 支持护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 - 全面适用于成人、小儿、新生儿。 具有三级声光报警功能，报警上下限可调 |
| 其它技术要求：无 |  |  |  |  |  |  |
| 二、涉及项目的其它要求： |  |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |
| 服务标准 |  |  | 符合国家相关验收合格标准 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 自签订合同之日起至交付使用之日止 |  |  |  |
| 服务效率 |  |  | 按商务最低要求表中的约定执行 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  | 达到国家现行行业标准 |  |  |  |
| 验收方法及方案 |  |  | 1）货物有齐全的合格证、检验证、使用说明书；货物全部安装、调试完成；其余参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号），《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）。 2）中标供应商提供完整的验收文档，包括货物签收表、货物合格证、使用说明书、检测报告等，装订成册，由采购人根据验收文档对项目组织验收。 |  |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  | 无 |  |  |  |
| ▲三、配套（售后）服务最低要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件规定，免费升级系统，不得收取任何费用。 |  |  |  |  |
| 相关服务要求 |  | 质保期内负责维修、负责更换零部件，配套（售后）服务费用包含在报价中，服务内容如下： 1.负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 2.不能正常使用的必须提供备用机。 3.定期回访以及对设备维修。 4.其余按厂家承诺。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，合同方式为总价包干，合同履行过程中标供应商不得再要求额外增加费用（采购人因业务需求增加的除外）。报价应包括（但不限于）设备货款、零配件、设备安装辅材、标准附件、备品备件、专用工具、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、运输、装卸、备品、备件、耗材、专用工具、特殊工具、保险、装修、验收、税金、服务费、履约验收费用、产品检测费等一切税金和费用。 |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起60日(日历日)内交货完毕并通过验收。 2.交付地点：广西 桂平市 采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式、时间和条件 |  | 合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同总金额的 30 %，货物验收合格并交付正常使用后15工作日内采购人向中标人支付至合同总金额的 97 %，余下的3%一年后7个工作日内无息付清。 |  |  |  |  |
| 签订合同时间 |  | 中标通知书发出后7个工作日内与采购人签订合同 |  |  |  |  |
| ▲四、核心产品 |  | 本表的核心产品为自体血连续回输系统。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 五、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | / |  |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | / |  |  |  |  |
| 六、政策性加分条件 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |
| 七、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |

B分标：

采购预算：人民币陆拾捌万元整（¥680000.00）

| 一、采购标的及参数规格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 |  |  | 数量 | 单位 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 磁刺激治疗工作站 |  |  | 1 | 台 | ▲1、磁场强度：最大磁场强度高于3000mT，不高于4000mT±500mT 2、磁场强度调节；可从0至100级强度可调。 3、脉冲频率调节范围：0.1Hz-1Hz（步长为0.1Hz），误差为±0.02Hz； 1Hz-20Hz（步长为1Hz），误差为±0.2Hz。 4、工作周期：工作周期由输出期和间歇期组成，输出期1s-99s（步长为1s），间歇期1s-99s（步长为1s），误差为±0.2s。 5、激光波长：为650nm，误差为±5%。 ▲6、激光功率：为3.5mW，误差为±20%。 7、定时：1min-30min，步长为1min，误差为±5%。 8、3种工作输出模式， 1.单次触发模式2.连续模式，3.专家处方模式，由旋转按钮调节更方便快捷。 9、冷却系统：专业的液态循环冷却技术，配备两个备用风扇冷却系统。 10、三段机械式支臂设，治疗支臂360度旋转，治疗头180度旋转定位可调 11、共10个处方其中5种专家处方，设定模式下可任意设定参数并保存5个治疗处方。 12、仪器具有参数记忆功能，治疗结束后主机自动记忆上次处方参数情况。 ▲13. 治疗器组成：治疗头由ABS外壳，励磁线圈，LED激光管，LED红光管组成。 14.激光、红光、磁刺激能同时使用。 15.治疗头温度指示灯：显示当前治疗头温度范围，具有故障报警功能。 16.盆底康复治疗椅，用于盆底康复。 17. 整机通过电磁兼容性EMC测试。 |
| 其它技术要求：无 |  |  |  |  |  |  |
| 二、涉及项目的其它要求： |  |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |
| 服务标准 |  |  | 符合国家相关验收合格标准 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 自签订合同之日起至交付使用之日止 |  |  |  |
| 服务效率 |  |  | 按商务最低要求表中的约定执行 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  | 达到国家现行行业标准 |  |  |  |
| 验收方法及方案 |  |  | 1）货物有齐全的合格证、检验证、使用说明书；货物全部安装、调试完成；其余参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号），《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）。 2）中标供应商提供完整的验收文档，包括货物签收表、货物合格证、使用说明书、检测报告等，装订成册，由采购人根据验收文档对项目组织验收。 |  |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  | 无 |  |  |  |
| ▲三、配套（售后）服务最低要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件规定，免费升级系统，不得收取任何费用。 |  |  |  |  |
| 相关服务要求 |  | 质保期内负责维修、负责更换零部件，配套（售后）服务费用包含在报价中，服务内容如下： 1.负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 2.不能正常使用的必须提供备用机。 3.定期回访以及对设备维修。 4.其余按厂家承诺。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，合同方式为总价包干，合同履行过程中标供应商不得再要求额外增加费用（采购人因业务需求增加的除外）。报价应包括（但不限于）设备货款、零配件、设备安装辅材、标准附件、备品备件、专用工具、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、运输、装卸、备品、备件、耗材、专用工具、特殊工具、保险、装修、验收、税金、服务费、履约验收费用、产品检测费等一切税金和费用。 |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起60日(日历日)内交货完毕并通过验收。 2.交付地点：广西 桂平市 采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式、时间和条件 |  | 合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同总金额的 30 %，货物验收合格并交付正常使用后15工作日内采购人向中标人支付至合同总金额的 97 %，余下的3%一年后7个工作日内无息付清。 |  |  |  |  |
| 签订合同时间 |  | 中标通知书发出后7个工作日内与采购人签订合同 |  |  |  |  |
| ▲四、核心产品 |  | 本表的核心产品为第 1 项产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 五、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | / |  |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | / |  |  |  |  |
| 六、政策性加分条件 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |
| 七、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| ##### 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 ☑不接受联合体投标 |
| 7.2 | ☑不允许分包 |
| ##### 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司招标部，联系电话：0775-4569690，通讯地址：广西贵港市港北区荷城路1132号华泰官邸1栋6楼 业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件【以下列明必须提供的应当提供，否则作投标无效处理】： 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 - 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） |
|  | - 《桂平市政府采购项目投标资格承诺函》（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4. 联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。 |
| ##### 13.3 | 商务文件： - 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作投标无效处理。 |
| ##### 13.4 | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案（格式自拟）【可包含项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）】；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6.产品出厂标准、质量检测报告（如有请提供） 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| ##### 13.5 | 投标文件电子版：无要求。 |
| ##### 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，合同方式为总价包干，合同履行过程中标供应商不得再要求额外增加费用（采购人因业务需求增加的除外）。报价应包括（但不限于）设备货款、零配件、设备安装辅材、标准附件、备品备件、专用工具、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、运输、装卸、备品、备件、耗材、专用工具、特殊工具、保险、装修、验收、税金、服务费、履约验收费用、产品检测费等一切税金和费用。 |
| ##### 17.1 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| ##### 18 | 投标保证金：无。 |
| ##### 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本 四 份； 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本四份； |
| ##### 21.1 | 1.投标截止时间：2020年11月 27 日上午9时00分00秒 2. 投标文件提交起止时间：2020年11月 27日8时00分00秒至投标截止时间止 3.投标地点：桂平市公共资源交易中心【桂江西路政务服务中心新大楼（原国会大夏）五楼】 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。 |
| ##### 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点： 同投标地点 |
| ##### 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| ##### 26 | 评标委员会的人数：5人。 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取 |
| ##### 28.3 | 评标方法： ☑综合评分法 |
| 29.2.2 | A分标：非标注“▲”号的技术性能参数或条款要求的负偏离数量达4项（含4项）以上的。 B分标：非标注“▲”号的技术性能参数或条款要求的负偏离数量达4项（含4项）以上的。 |
| 29.2.4 | 技术评审中允许负偏离的项目数不限定。 |
| ##### 30 | 采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商： ☑核心产品技术指标高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； |
| ##### 35 | 履约保证金：无 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| ##### 39 | 代理服务费 收费标准：本项目的代理服务费根据中标金额按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文执行，本项目代理服务费：A分标为人民币贰万零柒佰贰拾元整（￥20720.00），B分标为人民币壹万零贰佰元整（￥10200.00）。 中标人支付。 ##### 采购代理机构服务费银行账户： 账户名称：云之龙招标集团有限公司贵港分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 银行账号：8113001015100158012 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

##### 8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

##### 9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

##### 9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

##### 11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

##### 11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### 13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字：

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人应当就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投项目进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投项目的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

##### 17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

本项目投标保证金：无。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

##### 20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投项目及“开标时启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

##### 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投项目进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

##### 30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告2个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 履约保证金：无。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：中标通知书发出后7个工作日内与采购人签订合同。

##### 36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1本项目的代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 39.采购代理机构的银行账户：

账户名称：云之龙招标集团有限公司贵港分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

开户行行号：302611029137

银行账号：8113001015100158012

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

A分标适用

- 评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 | （1）评标价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交供应商的成交金额＝投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其竞标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。 小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某供应商价格分=基准价/某供应商投标报价金额×30分 注：如供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,评标委员会有权要求供应商在规定的时间内提供详细的成本核算的有关数据、清单及证明文件（包括采购成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）。如果不提供或者提供的有关数据、清单及证明文件不完整或者所列的成本价格明显低于市场价的，评标委员会将其作为无效竞标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分48分） | 相关技术及设备性能分 （满分26分） | 本项基本分为11分。 - 在基本分基础上，带“▲”的重要技术参数有正偏离的每1项加5分，最多加15分，满分26分。 - 在（1）得分基础上，不带“▲”的一般性技术参数有负偏离的每1项扣4分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  | 服务承诺、管理措施及设备操作免费培训分（满分12分） | 对投标人的服务承诺、管理措施及设备操作免费培训的合理性，从以下方面进行评估： 1、有突出重点、难点且作出深入分析，完整周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施利于项目实际，得12分； 2、有突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施符合项目实际，得9分； 3、有重点、难点且作出分析，较完整较周全，主要内容的编制思路合理，管理措施符合项目实际，得6分； 4、有重点、难点且作出分析，不够完整不够周全，主要内容的编制思路合理，管理措施部分符合项目实际，得3分； 无或其他得0分。 |
|  |  | 项目实施方案分 （满分10分） | 评委根据投标人的项目实施方案优劣在相应档次内独立打分。 四档（10分）：实施方案完全符合采购人要求，服务方式、安排部署、服务计划层次清晰、科学合理，能准确理解用户需要服务的内容，能提供项目详细服务方案，服务工作思路清晰合理，能根据实际情况安排实施；能对本项目服务重难点提出详细的解决方案，描述准确、合理，预见性强、能够随需而变、快速灵活； 三档（7.5分）：实施方案符合采购人要求，服务方式、安排部署、服务计划层次较为清晰、合理，能较为准确理解用户需要服务的内容，能提供项目服务方案，服务工作思路较为清晰合理，能根据实际情况安排实施；能对本项目服务重难点提出详细的解决方案； 二档（5分）：实施方案基本符合采购人要求，服务方式、安排部署、服务计划一般，基本理解用户需要服务的内容，能提供项目服务方案，服务工作能根据实际情况安排实施；能对本项目服务重难点提出解决方案； 一档（2.5分）：实施方案整体评价差，服务方式、安排部署、服务计划差，用户需要服务的内容理解程度差，提供的项目服务方案安排实施不切实际。 |
| 3 | 商务分 （满分20） | 售后服务承诺及方案（满分15分） | 1、售后服务方案内容完整性及可行性差，无故障出现解决方案，技术培训方案不完善，免费保修期限、到达故障现场时间仅满足招标文件要求，综合评定方案差的得3分； 2、售后服务方案内容完整性及可行性一般，故障出现解决方案、技术培训方案一般，免费保修期限、到达故障现场时间满足招标文件要求，有定期维护（注明时间），综合评定方案一般的得7分； 3、售后服务方案内容完整性及可行性、故障出现解决方案、技术培训方案较良好，免费保修期限、到达故障现场时间优于招标文件，定期维护（注明时间）合理，综合评定方案各方面良好得11分； 4、售后服务方案内容完整性及可行性、故障出现解决方案、技术培训方案综合评定优秀，免费保修期限、到达故障现场时间优秀，有定期维护（注明时间），能提供本地化售后服务措施，且本项目具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务，得15分； |
|  |  | 实力业绩分（满分5分） | （1）投标人或投标产品生产企业通过ISO9001的得1分，通过ISO14001的得1分，通过SA8000得1分。 （2）投标人完成的同类项目的业绩，以签订的采购合同或中标通知书为准，每提供一个合同或中标通知书得分，此项满分2分。 注：以上须提供证明材料，复印件加盖公章。 |
| 4 | 政策分（满分 2分） | 节能、环境标志 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

B分标适用

- 评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 | （1）评标价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交供应商的成交金额＝投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其竞标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。 小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某供应商价格分=基准价/某供应商投标报价金额×30分 注：如供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,评标委员会有权要求供应商在规定的时间内提供详细的成本核算的有关数据、清单及证明文件（包括采购成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）。如果不提供或者提供的有关数据、清单及证明文件不完整或者所列的成本价格明显低于市场价的，评标委员会将其作为无效竞标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分48分） | 相关技术及设备性能分 （满分26分） | 本项基本分为11分。 （1）在基本分基础上，带“▲”的重要技术参数有正偏离的每1项加5分，最多加15分，满分26分。 （2）在第（1）项得分基础上，不带“▲”的一般性技术参数有负偏离的每1项扣3分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  | 服务承诺、管理措施及设备操作免费培训分（满分12分） | 对投标人的服务承诺、管理措施及设备操作免费培训的合理性，从以下方面进行评估： 1、有突出重点、难点且作出深入分析，完整周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施利于项目实际，得12分； 2、有突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施符合项目实际，得9分； 3、有重点、难点且作出分析，较完整较周全，主要内容的编制思路合理，管理措施符合项目实际，得6分； 4、有重点、难点且作出分析，不够完整不够周全，主要内容的编制思路合理，管理措施部分符合项目实际，得3分； 无或其他得0分。 |
|  |  | 项目实施方案分 （满分10分） | 评委根据投标人的项目实施方案优劣在相应档次内独立打分。 四档（10分）：实施方案完全符合采购人要求，服务方式、安排部署、服务计划层次清晰、科学合理，能准确理解用户需要服务的内容，能提供项目详细服务方案，服务工作思路清晰合理，能根据实际情况安排实施；能对本项目服务重难点提出详细的解决方案，描述准确、合理，预见性强、能够随需而变、快速灵活； 三档（7.5分）：实施方案符合采购人要求，服务方式、安排部署、服务计划层次较为清晰、合理，能较为准确理解用户需要服务的内容，能提供项目服务方案，服务工作思路较为清晰合理，能根据实际情况安排实施；能对本项目服务重难点提出详细的解决方案； 二档（5分）：实施方案基本符合采购人要求，服务方式、安排部署、服务计划一般，基本理解用户需要服务的内容，能提供项目服务方案，服务工作能根据实际情况安排实施；能对本项目服务重难点提出解决方案； 一档（2.5分）：实施方案整体评价差，服务方式、安排部署、服务计划差，用户需要服务的内容理解程度差，提供的项目服务方案安排实施不切实际。 |
| 3 | 商务分 （满分20） | 售后服务承诺及方案（满分12分） | 1、售后服务方案内容完整性及可行性差，无故障出现解决方案，技术培训方案不完善，免费保修期限、到达故障现场时间仅满足招标文件要求，综合评定方案差的得3分； 2、售后服务方案内容完整性及可行性一般，故障出现解决方案、技术培训方案一般，免费保修期限、到达故障现场时间满足招标文件要求，有定期维护（注明时间），综合评定方案一般的得6分； 3、售后服务方案内容完整性及可行性、故障出现解决方案、技术培训方案较良好，免费保修期限、到达故障现场时间优于招标文件，定期维护（注明时间）合理，综合评定方案各方面良好得9分； 4、售后服务方案内容完整性及可行性、故障出现解决方案、技术培训方案综合评定优秀，免费保修期限、到达故障现场时间优秀，有定期维护（注明时间），能提供本地化售后服务措施，且本项目具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务，得12分； |
|  |  | 实力业绩分（满分8分） | （1）投标人或投标产品生产企业通过ISO9001的得1分，通过ISO14001的得1分，通过SA8000得1分（满分3分）。 （2）投标人完成的同类项目的业绩，以签订的采购合同和中标通知书为准，每提供一个合同得1分，此项满分5分。 注：以上须提供证明材料，复印件加盖公章，原件备查。 |
| 4 | 政策分（满分 2分） | 节能、环境标志 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  合同主要条款格式

5.1一般货物类：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

分标号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括（但不限于）设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、运输、装卸、备品、备件、耗材、专用工具、特殊工具、保险、验收、税金、服务费等一切税金和费用。

第二条　质量要求

1、乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：                                          。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

按本项目第二章采购需求表中约定执行。

第九条　履约保证金

履约保证金：无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3. 项目验收过程中，需质量监督检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效（被授权代表签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.项目需求；

5.开标一览表分项报价表；

6.中标设备技术性能指标的详细描述；

7.技术服务和质保期服务计划；

8.其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：            投标人名称：                                单位：元

分标号：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 桂平市政府采购项目投标资格承诺函格式

桂平市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

5.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                                                                               年    月    日

6.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

7.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 相关服务要求 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如果招标文件的商务条件小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备配置清单格式

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开

标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 各子项货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员（拟投入人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

- 六、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。