| 磋 商 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 可视喉镜等医疗设备一批采购 |
| 项目编号： | GLZC2020-C1-280071-JDZB |
| 联系电话： | 0773-3696789 |

| 采购人： | 龙胜各族自治县中医医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2020年11月

目录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  采购需求	21

第四章  评审办法	41

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）	44

第六章  响应文件（格式）	48

## 第一章   竞争性磋商公告

项目概况：

“可视喉镜等医疗设备一批采购”采购项目的潜在供应商应登陆http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载采购文件电子版，并2020年11月20日10时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-C1-280071-JDZB

项目名称：可视喉镜等医疗设备一批采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（人民币）：壹佰零玖万伍仟捌佰捌拾元整（¥1095880.00）。

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院感系统 | 1 | 套 | 240000.00 | 如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。 |
| 2 | 人体测温安检门 | 1 | 套 | 13400.00 |  |
| 3 | 无创血液动力学检测仪 | 1 | 台 | 480000.00 |  |
| 4 | 监护仪 | 2 | 台 | 26000.00 |  |
| 5 | 监护仪 | 1 | 台 | 28000.00 |  |
| 6 | 半自动体外除颤器 | 1 | 台 | 50000.00 |  |
| 7 | 麻醉视频喉镜 | 1 | 台 | 20000.00 |  |
| 8 | 心电图机 | 1 | 台 | 63000.00 |  |
| 9 | 呼吸机 | 1 | 台 | 148000.00 |  |
| 10 | 电动吸引器 | 1 | 台 | 1480.00 |  |

合同履行期限：签订合同之日起7个自然日内安装调试并交付使用；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78号）；

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年11月9日至2020年11月20日10时30分前

方式：潜在供应商登陆桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn），从网上下载磋商文件电子版。

售价：免费下载。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月20日10时30分（北京时间））；逾期送达的将予以拒收。

地点：供应商应于2020年11月20日上午10时00分至10时30分（北京时间）止，将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心7号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构有权拒收。

五、响应文件开启时间、地点

1.时间：本项目提交响应文件截止时间后；

2.地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：龙胜各族自治县中医医院；

地址：桂林市龙胜各族自治县兴北路8号；

联系方式：李工，18078300307

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603

联系方式：0773-3696789  传真：0773-3602333

3.项目联系方式

项目联系人：郑雯峪    电话：0773-3696789

4.政府采购监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室；联系电话：0773-7511322。

地址：桂林市龙胜各族自治县兴北路6号

广西机电设备招标有限公司

2020年11月9日

## 第二章  供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：可视喉镜等医疗设备一批采购 项目编号：GLZC2020-C1-280071-JDZB |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78号）； 3.3本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》； 3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 4 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 11.3 | 响应文件电子版 | 供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 （1）响应文件电子版内容：响应函、磋商报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。 （2）响应文件电子版份数：1份。 （3）响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 （4）响应文件电子版密封方式：响应文件电子版U盘（封面注明项目名称、编号、供应商名称）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋（盒、箱）中。 |
| 5 | 13 | 磋商报价及采购预算金额 | 13.1 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：壹佰零玖万伍仟捌佰捌拾元整（¥1095880.00）。报价超相应采购预算金额的，响应文件作相应无效处理。 13.2供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一最后报价，根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的技术参数性能指标等承诺（即：磋商报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个最后报价，有选择的或有条件的最后报价将不予接受。 13.4未书面退出磋商的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 |
| 6 | 14.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 7 | 15.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 8 | 15.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 9 | 15.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 15.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称：可视喉镜等医疗设备一批采购 项目编号：GLZC2020-C1-280071-JDZB 采购代理机构：广西机电设备招标有限公司 供应商名称： 在2020年 月 日上午 时 分前不得开启 |
| 10 | 15.7 | 供应商公章 | 本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 17.1 | 响应文件递交 | 供应商必须于2020年11月20日上午10时00分至10时30分，将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心7号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。 |
| 12 | 18.1 | 磋商小组组成 | 磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2人。 |
| 13 | 18.2 | 磋商时间、地点、人员 | 18.2.1 磋商时间：响应文件递交截止时间后。 18.2.2 磋商地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。 18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候当面磋商。 18.2.4响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。 |
| 14 | 19.2 | 评审办法 | 综合评分法，具体详见第四章评审办法。 |
| 15 | 20.5 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 16 | 26 | 成交公告 及成交通知书 | 26.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。 成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 17 | 27.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供【如成交供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金】，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳方式转入采购人履约保证金专户。 |
| 18 | 28.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 28.3 | 合同存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。 |
| 20 | 29 | 采购代理服务费 | 本项目代理服务费按本须知第29条“代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。 |
| 21 | 30 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 31 | 监督管理机构 | 龙胜各族自治县政府采购管理办公室 电话：0773-7511322。 |

一、总则

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：可视喉镜等医疗设备一批采购

项目编号：GLZC2020-C1-280071-JDZB

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “货物”系指按磋商文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78号）；

3.3本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.联合体要求：

本项目不接受联合体参与磋商。

6.质疑和投诉

6.1、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限结束之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙胜各族自治县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西机电设备招标有限公司，联系人：郑雯峪，联系电话：0773-3696789。通讯地址：桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

二、磋商文件

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10.磋商文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件递交截止时间5日前在本磋商项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.3采购代理机构在竞争性磋商公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性磋商文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性磋商公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性磋商文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

10.6采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

三、竞争性磋商响应文件的编制

11.竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）

注：供应商成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖供应商公章；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

11.1.2符合性响应证明材料：

（1）磋商报价表（必须提供）；

（2）响应情况偏离表（必须提供）；

（3）供应商的售后服务承诺书（必须提供）；

（4）“采购需求” 中必须提供的有效证明文件：

所竞本项目产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）

11.1.3其它有效证明材料：

（1）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（2）供应商第三方审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

注：对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

（3）供应商具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（4）列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，请提供）

（5）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

（6）如产品属于监狱企业的，以提供的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（7）符合条件的中小型微型企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《中小型企业（残疾人福利性单位）声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（8）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效），如供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的的可在磋商小组规定的时间内当场补正或更正；在规定时间内未能补齐或更正的，响应文件无效。其余由供应商视自身情况自行提交。

11.2 供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

11.3 响应文件电子版

供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

（1）响应文件电子版内容：响应函、磋商报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。

（2）响应文件电子版份数：1份。

（3）响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）响应文件电子版密封方式：响应文件电子版U盘（封面注明项目名称、编号、供应商名称）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋（盒、箱）中。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.磋商报价及采购预算总金额

13.1 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：壹佰零玖万伍仟捌佰捌拾元整（¥1095880.00）。最后报价超相应采购预算金额的，响应文件作相应无效处理。

13.2供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一最后 报价，根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的技术参数性能指标等承诺（即：磋商报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个最后 报价，有选择的或有条件的最后 报价将不予接受。

13.3 磋商报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出磋商的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

14.响应文件有效期

14.1响应文件有效期：自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。

15.响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1 响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。

15.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

15.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 响应文件包装、密封、标记：

15.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：可视喉镜等医疗设备一批采购

项目编号：GLZC2020-C1-280071-JDZB

采购代理机构：广西机电设备招标有限公司

供应商名称：

15.7 供应商公章：本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

16.响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

17.响应文件的递交

17.1供应商必须于2020年11月20日上午10时00分至10时30分，将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）7号开标室开标，逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

17.2 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

17.3响应文件密封性检查：在响应文件递交截止时间后，由供应商代表对本公司响应文件的密封情况进行检查并确认签字或由供应商推选的供应商代表对响应文件的密封情况进行检查并签字确认。

17.5、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

18.1 磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2人。

18.2 磋商时间、地点、人员：

18.2.1 磋商时间：响应文件递交截止时间后。

18.2.2 磋商地点：桂林市公共资源交易中心评标室（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）

18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候当面磋商。

18.2.4 响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。

19.评审原则和评审办法

19.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

19.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

19.6根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，磋商小组认定响应有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标（响应），从而限制和影响供应商投标（响应）。

20.评审程序及磋商要求

20.1采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选磋商小组组长。

20.2 磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。对未通过资格性审查或符合性审查的供应商，由磋商小组现场告知供应商未通过的原因（供应商在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；供应商未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

20.4磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

20.5信用查询：根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

20.5.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.5.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

20.7磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃磋商。

20.8最后报价

20.8.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.8.2根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内密封提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

20.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

20.10综合比较与评价：

20.10.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.10.2采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.11 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.12采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向龙胜各族自治县政府采购管理办公室或龙胜各族自治县国有资金投资项目招投标管理办公室报告。

20.13、磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

20.14、本磋商项目是以采购预算总金额为最高限价，超出采购预算总金额的最后报价，磋商小组可以不予以评审。当全部最后报价均超出采购预算总金额时，磋商小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

21.推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目要求及技术需求响应分、项目实施方案分、售后服务分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

22.属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备磋商文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）响应文件有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足磋商文件要求的；

- （6）供应商未就“采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；

- （7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

- （8）未满足磋商文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按规定向采购代理机构购买本项目磋商文件的（有文件规定除外）；

（10）供应商为联合体参与磋商的；

（11）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的响应文件相互混装；

- （6）磋商文件未做实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

- 23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 25.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

26.成交公告及成交通知书

26.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

26.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

26.3采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

27.履约保证金

27.1、履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供【如成交供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金】，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳方式转入采购人履约保证金专户。

27.2、如果成交供应商没能按上述第27.1款规定执行，采购代理机构将上报龙胜各族自治县政府采购管理办公室，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

27.3、货物验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.4、在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

28.签订合同

28.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

28.2 如成交供应商有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

28.3 合同存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件2份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

六、其他事项

29. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西机电设备招标有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

交纳采购代理服务费的银行账户：

公司名称：广西机电设备招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金湖支行

银行账号：1705012090027723

30.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

31.监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室   电话：0773-7511322。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                        联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月    日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第三章  采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目核心产品为：第3项号产品“无创血液动力学检测仪”为核心产品。

三、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的，该产品报价给予10%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应响应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，否则，响应无效。

四、采购需求中“★”为实质性要求。

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院感系统 | 1.数据对接 能对接HIS、LIS、RIS，电子病历、手术麻醉、数据，如：患者基本情况、转科、诊断、床位、体温、菌培养、常规检查、手术、抗菌药物等病人所有电子病例详细。能够实现与医院现有系统的数据对接，自动完成数据加载，并自动完成各项院感数据调试工作。具体如下： ①患者基本资料；出入院信息，包括出入院日期、科室、床位、住院总费用等信息； ②病人转科信息；患者诊断信息，入院诊断、疾病诊断、出院诊断等； ③患者体温信息；病程记录；影像诊断信息； ④手术申请、安排，详细的手术情况，如麻醉类型、手术时间等； ⑤医嘱信息，包括检验检查项目、抗菌药物使用情况等； ⑥检验信息，包括常规检验、细菌培养、检验结果等； ⑦微生物培养情况（包括送检信息、病原体检出情况、药敏试验情况等）； ⑧科室信息、医生信息（包括职称）、药品信息等基础资料。 ⑨门诊就诊信息等。 2.系统自动预警平台 总体预警 1)能自动预警感染爆发； 2)能自动预警新的院感报卡； 3)能智能预警在院疑似院感病例； 4)能自动预警新的多重耐药菌,泛耐药菌,MRSA等 。 实时概况 1)能查看各个科室的在院病人、发热、使用三管和阳性菌、多重耐药菌检出例数等高危因素的病人列表。 2)能查看某个科室某天发热的病人列表，以及病人的体温单。 耐药菌预警 1)能按科室分类，展示在院患者中，送检标本培养出的耐药菌信息。 2)能展示每个耐药菌的药敏结果。 3)能自动根据药敏结果判断多重耐药菌的类型，如MRSA、VRE、CRE、MRSCN、ESBLs、CR-AB、CR-PA等。 4)能在临床医生上报耐药菌的详细信息和针对耐药菌的防控措施。 3.院感暴发预警 1)能动态监测全院各科室的感染部位和检出病原体,当出现了在设定时间内超出设定值的病例时，系统就会自动预警并显示出这些病例，让院感科人员及时发现并查询感染暴发的详细情况。 2)能自动罗列出感染暴发相关病人清单，可进行同源性分析对比，对比列出所有药敏结果，并能对暴发进行处置记录。 3)能对一段时期内同一科室发生多例相同感染诊断情况的预警提示功能，并跟踪到具体的病人列表。 4)能对一段时期内同一科室送检标本培养出多例相同病原体的预警提示功能，并跟踪到具体的病人列表。 5)能对以科室为单位，调整暴发预警周期和暴发预警例数。 6)能对暴发预警进行确认、待查和排除操作。 7)能查看历史暴发预警记录。 4.临床医生上报 1)医生工作站上能上报院感病例，代替传统的手工纸质上报卡。 2)在上报卡中，临床医生只需要输入病人的住院号就可以调出该病例的基本信息及相关所需要的电子病历信息，医生只需填写感染部位和易感因素及选择相关送检,快速方便。 3)系统时自动预警提示新的上报卡。 4)能对上报的病例进行收集和管理,可以直接查看病人的详细电子病例信息,可以修改,审核,确认,非感染等操作；能打印导出。 5)审核确认后的病例能作为各种年月统计报表的数据。 6)能通过感染预警消息直接双击上报。 7)能重复报卡提示。 8)能临床上报，院感审核、临床转归的流程；上报卡按未审、已确认、非院感等状态进行分类展示； 9)上报卡中包含患者基本信息、感染情况、易感因素、微生物送检情况、药敏结果、手术情况和院内感染时体征等信息。 10)能自定义易感因素和侵入性操作。 11)能对上报卡进行干预提示消息。 5.自动智能预警疑似病例 1)能设置疑似预警条件,可以多条件,多组合。 2)能自动根据条件从全院病例搜索出医院感染疑似病例。 3)能根据预警提示，院感科人员能直接查看详细电子病历,例进行重点排查，进行补报，防止漏报。 4)所有疑似病例要按院感指标,住院时间,组合排列成院感时序图,方便查看疑似病人的相关重点情况。 5)能就疑似病例直接与医生消息沟通，反馈，医生端要有提示，可及时处理报卡等。 6)能自动生成带疑似度的疑似病例并提醒相关人员处理，无需手动筛选。 7)已有智能预警关键字和值可根据医院需求适当调整参数。 8)能分科室展示预警病例，院感科可查看全院科室，临床医生只能查看自己所在科室。 9)能在一个界面中提供病人基本信息、住院日历、侵入式操作医嘱、体温变化、检验结果、微生物培养药敏结果和影像检查报告等信息，辅助快速诊断。 10)能直接点击按键或者在右键菜单中进行提醒、上报、待查和排除操作。 11)能查看病人历史上报记录和沟通记录。 12)能对预警病例进行干预，默认发送给患者主治医生，可自定义内容。 13)能双击预警病例弹出查看病人详细病例。 6.详细电子病例信息 1)系统中有住院号的地方就可以直接查询病人的医嘱，检验结果，手术情况，病程记录等电子病历详细信息，要避免了去打开多个系统繁锁查询,院感关键点或异常处要有标识 2)能在所有预警界面弹出患者的病例。 3)能展示患者的基本情况，包括姓名、年龄、性别、科室、床号、住院号、入院时间、出院时间、入院诊断和主治医生等。 4)能以图形化展示住院日历，包括患者从入院以来每天的呼吸机、中心静脉置管、导尿管、发热、手术、病原体和抗菌药物等项目的情况。 5)能查询关于患者的干预消息记录和历史报卡记录。 6)能查询患者所有的病历病程，并支持关键字在病历病程中高亮显示，且关键字可自定义。 7)能查询患者的影像检查报告，包括放射、超声和其他。 8)能查询患者的常规检验结果，包括血常规、尿常规等，检验结果。 9)能查询患者的微生物培养结果，当培养结果为阳性时，展示药敏结果。 10)能查询患者的所有医嘱信息，对于院感所关心的的医嘱，以不同的颜色标识出来。 11)能查询患者的手术信息，体温信息。 7.抗菌药物监测 1)能自动收集全院病人的抗菌药物使用情况,。 2)能抗菌药物分线管理,根据抗菌药物分线使用及分级管理办法，自动统计出越权用药的详细情况。 3)抗菌药物使用的送检率及阳性率统计。 4)能按科室分类，自动计算住院患者抗菌药物使用率。 5)能按科室分类，自动计算非限制级、限制级和特殊级抗菌药物使用人数和使用率； 6)能按科室分类，自动计算使用和未使用抗菌药物的患者人数和使用率； 7)能按科室分类，自动计算使用一联、二联、三联及以上抗菌药物的患者人数和使用率； 8)能按医生分类，自动计算使用和未使用抗菌药物的患者人数和使用率。 9)能按科室分类，自动计算抗菌药物治疗前病原学送检率；可自定义排序。 10)能按科室分类，自动计算非限制级、限制级和特殊级抗菌药物使用人数、送检人数和送检率。 11)能按科室分类，自动计算预防、治疗用药的用药目的使用人数、送检人数和送检率； 8.病原体监测 1)能自动从LIS系统收集全院病人的微生物检验结果,自动分析。 2)能查询统计各种特殊耐药病例,并对多重耐药,泛耐药, MRSA,万古耐金葡等自动预警提示。 3)能统计出全院所有的病原菌耐药率情况，并将耐药率以不同颜色进行区别，并详细到可以支持针对某种菌，某个科室进行统计。 4)能科室的病原体分布统计,科室的标本统计,全院的送检率及阳性率统计等报表。 5)能自动计算耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌（CRE）、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、耐万古霉素肠球菌（VRE）、耐碳青霉烯鲍曼不动杆菌（CRABA）、耐碳青霉烯铜绿假单胞菌（CRPAE）等的多重耐药菌感染发现率。 6)能自动计算耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌（CRE）、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、耐万古霉素肠球菌（VRE）、耐碳青霉烯鲍曼不动杆菌（CRABA）、耐碳青霉烯铜绿假单胞菌（CRPAE）等的多重耐药菌感染检出率 。 7)能以科室为单位，自动计算多重耐药菌感染检出率。 8)能统计每种标本的样本数、阳性数，并自动计算阳性率。 9)能按科室的送检样本数、阳性数，并自动计算阳性率。 10)能自动计算各个科室医院感染病人的送检率。 11)能自动计算所有病原体对抗菌药物的耐药率，对各种抗菌药物的耐药率、敏感率和中介率。 12)能自动计算铜绿假单胞菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、阴沟肠杆菌等重点病原体对抗菌药物的耐药率，对各种抗菌药物的耐药率、敏感率和中介率。 13)能自动计算病原体的检出情况，包括菌株数和占比。包括前五位病原体分布。 9.多耐监测 1)要有多耐预警流程，并可以直接发消息提示医生。 2)在医生端有提示，医生可直接进行上报和处理措施。 3)能直接上报多耐督查表。 4)并在管理端有新督查表提示，还能收集管理及相关统计。 5)能有临床上报，院感审核的流程； 6)上报卡中包含病人基本信息、多重耐药菌信息、病人情况、防控措施和反馈整改等内容。 7)能对多重耐药菌上报卡和感染上报卡关联。 8)多耐卡可自动获取开停隔离医嘱信息。 10.外科手术监测 1)能自动收集全院所有的外科手术病例及相关麻醉,切口,愈合等情况。 2)能自动生成按切口统计感染率,无菌切口愈合情况及感染率统计，医生专率，用药等。 3)要有按手术风险指数统计的报表。 4)能按科室分类，自动计算手术感染人数和手术感染率； 5)能按科室分类，自动计算手术平均危险指数和手术调整感染率； 6)能按科室分类，自动计算Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类切口手术部位感染率； 7)能按科室分类，自动计算NNIS0、NNIS1、NNIS2和NNIS3分级的手术感染人数和手术感染率； 8)能按医生分类，自动计算手术感染人数和手术感染率； 9)能按医生分类，自动计算手术平均危险指数和手术调整感染率； 10)能自动计算围术期抗菌药物使用率。 11.ICU监测 1)能对ICU的院感病例和日志进行监测,并进行三个导管感染率的统计。 2)能对新生儿ICU进行的院感病例和日志进行监测,并进行三个导管感染率的统计。 3)能输入临床等级评分表。 4)能自动计算呼吸机使用率、中心静脉插管使用率和导尿管插管使用率。 5)能自动计算呼吸机相关肺炎例次数和发病率。 6)能自动计算血管内导管相关血流感染人数和发病率。 7)能自动计算导尿管相关泌尿系感染人数和发病率。 8)能自动计算ICU感染率、感染例次率、日感染率、日感染例次率、日调整感染率和日调整例次感染率。 12.新生儿ICU监测 1)能自动计算呼吸机使用率、脐/中心静脉插管使用率。 2)能自动计算呼吸机相关肺炎例次数和发病率。 3)能自动计算脐/中心静脉插管相关血液感染人数和发病率。 4)能自动计算新生儿ICU感染率、感染例次率、日感染率、日感染例次率、日调整感染率和日调整例次感染率。 5)所有统计数据均能按年月或体重分类统计。 13.环境卫生学监测 1)能收集和录入消毒卫生学的检测结果, 主要包括空气监测、物体表面、医务人员手监测、使用中消毒剂、灭菌药物、消毒物品、细菌学监测、一次性用品、污染监测等内容。 2)能克隆以前月份已输入过的数据，快速复制过来，减少输入工作量。 3)能全院联网进行卫生学监测。 4)能自定义配置监测项目、监测内容、检查方式、采样点等内容。 5)能直接打印监测结果报告单； 6)监测结果合格率,不合格统计； 7)能发布后全院科室可直接查看，打印，实现全院无纸化办公。 14.职业暴露监测 1)能在医生站或护士站直接填写医务人员的针刺伤情况和相关处理结果,可提示处理措施和评估方法，并进行相关的统计。 2)能上报血液和体液暴露。 3)能上报针刺伤和锐器伤。 4)能录入暴露源信息。 5)能自动提醒暴露者进行后续检查，并登记检查结果。 6)能自动计算暴露人群的分布情况； 7)能自动计算引起暴露的操作的分布情况； 15.现患率调查 1)能自动收集全院所有在院病人的病例及相关感染，使用抗生素，相关送检等情况，自动提取任意时间点的调查所需的相关数据，并自动统计出各科室现患率及部位分布等相关报表。 2)能自动化现患率调查，尽可能的缩减现患率调查的工作量。 3)能按科室分类，自动计算现患人数、现患率、现患例次数； 4)能自动计算各种易感因素的出现例次数和在所有感染病例的占比； 5)能自动计算实查率，现患率； 6)能自动计算现患病人的感染部位构成比； 7)能自动计算现患病人的抗菌药物使用情况； 8)能自动计算现患病人的联合用药情况； 9)能自动计算现患病人的治疗用药细菌培养情况； 16.医生消息沟通 1)消息能在医生工作站提示。可以接收院感科发送的漏报提示，干预及指导措施，SOP等。 2)能提示到全科，能已读，医生还要可以反馈信息，可直接双击上报各种报卡等。 3)能自定义设置给医生端查看相关统计报表的权限，可以控制到看全院或只能看本科室数据。 4)能保存和查询所有的沟通交流记录。 5)能反复提醒临床医生未完成事项。 6)能直接查看消毒卫生检测结果 7)能开展现患率个案调查 8)能开机自动启动 9)能逾时自动提醒到全科室电脑。 17.卫生部监测指标 1)医院感染发病（例次）率 2)医院感染现患（例次）率 3)医院感染病例漏报率 4)多重耐药菌感染发现率 5)多重耐药菌感染检出率 6)医务人员手卫生依从率 7)住院患者抗菌药物使用率 8)抗菌药物治疗前病原学送检率 9)I类切口手术部位感染率 10)I类切口手术抗菌药物预防使用率 11)血管内导管相关血流感染发病率 12)呼吸机相关肺炎发病率 13)导尿管相关泌尿系感染发病率 | 1 | 套 | 240000.00 |
| 2 | 人体测温安检门 | - 探头测温距离：按医院要求人员离探测头（可定制10cm -50cm） - 温度计安装方式：嵌入式 - 测温方式：非接触式 - 传感器类型：高精度红外传感器 - 温度测量范围：-70~382.2度 - 检查时间：1秒 - 温度测量误差；0.1度 - 显示方式：LED屏显示 - 自由设置：可根据实际需要对温度的范值进行自行设定调节，超出设定值均报警提示 ★10.报警输出：可设置报警阀值、可输出报警信号，有非法闯入报警功能 - 统计功能：具有统计功能可记录测试人数及异常人数 - 报警方式：高温声光报警 - 声光同时报警：当测出人员温度高于设定温度值时，安检门会发出报警声，同时面板部位可以看到报警位置的温度显示。 - 联网及其它功能：可根据要求定制 - 工作温度：-20℃ +55℃ - 电源：AC220V f：50HZ - 整机重量：约85kg - 功耗：P≤35w - 发射频率；多个工作频率可供选择 - 通过率：大于60人次/分钟 - 符合标准：最新标准 - 通道尺寸：约1985mm(高)×700mm（宽）×580mm(深)可定制 - 外型尺寸：约2220mm(高)×833mm(宽)×580mm(深)可定制 | 1 | 套 | 13400.00 |
| 3 | 无创血液动力学检测仪 | 硬件要求 1.1系统设计：须为无创血液动力学监测系统专用机（非PC机或插件式）； ★1.2外观设计为12寸1024×768屏幕彩色触摸屏，内置电池供电时间≧2小时 1.3需内置智能信号检测系统，监测出现问题时，实时提示 1.4测试电极具有智能芯片检测功能。 软件要求 ★1.1软件设计须采用Linux软件操作系统 1.2信号测定：须采用数字化阻抗信号处理技术 1.3搏出量计算：须采用自动调整主动脉顺应性计算方法 ★1.4监测功能：须具有4种监测模式：监测屏、趋势屏、血流动力分析屏、治疗分析屏 1.4.1监护屏：一个屏幕由5种数据显示单元和2种波形显示单位组成，实现连续实时监测。 1.4.2趋势屏：持续显示二种参数的变化轨迹，反映患者病情进展及治疗效果 ★1.4.3血流动力分析屏：不同区域反映不同的血液动力学状态，指导治疗，显示患者指标是否处于正常范围。 1.4.4治疗分析屏：6条条形图（具有监测参数及正常值的标示）显示正常与否，快速评估患者状态是否在设定范围之内。 1.5允许进行数据存储和回放；用户可设置自动数据存储间隔时间； ★1.6报告功能：可打印标注有相应时间和日期的标准A4打印纸的4种血液动力学报告：血液动力学状态报告；趋势报告；分析报告；汇总报告； 1.7 须有事件标记功能：至少可存入12种用户自定义的事件标签，可简单、快捷地对特殊事件进行标记； 1.8回顾功能：须允许用户在任何时候都可以通过病人姓名、序列号等多种方式回顾病人记录； 1.9报警功能：具有多种报警方式 1.10网络化 1.10.1标准 USB 端口，可接激光打印机、键盘、及各种储存工具 1.10.2网络端口，方便接入第三方平台 2.监测参数及要求： 2.1胸液水平（TFC） 2.2加速指数（ACI） 2.3速度指数（VI） 2.4心排量 （CO）/心指数（CI） 2.5搏出量 （SV）/ 搏出指数 （SI） 2.6外周血管阻力（SVR）/外周血管阻力指数 （SVRI） 2.7左心作功（LCW）/左心作功指数 （LCWI） 2.8收缩时间比率 （STR） 2.9每搏变异率（SVV） 2.10血氧饱和度（SPO2） | 1 | 台 | 480000.00 |
| 4 | 监护仪 | 1.基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家医疗器械注册证明。 ★2.监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。 3.便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。 4.≥8英寸高清触摸屏，触控操作。 ★5.双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。 6.整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。 7.固定式提手，提动时稳固安全。 8.右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。 9.心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。 10.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。 11.加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。 12.具有监护、诊断、手术、ST模式。 13.具有心律失常分析和ST段功能。 14.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。 15.窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。 16.具有心动干扰（CVA）识别功能。 ★17.血氧：可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 18.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。 19.NIBP具有手动、自动、连续测量模式。 20.NIBP具有整点测量功能。 21.可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。 22.具有辅助静脉穿刺功能。 ★23.支持手写中文输入。 24.可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。 25.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。 26.具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。 ★27.具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。 28.具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。 29.可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。 30.标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。 31.支持连接同品牌中央监护系统。 | 2 | 台 | 26000.00 |
| 5 | 监护仪 | 1.便携式一体化监护仪，固定式提手。 2.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。 3.心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。 4.≥10.4英寸触摸屏，触控操作。 ★5.支持手写中文输入。 6.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。 7.心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 8.具有ECG全屏级联。 9.心律失常分析≥26种。 10.具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 11.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 ★12.可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。 13.具有NIBP与血氧同侧测量功能。 14.NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。 15.NIBP具有辅助静脉穿刺功能。 ★16.IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。 17.IBP监护可测量10余种压力项目。 18.呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。 19.具有数据存储功能，120小时趋势图/趋势表、2000组无创血压测量回顾、48小时全息波形回顾。 20.具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。 21.支持连接中央监护系统。 22.有创血压： （1）支持四通道有创血压监测，支持多个品牌有创血压附件，可监测ART（动脉压），PA（肺动脉压），CVP（中心静脉压），RAP（右房压），LAP（左房压），ICP（颅内压），P1，P2（扩充压力）等项目。 （2）单位：mmHg和kPa可选。 （3）压力测量范围： ART：0mmHg～300mmHg（0kPa～40kPa） PA：-6mmHg～120 mmHg (-0.8kPa～16kPa) CVP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa) RAP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa） LAP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa) ICP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa) P1，P2：-50mmHg ～ 300mmHg(-6.6kPa ～40kPa) （4）分辨率：1mmHg 或0.1kPa （5）精度：±1mmHg （6）各通道具有独立较零功能。 | 1 | 台 | 28000.00 |
| 6 | 半自动体外除颤器 | 一、安全及工作环境要求 1.安全要求：符合最新标准 2.环境要求：符合最新标准 3.电磁兼容要求：符合最新标准 二、产品性能指标要求 ★1.有提手，可方便携带 2．除颤输出波形：双向截指数波形 3．输出能量：具有150,150,200J除颤能量 4.充电时间：在电池使用少于15次的状态下，达到最大充电能量小于9秒 5．最大电压：1100±50V ★6．可除颤的阻抗范围：20Ω～200Ω ★7.电池待机存放时间：5年 8.实现LED可视性提示功能 9.具有两键控制功能 | 1 | 台 | 50000.00 |
| 7 | 麻醉视频喉镜 | - 设备所属的类：II类，内部电源 - 设备所属的类：B类 - 设备应用部分：喉镜片 - 设备的输入：220V；50/60HZ - 电源适配器输入：30V - 输出电压：4.2-12V - 设备属于不防浸水的普通设备 - 设备运行方式：连续运行 - 设备为可携带式手持式设备 - 视频喉镜分辨率：≥3.72LP/mm - 显示屏尺寸≥3寸 - 分辨率≥1280×1024 - 电源12V - 背光LED - 前后转动角度：0-180° - 数据输出。 - 影像输出，可外接显示器，教学及演示。 - 喉镜片（含摄像头）分辨率≥200万 - 电源≤12V - 喉镜片，常规成人中号，儿童小号 - 视场角≥90° - 光照度≥800LUX - 电池类型：锂电子可充电电池 - 电压≤4.2V - 容量＞3200mAh - 充电次数＞500次 - 充电时间≥4小时 - 电源适配器：充电接口输入极性，内正外负 - 充电器输入功率：100-250V,50Hz - 充电器输出功率：4.2V-12V,1000mA - 运输/储存环境:温度-10℃~﹢40℃ - 湿度≤93％ - 大气压力:500hPa to 1060hPa - 工作环境:温度-10℃~﹢40℃ - 湿度:30％~85％ - 大气压力:700hPa to 1060hpa - 防雾功能：一次性喉镜片自带防雾功能，开机即可达到防雾效果 - 整机重量：约180g。 - 摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化。视野无盲区，气管插管更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口。 - 拍照摄像功能：手柄上安置一键快速拍照按钮，拍照速度反应迅速，人性化设计。可连续摄像。 - 金属连接部件：镜片和手柄之间的连接：镜片和手柄之间的连接采用最新锁扣技术，并且镜片固定支架采用高强度的金属制作。安全性能达到最大化 - 手柄形状，长度，舒适型短手柄设计操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响。 43.配置清单： 麻醉视频喉镜设备; 1套. 喉镜窥视片; 1只. 充电器; 1只. 数据线; 1根. 4G内存卡; 1个. 合格证; 1张. 保修卡; 1张. 铝合金包装盒; 1只. 产品说明书; 1本. | 1 | 台 | 20000.00 |
| 8 | 心电图机 | ★1、一体化数字心电图机，心电采集器集成在平板电脑主机里（不接受平板电脑外联接采集器） 2、标准12导心电图采集 ★3、显示屏幕不小于10寸 4、安卓操作系统，支持远程OTA更新功能 5、配有LAN、USB与RS232接口 ★6、内置4G卡槽，支持全网通（不接受外接方式） ★7、内置无线Wi-Fi模块，支持2.4GHz/5GHz双频 8、支持TF扩展，可支持20000条以上心电数据存储 9、内置电池支持8小时以上连续工作 10、输入回路输入电流：≤0.1μA 11、最小检测信号：10Hz、20μVP-P正弦信号 12、噪声电平：≤15μVP-P 13、50Hz干扰抑制滤波器：≥20dB 14、耐极化电压：±600mV 15、标准灵敏度：最大允许误差为±5% 16、频响范围：0.05-250Hz全频滤波 17、低频特性：时间常数≥3.2s 18、基线稳定性：基线漂移≤1mm,温度漂移≤0.5mm/℃ 19、支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传 20、具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据 21、支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰 22、支持导联纠错功能，心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，可以通过软件进行纠正。 23、支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。 24、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 25、梯形图生成技术 26、支持心电事件、起博心电、晚电位功能 27、支持危急值预警，对心电报告进行自动化分析和诊断，辅助诊断医生进行报告诊断，提高诊断效率和质量。 ★28、供应商须承诺所响应设备数据接口开放，和桂林市中医院区域心电平台无缝对接。 | 1 | 台 | 63000.00 |
| 9 | 呼吸机 | 一．技术要求 1.常规通气模式： S--自主通气模式； T--时间通气模式 ；CPAP-持续正压通气模式；S/T--自主/定时双级别通气模式；APCV-辅助压力控制通气模式； ★2.TVV-目标潮气量通气模式，医生输入患者所需潮气量及设定压力范围，机器自动围绕医生要求工作；可用于气切后续贯通气治疗 ★3.机器内置一键飞梭功能：一键式自动生成全国通用的基本工作模式及工作压力 4.IPAP吸气相正压：4-30cmH2O 5.EPAP呼气相正压：4-20cmH2O 6.CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O ★7.升压时间：1-6档（25/50/100/200/300/400），可调，最快可达25ms.业内送气最快。 8.吸气触发及呼气切换灵敏度设定：吸气触发：自动，可调。呼气切换：可调 ★9.呼吸频率：4-60次/分，无创呼吸机业内同步性最高 10.潮气量：50-2500ml 11.最小吸气时间可调：AUTO,可调（0.2-4秒）。 12.最大吸气时间可调：AUTO,可调（0.2-4秒）。 13.补偿功能：漏气补偿60ml/min，自动海拔补偿。 14.直接面罩测试，压力误差≤±0.4 cmH2O 15.报警：断电报警、漏气报警、低潮气量报警、低分钟通气量报警、高压报警、低压报警、面罩脱落报警、高呼吸频率报警、低呼吸频率报警、电源脱落报警、低电池电量报警、窒息报警。 16.监测参数：吸气压，呼气压，漏气量leak、分钟通气量MV、吸气时间、吸气百分比(I/T)、潮气量、呼吸频率、漏气量、 17.波形显示：流速及压力波形 18.显示方式：液晶屏显示，约4.2英寸 19.可配置应急电源，续航时间可选（选配）。 二、标准配置清单 1.主机：1台 2.说明书：1本 3.便携包：1个 4.电源线：1根 5.转接头：1个 6.操作流程：1份 7.主机合格证：1份 8.2M硅胶长管：1套 9.硅胶短管：1条 10.过滤棉：6片 11.口鼻面罩：1套 12.呼吸管路直型接头：1个 13.卡扣：8个 ★14.有创机加温加湿主机：1套 15.可重复消毒湿化灌：1套 ★16.铝合金专用台车：1套 17.医院装机保修单：1份 | 1 | 台 | 148000.00 |
| 10 | 电动吸引器 | 适用于各医院医疗单位手术时需吸引脓血、脓痰和粘质液体及其他需要负压吸引的场合。（不适用于流产吸引） 结构特征： 1. 全塑面板，防水蚀性好。 2. 采用无油润滑活塞泵、无油雾污染。 3. 低噪声、大流量，手动、脚踏开关任意选用，操作方便。 4. 设有溢流装置，防止液体流入泵内。 5. 负压调节系统可根据需要无极调压。 主要技术指标： 1. 吸引泵：活塞泵 2. 极限负压值≥0.09MPa 3. 负压调节范围：0.02MPa-极限负压值 4. 抽气速率≥20L/min 5. 贮液瓶:2500ml/只、2只一组 6. 噪音≦65dB 7. 电源 ：220V±10% 50Hz±2% 8. 输入功率≦150VA 9. 熔丝管：RF1Φ5×20/2.0A 10. 重量：约14 Kg 11. 外形尺寸：约380×312×480（mm） | 1 | 台 | 1480.00 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，免费质保期：整机（含配件）质保期不少于1年，保修期内免费维修主机，终生维修；主机超过质保期后的故障及损坏，成交供应商应按配件成本费收取。 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，24小时内到达故障现场维修；维修期间可提供周转使用设备。 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1.交货时间：签订合同之日起7个自然日内安装调试并交付使用。 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具发票给采购人，采购人收到发票后30个工作日内支付70％的合同金额（无息）。 2、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如中标供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：验收合格开具正规合法发票后60日内支付合同金额的95%，质保期满后支付剩余款，不计息。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。 2.本项目政府采购预算金额为人民币壹佰零玖万伍仟捌佰捌拾元整（¥1095880.00），最后响应报价超出采购预算金额的将被视为无效响应。 3.设备到货安装前须向采购人提供成交产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，采购人依此标准对成交产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由成交供应商负责； 4.成交供应商于响应文件中对所本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，成交供应商需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证响应参数的真实性，采购人现场根据磋商文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 5、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与磋商，如有此类产品参与磋商的作无效响应处理。 |  |  |  |

## 第四章  评审办法

一、评审依据及方式

1.评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术部分、产品资质、信誉业绩、售后服务方案、政策性加分等方面内容按百分制打分。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①供应商认定为小型、微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的，该产品最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即该产品的评审报价=该产品的最后报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝最后报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入详评的且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为50分。

磋商供应商最低磋商报价金额

（4）磋商供应商价格分 =                             　　   ×50分

磋商供应商磋商报价金额

2、综合性能分……………………………………………………………………………20分

评委根据磋商文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各供应商响应文件的“采购需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

正偏离得分

经评委独立评审确定供应商响应产品技术参数优于磋商文件要求（技术规格偏离表及响应文件中提

供相应有效的证明材料）的，在基本分基础上每有一项加 2分，满分20分。

3、售后服务分……………………………………………………………………………………18分

（1）售后服务（满分12分）

一档(3分):能基本满足磋商文件要求，未提出详细的售后服务承诺。

二档(6分):售后服务方案一般，有较详细的售后服务承诺，售后服务流程、质量保障优于磋商文件的。

三档(9分):售后服务方案较好，有该项目详细的系统建设的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障优于磋商文件等。

四档(12分):售后服务方案良好，科学合理可行，有该项目详细的系统建设的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障、故障响应时间、质保期优于磋商文件等。

须提供售后服务方案，未提供的得0分。

（2）承诺更长保修期：核心产品在满足免费质保期（即一年）要求基础上，免费质保期每延长1年增加2分，满分6分。

4、信誉分………………………………………………………………………………………9分

供应商或供应商响应产品的生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13845医疗器械质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证的，每提供一份得3分，满分9分。（应提供复印件并加盖供应商公章）。

5、政策性加分…………………………………………………………………………………3分

（1）节能产品分（1分）

供应商响应产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。

（2）环境标志产品分（1分）

供应商响应产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。

（3）广西工业产品分：响应产品使用广西工业产品80%以上的，得1分。

注：供应商必须提供证明材料，未提供证明材料的不得分。广西工业产品，是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次响应总金额的80%以上(含)；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)。供应商须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及供应商认为需提供的其他证明材料。使用广西工业产品比例小于80%的及未按要求提供证明材料的不得分。

供应商在参加采购活动中应诚实守信，如实提供《广西工业产品声明函》，评标委员会在评标过程中应认真核对供应商的相应内容。发现供应商提供虚假材料、采购单位履约过程中中标人未按响应文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品比例小于80%的，按照有关法律法规追究其相关责任。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分、售后服务方案分、产品资质分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

## 第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                     （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量① | 单位 | 单价（元）② | 单项合计金额（元）③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起   年（“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：按乙方响应文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据磋商文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲　方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方响应文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供【如成交供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金】，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳方式转入采购人履约保证金专户。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28天后失效，项目验收合格后，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金的退付手续；如果成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，采购人在收到成交供应商提交的履约保证金退付申请之日起    天内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，成交供应商可予以催告，经成交供应商催告后     天内仍未退还履约保证金的，采购人应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向成交供应商支付自催告日期起的利息。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  付款方式

1、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具发票给采购人，采购人收到发票后30个工作日内支付70％的合同金额（无息）。

2、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如中标供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：验收合格开具正规合法发票后60日内支付合同金额的95%，质保期满后支付剩余款，不计息。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8、因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1．本合同履行期限为：                  ；合同履行地点为：                    ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经龙胜各族自治县财政部门审批，并签订书面补充协议报龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据：

1.竞争性磋商文件；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.磋商中的磋商记录；

5.成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方名称（公章）：                       乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

## 第六章 响应文件（格式）

一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：可视喉镜等医疗设备一批采购

项目编号：GLZC2020-C1-280071-JDZB

采购代理机构：广西机电设备招标有限公司

供应商名称：

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其它有效证明材料

（一）资格性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）

2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）

注：供应商成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖供应商公章；

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西机电设备招标有限公司

根据贵方         项目磋商文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按磋商文件采购需求和磋商报价表：

磋商报价（大写）               元人民币(￥              )。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.响应函须由法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。

2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

3. 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）

注：供应商成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖供应商公章；

附件：

授权委托书（格式）

- 致：广西机电设备招标有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人签字：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的磋商截止之日前半年内任意一个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）

注：供应商成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖供应商公章；

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

- 致：广西机电设备招标有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

日          期：

（二）符合性响应证明材料目录

1.磋商报价表（必须提供）

2.响应情况偏离表（必须提供）

3.供应商的售后服务承诺书（必须提供）

4. “采购需求” 中必须提供的有效证明文件

1. 磋商报价表（必须提供）

附件：

磋商报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、项目需求等 （须完整填写） | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：磋商报价指本次采购范围人工、材料、货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

日          期：

注：1. 供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的技术参数性能指标等承诺（即：磋商报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应根据所提供货物如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。

3. 磋商报价表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。。

4.如响应的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便磋商小组作为优先采购或评审的依据。

2.响应情况偏离表（必须提供）

附件：

响应情况偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购需求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

日          期：

注：1.供应商应根据提供货物的性能指标承诺（即：磋商报价表）、对照“采购需求”详细注明响应情况，并按格式填写此表，当所提供货物的技术参数性能指标等承诺出现“正偏离”情况时，应详细填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料；经磋商小组审核确定“正偏离”情况。

2.响应情况偏离表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

3.供应商的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

日          期：

4. “采购需求” 中必须提供的有效证明文件；

所竞本项目产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）

（三）其它有效证明材料目录

1.项目实施人员一览表（如有，请提供）

2.供应商第三方审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

3.供应商完成同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映所项目的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

4.列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，请提供）

5.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

6.如产品属于监狱企业的，以提供的相关证明材料为准（如有，请提供）

7.符合条件的中小型微型企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《中小型企业（残疾人福利性单位）声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）

8.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

1.项目实施人员一览表 （如有，请提供）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

日          期：

2.供应商第三方审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

注：对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

3.供应商完成同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映所项目的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

4.列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，请提供）

响应产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

5.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

6.如产品属于监狱企业的，以提供的相关证明材料为准（如有，请提供）

7.符合条件的中小型微型企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《中小型企业（残疾人福利性单位）声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

附件：

中小型企业（残疾人福利性单位）声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（财库[2011]181 号）及《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提

供服务），或者提供其他单位制造的货物（不包括使用单位注册商标的货物）均属于中小企业货物。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

8.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）