| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称: | 呼吸内镜电外科工作站及冷冻治疗仪等医疗设备采购 |
| 项目编号: | GLZC2022-G1-990393-JDZB |
| 联系电话: | 0773-3696789转1 |
| 传 真: | 0773-3602333 |

| 采购人： | 桂林市中医医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 广西机电设备招标有限公司 |

2022年8月

目 录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章　货物采购需求	24

第四章  评标办法	57

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）	61

第六章 投标文件格式	66

# 第一章  公开招标公告

项目概况：

“呼吸内镜电外科工作站及冷冻治疗仪等医疗设备采购”采购项目的潜在供应商应登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），2022年8月30日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2022-G1-990393-JDZB

项目名称：呼吸内镜电外科工作站及冷冻治疗仪等医疗设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（人民币）：A分标：壹佰玖拾叁万肆仟元整（¥1934000.00元）；B分标：陆佰肆拾万零伍仟元整（¥6405000.00元）；C分标：柒拾肆万捌仟元整（¥748000.00元）；D分标：贰拾万零玖仟元整（¥209000.00元）。

最高限价（如有）：与预算金额一致

采购需求：

| 标号 | 项号 | 货 物 名 称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 病理切片扫描仪 | 1 | 台 | 438000.00 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
|  | 2 | 冷冻治疗仪 | 1 | 台 | 598000.00 |  |
|  | 3 | 呼吸内镜电外科工作站 | 1 | 台 | 898000.00 |  |
| B | 1 | 全数字彩色多普勒超声检查仪（偏向妇产） | 1 | 台 | 2550000.00 |  |
|  | 2 | 全数字彩色多普勒超声检查仪（偏向体检） | 1 | 台 | 1550000.00 |  |
|  | 3 | 彩色超声机（偏向重症） | 1 | 台 | 1070000.00 |  |
|  | 4 | 便携式超声仪（偏向肌骨） | 1 | 台 | 350000.00 |  |
|  | 5 | 床旁B超机（偏向急诊急救） | 1 | 台 | 300000.00 |  |
|  | 6 | 床旁超声机（偏向麻醉手术） | 1 | 台 | 360000.00 |  |
|  | 7 | 遥测心电监护系统 | 1 | 台 | 180000.00 |  |
|  | 8 | 高频电刀 | 1 | 台 | 45000.00 |  |
| C | 1 | 宫腔镜（Z型镜）、宫腔镜（一体式操作） | 1 | 台 | 490000.00 |  |
|  | 2 | 多功能硬质镜（肾镜） | 1 | 台 | 129000.00 |  |
|  | 3 | 电子肛门镜 | 1 | 台 | 129000.00 |  |
| D | 1 | 封片机 | 1 | 台 | 209000.00 |  |

合同履行期限：签订合同之日起30日内安装调试并交付使用。。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年8月9日至2022年8月30日9点30分前

方式：潜在供应商登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），从网上下载招标文件电子版。

售价：免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年8月30日9点30分（北京时间）。

地    点：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2022年8月30日9时30分（北京时间）截标后。

地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心）。

2、本项目需要落实的政府采购政策：

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；

3、“政采云”平台电子投标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（3）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章“投标人须知”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：桂林市中医医院

地址：广西壮族自治区桂林市临桂路2号

联系方式：周科长，0773-2811070

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603

联系方式: 郑雯峪，0773-3696789转1

广西机电设备招标有限公司

2022年8月9日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：呼吸内镜电外科工作站及冷冻治疗仪等医疗设备采购 项目编号：GLZC2022-G1-990393-JDZB |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购； 5.3本项目的特定资格要求：供应商必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）； 5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 参与电子投标的准备工作 | 6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。 6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，所投报价超采购预算总金额的，投标文件作无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中各分标所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件各分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18.1 | 电子投标文件的制作、加密 | 18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登录“政采云”平台进行招标文件的获取操作。 18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.1.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。 18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托代理人通过“政采云电子投标客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。 |
| 8 | 18.2 | 投标人公章及签字 | 18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。 |
| 9 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 10 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2022年8月30日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 11 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年8月30日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心8号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以系统通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 12 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年8月30日9点30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心8号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 13 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 14 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号的通知），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 34 | 履约保证金 | 履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元）提交【如中标供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金，若为中型企业的按政府采购合同金额的2 %】。 |
| 18 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 20 | 36.1 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币6000元的，按6000元支付）。 |
| 21 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 39 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购监督管理办公室；联系电话：0773-2862142。 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：呼吸内镜电外科工作站及冷冻治疗仪等医疗设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990393-JDZB

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：“货物采购需求”中的 “★”为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购；

5.3本项目的特定资格要求：供应商必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）；

5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 参与电子投标的准备工作

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以在本项目公告期限截止之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西机电设备招标有限公司桂林分公司，联系人：郑雯峪，联系电话：0773-3696789转1。通讯地址：广西桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603广西机电设备招标有限公司。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在本项目公告期限截止之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.5采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

- 13.2.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 13.2.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2022年中至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

注：投标人成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章

（3）投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 13.2.3商务、技术性响应证明材料：

（1）技术规格、商务要求偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（2）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（3）项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

（4）投标人2020年度或2021年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

注：对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

（5）投标人同类产品销售业绩的相关证明材料(无不良记录，以中标（成交）通知书及相应的销售合同或验收单为准,能清晰反映该项目的项目名称、种类)（如有，请提供）；

（6）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（7）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件；（如有，请提供）；

（9）“货物采购需求”需提供的有效证明文件；

所投本项目产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）和产品生产厂家《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）复印件（属于二类医疗设备医疗器械产品的必须提供）。

（10）中小企业声明函（见附件）【如投标人所提供的产品为小、微型企业的产品，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》】（如有，请提供）；

（11）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（12）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子响应文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，所投报价超采购预算总金额的，投标文件作无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中各分标所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件各分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标人的投标报价指本次采购范围货物价款【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.投标保证金：无投标保证金

18.投标文件的制作

18.1电子投标文件的制作、加密

18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登录“政采云”平台进行招标文件的获取操作。

18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托代理人通过“政采云电子投标客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

18.2投标人公章及签字

18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2022年8月30日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年8月30日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心8号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2022年8月30日9点30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心8号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本公司负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

28.属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定完整线上提交响应文件或未按规定要求线上签字、签章的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2017〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元）提交【如中标供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金，若为中型企业的按政府采购合同金额的2 %】。中标供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理办公室 ，取消中标资格并将其所投相应标的投标保证金不予退还，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36.招标代理服务费

36.1本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取，由中标人在领取中标通知书前以银行转账或现金形式支付代理服务费，向采购代理机构一次性支付（不足人民币6000元的，按6000元支付）。

36.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37. 采购代理机构银行账户：

公司名称：广西机电设备招标有限公司桂林七星分公司

开户银行：交通银行桂林高新支行

银行账号：453060811013000380456

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39.监督管理机构：桂林市政府采购监督管理办公室； 联系电话：0773-2862142。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 第三章　货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌、规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、规格型号替代，但这些替代的品牌、规格型号要实质上相当于或优于参考品牌、规格型号要求。

二、“货物采购需求”中的 “★”为实质性要求，投标时必须满足，若有任意一项负偏离作无效投标处理。

三、本表中参考品牌、规格型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写投标报价表。

四、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），供应商所提供的产品为小型、微型企业产品的，该产品报价给予20%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

本项目采购内容不涉及政府强制采购的节能产品。

- 本项目所属行业：工业（制造业）

- A分标：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理切片扫描仪 | 1.切片同时装载数量：≥20片 2.双物镜：进口平场复消色差物镜 20×/N.A.0.8，40×/N.A.0.95 3.扫描倍率：20 倍/40 倍 4.支持原机升级荧光，同一台机器可同时进行荧光和明场扫描。 5.具备荧光扫描仪 ★6.明场扫描方式：采用线阵扫描技术，非面相机。7.定位精度：扫描系统载物台在X、Y、Z方向的重复定位精度应≤0.05μm。 8.扫描速度：在20倍情况下，组织面积15mm*15mm，扫描时间应≤25s。在40倍情况下，扫描时间应≤120s。 9.图像质量：全息无缝隙图像 10. 图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和 Gamma 校正，便于分析。 11. 切片命名：人工输入&自动识别条形码(如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码) 12. 图像显示：放大或者缩小,移动位置等，并支持自动播放模式 13. 图像标注/测量功能：可以利用软件在图像上添加注释，包括矩形、圆、线条、箭头以及标示性旗帜，并提供快速导航，当需要重现时可以找到标示的地方. 14. 实现多图预览及对比. 15. 自动识别/手动设置扫描区域，自动设置焦点. 16. 扫描预览功能：支持多红框、多通道、多层模式扫描。扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置. 17. 支持本地阅片、支持多浏览器、支持 iPhone 等移动终端、自由缩放、平移、各类标注（图形、文字）。 18. 切片关机续扫功能 19. 支持手动显微镜功能（实时预览、自动对焦、自动曝光等功能） 20. 智能化曝光值配置（实时浏览、自动曝光、自动对焦、设置曝光值等功能） 21. 不规则区域的自动识别（区域识别、焦点识别） 22. 不规则区域的扫描 23. 动态贴图显示扫描进度 24. 支持切片细胞、组织重定位功能 25. 质保期：2.5年 | 1 | 台 | 438000.00 |
| 2 | 冷冻治疗仪 | 一、技术性能参数： ★1.主机液晶显示屏，显示调节各种参数（配件参数及使用次数、效果、时间、气压等），可存储≥10组程序。 2.设备启动冷冻速度：要求在启动冷冻程序后，3秒钟，可达温度-89度。 3.自动启动解冻程序，冷冻探头在3秒钟内自动解冻，不需要任何电子供热。 4.冷冻气体使用CO2。 5.有用于各种科室的各种型号和形状的冷冻探针。 ★6.所有冷冻探针及管道都可以进行高温（134度）高压及低温等离子消毒，重复使用设计。 ★7.冷冻探针采用新型亲水合金材质，具有直径1.1mm、1.7mm、1.9mm、2.4mm等多种直径探针。 ★8.具有冷热结合的射频消融功能，该功能采用与电外科工作站相结合的技术，通过冷冻调节温度在纤支镜下定点的对肿瘤进行可控温度的热消融治疗。 9.具有≥5级冷冻效果设计，采用脚踏启动； 10.具有冷冻计时及启动时间设置功能。 11.入网电压：100v-240v（±10%）；频率：50/60HZ。 12.工作压力：45-65bar。 13.冷冻气体消耗量：35g-50g/min。 14.解冻气体消耗量：3克。 15.最大排气流量：40-60l/min。 16.配置清单： 冷冻治疗仪1台 冷冻治疗仪（单脚踏开关）1件 冷冻治疗仪（支气管冷冻探针）1件 冷冻治疗仪（台车）1台 二氧化碳钢瓶1只 高压软管1件 过滤器1件 减压阀1件 | 1 | 台 | 598000.00 |
| 3 | 呼吸内镜电外科工作站 | 1.组织狭窄再通及组织失活：恶性肿瘤狭窄、支架内狭窄、疤痕狭窄、良性肿瘤根治、早期支气管肿瘤、乳头状瘤、肉芽组织、支气管内膜结核肉芽肿等。 2.止血：可治疗各种弥散、浅表性出血等。 3.能够和所有品牌的软镜通用。 4.内镜下最大功率可调范围：0—300瓦。 5．呼吸内镜工作站具有内镜电切功能，该模式主要在内镜下进行息肉摘除自动将切割过程分为切割和凝血两部分，两部分交替进行（分次切割），切割速度受到仪器自动控制 6．内镜电切专家模式可以调节的参数（在专家模式下）：4档切割效果；4档切割持续时间，10档切割间隔时间。 7．呼吸内镜工作站氩气流量为0.1—8L/min，内镜下治疗氩气流量不超过2.4升／分，范围为0－2.4升／分。 8．呼吸内镜工作站的氩气模式需有（强力喷射）。 9．呼吸软管电极前端具有色环标记，有直喷和侧喷多种电极．并能重复使用。 10．器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确，同时氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。 11．软管电极末端气体压力恒定系统：避免发生氩气囊肿的发生。 12．适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压为4300V（氩气喷射凝血模式）：较低的峰值电压设计。 13．模块化、分体式设计并具有软、硬件升级功能，具备升级水刀功能。 14．全数字化液晶显示，触摸式操作，即插即用，具有程序存储功能。 15．整主机具备中性电极安全系统，实时错误报警记忆功能，能够对病人动态监测，可监测错误包括：高低频漏电流、术中使用错误报警、安全错误报警、功能错误报警、氩气输出错误报警等。自动显示错误代码及解决办法并自动存储信息备用。 18、配置清单 主机 1台 一次性Ω型中性负极片 20片 负极板导线 1根 APC2主机 1台 减压阀 1个 氩气电极 2根 氩气电弧测试器 1个 双脚踏开关 1个 高频连线 1根 固定件 2包 氩气电极连线 1根 氩气瓶5L 1瓶 台车 1台 | 1 | 台 | 898000.00 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  | 合同总价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求及保修期 |  | 1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期； 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若48小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1.交货时间：签订合同之日起30日内安装调试并交付使用。； 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点； |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | - 第3项“呼吸内镜电外科工作站”为核心产品。 2.采购范围内的货物含送货上门、安装调试合格、技术培训。 3.本项目政府采购预算金额为人民币壹佰玖拾叁万肆仟元整（¥1934000.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 4.中标供应商供货时，必须提供所投产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页，并加盖投标单位公章，如投标文件技术规格偏离表中承诺的参数及尺寸与产品彩页不一致时，以后者为准；采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责； 5.中标供应商于投标文件中对所本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，应通过采购人及主管部门组织的验收工作，以符合项目批准建设要求，采购人及主管部门现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 6.本项目第1项“病理切片扫描仪”不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 本项目货物第2项“冷冻治疗仪”、第3项“呼吸内镜电外科工作站”接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 |  |  |  |

- B分标：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字彩色多普勒超声检查仪（偏向妇产） | 1.全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致 2.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 ★3.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示 4.多级信号处理系统 5.高倍波束并行处理系统 6.二维灰阶模式 7.谐波成像模式 8.彩色多普勒成像 9.频谱多普勒成像 10.组织多普勒成像 11.自由臂三维成像 12.宽景成像 13.空间复合成像，最高可达9线偏转 14.斑点抑制成像 15.频率复合成像 16.独立角度偏转 17.扩展成像 18.实时双幅对比成像 18.高分辨率血流成像 19.精细血流自动识别成像 20.立体血流成像 21.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 22.全屏放大 23.支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式 24.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等），支持手动触摸屏上注释，支持手动触摸屏上包络测量，支持语音注释及播放 25.自动频谱测量 26.全科测量包，自动生成报告 27.自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标 28.自动NT测量 29.专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 30.支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，显示病变的位置。 31.胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 32.支持4D 电影回放 33.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥8分钟的电影 34.双硬盘，固态128GB和≥1T硬盘 35.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 36、通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 37.≥５个USB接口 38.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 ★39.≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 ★40.探头接口≥５个 41.全程动态聚焦 42.多倍信号并行处理 43.探头配置，扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1- 6 MHz 电子线阵：超声频率3-13 MHz 腹部容积：超声频率2-8MHz 电子经阴道容积：3-10 MHz 相控阵探头：1-5 MHz 44.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥40cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 45.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽 46.实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制, 47.容积厚层成像，包括任意剖面成像 48.支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 49. 4D最大显示帧率≧45 50.支持VOI 在同一平面进行360度旋转 51.容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） ★52.胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 53.胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。 54.胎儿心脏检查切面自动识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。 55.智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前中后盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估。 56.子宫内膜自动成像与容积分析功能，自动呈现子宫内膜冠状面成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。 ★57.支持腔内STE剪切波弹性成像功能。 58.小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 59.专业腔内探头放置架 60.专业探头放置槽≥7个 61.配置清单： 高分辨率彩色液晶显示屏1套 高灵敏防眩光彩色触摸屏1套 区域扫描技术1套 全域动态聚焦技术1套 三维斑点噪声抑制技术1套 高分辨率血流模式1套 双幅实时对比显示模式1套 智能血流跟踪技术1套 5个探头接口 锐眼技术1套 产科容积自动切面识别1套 胎儿面部自动容积成像1套 胎心容积自动切面识别1套 自动盆底超声解决方案1套 颅内容积自动测量1套 自动产科测量软件1套 高级容积断层成像1套 子宫内膜自动成像与容积分析1套 小儿髋关节自动测量1套 自动NT测量1套 立体血流1套 探头配置 腹部单晶体凸阵探头 线阵探头1个 腹部容积探头1个 腔内容积探头1个 耦合剂加热器1个 心脏探头1把 工作站1套 穿刺床1张 穿刺架1个 62.质保期：5年 | 1 | 台 | 2550000.00 |
| 2 | 全数字彩色多普勒超声检查仪（偏向体检） | ★1.≥15英寸液晶触摸屏，操作控制台可以上下左右调整；探头接口≥5个【投标人于投标文件中必须提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 2.空间复合成像技术：支持梯形成像，具有三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像； 3.灰阶血流成像：非多普勒原理，非造影技术，无需造影剂直接显示红细胞运动，具有不受流速和角度限制、无血流外溢现象、无取样框、不会降低帧频等优点, 可选择去除组织背景、仅显示血流模式； 4.相控阵探头扫描角度≥115°； 5.可以在不影响背景图像的前提下独立调节穿刺针增益，有单独的按键来调节； 6.配置清单： 1）主机 2）五把探头（腹部1个、浅表1个、腔内1个、心脏1个、肌骨浅表探头1个） 3）工作站及工作台1套 4）打印机1台 5）常规诊断床1张 7.高分辨率液晶显示器≥23英寸, 分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 8.操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸,触摸屏可独立调节角度≥40度。 触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。 ★9.连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。 10.乳腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥4相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析。可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告。 11.甲状腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥3相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析。可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告。 12.硬盘：≥500G硬盘, SSD固态硬盘≥128G 13.支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输 14.支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备； ★15.支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像，支持探头凸阵探头和线阵探头； 16.实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。 17.同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。 18.TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图19.质保期：5年 20.费用包含系统接口 | 1 | 台 | 1550000.00 |
| 3 | 彩色超声机（偏向重症） | 1.用途：用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。 2.系统技术规格及概述： 2.1.≥21英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作；【投标人于投标文件中必须提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 2.2.主机内置≥3个可激活探头接口；【投标人于投标文件中必须提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 2.3.主机内置≥4个USB 3.0接口 2.4.数字波束增强器 2.5.多倍波束合成 2.6.二维灰阶模式 2.7.组织谐波成像模式 2.8.宽带频移谐波 2.9.组织特异性成像 2.10.频率复合成像 2.11.空间复合成像 2.12.斑点抑制成像 2.13.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 2.14.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒 2.15.TDI组织多普勒成像 2.16.解剖M型模式 2.17.自由臂3D 2.18.具备低机械指数造影模式； 2.19.IMT 2.20.独立角度偏转 2.21.扩展成像 2.22.实时双幅对比成像 2.23.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变） 2.24.支持全屏放大，≥2档可调， 2.25.局部放大（支持前端、后端放大） 2.26.支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量 2.27.回波增强技术 2.28.智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能） 2.29.多普勒自动识别功能 2.30.支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间≤11秒，便于术中屏幕清洁； 2.31.自动唤醒功能 2.32.常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包） 2.33.图像后处理，可处理参数≥26种 2.34.支持手动触摸屏上注释 2.35.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） 2.36.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头 ★2.37.磁影技术单元，基于磁场感应技术，通过提示探头与穿刺针空间位置关系的俯视投影图、磁场信号强度、带刻度标尺的引导延长线等图标，能够实时引导、提示针体与针尖位置，标配磁影技术模块和磁影探头；2.38.屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识； 2.39.实时宽景成像单元 2.40.≥142种体位图 2.41.可支持DICOM 3.0 2.42.支持语言，英语,中文, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 捷克语, 波兰语, 土耳其语, 挪威语, 塞尔维亚语（包括键盘输入、注释、操作面板等） ★2.43.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导【投标人于投标文件中必须提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 2.44.智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯 3.测量/分析和报告 3.1.常规测量 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 3.2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 3.3.全科测量包，自动生成报告 急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管 3.4.心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M: Teichholz） AUTOGA自动胃窦测量软件，自动识别胃窦特征，同时自动包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图 4.电影回放和原始数据处理 4.1.所有模式下可用 4.2.支持手动、自动回放 4.3.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s) 4.4.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。 4.5.支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 4.6.支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。 5.检查存储和管理（内置超声工作站） 5.1.检查存储 ≥250GB SSD硬盘、内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 5.2.检查管理 iStation专用于病人信息管理 6.连通性要求 6.1.支持网络连接 有线网络 6.2.无线网络DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 6.3.iStorage网络存储 6.4.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 7.系统技术参数及要求 7.1.二维灰阶模式 7.1.二维灰阶模式 7.1.1.数字化声束形成器 7.1.2.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 7.1.3.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 7.1.4.扫描线：每帧线密度≥512超声线 7.1.5.发射声束聚焦：发射≥8段 7.1.6.扫描频率： 电子凸阵：超声频率范围 1.1-5.5MHz 电子线阵：超声频率范围 3-22MHz（L12-3RCs 3-11MHz） 7.1.7.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 7.1.8.最大显示深度:≥38cm 7.1.9.最大帧率: ≥999 帧/秒 7.1.10. TGC: ≥7段 7.1.11.二维灰阶：≥256 7.1.12.动态范围: ≥230 7.1.13.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 7.1.14.伪彩图谱: ≥8种 7.2.彩色多普勒成像 7.2.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 7.2.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 7.2.3.取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头) 7.2.4.最大帧率: ≥360 帧/秒 7.2.5.支持B/C 同宽 7.3.频谱多普勒模式 7.3.1.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 7.3.2.显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 7.3.3.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 7.3.4.最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s） 7.3.5.最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-20mm 7.3.6.偏转角度: ≥±25度 (线阵探头) 7.3.7.零位移动：≥8 级 7.3.8.快速角度校正 7.3.9.支持频谱自动测量 8.探头规格 8.1.探头类型：凸阵、线阵、相控阵，支持经食道探头；【投标人于投标文件中必须提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 8.2.探头频率： 频率带宽1.1-23MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 振元：最大有效振元数≥192振元 8.3.穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 8.4.凸阵探头频率范围：1.0-5.6MHz，扩展后最大角度可达100°， 8.5.线阵探头频率范围：3-11MHz，扩展后最大角度40° 8.6.B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节 8.7.线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能； 9. 系统输入和输出 9.1.HDMI: 1个 9.2.USB: 4个，USB 3.0 9.3.网口: 1个 10. 外设和附件 10.1.台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架） 10.2.自动电源卷线器 10.3.支持机器防盗锁控制 10.4.可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机 10.5.支持脚踏开关 11. 备件、技术及维修服务，培训要求及其它 11.1.备件要求 11.2.供应商应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 11.3.技术及维修服务 11.4.在用户当地或省会中心城市，供应商应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 12.配置清单： 12.1.主机系统,包括： 12.2.无缝纯平投射式电容屏1套 12.3.高品质音频扬声器1套 12.4.数字多阶段波束形成器1套 12.5.多级信号处理系统1套 12.6. 8倍波束并行处理系统1套 12.7.B/M/CM/Color/PW/Power & DirPower-Mode 1套 12.8.HPRF 高脉冲重复频率组件1套 12.9.TSI 组织特异性成像1套 12.10.自适应帧相关技术1套 12.11. FCI 频率复合成像技术1套 12.12. THI 自然组织谐波成像1套 12.13.PSHI™ 宽带频移谐波成像1套 12.14.iBeam™ 智能空间复合成像技术1套 12.15.iClear® 智能斑点噪声抑制技术1套 12.16.多普勒自动识别功能1套 12.17.智能血流跟踪技术1套 12.18.回波增强技术1套 12.19.ExFOV 扩展成像1套 12.20.Steer 二维/彩色取样框角度独立偏转技术1套 12.21.B/Color/PW 三同步模式1套 12.22.Zoom 高保真读写放大1套 12.23.iZoom™ 一键无失真全屏扩展成像1套 12.24.iTouch® 一键图像优化1套 12.25.iStorage网络存储1套 12.26.中英文操作界面1套 12.27.电影回放单元1套 12.28.Auto Trace 频谱自动描记测量1套 12.29.图像后处理功能1套 12.30.中英文病人报告系统1套 12.31.iStation® 智能内置工作站系统(支持中/英文切换)1套 12.31. Qsave 图像参数快速保存系统1套 12.32. 256GB 固态硬盘1套 12.33.内置无线网卡（WIFI）1套 12.34. 4 USB 3.0 接口1个 12.35. HDMI 接口1个 12.36. Ethernet 网络接口1个 12.37. 3个激活探头接口1个 12.38. 可拆卸锂电池1个 12.39. iScanHelper 超声教学软件1套 12.40.MedTouch 1套 12.41.全科应用软件包,1套包括以下： 12.42.腹部应用软件包1套 12.43.产科应用软件包1套 12.44.妇科应用软件包1套 12.45.儿科应用软件包1套 12.46.心脏应用软件包1套 12.47.血管应用软件包1套 12.48.小器官应用软件包1套 12.49.泌尿应用软件包1套 12.50.神经应用软件包1套 12.51.急重诊应用软件包1套 12.52.连续多普勒成像 CW 1套 12.53.iNeedle+穿刺增强应用软件（支持线阵和凸阵探头）1套 12.54.磁影技术模块（穿刺引导）1套 12.55.Auto GA 自动胃窦测量1套 12.56.Smart Bladder自动膀胱测量1套 12.57.Smart VTI 自动速度时间积分1套 12.58.Smart IVC 自动下腔静脉定量分析1套 12.59.Smart B-line 自动B线检测1套 12.60.iWorks自动工作流协议1套 12.61.造影成像1套 12.61.造影定量分析1套 12.62. Auto EF1套 12.63.解剖M功能1套 12.64.TDI组织多普勒成像1套 12.62. IMT 1套 12.63.DICOM 基本工作单元1套 12.64.探头： 凸阵探头1个 相控阵探头 1个 线阵探头 1个 经食道探头 1个 12.65.耦合剂 (1瓶) 12.66.台车自动卷线器 1根 12.67.台车1台 质保期：5年 | 1 | 台 | 1070000.00 |
| 4 | 便携式超声仪（偏向肌骨） | 一、设备用途说明：用于腹部、浅表组织，神经阻滞，肌骨与小器官，外周血管等。 二、主要规格及系统概述： ★1.显示器≥15英寸, 高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描 2.数字化二维灰阶成像单元 3.数字化彩色多普勒单元 4.数字化频谱多普勒显示和分析单元 5.数字化能量血流成像单元 6.全数字式多波束形成器, 发射和接收通道数为128 7.动态聚焦和处理成像技术 8.空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头 9.智能化斑点噪声抑制技术 10.方向性多普勒能量图 11.可实现时间增益显示屏触摸调节 12.组织谐波成像单元 13.系统自带防毒、杀毒软件，确保数据安全和系统稳定 14.具有梯形成像功能 15.具有一键优化功能 16.具有专业肌骨体表标记图普 17.人机界面操作简单，按钮数量≤5，且可以自定义按钮≥4个 18.可自编辑定义界面功能，且长期保存，方便操作。 19.声能可实现手动调节：10-100% 20.动态范围可手动调节。 21.具有穿刺针增强功能，穿刺针或导管显示颜色≥2种（支持线阵及凸阵探头） 22.探头：线阵探头、凸阵探头 23.具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。 24.显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。 25.整机含电池重量≤4.5Kg 26.机器可最多同时连接两块内置电池，用于增加电池支持系统工作时间。 27.具有离线测量功能和后编辑功能。 28.触摸屏具备手写板功能，根据操作需要随意在触摸屏上画出图象的重点以及进行文字手写功能。 三、测量和分析：(B型、PW、彩色多普勒) 1.一般测量 2.多普勒血流测量与分析 3.外周血管测量与分析 4.图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节 5.图像管理与记录装置： a)超声图像存档与病案管理系统 b)可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察USB接口，支持数据输出 c)用户存储固态硬盘内置≥128G 四、技术参数及要求： 1.监 视 器：≥ 15英寸；高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描。 2.探头规格 d)频率：宽频带或变频探头 e)类型：高频探头中心频率≥14MHz 3.振子： a)线阵探头有效振子数≥192振子 b)凸阵探头有效振子数≥160振子 4.B/D兼用： a)线 阵：B/PWD b)凸 阵：B/PWD 5.二维灰阶显像主要参数： a)扫描： b)电子线阵：超声频率3.0--11.0MHz c)电子凸阵：超声频率2.0--5.0 MHz d)扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥42帧/秒 e)扫 描 线：每帧线密度≥120超声线 f)发射声束聚焦：发射≥8段 g)接收方式：发射、接收通道≥128 h)接收超声信号动态范围、及可调范围≥100 dB i)数字化多声束形成技术 j)谐波成像基波频率个数≥4 k)回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒 l)预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 m)增益调节：B/M可独立调节 n)STC分段≥8（要求显示屏触摸调节） o)凸阵探头最大扫描深度≥40cm p)高频线阵探头最大扫描深度≥12cm 6.频谱多普勒： a)方式：脉冲波多普勒：PWD b)最大测量速度： c)PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s d)最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) e)显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等 f)电影回放：≥20秒 g)零位移动：≥8级 h)取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级 i)显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、 j)B—刷新(手控、ECG同步、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 7.彩色多普勒 a)显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT b)彩色显示帧频： c)凸阵探头、最大角度，深度18cm，彩色显示帧频≥9帧/ s d)显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° e)显示控制：零位移动分±10级 f)彩色多普勒能量图 g)彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号） 8.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 支持中英文显示，且可以中文输入包括注释。 五、配置清单 1、主机 1.1.高密度数字图象系统1套 1.2.宽频带数字声束形成器1套 1.3.系统动态范围达100dB 1套 1.4.系统帧频达150帧/秒1套 1.5.系统预制病人体位标志 1套 1.6.高效控制面板 1套 1.7.内置式全数字化彩色液晶显示屏 1套 1.8.快速操作键盘 1套 1.9.内制式轨迹触摸板 1套 1.10.电影片段存储和回放 1套 1.11.复合成像技术 1套 1.12.高分辨率成像技术 1套 1.13.自适应成像技术 1套 1.14.穿刺针增强功能 1套 1.15.数字图象硬盘储存128GB 1套 1.16.一键优化功能 1套 1.17.交直流双电源(包括可充电式锂电池、适配器) 1套 1.18.彩色能量多谱勒 1套 1.19.脉冲多普勒 1套 1.20.组织谐波 1套 1.21.彩色方向性多谱勒能量图 1套 1.22.解剖M型 1套 1.23.连续波组件(CW) 1套 1.24.彩色血流图 1套 1.25. B／B双幅显示 1套 1.26.彩色、频谱同步显示 1套 2、高频线阵探头一个、超宽频凸阵探头一个 3、腹部探头一个、心脏探头一个 4、专用台车一台 5、临床应用软件包括:腹部妇产血管小器官等全身应用软件；多普勒血管计算软件 容量计算，外延设备连接端口，可连接复合视频， 6、ECG、SB,VGA,S-Video,以太网，PACS系统 质保期5年 | 1 | 台 | 350000.00 |
| 5 | 床旁B超机（偏向急诊急救） | 1、工作频率：2.0MHz～10.0MHz 2、探头接口：≥2个（含扩展） 3、可配探头：宽频电子凸阵、浅表线阵、腔体探头、心脏探头 4、工作频率：2.0MHz～10.0MHz 5、显示方式：B型、B／B型、4B型、B／M型、M型 6、灰 阶：256级 7、监视器：≥15英寸 8、聚焦方式：可移动四段聚焦 9、变频方式：可移动自动变频 10、分辨率：侧向(横向)≤2mm，轴向(纵向)≤1mm 11、有效最大显示深度：380mm 12、图像放大：具有实时16级放大功能 13、局部放大：在实时或冻结状态下，具有画中画功能 14、图像角度：具有4级实时变角度显示功能 15、电影回放：4级256帧自动双向电影回放或逐帧回放 16、TGC调节：8段 17、增益、动态调节：电子调节 18、M型速度：4级可调 19、超声能量：30％～100％连续可调 20、常规测量：距离、面积／周长、角度、体积、心率、斜率等测量 21、专科测量：腹部、产科、泌尿科、妇科、心脏、小器官、血管和特殊科测量软件包 22、字符标记：自动显示日期、星期、时间、编号、医生姓名、医院名称、探头频率、增益、焦点、倍率、计测值、体位标记、探头标记、全屏幕字符编辑、字符注艉、中英文显示、中英文输入等 23、图像处理：前处理、后处理、帧相关、线相关、数字扫描变换、8级伽玛校正、左右翻转、上下翻转、极性翻转、边缘增强等功能 24、具有摇镜功能 25、具有夜光键盘 26、具有探头自动识别功能 27、具有开机自检功能 28、具有一键恢复功能 29、操作界面有中文标识 配置清单 1、数字化主机一台 2、可配探头：宽频电子凸阵1把、浅表线阵1把、腔体探头1把，心脏探头1把，4把探头、图文工作站一套 质保期5年 | 1 | 台 | 300000.00 |
| 6 | 床旁超声机（偏向麻醉手术） | 1.系统技术规格及概述： 1.1.≥15英寸无缝纯平投射式电容屏 ★1.2.机器内置3个可激活探头接口【投标人于投标文件中必须提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 1.3.≥4个USB 3.0接口 1.4.数字波束增强器 1.5.多倍波束合成 1.6.二维灰阶模式 1.7.组织谐波成像模式 1.8.宽带频移谐波 1.9.组织特异性成像 1.10.频率复合成像 1.11.空间复合成像 1.12.斑点抑制成像 1.13.彩色多普勒成像（包括彩色、能量多普勒模式） 1.14.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率 1.15.M型模式 1.16.解剖M型模式 1.17.Auto EF 1.18.独立角度偏转 1.19.扩展成像 1.20.实时双幅对比成像 1.21.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变） 1.22.全屏放大 1.23.局部放大（支持前端、后端放大） 1.24.回波增强技术 1.25.智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节） 1.26.多普勒自动识别功能 1.27.支持锁屏功能 1.28.自动唤醒功能 1.29.腹部、心脏、血管、小器官，神经测量软件包 1.30.图像后处理，可处理参数≥26种 1.31.支持手动触摸屏上注释 1.32.支持手动触摸屏上包络测量 1.33.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） 1.34.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头 ★1.35.磁影技术单元，基于磁场感应技术，通过提示探头与穿刺针空间位置关系的俯视投影图、磁场信号强度、带刻度标尺的引导延长线等图标，能够实时引导、提示针体与针尖位置 1.36.≥142种体位图 1.37.可支持DICOM 3.0 1.38.支持语言，英语,中文, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 捷克语, 波兰语, 土耳其语, 挪威语, 塞尔维亚语（包括键盘输入、注释、操作面板等） 1.39.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导 2.测量/分析和报告 2.1.常规测量 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 2.2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 2.3.全科测量包，自动生成报告 急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管 3.电影回放和原始数据处理 3.1.所有模式下可用 3.2.支持手动、自动回放 3.3.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s) 3.4.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。 3.5.支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 3.6.支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。 4.检查存储和管理（内置超声工作站） 4.1.检查存储 ≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 4.2.检查管理 专用于病人信息管理 5.连通性要求 5.1.支持网络连接 有线网络 无线网络 5.2.iStorage网络存储 6.系统技术参数及要求 ★6.1.≥15英寸无缝纯平投射式电容屏【投标人于投标文件中必须提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖供应商电子签章】。 6.2.主机重量≤6.2Kg 6.3.机器内置可激活探头接口3个 6.4.≥4个USB 3.0 6.5.二维灰阶模式 6.5.1.数字化声束形成器 6.5.2.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 6.5.3.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 6.5.4.扫描线：每帧线密度≥512超声线 6.5.5.发射声束聚焦：发射≥8段 6.5.6.扫描频率： 电子凸阵：超声频率范围 1.0-5.7 MHz 电子线阵：超声频率范围 2.5-13 MHz 相控阵探头：频率范围:1.5-10.5MHz 6.5.7.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 6.5.8.最大显示深度:≥39cm 6.5.9.最大帧率: ≥999 帧/秒 6.6.0.TGC: ≥6段 6.6.1.二维灰阶：≥256 6.6.2.动态范围: ≥230 6.6.3.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 6.6.4伪彩图谱: ≥8种 6.6.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥364 帧/秒 支持B/C 同宽 6.7.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s） 最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-20mm 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 7.探头规格 7.1.探头频率： 频率带宽1.3-16.2MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 振元：最大有效振元数≥192振元 7.2.穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 7.3.凸阵探头频率范围: 1.0-5.7 MHz，扩展后最大角度可达141°， 7.4.线阵探头频率范围: 2.5-23 MHz，扩展后最大角度40° 7.5.相控阵探头频率范围: 1.5-10.5MHz，最大角度≥90° 7.6.B/M、彩色、能量多普勒、输出功率可选择分级调节 8.系统输入和输出 13.1.HDMI: 1个 13.2.USB: 4个，USB 3.0 13.4.网口: 1个 9.外设和附件 9.1.多功能台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架） 10.配置清单： 主机一台 线阵磁影技术专用探头一个 凸阵探头一个 相控阵探头一个 磁影软件一套 多功能台车一个 腔内探头一把 质保期5年 | 1 | 台 | 360000.00 |
| 7 | 遥测心电监护系统 | 1.中央心电监护系统含:床边多参数中央监护仪3台（带无线遥测）、动态遥测多参数监护仪6台（可移动式）；而且系统能同时混合无线接入床边多参数监护仪、动态遥测多参数监护仪。 2.中央监护仪或遥测监护仪须能同时联网并实现单屏显示16床信息、双屏显示32床信息的功能。 3.中央监护仪系统软件、联网控制器（有线/微功率无线联网适配器）。 4、计算机主机：双核CPU≥2.6G，2G内存，500G硬盘。 5、显示器2台：a.配置≥23.8”液晶显示器1台，分辨率≥1600*1040； b.配置≥55”液晶显示器1台，分辨率≥1600*1040。 6、打印机：激光打印机。 7、床边监护仪3台 ★1）≥10英寸彩色触摸屏（电容屏），分辨率≥1280×800像素【投标人于投标文件中必须提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖供应商电子签章】。 2）安全规格：ECG、TEMP、IBP、SpO2、NIBP监测参数，防电击程度为防除颤CF型。 ★3）监护仪主机工作大气压环境范围：57.0～107.4kPa；监护仪主机工作温度环境范围：0～40℃；监护仪主机工作湿度环境范围；15～95%【投标人于投标文件中必须提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 4）防水等级≥IPX2，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 ★5）NIBP工作模式：具有手动测量、自动间隔测量、连续测量和序列测量4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg【投标人于投标文件中必须提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 8．数字遥测监护仪6台 1）可监测病人的心电、血氧、脉搏等参数，具有病人呼救功能； ★2）发射盒重量≤140克（不含电池和配附件）； 3）电池具有防反装保护装置，可使用碱性电池，电池工作时间≥96小时心电监护，≥30小时心电+血氧监护； 4）采用专用医疗遥测频段，发射频率、功率可调，机身防进液保护、抗冲击、抗跌落； ★5）ECG性能：系统自动识别心电3/5导联类型、自动指示导联连接状态；可显示≥3道心电波形、≥13种心律失常分析、起博分析、抗除颤，≥2导同步ST段监护与测量分析，支持心电同屏7导显示等丰富的显示界面； 6）SPO2性能：采用数字血氧技术，标配指夹式探头,可选耳夹式探头；低功耗设计保证超长时间连续运行； 7）无线性能：采用高保真数字无线传输技术，双路无线阵空间分集设计，能实现移动状态下监测信息最佳传输；采用高可靠无线窄带传输技术-GFSK窄带传输技术，具有强大的抗干扰能力确保获得最佳轻度信号； 8）具有ID身份识别功能，具有实时编码鉴别的数字抗干扰技术； 9）天线阵8个接收基点，可覆盖明视半径≥50米；配置清单： 1、床边多参数中央监护仪3台（每台配置心电导联线1套、血压袖带1条、体温探头1条、血氧饱和度传感器1套）。 2、可移动式动态遥测多参数监护仪6台。（每台配置心电导联线1套、血压袖带1条、体温探头1条、血氧饱和度传感器1套）。 3、液晶显示器2台。 4、电脑主机1台。 5、激光打印机1台。 | 1 | 台 | 180000.00 |
| 8 | 高频电刀 | 1.具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。2.本机用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于宫腔镜、腹腔镜、膀胱镜等内窥镜手术。 3.本机为恒功率电刀（单极100Ω～2000Ω，双极25Ω～100Ω）：在正常人体阻抗范围和正常手术所需功率范围内，平均输出功率不随阻抗变化或变化较小。可适应需要大功率的某些手术（如汽化手术、截肢手术）。 4.具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式，单极和双极的工作频率（主频率）均为512kHz。 5.单极纯切：额定功率（额定负载）350 W（500Ω）。 6.混切1：250 W（500Ω）；混切2：200 W（500Ω）；混切3：120 W（500Ω）。 7.单极凝：120 W（500Ω）；双极凝：80 W（100Ω）。 8.采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出（或单极第二手控输出）和独立的双极脚控凝输出。 9.采用APFC电路。 10.采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。 11.单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。 12.每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。 13.采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程监测，一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低，立即发出声光报警，切断输出。 14.采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。 15.保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。 16.本机对输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内（双重闭环控制） 17.允许连续使用，允许长时间开路和短路。 18.冷却方式：自然冷却，无风扇。 19.可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。 20.安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。 21.供电电源：单相AC220V±22 V，50Hz±1 Hz，≤3.5A。 22.运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。 23.配置清单：1.高频电刀主机1台；2.单联脚踏开关1只；3.双联脚踏开关1只；4.使用和技术说明书2册；5.保险丝（4A）；6.电源线1根；7.保修卡1份；8.合格证1张。 | 1 | 台 | 45000.00 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  | 合同总价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求及保修期 |  | 1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期； 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若48小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1.交货时间：签订合同之日起30日内安装调试并交付使用。； 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点； |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | - 1.第1项“全数字彩色多普勒超声检查仪（偏向妇产）”为核心产品。 2.采购范围内的货物含送货上门、安装调试合格、技术培训。 3.本项目政府采购预算金额为人民币陆佰肆拾万零伍仟元整（¥6405000.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 4.中标供应商供货时，必须提供所投产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页，并加盖投标单位公章，如投标文件技术规格偏离表中承诺的参数及尺寸与产品彩页不一致时，以后者为准；采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责； 5.中标供应商于投标文件中对所本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，应通过采购人及主管部门组织的验收工作，以符合项目批准建设要求，采购人及主管部门现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 6.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |

- C分标：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜（Z型镜）、宫腔镜（一体式操作） | Z型镜 1.用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等； 2.平行视野Z型宫腔镜一条，视向角30°。 3.蓝宝石镜面，光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术采用新型光学系统设计，高清分辨率，主镜工作长度≥200mm； ★4.外径≤21Fr 5.目镜和器械通道呈平行型设计 6.平行视野宫腔镜镜体具有大于3毫米的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm； 7.可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳，重型抓钳、大型抓钳等；手术器械外径3mm更有力，工作长度360mm，360°可旋转手柄。 ★8.器械通道入口采用喇叭口设计，方便器械进入； 9.手术器械最小化三拆卸设计(手柄、钳杆、钳芯)符合内窥镜手术器械清洗灭菌要求 ★10.密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合，无需单独开关，防止术中膨宫液体向术者喷溅，便于手术中切换不同器械;密封帽双层密封,与器械裹合紧密，避免了因较大器械进入时空气伴随进入形成气泡； 11.进出水高通量设计，持续对流 12.进出水口可根据手术需求360度旋转，防止进出水路管缠绕 13.各类器械工作头部外径3mm 14.操作系统配备专用消毒盒 15.所有宫腔镜配套手术器械与宫腔镜配套使用，符合国家二类宫腔镜配套手术器械注册标准，适用于宫腔内疾病的检查和治疗。 16.配置清单 1）宫腔镜 1支 2）单开剪刀 1把 3）双开剪刀 1把 4）弯剪刀 1把 5）钩剪刀 1把 6 ）弯分离钳 1把 7 ）活检钳(勺状) 1把 8 ）重型抓钳 1把 9）大型抓钳 1把 10）钩状电极 1支 11）棒状电极 1支 12）电缆线 1支 13）专用内窥镜消毒盒 1 套 14）宫腔镜（Z型镜）2把 15）单开剪刀2把 一体式操作 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等; 2.具有5Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作; ★3.超广角镜头，视场角90°;景深 3mm-100mm;视向角 30° ★4.插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm，免扩宫 5.插入部前端为圆滑无创设计 6.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等; 7.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计 8.器械插入口为喇叭形，方便器械进入; 9.密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道。可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔； ★10.进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤; 11.进出水通量为国标2倍以上，5Fr 款在 100mmHg压力下，水流量为290mmL/分钟在120mmHg压力下水流量为325mmL分钟;7Fr款在100mmHg压力下，水流量为388mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为440mmL/分钟 12.镜面具有防反光设置。管鞘内有安全保障的绝缘层; 13.所有设备可与各种知名品牌相匹配且需与医院现有设备配套使用。 配置清单： 1）宫腔镜 1支 2）剪刀 1把 3）异物钳 1把 4）活检钳 1把 5）专用内窥镜器械消毒盒 1套 6）宫腔镜（一体式操作）3把 | 1 | 台 | 490000.00 |
| 2 | 多功能硬质镜（肾镜） | ★1.新型斜目镜，视野角度：12度 2.椭圆形管鞘外径≤8.5 Fr/12Fr（2.83mm/4mm）； ★3.有效工作长度：≤250mm； ★4.有效使用工作通道直径≥6Fr 5.进出水阀必须可拆卸塑料水阀 ； 6.两边进出水口同镜身成90°； 7.两边进出水阀中心相距≤35mm； 8.喇叭口接头，使器械出入更快捷； 9.左右进出水通道开关设计 配置清单： 1.12° 肾镜（多用途内窥镜 ） 1支 2.器械盒（内窥镜专用）1个 3.硬性异物钳，短钳 2把； 3.黄色垫片20片 | 1 | 台 | 129000.00 |
| 3 | 电子肛门镜 | 一、适用范围：内窥镜检查数字摄像系统用于内窥镜检查数字摄像系统用于内窥镜相连，用于诊断及手术原始依据的保留。 二、结构组成：内窥镜检查数字摄像系统由主机、数字摄像机、光学接口(耦合器)、环形导光束、LED冷光源照明机构、测温保护装置、图像采集处理系统、显示器、光调节装置、图像采集控制装置、打印机构成。 三、技术要求 ★1、数字摄像机: 分辨率： 1920(H) x964(V) 2、光源：采用医用led冷光源 ★3、LED冷光源照明机构技术指标：色温：≥6500K、显色指数≥90、发光方式平行聚焦、光通量≥300lm 4、LED冷光源照明机构与内窥镜检查数字摄像系统整机注册 5、传感器类型:支持高达30帧/秒的传输速率。 6、数字化：数字视频信号 7、标准USB 2.0接口，支持热插拔，信号传输采用高速串行数据线传输，传输过程中对图像品质无影响。 ★8、测温保护装置、数字摄像机、LED冷光源照明机构与内窥镜检查数字摄像系统整机注册。 9、输入功率：400VA，连续运行，防电击类型：I类BF型应用部分 10、检查时免冲气、冲水，提高临床使用快速、方便 ★11、摄像系统可连接普通肛门镜、直肠，实现一机多部位检查。 12、直肠、乙状结肠镜符合II类医疗器械分类管理 四、图像采集处理系统软件功能 1、适用临床个性化要求、具备图像冻结、存储、画中画、打印等功能 2、实时动态观察：图像采集、冻结、对比、保存、删除功能,提供可容纳1-50张图片的动态图片库。 3、图像处理功能：可以对图像进行放大、长度测量、面积测量、直方图、定标设置、伪彩处理等处理。 4、实用快捷的档案管理: 对病历资料提供方便的存档、检索功能。 5、快速便捷的历史病历查询: 全程软件监控,可对病员信息进行查询及统计,方便评估。 6、加密功能：防止误删。 | 1 | 台 | 129000.00 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  | 合同总价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求及保修期 |  | 1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期； 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1.交货时间：签订合同之日起30日内安装调试并交付使用。； 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点； |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | - 1.第1项“宫腔镜（Z型镜）、宫腔镜（一体式操作）”为核心产品。 2.采购范围内的货物含送货上门、安装调试合格、技术培训。 3.本项目政府采购预算金额为人民币柒拾肆万捌仟元整（¥748000.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 4.中标供应商供货时，必须提供所投产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页，并加盖投标单位公章，如投标文件技术规格偏离表中承诺的参数及尺寸与产品彩页不一致时，以后者为准；采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责； 5.中标供应商于投标文件中对所本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，应通过采购人及主管部门组织的验收工作，以符合项目批准建设要求，采购人及主管部门现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 6.本项目货物第1项“宫腔镜（Z型镜）、宫腔镜（一体式操作）”、第3项“电子肛门镜”不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 本项目货物第2项“多功能硬质镜（肾镜）”接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 |  |  |  |

- D分标：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封片机 | 1、≥7寸彩色触摸屏，全中文操作系统，引导式机器操作模式—实时动态指导操作过程 2、盖片速度：600片/小时 3、盖玻片架容量：200片 4、适用盖玻片规格：24×40-60mm 5、单、双载玻片收集盒，可任意组合使用，存储容量：30-60片 6、4个快捷盖片程序，可根据标本类型选择相应的盖片程序 7、坏盖玻片、无盖玻片智能检测 8、载玻片取片智能检测 9、具有防撞片功能 10、喷胶针工作位置实时检测 11、实时智能检测、定位载玻片收集盒，可随时提取已盖好玻片 12、设备故障自检功能 ★13、具备质量控制系统，实时记录盖片数量和盖片收集盒数量 ★14、圆弧运动盖片，盖片均匀，防止溢胶 15、可兼容各主流品牌染色机的染色架 ★16、活性碳滤网+空气净化系统，创造安全的工作环境 17、配套修理设备1套 18、质保期3年 | 1 | 台 | 209000.00 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  | 合同总价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求及保修期 |  | 1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于3年，质保期内故障时间顺延质保期； 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1.交货时间：签订合同之日起30日内安装调试并交付使用。； 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点； |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | - 1.第1项“封片机”为核心产品。 2.采购范围内的货物含送货上门、安装调试合格、技术培训。 3.本项目政府采购预算金额为人民币贰拾万零玖仟元整（¥209000.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 4.中标供应商供货时，必须提供所投产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页，并加盖投标单位公章，如投标文件技术规格偏离表中承诺的参数及尺寸与产品彩页不一致时，以后者为准；采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责； 5.中标供应商于投标文件中对所本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，应通过采购人及主管部门组织的验收工作，以符合项目批准建设要求，采购人及主管部门现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 6.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |

# 第四章  评标办法

A、B、C、D分标：

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分…………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定：

①投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-20%）；

②投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（供应商须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体供应商最后报价给予4%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-4%）；

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

④评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得50分。

评标基准价

（4）投标人价格分 =                                    　　×50 分

投标人评标报价金额

2、技术分……………………………………………………………………………27分

（1）基本分（满分9分）：满足招标文件全部实质性要求的得基本分9分。

（2）技术性能分（满分18分）

如标注“★”的技术参数有负偏离，其投标作否决投标处理。一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有负偏离的得分如下：

一档（0分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有6项或6项以上负偏离得0分。

二档（3分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有5项负偏离得3分。

三档（6分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有4项负偏离得6分。

四档（9分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有3项负偏离得9分。

五档（12分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有2项负偏离得12分。

六档（15分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有1项负偏离得15分。

七档（18分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）无负偏离得18分。

- 3、售后服务方案分……………………………………………………………………12分

一档（4分）：售后服务方案基本按照招标文件的要求进行响应，基本满足招标文件要求。

二档（8分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，满足招标文件要求。

三档（12分）：售后服务方案细致、全面，合理可行，满足并且优于招标文件的要求。

- 注：不提供售后服务方案得0分。

4、培训方案分…………………………………………………………………9分

一档（3分）：培训方案基本按照招标文件的要求进行响应，基本满足招标文件要求。

二档（6分）：培训方案能按照招标文件的要求进行响应，满足招标文件要求。

三档（9分）：培训方案细致、全面，合理可行，满足并且优于招标文件的要求。

- 注：不提供培训方案得0分。

- 5、政策性加分…………………………………………………………………………………2分

（1）节能产品分（1分）

供应商响应产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。

（2）环境标志产品分（1分）

供应商响应产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

附表

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：呼吸内镜电外科工作站及冷冻治疗仪等医疗设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990393-JDZB

甲方：桂林市中医医院（采购人）

乙方：                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（¥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。进口设备必须提供货物清关记录，具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入一个月试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后七个工作日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7.供应商如非生产厂家，供货时必须提供成交设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件，否则不予验收。

8、供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及响应文件中承诺的参数一致。甲方将委托具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家委托根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，乙方应在3个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任，甲方有权处理已进场的产品。如有异议，将交由具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家进行实际检验，以实测值为准，所有产生的费用由乙方承担。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 履约保证金

1.履约保证金金额：             【如中标供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金，若为中型企业的按政府采购合同金额的2%】

履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28天后失效，项目验收合格后，中标供应商可向采购人申请办理履约保证金的退付手续；如果中标供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，采购人在收到中标供应商提交的履约保证金退付申请之日起    天内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，中标供应商可予以催告，采购人应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向中标供应商支付自催告日期起的利息。

第十一条　付款方式

签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。

第十二条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负额责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

8. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿  。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1．本合同履行期限为：         ；合同履行地点为：                    ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报 桂林市政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 第六章 投标文件格式

一、投标文件组成

（一）投标报价表

（二）资格性响应证明材料

（三）商务、技术性响应证明材料

（一）投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西机电设备招标有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），并做出如下报价：

分标：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |
| 保修期： |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 （￥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 （￥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则 该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次采购范围货物价款【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

投标日期：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中各分标所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件各分标只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

（二）资格性响应证明材料目录

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2022年中至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；注：投标人成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章

（3）投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

1、投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2、投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2022年中至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

注：投标人成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章

法人授权委托书（格式一）

- 致：广西机电设备招标有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2022年中至少一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；注：投标人成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章

授权委托书（格式二）

- 致：广西机电设备招标有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                     年      月     日

3、投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：声明

声   明

- 致：广西机电设备招标有限公司

我公司郑重声明，在参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

4、投标人相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）；

5、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（三）商务、技术性响应及其他证明材料目录

（1）技术规格、商务要求偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（2）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（3）项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

（4）投标人2020年度或2021年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（5）投标人同类产品销售业绩的相关证明材料(无不良记录，以中标（成交）通知书及相应的销售合同或验收单为准,能清晰反映该项目的项目名称、种类)（如有，请提供）；

（6）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（7）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件；（如有，请提供）；

（9）“货物采购需求”需提供的有效证明文件；

（10）中小企业声明函（见附件）【如投标人所提供的产品为小、微型企业的产品，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》】（如有，请提供）；

（11）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（12）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

1、技术规格、商务要求偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格、商务要求偏离表（格式）

分标：

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术规格响应情况： |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 商务要求响应情况： |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |
| 售后服务要求及保修期 |  |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.投标人应根据投标货物的性能指标承诺（即：投标报价表）、对照“货物招标需求”详细注

明响应情况按格式填写此表，当投标货物的性能指标承诺出现“正偏离”情况时应详细填写偏

离情况说明及提供相应有效证明材料，否则，评标委员会有权不予认定“正偏离”情况。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

2、投标人的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

分标：

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

3、项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳社保证明复印件】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 职称、注册 | 说明（人员相关经历、经验等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

4、投标人2020年度或2021年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件；

注：对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

5、投标人同类产品销售业绩的相关证明材料(无不良记录，以中标（成交）通知书及相应的销售合同或验收单为准,能清晰反映该项目的项目名称、种类)（如有，请提供）；

6、节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

7、环保方面的资质证书复印件（如有，请提供） ；

8、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件；（如有，请提供）；

9、 “货物采购需求”需提供的有效证明文件

所投本项目产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（属于二类医疗设备医疗器械产品的必须提供）。

10、中小企业声明函（见附件）【如投标人所提供的产品为小、微型企业的产品，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》】（如有，请提供）；

中小企业声明函 （格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

11、监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

12、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

13、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。