云之龙咨询集团有限公司

招标文件

项目名称：检验科检验仪器设备采购

项目编号：GLZC2023-G1-990661-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2023年12月19日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章　采购需求	27

第四章  评标办法	97

第五章  政府采购合同及医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同	100

第六章  投标文件（格式）	111

# 第一章  招标公告

项目概况 检验科检验仪器设备采购项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）下载招标文件电子版，并于2024年1月9日上午09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2023-G1-990661-YZLZ(代理编号: YZLGL2023-G1-212-GLZC)

项目名称：检验科检验仪器设备采购

预算金额（元）：20166400.00

最高限价：无。

采购需求：

分标1：预算金额为830.00万元

（1）标的的名称、数量及单位：生免流水线1套、糖化分析流水线1套；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

分标2：预算金额为157万元

（1）标的的名称、数量及单位：免疫流水线1套；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

分标3：预算金额为593.82万元

（1）标的的名称、数量及单位：凝血流水线1套、恒温水浴箱2台、全自动血沉仪1台、全自动微生物质谱检测系统1套、普通恒温培养箱1台、生物安全柜(双人) 7台、移液器（不同规格）4套、超净工作台2台、涡旋震荡器1台、掌上离心机1台、金属恒温仪1台、纯水机1台、二氧化碳培养箱1台、生物安全柜（双人）3台、蒸汽灭菌器2台、细菌药敏鉴定仪1台、血液培养仪1台；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

分标4：预算金额为37.2万元

（1）标的的名称、数量及单位：尿液分析流水线1套、酶标仪1台、洗板机1台、大便分析仪1台；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

分标5：预算金额为211.32万元

（1）标的的名称、数量及单位：血液分析流水线1套、超低温冰箱1台、试剂冷藏箱10台、血气分析仪1台、通风柜2台、低温低速离心机1台、试剂冷冻柜2台、病理科标本冷藏柜4台、病理科普通冰箱5台；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

分标6：预算金额为187.3万元

（1）标的的名称、数量及单位：超声波清洗仪1台、万分之一天平1台、台式离心机3台、流式细胞仪1台；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

合同履行期限：分标1交付时间：自合同签订之日起 60个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用；分标2交付时间：自合同签订之日起20个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用；分标3交付时间：自合同签订之日起 60个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用；分标4交付时间：自合同签订之日起20个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用；分标5交付时间：自合同签订之日起60个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用；分标6交付时间：自合同签订之日起60个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：本项目各分标投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：2023年12月19日至2024年1月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）： “政采云”平台（https://www.zcygov.cn）。

方式：投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）下载招标文件电子版。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年1月9日上午09:30（北京时间）

投标地点：通过“政采云”平台在线投标。

开标时间：2024年1月9日上午09:30（北京时间）

开标地点：通过“政采云”平台在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.本项目非专门面向中小企业采购。

5.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.“政采云”平台电子投标相关事宜说明：

（1）本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

（3）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “投标人须知”。

7.本项目采购代理服务费按招标文件“投标人须知”第36条规定收取，中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

七、本次投标联系事项：

1.采购人信息

名   称：中南大学湘雅二医院桂林医院

地   址：广西桂林市叠彩区凤北路8号

采购人联系人：肖超玲

联系方式： 0773-2832030

2.采购代理机构信息

名   称：云之龙咨询集团有限公司

地　 址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层

项目联系人：李冬青、劳湲清

联系方式：0773-2887388、2887399

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：检验科检验仪器设备采购 项目编号：GLZC2023-G1-990661-YZLZ |
| 2 | 3.6 | 法定代表人、负责人、自然人 | 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 |
| 3 | 5.1 | 投标人资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无； （3）本项目的特定资格要求：本项目各分标投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。 |
| 4 | 6 | 参与电子投标的准备工作 | 6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。 |
| 5 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 15.2本项目政府采购预算：分标1采购预算：830万元；分标2采购预算：157万元；分标3采购预算：593.82万元；分标4采购预算：37.2万元；分标5采购预算：211.32万元；分标6采购预算：187.3万元。投标人所投分标报价超出相应分标采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 15.3投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 6 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 7 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登录“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。 18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名 18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。 18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 |
| 8 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2024年1月9日上午9时30分。 投标文件递交地点：通过“政采云”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在“政采云”平台自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 9 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过“政采云”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“政采云”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 10 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2024年1月9日上午9时30分； 开标地点：通过“政采云”平台在线解密、开标。 21.2分标投标人不足3家的，相应分标不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 11 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持“政采云”平台实时在线，并通过“政采云”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 22.8特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过政采云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注政采云平台信息，确保及时查收中标通知书。 |
| 16 | 34.1 | 履约保证金金额 | 本项目各分标履约保证金金额按合同金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业的按合同金额的2%交纳，如为小微企业的则免收履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36.1 | 采购代理服务费 | 本项目各分标采购代理服务费按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中货物类收费标准的60%计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。根据本项目采购代理协议该“采购代理服务费”由中标人在中标公告发出之日起5个工作日内一次性向采购代理机构付清（否则，该不利后果由中标人承担）。 |
| 20 | 39 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 40 | 监督管理机构 | 桂林市财政局；联系电话：0773-2829504 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：检验科检验仪器设备采购

项目编号：GLZC2023-G1-990661-YZLZ

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款基本要求并有利于采购人的情形。

3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9实质性要求：“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。各分标“技术要求”允许非“▲”项条款发生负偏离的条款数详见“第三章采购需求”。投标人对所投分标“技术要求”中非“▲”号项出现负偏离数超出允许发生负偏离的项数时，相应分标投标文件按无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明：

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：本项目各分标投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

5.2资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 参与电子投标的准备工作

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

6.3本项目资格审查及评审过程中，资格审查人员或评审委员会需要投标人进行澄清（说明、更正）等全部事宜，均通过“政采云”平台在线进行。本项目投标文件提交截止时间后至评审结束前，投标人应保持登录“政采云”平台且实时在线以保证及时收发相关信息，否则其不利后果由投标人自行承担。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青、劳湲清，联系电话：0773-2887388、2887399。

通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层。

业务时间：工作日每日上午9时00分到12时00分，下午1时00分到5时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同及医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2023年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2023年以来任意一个月社保证明复印件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

（4）投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件（必须提供）：

注：①所投分标有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

②所投分标有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③所投分标有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

（5）投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2023年以来银行出具的资信证明）（必须提供）；

（6）投标人2023年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（7）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（8）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）技术偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）产品配置清单（必须提供）；

（6）设备安装方案（如有，请提供）；

设备安装方案包含但不限于：①安装实施进度安排；②安装实施组织方案；③安装技术人员配备方案等。

（7）售后服务实施方案（如有，请提供）；

售后服务实施方案包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。

- （8）“采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）；

- （9）政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）；

- 注：①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“▲”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

（10）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（11）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（12）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“商务、技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目政府采购预算：分标1采购预算：830万元；分标2采购预算：157万元；分标3采购预算：593.82万元；分标4采购预算：37.2万元；分标5采购预算：211.32万元；分标6采购预算：187.3万元。投标人所投分标报价超出相应分标采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。

15.3投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4投标报价：投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18.电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登录“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2024年1月9日上午9时30分。

投标文件递交地点：通过“政采云”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在“政采云”平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过“政采云”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“政采云”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2024年1月9日上午9时30分；

开标地点：通过“政采云”平台在线解密、开标。

21.2分标投标人不足3家的，相应分标不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持“政采云”平台实时在线，并通过“政采云”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.8特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

23.3采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。

23.4资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，相应分标予以废标。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云”平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

- （1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按货物基本分高的优先、设备安装方案分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先、免费保修期长的优先、交付时间短的的优先顺序确定中标人。

- （3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

- 28.属于下列情况之一者，相应分标投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- （3）未通过资格审查的；

- （4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （7）投标人未就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价的；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （9）投标人为联合体投标的；

- （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，相应分标投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的。

- 30.属于下列情形之一的，相应分标予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过政采云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注政采云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34.履约保证金：

34.1履约保证金金额：本项目各分标履约保证金金额按合同金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业的按合同金额的2%交纳，如为小微企业的则免收履约保证金。

34.2履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

34.3履约保证金递交时间：中标人于中标通知书发出之日起8个工作日内且在签订合同前将履约保证金提交至采购人，否则，采购人有权不予签订合同。

34.4中标人按合同约定交货、安装调试验收完毕交付采购人使用后，凭《政府采购项目合同验收书》（格式详见附表3）和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.5在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

35.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表3）。

八、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费：本项目各分标采购代理服务费按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中货物类收费标准的60%计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。根据本项目采购代理协议该“采购代理服务费”由中标人在中标公告发出之日起5个工作日内一次性向采购代理机构付清（否则，该不利后果由中标人承担）。

36.2采购代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

38.广西线上“政采贷”政策详见附表4.

39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40.监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2829504

41.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                                     ；分标:

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：                                                  ；分标:

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

# 第三章　采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供符合要求的《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

Ⅱ.采购需求一览表

分标1

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 1 | 生免流水线 | 工业 | （一）前处理部分： 1.样品上样模块 1.1处理能力：≥800样品/小时。 ▲1.2容量：进样容量≥400个样品。 1.3可识别各种标准条形码，对错误和不清晰的条形码具有报警和自动提取功能。 1.4系统具有自动识别样本重量、自动识别采血管类型功能。 1.5可自动绑定样品信息至样品传输底座。 1.6可自定义样品托盘处理顺序，可定义常规、优先、无需离心等多种类型样本托盘。 1.7具有独立的急诊样品专用投入口，可单独投入急诊样品。 1.8具有错误样本独立收纳区域。 2.自动离心机单元 ▲2.1处理能力：≥300样本/小时。 2.2转速：≥4000 转/分。 2.3离心时间：覆盖60-999 秒。 2.4离心吊仓数：≥4。 2.5具有冷藏离心功能，离心时间、温度、转速可根据需要设定。 3.开盖模块 3.1处理能力：≥800 样品/小时。 3.2可同时处理不同规格的试管：至少包括Φ16mm×100mm 、Φ16mm×75mm 、Φ13mm× 100mm 、Φ13mm×75mm。 3.3具备管塞检测功能：检测管塞是否存在。 3.4开盖单元使用电动马达控制开栓，非压缩空气驱动。 4.样品传输轨道 ▲4.1处理能力：≥2000样品/小时。 4.2采用双向双轨轨道，样本空底座与运送样本底座分别使用完全独立轨道。 4.3具有主传输轨道、优先轨道、返回轨道、空载样本底座轨道等独立轨道。 4.4轨道采用电机驱动，非空气压缩进行驱动。 （二）生化分析仪部分： ▲1.工作方式：模块组合分析方式，各模块可独立工作，可随时在原有仪器上扩展增加模块，也可在线连接同品牌样本前处理系统构成流水线。仪器为非OEM产品。 ▲2.检测速度：ISE检测速度≥900测试/小时，单模块生化比色检测速度≥2000测试/小时，生化总比色检测速度≥4000测试/小时，综合检测速度≥4900测试/小时。 ▲3.单模块同时测定项目≥70项（双试剂），双模块同时测定项目：≥140项（双试剂）。 4.最小样品量≤1.2ul（0.1ul步进），最小试剂量≤20 ul（1ul步进），最小反应液量≤80 ul。 ▲5.循环恒温水浴控温系统，非添加其他液体方式，反应控温精度：37℃±0.1。 ▲6.可根据项目检测需要灵活可调反应时间，反应时间可调至≥10min。 ▲7.试剂通道全开放，可使用经采购人认可的市面上任何品牌试剂，也可以提供配套试剂，配套试剂具有溯源性，试剂品牌由采购人指定，并可随时更换试剂品牌。 8.分析方法：分析方法：1点法，二点终点法，2点速率法和速率A法等 。 9.反应杯：UV塑料比色杯，反应杯数≥400个。 10.搅拌系统：采用非接触式超声波搅拌或压电搅拌，可最大限度消除搅拌所带来的交叉污染。 11.光路系统为无相差蚀刻凹面光栅，后分光。单/双波长测定，吸光度线性范围0－3.0A。 12.可打开试剂仓大批量装载试剂。配有试剂条码功能，都具备冷藏功能。 13.安全保证：凝块检测功能，瞬间停电保护功能，针碰撞保护功能等。 14.具有急诊自动优先功能。 15.测试波长：12种波长，340，405，450，480，505，546，570，600，660，700，750，800，具备405nm波长 。 16.具有单浓度多点定标功能。 17.自动再检、自动前稀释功能，可以针对标本的单项目进行增量、减量。 18.数据处理功能：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，计算项目，实时QC，X-R控制，自动再检，校准追踪，前带检测，数据存储（10000个常规和急症样本）。 19.具备对异常结果标本实时或批量自动重检功能：可以高值稀释，低值加量；为消除基质效应自动样品前稀释功能只针对异常标本，正常标本不需要进行稀释处理。 （三）免疫分析仪部分1： ▲1.全自动模块化单管式化学发光免疫分析仪，支持连接两个相同分析模块。 2.方法学：采用吖啶酯直接化学发光反应原理。 3.综合检测速度：≥600测试/小时。 4.首个结果出报告时间≤14分钟。 5.轨道式进样，一次性最大样本加载量≥200个，可以连续添加样本，具有样品条码自动识别功能。 6.具有样本自动重测功能。 ▲7.具有急诊优先测定功能。 8.最小样品量≤5微升。 9.加样针采用钢针，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。 ▲10.可检测样本类型：血清、血浆、尿液、全血。 ▲11.仪器具有样本自动识别条码功能。 12.采用浓缩的清洗缓冲液，仪器自动配制使用。 13.综合仪器试剂位≥60个，试剂仓冷藏温度4-10℃。 ▲14.检测完成后，仪器自动吸取反应废液，反应杯无液体残留，处理耗材无风险。 15.试剂瓶采用一体瓶设计，便于用户使用，试剂条码中内置出厂定标信息，可采用2点或多点校正；试剂信息采用RFID管理。 16.采用一次性反应杯，倾倒式添加，单模块一次性装载数量≥2000个，可连续加载。 ▲17.采用独立的机械模块实现试剂盒不停机加载与卸载。 18.可以跟LIS系统进行单向或双向通讯连接。 19.乙肝五项检测要求全定量，并溯源至国际标准品。 20.配套试剂包含有乙型肝炎病毒前S1抗原、白介素-6检测项目。 ▲21.免疫分析系统可通过连接模块直接与生化分析系统级联形成全实验室智能化流水线。 （四）免疫分析仪部分2： 1.检测原理：非酶参与的反应原理，直接化学发光或电化学发光免疫分析技术。采用化学发光物直接标记的方法,链酶亲和素-生物素包被技术，磁性分离技术。 2.可开展项目：肿瘤标志物、传染病、心肌梗塞、代谢类、甲状腺功能、生殖激素、骨质疏松类、降钙素原等项目，可开展项目数量≥80个。 3.检测方法及速度：批量及随机检测，测定第一个样品出结果的时间≤20分钟，单模块每小时测定结果≥280项，总计每小时测定结果≥560项。 ▲4.急诊功能：急诊标本可随时插入，提供急诊心肌项目，检测时间≤12分钟。 ▲5.防交叉污染设计：加样使用一次性TIP头，自动更换反应杯及吸头。 6.试剂通道：单模块有≥40个恒温试剂位，总计有≥90个恒温试剂位。 7.自动装载功能：全自动装载试剂和耗材，试剂盒采用RFID试剂芯片，仪器自动扫描试剂芯片。 8.进样方式：采用轨道进样方式，一次性进样≥200标本。 9.仪器精密度：自动探查任意高度的液面感应和凝块气泡，自动稀释、自动重测、可原试管上机、检测精度/重复性CV≤5%。 10.试剂稳定性：试剂盒盖自动开关，减少试剂蒸发量, 增加试剂稳定性，试剂上机稳定期≥80天。 11.定标方式：二点定标，试剂定标稳定期≥45天。 ▲12.拓展功能：可连接多个化学发光分析模块，测试速度可扩展≥1100T/h；可连接全自动生化分析仪组成生化免疫流水线。 13.快速启动功能：具有快速启动模式，快速启动时间≤10分钟。 14.信息化接口：使用ASTM标准模式的双向接口。 ▲（五）其他配套设备 1.酶标仪1台。 2.荧光定量PCR仪1台。 3.流式细胞仪1台。 4.生化免疫一体机1套。 5.糖化分析流水线附属全自动特定蛋白分析仪1台、全自动血液分析仪2台。 | 1 | 套 | 7950000.00 |
| 2 | 糖化分析流水线 | 工业 | ▲1.技术原理为离子交换高效液相色谱法。 2.仪器能提供计算的平均血糖eAG结果。 3.综合检测速度≥45样本/小时。 4.一次性装载50个样本。 ▲5.样本进样量：全血≤8μL。 6.精密度CV≤2%。 ▲7.线性范围 3.5%～20%。 8.旋转扫描样本管。 9.彩色触屏操作，无需外接电脑。 10.色谱柱次数≥2000次。 ▲11.色谱柱采用RFID管理。 12.存储不少于6万份样本的全部信息。 13.可使用2mL标准杯做稀释样本。 14.中文操作系统、中文报告。 ▲15.全自动样本进样装置，能实现标本自动封闭穿刺，并具备急诊标本优先插入进样功能。 16.支持流水线拼接：满足不同实验室及未来升级需要。 17.试剂管理：软件有试剂用量监测和提示功能，试剂区放置有颜色标签对应标识。 18.智能化软件系统可设置定时开机和维护后自动关机。 | 1 | 套 | 350000.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第1项标的“ 生免流水线”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。免费保修期不少于3年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。 2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 3.免费保修要求： （1）免费保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障，故障包括但不限于硬件故障，软件故障，系统异常，设备无法正常启动等），投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，6小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过48小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向采购人提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延免费保修期（如停机1天，免费保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。免费保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同第6条第4款中（4）项中相关规定）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供软件升级服务。 （3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。免费保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由投标人负全部责任，并赔偿医院因此遭受的实际损失。 （4）签订合同时，由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与合同正文一致。投标人保证厂家提供的保修承诺与投标人承诺的售后服务条款并行有效。 4.在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 5.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起60个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 采购人与中标人签订合同且所有设备安装调试完成并验收合格交付使用3个月后，中标人按合同金额开具相应全额发票给采购人，采购人收到发票后1个月内支付合同金额的30%；如无特殊情况，6个月后再支付合同金额的70%（无息）。中标人未按规定向采购人提供合格足额的发票的，采购人有权拒绝付款，由此带来的一切责任和后果由中标人自行承担。发票信息以中标后签订合同时的约定为准。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所竞医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人于供货前必须向采购人提供所投产品生产厂家针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 5.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 1.本分标第1项采购标的“生免流水线”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按分标作无效处理。投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用（包含税费）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。投标人如所投本分标产品为进口产品时，投标人的投标报价必须为免税价，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，所产生的加征关税等费用由投标人承担，投标人自行将此项风险综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付涉及的任何费用。 2.本分标其他采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （八）采购预算 |  | 本分标政府采购预算金额为人民币捌佰叁拾万元整（¥8300000.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本分标第1、2项标的“生免流水线、糖化分析流水线”如属于第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械管理备案凭证”或“医疗器械注册证”，并于投标文件中必须提供相应有效的证明材料复印件（加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）设备安装方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“设备安装方案”，该方案包含但不限于：①安装实施进度安排；②安装实施组织方案；③安装技术人员配备方案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务实施方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证且有效。 2.投标人或所投标的生产厂家自2020年以来具有同类产品销售业绩。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。本“技术要求”允许非“▲”项条款发生负偏离的条款数最多为8项，投标人对“技术要求”中非“▲”号项的技术参数出现负偏离数≥9项时，本分标投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标2

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 1 | 免疫流水线 | 工业 | （一）技术参数要求 1.整体系统 1.1主体轨道无需使用气泵辅助驱动。 ▲1.2样本在主体轨道上的运送方式为单管运输方式。 1.3设备接口及标本掉转技术采用非转盘式设计。 1.4主轨道设计：双向可循环轨道。 1.5主体运行轨道数≥3轨。 1.6全自动样品处理系统应具备智能化技术。投标人可自行提供解决方案，供采购人选择。 ▲1.7运输底座采用非充电式技术，支持无线射频技术（RFID）管理样本，可对样本进行追踪管理。 1.8能够探测和分析血清质量状态（HIL）、样本量等功能，可对样本进行血清质量检测，可传输给实验室信息系统（LIS）。 1.9轨道样本运输速度≥3600管/小时。 2.进/出样模块 2.1单模块进样处理能力最高≥900管/小时。 2.2单模块进样容量≥400管/小时。 2.3单模块同时支持样本进样及出样功能。 2.4支持自定义急诊优先区域。 2.5支持多模块扩展。 3.去盖模块 3.1单模块去盖处理速度≥900管/小时。 3.2采用360度螺旋开盖方式，避免血清飞溅和气溶胶造成生物污染。 3.3开盖模块带紫外消杀功能。 3.4开盖模块带气溶胶过滤功能。 3.5支持多模块扩展。 4.离心模块 4.1单模块离心速度≥360管/小时。 4.2单模块单次离心管数≥80管/小时。 4.3单模块可兼容不同尺寸的试管上线离心。 4.4使用低温离心机。 4.5支持多模块扩展。 5.出样分类模块 5.1单模块分类出样处理能力最高≥900管/小时。 5.2支持对标本进行分类/归档等功能。 5.3支持多模块扩展。 6.在线免疫分析模块。 6.1基本功能：全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、清洗、读数及结果，判断全过程实验。 6.2整体免疫分析速度≥1100测试/小时。 6.3单模块免疫分析仪器速度≥550测试/小时。 6.4免疫分析模块具备单机模块化拓展功能，单一接口至少可扩展至≥3台相同型号免疫模块（投标人于投标文件中提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件并加盖投标人电子签章，相关有效证明材料可以是产品说明书、产品彩页、产品功能截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 6.5单模块样本稀释功能：可以在机稀释，专用稀释液位≥2个（不占用试剂位）。 ▲6.6反应杯：单孔独立反应杯，单模块每批次可存放≥1800个，可连续供给，随时添加。 6.7单模块孵育位：≥250个。 6.8单模块试剂位≥40个。 6.9样本使用钢针采样，无需使用Tip头。 6.10试剂保存：剂位有在机冷藏功能。 6.11试剂种类：可开展同品牌项目≥100种。 6.12免疫分析仪配套试剂要求：每套免疫项目试剂盒内包含至少包含一套定标品。 ▲6.13可开展CA50、CA724、CA242、PGI/PGII、HE4、β2-MG项目。 6.14可开展优生10项、肝纤维4项、高血压5项及17a-羟孕酮等检测项目、新冠抗体IgG+IgM等检测项目；可开展NSE、ProGRP、Cyfra21-1、SCCA项目。 ▲6.15可开展PCT、IL-6等检测。 6.16需要醛固酮、促肾上腺皮质激素、肾素、血管紧张素Ⅱ、皮质醇等高血压五项的项目测定。 7.智能化软件 7.1系统具备中文界面和样本数据信息管理系统（含相关服务器硬件），提供样本实时状态监测功能，能够远程控制并集中管理在线仪器。 7.2提供远程数据管理终端，可以实现远程监控质控数据、危急值、TAT、自动审核等。 ▲（二）其他配套设备 1.蛋白电泳及转印系统 2套。 2.核酸电泳系统2套。 3.基因扩增仪（PCR）1台。 4.显微镜立体（常规）1台。 5.荧光倒置显微镜1台。 | 1 | 套 | 1570000.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第1项标的“免疫流水线”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。免费保修期不少于5年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。 2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 3.免费保修要求： （1）免费保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障，故障包括但不限于硬件故障，软件故障，系统异常，设备无法正常启动等），投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，6小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过48小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向采购人提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延免费保修期（如停机1天，免费保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。免费保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同第6条第4款中（4）项中相关规定）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供软件升级服务。 （3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。免费保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由投标人负全部责任，并赔偿医院因此遭受的实际损失。 （4）签订合同时，由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与合同正文一致。投标人保证厂家提供的保修承诺与投标人承诺的售后服务条款并行有效。 4.在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 5.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起20个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 采购人与中标人签订合同且所有设备安装调试完成并验收合格交付使用3个月后，中标人按合同金额开具相应全额发票给采购人，采购人收到发票后1个月内支付合同金额的30%；如无特殊情况，6个月后再支付合同金额的70%（无息）。中标人未按规定向采购人提供合格足额的发票的，采购人有权拒绝付款，由此带来的一切责任和后果由中标人自行承担。发票信息以中标后签订合同时的约定为准。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所竞医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人于供货前必须向采购人提供所投产品生产厂家针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 5.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 本分标采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （八）采购预算 |  | 本分标政府采购预算金额为人民币壹佰伍拾柒万元整（¥ 1570000.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本分标标的“免疫流水线”如属于第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械管理备案凭证”或“医疗器械注册证”，并于投标文件中必须提供相应有效的证明材料复印件（加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）设备安装方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“设备安装方案”，该方案包含但不限于：①安装实施进度安排；②安装实施组织方案；③安装技术人员配备方案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务实施方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证且有效。 2.投标人或所投标的生产厂家自2020年以来具有同类产品销售业绩。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。本“技术要求”允许非“▲”项条款发生负偏离的条款数最多为10项，投标人对“技术要求”中非“▲”号项的技术参数出现负偏离数≥11项时，本分标投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标3

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 1 | 凝血流水线 | 工业 | （一）技术参数要求 1.血凝仪器在线上或线下都可以作相互独立使用、互不影响，不受限于保养或维护时其它仪器不能正常使用。 2.血凝流水线中各个模块均由同一生产厂家生产。 3.流水线设计： 3.1分配模块每小时≥600个标本。 3.1.1样本可连续装载，自动识别无效条码样本并存放在专用位置，便于回收处理。 3.1.2架式传输、样本放置于机内，整体架式传输。 3.1.3样本采用穿刺取样，无需开盖，全程闭盖避免气溶胶带来的生物危害。 3.1.4样本采用机内吸样，无需线上等待。 3.2离心机每小时≥320标本，具有自动配平和冷藏功能。 3.3样本运输模块 3.3.1样本在轨道上通过闭合式运输方式送入到凝血分析仪系统。 3.3.2无需人工参与，完全可实现仪器与仪器之间的样本相互传送。 3.3.3可根据场地的情况设计不同的流水线结构布局。 3.4数据管理模块 3.4.1血凝专业中间件软件，可独立使用，有效管理血凝数据，建立血凝专业规则。 3.4.2所有相关功能集中于同一界面。 3.4.3可以根据采购人需求建立采购人自己的专家规则，完全实现样本分析、审核等一体化的工作。 3.4.4自动生成试剂和质控批号更换报告，报告自动生成。 3.4.5根据样本，质控信息，以及先前结果等，可以实现自动审核。 3.4.6试剂、保养和维修记录全部电子记录，可以追踪。 3.4.7溯源管理；包括反应杯批号，没有操作步骤的数量限制，可以溯源一年内的所有操作数据。 3.5流水线可根据场地的情况设计不同的结构布局。 3.6血凝仪主机可相互独立运作。 ▲3.6.1检测方法：凝固法（采用摆动磁珠法原理）、发色底物法、免疫比浊法。凝固法检测采用摆动磁珠法，完全消除黄疸、溶血、脂肪、乳糜等干扰。（得到NCCLS推荐的检测方法）。 3.6.2流水线单机PT速度≥ 400T/H；在线速度PT速度≥ 800T/H。 3.6.3流水线单机样品位置：同时在线≥180个。 3.6.4进样类型：轨道式连续进样+抽屉式存放。能与多种实验室流水线兼容（Beckman Coulter，Bayer Labcell，Roche MPA等）。试管架进样出样都不影响进行中的检测。 3.6.5流水线急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理，不限制数量和位置，不干扰进行中的检测。 3.6.6单机试剂位置：同时在线≥70个，全部位置具备冷藏，拥有温度控制系统，且需具有微量试剂位。 3.6.7流水线条码位置识别：样品和试剂任意放置，相同试剂能放置多瓶，样品和试剂自动识别功能。 3.6.8冲洗方式：每根针有独立清洗槽，且为脉冲式自动冲洗，内、外壁同步冲洗。清洗液放置于仪器内部。废液可以直接连接废水处理系统。 3.6.9定标系统：有厂家预定标功能，对同一项目，仪器可同时保存≥一条定标曲线，节约试剂和定标品。 3.6.10质控管理：质控启动方式≥4种。能够自动绘制和储存质控结果，随时查阅和打印。能够提供原厂具有溯源性的质控品、校准品，并有批准文号。 3.6.11标准化：同品牌的不同型号仪器使用相同的正常值参考范围，系统间结果具备可比性和高度一致性。 ▲3.6.12 溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源。 3.6.13有自已的全球室间质评项目系统，保证结果具有全球可比性。 ▲（二）配置要求 1.装载模块1个。 2.全自动离心机1台。 3.分配模块1个。 4.长轨道2个。 5.传输模块2个。 6.中间件1个。 7.血凝仪主机2台。 8.配套器械台2台（放置医用数据工作站）。 9.医用触摸屏显示设备2台（21.5英寸 16/9）。 10.鼠标2个。 11.键盘2个。 12.仪器包装箱2个。 13.附件箱2个。 ▲（三）外围设备： 1.主机及工作系统1套。 2.专用数据处理设备1套。 3.专用数据输出设备1台。 | 1 | 套 | 950000.00 |
| 2 | 恒温水浴箱 | 工业 | （一）技术参数要求 1.采用不锈钢内胆。 2.实测温度、设定温度数字显示。 3.超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 4.微电脑程序控制器，控制时间及升温速率，进行恒温试验。 5.可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，实现自动控制。 6.恒温方式：自然对流传递。 7.使用温度范围:RT +5～100℃。 8.显示分辨率:0.1℃。 9.温度稳定性（37℃）:±0.2℃。 10.水槽：304不锈钢。 11.上盖：304不锈钢。 12.外壳：Q235喷塑。 13.温度控制：PID。 14.温度设定：触摸按键。 15.温度显示：LED显示。 16.加热方式：贴片式加热。 17.测温方式：PT100。 18.恒温定时：0-9999min/hrs。 19.开口尺寸（mm）：约500×300。 20.浴槽尺寸（mm）：约500×300×200。 21.外型尺寸（mm）：约560×360×370 22.储液容积：约30L。 23.功率：1500W。 24.电源：220V 50HZ。 ▲（二）配置要求 1.温控器单元1个。 2.恒温水槽1个。 3.不锈钢上盖1个。 4.电源线1根。 5.保险丝1个。 6.装箱单1份。 7.合格证1份。 8.保修卡1份。 9.说明书1份。 | 2 | 台 | 8800.00 |
| 3 | 全自动血沉仪 | 工业 | （一）技术参数要求 1.测量方式：光电法。 2.测量时间：30分钟/60分钟。 3.进样位：≥50个。 4.测量位：≥80个标本。 5.检测速度：60分钟模式：≥80个/小时；30分钟模式：≥120个/小时。 6.测量误差：≤±0.5mm/h。 7.测量项目：血沉值、红细胞压积值、动态沉降曲线。 8.特制血沉管：一次性管套，配套血沉管使用，可解决血沉管过细无法张贴条码的问题。 9.排管进样方式：放入试管架，自动移动试管架，自动判断有无标本，无标本自动跳过，试管架充满后提示报警。 10.混匀方式：同时对10个标本进行机械手颠倒混匀。 11.检测过程全自动化：标本上机后自动完成混匀、进样、自动分析并出具报告。 12.报告单打印内容：血沉值、红细胞压积值、血沉方程K值、血沉动态曲线。 13.真空采血管直接上机，魏氏结果。 14.标本可随到随测，不用等待。 15.数据存储量：≥10000个。 16.内置条码扫描装置，可自动识别患者条码信息，无需人工输入。 17. 配备56K真彩触摸屏。 18. 数据接口：RS232标准接口，可与LIS连接。 ▲（二）配置要求 1.主机配置：血沉分析仪主机及相关配套附件。 2.软件配置：全自动血沉分析仪软件包及系统备份软件。 | 1 | 台 | 68000.00 |
| 4 | 全自动微生物质谱检测系统 | 工业 | （一）技术参数要求 1.设备用途：用于微生物（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌）样品的快速鉴定。主要用于临床检测分析，兼顾基础医学研究。 2.硬件指标： 2.1激光器：337nm氮气激光器，在1-60Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥4×108。 2.2离子源： 2.2.1采用宽域离子聚焦技术，脉冲离子提取技术及其它技术，可在宽质量范围内同时达到高分辨率的要求。 2.2.2采用真空管路系统，离子源无需清洗，方便日常维护。 2.3涡轮分子泵，最大进气量≧14mbar l/s。 2.4过滤器：0.01μm高精度泵口过滤器，可过滤所有病原微生物。 ▲2.5检测器：电子倍增器，最大暗电流≤1pA（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件并加盖投标人电子签章，相关有效证明材料可以是产品说明书、产品彩页、产品功能截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 2.6飞行管：长度≥1000mm，可有效提高质谱分辨率。 2.7仪器可用于车载检测。 3.软件指标： 3.1 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过3个。 3.2 自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。 3.3软件具备数据处理与统计、聚类分析和PCA分析等高级图谱分析功能，提供方便快捷的自建库程序支持用户进行自建库，以便对数据库进行扩充和扩大质谱仪使用范围。 3.4软件可选择中、英文界面，鉴定结果可选择中文。 3.5仪器检测通量：单次检测96个样品，96个标本检测时间≤18min，可实现批量检测。 3.6可以与LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能。 3.7基于网络的主从式架构，支持远程多用户操作，具有远程诊断功能。 3.8采集软件在采集的同时可实现一键式快速鉴定。 3.9可提供同品牌微生物信息化管理系统。 4 检测性能： 4.1 M/Z范围：分子量范围可达1-500kDa。 4.2分辨率：>3600FWHM（血管紧张素，Angiotensin）。 4.3灵敏度：≤50 fmol/uL (胰岛素，S/N≥60)。 4.4质量重复性：变异系数<0.015%。 5.数据库： ▲5.1标配的数据库中包含可鉴定微生物的数量不少于5000种（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件并加盖投标人电子签章，相关有效证明材料可以是产品说明书、产品彩页、产品功能截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 5.2 海洋菌数据库，包含远海、近海、水产等相关微生物菌株，超过1500种。 ▲5.3 丝状真菌数据库，菌种数量≥390种。 ▲（二）配置要求： 1.主机1台。 2.工具箱1套。 3.波纹管1根。 4.标本板(靶面) 1盒(10 片)。 5.标本板(靶拖) 1盒(2片)。 6. 1.5m 国标电源线2根。 7.机械泵1台。 8.数据工作站1台。 9.医用显示设备1台。 10.数据串口线2根。 11. DVI 转 VGA 视频线转接头1个。 12.光盘1 套。 13.操作手册1张。 ▲（三）其他配套设备 1.生物安全柜2个。 2.CO2细胞培养箱2台。 3.分子杂交炉1台。 4.组织研磨仪1台。 5.微波炉/高压锅1。 6.-86℃冰箱（超低温冰箱）2台。 7.4℃/-20℃冰箱（冷藏冷冻箱）2台。 8.液氮罐2台。 9.电热鼓风干燥箱1台。 10.高压灭菌锅1台。 11.单道移液器3套（每套4把, 2.5ul, 10ul, 100ul, 1000ul）。 12.单道移液器1套（每套4把，0.25ul，20ul, 100ul, 1000ul）。 13.多通道移液器1台。 14.小型台式冷冻高速离心机(1.5ml) 2台。 15.迷你离心机3台。 16.数据复印设备（带打印功能）1台。 17.漩涡振荡器2台。 18.通风橱1台。 | 1 | 套 | 1600000.00 |
| 5 | 普通恒温培养箱 | 工业 | （一）技术参数要求 1.公称容积（L）：≥27。 2.额定功率（W）：645。 3.净重（kg）：约80。 4.温度控制范围：Rt+5--85℃。 5.监视误差：±1.0℃。 6.控制误差：±1.0℃。 7.温度波动度：±1.0℃。 8.温度均匀度：±2.0℃。 9.环境温度：18-30℃。 10.内胆尺寸（mm）：长×宽×高约665×600×720。 11.外形尺寸（mm）：长×宽×高约791×859×912。 12.搁板数：2块。 13.电源电压：AC220V、50Hz。 14.≥3.5英寸触摸显示屏。 15.采用304不锈钢内胆，四角圆弧过渡，隔板可自由拆卸调节高度，便于清洁。 16.风道设计保证工作室内温度均匀性、稳定性；箱体侧面标配直径为36mm的测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度；钢化玻璃门（透视窗）设计；防滑脱隔板设计，防止培养皿滑脱。 17.超温报警：超温一栏可设置超温报警温度（0～10℃）；独立的限温系统，当工作室温度超过指定温度时，设备将自动断电，防止温度过高对仪器产生损害；开门报警，在工作状态下，开门报警时间一栏可设置开门后到报警的时间，按下确定按键后设置数值生效；具有定时功能，声光报警提示；后期可升级配备紫外线杀菌，使其灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，从而杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，防止细胞培养期间的污染。 ▲（二）配置要求 1.箱体1个。 2.风机1个。 3.加热系统1套。 4.控制屏1个。 5.温度传感器1个。 6.玻璃门/透视窗1个。 | 1 | 台 | 8500.00 |
| 6 | 生物安全柜(双人) | 工业 | （一）技术参数要求 1.安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环。 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1383mm×775mm×2295mm。 （3）内部尺寸≥（L×D×H）1210mm ×600mm×660mm。 （4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求定制修改）。 （5）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s。 （6）系统排风总量：460m³/h。 （7）额定功率：1800W（包括插座负载500W）。 （8）噪音等级：≤67dB（A）。 （9）照明：≥1000lx。 （10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%。 （11）重量：毛重约340KG、净重约315KG。 （12）使用人数：1—2人。 2.生物安全性： （1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应≥1×105。 （2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次 。 （3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。 3.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理。 4.安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理。 5.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内。 6.工作台面材质为304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理。 7.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平。 8.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况定制修改。 9.结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行。 10.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜能正常工作，直到实验结束。 11.高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示。 12.电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃。 13.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现。 14.预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间。 15.具有一键消毒功能。 16.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 17.前窗气流隔断设计：防止气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露。 18.风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%。 19.报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警。 （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警。 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警。 （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。 20.连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害： （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭； （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启。 ▲（二）配置要求 主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件（另配送一支）、照明灯2件。 | 7 | 台 | 50000.00 |
| 7 | 移液器（不同规格） | 工业 | 1.移液器要求连续可调，需求量程：0.5-10μL，2-20μL，10-100μL，20-200μL，100-1000 μL，0.5-5ml，1-10ml。 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。 3.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养。 4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 5.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积。 6.颜色标识移液器量程。 7.RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。 | 4 | 套 | 78000.00 |
| 8 | 超净工作台 | 工业 | （一）技术参数要求 1.外部尺寸：约1500mm×808mm×1690mm。 2.内部尺寸：约1400mm ×500mm×600mm。 3.过滤器尺寸：约1420mm ×630mm×69mm。 4.额定功率：1300 W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)。 5.气流流速：0.30～0.45m/s。 6.紫外灯功率：30W。 7.LED日光灯功率：16W。 8.工作台到地面高度：750mm。 9.噪音≤65dB(A)。 10.风机：转速:1370 RPM，功率180W。 11.安全性：菌落数≤0.5CFU/30min。 12.照明：≥300lx。 13.毛重：约216KG。 14.木包装外尺寸：约1640mm ×1030mm×1350mm。 15.洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）。 16.洁净台分类：水平层流、单面操作。 17.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%。 18.具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命。 19.工作区采用四面（左右二侧玻璃、顶部、底部）正压环绕设计工作区内。 20.可在洁净台顶部更换、维修风机，后部更换过滤器。 21.箱体部分采用冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重。 22.工作区台面为不锈钢材质。 23.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间。 24.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。 25.紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全。 26.具有紫外灯、风机预约定时功能。 27.具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换。 28.完善的报警系统： （1）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警。 （2）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警。 （3）风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警。 29.福马脚轮设计。 ▲（二）配置要求 1.洁净工作台1台。 2.底座1个。 3.电机1个。 4.叶轮2个。 5.紫外灯30W 1只。 6.LED灯16W 1只。 7.紫外灯镇流器1个。 | 2 | 台 | 15000.00 |
| 9 | 涡旋震荡器 | 工业 | 1.一键式旋钮操作模式。 2.1min～99h59min范围内任意设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。 3.多种海绵试管架可选。 4.软启动，加速均匀。 5.直流无刷电机驱动。 6.最多可以一次处理50个试验样品。 7.操作面板简洁，微处理器精确控制，LED实时显示速度和时间。 8.内置点动和定时两种操作模式。 9.转速：500～2500rpm。 10.振幅：4mm水平回转。 11.时间设置：1min～99h59min。 12.最大载重：≥4.5kg。 13.输入功率：70W。 14.外形尺寸：约410×276×432mm（长×宽×高）。 15.重量：约20kg。 | 1 | 台 | 8800.00 |
| 10 | 掌上离心机 | 工业 | （一）技术参数要求 1.配备两种离心转子和多种试管套，适用于1.5ml、0.5ml、0.2ml离心管和PCR用0.2ml，8联排离心管。具有翻盖开关功能，开盖即自动停止（打开盖子即停）。全透明球型上盖，多转子配备。 2.三合一大半径8孔转子，兼容1.5ml、0.5ml、0.2ml三种离心管。 3.采用高频宽电压电源技术，输入电压范围85～265VAC。 4.转子卡扣设计方便转子更换。 5.采用免维修电机。 6.应用范围：全血中提取血清，各种样品提取上清液样品快速沉降，微量血细胞分离，微生物样品处理，PCR实验分区离心。 8.最高转速：10000rpm。 9.最大相对离心力：5500×g。 10.转子容量：8×1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管、2×8×0.2ml（0.2ml PCR管8连排）。 11.驱动电机：直流电机（120VDC）。 12.噪声：≤45dB(A)。 13.电源：85～265VAC 50/60HZ。 14.外形尺寸：约80mm×155mm×120mm(L×W×H)。 15.重量：约1.5kg。 ▲（二）配置要求 1.主机1台。 2.转子1个。 3.使用说明书1本。 4.产品合格证1份。 5.电源线1根。 | 1 | 台 | 1300.00 |
| 11 | 金属恒温仪 | 工业 | （一）技术参数要求 1.基本信息：加热/制冷。 2.控温范围：-10℃～105℃。 3.时间设置：99h59 min/99min59s。 4.控温精度：20℃～50℃：±0.5℃。 5.温度均匀性：20℃～50℃：±0.5℃。 6.显示精度：0.1℃。 7.升温时间20℃～100℃：≤10min。 8.降温时间100℃～20℃：≤15min。 9.降温时间25℃～4℃[1]：≤15min (25℃～0℃) 10.降温时间20℃～0℃[2]：≤15min(25℃～-10℃)。 11.升温速率档位：5档可设。 12.降温速率档位：5档可设。 13.程序数量：50。 14.单个程序可分段数：5。 15.循环数：99。 16.具有模块识别功能。 17.显示：≥4.3英寸触摸显示屏。 18.外接接口：USB（程序相关）；4芯插头（热盖相关）。 19.热盖温度范围：室温+5℃～110℃。 ▲（二）配置要求 1.干式恒温器：主机1台。 2.模块：1个。 | 1 | 台 | 18000.00 |
| 12 | 纯水机 | 工业 | （一）技术参数要求 1.制水量：≥500L/h。 2.系统回收率：≥65%。 3.超纯水水质：电阻率≥18.20MΩ•cm(在线监测)，微颗粒物＜1个/ml,吸光度＜0.001，蒸发残渣＜1.0mg/l，重金属＜0.1PPb，细菌去除率＞99％，微生物＜10cfu/ml，TOC＜10ppb。 4.控制系统：PLC+触摸屏的控制方式，可全面了解设备的各种工作状态和水质情况，并实现各种报警信息的在线查询、处理以及水质、报警历史信息数据的查询。具备系统开机自检、原水缺水停机自动保护、系统低压高压停机报警，缺相、过流停机报警，水箱高水位自停/低水位启动、系统自动冲洗等全自动功能。单套反渗透独立运行功能，在出现故障时可自动切换任一系统，保证产水。同时该系统还具备手动操作功能。 5.输送配件母料包含管道、软管、快接头为防止产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＜5×10⁶Ω.cm。 6.远程控制：加载基于APP及网页访问的远程控制系统，在设备故障时可通过短信通知专职设备维护人员。并可远程查看故障及进行远程应急启动保证设备用水安全。 7.预处理系统：标配原水箱、原水泵，用于稳定系统水压、回收二级及EDI废水提高回收率。预处理部分采用全自动石英砂+活性炭+软化方式，来达到反渗透进水要求的功能。 8.反渗透系统：反渗透选用双级反渗透工艺、原装进口反渗透膜、304不锈钢增压泵。一级反渗透产水量不低于1吨，二级反渗透产水量不低于0.6吨。级间必须配置高精度PH调节装置，以便调节级间PH值，提高二级脱盐率、去除二氧化碳。 9.EDI系统：产水量≥500L/h，产水水质能稳定在≥17 MΩ•cm。配备独立的EDI增压泵，稳定的可调电源，具备积水浓水监测报警、低压报警、产水电阻不合格排放、产水电阻不合格报警等功能。 10.超纯化系统：采用核级精混树脂填充的纯化系统能保证所供应的超纯水水质一直维持在≥18.20MΩ•cm，配备双波长紫外消解仪及专用除菌滤芯有效控制微生物及细菌的滋长。 11.供水系统：采用变频供水系统能够稳定供水压力，并设计为一备一用，还可实现手动应急运行。 12.控制面板：仪器仪表设计能够有效监测系统的各项指标。 13.泵辅：标配原水泵、一二级高压泵、EDI增压泵、输送泵，所有水泵过流部件为304不锈钢。 14.超纯水箱：500升304不锈钢无菌水箱采用卫生级304不锈钢材料。所采用的材料经验证对水质没有任何污染，焊接采用自动轨迹焊，抛光度Ra＜0.6µm、厚度≥1.5mm、配0.22µm呼吸过滤器、自清洁喷淋装置、液位控制器、横装浸没式紫外，质量符合《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》GB/T19228.1、《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》GB/T19228.2 和《不锈钢卡压式管件组件 第3部分：O形橡胶密封圈》GB/T 19228.3要求。 15.主机系统采用304不锈钢机架设计。 16.安装场地及附属设备 16.1电源：电压380VAC、预留32A空开1个，功率8.0KW 线路安装完成并通电测试。 16.2水源：进水≥Φ40，并留Φ40内丝直接1个和阀门管道安装完成、P≥2kg/cm2、Q≥4.0m3/hr排水至少≥Φ50地漏至少2个（间隔一定距离）。 16.3房间：面积≥12平方米（净空），房间高度≥2.8米，通风和照明完成。设备进场通道≥1.2米（最好双开门）房间地面防水、墙面、房顶装修完备。 ▲（二）配置要求： 1.预处理系统：石英砂 125kg、活性炭 37kg、钠离子交换树脂75升、再生盐箱 容积V=100L。 2.双级反渗透系统： 2.1膜元件：一级反渗透4支；二级反渗透2支。 2.2高压泵：一级反渗透1台、二级反渗透1台。 3.EDI系统：EDI泵1台、EDI膜堆1套。 4.超纯水变频输送： 输送泵2台、紫外杀菌器1套、压力变送器1个、压力桶 1 台。 5.超纯化系统 ：纯化罐 罐体8”×44” 1个、滤料：精混树脂 25L。 6.水箱：原水箱 500L 1个食品级 PE、常压纯水箱500L 1个食品级 PE、常压超纯水箱 500L无菌水箱 1个、304不锈钢无菌水箱、浸没式紫外 1套 254nm。 | 1 | 台 | 150000.00 |
| 13 | 二氧化碳培养箱 | 工业 | （一）技术参数要求 1.直热气套式。 2.有效容积160-180升直热气套式CO2培养箱。 3.外形尺寸：长≤670mm，宽≤670mm，高≤950mm。 4.搁架数：标准搁板数量：4块，最大搁板数量：≥22块；搁板尺寸：≥460×470mm。 5.具有85-100℃高温湿热循环灭菌或者≥200℃高温干热灭菌；灭菌周期：整个灭菌周期≤20个小时（包括升温，灭菌，降温，干燥整个周期）。 6.温度控制范围：环境温度+3-59.9℃；开门30S后，37℃温度恢复时间（min）：≤5min。 7.采用单光束双波长或者单束四波长IR红外传感器，替代传统的TC或者TCD等热导式传感器，5%浓度时CO2恢复时间：≤6min。 8.灭菌认证：通过HPA或者TUV或者SGS等机构出具的灭菌效果认证。 9.柜体涂层：污染控制：外漆面采用银离子抑菌涂层，有效抑制99.9%的细菌、微生物在柜面滋生，预防交叉污染细胞，柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀。 10.高温灭菌过程中不需要拆除ULPA过滤器，不需要拆除二氧化碳浓度探头。 11.预留RS232或者RS485接口，后期可升级同品牌远程监控和数据记录软件，设备参数（温度、CO2等）的自动化、连续监控，可以保存并输出不同格式的记录数据，直接读取主机主板数据（非第三方探头方式），软件可通过电脑反向设置主机参数，当一个报警条件出现，自动发送邮件警告，可同时连接＞11台设备。 12.CO2钢瓶耗竭报警:CO2钢瓶低储备量报警，不仅提供CO2钢瓶低气压警报，系统可以自动计算钢瓶内CO2气体的剩余量，以保证警报发出后CO2气体仍够培养箱一周的气体使用量。 13.箱内主滤器及箱内洁净度：配备ULPA超高效空气滤器，0.3μm颗粒截留效率≥99.999%；过滤器安装在箱内，原位高温灭菌无需取出，避免二次污染；外门关闭5分钟内，腔室可快速恢复至ISO 5级水平保护样品。 14.气体在线过滤器：进入培养箱内的气体需经过0.2um在线过滤器，消除输入气体中的污染物和杂质；在线滤器数量≥2个。 15.增湿水盘：水盘式加湿，方便取出换水及消毒，预防水垢形成；避免化学抑菌剂对内胆底部长期侵蚀，损害结构，避免水库式造成的污渍残留。 16.报警功能：具有温度超限、CO2浓度超限、开门超时及CO2钢瓶耗竭报警提示功能。 ▲（二）配置要求 1.主机箱体1台。 2.ULPA过滤器1套。 3.CO2进气在线过滤器1件。 4.不锈钢隔板4件。 5.电源线（中国制式标准）1件。 6.出厂检测报告及合格证书1套。 | 1 | 台 | 45000.00 |
| 14 | 生物安全柜（双人） | 工业 | （一）技术参数要求 1.气流模式：100%外排。 2.柜体和支架分体式结构，便于安装。柜体部分采用≥1.5mm厚的冷轧钢板，柜体表面静电喷涂。 3.工作区均采用标准304不锈钢材质。左右后三面为一体圆弧成型，无死角。工作台面采用托盘式结构。 4.前面板可拆卸式结构，风机、高效过滤器的维护可在前方完成，无需移动即可完成日后的维护。 5.符合人体工程学原理的10°倾斜角设计。 6.标配通体式搁手架。 7.可视前窗采用厚度≥6mm的钢化玻璃，无反光、防爆、防紫外线。 8.玻璃下方设玻璃托架及硅胶条，防止玻璃与工作台面的直接碰撞。 9.滑动前窗采用配重式悬挂升降系统，能任意升降定位、免维护。 10.配备安全防溅插座和排水阀。 11.垂直层流负压、气幕式隔离设计，杜绝玻璃前窗缝隙可能存在的泄漏。 12.四面负压通道式设计，避免有害气体等的扩散。 13.静压箱采用送、排风高效过滤器零泄漏结构，可有效杜绝静压箱泄漏。 14.风速传感器智能风速测量。 15.控制系统采用液晶屏幕显示，流入气流、下降气流、运行状态、寿命等参数均为实时数字式显示。 16.消毒定时功能及消毒完成自动关机功能，操作人员工作完成后即可离开，不必等待消毒过程完成后手动关机。 17.风速自动调节功能：微处理系统根据在线检测的风速反馈，按照程序自动调节风机的输出，使风速稳定的维持在标称值，有效的防止高效过滤器堵塞导致的风速变化。 18.风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化＜10%。 19.完备的报警及互锁系统，增强安全性，防止误操作： 19.1紫外线防误触：只有在荧光灯、风机和玻璃前窗全部关闭的情况下，紫外灯才能开启。 19.2风机智能控制：关闭前窗玻璃，风机自动停止，防止风机空运转。 19.3关闭前窗提示：前窗非关闭状态时无法关机，并提示“请先关闭前窗”，防止未关前窗使实验微生物泄漏。 19.4前窗限位报警：前窗高度超过安全高度报警，防止实验室微生物泄漏。 19.5气流波动报警：气流波动超过20%报警。 ▲（二）配置要求 1.B2型生物安全柜 1台。 2.支架1台。 3.外排风机1台。 4.排风管1根。 5.说明书1份。 6.合格证1张。 7.保修卡1张。 8.维修记录单1张。 9.排水阀门1个。 | 3 | 台 | 35000.00 |
| 15 | 蒸汽灭菌器 | 工业 | （一）技术参数要求 1.1主体 1.1.1容积：110L。 1.1.2材质：06Cr19Ni10不锈钢。 1.1.3最高设计压力：≥0.34Mpa。 1.1.4设计温度：≥145℃。 1.1.5使用寿命：≥8年（16000次灭菌循环）。 1.1.6主体保温：10mm玻璃棉。 1.1.7测试接口：标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口。 1.2密封门 1.2.1门数量：单门。 1.2.2门板： 拉伸门板，06Cr19Ni10不锈钢材质，材料厚度≥2.5mm。 1.2.3门结构：翻盖式自动门，一键式开关门。 1.2.4安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。 1.2.5门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 1.2.6门罩：采用ABS+PC高效隔热材料吸塑成型。 1.3 管路系统 1.3.1控制阀门：直动式电磁阀≥4个，手动球阀≥1个。 1.3.2蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 1.3.4紧急排气阀：参照GB8599规定。 1.3.5压力表：量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：≥1.0级。 1.3.6排汽阀开启温度：可根据用户要求对具体灭菌程序进行单独设定。 1.3.7冷凝系统：内置蒸汽冷凝系统，可以达到蒸汽无外排。 1.3.8高低水位检测：灭菌室内配备高低水位检测装置，保证设备正常运行。 1.3.9集气瓶：设备外接5L集气瓶，收集蒸汽和冷凝水。 1.4控制系统 1.4.1控制方式：采用PLC控制，模块化设计的专用灭菌器控制器；实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理。 1.4.2界面显示：液晶显示屏：160×160点阵≥3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能。 1.4.3流程控制：对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。 1.4.4周期计数器：六位数字显示，显示设备运行的周期次数。 1.4.5延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分。 1.4.6传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示。 1.4.7报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，蜂鸣报警，可随时被消除。 1.4.8排汽模式：可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出。 1.4.9保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～100℃；保温时间可设定范围0～160小时。 1.4.10固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～9999分。 1.4.11水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。 1.4.12温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃ 。 1.4.13温控模式：单温度控制，后期可升级配备双温度控制。 1.4.14自校准功能：拥有后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况 下，使用权限工具可进行现场调节。 1.4.15记录方式：在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；显示屏可以自动存储四十个灭菌流程的数据。 1.4.16权限管理：多级密码权限管理，不同权限，进行参数修改。 1.4.17安全保护：具有超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、漏电保护装置。 1.5 程序系统 1.5.1程序名称：设有医用程序、实验室程序、自定义程序三大类，共108个程序可供选择和设定。医用程序包括裸露器械、包装程序、橡胶程序，共3个程序；实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序共5个；自定义程序可储存100个不同参数的程序。 1.5.2适用范围：可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌。 1.5.3参数范围： 1.5.3.1灭菌温度设定范围：105℃～138℃。 1.5.3.2溶解温度设定范围：60℃～100℃。 1.5.3.3灭菌时间可设范围：0～9999分钟。 1.5.3.4干燥时间可设范围：0～9999分钟。 1.5.3.5脉动次数可设范围：1～6次。 1.5.3.6排汽阀开启温度范围：40℃～134℃。 1.5.3.7保温温度可设定范围：40℃～100℃。 1.5.3.8保温时间可设定范围：0～160小时。 1.5.3.9预约时间可设定范围：0～160小时。 ▲（二）配置要求 1.主机 1台。 2.说明书1份。 3.合格证1张。 4.质量证明书1本。 5.安装竣工图纸1张。 | 2 | 台 | 37000.00 |
| 16 | 细菌药敏鉴定仪 | 工业 | （一）技术参数要求 1. 全自动微生物鉴定方法采用显色法和荧光法，鉴定时间平均＜4小时，准确率＞95%。 2.能够鉴定细菌数≥550种，能鉴定革兰氏阳性球菌，革兰氏阳性杆菌 ；革兰氏阴性发酵菌，革兰氏阴性非发酵菌。 3.鉴定实验一次性上机完成，无需添加剂和附加实验。 4.最快可以1.5小时内得到鉴定结果，细菌平均鉴定时间为3小时。 5.可进行≥30种链球菌的鉴定检测，可进行≥15种抗生素的药敏实验。 6.药敏检测方法采用氧化还原显色法与比浊法。 ▲7.能对革兰氏阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、革兰氏阴性发酵菌，革兰氏阴性非发酵菌等进行药敏实验，并为实测的MIC值。 8.检测卡孔位≥85个，检测药物采用对倍浓度稀释，检测细微生物真正的MIC实测浓度，而非计算值。 9.检测药物种类≥70种，每种药物具有≥3个浓度,可以提供≥6个浓度梯度。 10.进行药敏实验的同时，能检测包含ESBL、MRSA、VRE和BL在内的多种细菌耐药机制，而不需要另外附加耐药机制检测板，细菌耐药机制检测无需附加实验确认，可提供高菌量和低菌量两种药敏检测模式。 11.标本加样无需借助真空负压等辅助设备，重力加样法一次性完成所有孔位充填。 12.仪器可同时进行≥50个标本的鉴定药敏检测，支持持续上机，并且可以通过增加模块扩充通量≥90个样本的鉴定药敏检测。 ▲13.具有鉴定药敏复合板，单独鉴定板，单独药敏板多种规格。 14.实验所需的肉汤等培养基无需人工配制，保证质控；鉴定药敏板室温保存。 15.能够进行延迟耐药菌的判断与药敏检测。 16.仪器需具有专家系统对药敏解释结果进行判断，符合国际相关标准。 17.仪器为整体机，操作界面简单图形化，无需另外附加电脑即能完成实验结果的读取与打印。 18.具有中文和英文软件可以选择。 19.全自动微生物鉴定药敏分析仪可以接入流水线和微生物实验室数据管理工作站。 20.仪器可以提供中文报告系统，具有LIS联网功能，能完成基本的统计功能。 21.鉴定药敏接种液采用独立包装。 22.安装场地及附属设备 22.1物理尺寸: 高约54厘米，宽约82厘米，深约77厘米。 22.2 附属设备: 不间断电源。 ▲（二）配置要求 1.仪器主机 1台。 2.工具包 1个。 3.软件 1套。 4.操作指南 1份。 5.温度板1台。 6.比浊仪 1台。 7.比浊计定标管 1台。 8.稳压电源(内装) 1个。 9.专用数据输出设备1台。 （三）临床应用：院感和耐药监测。 | 1 | 台 | 820000.00 |
| 17 | 血液培养仪 | 工业 | （一）参数要求 1.检测方法采用荧光光学增强连续检测法，检测技术为瓶外非侵入性连续检测。 2.亦器样本容量可同时检测≥400个培养瓶。 3.检测标本种类包括血液及胸水、腹水、脑脊液等无菌体液。 4.检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、产CO2较少的普鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌。 5.检测周期每10分钟一次，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。 6.平阳性检出时间6.5小时，24小时的阳性检出率≥85%，48小时的阳性检出率≥95%。 7.仪器具有≥10种计算模式进行数据分析, 以确保检测结果高度准确性。假阳性≤0.5%，假阴性≤0.2%。 ▲8.多种培养瓶可供选择，包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素厌氧瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶，树脂培养瓶具备吸附抗生素的功能，且所有需氧瓶均俱备真菌培养功能。 9.培养瓶需内置负压，利于标本采集，其中儿童培养瓶最低采血量1毫升。 10.培养瓶的有效期≥9个月，且保存无特殊环境及温度要求。 11.培养瓶机内随机放置，智能识别，易取易放。 12.仪器带有显示灯，红黄绿色提示培养情况，及时显示仪器和血培养瓶状态。 13.仪器具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校正。 14.仪器具备延迟放入功能，室温下培养瓶最长可延迟放入≥36小时。 ▲15.具备重新输入功能，培养瓶拿出后再放入，保证至少5小时内所有数据不丢失，可以继续检测。 16.触摸屏，方便数据录入。血培养识别和管理更简单。 17.数据录入方式采用条码扫描，可扫描双条码。 18.自动细菌培养系统可以接入流水线和微生物实验室数据管理工作站。 19.仪器具有LIS连接功能。 20.安装场地及附属设备 20.1物理尺寸：高约191厘米, 宽约64厘米, 深约87厘米, 重量约451公斤。 20.2 附属设备:不间断电源。 ▲（二）配置要求 1.数字式温度计 1台 2.上箱 1个。 3.下箱 1 个。 4.仪器固定件 2个。 5.稳压电源 1个。 6.专用数据输出设备1台。 （三）临床应用：血流感染监测。 | 1 | 台 | 1380000.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第1项标的“凝血流水线”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。免费保修期不少于1年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。 2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 3.免费保修要求： （1）免费保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后个2小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向采购人提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同第6条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供软件升级服务。 （3）中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。免费保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。 （4）签订合同时，由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与合同正文一致。投标人保证厂家提供的保修承诺与投标人承诺的售后服务条款并行有效。 4.在免费保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可以要求中标人按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 5.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起60个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 1.采购人与中标人签订合同且所有设备安装调试完成并验收合格交付使用3个月后，中标人按合同金额开具相应全额发票给采购人，采购人收到发票后1个月内支付合同金额的30%；如无特殊情况，6个月后再支付合同金额的70%（无息）。中标人未按规定向采购人提供合格足额的发票的，采购人有权拒绝付款，由此带来的一切责任和后果由中标人自行承担。发票信息以中标后签订合同时的约定为准。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所竞医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人于供货前必须向采购人提供所投产品生产厂家针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 5.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 1.本分标第1项采购标的“凝血流水线”、第16项采购标的“细菌药敏鉴定仪”、第17项采购标的“血液培养仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按分标作无效处理。投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用（包含税费）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。投标人如所投本分标产品为进口产品时，投标人的投标报价必须为免税价，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，所产生的加征关税等费用由投标人承担，投标人自行将此项风险综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付涉及的任何费用。 2.本分标其他采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （八）采购预算 |  | 本分标政府采购预算金额为人民币伍佰玖拾叁万捌仟贰佰元整 （¥5938200.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本分标第 1、4、16、17项标的“凝血流水线、全自动微生物质谱检测系统、细菌药敏鉴定仪、血液培养仪”如属于第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械管理备案凭证”或“医疗器械注册证”，并于投标文件中必须提供相应有效的证明材料复印件（加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）设备安装方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“设备安装方案”，该方案包含但不限于：①安装实施进度安排；②安装实施组织方案；③安装技术人员配备方案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务实施方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证且有效。 2.投标人或所投标的生产厂家自2020年以来具有同类产品销售业绩。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。本“技术要求”允许非“▲”项条款发生负偏离的条款数最多为10项，投标人对“技术要求”中非“▲”号项的技术参数出现负偏离数≥11项时，本分标投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标4

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 1 | 尿液分析流水线 | 工业 | （一）整机系统 1.系统组成：数据处理设备1套、全自动样品处理系统1套、尿干化学分析模块、尿有形分析模块、工作柜1套。 2.待检区容量：一次性可放置400个待测标本。 3.已检区容量：一次性可放置500个已检标本。 4.标本传送：采用标本单管传送方式，智能分配，提升检测效率。 ▲5.条码识别：试管360°旋转扫描。 6.检测速度：≥540标本/小时（2+4组合模式）。 7.网络功能：可连科室及医院计算机网络，实现检测报告无纸化传输。 （二）尿液干化学分析模块 1.检测原理：比色分析法。 ▲2.理学检测项目：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压。 3.干化学检测项目：潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CR）、钙离子（Ca），可报告尿微量白蛋白/肌酐（ACR）。 4.适用试纸：10-14项。 5.分纸系统：自动分纸，避免试纸损坏及卡纸。 6.标本取样：配套全密封尿液标本采集器，标本运送过程全程密闭，可气动传送，避免标本洒漏及医院环境污染，标本上机后直接闭盖穿刺取样，缩短标本周转时间，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。 7.检测速度：≥270标本/小时。 8.重复性：CV≤1%。 9.稳定性：开机8h，CV≤1%。 ▲10.质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的阴、阳性质控品。 11.数据存储：≥100万个结果。 （三）尿液有形成分分析模块 ▲1.工作原理：利用人工智能机器视觉技术，以形态学自动镜检法对尿中有形成分进行自动识别与分类计数。 2.检测项目：对尿中所有有形成分标准化分类及定量计数，对红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶等有形成分进行细分类并自动识别，提供尿路感染信息。 3.红细胞形态学分析：自动进行红细胞细分类，提供异常红细胞比例、直方图及散点图，为临床诊断肾脏疾病及血尿来源提供参考依据。 ▲4.阴性过筛：低倍镜下对标本进行全视野扫描，判定尿液标本的阴阳性，进行快速阴性过筛，提高检测效率。 5.定位跟踪：模拟人工镜检，低倍镜下对大目标（上皮细胞、管型等）分类计数，对小目标（红细胞、白细胞、结晶等）定位，转高倍镜后，对定位小目标自动跟踪放大，对细微结构进行鉴别分类。 6.智能采图：高速显微镜结合高速摄像，快速采集有形成分图像，高低倍镜自动转换，自动更换视野，自动快速聚焦，无需调焦液，聚焦控制精度达0.01um/步，确保图像采集焦聚的稳定性与图像的清晰度，可根据需要设置采图数。 7.智能识别：依托人工智能，模拟人类大脑，具备自主学习、深度学习功能，应用上百种特征参数，基于四千多家用户的海量数据库不断训练，细胞自动识别准确率≥95%。 8.多通道多线程控制：多通道分时工作，采用软件多线程控制，减少标本沉淀等待时间，加快检测速度。 9.集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。 ▲10.质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的有形成分质控品，分高浓度、中浓度、低浓度及灵敏度四个浓度。 ▲11.校准功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的校准品。 12.报告方式：可选择国际通用定量单位、半定量或定性方式，提供实景图及红细胞形态学分析图。 13.检测速度：≥140标本/小时。 14.检出率：浓度为5个/µL左右的样品检出率≥98%。 15.重复性：CV≤7%（500～1000个/µL）。 16.交叉污染：浓度（4600～5400）个/µL：≤1个/µL；浓度（9200～10800）个/µL：≤2个/µL。 17.正常人群参考值：仪器具备通过大量实验及统计分析后发布的正常人群参考值，判别标本阴阳性有据可依，保证结果的准确性。 ▲18.显微镜：具备10X及40X的高低倍双物镜。 19.细胞图库：具备典型细胞图库，指导检验人员审核与发放检验报告。 20.数据存储量：≥50万个。 | 1 | 套 | 290000.00 |
| 2 | 酶标仪 | 工业 | （一）技术参数 1.显示：≥7英寸电容触摸屏。 2.光源：6V10W卤素灯，寿命≥2000h。 3.波长范围：340nm～750nm，覆盖整个可见光波长。 4.滤光片：标配405，450，492，630nm 4片滤光片，最多可装载8片滤光片。 5.读数范围：0～4.000Abs。 6.分辨率：0.001Abs。 7.吸光度准确度（450nm）：[0-2)≤±0.005A；[2.0-3)≤±1%；[3.0-4)≤±1.5%。 8、吸光度重复性（450nm）：[0-3)CV≤0.3%；[3-4)CV≤1%。 9.测量速度：6s（96孔板快速测量模式），单波长≤15s，双波长≤28s（96孔板精确测量模式）。 10.内存：可储存1000个测量程序和结果。 11.接口：3个USB接口，连接电脑、打印机和U盘。 12.电源：AC100-240V，50-60Hz，2A。 13.外形尺寸：约440×295×225mm（长×宽×高）。 14.内置多种数据处理方式，包括标准曲线拟合、定性分析、定量分析、质控分析。 15.参比检测通道：内设参比通道，数据准确、稳定。 16.ReaderIt-I或同等及以上档次软件：可搭配PC软件，操作方式任意选择。 17.可连接打印机，方便数据实时输出。 ▲（二）配置要求 1.主机1台。 2.触摸笔1支。 3.鼠标1个。 4.分析软件1套。 5.专用数据输出设备1套。 | 1 | 台 | 21000.00 |
| 3 | 洗板机 | 工业 | 1.残液量：≤1μl。 2.液晶显示：采用≥4.3英寸彩色液晶屏显示。 3.暂停功能：具有暂停功能，按暂停键后可继续完整执行后面的洗板程序。 4.清洗头：1×8或1×12清洗头。 5.针位控制：加样器定位系统可进行水平和垂直方向的调节。 6.适用微孔板：平底，U型底，V型底和C型底96孔微孔板。 7.清洗方式：中心、两点、多点清洗。 8.清洗排数：1-12排。 9.清洗体积：50-2000μl，以50μL递增。 10.清洗次数：99次。 11.洗液通道：3个。 12.洗瓶：3个2.5L洗瓶，1个2.5L废液瓶。 13.程序存储：可自动贮存100个用户洗板程序。 14.注液准确性：300μL时≤±2.0%(或96孔CV≤1.5%)。 15.浸泡和振荡：可同时进行微孔板浸泡和振荡。 16.防堵塞功能：洗瓶内管路内置滤网和自动冲洗功能防止洗液堵塞管道。 17.自动报警功能：洗液瓶具有均匀体积刻度线，方便工作液配制，清洗用完报警功能，废液满自动报警功能。 18.浸泡和振动时间：99'00"。 19.数显精确：清洗头位置参数数字化显示并精确到0.1mm，适用国内外各种大小不同的96孔酶标板。 20.多功能水洗：可设置洗液管路冲洗和蒸馏水洗功能，冲洗时间和间隔板数可调。 21.操作系统：采用ARM或同等及以上档次系统编写操作程序。 22.数据连接：USB。 23重量：约11.5kg。 24.电源：AC100/240V；50/60Hz。 | 1 | 台 | 21000.00 |
| 4 | 大便分析仪 | 工业 | 1.工作原理：利用人工智能机器视觉技术，对粪便颜色、性状，化学、免疫学项目及有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析与识别。 2.检测项目： 2.1理学指标：自动识别颜色、性状等。 2.2有形成分：显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分。 2.3粪便隐血：支持血红蛋白免疫法、转铁蛋白免疫法、血红蛋白-转铁蛋白免疫双联法及血红蛋白化-免双联法。 2.4其他项目：轮状病毒、腺病毒、幽门螺杆菌、钙卫蛋白、乳铁蛋白等。 3.送样装置：轨道式送样，可批处理50个标本。 4.粪便标本采集器：取样勺多触点设计，便于采集到病理成分；全密封设计，杯盖外覆铝箔膜，可气动传输，内覆“十字”硅胶膜，防止粪便悬液外渗，确保标本在检测前、检测中及检测后全程密闭，降低生物感染风险。 ▲5.标本前处理：自动完成样本稀释、搅拌混匀，采用智能搅拌控制系统，根据标本性状实时监控搅拌效果，自动调整搅拌时间与力度，对标本进行个性化前处理，确保病理成分充分释放且细胞形态不被破坏。 6.病理成分富集：动态滤网设计，避免网孔堵塞，通过两侧分布的大、小孔径滤网，对病理成分主动捕捞，可有效过滤食物残渣并对病理成分（尤其是虫卵）富集。 7.闭盖取样：闭盖穿刺取样，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。 8.智能视域调节：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景。 9.智能捕捉：根据病理成分的大小、轴比、形状、纹理、梯度、颜色、灰度等上百种特征参数设置特异语义模型，选择性抓取病理成分，保证检出率。 ▲10.智能采图：利用高速显微镜结合高速摄像，应用多层次自动聚焦技术，对标本分层进行拍照和采集目标特征参数，防止有形成分漏检。 ▲11.智能识别：运用Hough变换的检测和识别方法，基于上千家用户的海量数据库持续训练，通过自主学习、深度学习，精准识别红细胞、白细胞、真菌、淀粉颗粒、虫卵等病理成分。 12.集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。 13.图像像素：≥500万高清像素，确保图片清晰。 ▲14.检测卡装载：采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载，即插即用，无需人工装载，可不停机连续加载。 ▲15.检测项目组合：化学及免疫学检测项目可自由任选组合，支持单联卡和双联卡，一次可检测1-10个不同项目。 ▲16.计数板：采用高精度密封式一次性计数板，确保仪器吸取的粪便悬液锁定在密闭模块中，避免废液直接暴露在空气中，还可防止标本间的交叉污染，避免管路或计数池堵塞引起的设备故障，保证仪器稳定性和生物安全性。 17.计数板排队沉淀：一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，保证粪便标本沉淀时间充分、图片清晰度及综合检测速度。 ▲18.检测卡孵育：≥105个检测卡孵育位，确保检测卡孵育时间充分，结果准确。 19.显微镜：具备20X及40X的高低倍双物镜。 20.急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测。 ▲21.质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的粪便有形成分质控物（包括阴性、灵敏度及精密度三种）和粪便隐血、转铁蛋白质控品（分别含正常值、低值、中值及高值四个浓度）。 22.报告方式：提供综合理学、化学、免疫学及有形成分检测的图文并茂的报告，为临床诊断提供全面参考信息。 23.检测速度：综合速度≥90标本/小时。 24.准确率偏差：有形成分的综合识别与计数准确率偏差≤5%。 25.重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%（投标人于投标文件中提供所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告复印件并加盖投标人电子 签章，检测报告内容满足本条技术要求）。 26.携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl（投标人于投标文件中提供所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告复印件并加盖投标人电子 签章，检测报告内容满足本条技术要求）。 27.仪器报修：直接扫码报修。 28.计数板贮存仓容量：200个。 29.配备激光数据输出设备机。 30.数据接口：双向通讯接口，方便数据传输。 31.数据储存量：≥20万个结果。 32.网络功能：可连科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。 | 1 | 台 | 40000.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第1项标的“尿液分析流水线”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。第1项标的“尿液分析流水线”、第4项标的“大便分析仪”免费保修期不少于5年，其余标的免费保修期不少于2年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。 2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 3.免费保修要求： （1）免费保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障，故障包括但不限于硬件故障，软件故障，系统异常，设备无法正常启动等），投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，6小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过48小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向采购人提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延免费保修期（如停机1天，免费保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。免费保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同第6条第4款中（4）项中相关规定）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供软件升级服务。 （3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。免费保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由投标人负全部责任，并赔偿医院因此遭受的实际损失。 （4）签订合同时，由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与合同正文一致。投标人保证厂家提供的保修承诺与投标人承诺的售后服务条款并行有效。 4.在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 5.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起20个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 采购人与中标人签订合同且所有设备安装调试完成并验收合格交付使用3个月后，中标人按合同金额开具相应全额发票给采购人，采购人收到发票后1个月内支付合同金额的30%；如无特殊情况，6个月后再支付合同金额的70%（无息）。中标人未按规定向采购人提供合格足额的发票的，采购人有权拒绝付款，由此带来的一切责任和后果由中标人自行承担。发票信息以中标后签订合同时的约定为准。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所竞医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人于供货前必须向采购人提供所投产品生产厂家针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 5.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 本分标采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （八）采购预算 |  | 本分标政府采购预算金额为人民币叁拾柒万贰仟元整（¥372000.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本分标第1、2、3、4项标的“尿液分析流水线、酶标仪、洗板机、大便分析仪”如属于第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械管理备案凭证”或“医疗器械注册证”，并于投标文件中必须提供相应有效的证明材料复印件（加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）设备安装方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“设备安装方案”，该方案包含但不限于：①安装实施进度安排；②安装实施组织方案；③安装技术人员配备方案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务实施方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证且有效。 2.投标人或所投标的生产厂家自2020年以来具有同类产品销售业绩。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。本“技术要求”允许非“▲”项条款发生负偏离的条款数最多为10项，投标人对“技术要求”中非“▲”号项的技术参数出现负偏离数≥11项时，本分标投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标5

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 1 | 血液分析流水线 | 工业 | （一）技术参数要求 1.全自动血液细胞分析流水线基本功能及要求 1.1由五分类血液细胞分析仪、全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪、推片染色机、全自动细胞形态学分析仪等仪器通过轨道连接组成，具有血常规五分类、体液常规、CRP检测、SAA检测、血沉检测、推片染色、自动阅片等功能。 ▲1.2全自动血细胞分析仪流水线CBC+DIFF速度≥400T/H，CBC+DIFF+ RET速度≥220T/H。 1.3可随时插入急诊标本，即可批量插入，又可单个插入。 1.4流水线上的血细胞分析仪仅需一台中央控制电脑即可操作，搭载全中文操作系统。 1.5具有预约开关机功能，支持对流水线上的每一台分析仪分别进行开关机时间设置。 2.各功能模块基本功能及要求 2.1五分类血液细胞分析仪。 2.2检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。 2.3血液模式检测参数：报告参数≥36个，直方图≥2个，二维散点图≥5个；研究参数≥40个，三维散点图3个。 2.4血液分析报告参数中需含IPF、IMG、RHE。 2.5单机全自动细胞计数和分类检测速度≥200样本/小时，体液模式检测速度≥40样本/小时。 2.6全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥120个样本/小时。 2.7自动进样器在待测区可一次性装载≥80个标本，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。 2.8具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。 2.9具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 2.10体液模式报告检测参数≥6项，研究参数≥6项。 2.11血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。 ▲2.12具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。 2.13进样模式及样本量：手动进样≤150μl、自动穿刺进样≤200μl、末梢血预稀释模式≤40μl。 2.14网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。 2.15预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。 2.16血液分析仪主机自带彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统。 2.17推片染色机 2.17.1工作速度：≥120张玻片/小时。 2.17.2可离线使用，在没有血常规HCT结果时也可进行推片。 ▲2.17.3用血量：全自动进样≤200μl，闭盖进样≤200μl，微量血进样≤50μl。 2.17.4染色玻片储存：专用玻片篮，每篮可放置10张玻片，可循环使用。 2.17.5推片规则：≥10项，用户可自定义推片规则。 2.17.6染色方式：≥6种。 2.17.7染色盒方式：一片一盒。 2.17.8单次吸样最大推片数量：≥4张。 2.17.9染色盒清洗维护：全自动维护程序，无需从机内取出手工清洗。 2.17.10推片刀：无需更换，终身免维护。 2.17.11玻片识别：可直接在玻片上打印数字、条码和二维码。 2.17.12染液全开放，染色时间可调。 2.18全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪 2.18.1检测功能：包括C-反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白A（SAA）及红细胞沉降率等定量检测功能。 2.18.2CRP检测原理：采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定，具有利用样本全血细胞体积（WBC/RBC/PLT）对CRP浓度进行修正的功能。 2.18.3血沉检测原理：通过快速检测红细胞聚集速度和程度来测定红细胞沉降率。 2.18.4高值标本自动检测：仪器可自动识别、回退、稀释高值SAA样本，避免假低报告发出。 2.18.5采血要求：CRP和血沉检测可使用EDTA抗凝采血管，节省患者采血量。 2.18.6生物安全要求：CRP和红细胞沉降率全程闭盖检测，无需开盖，保证生物安全。 2.18.7样本用量：CRP+SAA检测用血量≤22μl，血沉检测用血量≤200μl。 2.18.8单机检测速度：CRP检测速度≥100个样本/小时，血沉检测速度≥100个样本/小时。 2.18.9联检测速：CRP+SAA≥100测试/小时。 2.18.10支持微量全血模式测CRP/SAA，联检测速≥50个样本/小时。 ▲2.18.11 CRP线性范围：0.3～300mg/L。 2.18.12具有原厂配套的试剂、校准品、质控品。 2.18.13仪器可储存样本量：14万条。 2.19全自动细胞形态学分析仪 2.19.1适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。 2.19.2全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化；并与血液分析流水线连接。 2.19.3检测模式：WBC、RBC、PLT、PLT-pro\数字玻片（以上模式可自由组合）。 2.19.4检测速度：外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）≥40张/小时。 2.19.5血白细胞预分类参数不少于12类。 2.19.6非白细胞预分类参数不少于5类。 2.19.7红细胞形态定性类型不少于6类。 2.19.8 血小板聚集：可扫描血涂片体部、边缘两侧、尾部以判断是否有血小板聚集。 2.19.9 血小板估数：人工估算外周血血小板数量的功能（PLT）； 2.19.10白细胞识别符合率≥90%。 ▲2.19.11需与血液分析流水线上的全自动推染片机连接，自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来涂片。 2.19.12可以接受自动化推片染片机、手工推片染片制备的外周血涂片。使用Romanovsky染色法染色。 2.19.13一次最多可通过进样器装载≥70个玻片。 2.19.14支撑单片进样模式，以支持插队分析样本。 2.19.15支持装有待测涂片的玻片篮插队优先分析功能。 2.19.16玻片回收：可回收存储60个分析完成的玻片。 2.19.17质控：可对分析仪的细胞定位准确性进行检测，验证硬件和涂片的质量。 2.19.18数据存储：支持外周血玻片的数据和细胞图片存档，可存储8万个样本信息。 2.19.19支持全自动细胞形态学分析仪结果和流水线上血液分析仪结果同屏同界面显示的功能, 并可自动修正血常规结果。 2.19.20支持结合分析仪结果触发不同检测模式的功能。 2.19.21支持根据实时外周血涂片血细胞的形态分析过程中的结果而修改检测模式的功能。 2.19.22具有一键开关机功能，无需逐台按顺序开关机。 2.19.23细胞分类添加功能：可以添加自定义白细胞、非白细胞分类、红细胞定性项目。 2.19.24血涂片数字扫描功能：提供血涂片数字扫描并保存的功能,可以支持教学工作。 2.19.25条码阅读功能：系统可以接受二维码和条形码。 2.19.26报告格式：可以由用户自定义打印报告格式，可以输出图片进行打印。 2.19.27打印机支持：支持的激光打印机/喷墨打印机。 ▲（二）配置要求 1.位置1：装载/卸载模块1套。 2.位置2：血液分析仪1套。 3.位置3：血液分析仪 1套。 4.位置4：推片机1套。 5.位置5：特定蛋白分析仪 1套。 6.位置6：阅片机 1套。 7.分析仪支架 2个。 8.推片机支架 1个。 9.外置条码扫描仪 1套。 10.气源1套。 11.分析仪试剂包1套。 12.推片试剂包1套。 13.特定蛋白试剂包1套。 14.专用数据处理设备1套。 15.分析仪基本附件包1套。 16.推片机基本附件包1套。 17.特定蛋白基本附件包1套。 18.电源线1套。 19.软件1套。 ▲（三）其他配套设备 1.加热型恒温金属浴1台。 2.雪花制冰机1台。 3.电子天平1台。 4. pH计1台。 5.台式恒温摇床1台。 6.四维旋转混合器1台。 7.隔水式电热恒温培养箱1台。 8.量筒(500ml、1L、2L的各两个)、烧杯(100ml、500ml、1L、2L的各3个)、玻璃瓶(500ml、1L的各5个)、锥形瓶(500ml、1L的各5个)。 9.多功能成像系统（化学发光+凝胶成像）1套。 10.紫外/可见光分光光度计1台。 11.医用洁净工作台1台。 12.脱色摇床1台。 13.翘板脱色摇床1台。 14.水浴锅1台。 15.超纯水系统1套。 16.托盘天平1台。 17.陶瓷面搅拌加热器1台。 18.台式大容量冷冻离心机(15ml，50ml) 1台。 19.超声波浴1台。 20.普通恒温培养箱2台。 | 1 | 套 | 1500000.00 |
| 2 | 超低温冰箱 | 工业 | （一）技术参数要求 1.箱内温度-40℃～-86℃可调。 2.有效容积≥800L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥60000份样本。 3.微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存。 ▲4.采用HC环保制冷剂。 5.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷。 ▲6.根据现行国家标准《低温保存箱》GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量。 ▲7.压缩机2个，功率≤1000W。 8. 25℃环温时，耗电量≤12Kw.h/24h。 ▲9.标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性。 10.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）。 11.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 12.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。 13. 2个内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封。 14.内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。 15.使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm，箱体发泡层厚度≥90mm。 16.具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。 17.箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。 18.外部尺寸（宽×深×高）：约1153×980×1980mm。 19.内部尺寸（宽×深×高）：约870×716×1310mm。 20.净重：380kg（±3%）。 ▲（二）配置要求 1.超低温冰箱1台。 2.使用说明书1份。 3.保修证1张。 4.钥匙2件。 | 1 | 台 | 80000.00 |
| 3 | 试剂冷藏箱 | 工业 | （一）技术参数要求 1.采用立式设计；有效容积≥509L。 2.箱内温度控制在2～8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃。 ▲3.风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀性±2℃，设定温度4-6℃可调。 4.测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 5.采用6层可调搁架设计。 ▲6.电加热玻璃门体，钢化双层玻璃，32℃、85%湿度下无凝露。 ▲7.玻璃门电加热受箱内温度和环境湿度双重控制。 ▲8.自关门设计。＜90度自关、≥90度停止。 9.报警功能：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。 10.变频压缩机、具备风机。 11.后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求。 ▲12.具备6路高精度传感器，包括上温、下温、控制、化霜、环温、冷凝器脏堵，有效保证温控的准确性；同时配备防低温机械温控器，保证箱内温度不会低于零度。 13.箱内设置照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制。 14.标配USB存储模块，自带温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。 15.产品标配远程报警接口、485接口。 16.四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备方便。 17.后背不锈钢接水盒，带加温设计，冷凝水无需倾倒。 18.配备价目条，方便标识物品，方便摆放。 ▲（二）配置要求 1.冷藏箱1台。 2.使用说明书1份。 3.保修证1张。 4.钥匙2件。 5.除冰铲1把。 | 10 | 台 | 25000.00 |
| 4 | 血气分析仪 | 工业 | （一）技术参数要求 1.测量参数：pH、PO2、PCO2、K+、Na+、Cl-、Ca2+、Glu、Lac、 SO2、tHb﹑FO2Hb﹑FCOHb﹑FMetHb﹑FHHb﹑FHbF﹑ctBil。 2.计算参数≥48项：pH (T)、pCO2 (T) 、cHCO3–(P)、cBase(B)、cBase(B,ox)、cBase(Ecf)、cBase(Ecf,ox)、cHCO3–(P,st)、ctCO2(B)、CH–、CH–(T)、ctCO2(P)、ctCO2(B)、pH(st)、pO2 (T)、pO2(A) 、pO2(A, T)、p50、p50(T)、p50(st)、pO2(A-a)、pO2(A-a, T)、pO2(a/A)、pO2(a/A, T)、pO2 (a)/FO2(1)、pO2 (a,T)/ FO2 (1) 、cCa2+(pH=7.40)、Anion Gap(k＋)、 Anion Gap 、DO2、Hct、pO2(x)、pO2(x,T) 、ctO2(B)、ctO2(a-v) 、BO2、ctO2(x) 、FShunt、FShunt(T)、R/I、R/I (T)、VO2 、mOsm 、Qx、Qt 、V(B) 、sO2 、FO2Hb。 ▲3.样本量: ≤80ul。 4.定标类型：自动2点液体定标，可自行设定定标时间间隔和频率。 5.进样方式：自动封闭式吸入进样。 6.样本方式：注射器、毛细管、试管、安瓿瓶。 7.样本种类：动脉血、静脉血、动静脉混合血、毛细血管血、专业测试、定标验证。 ▲8.检测速度：≤40秒。 9.测试原理：微型电化学技术（厚膜技术），测试卡与试剂包分离；单一电极盒完成多项参数的检测。 10.测试卡类型：多人份测试的电极卡（100/300/600/900人份），可根据需要自由选择不同参数和类型的测试卡。 ▲11.质控：能提供2种质控方式选择：内置自动质控系统：将定标、质控和系统检查合三为一；传统液体质控，能提供3个水平的原厂质控品；执行质控不损耗检测人份数。 12.消耗品有效期及存储温度：测试卡≥120天,2～8摄氏度，试剂包≥120天, 室温。 13.测试卡/试剂包效期：上机有效期≥28天。 14.用户界面：彩色触摸屏，中文菜单，windows XP或同等及以上操作系统，内置语音教学软件系统。 15.开机时间:≤8分钟。 16.数据输出：内置热敏打印机可随时打印报告；标配各种国际标准接口如RS232等，可与医院现有LIS/HIS系统联网。 17.存储功能：可存储2000个样本检测结果及2000个质量控制结果。 ▲（二）配置要求 1.主机 1台。 2. 220-240V电源线 1根。 3.中文操作手册1本。 4.维护保养手册1本。 5.打印纸1卷。 6.进样口垫片1个。 7.进样连接器垫片1个。 | 1 | 台 | 58000.00 |
| 5 | 通风柜 | 工业 | （一）技术参数要求 1.通风柜外壳采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂。 2.单人或双人操作，工作区宽度≥1200mm。 ▲3.≥10英寸触摸屏：实时显示VOC浓度、风速、过滤器寿命及紫外灯运行时间，集控制于一体。 ▲4.人体感应模块：检测到人员未在操作区≥15分钟，微电脑程序自动将通风柜切换到绿色节能模式。 ▲5.风机：静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证流入气流恒定。 ▲6.风速传感器：流入风速0.4m/s-0.6 m/s；风速传感器实时监控风速，通过微电脑系统调整风机转速，保持安全柜恒定风速。 7.配置化学过滤器，可针对实验室气体进行吸附。 ▲8.前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃。 ▲9.前窗10度倾角设计，生理斜度，符合人体工程学设计，视角更大，操作者使用时更为便捷。 ▲10.配置VOC探头，实时检测室内空气环境变化及过滤器状态，具有声光报警功能。 ▲11.配置温湿度传感器，可检测室内的温湿度。 12.可定时防水插座：可通过微电脑设置插座定时供电，满足对定时试验要求。 ▲13.底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生。 ▲14.实时数字显示系统运行情况，其中流入气流流速同时显示。 ▲15.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示。 ▲16.打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭。 ▲17.用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示。 ▲18.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示。 ▲19.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示。 20.前窗玻璃手拉式开启。 ▲（二）配置要求 1.通风柜 1台。 2.使用说明书 1份。 3.保修证1张。 | 2 | 台 | 20000.00 |
| 6 | 低温低速离心机 | 工业 | （一）技术参数要求 ▲1.≥7英寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作。 ▲2.智能多级多用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理。 ▲3.菜单式程序库，方便保存、调用；程序库存储不限量。 4.可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大，全程掌握运行状态。 ▲5.电子水平仪辅助安装调平。 ▲6.提前预约功能，可根据工作日自由设定，如同闹钟模式到达设置时间自动进入制冷状态。 7.系统电子说明书，随时查阅，永不丢失。 8.陀螺仪动态平衡自动实时监测，保证离心安全。 9.转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。 10.计时方式：启动计时和到转速计时可选。 11.快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。 12.瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。 13.系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机。 ▲14.转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别；转子使用寿命智能统计。 15.USB插口，实现运行数据可直接导出。 ▲16.自动感应门锁，螺纹拉紧。 17.变频电机，免维护。 18.具有9级加速, 10级减速。 ▲19.转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种报警功能。 20.门盖采用气杆。 21.具备压缩机与风机，制冷性能稳定。 22.采用316不锈钢内胆。 23.自带排水盒。 ▲24.最高转速:15,500 rpm。 ▲25.最大相对离心力:26,322×g。 ▲26.转速精度：±10rpm。 27.最大容量：4×500ml。 ▲28.定时范围:1秒－99小时59分59秒。 29.温度设置范围：-20℃～40℃。 30.温度精度：±2℃。 31.噪音：≤55dB。 32.电源:220V/50Hz。 33.功率：1200W。 34.尺寸 (宽×深×高): 约658×673×358mm（开门后高度860mm）。 35. 净重:约102kg。 ▲（二）配置要求 1.离心机 1台。 2.保险丝 5条。 3.电源线 1根。 4.使用说明书 1份。 5.保修证 1张。 | 1 | 台 | 12000.00 |
| 7 | 试剂冷冻柜 | 工业 | （一）技术参数要求 1.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 2.样式：立式。 3.有效容积：≥531L。 4.外部尺寸：约940×845×1878mm。 5.内部尺寸：约704×620×1230mm，内胆材质为电锌板喷粉。 6.温度范围-10℃～-30℃可调节。 7.微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。 ▲8.具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警。 ▲9.具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口。 ▲10.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。 ▲11.具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时。 ▲12.采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g。 ▲13. 根据现行国家标准《低温保存箱》GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量。 ▲14.采用碳氢压缩机。 ▲15.采用风机。 ▲16.设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内。 17.立式双门结构，嵌入式双密封条设计。 18.内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀。 ▲19.搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品。 ▲20.门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可配置任意挂锁，实现多人管理。 ▲21.具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 22.脚轮+底脚设计，便于移动和锁定。 ▲（二）配置要求 1.超低温冰箱1台。 2.使用说明书1份。 3.保修证1张。 4.钥匙2件。 5.除冰铲1把。 | 2 | 台 | 27000.00 |
| 8 | 病理科标本冷藏柜 | 工业 | （一）技术参数要求 1.立式对开门设计，箱内有效容积≥650L。 2.箱内温度控制范围：2℃～8℃。 3.数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。 4.可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口。 5.配有12V 4AH电池，断电后可声光报警持续≥48小时。 ▲6.双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度。 7.高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行。 ▲8.采用压缩机、碳氢制冷剂。 9.蒸发风机采用2个轴流风机、冷凝风机采用1个罩极风机。 ▲10.双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。 11.门体可实现90°自动关门，防止用户忘记关门。 12.带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用。 13.冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水。 14.采用12V直流LED冷光源设计。 15.门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全。 16.产品配有测试孔，方便用户对箱内温度进行监测。 17.配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距。 18.产品内胆采用钢板喷涂设计。 ▲（二）配置要求 1.低温冰箱1台。 2.使用说明书1份。 3.保修证1张。 | 4 | 台 | 19800.00 |
| 9 | 病理科普通冰箱 | 工业 | （一）技术参数要求 1.有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L。 2.整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡。 3.材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆。 ▲4.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10～-30 ℃，用户可自行调节温度。 ▲5.核心组件：采用压缩机、风机、碳氢制冷剂。 ▲6.门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求；门体采用低于90°自关，≥90°悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物。 ▲7.双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 ▲8.温度均匀性：采用保温材料，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤3℃。 ▲9.安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警。 10.温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测。 ▲11.箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁板；冷冻室配有2个蘸塑搁架。 12.柜内照明：内设LED照明灯。 13.固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便。 ▲14.安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求。 15.运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行。 16.停电报警：内置电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时。 17.冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜。 18.当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定。 19.换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，冷冻室双重密封。 ▲20.物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。 ▲（二）配置要求 1.低温冰箱 1台。 2.使用说明书 1份。 3.保修证1张。 | 5 | 台 | 8000.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第1项标的“血液分析流水线”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。第1项标的“血液分析流水线”免费保修期不少于5年，其余标的免费保修期不少于2年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。 2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 3.免费保修要求： （1）免费保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后个2小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向采购人提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同第6条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供软件升级服务。 （3）中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。免费保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。 （4）签订合同时，由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与合同正文一致。投标人保证厂家提供的保修承诺与投标人承诺的售后服务条款并行有效。 4.在免费保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可以要求中标人按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 5.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起60个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 采购人与中标人签订合同且所有设备安装调试完成并验收合格交付使用3个月后，中标人按合同金额开具相应全额发票给采购人，采购人收到发票后1个月内支付合同金额的30%；如无特殊情况，6个月后再支付合同金额的70%（无息）。中标人未按规定向采购人提供合格足额的发票的，采购人有权拒绝付款，由此带来的一切责任和后果由中标人自行承担。发票信息以中标后签订合同时的约定为准。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所竞医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人于供货前必须向采购人提供所投产品生产厂家针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 5.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 1.本分标第4项采购标的“血气分析仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按分标作无效处理。投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用（包含税费）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。投标人如所投本分标产品为进口产品时，投标人的投标报价必须为免税价，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，所产生的加征关税等费用由投标人承担，投标人自行将此项风险综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付涉及的任何费用。 2.本分标其他采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （八）采购预算 |  | 本分标政府采购预算金额为人民币贰佰壹拾壹万叁仟贰佰元整（¥2113200.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本分标第1、2、3、4、7、8、9项标的“血液分析流水线、超低温冰箱、试剂冷藏箱、血气分析仪、试剂冷冻柜、病理科标本冷藏柜、病理科普通冰箱”如属于第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械管理备案凭证”或“医疗器械注册证”，并于投标文件中必须提供相应有效的证明材料复印件（加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）设备安装方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“设备安装方案”，该方案包含但不限于：①安装实施进度安排；②安装实施组织方案；③安装技术人员配备方案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务实施方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证且有效。 2.投标人或所投标的生产厂家自2020年以来具有同类产品销售业绩。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。本“技术要求”允许非“▲”项条款发生负偏离的条款数最多为10项，投标人对“技术要求”中非“▲”号项的技术参数出现负偏离数≥11项时，本分标投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标6

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 1 | 超声波清洗仪 | 工业 | 1.容量：≥10L。 2.超声输入功率≥300W。 3.超声频率≥40KHz。 4.加热功率≥300W。 5.温度范围：RT-80℃。 6.时间设置范围：1-999min/常开。 7.电源：AC 220V、50Hz。 8.清洗槽内尺寸（W×D×H）：≥300×240×150mm。 | 1 | 台 | 7000.00 |
| 2 | 万分之一天平 | 工业 | 1.五面全透明玻璃防风罩。采用电磁平衡式称量传感器，保证精度。 2.具有全自动故障检测，线性四点校准，超载保护等应用程序。 3.带背光液晶显示屏。 4.具有计件、单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能。 5.内置式下称吊钩； 6.内置RS232C 输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备 7.称量范围:0-220g。 8.可读性精度:0.1mg。 | 1 | 台 | 6000.00 |
| 3 | 台式离心机 | 工业 | ▲1.全金属机箱，自吸式电子门锁，开盖自动停机。 2.交流变频电机，配置高精度测速系统。 3.单片机控制，液晶屏显示。 ▲4. 具备9组程序储存、转速、离心力可单独设置，不需转换。 5.升速15档调节，减速16档调节，并具有全制动防回荡功能。 6.具有停机手动/自动开盖选择功能。 7.最高转速：4000r/min。 8.转速偏差：±2.5%。 9.最大相对离心力≥3130×g。 10.定时时间：1-99min。 ▲11.整机噪音：≤65dB（A）。 | 3 | 台 | 20000.00 |
| 4 | 流式细胞仪 | 工业 | （一）应用范围和要求 通过对标记在细胞上的荧光基团的检测，能够获得该荧光基团所指示的一系列细胞的物理、化学、生物特性，从而可以开展一系列的科学研究。 （二）技术参数及要求 1.用于临床检测分析，兼顾基础医学研究。 ▲2.配备全自动圆盘进样系统，要求单个转盘架可同时容纳的进样管数量≥40管。 3.光学系统 ▲3.1配置≥三根激光器及≥8色荧光PMT检测器，要求采用均匀的4-2-2荧光分布：即第一激光器：488nm蓝色固态激光器激发四色荧光；第二激光器：633nm红色固态激光器激发两色荧光，第三激光器：405nm紫色固态激光器激发两色荧光，包括前向角检测器和侧向角检测器。 ▲3.2荧光信号收集方式：采用八角形和三角形的全反射光路设计，先收集波长较长的弱信号，再收集波长较短的荧光信号，光导纤维传输；荧光信号至少包含光电倍增管检测。 3.3激光光路固化，无需人工调试校正光路。 3.4多激光配置采用空间立体激发，保证多激光同时激发简便易行。 3.5检测方式：180×430±5µm矩形石英流动检测室。 3.6仪器具有激光功率监控系统，在操作界面可以随时监控激光的功率和状态是否处于正常情况，确保激光器处于最佳的状态。 4.检测分析系统 ▲4.1荧光灵敏度：实测值FITC（染料）＜12 MESF（荧光分子）、PE（染料）＜11 MESF（荧光分子）。 ▲4.2采用正压进样的稳定液流系统，非蠕动泵或注射泵方式，上样连续，无需定期更换管路。 4.3最小样本量≤50 µL，适合微量样本和稀有样本的检测（如婴幼儿血液）。 4.4最大检测颗粒直径为50 µm。 5.信号处理系统 5.1电子系统采用32比特的浮点运算，电子死机时间为0，保证数据检测精度和分辨率。 5.2信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度，面积，宽度检测以及比率检测。 5.3时间参数：可与任意参数结合, 做动态检测。 5.4荧光补偿方式：全矩阵补偿方式，具有在线补偿、脱机补偿、网络补偿等功能。 ▲5.5 具备全自动的T细胞B细胞NK细胞临床分析软件和HLA-B27临床分析软件，以及细胞因子分析软件，同时含有多个预设应用，可自动完成设门、结果计算和生成报告。 5.6 具有白血病检测方案。 6.质控系统 6.1 具有质控系统，包括全套质控品和软件系统，保证仪器处于正常状况，确保检测结果准确可靠。 6.2 具有全方位质控系统，可生成完整的质控报告，并提供图形文件自动跟踪和监视仪器性能。 6.3 所有质控方案简洁快速，可在5分钟内一管完成监测。 ▲7. 液流系统：配备独立可移动的液流系统车，配20L±1的鞘液桶,10L±1的废液桶，管路清洁通过软件控制智能化完成。 ▲（三）配置要求： 1.流式细胞仪主机1台。 2.数据处理系统1套。 3.数据获取分析软件1套。 4.液流系统1套，包括20L鞘液桶和10L废液桶各1个。 5.彩色激光图文输出设备1台。 6.配备3千瓦净化稳压电源1套。 7.配备1000支流式管1箱。 8.配备CST质控试剂1盒。 | 1 | 台 | 1800000.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第4项标的“流式细胞仪”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。免费保修期不少于1年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。 2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 3.免费保修要求： （1）免费保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后个2小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向采购人提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同第6条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供软件升级服务。 （3）中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。免费保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。 （4）签订合同时，由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与合同正文一致。投标人保证厂家提供的保修承诺与投标人承诺的售后服务条款并行有效。 4.在免费保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可以要求中标人按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 5.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起60个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 采购人与中标人签订合同且所有设备安装调试完成并验收合格交付使用3个月后，中标人按合同金额开具相应全额发票给采购人，采购人收到发票后1个月内支付合同金额的30%；如无特殊情况，6个月后再支付合同金额的70%（无息）。中标人未按规定向采购人提供合格足额的发票的，采购人有权拒绝付款，由此带来的一切责任和后果由中标人自行承担。发票信息以中标后签订合同时的约定为准。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所竞医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人于供货前必须向采购人提供所投产品生产厂家针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 5.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 1.本分标第4项采购标的“流式细胞仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按分标作无效处理。投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用（包含税费）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。投标人如所投本分标产品为进口产品时，投标人的投标报价必须为免税价，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，所产生的加征关税等费用由投标人承担，投标人自行将此项风险综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付涉及的任何费用。 2.本分标其他采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （八）采购预算 |  | 本分标政府采购预算金额为人民币壹佰捌拾柒万叁仟元整（¥1873000.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本分标第4项标的“流式细胞仪”如属于第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械管理备案凭证”或“医疗器械注册证”，并于投标文件中必须提供相应有效的证明材料复印件（加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）设备安装方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“设备安装方案”，该方案包含但不限于：①安装实施进度安排；②安装实施组织方案；③安装技术人员配备方案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务实施方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证且有效。 2.投标人或所投标的生产厂家自2020年以来具有同类产品销售业绩。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。本“技术要求”允许非“▲”项条款发生负偏离的条款数最多为10项，投标人对“技术要求”中非“▲”号项的技术参数出现负偏离数≥11项时，本分标投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 评标办法

（适用于本项目所有分标评审）

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分……………………………………………………………………………………………30分

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为30分。

1.5投标人价格分 =（最低投标人评标报价金额 /投标人评标报价金额）×30分

- 2.货物基本分…………………………………………………………………………………………35分

经评委评审，投标人所投分标投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得满分35分；对所投分标未标注“▲”号的条款发生负偏离，每有一项扣3分,该项得分=该项满分分值-累计扣分分值（累计扣分项数不得超出所投分标“技术要求”中允许非“▲”项条款发生负偏离的条款数）。

3.设备安装方案分……………………………………………………………………………………9分

评委根据投标人提供的所投分标设备安装方案（包含但不限于：①安装实施进度安排；②安装实施组织方案；③安装技术人员配备方案等）内容的合理性、可行性、针对性进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（0分）：未提供设备安装方案或方案内容不齐全的；
    二档（3分）：三项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（6分）：三项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（9分）：三项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的。

4.售后服务分…………………………………………………………………………………………18分

（1）基本分（4分）：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分4分。

（2）更长免费保修期（2分）：在满足所投分标基本免费保修期的基础上，投标人承诺所投标的免费保修期每延长一年的得1分（标的为多项号的，按标的所占投标报价比例得分），最多得2分。

（3）售后服务实施方案分（12分）

评委根据投标人提供的所投分标售后服务实施方案（包含但不限于以下评审因素：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等）内容的合理性、可行性、针对性进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（0分）：未提供售后服务实施方案或方案内容不齐全的；

二档（3分）：四项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（6分）：四项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（9分）：四项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

五档（12分）：四项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的。

5.履约能力分………………………………………………………………………………………6分

（1）投标人或所投标的生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证且有效的（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章），每有一个得2分，最多得4分。

（2）投标人或所投标的生产厂家自2020年以来具有所投分标同类产品销售业绩的（投标人于投标文件中提供中标/成交通知书或销售合同复印件并加盖投标人电子签章，能清晰反映中标/成交内容或合同标的），每有一项得1分，最多得2分。

- 6.政策功能分（节能、环保）……………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占报价比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占报价比例得0-1分。

7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选人原则

1.评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按货物基本分高的优先、设备安装方案分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先、免费保修期长的优先、交付时间短的的优先顺序确定中标人。

3.中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

# 第五章  政府采购合同及医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

（最终双方协商签署的销售合同为准）

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

中标人（乙方）

签订合同地点：  桂林市叠彩路2号叠彩院区

签订合同时间：

合同主要条款

第一条 合同标的及合同金额

甲方向乙方购买检验科检验仪器设备（见下表）；设备配置包括但不限于双方签字（甲方为使用科室签字）确认的清单（清单附后），该配置必须同时满足乙方在投标文件中所有的响应条款以及在采购和商务谈判过程中做出的所有承诺，并综合配置清单、招标文件及投标文件承诺中的条款进行验收。

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量① | 单位 | 单价（元）② | 单项合计 =数量×单价＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）人民币（¥         元） 。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

4.乙方提供货物的免费保修期为自交货物验收合格之日起年（企业备案标准厂家规定免费保修期超过年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。

5.在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。乙方同意，对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可以要求乙方按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

6.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品（包括产品的零部件），且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权在内的知识产权或其他权利。如果甲方因此遭受任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以买方名义自费处理纠纷，并承担所有法律和经济责任。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等物权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4.乙方保证对本合同项下产品及其配件在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和依法保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任（包括甲方因此造成的直接和间接的损失赔偿）。

5.乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如因为乙方原因导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额20%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于重新采购、使用替代产品等。

6.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附随货物送达。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的全部风险和责任均由乙方负责承担，甲方对此不负责任。

第五条  交付

1.交付使用日期：        ；地点：广西桂林市内甲方指定地点，该交付日为绝对交付日，即乙方已经充分考虑交付前的相关风险等原因，乙方确认货物将在该交付日在甲方的指定地点交付给甲方。

2.乙方提供不符合招投标和招标文件及本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，补齐时间由甲方规定的时间为准，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件要求、投标文件的承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在设备（含附件）全部安装到位、调试完好、相关培训结束后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试和试用时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方人员一起调试，乙方对于培训质量负责直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物（“技术复杂的货物”以甲方定义为准），甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。进口设备必须提供货物清关记录，具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。甲方针对技术复杂的货物可以按照以下流程进行初步验收及最终验收：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入一个月试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后重新起计试用期；试用期结束后七个工作日内完成最终验收；

（2）按招标文件“采购需求”要求的验收标准与本合同约定标准进行验收。甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中，按质量要求和技术指标比较优胜的原则，确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权更换新机或者退货，如退货，视作乙方不能交付货物，乙方应当支付赔偿金赔偿甲方的实际损失并且向甲方承担合同总金额20%的违约责任。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及产生的相关费用由乙方全部负担。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7.乙方供货时必须提供中标设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件（或复制件）以及生产厂家出具的产品授权书原件（或复制件），否则相应不予验收。如有委托代理人，乙方必须提供：①关于本项目的授权委托书（授权需要含有授权事由、权限范围、时间期限、法定代表人签字、写上日期并且盖公章）；②被委托人/被授权人的身份证彩色扫描打印件（加盖公章）；③法定代表人身份证扫描件（加盖公章）。

8.供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。甲方将委托具有检测资质的第三方检测机构，邀请相关专家，根据招标文件要求及投标文件承诺，逐条对应进行现场核验。核验不合格的，乙方应在3个工作日内进行更换。乙方未按要求进行更换或再次验收不合格的，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本合同总金额20%的违约金，甲方有权处理已进场的产品。如有异议，将交由具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家进行实际检验，以实测值为准，所有产生的费用由乙方承担。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.设备到达甲方使用科室后，乙方负责派工程师免费安装、调试机器，并在甲方指定时间地点，培训甲方医技人员，直至熟练掌握设备的操作、日常维护保养技能为止。乙方负责提供针对甲方维修工程师的现场操作、维修、维护培训服务。乙方负责免费安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在医院内堆放，一旦发现，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金。

第八条  售后服务约定

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招标文件要求、乙方投标文件承诺为甲方提供售后服务。

2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，主机整机免费保修期     年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备免费保修期为    年，以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。

3.送货上门、安装调试合格，向甲方提供培训服务，直至甲方相关人员熟练使用为止。

4.免费保修要求：

（1）免费保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后个  2 小时内响应， 6  小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过  24 小时修复；重大故障处理时限不超过  48  小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第6条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供软件升级服务。

（3）乙方如将设备运离甲方处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。免费保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由乙方负责。

（4）签订合同时，由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与合同正文一致。乙方保证厂家提供的保修承诺与乙方承诺的售后服务条款并行有效。

5.本项目为交钥匙项目（甲方确保场地已通水、通电），乙方必须按甲方要求提供经甲方确认的配套设备机房的设计及装修。

6.其他要求：

（1）在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（2）接入医院信息系统相关技术要求（适用于数字化医疗设备）

乙方须向甲方交付该设备的数据接口技术文档（含数据交换协议、数据格式解析、接口示例程序、接口源代码、接口手册等）。在数字化医疗设备与医院相关系统连接时，乙方须提供与连接相关的技术支撑服务，必要时须派工程技术人员到现场服务，并确保连接成功。数字化医疗设备与医院相关系统连接所需的软件、硬件、License、知识产权及第一次接口服务等费用，均已包含在本合同价格中，甲方不另行付费。乙方须保证数字化医疗设备与医院相关系统的连接及应用不侵犯第三方知识产权。

（3）免费提供本合同设备接入医院医用设备实时、动态监测系统(物联网)的所有硬件、软件及服务（适用于数字化医疗设备）。

①须提供医疗设备的通讯协议、通讯接口以及使用方法（包括但不限于以下内容，如影像类设备提供DICOM通讯协议及使用方法；生命支持类设备提供数据传输协议及使用方法；质控设备提供数据传输协议及使用方法）。

②所提供医疗设备应具备设备单机效益、效率分析等功能，满足医院对于设备监管及信息化管理的需要；须准确提供以下功能（包括但不限于）：设备的每日开机时间、每日关机时间、每日工作时长、每日24小时设备使用率分布数据、故障发生时间、故障代码、故障恢复时间等；影像类设备须提供每个患者每个检查的开始检查时间、结束检查时间、检查部位，支持设备单机效益分析及自动统计功能；所提供的数据能够与甲方的医疗设备全生命周期管理平台无缝对接。如本功能需要第三方厂家提供，所产生的费用由乙方承担。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第十条 履约保证金

1.本项目履约保证金金额按合同金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业中标的按合同金额的2%交纳，如为小微企业中标的则免收履约保证金。乙方于签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方。

2.履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.履约保证金递交时间：乙方于中标通知书发出之日起8个工作日内且在签订合同前将履约保证金提交至甲方，否则，甲方有权不予签订合同。

4.乙方按合同约定交货、安装调试验收完毕交付甲方使用后，凭《政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十一条 付款方式

甲乙双方签订合同且所有设备交付，安装调试完成并验收合格交付使用3个月后，乙方按合同金额开具相应全额发票给甲方，甲方收到发票后1个月内支付合同金额的30%；如无特殊情况，6个月后再支付合同金额的70%（无息）。乙方未按规定向甲方提供合格足额的发票的，甲方有权拒绝付款，由此带来的一切责任和后果由乙方自行承担。发票信息以中标后签订合同时的约定为准。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理，乙方应向甲方支付合同金额　30　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如果累及甲方，需赔偿甲方的损失（包括处理费用）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天甲方有权解除合同，乙方承担甲方损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权要求解除合同或者继续履行合同，同时乙方应按本合同合计金额 30%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

6.若商品存在设计、工艺或材料的缺陷，且这些缺陷使得商品无法正常使用，乙方应当负责维修或更换；若维修不能解决问题，乙方应退还商品价格并承担由此导致的其他合理费用。

7.乙方存在其它违约行为，乙方应向甲方支付违约货款额30%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

8.因乙方的行为造成违约的，甲方有权解除合同或者继续履行合同，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

9.违约方造成对方损害的，应当赔偿损失。如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行贷款利率向甲方支付此违约金的利息，甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但不限于：书面手递送达、邮政快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址，自解除通知发出之日起7个自然日后视为送达。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见且无法避免并无法克服的外力事件。乙方在不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知甲方，并在15日内提供由公证机构出具的与不可抗力事件相关的证明。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其他

1.本合同履行期限为：；合同履行地点为：广西桂林市内甲方指定地点；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得未经甲方书面同意，擅自转让其应履行的合同义务。违反此条款的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额20%的违约责任。原则上，对于无进口资格的供应商，不得签订与进口产品相关的合同。如遇特殊情况，经甲方书面认可，对于无进口资格的供应商转委托有进口资格第三方进口货物的行为，应该在保证货物进口质量和进口时间的前提下进行，并且乙方应与第三方承担连带责任。

3.合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

第十七条  合同解除

乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失：

1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2.服务期内如乙方出现（1）犯罪行为；（2）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额较大（叁万元人民币以上）、暂扣安全生产许可证；（3）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、虚假宣传、商业欺诈、商业贿赂、非法生产等商业不良行为；

3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有本条第2款中的行为的；

4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

5.因乙方原因，未按期交货一次以上，含专机专用试剂耗材（如有）；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

6. 其他解除情形依照本合同约定。

第十八条 专机专用试剂/耗材声明与承诺

1.试剂/耗材是指某类医用设备所配套使用的持续消耗品，包括但不限于试剂、校准品、质控品、电极模块、清洗保养品、消耗品等设备日常运作、维修、维护所需要全部材料，专机专用试剂/耗材是指在上述基础上符合下列条件之一的：

1）仅有唯一生产厂家（包括但不限于设备制造商、试剂/耗材生产商等）自行配套生产的；

2）其他生产厂家不生产或其他产品无法替代的；

注：如甲乙方对本合同项下产品是否包含专机专用试剂/耗材产生争议，不包含专机专用试剂/耗材的举证责任归乙方承担，适用举证责任倒置。

2.乙方承诺，本合同项下全部设备专机专用试剂耗材在本合同签订前的招投标过程中已向甲方以特别提醒的方式明示（是否提醒甲方由乙方承担举证责任）并在投标文件中明示单次完整使用之消耗量及对应价格。如未明示的，则表示乙方确认专机专用试剂耗材由乙方永久不限量免费提供，该部分试剂耗材价格已计入设备款之中，甲方已经一次性支付完毕。

乙方承诺，如若甲方选择乙方供应专机专用耗材，则乙方提供的价格不高于桂林市三级甲等医院相同产品或类似产品的价格。

专机专用试剂耗材提供方式为：以甲方相关部门书面、电话形式向乙方合同首部载明的联系方式发送通知为准，书面形式包括纸质订单和数据电文（包括电传、传真、电子数据交换、电子邮件、短信、微信、qq）等可以有形地表现所载内容的形式。以数据电文订货的，电文发送成功之日为订单送达日，如电话通知则以乙方接通甲方订货电话之时起视为送达。具体订货信息以书面内容为准，如甲方当面口头或电话、书面订单对有关种类、数量等内容通知不明确的，则以该订货通知发送之日起7个工作日内甲方实际收货内部登记（包括系统数据及人工登记）为准；甲方以上述任意一种方式向乙方订货，视为甲方已经完成了订货及通知义务。自甲方通知送达之日起计算交货期，如延期交货应承担违约责任。

3.专机专用试剂耗材交货时间：自订单送达之日起2个自然日内。如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付本合同总货款3%的违约金，上不封顶。

本条款效力在本合同终止、解除后依然有效。

第十九条 反商业贿赂条款

1.甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3.甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反甲方制度的，都将受到甲方制度和国家法律的惩处。

4.甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条第二款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5.如因一方或一方经办人涉嫌违反第二十条第2点、第3点、第4点之规定，相对方均有权中止合同；如经司法机关调查后其商业贿赂行为属实，则相对方有权解除合同，造成守约方损失的，应承担损害赔偿责任。

6.本条所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

第二十条  签订本合同时包括但不限于以下文件，以下文件属于本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：

1.合同主要条款；

2.采购需求；

3.投标函、投标报价表；

4.技术偏离表、商务响应表；

5.厂家售后服务承诺书（盖厂家公章）；

6.乙方设备安装方案、售后服务实施方案（盖乙方公章）；

7.产品配置清单（盖乙方公章）；

8.法定代表人授权委托书（详情见第六条第8款）；

9.中标单位注册证（三证合一）；

10.产品代理授权书（1.授权书必须加盖厂家的公章2.有上级代理的，还应当提供上级代理公司出具的授权，授权必须加盖上级代理公司的公章3.授权链条务必完整）；

11.医疗器械注册证（详情见第六条第7款，如不属于医疗器械或依法不需要相关注册证，请提供证据证明）；

12.廉洁协议；

13.中标通知书。

本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。如有双方均认可的有利于甲方的条款更改或增加（如乙方出具的书面优惠承诺书等），则以更改或增加后的条款为准。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式柒份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份，政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件二份交采购代理机构。

（以下无正文）

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

法定代表人签字：                        法定代表人签字：

委托代理人：                            委托代理人：

电 话：                                 电 话：

开户名称：                              开户名称：

开户银行：                              开户银行：

银行账号：                              银行账号：

日 期：                                  日 期：

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定____________洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

经办人签名：                         经办人签名：

年    月    日                       年    月    日

# 第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2023年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

4.投标人所投分标涉及医疗器械的有关证明材料复印件（必须提供）

5.投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2023年以来银行出具的资信证明）（必须提供）

6.投标人2023年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

8.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标函（必须提供）

2.投标报价表（必须提供）

3.技术偏离表（必须提供）

4.商务响应表（必须提供）

5.产品配置清单（必须提供）

6.设备安装方案（如有，请提供）

7.售后服务实施方案（如有，请提供）

- 8.“采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）

- 9.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

10.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2023年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2023年以来任意一个月社保证明复印件。

附件：

授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织投标）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（电子签章）：

- 法定代表人签字（或者电子签名）：

- 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二，适用于自然人投标）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

4.投标人所投分标涉及医疗器械的有关证明材料复印件（必须提供）

注：①所投分标有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

②所投分标有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③所投分标有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

5.投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2023年以来银行出具的资信证明）（必须提供）

6. 投标人2023年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

8.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下:

开具增值税普通发票开票信息:

①公司名称：

②纳税人识别号：

开具增值税专用发票开票信息:

①公司名称：

②纳税人识别号：_

③税局登记地址：

④税局登记电话：

⑤开户银行：

⑥银行账户：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

- 投标人电子签章：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

2.投标报价表（必须提供）

附件:

投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），并做出如下报价：

分标：

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投标的的技术参数、配置等，详见“技术偏离表” |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： （¥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.投标报价：投标报价包括所投标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 2.投标人投标报价超出采购预算金额的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分标：

……

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：

1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

3.技术偏离表（必须提供）

附件：

技术偏离表（格式）

分标：

| 项号 | 标的名称 | 招标文件的“技术要求” | 对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

分标：

- ……

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

4.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

分标：

| 条款 | 招标文件的“商务要求” | 对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）售后服务 |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  |  |
| （四）包装和运输 |  |  |
| （五）保险 |  |  |
| （六）验收标准 |  |  |
| （七）进口产品说明 |  |  |
| （八）采购预算 |  |  |
| （九）医疗器械管理相应有效证明材料 |  |  |

分标：

- ……

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

5.产品配置清单（必须提供）

附件：

产品配置清单（格式）

分标：

| 标的名称 | 序号 | 标的的配置名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

分标：

- ……

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

6.设备安装方案（如有，请提供）

附件：

设备安装方案（格式）

......

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

7.售后服务实施方案（如有，请提供）

附件：

售后服务实施方案（格式）

......

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

8.“采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）

9.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

- ①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“▲”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

10.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）