广西国盛招标有限公司

公开招标文件

项目名称：无影灯等医疗设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990549-GSZB

采购人：桂林市第二人民医院

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2022年9月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  货物采购需求	6

第三章  投标人须知	44

一、总  则	49

二、招标文件	53

三、投标文件的编制	53

四、开标	58

五、资格审查	58

六、评标	59

七、履约保证金及签订合同	62

八、其他事项	63

第四章  评标方法	64

第五章  政府采购合同（格式）	70

第六章　投标文件格式	79

- 第一章  公开招标公告

项目概况： 无影灯等医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并2022年10月 14日9时30分（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GLZC2022-G1-990549-GSZB

2.项目名称：无影灯等医疗设备采购

3.预算金额：A分标：陆佰柒拾伍万元（￥6,750,000.00）；B分标：壹佰陆拾贰万元（￥1,620,000.00）；C分标：壹佰肆拾肆万元（￥1,440,000.00）；D分标：陆拾玖万伍仟元（￥695,000.00）；E分标：贰佰壹拾捌万元（￥2,180,000.00）；F分标：柒拾万元（￥700,000.00）；

4.采购需求：

| 分标 | 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 无影灯 | 10 | 台 | 如需进一步了解详细内容，详见本招标文件第二章《货物采购需求》。 |
|  | 2 | 手术床 | 10 | 张 |  |
|  | 3 | 外科吊塔 | 10 | 套 |  |
|  | 4 | 麻醉吊塔 | 10 | 套 |  |
| B | 1 | 麻醉机 | 6 | 台 |  |
| C | 1 | 麻醉机 | 4 | 台 |  |
| D | 1 | 无创呼吸机 | 5 | 台 |  |
| E | 1 | 高端监护仪 | 20 | 台 |  |
| F | 1 | 无线遥测系统 | 2 | 套 |  |

5.合同履行期限：A、B、D、E分标：自签订合同之日起 60个日历日内交货并安装调试合格交付使用；C、F分标：自签订合同之日起 30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：招标公告发布之时起至2022年10月13日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

2.地点（网址）：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）。

3.方式：供应商登录“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2022年 10月14日9时30分（北京时间）；

2.投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标；

3.开标时间：2022年10月14日9时30分（北京时间）；

4.开标地点：桂林市公共资源交易中心 14号开标室通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目无需缴纳投标保证金。

2.本项目信息发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）。

3.投标文件解密时间：投标截标时间后30分钟内（2022年10月14日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

4.在线投标（电子投标）说明：

(1)本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

(2)为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理）

(3)投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

(4)本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林市第二人民医院

地址：桂林市叠彩区叠彩路2号

联系人：肖科长

电话：0773-2832030

2.采购代理机构信息

名 称：广西国盛招标有限公司

地　址：桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋17楼

项目联系人：蒋桂珍

联系方式：0773-5596962

广西国盛招标有限公司

2022年9月23日

- 第二章  货物采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA签章，否则投标无效。

2、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。

3）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

3、本项目所属行业：工业（制造业）。

A分标

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 |  | 数量 | 单位 | 参考预算单价（元） |
| 1 | 无影灯 | 一、技术原理: ▲1、手术灯类型:采用LED照明技术。 2、灯体结构: 采用透镜反射原理。 二、灯体设计: 1、灯盘外形: 圆形灯盘，灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置； ▲2、灯盘直径:子母灯均≤ 620mm，以利于层流净化； ▲3、灯盘高度:子母灯≤ 80mm； ▲4、灯盘重量:子母灯相等≤ 13kg； 5、灯臂关节: ≥ 5组； ▲6、弹簧臂调节角度: 向下≥70°；向上≥45°； ▲7、弹簧臂上下活动范围:≥1288mm； 8、圆型吊管设计，可升级为同柱四悬臂结构，保证每悬臂的360度旋转。方便安装专用LCD显示器。 三. 发光技术 1、灯泡类型: 白色高功率LED灯泡；非多种颜色二极管光源混合而成, 避免彩虹效应； 2、灯泡使用寿命: ≥50000小时； ▲3、LED灯泡数量: 子灯≤48个；母灯≤66个； 4、灯泡可升级性: 可以升级更换。 四. 操作调节 1、聚焦范围(光斑直径调节范围): 200mm； 2、控制面板: 在弹簧臂连接处或配墙式,可调节照明亮度,开关灯源； 3、中置手柄：可消毒, 可徒手拆卸； 4、灯头外侧具有一体成型环形把手,供非洁净区人员移动手术灯位置； ▲5、灭菌手柄最大安装力和拆卸力≤10N【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； ▲6、灯头的垂直位移最大作用力不超过20N【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 五. 照明效果 1、照明亮度: 子灯≥120000 Lux；母灯≥160000 Lux 2、色彩还原指数Ra: ≥95, R9: ≥95 ▲3、照明深度(L1+L2)20%：≥1300mm 4、光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥750mm 5、总辐射(W/m²)：子灯≤460，母灯≤560 6、辐射照度比(mW/m²lx)：≤3.5 7、色温可选: 4400K ,5000K, 5600K ▲8、双板+单管(%)无影率：≥51%；单管(%)无影率：100% 9、D10/D50≥0.55 配置要求 序号; 配件; 数量. 1; 中心轴; 1. 2; 夹环65; 1. 3; 弹簧臂; 2. 4; 母灯头; 1. 5; 子灯头; 1. 6; 电源盒; 2. 7; 可消毒手柄(2件); 2. | 10 | 台 | 199000 |
| 2 | 手术床 | 一、手术床技术参数要求： （一）、液压电动手术床共1套 1、可根据不同的专业外科手术的具体需要选择不同专科类型的附件，满足各种高难度手术的要求。 ▲2、床体材质：整床及附件采用优质镍铬不锈钢材料，100％不锈钢材质经钝化处理，防护等级达到IPX4，可整床清洗消毒，加强感染控制【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 3、床面材质：一体成型床垫，导静电，X线可透，符合人体工程师学设计，防褥疮，内外材质一致，不得采用外包裹方式，易于清洁保养，床垫厚度≥60mm【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 ▲4、电动功能：≥4组电动功能，电动调节手术床的升降、头脚倾、左右倾、及“0”位【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 5、背板腿板均配有助力气动弹簧，方便医护人员操作。 6、手术床底座为大脚轮设计，移动灵活，并可液压/机械锁定。锁定时脚轮升起，床底座与地面接触牢固，稳定性好，四轮中央锁定升降刹车系统，并可选配中心转向轮，保证手术床的稳定性和移动的灵活性【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 7、手术床内置人机交互界面和自我诊断系统，便于临床使用和维护，内置控制面板，控制手术床的多个电动功能。 8、紧急情况下可通过备用控制系统手动调节床面体位，保证病人安全。 9、床面透光性：床面由≥5个透X光床面节断组成，X光片盒可安装在手术床下方。手术床台面下必须无任何横杆，为术中应用X光机创造良好条件。 10、手术床可由充电电池供电，以免电线防碍医务人员活动并确保最大的安全性。同时也保留电源直接供电功能。并配有手术床充电监测功能。 ▲11、模块化结构，可灵活选择内置肾桥设计【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 12、台面长度（带头板）：≥2073mm。 13、台面宽度：≥522mm。 14、台面高度调节范围：低位≤710mm；高位≥1070mm。 15、纵向倾斜角：±30°。 16、横向倾斜角：±20°。 17、头部台板倾斜角：+55°/-60°。 18、背板倾斜角：+65°/-45°。 19、腿板倾斜角：+25°/-90°。 20、腿部台板张开角：60/90°。 21、最大承重量：≥250kg。 二：手术床配置清单： 1）配头板 1×1套，分腿腿板1×1套，臂支架2×1套，缚体带1×1套 2）带固定夹的可伸缩麻醉布帘架 1×1套 3）配充电电池 1×1套 |  | 10 | 张 | 298000 |
| 3 | 外科吊塔 | 一、设备参数和配置： 1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。 2、吊塔内部气体软管采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准（要求防腐蚀，抗高压，抗菌，防静电），不得采用PVC材质，管路为原厂自主生产【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 3、所有气体终端与吊塔为同一品牌。气体终端带有正向止回阀设计。各类气体插座需符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。保障接口2万次以上插拔，为了确保气体拔插的可靠性。投标人于投标文件中提供与吊塔同品牌的气体终端有效证明材料和插拔证明（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 4、所有气体终端采用双层六滚珠设计，气体终端具备三密封圈、弹片设计，防止老化漏气，所有气体接口带三状态：通、断、拔，确保可正面带气拆卸维修。其中麻醉废气排放气口AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，不采用负压抽吸式DISS【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 5、吊塔轴承的基本额定动载荷≥10000KG; 基本额定静载荷≥60000KG。吊塔轴承需采用AXK平面推力滚针轴承，确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 6、所有电源线路及气源管路在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。吊柱内部上下三层设计，完全保证气电分离；底部设计有导流孔，可顺畅排除意外情况下产生的气体泄漏；内部空间充足，有利于数字化穿线，便于升级。 7、吊塔悬臂水平关节活动度≥330°。 8、可选配气动刹车和电磁刹车，通过释放空气和电磁的原理控制刹车，各关节处应有与刹车控制开关相对应的特殊颜色标识，以免误操作【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 9、为保障医院不同空间的不同使用需求，投标产品应具备多样性，同型号的产品应兼顾吊柱式和吊架式的医用吊塔【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 二、机械双臂外科吊塔配置要求 1）机械双臂，具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥1500mm 2）净载重量≥120kg，通过IEC 60601-1 2nd edition的4倍承重测试（投标人于投标文件中提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章） 4）设备平台：2个，宽度≥400mm，深度≥450mm，平台与平台间距≥450mm，方便放置不同的设备，并带橡胶防撞保护角。 5）抽屉：1套；抽屉宽度≥400mm; 带橡胶防撞保护角 6）网篮：1套 7）德标气体终端：O2×1；Air×1；Vac×2； 8）电源插座10A（国标）：4个 9) RJ45通讯终端：1个 三、其他要求 1、投标人于投标文件中提供吊塔预埋件安装方式及安全性的计算报告。 |  | 10 | 套 | 98000 |
| 4 | 麻醉吊塔 | 一、设备配置具体要求： 1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。 2、吊塔内部气体软管采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准（要求防腐蚀，抗高压，抗菌，防静电）。不得采用PVC材质，管路为原厂自主生产【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 3、所有气体终端与吊塔为同一品牌。气体终端带有正向止回阀设计。各类气体插座需符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。保障接口2万次以上插拔，为了确保气体拔插的可靠性。投标人于投标文件中提供与吊塔同品牌的气体终端有效证明材料和插拔证明（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 4、所有气体终端采用双层六滚珠设计，气体终端具备三密封圈、弹片设计，防止老化漏气，所有气体接口带三状态：通、断、拔，确保可正面带气拆卸维修。其中麻醉废气排放气口AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，不采用负压抽吸式DISS【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 5、吊塔轴承的基本额定动载荷≥10000KG; 基本额定静载荷≥60000KG。吊塔轴承需采用AXK平面推力滚针轴承，确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 6、所有电源线路及气源管路在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。吊柱内部上下三层设计，完全保证气电分离；底部设计有导流孔，可顺畅排除意外情况下产生的气体泄漏；内部空间充足，有利于数字化穿线，便于升级。 7、吊塔悬臂水平关节活动度≥330° 8、可选配气动刹车和电磁刹车，通过释放空气和电磁的原理控制刹车，各关节处应有与刹车控制开关相对应的特殊颜色标识，以免误操作【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 9、为保障医院不同空间的不同使用需求，投标产品应具备多样性，同型号的产品应兼顾吊柱式和吊架式的医用吊塔【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 二、 机械双臂麻醉吊塔 1）机械双臂，具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥1500mm 2）净载重量≥120kg，需通过IEC 60601-1 2nd edition的4倍承重测试（投标人于投标文件中提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章） 3）气电箱体长度≥1000mm 4）设备平台：2个，宽度≥400mm，深度≥450mm，平台与平台间距≥450mm，方便放置不同的设备，并带橡胶防撞保护角。 5）抽屉：1套；抽屉宽度≥400mm; 带橡胶防撞保护角 6）网篮：1套 7）德标气体终端：O2×2；Air×1；Vac×2；AGSS×1 8）电源插座10A（国标）：6个 9) RJ45通讯终端：1个 10）双关节输液支架：1套 11）输液杆（长度≥1000mm）配输液四勾：1套 三、其他要求 1、投标人于投标文件中提供吊塔预埋件安装方式及安全性的计算报告。 |  | 10 | 套 | 80000 |
| 二、核心产品：本项目核心产品为“手术床” |  |  |  |  |  |  |
| 三、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | ★1.售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于12 个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。 （2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。 （3）故障解决及保修要求： ①保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），中标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，6小时内到达故障现场处理，如必要则24小时内厂家工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同条款第6条第4款中（4）项中相关规定。）。中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。 ②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致, 设备在一年内维修2次要求更换新机。 ③所投产品生产厂家在国内具有零配件库存，以保证及时的零配件供应。 ④若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。 ★2.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。 3.投标人于投标文件中提供增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②免费保修期外维护方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。 |  |  |  |
| ★四、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 |  | （1）交货期：自签订合同之日起 60个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （二）付款方式 |  | 设备安装调试完成并验收合格正常运行一个月内支付合同金额的100%。采购人在支付款项前，中标人须向采购人提供相应有效的发票。 |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人售后服务承诺若超出国家有关产品“三包”规定范围的，中标人于供货前必须向采购人提供生产厂家或总代理商针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （四）其他 |  | 本次招标暂由桂林市第二人民医院作为国家区域医疗中心项目依托医院进行招标，合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体成立，则由中南大学湘雅二医院桂林医院签订合同。合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体未成立，则由桂林市第二人民医院签订合同。 |  |  |  |  |
| ★五、其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 该分标政府采购预算金额为人民币陆佰柒拾伍万元整（￥6,750,000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2.投标人于投标文件中必须提供所投产品完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖投标人公章（或电子签章），否则，投标文件作无效处理。 3.该分标第1分项“无影灯”、第2分项“手术床”已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价必须为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 4.投标人选用进口产品投标时，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，所产生的加征关税等费用由中标人承担，投标人自行将此项风险综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付涉及的任何费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.本“采购需求”中标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人 对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。 2.带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

B分标

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 |  | 数量 | 单位 | 参考预算单价（元） |
| 1 | 麻醉机 | 1、总体功能要求：具有新鲜气体混合系统，呼吸机，呼吸力学监测系统。对新生儿，小儿和成人实施安全有效的麻醉。麻醉机能升级、增加、提供新的功能。 2、操作及使用要求： 2.1、主机功能：紧凑、可移动的麻醉机，操作台两边都能使用，人性化设计机动灵活、定位方便。 2.2、系统操作屏:液晶大屏幕显示，显示内容包含呼吸机参数设定，通气参数监测，气道压力波形和报警信息。中文界面，操作简便，字体大，清晰度高。 2.3、气体供应和监测：中央供气: 范围2.7-8 bar，适用O2, N2O 和/或 Air；具有显示中央供气和气瓶压。 2.4、电源供应及监测：显示交流电和电池状况，不间断电源为所有部件提供至少45分钟供电。如果交流电和（或）电池断电时，手动通气和气体麻药输送不受影响。 3、新鲜气体混合系统要求： 3.1、能提供传统的、低流量和微流量方式：新鲜气体流量设置：0.00- 12.0升/分钟。 3.2、具有氧比例控制阀（安全设置）：确保最小氧浓度21％(ORC)。如氧流量小于0.2升/分钟时,笑气自动切断。 3.3、具有快速充氧键，供氧压在3.8bar时，最大流速75升/分钟；供氧压3.4bar时，最小流速35升/分钟。 ▲3.4、挥发罐系统：挥发性麻药到呼吸系统，挥发罐容量:300毫升液体，日常使用时能将整瓶麻药（一般为280ml）全部加到挥发罐中。配置异氟醚或七氟醚挥发罐一个。 3.5、挥发罐单独搬运时可倾斜，具有防药物泄漏功能。 3.6、挥发罐出厂前一次性标定，无需维护。具有压力、流量、温度自动补偿功能，输出浓度恒定。 ▲3.7、采用新鲜气体隔离阀技术，在呼吸机送气项新鲜气体不会进入呼吸回路，不会干扰潮气量的输送，标配一体化回路加热系统，避免回路积水，保证潮气量的精确。 4、通气模块功能： ▲4.1、电动电控呼吸机（无需驱动气体），节省气体消耗。潮气量输送精确，适合成人、小儿和新生儿。气体供应故障时，能采用室内空气给病人通气，保证病人的安全。 4.2、吸气流速10－75 升/分钟（控制模式），10－85升/分钟（自主模式）。 4.3、紧凑的呼吸系统支持开放，半开放和半紧闭麻醉。 4.4、基本呼吸模式:IPPV（间隙容量控制通气），手动/自主通气。 ▲4.5、高级呼吸模式：压力限制通气（PLV）、压力控制通气（PCV） 4.6、系统容量 < 2.8升。 ▲4.7、潮气量不受新鲜气体流量和回路顺应性的影响（具有新鲜气体隔离和顺应性补偿 4.8、当通气模式切换时，设置参数自动计算。 5、通气呼吸机参数及设置范围： ▲5.1、潮气量 (容控模式下设置值非监测值): 20 - 1400 [毫升] 5.2、吸气停顿: 0 - 50 [%] 5.3、PEEP: 0 to 20[cmH2O]以1为单位可调； 5.4、频率: 4 to 60 [次/分] 5.5、吸呼比: 4：1 -1：4 5.6、压力限制 Pmax: 15－75 [cmH2O] 5.7、流量触发 2 to 15 [升/分] 5.8、吸气压力 (压力支持模式): PEEP+3–20 [cmH2O] 5.9、吸气压力 (压力控制模式): PEEP+3–65 [cmH2O] 5.10、窒息通气最小频率: 关闭, 3 - 20 [次/分] 6、一体化的通气监测： 6.1、气道压力监测：监测范围：-20－99[cmH2O],精度为1[cmH2O]，误差为4％ 。监测的参数：气道峰压，气道平均压，气道平台压，呼气末正压，实时压力波形。 ▲6.2、容量监测：监测原理：热丝风力测定法。所有流量传感器都可以重复使用，完全自动的标定，无需附件，不怕水汽影响。所有容量监测数值显示都经BTPS校准。 A)、潮气量VT：监测范围：0－1.5L，误差：±8%或±20 ml，精度：1[ml] B)、分钟容量：分钟总容量，机械分钟通气量 6.3、呼吸频率：范围：2－99 [1/min]。 6.4、氧气监测范围：10－100 [Vol%]，精度 1vol%，误差为3％。反应时间少于25秒。 7 报警显示和操作要求： 7.1、报警分类系统通过声音和显示对报警进行分级（报警，警告，提醒）。简洁，准确的报警文字，包括原因和处理信息。 7.2、对于正在监测的参数，一些报警阈值可自动调节。当通气模式改变时，自动调整报警算值。“报警静音”键用于所有声音报警的静音，同时显示剩余的静音时间。通过确认报警可降低报警级别，可抑制特殊报警组中的报警。 7.3、通气监测报警：气道压力阈值上下限，分钟通气量阈值上下限，系统泄漏和新鲜气体不足，气体潴留，吸入容量过高，吸气阻力过高，脱管或阻塞报警，呼出气流控制阀故障报警。 8、系统测试和系统信息：完全自动的系统测试，包括麻醉气体模块，麻药罐模块和麻醉呼吸模块。开机自检时，屏幕显示准确的信息和排除错误的建议。 9、下列部件适用于134 °C蒸汽灭菌：与病人呼出气体接触的集成呼吸系统和麻醉呼吸机的部件，流量传感器，病人管道，手动皮囊和面罩。 10、升级接口要求：1个RS232通讯接口，采用国际标准的Vitalink和Medibus传输协议，可输出所有的通气和氧浓度数据。 |  | 6 | 台 | 270000 |
| 二、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | ★1.售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于24个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。 （2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。 （3）故障解决及保修要求： ①保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），中标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，6小时内到达故障现场处理，如必要则24小时内厂家工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同条款第6条第4款中（4）项中相关规定。）。中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。 ②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致,设备在一年内维修2次要求更换新机。 ③所投产品生产厂家在国内具有零配件库存，以保证及时的零配件供应。 ④若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。 ★2.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。 3.投标人于投标文件中提供增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②免费保修期外维护方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。 |  |  |  |
| ★三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 |  | （1）交货期：自签订合同之日起 60个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （二）付款方式 |  | 设备安装调试完成并验收合格正常运行一个月内支付合同金额的100%。采购人在支付款项前，中标人须向采购人提供相应有效的发票。 |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人售后服务承诺若超出国家有关产品“三包”规定范围的，中标人于供货前必须向采购人提供生产厂家或总代理商针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （四）其他 |  | 本次招标暂由桂林市第二人民医院作为国家区域医疗中心项目依托医院进行招标，合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体成立，则由中南大学湘雅二医院桂林医院签订合同。合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体未成立，则由桂林市第二人民医院签订合同。 |  |  |  |  |
| ★四、其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.该分标项目政府采购预算金额为人民币壹佰陆拾贰万元整（￥1,620,000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2.投标人于投标文件中必须提供所投产品完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖投标人公章（或电子签章），否则，投标文件作无效处理。 3. 该分标“麻醉机”已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价必须为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 4.投标人选用进口产品投标时，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，所产生的加征关税等费用由中标人承担，投标人自行将此项风险综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付涉及的任何费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.本“采购需求”中标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人 对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。 2.带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

C分标

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 |  | 数量 | 单位 | 参考预算单价（元） |
| 1 | 麻醉机 | 一、气源 ▲1.1、标配两气源，氧气、空气； 1.2、氧气：低压安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警； 1.3、快速充氧范围25 - 75 L/min。 二、流量计 ▲2.1、电控流量计，屏幕虚拟流量管显示； 2.2、O2：0 -10L/min；Air：0-12L/min【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 2.3、具备总流量设置。 三、呼吸回路 3.1、紧凑式呼吸回路设计，具备恒温功能； 3.2、整体回路可以反复耐134度高温高压灭菌； 3.3、APL阀具备不对称压力刻度显示（0-70cmH2O)，具备快排功能，无需反复设定刻度即可实现； 3.4、二氧化碳吸收罐容积1.5升，拆卸简单方便； 3.5、可选配CO2旁路功能，支持术中更换钠石灰； 3.6、上升式风箱，小儿麻醉不用更换风箱。 四、技术要求 4.1、气动电控呼吸机； ▲4.2、外置悬挂彩色触摸屏不小于15寸，具有触摸屏和旋钮双重操作保障，屏幕可调俯仰角度，方便观察【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； ▲4.3、标配通气模式：IPPV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、PS/CPAP、PCV-VG、SIMV-VG、Manual【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 4.4、支持窒息备份通气报警； 4.5、容量模式下潮气量设置：10ml-1500ml，满足婴幼儿麻醉手术； 4.6、呼吸频率：4-100 次/分钟； 4.7、吸呼比：4:1到1:8； 4.8、压力范围（压力模式）：5到70cmH2O； 4.9、电子PEEP：OFF，3到40cmH2O； 4.10、具有患者信息预设记录功能； 4.11、通过触控操作实现手动机控一键快速转换功能，无需回路扳手操作。 五、参数和波形监测 ★5.1、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）； 5.2、可选配顺磁氧氧浓度监测； 5.3、可选配主流、旁流二氧化碳监测模块，监测吸入和呼出二氧化碳浓度，二氧化碳波形可在屏幕显示； 5.4、可选配进口主流或旁流麻醉气体分析模块，可以监测3种麻醉气体、CO2、N2O；可以显示MAC值；计算麻药消耗量； 5.5、标配实时压力时间、流速时间、容量时间、二氧化碳时间波形(选配)描记； ★5.6、标配呼吸环监测功能：压力容量环、容量流速环、压力流速环，二氧化碳容积图；一键进入，具备呼吸环冻结功能； 5.7、报警参数：气道压、潮气量、分钟通气量、窒息； ▲5.8、具有数据监测，数据记录功能：最多16项重要参数、500条报警日志回顾，最长30天同步存储记录，最短30秒刷新； ▲5.9、具有趋势记录功能，可连续记录潮气量变化，分钟通气量，气道压力变化，二氧化碳，三种麻醉气体，氧浓度变化，最长可描记24小时记录图，同屏选择两图显示。 六、麻药蒸发器 ▲6.1、双蒸发器罐位并配备蒸发器一只（且麻醉机、蒸发器为同一品牌）； 6.2 、拥有温度、流量、压力补偿功能。 七、基本配置要求 7.1、具备顶光照明功能，强弱两档可调【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 7.2、不锈钢台面，可避划伤等原因造成损坏； 7.3、后备电池使用时间：120分钟； ▲7.4、独立辅助吸氧装置，可调流量范围0-15 l/min，与麻醉机一体化的操作旋钮及流量管内置于主机内，方便使用，确保长期使用不损毁； ▲7.5、可选具有与主机同一品牌废气清除系统（AGSS）； 7.6、可选配负压发生装置。 |  | 4 | 台 | 360000 |
| 二、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | ★1.售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于24个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。 （2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。 （3）故障解决及保修要求： ①保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），中标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，6小时内到达故障现场处理，如必要则24小时内厂家工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同条款第6条第4款中（4）项中相关规定。）。中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。 ②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致,设备在一年内维修2次要求更换新机。 ③所投产品生产厂家在国内具有零配件库存，以保证及时的零配件供应。 ④若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。 ★2.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。 3.投标人于投标文件中提供增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②免费保修期外维护方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。 |  |  |  |
| ★三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 |  | （1）交货期：自签订合同之日起 30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （二）付款方式 |  | 设备安装调试完成并验收合格正常运行一个月内支付合同金额的100%。采购人在支付款项前，中标人须向采购人提供相应有效的发票。 |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人售后服务承诺若超出国家有关产品“三包”规定范围的，中标人于供货前必须向采购人提供生产厂家或总代理商针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （四）其他 |  | 本次招标暂由桂林市第二人民医院作为国家区域医疗中心项目依托医院进行招标，合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体成立，则由中南大学湘雅二医院桂林医院签订合同。合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体未成立，则由桂林市第二人民医院签订合同。 |  |  |  |  |
| ★四、其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.该分标项目政府采购预算金额为人民币壹佰肆拾肆万元整（￥1,440,000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2.投标人于投标文件中必须提供所投产品完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖投标人公章（或电子签章），否则，投标文件作无效处理。 3. 该分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.本“采购需求”中标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人 对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。 2.带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

D分标

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 |  | 数量 | 单位 | 参考预算单价（元） |
| 1 | 无创呼吸机 | ▲1、适用于体重不小于20公斤的儿童和成人【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 2、适用于呼吸衰竭患者的无创通气，也可用于气管插管的有创通气。 3、回路连接方式：单管泄漏、外置测压管。 ▲4、满足IEC60601-2-12肺呼吸机（重症监护呼吸机）安全性的特殊要求。【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 5、大于12英寸全中文彩色触摸屏。 6、具有CPAP、S/T、PCV模式。 7、具有智能目标潮气量通气模式（可用于患者自主呼吸时，且可设定IPAP自动调节范围）。 8、具有呼气压力释放功能。 9、具有智能延迟升压功能，无需设定起始压。 ▲10、具有一键确认所有设定参数的功能【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 11、吸入氧浓度21-100%精确可调。 12、压力范围：CPAP：4-25cmH2O、EPAP：4-25cmH2O、IPAP：4-40cmH2O。 13、目标潮气量范围：200-2000ml。 14、吸气时间：0.3-3秒。 15、压力上升时间：1-5档。 16、呼吸频率：4-60次/分。 17、延迟升压时间：0-45分。 ▲18、触发方式：自动【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】。 19、切换方式：自动。 20、可监测病人端（非故意）漏气量。 21、具有面罩预设功能。 22、具有呼气端口预设功能。 23、具有压力-时间、流量-时间、容量-时间波形，且可冻结测量。 24、可识别并指示患者触发或时间触发。 25、可监测患者触发百分比。 26、具有智能待机功能，通气开始和停止自动识别。 ▲27、具有内置、无延迟启动、持续工作5小时以上的后备电池。 28、可选择PPV模式。 29、可选配专用ICU中央站管理软件。 配置清单： （1）主机、显示器、管道吊臂和台车一体化 （2）一次性呼吸管路10条 （3）一次性成人面罩5个 （4）高压氧气管1根 （5）加温湿化器1套 |  | 5 | 台 | 139000 |
| 二、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | ★1.售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于12 个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。 （2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。 （3）故障解决及保修要求： ①保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），中标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，6小时内到达故障现场处理，如必要则24小时内厂家工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同条款第6条第4款中（4）项中相关规定。）。中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。 ②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致, 设备在一年内维修2次要求更换新机。 ③所投产品生产厂家在国内具有零配件库存，以保证及时的零配件供应。 ④若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。 ★2.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。 3.投标人于投标文件中提供增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②免费保修期外维护方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。 |  |  |  |
| ★三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 |  | （1）交货期：自签订合同之日起 60个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （二）付款方式 |  | 设备安装调试完成并验收合格正常运行一个月内支付合同金额的100%。采购人在支付款项前，中标人须向采购人提供相应有效的发票。 |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人售后服务承诺若超出国家有关产品“三包”规定范围的，中标人于供货前必须向采购人提供生产厂家或总代理商针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （四）其他 |  | 本次招标暂由桂林市第二人民医院作为国家区域医疗中心项目依托医院进行招标，合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体成立，则由中南大学湘雅二医院桂林医院签订合同。合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体未成立，则由桂林市第二人民医院签订合同。 |  |  |  |  |
| ★四、其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.该分标项目政府采购预算金额为人民币陆拾玖万伍仟元整（￥695,000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2.投标人于投标文件中必须提供所投产品完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖投标人公章（或电子签章），否则，投标文件作无效处理。 3. 该分标“无创呼吸机”已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价必须为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 4.投标人选用进口产品投标时，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，所产生的加征关税等费用由中标人承担，投标人自行将此项风险综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付涉及的任何费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.本“采购需求”中标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人 对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。 2.带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

E分标

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 |  | 数量 | 单位 | 参考单项预算（元） |
| 1 | 高端监护仪 | 1、硬件结构： 1.1、主机显示器为一体化全插件式设计； 1.2、低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置； 1.3、医用专业显示器：19英寸彩色触摸屏，WXGA TFT显示屏，分辨率≥1680 ×1050； ▲1.4、屏幕采用电阻屏设计，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染； 1.5、外置8槽插件框，兼容单/多参数插件模块； 1.6、三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察； 1.7、整合式电源，无需电源适配器； 1.8、配备RJ45网络接口； 1.9、配备USB 2.0 接口，可连接鼠标/键盘等输入设备； 2、测量模块： 2.1、监护仪基本测量模块屏幕≥6.1英寸，能显示同屏12导联心电； ▲2.2.1基本测量模块支持直接插入监护仪插槽，无需通过电缆连接监护仪主机时，屏幕和基本测量模块屏幕能同时操作与查看，可实现双屏双控【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 2.2.2在患者转运过程中，不用插拔患者身上各种监测参数电缆，可直接将基本测量模块作为独立的监护仪转运使用，实现病人数据全程无缝衔接； 2.2.3 可储存48小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等）； 2.2.4防震抗摔设计； 2.2.5以上监测模块, 可直接接入到任意一台同品牌插件式监护仪上使用； 2.2、主机配置插件框，兼容单/多参数插件模块，可选配升级支持13种以上功能同时监测（6参数+IBP+PICCO+CO+EtCO2+3个高级测量参数，如BIS／NMT/麻醉气体等）； 3、用户界面： 3.1、可根据临床需求自定显示界面≧10种； ▲3.2 、波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警； ▲3.3、动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示； 3.4、联网的情况下，可在任意床边机上显示至少2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形和数值； 3.5、屏幕上可设置“重叠波形显示区域”，在此区域内，可选择不同波形进行重叠显示。便于临床工作人将各种参数波形进行比较，并可更好地发现并定位各类临床事件发生的先后顺序； 4、测量性能及软件： 4.1、心电监测： ▲4.1.1监护仪主机心电监测时用≤6个电极获得12导联心电【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； ▲4.1.2心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG、 Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一，并提供原厂附件【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 4.1.3 标配≧23种心律失常分析，含房颤分析； 4.1.4 十二导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。 ▲4.1.5 十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗； 4.1.6 监护仪内置多导联高级心律失常分析软件，提供房颤分析功能； 4.1.7 监护仪提供连续的QT/QTc测量，非间断测量,并可显示ΔQT和ΔQTc数值； 4.1.8 除颤后波形恢复时间2秒钟； 4.2、呼吸： 4.2.1、阻抗法； 4.2.2、呼吸精度：在10-100rpm时≤±1rpm； 4.3、无创血压； 4.3.1双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法； 4.3.2可提供自动/手动/序列/STAT四种模式测量； 4.3.3序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合； 4.4、脉搏血氧饱和度： ▲4.4.1、指套式传感器，标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Fast血氧，防运动、抗弱灌注，并提供原厂附件【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 4.4.2、灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态； ▲4.4.3、提供灌注指示和智能延迟报警。 4.5、有创压力： 4.5.1、可同时进行2路有创压测量，测压范围：-40至360mmHg； ▲4.5.2、可提供脉搏压力变异(PPV)实时显示，仅用一根动脉导管即可测量获得；【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 4.6、体温； 4.6.1、可升级一次性和可重复使用体温探头； 4.6.2、根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等)； 4.7、可选配升级呼气末二氧化碳； ▲4.7.1、主路与旁路一体化设计，一个呼气末二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式； 4.7.2、主流法监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材； 4.7.3、旁流法采样速率≤50ml/分钟； 4.7.4、测量范围：0 至 150 mmHg； 4.8、可选配升级脑电双频指数（BIS）； 4.8.1、采用BISx技术，提供脑电波形显示； 4.8.2、提供BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数； 4.8.3、支持BIS Bilateral双边监测和其传感器； 4.9、可选配升级肌松检测； 4.9.1、提供四个成串刺激（TOF）、强直刺激后计数（PTC）、双短强直刺激（DBS）或单刺激（Single Twitch）模式； 4.9.2、可显示监测数值，条形图或趋势，轻松了解肌松程度辅助临床决策； 4.10、可选配升级连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量； ▲4.10.1、可进行Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用； 4.10.2、连续心输出量可测量实时连续心输出量 CCO； ▲4.10.3、连续心输出量可测量胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)； 4.10.4、连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数(PVPI)； 4.10.5、连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数(SVV)； 4.10.6、连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)与总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数； 4.10.7、右心法心输出量可测量：心输出量（C.O）、肺血管阻力（PVR/PVRI）、左心作功（LCW/LCWI）、右心作功（RCW/RCWI）等参数； 4.11、可选配升级麻醉气体； 4.11.1、可自动识别二种混合麻醉气体类型； 4.11.2、可监测异氟醚、七氟醚、地氟醚、安氟醚、氟烷，可监测二氧化碳CO2和一氧化二氮N2O； ▲4.11.3、提供MAC及MACawke值； 4.11.4、即插即用, 无需额外固定及线缆； 5、临床决策支持和第三方软件功能： 5.1、可使用箭头方式显示监测参数变化趋势； 5.2、可使用柱状图方式显示监测参数偏移程度【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料（可以是产品彩页、官网截图、功能截图、使用说明书或由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 5.3、可使用柱状图查看监护参数按时间分布情况； 5.4、可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势； 6、监护仪存储； 6.1监护仪可储存≥48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。 配置清单 序号; 名称; 型号/规格; 单位; 数量. 1; 主机; 监护仪主机; 台; 1. 2; 可视化转运模块; 心电、血氧、无创血压、; 块; 1. 3; 有创监测模块; 有创血压、有创血压、体温、; 块; 1. 4; 导联线; 心电电缆与导联线，一体式; 条; 1. 5; 血氧探头; 血氧饱和度探头，成人; 个; 1. 6; 无创血压袖带; 无创血压袖带，成人; 个; 1. 7; 血压袖套送气管; 血压袖套送气管; 条; 1. 8; 有创血压电缆线; 有创血压电缆线; 条; 2. 9; 说明书; 使用说明书; 本; 1. 10; 交流电源线; 220V交流电源线; 条; 1. | 20 | 台 | 109000 |
| 二、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | ★1.售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于12 个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。 （2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。 （3）故障解决及保修要求： ①保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），中标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，6小时内到达故障现场处理，如必要则24小时内厂家工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同条款第6条第4款中（4）项中相关规定。）。中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。 ②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致, 设备在一年内维修2次要求更换新机。 ③所投产品生产厂家在国内具有零配件库存，以保证及时的零配件供应。 ④若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。 ★2.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。 3.投标人于投标文件中提供增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②免费保修期外维护方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。 |  |  |  |
| ★三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 |  | （1）交货期：自签订合同之日起 60个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （二）付款方式 |  | 设备安装调试完成并验收合格正常运行一个月内支付合同金额的100%。采购人在支付款项前，中标人须向采购人提供相应有效的发票。 |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人售后服务承诺若超出国家有关产品“三包”规定范围的，中标人于供货前必须向采购人提供生产厂家或总代理商针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （四）其他 |  | 本次招标暂由桂林市第二人民医院作为国家区域医疗中心项目依托医院进行招标，合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体成立，则由中南大学湘雅二医院桂林医院签订合同。合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体未成立，则由桂林市第二人民医院签订合同。 |  |  |  |  |
| ★四、其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.该分标项目政府采购预算金额为人民币贰佰壹拾捌万元整（￥2,180,000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2.投标人于投标文件中必须提供所投产品完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖投标人公章（或电子签章），否则，投标文件作无效处理。 3. 该分标“高端监护仪”已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价必须为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 4.投标人选用进口产品投标时，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，所产生的加征关税等费用由中标人承担，投标人自行将此项风险综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付涉及的任何费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本“采购需求”中标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。 2.带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

F分标

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 |  | 数量 | 单位 | 参考预算单价（元） |
| 1 | 无线遥测系统 | 一、无线遥测系统配置要求 ▲1、无线遥测系统由中央监护仪、动态多参数遥测监护仪组成；系统能同时混合无线接入多参数监护仪、动态多参数遥测监护仪。 2、中央监护仪同时无线联网实现单屏显示≥30床。 - 中央监护仪参数要求 （一）硬件配置 1、组成：中央监护仪由中央监护仪系统软件、联网控制器（有线/微功率无线联网适配器）、多参数监护仪及动态多参数遥测监护仪组成。 2、计算机主机：8核i5CPU≥8G，8G内存，1TG硬盘。 3、显示器：配置≥23.8”液晶显示器 4、打印机：配置激光打印机 （二）系统参数 ▲1、产品适用范围：中央站可对患者心电（心率）、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温、呼吸末CO2等生理信息监测【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 2、具备全中文操作界面； ▲3、同时具有全数字无线遥测联网通信模式、有线联网通信模式，支持远程通信拓展模式通讯能力，实现多种不同联网模式的监护设备的实时联网，并可同屏显示； 4、中央站与多参数监护仪或动态多参数遥测监护仪可实现有线/遥测/远程联网，双向识别、双向通讯、双向操作功能（中央站可控制床边机病人信息、启停血压测量、调整血压测量间隔时间，调整心电导联、增益、滤波方式，控制报警参数范围和级别等）； 5、具有对无线联网设备在线设置与测试：多频点，设备号，信号场强等功能； 6、可实现重点监护显示，在一屏同时显示：全参数波形，半小时短趋势图，多参数数字显示； 7、遥测距离：建筑物内最大遥测距离可扩展至≥200米，明视距离≥500米； 8、具备对全部参数进行报警设置及声光双重报警； 9、具有双向通信，实现监护仪心电导联切换功能； 10、具有1-240分钟多时段间隔定时启动监护血压功能； 11、可实现患者信息管理，同一患者不同病床之间自由转换，具有患者信息建档、查询、编辑、调用和比较功能； 12、可实现多画面同步切换组合显示功能，不小于72床（多屏）； ▲13、实现心电波形存储大于等于72小时，报警事件存储大于等于720条 ，全参数趋势回顾大于等于30天，全信息数据存储大于等于20000例病人； 14、可实现分时打印、连续打印、当前心电波形打印及全屏心电波形打印功能； 15、可实现全信息心电波形编辑功能，心律失常自动筛选与编辑功能，单次打印最多可对20段以上心电波形进行预览编辑及打印功能； ▲16、具有24小时心电HOLTER分析功能，24小时血压holter分析功能；具备呼吸睡眠分析功能，并能打印分析报告单； 17、具有患者信息管理功能，具有患者信息建档、查询、编辑、调用和比较功能可实现医院HIS联网接入功能。 中央监护系统配置清单 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 中央监护仪; 套; 1. 2; 激光打印机; 台; 1. 3; 23.8＇ 液晶显示器; 台; 1. 4; 键盘; 个; 1. 5; 鼠标; 个; 1. 6; 打印线; 条; 1. 7; 电源线; 条; 1. 8; 说明书; 本; 1; 中文. 9; 保修卡; 份; 1. 三、具有心电图机功能的可穿戴式遥测监护仪参数 （六参数） （一）功能要求 1.屏幕≥3寸液晶显示，数据清晰、准确 ▲2.可实现心电、无创血压、血氧、脉搏、呼吸、体温六个参数的实时监护及十二导常规心电图检查 ▲3、同屏显示内容：十二道心电图、参数名称、参数测量值（3导/5导/12导心率，血压，呼吸，体温，血氧）、参数测量波形（ECG波形、血氧波形图、呼吸波形图），联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示。 4、心电导联及血氧探头脱落检测及显示，确保导联良好的连接状态 ▲5、电池工作：功耗低, 连续使用≥36小时 ，同时具备4节5号AA电池和充电电池供电。 6、具有护士呼叫功能。 7、TDMA数字通信、数据传输可靠。 ▲8、遥测频率≥78个遥测频率可供选择。 9、全中文显示血压测量结果和出错信息。 10、具有软件校准功能。 11、2种以上工作模式可选，心电血氧模式、心电血氧呼吸和心电血氧体温模式。 12、体积：≤135mm*115mm*45mm。 13、重量：≤420g。 （二）性能指标 1、心电： 1）支持一体式3导、5导、12导心电监护功能 2）心率测量范围及精度：(10～255)次/分；精度：±3次/分 2、心电图机功能： 1）具有十二导联心电图机检测功能，可对I、II、III、aVR、aVL、aVF 及V1～V6等12导联心电进行实时采集显示 ▲2) 符合 YY1139-2013、YY0782-2010标准【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件等），并加盖投标人电子签章】； 3、血压： 1）血压测量范围0kPa(0mmHg)～40kPa(300mmHg)； 2）测量精度：±0.4kPa(±3mmHg) 4、血氧： 1）血氧饱和度测量范围：0%～100%； 2）测量精度：在70%100%范围内为±2% 5、脉搏： 1）脉搏测量范围：(10～255)次/分； 2）测量精度：(30～255)次/分范围内±3次/分 6、呼吸： 1）呼吸测量范围：(4～120) 次/分； 2）测量精度：±2次/分 7、体温 1）体温测量范围：25℃～45℃； 2）35℃～40℃范围内±0.2℃，其余无要求 多参数遥测监护仪配置清单 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 动态多参数遥测监护仪; 台; 25. 2; 心电导连线; 套; 25. 3; 血氧饱和度传感器; 套; 25. 4; 血压袖带; 条; 25. 5; 体温探头; 条; 25. 6; 充电电池; 个; 50. 7; 背包; 个; 25. 8; 说明书; 本; 25; 中文. 9; 保修卡; 份; 25. | 2 | 套 | 350000 |
| 二、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | ★1.售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于36个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。 （2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。 （3）故障解决及保修要求： ①保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），中标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，6小时内到达故障现场处理，如必要则24小时内厂家工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同条款第6条第4款中（4）项中相关规定。）。中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。 ②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致, 设备在一年内维修2次要求更换新机。 ③所投产品生产厂家在国内具有零配件库存，以保证及时的零配件供应。 ④若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。 ★2.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。 3.投标人于投标文件中提供增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②免费保修期外维护方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。 |  |  |  |
| ★三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 |  | （1）交货期：自签订合同之日起 30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （二）付款方式 |  | 设备安装调试完成并验收合格正常运行一个月内支付合同金额的100%。采购人在支付款项前，中标人须向采购人提供相应有效的发票。 |  |  |  |  |
| （三）验收标准 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.中标人售后服务承诺若超出国家有关产品“三包”规定范围的，中标人于供货前必须向采购人提供生产厂家或总代理商针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （四）其他 |  | 本次招标暂由桂林市第二人民医院作为国家区域医疗中心项目依托医院进行招标，合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体成立，则由中南大学湘雅二医院桂林医院签订合同。合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体未成立，则由桂林市第二人民医院签订合同。 |  |  |  |  |
| ★四、其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.该分标项目政府采购预算金额为人民币柒拾万元整（￥700,000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2.投标人于投标文件中必须提供所投产品“中央监护仪”、“动态多参数遥测监护仪”完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖投标人公章（或电子签章），否则，投标文件作无效处理。 3. 该分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.本“采购需求”中标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人 对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。 2.带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

附表1

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：无影灯等医疗设备采购 项目编号：GLZC2022-G1-990549-GSZB |
| 2 | 5 | 投标人的资格要求 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。 5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 投标人应自行承担获取招标文件、所有与编制和提交招标文件有关的费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，投标人均应自行承担。 |
| 4 | 8.2 | 关于分包 | 本项目不允许分包。 |
| 5 | 16.1 | 采购预算金额 | 本项目采购预算总金额（人民币）：A分标：陆佰柒拾伍万元（￥6,750,000.00）；B分标：壹佰陆拾贰万元（￥1,620,000.00）；C分标：壹佰肆拾肆万元（￥1,440,000.00）；D分标：陆拾玖万伍仟元（￥695,000.00）；E分标：贰佰壹拾捌万元（￥2,180,000.00）；F分标：柒拾万元（￥700,000.00）；投标报价超出所投分标采购预算金额的将被视为无效投标。评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 16.2 | 投标报价 | 16.2.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。 16.2.2投标报价：投标人必须就“货物采购需求表”中所有货物和服务作内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，将不予接受，其投标将视为无效。 16.2.3本项目为交钥匙项目。投标报价是履行合同的最终价格，应包括本次采购范围内的货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而投标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |
| 7 | 17.1 | 投标有效期 | 投标有效期：自投标截止日起90日，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。 |
| 8 | 18 | 投标文件的制作 | 19.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 9 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 10 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2022年10月14日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 11 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年10月14日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。 注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。 |
| 12 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年10月14日9时30分（北京时间）截标后。地点：桂林市公共资源交易中心 14号开标室通过政采云平台实行在线解密开启。 |
| 13 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。 |
| 14 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 34 | 履约保证金 | 履约保证金金额按政府采购合同金额的 / %（人民币，四舍五入到元）提交【如中标供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金，若为中型企业的按政府采购合同金额的2%，若为大型企业的按政府采购合同金额的5%】。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。 |
| 18 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 20 | 36 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准。在领取中标通知书前，由中标人向采购代理机构一次性付清代理服务费。 |
| 21 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购监督管理办公室；联系电话：0773-2862142。 |

- 一、总  则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.项目名称及项目编号

项目名称：无影灯等医疗设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990549-GSZB

3.定义

3.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

3.2“采购代理机构”系指广西国盛招标有限公司。

3.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

3.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等或“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

3.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

3.8实质性要求：标注“★”号项的条款为实质性要求，“★”是指“货物采购需求”表中实质性要求的技术指标（或服务要求）、主要功能及招标文件规定的“必须提供”的条款，即最低采购需求标准。

3.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“货物采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“货物采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“货物采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

3.10 “允许负偏离的项目” 是指“货物采购需求”中未标注“★”的条款或技术参数、功能。

3.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

3.12投标文件技术参数或配置响应表中有缺项漏项的，或商务条款或售后服务要求未承诺的视同为该项负偏离。

4.招标方式

公开招标方式。

5.投标人的资格要求：详见《投标人须知及前附表》第2条规定。

6.投标费用

详见《投标人须知及前附表》第3条规定。

7.联合体投标：

7.1联合体投标要求:本项目不接受联合体投标。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2关于分包：详见《投标人须知及前附表》第4条规定。

9.特别说明：

9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第二章《货物采购需求表》。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

9.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.2.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或负责人或自然人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或负责人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

9.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.6在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.7有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

9.8供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.9本项目非专门面向中小微企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，投标人所提供的货物均由小微企业制造的，对小型或微型企业产品的价格给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见第四章《评标办法及评分标准》）；

9.10根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型和微型企业的，不重复享受政策。

9.11根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型和微型企业的，不重复享受政策。

9.11.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.11.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.11.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

10.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。

投诉联系部门及电话为：桂林市政府采购监督管理办公室；联系电话：0773-2862142。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件表1。

10.4投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，采购人或采购代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖投标人公章。

10.5 递交质疑函方式：以书面形式。

（1）质疑联系部门及联系方式：广西国盛招标有限公司，联系人：蒋桂珍，联系电话：0773-5838188。通讯地址：桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋17楼。

（2）业务时间：上午9时00分至12时00分，下午2时30分至5时30分，双休日和法定节假日不办理业务。

- 二、招标文件

11.招标文件的构成。

（1）公开招标公告；

（2）货物采购需求表；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及评分标准；

（5）政府采购合同主要条款；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人有效的身份证正反面复印件。

（2）投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；

（5）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税或不需要缴纳税收的证明】复印件（必须提供）；

（6）投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的第二类医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含所投的第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外（必须提供）。

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）投标声明（格式见附件）（必须提供）；

（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

（4）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

（6）投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

（7）增值售后服务方案（格式见附件）（如有，请提供）；

投标人根据招标文件要求和自身情况，可于投标文件提供相应的增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②免费保修期外维护方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。

（8）配送、安装方案（格式见附件）（如有，请提供）；

（9）项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】；

（10）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（11）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

（12）投标人自2019年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

（13）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

（14）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 采购预算金额及投标报价

16.1本项目采购预算金额（人民币）：详见投标人须知前附表规定。

16.2投标报价：

16.2.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

16.2.2投标报价：投标人必须就“货物采购需求表”中所投分标所有货物和服务作内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，将不予接受，其投标将视为无效。

16.2.3本项目为交钥匙项目。投标报价是履行合同的最终价格，应包括本次采购范围内的货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而投标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

17.投标有效期

17.1投标有效期：详见投标人须知前附表规定。

17.2在特殊情况下，需要延长投标文件有效期的，采购代理机构或采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.3标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

19. 投标文件的补充、修改与撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2022年10月14日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年10月14日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2022年10月14日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心14号开标室通过政采云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

22.1.2. 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，“政采云”平台在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格审查

23.资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。

25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所投分标所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金金额按政府采购合同金额的   /  %（人民币，四舍五入到元）提交【如中标供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金，若为中型企业的按政府采购合同金额的2%，若为大型企业的按政府采购合同金额的5%】。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

34.2如果中标人没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标人资格或重新组织招标。

34.3中标人履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，采购人有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

- 八、其他事项

36.采购代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准。在领取中标通知书前，由中标人向广西国盛招标有限公司桂林分公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.代理服务费的缴纳账户：

账户名称：广西国盛招标有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行七星支行

银行账号：660011065063800010

38.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39.监督管理机构：桂林市政府采购监督管理办公室；联系电话：0773-2862142。

- 第四章  评标方法

一、评标原则

(一)评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、增值售后服务方案及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、投标文件初步评审

（一）采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（二）评标委员会依据招标文件的规定，审查投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（三）资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件（委托代理时） | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 5 | 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 6 | 投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的第二类医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含所投的第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标报价 | 是否在所投分标采购预算金额内 |
| 2 | 投标声明 | 是否按招标文件要求进行承诺 |
| 3 | 商务响应表 | 是否按招标文件实质性要求进行响应 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 是否按招标文件实质性要求进行响应 |
| 5 | “货物采购需求”需提供的有效证明文件 | 是否按招标文件实质性要求进行提供 |
| 6 | 售后服务承诺书 | 是否按招标文件实质性要求进行响应 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |  |  |

三、投标文件详细评审

（一）评标方法：对进入详细评审的投标文件，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………满分50分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                         ×    50分

某投标人评标报价金额

2.技术分……………………………………………………………………………………………………38分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分38分。

（2）负偏离扣分：非★号和非▲号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣2分，▲号技术参数发生实质性负偏离（或未按招标文件要求，未于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料）的，每有一项扣3分，最多扣38分。

3. 增值售后服务方案分………………………………………………………………10分

（1）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长半年得1分（以货物生产厂家承诺为准，全部产品均延长保修），最多得2分。

（2）评委对各投标人提供的增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②免费保修期外维护方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】内容进行独立评审并独立打分，本项最多得8分。

- 一档（2分）：上述四项评审因素有一项内容经评审合理、可行的。

- 二档（4分）：上述四项评审因素有二项内容经评审合理、可行的。

- 三档（6分）：上述四项评审因素有三项内容经评审合理、可行的。

- 四档（8分）：上述四项评审因素有四项内容经评审合理、可行的。

注：投标人未完整提供“增值售后服务方案”或所提供的“增值售后服务方案”未达相应评审档次全部标准的, 相应降低一个档次；未达一档标准的，相应不予得分。

4. 政策功能分………………………………………………………………………………………2分

（1）节能产品分（1分）

供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。

（2）环境标志产品分（1分）

供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。

（五）总得分＝1+2+3+4

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

项目评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  政府采购合同（格式）

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

中标人（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：             （采购人）

乙方：                             （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。本次招标暂由桂林市第二人民医院作为国家区域医疗中心项目依托医院进行招标，合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体成立，则由中南大学湘雅二医院桂林医院签订合同。合同签订时，若中南大学湘雅二医院桂林医院主体未成立，则由桂林市第二人民医院签订合同。

- 合同标的及合同金额

甲方向乙方购买医疗设备（见下表）；设备配置包括但不限于双方签字（甲方为使用科室签字）确认的清单（清单附后），该配置必须同时满足乙方在投标文件中所有的响应条款以及在招标和商务谈判过程中做出的所有承诺，并综合配置清单、招标文件及承诺书中的条款进行验收。

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（¥　　　　　　　　　　　　　　　元）。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4. 乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

5.乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如乙方丧失产品销售权导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额10%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于重新招标、使用替代产品等。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的全部风险和责任均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，补齐时间由甲方规定的时间为准，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完），设备（含附件）全部安装到位、相关培训结束后，后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物（“技术复杂的货物”以甲方定义为准），甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。进口设备必须提供货物清关记录，具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。甲方针对技术复杂的货物可以按照以下流程进行初步验收及最终验收：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入一个月试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后七个工作日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权更换新机或者退货，如退货，视作乙方不能交付货物，乙方应当支付赔偿金赔偿甲方的实际损失并且向甲方承担合同总金额20%的违约责任。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及相关费用由乙方全部负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7.供应商如非生产厂家，供货时必须提供中标设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件以及生产厂家出具的对供应商针对本项目的授权，否则不予验收。

8、供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及响应文件中承诺的参数一致。甲方将委托具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家委托根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，乙方应在3个工作日内进行更换。乙方未按要求进行更换或再次验收不合格的，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本合同金额20%的违约金，甲方有权处理已进场的产品。如有异议，将交由具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家进行实际检验，以实测值为准，所有产生的费用由乙方承担。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 设备到达甲方使用科室后，乙方负责派工程师免费安装、调试机器，并在甲方指定时间地点，培训甲方医技人员，直至熟练掌握设备的操作、日常维护保养为止。提供针对院方维修工程师的现场操作、维修、维护培训。乙方负责免费安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在医院内堆放，如果一旦发现，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金。

第八条  售后服务、保修期、其他约定

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物保修（售后维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时甲方仅支付部件成本费，人工工时费、服务费、上门费等除部件成本费之外的其他费用由乙方承担。

5.乙方对合同项下所有设备整机无条件全免费保修    年（含合同内所有辅助设备及配件），其中进口产品提供原厂    年全免费保修证明，国产产品由生产厂家出具    年免费全保证明。保修期从甲方设备安装验收报告中正式验收合格日期开始计算。保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），乙方在接到甲方通知后应在2小时内给予响应，6小时内到达故障现场处理，如必要则24小时内厂家工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第6条第4款中（4）项中相关规定。）。乙方如将设备运离甲方处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由乙方负责。由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与本合同正文一致。乙方保证厂家提供的保修承诺与乙方售后服务条款并行有效。

5、接入医院信息系统相关技术要求（适用于数字化医疗设备）

乙方须向甲方交付该设备的数据接口技术文档（含数据交换协议、数据格式解析、接口示例程序、接口源代码、接口手册等）。在数字化医疗设备与医院相关系统连接时，乙方须提供与连接相关的技术支撑服务，必要时须派工程技术人员到现场服务，并确保连接成功。数字化医疗设备与医院相关系统连接所需的软件、硬件、License、知识产权及第一次接口服务等费用，均已包含在本合同价格中，甲方不另行付费。乙方须保证数字化医疗设备与医院相关系统的连接及应用不侵犯第三方知识产权。

6、免费提供本合同设备接入医院医用设备实时、动态监测系统(物联网)的所有硬件、软件及服务（适用于数字化医疗设备）。

1）.须提供医疗设备的通讯协议、通讯接口以及使用方法（包括但不限于以下内容，如影像类设备提供DICOM通讯协议及使用方法；生命支持类设备提供数据传输协议及使用方法；质控设备提供数据传输协议及使用方法）。

2）.所提供医疗设备应具备设备单机效益、效率分析等功能，满足医院对于设备监管及信息化管理的需要；须准确提供以下功能（包括但不限于）：设备的每日开机时间、每日关机时间、每日工作时长、每日24小时设备使用率分布数据、故障发生时间、故障代码、故障恢复时间等；影像类设备须提供每个患者每个检查的开始检查时间、结束检查时间、检查部位，支持设备单机效益分析及自动统计功能；所提供的数据能够与我院的医疗设备全生命周期管理平台无缝对接。如本功能需要第三方厂家提供，所产生的费用由乙方承担。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第十条 履约保证金

1.履约保证金金额：履约保证金金额按政府采购合同金额的   /  %（人民币，四舍五入到元）提交【如中标供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金，若为中型企业的按政府采购合同金额的2%，若为大型企业的按政府采购合同金额的5%】。

2.履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

3.履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28天后失效，项目验收合格后，中标供应商可向采购人申请办理履约保证金的退付手续；退还履约保证金条件：乙方履行本合同不存在违约行为；如果中标供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

4.履约保证金符合退还条件的，采购人在收到中标供应商提交的履约保证金退付申请之日起   5 个工作日内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，中标供应商可予以催告，采购人应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向中标供应商支付自催告日期起的利息。

第十一条　付款方式

1、设备安装调试完成并验收合格正常运行一个月内支付合同金额的100%。

2、甲方付款前，乙方必须向甲方提供合格足额的发票，否则甲方有权拒绝付款，由此带来的一切责任和后果由乙方自行承担。发票信息以中标后签订合同时的约定为准。

3、对于进口设备，乙方在甲方付款前，必须向甲方提供所购设备的报关证明及国家商检部门的商检合格证书，如果不能提供商检合格证书则需提供由国家商检部门对此设备为非商检的文件证明。如所购设备已列入国家进口计量器具型式审查目录，乙方则须同时提供该设备的计量器具型式批准证书。

第十二条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　30　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　30　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负额责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 乙方其他违约行为按违约货款额　30　%收取违约金并赔偿经济损失。

8. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿  。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1．本合同履行期限为：         ；合同履行地点为：                    ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报 桂林市政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

第十七条  合同解除

乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失：

1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2.服务期内如乙方出现（1）犯罪行为；（2）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额较大（叁万元人民币以上）、暂扣安全生产许可证；（3）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、虚假宣传、商业欺诈、商业贿赂、非法生产等商业不良行为；

3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有本条第2款中的行为的；

4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

5.因乙方原因，未按期交货一次以上，含专机专用试剂耗材（如有）；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

6. 其他解除情形依照本合同约定。

第十八条 本合同的违约责任

甲乙双方严格遵守本合同约定，除本合同特殊约定外，守约方有权要求违约方支付合同总价款20%的违约金。违约方造成对方损害的，并赔偿损失。如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行贷款利率向甲方支付此违约金的利息，甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但不限于：书面手递送达、快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址，自解除通知发出之日起7个自然日后视为送达。

第十九条 专机专用试剂/耗材声明与承诺

1.试剂/耗材是指某类医用设备所配套使用的持续消耗品，包括但不限于试剂、校准品、质控品、电极模块、清洗保养品、消耗品等设备日常运作、维修、维护所需要全部材料，专机专用试剂/耗材是指在上述基础上符合下列条件之一的：

1）仅有唯一生产厂家（包括但不限于设备制造商、试剂/耗材生产商等）自行配套生产的；

2）其他生产厂家不生产或其他产品无法替代的；

注：如甲乙方对本合同项下产品是否包含专机专用试剂/耗材产生争议，不包含专机专用试剂/耗材的举证责任归乙方承担，适用举证责任倒置。

2.乙方承诺，本合同项下全部设备专机专用试剂耗材在本合同签订前的招投标过程中已向甲方以特别提醒的方式明示（是否提醒甲方由乙方承担举证责任）并在投标文件中明示单次完整使用之消耗量及对应价格。如未明示的，则表示乙方确认专机专用试剂耗材由乙方永久不限量免费提供，该部分试剂耗材价格已计入设备款之中，甲方已经一次性支付完毕。

专机专用试剂耗材提供方式为：以甲方相关部门书面、电话形式向乙方合同首部载明的联系方式发送通知为准，书面形式包括纸质订单和数据电文（包括电传、传真、电子数据交换、电子邮件、短信、微信、qq）等可以有形地表现所载内容的形式。以数据电文订货的，电文发送成功之日为订单送达日，如电话通知则以乙方接通甲方订货电话之时起视为送达。具体订货信息以书面内容为准，如甲方当面口头或电话、书面订单对有关种类、数量等内容通知不明确的，则以该订货通知发送之日起7个工作日内甲方实际收货内部登记（包括系统数据及人工登记）为准；甲方以上述任意一种方式向乙方订货，视为甲方已经完成了订货及通知义务。自甲方通知送达之日起计算交货期，如延期交货应承担违约责任。

3.专机专用试剂耗材交货时间：自订单送达之日起2个自然日内。如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付本合同总货款3%的违约金，上不封顶。

本条款效力在本合同终止、解除后依然有效。

第二十条 反商业贿赂条款

1.甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3.甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反甲方制度的，都将受到甲方制度和国家法律的惩处。

4.甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条第二款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5.如因一方或一方经办人涉嫌违反上述第2点、第3点、第4点之规定，相对方均有权中止合同；如经司法机关调查后其商业贿赂行为属实，则相对方有权解除合同，造成守约方损失的，应承担损害赔偿责任。

6.本条所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

第二十一条 下列文件属本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.厂家售后服务承诺书；

4.中标通知书。

5.配置清单

6.法定代表人授权委托书

7.单位注册证（三证合一）

8.产品代理授权书

9.验收流程及注意事项

本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。如有双方均认可的有利于甲方的条款更改或增加（如乙方出具的书面优惠承诺书等），则以更改或增加后的条款为准。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方一份，采购代理机构一份，政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。（以下无正文）

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章　投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

（1）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人有效的身份证正反面复印件。

（2）投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；

（5）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税或不需要缴纳税收的证明】复印件（必须提供）

（6）投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的第二类医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含所投的第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）投标声明（格式见附件）（必须提供）；

（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

（4）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

（6）投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

（7）增值售后服务方案（格式见附件）（如有，请提供）；

投标人根据招标文件要求和自身情况，可于投标文件提供相应的增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②培训方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。

（8）配送、安装方案（格式见附件）（如有，请提供）；

（9）项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】；

（10）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（11）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

（12）投标人自2019年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

（13）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

（14）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人有效的身份证正反面复印件。

2. 投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件；

3. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

法定代表人或负责人授权委托书（格式一）

致：     采购人或采购代理机构

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目   分标的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                    　　        年      月     日

注：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件））（委托代理时必须提供）。

自然人授权委托书（格式二）

致：采购人或采购代理机构

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目   分标的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：             　        年      月     日

4. 投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）

5. 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税或不需要缴纳税收的证明】复印件

6. 投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的第二类医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含所投的第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.报价文件格式：

投标报价表

分标

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价指本次采购范围内的货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而投标人认为必须的费用也需列入总报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

投标日期：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2. 投标声明格式

投标声明

致：   采购人或采购代理机构    :

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：         ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

一、我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

二、我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

三、我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

四、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

5.不同投标人的投标文件相互混装的；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出的。

五、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件的；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标的；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

六、以上事项或情形如有虚假或隐瞒，一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人或负责人或自然人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

日期：

3. 商务响应表格式

商务响应表

分标

| 项目或条款名称 | 招标文件要求 | 投标人的响应或承诺或说明 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）交货期及地点 |  |  |  |
| （二）付款方式 |  |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |  |
| （四）其他 |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

日期：

4. 技术规格偏离表格式：

技术规格偏离表

分标

| 项号 | 标的名称 | 货物采购需求中项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

日期：

5. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）

6. 投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）格式

售后服务承诺书（格式）

1、免费保修期：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期     个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

2、售后服务要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）：

（1）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。

（2）故障解决及保修要求：

①保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），中标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，6小时内到达故障现场处理，如必要则24小时内厂家工程师必须到达现场处理，一般性故障及软件问题24小时内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照合同条款第6条第4款中（4）项中相关规定。）。中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。

②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致, 设备在一年内维修2次要求更换新机。

③所投产品生产厂家在国内具有零配件库存，以保证及时的零配件供应。

④若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。

……

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

日期：

7.增值售后服务方案（如有，请提供）

增值售后服务方案

投标人根据招标文件要求和自身情况，可于投标文件提供相应的增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②免费保修期外维护方案、③零配件供应方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

日期：

8. 配送、安装方案格式（如有，请提供）

配送、安装方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

日期：

9.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2022年1月以来任意一个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

日期：

10.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

11.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

12.投标人自2019年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

13. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

14. 如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

15. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章（CA签章）]：

日  期：

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                         邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

委托代理人：                                   联系电话：

地址：                                         邮编：

被投诉人1：

地址：                                         邮编：

联系人：                                       联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：                        分标号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。