广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

GuangxiRuizhen Construction Cost Consulting Co.,Ltd

公开招标采购文件

项目名称：麻醉科系统、设备购置项目（银滩医院）

项目编号：BHZC2021-G1-00013-RZBH

采购单位：北海市人民医院

采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2021年09月30日

- 目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	17

第四章  评标办法及评分标准	32

第五章  合同文本（格式）	35

第六章　投标文件格式	45

- 第一章  公开招标公告

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司关于麻醉科系统、设备购置项目（银滩医院）(BHZC2021-G1-00013-RZBH)招标公告

项目概况：

麻醉科系统、设备购置项目（银滩医院）的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2021年10月21日09时00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2021-G1-00013-RZBH。

项目名称：麻醉科系统、设备购置项目（银滩医院）。

预算金额（元）：6,740,000.00元。

最高限价（元）：6,720,000.00元。

采购需求：

标项一
标项名称:银滩医院麻醉科系统、设备购置
数量:1批

预算金额（元）:6,740,000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购置麻醉系统24套；可视硬性喉镜1台；视频可视喉镜10台；可视软性喉镜1台；呼吸机2台；转运呼吸机1台；麻醉机10台；除颤仪3台；血液回收机1台；温毯机3台；输血输液透析加温仪2台；双通道注射泵10台；困难气道车1台；手术对接车（内车）9台；手术对接车（外车）3台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：6,720,000.00元。

合同履约期限：自合同签订之日起30日历天内。

本标项（否）接受联合体投标
备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人具备国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或许可证【符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）第四十一第二款、第四十三条情形的除外】。

三、获取招标文件

时间：2021年09月30日至2021年10月13日（北京时间）。

地点：政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行文件下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。提示：供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月21日09时00分（北京时间）

投标地点：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2021年10月21日09时00分（北京时间）。

开标地点：通过政采云平台实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询

中国政采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网。

4.在线投标响应（电子投标）说明

本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地址： 北海市海城区和平路83号

联系人：张振杰

联系电话：0779-2022189

2.采购代理机构信息

名 称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司。

地　址：北海市重庆路发展大厦A座701室。项目联系人：曾菲菲。

项目联系方式：0779-3219191。

- 第二章  招标项目采购需求

- 项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.采购需求中标注“▲”的技术参数或要求必须满足，否则投标无效。

4.本项目的政府采购最高限价（元）：6,720,000.00元,投标报价超过最高限价的投标无效。

5.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

6.本项目核心产品为：采购需求表均为核心产品。

一、技术参数及设备清单

麻醉系统功能参数：

| 子系统名称 | 功能 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1中心监控 | 1.1 手术进程 | - 能够同屏展现所有今日手术的进程情况，便于手术室管理者实时掌握手术进展状况，实时刷新手术进展； - 能够按照手术间或手术状态显示所有手术室进程，并能够进行分类筛选； - 能够显示明日手术的安排情况，至少包括手术间、台次、患者信息、病区、手术人员安排等信息； - 能够显示科室所有手术间的使用情况。并可以进入任意手术间查看手术信息详情； - 能够直接点击患者浏览麻醉记录单； - 能够查看本周手术完成情况； - 可以查看手术时长及手术台次的统计概览； - 能够显示科室明日手术安排。 |
|  | 1.2 中心处理 | - 能随时手动调整手术安排； - 能够对急诊手术进行临时手术安排。 |
| 2术前信息 管理 | 2.1 手术接收及排程 | 手术接收 - 能够批量接收HIS下达的手术申请信息； - 支持调阅、查看已经申请的手术； - 支持取消已申请的手术并记录取消原因； - 集中显示指定日期所有可安排的人员信息； 手术排程 - 人员排班支持按患者手术排班； - 根据设定的规则批量完成手术间及人员的安排； - 根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单； - 能够用浏览器查看手术排班结果； - 能够打印手术通知单及排班表。 |
|  | 2.2 急诊手术 | - 急诊模式：可快速开展手术治疗，相关信息在术中或术后补录； - 信息补录：手术过程中可以查看及变更修改手术信息；在术后可以补录相关信息。 |
|  | 2.3 取消手术 | - 可以录入取消手术原因，将取消手术信息及时回传至HIS。 |
|  | 2.4术前访视及计划 | - ▲支持Pad术前移动访视； - 能够按照医院要求的格式生成术前访视单、麻醉同意书等术前文书，并记录患者基本信息、麻醉方法等； - 能够与HIS系统集成，提取患者基本信息等相关信息； - 能够根据患者病情、病史以及麻醉方法等，麻醉医生将据此用于拟定患者麻醉计划； - 可提供内容模板进行快速录入。 |
|  | 2.5 集成展示 | - 能够与EMR系统集成，调阅患者的住院病历病程； - 能够与PACS系统集成，调阅患者术前的影像信息； - 能与LIS系统集成，提取患者术前检验结果； - 能够与B超、内镜等系统集成，提取患者检查报告及结果。 |
| 3术中信息 管理 | 3.1 手术室控制台 | - 可以查看今日已完成及待开始手术情况，选择患者开始手术； - 可进行术中基本配置； - 可支持快捷修改患者信息及安排。 |
|  | 3.2 三方核查单 | - 支持麻醉医生、手术医生及手术护士三方的核查记录。 - 三方核查时间需要进行记录。 |
|  | 3.3术中麻醉记录 | 麻醉术中记录包括以下项目和内容： - 能够从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中； - 记录一般项目：姓名、性别、年龄、体重（心脏病人、小儿应准确填写）、病室、床号、手术日期、住院号、临床诊断、手术名称、麻醉效果、麻醉前用药、手术者、麻醉者、器械护士和/或巡回护士的姓名； - 麻醉方法：记录全名； - 麻醉用药：记录药名，剂量，时间，浓度和用药途径； - 入室及出室、插管拔管、手术开始及结束时间； - 麻醉全过程呼吸、循环变化的监测记录：病情稳定时，每5分钟监测一次。病情有较大变化时，应随时监测记录病人离开手术室前，上述监测记录工作不应中止； - 备注事件：如有大量失血，气胸等，可于当时在备注中编号，并于备注栏中注明； - 记录病人体温，血氧，呼吸管理方式及手术重要步骤； - 支持麻醉医师在手术过程中交接班，记录交接时间； - ▲术中抢救：抢救时间段1分钟间隔显示监护数据、用药、事件等，其余按5分钟间隔显示； - 支持拖动术中用药剂量修改给药时间； - 麻醉记录单必须为所见即所得，麻醉医师操作的界面要与打印出来的麻醉记录单一致； - 手工添加监护数据：选择监护项目后，支持拖动鼠标快速批量添加监护数据功能； - 术中意外：误吸，全脊麻、心搏骤停等； - 术中体位：根据术中选择的体位，在麻醉记录单标记； - ▲红白处方管理功能：可据用户自定义红白处方模版及药品管理，自定义药品字典以确认红白处方用药规则； - 红白处方删减功能：可删减红白处方用药剂量及各种规格； - 红白处方自动生成功能：根据用户术中用药，如属于红处方用药规则自动生成红处方功能，反之生成白处方功能； - 红白处方基本信息自动生成功能：根据术中用药自动生成病人基本信息、处方项目及相关规格、麻醉医师、金额等相关基本信息明细项目； - 红白处方打印功能：自动生成红白处方后，提供红白处方打印 功能。 - 持续用药支持，拖动收尾调整持续用药时间段，点击持续用药剂量，可快速修改持续用药的剂量，方便麻醉医师操作。 - 系统支持麻醉用药多途径录入，可在麻醉记录单快捷录入，也可在术中用药管理界面统一管理术中用药、输液输血、事件等。 - 对于仪器设备干扰或其他因素产生的设备记录误差值可以人工手动修改，并按照院方要求，规定是否保留修改痕迹。 - 能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入，快速完成麻醉单，减轻医护人员工作量。 - 能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。 - 能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。能够以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控。 |
|  | 3.4 麻醉监护采集 | - 手术间中，监护仪、麻醉机等设备的患者监护信息自动由手麻工作站系统进行采集记录。 - 能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 - 能够采集血气分析仪上的参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 - 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 - ▲可切换检测项，提供监测预警设置功能 - 能够在术中提供独立的界面，对本手术间进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 |
|  | 3.5术中护理 | - 能够按照医院要求的格式生成护理记录单，支持同步麻醉单上相关信息，并记录患者手术过程中的护理信息。 - 能够生成器械清点单，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量。支持通过模板套用录入。 3.能够使用IPAD、手机等移动设备查看护理记录单。 |
|  | 3.6麻醉总结 | - 根据术中的各项麻醉记录及事件等内容进行全面的麻醉总结，填制《麻醉记录单二》并存入系统； - 麻醉总结：根据术中麻醉纪录，进行术后麻醉总结，提供临床质量评估。提供多项术后麻醉评估标准供选择，采用模板方式输入。 - 记录术中麻醉效果。 |
| 4复苏信息 管理 | 4.1 PACU转运管理 | - PACU能延续记录麻醉单（即复苏室相应体征、用药、事件等信息，能延续在麻醉单上进行记录） - 也可独立生成单独的复苏单。 |
|  | 4.2 复苏记录 | - 能够提供麻醉Steward苏醒评分。 - 支持麻醉苏醒记录跟在麻醉记录单后面继续记录的模式，也可支持表格形式的麻醉苏醒记录单 - 能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。 - 能够支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 |
| 5术后信息 管理 | 5.1费用管理 | - ▲手术结束后，系统支持自动汇总麻醉记录中的麻醉用药，并把实际剂量转换为最小包装单位，自动汇总耗材与处置等计费项。一键提交至HIS，完成术中用药的医嘱记录与费用记录。 - ▲费用核对：手术结束后，手术室费用核对人员，分别对麻醉药品、耗材进行核对。 |
|  | 5.2术后随访 | - ▲支持pad进行术后移动访视； - 支持术后随访记录内容的录入，生成术后随访记录单，存入系统； - 术后镇痛随访的相关信息管理。 - 术后随访：记录术后麻醉随访情况。 |
|  | 5.3 术后登记补录 | - 支持对术后患者进行手术信息补录，记录手术时间、麻醉时间、术前、术中诊断等关键信息，便于术后统计。 |
| 6、病案管理 | 6.1文书模板 | - 支持医疗文书匹配模板，方便医护人员进行快速录入 - 可分为个人模板及公共模板，方便管理。 |
|  | 6.2文书归档 | - 可设定文书提交，归档后一般用户没法再改动文书。 |
|  | 6.3 病案管理 | - 可以通过多种查询模式，筛选查看病案 - 能够对已完成的麻醉病案进行归档，提交后的病案不允许编辑、修改。 - 能够在归档病案时进行提醒。 - 能够检查指定时间范围内所有患者的病案提交的完整情况。 - 能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 - 能够浏览指定患者所有麻醉病案。 |
| 7、科研管理 | 7.1科研对比 | - ▲可以根据选择多个筛选条件筛选病案，可针对多个患者进行同数据的多维度对比。 |
| 8统计查询 | 8.1科室统计 | 统计科室业务，如下： - 手术登记本 - 手术等级统计 - 切口等级统计 - ASA等级统计 - 意外死亡例数统计 - 术中镇痛例数统计 - 工作量统计 |
|  | 8.2 麻醉质控 | 能够根据相应要求对麻醉质控指标数据进行信息化查询统计。包括： - 生命体征指标类指标： 指标 1.术中呼吸心跳骤停率指标； 指标 2.计划外建立人工气道发生率； 指标 3.非计划二次气管插管率； 指标 4.术中体温监测率； 指标 5.手术麻醉期间低体温发生率； 指标 6.PACU入室低体温发生率； 指标 7.术中主动保温率； 指标 8.麻醉科术后镇痛率； 指标 9.术后镇痛随访患者中重度疼痛发生率； 指标 10.椎管内分娩镇痛应用率； - 麻醉科结构管理指标 指标 1.麻醉科与手术科室医师数量比； 指标 2.麻醉科手术科室主治及以上医师数量比； 指标 3.麻醉科医护比； 指标 4.麻醉科人均年麻醉例次； 指标 5.手术室外麻醉占比； 指标 6.日间手术麻醉占比； 指标 7.麻醉科门诊工作开展情况； 指标 8.麻醉后恢复治疗室（ PACU）工作开展情况； （单位时间总数） 指标 9.麻醉重症监护室（ AICU）工作开展情况； （单位时间总数） 指标 10.各 ASA分级麻醉患者比例； 指标 11.急诊手术麻醉占比； 指标 12.各类麻醉方式占比； 指标 13.麻醉科电子病历信息化系统建设情况； 指标 14.麻醉科药品管理智能化系统建设情况； 指标 15.麻醉科院内感染控制体系建设情况； - 麻醉科过程管理指标 指标 1.术中自体血输注率； 指标 2.择期手术麻醉前访视率； 指标 3.入室后手术麻醉取消率； 指标 4.麻醉开始后手术取消率； 指标 5.非计划转入 ICU率； 指标 6.麻醉后恢复治疗室 PACU转出延迟率 ; - 麻醉科并发症相关指标 指标 1.麻醉后 24 小时内患者死亡率； 指标 2.麻醉后 24 小时内患者麻醉直接相关死亡率； 指标 3.麻醉期间严重过敏反应发生率； 指标 4.区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率； 指标 5.全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率； 指标 6.中心静脉穿刺严重并发症发生率； 指标 7.麻醉后新发昏迷发生率； 指标 8.全身麻醉术中知晓发生率； 指标 9 术中牙齿损伤发生率。 |
|  | 8.3文书质控 | - 能够提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。 |
| 9库房管理 | 9.1毒麻药品管理 | - ▲能够实现对毒麻药品进行追溯管理。 |
|  | 9.2耗材管理 | 1.支持手术耗材记录功能，支持耗材的入库、出库记录功能管理。 |
| 10医患协同 | 10.1信息展示 | 家属等候区大屏幕 - 通过实时消息平台发送至大屏幕进行显示，包括手术开始、麻醉开始、手术结束、患者离开手术室后的去向(PACU\ICU\病房)，以便患者家属能够及时了解。 手术排班大屏 - 在手术室准备区，显示手术安排情况，包括手术间、病人基本信息、手术医生、麻醉医生、手术护士等； - 实时显示各手术间手术进程等相关信息。 |
| 11知识库管理 | 11.1知识库子功能 | 1.提供专业的麻醉知识库，供麻醉医生用户在术中查阅，包括用药说明、麻醉指南等。 |
| 12主任工作站 | 12.1. 手术间总控台 | 1、支持全部手术间实时状态集中预览；能够随时切换查看患者信息和生命体征数据；能够点击手术间快速进入该患者术术中麻醉记录单指导手术； |
|  | 12.2 预警功能 | 1、支持自主设定采集的监护仪及麻醉机数据危急值，并自动汇总； 2、▲提供独立的警报界面，对手术间及其他手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能自动弹出消息窗，发出警示。 3、能够设置需监测的生命体征以及预警阀值。 |
| 13系统支撑 | 13.1信息接口 | 1.支持接入医院HIS、LIS、PACS、EMR等系统。 |
|  | 13.2数据采集 | 1.数据自动采集，实时获取来自床旁监护仪、麻醉机上患者生命体征信息。 |
|  | 13.3基础维护 | 1维护医护人员、诊断、手术分级等基本字典信息。支持配置麻醉事件、麻醉方法字典。 |
| 10 | 13.4用户权限管理 | 1.能够根据医院信息化管理的要求创建用户，为指定用户分配角色以获得相应的权限。对角色分级授权管理，避免用户超权限操作。 |

- 可视硬性喉镜参数：

▲1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

2、茎管有效长度：400mm

3、镜管直径：≤5.2mm

4、硬管：可塑型

5、标配吹氧接头

6、前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50

▲7、视场角:80º±15%

8、景深：2-30mm

9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。

10、显示器线素不低于720*480

11、分辨率≥3.72 LP/mm

▲12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

13、具有特殊防雾功能

14、具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。最大可支持32G内存。

15、充电器输入：100-220V AC，50-60Hz

16、充电器输出：5V DC，1000mA

17、充电时间：＜4小时

18、持续放电时间：＞3小时

19、充电次数：＞300次

20、内置可充电式锂电子聚合物电池

21、由厂家负责售后服务

- 视频可视喉镜参数：

▲1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

3、一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm

4、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

5、镜片角度：42度

▲6、视场角60º±15%

7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

8、显示器线素为720*480

9、分辨率≥7.87LP/mm

▲10、纺锤型短手柄设计，握持舒适

11、具有特殊防雾功能

12、充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

13、充电器输出：5V，1200mA

14、充电时间：＜3小时

15、持续放电时间：＞3小时

16、充电次数：＞300次

17、内置可充电式锂电子聚合物电池

18、由厂家负责售后服务

- 可视软性喉镜参数

- 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能；

- ▲2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作；

3、软管直径：4.5mm；

4、工作通道：≥1.5mm；

5、前端蛇骨弯曲角度：双向≥260°向上≥130°，向下≥130°；

6、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

7、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；

8、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀；

9、TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480；

10、分辨率≥9.92 lP/mm；

11、景深：3-100mm；

▲12、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；

13、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

14、可选配≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；

▲15、可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学）；

16、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时；

17、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；

18、充电器输出：5V DC,1A；

19、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH；

20、由厂家负责售后服务；

- 呼吸机参数：

- 基本要求

- 适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。

- 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。

- 主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运。

- 采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800。

- 中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。

- ≥120分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

- ▲吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

- 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。

- 病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

- 可选配旁流CO2监测，可选配主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。

- 具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。

- 呼吸模式及功能

- 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

- 高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。

- 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

- 具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。

- ▲配置高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能。

- ▲具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。

- 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

- 具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数。

- 具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。

- ▲具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。

- 设置参数要求

- 潮气量：20ml-2000ml

- 呼吸频率：1-100次/min

- SIMV频率：1-60次/min

- 吸/呼比：1:10-4:1

- 最大峰值流速：≥210L/min

- 吸气压力： 5-80 cmH2O

- 压力支持：0-80cmH2O

- 呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O

- 压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O

- 流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min

- 呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%

- 氧浓度：21-100%

- 压力上升时间：0-2s

- 吸气时间：0.1-10s  (0.2-30s @ DuoLevel)

- 监测参数要求

- 气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

- 分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。

- 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。

- 呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

- 氧浓度参数：吸入氧浓度。

- 肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。

- 其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。

- ▲屏幕显示：≥4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。

- 具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。

- 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。

- 趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析，志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。

- 报警要求

- 智能化分级报警、声光报警

- 气道压力：过高报警

- 呼出每分钟通气量：过高/过低报警

- 自主呼吸频率：过高报警

- 呼出潮气量：过高/过低报警

- 呼气末正压：过高/过低报警

- 吸入氧浓度：过高/过低报警

- EtCO2：过高/过低报警

- 窒息报警，时间可设置（5-60s）

- 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

- 电源、气源中断报警

- 电池低压报警

- 其他功能要求

- 强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）

- 灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。

- 灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- 信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。

- 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

- 配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。

转运呼吸机技术参数

1、设置参数：设置参数及监测参数均由液晶屏显示

2、*呼吸模式：A/C  SIMV  MANUAL

3、*分钟通气量：6-18L/min

4、呼吸频率：4-80bpm

5、SIMV频率：4-15 bpm

6、循环压力：6-40cmH2O

7、气道压力上限：20-80cmH2O

8、气道压力下限：0-20 cmH2O

9、气道安全压力：≤60cmH2O

10、触发压力：-20 -0 cmH2O

11、*氧浓度	50%、100%两档，电子控制，

12、气道安全压力：＜60 cmH2O

13、潮气量：180ml-1500ml

14、监测参数显示：吸入潮气量、峰值压力、总计呼吸频率、分钟通气量、自主呼吸触发指示、充电指示、氧浓度指示

15、报警信息：气源压力低、气道压力低、气道压力高、电池电量低、外部电源断电、系统故障报警

技术参数：

1、气源压力：0.28-0.6MPa

2、内置电池为锂电、且连续工作时间大于15小时

3、主机重量：不大于1.0kg

4、电池电量低报警机器可继续工作30分钟以上

5、噪声：呼吸机在正常工作时噪声不大于65

6、系统顺应性：≤22mL/kPa

7、尺寸：185×90×56mm

麻醉机技术参数：

1、货物名称：多功能麻醉机

2、认证：通过CFDA及CE认证，入选《优秀国产医疗设备产品遴选目录》。

3、技术规格：

3.1 工作条件及基本配件

    - 操作环境，温度：10°C-40°C，湿度：15%- 95%

    - 电源：220-240V, 50Hz/60Hz

    - 后备电池使用时间：90分钟

    - 具有RS-232接口、HL7、3个辅助电源接口等接口

    - ▲机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉

    - 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

    - ▲非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

3.2 气源

    - 标配氧气、空气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源

    - 快速充氧范围25 - 75 l/min。

3.3 流量计

    - 双管机械流量计

    - 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25%。

3.4挥发罐

- 标配单麻醉罐位，可选双麻醉罐位

- ▲标配一个高品质麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备温度、空气压力和流量补偿功能

- 首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml

3.5 呼吸回路

- 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接

- 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

- 二氧化碳吸收罐，容积1300ml

- 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

- 流量传感器监测频率为1000次/秒

- 无需冷凝器，低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于2700ml。为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

- ▲具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

- 可选配CO2旁路(Bypass)功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

- 具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示(二氧化碳吸收器未锁定)。

3.6 呼吸机

    - 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

    - 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，压力控制模式、手动通气、电子PEEP。可选配SIMV-VC、SIMV-PC，带窒息后备保护通气的PS

    - 潮气量范围：

容量控制：20ml-1500ml

压力控制：5ml-1500ml

    - 吸气压力设置范围： 5-60 cmH2O

    - 呼吸频率：4-100 次/分钟

    - 吸呼比：4:1-1:8

    - 压力限制范围：10-100 cmH2O

    - 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O

    - 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

    - 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

    - 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器

3.7 数字和波形监测

    - 具备三级声光报警功能，有红黄报警灯显示

    - ▲10.4英寸彩色触摸控制屏，可同屏显示3通道波形和选配至少一个环图

    - 可升级选配内置插件槽，可直接热插拔插件

    - 插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

    - 可选择插件：CO2

    - 同屏幕可显示3通道任意波形（压力时间波形，流速时间波形/容量时间波形，可选呼末CO2波形）和一个环图 (P-V, F-V, P-F)

    - 潮气量监测范围：0-1500ml

    - 分钟通气量监测范围：0-100L/min。

除颤仪技术参数及配置清单：

1工作环境：

1.1 工作和存储最高海拔高度≥4000米

1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃

1.3 环境湿度：15%到95%

2	性能要求：

2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

▲2.2显示屏≥6寸高分辨率彩色TFT显示屏。

▲2.3除颤能量的最高能量≤200J

2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 7秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J

2.5 手动除颤能量最小是1J

2.6  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能

2.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

2.11	主机≥3道波形显示

2.12	可进行持续心电监护，可识别≥8种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

2.13	标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

2.14频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz

2.15具备事件标记功能

2.16具备生命体征趋势回顾功能

2.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

3	电池

3.1	电池上具备电量容量状态指示灯

3.2	设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

3.3 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击

3.4  提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

3.5	电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%

4  安全性：

▲4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

4.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等

4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

4.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

4.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

4.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

5	数据存储:

5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。

5.2 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要

5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

6 打印机：

6.1≥50mm热阵列打印机

6.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果

6.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警

6.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息

6.5走纸速度25mm/秒

6.6纸张尺寸：≥50mm × 20m

7其它要求：

7.1 整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）

7.2 防水/防固体渗入等级≥IP54

7.3 可满足医院以后扩展监护功能的使用，具备可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能

8、配置清单如下：除颤监护仪主机1台、体外除颤电极板1 副、3导心电导联线1套、锂电池1块、热敏打印纸1卷、50欧姆检测插头1个、操作说明书1本、电源线1条。

血液回收机技术参数及要求：

一、技术参数：

1、 自体血液回收机设备产地：中国

▲2、 具有四种操作模式：自动模式(有上称重传感器自动启动系统)、手动模式、半自动模式、紧急模式（15秒紧急处理）

3、 界面显示：大屏幕液晶触摸显示屏，图文数据显示，中文操作界面

▲4、 三个蠕动泵设计结构。

5、 自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期

▲6、 紧急模式血液处理时间：15秒内连续回输

▲7、 设备内置标准打印机，能够打印病人数据长久保存

8、 设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作

9、 具有防红细胞流失调节功能

10、红细胞回收率：≥90%

11、回收后血球压积：≥55%

12、肝素清洗率：≥98%

13、标准清洗液用量：1000ml

14、离心机最高转速：5650转/分

15、蠕动泵转速：20-1000转/分

16、血液成分分离功能

17、具有气泡检测功能

18、具有红细胞血层检测功能

19、具有自动启动进血功能（有上称重传感器自动启动系统）

20、具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护

21、具有血液洗净度检测功能

22、具有离心井盖锁检测功能

二、工作条件：

1、电源： AC 220V±22V  50Hz±1Hz

2、整机功率：≤300VA

3、温度：（5~40）℃

4、相对湿度：≤80%

5、大气压力：（70~106）Kpa

6、使用负压：≤负13Kpa

7、熔断器：4A，Ф5×20

温毯机技术参数：

- 设备技术及配置要求

1、加热方式：充热空气式加热

2、过滤器： a.专用过滤海绵5微米（标配）、b.高效过滤0.3微米、c.超高效过滤器0.2微米

▲3、风量多档可调：风速流量（精度±10m³/h、噪音＜50dBA）

0档  15m³/h

1档 30m³/h

2档 45m³/h

3档   60m³/h

4档 70m³/h

5档 85m³/h

4、温度快捷设置：一键式温度设置，多档温度选择。分别是38℃和43℃快捷键、自然风快捷键(输出无加热)，待机快捷键（无风输出）

▲5、温度调节范围：多档温度选择。33℃-43℃内，任意温度任意调节设置。（用户能够以0.5℃的增量调整）操作简单。并满足不同人群对不同温度的治疗需求，集一键设置和精准化设置于一身，满足临床治疗中针对患者的差异达到精准医疗的目的

6、液晶显示屏：显示风管末端实时温度；显示当前设定的温度；显示当前是热风输出还是自然风输出；显示当前风量等级。可多菜单切换，能够让用户全面了解当前机器的工作状态

7、多种声光报警提示：温度失调高、温度失调低、高温危险报警、风机故障报警、加热器故障报警、 传感器故障报警，多种安全监控，保障使用安全可靠性

输血输液透析加温仪技术参数：

1、适用范围：适用于临床加温血液和液体至人体正常体温供患者输注，透析液体加温等

2、工作用途：无菌液体、血液加温、鼻饲营养食品加温

3、最大加热功率 ：120VA

▲4、温控范围：33°C－40°C ；1.0°C步进

5、温控精度 ：±1.0°C

▲6、耗材及兼容要求：无需使用专用耗材，适用医院常规输液器以及胃肠营养管食物加热；适用于3-6mm管径

7、运行模式加热方式：连续干性加热

8、升温时间：33°C-40°C空载，小于4min

9、出厂默认设置温度 ：39°C

▲10、故障提示：高温危险、传感器故障、加温器件故障、温度失调低、温度失调高

11、电源：交流电压:100V-240V,频率:50Hz,功率约120VA

12、安全分类：I 类 BF 型,连续运行;IPX1

▲13、开机自检：开机自检，用于检查报警器运作情况，无需单独设定。

14、超温/低温保护：微电脑自动控温，独立超温/低温断电保护传感器报警，。

15、正常工作条件：环境温度 +10°C－ +40°C

相对湿度：30%－80%

大气压力：700hPa－1060hPa

16、设备组成：主机、加热条、电源线和紧固夹装置组成

#### 双通道注射泵技术参数

一、功能特点

1、可自动识别10ml、20ml、30ml、50ml规格注射器。

2、具有恒速输注、快速输注、预设量输注等功能。

3、▲具有注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。

4、▲具有休眠待机模式，便于单个通道应用。

5、▲具有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。

6、具有压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

7、交直流两用，方便病人转运。

8、KVO功能：预设量注射完毕后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。

二、性能参数

1、输注速度范围：10ml注射器  0.1ml-200ml/h

20ml注射器  0.1ml-400ml/h

30ml注射器  0.1ml-600ml/h

50ml注射器  0.1ml-1200ml/h

输注速度在0.1 ml/h至999.9ml/h之间时，最小步进为0.1ml /h；输注速度在1000 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为1ml /h。

2、预设输注总量范围：10ml注射器 1ml-10ml

20ml注射器 1ml-20ml

30ml注射器 1ml-30ml

50ml注射器 1ml-60 ml

最小步进：1ml。

3、快速输注速度范围：10ml注射器：200ml/h

20ml注射器：400ml/h

30ml注射器：400ml/h

50ml注射器：600ml/h

- 注射泵的精度：输注速度的平均误差在±2.0%之间 。

5、注射总量计量范围：0.0－9999.9ml。

6、阻塞压力报警阈值：高：800±200毫米汞柱

中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱

- 报警类型: 注射器脱落、运行提示、药物将尽、注射器推空/管道阻塞、外接电源掉电、备用电池欠压、注射预设量完毕报警，这些报警状态都属于技术报警。

8、12v锂离子电池可充电10h后， 中速输注电池连续工作时间大于2h。

困难气道车技术参数：

1、外形尺寸：650mm×510mm×1250mm，工作台面：500mm×400mm×980mm

2、主体采用铝型材为框架，稳定牢固，框架带有燕尾槽，可增加外挂边条和附件。

3、中控锁，车体按工具大小及重要程度分不同大小五个抽屉，每个抽屉都设计有气道管理工具专用收纳格，方便工具管理和随时取用。

4、左柜门带可视窗，可观察到内部情况。

5、台面、柜体、侧板、抽面、底板、背板、抽屉内板均采用抗倍特板制作，防酸防碱、防水防渗，易于清洁并阻燃4个小时。抗倍特边缘修圆处理。

6、抽屉轨道采用海蒂斯三节静音缓冲阻尼滑轨，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫。

7、万向四轮设计，带制动功能，防静电，防粘毛发、保护地面、防水放菌。方便随时移动、固定。

手术对接车（内车）、手术对接车（外车）技术参数：

1.车面、护栏均采用abs工程塑料，采用进口abs原料，无毒、无味、环保，表面颜色纯正，表面光泽性好，无杂点。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性优良，可在 -40℃到85℃的温度范围内长期使用；

2.两侧abs护栏可轻松放下，有缓冲阻尼装置，达到放下时平缓静音；

3.背部起降气动设计，在70度范围内，可随意定位并很安全；

4.对接轨道采用高强度铝合金型材，在车面运动过程中更平衡，可靠；

5.车体升降部分模块式设计，精密模具冲压，结合紧密，不变形；

6.底座铸铁压铸成型，强度高，能极大的保持整个车体的稳定性；

7.150mm中控制动静音脚轮，脚踏键制动，可同时开合或制动。在运送或对接时更可靠；

8.导向辅助脚轮装置，一人可轻松操作；

9.两个单体车可升降调节，具有过载保护功能，达到同一水平使车架可平稳滑移；

10.车架滑动至另一个单车上，可自动锁紧，并设有保险装置；

11.对接性能，结构均达到国际先进水平，能满足各医院手术室的需求，达到防止院内交叉感染，是手术室理想的选择;

12.尺寸：3650*640*640/970mm

项目设备清单

| 使用科室 | 项目名称 | 单位 | 预算单价（万元） | 开标最高限价（单价万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麻醉科 | 麻醉系统 | 套 | 7.00 | 7.00 | 24 |
| 麻醉科 | 可视硬性喉镜 | 台 | 9.00 | 9.00 | 1 |
| 麻醉科 | 视频可视喉镜 | 台 | 4.90 | 4.90 | 10 |
| 麻醉科 | 可视软性喉镜 | 台 | 15.00 | 15.00 | 1 |
| 麻醉科 | 呼吸机 | 台 | 35.00 | 35.00 | 2 |
| 麻醉科 | 转运呼吸机 | 台 | 8.00 | 8.00 | 1 |
| 麻醉科 | 麻醉机 | 台 | 25.00 | 25.00 | 10 |
| 麻醉科 | 除颤仪 | 台 | 9.00 | 9.00 | 3 |
| 麻醉科 | 血液回收机 | 台 | 30.00 | 28.00 | 1 |
| 麻醉科 | 温毯机 | 台 | 4.00 | 4.00 | 3 |
| 麻醉科 | 输血输液透析加温仪 | 台 | 3.50 | 3.50 | 2 |
| 麻醉科 | 双通道注射泵 | 台 | 0.90 | 0.90 | 10 |
| 麻醉科 | 困难气道车 | 台 | 2.00 | 2.00 | 1 |
| 麻醉科 | 手术对接车（内车） | 台 | 1.50 | 1.50 | 9 |
| 麻醉科 | 手术对接车（外车） | 台 | 1.50 | 1.50 | 3 |

| 二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 保修期 | ▲按国家有关规定实行“三包”，除投标文件有特别规定外，保修期不少于1年，免费送货上门，免费调试合格。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2、提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3、免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统。 4、如果需要时免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5、免费提供操作及维护培训。 6、保修期内接故障通知后2小时内响应，维修工程师8小时内到达现场处理，24小时内排除设备故障。 7、设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 8、投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 ▲9、中标通知书发出之日起，8个工作日内需与采购单位签订合同（中标通知书发出后3个工作日需寄合同到采购单位）。 |
| 项目质量控制 | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.针对本项目提供质量控制措施、防护制度及应急计划。 |
| 交货时间及地点 | 1、交付使用时间：自合同签订之日起30日历天内。 2、交货地点：北海市采购单位指定的地点。 |
| ▲付款条件 | 自合同签订之日起15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的10%货款；设备安装验收合格并交付使用后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%货款；交付使用至6个月后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%货款；合同总金额的10%待保修期满后一个月内支付（不计利息，按要求保修）。 |
| 其他要求 | 1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2.本项目采购需求表中所有注明进口的货物，已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。交货时必须提供相关的报关材料等，否则不予验收。 |
| 三、投标人的资信要求表 |  |
| 政策性加分条件 | 符合节能、环保等政府采购政策要求 |
| 其它加分条件 | 详见评标办法及标准 |

- 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：麻醉科系统、设备购置项目（银滩医院）。 项目编号：BHZC2021-G1-00013-RZBH。 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 采购代理服务费的收取（适用于收取服务费的社会代理机构）。采购代理机构按桂建标〔2018〕37号“自治区住房城乡建设厅关于颁布2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额〉的通知”规定服务标准的80%向中标人收取服务费。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本单位要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本单位或采购人提出书面询问、质疑。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本单位将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 7 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2021年10月21日09时00分，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 9 | 开标时间及地点：2021年10月21日09时00分，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 10 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 11 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 12 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网发布中标公告。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起，原则上要求8个工作日内签订（项目实施过程中出现质疑或投诉的情形除外）。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：招标文件第二章招标项目采购需求有详细描述。 |
| 16 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 17 | 本招标文件的解释权属于北海市人民医院及广西瑞真工程造价咨询有限责任公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西瑞真工程造价咨询有限责任公司（以下简称“本单位）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人（负责人）员工【或必须为本法人（负责人）或控股公司正式员工】。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本单位将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本单位网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑联系部门及电话为：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司         0779-3219191。

（2）投诉联系部门及电话为：北海市财政局         0779-3063975。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号5”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本单位网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，不足15日的，顺延至15日。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本单位以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本单位可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本单位网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本单位和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

5.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。

- 资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）本项目的特定资格要求：投标人具备国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或许可证【符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）第四十一第二款、第四十三条情形的除外】。（必须提供）。

▲（3）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（5）投标人2020年度财务状况报告复印件【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】（必须提供）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）投标产品生产厂家授权书

（5）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（6）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（9）投标品牌2018年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（11）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系或ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书复印件；

（12）投标人或投标产品制造商2018年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（13）中小企业声明函；

（14）广西（工业）产品声明函；

（15）投标人残疾人福利性单位声明函；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（20）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）本项目不收取投标保证金。供应商在采购活动中违反相关法律法规规章规定的，本单位将报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

（六）投标文件的签署

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市重庆路发展大厦A701室广西瑞真工程造价咨询有限责任公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市重庆路发展大厦A701室广西瑞真工程造价咨询有限责任公司，联系人：曾菲菲，电话：0779-3219191。

本单位拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本单位延长截止时间和开标时间，本单位和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本单位负责落实；

2.本单位将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本单位依照相关规定通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本单位工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本单位将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本单位在中国政采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本单位向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本单位告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本单位告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本单位提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本单位应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则，按中标供应商违约处理。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起8个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本单位备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（中国政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、履约保证金

1.无需提供

九、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本单位有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，本单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.解释权：本招标文件解释权属采购人及本单位。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司。

邮政编码：536000。

通讯地址：北海市重庆路发展大厦A座701室。

电话：0779—3219191。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 评标方法和评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，技术性能，服务方案，售后服务，信誉业绩等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1.价格分……………………………………………………………30分

（1）投标产品提供企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）认定为小型和微型企业的（按规定提供《中小企业声明函》），对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以满足采购文件的最低评标价为30分。

某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2. 产品技术及主要参数响应分………………………………………………………40分

投标产品技术规格符合招标文件要求，能完全满足使用要求的满分40分，如设备参数及技术规格低于招标文件要求，即为负偏离，每项带▲号技术参数要求必须满足，其它每项技术参数负偏离的扣2分，扣完40分为止。

- 3.供货、调试验收方案分………………………………………………………………3分

投标人提供完整的交货时间保障措施和调试验收方案的得2分，措施实施性强的加1分，满分3分。

- 4. 商务技术方案及售后服务方案分…………………………………………………………… 18分

（1）由评委在打分前根据投标人提供的供货计划，供货保障措施、产品质量、技术参数等进行评审。根据投标人产品质保时间、到达现场处理故障时间、是否具备故障时有替代产品、终身维护、定期回访、零配件优惠、售后服务站、培训技术人员、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等因素分四档,不提供售后服务方案不得分。各评委在分档评分范围内自主评分。（满分17分）

一档（4分）：商务技术方案及售后服务方案一般，基本满足招标要求；

二档（8分）：商务技术方案及售后服务方案良好，实施方案较详细具体，能够满足招标要求；

三档（13分）：商务技术方案及售后服务方案优异，实施方案详细具体，合理、表述清晰，能够满足招标要求；

四档（17分）：商务技术方案及售后服务方案优异，实施方案详细具体，科学合理、表述清晰，针对性、可行性强，完全满足招标要求。

（2）承诺更长保修期：在满足基本保修期（1年）后，保修期每延长每半年增加0.5分。（满分1分）

- 5．信誉及业绩分…………………………………………………………………………7分

（1）投标人或所投产品中生产厂家有效的通过ISO9000质量管理体系认证或ISO13485医疗器械质量管理体系认证（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），得1分。

（2）投标人或所投产品中生产企业提供的2018年以来具有同类项目业绩【以中标（成交）通知书或签订的项目合同 复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类），否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】，每提供一项得 1 分，满分6分。

6.政策功能分…………………………………………………………………………2分

（1）投标的产品有属于广西区内的产品的（注：本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明）得1分。

（2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购品目清单的得0.5分。（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。适用于非强制采购节能产品）

（3）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购品目清单的得0.5分。（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环保产品认证证书复印件并加盖投标人公章。）

7.总得分=1+2+3+4+5+6。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
   （二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同文本（格式）

北海市采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   北海市人民医院

供 应 商（乙方）

签订合同地点：  北海市人民医院

签订合同时间：     年   月   日

北海市政府采购合同

合  同  编  号：

采购单位（甲方）   北海市人民医院      采 购 计 划 号 ：

供 应 商（乙方）                       项目名称及编 号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 医疗器械产品注册证名称 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 单位 | 单 价 （元） | 数 量 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本项目不接受损耗品  。

第五条　交付和验收

1.交货时间：自合同签订之日起   日历天内货到采购单位指定地点，地点：采购单位指定地点  。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、医疗器械相关证件（医疗器械需提供）、报关单（进口设备需提供）和检验检疫证明（进口设备需提供）等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  3  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训（是否增加伴随服务内容）

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 甲、乙双方协定执行    。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：自安装完毕验收合格之日起     月 。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质（甲方填写）：                 。

3.付款方式（根据商务要求响应表填写）： 自合同签订之日起15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的10%货款；设备安装验收合格并交付使用后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%货款；交付使用至6个月后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%货款；合同总金额的10%待保修期满后一个月内支付（不计利息，按要求保修）。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的保修期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验费用等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的（本合同项的设备出厂后的承运途中遇到如下情形的，比如道路交通事故、地震、暴雨、下雪、泥石流等非乙方原因造成的延期交付的，乙方免责），每天向对方偿付违约货款额1‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、甲方未按付款方式延期支付货款的，除应及时足额支付货款外，每天向乙方偿付延期货款额1‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方逾期付款超过180天的。乙方有权终止本合同，同时甲方仍需偿付乙方剩余所得货款。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供伴随服务的，乙方应按本合同货物总金额 5%向甲方支付违约金。

7.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同金额中扣除，不足另补。

8、除了质量及不可抗力原因外，若甲方在本合同履行过程以其他理由提出解除、撤销、确认合同无效之诉的，乙方在经法院确认支持甲方诉讼请求，因设备已经交付且经过安装调试、检验，造成乙方无法向设备的生产厂家完全退货的，避免未来争端，甲、乙双方一致确认本合同设备的基准价格为争议发生日的甲方所属地域的招投标中标价格。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提请诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十九条　本合同一式五份，采购代理机构一份，甲方二份，乙方二份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 北海市人民医院 | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：广西北海市海城区和平路83号 | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0779-2022189 | 电话： |
| 电子邮箱：bhsrmyy@126.com | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行北海分行和平东路支行 | 开户银行： |
| 账号：626257493803 | 账号： |
| 邮政编码：536000 | 邮政编码： |
| 经手人（北海市人民医院）： 签订地点： 北海市人民医院 签订时间: 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

项目廉洁合同（格式）

甲    方：

乙    方：

为保证甲乙双方合作的公平公正，保护国家、集体和当事人的合法权益，甲乙双方经过共同协商，根据相关法律法规和党风廉政建设有关规定，签订本合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及党风廉政建设的有关规定。

（二）严格执行项目合同，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和他人合法权益。

（四）加强相互监督，对发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒并予纠正；情节严重的，应及时向其上级主管部门、纪检监察部门或司法机关举报。

第二条 甲方的责任

应与乙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品、挂职工资、津贴、好处费、感谢费等，或变相接受贿赂。

（二）不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方为甲方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或推荐配偶、子女、亲属参与乙方同相关单位的经济活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员赠送或提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品、挂职工资、津贴、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（三）不准提出或暗示为甲方或甲方相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方或其相关人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与乙方和相关单位的经济活动提供方便。

（六）严禁其他商业贿赂行为。

（七）乙方及其工作人员在招标采购及合同执行过程中，必须遵守国家法律、法规和党内法规廉洁自律的其他规定。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予以下相应处理：乙方获取的不正当利益应返还甲方；给甲方造成损失的，乙方除支付违约金外，还应全额赔偿甲方的损失，甲方有权单方解除甲乙双方签订的《                合同》（合同编号：            ），并追究乙方责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）甲方人员索贿，乙方不向甲方举报且满足其要求的，或乙方为谋取不正当利益主动向甲方工作人员行贿或提供本合同第三条禁止的好处的，一经查实，纳入甲方的不良行为供应商管理，按行业相关规定处理。

第五条 本合同作为《             合同》（合同编号：            ）的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。甲乙双方保证，本合同的约定同样适用于甲乙双方的员工或相关经办人员，甲乙双方应确保各自的员工或经办人员遵守本合同，如有任何一方员工或经办人员违反本合同约定，视为甲方、乙方违反合同。

第六条 本合同按主合同份数签订，合同有效期为双方签署之日起，至主合同结算完成、款项支付完毕时止。同时，对在此期限之外，经司法机关、纪委等查处、判定的涉及本合同有关内容的，甲方保留对乙方违约导致损失事项的追偿权利。

甲方：                               乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

- 第六章　投标文件格式

投标文件格式

- 一、电子备份投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：

电子备份投标文件外包装封面

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：电子备份投标文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

二）投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）本项目的特定资格要求：投标人具备国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或许可证【符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）第四十一第二款、第四十三条情形的除外】（必须提供）。

▲（3）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（5）投标人2020年度财务状况报告复印件【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】（必须提供）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）投标产品生产厂家授权书

（5）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（6）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（9）投标品牌2018年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（11）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系或ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书复印件；

（12）投标人或投标产品制造商2018年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（13）中小企业声明函；

（14）广西（工业）产品声明函；

（15）投标人残疾人福利性单位声明函；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（20）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）本项目的特定资格要求：投标人具备国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或许可证【符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）第四十一第二款、第四十三条情形的除外】（必须提供）。

▲（3）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（5）投标人2020年度财务状况报告复印件【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】（必须提供）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：

日期：

注：采购人或者本单位将通过信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效） ：

日期：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）。

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_广西瑞真工程造价咨询有限责任公司：

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字（盖姓名章无效）：                法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

贴附“身份证复印件”（正反两面）

法定代表人身份证明书

在我       任          职务，是我公司          的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

（3）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（4）投标产品生产厂家授权书；

（5）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

▲（6）商务响应表格式：（必须提供）

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| 5 | … |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日 期：

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（9）投标品牌2018年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：                                                            年    月  日

（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（11）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系或ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书复印件；

（12）投标人或投标产品制造商2018年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（13）中小企业声明函；

（14）广西（工业）产品声明函；

（15）投标人残疾人福利性单位声明函；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（20）投标人情况介绍。

- 三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

▲（2）技术响应表格式： （必须提供）

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如：主要设备材料的原厂商对本项目的授权书）；

原厂商售后服务承诺书（格式）

致（采购代理机构名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                                兹指派按

（国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（负责人）或授权代表签字（盖姓名章无效）：

单位公章：                                          年    月    日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：                               　 年    月　 日

- 四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式：（必须提供）

投 标 函

致：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式（必须提供）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

▲（5）开标一览表（必须提供）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

6、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 四、其他文书、文件格式

（1）广西（工业）产品声明函

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

（2）中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

（4）提供的货物有多项的，应将每项标的的企业具体情况均列明。多项货物由同一企业生产的，可以合并填写在一条情况说明中。

（3）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。