| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 桂林医学院2023年科研平台建设二级学院科研进口设备采购 |
| 项目编号： | GXZC2023-G1-002956-JDZB |
| 联系电话： | 0773-3696789转2 |

| 采购人： | 桂林医学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2023年8月

- 目录

第一章  招标公告	1

第二章  项目采购需求	4

第三章  供应商须知	26

第四章  评标方法及评标标准	30

第五章  合同主要条款格式	44

第六章  投标文件格式	54

- 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于桂林医学院2023年科研平台建设二级学院科研进口设备采购(GXZC2023-G1-002956-JDZB)公开招标公告

项目概况：桂林医学院2023年科研平台建设二级学院科研进口设备采购招标项目的潜在供应商应登录政采云平台 （http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年9月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-002956-JDZB

项目名称：桂林医学院2023年科研平台建设二级学院科研进口设备采购

预算总金额（元）：7212000

采购需求：

标项一

标项名称：桂林医学院2023年科研平台建设二级学院科研进口设备采购-A分标

数量：1

预算金额（元）：2980000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：分子间相互作用系统 1套。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：2980000

合同履行期限：自签订合同之日起90个日历日内安装调试合格完毕并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项二

标项名称：桂林医学院2023年科研平台建设二级学院科研进口设备采购-B分标

数量：1

预算金额（元）：1750000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：自动化斑马鱼行为分析系统+高通量观察箱1套、石蜡切片机1台、自动组织包埋机1台、三气高氧细胞培养箱1套、PCR仪1台、倒置显微镜4台、高效液相色谱仪1套、多功能酶标仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：1750000

合同履行期限：自签订合同之日起90个日历日内安装调试合格完毕并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项三

标项名称：桂林医学院2023年科研平台建设二级学院科研进口设备采购-C分标

数量：1

预算金额（元）：2482000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：动物体成分分析仪1套、纳米粒度电位仪1套、凝胶渗透液相色谱仪1套、研究级全电动倒置显微镜1套、全波长酶标仪1台、全自动明场细胞计数仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：2482000

合同履行期限：自签订合同之日起90个日历日内安装调试合格完毕并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：分标1，分标2，分标3：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）其他要求：无。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）按照招标公告的规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2023年8月28日至2023年9月18日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台 （http：//www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年9月18日09:30（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2023年9月18日09:30

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网

2.本项目需要落实的政府采购政策：

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；

3.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年9月18日上午9时30分至10时00分）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心7号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

4.“政采云”平台电子投标相关事宜：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成政采云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：桂林医学院

地址：桂林市临桂区致远路1号

项目联系人：王琳老师

项目联系方式：0773-3662950

2、采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）

项目联系人：曾昭卉

联系方式： 0773-3696789转2

- 第二章  项目采购需求

一、总体要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.政府采购政策的应用

详见招标文件“评标方法及评标标准/政府采购政策应用说明”。

3.是否接受进口产品：

本项目采购货物接受进口产品。

备注：

（1）供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

（2）如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。

4.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：     /

（2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

5.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

6.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

7.客观但不可量化的指标应当作为实质性要求。

二、技术要求

A分标：

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本项目为货物采购项目，A分标：核心产品为：分子间相互作用系统。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子间相互作用系统 | 1套 | 工业 | ▲1、检测原理：表面等离子共振原理(SPR)说明：写入中美日三国药典的检测技术 2、样品上样和注射：全自动，内置自动进样器 ▲3、独立检测通道（Flow Cell） ≥6个，可独立、并联使用，检测至少3种不同样品 4、系统温控：4-37 ℃ 5、系统是否需要放置于冷室：否，室温下可直接实现 6、芯片偶联包被方式：内置，无需另置其他仪器 7、芯片偶联包被自动化程度：全自动，无需设备外手动操作 8、信号参比：双参比系统，在线空白参比+零浓度参比 9、在线背景扣除：自动 10、系统流速：1-100 μl/min ▲11、最小样品进样体积：2μl; 12、在线溶液脱气：自动脱气 ▲13、有机溶剂矫正：自动 14、自动化程度：不少于60 h无人监管作业 15、样品分析时间：2-15 min，视样本情况而定 ▲16、样品舱容量：可容纳96/384孔板 17、样品容器类型：同时支持1.5道夫管、96孔板（深+浅，U+V）、384孔板（深+浅，U+V）等多种类型 18、检测折射率范围：1.33-1.39 19、基线噪声：<0.03 RU (RMS，1RU in SPR=1 pg/mm2=1pm in BLI=1 μ RIU) ▲20、分子量检测限制：无分子量限制（对于有机分子） 21、结合速率常数范围：103–3x109 M-1s-1 22、解离速率常数范围：10-6–1s-1 23、平衡亲和力：103–1014M-1 24、单一独立传感芯片检测，确保数据的稳定性及一致性 25、传感器芯片：≥ 18种 26、芯片使用重复性：至少100次以上 27、软件具有智能数据质量评估系统，能够图形化显示评估结果 28、软件数据拟合模型： ≥5种 |

B分标：

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本项目为货物采购项目，B分标：核心产品为：序号4 三气高氧细胞培养箱。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化斑马鱼行为分析系统+高通量观察箱 | 1套 | 工业 | 自动化鱼类高通量行为分析软件参数： 它包含了以下组成部分: 1、是专门用于监测斑马鱼行为追踪和活跃程度的软件 2、可同时分析多组动物 3、运动小动物行为的图像采集和计算 4、实时数据分析功能 5、可实现多通道分析 6、实验定时起止功能 7、可设置不同的 protocol 重新分析实验 (对原始数据的回放和导出) 8、软件分析尺度可以从 µm 到 km 9、追踪实验动物在微孔板、鱼缸和实验皿中的运动轨迹 10、量化活跃程度（包含了一般活动的自动化实验监测） 11、最多可以同时分析192 条鱼的运动和行为活动，同时连接 2 台 斑马鱼行为观察箱 12、为稳定追踪提供背景选择 13、兼容多种数据输出格式(Microsoft Office 和Open Office兼容) 14、图像和视频采集面板 15、斑马鱼高通量观察箱(胚胎/幼鱼)参数：可以监测微孔板、实验皿或者迷宫内的胚胎和幼鱼活动，每个斑马鱼行为观察箱最多可监测 500 个以上的胚胎和 96条幼鱼 16、通过与斑马鱼行为分析软件HD软件结合使用达到理想的实验效果 17、斑马鱼行为观察箱拥有坚固的外壳 18、可以立即启动系统（不需要额外的启动时间） 19、适应于标准的微孔板(6, 12, 24, 48, 96 孔)、实验皿和其它特制的孔板 20、模拟视觉运动反应（Visual Motor Response）刺激（VMR - 0 to ±8000 lux） 21、为光调节提供全频域白光源 22、光照使用可调白光源，箱内配光学红外滤镜 23、用红外线背光板夹灯系统保证鱼体运动监测效果，同时可以避振、避光（外界光源）以及隔音效果良好。 24、用斑马鱼行为分析软件触发光源控制，从而可以模拟昼夜循环、触发闪光刺激，光源可定时开关 25、可加配水流系统：控制水流输入和输出以进行长期行为监测 26、可加配各种刺激模块：振动刺激、强光刺激、电刺激、声音刺激等 27、一套软件最多可以连接 2 台观察箱 28、专业高速数码摄像头：帧率为30帧/秒，分辨率约为1288x964 29、光学红外过滤 30、适合摄像头的透镜，调焦功能可以提高图像质量 |
| 2 | 石蜡切片机 | 1台 | 工业 | 1、切片厚度：1-60µm 2、修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm 3、手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式 4、水平进样幅度：≥24mm 5、垂直样品行程：≥70mm ▲6、静音样品回缩：≥38µm 7、最大样品尺寸（L×H×W）：约55×50×30mm ▲8、手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳 ▲9、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 ▲10、小手轮可自定义顺时针及逆时针转动方向 11、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 12、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑 13、刀架带有红色护手，确保操作者安全 14、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 15、手轮有2个独立的安全锁定系统 16、快速转换样本夹，可单手操作 |
| 3 | 自动组织包埋机 | 1台 | 工业 | 1、热工作台 1.1、分体式组织包埋机； ▲1.2、扶手设计，可降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落； ▲1.3、可拆式加热镊子架，可放置 6 把镊子，从两侧进行操作； 1.4、独立冷台可以随意放置在热台的两侧； ▲1.5、屏幕：≥5.7英寸，LCD可触式电容屏幕； 1.6、石蜡出口的触发开关高度可调，甚至可以翻至后方而使用脚踏开关。 1.7、工作区域配有废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢； 1.8、石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节； ▲1.9、标配LED灯照明； ▲1.10、速冷点面积大于6.5cmx6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋； ▲1.11、石蜡槽容量：≥4升； 1.12、包埋盒加热槽/模具加热槽：容量约100个包埋盒或50个模具； 1.13、包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围：50℃至70℃，以1℃递进； 1.14、镊子座单独加热温度：70℃； 1.15、配方形放大镜，定焦于包埋区； 1.16、可预设自动开机、关机时间； 1.17、可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日； 1.18、提供出错消息，便于监控操作条件； 1.19、提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡； 1.20、尺寸和重量： 尺寸：高度约385 mm，宽度约560 mm，深度约600 mm， 重量：25 kg-30 kg 2、冷工作台 2.1、分体式独立冷台，也可用作切片前样本预冷； 2.2、模块化设计，并提供一个功能强大的制冷机，能够精确制冷； ▲2.3、环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6℃； 2.4、冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落； ▲2.5、制冷表面大，可容纳约 60 个蜡块； 2.6、工作环境温度范围+20℃ 至 +30℃； 2.7、尺寸和重量 高度：约 385 mm,宽度：约400 mm，深度：约605 mm， 重量：约30 kg |
| 4 | 三气高氧细胞培养箱 | 1套 | 工业 | 1、技术要求 1.1、箱体： 1.1.1、工作体积：≥165升 ▲1.1.2、具有玻璃内门和可选纯铜内壁 1.1.3、标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块 1.1.4、设备承重：每块板10 Kg/总负重 30 Kg 1.2、温度控制 ▲1.2.1、温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 1.2.2、温度控制精度 （时间）：±0.1℃ 1.2.3、温度均一性: ±0.3℃ 1.2.4、温度跟踪报警：有 1.2.5、温度显示：触摸屏 1.2.6、保温方式：直热式 ▲1.2.7、温度探头：双温度探头，一备一用，防止探头损坏时温度失控。 1.3、气体控制 1.3.1、二氧化碳控制范围：0～20% 1.3.2、二氧化碳控制精度：±0.1% 1.3.3、二氧化碳跟踪报警：有 ▲1.3.4、二氧化碳浓度控制：TC热传导探头，可耐受180度高温灭菌。 1.3.5、用户编程上下限可跟踪报警 1.3.6、氧气控制范围：5-90% ▲1.4、180度干热灭菌程序，可保证除HEPA滤器外全部配件在位灭菌。 ▲1.5、具有开机自动校正功能，可在高温灭菌后进行零点校准。 ▲1.6、显示控制：触摸屏，中文操作界面 1.7、在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据。 ▲1.8、腔内HEPA过滤系统：正常运行条件下，开门≤30秒，在关门5分钟后，腔内洁净度≥ISO5级别（Class 100） ▲1.9、腔内冷凝点设计：减少腔内冷凝水 ▲1.10、底部水库设计：低水位报警，防止传统增湿盘水干后无报警问题。 2、配置: 2.1、主机 1台 2.2、3 扇气密性小门的 5％ - 90％氧气控制 |
| 5 | PCR仪 | 1台 | 工业 | ▲1、样品基座：0.2ml×32孔×3模块，可利用三个独立控制的加热模块同时完成三个不同的实验，可升级高通量样本模块，支持数字芯片； 2、温度范围:0～100℃； ▲3、最大模块变温速率：6℃/Sec，最大样品变温速率：4.4℃/Sec； 4、静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 5、PCR体积范围：10—80 µl； 6、每个模块配备两组独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差达5℃； 7、具有≥8英寸彩色TFT触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便； 8、具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序； ▲9、配备Wi-Fi连接装置，仪器可通过此可下载PCR应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态； 10、软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；每个step的升降温速率可调；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。 ▲11、内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，做到数据无缝连接软件； 12、具有断电自动保护功能。 |
| 6 | 倒置显微镜 | 4台 | 工业 | 用途：普通活细胞观察，用于临床工作。 1、工作条件 1.1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、主要技术指标 2.1、倒置相差显微镜 ▲2.1.1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。 2.1.2、调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 ▲2.1.3、观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 2.1.4、照明装置：LED光源 2.1.5、物镜： 2.1.5.1、相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4） 2.1.5.2、相差物镜10X （W.D. ≥10） 2.1.5.3、长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） 2.1.5.4、长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 2.1.6、载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 2.1.7、目镜：10×，视场直径为22mm 2.1.8、备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9、相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板 ▲2.1.10、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。 |
| 7 | 高效液相色谱仪 | 1套 | 工业 | 一、技术要求： 1、技术规格： 1.1、真空脱气机：5气路线上脱气。 1.2、高压溶剂输送泵： 1.2.1、溶剂流路数目：四元梯度； 1.2.2、泵类型：微体积双柱塞往复串联泵； 1.2.3、脉动：<0.08MPa（测定条件：水，1.0ml/min，7MPa输液时）； 1.2.4、流速范围：0.0001-5.0000 ml/min； ▲1.2.5、流速精度：≤0.06%RSD； 1.2.6、流速准确度：± 1% 或 ±2µL/min（其中较大值）； 1.2.7、混合准确度：≤0.5%RSD； 1.2.8、设定梯度：0～100% ，步进0.1%； ▲1.2.9、最大耐压:66MPA； 1.2.10、溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行； 1.2.11、物理双泵头：便于维护； ▲1.2.12、输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换）； ▲1.2.13、无阻尼器设计：无需阻尼器即可实现系统压力稳定，减小延迟体积； ▲1.2.14、具有控制面板,可不通过工作站软件控制仪器的流速,压力等参数设置； 1.2.15、带自动柱塞杆清洗功能。 1.3、双波长紫外检测器： 1.3.1、波长范围：190－700nm；波长准确度：±1nm；波长重现性：±0.1nm；光源：氘灯；噪声：<±0.25×10-5Au；漂移：<1×10-4Au/hr；线性：2.5AU(ASTM规格)； ▲1.3.2、功能：可进行双波长同时检测、比例色谱图输出、波长扫描； ▲1.3.3、具有控制面板，可不通过工作站软件控制仪器的检测波长等参数设置。 1.3.4、具有池控温功能 ▲1.3.5、池温控制范围：9-50℃ 1.4、示差折光检测器： 1.4.1、测定方法：偏转式； 1.4.2、折射率范围： 1-1.75 RIU； 1.4.3、测量范围: A模式0.01-500 µRIU; P、L模式1-5000 µRIU； 1.4.4、线性: A模式500 µRID； P、L模式5000 µRID ； 1.4.5、噪音级别: 0.0025 µRIU以下（水，时间常数3.0sec，室温25℃，A模式）； 1.4.6、漂移: 0.1 µRIU/h以下（水，时间常数3.0sec，室温25℃，A模式）； 1.4.7、最大使用流量: A模式20 mL/min; P、L模式150 mL/min； 1.4.8、检测器压力容差: 0.4 MPa； 1.4.9、流通池压力容差: 1.9 MPa； 1.4.10、检测器内部容量: 入口端-流通池64 µL; 流通池9 µL; 流通池-出口端356 µL； 1.4.11、pH范围:1-13； 1.4.12、测定单元的温控温度设置: 30℃-60℃（以0.1℃为单位）。 1.5、自动进样器： 1.5.1、进样方式: 全量进样, 进样量可变式； 1.5.2、进样量设定范围：0.1 µL ~ 50 µL ； 1.5.3、处理的样品数目：175个(1mL样品瓶); 105个(1.5mL样品瓶)； ▲1.5.4、进样次数: 每个样品瓶可重复进样1~99次； 1.5.5、进样精度: <0.2%RSD； 1.5.6、进样量准确度: 1%； ▲1.5.7、交叉污染：小于0.0025%（使用萘、洗必泰）； ▲1.5.8、进样速度：10秒完成10mL进样； 1.5.9、进样针清洗:在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气 1.5.10、进样线性：>0.999； ▲1.5.11、最大耐压：≥66 MPa； 1.5.12、具有自动样品前处理功能，可实现柱前衍生； ▲1.5.13、具有控制面板,可不通过工作站软件控制仪器的进样体积，程序进样等参数设置。 1.6、柱温箱: ▲1.6.1、容量：可放置6根4.6x 300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等; 1.6.2、温度控制范围：(室温+10)℃~85℃; 1.6.3、控温方式：强制空气循环电子冷却加热方式; 1.6.4、定时程序: 线性温度程序, 温度设定准确度：±0.5℃, 温度稳定性：±0.1℃, 温度重现性：±0.1℃, 安全措施：为防止过热，可以设定温度上限, 内装温度保险丝, 内装可燃溶剂漏夜传感器, 时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分; ▲1.6.5、具有控制面板,可不通过工作站软件控制仪器的温度等参数设置。 1.7、色谱工作站： 1.7.1、原装正版中文操作系统,可反控仪器， 1.7.2、网络化管理，可以通过局域网远程控制; 1.7.3、全面支持分析数据采集、报告、数据管理; 1.7.4、从装置的条件设定到关机，全面实现自动化，供为对应GLP/GMP、FDA21 CFR Part11 等法规而要求的分析安全性，事态追踪等规则确保分析数据可靠; 1.7.5、分子量计算：Mn,Mw.Mz.Mz1,Mv,Mw/Mn,Mv/Mn,Mz/Mw及固有粘度。 2、色谱柱: 2.1、原装C18, 3um, 2.1 x 150mm 色谱柱 1根; 2.2、原装C18, 3um, 2.1x10 mm，保护柱芯 2个; 2.3、凝胶渗透色谱柱SB-806M HQ及标准品 1套; 3、电脑：品牌电脑(CPU：Intel i5系列或更高,内存：≥8G内存,硬盘：≥1TGB，windows 10 专业版 中文版系统，DVD光驱，≥23寸显示器）； ▲4.如供应商提供的产品为进口产品，投标文件中必须提供本项投标产品生产商或国外生产厂家驻国内代表机构针对本项目投标人的投标授权书原件以及产品供货证明原件 ▲5、保修期：2年。 二、配置清单 1、四元高压溶剂输送泵1套； 2、5路线上脱气机 1套； - 混合器1套； - 柱塞杆密封圈 4个； - 自动进样器 1套； - 自动进样器GPC升级组件 1套； - 1.5ml样品瓶 300个； - 柱温箱 1套； - 贮液瓶托盘 1个； - 流动相瓶 5个； - 系统控制器 1套； - 双波长紫外检测器1套； - 示差折光检测器 1套； - 原装C18, 3um, 2.1 x 150mm 色谱柱 1根； - 原装C18, 3um, 2.1x10 mm，保护柱芯 2个； - 凝胶渗透色谱柱SB-806M HQ及标准品 1套； - 色谱柱接头 6个； - Peek管 1.6mm×I.D.0.13mm 3米； - 管路接头 5个； - 原装色谱工作站软件1套； - GPC软件扩展包 1套； - 电脑 1套。 |
| 8 | 多功能酶标仪 | 1台 | 工业 | 一、主机： 1、检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光、光吸收和荧光波长扫描； 2、光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； ▲3、波长选择：激发双光栅，发射双光栅，杂光率<0.001%； ▲4、适用板型：6-384孔板、PCR板、和其它自定义板型； 5、多点测量：每孔多至225点信号均一化处理； 6、检测器：配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光）； 7、多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物； 8、荧光及发光都具有Z轴自动优化功能：可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰；也可根据孔内不同液面高度进行调整，完成不同体积检测体系的检测需要，可有效降低反应体系体积、节约检测试剂用量； 9、振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调； 10、温度控制：室温+5℃～42℃。 二、光吸收模块： 1、光吸收检测器：紫外硅光电二极管； 2、光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增； ▲3、光栅波长准确性： <±0.5nm； 4、光栅波长重复性：<±0.5nm； 5、光吸收检测分辨率：0.0001 OD； 6、光吸收测量范围：0-4 OD； 7、光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差； 8、测量准确性：< 0.5%（在紫外波段260nm下测定）； 9、测量精确性：< 0.2%（在紫外波段260nm下测定）。 三、荧光模块： 1、荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围； 2、检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等； 3、激发波长检测和扫描范围：230-850nm，1nm递增； 4、发射波长检测和扫描范围：280-850nm，1nm递增； ▲5、荧光顶部检测灵敏度：≤0.2 fmol 荧光素/孔（2 pM，384孔板，100ul体系）； 6、配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析； ▲7、时间分辨荧光灵敏度：≤100 amol 铕/孔（1 pM，384孔板，100ul体系）； ▲8、荧光检测线性范围：≥7个数量级。 四、发光模块： 1、检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等； 2、发光灵敏度：18 amol ATP/孔（0.25M，384孔板）； ▲3、发光检测线性范围：≥8个数量级。 五、数据处理及软件： 1、主流配置电脑（23寸及以上显示器，I5及以上CPU，256SSD+1TB机械硬盘，8GB及以上内存），安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； 2、具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能； 3、可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 4、提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。 六、配置： 1、主机1台； 2、光吸收模块1个； 3、荧光顶读模块1个； 4、荧光底读模块1个； 5、化学发光模块1个； 6、加热振荡模块1个； 7、软件1套。 |

C分标：

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本项目为货物采购项目，C分标：核心产品为：序号1动物体成分分析仪。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物体成分分析仪 | 1套 | 工业 | 一、技术参数要求： 1、工作温度：10~35℃。 2、工作湿度<80％。 3、存储温度：0~50℃。 4、存储湿度<80％。 5、探测器类型：光电传感器。 6、主机尺寸：≤750mm×450mm×750mm。 7、可测对象：活体实验动物全身扫描，也可测定骨骼样本。 8、扫描光束：扇形光束。 ▲9、扫描区域≥140mm×210mm。 ▲10、空间分辨率≥5.0 LP/mm，≥8倍图像放大。 11、X射线源：一体型X射线发生器，能量范围40~80keV，可调节电压。 12、焦点尺寸：≤0.5mm；管电流范围：0.15~1.25mA。 13、具备X射线成像和双能X射线骨密度测量功能，两种模式可任意切换使用。 14、扫描模式：快速、标准、精准3种。 15、可选最快扫描时间≤25秒。 ▲16、软件可自动计算骨密度，测量参数包括：骨密度值，骨质量，肌肉质量，肌肉质量百分比，脂肪质量，脂肪质量百分比，脂肪占软组织百分比，骨骼面积、骨骼体积等。 ▲17、数据测量精度：骨密度值精确到0.0001g/cm²，骨质量（0.001g)、肌肉质量 (0.001g)、脂肪质量精确到0.001g，骨骼面积精确到0.0001cm²、骨骼体积精确到0.0001cm³，测量精度误差≤1% 18、可对局部进行分析计算，具有分析功能区域≥30个，分析功能区域选取和尺寸大小可任意调节。 ▲19、设备需采用内部全封闭式铅防护，确保设备使用安全。 ▲20、设备内置摄像头与软件系统整合，通过内部摄像头可实时观察检测样本状态。 21、软件具有一键式自动扫描检测和校准功能。 ▲22、配备日常校准模块和工厂模式校准双模块。 23、软件登录采用用户名和密码方式，扫描图像和结果数值可分别输出存储。 24、一键式自动扫描和曝光功能，曝光参数可手动调节。 25、采集数据可转换为EXCEL及TIFF格式输出。 ▲26、为保证服务质量，如供应商提供的为进口产品，投标文件中必须提供生产厂家或国内代理商出具的授权书原件 27、用户现场提供安装，调试及培训服务 28、保修期：保修期3年；自设备验收合格之日起计算，保修期内提供免费保修服务 二、麻醉机技术参数： 1、开放式呼吸非循环回路式； 2、可用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉； 3、蒸发器采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能；输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃； 4、蒸发器容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能； 5、具备精确的氧气流量计，流量可控范围0-4L/min; 圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； ▲6、独立的诱导盒和面罩开关，开关寿命高于10万次，支持同时开启完成双通道实验； 7、快速充氧开关斜面设计，符合操作习惯；充氧速度可达10L/min，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体； 8、可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、二氧化碳等作为供气气源； ▲9、蒸发罐全检机制：蒸发器出厂全检，每一只都精准质检。输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。良好的温度和流量补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%； 10、旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%（七氟烷：0-8% )，精度不低于0.5%； 11、结构设计紧凑，蒸发罐与支架一体化，无需手动安装，移动灵活，使用方便；整机重量≤6.5kg，可升级为移动式麻醉机； 12、带诱导盒、麻醉气体回收系统，麻醉面罩2个、过滤罐12个，气体导管（按客户需要长短）； ▲13、具有ISO9001认证，进口产品须另提供MSDS认证； 14、上门安装培训维修巡检、保修3年，国内维修保养、多品牌麻醉机维修、产品视频指导、远程技术支持。 三、配置内容及要求： 1、动物身体成分分析仪主机（含配套线材）1套； 2、配套软件1套； 3、定位纸1本； 4、日常校准模块1个； 5、工厂校准模块1个； 6、用户手册1套； 7、主流配置便携式工作站1台； 8、 小动物麻醉机1台。 9、专用 打印设备一台 |
| 2 | 纳米粒度电位仪 | 1套 | 工业 | ▲1、高稳定性He-Ne激光器, 10mW 2、激光器发热少，不影响控温精度 3、激光能量调整：自动，调节范围：100%-0.0003% ▲4、采用APD检测器，超高灵敏度，量子效率QE高于60%； ▲5、温度控制范围：0 - 120度，精度+/- 0.1度； ▲6、标配配荧光过滤装置，配置在光路转轮上，可选软件择性加入或者移出，有效避免样品荧光影响，同时不损失仪器灵敏度； 7、完善的售后体系与良好的市场认可度，在国内拥有售服实验中心提供交流平台； 8、主机具有气体接入端口，可以通过连接压缩空气或者压缩氮气控制冷凝； 9、采用自适应相关器技术，样品通常检测时间可控制在24S内 10、静态光散射的功能 11、具有恒流模式的PALS可以在高导电介质中测量电泳迁移率和Zeta电位减少了与较高离子浓度下的电极极化有关的误差 12、滤光片转盘提供荧光滤光片以及垂直和水平偏振片，以实现分析灵活性，能够测量荧光样品。 13、粒度 13.1、检测角度：173° 和 13° ▲13.2、检测范围：0.3－10000 nm ▲13.3、高速数字相关器：>4000物理通道，线性范围 >1011 ▲13.4、检测位置可自动连续移动 ▲13.5、单角度测量浓度：0.1ppm-40%w/v； 13.6、完全符合国际标准 ISO22412 和 ISO13321，有效消除多重光散射 13.7、具有三种以上粒径分布计算模式 13.8、可以检测颗粒物相互作用力因子kD 13.9、粒径测试原理：Non-Invasive Back Scatter (NIBS) Dynamic Light Scattering 14、ZETA电位： 14.1、zeta适合检测粒度范围：3.8nm-100um ▲14.2、zeta电位范围：无实际限制 ▲14.3、迁移率：>± 20 μ.cm/V.s； ▲14.4、采用高频快场+低频慢场测量技术，无需校准样品池，完全克服电渗影响； ▲14.5、采用最新PALS相位分析技术，可检测高盐低盐浓度； ▲14.6、采用弯曲式毛细管流动池，避免交叉污染； 14.7、最小样品量 20 µL 14.8、电导率范围： 0 - 260 mS/cm； 14.9、最高浓度范围 40% w/v 15、软件功能 15.1、提供专家诊断程序，判断测试质量 15.2、平均结果，标准偏差自动计算 15.3、浓度计算器：计算适当浓度范围 15.4、灰尘过滤器 - 消除灰尘影响 16、配置： 16.1、Pro主机一台 16.2、zeta电位样品池三盒（10只每盒） 16.3、Size一次性粒径样品池三套 （100只每盒） 16.4、有机样品玻璃样品池一套 16.5、图文处理设备一套（win10专业版，CPU:Intel i7系列或更高，内存≧16G，硬盘：固态硬盘≧1TB，显示器≧23寸） 16.6、专用打印设备一台（双面打印、复印、扫描） |
| 3 | 凝胶渗透液相色谱仪 | 1套 | 工业 | 一、技术参数 1、真空脱气机：3路真空脱气 2、高压溶剂输送泵 2.1、泵类型：并联双柱塞 ▲2.2、物理双泵头：减低故障率，便于维护 ▲2.3、流速范围：0.0001-10.0000mL/min 2.4、耐压：44Mpa ▲2.5、流速精确度：≤0.06％RSD ▲2.6、自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。 ▲2.7、智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。 2.8、pH范围：1–14 ▲2.9、输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换）。 2.10、无阻尼器设计：无需阻尼器即可实现系统压力稳定，减小延迟体积。 ▲2.11、具有控制面板,可不通过工作站软件控制仪器的流速,压力等参数设置。 2.12、高压溶剂输送泵内部溶剂管路均可运行四氢呋喃及二甲基甲酰胺(DMF)做为流动相。 3、自动进样器: 3.1、线性：>0.9999% 3.2、耐压：44 Mpa ▲3.3、进样周期：≦6.7秒 ▲3.4、进样速度：≤4秒 ▲3.5、样品数量：160位(1.5mL/2mL样品瓶) 3.6、样品数量扩展：可最多可扩展至16000个样品 ▲3.7、交叉污染：<0.0003% 3.8、双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析 3.9、支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、避免溶剂效应功能、自动衍生等 3.10、pH值范围：1–14 3.11、配置有PTFE材质的电磁阀 3.12、样品冷却：支持，样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度； 3.13、智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并放置冷凝的发生。 3.14、样品控温设定范围：4~45℃ ▲3.15、具有控制面板,可不通过工作站软件控制仪器的进样体积，程序进样等参数设置。 4、柱温箱 4.1、温度控制类型：强制空气循环 4.2、温度控制范围：室温-10℃~100℃ 4.3、双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器 4.4、色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根； 4.5、具有内置混合器功能 ▲4.6、具有控制面板,可不通过工作站软件控制仪器的温度等参数设置。 5、示差折光检测器 5.1、测定方法: 偏转式； 5.2、折射率范围: 1-1.75 RIU； 5.3、测量范围: A模式0.01-500 µRIU；P、L模式1-5000 µRIU； 5.4、线性: A模式500 µRID; P、L模式5000 µRID； 5.5、噪音级别: 0.0025 µRIU以下（水，时间常数3.0sec，室温25℃，A模式）； 5.6、漂移: 0.1 µRIU/h以下（水，时间常数3.0sec，室温25℃，A模式）； 5.7、最大使用流量: A模式20 mL/min; P、L模式150 mL/min； 5.8、测定单元的温控温度设置: 30℃-60℃（以0.1℃为单位） 6、色谱工作站： 6.1、原装正版操作系统，可反控仪器， 6.2、网络化管理，可以通过局域网远程控制 6.3、全面支持分析数据采集、报告、数据管理。 6.4、从装置的条件设定到关机，全面实现自动化，使分析工作轻松简便,具有事态追踪等规则确保分析数据可靠 6.5、分子量计算：Mn,Mw.Mz.Mz1,Mv,Mw/Mn,Mv/Mn,Mz/Mw及固有粘度 ▲6.6、如供应商提供的产品为进口产品，则投标文件中必须提供本项投标产品生产商或国外生产厂家驻国内代表机构针对本项目投标人的投标授权书原件以及产品供货证明原件 4、图文处理设备一台（win10专业版，CPU:Intel i7系列或更高，内存≥16G，硬盘：固态硬盘≧1TB，显示器≧23寸） 5、配套冻干机： ◎冷凝温度（空载）：≤-85℃ ◎板层温度（空载）：≤-55℃ ◎冻干面积：≥0.2㎡ ◎搁板尺寸：≥375*270mm ◎板层间距：≥78mm ◎真空度(空载)：≤1Pa ◎捕水能力：≥4L； ◎箱阱结构：箱阱一体式 ◎主机尺寸≥650*840*1430mm 6、分子量分布色谱柱、保护柱芯及标准品 ≥2套 7、流动相瓶≥5个 8、专用打印装置1台 9、系统控制器1套、原装色谱工作站1套、GPC工作站软件1套 二、售后要求 ▲1、生产商在中国拥有自身的应用实验中心，培训中心和维修中心，具有专门负责气质的常驻维修工程师和应用工程师，同时厂家具有完善的售后服务标准化体系，以通过ISO9001售后服务质量体系认证并提供证书复印件； 2、生产商在设有专业的维修站（需提供证明材料复印件） ▲3、保修二年，终身提供售后服务； ▲4、生产商应提供“7×8模式“--即每周7天，每天8小时的免费客服电话，确保节假日也能方便用户的日常仪器使用问题的联系与解答。 |
| 4 | 研究级全电动倒置显微镜 | 1套 | 工业 | ▲1、光学系统：采用无限远校正光学系统，全电动倒置显微镜，共聚焦专用光学平台 2、透射光源：长寿命LED冷光源 3、六位物镜转换器， 最小步进精度≤10nm，防漂移设计。电动控制Z轴、物镜转盘、聚光镜、切转观察方式； 4、电动7孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm 5、观察筒：可倾斜角度，人机工程学双目观察筒 6、共聚焦专用的全复消色差物镜，物镜视野数不低于26mm 10X干镜，数值孔径NA≥0.40，工作距离WD≥3.1mm 20X干镜，数值孔径 NA≥0.75，工作距离WD≥0.6mm 40X干镜，数值孔径NA≥0.95，工作距离WD≥0.18mm 60X油镜，数值孔径 NA≥1.42，工作距离WD≥0.15mm 7、其他图象导出光口：显微镜留置左口可以接CCD或其他成像装置 8、高精度XY电动载物台，行程 114 x 75mm, 适配器适用于载玻片、培养皿、小培养瓶以及多孔板。 |
| 5 | 全波长酶标仪 | 1台 | 工业 | 1、用途：适于酶活性实验，蛋白浓度测定、核酸浓度测定、ELISA、细胞增殖和凋亡、动力学检测、内毒素检测、细菌生长曲线测定。 ▲2、专业的核酸蛋白微量检测功能：可同时检测1-32个微量样本，体积低至2ul，无需稀释。仪器的触摸式操作屏只需轻点2次，单机使用即可得浓度、纯度及扫描光谱图。 3、光源：闪烁式氙灯。 4、适用板型：6-384孔板，标准、微量比色杯以及超微量检测板。 ▲5、波长范围：200-1000nm，1nm步进。 ▲6、带宽<2.5nm。 7、读数范围：0-4.0Abs。 8、准确性@450nm：1.0%+0.003OD。 9、精确性@450nm：SD<0.003OD或CV<1.0%。 ▲10、≥7英寸图形化超灵敏触摸屏，中文操作界面，支持U盘数据导出以及Cloud数据云分享。 11、具有自动光程校准功能，无需软件，单机可自动输出校准数据。 12、整板测量速度：6s，96孔板。 ▲13、波长扫描速度：≥10s，200-1000nm，1nm步进。 ▲14、孵育器功能包括比色杯基座和微孔板，温度范围：室温+5℃～42℃。 15、振荡器：线性振荡，三档速度可调，三种振荡模式可选。 16、与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预。 17、标准配套软件： 17.1、仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式。 ▲17.2、中文、英文、西班牙语等多种语言选择设置，Windows直观界面，图标按钮显示基于SQL数据库。 17.3、智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复等。 17.4、智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。 17.5、可自定义Blank subtraction，Curve Fit，Cut-Off等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线。 17.6、具有结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel表格，支持报告email发送。 18、配置清单： 18.1、全波长酶标仪主机1台，包括仪器内置触摸屏。 18.2、微量检测板1个。 18.3、配套中文软件1套。 ▲19、为保证服务质量，如供应商提供的为进口产品，必须提供原厂商或区域总代理商出具的授权书原件，保证售后服务与技术支持。 |
| 6 | 全自动明场细胞计数仪 | 1台 | 工业 | ▲1、直接加样技术，无需专用细胞计数板。 ▲2、可变景深技术，可针对不同大小和浓度的细胞样品选择不同检测高度。 ▲3、小细胞技术功能，可以精确计数小于10um的细胞。 4、明场模式，台酚蓝检测。 5、基于lumex智能操作系统，独立app,自动wifi连接，邮件发送数据，可抓屏，可屏幕缩放，便于观察单个细胞。 ▲6、检测浓度范围：7X10(2)-2.5X10(7) cells/ml。 ▲7、细胞直径范围：4-400um。 ▲8、样品体积：5ul(50um高度)，10ul(100um高度)，40ul(400um高度)可调。 ▲9、检测速度：明场<3秒。 10、同时具备手动聚焦和自动聚焦功能。 11、样品基座材质：光学级蓝宝石。 12、明场照明：LED 530nm。 13、触摸屏：多点触控，高清1280×800彩色屏。 14、专业级图像：500万像素图像。 15、内存：≥120G固态存储器，可升级到1T。 16、连接：自动wifi，以太网，HDMI高清线，3个USB接口。 17、可选附件：扫描仪，键盘，鼠标。 ▲18、为保证服务质量，如供应商提供的为进口产品，必须提供原厂商或区域总代理商出具的授权书原件，保证售后服务与技术支持。 |

三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

A分标：自签订合同之日起90个日历日内安装调试合格完毕并交付使用。

B分标：自签订合同之日起90个日历日内安装调试合格完毕并交付使用。

C分标：自签订合同之日起90个日历日内安装调试合格完毕并交付使用。

4.交货地点或服务地点

桂林市内采购人指定地点

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6.1.4质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

6.2质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

付款方式一：

验收合格后，中标人应向采购人开具等额（全额）有效的增值税专用发票，采购人收到发票后在30个日历日内付至合同价款的95%，余款5%在验收合格满 (1年)后付清（无息）。

付款方式二：

验收合格后，中标人应向采购人开具等额（全额）有效的增值税专用发票，采购人收到发票后在30个日历日内付至合同价款的100%，履约保证金在验收合格满 (1年)后付清（无息）。

注：付款方式由采购人和中标人在签订合同时进行选择。

9.履约保证金

履约保证金金额（人民币）：按中标金额的5%，如为小微企业，则不收取履约保证金，如为中型企业，履约保证金金额为中标金额的2%。履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式在领取中标通知书前从中标人基本账户交至以下账户：开户名称：桂林医学院。开户银行：建行桂林分行致和路支行。账号：45001635413050500589。本项目履约保证金，合同验收满 (1年)中标人如无违约行为，采购人收到中标人提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回中标人。

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2质量保证期：

A分标：中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

B分标：中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

C分标：中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

1、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

2、供应商于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

3、以上“项目采购需求”中标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离作响应无效处理。

- 第三章  供应商须知

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息 | 项目名称：桂林医学院2023年科研平台建设二级学院科研进口设备采购 项目编号：GXZC2023-G1-002956-JDZB 采购方式：公开招标 采购计划文号：广西政采[2023] 号 |
| 2 | 供应商资格条件 | 详见招标公告。 |
| 3 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 4 | 转包 | 本项目不允许转包。 |
| 5 | 分包 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包，可以分包的内容 ； 可以分包的金额或者比例：。 |
| 6 | 招标文件澄清、修改 | 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。 |
| 7 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件在招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。投标有效期不足的投标文件将被否决。在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件的制作 | 1、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 2、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 4、评审前准备 4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 11 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 12 | 投标文件递交 | 2023年9月18日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 13 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年9月18日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 7 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年9月18日9点30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 7 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 15 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布中标公告并发出中标通知书。 |
| 17 | 合同签订及履行 | （1）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 （2）采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 （3）采购人与中标供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 （4）对于中标供应商履约验收不合格、双方解除合同的情况，应当按照民法典有关规定或者合同约定执行，原则上不得顺延确定中标或中标供应商。需要重新选定供应商的，应当重新开展采购活动。 |
| 18 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信等方式送达的质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料。 R通过现场或邮寄方式递交 通过邮寄形式的供应商应于质疑有效期内容将质疑函原件密封并快递至桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）项目负责人收，发送快递时请注明内容为“供应商名称+关于+项目名称+质疑函”。供应商应合理估计快递时间以确保按时寄达，逾期送达的质疑材料将予以拒收。项目负责人信息：曾昭卉，电话：0773-3696789转2。 |
| 19 | 词语定义或说明 | （1）“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。 （2）本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。 （3）“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。 （4）本项目的技术商务要求重要性分为“▲”、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。 （5）本招标文件出现多种选项的地方，以“”表示本项目所选择的方式。 （6）供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。 （7）本项目所有投标文件均不予退还。 |
| 20 | 代理服务费 | （1）代理服务费 R采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的60%采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①招标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②招标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③招标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④招标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝（1.5＋2.2）*60%=2.22万元 （2）中标供应商在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费。 交纳招标代理服务费的银行账户： 公司名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行金湖支行 银行账号：1705012090027723 |
| 21 | 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定执行。 |  |
| 22 | 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |  |

- 第四章  评标方法及评标标准

- 一、评标方法

- 1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 2、评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

- 3、评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

- 二、评标程序

1、初步评审：初步评审包括资格检查及符合性检查。

2、澄清（如需要）。

3、详细评审。

4、推荐中标候选人。

- 三、特别说明：

1、注意事项：本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。

2、电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

- 3、供应商提供的以下相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

4、投标文件（电子响应文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

5、招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 6、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

- 7、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

- 8、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 9、本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

- 10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、评标内容

- 1、资格审查

采购人代表对所有供应商的投标文件进行资格审查。以确定供应商是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

1.1供应商具备有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件。

供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。

1.2.供应商2022年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

1.3①投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件。②投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1.4审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。一旦发现供应商提供的投标声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。

1.5诚信要求：①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。

②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”

③查询方式：资格审查时，通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。

④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。

1.6供应商不得参加资格性审查的情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 2、符合性检查

资格审查结束后，由评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

2.1有效性审查

2.1.1投标文件签署：投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。

2.1.2法定代表人身份证明及授权委托书：供应商无授权代表时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；供应商有授权代表时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

2.1.3投标文件或者投标报价唯一性：同一供应商不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

2.1.4投标报价：报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。

2.2完整性审查

- 对招标文件的响应程度审查：（1）实质性条款响应：对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离。（2）投标有效期：满足招标文件规定。

- 3、部分节能产品强制性采购要求

本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，评标委员会须根据以下规定评审投标有效性。

本项目采购范围如果包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。

- 4、信息安全产品强制性采购要求：

- 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

- 注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共15类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

- 5、相同品牌投标有效性认定

不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。

（1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由（采购人；采购人委托评标委员会）按照报价低者推荐中标供应商资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标供应商资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标供应商资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标供应商资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“项目采购需求”规定。

- 6、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 7、投标有效性的认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②投标文件存在招标文件规定的无效情形。

（2）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

- 8、澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在政采云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在政采云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

- 9、报价修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 10、过低报价合理性的审查

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；评标委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后提交给评标委员会。供应商未按规定提供说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价合理性书面说明应当有签字或盖章确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

- 11、商务和技术评估、综合比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评标标准见《评分表》。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，评分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

- 12、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按综合信誉及履约能力分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、综合信誉及履约能力分均相同的，按技术方案分得分由高到低顺序排列。

- 13、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 五、评标标准

- 适用于A分标

（一）评分细则

- 1.价格分………………………………………………………………………………………………35分

- （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35。

- （2）投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除计算方法见后。

- 2.项目要求及技术需求响应分………………………………………………………………………33分

评委根据招标文件要求，对满足招标文件全部实质性要求进入详评的各供应商投标文件的“项目采购需求”响应情况进行评审，并按如下计分方式确定得分：

经评标委员会认定，一般技术参数（非▲号技术参数）发生负偏离的，按以下方式进行评分，满分33分：

一档（33分）：一般技术参数（非▲号技术参数）无负偏离得33分；

二档（30分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有1项负偏离得30分；

三档（27分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有2项负偏离得27分；

四档（24分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有3项负偏离得24分；

五档（21分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有4项负偏离得21分。

六档（0分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有5项（含）以上负偏离得0分。

- 3.售后服务分……………………………………………………………………………………… 20分

（1）生产厂家承诺所有产品更长质保期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得1分，最多得 2分。

- （2）售后服务方案（满分12分）：

一档（12分）：售后维护人员方案、定期维护方案、故障出现解决方案、培训方案、免费保修期外维修方案、其他实质性优惠措施内容科学可行，能为采购人提供快速便捷的售后服务保障，对售后服务能起到有利的保障作用，方案内容以及提供的其他增值售后服务或其它实质性优惠措施较有针对性，方案整体科学可行，针对性强。

二档（8分）：售后维护人员方案、定期维护方案、故障出现解决方案、培训方案、免费保修期外维修方案、其他实质性优惠措施内容等较明确，能为采购人提供较便捷的售后服务保障，对售后服务能起到一定的保障作用，方案整体较可行。

三档（4分）：售后服务方案内容简单，可行性及针对性差。

- 注：未提供售后服务方案的得0分。

- （3）供应商提供A分标对应的所投标产品生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，得6分，满分6分。

4.履约能力分……………………………………………………………………………………………9分

- （1）供应商具有所投分标同类产品的销售业绩合同（同时提供按国家规定发布的网站的中标结果截图打印件和签订的销售合同，并能清晰反映所销售的货物的名称、种类、金额；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每个业绩加1分，满分6分

- （2）供应商所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证或ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证且有效的（投标文件中提供相应有效认证证书复印件），每项产品每通过1项认证得1分，满分3分。

- 5.政策性加分……………………………………………………………………………………3分

- （1）节能产品分：供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1.5分。采购内容中的强制产品不加分。

- （2）环保标志产品分：供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1.5分。

- 注：①必须提供证明材料，未提供证明材料的不得分。

- ②供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。

- ③以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。

- ④政策性加分说明见后。

- 6.综合得分＝1+2+3+4+5（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）

- 适用于B、C分标

（一）评分细则

- 1.价格分………………………………………………………………………………………………35分

- （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35。

- （2）投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除计算方法见后。

- 2.项目要求及技术需求响应分………………………………………………………………………33分

评委根据招标文件要求，对满足招标文件全部实质性要求进入详评的各供应商投标文件的“项目采购需求”响应情况进行评审，并按如下计分方式确定得分：

经评标委员会认定，一般技术参数（非▲号技术参数）发生负偏离的，按以下方式进行评分，满分33分：

一档（33分）：一般技术参数（非▲号技术参数）无负偏离得33分；

二档（30分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有1项负偏离得30分；

三档（27分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有2项负偏离得27分；

四档（24分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有3项负偏离得24分；

五档（21分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有4项负偏离得21分。

六档（0分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有5项（含）以上负偏离得0分。

- 3.售后服务分……………………………………………………………………………………… 20分

- （1）生产厂家承诺所有产品更长质保期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得1分，最多得 2分。

- （2）售后服务方案（满分5分）：

- 一档（5分）：售后维护人员方案、定期维护方案、故障出现解决方案、培训方案、免费保修期外维修方案、其他实质性优惠措施内容科学可行，能为采购人提供快速便捷的售后服务保障，对售后服务能起到有利的保障作用，方案内容以及提供的其他增值售后服务或其它实质性优惠措施较有针对性，方案整体科学可行，针对性强。

- 二档（3分）：售后维护人员方案、定期维护方案、故障出现解决方案、培训方案、免费保修期外维修方案、其他实质性优惠措施内容等较明确，能为采购人提供较便捷的售后服务保障，对售后服务能起到一定的保障作用，方案整体较可行。

- 三档（2分）：售后服务方案内容简单，可行性及针对性差。

- 注：未提供售后服务方案的得0分。

- （3）供应商提供各分标对应的所投标产品生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件分（满分13分）：

- ①供应商提供采购需求中【B分标：第1、2、6、7、8项号产品“自动化斑马鱼行为分析系统+高通量观察箱、石蜡切片机、倒置显微镜、高效液相色谱仪、多功能酶标仪”；C分标：第1、2、3、4、5项号产品“动物体成分分析仪、纳米粒度电位仪、凝胶渗透液相色谱仪、研究级全电动倒置显微镜、全波长酶标仪”】，每提供1个生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，得2分，满分10分。

- ②供应商提供除以上第①点中明确的五项产品外的产品生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，按以下具体计算公式计算，最多得3分：

Ⅰ=某供应商提供除以上第①点中明确的五项产品外的售后服务承诺书原件项数

Ⅱ=除以上第①点中明确的五项产品外的总项数

供应商原厂售后服务承诺书原件得分=（Ⅰ/Ⅱ）×3

注：提供各分标对应的所有产品的生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件得13分。

4.履约能力分……………………………………………………………………………………………9分

- （1）供应商具有所投分标同类产品的销售业绩合同（同时提供按国家规定发布的网站的中标结果截图打印件和签订的销售合同，并能清晰反映所销售的货物的名称、种类、金额；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每个业绩加1分，满分6分

- （2）供应商所投产品生产厂家通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证且有效的（投标文件中提供相应有效认证证书复印件），每项产品每通过1项认证得1.5分，满分3分。

- 5.政策性加分……………………………………………………………………………………3分

- （1）节能产品分：供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1.5分。采购内容中的强制产品不加分。

- （2）环保标志产品分：供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1.5分。

- 注：①必须提供证明材料，未提供证明材料的不得分。

- ②供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。

- ③以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。

- ④政策性加分说明见后。

- 6.综合得分＝1+2+3+4+5（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）

- （二）政府采购政策应用说明

1、政策性加分说明

（1）节能产品、环境标志产品

节能、环境标志产品以国家财政部等部门颁布的节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单为准，通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”进行。

2、政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予20%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除20%的政府采购政策。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除20%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性20%的扣除，不重复享受政策。

（4）联合体投标

供应商为联合体的情况下投标价格扣除方式：接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体供应商的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

（5）中标后分包

允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对大中型企业供应商的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

3、符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）之规定， 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。）

注：供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业，符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商声明为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

- 第五章  合同主要条款格式

- 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）桂林医学院                       采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）                                 项目名称及编号：

签  订  地  点  桂林医学院                       签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。报价中包括关税等所有进口环节费用并由乙方办理进口相关手续（中标价中包括乙方自行考虑海关关税政策变化带来的风险，中标后不再调整）。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3. 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求、投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

£付款方式一：

验收合格后，乙方应向甲方开具等额（全额）有效的增值税专用发票，甲方收到发票后在30个日历日内付至合同价款的95%，余款5%在验收合格满 (1年)后付清（无息）。

£付款方式二：

验收合格后，乙方应向甲方开具等额（全额）有效的增值税专用发票，甲方收到发票后在30个日历日内付至合同价款的100%，履约保证金在验收合格满 (1年)后付清（无息）。

第九条 质量保证金及履约保证金

履约保证金金额（人民币）：按中标金额的5%，如为小微企业，则不收取履约保证金，如为中型企业，履约保证金金额为中标金额的2%。履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式在领取中标通知书前从乙方基本账户交至以下账户：开户名称：桂林医学院。开户银行：建行桂林分行致和路支行。账号：45001635413050500589。本项目履约保证金，合同验收满 (1年)乙方如无违约行为，甲方收到乙方提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书28天后失效，质保期满后，乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起 20个工作日内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，乙方可予以催告，经乙方催告后  30   天内仍未退还履约保证金的，甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完毕并收到乙方验收申请后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1） 货物在乙方通知安装调试完毕向甲方提请验收申请后七个工作日内验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

（5） 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.货物安装调试完毕并由乙方提出验收申请后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在收到发票后在30个日历日内向乙方支付采购资金，在收到乙方提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《民法典》规定处理。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式   份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方   份，乙方   份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 合同附件1

投标承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

- 合同附件2

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 合同附件3

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）¥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

合同附件4

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人或采购人委托的机构（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、中标供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

XX市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

货物（服务）类验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物或服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（5）货物或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（6）中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（7）采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。

（8）产品包装材料归采购人所有。

（9）政府采购合同约定的其他要求及投标文件响应的其他标准。

工程类验收标准：

符合行业管理部门规定的标准及规范，达到工程项目设计的要求并通过项目最终竣工验收。

8.履约验收其他事项

- 第六章  投标文件格式

注：本章标注“必须提供”的，应按要求必须提供；有签字、盖章要求的应按要求签字、盖章。未标注“必须提供”的，供应商可自行决定是否提供。

一、投标文件第1个密封袋的包装封面参考格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：第一册资格审查文件、第二册商务技术报价文件

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

- 1．投标文件第一册封面参考格式：

投标文件

第一册  资格审查文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式（必须提供）：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

年月日

2．供应商有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件（加盖供应商CA签章）。供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（必须提供）

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评标方法及评标标准” “资格性检查表”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商CA签章（按“评标方法及评标标准” “资格性检查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7.1投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.2投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

- 2．投标文件第二册封面参考格式：

投标文件

第二册  商务技术报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年      月     日

经营期限：

姓名：；          性别：

年龄：；    职务：；    身份证：

系（ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商公章（CA签章）：

年  月  日

附件：法定代表人身份证复印件

注：法定代表人亲自出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及身份证原件，以备核查。

1．授权委托书（有授权代表时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我__（法定代表人姓名）_系_（供应商名称）_的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或个人CA签章：  法定代表人签字或个人CA签章：

职务：职务：

被授权人身份证号码：                                  授权人身份证号码：

被授权人邮箱：

供应商公章（CA签章）：

年月日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

- 第一部分 商务文件

（本商务文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》“本项目商务要求”的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日  期：

2．售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）： 　 年  月　 日

3．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

4．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可拓展并逐页签字及盖章。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：   年   月   日

5.符合政府采购政策加分条件证明材料。

5.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

6．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

7. 无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第二部分 技术文件

（本技术文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》技术要求的响应偏离表（必须提供）：

对照第二章《项目采购需求》中所列的除 “商务要求”外的技术要求的响应偏表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据投标设备的性能指标、对照第二章《项目采购需求》中所列技术要求（除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”及“备品备件及易损件”外）逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。（2）投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。（3）项目采购需求技术参数中的如涉及到尺寸范围值的描述，供应商在响应时需明确所投标的产品具体规格尺寸。（4）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）： 日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质保期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．供应商需要说明的其他文件和说明。

- 第三部分 报价文件

1．投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起 90  天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：  邮编： 电话：

传真：

供应商代表姓名 职务：邮箱：

供应商名称(公章)（CA签章）：

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

日期：    年    月    日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、招标文件第二章“项目采购需求”技术参数中如提供三个以上参考品牌或表述为“参照或相当于品牌”、“同等及以上档次”的货物，供应商须明确本次投标货物的品牌、规格、型号。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

供应商名称（公章）（CA签章）：

日  期：   年  月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评标现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评标方法及评标标准“过低报价合理性的审查”）

4．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

4.1中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资活其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

- 5．开标一览表

格式详见政采云平台，且仅在政采云平台填写即可。