公开招标采购文件

项目名称：实验室专用设备采购及安装

项目编号：GXZC2021-G1-003058-GXBG

采购单位：广西壮族自治区地质职工医院

采购代理机构：广西八桂建设项目管理有限公司

2021年8月

目 录

第一章  公开招标公告	1

第二章  项目采购需求	4

第三章  投标人须知	25

第四章  评标方法及评定标准	44

第五章  政府采购合同主要条款	48

第六章　投标文件格式	54

# 第一章  公开招标公告

项目概况

实验室专用设备采购及安装  招标项目的潜在投标人应在广西八桂建设项目管理有限公司( 南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201-1号）获取招标文件，并于 2021年09月13 日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： GXZC2021-G1-003058-GXBG ，采购计划编号： 广西政采[2021]13857号-001、广西政采[2021]13857号-002、广西政采[2021]13857号-003；

2.项目名称： 实验室专用设备采购及安装

3.项目总预算金额（人民币）： 201.9900 万元

4.采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱 | 台 | 2 |  |
| 2 | 混匀器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 移液器 | 套 | 2 |  |
| 4 | 迷你离心机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 紫外线杀毒车 | 台 | 3 |  |
| 6 | 洁净工作台 | 台 | 1 |  |
| 7 | 超低温冰箱 | 台 | 1 |  |
| 8 | 恒温金属浴 | 台 | 1 |  |
| 9 | ...... | ...... |  |  |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

5.合同履行期限：自签订合同之日起50 天内全部交付使用。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备由食品药品监督管理部门（或市场监督管理部门）颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）；

3.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4投标人在参加本项招标活动的最近三年内，在经营活动中无严重违法记录。

3.5本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.获取时间：自公告发布之日起至2021年 08 月 30 日止（工作日）,每日上午09:00时至12:00时，下午15:00时至17:30时（北京时间，下同）；

2.获取地点：广西八桂建设项目管理有限公司( 南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201-1号）；

3.获取招标文件的方式：由投标人法定代表人或授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（如有委托时）、企业营业执照副本复印件（没有三证合一的企业还需提供组织机构代码证副本复印件）到广西八桂建设项目管理有限公司报名并购买招标文件。﹝上述复印件必须清晰可辨认，按上述顺序装订成册并加盖单位公章（彩色打印件无效），资料齐全且有效方可购买。﹞

4.招标文件工本费：每本300元，售后不退，不提供邮寄。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

1.提交投标文件截止时间和地点：

提交投标文件截止时间：2021年 09月13 日14点30分（北京时间）。

2.开标时间及地点：

开标时间2021年 09月13 日14点30分（北京时间）；

地点：广西八桂建设项目管理有限公司开标室（南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201-1号），投标人可以由法定代表人（负责人）或委托代理人出席开标会。

注：根据《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》及相关要求，在疫情防控期间，投标人可通过邮寄快递方式送达投标文件（须在投标文件递交截止时间前寄到），送达时间以我公司签收时间为准，投标人授权代表可不参加现场开标活动。评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会可要求投标人在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式作出。采用邮寄方式送达的请按下列邮寄信息办理：

收件地址：南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201-1号广西八桂建设项目管理有限公司。

收件人：宁辉晖，电话0771-5558823。

请寄件人在邮件外包装写清楚是“实验室专用设备采购及安装（GXZC2021-G1-003058-GXBG）项目投标文件”，并留投标人名称、真实姓名和联系电话。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金(人民币)： 贰万元整（¥20000元）。

投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在投标文件递交截止时间前交到广西八桂建设项目管理有限公司指定账户【开户名称：广西八桂建设项目管理有限公司 ，开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁亭洪路支行，银行账号：4505 0160 4953 0000 0371 】；采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在投标文件递交截止时间前，投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效投标保证金。

2、履约保证金：中标人须在签订合同前按成交金额的5%以转账或电汇形式支付到采购人指定账户（须备注“履约保证金”），否则不予签订合同。

3、本项目需要落实的政府采购政策：本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

4、发布公告的媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人名称：广西壮族自治区地质职工医院

地址：柳州市鱼峰区洛维路89号

联系人：龚老师   联系电话：0772-3350224

2、采购代理机构名称：广西八桂建设项目管理有限公司

地址： 南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201-1号

联系人：宁工     电话：0771- 5558823

3.项目联系方式

项目联系人：宁工 电话：0771- 5558823

采购人：广西壮族自治区地质职工医院

采购代理机构：广西八桂建设项目管理有限公司

2021年 8 月   日

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本一览表“技术参数及性能（配置）要求”中标明三角号“▲”的参数为实质性要求参数；标明三角号“▲”参数仅限于“技术参数及性能（配置）要求”，未标明三角号的参数仅为参考要求。三角号参数仅限于“技术参数及性能（配置）要求”，本一览表中的其他内容要求必须响应。

5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属是制造业。

6、采购项目预算金额（人民币）：201.9900万元。

最高限价（人民币）：201.9900万元。

第一部分

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及（配置）要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱 | 台 | 2 | 一、用途： 可用于科研研究，冻存生物制品、疫苗、药品、试剂等。适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心等。 二、主要指标: 2.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。 2.2、样式：立式，上下双门。 2.3、有效容积（L）：450(冷藏225L、冷冻225L)。 2.4、外部尺寸（宽×深×高mm）：810×745×1960。 2.5、内部尺寸（宽×深×高mm）：上室冷藏室：650×570×627，下室冷冻室：650×570×627。 2.6、净重/毛重（KG）：143.5/156。 2.7、额定功率(W)：314。 2.8、箱体材料：PCM彩板。 2.9、内胆材料：冷藏室、冷冻室均为喷涂铝板。 2.10、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 2.11、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。 2.12、高精度微电脑温度控制系统，内置上下室温度传感器，确保运行状态安全稳定。 2.13、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 2.14、高亮度数码温度显示，上冷藏室和下冷冻室分区显示，上冷藏室可通过设定使箱内温度保持在2℃～8℃范围内，下冷冻室可通过设定使箱内温度保持在-10℃～-26℃范围内，显示精度0.1℃。 2.15、上冷藏室强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性。 2.16、搭载DC/DC电源管理模块，节能效率大幅提升；电压控制精度高，电压和整机性能稳定；冗余热量少，杜绝过热安全隐患。 ▲2.17、完善的声光报警功能：具有断电、电池电量检测故障、电池电量低、环境温度传感器故障、上室温度传感器故障、下室温度传感器故障、环境温度高报警、上、下室高低温报警、门长时间打开报警、主控板通信故障、电源电压检测故障等多种功能。开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。 2.18、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全。 2.19、当上/下室显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。 2.20、视窗防凝露：电加热+LOW-E，双重保障。 2.21、冷藏室发泡层厚度达80mm，冷冻室发泡层厚度达到80mm。 2.22、冷藏视窗玻璃电加热模式：自动加热模式、常开加热模式、常关模式。 2.23、底部前后4个万向轮,自带锁止功能，方便移动安放。 2.24、箱体配锁，一锁可锁两室，可以选配外挂锁。 2.25、冷藏室配置带状LED照明系统，箱体内部一目了然。 2.26、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻室各一个。 2.27、选配485/R232接口、远程报警接口。 2.28、上室冷藏室标配自动化霜功能。 2.29、上室冷藏室配置3个钢丝搁架(带标签卡)，下室冷冻室配置6个抽屉（ABS），方便物体分类存放。冷藏钢丝搁架尺寸（宽*深mm）：636*491，冷冻抽屉尺寸（宽*深*高mm）：275*465*155。 2.30、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟任意设。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 ▲2.31、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式（中英文格式可选），最大存储条数100000条，最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于24小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 |  |
| 2 | 混匀器 | 台 | 2 | 一、技术指标： 1.适合短时间（点动）或长时间连续工作 2.转速范围：0-2500rpm，无级调速 3.偏心球轴承设计，振动头安装方便 4. 9种振头及适配器可选，可适用于Eppendorf管等 5.硅制底座，超强防震，适合高速工作 6.整机稳固，可选配真空吸盘脚 7.运行周转直径：4mm 8.防护等级：IP21 二、技术参数： MX-S(可调式). 电压 [VAC]; 220-230. 频率 [Hz]; 50. 功率 [W]; 60. 振荡方式; 圆周. 周转直径[mm]; 4. 电机输入功率[W]; 58. 电机输出功率[W]; 10. 允许连续运转时间; 100%. 速度范围 [rpm]; 0-2500. 转速显示; 刻度. 运行方式; 连续运转/点动. 外观尺寸[mm]; 127×130×160. 重量[kg]; 3.5. 允许环境温度 [°C]; 5－40. 允许环境湿度; 80%. 外壳防护等级; IP21. |  |
| 3 | 移液器 | 台 | 2 | 试剂移液，一套4支，含0.5-10µL、10-100µL、20-200µL、100-1000µL各一支。 |  |
| 4 | 迷你离心机 | 台 | 2 | 一：产品特性 外形精巧，色彩询丽，流线型设计，体积小。 专利静音技术，超低噪音运行。 采用微型直流电机和碳纤维转头。 经久耐用，安全可靠。 二：主要技术参数 最高转速（r/ min） 4000 最大相对离心力（×g） 约900 转子配置 6×1.5/0.5/0.2 ml 外形尺寸 170×150×130 mm 重量 1.25 Kg |  |
| 5 | 紫外线杀毒车 | 台 | 3 | 一、技术参数 长X宽X高(mm); 410x415x1150. 净重/毛重(KG); 11/13. 型式; 手推移动式. 输入功率; 132VA. 电源电压; AV220V 50HZ. 消毒车定时选择范围; 0~60min. 灯臂调节角度; 0°~180°. 30W紫外线灯管辐照强度; ≥100μW/c㎡. 石英灯管; 紫外线低压汞消毒灯2支30W. 紫外线波长; 253.7 nm. 三芯电源线长度; ≥2m. 灯管控制开关; 二支. ▲二、紫外线消毒车主要材料由304不锈钢板或钢制喷塑制成。 三、紫外线消毒车产品要求 1、紫外线消毒车的脚轮装置应滚动灵活，不能有卡轧现象，放置平稳。 2、紫外线消毒车保护门应开启方便、轻松、牢靠。 3、紫外线消毒车表面应平整、光滑，油漆无脱落、划伤和流痕。 4、紫外线消毒车应有时控、报警装置、定时器触点应良好，工作稳定可靠。定时器时控范围0~60min 10%，定时结束蜂鸣器应及时报警。 5、二支紫外线消毒灯管应分别装有控制开关，消毒灯管在接通电源后1min内发光。 6、 紫外线消毒车外露三芯电源线不短于2m。 ▲7、紫外线消毒车的紫外线辐照强度 ≥100 μW/c㎡。 |  |
| 6 | 洁净工作台 | 台 | 1 | 1、该产品采用优质碳钢板焊接成型，由上部送风体、下部支承、高效过滤器和低噪音变速离心风机等等组成，具有结构简单，外型美观等特点。 2、设备工作区台面采用304不锈钢拉丝板。 3、内侧安装紫外线杀菌灯。 4、产品采用可变风量的风机系统，通过调节离心风机的输入电压，从而改变其工作状况，使出风面的平均风速始终保持在理想范围内，可有效地延长高效过滤器的使用寿命。 5、操作简单，程控自动运行工作稳定可靠。 6、安装有钢化玻璃移动门，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。 技术参数： 洁 净 等 级; ISO 5级（100级）. 平 均 风 速; ≥0.2m/s（可调）. 菌落数; ≤0.5个/皿·时. 噪 声; ≤62dB(A). 振 动 半 峰 值; ≤4um. 电 源; AC,单相220V/50Hz. 最 大 功 耗; ≤0.4kW. 重 量; ～150kg. 规 格 尺 寸; W1：工 作 区 宽; 1340mm. D1：工 作 区 深; 680mm. H1：工 作 区 高; 550mm. W： 外 形 宽; 1500mm. D： 外 形 深; 740mm. H：外 形 高; 1620mm. 高 效 过 滤 器 规 格 及 数 量; 1300×610×50×①. 荧 光 灯 规 格 及 数 量; 14W×②. 紫 外 灯 规 格 及 数 量; 8W×②. 适 用 人 数; 双人. |  |
| 7 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、疾控预防控制中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等 二、技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)HZ。 2.2、样式：立式 。 2.3、有效容积:398L 。 2.4、外部尺寸(宽*深*高)：785*1041*1947 。 2.5、内部尺寸(宽*深*高)：440*696*1266 。 2.6、净重/毛重（KG）：237/272 。 2.7、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 ▲2.8、显示：7寸高性能LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 2.9、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 ▲2.10、安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。 2.11、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 2.12、中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，自主知识产权的独特制冷回路。 2.13、进口SECOP高效压缩机，整机稳定运行功率小于500W，进口EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 2.14、25℃环温时，单日耗电量≤8KW.h/24h。 2.15、一体式把手门锁设计，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。 2.16、25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤5h。 2.17、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。2个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门4道密封，内门两道门封，整机6道门封。 2.18、25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥170min。 2.19、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 2.20、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 2.21、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 2.22、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 2.23、2个温度测试孔，方便测试温度。 2.24、标配USB模块，可记录箱内实际温度、故障报警等数据长达10年以上。 2.25、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 2.26、选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。 2.27、选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 2.28、选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。 2.29、可存储2英寸标准冻存盒300个，2ml标准冻存管30000支。 |  |
| 8 | 恒温金属浴 | 台 | 1 | 1.温度控制系统，室温下，能够对15-100℃的温度范围进行精准控制； 2. 20-45℃ 最大温度精准度为±0.5℃； 3.最高转速1500 rpm(不同模块会有变动)； 4.多种承载模块选择； 5.支持程序编辑和存储； 6.磁铁吸附技术，无需工具，模块即可自动与机器吸附； 7.配置保温功能模块罩，防止热量散失。 配置模块：0.2ml96孔 PCR板，2mlEP管，15mlEP管 功能; 加热混匀. 温度范围; 最低：高于室温5℃ 最高：100℃. 温度设定范围; 15℃~100℃. 控温精度[℃在20-45℃]; ±0.5. 温度均一性[℃在20-45℃]; Max ±0.5. 最大升温速率[℃/s]; 5.5. 最大降温速率[℃/s]; -. 震荡速率 [rpm]; 200-1500. 周转直径[mm]; 3. 屏幕显示; LCD. 程序; 6段9个程序. 电压; 200-240V. 频率; 50/60Hz. 功率; 200W. 时间设置范围; 1min~99h59min. 尺寸[长×宽×高 mm]; 200×235×120. 工作环境温度; 5~40℃. 工作环境湿度; 80%. |  |
| 9 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 1、气流模式：70%循环，30%外排 2、洁净等级：不低于或优于ISO 14644.1标准5级（美联邦209 E标准100级） 3、生物安全性：(1).人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次(2).产品安全性：菌落数≤5CFU/次(3).交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 4、紫外灯波长254nm，辐照强度≥400μw/m2 5、振动：10Hz和10kHz之间的净振动振幅≤5μm 6、气密性：安全柜加压到500Pa,保持30min后气压不低于450Pa 7、柜体和支架分体式结构，便于安装。柜体部分采用1.5mm厚的冷轧钢板，结构强度高，柜体表面静电喷涂。 8、符合人体工程学原理的7°倾斜角设计，降低使用者的工作疲劳。 ▲9、标配通体式搁手架，降低使用者的工作疲劳。 10、工作区均采用标准304不锈钢材质，强度高、耐腐蚀。左右后三面为一体圆弧成型，无死角。工作台面采用托盘式结构，易于清洗。 11、可视前窗采用厚度6mm的钢化防紫外线玻璃，无反光、防爆、防紫外线。 ▲12、风机容量大，能有效延长高效过滤器使用寿命，运行稳定，噪音低。 13、配备安全防溅插座和排水阀。 14、垂直层流负压、气幕式隔离设计，完全杜绝玻璃前窗缝隙可能存在的泄漏，有效保证操作人员安全。 15、控制系统采用液晶屏幕显示，流入气流、下降气流、运行状态、高效寿命等参数均为实时数字式显示。 16、消毒定时功能及消毒完成自动关机功能，操作人员工作完成后即可离开，不必等待消毒过程完成后手动关机。 17、风速自动调节功能：微处理系统根据在线检测的风速反馈，按照程序自动调节风机的输出，使风速稳定的维持在标称值，有效的防止高效过滤器堵塞导致的风速变化，可靠的保护操作人员安全的同时也增加了过滤器使用寿命。 18、完备的报警及联锁系统，增强安全性，防止误操作。 ·紫外线防误触：只有在荧光灯、风机和玻璃前窗全部关闭的情况下，紫外灯才能开启。 ·风机智能控制：关闭前窗玻璃，风机自动停止，防止风机空运转。 ·关闭前窗提示：前窗非关闭状态时无法关机，并提示“请先关闭前窗”， 防止未关前窗使实验微生物泄漏。 ·前窗限位报警：前窗高度超过安全高度报警，防止实验室微生物泄漏。 ·气流波动报警：气流波动超过20%报警，保证气流可靠。 工作区尺寸 （宽×深×高）; 1300×625×640mm. 外形尺寸 （宽×深×高）; 1400×830×2200mm. 下降风速; 0.37m/s. 流入风速; ≥0.55 m/s. 噪音; ≤63dB （A）. 振动/半峰值; ≤5μm. 照度; ≥800Lx. 电源; AC单相 220V/50Hz. 最大功率; 1800W. 荧光灯; 36W×2. 紫外线灯; 30W×1. 净重; 250kg. |  |
| 10 | 核酸自动提取仪 | 台 | 1 | 基本功能：本产品应用于拭子类样本、体外培养的细胞、血清、血浆、粪便、疱疹液、组织等多种类型的样本中，自动化实现临床样本的核酸提取和纯化。 技术原理：磁珠与核酸特异性结合，通过微电脑控制磁棒和96孔磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化工作，无需液体转移。 产品结构：本仪器主要由控制部件、动力系统、工作部件、传动部件、电源部件、软件等部分组成。 操作界面：8寸彩色液晶屏触控操作，Windows系统 ▲仪器尺寸：56.4cm×25cm×39cm（长ⅹ宽ⅹ高），小巧可放入生物安全柜 样本体积：20μL~1000μL ▲样本通量：1~96 个/次 ▲处理时间：提取快速，96个样本10min 磁棒规格：永久性磁棒，1×96规格，配有磁套，有效避免交叉污染 提取方式：纳米磁珠法 振荡混合：多模式多速度可调 ▲污染控制：设备一键式日维护，操作简便； 内置紫外灯，有效清除仪器内的核酸片段，防止交叉污染发生； 常温裂解提取最大化消除气溶胶产生的可能性。 磁珠回收率：＞98% 电源要求：100~220VAC(50/60Hz) 运行条件：温度：10~40°C 湿度：20%-80% 配置：电脑一台，打印机一台，扫码枪一个 | 核心产品 |
| 11 | 实时荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | ▲样品容量：96x0.2mL 适用耗材：0.2mL单管，8x0.2mL排管，96孔板（国产管适用） 温度控制范围：4℃~100℃ 最大升温速度：≥3.5℃/s 控温精度：0.1℃ ▲温度均一性：≤±0.25 ℃ 温度准确度：±0.1℃ 温度控制区域数量：6区独立温控 激发光源：全波长免维护卤铝灯 激发光波长范围：380nm-780nm ▲激发光通道数：≥5 检测组件：-20℃CCD 检测光波长范围：380nm-780nm 检测通道数：≥5 激发和检测通道传播介质：双向96根耐高温专业光纤 适用染料及探针：FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein,VIC/HEX/TET/Cy3/ Cy3.5/JOE/Yellow555,ROX/Texas Red,Cy5/Cy5.5/LC Red,Tamara 置信度：可进行5000和10000个拷贝的有效区分,置信度达99.8% 分辨率：单重反应低至1.5倍变化 软件功能：软件功能丰富,可通过染料及探针实现绝对定量、相对定量、 基因分型、扩增效率计算、熔解曲线等 ▲热盖：电动热盖 自动化品台：可与自动化固工作站配套使用，据施工作效率 远程监控：可与实验室信息管理系统联网 数据输出形式：用户设置 软件：配置HPV核算分型定量检测结果判读软件。仪器自动输出HPV核算分型定量检测结果 |  |
| 12 | 微量高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 主机技术参数： 最大容量 4×100 ml 最高转速（r/ min） 20800 最大离心力（×g） 29850 标配转子 12×1.5/2.0 ml 转速精度 ±50r/min 制冷系统 无氟制冷压缩机组和控制阀（R404a） 温控范围 －20℃～40℃ 温控精度 ±1℃ 运行程序 100个 总功率 1.5 Kw 定时范围 1-99h59min 转子识别 自动转子识别功能 噪 音 ≤60 dB 电 源 AV220V 50Hz 重 量 75 Kg 外形尺寸（长×宽×高） 710×630×350 mm 角转子参数： 产品名称; 容量; 转速; 离心力. 角转子; 12×1.5/2.0ml; 20800; 29850. 48×0.5ml; 13000; 14503. 18×1.5ml; 16000; 20606. 24×1.5/2.0ml; 14000; 18220. 30×1.5ml; 12000; 15294. 48×1.5ml; 13000; 18138. 10×5ml; 16000; 17660. 8×7ml; 14000; 12271. 12×10ml/5ml; 14000; 18810. 8×15ml尖底; 12000; 14830. 8×15ml圆底; 12000; 14830. 12×10ml通孔; 6000; 3740. 6×50ml通孔; 6000; 3670. 6×50ml圆底; 12000; 13820. 6×50ml尖底; 12000; 15120. 4×100ml; 10000; 10500. 水平转子; 12×10ml; 4000; 2360. 4×50ml; 4000; 2360. 4×100ml; 4000; 2490. 水平酶标板转子; 2×2×48孔; 3000; 1120. |  |
| 13 | 灭菌锅 | 台 | 1 | 一：设备参数及配置 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1 容积： 100L 1.1.2 材质： 06Cr19Ni10不锈钢 1.1.3 设计压力： -0.1～0.35MPa 1.1.4 设计温度： 142℃ 1.1.5 使用寿命： 8年（16000次灭菌循环） 1.1.6 主体保温： 10mm玻璃棉 1.1.7 腔壁加热： 覆盖式金属加热板 1.2 密封门 1.2.1 门数量： 单门 1.2.2 门板： 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm 1.2.3 材质： 06Cr19Ni10不锈钢 1.2.4 ▲安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。 1.2.5 门密封方式 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 1.2.6 门罩： 采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 1.3 管路系统 1.3.1 控制阀门： 进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个 1.3.2 压力传感器： 进口压力传感器，质量稳定可靠 1.3.3 蒸汽产生方式： 主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 1.3.4 注水排水方式： 手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 1.3.5 冷凝装置 配置风冷系统，无气溶胶产生 1.3.6 ▲压力表： 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上 1.4控制系统 1.4.1 控制方式： "模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC； 采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 适用国际主流的各种通信协议； 利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止； 165V～240V宽电压范围； 1.4.2 界面显示： "四位数码显示屏，显示精度0.1℃； 抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用； 曲线显示工作状态和阶段信息； 指示灯闪烁显示当前工作阶段； 面膜操作，一键启动，方便快捷； 按键采用机械式按键，动作次数≥10万次； LED代码显示报警信息； LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态" 1.4.3 流程控制： "注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制； 采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气" 1.4.4 周期计数器 周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变 1.4.5 ▲延时启动功能 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 1.4.6 ▲传感器故障自检及保护功能 设备自动检测传感器故障，并声光指示 1.4.7 报警显示 出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 1.4.8 ▲预热功能 开机自动预热功能，预热时间最长20min 1.4.9 ▲排气模式 具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 1.4.10 保温功能 "可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 保温温度可设定范围40℃～60℃； 保温时间可设定范围0～99小时59分" 1.4.11 水位检测报警功能 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源1.4.12 温度指示器 "配置固定温度传感器，可选配可移动温度传感器； 温度传感器全部为A级精度，显示精确度0.1℃ 1.4.13 温控模式 单温度控制，可通过固定温度传感器实现液体负载的精确控温。 1.4.14 自校准功能 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 1.4.15 记录方式： 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 1.4.16 权限管理： 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 1.4.17 安全保护 "超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 1.5 程序系统 1.5.1 程序名称： 有器械器皿、固体废弃物灭菌、液体灭菌、培养基灭菌—保温4种标准灭菌程序、1个琼脂熔解—保温程序 1.5.2 适用范围 "固体类程序适用于能承受快速排气泄压、温度急剧变化的负载的灭菌 液体程序适用于温度、压力不能急剧变化的培养基、琼脂等负载的灭菌、保温及熔解，也适用于医疗废弃物的灭菌处理" 2 标准配置 2.1 门胶圈 1条 2.2 波纹管 1件 2.3 不锈钢提篮 2个 |  |
| 14 | 恒温振荡水槽 | 台 | 1 | 用途概述 广泛应用于对振荡和温度精确性有较高要求的实验室研究工作中,如细菌培养、发酵、杂交、化学和生化反应、酶和组织研究等。 产品特点 采用不锈钢内胆、顶盖，防腐蚀、易清洁。 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，带定时。 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，不发生意外。 采用无级调速的交流减速电动机，能直接驱动摇床，且高线性度，噪声低。 振荡架可以简单拆卸，方便客户清洗。 自我诊断功能（加热器断路、传感器异常、上下限温度报警）。 多段可编程控制器（选配） 微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。 可预设7组63步可编程序，每组设置时间1~99小时59分。 多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。 采用慢速启动振荡方式，防治水从水槽内溢出。 温度范围：RT+5~99℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度均匀性：±1℃ 振荡频率：30-180rpm 振幅：30mm或40mm可选 电源电压：AC220V 50HZ 输入功率：1250W |  |

第二部分

| 项号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能配置 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （包括标准配置和附加部件） |  |  |
|  |  |  |  |  | 长*宽*高 |  |
| 一、实验台柜部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 张 | 2 | 钢木结构，12.7mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，带PP中号水槽感应水龙头1套，带单口洗眼器1套 | 5630*750*850 |  |
| 2 | 边台 | 张 | 1 | 钢木结构，12.7mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，带PP中号水槽感应水龙头1套，带单口洗眼器1套 | 3750*750*850 |  |
| 3 | 边台 | 张 | 1 | 钢木结构，12.7mm耐酸碱实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，带PP中号水槽三口水龙头1套 | 4500*750*850 |  |
| 4 | 落地淋浴洗眼器 | 个 | 1 | 不锈钢材质，不带脚踏,淋浴洗眼一体 |  |  |
| 5 | 拆除原有实验台 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、基础装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| （1）、拆改部分: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有墙 | ㎡ | 17 |  |  |  |
| 2 | 开传递窗洞 | 个 | 3 | 原有砖墙开传递窗洞 | 600*600 |  |
| 4 | 封门洞 | ㎡ | 4 | 水泥砂浆，多孔砖砌筑 | 900*2100 |  |
| 5 | 砖墙抹灰 | ㎡ | 4 | 水泥砂浆抹灰 |  |  |
| 6 | 墙面刮腻子油乳胶漆 | ㎡ | 4 | 1、腻子两遍，灯光打磨。 2、刷面漆两遍，底漆一遍。 |  |  |
| 7 | 拆门 | 樘 | 3 | 拆除原有门 | 900*2100 |  |
| 8 | 开门洞 | ㎡ | 4 | 原有砖墙开门洞 | 1000*2100 |  |
| 9 | 拆除部分零星抹灰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 拆除垃圾清运费 | 项 | 1 |  |  |  |
| （2）、净化结构部分: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻镁彩钢板吊顶 | m2 | 91 | 玻镁彩钢板, 双面钢板厚度为0.426 | 50mm |  |
| 2 | 吊顶龙骨及连接密封件 | m2 | 91 |  | 50mm |  |
| 3 | 玻镁彩钢板隔断 | m2 | 249 | 玻镁彩钢板, 双面钢板厚度为0.426 | 50mm |  |
| 4 | 隔断连接密封件 | m2 | 249 |  | 50mm |  |
| 5 | 玻镁彩钢板风井 | m2 | 17 | 玻镁彩钢板, 双面钢板厚度为0.426 | 50mm |  |
| 6 | 隔断连接密封件 | m2 | 17 |  | 50mm |  |
| 7 | 玻镁彩钢板门 | 樘 | 8 | 双面钢板厚度为0.426，带观察窗 | 1000*2100 |  |
| 8 | 彩钢板门电互锁器 | 套 | 6 | 1；气闸互锁缓冲间电子连锁，输入电压220V，电锁电压12V，2；电子连锁专用指示灯，电压5V，蜂鸣提醒、关门提醒，含电线电路安装，人工 |  |  |
| 9 | 闭门器 | 套 | 8 | PCR功能区门和缓冲间门的闭门器 |  |  |
| 10 | 门禁系统 | 套 | 2 | 刷卡、密码 |  |  |
| 11 | 5#铝合金专用槽铝 | m | 199 |  | L50mm |  |
| 12 | R50铝合金内圆弧 | m | 238 |  | R50mm |  |
| 13 | 铝合金底座 | m | 238 |  |  |  |
| 14 | 铝合金内三维节点 | 只 | 40 |  |  |  |
| 15 | 铝合金外三维节点 | 只 | 20 |  |  |  |
| 16 | 铝合金门封头 | 只 | 32 |  |  |  |
| 17 | 铝合金外圆立柱 | m | 30 |  | R50mm |  |
| 18 | 固定净化窗 | 个 | 3 |  | 1200*1200 |  |
| 19 | 传递窗 | 个 | 3 | 机械互锁，带杀菌装置 | 600*600 |  |
| 20 | 上人检修口 | 个 | 4 |  |  |  |
| 21 | 微压差计安装 | 个 | 3 | 气压式0-60Pa |  |  |
| 22 | 不锈钢执手门锁 | 把 | 8 |  |  |  |
| 23 | 2mmPVC地板 | m2 | 103 |  |  |  |
| 24 | 自流平水泥及施工费 | m2 | 103 |  |  |  |
| 25 | 胶水及粘接剂 | m2 | 103 |  |  |  |
| 26 | 五金配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 彩钢板安装人工费 | m2 | 357 |  |  |  |
| 28 | 彩钢板搬卸费 | m2 | 357 |  |  |  |
| （3）、水电改造部分: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三、暖通部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自净器 | 套 | 3.00 | 外壳采用冷轧钢板烤漆，有风机、初效过滤网、送风静压箱、高效过滤器和均流板组成。 | 送风量1500m3/h |  |
| 2 | 自净器 | 套 | 3.00 | 外壳采用冷轧钢板烤漆，有风机、初效过滤网、送风静压箱、高效过滤器和均流板组成。 | 送风量500m3/h |  |
| 3 | 线控器 | 套 | 6.00 | 线路控制 |  |  |
| 4 | 防火阀 | 套 | 3.00 | 排风主管 | 320*250 |  |
| 5 | 对开多叶调节阀 | 套 | 3.00 | 排风主管 | 320*250 |  |
| 6 | 对开多叶调节阀 | 套 | 3.00 | 排风井 | 250*250 |  |
| 7 | 对开多叶调节阀 | 套 | 3.00 | 排风井 | 200*200 |  |
| 8 | 铝合金回风口 | 套 | 6.00 |  | 400*350 |  |
| 9 | 消音器 | 套 | 3.00 | 排风主管安装 |  |  |
| 10 | 防雨百叶窗 | 个 | 3.00 | 新风口 | 800*400 |  |
| 11 | 风管帆布软接头 | 批 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 复合板、镀锌钢板 | ㎡ | 69.00 | 半成品 | 0.5-0.8mm |  |
| 13 | 风管制作 | ㎡ | 69.00 |  | 0.5-0.8mm |  |
| 14 | 风管法兰材及制作 | ㎡ | 69.00 |  | 0.5-0.8mm |  |
| 15 | 风管吊钩罗丝配件 | ㎡ | 69.00 | 国标 |  |  |
| 16 | 风管保温橡塑板及胶水 | ㎡ | 83.00 |  | B2级，20mm |  |
| 17 | 高效排风机 | 台 | 1.00 | 风量：2300m3/h |  |  |
| 18 | 排风机 | 台 | 1.00 | 风量：2300m3/h |  |  |
| 19 | 排风机 | 台 | 1.00 | 风量：2700m3/h |  |  |
| 20 | 风机基座 | 个 | 3.00 | 水泥砂浆制作 |  |  |
| 21 | 3匹变频风管机 | 套 | 3.00 | 匹数 :3匹、冷暖类型：冷暖；制冷量（W）:7200W |  |  |
| 22 | 铜管(含保温安装） | 米 | 20.00 |  | 3匹 |  |
| 23 | PVC排水管(含保温安装） | 米 | 12.00 |  | φ25--φ32 |  |
| 24 | 空调安装人工费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 新风机 | 台 | 3.00 | 风量：600m3/h |  |  |
| 26 | 外机铁架 | 付 | 3.00 |  |  |  |
| 27 | 风管安装人工费 | ㎡ | 69.00 |  |  |  |

附件 1	技术参数要求

（一）实验边台

▲1、台面：采用实验室专用12.7mm耐腐蚀台面板材，表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低操作面前缘上边经圆滑处理，采用实验室专用实芯理化板加工制作。

2、主体 C-型框架规格约 40*60*1.5mm，上海宝钢或同级以上档次品牌产优质镀锌空心钢焊接制成，连接处 冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有 组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊 点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。

3、基箱部分

1）箱体门板：采用 18mm 厚优质米黄多层实木板，周边以 1.5mm 厚 PVC 封边条封边和压槽，黏结牢固耐 用，四边倒角圆滑处理。

2）柜身：采用 15mm 厚优质米黄多层实木板，周边采用 0.6mm PVC 封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。

3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用 15mm 以上米黄多层实木板，其他材质同柜身。

4）活动背板：采用 4mm 以上厚三聚氰胺板，活动可拆卸式。

5）活动板层：采用 18mm 以上厚双面多层实木板，所有断面经优质 PVC 封边和压槽防水处理，活动可拆 卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。

6）铰链：加厚采用优质 105 度自闭式铰链。采用优质自闭式带阻尼铰链，与柜体面水平角度＜15 度时， 柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

7)滑轨：DTC 加厚优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负 重 25 公斤（大于 100000 次）。安装好的抽屉滑轨承重力需达 20Kg。

8）拉手：采用 35mm 铝合金一字型内嵌拉手，颜色可以选，配堵头，防腐易清洁。

9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖，配减震防滑功能高强度可调地脚，采用 M12 螺丝压模成型，底衬 防水黑色 PVC 六角套环，通过钢制镀锌制作的 M10*60 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、 减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为 0-40mm。

4、插座部分：

1)电线：采用阻燃性聚氯乙烯绝缘电线，单个插座连接采用 2.5mm仩以上国标铜线，2 个插座串联连接采 用 4mm仩以上国标铜线，所以电线都必须套接 PVC 阻燃波纹线管。

2）插座：规格：10 孔 10A 以上国标插座 颜色：乳白 面板：PVC 塑料（防弹胶）面板，隐藏安装在边台 走线柜里。按实验台长度每 1-1.5 米配插座 1 个，根据实际需要配置。

（二）PP 水槽

1、水槽重量：4.4KG，尺寸：长*宽*高 555mm*455mm*310m

2、实验室专用水槽选用7mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性好，在不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。

3、水槽配有防溢水结构，溢水管与PP水槽高压一体注塑成型，溢水管上端为进水口，位于水槽主体上边缘30mm处，下端为排水口，避免积存水溢出水槽台面。

4、水槽配有PP防虹吸结构，有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排，具有缓存排水功能便于清洁沉淀物质。

5、水槽下水口设在靠近水槽后壁，提高空间利用率。使水槽下方可利用置物空间增加一倍以上。

6、水槽表面为皮纹设计，厚重大气且防滑防刮伤以延长使用寿命。

（三）水龙头

1、采用末端配有塑料过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清 洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率。

2、主体：铜质

3、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射

4、陶瓷阀芯：90 度旋转，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压 20 帕；

5、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器；

6、开关旋转：高密度 PP，人体工学设计，手感舒适；

7、鹅颈管：可 360 度旋转。

（四）落地淋浴洗眼器

1、主体采用304不锈钢材质，管道直径：38mm ，洗眼盆直径：300mm，表面为镜面抛光。

2、洗眼器结构为“一种定向快速接头”连接方式，能够快速的装配。

3、洗眼喷头：自带双流量调节阀，模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。流量调节装置带有节压阀门，可适用于不同压力场所。

4、喷淋水流量：≥ 76 L/min  洗眼水流量：≥ 11.4 L/min

5、冲淋拉手/拉杆：冲淋拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。

（五）单口洗眼器

1、主体： 加厚铜质,高度240mm，涂层表面为高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射

2、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少 15 分钟。

3、防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开

4、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便,

5、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭

6、 软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手

7、水压：最大耐水压 7 巴

（六）3匹风管机参数

1、制冷量：7.2KW，制热量：8.6KW

2、制冷功率：2.52KW

3制冷功率：2.84KW

4、循环风量：1000m³/h

5、静压值：10-30Pa

6、内/外机噪音：29dB;55dB

7、内/外机质量：25kg；53kg

8、内/外机尺寸：1140x210x450；910*712*34

| 二、涉及项目的其他要求 |  |
| --- | --- |
| ▲采购预算价 | 项目总采购预算价：201.9900万元，投标总报价不得超项目总采购预算价，否则按无效投标处理。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“功能目标及技术性能指标参数”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在按照甲方的施工图纸安装调试完成后需提交全部安装竣工图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 |
| 其他技术及服务要求 | 无 |
| ▲三、商务条款及其他要求表（不满足商务要求的投标无效） |  |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求： 3.1投标人须具备由食品药品监督管理部门（或市场监督管理部门）颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）； 3.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.4投标人在参加本项招标活动的最近三年内，在经营活动中无严重违法记录。 3.5本项目不接受联合体投标。 |
| 售后服务及其他要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试。 2、交付使用期：自合同签订之日起50日内交付并安装验收完毕。 3、交货安装地点：广西柳州市（采购人指定地点）。 4、售后服务要求：⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门、安装、调试，所采购专用设备的具体放置方位以采购单位要求为准；⑶出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。⑷定期回访以及对设备维修。 5、质保期：按厂家承诺实行“三包”承诺，质保期不少于1年，超出要求售后期限的按照厂家的承诺售后期限执行。 6、质量要求：投标人所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准，主要产品必须是品牌的、全新的，出厂后未开封、未使用过的整机产品（厂家原装正品）。 7、供货时必须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书原件（或代理证书复印件）（必须提供，否则不予验收）。 8、安装： ⑴仪器到货后专职工程师上门安装调试。安装和培训的总时间不超过于30个日历日，保证使用人员能正常操作使用仪器和软件功能。⑵本项目设备所有尺寸都以现场测量为准，竞标人必须考虑总长在2 米内对总报价的影响。各种台面板、 五金配件原厂家的保护膜必须到现场拆包，双方按技术参数验收后方可安装。 9、设计实施方案: (1)竞标人依据采购文件向用户提供符合实验室操作规范的、合理的施工方案， 竞标人须充分考虑使用者实验室的现状。若中标则中标人按照该设计实施方案，将图纸、施工方案等送 采购人确认后进行方可进行制作、施工，施工过程由采购人配合协助，所有费用由中标人负责。 ⑵竞标人必须提供整个实验室的平面布置图纸（图纸内容反映出 实验台设备布局等）。以上所要求提供的设计图纸资料，均须提供原件，并加盖实验台制造 厂家公章，可另行装订，否则投标无效。 10、验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 付款条件 | 本项目无预付款，供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭供应商开具的全额发票，采购人一次性付清全部的货款。 |
| 投标报价 | 投标报价是指设备的所有费用，包括设备采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等所有成本费用的总和。 |
| 履约保证金 | 中标人须在签订合同前按成交金额的5%以转账或电汇形式支付到采购人指定账户（须备注“履约保证金”），否则不予签订合同。 |
| 其它要求及 说明 | 1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、本项目采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 样品要求 | 无 |
| 产品演示要求 | 无 |
| 核心产品 | 采购需求表：第一部分10 核酸自动提取仪 产品为核心产品 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| ▲其他 | 投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品可不填写），如不填写视为不满足。 |

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：广西壮族自治区地质职工医院 地址： 柳州市鱼峰区洛维路89号 联系人：龚老师 联系电话：0772-3350224 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：广西八桂建设项目管理有限公司 联系人：宁工 联系电话：0771-5558823 地址：南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201-1号 |
| 3 | 项目名称 | 实验室专用设备采购及安装 |
| 4 | 项目编号 | GXZC2021-G1-003058-GXBG |
| 5 | 采购预算 (最高限价) | 项目总采购预算价：201.9900万元，投标总报价不得超项目总采购预算价，否则按无效投标处理。 |
| 6 | 资金来源 | 政府财政性资金 |
| 7 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 8 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求： 3.1投标人须具备由食品药品监督管理部门（或市场监督管理部门）颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）； 3.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.4投标人在参加本项招标活动的最近三年内，在经营活动中无严重违法记录。 3.5本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织；由投标人自行决定是否踏勘现场。 |
| 10 | 投标费用 | （1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （2）本项目的代理服务费按本须知27规定的费率标准（货物类），采用差额定率累进计费方式计算,由中标人向采购代理机构支付。 |
| 11 | 分包 | þ不允许。 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的其他要求： |
| 12 | 投标人确认收到澄清、修改的时间 | þ不需要确认。澄清、修改文件在招标公告发布媒介上发布，自发布之日起，视为投标人已收到该澄清、修改。投标人未及时关注相关网站造成的损失，由投标人自行负责。 □需要确认。投标人在收到澄清、修改文件后24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清、修改。书面形式确认可通过扫描件发送到邮箱，邮箱：1774121715@qq.com |
| 13 | 投标截止时间 | 详见本项目公开招标公告。 |
| 14 | 资格证明文件 | 具体材料见“投标人须知正文” |
| 15 | 商务技术文件 | 具体材料见“投标人须知正文” |
| 16 | 投标文件电子版 | 需要提供,投标人在递交投标文件时，需同时递交投标文件电子版。具体要求： （1）投标文件电子版内容：与全部投标文件正本内容一致； （2）投标文件电子版份数：1份； （3）投标文件电子版形式：未加密的PDF格式投标文件电子版光盘（或U盘）。 £不需要提供 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日内。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金(人民币)：贰万元整（¥20000.0元）。 投标保证金的形式：采用银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。 投标保证交纳指定账户： 开户名称：广西八桂建设项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁亭洪路支行 银行账号：4505 0160 4953 0000 0371 1、采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在投标文件递交截止时间前，投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效投标保证金。 2、供应商请在转账单备注栏注明本项目名称或项目编号。 3、供应商转保证金时必须充分考虑因银行流程等因素所需要的时间，任何主客观原因造成保证金不能按时到帐的，由供应商自行负责。 4、如果保证金是通过电子转账方式交纳且无转账单原件的，可提供网银转账单的彩色打印件（加盖公章）；供应商基本开户许可证帐号与转账单上的帐号不完全一致的，必须提供转账银行的说明材料原件】 |
| 19 | 投标文件份数 | 开标一览表 1 份； 资格证明文件正本 1 份，副本 2份； 商务技术文件正本 1 份，副本 4 份； |
| 20 | 递交投标文件地点 | 广西八桂建设项目管理有限公司开标室（南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201-1号） |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：广西八桂建设项目管理有限公司开标室（南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201-1号） 注意事项： 止截标时间止前，供应商的法定代表人（或其委托代理人）凭个人有效身份证原件、授权委托书（授权代理时）、营业执照副本复印件、投标保证证交纳凭证原件签到后递交响应文件，否则其投标响应文件不予接收。 |
| 22 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：公开招标公告发布后任1日。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示投标人名称以及查询结果）；查询时间：起始时间为递交投标文件截止时间前三年，截止时间应为购买招标文件之日起至递交投标文件截止时间前任意一天。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 23 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：共5人组成，其中采购人代表1人，评审专家4人。 |
| 24 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 25 | 履约保证金 | 中标人须在签订合同前按成交金额的5%以转账或电汇形式支付到采购人指定账户（须备注“履约保证金”），否则不予签订合同。 |
| 26 | 质疑函接收及联系方式 | 接收质疑函的方式：接收投标人或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交投标人签署的授权委托书。 联系部门：广西八桂建设项目管理有限公司 联系电话：0771-5558823 通讯地址：南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201-1号 |
| 27 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人支付。 （1）中标人领取中标通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，代理服务收费按下述标准（货物招标）以差额定率累进法计算收取，具体标准如下： 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%×0.8＝1.2 万元 （300－100）万元×1.1%×0.8＝1.76万元 合计收费＝1.2＋1.76=2.96万元 （2）采购代理机构指定的收取招标代理服务费的银行账户： R招标代理服务费由中标人支付。 |
| 28 | 其他 | ①本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作投标无效处理。 ②本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。不符合要求的或漏签的作投标无效处理。 ③投标人须知前附表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。 ④本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |

投 标 人 须 知

## 一、总  则

### （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西八桂建设项目管理有限公司（以下简称“本公司）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

公开招标方式。

### （四）投标委托

投标人的法定代表人（或其委托代理人）凭个人有效身份证原件、授权委托书（授权代理时）、营业执照副本复印件、投标保证证交纳凭证原件签到后递交响应文件，否则其投标响应文件不予接收。（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

### （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### （六）本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

### （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三条，购买招标文件的供应商不足三家的，本公司将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

### （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西八桂建设项目管理有限公司监督部  0771-5558823

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处    0771-5336893

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

### （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

### （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在购买招标文件后7个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本公司对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本公司必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本公司以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

（3）投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（4）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标人2020年度财务报表复印件（年度财务报表均应加盖单位公章）或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件；（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）（必须提供）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，可选）；

（7）税务登记证复印件（三证合一无须提供）；

2. 资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）商务及其他要求表（格式见第六章）（必须提供）；

（5）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（12）投标人情况介绍；

（13）中小企业声明函（如有，请提供）。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解（格式自拟，可选）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）（必须提供）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表（格式自拟，可选）；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠（格式自拟，可选）；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟，可选）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）（格式自拟，可选）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）（必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）（必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟，可选）

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

### （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：转账或电汇非现金形式提交。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本公司账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本公司账户上的清算时间）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本公司)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

### （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版U盘(U盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)1份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版U盘1份(U盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件及投标文件电子版U盘一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本公司财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

### （一）开标准备

本公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

### （二）开标程序：

1.开标会由本公司主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者采购人或采购代理机构委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本公司工作人员只唱开标一览表；

6.本公司做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

## 五、资格审查

采购人或本公司工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

### （一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

### （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本公司将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

（三）在发布中标公告的同时，本公司向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本公司提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本公司应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 八、签订合同

### （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

### （二）履约保证金

中标人须于签订合同前，按本须知前附表规定的金额直接缴入采购人账户。否则，不予签订合同。

### （三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本公司将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

## 九、其他事项

1.代理服务费

1.1签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

1.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

1.3采购代理机构的银行账户：

账户名称：广西八桂建设项目管理有限公司南宁分公司

开户银行：建设银行南宁新城支行

银行账号：45050160425500000555

2．解释权：本招标文件解释权属本代理机构。

3．有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西八桂建设项目管理有限公司

地址：南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201-1号

项目联系人： 宁工  联系电话：0771-5558823  传真：0771-5558823

# 第四章  评标方法及评定标准

## 一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

## 二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件。

投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函。

（2）以满足招标文件的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2、技术分……………………………………………………………………………………57分

（1）货物技术性能配置分(满分24分)

一档（12分）:投标产品基本满足招标文件对产品的基本需要及技术配置要求，有负偏离;

二档（18分）：投标产品完全满足招标文件对产品的技术功能需要及技术配置要求;

三档（24分）：投标产品完全满足招标文件对产品的技术功能需要及技术配置要求且至少有一项评标委员会认可的且带▲号的重要指标明显优于招标文件对产品的技术功能需要及技术配置要求,提供相关证明材料否则不予计分。

（2）项目实施方案分（满分18分）

由评标委员会根据投标文件提供项目实施方案进行评定，独立打分。

一档（3分）：项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求；

二档（6分）：项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般；

三档（9分）：项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容较完善；

四档（12分）：项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善；

五档（15分）：项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行。

六档（18分）：项目实施方案详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善、全面，建议的安装、调试、验收方法或方案完善有效且更优化、更全面、切实可行。

（3）售后服务承诺分（满分15分）

由评标委员会根据投标文件提供售后服务承诺方案进行评定，独立打分。

一档（5分）：满足招标文件售后服务要求的；

二档（8分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整，优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的；

三档（11分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的；

四档（15分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。发生故障时提供备用机或有替代解决方案。免保期后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，有免费技术巡检方案。

3、商务分……………………………………………………………………………………13分

（1）业绩信誉资质分（满分11分）

①2018年1月1日以来，投标人对投标产品的销售业绩（品牌型号与投标产品必须相一致），每项产品每提供一个业绩得1分，满分4分。【提供合同复印件核对，无法核对关键信息的不予计分】

②投标产品或其生产厂家自2018年1月1日以来获得与经营相关的自治区级及以上荣（信）誉奖项，并提供相关荣（信）誉奖项等证明文件复印件的，每项得 1 分，满分4分。

③投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且在有效期内，每具有一个认证得1分，满分3分。

（2）政策功能分（满分2分）

①除强制采购节能产品外，其他产品属于财政部规定优先采购的产品（能提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品），得1分。

②属于财政部规定优先采购的产品（能提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品），得1分。非节能、环保产品的不得分；

（三）总得分=1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托本中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政资金。

3.付款方式：本项目无预付款，供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭供应商开具的全额发票，采购人一次性付清全部的货款。

第九条 履约保证金和质量保证金 ：中标人须在签订合同前按成交金额的5% 以转账或电汇形式支付到采购人指定账户（须备注“履约保证金”），否则不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，自动转为项目质量保证金，质保期满后无息退还。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由   方承担。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。乙方应于   天内更换，更换不及时的按逾期交货处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物或工程质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。鉴定费用由乙方先行支付。货物或工程质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物或工程质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。甲乙双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西八桂建设项目管理有限公司各一份，甲方两份，乙方一份。

本合同自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件及投标文件电子版U盘

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件及投标文件电子版U盘

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

## 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

（3）投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（4）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标人2020年度财务报表复印件（年度财务报表均应加盖单位公章）或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件；（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）（必须提供）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，可选）；

（7）税务登记证复印件（三证合一无须提供）。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）商务及其他要求表（格式见第六章）（必须提供）；

（5）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（12）投标人情况介绍；

（13）中小企业声明函（如有，请提供）。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

## 三、投标文件格式

### 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

（3）投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（4）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标人2020年度财务报表复印件（年度财务报表均应加盖单位公章）或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件；（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）（必须提供）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，可选）；

（7）税务登记证复印件（三证合一无须提供）。

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

### 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西八桂建设项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　          （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西八桂建设项目管理有限公司：

我______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                        法定代表人签字：

所在部门职务：                        职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

（4）商务及其他要求响应表格式：

商务及其他要求响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 |  |  |
| 2 | 售后服务及其他要求 |  |  |
| 3 | 付款条件 |  |  |
| 4 | 投标报价 |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：

日 期：

▲（5）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；(如有规定,则必须提供)

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表后未附中标（成交）通知书或合同复印件的，具体按第四章《评标方法及评标标准》业绩规定。

（2）类似项目的定义见第四章《评标方法及评标标准》规定。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：

日 期：

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（按要求提供）

（11）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况；（按要求提供）

（12）投标人情况介绍。（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

（13）中小企业声明函（如有，请提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

### 三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 设备名称 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：

日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：

日 期：

非招标文件必须要求时可附：

①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：

日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

### 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西八桂建设项目管理有限公司：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：         ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；开标一览表一份)；并附投标文件电子版U盘1份(U盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                          邮编：__________   电话：______________

传真：_____________    投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________              日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：

日 期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

（5）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：

日 期：