广西桂水工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：麻醉机等医疗设备采购

项目编号：QZZC2021-J1-10001-GXGS

采购人：钦州市第一人民医院

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2021年09月

目   录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  竞标人须知前附表	4

第三章  采购需求	16

第四章  竞争性谈判响应文件格式	36

第五章  合同主要条款（参考格式）	51

第六章  评分标准	58

# 第一章  竞争性谈判公告

# 第一章 竞争性谈判采购公告

项目概况

麻醉机等医疗设备采购采购项目的潜在供应商应在（钦州市钦北区鸿亭街道小江安置地126号，广西桂水工程咨询有限公司）获取采购文件，并于2021年9月30 日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: QZZC2021-J1-10001-GXGS

项目名称：麻醉机等医疗设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：118万元；其中A标38万元；B标80万元

最高限价：118万元；其中A标38万元；B标80万元

采购需求：本项目分AB两个标段，A标采购内容为核酸采样工作站2台等；B标采购内容为麻醉机2台，详见第三章货物需求一览表。

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起90日内交货完毕。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动；

3、供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

本项目不接受联合体竞标。

三、获取采购文件

时间：2021年9月24日至2021年9月29日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：钦州市钦北区鸿亭街道小江安置地126号（广西桂水工程咨询有限公司)；

方式：供应商在购买竞争性谈判采购条件书时，由本单位法定代表人或其授权委托代理人（持授权委托书原件）携带本人身份证原件及以下资料报名；主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件；以上材料均需提供加盖单位公章的复印件各壹份留采购代理机构存档）。

售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间2021年9月30日9点30 分（北京时间）

地点：钦州市钦北区鸿亭街道小江安置地126号二楼开标室（广西桂水工程咨询有限公司）

五、开启

时间：2021年9月30日9点30 分（北京时间）

地点：钦州市钦北区鸿亭街道小江安置地126号二楼开标室（广西桂水工程咨询有限公司）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

竞标保证金：A分标：柒仟元整（￥7000.00 元）

B分标：壹万伍仟元整（￥15000.00 元）（必须足额交纳）

竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称: 广西桂水工程咨询有限公司，

开户银行：建行南宁民主支行营业部，

账号：45050160435300000052；（以银行入账时间为准）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人名称：钦州市第一人民医院

地址： 钦州市钦南区明阳街8号

联系人及电话: 邓工   0777-2863330

2. 采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

地址：钦州市钦北区鸿亭街道小江安置地126号

电话： 0777-3608985

3.项目联系方式

项目联系人：归玉华

电　　 话： 0777-3608985

广西桂水工程咨询有限公司

2021年9月24日

# 第二章  竞标人须知前附表

## 一、竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：麻醉机等医疗设备采购 采购编号：QZZC2021-J1-10001-GXGS |
| 2 | 3.1 3.2 | 1、生产或经营本次采购货物，具备独立法人资格的国内注册供应商；符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动； 3、供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。 本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 7.4 | 竞标报价：竞标人须对《采购项目需求一览表》的货物和服务内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。 |
| 4 | 8.1 | 竞标文件：正本一份、副本四份、Micrisift Word电子版刻录成U盘一份。 |
| 5 | 9.1 | 竞标截止时间：2021年9月30日上午9时30分 竞标人应按竞争性谈判文件中规定的竞标截止时间前递交响应文件。 |
| 6 | 9.2 | 竞标文件递交地点：钦州市钦北区鸿亭街道小江安置地126号（广西桂水工程咨询有限公司） |
| 7 | 9.4 | 有效期：截止日期后60天。 |
| 8 | 10 | 竞标保证金(人民币)：A分标：柒仟元整（￥7000.00 元） B分标：壹万伍仟元整（￥15000.00 元） 注意事项： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件作无效处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则竞标无效。供应商必须于递交竞标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 |
| 9 | 11.1 | 谈判时间：2021年9月30日上午9时30分截标后 谈判地点：钦州市钦北区鸿亭街道小江安置地126号（广西桂水工程咨询有限公司） |
| 10 | 12.1 | 评定方法：最低评标价法。（详细见第六章） |
| 11 | 16.1 | 成交服务费参考计价 [2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》，以差额定率累进法计算。本公司按成交供应商所成交标的合同金额收取相应的成交服务费。 |
| 注意事项 |  | 竞标人的法定代表人或其委托代理人提交竞标文件时，应提交以下文件核对身份： （1）法人授权委托书（授权代理时提供）； （2）法定代表人身份证或被委托人身份证。 (3)保证金收据原件 |

二、竞标人须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：麻醉机等医疗设备采购

竞标编号：QZZC2021-J1-10001-GXGS

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购代理机构”是指：广西桂水工程咨询有限公司(以下简称“本公司”)。

2.2“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.3“货物和服务”是指本次采购文件中所采购的各种形态和种类的产品以及其提供的服务。

2.4“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 竞标人资格

见竞标人须知前附表。

4. 谈判费用、竞标公告、谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞标公告：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2竞标人的竞标文件以及竞标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务文件和技术文件三个部分组成（要求装订成一本，加盖单位公章）。

注：本项目各竞标人均可就项目的一个或多个分标竞标，竞标时必须对每个分标单独编制一套竞标文件，如投两个或多个分标，最多只能中一个分标。）

5.6.1价格文件

1）报价表；（必须提供）；

5.6.2 商务文件

1）竞标函(必须提供)；

2）竞标保证金交纳证明(必须提供)；

3）商务响应表(必须提供)；

4）竞标人资格证明文件

①竞标人有效的“企业法人营业执照”副本、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件或“三证合一”企业提供营业执照副本复印件；(必须提交，加盖公章)

②供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。（必须提供，同时要加盖单位公章）

③法定代表人身份证复印件（必须提供）；

④法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

⑤竞标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明及查询结果（截图，必须提供）；

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，将查询结果或截图加盖公章提交。

“信用中国”网站查询方法：进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”，将下载结果打印后加盖公章提交（事业单位除外）。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示竞标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞标截止时间前5日至竞标截止时间中任意一天。

⑥竞标人股东及出资信息表；(必须提交，格式见第四章，加盖公章)

⑦近半年来竞标人连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明）竞标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；(必须提交，加盖公章)

⑧近半年来竞标人连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的社保证明竞标人依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。(必须提交，加盖公章)

⑨其他证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业的，以提供《中小企业声明函》及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料为准）。

近半年指2021年3月至2021年8月。

⑩产品代理资格证复印件或针对本项目的授权书或供货证明文件（正本提供原件，副本提供复印件)；

5）商务资信文件

其他证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业的，以提供《中小企业声明函》及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料为准）。

5.6.3 技术文件

1）技术响应、偏离情况说明表(必须提供，格式见第四章)；

2）项目服务方案(必须提供，格式自拟)；

3）售后服务承诺书(必须提供，格式自拟)；

4）货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（按第三章采购需求提供）。

注：以上材料应真实有效，属于“必须提供”的文件和《采购项目需求一览表》中要求必须提供的文件必须与竞标文件同时提交完备并加盖公章，其余由竞标人视自身情况提交。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；竞标函必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。否则竞标无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

7.4竞标人须对《采购项目需求一览表》的货物和服务内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务文件”和“技术文件”装订成一本（三文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务文件”、“技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本四份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封（要求竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。文件袋外层封面上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判供应商名称；

4）截标时才能启封。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1响应文件递交起止时间及竞标截止时间

响应文件递交起止时间：见竞标人须知前附表。

竞标截止时间：见竞标人须知前附表。

竞标人应按竞争性谈判文件中规定的竞标截止时间前递交响应文件。

9.2竞标人递交响应文件的地点：见竞标人须知前附表。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件及竞标保证金

10.1本公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

10.2竞标保证金(人民币)：A分标：柒仟元整（￥7000.00 元）

B分标：壹万伍仟元整（￥15000.00 元）

竞标人须按对应分标缴纳竞标保证金,并在银行进账单的用途或空白栏上注明项目编号及所投分标。投多个分标的，每个分标必须分别转账并注明项目编号及分标号，不得一次性转入多笔保证金总额。竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。

10.3竞标人须按“竞标人须知前附表”的规定提交竞标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金。

10.4竞标人采用银行转账形式递交竞标保证金的，竞标保证金必须从竞标人银行账户转出到指定银行账户，否则视为无效竞标保证金；竞标人采用现金方式将竞标保证金直接交存到指定银行账户的，必须在银行现金缴款单上“缴款人”处填写竞人单位名称，“款项来源”处填写项目名称、项目编号，否则视为无效竞标保证金。

10.5办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞标。

10.6各竞标单位缴纳保证金后，将缴款凭证复印件加盖公章，在递交响应文件的同时单独递交项目负责人，作为缴纳保证金以及日后退还保证金的依据。（注意：需将缴款人开户行、账号及名称复印清晰）

10.7未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，不计利息；成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还（需携合同原件一份至采购采购中心办理），不计利息。

10.8对应交未交竞标保证金的响应文件，将会在评标中按照无效响应文件处理。

说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室出具的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》记录情况作为评审依据。

10.9竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)采购文件规定的其他情形。

五、谈判与评审

11.谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

11.1谈判小组构成：本采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

11.2 具体的谈判时间、地点见竞标人须知前附表，参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

12．评标原则和评标办法

12.1具体评标原则和评标办法见评分标准。

13.评审程序及谈判要求

13.1采购中心核实谈判小组成员身份，宣布评审专家须知。

13.2在谈判开始前由谈判小组对谈判文件进行确认，认可谈判文件的内容，符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

13.3资格性和符合性审查

谈判小组对响应文件进行资格性和符合性审查，审查响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，未实质性响应谈判文件的竞标文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。在评审过程中可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正,供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应当由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章。由授权委托代表签字的，应当附法人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13.4谈判

13.4.1在审查后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一实质性响应谈判文件的供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

13.4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

13.4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

13.4.4谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

13.4.5谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

13.4.6当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。以此类推。

13.5最后报价

13.5.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.5.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判；

13.5.3最后报价应由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章，最后报价是供应商竞标文件的有效组成部分。

13.6评审报告

13.6.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，若最后报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并编写评审报告。

13.6.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

13.6.3响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得钦州市财政局政府采购监督管理办公室批准。

13.7特别说明：

13.7.1出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）提供核心产品品牌均相同的不同供应商参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.7.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.7.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

六、确定成交供应商

本公司在谈判工作完成后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

七、成交公告

13.7成交结果将在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）上公告。

13.8竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向本公司提出质疑。本公司将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.9质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对本公司的答复不满意或者本公司未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话：广西桂水工程咨询有限公司    0777-3608985

投诉联系部门及电话：钦州市财政局政府采购监督管理办公室   0777-2895258

八、签订合同

14.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

14.2成交供应商不按成交通知书规定签订合同，则按成交供应商违约处理，本公司将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金。

14.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与成交供应商之后

排名第一的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

九、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管

理办法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

十、其他事项

16.1签订合同前，成交供应商须向本公司一次付清成交服务费。

成交服务费按计价 [2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》，以差额定率累进法计算。本公司按成交供应商所成交标的合同金额收取相应的成交服务费。成交服务费收取标准：

| 采购类型 费率 （分标）成交金额（万元） | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购代理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：
     1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务成交金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4.0万元

（5000－1000）万元×0. 5％＝20万元

（6000－5000）万元×0.25％＝2.5万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＋20＋2.5＝32.3(万元)

2、招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西桂水工程咨询有限公司

开户银行：建行南宁园湖北路支行

账    号：5001604354050500863

16.2.解释权

本谈判文件解释权属本公司。

16.3.有关事宜

所有与本谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西桂水工程咨询有限公司

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市钦北区鸿亭街道小江安置地126号

联系人：归玉华

电    话：0777-3608985

# 第三章  采购需求

货物采购项目需求一览表

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：QZZC2021-J1-10001-GXGS

二、采购项目类别：货物类

三、采购项目需求一览表

本项目竞标人均可对下述2个分标中的1个或多个分标竞标，但为保证履约能力，同一竞标人最多可中1个分标（具体细则见评标办法）。

A分标

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写供货清单和技术规格偏离表。

（三）评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为竞争性谈判采购文件实质性要求。

（四）根据财办库（2003）38号复函解释：“如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品竞标的，应当作为一个供应商计算。”

（五）本项目采购需求一览表中标注“★”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则竞标无效；

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |  | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸采样工作站 | （1）外部尺寸≥（L×D×H）3300mm×2000mm×2700mm；（雨搭尺寸可定制） （2）内部尺寸≥（L×D×H）2700mm×1350mm×2100mm。 ★（3）过滤器：对于 0.3μm 颗粒过滤效率可达 99.995% （4）额定功率：≤3000 W； （5）噪音等级：≤75dB（A）； （6）平均照度：≥350lx； （7）照明灯功率：20W×2； （8）洁净传递窗：内径 400mm×400mm×400mm； ★（9）空调：一匹冷暖空调； ★（10）风机:离心风机； （11）重量：毛重 500KG（不含内部人员）； ★（12）使用人数：1-3 人； ★（13）紫外消毒设备：飞利浦 （14）对讲机：主机+副机 （15）智能密码指纹锁、红外自动测温仪 |  | 2 | 台 | 13万元 |
| 2 | 自动离心机 | 1、最高转速：4000r/min 2、最大相对离心力：2200×g 3、最大容量：300ml 4、转速精度:±20r/min 5、离心腔直径：Φ280 6、定时范围：0-99min 7、电源：AC 220V 50Hz 5A 8、整机噪声：≤60dB(A) 9、整机功率：250W 10、外形尺寸：310×390×250mm 11、重量：14kg 12、转子规格：6*50ml、12*15ml |  | 2 | 套 | 1.4万元 |
| 3 | 显微镜 | 1． 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2． 主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1光学系统：采用无限远校正光学系统，及完美设计令整个光学系统保证优越的高光亮度、高解象度及高衬比度影象。可升级相差和暗视野观察法。 ★2.1.2主机：标准右手载物台，4孔物镜转盘，钢丝传动载物台，高硬度耐磨损，低位同轴，圆角设计，无外露齿条，单玻片夹。便携手柄，方便携带，搬运。 2.1.3调焦系统：2档同轴粗/微调焦，具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。调焦轴内心部件全为金属元件，坚固耐用。 ★2.1.4显微镜的所有触点都有纳米银离子镀膜，能有效抑制细菌生长、繁殖，能有效避免接触显微镜表面而传播疾病。 ★2.1.5聚光镜：预定心预对焦阿贝聚光镜，无需调节，带相差和暗视野滑块槽，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。 ★2.1.6目镜筒:带目镜固定装置，避免了目镜脱落。专利的指旋螺钉设计，观察筒可安全地旋转，旋转角度360度任意选择，方便交流讨论； 2.1.7目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，带眼罩，屈光度可调节； ★2.1.8照明装置：LED冷光源照明，寿命长达50000小时，免维护。具有专利的延时关闭功能，LED光源在不用时，2小时候自动关闭，节约电源。 2.1.9平场物镜：4倍、10倍、、40倍、100倍。 |  | 1 | 台 | 9万元 |
| 4 | 烘片机 | 1.精确而稳定的温度控制，环境温度～75℃, 温控精度： ±1℃。 黑色防腐蚀、防划铝制表面导热速度快，也便于观察载玻片上样品。 可快速设定需要的温度，并有LED温度时时显示。 平滑的表面便于快速清洁。 尺寸(宽度×深度×高度)： 300×330×90mm 工作台面： 305×275mm电压： 220V 50Hz 电压： 220V 50Hz,功率： 450W。 |  | 1 | 台 | 4.6万元 |
| 5 | 便携式肺功能仪 | 1、★可进行呼吸肌力评估及打印报告 2、具备肺通气功能检测、支气管舒张试验等 3、 屏幕类型：≧2.4 寸电容式彩色液晶触摸屏 4、传感器类型：压差式流量传感器 5、检测参数包含：FVC （用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、 FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET、MEP等呼气指标，PIF、FIVC、MIP等吸气指标；VC（肺活量）：VC、VT、IRV、ERV、IC等；MVV（分钟最大通气量）：MVV、VT、RR等； 6、支持多种报告模板，包括肺通气功能检查、支气管舒张试验，肺年龄，评估问卷报告。 ★7、检测模块：针对传统肺功能仪操作复杂受试者不容易配合及无法完成用力肺活量检测的受试者，可提供分段式呼气检测和吸气检测以提高配合及检测速度 8、报告可显示流速/容积环，压力/容积曲线。 9、双种预计值选择；2017 年中国人 4-80 岁预计值、Standard 预计值 10、可设置环境参数、进行定标并校验，可实现 1-3 升定标桶定标选择，定标报告可查询打印。 ★11、智能语音提醒测试过程；智能出具诊断结果 12、质控结果 A-F 级自动评定分析 13、检测结果结合内置 GOLD 指南自动分析，辅助临床诊断 14、检测质控结果可打印在报告上 ★15、可以用蓝牙连接身份证读卡器或二维码扫描快速录入患者信息 16、云端存储，不限测试人数和数据存储数量 17、内置锂电池，充满电可持续测试 6-8 小时 18、检测数据实时同步上传云平台可实时查看检测报告，管理病患数据，查看检测统计结果，批量打印 ★19 通过显示屏提供检测情景，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标。 20、用户可注册联机，实现用户智能手机微信端实时查看患者报告； 21、检测参数范围：呼气峰值流量：0~840LPM、用力呼气肺活量：0~8L 吸气峰值流量：0~840LPM、用力吸气肺活量：0~8L、肺活量：0~8L |  | 2 | 台 | 10万元 |
| 商务要求表： |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  | 自签订合同之日起90日内交货完毕。 |  |  |  |
| 交货地点： |  |  | 广西钦州采购人指定地点。 |  |  |  |
| 竞 标 要 求 |  |  | 一、竞标要求： 1、竞标设备必须是具备厂家合法渠道的全新正品。 2、竞标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖公章，否则竞标无效。 3、货物一览表中带“★”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，竞标产品必须满足或优于采购文件的要求，否则竞标无效。不带“★”的参数发生负偏离达3项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 4、竞标报价为货物、支架、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和安装、调试、验收、人员培训、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。 二、售后服务及其他要求： 1、供货时，所有产品均严格按竞标人响应和承诺的技术参数及性能、国家有关标准及签订的政府采购合同进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 2、产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期除特别注明外，最短不少于1年（自货物验收合格之日起计算），质保期内如出现3次停机1周以上的设备故障，采购单位有权要求成交供应商退货或更换新机器，所产生所有费用由成交供应商承担。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。厂家售后服务承诺函承诺更长质保期的，以承诺函为准。 3、设备如出现故障接到用户通知后在2小时内响应，8小时内上门服务，48小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在72小时内提供同档次的备用机。 4、提供免费安装调试、免费送货上门、免费为采购人培训1名使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地。 三、交货时间、交货地点 1、交货时间：自签订合同之日起90个日历日内交付。 2、交货地点：广西钦州市（采购人指定地点）。 四、付款方式：甲乙双方签订合同后即送货到甲方指定地点安装调试验收合格后乙方开具全额发票，甲方付合同金额的30%给乙方，第二笔款甲方按总价65%在甲方付第一笔货款后3-6个月内付清给乙方，第三笔由甲方在质保期一年满即向乙方支付合同总金额的5%质保金。 五、其他要求： 1、竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，其竞标无效，并报监管部门查处。 2、若成交人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定严肃处理。 |  |  |  |
| 培训计划： |  |  | 由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 1 1 、培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 2 2 、培训形式： ① 现场使用培训： 安装调试结束后，供应商培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备 ② 集中授课：厂方培训工程使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。 |  |  |  |
| 验收条件及标准： |  |  | （一）、设备验收合格后方可交付投入使用。 （二）、验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与供应商负责安装的技术人员按照钦州市第一人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。 （三）、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家或医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。 （四）、验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须医院与供应商双方验收人员签字）。 （五）、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案 开箱： 一 ） 开箱验收：在设备科技术员、供应商人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。 1 1 、开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。 2 2 、开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。 二）资料接收：以下资料在验收时由供应商提交档案室查验合格后接收存档： 验收时设备科验收人员应携带纸质合同现场核验以下材料是否与合同一致 供应商需提前提供合同PDF文档1份给设备科技术人员存档，如PDF文档与纸质合同不符的，视为虚假应标，不于验收。 1. 设备的合法性证明材料： （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌） ） ： ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ④具有消毒产品属性的设备：消毒产品生产企业卫生许可证 1份 （2）提供设备生产合格证明 ①出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份 ②特种设备检验合格证：原件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备整机） ③特种设备所用材料合格证明：复印件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备所用的配件） ④消毒产品出厂检验证明：1份 （3）医疗器械市场监管合法证明材料 ①医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。 ②进口产品（竞标产品为进口产品时提供，国产不须提供）：海关进货单复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 2. 经销商的合法性证明材料： ①营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。 ②医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）。 ③生产厂给经销商的授权书复印件 1 份及 PDF 文档 1 份（注：竞标时响应文件正本中请放置原件，竞标产品为进口产品时，响应文件中必须提供；国产产品的供货时必须提供或如有竞标时响应文件中提供）。 3. 设备随机资料： ①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版。 ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。 ③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。 ④设备装箱单、配置清单。 ⑤ 每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版 。 ⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致。 ( 三） 、技术性能验收： 一 ）以采购参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,竞标参数是否符合采购参数要求以验收实际结果为准。 二）设备清单必须与采购参数相符合,如有出入，以招标文件参数为准。 三）验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理： ★1.技术响应表与采购参数比较有漏项的，以不实质响应采购要求论处。 ★2.实际是负偏离的参数，响应表成交明负偏离，经评标仍然成交的，说明不影响设 备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与 档次有影响的，以不实质响应采购要求论处。 ★3.实际是负偏离的参数，在响应文件成交明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ★4.实际是无偏离参数，响应表成交明是正偏离，以虚假应标论处。 ★5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表成交明的正偏离幅度，以虚假应标论处。 ★ 6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次竞标中不设“ 备用功能”参数，需要这种功能时，招标文件必须有明确注明“ 备用功能”字样。验收时供应商必须 携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供应商带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 ★ 7.对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“ 备用功能”字样，供应商必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，以虚假应标论处。 如是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供应商不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 ★8 .对于以采购参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 ★ 9.替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与采购参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，响应文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 ★ 10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供应商必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果响应文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 ★ 11.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果响应文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ★ 12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果响应文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 ★13 对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有 正偏离，如果为负偏离者，如果响应文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 ★14. 对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 ★ 15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使采购技术参数表没有表明，供应商也必须提供，不能以采购参数没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供应商也不能以此为由拒绝提供电池）。 ★16.为防止虚假应标，如有必要，中标供应商需配合院方联合院方指定的第三方或该项目其他投标供应商对中标供应商提供产品的技术参数逐一验收，如发现提供产品的实际技术参数与投标参数不符，则视为虚假应标，取消其中标资格。 四）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供应商指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。 (五 ) 、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理”第 3、4、5、8、9、10、11、12 款的情形，业主方在评标结束后公告前，有权对响应文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作无效竞标论处。 (六) 、设备符合下列情形的，不予接收。 1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，供应商又不愿意更换的不予接收。 2.带★号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。 3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使采购参数没有标明详细配置，供应商必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。 4.验收时出现一项不实质性响应采购要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供应商必须按合同要求提供培训，否则不予接收。 6. 带★号的参数，验收中发现不实质响应采购要求，设备不予接收。 ★(七) 、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供应商不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 ( 十) 、培训条款验收：按商务要求第 4 条执行。设备安装结束后，供应商必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 ( 十一) 、 验收合格证签署 ：设备经供应商安装人员、设备科工程技术人员、使用科室负责人、验收人员均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。 ( 十二)、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供应商承担相关合同责任。 ( 十三) 、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供应商，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供应商负责。 |  |  |  |
| 其他要求： |  |  |  |  |  |  |
| 1、本项目的竞标包含全部设备的采购、运输、保管、劳务、管理、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、协调、培训、售后服务以及所有的不确定因素的风险等。 2、竞标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖竞标单位公章，否则竞标无效。 3、货物一览表中带“★”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，竞标产品必须满足或优于招标文件的要求，否则竞标无效。不带“★”的参数发生负偏离达5项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 |  |  |  |  |  |  |

B分标

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写供货清单和技术规格偏离表。

（三）评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为竞争性谈判采购文件实质性要求。

（四）根据财办库（2003）38号复函解释：“如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品竞标的，应当作为一个供应商计算。”

（五）本项目采购需求一览表中标注“★”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则竞标无效；

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 型号一（外置显示器） - 12.1英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。 - 主机机身正面具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测。 - 氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。 - ★具备氧气，笑气，空气电子流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度为0.01L，适合低微流量麻醉手术。 - 通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、手动，可选配 PRVC - 控制通气模式下： - ★VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。 - ★PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml。 - 吸呼比设定范围：4:1～1:10。 - ★吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。 - ★高精度潮气量控制系统： 潮气量在15 mL～60 mL范围内：±10 mL； 潮气量在210 mL～1500 mL范围内（不包括210 mL）：设置值的±7%。 - 同步和支持通气模式下： - 触发窗设定范围：5%～90% - 吸气时间设定范围：0.2～0.5s - 吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。 - 支持压力设定范围：3～60 cmH2O - 重点参数监测范围： - 分钟通气量监测范围：0～100L/min - 吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml - ★顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O - 气阻监测范围：0～600 cmH2O/(s/L) - 其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。 - ★呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示。 - 压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。 - 呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。 - 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒 - 有外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。 - 具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。 - 智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。 - 回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。 - ★回路泄漏量不应超过65ml/min。 - 进口高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能。 - 报警性能： 具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。 22.3麻醉气体监测：采用MASIMO主流IRMA™/旁流ISA™型监测模块。 （1）监测CO2/O2（选配）/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示及呼吸频率awRR。AA代表安氟醚（ENF）/异氟醚（Iso）/七氟醚（Sev）/氟烷(Hal)/地氟醚(DES) 五种麻醉剂气体之一，并对应颜色。 （2）自动识别麻醉气体，预热时间短，使用寿命长，提供MAC值（最低肺泡浓度） （3）补偿：压力、温度和CO2的展宽效应 （4）主流方式： 校准：无需执行校准。每次启动时自动执行归零。每24小时自动校准。 监测气体的范围和精度： CO2 0-10 vol% ±(0.2 vol% + 读数的2 %) 10-15 vol% ±(0.3 vol% + 读数的2 %) N2O 0 - 100 vol% ±(2 vol% + 读数的2 %) HAL, ISO, ENF 0 - 8 vol% ±(0.15 vol% + 读数的5 %) SEV 0 - 10 vol% ± (0.15 vol% + 读数的5 %) DES 0 - 22 vol% ± (0.15 vol% + 读数的5 %) 系统总响应时间：< 1秒 呼吸频率：0-150次呼吸/分钟 （5）旁流方式： 支持微流监测，最小采样率达到50ml/min 校准：无需执行校准。每次启动时自动执行归零，之后每8小时执行一次自动归零。 监测气体的范围和精度： CO2 0-15 vol% ±(0.2 vol% + 读数的2 %) N2O 0-100 vol% ±(2 vol% + 读数的2 %) HAL, ISO, ENF 0-8 vol% ±(0.15 vol% + 读数的5 %) SEV 0-10 vol% ±(0.15 vol% + 读数的5 %) DES 0-22 vol% ±(0.15 vol% + 读数的5 %) O2 0-100 vol% ±(1 vol% + 读数的2 %) 系统总响应时间: < 3秒（2米采样管） 呼吸频率：0-150 次呼吸/分钟 型号一（内置显示器） 1产品认证：通过CFDA及CE认证，入选《优秀国产医疗设备产品遴选目录》 2技术规格： 2.1工作条件及基本配件 2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95% 2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz 2.1.3标配锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟（新电池，环境温度25℃） 2.1.4 接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1个RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA接口等 2.1.5★机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车 2.1.6适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 2.1.7标配4个辅助输出电源接口。 2.1.8具有独立的LED报警指示灯。 2.1.9非待机状态转动关机旋钮，主机具备15秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全 2.2气源 2.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源 2.2.3具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25% 2.2.4快速充氧范围25 - 75 L/min。 - 流量计 2.3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min ★2.3.2电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。 2.3.4具备备用流量计（总流量计） 2.3.5具有辅助流量计，用于辅助吸氧 2.4挥发罐 2.4.1标配单麻醉罐位，可选双罐位 2.4.2★标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。 2.4.3首次加药量（干药芯）≥350ml，再次加药量≥300ml 2.5呼吸回路 2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接 2.5.2★回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求 2.5.3回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 2.5.4二氧化碳吸收罐，容积1400ml 2.5.5内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 2.5.6流量传感器监测频率为1000次/秒 2.5.7低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于2850ml。为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 2.5.8可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作 2.5.9★具有回路整体加温功能，不接受冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 2.5.10标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换 2.5.11具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 2.5.12标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作 - 呼吸机 2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示 2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，可选配升级SIMV模式 2.6.3潮气量范围： 容量控制：20ml-1500ml 压力控制：5ml-1500ml 2.6.4吸气压力设置范围：5-70 cmH2O 2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O 2.6.6呼吸频率：5-90次/分钟 2.6.7吸呼比：4:1到1:8 2.6.8压力限制范围：10-100 cmH2O 2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O 2.6.10吸气暂停：OFF，5%-60% 2.6.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 2.6.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。 2.6.13★具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 2.7数字和波形监测 2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 2.7.2彩色触摸屏12英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图 2.7.3★内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件槽位于机器侧面，方便线缆管理，不接受插槽位于机身正面 2.7.4插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用 2.7.5配置AG麻醉气体监测模块 2.7.6可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析、呼吸环监测 2.7.7同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形），波形和环图可以同屏显示 2.7.8潮气量监测范围：0-2500ml 2.7.9分钟通气量监测范围：0-99L/min。 | 2 | 台 | 80万元 |

| 商务要求表： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交货期： | 自签订合同之日起90日内交货完毕。 |  |
| 交货地点： | 广西钦州采购人指定地点。 |  |
| 竞 标 要 求 | 一、竞标要求： 1、竞标设备必须是具备厂家合法渠道的全新正品。 2、竞标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖公章，否则竞标无效。 3、货物一览表中带“★”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，竞标产品必须满足或优于采购文件的要求，否则竞标无效。不带“★”的参数发生负偏离达3项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 4、竞标报价为货物、支架、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和安装、调试、验收、人员培训、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。 二、售后服务及其他要求： 1、供货时，所有产品均严格按竞标人响应和承诺的技术参数及性能、国家有关标准及签订的政府采购合同进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 2、产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期除特别注明外，最短不少于1年（自货物验收合格之日起计算），质保期内如出现3次停机1周以上的设备故障，采购单位有权要求成交供应商退货或更换新机器，所产生所有费用由成交供应商承担。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。厂家售后服务承诺函承诺更长质保期的，以承诺函为准。 3、设备如出现故障接到用户通知后在2小时内响应，8小时内上门服务，48小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在72小时内提供同档次的备用机。 4、提供免费安装调试、免费送货上门、免费为采购人培训1名使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地。 三、交货时间、交货地点 1、交货时间：自签订合同之日起90个日历日内交付。 2、交货地点：广西钦州市（采购人指定地点）。 四、付款方式：甲乙双方签订合同后即送货到甲方指定地点安装调试验收合格后乙方开具全额发票，甲方付合同金额的30%给乙方，第二笔款甲方按总价65%在甲方付第一笔货款后3-6个月内付清给乙方，第三笔由甲方在质保期一年满即向乙方支付合同总金额的5%质保金。 五、其他要求： 1、竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，其竞标无效，并报监管部门查处。 2、若成交人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定严肃处理。 |  |
| 培训计划： | 由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 1 1 、培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 2 2 、培训形式： ① 现场使用培训： 安装调试结束后，供应商培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备 ② 集中授课：厂方培训工程使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。 |  |
| 验收条件及标准： | （一）、设备验收合格后方可交付投入使用。 （二）、验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与供应商负责安装的技术人员按照钦州市第一人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。 （三）、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家或医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。 （四）、验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须医院与供应商双方验收人员签字）。 （五）、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案 开箱： 一 ） 开箱验收：在设备科技术员、供应商人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。 1 1 、开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。 2 2 、开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。 二）资料接收：以下资料在验收时由供应商提交档案室查验合格后接收存档： 验收时设备科验收人员应携带纸质合同现场核验以下材料是否与合同一致 供应商需提前提供合同PDF文档1份给设备科技术人员存档，如PDF文档与纸质合同不符的，视为虚假应标，不于验收。 1. 设备的合法性证明材料： （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌） ） ： ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ④具有消毒产品属性的设备：消毒产品生产企业卫生许可证 1份 （2）提供设备生产合格证明 ①出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份 ②特种设备检验合格证：原件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备整机） ③特种设备所用材料合格证明：复印件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备所用的配件） ④消毒产品出厂检验证明：1份 （3）医疗器械市场监管合法证明材料 ①医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。 ②进口产品（竞标产品为进口产品时提供，国产不须提供）：海关进货单复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 2. 经销商的合法性证明材料： ①营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。 ②医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）。 ③生产厂给经销商的授权书复印件 1 份及 PDF 文档 1 份（注：竞标时响应文件正本中请放置原件，竞标产品为进口产品时，响应文件中必须提供；国产产品的供货时必须提供或如有竞标时响应文件中提供）。 3. 设备随机资料： ①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版。 ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。 ③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。 ④设备装箱单、配置清单。 ⑤ 每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版 。 ⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致。 ( 三） 、技术性能验收： 一 ）以采购参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,竞标参数是否符合采购参数要求以验收实际结果为准。 二）设备清单必须与采购参数相符合,如有出入，以招标文件参数为准。 三）验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理： ★1.技术响应表与采购参数比较有漏项的，以不实质响应采购要求论处。 ★2.实际是负偏离的参数，响应表成交明负偏离，经评标仍然成交的，说明不影响设 备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与 档次有影响的，以不实质响应采购要求论处。 ★3.实际是负偏离的参数，在响应文件成交明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ★4.实际是无偏离参数，响应表成交明是正偏离，以虚假应标论处。 ★5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表成交明的正偏离幅度，以虚假应标论处。 ★ 6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次竞标中不设“ 备用功能”参数，需要这种功能时，招标文件必须有明确注明“ 备用功能”字样。验收时供应商必须 携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供应商带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 ★ 7.对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“ 备用功能”字样，供应商必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，以虚假应标论处。 如是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供应商不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 ★8 .对于以采购参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 ★ 9.替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与采购参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，响应文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 ★ 10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供应商必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果响应文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 ★ 11.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果响应文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ★ 12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果响应文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 ★13 对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有 正偏离，如果为负偏离者，如果响应文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 ★14. 对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 ★ 15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使采购技术参数表没有表明，供应商也必须提供，不能以采购参数没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供应商也不能以此为由拒绝提供电池）。 ★16.为防止虚假应标，如有必要，中标供应商需配合院方联合院方指定的第三方或该项目其他投标供应商对中标供应商提供产品的技术参数逐一验收，如发现提供产品的实际技术参数与投标参数不符，则视为虚假应标，取消其中标资格。 四）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供应商指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。 (五 ) 、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理”第 3、4、5、8、9、10、11、12 款的情形，业主方在评标结束后公告前，有权对响应文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作无效竞标论处。 (六) 、设备符合下列情形的，不予接收。 1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，供应商又不愿意更换的不予接收。 2.带★号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。 3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使采购参数没有标明详细配置，供应商必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。 4.验收时出现一项不实质性响应采购要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供应商必须按合同要求提供培训，否则不予接收。 6. 带★号的参数，验收中发现不实质响应采购要求，设备不予接收。 ★(七) 、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供应商不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 ( 十) 、培训条款验收：按商务要求第 4 条执行。设备安装结束后，供应商必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 ( 十一) 、 验收合格证签署 ：设备经供应商安装人员、设备科工程技术人员、使用科室负责人、验收人员均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。 ( 十二)、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供应商承担相关合同责任。 ( 十三) 、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供应商，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供应商负责。 |  |
| 其他要求： |  |  |
| 1、本项目的竞标包含全部设备的采购、运输、保管、劳务、管理、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、协调、培训、售后服务以及所有的不确定因素的风险等。 2、竞标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖竞标单位公章，否则竞标无效。 3、货物一览表中带“★”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，竞标产品必须满足或优于招标文件的要求，否则竞标无效。不带“★”的参数发生负偏离达5项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 |  |  |

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件

封面格式

（一）竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）竞标文件封面格式：

正/副 本

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

竞标人：

法定代表人或其委托代理人：

日期：       年     月     日

目  录

一、价格文件……………………………………………  第   页

（一）报价表…………………………………………  第   页

二、商务文件………………………………………  第   页

（一）竞标函…………………………………………  第   页

(二)竞标保证金缴纳证明……………………………  第   页

（三）商务响应表………………………………………第   页

（四）竞标人资格证明文件…………………………… 第   页

（五）商务资信文件…………………………… …… 第   页

三、技术文件

（一）技术响应、偏离情况说明………………………  第   页

（二）项目服务方案………………………  第   页

(三) 售后服务承诺书………………………………… 第   页

（四）货物合格和符合谈判文件规定的证明文件………………第   页

## 一、价格文件

## （一）报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 服务内容及要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务开始时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位

2、竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

报价时间：     年     月    日

## 二、商务文件

## （一）竞 标 函

广西桂水工程咨询有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号/分标号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份、副本四 份。

报价表

1.竞标函

2.竞标保证金缴纳证明

3.商务响应表

4.竞标人资格证明文件

5.商务资信文件

6.技术响应、偏离情况说明

7.售后服务承诺书

8.竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃

对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处于采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年    月    日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：                           帐号/行号：

## （二）竞标保证金缴纳证明

## （三）商务响应表

商务响应表格式

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 竞标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务开始时间： |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |
| 服务方式及响应时间要求： |  |  |  |
| 运维服务保障 |  |  |  |

## （四）资格证明文件

（按照第二章“竞标人须知”5.6.2中第（4）点要求提供，并相应添加目录，以便查找）

竞标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第一人民医院

（竞标单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的竞标，我公司就参加本次竞标有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

注：以竞标截止时间后招标代理机构网上查询竞标人“信用中国”、“中国政府采购网”信用结果为准，并将打印件交由采购单位进行资格审查。

- 竞标人股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码（或证照/证件号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

“股东及出资信息”的信息相符，否则竞标文件作无效处理。

2、附竞标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件，否则竞标文件作无效处理。

3、竞标人如为事业单位的，不需要提供本表。

4、要求提供“天眼查”里面竞标人的公司信息及股东之间的关联图，否则竞标文件作无效处理。

（五）商务资信文件

（按照第二章“竞标人须知”5.6.2中第（5）点要求提供，并相应添加目录，以便查找）

## 三、技术文件

（一）技术响应、偏离情况说明

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 货物名称 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，竞标人必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

- （二）项目服务方案

- （三）售后服务承诺书

（由竞标人就《采购需求》售后服务及要求自行填写）

（四）货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

（按照第二章“竞标人须知” 5.6.3中第（3）点要求提供，并相应添加目录，以便查找）

法定代表人授权委托书

广西桂水工程咨询有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的  （项目名称、项目编号）   竞争性谈判采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年     月    日起至     年    月    日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：被授权人身份证（复印件）

# 第五章  合同主要条款（参考格式）

钦州市政府采购合同

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

（钦州市第一人民医院货物采购合同范本）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                  签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之合同编等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和乙方竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                                   。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：            。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；地点：采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方根据情况合理安排 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按响应文件的承诺  。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  自筹资金    。

3、付款方式：甲乙双方签订合同后，送货到甲方指定地点安装调试验收合格后乙方开具全额发票给甲方，甲方即付合同金额的30%给乙方，第二笔款甲方按总价65%在双方对设备安装验收合格起3-6个月内付清给乙方，第三笔由甲方在质保期一年满即向乙方支付合同总金额的5%质保金。

第九条　履约保证金

无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、产品质量保证期应当包括但不限于：质保期不少于1年，质保期内，乙方负责对其提供的设备进行上门维修，不收取额外费用，所涉及的小件部分质保期内免费更换。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、乙方应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的损毁、灭失等风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，且乙方须按合同总额的5%向甲方支付违约金。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按合同金额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级政府采购监督管理办公室审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理办公室备案，方可作为本合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》之合同编的有关条文执行。

第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、谈判书；

4、成交通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲5份，乙方各一份。

第二十一条  本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级政府采购监督管理办公室备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

页

合同须附：

（1）竞标人有效的“营业执照”副本、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（2）法定代表人身份证明（格式见第四章）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（3）有效医疗器械生产或经营许可证复印件（涉及第二类、第三类医疗器械时提供，一类医疗器

械如有可提供） ；（必须提交，加盖公章）。

（4）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（格式见第四章）（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）。

（5）、竞标文件中的货物技术性能参数、售后承诺书、报价表等证明供货符合竞标文件等内容

（6）、其他资质证明文件

# 第六章  评分标准

评分标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评标办法：最低评标价法。

二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（一）谈判小组将以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。

(二)按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。

(三) 竞标单位提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（四）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）竞标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞标产品为小型和微型企业产品的，该竞标人的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标报价×（1-10%）；

(六) 未享受优惠政策的竞标人的竞标报价即为评标价。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按竞标报价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商（竞标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(二) 谈判小组认为评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

□依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

附件1：

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（非残疾人福利性单位无需提供；如提供，则须按格式提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、成交供应商为残疾人福利性单位的，成交结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。