广西德胜工程项目管理有限公司

项目名称：鹿寨县人民医院供应室相关设备项目采购

采购编号：LZZC2020-G1-230064-DSGS

采购人：鹿寨县人民医院

采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

二〇二〇年九月二十四日

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章	  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	28

第四章  评标方法及评标标准	38

第五章  合同主要条款格式	42

第六章　投标文件格式	51

注：本招标文件共 69 页（不包括封面），请投标人在购买招标文件时自行核对。如发现有缺损现象，请于购买招标文件24小时内向采购代理机构提出，否则由此造成的一切后果由投标人负责。

# 第一章  公开招标公告

项目概况

鹿寨县人民医院供应室相关设备项目采购招标项目的潜在投标人应在鹿寨县公共资源交易中心（鹿寨县城南桂园路8号汇一联商务楼一楼）获取招标文件，并于2020年10月14日10点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-G1-230064-DSGS

项目名称：鹿寨县人民医院供应室相关设备项目采购

预算金额：人民币叁佰玖拾捌万元整（￥3980000.00元）。

最高限价：人民币叁佰伍拾捌万元整（￥3580000.00元）。

采购需求：1.高效全自动清洗消毒器2台、2.医用干燥柜1台、3.医用真空干燥柜1台、4.内镜清洗工作站（硬镜）1套、5.内镜清洗工作站（软镜）1套、6.多功能清洗中心1套、7.全自动纯水机1套、8. 洁净电热蒸汽发生器3台、9.平移门脉动真空灭菌器2台、10.环氧乙烷灭菌器1台、11. CSSD信息化管理系统1套、12.切割封口打印一体机2台、13.环境安全监测报警系统1套、14.极速生物阅读器1台、15.快速生物阅读器1台、16.仓储物流系统1批；详见第二章《招标项目采购需求》。

合同履行期限：自中标通知书要求签订合同之日起25天内安装调试完毕验收合格并交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标。否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，促进残疾人就业政府采购政策，强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品政策，广西工业产品优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1、时间：2020年9月24 日至2020年9月30日 ，每天上午09:00至12:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：鹿寨县公共资源交易中心（鹿寨县城南桂园路8号汇一联商务楼一楼）

3、方式：须提供投标人营业执照副本复印件，法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人身份证正反面复印件，非法定代表人（或分支机构负责人）还须携带法定代表人（或分支机构负责人）授权书原件。获取招标文件时递交的上述材料均须加盖单位公章，已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

4、售价：250元/本。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间： 2020年10月14日10时00分（北京时间），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）；

截止地点：鹿寨县公共资源交易中心（鹿寨县城南桂园路8号汇一联商务楼一楼）；

## 开标时间和地点：2020年10月14 日10时00分（北京时间），鹿寨县公共资源交易中心（鹿寨县城南桂园路8号汇一联商务楼一楼）；投标人的合法代表人或委托代理人持本人身份证原件参加（请自觉遵守公共场所佩戴口罩的规定）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2、国内注册(指按国家工商管理有关规定要求核准登记的)经营范围达到本次招标采购货物及服务要求，且具有合法资格的投标人。

3、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.zfcg.gov.cn（柳州市政府采购网）、www.lzxjyzx.cn（鹿寨公共交易中心）。

4、投标保证金为：人民币陆万元整（￥60,000.00）；

投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇或转账形式交至保证金专户，全称：广西德胜工程项目管理有限公司柳州分公司，开户银行：柳州银行锦绣路支行，账号：7070 7500 0000 0000 1027；（以银行入账时间为准）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：鹿寨县人民医院

地    址：柳州市鹿寨县鹿寨镇政军路2号

联系方式：0772-2085107

2.监督部门：鹿寨县财政局政府采购监督管理部门

电    话：0772-6822756

3.采购代理机构信息

名    称：广西德胜工程项目管理有限公司

地　　址：柳州市海关路12号阳光100经典时代东区2栋1-21

联系方式：0772-8857228

4.项目联系方式

项目联系人：刘兴发

电　　 话：0772-8857228

广西德胜工程项目管理有限公司

二〇二〇年九月二十四日

# 第二章 招标项目采购需求

| 一、说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。 2、本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或供应商选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写报价表和技术响应表。 3、评标时，如果谈判小组发现本《项目采购需求》的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。 4、本项目根据财库【2007】119号文件、财办库【2008】248号文件有关规定，不允许供应商选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）投标。 5、根据中华人民共和国财政部令第87号规定，采用最低评标价法的项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会根据供应商提供供应商提供的售后服务优劣确定参与评标的投标人，其他投标无效。 6、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。 7、供应商应注意下列内容： 供应商须在响应文件中如实填写/应答技术响应表，当响应文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于响应文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。响应文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，供应商须对“正偏离”的情况提供材料证明并指明“正偏离”出处。 |  |  |  |  |  |
| 二、标的名称、数量、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 高效全自动清洗消毒器 |  |  | 1台 | 1技术要求 1.1 清洗舱 1.1.1容积：≥500L 1.1.2舱体：≥1.5mm清洗架：不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板 1.1.3对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量 1.1.4舱体保温：≥12mm橡塑海绵 1.2 密封门 1.2.1开门方式：自动开启门 1.2.2通道类型：双门通道型、双门可实现互锁 1.2.3门玻璃：防爆玻璃门，隔音隔热 1.2.4门障碍：关门遇障碍可自动返回 1.2.5压紧方式：门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠 1.2.6门厚度：≥22mm 1.3 管路系统 1.3.1快速管路设计：快速预热水箱设计，双水箱设计 1.3.2干燥系统：噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统 1.3.3核心配件：循环泵、气动阀、计量泵、风机 1.3.4计量泵：≥2个（加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个） 1.3.5循环泵：不锈钢泵体 1.3.6阀门：优质气动阀，口径≥2寸、性能可靠 1.3.7空气过滤器：≥H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um； 1.4 外罩：优质不锈钢外罩 1.5 控制系统 1.5.1界面显示：≥8寸彩色屏，前后单屏能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性高；64K彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻。 1.5.2流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 1.5.3安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。 电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 1.5.4记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统，实时显示设备运行情况。 1.6 程序系统 1.6.1程序名称：≥8套预置程序，≥20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 1.6.2流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 1.7 整体参数 1.7.1运行时间：≤30分钟， 1.7.2加热方式：蒸汽加热 1.7.3设备功率：控制电源：220V，≤0.5KW，动力电源：380V，≤17KW 1.7.4使用寿命：≥10年/15000次循环 2.标准配置：主机 1台、4层器械清洗架≥ 1个；搬运车 ≥2个；标准器械托盘≥12个； 3.售后服务：柳州当地不少于3名售后人员，提供联系方式。 |
| 2 | 医用干燥柜 |  |  | 1台 | 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1.1外观要求：整体不锈钢外观，带侧面热风风循环，有效提高柜体中下部干燥效果；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。 1.1.1.2 材质要求：外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。 1.1.1.3舱体结构：舱体采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1500mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与底部接触。 1.1.1.4 地脚要求：采用优质多功能移动脚轮，简洁美观，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。 1.2 门 1.2.1 密封门、维修门 1.2.1.1 密封门材质要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.9mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。 1.2.1.2 密封门结构要求：门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度；双门。 1.2.1.3 门密封要求：密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与舱体贴合性更好。 1.2.1.4 密封门转轴要求：密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形简洁美观。 1.2.1.5 维修门要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观；上下双磁吸闭合方式，开关方便；底部开散热孔，满足侧风机散热要求，避免局部温度高。 1.3 进风加热系统 1.3.1风机要求：采用交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，长效免维护，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。与风机出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面。 1.3.2风压开关：采用风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。 1.3.3过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 1.3.4过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度≤0.3μm，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 1.3.5加热箱要求：采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。 1.3.6侧加热箱要求：采用整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根。 1.4 控制系统 1.4.1控制器要求：采用一体化控制器，主芯片，数字模块与处理单元的输入端之间设置光电隔离器，输入模块采用8路12位精度的可配置的A/D输入。128*64点阵OLED显示屏，可视性强；内置≥10套程序，≥4套默认程序，用户可根据需求自行调节参数。 1.5 配件 1.5.1导管干燥架：采用抽拉式医用导管干燥架，通过管架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管，结构简单，操作方便。 1.5.2湿化瓶干燥架：结构简单，使用方便，适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品放置在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内，增强干燥效果。 1.6 整体参数 1.6.1外形尺寸：≤980（宽）×2300（高）×650（深）mm 1.6.2舱体尺寸：≥590（宽）×1500（高）×360（深）mm 1.6.3容积：≥350L 1.6.4装载容量：可一次性处理≥8个DIN标准器械托盘或≥35根导管或≥25个湿化瓶 1.6.5电源要求：AC380V，50Hz 1.6.6功率要求：≥10kVA 1.6.7可适应性要求：工作环境温度：5℃～40℃相对湿度：≤90% 2 标准配置 2.1 主机 1台 2.2 格栅 ≥8个 2.3 DIN标准器械托盘≥8个 2.4 导管干燥架 ≥1个（单个管架可装载≥17根不同口径的导管） 2.5 湿化瓶干燥架 ≥1个（单个瓶架可装载≥13个不同瓶径瓶类负载，最多可装2个） 2.6 积水盒 ≥1个 |
| 3 | 医用真空干燥柜 |  |  | 1台 | 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1外观要求：整体全不锈钢拉丝外罩外观，整洁易于清理。 1.1.2材质要求：舱体采用优质铝合金防锈板拼接成型，阳极氧化处理，表面光洁，提高热辐射效率，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能。 1.1.3舱体结构：方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载≥2个标配器械托盘的器械；舱体深度≥650mm，更适合较长硬镜类负载的干燥。 1.1.4加热方式：柜体壁面加热方式，采用PTC加热膜，安全高效，升温均匀； 1.1.5保温材料：采用粘胶纤维保温层，厚度≥10mm，外覆绝缘布、防火性能好、有效阻止热量散失。 1.2 密封门 1.2.1密封门材质要求：门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形；门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型。前后双门结构，可做通道式隔断安装。 1.2.2门胶条要求：门胶条采用白色医用硅橡胶模压而成。 1.2.3门密封要求：采用钢化玻璃密封，带有高透玻璃视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部负载情况。 1.2.4门锁装置：自动检测门关位，安全方便，避免手动操作引起的误操作。 1.3 管路系统 1.3.1泵：高效真空泵，运行平稳，低噪音，低震动，抽空速度快，维修保养方便。 1.3.2控制阀：抽空阀采用电动执行器控制，更安全、可靠；回空阀为电磁阀，质量稳定、寿命长。 1.3.3过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用过热保护器，。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 1.3.4过滤器要求：进气采用高效空气过滤器过滤，过滤精度≤0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入舱体内。 1.4 控制系统 1.4.1程序系统：温度可调范围：室温～65℃； 控制压力：0~101kPa； 操作权限：三级权限，防止误操作； 智能模式：设备利用高精度传感器技术，智能判断腔内物品的干燥情况。物品干燥后，程序自动结束，实现一键干燥。程序运行全过程无时间限制，可对物品进行长时间干燥，对物品无任何损伤。 1.4.2安全装置：设备带有防过载、短路保护装置，PLC实时限温保护，超温保护，真空泵热过载保护，门电机过载保护。 1.5 整体参数 1.5.1外形尺寸：≤540（宽）×1680（高）×890（深）mm 1.5.2单个舱体尺寸：≥310（宽）×210（高）×590（深）mm 1.5.3容积：≥100L 1.5.4电源要求：AC220V，50Hz 1.5.5功率要求：≤3kVA 2 标准配置 2.1 主机 1台 2.2 器械托盘（680×300×50mm）≥3个 2.3 积水盘 ≥1个 |
| 4 | 内镜清洗工作站（硬镜） |  |  | 1套 | 1. 技术要求 1.1 主体 1.1.1台面、清洗槽、功能背板、干燥台：用于硬镜清洗。 1.1.1.1材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥5.8MM，台面厚度≥69MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。 1.1.1.2清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜≥3度，后端向内侧倾斜≥3度，防止台面积水，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 1.1.1.3 干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，降低操作人员的劳动强度。 1.1.1.4功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：高度≥1.6m。 1.1.1.5浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力并配有手柄，板材厚度≥4mm，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡≤清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 1.1.1.6清洗槽规格尺寸要求： 单方槽：≤长730mm×宽760mm，≤内径长600mm×宽460mm×深260mm； 双方槽：≤长1420mm×宽760mm，≤内径长600mm×宽460mm×深260mm； 1.1.1.7干燥台规格尺寸要求：≤长1100mm×宽760mm； 1.1.2柜体 1.1.2.1柜体形状要求：采用分段式柜体，便于搬迁，减少对操作人员疲劳，柜体底部离地高度≥150mm。 1.1.2.2 支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.5mm，高≥800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形。 1.1.2.3柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计，柜门颜色为天蓝色；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 1.1.2.4 柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 1.2 内嵌式超声波清洗槽 1.2.1内嵌式超声波清洗槽要求：超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：38～41KHz。 1.2.2控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。 1.3 供排水、供气系统 1.3.1供气系统 1.3.1.1医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa 供气量：≥110L/min 储气量：≥35L 噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气； 1.3.1.2中心气体处理器要求：无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 1.3.1.3 空气过滤器 对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为≤0.3μm，可更换滤芯。 1.3.1.4供气管路要求：采用优质的专用气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。 1.3.2高压清洗喷枪 1.3.2.1高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 1.3.2.2高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.7Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。 1.3.3供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器 1.3.3.1供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求。所有给水管采用优质SUS304不锈钢冷、热水管材和管件 1.3.3.2 排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不能使用任何PVC-U排水软管。 1.3.3.3排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 1.3.3.4 自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率≤20W，工作压力：0~0.8MPa 1.3.3.5 不锈钢水龙头：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。 1.3.3.6 ABS塑料落水器：独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用橡胶，使用寿命更长。 1.4 其他附件 1.4.1手套盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套 1.4.2纱布盒：铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块； 1.5 整体参数 1.5.1设备用电要求：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz 电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。 1.5.2设备功率要求：≤2.5kVA 1.5.3设备噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于70dB。 1.5.4安装要求：设备的供水管路、控制系统、电路系统等均免费安装调试，并对操作人员进行免费使用培训。 2 标准功能配置 2.1 豪华高背板主体：≥3.88米 2.2 槽盖：1个 2.3 前置过滤器：1个 2.4 不锈钢水龙头：4 个 2.5 内嵌式超声波清洗槽：1个 2.6 供排水、供气系统：4点 2.7 医用无油空气压缩机：1个 2.8 中心气体处理器：1个 2.9 高压水枪：2个 2.10 高压气枪：1个 2.11 手套盒、纱布盒：2个 2.12 热风干燥器：1个 2.13 追溯预留：预留追溯接口。 |
| 5 | 内镜清洗工作站（软镜） |  |  | 1套 | 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1台面、清洗槽、功能背板、干燥台：用于软镜清洗。 1.1.1.1 材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥6MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。 1.1.1.2 干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，降低操作人员的劳动强度。 1.1.1.3 功能背板形状材质要求： 背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：高度≥1.6m。 1.1.1.4 浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力并配有手柄，板材厚度≥4mm，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 1.1.1.5 清洗槽规格尺寸要求： 单方槽：≤长680mm×宽760mm，≤内径长580mm×宽460mm×深210mm； 双方槽：≤长1340mm×宽760mm，≤内径长580mm×宽460mm×深210mm； 1.1.1.6干燥台规格尺寸要求：≤长1600mm×宽760mm； 1.1.2柜体： 1.1.2.1柜体形状要求：采用分段式柜体，便于搬迁，减少对操作人员疲劳，柜体底部离地高度≥150mm。 1.1.2.2支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形。 1.1.2.3 柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计，柜门颜色为天蓝色；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 1.1.2.4柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 1.2 智能化操作系统 1.2.1水/气“一次性”全自动灌注器 1.2.1.1全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用“一次性”注水，避免交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量≥1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。 1.2.1.2 控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。 1.2.2酶液/消毒液全自动循环灌注器 1.2.2.1 全自动循环灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化操作流程，系统采用循环注液，避免交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量≥1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。 1.2.2.2 控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。 1.2.2.3 酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 1.2.2.4 快速接头材质及功能要求：快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。 1.3 供排水、供气系统 1.3.1:供气系统 1.3.1.1医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa 供气量：≥120L/min 储气量：≥36L 噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气； 1.3.1.2 中心气体处理器要求: 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 1.3.1.3 空气过滤器 对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为≤0.3μm，可更换滤芯。 1.3.1.4 供气管路要求：采用优质的专用气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。 1.3.2高压清洗喷枪 1.3.2.1高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 1.3.2.2高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.7Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。 1.3.3 供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器 1.3.3.1 供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求。所有给水管采用优质SUS304不锈钢冷、热水管材和管件。 1.3.3.2 排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不能使用任何PVC-U排水软管。 1.3.3.3 水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。 1.3.3.4排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 1.3.3.5 自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa。 1.3.3.6不锈钢水龙头：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。 1.3.3.7ABS塑料落水器 独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用橡胶，使用寿命更长。 1.3.3.8 管道自身消毒功能：使用一次性消毒剂对终末漂洗槽包括0.2μm过滤滤芯在内的内部管道定期消毒，保障内镜清洗用水水质符合规范中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。 1.4 其他附件 1.4.1手套盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套 1.4.2纱布盒：铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块； 1.5 整体参数 1.5.1设备用电要求：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz 电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。 1.5.2设备功率要求：≤2.5kVA 1.5.3设备噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于70dB。 1.5.4安装要求：设备的供水管路、控制系统、电路系统等均免费安装调试，并对操作人员进行免费使用培训。 2 标准功能配置 2.1 豪华背板主体：≥4.85米 2.2 槽盖：1个 2.3 经济水/气“一次性”全自动灌注器：1个 2.4 经济酶液/消毒液全自动循环灌注器：3个 2.5 过滤型水质处理器：1个 2.6 排污型水质处理器：1个 2.7 不锈钢水龙头：2个 2.8 供排水、供气系统：4点 2.9 医用无油空气压缩机：1个 2.10 中心气体处理器：1个 2.11 空气过滤器：1个 2.13 高压水枪：2个 2.14 高压气枪：2个 2.15 手套盒、纱布盒：2 2.16 热风干燥器：1个 2.17 手工测漏器：1个 |
| 6 | 多功能清洗中心 |  |  | 1套 | 1.1.1台面、清洗槽、沥水台： 1.1.1.1材质要求：台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用316不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm； 1.1.1.2 台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面。台面高度≥850mm； 1.1.2柜体： 1.1.2.1柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。 1.1.2.2支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm； 1.1.2.3柜门材质及结构要求：采用SUS304优质不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。 1.1.2.4 柜体底板材质要求：柜体底板采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm； 1.2 蒸汽清洗机 1.2.1外罩、罐体 1.2.1.1材质要求：外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm。 1.2.1.2 结构要求：外罩顶端和侧端采用百合窗样式通风口，使设备工作时产生的热量及时散发出。罐体焊接符合GB150-1998 JB4708-2000的要求，且设计压力≥1.0Mpa。 1.2.1.3容积要求：≥4.9L 1.2.1.4设备功率要求：≤3.5kVA 1.2.2元器件 1.2.2.1电磁阀要求：采用优质的电磁阀，耐高温，寿命长，耐温≥180℃；加热到0.55Mpa，连续喷气15min，喷气电磁阀表面温度＜120℃；不喷气连续四小时，喷气电磁阀温度＜50℃。 1.2.2.2手柄要求：选用优质黑色含油尼龙材质，外表光亮美观，造型采用圆弧过渡式设计，手感舒适，符合人性化设计；加热到0.8Mpa，连续喷气15min，操作手柄表面温度≤55℃。 1.2.2.3保温棉要求：保温材料采用耐温达到上千度的玻璃纤维断贴粘，厚度≥10mm，其优点在于外表美观、防火性能好、导热系数低、绿色环保；加热到0.55Mpa，维持10min，保温棉外表面侧面温度≤100℃。 1.2.3控制系统 1.2.3.1控制系统要求：采用与设备一体式的设计，外表美观协调；控制面板外置，避免控制系统受到高温的影响，延长其使用寿命；一键式操作，智能方便快捷。 1.2.3.2控制器要求：128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；各状态功能均有微电脑控制隐藏式设计，轻触按键操作，一键启动方便快捷，显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态。 1.2.4喷蒸汽系统 1.2.4.1喷蒸汽系统要求：手柄按键式操作，且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用，防止误操作，更安全可靠；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa。 1.2.4.2蒸汽压力要求：蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa，用户可根据实际所清洗物品的情况，合理设置压力值，更加人性化。 1.2.5加热系统 1.2.5.1加热系统要求：加热管功率为2.5kVA,第一锅从常温水加热到0.55Mpa用时应≤16min；根据设定的压力值自动控制加热系统的启动与切断：压力低于设定值时，加热管启动工作，达到设定值，立即切断加热系统，安全可靠。 1.2.5.2干烧报警要求：采用优质过热保护器，达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热，排出故障后，对过热保护器手动复位后即可正常使用。 1.2.6注水系统 1.2.6.1全自动注水系统要求：采用优质注水泵，性能好，寿命长。根据检测到水位情况实时控制注水泵的工作状态，全程自动控制，省去手动加水的麻烦，节约劳动力，提高工作效率。 1.2.6.2进水超时报警要求：进水报警时间值可设定，设定范围为0-20min，超过进水报警设定时间值，注水泵就立即停止工作，停止进水，避免在没有水源的情况下，泵空转的状态，减少注水泵的损坏概率。 1.3 可升降防护装置 1.3.1防护罩：防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥7.9mm 1.3.2功能：防护罩为可手动升降结构，可以适合不同身高的人员操作 1.4 高压清洗喷枪 1.4.1高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道；耐受压力0-0.7MPa。 1.5 售后服务 1.5.1柳州当地不少于3名售后人员，提供联系方式。 |
| 7 | 全自动纯水机 |  |  | 1套 | 1. 产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机以及蒸汽发生 2. 产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定,以及10.2中压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标，产水水质符合电导率≤5us/cm，硬度≤0.02mmoL/L等指标。 3. 系统采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。 4. 主要工艺流程：采用“预处理+双级反渗透+纯水恒压供水”工艺。 5. 整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。 6. 主机系统管件采用纯水专用UPVC管道，为采用节省使用空间和美观，主机设备采用304不锈钢一体化机架，集成双级反渗透及供水系统。 7. 预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 8. 反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 9. 反渗透系统采用反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。 10. 纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。 11. 纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。 12. 具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 13. 产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。 14. 电导仪连续监测实时在线显示一二级产水的水质。 15. 售后服务：柳州当地不少于3名售后人员，提供联系方式 |
| 8 | 洁净电热蒸汽发生器 |  |  | 3台 | 1 技术要求 1.1 筒体 1.1.1容积：≥49L 1.1.2材质：304,优质无缝钢管 1.1.3设计压力：≥0.65Mpa 1.1.4设计温度：≥169℃ 1.1.5使用寿命：≥8年 1.1.6主体保温：岩棉≥15mm 1.1.7水容量：≥26L 1.2 管路及控制系统 1.2.1双压力控制：利用机械式压力控制器进行工作压力的控制及调整，当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源。 1.2.2加热保护：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。 1.2.3双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护 1.2.4过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害 1.2.5手动排污功能：设备配有手动排污闸阀 1.2.6压力表：优质压力表，量程：0～1.6MPa 精度等级：1.6级 1.2.7安全阀：全启式安全阀 1.3 整体参数 1.3.1外形尺寸（L×W×H）：≤1350X850X1950mm 1.3.2设备重量：≥460kg 1.3.3设备电源：单相：AC380V，50Hz 1.3.4设备功率：≤125kW 1.3.5额定蒸发量 ：≥80Kg/h 1.4 配置要求：主机一台 |
| 9 | 平移门脉动真空灭菌器 |  |  | 2台 | 1技术要求 1.1 主体 1.1.1容积：≥1100L 1.1.2主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。须提供竣工图为证，否则视为不满足本项要求。 1.1.3焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。须提供相关证明（包含但不仅限于全自动焊接机器人彩色照片、彩页等）为证，否则视为不满足本项要求。 1.1.4材质：内壳厚度≥5.8mm，夹套厚度≥5.8mm。其中内壳、夹套材质分别为304不锈钢 1.1.5设计压力：-0.1/0.28Mpa 1.1.6设计温度：≥140℃ 1.1.7使用寿命：≥10年/30000次灭菌循环 1.1.8夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个。多点进汽，进汽口数量≥5个。 1.1.9主体保温：岩棉，厚度≥60mm 1.2 密封门 1.2.1门数量：双门，左右平移式开关门 1.2.2材质：门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料，加强筋不锈钢。 1.2.3结构：门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个 1.2.4动力方式：电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成。 1.2.5安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 1.2.6双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。 1.2.7门胶圈 圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。 1.2.8门障碍报警 关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全 1.3 管路系统 1.3.1管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接 1.3.2泵：单级直连式水环真空泵 1.3.3阀：气动阀和电磁阀。气动阀保证400万次无故障运行。 1.3.4压变：响应时间＜4ms 1.3.5蒸汽源：工业蒸汽与外接独立蒸汽发生器均可实现对设备的蒸汽供应 1.3.6降噪系统：节水降噪装置 1.3.7水回收装置：带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源 1.3.8换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长 1.4 控制系统 1.4.1PLC外壳：外壳采用金属材质，强度韧性高，抗干扰性强 工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作，非安卓等其他非工业系统 1.4.2屏 屏幕尺寸：≥7寸； 1.4.3记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； 热敏打印机记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。 1.4.4记录内容 灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可保存； 报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 1.4.5数据保存 热敏纸：内置热敏打印机使用得长效热敏纸在适宜的环境下可保存≥5年； 电子数据：可将程序运行的电子数据通过追溯系统重复打印、随时查看，可实显示设备运行情况。 1.4.6权限管理 操作人员：设备正常使用操作账户信息包括权限等级，用户名，密码等； 监督人员：增加可修改简单的程序参数； 技术人员：增加可修改与常用的系统设置内容； 服务人员：增加更复杂和高级的系统设置和程序设置； 制造商：增加可影响设备安全底层配置和需购买的功能的授权等。 1.4.7安全保护 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 1.5 程序系统 1.5.1程序种类及数量 灭菌类程序：≥26套(含14套自定义程序)；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套； 1.5.2程序运行时间 标准循环:≦55分钟。 1.5.3脉动次数 标准循环：≥3次负压脉动，≥1次跨压脉动，≥3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。须提供打印记录为证，否则视为不满足本项要求。 1.5.4灭菌温度 标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。 1.5.5灭菌时间 标准循环：121℃，≤20分钟；134℃，≤5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。 1.5.6干燥时间 干燥时间设定范围：0～9999秒可设。 1.6 物品装载 1.6.1物品装载方式：标配消毒车搬运车装载，可在合理范围内订制层间距。 1.6.2材质：消毒车标配SUS304不锈钢，搬运车标配SU304不锈钢。 2标准配置 2.1 主体：1个 2.2 导轨：1个 2.3 消毒车：≥1辆 2.4 搬运车：≥2辆 2.5 压缩气管：长度≥5米，直径≥8mm，材质为橡胶 2.6 快插接头：≥1个，连接形式一端为R1/4，一端为快插形式 2.7 安全阀：≥1套 2.8 压力表：≥1套 |
| 10 | 环氧乙烷灭菌器 |  |  | 1台 | 1.1 主体 1.1.1总容积：≥220L 1.1.2腔体材质：采用优质航空铝材3003，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证环氧乙烷保持100%气态。 1.1.3腔体温度加热功率：≥1580W,预热升温速度快，加热膜均布，保证内室温度均匀。 1.1.4腔体温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 1.1.5主体保温：≥9mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。 1.2 密封门 1.2.1门数量：≥1 1.2.2材质：采用优质铝材，厚度≥19mm。 1.2.3门开启方式：自动开启门 1.2.4门板加热功能：带加热膜，确保门板温度和内室温度一致，使灭菌物品受热均匀，保证灭菌效果。 1.2.5门板温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 1.2.6门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 1.3 管路系统 1.3.1真空系统：采用无油真空泵，流量≥120L/min，无需外置压缩气源系统； 1.3.2动作阀门：采用气动阀，压缩气0.4-0.7MPa，动作400万次无故障 1.3.3加湿系统：采用独特的加湿系统，精确控制加湿用水量，内置湿度传感器，保证灭菌湿度要求； 1.3.4EO气体加注系统：负压刺破气罐，使用一次性专用铝合金罐装100%纯环氧乙烷气体,采用穿刺气缸。 1.3.5压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥2个，当压力传感器1故障时,压力传感器2自动开始工作，保证设备安全性和操作者的安全. 1.3.6压力传感器：采用优质产品，测量范围0-0.1MPa，精度0.25% 1.3.8空气过滤器：过滤精度小于等于0.2μm，采用优质产品 1.4 控制系统 1.4.1显示屏：采用≥5寸彩色触摸屏，非彩色显示屏，通讯速率≥19.2Kbps。 1.4.2触摸屏显示内容：中文显示灭菌过程的温度，压力，湿度，时间，循环模式，过程阶段，报警信息提示等。 1.4.3打印机：采用微型热敏打印机，打印记录保存3年以上,通讯速率≥19.2Kbps。 1.4.4打印方式：中文打印，具有曲线打印和报表打印两种方式。 1.4.5打印记录内容：程序名称、灭菌日期、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、湿度和阶段时间,报警代码等信息。须提供含以上内容的打印件为证，否则视为不满足本项要求。 1.4.6追溯系统：可连接追溯系统，实时显示设备运行情况。 1.5 程序系统 1.5.1程序数量：设有≥37℃和≥55℃两种程序，未运行程序前可随时切换灭菌温度,方便用户及时针对灭菌物品选择合适的灭菌温度。 1.5.2断电记忆保持功能：停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序。 1.5.3开门通风功能：灭菌完成后,15分钟后开门,则按开门按钮后,进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留EO。 1.5.4负压工作系统：负压循环过程安全可靠，机器运行期间和灭菌结束后环境环氧乙烷浓度分别小于0.840mg/m3和0.160mg/m3。 1.5.5门安全设置：程序在运转时，按下开门按钮，门不会被打开，防止误操作。 2 标准配置 2.1 主机：1台 2.2 不锈钢篮筐：≥2个 2.3 环氧乙烷气罐：≥3个 2.4 KF16-R1/2接头：2个 2.5 KF16卡箍组件：2个 2.6 金属波纹管：1个 |
| 11 | CSSD信息化管理系统（含硬件） |  |  | 1套 | 1.1 软件功能要求 1.1.1 基础数据管理，实现追溯系统所需基础资料的维护，包括消毒包信息、消毒包类型信息、器械信息、器械类型信息、科室信息、科室分组信息、人员信息、设备信息、一次性物品信息、生产厂家信息、供应商信息等 1.1.2回收管理功能，实现消毒包的回收登记功能，记录回收人、回收时间、回收科室等信息，支持扫描回收、请领回收、借用回收等方式；支持消毒包包内容物的图片显示、支持语音清点；支持丢失损坏器械的登记与管理；支持回收记录查询 1.1.3清洗登记功能，实现消毒包清洗登记功能，建立消毒包与清洗设备、清洗批次的关联；支持机器清洗登记和手工清洗登记 1.1.4清洗检查功能，实现消毒包清洗结果的检查与记录功能；支持扫描登记和人工录入登记 1.1.5包装检查功能，实现消毒包包装检查登记和条码打印功能，记录包装人、检查人、包装检查时间、灭菌日期、失效日期等信息；支持消毒包及包内容物的图片显示，支持打包指导；条码标签支持六项信息打印，支持包内容物打印；支持自备包和敷料包管理；支持包装检查记录查询 1.1.6灭菌登记功能，实现消毒包灭菌登记功能，建立消毒包与灭菌设备、灭菌批次的关联 1.1.7灭菌检查功能，实现消毒包灭菌结果的检查与记录功能；支持扫描登记和人工录入登记 1.1.8无菌库管理功能，实现无菌库库存管理、库存预警、过期出库等功能 1.1.9发放管理，实现消毒包的发放登记，记录下送人、发放科室等信息，支持扫描发放、请领发放、借用发放等方式；支持有效期检测等功能；支持发放记录查询 1.1.10外来器械管理，实现外来器械相关信息的录入与管理，应包括外来器械信息、厂家信息、病人信息、手术信息等；支持录入信息的自动字典维护功能 1.1.11丢失损坏管理，实现器械丢失损坏登记、器械补充登记等功能；支持丢失损坏物品统计功能 1.1.12追溯管理，实现根据消毒包条码查询此消毒包的所有登记信息及清洗灭菌数据；支持根据消毒包追溯到使用病人；支持根据病人追溯到使用包信息；支持消毒包状态查询；支持消毒包日志查询；支持单个或批量消毒包召回 1.1.13 查询统计功能，实现各种统计报表，包括消毒包回收统计、消毒包打包统计、消毒包发放统计、人员工作量统计、设备使用统计、消毒包状态查询等 1.1.14 一次性物品管理功能，实现一次性物品仓库管理，包括出库、入库、库存预警、库存盘点及各种统计功能 1.1.15 手术室管理功能，实现手术室消毒包接收、使用、库存管理、器械清洗等功能；提供标准病人接口，实现病人信息与使用消毒包的关联；支持手术包分布、状态、追溯等查询功能；支持通知功能 1.1.16 科室请领功能，实现消毒包请领、一次性物品请领、请领查询、发放查询等功能 1.1.17 护士长管理功能，实现消毒包处理流程查询、设备运行状况查询、基础资料维护、人员权限设置、追溯信息查询、各类报表查询等管理功能 1.2 设备集中监控 1.2.1追溯系统与清洗灭菌设备集成，服务器、微机、设备控制系统组成连通的网络 1.2.2设备服务端实时采集设备运行数据，并存储到服务器上 1.2.3设备客户端实时显示设备运行状况，并生成清洗灭菌报表和趋势图 1.2.4支持设备历史数据查询；支持设备每批次处理消毒包查询 1.3 PDA支持 1.3.1支持PDA清洗登记功能，实现使用PDA进行消毒包清洗登记和清洗检查功能 1.3.2支持PDA灭菌登记功能，实现使用PDA进行消毒包灭菌登记和灭菌检查功能 1.4 质控及追溯要求 1.4.1完全按照卫生部消毒供应中心规范设计，系统流程符合规范要求 1.4.2 使用一维条形码或二维条形码作为追溯介质，为每一个包配备一个唯一的身份标识，所有与此包相关的信息都记录并存储到数据服务器中 1.4.3灭菌登记时，判断消毒包是否适合高温灭菌或低温灭菌，防止低温灭菌物品进入高温灭菌器（或高温灭菌物品进入低温灭菌器） 1.4.4支持消毒包打包指导功能 1.4.5支持发放限制功能：支持生物监测放行限制，支持过期物品发放限制等 1.5 硬件要求 1.5.1免费提供配套硬件设备一套，保障软件正常运行使用。 |
| 12 | 切割封口打印一体机 |  |  | 2台 | 一、主要功能： 1、 具有自动进纸切割封口打印功能，只需根据实际需要设置好所需的纸塑袋长度和数量，启动程序后，设备即可完成自动进纸、自动切割、自动进行热封、最后完成设置参数的中英文打印； 2、 具有独立切割纸塑袋、单独进行热封或封口打印功能，可实现切割、热封、切封组合、切封打印组合和封口打印组合五种工作模式，可实现一机多用，有效提高工作效率； 3、 裁切封口边距可调，可以根据是否需要打印，调整切边到封口线的距离，提高卷材的利用率； 4、 可根据实际需要一次装入多卷不同宽度的纸塑袋，实现多卷同时完成切割封口，以此提高机器的工作效率； 5、 彩色液晶电容触控屏，图形化操作界面，内置时钟和工作参数的调整和设置，并具有自动储存功能； 6、 可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用各项参数等内容进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容； 7、 电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置； 8、 高速升温设计：室温~180℃升温只需40s，高效节能，满足快节奏的工作需要； 9、 辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间； 10、安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行。 二、打印系统功能： 1、中英文，数字及符合《YY0466-2003医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现规范要求的失效期、批次、使用科室名称、操作者姓名或代码、锅号、锅次等各种打印要求； 2、灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整，不需由于大小月手动调整每月天数； 3、自带封口机中英文打印系统，内置一台针打印机，打印清晰，设置打印事项简便快捷； 4、具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，同时结合符号的打印形式，方便将更多内容打印到相对窄的袋子上； 5、系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小宽度，实现纸塑袋宽度不足时封口前提醒； 6、打印功能可实现一键式关闭，也可按需要有选择的关闭某条目，方便操作者在打印与不打印之间快速转换； 7、自动节能待机：待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度。 |
| 13 | 环境安全监测报警系统 |  |  | 1套 | 外形尺寸：≤430×270mm（长×宽） 工作电压：主电：220VAC或110VAC 50～60HZ 备电：24VDC/4.6AH(可选) 额定功率：≤11W 输出电压：24VDC ★检测通道数：≥4通道：1路过氧化氢浓度检测、1路环氧乙烷浓度检测、2路冗余 探测器输入：三线制或四线制，电源线≥1.5mm2（国标线） 信号线≥1.5mm2（双色屏蔽双绞线） 输出信号：≥4组报警继电器无源信号输出 报警方式：声光报警 使用环境：温度：0--- +40℃，湿度：10%--- 95%RH (无冷凝) 安装方式：壁挂式安装 其他：主机显示屏上有每个通道的实时检测值、15分钟加权平均值、8小时加权平均值 |
| 14 | 极速生物阅读器 |  |  | 1台 | - 用于过氧化氢低温等离子体灭菌器生物监测。 - 屏幕尺寸：≥6.6英寸，触摸屏操作。 - 培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。 - 开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快≤16min可报警预知。 - 具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。 - ≥9个培养孔，配有与机身一体的防尘罩。 - 输入电源 100~240V，50/60Hz，输出电源12V，1.5A。培养结束自动打印培养信息，可自动存储10000条以上培养记录，存储不足时报警提示。 - 可接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。 阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套适用于过氧化氢低温等离子体灭菌方式的生物监测。 |
| 15 | 快速生物阅读器 |  |  | 1 台 | - 用于环氧乙烷灭菌器生物监测。 - 屏幕尺寸≥6.6英寸，触摸屏操作。 3、培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。 4、具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。 - ≥9个培养孔，配有与机身一体的防尘罩。 - 输入电源 100~240V，50/60Hz，输出电源12V，1.5A。 7、培养结束自动打印培养信息，可自动存储10000条以上培养记录，存储不足时报警提示。 8、可接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。 11、阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套适用于环氧乙烷灭菌方式的生物监测。 |
| 16 | 仓储物流系统 |  |  | 1批 | 一、污物接收台 数量：2个 1、全不锈钢； 2、用于污染物品的接收 3、外形尺寸：1100×600×800mm（±10%） 4、4寸万向轮（含刹车）2个，4寸万向轮2个 二、清洗工作台 数量：3个 1、全不锈钢 2、底部疏列式隔板 3、外形尺寸：1800×1100×800mm（±10%） 4、4寸万向轮（含刹车）2个，4寸万向轮2个 三、器械清洗喷枪 数量：3套 1、八个螺旋式喷头 2、SUS304不锈钢 3、用于清洗、干燥 四、密封下送车 数量：3辆 1、全304不锈钢，一体化焊接 2、单面开门，密封门X2 3、内置搁板，高度可调 4、外形尺寸：1000×675×1000mm（±10%） 5、6寸万向轮2个，6寸定向轮2个 五、脚踏式分类污物车 数量：1辆 1、全不锈钢；脚踏式开启压盖。 2、帆布罩1个 3、外形尺寸：600×650×950mm（±10%） 六、小车清洗机 数量：2辆 1、功率：1400w； 2、最大压力 120巴，工作压力 70巴； 3、最大水流量 6升/min；最高水温 50度； 4、水管长度≥ 5米，电线长度≥ 5米，净重约 7.8公斤 七、双头立式洗眼器 数量：1套 1、 用于眼部清洗； 2、 双头出水，可有效保证清洗效果； 八、麻醉/呼吸管道清洗架 数量：1个 1.配套全自动清洗机使用 2.用于麻醉/呼吸管道清洗 九、碗盘清洗架 数量：1个 1.配套全自动清洗机使用 2.用于碗盘清洗 十、四层器械清洗架 数量：2个 1.配套全自动清洗机使用 2.用于普通器械清洗 十一、标准器械托盘 （大） 数量：30个 （DIN标准）480*250*50mm 十二、组合污物清洗槽 数量：2个 1、双槽内槽尺寸：520×420×260mm（±10%） 2、全不锈钢（304不锈钢，1.2mm），一次性模具拉伸成型,2槽，2个水龙头。 3、外形尺寸：1800×630×950mm（±10%），台面高度：840mm（±10%） 十三、贮槽平台车 数量：2辆 1、尺寸：900×500×940mm 2、全不锈支架，医用静音脚轮 3、凹槽深度≥100mm 十四、两层平台车 数量：3辆 1、全不锈钢，隔板X2 2、凹槽深度≥25mm 3、底部带医用静音脚轮 十五、器械检查打包台 数量：2个 1、台面理化板，其他全不锈钢 2、尺寸：2000×1300×1800mm（±10%） 3、灯X2，背挂式储物盒X4，斜口篮筐X4,10孔插座X4，网线接口X2，开关X2，抽屉X2，4寸万向轮（含刹车）2个，4寸万向轮2个 十六、器械检查放大镜 数量：5个 1可自由伸展，带灯,放大5倍 十七、包布检查打包台 数量：2个 1、台面理化板，其他全不锈钢 2、桌面大玻璃、带检查灯 3、尺寸：2000×1300×850mm（±10%） 十八、敷料柜 数量：2个 1、全不锈钢 2、对开门、玻璃视窗 3、尺寸：1200×405×1750mm（±10%） 十九、器械柜 数量：2个 1、不锈钢 2、双门带玻璃视窗 3、隔板可调 4、尺寸：960x405x1750mm（±10%） 二十、多功能台 数量：1个 1、全不锈钢压花； 2、尺寸：1500×800×1800mm（±10%） 3、灯X1，纸袋切割机X1，篮筐X2,10孔插座X2，网线接口X1，隔板X1，4寸万向轮（含刹车）2个，4寸万向轮2个 二十一、大包布车 数量：2辆 1、全不锈钢，压块设计，无纺布防脱落 2、结构简单，造型美观，可存放不同规格的无纺布。 3、尺寸：1360x720x1055mm（±10%） 4、3列橫架 二十二、标准篮筐 数量：40个 1.全304不锈钢 2.尺寸：535x380x195mm（±10%） 二十三、双列立式网筐储存架 数量：2个 1、全不锈钢 2、放四十只篮筐 3、外形尺寸：2190x785x1748mm（±10%） 二十四、可调货架 数量：10个 1、全不锈钢，层距380mm 2、4寸万向轮（含刹车）2个，4寸万向轮2个 3、外形尺寸：1200x600x1800mm（±10%） 二十五、库房垫板 数量：20个 1、全不锈钢 2、用于一次性等物品存放 3、外形尺寸：1300x500x275mm（±10%） 二十六、密封下送车 数量：3辆 1、全304不锈钢，一体化焊接 2、单面开门，密封门X2 3、内置搁板，高度可调 4、外形尺寸：1000×675×1000mm（±10%） 5、6寸万向轮2个，6寸定向轮2个 二十七、平板送物车 数量：1个 1、全不锈钢材质，带有医用静音脚轮 2、推拉方便 3、外形尺寸：1030×500×850mm（±10%） |
| 三、本项目商务要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |  |  |  |
|  | 基本要求 | 1、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2、所投产品如果高于招标要求时，应提供足以证明的技术支持资料（可以是但不仅限于须提供相关功能的照片或功能截图或提供相应的检测报告复印件）。 3、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 4、投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。 5、免费送货上门并卸至采购人指定地点，免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训服务，并无偿提供培训资料。使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；交货及采购人调试过程中，中标人应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，向采购人交相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件，直至达到验收要求。 6、投标人必须提供详细的售后服务承诺方案。 7、供应商的报价应须包含送货上门、安装调试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验等费用的总和；供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |
|  | 质保期 | 必须按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付使用并验收合格之日起设备质保期壹年，质保期内免费上门维修，免费更换配件。 |  |  |  |
|  | 响应有效期 | 响应文件递交截止之日起30天。 |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 成交通知书发出后30日内。 |  |  |  |
|  | 转包要求 | 本项目不允许转包。 |  |  |  |
|  | 分包要求 | 本项目不允许分包。 |  |  |  |
|  | 交货时间 | 自成交通知书要求签订合同之日起25日内安装调试完毕验收合格并交付使用 |  |  |  |
|  | 交货地点 | 柳州市鹿寨县采购人指定地点。 |  |  |  |
|  | 验收标准 | 1、验收标准：投标人所提供的投标产品设备必须是全新产品，所有产品设备按招标文件、投标文件等有关文件等有内容进行验收；投标人提供产品设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求；须经过采购人确认符合技术规格及要求所列条款，合格后才能投入使用。 2、交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由中标人承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |  |  |
|  | 售后服务保障或维修响应时间要求 | 1、本项目的中标人应对所提供的投标产品设备提供壹年现场免费保修服务（若技术规格要求中有提到保修期年限的，以技术规格要求中的保修年限为准），免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换。 2、中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。 3、中标人对于产品在使用过程中出现的问题，在2小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,6小时赶到现场提供免费服务；6小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，12小时内修复使用，若48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。在质量保证期内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延，每季度一次厂家认证的工程师到现场巡检核心系统的技术支持。 4、柳州当地不少于3名售后人员，提供联系方式以便采购人联系。 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 | 1、一年内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括维修或免费更换必要配件，若该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标人应负责更换整件产品，投标人应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用。 2、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 3、常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |  |  |
|  | 培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。使采购人使用人员掌握所培训内容，保证使用人员正常操作设备的各种功能。培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |  |
|  | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料。 |  |  |  |
|  | 付款方式、时间及条件 | 本项目无预付款，验收合格后一个月内支付合同总价的30%；成交供应商开出全额发票，剩余货款三年内按季支付清（无息）。 |  |  |  |
|  | 履约保证金 | 本项目履约保证金无 。 |  |  |  |
| 四、特别说明 |  |  |  |  |  |
|  | 特别说明 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：鹿寨县人民医院供应室相关设备项目采购 |
| 2 | 采购数量及单位：1. 高效全自动清洗消毒器2台、2. 医用干燥柜1台、3、医用真空干燥柜1台、4. 内镜清洗工作站（硬镜）1套、5.内镜清洗工作站（软镜）1套、6.多功能清洗消毒中心1套、7.全自动纯水机1套、8. 洁净电热蒸汽发生器3台、9. 平移门脉动真空灭菌器2台、10. 环氧乙烷灭菌器1台、11. CSSD信息化管理系统1套、12. 切割封口打印一体机2台、13、环境安全监测报警系统1套、14、极速生物阅读器1台、15、快速生物阅读器1台、16、仓储物流系统1批；详见第二章《招标项目采购需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、代理服务费按发改价格[2011]534号（货物招标类）标准和发改办[2003]857号文规定向中标人收取，由中标人向采购代理机构支付。 |
| 4 | 投标保证金为：人民币陆万元整（￥60,000.00）；应按《公开招标公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当于截标之日前，以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。 |
| 8 | 投标文件组成：开标文件（开标一览表、保证金证明）一式两份，不分正副本；资格证明文件正本一份、副本两份；投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）正本一份，副本肆份及电子文档一份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：投标人须于2020年10月14日上午10时00分前将投标文件密封送交到鹿寨县公共资源交易中心（鹿寨县城南桂园路8号汇一联商务楼一楼），逾期送达将予以拒收。 投标人的法定代表人或委托代理人必须出示本人有效身份证件，经验证后递交文件。 |
| 10 | 开标时间：2020年10月14日上午10时00分 开标地点：鹿寨县公共资源交易中心（鹿寨县城南桂园路8号汇一联商务楼一楼） |
| 11 | 评标方法：综合评分法 |
| 12 | 网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、222.216.4.8（广西壮族自治区政府采购网）、www.zfcg.gov.cn（柳州市政府采购网）。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后三个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人的投标保证金一律以转账、电汇方式退还投标人，未中标投标人所提交的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还投标人，中标供应商所提交的投标保证金在与双方签订合同后五个工作日内退还。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后五个工作日内。 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金 预算金额：人民币叁佰玖拾捌万元整（￥3,980,000.00元）； |
| 17 | 付款方式：本项目无预付款，验收合格后一个月内支付合同总价的30%；成交供应商开出全额发票，剩余货款三年内按季支付清（无息）。 |
| 18 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天 |
| 19 | 在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道： “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询起止时间：招标文件的发售截止之日起至投标截止时间。 查询结果记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询结果记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于鹿寨县人民医院供应室相关设备项目采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构，“采购人”是指：鹿寨县人民医院；“采购代理机构”是指：广西德胜工程项目管理有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“签名” 系指本人亲笔书写自己的姓名，为表示同意、认可、承担责任或义务。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的投标总报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术性能最优一家为有效供应商；技术性能相同时，以服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商同一品牌同一型号产品参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须本投标人或其控股公司员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。投标人对被质疑的采购人或采购代理机构的答复不满意或者被质疑的采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.质疑书面要求

质疑人质疑时须提交质疑书，质疑书至少包括下列主要内容：

- 质疑人和被质疑的采购人或代理机构的名称、地址、电话、邮编等；

- 质疑项目的名称、编号；

- 权益受到损害的事实及理由；

- 相关证明材料；

- 提起质疑的日期；

- 质疑人法定代表人签名和加盖单位公章。

- 如质疑委托代理人办理时，须提供质疑人的授权委托书，授权委托书须由法定代表人签名并加盖单位公章，载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。

4、投诉的书面要求

- 符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标方法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由开标一览表、保证金证明、价格部分、商务部分、技术部分组成。

1. 开标文件（单独装订成册，一式二份，不分正副本，装在开标文件袋中）

▲注：以下第（1）、（2）项均要由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，必须提供，否则其投标无效。

（1）开标一览表（按第六章要求格式填写）；

（2）保证金证明（按第六章要求格式填写）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

（4）中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

2. 资格证明文件（单独装订成册、正本一份、副本两份，装在开标文件袋中）

▲注：以下各项必须加盖投标人单位公章，必须提供，并且第（1）、（2）、（3）项由法定代表人或委托代理人签名，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（按第六章要求格式填写）；

（2）投标声明书（按第六章要求格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；

（4）投标人有效的“营业执照”副本复印件（投标文件递交截止时间前提交“营业执照”副本原件验证，否则投标无效）；

（5）投标人2020年5月、6月、7月其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件；

（6）投标人2020年5月、6月、7月其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证” 复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明复印件；

（7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（内容、格式自拟）；

（8）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司对投标人针对本项目的授权书（如有，格式自拟）。

3. 投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）（合并装订、正本一份、副本四份，装在投标文件袋中）

3.1 价格部分

▲（1）投标函（按第六章要求格式填写）；

▲（2）投标报价明细表（按第六章要求格式填写）

3.2 资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效。

（1）投标人自2018年1月1日以来获得国家行政部门颁发的重合同守信用、先进企业、纳税大户及税务评级等与企业生产经营相关的奖项复印件；

（2） 投标产品生产企业有效的通过ISO9001质量管理体系认证证书复印件；

（3）投标产品生产企业的环境管理体系认证证书复印件；

（4）投标产品生产企业的职业健康安全管理体系认证证书复印件；

(5)投标产品生产企业的中国国家强制性产品认证证书复印件

（6）投标人自2018年1月1日以来同类项目成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（7）认为必要提供的声明及文件资料。

3.3 技术部分

注：以下第（1）至第（5）项均要由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，必须提供，否则其技术部分不得分。

▲（1）设备配置清单（按第六章要求格式填写）；

▲（2）技术响应表（按第六章要求格式填写）；

▲（3）商务响应表（按第六章要求格式填写）；

▲（4）安装实施方案（按第六章要求格式填写）

▲（5）服务方案及承诺书（按第六章要求格式填写）；

（6）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（按第六章要求格式填写）；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标人须按规定于投标截止时间前足额提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝，（以银行入账时间为准）。

2.投标保证金交纳形式：电汇或转账形式交至保证金专户，全称：广西德胜工程项目管理有限公司柳州分公司，开户银行：柳州银行锦绣路支行，账号：7070 7500 0000 0000 1027。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单、电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目名称及采购编号。汇款人、出票人须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

采购代理机构按投标人投标函中所附的进账单或电汇凭证的全称、账号及开户行退还投标人（注：投标人投标函提供的全称、账号、开户行务必要完整、正确；所提供电汇凭证或银行进账单，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成投标保证金无法退付的，后果由投标人负责）。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后五个工作日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在双方签订合同后五个工作日内退还。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署、份数和盖章

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2.投标人须按下列要求编制并装订成册

（1）开标文件：开标一览表及保证金证明（一式二份，不分正副本）；

（2）资格证明文件（正本一份、副本两份）；

（3）投标文件：价格部分、资信部分、技术部分（正本一份、副本四份）；

封面右上角应注明“正本”、“副本”字样，编制并装订成册。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定签名、盖章位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，否则投标无效。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的密封、递交、修改和撤回

1. 投标人将开标文件（一式二份，不分正副本）、资格证明文件（正本一份、副本两份），一并装在开标文件袋中（开标文件袋样式参考招标文件第六章样式制作），并在封贴处密封签章（公章、法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人签名均可）。开标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、采购编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

投标人将投标文件（正本一份、副本四份；电子文档一份），一并装在投标文件袋中（投标文件袋样式参考招标文件第六章样式制作），并在封贴处密封签章（公章、法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人签名均可）。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、采购编号及“评标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件投标无效，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除投标文件（商务部分）资格证明文件外经评标委员会认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行澄清或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性检查和符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术性能、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）每个项目设备的主要技术指标项目发生负偏离达 2 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在“投标人须知”前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权委托人参加开标会。投标人的法定代表人或其授权委托人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标；

7.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标结果；

8.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4人和采购人代表 1人，共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购代理机构组织评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询问,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分办法计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权委托人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或柳州市财政局政府采购监督管理办公室工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 七、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

(3)中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

（1）代理服务费按发改价格[2011]534号（货物招标类）标准和发改办[2003]857号文规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

(2)代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标方法及评标标准

评分标准

一、评标原则

1、评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表等有关人员共5人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

2、评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据。采用综合评分法，对投标人的报价、技术性能、安装实施方案、信誉、业绩、售后服务、政策功能7方面内容按百分制打分。

3、评标办法：以封闭方式进行。

4、报价超出采购预算价的，作无效标处理。为了确保采购质量和维护公平的竞争，确保中标人正常履行，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于运营成本的价格销售商品（服务）。采购人不接受供应商的恶意低价竞争。如果投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人必须在投标文件中提供本项目成本分析报告及详细报价说明，投标人不能合理说明或者不能提供报价来源相关证明资料的，或评标委员会认定其报价明显低于运营成本的视为无效投标。所提供的材料包括但不限于：与本采购项目有关各项系统集成费用、运营费用、培训费、售后服务费、各工种人工费用、社保费、规费、措施费、税金等，请提供详细的核算清单及其对应的税局机打发票等相关证明文件为依据。

5、根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须如实填写中小企业声明函（按第六章《中小企业声明函》格式填写，否则不予价格扣除）

6、根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号) 》第二条的规定，对监狱企业视同小型、微型企业，投标人提供所投产品生产企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不予价格扣除。

7、据财政部 民政部 中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)第一条的规定，对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人提供《残疾人福利性单位声明函》原件，否则不予价格扣除。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。

- 投标人即属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标价格一次性6%的扣除，不重复享受政策。未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

- 未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

- 评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分 ……………………………………………………………………………………30分

（1）以进入评标的最低的投标报价为30分。

（2）某投标人价格得分＝  ×30分

2、技术性能分 …………………………………………………………………………40分

由评委根据投标人的提供的产品性能，独立分档打分。

一档（8分）：投标产品的技术参数、性能指标及配置基本满足招标文件要求且有1-3项负偏离没有正偏离的；

二档（16分）：投标产品的技术参数、性能指标及配置优于招标文件要求，没有负偏离的；

三档（24分）：投标产品的技术参数、性能指标及配置优于招标文件要求，且有1-7项正偏离的；

四档（32分）：投标产品的技术参数、性能指标及配置优于招标文件要求，且有8-13项以上正偏离的。

五档（40分）：投标产品的技术参数、性能指标及配置优于招标文件要求，且有14项以上正偏离的。

备注：技术参数及功能有优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，否则评标时有权不接受其优于。

3、安装实施方案分…………………………………………………………………………………6分

- 评委根据招标文件要求投标人对本项目安装实施方案、软件运行、进度安排、质量保证措施、培训方案等内容独立打分，不提供的不得分。

- 一档（1分）：方案规范，结构基本完整，内容齐全，基本满足招标要求；

- 二档（3分）：方案规范，机构完整，内容齐全，满足并略优于招标要求；

三档（6分）：方案规范，结构完整，内容详细、措施得当、符合实际并有具体的相应的落实措施，操作性强。

4、信誉分…………………………………………………………………………………6分

（1）.投标人自2018年1月1日以来获得国家行政部门颁发的重合同守信用、先进企业、纳税大户及税务评级等与企业生产经营相关的奖项复印件每提供一项得0.5分，满分1.5分；

（2）.提供投标人或者投标产品的生产企业通过ISO9001系列国际质量体系认证复印件得1.5分 ；

（3）.提供投标人或者投标产品的生产企业通过环境管理体系认证复印件得1.5分 ；

（4）.提供投标人或者投标产品的职业健康安全管理体系认证证书复印件得1.5分 。

（其中（2）-（4）须提供原件核查，否则不予计分）

5、业绩分………………………………………………………………………………………3分

投标人2018年以来所投项目相同类型的经营业绩复印件（以合同原件为准）， 每项1分，满分3分。（提供合同原件核查，否则不予计分）

6、售后服务分………………………………………………………………………………12分

由评委根据投标人的售后服务方案，安装方案，从售后服务人员配备、定期回访安排、接故障通知到达现场的时间等方面内容，独立分档打分。（未提供方案不得分）

一档（4分）：售后服务方案简单，服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间基本满足招标文件要求；

二档（8分）：售后服务方案良好，服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间满足并优于一档的，在广西区内有售后服务网点；

三档（12分）：提供详细售后服务方案，验收方案完整，可行性较高、有完整的项目组织机构及人员配备且合理的、提供定期回访安排且优于二档的，在项目所在地有售后服务网点。

7、政策功能分………………………………………………………………………………3分

（1）节能产品、环境标志产品分（满分 2 分）

投标人提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖公章，否则不予计分。

（2）认定为使用广西工业产品 80%以上的得 1 分。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。（请按第六章格式填写广西工业产品声明函，否则不予计分）

（三）总得分＝1＋2＋3＋4＋5+6+7。

三、中标标准

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标总报价由低到高顺序排列；得分相同且投标总报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人；进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二、第三名为中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二名为中标候选人。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

# 第五章  合同主要条款格式

政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                                采购计划表编号：柳政采

供 应 商（乙方）：                                项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                                签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式和保证金

1.资金性质：自有资金

2.付款方式：

1.本项目有履约保证金，履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，项目验收合格后履约保证金自动转为质保金，质保期满后15个工作日内退还（无息）；

2. 本项目无预付款，验收合格后一个月内支付合同总价的30%；成交供应商开出全额发票，剩余货款三年内按季支付清（无息）。

第九条  质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额    比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内响应，接通知后    小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过    小时修复，未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为按投标文件承诺（或合同附件）执行，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅（政府采购监督管理处）负责解释。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）正本壹份，副本肆份。

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

- 二、开标文件外层包装封面格式

1.所有开标文件的外包装封面格式：

开 标 文 件

项目名称：

采购编号：

文件组成：开标文件（开标一览表、保证金证明）一式三份，不分正副本；资格证明文件正本一份，副本两份。

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

- 三、开标文件

1. 开标文件封面格式（不可缺）：

开标文件

（开标一览表、保证金证明）

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2. 投标文件（开标一览表、保证金证明）目录：

开标一览表（格式）

采购编号：

投标人名称：                                              单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 投标报价 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |
| 交付期：交货时间：自中标通知书要求签订合同之日起 天内安装调试完毕验收合格并交付使用。 |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标货物生产厂商所属企业类型填写。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：    年   月   日

保证金证明（格式）

进帐单、电汇单或现金存款凭证复印件

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

说明：

1、请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及采购编号，汇款人、出票人、解款部门须填写投标人单位名称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

- 进帐单或电汇单复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效，后果由投标人负责。

3、若广西德胜工程项目管理有限公司柳州分公司保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额交纳的投标保证金，其投标无效。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月    日

三、投标文件（资格证明文件）正本壹份，副本贰份

1. 投标文件（资格证明文件）封面格式（不可缺）：

正本（或副本）

投标文件

（资格证明文件）

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1.法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

2.投标声明书格式：

投标声明书

致：鹿寨县人民医院、广西德胜工程项目管理有限公司（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

。

我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______                   _           项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）

法定代表人签名

年    月    日

3.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：鹿寨县人民医院、广西德胜工程项目管理有限公司（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

四、投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）正本一份，副本四份

1. 投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）封面格式（不可缺）：

正本（或副本）

投标文件

（价格部分、资信部分、技术部分）

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1、投标函格式：

投 标 函（格式）

致：鹿寨县人民医院、广西德胜工程项目管理有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                        项目的招标公告/投标邀请书（采购编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交开标文件（开标一览表、保证金证明）一式三份，不分正副本；资格证明文件正本一份、副本两份；投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）正本一份，副本肆份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起      天（日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名            职务：

投标人名称(全称):

开户银行：                         账号：

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标货物生产厂商所属企业类型填写。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：    年   月   日

3、商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月    日

4. 设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月    日

5. 技术响应表格式：

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |
| - 性能及技术指标 | - c1、 |  |  |  |
|  | c2、 |  |  |  |
|  | - c3、 |  |  |  |
|  | - C4 |  |  |  |
|  | C5 |  |  |  |
|  | - C6 |  |  |  |
|  | - ..... |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

6.服务方案及承诺书格式：

服务方案及承诺书

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

6. 安装实施方案格式：

安装实施方案

格式自拟。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

8.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 选配件、专用耗材 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| … |  |  |  | % |
| n |  |  |  | % |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月    日

9.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月    日