公开招标采购文件

项目名称：梧州市万秀区夏郢镇卫生院发热门诊改建、公共卫生服务楼、医养结合楼建设项目配套设备

项目编号：WZZC2020-G1-030027-GXZL

采购单位：梧州市万秀区夏郢镇卫生院

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司

2020年10月  日

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	35

一、总  则	39

二、招标文件	43

三、投标文件的编制	44

四、开标	47

五、资格审查	47

六、评标	48

七、中标和合同	50

八、其他事项	51

第四章  评标办法及评分标准	54

第五章  合同主要条款格式	59

第六章　投标文件格式	67

一、投标文件外层包装封面格式	68

二、投标文件（资格证明文件）	69

三、报价文件格式	71

四、投标文件（商务部分、技术部分）	76

五、技术文件格式	85

## 第一章  公开招标公告

广西众联工程项目管理有限公司关于梧州市万秀区夏郢镇卫生院发热门诊改建、公共卫生服务楼、医养结合楼建设项目配套设备采购公开招标公告

项目概况

梧州市万秀区夏郢镇卫生院发热门诊改建、公共卫生服务楼、医养结合楼建设项目配套设备项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn/）获取招标文件，免费下载获取招标文件，并于2020年 11月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-G1-030027-GXZL

项目名称：梧州市万秀区夏郢镇卫生院发热门诊改建、公共卫生服务楼、医养结合楼建设项目配套设备

预算金额：323.115万元

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 1台 | 一．设备主要用途 能够完成门诊、急诊、住院部患者的全身各部位、各体位、各角度的全数字X线摄影检查。以满足医院临床和体检工作中的高级诊断需求。临床应用范围：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢，等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片。 …… |
| 2 | 负压吸引仪 | 2台 | 电动吸引器，采用全塑面板设计，造型独特、新颖、美观。具有移动方便，低噪音、高负压，大流量的特点。适用于各医疗单位手术时需吸引脓血、脓痰和粘质液体及其他需要负压吸引的场合。 …… |
| 3 | …… |  |  |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：

自签订合同之日起30天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持采用本国产品的政策、强制采购优先采购环境标志产品节能产品、政府采购促进残疾人就业政策、政府采购支持监狱企业发展。

3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物内容，具备法人资格的企事业单位；

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之时起至2020年11月10日18时00分止。

2.获取方式：登陆政采云平台（http://www.zcygov.cn/）免费下载，具体下载流程可参照政府采购云平台《供应商-项目采购操作指南20181229》（https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/06-22/2080.html）。（如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月 24 日09点30分（北京时间）

地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金：金额(人民币)：陆万元整（￥60,000.00）

投标保证金递交方式：转账或电汇形式。投标保证金必须从投标人银行账户转出并于投标截止时间前到达指定银行账户, 否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

开户名称：广西众联工程项目管理有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁民主支行

银行账号：78900188000167866

七、其他补充事宜

公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、梧州市政府采购网、梧州市公共资源交易中心网。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：梧州市万秀区夏郢镇卫生院

地址：梧州市万秀区夏郢街东段26号

联系方式：陈云坚   18977489797

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：广西众联工程项目管理有限公司

地　址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代14A层

联系方式：孟琳富　18176880255

3.项目联系方式

项目联系人：孟琳富

电　话：18176880255

## 第二章  招标项目采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6. 标“★”为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效。

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR |  | 1 | 一．设备主要用途 能够完成门诊、急诊、住院部患者的全身各部位、各体位、各角度的全数字X线摄影检查。以满足医院临床和体检工作中的高级诊断需求。临床应用范围：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢，等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片。 二．设备主要配置规格 1.高频高压发生器装置 1.1高频高压发生器。 1.2最大输出功率：≥50kW；高压发生器逆变频率≥400KHZ。 1.3输出电压范围：40～150KV，步长1KV。 ★1.4最大摄影电流：≥640mA，最大电流时间积：640mAs。 1.5数字化通讯接口，可以实现高压发生器和数字采集系统的对接，不需要单独的发生器控制台，在主机工作站上就可以完成对高压发生器的数字化控制。 1.6自动校正功能、错误日志记录功能、自动过载保护功能。 1.7高频高压发生器须为原厂生产，即高频高压发生器生产厂家必须与设备整机为同一生产厂家。 2.高分辨率平板探测器 2.1探测器类型：非晶硅整板结构，探测器成像介质：非晶硅+碘化铯。 2.2成像尺寸：≥43cm×43cm。 2.3像素矩阵：≥900万像素。 2.4空间分辨率：≥3.6lp/mm；像素间距：≤139μm。 2.5数字平板探测器冷却方式为自然冷却，无需辅助冷却。 3.高性能X射线球管及组件 3.1球管焦点尺寸：双焦点0.6mm（小焦点）/1.2mm（大焦点）。 3.2球管功率：小焦≥18kW；大焦：≥50kW。 3.3阳极热容量：≥300KHU。 ★3.4标配近台智能操控LED触摸屏,尺寸≥9寸，具备以下功能；具备患者信息显示功能包含：姓名、ID号、检查体位；运动数据显示功能包含：SID、FID、旋转角度；触屏式运动调节功能键包含：SID、高度、旋转、一键立卧位调节；体型选择，包含小孩、常规、肥胖；3D透照引导示教摆位图；曝光参数显示功能，包含KV，mA，mS，mA。 4.球管近台操作系统 4.1限束器。 4.2最大照射野：≥430mm×430mm（SID=100cm）。 4.3限束器定位灯延时时间：≥25s。 4.4平均照度：＞100LUX。 5.滤线栅 5.1焦距：＞120cm。 5.2栅格比：＞8：1。 5.3栅密度：＞70L/cm。 5.4尺寸：≥18×18inch。 6.摄影装置 6.1 X线球管支撑装置 。 6.2 球管支架结构：U臂结构。 6.3 横臂沿立柱升降行程：1150mm。 6.4 焦片距范围：≥1800mm。 6.5 横臂旋转采用全电动模式，无人为干涉，需具备旋转自锁装置。 7.数字图像采集处理工作站 7.1操作系统：windows7 32bit专业版；Intel Core 2Duo（酷睿双核）≥3.0GHz；内存：≥4G；硬盘：≥500GB。 7.2显示屏：尺寸：≥19寸，材质：LED。 7.3图像采集处理系统 7.3.1病人登记及管理功能：病人信息登记/并支持急诊病人快速登记功能。支持DICOM3.0标准的Worklist查询服务，可通过HIS/PACS 查询并下载病例资料。 7.3.2图像采集：支持3D仿真摆位示意图、检查项目选择、摄影参数选择功能；支持图像自动窗宽窗位调节；支持图像正负片显示；支持图像镜像与旋转；可显示病人信息/检查信息/设备信息/图像信息。 7.3.3图像处理：支持多频带处理功能、栅纹自动识别及处理功能、高亮度去噪及增强功能、细节增强功能支持窗宽、窗位调整。 7.3.4图像观察：正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示；可选择感兴趣区域的原始显示、全屏显示、直方图显示、窗宽窗位调整；图像标注功能，包括方位和文字；实时自动ROI 裁剪。 7.3.5病例报告：患者检查报告单编辑、保存、打印输出功能，可以自由设计各种各样的报告样式；所见即所得模式，提供专家知识库，并可增加、修改、删除；诊断模板通过多级树结构管理，结构清晰，搜索方便，分公共模板、个人模板；支持任意大小的纸张打印，如：A4.B5.A5.16K；支持图像分屏显示。 7.3.6胶片打印：支持DICOM3.0 标准的激光相机输出，可方便地选择配置好的方案（胶片尺寸、排版）打印；打印排版可通过拖拽式将图像拖入排版区域。 7.3.7 Dicom传输：支持DICOM3.0 标准的归档服务，可把图像归档到服务器，支持后台自动发送。 7.3.8 提供RIS、HIS软件系统的集成接口，通过安装配置可实现从RIS、HIS调阅存储在系统中的图像。 ★7.3.9投标产品可实现远程诊断功能，在机器后台可以实时监控设备的运行状态，具备故障远程在线诊断，远程实时维护检修、让售后服务更加完善和及时，医院也能随时了解设备状态。 三、设备主要配置 3.1 X线球管及组件。 3.2 数字化非晶硅平板探测器。 3.3 高频逆变恒波高压发生器。 3.4 U机架系统。 3.5 移动摄影床。 3.6 滤线栅。 3.7 限束器。 3.8 图像采集处理系统和诊断工作站处理系统。 3.9 语音对讲系统。 3.10 高压电缆。 |
| 2 | 负压吸引仪 |  | 2 | - 电动吸引器，采用全塑面板设计，应具备移动方便，低噪音、高负压，大流量等条件。 - 能满足医疗手术时需吸引脓血、脓痰和粘质液体及其他需要负压吸引的场合的使用要求。 - 3.负压源采用无油式活塞泵。 4.主要技术指标:电源:AC220V土22V, 50Hz土1Hz； 极限负压值:≥0.08MPa； 噪音:≤65dB(A)； 输入功率:≤180W； 抽气速率;≥20L/min； 贮液瓶:≥2500mL。 |
| 3 | 中药药透机 |  | 4 | 1.工作环境 1.1环境温度范围：5℃-40℃。 1.2相对湿度范围：≤80% 。 1.3大气压力范围：700hpa--1060hpa。 1.4电源：交流电压220V±10% 频率：50Hz±1Hz。 1.5 额定输入功率：≤75W。 2.安全类别 2.1治疗仪为II类医疗器械设备。 2.2 输入功率不大于75W。 3.主要技术参数 ★3.1 显示方式：≥7.1寸彩色LCD显示，高亮白色背光源，至少 能同时显示输出的时间、处方、温度、部位、通道数、等相关信息。 3.2 操作方式：按键操作。 3.3 治疗仪热疗输出电压（空载）。 高温：≤32V。 低温：≤32V 间断输出，通断比为7:3。 3.4 治疗仪工作20min后，热疗温度最低不低于37°C。 3.5 载波：载波频率为1000Hz、频率误差不大于±10%。 3.6 波形：至少能输出脉冲调制波、混合波、间歇波、疏密波等波形。 3.7 脉冲调制频率为500HZ，频率误差不大于±10%。 3.8 单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ。 3.9 在基准负载下输出脉冲幅度连续可调，最大输出有效值不大于20V。 3.10 输出开路时，输出电压峰值不大于500V。 3.11 治疗仪连续工作时间不少于8h。 3.12 治疗仪功率消耗不大于75W。 3.13 红外温度：0-60℃至少有低、中、高三档可调。 ★3.14 定时功能：至少有10min、20min、30min三档 、自动定时、倒计时。 ★3.15 输出：至少有2组红外热疗输出。 ★3.16 输出通道设置：每路输出可单独控制时间，处方，部位和强度，可同时治疗多个病人，也可以多个部位同时进行治疗。 3.17 治疗项目设置：至少具备中文处方选择，时间选择，强度选择、温度选择。 3.18 倒计时：显示屏上会显示治疗的剩余时间。 3.19 处方：不少于12种治疗模式，多种治疗部位选择组合。 |
| 4 | 无间断电源发电机组 |  | 1 | 1.发电机组 机组功率：≥300KW。 相序：3相4线。 转速1500。 电压400V/230V。 频率50HZ。 电流540A。 功率因数：0.8(滞后)。 冷却方式：闭式水冷。 启动方式：24V蓄电池启动。 燃料：0#柴油。 燃油消耗率：205g/KW.h 机油CD15W-40。 2.柴油机 额定功率：≥309KW 。 缸径：123毫米。 调试方式：电子。 缸数：≥6缸。 行程：145毫米。 冲程：4冲程。 压缩比：16.5:1。 3.发电机 功率：≥300KW。 绝缘等级：H级。 接线方式：三相四线。 瞬态电压调整率≤±15%。 稳态电压调整率≤±0.5%。 稳态频率调整率≤1%。 负荷突变频率稳定时间≤5S。 负荷突变电压稳定时间≤3S。 波形失真率≤5%。 |
| 5 | 电解质分析仪 |  | 1 | 1.测量方法：离子选择性电极法。 ★2.适用样品：至少适用血清、全血、尿液、脑脊液。 3.分析项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH，计算项目：nCa2+、TCa2+。 4.仪器测量精度：0.01mmol/L。 ★5.显示器：≥5.0寸彩色触摸液晶屏显示。 6.分析速度：≥50秒/样本。 7.样本量：80μL--150μL。 8.存储量：≥10000个，存满后可自动刷新。 9.定标方式：手动、自动两点定标。 10.质控功能：≥3个水平的质控设置和测试。 11.打印方式：内置热敏打印机。 12.通讯接口：至少有RS232通讯接口、USB接口两种类型。 13.仪器性能指标 精密度：K+≤1.0%，Na+≤1.0%，cl≤1.0%，Ca≤1.0%，PH≤0.5%； 稳定性：K+≤2.0%，Na+≤2.0%，cl≤2.0%，Ca≤3.0%，PH≤1.0%； 携带污染率：K+≤1.0%，Na+≤1.0%，cl≤1.0%，Ca≤2.0%，PH≤2.0%。 |
| 6 | 煎药机（三缸） |  | 1 | 1.容量：20000ml×3。 2.功率：2000W×3。 3.电压：AC220V。 4.煎药包装一体组合，可选配50-250ml无极变量包装机。 5.常温常压，至少可同时煎3个处方，每锅能煎3-12(250ml)付药。 6.可设定高温时间，高温时间1-255分任意设定，采用倒计时自动显示。 7.采用数控技术。 8.武火文火自动转换。 9.内筒采用不锈钢，外筒体采用玻璃，煎药过程清晰可见。 ★1.包装速度：≥8袋/分钟。 |
| 7 | 口腔综合治疗台 |  | 2 | 1.性能及参数 ★1.1高速手机：按压式高速手机2支， 高速手机与牙椅为同一品牌。 ★1.2低速手机：四孔低速手机，含直、弯机，低速手机与牙椅为同一品牌。 1.3机装内窥镜，与牙椅同一品牌，金属显示器支架，电线内置不外露，显示屏角度可调，至少配有手柄1支，拍摄照片可存储于U盘上。 1.4机装洁牙机，至少配手柄1支，工作尖5个。 1.5机装式光固化机，至少配手柄1支，光导棒1套。 1.6至少配三用枪2支，冷暖各1支。 1.7整机为全电脑控制系统，器械盘上的主控面板至少具有个性记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、口腔灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键，助手位控制面板设有相应控制功能。 1.8主箱体: 注塑工艺、箱体可旋转。 1.9大型器械盘，可旋转分块式枪架设计。 1.10冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。 1.11强弱吸唾系统1套:带有清洗过滤网装置。 1.12至少配感应式LED口腔灯1套，可无机调光，把手可拆卸消毒。 1.13内置式LED观片灯。 1.14 痰盂可拆卸清洗，陶瓷材质或玻璃材质。 1.15至少配机净水系统1套。 1.16气压锁定器械臂1套。 1.17至少配多功能脚开关1套。 1.18至少配全电脑牙科椅1台：动力系统采用直流静音电机。 1.19整机具有联动功能，灯椅联动，杯水冲盂联动，痰位和杯水冲盂联动（杯水和冲盂本身不联动）。 1.20牙科椅垫宽大、舒适，双扶手设计，其中右扶手可翻转，方便病人进出。 1.21牙椅的升降俯仰均需具有安全保护装置，更安全。 1.22副箱体可根据用户需求进行内置或外置转换。 1.23医生座椅1台：最低椅位425mm，行程120mm。 1.24牙科椅处可选配增急救装置，可满足紧急情况进行急救活动。 2.技术参数 2.1电源：交流220V 50HZ。 2.2气源：气压0.5—0.6MPA。 2.3水源：水压0.2—0.4MPA。 |
| 8 | 牙科消毒仪 |  | 1 | 电源电压：AC 220V±10%。 频率：50/60Hz。 电线插头：国标三芯/欧标三芯。 最大功率：1800W。 电流：9.1A。 容积：18L。 级别：欧洲B级标准（B类）。 灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度。 特殊灭菌：至少灭活艾滋（HV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢。 干燥程序：强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%。 ★显示：触摸屏。 测试：至少可进行Bowie&Dick测试，真空度测试，helix测试。 安全性：安全阀，气动锁，故障自检系统。 灭菌纪录：打印机和USB记录灭菌过程。 ★供水系统：敞开式水箱可消毒清洗。 水质检测：可检测水质是否符合设备要求。 清洗程序：可自动清洗内部管路和蒸汽发生器。 灭菌室配置：至少配5层活动托盘架配3个托盘。 |
| 9 | 无油空气压缩机 |  | 2 | 电压：220V。 功率：≥750W。 最大产气量：≥150L/m。 储气罐≥38L。 |
| 10 | 儿童发展评价系统（含操作台、儿童称、成人称） |  | 1 | 1.电脑及配件:Intel双核≥2.80GH处理器，≥2G内存，≥500G硬盘，集成声卡网卡显卡，鼠标，键盘，高清摄像头，音箱，电源插座，HUB卡，U盘。 2.显示器：≥19寸液晶高灵敏度红外线触摸屏。 3.打印机：彩色打印机。 4.操作台：医用便捷可移动操作台。 5.软件功能（至少具备以下功能） 5.1儿童智力（IQ）测评。 图片词汇PPVT（3岁6个月～9岁2个月） 联合型瑞文CRT（5～16岁） 绘人智能MOD测评（4～12岁） 智能综合Gesell测试（0～3岁6个月） 丹佛小儿智能发育筛查DDST（0-6岁） ☆小儿神经心理发育检查表（0-6岁） 团体智力测试（5-17岁） ★学前儿童50项智能筛查（4-7岁）。 5.2 儿童注意力（CQ）测评与训练（3-16岁） 图形划销注意力测试（3～6岁） 字母划销注意力测试(5～16岁) 数字划销注意力测试(5～16岁) ☆舒尔特方格训练（5-16岁） 儿童短时瞬时记忆力训练（5-16岁）。 5.3 儿童生长发育测评(0-19岁) ★体格测评（年龄/身高，年龄/体重、BMI体质指数0-19岁，同时可输入儿童前囟、顶臀长等信息 儿童未来身高预测 儿童膳食营养指导 儿童智能开发指导 儿童生长发育指导 儿童常用中成药数据库 常用临床检验、检测数据库 铅及其它微量元素对儿童生长发育的影响 色盲、色弱测试。 5.4 儿童心理健康测评（0-20岁） 感觉统合能力（SBB）测评 儿童气质测评（0～7岁儿童） 儿童孤独症评定量表（CARS） 儿童自我意识量表（PHCSS） 儿童多动症行为量表 儿童多动症诊断行为量表 Rutter儿童行为问卷 中学生心理健康量表（MHT） 青少年气质量表 青少年忧郁情绪自我检视表 网络成瘾测试 90症状清单（SCL-90） 克氏行为量表 儿童行为量表（CBCL） 儿童心理健康测试（3--6岁） 儿童社交焦虑量表(SASC) 学龄前儿童活动调查表 汉密尔顿抑郁量表HAMD ★新生儿20项行为神经评定心理量表 儿童学习障碍筛查表 艾森克人格个性测试（EPQ） 儿童自闭症评定量表 婴儿-初中生社会生活能力量表 孤独症儿童行为家长评定量表（ABC） NYLS0-3岁儿童气质问卷 考试焦虑量表（TAS） 家庭环境量表 卡特尔16种人格因素测验 青少年生活事件心理量表（ASLEC） 威廉斯创造力倾向测量表 儿童抑郁自评量表SDS 儿童抑郁状态问卷DSI 儿童忧郁情绪自我检核表 Conner教师用儿童行为量表 Conner家长用儿童行为量表。 6.性能特点 6.1彩色外观，测试界面时尚、卡通，更适合儿童测试，数据统计快速、分析客观、结果报告打印于一体，并给予指导方案。 6.2测试结果可手动修改评语，让医生根据患者不同来进行专属评价。 6.3仪器配备高灵敏19寸红外线液晶触摸屏显示器。 6.4大部分测试具有声报图片词汇性能和语音自动提示性能。 6.5有摄像功能，可插入精美的高清儿童照片，留下永久的记忆。 6.6大容量存储空间，家长可随时查询和打印自己孩子的历次健康档案。 6.7儿童生长发育采用国内卫生部2009生长发育0-7岁标准和WHO 2007生长发育新标准。 7.测量仪参数 7.1立式测量仪 ①双超声波探头自动感应测量身高，精密重量传感器测量体重。 ②可测身高、体重、BMI、体型、骨骼、肌肉、卡路里、水份等多种健康数值。 ③身高体重测量范围： 身高：80～195.0cm，分度值±0.5cm。 体重：1～200.0kg，分度值±0.01kg。 ④液晶屏显示。 ⑤可调语音播报测量的身高、体重等。 ⑥具有RS-232C接口，可与计算机接口RS-232C相连，也可实现数据无线传输。 ⑦产品要求：美观，精度高，稳定性好。 7.2卧式测量仪 ①身高测量范围:30-100cm，精度±1mm； ②体重测量范围:0.1-35kg, 精度±0.1kg； ③LED显示； ④自动置零、去皮等功能； ⑤可以外接电源使用，也可用电池； ⑥具有一体式底座，同时可做大容量储物柜； ⑦产品要求：防抖，精准，抗摔，耐磨。 |
| 11 | 雾化吸入机 |  | 3 | 额定电压：220V/50HZ。 功率：100 VA。 设备空转出气流量：不小于9.0 L/min。 设备正常工作出气压力：不小于90 kPa。 整机噪音：≤55dB。 |
| 12 | 电动站立床 |  | 1 | 配备手持控制器调节床体升降及角度。 电机调节床板的倾斜度和高度。 直线推杆，质量稳定，噪音低。 电源电压AC220V±10% 、电源频率50Hz±2％。 输入功率240W。 电机最大升降推力10000N，床体水平升降高度：450～800mm，允差±50mm。 电机最大翻转推力10000N，起立倾角：0～85°，允差-5°。 直立位扶手板高度调节范围：800～1500mm，允差±50mm。 扶手板到床板的垂直距离：0～200mm；最大距离是允差±40mm。 脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°。 脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°。 床面尺寸：1900*630mm，允差±50mm。 床体尺寸：2070*630*550mm，允差±50mm。 床板安全工作载荷：≥1700N。 升降架安全工作载荷：≥2200N。 |
| 13 | 平行杠 |  | 1 | 参考规格(cm)：335×85×78～122，矫正板坡度15°。 参考质量：110~150kg。 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座。 杠杆直径(cm)：≥Φ3.8。 杠杆宽度调节范围（cm）：44～98。 |
| 14 | 训练用阶梯 |  | 1 | 337×83×135～160cm，相邻台阶距离10cm，28cm，扶手杠调节范围0～20cm。扶手杠侧向额定载荷≥70kg，阶梯额定载荷≥135kg。 |
| 15 | 矫正镜（带格） |  | 1 | 88×66×186cm，镜面玻璃厚度≥0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。 |
| 16 | 中药熏蒸机 |  | 1 | ★1.预热及治疗功率至少1、2、3、4档可调。 2.预热设定温度为40℃～90℃。 3.药液从常温加热到95℃时间≤15分钟（因加液量及药液温度不同，通常为3～10分钟）。 4.治疗时间1-35分钟可调。 5.智能倒计时功能。 6.有缺液报警及缺液自动停止加热功能。 7.按键操作、治疗结束、缺液时具有声音提示。 8.当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压。 ★ 9.喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。 10.设备输出功率：1600W。 11.额定容量：5L。 12.通道数：单通道（一个喷头）。 13.喷头采用双腔隔热设计，具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适。 14.机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离。 15.采用气路、液路防阻塞设计及工艺。 16.采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。 17.外置气路过滤器，方便清洁维护。 18.采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器。 |
| 17 | 牵引床系列 |  | 1 | 数码管：按键操作 内置不少于8种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）； 颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认； 腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N； 颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s； 腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s； 设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。 治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min。 牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min。 间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min。 设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； 牵引床上折可调节最大角度≥10°，下折可调节最大角度≥30° 牵引床左旋转可调节最大角度≥25°，右旋转可调节最大角度≥25° 运动速度：3.5°/s。 1牵引床规格：床板尺寸（长×宽×高）1950mm ×570mm×550mm；背板长度700mm；腿板长度1250mm。 行程范围：滑动行程范围为：0～200mm。 牵引用床能够承受的最大患者体重为≥180kg。 牵引用椅能够承受的最大患者体重为≥180kg。 ★设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃。 |
| 18 | 中医光疗设备（红外治疗仪） |  | 1 | 光谱范围：不于少近红外（含红光）、远红外2种近红外（含红光）、远红外。 ★显示屏：液晶屏。 操作方式：触摸屏操作。 ★出光口面积：≥300cm2。 功率档数：三档以上可调。 定时模式：电子定时。 定时范围：0-99min。 治疗模式：至少可以纯远红外治疗，纯近红外治疗（含红光），近红外（含红光）+远红外复合治疗。 竖直升降功能：金属软臂手动调节。 升降距离：≥40cm。 角度调节：二维,±90度。 过温保护：有（双温控开关）。 ★远红外工作状态指示灯：有。 输入功率：500W。 |
| 19 | 医用冷藏箱 |  | 2 | 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率50±1Hz。 样式：立式，单门。 ★有效容积：≥330L。 双层透明保温玻璃门，电加热门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 箱体配锁，防止随意开启。 底部配置4个万向脚轮（带锁止功能），方便箱体移动安放。 箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。 箱内横排配有LED照明功能。 不少于5个优质钢丝浸塑搁架。 采用高效压缩机，无氟环保制冷剂。 至少左侧标配1个测试孔，方便用户监控箱内温度。 控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 ★高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。 声光报警功能：应具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。 |
| 20 | 床旁监护仪 |  | 2 | ★显示器：尺寸≥10寸，分辨率≥800×600，≤10通道显示。 可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)。 心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。 具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。 ★ 具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。 ★具有收缩压和舒张压血压差报警功能。 ★ 标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Philips血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。 ★无需存储卡或中央站，监护仪存储≥1500组NIBP数据列表。 ★ 无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间≥1000小时。 无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时≥120分钟。 ★ 无需存储卡或中央站，监护仪可存储≥200组报警信息。 至少具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。 |
| 21 | 呼吸机 |  | 1 | ★ 通气模式：S--自主通气模式，T--时间通气模式，CPAP-持续正压通气模式，S/T--自主/定时双级别通气模式，APCV-辅助压力控制通气模式，TVV-目标潮气量通气模式。 IPAP吸气相正压：4-30cmH2O。 EPAP呼气相正压：4-20cmH2O。 CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O。 ★升压时间：1-6档（25/50/100/200/300/400），可调，最快可达25ms. 吸气触发及呼气切换灵敏度设定：吸气触发：自动，可调。呼气切换：可调。 ★呼吸频率：4-60次/分 。 潮气量：50-2500ml。 最小吸气时间可调：AUTO,可调（0.2-4秒）。 最大吸气时间可调：AUTO,可调（0.2-4秒）。 补偿功能：漏气补偿60ml/min，自动海拔补偿。 直接面罩测试，压力误差≤±0.4 cmH2O。 报警：断电报警、漏气报警、低潮气量报警、低分钟通气量报警、高压报警、面罩脱落报警、电源脱落报警、窒息报警。 监测参数：吸气压，呼气压，漏气量leak、分钟通气量MV、吸气时间、吸气百分比(I/T)、潮气量、呼吸频率、漏气量。 波形显示：流速及压力波形。 显示方式：液晶屏显示，≥4.2英寸。 |
| 22 | 电除颤仪 |  | 1 | 1.除颤 波形：智能双相截断指数波，根据患者的阻抗实施能量补偿。 除颤类型：同步/异步。 除颤方式：手动除颤。 ★输出能量：最大能量200J，15档以上能量调节。 能量调节：主机面板按键调节和除颤手柄按钮调节。 除颤手柄功能：成人、儿童一体式；调节除颤能量；充放电；实时打印。 充电时间：全新的电池组充电至200J，小于6秒，使用交流电，充电至200J小于10秒。 2.监护功能 ECG（心电监护）；可4、5、10级导联。 ECG灵敏度：5、10、20及40mm/mv用户可选。 ECG波形的速度：25mm/秒。 心率范围：30-300bpm±10%。 心电图冻结：可根据需要冻结心电波形，专用窗口观察，不影响实时监护。 屏幕：高分辨率LCD，分辨率：≥320x240像素，尺寸：≥120x89mm。 3.打印机 纸宽：50mm。 4.数据储存 内置存储器，可记录所有在操作过程中产生的事件与长达12小时以上所有参数的监控，可打印，储存卡储存，仅用在AED模式下，记录连续的ECG信号、事件及音频。 5.电源 充电电池：充电时间3小时。 电池容量：在20℃中实施超过130次200J电击，实施监护，可以超过150分钟，实施监控并运行起搏器，可以超过120分钟。 12V电池供电或220V交流供电。 6.环境条件 工作温度：电池组工作监控仪模式与除颤模式中的温度为0℃与5℃。 存储温度：-20℃到60℃。 防水性能：IPX2（设备附件连接以后）。 符合欧盟救护车标准EN1789。 |
| 23 | 心肺复苏机 |  | 1 | 1.产品质量稳定可靠。 2.按压稳定性高，按压过程中不容易滑位而降低复苏效果，能在运输途中不间断进行按压，在达到一定倾斜角度的病人搬运中也能正常按压。 3.技术指标 ★3.1按压深度范围：在胸腔硬度6-10N/mm范围内，最大按压深度＞50mm内。 3.2按压频率范围：在胸腔硬度6-10N/mm范围内，均可保持在100±10次/分钟范围内。 3.3按压释放比范围：在胸腔硬度6-10N/mm范围内，均可保持45-55%范围内。 ★3.4持续工作时间:≥1小时。 3.5具有紧急关闭装置，关闭紧急开关时，按压头应能立即停止按压，并缩回气缸内。 4.小巧便携性：主机重量≤3Kg，方便急救现场携带，在复杂的移动医疗环境中使用。 5.免软床干扰：在车载转运担架，或在软担架上均可有效使用，能够消除软床垫对按压深度的影响。 6.设备重心：设备重心不超过10cm，在转运中急刹车情况下，不会打到病人或对病人脊柱产生损伤。 7.按压位置准确：按压过程中，按压头不离开病人胸部。在转运车辆颠簸中，无按压移位。 8.无电磁干扰：对除颤器电极放置、监护、除颤设备无电磁干扰。 |
| 24 | 利普刀 |  | 1 | 1.输出模式:CF型隔离浮地输出。 2.具有RF泄漏电流保护功能:＜100mA（当任何异常造成RF高频泄漏电流超标，自动切断能量输出，避免灼伤医生和病人）。 3.控制方式: 脚踏开关、手笔控制。 4.电源频率: 50Hz±1Hz，工作电压:AC220V±22V。 ★5.工作频率:≦460KHz。 6.输出功率 6.1 单极200W:PURE(纯切)1-200W, BLEND1（混切1）1-200W, BLEND2（混切2）1-150W。 6.2 SPARY(喷射电凝）1-100W。 6.3 SOFT(柔和电凝)1-100W。 6.4 双极60W: BIPOLAR(双极电凝)，电凝是必须无火花，无碳化操作，适用于小病灶电烫治疗，利于病人快速恢复。 7.显示 大尺寸高亮度双LED数码显示。 ★8.主机具有背光警示和颜色识别功能: 电刀笔输出端口能量输出时、负极板输出端口接触不良时、双击电凝输出端口能量输出时，上述端口具有背（发）光警示提醒功能，实时提醒具能量输出或者接触不良，同时主机要求配置符合高频电刀颜色警示国际标准的设置，切割输出端口处配置黄色背（发）光警示，电凝输出端口处配置蓝色背（发）光警示，利于操作医生操作以及确保仪器的安全性。 9.报警功能： 任何错误操作将触发并清晰明确的声光报警。 10.操作模式 10.1 记忆功能: 能存储上次设置的操作参数。 10.2 工作模式: 纯切、混切1、混切2、柔和凝血、喷射凝血、双极凝血。 10.3 主机和吸烟器一体化控制，配置一体化移动台车，低噪音高效率吸烟装置，可过滤99.99%以上0.02微米的微粒，有效吸除含有害微生物的烟雾。 11.具有智能负极板接触面积监测功能:使用双极负极板时，电刀微处理器实时监测到负极板与病人肌体的接触程度，一旦监测到接触面积过小，电刀自动切断能量的输出，并同时声光报警，确保病人不被负极板伤烧，充分保障病人的安全。 13.高频泄漏电流监测功能:电刀微处理器实时监测泄漏电流的大小，一旦发现泄漏超出安全标准，自动切断能量输出，同时声光报警，充分保障医生和病人的安全。 ★14.具有闭环控制功能:双闭环（D-APC）功率检测技术，确保输出功率的精度稳定性和精确性，切割更流畅平稳，热损伤更低，切割和诊断效果更好。 15.具有双核CPU校验功能:按国际安全标准设计，采用双CPU校验架构，仪器状态和参数由双CPU互相校验和监控，确保仪器的可靠性，避免单CPU失控造成的意外的功率输出造成的危害。 16.仪器具备多项安全自检功能:短路保护、开路保护、超时保护、高频泄漏保护、超压保护、过热保护等实时安全监测和自检功能。 |
| 25 | 胎心多普勒仪 |  | 1 | 1.手持式紧凑设计，一手掌握。 ★2.高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示。 3.重量：≤300g。 4.超声工作频率：标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%。 ★5.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率。 6.探头与主机分体设计，探头可更换。 7.超声输出强度：ISATA≤20mW/cm2。 8.胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm。 9.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB。 10.具有电量低提示功能。 11.无信号1分钟自动关机功能。 12.电源：可采用标准AA电池或镍氢充电电池供电，连续工作时间≥10小时。 13.内置扬声器。 14.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机。 |
| 26 | 脉搏血氧饱和度监护仪 |  | 1 | 1.重量：≤1.6kg。 2.尺寸：≤ 82H×255W×165D （单位mm）。 3.输入电压：100-240 V／AC。 4.动态变化的提示音可以让临床工作者察觉到脉搏血氧饱和度的细微变化。 5.准确度 5.1氧饱和度（%SpO2±1标准差）。 5.2成人:70%-100% ±2位。 5.3新生儿：70%-100%±3位。 5.4低灌注情况下氧饱和度：70%-100%±2位。 5.5脉率：20-250次/分 ±3次/分。 5.6低灌注情况下脉率：20-250次/分 ±3次/分。 6.电池续航：≥5小时。 7.氧饱和度测量范围: 1%-100%。脉率测量范围: 20-250次/分。 8.存储功能：能记录长达96小时的趋势变化, 可保存88000个数据时间，包括日期，时间，报警状态，脉率以及SpO2数值。 ★9.数据展示及导出：两个图形格式，一个SpO2参数图，一个脉搏频率参数图，趋势数据可导出到个人电脑进行分析与保存。 10.飞梭导航旋钮，可以快速的进行介面操作，并可一键选择新生儿模式，儿童模式及成人模式。 ★11.黑色背景，彩色液晶显示，在不同角度和光照条件下都能获取清晰的读数。 ★12.独特的SatSeconds™智能报警管理系统，能识别真正的低血氧事件，SatSeconds报警阈值选择：关闭，10,25,50,100 13.语言选择：含至少20个国家语言，有中文界面可选 |
| 27 | 全自动凝血分析仪 |  | 1 | ★1.测试方法：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供两种光学检测波长供选择。 2.测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、PC、PS、AT-III、D-Dimer、FDP等。 3.检测速度：PT单项测试速度≥180Ts/h。 ★4.拥有原厂配套试剂，D二聚体试剂的深静脉血栓阴性排除率≥97% 5.运动机构：采用X、Y、Z三坐标同步工作方式，测试杯采用机械手抓取方式。 ★6.测试位：4个凝固法（双磁路磁珠法）测试通道，2个光学法测试通道，可并行检测。 ★7.加样针：试剂针1根、样品针1根双针独立，均具有液面感应功能，试剂针采用一体化整体瞬间快速加热功能，保证试剂温度恒定。 ★8.测试杯：转盘式测试杯，可连续进杯，一次装载800个以上。 9.预温位：≥10个；试剂位≥15个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能。 ★10.样品位：≥30个，样品位全开放、可互换，可无限扩展，适用任意原试管. 11.急诊功能：不需要单独急诊位、任意孔位均可实现急诊优先功能 12.清洗位：独立的试剂针、样品针双针清洗位，避免交叉污染。 13.仪器控制：采用工作站实现仪器控制功能，USB、RS232、RS485接口任选。 14.中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果，中文综合报告单，报告单模式开放自定义。 |
| 28 | 角度尺 |  | 1 | - 结构型式：脊椎角度尺、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、手指角度尺、箱体。 - 材质：ABS；外形尺寸/㎝：35×17×5；测量器具共5件,适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量。 |
| 29 | 握力计(电子显示) |  | 1 | 1.测量范围：0～99.9kg 。 2.分度值：0.1kg。 3.示值误差：≤1﹪F.S。 4.功能：握力峰值保持，开关∕清零 定时关机，过载指示。 5.电源：一节9V叠式电池（自备）或外接式AC(220)∕DC∕(9V)稳压器。 5.功能：握力峰值保持，开关∕清零 定时关机，过载指示。 6.参考规格(cm)：18×14×2。 7.参考质量：1.1kg。 8.配置：电源。 |
| 30 | 多功能关节活动测量表 |  | 1 | 1.18×8×9cm。 2.表盘直径≥6.5cm,表盘旋转角度360°，测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。 |
| 31 | 秒表 |  | 1 | 1.参考规格(cm)：8×6×1。 2.材料：塑料。 3.用途：各种运动及测评计时用。 4.配置电源：电池。 |
| 32 | 万步计 |  | 1 | 参考规格5.5*4*2cm。 |
| 33 | 肩梯 |  | 1 | 1.参考规格(cm)：55×10×122。 2.质量：≤8.0kg。 3.结构型式：肩梯、固定支架、升降支架。 4.材质：木质、不锈钢。 5.肩梯升降范围（cm）：0～22。 6.垂直方向额定载荷(kg)：10。 7.适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。 |
| 34 | 肋木 |  | 1 | 1.参考规格(cm): 100×50×226。 2.肋木杠直径mm:Φ32。 3.肋木杠间距离: 120mm。 4.额定载荷:135kg。 5.材质：静电喷塑钢架 |
| 35 | 踝关节矫正板 |  | 1 | 1.参考规格40×34×3～18cm，额定承载量135kg。 2.材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强。 3.表面为型钢印花凹凸面防滑设计，至少可调角度范围15度、25度、30度、35度四档。 3.矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 |
| 36 | 股四头肌训练板 |  | 1 | - 材质：搁腿板为泡沫海绵、外包优质PU革、支架木材。 - 外形尺寸/cm：80×20×（7～31）；分4档，档间距：5cm；软垫高度调节范围/cm：7～31膝关节运动受限者进行股四头肌主动运动训练。 |
| 37 | 胸背部矫正运动器（配拉力器） |  | 1 | 128×72×210cm。拉力器个数2个，每个拉力器配5个配重块，每块2kg,最大行程100cm。 |
| 38 | 偏瘫康复器 |  | 1 | 1.绳索、拉环额定负载：50kg。 2.滑轮额定负载：100kg。 3.拉环最大行程：不小于35cm。 4.外形尺寸：（长×宽×高）cm：89×49×177。 |
| 39 | 液压式踏步器（踏步训练器） |  | 1 | 结构型式：电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架；材质：主架优质型钢表面喷塑，海绵扶手套；82×75×110cm,扶手杆宽66cm,扶手杆高100cm，额定负载135kg，油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。 |
| 40 | 股四头肌训练椅 |  | 1 | - 结构型式： 椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块。 2.材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革。 3.座垫高度（cm）：64。 4.扶手宽度(cm)：65。 5.升降支架调节范围(cm)：0～15。 6.小腿垫调节范围（cm）：0～47。 7.助小腿支架摆动角度：≥120°。 8.力手柄调节范围（cm）：0～28。 9.座位额定载荷(kg)：≥135。 10.座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55。 11.配重块质量(kg)：2。 12.配重块数量：4块。 - 13.参考规格(cm)：105×104.5×119。 |
| 41 | 上下肢主被动康复训练器（上下肢） |  | 1 | 1. 适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练。 2. 技术参数 2.1 上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。 2.2 上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练。 2.3 上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练。 2.4 小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾。 2.5 显示屏：8英寸彩色液晶触摸显示屏，接近360°旋转，显示直观，操作简便。 ★2.6 四种训练模式：主动模式、被动模式、助动模式、等速模式四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求。 ① 主被动训练自动切换功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。 ② 助动模式：可帮助肌力极低患者做主动运动，具有极佳治疗价值。 ③ 等速运动模式：可做等速圆周运动，根据患者用力情况实时调节阻力大小，最大限度激发患者的残存功能。 ★2.7 具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能： ① 肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示。 ② 智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，痉挛识别灵敏度10级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤。 ③ 痉挛缓解速率：1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性。 2.8 对称性训练功能：实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性。 2.9 训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求。 2.10 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调。 2.11 阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调。 2.12 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练。 2.13 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据。 2.14 设备自检功能：开机时，设备自动检测运行。 |
| 42 | 站立架（双人） |  | 1 | 1.结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架。 2.材质：木板、静电喷塑架、凹凸革。 3.肘部垫宽度：≥40cm。 4.肘部垫额定承载质量：≥80kg。 5.臀部垫和绑带额定承载质量：≥135kg。 6.参考规格(cm)：145×60×105。 7.参考质量：34.0Kg。 |
| 43 | 辅助步行训练器（带刹车） |  | 1 | 1.参考规格(cm)：78×80×97～135。 2.参考质量：29.0kg。 3.材质：橡胶手柄、静电喷塑架、凹凸革、橡胶脚轮。 4.结构型式：刹车手柄、台面垫、靠背、坐垫、坐垫前后调节螺栓。5.坐垫上下调节杆、高低伸缩杆、手柄调节螺栓。 6.座垫宽度(cm)：≥42。 7.座垫前后调节范围(cm)：≥ 10。 8.座垫高度调节范围(cm)：63～74。 9.台面垫高度调节范围(cm)：83～113。 10.手柄间距离调节范围(cm)：0～55。 11.台面垫额定载荷质量(kg)：≥80。 12.座垫额定载荷质量(kg)：≥ 135。 |
| 44 | 助行器（带轮） |  | 1 | 1.参考规格(cm)：60×50×80～96。 2.参考质量：2.5kg。 3.扶手宽度(cm)：≥ 46。 4.额定承载质量：≥ 135kg。 5.支脚高度调节范围：8档。 6.用途：辅助代步用具。 |
| 45 | OT综合训练工作台 |  | 1 | 1.参考规格(cm)：180×105×95。 2.参考质量：90.0kg。 3.左右操作面板：（参考）44.5×36（长×宽）cm。 4.后操作面板：（参考）94.5×36（长×宽）cm。 5.操作面板调节范围：46cm～81cm。 6.材质：板材为环保免漆多层板，厚度≥18mm。 7.组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。 |
| 46 | 智能砂磨板 |  | 1 | 1.不少于384个光点阵列，间距小于4cm。 2.提供4种智能磨具，提供阻尼训练，增强患者肌力。 ★3.提供不少于9种常用砂磨板训练轨迹，至少包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、规则曲线等轨迹，且各种轨迹可以随意组合和设定训练次数。 ★4.提供自定义曲线设置，可根据需求自行设定曲线轨迹。 ★≥ 5. 7寸高灵敏度触摸屏。 6.提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行轨迹跟踪训练。 7.气动弹簧角度调节装置，角度0°到60°可调。 8.光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示。 9.训练过程中提供光电轨迹方向提示，指引患者按照特定方向训练。 ★10.提供包括上肢伸展训练、上肢整体肌力训练、上肢关节活动度训练在内的至少3种训练模式。 11.自动记录训练轨迹，训练结束后自动计算得分。 |
| 47 | 言语训练卡片 |  | 1 | 1.参考规格(cm)：53×21×36。 2.内含：呼吸放松训练一本，舌尖侧推运动一本，发声放松训练一本，共鸣放松训练一本，构音语音能力评估一本，训练手册一本，早教机一台。 |
| 48 | 深层肌肉刺激仪 |  | 1 | 1. 适用范围： 1) 用于肌肉功能障碍所致的劳损及慢性疼痛； 2) 用于扭伤、拉伤等软组织损伤康复； 3) 用于长度变短或萎缩的肌肉，有效促进肌肉力量平衡，恢复正确体姿； 4) 用于训练后全身就如或局部肌肉紧张痉挛的治疗与放松，有效缓解训练后乳酸堆积以及损伤的预防。 2. 性能参数： 1) 设备电机为高品质电机，保证输出的稳定性； 2) 采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性； 3) 为机械性冲击治疗设备，频率15-60Hz四档可调； 4) 输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效； 5) 多种治疗头可供选择，依据临床需求结合治疗部位和强度进行选择； 6) 治疗深度可达20-60mm，表层和深层组织均可治疗； 7) 设备参考重量为2.5kg，整体重心于机头部位，便于操作； 8) 25℃室温下，设备连续工作温度不操过41℃； 9) 治疗手柄配备橡胶皮套，便于抓握； 10) 电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于5kg。 |
| 49 | 磁振热治疗仪(双通道） |  | 1 | 1. 适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 2. 性能参数： 2.1 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 2.2 独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位； ★2.3 磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； ★2.4 振动频率： a、单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz至少四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期至少2s、3s、4s、5s可调； b、多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期至少10s、12s、14s、16s可调； 2.5 治疗温度至少40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； ★2.6 颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择； 2.7 特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 2.8 软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。 2.9 治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定； 2.10 输入功率（参考）：300VA 2.11 具有多种安全保护装置： a) 输入过流保护装置； b) 输出过流保护装置； c) 双重过温度保护装置。 |
| 50 | 干扰电治疗仪 |  | 1 | 1. 适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。 2. 性能参数： 2.1 三维（六电极）干涉波输出，可三维、二维输出相互转换，最多可治疗3个部位； 2.2 吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调； 2.3 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式； 2.4 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值； 2.5 吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适； ★2.6 顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激； 2.7 输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波； 2.8 输出频率（基频）为至少2 kHz、3 kHz、4 kHz、5 kHz可调节； 2.9 干涉波差频频率1~120Hz； 2.10 在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA； ★2.11 五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序； ★2.12 六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5； 2.13 四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒； 2.14 六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特； 2.15 五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高； 2.16 强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作； 2.17 治疗结束输出强度自动归零并声音提示； 2.18 吸附电极共有黄、绿、蓝三种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕； 2.19 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗； 2.20 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护，顶板加热双重温度保护。 |
| 51 | PT训练床 |  | 1 | 1.结构型式：床面、床架、垫子。 2.材质：静电喷塑架、凹凸革。 3.参考规格(cm)：190×122×48。 4.参考床面尺寸(长×宽)cm：190×122。 5.参考质量：53.0kg。 6.额定载荷：≥135.0kg。 |
| 52 | 会议室桌椅 |  | 1 | 1、尺寸(mm)：≥5000*1600*750. - 2、基材采用符合国标环保达E1型中纤密度板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 3、饰面采用胡桃木皮面，厚度为0.6mm以上。 4、油漆采用无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，颜总体色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果； |
| 53 | 办公桌 |  | 20 | 1、尺寸(mm)：≥1600*800*750 2、基材采用符合国标环保达E1型中纤密度板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 3、饰面采用胡桃纸皮面，厚度为0.6mm以上。 4、油漆采用无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，颜总体色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果； |
| 54 | 办公转椅 |  | 20 | 1) 面材采用优质阻燃麻绒面料； 2) 座包、靠背采用高密度泡棉； 3) ABS工程塑胶五星脚； 4) 配置万向轮气动升降。 |
| 55 | 彩色B超 |  | 1 | - 产品用途： - 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 - 系统技术规格及概述： - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 - ≥19寸高分辨率彩色液晶显示器 - ※≥12.4寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，触摸屏具有单独旋转功能 - 控制面板可独立旋转和升降 - 数字波束增强器 - 多倍波束合成 - 二维灰阶模式 - 谐波成像模式 - M型模式 - 彩色M型模式 - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） - 空间复合成像 - 斑点抑制成像 - 频率复合成像 - 独立角度偏转 - 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积探头可用） - 实时双幅对比成像 - 组织特异性成像 - 高分辨率血流成像 - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式） - 全屏放大 - 局部放大（支持前端、后端放大） - 常规测量软件包 - 全科测量软件包 - ※自动产科测量，自动识别并自动计算获得双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围等胎儿评估指标。 - 血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备专业的评估报告和历史回顾分析功能。 - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） - ※超声教学软件，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化 - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。 - 系统技术参数及要求 - 主机重量≤100Kg，方便移动 - 探头接口≥4个已激活、通用探头接口 - 二维灰阶模式 数字化声束形成器 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理。 扫描线：每帧线密度≥230超声线 发射声束聚焦：发射≥8段 最大显示深度:≥36cm 最大帧率: ≥1000 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥2段 ※LGC: ≥2段 二维灰阶：≥256 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 - 彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW等等 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥500 帧/秒 支持B/C 同宽 ※支持组织多普勒成像：并要求同时支持速度图、能量图、频谱、M型等4种成像模式 - 频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-20mm 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 ≥2条解剖M线 支持曲线M型成像 - 探头规格 - 配置要求：标配腹部探头、浅表探头、心脏探头 - 探头频率： 频率带宽1.5-15 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 振元：最大有效振元数≥256振元 - 穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 - 凸阵，带宽: 1.5-5.5MHz，角度≥85° - 腔内凸阵，带宽: 3-11.0 MHz，角度≥180° - 线阵，带宽: 3-13 MHz ,大小40-50mm - 相控阵，带宽: 3-7.0 MHz，角度≥85° - 外设和附件 - 耦合剂加热器 - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色 - 支持脚踏开关 - 备件、技术及维修服务 - 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 |
| 56 | 十二导联心电图机 |  | 3 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流220V，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作。 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。 二、 ECG输入 2.1 ECG输入通道：标准12导联、Cabrera导联心电信息同步采集 2.2 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 2.3 ★频率响应：0.01-350Hz (-3db) 2.4 定标电压：1mV±2% 2.5 ★耐极化电压：±910mV ±1% 2.6 内部噪声：≤15µVp-p 2.7 时间常数：≥3.2s 2.8 共模抑制比：≥130dB 2.9 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.10 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计。 2.11 中英文输入及操作提示,全触屏操作，中文输入支持手写和拼音、五笔输入法。 三、技术及性能： 3.1 A/D转换：24bit 3.2 采样率（参考）：32000Hz 3.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV±2% 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 3.7 ★支持心脏起搏信号检测 3.8 ★支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式 3.9 ★本机支持有线、无线WiFi方式连接互联网 四、存储器 4.1 ★设备内置存储器，本机可存储≥1000例 4.2 支持外接U盘、SD卡扩展存储空间 4.3 数据储存格式：pdf、png、ZQECG 五、 外观： 5.1 ★≥10.4英寸1024*768点彩色LED触摸屏 5.2 ★物理全键盘及触控软件键盘设计，方便不同习惯的医生快速操作。 5.3 显示信息：同屏显示12道心电波形 5.4 显示内容包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等 5.5设有导联放置指示，方便护士及实习医生使用。 六、记录器： 6.1 多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电报告。 6.2 ★走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2% 6.3 ★记录模式：手动/自动打印：3CH、3CH+1R、3CH+3R、6CH、6CH+1R、12CH 6.4 记录纸规格：折叠纸，216mm 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形打印 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 6.7 支持直接外接激光打印机，通过A4纸打印心电波形和报告 6.8 具备在无网格纸上打印网格功能 6.9 支持60s波形冻结与回放。 6.10 支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。 6.11 ★支持病例重新编辑与重新诊断。 6.12 支持诊断结论模板化病例输入，只需输入相关病例首字母即可选择相应病例。 6.13 支持自定义病例模板的添加。 七、外部输入接口： 7.1 USB接口（2个），SD卡接口（1个），网络接口（1个），导联接口（1个） 7.2 支持外接条码扫描仪和磁卡读卡器，支持即插即用。 7.3 ★支持输出PDF\ PNG\ECG\JPG（选配）\XML（选配）\SCP（选配）\DICOM（选配）格式标准协议，满足医院联网需求 7.4 支持本机直接接入第三方网络系统、医院的HIS\EMR等系统。 7.5 支持本机直接Email发送PNG、PDF格式报告，方便异地远程会诊。 八、电源：交直流两用 自动转换 8.1 交流电源：交流 220V 50Hz 8.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作3小时以上 九、配置： 9.1. 标准配置：主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。 |
| 57 | 吸痰机 |  | 4 | 1.电源电压:AC220V+ 22V.50Hz士1Hz 2.输入功率（参考）:90VA 3.极限负压值:≧0.075MPa 4.负压调节范围:0.02MPa-极限负压值 5.噪音:≤65dB(A) 6.抽气速率:≥17L/min(7E-A)，15L/min(7E-B)。 7.熔丝管:≥RF1φ5x 20/1.5A 8.贮液瓶:≥1000mL,1只。 |
| 质量标准：符合设备制造厂家的出厂标准。 |  |  |  |  |
| 验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |  |  |
| 商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自验收合格之日起计，质保期至少为1年（技术参数及性能配置要求中有具体要求的，按其要求进行质保），质保期内免费上门维修，免费更换配件，设备调试验收须按有关国家标准和规范及投标方中所提供的技术要求进行，同时提供设备出厂检验报告和质量合格证书，保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.自交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起货物质保期一年，为了保证售后服务的及时性和服务质量，维修响应时间2小时内，维修到达现场时间6小时内，如在12小时内解决维修故障的，需提供备选应急方案使用。保修期满后，终身维护，软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。 2.制造商负责机房免费设计、线路布置，设备安装、调试，确保正常运行，且负责操作人员的免费培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交付使用期：自签订合同之日起30天内安装调试完毕。 交货地点：广西梧州市（采购人指定地点）。 |  |  |
| 付款条件 |  | 货物安装调试完毕并验收合格后，采购人收到中标人开具的发票后，在20个工作日内一次性付清货款。 |  |  |
| 报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人必须应对照招标采购文件“项目要求及技术需求”的采购项目技术规格、技术参数及要求，在技术响应表中逐条说明所提供货物和服务已对招标采购文件的技术要求做出了实质性的响应，并如实申明与技术要求条文的响应和偏离情况。 |  |  |

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：梧州市万秀区夏郢镇卫生院发热门诊改建、公共卫生服务楼、医养结合楼建设项目配套设备 项目编号：WZZC2020-G1-030027-GXZL |
|  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、招标代理服务费按“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（ 计价格【2002】1980号）及 “国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知” （发改价格【2011】534号）规定（货物类）标准由招标代理机构向中标人收取。 开户名称：广西众联工程项目管理有限公司 开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁民主支行 银行账号：78900188000167866 |
|  | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
|  | 报价文件【以下第1、2项均要由法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人单位公章，必须提供，否则其投标无效】： - 投标函（按第六章要求格式填写）； - 开标一览表（按第六章要求格式填写）； - 中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写）； - 残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写）； - 广西工业产品声明函（如有，按第六章要求格式填写）； - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件【以下各项均要加盖投标人单位公章，必须提供，并且第3项由法定代表人签字，否则其投标无效。】： 1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件； 2.法定代表人身份证明（按第六章格式要求填写)及法定代表人有效身份证正反面复印件； 3.法定代表人授权委托书(按第六章格式要求填写)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供） 4. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）； 5. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）； 6.投标人2019年财务状况报告复印件（可以是财务报表、银行出具的资信证明、第三方审计报告等证明材料），（新成立的企业按实际经营时间提供月度财务报表并加盖投标人单位公章)； 7. ①投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件；（必须提供）； ②供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，信用中国页面包含：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；中国政府采购网页面包含：政府采购严重违法失信行为信息记录，将查询结果或截图加盖公章提交（必须提供）。 网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交） |
|  | 商务文件【以下第1至3项均要由法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人单位公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人单位公章】： 1.投标声明书 (按第六章格式要求填写)； 2.商务响应表（按第六章格式要求填写）； 3.投标保证金提交凭证复印件（按第六章格式要求填写）； 4.招标文件第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的证明材料； 5.节能环保等方面的资质证书（提供证书复印件并加盖投标单位公章） 6.投标人2017年以来获得有关行政机关部门颁发的重合同守信用先进企业、纳税大户、诚信单位等与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）； 7.投标人2017年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准]； 8.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。 |
|  | 技术文件【以下第1至4项均要由法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人单位公章必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： - 设备配置清单； - 技术响应表； - 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施； - 项目实施方案及项目实施人员一览表； - 对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； - 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案； - 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状； - 产品出厂标准、质量检测报告； - 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书； - 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； - 投标人对本项目的合理化建议和改进措施； - 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。 |
|  | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 - 投标文件电子版内容：开标一览表（必须包括投标产品的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。 - 投标文件电子版份数：1份。 - 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 - 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
|  | 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
|  | 投标保证金：金额(人民币)：陆万元整（￥60,000.00） 投标保证金递交方式：转账或电汇形式。投标保证金必须从投标人银行账户转出并于投标截止时间前到达指定银行账户, 否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 开户名称：广西众联工程项目管理有限公司 开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁民主支行 银行账号：78900188000167866 |
|  | 投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人银行账户： 1.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，以转账方式退还未中标人的投标保证金。 2.中标人的投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起5个工作日内，以转账方式退还中标人的投标保证金。 |
|  | 投标文件份数： （1）开标一览表一份； （2）资格审查文件单独装订成册，正本一份，副本二份； （3）报价、商务、技术文件合并装订成册，正本一份，副本四份。 投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。 |
|  | 1.投标截止时间及地点：2020年11月24日上午09时30分前将投标文件密封送交到梧州市公共资源交易中心（梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。 2.提交投标文件时须提供的材料：投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。 |
|  | 1.开标时间及地点：2020年11月24日上午09时30分前在梧州市公共资源交易中心（梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。 2.投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议。 |
|  | 评标方法：综合评分法 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系人及联系方式：联系人：葛工，联系电话：17307716333，通讯地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋1单元22层。 |
|  | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
|  | 履约保证金金额：按中标金额的2% 合同签订前，中标供应商需以转帐或电汇的形式交纳到采购人指定账户，否则,不予签订合同。 保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 纳税人识别号： 统一社会信用代码： 联系电话： 地址： 中标人在与业主协商签定合同之前，将履约保证金先交至业主指定账户，履约保证期过后五个工作日内无息返还。 |
|  | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 采购资金来源：财政资金 |
|  | 付款方式：采购人自行支付 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指广西众联工程项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“★”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不允许联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.4投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）招标项目采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标人必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标保证金交纳形式：详见投标人须知前附表

17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

17.3.1未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.3.2中标供应商的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内退还。

17.4.投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件装订要求详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件有可能被拒绝。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封。

20.1.1投标文件正、副本应尽量全部装入一个或多个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或法定代表人签名（或授权委托人签名）以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标（如有）“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的投标时间。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

20.3投标文件的补充修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

- 资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3） 投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书的；

（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

21.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供投标声明书的；

（2）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（4）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（7）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

21.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投项目某个分标或所有分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.5被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

22.开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标人不足3家的，不予开标。

23.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（4）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（5）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（6）开标会议结束。

- 五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

25.组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

29.评标原则和评标办法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

30. 投标文件修正

30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

30.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

- 七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

33.中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

35.采购代理机构无义务向供应商退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37.履约保证金：详见《投标人须知前附表》

38.签订合同

38.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

38.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

39.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

40.代理服务费

40.1代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

40.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.3采购代理机构的银行账户：

开户名称：广西众联工程项目管理有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁民主支行

银行账号：78900188000167866

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式2份（采购单位1份、供应商1份）。

## 第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人及以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分33分） | 设备性能分（满18分） | （1）基本分（满分9分） 完全满足招标文件要求得9分，一般参数及功能（不带★号的参数）负偏离一项扣3分，漏项的每一项扣6分，扣完为止（在招标文件允许偏离的项数内）。 （2）技术性能分（满分9分） ①标注★号技术性能及功能：主要设备有优于（正偏离）招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于（正偏离）一项加2分。（满分6分） 注：标注★号技术性能及功能有正偏离的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，否则不认定为正偏离。 ②一般参数及功能（未标注★号）：主要设备有优于（正偏离）招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于（正偏离）一项加1分。（满分3分） 注：一般参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖投标人单位公章，否则不认定为正偏离。 |
|  |  | 技术及实施方案分（满分15分） | 一档（0.1～5分）：对项目理解一般，技术方案简单，有项目执行组织措施、项目执行保障措施，实施组织方案一般，有欠缺，基本满足招标文件要求； 二档（5.1～10分）：对项目理解较到位，技术方案较详细，项目执行组织措施、项目执行保障措施详细可行，方案资料齐全、实施组织方案较详细可行，能基本满足项目实施要求，满足招标文件要求； 三档（10.1～15分）：对项目理解到位，技术方案详细有针对性，组织机构健全，有项目组织机构图，详细说明各个阶段工作安排及施工进度，实施人员配备完备，培训方案完整，关键功能点配备相应功能截图，功能截图详细完整，项目执行组织措施、项目执行保障措施详细可行，熟悉项目流程及业务，方案资料齐全、实施组织方案完善，可为采购人提供更好的实施措施。 |
| 3 | 售后服务方案分 （满分15分） | 售后服务方案（满分13分） | 根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案、售后服务保证等方面横向对比，由评委确定各投标人所属档次并独立打分。 一档（0.1-4分）基本满足招标要求，投标人所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量问题或故障，按国家相关规定或厂家公开承诺时间予以修复，响应时间基本满足招标文件要求。 二档（4.1-8分）服务方案内容较完整，投标人所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量问题或故障，按国家相关规定或厂家公开承诺时间予以修复，常年备有配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 三档（8.1-13分）服务方案内容完整，有项目实施计划，有特色服务投标人所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量问题或故障，及时响应，优于厂家公开承诺时间予以修复，常年备有配件，能及时处理、更换损坏的零部件，在本地有售后服务机构。 |
|  |  | 承诺更长保修期 （满分2分） | 在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长半年增加1分，满分2分（以货物生产厂家承诺为准，如为多分项的，根据其所占项目金额比例加分） |
| 4 | 信誉及业绩分 （满分18分） | 奖项及证明材料 | （1）投标人提供投标产品生产厂家有效的通过ISO9000系列国际质量体系认证、GB/T28001职业健康安全认证、ISO14001环境管理体系认证（提供证书复印件并加盖投标单位公章）的，每一项得2分，满分6分； （2）投标人提供核心产品生产厂商或国内总代理针对本项目的授权书原件的得2分； （3）投标人所投的产品2015年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以销售合同复印件或中标通知书为准]。每项得2分，满分10分。 |
| 5 | 政策功能分（满分4分） | 节能、环保及区内产品 | （1）属于财政部《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目得0.1-1分； （2）属于财政部《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品，得0.1-1分；非节能、环保产品的不得分； （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得2分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。 |
| 总得分=1+2+3+4+5 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）评标委员会认为，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 第五章  合同主要条款格式

4.1一般货物类

《广西壮族自治区政府采购合同》

（试行）文本

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：                                          。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：一般预算拨款。

3. 付款方式：_____。

第九条　履约保证金：乙方应在签订合同后五个工作日内按本合同合计金额 2 %比例向甲方提交履约保证金，履约保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方投标文件承诺小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为按乙方投标文件承诺年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份，采购代理机构两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

    - 所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标文件名称：资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、投标文件（资格证明文件）

1.资格证明文件格式：

正本/或副本

投标文件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

说明：投标人提供一份资格文件（正本一份，副本二份）。

2.资格证明文件目录

（1）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

（2）法定代表人身份证明（按第六章格式要求填写)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

（3）法定代表人授权委托书(按第六章格式要求填写)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）；

(5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；

(6)投标人2017年财务状况报告复印件（可以是财务报表、银行出具的资信证明、第三方审计报告等证明材料），（新成立的企业按实际经营时间提供月度财务报表并加盖投标人单位公章)；

(7)  ①投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件；（必须提供）.

②供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，信用中国页面包含：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；中国政府采购网页面包含：政府采购严重违法失信行为信息记录，将查询结果或截图加盖公章提交（必须提供）。

网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交）

- 三、报价文件格式

1.报价文件格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：            电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日

（公章）

年    月     日

    - 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：

分标号（如有）：

投标人名称：                                          单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：自签订合同之日起 天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：广西梧州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                      日期：    年   月   日

3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

- 四、投标文件（商务部分、技术部分）

1. 商务部分、技术部分文件格式：

正本/或副本

投标文件

（商务部分、技术部分文件）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（商务文件、技术文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

2. 商务文件目录

1.投标声明书 (按第六章格式要求填写)；

2.商务响应表（按第六章格式要求填写）；

3.投标保证金提交凭证复印件（按第六章格式要求填写）；

4.招标文件第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的证明材料；

5.节能环保等方面的资质证书（提供证书复印件并加盖投标单位公章）；

7.投标人2017年以来获得有关行政机关部门颁发的重合同守信用先进企业、纳税大户、诚信单位等与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）；

8.投标人2017年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准]；

9.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

3.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的货物名称为：

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

4.商务响应表格式：

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明:投标人应对商务要求逐条响应并列出自己的承诺或说明，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求的，投标无效。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

5. 保证金证明格式：

保证金证明

进帐单或电汇凭证复印件

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

说明：

- 请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明投标项目采购编号，汇款人、出票人须填写投标人单位名称，不得填写个人姓名。

- 若广西众联工程项目管理有限公司账户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额交纳的投标保证金，其投标无效。

- 投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 服务期限 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

7.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：

法定代表人或被授权人签字：

日 期：

8.中小企业声明函

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月    日

备注：如投标人为小型或微型企业的，必须附上工信部门出具的有效的小型或微型企业证明，否则不认可为小型或微型企业的产品。

9.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 五、技术文件格式

1.技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据“技术文件”要求，结合自身情况自行编制）

- 设备配置清单；

- 技术响应表；

- 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

- 项目实施方案及项目实施人员一览表；

- 对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

- 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

- 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

- 产品出厂标准、质量检测报告

- 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

- 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

- 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

3.设备配置清单格式：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

4.技术响应表格式：

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对技术要求逐条响应并列出自己的承诺或说明，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标被拒绝。在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”,投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

5.项目实施方案及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

6.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签字：

投标人盖公章：                          日 期：