广西相凯工程管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-120078-GXXK（重）

采购代理机构：广西相凯工程管理有限公司

2020年12月14日

目     录

第一章：竞争性谈判公告........................................................1

第二章：供应商须知..................................................................4

第三章：货物采购需求............................................................17

第四章：评审办法................................................................28

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）............................29

第六章：响应文件格式............................................................34

- 竞争性谈判公告

项目概况：

医疗设备采购项目的潜在供应商应在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/）免费下载竞争性谈判文件电子版，并于2020年12月22日10时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-J1-120078-GXXK（重）

项目名称：医疗设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：173.6万元

最高限价：173.6万元

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声肝硬化检测仪 | 1 | 台 | 详见竞争性谈判文件 |
| 2 | 中央监护系统、病人监护仪 | 2 | 套 |  |
| 3 | 电子气管内窥镜 | 1 | 台 |  |
| 4 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 2 | 台 |  |
| 5 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 2 | 台 |  |
| 6 | 除颤监护仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 多道心电图机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 红外热成像体温快速筛检系统 | 1 | 台 |  |
| 9 | 手摇式三折病床 | 20 | 台 |  |
| 10 | 输液泵 | 10 | 台 |  |

合同履行期限：自签订合同之日起10个工作日内，交付使用。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十八条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2020年12月14日自发布公告之时至响应文件递交截止时间止。

地点：桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）或桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/）。

方式：免费下载竞争性磋商文件电子版。

售价：0.00元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年12月22日10时30分（北京时间）；

地点：桂林市公共资源交易中心14号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

## 五、开启

时间：2020年12月22日10时30分后（北京时间）；

地点：桂林市公共资源交易中心评标室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

（一）、本项目需要落实的政府采购政策：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4、节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购（财库〔2019〕9号）。

5、本项目不是专门针对小微企业的政府采购项目。

（二）、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：桂林市临桂区人民医院

地    址：桂林市临桂区人民路212号

联系方式：邱科宁，0773-5590063

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西相凯工程管理有限公司

地　　址：桂林市临桂区世纪东路奥林匹克花园78栋四单元15楼

联系方式：梁元忠，0773-5856321

## 3.政府采购监督管理机构信息：

名    称：桂林市临桂区政府采购监督管理股

联系方式：0773-5593932

## 4.项目联系方式

项目联系人：梁元忠

电　　  话：0773-5856321

广西相凯工程管理有限公司

2020年12月14日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-J1-120078-GXXK（重） |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十八条规定。 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.3本项目的特定资格要求：具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。 3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算金额 | 各分标采购预算金额（人民币）：173.6万元。报价超过所报分标采购预算金额的，响应文件按分标作相应无效处理。 13.2供应商必须就“货物采购需求”中所竞分标的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天。 |
| 6 | 15 | 谈判保证金 | 本项目无需缴纳谈判保证金。 |
| 7 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本 4 册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 8 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 9 | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 供应商单位名称： 在2020年 月 日上午 时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 10 | 16.7 | 供应商公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 18.1 | 响应文件递交起止时间 | 响应文件递交起止时间：2020年12月22日10时00分至10时30分。 |
| 12 | 18.2 | 响应文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心14号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） |
| 13 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共3人，其中采购人代表 1人，专家 2人。 |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2谈判地点：桂林市公共资源交易中心（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） 19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相 应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达 指定地点等候当面谈判。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 16 | 26 | 成交公告 及成交通知书 | 26.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。 |
| 17 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 28.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人指定账户。 |
| 19 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起20日内。 |
| 20 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告,采购人在合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区政府采购监督管理股备案。 |
| 21 | 30 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取（不足6000.00元的，按6000.00元收取）。 |
| 22 | 32 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 33 | 监督管理部门 | 桂林市临桂区政府采购监督管理股；电话：0773-5593932。 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：详见供应商须知前附表

项目编号：详见供应商须知前附表

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十八条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求

5.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

5.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定条件。

5.3联合体各方之间应当签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承提的责任与义务分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体不成立），并将联合体协议书（格式见附件）连同响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则，与之相关的响应文件均无效。

5.4联合体各方中至少要有一方符合谈判文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.5联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格文件。

5.6根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议书中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市临桂区政府采购监督管理机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中的带★项要求为实质性要求）；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商下载竞争性谈判文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间书面通知（网上公告通知）所有下载谈判文件的潜在供应商，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）；

（7）供应商基本情况表（必须提供）；

（8）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（9）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- （10）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （11）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（12）供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（13）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】；

（14）供应商 2019年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（15）供应商 2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（16）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（17）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

- （18）其他有效证明文件的复印件（如属于小型、微型企业，以提供小型、微型企业以中小企业声明函为准；属于监狱企业的，以相关部门证明材料为准）（如有，请提供）。

- (19）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外），联合体竞标的，联合体各方必须同时提供第（2）、（4）、（5）项材料，并于本项目竞标截止时间前与响应文件同时提交。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过所竞分标采购预算总金额的，响应文件按分标作相应无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中所竞分标的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15. 谈判保证金

本项目无需缴纳谈判保证金。

16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1 响应文件份数：正本壹册，副本  4 册，须完整提交（A4纸装订）。

16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、

自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

供应商单位名称：

在2020年 月  日上午  时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交

18.1响应文件递交起止时间：详见供应商须知前附表

响应文件递交起止时间：详见供应商须知前附表，供应商应按竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

18.2 响应文件递交地点：详见供应商须知前附表

18.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成： 3人，其中采购人代表 1人， 专家 2 人。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：详见供应商须知前附表

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加

谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

20. 评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序及谈判要求

21.1 采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

21.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目谈判资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.7在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.8最后报价

21.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.8.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

21.10 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.11采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市临桂区政府采购监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- （6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- （7）供应商未就“货物采购需求”中所竞分标的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出相应分标采购预算总金额的；

（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的响应文件相互混装；

- （6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。

- 24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

26. 成交公告及成交通知书

26.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

- 26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商。

26.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

27.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时点：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、签订合同

28. 履约保证金

28.1 履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人指定账户。

28.2 如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市临桂区政府采购监督管理部门，取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

28.3 项目验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金转账底单办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 签订合同时间： 成交通知书发出之日起20日内。

29.2如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告,采购人在合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区政府采购监督管理股备案。

六、其他事项

30. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西相凯工程管理有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取（不足6000.00元的，按6000.00元收取）。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

31. 交纳采购代理服务费的银行账户：

账户名称：广西相凯工程管理有限公司桂林分公司

银行账号：45001635101050701548

开户银行：建行桂林分行营业部

32. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

33. 监督管理部门：桂林市临桂区政府采购监督管理股；电话：0773-5593932。

第三章  货物采购需求

说明：

- 本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

- 本“货物采购需求”中的带★项要求为实质性要求。

- 本项目第序号1“超声肝硬化检测仪”为核心产品。

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声肝硬化检测仪 | - 设备相关文件 - 1.取得国家食品药品监督管理局（CFDA）三类医疗器械注册证，能够辅助肝硬化诊断。 - 二、主要参数 - ★1.外观：一体化台式设备（非台车便携式设备） - 2.显示器：17寸高分辨率彩色液晶监视器 - 3.显示器移动范围：监视器支架升降10厘米、后倾80、左右摆动90° - 4.存储空间：固态硬盘≥120G、内存≥1G、CPU：i3 双核 - 5.接口:USB接口，数据传输接口，视频图像适配器接口等 - 6.操作:具有全中文操作平台（包括所有子菜单）、中文输入 - 三、软件要求 - 1.取样点定位:A模式、TM模式同步显示确定取样点的位置 - 2.压力显示:压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围 - 3.量化分析:软件自动分析测量结果 - 4.显示值:患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数 - 5.弹性图:弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性 - 6.测量单位:硬度单位Kpa - 7.弹性模量测量范围1.0Kpa—45Kpa - ★8.弹性模量测量误差±8% - ★9.弹性模量的测量重复性误差≤3% - 10.存储:无需操作，自动保存病例 - 11.报告:以图形、数字形式提供肝脏弹性检测报告 - 12.病例导出:可以多种数据格式导出数据库备份文件，当然包括Excel格式 - 13.病历管理:可以指定多种字段，例如时间，病案编号，性别，年龄等批量删除数据 - 14.病例搜索:按要求筛选病例 - 四、探头要求 - ★1.探头:融合剪切波与超声波一体的检测探头 - 工作状态指示:LED指示灯显示探头工作状态 - 3.超声换能器:实时发射并接收超声波 - 4.探头剪切波发射开关:手动开关 - 5.剪切波振动系统:发射瞬时剪切波 - 6.检测探头压力:2N-8N - 7.取样体积 ≥3cm³ - 8.超声波频率 3.5MHz - 9.剪切波频率 50Hz - 10.剪切波振幅 0.5-2mm - 11.探测深度 ≥3.5cm - 12.发射超声脉冲频率 1-10 kHz - 13.超声波频率与标称频率偏差≤±15% - 14.实时监测 :超声换能器实时发射、接收超声波 - ★15.检测头防浸液等级IPX7 - 五、超声肝硬化检测仪产品配置清单 - 1.主机1台（含检测软件） - 2.检测探头1个 - 3.使用说明书1本 - 4.售后服务手册1本 - 5.打印机1台 | 1 | 台 | 51 |
| 2 | 中央监护系统、病人监护仪 | - 中央监护系统： - 中央监护系统可支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。 - ★具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪。 - ★多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。 - ★一套中央监护系统最多可同时连接128床，满足科室不同病床数量的集中监护需要。 - 中央监护系统与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制，使操作更省时、更有效、更方便。 - 可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。 - 具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作。 - 支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。 - 支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾，支持数据的导入、导出。 - 海量数据存储，支持20,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。 - 具有五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。 - 使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。 - 支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统。 - 病人监护仪： - 便携式一体化监护仪，固定式提手。 - 2、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。 - 3、★心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。 - 4、仪器重量≤2.8kg。 - 5、≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600，触摸屏。 - 6、具有双报警灯设计，独立的生理报警灯和技术报警灯，方便临床观察。 - 7、屏幕亮度10-100级调节。 - 8、★支持中文手写输入。 - 9、心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 - 10、具有ECG全屏级联。 - 11、★心律失常分析≥26种。 - 12、具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 - 13、血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 - 14、★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。 - 15、具有NIBP与血氧同侧测量功能。 - 16、NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。 - 17、NIBP具有辅助静脉穿刺功能。 - 18、IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。 - 19、IBP监护可测量10余种压力项目。 - 20、呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。 - 21、具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。 - 22、具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。 - 23、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。 - 24、支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。 - 25、防液等级:IPXI。 - 26、监护仪使用寿命10年。 - 27、支持连接同品牌中央监护系统。 | 2 | 套 | 25.3 |
| 3 | 电子气管内窥镜 | - 采用电子成像技术 - 视场角≥90° - 视向角：0°（直视） - 景深3～50mm - 内径通道≥2.8 mm，插入部外径：≥5.2 mm. - 工作管有效长度≥600mm - 软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130° - ★可使用4.3"便携触摸显示屏 - 显示分辨率：800（RGB）×480 - 显示屏可以上下倾斜0—160°；左右旋转左右各≥150° - 具备拍照、录像功能 - ★显示屏与操作部采用平面触点式电气连接，使用接触更稳定、耐用 - 显示器与操作部为一键卡口锁定结构，装卸快捷、可靠 - ★配备一体式便携显示器，单独或配合外接监视器均可使用 - 提供操作软件系统终身免费升级 - 采用独有的ADDA（自动清晰显像算法）技术，使显示更加清晰 - ★光源照明亮度分级调节，优化图像质量 - 图像真实性：应无明显几何失真 - 配备便携式测漏器、测漏盖，可随时进行测试，确保消毒彻底 - 自带光源，具备防雾功能，无需预热 - 操作手柄完全密封防水，达到IPX7要求 - 配置清单 - 1）操作部1条 - 2）消毒密封盖 1个 - 3）恒压阀（含警示牌）1个 - 4）引导舌片2个 - 5）气管导管连接套2个 - 6）活检阀 3个 - 7）气压测漏器（含测漏盖）1个 - 8）吸引按钮2个 - 9）消毒管1根 - 10）软性内镜清洗刷1条 - 11）显示器1台 - 12）锂电池充电器1个 - 13）18650锂电池2个 - 14）USB数据线1个 - 15）清洗消毒指南（有通道）2份 - 16）使用说明书 2本 - 17）产品验收单 2份 - 18）保修单2份 - 19）合格证（盖合格方章） 2张 - 20）装箱清单（第三联）2份 - 21）简易操作指南2份 - 22）产品培训满意度调查表2张 - 23）公司三证2份 | 1 | 台 | 17.3 |
| 4 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1、振荡频率：1-13Hz可调,其中5-13Hz精度：1Hz 2、压力范围：0-5Kpa 3、振荡压力：1-10级可调,步长：1级 4、工作时间：1-60分可调，步长：1分钟 ★5、咳嗽暂停时间：10秒-5分可调（患者随时可调整） ★6、气动紧急停止安全开关； 7、4.3寸单色中文LCD显示，中文导航式操作指引，简单方便，多项安全提示，确保治疗效果； * ★8、采用直流无刷电机和风机，电机和风机可长期连续工作，保用10年。 9、倒V式胸部充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免胸部不适感； ★10、SD卡无限量存储患者治疗情况等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目 | 2 | 台 | 4.5 |
| 5 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | ★1、温度控制范围29℃-37℃；温度逐度调节。 2、一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mg/L。 3、一体化流量调节，范围：2–80 L/min。 ★4、带有管路干燥功能 5、流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示，并显示设定值及实测值。 6、一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%-100%。 7、空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%。 8、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≥90ml、≤280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O；最大工作压力≥80cmH2O，最大峰流量≥180L/min。 9、 呼吸管路性能：高密度均匀分布螺旋加热丝，加热丝总长度800cm，螺旋带温度监控。 10、流速自动补偿功能。 ★11、可根据临床需求任意调节输出气体湿度。(湿度7档可调节，0为出厂设置，+3最强，-3最弱) ★12、设备耗材制造商自产：大、中、小叁种尺寸成人液态硅胶鼻塞(不含乳胶) ，气管插管\气管切开套管接头，儿童液态硅胶鼻塞。 ★13、臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒。 14、机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。 15、具有以下各种报警功能指示：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度高低限报警。 配置清单： - 湿化仪主机1台 - 输氧管 1套 - 鼻氧管1条 - 电源线1条 - 供氧管路套组 1套 - 输氧管路 1条 - 手拧螺丝 3个 - 过滤棉 3块 - 便携包 1个 - 台车 1台 | 2 | 台 | 6.1 |
| 6 | 除颤监护仪 | - 可用于成人，儿童，新生儿 - 显示器: 不小于6.5英寸,彩色LCD显示，高背光显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,屏幕有倾斜，便于观察,可显示ECG，SpO2, EtCO2等四通道波形, 支持数字放大，波形冻结 - 1秒内完成开机，最高能量选择，智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤 - 手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付 - 标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检 - 除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择 - 能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观 - ★快速充电：4秒内充电到200J（包括使用交流电时），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值 - ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复 - 心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线 - 心电共模抑制比：≥100dB - ★电容：高性能集合式电容，确保性能稳定 - ★可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，传感器重量不超过10g, IPX7防水等级，耐摔 - 可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒 - 自检指示：带有自检指示灯，关机状态下可每天自动自检，并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果。 - 电池：采用安全性高的环保电池 - 仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯 | 1 | 台 | 7.9 |
| 7 | 多道心电图机 | 1.输入电路 - 1.1：心电输入：12导联同步采集，10电极 - 1.2：输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 - 1.3：采样率：8000Hz/8Ch - 1.4：模数转换精度：≤2.5μV 1.5：输入阻抗：≥50MΩ 1.6：共模抑制比：≥100dB 1.7：频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 1.8：时间常数：≥3.2秒 1.9：滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 1.10：低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 1.11：肌电滤波：25Hz/35Hz 二档 1.12：交流滤波：50Hz或60Hz 2.显示和记录 2.1：显示方式：≥7"液晶显示，分辨率：≥800*480 ★2.2：视角调节：0-100度无极调节 2.3：显示导联数：同屏12导联 2.4：同屏显示时长：≥5s 2.5：显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记 2.6：长达3分钟的同屏12道心电波形冻结功能 2.7：记录道数：3、3+1、6、12、12+6道 2.8：打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 ★2.9：操作模式：自动记录模式（实时）、自动记录模式（回顾）、冻结记录模式（180秒）、手动记录模式、自动开始记录、心律失常检测并自动 延长记录、支持18导联记录、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查。 3.其他 3.1：测量分析：性别年龄特异性自动测量分析算法, 支持超过40种心电相关参数自动测量 3.2：自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 ★3.3：自动分析结果：5大类240种以上分析结论支持；支持右胸后壁导联独立分析；支持18导联ST-Map。 3.4：其它输出接口：USB/SD 3.5：存 储：支持标准和压缩两种文件存储形式，内置400份心电图存储容量。外置存储SD卡扩展，最高支持32GB 3.6：网 络：网络功能：支持有线和无线网络 3.7：打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能 3.8：心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能 3.9：直 流：长效可充电电池，充满电可连续工作60分钟以上。 3.10：本机自动检测与智能帮助程序：支持 | 1 | 台 | 6 |
| 8 | 红外热成像体温快速筛检系统 | 一.特点 - 全网络型，采用160*120网络型热像仪，≥200W高清网络型可见光摄像机，单IP传输； - 主机端红外热像仪本机前端测温技术，高清可见光视频同步压缩处理，支持ONVIF视频传输，且双路图像带温度叠加显示； - 支持人脸实时温度检测，有效避免现场其他高温物体干扰； - 支持报警人员人脸抓拍功能，与人脸库进行识别比对功能； - 智能温度测量，体内体表温度自动修正，实时显示人体体内温度； - 自动校正，无须人工干涉，内置参考黑体及高精度温度传感器，彻底消除温度漂移，可长年稳定可靠工作，不受环境温度等因素干扰。 - ★测温主件红外探测器需自主研发及生产。 - ★产品具备计量器具型式批准证书。 - ★具备独立安装的后台客户端软件，支持人流统计、高温人员统计、不同温度段人流分析功能，具备标准测温模式、人脸识别测温模式、人脸检测测温模式等不同模式。 - ★支持报警自动抓拍并存储，历史数据可以按照不同时间段按正常、体温报警、高温报警、低温报警等条件检索历史图片或视频。 - 技术参数 - 1.红外探测器 - 探测器类型：非制冷型焦平面 - 波长范围：8 - 14 µm - 分辨率：≥160×120 - 噪声等效温差（NETD）：≤60mk - 2.红外镜头 - 视场：40°×30° - 焦距：3.85mm±0.5mm - 3.功能 - 测温范围：20℃～50℃ - 测温精度：≤±0.3℃ - 报警响应时间：＜1s - 色标：≥11条 - 测温校正：通过内置和外置黑体，全自动温度校正 - 检测距离：1~3m - 4.报警功能 - 报警模式：体表模式、体内模式 - 智能功能：支持人脸检测，人脸温度比对 - 报警触发：支持 - 5.可见光摄像机 - 分辨率：≥1920*1080 - 成像器件：≥200万CMOS星光级超低照度摄像机 - 功能：支持宽动态、强光抑制 - 视场角：40°×30° - 6.网络 - 应用程序编程接口：提供SDK开发包，支持Windows - Web查看器：支持的浏览器 : Microsoft Internet Explorer (版本 9~11) - 协议：TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS - 7.环境适应 - 工作温度：10℃- +35℃ - 存储温度：-40℃- +60℃ - 8.物理特性 - 输入电压：DC 12V - 功耗：≤15W - 网络接口：1路 RJ45 - 主机重量：<1.5KG - 主机尺寸：<232*145*85mm - 使用环境：室内环境 | 1 | 台 | 4.7 |
| 9 | 手摇式三折病床 | 1、规格：L2120*W1100*H500-750 mm（±10mm）。 2、功能：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°- 40°±5°，整体升降500(±30mm)-750(±30mm)。 3、材质说明： ★A.床框采用≥30×60×2.0㎜矩型碳素钢管焊接；床面板厚≥1.2mm、床架采用≥1.5mm冷扎钢板，冲压成型，经22道工序磷化处理,防腐耐酸,抗菌粉体烤漆,豪华美观，可拆卸清洁消毒； ★B.床面板整体采用分体式三折四组，采用优质冷轧钢板T≥1.2mm，由汽车钣金生产技术整体模压成型，四角采用孤形一体成形卷边工艺同时侧边整体加强二道成形加强筋具有透气、耐压、加强、无锐边锐角功能，四角平滑配有软性防撞配置，床面板采用一体冲压成长形凹槽透气加强孔，床板两边配有软性防撞防变形装置，拥有专业工业机器人焊接系统，有效的保证焊接质量和避免人工焊接的漏焊、虚焊、假焊等缺点； C.床架采用标准优质不锈钢管结构固定焊接成型，坚固耐用。厚度≥1.5mm D.摇杆系统：采用进口高强度45#钢。极限保护螺杆：安全、耐磨、轻便省力、无噪音，传动力度≥250kg； ★E.ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠； ★F.PP一体型欧式护栏，四段式配液压缓冲装置。下沉式隐藏，当不需要使用时可拉开关，自动下降同时带有缓冲功能，当需要使用时可直行拉起，开关自动卡位不需要任何其它操作方便医护人员操作，四片均带有角度显示板，可看背部升降和腿部升降角度； ★G.弧线形欧式款设计PP床头床尾板，中间带有装饰胶板（颜色可选），有暗藏ABS耳形自动锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，可兼作临床CPR急救功能，尾板外侧有透明有机玻璃病人信息卡插槽； H.配床边点滴杆1个，仪器杆插孔6个，床下边输液挂钩放置座4个（中间左右各2个）； I.床脚轮采用中控刹车系统，直径5寸，两档式刹车。脚轮采用插杆式结构、耐压、耐磨、运动顺畅； J.床体平面承载重量250kg； K.病床通过ISO9001：2000质量管理体系认证及ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证，并要经过体系认证号码验证。 4、配置：中控脚轮刹车系统1套，PP四片欧式护栏1副、输液架1支、引流勾四个、杂物架1个。 选配：床头柜、餐桌板、床垫。 | 20 | 台 | 0.43 |
| 10 | 输液泵 | 1、电气安全要求应符合GB9706.1-2007、GB9706.27-2005和YY0709-2009的规定。 2、电磁兼容性要求应符合YY0505-2012的规定。 3、双CPU设计，关键模块采用冗余设计。冗余设计的双路声音报警，时刻监测主控电路和电机驱动电路。保证系统安全。 4、安全等级：I类，CF型。 5、防水等级：IPX3 6、模块化、扁平化设计：灵活组合，无需附件和工具即可快速地与输液泵/注射泵相互堆叠组合成多通道输注泵，节省床旁空间。重量≤2公斤（含内置电池）。泵体整机尺寸：240*78*172±10（W*H*D，单位：mm）。 ★7、外壳采用PBT塑料，有良好的防腐蚀性能，提高使用寿命。 ★8、支持触摸屏输入。 ★9、显示屏幕：3.5英寸液晶屏。 10、输液速率(0.1～1500)ml/h，最小增量：0.01ml/h。 11、预置量范围：(0.1-9999)ml，最小增量：0.01ml。 12、预设输液器品牌，开放式管路识别；允许用户自定义校准输液器，兼容市场上符合国家标准的各种输液器。 13、输液精度±5%。 14、输液模式：速率输液模式、预置量时间模式、时间速率模式。 15、可设置开启滴数显示模式。 16、无需中断输液就能安全快速更改流速。 17、快推速率可调范围：0.1-1500ml/h。 18、KVO注射速率可调范围(0.1～5.0) ml/h ，最小增量0.01ml/h。 ★19、阻塞压力报警5档可调。5～145 kPa，相当于37.5～1087.5mmgh。 20、阻塞压力释放功能(Anti-Bolus)：当注射器管路发生堵塞时，注射泵自动释放管路压力，避免产生BOLUS对病人造成危害。 ★21、双重气泡检测报警：能检测单个气泡和15min内通过的气泡累计量。 22、断点记忆：在输液过程中暂停/关机，泵可以存储暂停/关机前设置的参数，再次启动后，能续接暂停前状态继续输液。 23、报警信息：交流供电中断报警、电池电量低报警、电池耗尽报警、遗忘提醒报警、输液接近完成报警、输液完成报警、门打开报警、管路气泡报警、堵塞报警、设备故障报警等。 24、1000条事件记录。事件记录按操作记录、报警记录、输液记录分类存放，便于回顾输液操作与排查故障。 25、按键面板上具有独立的LED动态运行指示灯，能清晰地观察泵的运行状态。 26、可充电锂电池，（全新电池充满电，25ml/h输液速率）：不小于6小时；充电时间：不大于4小时。 | 10 | 台 | 0.63 |
| 其他要求： |  |  |  |  |  |
| - 售后服务和其他要求： 1、原厂质保期一年，质保期内免费维修、更换配件。（自交货并验收合格之日起计）。货物发生故障时接到通知后30分钟内响应，5小时内到达现场维修；免费对相关人员进行培训，定期回访及对货物进行维修；提供终身维护。 2、交货期：自签订合同之日起10个工作日内，交付使用。 3、交付地点：采购人指定地点。 4、付款方式：于签订合同后15天内预付定金不低于中标金额的30%，具体付款方式中标后甲乙双方另行协商。 5、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的，响应文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；

（2）供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与谈判的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（供应商须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与谈判报价表所报金额对应一致），联合体供应商最后报价给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-2%）；

（3）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）, 符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

5. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，由采购人自主选择一个参加评审的供应商（优先采购节能/环保产品），其他报价无效。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、响应文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为                。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付时间： 签订合同后10个工作日内 ；

交付地点： 采购人指定地点 。

2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据采购文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

于签订合同后15天内预付定金不低于中标金额的30%，具体付款方式中标后甲乙双方另行协商。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　5　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额　5  %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.采购文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告,采购人在合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区政府采购监督管理股备案。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 响应文件格式

1. 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西相凯工程管理有限公司

根据贵方         项目竞争性谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）           元人民币(￥          )，

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：

响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件；除供应商为以下三种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西相凯工程管理有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

授权委托书（格式二）

- 致：广西相凯工程管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西相凯工程管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6.供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件 （必须提供）；

7. 供应商基本情况表（必须提供）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

8. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                     谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中所竞分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

9. 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

10. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

11. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

12. 供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

13. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】；

14. 供应商2019年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

15. 供应商 2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

16.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

17.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

18. 其他有效证明文件的复印件（如属于小型、微型企业，以提供小型、微型企业以中小企业声明函为准；属于监狱企业的，以相关部门证明材料为准）（如有，请提供）；

中小企业声明函（范本）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                    单位的                    项目采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：                        。

残疾人福利性单位声明函（范本）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的                _项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

19. 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。