广西中之元工程管理有限公司

公开招标文件

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪、DR、移动DR、CT机、便携式彩色多普勒超声系统采购

招标编号：BHZC2023-G1-210012-ZZYG

采购单位：合浦县妇幼保健院

广西中之元工程管理有限公司

2023年1月

- 目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	29

第四章  评标办法及评分标准	43

第五章  合同文本（格式）	56

第六章　投标文件格式	63

- 第一章  公开招标公告

彩色多普勒超声诊断仪、DR、移动DR、CT机、便携式彩色多普勒超声系统采购招标公告

项目概况

彩色多普勒超声诊断仪、DR、移动DR、CT机、便携式彩色多普勒超声系统采购项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2023年2月6日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2023-G1-210012-ZZYG

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪、DR、移动DR、CT机、便携式彩色多普勒超声系统采购

预算金额(元）：11500000.00

采购需求：

标项一

标项名称：彩色多普勒超声诊断仪采购

数量：1批

预算金额（元）：3100000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩色多普勒超声诊断仪采购，详见招标文件。

最高限价（如有）：3100000.00

合同履约期限：在合同签订之日起 7个日历天内完成

本项目不接受联合体投标

标项二

标项名称：DR、移动DR采购

数量：1批

预算金额（元）：3600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：DR、移动DR采购，详见招标文件。

最高限价（如有）：3600000.00

合同履约期限：在合同签订之日起 7个日历天内完成

本项目不接受联合体投标

标项三

标项名称：CT机采购

数量：1批

预算金额（元）：4000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：CT机采购，详见招标文件。

最高限价（如有）：4000000.00

合同履约期限：在合同签订之日起 7个日历天内完成

本项目不接受联合体投标

标项四

标项名称：便携式彩色多普勒超声系统采购

数量：1批

预算金额（元）：800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式彩色多普勒超声系统采购，详见招标文件。

最高限价（如有）：800000.00

合同履约期限：在合同签订之日起 7个日历天内完成

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：【分标1、2、3、4】具有医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证）。

三、获取招标文件

时间：2023年1月16日至2023年1月20日

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再获取采购文件，非正式供应商在获取采购文件前应先成为正式供应商。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年2月6日 09:00（北京时间）。

投标地点（网址）：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线投标（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2023年2月6 日09:00。

开标地点：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不收取履约保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。

4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

5.供应商不得存在下列情形之一：（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。（2）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（3）与本项目确定的房开公司存在利害关系可能影响后期审核鉴证工作公正性的不得参与投标。（4）存在其他违反国家规定、行政法规正在接受调查或处理不足三年的，不得参加投标。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示系统”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：合浦县妇幼保健院

地    址：合浦县廉州镇解放路6号

传    真：

项目联系人：许德本

项目联系方式：0779-7284360

2.采购代理机构信息

名    称：广西中之元工程管理有限公司

地    址：广西合浦县文昌新城2栋9号楼

传    真：

项目联系人：陈工

项目联系方式：0779-7200788

采购人（盖章）：                                   采购代理机构（盖章）：

合浦县妇幼保健院                                   广西中之元工程管理有限公司

2023年1月15日                                    2023年1月15日

- 第二章  招标项目采购需求

- 标项1项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4.采购需求一览表、技术参数附件中标注“▲”的技术参数或要求及本一览表中的其他内容要求必须响应满足，否则投标无效。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）： 3100000.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 | - 货物名称： 彩色多普勒超声诊断仪 - 用途说明： - 高端妇产应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、其它 - 货物数量：壹套 - 系统技术规格及概述： - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 - ≥13 英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作控制，触摸屏角度可调 - 控制面板可独立旋转、升降 - 全域动态聚焦技术，基于全息域数据的连续发射聚焦技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致（图像上无焦点显示） - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 - 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示 - 多级信号处理系统 - 高倍波束并行处理系统 - 探头接口≥5个 - 支持内置电池：持续时间≥20小时 - 二维灰阶模式 - 谐波成像模式 - M型模式 - 彩色M型模式 - 解剖M型模式 (≥2条取样线，) - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） - 组织多普勒成像 - 自由臂三维成像 - 宽景成像（线阵探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） - 空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线)， - 斑点抑制成像 - 频率复合成像 - 独立角度偏转 - 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用） - 实时双幅对比成像 - 高分辨率血流成像 - 精细血流自动识别成像 - 支持Glazing Flow 立体血流成像 - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 - 全屏放大 - 局部放大（支持前端、后端放大） - ▲容积造影功能，可将超声造影数据三维重建 - ▲造影及造影定量分析功能，要求支持腹部单晶体探头、浅表探头 支持低机械指数造影 双计时器 支持向后存储，≥5分钟电影 支持向前存储 双实时: 实时显示组织图像和造影图像 支持造影击碎 支持斑点噪声抑制 具备混合模式 支持造影图像和组织图像位置互换 支持微血管造影增强功能 造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动） - 支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） - 支持手动触摸屏上注释 - 支持手动触摸屏上包络测量 - 支持语音注释及播放 - 体位图 - 测量/分析和报告 - 常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 - 全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 - 自动NT测量 - 专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育曲线分析 - 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 - 电影回放和原始数据处理 - 所有模式下可用 支持手动、自动回放 支持4D 电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 - 检查存储和管理（内置超声工作站） - 检查存储 ≥1T硬盘 内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 - 连通性要求 - 支持网络连接 - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 - DICOM 3.0 - 视频/音频输入、输出 - 支持ECG/PCG信号 - ≥５个USB接口 - DVD R/W 刻录光驱 - 系统技术参数及要求 - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 - ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 - 探头接口≥５个 - 二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 （可视可调） 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 - 彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽（提供图片证明） - 频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） ※取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 ※偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 - 标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制。 标配容积厚层成像，包括任意剖面成像 支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 4D最大显示帧率≧45 支持VOI 在同一平面进行360度旋转 超声断层成像，同时具备厚度调节 - 容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） - ▲标配胎儿颅脑自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值. - 标配胎儿面部自动容积成像，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向，支持正/反向橡皮擦。 - 标配胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。 - 支持自动胎心率测量，可在B/M模式下自动计算胎心率。 - ▲标配妇产场景自动容积成像功能，通过自动识别当前切面的器官类型，自适应调节3D/4D扫描相关参数（例如取样框大小与位置、扫描质量、角度等），数据采集完成后自动选择适当的后处理方式（例如渲染模式、切面自动成像等），支持产科、妇科、盆底等应用。 - ▲标配自动盆底超声解决方案，支持盆底检查中-前中后盆腔的自动测量，支持腹部、腔内、耻骨联合中轴线等三大坐标系，结合妇产场景自动容积成像功能，实现从二维盆底切面全自动识别评估肛提肌裂孔面积及自动测量等。 - ▲子宫内膜自动成像与容积分析功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动识别并呈现子宫内膜冠状面成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。 - 颅内容积自动测量功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动显示识别胎儿颅脑，呈现胎儿颅内立体轮廓，并自动获取胎儿颅内容积测量数据。 - ▲支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 - 探头规格 - 频率：超宽频带或变频探头 - 二维、彩色、多普勒均可独立变频 - ▲标配腹部单晶体探头、腔内容积探头，心脏单晶体探头、浅表探头和微凸阵探头。 - 探头频率： 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 - 穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 - 单晶凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72° - 线阵，带宽: 3.8-15.4MHz - 腔内容积探头，带宽2.0-9.0MHz，图像角度≥190° - 微凸探头：带宽2.6-12.8MHz - 单晶相控阵探头：带宽1.5- 4.5MHz，角度≥85° - 声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 - 外设和附件 - 耦合剂加热器 - 储物托架套件 - 专业腔内探头放置架 - 专业探头放置槽≥7个 - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 - 支持内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min） - 支持脚踏开关 - 12.8. 支持生理信号：ECG及PCG |
| 商务要求： |  |  |  |  |
| 本项目实行总承包报价；包括货物采购、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。竞标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。为确保产品质量，本项目采购人不承诺和保证最低价中标。 |  |  |  |  |
| 质保期： 1 年。质保期内免费升级、维修、更换配件。质保期内如出现系统问题或设备故障的，免费提供相同规格型号的不低于原设备性能要求的替代品使用或者冗余服务。质保期内如出现无法修复系统问题或设备故障的，免费更换相同规格型号的设备。 |  |  |  |  |
| 1、交付使用期：在合同签订之日起 7个日历天内完成。 2、签订合同日期：自成交通知书发出之日起8个工作日内 3、交货地点：采购方指定地点（不接受快递或物流），分别将货物送达指定的地点，完成设备安装、联网（含专用网络）、调试、培训等一体化服务。 4、支付方式：产品验收合格后一年内付清。 |  |  |  |  |
| 技术要求： 1、产品要求：供应商所提供的货物型号、品牌、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。供应商所提供货物是全新的、未使用过的，货物的配置为原厂原装，拒绝拼凑，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所供产品实质性满足采购方所要求的产品的所有参数要求，对于产品要求提供文件说明的相关文件、证书给予证明。对不能满足参数要求或无法提供相关文件说明的，或者无法正常交货影响采购方使用的视为虚假应标，采购方有权取消供应商的成交资格，并按相关规定报财政进行相应处理、处罚。 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方； 3、甲方对乙方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。中标人所供产品实质性满足采购方所要求的产品的所有参数和商务要求采购方才给予签收，否则不给予验收。 4、遇到需要对商品进行故障处理，在质保期内提供7x24小时提供免费维护服务。对于到达指定现场后如超过48小时仍无法解决，则向用户提出明确解决方案，并免费提供与中标产品同等质量、性能的备用设备/系统（由此产生的运输、人工等一切费用由中标人承担）直至故障排除，否则中标人应赔偿相应损失。货物需要培训的，应免费对采购方进行培训，以保证采购方能自主熟练操作。 |  |  |  |  |
| 验收标准 1.基本要求： （1）中标供应商交付前须作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 （2）投标货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪。 （3）采购人对中标供应商所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标供应商负责。 （4）采购人应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起15个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标供应商必须在现场。 （5）中标供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，操作人员掌握使用操作方法，采购人方可验收。 （6）采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 2.技术性能验收标准： （1）以采购、响应参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。 （2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、响应表及配置清单等。 （3）设备技术参数及配置清单必须与采购、响应文件相符合，如出现不一致，以技术参数响应表响应内容为准。 （4）验收小组依据采购、响应文件技术参数响应表逐条进行验收，对于设备技术参数与采购、响应技术参数响应不符的，作如下处理： ①设备技术参数与招投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求论处； ②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处； ③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处； ④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。 供应商中标后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |  |  |  |

- 标项2项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4.采购需求一览表、技术参数附件中标注“▲”的技术参数或要求及本一览表中的其他内容要求必须响应满足，否则投标无效。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）： 3600000.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 1 | 台 | - 主要功能与用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。 - 一、数字平板探测器，数量 1 块 ## ▲1. 碘化铯非晶硅平板探测器，与主机厂商同品牌 - 探测器尺寸规格≥43厘米X 43厘米 ## 最大空间分辨率≥3.6线对/毫米 - 探测器像素尺寸≤139微米，采集矩阵≥3000 X 3000 ## ▲5.DQE量子捕获效率（最大值） ≥70% - 6.探测器外形尺寸规格≤46厘米x 46厘米x1.5厘米 ## 7.探测器重量≤4.7公斤 8.A/D数模转换≥16比特 ## 9.应用模式 9.1具备固定检查床及胸片架外的无线便携式工作模式 ## 9.2还可以配置在胸片架或固定检查床中的应用模式 - 二、X射线高压发生器 ## 设备配置的X射线高压发生器是DR主机原厂设计生产并与主机同一品牌。 ## ▲2.高压产生方式: 最高开关频率≥240kHz - 3.最大功率≥65千瓦 - 4.管电压范围40-150千伏 5.具备自动曝光量控制功能 ## 6.最短曝光时间≤1毫秒 7.最长曝光时间≥6秒 ## 8.摄影最小管电流≤10毫安；摄影最大管电流≥800毫安 9.摄影最小电流时间积≤0.1毫安秒；摄影最大电流时间积≥800毫安秒 ## 10.具备X射线发生器专利技术：阴极灯丝特征发射特性曲线的校准方法；阳极转速检测等 三、X射线球管 ## 1.双焦点， 焦点规格：小焦点≤0.6毫米，大焦点≤1.2毫米 2.小焦点功率≥27千瓦，大焦点功率≥75千瓦 ## ▲3.阳极热容量≥300kHu - 4.高速旋转阳极，阳极转速≥8000转/分钟 ## 四、X射线束光器 1.X射线照射野最大≥43厘米X 43厘米 ## 2.束光器有LED射野灯光定时控制开关 3.具备激光定位线 ## 五、悬吊式X射线球管机架 1.五自由度运动悬吊式X射线球管支架（水平面纵、横向、垂直方向；围绕水平轴、垂直轴旋转） ## 2.X射线球管移动范围：水平面X轴≥300厘米，水平面Y轴≥200厘米,垂直方向电动及手动升降≥150厘米 3.X射线球管旋转角度范围：围绕垂直轴旋转角度范围≥+/-150度；管围绕水平轴旋转角度范围≥+/-170度 ## 4.悬吊X射线球管自动跟踪功能：X射线球管自动跟踪胸片架探测器托架（bucky）升降 5.X射线球管端近台操作控制 ## 5.1彩色触摸屏， 尺寸≥10英寸 5.2可以同步显示患者检查信息列表 ## 5.3可以同步进行曝光界面操作：SID、球管角度显示，球采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，AEC显示及选择，患者检查体型显示及设置，滤过显示 5.4显示采集后的预览图像，并可确认操作 ## 6.X射线球管端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态 - ▲7.红外遥控器：可以控制包含胸片架升降；自动跟踪等功能 ## 胸片架装置 - 探测器托架（bucky）垂直移动范围≥145厘米 ## 探测器托架支持43厘米X 43厘米型探测器 - 电离室自动曝光 ## 可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1， 摄影焦距满足100厘米-180厘米 - 立柱顶端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态 ## 固定检查床装置 - 床面四方向浮动、固定安装检查床 ## 床面水平横向移动≥±14厘米 - 床面水平纵向移动≥±38 厘米 ## 检查床探测器托架（bucky）支持43厘米X43厘米规格探测器 - 脚踏式控制床面运动 ## 可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1 - ▲7.床面最大承重≥290KG ## 8.电离室自动曝光控制 - 9.床面侧导轨安装的控制手柄：可控制检查床面浮动 ## 八、主系统控制及图像处理系统 1.系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计 ## 2.具备触摸屏操作、 键盘操作、鼠标操作模式 3.主机工作站硬盘容量≥500G，图像存贮容量不小于5000幅（非压缩） ## 4.CPU主频≥2.9G 5.主机内存≥8GB ## 6.DVD光驱装置 7.监视器（LCD）尺寸≥19英寸 ## 8.接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输、打印、存储、工作列表等功能 9.条形码病人信息输入 ## 10.图像处理功能 10.1图像放大功能 ## 10.2病人资料显示 10.3边缘增强 ## 10.4亮度调节 10.5对比度调节 ## 10.6图像反转 10.7多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示 ## 10.8根据解剖部分自动进行图像优化处理 10.9注释、测量功能 ## 10.10图像打印排版功能 - 具有中英文界面选择，图形化摄影体位选择，体型选择等功能 ## ▲12.高级图像处理软件及应用功能（需在注册检测报告注明名称） 12.1管线增强显示成像软件 ## 12.2气胸可视化成像软件 12.3智能虚拟滤线栅（Smart Grid） ## 12.4体检专用套件：体检模式 尘肺病检查模式 12.5骨抑制成像处理技术 13. 3M医用显示屏1套 ## 九、系统配置 - 1.X线高压发生器 ## 2.X线球管装置 ## 3.X线束光器 4.影像工作站 ## 5.影像增强清晰软件功能 6.控制台监视器 ## 7.无线遥控器 8.悬吊式球管支架系统 ## 9.电动胸片架系统 10.固定检查床装置 ## 11.无线平板探测器 17*17英寸 12.急诊影像处理软件套件 ## 13.体检专用套件 14. 3M医用显示屏 备注：以上系统配置数量要求均为1。 |
| 2 | 移动DR | 1 | 台 | - 主要功能与用途：该移动数字X射线摄影系统通过可适合病房、重症监护室、手术室等需要床旁数字X线摄影成像的需求，从而实现包括胸部、四肢、头颅和腹部等各部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。 - 1、数字平板探测器。数量1块 ## ▲1.1非晶硅碘铯整板技术平板探测器与主机同品牌 1.2探测器成像规格≥35厘米X 43厘米 ## 1.3探测器像素尺寸≤100微米 ▲1.4最大空间分辨率≥5.0线对/毫米 ## 1.5探测器外形尺寸规格≤39厘米x 46厘米x1.5厘米 1.6探测器重量（带电池）≤3.0公斤 ## 1.7A/D数模转换≥16比特 1.8在电池供电无线模式下，可支持曝光次数不少于340次（8.5小时内） ## 1.9探测器电池可快速拆卸更换 1.10主机具备探测器在线直接充电模式 ## ▲1.11防尘防水标准达到GB4208标准中的IP56级别，并提供注册检测报告证明文件或者彩页 1.12探测器表面承重≥300公斤 ## 系统控制及图像采集处理系统 - ▲2.1双显示器操作控制界面，主显示器≥ 21英寸，次显示器（球管端固定）≥10英寸，均可触摸屏操作。次监视器与主监视器功能同步，可以显示患者检查信息列表；采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，患者检查体型显示及设置；曝光后的预览图像显示等功能。 ## 2.2界面菜单为中文显示 2.3主机工作站硬盘容量≥500G， CPU≥3.7G， 系统内存≥16G ## 2.4接口支持：通过以太网或无线方式输出DICOM-3.0格式图像,有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能 2.5操作系统:WINDOWS ## 2.6图像处理功能 2.6.1图像放大功能 ## 2.6.2病人资料显示 2.6.3边缘增强 ## 2.6.4窗宽/窗位调节 2.6.5动态范围调节 ## 2.6.6图像反转 2.6.7多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示 ## 2.6.8根据解剖部分自动进行图像优化处理 2.6.9图像排版功能 ## 2.6.10根据不同颜色对不同患者图像处理的结果进行分类显示 2.7IHE剂量报告及工作计划软件 ## ▲2.8SmartGrid (虚拟滤线栅软件)，该软件需具备FDA认证或者CFDA国家食品药品监督管理局的软件注册认证。 2.9 ICU专业图像处理软件包：包含管线增强显示成像软件以及气胸可视化成像软件（需具备注册检测报告证明） ## 2.10儿科采集优化软件（需具备注册检测报告证明） 2.11骨抑制成像软件（需具备注册检测报告） ## X线高压发生器及球管 - ▲3.1发生器标称输出电功率≥32千瓦 ## 3.2最高毫安秒≥ 630毫安秒 3.3最高毫安≥ 630毫安 ## 3.4X线发生器曝光由自带充电电池系统支持 3.5系统电源要求 100-240伏，50/60Hz ## 3.6双焦点X线球管，焦点尺寸≤0.6/1.5 mm 3.7X线球管阳极热容量≥200khu ## 3.8红外遥控曝光装置：曝光控制，并支持遥控设备前后左右微动移动 - 机身及运动部件 ## 4.1 X线球管支撑运动结构为旋转立柱与水平伸缩横臂结构 4.1.1 X线球管立柱可垂直升降，球管横臂垂直升降范围≥120厘米 ## 4.1.2 X线球管立柱可左右旋转，旋转范围≥+/- 270度 ▲4.1.3 X线球管水平横臂可前后水平伸缩，伸缩范围≥56厘米,球管焦点距离立柱中心最大伸展距离≥140厘米。 ## 4.1.4 X线球管左右旋转角度范围≥360度 4.1.5 X线球管可前后摆动，角度范围≥110度 ## 4.1.6 X线束光器可旋转，角度范围≥+/-90度 4.1.7 各方向运动、旋转通过电磁锁止方式控制 ## 4.2双电机独立驱动方式 4.3机身最小外形规格 ，长x宽x高（驱动状态）≤143X56X 196厘米 ## 4.4设备重量≤ 450公斤 4.5探测器存储槽 ## 4.6便携式滤线器存储槽 4.7文本、铅字、消毒液、手套等相对应专设储存位置 ## 4.8条形码阅读器 4.9前置式触碰安全停止开关 |
| 商务要求： |  |  |  |  |
| 本项目实行总承包报价；包括货物采购、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。竞标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。为确保产品质量，本项目采购人不承诺和保证最低价中标。 |  |  |  |  |
| 质保期： 1 年。质保期内免费升级、维修、更换配件。质保期内如出现系统问题或设备故障的，免费提供相同规格型号的不低于原设备性能要求的替代品使用或者冗余服务。质保期内如出现无法修复系统问题或设备故障的，免费更换相同规格型号的设备。 |  |  |  |  |
| 1、交付使用期：在合同签订之日起 7个日历天内完成。 2、签订合同日期：自成交通知书发出之日起8个工作日内 3、交货地点：采购方指定地点（不接受快递或物流），分别将货物送达指定的地点，完成设备安装、联网（含专用网络）、调试、培训等一体化服务。 4、支付方式：产品验收合格后一年内付清。 |  |  |  |  |
| 技术要求： 1、产品要求：投标产品必须具备食品药品监督管理单位颁发的整机医疗设备注册证（CFDA）；投标厂商产品必须为最新机型，医院有权拒绝老旧机型。供应商所提供的货物型号、品牌、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。供应商所提供货物是全新的、未使用过的，货物的配置为原厂原装，拒绝拼凑，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所供产品实质性满足采购方所要求的产品的所有参数要求，对于产品要求提供文件说明的相关文件、证书给予证明。对不能满足参数要求或无法提供相关文件说明的，或者无法正常交货影响采购方使用的视为虚假应标，采购方有权取消供应商的成交资格，并按相关规定报财政进行相应处理、处罚。 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 3、甲方对乙方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。中标人所供产品实质性满足采购方所要求的产品的所有参数和商务要求采购方才给予签收，否则不给予验收。 4、遇到需要对商品进行故障处理，在质保期内提供7x24小时提供免费维护服务。对于到达指定现场后如超过48小时仍无法解决，则向用户提出明确解决方案，并免费提供与中标产品同等质量、性能的备用设备/系统（由此产生的运输、人工等一切费用由中标人承担）直至故障排除，否则中标人应赔偿相应损失。货物需要培训的，应免费对采购方进行培训，以保证采购方能自主熟练操作。 |  |  |  |  |

- 标项3项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4.采购需求一览表、技术参数附件中标注“▲”的技术参数或要求及本一览表中的其他内容要求必须响应满足，否则投标无效。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）： 4000000.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT机 | 1 | 台 | 一. 生产厂家 1 机型：必须是2019年以后最新机型 ▲2 平台：投标:必须提供超高端平台的高清低剂量迭代功能（例如ASiR、SAFIRE、ADIR 3D、iDose4 ） ▲3 主要部件球管、探测器、高压发生器等核心部件为整机生产厂家生产制造 4 为保证产品稳定性以及技术先进性，投标产品厂家需有128排及以上探测器CT产品，提供产品名称 二. 设备合法销售有关文件 1. 国内论证和国家医疗器械注册证（NMPA） 三. 主要参数 1 投标商应在投标文件中如实提供其技术指标，如有正偏离项必须提供技术白皮书 2 机架系统 2.1 旋转方式：螺旋 2.2 机架宽度≤215cm 2.3 孔径≥65cm 2.4 滑环类型：低压滑环 2.5 探测器类型：固体稀土陶瓷探测器 ▲2.6探测器宽度≥19mm ▲2.7每排探测器物理个数≥700个 2.8球管焦点到探测器的距离≤96cm 2.9探测器排列：≥16排。 2.10成像图像层数：≥32层图像/360º。 2.11探测器类型：应采用所投货物厂家的最新型探测器，如所投货物厂家为西门子应提供Stellar光子探测器。如为GE应提供宝石探测器，如为佳能应提供pure VISION微量子探测器，如为PHILIPS应提供微平板探测器等。 3 扫描床系统 3.1 床水平移动速度≥0.5-100mm/s 3.2 床水平移动范围≥1000mm 3.3 床垂直移动范围≥45-90cm 3.4 床定位精度≤±0.25mm 4 高压系统 4.1 高压发生器功率≥24KW 4.2 球管阳极热容量≥2MHU 4.3 阳极最大散热率≥500KHU/min 4.4球管最小输出电流≤10mA 4.5 球管最大输出电流≥200mA 4.6 毫安步进≤5mA 4.7球管电压范围≥80-140KV 4.8小焦点大小≤0.5mm² 4.9 最大单螺旋连续扫描时间≥100秒 5 主操作台 5.1 主计算机操作系统Linux或Windows 5.2 内存≥16GB 5.3 硬盘容量≥1024GB 5.4 同步处理功能：具有 5.5 同步同屏显示不同方式后处理的图像：具有 5.6 同步摄片：具有 5.7 高分辨率显示器≥21英寸LCD（1920×1080） 5.8 主操作台显示器个数≥1个 6 扫描参数 6.1 扫描时间≤0.99s/360度 6.2 轴扫图像采集≥32层/360度 6.3 扫描速度可选范围≥6种 （提供具体扫描速度值） 6.4 定位像长度≥100cm 6.5 定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度 6.6 空间分辨率≥15.4LP/cm (0%MTF) 注明扫描条件 6.7 密度分辨率≤5mm@0.3% 10mGy 6.8图像重建速度≥22幅/秒(任意层厚，512×512矩阵) ▲7 临床应用软件：所有功能如果在操作台上不能实现，必须配原厂工作站 7.1 MPR ：有 7.2 MPVR：有 7.3 3D软件包：有 7.4 最大密度投影MIP ：有 7.5 最小密度投影MinIP：有 7.6三维容积显示 (Volume Rendering)：有 7.7 三维血管CTA：有 7.8 仿真内窥镜功能：要求该功能可同时显示管腔器官的内部、腔壁和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行) 7.9 CT电影：有 7.10 造影剂智能动态跟踪：一次注射完成 7.11 螺旋扫描降噪软件：有 7.12 肺纹理增强软件：有 7.13 运动伪影校正软件：有 7.14 条状伪影消除软件：有 7.15 后颅窝伪影校正软件：有 7.16 焦点自动跟踪功能：球管准直器可自动跟踪焦点轨迹 7.17 X射线优化滤过功能：有 7.18 呼吸控制图形提示：具备 7.19 呼吸控制语音提示：具备 7.20 低剂量扫描功能：有，可达到最低10mA的扫描剂量 7.21 Dicom3.0 数字接口：具备 8 射线防护：投标设备符合射线防护标准 9 剂量检测：投标方有剂量检测及显示系统 10售后服务：省内有固定分公司，提供详细地址及联系电话，省内有专职的CT维修工程师 10.1电话维修系统：国内有400/800免费电话维修系统，提供电话号码 10.2保修期内的开机率：投标方保证开机率90％（按一年365天计算） 10.2 设备停产后的备件供应：10年 10.3 2M医用显示器一台。 |
| 商务要求： |  |  |  |  |
| 本项目实行总承包报价；包括货物采购、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。竞标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。为确保产品质量，本项目采购人不承诺和保证最低价中标。 |  |  |  |  |
| 质保期：整机质保 1 年，球管质保 3 年。质保期内免费升级、维修、更换配件。质保期内如出现系统问题或设备故障的，免费提供相同规格型号的不低于原设备性能要求的替代品使用或者冗余服务。质保期内如出现无法修复系统问题或设备故障的，免费更换相同规格型号的设备。 |  |  |  |  |
| 1、交付使用期：在合同签订之日起 7个日历天内完成。 2、签订合同日期：自成交通知书发出之日起8个工作日内 3、交货地点：采购方指定地点（不接受快递或物流），分别将货物送达指定的地点，完成设备安装、联网（含专用网络）、调试、培训等一体化服务。 4、支付方式：产品验收合格后一年内付清。 |  |  |  |  |
| 技术要求： 1、产品要求：供应商所提供的货物型号、品牌、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。供应商所提供货物是全新的、未使用过的，货物的配置为原厂原装，拒绝拼凑，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所供产品实质性满足采购方所要求的产品的所有参数要求，对于产品要求提供文件说明的相关文件、证书给予证明。对不能满足参数要求或无法提供相关文件说明的，或者无法正常交货影响采购方使用的视为虚假应标，采购方有权取消供应商的成交资格，并按相关规定报财政进行相应处理、处罚。 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方； 3、甲方对乙方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。中标人所供产品实质性满足采购方所要求的产品的所有参数和商务要求采购方才给予签收，否则不给予验收。 4、遇到需要对商品进行故障处理，在质保期内提供7x24小时提供免费维护服务。对于到达指定现场后如超过48小时仍无法解决，则向用户提出明确解决方案，并免费提供与中标产品同等质量、性能的备用设备/系统（由此产生的运输、人工等一切费用由中标人承担）直至故障排除，否则中标人应赔偿相应损失。货物需要培训的，应免费对采购方进行培训，以保证采购方能自主熟练操作。 |  |  |  |  |

- 标项4项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4.采购需求一览表、技术参数附件中标注“▲”的技术参数或要求及本一览表中的其他内容要求必须响应满足，否则投标无效。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：800000.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 套 | 一、货物名称 便携式彩色多谱勒超声诊断系统 二、产品用途说明 1.腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑、泌尿； 2.介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用。 三、货物数量：壹套 四、系统技术规格及概述： 1.2.3.4.3.4.4.1≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏 4.2数字波束增强器 4.3多倍波束合成 4.4二维灰阶模式 4.5组织谐波成像模式 4.6组织特异性成像 4.7空间复合成像 4.8斑点抑制成像 4.9频率复合成像 4.10回波增强技术 4.11M型模式 4.12彩色M型模式 4.13▲具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条 4.14彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.15超宽动态血流技术 4.16频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 4.17具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM 4.18独立角度偏转（要求提供现场演示） 4.19扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用 4.20实时双幅对比成像 4.21高分辨率血流成像 4.22一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式） 4.23智能多普勒 自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 4.24一键实现全屏放大 4.25局部放大（支持前端、后端放大） 4.26二维和彩色多谱勒双幅显示 4.27支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 4.28支持超声教学软件 4.29支持自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作 4.30支持DICOM 3.0 4.31支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 五、 测量和分析: 5.5.1常规测量 5.2距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 5.3多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 5.4全科测量包，自动生成报告 5.5腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 5.6心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 5.7Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量 5.8▲支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具有专业的评估报告和历史回顾分析功能 5.9支持用户自定义测量项目以及公式编辑 六、电影回放及原始数据处理 6.6.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 6.2支持保存后的图像对比分析（动态、静态） 6.3原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 6.4支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 6.5支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。 七、检查存储和管理（内置超声工作站） 7.检查存储 7.1≥240G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗 7.2内置超声工作站 7.3多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 八、 技术参数及要求 8. 系统通用功能 8.1 监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏 8.2 探头接口选择:1个，可扩展到3个 8.3 安全标准：符合商品安全质量要求 8.4 整机重量≤6KG 8.5 ▲支持用户自定义按键数量≥4个 8.6 探头规格 8.6.1. 频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频 8.6.2.凸阵探头具有≥7种频率的变频范围，常规扫描角度≥61度，扫描角度最大扩展后≥100度 8.6.3.线阵探头具有≥6种频率的变频范围，支持梯形扩展显示 8.6.4.相控阵探头具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥90度 8.7二维灰阶模式 8.7.1.数字化声束形成器 8.7.2.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 8.7.3.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 8.7.4.扫描线：每帧线密度≥512超声线 8.7.5.发射声束聚焦：发射≥8段 8.7.6.扫描频率： 8.7.7.电子凸阵：超声频率 1.3- 6.0 MHz 8.7.8.电子线阵：超声频率 5.4-13.5MHz（包括L14-6Ns） 8.7.9.电子凸阵经阴道：2.6-12.8 MHz 8.7.10.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 8.7.11.最大显示深度:≥39cm 8.7.12.最大帧率: ≥999 帧/秒 8.7.13.▲TGC: ≥8段 8.7.14.LGC: ≥4段 8.7.15.二维灰阶：≥256 8.7.16.动态范围: 30-190db（可视可调，提供图片证明） 8.7.17.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 8.7.18.伪彩图谱: ≥8种 8.7.19.体位标记：≥120种，可以自定义注释 8.7.20.扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒 8.8彩色多普勒成像 8.8.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 8.8.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 8.8.3.取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 8.8.4.最大帧率:≥244 帧/秒 8.8.5.支持B/C 同宽（提供图片证明） 8.9频谱多普勒模式 8.9.1.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 8.9.2.显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 8.9.3.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 8.9.4.最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 8.9.5.最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 8.9.6.取样容积: 0.5-20mm 8.9.7.偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 8.9.8.零位移动：≥8 级 8.9.9.快速角度校正 8.9.10.支持频谱自动测量 九、连通性 9.9.1输入/输出信号: 9.2输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频 9.3输出: 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频 9.4支持数据无线传输 9.5支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 9.6USB3.0接口 9.7专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 |
| 商务要求： |  |  |  |  |
| 本项目实行总承包报价；包括货物采购、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。竞标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。为确保产品质量，本项目采购人不承诺和保证最低价中标。 |  |  |  |  |
| 质保期： 1 年。质保期内免费升级、维修、更换配件。质保期内如出现系统问题或设备故障的，免费提供相同规格型号的不低于原设备性能要求的替代品使用或者冗余服务。质保期内如出现无法修复系统问题或设备故障的，免费更换相同规格型号的设备。 |  |  |  |  |
| 1、交付使用期：在合同签订之日起 7个日历天内完成。 2、签订合同日期：自成交通知书发出之日起8个工作日内 3、交货地点：采购方指定地点（不接受快递或物流），分别将货物送达指定的地点，完成设备安装、联网（含专用网络）、调试、培训等一体化服务。 4、支付方式：产品验收合格后一年内付清。 |  |  |  |  |
| 技术要求： 1、产品要求：供应商所提供的货物型号、品牌、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。供应商所提供货物是全新的、未使用过的，货物的配置为原厂原装，拒绝拼凑，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所供产品实质性满足采购方所要求的产品的所有参数要求，对于产品要求提供文件说明的相关文件、证书给予证明。对不能满足参数要求或无法提供相关文件说明的，或者无法正常交货影响采购方使用的视为虚假应标，采购方有权取消供应商的成交资格，并按相关规定报财政进行相应处理、处罚。 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方； 3、甲方对乙方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。中标人所供产品实质性满足采购方所要求的产品的所有参数和商务要求采购方才给予签收，否则不给予验收。 4、遇到需要对商品进行故障处理，在质保期内提供7x24小时提供免费维护服务。对于到达指定现场后如超过48小时仍无法解决，则向用户提出明确解决方案，并免费提供与中标产品同等质量、性能的备用设备/系统（由此产生的运输、人工等一切费用由中标人承担）直至故障排除，否则中标人应赔偿相应损失。货物需要培训的，应免费对采购方进行培训，以保证采购方能自主熟练操作。 |  |  |  |  |
| 验收标准 1.基本要求： （1）中标供应商交付前须作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 （2）投标货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪。 （3）采购人对中标供应商所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标供应商负责。 （4）采购人应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起15个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标供应商必须在现场。 （5）中标供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，操作人员掌握使用操作方法，采购人方可验收。 （6）采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 2.技术性能验收标准： （1）以采购、响应参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。 （2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、响应表及配置清单等。 （3）设备技术参数及配置清单必须与采购、响应文件相符合，如出现不一致，以技术参数响应表响应内容为准。 （4）验收小组依据采购、响应文件技术参数响应表逐条进行验收，对于设备技术参数与采购、响应技术参数响应不符的，作如下处理： ①设备技术参数与招投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求论处； ②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处； ③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处； ④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。 供应商中标后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：彩色多普勒超声诊断仪、DR、移动DR、CT机、便携式彩色多普勒超声系统采购 项目编号：BHZC2023-G1-210012-ZZYG |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.投标报价包括货物采购、运输、保管、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本公司要求澄清或提出质疑，在此后时间提出的澄清或质疑，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知采购人或者本公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本公司应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者本公司应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本公司将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标前准备：1.本项目实行网上投标，采用电子投标投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。CA数字证书申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站（http://xxgk.beihai.gov.cn/bhzcw/）-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程请自行前往“北海市政府采购中心网站（http://xxgk.beihai.gov.cn/bhzcw/）-办事指南”下载参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4.投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标文件递交截止时间前至少提前1个工作日，按要求密封并送达广西合浦县文昌新城2栋9号楼（广西中之元工程管理有限公司），逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。邮寄地址：广西合浦县文昌新城2栋9号楼（广西中之元工程管理有限公司），联系人：陈工，电话：0779-7200788。本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。 5.投标供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。 ▲未上传递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2023年2月6日09:00，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 8 | 开标时间及地点：2023年2月6日09:00，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 10 | 评标方法及评分标准：综合评分法，货物项目价格分占总分的比重占30%。 |
| 11 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网发布中标公告。 |
| 12 | 签订合同时间：自中标公告（中标通知书）发出之日起8个工作日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 14 | 履约保证金:本项目不收取履约保证金。 |
| 15 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 16 | 本招标文件的解释权属于合浦县妇幼保健院及广西中之元工程管理有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西中之元工程管理有限公司（以下简称“本公司）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须具备有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第五章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

1.本项目政府采购合同不允许转包。

2.本项目政府采购合同不可以分包。

（七）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本单位员工（或必须为本单位控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本公司将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及北海市公共资源交易中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话： 广西中之元工程管理有限公司   0779-7200788；

②投诉联系部门及电话： 合浦县财政局                 0779-7213187。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准；

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 采购人或者本公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本公司应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延至15日。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本公司必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本公司以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及北海市公共资源交易中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本公司和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件价格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

5.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。

1.资格文件：

▲（1）供应商信用承诺函(格式见第六章)（必须提供）

#### ▲（2）本项目的特定资格要求：

#### ▲具有医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证）。（必须提供）

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)（必须提供）；

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）；

（3）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；

#### ▲（4）商务响应表（格式见第六章，必须提供）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

- 节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

- 业绩的相关证明材料；

（7）投标人或投标制造商的质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（8）投标人或投标产品制造商有效的国家获奖证书其他相关的认证证书复印件；（按要求提供）

- （9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

- （10）投标人情况介绍。

3.技术文件

▲（1）技术响应表(格式见第六章，必须提供)；

▲（2）设备配置清单（格式自拟，必须提供）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章,必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、供应商信用承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（六）投标文件的签署

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。同时提供电子备份投标文件的，电子备份投标文件应当在投标文件递交截止时间前至少提前1个工作日，按要求密封并送达广西合浦县文昌新城2栋9号楼（广西中之元工程管理有限公司），逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。邮寄地址：广西合浦县文昌新城2栋9号楼（广西中之元工程管理有限公司），联系人：陈工，电话：0779-7200788。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本公司延长截止时间和开标时间，本公司和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明“▲”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

（十）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，本公司将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本公司负责落实；

2.本公司将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本公司依照相关规定通过“信用中国”网站、中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统查询的相关供应商主体信用记录。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本公司将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本公司在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本公司向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本公司告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本公司告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本公司提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本公司应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起8个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同送本公司备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、质量保证金

本项目不收取质量保证金。

九、其他事项

1.解释权：本招标文件解释权属采购人或本公司。

2.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西中之元工程管理有限公司

地址：广西合浦县文昌新城2栋9号楼

邮政编码：536100        电话：0779-7200788       联系人:陈工

- 第四章  评标办法及评分标准

- 标项1评标方法和评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，设备性能，售后服务方案，信誉，业绩，政策功能等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分36分） | （1）基本分（满分15分） 完全满足招标文件要求得15分，一般参数及功能,负偏离或漏项的每一项扣5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 （2）设备性能分（满分21分） 技术参数完全满足招标文件的前提下，参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得3分，满分21分。 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页、检验报告、技术白皮书等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
| 3 | 售后服务方案分 （满分21分） | ①售后服务方案仅满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验的，得7分； ②售后服务方案细致、合理、可行，有耗材试剂、易损件清单及报价，能提供生产厂家售后服务承诺书原件的，得14分； ③售后服务方案细致、合理、可行，保障响应措施有力，服务经验丰富，并承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的系统建设的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案，有耗材试剂、易损件清单及报价，能提供生产厂家售后服务承诺书原件的，得21分； |
| 4 | 项目配送、安装实施分（满分5分） | ①（0分）：未提供项目配送、安装方案的或提供的内容简单未达到要求。 ②（2分）：对项目理解一般，配送、安装实施方案针对性不强，有项目执行组织措施、项目执行保障措施，有实施组织方案，保证项目正常实施。 ③（5分）：对项目理解清晰、准确，配送、安装实施方案详细合理，组织机构健全，项目执行保障措施完整，方案资料齐全、完善，保证项目正常实施。 |
| 5 | 信誉分 （满分3分） | 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得1分，满分3分（投标文件中提供有效的证书复印件，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分）。 |
| 6 | 业绩 （满分3分） | 2020年1月1日以来至投标截止日期止，投标人或投标厂家同类产品项目业绩250万（含）以上，每项得1分，满分3分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购金额）】 |
| 7 | 政策分 （满分2分） | 节能、环境标志及区内产品： （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6+7。 |  |  |

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约（质量）保证金而在规定的期限内未能提交的，将顺延第二中标候选人，以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 标项2评标方法和评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，设备性能，售后服务方案，信誉，业绩，政策功能等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1.价格分……………………………………………………………………………………………满分30分

（1）评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，小微企业报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人、单位负责人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，《联合体投标协议书》 中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上（含 30%）的，联合体投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价， 即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3） 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔 2014〕 68 号） 之规定，监狱企业视同小型、 微型企业，不重复享受政策。

（4） 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库〔 2017〕 141 号】 的规定，供应商为符合条件的残疾人福利性单位的（以投标文件提供的有效的《残疾人福利性单位声明函》 为准）视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的， 不重复享受政策。

（5）对通过资格审查、 符合性审查的投标人进行详细评分， 采用百分制综合评分法。

（6）价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价金额

某供应商价格得分 =  --------------------------- ×30分

某供应商评标报价金额

2、技术分……………………………………………………………………………（15分）

由评委在打分前根据投标产品技术性能、主要部件及其技术参数指标等方面划分档次，按照档次独立打分。

（1）基本分（满分5分）：未标注“▲”号的技术参数及性能（配置）有3项及以上负偏离的得0分，有3项以下负偏离的得5分。（提供需求表中所要求的相关佐证材料）

（2）设备性能分（满分10分）：以10分为基准（未标注“▲”号的技术指标负偏离总数在3项以下），技术参数有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分10分）（提供投标产品的彩页、检验报告、技术白皮书等证明材料作为佐证，并加盖投标人公章否则评标委员会有权不接受其优于）。

3.项目实施方案分……………………………………………………………………（20分）

投标文件中未提供项目实施方案不得分

由评委根据投标人提交的实施方案合理性进行评定，并由评委独立打分，不提供方案或者方案完全脱离实际使用情况的，本项不得分。

一档5分：未提供项目配送、安装方案的或提供的内容简单未达到要求。

二档12分：对项目理解一般，配送、安装实施方案针对性不强，有项目执行组织措施、项目执行保障措施，有实施组织方案，保证项目正常实施。

三档20分：对项目理解清晰、准确，配送、安装实施方案详细合理，组织机构健全，项目执行保障措施完整，方案资料齐全、完善，保证项目正常实施。

4.售后服务分………………………………………………………………………（20分）

一档（5分）：售后服务承诺书内容基本完整，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、保修期外维修方案等招标文件服务要求方面基本满足招标文件要求；

二档（10分）：售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等招标文件服务要求方面有优于招标文件要求的内容；

三档（20分）：售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、保修期外维修方案等招标文件服务要求方面优于招标文件要求，并针对本项目提出切实可行的其他售后服务承诺。

- 5、业绩分……………………………………………………………………………………（8分）

2020年1月1日以来至投标截止日期止，投标人或投标厂家同类产品项目业绩180万（含）以上，每项得2分，满分8分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购金额）】

6、政策功能分（节能、环保产品）……………………………………………………（7分）

（1）投标人或产品制造商获得国家认可认证机构认证的CTEAS售后服务体系完善程度认证，售后服务体系完善程度及商品售后服务评价体系综合评价为十星级及以上的得1分，满分1分（须提供有效证明复印件且在国家认监委官网可查询的）。

（2）投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得1分，满分3分（投标文件中提供有效的证书复印件，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分）

（3）投标产品制造商获得国家建筑节能质量检验检测中心出具的“高性能节能产品”证书，得1分。

（4）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单的，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。（适用于非强制采购节能产品）每有一项得0.5分，满分1分。

（5）投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购品目清单的,投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环保产品认证证书复印件并加盖投标人公章。每有一项得0.5分，满分1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

四、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约（质量）保证金而在规定的期限内未能提交的，将顺延第二中标候选人，以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 标项3评标方法和评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，设备性能，售后服务方案，信誉，业绩，政策功能等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1.价格分……………………………………………………………………………………………满分30分

（1）评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，小微企业报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人、单位负责人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，《联合体投标协议书》 中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上（含 30%）的，联合体投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价， 即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3） 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔 2014〕 68 号） 之规定，监狱企业视同小型、 微型企业，不重复享受政策。

（4） 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库〔 2017〕 141 号】 的规定，供应商为符合条件的残疾人福利性单位的（以投标文件提供的有效的《残疾人福利性单位声明函》 为准）视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的， 不重复享受政策。

（5）对通过资格审查、 符合性审查的投标人进行详细评分， 采用百分制综合评分法。

（6）价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价金额

某供应商价格得分 =  --------------------------- ×30分

某供应商评标报价金额

2、技术分 …………………………………………………………………………满分40分

- 注：所有投标产品均须提供产品技术参数证明文件（可以是产品技术参数说明书或含有技术参数的宣传彩页或第三方权威机构出具的检测检验报告复印件)且该证明文件须包含投标产品主要技术指标，否则本项得0分。当招标响应技术指标与上述证明文件不一致时，以上述证明文件的指标为准。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决；无标识则表示一般指标项。

一档（5分）：经评审认定的一般指标有≥3项负偏离项；

二档（10分）：经评审认定的一般指标有2项负偏离项；

三档（20分）：经评审认定的一般指标有1项负偏离项；

四档（30分）：经评审认定的全部指标无负偏离。

五档（40分）：满足第四档的基础上，标注“▲”的技术指标有经评审认定的2项及以上正偏离项，并在投标文件中提供指标证明文件进行佐证。

3.项目实施方案分……………………………………………………………………（8分）

投标文件中未提供项目实施方案不得分

由评委根据投标人提交的实施方案合理性进行评定，并由评委独立打分，不提供方案或者方案完全脱离实际使用情况的，本项不得分。

一档3分：未提供项目配送、安装方案的或提供的内容简单未达到要求。

二档5分：对项目理解一般，配送、安装实施方案针对性不强，有项目执行组织措施、项目执行保障措施，有实施组织方案，保证项目正常实施。

三档8分：对项目理解清晰、准确，配送、安装实施方案详细合理，组织机构健全，项目执行保障措施完整，方案资料齐全、完善，保证项目正常实施。

4.售后服务分………………………………………………………………………（12分）

一档（3分）：售后服务承诺书内容基本完整，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、保修期外维修方案等招标文件服务要求方面基本满足招标文件要求；

二档（5分）：售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等招标文件服务要求方面有优于招标文件要求的内容；

三档（12分）：售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、保修期外维修方案等招标文件服务要求方面优于招标文件要求，并针对本项目提出切实可行的其他售后服务承诺。

5、业绩分…………………………………………………………………………（3分）

2020年1月1日以来至投标截止日期止，投标人或投标厂家同类产品项目业绩180万（含）以上，每项得1分，满分3分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购金额）】

6、政策功能分（节能、环保产品）……………………………………………………（7分）

（1）投标人或产品制造商获得国家认可认证机构认证的CTEAS售后服务体系完善程度认证，售后服务体系完善程度及商品售后服务评价体系综合评价为十星级及以上的得1分，满分1分（须提供有效证明复印件且在国家认监委官网可查询的）。

（2）投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得1分，满分3分（投标文件中提供有效的证书复印件，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分）

（3）投标产品制造商获得国家建筑节能质量检验检测中心出具的“高性能节能产品”证书，得1分。

（4）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单的，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。（适用于非强制采购节能产品）每有一项得0.5分，满分1分。

（5）投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购品目清单的,投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环保产品认证证书复印件并加盖投标人公章。每有一项得0.5分，满分1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

四、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约（质量）保证金而在规定的期限内未能提交的，将顺延第二中标候选人，以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 标项4评标方法和评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，设备性能，售后服务方案，信誉，业绩，政策功能等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分36分） | （1）基本分（满分15分） 完全满足招标文件要求得15分，一般参数及功能,负偏离或漏项的每一项扣5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 （2）设备性能分（满分21分） 技术参数完全满足招标文件的前提下，参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得3分，满分21分。 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页、检验报告、技术白皮书等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
| 3 | 售后服务方案分 （满分21分） | ①售后服务方案仅满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验的，得7分； ②售后服务方案细致、合理、可行，有耗材试剂、易损件清单及报价，能提供生产厂家售后服务承诺书原件的，得14分； ③售后服务方案细致、合理、可行，保障响应措施有力，服务经验丰富，并承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的系统建设的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案，有耗材试剂、易损件清单及报价，能提供生产厂家售后服务承诺书原件的，得21分； |
| 4 | 项目配送、安装实施分（满分5分） | ①（0分）：未提供项目配送、安装方案的或提供的内容简单未达到要求。 ②（2分）：对项目理解一般，配送、安装实施方案针对性不强，有项目执行组织措施、项目执行保障措施，有实施组织方案，保证项目正常实施。 ③（5分）：对项目理解清晰、准确，配送、安装实施方案详细合理，组织机构健全，项目执行保障措施完整，方案资料齐全、完善，保证项目正常实施。 |
| 5 | 信誉分 （满分3分） | 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得1分，满分3分（投标文件中提供有效的证书复印件，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分）。 |
| 6 | 业绩 （满分3分） | 2020年1月1日以来至投标截止日期止，投标人或投标厂家同类产品项目业绩，每项得1分，满分3分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购金额）】 |
| 7 | 政策分 （满分2分） | 节能、环境标志及区内产品： （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6+7。 |  |  |

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约（质量）保证金而在规定的期限内未能提交的，将顺延第二中标候选人，以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同文本（格式）

北海市政府采购合同

合同名称：

分 标 号：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                           项目名称编号      （项目编号：   ，分标号：  ）

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件（以下简称“招标文件”）规定条款和乙方投标文件（以下简称“投标文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                    地点：   采购人指定地点      。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式：                             。

4.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的收款账户，如需要变更收款账户，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

第九条　履约保证金

本项目不收取履约保证金

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力。政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，并自合同签订之日起1个工作日内，完成合同公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件：

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年   月   日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

▲（1）供应商信用承诺函(格式见第六章)（必须提供）

#### ▲（2）本项目的特定资格要求：

#### ▲具有医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证）。（必须提供）

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)（必须提供）；

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）；

（3）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；

#### ▲（4）商务响应表（格式见第六章，必须提供）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

- （5）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

- （6）业绩的相关证明材料；

（7）投标人或投标制造商的质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（8）投标人或投标产品制造商有效的国家获奖证书其他相关的认证证书复印件；（按要求提供）

- （9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

- （10）投标人情况介绍。

3.技术文件

▲（1）技术响应表(格式见第六章，必须提供)；

▲（2）设备配置清单（格式自拟，必须提供）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章,必须提供）。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章。

- 三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

▲（1）供应商信用承诺函(格式见第六章)（必须提供）

#### ▲（2）本项目的特定资格要求：

#### ▲具有医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证）。（必须提供）

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

- 广西中之元工程管理有限公司：

- 我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

- 七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

日期：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_广西中之元工程管理有限公司

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

- 年    月    日

法定代表人（负责人）身份证明书格式如下：

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

▲（3）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

投标人盖章：                        日 期：

#### ▲（4）商务响应表：（必须提供）

商务响应表格式（内容根据采购需求“商务服务要求”自行调整）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 服务开始时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：   （盖姓名章无效）

投标人盖章：                          日 期：

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选项，如有请提供）

（5）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（6）业绩的相关证明材料；

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目的验收报告、中标通知书或中标合同复印件）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：                                                     年    月    日

- （7）投标人或投标制造商的质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

- （8）投标人或投标产品制造商有效的国家获奖证书其他相关的认证证书复印件；（按要求提供）

- （9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

- （10）投标人情况介绍。

三）、技术文件部分（格式）

▲（1）技术响应表(必须提供)；

技术响应表格式：

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 序号 | 投标承诺 |  |
| … |  |  |  |  |
| 本表空白或未填写的条款，视同完全满足招标文件的要求，无偏离。 |  |  |  |  |

注：投标人应根据所提供的服务、对照招标文件要求在服务响应表中详细列明招标要求及投标所提供的服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的服务与招标要求相同或符合招标要求的为无偏离，投标所提供的服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日 期：

▲（2）设备配置清单（格式自拟，必须提供）；

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                    日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式： （必须提供）；

投 标 函

致：广西中之元工程管理有限公司：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称（加盖公章）:___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:___________

日期:_____年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式：（必须提供）

- 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

说明：

1．本项目投标应以人民币报价；每家投标人应针对本项目作唯一完整报价。

2.项目经费报价为总价包干，报价已含括：（1）项目整体的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）安装、调试、技术支持、售后服务、更新升级等费用。

3. 本项目投标报价不得超过预算金额，否则作无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：

日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表格式：（必须提供）

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3.本项目投标报价不得超过预算金额，否则作无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：

日  期：

- （五）其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。