目 录

第一章  采购公告	2

第二章  货物需求一览表	4

第三章  评审方法	26

第四章  竞标人须知	27

第五章  竞标文件格式	43

第六章  合同条款及格式	56

第一章 竞争性谈判采购公告

广西品至工程项目管理有限公司

凭祥市妇幼保健院2020年广西妇幼保健院机构能力建设项目

医学装备项目(GXZC2020-(Z1)-09150-GXPZ)

竞争性谈判采购公告

一、项目基本情况 项目概况：凭祥市妇幼保健院2020年广西妇幼保健院机构能力建设项目医学装备项目的潜在供应商应在政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载获取采购文件，并于 2020年12月18日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

项目编号：GXZC2020-(Z1)-09150-GXPZ

政府采购计划编号：PXZC2020-J1-00545-001

项目名称：凭祥市妇幼保健院2020年广西妇幼保健院机构能力建设项目医学装备项目

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币壹佰柒拾万元整（¥1700000.00元）。其中：A分标：采购预算148.00万元；B分标：采购预算22.00万元。

最高限价：与预算金额一致

采购需求：采购医疗器械及设备一批的供货、安装、调试及后期服务。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。)

合同履行期限：自合同签定之日起30日历天内交货完毕并安装、调试交付使用。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购内容，具备法人资格的供应商；

3.投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等管道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购站法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 本次招标不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.获取时间：2020年12月15日至2020年12月17日，每天上午9：00至12:00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外 ）

2.获取招标文件的方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）“项目采购一获取采购文件”模块，实名（正式供应商）申请免费获取招标文件，非实名（临时供应商）申请将审核不通过，审核不通过的投标人非有效投标人，不能参加投标活动。

未注册的供应商可在政采云平台完成注册成为正式供应商后再实名申请获取招标文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。供应商未按规定获取招标文件的，代理机构有权拒收其响应文件。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月18日15时00分整截标后（北京时间）

地点：崇左市城南八路万隆商务领寓3楼313号广西品至工程项目管理有限公司开标室

五、开启

时间：2020年12月18日15时00分整截标后（北京时间）

地点：崇左市城南八路万隆商务领寓3楼313号广西品至工程项目管理有限公司开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、（4）强制采购、优先采购环境标志产品和节能产品。

2、网上查询地址：本次谈判公告同时在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）媒介上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人名称：凭祥市妇幼保健院

地址：凭祥市金象大道香格里拉对面

联系人：农科长    联系电话：0771-8538112

2、采购代理机构：广西品至工程项目管理有限公司

地址：南宁市良庆区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室1147号

联系方式： 黄工  联系电话：0771-3307322

3.监督部门：凭祥市财政局政府采购监督管理股   联系电话：0771-5972672

4.项目联系方式

项目联系人：熊工  联系电话：19907721808

采购单位：凭祥市妇幼保健院

采购代理机构：广西品至工程项目管理有限公司

2020年12月14日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代（有特殊要求的除外），但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或竞标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、评审时如果发现本一览表中“技术参数及配置要求”中含有某一品牌特有的技术参数或限制要求，谈判小组有权将其不作为实质性要求。

4、本货物需求一览表成交注★号的内容为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则视为不响应招标文件要求，投标无效。

5、计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料，否则相应投标无效。

- 本货物需求一览表中的内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

A分标：采购需求一览表1（接受进口产品）：

| 序号 | 采购货物 名称 |  | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血氧监测仪 |  | 2台 | 技术参数及要求： 1.适用于从新生儿到成人，并且能够提供提供婴儿、成人模式选择； 2.全中文操作界面，30种语言可供选择； 3.具有家庭模式和睡眠模式； 4.主机净重（带电池）≤274g； 5.体积：主机体积≤70mm宽 x 156mm高 x 32mm 厚 ★6.可监测血氧、脉搏等生命体征，提供血氧彩色波形图便于临床观察； 7.黑色背景的彩色液晶显示，可设定屏幕亮度，在不同角度和光照条件下都能获取清晰的读数； 8.具备独特的数字信号处理技术增强了在低灌注，病人运动和其他信号干扰情况下准确测量的性能； 9.提供80小时趋势记忆，能够通过USB接口导出到个人电脑进行分析与保存； ★10.具备独特的报警处理系统，可报警优先级设定，能更好的减少临床误报警和无关紧要的的报警； 11.性能参数： （1）测量范围：SP02：1%-100%；脉搏：20-249bpm；脉搏幅度：0.03%-20%； （2）准确度：饱和度：70%-100%±2；60%-80%±3；成儿和新生儿移动状态：70%-100%±3； （3）脉率：20-249bpm±3；成儿和新生儿移动状态：20-249bpm±5 12.各种参数的监测及附件要能很好的适用于所有年龄段病人。 |
| 2 | 肺功能检测仪 |  | 1台 | 1.设备用途 具有婴儿、幼儿、儿童到成人（0岁--成人）肺功能检测功能，配置相应的硬件和软件。用于临床肺功能的检测、评估及科研。 2.技术指标 2.1流速传感器： 2.2.1 0-2周岁婴幼儿专用 （1）传感器为数字化手柄式双向压差式流速传感器 (没有裸露在外的气体采压导管, 内置采压导管长度＜0.5cm，手柄内置电路板，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠)，有加热装置，可永久使用，非消耗品，使用寿命长久；气道阻力≤0.05Kpa/L/S；测量范围：0-1500ml/S；分辨率：≤1.0ml/S；流速精度：±3％/±4ml/s； （2）容积测定范围：≥3000ml；容量分辨率：≤0.1ml，测量误差：≤±3％；死腔容积≤1.7ml。 2.2.2 2岁以上儿童及成人专用 ★（1）传感器为数字化手柄式双向压差式流速传感器 (必须没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，内置采压导管长度＜0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠）为永久性寿命，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确（或可选热线式流速传感器，鉴于其是耗品，选用热线式流速传感器的品牌必须随机配二十只流速传感器；或可选自动定标的密闭滚筒型容量传感器，鉴于其不能彻底清洗消毒，选用此传感器的品牌必须随机配五十只容量传感器）。有加热装置，可永久使用，非消耗品，使用寿命长久；气道阻力≤0.05Kpa/L/S；测量范围：0-20L/S；分辨率：≤10ML/S; （2）容积测定方法：数字积分法；测量误差：≤±3％；分辨率：≤0.5ml/s； （3）流速精度：±2％/±0.2-12L/S； （4）容积测定范围：≥20L；容量分辨率：≤0.001L，测量误差：≤3％；死腔容积≤0.07L。 2.2.3 大气压采样压力传感器：自动感应采样。范围：200-1400kpa；精度≤±0.5％。 2.3.4 温度采样传感器：自动感应采样。范围：-2℃至45℃；精度：≤±1％。 2.2.5 口腔压力传感器：范围：0-±5Kpa；精度：0.003Kpa±2%；阻断时间：≤±1ms。 3.测试功能： 3.1肺通气功能测定： 具有肺通气量、肺泡通气量、用力肺活量、最大通气量、流速容量曲线等所有肺通气功能测定指标，并具有能使儿童等在进行肺功能测定时，容易配合的吹蜡烛、气球等各种生动演示程序，而且还可以同时测定5次，然后能够自动选取测量结果最好的一次。演示程序要求直观、实用。 3.2潮气呼吸环的分析（0-14周岁儿童） 具有伪、差识别系统，能自动识别不合格的原始资料，使潮气呼吸环的分析结果更加可靠，而且配备各种专用的婴幼儿呼吸面罩及配件。 3.3支气管反应性测试舒张试验 4.扩展功能： ★日后必须可以扩展一体化计算机控制支气管激发试验,连续频率脉冲振荡法（IOS）气道阻力和无创伤肺顺应性测定，婴幼儿全身体积描记等等以作为日后临床诊断，教学及科研。 4.1连续频率脉冲振荡法（IOS）气道阻力和无创伤肺顺应性测定（2岁-成人） 通过IOS法测定，气道阻力必须能准确区分大、小气道的阻力，并且无需病人配合，完全无创伤，儿童只需自主呼吸即可测试，而且可以定位阻力产生的部位，相应还提供各种参数和图表以及形象的测试结果的图形表示可能。可对儿童或重症病人进行测试。测量参数有：呼吸总阻抗（Z5）、气道总阻力(R5)、近端（中心）气道阻力(R20)、周边气道弹性阻力(X5)、响应频率(Fres) 、肺顺应性(Clung)等。 4.2一体化计算机控制支气管激发试验： 具有完全计算机控制的精密定量全自动给药装置，药物激发试验测定能完全与肺功能仪主机紧密结合一起(包括计算机控制的精密定量给药装置及相关的测试分析软件)精确控制药物的定量雾化激发实验；必须配有原装进口空气压缩机以保证药物颗粒雾化大小的恒定（约为0.4-5um之间）,能严格控制到达小气道的药物剂量，药物试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定；支气管反应性测定；能从一种或两种浓度的激发或扩张药物中，产生多种不同剂量的药物;能够自动完成给药，并且能够控制吸入流速、控制雾化的相位、控制雾化的时间长短、保证雾化效率稳定、保证雾化颗粒大小均匀,并画出反应的趋势图。 4.3婴幼儿全身体积描记： （1）能够完成从早产儿到90厘米身高的婴幼儿气道阻力、功能残气、呼吸功、潮气呼吸环分析。 （2）婴儿体积描记检查程序要在一次测定中就对婴儿完成特殊气道阻力（sRaw）和体积描记功能残气量(FRCp)的连续测定。 （3）潮气环（即Tidal Breathing）分析，要带有伪差识别系统，能自动提出不合格的原始资料，使潮气呼吸环的分析结果有效可靠。 （4）专用的婴幼儿传感器，能够测试0-3岁的婴幼儿。 （5）采用各种专用的婴幼儿呼吸面罩，自动定标，零点校正与BTPS自动补偿。 5.软件、硬件要求： 5.1具有中国人预计值系统软件，可根据需要写入自己本地区的相关预计值，输入病人的性别、体重、身高后可自动产生该病人的预计值。可同时保存十万以上的病人测试资料。 5.2系统标定能自动定标，零点校正并对测量结果能够进行自动校正。 5.3系统控制部分：计算机CPU2.0G；内存2G；硬盘500G；彩色喷墨打印机；并具有全中文操作系统、病人数据库管理系统、真正中国人预计值与实测值的自动比较功能、中文资料输入、中文报告输出功能。 ★6.其他要求： 6.1国际著名品牌，该品牌产品在国内有大量的用户基础，同类机型或更高配置机型产品在省内至少10家以上三甲医院用户，提供本地区详细的用户信息。 6.2该品牌厂家同时在国内设有经工商行政注册备案的驻华分支机构及其售后服务团队和代理商及其售后服务团队，且售后服务人员须取得厂家培训合格的认证资格证书，以实现日后在售后服务工作中的双重保障，以避免产品在华代理变动引起的售后服务纠纷。 6.3在本省设有厂家授权的售后服务机构并配备相关技术人员，产品配备驻当地工程师，售后维修中心至少2名工程师具有工厂认证资质，并提供证书。 |
| 3 | 听性脑干检查仪 |  | 1台 | 该设备属于诊断型的医疗器械 标准：IEC 601-1, IEC 645-3 ★基于笔记本电脑操作 ★测试信号：短声及CE-Chirp 声刺激两种测试信号 ★测试模块：筛查、群组声刺激、标准ABR三种模块筛查模块 ★刺激信号：CE-Chirp ★刺激速率：93次/秒 刺激水平：35dBHL 显示：测试结果（通过/转诊/中止）、测试图、信号质量栏、阻抗测试指示灯； 群组声刺激模块 刺激信号：短声 ★刺激速率：20次/秒 标准ABR模块 刺激信号：短声 ★刺激速率：14次/秒 刺激水平：0—70dBHL 显示：除筛查模块显示内容外，还有脑电波、有效叠加次数、伪迹水平、听觉诱发电位质量和曲线。 EEG 滤波：125 Hz – 1.25 kHz 采样率：16 kHz ★计算方法：专利快速稳态算法（FSS） 信号质量控制：贝尔风集成指示器，在软件中的信号质量栏或脑电图中显示。 环境条件： + 15 ... + 35 ̊C (操作) + 5 ... + 50 ̊C (保存) 最大湿度75 % (操作) 最大湿度90 % (保存) ★贝尔风探头： ★无需贴电极片 扬声器：集成动态宽频扬声器 ★电极：可重复使用的不锈钢电极，带有导电胶保护装置 强度范围：0—70 dBHL 前置放大器：集成，87 分贝放大 (23000倍) 信号质量控制： 集成，红黄绿色指示灯（红色信号低，黄色信号一般，绿色信号好） 重量：300克 MB11测试盒: ★电源：由电脑USB接口提供 电量消耗：最大 400 mA 重量：165克 尺寸：宽12 x长 9 x 高3 cm 笔记本电脑要求： 型号:Intel Pentium III 700 MHz compatible or better 内存:minimal 64 MBYTE 硬盘:1 GBYTE or more 界面:USB 1.1 or 2 显示:SVGA-Colour Display 800x600 or better 操作系统:Windows XP with SP2 |
| 4 | 双目视力筛查仪 |  | 1台 | ★视力筛选仪功能：视力筛选仪通过测量视网膜的反光能力来度量眼睛的屈光力。它还估测瞳孔大小、瞳孔距离和眼睛凝视偏差。它适用于六个月以上直至成人受测者。 采集数据功能：具有显示受测者双眼屈光、瞳孔大小和斜视的功能。 屏保功能：视力筛查仪上无活动，60 秒钟后，屏幕将会变暗；5 分钟后，屏幕会自动变黑以节省电池电量。轻敲屏幕或按电源按钮可以“唤醒” 视力筛查仪。 等效球径度：范围：-7.50D 至+7.50D，增量为0.25D 准确度：-3.50D 至3.50D，± 0.50D -7.50D 至< -3.50D，± 1.00D > 3.50D 至7.50D，± 1.00D 柱镜度：范围：0.00D 至+3.00D，增量为0.25D 准确度：0.00D 至1.50D，± 0.50D > 1.50D 至3.00D，± 1.00D 柱轴：范围：1 至180 度，增量为1 度 准确度：± 5 度（对于柱镜值> 0.5D） 单眼模式：在单眼模式下，将为您提供用于选择筛查哪只眼睛的选项。当双眼筛查捕捉不到受测者的瞳孔时，应尝试此模式。 矫正：视力筛选仪在制造过程中已进行校准，不需要校准。 数据转移：可以导入导出测量数据 测试时间：测试时间小于3秒以内 固定三脚架功能：可以将视力筛查仪安装到标准摄影三脚架上。可以使用位于设备底部的 ¼-20 螺纹固定座来连接三脚架。 扬声器功能：具有扬声器功能 输入信息功能：可以输入ID号、姓名、性别以及出生日期和眼镜处方 瞳孔大小：4mm-9mm范围内瞳孔大小均可 ★510豁免认证：视力筛选仪为510豁免产品，具有510豁免声明 低电量提示功能：当电池电量达到极低水平时，将会向用户显示通知，指示用户应插入电源线，否则，设备将会关闭。如果未插入电源线，设备将会因电压过低而自动关闭。 ★无线电发射设备型号核准证：为2.4GHZ无线局域网设备，具有无线电发射设备型号核准证。 无线WIFI功能：具有WIFI功能，并且可以选择相应的安全类型：无、WEP 或WPA 无线网络接口：IEEE 802.11b/g/n 频率：802.11b/g：2.402 千兆赫至2.480 千兆赫 ★灵敏及特异性声明：国内外关于敏感性不低于92.6%,特异性不低于90.6的文献证明。 打印机配置选择：视力筛查仪能够连接并打印到大多数具有网络功能的Hewlett-Packard (HP) 打印机。视力筛查仪还包含一些可用于非HP 打印机的通用PCL 驱动程序以及支持如Brother QL-720NW标签打印机的自定义驱动程序。 ★自定义横幅功能：采用激光打印机，提供了向可打印报告的底部添加自定义横幅的功能 更改视力筛选仪正常范围标准：导入并正在使用自定义标准时，屏幕底部还将有一个恢复按钮。使用此按钮后，会提示用户确认是否要恢复到设备随附的默认标准。确认后，会从视力筛查仪中删除自定义标准，并替换为默认标准。 显示屏：大于4.8英寸彩色触摸屏 |
| 5 | 根管治疗仪 |  | 2台 | 1.技术参数： 1.1控制主机 输入; DC20V 0.5A. 输出; DC7V 0.4A. 充电时间; 约5小时. 尺寸; W92*D148*H124mm. 重量; 456g. 1.2交流电流整流器 输入; AC230V 50/60HZ 20VA. 尺寸; W70*D110*H58mm. 重量; 230V：974g. 1.3马达手机 输入; DC7V 0.4A. 尺寸; 20*L108mm. 重量; 90g （包括马达手机导线）. 2.产品要求： 该产品设计要求:小型紧凑。 根据需要，可以用交流电池整流器使用于交流电，也可用电池使用于直流电。只用电池时，在规定负荷范围内可连续使用2小时 控制主机使用了液晶显示屏，显示内容清洗可见。 设定9种程序（设定记忆）供选用。可预先江最佳数据输入设定，柄根据使用时的情况进行详细设定。 根据负荷，具有自动反转功能。自动持续、自动停止、自动停止反转等变化多样的功能。根据不同程序将不通的动作记忆存储。 马达手机的转动使用马达手机的on/off开关或脚控开关（另售）。 按下马达手机on/off开关，则为开，再按一下则为关。可如此交替操作。连续按下为开，放开为关，可间隙操作使用。 马达手机为软启动，反转时，一旦停止然后再启动，为此没有冲击感。 马达手机采用了反馈回路，即使改变马达手机负荷，仍然能保持一定的转速。 根据节能，马达手机可以自动停止能，持续10分钟未操作时，则自动关闭电源。 弯手机头可承受135°高温高压灭菌消毒。（马达手机除外） |
| 一、商 务 条 款 |  |  |  |  |
| ★报价要求 |  | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，供应商存在漏报的，将导致招标无效。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在招标总报价中。 |  |  |
| ★质保期 |  | 1．供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（招标文件应明确各产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。 2．属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。成交人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按成交人实际承诺执行。 3．成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在招标文件 中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到竞争性谈判文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |
| ★售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由成交供应商承担）； 2、对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于 10天，所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。 3、保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。 4、在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后 1 小时响应，12 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，如果故障在检修72 小时后故障仍无法排除，中标供应商应在 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 6、投标产品为终身维护，人工费及配件维修费按实际采购厂家供应，费用另计。 7、其余按厂家承诺。 |  |  |
| ★交货时间及地点 |  | - 1、交货时间：自签订合同之日起30 日内交货、安装调试完毕并交付正常使用。 - 2、交货地点：采购人指定地点。 - 3、货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由成交供应商负责，并承担相关责任。 |  |  |
| ★付款方式 |  | - 签订合同后，设备安装调试并验收合格交付使用一年内支付合同款 |  |  |
| ★验收标准 |  | - 1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 - 2、成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 - 3、供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 - 4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。 - 5、成交供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 - 验收产生的所有费用皆由成交供应商承担。 |  |  |
| 其它要求 |  | ★1、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。 3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚质保金的10%。 - ★4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |  |
| ★医疗器械注册证 |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |  |
| - 二、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 本表的进口产品已按规定办妥进口产品采购审核手续，招标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品招标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与招标，如有此类产品参与招标的做无效标处理。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1、招标文件中提供招标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当招标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 |  |  |

A分标：采购需求一览表2（不接受进口产品）：

| 序号 | 采购货物 名称 |  | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 |  | 1台 | - 1.通气方式：采用稳定的气动电控通气方式，上升式风箱，小儿麻醉无需更换风箱； - 2.显示器与麻醉机一体化且为内嵌式：8.4寸彩色TFT显示屏 - 3.提供辅助/控制通气，标配容量控制通气模式、压力控制模式；可升级SIMV-PC、SIMV-VC、PSV、手动通气、电子PEEP。 - 4.呼吸机设定参数：潮气量：20ml～1500ml，呼吸频率：4bpm～100bpm， 吸呼比： 4:1～1:8，电子PEEP：OFF，4 cmH2O ~30cmH2O，压力控制：5 cmH2O～60 cmH2O - 5.呼吸机监测参数：具有潮气量、分钟通气量、呼吸频率、吸呼比、气道峰压、平均压、平台压、顺应性、阻力监测和氧浓度监测；可显示压力－时间、流速－时间、容量－时间波形，能直观地观察到病人呼吸的变化情况；可升级吸入氧浓度监测，呼末CO2监测，肺功能环。 - 6.氧气气源、空气气源，可升级笑气气源。快速充氧范围25 - 75 l/min - 7.氧气：具备安全保护装置，具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25% - 8.具备机械总流量计，高低流量管显示 - 9.标配原厂高品质挥发罐，通过CE认证，终身免维护，具备压力、流速和温度补偿 - 10.回路整体部件可以耐受134℃高温高压消毒，包括钠石灰罐、风箱罩等都有134℃消毒的标识 - 11.内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 - 12.回路系统容积2.6升，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 - 13.回路能监测钠石灰吸收罐的状态，当更换钠石灰时，有报警功能提示钠石灰罐被拆下 - 14.回路整体加热系统及排水系统能很好解决临床冷凝水问题； - 15.实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 - 16.可升级排污系统AGSS和共同气体出口（ACGO） |
| 2 | 新生儿呼吸机 |  | 1台 | 1.≥8寸TFT液晶显示屏，触控屏。 2.监测参数：压力（气道压力、平均压、气道峰压、呼末正压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、吸气时间、呼气时间、流量。 3.图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。 ★4.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%~100% ，精度≤±3%。 5.内置氧传感器，测量范围0-100%，精度±2%，具备氧浓度一键校准功能。 6.兼容infant flow/infant flow LP/medijet/π Tube等多种品牌类型的压力发生器，近鼻端压力监测。 7.采用腹式呼吸传感器测量呼吸频率，测量范围：0-200bpm。 8.具有10级呼吸触发灵敏度设置功能。 9.NCPAP经鼻持续正压通气模式，具有窒息监测及窒息唤醒功能,唤醒次数可调。 10.具有NIPPV经鼻间歇正压通气模式。 11.SNIPPV同步经鼻间歇正压通气模式，具有窒息监测及后备通气功能。 12.HFNC高流量氧疗通气模式，具有压力监测功能。 13.所有通气模式下均具有快氧通气功能。 14.所有通气模式下均具有手动通气功能。 15.参数设置范围： 15.1 CPAP(气道压力)：1-13 cmH2O 15.2 PEEP（呼末正压）：1-13 cmH2O 15.3 吸气压力/手动通气：3-20cmH2O 15.4 窒息唤醒压力：3-20cmH2O 15.5 窒息间隔：OFF，10-30s 15.6 吸气时间：0.1-15s 15.7 呼吸频率/后备频率：1-120bpm 15.8 流量：HFNC：0.5-20L/min，手动通气3-25L/min 16具有气道压力自动泄露补偿功能。 17.具有开机自检并显示自检结果功能。 18.报警： 具有手动/自动设置报警上下限功能。 可设定报警延时时间：1~10S。 报警静音时间：120S。 19.数据存储：具有长达120小时趋势表、趋势图功能，报警日志功能。 ★20.配置内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒。 ★21.可升级选配医用空气压缩机，与呼吸机主机同一品牌。 22.内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。 |
| 3 | 双管微量泵 |  | 1台 | 1.技术特性及参数 1.1注射速率 50ml：0.1ml/h---1500ml/h 0.1ml/h---999.9ml/h，之间调节步长 0.1ml/h，1000ml/h以上为ml/h. 1.2注射率30ml注射器，0.1ml/h---900ml/h，调节步长0.1ml/h 1.3注射率20ml：0.1ml/h---600ml/h，调节步长0.1ml/h 1.4注射率10ml：0.1ml/h---400ml/h，调节步长0.1ml/h 1.5流速精度±2%以内（注射器的尺寸精度在±1%以内） 2.快速推注速率 2.1 50ml注射器：5.0ml/1500ml/h 2.2 230ml注射器：5.0ml/900ml/h 2.3 20ml注射器：5.0ml/600ml/h 2.4 10ml注射器：5.0ml/400ml/h 2.5 5ml注射器：5.0ml/150ml/h 3.报警功能 残留报警、注射完毕报警、管路堵塞报警、针筒规格错误报警、推头错误报警、速率超范围报警、注射量限制量报警，网电掉电报警，电池电量耗尽报警、遗忘操作报警、系统错误报警。 |
| 4 | 多参数监护仪 |  | 6台 | - 1.监护参数 标准配置参数： 无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR) 选配参数：F3000 型快速体温、TH 型红外耳温 - 2.显示 - 2.1超高亮数码管显示所有监测数值，方便远距离观察，3.5英寸显示屏，显示波形和趋势数据 - 2.2支持同屏显示多组测量趋势数据 - 3.数据存储、回顾 - 3.1 100小时趋势数据，2小时趋势图回顾 - 3.2 12，000组无创血压测量回顾 - 4.性能特点 - 4.1小巧轻便，便于携带，重量≤3kg - 4.2内置可插拔锂电池，不间断监护，电池工作时间9小时以上 - 4.3具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护，节能环保 - 4.4具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 - 4.5支持护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 - 4.6全面适用于成人、小儿、新生儿 - 4.7可选配三通道内置热敏打印机 - 4.8具有三级声光报警功能，报警上下限可调 - 4.9通过CE认证，UL认证，FDA注册 5.各参数性能指标 5.1无创血压（NIBP） - 5.1.1测量方法：自动振荡法 - 5.1.2工作模式：手动/自动/连续 - 5.1.3测量和报警范围： 成人： 收缩压40mmHg ～270mmHg 舒张压10mmHg ～215mmHg 平均压20mmHg ～235mmHg 小儿： 收缩压40mmHg ～230mmHg 舒张压10mmHg ～180mmHg 平均压20mmHg ～195mmHg 新生儿： 收缩压40mmHg ～135mmHg 舒张压10mmHg ～100mmHg 平均压20mmHg ～110mmHg - 5.1.4分辨率：1mmHg 血氧饱和度（SpO2） - 测量范围：0-100% - 分辨率：1% 准确度：成人（包括小儿）：70%～100%（±2%） 新生儿：70%～100%（±3%） 5.1.5脉搏（PR） - 测量范围： 25 bpm ~ 300 bpm - 分辨率：1bpm 精度：±2bpm 6.电源 电源：100V-240V ,50HZ-60HZ 电池：内置可拆卸充电锂电池，最长使用时间≥9小时（2500mAh） / 最长使用时间≥18小时（选配5000mAh） |
| 5 | 婴儿治疗辐射台 |  | 1台 | 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 设置温度与皮肤温度分屏显示； ★独立的超温保护系统； 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 前面板具有温度校正功能； ★具有肤温传感器脱落报警提示功能； 婴儿床下可放置X光射线拍片盒； ★具有数据储存功能； 具有APGAR评分计时功能； 具有RS-232接口。 基本配置： 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。 可选配置： 升降式机架。 主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤700VA 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 肤温控温范围：32℃～37.5℃ 肤温显示范围：5℃～65℃ 控温精度：≤0.5℃ ★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 床面温度均匀性：≤2℃ ★辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 婴儿床倾斜角度：无级可调 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 |
| 6 | 脐血流监测仪 |  | 1台 | 1.系统功能 脐血流检查，显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数：FVR、FHR、S/D、Vp、Vd、Vm、PI、RI、TAV、T1、T2、α、CVPI、CVRI； 血流监测：双向血流识别，高清晰血流声音监听； 同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能； 实时计算和显示脐血流频谱，自动计算瞬时参数，自动计算包络和任意截取一段典型图谱进行分析，长时间频谱回放，支持双向频谱/方向反转； 血流速度测量范围-56.25cm/s～+56.25cm/s 超声波束声强Iob < 10mW/cm2超声发射频率4MHz连续波； 辅助诊断：参数超限含义提示，机内配备主要参数正常参考值； 频谱色彩可调，显示色彩优化技术； 彩色打印，支持A4和B5纸型； 高性能的信号处理技术：频谱背景噪声抑制技术SPNR™； 病人资料检索及统计分析； 海量存储及档案管理，智能报告与报告浏览； 全中文界面，WINDOWS平台，人机交互友好，易学易用； 在线帮助系统。 2.电脑配置： CPU≥Intel 2G 内存≥512MB 硬件≥80GB 显示器≥19’’LCD 1440×900 65536色 操作系统 Window XP professional﹢SP3 3.电源： 电压：（220±22）V 频率：（50±1）Hz 最大功率：250VA 4.探头： 标称频率：4.0MHz 工作频率：（4.0±10%）MHz 峰值负声压：P_<1MPa 输出波束声强：Iob<10Mw/cm2 水等级：IPX4 |
| 7 | 背心式排痰机 |  | 1台 | 1.主要构成：由主机，气囊背心、充气胸带、波纹导气软管、线控停机开关、电源线、压缩式雾化器等部分组成。 ★1.1结构形式：不可分拆的落地柜机推车式。 ★1.2显示界面：高清晰7.0”彩色液晶显示屏，工作参数直观明了。 ★1.3操作方式：按键模式和触摸屏操作同时兼备，高度智能化操作模式设计，更好地确保机器的正常使用，使您一触即得，全面掌握。 1.4输出管路：2路输出，使患者胸腔受力均匀，大大提高了患者治疗时舒适度和疗效。 1.5可拆卸式的气囊背心/充气胸带，操作方便，随时清洗。 1.6配有线控停机开关，安全性高，一旦患者在治疗过程中感觉不适，可随时操作线控开关停止主机运行，确保治疗的安全。 ★1.7配有雾化功能，进行排痰操作前，可以先为患者进行雾化，将患者的痰液进行稀释，这样更容易将粘稠的痰液排出体外。 ★1.8主机：采用无刷组装电机，可以无极调速，保证工作稳定，无需更换电机，并且配有进口风机，进一步保证了设备的性能。 2.主要技术性能参数 2.1工作模式：手动模式、自动模式和雾化模式。 2.2手动模式：振动频率为5Hz-25Hz，九档可调。 压力范围为1.5kPa-3.9kPa，九档可调，可保证不同体型的病人均有较好的治疗效果。 定时范围为1min-99min，步距1min。 2.3、自动模式：工作程序分为五档：P1、P2、P3、P4、P5，全自动四段数三起一落起伏振荡排痰。 定时范围为5min-20min，步距1min。 2.4、雾化模式：雾化装置自由空气流量≥10L/min，便于快速将患者的痰液稀释最大雾化量≥0.2mL/min，根据患者病情由护理人员自由调节。 定时范围为1min-99min，步距1min。 3.适用范围 本机适用于：肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺肿胀不痊患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。 4.企业通过ISO9001质量认证体系认证，获得高新技术企业证书。 |
| 8 | 电热恒温鼓风 干燥箱 |  | 1台 | 参数概述： 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 产品特点： ★箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。 ★采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 ★热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀。 ★采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 ★可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 ★独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配) ★可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配) 电源电压：AC220V 50HZ 输入功率：2050W 控制范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度均匀度：±3% (测试点为100℃) 恒温波动度：±1℃ 搁板：2块 |
| 9 | 电子阴道镜 |  | 1台 | 1．镜头技术 1.1镜头水平解晰度：≥550TVL； 1.2放大倍数：1～28无级连续变焦,实际可放大40倍； 1.3有效操作距离：200mm～300mm； 1.4视场范围：≥Ø100mm(3X), ≥Ø15mm(18X)； 1.5景深：≥120mm(6X), ≥5mm(18X)； 1.6空间分辨率：≥10 lp/mm； 1.7图像几何失真度≤3%； 1.8平均色彩还原误差≤20 NBS，饱和度值95%～120%； 1.9光源色温：3200K～7000K； 1.10照明范围，在200mm～300mm工作距离时≥Ø60mm； 1.11有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的可视焦距调节功能； 1.12亮度可调环形光圈24点LED组光源，工作距离30cm处光源照度≥1600Lx； 1.13防水按键设计，9按键扇形布局，单手操作按键即可实现对图像观察的视野变换（放大/缩小）、可视焦距调节（手动定位聚焦+/-）、白光变色温成像（三级，包括自然光成像、暗光成像模式以及曝光补偿模式）、电子绿色滤镜成像（三级）、计时显示和图像冻结功能控制，并支持镜头手柄按键控制图像采集； 1.14可通过镜头操作按键独立控制醋酸试验计时标记显示和关闭功能，醋酸计时时长可自定义设置，并可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记，为检查过程提供量化评估依据，放大倍数和计时时间分布在图像一侧，减少对图像观察的影响； 1.15镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像两种功能，便于快速确定病变部位的位置； 1.16采用全金属结构可升降直立式支架，镜头角度可调，确保其使用的稳定性、升降固定的可靠性及操作的灵活性。 2．阴道镜工作站性能 2.2整机系统分辨率≥500TVL； 计算机性能：CPU不低于INTEL Celeron Dual-core，主频≥1.8GHz；内存：≥2GB；硬盘：≥1T，（可选配USB光驱）；内置键盘，无线鼠标，网卡； 2.3满足多功能应用阴道镜工作站系统，集显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能于一体，可支持打印机前置，可选多种类型的打印机（如惠普、佳能、爱普生）； 2.4具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率； 2.5具有病例重点关注功能，医生可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者，同时提供查询功能，便于医生快速查找患者信息； 2.6能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥6幅），方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联； 2.7提供符合IFCPC2011阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断； 2.8在观察检查界面中可快速查找患者历史资料，便于医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程。 2.9提供RCI及Swede评估方法,可通过病变边界、范围、表面轮廓、醋白上皮颜色、醋酸变化、血管形态及碘染色等维度做评分，用于评估宫颈病变的程度，并提供参考图谱，为基层医院学习掌握提供辅助； 2.10提供R-way阴道镜诊断评估方法（专利申请号：201310180894.2），具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，便于医生规范阴道镜检查流程和拟诊结果，同时简化了阴道镜检查技术的培训难度，更适合基层医院使用，提供不少于50例病理确诊的病例资料供操作练习，能够提供进修培训其临床应用功能的教学医院； 2.11可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份, 提供邮件、DICOM等选择报告发送模式，便于医疗纠纷的追述； 2.12可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析，统计结果可以拼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表； 2.13支持接入扫描枪，快速扫描患者信息，减少医务人员工作量，提高工作效率； 2.14打印方式：A4/B5纸打印，无需设置打印机，方便临床应用； 2.15病例存储≥50000份，支持病例查找，编辑，删除，导入，导出等功能； 2.16具有定时自动采图功能，给出临床检查流自动提示信息； 2.17具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像； 2.18图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中； 2.19具有图片导出导入功能； 2.20提供临床检查过程的帮助文件。 3．网络应用功能 3.1基于患者为中心的网络数据库系统，对不同阴道镜检查的数据进行统一管理。对患者的阴道镜转诊检查指征、所有的历史病例、诊断术语等进行规范化管理，保证患者数据的一致性； 3.2支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）； 3.3提供数据信息的自动备份与恢复功能； 3.4为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性，在断网情况下，阴道镜也能支持单机运行，网络连通后单机阴道镜能自动恢复与服务器数据同步； 3.5转诊信息和病理结果信息综合管理网络化应用，方便门诊业务的统计分析； 3.6提供DICOM3.0数据交换接口，可方便与医院PACS系统互联； 3.7具有广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网，便于宫颈门诊中心或区域性子宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展网络化应用和质控管理，提高管理效率，提升临床诊疗与随访管理的服务质量； 3.8可提供示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出；并提供双向语音交流，方便教学； 3.0支持联网叫号系统，便于对阴道镜检查患者的分流处理，提高工作效率。 |
| 一、商务条款 |  |  |  |  |
| ★报价要求 |  | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，供应商存在漏报的，将导致招标无效。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在招标总报价中。 |  |  |
| ★质保期 |  | 1．供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（招标文件应明确各产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。 2．属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。成交人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按成交人实际承诺执行。 3．成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在招标文件 中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到竞争性谈判文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |
| ★售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由成交供应商承担）； 2、对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于 10天，所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。 3、保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。 4、在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后 1 小时响应，12 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，如果故障在检修72 小时后故障仍无法排除，中标供应商应在 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 6、投标产品为终身维护，人工费及配件维修费按实际采购厂家供应，费用另计。 7、其余按厂家承诺。 |  |  |
| ★交货时间及地点 |  | - 1、交货时间：自签订合同之日起30 日内交货、安装调试完毕并交付正常使用。 - 2、交货地点：采购人指定地点。 - 3、货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由成交供应商负责，并承担相关责任。 |  |  |
| ★付款方式 |  | - 签订合同后，设备安装调试并验收合格交付使用一年内支付合同款 |  |  |
| ★验收标准 |  | - 1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 - 2、成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 - 3、供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 - 4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。 - 5、成交供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 - 验收产生的所有费用皆由成交供应商承担。 |  |  |
| 其它要求 |  | ★1、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。 3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚质保金的10%。 - ★4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |  |
| ★医疗器械注册证 |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |  |

B分标：采购需求一览表（不接受进口产品）：

| 序号 | 采购货物 名称 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云上妇幼信息系统 | 1套 | - 一、主要产品内容： - 1.远程会诊终端（1套）：1个1080 EagleEye HD 摄像头,1个 全向数字麦克风, 支持双流功能,中文遥控器. 5年的标准服务支持。 - 2.远程会诊监管平台扩容（1套）：扩容远程监管平台3个点（授权数），包含MCU并发授权（带宽授权）和注册许可，及管理许可，支持1080p 30帧分辨率。 3.高清电视机（1台）：55寸4K显示屏，具有2个HDMI输入接口。 4.移动推车（二选一）（1台）：支持三屏安装55-86寸电视机支架、铝钢结构、美观大方或NB 支持(55-80英寸)通用双屏液晶电视移动挂架落地移动视频会议推车。 5.A4彩色打印/复印/扫描一体机（1台）：A4彩色打印/复印/扫描一体机打印速度：黑白16PPM，彩色16PPM；打印分辨率：600dpi；内存：256 MB DDR，128 MB闪存；处理器：800MHz；进纸器容量：150页进纸盒，100页出纸盒；打印负荷：30000页/月；接口：高速 USB 2.0 端口; 1 个快速以太网 10/100Base-TX 端口；复印速度：黑白16PPM，彩色16PPM；复印分辨率：600dpi；扫描分辨率：1200dpi；自动开机关机；平板扫描。纸张处理：150页进纸盒；100页出纸盒。 6.一体PC机（含高清采集卡）（图形工作站）（1套）： CPU：i5处理器 2.7GHz双核心 主板: Intel H81 chipset 内存：4GB 金士顿 DDR-3; 1600MHz 高分辨率VGA/DVI/HDMI图像采集卡，可采集高分辨的VGA/DVI/HDMI视频信号， 高清输入格式：1920X1080P 60/50FPS 1920X1080P 30/25FPS，1920X1080I 60/50FPS 1280X720P 60/50FPS DVI输入格式： 符合DVI 1.0标准，单连接 VGA输入格式： 640X400-1920X1080 输出图像格式： 大小：160X120-1920X1080 Ø 采集信号：DVI / VGA / HDMI/ YPbPr等信号,输入路数：一路DVI/VGA Ø 输入接口：DVI-I接口 Ø 板卡类型：PCI-E×4 - 7.桌面USB摄像头（1个）：高清会议摄像头，支持1080p 30帧，4倍数码变焦，90度广角，USB接口。 - 8.桌面USB拾音扩声器（1个）：全向拾音器和扩声器一体机，USB免驱动，拾音半径1.5米。 - 9.地贫远程超声服务费（1项）：安装客户端并与区卫健委远程超声平台调试，实现互联互通，培训远程超声客户端操作流程。 - 10.医院端：最小配置基础上增加双屏移动推车和一体PC机（图形工作站） - 二、会诊场景要求： - 1.会诊场景描述 - 1.1上下级医院打开便捷式推车会诊设备，硬件与网络正常情况下，下级医院（可支持在诊室和会议室）医生打开便捷式推车上的所有设备，此时，显示屏上分别显示出超声设备动态图像视频流与上级医院会诊视频流（上图，A 与 B），医生通过地贫系统进行会诊申请连接，上级医院接收到申请后可进行会诊，上级医院专家可在显示屏中分别可以看到下级医院医生对患者检查操作手法实时拍摄、下级医院超声设备通过HDMI视频输出的设备实时图像信息流、会诊音视频交流（上图，C与D与E），上级医生可对实时传输的信息指导下级医生检查的操作手法（上图，C）、采集设备的图像信息（上图，D）、对患者进行会诊诊断报告等。 - 1.2下级医院 - 硬件配置说明： - 移动推车：将显示屏、一体机、会诊终端、摄像头、麦克风等设备进行安装上架在便捷式移动推车上 - 显示屏2个:一个通过HDMI采集超声设备图像画面（上图，A），另外一个用于显示远程会诊显示，实现双流传输（上图，B） - 一体机：用于地贫系统的操作、数据、图像采集处理等； - 会诊终端：用于会诊会场、音频、多媒体、会议状态控制等； - 摄像头2个：一个用于检查医生在检查过程中手法的拍摄便于上级医生对操作手法的指导，另外一个会诊视频交流拍摄 - 麦克风：语音交流使用 - 1.3上级医院 - 硬件配置说明： - 移动推车：将显示屏、一体机、会诊终端、摄像头、麦克风等设备进行安装上架在便捷式移动推车上 - 显示屏3个:一个通过HDMI采集超声设备图像画面（上图，C），一个用于显示下级医院医生手法拍摄（上图，D），另外一个用于显示远程会诊显示（上图，E）； - 一体机：用于地贫系统的操作、数据、图像采集处理等； - 会诊终端：用于会诊会场、音频、多媒体、会议状态控制等； - 摄像头：会诊视频交流拍摄 - 麦克风：语音交流使用 |
| 一、商务条款 |  |  |  |
| ★一、交货期：自合同签定之日起30日历天内交货完毕并安装、调试交付使用； ★二、交货地点：广西凭祥市（采购人指定地点） ★三、交货方式：现场交货 ★四、售后技术服务要求： 1、质保期：1年（自交货并安装验收合格之日起计） 2、质保期内免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员, 培训内容主要为：配置调试及使用。 3、产品中有国家有关规定实行产品“三包”的，按国家有关规定实行产品“三包”；本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的，中标人负责免费上门包修、包换至合用，在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题，成交人负责免费包修包换。 4、在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后 1 小时响应，12 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，如果故障在检修72 小时后故障仍无法排除，成交供应商应在 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 ★五、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）完全满足技术参数要求的货物主体及货物所需附加品的价格； （2）货物的包装、标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）投标人报价需包括本招标货物需求表中所需货物安装的安装费用； （6）安装过程中产生的所有费用都由中标人承担。 2、付款方式：签订合同后，设备安装调试并验收合格交付使用一年内支付合同款 ★3、检测报告： 为了保证产品质量，投标人在投标时需提供2019年或2020年的符合技术参数中标项中的检测合格的检测报告，提供的检验报告必须为国家机关认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）复印件（复印件须加盖公司公章），签订合同时再核查中标人投标时提供的检测报告原件。 4、验收标准及条件要求： - 所有货物按时全部交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人力、中标供应商配合，按照招标文件、中标供应商应标文件、合同等文件资料及业主的验收要求对项目进行全面验收。 （注：复印件须加盖公司公章） |  |  |  |

第三章  评审方法

一、评标原则：

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

（三）评标办法：采用最低评标价法。

二、成交候选供应商推荐原则

（一）谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对竞标文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，竞标人的最终报价为有效评标价。按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按服务质量高优先、技术指标高优先、处理问题响应时间短优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），照次序确定成交供应商。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（三）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标单位认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=竞标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=竞标价。

（五）竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（六）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  竞标人须知

竞标人须知前附表

本表是关于本次采购的货物的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人名称：凭祥市妇幼保健院 地址：凭祥市金象大道香格里拉对面 联系人：农科长 联系电话：0771-8538112 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西品至工程项目管理有限公司 地址：南宁市良庆区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室1147号 联系方式： 熊工 联系电话：0771-3307322 /19907721808 |
| 1.3 | 项目名称 | 凭祥市妇幼保健院2020年广西妇幼保健院机构能力建设项目医学装备项目 |
| 1.4 | 项目编号 | GXZC2020-(Z1)-09150-GXPZ |
| 1.5 | 采购预算 | 与第一章公告一致。 |
| 1.7 | 获取竞争性谈判采购文件的时间、方式及竞争性谈判采购文件售价 | 与第一章公告一致。 |
| 3.2 | 竞标人应具备的特定条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购内容，具备法人资格的供应商； 3.投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；（A分标提供） 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动； 5.对在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等管道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购站法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6. 本次招标不接受联合体投标。 |
| 3.3 | 是否接受联合体竞标 | 不接受联合体投标 |
|  | 履约保证金 | 履约保证金的金额：合同价款的 2%。 投标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至成交人签认并由向采购人出具验收证明材料之日止。 验收合格并对验收发现的问题完成整改后的 7 个日历天内，采购人支付履约保证金的 50%；成交人向采购人完成验收资料移交手续后，可向采购人申请退还剩余履约保证金，采购人应在收到申请之日起 28 个日历天内将履约保证金的余额退还给承包人（不计息）。 |
| 4.2 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：南宁市良庆区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室1147号 质疑咨询电话：0771-3307322 |
| 8.8 | 竞标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本3份 技术文件：正本1份，副本3份 商务文件：正本1份，副本3份 |
| 12.1 | 竞标文件有效期 | 自递交竞标文件截止时间起60天 |
| 15.1 | 递交竞标文件截止时间 | 与第一章招标公告一致 |
| 15.2 | 递交竞标文件地点 | 与第一章招标公告一致 |
| 17.4.8 | 谈判时间、地点 | 与第一章招标公告一致 |
| 11.4 | 其他内容 | 本项目委托招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定服务类标准计取，单个项目代理服务费低于人民币伍仟元整（￥5000.00）的，按人民币五仟元整计算由成交供应商在领取成交通知书前一次性向招标代理机构支付。 招标代理服务费缴纳账户： 开户名称：广西品至工程项目管理有限公司 开户银行：建行南宁市五象支行 开户帐号：45050160500109111688 |

一    总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见竞标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见竞标人须知前附表。

1.3  项目名称：见竞标人须知前附表。

1.4  项目编号：见竞标人须知前附表。

1.5  采购预算：见竞标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取竞争性谈判采购文件的时间、地点、方式及竞争性谈判采购文件售价：见竞标人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括竞争性谈判采购公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：同时在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）媒介上发布。

3. 竞标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）诚信要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，竞标人应具备的特定条件：见竞标人须知前附表。

3.3  竞标人须知前附表规定接受联合体竞标的，两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个竞标人的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标。

3.4  竞标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

3.5  根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，若超过一家的投标人参加同一合同项（分包、标段）时使用相同品牌产品投标，按如下方式认定投标有效性。

（1）提供相同品牌的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，比较价格时以该合同项（分包、标段）总价为准。核心产品的定义见“投标人须知前附表”。

3.6  根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关投标人的投标作无效投标处理。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同投标人。

（2）除单一来源采购项目外，已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

（3）授权给投标人后参加同一合同项（分包、标段）投标的生产厂商。

（4）视为或被认定为串通投标的相关投标人。

4. 质疑

4.1  供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

4.1.1.1供应商依法获取竞争性谈判采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对竞争性谈判采购文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判采购文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

4.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

4.1.1.3供应商认为成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑2个工作日内对质疑进行审查。对不符合质疑条件的质疑，书面告知质疑供应商不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，自收到质疑材料之日起即为受理，自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

4.7  质疑事项可能影响成交、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向凭祥市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

（5）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于凭祥市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经凭祥市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  凭祥市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  凭祥市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

二    竞争性谈判采购文件

6. 竞争性谈判采购文件的组成

6.1  采购文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  竞争性谈判采购公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评审方法

第四章  竞标人须知

第五章  竞标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对竞争性谈判采购文件所做的澄清、修改，构成竞争性谈判采购文件的组成部分。当竞争性谈判采购文件与竞争性谈判采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

7.1  采购人或采购代理机构对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要澄清或修改的，应在递交竞标文件截止时间三日前，以书面形式通知所有竞争性谈判采购文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交竞标文件截止时间，但应当在递交竞标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判采购文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三    竞标文件

8. 竞标文件的编制

8.1  竞标人应仔细阅读竞争性谈判采购文件，在充分了解采购的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写竞标文件。

8.2  对竞争性谈判采购文件的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件成交注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  竞争性谈判采购文件标注★号的内容为实质性要求和条件，供应商须在商务条款偏离表中响应，否则竞标无效。

8.4竞标文件的份数和签署

8.4.1竞标人按本须知第12条的规定，编制竞标文件“正本”一份和“副本”四份。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

竞标文件正本与副本均应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。竞标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致竞标无效产生的后果由竞标人自行负责。

8.4.2 第五章“竞标文件格式”中规定了竞标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.4.3竞标文件应由竞标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.4.4竞标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.4.5竞标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。竞标人应准备首次报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本各四份。

8.4.6竞争性竞标响应文件的正本应逐页盖竞标人公章和骑缝章，否则竞标无效。

8.5竞标文件的密封、装订与标志

（1）竞标文件装订要求：竞标文件中正本与副本应分开装订。

（2）竞标人应按竞标须知前附表中规定的正本和副本的数量提交竞标文件。

（3）竞标人应将竞标文件“正本”和“副本”分别密封在内层密封袋内，再全部密封在一个外层密封袋中（即：竞标文件采用两层包封法密封），内层密封袋上均应注明“正本”或“副本”。

（5）竞标文件的装订要求：用A4纸规格（扩展表格除外）按本须知规定的内容和顺序自编目录及页码，装订成册。竞标文件必须包边，竞标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效竞标文件。

8.6 竞标文件的外包装封面上应注明：供应商名称、供应商地址、竞标文件名称、项目名称、项目编号、分标号并加盖投标人公章，并注明（响应文件递交截止时间“     年     月     日     时     分截标，开标时才能启封”）。

例：竞标文件的外包装封面上应注明：

供应商名称：

供应商地址：

分标号：

竞标文件名称：

项目名称：

项目编号：

竞标文件递交截止时间“     年     月     日     时     分截标，开标时才能启封”

9. 竞标语言文字及计量单位

9.1  竞标人的竞标文件以及竞标人与采购人、采购代理机构就有关竞标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。竞标人随竞标文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2  对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  竞标文件使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 竞标文件的组成

10.1  竞标人需编制的竞标文件包括首次报价文件、技术文件和商务文件分三部分组成（要求首次报价文件、技术文件和商务文件分别装订）。

竞标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  首次报价文件，包括：

（1）竞标函：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标函（格式）”的要求填写；

（2）竞标报价表：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标报价表（格式）”的要求填写。

- （3）中小企业声明函（须附有县（区）级或以上工业和信息化部门出具的证明材料复印件并加盖公章，否则不予价格扣除）。按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

10.1.2  技术文件，包括：

（1）竞标产品技术资料表：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标产品技术资料表（格式）”的要求填写；（必须提供）；

- （2）培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第三章 招标项目采购需求和第六章评标办法及评分标准”要求自行编写）（必须提供）；

- （3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

- （5）节能产品认证证书复印件：根据第二章“货物需求一览表”中所采购的货物提供，提供的证书必须是针对竞标产品及其型号的认证证书，且证书必须在有效期内；（格式自拟，如有请提供）；

（6）其它：针对本项目所竞标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明，环保产品认证证书复印件，等等（格式自拟，1）如有请提供、2）但如采购文件的其他条款有要求按要求必须提交）。

- （7）投标人认为需要说明的其他文件（格式自拟，如有请提供）；

10.1.3  商务文件（投标人资格文件），包括：

- （1）信用声明函。按第五章“竞标文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（3）投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件；

（4）供应商有效的“营业执照”副本复印件或者证明供应商具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等相关资质证明文件复印件（加盖单位公章）。（必须提供）

（5）售后服务承诺书：按第五章“竞标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（6）商务条款偏离表：按第五章“竞标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（7）财务会计报表复印件：竞标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（8）最近半年内连续三个月(2020年7月、8月、9月)依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 （对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数、月份的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的缴费凭证），事业单位可不提供；

- （9）最近半年内连续三个月((2020年7月、8月、9月)依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数、月份的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的缴费凭证）；

（10）法定代表人授权委托书：按第五章“竞标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（11）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符。委托代理人（须为本单位在职员工），须提供法人授权委托书原件、提供最近三个月为其缴纳的社保证明复印件；

- （12）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，将查询结果截图加盖公章提交（必须提供）。

“信用中国”查询内容包括：基础信息（优良记录、负面记录、受惩黑名单）、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共四个网页截图，网页截图须显示招标人名称以及查询结果。
    “中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
    采购人或者本代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（13）其它：竞标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的竞标人资信证明或信用等级证明复印件、竞标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、竞标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、竞标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（9）项必须提交；第（10）、（12）项在委托代理时必须提交；第（13）项1）如有请提供、2）但如采购文件的其他条款有要求按要求必须提交）。

10.2  竞标人应按上述顺序将首次报价文件、技术文件和商务文件装订成册。特别注意竞标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11. 竞标报价

11.1  竞标人应以人民币报价。

11.2  竞标人可就第二章“货物需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价。

11.3  竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其竞标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见竞标人须知前附表。

11.5  不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担与编制和递交竞标文件有关的全部费用。

12. 竞标有效期

12.1  ★在竞标人须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与竞标人协商延长竞标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。竞标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效。

13. 竞标保证金

根据《崇左市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》（崇财采 〔⒛⒛〕12号）规定，本项目不需要提交投标保证金。

四    竞标

14. 竞标文件的密封

竞标人应将竞标正、副本文件进行一袋式密封包装，并在包装面上加盖单位公章。

15. 竞标文件及竞标样品的递交

15.1  竞标人递交竞标文件截止时间：见竞标人须知前附表。

15.2  竞标人递交竞标文件地点：见竞标人须知前附表。

15.3  竞标人递交竞标样品截止时间：见竞标人须知前附表。

15.4  竞标人递交竞标样品地点：见竞标人须知前附表。

15.5  竞标人递交竞标文件时，应自行检查其竞标文件的密封性，并签字确认。

五    评审与谈判

16. 截标

16.1参加竞标的法定代表人或委托代理人必须提供的材料证件（复印件须加盖单位公章）：

（1）身份证原件及复印件，委托代理人的还须提供法人授权委托书原件；

（2）有效的营业执照副本复印件。

在递交竞标文件截止时间到达竞标文件递交地点并签到。如未按时签到，由此产生的后果由竞标人自行负责。

16.2开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

- （4）采购人或采购代理机构代表和监标人员一同检验参加开标会的各投标人身份证原件及复印件，委托代理人（须为本单位在职员工）的还须提供法人授权委托书原件、提供最近三个月为其缴纳的社保证明复印件；有效的营业执照复印件；（复印件或扫描件须加盖公司公章）

上述资料不齐全或不合格的投标书将作无效投标书处理；

（5）开标结束。

17. 评审与谈判

17.1  成立谈判小组：评审与谈判活动由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评审方法：谈判小组按照竞标人须知前附表和第三章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对竞标文件进行评审。在评审中，不得改变第三章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4  评审程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及谈判小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选谈判小组组长（原则上采购人不得担任谈判小组组长）。

17.4.3  谈判小组在竞标文件拆封前对竞标文件做密封性检查，并签字确认。

17.4.4  竞标文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对竞标文件中的资格证明、竞标保证金等进行审查，以确定竞标供应商是否具备竞标资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

17.4.5  澄清有关问题。对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是竞标文件的组成部分。

17.4.6  制定谈判文件。谈判小组根据采购项目以及竞标供应商的实际情况制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

17.4.7  确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组将所有通过资格性审查的竞标人确定为邀请参加谈判的供应商，并向其提供谈判文件。

17.4.8  谈判。

（1）谈判小组将在竞标人须知前附表规定的地点与各竞标人进行每轮谈判。

（2）谈判内容包括：竞标报价、技术参数要求和商务条款，其中竞标人资格条件和标注★号的条款除外。

（3）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（4）竞标人的法定代表人或其委托代理人以及技术人员必须参加每轮谈判。竞标人的法定代表人凭法定代表人资格证明书和本人身份证原件参加谈判，其委托代理人凭授权委托书和本人身份证原件参加谈判。竞标人未按时到达评审会场参加谈判或未能出示上述证件的，视为放弃竞标。

（5）谈判小组与竞标人进行谈判的内容，竞标人除当场答复外，还应作出书面应答。书面应答文件必须由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字（签章）或盖公章，按要求进行封装并在谈判文件规定的时间前递交至谈判小组，否则视为放弃竞标。

（6）竞标人的最后一次应答文件及最终报价应单独封装递交至谈判小组。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，谈判小组不能接触、比较和评价竞标报价。最终报价在谈判小组完成商务、技术及其他内容的评审后才能拆封。

（7）竞标人的应答文件经谈判小组代表确认后，替代竞争性谈判采购文件或竞标文件中相应的内容，并构成竞标文件的组成部分和评审的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

17.4.9 低于成本报价。谈判小组在评审过程中发现竞标人的总报价明显低于其他竞标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该竞标人以低于成本报价竞标，其竞标无效。

17.4.10 按顺序排列成交候选供应商，并编写评审报告。

17.4.11 采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

17.5  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。谈判小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18. 竞标文件的修正

18.1 竞标文件如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）竞标文件中竞标函内容与竞标报价表内容不一致的，以竞标函为准；

（2）竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  按上述修正原则修正后的竞标报价经竞标人书面确认后对竞标人具有约束力。如果竞标人不接受修正后的竞标报价，则其竞标无效且其竞标保证金不予退回。

19. 拒绝接收

19.1  竞标人未在本章第15.1项规定的时间之前将竞标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标文件。

19.2  竞标人未在本章第15.3项规定的时间之前将竞标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标样品。

20. 无效竞标

20.1属下列情形之一的，竞标人的竞标无效：

（1）竞标人不具备本章第3项规定的竞标人资格要求的；

（2）竞标文件未按本章第8.4项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）竞标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第四章“竞标文件格式”的要求）；

（4）竞标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）竞标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算（含单项预算）或谈判小组认定低于成本报价的；

（6）竞标文件不符合本章第14项、第16项规定的；

（7）竞标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）竞标文件未对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）谈判小组认为竞标文件存在严重负偏离的；

（10）竞标文件附有采购需求以外的条件使谈判小组认为不能接受的；

（11）竞标人在竞标过程中提供虚假材料的。

（12）竞标文件含有违反国家法律、法规的内容。

20.2竞标无效的具体情形

1.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额（含单项预算），采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

3.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

4.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

5.被拒绝的投标文件为无效。

21. 废标

21.1  在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的（在资格性检查中，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加竞标，如果有多家供应商参加同一品牌同一型号产品竞标的，应当作为一个供应商计算）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

六    合同授予

22. 成交供应商的确定

谈判小组按第三章“评审方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。

23. 成交公告及成交通知书

23.1  成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构于五个工作日内在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24. 竞标文件及竞标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回竞标文件。

24.2  成交供应商的竞标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的竞标样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25. 签订合同

★25.1  采购人对成交结果公告无异议，在成交通知书发出之日起3日内和成交供应商签订政府采购书面合同。

25.2  联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3 政府采购合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性谈判采购文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4  政府采购合同（正本二份、副本三份）自签订之日起三个工作日内，由采购人送采购代理机构审核见证。采购代理机构在三个工作日内完成审核见证工作，加盖采购代理机构政府采购合同签订见证章后通知采购人领取，并将副本送财政部门备案。

25.5  采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判采购文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判采购文件和合同实质性内容的协议。

25.6 采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原成交供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.7  政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.8  采购人或成交供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

25.9  发出成交通知书后，成交供应商有本章第13.6项第（3）-（6）项情形之一的，成交无效，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

25.10 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向成交供应商退还投标保证金；采购人给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

25.11  采购人在签订合同之前有权要求成交供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，成交供应商不得拒绝。如成交供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

七    其他事项

26. 解释权

本竞争性谈判采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

- 竞标文件格式

一、 竞争性谈判竞标文件外包装封面及竞争性谈判竞标文件封面格式

（一）竞争性谈判竞标文件的外包装封面格式：

竞争性谈判竞标文件

供应商名称：

供应商地址：

竞标文件名称：

项目名称：

项目编号：

分标号：

响应文件递交截止时间“     年     月     日     时     分截标，开标时才能启封”

（二）竞争性谈判竞标文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判竞标文件（封面）

项目名称：

项目编号：

分标号：

竞标文件名称：  首次报价文件/技术文件/商务文件

竞标供应商名称：

年      月      日

目   录

（竞标供应商可根据竞争性谈判竞标文件的组成要求必须提供的资料排序）

10.1.1  首次报价文件，包括：

（1）竞标函：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标函（格式）”的要求填写；

（2）竞标报价表：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标报价表（格式）”的要求填写。

- （3）中小企业声明函（须附有县（区）级或以上工业和信息化部门出具的证明材料复印件并加盖公章，否则不予价格扣除）。按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

10.1.2  技术文件，包括：

（1）竞标产品技术资料表：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标产品技术资料表（格式）”的要求填写；（必须提供）；

- （2）培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第三章 招标项目采购需求和第六章评标办法及评分标准”要求自行编写）（必须提供）；

- （3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

- （5）节能产品认证证书复印件：根据第二章“货物需求一览表”中所采购的货物提供，提供的证书必须是针对竞标产品及其型号的认证证书，且证书必须在有效期内；（格式自拟，如有请提供）；

（6）其它：针对本项目所竞标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明，环保产品认证证书复印件，等等（格式自拟，1）如有请提供、2）但如采购文件的其他条款有要求按要求必须提交）。

- （7）投标人认为需要说明的其他文件（格式自拟，如有请提供）；

10.1.3  商务文件（投标人资格文件），包括：

- （1）信用声明函。按第五章“竞标文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（3）投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件；

（4）供应商有效的“营业执照”副本复印件或者证明供应商具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等相关资质证明文件复印件（加盖单位公章）。（必须提供）

（5）售后服务承诺书：按第五章“竞标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（6）商务条款偏离表：按第五章“竞标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（7）财务会计报表复印件：竞标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（8）最近半年内连续三个月(2020年7月、8月、9月)依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 （对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数、月份的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的缴费凭证），事业单位可不提供；

- （9）最近半年内连续三个月((2020年7月、8月、9月)依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数、月份的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的缴费凭证）；

（10）法定代表人授权委托书：按第五章“竞标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（11）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符。委托代理人（须为本单位在职员工），须提供法人授权委托书原件、提供最近三个月为其缴纳的社保证明复印件；

- （12）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，将查询结果截图加盖公章提交（必须提供）。

“信用中国”查询内容包括：基础信息（优良记录、负面记录、受惩黑名单）、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共四个网页截图，网页截图须显示招标人名称以及查询结果。
    “中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
    采购人或者本代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（13）其它：竞标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的竞标人资信证明或信用等级证明复印件、竞标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、竞标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、竞标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（9）项必须提交；第（10）、（12）项在委托代理时必须提交；第（13）项1）如有请提供、2）但如采购文件的其他条款有要求按要求必须提交）。

（以上材料注明必须提供的，供应商必须按要求提供，没有格式的格式自拟必须按要求提供，否则竞标无效。）

- 一、首次报价文件：

- 格式1：

竞标函（格式）

致：广西品至工程项目管理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第8.4.5项要求提交的全部文件）；

二、技术文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第8.4.5项要求提交的全部文件）；

三、商务文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第8.4.5项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第一章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件“竞标人须知”第15.1项规定的递交竞标文件截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“竞标人须知”第12.1项规定的竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3、我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的竞标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第五章《凭祥市政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取成交、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

竞标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

- 格式2：

竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

- 格式3：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- （须附有县（区）级或以上工业和信息化部门出具的证明材料复印件并加盖公章，否则不予价格扣除）

二、技术文件

- 格式4：

竞标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | …… | 1…… 2…… 3…… …… | …… | …… | …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | …… | 1…… 2…… 3…… …… | …… | …… | …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

- 如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

- 当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

三、商务文件（投标人资格文件）

- 格式5：

信用声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.竞标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 格式6：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （竞标人名称）的法定代表人，现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正、反两面复印件）

法定代表人（负责人）身份证明书格式如下：

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

- 格式7：

售后服务承诺书（格式）

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 格式8：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件标注★号的内容为实质性要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1…… 2…… 3…… …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1…… 2…… 3…… …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… |  |
| …… | 1…… 2合同签订日期：…… 3服务期：…… 4服务地点：…… 5…… | 1…… 2合同签订日期：…… 3服务期：…… 4服务地点：…… 5…… |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：

（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

第六章  合同条款及格式

政府采购合同

采购单位（甲方）：                         采购计划文号：

供应商（乙方）：                           项目编号：

签订地点：                                签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量（单位） | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输的所有费用。

第五条　交付和验收

- 1、交货时间和地点，时间：自签订合同之日起30日历天内交货、安装调试完毕并交付正常使用；

地点：凭祥市妇幼保健院指定地点。

- 2、货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由成交供应商负责，并承担相关责任。

3、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5、甲方应当在到货后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：由甲方确定具体时间，地点：由甲乙双方商定。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、售后服务要求

（1）免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由成交供应商承担）；

（2）对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于 10天，所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。

（3）保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。

（4）在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后 1 小时响应，12 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，如果故障在检修72 小时后故障仍无法排除，成交供应商应在 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

（5）投标产品必须是原厂生产的全新合格产品。

（6）投标产品为终身维护，人工费及配件维修费按实际采购厂家供应，费用另计。

（7）其余按厂家承诺。

3、质保期： 1年 。

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：上级专项资金

3、付款方式：签订合同后，设备安装调试并验收合格交付使用一年内支付合同款。

第九条　履约保证金：合同价款的 2%。

投标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至成交人签认并由向采购人出具验收证明材料之日止。

验收合格并对验收发现的问题完成整改后的 7 个日历天内，采购人支付履约保证金的 50%；成交人向采购人完成验收资料移交手续后，可向采购人申请退还剩余履约保证金，采购人应在收到申请之日起 28 个日历天内将履约保证金的余额退还给承包人（不计息）。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的商务、技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、甲方应随货物出具包括有货物名称、生产厂家、数量、批号（效期）等信息的验收单，并一式三份，甲乙方及具体收货方各一份。验收时乙方必须在现场，甲乙方在验收单上签章后验收完成。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力。财政部门(政府采购监督管理部门)、采购代理机构各一份，甲三份,乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页