贺州市人民医院城东分院住院楼CCU、血透室、ICU、产房、门诊医技楼手术部、儿童专科楼手术部设备采购及安装项目

公 开 招 标 文 件

(全流程电子化评标)

项目编号：HZZC2023-G1-990009-BJCJ

采购人：贺州市人民医院

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

2023年1月20日

目    录

第一章 招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	266

第四章  评标方法及评标标准	289

第五章  拟签订的合同文本	297

第六章 投标文件格式	306

一、投标文件外层包装封面格式	307

二、报价文件格式	308

三、资格证明文件格式	314

四、商务文件格式	320

五、技术文件格式	328

六、其他文书、文件格式	333

## 第一章 招标公告

北京诚佳信工程管理有限公司关于贺州市人民医院城东分院住院楼CCU、血透室、ICU、产房、门诊医技楼手术部、儿童专科楼手术部设备采购及安装项目（项目编号：HZZC2023-G1-990009-BJCJ）公开招标公告

项目概况

贺州市人民医院城东分院住院楼CCU、血透室、ICU、产房、门诊医技楼手术部、儿童专科楼手术部设备采购及安装项目 的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年2月10日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2023-G1-990009-BJCJ

项目名称：贺州市人民医院城东分院住院楼CCU、血透室、ICU、产房、门诊医技楼手术部、儿童专科楼手术部设备采购及安装项目

预算金额：4500.0000万元

最高限价：4500.0000万元

采购需求：贺州市人民医院城东分院住院楼CCU、血透室、ICU、产房、门诊医技楼手术部、儿童专科楼手术部设备采购及安装项目，（详见第二章“采购需求”）。

合同履行期限（交付时间）：签订合同后330日历天交货、安装、调试、验收并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库【2020】46 号）》、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知（桂财采【2022】31号）》预留分包。本项目预留合同金额中40%以上的比例为专门面向中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位采购（其中预留给小微企业的比例为不低于 60%）。

3.本项目的特定资格要求：（无）

4. 本项目的特定条件：无；

三、获取招标文件

时间： 2023年1月 20日至2023年2月1日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载公开招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），已获取招标文件的供应商不等于符合本项目资格要求。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的公开招标文件编制。

方式：网上下载。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2023年2月10日9时00分（北京时间）

投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为贺州市电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目公开招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2023年2月10日9时00分在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：肆拾万元整（¥400000.00）。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇或转帐或支票或汇票或本票或保函或保险等非现金形式交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票或汇票或本票或保函方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账或电汇方式提交的，必须从投标人基本银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称（或项目编号），以免耽误投标和退还保证金。【备注：受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），不收取投标保证金。】

账户名称：贺州市公共资源交易中心
开户银行：中国邮政储蓄银行
银行帐号：94500901000883888802004

2.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）及全国公共资源交易平台（广西贺州）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）

本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

（5）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贺州市人民医院

地    址：广西贺州市八步区西约街150号

联系方式: 0774-5611716 蒙工

2.采购代理机构信息

名    称：北京诚佳信工程管理有限公司

地　　址：贺州市八步区翔云街76号

联系方式：0774-5128338

3.项目联系方式

项目联系人： 郑霞

电　　  话：0774-5128338

4.监督部门：贺州市财政局政府采购监督管理办公室   联系方式: 0774-5135551；

附件：

1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网）-下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

2.广西政府采购电子标相关培训内容指导（在此网址下载：http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网）-下载专区）；

采购人：贺州市人民医院

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

2023年1月20日

## 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“●”的条款。采购需求中带“★”为重要参数要求和条件，竞标人和竞标产品不满足将按“第四章 评标方法及评标标准”进行扣分。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.投标人报价时应自行考虑土建配合费用。
6.进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训及所有关于完成项目相关内容。

7.中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件 2）：工业。

8.本项目采购人不统一组织踏勘现场，投标人可自行踏勘现场。

9.要求中标单位按规范配合土建施工单位完成消防施工。

贺州市人民医院城东分院住院楼CCU、血透室、ICU、产房、门诊医技楼手术部、儿童专科楼手术部设备采购及安装项目货物需求一览表

| 贺州市人民医院城东分院住院楼CCU、血透室、ICU、产房、门诊医技楼手术部、儿童专科楼手术部设备采购及安装项目 |
| --- |
| 一、住院楼2FCCU室设备采购及安装 |
| 总序号 | 序号 | 项目名称及主要参数 | 项目名称及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 1 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:内隔墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 GQ7.5 | m³ | 24.70 |  |  |
| 2 | 2 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 2.10mm厚1：2.5水泥砂浆打底刮毛 3.10mm厚1：3水泥砂浆糙面抹平 | m2 | 45.83 |  |  |
| 3 | 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.刷素水泥浆结合层一道（内掺水重3%~5%的108胶） 2.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 3.6mm厚1:2水泥砂浆压实抹平 | m2 | 20.19 |  |  |
| 4 | 4 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 282.40 |  |  |
| 5 | 5 | 自流坪楼地面 | 1.流体制作 安装，平整度高 2.吸收性界面处理剂，2~3mm厚自流平 | m2 | 262.50 |  |  |
| 6 | 6 | 块料楼地面 | 块料楼地面 1.撒素水泥灰一道（洒适量清水） 2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层 3.600*600地砖，白水泥浆擦缝 | m2 | 19.41 |  |  |
| 7 | 7 | 过门石 | 1.撒素水泥灰一道（洒适量清水） 2.6mm厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.花岗岩大理石面层，白水泥浆擦缝 | m2 | 0.49 |  |  |
| 8 | 8 | 塑胶卷材楼地面 | 塑胶卷材楼地面 材质：2.0mm厚同质透心碎花纹卷材PVC地板。 细项描述： 材质：聚氯乙烯地板 特殊维护处理：EASYCARE 1.环保： ★（1）不含甲醛；（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； （2）不含石棉、重金属19项、苯、DOP等有害物质 ★（3）TVOC含量小于5微克／立方米（28天）（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； ★（4）通过REACH SVHC高危物质检测220种或以上。（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 2.物理性能：同质透心无方向碎花纹、厚2.0mm、宽2.0m、长20m，防火B1级、防滑等级R9、耐刮、耐污抗菌 ★耐磨等级：T级（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 色牢度＞6级 ★耐污抗化学腐蚀性能：70项（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 防霉性能：0级(不生长) 抗细菌性能（金黄色葡萄糖球菌，大肠杆菌）＞99%专用胶粘贴 | m2 | 262.50 |  |  |
| 9 | 9 | 块料踢脚线 | 1.撒素水泥灰一道（洒适量清水） 2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层 3.120*600mm踢脚砖 | m2 | 1.56 |  |  |
| 10 | 10 | 塑胶卷材踢脚线 | 塑胶卷材踢脚线 1.2mm厚PVC同质透心卷材地板，高120mm，双面涂胶粘贴（胶粘剂与踢脚配套生产） 2.R=40垫条，粘合剂粘铺 | m2 | 20.21 |  |  |
| 11 | 11 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:GMn7.5mm 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:GMn7.5mm | m2 | 244.94 |  |  |
| 12 | 12 | 块料墙面 | 1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.5mm厚1:2建筑胶水泥沙浆粘贴层 | m2 | 45.83 |  |  |
| 13 | 13 | 墙面装饰板 | 1.6mm无机彩色预涂装饰板，专用卡槽拼缝,专用胶粘贴 | m2 | 281.12 |  |  |
| 14 | 14 | 轻质隔墙（单层单面） | 轻质隔墙（单层单面） 1.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200） 2.8mm石膏板基层 | m2 | 313.59 |  |  |
| 15 | 15 | 轻质隔墙（单层双面） | 1.8mm石膏板基层 2.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200内填100mm厚岩棉100kg/m3） 3.8mm石膏板基层 | m2 | 142.03 |  |  |
| 16 | 16 | 大理石窗台 | 大理石窗台 1.300mm宽20mm厚大理石加厚磨边窗台板 2.20mm厚大理石支撑板（大理石颜色业主自定） 3.20mm厚1:3水泥砂浆粘结 | m | 1.80 |  |  |
| 17 | 17 | 不锈钢窗台 | 1.18mm厚大芯板底，侧mm9厚木工板面1.0mm厚304不锈钢，玻璃胶填缝 | m | 5.73 |  |  |
| 18 | 18 | PVC防撞带 | 1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板（中距750，但每条不少于两个） 2.铝合金基座 3.150mm宽PVC塑料盖板面层 | m | 23.92 |  |  |
| 19 | 19 | PVC护角 | 1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板 2.内衬铝合金基座 3.规格：50*50mm,配护角堵头 | m | 37.15 |  |  |
| 20 | 20 | 阳角 | 阳角1:2砂浆包角 | m | 36.45 |  |  |
| 21 | 21 | 吊顶天棚 | 1.600*600*0.8mm铝扣板面层 2.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆， CS60*B*1.2主骨@1200mm、38V型三角骨@600mm轻钢龙骨2.L35*15铝线条收口，中性瓷白玻璃胶填缝 | m2 | 18.99 |  |  |
| 22 | 22 | 吊顶天棚 | 1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆，CS60*B*1.2主骨@1200mm、50*19U型三角骨@400mm轻钢龙骨 2.L35*15铝线条收口，中性瓷白玻璃胶填缝 3.8mm厚硅酸钙板基层 4.1200*600*1.0mm防锈铝单板面层 5.L35*15龙骨收边，中性瓷白色玻璃胶填缝 | m2 | 261.50 |  |  |
| 23 | 23 | 吊顶反支撑 | 吊顶反支撑 1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙镀锌吊杆，CS60*B*1.2主骨、斜撑，两倍主龙骨间距布置 | m2 | 280.49 |  |  |
| 24 | 24 | 墙面喷(刷)涂料 | 墙面喷(刷)涂料 1.2mm厚耐水腻子分面抹，打磨光滑 2.刷乳胶漆（一底二面） | m2 | 244.94 |  |  |
| 25 | 25 | 护士站 | 护士站 1.规格：长Lx宽700mmx高1050mm； 2.材料：台面用人造石，台架用生态板制作组成 | m | 1.70 |  |  |
| 26 | 26 | 大理石台面 | 1.台盆大理石台面 2.镀锌型钢台架 | m2 | 0.37 |  |  |
| 27 | 27 | 气密封单开门1021GMB2、1021GMC2 | 1.1000*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 12 |  |  |
| 28 | 28 | 气密封玻璃电动趟门（单开） 1521BTM-电 | 1.1500*2100mm，门身采用8mm钢化玻璃，四周采用铝合金包边,与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封 2.微电脑控制，采用红外、电动及手动多重控制自动门，并有自动延时关闭等装置 3.消防联动，LED显示灯，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关 | 樘 | 1 |  |  |
| 29 | 29 | 金属固定窗1212C | 1200*1200mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 1 |  |  |
| 30 | 30 | 金属固定窗1512C | 1.1500*1200，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 1 |  |  |
| 31 | 31 | 满堂脚手架 | 1.脚手架材质:钢管满堂脚手架（脚手架产权由中标人所有，设备安装时使用，项目完成后由中标人收回） | m2 | 329.78 |  |  |
| 32 | 32 | 局部装饰装修垂直运输 | 1.建筑物垂直高度:20m以内 | m2 | 329.78 |  |  |
| 33 | 33 | 双电源配电箱 ALC2 | 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 34 | 配电箱 ALC2-U1 | 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.含IT系统隔离变压器ICA100.T1-10KVA、IT电流互感器ICA100.R1、IT系统绝缘监视仪ICA100.A1、IT系统专用电源ICA100.P1，其他元件，详施工图 3.材质：开度多功能智能柜 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号,箱体表面光洁 | 台 | 1.00 |  |  |
| 35 | 35 | 配电箱 ALC2-U2 | 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.含IT系统隔离变压器ICA100.T1-10KVA、IT电流互感器ICA100.R1、IT系统绝缘监视仪ICA100.A1，其他元件品牌，详施工图 3.材质：开度多功能智能柜 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.含IT系统隔离变压器ICA100.T1-10KVA、IT电流互感器ICA100.R1、IT系统绝缘监视仪ICA100.A1，其他元件，详施工图 3.材质：开度多功能智能柜 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 36 | UPS不间断电源（一） | 1.UPS主机要求为：含1台三进三出，功率30kVA,双变换纯在线式，要求标准内置输出隔离变压器，不接受外置隔离变压器。 2.★UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。要求提供投标产品厂家整机工作拓扑图及说明的证明材料（否则该项参数视为负偏离）。 3. 输入电压范围：不小于285V～475V。输入频率跟踪范围不小于50±10％； 要求提供产品彩页。（否则该项参数视为负偏离）。 4.UPS应具备延时启动功能，且延时时间屏幕可设置，其设置范围不少于0-999s，要提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 5.★输出有功功率：≥额定容量 × 0.9kW/kVA；要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。。 6.★面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于4英寸，可显示UPS的运行参数、不少于10000条历史记录和整机工作状态；为避免误关机，维护误操作、要求UPS操作面板的开关机键设计应采用具有防误操作设计。要求提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 7.UPS应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电； 8.★为避免误关机，维护误操作、要求UPS操作面板的开关机键设计应采用具有防误操作设计，并说明具体的防误操作措施，提供厂家或第三方针对该设计的证明材料。（否则该项参数视为负偏离）。 9.设备底部配置万向轮，方便搬运移动就位。 10.UPS主机操作面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况可现场一键关停。并做好相应的防护措施。 11.UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。 12.★蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 13.★含32节铅酸免维护蓄电池，每节电池容量为12V65AH，要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 14.UPS含1套电池柜尺寸（mm）：780×890×1180 ，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀； 可容纳电池数量： 12V100AH 32只 ，产品包装多层高墙瓦纸箱包装 。 15. 电池柜产品特点：（1）、避免人体和蓄电池的直接接触。（2）、表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。 16.UPS含1个3P/80A 500VDC电池直流空开。 17.UPS含电池空开盒、含电池连接线铜截面16mm²，含铜头冷压头、含主机到电池柜的连接线。 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 37 | IT系统外接报警显示和测试仪 | IT系统外接报警显示和测试仪 1.规格：MK2430 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 38 | 应急LED密封净化灯盘 | 1.规格：600*600，48w 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板 1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥ 0.55 ，色温：6000K，光通量≥ 3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干 扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急时间30min | 套 | 5 |  |  |
| 39 | 39 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘 1.规格：300*300，15W 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥960LM，显指：80，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源 | 套 | 1 |  |  |
| 40 | 40 | LED密封净化灯盘 | 1.规格：300*600，28W 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源 | 套 | 6 |  |  |
| 41 | 41 | LED密封净化灯盘 | 1.规格：600*600，48W 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥3850LM，显指：80，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源 | 套 | 27 |  |  |
| 42 | 42 | 单联单控开关 | 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:距地1.4m暗装 | 个 | 6 |  |  |
| 43 | 43 | 双联单控开关 | 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 3 |  |  |
| 44 | 44 | 三联单控开关 | 三联单控开关 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 2 |  |  |
| 45 | 45 | 四联单控开关 | 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 46 | 单相二、三孔带保护门插座 | 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:按实际使用区域距地暗装 | 套 | 61 |  |  |
| 47 | 47 | 单相二、三孔防水防溅插座 | 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:按实际使用区域距地1.5m暗装 | 套 | 21 |  |  |
| 48 | 48 | 接地母线 | 1.利用-40*4镀锌扁钢与预埋钢板100*100*6与柱内钢筋可靠焊接接地 2.满足设计要求 | m | 47.90 |  |  |
| 49 | 49 | 等电位端子箱LEB | 等电位端子箱LEB 1.型号：TD28 2.满足设计要求 | 台 | 7 |  |  |
| 50 | 50 | 接地装置 | 安装调试 1.满足设计要求 | 系统 | 1 |  |  |
| 51 | 51 | 电力电缆WDZ-YJY-3*6m | 电力电缆WDZ-YJY-3*6m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 64.90 |  |  |
| 52 | 52 | 电力电缆WDZ-YJY-5*4m | 电力电缆WDZ-YJY-5*4m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 20.50 |  |  |
| 53 | 53 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2 1.敷设方式：穿管敷设 2.满足设计使用要求 | m | 862.40 |  |  |
| 54 | 54 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2 1.敷设方式：穿管敷设 2.满足设计使用要求 | m | 1329.20 |  |  |
| 55 | 55 | 电气配管JDG20 | 1.材质:热浸锌电线管 2.敷设方式：沿墙暗敷 3.满足设计使用要求 | m | 317.50 |  |  |
| 56 | 56 | 电气配管JDG25 | 电气配管JDG25 1.材质:热浸锌电线管 2.敷设方式：沿墙暗敷 3.满足设计使用要求 | m | 220.50 |  |  |
| 57 | 57 | 电气配管PC25 | 电气配管PC25 1.材质:刚性阻燃塑料管 2.敷设方式：沿墙暗敷 3.满足设计使用要求 | m | 210.00 |  |  |
| 58 | 58 | 喷涂钢制桥架100*50mm | 喷涂钢制桥架100*50mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 10.50 |  |  |
| 59 | 59 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 55.80 |  |  |
| 60 | 60 | 桥架支架制作、安装 | 桥架支架制作、安装 1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 192.30 |  |  |
| 61 | 61 | 单口网络插座 | 单口网络插座 1.规格：用作单口外网网络插座（含单口面板和六类模块） 2.型号:86型底盒 | 个 | 13 |  |  |
| 62 | 62 | 双口网络插座 | 1.规格：用作电话、内网网络插座（含双口面板和六类模块） 2.型号:86型底盒 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 7 |  |  |
| 63 | 63 | 双口网络插座 | 1.规格：用作双口内网网络插座（含双口面板和六类模块） 2.型号:86型底盒 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 5 |  |  |
| 64 | 64 | 无线AP | 无线AP 1.规格：无线AP（含面板） | 套 | 3 |  |  |
| 65 | 65 | HDIM插座 | 1.规格：含面板 | 套 | 1 |  |  |
| 66 | 66 | 3W天花喇叭 | 1.型号：DS-KBS3030-C 2.安装方式：吸顶安装 3.5寸全频定压吸顶音箱，人声干净，高音清晰，低音丰富。 5寸纸盆喇叭 最大功率：3W 额定功率（PHC）：3W 灵敏度（1kHz,1米）：91dB±3 dB 有效频率范围（-10dB）：90-16kHz 额定电压：100V 输入接口：2-芯连接线 接线端颜色：透明PP端子 壳体：PP | 台 | 11 |  |  |
| 67 | 67 | 6W音量控制器 | 1.型号：DS-KBD3V00 2.安装方式：距地1.4m安装 3.额定功率：6W 输入电压：70-100V 每档衰减值：6db 总衰减值：18db 档数：5档 材质：ABS | 台 | 6 |  |  |
| 68 | 68 | 30W音量控制器 | 1.型号：DS-KBD3V00 2.安装方式：机柜内安装 3.额定功率：30W 输入电压：70-100V 每档衰减值：6db 总衰减值：18db 档数：5档 材质：ABS | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 69 | 十六路受控矩阵分区器 | 1.型号：DS-KBD6F00 2.安装方式：机柜内安装 3.采用32位高速处理器，性能强劲、速度快；支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全；支持20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能；支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动；内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存；具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配）； 输入接口：报警输入*20、防拆*1，输出接口：报警继电器*4，供电：220V，功耗：≤4W | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 70 | 合并式广播功率放大器 | 1.型号：DS-KBA6652 2.2U机架式设计，高性能的网络定压功 放，启动时间≤1秒； 3.内置650W高效率数字功放，定压 100V输出，效率高达90%以上； 4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 5.设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 6.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 7.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 8.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 9.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 10.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 11.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 12.内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 13.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 14.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 15.宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 16.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统： 嵌入式Linux 处理器主频： 1GHz内存 ：512MB EMMC： 4GB 音频输入 ：6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出：单通道100V输出；莲花头输出*1 采样率： 8kHz～48kHz 量化位数： 16bit 信噪比：≥90dB 频率响应 ：50Hz-20KHz 音量调节：支持本地及远程音量调节 输出功率：650W 音频压缩标准：CM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式：.mp3/.wav 音频压缩码率： 64 Kbps 音质：16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口 网络协议 ：ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS 物理接口 ：报警输入*2；报警输出*1；音量调节按钮*1；RTC*1路 指示灯： 电源指示灯*1，红、绿双色状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 ：220V供电 | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 71 | 智能主机 | 1. 铝合金面板,全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽压输入； 2. 采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠，操作更便利； 3. 支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒； 4. 支持最大1500路广播点接入（默认接入500路，超过需要按照路数收费），支持高达500路并发广播，响应时间≤5秒； 5. 支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联； 6. 支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理； 7. 支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态； 8. 支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发； 9. 支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理； 10. 支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放； 11. 支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备； 12. 支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节； 13. 支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 14. 支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； 15. 支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新； 16. 支持将所管理内容一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼； 17. 支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 显示屏：17.3寸宽屏 分辨率：1920(H)*1080(V) 亮度：300 cd/m2 可视角度：89/89/89/89(上/下/左/右) 触摸屏：十点工规电容触摸屏 键鼠：抽拉式键盘鼠标 处理器：i5-2400 CPU(主频3.1GHz,四核四线程) 芯片组：B75 BIOS：AMI UEFI 内存：8GB DDR3内存 显示：IntelHD Graphics(VGA+HDMI) 扩展插槽：1* PCIEx16；1* PCIEx4； 2* PCI 主板：EC9-H7562E-2P 有线网：2*10/100/1000Mbps自适应网口，支持远程唤醒 硬盘位：128G固态硬盘 接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持10/100/1000Mbps（Intel82583 + Intel82579）；6*COM (5*RS232，COM1支持RS232/422/485) ； 6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MIC in,1* Line out,1* Line in；1*金属 带灯开关；1*PS/2 设备接入：支持最大1500路广播点接入（默认授权500路，超过500路时需购买授权扩容） 广播并发：支持最大500路广播点实时喊话 工作温度：-10℃-60℃,5%～95%（非凝结状态） 存储温度：-20℃-70℃,5%～95%（非凝结状态） 供电方式：AC 90-264V ATX300WESD：接触式4Kv，气隙6Kv电磁干扰抗振：GB/T2423. | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 72 | 分区寻呼话筒 | 1. 安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。 4. 支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。 6. 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备。 7. 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。 音频输入：内置全指向mic（双mic）&外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头 音频输出：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放 物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1 供电：12VDC/标准POE 设备功率：≤12W 工作温度：-10℃～50℃；工作湿度：10％-90％ 防水等级：室内使用，无需防水 外形尺寸：290*116*31.18mm 安装方式：桌面或墙面挂装 | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 73 | 21U机柜 | 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后双开铁门，冷轧板 T=1.5 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.5 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约62KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1200 mm | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 74 | 网络彩色半球摄像机 | 600万 1/2.4" CMOS星光海螺型网络摄像机 最高分辨率可达3200×1800 @20 fps 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 1个内置麦克风，高清拾音 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高，产品尺寸：Φ127.3×96.8 mm | 台 | 8 |  |  |
| 75 | 75 | 32寸专业液晶监视器 | 32寸专业液晶监视器 1.型号：DS-D5032FC-B 2.32寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080； 亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 723.24*423.25*211.79， 音视频输入接口：VGA×1、DVI×1、HDMI×1、BNC IN (CVBS 信号)×1、AUDIO IN×1 音视频输出接口：BNC OUT (CVBS 信号)×1 数据传输接口：USB×1 控制接口：RS-232 IN×1、RS-232 OUT×1 标准配置：遥控器×1、串口转接器×1、碳性干电池×2、电源线×1、光盘×1、三合一（保修卡 、合格证、元素表）×1、底座支架×1、底座立柱×1、底座hinge×1 、底座锁合螺钉（M4组合螺钉×4、M4沉头螺钉×4） | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 76 | 32路网络数字硬盘录像机 | 32路网络数字硬盘录像机 1.型号：NVR-SN32J 2.硬件：2U标准机架式2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源8盘位，最高支持10TB硬盘2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 软件性能： 输入带宽：320M，输出带宽：256M开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码支持H.265、H.264解码平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 77 | 24口POE交换机 | 24口POE交换机 1.型号：DS-3E0326P-S(D) 2.提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口。 支持IEEE 802.3at/af。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持红口保障。 支持最远250 m传输。 支持8芯供电。 支持上行口链路聚合。 支持下行口端口隔离。 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理。 百兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 17-24口 | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 78 | 监控刻录硬盘4T | 1.型号：HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',SATA 3.0 2.SATA接口/储存时间不小于一个月，储存分辨率不低于720P | 台 | 6 |  |  |
| 79 | 79 | 拾音器 | 拾音器 1.型号：DS-2FP2061 2.采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机 等适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所拾音头内置击保护、电源极性反转保护和电源保护模块创新电路设计，内容清晰，音效高保真支持吸顶安装、桌面安装和壁装支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 麦克风:一个高灵敏度全指向驻极体麦 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度:-32 dB输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保 护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装 材质: 塑料 尺寸: ?85 mm×20.48 mm (?3.35"×0.81") 重量 ≈48 g 功耗: 0.1 W MAX 降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持） 音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 指向特性: 全指向 采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz | 台 | 2 |  |  |
| 80 | 80 | 可视对讲门口机 | 可视对讲门口机 1.型号：DS-KD9203-LQX 2.显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD ，分辨率：800*480； 3.摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄 像机； 4.视频压缩标准:H.264，分辨率： 1920×1080； 5.深度学习人脸识别算法，人脸白名单 容量：5000张； 6.用户数量：10000个，合法卡数量： 50000张 7.操作方式：实体按键； 8.操作界面：液晶显示，简易菜单； 9.音频输入和输出：内置全指向麦克风 和扬声器； 10.支持Mifare卡、身份证序列号、 CPU序列号识别； 11.支持二维码开门 12.RS485：2个，RS485半双工； 13.网络参数:10M/100M/1000M自适应， 支持SIP2.0、RTSP、海康SDK、萤石协 议、ISAPI 等协议；14.支持接入海康全数字/半数字/模拟 二线/模拟四线对讲系统； 15.IO输入：4个； 16.IO输出：0个；1 | 台 | 2 |  |  |
| 81 | 81 | 感应卡密码门禁机 | 感应卡密码门禁机 1.型号：DS-K1T105AM 2.读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别; 通信方式：有线网络、WiFi； 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 使用环境：室内使用，不防水； 设备尺寸：137*92*35mm； 设备重量：280g。 注：不含电源，需单独选配电源 | 台 | 4 |  |  |
| 82 | 82 | 门口机配件 | 门口机配件 1.型号：DS-KD9203配件 2.包括底盒、螺丝包；预埋尺寸：363.8mm*118.1mm*39.2mm | 台 | 6 |  |  |
| 83 | 83 | 门口机供电设备 | 1.型号：DS-KAW50-1带机箱 2.产品尺寸：266*246*82mm； 组成：含4.17A开关电源，空开×1； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 台 | 6 |  |  |
| 84 | 84 | 地址盒 | 地址盒 1.型号：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 85 | 室内分机 | 室内分机 1.型号：DS-KH6320-RPG 2.显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏； 支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门； 摄像头：无； wifi模块：无； 网线供电：支持； 防区数：8防区； 网口：10M/100M自适应以太网口； IO输出：无； SD卡扩展：不支持； 探测器供电：室内机网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； 外观尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*高）； 电源：网线供电或DC12V ； 功耗：≤6W 。 | 台 | 1 |  |  |
| 86 | 86 | 室内机配件 | 室内机配件 1.型号：DS-KH6330/20-C配件 2.包括室内机挂板、电源端子、一根10芯排线、螺丝包；挂板适合86盒及120盒安装； | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 87 | 室内机供电设备 | 室内机供电设备 1.型号：DS-KAD606-N 2. 8个RJ45接口，6个10/100M自适应网线供电口，2个10/100M自适应级联联网口。支持6台全数字室内机供电和通讯； 级联数量：8个； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；。支持存储和转发交换方式。支持VLAN技术。平均无故障时间MTBF≥10万小时。工作温度范围，-10℃-+55℃。电源：DC24V。（推荐：1台DS-KAW150-2系列电源通过DS-KAD606-N最终给室内机供电，最多支持24台全数字室内机，可给4台DS-KAD606-N供电；1台DS-KAW50-2系列电源通过DS-KAD606-N最终给室内机供电，最多支持6台全数字室内机，可给1台DS-KAD606-N供电。）尺寸：176mm*91mm*32mm | 台 | 1 |  |  |
| 88 | 88 | 单门磁力锁 | 单门磁力锁 1.型号：DS-K4H250ESC 2.锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 个 | 3 |  |  |
| 89 | 89 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 1.型号：DS-K4H250EC-LZ 2.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 3 |  |  |
| 90 | 90 | 电锁 | 电锁 1.型号：DS-K4T100C 2.断电开锁 锁体205x35x40mm 短板90x25x2mm 锁芯16mm长×16mm直径 支持延时0,3,6,9秒可调 锁状态信号输出:NO/NC/COM 门状态信号输出:NO/COM 使用环境：室内 工作电压 12VDC 启动电流 900mA(启动瞬间) 工作电流 110mA(完全上锁) 电插锁不区分左右门、不区分单双门。双门使用两个。 | 个 | 1 |  |  |
| 91 | 91 | 门禁电源控制器 | 门禁电源控制器 1.型号：JK-5A,带备用电源 | 台 | 4 |  |  |
| 92 | 92 | 单联单控大翘板开关 | 单联单控大翘板开关 1.型号：EB29 2.结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 套 | 4 |  |  |
| 93 | 93 | 大翘板门铃开关 | 大翘板门铃开关 1.型号：EB29 2.结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 套 | 4 |  |  |
| 94 | 94 | 8口交换机 | 8口交换机 1.型号：DS-3E1309-S(国内标配)/轻网管 2.提供8个百兆电口，1个千兆电口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理支持远程升级支持最远250 m传输 百兆网络接入，千兆上行设计线速转发 存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 95 | 门禁系统感应厚卡(白) | 门禁系统感应厚卡(白) 1.型号：DS-K7M101 2.卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 | 100 |  |  |
| 96 | 96 | 数字化系统医护对讲分机 | 数字化系统医护对讲分机 1.采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线 2.采用5英寸液晶屏，分辨率至少800*480，16M真彩色，品牌A规 3.待机界面可显示患者的住院信息、护理信息和注意事项 4.菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费、医生简介和医生照片 5.采用4个25色护理标识灯警示护理级别、过敏、饮食、预警等颜色 6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号 7.支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息 8.支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助 9.支持换药呼叫，可直接提示护士换药信息 10.支持吸氧计时，可自动记录吸氧时长并定时报警 11.支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒 12.支持对护士工作进行满意度评价 13.手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制手电筒，带强磁底座 | 套 | 11 |  |  |
| 97 | 97 | 数字化系统手持呼叫器 | 数字化系统手持呼叫器 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。 2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 | 套 | 11 |  |  |
| 98 | 98 | 数字化系统医护主机 | 数字化系统医护主机 1.含IP网络医护主机，屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 2.含信息相互管理主机，具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信3.手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级 13.安装位置：护士站 | 套 | 1 |  |  |
| 99 | 99 | 数字化系统16口POE交换机 | 数字化系统16口POE交换机 1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。 3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。 8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。 9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统 | 台 | 1 |  |  |
| 100 | 100 | 数字化系统走廊显示屏 | 数字化系统走廊显示屏 1.尺寸：25英寸 2.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字 3.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 4.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 1 |  |  |
| 101 | 101 | 数字化系统地址盒 | 数字化系统地址盒 1.规格：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 102 | 102 | 数字化护理通讯信息系统软件 | 数字化护理通讯信息系统软件 1.支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。2.护理通讯信息管理平台NIS-MP基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台NIS-SA 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4.护理信息公共发布平台NIS-RP通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作 一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 103 | 103 | 综合布线 | 综合布线 1.六类线UTP-CAT6 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 3612.80 |  |  |
| 104 | 104 | HDMI数据线 | HDMI数据线 1.每条15米HDMI光纤线 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 15.00 |  |  |
| 105 | 105 | 电气配线 | 电气配线 1.WDZ-RVB-2*2.5 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 576.30 |  |  |
| 106 | 106 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-2*0.75 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 130.60 |  |  |
| 107 | 107 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-2*1 2.敷设方式：穿管敷设 .满足设计使用要求 | m | 150.20 |  |  |
| 108 | 108 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-3*1 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 127.10 |  |  |
| 109 | 109 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-4*1 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 125.20 |  |  |
| 110 | 110 | 镀锌电线管JDG20 | 镀锌电线管JDG20 1.材质:热浸锌电线管 2.敷设方式：沿墙暗敷 3.满足设计使用要求 | m | 585.60 |  |  |
| 111 | 111 | 喷涂钢制桥架100*100mm | 喷涂钢制桥架100*100mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 69.04 |  |  |
| 112 | 112 | 桥架支架制作、安装 | 桥架支架制作、安装 1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 197.90 |  |  |
| 113 | 113 | 新风机组自动化控制系统 | 新风机组自动化控制系统 1.采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 2.实现室内控制与机房控制同步功能； 3.实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 4.满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 114 | 114 | 排风机控制系统开关 | 排风机控制系统开关 1.独立启停 2.满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 115 | 115 | 风机盘管控制系统 | 风机盘管控制系统 1.含温控器 2.满足设计要求 | 套 | 11 |  |  |
| 116 | 116 | 触摸式控制屏 | 触摸式控制屏 1.7寸触摸式控制屏 2.满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 117 | 117 | 紫铜管Φ10×1.0 | 紫铜管Φ10×1.0 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 120.00 |  |  |
| 118 | 118 | 紫铜管Φ12×1.0 | 紫铜管Φ12×1.0 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 60.00 |  |  |
| 119 | 119 | 紫铜管Φ15×1.0 | 紫铜管Φ15×1.0 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 43.50 |  |  |
| 120 | 120 | 紫铜管Φ22×1.2 | 紫铜管Φ22×1.2 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 6.50 |  |  |
| 121 | 121 | 紫铜管Φ35×1.5 | 紫铜管Φ35×1.5 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银 钎焊接，整个系统连接均采用金属密封 ，可保证系统的气密性。 | m | 25.00 |  |  |
| 122 | 122 | 副管支架 | 副管支架 1.材质：角铁 2.支架：U型600mm×400mm×600mm 3.规格尺寸：Φ30mm×30mm×2.0mm | 套 | 25 |  |  |
| 123 | 123 | 密封快速氧气终端ZQJO | 密封快速氧气终端ZQJO 1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：0.4Mpa 3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 12 |  |  |
| 124 | 124 | 密封快速吸引终端ZQJV | 密封快速吸引终端ZQJV 1.标准：国标 2.氧气终端设计压力：-0.04Mpa 3.氧气终端设计流量：35L/min | 个 | 12 |  |  |
| 125 | 125 | 密封快速空气终端ZQJA | 密封快速空气终端ZQJA 1.标准：国标 2.氧气终端设计压力：0.4Mpa 3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 12 |  |  |
| 126 | 126 | 紫铜弯头球头、球帽6YC | 紫铜弯头球头、球帽6YC 1.材质：脱脂紫铜 2.工艺：L型脱脂紫铜焊接、Φ8紫铜三通、焊接6YC球头、球帽 氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 25 |  |  |
| 127 | 127 | 紫铜球头、球帽6YC | 紫铜球头、球帽6YC 1.材质：脱脂紫铜 2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 25 |  |  |
| 128 | 128 | 紫铜球头、球帽8YC | 紫铜球头、球帽8YC 1.材质：脱脂紫铜 2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 20 |  |  |
| 129 | 129 | 紫铜球头、球帽12YC | 紫铜球头、球帽12YC 1.材质：脱脂紫铜 2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 15 |  |  |
| 130 | 130 | 维修阀门O-6 | 维修阀门O-6 1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。 2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控制气体断开与畅通作用，以方便对管路中的元器件及终端等的维修。 性能参数： 氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋、焊接三种规格。 氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。 氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 10 |  |  |
| 131 | 131 | 维修阀门V-8 | 维修阀门V-8 1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。 2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控制气体断开与畅通作用，以方便对管路中的元器件及终端等的维修。 性能参数：氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋、焊接三种规格。 氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。 氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 12 |  |  |
| 132 | 132 | 铝合金设备带TX/SBD-03 | 铝合金设备带TX/SBD-03 1.材质：铝合金 2.规格尺寸：220mm×55mm×2.0mm 3.产品工艺：铝合金表面采用静电喷塑工艺处理，色彩亮丽附着力强，耐磨，易清洗。 | 个 | 12 |  |  |
| 133 | 133 | 功能面板 | 功能面板 1.TX/SBD-0M 2.规格尺寸：140mm×2.0mm×1200mm 3.产品工艺：铝合金设备带表面采用喷 塑，功能面板上可设置：氧气、吸引、 空气、呼叫、插座、开关机床冲压开孔 | 个 | 12 |  |  |
| 134 | 134 | 3＋2多功能插座 | 3＋2多功能插座 1.规格：3＋2 2.电压电流：220V，10A 3.外形尺寸：86*86mm 安装孔距：60 接线方式：螺旋柱 产品材料：阻燃 PC | 套 | 12 |  |  |
| 135 | 135 | 三气阀门箱 | 三气阀门箱 1.XT-300 2.进口压力：0.45MPa 3.出口压力：0.45MPa 4.安全阀开启压力：0.5MPa 5.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 136 | 136 | 三气远程报警CMI/500 | 三气远程报警CMI/500 1.主机供电电压：DC9V±5% 电源适配器供电电压：AC100V～240VAC 整机功耗：3W(2气) 默认测压范围：-0.1MPa～1.0MPa 可定制高压测压范围0 MPa～25MPa 气压监测点数：1～7路 默认气压单位：MPa | 台 | 1 |  |  |
| 137 | 137 | 低压铜及铜合金管件Φ8/12/15/22/28/42 | 低压铜及铜合金管件Φ8/12/15/22/28/42 1.材质：脱脂紫铜 2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 批 | 1.000 |  |  |
| 138 | 138 | 漏电保护器1p30A | 漏电保护器1p30A 1.内芯材质：高纯度无氧铜 2.绝缘材质：PVC 3.适用电压：200V/500V | 个 | 2 |  |  |
| 139 | 139 | 铜芯多股电缆线3×2.5 | 铜芯多股电缆线3×2.5 1.内芯材质：高纯度无氧铜 2.绝缘材质：PVC 3.适用电压：200V/500V 4.高纯度无氧铜、高韧性抗拉耐磨、环保PVC阻燃材料 | m | 108.00 |  |  |
| 140 | 140 | 屏蔽信号线3×1.0 | 屏蔽信号线3×1.0 1.内芯材质：高纯度无氧铜 2.绝缘材质：PVC 3.双屏蔽、更抗干扰、抗氧化、抗老化、传输快且稳定，衰减小、电阻低 | m | 20.00 |  |  |
| 141 | 141 | 装饰圈 | 装饰圈 1.材质：喷塑 2.规格尺寸：Φ57mm 3.产品工艺：一次性压铸成型 | 套 | 12 |  |  |
| 142 | 142 | 离心式排风机 | 离心式排风机 1.排风量：300m3/h 2.机外余压：170Pa 3.马达功率：214W 4.安装方式：室内吊装 | 台 | 2 |  |  |
| 143 | 143 | 离心式排风机 | 离心式排风机 1.排风量：500m3/h 2.机外余压：200Pa 3.马达功率：214W 4.安装方式：室内吊装 | 台 | 1 |  |  |
| 144 | 144 | 离心式排风机 | 离心式排风机 1.排风量：1000m3/h 2.机外余压：250Pa 3.马达功率：380W 4.安装方式：室内吊装 | 台 | 1 |  |  |
| 145 | 145 | 风机盘管 FP-34 | 风机盘管 FP-34 1.送风量：370m3/h 2.机外风压：30Pa 3.马达功率：41W 4.制冷量：1.9KW 5.制热量：3.2KW 6.两管制，回风口安装可清洗式铝网 7.回风口安装微静电空气净化过滤装置 8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 4 |  |  |
| 146 | 146 | 风机盘管 FP-51 | 风机盘管 FP-51 1.送风量：570m3/h 2.机外风压：30Pa 3.马达功率：55W 4.制冷量：2.9KW 5.制热量：4.6KW 6.两管制，回风口安装可清洗式铝网 7.回风口安装微静电空气净化过滤装置 8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 1 |  |  |
| 147 | 147 | 风机盘管 FP-68 | 风机盘管 FP-68 1.送风量：760m3/h 2.机外风压：30Pa 3.马达功率：55W 4.制冷量：3.7KW 5.制热量：5.9KW 6.两管制，回风口安装可清洗式铝网 7.回风口安装微静电空气净化过滤装置 8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 1 |  |  |
| 148 | 148 | 风机盘管 FP-136 | 风机盘管 FP-136 1.送风量：1400m3/h 2.机外风压：30Pa 3.马达功率：147W 4.制冷量：7.2KW 5.制热量：11.5KW 6.两管制，回风口安装可清洗式铝网 7.回风口安装微静电空气净化过滤装置 8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 5 |  |  |
| 149 | 149 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器 1.规格：500*320*1500mm 2.形式:微穿孔板消声器 3.支架制作安装除锈刷油； 4.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 150 | 150 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 1.规格：500*320mm 2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭 | 个 | 1 |  |  |
| 151 | 151 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 1.规格：200*160mm 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 152 | 152 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 1.规格：200*200mm 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 14 |  |  |
| 153 | 153 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 1.规格：250*200mm 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 154 | 154 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 1.规格：320*200mm 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 155 | 155 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 1.规格：500*320mm 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 156 | 156 | 风管止回阀 | 风管止回阀 1.规格：200*200mm 2.技术参数及要求详见图纸 3.含支架制作、安装、刷油 | 个 | 2 |  |  |
| 157 | 157 | 风管止回阀 | 风管止回阀 1.规格：250*200mm 2.技术参数及要求详见图纸 3.含支架制作、安装、刷油 | 个 | 1 |  |  |
| 158 | 158 | 风管止回阀 | 风管止回阀 1.规格：320*200mm 2.技术参数及要求详见图纸 3.含支架制作、安装、刷油 | 个 | 1 |  |  |
| 159 | 159 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 1.规格：400*400mm 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 10 |  |  |
| 160 | 160 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 1.规格：600*600mm 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 13 |  |  |
| 161 | 161 | 普通排风口 | 普通排风口 1.规格：400*400mm 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 12 |  |  |
| 162 | 162 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 1.规格：600*300mm 2.含尼龙滤网 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 5 |  |  |
| 163 | 163 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 1.规格：1200*300mm 2.含尼龙滤网 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 164 | 164 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶 1.规格：800*400mm 2.含防虫铝网 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 165 | 165 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 1.规格：600*400mm 2.含防虫铝网 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 166 | 166 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 1.规格：800*400mm 2.含防虫铝网 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 167 | 167 | 风管软接头 | 风管软接头 |  | 1.57 |  |  |
| 168 | 168 | 镀锌钢制风管 | 镀锌钢制风管 1.板材厚度：1.2mm 2.接口形式:咬口 3.气密封处理并加管道支架固定 4.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 309.98 |  |  |
| 169 | 169 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 通风、防排烟工程检测、调试 | Kw | 2.000 |  |  |
| 170 | 170 | 风管漏光试验、漏风试验 | 风管漏光试验、漏风试验 | m2 | 154.99 |  |  |
| 171 | 171 | 静态流量平衡阀 DN65 | 静态流量平衡阀 DN65 1.连接方式：法兰连接 2.含压力试验 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 172 | 172 | 铸铁蝶阀 DN65 | 铸铁蝶阀 DN65 1.连接方式：法兰连接 2.含压力试验 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 173 | 173 | 不锈钢软接(风机盘管供回水用) DN201 | 不锈钢软接(风机盘管供回水用) DN201.连接方式：螺纹连接 2.含压力试验 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 11 |  |  |
| 174 | 174 | 镀锌钢管（供回水） DN20 | 镀锌钢管（供回水） DN20 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 43.11 |  |  |
| 175 | 175 | 镀锌钢管（供回水） DN32 | 镀锌钢管（供回水） DN32 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 16.06 |  |  |
| 176 | 176 | 镀锌钢管（供回水） DN40 | 镀锌钢管（供回水） DN40 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 14.00 |  |  |
| 177 | 177 | 镀锌钢管（供回水） DN50 | 镀锌钢管（供回水） DN50 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 33.75 |  |  |
| 178 | 178 | 无缝钢管（供回水） DN65 | 无缝钢管（供回水） DN65 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：焊接连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 19.48 |  |  |
| 179 | 179 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：粘接连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 14.61 |  |  |
| 180 | 180 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：粘接连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 24.74 |  |  |
| 181 | 181 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装 1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 309.00 |  |  |
| 182 | 182 | 管道保温 | 管道保温 1.橡塑保温材料厚度20mm以下 2.管道57以下 | m³ | 0.12 |  |  |
| 183 | 183 | 管道保温 | 管道保温 1.橡塑保温材料厚度30mm以下 2.管道57以下 | m³ | 0.38 |  |  |
| 184 | 184 | 管道保温 | 管道保温 1.橡塑保温材料厚度40mm以下 2.管道133以下 | m³ | 0.14 |  |  |
| 185 | 185 | 风管保温棉 | 风管保温棉 30mm厚；难燃B1级橡塑绝热板材保温 | m³ | 10.56 |  |  |
| 186 | 186 | 不锈钢洗涤池 | 不锈钢洗涤池 1.规格：二人位，方形 2.材质：不锈钢成品 3.配套混水龙头 | 套 | 1 |  |  |
| 187 | 187 | 柱式洗手盆 | 柱式洗手盆 1.型号：L-170 2.尺寸：567*455*800mm 3.材质：陶瓷 4.配手动混水龙头ME1-1201 | 套 | 9 |  |  |
| 188 | 188 | 坐式大便器 | 坐式大便器 1.规格、型号：连体座厕A-CA67 2.材质：陶瓷 3.含冲洗水箱 4.自带角阀及软管 | 套 | 1 |  |  |
| 189 | 189 | 拖布池 | 拖布池 1.型号、规格：H-JC05/Q-JL05 2.配普通单冷龙头JE-0227 | 套 | 2 |  |  |
| 190 | 190 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（冷水，纯水） 1.管道压力：1.6MPa 2.连接方式：卡压连接 3.含管道消毒冲洗 | m | 46.14 |  |  |
| 191 | 191 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（冷水，纯水） 1.管道压力：1.6MPa 2.连接方式：卡压连接 3.含管道消毒冲洗 | m | 11.64 |  |  |
| 192 | 192 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（冷水，纯水） 1.管道压力：1.6MPa 2.连接方式：卡压连接 3.含管道消毒冲洗 | m | 4.70 |  |  |
| 193 | 193 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（冷水，纯水） 1.管道压力：1.6MPa 2.连接方式：卡压连接 3.含管道消毒冲洗 | m | 40.07 |  |  |
| 194 | 194 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（热水，回水） 1.管道压力：1.6MPa 2.连接方式：卡压连接 3.含管道消毒冲洗 | m | 42.97 |  |  |
| 195 | 195 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（热水，回水） 1.管道压力：1.6MPa 2.连接方式：卡压连接 3.含管道消毒冲洗 | m | 7.59 |  |  |
| 196 | 196 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（热水，回水） 1.管道压力：1.6MPa 2.连接方式：卡压连接 3.含管道消毒冲洗 | m | 41.12 |  |  |
| 197 | 197 | UPVC塑料排水管De50 | UPVC塑料排水管De50 1.连接方式：粘接连接 2.含管道闭水试验 | m | 18.79 |  |  |
| 198 | 198 | UPVC塑料排水管De75 | UPVC塑料排水管De75 1.连接方式：粘接连接 2.含管道闭水试验 | m | 5.62 |  |  |
| 199 | 199 | UPVC塑料排水管De110 | UPVC塑料排水管De110 1.连接方式：粘接连接 2.含管道闭水试验 | m | 13.44 |  |  |
| 200 | 200 | 铜截止阀 DN15 | 铜截止阀 DN15 1.公称压力：1.6MPa 2.连接方式：螺纹连接 3.含水压试验 | 个 | 17 |  |  |
| 201 | 201 | 铜截止阀 DN20 | 铜截止阀 DN20 1.公称压力：1.6MPa 2.连接方式：螺纹连接 3.含水压试验 | 个 | 2 |  |  |
| 202 | 202 | 铜截止阀 DN25 | 铜截止阀 DN25 1.公称压力：1.6MPa 2.连接方式：螺纹连接 3.含水压试验 | 个 | 1 |  |  |
| 203 | 203 | 扫除口 | 1.规格：De100 2.材质：UPVC | 个 | 1 |  |  |
| 204 | 204 | 地漏 | 1.规格：DN50 2.材质：不锈钢 3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 1 |  |  |
| 205 | 205 | 地漏 | 1.规格：DN75 2.材质：不锈钢 3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 2 |  |  |
| 206 | 206 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装 1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 148.81 |  |  |
| 207 | 207 | 管道保温 | 1.橡塑保温材料厚度20mm以下 | m³ | 0.27 |  |  |
| 208 | 208 | 管道保温 | 1.橡塑保温材料厚度30mm以下 | m³ | 0.07 |  |  |
| 209 | 209 | 管道保温 | 1.橡塑保温材料厚度40mm以下 | m³ | 0.34 |  |  |
| 210 | 210 | 砖砌体拆除 | 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体材质:多孔页岩砖 | m³ | 167.85 |  |  |
| 211 | 211 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除方式:人工拆除 2.构件名称:钢筋混凝土过梁、构造柱 | m³ | 16.52 |  |  |
| 212 | 212 | 余方弃置 | 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:投标人自行考虑 3.加盖汽车运渣 | m³ | 267.36 |  |  |
| 213 | 213 | 运输、安装、税费及其它 | 运输、安装、税费及其它 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 二、住院楼3F血透室设备采购及安装 |
| 214 | 1 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:内隔墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 GQ7.5 | m³ | 60.00 |  |  |
| 215 | 2 | 墙面涂膜防水 | 墙面涂膜防水材料 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 2.10mm厚1：2.5水泥砂浆打底刮毛 3.10mm厚1：3水泥砂浆糙面抹平 | m2 | 221.68 |  |  |
| 216 | 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼(地)面涂膜防水材料 1.刷素水泥浆结合层一道（内掺水重3%~5%的108胶） 2.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 3.6mm厚1:2水泥砂浆压实抹平 | m2 | 150.27 |  |  |
| 217 | 4 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 1065.32 |  |  |
| 218 | 5 | 自流坪楼地面 | 自流坪楼地面 1.流体制作 安装，平整度高 2.吸收性界面处理剂，2~3mm厚自流平 | m2 | 921.57 |  |  |
| 219 | 6 | 块料楼地面 | 块料楼地面 1.撒素水泥灰一道（洒适量清水） 2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层 3.600*600地砖，白水泥浆擦缝 | m2 | 141.77 |  |  |
| 220 | 7 | 过门石 | 过门石 1.撒素水泥灰一道（洒适量清水） 2.6mm厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.花岗岩大理石面层，白水泥浆擦缝 | m2 | 1.97 |  |  |
| 221 | 8 | 塑胶卷材楼地面 | 塑胶卷材楼地面 材质：2.0mm厚同质透心碎花纹卷材PVC地板。 细项描述： 材质：聚氯乙烯地板 特殊维护处理：EASYCARE 1.环保： ★（1）不含甲醛；（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； （2）不含石棉、重金属19项、苯、DOP等有害物质 ★（3）TVOC含量小于5微克／立方米（28天）（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； ★（4）通过REACH SVHC高危物质检测220种或以上。（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 2.物理性能：同质透心无方向碎花纹、厚2.0mm、宽2.0m、长20m，防火B1级、防滑等级R9、耐刮、耐污抗菌 ★耐磨等级：T级（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 色牢度＞6级 ★耐污抗化学腐蚀性能：70项（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 防霉性能：0级(不生长) 抗细菌性能（金黄色葡萄糖球菌，大肠杆菌）＞99%专用胶粘贴 | m2 | 921.57 |  |  |
| 222 | 9 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线 1.撒素水泥灰一道（洒适量清水） 2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层 3.120*600mm踢脚砖 | m2 | 4.40 |  |  |
| 223 | 10 | 塑胶卷材踢脚线 | 塑胶卷材踢脚线 1.2mm厚PVC同质透心卷材地板，高120mm，双面涂胶粘贴（胶粘剂与踢脚配套生产） 2.R=40垫条，粘合剂粘铺 | m2 | 73.28 |  |  |
| 224 | 11 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:GMn7.5mm 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:GMn7.5mm | m2 | 845.18 |  |  |
| 225 | 12 | 块料墙面 | 块料墙面 1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.5mm厚1:2建筑胶水泥沙浆粘贴层 3.300*600墙面砖（粘贴前先将瓷砖浸 水两小时以上），白水泥擦缝 | m2 | 221.68 |  |  |
| 226 | 13 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板 1.6mm无机彩色预涂装饰板，专用卡槽拼缝,专用胶粘贴 | m2 | 1228.68 |  |  |
| 227 | 14 | 轻质隔墙（单层单面） | 轻质隔墙（单层单面） 1.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200） 2.8mm石膏板基层 | m2 | 913.41 |  |  |
| 228 | 15 | 轻质隔墙（单层双面 | 轻质隔墙（单层双面） 1.8mm石膏板基层 2.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200内填100mm厚岩棉100kg/m3） 3.8mm石膏板基层 | m2 | 723.51 |  |  |
| 229 | 16 | 大理石窗台 | 大理石窗台 1.300mm宽20mm厚大理石加厚磨边窗台板 2.20mm厚大理石支撑板（大理石颜色业主自定） 3.20mm厚1:3水泥砂浆粘结 | m | 7.20 |  |  |
| 230 | 17 | 不锈钢窗台 | 不锈钢窗台 1.18mm厚大芯板底，侧mm9厚木工板面1.0mm厚304不锈钢，玻璃胶填缝 | m | 22.90 |  |  |
| 231 | 18 | PVC防撞带 | PVC防撞带 1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板（中距750，但每条不少于两个） 2.铝合金基座 3.150mm宽PVC塑料盖板面层 | m | 95.69 |  |  |
| 232 | 19 | PVC护角 | PVC护角 1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板 2.内衬铝合金基座 3.规格：50*50mm,配护角堵头 | m | 148.61 |  |  |
| 233 | 20 | 阳角1:2砂浆包角 | 阳角1:2砂浆包角 | m | 145.80 |  |  |
| 234 | 21 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚 1.600*600*0.8mm铝扣板面层 2.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆，CS60*B*1.2主骨@1200mm、38V型三角骨@600mm轻钢龙骨2.L35*15铝线条收口，中性瓷白玻璃胶填缝 | m2 | 309.74 |  |  |
| 235 | 22 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚 1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆，CS60*B*1.2主骨@1200mm、50*19U型三角骨@400mm轻钢龙骨 2.L35*15铝线条收口，中性瓷白玻璃胶填缝 3.8mm厚硅酸钙板基层 4.1200*600*1.0mm防锈铝单板面层 5.L35*15龙骨收边，中性瓷白色玻璃胶填缝 | m2 | 749.17 |  |  |
| 236 | 23 | 吊顶反支撑 | 吊顶反支撑 1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙镀锌吊杆，CS60*B*1.2主骨、斜撑，两倍主龙骨间距布置 | m2 | 1058.91 |  |  |
| 237 | 24 | 墙面喷(刷)涂料 | 1.2mm厚耐水腻子分面抹，打磨光滑 2.刷乳胶漆（一底二面） | m2 | 845.18 |  |  |
| 238 | 25 | 护士站 | 护士站 1.规格：长Lx宽700mmx高1050mm； 2.材料：台面用人造石，台架用生态板制作组成 | m | 6.80 |  |  |
| 239 | 26 | 大理石台面 | 大理石台面 1.台盆大理石台面 2.镀锌型钢台架 | m2 | 1.48 |  |  |
| 240 | 27 | 气密封单开门 0721GMB2、0721GMC2 | 1.700*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 5 |  |  |
| 241 | 28 | 气密封单开门 0821GMC2 | 1.800*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 242 | 29 | 气密封单开门 1021GMB2、1021GMC2 | 气密封单开门 1021GMB2、1021GMC2 1.1000*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 23 |  |  |
| 243 | 30 | 气密封双开门 1321GMC2 | 气密封双开门 1321GMC2 1.1300*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 2 |  |  |
| 244 | 31 | 气密封双开门 1521GMB2 | 气密封双开门 1521GMB2 1.1500*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 6 |  |  |
| 245 | 32 | 气密封双开门 1821GMC2 | 气密封双开门 1821GMC2 1.1800*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 246 | 33 | 气密封电动双开门 1521GMB2-电 | 气密封电动双开门 1521GMB2-电 1.1500*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边 2.门套采用防火板制作，铝合金封边, 3.带电动门机 4.6mm+40mm+6mm中空钢化玻璃观察窗。 5.“手术中”LED显示灯，消防联动，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关，304不锈钢防撞带 | 樘 | 2 |  |  |
| 247 | 34 | 金属固定窗0912C | 金属固定窗0912C 1.900*1200mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 1 |  |  |
| 248 | 35 | 金属固定窗1212C | 金属固定窗1212C 1.1200*1200mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 3 |  |  |
| 249 | 36 | 满堂脚手架 | 1.脚手架材质:钢管满堂脚手架（脚手架产权由中标人所有，设备安装时使用，项目完成后由中标人收回） | m2 | ####### |  |  |
| 250 | 37 | 局部装饰装修垂直运输 | 1.建筑物垂直高度:20m以内 | m2 | ####### |  |  |
| 251 | 38 | 金属固定窗1812C | 金属固定窗1812C 1.1800*1200mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 4 |  |  |
| 252 | 39 | 双电源配电箱 ALX3 | 双电源配电箱 ALX3 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 253 | 40 | 配电箱 ALX3-U1 | 配电箱 ALX3-U1 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 254 | 41 | 配电箱 ALX3-1 | 配电箱 ALX3-1 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 255 | 42 | 配电箱 ALX3-2 | 配电箱 ALX3-2 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 256 | 43 | 配电箱 ALX3-3 | 配电箱 ALX3-3 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 257 | 44 | 配电箱 ALX3-4 | 配电箱 ALX3-4 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 258 | 45 | 配电箱 ALX3-5 | 配电箱 ALX3-5 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 259 | 46 | 配电箱 ALX3-6 | 配电箱 ALX3-6 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 260 | 47 | 配电箱 APX3-7 | 配电箱 APX3-7 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 261 | 48 | 三相带空气开关的小型电箱 | 三相带空气开关的小型电箱 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.规格：32A 380V 3.元件详施工图 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 262 | 49 | UPS不间断电源（二） | 1.UPS主机要求为：含1台三进三出，功率120kVA,双变换纯在线式，要求标准内置输出隔离变压器，不接受外置隔离变压器。 2.★UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。要求提供生产厂的投标产品整机工作拓扑图及说明的证明材料。 3.UPS输入电压范围：不小于285V～475V。输入频率跟踪范围不小于50±10％；要求提供产品彩页（否则该项参数视为负偏离）。 4.UPS应具备延时启动功能，且延时时间屏幕可设置，其设置范围不少于0-999s，要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 5.★输出有功功率：≥额定容量 × 0.9kW/kVA；要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 6.★面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数、不少于10000条历史记录和整机工作状态；为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 7.UPS应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电； 8.★UPS内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 9.★整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。要求提供该功能证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 要求提供生产厂家盖章的针对该功能的证明材料。 10.UPS主机操作面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况可现场一键关停。并做好相应的防护措施。 11.UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。 12.★蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 13.★含64节铅酸免维护蓄电池，每节电池容量为12V100AH，要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 14.UPS含2套电池柜尺寸（mm）：780×890×1180 ，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀； 可容纳电池数量： 12V100AH 32只 ，产品包装多层高墙瓦纸箱包装 。 15. 电池柜产品特点：（1）、避免人体和蓄电池的直接接触。（2）、表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。 16.UPS含2个3P/300A 500VDC电池直流空开。 17.UPS含电池空开盒、含电池连接线铜截面120mm²，含铜头冷压头、含主机到电池柜的连接线。 | 套 | 1 |  |  |
| 263 | 50 | 谐波保护装置 | 谐波保护装置 1.型号:HPD2000DH-50-4 2.尺寸:W500 D200 H700 额定50A,额定电压 AC380V ±15%,额定频率 50Hz ±5% 3.电气接线 单相;三相三线;三相四线 补偿模式 ①单独补偿谐波;*②单独补 偿无功和不平衡;*③优先补偿谐波;*④优先补偿无功和不平衡。补偿容量 *根据补偿模式,智能分配用于谐波、无功和不平衡的补偿容量。谐波补偿范围 2~50次谐波谐波补偿设定 ①2-50次自动滤波;*②2-25次奇数次可选; *③2-25次偶数次可选;*④25-50次可选。 谐波补偿能力 自动滤波能力大于97%(在额定容量下);*人工设定谐波补偿率无功补偿能力 *可补容性无功和感性无功功率因数校正 *0.99~-0.99可设定零序补偿能力 *有瞬时响应时间 0.1ms全响应时间 10ms有功功率损耗 <2% 额定模块功率下,98%效率过载能力 120%,瞬间300%保护方式 过欠压,过流,过热,限流多台运行方式 并联运行,不限数量平均无故障时间 ≥10万小时拓扑结构 多重化两电平;三电平开关频率 20KHz控制算法 瞬时无功和DFT控制器架构 ARM(带浮点处理器)+FPGA全数字控制通信功能 *采用Modbus远程通讯协议,通信接口, RS485/422/232和以太网控制连接 电气连接,或光纤显示界面 电压、电流、功率、功率因数、谐波电流、谐波畸变率、运行方式、运行时间、故障信息 | 套 | 1 |  |  |
| 264 | 51 | 应急LED密封净化灯盘 | 应急LED密封净化灯盘 1.规格：300*600，28w 2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急时间30min | 套 | 5 |  |  |
| 265 | 52 | 应急LED密封净化灯盘 | 应急LED密封净化灯盘 1.规格：600*600，48w 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急时间30min | 套 | 16 |  |  |
| 266 | 53 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘 1.规格：300*300，15W 2.吸顶安装3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥960LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源 | 套 | 7 |  |  |
| 267 | 54 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘 1.规格：300*600，28W 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源 | 套 | 14 |  |  |
| 268 | 55 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘 1.规格：600*600，48W 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源 | 套 | 74 |  |  |
| 269 | 56 | 单联单控开关 | 单联单控开关 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:距地1.4m暗装 | 个 | 20 |  |  |
| 270 | 57 | 双联单控开关 | 双联单控开关 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 11 |  |  |
| 271 | 58 | 三联单控开关 | 三联单控开关 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 4 |  |  |
| 272 | 59 | 四联单控开关 | 四联单控开关 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 3 |  |  |
| 273 | 60 | 双联双控开关 | 双联双控开关 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 8 |  |  |
| 274 | 61 | 单相二、三孔带保护门插座 | 单相二、三孔带保护门插座 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:按实际使用区域距地暗装 | 套 | 204 |  |  |
| 275 | 62 | 单相二、三孔防水防溅插座 | 单相二、三孔防水防溅插座 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:按实际使用区域距地0.3/1.5m暗装 | 套 | 45 |  |  |
| 276 | 63 | 插座组 | 插座组 1.每组配置4套单相二、三孔安全型10A插座+2套单相三孔安全型16A插座 2.安装方式:设备带上安装 | 台 | 47 |  |  |
| 277 | 64 | 接地母线 | 接地母线 1.利用-40*4镀锌扁钢与预埋钢板100*100*6与柱内钢筋可靠焊接接地 2.满足设计要求 | m | 213.10 |  |  |
| 278 | 65 | 等电位端子箱LEB | 等电位端子箱LEB 1.型号：TD28 2.满足设计要求 | 台 | 21 |  |  |
| 279 | 66 | 接地装置调试 | 接地装置调试 1.满足设计要求 | 系统 | 1 |  |  |
| 280 | 67 | 电力电缆WDZ-YJY-4*120+1*70m | 电力电缆WDZ-YJY-4*120+1*70m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 78.00 |  |  |
| 281 | 68 | 电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16m | 电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 68.00 |  |  |
| 282 | 69 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16m | 电力电缆WDZ-YJY-5*16m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 20.00 |  |  |
| 283 | 70 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10m | 电力电缆WDZ-YJY-5*10m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 30.00 |  |  |
| 284 | 71 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 144.90 |  |  |
| 285 | 72 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2 1.敷设方式：穿管敷设 2.满足设计使用要求 | m | 1892.50 |  |  |
| 286 | 73 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2 1.敷设方式：穿管敷设 2.满足设计使用要求 | m | 2529.20 |  |  |
| 287 | 74 | 电气配管JDG20 | 电气配管JDG20 1.材质:热浸锌电线管 2.敷设方式：沿墙暗敷 3.满足设计使用要求 | m | 630.80 |  |  |
| 288 | 75 | 电气配管JDG25 | 电气配管JDG25 1.材质:热浸锌电线管 2.敷设方式：沿墙暗敷 3.满足设计使用要求 | m | 843.10 |  |  |
| 289 | 76 | 电气配管JDG40 | 电气配管JDG40 1.材质:热浸锌电线管 2.敷设方式：沿墙暗敷 3.满足设计使用要求 | m | 38.00 |  |  |
| 290 | 77 | 喷涂钢制桥架100*50mm | 喷涂钢制桥架100*50mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 32.40 |  |  |
| 291 | 78 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 94.00 |  |  |
| 292 | 79 | 喷涂钢制桥架300*100mm | 喷涂钢制桥架300*100mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 38.50 |  |  |
| 293 | 80 | 桥架支架制作、 | 桥架支架制作、安装 1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 469.40 |  |  |
| 294 | 81 | 单口网络插座 | 单口网络插座 1.规格：用作单口外网网络插座（含单口面板和六类模块） 2.型号:86型底盒 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 8 |  |  |
| 295 | 82 | 双口网络插座 | 双口网络插座 1.规格：用作电话、内网网络插座（含双口面板和六类模块） 2.型号:86型底盒 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 8 |  |  |
| 296 | 83 | 双口网络插座 | 双口网络插座 1.规格：用作双口内网网络插座（含双口面板和六类模块） 2.型号:86型底盒 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 66 |  |  |
| 297 | 84 | 无线AP | 无线AP 1.规格：无线AP（含面板） | 套 | 7 |  |  |
| 298 | 85 | HDIM插座 | HDIM插座 1.规格：含面板 | 套 | 1 |  |  |
| 299 | 86 | 3W天花喇叭 | 3W天花喇叭 1.型号：DS-KBS3030-C 2.安装方式：吸顶安装 3.5寸全频定压吸顶音箱，人声干净，高音清晰，低音丰富。 扬声器单元：5寸纸盆喇叭 最大功率：3W 额定功率（PHC）：3W 灵敏度（1kHz,1米）：91dB±3 dB 有效频率范围（-10dB）：90-16kHz 额定电压：100V 输入接口：2-芯连接线 接线端颜色：透明PP端子 壳体：PP | 台 | 35 |  |  |
| 300 | 87 | 6W音量控制器 | 6W音量控制器 1.型号：DS-KBD3V00 2.安装方式：距地1.4m安装 3.额定功率：6W 输入电压：70-100V 每档衰减值：6db 总衰减值：18db 档数：5档 材质：ABS | 台 | 25 |  |  |
| 301 | 88 | 30W音量控制器 | 30W音量控制器 1.型号：DS-KBD3V00 2.安装方式：机柜内安装 3.额定功率：30W 输入电压：70-100V 每档衰减值：6db 总衰减值：18db 档数：5档 材质：ABS | 台 | 1 |  |  |
| 302 | 89 | 十六路受控矩阵分区器 | 十六路受控矩阵分区器 1.型号：DS-KBD6F00 2.安装方式：机柜内安装 3.采用32位高速处理器，性能强劲、速度快；支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全；支持20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能；支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动；内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存；具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配）；输入接口：报警输入*20、防拆*1，输出接口：报警继电器*4，供电：220V，功耗：≤4W | 台 | 1 |  |  |
| 303 | 90 | 合并式广播功率放大器 | 合并式广播功率放大器 1.型号：DS-KBA6652 2.2U机架式设计，高性能的网络定压功 放，启动时间≤1秒； 3.内置650W高效率数字功放，定压 100V输出，效率高达90%以上； 4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、 1路辅助线路输入、1路网络音频)； 5.设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量；6.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 7.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 8.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 9.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 10.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 11.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 12.内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 13.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 14.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 15.宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 16.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统： 嵌入式Linux 处理器主频： 1GHz 内存 ：512MB EMMC： 4GB 音频输入 ：6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出： 单通道100V输出；莲花头 输出*1 采样率： 8kHz～48kHz 量化位数： 16bit 信噪比： ≥90dB 频率响应 ：50Hz-20KHz 音量调节： 支持本地及远程音量调节 输出功率： 650W 音频压缩标准： PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式： .mp3/.wav 音频压缩码率： 64 Kbps 音质： 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口 网络协议 ：ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS 物理接口 ：报警输入*2；报警输出*1 ；音量调节按钮*1；RTC*1路指示灯： 电源指示灯*1，红、绿双色状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 ：220V供电 | 台 | 1 |  |  |
| 304 | 91 | 智能主机 | 1. 铝合金面板,全金属设计，机箱可抗 接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽 压输入； 2. 采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠，操作更便利； 3. 支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒； 4. 支持最大1500路广播点接入（默认接入500路，超过需要按照路数收费），支持高达500路并发广播，响应时间≤5秒； 5. 支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联； 6. 支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理； 7. 支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态； 8. 支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发； 9. 支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理； 10. 支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放； 11. 支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备； 12. 支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节； 13. 支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 14. 支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； 15. 支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新； 16. 支持将所管理内容一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼； 17. 支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 显示屏：17.3寸宽屏 分辨率：1920(H)*1080(V) 亮度：300 cd/m2 可视角度：89/89/89/89(上/下/左/右) 触摸屏：十点工规电容触摸屏 键鼠：抽拉式键盘鼠标 处理器：i5-2400 CPU(主频3.1GHz,四核四线程) 芯片组：B75 BIOS：AMI UEFI 内存：8GB DDR3内存 显示：Intel? HD Graphics(VGA+HDMI) 扩展插槽：1* PCIEx16；1* PCIEx4；2* PCI 主板：EC9-H7562E-2P 有线网：2*10/100/1000Mbps自适应网口，支持远程唤醒 硬盘位：128G固态硬盘 接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持10/100/1000Mbps（Intel82583 +Intel82579）；6*COM (5*RS232，COM1支持RS232/422/485) ； 6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MICin,1* Line out,1* Line in；1*金属带灯开关；1*PS/2设备接入：支持最大1500路广播点接入（默认授权500路，超过500路时需购买授权扩容） 广播并发：支持最大500路广播点实时喊话工作温度：-10℃-60℃,5%～95%（非凝结状态）存储温度：-20℃-70℃,5%～95%（非凝结状态）供电方式：AC 90-264V ATX300WESD：接触式4Kv，气隙6Kv电磁干扰 抗振：GB/T2423. | 台 | 1 |  |  |
| 305 | 92 | 分区寻呼话筒 | 1. 安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏 ，支持第三方app安装，便于拓展个性 业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时 广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒 体库文件。 4. 支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。 6. 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备。 7. 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。 音频输入：内置全指向mic（双mic）& 外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头 音频输出：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放 物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标 、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1 ，音频输出*1，报警输入*2，报警输出 （继电器）*2，HDMI*1 供电：12VDC/标准POE 设备功率：≤12W 工作温度：-10℃～50℃；工作湿度： 10％-90％ 防水等级：室内使用，无需防水 外形尺寸：290*116*31.18mm 安装方式：桌面或墙面挂装 | 台 | 1 |  |  |
| 306 | 93 | 24U机柜 | 24U机柜 1.型号：DS-XS6624-S/T 2.24U，玻璃门，落地 空机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后双开铁门，冷轧板 T=1.5 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.5 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约65KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1294 mm | 台 | 1 |  |  |
| 307 | 94 | 网络彩色半球摄像机 | 网络彩色半球摄像机 1.型号：DS-2CD2366YFM-LQ 2.600万 1/2.4" CMOS星光海螺型网络摄像机最高分辨率可达3200×1800 @20 fps支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态1个内置麦克风，高清拾音采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高，产品尺寸：Φ127.3×96.8 mm | 台 | 41 |  |  |
| 308 | 95 | 32寸专业液晶监视器 | 32寸专业液晶监视器 1.型号：DS-D5032FC-B 2.32寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080； 亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 723.24*423.25*211.79， 音视频输入接口：VGA×1、DVI×1、HDMI×1、BNC IN (CVBS 信号)×1、AUDIO IN×1 音视频输出接口：BNC OUT (CVBS 信号)×1 数据传输接口：USB×1 控制接口：RS-232 IN×1、RS-232 OUT×1标准配置：遥控器×1、串口转接器×1、碳性干电池×2、电源线×1、光盘×1、三合一（保修卡 、合格证、元素表）×1、底座支架×1、底座立柱×1、底座hinge×1 、底座锁合螺钉（M4组合螺钉×4、M4沉头螺钉×4） | 台 | 1 |  |  |
| 309 | 96 | 64路网络数字硬盘录像机 | 64路网络数字硬盘录像机 1.型号：NVR-SN64H 2.硬件： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |  |  |
| 310 | 97 | 24口POE交换机 | 24口POE交换机 1.型号：DS-3E0326P-S(D) 2.提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口。 支持IEEE 802.3at/af。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持红口保障。 支持最远250 m传输。 支持8芯供电。 支持上行口链路聚合。 支持下行口端口隔离。 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理。 百兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 17-24口 | 台 | 2 |  |  |
| 311 | 98 | 监控刻录硬盘4T | 监控刻录硬盘4T 1.型号：HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',SATA 3.0 2.SATA接口/储存时间不小于一个月，储存分辨率不低于720P | 台 | 6 |  |  |
| 312 | 99 | 可视对讲门口机 | 2.显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：800*480； 3.摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 4.视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 5.深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：5000张； 6.用户数量：10000个，合法卡数量：50000张 7.操作方式：实体按键； 8.操作界面：液晶显示，简易菜单； 9.音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 10.支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 11.支持二维码开门 12.RS485：2个，RS485半双工； 13.网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持SIP2.0、RTSP、海康SDK、萤石协议、ISAPI 等协议； 14.支持接入海康全数字/半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统； 15.IO输入：4个； 16.IO输出：0个； | 台 | 1 |  |  |
| 313 | 100 | 感应卡密码门禁机 | 2.读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别; 通信方式：有线网络、WiFi； 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 使用环境：室内使用，不防水； 设备尺寸：137*92*35mm； 设备重量：280g。 注：不含电源，需单独选配电源 | 台 | 4 |  |  |
| 314 | 101 | 门口机配件 | 包括底盒、螺丝包；预埋尺寸：363.8mm*118.1mm*39.2mm | 台 | 5 |  |  |
| 315 | 102 | 门口机供电设备 | .产品尺寸：266*246*82mm； 产品组成：含4.17A开关电源，空开×1； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 台 | 5 |  |  |
| 316 | 103 | 地址盒 | 地址盒 1.型号：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 317 | 104 | 室内分机 | 显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏； 支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门； 摄像头：无； wifi模块：无； 网线供电：支持； 防区数：8防区； 网口：10M/100M自适应以太网口； IO输出：无； SD卡扩展：不支持； 探测器供电：室内机网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； 外观尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*高） ； 电源：网线供电或DC12V ； 功耗：≤6W 。 | 台 | 1 |  |  |
| 318 | 105 | 室内机配件 | 包括室内机挂板、电源端子、一根10芯排线、螺丝包；挂板适合86盒及120盒安装 | 台 | 1 |  |  |
| 319 | 106 | 室内机供电设备 | 室内机供电设备8个RJ45接口，6个10/100M自适应网线供电口，2个10/100M自适应级联联网口。 支持6台全数字室内机供电和通讯； 级联数量：8个； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；。 支持存储和转发交换方式。 支持VLAN技术。 平均无故障时间MTBF≥10万小时。 工作温度范围，-10℃-+55℃。 电源：DC24V。（推荐：1台DS-KAW150-2系列电源通过DS-KAD606-N最终给室内机供电，最多支持24台全数字室内机，可给4台DS-KAD606-N供电；1台DS-KAW50-2系列电源通过DS-KAD606-N最终给 室内机供电，最多支持6台全数字室内机，可给1台DS-KAD606-N供电。）尺寸：176mm*91mm*32mm | 台 | 1 |  |  |
| 320 | 107 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 个 | 3 |  |  |
| 321 | 108 | 双门磁力锁支架 | 双门磁力锁支架选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 3 |  |  |
| 322 | 109 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 个 | 1 |  |  |
| 323 | 110 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 1.型号：DS-K4H250EC-LZ 2.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 1 |  |  |
| 324 | 111 | 门禁电源控制器 | 门禁电源控制器 1.型号：JK-5A,带备用电源 | 台 | 4 |  |  |
| 325 | 112 | 单联单控大翘板开关 | 单联单控大翘板开关 1.型号：EB29 2.结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 套 | 4 |  |  |
| 326 | 113 | 大翘板门铃开关 | 大翘板门铃开关 1.型号：EB29 2.结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 套 | 4 |  |  |
| 327 | 114 | 8口交换机 | 8口交换机 1.型号：DS-3E1309-S(国内标配)/轻网管 2.提供8个百兆电口，1个千兆电口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准 支持iVMS-4200客户端管理支持云管APP管理支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理支持远程升级支持最远250 m传输百兆网络接入，千兆上行设计线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |  |  |
| 328 | 115 | 门禁系统感应厚卡(白) | 门禁系统感应厚卡(白) 1.型号：DS-K7M101 2.卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 | 80 |  |  |
| 329 | 116 | 数字化系统医护对讲分机 | 数字化系统医护对讲分机 1.采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线 2.采用5英寸液晶屏，分辨率至少800*480，16M真彩色，品牌A规 3.待机界面可显示患者的住院信息、护理信息和注意事项 4.菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费、医生简介和医生照片 5.采用4个25色护理标识灯警示护理级别、过敏、饮食、预警等颜色 6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号 7.支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息 8.支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助 9.支持换药呼叫，可直接提示护士换药信息 10.支持吸氧计时，可自动记录吸氧时长并定时报警 11.支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒 12.支持对护士工作进行满意度评价 13.手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制手电筒，带强磁底座 | 套 | 47 |  |  |
| 330 | 117 | 数字化系统手持呼叫器 | 数字化系统手持呼叫器 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。 2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 | 套 | 47 |  |  |
| 331 | 118 | 数字化系统医护主机 | 数字化系统医护主机 1.含IP网络医护主机，屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 2.含信息相互管理主机，具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信 3.手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级 13.安装位置：护士站 | 套 | 1 |  |  |
| 332 | 119 | 数字化系统16口POE交换机 | 数字化系统16口POE交换机 1．主机具有RJ45网络接口，通过标准 TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。 3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5．支持扩展门禁分机，系统集成病区 门口门禁电磁锁控制功能。 6．支持扩展标准CAN、485通讯外设， 提供RS232接口。 7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配 置功能，方便安装时调试与配置。 9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统 | 台 | 3 |  |  |
| 333 | 120 | 数字化系统走廊显示屏 | 数字化系统走廊显示屏 1.尺寸：25英寸 2.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字 3.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 4.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 2 |  |  |
| 334 | 121 | 数字化系统地址盒 | 数字化系统地址盒 1.规格：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 335 | 122 | 数字化护理通讯信息系统软件 | 数字化护理通讯信息系统软件 1.支持与Oracle、SQLServer、Sybase 、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。 2.护理通讯信息管理平台NIS-MP基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台NIS-SA 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4.护理信息公共发布平台NIS-RP 通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 336 | 123 | 综合布线 | 综合布线 1.六类线UTP-CAT6 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 4255.80 |  |  |
| 337 | 124 | HDMI数据线 | HDMI数据线 1.每条15米HDMI光纤线 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 15.00 |  |  |
| 338 | 125 | 电气配线 | 电气配线 1.WDZ-RVB-2*2.5 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 876.30 |  |  |
| 339 | 126 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-2*0.75 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 232.50 |  |  |
| 340 | 127 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-2*1 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 210.20 |  |  |
| 341 | 128 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-3*1 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 197.60 |  |  |
| 342 | 129 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-4*1 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 185.20 |  |  |
| 343 | 130 | 镀锌电线管JDG20 | 镀锌电线管JDG20 1.材质:热浸锌电线管 2.敷设方式：沿墙暗敷 3.满足设计使用要求 | m | 851.00 |  |  |
| 344 | 131 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 117.30 |  |  |
| 345 | 132 | 桥架支架制作、 | 桥架支架制作、安装 1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 333.60 |  |  |
| 346 | 133 | 新风机组自动化控制系统 | 新风机组自动化控制系统 1.采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 2.实现室内控制与机房控制同步功能； 3.实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 4.满足设计要求 | 套 | 2 |  |  |
| 347 | 134 | 排风机控制系统开关 | 排风机控制系统开关 1.独立启停 2.满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 348 | 135 | 风机盘管控制系统 | 风机盘管控制系统 1.含温控器 2.满足设计要求 | 套 | 34 |  |  |
| 349 | 136 | 触摸式控制屏 | 触摸式控制屏 1.7寸触摸式控制屏 2.满足设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 350 | 137 | 紫铜管Φ10×1.0 | 紫铜管Φ10×1.0 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 276.00 |  |  |
| 351 | 138 | 紫铜管Φ12×1.0 | 紫铜管Φ12×1.0 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 125.60 |  |  |
| 352 | 139 | 紫铜管Φ15×1.0 | 紫铜管Φ15×1.0 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 50.00 |  |  |
| 353 | 140 | 紫铜管Φ22×1.2 | 紫铜管Φ22×1.2 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 100.00 |  |  |
| 354 | 141 | 紫铜管Φ35×1.5 | 紫铜管Φ35×1.5 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 18.00 |  |  |
| 355 | 142 | 紫铜管Φ42×1.5 | 紫铜管Φ42×1.5 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属 管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封 ，可保证系统的气密性。 | m | 25.50 |  |  |
| 356 | 143 | 副管支架 | 副管支架 1.材质：角铁 2.支架：U型600mm×400mm×600mm 3.规格尺寸：Φ30mm×30mm×2.0mm | 套 | 38 |  |  |
| 357 | 144 | 密封快速氧气终端ZQJO | 密封快速氧气终端ZQJO 1.标准：国标 2.氧气终端设计压力：0.4Mpa 3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 49 |  |  |
| 358 | 145 | 密封快速吸引终端ZQJV | 密封快速吸引终端ZQJV 1.标准：国标 2.氧气终端设计压力：-0.04Mpa 3.氧气终端设计流量：35L/min | 个 | 49 |  |  |
| 359 | 146 | 密封快速空气终端ZQJA | 密封快速空气终端ZQJA 1.标准：国标 2.氧气终端设计压力：0.4Mpa 3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 49 |  |  |
| 360 | 147 | 紫铜弯头球头、球帽6YC | 紫铜弯头球头、球帽6YC 1.材质：脱脂紫铜 2.工艺：L型脱脂紫铜焊接、Φ8紫铜三通、焊接6YC球头、球帽 氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 35 |  |  |
| 361 | 148 | 紫铜球头、球帽6YC | 紫铜球头、球帽6YC 1.材质：脱脂紫铜 2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 35 |  |  |
| 362 | 149 | 紫铜球头、球帽8YC | 紫铜球头、球帽8YC 1.材质：脱脂紫铜 2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 35 |  |  |
| 363 | 150 | 紫铜球头、球帽12YC | 紫铜球头、球帽12YC 1.材质：脱脂紫铜 2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 20 |  |  |
| 364 | 151 | 维修阀门O-6 | 维修阀门O-6 1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。 2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控制气体断开与畅通作用，以方便对管路中的元器件及终端等的维修。 性能参数： 氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋、焊接三种规格。 氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 15 |  |  |
| 365 | 152 | 维修阀门V-8 | 维修阀门V-8 1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。 2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控制气体断开与畅通作用，以方便对管路中的元器件及终端等的维修。 性能参数： 氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋、焊接三种规格。 氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。 氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 18 |  |  |
| 366 | 153 | 铝合金设备带TX/SBD-03 | 铝合金设备带TX/SBD-03 1.材质：铝合金 2.规格尺寸：220mm×55mm×2.0mm 3.产品工艺：铝合金表面采用静电喷塑工艺处理，色彩亮丽附着力强，耐磨，易清洗。 | 个 | 18 |  |  |
| 367 | 154 | 功能面板 | 功能面板 1.TX/SBD-0M2.规格尺寸：140mm×2.0mm×1200mm3.产品工艺：铝合金设备带表面采用喷塑，功能面板上可设置：氧气、吸引、空气、呼叫、插座、开关机床冲压开孔 | 个 | 15 |  |  |
| 368 | 155 | 3＋2多功能插座 | 3＋2多功能插座 1.规格：3＋2 2.电压电流：220V，10A 3.外形尺寸：86*86mm 安装孔距：60 接线方式：螺旋柱 产品材料：阻燃 PC | 套 | 12 |  |  |
| 369 | 156 | 三气阀门箱 | 三气阀门箱 1.XT-300 2.进口压力：0.45MPa 3.出口压力：0.45MPa 4.安全阀开启压力：0.5MPa 5.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 370 | 157 | 三气远程报警CMI/500 | 三气远程报警CMI/500 1.主机供电电压：DC9V±5% 电源适配器供电电压：AC100V～240VAC 整机功耗：3W(2气) 默认测压范围：-0.1MPa～1.0MPa 可定制高压测压范围0 MPa～25MPa 气压监测点数：1～7路 默认气压单位：MPa | 台 | 1 |  |  |
| 371 | 158 | 低压铜及铜合金管件Φ8/12/15/22/28/42 | 低压铜及铜合金管件Φ8/12/15/22/28/42 1.材质：脱脂紫铜 2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 批 | 1.000 |  |  |
| 372 | 159 | 漏电保护器1p30A | 漏电保护器1p30A 1.内芯材质：高纯度无氧铜 2.绝缘材质：PVC 3.适用电压：200V/500V | 个 | 2 |  |  |
| 373 | 160 | 铜芯多股电缆线3×2.5 | 铜芯多股电缆线3×2.5 1.内芯材质：高纯度无氧铜 2.绝缘材质：PVC 3.适用电压：200V/500V 4.高纯度无氧铜、高韧性抗拉耐磨、环 保PVC阻燃材料 | m | 108.00 |  |  |
| 374 | 161 | 屏蔽信号线3×1.0 | 屏蔽信号线3×1.0 1.内芯材质：高纯度无氧铜2.绝缘材质：PVC3.双屏蔽、更抗干扰、抗氧化、抗老化、传输快且稳定，衰减小、电阻低 | m | 30.00 |  |  |
| 375 | 162 | 装饰圈 | 装饰圈1.材质：喷塑2.规格尺寸：Φ57mm3.产品工艺：一次性压铸成型 | 套 | 49 |  |  |
| 376 | 163 | 风冷冷凝机组ACS-S05 | 风冷冷凝机组ACS-S051.制冷量：12Kw2.电源V/Ph/Hz:380/3/503.耗电量：4.35KW4.制冷剂：R225.安装方式：落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 377 | 164 | 离心式排风机 | 离心式排风机 1.排风量：200m3/h2.机外余压：170Pa3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 378 | 165 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：300m3/h；2.机外余压：170Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 2 |  |  |
| 379 | 166 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：400m3/h；2.机外余压：170Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 380 | 167 | 离心式排风机 | 离心式排风机 1.排风量：500m3/h 2.机外余压：200Pa 3.马达功率：214W 4.安装方式：室内吊装 | 台 | 1 |  |  |
| 381 | 168 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：600m3/h；2.机外余压：200Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 4 |  |  |
| 382 | 169 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：1000m3/h；2.机外余压：250Pa；3.马达功率：380W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 383 | 170 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：7500m3/h；2.机外余压：550Pa；3.马达功率：3000W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 384 | 171 | 风机盘管 FP-34 | 风机盘管 FP-34；1.送风量：370m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：41W；4.制冷量：1.9KW；5.制热量：3.2KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 4 |  |  |
| 385 | 172 | 风机盘管 FP-51 | 风机盘管 FP-51；1.送风量：570m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：55W；4.制冷量：2.9KW；5.制热量：4.6KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 7 |  |  |
| 386 | 173 | 风机盘管 FP-68 | 风机盘管 FP-68 1.送风量：760m3/h 2.机外风压：30Pa 3.马达功率：55W 4.制冷量：3.7KW 5.制热量：5.9KW 6.两管制，回风口安装可清洗式铝网 7.回风口安装微静电空气净化过滤装置 8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 4 |  |  |
| 387 | 174 | 风机盘管 FP-85 | 风机盘管 FP-85；1.送风量：900m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：84W；4.制冷量：4.7KW；5.制热量：7.5KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 1 |  |  |
| 388 | 175 | 风机盘管 FP-102 | 风机盘管 FP-102；1.送风量：1080m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：104W；4.制冷量：5.5KW；5.制热量：8.8KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 3 |  |  |
| 389 | 176 | 风机盘管 FP-136 | 风机盘管 FP-136；1.送风量：1400m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：147W；4.制冷量：7.2KW；5.制热量：11.5KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 15 |  |  |
| 390 | 177 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：630*500*1800mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 391 | 178 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：800*500*1500mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 392 | 179 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ；1.规格：160*120mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 393 | 180 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 51 |  |  |
| 394 | 181 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：250*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 395 | 182 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：250*250mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 396 | 183 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 1.规格：320*200mm 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 20 |  |  |
| 397 | 184 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ；1.规格：630*500mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 398 | 185 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：800*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 399 | 186 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 7 |  |  |
| 400 | 187 | 风管止回阀 | 风管止回阀 1.规格：250*200mm 2.技术参数及要求详见图纸 3.含支架制作、安装、刷油 | 个 | 2 |  |  |
| 401 | 188 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ：1.规格：320*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 1 |  |  |
| 402 | 189 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：800*500mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 1 |  |  |
| 403 | 190 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 6 |  |  |
| 404 | 191 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：250*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 3 |  |  |
| 405 | 192 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：630*500mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 2 |  |  |
| 406 | 193 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：800*500mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 1 |  |  |
| 407 | 194 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 35 |  |  |
| 408 | 195 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 ；1.规格：600*600mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 52 |  |  |
| 409 | 196 | 普通排风口 | 普通排风口 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 28 |  |  |
| 410 | 197 | 排风口 | 排风口 ；1.规格：720*430mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含290*580*96，H13效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 8 |  |  |
| 411 | 198 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 ；1.规格：600*300mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 11 |  |  |
| 412 | 199 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 ；1.规格：1200*300mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 23 |  |  |
| 413 | 200 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶 ；1.规格：1000*630mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 414 | 201 | 防雨排风百叶叶 | 防雨排风百叶叶 ；1.规格：400*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 7 |  |  |
| 415 | 202 | 防雨排风百叶叶 | 防雨排风百叶叶 ；1.规格：600*400mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 5 |  |  |
| 416 | 203 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 1.规格：1000*500mm 2.含防虫铝网 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 417 | 204 | 风管软接头 | 风管软接头；1.材质：不锈钢金属 |  | 12.00 |  |  |
| 418 | 205 | 镀锌钢制风管 | 镀锌钢制风管；1.板材厚度：1.2mm；2.接口形式:咬口；3.气密封处理并加管道支架固定；4.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 1158.56 |  |  |
| 419 | 206 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 通风、防排烟工程检测、调试 | Kw | 6.000 |  |  |
| 420 | 207 | 风管漏光试验、漏风试验 | 风管漏光试验、漏风试验 | m2 | 579.28 |  |  |
| 421 | 208 | 静态流量平衡阀 DN125 | 静态流量平衡阀 DN125；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 422 | 209 | 铸铁蝶阀 DN125 | 铸铁蝶阀 DN125；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 423 | 210 | 不锈钢软接(风机盘管供回水用) DN20 | 不锈钢软接(风机盘管供回水用) DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 34 |  |  |
| 424 | 211 | 镀锌钢管（供回水） DN20 | 镀锌钢管（供回水） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 182.08 |  |  |
| 425 | 212 | 镀锌钢管（供回水） DN32 | 镀锌钢管（供回水） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 9.02 |  |  |
| 426 | 213 | 镀锌钢管（供回水） DN40 | 镀锌钢管（供回水） DN40 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 15.40 |  |  |
| 427 | 214 | 镀锌钢管（供回水） DN50 | 镀锌钢管（供回水） DN50；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 15.99 |  |  |
| 428 | 215 | 无缝钢管（供回水） DN65 | 无缝钢管（供回水） DN65；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 12.77 |  |  |
| 429 | 216 | 无缝钢管（供回水） DN80 | 无缝钢管（供回水） DN80；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 48.95 |  |  |
| 430 | 217 | 无缝钢管（供回水） DN100 | 无缝钢管（供回水） DN100；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 114.92 |  |  |
| 431 | 218 | 无缝钢管（供回水） DN125 | 无缝钢管（供回水） DN125；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 114.56 |  |  |
| 432 | 219 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 71.28 |  |  |
| 433 | 220 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 68.70 |  |  |
| 434 | 221 | 冷媒铜管 Φ9.53 | 冷媒铜管 Φ9.53 | m | 5.43 |  |  |
| 435 | 222 | 冷媒铜管 Φ19.05 | 冷媒铜管 Φ19.05 | m | 5.43 |  |  |
| 436 | 223 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 1158.00 |  |  |
| 437 | 224 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度20mm以下；2.管道57以下 | m³ | 0.40 |  |  |
| 438 | 225 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度30mm以下；2.管道57以下 | m³ | 0.55 |  |  |
| 439 | 226 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度40mm以下；2.管道133以下 | m³ | 3.35 |  |  |
| 440 | 227 | 风管保温棉 | 风管保温棉；30mm厚；难燃B1级橡塑绝热板材保温 | m³ | 39.48 |  |  |
| 441 | 228 | 不锈钢洗涤池 | 不锈钢洗涤池 1.规格：二人位，方形 2.材质：不锈钢成品 3.配套混水龙头 | 套 | 1 |  |  |
| 442 | 229 | 柱式洗手盆 | 柱式洗手盆；1.型号：L-170；2.尺寸：567*455*800mm；3.材质：陶瓷；4.配手动混水龙头ME1-1201； | 套 | 15 |  |  |
| 443 | 230 | 台式洗脸盆 | 台式洗脸盆 1.型号：M-QT01 2.材质：陶瓷 3.配感应混水龙头MF-07A | 套 | 2 |  |  |
| 444 | 231 | 坐式大便器 | 坐式大便器 1.规格、型号：连体座厕A-CA67 2.材质：陶瓷 3.含冲洗水箱 4.自带角阀及软管 | 套 | 1 |  |  |
| 445 | 232 | 蹲式大便器 | 蹲式大便器 1.型号：D-JD41 2.材质：陶瓷 3.配脚踏式自闭阀DP2-0896（带弯管） | 套 | 3 |  |  |
| 446 | 233 | 拖布池 | 拖布池；1.型号、规格：H-JC05/Q-JL05；2.配普通单冷龙头JE-0227； | 套 | 3 |  |  |
| 447 | 234 | 淋浴器 | 淋浴器 1.型号、规格：YE4-4091M 2.出水控制方式：单把双控 3.顶喷形状：圆形 4.花洒支架类型：可升降 5.附加功能：自洁 | 套 | 4 |  |  |
| 448 | 235 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 102.89 |  |  |
| 449 | 236 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 24.02 |  |  |
| 450 | 237 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 27.16 |  |  |
| 451 | 238 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN40（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN40（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 224.50 |  |  |
| 452 | 239 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 141.21 |  |  |
| 453 | 240 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 102.44 |  |  |
| 454 | 241 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 17.12 |  |  |
| 455 | 242 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 141.59 |  |  |
| 456 | 243 | UPVC塑料排水管De32 | UPVC塑料排水管De32；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 11.42 |  |  |
| 457 | 244 | UPVC塑料排水管De50 | UPVC塑料排水管De50；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 38.75 |  |  |
| 458 | 245 | UPVC塑料排水管De75 | UPVC塑料排水管De75；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 66.32 |  |  |
| 459 | 246 | UPVC塑料排水管De110 | UPVC塑料排水管De110；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 52.83 |  |  |
| 460 | 247 | 铜截止阀 DN15 | 铜截止阀 DN15；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 19 |  |  |
| 461 | 248 | 铜截止阀 DN20 | 铜截止阀 DN20；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 8 |  |  |
| 462 | 249 | 铜截止阀 DN25 | 铜截止阀 DN25；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 5 |  |  |
| 463 | 250 | 铜截止阀 DN40 | 铜截止阀 DN40 1.公称压力：1.6MPa 2.连接方式：螺纹连接 3.含水压试验 | 个 | 1 |  |  |
| 464 | 251 | 铸铁铜芯闸阀 DN65 | 铸铁铜芯闸阀 DN65；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 2 |  |  |
| 465 | 252 | 不锈钢倒流防止器 DN40 | 不锈钢倒流防止器 DN40；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 1 |  |  |
| 466 | 253 | 扫除口 | 扫除口 1.规格：De100 2.材质：UPVC | 个 | 1 |  |  |
| 467 | 254 | 地漏 | 地漏；1.规格：DN50；2.材质：不锈钢；3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 1 |  |  |
| 468 | 255 | 地漏 | 1.规格：DN75 2.材质：不锈钢 3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 4 |  |  |
| 469 | 256 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 556.18 |  |  |
| 470 | 257 | 管道保温 | 1.橡塑保温材料厚度20mm以下 | m³ | 1.51 |  |  |
| 471 | 258 | 管道保温 | 1.橡塑保温材料厚度30mm以下 | m³ | 0.17 |  |  |
| 472 | 259 | 管道保温 | 1.橡塑保温材料厚度40mm以下 | m³ | 1.18 |  |  |
| 473 | 260 | 砖砌体拆除 | 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体材质:多孔页岩砖 | m³ | 128.52 |  |  |
| 474 | 261 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除方式:人工拆除 2.构件名称:钢筋混凝土过梁、构造柱 | m³ | 12.98 |  |  |
| 475 | 262 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:投标人自行考虑 3.加盖汽车运渣 | m³ | 335.92 |  |  |
| 476 | 263 | 运输、安装、税费及其它 | 运输、安装、税费及其它 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 三、住院楼4FICU室设备采购及安装 |
| 477 | 1 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:内隔墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 GQ7.5 | m³ | 62.97 |  |  |
| 478 | 2 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 2.10mm厚1：2.5水泥砂浆打底刮毛 3.10mm厚1：3水泥砂浆糙面抹平 | m2 | 234.75 |  |  |
| 479 | 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼(地)面涂膜防水材料 1.刷素水泥浆结合层一道（内掺水重3%~5%的108胶） 2.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 3.6mm厚1:2水泥砂浆压实抹平 | m2 | 89.92 |  |  |
| 480 | 4 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 1059.75 |  |  |
| 481 | 5 | 自流坪楼地面 1.流体制作 安装 | 自流坪楼地面 1.流体制作 安装，平整度高 2.吸收性界面处理剂，2~3mm厚自流平 | m2 | 970.41 |  |  |
| 482 | 6 | 块料楼地面 | 块料楼地面 1.撒素水泥灰一道（洒适量清水） 2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层 3.600*600地砖，白水泥浆擦缝 | m2 | 87.37 |  |  |
| 483 | 7 | 过门石 | 过门石 1.撒素水泥灰一道（洒适量清水） 2.6mm厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.花岗岩大理石面层，白水泥浆擦缝 | m2 | 1.97 |  |  |
| 484 | 8 | 塑胶卷材楼地面 | 塑胶卷材楼地面 材质：2.0mm厚同质透心碎花纹卷材PVC地板。 细项描述： 材质：聚氯乙烯地板 特殊维护处理：EASYCARE 1.环保： ★（1）不含甲醛；（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； （2）不含石棉、重金属19项、苯、DOP等有害物质 ★（3）TVOC含量小于5微克／立方米（28天）（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； ★（4）通过REACH SVHC高危物质检测220种或以上。（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 2.物理性能：同质透心无方向碎花纹、厚2.0mm、宽2.0m、长20m，防火B1级、防滑等级R9、耐刮、耐污抗菌 ★耐磨等级：T级（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 色牢度＞6级 ★耐污抗化学腐蚀性能：70项（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 防霉性能：0级(不生长) 抗细菌性能（金黄色葡萄糖球菌，大肠杆菌）＞99%专用胶粘贴 | m2 | 970.41 |  |  |
| 485 | 9 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线；1.撒素水泥灰一道（洒适量清水）；2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层；3.120*600mm踢脚砖 | m2 | 0.43 |  |  |
| 486 | 10 | 塑胶卷材踢脚线 | 1.2mm厚PVC同质透心卷材地板，高120mm，双面涂胶粘贴（胶粘剂与踢脚配套生产） 2.R=40垫条，粘合剂粘铺 | m2 | 87.96 |  |  |
| 487 | 11 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰；1.底层厚度、砂浆种类、配合比:GMn7.5mm；2.面层厚度、砂浆种类、配合比:GMn7.5mm | m2 | 711.30 |  |  |
| 488 | 12 | 块料墙面 | 块料墙面 1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.5mm厚1:2建筑胶水泥沙浆粘贴层 3.300*600墙面砖（粘贴前先将瓷砖浸 水两小时以上），白水泥擦缝 | m2 | 234.75 |  |  |
| 489 | 13 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板 1.6mm无机彩色预涂装饰板，专用卡槽拼缝,专用胶粘贴 | m2 | 1646.40 |  |  |
| 490 | 14 | 轻质隔墙（单层单面） | 轻质隔墙（单层单面）；1.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200）；2.8mm石膏板基层 | m2 | 1180.93 |  |  |
| 491 | 15 | 轻质隔墙（单层双面） | 轻质隔墙（单层双面）；1.8mm石膏板基层；2.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200内填100mm厚岩棉100kg/m3）；3.8mm石膏板基层 | m2 | 695.41 |  |  |
| 492 | 16 | 大理石窗台 | 大理石窗台 1.300mm宽20mm厚大理石加厚磨边窗台板 2.20mm厚大理石支撑板（大理石颜色业主自定） 3.20mm厚1:3水泥砂浆粘结 | m | 7.20 |  |  |
| 493 | 17 | 不锈钢窗台 | 不锈钢窗台；1.18mm厚大芯板底，侧mm9厚木工板面1.0mm厚304不锈钢，玻璃胶填缝 | m | 22.90 |  |  |
| 494 | 18 | PVC防撞带 | PVC防撞带 1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板（中距750，但每条不少于两个） 2.铝合金基座 3.150mm宽PVC塑料盖板面层 | m | 95.69 |  |  |
| 495 | 19 | PVC护角 | PVC护角 1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板 2.内衬铝合金基座 3.规格：50*50mm,配护角堵头 | m | 148.61 |  |  |
| 496 | 20 | 阳角1:2砂浆包角 | 阳角1:2砂浆包角 | m | 145.80 |  |  |
| 497 | 21 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚 1.600*600*0.8mm铝扣板面层 2.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆，CS60*B*1.2主骨@1200mm、38V型三角骨@600mm轻钢龙骨 2.L35*15铝线条收口，中性瓷白玻璃胶填缝 | m2 | 357.93 |  |  |
| 498 | 22 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚 1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆，CS60*B*1.2主骨@1200mm、50*19U型三角骨@400mm轻钢龙骨 2.L35*15铝线条收口，中性瓷白玻璃胶填缝 3.8mm厚硅酸钙板基层 4.1200*600*1.0mm防锈铝单板面层 5.L35*15龙骨收边，中性瓷白色玻璃胶填缝 | m2 | 695.41 |  |  |
| 499 | 23 | 吊顶反支撑 | 吊顶反支撑；1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙镀锌吊杆，CS60*B*1.2主骨、斜撑，两倍主龙骨间距布置 | m2 | 1053.34 |  |  |
| 500 | 24 | 墙面喷(刷)涂料 | 墙面喷(刷)涂料 1.2mm厚耐水腻子分面抹，打磨光滑 2.刷乳胶漆（一底二面） | m2 | 711.30 |  |  |
| 501 | 25 | 护士站 | 护士站 1.规格：长Lx宽700mmx高1050mm； 2.材料：台面用人造石，台架用生态板制作组成 | m | 6.80 |  |  |
| 502 | 26 | 大理石台面 | 大理石台面；1.台盆大理石台面；2.镀锌型钢台架；3. | m2 | 1.48 |  |  |
| 503 | 27 | 气密封单开门 0721GMB2、0721GMC2 | 气密封单开门 0721GMB2、0721GMC2 1.700*2100mm，门身采用胶合板面贴防 火板，四周采用铝合金包边，铝合金型 材厚度1.2MM2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不 锈钢防撞带 | 樘 | 5 |  |  |
| 504 | 28 | 气密封单开门 0821GMC2 | 气密封单开门 0821GMC2 1.800*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 505 | 29 | 气密封单开门 0921GMC2 | 气密封单开门 0921GMC2 1.900*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 3 |  |  |
| 506 | 30 | 气密封单开门 1021GMB2、1021GMC2 | 气密封单开门 1021GMB2、1021GMC2 1.1000*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 28 |  |  |
| 507 | 31 | 气密封双开门 1321GMC2 | 气密封双开门 1321GMC2 1.1300*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 2 |  |  |
| 508 | 32 | 气密封双开门 1521GMB2 | 气密封双开门 1521GMB2 1.1500*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 8 |  |  |
| 509 | 33 | 气密封电动双开门 1521GMB2-电 | 气密封电动双开门 1521GMB2-电 1.1500*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边 2.门套采用防火板制作，铝合金封边, 3.带电动门机 4.6mm+40mm+6mm中空钢化玻璃观察窗。 5.“手术中”LED显示灯，消防联动，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关，304不锈钢防撞带， | 樘 | 2 |  |  |
| 510 | 34 | 气密封玻璃电动趟门（单开）1521BTM-电 | 气密封玻璃电动趟门（单开）1521BTM-电 1.1500*2100mm，门身采用8mm钢化玻璃，四周采用铝合金包边,与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封 2.微电脑控制，采用红外、电动及手动多重控制自动门，并有自动延时关闭等装置 3.消防联动，LED显示灯，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关 | 樘 | 5 |  |  |
| 511 | 35 | 金属固定窗0910C | 金属固定窗0910C 1.900*1000mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 3 |  |  |
| 512 | 36 | 金属固定窗0912C | 金属固定窗0912C 1.900*1200mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 13 |  |  |
| 513 | 37 | 金属固定窗1512C | 金属固定窗1512C 1.1500*1200，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 2 |  |  |
| 514 | 38 | 金属固定窗1810C | 金属固定窗1810C 1.1800*1000mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 13 |  |  |
| 515 | 39 | 满堂脚手架 | 1.脚手架材质:钢管满堂脚手架（脚手架产权由中标人所有，设备安装时使用，项目完成后由中标人收回） | m2 | ####### |  |  |
| 516 | 40 | 局部装饰装修垂直运输 | 1.建筑物垂直高度:20m以内 | m2 | ####### |  |  |
| 517 | 41 | 双电源配电箱 ALU4 | 双电源配电箱 ALU4 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 518 | 42 | 配电箱 ALU4-U1~3 | 配电箱 ALU4-U1~3；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.含IT系统隔离变压器ICA100.T1-10KVA、IT电流互感器ICA100.R1、IT系统绝缘监视仪ICA100.A1，其他元件品牌，详施工图；3.开度多功能智能柜；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 3 |  |  |
| 519 | 43 | 配电箱 ALU4-U4 | 配电箱 ALU4-U4；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.含IT系统隔离变压器ICA100.T1-10KVA、IT电流互感器ICA100.R1、IT系统绝缘监视仪ICA100.A1、IT系统专用电源ICA100.P1，其他元件品牌，详施工图；3.开度多功能智能柜；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 520 | 44 | 配电箱 ALU4-1 | 配电箱 ALU4-1；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 521 | 45 | 配电箱 ALU4-2 | 配电箱 ALU4-2；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 522 | 46 | 配电箱 ALU4-3 | 配电箱 ALU4-3；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 523 | 47 | 配电箱 ALU4-4 | 配电箱 ALU4-4 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、 清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表 面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 524 | 48 | 配电箱 ALU4-5 | 配电箱 ALU4-5；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 525 | 49 | UPS不间断电源（三） | 1.UPS主机要求为：含1台三进三出，功率60kVA,双变换纯在线式，要求标准内置输出隔离变压器，不接受外置隔离变压器。 2.★UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。要求提供投标产品厂家的整机工作拓扑图及说明的证明材料（否则该项参数视为负偏离）。 3.输入电压范围：不小于285V～475V。输入频率跟踪范围不小于50±10％；要求提供产品彩页，（否则该项参数视为负偏离）。 4.UPS应具备延时启动功能，且延时时间屏幕可设置，其设置范围不少于0-999s，要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 5.★输出有功功率：≥额定容量 × 0.9kW/kVA；要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 6.★面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数、不少于10000条历史记录和整机工作状态；为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，提供厂家或第三方针对此功能的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 7.UPS应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电； 8.★UPS内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 9.★整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。提供厂家或第三方针对此功能的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 10.UPS主机操作面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况可现场一键关停。并做好相应的防护措施。 11.UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。 12.★蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 13.★含32节铅酸免维护蓄电池，每节电池容量为12V100AH，要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 14.含1套电池柜尺寸（mm）：780×890×1180 ，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀； 可容纳电池数量： 12V100AH 32只 ，产品包装多层高墙瓦纸箱包装 。 15. 电池柜产品特点：（1）、避免人体和蓄电池的直接接触。（2）、表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。 16.UPS含1个3P/160A 500VDC电池直流空开。 17.UPS含电池空开盒、含电池连接线铜截面50mm²，含铜头冷压头、含主机到电池柜的连接线。 | 套 | 1 |  |  |
| 526 | 50 | IT系统外接报警显示和测试仪 | IT系统外接报警显示和测试仪；1.规格：MK2430 | 套 | 1 |  |  |
| 527 | 51 | 谐波保护装置 | 1.型号:HPD2000DH-30-4 2.尺寸:W500 D200 H700 额定30A,额定电压 AC380V ±15%,额定频率 50Hz ±5% 3.电气接线 单相;三相三线;三相四线补偿模式 ①单独补偿谐波;②单独补偿无功和不平衡; ③优先补偿谐波;④优先补偿无功和不平衡。补偿容量 根据补偿模式,智能分配用于谐波、无功和不平衡的补偿容量。谐波补偿范围 2~50次谐波谐波补偿设定 ①2-50次自动滤波;②2-25次奇数次可选; ③2-25次偶数次可选;④25-50次可选。 谐波补偿能力 自动滤波能力大于97%(在额定容量下); 人工设定谐波补偿率无功补偿能力 *可补容性无功和感性无功功率因数校正 *0.99~-0.99可设定零序补偿能力 *有瞬时响应时间 0.1ms全响应时间 10ms有功功率损耗 <2% 额定模块功率下,98%效率过载能力 120%,瞬间300% 保护方式 过欠压,过流,过热,限流多台运行方式 并联运行,不限数量平均无故障时间 ≥10万小时拓扑结构 多重化两电平;三电平开关频率 20KHz控制算法 瞬时无功和DFT控制器架构 ARM(带浮点处理器)+FPGA全数字控制通信功能 *采用Modbus远程通讯协议,通信接口, RS485/422/232和以太网控制连接 电气连接,或光纤 显示界面 电压、电流、功率、功率因数、谐波电流、谐波畸变率、运行方式、运行时间、故障信息 | 套 | 1 |  |  |
| 528 | 52 | 应急LED密封净化灯盘 | 应急LED密封净化灯盘；1.规格：300*600，28w；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急时间30min； | 套 | 6 |  |  |
| 529 | 53 | 应急LED密封净化灯盘 | 应急LED密封净化灯盘 1.规格：600*600，48w 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急时间30min | 套 | 23 |  |  |
| 530 | 54 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘；1.规格：300*300，15W；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥960LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源； | 套 | 7 |  |  |
| 531 | 55 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘；1.规格：300*600，28W；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源； | 套 | 32 |  |  |
| 532 | 56 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘 1.规格：600*600，48W 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板 1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥ 3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线 红外线、无热效应、无辐射、无电磁干 扰，IP65恒流隔离电源 | 套 | 62 |  |  |
| 533 | 57 | 单联单控开关 | 单联单控开关 ；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 个 | 28 |  |  |
| 534 | 58 | 双联单控开关 | 双联单控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 16 |  |  |
| 535 | 59 | 三联单控开关 | 三联单控开关 ；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 5 |  |  |
| 536 | 60 | 四联单控开关 | 四联单控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 2 |  |  |
| 537 | 61 | 双联双控开关 | 双联双控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 10 |  |  |
| 538 | 62 | 单相二、三孔带保护门插座 | 单相二、三孔带保护门插座；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:按实际使用区域距地暗装 | 套 | 200 |  |  |
| 539 | 63 | 单相二、三孔防水防溅插座 | 单相二、三孔防水防溅插座；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:按实际使用区域距地0.3/1.5m暗装 | 套 | 54 |  |  |
| 540 | 64 | 接地母线 | 接地母线；1.利用-40*4镀锌扁钢与预埋钢板100*100*6与柱内钢筋可靠焊接接地；2.满足设计要求 | m | 178.90 |  |  |
| 541 | 65 | 等电位端子箱LEB | 等电位端子箱LEB；1.型号：TD28；2.满足设计要求 | 台 | 20 |  |  |
| 542 | 66 | 接地装置调试 | 接地装置调试 1.满足设计要求 | 系统 | 1 |  |  |
| 543 | 67 | 电力电缆WDZ-YJY-3*16m | 电力电缆WDZ-YJY-3*16m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 272.00 |  |  |
| 544 | 68 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10m | 电力电缆WDZ-YJY-5*10m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 88.60 |  |  |
| 545 | 69 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 124.20 |  |  |
| 546 | 70 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2；1.敷设方式：穿管敷设；2.满足设计使用要求 | m | 2560.00 |  |  |
| 547 | 71 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2；1.敷设方式：穿管敷设；2.满足设计使用要求 | m | 6230.00 |  |  |
| 548 | 72 | 电气配管JDG20 | 电气配管JDG20；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 853.40 |  |  |
| 549 | 73 | 电气配管JDG25 | 电气配管JDG25；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 1758.00 |  |  |
| 550 | 74 | 电气配管PC25 | 电气配管PC25；1.材质:刚性阻燃塑料管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 318.00 |  |  |
| 551 | 75 | 电气配管JDG40 | 电气配管JDG40；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 38.00 |  |  |
| 552 | 76 | 喷涂钢制桥架100*50mm | 喷涂钢制桥架100*50mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 74.60 |  |  |
| 553 | 77 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 36.20 |  |  |
| 554 | 78 | 喷涂钢制桥架300*100mm | 喷涂钢制桥架300*100mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 43.20 |  |  |
| 555 | 79 | 桥架支架制作、安装 | 桥架支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 435.40 |  |  |
| 556 | 80 | 单口网络插座 | 单口网络插座 1.规格：用作单口外网网络插座（含单口面板和六类模块） 2.型号:86型底盒 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 26 |  |  |
| 557 | 81 | 双口网络插座 | 双口网络插座 1.规格：用作电话、内网网络插座（含双口面板和六类模块） 2.型号:86型底盒 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 13 |  |  |
| 558 | 82 | 双口网络插座 | 双口网络插座；1.规格：用作双口内网网络插座（含双口面板和六类模块）；2.型号:86型底盒；3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 15 |  |  |
| 559 | 83 | 无线AP | 无线AP；1.规格：无线AP（含面板） | 套 | 7 |  |  |
| 560 | 84 | HDIM插座 | HDIM插座；1.规格：含面板 | 套 | 1 |  |  |
| 561 | 85 | 3W天花喇叭 | 3W天花喇叭安装方式：吸顶安装 3.5寸全频定压吸顶音箱，人声干净，高音清晰，低音丰富。扬声器单元：5寸纸盆喇叭最大功率：3W 额定功率（PHC）：3W 灵敏度（1kHz,1米）：91dB±3 dB有效频率范围（-10dB）：90-16kHz 额定电压：100V 输入接口：2-芯连接线 接线端颜色：透明PP端子 壳体：PP | 台 | 41 |  |  |
| 562 | 86 | 6W音量控制器 | 6W音量控制器 1.安装方式：距地1.4m安装 2.额定功率：6W 输入电压：70-100V 每档衰减值：6db 总衰减值：18db 档数：5档 材质：ABS | 台 | 29 |  |  |
| 563 | 87 | 60W音量控制器 | 60W音量控制器；1.型号：DS-KBD3V00；2.安装方式：机柜内安装；3.额定功率：60W ；输入电压：70-100V；每档衰减值：6db；总衰减值：18db ；档数：5档 ；材质：ABS | 台 | 1 |  |  |
| 564 | 88 | 十六路受控矩阵分区器 | 十六路受控矩阵分区器；1.型号：DS-KBD6F00；2.安装方式：机柜内安装；3.采用32位高速处理器，性能强劲、速度快；支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全；支持20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能；支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动；内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存；具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配）；输入接口：报警输入*20、防拆*1，输出接口：报警继电器*4，供电：220V，功耗：≤4W | 台 | 1 |  |  |
| 565 | 89 | 合并式广播功率放大器 | 合并式广播功率放大器 1.型号：DS-KBA6652 2.2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； 3.内置650W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； 4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)；5.设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 6.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 7.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 8.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 9.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 10.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 11.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 12.内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 13.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 14.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 15.宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 16.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统： 嵌入式Linux 处理器主频： 1GHz 内存 ：512MB EMMC： 4GB 音频输入 ：6.5mmMIC输入接口*1,莲花 头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出： 单通道100V输出；莲花头输出*1 采样率： 8kHz～48kHz 量化位数： 16bit 信噪比： ≥90dB 频率响应 ：50Hz-20KHz 音量调节： 支持本地及远程音量调节 输出功率： 650W 音频压缩标准： PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式： .mp3/.wav 音频压缩码率： 64 Kbps 音质： 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自 适应全双工网口 网络协议 ：ARP、ICMP、IGMP、 TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、 HTTP、HTTPS 物理接口 ：报警输入*2；报警输出*1 ；音量调节按钮*1；RTC*1路 指示灯： 电源指示灯*1，红、绿双色 状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 ：220V供电 | 台 | 1 |  |  |
| 566 | 90 | 智能主机 | 智能主机DS-KBM6001 1. 铝合金面板,全金属设计，机箱可抗 接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽 压输入； 2. 采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规 电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一 体化键鼠，操作更便利； 3. 支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设 备，包括网络音箱、网络音柱、网络功 放、网络寻呼话筒； 4. 支持最大1500路广播点接入（默认 接入500路，超过需要按照路数收费） ，支持高达500路并发广播，响应时间 ≤5秒； 5. 支持广播设备按分区管理，广播点 位与广播分区之间可以任意关联； 6. 支持本地音频文件管理，按媒体库 文件夹与文件分级管理； 7. 支持广播设备定时任务配置，并按 时间计划模板进行统一管理，并可控制 定时任务的使能状态； 8. 支持一键预案广播，将需要进行广 播的内容预先设置好，使用时一键触发 ； 9. 支持用户权限控制，按广播点位、 广播分区、功能模块进行精细化权限管 理； 10. 支持音频文件广播，将本地音频文 件实时发送到广播设备上进行播放； 11. 支持实时喊话广播与紧急广播，通 过主机上接入的采集设备将采集到的音 频数据实时播放到前端设备； 12. 支持调节所管理广播设备的音量， 可以单独调节，也可以批量调节； 13. 支持所有广播操作的记录，便于用 户对广播数据进行分析； 14. 支持NTP校时，使所管理设备的时 间与主机时间统一； 15. 支持显示所有管理的广播设备的在 线状态，并可以设备状态发生变更时实 时更新； 16. 支持将所管理内容一键下发给网络 寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行 一键寻呼； 17. 支持数据自动备份与手动恢复功能 ，保证数据的可持续性与可移植性。；显示屏：17.3寸宽屏 分辨率：1920(H)*1080(V) 亮度：300 cd/m2 可视角度：89/89/89/89(上/下/左/右 ) 触摸屏：十点工规电容触摸屏 键鼠：抽拉式键盘鼠标 处理器：i5-2400 CPU(主频3.1GHz,四 核四线程) 芯片组：B75 BIOS：AMI UEFI 内存：8GB DDR3内存 显示：Intel? HD Graphics(VGA+HDMI) 扩展插槽：1* PCIEx16；1* PCIEx4； 2* PCI 主板：EC9-H7562E-2P 有线网：2*10/100/1000Mbps自适应网 口，支持远程唤醒 硬盘位：128G固态硬盘 接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持 10/100/1000Mbps（Intel82583 + Intel82579）；6*COM (5*RS232， COM1支持RS232/422/485) ； 6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MIC in,1* Line out,1* Line in；1*金属 带灯开关；1*PS/2 设备接入：支持最大1500路广播点接入 （默认授权500路，超过500路时需购买 授权扩容） 广播并发：支持最大500路广播点实时 喊话 工作温度：-10℃-60℃,5%～95%（非凝 结状态） 存储温度：-20℃-70℃,5%～95%（非凝 结状态） 供电方式：AC 90-264V ATX300W ESD：接触式4Kv，气隙6Kv电磁干扰 抗振：GB/T2423. | 台 | 1 |  |  |
| 567 | 91 | 分区寻呼话筒 | 分区寻呼话筒DS-KBM6001 1. 安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。 4. 支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。 6. 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备。 7. 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。 音频输入：内置全指向mic（双mic）&外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头 音频输出：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放 物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1 供电：12VDC/标准POE 设备功率：≤12W 工作温度：-10℃～50℃；工作湿度：10％-90％ 防水等级：室内使用，无需防水 外形尺寸：290*116*31.18mm 安装方式：桌面或墙面挂装 | 台 | 1 |  |  |
| 568 | 92 | 18U机柜 | 18U机柜 1.型号：DS-XS6618-S/T 2.18U，玻璃门，落地 空机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后双开铁 门，冷轧板 T=1.5 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.5 层板：1个，承重60KG，宽470*深350* 高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长 350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙 各两把 净重：约51KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*998 mm | 台 | 1 |  |  |
| 569 | 93 | 网络彩色半球摄像机 | 网络彩色半球摄像机；1.型号：DS-2CD2366YFM-LQ；2.600万 1/2.4" CMOS星光海螺型网络摄像机；最高分辨率可达3200×1800 @20 fps；支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；1个内置麦克风，高清拾音；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高，产品尺寸：Φ127.3×96.8 mm； | 台 | 24 |  |  |
| 570 | 94 | 网络彩色半球摄像机 | 网络彩色半球摄像机 1.型号：DS-2CD2366LQX-AI 2.600万 1/2.4" CMOS星光海螺型网络摄像机 最高分辨率可达3200×1800 @20 fps 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 1个内置麦克风，高清拾音 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高，产品尺寸：Φ127.3×96.8 mm | 台 | 4 |  |  |
| 571 | 95 | 32寸专业液晶监视器 | 32寸专业液晶监视器；1.型号：DS-D5032FC-B；2.32寸液晶监视器，塑胶外观，；显示：LED背光；物理分辨率1920×1080；；亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W，；裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 723.24*423.25*211.79，；音视频输入接口：VGA×1、DVI×1、HDMI×1、BNC IN (CVBS 信号)×1、AUDIO IN×1；音视频输出接口：BNC OUT (CVBS 信号)×1；数据传输接口：USB×1；控制接口：RS-232 IN×1、RS-232 OUT×1；标准配置：遥控器×1、串口转接器×1、碳性干电池×2、电源线×1、光盘×1、三合一（保修卡 、合格证、元素表）×1、底座支架×1、底座立柱×1、底座hinge×1 、底座锁合螺钉（M4组合螺钉×4、M4沉头螺钉×4） | 台 | 1 |  |  |
| 572 | 96 | 64路网络数字硬盘录像机 | 64路网络数字硬盘录像机 1.型号：NVR-SN64H 2.硬件： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |  |  |
| 573 | 97 | 24口POE交换机 | 24口POE交换机；1.型号：DS-3E0326P-S(D)；2.提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口。；支持IEEE 802.3at/af。；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。；支持红口保障。 ；支持最远250 m传输。 ；支持8芯供电。；支持上行口链路聚合。；支持下行口端口隔离。；支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理。；百兆网络接入设计。；线速转发、无阻塞设计。；存储转发交换方式。；坚固式高强度金属外壳。；POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 17-24口 | 台 | 2 |  |  |
| 574 | 98 | 监控刻录硬盘4T | 1.型号：HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',SATA 3.0 2.SATA接口/储存时间不小于一个月，储存分辨率不低于720P | 台 | 6 |  |  |
| 575 | 99 | 拾音器 | 1.型号：DS-2FP2061 2.采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机 等适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块创新电路设计，内容清晰，音效高保真支持吸顶安装、桌面安装和壁装支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装 材质: 塑料 尺寸: ?85 mm×20.48 mm (?3.35" ×0.81") 重量 ≈48 g 功耗: 0.1 W MAX 降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持） 音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 指向特性: 全指向采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz | 台 | 4 |  |  |
| 576 | 100 | 可视对讲门口机 | 可视对讲门口机；1.型号：DS-KD9203-LQX；2.显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：800*480；；3.摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机；；4.视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080；；5.深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：5000张；；6.用户数量：10000个，合法卡数量：50000张；7.操作方式：实体按键； ；8.操作界面：液晶显示，简易菜单； ；9.音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； ；10.支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； ；11.支持二维码开门；12.RS485：2个，RS485半双工； ；13.网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持SIP2.0、RTSP、海康SDK、萤石协议、ISAPI 等协议； ；14.支持接入海康全数字/半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统；；15.IO输入：4个；；16.IO输出：0个；；1 | 台 | 3 |  |  |
| 577 | 101 | 感应卡密码门禁机 | 感应卡密码门禁机；1.型号：DS-K1T105AM；2.读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别;；通信方式：有线网络、WiFi；；存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储；；输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2；；输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1；；工作电压：DC 12V；；工作电流：1A(max)（无负载状态）；；使用环境：室内使用，不防水；；设备尺寸：137*92*35mm；；设备重量：280g。；注：不含电源，需单独选配电源 | 台 | 7 |  |  |
| 578 | 102 | 门口机配件 | 门口机配件 1.型号：DS-KD9203配件 2.包括底盒、螺丝包；预埋尺寸：363.8mm*118.1mm*39.2mm | 台 | 10 |  |  |
| 579 | 103 | 门口机供电设备 | 门口机供电设备；1.型号：DS-KAW50-1带机箱；2.产品尺寸：266*246*82mm；；产品组成：含4.17A开关电源，空开×1；；输入电压：100-240VAC；；输出电压：12VDC；；输出电流：4.17A；；输出功率：50W；；纹波与噪声：< 150mVpp；；电压调整范围：11-14Vdc；；一般规范；工作温度：-10℃-+70℃；；工作湿度：＜95%； | 台 | 10 |  |  |
| 580 | 104 | 地址盒 | 地址盒 1.型号：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 581 | 105 | 室内分机 | 室内分机；1.型号：DS-KH6320-RPG；2.显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD；；显示屏分辨率：1024*600；；操作方式：电容式触摸屏；；支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门；；摄像头：无；；wifi模块：无；；网线供电：支持；；防区数：8防区；；网口：10M/100M自适应以太网口；；IO输出：无； ；SD卡扩展：不支持；；探测器供电：室内机网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； ；外观尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*高） ；；电源：网线供电或DC12V ；；功耗：≤6W 。 | 台 | 1 |  |  |
| 582 | 106 | 室内机配件 | 室内机配件 1.型号：DS-KH6330/20-C配件 2.包括室内机挂板、电源端子、一根10芯排线、螺丝包；挂板适合86盒及120盒安装 | 台 | 1 |  |  |
| 583 | 107 | 室内机供电设备 | 室内机供电设备；1.型号：DS-KAD606-N；2. 8个RJ45接口，6个10/100M自适应网线供电口，2个10/100M自适应级联联网口。；支持6台全数字室内机供电和通讯；；级联数量：8个；；支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；。；支持存储和转发交换方式。；支持VLAN技术。；平均无故障时间MTBF≥10万小时。；工作温度范围，-10℃-+55℃。；电源：DC24V。（推荐：1台DS-KAW150-2系列电源通过DS-KAD606；-N最终给室内机供电，最多支持24台全数字室内机，可给4台DS-KAD606-N供电；1台DS-KAW50-2系列电源通过DS-KAD606-N最终给；室内机供电，最多支持6台全数字室内机，可给1台DS-KAD606-N供；电。）；尺寸：176mm*91mm*32mm | 台 | 1 |  |  |
| 584 | 108 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁；1.型号：DS-K4H250EDC；2.锁体主体颜色为深灰色。；最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2；断电开锁，满足消防要求；；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；；工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；；锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)；；吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 个 | 4 |  |  |
| 585 | 109 | 双门磁力锁支架 | 双门磁力锁支架；1.型号：DS-K4H250EC-LZ；2.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门；产品重量：0.77kg；L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm)；Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 4 |  |  |
| 586 | 110 | 单门磁力锁 | 单门磁力锁；1.型号：DS-K4H250ESC；2.锁体主体颜色为深灰色。；最大静态直线拉力：280kg ± 15%；断电开锁，满足消防要求；；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；；工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；；锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)；；吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 个 | 3 |  |  |
| 587 | 111 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架；1.型号：DS-K4H250EC-LZ；2.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门；产品重量：0.77kg；L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm)；Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 3 |  |  |
| 588 | 112 | 门禁电源控制器 | 门禁电源控制器；1.型号：JK-5A,带备用电源 | 台 | 7 |  |  |
| 589 | 113 | 单联单控大翘板开关 | 单联单控大翘板开关 1.型号：EB29 2.结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 套 | 7 |  |  |
| 590 | 114 | 大翘板门铃开关 | 大翘板门铃开关；1.型号：EB29；2.结构：塑料面板；；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；；输出：常开；；类型：适合埋入式电器盒使用；；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；重量：0.07kg； | 套 | 7 |  |  |
| 591 | 115 | 8口交换机 | 8口交换机 1.型号：DS-3E1309-S(国内标配)/轻网管 2.提供8个百兆电口，1个千兆电口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理 支持远程升级 支持最远250 m传输 百兆网络接入，千兆上行设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |  |  |
| 592 | 116 | 门禁系统感应厚卡(白) | 门禁系统感应厚卡(白)；1.型号：DS-K7M101；2.卡片类型：mifare卡(国产)；符合标准：ISO14443 标准；卡片容量：1K；工作频率：13.56MHz；卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 | 60 |  |  |
| 593 | 117 | 数字化系统医护对讲分机 | 数字化系统医护对讲分机 1.采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线 2.采用5英寸液晶屏，分辨率至少800*480，16M真彩色，品牌A规 3.待机界面可显示患者的住院信息、护理信息和注意事项 4.菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费、医生简介和医生照片 5.采用4个25色护理标识灯警示护理级别、过敏、饮食、预警等颜色 6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号 7.支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息 8.支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助 9.支持换药呼叫，可直接提示护士换药信息 10.支持吸氧计时，可自动记录吸氧时长并定时报警 11.支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒 12.支持对护士工作进行满意度评价 13.手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制手电筒，带强磁底座 | 套 | 21 |  |  |
| 594 | 118 | 数字化系统手持呼叫器 | 数字化系统手持呼叫器；1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。；2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。；3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。；4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 | 套 | 21 |  |  |
| 595 | 119 | 数字化系统医护主机 | 数字化系统医护主机 1.含IP网络医护主机，屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 2.含信息相互管理主机，具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信 3.手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级 13.安装位置：护士站 | 套 | 1 |  |  |
| 596 | 120 | 数字化系统16口POE交换机 | 数字化系统16口POE交换机 1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。 3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。 8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。 9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统 | 台 | 2 |  |  |
| 597 | 121 | 数字化系统走廊显示屏 | 数字化系统走廊显示屏；1.尺寸：25英寸；2.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字；3.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号；4.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 3 |  |  |
| 598 | 122 | 数字化系统地址盒 | 数字化系统地址盒；1.规格：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 599 | 123 | 数字化护理通讯信息系统软件 | 数字化护理通讯信息系统软件 1.支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。 2.护理通讯信息管理平台NIS-MP基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台NIS-SA 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4.护理信息公共发布平台NIS-RP通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 600 | 124 | 护士站探视主机 | 护士站探视主机 1.型号：YT-815C 2.硬件功能 基于安卓7.1系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化；13.3寸高清液晶屏，分辨率1920*1080，床位一览完美呈现；1300万像素前置摄像头，保证医护与患者间高清可视通话；4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅；电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作；背后卡座设计，自由调整机身角度，更适合摆放在护士站桌面；支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活；支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 3.软件重点功能 呼叫处理：实时显示床旁分机、探视分机等发来的呼叫请求，可接通与挂断，方便护士综合处理；发起呼叫：主动呼叫患者的床旁分机，方便护士及时沟通； 床位一览：提供普通模式和极简模式两种展示模式供用户自行切换，普通模式下的床位信息卡展示床位号、患者姓名、性别、年龄、护理级别等信息，展示息更加丰富，而极简模式下的患者信息卡仅展示床位号与护理级别，一屏显示的床位数量更加庞大；模式切换：用户可根据需要随时进行床位一览中普通模式与极简模式之间的相互切换； 呼叫记录：详细展示本护理单元中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等； 门禁控制：配合病区门禁分机，实现远程控制病区门禁，可视化的处理病区门禁请求； 话筒广播：配合床旁分机等终端，可实时对整个病区进行话筒广播；音频广播：上传宣教音频后，可在主机对整个病区进行实时或定时的音频宣教广播；清除未处理呼叫：一键清除当前护理单元所有的未处理呼叫，方便护士操作； | 套 | 1 |  |  |
| 601 | 125 | 可视探访分机 | 可视探访分机 1.YT-265C 2.硬件功能 基于安卓7.1系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化； 13.3寸高清液晶屏，分辨率1920*1080，床位一览完美呈现；1300万像素前置摄像头，保证医护与患者间高清可视通话；4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储 组合，保证运行更流畅；背后卡座与电话话筒设计，自由调整机身角度，更适合桌面摆放；支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。可扩展安装到移动推车上使用。 3.软件重点功能 视频探视：家属可通过探视分机向患者发起视频探视请求，接通后即可与患者进行双向可视通话。模式配置：探视分机发起探视请求后，可通过护士站主机转接至相应的床旁分机进行可视对讲（保护其他患者隐私，探视更具有针对性），也可直接呼叫患者相应的床旁分机处理，灵活可配。探视记录：系统自动生成家属探视的记 录，并将录音录像文件保存在服务器上以供调阅。 | 套 | 2 |  |  |
| 602 | 126 | 可视病床分机 | 可视病床分机；1.型号：YH-A29C；2.硬件功能；基于安卓7.1系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化；；13.3寸高清液晶屏，分辨率1920*1080，画面细节完美呈现；；1300万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话；；4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅；；内置刷卡模块，可识别系统医护身份卡与物联网体征采集终端；；支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活；；支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。；3.软件重点功能；可以与护士站的医护主机、家属的探视分机等终端进行双向可视对讲。；一键视频直呼医护主机，便捷化操作让护理通讯更有效；；电子床头卡显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，可针对性定制，大字体着重展示，护理信息一目了然。 | 套 | 23 |  |  |
| 603 | 127 | 无极悬停支架 | 无极悬停支架；1.型号：YT-B603；2.支架安装方式为墙面安装，用于将床旁分机固定与患者病床旁边；；最大伸展长度1200mm，保证患者使用床旁分机时的舒适性；；悬臂支架气压升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停；；设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束，保证病房的整洁与安全； | 个 | 23 |  |  |
| 604 | 128 | 流媒体服务器 | 流媒体服务器；1.IBM X3650M6；2.CPU 主频1.7GHz 六核及其以上（Intel 至强 铜牌处理器）；内存 32G（DDR4-2666MHz）及其以上；硬盘 2TB*2及以上；运行平台 MySql5.7, JDK1.8 | 台 | 1 |  |  |
| 605 | 129 | 24口交换机 | 24口交换机；1.型号：POE交换机；2.24个10/100/1000Base-T以太网端口；；无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps；；支持DHCP相关功能；；支持MAC和IP绑定；；支持MAC地址过滤和端口过滤；；支持POE供电，支持802.3af | 台 | 2 |  |  |
| 606 | 130 | 综合布线 | 综合布线；1.六类线UTP-CAT6；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 5223.50 |  |  |
| 607 | 131 | HDMI数据线 | HDMI数据线；1.每条15米HDMI光纤线；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 15.00 |  |  |
| 608 | 132 | 电气配线 | 电气配线 1.WDZ-RVB-2*2.5 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 958.20 |  |  |
| 609 | 133 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-2*0.75 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 322.50 |  |  |
| 610 | 134 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-2*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 330.20 |  |  |
| 611 | 135 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-3*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 357.60 |  |  |
| 612 | 136 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-4*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 344.30 |  |  |
| 613 | 137 | 镀锌电线管JDG20 | 镀锌电线管JDG20；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 1281.00 |  |  |
| 614 | 138 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 99.50 |  |  |
| 615 | 139 | 桥架支架制作、安装 | 桥架支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 282.80 |  |  |
| 616 | 140 | 新风机组自动化控制系统 | 新风机组自动化控制系统；1.采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制；；2.实现室内控制与机房控制同步功能；；3.实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。；4.满足设计要求 | 套 | 2 |  |  |
| 617 | 141 | 排风机控制系统开关 | 排风机控制系统开关；1.独立启停；2.满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 618 | 142 | 风机盘管控制系统 | 风机盘管控制系统；1.含温控器；2.满足设计要求 | 套 | 42 |  |  |
| 619 | 143 | 触摸式控制屏 | 触摸式控制屏；1.7寸触摸式控制屏；2.满足设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 620 | 144 | 紫铜管Φ10×1.0 | 紫铜管Φ10×1.0；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 288.00 |  |  |
| 621 | 145 | 紫铜管Φ12×1.0 | 紫铜管Φ12×1.0；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 140.00 |  |  |
| 622 | 146 | 紫铜管Φ15×1.0 | 紫铜管Φ15×1.0；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 40.00 |  |  |
| 623 | 147 | 紫铜管Φ22×1.2 | 紫铜管Φ22×1.2；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 60.00 |  |  |
| 624 | 148 | 紫铜管Φ28×1.2 | 紫铜管Φ28×1.2 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属 管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银 钎焊接，整个系统连接均采用金属密封 ，可保证系统的气密性。 | m | 30.00 |  |  |
| 625 | 149 | 紫铜管Φ35×1.5 | 紫铜管Φ35×1.5；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 28.00 |  |  |
| 626 | 150 | 紫铜管Φ42×1.5 | 紫铜管Φ42×1.5；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 30.00 |  |  |
| 627 | 151 | 副管支架 | 副管支架；1.材质：角铁；2.支架：U型600mm×400mm×600mm；3.规格尺寸：Φ30mm×30mm×2.0mm | 套 | 35 |  |  |
| 628 | 152 | 密封快速氧气终端ZQJO | 密封快速氧气终端ZQJO；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：0.4Mpa；3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 21 |  |  |
| 629 | 153 | 密封快速吸引终端ZQJV | 密封快速吸引终端ZQJV；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：-0.04Mpa；3.氧气终端设计流量：35L/min | 个 | 21 |  |  |
| 630 | 154 | 密封快速空气终端ZQJA | 密封快速空气终端ZQJA；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：0.4Mpa；3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 21 |  |  |
| 631 | 155 | 紫铜弯头球头、球帽6YC | 紫铜弯头球头、球帽6YC；1.材质：脱脂紫铜；2.工艺：L型脱脂紫铜焊接、Φ8紫铜三通、焊接6YC球头、球帽；氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 30 |  |  |
| 632 | 156 | 紫铜球头、球帽6YC | 紫铜球头、球帽6YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 30 |  |  |
| 633 | 157 | 紫铜球头、球帽8YC | 紫铜球头、球帽8YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 30 |  |  |
| 634 | 158 | 紫铜球头、球帽12YC | 紫铜球头、球帽12YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 20 |  |  |
| 635 | 159 | 维修阀门O-6 | 维修阀门O-6；1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。；2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控制气体断开与畅通作用，以方便对管路中的元器件及终端等的维修。；性能参数：；氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋、焊接三种规格。；氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。；氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 16 |  |  |
| 636 | 160 | 维修阀门V-8 | 维修阀门V-8 1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座 中心线移动的阀门。 2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控 制气体断开与畅通作用，以方便对管路 中的元器件及终端等的维修。 性能参数： 氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋 、焊接三种规格。 氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。 氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 17 |  |  |
| 637 | 161 | 铝合金设备带TX/SBD-03 | 铝合金设备带TX/SBD-03；1.材质：铝合金；2.规格尺寸：220mm×55mm×2.0mm；3.产品工艺：铝合金表面采用静电喷塑工艺处理，色彩亮丽附着力强，耐磨，易清洗。 | 个 | 17 |  |  |
| 638 | 162 | 功能面板 | 功能面板；1.TX/SBD-0M；2.规格尺寸：140mm×2.0mm×1200mm；3.产品工艺：铝合金设备带表面采用喷塑，功能面板上可设置：氧气、吸引、空气、呼叫、插座、开关机床冲压开孔 | 个 | 16 |  |  |
| 639 | 163 | 3＋2多功能插座 | 3＋2多功能插座 1.规格：3＋2 2.电压电流：220V，10A 3.外形尺寸：86*86mm 安装孔距：60 接线方式：螺旋柱 产品材料：阻燃 PC | 套 | 10 |  |  |
| 640 | 164 | 三气阀门箱 | 三气阀门箱；1.XT-300；2.进口压力：0.45MPa；3.出口压力：0.45MPa；4.安全阀开启压力：0.5MPa；5.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 641 | 165 | 三气远程报警CMI/500 | 三气远程报警CMI/500；1.主机供电电压：DC9V±5%；电源适配器供电电压：AC100V～240VAC；整机功耗：3W(2气)；默认测压范围：-0.1MPa～1.0MPa 可定制高压测压范围0 MPa～25MPa；气压监测点数：1～7路；默认气压单位：MPa | 台 | 1 |  |  |
| 642 | 166 | 低压铜及铜合金管件Φ | 低压铜及铜合金管件Φ 8/12/15/22/28/421.材质：脱脂紫铜 2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮 、二氧化碳、等气体连接件 | 批 | 1.000 |  |  |
| 643 | 167 | 漏电保护器1p30A | 漏电保护器1p30A；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.适用电压：200V/500V | 个 | 2 |  |  |
| 644 | 168 | 铜芯多股电缆线3×2.5 | 铜芯多股电缆线3×2.5；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.适用电压：200V/500V；4.高纯度无氧铜、高韧性抗拉耐磨、环保PVC阻燃材料 | m | 90.00 |  |  |
| 645 | 169 | 屏蔽信号线3×1.0 | 屏蔽信号线3×1.0；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.双屏蔽、更抗干扰、抗氧化、抗老化、传输快且稳定，衰减小、电阻低 | m | 30.00 |  |  |
| 646 | 170 | 装饰圈 | 装饰圈；1.材质：喷塑；2.规格尺寸：Φ57mm；3.产品工艺：一次性压铸成型 | 套 | 21 |  |  |
| 647 | 171 | 循环空气处理机组MAU-401 | 循环空气处理机组MAU-401；1.参数：设计风量3000m3/h，新风量3000m3/h，机外余压350Pa，；机组尺寸：5200*950*950；风机类型：无蜗壳，功率2.2kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量60Kw，深度除湿：制冷量5Kw、匹数2、冷媒R22、压缩机功率1.0Kw，；二级盘管：制热量24Kw，再热量：11Kw，加湿量：18Kg/h，；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，自取新风；2.安装方式：立式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 648 | 172 | 风冷冷凝机组ACS-S03 | 风冷冷凝机组ACS-S03 1.制冷量：12Kw 2.电源V/Ph/Hz:380/3/50 3.耗电量：4.35KW 4.制冷剂：R22 5.安装方式：落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 649 | 173 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：200m3/h；2.机外余压：170Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 650 | 174 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：500m3/h；2.机外余压：200Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 5 |  |  |
| 651 | 175 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：800m3/h；2.机外余压：200Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 652 | 176 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：1500m3/h；2.机外余压：300Pa；3.马达功率：750W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 653 | 177 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：1600m3/h；2.机外余压：450Pa；3.马达功率：750W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 654 | 178 | 风机盘管 FP-34 | 风机盘管 FP-34；1.送风量：370m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：41W；4.制冷量：1.9KW；5.制热量：3.2KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 4 |  |  |
| 655 | 179 | 风机盘管 FP-51 | 风机盘管 FP-51；1.送风量：570m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：55W；4.制冷量：2.9KW；5.制热量：4.6KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 10 |  |  |
| 656 | 180 | 风机盘管 FP-85 | 风机盘管 FP-85；1.送风量：900m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：84W；4.制冷量：4.7KW；5.制热量：7.5KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 13 |  |  |
| 657 | 181 | 风机盘管 FP-102 | 风机盘管 FP-102；1.送风量：1080m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：104W；4.制冷量：5.5KW；5.制热量：8.8KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 5 |  |  |
| 658 | 182 | 风机盘管 FP-136 | 风机盘管 FP-136；1.送风量：1400m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：147W；4.制冷量：7.2KW；5.制热量：11.5KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 10 |  |  |
| 659 | 183 | 房间微压差传感器 | 房间微压差传感器；1.型号2300-60Pa；2.量程：±30Pa；3.最大承压：5000Pa；4.测量精度：±3%。；5.包括内外测墙面开孔、底盒、进气接头、进气面板，连接管 | 台 | 4 |  |  |
| 660 | 184 | 分体式空调FT-1P | 分体式空调FT-1P；1.机组型号：1HP；2.制冷量：2.5Kw；3.耗电量：1KW；4.安装方式：壁挂式 | 台 | 1 |  |  |
| 661 | 185 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：400*320*1500mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 662 | 186 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器 1.规格：400*320*2000mm 2.形式:微穿孔板消声器 3.支架制作安装除锈刷油； 4.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 663 | 187 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：500*320*1800mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 664 | 188 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：800*500*1800mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 665 | 189 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ：1.规格：800*500mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 1 |  |  |
| 666 | 190 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ；1.规格：160*120mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 25 |  |  |
| 667 | 191 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：200*160mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 668 | 192 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 32 |  |  |
| 669 | 193 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：250*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 10 |  |  |
| 670 | 194 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：320*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 671 | 195 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：320*250mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 672 | 196 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：400*320mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 673 | 197 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 674 | 198 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：800*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 675 | 199 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 4 |  |  |
| 676 | 200 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：250*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 3 |  |  |
| 677 | 201 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：320*250mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 1 |  |  |
| 678 | 202 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：400*320mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 2 |  |  |
| 679 | 203 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：500*320mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 2 |  |  |
| 680 | 204 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 49 |  |  |
| 681 | 205 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 ；1.规格：600*600mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 49 |  |  |
| 682 | 206 | 普通排风口 | 普通排风口 ；1.规格：300*300mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 683 | 207 | 普通排风口 | 普通排风口 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 21 |  |  |
| 684 | 208 | 高效下回（排）风口 | 高效下回（排）风口 ；1.规格：395*345mmmm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含325*289*97,H13效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 3 |  |  |
| 685 | 209 | 高效下回（排）风口 | 高效下回（排）风口 ；1.规格：795*345mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含700*289*97,H13效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 5 |  |  |
| 686 | 210 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 ；1.规格：600*300mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 13 |  |  |
| 687 | 211 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 ；1.规格：1200*300mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 28 |  |  |
| 688 | 212 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶 ；1.规格：600*400mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 689 | 213 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶 ；1.规格：1000*630mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 690 | 214 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：300*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 5 |  |  |
| 691 | 215 | 防雨排风百叶叶 | 防雨排风百叶叶 ；1.规格：400*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 6 |  |  |
| 692 | 216 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：600*400mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 693 | 217 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：800*400mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 694 | 218 | 风管软接头 | 风管软接头；1.材质：不锈钢金属 | m2 | 13.00 |  |  |
| 695 | 219 | 镀锌钢制风管 | 镀锌钢制风管；1.板材厚度：1.2mm；2.接口形式:咬口；3.气密封处理并加管道支架固定；4.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 1208.93 |  |  |
| 696 | 220 | 露天风管铝板保护层 | 露天风管铝板保护层；1.材质：铝板；2.厚度：0.5mm；3.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 11.48 |  |  |
| 697 | 221 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 通风、防排烟工程检测、调试 | Kw | 7.000 |  |  |
| 698 | 222 | 风管漏光试验、漏风试验 | 风管漏光试验、漏风试验 | m2 | 604.47 |  |  |
| 699 | 223 | 静态流量平衡阀 DN100 | 静态流量平衡阀 DN100；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 700 | 224 | 铸铁蝶阀 DN100 | 铸铁蝶阀 DN100；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 10 |  |  |
| 701 | 225 | 不锈钢软接(风机盘管供回水用) DN20 | 不锈钢软接(风机盘管供回水用) DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 42 |  |  |
| 702 | 226 | 镀锌钢管（供回水） DN20 | 镀锌钢管（供回水） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 169.01 |  |  |
| 703 | 227 | 镀锌钢管（供回水） DN25 | 镀锌钢管（供回水） DN25；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 11.68 |  |  |
| 704 | 228 | 镀锌钢管（供回水） DN32 | 镀锌钢管（供回水） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 47.22 |  |  |
| 705 | 229 | 镀锌钢管（供回水） DN40 | 镀锌钢管（供回水） DN40 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 7.99 |  |  |
| 706 | 230 | 镀锌钢管（供回水） DN50 | 镀锌钢管（供回水） DN50；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 29.66 |  |  |
| 707 | 231 | 无缝钢管（供回水） DN65 | 无缝钢管（供回水） DN65；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 27.68 |  |  |
| 708 | 232 | 无缝钢管（供回水） DN80 | 无缝钢管（供回水） DN80；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 60.54 |  |  |
| 709 | 233 | 无缝钢管（供回水） DN100 | 无缝钢管（供回水） DN100；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 228.36 |  |  |
| 710 | 234 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 57.44 |  |  |
| 711 | 235 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 155.33 |  |  |
| 712 | 236 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN40 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN40 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：粘接连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 0.55 |  |  |
| 713 | 237 | 冷媒铜管 Φ6.35 | 冷媒铜管 Φ6.35 | m | 2.85 |  |  |
| 714 | 238 | 冷媒铜管 Φ9.53 | 冷媒铜管 Φ9.53 | m | 7.11 |  |  |
| 715 | 239 | 冷媒铜管 Φ12.7 | 冷媒铜管 Φ12.7 | m | 2.85 |  |  |
| 716 | 240 | 冷媒铜管 Φ19.05 | 冷媒铜管 Φ19.05； | m | 7.11 |  |  |
| 717 | 241 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 1209.00 |  |  |
| 718 | 242 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度20mm以下；2.管道57以下 | m³ | 0.69 |  |  |
| 719 | 243 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度30mm以下；2.管道57以下 | m³ | 2.15 |  |  |
| 720 | 244 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度40mm以下；2.管道133以下 | m³ | 3.24 |  |  |
| 721 | 245 | 风管保温棉 | 风管保温棉；30mm厚；难燃B1级橡塑绝热板材保温 | m³ | 41.19 |  |  |
| 722 | 246 | 不锈钢洗涤池 | 不锈钢洗涤池；1.规格：一人位（带台面），方形；2.材质：不锈钢成品；3.配套混水龙头； | 套 | 1 |  |  |
| 723 | 247 | 柱式洗手盆 | 柱式洗手盆 1.型号：L-170 2.尺寸：567*455*800mm 3.材质：陶瓷 4.配手动混水龙头ME1-1201 | 套 | 22 |  |  |
| 724 | 248 | 蹲式大便器 | 蹲式大便器 1.型号：D-JD41 2.材质：陶瓷 3.配脚踏式自闭阀DP2-0896（带弯管） | 套 | 10 |  |  |
| 725 | 249 | 拖布池 | 拖布池；1.型号、规格：H-JC05/Q-JL05；2.配普通单冷龙头JE-0227； | 套 | 6 |  |  |
| 726 | 250 | 淋浴器 | 淋浴器 1.型号、规格：YE4-4091M 2.出水控制方式：单把双控 3.顶喷形状：圆形 4.花洒支架类型：可升降 5.附加功能：自洁 | 套 | 4 |  |  |
| 727 | 251 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 106.45 |  |  |
| 728 | 252 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 39.25 |  |  |
| 729 | 253 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 53.21 |  |  |
| 730 | 254 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 124.82 |  |  |
| 731 | 255 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 133.27 |  |  |
| 732 | 256 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 12.85 |  |  |
| 733 | 257 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 8.89 |  |  |
| 734 | 258 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 125.18 |  |  |
| 735 | 259 | UPVC塑料排水管De50 | UPVC塑料排水管De50；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 62.13 |  |  |
| 736 | 260 | UPVC塑料排水管De75 | UPVC塑料排水管De75；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 41.11 |  |  |
| 737 | 261 | UPVC塑料排水管De110 | UPVC塑料排水管De110；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 95.92 |  |  |
| 738 | 262 | 铜截止阀 DN15 | 铜截止阀 DN15；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 30 |  |  |
| 739 | 263 | 铜截止阀 DN20 | 铜截止阀 DN20；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 9 |  |  |
| 740 | 264 | 铜截止阀 DN25 | 铜截止阀 DN25；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 9 |  |  |
| 741 | 265 | 铸铁铜芯闸阀 DN65 | 铸铁铜芯闸阀 DN65；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 2 |  |  |
| 742 | 266 | 不锈钢倒流防止器 DN25 | 不锈钢倒流防止器 DN25；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 1 |  |  |
| 743 | 267 | 不锈钢倒流防止器 DN15 | 不锈钢倒流防止器 DN15 1.公称压力：1.6MPa 2.连接方式：螺纹连接 3.含水压试验 | 个 | 1 |  |  |
| 744 | 268 | 扫除口 | 扫除口 1.规格：De100 2.材质：UPVC | 个 | 1 |  |  |
| 745 | 269 | 地漏 | 地漏；1.规格：DN50；2.材质：不锈钢；3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 1 |  |  |
| 746 | 270 | 地漏 | 1.规格：DN75 2.材质：不锈钢 3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 5 |  |  |
| 747 | 271 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 580.36 |  |  |
| 748 | 272 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度20mm以下 | m³ | 0.89 |  |  |
| 749 | 273 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度30mm以下 | m³ | 0.25 |  |  |
| 750 | 274 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度40mm以下 | m³ | 1.05 |  |  |
| 751 | 275 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除；1.拆除方式:人工拆除；2.砌体材质:多孔页岩砖 | m³ | 167.85 |  |  |
| 752 | 276 | 钢筋混凝土构件拆除 | 钢筋混凝土构件拆除；1.拆除方式:人工拆除；2.构件名称:钢筋混凝土过梁、构造柱 | m³ | 16.52 |  |  |
| 753 | 277 | 余方弃置 | 余方弃置；1.废弃料品种:拆除废渣；2.运距:投标人自行考虑；3.加盖汽车运渣 | m³ | 267.36 |  |  |
| 754 | 278 | 运输、安装、税费及其它 | 运输、安装、税费及其它 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 四、住院楼5F产房设备采购及安装 |
| 755 | 1 | 多孔砖墙 | 多孔砖 1.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:内隔墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 GQ7.5 | m³ | 3.69 |  |  |
| 756 | 2 | 墙面涂膜防水 | 墙面涂膜防水材料；1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料；2.10mm厚1：2.5水泥砂浆打底刮毛；3.10mm厚1：3水泥砂浆糙面抹平； | m2 | 62.55 |  |  |
| 757 | 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼(地)面涂膜防水材料；1.刷素水泥浆结合层一道（内掺水重3%~5%的108胶）；2.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料；3.6mm厚1:2水泥砂浆压实抹平； | m2 | 22.33 |  |  |
| 758 | 4 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 278.10 |  |  |
| 759 | 5 | 自流坪楼地面 | 自流坪楼地面；1.流体制作 安装，平整度高；2.吸收性界面处理剂，2~3mm厚自流平； | m2 | 255.79 |  |  |
| 760 | 6 | 块料楼地面 | 块料楼地面；1.撒素水泥灰一道（洒适量清水）；2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层；3.600*600地砖，白水泥浆擦缝； | m2 | 21.65 |  |  |
| 761 | 7 | 过门石 | 过门石；1.撒素水泥灰一道（洒适量清水）；2.6mm厚建筑胶水泥砂浆粘结层；3.花岗岩大理石面层，白水泥浆擦缝； | m2 | 0.66 |  |  |
| 762 | 8 | 塑胶卷材楼地面 | 塑胶卷材楼地面 材质：2.0mm厚同质透心碎花纹卷材PVC地板。 细项描述： 材质：聚氯乙烯地板 特殊维护处理：EASYCARE 1.环保： ★（1）不含甲醛；（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； （2）不含石棉、重金属19项、苯、DOP等有害物质 ★（3）TVOC含量小于5微克／立方米（28天）（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； ★（4）通过REACH SVHC高危物质检测220种或以上。（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 2.物理性能：同质透心无方向碎花纹、厚2.0mm、宽2.0m、长20m，防火B1级、防滑等级R9、耐刮、耐污抗菌 ★耐磨等级：T级（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 色牢度＞6级 ★耐污抗化学腐蚀性能：70项（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 防霉性能：0级(不生长) 抗细菌性能（金黄色葡萄糖球菌，大肠杆菌）＞99%专用胶粘贴 | m2 | 255.79 |  |  |
| 763 | 9 | 橡胶板楼地面 | 1.产品要求： 天然或合成橡胶为主要原料，不得为再生橡胶及橡塑复合材料精选高品质合成橡胶或天然橡胶，经过二次连续硫化工艺的橡胶卷材地板，可以保持良好稳定性，具有耐污涂层技术，增强了地板的耐污性，耐磨性，耐划痕性和色牢度，软硬胶结合技术，达到了表面与背面所需特性的完美结合；橡胶地板不含铅，镉，亚硝基胺，甲醛等有害物质 2.技术要求 2mm总厚度 1.9m宽幅 专用胶粘贴 ★防滑性能：R9 （检测依据DIN51130-2014） ★防火性能：B1(B-s1,t0)级（检测依据GB8624-2012） ★烟毒性：ZA1级（检测依据GB/T20285-2006） ★有害物质含量：不含甲醛，苯，甲苯，二甲苯,可溶性铅，可溶性镉，氯乙烯单体等有害物质，亚硝基胺。（检测依据B/T17657-2013、GB/T24153-2009） ★橡胶烃总含量：大于40% （检测依据HG／T3837-2008，橡胶地板应由天然或合成橡胶为主要原料，不含再生胶） ★抗菌性能：大肠杆菌和金黄色葡萄球菌小于8cfu/cm2（检测依据GB/T31402-2015/ISO22196:2007） ★TVOC28天释放限量：小于等于0.04mg/m3（检测依据ISO 16000- 9:2006 /COR1-2007 &ISO 16000-6:2011&ISO16000-3:2011）尺寸稳定性：±0.2%（检测依据HG/T3747.1-2011）抗撕裂强度：平均值应≥30KN/m（检测依据HG/T 3747.1-2011）邵氏A类硬度：≥90（绍尔A类）（检测依据HG/T 3747.1-2011） ★残余凹陷：≤0.01mm静载后剩余凹陷量（检测依据EN433或HG/T 3747.1-2011） ★脆性温度性能：零下20摄氏度无变化（检测依据GB／T15256-2014）色牢度：6级（检测依据GBT8427-2008或HG/T3747.1-2011）耐烟头灼烧：3级（检测依据HG/T3747.1-2011） ★焊接强度：310N/50mm（检测依据GB/T11982.12015） ★抗污性能：硫酸、氢氧化钠、碘酒、紫药水、免洗洗手液等不低于11项常见物质检测为无污染（检测依据HG/T3747.1-2011） ★耐磨性能：≤145 mm3（检测依据GB／T9867-2008）抗静电性能：小于0.5kV（检测依据EN1815-2016） 以上带有★标记内容须提供第三方检测报告，且检测报告中可证明相应参数符合采购要求，否则对应参数按负偏离处理 | m2 | 36.18 |  |  |
| 764 | 10 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线；1.撒素水泥灰一道（洒适量清水）；2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层；3.120*600mm踢脚砖 | m2 | 0.43 |  |  |
| 765 | 11 | 塑胶卷材踢脚线 | 塑胶卷材踢脚线 1.2mm厚PVC同质透心卷材地板，高120mm，双面涂胶粘贴（胶粘剂与踢脚配套生产） 2.R=40垫条，粘合剂粘铺 | m2 | 25.56 |  |  |
| 766 | 12 | 橡胶板踢脚线 | 橡胶板踢脚线；1.2mm厚橡胶卷材地板，高120mm，双面涂胶粘贴（胶粘剂与踢脚配套生产） ；2.R=40垫条，粘合剂粘铺 | m2 | 2.71 |  |  |
| 767 | 13 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰；1.底层厚度、砂浆种类、配合比:GMn7.5mm；2.面层厚度、砂浆种类、配合比:GMn7.5mm | m2 | 162.17 |  |  |
| 768 | 14 | 块料墙面 | 块料墙面；1.素水泥浆一道(内掺建筑胶)；2.5mm厚1:2建筑胶水泥沙浆粘贴层；3.300*600墙面砖（粘贴前先将瓷砖浸水两小时以上），白水泥擦缝； | m2 | 62.55 |  |  |
| 769 | 15 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板 1.6mm无机彩色预涂装饰板，专用卡槽拼缝,专用胶粘贴 | m2 | 643.71 |  |  |
| 770 | 16 | 轻质隔墙（单层单面） | 轻质隔墙（单层单面）；1.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200）；2.8mm石膏板基层 | m2 | 287.46 |  |  |
| 771 | 17 | 轻质隔墙（单层双面） | 轻质隔墙（单层双面）；1.8mm石膏板基层；2.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200内填100mm厚岩棉100kg/m3）；3.8mm石膏板基层 | m2 | 595.11 |  |  |
| 772 | 18 | 大理石窗台 | 大理石窗台 1.300mm宽20mm厚大理石加厚磨边窗台板 2.20mm厚大理石支撑板（大理石颜色业主自定） 3.20mm厚1:3水泥砂浆粘结 | m | 2.40 |  |  |
| 773 | 19 | 不锈钢窗台 | 不锈钢窗台；1.18mm厚大芯板底，侧mm9厚木工板面1.0mm厚304不锈钢，玻璃胶填缝 | m | 7.63 |  |  |
| 774 | 20 | PVC防撞带 | PVC防撞带；1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板（中距750，但每条不少于两个）；2.铝合金基座；3.150mm宽PVC塑料盖板面层； | m | 31.90 |  |  |
| 775 | 21 | PVC护角 | PVC护角；1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板；2.内衬铝合金基座；3.规格：50*50mm,配护角堵头； | m | 49.54 |  |  |
| 776 | 22 | 阳角1:2砂浆包角 | 阳角1:2砂浆包角 | m | 48.60 |  |  |
| 777 | 23 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚；1.600*600*0.8mm铝扣板面层；2.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆，CS60*B*1.2主骨@1200mm、38V型三角骨@600mm轻钢龙骨；2.L35*15铝线条收口，中性瓷白玻璃胶填缝 | m2 | 47.69 |  |  |
| 778 | 24 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚；1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆，CS60*B*1.2主骨@1200mm、50*19U型三角骨@400mm轻钢龙骨；2.L35*15铝线条收口，中性瓷白玻璃胶填缝；3.8mm厚硅酸钙板基层；4.1200*600*1.0mm防锈铝单板面层；5.L35*15龙骨收边，中性瓷白色玻璃胶填缝 | m2 | 254.68 |  |  |
| 779 | 25 | 吊顶反支撑 | 吊顶反支撑 1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙镀锌吊杆， CS60*B*1.2主骨、斜撑，两倍主龙骨间 距布置 | m2 | 302.37 |  |  |
| 780 | 26 | 墙面喷(刷)涂料 | 墙面喷(刷)涂料 1.2mm厚耐水腻子分面抹，打磨光滑 2.刷乳胶漆（一底二面） | m2 | 162.17 |  |  |
| 781 | 27 | 护士站 | 护士站 1.规格：长Lx宽700mmx高1050mm； 2.材料：台面用人造石，台架用生态板制作组成3. | m | 2.27 |  |  |
| 782 | 28 | 大理石台面 | 大理石台面 1.台盆大理石台面 2.镀锌型钢台架. | m2 | 0.49 |  |  |
| 783 | 29 | 预制整体剖腹产手术室OR 01 | 预制整体剖腹产手术室OR 01 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 784 | 30 | 气密封单开门 0921GMB2、 0921GMC2 | 气密封单开门 0921GMB2、 0921GMC2 1.900*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 2 |  |  |
| 785 | 31 | 气密封单开门 1021GMB2、1021GMC2 | 气密封单开门 1021GMB2、1021GMC2 1.1000*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 14 |  |  |
| 786 | 32 | 气密封单开门 1121GMA2、1121GMB2、1121GMC2 | 气密封单开门 1121GMA2、1121GMB2、1121GMC2 1.1100*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 787 | 33 | 气密封双开门 1221GMB2 | 气密封双开门 1221GMB2 1.1200*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 788 | 34 | 气密封双开门 1521GMB2 | 气密封双开门 1521GMB2；1.1500*2100mm，门身采用胶合板面贴；防火板，四周采用铝合金包边，铝合金；型材厚度1.2MM；2.门套采用防火板制作，铝合金封边；3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗；4.底采用门第密封系统升降条，304不；锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 789 | 35 | 气密封电动双开门 1521GMB2-电 | 气密封电动双开门 1521GMB2-电 1.1500*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边 2.门套采用防火板制作，铝合金封边, 3.带电动门机 4.6mm+40mm+6mm中空钢化玻璃观察窗。 5.“手术中”LED显示灯，消防联动，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关，304不锈钢防撞带 | 樘 | 9 |  |  |
| 790 | 36 | 金属固定窗0912C | 金属固定窗0912C 1.900*1200mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 2 |  |  |
| 791 | 37 | 金属固定窗1810C | 金属固定窗1810C 1.1800*1000mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 1 |  |  |
| 792 | 38 | 不锈钢书写台 1.700W*400H*300D 2.国标1.2mm304不锈钢边框，国标1.0mm厚门体,柜体，翻板式书写台3.带照明灯，自动点触式亮灯,模拟触碰式，嵌入式安装 | 不锈钢书写台 1.700W*400H*300D 2.国标1.2mm304不锈钢边框，国标1.0mm厚门体,柜体，翻板式书写台3.带照明灯，自动点触式亮灯,模拟触碰式，嵌入式安装 | 套 | 1 |  |  |
| 793 | 39 | 不锈钢器械柜 | 不锈钢器械柜 1.900W*1700H*350D 2.1.2mm厚304不锈钢边框，1.0mm厚门 体、柜体，嵌入式安装 3.分上下两层,四门开启,带可调层板托 架、8mm厚钢化玻璃层板，嵌入式安装 | 套 | 1 |  |  |
| 794 | 40 | 不锈钢麻醉柜 | 不锈钢麻醉柜 1.900W*1700H*350D 2.国标1.2mm厚304不锈钢边框，国标1.0mm厚门体、柜体，嵌入式安装 3.分上下两层,四门开启,带可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板，带两个抽屉 | 套 | 1 |  |  |
| 795 | 41 | 不锈钢药品柜 | 不锈钢药品柜 1.900W*1700H*350D 2.国标1.2mm厚304不锈钢边框，国标1.0mm厚门体、柜体，嵌入式安装 3.分上下两层,四门开启,带可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板，带抽板 | 套 | 1 |  |  |
| 796 | 42 | 电源插座箱A | 电源插座箱A；1.304不锈钢箱体，内含4个220V/10A插座、2个接地端子 | 套 | 3 |  |  |
| 797 | 43 | 非治疗设备用电源插座箱B | 非治疗设备用电源插座箱B 1.304不锈钢箱体，非治疗用电，内含3个220V/10A插座、1个380V/16A插座、2个接地端子 | 套 | 2 |  |  |
| 798 | 44 | 观片箱 | 观片箱 1.四联930*H1016*D120 2.LED光源,采用进口亚克力面板，漫散射性能，底箱为冷轧钢板加工，不锈钢边框 | 套 | 1 |  |  |
| 799 | 45 | 保温柜 | 保温柜 1.FYL-YS-100L 2.额定电压：220V，制冷功率：85W，加热功率：170W,容积：100L,外尺寸：480宽*470深*843mm高，内部尺寸：405宽*365深*733mm高 3.温控范围：4-38℃内置微电脑数控系统，温度数字显示、触摸LED液晶显示屏、温度在4-38度内任意调控且恒定 3.安全双锁防护功能，保证物品存放需求与安全。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便 4.箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度 5.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。PTC陶瓷加热技术，加热速度快，升温均衡 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隔，充分利用空间 7.核心部件选用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 | 套 | 1 |  |  |
| 800 | 46 | 保冷柜 | 保冷柜 1.FYL-YS-88L 2.额定电压：220V,制冷功率：85W，额定频率：50Hz，容积88L，外尺寸：480宽*470深*843mm高，内部尺寸：405宽*365深*733mm高 3.温控范围：2-8℃，制冷剂用量：R600a（38g） 4.采用智能电脑温控系统，LED数字实时温度显示，控温精度高，可调范围2-8℃ 5.安全双锁防护功能，保证物品存放需求与安全 6.箱内照明灯设计，方便随时观看箱内存放物品宽电压带 7.多层漆包搁架设计，安全环保材质，方便物品存放 8.箱体内部采用风冷式结构，合理设计风道和风量，保证箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器，有效增大制冷面积提高降温速度 9.核心部件选用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 | 套 | 1 |  |  |
| 801 | 47 | 无影灯锚栓底座 | 无影灯锚栓底座；1.两根5*50mm角钢固定在楼板底，4根5*50mm角钢固定底盘与顶面；2.5*50角钢做支架斜撑，与法兰盘固定；3.螺栓固定，除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍。 | 套 | 1 |  |  |
| 802 | 48 | 吊塔锚栓底座 | 吊塔锚栓底座；1.两根5*50mm角钢固定在楼板底，4根5*50mm角钢固定底盘与顶面；2.5*50角钢做支架斜撑，与法兰盘固定；3.螺栓固定，除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍。 | 套 | 1 |  |  |
| 803 | 49 | 手术室输液导轨 | 手术室输液导轨；1.平行型（直轨）2600长2条、；2.材质：铝合金、；3.规格：30*21*1.0mm；4.可升降（300-500mm）不锈钢吊钩4个； | 套 | 1 |  |  |
| 804 | 50 | 床帘导轨 | 床帘导轨 1.U型隔帘导轨2300*1500mm 2.隔帘铝合金轨道规格：22*18*1.0mm 3.配端堵，配滑轮 | 套 | 1 |  |  |
| 805 | 51 | 满堂脚手架 | 1.脚手架材质:钢管满堂脚手架（脚手架产权由中标人所有，设备安装时使用，项目完成后由中标人收回） |  | 401.08 |  |  |
| 806 | 52 | 局部装饰装修垂直运输 | 1.建筑物垂直高度:20m以内 |  | 401.08 |  |  |
| 807 | 53 | 双电源配电箱 ALH5 | 双电源配电箱 ALH5；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 808 | 54 | 双电源配电箱 APT19-1 | 双电源配电箱 APT19-1；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 809 | 55 | 双电源配电箱 APT19-2 | 双电源配电箱 APT19-2；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 810 | 56 | 配电箱 ALH5-T1 | 配电箱 ALH5-T1；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.含IT系统隔离变压器ICA100.T1-8KVA、IT电流互感器ICA100.R1、IT系统绝缘监视仪ICA100.A1，其他元件品牌，详施工图；3.开度多功能智能柜；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 811 | 57 | 配电箱 ALH5-U1~4 | 配电箱 ALH5-U1~4；1.安装方式:距地1.5m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 4 |  |  |
| 812 | 58 | 配电箱 ALH5-U5 | 配电箱 ALH5-U5；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 813 | 59 | 配电箱 ALH5-1 | 配电箱 ALH5-1；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 814 | 60 | 单相带空气开关的小型电箱 | 单相带空气开关的小型电箱 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.规格：32A 220V 3.元件详施工图 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、 清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、 安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 15 |  |  |
| 815 | 61 | 三相带空气开关的小型电箱 | 三相带空气开关的小型电箱；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.规格：32A 380V；3.元件详施工图；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 6 |  |  |
| 816 | 62 | UPS不间断电源（四） | 1.UPS主机要求为：含1台三进三出，功率60kVA,双变换纯在线式，要求标准内置输出隔离变压器，不接受外置隔离变压器。 2.★UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。要求提供投标产品厂家整机工作拓扑图及说明的证明材料（否则该项参数视为负偏离）。 3.输入电压范围：不小于285V～475V。输入频率跟踪范围不小于50±10％；要求提供产品彩页，（否则该项参数视为负偏离）。 4.UPS应具备延时启动功能，且延时时间屏幕可设置，其设置范围不少于0-999s，要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 5.★输出有功功率：≥额定容量 × 0.9kW/kVA；要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 6.★面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数、不少于10000条历史记录和整机工作状态；为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，提供厂家或第三方针对此功能的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 7.UPS应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电； 8.★UPS内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 9.★整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。提供厂家或第三方针对此功能的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 10.UPS主机操作面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况可现场一键关停。并做好相应的防护措施。 11.UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。 12.★蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 13.★含32节铅酸免维护蓄电池，每节电池容量为12V100AH，要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 14.含1套电池柜尺寸（mm）：780×890×1180 ，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀； 可容纳电池数量： 12V100AH 32只 ，产品包装多层高墙瓦纸箱包装 。 15. 电池柜产品特点：（1）、避免人体和蓄电池的直接接触。（2）、表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。 16.UPS含1个3P/160A 500VDC电池直流空开。 17.UPS含电池空开盒、含电池连接线铜截面50mm²，含铜头冷压头、含主机到电池柜的连接线。 | 套 | 1 |  |  |
| 817 | 63 | 谐波保护装置 | 谐波保护装置 1.型号:HPD2000GS-50-4 2.尺寸:W500 D200 H700额定50A,额定电压 AC380V ±15%,额定频率 50Hz ±5% 3.电气接线 单相;三相三线;三相四线补偿模式 ①单独补偿谐波;*②单独补偿无功和不平衡;*③优先补偿谐波;*④优先补偿无功和不平衡。补偿容量 *根据补偿模式,智能分配用于谐波、无功和不平衡的补偿容量。谐波补偿范围 2~50次谐波谐波补偿设定 ①2-50次自动滤波;*②2-25次奇数次可选;*③2-25次偶数次可选;④25-50次可选。谐波补偿能力 自动滤波能力大于97%(在额定容量下);*人工设定谐波补偿率无功补偿能力 *可补容性无功和感性无功功率因数校正 *0.99~-0.99可设定零序补偿能力 *有瞬时响应时间 0.1ms 全响应时间 10ms有功功率损耗 <2% 额定模块功率下 ,98%效率过载能力 120%,瞬间300%保护方式 过欠压,过流,过热,限流多台运行方式 并联运行,不限数量平均无故障时间 ≥10万小时拓扑结构 多重化两电平;三电平 开关频率 20KHz控制算法 瞬时无功和DFT控制器架构 ARM(带浮点处理器)+FPGA全数字控制通信功能 *采用Modbus远程通讯协议,通信接口, RS485/422/232和以太网控制连接 电气连接,或光纤显示界面 电压、电流、功率、功率因数、谐波电流、谐波畸变率、运行方式、运行时间、故障信息 | 套 | 2 |  |  |
| 818 | 64 | 应急LED密封净化灯盘 | 应急LED密封净化灯盘 1.规格：300*600，28w 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急时间30min | 套 | 2 |  |  |
| 819 | 65 | 应急LED密封净化灯盘 | 应急LED密封净化灯盘；1.规格：600*600，48w；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急时间30min； | 套 | 10 |  |  |
| 820 | 66 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘；1.规格：300*300，15W；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥960LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源； | 套 | 3 |  |  |
| 821 | 67 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘；1.规格：300*600，28W；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源； | 套 | 8 |  |  |
| 822 | 68 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘；1.规格：600*600，48W；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源； | 套 | 18 |  |  |
| 823 | 69 | LED防眩晕手术室密封灯盘 | LED防眩晕手术室密封灯盘 1.规格：48W 2.吸顶安装 3.型号：3mm激光导光板，扩散板2mm5D菱晶亚克力面板，功率因数：≥0.8 ，色温：5000K，光通量≥4250LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，独特防眩功能，IP65恒流隔离电源 | 套 | 10 |  |  |
| 824 | 70 | 手术、杀菌提示信号灯 | 手术、杀菌提示信号灯；1.规格：3W 450*150mm，LED光源，红光源；2.门楣上0.2m安装； | 套 | 1 |  |  |
| 825 | 71 | 单联单控开关 | 单联单控开关 ；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 个 | 9 |  |  |
| 826 | 72 | 双联单控开关 | 双联单控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 2 |  |  |
| 827 | 73 | 三联单控开关 | 三联单控开关 ；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 4 |  |  |
| 828 | 74 | 四联单控开关 | 四联单控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 2 |  |  |
| 829 | 75 | 双联双控开关 | 双联双控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 5 |  |  |
| 830 | 76 | 单相二、三孔带保护门插座 | 单相二、三孔带保护门插座；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:按实际使用区域距地暗装 | 套 | 81 |  |  |
| 831 | 77 | 单相二、三孔防水防溅插座 | 单相二、三孔防水防溅插座；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:按实际使用区域距地0.3/1.5m暗装 | 套 | 10 |  |  |
| 832 | 78 | 插座组 | 插座组；1.每组配置4套单相二、三孔安全型10A插座+2套单相三孔安全型16A插座；2.安装方式:设备带上安装 | 台 | 6 |  |  |
| 833 | 79 | 接地母线 | 接地母线；1.利用-40*4镀锌扁钢与预埋钢板100*100*6与柱内钢筋可靠焊接接地；2.满足设计要求 | m | 155.20 |  |  |
| 834 | 80 | 等电位端子箱LEB | 等电位端子箱LEB；1.型号：TD28；2.满足设计要求 | 台 | 12 |  |  |
| 835 | 81 | 接地装置调试 | 接地装置调试；1.满足设计要求 | 系统 | 1 |  |  |
| 836 | 82 | 电力电缆WDZ-YJY-3*25+1*16m | 电力电缆WDZ-YJY-3*25+1*16m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 374.80 |  |  |
| 837 | 83 | 电力电缆WDZ-YJY-7*10m | 电力电缆WDZ-YJY-7*10m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 20.00 |  |  |
| 838 | 84 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16m | 电力电缆WDZ-YJY-5*16m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 126.40 |  |  |
| 839 | 85 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10m | 电力电缆WDZ-YJY-5*10m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 120.00 |  |  |
| 840 | 86 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 344.80 |  |  |
| 841 | 87 | 电力电缆WDZ-YJY-5*4m | 电力电缆WDZ-YJY-5*4m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 62.80 |  |  |
| 842 | 88 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2；1.敷设方式：穿管敷设；2.满足设计使用要求 | m | 992.40 |  |  |
| 843 | 89 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2；1.敷设方式：穿管敷设；2.满足设计使用要求 | m | 1529.20 |  |  |
| 844 | 90 | 电气配管JDG20 | 电气配管JDG20；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 330.80 |  |  |
| 845 | 91 | 电气配管JDG25 | 电气配管JDG25；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 509.80 |  |  |
| 846 | 92 | 电气配管PC20 | 电气配管PC20；1.材质:刚性阻燃塑料管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 40.00 |  |  |
| 847 | 93 | 电气配管PC25 | 电气配管PC25；1.材质:刚性阻燃塑料管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 328.60 |  |  |
| 848 | 94 | 喷涂钢制桥架100*50mm | 喷涂钢制桥架100*50mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 75.40 |  |  |
| 849 | 95 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 66.50 |  |  |
| 850 | 96 | 喷涂钢制桥架300*150mm | 喷涂钢制桥架300*150mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 45.00 |  |  |
| 851 | 97 | 桥架支架制作、安装 | 桥架支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 531.60 |  |  |
| 852 | 98 | 单口网络插座 | 单口网络插座；1.规格：用作单口外网网络插座（含单口面板和六类模块）；2.型号:86型底盒；3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 15 |  |  |
| 853 | 99 | 双口网络插座 | 双口网络插座；1.规格：用作电话、内网网络插座（含双口面板和六类模块）；2.型号:86型底盒；3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 5 |  |  |
| 854 | 100 | 双口网络插座 | 双口网络插座；1.规格：用作双口内网网络插座（含双口面板和六类模块）；2.型号:86型底盒；3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 11 |  |  |
| 855 | 101 | 无线AP | 无线AP；1.规格：无线AP（含面板） | 套 | 2 |  |  |
| 856 | 102 | HDIM插座；1.规格：含面板 | HDIM插座；1.规格：含面板 | 套 | 1 |  |  |
| 857 | 103 | 3W天花喇叭 | 3W天花喇叭 1.型号：DS-KBS3030-C 2.安装方式：吸顶安装 3.5寸全频定压吸顶音箱，人声干净，高音清晰，低音丰富。 扬声器单元：5寸纸盆喇叭 最大功率：3W 额定功率（PHC）：3W 灵敏度（1kHz,1米）：91dB±3 dB 有效频率范围（-10dB）：90-16kHz 额定电压：100V 输入接口：2-芯连接线 接线端颜色：透明PP端子 壳体：PP | 台 | 17 |  |  |
| 858 | 104 | 6W音量控制器 | 6W音量控制器 1.型号：DS-KBD3V00 2.安装方式：距地1.4m安装 3.额定功率：6W 输入电压：70-100V 每档衰减值：6db 总衰减值：18db 档数：5档 材质：ABS | 台 | 12 |  |  |
| 859 | 105 | 30W音量控制器 | 30W音量控制器；1.型号：DS-KBD3V00；2.安装方式：机柜内安装；3.额定功率：30W ；输入电压：70-100V；每档衰减值：6db；总衰减值：18db ；档数：5档 ；材质：ABS | 台 | 1 |  |  |
| 860 | 106 | 十六路受控矩阵分区器 | 十六路受控矩阵分区器；1.型号：DS-KBD6F00；2.安装方式：机柜内安装；3.采用32位高速处理器，性能强劲、速度快；支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全；支持20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能；支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动；内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存；具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配）；输入接口：报警输入*20、防拆*1，输出接口：报警继电器*4，供电：220V，功耗：≤4W | 台 | 1 |  |  |
| 861 | 107 | 合并式广播功率放大器 | 合并式广播功率放大器 1.型号：DS-KBA6652 2.2U机架式设计，高性能的网络定压功 放，启动时间≤1秒； 3.内置650W高效率数字功放，定压 100V输出，效率高达90%以上； 4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、 1路辅助线路输入、1路网络音频)； 5.设备具有音量环形指示灯，支持远程 或本地音量调节旋钮调节所有通道的输 出音量； 6.支持被广播主机或平台发起实时广播 ，可对单个通道进行广播； 7.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实 时广播； 8.内置大容量存储器，支持接收通过管 理机或平台远程下发的音频文件、定时 广播任务和报警触发任务； 9.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 10.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 11.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 12.内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 13.支持通过Web进行参数配置、系统维 护等操作； 14.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 15.宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 16.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统： 嵌入式Linux 处理器主频： 1GHz 内存 ：512MB EMMC： 4GB 音频输入 ：6.5mmMIC输入接口*1,莲花 头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出： 单通道100V输出；莲花头 输出*1 采样率： 8kHz～48kHz 量化位数： 16bit 信噪比： ≥90dB 频率响应 ：50Hz-20KHz 音量调节： 支持本地及远程音量调节 输出功率： 650W 音频压缩标准： PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式： .mp3/.wav 音频压缩码率： 64 Kbps 音质： 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自 适应全双工网口 网络协议 ：ARP、ICMP、IGMP、 TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、 HTTP、HTTPS 物理接口 ：报警输入*2；报警输出*1 ；音量调节按钮*1；RTC*1路 指示灯： 电源指示灯*1，红、绿双色 状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 ：220V供电 | 台 | 1 |  |  |
| 862 | 108 | 智能主机 | 智能主机DS-KBM6001 1. 铝合金面板,全金属设计，机箱可抗 接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽 压输入； 2. 采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规 电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一 体化键鼠，操作更便利； 3. 支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设 备，包括网络音箱、网络音柱、网络功 放、网络寻呼话筒； 4. 支持最大1500路广播点接入（默认 接入500路，超过需要按照路数收费） ，支持高达500路并发广播，响应时间 ≤5秒； 5. 支持广播设备按分区管理，广播点 位与广播分区之间可以任意关联； 6. 支持本地音频文件管理，按媒体库 文件夹与文件分级管理； 7. 支持广播设备定时任务配置，并按 时间计划模板进行统一管理，并可控制 定时任务的使能状态； 8. 支持一键预案广播，将需要进行广 播的内容预先设置好，使用时一键触发 ； 9. 支持用户权限控制，按广播点位、 广播分区、功能模块进行精细化权限管 理； 10. 支持音频文件广播，将本地音频文 件实时发送到广播设备上进行播放； 11. 支持实时喊话广播与紧急广播，通 过主机上接入的采集设备将采集到的音 频数据实时播放到前端设备； 12. 支持调节所管理广播设备的音量， 可以单独调节，也可以批量调节； 13. 支持所有广播操作的记录，便于用 户对广播数据进行分析； 14. 支持NTP校时，使所管理设备的时 间与主机时间统一； 15. 支持显示所有管理的广播设备的在 线状态，并可以设备状态发生变更时实 时更新； 16. 支持将所管理内容一键下发给网络 寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行 一键寻呼； 17. 支持数据自动备份与手动恢复功能 ，保证数据的可持续性与可移植性。；显示屏：17.3寸宽屏 分辨率：1920(H)*1080(V) 亮度：300 cd/m2 可视角度：89/89/89/89(上/下/左/右 ) 触摸屏：十点工规电容触摸屏 键鼠：抽拉式键盘鼠标 处理器：i5-2400 CPU(主频3.1GHz,四 核四线程) 芯片组：B75 BIOS：AMI UEFI 内存：8GB DDR3内存 显示：Intel? HD Graphics(VGA+HDMI) 扩展插槽：1* PCIEx16；1* PCIEx4； 2* PCI 主板：EC9-H7562E-2P 有线网：2*10/100/1000Mbps自适应网 口，支持远程唤醒 硬盘位：128G固态硬盘 接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持 10/100/1000Mbps（Intel82583 + Intel82579）；6*COM (5*RS232， COM1支持RS232/422/485) ； 6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MIC in,1* Line out,1* Line in；1*金属 带灯开关；1*PS/2 设备接入：支持最大1500路广播点接入 （默认授权500路，超过500路时需购买 授权扩容） 广播并发：支持最大500路广播点实时 喊话 工作温度：-10℃-60℃,5%～95%（非凝 结状态） 存储温度：-20℃-70℃,5%～95%（非凝 结状态） 供电方式：AC 90-264V ATX300W ESD：接触式4Kv，气隙6Kv电磁干扰 抗振：GB/T2423 | 台 | 1 |  |  |
| 863 | 109 | 分区寻呼话筒 | 分区寻呼话筒DS-KBM6001 1. 安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。 4. 支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。 6. 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备。 7. 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。 音频输入：内置全指向mic（双mic）&外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头音频输出：内置spk&外置听筒 spk&3.5mm咪头&外接功放 物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1 供电：12VDC/标准POE 设备功率：≤12W 工作温度：-10℃～50℃；工作湿度： 10％-90％ 防水等级：室内使用，无需防水 外形尺寸：290*116*31.18mm 安装方式：桌面或墙面挂装 | 台 | 1 |  |  |
| 864 | 110 | 18U机柜 | 1.型号：DS-XS6618-S/T 2.18U，玻璃门，落地 空机柜 承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后双开铁门，冷轧板 T=1.5 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.5 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约51KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*998 mm | 台 | 1 |  |  |
| 865 | 111 | 网络彩色半球摄像机 | 网络彩色半球摄像机；1.型号：DS-2CD2366YFM-LQ；2.600万 1/2.4" CMOS星光海螺型网络摄像机；最高分辨率可达3200×1800 @20 fps；支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；1个内置麦克风，高清拾音；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高，产品尺寸：Φ127.3×96.8 mm； | 台 | 13 |  |  |
| 866 | 112 | 网络彩色全球摄像机 | 网络彩色全球摄像机 1.型号：DS-2SK8C184IMX-QL 800万+400万单枪版25倍猫头鹰枪球 支持基于行业平台实现云图立体防控 支持在摄像机的实时视频画面中添加最 多500个AR标签，且可实现标签与标签 联动的功能 Smart事件：支持全景路对设定区域进 行布防，当检测到目标时联动特写摄像 机对目标进行跟踪及报警，实现周界布 防。支持细节路对设定区域进行布防 混合目标检测：支持细节路混合目标检 测，对检测区域内的人、车进行抓拍上 传 城市道路违章取证：支持细节路违停检 测，违停有效检测距离300 m 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警 和声音报警，声音内容可选 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体 关联输出，并实现对人脸、人体、车辆 结构化属性特征信息提取 可配置多种字符叠加、图片合成模式， 并支持违法图片叠加防伪水印 支持违法数据上传FTP服务器、交通终 端服务器、中心管理系统平台 支持点击全景画面联动特写镜头，手动 跟踪运动目标 支持全景路2560×1440@30fps高清画面 输出，细节路最大3840×2160@30fps高 清画面输出支持H.265高效压缩算法，可较大节省 存储空间 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离 最远可达200m 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环 境监控 支持3D数字降噪、强光抑制、混合防抖 、SmartIR 细节支持360°水平旋转，垂直方向- 20°-90°（自动翻转）。全景支持垂 直方向7°-17°可调 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持 报警联动功能 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持海康SDK、ISAPI、GB/T28181、E家 协议、萤石接入和开放型网络视频接口 支持GB35114安全加密 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波， 符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准， 产品尺寸：?242.6 mm×423.6 mm | 台 | 1 |  |  |
| 867 | 113 | 32寸专业液晶监视器 | 32寸专业液晶监视器 1.型号：DS-D5032FC-B 2.32寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920× 1080； 亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗： ≤52W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 723.24*423.25*211.79， 音视频输入接口：VGA×1、DVI× 1、HDMI×1、BNC IN (CVBS 信号) ×1、AUDIO IN×1 音视频输出接口：BNC OUT (CVBS 信号 )×1 数据传输接口：USB×1 控制接口：RS-232 IN×1、RS-232 OUT×1 标准配置：遥控器×1、串口转接器×1、碳性干电池×2、电源线× 1、光盘×1、三合一（保修卡 、合 格证、元素表）×1、底座支架× 1、底座立柱×1、底座hinge×1 、 底座锁合螺钉（M4组合螺钉×4、M4 沉头螺钉×4） | 台 | 1 |  |  |
| 868 | 114 | 32路网络数字硬盘录像机 | 32路网络数字硬盘录像机；1.型号：NVR-SN32J；2.硬件：；2U标准机架式；2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源；8盘位，最高支持10TB硬盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘；报警IO：16进4出；；软件性能：；输入带宽：320M，输出带宽：256M；开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M；32路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码；平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK | 台 | 1 |  |  |
| 869 | 115 | 24口POE交换机 | 24口POE交换机 1.型号：DS-3E0326P-S(D) 2.提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电 复用口。 支持IEEE 802.3at/af。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持红口保障。 支持最远250 m传输。 支持8芯供电。 支持上行口链路聚合。 支持下行口端口隔离。 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理。 百兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红 口保障技术，POE远距离传输 17-24口 | 台 | 1 |  |  |
| 870 | 116 | 监控刻录硬盘4T | 1.型号：HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',SATA 3.0 2.SATA接口/储存时间不小于一个月，储存分辨率不低于720P | 台 | 6 |  |  |
| 871 | 117 | 可视对讲门口机 | 可视对讲门口机 1.型号：DS-KD9203-LQX 2.显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：800*480； 3.摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 4.视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 5.深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：5000张； 6.用户数量：10000个，合法卡数量：50000张 7.操作方式：实体按键； 8.操作界面：液晶显示，简易菜单； 9.音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 10.支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 11.支持二维码开门 12.RS485：2个，RS485半双工； 13.网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持SIP2.0、RTSP、海康SDK、萤石协议、ISAPI 等协议； 14.支持接入海康全数字/半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统； 15.IO输入：4个； 16.IO输出：0个； | 台 | 2 |  |  |
| 872 | 118 | 感应卡密码门禁机 | 感应卡密码门禁机 1.型号：DS-K1T105AM 2.读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU 卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证 卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密 功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别 ; 通信方式：有线网络、WiFi； 存储容量：10万张卡、10万个密码和 30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮 *1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃） 输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 使用环境：室内使用，不防水； 设备尺寸：137*92*35mm； 设备重量：280g。 注：不含电源，需单独选配电源 | 台 | 4 |  |  |
| 873 | 119 | 门口机配件 | 门口机配件 1.型号：DS-KD9203配件 2.包括底盒、螺丝包；预埋尺寸：363.8mm*118.1mm*39.2mm | 台 | 6 |  |  |
| 874 | 120 | 门口机供电设备 | 门口机供电设备；1.型号：DS-KAW50-1带机箱；2.产品尺寸：266*246*82mm；；产品组成：含4.17A开关电源，空开×1；；输入电压：100-240VAC；；输出电压：12VDC；；输出电流：4.17A；；输出功率：50W；；纹波与噪声：< 150mVpp；；电压调整范围：11-14Vdc；；一般规范；工作温度：-10℃-+70℃；；工作湿度：＜95%； | 台 | 6 |  |  |
| 875 | 121 | 地址盒 | 地址盒；1.型号：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 876 | 122 | 室内分机 | 室内分机；1.型号：DS-KH6320-RPG；2.显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD；；显示屏分辨率：1024*600；；操作方式：电容式触摸屏；；支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门；；摄像头：无；；wifi模块：无；；网线供电：支持；；防区数：8防区；；网口：10M/100M自适应以太网口；；IO输出：无； ；SD卡扩展：不支持；；探测器供电：室内机网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； ；外观尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*高） ；；电源：网线供电或DC12V ；；功耗：≤6W 。 | 台 | 1 |  |  |
| 877 | 123 | 室内机配件 | 室内机配件 1.型号：DS-KH6330/20-C配件 2.包括室内机挂板、电源端子、一根10芯排线、螺丝包；挂板适合86盒及120盒安装 | 台 | 1 |  |  |
| 878 | 124 | 室内机供电设备 | 室内机供电设备 1.型号：DS-KAD606-N 2. 8个RJ45接口，6个10/100M自适应网 线供电口，2个10/100M自适应级联联网 口。 支持6台全数字室内机供电和通讯； 级联数量：8个； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x；。 支持存储和转发交换方式。 支持VLAN技术。 平均无故障时间MTBF≥10万小时。 工作温度范围，-10℃-+55℃。 电源：DC24V。（推荐：1台DS-KAW150- 2系列电源通过DS-KAD606 -N最终给室内机供电，最多支持24台全 数字室内机，可给4台DS-KAD606-N供电 ；1台DS-KAW50-2系列电源通过DS-KAD606-N最终给 室内机供电，最多支持6台全数字室内 机，可给1台DS-KAD606-N供 电。） 尺寸：176mm*91mm*32mm | 台 | 1 |  |  |
| 879 | 125 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁；1.型号：DS-K4H250EDC；2.锁体主体颜色为深灰色。；最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2；断电开锁，满足消防要求；；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；；工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；；锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)；；吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 个 | 2 |  |  |
| 880 | 126 | 双门磁力锁支架 | 双门磁力锁支架；1.型号：DS-K4H250EC-LZ；2.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门；产品重量：0.77kg；L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm)；Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 2 |  |  |
| 881 | 127 | 单门磁力锁 | 单门磁力锁；1.型号：DS-K4H250ESC；2.锁体主体颜色为深灰色。；最大静态直线拉力：280kg ± 15%；断电开锁，满足消防要求；；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；；工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；；锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)；；吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 个 | 2 |  |  |
| 882 | 128 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架；1.型号：DS-K4H250EC-LZ；2.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门；产品重量：0.77kg；L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm)；Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 2 |  |  |
| 883 | 129 | 门禁电源控制器 | 门禁电源控制器；1.型号：JK-5A,带备用电源 | 台 | 4 |  |  |
| 884 | 130 | 单联单控大翘板开关 | 单联单控大翘板开关；1.型号：EB29；2.结构：塑料面板；；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；；输出：常开；；类型：适合埋入式电器盒使用；；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；重量：0.07kg； | 套 | 4 |  |  |
| 885 | 131 | 大翘板门铃开关 | 大翘板门铃开关；1.型号：EB29；2.结构：塑料面板；；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；；输出：常开；；类型：适合埋入式电器盒使用；；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；重量：0.07kg； | 套 | 4 |  |  |
| 886 | 132 | 8口交换机 | 8口交换机 1.型号：DS-3E1309-S(国内标配)/轻网 管 2.提供8个百兆电口，1个千兆电口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管 理 支持远程升级 支持最远250 m传输 百兆网络接入，千兆上行设计线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |  |  |
| 887 | 133 | 门禁系统感应厚卡(白) | 门禁系统感应厚卡(白)；1.型号：DS-K7M101；2.卡片类型：mifare卡(国产)；符合标准：ISO14443 标准；卡片容量：1K；工作频率：13.56MHz；卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 | 50 |  |  |
| 888 | 134 | 数字化系统医护对讲分机 | 数字化系统医护对讲分机；1.采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线；2.采用5英寸液晶屏，分辨率至少800*480，16M真彩色，品牌A规；3.待机界面可显示患者的住院信息、护理信息和注意事项；4.菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费、医生简介和医生照片；5.采用4个25色护理标识灯警示护理级别、过敏、饮食、预警等颜色；6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号；7.支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息；8.支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助；9.支持换药呼叫，可直接提示护士换药信息；10.支持吸氧计时，可自动记录吸氧时长并定时报警；11.支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒；12.支持对护士工作进行满意度评价；13.手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制手电筒，带强磁底座；1 | 套 | 6 |  |  |
| 889 | 135 | 数字化系统手持呼叫器 | 数字化系统手持呼叫器 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设 计，更便于患者在紧急情况进行操作。2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在 病区中有广播提示，便于医护人员快速 响应。 3.专用的取消按键，便于及时清除误操 作。 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、 淋浴间等潮湿环境使用。 | 套 | 3 |  |  |
| 890 | 136 | 数字化系统医护主机 | 数字化系统医护主机 1.含IP网络医护主机，屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 2.含信息相互管理主机，具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信 3.手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级 13.安装位置：护士站 | 套 | 1 |  |  |
| 891 | 137 | 数字化系统16口POE交换机 | 数字化系统16口POE交换机；1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。；2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。；3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。；4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。；5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。；6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。；7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。；8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。；9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统；1 | 台 | 1 |  |  |
| 892 | 138 | 数字化系统走廊显示屏 | 数字化系统走廊显示屏；1.尺寸：25英寸；2.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字；3.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号；4.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 1 |  |  |
| 893 | 139 | 数字化系统地址盒 | 数字化系统地址盒；1.规格：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 894 | 140 | 数字化系统模数转换器 | 数字化系统模数转换器；1.满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 895 | 141 | 数字化护理通讯信息系统软件 | 数字化护理通讯信息系统软件 1.支持与Oracle、SQLServer、Sybase 、DB2、Cache等大型数据库和第三方数 据接口对接，提供中间表、触发器、消 息机制、WebService等多种连接方式。 负责监听各护理单元工作状态，并提供 多种调试和查询分析工具。 2.护理通讯信息管理平台NIS-MP 基于B/S架构，支持床位和房间一览表 管理与显示，支持住院人数、护理级别 人数统计和关键字搜索，可完成入院登 记、出院、换床、二维码扫描等日常业 务。提供床头、门口、信息看板等图形 用户界面的在线编辑工具，支持日常呼 叫护理记录查询、导出，具有完善的医 护人员排班、病区公告信息、护理标识 预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台NIS-SA 基于B/S架构，通过护士长或院领导账 号可登录到系统WEB页面查看自己科室 或全院的呼叫数据统计分析，如“房间 对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲 线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响 应对比图”、“入住统计图”等一系列 图表。 4.护理信息公共发布平台NIS-RP 通过护士站液晶电视，可显示床位一览 表和实时呼叫信息，也可显示护理工作 一览表，包括病区当日患者流动、住院 人数、病危病重、手术安排、值班医生 、要事留言等信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 896 | 142 | 综合布线 | 综合布线；1.六类线UTP-CAT6；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 4230.50 |  |  |
| 897 | 143 | HDMI数据线 | HDMI数据线；1.每条15米HDMI光纤线；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 15.00 |  |  |
| 898 | 144 | 电气配线 | 电气配线；1.WDZ-RVB-2*2.5；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 776.20 |  |  |
| 899 | 145 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-2*0.75；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 145.60 |  |  |
| 900 | 146 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-2*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 165.30 |  |  |
| 901 | 147 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-3*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 144.10 |  |  |
| 902 | 148 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-4*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 147.30 |  |  |
| 903 | 149 | 镀锌电线管JDG20 | 镀锌电线管JDG20；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 773.90 |  |  |
| 904 | 150 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 73.50 |  |  |
| 905 | 151 | 桥架支架制作、安装 | 桥架支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 209.20 |  |  |
| 906 | 152 | 新风机组自动化控制系统 | 新风机组自动化控制系统 1.采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 2.实现室内控制与机房控制同步功能； 3.实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 4.满足设计要求 | 套 | 2 |  |  |
| 907 | 153 | 排风机控制系统开关 | 排风机控制系统开关；1.独立启停；2.满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 908 | 154 | 风机盘管控制系统 | 风机盘管控制系统 1.含温控器 2.满足设计要求 | 套 | 17 |  |  |
| 909 | 155 | 手术室集中控制触摸屏 | 手术室集中控制触摸屏；1.采用27寸电容触摸屏，采用安卓系统架构，钢化玻璃面板。；2.监控功能包括：时钟、计时钟、医气安全监测、照明系统控制、空调系统监控、语音电话、语音群呼、背景音乐播放。；3.满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 910 | 156 | 触摸式控制屏 | 触摸式控制屏 1.7寸触摸式控制屏 2.满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 911 | 157 | 紫铜管Φ10×1.0 | 紫铜管Φ10×1.0；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 130.00 |  |  |
| 912 | 158 | 紫铜管Φ12×1.0 | 紫铜管Φ12×1.0；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 65.00 |  |  |
| 913 | 159 | 紫铜管Φ15×1.0 | 紫铜管Φ15×1.0；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 64.00 |  |  |
| 914 | 160 | 紫铜管Φ35×1.5 | 紫铜管Φ35×1.5；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 32.00 |  |  |
| 915 | 161 | 副管支架 | 副管支架；1.材质：角铁；2.支架：U型600mm×400mm×600mm；3.规格尺寸：Φ30mm×30mm×2.0mm | 套 | 26 |  |  |
| 916 | 162 | 密封快速氧气终端ZQJO | 密封快速氧气终端ZQJO；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：0.4Mpa；3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 14 |  |  |
| 917 | 163 | 密封快速吸引终端ZQJV | 密封快速吸引终端ZQJV；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：-0.04Mpa；3.氧气终端设计流量：35L/min | 个 | 14 |  |  |
| 918 | 164 | 密封快速空气终端ZQJA | 密封快速空气终端ZQJA；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：0.4Mpa；3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 10 |  |  |
| 919 | 165 | 紫铜弯头球头、球帽6YC | 紫铜弯头球头、球帽6YC 1.材质：脱脂紫铜 2.工艺：L型脱脂紫铜焊接、Φ8紫铜三 通、焊接6YC球头、球帽 氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 28 |  |  |
| 920 | 166 | 紫铜球头、球帽6YC | 紫铜球头、球帽6YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 28 |  |  |
| 921 | 167 | 紫铜球头、球帽8YC | 紫铜球头、球帽8YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 22 |  |  |
| 922 | 168 | 紫铜球头、球帽12YC | 紫铜球头、球帽12YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 18 |  |  |
| 923 | 169 | 维修阀门O-6 | 维修阀门O-6；1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。；2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控制气体断开与畅通作用，以方便对管路中的元器件及终端等的维修。；性能参数：；氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋、焊接三种规格。；氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。；氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 12 |  |  |
| 924 | 170 | 维修阀门V-8 | 维修阀门V-8；1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。；2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控制气体断开与畅通作用，以方便对管路中的元器件及终端等的维修。；性能参数：；氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋、焊接三种规格。；氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。；氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 13 |  |  |
| 925 | 171 | 铝合金设备带TX/SBD-03 | 铝合金设备带TX/SBD-03 1.材质：铝合金 2.规格尺寸：220mm×55mm×2.0mm 3.产品工艺：铝合金表面采用静电喷塑 工艺处理，色彩亮丽附着力强，耐磨， 易清洗。 | 个 | 13 |  |  |
| 926 | 172 | 功能面板 | 功能面板；1.TX/SBD-0M；2.规格尺寸：140mm×2.0mm×1200mm；3.产品工艺：铝合金设备带表面采用喷塑，功能面板上可设置：氧气、吸引、空气、呼叫、插座、开关机床冲压开孔 | 个 | 12 |  |  |
| 927 | 173 | 3＋2多功能插座 | 3＋2多功能插座 1.规格：3＋2 2.电压电流：220V，10A 3.外形尺寸：86*86mm 安装孔距：60 接线方式：螺旋柱 产品材料：阻燃 PC | 套 | 12 |  |  |
| 928 | 174 | 三气阀门箱 | 三气阀门箱；1.XT-300；2.进口压力：0.45MPa；3.出口压力：0.45MPa；4.安全阀开启压力：0.5MPa；5.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 929 | 175 | 三气远程报警CMI/500 | 三气远程报警CMI/500；1.主机供电电压：DC9V±5%；电源适配器供电电压：AC100V～240VAC；整机功耗：3W(2气)；默认测压范围：-0.1MPa～1.0MPa 可定制高压测压范围0 MPa～25MPa；气压监测点数：1～7路；默认气压单位：MPa | 台 | 1 |  |  |
| 930 | 176 | 低压铜及铜合金管件Φ8/12/15/22/28/42 | 低压铜及铜合金管件Φ8/12/15/22/28/42；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 批 | 1.000 |  |  |
| 931 | 177 | 漏电保护器1p30A | 漏电保护器1p30A；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.适用电压：200V/500V | 个 | 2 |  |  |
| 932 | 178 | 铜芯多股电缆线3×2.5 | 铜芯多股电缆线3×2.5；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.适用电压：200V/500V；4.高纯度无氧铜、高韧性抗拉耐磨、环保PVC阻燃材料 | m | 108.00 |  |  |
| 933 | 179 | 屏蔽信号线3×1.0 | 屏蔽信号线3×1.0；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.双屏蔽、更抗干扰、抗氧化、抗老化、传输快且稳定，衰减小、电阻低 | m | 25.00 |  |  |
| 934 | 180 | 装饰圈 | 装饰圈；1.材质：喷塑；2.规格尺寸：Φ57mm；3.产品工艺：一次性压铸成型 | 套 | 14 |  |  |
| 935 | 181 | 循环空气处理机组AHU-501 | 循环空气处理机组AHU-501；1.参数：设计风量1800m3/h，新风量800m3/h，机外余压350Pa，；机组尺寸（mm）：3700*850*850 ；风机类型：无蜗壳，功率1.5kw，直膨式系统方式，制冷量：23Kw，制热量：8Kw，再热量：7Kw，加湿量：5Kg/h，；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，自取新风；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 936 | 182 | 新风预处理机组PAU-501 | 新风预处理机组PAU-501 1.参数：设计风量3000m3/h，机外余压 450Pa， 机组尺寸(mm)：3500*950*730 风机类型：无蜗壳，功率3.0kw，机械 循环两管制冷热水系统方式， 一级盘管：制冷量45Kw， 二级盘管：制热量22Kw， 面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板 底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌 板/0.5彩钢板/0.5镀锌板 过滤网：初效板式G3、中效袋式F7 2.安装方式：立式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 937 | 183 | 风冷冷凝机组ACS-050 | 风冷冷凝机组ACS-050；1.机组型号：5HP；2.制冷量：12Kw；3.电源V/Ph/Hz:380/3/50；4.耗电量：3.62KW；5.制冷剂：R22；6.安装方式：落地安装 | 台 | 2 |  |  |
| 938 | 184 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：300m3/h；2.机外余压：170Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 3 |  |  |
| 939 | 185 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：500m3/h；2.机外余压：200Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 4 |  |  |
| 940 | 186 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：1000m3/h；2.机外余压：250Pa；3.马达功率：380W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 941 | 187 | 风机盘管 FP-34 | 风机盘管 FP-34；1.送风量：370m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：41W；4.制冷量：1.9KW；5.制热量：3.2KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 3 |  |  |
| 942 | 188 | 风机盘管 FP-51 | 风机盘管 FP-51；1.送风量：570m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：55W；4.制冷量：2.9KW；5.制热量：4.6KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 5 |  |  |
| 943 | 189 | 风机盘管 FP-68 | 风机盘管 FP-68；1.送风量：760m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：55W；4.制冷量：3.7KW；5.制热量：5.9KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 2 |  |  |
| 944 | 190 | 风机盘管 FP-85 | 风机盘管 FP-85；1.送风量：900m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：84W；4.制冷量：4.7KW；5.制热量：7.5KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 3 |  |  |
| 945 | 191 | 风机盘管 FP-102 | 风机盘管 FP-102；1.送风量：1080m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：104W；4.制冷量：5.5KW；5.制热量：8.8KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 3 |  |  |
| 946 | 192 | 风机盘管 FP-136 | 风机盘管 FP-136；1.送风量：1400m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：147W；4.制冷量：7.2KW；5.制热量：11.5KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 1 |  |  |
| 947 | 193 | 房间微压差传感器 | 房间微压差传感器；1.型号2300-60Pa；2.量程：±30Pa；3.最大承压：5000Pa；4.测量精度：±3%。；5.包括内外测墙面开孔、底盒、进气接头、进气面板，连接管 | 台 | 3 |  |  |
| 948 | 194 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器，；1.规格：320*250*1500mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 949 | 195 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：400*250*2000mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 950 | 196 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：500*320*2000mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 951 | 197 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ；1.规格：320*250mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 1 |  |  |
| 952 | 198 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ：1.规格：500*320mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 1 |  |  |
| 953 | 199 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ；1.规格：160*160mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 954 | 200 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：200*160mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 5 |  |  |
| 955 | 201 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 16 |  |  |
| 956 | 202 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：250*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 6 |  |  |
| 957 | 203 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：320*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 958 | 204 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：400*250mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 959 | 205 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 960 | 206 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 6 |  |  |
| 961 | 207 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：250*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 1 |  |  |
| 962 | 208 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：320*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 1 |  |  |
| 963 | 209 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 21 |  |  |
| 964 | 210 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 ；1.规格：600*600mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 13 |  |  |
| 965 | 211 | 普通排风口 | 普通排风口 ；1.规格：300*300mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 5 |  |  |
| 966 | 212 | 普通排风口 | 普通排风口 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 967 | 213 | 中效下回风口 | 中效下回风口 ；1.规格：395*345mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含325*289*97,M5效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 4 |  |  |
| 968 | 214 | 高效下回（排）风口 | 高效下回（排）风口 ；1.规格：795*345mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含700*289*97,H13效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 1 |  |  |
| 969 | 215 | 中效上排风口 | 中效上排风口 ；1.规格：430*430mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含290*290*96，F8效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 1 |  |  |
| 970 | 216 | 排风口 | 排风口 ；1.规格：430*430mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含290*290*96，H13效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 4 |  |  |
| 971 | 217 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 ；1.规格：600*300mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 8 |  |  |
| 972 | 218 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 ；1.规格：1200*300mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 9 |  |  |
| 973 | 219 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶 ；1.规格：1200*500mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 974 | 220 | 防雨排风百叶叶 | 防雨排风百叶叶 ；1.规格：400*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 975 | 221 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：600*400mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 976 | 222 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：1200*500mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 977 | 223 | 风管软接头 | 风管软接头；1.材质：不锈钢金属 |  | 3.00 |  |  |
| 978 | 224 | 镀锌钢制风管 | 镀锌钢制风管；1.板材厚度：1.2mm；2.接口形式:咬口；3.气密封处理并加管道支架固定；4.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 390.58 |  |  |
| 979 | 225 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 通风、防排烟工程检测、调试 | Kw | 4.000 |  |  |
| 980 | 226 | 风管漏光试验、漏风试验 | 风管漏光试验、漏风试验 | m2 | 195.29 |  |  |
| 981 | 227 | 风冷热泵机组 | 风冷热泵机组 1.参数：二管制，制冷量150Kw，制热 量158Kw，冷冻水流量25.8m3/h，供回 水温度7/12℃，供回水温度45/40℃， 采暖水流量27.2m3/h，蒸发器压降45KPa，电源380/3/50V/Ph/Hz，耗电量 43.5Kw， 2.压缩机类型全封闭涡旋压缩机 3.安装方式：座地安装 4.机组尺寸2200*2420*1200(mm) 5.压缩机台数2台 6.管道连接尺寸DN80 | 台 | 6 |  |  |
| 982 | 228 | 单极离心泵 | 单极离心泵；1.型号GDD100-32；2.流量100m3/h，扬程32m，马达功率15kw；3.泵质材料:铸铁，叶轮材质:铜/不锈钢； | 台 | 3 |  |  |
| 983 | 229 | 设备基础 | 设备基础；1.混凝土种类：商品混凝土；2.混凝土强度等级：C30；3.含模板 | m³ | 6.00 |  |  |
| 984 | 230 | 膨胀水箱 | 膨胀水箱；1.尺寸：1.0m3；2.材质：304不锈钢；3.采用钢架架高2.5m；4.外包50mm厚橡塑保温外包铝箔,作防雨雪措施 | 个 | 1 |  |  |
| 985 | 231 | 储水箱 | 储水箱；1.容量：0.8m3；2.材质：304不锈钢；3.最大压降：0.8Mpa；4.外包50mm厚橡塑保温外包铝箔,作防雨雪措施 | 个 | 3 |  |  |
| 986 | 232 | 旁流水处理器 | 旁流水处理器；1.型号PES-PL32；2.功率170w；3.冷水系统处理循环流量190m3/h；4.热水系统处理循环流量100m3/h；5.重量140Kg，室外型；6.规格：800*600*1450mm； | 台 | 1 |  |  |
| 987 | 233 | Y型过滤器 DN150 | Y型过滤器 DN150 1.连接方式：法兰连接 2.含压力试验 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 988 | 234 | 静态流量平衡阀 DN65 | 静态流量平衡阀 DN65；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 989 | 235 | 电动二通阀（风机盘管） DN20 | 电动二通阀（风机盘管） DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 17 |  |  |
| 990 | 236 | 铜质闸阀 DN32 | 铜质闸阀 DN32；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 8 |  |  |
| 991 | 237 | 铸铁蝶阀 DN65 | 铸铁蝶阀 DN65；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 992 | 238 | 铸铁蝶阀 DN150 | 铸铁蝶阀 DN150；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 6 |  |  |
| 993 | 239 | 止回阀 DN150 | 止回阀 DN150；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 994 | 240 | 不锈钢软接(风机盘管供回水用) DN20 | 不锈钢软接(风机盘管供回水用) DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 17 |  |  |
| 995 | 241 | 镀锌钢管（供回水） DN20 | 镀锌钢管（供回水） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 102.13 |  |  |
| 996 | 242 | 镀锌钢管（供回水） DN25 | 镀锌钢管（供回水） DN25；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 20.25 |  |  |
| 997 | 243 | 镀锌钢管（供回水） DN32 | 镀锌钢管（供回水） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 11.03 |  |  |
| 998 | 244 | 镀锌钢管（供回水） DN40 | 镀锌钢管（供回水） DN40；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 15.56 |  |  |
| 999 | 245 | 镀锌钢管（供回水） DN50 | 镀锌钢管（供回水） DN50；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 21.99 |  |  |
| 1000 | 246 | 无缝钢管（供回水） DN65 | 无缝钢管（供回水） DN65；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 76.06 |  |  |
| 1001 | 247 | 无缝钢管（供回水） DN80 | 无缝钢管（供回水） DN80；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 17.94 |  |  |
| 1002 | 248 | 无缝钢管（供回水） DN150 | 无缝钢管（供回水） DN150；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 16.17 |  |  |
| 1003 | 249 | 无缝钢管（供回水） DN200 | 无缝钢管（供回水） DN200；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 100.97 |  |  |
| 1004 | 250 | 无缝钢管（供回水） DN250 | 无缝钢管（供回水） DN250；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 21.00 |  |  |
| 1005 | 251 | PPR管（加湿水管） DN20 | PPR管（加湿水管） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 6.33 |  |  |
| 1006 | 252 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 48.00 |  |  |
| 1007 | 253 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 38.64 |  |  |
| 1008 | 254 | 镀锌钢管（机组冷凝） DN32 | 镀锌钢管（机组冷凝） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 11.52 |  |  |
| 1009 | 255 | 冷媒铜管 Φ9.53 | 冷媒铜管 Φ9.53 | m | 13.57 |  |  |
| 1010 | 256 | 冷媒铜管 Φ19.05 | 冷媒铜管 Φ19.05 | m | 13.57 |  |  |
| 1011 | 257 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 390.00 |  |  |
| 1012 | 258 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度20mm以下；2.管道57以下 | m³ | 0.31 |  |  |
| 1013 | 259 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度30mm以下；2.管道57以下 | m³ | 0.48 |  |  |
| 1014 | 260 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度40mm以下；2.管道133以下 | m³ | 0.72 |  |  |
| 1015 | 261 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度40mm以下；2.管道325以下 | m³ | 2.81 |  |  |
| 1016 | 262 | 风管保温棉 | 风管保温棉；30mm厚；难燃B1级橡塑绝热板材保温 | m³ | 13.31 |  |  |
| 1017 | 263 | 医用感应刷手池 | 医用感应刷手池；1.规格：三人位；2.材质：不锈钢材质；3.配红外线感应龙头；4.配套储水式电热水器 40L/2000W； | 套 | 2 |  |  |
| 1018 | 264 | 不锈钢洗涤池 | 不锈钢洗涤池；1.规格：二人位，方形；2.材质：不锈钢成品；3.配套混水龙头； | 套 | 1 |  |  |
| 1019 | 265 | 柱式洗手盆 | 柱式洗手盆；1.型号：L-170；2.尺寸：567*455*800mm；3.材质：陶瓷；4.配手动混水龙头ME1-1201； | 套 | 2 |  |  |
| 1020 | 266 | 台式洗脸盆 | 台式洗脸盆；1.型号：M-QT01；2.材质：陶瓷；3.配感应混水龙头MF-07A； | 套 | 1 |  |  |
| 1021 | 267 | 坐式大便器 | 坐式大便器 1.规格、型号：连体座厕A-CA67 2.材质：陶瓷 3.含冲洗水箱 4.自带角阀及软管 | 套 | 3 |  |  |
| 1022 | 268 | 拖布池 | 拖布池；1.型号、规格：H-JC05/Q-JL05；2.配普通单冷龙头JE-0227； | 套 | 1 |  |  |
| 1023 | 269 | 淋浴器 | 淋浴器 1.型号、规格：YE4-4091M 2.出水控制方式：单把双控 3.顶喷形状：圆形 4.花洒支架类型：可升降 5.附加功能：自洁 | 套 | 3 |  |  |
| 1024 | 270 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 30.55 |  |  |
| 1025 | 271 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 9.69 |  |  |
| 1026 | 272 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 22.24 |  |  |
| 1027 | 273 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 61.40 |  |  |
| 1028 | 274 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 21.17 |  |  |
| 1029 | 275 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 16.96 |  |  |
| 1030 | 276 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 8.64 |  |  |
| 1031 | 277 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN65（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 62.40 |  |  |
| 1032 | 278 | UPVC塑料排水管De50 | UPVC塑料排水管De50；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 5.06 |  |  |
| 1033 | 279 | UPVC塑料排水管De75 | UPVC塑料排水管De75；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 15.47 |  |  |
| 1034 | 280 | UPVC塑料排水管De110 | UPVC塑料排水管De110；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 39.14 |  |  |
| 1035 | 281 | 铜截止阀 DN20 | 铜截止阀 DN20；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 4 |  |  |
| 1036 | 282 | 铜截止阀 DN25 | 铜截止阀 DN25；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 8 |  |  |
| 1037 | 283 | 扫除口 | 扫除口；1.规格：De100；2.材质：UPVC | 个 | 1 |  |  |
| 1038 | 284 | 地漏 | 地漏；1.规格：DN50；2.材质：不锈钢；3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 1 |  |  |
| 1039 | 285 | 地漏 | 地漏；1.规格：DN75；2.材质：不锈钢；3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 2 |  |  |
| 1040 | 286 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 187.50 |  |  |
| 1041 | 287 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度20mm以下 | m³ | 0.38 |  |  |
| 1042 | 288 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度30mm以下 | m³ | 0.09 |  |  |
| 1043 | 289 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度40mm以下 | m³ | 0.52 |  |  |
| 1044 | 290 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除；1.拆除方式:人工拆除；2.砌体材质:多孔页岩砖 | m³ | 75.37 |  |  |
| 1045 | 291 | 钢筋混凝土构件拆除 | 钢筋混凝土构件拆除；1.拆除方式:人工拆除；2.构件名称:钢筋混凝土过梁、构造柱 | m³ | 6.39 |  |  |
| 1046 | 292 | 余方弃置 | 余方弃置；1.废弃料品种:拆除废渣；2.运距:投标人自行考虑；3.加盖汽车运渣 | m³ | 118.67 |  |  |
| 1047 | 293 | 运输、安装、税费及其它 | 运输、安装、税费及其它 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 五、门诊医技楼4F手术部设备采购及安装 |
| 1048 | 1 | 多孔砖墙 | 多孔砖；1.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖；2.墙体类型:内隔墙；3.墙体厚度:200mm；4.砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 GQ7.5 | m³ | 128.61 |  |  |
| 1049 | 2 | 墙面涂膜防水 | 墙面涂膜防水材料 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 2.10mm厚1：2.5水泥砂浆打底刮毛 3.10mm厚1：3水泥砂浆糙面抹平 | m2 | 209.87 |  |  |
| 1050 | 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼(地)面涂膜防水材料 1.刷素水泥浆结合层一道（内掺水重3%~5%的108胶） 2.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 3.6mm厚1:2水泥砂浆压实抹平 | m2 | 615.51 |  |  |
| 1051 | 4 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 1762.24 |  |  |
| 1052 | 5 | 自流坪楼地面 | 自流坪楼地面；1.流体制作 安装，平整度高；2.吸收性界面处理剂，2~3mm厚自流平； | m2 | 1217.74 |  |  |
| 1053 | 6 | 块料楼地面 | 块料楼地面；1.撒素水泥灰一道（洒适量清水）；2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层；3.600*600地砖，白水泥浆擦缝； | m2 | 540.39 |  |  |
| 1054 | 7 | 过门石 | 过门石；1.撒素水泥灰一道（洒适量清水）；2.6mm厚建筑胶水泥砂浆粘结层；3.花岗岩大理石面层，白水泥浆擦缝； | m2 | 4.11 |  |  |
| 1055 | 8 | 塑胶卷材楼地面 | 塑胶卷材楼地面 材质：2.0mm厚同质透心碎花纹卷材PVC地板。 细项描述： 材质：聚氯乙烯地板 特殊维护处理：EASYCARE 1.环保： ★（1）不含甲醛；（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； （2）不含石棉、重金属19项、苯、DOP等有害物质 ★（3）TVOC含量小于5微克／立方米（28天）（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； ★（4）通过REACH SVHC高危物质检测220种或以上。（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 2.物理性能：同质透心无方向碎花纹、厚2.0mm、宽2.0m、长20m，防火B1级、防滑等级R9、耐刮、耐污抗菌 ★耐磨等级：T级（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 色牢度＞6级 ★耐污抗化学腐蚀性能：70项（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 防霉性能：0级(不生长) 抗细菌性能（金黄色葡萄糖球菌，大肠杆菌）＞99%专用胶粘贴 | m2 | 1217.74 |  |  |
| 1056 | 9 | 橡胶板楼地面 | 1.产品要求： 天然或合成橡胶为主要原料，不得为再生橡胶及橡塑复合材料精选高品质合成橡胶或天然橡胶，经过二次连续硫化工艺的橡胶卷材地板，可以保持良好稳定性，具有耐污涂层技术，增强了地板的耐污性，耐磨性，耐划痕性和色牢度，软硬胶结合技术，达到了表面与背面所需特性的完美结合；橡胶地板不含铅，镉，亚硝基胺，甲醛等有害物质 2.技术要求 2mm总厚度 1.9m宽幅 专用胶粘贴 ★防滑性能：R9 （检测依据DIN51130-2014） ★防火性能：B1(B-s1,t0)级（检测依据GB8624-2012） ★烟毒性：ZA1级（检测依据GB/T20285-2006） ★有害物质含量：不含甲醛，苯，甲苯，二甲苯,可溶性铅，可溶性镉，氯乙烯单体等有害物质，亚硝基胺。（检测依据B/T17657-2013、GB/T24153-2009） ★橡胶烃总含量：大于40% （检测依据HG／T3837-2008，橡胶地板应由天然或合成橡胶为主要原料，不含再生胶） ★抗菌性能：大肠杆菌和金黄色葡萄球菌小于8cfu/cm2（检测依据GB/T31402-2015/ISO22196:2007） ★TVOC28天释放限量：小于等于0.04mg/m3（检测依据ISO 16000- 9:2006 /COR1-2007 &ISO 16000-6:2011&ISO16000-3:2011）尺寸稳定性：±0.2%（检测依据HG/T3747.1-2011）抗撕裂强度：平均值应≥30KN/m（检测依据HG/T 3747.1-2011）邵氏A类硬度：≥90（绍尔A类）（检测依据HG/T 3747.1-2011） ★残余凹陷：≤0.01mm静载后剩余凹陷量（检测依据EN433或HG/T 3747.1-2011） ★脆性温度性能：零下20摄氏度无变化（检测依据GB／T15256-2014）色牢度：6级（检测依据GBT8427-2008或HG/T3747.1-2011）耐烟头灼烧：3级（检测依据HG/T3747.1-2011） ★焊接强度：310N/50mm（检测依据GB/T11982.12015） ★抗污性能：硫酸、氢氧化钠、碘酒、紫药水、免洗洗手液等不低于11项常见物质检测为无污染（检测依据HG/T3747.1-2011） ★耐磨性能：≤145 mm3（检测依据GB／T9867-2008）抗静电性能：小于0.5kV（检测依据EN1815-2016） 以上带有★标记内容须提供第三方检测报告，且检测报告中可证明相应参数符合采购要求，否则对应参数按负偏离处理 | m2 | 904.11 |  |  |
| 1057 | 10 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线；1.撒素水泥灰一道（洒适量清水）；2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层；3.120*600mm踢脚砖 | m2 | 60.24 |  |  |
| 1058 | 11 | 塑胶卷材踢脚线 | 塑胶卷材踢脚线 1.2mm厚PVC同质透心卷材地板，高120mm，双面涂胶粘贴（胶粘剂与踢脚配套生产） 2.R=40垫条，粘合剂粘铺 | m2 | 95.61 |  |  |
| 1059 | 12 | 橡胶板踢脚线 | 橡胶板踢脚线；1.2mm厚橡胶卷材地板，高120mm，双面涂胶粘贴（胶粘剂与踢脚配套生产） ；2.R=40垫条，粘合剂粘铺 | m2 | 38.98 |  |  |
| 1060 | 13 | 地面防辐射（2当量） | 地面防辐射（2当量）；1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层；2.20mm厚4:1硫酸钡水泥防护 | m2 | 390.26 |  |  |
| 1061 | 14 | 墙面防辐射（2当量） | 墙面防辐射（2当量）；1.50*30*1.5mm方通@600*800mm上人钢龙骨；2.12mm硅酸钙板基层上铺2mm厚铅板 | m2 | 768.84 |  |  |
| 1062 | 15 | 天棚防辐射（2当量） | 天棚防辐射（2当量）；1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层；2.20mm厚4:1硫酸钡水泥防护，8*8眼铁丝网 3.76*38.1（9号水泥钉，双向@300） | m2 | 390.26 |  |  |
| 1063 | 16 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰；1.底层厚度、砂浆种类、配合比:GMn7.5mm；2.面层厚度、砂浆种类、配合比:GMn7.5mm | m2 | 1423.08 |  |  |
| 1064 | 17 | 块料墙面 | 块料墙面 1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.5mm厚1:2建筑胶水泥沙浆粘贴层 3.300*600墙面砖（粘贴前先将瓷砖浸 水两小时以上），白水泥擦缝 | m2 | 209.87 |  |  |
| 1065 | 18 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板 1.6mm无机彩色预涂装饰板，专用卡槽拼缝,专用胶粘贴 | m2 | 2385.86 |  |  |
| 1066 | 19 | 轻质隔墙（单层单面） | 轻质隔墙（单层单面）；1.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200）；2.8mm石膏板基层 | m2 | 809.02 |  |  |
| 1067 | 20 | 轻质隔墙（单层双面） | 轻质隔墙（单层双面）；1.8mm石膏板基层；2.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200内填100mm厚岩棉100kg/m3）；3.8mm石膏板基层 | m2 | 2408.63 |  |  |
| 1068 | 21 | 大理石窗台 | 大理石窗台 1.300mm宽20mm厚大理石加厚磨边窗台板 2.20mm厚大理石支撑板（大理石颜色业主自定） 3.20mm厚1:3水泥砂浆粘结 | m | 15.00 |  |  |
| 1069 | 22 | 不锈钢窗台 | 不锈钢窗台；1.18mm厚大芯板底，侧mm9厚木工板面1.0mm厚304不锈钢，玻璃胶填缝 | m | 47.71 |  |  |
| 1070 | 23 | PVC防撞带 | PVC防撞带；1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板（中距750，但每条不少于两个）；2.铝合金基座；3.150mm宽PVC塑料盖板面层； | m | 199.36 |  |  |
| 1071 | 24 | PVC护角 | PVC护角；1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板；2.内衬铝合金基座；3.规格：50*50mm,配护角堵头； | m | 309.60 |  |  |
| 1072 | 25 | 阳角1:2砂浆包角 | 阳角1:2砂浆包角 | m | 303.75 |  |  |
| 1073 | 26 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚 1.50mm厚玻镁彩钢板吊顶 2.M8拉爆螺栓连接钢筋吊杆，中距 @1150 3.φ8花篮吊连接钢筋吊杆和60*80*2 T型铝 4.彩钢板天花，专用铝合金连接件 5.阴角铝合金底座净化铝收口，中性瓷 白色玻璃胶 | m2 | 170.83 |  |  |
| 1074 | 27 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚；1.600*600*0.8mm铝扣板面层；2.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆，CS60*B*1.2主骨@1200mm、38V型三角骨@600mm轻钢龙骨；2.L35*15铝线条收口，中性瓷白玻璃胶填缝 | m2 | 526.91 |  |  |
| 1075 | 28 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚；1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆，CS60*B*1.2主骨@1200mm、50*19U型三角骨@400mm轻钢龙骨；2.L35*15铝线条收口，中性瓷白玻璃胶填缝；3.8mm厚硅酸钙板基层；4.1200*600*1.0mm防锈铝单板面层；5.L35*15龙骨收边，中性瓷白色玻璃胶填缝 | m2 | 1058.79 |  |  |
| 1076 | 29 | 吊顶反支撑 | 吊顶反支撑；1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙镀锌吊杆，CS60*B*1.2主骨、斜撑，两倍主龙骨间距布置 | m2 | 1756.53 |  |  |
| 1077 | 30 | 墙面喷(刷)涂料 | 墙面喷(刷)涂料 1.2mm厚耐水腻子粉面抹，打磨光滑 2.刷乳胶漆（一底二面） | m2 | 1423.08 |  |  |
| 1078 | 31 | 护士站 | 护士站 1.规格：长Lx宽700mmx高1050mm； 2.材料：台面用人造石，台架用生态板制作组成 | m | 14.17 |  |  |
| 1079 | 32 | 大理石台面 | 大理石台面 1.台盆大理石台面 2.镀锌型钢台架 | m2 | 3.08 |  |  |
| 1080 | 33 | 预制整体手术室OR 01 | 预制整体手术室OR 01 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1081 | 34 | 预制整体手术室OR 02 | 预制整体手术室OR 02 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1082 | 35 | 预制整体手术室OR 03 | 预制整体手术室OR 03 1.墙面：型钢龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料 2.天花：型钢龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1083 | 36 | 预制整体手术室OR 04 | 预制整体手术室OR 04 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架 （间距按技术规范及设计图纸）+电解 钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚 石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架 +电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板 +12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1084 | 37 | 预制整体手术室OR 05 | 预制整体手术室OR 05 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1085 | 38 | 预制整体手术室OR 06 | 预制整体手术室OR 06 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1086 | 39 | 预制整体手术室OR 07 | 预制整体手术室OR 07 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1087 | 40 | 预制整体手术室OR 08 | 预制整体手术室OR 08 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1088 | 41 | 预制整体手术室OR 09 | 预制整体手术室OR 09 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1089 | 42 | 预制整体手术室OR 10 | 预制整体手术室OR 10 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1090 | 43 | 预制整体手术室OR 11 | 预制整体手术室OR 11 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1091 | 44 | 预制整体手术室OR 12 | 预制整体手术室OR 12 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架 （间距按技术规范及设计图纸）+电解 钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚 石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架 +电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板 +12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂 料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1092 | 45 | 预制整体手术室OR 13 | 预制整体手术室OR 13 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1093 | 46 | 预制整体手术室OR 14 | 预制整体手术室OR 14 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1094 | 47 | 预制整体手术室OR 15 | 预制整体手术室OR 15 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架 （间距按技术规范及设计图纸）+电解 钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚 石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架 +电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂 料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1095 | 48 | 预制整体手术室OR 16 | 预制整体手术室OR 16 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1096 | 49 | 预制整体手术室OR 17 | 预制整体手术室OR 17 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1097 | 50 | 气密封单开门 0721GMB2、0721GMC2 | 气密封单开门 0721GMB2、0721GMC2 1.700*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 1098 | 51 | 气密封单开门 0921GMC2 | 气密封单开门 0921GMC2 1.900*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 1099 | 52 | 气密封单开门 1021GMB2、1021GMC2 | 气密封单开门 1021GMB2、1021GMC2 1.1000*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 32 |  |  |
| 1100 | 53 | 气密封单开门 1121GMB2、1121GMC2 | 气密封单开门 1121GMB2、1121GMC2 1.1100*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 13 |  |  |
| 1101 | 54 | 气密封双开门 1521GMB2 | 气密封双开门 1521GMB2 1.1500*2100mm，门身采用胶合板面贴 防火板，四周采用铝合金包边，铝合金 型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 14 |  |  |
| 1102 | 55 | 气密封双开门 1522GMC2 | 气密封双开门 1522GMC2 1.1500*2200mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 2 |  |  |
| 1103 | 56 | 气密封电动双开门 1522GMB2-电 | 气密封电动双开门 1522GMB2-电 1.1500*2200mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边 2.门套采用防火板制作，铝合金封边, 3.带电动门机 4.6mm+40mm+6mm中空钢化玻璃观察窗。 5.“手术中”LED显示灯，消防联动，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关，304不锈钢防撞带， | 樘 | 2 |  |  |
| 1104 | 57 | 气密封电动趟门（单开） 1521TM2-电 | 气密封电动趟门（单开） 1521TM2-电 1.1500*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2mm 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 1105 | 58 | 气密封电动趟门（单开） 1721TM2-电 | 气密封电动趟门（单开） 1721TM2-电 1.1700*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边 2.门套采用防火板制作，铝合金封边, 3.带电动门机 4.6mm+40mm+6mm中空钢化玻璃观察窗。 5.“手术中”LED显示灯，消防联动，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关，304不锈钢防撞带， | 樘 | 16 |  |  |
| 1106 | 59 | 气密封玻璃电动趟门（三叠门） 2121ZTM-电 | 气密封玻璃电动趟门（三叠门） 2121ZTM-电 1.2100*2100mm，门身采用8mm钢化玻璃，四周采用铝合金包边,与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封 2.微电脑控制，采用红外、电动及手动多重控制自动门，并有自动延时关闭等装置 3.消防联动，LED显示灯，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关 | 樘 | 4 |  |  |
| 1107 | 60 | 气密封电动铅趟门（单开） 1221QTM2(2当量） | 气密封电动铅趟门（单开） 1221QTM2(2当量） 1.1200*2100mm，与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边门套采用防火板制作，铝合金封边 2.采用红外、电动及手动多重控制自动门，并有自动延时关闭等装置。门体内加有不小于2铅当量的铅板，观察窗玻璃采用不小于2铅当量防护玻璃，可防辐射 3.消防联动，LED显示灯，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关，304不锈钢防撞带。 | 樘 | 6 |  |  |
| 1108 | 61 | 气密封电动铅趟门（单开） 1721QTM2(2当量） | 气密封电动铅趟门（单开） 1721QTM2(2当量） 1.1700*2100mm，与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边门套采用防火板制作，铝合金封边 2.采用红外、电动及手动多重控制自动门，并有自动延时关闭等装置。门体内加有不小于2铅当量的铅板，观察窗玻璃采用不小于2铅当量防护玻璃，可防辐射 3.消防联动，LED显示灯，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关，304不锈钢防撞带。 | 樘 | 6 |  |  |
| 1109 | 62 | 金属固定窗0912C | 金属固定窗0912C 1.900*1200mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 3 |  |  |
| 1110 | 63 | 金属固定窗1512C | 金属固定窗1512C 1.1500*1200，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 1 |  |  |
| 1111 | 64 | 金属固定窗1810C | 金属固定窗1810C 1.1800*1000mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 1 |  |  |
| 1112 | 65 | 金属固定窗3612C | 金属固定窗3612C 1.3600*1200mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 2.304不锈钢板饰面方钢骨架加固面 | 樘 | 1 |  |  |
| 1113 | 66 | 金属固定窗5415C | 金属固定窗5415C 1.5400*1500mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 2.304不锈钢板饰面方钢骨架加固面 | 樘 | 1 |  |  |
| 1114 | 67 | 金属固定窗7015C | 金属固定窗7015C 1.7000*1500mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 2.304不锈钢板饰面方钢骨架加固面 | 樘 | 1 |  |  |
| 1115 | 68 | 金属固定窗7515C | 金属固定窗7515C 1.7500*1500mm，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 2.304不锈钢板饰面方钢骨架加固面 | 樘 | 1 |  |  |
| 1116 | 69 | 互锁式不锈钢传递窗 | 互锁式不锈钢传递窗 1.规格:内尺寸600*600*600mm 2.SU304不锈钢 3.微电脑软触点控制开关，带有电源、杀菌、开门功能 4.电子互锁，5mm透明中空钢化玻璃观察窗 | 套 | 1 |  |  |
| 1117 | 70 | 不锈钢书写台 | 不锈钢书写台 1.700W*400H*300D 2.国标1.2mm304不锈钢边框，国标1.0mm厚门体,柜体，翻板式书写台3.带照明灯，自动点触式亮灯,模拟触碰式，嵌入式安装 | 套 | 17 |  |  |
| 1118 | 71 | 不锈钢器械柜 | 不锈钢器械柜 1.900W*1700H*350D 2.1.2mm厚304不锈钢边框，1.0mm厚门体、柜体，嵌入式安装 3.分上下两层,四门开启,带可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板，嵌入式安装 | 套 | 17 |  |  |
| 1119 | 72 | 不锈钢麻醉柜 | 不锈钢麻醉柜 1.900W*1700H*350D 2.国标1.2mm厚304不锈钢边框，国标1.0mm厚门体、柜体，嵌入式安装 3.分上下两层,四门开启,带可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板，带两个抽屉 | 套 | 17 |  |  |
| 1120 | 73 | 不锈钢药品柜 | 不锈钢药品柜 1.900W*1700H*350D 2.国标1.2mm厚304不锈钢边框，国标1.0mm厚门体、柜体，嵌入式安装 3.分上下两层,四门开启,带可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板，带抽板 | 套 | 21 |  |  |
| 1121 | 74 | 电源插座箱A | 1.304不锈钢箱体，内含4个220V/10A插座、2个接地端子 | 套 | 63 |  |  |
| 1122 | 75 | 非治疗设备用电源插座箱B | 非治疗设备用电源插座箱B 1.304不锈钢箱体，非治疗用电，内含3个220V/10A插座、1个380V/16A插座、2个接地端子 | 套 | 20 |  |  |
| 1123 | 76 | 观片箱 | 观片箱 1.四联930*H1016*D120 2.LED光源,采用进口亚克力面板，漫散射性能，底箱为冷轧钢板加工，不锈钢边框 | 套 | 12 |  |  |
| 1124 | 77 | 观片箱 | 观片箱 1.六联1235*1016*120 2.LED光源,采用进口亚克力面板，漫散射性能，底箱为冷轧钢板加工，不锈钢边框 | 套 | 5 |  |  |
| 1125 | 78 | 保温柜 | 1.FYL-YS-100L 2.额定电压：220V，制冷功率：85W，加热功率：170W,容积：100L,外尺寸：480宽*470深*843mm高，内部尺寸：405宽*365深*733mm高 3.温控范围：4-38℃内置微电脑数控系统，温度数字显示、触摸LED液晶显示屏、温度在4-38度内任意调控且恒定 3.安全双锁防护功能，保证物品存放需求与安全。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便 4.箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度 5.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。PTC陶瓷加热技术，加热速度快，升温均衡 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隔，充分利用空间 7.核心部件选用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 | 套 | 17 |  |  |
| 1126 | 79 | 保冷柜 | 1.FYL-YS-88L 2.额定电压：220V,制冷功率：85W，额定频率：50Hz，容积88L，外尺寸：480宽*470深*843mm高，内部尺寸： 405宽*365深*733mm高 3.温控范围：2-8℃，制冷剂用量：R600a（38g） 4.采用智能电脑温控系统，LED数字实时温度显示，控温精度高，可调范围2-8℃ 5.安全双锁防护功能，保证物品存放需求与安全 6.箱内照明灯设计，方便随时观看箱内存放物品宽电压带 7.多层漆包搁架设计，安全环保材质，方便物品存放8.箱体内部采用风冷式结构，合理设计风道和风量，保证箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器，有效增大制冷面积提高降温速度 9.核心部件选用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 | 套 | 4 |  |  |
| 1127 | 80 | 无影灯锚栓底座 | 无影灯锚栓底座 1.两根5*50mm角钢固定在楼板底，4根5*50mm角钢固定底盘与顶面 2.5*50角钢做支架斜撑，与法兰盘固定 3.螺栓固定，除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍。 | 套 | 17 |  |  |
| 1128 | 81 | 吊塔锚栓底座 | 吊塔锚栓底座；1.两根5*50mm角钢固定在楼板底，4根5*50mm角钢固定底盘与顶面；2.5*50角钢做支架斜撑，与法兰盘固定；3.螺栓固定，除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍。 | 套 | 79 |  |  |
| 1129 | 82 | 手术室输液导轨 | 手术室输液导轨；1.平行型（直轨）2600长2条、；2.材质：铝合金、；3.规格：30*21*1.0mm；4.可升降（300-500mm）不锈钢吊钩4个； | 套 | 17 |  |  |
| 1130 | 83 | 病房输液导轨 | 病房输液导轨 1.U型1800*800铝合金导轨规格：30*21*1.0mm 2.可升降（300-500mm）不锈钢吊钩2个 | 套 | 91 |  |  |
| 1131 | 84 | 床帘导轨 | 床帘导轨 1.U型隔帘导轨2300*1500mm 2.隔帘铝合金轨道规格：22*18*1.0mm 3.配端堵，配滑轮 | 套 | 46 |  |  |
| 1132 | 85 | 满堂脚手架 | 1.脚手架材质:钢管满堂脚手架（脚手架产权由中标人所有，设备安装时使用，项目完成后由中标人收回） | m2 | ####### |  |  |
| 1133 | 86 | 局部装饰装修垂直运输 | 1.建筑物垂直高度:20m以内 | m2 | ####### |  |  |
| 1134 | 87 | 双电源配电箱 ALS4 | 双电源配电箱 ALS4 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 1135 | 88 | 双电源配电箱 ALX4 | 双电源配电箱 ALX4 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、 清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、 安装固定、接线、编回路编号，箱体表 面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 1136 | 89 | 双电源配电箱 APT5-1 | 双电源配电箱 APT5-1 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 1137 | 90 | 双电源配电箱 APT5-2 | 双电源配电箱 APT5-2 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 1138 | 91 | 双电源配电箱 APT6-1 | 双电源配电箱 APT6-1；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 1139 | 92 | 双电源配电箱 APT6-2 | 双电源配电箱 APT6-2；1.安装方式:距地1.5m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 1140 | 93 | 配电箱 ALS4-S1~17 | 配电箱 ALS4-S1~17 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.含IT系统单相隔离变压器ICA100.T1- 8KVA、IT系统电流互感器ICA100.R1、 IT系统绝缘监视仪ICA100.A1，其他元 件品牌，详施工图 3.开度多功能智能柜 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、 清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、 安装固定、接线、编回路编号，箱体表 面光洁 | 台 | 17 |  |  |
| 1141 | 94 | 配电箱 ALS4-1 | 配电箱 ALS4-1；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 1142 | 95 | 配电箱 ALS4-2 | 配电箱 ALS4-2 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 1143 | 96 | 配电箱 ALS4-3 | 配电箱 ALS4-3 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 1144 | 97 | 配电箱 ALS4-4 | 配电箱 ALS4-4 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、 安装固定、接线、编回路编号，箱体表 面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 1145 | 98 | 配电箱 ALS4-5 | 配电箱 ALS4-5；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 1146 | 99 | 配电箱 ALS4-U1 | 配电箱 ALS4-U1；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 1147 | 100 | 配电箱 ALS4-U2 | 配电箱 ALS4-U2；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 1148 | 101 | 配电箱 ALX4-1 | 配电箱 ALX4-1；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 1149 | 102 | 配电箱 ALX4-2 | 配电箱 ALX4-2 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、 清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、 安装固定、接线、编回路编号，箱体表 面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 1150 | 103 | 配电箱 ALX4-U1 | 配电箱 ALX4-U1 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 1 |  |  |
| 1151 | 104 | 单相带空气开关的小型电箱 | 单相带空气开关的小型电箱 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.规格：32A 220V 3.元件详施工图 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 51 |  |  |
| 1152 | 105 | 三相带空气开关的小型电箱 | 三相带空气开关的小型电箱 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.规格：32A 380V 3.元件详施工图 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 34 |  |  |
| 1153 | 106 | UPS不间断电源（五） | 1.UPS主机要求为：含1台三进三出，功率60kVA,双变换纯在线式，要求标准内置输出隔离变压器，不接受外置隔离变压器。 2.★UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。要求提供投标产品厂家整机工作拓扑图及说明的证明材料（否则该项参数视为负偏离）。 3.输入电压范围：不小于285V～475V。输入频率跟踪范围不小于50±10％；要求提供产品彩页，（否则该项参数视为负偏离）。 4.UPS应具备延时启动功能，且延时时间屏幕可设置，其设置范围不少于0-999s，要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 5.★输出有功功率：≥额定容量 × 0.9kW/kVA；要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 6.★面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数、不少于10000条历史记录和整机工作状态；为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，提供厂家或第三方针对此功能的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 7.UPS应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电； 8.★UPS内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 9.★整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。提供厂家或第三方针对此功能的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 10.UPS主机操作面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况可现场一键关停。并做好相应的防护措施。 11.UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。 12.★蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 13.★含32节铅酸免维护蓄电池，每节电池容量为12V100AH，要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 14.含1套电池柜尺寸（mm）：780×890×1180 ，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀； 可容纳电池数量： 12V100AH 32只 ，产品包装多层高墙瓦纸箱包装 。 15. 电池柜产品特点：（1）、避免人体和蓄电池的直接接触。（2）、表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。 16.UPS含1个3P/160A 500VDC电池直流空开。 17.UPS含电池空开盒、含电池连接线铜截面50mm²，含铜头冷压头、含主机到电池柜的连接线。 | 套 | 1 |  |  |
| 1154 | 107 | UPS不间断电源（六） | 1.UPS主机要求为：含1台三进三出，功率200kVA,双变换纯在线式，要求标准内置输出隔离变压器，不接受外置隔离变压器。 2.★UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。要求提供投标产品厂家整机工作拓扑图及说明的证明材料（否则该项参数视为负偏离）。 3.UPS输入电压范围：不小于285V～475V。输入频率跟踪范围不小于50±10％；要求提供产品彩页作为证明材料（否则该项参数视为负偏离）。 4.UPS应具备延时启动功能，且延时时间屏幕可设置，其设置范围不少于0-999s，要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 5.★输出有功功率：≥额定容量 × 0.9kW/kVA；要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 6.★面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数、不少于10000条历史记录和整机工作状态；为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 7.UPS应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电； 8.★UPS内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。要求提供针对该功能设置界面的证明材料（否则该项参数视为负偏离）。 9.★整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。提供厂家或第三方针对此功能的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 10.UPS主机操作面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况可现场一键关停。并做好相应的防护措施。 11.UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。 12.★蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 13.★含96节铅酸免维护蓄电池，每节电池容量为12V100AH，要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 14.UPS含3套电池柜尺寸（mm）：780×890×1180 ，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀； 可容纳电池数量： 12V100AH 32只 ，产品包装多层高墙瓦纸箱包装。 15. 电池柜产品特点：（1）、避免人体和蓄电池的直接接触。（2）、表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。 16.UPS含3个3P/630A 500VDCC电池直流空开。 17.UPS含电池空开盒、含电池连接线铜截面150mm²，含铜头冷压头、含主机到电池柜的连接线。 | 套 | 1 |  |  |
| 1155 | 108 | 谐波保护装置 | 谐波保护装置 1.型号:HPD2000GS-50-4 2.尺寸:W500 D200 H700额定50A,额定 电压 AC380V ±15%,额定频率 50Hz ±5% 3.电气接线 单相;三相三线;三相四线 补偿模式 ①单独补偿谐波;*②单独补 偿无功和不平衡;*③优先补偿谐波;*④优先补偿无功和不平衡。 补偿容量 *根据补偿模式,智能分配用 于谐波、无功和不平衡的补偿容量。 谐波补偿范围 2~50次谐波谐波补偿设定 ①2-50次自动滤波;*②2-25次奇数次可选;*③2-25次偶数次可选;*④25-50次可选。谐波补偿能力 自动滤波能力大于97%(在额定容量下);*人工设定谐波补偿率无功补偿能力 *可补容性无功和感性无功功率因数校正 *0.99~-0.99可设定零序补偿能力 *有瞬时响应时间 0.1ms全响应时间 10ms有功功率损耗 <2% 额定模块功率下,98%效率过载能力 120%,瞬间300%保护方式 过欠压,过流,过热,限流多台运行方式 并联运行,不限数量平均无故障时间 ≥10万小时拓扑结构 多重化两电平;三电平开关频率 20KHz控制算法 瞬时无功和DFT控制器架构 ARM(带浮点处理器)+FPGA全数字控制通信功能 *采用Modbus远程通讯协议,通信接口, S485/422/232和以太网控制连接 电气连接,或光纤显示界面 电压、电流、功率、功率因数、谐波电流、谐波畸变率、运行方式、运行时间、故障信息 | 套 | 2 |  |  |
| 1156 | 109 | 谐波保护装置 | 谐波保护装置 1.型号:HPD2000GS-75-4 2.尺寸:W500 D200 H700 额定75A,额定电压 AC380V ±15%,额定频率 50Hz ±5% 3.电气接线 单相;三相三线;三相四线 补偿模式 ①单独补偿谐波;*②单独补偿无功和不平衡; *③优先补偿谐波;*④优先补偿无功和不平衡。 补偿容量 *根据补偿模式,智能分配用于谐波、无功和不平衡的补偿容量。 谐波补偿范围 2~50次谐波 谐波补偿设定 ①2-50次自动滤波;*②2-25次奇数次可选; *③2-25次偶数次可选;*④25-50次可选。 谐波补偿能力 自动滤波能力大于97%(在额定容量下); *人工设定谐波补偿率无功补偿能力 *可补容性无功和感性无功功率因数校正 *0.99~-0.99可设定零序补偿能力 *有瞬时响应时间 0.1ms 全响应时间 10ms 有功功率损耗 <2% 额定模块功率下,98%效率 过载能力 120%,瞬间300% 保护方式 过欠压,过流,过热,限流 多台运行方式 并联运行,不限数量 平均无故障时间 ≥10万小时 拓扑结构 多重化两电平;三电平 开关频率 20KHz 控制算法 瞬时无功和DFT 控制器架构 ARM(带浮点处理器)+FPGA全数字控制 通信功能 *采用Modbus远程通讯协议,通信接口, RS485/422/232和以太网控制连接 电气连接,或光纤 显示界面 电压、电流、功率、功率因数、谐波电流、谐波畸变率、运行方式、运行时间、故障信息 | 套 | 2 |  |  |
| 1157 | 110 | 应急LED密封净化灯盘 | 应急LED密封净化灯盘；1.规格：300*600，28w；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急时间30min； | 套 | 24 |  |  |
| 1158 | 111 | 应急LED密封净化灯盘 | 应急LED密封净化灯盘；1.规格：600*600，48w；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急时间30min； | 套 | 40 |  |  |
| 1159 | 112 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘；1.规格：300*300，15W；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥960LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源； | 套 | 5 |  |  |
| 1160 | 113 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘；1.规格：300*600，28W；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源； | 套 | 47 |  |  |
| 1161 | 114 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘 1.规格：600*600，48W 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板 1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥ 3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线 红外线、无热效应、无辐射、无电磁干 扰，IP65恒流隔离电源 | 套 | 75 |  |  |
| 1162 | 115 | LED防眩晕手术室密封灯盘 | LED防眩晕手术室密封灯盘；1.规格：48W；2.吸顶安装；3.型号：3mm激光导光板，扩散板2mm5D菱晶亚克力面板，功率因数：≥0.8 ，色温：5000K，光通量≥4250LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，独特防眩功能，IP65恒流隔离电源； | 套 | 188 |  |  |
| 1163 | 116 | 手术、杀菌提示信号灯 | 手术、杀菌提示信号灯；1.规格：3W 450*150mm，LED光源，红光源；2.门楣上0.2m安装； | 套 | 17 |  |  |
| 1164 | 117 | 单联单控开关 | 单联单控开关 ；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 个 | 33 |  |  |
| 1165 | 118 | 双联单控开关 | 双联单控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 17 |  |  |
| 1166 | 119 | 三联单控开关 | 三联单控开关 ；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 3 |  |  |
| 1167 | 120 | 四联单控开关 | 四联单控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 3 |  |  |
| 1168 | 121 | 双联双控开关 | 双联双控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 36 |  |  |
| 1169 | 122 | 单相出线位 | 单相出线位；1.规格：16A 220V 安全型；2.安装方式:按实际使用区域距地暗装 | 套 | 9 |  |  |
| 1170 | 123 | 单相三孔空调插座 | 单相三孔空调插座；1.规格：16A 220V 安全型；2.安装方式:距地2.2m暗装 | 套 | 2 |  |  |
| 1171 | 124 | 单相二、三孔带保护门插座 | 单相二、三孔带保护门插座；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:按实际使用区域距地暗装 | 套 | 263 |  |  |
| 1172 | 125 | 单相二、三孔防水防溅插座 | 单相二、三孔防水防溅插座；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:按实际使用区域距地0.3/1.5m暗装 | 套 | 54 |  |  |
| 1173 | 126 | 单相三孔带保护门插座 | 单相三孔带保护门插座；1.规格：16A 220V 安全型；2.安装方式:距地0.3m暗装 | 套 | 3 |  |  |
| 1174 | 127 | 插座组 | 插座组；1.每组配置4套单相二、三孔安全型10A插座+2套单相三孔安全型16A插座；2.安装方式:设备带上安装 | 台 | 16 |  |  |
| 1175 | 128 | 接地母线 | 接地母线；1.利用-40*4镀锌扁钢与预埋钢板100*100*6与柱内钢筋可靠焊接接地；2.满足设计要求 | m | 521.20 |  |  |
| 1176 | 129 | 等电位端子箱LEB | 等电位端子箱LEB；1.型号：TD28；2.满足设计要求 | 台 | 43 |  |  |
| 1177 | 130 | 接地装置调试 | 接地装置调试；1.满足设计要求 | 系统 | 1 |  |  |
| 1178 | 131 | 电力电缆WDZ-YJY-4*120+1*70m | 电力电缆WDZ-YJY-4*120+1*70m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 129.80 |  |  |
| 1179 | 132 | 电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70m | 电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 159.00 |  |  |
| 1180 | 133 | 电力电缆WDZ-YJY-3*25+2*16m | 电力电缆WDZ-YJY-3*25+2*16m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 180.70 |  |  |
| 1181 | 134 | 电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16m | 电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 310.10 |  |  |
| 1182 | 135 | 电力电缆WDZ-YJY-3*25+1*16m | 电力电缆WDZ-YJY-3*25+1*16m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 250.80 |  |  |
| 1183 | 136 | 电力电缆WDZ-YJY-3*35+1*16m | 电力电缆WDZ-YJY-3*35+1*16m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 120.30 |  |  |
| 1184 | 137 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16m | 电力电缆WDZ-YJY-5*16m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 123.00 |  |  |
| 1185 | 138 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10m | 电力电缆WDZ-YJY-5*10m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 815.20 |  |  |
| 1186 | 139 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 244.90 |  |  |
| 1187 | 140 | 电力电缆WDZ-YJY-5*4m | 电力电缆WDZ-YJY-5*4m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 120.20 |  |  |
| 1188 | 141 | 电力电缆WDZ-YJY-7*10m | 电力电缆WDZ-YJY-7*10m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 165.80 |  |  |
| 1189 | 142 | 电力电缆WDZ-YJY-7*6m | 电力电缆WDZ-YJY-7*6m 1.敷设方式：穿管/桥架敷设 2.含配件：电缆头 | m | 195.50 |  |  |
| 1190 | 143 | 电力电缆WDZ-YJY-4*10m | 电力电缆WDZ-YJY-4*10m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 165.80 |  |  |
| 1191 | 144 | 电力电缆WDZ-YJY-4*6m | 电力电缆WDZ-YJY-4*6m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 133.50 |  |  |
| 1192 | 145 | 电力电缆WDZ-YJY-4*4m | 电力电缆WDZ-YJY-4*4m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 144.50 |  |  |
| 1193 | 146 | 电力电缆WDZ-YJY-3*16m | 电力电缆WDZ-YJY-3*16m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 150.10 |  |  |
| 1194 | 147 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2；1.敷设方式：穿管敷设；2.满足设计使用要求 | m | 8760.30 |  |  |
| 1195 | 148 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2；1.敷设方式：穿管敷设；2.满足设计使用要求 | m | 18622.50 |  |  |
| 1196 | 149 | 电气配线WDZ-BYJ-6mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-6mm2；1.敷设方式：穿管敷设；2.满足设计使用要求 | m | 316.90 |  |  |
| 1197 | 150 | 电气配线RVV-7*1.0mm2 | 电气配线RVV-7*1.0mm2；1.敷设方式：穿管敷设；2.满足设计使用要求 | m | 410.50 |  |  |
| 1198 | 151 | 电气配管JDG20 | 电气配管JDG20；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 2628.10 |  |  |
| 1199 | 152 | 电气配管JDG25 | 电气配管JDG25；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 5586.80 |  |  |
| 1200 | 153 | 电气配管JDG32 | 电气配管JDG32；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 38.00 |  |  |
| 1201 | 154 | 电气配管JDG40 | 电气配管JDG40；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 35.20 |  |  |
| 1202 | 155 | 电气配管JDG50 | 电气配管JDG50 1.材质:热浸锌电线管2.敷设方式：沿墙暗敷 3.满足设计使用要求 | m | 20.60 |  |  |
| 1203 | 156 | 电气配管PC20 | 电气配管PC20；1.材质:刚性阻燃塑料管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 292.00 |  |  |
| 1204 | 157 | 电气配管PC25 | 电气配管PC25；1.材质:刚性阻燃塑料管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 318.30 |  |  |
| 1205 | 158 | 喷涂钢制桥架100*50mm | 喷涂钢制桥架100*50mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 597.50 |  |  |
| 1206 | 159 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 176.00 |  |  |
| 1207 | 160 | 喷涂钢制桥架300*100mm | 喷涂钢制桥架300*100mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 82.07 |  |  |
| 1208 | 161 | 喷涂钢制桥架300*150mm | 喷涂钢制桥架300*150mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 176.34 |  |  |
| 1209 | 162 | 喷涂钢制桥架400*100mm | 喷涂钢制桥架400*100mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 51.70 |  |  |
| 1210 | 163 | 喷涂钢制桥架400*200mm | 喷涂钢制桥架400*200mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 29.83 |  |  |
| 1211 | 164 | 桥架支架制作、安装 | 桥架支架制作、安装 1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆 、调和面漆 | kg | 3149.80 |  |  |
| 1212 | 165 | 单口网络插座 | 单口网络插座；1.规格：用作单口外网网络插座（含单口面板和六类模块）；2.型号:86型底盒；3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 80 |  |  |
| 1213 | 166 | 双口网络插座 | 双口网络插座；1.规格：用作电话、内网网络插座（含双口面板和六类模块）；2.型号:86型底盒；3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 3 |  |  |
| 1214 | 167 | 双口网络插座 | 双口网络插座；1.规格：用作双口内网网络插座（含双口面板和六类模块）；2.型号:86型底盒；3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 22 |  |  |
| 1215 | 168 | 无线AP | 无线AP；1.规格：无线AP（含面板） | 套 | 3 |  |  |
| 1216 | 169 | HDIM插座 | HDIM插座 1.规格：含面板 | 套 | 1 |  |  |
| 1217 | 170 | 3W天花喇叭 | 3W天花喇叭 1.型号：DS-KBS3030-C 2.安装方式：吸顶安装 3.5寸全频定压吸顶音箱，人声干净，高音清晰，低音丰富。 扬声器单元：5寸纸盆喇叭 最大功率：3W 额定功率（PHC）：3W 灵敏度（1kHz,1米）：91dB±3 dB 有效频率范围（-10dB）：90-16kHz 额定电压：100V 输入接口：2-芯连接线 接线端颜色：透明PP端子 壳体：PP | 台 | 95 |  |  |
| 1218 | 171 | 6W音量控制器 | 6W音量控制器 1.型号：DS-KBD3V00 2.安装方式：距地1.4m安装 3.额定功率：6W 输入电压：70-100V 每档衰减值：6db 总衰减值：18db 档数：5档 材质：ABS | 台 | 40 |  |  |
| 1219 | 172 | 60W音量控制器 | 60W音量控制器；1.型号：DS-KBD3V00；2.安装方式：机柜内安装；3.额定功率：60W ；输入电压：70-100V；每档衰减值：6db；总衰减值：18db ；档数：5档 ；材质：ABS | 台 | 2 |  |  |
| 1220 | 173 | 十六路受控矩阵分区器 | 十六路受控矩阵分区器；1.型号：DS-KBD6F00；2.安装方式：机柜内安装；3.采用32位高速处理器，性能强劲、速度快；支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全；支持20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能；支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动；内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存；具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配）；输入接口：报警输入*20、防拆*1，输出接口：报警继电器*4，供电：220V，功耗：≤4W | 台 | 1 |  |  |
| 1221 | 174 | 合并式广播功率放大器 | 合并式广播功率放大器 1.型号：DS-KBA6652 2.2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； 3.内置650W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； 4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)；5.设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 6.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 7.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 8.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 9.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 10.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 11.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 12.内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 13.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 14.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 15.宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 16.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统： 嵌入式Linux 处理器主频： 1GHz 内存 ：512MB EMMC： 4GB 音频输入 ：6.5mmMIC输入接口*1,莲花 头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出： 单通道100V输出；莲花头输出*1 采样率： 8kHz～48kHz 量化位数： 16bit 信噪比： ≥90dB 频率响应 ：50Hz-20KHz 音量调节： 支持本地及远程音量调节 输出功率： 650W 音频压缩标准： PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式：.mp3/.wav 音频压缩码率： 64 Kbps 音质： 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口 网络协议 ：ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS 物理接口 ：报警输入*2；报警输出*1；音量调节按钮*1；RTC*1路指示灯： 电源指示灯*1，红、绿双色 状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1电源 ：220V供电 | 台 | 1 |  |  |
| 1222 | 175 | 智能主机 | 智能主机DS-KBM6001 1. 铝合金面板,全金属设计，机箱可抗 接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽 压输入； 2. 采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规 电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一 体化键鼠，操作更便利； 3. 支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设 备，包括网络音箱、网络音柱、网络功 放、网络寻呼话筒； 4. 支持最大1500路广播点接入（默认 接入500路，超过需要按照路数收费） ，支持高达500路并发广播，响应时间 ≤5秒； 5. 支持广播设备按分区管理，广播点 位与广播分区之间可以任意关联； 6. 支持本地音频文件管理，按媒体库 文件夹与文件分级管理； 7. 支持广播设备定时任务配置，并按 时间计划模板进行统一管理，并可控制 定时任务的使能状态； 8. 支持一键预案广播，将需要进行广 播的内容预先设置好，使用时一键触发 ； 9. 支持用户权限控制，按广播点位、 广播分区、功能模块进行精细化权限管 理； 10. 支持音频文件广播，将本地音频文 件实时发送到广播设备上进行播放； 11. 支持实时喊话广播与紧急广播，通 过主机上接入的采集设备将采集到的音 频数据实时播放到前端设备； 12. 支持调节所管理广播设备的音量， 可以单独调节，也可以批量调节； 13. 支持所有广播操作的记录，便于用 户对广播数据进行分析； 14. 支持NTP校时，使所管理设备的时 间与主机时间统一； 15. 支持显示所有管理的广播设备的在 线状态，并可以设备状态发生变更时实 时更新； 16. 支持将所管理内容一键下发给网络 寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行 一键寻呼； 17. 支持数据自动备份与手动恢复功能 ，保证数据的可持续性与可移植性。；显示屏：17.3寸宽屏 分辨率：1920(H)*1080(V) 亮度：300 cd/m2 可视角度：89/89/89/89(上/下/左/右 ) 触摸屏：十点工规电容触摸屏 键鼠：抽拉式键盘鼠标 处理器：i5-2400 CPU(主频3.1GHz,四 核四线程) 芯片组：B75 BIOS：AMI UEFI 内存：8GB DDR3内存 显示：Intel? HD Graphics(VGA+HDMI) 扩展插槽：1* PCIEx16；1* PCIEx4；2* PCI 主板：EC9-H7562E-2P 有线网：2*10/100/1000Mbps自适应网 口，支持远程唤醒 硬盘位：128G固态硬盘 接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持 10/100/1000Mbps（Intel82583 + Intel82579）；6*COM (5*RS232， COM1支持RS232/422/485) ； 6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MIC in,1* Line out,1* Line in；1*金属 带灯开关；1*PS/2 设备接入：支持最大1500路广播点接入 （默认授权500路，超过500路时需购买 授权扩容） 广播并发：支持最大500路广播点实时 喊话 工作温度：-10℃-60℃,5%～95%（非凝 结状态） 存储温度：-20℃-70℃,5%～95%（非凝 结状态） 供电方式：AC 90-264V ATX300W ESD：接触式4Kv，气隙6Kv电磁干扰 抗振：GB/T2423. | 台 | 1 |  |  |
| 1223 | 176 | 分区寻呼话筒 | 分区寻呼话筒DS-KBM6001 1. 安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。 4. 支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。 6. 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备。 7. 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。 音频输入：内置全指向mic（双mic）&外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头 音频输出：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放 物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1 供电：12VDC/标准POE 设备功率：≤12W 工作温度：-10℃～50℃；工作湿度：10％-90％ 防水等级：室内使用，无需防水 外形尺寸：290*116*31.18mm 安装方式：桌面或墙面挂装 | 台 | 1 |  |  |
| 1224 | 177 | 27U机柜 | 1.型号：DS-XS6627-S/T 2.27U，玻璃门，落地 空机柜承重：静态800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后双开铁门，冷轧板 T=1.5 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.5 层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：1个，双风机风扇 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约69KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1388 mm | 台 | 1 |  |  |
| 1225 | 178 | 网络彩色半球摄像机 | 网络彩色半球摄像机 1.型号：DS-2CD2366YFM-LQ 2.600万 1/2.4" CMOS星光海螺型网络摄像机 最高分辨率可达3200×1800 @20 fps 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 1个内置麦克风，高清拾音 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高，产品尺寸：Φ127.3×96.8 mm | 台 | 40 |  |  |
| 1226 | 179 | 网络彩色广角摄像机 | 网络彩色广角摄像机；1.型号:DS-2CD2366IUA-LQ；2.600万双光全彩海螺型网络摄像机；支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9；最高分辨率可达3632×1632 @20 fps；支持背光补偿，强光抑制，3D降噪，120 dB宽动态；1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；支持白光/红外双补光，白光最远可达10 m，红外最远可达20 m；支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；符合IP66防尘防水设计，可靠性高，产品尺寸：138.1×101.1×120.4 mm | 台 | 17 |  |  |
| 1227 | 180 | 32寸专业液晶监视器 | 32寸专业液晶监视器 1.型号：DS-D5032FC-B 2.32寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080； 亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 723.24*423.25*211.79， 音视频输入接口：VGA×1、DVI×1、HDMI×1、BNC IN (CVBS 信号)×1、AUDIO IN×1 音视频输出接口：BNC OUT (CVBS 信号)×1 数据传输接口：USB×1 控制接口：RS-232 IN×1、RS-232 OUT×1 标准配置：遥控器×1、串口转接器×1、碳性干电池×2、电源线×1、光盘×1、三合一（保修卡 、合格证、元素表）×1、底座支架×1、底座立柱×1、底座hinge×1 、底座锁合螺钉（M4组合螺钉×4、M4沉头螺钉×4） | 台 | 1 |  |  |
| 1228 | 181 | 64路网络数字硬盘录像机 | 64路网络数字硬盘录像机 1.型号：NVR-SN64H 2.硬件： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |  |  |
| 1229 | 182 | 24口POE交换机 | 24口POE交换机 1.型号：DS-3E0326P-S(D) 2.提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口。 支持IEEE 802.3at/af。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持红口保障。 支持最远250 m传输。 支持8芯供电。 支持上行口链路聚合。 支持下行口端口隔离。 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理。 百兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红 口保障技术，POE远距离传输 17-24口 | 台 | 3 |  |  |
| 1230 | 183 | 监控刻录硬盘4T | 监控刻录硬盘4T；1.型号：HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',SATA 3.0；2.SATA接口/储存时间不小于一个月，储存分辨率不低于720P | 台 | 6 |  |  |
| 1231 | 184 | 拾音器 | 1.型号：DS-2FP2061 2.采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机 等适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块创新电路设计，内容清晰，音效高保真支持吸顶安装、桌面安装和壁装支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦动态范围: 0 dB~90 dB最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m灵敏度: -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装 材质: 塑料 尺寸: ?85 mm×20.48 mm (?3.35" ×0.81") 重量 ≈48 g 功耗: 0.1 W MAX 降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持）音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 指向特性: 全指向 采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz | 台 | 2 |  |  |
| 1232 | 185 | 可视对讲门口机 | 可视对讲门口机 1.型号：DS-KD9203-LQX 2.显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD ，分辨率：800*480； 3.摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄 像机； 4.视频压缩标准:H.264，分辨率： 1920×1080； 5.深度学习人脸识别算法，人脸白名单 容量：5000张； 6.用户数量：10000个，合法卡数量： 50000张 7.操作方式：实体按键； 8.操作界面：液晶显示，简易菜单； 9.音频输入和输出：内置全指向麦克风 和扬声器； 10.支持Mifare卡、身份证序列号、 CPU序列号识别； 11.支持二维码开门 12.RS485：2个，RS485半双工； 13.网络参数:10M/100M/1000M自适应， 支持SIP2.0、RTSP、海康SDK、萤石协 议、ISAPI 等协议； 14.支持接入海康全数字/半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统； 15.IO输入：4个； 16.IO输出：0个； | 台 | 5 |  |  |
| 1233 | 186 | 感应卡密码门禁机 | 感应卡密码门禁机 1.型号：DS-K1T105AM 2.读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别; 通信方式：有线网络、WiFi； 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 使用环境：室内使用，不防水； 设备尺寸：137*92*35mm； 设备重量：280g。 注：不含电源，需单独选配电源 | 台 | 12 |  |  |
| 1234 | 187 | 门口机配件 | 门口机配件 1.型号：DS-KD9203配件 2.包括底盒、螺丝包；预埋尺寸：363.8mm*118.1mm*39.2mm | 台 | 17 |  |  |
| 1235 | 188 | 门口机供电设备 | 门口机供电设备 1.型号：DS-KAW50-1带机箱 2.产品尺寸：266*246*82mm； 产品组成：含4.17A开关电源，空开×1； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 台 | 17 |  |  |
| 1236 | 189 | 地址盒 | 地址盒 1.型号：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 1237 | 190 | 室内分机 | 室内分机；1.型号：DS-KH6320-RPG；2.显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD；；显示屏分辨率：1024*600；；操作方式：电容式触摸屏；；支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门；；摄像头：无；；wifi模块：无；；网线供电：支持；；防区数：8防区；；网口：10M/100M自适应以太网口；；IO输出：无； ；SD卡扩展：不支持；；探测器供电：室内机网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； ；外观尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*高） ；；电源：网线供电或DC12V ；；功耗：≤6W 。 | 台 | 1 |  |  |
| 1238 | 191 | 室内机配件 | 室内机配件 1.型号：DS-KH6330/20-C配件 2.包括室内机挂板、电源端子、一根10芯排线、螺丝包；挂板适合86盒及120盒安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1239 | 192 | 室内机供电设备 | 室内机供电设备 1.型号：DS-KAD606-N 2. 8个RJ45接口，6个10/100M自适应网线供电口，2个10/100M自适应级联联网口。 支持6台全数字室内机供电和通讯；级联数量：8个； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；。支持存储和转发交换方式。支持VLAN技术。 平均无故障时间MTBF≥10万小时。 工作温度范围，-10℃-+55℃。 电源：DC24V。（推荐：1台DS-KAW150- 2系列电源通过DS-KAD606 -N最终给室内机供电，最多支持24台全数字室内机，可给4台DS-KAD606-N供电；1台DS-KAW50-2系列电源通过DS-KAD606-N最终给室内机供电，最多支持6台全数字室内机，可给1台DS-KAD606-N供电。） 尺寸：176mm*91mm*32mm | 台 | 1 |  |  |
| 1240 | 193 | 双门磁力锁 | 1.型号：DS-K4H250EDC 2.锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 个 | 8 |  |  |
| 1241 | 194 | 双门磁力锁支架 | 双门磁力锁支架 1.型号：DS-K4H250EC-LZ 2.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 8 |  |  |
| 1242 | 195 | 单门磁力锁 | 单门磁力锁；1.型号：DS-K4H250ESC；2.锁体主体颜色为深灰色。；最大静态直线拉力：280kg ± 15%；断电开锁，满足消防要求；；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；；工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；；锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)；；吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 个 | 4 |  |  |
| 1243 | 196 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架；1.型号：DS-K4H250EC-LZ；2.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门；产品重量：0.77kg；L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm)；Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 4 |  |  |
| 1244 | 197 | 门禁电源控制器 | 门禁电源控制器；1.型号：JK-5A,带备用电源 | 台 | 12 |  |  |
| 1245 | 198 | 单联单控大翘板开关 | 单联单控大翘板开关 1.型号：EB29 2.结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 套 | 12 |  |  |
| 1246 | 199 | 大翘板门铃开关 | 大翘板门铃开关 1.型号：EB29 2.结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 套 | 12 |  |  |
| 1247 | 200 | 8口交换机 | 8口交换机 1.型号：DS-3E1309-S(国内标配)/轻网管 2.提供8个百兆电口，1个千兆电口支持EEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab标准支持iVMS-4200客户端管理支持云管APP管理支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理支持远程升级支持最远250 m传输百兆网络接入，千兆上行设计线速转发存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |  |  |
| 1248 | 201 | 门禁系统感应厚卡(白) | 门禁系统感应厚卡(白)；1.型号：DS-K7M101；2.卡片类型：mifare卡(国产)；符合标准：ISO14443 标准；卡片容量：1K；工作频率：13.56MHz；卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 | 120 |  |  |
| 1249 | 202 | 数字化系统医护对讲分机 | 数字化系统医护对讲分机 1.采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线 2.采用5英寸液晶屏，分辨率至少800*480，16M真彩色，品牌A规 3.待机界面可显示患者的住院信息、护理信息和注意事项 4.菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费、医生简介和医生照片 5.采用4个25色护理标识灯警示护理级别、过敏、饮食、预警等颜色 6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号 7.支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息 8.支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助 9.支持换药呼叫，可直接提示护士换药信息 10.支持吸氧计时，可自动记录吸氧时长并定时报警 11.支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒 12.支持对护士工作进行满意度评价 13.手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制手电筒，带强磁底座 | 套 | 16 |  |  |
| 1250 | 203 | 数字化系统手持呼叫器 | 数字化系统手持呼叫器 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速 响应。 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 | 套 | 16 |  |  |
| 1251 | 204 | 数字化系统医护主机 | 数字化系统医护主机 1.含IP网络医护主机，屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 2.含信息相互管理主机，具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信 3.手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级 13.安装位置：护士站 | 套 | 1 |  |  |
| 1252 | 205 | 数字化系统24口POE交换机 | 数字化系统24口POE交换机；1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。；2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。；3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。；4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。；5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。；6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。；7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。；8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。；9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统；1 | 台 | 1 |  |  |
| 1253 | 206 | 数字化系统走廊显示屏 | 数字化系统走廊显示屏；1.尺寸：25英寸；2.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字；3.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号；4.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 3 |  |  |
| 1254 | 207 | 数字化系统地址盒 | 数字化系统地址盒；1.规格：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 1255 | 208 | 数字化护理通讯信息系统软件 | 1.支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。 2.护理通讯信息管理平台NIS-MP基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别 人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台NIS-SA 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室 或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4.护理信息公共发布平台NIS-RP通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作 一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 1256 | 209 | 综合布线 | 综合布线 1.六类线UTP-CAT6 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 34290.20 |  |  |
| 1257 | 210 | HDMI数据线 | HDMI数据线 1.每条15米HDMI光纤线 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 15.00 |  |  |
| 1258 | 211 | 电气配线 | 电气配线 1.WDZ-RVB-2*2.5 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 1276.00 |  |  |
| 1259 | 212 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-2*0.75 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 230.60 |  |  |
| 1260 | 213 | 电气配线 | 电气配线 1.ZR-RVV-2*1 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 287.50 |  |  |
| 1261 | 214 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-3*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 327.60 |  |  |
| 1262 | 215 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-4*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 255.40 |  |  |
| 1263 | 216 | 镀锌电线管JDG20 | 镀锌电线管JDG20；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 1245.30 |  |  |
| 1264 | 217 | 镀锌电线管JDG25 | 镀锌电线管JDG25；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 204.70 |  |  |
| 1265 | 218 | 镀锌电线管JDG32 | 镀锌电线管JDG32；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 421.40 |  |  |
| 1266 | 219 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm 1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 2.接地跨接 3.敷设方式：梁下敷设 | m | 260.70 |  |  |
| 1267 | 220 | 桥架支架制作、安装 | 桥架支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 740.80 |  |  |
| 1268 | 221 | 循环机组自动化控制系统 | 循环机组自动化控制系统 1.采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 2.实现室内控制与机房控制同步功能； 3.实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 4.满足设计要求 | 套 | 17 |  |  |
| 1269 | 222 | 新风机组自动化控制系统 | 新风机组自动化控制系统 1.采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 2.实现室内控制与机房控制同步功能； 3.实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 4.满足设计要求 | 套 | 5 |  |  |
| 1270 | 223 | 排风机控制系统开关 | 排风机控制系统开关 1.独立启停 2.满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 1271 | 224 | 排风机自动化控制柜 | 排风机自动化控制柜；1.11Kw内，独立恒温控制柜，房间温度高于 28℃ 时自动启动；2.满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 1272 | 225 | 风机盘管控制系统 | 风机盘管控制系统 1.含温控器 2.满足设计要求 | 套 | 39 |  |  |
| 1273 | 226 | 手术室集中控制触摸屏 | 手术室集中控制触摸屏 1.采用27寸电容触摸屏，采用安卓系统架构，钢化玻璃面板。 2.监控功能包括：时钟、计时钟、医气安全监测、照明系统控制、空调系统监控、语音电话、语音群呼、背景音乐播放。 3.满足设计要求 | 台 | 17 |  |  |
| 1274 | 227 | 触摸式控制屏 | 触摸式控制屏 1.7寸触摸式控制屏2.满足设计要求 | 台 | 22 |  |  |
| 1275 | 228 | 紫铜管Φ10×0.8 | 紫铜管Φ10×0.8；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 1588.00 |  |  |
| 1276 | 229 | 紫铜管Φ15×1.0 | 紫铜管Φ15×1.0 1.含管道泄漏性试验 2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 688.00 |  |  |
| 1277 | 230 | 紫铜管Φ22×1.2 | 紫铜管Φ22×1.2；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 238.00 |  |  |
| 1278 | 231 | 紫铜管Φ28×1.2 | 紫铜管Φ28×1.2；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 43.00 |  |  |
| 1279 | 232 | 紫铜管Φ35×1.5 | 紫铜管Φ35×1.5；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 129.00 |  |  |
| 1280 | 233 | 紫铜管Φ42×1.5 | 紫铜管Φ42×1.5；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 43.00 |  |  |
| 1281 | 234 | 一氧化氮放散管镀锌钢管DN20×2.0 | 一氧化氮放散管镀锌钢管DN20×2.0；1.材质：Q195-Q235；2.产品工艺：热轧成型； | m | 63.00 |  |  |
| 1282 | 235 | 二氧化碳放散管镀锌钢管DN20×2.0 | 二氧化碳放散管镀锌钢管DN20×2.0；1.材质：Q195-Q235；2.产品工艺：热轧成型； | m | 63.00 |  |  |
| 1283 | 236 | 氮气放散管镀锌钢管DN20×2.0 | 氮气放散管镀锌钢管DN20×2.0；1.材质：Q195-Q235；2.产品工艺：热轧成型； | m | 63.00 |  |  |
| 1284 | 237 | 有害气体放散管镀锌钢管DN80×2.0 | 有害气体放散管镀锌钢管DN80×2.0；1.材质：Q195-Q235；2.产品工艺：热轧成型； | m | 48.00 |  |  |
| 1285 | 238 | 镀锌钢管DN40×2.0 | 镀锌钢管DN40×2.0 1.材质：Q195-Q235 2.产品工艺：热轧成型 | m | 6.00 |  |  |
| 1286 | 239 | 氮气二级减压箱 | 氮气二级减压箱；1.型号：2-180A；2.双路；3.进口压力：0.8MPa（可调）；4.出口压力：0.4MPa（可调）；5.安全阀开启压力：0.5MPa；6.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 1287 | 240 | 一氧化氮二级减压箱 | 一氧化氮二级减压箱；1.型号：2-190D；2.双路；3.进口压力：0.8MPa（可调）；4.出口压力：0.4MPa（可调）；5.安全阀开启压力：0.5MPa；6.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 1288 | 241 | 二氧化碳二级减压箱 | 二氧化碳二级减压箱 1.型号：2-193E 2.双路 3.进口压力：0.8MPa（可调） 4.出口压力：0.4MPa（可调） 5.安全阀开启压力：0.5MPa 6.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 1289 | 242 | 废气排放UPVC管Φ20 | 废气排放UPVC管Φ20 1.材质：UPVC 2.规格尺寸：Φ20 | m | 273.00 |  |  |
| 1290 | 243 | 废气排放UPVC管Φ32 | 废气排放UPVC管Φ32；1.材质：UPVC；2.规格尺寸：Φ32 | m | 129.00 |  |  |
| 1291 | 244 | 废气排放UPVC管Φ50 | 废气排放UPVC管Φ50；1.材质：UPVC；2.规格尺寸：Φ50 | m | 43.00 |  |  |
| 1292 | 245 | 废气排放UPVC管Φ80 | 废气排放UPVC管Φ80；1.材质：UPVC；2.规格尺寸：Φ80 | m | 7.00 |  |  |
| 1293 | 246 | 副管支架 | 副管支架；1.材质：角铁；2.支架：U型600mm×400mm×600mm；3.规格尺寸：Φ30mm×30mm×2.0mm | 套 | 163 |  |  |
| 1294 | 247 | 藏墙七气气体终端 | 藏墙七气气体终端；1.标准：国标；2.满足各气体设计压力及设计流量要求 | 个 | 6 |  |  |
| 1295 | 248 | 藏墙六气气体终端 | 藏墙六气气体终端；1.标准：国标；2.满足各气体设计压力及设计流量要求 | 个 | 2 |  |  |
| 1296 | 249 | 藏墙五气气体终端 | 藏墙五气气体终端；1.标准：国标；2.满足各气体设计压力及设计流量要求 | 个 | 8 |  |  |
| 1297 | 250 | 密封快速氧气终端ZQJO | 密封快速氧气终端ZQJO；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：0.4Mpa；3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 16 |  |  |
| 1298 | 251 | 密封快速吸引终端ZQJV | 密封快速吸引终端ZQJV 1.标准：国标 2.氧气终端设计压力：-0.04Mpa 3.氧气终端设计流量：35L/min | 个 | 16 |  |  |
| 1299 | 252 | 密封快速空气终端ZQJA | 密封快速空气终端ZQJA；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：0.4Mpa；3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 16 |  |  |
| 1300 | 253 | 紫铜弯头球头、球帽6YC | 紫铜弯头球头、球帽6YC；1.材质：脱脂紫铜；2.工艺：L型脱脂紫铜焊接、Φ8紫铜三通、焊接6YC球头、球帽；氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 48 |  |  |
| 1301 | 254 | 紫铜球头、球帽6YC | 紫铜球头、球帽6YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 186 |  |  |
| 1302 | 255 | 紫铜球头、球帽8YC | 紫铜球头、球帽8YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 62 |  |  |
| 1303 | 256 | 紫铜球头、球帽12YC | 紫铜球头、球帽12YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 32 |  |  |
| 1304 | 257 | 维修阀门O-6 | 维修阀门O-6 1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座 中心线移动的阀门。 2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控 制气体断开与畅通作用，以方便对管路 中的元器件及终端等的维修。 性能参数： 氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋 、焊接三种规格。 氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料 。氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 87 |  |  |
| 1305 | 258 | 维修阀门V-8 | 维修阀门V-8 1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。 2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控制气体断开与畅通作用，以方便对管路中的元器件及终端等的维修。 性能参数： 氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋、焊接三种规格。氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。 氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 35 |  |  |
| 1306 | 259 | 铝合金设备带TX/SBD-03 | 铝合金设备带TX/SBD-03；1.材质：铝合金；2.规格尺寸：220mm×55mm×2.0mm；3.产品工艺：铝合金表面采用静电喷塑工艺处理，色彩亮丽附着力强，耐磨，易清洗。 | 个 | 28 |  |  |
| 1307 | 260 | 功能面板 | 功能面板；1.TX/SBD-0M；2.规格尺寸：140mm×2.0mm×1200mm；3.产品工艺：铝合金设备带表面采用喷塑，功能面板上可设置：氧气、吸引、空气、呼叫、插座、开关机床冲压开孔 | 个 | 16 |  |  |
| 1308 | 261 | 3＋2多功能插座 | 3＋2多功能插座 1.规格：3＋2 2.电压电流：220V，10A 3.外形尺寸：86*86mm 安装孔距：60 接线方式：螺旋柱 产品材料：阻燃 PC | 套 | 64 |  |  |
| 1309 | 262 | 六气阀门箱 | 六气阀门箱；1.XT-50B；2.进口压力：0.45MPa；3.出口压力：0.45MPa；4.安全阀开启压力：0.5MPa；5.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 7 |  |  |
| 1310 | 263 | 五气阀门箱 | 五气阀门箱；1.XT-50A；2.进口压力：0.45MPa；3.出口压力：0.45MPa；4.安全阀开启压力：0.5MPa；5.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 1311 | 264 | 四气阀门箱 | 四气阀门箱；1.XT-40A；2.进口压力：0.45MPa；3.出口压力：0.45MPa；4.安全阀开启压力：0.5MPa；5.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 9 |  |  |
| 1312 | 265 | 三气阀门箱 | 三气阀门箱；1.XT-300；2.进口压力：0.45MPa；3.出口压力：0.45MPa；4.安全阀开启压力：0.5MPa；5.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 1313 | 266 | 三气远程报警CMI/500 | 三气远程报警CMI/500；1.主机供电电压：DC9V±5%；电源适配器供电电压：AC100V～240VAC；整机功耗：3W(2气)；默认测压范围：-0.1MPa～1.0MPa 可定制高压测压范围0 MPa～25MPa；气压监测点数：1～7路；默认气压单位：MPa | 台 | 2 |  |  |
| 1314 | 267 | 低压铜及铜合金管件Φ8/12/15/22/28/42 | 低压铜及铜合金管件Φ8/12/15/22/28/42；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 批 | 1.000 |  |  |
| 1315 | 268 | 漏电保护器1p30A | 漏电保护器1p30A；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.适用电压：200V/500V | 个 | 6 |  |  |
| 1316 | 269 | 铜芯多股电缆线3×2.5 | 铜芯多股电缆线3×2.5 1.内芯材质：高纯度无氧铜 2.绝缘材质：PVC 3.适用电压：200V/500V 4.高纯度无氧铜、高韧性抗拉耐磨、环保PVC阻燃材料 | m | 204.00 |  |  |
| 1317 | 270 | 屏蔽信号线3×1.0 | 屏蔽信号线3×1.0；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.双屏蔽、更抗干扰、抗氧化、抗老化、传输快且稳定，衰减小、电阻低 | m | 43.00 |  |  |
| 1318 | 271 | 全自动水环式真空排放机组 | 全自动水环式真空排放机组；1.气量：230m3/h/台 ；2.电机：5.5KW/台；3.含水环式真空泵×2，真空充气单向阀×2，手动阀门×10，PLC 电控箱×1，负压电接表×2，不锈钢汽水分离器×1，声光报警器×1，储气罐×1，抗震震设备×2，管道及其他 | 套 | 2 |  |  |
| 1319 | 272 | 氮气全自动氧站10×2 | 氮气全自动氧站10×2；1.含一级控制箱×1，汇流排×2，高压阀门×22，高压软管×20，气体报警箱×1，固瓶架×2 | 套 | 1 |  |  |
| 1320 | 273 | 一氧化氮全自动站5×2 | 一氧化氮全自动站5×2；1.含一级控制箱×1，汇流排×2，高压阀门×12，高压软管×10，气体报警箱×1，固瓶架×2 | 套 | 1 |  |  |
| 1321 | 274 | 二氧化碳全自动站带加热8×2 | 二氧化碳全自动站带加热8×2；1.含一级控制箱×1，汇流排×2，高压阀门×18，高压软管×16，气体报警箱×1，固瓶架×2，专用高压电子加热器×2 | 套 | 1 |  |  |
| 1322 | 275 | 装饰圈 | 装饰圈；1.材质：喷塑；2.规格尺寸：Φ57mm；3.产品工艺：一次性压铸成型 | 套 | 48 |  |  |
| 1323 | 276 | 循环空气处理机组AHU-S01 | 循环空气处理机组AHU-S01 1.参数：设计风量2300m3/h，新风量2300m3/h，机外余压750Pa 机组尺寸(mm)：4200*850*850 风机类型：无蜗壳，功率1.5kw，机械 循环两管制冷热水系统方式 一级盘管：制冷量45Kw、制热量18Kw， 再热量：9Kw，加湿量：25Kg/h 面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩 钢板/0.5镀锌板 底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌 板/0.5彩钢板/0.5镀锌板 过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，自 取新风 2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1324 | 277 | 循环空气处理机组AHU-S02 | 循环空气处理机组AHU-S02；1.参数：设计风量3000m3/h，新风量3000m3/h，机外余压750Pa；机组尺寸(mm)：4000*950*950；风机类型：无蜗壳，功率2.2kw，机械循环两管制冷热水系统方式；一级盘管：制冷量7Kw、制热量10Kw，再热量：6Kw，加湿量：8Kg/h；面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板；底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1325 | 278 | 循环空气处理机组AHU-S03 | 循环空气处理机组AHU-S03 1.参数：设计风量2500m3/h，新风量 2500m3/h，机外余压750Pa 机组尺寸(mm)：4200*850*850 风机类型：无蜗壳，功率2.2kw，机械 循环两管制冷热水系统方式， 一级盘管：制冷量6Kw、制热量6Kw，再热量：6Kw，加湿量：5Kg/h 面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩 钢板/0.5镀锌板 底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌 板/0.5彩钢板/0.5镀锌板 过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新 风预处理 2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1326 | 279 | 循环空气处理机组AHU-S04 | 循环空气处理机组AHU-S04；设计风量5000m3/h，新风量5000m3/h，机外余压750Pa；机组尺寸(mm)：3900*1150*1150；风机类型：无蜗壳，功率4.0kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量12Kw、制热量11Kw，再热量：12Kw，加湿量：10Kg/h；面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板；底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理，卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1327 | 280 | 循环空气处理机组AHU-S05~S06 | 循环空气处理机组AHU-S05~S06；1.参数：设计风量8500m3/h，新风量8200m3/h，机外余压750Pa；机组尺寸(mm)：4100*1350*1350；风机类型：无蜗壳，功率5.5kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量12Kw、制热量10Kw，再热量：18Kw，加湿量：8Kg/h；面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板；底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 2 |  |  |
| 1328 | 281 | 循环空气处理机组AHU-S07 | 循环空气处理机组AHU-S07；设计风量8500m3/h，新风量8500m3/h，机外余压750Pa；机组尺寸(mm)：4100*1350*1130；风机类型：无蜗壳，功率5.5kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量12Kw、制热量15Kw，再热量：18Kw，加湿量：15Kg/h；面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板；底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理，卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1329 | 282 | 循环空气处理机组AHU-S08 | 循环空气处理机组AHU-S08；1.参数：设计风量1800m3/h，新风量1800m3/h，机外余压750Pa；机组尺寸(mm)：3900*750*750；风机类型：无蜗壳，功率1.5kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量4Kw、制热量5Kw，再热量：6Kw，加湿量：5Kg/h，；面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板；底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1330 | 283 | 循环空气处理机组AHU-S09~S10 | 循环空气处理机组AHU-S09~S10 设计风量5000m3/h，新风量5000m3/h， 机外余压750Pa 机组尺寸(mm)：3900*1150*1150 风机类型：无蜗壳，功率4.0kw，机械 循环两管制冷热水系统方式， 一级盘管：制冷量12Kw、制热量11Kw， 再热量：12Kw，加湿量：10Kg/h 面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩 钢板/0.5镀锌板 底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌 板/0.5彩钢板/0.5镀锌板过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新 风预处理，卧式座地安装 | 台 | 2 |  |  |
| 1331 | 284 | 循环空气处理机组AHU-S11 | 循环空气处理机组AHU-S11；1.参数：设计风量5300m3/h，新风量1500m3/h，机外余压750Pa， ；机组尺寸（mm）：5100*1050*1050 ；风机类型：无蜗壳，功率3.0kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量13Kw、制热量12Kw，直接蒸发制冷盘管：5HP、压缩机功率4.35Kw，再热量：12Kw，加湿量：10Kg/h；面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板；底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1332 | 285 | 循环空气处理机组AHU-S12 | 1.参数：设计风量8500m3/h，新风量8500m3/h，机外余压750Pa机组尺寸(mm)：4100*1550*1550 风机类型：无蜗壳，功率5.5kw，机械循环两管制冷热水系统方式，一级盘管：制冷量12Kw、制热量10Kw，再热量：18Kw，加湿量：8Kg/h面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理 2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1333 | 286 | 循环空气处理机组AHU-S13 | 循环空气处理机组AHU-S13 1.参数：设计风量8500m3/h，新风量8500m3/h，机外余压750Pa 机组尺寸(mm)：4400*1550*1550 风机类型：无蜗壳，功率5.5kw，机械 循环两管制冷热水系统方式， 一级盘管：制冷量12Kw、制热量8Kw， 再热量：18Kw，加湿量：8Kg/h 面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩 钢板/0.5镀锌板 底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌 板/0.5彩钢板/0.5镀锌板 过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新 风预处理 2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1334 | 287 | 循环空气处理机组AHU-S14~S16 | 循环空气处理机组AHU-S14~S16；1.参数：设计风量12000m3/h，新风量12000m3/h，机外余压750Pa；机组尺寸(mm)：4300*1650*1650；风机类型：无蜗壳，功率7.5kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量27Kw、制热量41Kw，再热量：27Kw，加湿量：35Kg/h；面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板；底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 3 |  |  |
| 1335 | 288 | 循环空气处理机组AHU-S17 | 循环空气处理机组AHU-S17 1.参数：设计风量5000m3/h，新风量5000m3/h，机外余压750Pa机组尺寸(mm)：4200*1150*1150 风机类型：无蜗壳，功率4.0kw，机械循环两管制冷热水系统方式，一级盘管：制冷量11Kw、制热量16Kw，再热量：12Kw，加湿量：15Kg/h 面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板 底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板 过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理 2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1336 | 289 | 循环空气处理机组AHU-S18 | 1.参数：设计风量6000m3/h，新风量6000m3/h，机外余压750Pa 机组尺寸(mm)：4000*1250*1250 风机类型：无蜗壳，功率3.0kw，机械循环两管制冷热水系统方式， 一级盘管：制冷量14Kw、制热量20Kw，再热量：15Kw，加湿量：25Kg/h 面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板 底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板 过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理 2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1337 | 290 | 循环空气处理机组AHU-301 | 循环空气处理机组AHU-301 1.参数：设计风量6500m3/h，新风量6500m3/h，机外余压450Pa， 机组尺寸：5600*1350*1350 风机类型：无蜗壳，功率4.0kw，机械循环两管制冷热水系统方式，一级盘管：制冷量138Kw，深度除湿：制冷量10Kw、匹数4、冷媒R22、压缩机功率2.0Kw， 二级盘管：制热量54Kw，再热量：24Kw，加湿量：40Kg/h， 过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，自取新风 2.安装方式：立式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1338 | 291 | 新风预处理机组PAU-S01~S02 | 新风预处理机组PAU-S01~S02；1.参数：设计风量16000m3/h，机外余压400Pa ；机组尺寸：6350*1950*1950；风机类型：无蜗壳，功率11.0kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量311Kw，直接蒸发制冷盘管盘管：制冷量35Kw、匹数12HP、压缩机功率11.2Kw，；过滤网：初效板式G3、中效袋式F7；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 2 |  |  |
| 1339 | 292 | 新风预处理机组PAU-S03 | 新风预处理机组PAU-S03；1.参数：设计风量4000m3/h，机外余压400Pa，；风机类型：无蜗壳，功率4.0kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量78Kw，直接蒸发制冷盘管盘管：制冷量35Kw、匹数3HP、压缩机功率2.6Kw，；过滤网：初效板式G3、中效袋式F7；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1340 | 293 | 新风预处理机组PAU-201 | 新风预处理机组PAU-201；1.参数：设计风量2800m3/h，机外余压450Pa，；机组尺寸(mm)：3500*950*730；风机类型：无蜗壳，功率2.2kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量42Kw，；二级盘管：制热量20Kw，；面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板；底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板；过滤网：初效板式G3、中效袋式F7；2.安装方式：立式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1341 | 294 | 新风预处理机组PAU-301 | 新风预处理机组PAU-301；1.参数：设计风量8000m3/h，机外余压550Pa，；机组尺寸(mm)：4100*1350*1130；风机类型：无蜗壳，功率5.5kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量120Kw，；二级盘管：制热量58Kw，；面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板；底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板；过滤网：初效板式G3、中效袋式F7；2.安装方式：立式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1342 | 295 | 新风预处理机组PAU-401 | 新风预处理机组PAU-401；1.参数：设计风量9000m3/h，机外余压550Pa，；机组尺寸(mm)：4100*1550*1130；风机类型：无蜗壳，功率7.5kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量133Kw，；二级盘管：制热量65Kw，；面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩钢板/0.5镀锌板；底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌板/0.5彩钢板/0.5镀锌板；过滤网：初效板式G3、中效袋式F7；2.安装方式：立式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1343 | 296 | 新风预处理机组PAU-X01 | 新风预处理机组PAU-X01 1.参数：设计风量2500m3/h，机外余压 450Pa， 机组尺寸(mm)：3400*850*730 风机类型：无蜗壳，功率2.2kw，机械 循环两管制冷热水系统方式， 一级盘管：制冷量37Kw， 二级盘管：制热量18Kw， 面板/外板/内板厚度（mm）：25/0.5彩 钢板/0.5镀锌板 底板/外板/内板厚度（mm）：0.5镀锌 板/0.5彩钢板/0.5镀锌板 过滤网：初效板式G3、中效袋式F72.安装方式：立式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1344 | 297 | 风冷冷凝机组ACS-S01~S02 | 风冷冷凝机组ACS-S01~S02；1.制冷量：35Kw；2.电源V/Ph/Hz:380/3/50；3.耗电量：11.2KW；4.制冷剂：R22；5.安装方式：落地安装 | 台 | 2 |  |  |
| 1345 | 298 | 风冷冷凝机组ACS-S03~S04 | 风冷冷凝机组ACS-S03~S04；1.制冷量：12Kw；2.电源V/Ph/Hz:380/3/50；3.耗电量：4.35KW；4.制冷剂：R22；5.安装方式：落地安装 | 台 | 2 |  |  |
| 1346 | 299 | 风冷冷凝机组ACS-030 | 风冷冷凝机组ACS-030；1.机组型号：3HP；2.制冷量：7.2Kw；3.电源V/Ph/Hz:380/3/50；4.耗电量：2KW；5.制冷剂：R22；6.安装方式：落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1347 | 300 | 风冷冷凝机组ACS-050 | 风冷冷凝机组ACS-050；1.机组型号：5HP；2.制冷量：12Kw；3.电源V/Ph/Hz:380/3/50；4.耗电量：3.62KW；5.制冷剂：R22；6.安装方式：落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1348 | 301 | 离心式排风机 TFBV3.0-P | 离心式排风机 TFBV3.0-P；1.排风量：3000m3/h；2.机外余压：600Pa；3.马达功率：1100W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1349 | 302 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：250m3/h；2.机外余压：200Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 6 |  |  |
| 1350 | 303 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：250m3/h；2.机外余压：350Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 4 |  |  |
| 1351 | 304 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：250m3/h；2.机外余压：300Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 3 |  |  |
| 1352 | 305 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：300m3/h；2.机外余压：200Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1353 | 306 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：300m3/h；2.机外余压：300Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 2 |  |  |
| 1354 | 307 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：400m3/h；2.机外余压：250Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1355 | 308 | 离心式排风机 FV-25NF3CE | 离心式排风机 FV-25NF3CE；1.排风量：500m3/h；2.机外余压：250Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 3 |  |  |
| 1356 | 309 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：600m3/h；2.机外余压：300Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1357 | 310 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：700m3/h；2.机外余压：300Pa；3.马达功率：380W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1358 | 311 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：900m3/h；2.机外余压：250Pa；3.马达功率：380W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1359 | 312 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：200m3/h；2.机外余压：350Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1360 | 313 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：250m3/h；2.机外余压：170Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1361 | 314 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：300m3/h；2.机外余压：170Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1362 | 315 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：500m3/h；2.机外余压：170Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1363 | 316 | 离心式排风机 FV-17CG2C | 离心式排风机 FV-17CG2C；1.排风量：600m3/h；2.机外余压：100Pa；3.马达功率：85W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1364 | 317 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：800m3/h；2.机外余压：170Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 2 |  |  |
| 1365 | 318 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：1500m3/h；2.机外余压：300Pa；3.马达功率：750W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1366 | 319 | 离心式排风机 TFBV2.0-P | 离心式排风机 TFBV2.0-P；1.排风量：2000m3/h；2.机外余压：300Pa；3.马达功率：750W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1367 | 320 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：2500m3/h；2.机外余压：300Pa；3.马达功率：750W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1368 | 321 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：3500m3/h；2.机外余压：350Pa；3.马达功率：750W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 1 |  |  |
| 1369 | 322 | 风机盘管 FP-34 | 风机盘管 FP-34；1.送风量：370m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：41W；4.制冷量：1.9KW；5.制热量：3.2KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 6 |  |  |
| 1370 | 323 | 风机盘管 FP-51 | 风机盘管 FP-51；1.送风量：570m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：55W；4.制冷量：2.9KW；5.制热量：4.6KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 24 |  |  |
| 1371 | 324 | 风机盘管 FP-68 | 风机盘管 FP-68 1.送风量：760m3/h 2.机外风压：30Pa 3.马达功率：55W 4.制冷量：3.7KW 5.制热量：5.9KW 6.两管制，回风口安装可清洗式铝网 7.回风口安装微静电空气净化过滤装置 8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 2 |  |  |
| 1372 | 325 | 风机盘管 FP-102 | 风机盘管 FP-102；1.送风量：1080m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：104W；4.制冷量：5.5KW；5.制热量：8.8KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 3 |  |  |
| 1373 | 326 | 风机盘管 FP-136 | 风机盘管 FP-136；1.送风量：1400m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：147W；4.制冷量：7.2KW；5.制热量：11.5KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 4 |  |  |
| 1374 | 327 | 房间微压差传感器 | 房间微压差传感器；1.型号2300-60Pa；2.量程：±30Pa；3.最大承压：5000Pa；4.测量精度：±3%。；5.包括内外测墙面开孔、底盒、进气接头、进气面板，连接管 | 台 | 18 |  |  |
| 1375 | 328 | 分体式空调FT-2P | 分体式空调FT-2P；1.机组型号：2HP；2.制冷量：5Kw；3.耗电量：1.7KW；4.安装方式：壁挂式 | 台 | 1 |  |  |
| 1376 | 329 | 分体式空调FU-S01 | 分体式空调FU-S01 1.容量：3.0HP，变频 2.制冷量：7.2Kw 耗电量：2.4Kw 3.制热量：8Kw 耗电量：2.55Kw 4.制冷剂：R410A 5.室内机型号：FBQN03AA 中静压风管 式 6.送风量：17.5/14.6/11.5 m3/min 7.室外机型号：RXQN03AAV | 台 | 1 |  |  |
| 1377 | 330 | 电动执行器 | 电动执行器；1.满足设计要求； | 个 | 34 |  |  |
| 1378 | 331 | I级净化送风天花 | I级净化送风天花 1.净化手术室专用天花：尺寸2850×2500×502 2.电解钢板复合板制作 3.天花内含高效过滤器 | 台 | 4 |  |  |
| 1379 | 332 | Ⅱ级净化送风天花 | Ⅱ级净化送风天花 1.净化手术室专用天花：尺寸3400*2500×502 2.电解钢板复合板制作 3.天花内含高效过滤器、 | 台 | 1 |  |  |
| 1380 | 333 | Ⅲ级净化送风天花 | Ⅲ级净化送风天花 1.净化手术室专用天花：尺寸2600×1400×502 2.电解钢板复合板制作 3.天花内含高效过滤器 | 台 | 8 |  |  |
| 1381 | 334 | 机械式定风量调节阀 RS-CAVC-R125 | 机械式定风量调节阀 RS-CAVC-R125；1.设计风量：300m3/h；2.最少压差：50Pa； | 个 | 2 |  |  |
| 1382 | 335 | 机械式定风量调节阀 RS-CAVC-R150 | 机械式定风量调节阀 RS-CAVC-R150；1.设计风量：500m3/h；2.最少压差：50Pa； | 个 | 2 |  |  |
| 1383 | 336 | 机械式定风量调节阀 RS-CAVC-R300 | 机械式定风量调节阀 RS-CAVC-R300；1.设计风量：1500m3/h；2.最少压差：50Pa； | 个 | 2 |  |  |
| 1384 | 337 | 电动双位定风量调节阀 RS-CAVC-R200 | 电动双位定风量调节阀 RS-CAVC-R200；1.设计风量：650m3/h；2.最少压差：50Pa； | 个 | 2 |  |  |
| 1385 | 338 | 电动双位定风量调节阀 RS-CAVC-R250 | 电动双位定风量调节阀 RS-CAVC-R250；1.设计风量：1200m3/h；2.最少压差：50Pa； | 个 | 8 |  |  |
| 1386 | 339 | 电动双位定风量调节阀 RS-CAVC-R300 | 电动双位定风量调节阀 RS-CAVC-R300；1.设计风量：1800m3/h；2.最少压差：50Pa； | 个 | 3 |  |  |
| 1387 | 340 | 电动双位定风量调节阀 RS-CAVC-R350 | 电动双位定风量调节阀 RS-CAVC-R350；1.设计风量：2500m3/h；2.最少压差：50Pa； | 个 | 1 |  |  |
| 1388 | 341 | 电动双位定风量调节阀 RS-CAVC-Q400*400 | 电动双位定风量调节阀 RS-CAVC-Q400*400；1.设计风量：5200m3/h；2.最少压差：50Pa； | 个 | 3 |  |  |
| 1389 | 342 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器，；1.规格：320*250*1500mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1390 | 343 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器 1.规格：320*250*2000mm 2.形式:微穿孔板消声器 3.支架制作安装除锈刷油； 4.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 1391 | 344 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：320*320*2000mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1392 | 345 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：400*320*1500mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1393 | 346 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器 1.规格：400*320*2000mm 2.形式:微穿孔板消声器 3.支架制作安装除锈刷油； 4.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 1394 | 347 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：400*400*1500mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1395 | 348 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：500*400*2000mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 10 |  |  |
| 1396 | 349 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：630*630*2000mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 9 |  |  |
| 1397 | 350 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：800*630*2000mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 8 |  |  |
| 1398 | 351 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：1000*800*2000mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1399 | 352 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ；1.规格：320*250mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 1 |  |  |
| 1400 | 353 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ；1.规格：400*320mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 1 |  |  |
| 1401 | 354 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ：1.规格：400*400mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 1 |  |  |
| 1402 | 355 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ：1.规格：500*500mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 1 |  |  |
| 1403 | 356 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ：1.规格：1000*800mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 2 |  |  |
| 1404 | 357 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ；1.规格：160*120mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 10 |  |  |
| 1405 | 358 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 84 |  |  |
| 1406 | 359 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：250*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 22 |  |  |
| 1407 | 360 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：250*250mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 7 |  |  |
| 1408 | 361 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：320*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 82 |  |  |
| 1409 | 362 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：320*250mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 14 |  |  |
| 1410 | 363 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 1.规格：400*200mm 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 1411 | 364 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：400*250mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 13 |  |  |
| 1412 | 365 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：400*320mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1413 | 366 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：500*320mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1414 | 367 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：500*500mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 17 |  |  |
| 1415 | 368 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ；1.规格：800*500mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1416 | 369 | 电动调节阀 DN50 | 电动调节阀 DN50；1.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1417 | 370 | 电动调节阀 DN32 | 电动调节阀 DN32；1.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1418 | 371 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 19 |  |  |
| 1419 | 372 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：250*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 5 |  |  |
| 1420 | 373 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：250*250mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 1 |  |  |
| 1421 | 374 | 风管止回阀 | 风管止回阀 1.规格：400*250mm 2.技术参数及要求详见图纸 3.含支架制作、安装、刷油 | 个 | 2 |  |  |
| 1422 | 375 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 1 |  |  |
| 1423 | 376 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ：1.规格：320*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 2 |  |  |
| 1424 | 377 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：320*250mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 1 |  |  |
| 1425 | 378 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：320*320mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 6 |  |  |
| 1426 | 379 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：400*250mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 3 |  |  |
| 1427 | 380 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：400*320mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 5 |  |  |
| 1428 | 381 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 6 |  |  |
| 1429 | 382 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：500*400mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 7 |  |  |
| 1430 | 383 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：500*500mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 9 |  |  |
| 1431 | 384 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：630*400mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 2 |  |  |
| 1432 | 385 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：630*500mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 5 |  |  |
| 1433 | 386 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 1.规格：630*630mm 2.技术参数及要求详见图纸 3.配套检查接线 4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺 栓、紧固、试动。 | 个 | 9 |  |  |
| 1434 | 387 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：800*630mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 17 |  |  |
| 1435 | 388 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：1000*800mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 1 |  |  |
| 1436 | 389 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 20 |  |  |
| 1437 | 390 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 ；1.规格：600*600mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 10 |  |  |
| 1438 | 391 | 普通排风口 | 普通排风口 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 13 |  |  |
| 1439 | 392 | 高效送风口 | 高效送风口；1.规格：600*600mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含475*475*66;H13效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 16 |  |  |
| 1440 | 393 | 亚高效送风口 | 亚高效送风口 1.规格：430*430mm 2.材质：冷轧烤漆 3.含送风口、散流板、静压箱 4.含305*305*66，E11效率过滤器 5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 10 |  |  |
| 1441 | 394 | 亚高效送风口 | 亚高效送风口 ；1.规格：600*600mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含305*305*66，E11效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 74 |  |  |
| 1442 | 395 | 中效上回风口 | 中效上回风口 ；1.规格：600*600mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含495*495*70,M6效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 25 |  |  |
| 1443 | 396 | 中效下回风口 | 中效下回风口 ；1.规格：395*345mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含325*289*97,M5效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 65 |  |  |
| 1444 | 397 | 中效下回风口 | 中效下回风口 ；1.规格：795*345mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含700*289*97,M5效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 56 |  |  |
| 1445 | 398 | 高效下回（排）风口 | 高效下回（排）风口 ；1.规格：795*345mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含700*289*97,H13效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 4 |  |  |
| 1446 | 399 | 中效上排风口 | 中效上排风口 1.规格：430*430mm 2.材质：冷轧烤漆 3.含送风口、散流板、静压箱 4.含290*290*96，F8效率过滤器 5.过滤器框架制作安装、支架制作安装 、刷油 | 个 | 18 |  |  |
| 1447 | 400 | 中效上排风口 | 中效上排风口 ；1.规格：430*430mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含290*290*96，M5中效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 13 |  |  |
| 1448 | 401 | 排风口 | 排风口 ；1.规格：430*430mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含290*290*96，H13效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 2 |  |  |
| 1449 | 402 | 排风口 | 排风口 ；1.规格：720*430mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含290*580*96，H13效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 2 |  |  |
| 1450 | 403 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 ；1.规格：600*300mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 10 |  |  |
| 1451 | 404 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 ；1.规格：1200*300mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 6 |  |  |
| 1452 | 405 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶 ；1.规格：600*400mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1453 | 406 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶；1.规格：800*600mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1454 | 407 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶 ；1.规格：800*800mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1455 | 408 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶 ；1.规格：1000*630mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1456 | 409 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶 ；1.规格：1200*500mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1457 | 410 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶 ；1.规格：3000*800mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1458 | 411 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：300*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1459 | 412 | 防雨排风百叶叶 | 防雨排风百叶叶 ；1.规格：400*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1460 | 413 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：600*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 1461 | 414 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：600*400mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 12 |  |  |
| 1462 | 415 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 1.规格：900*300mm 2.含防虫铝网 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 1463 | 416 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：900*400mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1464 | 417 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：1200*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1465 | 418 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：1500*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1466 | 419 | 风管测定孔 | 风管测定孔 | 个 | 224 |  |  |
| 1467 | 420 | 风管软接头 | 风管软接头；1.材质：不锈钢金属 |  | 155.85 |  |  |
| 1468 | 421 | 风管检查孔 检查孔T614规格(240*180mm) | 风管检查孔 检查孔T614规格(240*180mm) | 个 | 43 |  |  |
| 1469 | 422 | 镀锌钢制风管 | 镀锌钢制风管；1.板材厚度：1.2mm；2.接口形式:咬口；3.气密封处理并加管道支架固定；4.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 3531.98 |  |  |
| 1470 | 423 | PVC塑料通风管道 | PVC塑料通风管道 | m2 | 53.52 |  |  |
| 1471 | 424 | 露天风管铝板保护层 | 露天风管铝板保护层；1.材质：铝板；2.厚度：0.5mm；3.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 273.87 |  |  |
| 1472 | 425 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 通风、防排烟工程检测、调试 | Kw | 900.000 |  |  |
| 1473 | 426 | 风管漏光试验、漏风试验 | 风管漏光试验、漏风试验 | m2 | 1765.99 |  |  |
| 1474 | 427 | 风冷热泵机组 | 风冷热泵机组 1.参数：四管制，制冷量127Kw，制热 量128Kw，同时制冷制热量：制热 125Kw；制冷164Kw，冷侧换热器水流量 6.1L/S，热侧换热器水流量6.1L/S，电 源380/3/50V/Ph/Hz 2.压缩机类型变频涡旋压缩机，、 3.安装方式：座地安装 4.机组尺寸2550*1200*2440(mm) 5.压缩机台数2台 6.管道连接尺寸DN65 | 台 | 8 |  |  |
| 1475 | 428 | 单极离心泵 | 单极离心泵 1.型号GDD100-32 2.流量100m3/h，扬程32m，马达功率15kw 3.泵质材料:铸铁，叶轮材质:铜/不锈钢 | 台 | 6 |  |  |
| 1476 | 429 | 设备基础 | 设备基础；1.混凝土种类：商品混凝土；2.混凝土强度等级：C30；3.含模板 | m³ | 12.00 |  |  |
| 1477 | 430 | 膨胀水箱 | 膨胀水箱；1.尺寸：1.0m3；2.材质：不锈钢；3.采用钢架架高2.5m；4.外包50mm厚橡塑保温外包铝箔,作防雨雪措施 | 个 | 2 |  |  |
| 1478 | 431 | 储水箱 | 储水箱；1.容量：0.8m3；2.材质：不锈钢；3.最大压降：0.8Mpa；4.外包50mm厚橡塑保温外包铝箔,作防雨雪措施 | 个 | 6 |  |  |
| 1479 | 432 | 旁流水处理器 | 旁流水处理器；1.型号PES-PL32；2.功率170w；3.冷水系统处理循环流量190m3/h；4.热水系统处理循环流量100m3/h；5.重量140Kg，室外型；6.规格：800*600*1450mm； | 台 | 2 |  |  |
| 1480 | 433 | Y型过滤器 DN20 | Y型过滤器 DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 138 |  |  |
| 1481 | 434 | Y型过滤器 DN32 | Y型过滤器 DN32 1.连接方式：螺纹连接 2.含压力试验 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 15 |  |  |
| 1482 | 435 | Y型过滤器 DN40 | Y型过滤器 DN40；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1483 | 436 | Y型过滤器 DN50 | Y型过滤器 DN50；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1484 | 437 | Y型过滤器 DN65 | Y型过滤器 DN65；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 17 |  |  |
| 1485 | 438 | Y型过滤器 DN80 | Y型过滤器 DN80；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1486 | 439 | Y型过滤器 DN100 | Y型过滤器 DN100；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1487 | 440 | Y型过滤器 DN150 | Y型过滤器 DN150；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1488 | 441 | 静态流量平衡阀 DN65 | 静态流量平衡阀 DN65；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 15 |  |  |
| 1489 | 442 | 电动二通阀（风机盘管） DN20 | 电动二通阀（风机盘管） DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 102 |  |  |
| 1490 | 443 | 电动二通阀（机组） DN32 | 电动二通阀（机组） DN32；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 15 |  |  |
| 1491 | 444 | 电动二通阀（机组） DN40 | 电动二通阀（机组） DN40；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1492 | 445 | 电动二通阀（机组） DN50 | 电动二通阀（机组） DN50；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1493 | 446 | 电动二通阀（机组） DN65 | 电动二通阀（机组） DN65；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 17 |  |  |
| 1494 | 447 | 电动二通阀（机组） DN80 | 电动二通阀（机组） DN80；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1495 | 448 | 电动二通阀（机组） DN100 | 电动二通阀（机组） DN100；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1496 | 449 | 铜质闸阀 DN20 | 铜质闸阀 DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 258 |  |  |
| 1497 | 450 | 铜质闸阀 DN32 | 铜质闸阀 DN32；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 64 |  |  |
| 1498 | 451 | 铜质闸阀 DN40 | 铜质闸阀 DN40；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 12 |  |  |
| 1499 | 452 | 铜质闸阀 DN50 | 铜质闸阀 DN50；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 12 |  |  |
| 1500 | 453 | 铸铁蝶阀 DN65 | 铸铁蝶阀 DN65 1.连接方式：法兰连接2.含压力试验 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 55 |  |  |
| 1501 | 454 | 铸铁蝶阀 DN80 | 铸铁蝶阀 DN80；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 12 |  |  |
| 1502 | 455 | 铸铁蝶阀 DN100 | 铸铁蝶阀 DN100；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 8 |  |  |
| 1503 | 456 | 铸铁蝶阀 DN150 | 铸铁蝶阀 DN150；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 12 |  |  |
| 1504 | 457 | 排污阀/排水阀 DN20 | 排污阀/排水阀 DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 140 |  |  |
| 1505 | 458 | 自动排气阀 DN20 | 自动排气阀 DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 155 |  |  |
| 1506 | 459 | 电动蝶阀 DN150 | 电动蝶阀 DN150；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1507 | 460 | 止回阀 DN150 | 止回阀 DN150；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 6 |  |  |
| 1508 | 461 | 不锈钢软接(风机盘管供回水用) DN20 | 不锈钢软接(风机盘管供回水用) DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 134 |  |  |
| 1509 | 462 | 橡胶软接 DN20 | 橡胶软接 DN20 1.连接方式：螺纹连接 2.含压力试验 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 86 |  |  |
| 1510 | 463 | 橡胶软接 DN25 | 橡胶软接 DN25；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1511 | 464 | 橡胶软接 DN32 | 橡胶软接 DN32；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 87 |  |  |
| 1512 | 465 | 橡胶软接 DN40 | 橡胶软接 DN40；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 8 |  |  |
| 1513 | 466 | 橡胶软接 DN50 | 橡胶软接 DN50；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 6 |  |  |
| 1514 | 467 | 橡胶软接 DN65 | 橡胶软接 DN65；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 34 |  |  |
| 1515 | 468 | 橡胶软接 DN80 | 橡胶软接 DN80；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 6 |  |  |
| 1516 | 469 | 橡胶软接 DN100 | 橡胶软接 DN100；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 1517 | 470 | 橡胶软接 DN150 | 橡胶软接 DN150；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 12 |  |  |
| 1518 | 471 | 温度计 | 温度计；0~100℃，不锈钢外壳，配底座、配套直通 | 支 | 86 |  |  |
| 1519 | 472 | 压力表 | 压力表 0~1.6Mpa，不锈钢外壳，配旋塞阀、缓 冲管 | 台 | 62 |  |  |
| 1520 | 473 | 水质处理仪 | 水质处理仪 | 台 | 20 |  |  |
| 1521 | 474 | 镀锌钢管（供回水） DN20 | 镀锌钢管（供回水） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 341.66 |  |  |
| 1522 | 475 | 镀锌钢管（供回水） DN25 | 镀锌钢管（供回水） DN25；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 104.07 |  |  |
| 1523 | 476 | 镀锌钢管（供回水） DN32 | 镀锌钢管（供回水） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 364.68 |  |  |
| 1524 | 477 | 镀锌钢管（供回水） DN40 | 镀锌钢管（供回水） DN40；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 145.06 |  |  |
| 1525 | 478 | 镀锌钢管（供回水） DN50 | 镀锌钢管（供回水） DN50；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 121.60 |  |  |
| 1526 | 479 | 无缝钢管（供回水） DN65 | 无缝钢管（供回水） DN65；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 406.01 |  |  |
| 1527 | 480 | 无缝钢管（供回水） DN80 | 无缝钢管（供回水） DN80 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：焊接连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 44.57 |  |  |
| 1528 | 481 | 无缝钢管（供回水） DN100 | 无缝钢管（供回水） DN100；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 220.98 |  |  |
| 1529 | 482 | 无缝钢管（供回水） DN125 | 无缝钢管（供回水） DN125；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 291.44 |  |  |
| 1530 | 483 | 无缝钢管（供回水） DN200 | 无缝钢管（供回水） DN200；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 334.03 |  |  |
| 1531 | 484 | 无缝钢管（供回水） DN250 | 无缝钢管（供回水） DN250；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 5.20 |  |  |
| 1532 | 485 | 无缝钢管（供回水） DN300 | 无缝钢管（供回水） DN300；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 15.00 |  |  |
| 1533 | 486 | PPR管（加湿水管） DN20 | PPR管（加湿水管） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 125.62 |  |  |
| 1534 | 487 | PPR管（加湿水管） DN25 | PPR管（加湿水管） DN25 1.安装部位：室内 2.工作压力：1.6MPa 3.连接方式：粘接连接 4.含管件，管道试验、冲洗、清理 | m | 76.70 |  |  |
| 1535 | 488 | PPR管（加湿水管） DN32 | PPR管（加湿水管） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 5.29 |  |  |
| 1536 | 489 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 46.00 |  |  |
| 1537 | 490 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 117.94 |  |  |
| 1538 | 491 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN40 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN40；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 2.05 |  |  |
| 1539 | 492 | 镀锌钢管（机组冷凝） DN20 | 镀锌钢管（机组冷凝） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 4.60 |  |  |
| 1540 | 493 | 镀锌钢管（机组冷凝） DN32 | 镀锌钢管（机组冷凝） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 93.35 |  |  |
| 1541 | 494 | 镀锌钢管（机组冷凝） DN40 | 镀锌钢管（机组冷凝） DN40；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 27.25 |  |  |
| 1542 | 495 | 镀锌钢管（机组冷凝） DN50 | 镀锌钢管（机组冷凝） DN50；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 38.06 |  |  |
| 1543 | 496 | 镀锌钢管（加湿水管） DN25 | 镀锌钢管（加湿水管） DN25；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 7.50 |  |  |
| 1544 | 497 | 冷媒铜管 Φ6.35 | 冷媒铜管 Φ6.35 | m | 44.94 |  |  |
| 1545 | 498 | 冷媒铜管 Φ9.53 | 冷媒铜管 Φ9.53 | m | 49.67 |  |  |
| 1546 | 499 | 冷媒铜管 Φ12.7 | 冷媒铜管 Φ12.7 | m | 44.94 |  |  |
| 1547 | 500 | 冷媒铜管 Φ15.88 | 冷媒铜管 Φ15.88 | m | 106.72 |  |  |
| 1548 | 501 | 冷媒铜管 Φ19.05 | 冷媒铜管 Φ19.05 | m | 28.71 |  |  |
| 1549 | 502 | 冷媒铜管 Φ28.58 | 冷媒铜管 Φ28.58 | m | 85.76 |  |  |
| 1550 | 503 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 2943.00 |  |  |
| 1551 | 504 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度20mm以下；2.管道57以下 | m³ | 2.05 |  |  |
| 1552 | 505 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度30mm以下；2.管道57以下 | m³ | 3.50 |  |  |
| 1553 | 506 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度40mm以下；2.管道133以下 | m³ | 9.72 |  |  |
| 1554 | 507 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度40mm以下；2.管道325以下 | m³ | 9.12 |  |  |
| 1555 | 508 | 风管保温棉 | 风管保温棉；30mm厚；难燃B1级橡塑绝热板材保温 | m³ | 121.93 |  |  |
| 1556 | 509 | 医用感应刷手池 | 医用感应刷手池；1.规格：两人位；2.材质：不锈钢；3.配红外线感应龙头；4.配套储水式电热水器 40L/2000W； | 套 | 1 |  |  |
| 1557 | 510 | 医用感应刷手池 | 医用感应刷手池；1.规格：三人位；2.材质：不锈钢材质；3.配红外线感应龙头；4.配套储水式电热水器 40L/2000W； | 套 | 11 |  |  |
| 1558 | 511 | 不锈钢洗涤池 | 不锈钢洗涤池；1.规格：一人位（带台面），方形；2.材质：不锈钢成品；3.配套混水龙头； | 套 | 1 |  |  |
| 1559 | 512 | 不锈钢洗涤池 | 不锈钢洗涤池；1.规格：二人位，方形；2.材质：不锈钢成品；3.配套混水龙头； | 套 | 4 |  |  |
| 1560 | 513 | 柱式洗手盆 | 柱式洗手盆；1.型号：L-170；2.尺寸：567*455*800mm；3.材质：陶瓷；4.配感应混水龙头MF-07A； | 套 | 12 |  |  |
| 1561 | 514 | 柱式洗手盆 | 柱式洗手盆 1.型号：L-170 2.尺寸：567*455*800mm 3.材质：陶瓷 4.配手动混水龙头ME1-1201 | 套 | 8 |  |  |
| 1562 | 515 | 柱式洗手盆 | 柱式洗手盆；1.型号：L-170；2.尺寸：567*455*800mm；3.材质：陶瓷；4.配手动单冷龙头型号为ME1-1209； | 套 | 5 |  |  |
| 1563 | 516 | 柜式洗手盆 | 柜式洗手盆；1.型号：AP349A-D；2.规格：1260*440*840mm；3.材质：高档实木柜、陶瓷洗手盆；4.配感应混水龙头MF-07A； | 套 | 1 |  |  |
| 1564 | 517 | 台式洗脸盆 | 台式洗脸盆；1.型号：M-QT01；2.材质：陶瓷；3.配感应混水龙头MF-07A； | 套 | 1 |  |  |
| 1565 | 518 | 蹲式大便器 | 蹲式大便器；1.型号：D-JD41；2.材质：陶瓷；3.配脚踏式自闭阀DP2-0896（带弯管）； | 套 | 2 |  |  |
| 1566 | 519 | 拖布池 | 拖布池；1.型号、规格：H-JC05/Q-JL05；2.配普通单冷龙头JE-0227； | 套 | 6 |  |  |
| 1567 | 520 | 淋浴器 | 淋浴器 1.型号、规格：YE4-4091M 2.出水控制方式：单把双控 3.顶喷形状：圆形 4.花洒支架类型：可升降 5.附加功能：自洁 | 套 | 3 |  |  |
| 1568 | 521 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 98.68 |  |  |
| 1569 | 522 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（冷水，纯水） 1.管道压力：1.6MPa 2.连接方式：卡压连接 3.含管道消毒冲洗 | m | 54.31 |  |  |
| 1570 | 523 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 83.03 |  |  |
| 1571 | 524 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN32（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN32（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 1.57 |  |  |
| 1572 | 525 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN40（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN40（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 270.44 |  |  |
| 1573 | 526 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN50（冷水，纯水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN50（冷水，纯水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 257.65 |  |  |
| 1574 | 527 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 67.67 |  |  |
| 1575 | 528 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 20.43 |  |  |
| 1576 | 529 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 46.09 |  |  |
| 1577 | 530 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN40（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN40（热水，回水）；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 106.79 |  |  |
| 1578 | 531 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN50（热水，回水） | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN50（热水 ，回水） 1.管道压力：1.6MPa 2.连接方式：卡压连接 3.含管道消毒冲洗 | m | 253.78 |  |  |
| 1579 | 532 | UPVC塑料排水管De32 | UPVC塑料排水管De32；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验； | m | 32.14 |  |  |
| 1580 | 533 | UPVC塑料排水管De50 | UPVC塑料排水管De50；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 93.25 |  |  |
| 1581 | 534 | UPVC塑料排水管De75 | UPVC塑料排水管De75；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 66.85 |  |  |
| 1582 | 535 | UPVC塑料排水管De110 | UPVC塑料排水管De110；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 97.86 |  |  |
| 1583 | 536 | 铜截止阀 DN15 | 铜截止阀 DN15；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 10 |  |  |
| 1584 | 537 | 铜截止阀 DN20 | 铜截止阀 DN20；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 9 |  |  |
| 1585 | 538 | 铜截止阀 DN25 | 铜截止阀 DN25；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 30 |  |  |
| 1586 | 539 | 铜截止阀 DN40 | 铜截止阀 DN40；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 5 |  |  |
| 1587 | 540 | 铜截止阀 DN50 | 铜截止阀 DN50；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 10 |  |  |
| 1588 | 541 | 不锈钢隔膜阀 DN15 | 不锈钢隔膜阀 DN15；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 45 |  |  |
| 1589 | 542 | 螺纹水表 | 螺纹水表；1.规格：DN50；2.材质：碳钢；3.公称压力：1.6MPa；4.连接形式:螺纹连接 | 组 | 4 |  |  |
| 1590 | 543 | 扫除口 | 扫除口；1.规格：De100；2.材质：UPVC | 个 | 1 |  |  |
| 1591 | 544 | 地漏 | 地漏；1.规格：DN50；2.材质：不锈钢；3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 6 |  |  |
| 1592 | 545 | 地漏 | 地漏；1.规格：DN75；2.材质：不锈钢；3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 1 |  |  |
| 1593 | 546 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 2438.15 |  |  |
| 1594 | 547 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度20mm以下 | m³ | 2.05 |  |  |
| 1595 | 548 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度30mm以下 | m³ | 2.09 |  |  |
| 1596 | 549 | 运输、安装、税费及其它 | 运输、安装、税费及其它 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 六、儿童专科楼设备采购及安装 |
| 1597 | 1 | 多孔砖墙 | 多孔砖；1.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖；2.墙体类型:内隔墙；3.墙体厚度:200mm；4.砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 GQ7.5 | m³ | 35.23 |  |  |
| 1598 | 2 | 墙面涂膜防水 | 墙面涂膜防水材料；1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料；2.10mm厚1：2.5水泥砂浆打底刮毛；3.10mm厚1：3水泥砂浆糙面抹平 | m2 | 155.51 |  |  |
| 1599 | 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼(地)面涂膜防水材料；1.刷素水泥浆结合层一道（内掺水重3%~5%的108胶）；2.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料；3.6mm厚1:2水泥砂浆压实抹平 | m2 | 68.05 |  |  |
| 1600 | 4 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | 40mm厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 1006.13 |  |  |
| 1601 | 5 | 自流坪楼地面 | 自流坪楼地面 1.流体制作 安装，平整度高 2.吸收性界面处理剂，2~3mm厚自流平 | m2 | 940.20 |  |  |
| 1602 | 6 | 块料楼地面 | 块料楼地面 1.撒素水泥灰一道（洒适量清水） 2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层 3.600*600地砖，白水泥浆擦缝 ： | m2 | 65.94 |  |  |
| 1603 | 7 | 过门石 | 过门石 1.撒素水泥灰一道（洒适量清水） 2.6mm厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.花岗岩大理石面层，白水泥浆擦缝 | m2 | 3.21 |  |  |
| 1604 | 8 | 塑胶卷材楼地面 | 塑胶卷材楼地面 材质：2.0mm厚同质透心碎花纹卷材PVC地板。 细项描述： 材质：聚氯乙烯地板 特殊维护处理：EASYCARE 1.环保： ★（1）不含甲醛；（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； （2）不含石棉、重金属19项、苯、DOP等有害物质 ★（3）TVOC含量小于5微克／立方米（28天）（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理）； ★（4）通过REACH SVHC高危物质检测220种或以上。（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 2.物理性能：同质透心无方向碎花纹、厚2.0mm、宽2.0m、长20m，防火B1级、防滑等级R9、耐刮、耐污抗菌 ★耐磨等级：T级（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 色牢度＞6级 ★耐污抗化学腐蚀性能：70项（提供有资质检测单位出具的检测报告扫描件，否则本项按负偏离处理） 防霉性能：0级(不生长) 抗细菌性能（金黄色葡萄糖球菌，大肠杆菌）＞99%专用胶粘贴 | m2 | 696.38 |  |  |
| 1605 | 9 | 橡胶板楼地面 | 1.产品要求： 天然或合成橡胶为主要原料，不得为再生橡胶及橡塑复合材料精选高品质合成橡胶或天然橡胶，经过二次连续硫化工艺的橡胶卷材地板，可以保持良好稳定性，具有耐污涂层技术，增强了地板的耐污性，耐磨性，耐划痕性和色牢度，软硬胶结合技术，达到了表面与背面所需特性的完美结合；橡胶地板不含铅，镉，亚硝基胺，甲醛等有害物质 2.技术要求 2mm总厚度 1.9m宽幅 专用胶粘贴 ★防滑性能：R9 （检测依据DIN51130-2014） ★防火性能：B1(B-s1,t0)级（检测依据GB8624-2012） ★烟毒性：ZA1级（检测依据GB/T20285-2006） ★有害物质含量：不含甲醛，苯，甲苯，二甲苯,可溶性铅，可溶性镉，氯乙烯单体等有害物质，亚硝基胺。（检测依据B/T17657-2013、GB/T24153-2009） ★橡胶烃总含量：大于40% （检测依据HG／T3837-2008，橡胶地板应由天然或合成橡胶为主要原料，不含再生胶） ★抗菌性能：大肠杆菌和金黄色葡萄球菌小于8cfu/cm2（检测依据GB/T31402-2015/ISO22196:2007） ★TVOC28天释放限量：小于等于0.04mg/m3（检测依据ISO 16000- 9:2006 /COR1-2007 &ISO 16000-6:2011&ISO16000-3:2011）尺寸稳定性：±0.2%（检测依据HG/T3747.1-2011）抗撕裂强度：平均值应≥30KN/m（检测依据HG/T 3747.1-2011）邵氏A类硬度：≥90（绍尔A类）（检测依据HG/T 3747.1-2011） ★残余凹陷：≤0.01mm静载后剩余凹陷量（检测依据EN433或HG/T 3747.1-2011） ★脆性温度性能：零下20摄氏度无变化（检测依据GB／T15256-2014）色牢度：6级（检测依据GBT8427-2008或HG/T3747.1-2011）耐烟头灼烧：3级（检测依据HG/T3747.1-2011） ★焊接强度：310N/50mm（检测依据GB/T11982.12015） ★抗污性能：硫酸、氢氧化钠、碘酒、紫药水、免洗洗手液等不低于11项常见物质检测为无污染（检测依据HG/T3747.1-2011） ★耐磨性能：≤145 mm3（检测依据GB／T9867-2008）抗静电性能：小于0.5kV（检测依据EN1815-2016） 以上带有★标记内容须提供第三方检测报告，且检测报告中可证明相应参数符合采购要求，否则对应参数按负偏离处理 | m2 | 243.82 |  |  |
| 1606 | 10 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线；1.撒素水泥灰一道（洒适量清水）；2.6mm厚1：2水泥砂浆粘结层；3.120*600mm踢脚砖 | m2 | 10.37 |  |  |
| 1607 | 11 | 塑胶卷材踢脚线 | 1.2mm厚PVC同质透心卷材地板，高120mm，双面涂胶粘贴（胶粘剂与踢脚配套生产） 2.R=40垫条，粘合剂粘铺 | m2 | 78.00 |  |  |
| 1608 | 12 | 橡胶板踢脚线 | 橡胶板踢脚线 1.2mm厚橡胶卷材地板，高120mm，双面涂胶粘贴（胶粘剂与踢脚配套生产） 2.R=40垫条，粘合剂粘铺 | m2 | 10.38 |  |  |
| 1609 | 13 | 块料墙面 | 块料墙面 1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.5mm厚1:2建筑胶水泥沙浆粘贴层 3.300*600墙面砖（粘贴前先将瓷砖浸水两小时以上），白水泥擦缝 | m2 | 155.51 |  |  |
| 1610 | 14 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板 1.6mm无机彩色预涂装饰板，专用卡槽拼缝,专用胶粘贴 | m2 | 1289.76 |  |  |
| 1611 | 15 | 轻质隔墙（单层单面 | 轻质隔墙（单层单面） 1.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200） 2.8mm石膏板基层 | m2 | 600.54 |  |  |
| 1612 | 16 | 轻质隔墙（单层双面） | 轻质隔墙（单层双面）；1.8mm石膏板基层；2.75型轻钢龙（竖龙骨间距300横龙骨间距1200内填100mm厚岩棉100kg/m3）；3.8mm石膏板基层 | m2 | 1111.16 |  |  |
| 1613 | 17 | 大理石窗台 | 大理石窗台 1.300mm宽20mm厚大理石加厚磨边窗台板 2.20mm厚大理石支撑板（大理石颜色业 主自定） 3.20mm厚1:3水泥砂浆粘结 | m | 8.69 |  |  |
| 1614 | 18 | 不锈钢窗台 | 不锈钢窗台；1.18mm厚大芯板底，侧mm9厚木工板面1.0mm厚304不锈钢，玻璃胶填缝 | m | 26.83 |  |  |
| 1615 | 19 | PVC防撞带 | PVC防撞带 1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板（中距750，但每条不少于两个） 2.铝合金基座 3.150mm宽PVC塑料盖板面层 | m | 60.55 |  |  |
| 1616 | 20 | PVC护角 | PVC护角；1.Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板；2.内衬铝合金基座；3.规格：50*50mm,配护角堵头； | m | 169.73 |  |  |
| 1617 | 21 | 阳角1:2砂浆包角 | 阳角1:2砂浆包角 | m | 68.13 |  |  |
| 1618 | 22 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚；1.50mm厚玻镁彩钢板吊顶；2.M8拉爆螺栓连接钢筋吊杆，中距@1150；3.φ8花篮吊连接钢筋吊杆和60*80*2 T型铝；4.彩钢板天花，专用铝合金连接件；5.阴角铝合金底座净化铝收口，中性瓷白色玻璃胶 | m2 | 344.81 |  |  |
| 1619 | 23 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚；1.60型不上人轻钢龙骨；2.8mm厚硅酸钙板基层；3.1200*600*1.0mm防锈铝单板面层；4.L35*15龙骨收边，中性瓷白色玻璃胶填缝 | m2 | 407.19 |  |  |
| 1620 | 24 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚；1.M8膨胀螺栓、Φ8全牙吊杆，CS60*B*1.2主骨@1200mm、50*19U型三角骨@400mm轻钢龙骨 | m2 | 752.00 |  |  |
| 1621 | 25 | 墙面喷(刷)涂料 | 墙面喷(刷)涂料；1.2mm厚耐水腻子分面抹，打磨光滑；2.刷乳胶漆（一底二面）； | m2 | 689.49 |  |  |
| 1622 | 26 | 天棚喷(刷)涂料 | 天棚喷(刷)涂料；1.2mm厚耐水腻子分面抹，打磨光滑；2.刷乳胶漆（一底二面）； | m2 | 65.37 |  |  |
| 1623 | 27 | 护士站成 | 护士站；1.规格：长Lx宽700mmx高1050mm；；2.材料：台面用人造石，台架用实木制作组成 | m | 2.20 |  |  |
| 1624 | 28 | 大理石台面 | 大理石台面；1.台盆大理石台面；2.镀锌型钢台架 | m2 | 6.15 |  |  |
| 1625 | 29 | 预制整体手术室OR 01 | 预制整体手术室OR 01 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1626 | 30 | 预制整体手术室OR 02 | 预制整体手术室OR 02 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1627 | 31 | 预制整体手术室OR 03 | 预制整体手术室OR 03 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1628 | 32 | 预制整体手术室OR 04 | 预制整体手术室OR 04 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1629 | 33 | 预制整体手术室OR 05 | 预制整体手术室OR 05 1.墙面：50*30*1.5型钢上人龙骨支架（间距按技术规范及设计图纸）+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料； 2.天花：50*30*1.5型钢上人龙骨支架+电解钢板复合板（1.2mm厚电解钢板+12mm厚石膏板）+表面高压喷涂抗菌涂料。 | 间 | 1.000 |  |  |
| 1630 | 34 | 气密封单开门 0921GMC2 | 气密封单开门 0921GMC2；1.900*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM；2.门套采用防火板制作，铝合金封边；3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗；4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带； ； | 樘 | 2 |  |  |
| 1631 | 35 | 气密封单开门 0921GMC1 | 气密封单开门 0921GMC1；1.900*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM；2.门套采用防火板制作，铝合金封边；3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗；4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带； ； | 樘 | 3 |  |  |
| 1632 | 36 | 气密封单开门 1021GMB2、1021GMC2 | 气密封单开门 1021GMB2、1021GMC2 1.1000*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 1633 | 37 | 气密封单开门 1121GMB2、1121GMC2 | 气密封单开门 1121GMB2、1121GMC2 1.1100*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边，铝合金型材厚度1.2MM 2.门套采用防火板制作，铝合金封边 3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗 4.底采用门第密封系统升降条，304不锈钢防撞带 | 樘 | 29 |  |  |
| 1634 | 38 | 气密封双开门 1521GMB2 | 气密封双开门 1521GMB2；1.1500*2100mm，门身采用胶合板面贴；防火板，四周采用铝合金包边，铝合金；型材厚度1.2MM；2.门套采用防火板制作，铝合金封边；3.6mm+32mm+6mm钢化中空玻璃观察窗；4.底采用门第密封系统升降条，304不；锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 1635 | 39 | 气密封电动双开门 1521GMB2-电 | 气密封电动双开门 1521GMB2-电 1.1500*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边 2.门套采用防火板制作，铝合金封边, 3.带电动门机 4.6mm+40mm+6mm中空钢化玻璃观察窗。 5.“手术中”LED显示灯，消防联动，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关，304不锈钢防撞带 | 樘 | 3 |  |  |
| 1636 | 40 | 气密封电动双开门 1522GMB2-电 | 气密封电动双开门 1522GMB2-电 1.1500*2200mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边 2.门套采用防火板制作，铝合金封边, 3.带电动门机 4.6mm+40mm+6mm中空钢化玻璃观察窗。 5.“手术中”LED显示灯，消防联动，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关，304不锈钢防撞带 | 樘 | 1 |  |  |
| 1637 | 41 | 气密封电动趟门（单开） 1721TM2-电 | 气密封电动趟门（单开） 1721TM2-电 1.1700*2100mm，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边 2.门套采用防火板制作，铝合金封边, 3.带电动门机 4.6mm+40mm+6mm中空钢化玻璃观察窗。 5.“手术中”LED显示灯，消防联动，安全防夹人安全光线，里外脚感应开关，304不锈钢防撞带 | 樘 | 5 |  |  |
| 1638 | 42 | 金属固定窗1212C | 金属固定窗1212C 1.1200*1200，8mm厘钢化玻璃，18mm厚大芯板、9mm厚木工板底1.0mm厚304不锈钢双面包边 | 樘 | 1 |  |  |
| 1639 | 43 | 不锈钢书写台 | 不锈钢书写台 1.700W*400H*300D2. 2.国标1.2mm304不锈钢边框，国标1.0mm厚门体,柜体，翻板式书写台3.带照明灯，自动点触式亮灯,模拟触碰式，嵌入式安装 | 套 | 5 |  |  |
| 1640 | 44 | 不锈钢器械柜 | 不锈钢器械柜 1.900W*1700H*350D 2.1.2mm厚304不锈钢边框，1.0mm厚门体、柜体，嵌入式安装 3.分上下两层,四门开启,带可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板，嵌入式安装 | 套 | 5 |  |  |
| 1641 | 45 | 不锈钢麻醉柜 | 不锈钢麻醉柜 1.900W*1700H*350D 2.国标1.2mm厚304不锈钢边框，国标1.0mm厚门体、柜体，嵌入式安装 3.分上下两层,四门开启,带可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板，带两个抽屉 | 套 | 5 |  |  |
| 1642 | 46 | 不锈钢药品柜 | 不锈钢药品柜 1.900W*1700H*350D 2.国标1.2mm厚304不锈钢边框，国标1.0mm厚门体、柜体，嵌入式安装 3.分上下两层,四门开启,带可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板，带抽板 | 套 | 5 |  |  |
| 1643 | 47 | 电源插座箱A | 电源插座箱A；1.304不锈钢箱体，内含4个220V/10A插座、2个接地端子 | 套 | 15 |  |  |
| 1644 | 48 | 集中控制箱 | 集中控制箱；1.304不锈钢箱体，内含4个220V/10A插座、2个接地端子 | 套 | 5 |  |  |
| 1645 | 49 | 非治疗设备用电源插座箱B | 非治疗设备用电源插座箱B；1.304不锈钢箱体，非治疗用电，内含3个220V/10A插座、1个380V/16A插座、2个接地端子 | 套 | 5 |  |  |
| 1646 | 50 | 观片箱 | 观片箱 1.六联1235*H1016*D120 2.LED光源,采用进口亚克力面板，漫散射性能，底箱为冷轧钢板加工，不锈钢边框 | 套 | 5 |  |  |
| 1647 | 51 | 互锁式不锈钢传递柜 | 互锁式不锈钢传递柜 1.规格:内尺寸600*600*600mm 2.SU304不锈钢 3.微电脑软触点控制开关，带有电源、杀菌、开门功能 4.电子互锁，5mm透明中空钢化玻璃观察窗 | 套 | 1 |  |  |
| 1648 | 52 | 保温柜 | 1.FYL-YS-100L 2.额定电压：220V，制冷功率：85W，加热功率：170W,容积：100L,外尺寸：480宽*470深*843mm高，内部尺寸：405宽*365深*733mm高 3.温控范围：4-38℃内置微电脑数控系统，温度数字显示、触摸LED液晶显示屏、温度在4-38度内任意调控且恒定 3.安全双锁防护功能，保证物品存放需求与安全。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便 4.箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外 观质感和洁净度 5.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。PTC陶瓷加热技术，加热速度快，升温均衡 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隔，充分利用空间 7.核心部件选用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 | 套 | 5 |  |  |
| 1649 | 53 | 无影灯锚栓底座 | 无影灯锚栓底座；1.两根5*50mm角钢固定在楼板底，4根5*50mm角钢固定底盘与顶面；2.5*50角钢做支架斜撑，与法兰盘固定；3.螺栓固定，除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍。 | 套 | 5 |  |  |
| 1650 | 54 | 吊塔锚栓底座 | 吊塔锚栓底座；1.两根5*50mm角钢固定在楼板底，4根5*50mm角钢固定底盘与顶面；2.5*50角钢做支架斜撑，与法兰盘固定；3.螺栓固定，除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍。 | 套 | 10 |  |  |
| 1651 | 55 | 手术室输液导轨 | 手术室输液导轨 1.平行型（直轨）2600长2条、 2.材质：铝合金、 3.规格：30*21*1.0mm 4.可升降（300-500mm）不锈钢吊钩4个 | 套 | 5 |  |  |
| 1652 | 56 | 床帘导轨 | 床帘导轨 1.U型隔帘导轨2300*1500mm 2.隔帘铝合金轨道规格：22*18*1.0mm 3.配端堵，配滑轮 | 套 | 10 |  |  |
| 1653 | 57 | 满堂脚手架 | 1.脚手架材质:钢管满堂脚手架（脚手架产权由中标人所有，设备安装时使用，项目完成后由中标人收回） | m2 | ####### |  |  |
| 1654 | 58 | 局部装饰装修垂直运输 | 1.建筑物垂直高度:40m以内 | m2 | ####### |  |  |
| 1655 | 59 | 手术室配电箱 AT10-S1~5 | 手术室配电箱 AT10-S1~5；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.含IT系统单相隔离变压器ICA100.T1-8KVA、IT系统电流互感器ICA100.R1、IT系统绝缘监视仪ICA100.A1，其他元件品牌，详施工图；3.开度多功能智能柜；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 | 台 | 5 |  |  |
| 1656 | 60 | 手术室配电箱 AT10-U1 | 手术室配电箱 AT10-U1；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 1657 | 61 | 手术室配电箱 AT10-L1~4 | 手术室配电箱 AT10-L1~4 1.安装方式:距地1.4m暗装 2.元件详施工图 3.材质：冷轧钢板 4.外形美观大方，安装时 需：开箱、 清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、 安装固定、接线、编回路编号，箱体表 面光洁 | 台 | 4 |  |  |
| 1658 | 62 | 十层手术室总配电箱 AT10 | 十层手术室总配电箱 AT10；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 1659 | 63 | 屋面层暖通总配电箱 ATK11 | 屋面层暖通总配电箱 ATK11；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 1 |  |  |
| 1660 | 64 | 单相带空气开关的小型电箱 | 单相带空气开关的小型电箱；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.元件详施工图；3.材质：冷轧钢板；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 15 |  |  |
| 1661 | 65 | 三相带空气开关的小型电箱 | 三相带空气开关的小型电箱；1.安装方式:距地1.4m暗装；2.规格：32A 380V；3.元件详施工图；4.外形美观大方，安装时 需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、 埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁； | 台 | 5 |  |  |
| 1662 | 66 | UPS不间断电源（七） | 1.UPS主机要求为：含1台三进三出，功率80kVA,双变换纯在线式，要求标准内置输出隔离变压器，不接受外置隔离变压器。 2.★UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。要求提供投标产品厂家整机工作拓扑图及说明的证明材料（否则该项参数视为负偏离）。 3.输入电压范围：不小于285V～475V。输入频率跟踪范围不小于50±10％；要求提供产品彩页（否则该项参数视为负偏离）。 4.UPS应具备延时启动功能，且延时时间屏幕可设置，其设置范围不少于0-999s，提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 5.★输出有功功率：≥额定容量 × 0.9kW/kVA；要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 6.★面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数、不少于10000条历史记录和整机工作状态；为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 7.UPS应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电； 8.★UPS内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。提供厂家或第三方针对该功能界面的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 9.★整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。提供厂家或第三方针对此功能的证明材料（加盖公章）（否则该项参数视为负偏离）。 10.UPS主机操作面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况可现场一键关停。并做好相应的防护措施。 11.UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。 12.★蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 13.★含32节铅酸免维护蓄电池，每节电池容量为12V120AH，要求提供（国家质量技术监督局的批准和国家认可的）第三方权威报告（否则该项参数视为负偏离）。 14.UPS含1套电池柜尺寸（mm）：780×890×1180 ，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀； 可容纳电池数量： 12V120AH 32只 ，产品包装多层高墙瓦纸箱包装 。 15. 电池柜产品特点：（1）、避免人体和蓄电池的直接接触。（2）、表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。 16.UPS含1个3P/300A 500VDC电池直流空开。 17.UPS含电池空开盒、含电池连接线铜截面70mm²，含铜头冷压头、含主机到电池柜的连接线。 | 套 | 1 |  |  |
| 1663 | 67 | 应急LED密封净化灯盘 | 应急LED密封净化灯盘；1.规格：300*600，28w；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急时间30min； | 套 | 12 |  |  |
| 1664 | 68 | 应急LED密封净化灯盘 | 应急LED密封净化灯盘 1.规格：600*600，48w 2.吸顶安装 3.型号：2mm激光导光板，扩散板 1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥ 0.55 ，色温：6000K，光通量≥ 3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线 红外线、无热效应、无辐射、无电磁干 扰，IP65恒流隔离电源，应急电源应急 时间30min | 套 | 11 |  |  |
| 1665 | 69 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘；1.规格：300*300，15W；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥960LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源； | 套 | 6 |  |  |
| 1666 | 70 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘；1.规格：300*600，28W；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥1950LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源； | 套 | 28 |  |  |
| 1667 | 71 | LED密封净化灯盘 | LED密封净化灯盘；1.规格：600*600，48W；2.吸顶安装；3.型号：2mm激光导光板，扩散板1.2mm光面亚克力面板，功率因数：≥0.55 ，色温：6000K，光通量≥3850LM，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线、无热效应、无辐射、无电磁干扰，IP65恒流隔离电源； | 套 | 43 |  |  |
| 1668 | 72 | LED防眩晕手术室密封灯盘 | LED防眩晕手术室密封灯盘 1.规格：48W 2.吸顶安装 3.型号：3mm激光导光板，扩散板 2mm5D菱晶亚克力面板，功率因数：≥ 0.8 ，色温：5000K，光通量≥4250LM ，显指：80 ，无汞、无紫外线红外线 、无热效应、无辐射、无电磁干扰，独 特防眩功能，IP65恒流隔离电源 | 套 | 50 |  |  |
| 1669 | 73 | 手术、杀菌提示信号灯 | 手术、杀菌提示信号灯；1.规格：3W 450*150mm，LED光源，红光源；2.门楣上0.2m安装； | 套 | 5 |  |  |
| 1670 | 74 | 单联单控开关 | 单联单控开关 ；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 个 | 20 |  |  |
| 1671 | 75 | 双联单控开关 | 双联单控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 10 |  |  |
| 1672 | 76 | 三联单控开关 | 三联单控开关 ；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 4 |  |  |
| 1673 | 77 | 四联单控开关 | 四联单控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 1 |  |  |
| 1674 | 78 | 双联双控开关 | 双联双控开关；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:距地1.4m暗装 | 套 | 21 |  |  |
| 1675 | 79 | 单相二、三孔带保护门插座 | 单相二、三孔带保护门插座；1.规格：10A 220V 安全型；2.安装方式:按实际使用区域距地暗装 | 套 | 127 |  |  |
| 1676 | 80 | 单相二、三孔防水防溅插座 | 单相二、三孔防水防溅插座 1.规格：10A 220V 安全型 2.安装方式:按实际使用区域距地0.3/1.5m暗装 | 套 | 9 |  |  |
| 1677 | 81 | 接地母线 | 接地母线；1.利用-40*4镀锌扁钢与预埋钢板100*100*6与柱内钢筋可靠焊接接地；2.满足设计要求 | m | 210.00 |  |  |
| 1678 | 82 | 等电位端子箱LEB | 等电位端子箱LEB；1.型号：TD28；2.满足设计要求 | 台 | 17 |  |  |
| 1679 | 83 | 接地装置调试 | 接地装置调试；1.满足设计要求 | 系统 | 1 |  |  |
| 1680 | 84 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10m | 电力电缆WDZ-YJY-5*10m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 420.00 |  |  |
| 1681 | 85 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16m | 电力电缆WDZ-YJY-5*16m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 80.00 |  |  |
| 1682 | 86 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 50.00 |  |  |
| 1683 | 87 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m | 电力电缆WDZ-YJY-5*6m；1.敷设方式：穿管/桥架敷设；2.含配件：电缆头 | m | 20.00 |  |  |
| 1684 | 88 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2；1.敷设方式：穿管敷设；2.满足设计使用要求 | m | 2700.00 |  |  |
| 1685 | 89 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2 | 电气配线WDZ-BYJ-4mm2；1.敷设方式：穿管敷设；2.满足设计使用要求 | m | 3000.00 |  |  |
| 1686 | 90 | 电气配管JDG20 | 电气配管JDG20；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 750.00 |  |  |
| 1687 | 91 | 电气配管JDG25 | 电气配管JDG25；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 550.00 |  |  |
| 1688 | 92 | 电气配管PC20 | 电气配管PC20 1.材质:刚性阻燃塑料管 2.敷设方式：沿墙暗敷 3.满足设计使用要求 | m | 150.00 |  |  |
| 1689 | 93 | 电气配管PC25 | 电气配管PC25；1.材质:刚性阻燃塑料管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 450.00 |  |  |
| 1690 | 94 | 喷涂钢制桥架100*50mm | 喷涂钢制桥架100*50mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 100.10 |  |  |
| 1691 | 95 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 123.10 |  |  |
| 1692 | 96 | 桥架支架制作、安装 | 桥架支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 336.60 |  |  |
| 1693 | 97 | 单口网络插座 | 单口网络插座；1.规格：用作单口外网网络插座（含单口面板和六类模块）；2.型号:86型底盒；3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 38 |  |  |
| 1694 | 98 | 双口网络插座 | 双口网络插座；1.规格：用作电话、内网网络插座（含双口面板和六类模块）；2.型号:86型底盒；3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 6 |  |  |
| 1695 | 99 | 双口网络插座 | 双口网络插座；1.规格：用作双口内网网络插座（含双口面板和六类模块）；2.型号:86型底盒；3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 | 21 |  |  |
| 1696 | 100 | 无线AP | 无线AP；1.规格：无线AP（含面板） | 套 | 5 |  |  |
| 1697 | 101 | 3W天花喇叭 | 3W天花喇叭 1.型号：DS-KBS3030-C 2.安装方式：吸顶安装 3.5寸全频定压吸顶音箱，人声干净， 高音清晰，低音丰富。 扬声器单元：5寸纸盆喇叭 最大功率：3W 额定功率（PHC）：3W 灵敏度（1kHz,1米）：91dB±3 dB 有效频率范围（-10dB）：90-16kHz 额定电压：100V 输入接口：2-芯连接线 接线端颜色：透明PP端子 壳体：PP | 台 | 56 |  |  |
| 1698 | 102 | 6W音量控制器 | 6W音量控制器 1.型号：DS-KBD3V00 2.安装方式：距地1.4m安装 3.额定功率：6W 输入电压：70-100V 每档衰减值：6db 总衰减值：18db 档数：5档 材质：ABS | 台 | 27 |  |  |
| 1699 | 103 | 30W音量控制器 | 30W音量控制器；1.型号：DS-KBD3V00；2.安装方式：机柜内安装；3.额定功率：30W ；输入电压：70-100V；每档衰减值：6db；总衰减值：18db ；档数：5档 ；材质：ABS | 台 | 1 |  |  |
| 1700 | 104 | 60W音量控制器 | 60W音量控制器；1.型号：DS-KBD3V00；2.安装方式：机柜内安装；3.额定功率：60W ；输入电压：70-100V；每档衰减值：6db；总衰减值：18db ；档数：5档 ；材质：ABS | 台 | 1 |  |  |
| 1701 | 105 | 十六路受控矩阵分区器 | 十六路受控矩阵分区器 1.型号：DS-KBD6F00 2.安装方式：机柜内安装 3.采用32位高速处理器，性能强劲、速度快；支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全；支持20路报 警输入（IO信号），具有防短、防剪功能；支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动；内置RTC，支持NTP校时手动校时、自动校时功能；支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存；具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配）；输入接口：报警输入*20、防拆*1，输出接口：报警继电器*4，供电：20V， 功耗：≤4W | 台 | 1 |  |  |
| 1702 | 106 | 合并式广播功率放大器 | 合并式广播功率放大器 1.型号：DS-KBA6652 2.2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； 3.内置650W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； 4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 5.设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 6.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 7.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 8.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 9.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 10.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 11.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 12.内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 13.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 14.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 15.宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 16.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 操作系统： 嵌入式Linux 处理器主频： 1GHz 内存 ：512MB EMMC： 4GB 音频输入 ：6.5mmMIC输入接口*1,莲花 头输入*1，网络音频输入*1； 音频输出： 单通道100V输出；莲花头输出*1 采样率： 8kHz～48kHz 量化位数： 16bit 信噪比： ≥90dB 频率响应 ：50Hz-20KHz 音量调节： 支持本地及远程音量调节 输出功率： 650W 音频压缩标准： PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS 音频文件格式： .mp3/.wav 音频压缩码率： 64 Kbps 音质： 16位，高保真音质 通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自 适应全双工网口 网络协议 ：ARP、ICMP、IGMP、 TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、 HTTP、HTTPS 物理接口 ：报警输入*2；报警输出*1 ；音量调节按钮*1；RTC*1路 指示灯： 电源指示灯*1，红、绿双色 状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1 电源 ：220V供电 | 台 | 1 |  |  |
| 1703 | 107 | 智能主机 | 智能主机DS-KBM6001 1. 铝合金面板,全金属设计，机箱可抗 接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽 压输入； 2. 采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规 电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一 体化键鼠，操作更便利； 3. 支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设 备，包括网络音箱、网络音柱、网络功 放、网络寻呼话筒； 4. 支持最大1500路广播点接入（默认 接入500路，超过需要按照路数收费） ，支持高达500路并发广播，响应时间 ≤5秒； 5. 支持广播设备按分区管理，广播点 位与广播分区之间可以任意关联； 6. 支持本地音频文件管理，按媒体库 文件夹与文件分级管理； 7. 支持广播设备定时任务配置，并按 时间计划模板进行统一管理，并可控制 定时任务的使能状态； 8. 支持一键预案广播，将需要进行广 播的内容预先设置好，使用时一键触发 ； 9. 支持用户权限控制，按广播点位、 广播分区、功能模块进行精细化权限管 理； 10. 支持音频文件广播，将本地音频文 件实时发送到广播设备上进行播放； 11. 支持实时喊话广播与紧急广播，通 过主机上接入的采集设备将采集到的音 频数据实时播放到前端设备； 12. 支持调节所管理广播设备的音量， 可以单独调节，也可以批量调节；13. 支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 14. 支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； 15. 支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实 时更新；16. 支持将所管理内容一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼； 17. 支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 显示屏：17.3寸宽屏 分辨率：1920(H)*1080(V) 亮度：300 cd/m2 可视角度：89/89/89/89(上/下/左/右) 触摸屏：十点工规电容触摸屏 键鼠：抽拉式键盘鼠标 处理器：i5-2400 CPU(主频3.1GHz,四核四线程) 芯片组：B75 BIOS：AMI UEFI 内存：8GB DDR3内存 显示：Intel? HD Graphics(VGA+HDMI)扩展插槽：1* PCIEx16；1* PCIEx4；2* PCI 主板：EC9-H7562E-2P有线网：2*10/100/1000Mbps自适应网口，支持远程唤醒 硬盘位：128G固态硬盘 接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持10/100/1000Mbps（Intel82583 +Intel82579）；6*COM (5*RS232，COM1支持RS232/422/485) ； 6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MIC in,1* Line out,1* Line in；1*金属 带灯开关；1*PS/2 设备接入：支持最大1500路广播点接入（默认授权500路，超过500路时需购买授权扩容） 广播并发：支持最大500路广播点实时喊话 工作温度：-10℃-60℃,5%～95%（非凝结状态）存储温度：-20℃-70℃,5%～95%（非凝结状态） 供电方式：AC 90-264V ATX300W ESD：接触式4Kv，气隙6Kv电磁干扰 抗振：GB/T2423. | 台 | 1 |  |  |
| 1704 | 108 | 分区寻呼话筒 | 分区寻呼话筒DS-KBM6001 1. 安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏 ，支持第三方app安装，便于拓展个性 业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时 广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒 体库文件。 4. 支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟 音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室 内机进行可视对讲，并可远程控制门禁 开锁。 6. 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大 支持16台设备。 7. 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像， 监视录音、监视录像等。；音频输入：内置全指向mic（双mic）& 外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头 音频输出：内置spk&外置听筒 spk&3.5mm咪头&外接功放 物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标 、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1 ，音频输出*1，报警输入*2，报警输出 （继电器）*2，HDMI*1 供电：12VDC/标准POE 设备功率：≤12W 工作温度：-10℃～50℃；工作湿度： 10％-90％ 防水等级：室内使用，无需防水 外形尺寸：290*116*31.18mm 安装方式：桌面或墙面挂装 | 台 | 1 |  |  |
| 1705 | 109 | 42U机柜 | 42U机柜；1.型号：DS-XS6642-S/T；2.42U，玻璃门，落地 空机柜；承重：静态800KG；前后门材质：前单开玻璃门，后双开铁门，冷轧板 T=1.5；门敞开百分比：前门78%，后门77.2%；侧门材质：冷轧板 T=1.0；门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0；左右支架：冷轧板 T=1.5；横梁：冷轧板 T=1.5；层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm；L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm；PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线；滚轮：支持，4个；脚撑：支持，4个；风扇：1个，双风机风扇；辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把；净重：约85KG；尺寸（宽*深*高）：600*600*1600 mm | 台 | 1 |  |  |
| 1706 | 110 | 网络彩色半球摄像机 | 网络彩色半球摄像机 1.型号：DS-2CD2366YFM-LQ 2.600万 1/2.4" CMOS星光海螺型网络摄像机 最高分辨率可达3200×1800 @20 fps 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 1个内置麦克风，高清拾音 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高，产品尺寸：Φ127.3×96.8 mm | 台 | 28 |  |  |
| 1707 | 111 | 网络彩色半球摄像机 | 网络彩色半球摄像机；1.型号：DS-2CD2366LQX-AI；2.600万 1/2.4" CMOS星光海螺型网络摄像机；最高分辨率可达3200×1800 @20 fps；支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；1个内置麦克风，高清拾音；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高，产品尺寸：Φ127.3×96.8 mm | 台 | 2 |  |  |
| 1708 | 112 | 网络彩色广角摄像机 | 网络彩色广角摄像机 1.型号:DS-2CD2366IUA-LQ 2.600万双光全彩海螺型网络摄像机支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9最高分辨率可达3632×1632 @20fps支持背光补偿，强光抑制，3D降噪， 120 dB宽动态1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持 双向语音对讲1路报警输入，1路报警输出（报警输出 最大支持DC12 V，30 mA）支持白光/红外双补光，白光最远可达10 m，红外最远可达20 m支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储符合IP66防尘防水设计，可靠性高，产品尺寸：138.1×101.1×120.4mm | 台 | 5 |  |  |
| 1709 | 113 | 32寸专业液晶监视器 | 32寸专业液晶监视器；1.型号：DS-D5032FC-B；2.32寸液晶监视器，塑胶外观，；显示：LED背光；物理分辨率1920×1080；；亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W，；裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 723.24*423.25*211.79，；音视频输入接口：VGA×1、DVI×1、HDMI×1、BNC IN (CVBS 信号)×1、AUDIO IN×1；音视频输出接口：BNC OUT (CVBS 信号)×1；数据传输接口：USB×1；控制接口：RS-232 IN×1、RS-232 OUT×1；标准配置：遥控器×1、串口转接器×1、碳性干电池×2、电源线×1、光盘×1、三合一（保修卡 、合格证、元素表）×1、底座支架×1、底座立柱×1、底座hinge×1 、底座锁合螺钉（M4组合螺钉×4、M4沉头螺钉×4） | 台 | 1 |  |  |
| 1710 | 114 | 64路网络数字硬盘录像机 | 64路网络数字硬盘录像机；1.型号：NVR-SN64H；2.硬件：；2U标准机架式；2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源；8盘位，可满配10T硬盘 ；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘；；软件性能：；输入带宽：320M；64路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |  |  |
| 1711 | 115 | 24口POE交换机 | 24口POE交换机；1.型号：DS-3E0326P-S(D)；2.提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口。；支持IEEE 802.3at/af。；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。；支持红口保障。 ；支持最远250 m传输。 ；支持8芯供电。；支持上行口链路聚合。；支持下行口端口隔离。；支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理。；百兆网络接入设计。；线速转发、无阻塞设计。；存储转发交换方式。；坚固式高强度金属外壳。；POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 17-24口 | 台 | 2 |  |  |
| 1712 | 116 | 监控刻录硬盘4T | 监控刻录硬盘4T；1.型号：HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',SATA 3.0；2.SATA接口/储存时间不小于一个月，储存分辨率不低于720P | 台 | 6 |  |  |
| 1713 | 117 | 拾音器 | 拾音器 1.型号：DS-2FP2061 2.采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾 音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机 等 适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米 之内 自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需 要调节音量 适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音 等场所 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保 护和电源保护模块 创新电路设计，内容清晰，音效高保真 支持吸顶安装、桌面安装和壁装 支持音量调节功能，与主机级联后可通 过后台软件切换通道并调节音量 支持集中供电、摄像机供电、直流电源 供电，无需专用电源 麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保 护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装 材质: 塑料 尺寸: ?85 mm×20.48 mm (?3.35" ×0.81") 重量 ≈48 g 功耗: 0.1 W MAX 降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和 主机搭配使用时支持） 音量调节: 支持软件调节（与主拾音器 级联时可用） 指向特性: 全指向 采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默 认16khz | 台 | 2 |  |  |
| 1714 | 118 | 可视对讲门口机 | 可视对讲门口机 1.型号：DS-KD9203-LQX 2.显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：800*480； 3.摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 4.视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 5.深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：5000张； 6.用户数量：10000个，合法卡数量：50000张 7.操作方式：实体按键； 8.操作界面：液晶显示，简易菜单； 9.音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 10.支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 11.支持二维码开门 12.RS485：2个，RS485半双工； 13.网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持SIP2.0、RTSP、海康SDK、萤石协议、ISAPI 等协议； 14.支持接入海康全数字/半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统； 15.IO输入：4个； 16.IO输出：0个； | 台 | 4 |  |  |
| 1715 | 119 | 感应卡密码门禁机 | 感应卡密码门禁机；1.型号：DS-K1T105AM；2.读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别;；通信方式：有线网络、WiFi；；存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储；；输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2；；输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1；；工作电压：DC 12V；；工作电流：1A(max)（无负载状态）；；使用环境：室内使用，不防水；；设备尺寸：137*92*35mm；；设备重量：280g。；注：不含电源，需单独选配电源 | 台 | 6 |  |  |
| 1716 | 120 | 门口机配件 | 门口机配件；1.型号：DS-KD9203配件；2.包括底盒、螺丝包；预埋尺寸：363.8mm*118.1mm*39.2mm； | 台 | 10 |  |  |
| 1717 | 121 | 门口机供电设备 | 门口机供电设备；1.型号：DS-KAW50-1带机箱；2.产品尺寸：266*246*82mm；；产品组成：含4.17A开关电源，空开×1；；输入电压：100-240VAC；；输出电压：12VDC；；输出电流：4.17A；；输出功率：50W；；纹波与噪声：< 150mVpp；；电压调整范围：11-14Vdc；；一般规范；工作温度：-10℃-+70℃；；工作湿度：＜95%； | 台 | 10 |  |  |
| 1718 | 122 | 地址盒 | 地址盒；1.型号：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 1719 | 123 | 室内分机 | 室内分机；1.型号：DS-KH6320-RPG；2.显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD；；显示屏分辨率：1024*600；；操作方式：电容式触摸屏；；支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门；；摄像头：无；；wifi模块：无；；网线供电：支持；；防区数：8防区；；网口：10M/100M自适应以太网口；；IO输出：无； ；SD卡扩展：不支持；；探测器供电：室内机网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； ；外观尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*高） ；；电源：网线供电或DC12V ；；功耗：≤6W 。 | 台 | 1 |  |  |
| 1720 | 124 | 室内机配件 | 室内机配件 1.型号：DS-KH6330/20-C配件 2.包括室内机挂板、电源端子、一根10芯排线、螺丝包；挂板适合86盒及120盒安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1721 | 125 | 室内机供电设备 | 室内机供电设备；1.型号：DS-KAD606-N；2. 8个RJ45接口，6个10/100M自适应网线供电口，2个10/100M自适应级联联网口。；支持6台全数字室内机供电和通讯；；级联数量：8个；；支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；。；支持存储和转发交换方式。；支持VLAN技术。；平均无故障时间MTBF≥10万小时。；工作温度范围，-10℃-+55℃。；电源：DC24V。（推荐：1台DS-KAW150-2系列电源通过DS-KAD606；-N最终给室内机供电，最多支持24台全数字室内机，可给4台DS-KAD606-N供电；1台DS-KAW50-2系列电源通过DS-KAD606-N最终给；室内机供电，最多支持6台全数字室内机，可给1台DS-KAD606-N供；电。）；尺寸：176mm*91mm*32mm | 台 | 1 |  |  |
| 1722 | 126 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁；1.型号：DS-K4H250EDC；2.锁体主体颜色为深灰色。；最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2；断电开锁，满足消防要求；；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；；工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；；锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)；；吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 台 | 3 |  |  |
| 1723 | 127 | 双门磁力锁支架 | 双门磁力锁支架；1.型号：DS-K4H250EC-LZ；2.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门；产品重量：0.77kg；L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm)；Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 3 |  |  |
| 1724 | 128 | 单门磁力锁 | 单门磁力锁；1.型号：DS-K4H250ESC；2.锁体主体颜色为深灰色。；最大静态直线拉力：280kg ± 15%；断电开锁，满足消防要求；；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；；工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；；锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)；；吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； | 台 | 2 |  |  |
| 1725 | 129 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架；1.型号：DS-K4H250EC-LZ；2.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门；产品重量：0.77kg；L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm)；Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 2 |  |  |
| 1726 | 130 | 电锁 | 电锁 1.型号：DS-K4T100C 2.断电开锁 锁体205x35x40mm 短板90x25x2mm 锁 芯16mm长×16mm直径 支持延时0,3,6,9秒可调 锁状态信号输出:NO/NC/COM 门状态信号输出:NO/COM使用环境：室内 工作电压 12VDC 启动电流 900mA(启动瞬间) 工作电流 110mA(完全上锁) 电插锁不区分左右门、不区分单双门。 双门使用两个。 | 台 | 1 |  |  |
| 1727 | 131 | 门禁电源控制器 | 门禁电源控制器；1.规格：JK-5A,带备用电源 | 台 | 6 |  |  |
| 1728 | 132 | 单联单控大翘板开关 | 单联单控大翘板开关；1.型号：EB29；2.结构：塑料面板；；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；；输出：常开；；类型：适合埋入式电器盒使用；；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；重量：0.07kg； | 套 | 6 |  |  |
| 1729 | 133 | 大翘板门铃开关 | 大翘板门铃开关；1.型号：EB29；2.结构：塑料面板；；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；；输出：常开；；类型：适合埋入式电器盒使用；；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；重量：0.07kg； | 套 | 6 |  |  |
| 1730 | 134 | 8口交换机 | 8口交换机 1.型号：DS-3E1309-S(国内标配)/轻网管 2.提供8个百兆电口，1个千兆电口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab标准 支持iVMS-4200客户端管理支持云管APP管理支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理支持远程升级支持最远250 m传输百兆网络接入，千兆上行设计线速转发存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |  |  |
| 1731 | 135 | 门禁系统感应厚卡(白) | 门禁系统感应厚卡(白)；1.型号：DS-K7M101；2.卡片类型：mifare卡(国产)；符合标准：ISO14443 标准；卡片容量：1K；工作频率：13.56MHz；卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 | 80 |  |  |
| 1732 | 136 | 数字化系统医护对讲分机 | 数字化系统医护对讲分机 1.采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线 2.采用5英寸液晶屏，分辨率至少800*480，16M真彩色，品牌A规 3.待机界面可显示患者的住院信息、护理信息和注意事项 4.菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费、医生简介和医生照片 5.采用4个25色护理标识灯警示护理级别、过敏、饮、预警等颜色 6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号 7.支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息 8.支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助 9.支持换药呼叫，可直接提示护士换药信息 10.支持吸氧计时，可自动记录吸氧时长并定时报警 11.支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒 12.支持对护士工作进行满意度评价 13.手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制手电筒，带强磁底座 | 套 | 9 |  |  |
| 1733 | 137 | 数字化系统手持呼叫器 | 数字化系统手持呼叫器 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。 2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。，便于医护人员快速响应。 | 套 | 9 |  |  |
| 1734 | 138 | 数字化系统医护主机 | 数字化系统医护主机 1.含IP网络医护主机，屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 2.含信息相互管理主机，具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信 3.手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级 13.安装位置：护士站 | 套 | 1 |  |  |
| 1735 | 139 | 数字化系统16口POE交换机 | 数字化系统16口POE交换机 1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。 3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。 8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。 9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统 | 台 | 1 |  |  |
| 1736 | 140 | 数字化系统走廊显示屏 | 数字化系统走廊显示屏；1.尺寸：25英寸；2.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字；3.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号；4.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 2 |  |  |
| 1737 | 141 | 数字化系统地址盒 | 数字化系统地址盒；1.规格：JK-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 1738 | 142 | 数字化护理通讯信息系统软件 | 数字化护理通讯信息系统软件 1.支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。2.护理通讯信息管理平台NIS-MP基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台NIS-SA 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室 或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列 图表。 4.护理信息公共发布平台NIS-RP通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作 一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 1739 | 143 | 综合布线 | 综合布线；1.六类线UTP-CAT6；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 1850.00 |  |  |
| 1740 | 144 | HDMI数据线 | HDMI数据线；1.每条15米HDMI光纤线；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 75.00 |  |  |
| 1741 | 145 | 电气配线 | 电气配线 1.WDZ-RVB-2*2.5 2.敷设方式：穿管敷设 3.满足设计使用要求 | m | 500.00 |  |  |
| 1742 | 146 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-2*0.75；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 200.00 |  |  |
| 1743 | 147 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-2*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 268.30 |  |  |
| 1744 | 148 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-3*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 254.30 |  |  |
| 1745 | 149 | 电气配线 | 电气配线；1.ZR-RVV-4*1；2.敷设方式：穿管敷设；3.满足设计使用要求 | m | 200.60 |  |  |
| 1746 | 150 | 镀锌电线管JDG20 | 镀锌电线管JDG20；1.材质:热浸锌电线管；2.敷设方式：沿墙暗敷；3.满足设计使用要求 | m | 1400.00 |  |  |
| 1747 | 151 | 喷涂钢制桥架200*100mm | 喷涂钢制桥架200*100mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 20.40 |  |  |
| 1748 | 152 | 喷涂钢制桥架100*100mm | 喷涂钢制桥架100*100mm；1.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料；2.接地跨接；3.敷设方式：梁下敷设 | m | 41.20 |  |  |
| 1749 | 153 | 桥架支架制作、安装 | 桥架支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 92.90 |  |  |
| 1750 | 154 | 循环机组自动化控制系统 | 循环机组自动化控制系统 1.采用多功能控制器、温、湿度传感器 ，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制； 2.实现室内控制与机房控制同步功能； 3.实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。 4.满足设计要求 | 套 | 3 |  |  |
| 1751 | 155 | 新风机组自动化控制系统 | 新风机组自动化控制系统；1.采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、压差传感器、风阀执行器等对系统的风量及温湿度进行控制；；2.实现室内控制与机房控制同步功能；；3.实现系统故障与过滤器堵塞报警功能。；4.满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 1752 | 156 | 排风机控制系统开关 | 排风机控制系统开关；1.独立启停；2.满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 1753 | 157 | 排风机自动化控制柜 | 排风机自动化控制柜；1.11Kw内，独立恒温控制柜，房间温度高于 28℃ 时自动启动；2.满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 1754 | 158 | 风机盘管控制系统 | 风机盘管控制系统；1.含温控器；2.满足设计要求 | 套 | 25 |  |  |
| 1755 | 159 | 手术室集中控制触摸屏 | 手术室集中控制触摸屏；1.采用27寸电容触摸屏，采用安卓系统架构，钢化玻璃面板。；2.监控功能包括：时钟、计时钟、医气安全监测、照明系统控制、空调系统监控、语音电话、语音群呼、背景音乐播放。；3.满足设计要求 | 台 | 5 |  |  |
| 1756 | 160 | 触摸式控制屏 | 触摸式控制屏；1.7寸触摸式控制屏；2.满足设计要求 | 台 | 5 |  |  |
| 1757 | 161 | 紫铜管Φ8×1.0 | 紫铜管Φ8×1.0；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 195.00 |  |  |
| 1758 | 162 | 紫铜管Φ12×1.0 | 紫铜管Φ12×1.0；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 170.60 |  |  |
| 1759 | 163 | 紫铜管Φ15×1.0 | 紫铜管Φ15×1.0；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 212.80 |  |  |
| 1760 | 164 | 紫铜管Φ22×1.2 | 紫铜管Φ22×1.2；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 60.00 |  |  |
| 1761 | 165 | 紫铜管Φ28×1.2 | 紫铜管Φ28×1.2；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 75.00 |  |  |
| 1762 | 166 | 紫铜管Φ42×1.5 | 紫铜管Φ42×1.5；1.含管道泄漏性试验；2.采用 T2紫铜管, T2紫铜管采用金属管件连接后气保焊焊接，紫铜管采用银钎焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。 | m | 30.00 |  |  |
| 1763 | 167 | 氮气二级减压箱 | 氮气二级减压箱；1.型号：2-180A；2.双路；3.进口压力：0.8MPa（可调）；4.出口压力：0.4MPa（可调）；5.安全阀开启压力：0.5MPa；6.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 1764 | 168 | 废气排放UPVC管Φ20 | 废气排放UPVC管Φ20；1.材质：UPVC；2.规格尺寸：Φ20 | m | 56.00 |  |  |
| 1765 | 169 | 一氧化氮全自动站4×2 | 一氧化氮全自动站4×2；1.一级控制箱×1，汇流排×2，高压阀门×10，高压软管×8，气体报警箱×1，固瓶架×2 | 套 | 1 |  |  |
| 1766 | 170 | 副管支架 | 副管支架；1.材质：角铁；2.支架：U型600mm×400mm×600mm；3.规格尺寸：Φ30mm×30mm×2.0mm | 套 | 60 |  |  |
| 1767 | 171 | 藏墙五气气体终端 | 藏墙五气气体终端；1.标准：国标；2.满足各气体设计压力及设计流量要求 | 个 | 5 |  |  |
| 1768 | 172 | 密封快速氧气终端ZQJO | 密封快速氧气终端ZQJO；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：0.4Mpa；3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 9 |  |  |
| 1769 | 173 | 密封快速吸引终端ZQJV | 密封快速吸引终端ZQJV；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：-0.04Mpa；3.氧气终端设计流量：35L/min | 个 | 18 |  |  |
| 1770 | 174 | 密封快速空气终端ZQJA | 密封快速空气终端ZQJA；1.标准：国标；2.氧气终端设计压力：0.4Mpa；3.氧气终端设计流量：15L/min | 个 | 9 |  |  |
| 1771 | 175 | 紫铜弯头球头、球帽6YC | 紫铜弯头球头、球帽6YC；1.材质：脱脂紫铜；2.工艺：L型脱脂紫铜焊接、Φ8紫铜三通、焊接6YC球头、球帽；氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 36 |  |  |
| 1772 | 176 | 紫铜球头、球帽6YC | 紫铜球头、球帽6YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 76 |  |  |
| 1773 | 177 | 紫铜球头、球帽8YC | 紫铜球头、球帽8YC；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 42 |  |  |
| 1774 | 178 | 紫铜球头、球帽12YC | 紫铜球头、球帽12YC 1.材质：脱脂紫铜 2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 个 | 15 |  |  |
| 1775 | 179 | 维修阀门O-6 | 维修阀门O-6；1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。；2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控制气体断开与畅通作用，以方便对管路中的元器件及终端等的维修。；性能参数：；氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋、焊接三种规格。；氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。；氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 35 |  |  |
| 1776 | 180 | 维修阀门V-8 | 维修阀门V-8 1.氧气截止阀是关闭件（阀瓣）沿阀座 中心线移动的阀门。 2.氧气截止阀配套于工程管路主要起控 制气体断开与畅通作用，以方便对管路 中的元器件及终端等的维修。 性能参数： 氧气截止阀连接方式为内螺旋，外螺旋 、焊接三种规格。 氧气截止阀阀座密封面材料为尼龙塑料。 氧气截止阀公称压力为1MPa。 | 个 | 15 |  |  |
| 1777 | 181 | 铝合金设备带TX/SBD-03 | 铝合金设备带TX/SBD-03；1.材质：铝合金；2.规格尺寸：220mm×55mm×2.0mm；3.产品工艺：铝合金表面采用静电喷塑工艺处理，色彩亮丽附着力强，耐磨，易清洗。 | 个 | 18 |  |  |
| 1778 | 182 | 功能面板 | 功能面板；1.TX/SBD-0M；2.规格尺寸：140mm×2.0mm×1200mm；3.产品工艺：铝合金设备带表面采用喷塑，功能面板上可设置：氧气、吸引、空气、呼叫、插座、开关机床冲压开孔 | 个 | 9 |  |  |
| 1779 | 183 | 3＋2多功能插座 | 3＋2多功能插座 1.规格：3＋2 2.电压电流：220V，10A 3.外形尺寸：86*86mm 安装孔距：60 接线方式：螺旋柱 产品材料：阻燃 PC | 套 | 36 |  |  |
| 1780 | 184 | 四气阀门箱 | 四气阀门箱；1.XT-40A；2.进口压力：0.45MPa；3.出口压力：0.45MPa；4.安全阀开启压力：0.5MPa；5.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 5 |  |  |
| 1781 | 185 | 三气阀门箱 | 三气阀门箱；1.XT-300；2.进口压力：0.45MPa；3.出口压力：0.45MPa；4.安全阀开启压力：0.5MPa；5.出口氧气流量：＞40M3/h | 个 | 1 |  |  |
| 1782 | 186 | 三气远程报警CMI/500 | 三气远程报警CMI/500 1.主机供电电压：DC9V±5% 电源适配器供电电压：AC100V～ 240VAC 整机功耗：3W(2气) 默认测压范围：-0.1MPa～1.0MPa 可定制高压测压范围0 MPa～25MPa气压监测点数：1～7路 默认气压单位：Mpa | 台 | 2 |  |  |
| 1783 | 187 | 低压铜及铜合金管件Φ8/12/15/22/28/42 | 低压铜及铜合金管件Φ8/12/15/22/28/42；1.材质：脱脂紫铜；2.氧气、吸引、空气、氮气、一氧化氮、二氧化碳、等气体连接件 | 批 | 1.000 |  |  |
| 1784 | 188 | 漏电保护器1p30A | 漏电保护器1p30A；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.适用电压：200V/500V | 个 | 5 |  |  |
| 1785 | 189 | 铜芯多股电缆线3×2.5 | 铜芯多股电缆线3×2.5；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.适用电压：200V/500V；4.高纯度无氧铜、高韧性抗拉耐磨、环保PVC阻燃材料 | m | 129.00 |  |  |
| 1786 | 190 | 屏蔽信号线3×1.0 | 屏蔽信号线3×1.0；1.内芯材质：高纯度无氧铜；2.绝缘材质：PVC；3.双屏蔽、更抗干扰、抗氧化、抗老化、传输快且稳定，衰减小、电阻低 | m | 68.00 |  |  |
| 1787 | 191 | 装饰圈 | 装饰圈；1.材质：喷塑；2.规格尺寸：Φ57mm；3.产品工艺：一次性压铸成型 | 套 | 36 |  |  |
| 1788 | 192 | 循环空气处理机组AHU-S01 | 循环空气处理机组AHU-S01；1.参数：设计风量5600m3/h，新风量1800m3/h，机外余压750Pa；风机类型：无蜗壳，功率3.0kw，机械循环两管制冷热水系统方式；一级盘管：制冷量54Kw、制热量15Kw，再热量：21w，加湿量：15Kg/h，；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，自取新风；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1789 | 193 | 循环空气处理机组AHU-S02 | 循环空气处理机组AHU-S02；1.参数：设计风量3600m3/h，新风量1200m3/h，机外余压750Pa；风机类型：无蜗壳，功率3.0kw，机械循环两管制冷热水系统方式；一级盘管：制冷量35Kw、制热量10Kw，再热量：15Kw，加湿量：8Kg/h，；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1790 | 194 | 循环空气处理机组AHU-S03 | 循环空气处理机组AHU-S03；1.参数：设计风量10000m3/h，新风量3000m3/h，机外余压750Pa，；风机类型：无蜗壳，功率5.5kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量93Kw、制热量25Kw，再热量：39Kw，加湿量：25Kg/h，；过滤器：初效板式G4、中效袋式F8，新风预处理；2.安装方式：卧式座地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 1791 | 195 | 新风预处理机组PAU-X01 | 新风预处理机组PAU-X01；1.参数：设计风量2500m3/h，机外余压400Pa，；风机类型：无蜗壳，功率3.0kw，机械循环两管制冷热水系统方式，；一级盘管：制冷量34Kw，；二级盘管：制热量20Kw，；过滤网：初效板式G4、中效袋式F8；2.安装方式：卧式吊装 | 台 | 1 |  |  |
| 1792 | 196 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：250m3/h；2.机外余压：300Pa；3.马达功率：320W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 5 |  |  |
| 1793 | 197 | 离心式排风机 | 离心式排风机 1.排风量：400m3/h 2.机外余压：150Pa 3.马达功率：214W 4.安装方式：室内吊装 | 台 | 2 |  |  |
| 1794 | 198 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：300m3/h；2.机外余压：150Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 4 |  |  |
| 1795 | 199 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：250m3/h；2.机外余压：150Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 7 |  |  |
| 1796 | 200 | 离心式排风机 | 离心式排风机 ；1.排风量：500m3/h；2.机外余压：150Pa；3.马达功率：214W；4.安装方式：室内吊装； | 台 | 3 |  |  |
| 1797 | 201 | 风机盘管 FP-34 | 风机盘管 FP-34；1.送风量：370m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：41W；4.制冷量：1.9KW；5.制热量：3.2KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 3 |  |  |
| 1798 | 202 | 风机盘管 FP-51 | 风机盘管 FP-51；1.送风量：570m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：55W；4.制冷量：2.9KW；5.制热量：4.6KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 17 |  |  |
| 1799 | 203 | 风机盘管 FP-102 | 风机盘管 FP-102；1.送风量：1080m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：104W；4.制冷量：5.5KW；5.制热量：8.8KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 3 |  |  |
| 1800 | 204 | 风机盘管 FP-136 | 风机盘管 FP-136；1.送风量：1400m3/h；2.机外风压：30Pa；3.马达功率：147W；4.制冷量：7.2KW；5.制热量：11.5KW；6.两管制，回风口安装可清洗式铝网；7.回风口安装微静电空气净化过滤装置；8.安装方式：卧式暗装 | 台 | 1 |  |  |
| 1801 | 205 | 房间微压差传感器 | 房间微压差传感器；1.型号2300-60Pa；2.量程：±30Pa；3.最大承压：5000Pa；4.测量精度：±3%。；5.包括内外测墙面开孔、底盒、进气接头、进气面板，连接管 | 台 | 5 |  |  |
| 1802 | 206 | 分体式空调FT-1P | 分体式空调FT-1P；1.机组型号：1HP；2.制冷量：2.3Kw；3.耗电量：1KW；4.安装方式：壁挂式 | 台 | 1 |  |  |
| 1803 | 207 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：400*200*1500mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1804 | 208 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器 1.规格：500*400*1500mm 2.形式:微穿孔板消声器 3.支架制作安装除锈刷油； 4.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 1805 | 209 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：630*500*1500mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1806 | 210 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：800*500*1500mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1807 | 211 | 阻抗复合型消声器 | 阻抗复合型消声器；1.规格：800*630*1500mm；2.形式:微穿孔板消声器；3.支架制作安装除锈刷油；；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1808 | 212 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ；1.规格：320*320mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 1 |  |  |
| 1809 | 213 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ：1.规格：400*400mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 2 |  |  |
| 1810 | 214 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀 ：1.规格：500*400mm；2.工作要求：在机组启动时打开,停机时关闭； | 个 | 1 |  |  |
| 1811 | 215 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ；1.规格：160*160mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 6 |  |  |
| 1812 | 216 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 32 |  |  |
| 1813 | 217 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：250*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 3 |  |  |
| 1814 | 218 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：250*250mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 8 |  |  |
| 1815 | 219 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：320*250mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 22 |  |  |
| 1816 | 220 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：400*200mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 12 |  |  |
| 1817 | 221 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：400*320mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1818 | 222 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：500*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1819 | 223 | 手动风量调节阀 | 手动风量调节阀 ：1.规格：750*150mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1820 | 224 | 风管止回阀 | 风管止回阀 ；1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.含支架制作、安装、刷油； | 个 | 21 |  |  |
| 1821 | 225 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：200*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 3 |  |  |
| 1822 | 226 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ：1.规格：250*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 2 |  |  |
| 1823 | 227 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ：1.规格：320*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 2 |  |  |
| 1824 | 228 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：400*200mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 1 |  |  |
| 1825 | 229 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：400*320mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 2 |  |  |
| 1826 | 230 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：500*400mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 2 |  |  |
| 1827 | 231 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：630*500mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 1 |  |  |
| 1828 | 232 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 1.规格：800*500mm 2.技术参数及要求详见图纸 3.配套检查接线 4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺 栓、紧固、试动。 | 个 | 1 |  |  |
| 1829 | 233 | 70℃风管防火阀 | 70℃风管防火阀 ；1.规格：800*630mm；2.技术参数及要求详见图纸；3.配套检查接线；4.包含内容：支吊架制作安装、号孔、钻孔、对口、校正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固、试动。； | 个 | 1 |  |  |
| 1830 | 234 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 ；1.规格：400*400mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 36 |  |  |
| 1831 | 235 | 送风方形散流器 | 送风方形散流器 ；1.规格：600*600mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 28 |  |  |
| 1832 | 236 | 普通排风口 | 普通排风口 ；1.规格：300*300mm；2.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 20 |  |  |
| 1833 | 237 | 超低阻高中效送口 | 超低阻高中效送口 ；1.规格：600*600mm 初阻力20Pa；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含475*475*100;F9效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 20 |  |  |
| 1834 | 238 | 下回风口 | 下回风口 ；1.规格：395*345mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含325*289*97,M5效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 12 |  |  |
| 1835 | 239 | 下回风口 | 下回风口 1.规格：795*345mm 2.材质：冷轧烤漆 3.含送风口、散流板、静压箱 4.含700*289*97,M5效率过滤器5.过滤器框架制作安装、支架制作安装 、刷油 | 个 | 10 |  |  |
| 1836 | 240 | 排风口 | 排风口；1.规格：430*430mm；2.材质：冷轧烤漆；3.含送风口、散流板、静压箱；4.含290*290*96;F8效率过滤器；5.过滤器框架制作安装、支架制作安装、刷油 | 个 | 5 |  |  |
| 1837 | 241 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 ；1.规格：600*300mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 21 |  |  |
| 1838 | 242 | 条形绞式单层回风百叶 | 条形绞式单层回风百叶 ；1.规格：1200*300mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 1839 | 243 | 上回风口 | 上回风口 ；1.规格：430*430mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1840 | 244 | 上回风口 | 上回风口 ；1.规格：600*600mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 5 |  |  |
| 1841 | 245 | 上回风口 | 上回风口 ；1.规格：795*345mm；2.含尼龙滤网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1842 | 246 | 防雨新风百叶 | 防雨新风百叶；1.规格：2000*600mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1843 | 247 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：1250*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1844 | 248 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：600*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 1845 | 249 | 防雨排风百叶 | 防雨排风百叶 ；1.规格：900*300mm；2.含防虫铝网；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1846 | 250 | 风管测定孔 | 风管测定孔 | 个 | 24 |  |  |
| 1847 | 251 | 风管软接头 | 风管软接头；1.材质：不锈钢金属 |  | 18.22 |  |  |
| 1848 | 252 | 风管检查孔 检查孔T614规格(240*180mm) | 风管检查孔 检查孔T614规格(240*180mm) | 个 | 13 |  |  |
| 1849 | 253 | 镀锌薄钢板风管 | 镀锌薄钢板风管；1.板材厚度:0.5mm；2.接口形式:咬口；3.气密封处理并加管道支架固定；4.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 692.15 |  |  |
| 1850 | 254 | 镀锌薄钢板风管 | 镀锌薄钢板风管；1.板材厚度:0.6mm；2.接口形式:咬口；3.气密封处理并加管道支架固定；4.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 235.84 |  |  |
| 1851 | 255 | 镀锌薄钢板风管 | 镀锌薄钢板风管；1.板材厚度:0.75mm；2.接口形式:咬口；3.气密封处理并加管道支架固定；4.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 139.11 |  |  |
| 1852 | 256 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 通风、防排烟工程检测、调试 | Kw | 53.100 |  |  |
| 1853 | 257 | 风管漏光试验、漏风试验 | 风管漏光试验、漏风试验 | m2 | 213.42 |  |  |
| 1854 | 258 | 风冷热泵机组 | 风冷热泵机组；1.型号MAC230DR5；2.参数：二管制，制冷量67Kw，制热量68Kw，冷冻水流量11.5m3/h，供回水温度7/12℃，供回水温度45/40℃，采暖水流量11.7m3/h，蒸发器压降55KPa，电源380/3/50V/Ph/Hz，耗电量19.8Kw；3.压缩机类型：全封闭涡旋压缩机；4.安装方式：座地；5.机组尺寸1990*1840*840(mm)；6.压缩机台数2台；7.管道连接尺寸DN50 | 台 | 5 |  |  |
| 1855 | 259 | 单极离心泵 | 单极离心泵 1.型号GDD100-32 2.流量100m3/h，扬程32m，马达功率15kw 3.泵质材料:铸铁，叶轮材质:铜/不锈钢 | 台 | 2 |  |  |
| 1856 | 260 | 设备基础 | 设备基础；1.混凝土种类：商品混凝土；2.混凝土强度等级：C30；3.含模板 | m³ | 3.61 |  |  |
| 1857 | 261 | 膨胀水箱 | 膨胀水箱；1.尺寸：0.5m3；2.材质：不锈钢；3.采用钢架架高2.5m；4.外包50mm厚橡塑保温外包铝箔,作防雨雪措施 | 个 | 2 |  |  |
| 1858 | 262 | 储水箱 | 储水箱；1.容量：0.8m3；2.材质：不锈钢；3.最大压降：0.8Mpa；4.外包50mm厚橡塑保温外包铝箔,作防雨雪措施 | 个 | 6 |  |  |
| 1859 | 263 | 旁流水处理器 | 旁流水处理器；1.型号PES-PL32；2.功率170w；3.冷水系统处理循环流量190m3/h；4.热水系统处理循环流量100m3/h；5.重量140Kg，室外型；6.规格：800*600*1450mm； | 台 | 2 |  |  |
| 1860 | 264 | Y型过滤器 DN20 | Y型过滤器 DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 27 |  |  |
| 1861 | 265 | Y型过滤器 DN25 | Y型过滤器 DN25；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1862 | 266 | Y型过滤器 DN40 | Y型过滤器 DN40；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1863 | 267 | Y型过滤器 DN50 | Y型过滤器 DN50；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 6 |  |  |
| 1864 | 268 | Y型过滤器 DN65 | Y型过滤器 DN65；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1865 | 269 | Y型过滤器 DN100 | Y型过滤器 DN100；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1866 | 270 | 电动二通阀 DN20 | 电动二通阀 DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 25 |  |  |
| 1867 | 271 | 电动阀 DN40 | 电动阀 DN40；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1868 | 272 | 电动阀 DN50 | 电动阀 DN50；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1869 | 273 | 电动阀 DN65 | 电动阀 DN65；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1870 | 274 | 电动压差旁通阀 DN65 | 电动压差旁通阀 DN65；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1871 | 275 | 铜质闸阀 DN50 | 铜质闸阀 DN50；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 5 |  |  |
| 1872 | 276 | 铸铁蝶阀 DN65 | 铸铁蝶阀 DN65 1.连接方式：法兰连接 2.含压力试验 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 9 |  |  |
| 1873 | 277 | 铸铁蝶阀 DN100 | 铸铁蝶阀 DN100；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 11 |  |  |
| 1874 | 278 | 自动排气阀 DN20 | 自动排气阀 DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 25 |  |  |
| 1875 | 279 | 排水阀 DN20 | 排水阀 DN20；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 25 |  |  |
| 1876 | 280 | 旁流水处理器 DN25 | 旁流水处理器 DN25；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 台 | 1 |  |  |
| 1877 | 281 | 手动排气阀 DN25 | 手动排气阀 DN25；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 1878 | 282 | 橡胶软接 DN50 | 橡胶软接 DN50；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 5 |  |  |
| 1879 | 283 | 橡胶软接 DN100 | 橡胶软接 DN100；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 9 |  |  |
| 1880 | 284 | 温度计 | 温度计；0~100℃，不锈钢外壳，配底座、配套直通 | 支 | 18 |  |  |
| 1881 | 285 | 压力表 | 压力表；0~1.6Mpa，不锈钢外壳，配旋塞阀、缓冲管 | 台 | 18 |  |  |
| 1882 | 286 | 铜质闸阀 DN20 | 铜质闸阀 DN20 1.连接方式：螺纹连接 2.含压力试验 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 56 |  |  |
| 1883 | 287 | 铜质闸阀 DN25 | 铜质闸阀 DN25；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 14 |  |  |
| 1884 | 288 | 铜质闸阀 DN32 | 铜质闸阀 DN32；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 1 |  |  |
| 1885 | 289 | 铜质闸阀 DN40 | 铜质闸阀 DN40；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 8 |  |  |
| 1886 | 290 | 铜质闸阀 DN50 | 铜质闸阀 DN50；1.连接方式：螺纹连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 1887 | 291 | 闸阀 DN100 | 闸阀 DN100；1.连接方式：法兰连接；2.带压力表；3.含压力试验；4.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 4 |  |  |
| 1888 | 292 | 止回阀 DN100 | 止回阀 DN100；1.连接方式：法兰连接；2.含压力试验；3.技术参数及要求详见图纸； | 个 | 2 |  |  |
| 1889 | 293 | 水质处理仪-DN20 | 水质处理仪-DN20；1.技术参数及要求详见图纸； | 台 | 1 |  |  |
| 1890 | 294 | 水质处理仪-DN25 | 水质处理仪-DN25；1.技术参数及要求详见图纸； | 台 | 1 |  |  |
| 1891 | 295 | 镀锌钢管（供回水） DN20 | 镀锌钢管（供回水） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 172.00 |  |  |
| 1892 | 296 | 镀锌钢管（供回水） DN25 | 镀锌钢管（供回水） DN25；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 86.00 |  |  |
| 1893 | 297 | 镀锌钢管（供回水） DN32 | 镀锌钢管（供回水） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 148.00 |  |  |
| 1894 | 298 | 镀锌钢管（供回水） DN40 | 镀锌钢管（供回水） DN40；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 89.60 |  |  |
| 1895 | 299 | 镀锌钢管（供回水） DN50 | 镀锌钢管（供回水） DN50；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：螺纹连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 35.82 |  |  |
| 1896 | 300 | 无缝钢管（供回水） DN65 | 无缝钢管（供回水） DN65；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 124.00 |  |  |
| 1897 | 301 | 无缝钢管（供回水） DN80 | 无缝钢管（供回水） DN80；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 161.46 |  |  |
| 1898 | 302 | 无缝钢管（供回水） DN100 | 无缝钢管（供回水） DN100；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接； ；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 66.90 |  |  |
| 1899 | 303 | 无缝钢管（供回水） DN125 | 无缝钢管（供回水） DN125；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：焊接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 4.30 |  |  |
| 1900 | 304 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN20；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 64.04 |  |  |
| 1901 | 305 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN25 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN25；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 64.04 |  |  |
| 1902 | 306 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32 | UPVC管（风机盘管冷凝） DN32；1.安装部位：室内；2.工作压力：1.6MPa；3.连接方式：粘接连接；4.含管件，管道试验、冲洗、清理； | m | 286.00 |  |  |
| 1903 | 307 | 冷媒铜管 Φ6.35 | 冷媒铜管 Φ6.35 | m | 19.12 |  |  |
| 1904 | 308 | 冷媒铜管 Φ12.7 | 冷媒铜管 Φ12.7 | m | 19.12 |  |  |
| 1905 | 309 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 603.00 |  |  |
| 1906 | 310 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度20mm以下；2.管道57以下 | m³ | 0.94 |  |  |
| 1907 | 311 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度30mm以下；2.管道57以下 | m³ | 2.26 |  |  |
| 1908 | 312 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度40mm以下；2.管道133以下 | m³ | 2.25 |  |  |
| 1909 | 313 | 风管保温棉 | 风管保温棉；30mm厚；难燃B1级橡塑绝热板材保温 | m³ | 37.07 |  |  |
| 1910 | 314 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN50 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN50；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 3.41 |  |  |
| 1911 | 315 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN40 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN40；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 110.79 |  |  |
| 1912 | 316 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN32 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN32；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 10.72 |  |  |
| 1913 | 317 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN25；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 31.48 |  |  |
| 1914 | 318 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN20；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 16.48 |  |  |
| 1915 | 319 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15 | SUS304薄壁不锈钢给水管 DN15；1.管道压力：1.6MPa；2.连接方式：卡压连接；3.含管道消毒冲洗 | m | 45.26 |  |  |
| 1916 | 320 | 铜截止阀 DN50 | 铜截止阀 DN50；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 2 |  |  |
| 1917 | 321 | 铜截止阀 DN40 | 铜截止阀 DN40；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 1 |  |  |
| 1918 | 322 | 截止阀 DN32 | 截止阀 DN32 1.公称压力：1.6MPa 2.连接方式：螺纹连接 3.含水压试验 | 个 | 2 |  |  |
| 1919 | 323 | 截止阀 DN25 | 截止阀 DN25；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 4 |  |  |
| 1920 | 324 | 截止阀 DN20 | 截止阀 DN20；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 2 |  |  |
| 1921 | 325 | 截止阀 DN15 | 截止阀 DN15；1.公称压力：1.6MPa；2.连接方式：螺纹连接；3.含水压试验 | 个 | 3 |  |  |
| 1922 | 326 | 穿墙钢套管制作、安装 公称直径(50mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5] | 穿墙钢套管制作、安装 公称直径(50mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5] | 个 | 4 |  |  |
| 1923 | 327 | 一般管支架制作、安装 | 一般管支架制作、安装；1.现场镀锌型钢制作，焊口补刷防锈漆、调和面漆 | kg | 156.00 |  |  |
| 1924 | 328 | 医用感应刷手池 | 医用感应刷手池；1.规格：两人位；2.材质：不锈钢；3.配红外线感应龙头；4.配套储水式电热水器 40L/2000W； | 套 | 3 |  |  |
| 1925 | 329 | 医用感应刷手池 | 医用感应刷手池；1.规格：三人位；2.材质：不锈钢材质；3.配红外线感应龙头；4.配套储水式电热水器 40L/2000W； | 套 | 2 |  |  |
| 1926 | 330 | 柱式洗手盆 | 柱式洗手盆；1.型号：L-170；2.尺寸：567*455*800mm；3.材质：陶瓷；4.配手动单冷龙头型号为ME1-1209； | 套 | 6 |  |  |
| 1927 | 331 | 蹲式大便器 | 蹲式大便器 1.型号：D-JD41 2.材质：陶瓷 3.配脚踏式自闭阀DP2-0896（带弯管） | 套 | 5 |  |  |
| 1928 | 332 | 立式小便器安装 | 立式小便器安装 1.参数：立式自闭式 2.材质：陶瓷 | 套 | 2 |  |  |
| 1929 | 333 | 拖布池 | 拖布池；1.型号、规格：H-JC05/Q-JL05；2.配普通单冷龙头JE-0227； | 套 | 2 |  |  |
| 1930 | 334 | 淋浴器 | 淋浴器 1.型号、规格：YE4-4091M 2.出水控制方式：单把双控 3.顶喷形状：圆形 4.花洒支架类型：可升降 5.附加功能：自洁 | 套 | 5 |  |  |
| 1931 | 335 | 储水式电热水器 | 储水式电热水器 ；1.规格、型号：60L/2000W；2.操控方式：触控式；3.能效等级：一级能效；4.外观设计：圆筒形；海尔、格力 | 台 | 5 |  |  |
| 1932 | 336 | UPVC塑料排水管De110 | UPVC塑料排水管De110；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 57.74 |  |  |
| 1933 | 337 | UPVC塑料排水管De75 | UPVC塑料排水管De75；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 21.83 |  |  |
| 1934 | 338 | UPVC塑料排水管De50 | UPVC塑料排水管De50；1.连接方式：粘接连接；2.含管道闭水试验 | m | 12.87 |  |  |
| 1935 | 339 | 地漏 | 地漏；1.规格：DN75；2.材质：不锈钢；3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 2 |  |  |
| 1936 | 340 | 地漏 | 地漏；1.规格：DN50；2.材质：不锈钢；3.打(留)堵洞眼、切管、安装 | 个 | 1 |  |  |
| 1937 | 341 | 扫除口 | 扫除口 1.规格：De100 2.材质：UPVC | 个 | 1 |  |  |
| 1938 | 342 | 管道保温 | 管道保温；1.橡塑保温材料厚度20mm以下 |  | 0.49 |  |  |
| 1939 | 343 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除；1.拆除方式:人工拆除；2.砌体材质:多孔页岩砖 |  | 201.93 |  |  |
| 1940 | 344 | 钢筋混凝土构件拆除 | 钢筋混凝土构件拆除；1.拆除方式:人工拆除；2.构件名称:钢筋混凝土过梁、构造柱 |  | 16.21 |  |  |
| 1941 | 345 | 余方弃置 | 余方弃置；1.废弃料品种:拆除废渣；2.运距:投标人自行考虑；3.加盖汽车运渣 |  | 316.70 |  |  |
| 1942 | 346 | 运输、安装、税费及其它 | 运输、安装、税费及其它 | 项 | 1.00 |  |  |

| ▲一、商务条款 |
| --- |
| 售后服务要求 | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于2年。质保期内因设备自身产生的质量问题负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 投标文件中必须承诺设备验收前免费对采购人的使用人员（采购人指定人数）进行操作技术及相关知识培训，并负责承担一切费用。 投标时投标文件中请提供售后服务承诺书（可包含：明确保修期、故障响应时间、培训内容、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户及对设备维修、软件免费升级，了解用户的使用情况、保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）； 为了保证售后服务的及时性和服务质量，要求供应商维修响应时间2小时内，如有需要，维修到达现场时间6小时内，12小时内解决维修故障，保修期满后，终身维护，软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。 其余按厂家承诺。 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起 15 日内（最迟不能超过25日） |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：签订合同后365日历天交货、安装、调试、验收并交付使用。 2.交付地点：广西 贺州市内 采购人指定地点。 |
| 其他要求 | 1、中标人所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由中标人负全责，投标人中标后必须提供投标货物生产厂家或国内总代理针对本项目的投标产品售后服务承诺书。 2、采购的货物投标人所投产品如果属医疗器械管理范畴的，采购文件中必须按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求提供医疗器械经营备案凭证或许可证复印件加盖公章；如投标产品属第二、三类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 4 号）同时提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖公章，确保投标产品供货使用时符合国家要求，否则其投标作否决投标处理。 3、本项目为交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），并负责工人人身、设备安全责任。 4、所投产品如果优于技术参数及性能（配置）要求时，应提供足以证明的技术资料支持。 3.投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 5、中标供应商提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。 6、采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保技术参数、功能满足采购要求，如有不符，则取消中标人资格(测试的具体时间、地点和测试机构由采购人另行确定，测试相关费用由中标人承担)。 7、本次项目适用的行业方面的法律法规及标准（包含但不限于） 7.1 《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）； 7.2 《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）； 7.3 《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）； 7.4 《医疗器械标准管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第33号）； 7.5 《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）； 7.6 国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产企业投标人审核指南的通告（2015年第1号）； 7.7 关于印发医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）的通知； 7.8 国食药监械[2008]766号； 7.9 《医疗器械经营企业许可证管理办法》（国家食品药品监督管理局令第15号）； 7.10 《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（国家食品药品监督管理局令第15号）； 7.11国家部门和行业其它现行的有关技术规范、规程及要求。 |
| 付款方式 | （1）签订合同后设备和材料及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的30%价款； （2）全部货物安装完成 60%进度后支付至合同总额的50%； （3）全部货物安装完成 80%进度后支付至合同总额的70%； （4）全部货物安装完成后支付至合同总额的80%； （5）竣工验收合格签字盖章并且结算定案后支付至结算总价的100%； 注：除首次款外，其他付款，中标人必须提供已完成支付项目工人款、材料款相关证明。 |
| 二、核心产品 |
| 本项目的核心产品为：需求清单中“UPS不间断电源（六）（200kVA）”。 |
| 三、政策性加分条件 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求 |
| 四、进口产品说明 |
| 进口产品说明 | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | 预留份额：本项目 预留合同金额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 分包：允许分包总合同总金额50%以下给符合采购要求的中小企业。 接受分包的第三人资质要求：在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照及具备相应能力，满足本项目采购需求。 注：如进行分包，中标人应将其选择的分包单位的供货能力等基本情况报采购人审查同意并备案后，方可签订分包合同。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止时间前半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止时间前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人财务状况报告[ 2020年或2021 年财务状况报告复印件，或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 本项目的特定资格要求（格式自拟）；（如有要求则必须提供，否则作无效投标处理） 分包意向协议（格式后附）；（如分包则必须提供，否则作无效投标处理） 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.技术方案（格式自拟）； 4.主要产品出厂标准或质量检测报告、证明文件等（投标人根据“第二章 采购需求”提供有关证明材料）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.医疗器械经营备案凭证或许可证、医疗器械注册证；（如有请提供，格式自拟） 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，报价必须包含货物、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、设计、安装、调试、培训、售后服务、向项目总承包单位缴纳的配合管理费以及所有的不定因素的风险等。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24（5） | 唱标内容：无 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人，其中采购人代表 2 人，专家 5 人。 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 30.1 | 本项目授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 35.1 | 履约保证金金额：按中标金额的 5 %（中小企业为 2 %）。 在签订合同前，根据《中小微企业划型标准》，若中标供应商为大型企业的，则必须向采购人缴纳采购合同金额的 5 %履约保证金；若中标供应商为中小企业则须向采购人缴纳采购合同金额的 2 %履约保证金；中标供应商为微型企业的则无须缴纳履约保证金。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 货物验收合格满两年后，接到中标供应商申请之日起7个工作日内，退还履约保证金（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名：贺州市公共资源交易中心 账 号：945006010030198890 开户行：中国邮政储蓄银行贺州市分行 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：北京诚佳信工程管理有限公司 ，联系电话：0774-5128338，通讯地址：贺州市八步区翔云街76号 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
|  | 投诉受理方式： 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：贺州市财政局政府采购监督管理办公室 地址：贺州市贺州大道5号 联系电话：0774-5135553 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： □以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 10 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 3. 采购代理费收取银行账户 账户名：北京诚佳信工程管理有限公司贺州分公司 账 号：660000012573300015 开户行：桂林银行股份有限公司贺州支行 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（包括政采云电子签章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“●”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）、及《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70 号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其中预留给小微企业的比例不低于60%的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 7.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31 号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包承诺约定中小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其中预留给小微企业的比例不低于60%的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

##### 8.特别说明

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“供应商须知前附表”。供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章投标文件格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为贺州市电子化项目，异常情况见“投标人须知正文”中“24.开标程序。

##### 20.投标文件的密封和标记

##### /

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”或者咨询政采云客服）

22.2“政采云”平台收到响应文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.4投标人在投标文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟供应商还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.4评标方法及评标标准（3）电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。响应文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各供应商签署电子《政府采购活动现场确认声明书》（如有）。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各供应商代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评审方法为综合评分法。

29.2评标委员会按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

29.3评标原则

（1）评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

（2）评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

（3）评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（4）评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.4评标方法及评标标准

（1）本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

（2）评标委员会按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

（3） 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

30.1 本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确 定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3根据《中华人民共和国民法典》 第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

        - 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

        - 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

        - 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

        - 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

        - 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与采购需求中带“●”的条款发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

        - 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

        - 4.投标文件修正

        - 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

        - 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

综合评分法

1.价格分（满分30分）

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者承诺分包给小微企业的合同份额占到合同总金额规定比例的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

注：在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应该要求其在评标过程合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.技术分（满分68分）

2.1技术性能分（满分23分）

（1）投标文件的技术要求中无负偏离的得23分。

（2）采购需求“技术参数”中带“★”为重要参数要求和条件，有一项负偏离的扣3分，其他参数为常规参数，竞标产品每出现一项负偏离的扣0.5分；最高扣至该项得0分。

2.2技术方案分（满分35分）

（1）整体实施方案（满分5分）

由评标委员会从投标人整体实施方案对项目的整体理解与计划、方案的针对性、完整性、严密性、详细性、科学性等方面进行比较评定独立打分。

一档（0.5分）：对项目理解，方案缺乏针对性，方案简单笼统，详细性不足，完整性差、可行性不足。

二档（2分）：对项目理解基本正确，能从项目实际编制整体实施方案，方案相对完整，有一定的针对性和可行性，整体评价一般；

三档（3.5分）：对项目理解准确深入，针对项目的实际情况和实施条件及要求编制整体实施方案。方案详细具体、周到全面，针对性较强，方案较周密、可行性强，完全满足项目要求，整体评价为良好；

四档（5分）：对项目理解准确深入，针对项目的实际情况和实施条件及要求编制整体实施方案。方案详细具体、周到全面，针对性较强，方案周密、可行性强，完全满足项目要求，并能从项目实际出发提出有价值的优化建议，整体评价为优秀。

不提供整体实施方案的本项得0分。

（2）项目实施重点与难点（满分5分）

由评标委员会从方案对本项目的重点难点的理解及相关方案的准确性、科学性、针对性等方面进行比较评定独立打分。

一档（0.5分）：难点重点表述模糊不清，方案笼统，缺乏可行性，整体评价较差；

二档（2分）：难点重点表述基本清晰，有相应的方案，但方案简单，应用价格不高，整体评价一般；

三档（3.5分）：难点重点表述清晰，分析合理，方案详细，有较强的针对性，可以对项目实施起到指导作用，整体评价为良好；

四档（5分）：对项目难点重点理解分析深入全面，表述清晰，方案详细，有针对性，对项目实施过程的质量与进度保障等方面具有较好指导作用，整体评价为良好；

不提供供货方案的本项得0分。

（3）质量保证方案（满分5分）

评标委员会根据投标人所提供的项目实施质量保证方案的针对性、完整性、严密性、详细性、科学性等方面进行比较评定独立打分。

一档（0.5分）：质量保证方案简单笼统，方案相对详细性不足、针对性不强，完整性、可行性不足；

二档（2分）：质量保证方案相对详细性一般、有一定的针对性，方案比较完整性、可行性一般；

三档（3.5分）：质量保证方案比较详细、具体、有明确的保障措施，针对性较强，方案完整全面、可行性较高；

四档（5分）：质量保证方案详细、具体，保障措施全面、合理，针对性强，方案周密无漏洞，方案完整，可行性较高；

不提供质量保证方案的本项得0分。

（4）进度保证方案（满分5分）

评标委员会根据投标人所提供的项目实施进度保证方案的针对性、完整性、严密性、详细性、科学性等方面进行比较评定独立打分。

一档（0.5分）：进度保证方案简单笼统，方案相对详细性不足、针对性不强，完整性、可行性不足；

二档（2分）：进度保证方案相对详细性一般、有一定的针对性，方案比较完整性、可行性一般；

三档（3.5分）：进度保证方案比较详细、有明确的保障措施，针对性较强，方案完整全面、可行性较高、可操作性较强；

四档（5分）：进度保证方案详细、保障措施全面、合理，针对性强，方案周密无漏洞，方案完整，可行性高，可操作性强；

不提供进度保证方案的本项得0分。

（5）供货方案（满分5分）

由评标委员会从供货方案的完整性、严密性、详细性、科学性等方面进行横向比较评定独立打分。

一档（0.5分）：供货方案简单笼统，详细性不足、针对性不强，完整性差、可行性不足，整体评价较差

二档（2分）：供货方案各个环节相对完整，不存在明显的缺失与漏洞、有一定的针对性和可行性，整体评价一般；

三档（3.5分）：供货方案以项目实际背景、需求及特点为基础编制。供货方案比较详细、方案周到全面，针对性较强，方案较周密，无明显缺失、可行性较强，完全满足项目要求，整体评价为良好；

四档（5分）：供货方案以项目实际背景、需求及特点为基础编制。供货方案比较详细、方案周到全面，方案较周密，无缺失。方案针对供货环节中的问题、风险等分析全面应对有术，方案针对性强、可行性高，整体评价为优秀。

不提供供货方案的本项得0分。

（6）安装实施方案（满分10分）

评标委员会根据投标人所提供的安装方案的资源投入、针对性、详细性、周密性、完整性、科学与可行性方面进行比较评定：

一档（1分）：提供了安装方案，但安装方案相对详细性不足、针对性不强，周密性、完整性、可行性不足或资源投入不合理；

二档（4分）：提供了安装方案，但安装方案相对详细性一般、有一定的针对性，方案较周密、比较完整性、可行性一般，资源投入基本满足需求；

三档（7分）：提供了安装方案，安装方案比较详细、针对性较强，方案较周密无明显漏洞，方案完整无明显缺失、可行性较高，资源投入满足需求；

四档（10分）：能够根据采购需求编制安装方案，安装方案详细、针对性强，方案周密无漏洞，方案完整，技术程序清晰、严密、可行性较高，资源投入充足、保障有力，方案具有较好弹性与适应性。

不提供安装方案的本项得0分。

2.3售后服务方案分（满分10分）

一档（1分）：售后服务方案（维修响应时间、维修方式、备品备件、质保期后维修服务及零配件的费用、驻场售后工程师、回访、巡检等方面）内容不齐全，不完善，欠实际考虑。

二档（3分）：售后服务方案（维修响应时间、维修方式、备品备件、质保期后维修服务及零配件的费用、驻场售后工程师、回访、巡检等方面）内容齐全，但缺乏保障响应具体措施。

三档（5分）：售后服务方案（维修响应时间、维修方式、备品备件、质保期后维修服务及零配件的费用、驻场售后工程师、回访、巡检等方面）内容齐全可行、合理、可行，有售后服务体系和维保方案，有一定的保障响应具体措施。

四档（7分）：售后服务方案（维修响应时间、维修方式、备品备件、质保期后维修服务及零配件的费用、驻场售后工程师、回访、巡检等方面）内容细致、合理、可行，保障响应措施具体有力，售后服务体系完整，维保方案齐全，提供故障处理流程，售后服务能力有保障。

五挡（10分）：售后服务方案（维修响应时间、维修方式、备品备件、质保期后维修服务及零配件的费用、驻场售后工程师、回访、巡检等方面）内容齐全细致、科学合理、可行性高，全部内容都优于招标文件要求，并且符合实际，可行性高，保障响应措施具体有力，售后服务体系完整，维保方案齐全，提供完整的故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务能力有保障。

注：不提供售后服务方案分的不得分。

3.商务分（满分2 分）

（1）优先采购节能产品。属于节能产品政府采购品目清单优先采购的品目，每有一项节能产品加0.5分，满分1分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

（2）优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加0.5分，满分1分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分]

总得分=1+2+3。

第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序推荐中标候选人并依照次序确定中标人。总得分相同的，以投标报价（不计算价格折扣）由低到高顺序排列。得分相同且投标报价（不计算价格折扣）相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知正文”8.1 规定推荐。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第五章  拟签订的合同文本

贺 州 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

项目编号：

采购人：

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同书 （格式）

合同名称：

合同编号：

甲方：贺州市人民医院（采购人）

乙方：               （成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款；

⑵投标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件；

⑶ 采购需求和说明；

⑷ 成交通知书；

⑸ 甲、乙双方商定经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中所列内容以及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：       （¥   ）人民币。

5、付款条件：

（1）签订合同后设备和材料及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的30%价款；

（2）全部货物安装完成 60%进度后支付至合同总额的50%；

（3）全部货物安装完成 80%进度后支付至合同总额的70%；

（4）全部货物安装完成后支付至合同总额的80%；

（5）竣工验收合格签字盖章并且结算定案后支付至结算总价的100%；

注：除首次款外，其他付款，中标人必须提供已完成支付项目工人款、材料款相关证明。

6、交货时间

本合同项目交货时间在合同的基本条款中有明确规定，即签订合同后330日历天交货、安装、调试、验收并交付使用。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

在贺州市内采购人指定地点，分   次，共   （台/套）交清。

9、合同生效及其它

（1）本合同一式陆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执贰份，北京诚佳信工程管理有限公司执贰份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：贺州市人民医院         乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：542899                        邮政编码：

地    址：贺州市八步区西约街150号      地    址：

联系电话：0774-5611716                  联系电话：

开户名称：                              开户名称：

开户银行：                              开户银行：

银行账号：                              银行账号：

合同签订时间：2023年  月  日

合同签订地点：贺州市人民医院

合同基本条款

（一）说明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国民法典》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

（二）货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、竞标文件及评标小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货安装竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

（三）货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

（四）质量保证

4.1乙方应按招标文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，按以下第三种办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《采购需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4本项目所有货物质保期   年，在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，并负责赔偿。

（五）验  收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2验收标准：

（1）验收小组组成：采购单位及相关单位，如需技术支持，可在专家库中随机抽取两名专家参与验收。

（2）中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为验收小组收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交验收小组。

（3）验收小组对中标供应商所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由中标供应商承担。

（4）验收小组发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的中标供应商应立即予以更换，不得拒绝和延误，产生的损失由中标供应商负责。如供应商拒绝或延误的，采购单位可解除与中标供应商签订的合同，并按合同要求追究违约责任。

（5）验收小组应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标供应商或中标供应商委托代理方必须在现场。

（6）验收小组不按规定验收的，由相关部门追究责任。

5.4乙方负责设备保险、装卸、安装、调试、与我院信息系统连接、端口开发及通过相关部门检测验收，并承担相应费用。

5.5在验收合格前的所有风险和责任均由乙方承担。

（六）货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

（七）交货期及交货方式

7.1交货时间：按《采购需求和说明》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：按《采购需求和说明》规定地点交货。

（八）付款方式

8.1  本合同以人民币付款。

8.2  付款方式：见合同书。

8.3  付款方式：转账。

（九）保密条款

9.1未尽事宜按照双方签订的保密协议执行。

（十）违约责任

10.1双方应本着友好合作的态度履行各自合同义务，若乙方逾期交货，每天按合同额的1%支付违约金，逾期超过10天仍不能交货，或验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿；

10.2乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的百分之五。

10.3乙方提供的成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

10.4由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

10.5乙方若未按售后服务约定的时间、方式履行售后服务义务的或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。其中，违约金的计算方式为：每违约一次/项则向甲方支付合同价款的1%的违约金。

（十一）不可抗力事件处理

11.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十二）合同争议解决

12.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

（十三）合同的组成及解释

13.1本项目的招标文件、符合采购要求的竞标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分。若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件。

（2）甲方确认的采购要求。

（3）合同附件。

（4）中标或成交通知书。

（5）招标文件（含答疑）。

（6）符合采购要求的竞标文件。

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）其他合同文件。

13.2前述文件应认为互为补充和解释，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

13.3前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作的补充和修改，属同一项文件的，应以最后签署的为准。

（十四）通知与送达

14.1本协议项下对合同一方对另一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

14.2任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

14.2.1如果是传真，则在发送当日视为送达。

14.2.2如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

14.2.3如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达。

14.2.4如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到。

14.2.5如果同时使用几种通知方式，以其中较快到达接收方者为准。

14.2.6若送达日为非工作日，则视为在下一个工作日送达。

本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

甲方指定本项目联系人为：         电话号码为：          微信号为：

乙方指定本项目联系人为：         电话号码为：          微信号为：

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章 投标文件格式

### 一、投标文件外层封面格式

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 所投分标： | （如有） |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

### 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方                             （项目名称） （项目编号：                ）的招标公告，签字代表     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                        邮编：

电话：               传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

投标人（电子签章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）:

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：

项目编号：                  投标人名称：                         单位：元

| 贺州市人民医院城东分院住院楼CCU、血透室、ICU、产房、门诊医技楼手术部、儿童专科楼手术部设备采购及安装项目 |
| --- |
| 一、住院楼2FCCU室设备采购及安装 |
| 总序号 | 序号 | 项目名称及主要参数 | 项目名称及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 二、住院楼3F血透室设备采购及安装 |
| 三、住院楼4FICU室设备采购及安装 |
| 四、住院楼5F产房设备采购及安装 |
| 五、门诊医技楼4F手术部设备采购及安装 |
| 六、儿童专科楼设备采购及安装 |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ）（包含税费等所有费用） 交付时间：签订合同后 日历天交货、安装、调试、验收并交付使用。 |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

投标人（电子签章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）:

日期：    年   月   日

### 三、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（电子签章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（电子签章）：

年    月    日

4.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

投标人（电子签章）：

年    月    日

5.分包承诺书扫描件

由拟发包人及分包承接人双方签字并加盖公章的分包意向协议（格式如下）及拟接受分包单位的企业营业执照（扫描件）（如分包请提供）

分包意向协议

分包发包人：                       （投标人名称）

分包意向人：                      （拟接受分人名称）

根据                                  （项目名称）招标文件的规定，如本单位参加                （采购人）单位的                             （项目名称）项目采购活动且有幸成为中标（成交）供应商，我公司将按约定将本项目中                     （拟分包内容简要描述），分包给                          （分包意向人名称）承接实施，                          （分包意向人名称）企业为         （中型、小型、微型） 企业。拟分包部分总金额占我公司投标报价总金额比例为：     %，同时，我单位将本项目中                     （拟分包内容简要描述），分包给                          （分包意向人名称）承接实施，                          （分包意向人名称）企业为         （中型、小型、微型） 企业。拟分包部分总金额占我公司投标报价总金额比例为：     %。

分包发包人：                       （公章或电子签章）

法定代表人或授权委托代理人签字：

（如为授权委托代理人签字须提供授权委托书）

分包意向人：                      （公章或电子签章）

法定代表人或授权委托代理人签字：

（如为授权委托代理人签字须提供授权委托书）

投标人（电子签章）：

年    月    日

### 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我                    （姓名）系                             （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加                                                 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称        ：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”和“二、商务条款其他要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人（电子签章）：

日  期：

7.投标人履约能力业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人（电子签章）：                                                                               年    月    日

### 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

投标人（电子签章）：

日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“货物需求一览表”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件采购需求“货物需求一览表”，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（电子签章）：

日 期：

### 六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                 质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：              公章：           日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。