南宁市政府采购

公开招标文件

(货物类、交易)

项目名称：南宁市福利中医医院医疗设备采购

项目编号：NNZC2020-10117A

审批编号：[2020]NCCSH301009/0263/1

采购人：南宁市福利中医医院

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2020年09月

目     录

第一章  公告	2

第二章  货物需求一览表	5

第三章  评标方法	41

第四章  投标人须知	44

一    总  则	46

二    公开招标文件	49

三    投标文件	50

四    投标	53

五    开标、资格审查与评标	53

六    合同授予	57

七    其他事项	58

第五章  投标文件格式	59

第六章  合同条款及格式	70

第七章  质疑材料格式	77

一    质疑函（格式）	77

二    质疑证明材料（格式）	78

- 第一章  公告

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准（审批编号：[2020]NCCSH301009/0263/1），现就南宁市福利中医医院医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称:南宁市福利中医医院医疗设备采购

二、项目编号：NNZC2020-10117A

三、采购组织类型：集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及预算金额

| 分标号 | 采购名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
|  | 南宁市福利中医医院医疗设备采购 | 269.49万元 |

六、合格投标人的资格要求

1.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。

3、具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

4、不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1.时间：自公告发布之日起。

2.地点：南宁政府采购网。

3.方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。

4.售价：招标文件不收取费用。

八、公告期限：自本项目公告发布之日起5个工作日。

九、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年10月21日09时30分前将投标文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2020年10月21日09时30分南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。

十二、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）, http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网) , http://zfcg.nanning.gov.cn（南宁政府采购网）。

十三、业务咨询：

采购人：南宁市福利中医医院,联系人：唐运僧 ；联系电话：0771-2503821

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心；项目联系人：刘世伟；联系电话：0771-5505162传真：0771-5532986

政府采购监督管理部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-2189091

南宁市政府集中采购中心

2020年09月27日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。

5、如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号。

6、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 分项预算 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 医用中心制氧系统 | 1套 |  | 第一部分: 设备配置一览表 1、制氧主机：1台，产氧量：≥6m3/h，浓度：93±3%（V/V） 。 2、高效螺杆空压机：1台,合格产品，功率7.5kw。 3、冷冻式干燥机：1台，合格产品，满足空压机排气量需求。 4、气体过滤系统：1套，合格产品，满足空压机排气量需求。 5、空气储罐：1台，优质碳钢，容积≥0.6立方，最大工作压力0.8MPa。 6、氧气储罐：优质不锈钢，容积≥2立方，最大工作压力0.8MPa。 7、氧气纯度监测仪：1套，合格产品，在线检测 8、氧气流量计：1套，合格产品，在线检测。 9、报警装置：1套，断电报警、自动反相、超载、负荷保护等报警功能。 10、细菌过滤器：1套，合格产品，使氧气无气味、无水分、无油、无细菌、无微粒。 11、连接管道及阀门配件：1套，采用不锈钢材料。 12、分子筛解吸器：1台，具有专利技术，高效而快速的对分子筛进行解吸。 13、制氧系统软件：1套，拥有软件著作权的控制系统软件。 14、运行维护系统软件：1套，拥有软件著作权的维护系统软件。 第二部分：技术要求及说明 一、内容 医用中心制氧系统供货、安装调试； 二、技术标准及技术规范 1、YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》 2、GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》 3、GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》 4、GB/T14976《不锈钢管无缝钢管》 三、总体要求： 1、制氧站的设计、安装调试； ★1.1所投设备必须获得《医疗器械注册许可证》并符合YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》。 1.2制氧设备及所产氧气的理化指标应符合或优于国家YY/T0298-1998标准。制氧设备开机30分钟，氧气产量和浓度应达到标准要求。 1.3 为满足医院停电，用氧量骤增等不可遇见情况下的用氧要求，需与医院原有汇流排对接。 ★1.4 医用中心制氧系统的工作原理为变压吸附（PSA）原理。 1.5 制氧设备必须是无油设计,所有零部件,具有抗氧气、水分和其他周围材料的腐蚀,制氧设备配套之间的连接管道为不锈钢管。 1.6 制氧设备本体噪声须优于国家标准，外环境噪声低于45dB（A）。 1.7 系统必须具有可靠性和安全性。 1.8 运行成本低，能耗低，产氧量高（要求在参数中标明具体的数据）。耗电≤1.5KW/Nm3。（用系统中所有耗电设备的额定功率之和除以设备最大产氧量所的值为每生产一立方氧气的耗电数） ★1.9采用全自动控制，针对医院原有制氧系统及周围空间，提出系统合理的设备安装及与原制氧系统联动的技术方案。保证此过程中不影响医院的原制氧系统的正常运行，并且不影响医院的正常供氧。 四、配置及技术要求 1. 制氧站采用医用制氧机。 2. 医用制氧机的工作原理必须为PSA变压吸附原理，且具有目前世界领先技术。 3.医用制氧机的启动与停止根据医院用氧量的变化自动控制，每台机组可单独连续运行，并且根据氧气使用状况逐台并联运行，自动控制，保证最经济地安全不间断供氧，采用全自动控制。 4. 医用制氧机配置要求： 4.1制氧主机 1套。 ⑴采用双吸附塔。 PLC控制。吸附塔材质为不锈钢； ★⑵每台每小时制氧量≥6M3，氧气纯度为93±3%（V/V），出口压力0.4-0.45MPa； ⑶UOP新型分子筛，需提供相关证明文件。分子筛正常使用寿命超过10万小时； ⑷ 原装进口气控阀，使用寿命超过300万次； ⑸ 配置压力控制器，可根据使用情况调整自动停机和开机状态； ⑹ 系统性能稳定可靠，运行成本低； ⑺ 制氧主机控制台上必须显示各部件动作的工艺流程图和氧气纯度、输出压力，氧气流量的数据（液晶数字）； ⑻ 具备氧气欠压或过压时报警功能。 4.2高效螺杆空压机（合格产品） 1套。 ★⑴ 采用合格产品； ⑵ 单机功率≤7.5KW，噪音小于等于66dB，排气压力大于等于0.7Mpa，排气量：≥1.2m3/min； ⑶ 具有全电脑数字控制功能，轻触式按键，友好的人机对话界面； ⑷ 具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能； ⑸ 具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能。 4.3冷干机 1套 ★⑴合格产品，处理气量≥2.1m3/min，满足空压机需求； ⑵ 采用高效双级冷冻方式，冷却方式为风冷； ⑶ 二次热交换器的使用，杜绝了外管凝露现象的发生； ⑷ 出口压力露点控制在3℃—10℃范围； ⑸ 具有自动排水功能。 4.4多级过滤系统 1套 ★⑴ 合格产品。处理气量≥2.5m3/min，满足空压机需求。超低的初始压降，0.01-0.07Mpa； ⑵ 前级过滤器可有效分离99%的液态水，去除3μm以上的粒子； ⑶ 中级过滤器精度为：去除0.3μm以上的粒子，使油雾含量小于等于1.0mg/m3； ⑸ 后级过滤器器精度为：去除0.1μm以上的粒子，使油雾含量小于等于0.1mg/m3。 4.5空气储罐 ★⑴ 容量0.6m3/台，1台;碳钢材质； ⑵ 工作压力：0.8MPa； ⑶ 符合国家特种设备安全监察条例； ⑷ 须提供压力容器生产厂家的制造资质证书。 ⑷ 须提供压力容器生产厂家的制造资质证书。 4.6氧气储罐 ★⑴ 容量2m3/台，1台;不锈钢材质； ⑵ 工作压力：0.8MPa； ⑶ 符合国家特种设备安全监察条例； ⑷ 须提供压力容器生产厂家的制造资质证书。 4.7氧气纯度监测仪（合格产品） 1台 ⑴ 须具有在线检测功能，使用寿命长； ⑵ 须具有实时液晶数字显示功能，精确度达0.1%； ⑶ 提供信号和报警输出端口； ⑷ 具备氧气纯度不足报警功能。 4.8氧气流量计（合格产品） 1台 ⑴ 具有在线检测功能； ⑵ 具有液晶数字显示功能； ⑶ 有实时测量和累计显示功能。 4.9报警装置 1套 即断电报警、自动反相、超载、负荷保护等报警功能； ⑴ 配备氧气压力高低压自动报警装置，实时检测输出氧气压力； ⑵ 系统电源断电自动声光报警装置，声强大于等于65dB； ⑶ 系统配置氧气压力过低自动报警装置，实时检测输出的氧气压力。 4.10细菌过滤器（1支）：活性炭过滤,使氧气无气味,无水分,无油,无细菌，无微粒。 4.11连接管道及阀门配件（1套），釆用不锈钢材料，在与原有供氧管路连接处加装截止阀，以方便断开。 4.12分子筛解吸辅助装置（1台）：高效而快速的对分子筛进行解吸，消除分子筛吸附能力的衰减现象，保持分子筛活性，提高分子筛寿命，从而提高提取率，降低能耗。 4.13医用中心制氧系统软件（1套）：拥有软件著作权的控制系统软件，实现系统自动控制。 4.14运行维护系统软件（1套）：拥有软件著作权的运行维护系统软件，实现系统运行及维护提醒。 5 必须提供医疗器械注册检测报告，制氧设备开机30min，其产氧量和氧浓度应达到规范要求。 1、其它要求： 1.1 技术资料： 1.1.1投标人须向采购人提供操作手册，维修手册(包括详细的维修技术资料，维修线路图，软件等)等资料。 1.1.2投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求、图纸及参数等。 2、技术培训要求： 2.1 投标人应免费提供现场安装及技术培训，保证操作使用人员熟练掌握设备的各种功能和日常维护保养，协助使用人员完成简明操作规程和保养规程的制定。 2.2 免费培训医学工程人员，保证医学工程人员熟练掌握维护保养及基本维修技能。 3、投标人应根据“评分标准”的相关要求，对所投产品的特有技术进行简明扼要的描述。 4、提供详细的服务范围、服务承诺及包修期限。 | 850000 |
| 2 | 制氧机 | 4台 |  | 5L机，氧气浓度：≥90%，氧气流量：0.125-5L/min,产品功率：300W ，制氧方法：物理制氧，产品特点：超轻，超静音，12档流量调节 | 20000 |
| 3 | 臭氧空气消毒机 | 1台 |  | 1、适用于医院Ⅱ类环境、Ⅲ类环境、Ⅳ类环境的室内空气静态消毒（无人环境使用）。 2、中文触摸屏操作运行监控系统 3、程控器（自动开关机功能）+定时器（临时手动开机，延时自动关机功能）。 4、高压电晕放电臭氧管+高压变压器。 5、供电电源：单相220V±22V 50HZ±1HZ 6、安装方式：移动式 | 3500 |
| 4 | 呼吸机 | 1台 |  | 1 基本特征 1.1 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 ★1.2采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800，≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 1.3 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 1.4 ≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 ★1.5电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 1.6 具有有创通气模式、无创通气模式 1.7 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 1.8 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 ★1.9吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 1.10 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 1.11 呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。 2 呼吸模式及功能 2.1 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式 2.2 可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。 2.3 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。 2.4 具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 ★2.5具备氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳 2.6 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能 3 设置参数 ★3.1潮气量：20ml—2000ml 3.2 呼吸频率：1-100次/min 3.3 SIMV频率：1-60次/min 3.4 吸/呼比：4:1—1:10 3.5 最大峰值流速：≥210L/min 3.6 吸气压力：5--80 cmH2O 3.7 压力支持：0—80cmH2O 3.8 PEEP：OFF,1--45 cmH2O 3.9 压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O 3.10 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min 3.11 氧浓度：21—100% 3.12 叹息功能：有 4 监测参数 4.1 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测 4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测 4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 4.6 吸入的氧浓度的监测 4.7 趋势图和趋势表显示 ★4.8具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 4.9 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 5 其他功能 5.1 便利的锁屏功能 5.2 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 5.3 提供直流（12V）和交流两种供电方式 5.4 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 | 280000 |
| 5 | 幽门螺杆菌测试仪 | 1台 |  | 一、技术性能指标 1、对14C标准源探测效率应≥15%； 2、14C本底的计数率≤50CPM； 3、仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差≤30%； 二、仪器参数 仪器原理：电离计数方式 电源电压：AC 220V±22V （47～51）Hz 安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别 使用环境：温度5℃～40℃，相对湿度：≤75% 仪器体积：≤（L×W×H）320mm×300mm×280mm 仪器功率：＜30VA。 仪器重量：≤14Kg 预热时间：≥30min | 160000 |
| 6 | 干式荧光免疫分析仪 | 1台 |  | 1、方法学:荧光免疫 2、工作模式:机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量：20个试剂卡 3、测试速率:近200个测试/小时 4、光源:LED蓝光 5、激发光谱:中心波长λ0=470nm 6、接收光谱:中心波长λ1=525nm 7、检测通道:20个检测通道 8、显示系统:10寸全触摸 9、软件系统:Linux 10、结果数据管理:可智能选择保存结果时间区间，最多可存储结果数据20000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理 11、打印系统:内置热敏打印机 12、通讯硬件接口:4个USB接口；1个COM接口；一个以太网络接口；1个VGA接口； 13、通讯支持:支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接 14、电源输入接口:3P电源端口 | 80000 |
| 7 | 电动负压吸引器(带脚踩） | 4台 |  | 1、无油式 2、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 3、负压调节范围：0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值 4、噪音：≤65dB(A) 5、抽气速率：≥20L/min 6、贮液瓶：2500ml ×2（玻璃） 7、输入功率：≤180AV 8、电源： AC220V±22V.50hz±1hz 9、使用范围：急诊室．手术室．妇产科．监护室、内镜室、病房、救护车等。适用于各医疗机构吸除患者气道内分泌物，手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液等。 | 12000 |
| 8 | 12导联便携式心电图机 | 2台 |  | 1、全数字3通道心电图机，提取人体心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究； 2、尺寸：56mm*260mm*194mm； 3、含电池重量不大于1.5Kg，非常便携； 4、采样率：1000采样点/秒； 5、起搏检测采样率：16000采样点/秒； 6、采用先进的直流耦合心电放大器，保障在除颤等冲击后波形迅速恢复； 7、提供预采集模式，用户无须等待心电波形的采集时间； 8、动态范围：差分输入 ±10 mV, 极化电压 ±600 mV； 9、分辨率：1 μV/LSB @ 500 sps； 10、频率响应：–3 dB @ 0.05 to 150 Hz； 11、基线漂移滤波：0.05 Hz, BDR； 12、低通滤波：20 Hz, 35 Hz, 150 Hz； 13、交流滤波：50/60 Hz±0.3 Hz； 14、共模抑制比不小于110 dB； 15、模数转换：24bit； 16、输入阻抗不小于50MΩ @ 10 Hz； 17、患者漏电流：<10 μA； 18、实时心率计范围：30-300BPM ± 10% 或 ±5 BPM, 两者取更大者； 19、开机时间5秒以内，保证快速临床响应； 20、灵敏度/增益：5, 10, 20 mm/mV, 自动； 21、5英寸彩色LED背光液晶显示器，分辨率高达800*480； 22、内置可充电锂电池，可供6小时持续操作（不打印）或打印500份报告； 23、关机状态下3.5小时充满电池； 24、80mm热敏点阵式记录仪，可兼容热敏卷纸和热敏折叠纸； 25、走纸速度5, 12.5, 25, 50 mm/s可升级； 26、提供额外的4*2.5s 紧凑版打印格式，诊断报告显示于波形上方，节约用纸； 27、强大的内部存储可存储800份报告； 28、Glasgow大学静息心电算法用于心电测量及解析，提供可靠的诊断报告供临床参考； 29、患者信息可包括ID，年龄，出生日期，性别，种族，用药情况，既往疾病类型； 30、小儿患者提供V4R导联替换V3导联的算法和诊断支持。 | 30000 |
| 9 | 人机共存空气消毒机 | 6台 |  | 1、等离子体净化消毒，绿色环保，可在人机共存的环境中使用，对人与物品无损害，对环境无二次污染 2、负离子清新空气，有利于人体的健康 3、智能控制器具有过滤网累时提示，整机累计时间功能 4、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒 5、风机故障自动报警 6、微电脑智能控制，具有手动、自动、定时三种工作模式以及三个风速档位供用户自由选择，每天可自动循环运行且掉电记忆 7、操作简单，大尺寸LCD高清数字动态液晶中文显示、触摸式按键操作、遥控距离可达5米 8、使用寿命长，机芯寿命达5年，降低使用维护成本 9、消毒指标：符合卫生部《医院室内空气消毒技术规范》，菌落总数：≤200cfu/m3 10、设备持续工作2小时，可使120m³以内房间空气中的自然菌的消亡率≥93.41%，达到消毒合格要求。 12、净化指标：能净化去除空气中的甲醛、氨气、苯化合物、花粉等有害气体与异味 13、空气中的臭氧量：<0.07mg/m3 14、 等离子体密度分布（m-3）：5.14×1017—7.66×1017m-3 15、适用体积：≤120m3 16、循环风量：≥960m3/h 17、采用低噪音、低能耗直流无刷电机，噪声：≤60 dB（A） 18、正常工作环境：温度范围：-10℃～40℃湿度：≤90%大气压力范围：86kPa~106kPa 19、工作电源：220V50Hz、输入功率：≤130W 20、外型尺寸：约370×400×830mm 21、机壳采用平板式全塑壳制作，具有多彩亚克力印花面板，面板颜色可根据用户的需求配置 22、安装方式：落地式 | 48000 |
| 10 | 床单元臭氧消毒机 | 1台 |  | 1、宽电压设计：工作电压AC185-264V 50HZ 2、输入功率：300W 3、有抽真空功能，抽气量大，速度快。气泵流量：50L/min, 4、臭氧发生量：5000mg/h 5、臭氧输出浓度：≥1000mg/m3 6、外形尺寸：36×38×98CM 7、输出压力：≥20kpa（0.02Mpa） 8、消毒方式：全自动抽真空渗透消毒 9、臭氧泄漏量：≤0.16mg/m3 10、噪声:≤45db(A) 11、有双重解析功能，解析效果好，速度快,臭氧解析方式为快速分解还原。 12、臭氧发生管使用寿命不低于15000小时 可提供检测报告 13、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对自然菌的杀灭对数值≥1.00 14、机身设计便于移动，外壳要求采用优质阻燃复合材料，抗氧化易擦拭 15、机器具有抽气功能，充臭氧可抽出被褥内部的空气；消毒彻底无死角； 16、使用二级式解析器，臭氧解析后分解成氧气，采用吸附性强可重复使用的材料作为解析材料； 17、可同时对二张床位进行消毒，充分提高床位利用率，每张床位可独立操作 18、消毒过程全自动智能控制，一键式操作，亦可手动操作，可在手动状态进行各个过程时间的设定，定时时间可根据需要设定并记忆； 19、具备臭氧发生器无臭氧产生时自动报警并停机保护功能； 20、不锈钢电磁阀及硅橡胶管选用了耐氧化的管路材料； 21、消毒袋采用密封式袋口，气密性好，操作使用方便； 22、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等；具有对消毒物品有增白的作用； 23、设备程序运行采用抽气-消毒-保持-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0～99min，操作简便。 | 22000 |
| 11 | 移动式紫外线消毒机 | 3台 |  | 1、采用高强度紫外线杀菌装置，灯架可升降。 2、适用范围：门诊、医务室、实验室、办公室等公共场所。适合在没有人的情况下使用。 3、主要用于杀菌和空气消毒使用 4、输入功率：2×36W 5、电源：～220V±10% 50Hz 6、紫外线波长：253.7nm 7、灯管展开高度：114.00cm | 1500 |
| 12 | 心电图机 | 2台 |  | 1、12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸； 2、起搏器采样率不低于16,000Hz； 3、无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4、电压分辨率不低于1uV； 5、模数转换不低于24位； 6、Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 7、开机出波形时间不超过7秒； 8、内置存储容量不低于800份； 9、电池单次充电至少可供打印400份报告； 10、屏幕可预览完整的心电图报告； 11、更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 12、输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 13、可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 14、可支持条形码扫描枪接收患者； 15、U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 16、波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 17、记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； 18、心电放大器：直流耦合； 19、走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； 20、重量不大于5Kg。 | 50000 |
| 13 | 输液泵 | 9台 |  | 1.输液泵必须具备SFDA注册证及登记表。流速：1-2000mL/h 2.所有输液泵均支持级联功能，能与床旁输注工作站结合组成床旁输注管理系统。 ★ 3.输液泵3.5寸超大全彩屏。 4.所有输液泵均要求具备速度模式、微量模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、滴数模式八种工作模式。 5.输液泵初设始设置支持洁瑞、哈娜好、洪达三种输液器，预留5个自定义目录，可根据市场主流品牌自行设置，支持外径φ3.8mm±0.2mm、壁厚δ0.4～0.5mm。 6. 快排功能（BOLUS）: 默认700mL/h,100 ～2000 mL/h，流速步进：最小以1 mL/h变化;丸剂量流速误差：±5%；丸剂量范围： 0.1～50.0 mL，最小以0.01mL变化；支持手动快进、自动快进。 7.输液泵偹开机自检功能，精度<=±5%。 8.输液泵时间范围：00:00:01～99:59:59，步进值=1。 9.输液泵支持中文、English两种语言模式。 10.KVO功能：可选择打开、关闭；KVO速度设定范围：0.1～10.0 mL/h，最小以0.1mL/h步进。 11.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 12.动态压力监测和压力报警功能，压力报警阈值：20kPa～130kPa，步进值=10 kPa, 10 kPa,阻塞报警精度应为±15 kPa或±15%，取大者。 13.防虹吸功能(防重力自由流)功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 14.双重气泡探测：气泡大小设定范围40～800uL可调，步进值=20uL,泡报警精度±15uL或者±20%，取大者。当单个气泡达到设定值,应触发报警。 15.内置数据存储器，自动存储历史记录>=10000条，数据存储时间在八年以上。 16.具备药物库功能，可自由选择输液的药物。 17.输液泵性能支持双CPU结构，接口支持无线接口、USB接口、滴数传感器接口。 18.电源：AC100V～240V 50/60Hz DC=14.4V; 流速5mL/h连续工作不小于10小时。 19.检测标准：EMC（YY0505）、安全（9706.27）、安全（YY 0709）、安全（9706.1）、医疗体系认证（ISO13485）、国外（60601-1）、国外（60601-2-24）、国外（60601-2）国外（60601-1-8）。 | 72000 |
| 14 | 注射泵（双通道） | 5台 |  | 1、注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器 2、注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。 3、注射速度：10mL注射器：0.1mL/h~420mL/h， 20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器：0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器：0.1mL/h~1600mL/h，0.1mL/h~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 4、快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。 5、速度增量：0.1mL~1600mL/h， ＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 6、注射精度：±2%（注射器误差不大于1%） 7、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式 8、双操作输入模式：按键和穿梭键 9 、六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h； ug/kg/h；ug/kg/min 10、报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、 注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警。 11、其他功能：注射器自动识别、累计量显示、 阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口 12、历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录 13、KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减； b）KVO流速误差≤±5% 14、丸剂量注射速度： 10mL注射器： 200mL/h~420mL/h 20ml注射器： 300mL/h~650mL/h 30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h 50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h 丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减 15、阻塞灵敏度：高中低三档可选择， 分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。 16、工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%； 大气压力：860hPa～1060hPa； 存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa 17、电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V 电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。 18、整机功耗：≤30VA 尺寸：330（长）×125（宽）×225（高）（不含突出部分） 重量：约4.5kg 19、安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行 20、适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射 适用于国内外生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。 | 100000 |
| 15 | 胰岛素泵 | 1台 |  | 1、电机：一体式减速编码电机 2、有防水功能（IP×7） 3、屏幕显示：动画、图标、中文 4、储药器容量：3mL 5、胰岛素选择：U-100/ml 6、有装药自动定位读数功能 7、操作模式：4种 8、有背景光 9、有屏幕显示胰岛素余量 10、屏幕显示电池余量：有 11、屏幕显示基础曲线：有 12、基础率分段：24个时段 13、基础率输注最小时段：60分钟 14、基础率输注方式：最小间隔2分钟 15、基础率设置范围：0.1U～4U 16、临基率方式：当前基础率的倍率 17、临基率范围：0% ～ 250%（间隔25%） 18、大剂量设置范围：0.1U～87U 19、大剂量输注速度：约10U/分钟 20、大剂量设置增量：0.1U(0-10U)，1U(10-87U) 21、预设餐前量：有 22、自动分配基础率功能：有 23、历史基础率方案调用功能：有 24、上次餐前量显示：有 25、日总量回顾：50次 26、基础量回顾：50次 27、大剂量回顾：50次 28、排气回顾：50次 29、报警回顾：50次 30、自动报警功能显示：7项 31、报警方式：音频、振动报警 32、电池：一节DC 3.0V锂电，, 33、内部时钟：24 小时制，用户可调整时间，有备用电池 34、安全防护设定：自动锁键功能； 35、安全防护设定：密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量） | 36000 |
| 16 | 中央监护系统 | 1套 |  | 一、中央监护系统主机（1台） 1.主机配置： 1.1主机：监护系统配套控制主机，配有声卡,标准键盘及鼠标。 1.2显示器≥19英寸液晶显示器，分辨率1280×1024，多种显示方式。 1.3监护系统数据导出设备：品牌激光打印机，支持A4纸打印。 1.4通信组件：有线802.3协议、 10/100M自适应 TCP/IP通信或无线 433MHz，RS422。 2.软件要求： 2.1操作系统:Win7或者XP操作系统，中文操作界面，有大字体显示方式，能满足各种复杂的监测环境，安全可靠稳定长时间运行。 2.2可同屏监护16个床位，支持66个床位，单屏可同时显示≥16床位，可在1-16床位之间调整布局双屏可同时显示≥32床位布局，可分主控屏与辅助屏。 ★2.3可实现重点监护，单床最多可显示≥13道波形。 2.4可远程控制床边机进行血压测量。 2.5自动识别床位，打开床边机即可监护，并支持转床操作。 2.6可有线或无线与床边机联网通讯，双向控制。 2.7数据回顾和存储功能要求：具有≥96小时全息心电波形存储及回顾。 2.8具有≥300小时波形、趋势和数据存储和回顾功能。 2.9具有≥2000条报警事件存储和回顾功能。 2.10具有NIBP数据列表存储和回顾功能。 2.11可实现多次监护数据同屏回顾。 2.12支持≥4万个病人的数据存储与管理。 2.13具有掉电存储功能。 2.14心电数据、趋势数据和报警事件、异常心电查询功能。 2.15报警要求：具有声光双重三级报警功能，具有优先级报警设置功能，不同的病人有不同的报警级别，符合临床关注的重点，具有自动保存报警记录功能。 2.16报警列表及回顾：有单独的报警事件列表，一键回顾报警事件功能。 2.17可实现单床拷屏打印，打印≥13道波形。 2.18语言种类：中文、英文动态切换。 3.监测参数要求： 3.1显示参数：心电（ECG），ST段，心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SP02)，脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（EtCO2），麻醉气体(N2O、O2、AA) ，无创心排（ICG），麻醉深度指数（CSI）。 3.2显示波形：ECG，RESP，SP02，IBP，EtCO2，ICG。 二、病人监护仪（8台） 1、产品设计： 1.1模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔。 1.2主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量。 1.3监护仪标配触摸屏，夜光按键，方便操作。 2、屏幕显示： ★2.1彩色防眩液晶显示屏，屏幕≥12.1英寸，分辨率为800×600。 2.2波形显示通道数10，可升级为12通道，波形颜色与位置可调。 2.3具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等7种显示界面。 2.4 360度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息。 3、监测功能： 3.1标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏。 3.2选配功能：Masimo/Nellcor血氧饱和度、有创血压IBP、呼末二氧化碳（主流/旁流/微流）、麻醉气体等。 4、心电规格： 4.1三/五导联，可选配十二导联。 4.2具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰。 4.3心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm。 4.4心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)。 ★4.5心律失常分析≥26种。 4.6具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态。 4.7具有≥5通道ST段分析功能。 5、呼吸规格： 5.1监测方法：胸阻抗法。 5.2呼吸率监测范围：0～150 bpm。 5.3呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)。 5.4窒息报警：0～60s。 6、血氧饱和度规格： 6.1抗运动、抗弱灌注。 6.2具有脉搏调制音功能。 6.3血氧饱和度测量范围：0～100%。 6.4血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态）。 6.5可选配Nellcor或MASIMO血氧技术，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数波形。 7、脉搏规格： 7.1脉率测量范围：20 bpm～250 bpm。 7.2脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者。 8、无创血压规格： 8.1测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。 8.2具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能。 8.3测量模式：手动、自动、快速（STAT）。 8.4具有辅助静脉穿刺压力功能。 9、报警： 9.1 360度声光双重三级报警功能。 9.2 L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯。 9.3 具有护士呼叫功能。 10、数据存储： ★10.1 ≥150小时趋势图表存储与回顾功能。 10.2 ≥128组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储， 波形长度8s、16s、32s可选。 10.3 ≥128个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储，波形长度8s、16s、32s可选。 10.4 ≥1000组NIBP测量结果存储。 10.5具有全息波形回顾。 10.6可选配SD卡存储功能。 11、联网功能：可通过有线、无线和混联方式联入中央机。 12、电池：可插拔锂电池，电池供电时间≥210分钟。 13、记录仪： 13.1可选配内置记录仪，不占用插槽位。 13.2三通道记录，三档走纸速度可选。 14、计算功能： 14.1具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及血液动力学计算等6种功能。 14.2具有动态血压分析功能、心律分析功能。 | 300000 |
| 17 | 心电监护仪 | 3台 |  | 1、产品设计： 1.1模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔。 1.2主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量。 1.3监护仪标配触摸屏，夜光按键，方便操作。 2、屏幕显示： 2.1彩色防眩液晶显示屏，屏幕≥12.1英寸，分辨率为800×600。 2.2波形显示通道数10，可升级为12通道，波形颜色与位置可调。 2.3具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等7种显示界面。 2.4 360度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息。 3、监测功能： 3.1标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏。 3.2选配功能：Masimo/Nellcor血氧饱和度、有创血压IBP、呼末二氧化碳（主流/旁流/微流）、麻醉气体等。 4、心电规格： 4.1三/五导联，可选配十二导联。 4.2具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰。 4.3心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm。 4.4心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)。 ★4.5心律失常分析≥26种。 4.6具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态。 4.7具有≥5通道ST段分析功能。 5、呼吸规格： 5.1监测方法：胸阻抗法。 5.2呼吸率监测范围：0～150 bpm。 5.3呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)。 5.4窒息报警：0～60s。 6、血氧饱和度规格： 6.1抗运动、抗弱灌注。 6.2具有脉搏调制音功能。 6.3血氧饱和度测量范围：0～100%。 6.4血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态）。 6.5可选配Nellcor或MASIMO血氧技术，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数波形。 7、脉搏规格： 7.1脉率测量范围：20 bpm～250 bpm。 7.2脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者。 8、无创血压规格： 8.1测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。 8.2具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能。 8.3测量模式：手动、自动、快速（STAT）。 8.4具有辅助静脉穿刺压力功能。 9、报警： 9.1 360度声光双重三级报警功能。 9.2 L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯。 9.3 具有护士呼叫功能。 10、数据存储： ★10.1 ≥150小时趋势图表存储与回顾功能。 10.2 ≥128组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储， 波形长度8s、16s、32s可选。 10.3 ≥128个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储，波形长度8s、16s、32s可选。 10.4 ≥1000组NIBP测量结果存储。 10.5具有全息波形回顾。 10.6可选配SD卡存储功能。 11、联网功能：可通过有线、无线和混联方式联入中央机。 12、电池：可插拔锂电池，电池供电时间≥210分钟。 13、记录仪： 13.1可选配内置记录仪，不占用插槽位。 13.2三通道记录，三档走纸速度可选。 14、计算功能： 14.1具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及血液动力学计算等6种功能。 14.2具有动态血压分析功能、心律分析功能。 | 90000 |
| 18 | 电针机 | 20台 |  | 1、穴位电脉冲刺激，能治疗多种疾病，主要治疗功能是镇痛、消炎、解痉。配用导电硅橡胶电极（皮肤电极），达到无损伤治疗的目的。也可配用毫针电极（毫针有医生自备）进行传统电针灸治疗。按治疗方法分类为：皮肤电极、毫针电极； 2、波形和频率：连续波，断续波； 3、最大输出前置脉冲电压：（0-P）。 | 10000 |
| 19 | 中频治疗仪 | 2台 |  | 1、输出电流强度： （1）在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。 （2）输出电流调节方式：用按键递增、递减（100档，每档1mA）。 （3）最大输出电流：100mA±10％（负载500Ω） （4）直流输出[使用离子导入时]：输出电压最大有效值≤40V。 2、输出通道：四路，输出电流独立可调。 （1）四路同步电刺激、异步电刺激通道； （2）四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道； （3）两路离子导入通道； （4）两路干扰电治疗通道 3、内置临床处方：99个专家处方。 4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。 5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。 6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。 7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。 8、动态节律：4s～10s。 9、差频变化周期：15s～30s。 10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。 11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。 12、温热电极（温控）：37℃～45℃、高、中、低三档可调。 13、时间调节： （1）默认处方时间：10min～40min，误差±10%。 （2）时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。 14、电源条件：交流220V/频率50Hz 15、输入功率：≤150VA 16、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。 | 28000 |
| 20 | 特定波治疗仪 | 8台 |  | 1、功率：230W 2、适用治疗板：CQ-B166mm 3、波谱范围(μm): 2～25μm 4、治疗板有效使用期：1000h 5、治疗板加热温度 ≥280℃ 6、加热器使用寿命 ≥2000h 7、规格尺寸：555*400*210MM | 4000 |
| 21 | 皮牵引装置 | 1套 |  | 1、 用途：骨折患者下肢牵引 2、 组成：皮套1个、床边牵引架带滑轮1个、至少3个秤砣 | 500 |
| 22 | 坐厕椅 | 19张 |  | 1、 使用范围：供危重、下肢残疾行动不便患者如厕用， 2、 材料：钢管表面喷朔，可折叠，调高低，垂直承受重量至少100kg 3、 至少配有座厕桶1只，座厕盖1只，座厕框1只。 4、四个万向轮带刹车 | 9500 |
| 23 | 电子血压计 | 11台 |  | 1、显示方式：5.7 寸数码LED显示屏 2、测量范围：压力：（0~270）mmHg[（0~36）kPa] 脉搏：40次/分~180次/分 3、精准度：压力：±2mmHg（±0.267kPa）以内 脉搏数：误差±2% 4、存储容量：100组测量数据 5、电源： AC100-40V，50-60Hz，1.6-0.8A 6、操作温度/湿度：5℃~40℃，15%RH~80%RH 7、存储温度/湿度：-20℃~+55℃，≤93%RH 8、重量：8.0kg 9、使用臂周范围：17cm~42cm | 5500 |
| 24 | 腕式血压计 | 6台 |  | 1、测量腕周：135-215mm 2、可记录30次测量数值 3、测量范围：0-280mmHg 4、精度：3mmHg | 4800 |
| 25 | 三层仪器车 | 2台 |  | 1、材料：全车不锈钢材质 2、组成：中间分三层隔板 3、规格：900×500×900mm 4、脚轮：四只天然橡胶静音轮 | 2000 |
| 26 | 单抽治疗车 | 3台 |  | 1、 材料：全车不锈钢 2、 类型：单抽即配一个抽屉 3、 规格：670*450*850mm 4、脚轮：四只天然橡胶静音轮 | 2400 |
| 27 | 双抽治疗车 | 3台 |  | 1、 材料：全车不锈钢 2、 类型：双抽即配2个抽屉 3、 规格：660*440*860mm 4、脚轮：四只天然橡胶静音轮 | 2700 |
| 28 | 输液车（ABS） | 1台 |  | 1、主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱铝合金材质； 2、上部：ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，ABS一体化护栏三面无空隙，台面包括护栏注塑工艺一次成形，凹陷台面高60-80mm台面配有透明软玻璃； 3、左边；网篮。洗手液支架。 4、右边；垃圾桶，网篮内置圆针桶。 5、车身配有二抽屉，高度120mm内空：424*375*110mm三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入，另一侧可更换颜色；封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 6、车体背后：配有隐藏式双排伸缩龙门输液架 7、底部置物盆注塑一体成型尺寸：500*413*75mm可放入大量的物品。 8、车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动 | 1000 |
| 29 | 氧气瓶推车 | 3个 |  | 1、采用壁厚1.2mm无缝圆管制作 2、水平铲板为3mm钢板，铲板尺寸：320*250mm 3、前面采用2个直径8寸定向，后面采用2个3寸万向带刹车实心橡胶脚轮 4、自重约25KG 5、承载：200kg 6、外形尺寸：长1400*宽410mm 7、扶手水平宽：300mm 8、配置两根安全链条，上面一根距离铲板1150mm，下面一根距离铲板320mm。 9、适用气瓶直径200-300mm，气瓶高度1000-1600mm。 | 900 |
| 30 | 护理车 | 4台 |  | 1、 材料：不锈钢车架 2、 组成：一边三层不锈钢器械台，一边是帆布污物袋 3、 规格980×480×900mm 4、脚轮：四只天然橡胶静音轮 | 4000 |
| 31 | 污物车 | 1台 |  | 1、材料：不锈钢车架加帆布污物袋 2、规格：800×600×850mm 3、脚轮：四只天然橡胶静音轮 | 600 |
| 32 | 平车 | 1台 |  | 1、尺寸：1950*650*800mm 2、两大轮担架车采用优质不锈钢，厚度均达到实际厚度1.0MM以上，保证整体的坚固性。两个摩托车充气铝合金轮，耐用可靠。 3、担架车床面采用优质不锈钢一级板折弯而成，平整，透气。 4、两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，不生锈，能持久的保持弹性。 5、上下车体抬动部分，利用平衡工程力学设计，对接容易。并且四角固定部分采用8MM不锈钢棒模具成型，强度增加。不管任意方向，都可以轻松对接牢固。 6、床面上有对角输液架插孔，不管病人抬动时还是推送时，都可以输液。 7、不锈钢升降输液架，ABS紧固系统，内镶铜丝套，收放自如。 8、车体下面有一个置物架。 9、选配防水床垫，氧气瓶安装架。 | 1600 |
| 33 | 病历车 | 1台 |  | 1、材料：全不锈钢 2、规格：60-50格 3、尺寸：620×360×1200mm 4、脚轮：四只天然橡胶静音轮 | 1500 |
| 34 | 负压吸引器 | 50个 |  | 1、负压引流瓶，ABS材质，1100ml，带盖子。 | 4240 |
| 35 | 无创呼吸机 | 2台 |  | 一、适用范围： 供患有睡眠呼吸暂停、低通气综合征的成人患者在医院或家庭中进行双水平无创通气治 疗使用。 二、主要功能： 1、可根据病人需要提供不同的治疗方案，从CPAP 到S、T、S/T、VGPS 五种模式。 2、触发灵敏度可调。 *3、实时监测与记录血氧饱和度情况。 4、提示功能。 5、记录功能（SD 卡）。 6、最大漏气补偿功能。 7、无线上传数据云平台管理功能（GPRS 模块） 三、关键技术参数： 1、工作模式：CPAP，S，T，ST，VGPS。 2、通气参数： 2.1 吸气压力：4-20 cmH2O（间隔0.5 cmH2O） 2.2 呼气压力：4-20cmH2O（间隔0.5 cmH2O） 2.3 治疗压力：4-20 cmH2O（CPAP 模式下，间隔0.5 cmH2O） 2.4 延时升压：0-45 分钟（间隔5 分钟） 2.5 呼吸频率：5-50 次/分（间隔1 次/分） 2.6 吸呼比：10-70%（间隔1%） 2.7 上升时间：1-5 档（间隔1 档，1 档上升最快，5 档上升最慢） 2.8 吸气灵敏度：1-5 档（间隔1 档，1 档触发最快，5 档1 档触发最慢） 2.9 呼气灵敏度：1-5 档（间隔1 档，1 档触发最快，5 档1 档触发最慢） 2.10 潮气量：50-1500ml（VGPS 模式下有效，间隔50ml） 3、VGPS（容量保障压力支持）模式： 3.1 最大IPAP 值可调范围：4-20 cmH2O 3.2 最小IPAP 值可调范围：4-20 cmH2O 3.3 EPAP 值可调范围：4-20 cmH2O 3.4 目标潮气量：50-1500ml 4、监测设定参数的显示范围： 4.1 当前模式：CPAP，S，T，ST，VGPS 4.2 吸气压力: 4-20 cmH2O 4.3 呼气压力: 4-20 cmH2O 4.4 呼吸频率：5-50 次/分 4.5 吸呼比：10-70% 4.6 漏气量：20-99.9lpm 4.7 潮气量：50-1500ml 4.8 分钟通气量：0-50lpm 4.9 血氧饱和度：70-100% 4.10 脉率：25-250bpm 4.11 湿化器档位：0-6 档 4.12 延时升压：0-45 分 5、提示项目： 5.1 高压声音提示：开/关闭声音提示 5.2 低分钟通气量声音提示：开/关闭声音提示、可设置1-10L（间隔1L） 5.3 漏气声音提示：开/关闭 5.4 断电声音提示：开/关闭 5.5 窒息声音提示：开/关闭、可设置窒息时间10-40 秒（间隔5 秒） 5.6 低潮气量声音提示：开/关闭、可设置潮气量值范围50-500ml（（间隔50ml）） 6、规格 6.2 重量：约1780g 6.3 使用温度：5-35℃ 6.4 相对湿度：10%-90% 6.5 电源： 输入为AC 100-240V，50-60Hz，1.8A Max；输出：DC 24V，3.33A。 | 60000 |
| 36 | 有创无创一体呼吸机口鼻面罩 | 2个 |  | 非排气型口鼻呼吸面罩 成人M号 | 1900 |
| 37 | 双水平呼吸机专用口鼻面罩 | 2个 |  | 口鼻面罩，成人M号 | 1600 |
| 38 | 病床单元 | 50套 |  | 1、质量符合医疗护理要求，标准医疗护理床单位应包括配套床头柜、床垫（头尾三折）、输液架、床栏、餐板、带床轮等。 1、规格参数：2100*900*（500-750mm）。 2、功能：手动三摇：背部升降0-85°，腿部升降0-45°，整体升降230mm。 3、材质：床架、床板、床脚碳钢制造，并经二度磷化后静电抗菌粉体喷涂，ABS床头床尾板，床面一次冲压成型，有透气孔。 4、配置：手摇限位杆三支，床体可承重250Kg配整体升降助力器一支，四个5寸豪华万向脚刹轮，输液杆三支，铝合金护栏一付，引流挂钩两个，病号插卡1个，餐板一个，ABS床头柜一个(规格480*460*760mm，所有配件ABS注塑而成，装配采用锁扣方式紧密牢固，柜两侧有毛巾和杂物袋挂钩，一块餐板、一个抽屉、一条门，门内有一块层板可放开水壶，餐板抽屉门配有单独嵌入式拉手，操作方便。)，加厚床垫一张（与床尺寸配套，表面为环保防水帆布，易清洁，可拆洗，一半椰棕一半海绵≥6cm，头尾三折） 5、颜色：主体蓝白色 | 250000 |
| 39 | 床头柜 | 16个 |  | 规格480*460*760mm，所有配件ABS注塑而成，装配采用锁扣方式紧密牢固，柜两侧有毛巾和杂物袋挂钩，一块餐板、一个抽屉、一条门，门内有一块层板可放开水壶，餐板抽屉门配有单独嵌入式拉手，操作方便。 | 7360 |
| 40 | 旋转震荡器 | 1台 |  | 1、电压：AC 220V±10%（50/60HZ） 2、功率：10W 3、速度范围：0-210rpm 4、周转直径：22mm 5、工作面尺寸：315x218mm 6、时间设置范围：0-15min 7、运行模式：定时，连续 8、运行方式：圆周 | 1000 |
| 41 | 血库专用离心机 | 1台 |  | 1、回转数值（rpm）:LED数字显示，具有转速和离心力双显示功能 2、最大离心力:1610×g & 4000rpm 3、微电脑控制系统 4、动态显示离心力和离心转速/可设置和转换绝对离心力和相对离心力 5、具有记忆装置,可存储20组工况(20组离心参数)其中1组预设为血库凝聚胺试验专用，其它工况可人工调节设定。 6、即时离心功能 7、安全装置:具有离心不平衡补偿装置(可达10g)和不平衡自动断电保护装置, 8、马达过热安全防护装置 9、三点悬吊式平衡系统 10、电子门盖锁，转子停止门盖自动打开 11、定时器:1-99min59sec 数位定时装置，采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间 12、刹车系统:自动刹车系统，可实现4000转满载情况下10秒内停机无回荡 13、电源:220V , 50Hz 14、功率:150W 15、套管容积:10ml/15ml × 12支 | 18000 |
| 42 | 普通冷冻冷藏冰箱 | 1台 |  | 1、总容积：≥170L 2、冷藏室容积：≥111L 3、冷冻室容积：≥59L 4、温控方式：机械控温 5、制冷方式：直冷 6、制冷能力：1.5kg/24h | 3000 |
| 43 | 医用冰箱 | 1台 |  | 1、 温度范围：2~8℃冷藏箱（恒温） 2、 容量:200~300L 3、 重量：60~85Kg 4、 控制：带液晶显示控制系统 5、液晶显示：中文显示温度及湿度； 6、专利控湿：真实地湿度控制； 7、节能防露：前吹热风防凝露系统、省电； 8、安全控制：自动报警 | 3000 |
| 44 | 防褥疮气垫床 | 47套 |  | - 额定电压： 220V±10% 50Hz±2% - 输出气压： ≥14kPa - 输出流量： ≥7L/min - 功率： 6.5W - 尺寸： 200（L）*90（W）*9（H）cm - 台湾进口面料：结实牢固、防水透气、清洗方便、避免移除沾黏、滋生细菌 - 风管交替波动减压：二管气室交替，二组定时改变身体承压部位，分散人体重量支撑点，保持卧床时舒适的最佳状态 | 32900 |
| 45 | 高压蒸气灭菌锅 | 1台 |  | 1、旋转式90度开盖手柄，操作时特别方便、安全 2、可以按需设定灭菌温度，工作温度设定范围:室温+5~126℃ 3、可以按需设定灭菌保温时间，保温时间设定范围: 1~99min 4、灭菌器盖上设有2个安全阀(双重安全保护)，能有效防止超压引起的不安全隐患 5、灭菌器盖上设有冷空气自动排放阀(放汽阀)，可以在加热开始时自动排放器内的冷空气 6、双刻线压力表指针指示清晰，观察方便，性能可靠 7、灭菌过程的温度和时间由LED数码管按程序分段显示 8、操作面板上的LED指示灯按操作需要和运行状态点亮显示 9、灭菌器具有“自整定”功能 10、灭菌器具有低水位停止继续加热功能 11、灭菌器在低水位、保温结束终止程序时有蜂鸣器报警提示的功能 12、灭菌器设有运行控制开关，防止设备通电后加热管立即开始工作的弊病 13、灭菌器工作过程(升压后)无蒸汽排放污染环境，无噪声产生干扰工作 14、本产品采用SUS304优质不锈钢制成。具有在正常条件下工作足够的安全强度 15、灭菌器的径向自胀浮盖密封结构密封效果优异，密封圈采用硅橡胚钏成灭菌器底部设有座圈和放水龙头，产品放置时稳定性好，排放浓缩水方便,浸入式电加热管热效率高，不锈钢外管坚固耐用。 16、工作电源：220V/50Hz 17、功 率：2KW 18、容 积：20L 19、器内温差：≤1℃ | 3500 |
| 46 | 洗澡车 | 4台 |  | - L2060xW900xH600-840mm - 整体升降范围600-840mm 3、承重:200KGS 4、全不锈钢304底架 5、不锈钢护栏，可调节 6、配置防水皮革淋浴盆 7、IP55级可调节整体升降电机 125mm脚轮，带刹车 | 20000 |
| 47 | 冰箱 | 2台 |  | 1、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃ 2、标配USB存储模块，可以滚动存储8000条温度数据 3、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内 4、容量:200~300L 5、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式 6、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备用） 7、温控器键盘锁定、密码保护功能，放置随意调整运行参数 8、宽电压带，适合187~242V电压下使用 9、静音设计，适合安静环境 | 6000 |
| 48 | 洗澡椅（有轮） | 4台 |  | 1、无极液压，加长手扶设计全躺/半躺90-180度随意调节，没有档位限制，驻立手刹，靠背、护腿杆可调节90-180度，2、车身加固钢架，耐撞击，托腿杆，可上下调节高度3、万向橡胶轮，360度灵活变向，4、防后倾设计，防滑脚踏板5、自由组合加长靠背，舒适护颈头枕，黑色皮革材料，碳钢车架材质，折叠103*32*87。 | 6000 |
| 49 | 抢救车 | 2台 |  | 1、不锈钢II型640*400*930mm 2、翻盖带锁装置，大容量收纳柜，舒适扶手设计 3、一体焊接，带刹车万向橡胶锁轮 4、可调节输液架 5、多抽屉设计，承重力强，稳固耐用 6、翻盖带锁药板 | 2000 |
| 50 | 治疗车 | 6台 |  | 三层双抽带桶（带污物桶），一体焊接不锈钢304材质推车660*440*860mm2、天然像胶脚轮减震、耐磨无拖痕。 | 6000 |
| 51 | 电动移位机 | 1台 |  | 电动智能，双向控制，全包式，承重力强，安全耐用，高强度加厚钢材，加厚吊臂，可折叠收纳2、配制控制盒、遥控手柄，360度旋转吊臂，应急装置（蓄电型锂电池），后轮刹车装置，配备急停装置 | 16500 |
| 52 | 体重秤 | 4个 |  | 1、类型：成人型 2、称 量：120kg 3、测身高：190CM身高测量杆，机械可调节重量测量 | 1600 |
| 53 | 移动式输液架 | 4个 |  | 1、 材料：全不锈钢带轮 2、组成：由挂钩，升降杆，立杆,五星脚或大三脚等部件组成。升降杆和立杆的长度均为1000mm。挂钩一侧悬挂2kgs载荷，输液架不应倾倒。 | 600 |
| 54 | 软担架 | 2个 |  | 材质：帆布 | 400 |
| 55 | 氧气瓶（2L） | 5个 |  | 1、容量2L（便携） 2、结构及组成：氧气瓶、氧压表减压阀装置（含氧桥）、导氧管、加湿器、手提箱 | 3000 |
| 56 | 氧气袋 | 5个 |  | 容量≥42L | 400 |
| 57 | 复苏气囊 | 5个 |  | 配成人硅胶面罩 | 1500 |
| 58 | 湿化瓶 | 150个 |  | 供氧系统氧气吸入器湿化瓶，绿色耐高温，含通气杆。 | 3000 |
| 59 | 湿化瓶通气管 | 200 |  | 供氧系统氧气吸入器通气管 | 400 |
| 60 | 加样枪 | 2个 |  | 1000ul | 1000 |
| 61 | 体温针 | 25个 |  | 内标式（腋下） | 75 |
| 62 | 股四头肌训练板 | 1个 |  | 股四头肌训练板 | 310 |
| 63 | 楔型三角垫 | 1个 |  | 楔型三角垫 | 300 |
| 64 | 艾灸盒 | 20个 |  | 12孔 | 1200 |
| 65 | 艾灸箱 | 5个 |  | 脊柱灸 | 500 |
| 66 | 线剪 | 20把 |  | 16CM/18CM | 800 |
| 67 | 有齿镊 | 20把 |  | 16CM/18CM | 400 |
| 68 | 无齿镊 | 20把 |  | 16CM/18CM | 400 |
| 69 | 持物钳 | 20把 |  | 16CM/18CM | 1000 |
| 70 | 大镊子 | 3把 |  | 16CM/18CM | 90 |
| 71 | 广口瓶 | 5个 |  | 125ml | 25 |
| 72 | 竹罐 | 50个 |  | 大 | 350 |
| 73 | 竹罐 | 50个 |  | 中 | 300 |
| 74 | 竹罐 | 50个 |  | 小 | 250 |
| 商务条款 | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 日内 ★2、质保期：质量保证期不少于 1 年（自交货并验收合格之日起计）质保期自交货并验收合格之日起计，提供原厂三包服务，质保期内，免费上门维修，免费更换零配件，质保期后提供终身维修，按市场价优惠提供有偿服务。 3、售后技术服务要求：1）、故障响应时间：中标人接采购人故障通知后 1 小时内响应， 8 小时内到达现场处理问题。如无法及时处理故障的，应提供同档次品牌产品供采购人备用； ★2）、质保期内，中标供应商免费提供的设备维护保养服务； 3）、免费送货上门、安装调试，并免费对采购单位技术人员进行设备基本保养和维护指导、培训。 4、★交货期：自合同签订之日起 30个日历天内 交货。 交货地点：南宁市秀厢大道东段73号。 ★5、付款条件：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 6、备品备件及耗材等要求 7、验收条件及标准 ★8、验收方法及方案：产品到位后，采购单位可根据实际情况，由甲乙双方共同抽样送有资质的检测单位进行试验、分析和检测，出结果报告，费用由中标供应商承担，切实保证产品的应用符合招标要求。如因试验、检测所导致项目的延期，中标供应商需承担相关赔偿责任。 ★9、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4）必要的保险费用和各项税费； 5）安装费用； ★10、以上项目中属于医疗设备的产品应提供有效的医疗器械注册证复印件。 11、项号1、项号4、项号16为本次采购货物的重要产品，如投标人非生产厂家的，可提供项号1、项号4、项号16生产厂家出具的授权书。 |  |  |  |  |

- 第三章  评标方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分；技术分40分；商务分30分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委讨论进档、打分。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1．价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 =                                      ×　30分

某投标人评标价金额

2．技术分…………………………………………………………………………………………………40分

（1）基本分

技术基本分得24分，除主要技术参数外的技术参数及性能配置不符合招标文件的，每有1项扣1分，最高可扣24分。

（2）技术参数及性能配置分

主要技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加1分，满分16分。

（主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术参数）

3．商务分…………………………………………………………………………………………………30分

1）售后服务质量（满分13分）由评标委员会根据售后服务方案内容是否满足招标文件售后服务要求、是否具有培训计划及实施方案、服务响应体系是否完善、是否有优于招标文件售后服务要求的内容、是否承诺保修期后的维修费用有优惠、投标人或投标产品厂家是否在南宁有分公司或办事处或售后服务机构等情况进行集体讨论确定投标人所属档次，然后由各评委独立打分。

一档（2分）：售后服务方案一般；

二档（5分）：售后服务方案良好，且能提供《货物需求一览表》中第1、4、16项投标产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件1份以上的（含1份）；（提交证书复印件）

三档（8分）：售后服务方案优秀，且能提供《货物需求一览表》中第1、4、16项投标产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件2份以上（含2份）的。（提交证书复印件）

四档（10分）：满足三档的基础上，还拥有厂家认证的工程师及技术专员，拥有完整的售后服务团队一个以上的或在广西设有售后服务机构一个以上的。（提交证书复印件）

五档（13分）：满足四档的基础上，承诺保修期后的维修费用、配件费有优惠的（提交证书复印件）。

2)延长质保期（满分4分）：质保期延长3个月，得0.8分；延长6个月，得2分；延长12个月，得4分。

3）投标人有ISO9000、ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书，每有一证得1分；小计2分；（提交证书复印件）。《货物需求一览表》第1、4、16项投标产品（生产企业）有ISO9000或ISO9001或ISO13485质量管理体系认证证书的，每有一证得1分；小计4分；（提交证书复印件）。本项满分6分。

4）《货物需求一览表》第1、4、16项投标产品2017年以来均获行政部门颁发质量获奖荣誉证书的得1分，单项产品有的每个得0.3分。（提交证书复印件）

5）《货物需求一览表》第1、4、16项投标产品均有环保产品认证证书或投标货物的生产厂家均有环保体系认证证书的得1分，单项产品有的每个得0.3分。（以提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准）

6）《货物需求一览表》第1、4、16项投标产品均有国家节能产品认证证书的得1分，单项产品有的每个得0.3分。（提交证书复印件）

7）投标人2017年以来获省级（含省级）以上与生产经营有关奖项（如重合同守信誉或上交利税先进企业）的，每项得1分，满分2分；

8）投标人2017年以来同类业绩分（以中标通知书或合同复印件为准），每项得1分，满分2分；

9）投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定1家中标供应商。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市福利中医医院 地址： 秀厢大道东段73号 联系人：唐运僧 电话：0771-2503821 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市政府集中采购中心 地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼 联系人：刘世伟 联系电话：0771-5505162 传真电话：0771-5532986 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市福利中医医院医疗设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-10117A |
| 1.5 | 采购预算 | 269.49万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 时间：自公告发布之日起。 地点：南宁政府采购网。 方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。 售价：招标文件不收取费用。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。 2、具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。 3、不接受联合体投标。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 5.1.1 | 质疑提交地点和联系方式 | 质疑材料提交到南宁市政府集中采购中心。（地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼A1110室；收件人：监督科，收件人联系电话：0771-5595777；质疑咨询电话：0771-5595777） |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.3 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。 |
| 14.4 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.5 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 28.2 | 需要补充的其他内容 | 本项目不需要报名。 |

- 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价要求：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn

)、南宁市政府集中采购中心网站（http://zfcg.nanning.gov.cn）。

2.2  本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 询问

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。4.2  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.3  询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 质疑和投诉

5.1 质疑

5.1.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点和联系方式详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

5.1.1.1潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

5.1.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

5.1.3  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写]，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

5.1.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.1.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

5.1.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复质疑不成立，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

5.1.7质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.2  投诉

5.2.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.2.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.2.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.2.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.2.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件、商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，如需要核验营业执照原件，供应商可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（2）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（3）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（4）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（7）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（8）财务会计报表复印件：投标人近三年的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（9）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（4）项必须提交；第（5）、（6）项在委托代理时必须提交；第（7）项在联合体投标时必须提交；第（8）、（9）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

13.  投标保证金

本项目不收取投标保证金

- 四    投标

14.  投标文件的密封及投标文件与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4 投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标、资格审查与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件正副本数量、投标报价、

交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。商务技术符合性检查：依据招标文件的规定，从商务文件和技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和商务技术符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

17.4.3.4报价符合性审查。评标委员会对投标人的报价文件进行符合性审查。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过商务技术符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.3项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2 投标人未在本章第14.4项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.5项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算（包括分项预算）的或评标委员会认定属于17.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《中华人民共和国政府采购法》的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件和中标（成交）供应商投标文件确定的标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的合同。

25.4政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.5政府采购合同签订后一个工作日内，由采购人将合同扫描件上传至南宁市电子化政府采购系统，由采购代理机构将合同扫描件上传到南宁市财政局备案系统。

25.6  中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.7  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.8  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.  履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金及质量保证金

- 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  为了帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小微企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

28.2  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[201 ]NCC

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书

合同编号：              审批编号：[201 ]NCC

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   （￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

本项目无须交纳履约保证金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.7 其他售后服务要求：   按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在5个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.6政府采购合同签订后，采购人和中标（成交）供应商应严格按照相关法律规定和合同要求履约验收。验收完成后应及时出具验收书或验收证明，不得无故拖延或附加额外条件。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.5政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第七章  质疑材料格式

## 一  质疑函（格式）

一、被质疑人：

二、质疑环节：

三、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

四、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

五、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

六、授权委托书（原件1份，委托代理时提交，材料附后。）

质疑供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.根据质疑环节及内容填写“被质疑人：”。对采购文件中的采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法等）、采购过程中的资格审查、以及中标或者成交结果的质疑，“被质疑人：”处填写采购人名称；对采购文件中的采购执行程序、采购过程中的采购执行程序的质疑，“被质疑人：”处填写采购代理机构名称。

2. “质疑环节:”在下列内容中选一项填写：采购文件（采购需求）、采购文件（采购执行程序）、采购过程（资格审查）、采购过程（采购执行程序）、中标或者成交结果。

3.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

4.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

## 二  质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）