北京诚佳信工程管理有限公司

公开招标文件

项目名称：专用设备采购及安装

项目编号：CZZC2020-G1-00006-CJXG

采 购 人：崇左市妇幼保健院

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

2020年12月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	28

第四章  评标办法及评分标准	41

第五章  合同主要条款格式	44

第六章　投标文件格式	50

# 第一章  公开招标公告

# 北京诚佳信工程管理有限公司

# 专用设备采购及安装（CZZC2020-G1-00006-CJXG）

# 公开招标公告

项目概况

专用设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件,并于2021年1月11日下午3点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2020-G1-00006-CJXG

项目名称：专用设备采购及安装

政府采购计划编号：203008-2020-0045、203008-2020-0046

预算金额：预算总金额为1735万元，其中A分标：1065万元；B分标：670万元。

采购需求：A分标：高强度聚焦超声治疗系统1台、高清腹腔镜系统1台、磁刺激仪1台，B分标：神经肌肉刺激治疗仪1台、外科手术系统1台、IBS刨削系统1台、儿童营养膳食分析系统1台、儿童心理压力康复系统1台、电子阴道镜1台，具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：自签订合同之日起30天内。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：须具有食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

三、获取招标文件

时间：2020年12月21日公告发布之时起至2020年12月28日止（工作日），每天上午9:00-12:00；下午15:00-17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台。

方式：供应商须登录政采云平台在“供应商入驻”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载采购文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：￥0元（人民币）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年1月11日下午3点30分（北京时间）

地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼）具体详见5楼电子显示屏安排开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有提供本次招标采购货物能力，具备法人资格的供应商；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。

4、投标保证金（人民币）：A分标：壹拾万元整（￥100000.00）；B分标：陆万元整（￥60000.00）万元；投标保证金必须足额交纳。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单等非现金形式交至崇左市公共资源交易中心帐户，并确保到帐。开户名称：崇左市公共资源交易中心；开户银行：广西北部湾银行崇左分行；银行帐号：800091773466663。

5、本项目不接受未按公开招标公告规定的方式获取招标文件的投标人参与投标。逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

6、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、崇左市公共资源交易中心网（www.czjyzx.gov.cn）。

7、政府采购监督管理部门：崇左市财政局政府采购监督管理科，电话：0771-5962613

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：崇左市妇幼保健院

地址：崇左市佛子路26号

联系方式：联系人：颜工     电话：0771-7911250

2.采购代理机构信息

名称：北京诚佳信工程管理有限公司崇左分公司

地址：广西崇左市城南八路金鸡安置点17B-14栋

联系方式：联系人：蔡工      电话：0771-5973118

3.项目联系方式

项目联系人：蔡工

电话：0771-5973118

北京诚佳信工程管理有限公司

2020年12月21日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本需求中的“货物名称”中标明“★”的采购产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

6、带“▲”的条款为实质性内容要求，必须满足，否则投标无效。

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 高强度聚焦超声治疗系统 | 1台 | 1. 基本要求 1.1适应症范围：子宫肌瘤和软组织肿瘤（提供国家药监局网查询的适用范围证明材料）； 1.2下置式超声发射器、湿式俯卧治疗； 1.3 具备超声实时监控功能，能根据治疗中影像的变化实时评价疗效，治疗中实时监控灰阶增值大于5； 1.4 具有TPS治疗计划系统，实时反馈调节治疗剂量，并监控治疗过程； 1.5 临床医生培训：投标产品厂家的培训机构须有国家卫健委批复文件，并可安排医生在其培训中心培训，培训合格提供国家认可的操作资格证（提供国家卫健委批复文件复印件）。 2. 设备电源 2.1输入电功率≤8.5 KVA； 2.2电源输入电压：3相交流380 V ±10％； 2.3电源电压频率：50/60 Hz±1 Hz； 3. 治疗头 3.1超声输出波形：连续； 3.2额定声功率≥400W（提供CMA检验报告复印件）； 3.3声功率调节方式：连续可调； 3.4焦域声强（工作频率1MHz）≥12000 W/cm2（提供CMA检验报告复印件）； 3.5最大旁瓣级（工作频率1MHz）≤-10dB； 3.6焦域横向尺寸（工作频率1MHz）≤1.8mm； 3.7焦域纵向尺寸（工作频率1MHz）≤11mm； 3.8 焦距（工作频率1MHz）≥165 mm； 3.9聚能比≥15000；（提供CMA检验报告复印件） 3.10治疗头X向行程≥120 mm； 3.11治疗头Y向行程≥120 mm； 3.12治疗头Z向行程≥180 mm； 3.13治疗扫描速度1～10 mm/s； 3.14各运动轴的运动精度：运动误差≤±0.1mm； 4. 治疗床 4.1治疗床长度≥2400 mm； 4.2治疗床宽度≥800 mm； 4.3治疗床的额定承重能力≥135 kg； 5. 监控超声 5.1 具有造影匹配成像技术； 5.2 具有组织增强成像技术； 5.3 具有S-VHS视频、复合视频、立体声输出、并行口、串行口、内置网络连接、USB等输出接口； 5.4 监控超声探头旋转范围≥180°； 5.5 监控超声探头独立升降行程0～100 mm； 5.6 监视器≥19英寸高分辨率液晶显示器； 6. 工作站 6.1配备治疗工作站1套； 6.2采用高性能专用图象采集卡，高分辨率彩色影像实时采集； 6.3图象资料实时储存，信息实时自动保存，存储空间大于10000幅， 6.4具有治疗数据查询系统； 6.5可根据采购人His/Pacs系统具体技术要求，定制数据接口，实现数据互联互通； 6.6 须根据采购人Pacs系统具体技术要求，定制数据接口，实时超声监控图像融合，使治疗靶区的定位更为精确； 6.6影像浏览系统：具有DICOM影像浏览，视频放映，导出AVI，测量等； 7. 介质水处理 7.1水温控制：10～40℃连续可调； 7.2温度控制精度≤3℃； 7.3具有自动调温、自动换水功能； 7.4介质水氧溶量≤3mg/L； 7.5系统工作时噪声≤60 dB(A)； 8. 治疗计划系统 8.1边界勾画； 8.2靶区体积计算； 8.3剂量计算与分布； 8.4治疗线路规划:具备计划扫描/自定义治疗/自动治疗等三种模式； 8.5具备声通道显示； 8.6能实时显示治疗剂量数据； 8.7具备点扫描和线扫描2种扫描治疗方式； 8.8具有体位移动矫正功能； 8.9能自动保存治疗相关信息； 8.10灰度检测：自动/手动灰度检测； 8.11具有造影记忆与分析功能； 8.12具有三维模拟显示功能； 8.13具有皮肤及皮下组织自动监测功能； 8.14能实时监控术中超声能量，偏离限值时能自动报警，确保安全。 9. 须具备的安全保护功能 9.1各分系统的短路保护； 9.2各分系统的过载保护； 9.3对治疗用介质水的温度过高和过低保护； 9.4对变压器的过载和过热保护； 9.5对电动机的过载保护； 9.6对水处理装置水压力的过高和过低保护； 9.7对高频发生器电子管的超温保护； 9.8对输出声功率的超时保护； 9.9对运动故障的保护； 9.10 对运动边界的保护； 9.11 计算机控制系统通信故障保护。 10. 体位固定附件 10.1子宫肌瘤及软组织肿瘤体位固定附件。 11. 远程技术支持 11.1 提供系统维修密码或密钥给采购人，方便采购人紧急维修及处置； 11.2 具有远程维修技术支持，及时发现系统问题并及时处理，保障系统正常运行； 11.3 具有远程操作及应用支持：利用厂家临床应用专家团队，实现在线操作与应用技术支持； 11.4可根据采购人需求，有偿提供国内知名专家作疑难病例远程在线指导。 12. 配套使用 12.1远程教学指导，远程维护支持（提供CFDA注册证复印件）； 12.2具有轮廓勾画； 12.3具有三维影像浏览； 12.4支持三维体重建/三维面重建 （提供CFDA注册证复印件）； 12.5有三维影像输出。 ▲13. 投标时须提供产品有效的医疗器械注册证复印件（并加盖公章），否则投标无效。 14. 设备配置要求 序号; 子系统名称; 包含模块及内容; 数量. 1; 3D适形治疗床; II型治疗床; 1张. 适形凝胶垫; 1个. 监护设备安放装置; 1套. 2; 多维靶点定位系统; 三自由度扫描运动装置; 1套. 二维影像定位运动装置; 1套. 3; 多功能影像引导监控系统; 超声影像监控装置; 1套. 超声影像监控探头; 1个. 超声影像监控系统造影功能; 1套. 超声凸阵探头; 1个. 4; 计算机中央控制系统; 自动控制和处理装置; 1套. 治疗工作站; 1套. 5; 聚焦声能输出系统; II型超声驱动电源; 1套. 聚焦超声治疗头; 1套. 6; 介质水及电源智能处理系统; 电源控制装置; 1套. 介质水处理装置; 1套. 7; 辅助系统; 患者辅助梯; 1套. 用户专用工具; 1套. 检测附件; 1套. 8; 软件系统; 操作系统软件; 1套. RTTS实时治疗软件; 1套. 信息管理软件包; 1个. 设备管理软件包; 1个. 分系统软件组合包; 1个. 治疗数据查阅软件包; 1个. 9; 子宫肌瘤治疗模块; 子宫肌瘤和软组织肿瘤治疗用患者体位固定装置; 1套. 体位支持附件; 1套. 应用模块; 1套. 10; 影像浏览软件; 图文数据处理模块; 1套. 11; 远程技术支持; 远程维修技术支持; 1项. 厂家临床应用专家团队远程在线操作与应用技术支持; 1项. 12; 远程医疗影像通讯软件; 远程会诊模块; 1套. 用户管理模块; 1套. 日志记录模块; 1套. 系统配置模块; 1套. 13; 三维影像处理软件; 数据输入输出模块; 1套. 影像浏览模块; 1套. 三维体重建模块; 1套. 三维面重建模块; 1套. 对比看图模块; 1套. 14; 应用及技术手册; 临床应用手册; 2套. 系统详细技术手册、技术图纸; 2套. |
| 2 | 高清腹腔镜系统 | 1台 | 一、高清摄像系统 1、新一代全高清摄像系统，具备多种用于高品质HDTV影像传输功能，可实现16：9和16：10HDTV宽屏显示输出，具有HD/SD、SDI和DVI多种高清输出自由切换模式，可实现最高标准的全高清分辨率——1920*1080i（隔行扫描）和1920*1080p（逐行扫描）两种模式； ▲2、摄像系统主机兼容性强，可连接单晶片、三晶片的全高清摄像头（1CCD，3CCD，H-CCD）和软性电子内窥镜及（主动防雾）一体化电子镜等； 3、全高清腔检查专用摄像头，具有真实色彩还原度的全高清分辨率，可以生成支持精细手术的高分辨率优质影像，提供完美的色彩还原，实现完美的诊断； 4、全高清摄像头具有卡式连接器，可连接多种光学试管和软性内窥镜，高性价比；全高清摄像头全封闭防水，可高温高压灭菌，便于清洗消毒，高效快捷，提高镜子使用率，维护成本低； 5、具有构造和轮廓两种结构强调功能，可以根据手术要求调整不同模式，强化内镜影像的细节或边缘，增强影像的锐利度，获取更佳的图像效果； 6、具有全高清U盘储存记忆功能和DV录制功能，通过全高清信号传输端口，可降低图像信号损耗； ▲7、具有窄带成像技术，增强对粘膜表面毛细血管和其他结构的观察，便于发现病灶，可开展早癌诊断； 8、具有自动测光功能和光学放大、数字放大功能； 9、具有自动增益功能，内镜先端部距离目标较远而导致光线不足时，可以对画面进行电子放大； 10、具有画中画功能（PinP），可以任意组合显示内窥镜镜影像、超声影像； 11、具有图像冻结功能； 12、具有自动记忆功能，可自动记忆白平衡，测光模式，增强功能，图像大小，色调等内容； 13、新一代强大的通用摄像系统平台，通用于各外科、妇科领域手术，可与整体手术室等系统平台相兼容。 二、冷光源 1、全新的前面板设计，采用300W氙气短弧灯（无臭氧）冷光源； ▲2、装配有用于窄带光成像（NBI）的特殊涂层滤光片，可发射不同波长的窄波光，用于窄带成像技术观察，便于发现病灶，可开展早癌诊断； 3、可通过伺服光控方式实行自动感光17级； 4、具有全自动调光、自动亮度控制功能，实现观察所需的理想照明； 5、可自动切换至应急照明； 6、具有后备应急的12V 35W卤素灯泡； 7、前面板指示灯具有窄带成像功能提示； 8、灯泡连续使用寿命大于500小时以上； 9、导光束一条、插头式、3米。 三、高流量全自动气腹机 1、全电脑控制，漏气自动补偿，最大气流量45升/分钟； 2、有内置减压阀，可连接钢瓶或中央供气； 3、有高、中、低三档流量设定，有实际流量的数字及面板显示功能； 4、腔体模式：正常/小；特有的更加细致的流量调整，适用于儿科手术； 5、有腹内压设定，实际腹内压数字及面板显示； 6、有钢瓶压力过低，腹内压过高以及管道堵塞报警功能； 7、具有排烟排雾功能，可与高频电刀、超声刀主机连接，通过脚踏开关实现自动排烟排雾； 8、电击保护等级：CF级。 四、台车 1、内镜专用台车，可固定液晶显示器，可从上下左右四方向调整监视器角度； 2、可调节底板，随时调整主机放置高度，以便放置周边设备； 3、可拉伸键盘托盘，可将键盘固方便从不同角度操作。 五、监视器 1、≥26寸，全高清液晶专业医用显示器； 2、16：9、16：10宽屏显示，可提供大画面，1080P逐行扫描，画面稳定，无闪烁和干扰，降低视觉疲劳。 六、腹胸腔内窥镜 1、10毫米30度。 七、高频电刀 1、 设备类型：1类CF型，防除颤普通设备； 2、 工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S； 3、 功率输出 纯切300W；低压切300W；混切 200W；干燥120W；电灼120W；低压电灼120W；喷凝120W；精确双极70W；标准双极70W；宏双极70W。 4、 电源 ：单相交流220V±22V,50Hz±1Hz，最大电流≤3.5A； 5、 使用条件 ：环境温度5℃~40℃，湿度≤80%RH，大气压力860hpa~1060hpa； 6、 运输和贮存条件：环境温度-40℃~55℃，湿度≤95%RH，大气压力500hpa~1060hpa。 八、内镜医学影像工作站 （一） 软件功能要求 1. 图像指定区域采集,回放时二次采集； 2. 鼠标、键盘、脚踏、采集器等多种采集方式，即采即存防丢失； 3. 同一界面下操作，采集图像的同时不影响其它操作，简洁高效； 4. 无限采集图像,即采即存模式，看到图像之前即已完成存盘操作，避免因意外造成图像的丢失； 5. 具有已采集图像的快速放大功能，图像裁剪，标注等，支持静态图像和动态影像的导出功能； 6. 右击鼠标即可全屏显示视频图像； 7. 具有多种条件自由组合的查询统计功能，支持模糊查询； 8. 具有资料的光盘刻录备份功能，支持多种类型光盘； 9. 提供打印预览，无需调整打印机设置即可随时缩放打印报告； 10. 分类定义公共模板及私人模板，可自定义模板的顺序，将常用模板放至前端； 11. 根据用户要求进行诊断报告模式设计，满足用户的个性化要求。支持报告单的所见即所得模式； 12. 无需调整打印机即可设置打印缩放比，可以默认缩放比或临时修改缩放比。 （二）硬件配置要求 1. 品牌商用机1台：≥23寸液晶显示器、Intel I5 CPU、4GB内存、1000G硬盘、原厂键盘和鼠标； 2. 配置高保真采集脚踏开关； 3. 配置专业高清彩色视频采集卡（含视频连接线）； 4. 配置彩色喷墨打印机1台； 5. 配置内镜工作站系统软件。 九、配置清单 高清内窥镜图像处理装置：1台；内窥镜冷光源：1台；腹胸腔内窥镜镜：1根；内窥镜用摄像头：1台； 26寸高清晰度液晶监视器：1台；气腹机：1台；导光束，4.25，3mm，CF型；内窥镜专用台车：1台；二氧化碳减压组件（含中心供氧连接管）。 ▲十、投标时须提供产品有效的医疗器械注册证复印件（并加盖公章），否则投标无效。 |
| 3 | 磁刺激仪 | 1台 | 1.整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准； 2.整机通过电磁兼容性EMC测试； 3.冷却技术：专业的液态循环冷却技术； 4. 设备操作平台：旋转式实体按键的操作方式，符合用户习惯，减轻操作负担； 5. 一体式主机，治疗头置于仪器座椅内部。主机万向移动滑轮，方便移动；制动装置，固定防滑动； 6. 主机一键急停安全保护装置；配备钥匙开关，一键锁机，防止误操作； 7. 磁感应强度：最高达6T，可从0至最大磁场强度6T强度调整； 8. 脉冲频率：介于0-100HZ；且0Hz-1Hz（步长为0.01Hz）；1Hz-100Hz（步长为1Hz）； 9. 工作周期：工作周期由输出期和间歇期组成，输出期1s-99s（步长为1s），间歇期1s-99s（步长为1s），误差为±0.2s； 10. 不少于4种工作输出模式：专家处方模式、单次触发模式、连续模式、设定模式； 11. 设备治疗过程中输出强度可调； 12. 定时：1min-30min，步长为1min，误差为±5%； 13设备清单：一体式主机*1台；可移动治疗头*1个；电源线*1根；稳压器*1台。 ▲14. 投标时须提供产品有效的医疗器械注册证复印件（并加盖公章），否则投标无效。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | 本项目实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，不再增加其它费用。 |  |
| ▲质保期 |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于1年，自设备验收合格之日起计算。终身维护。保修期内,每半年定期预防性维护保养次数应不少于 1 次。每半年进行一次免费校准并出具设备校准。 2、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 |  |
| 售后服务要求 |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后30分钟内响应，24小时内到达现场，并在48小时内解决故障，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）每年对所有设备进行不少于4次常规检查、调整和清洁保养；（6）质保期内（除耗材）所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（7）提供终身维护；（8）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：中标人负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、免费安装调试：中标供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标供应商整理验收材料提交采购人验收。 4、检验与验收：提供项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。主要设备在项目产品到货验收时，协调制造厂商技术人员现场协助验收。验收完毕后，输出《验收报告》。 5、技术支持与服务： （1）提供每周7×24小时技术响应服务，中标供应商应负责所售产品的售后服务，并提供至少一年的免费原厂保修服务；质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标供应商承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 （2）在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 6、软件升级：产品保修期内，用户享受应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级的服务，新增功能软件除外。 7、售后服务保障： 7.1设备到位的1年内免费维修并在后续服务中定期上门进行专业的产品维护； 7.2当设备出现故障时，将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修。维修期间内，提供样品送检服务，确保工作的衔接性； 7.3在质保期内，因设备质量原因或规定的维修人的技术原因，如合同设备在1个月内同一部件出现两次同一故障，无条件更换该设备，更换为同品牌同类型或不低于该类型性能的新设备； 7.4当用户需要试剂时，将派专门的送货人员送货上门，以确保工作的正常进行。 ▲8、投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟）。 |  |
| ▲交付使用时间及交货地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起30天内。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲付款条件 |  | 本项目签订合同后15日内甲方需支付合同款的50%作为预付款。乙方交货、安装、调试完毕并经甲方验收合格后15日内支付合同款的50%。付款前乙方需开具合同价款的全额发票给甲方。 |  |
| 其他要求 |  | - ▲1、本分标项号2项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。其他货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 - ▲2、投标产品必须为全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。 4、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 |  |
| - 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。 |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 具有提供本项目货物及服务能力。 |  |

B分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 1台 | 1. 配置I5系统计算机，运行内存≥8GB，显示屏≥21.5寸，显示屏产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。 2. 内置WiFi、蓝牙通信模块，且WiFi通信模块速度≥800Mbps。 3. 电刺激治疗通道数量≥8个，其中直流电刺激通道≥1个。 4. 外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量≥2个。 5. 外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道≥2个。 6. 电流发生器≥4个，可产生恒定电流。 7. 电刺激电流类型≥10种，包括：直流电流、单项脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双向脉冲、单项半正弦、双向半正弦、平均值（正弦）、周边神经脉冲。 8. 具备直流电流：强度增减步阶≤0.1 mA。 9. 具备补充电流脉冲波形，补充电流脉冲最大输出≥100mA、、脉宽200-700μs、频率1-350 Hz、强度增减步阶≤0.5 mA。 10. 刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度≤0.5 mA。 11. 刺激电流脉宽：50-1000μs任意调整，调节精度≤50μs。 12. 刺激电流频率： 1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整, 调节精度≤1Hz。 13. 反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV。 14. 治疗过程中≥10种基本治疗参数可调整，参数包括：电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激工作时间等。 15. 满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底综合诊断指标要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维疲劳度、II类肌纤维肌力、II类肌纤维疲劳度、阴道最大压力、肌电位、控尿功能指标、控便功能指标、A3反射指标、静态张力指标、动态张力指标、收缩力指标。 16. 专业的盆底张力采集软件，用于阴道张力、收缩力、伸张反射采集。 17. 专业的压力和电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、肌电位的最大值、肌电位最小值、肌电位瞬间值以及肌肉疲劳度，智能自动化测量阴道最大压力，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。 18. 配置腹部、浅表便携影像学采集软件，支持一键切换，可评估观察：腹直肌分离程度，腹壁脂肪厚度、静息状态及VASALVA状态下的盆腹腔脏器解剖位置，子宫内膜厚度，辅助评估尿潴留等。 19. 配置周边神经检测采集软件，包括：电流强度、周边神经传导时间、神经损伤百分比。 20. 周边神经电刺激治疗：周边神经检测完成后，可根据检测神经阈值和传导速度评估损伤情况，系统自动生成神经修复治疗方案，进行神经功能修复治疗。 21. 治疗模式≥10种，包括：周边神经刺激、横纹肌电刺激、条件性电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉康复器（阴道型）治疗。 22. 多阶段刺激治疗方案：阶段数定义无限制，根据治疗需要制定。 23. 有反射全过程的记录与浏览，可以浏览所记录的治疗全过程、反射曲线、反射的平均值，和肌力的测量。 24. 有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。 25. 反射采集信号表示方式≥4 种：曲线、面积、变化图和直方图。 26. 预置治疗方案数≥500个，针对全身肌肉、神经的损伤或功能障碍进行治疗。 27. 可编制新的治疗方案数达10万个以上，治疗师可以编制适合病人具体情况的治疗方案。 28. 场景反射模式：医生根据空白的反射采集，指导患者在不同的生活场景下学会收缩盆底肌。直至患者学会，再指导患者回家用盆底康复器锻炼增强盆底肌力。 29. 解剖学图片和电极位置图≥200张，方便治疗师连接电极，提高病人的依从性并可以上传新图片。 30. 配置具备专用软件著作权的数据管理专用软件。 31. 配备微信盆底康复随访平台，可满足盆底中心预约管理需求：支持患者微信扫码预约治疗、公众号和短信自动推送通知、灵活的预约排班设置、自动生成预约统计报表。 32. 集成盆底压力、肌电、张力检查报告模板，可个性化配置打印报告内容。 33. 支持显示POP-Q分度坐标，显示每个点所在的分度区间，直观看出分度等级。要求提供软件截图为证，盖生产厂家公章。 34. 可视化POP-Q，自动计算分度结果，动态展示脏器脱垂解剖图。要求提供软件截图为证，盖生产厂家公章。 35. 疗效指标分析，将多次盆底压力检查指标绘制成曲线图，直观反映疗效情况。 36. 盆底电子病历，包含基本信息、产科史、现病史、手术史等模块、支持病例标签、病种分类、病人快速搜索。 37. 集成≥8个盆底疾病相关评估问卷，包括PFIQ-7、PISQ-12、OABSS、PFDI-20、PSFI、VHI、Zung、I-QOL。 38. 集成≥12个检查数据录入模块，包括盆底电生理检查、POP-Q、改良牛津肌力、1h尿垫、手测肌力、临床检查、隐匿性尿失禁试验、尿动力试验、尿流率、妇科检查、超声检查、XFT盆底肌评估。 39. 多维度数据统计，包括筛查统计、治疗统计、病例统计、月度统计，并支持数据导出excel。 40. 保修期内软件免费升级。 41. 技术服务：提供女性整体健康基础理论库，实用技术分享，科研文献课件分享参考，临床应用数据共享，国内外实用培训实时通知、报名及回顾，科研合作，国际交流，线上线下技术支持等。 ▲42.投标时须提供产品有效的医疗器械注册证复印件（并加盖公章），否则投标无效。 |
| 2 | 外科手术系统 | 1台 | 一、性能参数： １、设备具有ＣＥ认证； ▲2、设备具有单、双极射频切开刀功能； 3、整机模块化设计，能进行硬件、软件升级，根据需求实现个性化配置 4、具有纯切和混切功能，输出功率可根据组织变化进行自动调节，切割效果最大程度不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。 5、具备无线交互功能，能不断软件升级以及用户参数下载或上传； 6、设备能满足医院所有外科（含妇科、肝胆、普外、泌尿等）的各种开放、腔镜手术； 7、整机微电脑控制，彩色大屏幕触摸屏操作，像素分辨率≥800*600，中文操作界面； 8、设备模块化设计，器械能够自动识别，即插即用，操作简单； 9、具有程序存储功能，可存储1000个以上子程序； 10、具有中性电极安全系统； 11、具有功率峰值系统支持初始切割； 12、兼容目前国内常见单双极器械，满足不同科室不同术式个性化需求。 二、技术参数： 1、工作站主机： 1.1电切最大输出功率：400W； 1.2电凝最大输出功率：200W； 1.3负极板安全系统：具有中性负极板安全系统； 1.4工作频率输出：≤350KHZ； 1.5电源电压：100V-120V / 220V-240V +/-10%； 1.6电源频率：50/60HZ； 1.7最大输出时功率：400W/920VA； 1.8接地：提供标准接地装置； 1.9保险丝：T8A/4A； 1.10电切：有单极混切和纯切，双极切割,并有100档的效果精准调节； 1.11电凝：有单极和双极凝闭； 2、双极器械（开放及腔镜器械） 2.1器械可高温、高压消毒重复使用, 2.2器械四件套设计,如有损坏可独立更换每个配件. 2.3能够完成腔镜下组织的边凝边分离功能。 3、大血管凝闭系统（开放及腔镜器械） ▲3.1可以直接闭合7mm以下的血管，保证闭合的安全； 3.2具有闭合智能化自动提示，可选择的自动启动以及自动停止功能； ▲3.3具有一次性及可高温、高压消毒重复使用配件； 3.4器械自动识别，即插即用。 3.5一次性配件提供有三种规格型号，分别是开放手术（200mm轴长），腔镜手术（350mm轴长），加长腔镜（肥胖病人）（450mm轴长）。 4、等离子双极模块功能 4.1在盐水介质中实现切割和电凝，可减少水中毒的风险； 4.2具有10档效果调节，功率自动调节，最大输出功率400W； 4.3即插即用，器械自动识别。 ▲三、投标时须提供产品有效的医疗器械注册证复印件（并加盖公章），否则投标无效。 |
| 3 | IBS刨削系统 | 1台 | 一、镜子 1、柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面； 2、平行目镜，标准目镜接口； 3、视向角 6°，视场角 ≥90°； 4、LUER锁灌流接口； 5、4.5mm橄榄型器械通道，带阀门开关； 6、双路灌流系统； 7、双路照明系统； 8、可高温高压消毒。 二、镜鞘 1、 360°旋转； 2、 配套专用无损伤钝头闭孔器； 3、 直径≤24Fr； 4、 LUER锁接口； 5、 镜鞘表面带厘米刻度术； 6、可高温高压消毒。 三、冷刀器械套 1、剪刀，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口， 双动剪刃，带锯齿，弯曲，圆锥形，尺寸3 mm，长≥360mm，组成：手柄、外鞘带剪芯； 2、抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口， 双动钳头，尺寸3 mm，长≥360mm，组成：手柄、外鞘带钳芯； 3、抓钳，“老虎钳口”，可旋转，可拆卸，带LUER锁，双动钳口，尺寸3mm，工作部分长≥360mm； 4、剪刀，单侧钳口活动； 5、宫颈活检抓钳，单动钳夹，与宫颈检查鞘配合使用，包括： 金属手柄，硬性内芯； 6、“鳄鱼嘴状”钳，规格3 mm，双动钳夹，与宫颈检查鞘配合使用，包括：金属手柄，带止血钳棘轮硬性内芯； 7、导光束，带安全锁定装置，高耐热型，直径大于等于3.5mm，长≥230cm； 8、密封帽。 四、刨削手柄 1、 人体工程学设计； 2、 ≥3种个性化设置握持方式； 3、 中央直排吸引通道； 4、 往复切割模式； 5、 切割速率≥5000次/分； 6、 便捷锁扣，360°安装； 7、 可高温高压消毒。 五、刨削刀头： 1、 钝性无创头端； 2、 卵圆形刀头、往复切割工作； 3、 刨削刀头，长方形开口，往复切割工作； 4、 直径≤4mm，长度≥32cm； 5、 切割方向可360°旋转； 6、 配备定位器，与切割窗口方向一致； 7、 含内、外切割刀管，可拆卸，360°安装； 8、 可重复使用，高温高压消毒。 六、刨削动力主机： 1、 自动识别器械，即插即用； 2、 可手动设置最高限速； 3、 液晶屏同时显示最高转速与实际转速； 4、 脚踏控制，无级变速； 5、 最高转速≥40000转/分； 6、 兼容妇科动力产品≥2种； 7、 可与至少1款冲洗吸引泵产品实现双机联动； 8、 防水面板可擦拭消毒。 七、滚轮泵冲洗吸引系统 1、 高功率滚轮泵； 2、 最高流速≥1000毫升/分； 3、 手动、自动两种模式； 4、 可与妇科动力主机实现双机联动； 5、 可用于宫腔镜下吸引，腹腔镜下冲洗或吸引； 6、 配备冲洗管路及吸引管路，可高温高压消毒； 7、 防水面板可擦拭消毒。 ▲八、投标时须提供产品有效的医疗器械注册证复印件（并加盖公章），否则投标无效。 |
| 4 | 儿童营养膳食分析系统 | 1台 | 0-3岁系统组成：三维建模体成分+膳食营养工作站+婴幼儿营养系统 - 产品性能特点 （一）监测运算数据 1、监测项目：婴幼儿体成分检测（身高、体重、体脂含量、体脂重、去脂体重、总体水、蛋白质、无机盐、肌肉重、基础代谢）、婴幼儿体格发育评估、婴幼儿营养状况评估、婴幼儿膳食营养指导、婴幼儿喂养行为调查。 2、适应人群：0-3岁婴幼儿。 （二）体成分数据采集 1、体成分检测原理 通过高科技手段，利用三维建模和边缘界定的方法将水下称重法（金标准）和空气排空法科学、安全、便捷的用于临床。 ▲2、体成分检测模式 根据三维欧几里得空间设计理念，使用三维人体扫描模块和摄像头准确采集人体图像，保障计算的准确性，配有高端红外感应测试探头，保障测试的准确性。 3、体成分数据采集 1）人性化的3D测量空间，利用大小为1500*880*920mm的空间，全自动检测，智能定位，精确采集人体数据，计算机智能运算，高精准人体建模，检测数据准确性高、稳定性强。 2）一键快速检测，30s出检测结果。 ▲4、音乐放松模式 精选多首0-3岁宝宝喜爱的儿歌，高保真音箱播放，声音纯净，孩子更爱听，可有效吸引宝宝注意力，避免婴儿哭闹乱动影响测量结果。 ▲（三）婴幼儿全营养模块 1、营养状况评估：可出具能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质的摄入量分析，以及膳食结构分析、餐次能量分析，也可出具食物摄入种类及食物摄入频率的分析； 2、膳食调查方法：包含24小时膳食回顾法、标准食谱调查法、快速图像调查法、食物频率法FFQ四种膳调方法； 3、地区化食材库:可配置不同省份的食材库，根据不同省份的饮食习惯，优先查询和显示符合本地饮食习惯的食材； 4、膳食指导方法：食物交换份法、推荐食谱法、图像营养指导法、快速图片指导法4种膳食指导方法； 5、膳食推荐模式：包括智能AI营养模式、标准膳食模式、自定义膳食三种方式； 6、食谱开发模式：依据当地饮食结构，自定义食谱，形成区域化定制食谱； 7、食谱科学化：依据膳食能量需求，将膳食指导食谱进行科学换算，便于患者回家即可执行膳食方案。 （四）数据系统管理 1、档案管理：建档信息包含姓名、性别、身高、体重、出生日期等，可进行档案的新增和修改。多功能刷卡系统，可刷身份证、医院ID卡等， 并可对磁卡进行设置，实现磁卡计时、计次、计时计次等分类管理 2、数据分析：系统依据不同月龄、常见病症、医生自定义分类，智能AI全自动出具基于营养、运动、心理、睡眠、饮水的全方位膳食营养改善方案。 3、数据查询：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出等管理，可通过多种方式检索病案管理监测数据;历次接诊信息、历次检查项目及检测结果 4、数据存储：海量存储，可实时查询、编辑及导出数据备份保存。 5、出具报告单：体成分检测报告、婴幼儿体格发育评估报告单、喂养行为调查报告单、营养状况分析报告单、快速图像调查分析报告单、FFQ营养状况分析报告单、图像营养指导报告单、快速图片指导报告单、食物交换份报告单、推荐食谱报告单。 6、拓展功能：搭配智能营养健康管理平台，通过互联网可实现院内多台设备数据互联互通、医院与家庭、医疗机构之间远程干预场景的全面打通，保健与治疗处方的下达，动态跟踪和提醒，数据采集和实时反馈，远程预约和问诊，数据分析和管理。 3-18岁系统组成：体成分监测+儿童膳食营养指导 1、大数据存储、大数据运算、云端存储，可按身份证（磁卡）、姓名、手机号、卡号等多种方式检索病案管理监测数据。 2、档案管理系统，为用户提供完善的档案管理和查询功能。 3、图像化输入系统，参照图片更形象、更准确地判断摄入量。 ▲4、出具多份报告单：儿童体成分报告单、儿童膳食摄入分析报告单、儿童食物交换份报告单、儿童推荐食谱报告单、儿童体格发育评估报告单、儿童喂养行为报告单。 5、数据库：依据《中国居民膳食营养素参考摄入量》、《中国食物成分表》编制，涵盖食物交换份表；可对数据进行多条搜索、编辑；数据库编辑更新。 6、刷卡系统，可佩带刷卡器，能够识别身份证、普通IC卡、ID卡等多种磁卡，并可以对磁卡进行设置，实现磁卡计时、计次等分类管理。 7、数据查询系统，提供电话号码、身份证号等多种查询方法，供用户查询以往数据，测量结果查询方便。 8、便捷的食谱和配餐功能：临床膳食营养食谱可自动计算食物成分含量，膳食营养配餐可自动计算食物成分含量。 9、支持连接体成分分析设备，实时监测备儿童体成分数据，且数据自动传输至系统，更加方便分析。 ▲10、通过无线网连接膳食实时记录APP，一键导入膳食数据，方便快捷。 11、人体成分分析采用生物电阻抗测量技术、神经网络分析方法，智能自动分析测量数据。 12、仪器稳定性好，测试精度高，测试数据重复性好。 13、体成分分析设备能准确评价人体细胞内外水分、蛋白质、无机盐、脂肪等，趋势性分析，科学指导健康生活方式。 |
| 5 | 儿童心理压力康复系统 | 1台 | 一、EEG身心反馈训练系统 1套： 1、无线蓝牙EEG脑波采集：EEG身心反馈训练系统基于安卓系统平台开发，通过蓝牙与脑波采集仪通讯，运用先进的生物反馈和心理调适技术研制，是集生理指标监控、压力与情绪评估、身心状态调节、情绪稳定性训练、心理危机应激训练为一体的智能系统。能够帮助使用者缓解压力，增加积极情绪，改善生理机能协调性。 2、严格的用户权限管理：系统具有管理员和训练者两种角色权限，管理员和训练者登录系统后具有不同的功能模块，管理员可自定义添加、管理训练者帐号信息，可查看、导出所有训练者的训练档案信息。系统支持在登录界面自主注册训练者帐号信息。 3、自定义管理资源文件：系统管理员在管理界面可自主添加训练指导、音乐调节、场景放松以及应激训练等训练项目资源文件，支持导入视频、音频文件。支持一次性导入多张图片资源，可自定义图片切换时间间隔以及切换效果、定义背景音乐等。 4、实时生物反馈数据记录：系统通过蓝牙与脑波采集仪通讯，可实时监测和记录训练者训练过程当中的“专注度”和“放松度”参数以及Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma频段8个EEG参数。并以形象的波形图表显示，咨询师可实时监控训练者的心理状态和各项生理指标，根据训练者的实时动态变化采用不同的心理训练方案。 ▲5、训练效果分析评估：管理员可对训练者的训练结果进行训练效果的分析评估，可对训练者训练结果进行横向与纵向对比。可对脑波数据、训练成绩等进行分析对比，有效的评估训练者的训练效果，为咨询师提供数据依据便于及时调整训练方案。 6、训练指导功能：具备训练视频自定义添加功能，系统提供肌肉放松、呼吸放松、想象放松等多种实用有效的放松训练视频教程，可以有效地帮助训练者缓解压力、放松心情。训练结束后出具详细的训练报告。 7、音乐调节功能：具备音乐添加和管理功能，可自定义添加音乐类别，导入新的音乐，组建新的音乐播放列表。支持随机播放、顺序播放、单曲循环等多种音乐播放方式。训练结束后出具详细的训练报告。 8、场景放松：系统具备大海、草原、森林、山峰、星空、雪景、沙漠等多个主题放松场景，支持场景资源图片自定义添加，可定义场景资源图片切换效果、时间间隔以及背景音乐文件等。通过唤起宁静、轻松、舒适情境的想象和体验，帮助训练者进入放松的状态。训练结束后出具详细的训练报告。 9、儿童游戏训练功能：提供蜜蜂采蜜、脑力赛车、意念识图、打地鼠、神射手、放飞气球、海底世界、心灵花园等8款互动游戏，通过采集训练者的脑波生物反馈指标，以游戏互动的方式，进一步加强心理自我协调能力，有助于缓解心理压力，保持良好的情绪状态。每个游戏具备简单、普通、困难三个训练难度，训练结束后出具详细的训练报告，并按照成绩高低情况显示训练成绩排行榜。 10、心理评估功能：内置14个心理健康评估量表，可全面评估使用者的情绪、压力、人际等心理健康状况，测评结束后立即生成测评分析报告，为制定专业的心理调节方案和评估训练效果提供依据，有助于及时消除负性心理情绪对身心健康造成的消极影响。 ▲11、眼动训练功能：系统具有专业的眼动训练功能，基于EMDR眼动脱敏技术，可有效对训练者进行专业的心理调适，帮助他们学会运用多种方法缓解心理和生理的压力，降低应激事件带来的负面影响，预防心理问题的发生，提高心理健康水平。系统支持自主调节眼动训练摆动的速度。训练结束后出具详细的训练报告。 12、Web管理端功能：支持局域网内通过Web页面，登录系统进行报告管理，支持按照用户、训练类型、报告日期等信息进行查询，支持训练报告的预览，下载等操作。 13、无线蓝牙音乐椅姿态控制：系统通过软件界面的按钮，利用无线蓝牙模式对音乐椅的展开、收起姿态进行控制，方便训练者便捷的操控音乐椅姿态。 二、虚拟现实心理训练系统 1套： 1、虚拟现实心理训练系统：通过构建高沉浸度的虚拟现实环境，呈现实时的计算机动画、双通道立体声和触觉刺激，为训练者带来逼真的三维视觉、听觉、触觉等身临其境的感受。 2、系统模块：至少包含场景放松、训练指导、音乐放松、心理影院、心理评估、参数监测、眼动训练、档案管理等多个功能模块。 ▲3、采用脉搏血氧传感器：训练过程中可实时采集训练者的生理指标参数，至少包含脉搏、血氧、协调度、放松度、压力指数、M-HRT、SD-HRT、M-NN、SDNN、PNN50、RMS-SD、M-SD、SDSD、TP、VLF、LF、HF、HFnorm、LFnorm、LF/HF等生物反馈参数。在训练过程中，咨询师可实时监控训练者的心理状态和各项生理指标，便于为训练者采用不同的心理训练方案。 4、可实时采集脉搏、血氧等生物反馈指标并显示在所有的虚拟现实训练场景中，便于训练者在虚拟现实头显内随时查看自己的生物反馈指标，并可设置隐藏和显示状态。 5、系统配置无线控制手柄，可与虚拟现实训练场景进行交互控制，在训练场景中进行菜单选择、可设置菜单的显示和隐藏状态、可调节音量大小、调节音乐播放进度、对游戏进行响应控制等。 ▲6、提供至少10款虚拟现实3D场景放松训练项目，为训练者构建如山高人为峰、生命星球、绽放自我、时光印记、林间风雪、深海体验、流萤曼舞、七彩极光、静美草原、美丽沙滩等多种虚拟体验场景，部分训练项目具有导览漫游模式，可实现训练者在情景中漫游。训练过程中实时检测训练者的生理指标并显示在头显中。 ▲7、系统提供至少3款虚拟现实3D训练指导项目，场景带有专业的指导语。如肌肉放松、呼吸放松、想象放松等实用有效的放松训练方法，播放指导语音同时，可同步在头显内显示指导语文字，通过手柄可设置显示或者隐藏，在专业的指导下可以有效地帮助训练者缓解压力、放松心情。 8、具有音乐场景放松功能，通过无线控制手柄操作，可在放松场景内随意选取放松音乐，支持进行播放、暂停、调节音量、上一首、下一首选择等操作。 9、具有心理影院功能，可虚拟仿真影院如同在真实的影院情景中观看心理电影。可通过视觉焦点和无线控制手柄对电影进行播放、暂停、调整音量等操作。心理电影为训练者普及心理健康知识，带来思想的启发和感悟，学会自我心理调试，放松心灵。 ▲10、系统具有EMDR眼动训练功能，具有普通训练方式和VR训练方式两种眼动训练方式，既可以通过电脑显示器屏幕进行眼动训练，也可以通过VR头显进行训练，要求眼动摆动速度可调节。基于EMDR眼动脱敏技术，可有效对训练者进行专业的心理调适，帮助训练者学会运用多种方法缓解心理和生理的压力，对孕产过程中的焦虑、恐惧等心理压力进行情绪疏导，身心放松的效果，实现心理危机干预、特定心理能力的提升。提高心理降低应激事件带来的负面影响，预防心理问题的发生，提高心理健康水平。 13、系统具有心理评估功能，提供多款心理测评量表，可对训练者进行全面的心理健康评估。测评结束后出具详细的测评报告。 14、系统具有训练档案管理功能，训练结束后即可自动生成训练报告，可对训练者信息进行管理，可查看、管理训练档案，支持查询导出操作，训练档案可导出为WORD格式文档。 三、音乐减压放松椅 1台： 1、采用人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，通过控制按钮即可控制椅子的升降角度。满足训练者躺、仰、坐姿势。 2、配置高级触控式音频控制面板，支持AUX、蓝牙、USB等多种音乐播放模式，可进行播放、暂停、上一首、下一首、音量调大、音量调小等控制操作。 3、具有USB充电输出接口。靠背头部两侧，配置高保真音响系统，立体声效果极佳。 4、坐位及靠背内置多个振动按摩振子，具有多种振动按摩方式，通过手柄即可随意切换。 5、规格：长约105CM，宽约105CM，高约110CM，重量约40KG；承重约100KG；电源：220V/50Hz。 |
| 6 | 电子阴道镜 | 1台 | 1．镜头 1.1 1080P高清镜头，具有连续变焦、自动聚焦和高清成像功能； 1.2 成像系统水平分辨率：≥900TVL； 1.3 放大倍数≥45倍,支持连续变倍和连续变焦； 1.4 有效操作距离：200mm～300mm； 1.5 视场范围：≥80mm(3X), ≥15mm(20X)； 1.6 景深：≥20mm(5X), ≥4mm(20X)； 1.7 空间分辨率：≥14 lp/mm； 1.8 图像几何失真度≤1%； 1.9 光源色温：3200K～7000K； 1.10 照明范围，在200mm～300mm工作距离时≥60mm； 1.11 色彩还原度在95% - 125%内； 1.12 亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，30cm处光源照度≥5000Lx； 1.13 有快速自动聚焦和手动定位聚焦功能，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能； 1.14 为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：计时显示、自动图像采集功能、按时序回放采集图像功能和进入报告记录界面功能； 1.15 由镜头按键控制计时，从“00:00”实时计时，非北京时间计时，采集图像及打印报告上均可显示计时时间；计时键可触发按检查流程时序自动图像采集功能； 1.16 可“一键”进入观察检查操作界面，支持快速变倍观察图像，并可对检查前的工作距离进行定位，解决实际临床过程中因为图像不清楚反复调整工作距离的问题； 1.17 具有白光三级成像模式，电子绿光三级成像模式，通过镜头按键控制； 1.18 采用免调节阻尼机构云台，可靠耐用； 1.19 全金属可升降直立式支架，确保镜头操作的稳定性和高可靠性； 1.20 人字形支架底座，适应各种类型检查床应用，避免镜头焦距不够成像模糊限制。 2．阴道镜工作站性能 2.1 23寸高清图像显示器，嵌入式医疗级计算机系统，Intel/i3 CPU，8G内存，数据存储硬盘1T； 2.2 采用摇臂式显示支架，支持左右或上下调节显示器，左右最大可调240°，往上最大可调 30°，往下最大可调 25°； 2.3 多功能操作台面，为检查和手术操作提供方便的放置平台； 2.4 配置无线键盘鼠标，方便维护； 2.5 能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时序同屏显示（图像数量≥6幅），并支持镜头按键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联； 2.6 提供符合ASCCP2017/IFCPC2011指南术语； 2.7 具有采集图像的智能质控管理功能：按质控流程自动采图和防治误操作提示，识别无效采图并标记； 2.8 具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像； 2.9 图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中； 2.10 提供阴道镜检查流程图像采集的智能质控管理和拟诊评估提示功能，能针对异常部位及活检部位提供轮廓和位置提示功能； 2.11 病历报告记录和报告打印支持宫颈、阴道、外阴病变术语和活检标注图功能，支持宫颈、阴道、外阴活检图像标注和报告打印功能； 2.12 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份，便于医疗纠纷的追述； 2.13 可对阴道镜检查拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生等进行统计分析，统计结果可以饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表； 2.14 打印方式：A4/B5纸打印，无需设置打印机，方便临床应用； 2.15 具有大容量图像数据存储功能； 3．网络应用功能 3.1 基于患者为中心的网络数据库系统，对不同阴道镜检查的数据进行统一管理。对患者的阴道镜转诊检查指征、所有的历史病例、诊断术语等进行规范化管理，保证患者数据的一致性； 3.2 支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）； 3.3 提供数据信息的自动备份与恢复功能； 3.4 为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性，在断网情况下，阴道镜也能支持单机运行，网络连通后单机阴道镜能自动恢复与服务器数据同步； 3.5 可选示教系统，支持阴道镜检查/LEEP手术治疗过程音视频同步传输给示教室，方便教学应用； 3.6 可选身份证模块，便于患者信息录入； 3.7 可选配叫号系统，便于患者的分流管理。 ▲4. 投标时须提供产品有效的医疗器械注册证复印件（并加盖公章），否则投标无效。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | 本项目实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，不再增加其它费用。 |  |
| ▲质保期 |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于1年，自设备验收合格之日起计算。终身维护。保修期内,每半年定期预防性维护保养次数应不少于 1 次。每半年进行一次免费校准并出具设备校准。【技术参数及性能（配置）要求中有要求的按其规定】 2、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 |  |
| 售后服务要求 |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后30分钟内响应，24小时内到达现场，并在48小时内解决故障，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）每年对所有设备进行不少于4次常规检查、调整和清洁保养；（6）质保期内（除耗材）所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（7）提供终身维护；（8）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：中标人负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、免费安装调试：中标供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标供应商整理验收材料提交采购人验收。 4、检验与验收：提供项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。主要设备在项目产品到货验收时，协调制造厂商技术人员现场协助验收。验收完毕后，输出《验收报告》。 5、技术支持与服务： （1）提供每周7×24小时技术响应服务，中标供应商应负责所售产品的售后服务，并提供至少一年的免费原厂保修服务；质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标供应商承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 （2）在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 6、软件升级：产品保修期内，用户享受应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级的服务，新增功能软件除外。 7、售后服务保障： 7.1设备到位的1年内免费维修并在后续服务中定期上门进行专业的产品维护； 7.2当设备出现故障时，将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修。维修期间内，提供样品送检服务，确保工作的衔接性； 7.3在质保期内，因设备质量原因或规定的维修人的技术原因，如合同设备在1个月内同一部件出现两次同一故障，无条件更换该设备，更换为同品牌同类型或不低于该类型性能的新设备； 7.4当用户需要试剂时，将派专门的送货人员送货上门，以确保工作的正常进行。 ▲8、投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟）。 |  |
| ▲交付使用时间及交货地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起30天内。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲付款条件 |  | 本项目签订合同后15日内甲方需支付合同款的50%作为预付款。乙方交货、安装、调试完毕并经甲方验收合格后15日内支付合同款的50%。付款前乙方需开具合同价款的全额发票给甲方。 |  |
| 其他要求 |  | - ▲1、本分标项号1、2、3项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。其他货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 - ▲2、投标产品必须为全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。 4、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 |  |
| - 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。 |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 具有提供本项目货物及服务能力。 |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：专用设备采购及安装 项目编号：CZZC2020-G1-00006-CJXG |
| 2 | 政府预算（人民币）：预算总金额为1735万元，其中A分标：1065万元；B分标：670万元。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人可就《招标项目采购需求》中的某个、某几个或全部分标的货物和服务内容分别按分标作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。 |
| 4 | 投标保证金（人民币）：按第一章《公开招标公告》第六条规定交纳。 |
| 5 | 现场考察：无。 |
| 6 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表正本一份，副本四份，单独密封封装；投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本四份, 一起密封封装。 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间和地点： 投标截止时间及开标时间：2021年1月11日下午3点30分（北京时间） 地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼5楼）具体详见5楼电子显示屏安排 本项目不接受未按公开招标公告规定的方式获取招标文件的投标人参与投标。逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 9 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、崇左市公共资源交易中心网（www.czjyzx.gov.cn）。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）： 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后十五日内。 |
| 13 | 采购资金来源：政府专项债券。 |
| 14 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

- 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1. “采购人”是指：崇左市妇幼保健院。

- 2. “采购代理机构”是指：北京诚佳信工程管理有限公司。

- 3.“投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标采购方式

- 公开招标采购方式。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

▲1.本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

- 1.本项目不允许转包。

- 2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- ▲1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）质疑和投诉

- 1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：北京诚佳信工程管理有限公司崇左分公司

质疑联系人：蔡工          联系电话：0771-5973118

- 通讯地址：广西崇左市城南八路金鸡安置点17B-14栋

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1.公开招标公告；

- 2.招标项目采购需求；

- 3.投标人须知；

- 4.评标办法及评分标准；

- 5.合同主要条款格式；

- 6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 5. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1.资格审查文件：

- （1）▲投标保证金交纳证明复印件；

- （2）▲投标人有效的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

- （3）▲投标人最近一年度的财务状况报告（新成立的投标人按实际情况提供）；

- （4）▲投标人2020年7月以来连续三个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的投标人按实际情况提供]；

- （5）▲投标人2020年7月以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明（无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟），新成立的投标人按实际情况提供）；

- （6）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （7）▲投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件。

2.商务文件：

- （1）▲投标声明书 （格式见第六章《投标文件格式》）；

- （2）▲法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

- （3）产品销售许可证、安全生产许可证等；

- （4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

- （5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；

- （6）节能环保等方面的资质证书；

- （7）投标人的信誉、荣誉证书；

- （8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- （9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- （10）投标人情况介绍；

- （11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

- （12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- （13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

- （14）▲商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

3.技术文件：

- （1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

- （2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

- （3）产品出厂标准、质量检测报告；

- （4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

- （5）设备配置清单；

- （6）▲技术响应表；

- （7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

- （8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

- （9）项目实施人员一览表；

- （10）优惠条件：投标人承诺给予采购代理机构的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

- （11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

- （12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4．报价文件：

- （1）▲投标函（格式见附件）；

- （2）▲投标报价明细表（格式见附件）；

- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。

- （二）投标文件的语言及计量

- 1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

- ▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

- 2. 投标保证金交纳形式：银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及项目名称等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

- 3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

- 4.中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

- 5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- （4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （5）拒绝履行合同义务的；

- （6）其他严重扰乱政府采购程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。

- 3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

- 4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

- 5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

- 6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

- 7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

- 8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1. 投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

- 2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人或委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人或委托代理人身份不符的。

- （5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

- （3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达  5  项（含）以上的；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- （5）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- （九）废标

- 在采购过程中，出现下列情形之一的，应予以废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

- （1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

- （2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

- 投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- （3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- （4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

- （5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- （6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

- 1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

- （一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在两个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列第一的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

- （二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、崇左市公共资源交易中心网（www.czjyzx.gov.cn）发布中标公告。

- （三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

- （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

- 合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一名的投标人。

- （二）签订合同

- （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

- （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

- 1、本项目的招标代理服务费按以下收费标准（货物招标类）向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、招标代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标方法

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分………………………………………………………………………………………………45分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 45分

2、技术分………………………………………………………………………………………………32分

- （1）货物性能分（满分32分）

- ①基本分（满分16分）

- 完全满足招标文件要求得16分，一般参数及功能（不包括实质性条款）负偏离一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

- ②设备性能分（满分16分）

- 技术参数完全满足招标文件的前提下，标注▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得2分，满分6分。

- 技术参数完全满足招标文件的前提下，非▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1分，满分10分。

- （注：标注▲号技术性能及功能有明显优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家公章，否则评标委员会有权不接受其优于。）

3、售后服务分 …………………………………………………………………………………………18分

- （1）售后服务方案（满分18分）

- 由评标委员会在打分前就投标人的售后服务方案进行综合比较，集体讨论确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

- 一档（6分）：投标人售后服务方案简单，基本满足采购文件要求的；

- 二档（12分）：投标人售后服务方案全面、可行，服务措施到位，应急措施较合理，人员配置较充足，能更好地为采购单位服务的；

- 三档（18分）：投标人售后服务方案详细、具体，定期回访，问题产品替换方案、应急措施合理、可操作性强，人员配置充分，具有一定技术专业能力，能很好地为采购单位服务的。

- 4、业绩分…………………………………………………………………………………………………2分

- （1）投标人自2015年以来完成同类项目的业绩分，每份得0.5分，满分2分（以合同或中标（成交）通知书复印件为准，合同或中标（成交）通知书中须清晰反映采购内容）。

- 5、政策功能分……………………………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布《节能产品政府采购清单》的，每项产品得0.5分，满分1分（适用于非强制采购节能产品，以节能产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上并提供投标产品所属清单页）。

（2）主要投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布《环境标志产品政府采购清单》的，每项产品得0.5分，满分1分（以环境标志产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上）。

（3）在同等质量和价格的条件下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额80%以上（含）的，得1分（必须提供相关证明文件）。

6、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列第一的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                        采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                        项目编号：

签订点：采购人所在地                                    签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按照乙方投标文件上承诺时间为准；地点：广西区内采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试、培训完毕）后7个工作日内进行验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，验收所需费用由乙方承担，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西区内采购人指定时间、地点。乙方须提供具体的培训方案，培训方案作为验收材料主要组成部分之一。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按乙方投标文件中的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：政府专项债券。

3、付款方式：本项目签订合同后15日内甲方需支付合同款的50%作为预付款。乙方交货、安装、调试完毕并经甲方验收合格后15日内支付合同款的50%。付款前乙方需开具合同价款的全额发票给甲方。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期按乙方投标文件中的承诺执行，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试、培训完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，乙方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 2%向甲方支付违约金，违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额2%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起二个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页；特别说明，售后服务必须满足招标文件中要求。

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标保证金交纳证明————————————————————————（页码）

（2）投标人有效的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———

（3）投标人最近一年度的财务状况报告（新成立的投标人按实际情况提供）———

（4）投标人2020年7月以来连续三个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的投标人按实际情况提供]——

（5）投标人2020年7月以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；（无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟），新成立的投标人按实际情况提供）————————————————

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明——

（7）投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件—————

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件——————————————————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）商务响应表———————————————————————————

二、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解——————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状——————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告等资料——————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书—————————————————

（5）设备配置清单 ———————————————————————————

（6）技术响应表 ————————————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案 ———————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 ——————————————

（9）项目实施人员一览表 ————————————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表 —————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标保证金交纳证明复印件

2、投标人有效的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

3、投标人最近一年度的财务状况报告

4、投标人2020年7月以来连续三个月依法缴纳税收证明：

税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的投标人按实际情况提供。

5、投标人2020年7月以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明：

无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟），新成立的投标人按实际情况提供。

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

投标人诚信声明书

- 致：北京诚佳信工程管理有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

7、投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人及被授权人身份证复印件

一、法定代表人身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附投标人同类项目合同复印件

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

12、监狱企业证明文件

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14、商务响应表格式：

商务响应表

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将对应的商务要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供商务响应表，并按相关规定处理。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

技术文件格式：

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告等资料（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、技术响应表格式：

技术响应表

分标：

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 货物名称 | - 技术需求 | - 性能及指标 |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - N |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本    份，开标一览表正本一份，副本    份。。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字：                     日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标：                                          金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

- 3、开标一览表（单独封装，密封）

- 3.1开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

3.2、开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分标：                                                            单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：