北京诚佳信工程管理有限公司

招 标 文 件

项目名称：磁共振成像系统采购

项目编号：QZZC2021-G1-50042-CJXG

采购单位：灵山县妇幼保健院

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

2021年11月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	28

投标人须知前附表	28

投标人须知正文	34

第四章  评标方法及评标标准	47

一、评标方法	48

二、评标程序	48

三、评标标准	51

四、中标候选人推荐原则	53

第五章  拟签订的合同文本	54

第六章　投标文件格式	66

# 第一章  招标公告

项目概况

磁共振成像系统采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于 2021 年12月01日11：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2021-G1-50042-CJXG

项目名称：磁共振成像系统采购

采购方式：公开招标

预算总金额（元）：16500000.00

采购需求：

标项名称: 磁共振成像系统采购

数量:1

预算金额（元）:16500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购1.5T磁共振成像系统一套，如需进一步了解详细内容，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：16500000.00

合同履约期限：签订合同后90日内完成供货并安装调试完毕。

本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的采购活动。

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2021年11月10日至2021年11月17日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

方式：在线下载。

获取方式一：潜在供应商通过广西壮族自治区政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

获取方式二：广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/），按网站规定的流程下载招标文件。

注：1.已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月01日 11:00（北京时间）

投标地点（网址）：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号广西政务服务中心四楼，具体详见四楼电子显示屏场地安排）。

开标时间：2021年12月01日 11:00

开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号广西政务服务中心四楼，具体详见四楼电子显示屏场地安排）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.网上查询地址:

①中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn；

②广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/；

③广西壮族自治区公共资源交易平台网站http://gxggzy.gxzf.gov.cn/。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

（5）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.监督部门及联系方式：灵山县财政局，0777-6428581

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：灵山县妇幼保健院

地    址：灵山县三海街道东边塘街81号

项目联系人：莫辉

项目联系方式：0777－6887630

2.采购代理机构信息

名    称：北京诚佳信工程管理有限公司

地　　址：钦州市钦南区南珠东大街安园路一巷16号

项目联系人：陈秋灵、潘梅

项目联系方式：0777-5988828

# 第二章  采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，采购需求中带“▲”的条款必须满足或优于，否则投标无效；非带“▲”的条款有4项或以上不满足的则投标无效。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，应当提供相关证明材料（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

采购预算： 1650万元

| 序号 | 货物名称 |  | 数量及单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T 磁共振成像系统 |  | 1套 | ▲一、整体要求： - 1.投标产品必须具备独立的NMPA、CE、FDA认证。 - 2.投标产品应完全免费开放数据端口，后期接入外设不允许收取其他任何接口费用，无条件配合第三方外设接入（如：线圈外设、上级机构网络连接、医院系统数据抓包等）。 二、技术要求： 序号; 项 目; 要 求. 1; 磁体系统. ▲1.1; 磁体场强; 1.5T. 1.2; 磁体类型; 超导磁体. 1.3; 磁体与整机为同一生产商; 具备. 1.4; 磁体屏蔽类型; 主动屏蔽. 1.5; 抗外界电磁干扰屏蔽技术; 具备. ▲1.6; 裸磁体长度; ≤155cm. 1.7; 患者孔径; ≥60cm. 1.8; 5GS线 X、Y轴; ≤2.5m. 1.9; 5GS线 Z轴; ≤4.0m. 1.11; 磁体均匀度. 1.11.1; 10cm DSV; ≤ 0.01 ppm. 1.11.2; 20cm DSV; ≤ 0.04 ppm. 1.11.3; 30cm DSV; ≤ 0.15 ppm. 1.12; 磁场长期稳定性; <0.1ppm/hour. 1.13; 液氦消耗率; ≤0 升/小时. ▲1.14; 磁体最大液氦容量; ≤1300升. 1.15; 正常工作下填充周期（典型值）; ≥10年. ▲1.16; 冷头智能启停工作模式，非24小时连续工作; 具备. ▲1.17; 磁体匀场空间设计; 圆柱形，而非球形. 1.18; 磁体被动匀场技术; 具备. 1.19; 磁体主动匀场技术; 具备. 1.20; 3D动态匀场技术; 具备. ▲1.21; 靶器官匀场技术; 具备. 1.21.1; 颈部主动匀场模式; 具备. 1.21.2; 心脏主动匀场模式; 具备. 1.21.3; 足踝主动匀场模式; 具备. 1.21.4; 腹部主动匀场模式; 具备. ▲1.22; 主动逐层匀场技术; 具备. ▲1.23; 磁体重量(含液氦); ≤3200 kg. 2; 梯度系统. 2.1; 梯度线圈主动屏蔽技术; 具备. 2.2; 最大FoV; ≥ 50cm. 2.3; 单轴最大梯度场强（X、Y、Z轴）; ≥ 30mT/m. 2.4; 单轴最大梯度切换率（X、Y、Z轴）; ≥ 100mT/m/ms. 2.5; 梯度最短爬升时间（从0爬升到最大梯度场强）; ≤ 0.3ms. 2.6; 最大场强、最大切换率、最大FoV同时达到; 具备. 2.7; 梯度占空比; ≥ 100%. 2.8; 梯度线圈冷却方式为水冷; 具备. 2.9; 梯度线圈冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水; 具备. ▲2.10; 梯度线圈与整机为同一生产商; 具备. 2.11; 梯度放大器最大输出电压; ≥ 1350V. 2.12; 梯度放大器最大输出电流; ≥ 150A. 2.13; 梯度放大器最大电压和最大电流在同一个梯度脉冲输出中同时达到; 具备. 2.14; 梯度放大器冷却方式为水冷; 具备. 2.15; 梯度放大器冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水; 具备. 2.16; 梯度放大器具有独立的循环水路; 具备. ▲2.17; 梯度放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产; 具备. 2.18; 梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式; 数字化传输. 3; 射频发射系统. 3.1; 射频发射信号产生和处理方式; 数字化处理. 3.2; 射频频率稳定性; ≤ ±2 x 10 -10. 3.3; 频率控制精度; ≤ 0.015 Hz. 3.4; 相位控制精度; ≤ 0.006 o. 3.5; 发射带宽; ≥ 500 kHz. ▲3.6; 发射功率; ≥ 15kW. 3.7; 射频放大器冷却方式为水冷; 具备. ▲3.8; 射频放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产; 具备. 4; 射频接收系统. ▲4.1; 提供一体化线圈射频接收系统（例如：西门子Tim系统、通用电气 TDI或GEM、飞利浦dStream）; 提供. ▲4.2; 射频接收系统通道数; ≥ 96. 4.3; 单个扫描野内一次扫描最大通道数; ≥ 8. 4.4; 射频接收带宽; ≥ 1 MHz. 4.5; 前放噪声系数; < 0.6 dB. 4.6; 接收机动态范围; > 160 dB. 4.7; MR信号模数转换器采样率; ≥ 80MHz. ▲4.8; MR信号模数转换器的物理位置; 磁体间内. 4.9; MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式; 数字信号传输. 4.10; 同时可连接的线圈数量; ≥ 4. 4.11; 多线圈组合成像技术; 具备. ▲4.12; 可同时接收信号并参与成像的线圈数量; ≥ 4. ▲4.13; 系统线圈接口总数量; ≥ 6. 5; 射频接收线圈. 5.1; 正交发射/接收体线圈; 具备. 5.2; 头颈联合线圈; 具备. 5.3; 体部线圈; 具备. 5.4; 体线圈重量; ≤ 1.4kg. ▲5.5; 体线圈可以满足90度旋转摆放进行扫描; 具备. 5.6; 脊柱线圈; 具备. 5.7; 大号通用柔性线圈; 具备. 5.8; 小号通用柔性线圈; 具备. 5.9; 乳腺专用线圈; 具备. 5.10; 膝关节专用线圈; 具备. 5.11; 头颈线圈无线连接技术; 具备. 5.12; 脊柱线圈无线连接技术; 具备. 5.13; 所有线圈集成前置放大器; 具备. 5.14; 所有线圈免调谐; 具备. 5.15; 所有线圈支持并行采集技术; 具备. 5.16; 所有线圈支持新型专用静音序列扫描; 具备. 5.17; 所有线圈均支持连接自动检测技术; 具备. ▲5.18; 所有线圈均支持线圈与人体相对位置自动检测技术; 具备. 5.19; 线圈与人体相对位置显示在扫描界面中; 具备. 5.20; 自动线圈单元选择技术; 具备. 5.21; 自动线圈单元选择结果实时显示技术; 具备. 5.22; 所有线圈接口都位于患者床上; 具备. 5.23; 所有线圈接口插满时患者床可上下自由移动; 具备. ▲5.24; 所有线圈与整机为同一生产商; 具备. 6; 患者舒适性与安全性. 6.1; 患者腔照明系统且亮度多级可调; 具备. 6.2; 患者腔通风系统且风量多级可调; 具备. 6.3; 患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调; 具备. 6.4; 屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口; 具备. 6.5; 患者对讲系统支持主动降噪技术; 具备. 6.6; 患者照明、通风、对讲系统等可在主控制台直接控制; 具备. 6.7; 患者目镜; 具备. 6.8; 患者报警装置; 具备. 6.9; 自动语音指令; 具备. 6.10; 自动语音指令可由客户定制; 具备. 6.11; 患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器）; 具备. 7; 患者操作. 7.1; 集成于磁体外壳的真彩色液晶显示屏; 具备. 7.2; 集成于磁体外壳的控制面板分别位于患者床左右两侧; 具备. ▲7.3; 患者床支持水平移动和垂直移动; 具备. 7.4; 患者床最低床位高度; ≤ 58cm. 7.5; 患者床水平和垂直移动时最大承重; ≥ 200kg. 7.6; 患者床水平移动范围; ≥ 215cm. 7.7; 扫描床最大水平移动速度; ≥ 20cm/s. 7.8; 扫描床水平定位精度; ≤ ±0.5mm. 7.9; 数字床位显示; 具备. 7.10; 一键升床; 具备. 7.11; 一键进床; 具备. 7.12; 一键退床; 具备. 7.13; 患者床急停功能; 具备. 7.14; 紧急情况下手动移动患者床功能; 具备. 7.15; 操作者在控制台远程遥控患者床移动; 具备. 8; 生理门控. 8.1; 无线蓝牙呼吸门控; 具备. 8.2; 无线蓝牙心电门控; 具备. 8.3; 无线蓝牙外周门控; 具备. 8.4; 外部门控信号输入接口; 具备. 8.5; 门控信号光学输出接口; 具备. 8.6; 用户界面显示生理信号波形; 具备. 8.7; 磁体外壳显示屏显示门控设备连接指导; 具备. 8.8; 门控设备连接后磁体外壳显示器自动显示生理波形; 具备. 9; 神经系统成像. 9.1; 常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像; 具备. 9.2; 2D/3D 水抑制FLAIR成像; 具备. 9.3; 真512矩阵单次激发脊髓水成像; 具备. 9.4; 全神经系统多站式，多部位成像可单次摆位完成，全过程无须移动患者，无须移动线圈; 具备. 9.5; 全景大范围多站式成像专用计划软件，一次性完成多站式成像规划; 具备. 9.6; 软件控床全自动多站式大范围成像; 具备. 9.7; 双反转三维快速自旋回波序列用于灰白质成像（例如：SPACE DIR，Cube DIR）; 具备. 9.8; 三维高分辨颅脑T1解剖与T1定量成像（例如：MP2RAGE）; 一次扫描输出解剖成像与定量图成像. 9.9; 矢状位脊柱弥散成像; 具备. 9.10; 单次激发EPI弥散成像; 具备. 9.11; 在线计算弥散Trace图、ADC图、eADC图; 具备. 9.12; 单次激发EPI灌注成像; 具备. 9.13; 单次激发EPI BOLD成像; 具备. 9.14; 磁敏感加权成像（例如：SWI、SWAN2.0、SWIp）; 具备. 9.14.1; SWI序列可兼容并行采集; 具备. 9.14.2; SWI实时磁矩图成像技术; 具备. 9.14.3; SWI实时相位图成像技术; 具备. 9.14.4; SWI原始图像成像技术; 具备. 9.14.5; minMIP图像成像技术; 具备. 9.15; 波谱成像及后处理分析; 具备. 9.16; 动脉自旋标记成像（ASL）; 具备. 10; MR血管造影. 10.1; 2D/3D ToF时间飞跃法MRA; 具备. 10.2; ToF序列支持门控触发; 具备. 10.3; ToF序列支持饱和优化快速成像技术; 具备. 10.4; 跟随式饱和带技术; 具备. 10.5; 3D多层块ToF技术; 具备. 10.6; MTC背景抑制技术; 具备. 10.7; 翻转角优化非饱和激励技术(TONE); 具备. 10.8; MTC与TONE技术可同时使用; 具备. 10.9; 2D/3D PCA相位对比法MRA; 具备. 10.10; ce-MRA; 具备. 10.11; k空间椭圆填充技术; 具备. 10.12; k空间中心优先椭圆填充技术; 具备. 10.13; 自动减影技术; 具备. 10.14; 自动MIP技术; 具备. 10.15; 造影剂团注跟踪序列(团注时间检测技术); 具备. 10.16; 外周血管MRA; 具备. 10.17; 外周血管自动进床扫描; 具备. 11; 骨骼肌肉成像. 11.1; 10分钟亚毫米等方性体素3D成像可实现多种对比包括：PD，T2，脂肪抑制对比; 具备. 11.2; 高采集带宽金属伪影抑制成像; 具备. ▲11.3; 高级金属伪影抑制成像（例如：VAT或SEMAC或MAVRIC-SL等）; 具备. 12; 磁共振心脏成像. 12.1; 心脏形态学成像; 具备. 12.2; 心脏电影成像; 具备. 12.3; 心脏灌注成像; 具备. 12.4; 心肌活性评价成像; 具备. 12.5; 心律不齐抑制技术; 具备. 12.6; 放射状k空间采集技术; 具备. 12.7; 黑血磁化准备技术; 具备. 12.8; 黑血与运动校正技术结合进行血管腔/壁成像技术; 具备. 12.9; 梯度回波序列回波共享技术; 具备. 12.10; 回顾性门控采集技术; 具备. ▲12.11; 自由呼吸实时心脏电影成像(单次心跳心脏电影成像); 具备. 12.12; 根据心动周期自动设置采集时间窗; 具备. 12.13; 单次心跳内采集任意方向层面（短轴位和长轴位同时采集）; 具备. 12.14; 反转时间测量序列用于心肌活性评估（TI Scout）; 具备. ▲12.15; 相位敏感反转恢复序列用于自动心肌活性评估（PSIR）; 具备且无需手动调整反转时间. 12.16; 自由呼吸单次激发PSIR序列用于心律不齐无法屏气患者; 具备. 13; 体部及肿瘤成像. 13.1; 全身类PET成像技术; 具备. ▲13.2; 弥散序列支持逐层匀场技术; 具备. 13.3; 三维T1高分辨快速容积成像技术（例如：LAVA、VIBE、THRIVE）; 具备. 13.4; 双回波三维T1高分率容积Dixon成像（例如：LAVA-Flex、Dixon-VIBE）; 具备. 13.5; 三维T1高分辨容积成像技术支持CAIPIRINHA加速; 具备. ▲13.6; 多期动态成像自动弹性配准技术（例如：DynaVIBE）; 具备. 13.7; 水成像技术MRM、MRU、MRCP; 具备. ▲13.8; 超快速单次屏气3D MRCP薄层成像; 具备. 14; 并行采集加速技术. 14.1; 基于图像域的并行采集算法（例如：SENSE、mSENSE、ASSET）; 具备. 14.2; 基于k空间域的并行采集算法（例如：GRAPPA、SPIRIT）; 具备. 14.3; 并行采集外部校准技术; 具备. 14.4; 并行采集集成式内部校准技术; 具备. ▲14.5; 并行采集无校准/数据集自校准技术; 具备. 14.6; 二维序列相位编码方向并行采集加速; 具备. 14.7; 三维序列双相位编码方向并行采集加速技术; 具备. ▲14.8; CAIPIRINHA加速技术; 具备. 14.9; 并行采集加速因子; ≥ 6. 15; 基本扫描技术. 15.1; 同时多角度多层面采集技术（MSMA）; 具备. 15.2; 流动补偿技术; 具备. 15.3; 图像平均技术; 具备. 15.4; 图像长程平均技术; 具备. 15.5; 图像插值技术; 具备. 15.6; 三维采集层间插值技术; 具备. 15.7; 半傅里叶采集技术（Half-scan）; 具备. 15.8; 部分回波技术; 具备. 15.9; 长方形矩阵技术; 具备. 15.10; 长方形FoV技术; 具备. 15.11; 空间预饱和带最大数量; ≥ 6. 15.12; 双斜位预饱和带技术; 具备. 15.13; 频率选择性脂肪饱和技术FatSat; 具备. 15.14; 频率选择性水饱和技术; 具备. 15.15; 频率选择性脂肪激发技术; 具备. 15.16; 频率选择性水激发技术; 具备. 15.17; 3D层块一次性频率选择性脂肪饱和技术（Quick3D Fatsat）; 具备. 15.18; 乳腺硅胶成像技术（Silicone only）; 具备. 15.19; 3点式切层定位技术; 具备. 15.20; MR电影可作为定位像; 具备. 15.21; 自动开始定位像扫描; 具备. ▲15.22; 持续进床持续扫描实时成像技术（类CT成像）; 具备. 15.22.1; 持续进床，持续扫描，扫描过程中图像实施重建，实时显示; 具备. 15.22.2; 三维等方性体素采集; 具备. 15.22.3; 一次成像同时输出矢状位、冠状位、横断位图像; 具备. 15.22.4; 单次成像覆盖范围; ≥ 140cm. 15.22.5; 多站式大范围成像无需激光定位，简化流程; 具备. 15.23; k空间条块旋转采集运动伪影抑制技术（例如：Propeller、BLADE、MultiVANE）; 具备. 15.23.1; 该技术可用于所有线圈，所有部位; 具备. 15.23.2; 该技术支持T1对比; 具备. 15.23.3; 该技术支持T2对比，并支持快速恢复技术（DRIVE，Restore，Fast Recovery）; 具备. 15.23.4; 该技术支持PD对比; 具备. 15.23.5; 该技术支持STIR对比; 具备. 15.23.6; 该技术支持FLAIR对比; 具备. 15.23.7; 该技术支持并行采集加速; 具备. 15.23.8; 该技术支持生理门控触发; 具备. 15.24; 前瞻性运动伪影校正技术; 具备. 15.25; 膈肌导航/导航回波技术; 具备. ▲15.26; 自动相位导航技术（肝实质触发技术）; 具备且无需手动设置导航条位置. 15.27; 基于二维图像的运动伪影校正技术; 具备. 15.28; 通过DICOM图像直接分享扫描参数技术（例如：Phoenix）; 具备. 15.29; 偏中心FoV扫描时自动移床对准磁场中心; 具备. 16; 基本序列技术. 16.1; 自旋回波序列. 16.1.1; 自旋回波序列SE; 具备. 16.1.2; 双回波SE序列，一次成像两种对比; 具备. 16.1.3; 多回波自旋回波序列最大回波数量; ≥32. 16.1.4; 反转恢复自旋回波序列IR-SE; 具备. 16.2; 反转恢复序列. 16.2.1; 短时反转恢复脂肪抑制序列STIR; 具备. 16.2.2; 长时反转恢复水抑制序列FLAIR; 具备. 16.2.3; 真实反转恢复强T1对比序列; 具备. 16.2.4; 绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR; 具备. 16.3; 梯度回波序列. 16.3.1; 2D/3D扰相梯度回波序列; 具备. 16.3.2; 分段式扰相梯度回波序列; 具备. 16.3.3; 双回波同、反相位扰相梯度回波序列; 具备. 16.3.4; 两点法梯度回波Dixon序列; 具备. 16.3.5; 2D/3D磁化准备超快速梯度回波序列（例如：TurboFLASH、TFE、MP-SPGR）; 具备. 16.3.6; 真实反转3D扰相梯度回波MPRAGE; 具备. 16.3.7; 2D/3D多回波合成扰相梯度回波序列（例如：MEDIC、m-FFE、MERGE、COSMIC）; 具备. 16.3.8; 2D/3D稳态梯度回波序列（例如：FISP、GRE、FFE）; 具备. 16.3.9; 2D/3D 稳态刺激回波序列（例如：PSIF、T2-FFE）; 具备. 16.3.10; 稳态刺激回波弥散成像序列（例如：PSIF-Diffusion）; 具备. 16.3.11; 真稳态自由进动梯度回波序列（例如：TrueFISP、b-FFE、FIESTA）; 具备. 16.3.12; 分段式真稳态自由进动梯度回波序列; 具备. 16.3.13; 真稳态自由进动梯度回波序列支持磁化准备脉冲; 支持IR、SR、FS磁化准备. 16.3.14; 3D建设性干扰真稳态自由进动序列（例如：CISS，Fiesta-C）; 具备. ▲16.3.15; 梯度回波与刺激回波多回波合并稳态梯度回波序列（例如：DESS）; 具备. 16.4; 快速自旋回波序列. 16.4.1; 2D快速自旋回波序列（FSE、TSE）; 具备. 16.4.2; 双回波自旋回波序列，一次成像两种对比; 具备. 16.4.3; 双回波自旋回波序列回波共享技术，一次成像两种对比，但成像时间不变; 具备. 16.4.4; 3D快速自旋回波序列; 具备重聚焦脉冲翻转角调制技术. 16.4.5; 3D快速自旋回波序列支持T1对比; 具备. 16.4.6; 3D快速自旋回波序列支持T2对比; 具备. 16.4.7; 3D快速自旋回波序列支持质子密度PD对比; 具备. 16.4.8; 3D快速自旋回波序列支持黑水Darkfluid对比; 具备. 16.4.9; 3D快速自旋回波序列支持双相位编码方向并行采集加速; 具备. 16.4.10; 3D快速自旋回波序列支持CAIPIRINHA采集加速; 具备. 16.4.11; 两点法TSE Dixon序列; 具备. 16.4.12; 人工智能机器学习TSE Dixon重建算法; 具备. ▲16.4.13; TSE Dixon可在一个TR期间采集的回波数量; ≥ 2个. 16.4.14; 反转恢复快速自旋回波序列Turbo IR; 具备. 16.4.15; 短时反转恢复快速自旋回波脂肪抑制序列Turbo STIR; 具备. 16.4.16; 长时反转恢复快速自旋回波水抑制序列 Turbo FLAIR; 具备. 16.4.17; 真实反转恢复强T1对比技术; 具备. 16.4.18; 3D反转恢复快速自旋回波序列; 具备. 16.4.19; 2D/3D驱动平衡快速自旋回波序列（例如：RESTORE, DRIVE, Fast Recovery FSE）; 具备. 16.4.20; 单次激发半傅里叶采集快速自旋回波序列（例如：HASTE，Ssh-TSE with halfscan）; 具备. 16.4.21; 反转恢复单次激发快速自旋回波序列结合半傅里叶技术; 具备. 16.4.22; 3D单次激发快速自旋回波序列; 具备. 16.5; 平面回波序列EPI. 16.5.1; 单次激发SE EPI序列; 具备. 16.5.2; 单次激发GRE EPI序列; 具备. 16.5.3; 2D/3D 多次激发SE EPI序列; 具备. 16.5.4; 2D/3D 多次激发GRE EPI序列; 具备. 16.5.5; 反转恢复EPI序列; 具备. ▲16.5.6; 基于频率编码方向分段式读出的EPI弥散序列（例如：RESOLVE，MUSE）; 具备. ▲16.5.6.1; 该序列支持部分回波技术以提高扫描速度（Partial Echo ）; 具备. 16.5.6.2; 该序列可用于头部弥散成像; 具备. 16.5.6.3; 该序列可用于乳腺弥散成像; 具备. 16.5.6.4; 该序列可用于盆腔弥散成像; 具备. 16.6; 梯度自旋回波序列（例如：TGSE、GRASE）; 具备. 17; 扫描参数. 17.1; 最小扫描野; ≤0.5 cm. 17.2; 最大扫描野; ≥50cm. ▲17.3; 最小二维采集层厚; ≤0.1mm. 17.4; 最小三维采集层厚; ≤0.05mm. 17.5; 最大采集矩阵; ≥1024×1024. 17.6; 自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵); ≤7.5ms. 17.7; 自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵); ≤2.3ms. 17.8; 快速自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵); ≤7.5ms. 17.9; 快速自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵); ≤2.3ms. 17.10; 快速自旋回波最大回波链; ≥512. 17.11; 2D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵); ≤1.27ms. 17.12; 2D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵); ≤0.30ms. 17.13; 3D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵); ≤1.27ms. 17.14; 3D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵); ≤0.30ms. 17.15; GRASE梯度自旋回波序列最短TR (256×256矩阵); ≤8.4ms. 17.16; GRASE梯度自旋回波序列最短TE (256×256矩阵); ≤4.5ms. 17.17; EPI序列最短TR (256×256矩阵); ≤ 10ms. 17.18; EPI序列最短TE (256×256矩阵); ≤ 3.1ms. 17.19; 最高EPI因子; ≥256. ▲17.20; 单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000,128矩阵; ≤ 54ms. 17.21; 最大采集弥散加权b值; ≥10000. 17.22; 多b值成像最大b值数量; ≥16. 18; 磁共振静音成像技术. 18.1; 磁共振硬件降噪技术. 18.1.1; 磁体总成全密封式设计; 具备. 18.1.2; 磁体外壳与磁体之间由声阻尼材料填充; 具备. 18.1.3; 经过声学优化的磁体冷头结构设计; 具备. 18.1.4; 梯度线圈使用特殊降噪树脂材料制成; 具备. 18.1.5; 梯度线圈三轴应力补偿技术; 具备. 18.2; 磁共振软件降噪技术. 18.2.1; 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术; 提供. 18.2.2; 传统磁共振静音技术（例如：ART、ComforTone、Whisper Mode）; 具备. 18.2.3; 基于专用序列的新型静音扫描技术（例如：QuietX，SilentZ）; 具备. 18.2.4; 新型静音序列最高降噪百分比; ≥ 97%. 18.2.5; 新型静音自旋回波序列SE; 具备. 18.2.6; 新型静音快速自旋回波序列FSE/TSE; 具备. 18.2.7; 新型静音梯度回波序列GRE; 具备. ▲18.2.8; 新型静音弥散序列DWI; 具备. ▲18.2.9; 新型静音磁敏感加权序列SWI; 具备. 18.2.10; 3D T1超短TE 静音序列（例如： zTE、PETRA等）; 具备. 18.2.11; 静音成像可用于T1对比; 具备. 18.2.12; 静音平台可用于T2对比; 具备. 18.2.13; 静音平台可用于FLAIR对比; 具备. 18.2.14; 全静音平台可以应用于颅脑成像; 具备. ▲18.2.15; 全静音平台可以应用于髋关节成像; 具备. ▲18.2.16; 全静音平台可以应用于腰椎成像; 具备. 19; 磁共振人工智能成像技术. 19.1; 常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工参与，无需激光定位; 具备. 19.2; 基于人工智能技术的自动解剖识别及切层定位设置技术; 具备. 19.3; 自动扫描范围设置技术; 具备. 19.4; 自动扫描FoV设置技术; 具备. 19.5; 自动饱和带设置技术; 具备. ▲19.6; 可供选择的扫描策略; ≥4. ▲19.7; 全扫描流程一键自动完成; 具备. 19.8; 扫描过程中可一键变更扫描协议; 具备. 19.9; 扫描协议中所有序列一键设置扫描加速; 具备. 19.10; 序列参数全自动设置或手动设置; 具备. ▲19.11; 手动设置序列参数冲突时，系统自动给出优化解决建议; 具备. 20; 计算机系统. 20.1; 控制台计算机. 20.1.1; 计算机CPU类型; Intel Xeon ≥ 6核心. 20.1.2; 计算机主频; ≥ 3.6 GHz. ▲20.1.3; 计算机内存; ≥ 64 GB. ▲20.1.4; 计算机硬盘类型; 固态硬盘. 20.1.5; 计算机硬盘容量; ≥ 480GB. 20.1.6; 医学专用显示器; 24英寸宽屏. 20.1.7; 医学专用显示器分辨率; ≥ 1920x1200. 20.1.8; 医学专用显示器集成Gamma校正功能，保障显示图像具有真实的对比度; 具备. 20.1.9; 医学专用显示器集成亮度衰减校正功能，保障显示亮度长期稳定; 具备. 20.1.10; DVD光驱支持光盘刻录功能; 具备. 20.2; 图像重建系统. 20.2.1; 图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV); ≥ 11000幅/秒. 20.2.2; 图像重建速度(256×256矩阵，25% FOV); ≥ 47000幅/秒. 20.2.3; 最多并行处理扫描与重建数据组数; ≥ 12组. 21; 交互式操作界面. 21.1; 具备扫描控制，图像处理，阅片，报告，照相及图像分发一站式集成工作环境; 具备. 21.2; 用户界面语言支持简体中文; 具备. 21.3; 图像马赛克浏览; 具备. 21.4; 4D数据集专用浏览工具; 具备. 21.5; 伪彩图生成工具; 具备. 21.6; ROI/VOI统计工具; 具备. 21.7; 像素透镜图像平均曲线分析工具; 具备. 21.8; 三维弹性运动校正; 具备. 21.9; 二维、三维失真校正; 具备. 21.10; 图像滤波; 具备. 21.11; 图像降噪平滑处理; 具备. 21.12; 图像边缘增强处理; 具备. 21.13; 平均曲线分析; 具备. 21.15; 照相工具. 21.15.1; 支持直接连接DICOM协议激光相机; 具备. 21.15.2; 支持直接连接纸张打印机; 具备. 21.15.3; 虚拟胶片技术; 具备. 21.15.4; 照相打印与其他工作流并行; 具备. 21.16; 图像运算工具. 21.16.1; 图像代数：加，减，乘，除应用于单幅图像或整个序列; 具备. 21.16.2; 图像算术平均计算; 具备. 21.16.3; 弥散ADC图计算; 具备. 21.16.4; 高b值弥散图像合成技术; 具备. ▲21.16.4.1; 高b值弥散图像拟合计算，最高b值; ≥ 5000. 21.16.4.2; 可计算DWI图像及ADC图像; 具备. 21.16.4.3; 高b值弥散图像实时预览技术; 具备. 21.16.4.4; 实时在线自动计算高b值弥散图像; 具备. 21.17; 三维后处理工具. 21.17.1; MPR后处理技术; 具备. 21.17.2; MIP后处理技术; 具备. 21.17.3; minMIP后处理技术; 具备. 21.17.4; VRT后处理技术; 具备. 21.17.5; 曲面重建后处理; 具备. 21.18; 高级图像后处理工具. ▲21.18.1; 图像融合后处理工具; 具备. ▲21.18.2; 图像拼接后处理工具; 具备. 21.19; 全自动在线后处理工具. 21.19.1; 在线自动拼接技术; 具备. 21.19.2; 在线自动减影技术; 具备. 21.19.3; 在线自动弥散后处理技术; 具备. 21.19.4; 在线自动计算高b值弥散技术; 具备. 21.19.5; 在线自动MIP后处理技术; 具备. 21.19.6; 在线自动运动校正技术; 具备. 21.19.7; 在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉; 具备. 21.19.8; 在线自动电影播放工具; 具备. 21.19.9; 在线自动乳腺分析技术; 具备. 21.19.9.1; 在线自动减影; 具备. 21.19.9.2; 在线自动MIP; 具备. 21.19.9.3; 在线自动生成达峰时间图TTP; 具备. 21.19.9.4; 在线自动生成Wash-in图; 具备. 21.19.9.5; 在线自动生成Wash-out图; 具备. 21.19.9.6; 在线自动生成PEI图; 具备. 21.20; DICOM服务. 21.20.1; DICOM 3.0标准接口; 具备. 21.20.2; 支持DICOM Send / Receive; 具备. 21.20.3; 支持DICOM Query / Retrieve; 具备. 21.20.4; 支持DICOM SC Storage commitment; 具备. 21.20.5; 支持DICOM Basic Print; 具备. 21.20.6; 支持DICOM Modality Worklist; 具备. 21.20.7; 支持DICOM MPPS Modality performed procedure steps; 具备. 21.20.8; 支持DICOM Structured Reports; 具备. 21.20.9; 支持DICOM Study Split; 具备. ▲21.20.10; 增强型 DICOM 格式支持; 具备. 21.20.11; 支持 Dicom Viewer 离线查看MR图像; 具备. ▲21.21; 磁共振远程协助系统. 21.21.1; 可由MR操作间以外的计算机远程操控磁共振设备; 具备. 21.21.2; 远程协助系统具有观察者模式; 具备. 21.21.3; 远程协助系统具有完全控制模式; 具备. 21.21.4; 支持院内网络且提供有密码保护的安全链接; 具备. 21.21.5; 远程遥控检修技术; 具备. 22; 磁共振安装及电源需求. 22.1; 电源连接容量; ≤ 30 kVA. 22.2; 系统关机功耗（System Off）; ≤ 4.5 kW. 22.3; 系统扫描功耗（System Scanning）; ≤ 11 kW. 22.4; 系统最小安装面积; ≤ 28 m2. ▲22.5; 屏蔽间最低净层高要求; ≤ 2.4 m. 23; 原厂保修及附属设备. 23.1; 原厂设备保修; 1年. 23.2; 原厂计算机UPS系统; 提供. 23.3; 原厂可移动式线圈存储车; 提供. 23.4; 保修期内设备软件免费升级; 提供. 24; 配套服务及设备. 24.1; 机房屏蔽防护系统装修工程; 磁共振专用机房装修工程出具第三方检定报告。符合国标GB12190 -90《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》、GB8702 -88 《电磁辐射防护规定》检测标准及磁共振厂家1.5T MR屏蔽要求。. 24.2; 无磁轮椅(带输液杆); 具备. 24.3; 无磁推床(带输液杆可升降); 具备. 24.4; 无磁抢救车; 具备. 24.5; 无磁专用消毒机; 具备. 24.6; 无磁灭火器; 具备，≥2个. 24.7; 无磁高压注射器(MRI); 具备. 24.8; 无磁人字梯; 具备. 24.9; 无磁治疗车; 具备. 24.10; 磁体间专用摄像头; 具备. 24.11; 水冷机组; 具备. 24.12; 精密空调机组; 具备. 25; 影像处理工作站. 25.1; 计算机主机; I5十代CPU、8G内存、1T硬盘(64位系统、主板配PCI-E插槽、鼠键套). 25.2; 独立显卡; 支持双HDMI输出，较好支持图像观看和处理。. 25.3; 显示器; 2台，≥20寸，支持HDMI输入。. 25.4; 彩色激光打印机; 具备. |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，整机质保不少于1年（“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；若厂家免费质保期超过1年的,按厂家规定保修）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.售后由原厂专职工程师进行维修，能够提供原厂正规服务,可保障售后服务。 2.生产厂家设有设备维修工厂及设有备品中心，能够提供方便快捷的售后维修服务。在进行设备维护保养或维修时，厂家常年能提供设备备品使用，不影响科室正常使用。 3.中标人免费送货上门、免费现场安装、调试；免费提供技术培训和硬件的测试和调整服务，须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护中文手册。 4.每半年一次定期回访以及对设备维修服务，并对设备进行维护保养工作，出具保养报告。质保期后提供终身维修服务，但只能收取配件成本费。其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 5.接到故障通知后1小时内作出响应，并在接到采购人通知后24小时内到达现场，72小时内对出现质量问题的货物进行免费维修或更换。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。 6.安装：免费送货上门，免费安装调试；由专业技术工程师在用户仪器现场，对用户人员包括：临床操作医生、护士提供仪器的基本原理、结构、基本操作注意事项及维护知识免费培训。 7.中标供应商所投产品，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任。 8. 技术培训：供货方负责现场培训采购方的操作人员及维修人员。培训时间不少于l周，并确保操作者熟练掌握设备的操作规程和各种性能的运用，并能排除简单故障。如科室进修需要，提供不少于2名技师到省内外三甲医院培训，培训时间在1至3个月内。 9.中标人须终生免费保证磁共振所有应用软件的完整性，包含以下情况：系统重装、软件维护、软件的更新或升级等。 |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 25 日历天内。 |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：签订合同后90日内完成供货并安装调试完毕。 2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式、条件 |  | 设备安装调试验收合格正常使用后,扣除成交款5%作为质量保证金，三十天内付清成交款的30%，余下成交款的 65%分十二个月付清，质量保证金在设备质保期满后付清。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，未经改装的、合格的产品符合国家有关认证标准及安全规定。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。所有设备必须满足采购文件所述性能配置要求。 2.投标报价包含本项目为交钥匙工程，报价包含机房屏蔽工程及配套设备、货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收、保修等各种费用和售后服务、人员服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。除另有约定外，中标价不因任何因素而调整。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.本项目货物属医疗器械管理范畴，投标人的投标文件中必须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供投标产品有效的医疗器械注册证复印件，否则投标无效。 3.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担由此而引起的一切法律责任和费用。 4.投标产品生产经营企业，应先在广西壮族自治区药械集中采购平台产品信息库中登记入库，完善本企业的产品信息。具体操作方法参见广西壮族自治区药械集中采购网站中的“广西壮族自治区公共资源交易中心乙类大型医用设备集中采购进场交易指引（试行）”，投标人必须提供投标产品已登记入库承诺书。 5.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| ▲二、核心产品 |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为：1.5T 磁共振成像系统。 |  |  |  |  |
| 三、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》。 |  |  |
| 四、政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 无 |  |  |
| 五、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |
| 六、规范标准和验收 |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1．检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1 货物技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （6）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。 2.2 技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3 在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4 在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 7．大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8．其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 9. 货物验收时，在货物产品或者包装上应附有医疗器械唯一标识的载体，标识内容包括产品标识和生产标识，且能够在国家药品监督管理局组建的医疗器械唯一标识数据库中查询到产品标识和相关数据。否则，视为供货商违约，采购人有权拒收货物、并向药品监督行政管理部门报告，由此而造成的一切后果由中标人承担。 |  |  |

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | 不允许分包 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2021 年 01 月至 2021 年 10 月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2021 年 01 月至 2021 年 10 月连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人财务状况报告（ 2020 年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证； （必须提供，否则按无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备配置清单（格式自拟，如投标设备包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）； 4.项目实施人员一览表（格式后附）； 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（如有请提供） 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（格式自拟）； 7.生产厂家或代理商授权资料加盖公章（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 13.2 | □本项目不须提供投标文件电子版。 ☑本项目须提供投标文件电子版，具体规定如下： 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、验收和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起120 日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本 六 份； 资格证明文件正本一份、副本 六 份； 商务文件和技术文件按顺序合并装订成册，正本一份、副本 六 份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24 | 投标人可以派授权代表出席开标会议，参加开标会的法定代表人或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标(以上材料均加盖单位公章，材料不齐全或无效的作无效投标处理)，签到参加开标会并接受验证，唱标结束后必须在唱标记录上签字。投标人的法定代表人或其授权代理人未按时签字的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。 |
| 24（5） | 唱标内容：投标人名称、投标价格、交付时间。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：7人 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数详见“第二章 采购需求”列明项数。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：北京诚佳信工程管理有限公司招标部，联系电话：（0777-5988828），通讯地址：钦州市钦南区南珠东大街安园路一巷16号 现场提交质疑办理业务时间：每天8时30分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 代理服务费：本项目招标代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号文执行，本项目代理服务收费标准按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。 采购代理机构的银行账户： 账户名称：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州明珠支行银行 银行账号：2073 4101 0400 10232 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门有关政府采购规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清公告或更正公告在原公告发布媒体上发布之时起，视为投标人已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

11.3当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.4招标文件的澄清或者修改都应当通过采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序合并装订成册。投标文件正副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。正本加盖骑缝章公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封和标记

##### 20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露投标人投标文件实质性内容为合格）。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应标记“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在招标公告规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签字、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，应当由投标人法定代表人或者委托代理人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容，具体详见投标人须知前附表；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（5）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的评标方法、评标程序和评标标准对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由在原公告发布媒体上发。

30.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.5中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.5条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

## 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 三、评标标准

综合评分法

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30 分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 3%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 |
| 2 | 技术分 （满分 50 分） |  | 技术性能分（满分 27分） | （1）设备技术参数及性能配置符合招标文件的得基本分12分，非关键性指标参数（未标注“▲”号的参数）负偏离每一项扣4分，漏项视为负偏离，扣完此项分值为止。 （2）非关键性指标参数（未标注“▲”号的参数）有被评委采纳的正偏离的，每有1项加1.5分，最高得6分。 （3）关键性指标参数（标注“▲”号的参数）有被评委采纳的正偏离的，每有1项加3分，最高得9分。 |
|  |  |  | 项目实施方案（满分15分） | 一档（4分）：项目实施方案简单，方案重点内容不全或不突出，对项目需求分析不全面，没有提供为本项目配备实施团队，可行性不高的。 二档（8分）：项目实施方案基本可行，方案重点内容较突出，对项目需求分析较全面，能保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求。 三档（12分）：项目实施方符合本项目要求，且方案有重点内容、措施列举，对项目需求有分析，流程规划合理、针对本项目的配备的实施团队基本明确、组织措施及安排基本合理、基本能达到采购人的目的。 四档（15分）：项目实施方案清晰完善，目标明确，且方案重点内容突出，措施具体，对项目需求分析理解深刻、有延展性，流程规划描述详细、规划合理。针对本项目配备优秀的、经验丰富的实施团队；有细化的项目进度计划流程，团队分工明确，有丰富的管理、服务经验；组织管理措施及项目组织安排合理详细；方案可行性强，充分满足采购人的目的，能很好的实现采购人的预期效果。 备注：未提供方案的，得0分。 |
|  |  |  | 质量保证措施 （满分 8分） | 一档 （2分）：对本项目提出的质量控制及检验措施内容不完整，且措施执行可行性不强； 二档（4分）：对本项目提出的质量控制及检验措施内容较完整，措施的工作进度安排不够明确，但基本能够保证货物质量。 三档（6分）：对本项目提出的质量控制及检验措施内容完整，措施的工作进度安排较简单，基本能够控制货物的质量。 四档（8分）：针对本项目提出的质量控制及检验措施十分详细，分析到位，对措施的工作进度安排科学合理，能够严格控制货物的质量，并向采购人提出相应的质量保证承诺。 备注：未提供方案的，得0分。 |
| 3 | 商务分（满分20分） | 售后服务分 （满分15 分） | 质保期 （满分3 分） | 在满足招标文件质保期基础上，投标文件中针对本项目采购内容承诺的质保期每超过招标文件要求一年的，加 1 分。满分3分。 |
|  |  |  | 优化服务 （满分12分） | 一档（4分）：售后服务方案仅满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验。 二档（8分）：售后服务方案细致、合理、可行，具备故障出现解决方案、质保期外维修方案、其他优惠措施、供货要求及方案，方案相对完善。 三档（12分）：售后服务方案细致、合理、可行，保障响应措施有力，服务经验丰富，并承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的系统建设的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、发生故障时提供备用机或有替代解决方案、质量保障方案，质保期外维修方案、其他优惠措施、供货要求及方案，且方案科学合理、切合项目实际。 |
|  |  | 业绩分（满分 3分） |  | 提供 2018 年8月至本项目开标截止日止，类似项目产品业绩每个得1分（提供合同或中标通知书，否则不得分）（满分3分） |
|  |  | 体系认证分（满分 2分） |  | 投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的其中任意2项的得 2 分，满分 2分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

## 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

《政府采购合同》是对招标文件规定或者投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或者投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或者投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件规定或者投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或者投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或者投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类（参考）：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式（项目人员可根据项目实际情况自行编制）：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后      工作日内甲方向乙方支付合同总金额的    %，余下的    %于质量保证期届满之日起    工作日内一次性支付完毕（不计利息）。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的×%（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/副本

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称  （项目编号：           ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                 项目编号：                  分标：    （如有）

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

4.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：     分标（如有）

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款方式、条件 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式（格式可自拟）：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备配置清单（格式自拟，如如投标设备包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。）

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标（如有）

| 项号 | 货物名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标（如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 生产厂家或代理商授权资料加盖公章（格式自拟）

六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。