国家卫生应急队伍医疗设备采购项目-P2移动检测车等一批设备采购

项目编号：BHZC-2020-G1-00039-GXDY

招标文件

招标人：北海市人民医院

招标代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

日  期：二○二○年十二月

# 目   录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  招标项目采购需求	23

第四章 合同主要条款（参考）	51

第五章 投标文件格式	58

第六章  评标办法及评分标准	72

# 第一章  公开招标公告

广西德元工程项目管理有限责任公司关于国家卫生应急队伍医疗设备采购项目-P2移动检测车等一批设备采购（项目编号：BHZC-2020-G1-00039-GXDY）公开招标采购公告

项目概况：

国家卫生应急队伍医疗设备采购项目-P2移动检测车等一批设备采购等一批设备采购 的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2021年2月9日15时30分前（北京时间）递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：BHZC-2020-G1-00039-GXDY

政府采购计划编号：202011190011

项目名称：国家卫生应急队伍医疗设备采购项目-P2移动检测车等一批设备采购

预算金额：728.9万元。（其中A分标600.00万元，B分标128.90万元）

采购需求：具体内容详见《招标文件》。

合同履行期限：A分标：自合同签订之日起90日内全部货物安装调试完毕并验收合格。

B分标：自合同签订之日起30日内全部货物安装调试完毕并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）A分标：投标人需具有有效的医疗器械生产或经营许可证；投标人还须投标人必须具备车辆改装资质，以提供改装车辆公告申报结果的截图为准（来源必须为中华人民共和国工业和信息化部装备司车辆生产企业产品公告，网址为http://www.miit.gov.cn）。

（2）B分标：投标人需具有有效的医疗器械生产或经营许可证。

3.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2021年1月20日至2021年1月26日，正常工作时间。投标人未获取本项目招标文件的，我单位将拒收投标文件。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：潜在投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线实名免费下载 招标文件。未注册的投标人可在政采云平台完成注册后再进行下载。如在操作过程中遇 到问题或需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2021年2月9日15时30分。

2.地点：广西德元工程项目管理有限责任公司（地址：北海市北京路49号桂成花园A座1706室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.投标文件逾期递交或未密封将予以拒收。投标人可以派授权代表出席开标会议。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中（按最新一期公布标准）属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布（按最新一期公布标准）的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

（3）扶持中小企业政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名 称：北海市人民医院

地址： 北海市海城区和平路83号

联系人：莫凯天

联系电话： 0779-2022189

2.采购代理机构信息：

名 称：广西德元工程项目管理有限责任公司

地　址：北海市北京路49号桂成花园A座1706室

联系电话：0779-3227382

3.项目联系方式：

项目联系人：李工

联系电话：0779-3227382

4.政府采购监督管理部门：北海市财政局；联系电话：0779-3063975。

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

2021年1月19日

第二章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：国家卫生应急队伍医疗设备采购项目-P2移动检测车等一批设备采购 项目编号：BHZC-2020-G1-00039-GXDY |
| 2 | 投标人的法定代表人（或负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 投标报价：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金（人民币）：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 现场踏勘：不进行现场踏勘 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于投标截止15日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向招标采购单位提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，采购代理机构将以书面形式送达所有招标文件收受人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表一份；投标文件正本一份，副本四份；其中资格审查文件单独装订成册；投标文件电子版一份（以U盘形式递交） |
| 9 | 投标截止时间及地点：2021年2月9日15时30分前将投标文件密封送交到广西德元工程项目管理有限责任公司（地址：北海市北京路49号桂成花园A座1706室） |
| 10 | 开标时间及地点：2021年2月9日15时30分，广西德元工程项目管理有限责任公司（地址：北海市北京路49号桂成花园A座1706室） |
| 11 | 评标方法及评分标准：综合评分法 |
| 12 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日后起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）发布中标公告。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金。（本项目不收取投标保证金） |
| 14 | 信用查询：根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对投标人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：公告发出之日至截标时； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷ 信 用 信 息 使 用 规 则 ： 对 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站(www.creditchina.gov.cn) 、 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案 件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 15 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起8个工作日内。 |
| 16 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 7 | 代理服务费：3.本项目代理服务费由采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照计价格[2002]1980号文件和发改价格〔2015〕299号文件规定。 |
| 18 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 19 | 本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |
| 20 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

投标人须知

## 一、总  则

### （一） 适用范围

本招标文件适用于国家卫生应急队伍医疗设备采购项目-P2移动检测车等一批设备采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.招标采购单位是指组织本次招标的采购人及采购人委托的采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“投标保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十六条、第三十七条、第七十五条的规定，投标保证金，是政府采购公开招标项目的投标人，依照招标文件的规定，向招标采购单位交纳一笔款项，以这笔款项担保投标人在投标活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还投标保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，招标采购单位应当退还投标保证金。（本项目不收取投标保证金）

8.“▲”系指实质性要求条款，招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的主要技术参数、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等。

### （三）招标方式

公开招标方式。

### （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

### （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

联合体投标要求:

1.两个供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议（《联合投标协议书》格式见附件），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构（简称）。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，与之相关的投标文件作无效投标处理。

4.投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

### （七）转包与分包

1.本项目政府采购合同不允许转包。

2.本项目政府采购合同不可以分包。

### ▲（八）特别说明：

1.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一 合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.有下列情形之一的视为投标供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标供应商报名的正地址一致的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

### （九）询问、质疑和投诉

1．询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问：

①采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；

②供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2．质疑

2.1投标人有权就招标事宜提出质疑

⑴投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。具体计算时间如下：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

⑵质疑应当按照《中国人民共和国政府采购法》及其实施条列、《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》规定，以书面形式向采购人或采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

⑶质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、事实及法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

⑷有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

⑦其它不符合受理条件的情形。

⑸质疑人的质疑应当采用政府采购供应商质疑函文本格式【可以在北海市政府采购中心（http://xxgk.beihai.gov.cn/)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2采购人或采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3质疑人有下列情形之一的，采购代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

2.4质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部门投诉。

2.5质疑联系部门及电话为：

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司     电话：0779-3227382

3.投诉

3.1质疑人的投诉应当采用政府采购供应商投诉书文本格式【在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)下载或在北海市政府采购中心（http://xxgk.beihai.gov.cn/)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2投诉联系部门及电话为：北海市财政局政府采购监督管理科  0779-3063975。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准；

### （二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

3.采购服务的服务要求由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

### （三）招标文件的澄清与修改

1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购人或者采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构（简称）以法定形式发布。

5.采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

▲投标文件由资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成〔资信及商务、 技术、报价文件可合订成一册，也可以分册装订；资格审查文件独立装订成册，单独包装、单独密封递交，投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，与投标文件电子版包装密封递交〕

▲1、资格审查文件（必须提供）：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件：A分标需提供①②③；B分标需要提供①②。

①投标供应商有效的营业执照复印件；（加盖单位公章）

②投标人须提供医疗器械生产或经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；医疗器械生产或经营许可证/备案生产或经营范围须覆盖所投产品(根据中华人民共和国国务院令第650号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)；投标人所投产品国家如有强制性要求的必须符合要求。

③具有车辆改装资质（提供改装车辆公告申报结果的截图，截图来源必须为中华人民共和国工业和信息化部装备司车辆生产企业产品公告，网址为http://www.miit.gov.cn），同时要加盖单位公章；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；

（3）投标截止之日前半年内投标供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》新成立的公司按实际情况提供；（格式自拟，复印件）

（4）投标截止之日前半年内投标供应商连续三个月的依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）新成立的公司按实际情况提供；

（5）投标人近一年度（即2019年度，2020年新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告。

2.资信及商务文件（可选，带“▲”为必须提供）：

▲（1）投标声明书（格式见附件）；

▲（2）投标供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件 (加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则投标无效。法定代表人授权委托书格式见附件)；

▲（3）投标供应商法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

▲（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）投标供应商的类似成功案例的业绩证明文件（投标供应商同类项目实施情况一览表、合同复 印件、用户验收报告、用户评价意见，格式可自拟）；

（7）生产厂家证明文件（格式可自拟）：之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺；之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

（8）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件（格式可自拟）；

（9）自主品牌投标供应商的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

（10）投标供应商质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件（格式可自拟）；

（11）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件（格式可自拟）；

（12）投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

（13）投标供应商情况介绍（格式可自拟）；

（14）投标供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求。

（15）投标供应商符合残疾人就业标准的，按《促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）要求。

（16）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（17）投标供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料。

3.技术文件

技术部分是证明供应商提供的货物及服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件， 以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准。包括但不限于下列文件，其中加“▲”为必须提供，不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

▲（1）设备配置清单（不含报价）；

▲（2）技术资料偏离表（格式见附件）；

（3）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、 性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式可自拟）；

（4）投标供应商拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式可自拟）；

（5）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标供应商提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据，格式可自拟）；

（6）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式可自拟）；

（7）投标供应商建议的安装、调试、验收方法或方案（格式可自拟）；

▲（8）技术培训、售后服务的内容和措施（售后服务承诺书）（格式可自拟）；

（9）拟投入本项目实施人员一览表（格式可自拟）；

（10）优惠条件：投标供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠（格式可自拟）；

（11）投标供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式可自拟）；

（12）投标供应商需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

4、报价文件：

▲（1）投标函（格式见附件）；

▲（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章。

- 投标文件的电子版

▲投标供应商在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版：

（1）投标文件电子版内容：开标一览表、投标文件。

（2）投标文件电子版份数：不可编辑的PDF扫描件1份（含签字盖章）。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版以U盘方式装载，U盘上应标记有投标供应商名称，并与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：①投标文件正本需要加盖公章的必须加盖投标人印章，否则其无效。副本可用已签字盖章正本复印。（正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

### （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标应以人民币报价。

2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、保修及必要的保险费等一切税金和费用。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5. 投标供应商就《招标项目采购需求》中的所有内容作完整唯一报价。投标供应商不得将同一个项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

6. 根据财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中第六十条：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

相关证明材料：投标供应商自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）（包含但不限于）以下支撑证明材料：（1）近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；（2）提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家针对本项目的授权书原件和供货保证书原件及全部货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。

### （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。（本项目无投标保证金）

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标保证金：无要求

1.对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

2. 办理投标保证金手续时，必须在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退还，中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还，不计利息。投标人持转帐资料到采购代理机构财务部办理。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

### （六）投标文件的签署和份数

1.投标供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

2. 投标供应商把资格审查文件单独装订，正本1份，副本4份；商务、技术、报价文件可合订成一册，也可以分册装订，正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名、盖章处逐一签名并加盖单位的公章（投标供应商应写全称）。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

### （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件袋、开标一览表文件袋等样式由投标供应商本文件中规定制作。

2.投标文件的商务、技术、报价文件正副本全部密封在一个内包封的投标文件袋（盒、 箱〕；《开标一览表》（格式见附件）、资格审查文件均应单独用文件袋（盒、箱）密封单独提交（格式见附件）。投标文件的包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商地址、投标项目名称、项目编号、分标（如有）及“在X年X月 X日X时X分前不得启封（开标时才能启封字样，并加盖投标供应商公章）（格式见附件）；

3. 投标供应商自行制作文件袋，但所制作的文件袋封面文字内容注明相关内容（格式见附件）。

4.投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章或盖公章为合格。

5.投标供应商在递交投标文件和开标一览表时未按本须知要求密封、标记的，招标代理公司有权拒收。

6.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标供应商承担。

7.投标供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

8.投标供应商已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章，投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标供应商未就本项目采购的所有内容作完整唯一报价，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的；

（5）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商不能证明其报价合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

⑴截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

## 四、开标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应持相应身份证明、法定代表人授权委托书及营业执照参加开标会并签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### （二） 开标程序

1.开标会由采购代理机构组织和主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍项目情况和到会人员名单，宣布开标纪律；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表、参加开标的监督人员，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封情况并签字确认；

5.唱标：采购代理机构工作人员只唱开标一览表；

6.采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者投标人代表拒绝签字确认的，不影响评标过程；

注：(1)当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理；

(2)开标后,某分标投标人不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

7.宣布开标会结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

(三）错误修正：

1.开标时，开标一览表如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标 将作为无效投标处理。

2.修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标供应商的投标文件作废标处理。

3.修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

五、资格审查

1、资格审查

（1）开标结束后，由采购人代表或采购代理机构工作人员会对投标供应商的资格进行审查，合格投标供应商不足3家的，不得评标。

（2）投标供应商有下列情形之一的，资格审查不通过：

①不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

②投标供应商为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的

③不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

④违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

## 六、评标

### （一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标程序

1.资格审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标供应商的报价得分。在评标过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，依次按技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则评标，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在公告发布地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向投标供应商退还投标文件和向未中标的供应商解释未中标原因。

## 七 、签订合同

### （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评审得分最高的投标人。

### （二）签订合同

（1）投标供应商接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

(三）政府采购合同公告

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.各投标供应商应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

## 八、履约保证金：详见合同。

九：项目验收：采购人、中标供应商应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采[2015]22号）及采购合同约定各自履行义务。

## 九、其他事项

中标服务费（适用于收取服务费的代理机构）

1.招标代理服务费的收取。采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照计价格[2002]1980号文件和发改价格〔2015〕299号文件规定。

2.解释权：本招标文件解释权属采购人或采购代理机构。

3.投标供应商应保证其投标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）。保证内容应包括，其投标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等），如其产品侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）投标厂商应独立承担相应法律责任。投标供应商应保证采购人在使用其投标产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

第三章  招标项目采购需求

采购需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标供应商应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

4、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标时必须提供产品属于节能品目清单的证明。

## 一、技术参数、

# A分标：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2+移动检测车 | 台 | 1 | 1.基本功能 P2+移动生物检测实验室的功能定位，主要用于地震、洪水、火灾、台风、干旱、冰雪等重大自然灾害发生后，灾区现场临床、环境、动物、媒介生物、饮用水、食品等样本的病原学和卫生学指标检测；也可用于类似奥运会、亚运会、世博会、花博会、国庆等大型集会现场生物安全方面的侦检；用于重大突发公共卫生事件、事故，涉及生物因子的现场侦检。平时用于自然疫源性疾病等病原检测需要。 具有较强的机动性和环境适应性，能为上述工作提供机动、安全、标准的微生物检验技术平台。 2.主要组成 P2+方舱移动生物检测实验室主要由底盘、裙边箱、厢体、空调送风空调净化系统、排风净化系统、电气系统、控制系统、灭菌装置和实验台等组成。 序号 名称 数量 备注 1 底盘 1 国六 2 底盘改装 1 3 舱体及附件 1 4 配电控制系统 1 5 送风净化系统 1 6 全新风空调 1 7 排风净化系统 1 8 控制系统 1 9 监控系统 1 10 传递窗 3 11 储物柜 1 12 实验台 3 13 座椅 4 14 手喷雾消毒装置 3 15 紫外线灯 3 16 水基型灭火器 3 17 二氧化碳灭火器 3 18 电动调平千斤顶 4 19 警报警灯 1 20 空气灭菌器 1 21 高压灭菌器 1 22 生物安全柜 1 23 微生物培养箱 1 24 冰箱 1 27 核酸提取仪 1 28 核酸提取仪 1 29 荧光定量PCR仪 1 30 干浴锅 1 31 混匀器 1 32 移液器 6 33 移液器 1 34 掌上离心机 2 35 高速冷冻离心机 1 36 干式生化分析仪 1 37 血液分析仪 1 38 凝血分析仪 1 39 尿干化学分析仪 1 40 血气分析仪 1 41 特定蛋白分析仪 1 3.整车布局 实验室采用驾驶室与车厢分离式结构，驾驶室顶部设置警灯和导流罩，底盘两侧设置裙边箱。 实验室设计有3个缓冲间、试剂准备间、样本制备间、扩增/产物分析间以及空调设备间。 试剂准备区的缓冲间为常压，兼做更衣室，主要用于实验人员更衣和人流出入口。样本制备区缓冲间为负压-10Pa,主要用于实验人员出入。扩增/产物分析区的缓冲间为负压,主要用于实验人员出入。 试剂准备区的内部设置冷藏冷冻箱和工作台。 4.主要技术指标 4.1尺寸和质量 a) 整车外形尺寸（长×宽×高）mm≤12000×2550×3950； b) 厢体外形尺寸（长×宽×高）mm≥9500×2550×2500； c) 试剂准备区的缓冲间内部净面积≥2.5㎡； d) 样本制备区缓冲间内部净面积≥0.9㎡； e) 扩增/产物分析区的缓冲间内部净面积≥0.8㎡； f) 试剂准备区的内部净面积≥3.5㎡； g) 样本制备区的内部净面积≥6㎡； h) 扩增/产物分析区的内部净面积≥4㎡； i) 改装后整车整备质量≤25000kg。 4.2 P2+方舱移动生物检测实验室室内参数 具备负压防护、送风净化、排风生物安全高效过滤功能，符合《移动式实验室 生物安全要求》标准中生物安全二级实验室要求，实验室送排风系统关键指标满足GB19489和GB50346中有关移动P2+实验室要求的强制性条文规定。各项参数见下表。 功能间名称 ★洁净度级别 夏季室温（℃） 冬季室温 （℃） 湿度（%） 换气次数（次/h） ★与室外压差 （Pa) 噪声dB(A) 照度（lx） 试剂准备区 8级 25~28 15~20 30～60 ≥9 +5Pa ≤68 500 样本制备区 8级 25~28 15~20 30～60 ≥12 -20 ≤68 500 扩增、产物分析区 8级 25~28 15~20 30～60 ≥12 -30 ≤68 500 样本制备区-缓冲间 - 25~28 15~20 30～60 ≥6 -10 ≤68 200 扩增/产物分析区-缓冲间 - 25~28 15~20 30～60 ≥6 -10 ≤68 200 4.3实验室舱体空气净化与气流组织形式 4.3.1空气净化 4.3.1.1空调送风经板式初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器三级过滤。 4.3.1.2样本制备间的排风处理采用集成式HEPA过滤装置，即排风经过生物安全型高效过滤，具备原位过滤器原位扫描检测、消毒和过滤器阻力检测。 4.3.1.3应能够实时显示高效过滤器的阻力，确保实验室中人员实时监控高效过滤器的运行情况。 4.3.1.4HEPA过滤器过滤效率在额定工况下≥99.99%@0.3μm，逐点穿透率≤0.01%@0.3μm。 4.3.1.5安全柜排风在实验间内。 4.3.1.6实验室风道进风空气处理前与排风空气净化后均设生物型电动密闭阀。 4.3.1.7所有风道及附件均为304不锈钢制作。 4.3.2气流组织形式 核心区送风口布置为右侧侧顶部设风道，均布高效送风口上送风，排风为左后侧设高效排风口下排风。 4.4控制系统 设计独立的门禁系统、温湿度控系统、送排风压力控制系统、火警系统、舱内视频与对讲系统。实验间入口处设实验室运行状态（温度、湿度、压差等）显示装置。 4.4.1温度控制 采用PLC可编程控制器自动调节，温度的自动调节不可引起各功能间压力波动。空调系统设有低温保护控制。通风空调系统独立控制，独立显示。 4.4.2空调系统 4.4.2.1、空调系统为全新风结构的中央空调，系统具备除湿功能。 4.4.2.2、空调具有制冷、制热、通风、加湿功能； 4.4.2.3、空调采用380V/50Hz电源，三相四线电源引入； 4.4.2.4、空调额定制冷量为≥12000W； 4.4.2.5、空调的额定制冷消耗功率为≥5200W； 4.4.2.6、空调的除湿消耗功率为≥8000W； 4.4.2.7、再加热功率为≥1000W； 4.4.2.8、空调室内侧循环风量≥850m3/h； 4.4.2.9、空调应能承受频率为5至20至5Hz,加速度为≥2.5g的震动； 4.4.2.10、空调应能承受峰值加速度为≥15g，持续时间为≥10ms的半正炫形脉冲波的冲击。 4.4.3压力控制 4.4.3.1试剂准备间、样本制备间和实验间均采用独立送排风系统，与室外压差形成压力梯度。采用PLC可编程控制器实现各功能间压力自动调节。采用变风量阀（文丘里）稳定实验间压力扰动。 4.4.3.2送、排风机从自控系统上实现送、排风机连锁，排风先于送风开启，后于送风关闭。 4.4.4实验室控制模式 4.4.4.1应包括工作模式、夜间运行模式、紧急模式，其控制应满足实验室作业流程的要求。 4.4.4.2控制系统具备故障报警及处理功能，其控制方式满足实验室作业流程要求。 4.5电气系统 4.5.1整车供电分AC380V交流、DC24V直流和UPS供电三种供电方式。DC24V直流供电由车载辅助电瓶直接提供。 4.5.2配备UPS电源（车载型）能保障关键车载设备持续运行30分钟。辅助电瓶充电方式可采用外接充电器和正常使用时UPS充电两种方式。 4.5.3实验间左侧工作台面上预留4个、右侧工作台上预留6只多功能电源插座，固定设备电源插座位于工作台下相应位置。 4.5.4外接交流电源线≥30米。 4.5.5整车采用LED灯照明。 5.主要设备技术要求 5.1底盘 驱动形式：6×4； 排放标准：国六； 外形尺寸mm≤11585×2540×3040； ★轴距≥5700+1370mm； ★最高车速≥105km/h 最大总质量≤25000kg； 整备质量≤5600kg； ★发动机排量≥7790ml； 发动机功率≥221kW； 轮胎规格：295/80R22.5 18PR 钢丝胎 5.2大板车厢 车厢采用大板车厢结构，以军用大板拼装； 车厢尺寸（mm）≥9500*2550*2500； 车厢总传热系数<2.5 W/m2·℃； ★大板车厢壁板为夹心大板结构； ★内外蒙皮为1.2mm铝板，中间为硬质聚氨酯泡沫夹芯层和铝型材筋梁； ★蒙皮与铝合金骨架、聚氨酯泡沫之间涂抹特制大板粘接剂进行粘接，然后经大板压机一次性热压成型； ★壁板厚度≥51.4mm； ★壁板耐高温性：可耐受70℃高温，不脱胶； ★壁板耐低温性：可耐受-55℃低温，不脱胶； ★壁板耐日晒性：在太阳辐射强度1120w/m2条件下，不会发生变形以及发粘、龟裂、损坏等现象； ★壁板耐霉菌性：能耐受各类霉菌、真菌、的有害影响； 壁板耐湿度性：能耐受相对湿度不大于95%（40℃）要求； ★壁板耐盐雾腐蚀性：能抵抗我国沿海地区盐雾腐蚀环境的有害影响； ★壁板阻燃性：具有阻燃性，离火自熄； 具有良好的密闭性（水密和气密性）、隔热保温性，隔音性及防水、防火、防热幅射，防盐雾腐蚀、防虫蛀等性能； 大板内蒙所有骨架位置需设置热阻断； 预埋件厚度≥6mm，且每个预埋件上需增加承载梁； 大板式方舱结构符合GJB6109-2007《军用方舱通用规范》； 实验室壁板间采用圆弧角结构，三面交角采用三维圆弧角过渡连接； 所有开设孔口采取密封措施；所有的电缆和管线采用穿隔密封； 结构设计按照GJB5113《后勤厢式车通用规范》执行； 车厢表面和结构件无弯曲、翘曲、断裂、脱层、脱落、损伤损坏、永久变形等缺陷； ★平面度公差在1200㎜×1200㎜范围内≤2㎜；垂直度公差≤3㎜； 接口、企口处的拼缝均匀一致。 5.3生物安全柜 Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环； 前窗10度倾角设计，方便操作； ★由于场地所限，外形尺寸须为1360*790*2200mm,工作区尺寸为1167*610*680mm； 所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围； 玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互； ★凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢； 主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级； 前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃； ★前窗玻璃结构设计为顺滑结构，避免清洁死角。配备两个美国SMI品牌气压传感器； ★同时配备角轮和不锈钢材质底脚支撑，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生； 负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行； 风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定； 风速：下降风速为0.28m/s；流入风速为0.55m/s； 整机功率为1300W，噪声：≤65dB（A）； 人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105； 产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU； 交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU； ★具有两个美国SMI品牌压力传感器，实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示； ★前窗玻璃手拉式开启，工作时前窗玻璃开口为200mm，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护； 打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭； ★一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行； ★用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示； 可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间； 有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示； 有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； 有关门监测功能，未关严门有声光报警提示； 有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示； 具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书； 提供生产厂家出具的针对本项目售后服务承诺书； 工作条件，工作环境温度：5℃-40℃；大气压强：70KPa~106KPa；电源：220V±10%，50±1HZ； 5.4微生物培养箱 自然对流； 可连续调节预热空气的混合量； 带节流阀的排风连接口； PID 微处理器模糊控制，整合自动诊断系统； 时间调节：延时启动； 加热：控温或依设定温度控温，保证控温时间； 循环功能：可重复执行温度曲线1-99 次或无限循环。 所有设定参数数字显示（LED）； 长时间数据记录功能，符合GLP 规定，记录容量1024kB。 包含37 度的工作校准证书； 如因故障过温，超过设定温度约3 度（固定值）时加热功能关闭。 显示精度和设定准确度：0.1 度； 机械温度限制保护装置，超过最大箱体温度约10 度时加热功能关闭。 全隔热不锈钢门，带双锁，四点调节； 内部容量 (L)≥32； 不锈钢内部尺寸W×D×H(mm)≥400×320×250； 不锈钢外部尺寸W×D×H(mm)≤550×600×400； 功率(W)≤1100； 最大温度（℃）：70。 5.5冰箱 电压：220V/50HZ； 输入功率：≤100W； 箱内温度：可调节2至8℃和-10至-26℃两种； 总有效容积：≥200L。 5.6高压灭菌器 容积≥80L ★采用微电脑控制技术（PID算法Proportional-Integral-Differential (Controller) 比例、积分、微分(控制器);）；LCD液晶屏显示。 自动注水、正压脉动排气、升温、灭菌、排气、干燥全过程自动程序控制，故障报警信息自动显示； ★傻瓜式操作，设有敷料、器械、橡胶、液体一键启动程序，并设有固体自定义、液体自定义、培养基灭菌和保温程序，满足各种物品灭菌需求。 采用温度定时（98~102℃）排空和动态脉冲等多种排除冷空气方式，彻底排除灭菌器室内冷空气，确保蒸汽的饱和度。 具有快速排汽和慢排汽自动控制功能，避免灭菌液体的溢出。 灭菌循环结束，蜂鸣提示。 水平旋转式开门，自涨式密封圈，操作简捷安全。 超压自动泄压的安全阀：超过设定压力，安全阀打开释放压力。 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断电源。 门关闭位置检查系统，实时检测门状态，门开停止工作，有自动报警功能。 防干烧保护装置：水位低于低水位，自动切断电源中断运行程序，显示故障。 配有过流、漏电及过压保护装置。 门安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽。内室有压力时，联锁装置启动，密封门打不开。 ★保温隔热门罩：灭菌门用高性能的保温隔热材料制造的门罩隔绝，既美观又可防止操作者烫伤。 传感器断线检测功能。 5.7空气灭菌器 非压缩空气雾化和超声雾化原理。使用超高速风机结合特殊设计的雾化系统将过氧化氢等消毒剂雾化成亚微米的颗粒，均布于整个房间进行彻底的灭菌。 高效杀灭空气和物体表面的各种微生物，对ATCC 9372的指示菌芽孢能够达到 6log10 的杀灭效率。 90%以上的液滴直径小于1微米。 使用过氧化氢浓度≤8%，且酸度≥pH4.0，材料兼容性好。 能够兼容各种杀菌原理的消毒剂，不限定消毒剂的种类和品牌。 消毒液罐容量：≤ 1L。 5.8核酸提取仪（96）孔 工作电压：100-220V，50/60Hz。 采用触控操作，彩色液晶屏幕。 多方式运行，内置操作系统，可列表方式、快捷方式、查看方式等。 处理体积：20ul-1000ul。 样本通量:1-96。 孔板类型：96孔2.2ml无菌无酶深孔板。 降热温度：可根据需求自定义洗脱温度（温度范围：4℃至室温）。 加热温度：根据需求自定义裂解、洗脱温度（温度范围：室温至120℃）。 震荡混合：多档可调，并可随试剂体积调节震荡幅度。 试剂种类：磁珠法开放式平台。 提取时间：15-40分钟/轮。 内部程序：可存储99组程序，并可设置程序从任意步骤启动，不需要重复进行程序编辑。 程序管理：强大程序编辑功能，满足不同试剂需求，可实现U盘程序导入导出。 防污染接液板：能有效防止运行过程中液体低落，避免交叉污染。 内置风道，有效避免交叉污染。 内含照明灯。 紫外照射：多种紫外定时方式，可以对杀菌时间自由设置。 设备所配套试剂及耗材予以明确标注标号及价格。 5.9核酸提取仪（32）孔 屏幕操作：全中文7寸Android系统触摸屏，简单易用，反应快 多方式运行：内置android系统，列表方式、快捷方式、查看方式 ★处理体积：20μl-1000μl 样本通量：1-32 ★磁珠回收率：＞98% 孔板类型：96孔2.2ml无菌无酶深孔板 提取孔间差：CV≤3% ★加热温度：8个独立加热模块，根据需求自定义裂解、洗脱温度（温度范围：室温至±120℃），温度传感器精度可达±0.1℃ ★震荡混合：低中高三档可调，并可随试剂体积调节震荡幅度 试剂种类：磁珠法开放式平台 提取时间：15-60分钟/轮 （由所用试剂决定） ★内部程序：可存储＞500组程序，并可设置程序从任意步骤启动，不需要重复进行程序编辑。 ★程序管理：强大程序编辑功能，满足不同试剂需求，可实现U盘程序导入导出 ★安全门设计：安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，可避免交叉污染 ★内置风道：风道内置，可避免交叉污染 ★安全保护：支持断电保护功能，恢复通电后持续运行 照明灯：有 紫外照射：具有两种紫外定时方式，可以对杀菌时间自由设置 外形尺寸：400mm×400mm×450mm 重量：35Kg ★生产企业通过ISO9001,ISO13485质量体系认证，产品通过中国CFDA认证和欧盟CE认证（安规和电磁兼容认证） 5.10荧光定量PCR仪（96孔） 样本容量为96孔*0.2ml，产品获有医疗器械注册证。 采用五通道荧光检测系统，精巧的滤光片组合设计。 采用超强亮度单色LED光源，具有宽广的激发波长，可通用市场上常见的荧光染料； 采用深度制冷型高分辨率科学级CCD，确保机器高灵敏度的检测。 所有样品均在同一时刻采集荧光信号，确保荧光采集的一致性和准确性。 采用双光纤导光设计，无干扰，每个孔位下配备2个光纤，预留备用光纤。 加热冷却方式采用半导体技术，确保扩增速率，扩增结果的准确性； 配备镀金模块，最大升降温速度不低于5℃/s。 具有两种温度控制模式，即模块温控和模拟管控，保证检测的灵活性。 温控范围为0-100℃，温控均一性为±0.2℃（45℃-75℃时）。 全中文向导式操作界面，可方便、快捷进行中英文切换。 涵盖多种分析模式：相对定量、绝对定量、终点定量、溶解曲线分析等。 内置统计分析工具和自定义公式编辑工具，数据无需导出，可直接在仪器软件中分析完成。 具有梯度设置功能，梯度范围为30-100℃，具有touch down PCR、long PCR、具有温度/时间，递增/递减等高级编程功能。 电脑可通过WiFi、LAN等不同方式连接主机。 采用滑动轨道式热盖设计，配备热盖保护技术，防止样品蒸发、浓缩，减少非特异PCR产物。 支持单节升降温速率可设和梯度设置，提高工作效率。 支持程序运行后实时修改功能，确保珍贵样品的利用效率。 5.11干浴锅 具有自动检测故障及蜂鸣报警功能； 24V直流电源输入，内置过温保护装置，可适用车载电源； 多种加热模块便捷更换，便于清洁和消毒； 多种加热模块可供选择，满足不用实验要求和应用需求； 采用LCD显示屏，可显示更加丰富的符号图形和信息，LCD 交替显示设置/实际温度，定时时间倒计时递减显示； 可存储9组方法程序，方便调用； 有余热警告功能和温度偏差校准功能； 外观简约精美，体积小巧，移动方便，适合各种场合使用 控温范围：室温+5℃~100℃ 温度设定范围：0℃~100℃ 温度稳定性@100℃：±0.5℃ 温度稳定@40℃：±0.3℃ 模块温度均匀性：±0.3℃ 升温速度：≤15min(20℃至100℃） 降温方式：自然冷却 定时范围：00:01~99:59(h:min) 输入电源：DC24V 5.12混匀器 12V低电压操作保证实验安全； 采用直流无刷电机，性能可靠稳定； 电机动力强劲，加速快； 有多种夹具及试管适配器可供选择； 无接触电磁感应触发式点动运行，噪音低，无磨损； 转速高，振荡幅度大，液体易产生漩涡，混合效果非常显著； 机身和重心低，真空吸盘脚，使得仪器工作时特别稳固； 完美的动平衡设计，使得仪器在工作中不会发生任何移动； 可振荡的试管或容器直径为30mm,用来振荡试管或离心管； 运动方式：近似圆周运动 周转直径：4.0mm 速度范围：0-3000rpm（旋钮调节，刻度显示） 最大承载重量：0.4kg 60529防护等级：IP21 输入电源：DC12V 1.5A 5.13移液器（单道） 整支可消毒 采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） ★伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ★四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 ★独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 配置原装吸头盒，（含96个ep.T.I.P.S吸头，优质级洁净度标准） ★移液器校准服务通过了ISO17025：2005，CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》认可。 移液器量程分别为：0.5-10、20-200、100-1000μl各2把； 5.14移液器（8道） 整支可消毒； 采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）； ★伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； ★四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； ★独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； ★8道移液器具备单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本； 移液器量程为0.5-10μl； 5.15掌上离心机 双门锁设计 电源：AC100-240V 噪音≤45dB 最高转速≥7000rpm 最大相对离心力≥2680 x g 翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停 最大容量2ml x 8 离心管; 2 x 0.2ml PCR 8排管 5.16高速冷冻离心机 台式离心机，放置于桌面，最高转速≥15000rpm，最大离心力≥24900g 最大容量：4*100ml，可根据实际需要配备不同规格离心管。 具有转子自动识别，面板真实显示转子编号，防止转子装错或设置超速而出现差错。 旋钮式设计，可通过旋钮实现参数快速设定，操作灵活方便。 具有瞬时离心功能，短时间离心操作无需设置参数。 具有转速和离心力设定切换功能，可快速实现参数设定切换。 具有三组升/降速曲线设定功能，满足不同升降速曲线应用需求。 面板具有三个快捷程序键，可快速调用程序，无需重复设置。 具有快速预制冷功能，能够快速预制冷，节省预制冷时间。 具有实时参数修改功能，可在运行过程中修改转速、离心力、温度、时间等参数。 具有到设定目标转速后开始离心倒计时功能。 先进的电子式不平衡探测系统，在转头开始低速旋转的时候，检测出不平衡现象的产生。 温度控制范围－10℃到40℃，无氟制冷系统，控温精确。 离心时间设定最大值≥9小时。 噪音≤60dB。 5.17干式生化分析仪 检测项目：26 种比色检测、3 种电解质 处理速度：比色：120 测试 / 小时 *1；电解质：90 测试 / 小时 *2；综合：128 测试 / 小时 样本架数量:1 检测时间:比色：2~6 分钟 / 检测;电解质：1 分钟 /3 检测（Na,K,Cl) 样本类型:血清 , 血浆 , 全血 *3 , 尿液 *4 样本量:比色：10ul/ 检测;电解质：50ul/ 检测 数据传输至 PC:RS-232C 或 USB2.0 接口 数据打印:热敏打印机 电气要求:AC 100-240V , 50-60HZ , 300VA 尺寸≤470（宽 )x360（深 )x420（高 )mm 重量≤24kg 工作温度:15 至 32°C（59 至 89°F ) 工作湿度:相对湿度 30-80% 5.18血液分析仪 ★检测速度：CBC+DIFF≥70/小时，：CBC+DIFF+RET≥30/小时 检测参数：血液报告参数≥35个，体液报告参数≥6个 ★用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul； 白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加2倍，结果更准确、可靠。 ★血小板计数：具有两种方法进行血小板的定量计数 网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。 网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。 体液检测速度：≥30样本/小时; 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类； 体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； 线性范围：全血检测要满足WBC：0-440×10^9/L；RBC：0－8.6×10^12/L；PLT：0-5000×10^9/L ★血液质控品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数； ★体液质控品：定期提供原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数； ★校准品：定期提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。 实时网络通讯系统：具有实时在线网络质控功能，通过室内质控实现实时的室间质评，确保用户的结果质量达到国际质量水准。 正确度（静脉血）：白细胞：≤3.0%；红细胞：≤2.0 %；血红蛋白：≤2.0%；血小板：≤5.0 %。 流程控制：附带流程控制软件Labman，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。 5.19凝血分析仪 反应杯容量≥60只； 吸样针有液面感应及温育功能； 质量控制：6个文件，14个项目，各180个数据记忆能力； 尺寸：宽×高×厚（mm）≤566×490×490； 重量（kg）≤45kg； 处理能力：PT、APTT同时检测≥75 tests/h，PT/Fbg组合（自动演算）≥120 tests/h，单个D-Dimer测试≥20 tests/h。 5.20尿干化学分析仪 项目选择：可选择十三项、十一项、十项、八项（可选择项） 可测项目：尿液中白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 测量原理：反射光电比色法 测定速度≥500条/小时，单条测试时间为65秒，适用于大批量检测 存储功能≥9000个测量结果 配套试纸：Uritest13G、11G、10G尿试纸条或仪器试纸选择功能菜单选择的尿试纸条 通信端口：Serial ASCII码（RS232标准接口）和并口，可与电脑通信 控制功能：自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制 工作方式：可选择单次测试或自动连续测试 显示：液晶显示器，中文引导菜单，操作提示信息和测试结果，测试结果用半定量符号和SI国际单位表示 打印：内量微型打印机自动打印测试结果，可外接（串口或并口）针式打印机 5.21血气分析仪 ★项目与参数要求： 参数： 读数范围： 精度： PH： 6.500—8.000 0.001 PCO2： 5.0—130.0mmHg 0.1 PO2： 5-800mmHg 1 Na： 100-180mmol/L 1 K： 2.0—9.0 mmol/L 0.1 Cl： 65-140 mmol/L 1 ICa： 0.25-2.50 mmol/L 0.01 BUN： 3-140mg/dl 1 Glu： 1.1-25.0 mmol/L 1 HCT： 10-75%PCV 1 Lact： 0.3-20.00 mmol/L 0.1 CREA： 18-1768μmol/L 1 Hb： 3-26g/dl 1 TCO2： 1-85mmol/L 1 HCO3： 1-85mmol/L 1 BE： (-)3-(+)3 mmol/L 1 Anion Gap：(-)10-(+)99 mmol/L 1 sO2： n/a% 1 ACT： 50-1000sec 1 PT： 0.9-8.0INR 0.1 快速、简便、免保养，除测试片外无其它消耗品。 床边测定无需抗凝剂，采血量极少。 从采血到出结果仅需两分钟。 可测血气、电解质、血糖、血球压积、尿素氮、肌酐、出血时间，PT 等。 电解质用全血检查，无需分离血浆或血清； 便携式，重量≤ 520g，可储存多个样本资料。 无需专人保养和检测，任何人均可操作，简单的 1-2-3 操作步骤。 内外部的定标，使结果更加可靠。 连接血液数据管理系统，处理众多的测试 数据,可提供患者的病情趋势分析。 尺寸(宽长厚)cm≤6.5*21*5.5 重量≤ 520g 电源： 29v 定标： 内外部定标，工厂设定(对各个参数进行定标) 内存/时钟： 有 后备电源： 内置锂电池,或可充电镍氢电池 显示： 点矩阵超清晰液晶显示 通讯连接： 红外发光二极管 工作温度： 0-40oC 运输温度： -10-50oC 相对湿度： 0-90%(最小)非冷凝 5.22特定蛋白分析仪 方法学：荧光免疫； 检测项目：N末端B型钠尿肽原（NT-proBNP），B型钠尿肽（BNP），心肌肌钙蛋白I(cTnI)，肌钙蛋白T(TnT)，肌红蛋白（Myo），肌酸激酶同工酶(CK-MB)，心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检，降钙素原（PCT)测定，全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP），超敏C反应蛋白（hsCRP），血清淀粉样蛋白A(SAA)，白介素-6（IL-6），前列腺特异性抗原（PSA），甲胎蛋白（AFP），癌胚抗原（CEA），游离前列腺特异性抗原（FPSA），糖化血红蛋白（HbA1c），尿微量白蛋白（MAU)，胱抑素C（CYS-C），β2微球蛋白（β2-MG），D-二聚体（D-Dimer），β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG），孕酮(Prog)，雌二醇（E2），睾酮(T)，促黄体生成素（LH），卵泡刺激素（FSH），泌乳素（Prolaction），皮质醇（Cortisol），抗缪勒氏管激素（AMH），总三碘甲状腺原氨酸(TT3)， 总甲状腺素(TT4)，促甲状腺激素(TSH)； 工作模式：机内、机外双反应模式； 测试速率：近200个测试/小时； 光源：LED； 激发光谱：中心波长λ0=470nm； 接收光谱：中心波长λ1=525nm； 检测通道：1个检测通道； 显示系统：8寸触摸彩屏； 软件系统：安卓操作系统，自带中英文输入法，自定义智能管理模块； 结果数据管理：可存储结果数据≥10000条，可智能选择查询结果进行结果管理； 打印系统：内置热敏打印机； 通讯硬件接口：RS232、USB、以太网络； 通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接； 电源输入接口：电源适配器； 内置电池：是 温控系统：具备 尺寸（长×宽×高）mm≤278×239×148； 重量：≤3.3kg |  |

## 二、商务条款

| 采购预算 | 600.00万元 |
| --- | --- |
| 签订合同时间、交货时间 | ▲合同签订期：自中标通知书发出之日起8个工作日内 ▲交货期：自合同签订之日起90日内全部货物安装调试完毕并验收合格 |
| 交货地点 | ▲北海市采购人指定地点 |
| 售后服务 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行；并免费送货上门，派出有相应资格的专业的技术人员到达现场负责免费设备安装调试，采购人不需要添加额外设备，直至正常使用。 2、免费现场培训：负责操作人员的免费培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止。 3、中标人需提供全套的中文版设备使用手册、维修手册。医疗器械的说明书、标签应当标明下列事项： （1）通用名称、型号、规格；（2）生产企业的名称和住所、生产地址及联系方式；（3）产品技术要求的编号；（4）生产日期和使用期限或者失效日期；（5）产品性能、主要结构、适用范围；（6）禁忌症、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容；（7）安装和使用说明或者图示；（8）维护和保养方法，特殊储存条件、方法；（9）产品技术要求规定应当标明的其他内容。 |
| 质保期 | ▲1、免费负责设备的安装、调试，在设备安装调试结束，双方验收，验收合格后设 备进入保修期，验收合格后产品免费保修不少于一年。保修期内提供定期的维护和保养，同时免费提供维修所需的所有零备件和服务。在保修期外的，提供维修服务，收取零配件费用终身维护，软件免费升级。 ▲2、提供免费维修热线电话及专职维修工程师联系方式，接到设备故障通知后，中标人须在2小时内作出响应；同时在采购人有要求的情况下，24小时内到达现场，48小时内解决故障。 ▲3、终身维护。保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查。 ▲4、提供保修期外零配件优惠服务方案（投标文件中须详细列明） （“技术参数、性能、配置”中有特殊质保期要求的从其要求。） |
| 项目验收 | ▲投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；验收时，中标人须提供原厂售后服务承诺书、中标人的医疗器械设备生产或经营许可证、 产品的医疗设备注册（备案）证明以及相关产品合格证明给采购人。采购人现场根据招标文件实质要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 |
| 报价要求 | 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、保修及必要的保险费等一切税金和费用。 |
| 付款方式 | 签订合同后，采购人一次性向中标人支付全部合同货款，中标人须向采购人开具同等金额、合法有效的发票，并支付2%的质量保证金给采购方，否则采购人有权顺延付款。质量保证金待质保期满后采购人一次性无息退还给中标人。 |
| 核心产品 | 本分标核心产品为：荧光定量PCR仪（96孔） 注：（提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。） |
| 是否接受进口产品 | 1、本分标货物：“微生物培养箱、空气灭菌器、干式生化分析仪、血液分析仪、凝血分析仪、血气分析仪、”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人全部负责免费代办进口产品有关报关等手续。投标人报价应含设备费用、运费、调试费、培训费、售后服务费用、税费、关税及汇率调整市场风险等。投标人如具有《对外贸易经营者备案登记表》、《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，投标时请提供复印件（须加盖单位公章），采购人负责协助中标人办理免税手续。 2、本分标其他货物不接受进口产品投标，如采用进口产品投标则投标无效。 3、投标人选用进口产品投标的，中标后必须提供中文说明书。 |
| 其他要求 | 1、投标人必须具备车辆改装资质，以提供改装车辆公告申报结果的截图为准（来源必须为中华人民共和国工业和信息化部装备司车辆生产企业产品公告，网址为http://www.miit.gov.cn）。 2、同时具备须提供医疗器械生产或经营许可证。 3、提供采购人所在地上牌所需的全部资料，确保所供改装车辆能在采购人所在地上牌。 |

B分标：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 台 | 1 | 一．设备要求： 1．整机全套原装进口，全数字化设计，中文操作界面。 2．设备有欧盟CE或美国FDA认证 二．技术参数要求 1．触模式大屏幕操作界面，集中显示功能，人机交互方式，功率和效果参数通过上下键设置。 ★2．该设备有多种智能调节技术：电压调节（实现组织损伤及重复性极佳的电切和与电凝）；电弧调节（为高能电切、电凝和液体环境下的电切提供支持）；输出调节（为电凝和组织失活提供稳定的功率输出水平） ★3．整机模块化设计，能进行硬件、软件升级，根据需求实现个性化配置。 4.具有切割控制系统（CUT CONTROL），输出功率可根据组织变化进行自动调节，切割效果最大程度不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。 ★5．有功率峰值补偿技术（PPS），提供初始切割和切割过程的智能补偿支持。 6.单极电切模式需有AUTO CUT（自动切割）、HIGH CUT（高能切割）和DRY CUT（无血切割）。 ★7．主机具有升级功能，可以升级内镜电切（ENDO-CUTIQ）和双路输出（TWIN COAG）功能 ★8．双极切割模式：采用先进的双极切割电压调节，可以提供8种切割效果等级。 9.单极电凝模式有：柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、快速电凝模式。 10．双极电凝模式：采用低电压设计，防止器械与组织粘连，并减少炭化，可进行精细的8级电凝效果调节，有自动启动和自动停止功能。 11．有NESSY中性电极安全系统，提供实时的负极板使用信息。 12.功率输出： 电切最大输出功率：300W/500欧姆；电凝最大输出功率：200W；频率：≥300KHZ。 13.电源： 电源电压：110V-120V/220V-240V+/-10%；频率：50/60HZ；工作电流：最高8A/4A；待机功率：40W；最大输出时功率：500W/920VA；接地：提供；保险丝：T8A/4A； |  |
| 2 | 除颤、监护、心电图一体监护仪 | 台 | 3 | 1、环境及测试标准 1.1、主机防尘防水等级为 IP55 1.2、运行温度: 0℃-50℃ 1.3、储存和运输温度：－30℃～70℃。 1.4、抗震性强，通过 IEC60601-1 跌落测试和 2 米跌落试验。 1.5、整机防湿能力强，15－95％相对湿度，无冷凝现象。 1.6、设备可用于海拔高度在 -170 米至 4572 米 之间(-557 英尺 15,000 英尺)。 2、机器重量 2.1、裸机(含电池、不含电极板)重量轻≤5.5公斤，便于携带。 3、彩色 LCD 显示器： 3.1、4 通道波形显示 3.2、12 导 ECG 同屏显示 3.3、显示波形速度 25mm／和 50mm／s 可切换 3.4、大字体显示 3.5、具备三种显示模式：普通模式、高亮模式、夜视模式 3.6、可同时显示 ECG 静态分析结果与动态实时 ECG 波形 3.7、快捷键截屏，可截取当前时间点前 12 秒和后 12 秒的波形图，并打印 4、12 导联心电： 4.1、十二导联快照截取，可选0.525Hz－150Hz 诊断频响和0.525Hz－40Hz滤波频响 4.2、可以随时根据需要，由除颤仪进行分析 12 导联心电图，出具十二导联心电诊断报告。 4.3、心率监测范围：30 到 300 BPM 4.4、12 导联线可以分拆为常用的 4 个肢体导联和 6 个胸导联。 4.5、心率准确度：±3%或+/- 3 BPM，取较大者 4.6、心电波幅：0.125、0.25、0.5、1、2、4cm/mv，自动调整。 5．除颤： 5.1、双相方波或直线双相波 5.2、操作模式：手动模式，AED模式 5.3、放电时间: ≤12 毫秒 ★5.4、除颤最高能量不超过 200 焦耳，低能量避免对患者造成不可逆的心肌损伤。 5.5、充电至最高能量时间≤7 秒。 5.6、患者阻抗范围：10-300 欧姆 5.7、建议除颤功能，屏幕显示建议信息。 5.8、同步除颤，屏幕显示同步信息，屏幕及打印报告均显示放电位置标记。 5.9、屏幕能显示所选除颤能量以及实际释放能量。 6.除颤手柄： 6.1、成人及小儿一体化除颤电极板。 6.2、按救治病人比例，要求成人除颤电极板在外，内置小儿除颤电极板。 6.3、手柄具有能量选择功能。 ★6.4、手柄具有启动、终止打印功能。 6.5、手柄具有快速充电功能。 7.体外起搏: 7.1、可以用于成人及儿童。 7.2、起搏脉冲类型：直线，恒流 7.3、起搏器速率：30至 180 BPM±1.5％。 7.4、输出电流：0至140mA的±5％或5毫安（以较大者为准） 7.5、脉冲宽度：40 毫秒±2 毫秒 8.具有心肺复苏提示和实时反馈功能： 8.1、语音提示和文字消息（屏幕提示），从而向施救人员提供关于胸外按压深度的反馈。 8.2、CPR 节拍器，可帮助施救人员按照 AHA/ERC 的推荐指南中的速率实施胸部按压。 8.3、充分回弹提示，指示救援的手在对患者的胸部按压后抬起（充分回弹）。 8.4、CPR仪表板能显示心肺复苏的速度和深度测量值，心肺复苏回弹以及综合的灌注指示。 ★8.5、能够过滤CPR按压干扰，让施救人员在施行心肺复苏的同时看到患者潜在真实心电图。 9. 无创血压监测功能: 9.1、测量方式：无创示波法 9.2、测量范围: a.收缩压 成人 20-260mmHg b.舒张压 成人 10-220mmHg c.平均压 成人 13-230mmHg d.精确度: 3mmHg 9.3、有双腔袖带测量技术，充气阶段即可测量血压，测量时间：小于30秒 9.4、具有自动、手动和5分钟内重复测量方式 9.5、自动测量周期可设置：1,2,3,5,10,15,30和60分钟 9.6、设备须具备干扰指示器，当检测到过大干扰时进行提示 10. 血氧饱和度 10.1、操作温度: 0-50 ℃ 10.2、范围（% SpO2）:1-100%。 10.3、脉搏范围广: 25-240 次／分钟 10.4、使用Masimo血氧技术，保证运动状态下血氧测量的稳定性 11.可以直接连接 USB，进行数据导出。 12.数据存储能力： 12.1、快照：≥32 个 12.2、≥500 个非心电图事件 12.3、 ≥24 小时连续心电图（4 个波形）及电极片阻抗 13.记录仪: 13.1、热敏打印纸 80 mm 宽。 13.2、走纸速度 25mm/sec，50mm/sec 13.3、24s截屏打印 13.4、6*2和4*3的12导 ECG 报告 14.电池： 14.1、原厂原装优质可充电锂电池。 14.2、电池满电能支持6小时连续全参数监护（NIBP每15分钟测量一次）。 14.3、电池满电能支持至少300次最大能量的放电。 14.4、电池本身具有电量显示功能，能直接显示剩余使用时间。 14.5、电池上有5 个电池容量 LED 指示灯、故障指示灯、校准指示灯。 14.6、从提示低电量开始充电，4.5 小时充满 100％电量。 |  |
| 3 | 心电监护仪 | 台 | 4 | （一）配置：心电、呼吸 、血氧饱和度、脉搏、无创血压监测。 （二）技术参数： ★1、原装进口，主机显示器一体化设计。标配触摸屏操作，采用低功耗材料，无风扇，无硬盘设计。一机多用，适用于成人、儿童及新生儿，可满足不同科室的临床需要。 2、8.4英寸彩色大屏幕显示，全中文操作界面，3通道波形显示。 3、直观的用户界面，简单的操作菜单，任何操作在3步内完成。 ★4、有水平趋势图，波形及数字的位置，大小可变化。可同屏显示实时12导联心电图。 ★5、心电监测通过5个电极可获得12导联心电，可进行实时12导联-ST分析，10种专业心律失常监测分析，QT/QTC报警和12导联的ST段分析。测量准确，操作简便，病人舒适，节省成本。 ★6、血氧饱和度监测采用“傅立叶伪差抑制技术(FAST)”的运动和低灌注容错算法，即使在病人肢体运动或低灌注情况下也能准确测量SPO2数值。可显示监测部位的灌注指数Perf，有灌注指示，早期发现休克倾向，及时处理。可兼容多种血氧探头。 7、无创血压监测：需提供与听诊法和动脉内法的双参考点校正。 ★8、48小时趋势回顾，事件的存储，采样频率：12秒。 9、测量参数： （1）心率范围：15～300 次/分（精度±1%）； （2）阻抗呼吸范围：0～170次/分； （3）无创血压测量：收缩压：30～270 mmHg；舒张压：10～245mmHg； （4）平均压：20～255mmHg；脉率：40～300bpm； （5）后续袖带充气：比上次测得的收缩压高30mmHg。 10、三级声光报警功能。同时用四种方式报警：按严重程度分级的声音报警；带彩色编码的报警信息、报警的参数数值闪烁，明显的不同颜色(红，黄，绿)的报警灯。 11、分级报警：危及生命的红色报警（心脏骤停、室颤、窒息、极端心动过缓等）；提示性的黄色报警（监护的参数超越了报警上下限）；技术性的绿色报警（信号质量问题如导联线脱落等），对病人情况一目了然。 12、硬件坚固抗摔等级达到7M3级，适用于院内外转运。 |  |
| 4 | 布担架 | 套 | 6 | 1、产品由PVC材料涂聚酯涂层制成。 2、防水、易清洗，携带方便。 3、具有8个可抬把手。 4.具有便携带。 产品参数要求： 长度：≥190cm 宽度：≥60cm 自重：≤1.5kg 承重：≥150kg |  |
| 5 | 脊柱固定套装 | 套 | 2 | 脊椎固定系统包含脊椎固定板、头部固定器、四合一颈托和固定带。 一、脊椎固定板功能： 采用轻便耐用的碳纤维设计，能够在承重体重高达 110 公斤的病人时保持完全不弯曲，而且实际重量仅 8.6 公斤。 因为它的防水性质，该担架可在各种环境条件下使用，并且存放简单便于运输。 尺寸：40.5 厘米 x 183 厘米 x 6.4 厘米 重量：6.1 公斤(单板) 厚度：5.8 厘米 14 个把手 把手宽 5 厘米 把手长 13.3 厘米 双板最小存放空间大约为 10 厘米 12 只销 碳纤维棒 有 CE 标志 操作温度：-18°C 至 43°C 储存温度：-18°C 至 43°C 不含乳胶 无缝旋转模型 二、头部固定器功能: 1.两侧固定板可进行多向调节 2.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低 3.安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用 4.使用一次性气道可快速和容易替换 5.两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用 6.多用途基板配有可更换衬垫， 易于清洁 7.经检验，基板本身抗污效力达99%以上 8.由经久耐用的HDPE塑料制成，两侧固定板内壁为非吸收性材料 9.两侧固定板重量仅150克 10.可进行X光透视，CT 扫描、核磁共振检查，成像清晰 三、四合一颈托功能： 这个颈托适合所有成年病人配戴，为伤者提供最佳的颈部固定。 1.减少了储存空间和投资 2.尺寸测量和应用方法与Stifneck颈托相同 3.特有的固定锁确保颈托的稳定和对称 4.超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理 5.后方的开孔设计便于触诊和透气 6.X光、MRI、CT 穿透效果极佳 7.不含乳胶成份 四、固定带功能： 1、卡扣采用优质不锈钢制成，不易生锈，安全可靠 2、双向DELRIN调节扣，长度为150厘米，操作简单方便 配置：脊椎固定板1个、头部固定器1套、四合一颈托1个和固定带5条。 |  |
| 6 | 头部固定器 | 套 | 2 | 1..两侧固定板可进行多向调节 2..固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低 3..安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用 4..两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用 5.多用途基板配有可更换衬垫，易于清洁 6.经检验，基板本身抗污效力达99%以上 7.由经久耐用的HDPE塑料制成，两侧固定板内壁为非吸收性材料 8.两侧固定板重量仅150克 9.可进行X光透视，CT 扫描、核磁共振检查，成像清晰 |  |

## 二、商务条款

| 采购预算 | 128.90万元 |
| --- | --- |
| 签订合同时间、交货时间 | ▲合同签订期：自中标通知书发出之日起8个工作日内 ▲交货期：自合同签订之日起30日内全部货物安装调试完毕并验收合格。 |
| 交货地点 | ▲北海市采购人指定地点 |
| 售后服务 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行；并免费送货上门，派出有相应资格的专业的技术人员到达现场负责免费设备安装调试，采购人不需要添加额外设备，直至正常使用。 2、免费现场培训：负责操作人员的免费培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止。 3、中标人需提供全套的中文版设备使用手册、维修手册。医疗器械的说明书、标签应当标明下列事项： （1）通用名称、型号、规格；（2）生产企业的名称和住所、生产地址及联系方式；（3）产品技术要求的编号；（4）生产日期和使用期限或者失效日期；（5）产品性能、主要结构、适用范围；（6）禁忌症、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容；（7）安装和使用说明或者图示；（8）维护和保养方法，特殊储存条件、方法；（9）产品技术要求规定应当标明的其他内容。 |
| 质保期 | ▲1、免费负责设备的安装、调试，在设备安装调试结束，双方验收，验收合格后设 备进入保修期，验收合格后产品免费保修不少于一年。保修期内提供定期的维护和保养，同时免费提供维修所需的所有零备件和服务。在保修期外的，提供维修服务，收取零配件费用终身维护，软件免费升级。 ▲2、提供免费维修热线电话及专职维修工程师联系方式，接到设备故障通知后，中标人须在2小时内作出响应；同时在采购人有要求的情况下，24小时内到达现场，48小时内解决故障。 ▲3、终身维护。保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查。 ▲4、提供保修期外零配件优惠服务方案（投标文件中须详细列明） （“技术参数、性能、配置”中有特殊质保期要求的从其要求。） |
| 项目验收 | ▲投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；验收时，中标人须提供原厂售后服务承诺书、中标人的医疗器械设备生产或经营许可证、 产品的医疗设备注册（备案）证明以及相关产品合格证明给采购人。采购人现场根据招标文件实质要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 |
| 报价要求 | 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、保修及必要的保险费等一切税金和费用。 |
| 付款方式 | 签订合同后，采购人一次性向中标人支付全部合同货款，中标人须向采购人开具同等金额、合法有效的发票，并支付2%的质量保证金给采购方，否则采购人有权顺延付款。质量保证金待质保期满后采购人一次性无息退还给中标人。 |
| 核心产品 | 本分标核心产品为：心电监护仪 注：（提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。） |
| 是否接受进口产品 | 1、本分标的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人全部负责免费代办进口产品有关报关等手续。投标人报价应含设备费用、运费、调试费、培训费、售后服务费用、税费、关税及汇率调整市场风险等。投标人如具有《对外贸易经营者备案登记表》、《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，投标时请提供复印件（须加盖单位公章），采购人负责协助中标人办理免税手续。 2、本分标货物接受进口产品投标。 3、投标人选用进口产品投标的，中标后必须提供中文说明书。 |
| 其他要求 | 1、具备有效的医疗器械生产或经营许可证。 |

# 第四章 合同主要条款（参考）

北海市采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   北海市人民医院

供 应 商（乙方）

签订合同地点：  北海市人民医院

签订合同时间：     年   月   日

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）       北海市人民医院       采 购 计 划 号 ：

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 医疗器械产品注册证名称 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 单位 | 单 价 （元） | 数 量 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本项目不接受损耗品  。

第五条　交付和验收

1.交货时间：自合同签订之日起   日历天内货到采购单位指定地点，地点：采购单位指定地点  。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  3  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训（是否增加伴随服务内容）

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 甲、乙双方协定执行    。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：自安装完毕验收合格之日起     月 。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和质量保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质（甲方填写）：                 。

3.付款方式（根据商务要求响应表填写）：

签订合同后，采购人一次性向中标人支付全部合同货款，中标人须向采购人开具同等金额、合法有效的发票，并支付2%的质量保证金给采购方，否则采购人有权顺延付款。质量保证金待质保期满后采购人一次性无息退还给中标人。

第九条　质量保证金

1.合同总金额的2% ，质量保证金在质保期满后一个月内无息返还。

2.质量保证金因其他原因被扣除，数额不足合同金额的 2 %的，乙方应及时补足。

第十条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验费用等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的（本合同项的设备出厂后的承运途中遇到如下情形的，比如道路交通事故、地震、暴雨、下雪、泥石流等非乙方原因造成的延期交付的，乙方免责），每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、甲方未按付款方式延期支付货款的，除应及时足额支付货款外，每天向乙方偿付延期货款额1‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方逾期付款超过180天的。乙方有权终止本合同，同时甲方仍需偿付乙方剩余所得货款。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供伴随服务的，乙方应按本合同货物总金额 5%向甲方支付违约金。

7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

8、除了质量及不可抗力原因外，若甲方在本合同履行过程以其他理由提出解除、撤销、确认合同无效之诉的，乙方在经法院确认支持甲方诉讼请求，因设备已经交付且经过安装调试、检验，造成乙方无法向设备的生产厂家完全退货的，避免未来争端，甲、乙双方一致确认本合同设备的基准价格为争议发生日的甲方所属地域的招投标中标价格。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提请诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十一条　本合同一式七份，采购代理机构一份，甲方四份，乙方二份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：广西北海市海城区和平路83号 | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0779-2022189 | 电话： |
| 电子邮箱：bhsrmyy@126.com | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行北海分行和平东路支行 | 开户银行： |
| 账号：626257493803 | 账号： |
| 邮政编码：536000 | 邮政编码： |
| 签订地点： 北海市人民医院 签订时间: 年 月 日 |

# 投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

（一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年   月   日

【注：资格文件装订成一本（正本一份、副本四份），资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本（正本一份、副本四份）并分别用封面标记分隔】

三、投标文件格式（招标文件中有要求但无格式提供的则由投标供应商自拟，投标供应商根据招标文件要求自行编写投标文件）

（1）投标声明书格式：

投标声明书

致：                 （招标采购单位名称）：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                     。

我___（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____            _项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关项目的重大决策和事项有：

4.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

（2）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年      月      日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

身份证号码：

系                                                 （投标人单位名称

）的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：                     （盖单位公章）

日期：    年    月    日

附注：如法定代表人亲自参加开标会议的，须在开标会上提供法定代表人身份证明书、法人代表身份证。

粘贴法定代表人的正面及反面身份证复印件

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

##### 法定代表人（负责人）授权委托书

致：采购代理机构名称：

我           （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人(负

责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体 事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：           法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

所在部门职务：             职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年 月 日

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

（4）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致： （采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

（5）商务条款偏离表格式：

商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第三章“货物(服务)需求一览表中“离务条款”的要求,详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | …… | …… | …… |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |
| 投标供应商(盖单位公章)： |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： |
| 日期： 年 月 日 |

注：请按照采购需求内容填写。

（6）投标人同类项目实施情况一览表格式：

投标供应商同类项目实施情况一览表格式：（投标供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等，格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

（7）项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

（8）技术资料偏离表格式：

技术资料偏离表

请根据所投产品的实际技术参数,逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 称 号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |
| 投标供应商(盖单位公章): |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章) |
| 日期： 年 月 日 |

注：请按照采购需求内容填写。

（9）投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

投标人：(公章)

_____年___月___日

（10）投标报价明细表格式

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价元② | 单项合价③=①x②元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计(包含装卸、运输等所有费用): (大写) 人民币 （￥ 元） |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |
| 交货期： |
| 投标供应商(盖单位公章)： |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： |
| 日期： 年 月 日 |

注：投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、保修及必要的保险费等一切税金和费用。

投标人应自行考虑市场风险，由投标人根据招标文件的要求及说明、安装施工现场情况、使用环境要求、国家标准及投标产品生产厂家标准配置，在满足用户需求的前提下，对上述货物需求进行补充，对漏算或不算的，采购人将视为已包括在项目总价中，不再增加任何费用。

（11）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 投标人名称：

（4） 注明“开标时才能启封”

（11）开标一览表

开标一览表

项目名称：                                               项目编号：

投标供应商名称：                                             分标：   (如有请提供)

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价元② | 单项合价③=①x②元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计(包含装卸、运输等所有费用): (大写) 人民币 （￥ 元） |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |
| 交货期： |
| 投标供应商(盖单位公章)： |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： |
| 日期： 年 月 日 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标供应商名称及“开标一览表”字样。

（12）其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

日期：   年    月  日

第六章  评标办法及评分标准

一、评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）。

三、评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

四、评标方式：以封闭方式进行。

A分标评分办法：

（一）价格分……………………………………………………………………………30分

1.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》，对评定后符合要求的小微企业生产的产品总值进行相应的价格扣除）。

2.监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.除上述情况外，评标价＝投标报价。

5.价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分=　                            × 30分

某投标人评标价金额

（二）技术分…………………………………………………………………………………30分

1、产品技术性能分（满分10分）

由评委根据投标人提供的产品设备性能进行评分，按如下计分方式确定得分：（1）投标产品参数完全满足招标文件要求，无负偏离，得基本分 10 分。技术指标项中，不标注“★”号的技术指标每出现 1 项负偏离或漏项，扣1分，最多扣完10分。（必须提供产品技术资料复印件并加盖投标人公章。产品技术资料可以是产品宣传彩页或检测机构出具的检测报告等技术文件，产品技术资料需清晰显示相关产品技术参数，否则不予计分。）（本项评分由各评委独立进行打分，不提供不得分）

2、项目实施方案（满分 10分）

一档（0-3分）：服务计划，有进度安排和风险的控制（着重考虑项目执行方案的可行性和实际经验），有配送及安装方案；有责任分工、各项制度，实施方案基本可行。基本满足招标文件的要求；

二档（4-6分）：有详细的服务计划，进度安排较为合理性，风险的控制合理、可行，配送及安装方案描述较全、可行较好；责任分工明确、各项制度基本健全，实施方案可行。满足招标文件的要求。

三档（7-10分）：投标人实施方案完全满足项目要求，设计细致、合理、可行（着重考虑项目执行方案的可行性和实际经验），有较详细的项目实施和管理措施，配送及安装方案描述详细全面、可行程度高。项目实施团队具有充足的经验，具有充足的项目管理和项目实施经验。完全满足或优于招标文件的要求。

3、设计改装方案(满分10分)

一档（0-3分）：投标人对项目的业务需求设计、系统功能设计、设备集成等设计改装方案差，方案的针对性和可行性差，影响本项目业务支持需求；

二档（4-6分）：投标人对项目的业务需求设计、系统功能设计、设备集成等设计改装方案相对合理，方案具有一定的针对性和可行性，能满足本项目业务支持需求；

三档（7-10分）：投标人对项目理解及综合分析深刻，针对项目的业务需求设计、系统功能设计、设备集成等设计改装方案完整、合理，方案具有较好的针对性和可行性，对项目重点及难点把握准确，能够较好的满足本项目业务需求；

（三）培训及售后服务……………………………………………………………………20分

1.培训服务(满分10分)

一档（0-3分）：针对本项目制定的培训方案内容编制较差，不具备可行性，不能满足采购需求的；

二档（4-6分）：针对本项目制定的培训方案，内容完整，具有可行性，能基本满足采购需求的；

三档（7-10分）：针对本项目制定的培训方案，包括但不限于培训方式、培训内容、培训时间、地点、人员等内容，方案详细，切实可行，有针对性，能完全满足采购需求的。

2、售后服务承诺（满分10分）

一档（0-3分）：服务方案比较简单，包括设备的售后服务质保期、售后服务响应等承诺基本达到招标文件要求的；

二档（4-6分）：服务方案较完整，包括设备的售后服务质保期、售后服务响应等承诺能满足招标文件要求的，在广西区内配有专职服务人员，须提供服务人员身份信息及联系方式，复印件加盖投标人公章。 系统如发生故障，接到用户的函、电后，投标人应在1小时内响应，2小时内解决问题，满足招标文件要求。

三档（7-10分）：服务方案比较详细，包括设备的售后服务质保期、售后服务响应等承诺优于招标文件要求，并且在广西区内配有专职服务人员，为本项目配备的项目实施人员不少于6人，须提供服务人员身份信息及联系方式和近三个月社保证明复印件加盖投标人公章。系统如发生故障，接到用户的函、电后，投标人应在1小时内响应，1小时内解决问题，投标人承诺提供 7×24 小时全天候售后咨询服务。完全满足或优于招标文件要求。

（四）信誉分……………………………………………………………………………………17分

1、投标人2017年以来有同类项目业绩的，每个得2分，满分12分。（投标文件中需提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章）

2、投标人取得 ISO9001 质量管理体系认证证书，得1分；（提供有效的证书复印件并加盖投标单位公章），

3、投标人获得售后服务体系认证的，得1分。（提供有效的证书复印件并加盖投标单位公章）

4、投标人2018年以来获得省级以上（含省级）行政主管部门企业生产经营相关的荣誉证书的得1分；获得疫情防控相关荣誉奖项的加2分，满分3分。（提供相关证明材料并加盖投标单位公章）

（五）政策功能分………………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购节能产品的得1分，满分1分（适用于非强制采购节能产品，以节能产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上并提供投标产品所属清单页）。

（2）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购环境标志产品的得1分，满分1分（以环境标志产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

总得分=（一）+（二）+（三）+（四）+（五）。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，依次按技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）若某供应商为多分标中排序第一的中标候选供应商，则由该供应商自行选择保留其中在某一分标中的第一中标候选供应商资格，并自动放弃在其他分标中的中标候选供应商资格。

B分标评分办法：

（一）价格分……………………………………………………………………………30分

1.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》，对评定后符合要求的小微企业生产的产品总值进行相应的价格扣除）。

2.监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.除上述情况外，评标价＝投标报价。

5.价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分=　                            × 30分

某投标人评标价金额

（二）技术分…………………………………………………………………………………30分

- 产品技术性能分（满分10分）

由评委根据投标人提供的产品设备性能进行评分，按如下计分方式确定得分：（1）投标产品参数完全满足招标文件要求，无负偏离，得基本分 10 分。技术指标项中，不标注“★”号的技术指标每出现 1 项负偏离或漏项，扣1分，最多扣完10分。（核心产品必须提供产品技术资料复印件并加盖投标人公章。产品技术资料可以是产品宣传彩页或检测机构出具的检测报告等技术文件，产品技术资料需清晰显示相关产品技术参数，否则不予计分。）

2、项目实施方案（满分 20分）

一档（0-7分）：服务计划，有进度安排和风险的控制（着重考虑项目执行方案的可行性和实际经验），有配送及安装方案；有责任分工、各项制度，实施方案基本可行。基本满足招标文件的要求；

二档（8-14分）：有详细的服务计划，进度安排较为合理性，风险的控制合理、可行，配送及安装方案描述较全、可行较好；责任分工明确、各项制度基本健全，实施方案可行。满足招标文件的要求。

三档（15-20分）：投标人实施方案完全满足项目要求，设计细致、合理、可行（着重考虑项目执行方案的可行性和实际经验），有较详细的项目实施和管理措施，配送及安装方案描述详细全面、可行程度高。项目实施团队具有充足的经验，具有充足的项目管理和项目实施经验。完全满足或优于招标文件的要求。

（三）培训及售后服务……………………………………………………………………30分

1、培训服务(满分10分)

一档（0-3分）：针对本项目制定的培训方案内容编制较差，不具备可行性，不能满足采购需求的；

二档（4-6分）针对本项目制定的培训方案，内容完整，具有可行性，能基本满足采购需求的；

三档（7-10分）：针对本项目制定的培训方案，包括但不限于培训方式、培训内容、培训时间、地点、人员等内容，方案详细，切实可行，有针对性，能完全满足采购需求的。

2、售后服务承诺（满分20分）

一档（0-7分）：服务方案比较简单，包括设备的售后服务质保期、售后服务响应等承诺基本达到招标文件要求的；

二档（8-14分）：服务方案较完整，包括设备的售后服务质保期、售后服务响应等承诺能满足招标文件要求的，在广西区内配有专职服务人员，须提供服务人员身份信息及联系方式，复印件加盖投标人公章。 系统如发生故障，接到用户的函、电后，投标人应在1小时内响应，2小时内解决问题，满足招标文件要求。

三档（15-20分）：服务方案比较详细，包括设备的售后服务质保期、售后服务响应等承诺优于招标文件要求，并且在广西区内配有专职服务人员，为本项目配备的项目实施人员不少于6人，须提供服务人员身份信息及联系方式和近三个月社保证明复印件加盖投标人公章。系统如发生故障，接到用户的函、电后，投标人应在1小时内响应，1小时内解决问题，投标人承诺提供 7×24 小时全天候售后咨询服务。完全满足或优于招标文件要求。

（四）信誉分……………………………………………………………………………………7分

1、投标人2017年以来有同类项目业绩的，每个得2分，满分6分。（投标文件中需提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章）

2、投标人取得 ISO9001 质量管理体系认证证书，提供有效的证书复印件并加盖投标单位公章，得1分

（五）政策功能分………………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购节能产品的得1分，满分1分（适用于非强制采购节能产品，以节能产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上并提供投标产品所属清单页）。

（2）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购环境标志产品的得1分，满分1分（以环境标志产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

总得分=（一）+（二）+（三）+（四）+（五）。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，依次按技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）若某供应商为多分标中排序第一的中标候选供应商，则由该供应商自行选择保留其中在某一分标中的第一中标候选供应商资格，并自动放弃在其他分标中的中标候选供应商资格。