广西振弘建设管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：凤山县疾病预防控制中心实验室设备采购

项目编号：HCZC2020-C1-230066-GXZH

采 购 单 位 ：凤山县疾病预防控制中心

采购代理机构：广西振弘建设管理有限公司

二〇二〇年十月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	4

第三章 项目需求	18

第四章 评标办法及标准	31

第五章 响应文件格式	37

第六章 合  同	52

## 第一章 竞争性磋商公告

## 广西振弘建设管理有限公司关于凤山县疾病预防控制中心实验室设备采购(项目编号：HCZC2020-C1-230066-GXZH)竞争性磋商公告

项目概况

(凤山县疾病预防控制中心实验室设备采购) 采购项目的潜在供应商应在河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2020年10月19日10时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-C1-230066-GXZH

项目名称：凤山县疾病预防控制中心实验室设备采购；

本项目分为2个分标，其中：

A分标：凤山县疾病预防控制中心卫生应急队伍设备购置项目；

B分标：凤山县疾病预防控制中心疫苗冷链冷库建设升级改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（人民币）：壹佰柒拾陆万伍仟元整（¥1765000.00）；

采购需求：凤山县疾病预防控制中心实验室设备采购一批，划分为2个标段，如需进一步了解详细内容，详见采购文件；

A分标：凤山县疾病预防控制中心卫生应急队伍设备购置项目，采购原子吸收光谱仪一台、全自动流动注射分析仪一台、立式高压灭菌锅一台，采购预算价为：人民币壹佰肆拾陆万伍仟元整（¥1465000.00）；

B分标：凤山县疾病预防控制中心疫苗冷链冷库建设升级改造项目，冷库采购一批，采购预算价为：人民币叁拾万元整（¥300000.00）

合同履行期限：A分标：自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用；

B分标：采购人移交冷库安装场地之日起45天内（日历天）安装调试完毕;

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供或经营范围达到本次采购货物要求，并具备法人资格的供应商；A分标供应商需同时具有相应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》的供应商资格；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.采购项目不接受未获取本项目竞争性谈判采购文件的供应商竞标；

三、获取采购文件

请各潜在供应商于时间：公告之日起至竞标截止时间前；

地点：河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）系统登录或注册，并在系统下载招标文件，逾期下载无效；

售价：免费获取采购文件。

四、响应文件提交

截止时间：2020年10月19日10时30分（北京时间）；

地点：河池市公共资源交易中心开标厅（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室详见当天电子显示屏）；

五、开启

时间：2020年10月19日10时30分（北京时间）；

地点：河池市公共资源交易中心开标厅（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室详见当天电子显示屏）；

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）本项目需要落实的政府采购政策：

1、政府采购促进中小企业发展（财库[2011]181号）

2、政府采购支持监狱企业发展（财库[2014]68号）

3、政府采购促进残疾人就业政策（财库[2017]141号）

4、优先采购节能产品、环境标志产品（财库[2004]185号、财库[2006]90号）

（二）竞标保证金（人民币）：竞标保证金（人民币）：A分标：壹万伍仟元整（¥15000.00），B分标：叁仟元整（¥3000.00）竞标保证金在竞标有效期内保持有效。

竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金从竞标人的基本账户以转帐、电汇形式交至河池市公共资源交易中心指定账户。

（三）公告发布媒体：

公告网址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：凤山县疾病预防控制中心

地址：凤山县凤城镇朝阳路21号

联系方式：13407777123

2、采购代理机构信息

名 称：广西振弘建设管理有限公司

地 址：河池市金城江区城西大道西城铭苑一栋一单元401室

联系方式：0778-2302888

3、项目联系方式

项目联系人：兰晴

电      话：0778-2302888

4、监督部门：凤山县政府采购办公室          电话：0778-6819211

5、交易服务单位信息

名称：河池市公共资源交易中心

地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

交易服务部联系方式：0778-2302718

财务室联系方式：0778-2301278

采购代理机构：广西振弘建设管理有限公司

2020年10月9日

## 第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：凤山县疾病预防控制中心实验室设备采购； 采购编号：HCZC2020-C1-230066-GXZH； |
| 2 | 3.3 | 供应商的基本条件： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供或经营范围达到本次采购货物要求，并具备法人资格的供应商；A分标供应商需同时具有相应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》的供应商资格； 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://pub.ccgp.gov.cn/loginx/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 4.2 | 成交服务费：按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准（货物类）向中标（成交）人收取（上述费用中不含评标委员会评审劳务费）。在领取成交通知书前，中标（成交）人应向采购代理机构一次付清中标服务费。 |
| 4 | 8.1 | 价格文件 （1）磋商书（附件一）；（必须提供） （2）磋商报价表；（附件二）（必须提供） 以上文件均须加盖竞标单位公章；注明必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。 |
| 5 | 8.2 | 商务技术文件 （1）磋商保证金交纳证明；（必须提供） （2）有效的“营业执照”正本或副本复印件；（必须提供） （3）有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》（A分标必须提供）； （4）税务登记证、组织代码证复印件；（营业执照为“三证合一”及非法人企业的，不需提供）；（必须提供） （5）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） （6）法定代表人授权委托书复印件及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时，必须提供） （7）基本账户开户许可证（基本存款账户信息）；（必须提供） （8）提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道不被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果或界面截图；（必须提供） （9）技术规格响应、偏离情况说明表；（必须提供） （10）货物合格证明文件；（货物需求一览表” 中的要求如有要求，必须提供） （11）售后服务承诺方案；（必须提供） （12）无重大违法记录声明书；（必须提供） （13）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；（如有，请提供） （14）供应商认为需要提供的有关资料。 以上提供的文件均须加盖供应商公章；注明必须提供的按要求提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。 |
| 6 | 11.1 | 响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至采购合同签订之日止。 |
| 7 | 12 | 磋商保证金交纳方式：竞标人应于竞标截止前将磋商保证金从竞标人的基本账户以转帐、电汇等形式交至以下指定账户： A分标：磋商保证金金额：壹万伍仟元整（¥15000.00）； 开户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号： 20401333455003277 B分标：磋商保证金金额：叁仟元整（¥3000.00）； 开户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号：20401333455003278 本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。 注：电汇或转账时请备注“项目名称及项目编号保证金” |
| 8 | 13.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞标的全部内容作完整报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。竞标报价超过采购预算价的，其竞标将视为无效； |
| 9 | 14.1 | 响应文件份数：正本一份、副本三份，共四份； |
| 10 | 15 | 响应文件接收时间：2020年10月19日10时30分整止 地址：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）开标室。 |
| 11 | 19.4.1 | 磋商开始时间：2020年10月19日10时30分整后（具体时间由采购代理机构另行通知） 磋商地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）开标室。 |
| 12 | 19.4.2 | 供应商参加磋商必须携带以下材料： - 本人身份证原件； （2）法定代表人身份证明及其身份证复印件； （2）委托代理人参加的，必须携带法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件和授权委托书（委托时必须提供明确其委托权限及时间）及其身份证原件； （3）磋商保证金相关凭证； （4）基本账户开户许可证（或银行基本存款账户信息）复印件； （5）有效的“营业执照”副本复印件； 以上资料需加盖单位公章。 |
| 13 | 19.4.3 | 磋商顺序：按递交响应文件的先后顺序。 |
| 14 | 28 | 履约保证金：无 |
| 15 | 其他内容 | 1. 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2. 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（或负责人）或被授权人亲自在磋商文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物和服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：凤山县疾病预防控制中心

2.2“采购代理机构”是指：广西振弘建设管理有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

3. 供应商的基本条件

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供或经营范围达到本次采购货物要求，并具备法人资格的供应商；A分标供应商需同时具有相应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》的供应商资格；

3.3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://pub.ccgp.gov.cn/loginx/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动；

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.5、本项目不接受联合体竞标。

4. 磋商费用

4.1不论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目代理服务费：见本须知前附表。

二、磋商文件

5.磋商文件的组成

（1）磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法和定标标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同主要条款；

（7）其他资料。

6.磋商文件的澄清或修改

在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.现场考察或答疑会

7.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.2供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。

7.3供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、响应文件

8.响应文件的组成

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。（下列文件均须加盖竞标单位公章；证明必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件）

8.1价格文件：具体材料详见本须知前附表。

8.2 商务技术文件：具体材料详见本须知前附表。

9. 响应文件编制要求

9.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

9.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

9.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

10. 计量单位

10.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

11.响应文件有效期

11.1响应文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的响应文件按无效处理。

11.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

11.3成交供应商的响应文件自响应文件递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12.磋商保证金

12.1供应商必须按须知前附表的规定交纳磋商保证金，否则，其响应文件按无效响应处理。

12.2磋商保证金交纳方式：按须知前附表的规定。

12.3磋商保证金交纳截止时间：按须知前附表的规定。

12.4磋商保证金必须于竞标截止前按须知前附表的规定将磋商保证金从竞标人的基本账户以转帐、电汇等形式交至以下指定账户。

本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。

注：电汇或转账时请备注“项目名称及项目编号保证金”

12.5磋商保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

12.5.1未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

12.5.2成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。

12.6有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

12.6.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

12.6.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.6.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.6.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

12.6.5磋商文件规定的其他情形。

13.磋商报价要求

13.1报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

13.2磋商小组认为，磋商报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能提供证明材料或证明材料无法证明的，磋商小组可以认定其报价为低于成本，或严重不平衡、不合理报价，其竞标作无效处理。

14.响应文件的份数、封装

14.响应文件的份数和封装

14.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成一册，响应文件的正、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章及签名以示密封（否则竞标无效）。

14.2响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性磋商项目编号；

（2）竞争性磋商项目名称；

（3）供应商名称、地址、邮编。

14.3未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

15. 响应文件的递交

15.1所有响应文件应于本须知前附表规定的时间前递交到磋商文件中指定地点。

15.2若遇到递交响应文件过多造成部分供应商在截止时间前已抵达本须知前附表规定指定递交地点但未能签到的情况时，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间截止时关闭大门，继续受理供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入磋商文件指定场所的时间为准。

16.响应文件的补充、修改

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间后送达的响应文件，采购代理机构应当拒绝接收。

四、响应文件评审程序

18.磋商小组组建

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人单数组成；

18.2评审专家应当从政采云专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

19.评审程序

19.1采购代理机构向磋商小组移交接收所有的响应文件。

19.2磋商小组评审响应文件

磋商小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。对资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

19.3澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.4磋商

19.4.1磋商时间及地点：按须知前附表规定。

19.4.2供应商参加需要携带的材料：按须知前附表规定，材料不齐全或无效的作无效竞标处理。

19.4.3磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（或负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或负责人）授权书。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

19.5最后报价

19.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

19.5.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

19.5.4根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.5.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.5.6已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

19.5.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

19.5.8低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

20.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈

21.评审与比较

21.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

21.2评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

21.3评标办法及标准详见第四章。

22.在评标过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

23.特别说明：

23.1出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他响应无效：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

23.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

23.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

23.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

23.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3除本须知19.5.3、19.5.4及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

五、确定成交供应商办法及结果公告

26.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

六、履约保证金

28.本项目无履约保证金

七、签订合同

29.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

30.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、适用法律

32.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

九、其它内容

33.代理服务费

33.1成交服务费：按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准（货物类）向中标（成交）人收取（上述费用中不含评标委员会评审劳务费）。在领取成交通知书前，中标（成交）人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

33.2采购代理机构的银行账户：

开户名：广西振弘建设管理有限公司河池分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司河池惠文支行

银行账号：4505 0169 0909 0000 0141

33.3依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

## 项目需求

1、本项目需求一览表中的参考品牌型号（若有）、技术参数及性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、项目需求及技术需求中的参考品牌型号（若有）、技术参数及性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写磋商报价表和技术规格响应表。

3、竞标产品的生产厂商，应遵循相关的规定，依法承担产品质量责任。“生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”若采购方掌握了确切事实说明某供应商存在上列行为之一的，该竞标将作为无效竞标处理。

5、供应商供货时产品或者其包装上的标识应当符合下列要求：

（1）有产品质量检验合格证明；

（2）有中文标明的产设备名称称、生产厂厂名和厂址；

（3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，相应予以标明；

（4）限期使用的产品，标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

6、属于是节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品，清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

7、竞争性磋商文件一览表中“技术参数及性能（配置）”标注“★”号的参数为实质性条款，必须满足或者优于，否则竞标无效，“▲”为重要技术指标。

A分标：凤山县疾病预防控制中心卫生应急队伍设备购置项目，采购原子吸收光谱仪一台、全自动流动注射分析仪一台、立式高压灭菌锅一台，采购预算价为：人民币壹佰肆拾陆万伍仟元整（¥1465000.00）；

B分标：凤山县疾病预防控制中心疫苗冷链冷库建设升级改造项目，冷库采购一批，采购预算价为：人民币叁拾万元整（¥300000.00）

| A分标：凤山县疾病预防控制中心卫生应急队伍设备购置项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数及性能（配置） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 原子吸收光谱仪 | 技术参数： 1. 工作条件 1.1 电源要求：230V （+5%~-10%），50/60 Hz；5000VA。 1.2 环境温度：+15℃～+35℃。 1.3 相对湿度：20～80%。 2. 系统描述 ▲台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机。（提供证明文件） 3. 光学系统和检测器技术指标 ★3.1 光学系统：实时双光束，1800线/mm 3.2大面积平面光栅分光系统，光栅面积60×60mm 3.3波长范围：200－900nm 3.4狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择 ▲3.5检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器。（提供证明文件） ▲3.6灯选择：8灯位；内置两种灯电源，可连接无极放电灯。（提供证明文件） 4. 火焰系统技术指标 4.1火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。 4.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。 4.3燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头 4.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测。 4.5火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析悬浮奶粉等，并有实际应用。 4.6兼容性：全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯，软件可以用峰面积进行计算，也可以使用峰高进行计算，利用国产的氢化物发生器和国产的As灯测量砷的标准曲线，砷的标准溶液浓度分别为2、4、6ppb，线性系数优于0.9999。 5. 石墨炉系统技术指标 ★5.1石墨炉背景扣除方式：采用纵向塞曼背景校正方式 ▲5.2石墨炉加热方式：采用横向加热方式 （提供证明文件） 5.3石墨炉AAS进样系统，具有130位以上的自动进样器，进样量1-99微升连续可调 5.4石墨炉AAS进样系统，配备加氧装置，加氧流量50mL/min和250mL/min 5.5石墨炉灵敏度，25ppb Cu 进样20微升，特征质量<16.5pg，精密度RSD<2%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2、4.6.2.2和4.7.2.2试验程序进行 5.6以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999 5.7仪器若为进口产品需提供国外生产产地证明 5.8石墨炉位置优化：计算机自动控制（仅按一下鼠标）并储存在计算机中。 5.9石墨炉加热电流：直流电，避免交流电周期影响，吸收峰更加平滑。 5.12自动基线漂移校正（BOC）：测量前自动零点校正，长时间测定基线稳定。 ★5.11石墨炉配备全彩色摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。 6. 操作软件和计算机技术指标 6.1分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 10下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。 6.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。 6.3校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。 6.4在中文版Windows 7下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告； 7. 其它重要技术指标 7.1认证：本仪器的研制和生产完全符合ISO 9001国际质量标准。其设计和检验还符合下列科学仪器的要求规范IEC 348、 VDE 0411、CSA 22.2第1引项和美国通讯委员会对射频干扰的规定。也符合德国对射频干扰的要求（好于级别A/0871）。软件提供GLP和仪器校准所要求的各项控制参数。 7.2安全和EMC标准：全面符合EN 61010-1-1993（IEC 1010-1，1990+A1、A2，修改版） 7.3电磁兼容：发射全面符合EN 50 081-1:92，发光全面符合EN 50 082-1:92。 8. 主要配置 8.1主机 1套 8.2石墨炉自动进样器（130位）1套 8.3原装石墨管3盒（5根/盒） 8.4原装元素灯各7个 8.5 空压机 1台 8.6冷却循环水 1台 ★8.7带水封感应装置原装废液桶 1只（提供实物图片） 8.8电脑、打印机 1套 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全自动流动注射分析仪 | ★1、仪器原理：仪器基于流动注射分析的基本原理，符合HJ 823-2017、HJ 825-2017 、HJ 826-2017、HJ 666-2013标准。试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。 2、仪器用途：用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的挥发酚、氰化物、总氰化物、阴离子表面活性剂、可溶性硫化物、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、可溶性硼化物、氟化物、尿素、总碱度、总硬度、硅酸盐、正磷酸盐、酸度、色度、钙、镁、甲醛及高锰酸盐指数、肥料及土壤中的氮磷钾等。 3、仪器的工作环境：仪器可供在室内使用或车载使用，环境温度 10—40℃；电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%—85%。 ▲4、仪器组成：仪器每个检测项目为全自动独立一体机，每个通道由自动进样装置、蠕动泵、化学分析流路、检测器、内置在线稀释模块、液晶显示器构成一个整体，不可拆分。（提供证明文件和实物图片指出自动进样器位置） 5、仪器性能指标： 5.1★分析项目：全自动挥发酚分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置，自动进样器在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品）； 5.1.1★仪器尺寸一体机式适合应急事故在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）； 5.1.2方法原理：在线蒸馏4-氨基安替比林光度法； 5.1.3特别要求：膜分离在线蒸馏模块、在线电冷凝模块； 5.1.4 MDL: < 0.0003mg/L； 5.1.5线性范围：0.002 -0.2mg/L； 5.1.6样品分析频率：＞18样/小时； 5.1.7精密度：< 1%（0.05mg/L）连续7次测试； 5.1.8准确度：误差在±3% 以内； 5.1.9加标回收率：90％-110％； 5.2★分析项目：全自动阴离子表面活性剂分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线萃取装置）； 5.2.1★阴离子表面活性剂分析所需用到有机试剂，为人员的安全，仪器能放在通风柜使用，仪器尺寸一体机式适合在：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）； 5.2.2方法原理：在线萃取亚甲基蓝光度法； 5.2.3特别要求：膜分离在线萃取模块； 5.2.4线性范围：0.02 -2mg/L； 5.2.5 MDL：0.010 mg/L ； 5.2.6样品分析频率：＞18样/小时； 5.2.7精密度：< 2%（0.2mg/L）连续7次测试； 5.2.8准确度：误差在±3% 以内； 5.2.9加标回收率：90％-110％。 5.3★分析项目：全自动氰化物分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置。自动进样器在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品）； 5.3.1★仪器尺寸一体机式适合应急事故在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）； 5.3.2方法原理：在线蒸馏异烟酸-巴比妥酸光度法； 5.3.3特别要求：膜分离在线蒸馏模块； 5.3.4线性范围：0.001-0.2mg/L； 5.3.5 MDL：< 0.0003mg/L； 5.3.6样品分析频率：＞18样/小时； 5.3.7精密度：< 1%（0.02mg/L）连续7次测试； 5.3.8准确度：误差在±3% 以内； 5.3.9加标回收：90%－110%； 5.4★分析项目：全自动氨氮分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置，自动进样器在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品） 5.4.1 ★仪器尺寸一体机式适合应急事故在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）。 5.4.2 方法原理： 在线蒸馏水杨酸光度法 5.4.3 特别要求：在线加热模块 5.4.4 线性范围：0.01-50mg/L （可选配0.01-80 mg/L） 5.4.5 MDL：< 0.002mg/L 5.4.6 样品分析频率：＞18样/小时 5.4.7 精密度：< 1% 5.4.8 准确度：误差在±3% 以内 5.4.9 加标回收：90%－110% - ▲6、各个通道之间独立工作，也可同时工作，互不影响，最多可连接16个同系列分析仪同时工作，便于升级。（提供软件截图证明文件） - ▲7、该仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈15-45度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀(提供结构图片指出化学流路板角度)。 - ★8、每个通道都包括一个专用的蠕动泵, 12个管位，泵速由计算机设定，蠕动泵为整体压块式设计，无需用户单独调节蠕动泵压片的松紧。（提供证明文件） - ★9、每个通道都包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。 - ★10、每个通道都包括一个70位自动进样装置。载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。（提供证明文件） - 11、具有定量的样品环定体积进样，每个通道都包括一个专用的电动六孔阀，六孔阀上的六个孔位两两相通，用于注入一定体积的样品到连续流动的载流中。 - 12若通道配置有电加热器，温度可通过电脑进行控制，也可以通过液晶智能终端进行控制，温度控制区间为室温到220℃，温度精度0.1℃，数字显示。 - ▲13、内置在线稀释系统，检测项目同时能够在线单点自动配置标准曲线，在线自动稀释高浓度样品，不使用注射泵。每个点稀释与检测样品时间相同，不额外增加稀释时间不延长样品分析时间或分析周期。（提供证明文件） - ★14、每个一体机上都配置5寸液晶显示智能终端，可实时显示仪器的工作状态，可设置泵速，清洗时间，加热温度等参数。 - ★15、具有漏液检测功能，如不慎引起漏液，漏液检测器立即开始蜂鸣，同时软件提示发生漏液，软件可设置漏液后是停机还是继续运行。 - 16、使用网线和无线WIFI进行通讯，通讯更加可靠，且无需再陪配置主机连接 - ★17、仪器配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置 - 18、全中文操作软件，一套软件共同工作时可控制16个通道同时工作。（提供证明文件） - 19、配置：全自动挥发酚分析一体机一台； 全自动阴离子表面活性剂一体机一台；全自动（总）氰化物一体机一台；路由器1套；配件套包（泵管、接头、进样针等）1套；说明书：软件、仪器及方法说明1套；电脑，打印机1套； | 台 | 1 |  |
| 3 | 立式高压灭菌锅 | 容积：75L 功率：3.5KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：135℃/138℃ 最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 定时范围（分钟）：0-120 内腔尺寸(mm)：Ф400×600 提篮尺寸(mm)：Ф360×280×2个 外形尺寸(mm)：500×500×1100 | 台 | 1 |  |

| 商务要求 |  |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年，保修期自产品验收合格之日开始计算。保修期内，竞标人应免费提供零件及服务，并应及时有效；保修期满后，零件收取成本费。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 24 个小时内响应，48 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，重大故障处理时限不超过 72 小时修复。 2、免费送货上门、免费安装调试合格、免费提供现场技术培训（保证医务操作人员 熟练掌握）设备的软硬件操作）。 |
| 付款方式 | 货物送达到采购单位指定地点，经验收合格后支付合同总金额的95%，余下的5%在货物验收合格至质量保修期满1年后（不计利息），15个工作日内一次性付清。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、签订合同日期：自成交通知书发出之日起15日内。 2交付使用期要求：自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用。 3、交货地点：采购人指定地点。 4、交货方式：现场交货。 |
| 其他要求 | 1、本项目竞标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包 装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 2、本标段政府采购预算金额为人民币146.5万元，超出采购预算竞标无效。为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，应当要求竞标人提供针对其竞标报价做出书面说明（企业成本分析）和相关证明材料，并提供至少 1 个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件），竞标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该竞标人以低于企业成本报价恶意竞标，其竞标作无效竞标处理。 3、成交人在交货时须提供由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料或竞标文件技术规格偏离表中承诺的参数与该文件不一致，采购人不予以验收。 ★4、验收时，采购方邀请的行业专家（采购方如有需要邀请的）共同进行验收，采购方有权委托有资质的质检部门对货物进行检验，检验的费用及验收专家费由中标人承担；对不符合要求的产品，采购方有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由成交人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、招标文件规定及竞标文件承诺的事项进行处罚。 备注：本采购需求标注“★”号的参数为实质性条款，必须满足或者优于，否则竞标无效 |

| B分标：凤山县疾病预防控制中心疫苗冷链冷库建设升级改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置） |
| 1 | 冷库制冷设备采购及安装项目 | 1项 | 设计安装整体冷库二座，单座冷冻库整体外尺寸3.4m×2.3m×2.8m，冷库库板为双面彩钢聚氨酯库板，中间设计隔墙，每座冷库配双机组、双电源切换、自动恒温。冷库为库体保温活动组合式，冷库主机配备风冷机组1套。采用尖顶装配式结构。 冷库性质：冷藏库。 库温范围:冷藏库2～8℃。 ★本项目设备为一体式冷库设备，供应商应根据配置要求自行配置相关部件，并在竞标报价明细表中列明品牌、型号规格、技术参数、性能配置。具体配置详见附件一。 |
| ★商务要求 |  |  |  |
| 一、质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。 |  |
| 二、售后服务要求 |  | 1、免费送货上门，并为使用单位相关人员进行操作培训。 2、送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换产品。 3、在质保期限内如产品出现质量问题，供应商必须免费更换。产品储运和配送所需费用由供应商承担。 4、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 24小时内到达采购人指定现场。 |  |
| 三、交付或者实施时间及地点 |  | - 供货时间：采购人移交冷库安装场地之日起45天内（日历天）安装调试完毕; 交货地点：河池市境内指定地点。 |  |
| 四、付款条件 |  | 货物送达到采购单位指定地点，经验收合格后支付合同总金额的95%，余下的5%在货物验收合格至质量保修期满1年后（不计利息），15个工作日内一次性付清。 |  |
| 五、报价要求 |  | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务、涉及安装的器材设备，所有安装的材料、配件、电线线槽、库体设备标配辅件、人工费、到现场验收等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； |  |
| 六、其他要求 |  | 1、签订合同日期：自成交通知书发出之日起15日内。 2交付使用期要求：自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用。 |  |
| 七、核心产品 |  | 本项目的核心产品为“风冷制冷机组”和“硬质聚氨酯保温板” |  |

附件一、

| 项目 | 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备安装部分 | 一、制冷部分 |  |  |  |  |
|  | 1 | 全封闭涡旋式 制冷机组 | 组 | 4 | - 排气量：6.83m³/h 2.电压:380V 额定功率：≦2.5KW ★3.制冷量：≧5100W 4.循环风量：800m³/h 5.噪音:≦55dB |
|  | 2 | 电化霜冷风机 | 台 | 4 | 采用优质钢板，耐腐蚀，盘管用机械胀管、错排或平行方式 ★1.名义制冷量：≧1800W 2.型号:DL-2.1/10,风机台数1台。 3.电压:380V ,功率：90W 4.风量：1700m³/h 5.冷却面积：10m2，片距4.5mm |
|  | 3 | 制冷阀件膨胀阀 | 个 | 4 | Danfoss丹佛斯品牌、 接口尺寸9mm×12mm |
|  | 4 | 制冷紫铜管（含紫铜管件） | m | 50 | Φ19.05*1.0mm |
|  | 5 | 制冷紫铜管（含紫铜管件） | m | 50 | Φ12.7*0.8mm |
|  | 6 | 保温管 | m³ | 3 | 保温 橡塑保温管 厚度≥25mm |
|  | 7 | R22制冷剂 | 瓶 | 6 | 22.7kg/瓶 |
|  | 8 | POE冷冻油 | L | 50 | POE |
|  | 9 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管 | m | 50 | dn32 粘接连接, 含管件, 含水压试验 |
|  | 10 | 冷凝风机 | 台 | 4 | 含电机检查接线 |
|  | 11 | 保温扎带 | 卷 | 30 | 保温层防护 |
|  | 12 | 设备基础 | 台 | 4 |  |
|  | 13 | PP-R塑料管给水管 | m | 50 | De20 1.25MPa |
|  | 14 | 制冷系统调试 | Kw | 56 |  |
| 电气安装部分 | - 电气部分 |  |  |  |  |
|  | 1 | 电气控制箱 | 台 | 4 | 微电脑控制 |
|  | 2 | PVC难燃电线槽 | m | 70 | 59*22 |
|  | 3 | PVC难燃电线槽 | m | 50 | 24*14 |
|  | 4 | 明配刚性阻燃管 | m | 26 | PC32 |
|  | 5 | 线槽配线 | m | 300 | 动力线路 BVR-6mm2 |
|  | 6 | 双电源切换 控制电柜 | 台 | 1 | 双电源、配冷库主机使用 |
|  | 7 | 线槽配线 | m | 160 | 动力线路 BV-4mm2 |
|  | 8 | 线槽敷设信号线 | m | 150 | ZR-RVV-4*1.0mm2 |
|  | 9 | 线槽敷设信号线 | m | 70 | ZR-RVV-3*1.0mm2 |
|  | 10 | 线槽敷设信号线 | m | 108 | ZR-RVV-2*1.0mm2 |
|  | 11 | 冷库LED灯 | 套 | 4 | 40W |
|  | 12 | 库门电气开关 | 套 | 2 | 含库门电热接线 |
|  | 13 | 柴油发电机组 | 台 | 1 | 排列方式：L 缸数：6 ★机组功率：200KW 额定电压：400V/230V ★额定电流：≧355A 频率：50Hz 额定转速：1500r/min 噪音:120dB 油箱容积：≧150L |
| 保温部分 | 三、保温部分 |  |  |  |  |
|  | 1 | 硬质聚氨酯保温板 | ㎡ | 116 | ★硬质聚氨酯材料容重≥40g/cm3,聚氨酯夹心彩钢板厚100mm ★彩钢板厚度≥0.376mm ★B2阻燃（竞标时须提供2018年以后有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
|  | 2 | 中性耐候胶 | 项 | 1 | 白色、中性玻璃胶 |
|  | 3 | 发泡剂 | 项 | 1 | 国标 |
|  | 4 | 半埋式冷库门 | 樘 | 2 | 800mm*1900mm， 中型门带铝合金 带锁带内开器 |
|  | 5 | 冷库平衡窗 | 个 | 2 | 带电热功能、自动平衡泄压 |
|  | 6 | PVC冷气皮帘 | 个 | 2 | 国标 |
|  | 6 | 顶板吊码 | 批 | 1 | 国标 |

## 第四章 评标办法及标准

一、评标原则

(一）评标依据：磋商小组将以竞争性磋商文件和响应文件为评定依据进行评审，对供应商的价格 分、技术分、售后服务分、信誉业绩分、政策功能分等内容按百分制打分。

(二）评标方法：综合评分法。

二、评标方法（计分办法按四舍五入取至百分位）：

（1）评标价为供应商的竞标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终报价＝竞标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

A分标评分办法：

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

- 1、价 格 分 ……………………………………………………………………………………（满分30分）

（一）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定：

①供应商认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），竞标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即供应商的评标报价=竞标报价×（1-10%））；

②除上述情况外，评标报价=竞标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为供应商的竞标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝竞标报价。

（二）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）以进入评标的最低的评标报价为 30 分。

最低供应商评标报价金额

- 供 应 商 价 格 分 =                                 ×30 分

供应商评标报价金额

2、技术分…………………………………………………………………………40分

基本分：满分16分

完全响应磋商文件技术参数及性能（配置）要求的得满分（除打“▲”技术参数及性能配置外），每负偏离或不满足未打“★”号的技术指标每项扣2分，扣完为止；负偏离打“★”号的技术指标，作无效标处理。

性能分：满分24分

（1）原子吸收光谱仪：

1）台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机；（提供证明文件）得3分；

2）检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器；石墨炉背景扣除方式：采用纵向塞曼背景校正方式 ； （提供证明文件）得3分；

3）灯选择：8灯位；内置两种灯电源，可连接无极放电灯。（提供证明文件）得3分；

4）石墨炉加热方式：采用横向加热方式（提供证明文件）得3分；

（2）全自动流动注射分析仪：

- 1）仪器组成：仪器每个检测项目为全自动独立一体机，每个通道由自动进样装置、蠕动泵、化学分析流路、检测器、内置在线稀释模块、液晶显示器构成一个整体，不可拆分。（提供证明文件和实物图片指出自动进样器位置）得3分；

2）各个通道之间独立工作，也可同时工作，互不影响，最多可连接16个同系列分析仪同时工作，便于升级。（提供软件截图证明文件）得3分；

- 3）该仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈15-45度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀(提供结构图片指出化学流路板角度)得3分；

4）内置在线稀释系统，检测项目同时能够在线单点自动配置标准曲线，在线自动稀释高浓度样品，不使用注射泵。每个点稀释与检测样品时间相同，不额外增加稀释时间不延长样品分析时间或分析周期。（提供证明文件）得3分；

3、售后服务分……………………………………………………………………………………………22分

一档（7分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足磋商文件要求；

二档（15分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体。

三档（22分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足磋商文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体，培训方案有针对性。部分竞标产品生产厂家在广西常驻专职的维修工程师与应用工程师不低于三名，提供社保证明材料证明。

4、信誉业绩分………………………………………………………………………………………………4分

（1）供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、GMP体系认证证书的（以通过认证机构年审合格有效证明为准，提供证书复印件），每有一项得1分，满分4分。

5、政策功能分………………………………………………………………………………………………4分

（1）竞标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供竞标产品所属节能产品认证证书复印件），得1分。

（2）竞标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供竞标产品所属环境标志产品认证证书复印件），得1分。

(3)采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加2分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B分标评分办法：

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分45分） |  | 竞标报价 | （1）如供应商的竞标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,评标委员会有权要求供应商在规定的时间内提供详细的成本核算的有关数据、清单及证明文件（包括采购成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）。如果不提供或者提供的有关数据、清单及证明文件不完整或者所列的成本价格明显低于市场价的，评标委员会将其作为无效竞标处理。 （2）满足招标文件要求且最低的竞标报价为评标基准价，基准价报价得分为45分。 （3）价格分计算公式： 价格分=(供应商最低评标价／供应商评标报价金额)×45分 |
| 2 | 技术分 （满分42分） |  | 基本分 （满分8分） | 竞标文件无实质性要求负偏离的得满分； |
|  |  |  | 设备性能分（满分10分） | 技术性能及功能：有优于招标文件要求的，每优于一项加1分（供应商在竞标文件中须提供有效的证明材料，如未提供有效证明材料的，评标委员会不予计分），满分10分。 注：竞标文件技术参数如有表述不一致的，以最低数据（要求）为准。 |
|  |  |  |  | 非标★技术性能及功能负偏离一项的扣2分，漏项的视同为负偏离，最多扣8分（不超过招标文件允许偏离的项目数）。 |
|  |  |  | 项目实施方案分 （满分24分） | （1）根据供应商提供的项目实施方案中实施人员配备，列明项目实施小组成员名单及分工安排是否完整、详细、合理进行评分。优得5分，良得3分，中得1分，差或没有的得0分。 （2）根据供应商提供的项目实施方案中安装、调试、组织、验收方案是否完整、详细进行评分。优得5分，良得3分，中得1分，差或没有的得0分。 （3）根据供应商提供的项目实施方案中应急预案是否完整、详细、实用进行评分。优得5分，良得3分，中得1分，差或没有的得0分。 （4）根据供应商提供的项目实施方案中技术培训方案是否完整、详细进行评分。优得5分，良得3分，中得1分，差或没有的得0分。 （5）根据供应商提供的项目实施方案中其他内容和措施是否完整、详细进行评分。优得4分，良得2分，中得0.5分，差或没有的得0分。 |
| 3 | 商务分 | 配套 （售后）服务分 （满分10分） | 基本分 （满分1分） | 竞标文件无实质性要求负偏离的得满分； |
|  |  |  | 相关服务分 （满分1分） | 售后服务条款：有优于招标文件要求的，每优于一项加0.5分，满分1分。 |
|  |  |  | 质保期 （满分1分） | 竞标文件中针对本项目采购内容承诺的质保期每超过招标文件要求一年的，加0.5分，满分1分。 |
|  |  |  | 服务承诺及其管理措施 （满分4分） | 对供应商的服务承诺和管理措施的合理性，从以下方面进行评估： 1、有突出重点、难点且作出深入分析，完整周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施利于项目实际，得4分； 2、有突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施符合项目实际，得3分； 3、有重点、难点且作出分析，较完整较周全，主要内容的编制思路合理，管理措施符合项目实际，得2分； 4、有重点、难点且作出分析，不够完整不够周全，主要内容的编制思路合理，管理措施部分符合项目实际，得1分； 无或其他得0分。 |
|  |  |  | 备用机 （满分1分） | 竞标文件中针对本项目采购内容承诺在设备经维修后4小时后仍不能正常使用，提供同等档次的备用机给招标人使用的，每台得0.5分，满分1分。 |
|  |  |  | 设备操作免费培训 （满分1分） | 竞标文件中有承诺向招标人提供设备操作免费培训，每场次得0.5分 ，满分1分。 |
|  |  |  | 保修期外 零配件 （满分1分） | 竞标文件中承诺在保修期外，零配件价格比竞标报价每优惠1%得0.5分，满分1分。 |
|  |  | 业绩 （满分3分） | 2018年1月1日以来至竞标截止时间止，供应商同类产品相关的业绩得1分，满分3分。【提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖公章】 |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

三、成交标准及成交候选人推荐原则

磋商小组将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

## 第五章 响应文件格式

（封面）

正/副本

响应文件

项目名称：

项目编号：

标段号：

（供应商名称）

年    月    日

（   年   月   日   时   分  以前不得开封）

附件一

磋   商  书

广西振弘建设管理有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）(标段号)项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本三份，包含下列内容：

1. 报价表；

2. 供货清单；

3. 技术规格响应、偏离情况说明表；

4. 按竞争性磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

法定代表人（或负责人）或被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日期：      年   月    日

开户银行：                           帐号/行号：

附件二

报  价  表

（1）报  价  表

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

项目总报价（含其他优惠条件）：（大写）                 元（￥       ），

请供应商按招标文件的要求，做出相应的报价。

交   货   期：

质   保   期：

供应商（公章）

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字

日 期

（2）分项报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

标段号：

| 项号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 （ ￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 磋商报价应包括设备、劳务、管理、材料、维护、保险、差旅、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用。 |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

供应商（公章）

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字

日 期

说明：

1、当本表由多页构成时，应每页签字、盖公章，无签字盖公章的竞标无效。

商务技术文件

（1）磋商保证金交纳证明；（必须提供）

（2）有效的“营业执照”正本或副本复印件；（必须提供）

（3）有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》（A分标必须提供）；

（4）税务登记证、组织代码证复印件；（营业执照为“三证合一”及非法人企业的，不须提供）；

（5）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供）

（6）法定代表人授权委托书复印件及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时，必须提供）

（7）基本账户开户许可证（或银行基本存款账户信息）；（必须提供）

（8）提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道不被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果或界面截图；（必须提供）

（9）技术规格响应、偏离情况说明表；（必须提供）

（10）货物合格证明文件；（货物需求一览表” 中的要求如有要求，必须提供）

（11）售后服务承诺方案；（必须提供）

（12）无重大违法记录声明书；（必须提供）

（13）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；（如有，请提供）

（14）供应商认为需要提供的有关资料。

以上提供的文件均须加盖供应商公章；注明必须提供的按要求提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。

（1）磋商保证金交纳证明；（必须提供）

（2）有效的“营业执照”正本或副本复印件；（必须提供）

（3）有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》（A分标必须提供）；

（4）税务登记证、组织代码证复印件；（营业执照为“三证合一”及非法人企业的，不须提供）

（5）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供）

法定代表人（或负责人）身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

附注：如法定代表人亲自参加开标会议的，须在开标会上提供法定代表人身份证明书、法人代表身份证复印件。

（6）法定代表人授权委托书复印件及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时，必须提供）

法 定 代 表 人（或负责人） 授 权 书

致：广西振弘建设管理有限公司 ：

我          （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加         项目（  标段）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交文件、磋商、澄清、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名：                           法定代表人（或负责人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

（委托代理时必须提供，明确委托权限及时间）

- （7）基本账户开户许可证（或银行基本存款账户信息）；

（8）提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道不被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果或界面截图。（必须提供）

（9）技术规格响应、偏离情况说明表（必须提供）

技术规格响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

标段号：

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或负责人）或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：     年   月   日

说明：

1、当本表由多页构成时，应每页签字、盖公章，无签字盖公章的竞标无效。

（10）货物合格证明文件；（货物需求一览表” 中的要求如有要求，必须提供）

由供应商按本项目竞争性磋商文件第三章“项目需求”及评分办法中的评分点自行编制。

（11）实施方案；（必须提供）

项目实施方案（格式）

由供应商按本项目竞争性磋商文件第三章“项目需求”及评分办法中的评分点自行编制。

（12）售后服务承诺方案；（必须提供）

售后服务承诺方案（格式）

由供应商按本项目竞争性磋商文件第三章“项目需求”要求及评分办法中的评分点自行编制。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

（13）无重大违法记录声明书；（必须提供）

无重大违法记录声明书

广西振弘建设管理有限公司：

我公司参加贵公司组织         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商公章：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

（14）供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）（如有，请提供））

（15）供应商认为需要提供的有关资料。

## 第六章 合  同

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项 目名称 和 编 号                   标段号：

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物及服务价款，备件、专用工具、产品设计、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：       不限          。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：     无     。

第五条　交付和验收

1、交付时间： 自签订合同之日起30天内完成     。

交货地点： 采购单位指定地点                。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，未经乙方同意且无正当理由逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   五   个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   采购人指定的时间及地点  。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：不少于1年，从验收合格之日起计算     。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：   财政资金   。

3、本合同以人民币付款。

4、乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方收货单位：

（1）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（2）装箱单；

（3）验收有关材料。

5、付款方式：

付款方式：货物送达到采购单位指定地点，经验收合格后支付合同总金额的95%，余下的5%在货物验收合格至质量保修期满1年后（不计利息），15个工作日内一次性付清。

第九条　质量保证金

按中标金额 3% 比例作为质量保证金，质量保证期满后30个工作日内办理无息返还手续。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期为2年，如竞标文件‘项目需求一览表’表中设备要求延期保修的必须按表中要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的设备，终身维修，维修时收取材料费和人工费。

5、故障响应要求：要求提供派技术员定期巡保养维护服务、提供7×24小时电话服务，中标方接到故障通知后在1小时内响应。按照故障程度，一般问题在2小时内通过远程方式解决；一般故障 8小时内修复；遇到大故障 24小时内派技术人员到达现场维修，48小时内解决故障，恢复使用（故障修复后，其功能、性能、技术指标参数等必须达到原产品的标准）；如果中标方不能实现上述要求，每次按合同金额3‰扣除（从质量保修金中扣除）。

6、巡检服务：本项目竞标人须提供为期2年，每季1次巡检服务，内容含盖模块化不间断电源系统、蓄电池组、配电柜、应急供电输入内容等。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 10% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购竞标（或应答）文件；

3、竞标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条  本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页