广西恒飞工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：全州县中医医院数字减影血管造影X  线机、1.5T磁共振等医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-240081-GXHF

采购人：全州县中医医院

采购代理机构：广西恒飞工程咨询有限公司

2020年12月

目     录

第一章：公开招标公告..........................................................................3

第二章：投标人须知..............................................................................5

第三章：项目采购需求 ........................................................................19

第四章：评标办法..................................................................................43

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）..............................46

第六章：投标文件（格式）..................................................................50

# 公开招标公告

项目概况

全州县中医医院数字减影血管造影X线机、1.5T磁共振等医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在本项目信息公告发布媒体获取招标文件（电子版），并于 2020年12月29日10点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-240081-GXHF

项目名称：全州县中医医院数字减影血管造影X线机、1.5T磁共振等医疗设备采购

采购预算金额（人民币）：壹仟柒佰叁拾万元整（￥17300000.00）

最高限价：壹仟柒佰叁拾万元整（￥17300000.00）

采购需求：全州县中医医院数字减影血管造影X线机、1.5T磁共振等医疗设备采购一项，具体内容详见招标文件“项目需求表”。

合同履行期限：详见采购需求表。

本项目 不 接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商或其他组织；

2.投标人必须具备完整有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

3.本项目的特定资格要求：

3.1对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间止。

地点：潜在供应商登陆信息发布媒体于招标公告发布后从网上自行下载招标文件电子版。

方式：自行从网上下载。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2020年12月 29日 10 点 30分（北京时间）

地点：投标人于响应文件提交截止时间前将响应文件密封提交至全州县公共资源交易中心 第一 开 标厅（桂北大道桂北步行街 25 栋 2 楼），参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 1.本项目需要落实的政府采购政策：

## 1.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

## 1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

## 1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[20185]141号）。

## 1.4政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

## 1.5本项目非专门面向中小微企业采购。

## 1.6本项目为政府购买服务采购项目，执行相应政府采购政策。

## 2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）、http://www.glqz.gov.cn（全州县人民政府网）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　  全州县中医医院

地址：　广西壮族自治区桂林市全州县桂黄北路11号

联系方式：　　刘工   15077375680

2.采购代理机构信息

名 称：　　  广西恒飞工程咨询有限公司

地　址：　　　桂林市象山区翠竹苑小区

联系方式：　　　陈工，电话：0773-8282910

3.监督部门：全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室 电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807

广西恒飞工程咨询有限公司

2020年12月 4 日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：全州县中医医院数字减影血管造影X线机、1.5T磁共振等医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-240081-GXHF |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 5.2投标人必须具备完整有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证； 5.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.5本项目 不接受 联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，按投标无效处理。 15.2投标人必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本陆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：全州县中医医院数字减影血管造影X线机、1.5T磁共振等医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-240081-GXHF 采购代理机构:广西恒飞工程咨询有限公司 投标单位名称： 在 2020年 12 月 29 日 10 时30 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 11 | 19 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年12月29日10时30分。 投标人应于2020年12月29日10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交到全州县公共资源交易中心 第一 开标厅（桂北大道桂北步行街 25 栋 2 楼），参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标要求密封的投标文件将予以拒收。 供应商在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版U盘。 投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致； 投标文件电子版份数：1份。 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年12月29 日10时30分； 开标地点：全州县公共资源交易中心 第一开 标厅（桂北大道桂北步行街 25 栋 2 楼） |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表2人，技术、经济等专家5人。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。 32.2 中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。采购人有权从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 17 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的3%提供（人民币，四舍五入到元），由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇、保险、保函等形式缴入采购人指定账户。 开户名称：全州县公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行全州支行 账 号：450501 635705 00000116 |
|  | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购单位自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 20 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 39 | 监督管理部门 | 全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室，电话：0773-4828117 全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：全州县中医医院数字减影血管造影X线机、1.5T磁共振等医疗设备采购

项目编号： GLZC2020-G1-240081-GXHF

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报。

4. 招标方式

公开招标方式。

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2投标人必须具备完整有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；

5.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.5本项目 不接受 联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

7.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。7.3联合体各方之间应当签订联合投标协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，与之相关的投标文件均无效。

7.4联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

7.5联合体各方中至少要有一方符合招标文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.6联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

7.7根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的服务的，视同为中型企业）。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2 投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向全州县政府采购监督管理机构投诉。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述采购文件、响应过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

质疑联系部门：广西恒飞工程咨询有限公司；联系电话：0773-8282910；

通讯地址：桂林市象山区翠竹苑小区

投诉联系部门：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室   电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室           电话：0773-4814807

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在发布公告之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3供应商购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的截标时间前半年内连续三个月及以上社保证明复印件（新进员工可不提供社保证明复印件，需提供劳动合同复印件）（委托代理时必须提供）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

(6) 投标人必须具备完整有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件（必须提供）；

（7）投标报价表（必须提供）；

（8）技术规格偏离表（必须提供）；

- （9）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （10）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（11）投标人的服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（12）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

（13）施工组织方案（如有，请提供）；

（14）联合投标协议书（如有，请提供）；

（15）投标人2019年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（16）投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、中标通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（17）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（18）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（19）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

- （20）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的）（如有，请提供）；

- (21)　投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

供应商提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购分标预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中的分标所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内服务价款、服务随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。但投标人不能修改投标文件。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本陆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：全州县中医医院数字减影血管造影X线机、1.5T磁共振等医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-240081-GXHF

采购代理机构：

投标单位名称：

在2020年12 月 29 日10时30分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

19. 投标文件的递交

19.1投标截止时间：2020年 12 月 29 日10时30分。

投标人应于2020年 12 月 29 日10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交到桂全州县公共资源交易中心 第一 开 标厅（桂北大道桂北步行街 25 栋 2 楼），参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标要求密封的投标文件将予以拒收。

供应商在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版U盘。

投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致；

投标文件电子版份数：1份。

投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2020年 12 月 29 日10时30分；开标地点： 全州县公共资源交易中心 第一开 标厅（桂北大道桂北步行街 25 栋 2 楼）；采购代理机构按以上规定的开标时间和地点进行开标，投标人准时参加开标会并签字，未按时参加开标会或未按时签字的，视同认可开标结果。

20.2投标人少于3家的，不得开标，招标采购单位应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）采购代理机构组织投标供应商签到，接收投标文件。

（2）在投标文件递交截止时间由主持人宣布开标会正式开始，介绍项目情况和到会人员，宣布开标纪律；

（3）投标人代表共同检查投标文件的密封情况并签字确认；

（4）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（5）唱标；宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标函的投标报价、折扣，只有在开标时唱出的报价、折扣等实质性内容，评标时才予以采纳；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（7）勘误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中投标函内容与投标文件

中投标报价表内容不一致的，以投标函为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人签字确认。

（8）宣布开标结束，采购人、投标供应商和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人 ，其中采购人代表 2 人，专家 5人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责组织评标工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.9评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.10采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向全州县政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商或重新组织招标采购。

27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定完整提交投标文件或未按要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （5）投标有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

- （6）投标人未就“项目采购需求”中所投标段的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）不满足“项目采购需求”中标注★号的实质性要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （9）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

件。

七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

34.1. 履约保证金金额按中标价的3%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇形式等非现金形式转入采购人指定的账户。

投标人在收到中标通知书后，签订合同前向采购人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购代理机构将上报政府采购监督管理部门，取消中标资格并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3项目验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金缴纳凭证办理履约保证金退款手续，收款方在十五个工作日内将履约保证金（同时支付同期银行利息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购单位自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

36.中标供应商领取中标通知书前，向广西恒飞工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 服务招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37. 采购代理机构银行账户：

开户名称：广西恒飞工程咨询有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司东环路支行

帐    号：6600 1110 4883 8000 10

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室   电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室           电话：0773-4814807

第三章　货物采购需求

说明：

1 、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理， 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

1) 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

2) 输入输出设备【打印设备（喷墨打印机、激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

3) 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W ）、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

4) 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

5) 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W ）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W ）】、热水器（电热水器）｝；

6) 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

7) 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

8) 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

9) 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

10) 水嘴。

以上所列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于

政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

5、本表中的品牌规格型号技术参数仅起参考作用，投标人可选用等于或优于的其他品牌规格型号技术参数替代。

6、采购需求中标★号项为实质性要求，投标人必须满足，否则投标无效。采购需求中标▲号项的内容为本项目中与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，仅作为评审依据，不作为废标依据。

7、本项目采购需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

8、本项目的核心产品为：项号1 “磁共振”。

9、本项目凡是国家规定必须取得相应医疗器械注册证书的设备须提供并提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。

本项目主要设备性能技术参数需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量及单位 | 参考单价（万元） | 参考总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振 | 1.设备用途： 适用于全身各系统的成像诊断。效果最佳的是颅脑，及其脊髓、心脏大血管、关节骨骼、软组织及盆腔等。对心血管疾病不但可以观察各腔室、大血管及瓣膜的解剖变化，而且可作心室分析，进行定性及半定量的诊断，可作多个切面图，空间分辨率较高，显示心脏及病变全貌，及其与周围结构的关系，优于其他X线成像、二维超声、核素及CT检查。在对脑脊髓病变诊断时，可作冠状、矢状及横断面像。 2.磁体系统 2.1磁体类型： 超导磁体 2.2磁场强度： 1.5T 2.3屏蔽方式：主动屏蔽+抗电磁干扰屏蔽技术 2.4匀场方式： 主动+被动 2.5具有动态匀场或高级高序匀场 2.6高斯线范围： 2.6.1高斯范围轴向≤3.8m 2.6.2高斯范围径向≤2.4m 2.7磁场稳定度≤0.1ppm/h 2.8磁场均匀度（保证值，V-RMS测量方式） 2.8.1 10cm DSV≤0.015ppm 2.8.2 20cm DSV≤0.07ppm 2.8.3 30cm DSV≤0.25ppm ▲2.8.4 40cm DSV≤1.10ppm 2.8.5 45cm DSV ≤2.80ppm ▲2.9.1磁体重量（包括液氦）≤2800Kg 2.9.2整机重量（磁体、液氦、梯度线圈、发射接收体线圈、病人支持系统等）≤3900Kg 2.10液氦消耗 0L/H（正常使用情况下） 2.11液氦容量≥1300L 2.12磁体内孔径≥60cm 2.13提供磁体+检查室安全装置 ▲2.14磁体长度≤160cm 3梯度系统 3.1 XYZ轴最大梯度场强（非有效值）≥33mT/m ▲3.2最大梯度切换率（非有效值）≥120mT/m/ms 3.3最短爬升时间≤0.275ms 3.4梯度工作方式非共振式 3.5具备硬件、软件降噪技术 3.6梯度冷却水冷 3.7支持梯度控制技术全数字实时发射接收 3.8工作周期100% 3.9具备梯度降噪技术 4.射频系统 4.1射频类型全数字实时控制系统 4.2采样模式直接数字化采样 4.3射频发射功率≤18KW 4.4射频发射带宽≥600kHz 4.5独立射频采集通道数≥48或无限通道 4.6具备用户可调节接收带宽技术 4.7具备并行采集技术平台（SENSE\ARC\iPAT extension） 4.7.1并行采集最大加速因子≥16 4.7.2并行采集步进因子≤0.1 4.7.3具备可与所有任何快速成像技术结合使用 4.7.4具备可与BTFE,FIESTA,True-FISP等序列结合使用 4.7.5具备可与频谱等序列结合使用 4.7.6具备可与PCA等序列结合使用 5.射频接收线圈 5.1 具备所有线圈免调谐 5.2线圈 5.2.1并行采集全神经线圈≥30单元 5.2.1.1并行采集头颈联合线圈≥20单元 5.2.1.2并行采集全脊柱线圈≥18单元 ▲5.2.2并行采集体部线圈（要求Z轴覆盖范围≥42cm；若达不到，则需提供2个体部线圈）≥26单元 5.2.3并行采集多功能柔性线圈≥8单元 5.3并行采集全神经线圈可与并行采集体部线圈组合同时使用 5.4最高接收动态范围≥162dB 5.5所有线圈均有前置放大器 6.控制系统 6.1CPU主频≥3.6GHz 6.2处理器位数64位 6.3配备GPU 6.4主内存 ≥64GB 6.5硬盘容量 ≥640GB 6.6硬盘图像存储量 ≥600,000幅(256×256或以上级) 6.7一体化主机和重建器技术 6.8系统控制模式数字网络架构 ▲6.9图像重建速度(256X256矩阵全FOV)≥56000幅/秒 6.10同步扫描重建功能扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 6.11显示器≥23英寸彩色高分辨率液晶显示器 6.12显示器分辨率≥1920×1200 6.13 具备软硬件DICOM3.0接口 7检查环境 7.1高档固定式电动扫描床最大承重 ≥200Kg 7.2高档固定式电动扫描床移动精度≤±0.5mm 7.3具备照明、通风、双向通话 7.4具备高档固定式电动扫描床 7.5最大水平移动范围≥233cm 7.6高档固定式电动检查床最大床速≥180mm/s 7.7高档固定式电动最低床位≤47cm 7.8具备患者专用防磁耳机、呼叫按钮 7.9具备生理信号显示 7.10具备紧急制动系统 7.11具备无线触发心电门控 7.12具备无线触发呼吸门控 7.13具备无线触发外周门控 7.14.1具备静音扫描平台，ComforTone或SilentScan或QuietX 7.14.2具备静音扫描技术 7.15具备自动语音引导技术 8后处理接口 8.1具备软件控制照相 8.2具备激光相机接口 8.3具备远程维修遥控 远程会诊接口 8.4具备DICOM发送/接收 8.5具备DICOM查询/检索 8.6具备DICOM基本打印 8.7具备DICOM病人登记网络 8.8图像网络传输≥1000M 以太网连接 9扫描参数 9.1最大扫描视野 ≥50cm 9.2最小扫描视野≤0.5cm 9.3最小2D层厚≤0.5mm 9.4最小3D层厚≤0.05mm 9.5最大采集矩阵≥1024×1024 9.6最大弥散加权B值≥10000 9.7 2D 梯度回波最短TR时间(256矩阵)≤1.34 ms 9.8 2D 梯度回波最短TE时间(256矩阵)≤0.50 ms 9.9 3D 梯度回波最短TR时间(256矩阵)≤1.14 ms 9.10 3D 梯度回波最短TE时间(256矩阵)≤0.44 ms 9.11 2D 梯度回波最短TR时间(128矩阵)≤1.01 ms 9.12 2D 梯度回波最短TE时间(128矩阵)≤0.38ms 9.13 3D 梯度回波最短TR时间(128矩阵)≤0.82ms 9.14 3D 梯度回波最短TE时间(128矩阵)≤0.31 ms 9.15 FSE最短TE时间(256矩阵)≤2.20 ms 9.16 EPI最短TR时间（256矩阵）≤4.18ms 9.17 EPI最短TE时间（256矩阵）≤1.46ms 9.18 EPI最短TR时间（128矩阵）≤2.69ms 9.19 EPI最短TE时间（128矩阵）≤1.03ms 9.20 FSE最大回波链长度≥256 9.21 EPI最大因子≥255 10扫描序列（文字描述可能与各投标人不一致，请按相对应功能加以描述） 10.1自旋回波(SE) 10.1.1具备自旋回波序列 10.1.2具备2D/3D FSE 10.1.3具备FSE回波分享 10.1.4具备3D FSE序列 10.1.5具备单次激发FSE 10.2 梯度回波序列(FFE) 10.2.1具备超快速场回波序列 10.2.2具备2D平衡式梯度回波序列(B-FFE,True-FISP, FIESTA) 10.2.3具备3D平衡式梯度回波序列(B-FFE,True-FISP, FIESTA) 10.2.4具备亚秒T1加权(2D/3D) 10.2.5具备亚秒T2加权(2D/3D) 10.2.6具备去除剩余磁化梯度回波技术 10.2.7具备利用剩余磁化梯度回波技术 10.2.8具备重T2加权高对比序列 10.3反转恢复序列Inversion Recovery (IR) 10.3.1具备常规IR序列 10.3.2具备短TI IR序列 10.3.3具备长TI IR序列 10.3.4具备快速IR 序列 (水脂抑制技术) 10.3.5具备水抑制序列 (FLAIR) 10.3.6具备单次激发快速反转恢复序列 10.3.7具备单独灰质或白质成像技术 10.4TSE序列 10.4.1具备多次激发TSE 10.4.2具备单次激发TSE 10.5EPI序列 10.5.1具备多次激发EPI 10.5.2具备单次激发EPI 10.5.3具备自旋回波EPI 10.5.4具备梯度回波EPI 10.5.5具备反转EPI 10.6水脂选择成像技术 10.6.1具备脂肪饱和技术 10.6.2具备脂肪抑制技术 10.6.3具备脂肪激发技术 10.6.4具备水饱和技术 10.6.5具备水抑制技术 10.6.6具备水激发技术 10.6.7具备水脂分离技术 11常规应用（文字描述可能与各投标人不一致，请按相对应功能加以描述） 11.1神经成像 11.1.1具备高分辨率内耳三维成像 11.1.2具备高分辨率颈髓成像MEDIC 或 MERGE或m-FFE 11.1.3具备全脊柱成像 11.1.4具备全中枢神经系统成像，使用一体化线圈或专用线圈 11.1.5具备3D全脑灌注成像 11.1.6具备头颅各向同性三维高分辨容积成像 11.1.7具备神经根成像技术 11.2体部成像 11.2.1具备肝脏动态增强，3D VIBE或FAME 或LAVA-XV或 e-THRIVE 11.2.2具备类PET成像技术，DWIBS或REVEAL或WB-DWI 11.2.3具备水脂分离技术 11.2.4具备呼吸导航技术 11.2.5具备磁共振胰胆管造影 11.2.6具备磁共振尿路造影 11.3骨关节成像 11.3.1具备3D高分辨率扫描序列，3D MEDIC或3D COSMIC 或3D m-FFE 11.3.2具备非对称性的TSE序列 11.3.3具备水脂选择成像技术 11.3.4具备关节T2图 11.4血管成像 11.4.1具备2D/3D TOF法技术 11.4.2具备连续多层3D时飞法(TOF)技术 11.4.3具备非造影剂增强高对比血管成像技术 11.4.4具备2D/3D相位对比法技术 11.4.5具备增强对比MRA 11.4.6具备门静脉成像技术 11.4.7具备背景抑制的血管成像技术(MTC) 11.4.8具备平衡法血管成像技术 11.4.9具备流体定量分析技术 11.4.10具备最大强度投影 11.4.11具备多层面重建 11.4.12具备电影回放 11.5心脏成像 11.5.1具备常规形态学成像 11.5.2具备回波分享技术 11.5.3具备快速梯度回波/快速心脏采集 11.5.4具备黑血技术 11.5.5具备亮血技术 11.5.6具备优化流入补偿技术 11.6乳腺成像 11.6.1具备快速动态成像 11.6.2具备并行采集兼容 11.6.3具备硅特异性成像 11.6.4具备自动后处理 11.6.5具备实时时间峰值图实时处理(TTP) 11.6.6具备实时阳性增强积分图(PEI) 11.6.7具备实时流入流出图 11.7儿童成像 11.7.1具备专属儿童专用扫描卡片 11.7.2具备可选择低SAR值安全扫描 11.8肿瘤成像 11.8.1具备肿瘤筛查专用扫描卡片 11.8.2具备专用肿瘤筛查序列（DWIBS、REVEAL、WB-DWI） 11.8.3具备内置体线圈高分辨率肿瘤筛查 11.9其他常规应用 11.9.1弥散成像技术 11.9.1.1具备实时弥散技术 11.9.1.2具备ADC值测量 11.9.1.3具备ADC-map 11.9.2灌注成像技术 11.9.2.1具备CBV分析 11.9.2.2具备TTP分析 11.9.2.3具备MTT分析 11.9.2.4具备负积分图 11.9.2.5具备检索图 11.9.2.6具备时间信号曲线 11.9.2.7具备彩色显示 11.9.3偏中心扫描技术 11.9.3.1具备肩关节偏中心成像 11.9.3.2具备膝关节偏中心成像 11.9.3.3具备腕关节偏中心成像 11.9.3.4具备足踝关节偏中心成像 11.9.4具备图像无缝拼接软件包，Composing或MobiView或MR Pasting ▲11.9.5具备超快速全脑高分辨率T2成像 11.9.6具备多站自由选择矩阵成像技术 11.9.7具备流体定量分析 12高级应用（文字描述可能与各投标人不一致，请按相对应功能加以描述） 12.1具备并行采集技术 12.1.1具备基于图像算法，mSENSE或ASSET或SENSE 12.1.2全面兼容扫描序列 12.1.2.1具备并行采集技术可兼容Q-FLOW 12.1.2.2具备并行采集技术可兼容PCA 12.1.2.3具备并行采集技术可兼容m-FFE或MERGE或MEDIC 12.1.3具备自动校准技术 12.1.4并行采集因子施加方向 X, Y, Z轴三方向 12.2具备伪影消除技术 12.2.1具备全身伪影矫正技术 12.2.2具备去金属伪影技术 12.2.3具备去运动伪影技术 12.2.4具备卷积伪影去除技术 12.2.5具备智能伪影消除技术 12.3具备AI扫描平台 12.3.1具备AI头部扫描 12.3.2具备AI自学习平台（机器界面可视） 12.3.3具备GPU硬件系统 12.4具备水脂分离成像技术 ，mDIXON 或DIXON或IDEAL及LAVA FLEX 12.4.1具备水脂分离TSE技术 12.4.2具备水脂分离FFE技术 12.4.3参与计算脂肪峰个数≥7个 12.4.4采集回波数≤2个 12.4.5具备TE时间可调技术 12.4.6具备B0场匀场 12.5具备磁敏感性加权成像，SWIp或SWAN 2.0或SWI 12.5.1具备可兼容并行采集 12.5.2具备磁敏感相位图信息 12.5.3采集回波数≥4个 12.6具备波谱分析成像 12.6.1具备头部单体素波谱成像 12.6.2具备头部多体素波谱成像 12.6.3具备前列腺单体素波谱成像 12.6.4具备前列腺多体素波谱成像 12.6.5具备前列腺3D多体素波谱成像 12.7具备运动伪影去除技术，MultiVane XD或Propeller 3.0或BLADE 12.8具备3D ASL不打药灌注成像技术 12.8.1具备多回波读出方式 12,8,2具备多时相标记方式 13.其他技术 13.1具备自动和手动滤波 13.2具备实时交互式成像 13.3具备任意三点定位系统 13.4具备频率编码方向扩大采集 13.5具备相位编码方向扩大采集 13.6具备预饱和技术 13.7饱和带数目≥6 13.8具备可变带宽技术 13.9具备可变k空间填充 13.10具备信噪比指示器 13.11具备优化反转角技术 13.12具备线圈灵敏度校正 13.13具备磁共振实时定位 13.14具备交互式参数改变 14病人检查环境 14.1具备双向病人通话系统 14.2提供防磁耳机内置双向沟通装置,能进行通话指示;可减噪,降低病人不安 14.3具备磁体内可调试病人通风系统 14.4具备可调试磁孔内病人照明系统 14.5具备磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 14.6.1具备检查时间自动语音提醒 14.6.2具备多种语言自动语音提醒 15附属设备 15.1校正用标准水模 15.2水冷机 16 配套设备 1.1原厂后处理工作站1台 工作站主机 不低于16GB内存 不低于600 GB硬盘，可存储超过1,200,000（256x256矩阵）图像 不低于24寸彩色液晶显示器 CD-DVD刻录功能：DICOM 图像存储于CD或DVD - 16.2无磁转运车1台 - 承重：≥180KG - 净尺寸：（长×宽×高）1949mm*556mm*823mm（±10毫米） - 台面尺寸：（长×宽）1885mm×552mm （±10㎜） - 靠背最大倾角：120 度，误差≤ 3 度 - 净重：30Kg（±3Kg） 推车整体使用高强度铝合金材质,整体不含磁性 - 床面强度：凹变量为 34mm,残余凹度 2mm 脚轮使用无磁进口脚轮，直径≥127mm,脚轮与推车装配牢固。 推床靠背可在一定角度范围内调节，适合各类病人需求； 床体两侧设有挡体护栏，确保病人的安全； 车面采用泡沫软垫，使病人躺卧舒服。 16.3无磁轮椅1台 承重：≥100KG 静态稳定性（纵向前倾）≥10° 静态稳定性（纵向后倾）≥10°， 静态稳定性（侧倾）≥15°。 驻坡性能≥8°， 滑行偏移量≤350 ㎜ 最小回转半径≤850mm, 最小换向宽度≤1500mm， 行驶制动性能≤1.5m, 驻坡制动器疲劳强度：不应有位移或制动性变化。 16.4 MR安检门（铁磁探测仪） 1套 传感器检测距离：0-2米 高度调节范围：180-2000mm 报警探测方式：检测出人体部位带磁性物质，非磁性物质不报警 告警方式：声音告警和灯光告警 警示灯光显示模式：红（禁止通行），绿（通行） 工作噪声：≤50dB 探测最少体积：5立方毫米 MR门状态检测：自动检测MR门开关与否，智能设定告警状态 工作相对温度：-10至50摄氏度 相对湿度：0-95% 峰值功率：＜200W 工作电压：AC220V 50HZ 外形尺寸：120*100*1400mm(W*D*H)（±10㎜） 16.5 高压注射器 1个 注射速度：0.1mL/s～10mL/s的范围内连续可调， 步长≤0.1mL/s。 注射压强：50～300Psi ，步长为≤1psi。 针筒数：双针筒。 针筒规格：65mL高压注射器针筒。 注射剂量：1mL～针筒容量 。 多阶段注射：1～8阶段。 预案存储量：≥120套。 延时：注射延时或者扫描延时，0～900s，步长≤1s，可调。 手闸控制注射：具备控制注射、暂停、继续注射等功能。 系统自检：系统开机，具备设备自动检测系统故障功能。 自动吸药：可设置自动吸药的剂量与速率。 自动排空气：可设置自动排空气的速率与剂量。 试注射：可设置试注射速率与剂量。 压力超限提示： 实时压力显示，当实际压力超过限定时，系统会自动停止。 压力曲线图：注射过程中实时显示实时压力曲线图。 暂停时间：0~600s，步长≤1s。 保持时间：≥40min。 保持静脉开放程序：可以选择独立KVO模式。 控制台：≥12寸彩色触摸屏。 控制界面：中英文界面可切换。 注射时间显示：具备实时显示功能。 机头数码管：实时显示针筒剂量。 移动脚轮：配5个带刹车脚轮，可移动。 工作电源：单相AC 110V/220V±10%， 50Hz/60Hz/±1，16.8V,7800mAh锂电池。 运行环境：温度：+5℃ ~ +40℃；相对湿度：≤93%。 安全功能： （1）“直接压力传感器”，实时检测注射压力，在压力异常时及时自动报警停机，有效减少药液注射渗漏造成的肿胀。 （2）注射同步监测，提供第二级安全保护，具备注射堵塞时报警停机功能。 （3）“排气确认”保护，具备先排气后注射功能。 （4）具备“试注射”功能。 （5）具备故障声、光报警功能。 （6）具备机头防漏液功能，防止液体进入机头内部造成损坏。 关键部件：采用无磁超声电机关键部件、≥32位处理器，提供强大的实时程序控制能力。 注射功能： （1）扫描延迟：0-900s。 （2）注射延迟：0-900s。 （3）≥120套可存储注射程序，随时调用修改。 （4）压力单位可在Psi或MPa之间切换。 控制台： （1）≥12.1”触摸显示器。 （2），图形化人机界面。 机头尾部LED与触摸屏LED指示灯可发光，通过颜色和闪烁频率直观反映工作状态（具备待机、备妥、注射、报警四种以上状态分别显示）。 供电方式：网电+电池供电。 适应环境：适用于1.5T及以下MR设备（包含1.5T）。 标准配置：注射器主机、文件包、线缆包、一次性使用无菌造影剂针筒各一套。 16.6 报告工作站1台 免费开放并配合采购方接入网络PACS接口，与采购人PACS实现双向传输 软件具备医学影像管理与传输系统软件 具备用户管理模块 具备病人检索调阅模块 具备影像采集模块 具备影像显示、处理模块 具备影像传输模块 具备诊断报告模块 具备统计分析模块 具备胶片打印模块 具备光盘存档刻录模块 具备数据库管理模块 具备设计报表模块 具备自定义工具栏模块 硬 件 计算机 CPU：Intel I5处理器或以上级 内存：≥8G 硬盘 ：≥2TB 网卡: 集成100以太网卡或以上级 显示器 : ≥21.5英寸液晶 打印机 : 配黑白激光打印机1台 | 1台 | 1100 | 1100 |
| 2 | 数字减影血管造影X线机 | 1、设备用途： 适用于对血管及非血管进行造影检查和介入治疗提供X射线透视、摄影和数字减影血管图像，满足心脏、神经、胸腹部、四肢等多领域临床需求； 2、技术参数： 2.1主要组成及要求 产品由落地式机架、导管床、高压发生器、X线球管组件、限束器、X线球管组件冷却器、非晶硅数字平板探测器、控制柜（含图像采集及处理工作站）、脚踏开关、控制器、选件及附件组成； 3、机架系统 3.1落地式机架，能达到全身覆盖，充分满足手术室的无菌要求，为显示器吊架、手术灯或其他悬挂设备留出足够的空间； 3.2旋转和滑动轴个数≥6轴； 3.3机架多预设位，用户自定义存储位置≥94种； 3.4机架可实现单轴、双轴或多轴同时运动； 3.5 C臂的滑动（Sliding）、轴向旋转（Pivot轴）和L轴旋转时的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或多轴同时旋转也不改变视野中心； 3.6在不旋转床面的情况下，机架可在导管床的左侧位、头位、右侧位停泊，并进行透视和采集，且保持图像无偏转； ▲3．7在不旋转床面的情况下，机架可在导管床的左侧位、头位、右侧位三个位置的中间范围内的任意角度位置停泊，并进行透视和采集，且保持图像无偏转； ▲3．8 C臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥ 27°/秒； ▲3．9 C臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU ≥27°/秒； 3.10机架在头位时CRA≥90°； 3.11机架在头位时CAU≥90°； 3.12机架在头位时RAO≥135°； 3.13机架在头位时LAO≥135°； 3.14机架在侧位时CRA≥135°； 3.15机架在侧位时CAU≥135°； 3.16机架在侧位时RAO≥90°； 3.17机架在侧位时LAO≥90°； 3.18 SID范围可调，最小范围≤90cm； 3.19 SID范围可调，最大范围≥120cm； 3.20 C臂弧深≥95cm； 3.21床旁可以单手柄控制、操作C臂机架的运动； 3.22 C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照； 1.23数字显示所有C臂旋转角度信息； 4.导管床 4.1满足全身检查、治疗的要求； 4.2床板为碳纤维材料； 4.3纵向运动范围 ≥126cm； 4.4导管床横向运动≥36cm； 4.5床面升降范围≥28cm； 4.6床面最低高度 ≤78cm； ▲4.7任意位置承重不低于215 kg+100 kg（CPR）+100 kg； 4.8床长度 ≥307cm； 4.9床板宽度头段≥204mm，中段≥460mm，尾段≥586mm； ▲4．10床面旋转角度≥270度； 4．11导管床床垫、头托、轨道夹及输液架 5.床旁控制系统 5.1床旁控制模块具备防尘、防水功能； 5.2控制模块可置于导管床3边，便于医生操作； 5.3可进行自动图像采集条件控制； 5.4可进行图像后处理及量化分析控制； 5.5控制模块数量≥2个； 6.高压发生器 6．1高频逆变发生器，功率≥100KW； 6．2最小管电流≤0.5mA； 6．3最大管电流≥1000mA ； 6．4最小管电压≤40kV； 6．5最大管电压≥125kV； ▲6．6最短曝光时间≤0.5ms； 7. X线球管与组件 7.1液态金属轴承静音球管，非滚珠轴承球管 ； 7.2金属陶瓷管芯； ▲7.3球管阳极热容量≥3.0Mhu ； 7.4球管阳极最大连续散热速率≥405000 Hu/min； 7.5最大阳极转速≥10800 rpm； ▲7.6球管焦点数≥3个； 7.7小焦点≤0.3mm； 7.8中焦点≤0.6mm； 7.9大焦点≥1.0mm； 7.10小焦点功率≥18kW； 7.11中焦点功率≥52kW； 7.12大焦点功率≥100kW； ▲7.13最大透视电流≥250mA； 7.14球管采用油冷+水冷的冷却方式； 7.15球管总重量≤36kg； 7.16自动实时调节铜滤片≥5档； 7.17配备楔形、指形两种滤光器； 8.平板探测器 8.1探测器类型：非晶硅数字化平板探测器； 8.2平板外壳大小≤431 mm x 416 mm； 8.3最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 30cm； ▲8．4提供≥5种物理成像视野； 8.5最大图像矩阵灰阶输出≥1956 x 1956 @ 16 bit； 8.6图像空间分辨率≥3.25LP／mm ； ▲8．7像素尺寸≤154μm ； ▲8．8 DQE≥77%（包括透视和曝光）； 8．9平板可≥±95度旋转； 8．10限束器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何改变，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转； 8.11平板三侧均有智能调节按键； 8.12平板探测器无需水冷装置； 9.图像显示器 ▲9.1医用高分辨率LCD显示器，显示矩阵不低于1280 x 1024； ▲9.2手术室提供≥19英寸高亮医用高分辨率LCD黑白显示器≥2台； 9.3手术室提供≥19英寸高亮医用高分辨率LCD彩色显示器≥1台； 9.4控制室提供≥23英寸高亮医用高分辨率彩色LCD显示器≥1台； 9.5手术室显示器最大亮度≥1400 cd/m2； 9.6手术室图像观察视角≥170°，控制室图像观察视角≥178°； 9.7≥4架位显示器吊架； 9.8显示器吊架可置于床旁三侧位置； 9.9显示器吊架可进行任意位置悬停； 9.10显示器吊架旋转范围≥330°； 10.图像系统 10.1 DSA采集、处理、存储≥7种帧率，最高帧率≥30帧 /秒； 10.2心脏采集、处理、存储≥3种帧率，最高帧率≥30帧 /秒； 10.3床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档 ≤5伦琴/分钟； 10.4床旁控制器和控制室内系统控制器上配有一键式透视存储按键，用于术中实时存储透视图像； 10.5允许存储连续透视图像≥1024辐； 10.6支持末帧图像存储； 10.7支持参考图像存储； 10.8最大脉冲透视速度≥30帧/秒； 10.9最小脉冲透视速度≤3.75帧/秒； 10.10具有透视末帧图像保持功能； 10.11硬盘图像存储量1024 矩阵≥100,000幅，2048矩阵≥25,000幅； 10.12图像显示功能：采集时间，日期显示，图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景； 10.13支持术中事件记录并存储； 10.14具备路径图功能，造影剂自动峰值保持； 10.15具备减影叠加功能； 10.15.1可将记录采集序列中任意一帧图像生成路图叠加在实时透视图像上； 10.15.2可对诸如弹簧圈、胶等特定材料进行增强显示； 10.16具有自动位置匹配功能，使机架自动返回至选定的参考屏图像的最佳位置； 11.具备支架精确显示 11.1术中支架释放导管、球囊仍在血管内时，采集含支架的血管造影序列，支架可清晰显影； 11.2可自动探测释放支架、导管、球囊的标记点，并对扩张支架增强显示； 11.3可显示支架和血管内腔之间的关系； 11.4可回放处理前后支架图像； 11.5可在控制室内的用户界面上选择支架精显功能； 12.三维旋转记录采集（减影/非减影） 12.1 L臂正位C臂多角度采集速度≥65度/秒， 有效覆盖范围≥200度； 12.2 L臂侧位C臂多角度采集速度≥27度/秒 ，有效覆盖范围≥180度； 12.3最快采集速度≥30帧/秒； 12.4可实时减影； 13.冠脉多轴联动记录采集 13.1旋转速度≥50度/秒； 13.2所得序列的每一幅图像均标注采集时的C臂角度； 13.3按照体位顺序，可选左冠或右冠扫描，左冠全景采集≥6个轨迹点，右冠全景采集≥5个轨迹点； 14.高速数字减影采集 14.1 DSA采集速度多档可调； 14.2 DSA采集速度最高可达≥30帧 /秒； 15.具有图像优化平台 15.1在DR和DSA模式下，支持2K图像采集，分辨率≥1956*1956； 15.2个性化调节窗宽和窗位； 15.3血管边缘增强功能； 15.4多重去噪技术：最大化降低噪声； 15.5自动消除由于呼吸、运动等形成的伪影； 16.具有剂量管理平台 16.1无射线限束器及半透膜调整：将辐射区域限制于感兴趣区（器官），避免非目标区域曝光； 16.2无射线机架及床调整：在调整机架和床的位置时，观察视野能够以LIH（末帧图像冻结）为基准，在不追加透视的情况下随时被重新定位； 16.3脉冲曝光：与连续曝光相比，相同时间内降低更多辐射剂量； 16.4自动曝光控制：针对不同体厚或部位，自动为球管匹配最佳的kV、mA、pw、focus、filter五大参数，使剂量降低的情况下，更加快速地输出最优图像； 16.5低剂量摄影采集； 16.6高、中、低三档透视模式； 16.7一键式可插拔滤线栅； 16.8剂量报告：将每次系统运行得到的完整剂量信息连同图像一并发送和存储，方便日后分析； 16.9手术室实时显示器与控制室的屏幕上持续显示并更新对患者产生的总剂量值； 16.10针对不同的器官程序，设置不同累计剂量阈值，当达到阈值时，系统发出脉冲声响报警； 17具有智能流程平台 17.1 DSA蒙片替换：对于数字减影采集序列，选择指定的最优图像作为蒙片； 17.2像素位移回放减影序列时，能够在水平和垂直方向上自由移动蒙片； 17.3在急诊情况下，最快速的进入系统内，无需输入患者信息即可实施检查； 17.4手术过程中，手术室与控制室用户界面的不同位置，实时显示操作相关提示信息； 17.5具有多方向碰撞保护系统； 17.6实时显示屏与参考显示屏同时显示路径图与实时透视图； 17.7实时显示屏与参考显示屏同时显示减影图像与非减影图像； 17.8具备器官程序图形化选择功能； 17.9提供人性化的中文用户界面； 18网络与接口 18.1具有DICOM 连通性检测功能 （Echo）； 18.2具有DICOM 获取病人信息列表功能 （Modality Worklist）； 18.3具有DICOM 存储功能（Storage）； 18.4具有DICOM 存储确认功能 （Storage Commitment）； 18.5具有DICOM 设备操作过程步骤功能 （MPPS）； 18.6具有DICOM 辐射剂量报告功能（RDSR）； 18．7具有DICOM 图像无损压缩功能（DICOM JPEG Lossless 70）； 18.8具有DICOM 打印功能（Print）； 18.9具有DICOM CD/DVD刻录功能（DICOMDIR）； 18.10具有DICOM USB导出功能（DICOMDIR）； 18.11高压注射器接口； 18.12标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等； 19.附件 19.1具备整个系统的升级能力； 19.2具有双向对讲系统； 19.3具有图像处理操作面板； 19.4曝光脚踏开关具备低剂量采集专用踏板； 19.5具有悬吊式射线防护屏； 19.6具有床旁射线防护帘； 19.7具有悬吊式手术灯； 19.8具有中文操作界面； 19.9具有中文操作手册； 20. AVW高级后处理工作站硬件 20.1具有Win7 64位嵌入式的操作系统； 20.2处理器型号高于Intel Xeon E5专业工作站处理器； 20.3处理器单核心主频≥3.6GHz； 20.4处理器核心数 ≥六核； 20.5具有≥16GB的内存； 20.6提供≥256GB SATA SSD，≥3.5 英寸 1TB SATA的硬盘； 20.7提供≥19英寸的显示器； 20.8具有≥1920X1200的显示器分辨率； 20.9图形处理单元浮点运算速度≥4.4TFLOPs； 21. AVW高级后处理工作站软件 21.1具有双血管融合功能，通过对双侧颈内动脉、颈内动脉与椎基底动脉的精确配准融合，将不同血管的解剖结构关系在同一幅图像中完整显示，指导术前评估及手术策略的制订； 21.2左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、心输出量与导管定标； 21.3血管定量分析软件； 21.4支持图像的三维双容积重建功能； 21.5支持显示VR图像、MPR图像； 21.6支持多种绘制模式显示图像； 21.7支持MPR、VR立方体显示、CV机械臂显示、Cube模式、Slab模式； 21.8支持管理VR图像协议； 21.9支持书签功能； 21.10支持图像切割功能； 21.11支持组织列表管理； 21.12支持VR图像批处理功能； 21.13支持比较模式； 21.14支持通用图像操作，包括标注、保存、复位等； 21.15具有手术报告模板； | 1台 | 495 | 495 |
| 3 | 多功能动态平板DR | 设备用途： 具有透视和摄影功能，用于胸部、腹部、骨与软组织摄影及胃肠造影检查。 技术参数及要求： ▲数字化X射线系统检验合格。 1动态数字探测器 ① 探测器类型：动态平板探测器 ▲②视野范围：≥17x17英寸 ③摄影像素：≥940万 ④透视最大像素：≥200万 ⑤在动态过程中点片矩阵：≥3000*3000 ⑥可多种选择，最高帧率：≥12f/s ⑦点片摄影准备时间：≤0.8s ⑧图像输出灰阶：16位 ⑨成像时间：≤6秒 ⑩静态片空间分辨率：≥3.5LP/MM ⑪不含影像增强器的探测器优先考虑 2、高频高压发生器 ① 最大输出功率：50kW ② 摄影最大管电压：≥150kV ③ 透视最小管电流: ≤1mA； ④ 透视最大管电压：≥120kV ⑤ 摄影管电流: ≥650mA； ⑥摄影最大mAS值：≥630mAS ⑦具有自动亮度控制功能（ABS） 2高频高压发生器 ① 最大输出功率：50kW ② 摄影最大管电压：≥150kV ③ 透视最小管电流: ≤1mA； ④ 透视最大管电压：≥120kV ⑤ 摄影管电流: ≥650mA； ⑥摄影最大mAS值：≥630mAS ⑦具有自动亮度控制功能（ABS） 3X射线管组件 ▲①焦点： 0.6mm/1.0mm ② 最高输出电压：150KV ▲③ 球管热容量：＞330KHU ④ 球管最大功率：≥50KW 4动态遥控床 ① 一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，可进行遥控操作，可实现动态成像及全数字化成像功能；采用低吸收剂量的高强度床板。 ②床面横向移动距离：≥250mm ③探测器移动行程：＞900mm ④床身转动范围： ≥-15°～90° ⑤球管可随立柱旋转角度：≥-35°～35° ▲⑥SID运动范围：1000——1800mm ⑦脚踏板：带360°旋转盘 ▲⑧床高：≤730mm ⑨可手动移除式滤线栅 ▲⑩床体卧立位具有一键到位功能 ⑪曝光透视开关：可禁止曝光和透视，保障医生安全，防止误触曝光。 ⑫承重：≥150kg ⑬具有智慧剂量控制（IDC）功能； 5图像处理系统 ① CPU：INTEL-Xeon W-2102，≥8G内存，≥1T硬盘 ② 显示器像素：≥1280*1024像素 ▲③具有透视视频的录制、保存、回放功能，同时透视视频支持任意段截取保存及影像抽帧，且视频支持发送PACS及时有效的保存数据 ④为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，高压发生器、软件系统、整机为同一厂家生产 ⑤病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询； ⑥图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送。图像处理：图像校正，图像翻转，iEAE智能高效率自动增强系统，包括：iGCR 智能感兴趣区灰度补偿功能，iTE智能组织均衡功能，iCED 智能增强降噪功能，iMR 智能金属识别功能，iDG 智能栅纹去除功能。图像观察：查看静态图像，查看动态影像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原。 ⑦病历报告：病人信息自动加载、专家模板。 ⑧胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印； ⑨DICOM传输：可发送图像和透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器。 ⑩拥有动态平板软件著作权，保证可以对用户升级。 ⑪通过IHE测试认证，保证软件质量。 ⑫可支持全身拼接功能 ▲⑬透视图像局部放大显示功能：可三档放大，分别可放大17/15、17/12、17/9倍。 ▲⑭具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。且改变SID时束光器光野会智能维持原有大小。 ⑮具备iEAE智能高效率自动增强功能,采用多频域图像处理技术，5大核心图像处理技术（iGCR、iTE、iCED 、iMR、iDG）使影像效果的一致性、柔和性、空间层次感和纹理细腻度等均得到大幅提升。 ▲⑯可配备尘肺专用软件。 | 1台 | 105 | 105 |
| 4 | 防护改造装修 | 防护改造装修内容包含磁共振机房、数字减影血管造影X线机机房、多功能动态平板DR机房，防护屏蔽等级达到设备使用要求，符合国家有关标准要求。 本项中凡涉及土建部分由采购人负责实施，配电箱由采购人负责预留至指定位置。（不包含在本次采购范围内） 一、整体要求 1、设计按照国家关于辐射防护规范标准进行设计； 2、技术质量标准：执行国家相关规范及技术标准； 3、产品标准和规范（包括但不限于）： GBl887—2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》； GBZl30—2002《医用X射线诊断卫生防护标准》； GBZl38—2002《医用X射线诊断卫生防护监测规范》； GBZl28—2002《职业性外照射监测规范》； 二、技术、配置要求 （一）、电动平移防护门 内衬足够当量的防护铅板，保证电动移门符合国家防护标准。门扇骨架采用钢木复合材料骨架。电动装置采用优质稳定电机，使用寿命长。 1、▲产品符合国家标准（JG/T 257-2009），参与过行业标准编制； 2、▲气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008），正压不低于7级，负压不低于8级。； 3、▲符合电子感应自动门检验合格的证明材料； 4、气密门使用寿命不低于50万次，气密门运行噪音低于60分贝； 5、控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象； 6、门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N； 7、紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W； 8、开闭门速度：250-550MM/S（可调）； 9、门体开放时间：2-20S(可调)； 10、导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作，向内为3MM，向下为5MM； 11、▲运用PID闭环控制技术和FOC空间矢量闭环控制方式，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度； 12、 门体和门套方面：a.门体表面采用1MM厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨铝蜂窝填充，观察窗为圆角平面窗，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条b.门套采用铝合金前后包套形式； 钢制门扇平整度小于如下公差：门扇骨架的长和宽 每米±0.8mm； 门扇骨架的两条对角线的长度差 每米±0.1mm； 门扇骨架平面外扭度 < 5mm； 门扇内衬铅板，防护当量满足设计要求，且永不变形。面层采用喷塑钢板饰面，表面平整、美观。门的下沿有防漏射线处理。整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀，门体具有防尘功能。门扇内框选； 14、▲采用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠； 医用防护门采用悬挂式，在地面设置一体式轨道，能满足门体移动要求。遵循不积尘和容易清洁的原则，可采用缓交或斜面； 机房大移门与墙之间必须重叠40cm（两侧各20cm），门与墙壁之间的缝隙少于5mm。充分考虑铅板与铅板之间的搭接； （二）铅玻璃 铅玻璃均采用ZF-3系统铅玻璃，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点。 铅玻璃使用长时间不变色，不发乌。 铅玻璃性能应满足以下要求 防护标准：0.23mmpb/mm（用于X、γ射线的屏蔽防护） 比 重：4.8t/m3 折 射 率：1.775 透 光 率：≥85% ▲具有铅玻璃板X射线防护材料屏蔽性能检测报告； - PVC地板 地板之间的拼缝均用原厂同色热插条焊接而成，使地板无缝、平滑，在地面与墙面的过滤处理上采用原材料一体化处理，实现自然圆弧R50mm过渡。 产品特点： 免打蜡，易于清洁保养； 卓越的耐磨性； 耐移动荷重； 抗静电、防滑； 抗菌、防霉、防垢，安全无异味； 防耐腐蚀； 优异的阻燃性； 防滑性好； 色彩丰富； 技术参数如下： 厚度：不低于2mm厚； 尺寸：303mm×303mm（±10㎜）； ▲pvc卷材地板符合GB/T11982.2-2015中的技术要求； ▲pvc卷材地板燃烧性能达到难燃B1级或以上； ▲pvc卷材地板符合GB18586-2001中（非发泡类其他基材）的技术要求； | 1项 | 30 | 30 |

五、 商务要求

1、中标人须将产品送到（采购人指定地点）负责安装调试及操作培训，由采购人验收签字认可。凡投标报价明细表中列明的设备生产厂家、品牌、规格型号一经采购人确认，中标人在实施过程中不得改变，采购人一经发现擅自改变的，视为违约，处以设备材料价格5倍以上的罚金，同时还须赔偿其他相关损失。施工过程中，采购人根据需要有权更换各种材料零部件的权利,经双方同意后，单价据实调整。

2、交付使用期：合同签订之日起90日历内完成供货及安装。

3、付款方式：双方签订合同后付15%，设备进场后付35%，设备安装调试完成验收合格并交纳5%的质保金后支付35%，验收合格次月起每六个月付款一次（共分三次，第一次付5%，第二次付5%，第三次付5%）最终支付至总合同价的100%；质保金于质保期满后一次性付清（无息）。

4、售后服务：

（1）产品质量保修期

①如采购需求中有要求质量保修期的按采购需求执行，其他未单独要求的质量保修期不低于两年。

②在保修期内若因产品本身质量问题，由供应商负责免费维修；如人为损害或者操作不当及自然灾害引起的除外。

③超过保修期后，供应商长期提供产品优惠的价格进行维保，经双方签字确认，单价以投标单价为准。

④仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训，需院方验收、签字认可。

⑤投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

⑥供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（2）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务

①咨询服务

供应商须为用户提供7*24小时电话技术援助及提供远程网络技术援助服务，在接到用户故障信息后2小时内有效响应，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

产品出现故障，电话咨询不能解决的，供应商应在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在提供备用产品，使用户能够正常使用。

（3）质保期外服务要求

①质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（4）维修配件

供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（5）现场培训

①供应商应负责免费对采购单位的使用及维护人员进行技术培训并提供相关技术资料。

②培训内容包括：以操作使用、日常维护及一般故障排除为主的技术培训。

- 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术参数、施工组织方案、企业信誉、项目实施人员配备、售后方案等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法：（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）。

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投标产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入投标的最低的评标报价为50分。

（4）投标报价得分：

最低投标人评标报价金额

投标人价格分 =                                    　　×50分

投标人评标报价金额

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，请各位投标人提前做好准备；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 技术参数分…………………………………………………………………………25分

2.1评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的技术参数响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

- 满足招标文件要求无负偏离的得基本25分，带“▲”项的须提供厂家或授权代理商盖公章的相关证明材料或提供有国家认可的第三方检测机构出具的满足技术要求的合格检验报告，并加盖投标人公章；

- 带“▲”项，每不满足或负偏离一项扣3分，未带“▲”项，每不满足或负偏离一项扣1分，扣完为止。

3、施工组织方案分…………………………………………………………………………4分

由评委根据各投标人所提供的施工组织方案的内容以及方案针对招标要求（包括项目整体方案、施工培训和协调、项目实施质量等），确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档1.3分：施工组织方案简单，实施保障措施简单。

二档2.6分：施工组织方案可行，实施保障措施合理可行。

三档4分：施工组织方案完整详细，实施保障措施完好，可行性强。

4、企业信誉分…………………………………………………………………………7分

（1）投标人具有 AAA 级或以上级重合同守信用证书、 AAA 级或以上级企业信用等级证书得 2分，缺一项不得分。（须提供证书复印件及网上查询证明复印件并加盖投标人公章，原件备查）

（2）投标人具有“质量安全合格达标单位”荣誉证书的得1分。（须提供证书复印件及提供网上查询证明复印件并加盖投标人公章，原件备查）

（3）投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书，且在有效期内，得4分，缺一项不得分。（须提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会查询证明复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

5、项目实施人员配备分…………………………………………………………………………5分

投标人拟投入本项目实施人员的项目经理同时提供有机电工程二级及以上注册建造师证书复印件、安全生产考核B类合格证书复印件得2分；拟投入技术负责人提供有相关专业中级及以上职称证书复印件得2分；拟投入组织机构岗位人员提供有岗位考核合格证书复印件（岗位人员须包含有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）的得1分，满分5分。（须提供拟项目实施人员配备近一个月社保证明复印件，证书原件备查。）

6、售后方案分……………………………………………………………………………………9分

（1）投标人具有 GB/T27922 商品售后服务评价体系五星级认证证书的得2 分（须提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会查询证明复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

（2）售后服务承诺书：评委根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案、本地化服务（须提供售后服务协议原件和售后服务点的相应证明材料（包括但不限于省级或自治区及范围内售后服务点的注册证书或产权证明或租赁合同）复印件）等方面，综合评定其档次并独立打分。

一档（2分）：方案内容简单，承诺不全的；

二档（4分）：方案内容详细，满足采购需求，可行性一般的；

三档（7分）：方案内容详细，完整合理，优于采购需求，可行性高的。

7、综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：  全州县中医医院                （采购人）

乙方：                                （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 服务名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（¥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的服务规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供服务的质量保证期为                。在质保期内因服务本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  服务包装、运输

1.乙方应在服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（服务属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于服务内。

3.乙方在服务发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付时间：   按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间   ；

交付地点：   采购人指定地点     。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供服务的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，服务属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随服务交甲方。

2. 服务安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对服务进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署服务验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。乙方需配合检测，并承担相关检测等费用。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　五个工作　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。凡涉及到该项目工程区域的施工用电，用水，升降机，运输搬移，土建开洞修补，设备基础等费用，中标方自行协调，并负责相关费用。负责及时清理好施工现场垃圾。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：    采购人指定地点    。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

3、付款方式：双方签订合同后付15%，设备进场后付35%，设备安装调试完成验收合格并交纳5%的质保金后支付35%，验收合格次月起每六个月付款一次（共分三次，第一次付5%，第二次付5%，第三次付5%）最终支付至总合同价的100%；质保金于质保期满后一次性付清（无息）。

十一条  违约责任

1.乙方所提供的服务规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的服务损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收服务、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额  1‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额2‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5 %向甲方支付违约金。

6.乙方提供的服务在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向全州县县仲裁委员会申请仲裁或向全州县县人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经相关部门审批，并签订书面补充协议报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件相关部门备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件（格式）

1. 投标函

附件：

投 标 函 （格 式）

致：

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表：

投标总报价（大写）           元人民币(¥          )。

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

5.本项目投标保证金有效期为投标截止时间之日起90天。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

投标日期：

注：投标函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

2.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的截标时间前半年内连续三个月及以上社保证明复印件（新进员工可不提供社保证明复印件，需提供劳动合同复印件）  （委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

授权委托书（格式二）

- 致：

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6. 投标人必须具备完整有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件（必须提供）

7. 投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物/服务名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内服务价款、服务随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投服务如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项服务属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

8. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物/服务名称 | 技术参数要求 | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

9. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

10. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

11. 投标人的服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

12. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

- 施工组织方案 （如有，请提供）

14. 联合投标协议书（如有，请提供）

附件：

联合投标协议书（格式）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的       （项目名称及项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,牵头人的 (法定代表人、负责人、自然人或相应授权代理人)根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为:

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合投标中，       方为小型、微型企业，具体产品详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业协议合同金额合计 |  |  | 占联合体协议合同总金额的比例 |  |  |

……

六、本协议提交招标采购单位后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议书一式     份，联合体成员和采购代理机构各执一份

甲方单位：（公章,自然人除外）

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                      年      月       日

乙方单位：（公章，自然人除外）

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                           年    月    日

15. 投标人2019年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

16. 投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、中标通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额）（如有，请提供）

17. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

18、“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）

19. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

20. 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的）（如有，请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业。

2.本公司参加　　　　　　　　　　　单位的　　　　　　　　　　　　_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 　        期：

21.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料 （如有，请提供）

如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：