广西汇晟工程咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：X射线断层扫描成像装置（64排螺旋CT）、心肺复苏仪等一批设备采购

项目编号：MSZC2020-G1-03632-001

采购单位：蒙山县人民医院

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

2020年 10月

目    录

招标公告

…………………………………………………2

第一章   投标人须知及前附表	4

第二章   货物需求一览表 …………………………… 17

第三章   合同书及合同基本条款（格式）	  25

第四章   评标方法	30

第五章   投标文件（格式）	33

第六章   附件	45

广西汇晟工程咨询有限公司

X射线断层扫描成像装置（64排螺旋CT）、心肺复苏仪等一批设备采购  （MSZC2020-G1-03632-001）

公开招标公告

项目概况：

X射线断层扫描成像装置（64排螺旋CT）、心肺复苏仪等一批设备采购的潜在投标人应在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时获取采购文件，并于2020年11月19日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：MSZC2020-G1-03632-001

项目名称：X射线断层扫描成像装置（64排螺旋CT）、心肺复苏仪等一批设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：830万元

最高限价（如有）：与预算金额一致

采购需求：多层螺旋CT1台、负压隔离舱1台、可视喉镜2台等；如需进一步了解,详见采购文件。

交付使用期：2020年12月30日前交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商；

2.本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策；

3.本项目的特定资格要求：供应商需具备行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证；

4、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动；

三、获取采购文件

时间：2020年10月30日至响应文件提交截止时间前止；

地点：“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）、“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）

方式：登陆“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年11月19日9时00分（北京时间）

地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室，梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1. 为保证平台正常运行，投标人报名的时候需要在网上平台进行注册、下载采购文件。

2. 已在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”完成注册的供应商，使用其注册成功的账号登录(地址为：http://182.90.118.195:8100)进入系统进行报名、下载招标文件；未注册供应商请到“梧州市蒙山县公共资源交易平台” (地址为：http://182.90.118.195:8100)，进行免费注册。（使用火狐浏览器或者谷歌浏览器）。

3.基于第三方交易平台工作原理，开标现场需要进行网上签到，请投标人至少提前30分钟进场，因系统时间截止而无法签到的，责任由投标人自行承担）。

4.“梧州市蒙山县公共资源交易平台”有关操作说明见平台附件“投标人操作手册”。

5.未注册“政府采购云平台”的供应商请在“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn），进行免费注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：蒙山县人民医院

地  址：蒙山镇鳌山路24号

联系方式: 0774-6282089

2.采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

地  址：蒙山县蒙山镇滨江一期工程A1-7号地块

联系方式：0774-6296670

3.项目联系方式

项目联系人：韩小姐

电  话：0774-6296670

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

2020年10月30日

# 第一章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 | 项目名称：X射线断层扫描成像装置（64排螺旋CT）、心肺复苏仪等一批设备采购 项目编号：MSZC2020-G1-03632-001 |
| 2 | 2.1 | 投标人资格及要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商； 2.本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策； 3.本项目的特定资格要求：供应商需具备行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证； 4、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动； |
| 3 | 10.1 | 投标报价：投标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件份数：一份正本 四份副本 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金：捌万叁仟（￥83000.00 元） 投标保证金的形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】 交款方式： 1、必须从投标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的投标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”添加基本账户信息并提交审核通过后，上传保证金缴纳信息，否则将视为未缴纳投标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担。 2、投标人使用银行保函时，投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。 开户名称： 蒙山县公共资源交易中心 开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 银行账号： 蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号 蒙山县公共资源交易中心负责对保证金递交方式进行解释。 注：1.请注明投标项目名称和项目编号投标保证金，如不按照以上注明，后果自负。 2. 投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，并在保证金缴纳凭证加盖公章。 |
| 7 | 18 | 投标文件递交截止时间：2020年11月19日北京时间9时00分前 投标文件以密封形式递交至：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室 地 址：梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面） |
| 8 | 20.1 | 开标时间：2020年11月19日北京时间9时00分 开标地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室 |
| 9 | 21 | 评标方法：综合评分法（详见第四章评标方法和中标标准） |
| 10 | 29.1 | 履约保证金：履约保证金额为中标合同价款的 3 % ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如中标人不按时交足则取消中标资格） 履约保证金在项目验收合格后无息退还。 蒙山县公共资源交易中心银行账户： 户名：蒙山县公共资源交易中心 账号：423612010130955986 开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 （注：根据自治区优化营商环境的要求，对小微企业免于收取履约保证金。小微企业需提供《中小企业声明函》原件，否则不免于收取履约保证金。） |
| 11 | 30 | 中标服务费：领取中标通知书前，中标供应商须向广西汇晟工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。 |
| 12 |  | 出席开标会议须查验的资料： 投标人须携带授权委托书（法人亲自到场除外）和委托代理人身份证原件（或法定代表人身份证原件）、有效的营业执照副本复印件、投标保证金缴纳凭证、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 13 |  | 特别说明：同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加投标。如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术评审最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |
| 14 |  | 投标保证金电子转账的底单原件打印加盖转账单位公章。 |
| 15 |  | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |

投 标 人 须 知

# 一、总  则

## 1、项目名称及编号

1.1项目名称：X射线断层扫描成像装置（64排螺旋CT）、心肺复苏仪等一批设备采购

1.2项目编号：MSZC2020-G1-03632-001

## 2、投标人资格及要求

2.1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商；

2.2．本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策。

2.3. 本项目的特定资格要求：供应商需具备行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证；

2.4．在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动。

3、投标费用

# 3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

# 二、招标文件

## 4、招标文件的构成

4.1招标文件包括：

(1)招标公告{在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布}；

(2)投标人须知及前附表；

(3)货物需求一览表；

(4)合同书及合同基本条款（格式）；

(5)评标方法；

(6)投标文件（格式）。

## 5、招标文件的澄清和修改

5.1投标人应认真查阅招标文件中的内容和货物采购要求，如发现内容有误或货物采购要求具有唯一性的，投标人必须在投标截止日期15日前要求澄清。否则，采购代理机构将不予受理。

5.2任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期15日前的正常工作时间以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3采购代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布更正公告，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布变更公告。

5.5投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后应填写《收件回执》（格式详见附件1）回复采购代理机构予以确认，否则，由此造成一切后果由投标人承担。

# 三、投标文件的编制

## 6、投标文件编写注意事项

6.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

## 7、投标文件的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 8、投标文件构成

8.1投标人编写的且在投标文件递交截止时间前递交的投标文件应包括下列内容：

1、投标函

2、投标报价表

3、技术规格响应表

4、投标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供）

5、货物合格和符合招标文件规定的证明文件（按本须知第13条要求提供）

6、其它材料

8.2投标人必须按投标文件第五章《投标文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，投标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效投标文件。

## 9、投标文件格式

9.1投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格响应表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在投标报价表中，投标人应详细标明所提供的货物名称、型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及价格。

## 10、投标报价

10.1投标报价：投标人在考虑所承诺的优惠、服务方案、经营发生的各项成本费用、利润、税金及其他费用的基础上，报出唯一完整的报价及服务承诺。投标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作唯一完整报价。

10.2投标报价应为货物到达采购方指定地点所产生的所有费用合计，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、安装、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

10.3投标人应在投标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因投标人原因引起的报价失误，并在评标时被接受，其后果由投标人自负。

10.4投标人在报价表中所填报的货物内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在报价中，中标供应商在供货时应按文件及最终评标结果的要求完整提供货物，采购人对其漏报的货物不追加任何货款。

## 11、投标货币

11.1投标应以人民币报价。

## 12、投标人资格证明文件

12.1资格证明文件应包含资格证明文件中注明“必须提供”的文件均必须提供，所有文件须加盖单位公章。

(1)投标人有效的“营业执照”副本内页（复印件，必须提供，同时要加盖单位公章）；

（2）法定代表人身份证(正、背面)（复印件，必须提供，同时要加盖单位公章）；

(3)法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证(正、背面)（复印件，委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章，否则被认定为资格审查不合格而取消其投标资格）；

(4)货物质量保证与售后服务承诺书（原件，必须提供，同时要加盖单位公章）；

(5)投标保证金缴纳证明（均为复印件，必须提供）；

（6）医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产企业许可证（复印件，必须提供）

(7) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（8）2019 年财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件，如成立年限不足者，按实际成立时限提供月度财务报表，如提供月度财务报表或所提供的财务状况报告未经审计的须同时由本公司出具承诺书，承诺该财务状况报告数据真实可靠。（复印件，必须提供）

（9）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的 证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，必须提供，格式自拟）。

（10）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证明、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期 等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，必须提供，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效。

(11)相关业绩（投标人或生产厂家可提供近3年内业绩表，及提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明）；

(12)投标人认为有必要提供的声明及文件资料（如公司简介，人员情况等）。

## 13货物合格和符合招标文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供。）

13.1投标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1)投标人应在投标文件中提交所投货物的资质证明文件复印件和其它必要的资格审查资料。如产品实行强制标准认证的证书(实行强制标准认证的产品必须提供)、注册证与注册表（实行注册证制度的产品必须提供）、产品质量检验证（由生产厂家提供，均为复印件）。

(2)产品销售授权书或代理证书（如有，请提供原件或复印件）；

(3)生产厂家售后服务承诺书（如有，请提供原件或复印件）；

(4)货物保证供货有效证明（指由投标货物生产厂家出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）（如有，请提供原件或复印件）；

(5)进口货物合法进口手续有效证明（如有，请提供原件或复印件）；

## 14、投标的有效期

14.1投标文件从投标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。投标人可同意或不同意延长投标有效期，不同意延长投标有效期的投标人，其投标保证金将在原投标有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长投标有效期的投标人不能要求对原投标文件（经评标委员会确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 15、投标文件书写及签名、盖章要求

15.1投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人(或负责人)或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的投标文件可能将被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人(或负责人)或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和盖单位公章，否则其投标无效。

15.5投标文件的份数：正本一份，副本四份，共五份。并在每份文件封面上清楚地标记 “正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 16、投标保证金

16.1投标保证金应用人民币，其金额为：捌万叁仟（￥83000.00 元）

投标保证金的递交形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】

16.2交款方式：

（1）必须从投标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的投标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”添加基本账户信息并提交审核通过后，上传保证金缴纳信息，否则将视为未缴纳投标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担。

（2）投标人使用银行保函时，投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。

开户名称：蒙山县公共资源交易中心

开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号

16.3无论是何种交款方式，投标人应按投标人须知及前附表第16.1条中明确，必须在投标截止时间前缴纳到账户上。

以银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式交纳投标保证金的投标人，请将缴纳证明复印件按要求放入投标文件中。

16.4对未按投标文件要求交纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

16.5投标保证金的退付

16.5.1中标公告发布后，非中标单位可以直接在交易平台上操作退付手续，中标单位需交履约保证金后才能在交易平台上申请退付，蒙山县公共资源交易中心审核通过后，直接把投标保证金退付到投标人的账户上，整个过程不需要提出书面申请。

16.5.2中标供应商的履约保证金按须知前附表第29.1款中的规定缴纳履约保证金。

16.5对未按招标文件要求缴纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

# 四、投标文件的递交

## 17、投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“投标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2投标人应将投标文件（正本一份，副本四份）一并装入投标文件袋中加以密封；并在封口处密封条盖公章、或密封章。

17.3投标文件袋上应写明：

(1) 采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

(2) 项目名称：

(3) 项目编号：

(4) 投标单位：

(5) 注    明“        年      月      日      时      分前不得拆封”

17.4投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签章为合格。

17.5投标人在递交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

## 18、投标截止时间、地点

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效投标文件，招标代理机构将拒收。

## 19、投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，投标人对所递交的补充、修改或撤回需向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

# 五、开标与评标

## 20、开标

20.1本采购代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，投标人须携带授权委托书（法人亲自到场除外）和委托代理人身份证原件（或法定代表人身份证原件）、有效的营业执照副本复印件、投标保证金缴纳凭证、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明签到参加开标会并接受验证。

20.2开标程序：

（1）由采购代理机构主持开标会，并宣读开标程序。

（2）介绍参加开标会的人员名单；

（3）招标人、投标人代表交叉检验投标文件的密封完整性并签字确认；

（4）投标文件的启封及初步检查。采购代理机构工作人员启封密封有效的投标文件，监督人员和采购人代表检验参加开标会的各投标单位法定代表人或委托代理人的证件(并核查原件)；检验各投标单位是否按招标文件要求提交了投标保证金。

（5）唱标及勘误。由采购代理机构工作人员随机拆封密封完好的投标文件，宣读各投标文件《投标函》中的投标人名称、投标报价、交货期、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。唱标结束后，参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人必须在开标(唱标)记录上签字确认，否则视为自动放弃投标。

（6）宣布评标期间的有关注意事项；

（7）开标会议结束。

20.3未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.4如遇以下情形之一的，采购人按政府采购法的有关规定报蒙山县政府采购监督管理中心审批同意后，采购人重新组织采购。

(1)投标截止时间后参加投标的投标人不足三家的；

(2)唱标后投标人投标报价均超出采购预算价的。采购人重新组织采购。

## 21、评标

21.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关专家五人以上（含五人）的单数组成，其中专家不少于成员总数的三分之二。

21.2评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

21.3评标程序

评标按以下程序进行：投标文件的初审、澄清、评审结论、综合评审与比较、推荐中标供应商等。

1）投标文件初审。初审包括资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定对投标文件的资质证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为招标文件投标须知第12条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

(3)投标人凡有下列情况之一的，将被视为未能通过资格和符合性审查，从而不进入下一阶段评审。

① 投标文件未按本须知第8条、第15条、第17条规定进行签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

③ 未按本须知第12.1条、第15条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交足额投标保证金的；

⑤ 投标有效期不满足招标文件要求的；

⑥ 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 投标人提交多个可选择性报价的；

⑧ 投标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离货物采购需求、合同协议要求等）

⑨ 通过对“货物需求一览表技术参数要求”内容的修改以达到满足技术要求的；投标文件技术规格响应表没有按要求表述的或与货物需求一览表采购要求（或彩页技术参数）表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑩ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

不符合有关法律、法规和招标文件中规定的其他实质性条款。

2）投标文件的澄清或说明。

(1)评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。

(2)投标人的澄清、说明或者补正应采用书面形式(须由法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章)，在评标委员会规定的时间内予以澄清。该澄清说明或者补正作为投标文件的组成部分，但不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

(3)投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 开标时，投标文件中《投标报价表》与《投标函》内容不一致的，以《投标函》为准。

② 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

3）评审结论。根据投标人商务、技术性和评审结果，确定投标人的响应程度以及对投标文件进行算术性修正后，作出是否同意进入下一评标程序的结论。

4）比较与评价。本招标项目采用的评标方法为综合评分法（具体见第四章）。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对进入详评的投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会对投标人的评分以其所投标货物的性能与价格相结合，以综合评价为主，质量优先、价格合理，不保证最低报价中标。

5）推荐中标候选供应商名单。评标委员会根据评分办法的中标标准及中标候选供应商推荐原则推荐中标候选供应商名单。

6）编写评标报告。

## 22、评标会纪律

22.1评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.2投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其中标资格被取消。

## 23、无效投标

23.1投标文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理。

(1)投标人未按要求提供资格证明文件的；

(2)应交未交投标保证金的；

(3)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(4)不具备招标文件中规定资格要求的；

(5)不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质要求的。

## 24、废标

24.1采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的；

24.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

# 六、评标结果

## 25、中标公示

25.1本项目评审工作结束后，采购代理机构将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上公布中标结果。

25.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向蒙山县政府采购监督管理中心投诉。

## 26、中标通知

26.1中标结果公示期间无投标人提出质疑，采购代理机构将在公示期后向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标通知书对招标人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。在中标通知书发出到合同签署这段时间里，招标文件和投标文件没有涉及的内容可以进行投标，招标人和中标供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

26.3采购代理机构无义务向落标的投标人解释落标原因和退还投标文件。

## 27、合同授予标准

27.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，评标结果报告中推荐名次最前的中标候选供应商为中标供应商。

27.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺利确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

27.3若排名第一的中标候选供应商自愿放弃中标候选供应商资格或不能履行合同，则排名第二的为中标候选供应商，依次类推。

## 28、签订合同

- 28.1合同将授予被确定为中标的投标人。

- 28.2中标供应商在收到中标通知书后，按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构对中标供应商所递交的全部投标保证金将不予退还。

28.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与评标报告中推荐的中标候选供应商中确定的中标供应商签订采购合同，以此类推。

28.5由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.6采购合同必须与本招标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

## 29、履约保证金

29.1履约保证金额为中标合同价款的 3 % ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴，纳缴纳方式可用银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式（如中标人不按时交足则取消中标资格）履约保证金在项目验收合格7天后无息退还。

（注：根据自治区优化营商环境的要求，对小微企业免于收取履约保证金。小微企业需提供《中小企业声明函》原件，否则不免于收取履约保证金。）

29.2签订合同后，从交货验收合格后，中标供应商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付审批表》（详见招标文件附件）、“履约保证金收据”到蒙山县公共资源交易中心办理退还履约保证金手续（不计利息）。

29.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知蒙山县公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

# 七、其他事项

## 30、中标服务费

30.1领取中标通知书前，中标供应商须向采购代理机构一次付清招标代理服务费及开标费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并没收中标供应商已提交的全部投标保证金。

30.2代理服务收费标准：

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000~5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000~10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000~100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：成交服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务中标金额为1000万元，计算成交服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500~100）万元×1.1%=4.4万元

（1000~500）万元×0.8%=4万元

合计收费=1.5+4.4+4=9.9（万元）

## 31、解释权

31.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 32、有关事宜

32.1所有与本项目有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

地  址：蒙山县蒙山镇滨江一期工程A1-7号地块

电  话：0774-6296670

联系人：韩小姐

32.2：广西汇晟工程咨询有限公司蒙山分公司账户：

开户名称：广西汇晟工程咨询有限公司蒙山分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司蒙山县支行

银行账号：21043 07009 10005 1946

# 货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、评标时，如果评标委员会发现本“货物需求一览表”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、投标人所投标的设备必须是符合国家和行业标准的全新产品。

7、“货物需求一览表”中标注*内容为重要技术或商务条款，必须满足或优于该条款的要求。

| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 | - 单位 | - 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 多层螺旋CT | - 1 | - 套 | 一; 设备名称：多层螺旋CT. 二; 资格标准：. 2.1; 通过国际认证，提供CE或者FDA证书；. 2.2; 提供完整医疗器械注册证；. 三; 设备技术要求及主要规格参数：. 3.1; 机架系统. 3.1.1; 机架孔径：≥70cm，倾角：≥±30. 3.1.2; 焦点到扫描野中心距离：≤53.5cm. 3.1.3; 球管焦点到探测器的距离：≤98cm. *3.1.4; 双套扫描操作系统：提供双套扫描操作系统。可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。. *3.1.5; 内置一体化摄像头，机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机上显示。. *3.1.6; 双套患者摆位系统，双套摆位系统。具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。. 3.1.7; 机架内冷却方式：风冷. 3.1.8; 机架上具备呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯). 3.2; 探测器. *3.2.1; 探测器排数≥64排. 3.2.2; 探测器类型：最新型探测器，西门子Stellar光子探测器;GE 提供宝石探测器，东芝提供pure VISION微量子探测器，PHILIPS提供微平板探测器等. 3.2.3; 探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件. 3.2.4; 探测器物理总数≥53000个. 3.2.5; 每排探测器物理个数≥840个. 3.2.6; 探测器物理宽度≥38mm. 3.3; 扫描床. 3.3.1; 床面水平移动范围：≥160cm. 3.3.2; 最大可扫描范围：≥160cm. 3.3.3; 床面最大水平移动速度：≥200mm/s. 3.3.4; 最大垂直移床范围: 最低≤46cm，最高≥88cm. 3.3.5; 床面最大承重：≥220Kg. 3.3.6; 最大承重下的移床精度：≥±0.25mm. 3.3.7; 扫描床附件：全套提供. 3.4; X线系统. *3.4.1; 高压发生率功率：≥75KW. 3.4.2; 球管阳极热容量：≥7MHU. 3.4.3; 球管阳极最大散热率：≥780KHU/min. 3.4.4; 球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm. 3.4.5; 球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.2mm. 3.4.6; 最小球管电流：≤13mA. 3.4.7; 最大球管电流：≥600mA. 3.4.8; 最大球管电压：≥140kv. *3.4.9; 最小球管电压：≤70KV. *3.4.10; 球管电压选择8种，70kV/80kV/90kV/100kV/110kV/120kV/130kV/140kV. *3.4.11; 球管提供能谱纯化Sn技术, 提供球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。. *3.4.12; Sn能谱纯化技术,Sn球管电压选择≥5种. *3.4.13; 球管为原厂研发生产制造. 3.5; 集成化控制台. *3.5.1; 提供一体化计算机, 提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。. 3.5.2; 计算机内存：≥32GB. 3.5.3; 计算机主频：提供Intel Xeon处理器，≥3.6GHz. 3.5.4; 硬盘容量：≥720GB. 3.5.5; 图像存储量：（512×512不压缩）≥300,000幅. 3.5.6; 医学专用液晶超薄平面23寸显示器，分辨率：≥1920×1080，数量≥1台. 3.5.7; 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作. 3.5.8; 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输. 3.5.9; 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务. 3.6; 图像处理工作站. *3.6.1; 提供工作站一套. 3.6.2; 内存：≥16GB. 3.6.3; 计算机主频：≥4x3.3GHz. 3.6.4; 硬盘容量: ≥1T. 3.6.5; 医学专用液晶超薄平面显示器≥19寸，分辨率：≥1280×1024. 3.6.6; 一体化图像光盘存储. 3.7; 扫描参数. *3.7.1; 最快扫描速度：≤0.33秒/360°. *3.7.2; 探测器最薄物理单元：≤0.6mm. 3.7.3; 扫描图像层数≥128层图像/360度. 3.7.4; 心脏成像单扇区时间分辨率：≤165ms. 3.7.5; 图像重建速度：≥23幅/秒（512×512矩阵）. 3.7.6; 图像重建矩阵：≥512×512. 3.7.7; 最长连续螺旋扫描时间≥300秒. 3.7.8; 图像显示矩阵：≥1920×1080. 3.7.9; 单次螺旋扫描最大范围：≥160cm. 3.7.10; 螺旋扫描螺距范围：≥0.03～1.5，任意可调. 3.7.11; 显示视野范围≥5cm~50cm. *3.7.12; GE提供ASiR；西门子提供SAFIRE；飞利浦提供IDose4；东芝提供AIDR 等. 3.8; 图像质量. 3.8.1; 可视空间分辨率10%MTF≥14.6 LP/CM（X-Y轴）. 3.8.2; 可视空间分辨率50%MTF≥12LP/CM（X-Y轴）. 3.8.3; 低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 10.75mGy. 3.8.4; CT值范围：－8192Hu到＋57343Hu. 3.9; 提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接. 3.10; 临床应用软件. 3.10.1; 多平面重建MPR. 3.10.2; 任意曲面重建. 3.10.3; 最大密度投影MIP. 3.10.4; 最小密度投影MinP. 3.10.5; 表面三维重建3D SSD. 3.10.6; 组织透明化显示技术. 3.10.7; CT血管成像CTA. 3.10.8; 高级容积处理软件. 3.10.9; 具备器官融合、拆分技术. 3.10.10; 一键式去骨功能. 3.10.11; 模拟手术刀. 3.10.12; 数字减影. 3.10.13; 容积测量评估软件. 3.10.14; 肺纹理增强软件. 3.10.15; 低剂量肺扫描软件. 3.10.16; CT电影. 3.10.17; 容积伪影抑制软件. 3.10.18; 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能. 3.10.19; 实时智能X线剂量调控软件. 3.10.20; 婴幼儿扫描专用软件包. 3.10.21; 去运动、颅骨等伪影软件. *3.10.22; 提供根据生理解剖角度的自由重建，对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。. *3.10.23; 在集成化主控台上自动完成CPR曲面重建。. 3.10.24; 灌注成像软件. 3.10.25; 灌注成像部位要求：能满足脑部、体部等灌注成像. 3.10.26; 心脏扫描成像功能. 3.10.27; 心电门控系统. 3.10.28; 心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件. 3.10.29; 回顾性门控螺旋扫描技术. 3.10.30; 主控台能显示和保存心电图信息. 3.10.31; ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集. 3.10.32; 心脏多期相重建预览. 3.10.33; 冠脉提取功能. 3.10.34; 冠脉狭窄评价功能. 3.10.35; 冠脉斑块分析功能. 3.10.36; 冠脉钙化评估软件. 3.10.37; 心功能分析软件. 3.10.38; 高级血管分析. 3.10.39; 提供直接三维高级重建功能，扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP. 3.11; 其他. 3.11.1; 设备保修期：12个月. 3.11.2; 提供必要的扫描附件. 3.11.3; 省内有固定的CT维修工程师. 3.11.5; 提供免费保修电话. 3.11.6; 提供负责机房免费设计. |
| 2 | 负压隔离舱 | 1 | 台 | 1产品结构 1.1产品结构组成及材质 产品由舱体、过滤装置、电气控制部分、正压气体单向阀、负压气体单向阀。附件：直流电源线、电池、操作手套组成。 1.2正常工作条件 a) 环境温度：-10℃～50℃； b) 相对湿度范围：≤93﹪ c）大气压力：86.0kPa～106.0kPad) 电池充电电压：DC36V，车载供电DC12Ve) 消耗功率30VA；支持车载电源。 2. 性能指标 2.1性能尺寸 2.1.1尺寸隔离舱舱体尺寸L×W×H为：1800×630×430mm（±20%）。 2.1.2★换气量：隔离舱的换气量应大于100L/min。 2.1.3过滤性能对直径0.3μm的微粒气溶胶的过滤效率不小于99.99%。 2.1.4★电池可连续工作时间不小于5h。 2.1.5正负压 设备处于工作状态时，舱内压力与舱外压力差应不小于20Pa，正负压建立时间不大于2min。 2.1.6 操作口盖拧开和拧紧顺畅，无阻碍。 2.1.7舱体展开和折叠操作顺畅。 2.2氧气接入阀 舱体上的氧气接入阀应具有有效的气体通、断的控制功能。 2.3欠压报警:当电池电压欠压时应有警示功能。 2.4直流电源线两端插头连接插口顺畅。 2.5隔离舱工作状态下运行，隔离舱外四周的噪声不大于60dB(A)。 |
| 3 | 可视 喉镜 | 2 | 台 | 1摄像机 ★a、分辨率：≥4Lp/mm b、摄像头:CMOS ★c、显示屏幕:3.5英寸全视角显示屏 d、视频输出:PAL/NTSC e、色彩还原等级:≥4级 ★f、视场角：≥90° ★g、景深：5~100mm 2 LED 光源 a、光源类型：LED高亮度冷光源 b、光照度：≥800Lx c、色温：≥5000K ★d、一般显色指数：≥80 3系统配置 a、自带16GB的TF存储卡,最大可兼容32GB ★b、电池3400mAh可充电锂电池； 续航时间不低于4h c、电量实时显示 ★d、双轴转动，更方便观察。显示屏上下转动120°， 左右转动270° ★e、工作长度：370±10mm（镍钛合金管）134±10mm（窥视片） f、外径:5.5mm±5%(镍钛合金管) ★g、可浸泡消毒 ★h、一机两用镜片型设计，主机可与窥片式镜片及硬管镜相互通用 4软件功能 - 具备检查部分拍照、录制、存储、输出等功能 5材料 ★a、硬管式喉镜采用医用镍钛记忆合金材料，可上下弯折15° b、窥片式喉镜具有符合人体工程学弧度，轻松暴露声门. 6工作环境条件 环境温度 5℃～40℃，相对湿度≤80％，大气压力86kpa～106kpa，电源 AC100-240V，50HZ/60HZ， 无腐蚀性和易燃气体，整机噪声不大于65dB 配置清单： 1主机1台 2硬管F 1支 3窥视片A 1支 4充电器 1个 5 USB数据线 1根 6手提箱1个 7合格证1份 8使用说明书 一份 |
| 4 | 心肺复苏仪 | 2 | 台 | 用途：心肺复苏机可模仿人体胸部按压，自动对心脏骤停和呼吸停止患者进行精确高效的胸外按压。 1★驱动方式：电动电控 2按压深度：3-6cm可调 3按压频率：100bpm 4★运行模式：按压/通气30:2，连续按压 5按压与释放比：1:1 6★潮气量：400ml、500ml、600ml可调可控 7呼吸比：1:1.67 8呼吸频率：12bpm 9低电压报警：电池电压低于指定值时报警 10位移故障报警：当按压位移超过设定值范围时报警 11电池供电：电池一次性充电可持续使用40min 12外形尺寸：≤521*240*577mm 13安装快速，比人工有更佳的按压效果 |
| 售后服务及要求： 1、设备安装:设备全新的原包装产品，随机技术资料齐全(用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等)，产品符合国家质量检测标准，免费送货上门、免费安装调试合格，培训人员合格上岗。 2、免费质保期:设备在质保期内按厂家承诺实行“三包”服务，对所提供的设备在质保期内实行无偿修复(非人为损坏)和零件配置，甚至产品更换。 3、保修期外:整套设备终生维修保养以优惠的价格提供设备维修服务及各种备件的供应。 4、故障或技术支持应急维修响应时间安排:接到故障通知后，技术入员在2小时内响应，一般故障在2小时内通过远程方式解决，遇到大的故障48小时内派技术人员到达现场维修。如因主要部件需更换的根据现场实际情况制定维修方案。 5、维修保养:公司定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，并质保期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳的运行状态。 6、质量标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准。 7、验收条件及标准：安装完成，经试运行，满足仪器工作环境要求等主要指标。根据梧州市质量技术监督局、卫生和计划生育委员会《关于加强对我市医用诊断设备监督管理工作的通知》（梧质监联发[2017]1号）文件规定：设备安装调试完毕后，向有资质的计量检定机构申请现场首次检定，并在首次检定取得检定合格证书后方可视为检定合格（验收不合格的取消中标资格）。 8、交付使用期：2020年12月30日前交付使用。 9、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内。 10、交货地点：采购单位指定地点。 11、付款方式：合同签订后5天内支付合同价的30%，货到指定交货点签收后付合同价的40%，安装调试验收合格后付清剩余合同款项。 |  |  |  |  |

第三章   合同书及合同基本条款（格式）

合 同 书

合同名称：X射线断层扫描成像装置（64排螺旋CT）、心肺复苏仪等一批设备采购

合同编号：MSZC2020-G1-03632-001

甲方（需方）：                                   （采购人）

乙方（供方）：                                   （中标供应商）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 投标人提交的投标文件

⑶ 投标货物需求一览表

⑷ 中标通知书、澄清文件

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

采购内容：

| 货物名称 | 数量（单位） | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（人民币大写）：              元整（￥           元）。

5、付款方式

合同签订后5天内支付合同价的30%，货到指定交货点签收后付合同价的40%，安装调试验收合格后付清剩余合同款项。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即     年   月   日前交清。

7、交货地点及数量

在                            ，共            交清。

8、质量标准：按投标文件中技术规格响应表中之有关数据。

9、履约保证金交付、退还方式

（1）履约保证金额为中标合同价款的 3 % ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴，纳缴纳方式可用银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式（如中标人不按时交足则取消中标资格）履约保证金在项目验收合格7天后无息退还。

（2）签订合同后，从交货验收合格后，中标供应商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付审批表》（详见招标文件附件）、“履约保证金收据”到蒙山县公共资源交易中心办理退还履约保证金手续（不计利息）。

10、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算保修期，保修期按采购要求或投标文件承诺（以时间长的为准），在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按投标文件说明的保修条件进行维修。

11、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

12、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方投标文件承诺执行。

13、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

14、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

15、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需采购方指定地点。

16、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

17、检验标准与方法：到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如经抽检验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的30%支付违约金给需方，且需方有权终止合同。

18、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

19、售后服务：按供方投标文件承诺的售后服务执行。

20、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

21、违约责任： 按合同基本条款第11条执行。

22、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

23、本合同正本一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构执一份，自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。（政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购单位必须将政府采购合同报送政采云平台和梧州市蒙山县公共资源交易平台备案）。

24、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（章）：	乙方（章）：

法定代表人	法定代表人

或委托代理人：	或委托代理人：

地址：	地址：

电话：	电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

签约地点：

签约日期：     年    月    日

合同基本条款

一   说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在投标中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三   技术资料

3.1乙方应在交货时按招标文件规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五   包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六   质量保证

6.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购人后，由采购人先进行数量验收，乙方安装调试后，甲方再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。国家强制检定的设备，乙方必须提供甲方所在地相应管理部门出具的检验合格证书。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交付使用期及交货方式

9.1交付使用期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十   付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：合同签订后5天内支付合同价的30%，货到指定交货点签收后付合同价的40%，安装调试验收合格后付清剩余合同款项。

十一   违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十二   不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四   合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

# 第四章   评标方法和评标标准

一、评标原则

本项目评标方法采用综合评分法，对投标文件的资信及商务和符合性进行审查评议，进入详评的投标文件根据评分办法对投标价格、货物性能、产品信誉、售后服务、业绩等方面按百分制进行评分。

二、评分方法（按四舍五入取至百分位两位小数）

（一） 价格分…………………………………………………………………………………50分

价格分计算公式：

投标人有效最低投标报价（金额）

某投标人价格分=                                            ×50分

某投标人投标报价（金额）

投标产品提供企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

为了确保采购质量和维护公平的竟争，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件(包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），同时提供（包含但不限于）以下证明材料：（1）行政机构税务部门开具的拟派项目人员《依法缴纳个人所得税或者依法免缴纳个人所得税的凭证（与本次投标拟派项目人员所提供社保同月份）》；（2）近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括固定资产成本及折旧、管理成本、人工费用成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场备查）；（3）提供至少2个类似业绩的成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家针对本项目的授权书原件和供货保证书原件及全部货物生产厂家的联系人和固定电话以供确认。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术性能分…………………………………………………………………………………30分

设备性能、配置档次分（一档10分、二档20分、三档30分，满分30分），由评委独立打分。

一档（10分）：与招标文件“招标项目采购需求”中，评定范围内的注明“必须或*”的设备技术参数、性能、配备对比全部满足，其他设备技术参数有一项负偏离的进入一档;

二档（20分）：与招标文件“招标项目采购需求”中，评定范围内的注明“必须或*”的设备技术参数、性能、配备对比全部满足，其他设备技术参数无负偏离的进入二档 ；

三档（30分）与招标文件“招标项目采购需求”中，评定范围内的注明“必须或*”的设备技术参数、性能、配备对比全部满足且有三项（含三项）以上正偏离，其他设备技术参数无负偏离的进入三档；

（三）信誉分………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品生产企业通过ISO9001、ISO13485管理体系认证的每项得1分，满分2分；

（以上奖项及信誉必须提供相关证明文件复印件并加盖生产厂家公章，否则不计分。）

（四）售后服务分………………………………………………………………………………15分

评委在打分前根据投标人承诺的免费保修期限或免费维护期限、接到通知到达时现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案（是否提供替代品或配件、是否有应急方案等）、是否有本地化售后服务、技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员配置等方面由评委独立打分。

一档（5分）：售后服务方案根据以上因素评定为针对性一般, 满足招标文件要求, 配套措施一般，不够具体，保障性不强。

二档（10分）：售后服务方案据以上因素评定针对性较好, 满足招标文件要求,配套措施较好, 有具体方案，能确保满足本项目标段要求。

三档（15分）：售后服务方案据以上因素评定同比明显优于其他投标人，优于招标文件要求，配套措施有针对性，保障性强，人员投入充分，有本地化售后服务，能够保证承诺得以充分实现的。

（五）投标人财务分………………………………………………………1分

评委在打分前根据投标人提供的2019年度的财务报表评分(如公司新成立的则根据公司实际情况提供），财务状况优良得分（0～1分），财务状况差及没有提供的不得分，满分1分；

（六）政策功能分………………………………………………………2分

（1）属于财政部《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0-1分；

（2）属于财政部《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0-1分。

三、总得分 = （一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）

备注：本项目评标委员会按照总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，排名第一的中标候选供应商应被确认为中标人，若排名第一的中标候选供应商自愿放弃资格或由于不可抗力的原因不能按合同规定履约的，则排名第二的中标候选供应商可以被确认为中标人，以此类推。

# 第五章   投标文件（格式）

（封面格式）

正本□／副本□

X射线断层扫描成像装置（64排螺旋CT）、心肺复苏仪等一批设备采购（MSZC2020-G1-03632-001）

投 标 文 件

投标人：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人(负责人)或其委托代理人：           （签名）

投标日期：         年     月     日

目    录

| 序号 | 资料内容 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 技术规格响应表 |  |
| 4 | 投标人资格证明文件 |  |
| 5 | 货物合格和符合招标文件规定的证明文件 |  |
| 6 | 其它材料 |  |

1、投标函

致：广西汇晟工程咨询有限公司

根据贵方X射线断层扫描成像装置（64排螺旋CT）、心肺复苏仪等一批设备采购项目招标文件，项目编号MSZC2020-G1-03632-001，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标人                            （投标人的名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

（1）投标函；

（2）按投标人须知第8条要求提供的全部文件和招标文件要求提供的响应文件

（3）投标人资格证明文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（人民币大写）

（￥         ），交付使用期：               .

2、根据招标文件要求，我方已缴纳投保证金，金额为人民币                    。

3、我方同意在投标人须知规定的递交投标文件截止日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标单位。

10、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）提供虚假材料谋取中标的；（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商投标的；（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人名称（加盖公章）：

投标日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函，将被视为非实质响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2、投标报价表格式

| 项号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌及厂家 | 数量 ① | 计量单位 | 单价 ② | 总价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） 投标货物中，属于微小企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试各种费用和培训、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 2、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

投标日期：       年     月    日

3、技术规格响应表

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标技术规格由投标人按照招标文件《货物需求一览表》对应的技术参数及性能进行填写。

2、此表投标技术规格与投标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以投标报价表和产品检验报告证书的技术指标为准。

3、投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

投标日期：       年    月    日

4、投标人资格证明文件

（注：按投标须知第12条要求提供。投标人应确保招标文件中要求提供的证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由投标人自行承担。）

《法人授权委托书》或《授权委托书》填写说明：

1、委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系    （投标单位名称）    的法定代表人，现授权委托   （单位名称）   的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西汇晟工程咨询有限公司组织实施的X射线断层扫描成像装置（64排螺旋CT）、心肺复苏仪等一批设备采购项目（MSZC2020-G1-03632-001）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：             （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证(正、背)面复印件粘贴处

（加盖单位公章）

委托代理人身份证(正、背)面复印件粘贴处

（加盖单位公章）

投标保证金缴纳证明

（注：为复印件，按投标人须知要求放入投标文件中。）

货物质量保证及售后服务承诺书

（注：投标人按本项目《货物需求一览表》及其它要求自行详尽描述，如需生产厂家进行售后服务的，请同时提供生产厂家售后服务承诺书。承诺书包括以下内容(包括但不限于)，投标人可自行设计格式填写。）

1、质量保证承诺

2、培训计划

3、解决问题、排除故障的速度

4、保修年限、范围、保修条件

5、售后服务方面的其它承诺

6、承诺付款方式

7、其他优惠条件

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

投标日期：       年    月    日

5、货物合格和符合招标文件规定的证明文件

（注：按投标人须知第13条要求提供。投标人应确保招标文件中要求提供的证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。）

6、其它材料

（注：投标人认为有必要提供的产品技术资料、说明、证明文件或业绩等，由投标人根据自己的实际情况如实提供。）

# 第六章   附件

附件1：（注：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复采购代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致广西汇晟工程咨询有限公司：

我公司于      年    月    日收到贵公司                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章)：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

附件2：政府采购项目履约保证金退付审批表

| 供应商申请 | 政府采购项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据、银行转账单复印件、项目合同及验收合格证明）退付到以下账户： 单位全称： 开户银行： 账号： 申请单位(盖 章) 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位同意退付金额 | 验收意见：（是否同意退付履约保证金） 退付金额（大写） （￥ 元） 采购单位： 盖 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 分管领导意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

1、申请表一式一份；

2、附交付履约保证金凭据原件、履约保证金银行转账底单复印件（加盖公章）、项目合同及验收合格证明复印件（加盖公章）。

附件3：《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件4：《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：