广西汇晟工程咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：蒙山县黄村镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

项目编号：MSZC2020-J1-03551-001

采  购 单 位：蒙山县黄村镇卫生院

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

2020年10月

目    录

竞 标 公 告····························3

第一章   竞标人须知及前附表············5

第二章   货物需求一览表	··············17

第三章 合同书及合同基本条款（格式）················30

第四章   评标方法·····················35

第五章   竞标文件（格式）··············36

第六章   附件·························50

# 广西汇晟工程咨询有限公司

蒙山县黄村镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备MSZC2020-J1-03551-001

# 竞 标 公 告

项目概况：

蒙山县黄村镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备的潜在供应商应在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时获取采购文件，并于2020年10月26日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：MSZC2020-J1-03551-001

项目名称：蒙山县黄村镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

采购方式：R竞争性谈判£竞争性磋商 □询价

预算金额：1265000元

最高限价（如有）：与预算金额一致

采购需求：采购发热门诊（哨点）配套设备1批；如需进一步了解,详见竞争性谈判文件。

交付使用期：签订合同之日起7天内。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物并具备法人资格的供应商。

2.本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策；

3.本项目的特定资格要求：供应商需具备经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动；

三、获取采购文件

时间：2020年10月20日起至响应文件提交截止时间前止；

地点：“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）、“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）；

方式：登陆“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时下载竞争性谈判文件。

四、响应文件提交

截止时间：2020年10月26日09时00分（北京时间）

地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室，梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面）

五、开启

时间：2020年10月26日09时00分（北京时间）截标后

地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室，梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜：

1. 为保证平台正常运行，投标人报名的时候需要在网上平台进行注册、下载采购文件。

2. 已在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”完成注册的供应商，使用其注册成功的账号登录(地址为：http://182.90.118.195:8100)进入系统进行报名、下载招标文件；未注册供应商请到“梧州市蒙山县公共资源交易平台” (地址为：http://182.90.118.195:8100)，进行免费注册。（使用火狐浏览器或者谷歌浏览器）

3.基于第三方交易平台工作原理，开标现场需要进行网上签到，请投标人至少提前30分钟进场，因系统时间截止而无法签到的，责任由投标人自行承担）。

4.“梧州市蒙山县公共资源交易平台”有关操作说明见平台附件“投标人操作手册”。

5.未注册“政府采购云平台”的供应商请在“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn），进行免费注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：蒙山县黄村镇卫生院

地址：蒙山县黄村镇大化开发区

联系方式: 0774-6182665

2.采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

地址：蒙山县蒙山镇滨江一期工程A1-7号地块

联系方式：0774-6296670

3.项目联系方式

项目联系人：韩小姐

电话：0774-6296670

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

2020年10月20日

第一章   竞标人须知及前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 1.3 | 项目名称：蒙山县黄村镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备 项目编号：MSZC2020-J1-03551-001 政府采购预算价：1265000元。 |
| 2 | 2 | 竞标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物并具备法人资格的供应商。 2.本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策； 3.本项目的特定资格要求：供应商需具备经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动； |
| 3 | 10.2 | 竞标报价：竞标人就《货物需求一览表》中的货物内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 12.2 | 本项目不接受联合体参与竞标。 |
| 5 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 |
| 6 | 15.5 | 竞标文件：一套正本 两套副本 |
| 7 | 16.1 | 谈判保证金(人民币)：12600元（须足额缴纳）。 竞标保证金的形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】 交款方式： 1、必须从竞标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的竞标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台” 提交缴费信息(保证金菜单)，否则将视为未缴纳竞标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由竞标人自行承担。 2、竞标人使用银行保函时，竞标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，竞标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。 开户名称： 蒙山县公共资源交易中心 开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号 蒙山县公共资源交易中心负责对保证金递交方式进行解释。 注：1.请注明投标项目名称和项目编号竞标保证金，如不按照以上注明，后果自负。 2.竞标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，并在保证金缴纳凭证加盖公章。 开标时须出示法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证]、营业执照正本或副本复印件、竞标保证金缴纳证明、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；否则竞标文件视为无效。 |
| 8 | 18 | 竞标文件递交截止时间：2020年10月26日09时00分 竞标文件以密封形式递交至：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室，梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面） |
| 9 | 20.1 | 谈判时间：同竞标截止时间 谈判地点：同竞标文件递交地址 |
| 10 | 21.2 | 评标办法：最低评标价法（详见第四章评标方法） |
| 11 | 28.1 | 履约保证金：履约保证金额为中标合同价款的 3% ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如中标人不按时交足则取消中标资格） 履约保证金在项目验收合格7天内无息退还。 蒙山县公共资源交易中心银行账户： 户名：蒙山县公共资源交易中心 账号：423612010130955986 开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 |
| 12 | 29 | 成交服务费：领取成交通知书前，中标人须向本采购代理机构一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。 |

竞 标 人 须 知

一   总  则

## 1、项目名称及编号

1.1项目名称：蒙山县黄村镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

1.2项目编号：MSZC2020-J1-03551-001

## 2、竞标人资格及要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物并具备法人资格的供应商。

2.本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策；

3.本项目的特定资格要求：供应商需具备经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动；

## 3、竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

# 二   竞争性谈判采购文件（简称谈判文件）

## 4、谈判文件的构成

4.1谈判文件包括：

(1)竞标公告见广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网；

(2)竞标人须知及前附表；

(3)竞标货物需求一览表；

(4)合同书及合同基本条款（格式）；

(5)评标方法；

(6)竞标文件（格式）。

## 5、谈判文件的澄清和修改

5.1竞标人应认真查阅谈判文件中的内容和货物采购要求，如发现内容有误或要求不合理的，竞标人必须在竞标截止前要求澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责。

5.2任何要求澄清文件的竞标人，均应在竞标截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等）通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或修改的，在谈判文件要求提交竞标文件截止时间三日前，广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布更正公告，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和开标时间。采购代理机构至少在谈判文件要求提交竞标文件的截止时间三日前，在广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布变更公告。

5.5竞标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后应填写《收件回执》通知采购代理机构，确认已收到该文件，否则，由此造成一切后果由竞标人承担。

# 三   竞标文件的编制

## 6、竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制竞标文件。如果没有按谈判文件要求提交竞标文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及竞标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

## 7、竞标文件的文字及计量单位

7.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

7.2竞标文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 8、竞标文件的构成及装订要求

8.1竞标人编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件应包括下列内容：

1、竞标函

2、竞标报价表

3、技术规格偏离表

4、竞标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供）

5、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（按本须知第 13 条要求提供）

6、其它资料

8.2竞标人必须按谈判文件第五章《竞标文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，竞标文件必须包边，不允许使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效竞标文件。

## 9、竞标文件格式

9.1竞标人应按竞标文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物名称、质量、技术参数、数量及货物所执行的标准及标准号等。

## 10、竞标报价

10.1竞标报价：竞标人可就《货物需求一览表》中的货物内容作唯一完整报价。

10.2竞标报价应包括服务的所有费用，其组成部分详见“货物需求一览表”。

10.3竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

10.4竞标人在最终报价表中所填报的货物内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在最终报价中，成交人在交付时应按文件及最终谈判结果的要求完整提供服务，采购人对其漏报的服务不追加任何货款。

## 11、竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

## 12、竞标人资格证明文件

12.1资格证明文件应包含：

(1) 竞标人有效的营业执照正本或副本复印件（加盖单位公章，必须提供）；

（2）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供）；

(3) 法人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供）；

（4）有效的医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证（复印件，必须提供）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明复印件；（加盖单位公章，必须提供）；

（6）竞标人竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收证明复印件；【提供税务部门开具的完税证，或银行缴税付款凭证、缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映投标人名称、账号、征收机关名称、税种名称、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足 3 个月的，提供工商注册之月起的纳税证明。如无纳税记录或依法免税的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的相应依法纳税或依法免税证明文件。】；（复印件，格式自拟）（必须提供）；

（7）竞标人竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金证明复印件；【提供社保部门开具的证明、收款收据，或银行付款凭证、缴款回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的， 应清晰反映缴款单位名称、社保单位名称、保险险种、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足3个月的，提供工商注册之月起的社保证明。如无缴费记录或不需要缴纳的，应提供竞标人所在地社保部门出具的相应依法缴纳或依法免缴社保费证明文件。】；（复印件，格式自拟）（必须提供）；

（8） 竞标人2019年财务报表复印件或银行出具的资信证明复印件，新成立公司按实际提供。（复印件，必须提供）；

（9）货物质量保证及售后服务承诺书；（加盖单位公章，必须提供）；

（10）竞标保证金缴纳证明；（加盖单位公章，必须提供）；

（11）第二章《货物需求一览表》所要求必须提交的相关证明材料；（加盖单位公章，必须提供）；

（11）竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

12.2竞标联合体：本项目不接受联合体参与竞标。

## 13、证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其竞标无效）

13.1竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1)生产厂家的有关资格和生产许可证、注册证（如有请提供）；

(2)产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证（如有，由生产厂家提供均为复印件）；

(3)产品授权书或代理证书（如有请提供，生产厂家竞标除外）；

(4)生产厂家售后服务承诺书（如有请提供）；

(5)货物保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家出具的保证按竞标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）（如有，请提供原件或复印件）；

## 14、竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标有效期，不同意延长竞标有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经谈判小组确认有效且没有超出竞标文件的范围或改变竞标的实质内容的澄清或说明作为竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

## 15、竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

15.2竞标文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.4竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其竞标无效。特别提醒：盖签字章不能等同于签名。

15.5竞标文件的份数：正本一份，副本两份，共三份。一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 16、竞标保证金

16.1竞标保证金应用人民币，12600元（须足额缴纳）。

16.2交款方式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】。办理竞标保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“标注项目名称及编号”，以免耽误竞标。

16.3无论是何种交款方式，竞标人应按竞标人须知及前附表第16.1条中明确，必须在2020年10月26日09时00分前缴纳到指定账户上。

以银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式交纳竞标保证金的竞标人，请将缴纳证明复印件按要求放入竞标文件中。

16.4对未按谈判文件要求交纳竞标保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.5竞标保证金的退付

16.5.1中标公告发布后，非中标单位可以直接在交易平台上操作退付手续，中标单位需交履约保证金后才能在交易平台上申请退付，蒙山县公共资源交易中心审核通过后，直接把竞标保证金退付到竞标人的账户上，整个过程不需要提出书面申请。

16.5.2成交供应商的竞标保证金按须知第28.1款中的规定转成履约保证金，在成交供应商办理转履约金手续后，由成交供应商转入蒙山县公共资源交易中心账户。

16.6有下列情形之一时，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在竞标有效期内撤回其竞标；

（2）成交供应商未能在规定期限内：

①根据本须知第27条规定签订合同；

②根据本须知第28条规定提交履约保证金。

# 四   竞标文件的递交

## 17、竞标文件的密封与标记

17.1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“竞标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2竞标人应将竞标文件（正本一本，副本两本）一并装入竞标文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章和法定代表人或其委托代理人签字）。

17.3竞标文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

⑵ 项目名称：蒙山县黄村镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

⑶ 项目编号：MSZC2020-J1-03551-001

⑷ 竞标单位：                                （公章和法定代表人或其委托代理人签字）

⑸         年      月      日      时      分前不得拆封

17.4竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，广西汇晟工程咨询有限公司有权拒收。

## 18、竞标截止时间、地点

18.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第8项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第8项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

## 19、竞标文件的修改及撤回

19.1竞标人在竞标截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回，竞标人对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

19.2竞标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在谈判结束后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标，否则其全部竞标保证金将不予退还。

# 五   竞争性谈判（简称谈判）与评标

## 20、谈判

20.1谈判时间及地点：于2020年10月26日09时00分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间及地点由本公司另行通知。

20.2采购代理机构可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员将由政府采购云平台中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

20.3谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

20.4谈判程序：

(1)竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件，竞标人在规定时间内不参加谈判的，视为竞标人自动放弃竞标。

(2)谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(3)谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

(4)谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

(5)谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判(最多三轮)，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

（6）无论是否再次进行谈判，竞标人一定要进行二次报价且二次报价不能高于首次报价，否则其报价无效。

20.5 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

20.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

## 21、评标

21.1评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为谈判文件和竞标文件。评标小组决定竞标的响应性只根据竞标文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

21.2评标程序

本采购项目的评标依据为谈判文件和竞标文件及谈判应答文件。评标按以下程序进行：竞标文件初审、谈判、评审结论、综合评审与比较、推荐成交供应商等。

1）竞标文件初审。初审包括资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对竞标文件详细评估之前，谈判小组将依据竞标人提交的竞标文件按竞标人须知第12、13条所述的资格标准对竞标人进行资格审查，以确定其是否具备竞标资格。如果竞标人不具备竞标资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其竞标将被拒绝。

(2)符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的竞标人的竞争地位。对没有实质性响应的竞标文件将不进行评审，其竞标将被拒绝。

(3)竞标人凡有下列情况之一者，将被视为未能通过资格和符合性审查，从而不进入下一阶段评审：

① 竞标文件未按本须知第8条、第17条规定进行签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供和有效的证明文件的；

③ 未按本须知第15条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交足额竞标保证金的；

⑤ 竞标有效期不满足谈判文件要求的；

⑥ 竞标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 竞标人提交的是可选择的报价的；

⑧ 竞标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购货物需求一览表、合同协议要求、等）；

⑨通过对“货物需求一览表”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件技术规格偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑩ 竞标文件中提供虚假或失实资料的；

不符合有关法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性条款。

2）谈判。谈判程序见本须知第20条款。

3）评审结论。根据竞标人商务、技术性和价格谈判结果，确定竞标人的响应程度，作出是否同意进入下一评标程序的结论。本项目是以政府采购预算价（采购单位的控制价）为最高限价，当竞标人的最终竞标报价超出政府采购预算价时，且采购人不能支付的，谈判小组对其竞标文件将不予以评审。

4）比较与评价。本项目采用的评标方法为最低评标价法（详见第四章）。谈判小组按照谈判文件中规定的评标方法和标准，对进入详评的竞标人的竞标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5）推荐成交候选供应商名单。谈判小组根据评分办法的成交标准及成交候选人推荐原则依次推荐中标候选人名单。

6）编写谈判报告。

21.3评标会纪律

21.3.1评标过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.3.2竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 22、无效的竞标文件

22.1竞标文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

(1)竞标人未按谈判文件要求提供资格证明文件的；

(2)未按采购文件要求缴纳竞标保证金的；

(3)未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章等；

(4)不具备谈判文件中规定资格要求的；

(5)不符合法律、法规和谈判文件中规定的其它实质性要求的。

(6)带★号参数必须满足或优于，否则竞标无效。

## 23、废标

23.1谈判采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标；

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)谈判文件存在不合理条款的，竞标公告时间及程序不符合规定的；

23.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

# 六   签订合同

## 24、成交结果公示

24.1采购代理机构在谈判工作完成二个工作日内将谈判报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上公布。

24.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 25、成交通知

25.1成交结果公示期后无竞标人提出质疑，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。在成交通知书发出到合同签署这段时间里，采购文件和竞标文件没有涉及的内容可以进行谈判，采购人和成交供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

25.3本公司无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

## 26、合同授予标准

26.1合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求，评标认为具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名在最前的成交候选供应商为成交供应商。

26.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

26.3若排名第一的成交候选供应商自愿放弃成交供应商资格或不能履行合同，则排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推。

## 27、签订合同

27.1合同将授予被确定为中标的竞标人。

27.2成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

27.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

27.4采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，并组织成交供应商与采购单位签订合同，或重新组织采购。

27.5成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

27.6由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

27.7采购合同必须与本谈判文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

## 28、履约保证金

28.1履约保证金额为中标合同价款的 3% ，成交人在领取成交通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如成交人不按时交足则取消成交资格），履约保证金在项目验收合格7天内无息退还。

28.2蒙山县公共资源交易中心银行账号：

户名：蒙山县公共资源交易中心

账号：423612010130955986

开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

28.3签订合同后，从交货验收合格之日起满7天后，成交供应商按合同履约的，填写履约保证金退付意见书（见附件1）并经采购人确认后，履约保证金由蒙山县公共资源交易中心如数退还（不计利息）。

28.4履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.5在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知蒙山县公共资源交易中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

# 七   其他事项

## 29、成交服务费

29.1领取成交通知书前，成交供应商须向采购代理机构一次付清成交服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商已提交的全部竞标保证金。

29.2代理服务收费标准：

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费=1.5+1.1=2.6（万元）

## 30、解释权

30.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 31、有关事宜

31.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

通讯地址：蒙山县蒙山镇滨江一期工程A1-7号地块

项目联系人：韩小姐   联系电话:0774-6296670

31.2账户：

开户行：中国工商银行股份有限公司蒙山县支行

开户名称：广西汇晟工程咨询有限公司蒙山分公司

帐号：21043 07009 10005 1946

第二章 货物需求一览表

说明：

一、本采购需求中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写竞标明细表和技术响应表。

三、评审时，如果谈判小组发现本采购需求技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为采购文件实质性要求。

四、根据《政府采购进口产品管理办法》【财库〔2007〕119号】及《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》【财办库﹝2009﹞248号】的规定，本项目不允许进口产品参加竞标。

五、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

六、非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 详细的技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | - 货物名称：全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统 - 用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、术中及其它 - ★产品为2017年及之后首次注册的新产品，以首次注册时间为准，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 - 主要技术规格及系统概述： - 主机系统性能 - 全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机 - ★≥15”超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器 - 主机重量≤6.0 kg（不含电池） - ★主机内置探头接口≥2个，大小一致，全激活，互通互用 - 数字波束形成器 - 多倍信号并行处理技术 - 数字化全程动态聚焦 - ★空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合 - 具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式 - 二维角度独立偏转成像，≥6级可调 - 一键自动优化 - 斑点噪音抑制，多级可调 - 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式 - 图像放大功能，支持前端放大、后端放大 - 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit - 接收方式：发射、接收通道≥1024 - 二维灰阶成像单元 - 谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像 - M型成像单元 - 彩色多普勒成像单元 - 频谱多普勒成像单元 - 支持一键全屏放大 - 多语言操作界面：支持中文键盘输入 - ★图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示 - 支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度 2. 探头规格 - 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 - 探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头 - 腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz - 浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz - 二维灰阶参数 - 最高扫描线密度≥512超声线 - 最大探测深度≥30cm - ★物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示 - 侧向增益补偿LCG≥8段，具有 LGC 曲线显示 - 伪彩≥12种 - 声功率1–100%，可视可调 - 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 - 二维增益调节范围≥200dB - 动态范围≥200dB，可视可调 - 彩色多普勒参数 - 多普勒增益≥200dB - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图 - 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能 - 频谱多普勒参数 - 方式：脉冲波多普勒（PW） - B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW - 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm - 显示控制：反转显示（左/右；上/下） - 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱（PW/CW）实时包络并显示血流参数 - 系统通用技术规格 - 内置锂电池独立供电 - 主机内置USB接口≥2个 - ★主机内置HDMI、S-VIDEO等接口 - 测量和分析 - 常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等 - 心脏测量软件包 - 泌尿测量软件包 - 小器官测量软件包 - 儿科测量软件包 - 血管测量软件包 - 腹部测量软件包 - 妇科测量软件包 - 产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等 - 图像存储，回放和浏览 - 同屏一体化智能剪切板 - 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 - 存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 - 主机内置报告系统 - 图文工作站 - 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 - 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 - 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 - 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出 - 技术、维修、培训及其它 10.1厂家提供专业人员现场操作和培训 |
| 2 | 便携式呼吸机 （转运病人专用） | 1台 | - 基本参数 1.1类型：气动电控 ★1.2显示屏：5.6英寸TFT彩色液晶屏 ★1.3后备电源：可充电锂电池，≥2小时 1.4呼吸模式： A/C，SIMV，SPONT，SIGH，MAN ★1.5图形显示波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间 环图：压力-容积，流速-容积 1.6气路系统安全压力： ≤80cmH2O。 1、7配置有推车式、钢架式、背包式可选 二、主要设置参数 2.1潮气量：范围：0，50～1500 mL；增量：10 mL； ★2.2呼吸频率：范围：4～80 bpm；增量：1 bpm。 2.3吸呼比：范围：3:1～1:5；增量0.5 2.4吸气时间：范围：0.2～10s；增量：0.1 s。 2.5压力触发：范围：(PEEP-20cmH2O)～PEEP 0 cmH2O；增量：1 cmH2O。 2.6流速触发：范围：1～20 L/min；增量：1 L/min。 2.7呼末正压：范围：0～20 cmH2O 2.8压力限制：范围：5～80 cmH2O。 ★2.9氧浓度：范围：45～100%。增量：1% 三、主要监测参数 3.1吸气潮气量：范围：0～1500 mL；分辨率：1 mL。 3.2呼气潮气量：范围：0～1500 mL；分辨率：1 mL。 3.3分钟通气量：范围：0～20 /min L；分辨率：0.1 L/min。 3.4氧浓度：范围：21%～100%；分辨率：1% 3.5总计呼吸频率：范围：0～80 bpm；分辨率：1 bpm。 3.6自主呼吸频率：范围：0～30 bpm；分辨率：1 bpm。 3.7呼末正压：范围：0～20 cmH2O；分辨率：1 cmH2O。 3.8气道峰压：范围：0～80 cmH2O；分辨率：1 cmH2O。 3.9平均气道压力：范围：0～80 cmH2O；分辨率：1 cmH2O。 四、报警功能 4.1潮气量：高：60～1450 mL 低：OFF，50～1440 mL 4.2分钟通气量：高：1-20L 低：0-19L 4.3氧浓度：高：22～100%， 低：OFF，21～99% 4.4气道压力：高：1～80 cmH2O 低：0～79 cmH2O 4.5呼吸频率：高：6～80 bpm 低：5～79 bpm 4.6持续气道压力高：气道压力连续15 s超出（PEEP+15）cmH2O时发出报警。 4.7：窒息报警：设定时间为15～60 s，增量为1 s。 4.8氧气不足报警：供氧压力小于0.28 MPa。 4.9交流电断电报警：交流断电后发出声光报警，并自动切换到电池供电。 4.10电池电量低报警：报警后电池供电时间不少于10 min。 4.11电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间不少于5 min。 4.12报警静音计时：≤120 s 5附件 5.1测温仪2个，血压计2个，垃圾桶10个，治疗盘5个 |
| 3 | 除颤仪 | 1台 | - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能（附件选配）。 - 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 - ★除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - 除颤充电迅速，充电至200J<5s。 - 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式,具备慢速起搏功能。 - 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 - 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 成人、小儿一体化电极板， - 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - ★彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 - 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 - 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 - 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 - 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 4 | 血氧监测仪 | 1台 | 工作条件要求 1.1工作温度范围≥0～40℃，相对湿度范围≥15～95% ★1.2电击防护等级高于BF（抗除颤） ★1.3液体防护等级高于IPX2 ★1.4通过欧盟CE认证 硬件配置要求 ★2.1电池使用时间：碱性电池≥36小时，锂电池≥24小时，关机延迟（自第一次低电量报警后）≥10分钟，具有节电功能：支持自动待机、自动关机 ★2.2重量（全配置，含电池）≤300g ★2.3显示屏≥2.4英寸彩色TFT，分辨率≥320×240 2.4具有指示灯指示：电源状态、提示报警 2.5具有多功能接口，可满足产品软件升级需要 2.6具有电源接口，可直接连接充电底座充电 ★2.7具有红外接口，可满足数据传输需要 软件功能要求 3.1显示界面支持大字体界面和波形界面 3.2支持连续监护及点测两种工作模式 ★3.3存储功能：连续监护数据≥96小时，点测数据≥4000条，存储内容应包括病人ID、病人类型、SpO2、PR及测量时间 ★3.4具备PITCH TONE和报警音提示功能 监测参数要求 4.1监护信息包括血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR） 4.2血氧饱和度（SpO2）监测范围：0～100% 4.3脉率（PR）监测范围：18～300bpm 4.4参数报警上下限可调 |
| 5 | 便携式高频X射线机 | 1台 | - 便携式高频X射线机 1、基本要求： 1.1整机十分小巧，整机重量轻，运输方便。特别能满足各级医疗系统、慈善医疗机构疫情防控、野外作业、抗震救灾等急救医疗的摄影需求。为手术中、重症患者、骨科患者以及传染病人在隔离区内的X线摄影检查。 2、设备技术参数要求 2.1高压输出功率：≥5kW 2.2管电压范围：40-110kV 2.3摄影mA范围：32-100mA ★2.4曝光时间范围：0.01-6.3s ★2.5电流时间积范围：0.32-315mAs 2.6逆变频率：≥30kHz 2.7输入电源类型：220V 2.8机头总量：≤21kg 2.9具有机头把手 ★2.10机头具有大尺寸LED触控屏（提供实物照片） 2.10.1其中关键、曝光、束光器照射野点亮功能皆可在触控屏中做相应操作 2.10.2曝光控制中的kV、mA、s、mAs即可在触控屏中调节 2.10.3触控屏中具有婴幼儿、瘦小、中等、肥胖四种体型选择 ★2.11、具有三种曝光模式：手闸曝光、触控屏界面式曝光及无线遥控曝光 2.12、配备专用便携机架系统，配合完成相应检查 二、数字化X射线成像系统 1、设备名称：数字化X线影像系统 2、设备功能及要求：结合便携式X光机做平板探测器数字化升级，现实头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位的数字X线摄影； 3、产品技术参数要求 3.1移动式非晶硅平板探测器 3.1.1探测器要求：整板非晶硅碘化铯 ★3.1.2视野范围：17×17英寸； 3.1.3采集像素矩阵：3072×3072； 3.1.4总像素值：≥900万 3.1.5像素尺寸：139μm 3.1.6极限空间分辨率：3.6LP/mm 3.1.7数据传输方式：无线传输； 3.1.8电池续航：8h 3.1.9电池数量：2块 3.1.10具有独立电池充电夹 3.2图像采集工作站 3.2.1专业笔记本，尺寸：14英寸 3.2.2处理器：酷睿i5 3.2.3运行内存：8G 3.2.4硬盘：1TB（机械）+128GB（固态） 3.2.5全中文操作界面，标准DICOM3.0图像； 3.2.6检查管理功能：系统参数设定、曝光采集、自动图像处理等； 3.2.7图像浏览/处理功能：图像选择、裁剪、缩放、灰度调节、旋转、图像增强、组织均衡、降噪、灰度值拉伸； 3.2.8支持针对探测器图像采集的多点校正技术，保证图像采集精确，伪影自检处理功能，自动检测探测器图像采集残留信号，保证信号原始，智能视觉优化技术，智能识别显示器分辨率，自动调整图像视觉效果； 3.2.9具有病人管理、图像采集、图像处理、图像观察。 3.2.10支持激光打印机、激光相机胶片打印功能，DICOM接口； 3.2.11具备图像细节增强功能； 3.2.12具备探测器校准程序、系统故障报错功能、WORKLIST模块； 3.2.13接收SCP服务器，可支持接收来自任何工作站的标准DICOM3.0图像； 3.2.14影像处理功能：窗宽窗位的调节、缩放处理、旋转、翻转、图像增强、反色、伪彩色显示、图像捕捉、序列同步、全部同步、图像保存、图像发送、胶片打印； ★3.2.15支持职业病矽肺检查系统（须提供软件著作权证书复印件） ★3.2.16具备x线剂量监控DAP系统（须提供软件著作权证书复印件） ★3.2.17具备远程维护系统和云诊断系统（须提供软件著作权证书复印件） 4、售后服务 4.1自交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起货物质保期一年。 4.2 制造商负责机房免费设计、线路布置，设备安装、调试，确保正常运行，且负责操作人员的免费培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止 5、商务和验收要求 5.1投标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求 5.2中标供应商提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同，同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其中标资格，追究其法律责任。 5.3 采购人在签订采购合同之前，必须核验第三方权威机构检测报告原件，同时有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保技术参数、功能满足采购要求，如有不符，则取消中标人资格(测试的具体时间、地点和测试机构由采购人另行确定，测试相关费用由中标人承担)。同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其中标资格，追究其法律责任。 |
| 6 | 空气消毒机 | 4台 | 1.功能： 1）遥控、手动临时消毒、程控设多个时段，一键式消毒； 2)背面采用加大蜂窝式进风扣，均匀分隔气流，使空气均匀充分的过滤消毒； 3)更平滑的脚轮及定制光面不锈钢扶手，推拉自如，随意移动； 4)选用进口主控制芯片，性能稳定可靠，消除了你使用产品的后顾之忧； 5)风速可调，低速安静柔和，高速动力强劲； 6)加装负氧离子发生器，释放高浓度负氧离子清新空气； 7）整机工作寿命自动累加计时； 8）初、中效空气过滤； 9）外灯管故障自动检测报警，并自动启动备用紫外灯管保证消毒效果； 10）紫外线强度自动检测； 11）电机故障自动检测； 12）负氧离子故障自动检测； 13）清洗保养自动提醒； 14）人机共室。 15）安装方式：移动式 2.技术指标和参数： 1)空气消毒机正常工作条件 a.环境温度：5℃～40℃； b.相对湿度：≤90%； c.大气压力：86KPa～106KPa； d.电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz。 2)安全防护分类：属Ⅰ类设备 3）性能参数： a.消毒空间(m3)≤100 b.机内紫外线辐射强度（μW/cm2）≥10000 c.循环消毒风量(m3/h)≥800 d.机外紫外线泄漏强度（μW/cm2）≤1 e.消毒时空气中的臭氧含量(mg/m3)≤0.16 f.噪声(dB)≤55 g.输入功率（VA）≤350 h.消毒时间（h）≥2 4）消毒效果： a.对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% b. 对空气中自然菌的消亡率≥90% c.消毒后空气中的平均细菌总数（cfu/m3）≤200 |
| 7 | 尿液分析仪 | 1台 | 1、测试原理：多波长反射光比色法 ★2、检测系统：采用CIS图像传感器检测系统 3、检测波长数量：≥5个波长 4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试 ★5、测试速度：≥280个样本/小时 6、试管进样机构最大容量：最多26个待测试管架，260个待测样本 7、显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏 8、支持尿液颜色识别功能：采用物理方法（RGB三原色法）识别样本的颜色 9、支持尿液浊度检测功能：采用物理法（散射法）检测出样本的浊度结果 ★10、支持尿液比重检测功能：采用物理方法（折射计法）检测样本的尿比重结果，准确度线性范围为1.000—1.055，重复性≤0.5% 11、存储器容量：≥28万条数据 12、试纸仓容量：≥200条试纸 13、尿样需求量： ≤2mL 14、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。 15、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能 16、滴样方式：矩阵式高速滴样 17、采样针清洗方式：正负压清洗 18、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口 19、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8% 20、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8% 21、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 22、制造商有通过药监部门注册的同品牌配套尿试纸、质控液 |
| 8 | 多参数监护仪 | 1台 | - 监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、理邦/伟康 呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配）、双有创血压（IBP）（选配）、Masimo麻醉气体（AG）(选配)、有创心排（C.0.）（选配） - 显示 - 12.1英寸彩色显示屏，分辨率：800×600 - 支持同屏显示11道波形 - 可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 - 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 - 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 - 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 - 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 - 数据存储、回顾 支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下： - 90小时连续参数数据 - 至少68000组NIBP数据 - 至少4500组生理报警事件 - 至少4500组心律失常事件 - 90小时全息波形 - 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 - 性能特点 - ★标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 - 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 - 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 - 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 - 共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB - ★ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 - 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 - 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 - 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 - 支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息 - 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 - 声光双重三级报警 - 技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） - 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 - 可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶 - ★可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳,即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用 - 内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 - 可选配Masimo旁流/主流麻醉气体,旁流麻醉气体模块抽气速率低至50ml/min - 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 - 可选配三通道内置热敏打印机 - 具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落） |
| 9 | 多功能抢救 病床车 | 1台 | 1、规格： 2080*930*480/710mm 2、功能：背部升降0～85°， 腿部升降0～45°， 整体升降230mm;床头尾板可拆快速放平做(CPR)功能。 3、材质及要求：床架、床板碳钢制造，并经二度磷化镀锌后静电抗菌粉体喷涂，ABS强化床头尾板，美式ABS护栏，上下翻转结构配缓冲器，不占空间，床面一次冲压成型，有透气长孔，手摇系统具有空转限位结构装置，延长手摇系统使用年限。 4、标准配置： ABS床头尾板1对，美式ABS护栏四片/1套，手摇杆系统3套，整体升降助力器1支，输液架插孔4个，引流袋挂钩4个，床垫防滑筋1套，5寸中控静音轮4个，中间刹车脚踏1套，不锈钢伸缩四爪输液架1条，杂物架1个。 |
| 10 | 治疗车 | 1台 | 1、规格：大号/800*500*850mm， 中号/740*450*800mm， 小号/620*420*800mm， 最小号/500*400*800mm 2、材质：优质不锈钢 3、配置：万向对刹脚轮4个 |
| 11 | 输液车 | 1台 | 1、规格：720*450*850/1500mm 2、材质：采用优质不锈钢制作 3、配置：四个万向对刹轮 |
| 12 | 污物车 | 1台 | 1、规格：800*600*850mm 2、材质：优质不锈钢 3、配置：对刹静音包轮，一个配套加厚防水塑料布袋 |
| 13 | 护理车 | 1台 | 1、规格：980*480*900mm 2、材质：采用优质不锈钢制作 3、配置：四个万向对刹轮 |
| 14 | 门槛红外线测温仪 | 1套 | 一、探头参数 (1)热成像：8*8 (2)角度： 60*60度 (3)测温距离：20cm-80cm (4)测量分辨率：0.025 摄氏度 (5)测温范围：30℃～50℃。 (6)测温环境：10°~35°（室内或者半户外） (7)测温精度 测量值的±1%或±0.5℃，取大值 (8)重复精度 测量值的±0.5%或±0.3℃，取大值 (9)响应时间 300 m 测量时间：≤1-1.5秒 (10)通讯方式：TTL,UART,MODBUS,RS485 二、技术参数 (1)工作电压：AC220V 50/60Hz (2)功率：≤20W (3)信号频率：6-9KHz（可调） (4)储存温度：-25℃——75℃ (5)外形尺寸： 2210(高)×810(宽)×350(深)（毫米） (6)通道尺寸： 1835(高)×700(宽)×500(深)（毫米） (7)无感测温：通行即测温，非接触式远距离被动成像技术，实时检测温度、测温精度 ±0.5℃ （无黑体），测试距离：0.2米-0.6米； (8)人体温度筛查：通过安全温度报警设置，联通安检门声光报警，建立首道防线； (9)高性能触控一体屏，可显示实时通过温度、异常报警温度、通过人数、报警人数等； (10)金属探测（可选）：可探测到回形针大小的金属物品，有效进行违规物品核验； (11)模块化设计，便于运输、安装、维护等。 |
| 15 | 污水处理器 | 1套 | - 有效产氯量100g/h - 额定电解电流80A - 电压12V - 每小时盐耗160g - 功率1.2kw - 输入电压220V - 输出电压0-12V - 设备阳极采用了钛镀钌，阴极板采用纯钛材制成，隔膜电导率高更换方便，设备采用白色的PVC板制成，所有管道阀门采用UPVC工程塑料。 |
| 16 | 洗胃机 | 1台 | 一、技术参数 1、泵结构：无油膜式泵 2、洗胃压力：压力绝对值在47kPa-67 kPa范围内 3、进胃液量：250-350mL∕次 4、出胃液量：350-450mL∕次 5、洗胃周期：<40s 6、噪声：≤65dB(A) 7、输入功率：≤90VA 8、电源：AC220V±10% 50HZ±2% 9、进胃压力：﹢0.050MPa 出胃压力：﹣0.050MPa 整机体积：430×210×160 mm 整机重量：12kg 二、技术要求 1、自动压力反馈控制 2、具有强力换向防堵塞结构 3、点动控制进出胃液量平衡控制功能 4、定量容积式转换缸 5、用图形和文字两种方式显示进出胃状态 6、进出胃压力显示 7、洗胃次数显示 三、主机、附件清单 1、主机 1台 2、Ф6医用液管 7米 3、Ф8医用液管 3米 4、进液过滤器(Ф6橙色) 1套 5、排液沉头(Ф8) 1只 6、防尘堵 (含机器3只) 6只 7、胃管包 1套 8、电源线 1根 |
| 17 | 候诊椅 | 5张 | 1、规格：（四位）2500mm 2、材质：A不锈钢 B普钢 1、椅面钢板采用优质201不锈钢板冲压而成，钢板厚度1.35mm，椅面钢板用料规格1000*500*15mm。 2、扶手脚采用优质201不锈钢钢板冲压焊制而成，钢板厚度1.2mm，表面处理抛光。横档采用80*40*1.8mm优质钢管焊制而成，表面处理静电喷涂。椅面装饰条采用铝合金制作表面处理氧化。 3、横档静电喷涂工艺流程：半成品→除油→去锈→磷化→静电粉末喷涂→烘箱固化→成品。静电喷涂的优点：涂层附着力强，耐腐蚀性高，耐磨度、耐冲击。 4、具体尺寸：每座椅宽为50cm、单人位长度61cm、双人位长度120cm、三人位长度180cm、四人位长度240cm、地面到靠背高度79cm、地面到座面高为40cm，侧面横夸宽度为67cm。 规格尺寸： 2500mm (L) *680mm (W) *770mm (H) 扶手、脚：不锈钢。 边条：铝合金边条，电化处理。 座板：采用不锈钢座板，环保、不易磨损、永不生锈。 横梁： 2.0MM厚40*80MM钢管，喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照的考验。 |

售后服务及要求：

- 中标人提供的货品须为全新、未经使用的产品，完全符合招标文件、投标文件技术参数规定的质量、规格和技术性能的要求，否则采购人有权拒收货物。

- 售后服务要求：

（1）按厂家承诺进行；

（2）免费培训：中标人负责免费培训医院使用人员和维护人员，内容包括设备及系统操作、日常

维护，确保熟练掌握全部功能为止。

（ 3）免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理

验收材料提交采购人验收。

（ 4）接故障通知 4 小时内派合格的技术人员并携带工器具到达现场提供技术服务。

（5）提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。

（6）提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护维修必需的材料和信息。

3、设备质保期不少于 1 年,质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。

4、设备如属于政府部门有强制检定要求的，中标人应负责设备使用前的相关检定。

5、质量标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准。

6、验收条件及标准：

（1）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

（2）中标人在货物交付验收时，由采购单位对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

（3）验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符相关标准的，中标人应无条件置换。

7、交付使用期：签订合同之日起7天内。

8、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内。

9、交货地点：采购单位指定地点。

10、付款方式：合同签订后7天内支付合同价的30%，由中标人在货到安装验收合格后3个工作日内支付5%的质保金给采购单位，待质保期满后5个工作日内，无质量问题无息退还，采购单位在收到5%质保金后5个工作日内支付剩余70%货款。

# 第三章  合同书及合同基本条款（格式）

# 合 同 书

合同名称：蒙山县黄村镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

合同编号：MSZC2020-J1-03551-001

甲方（需方）：                                   （采购人）

乙方（供方）：                                   （中标供应商）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 投标人提交的投标文件

⑶ 投标货物需求一览表

⑷ 中标通知书、澄清文件

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

采购内容：

| 货物名称 | 数量（单位） | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（人民币大写）：              元整（￥           元）。

5、付款方式

合同签订后7天内支付合同价的30%，由中标人在货到安装验收合格后3个工作日内支付5%的质保金给采购单位，待质保期满后5个工作日内，无质量问题无息退还，采购单位在收到5%质保金后5个工作日内支付剩余70%货款。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即     年   月   日前交清。

7、交货地点及数量

在                            ，共            交清。

8、质量标准：按投标文件中技术规格响应表中之有关数据。

9、履约保证金交付、退还方式

（1）履约保证金额为中标合同价款的 3 % ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴，纳缴纳方式可用银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式（如中标人不按时交足则取消中标资格）履约保证金在项目验收合格7天后无息退还。

（2）签订合同后，从交货验收合格后，中标供应商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付审批表》（详见招标文件附件）、“履约保证金收据”到蒙山县公共资源交易中心办理退还履约保证金手续（不计利息）。

10、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算保修期，保修期按采购要求或投标文件承诺（以时间长的为准），在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按投标文件说明的保修条件进行维修。

11、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

12、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方投标文件承诺执行。

13、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

14、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

15、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需采购方指定地点。

16、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

17、检验标准与方法：到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如经抽检验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的30%支付违约金给需方，且需方有权终止合同。

18、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

19、售后服务：按供方投标文件承诺的售后服务执行。

20、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

21、违约责任： 按合同基本条款第11条执行。

22、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

23、本合同正本一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构执一份，自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。（政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购单位必须将政府采购合同报送政采云平台和梧州市蒙山县公共资源交易平台备案）。

24、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（章）：	乙方（章）：

法定代表人	法定代表人

或委托代理人：	或委托代理人：

地址：	地址：

电话：	电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

签约地点：

签约日期：     年    月    日

合同基本条款

一   说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在投标中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三   技术资料

3.1乙方应在交货时按招标文件规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五   包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六   质量保证

6.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购人后，由采购人先进行数量验收，乙方安装调试后，甲方再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。国家强制检定的设备，乙方必须提供甲方所在地相应管理部门出具的检验合格证书。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交付使用期及交货方式

9.1交付使用期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十   付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：合同签订后7天内支付合同价的30%，由中标人在货到安装验收合格后3个工作日内支付5%的质保金给采购单位，待质保期满后5个工作日内，无质量问题无息退还，采购单位在收到5%质保金后5个工作日内支付剩余70%货款。

十一   违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十二   不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四   合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

第四章   评标方法

一、评标原则

（一）“谈判小组”构成：本采购项目的“谈判小组”分别由政府采购专家库中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判记录、应答文件、最终报价为评定依据。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法 ：

（一）评标方法：最低评标价法。对资格性和符合性检查合格及进入详评的竞标人，依据统一的价格要素评定评标价。

（二）若竞标人符合以下情形之一的，对竞标报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除；

1．根据《政府采购支持中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，竞标人属于小型或微型企业且所提供产品属于小型或微型企业生产的，将对竞标人的最终报价给予10％的扣除。

2．根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，竞标人被认定为监狱企业的，将对最终报价给予6％的扣除；

3．根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，竞标人属于残疾人福利性单位且所提供产品属于残疾人福利性单位生产的，享受小型、微型企业政策，将对最终报价给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

4．竞标人属两种情形以上的，其只能享受最终报价一次性6％的扣除，不重复享受政策。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（三）本项目是以采购人预算价为最高限价，超出预算价的报价，谈判小组不予以评审。

三、成交标准：谈判小组将根据报价由低到高次序排列并推荐成交候选供应商名单，竞标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为成交候选供应商，报价最低者为成交供应商，排名第二、第三者为成交候选供应商；竞标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为成交候选供应商，报价最低者为成交供应商，第二低者为成交候选供应商。

# 第五章   竞标文件（格式）

正∕副 本

蒙山县黄村镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

MSZC2020-J1-03551-001

竞标文件

竞标人：                      （名称加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

竞标日期：         年     月     日

目    录

1、竞标函

2、竞标报价表

3、技术规格偏离表

4、竞标人资格证明文件

5、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

6、其它资料

1、竞标函（格式）

致：广西汇晟工程咨询有限公司

根据贵方                     项目谈判文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本两份。

一、竞标报价表

二、货物质量保证及售后服务承诺书

三、资格证明文件和竞标人须知第12条和第13条要求竞标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）                        人民币(¥                )，交付使用期：               。

2、我方同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的竞标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

2、竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌及厂家 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 总价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：总报价指货物、配件、运费、安装调试、人工的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

3、技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称或技术条款 | 招标要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．竞标规格、参数由竞标人按照谈判采购文件“货物需求一览表”对应的货物规格、详细的技术参数及性能配置内容进行填写。

2．响应规格要求及详细说明与采购规格要求及详细说明相同的为无偏离，响应规格要求及详细说明高于采购规格要求及详细说明的为正偏离，低于采购规格要求及详细说明的为负偏离。

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

4、竞标人资格证明文件（格式）

（注：按竞标人须知第12条要求提供）

《法人授权委托书》填写说明：

1、委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

法人授权委托书（格式）

兹授权            同志为我方参加广西汇晟工程咨询有限公司蒙山县黄村镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备项目编号：MSZC2020-J1-03551-001的竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从        年     月     日至        年     月     日止

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：             （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证(正、背)面复印件

（加盖公章）

委托代理人身份证(正、背)面复印件

（加盖公章）

说明：

竞标保证金缴纳证明

（注：均为复印件，按竞标人须知要求放入竞标文件中。）

货物质量保证及售后服务承诺书

（注：由竞标人根据本项目说明及要求自行编写）

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

5、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（格式）

# （注：按竞标人须知第13条要求提供）

# 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

# （原件放在竞标文件的正本，复印件放在竞标文件的副本）

6、其它资料

第六章   附件

附件1：政府采购项目履约保证金退付审批表

（注：中标人按合同履约的，于服务期满后填写意见书并经采购人确认，递交到蒙山县公共资源交易中心。）

| 供应商申请 | 政府采购项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据、银行转账单复印件、合同及验收合格证明）退付到以下账户： 单位全称： 开户银行： 账号： 供应商签章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位同意退付金额 | 退付意见：(是否同意退付履约保证金) 退付金额（大写） （¥ 元） 采购单位： 盖 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 分管领导意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

附件2：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行谈判；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

附件3：《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                                   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件4：《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：