广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

招

标

文

件

项目名称：全州县疾病预防控制中心核酸检测能力提升项目

项目编号：GLZC2022-G1-240052-GXGB

2022年10月

目 录

第一章 公开招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 5 -

投标人须知前附表	- 5 -

一、总则	- 9 -

1. 项目名称及项目编号	- 9 -

2. 适应范围	- 9 -

3. 定义	- 9 -

4. 招标方式、评分办法	- 9 -

5. 投标人资格	- 9 -

6. 投标费用	- 9 -

7. 联合体投标要求	- 10 -

8. 转包与分包	- 10 -

9. 特别说明	- 10 -

10. 质疑和投诉	- 11 -

二、招标文件	- 11 -

11. 招标文件的构成	- 11 -

12. 招标文件的澄清与修改	- 11 -

三、投标文件的编制	- 12 -

13. 投标文件的组成及要求	- 12 -

14. 投标文件的语言及计量	- 14 -

15. 投标报价	- 14 -

16. 投标有效期	- 14 -

17. 投标保证金	- 14 -

18. 投标文件的制作	- 14 -

19. 投标文件的补充、修改和撤回	- 15 -

20. 投标文件的递交和解密	- 15 -

四、开标	- 16 -

21. 开标时间及地点	- 16 -

五、资格性审查	- 16 -

23. 资格性审查	- 17 -

六、评标	- 17 -

24. 评标委员会组成	- 17 -

25. 评标原则	- 17 -

26. 评标	- 17 -

27. 推荐及确定中标候选供应商原则	- 18 -

28. 属于下列情况之一者，投标无效	- 19 -

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效	- 19 -

30. 属于下列情形之一的，应予废标	- 19 -

31. 开标、评标过程的监控	- 19 -

32. 信用查询	- 19 -

33. 中标公告及中标通知书	- 20 -

七、履约保证金及签订合同	- 20 -

34. 履约保证金	- 20 -

35. 签订合同	- 20 -

八、其他事项	- 20 -

36. 招标代理服务费	- 20 -

37. 解释权	- 20 -

38. 监督管理机构	- 21 -

第三章  货物采购需求	- 21 -

第四章  评标办法	- 21 -

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	- 75 -

第六章  投标文件（格式）	- 79 -

# 公开招标公告

项目概况： “全州县疾病预防控制中心核酸检测能力提升项目 ”采购项目的 潜在供应商应登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），2022 年10月31日 9 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2022-G1-240052-GXGB

项目名称：全州县疾病预防控制中心核酸检测能力提升项目

采购需求：

标项名称：全州县疾病预防控制中心核酸检测能力提升项目

数量：1

预算金额（元）：人民币陆佰肆拾玖万玖仟陆佰捌拾叁元叁角（￥6,499,683.30元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

最高限价（如有）：与预算金额一致。

合同履行期限：合同签订供应商进场后60天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）；

（2）投标人必须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）和建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。供应商须拟派一名建筑工程贰级(含)以上专业以上或机电工程专业贰级（含）以上注册建造师担任本项目的项目经理，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。同时拟派一名项目专职安全员

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：2022年10月11日至2022年10月30日。

地点（网址）：政采云平台线上获取。

2.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

3.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年10月31日9时30分（北京时间）。

地  点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2022年10月31日9时30分（北京时间）截标后。

地  点：全州县公共资源交易中心第二开标室（全州县市民服务中心四楼），通过“政采云”平台在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）。

1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

1.4落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2.本项目无需缴纳投标保证金。

3.本项目信息发布媒体：

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

、全州县人民政府网http://www.glqz.gov.cn/发布

4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年10月31日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到全州县公共资源交易中心第二开标室（全州县市民服务中心四楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

七、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅。（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：全州县疾病预防控制中心

地  址：全州县桂黄北路（原氮肥厂出口处）

联系人及联系方式：蒋工 18978306396

2.采购代理机构信息

名  称： 广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

地  址： 桂林市秀峰区翠竹路61号7栋3单元9层3号房

联系人及联系方式： 赵融、黄毅卓  0773-8282518

3.项目联系方式

项目联系人：赵融、黄毅卓

电  话： 0773-8282518

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：全州县疾病预防控制中心核酸检测能力提升项目 项目编号：GLZC2022-G1-240052-GXGB |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。 5.3本项目的特定资格要求： （1）投标人必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）； （2）投标人必须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）和建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。供应商须拟派一名建筑工程贰级(含)以上专业以上或机电工程专业贰级（含）以上注册建造师担任本项目的项目经理，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。同时拟派一名项目专职安全员。 5.4对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算总金额：人民币陆佰肆拾玖万玖仟陆佰捌拾叁元叁角（￥6,499,683.30元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2022年10月31日9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年10月31日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到全州县公共资源交易中心第二开标室（全州县市民服务中心四楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年10月31日9时30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到全州县公共资源交易中心第二开标室（全州县市民服务中心四楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询时间：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 （5）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 本项目免收履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目代理服务费按本须知第36.1条“代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 全州县政府采购管理办公室 联系电话：0773-4814807 全州县国有资金投资项目招投标管理办公室 联系电话：0773-4818182 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：全州县疾病预防控制中心核酸检测能力提升项目

项目编号：GLZC2022-G1-240052-GXGB

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。

5.3本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）；

（2）投标人必须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）和建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。供应商须拟派一名建筑工程贰级(含)以上专业以上或机电工程专业贰级（含）以上注册建造师担任本项目的项目经理，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。同时拟派一名项目专职安全员。

5.4对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司提出质疑。广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人：赵融、黄毅卓，联系电话：0773-8282518

通讯地址：桂林市秀峰区翠竹路61号7栋3单元9层3号房

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

- 投标人相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）；

- 投标人相应完整有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）和建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）的企业资质证书和安全生产许可证复印件；项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件，以及专职安全员具备有效的安全生产考核合格证书（C类）；（必须提供）

- 投标人2021年度的有效财务审计报告复印件（注：1.若为新成立的企业，请根据实际情况提供。2、财务状况报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）（必须提供）；

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明；（必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标报价表（格式见附件）（必须提供）

- 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

- 项目实施方案（由供应商根据本项目货物采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件）（必须提供）；

- 针对本项目的售后服务承诺书（由供应商根据本项目货物采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件）（必须提供）；

（6）供应商自2020年1月1日以来同类业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、中标通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（7）项目人员配置一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】；

（8）节能方面的证书复印件（如有，请提供）

（9）环保方面的证书复印件（如有，请提供）

（10）《中小企业声明函》（见附件）（除监狱企业及残疾人福利性单位外，如有，请提供）；

（11）如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如供应商属于监狱企业的，则必须提供）；

（12）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供）；

（13）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算总金额：人民币陆佰肆拾玖万玖仟陆佰捌拾叁元叁角（￥6,499,683.30元） ，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次采购范围内组织协调、邀请所有嘉宾、差旅、翻译、设备、人工、培训、运输、保险、利润、各项税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用等全部费用；投标人综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2022年10月31日9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年10月31日9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到全州县公共资源交易中心第二开标室（全州县市民服务中心四楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2022年10月31日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到全州县公共资源交易中心第二开标室（全州县市民服务中心四楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本招标代理机构负责落实；

22.1.2.本招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章(CA签章)，或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价（元）金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价（元）；

（4）总价金额与按单价（元）汇总金额不一致的，以单价（元）金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金：

- 本项目免收履约保证金。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：自中标通知书发出之日25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

36.1中标人领取中标通知书前，向广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》及（桂价费[2011]55号）货物类收费标准向中标人收取。

采购代理服务收费标准

| 服务类型 费 率 中标金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.2交纳代理服务费银行账户：

采购代理机构银行账户：

账户名称：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

开户银行：桂林银行股份有限公司观音阁支行

银行账号：660010084164500010

- 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司。

- 38. 监督管理机构

全州县政府采购管理办公室   联系电话：0773-4814807

全州县国有资金投资项目招投标管理办公室   联系电话：0773-4818182

- 附表 1：

- 质疑函（格式）

- 一、质疑供应商基本信息：

- 质疑供应商：

- 地址：

- 邮编：

- 联系人：

- 联系电话：

- 授权代表：

- 联系电话：

- 地址：

- 邮编：

- 二、质疑项目基本情况：

- 质疑项目的名称：

- 质疑项目的编号：

- 采购人名称：

- 质疑事项：

- □采购文件

- 采购文件获取日期：

- □采购过程

- □成交结果

- 三、质疑事项具体内容

- 质疑事项 1：

- 事实依据：

- 法律依据：

- 质疑事项 2

- ……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求：

- 请求：

- 签字（签章）：

- 公章：

- 日期：

- 说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并

- 在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代

- 理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑

- 函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附表 2：

- 投诉书（格式）

- 一、投诉相关主体基本情况：

- 投标人：

- 地址：

- 邮编：

- 法定代表人/主要负责人：

- 联系电话：

- 授权代表：

- 联系电话：

- 地址：

- 邮编：

- 被投诉人 1：

- 地址：

- 邮编：

- 联系人：

- 联系电话：

- 被投诉人 2：

- ……

- 相关供应商：

- 地址：

- 邮编：

- 联系人：

- 联系电话：

- 二、投诉项目基本情况：

- 采购项目的名称：

- 采购项目的编号：

- 采购人名称：

- 代理机构名称：

- 采购文件公告：是/否公告期限：

- 采购结果公告：是/否公告期限：

- 三、质疑基本情况

- 投诉人于    年    月   日，向       提出质疑，质疑事项为：                       。

- 采购人/代理机构于     年    月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

- 四、投诉事项具体内容

- 投诉事项 1：

- 事实依据：

- 法律依据：

- 投诉事项2：

- ……

- 五、与投诉事项相关的投诉请求：

- 请求：

- 签字（签章）：

- 公章：

- 日期：

- 说明：

- 1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 货物采购需求

说明：

一、本表中带“★”的条款是“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。标“▲”的系本项目中与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，其将作为货物性能的评分因素。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的，该产品报价给予20%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。 本项目采购内容不涉及政府强制采购的节能产品。

三、本项目所属行业：工业（制造业）

| 项号 | 产品名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室台柜部分 |  |  |  |  |  |
| 男值班室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用台桌 | 规格：800*400*760mm 颗粒板台面，折叠钢管支架，含折叠椅 | 个 | 1 | 380.00 |
| 2 | 实验室专用上下架 | 规格：1200*2000mm 实木结构 | 套 | 1 | 2500.00 |
| 女值班室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用台桌 | 规格：800*400*760mm 颗粒板台面，折叠钢管支架，含折叠椅 | 个 | 1 | 380.00 |
| 2 | 实验室专用上下架 | 规格：1200*2000mm 实木结构 | 套 | 1 | 2500.00 |
| 数据处理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用办公卡座 | 规格：1400*1400*760mm 1、屏风：采用优质铝材框架，铝材壁厚≥1mm,屏风厚度为30MM 2、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性； 3、基材采用E1优质环保型中纤板/刨花板； 4、采用优质五金配件。主屏风带走线功能，台面开走线孔，PVC封边。（每位含活动柜、键盘托、主机托各1个）含椅子 | 套 | 2 | 2200.00 |
| 2 | 实验室专用耐腐蚀资料柜 | 规格：890*390*1800mm 采用0.8mm优质冷轧钢板，经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。 | 个 | 1 | 860.00 |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用不锈钢换鞋凳 | 规格：600*350*850mm 1、采用304#国标1.0mm，单面； 2、柜面嵌25mm高密度中纤板作密封加强处理，无小分格； 3、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； | 个 | 2 | 1200.00 |
| 2 | 实验室专用耐腐蚀柜 | 规格：900*450*1800mm 1、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 2、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 3、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 4、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 | 个 | 2 | 2200.00 |
| 3 | 实验室专用不锈钢柜 | 规格：1200*350*1200mm 1、采用304#国标1.0mm 2、柜面嵌25mm高密度中纤板作密封加强处理，小分格； 3、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； | 个 | 1 | 2600.00 |
| 耗材室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室可调节承重货架 | 规格：1200*500*1800mm 颜色：时尚灰，框架：约35*70*1.2mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长 | 个 | 5 | 1200.00 |
| 试剂准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用耐腐蚀边台 | 规格：4500*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板，操作边加厚到25.4mm。 详细技术参数要求见附件一 | 个 | 1 | 11700.00 |
| 2 | 实验室专用耐腐蚀水槽、脚踏水龙头 | - 规格：560*460*320mm - 一、脚踏水龙头 - 1、水龙头底座直径55mm，底座与水咀主体采用插入式连接，可拆卸，安装方便，可为后期清洁和维护提供方便。 - 2、水龙头进水口必须配备密度为100目的管道式过滤网，防止杂质进入龙头，有效延长阀芯的使用寿命。 - 3、龙头重量1.8公斤。 - 4、主体材质：墙盘、截止阀、水咀体、出水咀由H59红冲料采用红冲工艺制造。 - 立管：采用Ø26*1.2mm管径的H62铜管制造。 - 臂管：采用Ø22*1mm管径的H62铜管制造。 - 鹅颈弯管：采用Ø19*1mm管径的H62铜管制造，可绕立管360°旋转。 - 5、抗水压机械性能：流量0.40L/S,试验压力2.50mpa,持续时间60s，阀芯下游的任何零配件无永久性变形。 - 6、密封性能：试验压力0.40mpa、1.60mpa、0.05mpa。持续时间：60s 阀芯下游任何密封部分无渗漏。 - 7、流量：9.4L/min - 8、水咀开关寿命：水咀寿命进行2×105个循环试验，试验过程中零配件不断裂、卡阻和渗漏现象，符合阀芯上、下游密封性能要求。 - 9、旋转开关寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 - 二、水槽 - 1、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； - 2、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； - 3、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 | 套 | 1 | 980.00 |
| 3 | 超净工作台 | 技术参数： 双人单面垂直单向流，准闭合式。风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。 1、外尺寸(宽×深×高)1500mm×730mm×1600mm 工作区尺寸(宽×深×高)1360mm×690mm×520mm 2、过滤技术：HEPA 采用优质滤芯过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）高效过滤器规格及数量610*610*50*2只 3、洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级） 4、噪音：≤62dB(A) 5、振动半峰值：≤3μm 6、照度：≥300Lx 7、平均风速：≥0.3m/s(三档调速)；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿） 8、结构：全钢结构，工作台面采用SUS304亚光优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 9、照明系统采用进口名牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准。 10、带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 11、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。 12、操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 13、紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带备用插座设计，可断电保护功能，实验使用安全方便。荧光灯/紫外灯规格及数量 14W*2/8W | 台 | 1 | 18800.00 |
| 样本制备区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用耐腐蚀边台 | 规格：4000*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板，操作边加厚到25.4mm。 详细技术参数要求见附件一 | 个 | 1 | 10400.00 |
| 2 | 实验室专用耐腐蚀边台 | 规格：5300*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板，操作边加厚到25.4mm。 详细技术参数要求见附件一 | 个 | 1 | 13780.00 |
| 3 | 实验室专用耐腐蚀中央台 | 规格：2500*1500*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板，操作边加厚到25.4mm。 详细技术参数要求见附件一 | 个 | 1 | 13000.00 |
| 4 | 实验室专用耐腐蚀水槽、脚踏水龙头 | - 规格：560*460*320mm - 一、脚踏水龙头 - 1、水龙头底座直径55mm，底座与水咀主体采用插入式连接，可拆卸，安装方便，可为后期清洁和维护提供方便。 - 2、水龙头进水口必须配备密度为100目的管道式过滤网，防止杂质进入龙头，有效延长阀芯的使用寿命。 - 3、龙头重量1.8公斤。 - 4、主体材质：墙盘、截止阀、水咀体、出水咀由H59红冲料采用红冲工艺制造。 - 立管：采用Ø26*1.2mm管径的H62铜管制造。 - 臂管：采用Ø22*1mm管径的H62铜管制造。 - 鹅颈弯管：采用Ø19*1mm管径的H62铜管制造，可绕立管360°旋转。 - 5、抗水压机械性能：流量0.40L/S,试验压力2.50mpa,持续时间60s，阀芯下游的任何零配件无永久性变形。 - 6、密封性能：试验压力0.40mpa、1.60mpa、0.05mpa。持续时间：60s 阀芯下游任何密封部分无渗漏。 - 7、流量：9.4L/min - 8、水咀开关寿命：水咀寿命进行2×105个循环试验，试验过程中零配件不断裂、卡阻和渗漏现象，符合阀芯上、下游密封性能要求。 - 9、旋转开关寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 - 二、水槽 1、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 2、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 3、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 | 套 | 1 | 980.00 |
| 5 | 生物安全柜 | 技术参数： 1、垂直层流负压机型,气流30%排放，70%循环使用。 2、安全柜箱体为SUS304全不锈钢，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型;四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。 3、整体式可移动不锈钢工作台面和容量≥4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。 4、滑动前窗采用卷簧悬挂系统，，使用大于6MM厚的安全玻璃能可任意定位，升降自如，免维护，关闭后便于灭菌处理。 5、移门玻璃可进行全幅清洁，使用更安全可靠。 6、防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。 7、电机风机系统:采用优质直流电机DCBL风机系统，精确有效的控制系统的运行状态。 8、直流电机与LED照明灯等节能技术的运用，使安全柜的是实际运行功耗下降50%。 9、具有值机模式，配备压力感应功能，当压力变化，风机自动启动补偿功能保持恒定风速。 10、工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。 11、工作窗口吸入风速：≥0.55m/ｓ，工作区流入风速0.35m/s，采用无阻碍回风专利技术，风速探头实时监控不正常气流、乱流和吸入风速与流入风速偏离标准值报警功能。 12、在送风和排风系统都设有阻泄露的优质ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。 13、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。 14、送、排风高效过滤器采用优质滤纸，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%.对0.3um的尘埃颗粒捕集效率99.9999%，超高效过滤器是在无尘厂房内，由产线加工而成，并经过严格的测试。超高效过滤器是生物安全柜的核心部件，自行生产，无需外购。 15、操作面10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作者更舒适。 16、外形尺寸约：W2000 mm *D795 mm *H2050mm 工作区尺寸约：W1804 mm*D630 mm*H630 mm。 17、配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动) 。 18、噪音:58～65dB，照度≥900LUX。 19、洁净等级： ISO 4级 （10级）过滤效率：0.12um99.9995% 。 20、大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV灯运行时间、彩色控制屏（三色）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。具有紫外灯定时预约功能。五个运行指示灯，可直观显示生物安全柜的运行状态。 | 套 | 3 | 61000.00 |
| 一脱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用耐腐蚀储物矮柜 | 规格：900*450*1200mm 1、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 2、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 3、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 4、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 | 个 | 1 | 2000.00 |
| 扩增分析室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用耐腐蚀边台 | 规格：4500*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板，操作边加厚到25.4mm。详细技术参数要求见附件一 | 个 | 1 | 11700.00 |
| 2 | 实验室专用耐腐蚀边台 | 规格：2300*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板，操作边加厚到25.4mm。详细技术参数要求见附件一 | 个 | 1 | 5980.00 |
| 3 | 实验室专用耐腐蚀边台 | 规格：7050*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板，操作边加厚到25.4mm。详细技术参数要求见附件一 | 个 | 1 | 18330.00 |
| 4 | 实验室专用耐腐蚀边台 | 规格：1450*750*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板，操作边加厚到25.4mm。详细技术参数要求见附件一 | 个 | 1 | 3770.00 |
| 5 | 实验室专用耐腐蚀角柜 | 规格：1000*1000*850mm 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 详细技术参数要求见附件一 | 个 | 2 | 3200.00 |
| 6 | 实验室专用耐腐蚀水槽、脚踏水龙头 | - 规格：560*460*320mm - 一、脚踏水龙头 - 1、水龙头底座直径55mm，底座与水咀主体采用插入式连接，可拆卸，安装方便，可为后期清洁和维护提供方便。 - 2、水龙头进水口必须配备密度为100目的管道式过滤网，防止杂质进入龙头，有效延长阀芯的使用寿命。 - 3、龙头重量1.8公斤。 - 4、主体材质：墙盘、截止阀、水咀体、出水咀由H59红冲料采用红冲工艺制造。 - 立管：采用Ø26*1.2mm管径的H62铜管制造。 - 臂管：采用Ø22*1mm管径的H62铜管制造。 - 鹅颈弯管：采用Ø19*1mm管径的H62铜管制造，可绕立管360°旋转。 - 5、抗水压机械性能：流量0.40L/S,试验压力2.50mpa,持续时间60s，阀芯下游的任何零配件无永久性变形。 - 6、密封性能：试验压力0.40mpa、1.60mpa、0.05mpa。持续时间：60s 阀芯下游任何密封部分无渗漏。 - 7、流量：9.4L/min - 8、水咀开关寿命：水咀寿命进行2×105个循环试验，试验过程中零配件不断裂、卡阻和渗漏现象，符合阀芯上、下游密封性能要求。 - 9、旋转开关寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 - 二、水槽 1、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 2、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 3、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 | 套 | 1 | 980.00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验凳 | 1.凳面：不锈钢凳面，不锈钢304材料，表面抛光处理 气杆可选择气动或螺旋杆，常规升降高度440-580mm。 2.五星脚：采用电镀带圈五星脚，结实防锈。 3.脚杯：配置高强度耐磨尼龙固定脚杯或移动脚轮、黑色防静电脚杯或灰色导电脚杯。带靠背。 | 个 | 15 | 420.00 |
| 2 | 洗眼器 | 技术参数： 1、规格：桌上单口型； 2、主体：加厚铜质； 3、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5、流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6、控水阀：止逆阀，可自动关闭； 7、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； 8、最大耐水压：6巴。 | 套 | 3 | 580.00 |
| 3 | 衣服挂钩 | 304不锈钢材质，8勾 | 套 | 2 | 80.00 |
| 4 | 陶瓷洗手台 | 陶瓷立柱洗手台，带感应水龙头 | 套 | 1 | 600.00 |
| 二、实验室材料部分（实验室洁净系统部分详细参数见附件一） |  |  |  |  |  |
| 装饰配套项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除彩钢板隔断 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。含修复 | ㎡ | 221 | 60.00 |
| 2 | 拆除彩钢板吊顶 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。含修复 | ㎡ | 104 | 60.00 |
| 3 | 拆除原有地板胶 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | ㎡ | 176 | 20.00 |
| 4 | 拆除原有门 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | 扇 | 14 | 100.00 |
| 5 | 拆除原有传递窗 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | 个 | 5 | 100.00 |
| 6 | 拆装原有挂式空调 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | 套 | 1 | 600.00 |
| 7 | 拆装原有立式空调 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | 套 | 1 | 800.00 |
| 8 | 加大原有门洞 | 原900*2100加大到1500*2100 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | 个 | 1 | 300.00 |
| 9 | 拆除原有边台 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | m | 29 | 60.00 |
| 10 | 拆装原有洗手台 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 | 个 | 1 | 100.00 |
| 11 | 拆除原有风管 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。约为100米 | 项 | 1 | 1200.00 |
| 12 | 垃圾清运 | 1、搬运装车； 2、运至指定垃圾处理点，运距10KM。 | 项 | 1 | 3000.00 |
| 装饰材料部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有墙面刷乳胶漆 | 做法参中南标图集15ZJ001-内墙12，1底2面，含人工、材料辅料、运输。 | m² | 136.4 | 18.00 |
| 2 | 医用洁净PVC地板胶 | 1、2.0mm同质透心卷材，带晶盾涂层同质透心碎花纹PVC卷材地板。 2、不含Al、Sb、As、Ba、B、Cd、Cr（III）、Cr（VI）、Co、Cu、Pb、Mn、Hg、Ni、Se、Sr、Sn、有机锡、Zn 19项重金属19项重金属； 3、防火性能：国家建材中心的检测符合现行国家标准B1(B-s1，t0)级； 4、符合GB/T 18586-2001室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量检测标准，氯乙烯单体含量、可溶性铅、可溶性镉未检出； 5、邻苯二甲酸盐（或酯）有害物质检测结果未检出； 6、总挥发物TVOC释放量：28天后箱体中浓度≤0.006mg/m³； 7、甲醛、苯浓度未检出； 8、高危险关注物质检测性能210项及以上高危险物质含量不超标； 9、物理性能：带晶盾涂层、同质透心无方向碎花纹、厚2.0mm、宽2.0m、长20m、残余凹陷0.04mm、尺寸稳定性小于0.4％、防火B1级、耐刮、耐污抗菌、抗鞋跟印等。 | ㎡ | 251.5 | 250.00 |
| 3 | 地面自流平 | 水泥自流平 | ㎡ | 224.4 | 30.00 |
| 4 | 地板胶上墙铝合金装饰条 | 地板胶上墙铝合金装饰条 | m | 225.5 | 20.00 |
| 5 | 铝扣板吊顶 | 规格：600×600mm 1、0.8mm厚600×600mm铝合金方形板吊顶； 2、配套金属龙骨； 3、含材料、安装、运输、五金配件。 | m2 | 72.6 | 180.00 |
| 6 | 吊顶用防返卤医用洁净板 | 1、医用洁净板材质：采用夹芯玻镁中空彩钢板,板皮厚度约δ=0.426 mm、厚度为50 mm。板面平整，无明显凹凸、翘曲、变形，表面清洁、色泽均匀，无划伤、磕碰。芯板切面平直，无毛刺、面材与芯材粘结牢固、芯材密实。 2、玻镁平板材料燃烧性能等级A1级，质量损失率≤32%，燃烧热值≤0.05MJ/kg； 3、玻镁板常温抗折强度≥16.86MPa； 4、洁净板Cl（氯）离子含量≤0.01%； 5、洁净板通过“国家权威部门”检测，按照“GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》，耐火隔热性、耐火完整性检测结果合格。 6、洁净板含水率≤4.2%；湿胀率≤0.026%；粘结强度≥0.9MPa；抗冲击强度≥11KJ/㎡；甲醛释放量（9-11）L干燥器法≤0.06mg/L。 | m2 | 115.5 | 300.00 |
| 7 | 医用洁净板吊顶联接密封件 | 50mm玻镁防返卤医用洁净板配件 | m2 | 115.5 | 15.00 |
| 8 | 隔断墙用防返卤医用洁净板 | 1、医用洁净板材质：采用夹芯玻镁中空彩钢板,板皮厚度约δ=0.426 mm、厚度为50 mm。板面平整，无明显凹凸、翘曲、变形，表面清洁、色泽均匀，无划伤、磕碰。芯板切面平直，无毛刺、面材与芯材粘结牢固、芯材密实。 2、玻镁平板材料燃烧性能等级A1级，质量损失率≤32%，燃烧热值≤0.05MJ/kg； 3、玻镁板常温抗折强度≥16.86MPa； 4、洁净板Cl（氯）离子含量≤0.01%； 5、洁净板通过“国家权威部门”检测，按照“GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》，耐火隔热性、耐火完整性检测结果合格。 6、洁净板含水率≤4.2%；湿胀率≤0.026%；粘结强度≥0.9MPa；抗冲击强度≥11KJ/㎡；甲醛释放量（9-11）L干燥器法≤0.06mg/L。 | m2 | 242 | 300.00 |
| 9 | 医用洁净板隔断联接密封件 | 50mm玻镁防返卤医用洁净板配件 | m2 | 242 | 15.00 |
| 10 | 洁净铝合金外圆弧立柱 | 规格：R50mm 厚度：δ=0.9-1.2mm 材质：电泳铝合金 竖板转角90°连接 | m | 45 | 70.00 |
| 11 | 洁净槽铝 | 规格：L50mm 厚度：δ=0.9-1.0mm 材质：电泳铝合金 50mm彩钢板地脚固定 | m | 176 | 25.00 |
| 12 | 洁净铝合金内圆弧 | 规格：R50mm 厚度：δ=0.9-1.0mm 材质：电泳铝合金 竖板与顶板边角装饰 | m | 391.8 | 24.00 |
| 13 | 洁净铝合金内圆弧托架 | 材质：铝合金 铝合金内圆弧固定架 | m | 391.8 | 15.00 |
| 14 | 洁净角铝 | 规格：25*25mm 厚度：δ=0.9-1.0mm 材质：电泳铝合金 竖板与顶板加固连接 | m | 195.9 | 24.00 |
| 15 | 洁净板吊顶维修口 | 规格：600*600mm，含开孔及铝合金装饰包边 | 个 | 3 | 300.00 |
| 16 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 规格：700*2100mm； 配套门锁，不带可视窗。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，含自动升降扫地条 | 扇 | 2 | 3060.00 |
| 17 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 规格：900*2100mm； 配套门锁，带可视窗。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，含自动升降扫地条 | 扇 | 3 | 3260.00 |
| 18 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 规格：900*2100mm； 配套门锁，带可视窗，门套加厚。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，含自动升降扫地条 | 扇 | 1 | 3660.00 |
| 19 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 规格：1000*2100mm； 配套门锁，带可视窗。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，含自动升降扫地条 | 扇 | 1 | 3360.00 |
| 20 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 规格：1200*2100mm； 配套门锁，带可视窗。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，含自动升降扫地条 | 扇 | 1 | 4220.00 |
| 21 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 规格：1500*2100mm； 配套门锁，带可视窗。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，含自动升降扫地条 | 扇 | 2 | 5280.00 |
| 22 | 感应电动控制净化平开门（实验室专用密闭型） | 规格：1000*2100mm； 1.饰面板材质：0.6mm鞍钢彩涂板 2.50#机制板/手工板转40#门扇； 3.配不锈钢拉手；带窗 450*650/250*650 4.含升降扫地条 5.门框表面处理：氧化； 6.芯材：铝蜂窝； 7.配平开门电机，一对脚踏开关 | 扇 | 7 | 7800.00 |
| 23 | 感应电动控制净化平开门（实验室专用密闭型） | 规格：1500*2100mm； 1.饰面板材质：0.6mm鞍钢彩涂板 2.50#机制板/手工板转40#门扇； 3.配不锈钢拉手；带窗 450*650/250*650 4.含升降扫地条 5.门框表面处理：氧化； 6.芯材：铝蜂窝； 7.配平开门电机，一对脚踏开关 | 扇 | 2 | 12860.00 |
| 24 | 玻璃安全门 | 规格：1200*2100mm； 1.饰面板材质∶全玻璃 2.50#墙体双包套890+814；黑色丝印3.配下压式安全逃生锁（银白色）4.不含升降扫地条 5.门框表面处理∶喷涂（希腊天蓝）6.四边包框 | 扇 | 1 | 9600.00 |
| 25 | 门禁系统 | 套门禁系统含：1、门禁机验证方式：人脸识别或密码；； 2、电插锁/电磁锁；3、电插锁配件/电磁锁配件；4、门禁电源；5、出门开关；6、门禁管理软件 | 套 | 5 | 3200.00 |
| 26 | 双层中空隔热固定玻璃窗 | 规格：1500*1000mm、2000*1000mm 1500*1000mm 3樘、2000*1000mm 4樘，窗厚50mm，材质：钢化防爆玻璃、洁净级铝合金框架、中性硅胶、干燥剂玻璃厚度：5mm+5mm | m2 | 12.5 | 960.00 |
| 27 | 洁净专用传递窗 | 规格：800*800*1000mm 1、传递窗材质全部采用304不锈钢制作，板厚1.0mm 2、产品互锁装置：机械互锁（双门互锁，两个门不能同时打开） 3、视窗：5.0mm钢化玻璃制作 4、电源：220V50HZ 5、含紫外线杀菌装置 | 个 | 1 | 9600.00 |
| 28 | 洁净专用传递窗 | 规格：600*600*600mm 1、传递窗材质全部采用304不锈钢制作，板厚1.0mm 2、产品互锁装置：机械互锁（双门互锁，两个门不能同时打开） 3、视窗：5.0mm钢化玻璃制作 4、电源：220V50HZ 5、含紫外线杀菌装置 | 个 | 3 | 3800.00 |
| 29 | 智能空气锁 | 全自动互锁，双门互锁，内置指示灯，当有一扇门打开，其他的门同时锁定，在停电状况下，各门的电控锁会自动解锁 | 套 | 2 | 3200.00 |
| 30 | 三门智能空气锁 | 全自动互锁，三门互锁，内置指示灯，当有一扇门打开，其他的门同时锁定，在停电状况下，各门的电控锁会自动解锁 | 套 | 1 | 3800.00 |
| 31 | 闭门器 | 铸铝材质，含液压缓冲装置 | 套 | 5 | 150.00 |
| 32 | 三维内圆弧节点三通 | 材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰 | 个 | 77 | 26.00 |
| 33 | 外圆弧二通 | 材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰 | 个 | 15 | 20.00 |
| 34 | 洁净门封头 | 材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰 | 套 | 38 | 50.00 |
| 35 | 配件 | 含抽蕊钉、自攻钉精、钢麻花钻头、方孔冲击钻头、自攻螺丝十字自攻扭头、螺母、螺杆、毛刷、焊条、木螺钉等辅材 | m2 | 2105.8 | 8.00 |
| 36 | 实验室保洁 | 实验室保洁，交付业主 | 项 | 1.0 | 1500.00 |
| 三、实验室电气设备部分（电气设备部分详细技术参数要求见附件一） |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱改造 | 1、型号及规格：非标制作，按箱内元件计价 | 个 | 1 | 2800.00 |
| 2 | 房间电源配电箱 | - 1、型号及规格：非标制作 - 2、按箱内元件计价 - 3、安装位置：房间内 | 个 | 3 | 1280.00 |
| 3 | 5X4mm²线路 | 1、铜芯线缆：ZR-BVR-5X4mm²-CT-WS 2、含运输、安装、人工。 | m | 116 | 32.00 |
| 4 | 380v小电箱 | 1、10位，含空开插座2、安装方式：离地一米 | 个 | 2 | 180.00 |
| 5 | 5*6mm²线路 | - 1、ZR-BVR-5X6mm² 铜芯线 - 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 80 | 46.00 |
| 6 | 电缆线 | YJV5*16mm²电缆线 | m | 20 | 128.00 |
| 7 | 单相五孔插座 | 安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地0.3米，含底盒 | 个 | 57 | 28.00 |
| 8 | 防溅盒 | 安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地0.5米 | 个 | 5 | 40.00 |
| 9 | 16A插座 | 安装方式：除特殊标注外，空调均为墙面离地2.0米，含底盒 | 个 | 12 | 32.00 |
| 10 | 岛式插座 | 1、安装方式：台面安装。 2、底盒：钢制一体成型梯形底盒，表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，不占用台面操作空间。 3、插座：2个五孔万用插座，符合新国家标准。10A，220V | 个 | 29 | 118.00 |
| 11 | 3*4mm²线路 | - 1、ZR-BVR-3X4mm² 铜芯线 - 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 786 | 26.00 |
| 12 | 照明线路 | - 1、ZR-BVR-3X2.5mm² 铜芯线 - 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 680 | 20.00 |
| 13 | PVC穿线管 | 管径20mm、B1级 | m | 1631 | 6.00 |
| 14 | PVC穿线管 | 管径25mm、B1级 | m | 157 | 7.00 |
| 15 | 600*600铝扣板灯 | 规格：600*600mm 功率：32W，色温6500K，光通量2560Lm，LED灯芯 | 套 | 9 | 240.00 |
| 16 | 300*600平板灯 | 规格：300*600mm 功率：28W 边框：1.2mm斜边航空铝合金 背板：铝合金盖板 显色指数：≥80 导光板：框架边缘斜边，不易积灰 驱动器：防雷击、防电磁干扰驱动器 | 套 | 7 | 220.00 |
| 17 | 300*1200平板灯 | 规格：300*1200mm 功率：48W 边框：1.2mm斜边航空铝合金 背板：铝合金盖板 显色指数：≥80 导光板：框架边缘斜边，不易积灰 驱动器：防雷击、防电磁干扰驱动器 | 套 | 8 | 250.00 |
| 18 | 紫外灯 | 功率：30W，含石英玻璃灯管，304不锈钢支架，镇流器 | 套 | 16 | 250.00 |
| 19 | 排气扇 | 30W，风量192m³/h，尺寸330*330mm | 套 | 5 | 180.00 |
| 20 | 定时开关 | 1、安装高度：离地1300mm 2、额定功率：220V~/50HZ/10A/2200W 可编程数：7组/天，每星期或每日按设定的程序循环工作，1分~168小时 | 个 | 5 | 80.00 |
| 21 | 单联单控开关 | 安装高度：离地1300mm暗装，含底盒 | 个 | 8 | 28.00 |
| 22 | 双联单控开关 | 安装高度：离地1300mm暗装，含底盒 | 个 | 6 | 31.00 |
| 23 | 双联双控开关 | 安装高度：离地1300mm暗装，含底盒 | 个 | 2 | 33.00 |
| 24 | 三联单控开关 | 安装高度：离地1300mm暗装，含底盒 | 个 | 1 | 34.00 |
| 25 | 应急照明灯 | 功率3W，240lm，应急时间＞90分钟 | 套 | 9 | 160.00 |
| 26 | 疏散指示标识灯 | 功率1W，亮度＞50，应急时间＞90分钟 | 套 | 3 | 130.00 |
| 27 | 安全出口指示标志灯 | 功率3W，亮度＞50，应急时间＞90分钟 | 套 | 7 | 130.00 |
| 28 | 网络插座 | 86型，单口网络插座含底盒 | 个 | 12 | 56.00 |
| 29 | 电话插座 | 86型，单口电话插座含底盒 | 个 | 3 | 45.00 |
| 30 | 电话线路 | - 1、含穿管PC20mm 、焊接配件水晶头 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 - 3、2芯非屏蔽线。 | m | 94 | 6.00 |
| 31 | 网络线路 | - 1、含穿管PC20mm 、焊接配件水晶头 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 - 3、超五类非屏蔽网线。 | m | 479 | 6.00 |
| 32 | 机柜 | 6u，冷轧钢板材质 | 套 | 1 | 620.00 |
| 33 | 网络交换机 | 千兆，16口 | 套 | 1 | 1860.00 |
| 34 | 电话交换机 | 2进8出 | 套 | 1 | 780.00 |
| 35 | 摄像头 | 200万POE 监控摄像头高清摄像机网络半球1080P | 个 | 5 | 980.00 |
| 36 | POE交换机 | 8口千兆 | 个 | 1 | 1260.00 |
| 37 | 硬盘录像机 | ## 视频分辨率：8MP，5MP，4MP，3MP ## 录像方式：手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 ## 录像回放：回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，智能回放，外部文件回放，日志回放 ## 备份方式：常规备份，事件备份，录像剪辑备份 ## I/O接口 ## 视频输入：16路，160Mbps接入带宽 ## 视频输出：1路HDMI输出，1路VGA输出， ## 音频输出：1路RCA接口音频输出 ## 其它接口：1个RJ45接口，2个USB2.0 ## 其它特点：4个SATA接口，每个接口支持容量最大6TB的硬盘 ## 电源电压：DC 12V 电源功率：≤15W | 个 | 1 | 2800.00 |
| 38 | 硬盘 | ## 接口类型：SATA 容量：4TB ## 缓存：64MB 写入速率：150MB/s 规格：3.5英寸 | 个 | 4 | 980.00 |
| 39 | 监控调试 | 布线监控调试 | 项 | 1 | 1000.00 |
| 40 | 监控显示屏 | 屏幕尺寸：43英寸 分辨率：1080P（1920*1080） 屏幕比例：16:9 背光源：LED | 个 | 1 | 3200.00 |
| 41 | 洁净专用呼叫对讲系统 | 1主机4分机，语音双向对讲功能，接收灵敏度-122dBm，信道数量16个 特点： 1.一键呼叫，按对应科室名称的按键，不用记分机号，区别于座机电话机的用法，操作更简单； 2.无线信号好，语音清晰，一般可覆盖5-8层楼（根据楼层面积大小和屏蔽效果不同而不同）； 3.有备用电池，平时充电，在特殊情况下，可实现移动通话； | 项 | 1 | 3600.00 |
| 42 | 门铃呼叫 | 一拖一 | 套 | 2 | 150.00 |
| 43 | 实验室专用抗干扰电源设备 | - 1、40KVA，续航2小时 - 2、额定输出功率为40kVA，具有极强的抗负载冲击能力，负载的启动能力强。 - 3、双转换静态分布式主动冗余（在线式带静态旁路开关）无间隙切换； - 4、运行时环境温度：0～＋40C；相对湿度：≤95％，(40±2)C无凝露。 - 5、电池直流为 384VDC（32节蓄电池串联为一组）。 - 6、输入指标： - 6.1输入电压范围：250V~470V，三相五线制，频率范围为50Hz±5％； - 6.2 UPS整流器具有PFC功率因素校正功能 - 6.3输入功率因素≥0.95 - 6.4输入总电流谐波失真度(THDI)≤3%(单机) - 6.5 UPS具有相序自动检测功能。 - 7、输出指标： - 7.1输出电压稳压精度： 380VAC±1％，三相五线；相电压：220VAC±1％. - 7.2输出频率：50Hz； - 7.3瞬态电压变化：在负载跳变100％时≤±3％； - 7.4瞬时恢复时间：≤20ms； - 7.5输入输出效率：≥90％（25%以上负载）；≥94％（满载）； - 过载能力：正常工作方式下，过载125％可以支持10分钟；过载150％可以支持1分钟； - 7.6三相不平衡负载能力：100％三相不平衡负载；三相电压不平衡：≤3％； - 7.7逆变器采用自由频率脉宽调制技术 - 7.8输出功率因数： ≥0.8（超前或滞后） - 8、采用创新的UPS转换：具备功率因数校正功能，消除主交流电流注入的谐波，具有极低的输入电流总谐波失真度。 - 9、市电电池切换时间：0ms，旁路逆变切换时间：0ms； 10、工作噪音≤60dB（距离1米）； 11、可靠性指标：UPS设备在正常使用条件下，平均无故障间隔时（MTBF）≥175,000小时； 12、操作面板：要求具有中文等多语言LCD和LED操作显示面板，方便操作维护。 13、具有事件日志记录功能，能够保存数条各项事件记录。 14、操作显示屏：带图形化界面的大屏显示器，显示动态模拟图，各种状态量，屏幕针对操作提供逐步向导帮助信息。 15、电池维护管理功能：具有根据用户要求设定参数，定期对电池进行周期性充放电的性能，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能，并具有深度放电保护功能，对电池有自动检测功能； 16、标配通讯接口，并配备UPS监控软件，便于远程监控UPS的运行状况； | 套 | 1 | 128000.00 |
| 四、实验室给排水设备部分（给排水设备部分详细技术参数要求见附件一） |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC-U排水管 | De110，含焊接配件及接头 | m | 11.6 | 72.00 |
| 2 | PVC-U排水管 | De75，含焊接配件及接头 | m | 18 | 65.00 |
| 3 | PVC-U排水管 | De50，含焊接配件及接头 | m | 47.2 | 62.00 |
| 4 | 给水管 | De32，含焊接配件及接头 | m | 37 | 32.00 |
| 5 | 给水管 | De25，含焊接配件及接头 | m | 6.8 | 28.00 |
| 6 | 给水管 | De20，含焊接配件及接头 | m | 19.4 | 26.00 |
| 7 | 角阀 | DN20，不锈钢材质，铜制阀芯 | 个 | 6 | 50.00 |
| 8 | 墙穿孔 | 安装开孔 | 个 | 3 | 80.00 |
| 9 | 高空作业 | 三层安装排水管支管 | 项 | 1 | 1200.00 |
| 10 | 管道固定支架 | 外墙排水管固定支架，吊顶给水管固定支架 | 项 | 1 | 800.00 |
| 五、实验室暖通设备部分（暖通设备部分详细技术参数要求见附件一） |  |  |  |  |  |
| 三层PCR实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中效柜式送风机（技术夹层吊装） | 风量4300~6500m³/h，功率2.2KW/380V，F8板式中效过滤器 | 套 | 1 | 11200.00 |
| 2 | 柜式排风机 | 风量4260~5685m³/h，功率2.2KW/380V | 台 | 1 | 8600.00 |
| 3 | 高效过滤风箱 | 接管尺寸500*320mm，配套HEPA H14高效过滤器 1、箱体采用优质冷扎钢板(t=1.2mm)制作，焊接平整，表面无焊接痕迹，内外静电喷涂处理，颜色哑光白。 2、散流板采用SUS304#不锈钢板(t=1.0mm)折弯制作，四周冲百叶孔，中间满冲φ4圆孔。 3、箱体顶部装L吊环4个，方便风口吊装，带胶封 4、滤芯：液槽式无隔板高效过滤器（H14） | 台 | 1 | 2800.00 |
| 4 | 风机设备吊装支架 | 螺杆支吊架+角钢，配套80KG~120KG阻尼减震器（吊装式）*4 | 套 | 3 | 400.00 |
| 5 | 电动对开多叶调节阀 | 规格：500*320mm，主送风管，含220V开关型电动执行器 | 个 | 1 | 980.00 |
| 6 | 电动对开多叶调节阀 | 规格：320*200mm，送风管，含220V开关型电动执行器 | 个 | 5 | 890.00 |
| 7 | 电动对开多叶调节阀 | 规格：200*200mm，送风管，含220V开关型电动执行器 | 个 | 7 | 840.00 |
| 8 | 手动对开多叶调节阀 | 规格：500*320mm，主新风管 | 个 | 1 | 420.00 |
| 9 | 手动对开多叶调节阀 | 规格：320*200mm，送风管 | 个 | 2 | 340.00 |
| 10 | 70度防火阀 | 规格：500*320mm，主送风管，含220V开关型电动执行器 | 个 | 1 | 1020.00 |
| 11 | 电动对开多叶调节阀 | 规格：500*320mm，主排风管 | 个 | 1 | 980.00 |
| 12 | 手动对开多叶调节阀 | 规格：320*200mm，排风管 | 个 | 3 | 340.00 |
| 13 | 止回阀 | 规格：500*320mm，主排风管 | 个 | 1 | 350.00 |
| 14 | 70度防火阀 | 规格：500*320mm，主排风管，含220V开关型电动执行器 | 个 | 1 | 1020.00 |
| 15 | 高效送风箱 | 额定风量：1000m³/h 无隔板HEPA高效过滤器484*484*90mm 静压箱494*494*400mm，环保板喷涂 喷涂散流板554*554*20mm，中间冲孔，四周百叶 | 套 | 2 | 2680.00 |
| 16 | 铰式可调单层回风百叶 | 面尺寸700×320（叶长）mm，开孔尺寸640×260mm，带尼龙过滤网，航空铝合金材质 | 套 | 3 | 320.00 |
| 17 | 防雨百叶 | 700（叶长）×400mm，开孔尺寸，航空铝合金材质 | m2 | 2 | 1200.00 |
| 18 | 优质镀锌板风管 | 风管最大边尺寸范围D（b）≤320，壁厚0.5mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 18 | 180.00 |
| 19 | 优质镀锌板风管 | 风管最大边尺寸范围320mm＜D（b）≤450mm，壁厚0.6mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 51 | 190.00 |
| 20 | 优质镀锌板风管 | 风管最大边尺寸范围450mm＜D（b）≤1000mm，壁厚0.75mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 30 | 210.00 |
| 21 | 风管保温 | 采用难燃B1级橡塑保温棉，厚度为20mm | m2 | 99 | 60.00 |
| 22 | 保温胶水 | 满足国家标准 | 桶 | 2 | 500.00 |
| 23 | 配件 | 角码、卡扣、密封条等安装配件 | 批 | 1 | 2000.00 |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内脚手架 | 安装脚手架 | 项 | 1 | 1500.00 |
| 2 | 风井开孔修复 | 含水泥砂浆及腻子乳胶漆修复 | 个 | 1 | 500.00 |
| 3 | 医用专用制冷设备 | 1.0P，壁挂式，二级能效；制冷量：2610W；制冷功率：550W；制热量：4400W；制热功率：1110W；电辅热功率：950W；循环风量：620m³/h | 台 | 7 | 3160.00 |
| 4 | 医用专用制冷设备 | 2P，四面出风，二级能效；制冷量：5100W；制冷功率：1360W；制热量：6350W；制热功率：1600W；电辅热功率：2100W；循环风量：1100m³/h | 台 | 1 | 7600.00 |
| 5 | 医用专用制冷设备 | 3P，四面出风，二级能效；制冷量：7220W；制冷功率：2200W；制热量：9250W；制热功率：2900W；电辅热功率：1800W；循环风量：1300m³/h | 台 | 3 | 8800.00 |
| 6 | 加长铜管 | 1-1.5匹配套 | 米 | 30 | 150 |
| 7 | 加长铜管 | 2-3匹配套 | 米 | 32 | 190 |
| 8 | 排水管 | DN25，PVC材质 | 米 | 30 | 50 |
| 9 | 开孔 | 开孔处理 | 个 | 11 | 100 |
| 10 | 外机铁架 | 1-1.5匹配套 | 付 | 7 | 100 |
| 11 | 外机铁架 | 2-3匹配套 | 付 | 4 | 120 |
| 六、实验室仪器设备部分 |  |  |  |  |  |
| 试剂准备区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单道可调移液器 | 技术参数： 1、四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好 4、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5、具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6、采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7、移液器的拆卸和维护非常便捷 8、单道移液器量程包括：0.5–10µl、20–200µl、10–100µl、100–1000µl各一支 | 套 | 1 | 11600.00 |
| 样本制备区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低温冰箱 | ▲1.总容积约:约490L； 2.外部尺寸（mm）约：915*810*1860；内部尺寸（mm）约：685*610*1228 ▲3.微电脑控制，LCD温度显示，显示精度0.1℃。 ▲4.温度设置程序加密设计，防止他人随意调整箱内温度，保证安全； ★5.设定温度可以在-10℃～-30℃范围内调节，根据设定温度和箱内温度以及环境温度，电磁阀自动控制毛细管开停，保证箱内温度均匀性及稳定性，箱内温度均匀度误差小于4°C。 6.多种故障报警（高低温报警，传感器故障报警，断电报警）;两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 7.搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 8.立式双门结构，外门可拆卸双密封条结构设计，密封效果好，不易结霜，节能省电； ★9. 碳氢压缩机，节能环保; 10.配备脚轮，灵活，可移动。底角设计，机器可锁定防止开关门移动； 11.标配一把钥匙一把锁的结构，另加门锁扣设计，可随意配置任意挂锁，实现双人管理； ★12.密封：超厚保温层，双密封设计，提高产品的保温节能效果，密封可靠 ★13.材料：内胆PS吸附，外壳喷涂钢板设计，防腐可靠，易于清洁。 - 抽屉：10个塑料抽屉。 - 带★和▲号项技术参数投标时必须提供加盖投标人公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或提供满足该参数要求的技术证明文件等），否则投标无效。 | 台 | 1 | 31000.00 |
| 2 | 涡旋振荡器 | 仪器特点： 1、振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式； 2、多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式； 3、自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式； 技术参数： 1、功率：≥40W 2、转速：≥2800转/分 3、工作方式：连续、点触、调速 4、工作台：碗型、平板型可调换 | 台 | 2 | 1580.00 |
| 3 | 微型离心机 | 产品特点： 1、独特的转子设计，无需更换转子即能满足不同实验要求 2、采用微型直流电机和碳纤维转子 3、静音技术，超低噪音运行 4、采用高强度外壳设计，耐摔，抗冲击 5、采用翻盖开关功能，开盖即自动停止，外盖采用高强度透明复合材料，不易破碎 6、三种速度设计（4000rpm,6000rpm,7000rpm),可在不同的转速间自由切换，可满足不同实验要求 技术参数： 1、转速：4000rpm,6000rpm,7000rpm 2、相对离心力：960g（4000rpm) 、2000g(6000rpm) 、2900g(7000rpm) 3、样品处理量：6*1.5/2.0ml 离心管 6*0.5ml 离心管 2*8*0.2ml PCR 排管 16*0.2ml 离心管 3、定时范围：99h59m 4、工作噪声：≤45db 5、尺寸：178*160*121(mm) 6、重量：≤1.6kg | 台 | 2 | 1980.00 |
| 4 | 微孔板迷你离心机 | 产品特点： 1、采用高强度一体成形金属外壳，安全性能好、美化大方，让仪器运行更稳定。 2、采用全息背投显示技术，配备全屏触摸按键，让操作更加随心所欲。 3、配备电子灯，可随时观察转运情况。 4、适用于带裙边及不带裙边的各种标准PCR微孔板。 5、点动和定时转动结合，使用实验适用范围更广。 6、转速可调试节300-2,500rpm。 7、快速离下挂壁液滴；使PCR实验减少损失，显著提高扩增效果。 8、设置95°翻盖打开，方便放取微孔板。 技术参数： 1、容量：96孔PCR微孔板转速：300-2,500rpm 2、相对离心力：627g（2,500rpm）样品处理量：96孔PCR微孔板 3、转子固定方式：垂直固定 | 台 | 2 | 3800.00 |
| 5 | 单道可调移液器 | 技术参数： 1、四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好 4、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5、具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6、采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7、移液器的拆卸和维护非常便捷 8、单道移液器量程包括：0.5–10µl、20–200µl、10–100µl、100–1000µl各一支 | 套 | 3 | 11600.00 |
| 6 | 8道移液器 | 技术参数： 1、四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好 4、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5、具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6、采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7、移液器的拆卸和维护非常便捷 8、八通道移液器量程包括0.5 – 10µl、10-100µl各一支 | 套 | 3 | 24000.00 |
| 7 | 全自动移液工作站 | 一、设备用途 全自动样品处理系统可应用于试剂分装、细胞学实验（96孔板复制与重排、96孔板转384孔板、细胞转板和细胞换液等），ELISA实验（微孔板包被与洗涤、8道梯度稀释），分子生物学实验（核酸纯化和核酸点样）等，代替人工劳动，实现高效率和自动化。 - 二、运行条件 工作条件及安全性要求符合国内国际相关标准。 - 三、主要技术指标 - 1、移液精确度：5-200μl CV≤2%； - 2、移液准确度：200μl±1%，100μl±1%，20μl±2%，5μl±5%； - 3、移液原理：空气置换式； - 4、移液增量：0.1μl； - 5、移液模块：高精度96道移液模块，可实现8道和96道全自动移液操作。采用柔性无损取放、密封技术，避免冲撞式取放对加样通道的磨损，以延长加样通道的使用寿命。 - 6、板位数：4/6板位，板位上可安装多种类型的载架和功能模块，如微孔板、试剂槽、吸头盒支架，也可适配温控、磁力等完成文库构建必备的模块。同一板位既可放置深孔/浅孔板，又可放置试剂槽、吸头盒等耗材，无载架类型的限制。 - 7、机器使用安全低压直流电源，工作电压24V DC，内部无交流强电，确保设备使用安全。 - 8、开放耗材：支持多品牌通用耗材，推荐用户选用仪器制造方同品牌的工作站专用耗材，用户也可使用仪器制造方推荐的可适配的品牌型号的枪头；适配所有标准SBS规格的孔板，同时也支持客户自定义耗材。 - 9、设备使用触摸平板操作，软硬件分离； - 10、软件首选中文界面，开放预设实验流程的数量，自由设置工作站板位信息： - 10.1拖拽式编程方式方便用户编辑实验流程；基于Android操作系统软件始终支持在线免费升级。 - 10.2内置常用耗材的数据库，用户也可以定义新耗材，并添加到数据库中。 - 10.3自动计算移液的数据，支持一吸多喷、吸液前和放液后混匀等功能，加快实验速度。 - 10.4软件具有逻辑自检功能，自动提示逻辑错误，并提供解决方案。 | 套 | 1 | 210000.00 |
| 8 | 核酸提取仪 | - 技术参数： - 1、方法学：磁珠法 - 2、最高通量：96个/次 - 3、处理时间：≤12min/次 - 4、样本类型：全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等 - 5、程序储存：内建5组模式程序，可存储 ≧50000组程序 - 6、吸磁能力：磁棒磁通量≥5500高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险 - 7、磁棒套取放模式：自动取放磁棒套，无需人员操作 - 8、磁珠回收率：≧98% - 9、防交叉污染：同时具有紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能，保证结果准确性，实验室安全和人员安全 - 10、智能程序：智能紫外灯消毒与自动关机 - 11、断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验 - 12、故障处理：智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除 - 13、开机自检：开机自动初始化并温控自检 - 14、舱门保护：舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行 - 15、照明系统：具有照明系统，在仪器运行过程中能够全程监控运行状态 | 套 | 5 | 174600.00 |
| 扩增分析区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核酸检测扩增分析仪 | 1.反应体系0-100μl；； 2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)； ▲3.检测通道:≥6； ▲4.适用荧光素： 1）通道1：FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green； 2）通道2：HEX, VIC, TET, JOE； 3）通道3：ROX、Texas Red； 4）通道4：Cy5； 5）通道5：Alexa Fluor 680； 6）通道6：FRET； 5.样本容量:96孔； ▲6.光源：高亮长寿命免维护LED光源； 7.荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发、顶部扫描，6个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应； ★8.检测时长：7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测； - 控温技术：Peltie效应；半导体制冷片加热制冷技术； - 温度均匀性：≤±0.1℃ 11.温度准确性：≤0.1℃； 12.热盖温度：40.0℃-110.0℃； 13.模块控温范围：0～100℃； ▲14.温度速率： 1）最大升温速度：≥6.0℃/s； 2）最大降温速度：≥5.0℃/s； - 15.梯度温度： 1）宽度：1℃～40℃ 2）温度数：12列 16.操控方式： 1）单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行； 2）PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作； 3）局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作； 17.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭； 18.软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等； 19.LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联； 20.报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式； 19.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失； 带★和▲号项技术参数投标时必须提供加盖投标人公章的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图或提供满足该参数要求的技术证明文件等），否则投标无效。 | 套 | 10 | 336000.00 |
| 高压消毒区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压灭菌器 | 一.技术参数 1、容量:≥100L,可设定作业密码，具备用户权限管理功能 2、立式结构,底部带脚轮 3、灭菌腔材料:SUS304不锈钢 4、灭菌工作温度:≥135℃ 5、时间范围:灭菌时间:1-5888分钟,融化时间:1-5888分钟,保温时间:1-8888分钟 ，定时启动时间：0分钟-5天 6、压力：设计压力≥0.30MPA，安全阀起跳压力≥0.26MPA 7、存储系统:可同时创建20条以上程序 8、四级排气系统，可根据灭菌物品不同，设定不同排气等级，灭菌完成可设定不排放蒸汽 二．产品特点 1.采用智能化微电脑系统,可以实现对灭菌过程的全自动控制 2.人性化权限管理,可以对仪器分多种权限进行管理 3.记忆存储系统,可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,断电也不会丢失 4,定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动 5具有琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温,以及对腔体进行预热处理 6.预置四种及以上灭菌模式,可针对固体,液体,琼脂等灭菌 三.安全措施 1、防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫 2、安全联锁装置:具有专利技术安全联锁装置,腔内有压打,腔盖无法打开 3、缺水保护:配备干烧保护保护系统,防止干烧,缺水迅速断电并报警 4.过压双重保护:配备安全阀和过压保护系统,压力异常,能泄压产断电报警 5、过温与升温保护:若出现超过设定的温度或升温异常,能断电并报警 6、具有过流,短路保护,漏电保护 7、闭盖检查系统:系统自动检查腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,无法启动工作 8、后台安全测试程序:可定期提醒,并可对系统的安全性以及安全防护措施进行检测. 四、配置清单 1、主机1台 2、不锈钢网篮2个 3、废液瓶一个 4、排水软管两条 5、排气软管一条 6、水位板一块 | 台 | 2 | 65000.00 |
| 2 | 干烤箱 | 技术参数： 1、电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 2、控温范围：50～250℃ 3、分辨率：0.1℃ 4、波动度：±1℃ 5、输入功率：2000W 6、定时范围：0～9999min/h 7、内胆尺寸：552×334×610mm 8、外形尺寸：695×57×860mm | 台 | 1 | 6550.00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新冠核酸检测实验室信息管理系统 | 本系统要求能够满足采购单位网上协同办公需求，实现单位内部各科室业务之间信息共享。面向疾控中心、乡镇医疗单位核酸检测管理相关工作人员（检验人员及采送样人员），满足核酸检测管理业务功能需求，实现核酸检测业务全流程规范化的管理及应用。 该系统是针对全州县疾病预防疾控中心在核酸检测实际工作中的需要并结合目前计算机网络技术研制开发，要求从样品的登记(采集)、收检(送检)、实验室接样核收、检验、审批、出报告全部在计算机网络上进行，使被检样品安全、准确、高效地完成整个检验过程，相关人员通过本系统能够随时准确了解到各自的工作任务及工作情况，快速撑握到各样品检验进度，最终实现无纸化办公, 降低出错，提高核酸检测工作效率。 本系统要求运用信息化手段，依托数据交互协议打通前端登记采样、机构检测以及后端数据分析决策等环节的信息交流，全面实现核酸检测信息采集智能化、核酸检测报告无纸化管理。 一、系统总技术要求 1、服务器操作系统：Windows 2008 Server（或更高版本） 2、客户端操作系统：Windows 7 或更高版本 3、数据库：Microsoft SQL Server 4、开发工具：PowerBuilder及基于Java技术，使用多层架构 5、开发模式：以C/S结构及B/S三层架构（表示层、业务逻辑层、数据层）混合开发 6、系统要求符合实验室流程规范，为了避免数据不兼容及数据孤岛出现，必须能够与广西桂核酸系统无缝对接，实现采集数据下载和检测结果上传。支持与JH实验室平台、DH卫生检测报告系统对接。 7、编码规则统一，各子系统编码规则完全一致，采取统一用户管理及授权。 8、系统须严格实施报告单的三级审核，保证检测报告的质量。审核分为三个方面：样品信息、检验记录和检验及报告。已被审核通过的数据，系统自动加锁，防止随意修改。检验结果和报告使用扫描影像签字，减轻了签字人员的负担，也使检验报告工作实现了网络化、无纸化管理。 9、本系统必须采用成熟软件产品，不接受开发订制或部分订制。 10、本系统必须是独立自主开发产品有相关源代码，不接受代理产品及二次开发产品。 二、主要功能要求 （一）样本管理 1、人群采集样本导入 通过样本导入模板，导入人群采集信息，支持单采、混采等两种录入方式满足个人信息与样本编码多对一、一对一的关联需求。 2、环境监测样本导入 通过环境监测导入模板，导入环境样本信息，样本编码与试管自动关联，支持扫码核收。 3、桂核酸采集样本下载 （1）通过扫描箱码，获取该箱码里的样本信息，自动登记接收记录； （2）按接收时间查询已经接收的样本箱码，批量记录样本箱信息； （3）通过桂核酸接口批量下载已经接收的样本信息，以便核收及上机检测。 4、其他平台采集样本下载 支持其他平台接口数据下载，可以通过接口或者电子表格等多种方式进行数据对接。 （二）样品检验 1.样本核收 （1）可根据检验标本号从采样系统中获取样品信息及检验项目信息； （2）支持通过条码快速识别进行接收样品，检测机构接收到采样机构送来的样本后，通过扫描设备快速识别试管上的条码标签，即可查看样本信息，生成接样登记表和实验室内部编号，实验室内部编号与采样管编号一一对应； （3）可灵活自定义样本管、孔板编码规则，满足不同实验试管排板需求； （4）样本排板与样本核收同步，只需扫码即可完成PCR仪器的试管排板，记录试管的位置及样本状态，自动生成样本的检验编号和受理编号，样本核收和样本排板只需扫一次条码即可完成。 （5）可根据执行科室、日期、样品标识等条件对比核收检验申请； （6）可在样本核收的同时核实标本的执行科室； （7）可在标本核收的同时将标本拒收，并通知相关的科室。 2.样本检验 （1）支持手工录入、修改检验结果； （2）支持快速成批录入检验结果，根据检验结果情况，结果相同时可以统一成批录入检验结果，对特殊情况的个别样品再单独录入具体结果。 （3）支持取消审定检验报告方式； （4）支持自动判定结果高低状态，标示结果异常状态； （5）支持多种审核模式，包括单个审核、批量审核、自动审核； （6）提供结果数据查询，支持按审核状态、自动判读结果、孔板号等多种查询条件； （7）支持按试管排板来发送样本检测，简化实验操作，减少样本检测的错漏； （8）样本检测时支持检测项目及检验试剂的录入，自动生成原始检测记录，方便实验室数据归档。 3.报告审核 （1）可以自动判定项目的错误结果，并拒绝审核； （2）可以单个报告审核，也可以批量报告审核； （3）根据设定的警戒和上下限值参考范围，自动判断和提示，要求输入通知的临床医生和结果说明； （4）可以按照设定规则自动审定检验结果。 4.报告发布 （1）能自动在本地或远程打印检验报告； （2）能单个或成批打印检验报告，以人工方式传递； （3）能自动向被采样者、护士或医师发布报告； （4）严格实施报告单的三级审核，保证了检测报告的质量。审核分为三个方面：样品信息、检验记录和检验及结果报告。已经被审核通过的数据，系统自动加锁，防止随意修改。检验记录和报告使用扫描影像签字（电子签名），减轻了签字人员的负担，也使检验工作实现了网络化管理； （5）检测数据经审核后，就进入系统的报告自动发布程序。一份样本对应一份报告，报告经审核后进入报告归档； （6）提供检验报告查询及下载功能，个人或单位可以通过系统进行查询及下载PDF样式电子检验报告。 5.报告打印 （1）支持自动在本地或远程打印检测报告； （2）支持单个或成批打印检验报告，以人工方式传递； （3）提供多种内置报告模板选择，根据不同类型自动对应报告模板； （4）支持用户自定义报告模板，可快速地响应不同的报告需求。 （三）数据查询统计及检测结果上传 1、数据查询 （1）支持查看样本检测进度； （2）按多种条件查询样本核收情况； （3）支持导出样本结果登记表； （4）按多种条件查询样本检测结果。 2、统计分析 （1）按核收时间、按单位、按混采方式统计出样本核收统计表； （2）按检测时间、按单位、按混采方式统计出样本检测统计表； （3）按人群分类来统计检测量； （4）按送检单位来统计检测量； 3检测结果上传 （1）根据桂核酸接口规范，支持桂核酸接口检测结果上传，无需导出电子表格； （2）能够根据国家客户端数据格式导出检测结果数据，自动生成上传电子表格，无需人工汇总。 （四）用户管理及权限管理 1．用户管理 设置能使用该系统的人员，实现各科室用户的权限设置以及基本信息的建立，以便逐级层次进行数据的查询和管理。 2．角色管理 用户角色管理是对用户设置不同类型的角色，如系统管理员、采样人员、检测人员、其他工作人员等。系统按角色进行权限划分，不同角色的用户在系统的访问、操作权限上有所不同，系统管理员可以进行系统参数设置，监控用户及系统运行过程的相关功能模块。 | 套 | 1 | 168000.00 |
| 七、实验室医用污物梯部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用污物梯 | 1、载重(kg) ：≥1000 2、速度(m/s)：≥1.0 3、控制方式：单梯 4、楼层数、停站数、开门数：6 5、楼层标记：1-6 6、基站：1 7、驻停层：1 8、轿厢宽深 (mm)：≥1600*1500 9、轿厢高度(含吊顶) (mm)：≥2500 10、开门方式：中分自动 11、开门宽度(mm)：≥900 12、开门高度 (mm)：≥2100 13、井道宽（mm）：≥2400 14、井道深（mm）：≥2200 15、提升高度（mm）：≥20000 16、顶层高度（mm）：≥4300 17、底坑深度（mm）：≥1500 18、电梯对讲系统：有线单梯对讲 19、小门套材质：首层发纹不锈钢，其他层喷涂钢板 20、门厅材质：首层发纹不锈钢，其他层喷涂钢板 21、轿门、围壁材质：发纹不锈钢 22、地板：PVC地板 23、功能要求：无呼自返基站功能；超载不启动(警示灯及蜂鸣器)；设置厅、轿门时间；轿顶与机房紧急电动运行；关门时间保护；轿内通风自动及照明自动控制功能；开、关门按钮；故障自动检测功能；紧急消防操作；光幕门保护装置；轿内紧急照明；独立服务；全集选控制；驱动设备过热保护； 厅和轿厢数字式位置指示器；反向指令自动消除；厅和轿厢呼梯/登记；误登陆取消；厅及轿厢运行方向显示；轿厢到站钟；运行次数显示功能；防捣乱操作；驻停；消防信号反馈；警铃；监控室与机房、轿厢对讲；适用电压： 24、动力电源：三相电压：380±7％ V ；照明电压：220/±7％；频率：50Hz 25、含钢结构电梯井，外贴钢化玻璃。 | 1 | 台 | 380000.00 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 签订合同期限：供应商在中标通知书发出后在25日内与采购人签订合同。 交付使用期：合同签订供应商进场后60天。 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期从货物通过验收之日起计算，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；不少于1年免费保修，如中标人有承诺超过1年的按中标人承诺，中标人无承诺的最短不得少于1年，负责终身维护。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | （1）免费送货上门，安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责安装调试，直至正常使用； （2）接故障通知后2小时做出有效回应，24小时内到达现场提供服务（保修期免费服务），保修期内出现故障，48小时修复到位，提供终身维护和保养服务（需提供终身维护和保养服务方案）； （3）保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收零配件成本费； （4）定期回访以及对设备维修； （5）免费现场培训技术人员2名以上，保证熟练掌握全部功能为止。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 设备安装、调试、验收合格后，供应商凭验收合格报告及发票，甲方15天内将相关结算材料上报县卫健局、财政局，经县卫健局与县财政审核后，拨付至合同金额的97％给乙方。剩下3%作为质保金，在验收合格之日起至质保期结束后的15天内，甲方付清全部价款给供应商。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）保险费和各项税金； 注：1、投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；投标人根据项目所需自行配备的所有辅助材料符合国家有关规定的合格产品。 2.本项目政府采购预算金额：人民币陆佰肆拾玖万玖仟陆佰捌拾叁元叁角（￥6,499,683.30元） ， 投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效竞标。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，供应商安装工程师为用户提供为期2天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能。 3、核心产品：本项目核心产品为核酸检测扩增分析仪。 4、为便于各投标人充分了解本项目安装施工条件、统筹规划、科学合理编制项目实施方案，对本项目采购工作有更客观的了解和成本核算，投标人可自行前往项目现场进行踏勘，了解采购人现有的设备、现场实地情况等。现场踏勘交通工具及产生的一切费用由投标人自行承担，具体规定如下： （1）接受现场踏勘的时间：2022年10月13日至2022年10月14日，每天上午9时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分。 （2）采购单位联系人及联系电话：蒋工 18978306396 （3）参与现场踏勘的各投标人应提前与采购单位联系人取得联系，并约定好踏勘时间。踏勘时须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到后方可进行现场踏勘。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 货物交付安装完毕后，由采购人及成交供应商共同组织现场验收，所有产品均严格按照签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，如所供产品达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，中标人负责更换，由此产生的一切经济损失及后果由中标人自行负责。 |  |  |  |

附件一：

| 详细参数： |  |
| --- | --- |
| 边台、中央台、角柜 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，移动边台带可移动万向轮。 1、柜体采用1.0mm厚钢板，表面采用抗菌塑粉静电喷涂，高温固化，抗冲击，全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接；表面抗菌塑粉对于枯草芽孢杆菌抗菌率≥87.5%，藤黄微球菌≥99.5%，大肠杆菌抗菌率≥99.5%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.5%。 2、结构整体为拆装式结构分为多个单元独立柜体好运输成本低，门板抽面为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构，默认柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。前框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。 3、柜体内部预留层板孔，可配置一块可调节活动层板。 4、标准独立柜体，双柜尺寸960mm、860mm。单柜尺寸500mm、450mm并可搭配空位，键盘位，单抽位等不同需求。柜体标准颜色为高光白；地围（脚线）、抽面柜门（拉手）颜色为高光深灰。 5、拉手与衬板一体折弯成型一字拉手。 6、滑轨选用优质品牌三节滚珠静音滑轨，耐用、顺滑、承重性好。 7、铰链选用优质品牌 110度中弯缓冲阻尼铰链，防止柜门与柜体碰撞发出异响，经久耐用，不生锈。 8、地脚10mm螺杆尼龙塑料底座承重及防腐蚀防水性强。 9、抽面和门板斜面外观造型突显立体； 10、单抽和双抽的抽屉和门板可以互换安装； 11、连接门板的铰链与合页可以互换安装； 12、台面台面选用≥12.7mm厚实心理化板，操作边加厚到≥25.4mm；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中氢氟酸（40%），硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、磷酸、乙醚、甲醛、苯、甲苯、无水甲醇等不少于76种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化； ②燃烧性能要求：通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心或其他同类检测单位”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl，d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl，d0，t1)级。检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm。燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级； ③台面物理达到“GB/T 7911-2013”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗大球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，体积电阻≥1.1x109Ω）； ④由SGS检测部门或省级及以上权威检测单位，依据ISO 22196:2011检测标准测试，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值达到5.7，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值达到5.4，大肠杆菌测试结果抗菌活性值达到6.0，粪链球菌测试结果抗菌活性值达到2.6，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值达到4.1； ⑤通过SGS检测，采用“环境检测舱法检测与评估室内材料的挥发性有机化合物”的测试法，乙醛，甲醛，苯，氯苯，TVOC等36种化合物测试结果均为合格； ⑥台面按照GB/T 39600-2021甲醛释放量的检验依据，甲醛释放量≤0.013mg/m3； ⑦放射性检测要求：通过国家建筑工程材料质量检验检测中心或其他同类检测单位，依据GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的检测标准，放射性符合该标准中规定的A类装饰装修材料技术指标，放射性核素限量内照射指数与外照射指数检测结果均小于0.1。 |
| 实验室电气设备 | 实验楼层设置总配电箱柜，实验室内置配电箱，各回路接至各用电点，实验台和通风柜自带插座与其对接，部分实验室墙面设计单相及三相插座。部分房间内安装换气扇。 （一）低压配电： 本项目低压配电电压为380/220V，三相五线制。低压配电系统接地型式采用TN-C-S系统，电缆入户处设隔离离开关箱，做总等电位联接机重复接地，自入户隔离开关柜起，整个系统的中性线（N）与保护线（PE）分开不再合并，即户内采用TNS系统。 低压配电线路装设短路、过载、接地故障保护。 配电线路采用阻燃型电缆/电线。穿管敷设的一般配电分支线路采用普通型电缆/电线。 阻燃型电缆/电线的阻燃等级不低于B级。 （主体材料说明） 1、配电柜/箱 箱（柜）门应关闭严密，元器件及附件应安装位置正确、齐全、牢固、灵活适用，各部件具有足够的强度，焊点平滑、饱满、牢固，符合设计要求。 箱（柜）表面应洁净、无划痕、碰伤、腐蚀，箱内元器件附料必须是绝缘材料。 箱体颜色：本产品颜色甲方指定为。 箱体材料：采用国产哟组冷轧钢板； 门锁形式：配电箱可根据箱体的大小选择不同种的通用钥匙开锁； 2、电线电缆： 电缆：采用交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆； 电线：采用阻燃性聚氯乙烯绝缘电线。 3、插座 规格：二扁圆三扁插座 颜色：乳白 面板：pc塑料（防弹胶）面板 |
| 实验室给排水设备 | （一）给水设备 1、实验室室内生活给水管道，横管安装时宜有0.002~0.005的坡度向泄水装置。 2、实验室给水水管道上的阀门，DN≤50时用截止阀，DN＞50时用闸阀或碟阀。 3、管材选用：实验室室内生活给水管材选用PP-R给水管（管材压力等级：1.6MPa）；采用热烙焊接连接）； 4、管道试验压力：市政供水管网和户内给水支管，试验压力本工程为0.60MPa. 5、管道支架及管道补偿要求： ①尽量利用管道自然转弯补偿管道伸缩：直线管段（横干管，立管）较长时，每隔30m设金属波纹管伸缩器，补偿管道热胀冷缩。 ②给水主管安装管卡时，层高H≤5米每层设一个；层高H＞5米时每层设两个。 （二）排水设备 1、排水立管与排水管端部连接，宜采用45º斜三通或45º斜四通和顺水三通或顺水四通。排水立管与排水出管端部的连接宜采用两个45º弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90º弯头 2、实验水盆排水管与排水管横管垂直连接，应采用90º斜三通。 3、有实验水盆的房间内所有水盆必须自带或配备存水弯，其水封深度不少于50毫米。 管材选用：室内排水管（含接室外第一个检查井的出户管）管材采用；硬质聚氯乙烯（UPVC）管。排水管接口形式：硬质聚氯乙烯管采用溶剂（或粘胶）粘接。 |
| 实验室洁净系统 | （一）技术标准 1、符合实验室相关国家规范及标准要求； 2、实验区域应满足防水、易清洁要求； 3、风格明快，大方美观，富有现代感； 4、体现其人性化设计。 （二）技术要求 1、隔断吊顶结构：墙体和吊顶采用厚度为0.426mm的玻镁彩钢板，采用企口插入式，钢板：镀锌钢板，钢板厚度：0.426，夹心厚度：50mm。防火等级：A级，详细要求见清单参数。 2、地面：采用医用洁净PVC同质透心卷材无缝焊接耐腐蚀、耐磨塑胶地面，接缝焊接成一体，耐腐蚀，易清洁；厚度2mm，地面与墙体采用R50mm的圆弧连接。装修完毕，应符合室内空气质量标准（GB50325）。 3、门：手推门带闭门器，门体采用100mm厚铝蜂窝芯材机制板，饰面板0.6mm鞍钢彩涂板，门套采用喷塑铝合金鞘套。在关闭状态下应具有能维持房间内压力的密闭措施。规格尺寸详见清单；门锁为不锈钢内外连锁。 4、窗：根据平面具体情况，缓冲区与工作区相邻、工作区与外环境及相对房间后窗设洁净双层中空可视窗，规格参数详见清单。具有耐震性抗撞击隔音。 5、传递窗：按功能间规范要求设置传递窗，外型尺寸：600*600*600mm，电源AC200，50Hz；功耗0-0.06；，为304#不锈钢材质，机械连锁，内置20W紫外线消毒灯一只。 6、照明：按规范要求配置平板净化灯，不锈钢紫外线消毒灯；详细要求见清单。 7、送风系统：采用中效柜式送风机送风，从风机到送风口终端均用管道连接，管道密闭不漏气。在风机端安装中效空气过滤器。送风总管安装手动气密阀，在不送风时应处于关闭状态。新风口设置防虫防雨罩，带电动调节阀， 应高于室外地面2.5米，并位于排风口的上风侧宽敞位置，排风系统柜式排风机通过排风柱子进行排风，样品制备室排风前段配置高效过滤风箱，管道带止回阀防止气流倒流。 8、空调使用原有净化机组，配套部分舒适性挂机、四面出风天井机。 9、压力梯度要求：试剂准备室+20Pa，样品制备室-20Pa，核酸扩增室-20Pa，相邻相通房间压差不小于10Pa。在不同压力要求的相邻隔断上安装压差计，量程-60~60Pa。 10、主要技术指标： （1）高效过滤器泄漏率≤0.03﹪（过滤效率≥99.97﹪）。 （2）换气次数：≥12次/小时； （3）压差：相邻相通区域静压差绝对值≥10Pa。 （4）房间温度、相对湿度：温度18-26℃；相对湿度30-70﹪。 （5）噪声、照度：噪声≤65dB；照度：300-600Lx |
| 实验室送排风设备 | （1）风管及部件制安装的一般规定 1）中、低压系统镀锌钢板矩形风管板材厚度（mm） 风管长边尺寸b; 板 材 厚 度. b≤320; 0.5. 320<b≤450; 0.6. 450<b≤1000; 0.75. 2）、风管系统类别划分 系统类别; 系统工作压力; 密封要求. 低压系统; P≤500Pa; 接缝和接连管处严密. 中压系统; 500＜P≤1500Pa; 增加密封装置. 高压系统; P＞1500Pa; 全部采取密封打措施. 3）、风管风管支吊架最大间距 公称直径(mm); 200; 250; 320; 360; 400; 450; 500; 560; 630; 700. 支撑距离; 2.0; 2.0; 3.0; 3.0; 3.0; 3.0; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5. （2）风管质量的基本要求 风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定： 1）、风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂； 2）、矩形风管的允许漏风量应符合以下规定： 低压系统风管 ＱL≤0.1056P0.65 中压系统风管 QM≤0.0352P0.65 （3）风管安装的技术要求 1）、与有振动设备连接时应加装软接（帆布或塑料布）； 2）、风管穿墙体和楼板时要加金属套管保护，其钢板厚度应小于1．6mm，风管同金属套管之间应有5~10mm的间隙，。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵； 3）风管连接时法兰之间应垫入厚为10mm的软PEF棉，并粘贴好； 4）风管的连接长度，应按风管的壁厚、法兰与风管的连接方法、安装的结构部位和吊装方法等因素决定。为了安装方便，尽量在地面上进行连接，(直线段)一般可接至10～12 m长左右。在风管连接时，不允许将可拆卸的接口装设在墙内； 5）除风管制作保证其平整外，在安装过程仍要保证风管的平整，并防止在交叉施工中受到破坏。明装水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于5 mm；总偏差不应大于30 mm。明装垂直风管安装后不垂直度的允许偏差为每米不应大于5 mm；总偏差不应大于30 mm。 6）风管沿墙敷设时，管壁到墙面至少保留150 mm的距离，以便于拧法兰螺栓； 7）风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设； 8）风管与部件吊架的膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠，采用膨胀螺栓固定吊架时，必须根据所承受的负荷认真选用膨胀螺栓； 9）对于相同管径的吊架应等距离排列，但不能将吊架位置设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位；吊杆不宜直接固定在法兰上。 10）风管支撑距离不得低于国家标准； 11）支、吊架上的螺孔应采用机械加工，不得用气割开孔； 12）靠墙安装的垂直风管应用斜撑支架，不靠墙、柱穿楼板安装的垂直风管采用抱箍支架；水平风管支吊架的吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。 （4）风阀安装的技术要求 1）风管与阀门联接直线段采取地面组装，风阀安装前应做动作试验和性能进行检测，联接完毕对表面进行清洁，并关闭阀门，严防尘土杂物入内。 2）调节阀（止回阀）安装时，方向位置应正确；安装后再做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠。 3）手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手，应以顺时针方向转动为关闭，其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。电动、气动调节风阀的驱动装置，动作应可靠，在最大工作压力下工作正常。 4) 防火阀必须符合有关消防产品标准的规定，并具有相应的产品合格证明文件。 （5）风机安装 1）所有排风机要求安装在技术夹层内。 2）风机与风管采用帆布软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度为150 mm~300mm。为保证帆布软管在系统运转过程中不扭曲，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入； |

第四章  评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务方案、项目实施方案、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………………满分50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府

采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定：

①投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-20%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

投标人价格分 =                          　            ×50分

投标人评标报价金额

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分……………………………………………………………………………………………满分11分

技术参数全部满足采购需求，无负偏离的，得基本分11分。带“▲”的技术参数要求对比投标人提供的相关证明资料存在负偏离或未按要求提供证明资料的，每有1项扣2分；非“★和▲”号项技术参数每有1项负偏离的扣1分；11分扣完为止。（说明：标注“▲”的技术参数投标产品必须按要求提供相关证明资料，否则视为负偏离）。

3、售后服务方案分 …………………………………………………………………………………满分18分

（1）评标小组根据投标人提供售后服务方案中培训方案及售后服务人员的配备等内容进行综合评分：

一档（3分）：提供的配备的售后服务人员少，培训方案基本满足采购人的售后需求，其内容综合评定为差。

二档（6分）：配备售后服务人员和提供的培训方案都能满足采购人的售后需求，其内容综合评定为良。

三档（9分）：配备的售后人员多并配备了售后工程师，且提供培训方案优于采购人的售后需求，其内容综合评定为优。

注：售后服务人员需提供开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件加盖投标人单位公章。

（2）评标小组根据投标人的售后服务方案中保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、承诺服务响应时间、服务质量保障、应急处理方案等内容进行综合评分：

一档（3分）：售后服务方案基本满足采购人需求，售后服务承诺书中各项内容及措施缺乏针对性、合理性，总体内容相对较差。

二档（6分）：售后服务方案满足采购人需求，售后服务承诺书中各项内容及措施具有一定的针对性、合理性，承诺在桂林市区设置售后服务点。

三档（9分）：售后服务方案优于采购人需求，售后服务承诺书中各项内容及措施有较高的针对性、合理性。承诺在桂林市区设置售后服务点，且能更好的保障本地化技术维修服务。

4、项目实施方案分 …………………………………………………………………………………满分20分

（1）由评标小组针对投标人对本项目提供的平面设计图内容，进行综合评分：

一档（0分）：未提供设计图或未进行现场踏勘提供的设计图不符合现场实际情况的；

二档（4分）：进行了现场踏勘，所提供的设计图相对完整，能基本满足本项目实施需要；

三档（8分）：进行了现场踏勘，所提供的设计图完整切合实际情况，能很好满足本项目实施需要；

（2）由评标小组根据各投标人提供的安装及实施方案的完整性、可行性、实验室的现状、需求与现有设备相互搭配等内容，进行综合评分：

一档（4分）：提供的安装及实施方案整体内容不够完整，总体评价差。

二档（8分）：提供的安装及实施方案基本合理、可行，各技术指标较合理，整体内容基本完整，总体评价良，能满足采购人的要求。

三档（12分）：提供的安装及实施方案合理、严谨可行、各技术指标合理，整体内容完整，总体评价优，能较好的满足采购人的要求。

5、政策功能分………………………………………………………………………………………满分1分

（1）节能产品分（0.5分）

供应商响应产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（2）环境标志产品分（0.5 分）

供应商响应产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5 分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

6.综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

1.评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

2.评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

3.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方：                       （采购人）

乙方：                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条 合同标的及合同金额

| 项号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计（元）=数量×单价（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写） 	（￥ 	元）人民币。

第二条 质量保证

乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

质保期从货物通过验收之日起计算，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；不少于1年免费保修。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装， 以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第四条  交付

1.服务开始时间：合同签订之日起；服务地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

- 第五条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员， 并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七日内及时予以解决。

- 第六条	安装和培训

- 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

- 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点 。

- 第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物质保期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担

- 第九条  付款方式

- 按采购需求执行。

- 第十条  违约责任

1. 乙方所提供的服务质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方无故延期服务交付的，每天向甲方偿付违约合同金额1 %违约金，但违约金累计不得超过合同金额5%，超过10天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方不能按期付款的，每天向乙方偿付延合同金额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额5%。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

5. 其他违约行为按照合同金额额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十二条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由采购人承担；服务不符合要求的，鉴定费由中标人承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十三条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经本级政部门审批，并签订书面补充协议报本级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十四条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

- 第十五条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，采购人将合同原件壹份交采购代理机构，并于合同签订之日起柒个工作日内将壹份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

- 投标文件组成

- 一、资格性响应证明材料

二、商务、技术性响应及其他证明材料

- 资格性响应证明材料目录

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4.投标人相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）；

5.投标人相应完整有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）和建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）的企业资质证书和安全生产许可证复印件；项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件，以及专职安全员具备有效的安全生产考核合格证书（C类）；（必须提供）

6.投标人2021年度的有效财务审计报告复印件（注：1.若为新成立的企业，请根据实际情况提供。2、财务状况报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）（必须提供）；

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书（格式一）

致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                               年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件））（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）；

5.投标人相应完整有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）和建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）的企业资质证书和安全生产许可证复印件；项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件，以及专职安全员具备有效的安全生产考核合格证书（C类）；（必须提供）

6.投标人2021年度的有效财务审计报告复印件（注：1.若为新成立的企业，请根据实际情况提供。2、财务状况报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）（必须提供）；

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

- 二、商务、技术性响应及其他证明材料目录

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

3.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

4.项目实施方案（由供应商根据本项目货物采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件）（必须提供）

5.售后服务承诺书（由供应商根据本项目货物采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件）（必须提供）；

6.供应商自2020年1月1日以来同类业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、中标通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

7.项目人员配置一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】；

8、节能方面的证书复印件（如有，请提供）

9、环保方面的证书复印件（如有，请提供）

10、《中小企业声明函》（见附件）（除监狱企业及残疾人福利性单位外，如有，请提供）；

11、如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如供应商属于监狱企业的，则必须提供）；

12、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供）；

13、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

14、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

| 项号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合计 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）

2.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：供应商应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：

4.项目实施方案（由供应商根据本项目货物采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件）（必须提供）

附件：

项目实施方案（格式）

- 投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

5.售后服务承诺书（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（格式见附件）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.供应商自2020年1月1日以来同类业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、中标通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

7.项目人员配置一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件】

项目人员配置一览表（格式）

| 姓 名 | 年龄 | 在本项目拟任职务 | 执业或职业资格证 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

8、节能方面的证书复印件（如有，请提供）

9、环保方面的证书复印件（如有，请提供）

10、《中小企业声明函》（见附件）（除监狱企业及残疾人福利性单位外，如有，请提供）；

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日 期：

- 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11、如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如供应商属于监狱企业的，则必须提供）；

12、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供）；

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：

13.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）;

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）