广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：128排X线计算机断层扫描仪（128排CT）

项目编号：WZZC2022-G1-990201-ZYZB

采购人：梧州市中医医院

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2022年07月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  项目采购内容及要求	5

第三章  投标人须知及前附表	21

第四章  评标方法	39

第五章  政府采购合同（格式）	43

第六章  投标文件（部分格式）	52

第七章  附件	70

# 公开招标公告

128排X线计算机断层扫描仪（128排CT）（WZZC2022-G1-990201-ZYZB）

公开招标公告

项目概况

128排X线计算机断层扫描仪（128排CT）招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年08月09日 09：30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号： WZZC2022-G1-990201-ZYZB

项目名称：128排X线计算机断层扫描仪（128排CT）

预算总金额（元）：28000000.00

采购需求：

标项名称:128排X线计算机断层扫描仪（128排CT）

数量:1

预算金额（元）: 28000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购128排X线计算机断层扫描仪（128排CT）1套，用于全身扫描的临床应用和科研。（详见招标文件第二章）

最高限价（如有）：/

合同履行期限：签订合同之日起120天内。

本项目（否）接受联合体投标

备注：该货物已取得梧州市财政局的书面审核同意可以采购进口产品手续，允许进口产品投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人须持有食品药品监督管理部门颁发的有效证件（生产企业须持有《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须持有《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须持有《医疗器械经营许可证》）。

## 三、获取招标文件

时间：2022年07月20日至2022年07月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）

方式：潜在投标人在招标文件获取期限内登陆“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）免费申请获取并下载招标文件（如在操作过程中遇到问题或需技术支持，政府采购云平台咨询电话：400 881 7190）

售价(元)：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年08月09日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标（本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2022年08月09日 09：30

开标地点: “政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 本次公告于2022年07月20日在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西.梧州）、广西中意招标造价咨询有限公司网发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：梧州市中医医院

地  址：梧州市新兴二路142号

项目联系人：梁先生

项目联系方式：0774-2032661

2.采购代理机构信息

名  称：广西中意招标造价咨询有限公司

地  址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34楼

项目联系人：曹玲

项目联系方式：0774-2828000

# 第二章  项目采购内容及要求

说明：

1、采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合招标文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则报价无效。

4、投标人必须自行为其提供的产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

5、拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内以“★”标注产品的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台的证书查询结果和产品认证证书复印件并CA电子签章。

6、拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内非“★”标注的和《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台的证书查询结果和产品认证证书复印件并CA电子签章。

7、若投标产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）的名称若与招标文件的不一致，但该产品技术功能符合技术参数要求，在医疗用途上功能是一致的，请投标人在投标文件上加以说明。

8、带“★”为重要技术参数和要求，投标人必须满足或优于，否则投标无效；带“▲”技术参数里的要求，作为评标办法的重要依据。

9、该货物已取得梧州市财政局的书面审核同意，可以采购进口产品手续，允许进口产品投标。

采购内容及要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | CT系统： |
| 1 | 设备名称：128排X线计算机断层扫描仪（128排CT） |
| 1.1 | 设备数量：一套 |
| 1.2 | 设备用途：全身扫描的临床应用和科研型 |
| 1.3 | 制造厂商：投标人说明 |
| 1.4 | 设备型号：投标人说明 |
| ▲1.5 | 为保证设备稳定性，要求设备球管，高压发生器，探测器和设备生产厂家为同一品牌 |
| 1.6 | 提供中国国家医疗器械注册证（CFDA）证书复印件 |
| ★1.7 | 所提供的与设备相关的应用软件，必须提供医疗器械注册证或相关的合法证件 |
| ★1.8 | 所提供的配套设备属于医疗器械的，必须提供医疗器械注册证或相关的合法证件 |
| 2 | 主要技术规格 |
| 2.1 | 扫描机架 |
| 2.1.1 | 孔径：≥70cm |
| 2.1.2 | 驱动方式（电磁驱动或磁悬浮线性马达直接驱动或静音马达直驱） |
| 2.1.3 | 提供激光定位系统 |
| 2.1.4 | 机架激光定位灯精度：±1mm |
| 2.1.5 | 机架控制面板数量：≥4个 |
| 2.1.6 | 提供心电门控 |
| 2.1.7 | 机架冷却方式：风冷或油冷 |
| 2.1.8 | 提供滑环类型：低压滑环或其它 |
| 2.1.9 | 数据传输方式： 射频信号或激光传递。 |
| ▲2.1.10 | 球管焦点到机架等中心距离≤58cm |
| ▲2.1.11 | 球管焦点至探测器距离≤104cm |
| 2.2 | X线系统 |
| 2.2.1 | 高压发生器最大功率（KW）：≥100KW |
| ★2.2.2 | 球管热容量：≥7.5MHU |
| 2.2.3 | 球管散热率(KHU/min) ≥1500KHU/min |
| 2.2.3 | 球管最大功率( 非等效)：≥103KW |
| 2.2.4 | 球管管电压可选择档位数： ≥4档 |
| 2.2.5 | 球管电压最大输出（KV）：≥140KV |
| 2.2.6 | 球管电压最小输出（KV）：≤80KV |
| 2.2.7 | 球管最大管电流(mA）：≥900mA |
| 2.2.8 | 球管最小管电流(mA） ：≤ 10mA |
| 2.2.9 | 双焦点 ：提供 |
| 2.2.9.1 | 球管小焦点尺寸 ：≤ 0.7×0.8mm |
| 2.2.9.2 | 球管大焦点尺寸 ：≤ 1.2×1.4mm |
| 2.2.9.3 | 球管保证：全保≥12个月（无扫描病人例数及曝光次数限制，每一年内损坏免费更换新球管） |
| 3 | 探测器 |
| ★3.1 | 全新立体双层光谱解析探测器，Z轴覆盖范围≥40mm；新一代可拼接光波探测器或 双频等焦探测器，探测器 Z 轴宽度≥80mm；其他新型探测器，探测器 Z 轴宽度≥160mm |
| 3.2 | 探测器排数（排） ：≥128排 且 ≤320排（含2x64排） |
| 3.3 | 探测器物理总数(个）：≥80000个 |
| ★3.4 | 探测器最小物理单元宽度（mm)：≤0.625mm |
| ▲3.5 | 探测器数据采集系统(DAS)数据采样率(View/rot) ：≥4800View/rot |
| 4 | 扫描床 |
| 4.1 | 扫描床水平移动范围：≥2100mm |
| 4.2 | 扫描床最大水平移动速度：≥180mm/s |
| 4.3 | 扫描床垂直升降最高至：≥1000mm |
| 4.4 | 扫描床垂直升降最低至：≤650mm |
| 4.5 | 扫描床垂直升降幅度： ≥40cm |
| 4.6 | 扫描床精度最大承重：≥200Kg |
| 4.7 | 扫描床最大承重下的定位精度：±0.25mm |
| 4.8 | 提供扫描床控制脚踏开关 |
| 4.9 | 提供扫描床附件，包括头托、膝垫等扫描附件 |
| 4.1 | 隔室控制功能 |
| 4.11 | 患者激光定位及天眼系统 |
| 5 | 主机计算机系统 |
| 5.1 | 计算机主频（GHz）： ≥3.5GHz×4 或 2.6GHz×8 |
| 5.2 | 计算机内存（GB）： ≥32GB |
| 5.3 | 主CPU运算位数（位）：≥64位 |
| 5.4 | 硬盘容量（TB）：≥4TB |
| 5.5 | 图像存储量（512×512非压缩） ：≥450,000 |
| 5.6 | 操作台医用显示器 ：≥19英寸彩色医用专用液晶，分辨率≥1280X1024 |
| 5.7 | 显示器数量 ：≥2台 |
| 5.8 | 主机一体化光盘存储系统支持CD、DVD |
| 5.9 | 提供DVD存储格式 DICOM 3.0 |
| 5.1 | 提供主机多任务并行处理功能，包括扫描、重建、显示、图像传输、后处理、自动照相、打印 |
| 5.11 | 激光相机数字化接口 |
| 5.12 | 提供DICOM Modality Worklist |
| 5.13 | 提供自动语言提示功能 |
| 6 | 扫描参数 |
| ★6.1 | 最快全周扫描速度：≤0.27s/圈 |
| 6.2 | 螺旋扫描螺距最大范围：≥1.5 |
| 6.3 | 螺旋扫描最大扫描范围：≥1800mm |
| 6.4 | 单次连续螺旋扫描≥110秒 |
| 6.5 | 传输速率≥5.3GBit/秒 |
| 6.6 | 物理单扇区采集时间分辨率：≤135ms |
| ▲6.7 | 时间分辨率： ≤28ms |
| 6.8 | 扫描视野：≥50cm |
| 6.9 | 重建视野范围：≥50cm |
| 6.1 | 图像重建速度（512×512) ：≥40幅/秒 |
| 6.11 | 定位像最大长度： ≥1750mm |
| 6.12 | 高清图像重建矩阵：≥512×512 |
| ★6.13 | 超高图像重建矩阵：≥1024X1024 |
| 6.14 | CT值范围 ：-1024到+3071 |
| 6.15 | 提供迭代技术： iDose 4;或IRE（AIDR 3D Enhanced）云迭代技术；或全域迭代降噪重建（Admir3D） |
| 6.16 | 提供微辐射影像重建技术：iDose4 Premium，或First，或Admir3D或ClearView |
| 7 | 图像质量 |
| 7.1 | X-Y轴空间分辨率：≥16 Lp/cm |
| 7.2 | 密度分辨率 ：≤ 3mm |
| 7.3 | 常规图像噪声值：≤0.27% |
| 8 | 网络工作站系统，配置高速并行处理器，可以支持3位医师同时进行影像高级后处理，具备三维影像数据中心处理功能 |
| 8.1 | 客户端数量：≥3台 |
| 8.2 | 内存≥32GB |
| 8.3 | 主频≥3.5GHz |
| 8.4 | 硬盘总容量：≥3.6TB |
| 8.5 | 监视器（英寸LCD高分辨率彩显） ：提供19英寸LCD高分辨率彩显 或更高参数 |
| 8.6 | 提供所有接口（DICOM3.0） ，与主机一致 |
| 8.7 | 提供彩色打印接口，并能与工作站连接使用 |
| 8.8 | 提供工作站图像信息智能搜索平台 |
| 8.9 | 提供多任务自动处理 |
| 8.10 | 提供工作站与其他DICOM3.0影像设备（包括MR，DSA，DR，超声、AI系统）连接 |
| 9 | 临床应用功能 |
| 9.1 | 提供心脏成像 |
| 9.1.1 | 提供心电监护系统 |
| 9.1.2 | 提供前瞻性门控扫描技术 |
| 9.1.3 | 提供回顾性门控扫描技术 |
| 9.1.4 | 提供冠脉成像技术 |
| 9.1.5 | 提供心功能成像 |
| 9.1.6 | 提供心脏多扇区重建技术 |
| 9.1.7 | 心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳 |
| 9.1.8 | 提供主控台心电图显示和保存功能 |
| 9.1.9 | 提供全自动心脏分析软件 |
| 9.1.9.1 | 提供全自动心脏成像软件包 |
| 9.1.9.2 | 提供心脏全自动分析 |
| 9.1.9.3 | 提供冠状动脉树自动提取 |
| 9.1.9.4 | 提供冠状动脉名称自动标识 |
| 9.1.9.5 | 提供冠状动脉长度 |
| 9.1.9.6 | 提供冠脉横断面积测量 |
| 9.1.9.7 | 提供冠脉狭窄度测量 |
| 9.1.9.8 | 提供冠脉管腔体积测量 |
| 9.1.9.9 | 提供冠脉平均直径测量 |
| 9.1.9.10 | 提供冠状斑块彩色编码定性分析 |
| 9.1.9.11 | 提供计算斑块实体的区域和全局数量 |
| 9.1.9.12 | 提供冠状动脉搭桥及支架显示和分析 |
| 9.1.9.13 | 提供类血管内超声功能 |
| 9.1.9.14 | 提供心脏彩色显示 |
| 9.1.9.15 | 提供自动/手动ECG心电编辑功能 |
| 9.1.9.16 | 提供早搏校正功能 |
| 9.1.9.17 | 提供心功能自动分析软件 |
| 9.1.9.18 | 提供自动探测心腔 |
| 9.1.9.19 | 提供自动测量射血分数 |
| 9.1.9.20 | 提供自动心肌功能分析 |
| 9.1.9.21 | 提供钙化积分软件 |
| 9.1.9.22 | 提供心肌能量灌注分析功能 |
| 9.1.9.23 | 心脏肿瘤的多参数评估 |
| 9.2 | 提供双能能谱成像：提供双层立体探测器能量技术; 或提供高低KV扫描双能量功能；或提供弹性能谱成像技术（AccuMatter） |
| ▲9.2.2 | 提供双能量成像扫描视野≥50cm |
| ▲9.2.2.1 | 提供双能量最快全周扫描速度：≤0.27s/圈 |
| 9.2.3 | 提供双能量扫描功能 |
| 9.2.3.1 | 提供能重建出单能量图像 |
| 9.2.3.2 | 提供能重建出能谱曲线 |
| 9.2.3.3 | 提供能重建基物质图像 |
| 9.2.3.4 | 提供虚拟平扫技术 |
| 9.2.3.5 | 提供能谱肺扫描专用软件 |
| 9.2.3.6 | 提供能谱结石分析功能 |
| 9.2.3.7 | 提供能谱钙化斑块评估功能 |
| 9.2.3.8 | 提供能谱痛风分析功能 |
| 9.2.3.9 | 提供能谱脑出血定性分析功能 |
| 9.2.3.10 | 双能量单keV能谱级≥161级 |
| 9.2.3.11 | 具备同时使用单keV图像与专用金属伪影技术结合：提供OMAR或SEMAR或Amast，共同作用去除金属伪影的功能 |
| 9.2.3.12 | 具备160keV以上物质能量曲线绘制功能 |
| 9.2.3.13 | 具备0～50等效原子序数显示以及成像功能 |
| 9.2.3.14 | 具备虚拟平扫图像成像分析功能 |
| 9.2.3.15 | 具备碘密度图像分析功能 |
| 9.2.3.16 | 具备无水碘含量图像分析功能 |
| 9.2.3.17 | 具备肺栓塞碘剂灌注成像功能 |
| 9.2.3.18 | 具备肺栓塞血管显示功能 |
| 9.2.3.19 | 具备结石定性，定量分析功能 |
| 9.2.3.20 | 具备脑出血继发出血评估功能 |
| 9.2.3.21 | 具备钙化斑块评估功能 |
| 9.2.3.22 | 具备能量成像散点图分析功能 |
| 9.2.3.23 | 具备能量成像直方图分析功能 |
| 9.2.3.24 | 具备能量成像能谱曲线图分析功能 |
| 9.2.3.25 | 具备肿瘤瘤体碘含量评估功能 |
| 9.2.3.26 | 在能量扫描与常规扫描条件下都可以实现依据患者体型的管电流自动调节 |
| 9.2.3.27 | 具备心肌能量灌注分析功能 |
| ▲9.2.3.28 | 心肌能量灌注扫描时间分辨率≤27ms |
| 9.2.3.29 | 能量灌注成像同时获得冠脉结构、狭窄分析数据 |
| 9.2.3.30 | 能量灌注成像同时获得斑块定性定量评估信息 |
| 9.2.3.31 | 提供心肌能量灌注定量以及定性评估功能 |
| 9.2.3.32 | 心肌彩色编码显示 |
| 9.2.3.33 | 提供心肌活性定量评估 |
| 10 | 血管分析 |
| 10.1 | 高级血管量化分析功能 |
| 10.2 | 血管拉直分析功能 |
| 10.3 | 高级血管自动量化分析功能 |
| 10.4 | 自动探测分析血管 |
| 10.5 | 血管狭窄测量分析功能 |
| 10.6 | 全自动骨骼血管分离功能 |
| 10.7 | 智能重叠组织选择性切割功能 |
| 10.8 | 全自动血管解剖识别功能 |
| 10.9 | 随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能 |
| 10.10 | 全自动血管分析功能 |
| 10.11 | 全自动血管狭窄评估功能 |
| 10.12 | 躯干、四肢自动去骨、血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 |
| 10.13 | 后颅窝伪影校正功能 |
| 10.14 | 自动脑出血量定量分析功能 |
| 10.15 | 头颅自动去骨功能 |
| 10.16 | 全自动头颅血管解剖识别 |
| 10.17 | 全自动头颅血管分析功能 |
| 10.18 | 头颅自动去骨、头颈部血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 |
| 10.19 | 自动多平面成像功能 |
| 10.20 | 高级容积漫游功能 |
| 10.21 | 电影浏览软件包 |
| 10.22 | 一键式多功能图象处理 |
| 10.23 | 一键式VR图象阈值转换 |
| 10.24 | 一键式CTA去骨功能 |
| 10.25 | 自动一键式去骨CT血管重建 |
| 10.26 | 评价和测量分析血管功能 |
| 10.27 | 分析数据至少含概：血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积等 |
| 11 | 肺部分析 |
| 11.1 | 肺部成像优化功能 |
| 11.2 | 肺纹理增强功能 |
| 11.3 | 肺函数成像种类≥8种 |
| 11.4 | 低剂量肺普查功能 |
| 11.5 | 自动相关层面图像显示功能 |
| 11.6 | 照相功能 |
| 12 | 心脏成像软件包 |
| 12.1 | 心脏一站式成像功能，具备一次扫描同时实现冠脉血管狭窄分析，斑块成分能量分析，斑块破裂风险预测，心肌活性能量分析功能 |
| 12.2 | 心脏180度采集成像 |
| 12.3 | 心电门控扫描系统（含机架内置心脏门控装置） |
| 12.4 | 心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳 |
| 12.5 | 心电门控重建系统（有多扇区重建） |
| 12.6 | 心脏多扇区重建技术 |
| 12.7 | 主控台能显示和保存心电图信息 |
| 12.8 | 心电图信息和图像同步显示 |
| 12.9 | 后处理软件自动嵌入心电图 |
| 12.10 | 成像窗自动校准，适应心率不齐病人的心脏采集（如房颤） |
| 12.11 | 前瞻性门控扫描自动识别并规避异常心律 |
| 12.12 | 50cmFOV前门控扫描 |
| 12.13 | 一站式大视野大范围低剂量筛查 |
| 12.14 | 一体化心电门控 |
| 12.15 | 回顾性门控采集重建技术 |
| 12.16 | 前瞻性门控扫描技术 |
| 12.17 | 扫描剂量门控调制 |
| 12.18 | 三维锥形束算法心脏重建 |
| 12.19 | 4D心脏电影重建 |
| 12.20 | 心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件 |
| 12.21 | 心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别） |
| 12.22 | 零点击冠脉自动分析功能 |
| 12.23 | 冠脉树全自动分离提取功能 |
| 12.24 | 冠脉钙化分数评估分析功能 |
| 12.25 | 冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能 |
| 12.26 | 冠脉多维分析功能 |
| 12.27 | 冠脉狭窄率自动测量评价功能 |
| 12.28 | 心脏图像滤过技术 |
| 12.29 | 冠脉硬化斑块定性 |
| 12.30 | 斑块彩色编码定性定量诊断 |
| 12.31 | 冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能 |
| 12.32 | 心脏彩色透视 |
| 12.33 | 类DSA显示功能 |
| 12.34 | 冠脉多背景显示≥5种 |
| 12.35 | 心脏四腔位自动成像功能 |
| 12.36 | 心脏四维评价功能 |
| 12.37 | 心功能分析功能包 |
| 12.38 | 心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数 |
| 12.39 | 左、右心室功能分析 |
| 12.40 | 左、右心房功能分析 |
| 12.41 | 选定的心动周期，左右心房、左右心室四腔容积相位曲线显示 |
| 12.42 | 自动识别舒张末期和收缩末期 |
| 12.43 | 心肌供血冠脉分布立体彩色地形图 |
| 12.44 | 左心室及瓣膜运动评价 |
| 12.45 | 左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像 |
| 12.46 | 左心室运动功能图评价 |
| 12.47 | 左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化图量化显示数值 |
| 12.48 | 左心室射血分数功能图评价数值 |
| 12.49 | 冠脉球形显示成像功能 |
| 12.50 | 冠脉三维地图和二维地图功能 |
| 12.51 | 自动/手动ECG心电编辑功能 |
| 12.52 | 室性早搏校正功能 |
| 12.53 | 房性早搏校正功能 |
| 12.54 | 二联律校正功能 |
| 12.55 | 房颤心律校正功能 |
| 12.56 | 心电基线漂移校正功能 |
| 12.57 | 心脏解剖分离、提取、测量、心功能分析同步后台预处理功能 |
| 12.58 | 左右心房定量分析 |
| 12.59 | 左右心室定量分析 |
| 12.60 | 心脏三维解剖彩色编码图 |
| 12.61 | 全自动心耳去除功能 |
| 12.62 | 自动探测舒张末期 |
| 12.63 | 自动探测收缩末期 |
| 12.64 | 室壁增厚度三维彩色编码图 |
| 12.65 | 冠脉魔镜技术，在常规高清显示冠状动脉的钙化斑块及支架结构基础上，进一步突出显示钙化或支架的细节结构 |
| 12.66 | 魔镜可根据需要移动、扩大、缩小或隐藏 |
| 13 | 灌注分析 |
| 13.1 | 高级体部灌注分析 |
| 13.2 | 高级神经灌注分析 |
| 13.3 | 光谱肿瘤定量评估 |
| 13.4 | 光谱肿瘤转移分析 |
| 13.5 | 光谱肿瘤物质成分分析 |
| 14 | 智能量体成像平台 |
| 14.1 | 减少66%的鼠标点击需要，提高24%扫描效率 |
| 14.2 | 针对成人尺寸和体重的参考值数量≥3个 |
| 14.3 | 针对儿童尺寸和体重的参考值数量≥7个 |
| 14.4 | 针对婴儿尺寸和体重的参考值数量≥1个 |
| 14.5 | 自动探测肝脏、头颈部等器官所在区域，并从器官特点和诊断需要自动优化设置该区域扫描条件 |
| 14.6 | 扫描方案个性化设置并可密码保护 |
| 14.7 | 同机型扫描方案可共享 |
| 14.8 | 根据登记扫描部位自动匹配扫描方案 |
| 14.9 | 复查患者自动匹配扫描方案及图像，并进行对比分析 |
| 14.10 | 单个患者多部位扫描可一次性选择复合扫描方案，减少90%点击率 |
| 14.11 | 扫描同时可自动重建MPR,MIP,VR等图像，并自动保存、自动传输 |
| 14.12 | 扫描同时自动排版、照相功能 |
| 14.13 | 扫描同时自动高级软件分析 |
| 14.14 | 扫描完成后自动进行高级软件预处理 |
| 14.15 | 自动优化扫描时间（自动优化pitch、Rotation time、collimation等扫描参数） |
| 14.16 | 扫描标尺功能图形化、并可在图标上任意调整（呼吸音长短、扫描延迟时间、扫描时长等） |
| 14.17 | 根据患者体重自动匹配扫描参数（Kv、mAs、pitch、Rotation time、collimation等） |
| 14.18 | 提供可量化的剂量指数（DRI），任何Kv条件下可自动匹配mAs，保证图像质量 |
| 14.19 | 可同时应用Z轴及X、Y轴自动剂量调制 |
| 14.20 | 隔室操作自动校正体位功能 |
| 15 | 冠脉CTA影像智慧后处理分析平台 |
| 15.1 | 智能心脏采集技术 |
| 15.2 | 影像自动导入：自动进行图像处理，并输出可供DICOM图像查看模块显示的图像序列数据。 |
| 15.3 | 影像数据管理：心脏冠状动脉容积重建数据，血管内腔曲面重建影像数据，血管内腔探针重建数据，血管内腔拉直重建数据。 |
| 15.4 | 血管VR智能重建：具备 |
| 15.5 | 血管分割、自动血管及中心线提取：具备 |
| 15.6 | 实现SCCT指南18段冠脉分段智能识别和血管智能命名：具备，支持现场演示 |
| 15.7 | 实现多序列图像联动显示（原始断层图像+探针图+拉直图像+CPR）：具备 |
| 15.8 | 系统的专用服务器采用塔式服务器硬件，DW主机系统基于 GPU+CPU架构 |
| 15.9 | GPU数量≥2卡 |
| 15.10 | 操作系统：≥64位系统配置 |
| 15.11 | 硬盘配置：SSD，≥4TB |
| 15.12 | 智慧血管分割提取组件：具备 |
| 15.13 | 智慧末梢血管智能识别组件：具备 |
| 15.14 | 智慧多模态大数据联动分析组件：具备 |
| 15.15 | 冠脉起源和分布优势型智能判断：具备 |
| 15.16 | 实现基于CAD-RADS指南的冠脉结构化报告：具备 |
| 15.17 | 实现自动化胶片打印：具备 |
| 16 | 人工智能医学辅助诊断系统 |
| 16.1 | CTA AI医学辅助诊断系统 |
| 16.2 | 提供影像列表管理，包含数据拉取、搜索、排序等功能，并进行血管识别：提供 |
| 16.3 | 提供给影像阅片功能，可调节窗宽窗位，并对病灶含动脉瘤进行检出标记，中心线显示控制，并提供多种roi测量工具：提供 |
| 16.4 | 血管CT影像智能重建模块，提供自动去骨，血管轮廓识别和血管命名。提供vr图及动脉瘤的标注测量：提供 |
| 16.5 | 一键生成结构化报告，并提供报告复制，编辑打印下载功能：提供 |
| 16.6 | 胶片打印功能：提供 |
| 16.7 | 影像数据传输功能：可以连接医院所有CT、PACS系统传输影像数据，医生阅片终端≥10个：提供 |
| 17 | 配套设备 |
| 17.1 | 双筒高压注射器：一体式，注射头显示屏，双马达驱动系统，自动追踪，推杆连接活塞，自动针筒就位，自动吸药功能，自动排气，针筒位置自动探测功能，针筒安装无方向性，推杆自动回缩，控制屏，触摸显示器操作，中文操作界面，注射容量 1-200ml，1ml增量，注射速度0.1-10mL/s，0.1mL/s增量，安全压力预设 最高压力≥325psi，同时注射造影剂和盐水，精准合成药物，辐射剂量管理软件接口，实现与辐射剂量管理软件的信息互联，针筒容量（造影剂、盐水）200ml一次性无菌空针筒，2个针筒空气提示功能，针筒加热功能，半导体加热套，针筒安装 无方向性，具备设备的升级能力等：提供 |
| 17.2 | CT穿刺桥架定位仪：红外线定位，体部固定支架、CT专用床板、人体定位垫穿刺模板：提供 |
| 17.3 | 心电监护仪：双屏显示、有创血压监测：提供 |
| 17.4 | 除颤仪：提供 |
| 17.5 | 吸痰器：提供 |
| 17.6 | 医用抢救推车：提供 |
| 17.7 | 大容量造影剂恒温柜：提供 |
| 17.8 | 提供射线防护用品4套（成人3套、儿童1套），铅帽4顶，铅围脖4件，铅眼镜4付，铅长方巾4件。）（需提供防护检测报告）：提供 |
| 17.9 | 铅玻璃屏风1件（需提供国家防护检测报告）：提供 |
| 17.10 | 27寸彩色医用双屏专业显示器4套 ： 屏幕 尺寸27英寸，分辨率≥3840×2160 ，像素大小0.1554 mm，对比度≥1000：1 ，视角≥178，响应时间 16ms，亮度 ≥800 cd/m2，操作按键，隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命，提供实物照片，局部增亮，具备一键打开局部增亮功能。 灯箱功能 显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示或者左右半屏显示）。 双屏显示，两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，亮度恒定技术，内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定。 显卡，专业显卡，DP信号输出≥3路，显存≥2G，原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持。 |
| 17.11 | 高性能电脑4套：英特尔i7、32G内存、8TB硬盘、独立显卡：提供 |
| 17.12 | 激光双面打印扫描一体机4套，能打印A3，A4，A5规格的纸张：提供 |

备注：本项目所属行业为工业

二、商务条款

1、投标报价包含但不限于货物（含标准配件、配套维修工具等）、装卸费、运费、安装调试、售后服务、人员培训、验收费、税金及其它所有费用的总和，如涉及原旧设备拆移的，报价也包含旧设备的拆移。

2、签订合同时间:自中标通知书发出之日起15日内与采购人签订采购合同，延期自误。

3、交货时间（安装、调试、培训、验收完）：签订合同之日起120天内。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、中标人所提供的货物必须是全新、未使用的且是在近2年内生产的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

6、CT整机保修（包括但不限于球管、高压发生器、探测器）：3年,从验收合格之日起计算， 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，出现故障，须派出有相应资格的技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件如期供应。

7、设备如有需要，需配备与之相适应的不间断稳压电源（UPS），保障特殊断电情况下设备的临时电源供应，费用包含在报价中。设备所用软件需提供终身免费升级。

8、包装和运输

（1）中标人在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中文使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（2）货物的运输方式：由中标人自行安排。

（3）中标人负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。

9、履约验收方案：

（1）出厂检验：中标人交货前应对产品作出全面检查和对包含但不限于货物的中文装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证、医疗器械注册证及医疗器械登记表、生产许可证、经营许可证等验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交给采购人。

（2）到货检验：中标人将货物运达约定的交货地点后，采购人和中标人双方应在7日内对中标人提交的货物依据招标文件要求、投标文件响应和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，中标人不得拒绝和延误。投标产品为进口货物的，验收时须提供合法进口手续有效证明，否则不给予验收。

（3）安装调试检验：采购人对中标人提供的货物在使用前进行安装调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构及专家参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由中标人承担。

11、设备如有需要，中标人需免费完成与医院相关设施设备及系统的对接服务。

12、付款方式：中标人交付、安装，调试并经验收合格后30日内，向采购人开出合同总额100%的合法发票，采购人收到发票后30日内向中标人支付合同总额60％的款项。合同金额的35%在签订合同后一年内分期付清，余下5%合同尾款在质保期满、货物不存在质量问题且供应商不存在其他违约情形之日起一个月内付清（无息）。

13、售后服务要求：

（1）按厂家承诺进行；（2）免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。按项目的实际需求须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；（3）接故障通知2小时内响应，4小时内给予答复，24小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。（4）提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。⑸提供设备维护手册、维修手册、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、等维护维修必需的材料和信息。（交货时提供）⑹负责免费完成设备的控评和验收报告，免费配合医院完成设备办证工作。

14、培训：设备运行正常，中标人需提供安排采购人指定的4名放射工作人员，到使用同型号设备的省内外三甲综合医院2个月培训，2年6次现场临床高级培训，前述培训产生的费用由中标人负责。

15、在“采购内容及要求”中约定的其他要求。

# 第三章  投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：128排X线计算机断层扫描仪（128排CT） 项目编号： WZZC2022-G1-990201-ZYZB 采购内容及要求：采购128排X线计算机断层扫描仪（128排CT）1套，用于全身扫描的临床应用和科研。（详见招标文件第二章） 采购预算（元）：28000000.00 最高限价（如有）：/ 采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.2.1 | 采购人 | 采购人：梧州市中医医院 地 址：梧州市新兴二路142号 联系人及电话：梁先生，0774-2032661 |
| 3 | 1.2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34楼 联系人及电话：曹玲 0774-2828000 |
| 4 | 1.2.3 | 监督管理部门 | 梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434） |
| 5 | 2.1 | 合格的投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：投标人须持有食品药品监督管理部门颁发的有效证件（生产企业须持有《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须持有《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须持有《医疗器械经营许可证》）。 |
| 6 | 11.1 | 投标文件的上传和提交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子标），投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政府采购云平台”。 |
| 7 | 12 | 投标报价 | 投标人必须就《项目采购内容及要求》中所有的项目和服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（报价方案是唯一确定的，否则将被视为无效投标。） |
| 8 | 13.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 14.1 | 投标保证金 金额及交纳方式 | 1、提交金额（人民币）：贰拾捌万元整（￥280000.00） 2、提交方式：银行转账、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 3、以银行转账或网上支付等方式提交投标保证金的，从对公账户转账，并应于投标截止时间前交至以下账户，请务必在用途或备注栏注明事由“项目编号+投标保证金”字样。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 4、以支票、汇票、本票或保函等方式提交投标保证金的，应于投标截止时间前将票据或保函原件邮寄到广西中意招标造价咨询有限公司。票据或保函原件应当密封包装并在包装上注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”，邮寄相关信息详见招标公告采购代理机构联系方式。本项目拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标人自行承担。 5、备注：如投标人需开具收据的，请在开标会结束后自行联系广西中意招标造价咨询有限公司财务部开具投标保证金收据。 |
| 10 | 16.1 | 投标截止时间 | 1、投标截止时间：北京时间2022年08月09日 09：30 |
| 11 | 18.1 | 开标时间 开标地点 | 1、开标时间：北京时间2022年08月09日 09：30 2、开标地点：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）在线开标。（本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） |
| 12 | 20.2 | 评标委员会 组成 | 评标委员会组成：7人 |
| 13 | 22．4 | 评标方法 | 综合评分法（详见第四章） |
| 14 | 28 | 履约保证金 | 1、提交金额和形式：本项目履约保证金为人民币贰拾捌万元整（￥280000.00），以转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。如投标人采用转帐方式支付投标保证金的可由投标保证金自动转成。 2、退还：自项目验收合格之日起4个工作日内，中标人按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后4个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给中标人，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 3、如中标人为小微型企业的，免于收取履约保证金。 |
| 15 | 29 | 政府采购合同签订 | 1、自中标通知书发出之日起15日内签订合同，延期自误。 2、政府采购合同自签订之日起2个工作日内，中标人必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认。 |
| 16 | 32 | 服务收费 | 相关费用：由中标人向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标评审费。 |
| 17 | 35 | 政府采购政策 | 根据项目的性质相应落实政府采购政策： 1、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 2、《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 3、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号） 4、《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号） 5、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号） 6、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购品目清单 7、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购品目清单 8、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号） 9、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） 10、关于印发《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（(桂财采〔2022〕30号) |
|  |  | 现场踏勘 | 1、如投标人认为需要现场踏勘的，请自行踏勘。在现场踏勘的过程中，投标人的费用和非采购人的原因所造成的投标人的人身伤亡、财物或其它损失，采购人概不负责。 2、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 3、投标人应对项目现场现状进行充分了解，不能在中标（成交）后再对场地现场提出异议，不能以场地存在瑕疵为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求，或拒绝签署合同书或拒绝履行所约定的各项义务。 |
|  |  | 本项目所属行业 | 工业 |
| 18 | 在线电子投标响应（电子投标）说明 1、本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。投标人在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 2、投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。 3、投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 4、投标人通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件由投标人自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端）。 5、因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或投标失败等后果由投标人自行承担。 6、投标文件递交截止时间后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各投标人须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认投标人自动放弃投标。 |
| 19 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |

投标人须知

# 一、总则

## 1．适用范围、定义

1.1适用范围

1.1.1项目概况：见本章须知前附表第1项。

1.1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本章须知前附表第2项。

1.2.2“采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，见本章须知前附表第3项。

1.2.3“监督管理部门”见本章须知前附表第4项。

1.2.4“供应商/投标人”是指响应本项目招标、参加投标竞争的法人、其他组织。按招标公告要求获取招标文件称为“潜在供应商/潜在投标人”；提交投标文件并参加投标称为“供应商/投标人”；经法定程序确定中标的投标人称为“中标供应商/中标人”

1.2.5“货物”是指投标人生产或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及招标文件规定的其它服务。

1.2.7“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”是指中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西.梧州）、广西中意招标造价咨询有限公司网上发布。

1.2.8“投标文件”是指投标人根据招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性投标文件。

1.2.9本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章，本项目所涉及CA电子签章可替代公章。

1.2.10本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当投标人是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当投标人是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当投标人是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人或主要负责人；当投标人是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者。自然人是指年满18岁有民事行为能力的人。

1.2.11本文件中描述投标人代表的“签字（签名）”是指投标人的法定代表人或其授权委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

1.2.12本文件中描述的“复印件”，是指原件的影印件或原件的扫描件。

1.2.13标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

## ★2．合格的投标人

2.1投标人资格要求：见本章须知前附表第5项。

2.2关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

## 3．投标费用

3.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 4．特别说明

4.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

4.2投标人在政府采购活动中提供虚假材料的，其投标文件将被拒绝而作为无效处理。如中标后发现的，投标人须依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。采购人同时将相关情况上报政府采购监督管理部门。

4.3本项目不允许转包，不可以分包。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。投标人如发现招标文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见招标公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   招标文件

## 6．招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

第一章  公开招标公告

第二章  项目采购内容及要求

第三章  投标人须知及前附表

第四章  评标方法

第五章  政府采购合同（格式）

第六章  投标文件（部分格式）

第七章  附件

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2采购人或者采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布延期公告。

7.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为投标人已收到该通知。投标人未及时关注政府采购信息发布媒体上的通知文件造成的损失，由投标人负责。

# 三   投标文件的编制

## 8．投标文件编制基本要求

8.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任，须无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），承诺并履行招标文件中各项条款规定及要求。投标人未按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被视为无效投标文件。

8.3投标人对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及投标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.4如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由投标人自行承担。

8.5投标人自编目录及页码。

## 9．投标文件的文字及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

9.2除技术要求中另有规定外，本招标文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定的度、量、衡标准计量单位。

## 10．投标文件的组成

★10.1投标文件由以下文件组成，部分文件格式见第六章要求。投标人应按下列要求编写和提供，应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。以下文件均必须加盖CA电子签章。

一、报价文件（1～2项必须提供）

1、开标一览表（按招标文件第六章格式提供）

2、投标报价明细表（按招标文件第六章格式提供）

3、中小企业声明函（如有, 按招标文件第六章格式提供）

4、残疾人福利性单位声明函（如有, 按招标文件第六章格式提供）

5、监狱企业的证明文件（如有）

二、资格资信证明文件（以下第1～11项必须提供）

1、投标声明书（按招标文件第六章格式提供）

2、法定代表人(负责人)身份证明书（并附第二代身份证正面、背面扫描件或其他电子文件，证件有效并与投标人主体资格证明中的法定代表人(负责人)相符）

3、授权委托书（并附委托代理人第二代身份证正面、背面扫描件或其他电子文件，如授权委托代理人参加投标时则必须提供）

4、投标保证金声明（按招标文件第六章格式提供）

5、获取招标文件记录（政采云平台成功获取招标文件截图）

6、投标人主体资格证明文件（如是企业、个体工商户，提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本；如是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；以上须提供扫描件或其他电子文件。）

7、投标人财务状况报告（提供经审计的2021年度财务报告；或提供自投标截止前半年内银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（如投标人为法人的须提供由基本账户出具的资信证明）；以上须提供扫描件或其他电子文件。）

8、投标人缴纳税收证明材料（提供自投标截止前半年内任意一个月或以上税务部门出具的缴纳税费的凭据或无欠税证明；无纳税记录的，提供税务部门相应文件证明依法纳税或依法免税；新成立不足一个纳税周期的提供承诺书说明无欠税情况；以上须提供扫描件或其他电子文件。）

9、投标人缴纳社会保障资金证明材料（提供自投标截止前半年内任意一个月或以上社保部门出具的收据或社会保险缴纳清单；或提供自投标截止前半年内任意一个月或以上税务部门出具的社保完税凭证或缴费证明；不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；新成立不足一个缴费周期的出具情况说明；以上须提供扫描件或其他电子文件。）

10、投标人持有食品药品监督管理部门颁发的有效证件：如投标人为生产企业的，必须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；如投标人为经营企业的，经营第二类医疗器械的必须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（复印件），经营第三类医疗器械的必须提供《医疗器械经营许可证》（扫描件或其他电子文件）

11、投标产品医疗器械注册证扫描件或其他电子文件。（投标产品属于二类和三类医疗器械的需要提供，若投标产品属于一类医疗器械的需提供第一类医疗器械备案凭证）

12、招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为需要提供的资格证明文件。

三、商务文件（1～3项必须提供，其它由投标人根据自己情况自行提供。）

1、投标函（按招标文件第六章格式提供）

2、商务条款响应/偏离表（按招标文件第六章格式提供）

3、售后服务方案(格式自拟，投标人根据项目采购需求拟定)

4、生产厂家资质证明文件、证明货物和手续合格性和符合招标文件规定的证明文件（如由生产厂家提供的文件须加盖生产厂家公章。由投标人视自身情况自行提交。）

5、投标人资信评分证明材料（由投标人视自身情况自行提交）

① 节能环保、自主创新等方面的证明文件扫描件或其他电子文件。

② 简介及经营状况（包括综合实力、企业规模和信誉及有效证明）。

③有关企业业绩、信誉、荣誉证书及获奖资料等扫描件或其他电子文件。

④ 质量管理和质量保证体系等方面的认证证书扫描件或其他电子文件。

四、技术文件（1～2项必须提供，其它由投标人根据自己情况自行提供。）

1、技术要求响应/偏离表（按招标文件第六章格式提供）

2、产品配置清单（格式自拟）

3、证明货物和手续合格性的证明文件：生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；产品样本、使用保养说明书、图纸、货物制造检测标准等技术资料；产品注册证、产品认证、检测报告、鉴定证书、产品获奖证书等。

4、投标人认为需要提供的其它资料（如有，由投标人根据自己实际情况提供）

★10.1投标文件的编制：

10.2.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

## ★11．投标文件的份数：

11.1投标文件的份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

11.2电子加密投标文件的解密：

在投标时间截止后将向参与投标的投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

## ★12．投标报价

12.1投标报价：投标人必须就第二章“采购内容及要求”中提及的所有内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。只允许投标人递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。

12.2投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

12.3投标人的投标报价是履行合同的最终价格。应包括“第二章采购内容及要求”的内容、责任范围以及合同条款规定的价格。对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.4投标人应按《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格。如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

① 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

②投标报价包含但不限于货物（含标准配件、配套维修工具等）、装卸费、运费、安装调试、售后服务、人员培训、验收费、税金及其它所有费用的总和，如涉及原旧设备拆移的，报价也包含旧设备的拆移。投标人漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标文件将视为无效。

12.5本项目不接受有任何选择的报价，每一项分项内容只允许有一个报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的报价，将被认为是非实质性响应而作为无效投标文件处理。

12.6投标人所填报的产品内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在投标报价中，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

## 13．投标有效期

★13.1投标有效期：见本章须知前附表第8项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后4个工作日内无息退还。同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14．投标保证金

★14.1投标保证金金额及交纳要求：见本章须知前附表第9项。投标保证金作为投标文件的组成部分。未按规定交纳投标保证金或未提供相关递交证明的，将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

14.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起4个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起4个工作日内退还落标投标人的投标保证金。中标人的投标保证金自动转为履约保证金，如中标人为小微型企业，免于收取履约保证金，采购代理机构将于中标人和采购人签订政府采购合同4个工作日内无息原额退还其投标保证金。

14.4如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还投标保证金。

14.5有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2） 投标人在政府采购活动中提供虚假材料的；

（3） 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4） 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5） 中标人违反招标文件规定，将中标项目转让给他人；

（6） 招标文件规定的其他情形。

# 四   投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

## 15．投标文件的上传和提交

15.1 投标文件的上传和提交：见本章须知前附表第6项。

## 16．投标截止时间、开标时间和地点

16.1投标截止时间：见本章须知前附表第10项

16.2开标时间和地点：见本章须知前附表第11项

## 17．投标文件的修改、撤回和解密：

17.1投标人应当在投标时间截止前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.2电子加密投标文件的解密：在投标时间截止后将向参与投标的投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

# 五   开标、评标

## 18．开标

18.1开标时间和地点：见本章须知前附表第11项。

18.2投标人不足3家的，不得开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.3开标程序：

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（2）采购代理机构工作人员向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认投标人自动放弃投标。

（3）特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 19．资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格审查涉及到的主要文件和内容为本章须知第10条款所述的资格资信证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不通过。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定对投标人相关主体信用进行查询。

##### （1）信用信息查询渠道：

##### ①中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单”

##### ②“信用中国”网站 “重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”

##### ③中国执行信息公开网 “失信被执行人”

##### （2）查询截止时点：投标文件提交截止时间后

##### （3）联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录（本项目是否允许联合体投标，详见投标文件第一章公开招标公告的规定）。

##### （4）查询记录方式：由采购人代表在政采云平台系统上自行查询。

##### （5）信用信息使用规则：投标人被列入以上名单之一的，视为投标人资格审查不通过。

## 20、组建评标委员会

20.1采购人和采购代理机构将依法组建评标委员会（以下简称评标小组），评标小组由采购人代表和在政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的评审专家组成，其中评审专家人数不少于评标小组成员总数的2/3。

20.2评标委员会成员人数：见本章须知前附表第12项。

## 21．评标纪律

21.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购法等相关规定组织开展政府采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

21.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件及澄清文件等。评标小组决定投标文件的响应程序只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部证据，但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

21.3评标小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件评审、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1） 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2） 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3） 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4） 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5） 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 22．评标

22.1投标文件符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

22.2澄清有关问题、算术性修正。

22.2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标人在线提交报价金额与解密后“电子投标文件”中开标一览表填写的金额不一致的，以“电子投标文件”中开标一览表的为准。

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（3） 大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

（4） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第22.2.2条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.3比较与评价。本项目采用综合评分法（详见第四章）。评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4推荐中标候选人名单并编写评审报告。评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选人名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

22.5采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标人。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 23、无效投标的情形

23.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，在政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按要求获取招标文件的；

（7）投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝修正的；

（8） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.4在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，作无效投标处理：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

（4）报价方案不是唯一确定的，或报价不是唯一完整报价的；

（5）报价超过招标文件规定的单项预算金额（或单项最高限价）；或者报价不在招标文件规定的有效范围内的；

（6）经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

23.5在技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数（技术规格标准）或参数注册（检测）证明，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后查实的）；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准；

（3）技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

（4） 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的。

（6） 未按招标项目采购需求要求提供证明材料的。

## 24、废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1） 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4） 因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

# 六   确定中标人

## 26．确定中标人

26.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送交采购人确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

26.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

## 27．结果公告及中标通知

27.1采购人或采购代理机构应当在中标人确定后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

27.2中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

# 七   政府采购合同

## 28．履约保证金：详见投标人须知前附表第14项。

## 29．签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4政府采购合同必须与招标文件第五章政府采购合同格式(包括内容和结构)的内容相一致，不能改变主要条款。

29.5因中标人放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选人导致中标金额高于违约人的中标金额），所超出违约人的中标金额部分由违约人承担赔偿责任。

29.6如中标人放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，采购人将相关情况上报政府采购监督管理部门。

## 30．政府采购合同公告、备案

30.1政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过委托的采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容，除征得权利人同意外，不得对外公告。

# 八   履约验收

31. 履约验收

31.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 九   其他事项

## 32．服务收费

32.1收取方式：见本章须知前附表第16项。中标人应自接到本采购代理机构通知之日起5个工作日内领取中标通知书，并按缴款通知书的要求向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标评审费。

32.2计算取费：其中代理服务费参考以下标准按差额定率累进法计取，具体标准如下：

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

例如：某服务招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

0-100：100×1.5％=1.5万元

100-500：400×1.1％=4.4万元

500-1000：500×0.8％=4万元

1000---2000：1000×0.5％=5万元

即代理服务收费（以上4项累计） =1.5+4.4+4+5=14.9万元

33．解释权

33.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 34．知识产权

34.1所有投标人的投标文件以及在本项目的成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。投标人并保证所交付的成果不侵犯第三方的任何合法权益。

## 35．需要补充的其他内容

35.1需要补充的其他内容：见本章须知前附表第17～19项。

# 第四章  评标方法

评标方法

一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

二、评审因素和标准

评审时，评标委员会成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评标委员各成员打分的平均值。

1、投标报价政策性扣除计算方法

若投标人符合小型、微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业条件的，并根据以下内容及第六章要求提供声明函和证明材料的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（（财库﹝2020﹞46 号））和《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》规定，本项目将对提供小型、微型企业产品或服务的，投标报价给予20%的扣除。（具体要求详见《中小企业声明函》（格式见第六章）），《中小企业声明函》需提供原件。）

②残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标报价20%的扣除。（具体格式详见第六章）

③监狱企业：根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，享受小型、微型企业评审时投标报价20%的扣除。

投标人属上述情形两项以上情形的，其只能享受价格一次性的扣除，即评审报价=投标报价×（1-扣除比例），不重复享受政策。

除上述情况外，投标人评审价格 =投标报价。享受政策扣除后的投标报价将仅作为评审价，最终中标金额应为投标人的投标总报价。

2、评审标准（按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | （1）价格分采用低价优先法计算，即实质性响应招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，评审价格等于评标基准价的，其价格分为满分30分； （2）某投标人价格分=评标基准价/某投标人报价× 30分。 | 30 |
| 2 | 技术分（50分） | 技术参数性能响应 | 1、与招标文件货物需求一览表中的非 “▲”和非“★”标记的技术参数对比，没有负偏离的得16分，有1项负偏离的得12分，有2项负偏离的得8分，有3项负偏离的得4分，4项以上（含）负偏离的得0分； 2、招标文件货物需求一览表中带 “▲”标记的技术参数对比，能完全满足的得基本分20分，每优于采购需求1项的加1分，最多加8分，此项满分28分。（优于采购需求的需提供彩页或官网截图或检验报告，以上须扫描件或其他电子文件并CA电子签章，否则不得分） | 44 |
|  |  | 项目实施及安装调式方案 | 1、投标提供详细项目实施方案的得2分，项目实施方案体现出技术力量和人力资源安排充足的加1分，满分3分； 2、投标人提供详细安装调试方案得2分，方案完善有效且更优化、切实可行的加1分，满分3分。 注：投标人提供的各个方案要点，须符合项目的实际情况需求及实施可行性，否则不予计分。 | 6 |
| 3 | 商务分（20分） | 质保期 | 投标人满足3年质保期要求的得3分，在满足基本质保期的基础上，免费质保期每延长半年加0.5分，最多加1分，此项满分4分。 | 4 |
|  |  | 售后服务方案分 | 根据投标人提供技术培训及指导、负责售后的主管人员、解决故障响应时间等来评分。 投标人提供培训计划能详细阐述专门的临床应用培训，培训的内容包括设备使用过程中的①质量控制②操作规程③保养与管理④常见故障的排除⑤紧急情况的处理⑥承诺建立培训档案和定期检查设备操作人员的操作情况并作出正确指导，有提供以上内容且内容完整详细的每项得1分，内容有针对性符合采购需求的每项加0.5分，满分9分； 2、质保期结束后，备品备件及易耗品、耗材更换有优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的得1分，不提供的或内容不符合项目的实际需求的不得分； 3、投标人提供的培训计划优于采购人需求“采购人指定的4名放射工作人员，到使用同型号设备的省内外三甲综合医院2个月培训，2年6次现场临床高级培训”的，每优于1项得1分，满分得2分。 4、投标人解决故障响应时间优于采购人要求 “24小时内到达现场提供服务”的得1分。 5、投标人投入的售后主管负责人具有工程师职称的得1分。（需提供职称证扫描件或其他电子文件并CA电子签章，否则不得分） | 14 |
|  |  | 信誉业绩分 | 投标人或者投标产品的生产企业通过ISO9001质量管理体系认证或医疗器械质量管理体系ISO13485认证的，每项得0.5分，满分1分。(须提供证书件扫描件或其他电子文件并CA电子签章，否则不得分) | 1 |
|  |  |  | 2019年1月1日至投标截止日期止，投标人有同类产品销售业绩的，每提供一个业绩得0.5分，满分1分。（以销售合同扫描件或其他电子文件并并CA电子签章，否则不得分）。 | 1 |
| 总得分 | 价格分＋技术分＋商务分 | 100 |

三、中标标准及中标候选人推荐原则：

（1）评标委员会根据评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的按技术分高低、商务分高低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

（2）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

（3）采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

# 第五章  政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标人协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

# 合同编号：

# 政府采购合同

# 项目名称：

# 项目编号:

# 采购人（甲方）：

# 中标人（乙方）：

合同主要条款

采购单位（甲方）               采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）               项目名称和编号

签  订  地  点                 签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（大写） |

2、合同合计金额包括但不限于货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸、验收、税金等全部费用；如涉及原旧设备拆移的，报价也包含旧设备的拆移。

3、产品配置清单。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的且是在近2年内生产的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。

第五条  履约保证金

1、履约保证金提交金额和形式：本项目履约保证金为人民币贰拾捌万元整（￥280000.00），以转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。如乙方采用转帐方式支付投标保证金的可由投标保证金自动转成。

2、履约保证金的退还：自项目验收合格之日起4个工作日内，乙方按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后4个工作日内无息原额退还，因采购代理机构原因导致无法及时退还时，采购代理机构每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给乙方，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

3、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4、在履约保证金到期退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知甲方或采购代理机构，否则由此产生的后果由乙方自负。

5、如乙方为小微型企业的，免于收取履约保证金。

第六条  交付和验收

1、交货时间（安装、调试、培训、验收完）：签订合同之日起      天内。

2、交货地点：甲方指定地点

3、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、合格证明、医疗器械注册证及医疗器械登记表、生产许可证、经营许可证复印件并加盖公章等交付给甲方；货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书及报关单和商检证明，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。乙方应按投标文件要求提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。提供设备维护手册、维修手册、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。属于计量器具或特种设备的，还需按国家相关要求提供合格检定证书或校准证书（或检验报告）。

5、甲方应当在到货（乙方负责安装、调试、培训完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6、验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方免费送货上门，免费安装调试直至验收合格。按项目的实际需求须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；

2、设备运行正常，乙方需提供安排甲方指定的     名放射工作人员，到使用同型号设备的省内外三甲综合医院    个月培训，2年     次现场临床高级培训，前述培训产生的费用由乙方负责。

第八条  保修期

1、CT整机保修（包括但不限于球管、高压发生器、探测器）：    年，从验收合格之日起计算。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，出现故障，须派出有相应资格的技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件如期供应。

2、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；因货物存在质量或安全问题，导致人员伤亡或财产损失的，全部责任由乙方承担。

3、乙方提供的保修期责任具体约定事项。（见合同附件）

第九条  付款条件和保证金

1、资金性质：

2、付款方式：乙方交付、安装，调试并经验收合格之日起30日内，向甲方开出合同总额100%的合法发票，甲方收到发票后30日内向乙方支付合同总额60％的款项。合同金额的35%在签订合同后一年内分期付清，余下5%合同尾款在质保期满、货物不存在质量问题且供应商不存在其他违约情形之日起一个月内付清（无息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新、原装产品。不符合要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）

2、设备如有需要，需配备与之相适应的不间断稳压电源（UPS），保障特殊断电情况下设备的临时电源供应，费用包含在报价中。设备所用软件需提供终身免费升级。

3、设备如有需要，供应方需免费提供与医院相关设施设备及系统的对接服务。

4、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

5、售后服务：⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。按项目的实际需求须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知     小时内响应，    小时内给予答复，    小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。⑷提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。⑸提供设备维护手册、维修手册、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、等维护维修必需的材料和信息。（交货时提供）⑹负责免费完成设备的控评和验收报告，免费配合医院完成设备办证工作。

6、乙方提供的服务承诺和售后服务具体约定事项。（见合同附件）

第十二条、违约责任

（一）采购单位违约责任

1.如因采购人原因造成交货进度受影响，中标人交货期限相应顺延。

2.逾期付款的，每逾期一日，应向中标人支付应付合同价0.03%的违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

3.无故解除本合同的，应向中标人支付应付合同价款5%的违约金。

4、甲方无故延期接收货物的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

（二）中标人违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应按照甲方要求限期更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方全部经济损失（包含但不限于直接经济损失，可期待利益损失，为维权而支付的诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、律师代理费等；下同）。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权在不征求乙方意见的情况下单方聘请第三方提供服务，费用由乙方承担，视违约情节要求乙方按本合同合计金额5%—30%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从货款余额中扣除，不足按照甲方要求限期另补。

6、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金；超过15天甲方有权解除合同，违约方承担因此给甲方造成全部经济损失；

7、其它违约行为，视违约情节按违约货款额5%—30%收取违约金并赔偿全部经济损失。

第十三条 履约验收方案

1、出厂检验：乙方交货前应对产品作出全面检查和对包含但不限于货物的中文装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证、医疗器械注册证及医疗器械登记表、生产许可证、经营许可证等验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、到货检验：乙方将货物运达约定的交货地点后，甲乙双方应在7日内对乙方提交的货物依据招标文件要求、投标文件响应和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。投标产品为进口货物的，验收时须提供合法进口手续有效证明，否则不给予验收。

3、安装调试检验：甲方对乙方提供的货物在使用前进行安装调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构及专家参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由乙方承担。

第十四条、货物发运

1、乙方应在货物发运前将使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、报关单、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

3、货物在验收合格并交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试、验收合格和培训才视为交付。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

3、仲裁期间，本合同继续履行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条  签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标（或澄清）文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第十九条  本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份，采购代理机构各一份，（可根据需要另增加）。

第二十条   合同生效及其它

1、本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同上传政采云平台备案。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 采购人（章） 年 月 日 | 投标人（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）投标人（公司名称）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合计 |  |  |
| 合计大写金 额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、投标人1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

# 第六章  投标文件（部分格式）

说明：

1、本章所列的部分文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、《授权委托书》填写要求：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（投标文件格式）

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人名称(CA电子签章）：

联系电话：

投标日期：         年     月     日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 128排X线计算机断层扫描仪（128排CT） | 大写： 小写： |
| 交货时间（安装、调试、培训、验收完）： |
| 质保期： |
| 备注： |

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、“开标一览表”的投标总报价须与“投标报价明细表”中的相一致；所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须CA电子签章，否则视为无效投标

投标声明书（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人(负责人)身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证号：

系               （投标人名称）的           [填写：法定代表人（负责人）]。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证正、背面扫描件或其他电子文件（须CA电子签章）

法定代表人(负责人)身份证正、背扫描件或其他电子文件

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：按以上格式填写，未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效投标。

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

本授权委托书声明：我      （姓名）系（投标人名称）的（填写：法定代表人或负责人），现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方的名义参加 （项目名称及项目编号） 的政府采购活动，其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

有效期限：至      年    月    日，代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知。

本授权委托书自签章之日起生效，代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称（CA电子签章）：

法定代表人(负责人)：                   （签字或盖私章或电子签名）

法定代表人(负责人)身份证号码：

委托代理人：                           （签字或电子签名）

委托代理人身份证号码：

签发日期：       年    月    日

附：法定代表人(负责人)身份证及委托代理人身份证正、背面扫描件或其他电子文件（须CA电子签章）

说明：投标人须按以上格式填写，有效期限不应少于响应的投标有效期，并附法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（须CA电子签章），否则视为无效响应。

投标保证金声明（采用转账或网上支付方式时）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以       方式提交投标保证金人民币（大写）           （￥      元），请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（CA电子签章）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（附投标保证金缴纳凭证扫描件并CA电子签章）

说明：投标人采用转账或网上支付等方式提交投标保证金的，按此格式填写。

投标保证金声明（采用非转账或网上支付方式时）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以       方式提交投标保证金人民币（大写）           （￥      元），我方按招标文件规定申请退回票据或保函。

附票据或保函扫描件

（附票据或保函扫描件并CA电子签章））

投标人名称（CA电子签章）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

说明：投标人采用支票、汇票、本票或保函方式等提交投标保证金的，按此格式填写。

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称及项目编号）  的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表   （投标人名称）  ，提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：投标人未按以上格式填写和CA电子签章的或擅自修改的，视为无效投标。

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 制造商或服务商 | 品牌、规格型号 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合计③ ＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | 大写： 小写： |
| 交货时间（安装、调试、培训、验收完） |  |
| 质保期 |  |

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须CA电子签章，否则视为无效投标。

3、投标报价包含但不限于货物（含标准配件、配套维修工具等）、装卸费、运费、安装调试、售后服务、人员培训、验收费、税金及其它所有费用的总和，如涉及原旧设备拆移的，报价也包含旧设备的拆移。

商务条款响应/偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、请逐条对应本项目招标文件第二章“项目采购内容及要求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写；

2、当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假投标；

3、如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明服务具体商务响应承诺的具体数值，否则按无效投标处理；

4、表格内容均需按要求填写并CA电子签章，不得留空，不得擅自修改，否则视为投标无效。

售后服务方案

（格式自拟，投标人根据项目采购需求拟定）

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

技术要求响应/偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 招标文件要求 | 投标文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人应当根据所提供的产品和服务的实际情况对第二章《项目采购内容及要求》所有技术条款相关偏离的条目如实逐条填写响应表。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

3、评标小组发现投标人有虚假描述的，视为投标无效。

产品配置清单

（格式自拟）

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

投标人认为要提供的资料（如有）

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

《中小企业声明函》格式

（不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的投标人不需填写）

中小企业声明函（如有时）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA电子签章）：

日 期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有时）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日  期：

说明：如投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，可根据自身情况如实提供声明函；

# 第七章  附件

附件1：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 中标人申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 投标人名称：（盖章） 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 意见：（填写：同意或不同意） 退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附投标保证金声明原件、银行转帐单复印件、收款收据原件（如有开具） |