广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：眼科广域成像系统采购

项目编号：WZZC2020-G1-00346-ZYZB（重）

采购人：梧州市工人医院

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2020年4月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  项目采购内容及要求	4

第三章  投标人须知及前附表	8

投标人须知前附表	9

一、总则	13

二   招标文件	15

三   投标文件的编制	15

四   投标文件的递交	19

五   开标、评标	20

六   确定中标供应商	23

八   政府采购合同	23

九   履约验收	24

十   其他事项	24

第四章  评标方法	26

第五章  政府采购合同（格式）	30

第六章  投标文件（部分格式）	37

第七章  附件	55

第一章  招标公告

广西中意招标造价咨询有限公司

眼科广域成像系统采购（WZZC2020-G1-00346-ZYZB（重））

招标公告

广西中意招标造价咨询有限公司受梧州市工人医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，现对眼科广域成像系统采购项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目及内容

1．项目名称：眼科广域成像系统采购

2．项目编号：WZZC2020-G1-00346-ZYZB（重）

3．项目采购内容及要求：眼科广域成像系统（眼底照相机）1套。（如需进一步了解详细内容，详见招标文件第二章）

4．采购项目预算金额（人民币）：260万元。

最高限价：不设定      设定，金额为：

二、根据项目的性质相应落实政府采购政策：促进中小企业发展，促进残疾人就业，广西工业产品产销等政府采购政策。

三、合格的投标人资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商；

2．2017年起未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3．采购内容中属于医疗设备的必须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第一类医疗器械的须提供《第一类医疗器械经营备案凭证》，经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）

4．按招标公告要求获取招标文件；

5．本项目不接受联合体投标。

四、招标公告期限及获取招标文件

1．招标公告期限：2020年5月6日起至2020年5月13日18时00分止。

2.发售招标文件时间：2020年5月6日起至2020年5月13日18时00分止。

3．获取方式：在招标公告期限内①登录“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）获取招标文件；②成功获取招标文件后，将招标文件工本费250元（售后不退）以转账或电汇等非现金形式交到以下账户。（请务必在银行单据用途或空白栏上注明事由“项目编号+招标文件工本费”字样”。）
     开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司
     开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行
     银行账号：4500 1648 6550 5966 8888
   4．供应商在公告规定的招标文件获取时间内缴纳工本费的，方为获取成功。

五、投标保证金

1．投标保证金金额（人民币）：伍万贰仟元整（￥52,000.00）。

2．递交方式：投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或转账提交保证金。

转账方式时：从投标人对公账户转账到以下专用账户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行

银行账号：4500 1648 6550 5939 9399

3．交纳截止时间：投标保证金必须在投标截止时间之前递交（以转账方式提交投标保证金时以到达专用帐户时间为准）。

六、投标截止时间和地点

投标截止时间：2020年5月27日上午9时30分整；将投标文件密封提交到梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引），逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，将予以拒收。

七、开标时间和地点

本次招标将于2020年5月27日上午9时30分整；在梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引），投标人的法定代表人或委托代理人必须按招标文件要求携带相关证件签到并出席开标会议。

八、本项目联系事宜

1．采购人：梧州市工人医院

地  址：梧州市高地路南三巷一号

联系人及电话：朱先生，0774－2024689

2．采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

项目联系人及电话：焦世杰，0774-2828000

3．监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434）

九、发布媒体：《中国政府采购网》、《广西壮族自治区政府采购网》、《广西公共资源交易中心网》、《梧州市政府采购网》、《梧州市公共资源交易中心网》、《广西中意招标造价咨询有限公司网》。

梧州市工人医院

广西中意招标造价咨询有限公司

2020年5月6日

# 第二章  项目采购内容及要求

说明：

1、采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合采购要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则视为无效投标。

4、投标人必须自行为其所提供的产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

5、本项目核心产品为“眼科广域成像系统”。

6、带“▲”为重要技术参数和要求，作评分用途。

7、带“★”技术参数和要求，必须满足或优于，否则投标无效。

8、非带“▲”技术参数和要求，负偏离的项目数不得超过8项，否则投标无效。

9、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

10、本项目不接受进口产品投标。

一、招标项目采购需求一览表：

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科广域成像系统（眼底照相机） | 1套 | （一）、设备名称：眼科广域成像系统（眼底照相机） （二）、适用于人体的眼内、眼底、眼表的图像采集及成像。 （三）、技术部分要求 1、眼科广域成像系统主机 1.1、拍摄方式：单张拍摄（即静态拍摄）/连续动态视频摄像。 1.2、对焦方式：手持端多功能摇杆控制/触摸屏控制/脚踏控制。 1.3、供电方式：交流电或直流电。 1.4、主机设计轻巧：体积轻巧、便于在病床间和院内不同科室间移动。 1.5、具有智能化组网技术，提供与无线网与有线内网的自动连接。 1.6、提供与专用的云存储、远程读片终端的图像和医疗数据的实时共享。 1.7、标准DICOM 数据接口，图像可与医院现有信息系统互联互通。 2、主机电池 2.1、电池设计方式：电池置于系统主机内，一体式设计。 2.2、主机内置电池使用寿命5年或以上。 ★3、摄像系统2套 ▲3.1、成像视野：眼内成像角度：≥130 度。 ▲3.2、2套中包含有一套眼底血管造影镜头,能拍摄眼底血管造影。 3.3、摄像机：高清CMOS 摄影机/高分辨率真彩CMOS 传感器。 3.4、原色成像，真实还原中国儿童眼底色素较深的色彩。 ★3.5、拍摄静态图像像素：大于800万像素（3264x2448）（须提供市级（或以上）食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章，否则投标无效）。 3.6、视频影像帧率：V≥30fps（frame/s）或以上。 3.7、单次摄像持续时间：0-120秒。 ▲3.8、手持端能内置电源和存储单元，可独立完成图像采集、传输、存储、显示及与主机通讯功能。（方便不同院区间和外院会诊使用需要）。(提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网和功能截图并加盖公章) 4、照明光源 ▲4.1、发光介质稳定，寿命≥1万小时。 4.2、光源类型：LED，符合国家《半导体照明节能产业规划》的LED半导体光源优先。 ▲4.3、光源照明度在1—10000 lx之间 ,光源亮度低对检查幼儿视网膜损伤会减少。 4.4、光强度显示：光源强度以数值显示。 4.5、视频下照明：亮度自动降低，增加病人舒适度。 5、脚踏开关2只、同时具有调节焦距、光源亮度、拍照功能三种功能。 6、内置计算机系统2套 6.1、采用通用操作系统：windows 操作系统。 6.2、彩色液晶显示器，支持触屏操作。 6.3、处理器：i5双核处理器或以上。 6.4、内存: DDR4GB 或以上。 6.5、硬盘1TB或以上。 6.6、高清彩色打印机。 7、软件系统2套 7.1、支持触摸屏触控，键盘操控。 7.2、操作系统中文/英文可选。 7.3、兼容中英文双语言输入。 7.4、内置视网膜数字影像软件。 7.5、任意两张图像并排对比（同一个患者左右眼对比、同一个患者不同检查时间照片调取对比、不同患者照片对比）。 7.6、提供对比度、亮度、红绿蓝三色调节。 7.7、提供单张照片整体、局部放大功能；提供注释，标记功能。 7.8、病人病历数据库管理系统，提供患者信息输入、编辑、检索。 7.9、病人预约系统。 7.10、疾病诊断标准模块。 7.11、疾病诊断报告标准模块。 7.12、早产儿标准报告模块。 7.13、多机共用数据库（2台以上计算机终端可同时访问主机数据库，实时共享）。方便多名检查者协同工作提高工作效率。 7.14、提供检查报告的填写、存储、查看和打印功能。 ▲8、眼科广域成像系统配置清单 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机系统; 1; 台. 2; 机箱电源线; 2; 根. 3; 手持检测端; 2; 套. 4; 血管造影镜头; 1; 套. 5; 主机显示器; 2; 个. 6; 主机软件（内置）; 2; 套. 7; 手持端软件（内置）; 2; 套. 8; 标准图像打印机; 2; 台. 9; 标准图像打印机墨盒; 4; 个. 10; 标准图像打印机打印纸; 8; 包（18张/包）. 11; 无线键盘; 2; 个. 12; 脚踏开关; 2; 个. 13; 专用箱包; 1; 个. 14; 专用便携拉杆车; 1; 个. 15; 使用说明书; 1; 份. 16; 快速使用手册; 1; 份. 17; 手柄护套; 2; 个. |

二、商务要求

- ★报价包含货物、装卸费、运费、安装调试、售后服务、人员培训、税金及其它所有费用的总和。

- ★供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格的要求。

- 售后服务要求：⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知2小时内响应，4小时内给予答复，24小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供维护和保养服务。（4）提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。（5）提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护维修必需的材料和信息。（6）设备所用软件需提供终身免费升级。

- 按厂家承诺实行“三包”，除各设备另有要求外，设备保修期壹年,保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。保修期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。

- ★设备如属于政府部门有强制检定要求的，中标人应负责设备使用前的相关检定。

- ★（1）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

★（2）中标人在货物交付验收时，由采购单位对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

★（3）验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符相关标准的，供应商应无条件置换。

- ★交货时间（安装、调试、培训完）：签订合同即日起60日内完成安装、调试工作。

- ★交货地点：采购人指定地点（梧州市工人医院）。

- ★付款方式：乙方交货经甲方验收合格后，甲方3个月内支付合同总金额的90%（采购人在付款前，通知成交供应商提供经采购人核定的合同金额（足额符合税法规定的）增值税发票，成交供应商未按时提供增值税发票导致支付延时的责任自负，采购人收到发票后30日内付货款。），余下10％作为质量保证金，在质量保证期满后七个工作日内无息付清（采购人在付款前，通知成交供应商提供经采购人核定的合同金额（足额符合税法规定的）增值税发票，成交供应商未按时提供增值税发票导致支付延时的责任自负，采购人收到发票后30日内付货款）。

- ★签订合同时间:自中标通知书发出之日起30日内凭中标通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。

# 第三章  投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：眼科广域成像系统采购 项目编号：WZZC2020-G1-00346-ZYZB（重） 采购内容：眼科广域成像系统1套。如需进一步了解详细内容，详见招标文件第二章） 采购预算：260万元 采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.2.1 | 采购人 | 采购人：梧州市工人医院 地 址：梧州市高地路南三巷一号 联系人及电话：朱先生，0774－2024689 |
| 3 | 1.2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 联系人及电话：焦世杰，0774-2828000 |
| 4 | 1.2.3 | 监督管理部门 | 梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434） |
| 5 | 2.1 | 合格的投标人资格要求 | 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商； 2．2017年起未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3．采购内容中属于医疗设备的必须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第一类医疗器械的须提供《第一类医疗器械经营备案凭证》，经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》） 4．按招标公告要求获取招标文件； 5．本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 11.1 | 投标文件份数 | 1、正本一套，副本四套。 2、投标文件电子版：投标人在递交投标文件时同时递交投标文件电子版。 ①投标文件电子版内容：商务文件、资格证明文件、技术文件。 ②投标文件电子版份数：1份。 ③投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 ④投标文件电子版密封形式：投标文件电子版U盘单独用文件袋封装，封面注明文件名称“投标文件电子文档”、投标人名称、项目名称、项目编号及加盖投标人公章。 |
| 7 | 12 | 投标报价 | 投标人必须就《项目采购内容及要求》所有服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（报价方案是唯一确定的，否则将被视为无效投标。） |
| 8 | 13.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 9 | 14.1 | 投标保证金 金额及交纳方式 | 1．投标保证金金额（人民币）：伍万贰仟元整（￥52,000.00）。 2．递交方式：投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或转账提交保证金。 转账方式时：从投标人对公账户转账到以下专用账户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 3．交纳截止时间：投标保证金必须在投标截止时间之前递交（以转账方式提交投标保证金时以到达专用帐户时间为准）。 4、办理投标保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明事由：项目编号＋投标保证金（如有分标，须列出分标号）”字样，经查实投标保证金没有在规定时间到账的，其投标将被拒绝。 〔注：投标人如需开具收据的，请在截标会议结束后自行到广西中意招标造价咨询有限公司财务部开具投标保证金收据。〕 |
| 10 | 16.1 | 投标截止时间、地点（投标文件递交截止时间、地点） | 1、投标截止时间：北京时间2020年5月27日上午9时30分整； 2、递交地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引） 3、逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。 |
| 11 | 18.1 | 开标时间、地点 | 1、开标时间：北京时间2020年5月27日上午9时30分整； 2、开标地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引） 3、投标人由授权委托代理人或由法定代表人参加开标会议的，必须携带以下证件和文件以证明其出席开标会。 ① 如法定代表人(负责人)到场出示：本人第二代身份证原件、法定代表人(负责人)身份证明书原件 ② 如授权委托代理人到场出示：本人第二代身份证原件、法定代表人(负责人)授权委托书原件 ③ 投标保证金声明原件 ④ 购买招标文件证明复印件（政采云平台申请获取文件截图及招标文件工本费缴款单复印件） ⑤提交投标人承诺书原件（按第七章附件2格式要求提供，并加盖公章） 4、采购人或代理机构将核对投标人法定代表人(负责人)或其委托代理人本人身份证与证明上的信息是否一致。如信息不一致的或未按要求签字加盖公章的，或投标人代表未出示相关证件核验的，采购人、采购代理机构将有权对其投标文件予以拒收。投标人代表被拒绝参加开标会议的，并不得对开标过程及结果提出异议。 5、投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。 |
| 12 | 19.2 | 评标委员会 组成 | 评标委员会组成：5人，其中采购人代表1人，技术经济类专家4人。 |
| 13 | 21．4 | 评标办法 | 综合评分法（详见第四章） |
| 14 | 22 | 投标人的信用查询规则 | 在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）； 查询时间：投标截止时间后； 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，作为投标人资格审查文件保存； 信用信息使用规则：采购代理机构查询投标人相关主体信用记录，并将查询记录交付采购人代表进行审查，对在2017年起在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购“严重违法失信行为记录名单”或在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”的投标人及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，视为投标人资格审查不通过，不得参与本项目政府采购活动。 |
| 14 | 27 | 履约保证金 | 1、交纳金额：由中标人的投标保证金自动转成 2、退还：自项目验收合格之日起5个工作日内，中标人按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交人，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 15 | 28 | 政府采购合同签订 | 签订时间：采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，凭中标通知书按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 16 | 31 | 服务收费 | 1、收取方式：由中标供应商支付 2、相关费用：在领取中标通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费，否则视为其放弃中标资格。 3、上述款项，请转账电汇转入（或现金现存）以下银行账户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5998 8888 |
| 17 | 34.1 | 政府采购政策 | 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，促进残疾人就业，广西工业产品产销等政府采购政策。 1．根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，本项目将对提供小型或微型企业产品或服务的价格评标时格给予一定的价格扣除。 2．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予一定的价格扣除。投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标价格一次性的扣除，不重复享受政策。 3．根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》的规定，货物服务招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品80％以上（含）的投标人，评标时给予一定的政策功能加分。 |

投标人须知

# 一、总则

## 1．适用范围、定义

1.1适用范围

1.1.1项目概况：见本章须知前附表第1项。

1.1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本章须知前附表第2项。

1.2.2“采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，见本章须知前附表第3项。

1.2.3“监督管理部门”见本章须知前附表第4项。

1.2.4“投标人”是指符合本次采购项目的投标人资格并提交投标文件、参加投标的供应商。按要求进行报名登记并购买招标文件称为“潜在投标人”；提交投标文件并参加投标称为“投标人”；经法定程序确定中标的供应商称为“中标供应商”。

1.2.5“货物”是指投标人生产或组织符合招标文件要求的货物等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及招标文件规定的其它服务。

1.2.7“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在广西公共资源交易中心网（http://www.gxzbtb.cn/gxzbw/）、梧州市公共资源交易中心（http://www.wzgcjsx2.gx.cn/default.aspx）、梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

1.2.8“投标文件”是指投标人根据招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性投标文件。

1.2.9“投标人代表”是指，如投标人为法人的，所指代表为法定代表人或授权委托代理人；如投标人为其他组织的，所指代表为主要负责人或授权委托代理人。

1.2.10“投标人代表签字”是指，如投标人为法人的，应当由法定代表人签字；投标人为其他组织的，应当由主要负责人签字；为投标人法定代表(负责人)授权的委托代理人的，由委托代理人签字，同时应当提交供应商签署的授权委托书。

1.2.11“公章”是指投标人（自然人除外）用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.2.12标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，投标人必须满足，否则投标将被否决。

## 2．合格的投标人

2.1投标人资格要求：见本章须知前附表第5项。

2.2投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.3凡两家或以上投标人参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他供应商无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

## 3．投标费用

3.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 4．特别说明

4.1投标人参加投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。

4.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人在政府采购活动中提供虚假材料的，其投标文件将被拒绝而作为无效处理。如中标后发现的，投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。采购人同时将相关情况上报政府采购监督管理部门。

4.4本项目不允许转包，投标人未经采购人同意，不可以分包。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。供应商如发现招标文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见招标公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   招标文件

## 6．招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

第一章  招标公告

第二章  项目采购内容及要求

第三章  投标人须知及前附表

第四章  评标办法

第五章  政府采购合同（格式）

第六章  投标文件（部分格式）

第七章  附件

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2采购人或者采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布延期公告。

7.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注发布媒体上的通知文件造成的损失，由供应商负责。

# 三   投标文件的编制

## 8．投标文件编制基本要求

8.1投标人编制投标文件应当按顺序自编目录及页码装订成册。

8.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），承诺并履行招标文件中各项条款规定及要求。投标人未按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被视为无效投标文件。

8.3投标人对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及投标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.4投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由投标人自行承担。

8.5投标人应对其提交的响应的真实性、合法性承担法律责任，须无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

## 9．投标文件的文字及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

9.2除技术要求中另有规定外，本招标文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定的度、量、衡标准计量单位。

## 10．投标文件的组成

10.1投标文件由以下文件组成，部分文件格式见第六章要求。投标人应按下列要求编写和提供，应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。以下文件均必须加盖投标人公章。

一、开标一览表（必须提供）

二、资格资信证明文件（以下第1～11项必须提供）

1、投标声明书

2、法定代表人(负责人)身份证明书（与投标人主体资格证明中的法定代表人(负责人)相符）

3、法定代表人(负责人)授权委托书（如授权委托代理人参加投标时则必须提供）

4、投标保证金声明（并附投标保证金缴纳凭证复印件）

5、购买招标文件证明复印件（政采云平台申请获取文件截图及招标文件工本费缴款单复印件）

6、投标人主体资格证明复印件（如是企业、个体工商户，提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本复印件；如是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件复印件。）

7、投标人2019年8月至12月内任意3个月财务报表（须含但不限于利润表、资产负债表）复印件或2018年度的审计报告。（若为新成立的，提供成立月份至2019年12月份的财务报表（须含但不限于利润表、资产负债表）复印件。）

8、投标人在投标截止之日前最近任意3个月依法缴纳税的凭据复印件（依法免税的，应提供依法免税的相应证明文件复印件；若为新成立的，按实缴月份提供。）

9、投标人在投标截止之日前最近任意3个月依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（提供专用收据或社会保险缴纳清单等。依法免缴的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法免缴社会保障资金证明复印件；若为新成立的，按实缴月份提供。）

10、投标产品属于一类医疗器械的供应商须提供由食品药品监督管理部门颁发的有效的《第一类医疗器械经营备案凭证》；竞标产品属于二类医疗器械的供应商须提供由食品药品监督管理部门颁发的有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；竞标产品属于三类医疗器械的供应商须提由食品药品监督管理部门颁发的有效的《医疗器械经营许可证》；如供应商为生产厂家时，须提供《医疗器械生产许可证》。（复印件）

11、投标产品医疗器械注册证复印件（竞标产品属于一类医疗器械的不需提供）。

三、商务文件（以下第1～4项必须提供，第5～6项按要求提供）

1、投标函

2、投标报价明细表

3、商务条款响应表

4、售后服务方案（投标人根据本项目要求及自己的实际情况自行编写，内容包括质保期、本地化服务、技术培训及指导、负责售后维修的主管人员情况、解决故障的响应时间等）

5、生产厂家资质证明文件、证明货物和手续合格性和符合招标文件规定的证明文件。（如由生产厂家提供的文件须加盖生产厂家公章或一级代理商公章）

① 主要产品生产厂家的相关资格[营业执照、生产许可证等复印件（实行生产许可证制度的产品必须提供）、经营许可证复印件（凡国家实行强制性要求的，必须提供）]

② 产品强制标准认证证书复印件（实行强制标准认证的产品必须提供）

③ 产品销售授权书或代理证书（“货物需求一览表”中有要求必须提供的则必须提供）

④ 生产厂家售后服务承诺书（“货物需求一览表”中有要求必须提供的则必须提供）

⑤ 货物保证供货有效证明（指由投标货物生产厂家出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）（“货物需求一览表”中有要求必须提供的则必须提供）

⑥ 产品彩页（“货物需求一览表”中有要求必须提供的则必须提供。投标文件中所附产品彩页，须能证明其实质性响应或偏离和印证关键性技术参数）

6、投标人资信评分证明材料（由投标人视自身情况自行提交）

① 投标人符合政府采购政策价格扣除或加分条件证明材料（如中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位、广西工业产品等声明文件）

② 节能环保、自主创新等方面的证明文件复印件

③ 简介及经营状况（包括综合实力、企业规模和信誉及有效证明）

④ 有关企业业绩、信誉、荣誉证书及获奖资料等复印件

⑤ 质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

四、技术文件（以下第1～2项必须提供）

1、技术要求响应表

2、产品配置清单（均不含报价）

3、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书、报关单复印件等

4、证明货物和手续合格性的证明文件：生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；产品样本、使用保养说明书、图纸、货物制造检测标准等技术资料；产品注册证、产品认证、检测报告、鉴定证书、产品获奖证书等。

5、投标人认为必要提供的或声明或文件资料（若第二章“项目采购内容及要求”要求提供的，则必须提供）

## 11．投标文件书写、签字及盖章要求

11.1投标文件的份数：见本章须知前附表第6项。

11.2投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“投标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

11.3投标文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。副本可以为正本的复印件，正本与副本不一致的，以正本为准。

11.4投标文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人（负责人）或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其投标文件无效。

11.5投标文件应由法定代表人(负责人)或委托代理人在凡规定签字、签章处逐一签字和盖单位公章，否则其投标文件无效。

11.6未按要求填写的投标文件将可能被评标小组认定为无效投标文件。

## 12．投标报价

12.1报价必须包括该项目包含的一切设备、附件、备件、运输、施工、安装调试、人员工资、税费、后期维护服务及相关工作范围内的所有费用。

12.2报价是该项目全部实施完毕并经有关部门验收合格后的含税价，投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的。

12.3投标人应按《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格。如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

① 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

② 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的价格中；

③ 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

12.4本项目不接受有任何选择的报价，每一项分项内容只允许有一个报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的报价，将被认为是非实质性响应而作为无效投标文件处理。

## 13．投标有效期

13.1投标有效期：60天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14．投标保证金

14.1投标保证金金额及交纳要求：见本章须知前附表第9项。投标保证金作为投标文件的组成部分。凡未按规定交纳投标保证金的，视为无效投标。

14.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金或者转为中标供应商的履约保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。投标人按第七章附件要求至采购人或采购代理机构办理退付投标保证金手续。

14.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

② 投标人在政府采购活动中提供虚假材料的；

③ 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

④ 投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑤ 中标供应商违反招标文件规定，将中标项目转让给他人，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

⑥ 招标文件规定的其他情形。

# 四   投标文件的递交

## 15．投标文件包装、密封与标记

15.1投标人应将投标文件纸质文件（包括正本副本）、电子文档分别包装在一个密封袋（盒/箱）内加以密封，并在封贴处密封签章（公章/密封章/法定代表人(负责人)或其委托代理人签字均可）。

15.2投标文件纸质文件密封袋（盒/箱）上应当标明以下内容：

项目名称：

项目编号：

文件名称：投标文件纸质文件

投标人名称：

法定代表人(负责人)或其委托代理人签字：

注明：在开标前不得启封

15.3投标文件电子文档密封袋（信封）上应当标明以下内容：

项目名称：

项目编号：

文件名称：投标文件电子文档

投标人名称：

法定代表人(负责人)或其委托代理人签字：

注明：在开标前不得启封

## 16．投标文件递交截止时间、地点

16.1投标文件递交截止时间、地点：见本章须知前附表第10项。

16.2若出现参加投标的供应商过多造成部分供应商在投标截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，投标人递交投标文件的时间应以其进入招标文件规定的递交场所的时间为准。

16.3属下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当拒收投标人的投标文件：

① 投标文件未在规定的投标截止时间前送达；

② 投标文件未送达指定的递交地点；

③ 投标文件未按招标文件要求包装、密封与标记；

④ 密封袋（盒、箱）有明显缝隙显露投标文件；

⑤ 样品未与投标文件一并递交或未按要求递交（若招标文件要求递交样品的）；

⑥ 投标人代表递交投标文件时未同时携带相关证件文件进行核验的。

## 17．投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

17.2投标文件的修改或撤回通知应按本章须知第15条款、第16条款的规定密封、标记和递交，并在封套上标明“修改(补充)投标文件”或“撤回投标文件”字样。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

# 五   开标、评标

## 18．开标

18.1开标时间和地点：见本章须知前附表第11项。

18.2投标人不足3家的，不得开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2开标程序：

① 由采购代理机构主持开标会，介绍参加开标会的人员名单。

② 宣读开标会纪律，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

③ 采购人核查到场的投标人代表相关证件和递交投标保证金情况。采购人将核对投标人法定代表人(负责人)或其委托代理人本人身份证与证明上的信息是否一致。如信息不一致的或未按要求签字加盖公章的，或投标人代表未出示相关证件核验的，采购人、采购代理机构将有权对其投标文件予以拒收。投标人代表被拒绝参加开标会议的，并不得对开标过程及结果提出异议。

④ 由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣读“开标一览表”的投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

⑤ 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

⑥ 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

⑦ 宣布开标会议结束。

## 19、组建评标委员会

19.1采购人和采购代理机构将依法组建评标委员会（以下简称评标小组），评标小组由采购人代表和在政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的评审专家组成，其中评审专家人数不少于评标小组成员总数的2/3。

19.2评标委员会成员人数：见本章须知前附表第12项。

## 20．评标纪律

20.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购法等相关规定组织开展政府采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

20.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件及澄清文件等。评标小组确定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

20.3评标小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件评审、比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

## 21．评标

21.1资格性审查。开标结束后，由采购人依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为本章须知第10条款所述的资格资信证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不合格，其不再进入评审。

21.2投标文件符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

21.3澄清有关问题、算术性修正。

21.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

21.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

② 大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第20.3.2条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.4比较与评价。本项目采用综合评分法（详见第四章）。评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.5推荐中标候选人名单并编写评审报告。评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选人名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

21.6采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标人。

21.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 22、无效投标的情形

22.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

① 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

② 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

③ 不具备招标文件中规定的资格要求的；

④ 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

⑤ 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑥投标人没有在招标文件规定的获取时间内获取招标文件的；

⑦投标人没有在招标文件规定的获取时间内缴纳工本费；

⑧法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.3在技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

① 未提供或未如实提供投标货物的技术参数（技术规格标准）或参数注册（检测）证明，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后查实的）；

② 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

③ 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

④ 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑤ 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的。

⑥ 未按招标项目采购需求要求提供证明材料的。

22.4在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，作无效投标处理：

① 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

② 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

③ 投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

④ 经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

22.6被拒绝的投标文件为无效。

① 属下列情形之一的，采购人应当拒绝接收投标人的投标文件：

1）在本章第16.1条规定的投标截止时间之后送达的；

2）未送达至本章第16.1条指定的递交投标文件地点的；

② 属下列情形之一的，采购人应当拒绝接收投标人的投标样品：

1）在本章第16.1条规定的递交投标样品截止时间之后送达的；

2）未送达至本章第16.1条指定的递交投标样品地点的。

## 23、废标

23.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

① 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

② 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

④ 因重大变故，采购任务取消的。

23.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 24．投标文件及样品的退回

24.1对投标人在投标文件递交截止时间后递交的投标文件，采购人、采购代理机构将不予退还。

24.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。中标供应商的样品将在中标公示期后移交给采购单位，并作为验收依据。未中标供应商的样品将在采购人签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视为供应商放弃对样品的所有权。

# 六   确定中标供应商

## 25．确定中标供应商

25.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认。

25.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 26．结果公告及中标通知

26.1采购人或采购代理机构应当在中标供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标供应商自接到通知之日起5个工作日内至采购代理机构办理中标手续并缴纳相关费用。中标通知书对采购人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

# 八   政府采购合同

## 27．履约保证金

27.1履约保证金的递交：由中标人的投标保证金自动转成。

27.2履约保证金的退还：项目经验收合格的，中标供应商按本章须知前附表第14项的要求办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给中标人，但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

27.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人或采购代理机构，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

## 28．签订合同

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4政府采购合同必须与招标文件第四章政府采购合同格式(包括内容和结构)的内容相一致，不能改变主要条款。

28.5因中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约人的中标金额），所超出违约人的中标金额部分由违约人承担赔偿责任。

28.6如中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，采购人将相关情况上报政府采购监督管理部门。

## 29．政府采购合同公告、备案

29.1政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过委托的采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容，除征得权利人同意外，不得对外公告。

29.2政府采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

# 九   履约验收

30.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 十   其他事项

## 31．服务收费

31.1收取方式：见本章须知前附表第16项。支付单位应自接到本采购代理机构通知之日起5个工作日内领取中标通知书，并按缴款通知书的要求向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费，否则视为其放弃中标资格。

31.2计算取费：其中代理服务费参考以下标准按差额定率累进法计取，具体标准如下：

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

例如：某货物招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

即代理服务收费（以上两项累计） = 1.5 + 1.1 = 2.6（万元）

## 32．解释权

32.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 33．知识产权

33.1所有投标人的投标文件（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。

# 第四章  评标方法

评标方法

一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

二、评标标准

评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，以各评委的分值合计后取平均值，根据平均值得分由高到低顺序排列推荐中标候选人。

1、投标报价政策性扣除

若投标人符合以下情形，并根据以下内容及第六章要求提供声明函和证明材料的，将对其报价进行政策性扣除，用扣除后的价格参与评审。

① 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，将对小型和微型企业产品的价格给予6％的扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物或服务的，视同为中型企业。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的30%以上的，给予联合体2%的价格扣除（如允许联合体时）。

②根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，将对残疾人福利性单位报价给予6％的扣除。

③ 投标人属上述情形两项或以上的，其只能享受价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。

④ 除上述情况外，投标人评审价格 = 最后报价。享受政策扣除后的最后报价将仅作为评审价排序，最终中标金额应为投标人的投标总报价。

2、计分办法（按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | （1）按照招标文件规定，因落实政府采购政策进行价格调整的或须经过修正的，以调整或修正后的价格计算评标基准价和投标报价。 （2）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价) ×30%×100 |  | 30 |
| 2 | 技术分（40分） | 技术参数性能响应 | ①非注标“★”的参数完全满足招标文件《招标项目采购需求一览表》要求的，得28分；在28分基础上，标记“▲”（不包含“▲8、眼科广域成像系统配置清单”）的参数及功能，负偏离的一项扣4.5分，不能满足“▲8、眼科广域成像系统配置清单”中要求配置的扣5.5分。（本项合计最高扣28分） ②标记“▲”（不包含“▲8、眼科广域成像系统配置清单”）的参数及功能，正偏离一项加1.5分（满分7.5分）；优于“▲8、眼科广域成像系统配置清单”中要求配置的得4.5分；（本项合计满分12分） | 40 |
| 3 | 商务分（30） | 技术方案及实施服务方案 | 提供的方案能较好地把握本项目的技术重点、难点和要点（得3分）；提出完整可行的技术方案、实施方案（得3分）提出的培训方案全面、准确、科学合理，方案总体优秀（得4分）。 | 10 |
|  |  | 售后服务方案分 | 提供的方案有该项目详细的系统建设的售后服务方案（得3分）；售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间优于招标文件（得3分）；具有良好的本地化服务能力，整个方案具备高度的合理性、可行性（得3分）；有优于招标文件要求的质保、保修处理方案的（得3分）。 | 12 |
|  |  | 信誉业绩分 | 2018年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，提供合同及中标通知书复印件，每项得2分，满分6分。（以上资料均需提供复印件并加盖公章，否则不予计分） | 6 |
|  |  | 政策功能(区内产品等) | 投标人供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上(含)，或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)的，得2分。须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及投标人认为需提供的其他证明材料。使用广西工业产品比例小于80%的及未按要求提供证明材料的不得分。 | 2 |
| 总得分 |  | 价格分＋技术分＋商务分 |  | 100 |

三、中标标准及中标候选人推荐原则：

1、评标委员会根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

3、采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

# 第五章  政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

《政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                                采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                项目名称和编号

签  订  地  点                                  签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

- 产品配置清单。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。

第五条  交付和验收

1、交货时间（安装、调试、培训完）：

交货地点：

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、合格证明、医疗器械注册证及医疗器械登记表、生产许可证、经营许可证复印件并加盖公章等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。乙方应按投标文件要求提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护维修必需的材料和信息。

4、甲方应当在到货（乙方负责安装、调试、培训完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：梧州市工人医院

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按中标人投标文件约定。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款条件和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 单位自筹。

3、付款方式：乙方交货经甲方验收合格后，甲方3个月内支付合同总金额的90%（采购人在付款前，通知成交供应商提供经采购人核定的合同金额（足额符合税法规定的）增值税发票，成交供应商未按时提供增值税发票导致支付延时的责任自负，采购人收到发票后30日内付货款。），余下10％作为质量保证金，在质量保证期满后七个工作日内无息付清（采购人在付款前，通知成交供应商提供经采购人核定的合同金额（足额符合税法规定的）增值税发票，成交供应商未按时提供增值税发票导致支付延时的责任自负，采购人收到发票后30日内付货款）。

第九条  质量保证金：

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为      个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物或乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%，超过 15 天乙方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、履约保证金

1、履约保证金的递交：由中标人的投标保证金自动转成。

2、自项目验收合格之日起5个工作日内，中标供应商按第七章附件“履约保证金退付确认函”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给中标人，但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4、在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人或采购代理机构，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

第十四条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试、培训完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证、医疗器械注册证及医疗器械登记表、生产许可证、经营许可证等验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十五条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试、验收合格和培训才视为交付。

第十六条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十九条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第二十一条  签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标（或澄清）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十二条  本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  投标文件（部分格式）

说明：

1、本章所列的部分文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、《法人授权委托书》填写要求：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（投标文件封面格式）

正本／副本

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人（名称加盖公章）：

法定代表人(负责人)或其委托理人（签名）：

投标日期：         年     月     日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：                  （如有时）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或投标人 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计③ ＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务要求 |  | 1、交货时间（安装、调试、培训完）： 2、交货地点： 3、质保期： |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、“开标一览表”的内容须与“投标报价明细表”中的相应内容相一致；所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

投标声明书（格式）

致：（采购代理机构名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人(负责人)身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证：

系               （投标人名称）的           （填写：法定代表人或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证正面、背面复印件（加盖公章）

粘贴法定代表人(负责人)身份证

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效投标。

2、本证明书除在投标文件须附有，法定代表人出席开标会议时，应另外随身携带本证明书原件、本人身份证复印件（加盖公章）、本人身份证原件，以备核查。

法人(负责人)授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本授权委托书声明：我      （姓名）系（投标人名称）的（填写：法定代表人或负责人），现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方的名义参加 （项目名称及项目编号） 的政府采购活动，代理人代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签发开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

委托单位名称：

法定代表人(负责人)：                   （签字或盖私章）

法定代表人(负责人)身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

投标人（加盖公章）：

签发日期：       年    月    日

附：法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证正面、背面复印件

| 粘贴法定代表人(负责人)身份证(正、背)面复印件 （加盖公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖公章） |
| --- | --- | --- |

说明：

1、未附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖公章）的，授权委托书无效。

2、如授权委托代理人参加政府采购活动的，“法定代表人授权委托书”除在投标文件须附有，授权委托代理人出席开标会议时，应另外随身携带本授权书原件、本人身份证复印件（加盖公章）、本人身份证原件，以备核查。

投标保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，缴纳    分标（如有分标）投标保证金人民币（大写）           （￥      元），若我方中标，同意按招标文件要求将投标保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人（加盖公章）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：投标保证金声明一式两份，一份附在投标文件，一份由投标人代表参加开标会议时现场出示。

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方（项目名称及项目编号）的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表（投标人名称），提交投标文件正本    份、副本    份、电子版壹份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：                    （如有时）

| 项号 | 产品或服务名称 | 制造商或投标人 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计③ ＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务要求 |  | 1、交货时间（安装、调试、培训完）： 2、交货地点： 3、质保期： |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

3、报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中；

商务条款响应表（格式）

1、一般商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

分 标 号：                       （如有时）

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标人须知前附表第8项要求 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 7 | 交货时间和地点：招标文件第二章要求 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；

2、本表内容不得擅自修改，否则视为投标无效。

2、政府采购合同条款偏差表

我公司就  （项目名称及项目编号）  项目分标号：     （如有时）的政府采购合同条款进行如下说明：

□ 我方完全响应政府采购合同的条款内容。

□ 我方对政府采购合同条款偏差内容如下：

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 修改后条款内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

声明：除本偏差表中所列出偏差外，我单位完全响应政府采购合同的其它条款内容。

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人必须根据自身情况在两项内容中选填1项，在□打√；

2、投标人如对政府采购合同条款或内容有异议，将建议修改的条款逐条列出；对于任何未在偏差表中列出的条款或内容，均视为完全接受政府采购合同的要求；

3、投标人的建议如果涉及修改核心或实质性条款，视为投标无效。

技术要求响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：                       （如有时）

| 序号 | 采购内容 | 技术参数及性能（配置）要求 | 投标文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人必须根据所提供的产品和服务的实际情况对所有技术条款相关偏离的条目如实填写响应表。

2、投标人根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

4、评标小组发现投标人有虚假描述的，视为投标无效。

产品配置清单（格式）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：                       （如有时）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加 （采购人名称） 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：

1、如投标人为小型或微型企业的，提供《中小企业声明函》原件；

2、如投标人提供其他小型或微型企业的产品或服务应标的，提供应标产品生产或服务企业《中小企业声明函》原件；

3、未按要求提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

小型和微型企业价格扣除明细表（若有时）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：                       （如有时）

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额；如因投标人填报错误而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由投标人自行承担。

2、“相应价格扣除”为小型和微型企业产品的报价合计价格×采购文件规定的价格扣除比率的优惠幅度，即：相应价格扣除 = 小型和微型企业产品的报价合计价格 × 6%；

3、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

如投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，可根据自身情况如实提供声明函；未按要求提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占报价总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

说明：

1、根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）规定，货物服务招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品80％以上（含）的投标人，给予政策功能分1分；

2、投标人可根据自身情况如实提供声明函，并同时提供产品生产厂家营业执照复印件（复印件加盖投标人公章）；未按要求提供有效声明函或证明材料的，将不能享受政策功能加分；

3、如发现投标人提供虚假材料，或中标后在与采购单位履约过程中未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品比例小于80%的，按照有关法律法规追究其相关责任。

# 第七章  附件

附件1：政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 投标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附收款收据原件（如有开具时）、验收报告复印件（如有）、银行转帐单复印件。 |  |  |  |  |

附件2

投标人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于      年   月   日参加_________________项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月  日