梧 州 市 政 府 采 购

单一来源采购文件

项目名称：5G移动卒中单元车

项目编号：WZZC2022-D1-02714-CGZX

采购单位：梧州市红十字会医院

集中采购机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2022年10月

目  录

第一章  单一来源采购邀请函………………………………………………2

第二章  服务内容及要求……………………………………………………3

第三章  服务商须知及前附表………………………………………………13

第四章  合同格式……………………………………………………………23

第五章  响应文件格式………………………………………………………28

- 单一来源采购邀请函

北创动力（北京）科技发展有限公司：

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）受梧州市红十字会医院的委托，拟就5G移动卒中单元车进行单一来源采购，现邀请你单位进行洽谈，有关事项通知如下：

一、项目编号：WZZC2022-D1-02714-CGZX

二、项目名称：5G移动卒中单元车

三、服务内容：具体内容见第二章服务内容及要求。

四、洽谈时间：请你单位接到本邀请函后于 2022年10月31日上午9:30分在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/参加开标及评标。

五、洽谈地点

1、地址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标，本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

2、电话/传真：0774－3825354

3、联系人：谢小姐

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2022年10月28日

- 服务内容及要求

一、5G 移动卒中单元急救车技术要求及配置清单

（一） 基础配置

1.1 车身基础颜色:救护车通用的白色

1.2 燃油种类:柴油

1.3 排气量 ml：2998

1.4 排放标准:国Ⅵ

1.5 满载总质量 6500 kg

1.6 整车整备质量 6045kg

1.7 轴距 3300mm

1.8 发动机工作方式:压燃式四冲程、直列 4 汽缸

1.9 车体尺寸 mm:长 5999；宽 2280；高 2930

1.10 医疗舱尺寸 mm :长 3474；宽 2200；高 2000

1.11 额定功率 kw(hp)/rpm: 107

1.12 最大扭矩 Nm/rpm: 307(N.M)

1.13 制动系统:液压制动、真空助力、前后通风盘双胎

1.14 前桥:前扭杆弹簧

1.15 后桥:后横向稳定杆

1.16 变速箱:8AT

1.17 最高时速 120km/h

1.18 燃油箱容积 100L

1.19 蓄电池 110Ah

1.20 发电机 150A

（二）车辆标准配置

2.1 制动型式：ABS (ESP 9.0)

2.2 车道偏离预警（LDWS）

2.3 胎压报警

2.4 主、副驾驶座安全气囊

2.5 驾驶员座椅+双人副驾座椅

2.6 驾驶员座椅配 3 点式安全带；双人副驾座椅（配 2 点加三点式安全带）

2.6 轮胎 225 75R16_12_固铂

2.7 原车倒车雷达

2.8 驾驶室左右侧电动窗，带防夹功能。

2.9 中控锁及钥匙（一把遥控式加一把备用）

2.10 ECO 经济模式

2.11 电动电热后视镜

（三）空调及照明系统

3.1 驾驶室原厂独立空调系统

3.2 医疗舱安装冷气系统，支持发动机、发电机、外接电源任一供电下使用。

3.3 医疗舱安装柴油气暖燃油加热器

3.4 医疗舱内顶部安装 LED 照明灯带

3.5 医疗舱内顶安装输液射灯

3.6 医疗舱顶部安装 LED 照明灯和可调色温的灯带，可营造不同需求的急救环境灯光

3.7 医疗舱设置地脚灯 4 个，方便夜间长途转运患者

3.8 医疗舱右侧旋转座椅上方设置阅读灯

3.9 天窗 LED 灯

3.10 12V 紫外线消毒灯

（四）电源电气系统

4.1 车辆底部安装发电机 1 套，可满足移动 CT 机使用的供电需求

4.2 2000W 逆变器及充电系统 1 套

4.3 10m 长移动电缆一条；30 米卷轴电缆（可接 16A/10A 市电插座）一条

4.4 驾驶室 12V 插座一个、220 电源排插一个

4.5 驾驶室安装 1 组备用开关，可控制逆变器、前后对讲、外场灯、CT 电辐射警示灯。

4.6 医疗舱内安装 12V 插座 4 个

4.7 医疗舱内安装 220V/10A 五孔插座 8 个

4.8 医疗舱安装 CT 专用供电 220V/10A 插座 1 个

4.9 220V/16A 防水、带防护盖的外接电源插座 1 个

（五）紧急警报系统

5.1 车顶前部安装 LED 内嵌式蓝色警灯，警报器内置，警报控制器安装在驾驶室仪表板上

5.2 车前中网安装 LED 小爆闪灯 2 个

5.3 车厢尾部安装 LED 爆闪灯 2 个

5.5 车厢尾部安装红色示宽灯 2 个

5.6 车厢外部安装外场照明灯 3 个

5.7 车厢外安装红色 CT 警示灯 2 个

5.8 车厢安装蓝色爆闪灯 6 个

5.9 车身安装白色爆闪灯 4 个

（六）医疗舱配置

6.1 医疗舱铅防护，达到国家 GBZ130-2020 标准要求

6.2 医疗舱后门 180°对开门

6.3 医疗车厢外右侧安装双开式中门

6.4 驾驶室安装可旋转角度的 10 寸监控显示屏，显示行车记录仪监控画面

6.5 驾驶室安装可旋转、折叠台面，供放置移动 CT 控制电脑使用

6.6 医疗舱为不可开启的铅玻璃窗

6.7 医疗舱安装双向前后对讲系统

6.8 医疗舱左后侧安装一组医疗组合柜

6.9 医疗舱左侧安装便携式设备快速固定带

6.10 医疗舱左侧安装设备电源供电带

6.11 医疗舱左后部配置可装 2 个 15 公升氧气瓶的柜子

6.12 医疗舱安装 2 个 15 公升氧气瓶（含减压阀）

6.13 医疗舱左侧上方安装吊柜

6.14 医疗舱左侧安装湿化器专用的氧气终端 1 个

6.15 医疗舱左侧安装车载呼吸机专用的氧气终端 1 个

6.16 医疗舱右侧安装可旋转单人座椅 1 张及二人长排柜座

6.17 医疗舱中门和后门贴防电辐射警示牌和警示灯

6.18 医疗舱中门和后门安装可折叠楼梯踏板

6.19 医疗舱后尾部安装 1kg 灭火器及支撑架

6.20 医疗舱顶部安装双向气风扇

6.21 医疗舱顶部安装安全扶手

6.22 医疗舱顶部安装输液吊架

6.23 医疗舱安装湿化器 1 个

6.24 医疗舱两边的墙壁、门、车顶整体用一次成型环保高分子材料

6.25 医疗舱内地板采用自流平地板

6.26 车身腰部及顶部贴美国 3M 公司红色强效反光带及相关的 LOGO 文字

6.27 医疗舱顶部安装 1 个逃生天窗

6.28 配备电动升降床及配套高档自动上车担架（配安全带）

6.29 医疗舱中隔墙靠中门处安装可折叠台面（放置打印机、无线键鼠）

（七）车载信息化采集与传输装置与智能化信息系统改造

7.1配置救护车智能化信息化硬件设备：车辆改装设计按照目前最先进的智能救护车配置，

满足医院开展区域卒中急救与卒中筛查的需要，配置“移动 CT 卒中急救终端系统”，配置

5G 网络系统（可兼容 4G 网络系统）、远程会诊高清摄像头、行车记录系统、智能导航系统、移动急救车载电脑。卒中医师可以在移动卒中车上进行神经症状学评估、血糖及凝血指标检测和头部 CT 扫描，将患者 CT 扫描影像数据和生化检测等数据通过无线网络即时传输到院内相关专业科室，并与高级卒中中心或卒中专家远程移动端网络链接，实时获得卒中专家团队的技术支援与救治指导。一旦确定AIS适合溶栓者，可及时给予rt-PA静脉溶栓治疗，以赢得卒中救治的“黄金时间”。有提供实际案例详细说明。

7.2医疗舱配置车载消杀装置，能急速化解医疗舱内空气中的甲醛、氨、病毒，细菌，要求

15 秒以内即可灭杀医疗舱内感染 MARS 病毒。可快速消毒敏感表面的非侵入性医疗设备，能实现医疗舱内全方位消毒，无死角。所使用消毒液为非化学、食品级、无刺激、无毒、无副作用，对人体零危害，并不需要稀释原液，在 50 度高温和零下 15 度均不影响使用效果，有提供实际案例详细说明。

7.3一键呼叫终端：支持自定义呼叫按键名称和呼叫内容及接收对手，支持一键单呼和群呼，

面板可直接显示呼叫信息是否被接收处理。提供实际案例详细说明。

7.4医疗舱配置自动同步电子时钟 1 个，可与医院移动 CT 卒中急救医疗流程的各个环节点

实时时间同步，为质控提供真实有效的时间记录。

（八）车载设备与卒中急救专用设备

8.1配备电动升降床 1 套、在医疗舱内可横向移动、调节担架床高度，满足患者 CT 扫描的

高度调节需要。

8.2 配置高档自动上车担架（配安全带）1 套

8.3配置多特 Id7 远程多参数监护仪 1 台：可有线、WIFI 联机监护系统上传监护数据到急救平台系统、运用 4G 网络实现院内外远程监护，可远程升级，可组成远程医疗信息系统。支持外插 SIM 卡远程传输。支持扫码绑定患者，远程传输。

8.4 配置理邦 SE-301 型 12 导心电图机 1 台，支持扫码绑定患者，远程传输，16 排车载

二、车内移动 CT （X 射线计算机体层摄影设备）技术参数与配置

1 机架系统

1.1 产品类型：X 射线计算机体层摄影设备

1.2 机架孔径：320mm

1.3机架驱动方式：高精度精密机械导轨驱动（扫描时底座不动，机头移动，而病人和床保持不动）

1.4 滑环类型：低压滑环

1.5 机架控制面板 ：具备

1.6 机架扫描进程曝光提示灯：具备

1.7 可移动性:可随意移动

1.8 整机重量：290kg

1.9 整机高度：131cm；

1.10 二维激光定位系统：具备

1.11 网络通讯协议：兼容 DICOM 3.0， 图像可以传输到手术导航定位系统使用

1.12 扫描架轴向水平移动精度：不超过±1mm

1.13 机架激光定位系统精确度：不超过±1.1mm

1.14 旋转速度精度：不超过±5%

1.15 运行噪声：≤70dB（距离扫描孔 1 米）

1.16 扫描长度范围：0～320mm

1.17 水平移动速度：≥32mm/s

1.18 扫描床：无特殊要求，可适配院内标准床具及急救床具

★1.19 单圈最短扫描时间：1s

1.20 安装地面平整度要求： 无要求，一般地面即可

★1.21 工作环境温度：10℃～40℃

1.22 存储环境温度：-10℃～50℃

1.23 工作海拔：0～3010m

1.24 工作相对湿度：30%～70%（无冷凝）

★1.25 最大输入功率：1.8kVA

2 图像质量

2.1CT 值的准确性：空气：一 1000HU±10HU；水：0HU±4HU；

2.2CT 值的均匀性：水：不超过±4HU；

2.3 最高空间分辨率：≥9 lp/cm(0%MTF)；扫描条件 2 秒/圈

2.4 低对比度分辨率≤3mm@1%；扫描条件 2 秒/圈

2.5 图像噪声≤0.35%；扫描条件 2 秒/圈

2.6 中心辐射剂量（CTDIvol）：36.27mGy

3. X 线系统 线系统

3.1 球管热容量：130KHU

3.2 球管焦点尺寸：1 mm *1mm

3.3 球管电流 ：6mA-8mA

3.4 球管电压：80kV-120kV

3.5 最长曝光时间：68s

4 探测器系统

4.1 探测器类型 ：固体稀土陶瓷探测器

4.2 探测器排列：16 排

★4.3 探测器闪烁体厚度：1.3mm

★4.4 具有散乱 X 射线过滤装置

4.5 散乱 X 射线过滤装置高度：20mm

4.6 数据采样率：2500 采样/360°

4.7 轴位扫描成像：16 层/360°

4.8 探测器 Z 轴扫描宽度：17.6mm

5 控制台

5.1 操作系统 ：Windows10

5.2 控制平台和设备分开工作：是

5.3 控制台形式：手持笔记本电脑

5.4 控制台重量：小于 10kg

5.5 高性能主控台计算机：i7 四核处理器

5.6 图像存储量：200G（大于 1000 人次）

5.7 显示器：17.3 英寸 16：9 彩色液晶显示器

5.8 显示器分辨率： 1920 ×1080

5.9 标准 DICOM3.0 接口 ：具备

6 设备主机

6.1 操作系统 ：Windows7

7 扫描参数与图像重建

7.1 扫描速度（360 度）：分二档（1 秒/圈、2 秒/圈），用户可根据需求选择

7.2 最小扫描层厚 ：1.1mm 扫描条件 2 秒/圈

★7.3 扫描视野 FOV ：280mm

7.4 图像重建速度：8 幅/秒

7.5 图像重建矩阵 ：256×256，512×512,1024×1024

7.6 最小 CT 值范围：-1000HU

7.7 最大 CT 值范围：1050HU

7.8 最小重建层厚 ：1.1mm

8 临床应用软件

8.1 高速重建软件；具备

8.2 质量重建软件；具备

8.3 2D、3D 显示；具备

8.4 电影浏览功能；具备

8.5 多平面重组(MPR)；具备

8.6 感兴趣区分析；具备

8.7 测量功能；具备

8.8 标记功能；具备

8.9 PACS 无线连接功能；具备

8.10 最大密度投影 MIP；具备

8.11 CTA 血管造影功能：具备（需配备第三方软件）

8.12 CTP 灌注扫描功能 ：具备（需配备第三方软件）

9 配置要求

9.1 校正模体 ：具备

9.2 稳压电源 ：具备

9.3 主机铅防护：CT 主机配置铅防护

9.4 主控制台：具备

9.5 头托：具备碳纤维头托；

9.6 防震动机构：具备防震动设计（符合 GB/T 14710-2009 标准）

9.7 安装使用要求：无需其他工具即可完成安装

9.8 备用电源：具备（待机 1 小时以上，可扫描 4-6 人）

9.9 备用电源形式：内置

9.10 铅帘防护：具备（侧帘 0.5mmpb，后部铅帘 1mmpb）

二、商务要求：

1.采购预算6500000元，超出预算则报价无效。报价包含货物采购、制造、改造、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、调试、培训、车内移动 CT计量检测费用，承诺售后服务期限内售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.签订合同时间：自成交通知书发出之日起30日内凭成交通知书与采购人签订采购合同，延期自误。

3.交货时间：签订合同收到预付款后起60日内完成安装、调试工作。

4.交货地点：采购人指定地点。

5.交货方式：现场安装调试。

6.乙方必须按响应文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

7.供应商须按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门。提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

8、质保期：质保期1年，整机保修1年（“采购内容及要求”中另有约定的以“采购内容及要求”的为准）。

9.验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购人发现存在不符相关标准的，供应商应无条件置换。

10.付款方式：签订合同15日内，乙方应依据甲方核定的合同金额，先向甲方提供相应付款金额的正规收据，甲方收到收据后15日内支付合同总额的50%作为预付款；收到项目货物并经甲方验收合格入库后，乙方合同提供全额发票，甲方收到发票30日内支付合同总额的45％，余下5%在质保期满后货物不存在质量问题、乙方不存在其他违法情形之日起30日内付清（不计利息）。合同签署的乙方名称及发票开具单位与收款单位必须一致，在合同执行过程中，乙方不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为乙方违约。

11.在“采购内容及要求”中约定的其他要求。

第三章 服务商须知及前附表

一、服务商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：WZZC2022-D1-02714-CGZX 项目名称：5G移动卒中单元车 项目内容：（详见第二章服务内容及要求） |
| 2 | 采购人：梧州市红十字会医院 采购代理机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心） |
| 3 | 投标有效期：响应文件提交截止日起60日内，如遇特殊情况，采购代理机构可适当延长投标有效期。 |
| 4 | 响应文件地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标，本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。 联系电话/传 真：0774-3825354 |
| 5 | 响应文件递交截止时间：2022年10月31日上午09:30前。 |
| 6 | 投标截止时间和开标时间：2022年10月31日上午09:30分前。 |

二、服务商须知

1.项目名称：5G移动卒中单元车

1.1项目编号：WZZC2022-D1-02714-CGZX

2.服务商资格

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能提供本次采购服务的供应商。

2.2投标人应遵守国家有关的法律、法规和政策。

2.3 投标人应承担报价及履约中应承担的全部责任与义务。

3.投标费用：服务商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.质疑

4.1服务商认为单一来源采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

4.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 5.投诉

5.1投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向梧州市政府采购监督管理部门投诉（电话：0774－3866434）。

5.2政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

5.3投诉人提供的投诉书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本文件的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于本政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

6．单一来源采购文件构成

6.1单一来源采购文件包括

6.1.1服务内容及要求

6.1.2服务商须知及前附表

6.1.3合同一般条款与格式

6.1.4响应文件格式

6.2 服务商应认真阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对单一来源采购文件做出实质性的响应。如果没有按照单一来源采购文件的要求提交全部响应文件或资料，没有对单一来源采购文件作出实质性响应，其风险应当由服务商自行承担。根据规定，其竞标可能被拒绝。

7.单一来源采购文件的修改、澄清

7.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答服务商提出的问题时对单一来源采购文件进行修改，并作为单一来源采购文件的构成。

7.2 服务商应认真审核单一来源采购文件中的项目要求，如发现项目不合理或有误，服务商必须在投标截止时间前以书面形式（或传真）要求澄清，否则，由此产生的后果由服务商负责。

7.3 单一来源采购文件的修改、澄清采购代理机构将以传真形式通知各服务商，请服务商收到后回复确认。

7.4 由于特殊原因，采购代理机构可通过修改单一来源采购文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，服务商的所有权利和义务以及服务商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

8.报价的语言及计量单位

8.1服务商提交的响应文件（包括资格证明文件）以及服务商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用简体中文，服务商可以报送其他语言打印的资料，但须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文译本为准。

8.2除技术性能中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

8.3投标报价一律使用人民币进行报价。

9.响应文件构成

服务商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求编写响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对单一来源采购文件作出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，响应文件内容包括：（以下文件均需服务商加盖公章确认）

1.投标函（必须提供）

2.报价表（必须提供）

3.服务方案（必须提供）

4.资格证明文件（必须提供）

4.1服务商营业执照等证明文件

4.2采购需求中要求提供的证明文件

4.3服务商2022年内任意一个月的完税或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）。

4.4服务商2022年内任意一个月由社保部门或税务部门出具的完成社保的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）。

4.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；服务商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）自行查询相关服务商主体信用记录，其中“信用中国”网站查询服务商在“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”，“中国政府采购网”查询服务商在“政府采购严重违法失信行为信息记录”；

4.6服务商2021年年度经审计的财务状况报告复印件（包括“三表一注” ）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；

4.7法人代表身份证复印件（正反面）

4.8法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（正反面）

5、服务商认为其他必须提供的文件资料。

10.投标有效期

10.1 响应文件从投标截止期结束后60天内有效。

10.2 特殊情况下，采购代理机构可与服务商协商延长响应文件的有效期。

11.响应文件的编制

11.1 投标人必须按照文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对文件作出实质性响应。

11.2 响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

11.2.1资格证明文件：详见响应文件格式、报价商务技术文件：详见文件格式。11.3 应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目单一来源采购文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

11.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

11.5响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

11.6响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

11.7 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

11.8供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。

12.首次响应文件的补充、修改与撤回

12.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

12.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.首次响应文件的退回

13.1采购人和采购代理机构对响应文件概不退回。

14.首次响应文件的开启

14.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和单一来源采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

15.单一来源采购评审小组组成

单一来源评审小组由采购人的代表和有关专家等5人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于单一来源采购小组总人数的三分之二。

16.评审要求

16.1  由评审小组根据单一来源采购文件和投标人提交的响应文件进行在线谈判，投标人应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或投标资料等内容在规定的时间前做出应答。应答文件必须由投标人的法定代表人或委托代理人签字（盖章）或盖公章（需盖CA电子签章），经投标人和评审小组确认后，替代单一来源采购文件或响应文件中相应的内容，并构成单一来源采购文件的一部分和评标的依据。如投标中标，则作为合同的组成部分。

17.采购过程中有下列行为之一者，不能中标：

1. 超出经营范围投标；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 服务商的最终报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 经谈判后，不能满足采购需求的；

5. 因重大变故，采购任务取消的；

18.中标通知书

中标供应商确定后，中标结果由采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西▪梧州）上公示。同时向中标供应商发出中标通知书

19.签订合同

19.1  中标供应商收到中标通知书后，按单一来源采购文件、响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。

19.2  如中标供应商不按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，则视中标供应商违约。

20.解释权

20.1本单一来源采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

第四章  合 同 书 格 式

梧州市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

供应商：

- 合同主要条款格式

项目编号：

项目名称：

合同签订地点：广西梧州市

合同签订日期：    年    月    日

甲方（采购人）： 梧州市红十字会医院

乙方（中标供应商）：

根据     年    月    日梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）发放的（项目名称及项目编号）中标通知书，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同），中标通知书、招标文件及补充、投标文件及澄清为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

1.  采购内容

| 货物名称 | 数量（单位） | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　）。包含货物采购、制造、改造、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、调试、培训、车内移动 CT计量检测费用，承诺售后服务期限内售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.  交货要求

3.1 交货时间：签订合同即日起      日内完成安装、调试、培训工作

3.2 交货地点：采购人指定地点

3.3 交货方式：现场安装调试

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金（不设定）

5.  质量保证及售后服务

5.1 质保期：自设备验收合格之日起    年。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在 24 小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1付款方式：

签订合同15日内，乙方应依据甲方核定的合同金额，先向甲方提供相应付款金额的正规收据，甲方收到收据后15日内支付合同总额的50%作为预付款；收到项目货物并经甲方验收合格入库后，乙方提供合同全额发票，甲方收到发票30日内支付合同总额的45％，余下5%在质保期满后货物不存在质量问题、乙方不存在其他违法情形之日起30日内付清（不计利息）。合同签署的乙方名称及发票开具单位与收款单位必须一致，在合同执行过程中，乙方不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为乙方违约。

6.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经梧州市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.3 政府采购过程中，如甲方、乙方或代理机构存在违法行为，梧州市政府采购监督管理部门可视情况书面通知甲方暂停采购活动，并根据实际情况延期或中止支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的第三方。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲乙双方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由乙方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西梧州市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.4 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份，采购代理机构执一份，采购人自合同签订之日起2个工作日内送达采购代理处进行合同公示。

甲方：梧州市红十字会医院              乙方：

地址：梧州市万秀区新兴一路3-1号      地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第五章 响应文件格式

封面格式

响 应 文 件

项目名称：5G移动卒中单元车

项目编号：WZZC2022-D1-02714-CGZX

服务商：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名）

日期：    年   月  日

一、投   标   函

致：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

根据贵方     采购单一来源采购文件，项目编号:     ，正式授权下述签字人   （姓名和职务）代表服务商（服务商单位名称），提交（按服务商须知第9项要求提交的全部文件）：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我方同意在服务商须知规定的开标日期起遵循本采购文件，并在服务商须知第10条规定的投标有效期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4．我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5．如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方对我方的投标保证金可不予退还。

6．同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

7．我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的服务商为中标供应商。

8．若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

服务商名称：           （公章）

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

二、报价表（格式）

| 项号 | 标的名称 | 服务内容 | 单价 (元) | 单项合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |
| 投标总报价:人民币（大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 服务地点： 服务时间： |  |  |  |  |  |

服务商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

三、服务方案（格式自拟、自行填写）

(由报价供应商按本项目实际情况及采购人的采购需求制作服务工作方案。)

服务商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

四、资格证明文件

见响应文件构成部分

授权委托书（格式）

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的   （项目名称）   招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                      职务：                         性别：

身份证（或护照）号码：

注：委托代理时除提供授权委托书外还须提供委托代理人和法人代表身份证（或护照）复印件，非委托代理时只提供法人代表身份证（或护照）复印件。

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），且在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单】后，并没有被列入该名单中。

特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有以上记录的，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

信用记录查询：

【供应商可自行在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

查询相关供应商主体信用记录，其中“信用中国”网站供应商在“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”中查询，“中国政府采购网”供应商在“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询。