广西北部湾宏亚建设管理有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目

项目编号：GXZC2022-G1-003551-HYJS

采 购 人： 广西壮族自治区农业科学院

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2022年10月31日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	60

第四章  评标方法及评分标准	79

第五章 拟签订的合同文本	85

第六章 投标文件格式	93

第一章  招标公告

广西北部湾宏亚建设管理有限公司关于亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目（GXZC2022-G1-003551-HYJS）

公开招标公告

项目概况

亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年11月22日09时30分 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-003551-HYJS

项目名称：亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目

预算总金额（元）：12000000；

采购需求：

标项一

标项一名称：亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目

数量：1

预算金额（元）：4604000.00

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：冻干切片机1台、冰冻染色机1台、氧气透过率测试仪1台、气调保鲜箱1台、冷冻干燥机1台、菌落计数及抑菌圈测量仪1套、氮吹仪1台、微型超高温杀菌机1台、台式微量离心机1台、超低温冰箱1台、高速冷冻离心机1台、水蒸气透过率测试仪1台、扫描电镜1套（标配离子溅射仪1台、临界点干燥仪1台）、微孔板分光光度计1台、全自动微生物鉴定分析系统1套,具体内容详见招标文件第二章采购需求。

最高限价（如有）：4604000.00

合同履约期限：自签订合同之日起不少于1年

本标项不接受联合体投标

备注：

标项二

标项二名称：亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目

数量：1

预算金额（元）：1106000.00

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：全自动水果包装机1台、压差预冷催熟实验库1套、低温超微粉碎机1台、真空浸糖机1台、柑橘磨油提取压榨系统1套、水果拍式刺孔机（带提升装置）1套,具体内容详见招标文件第二章采购需求。

最高限价（如有）：1106000.00

合同履约期限：自签订合同之日起不少于1年

本标项不接受联合体投标

备注：

标项三

标项三名称：亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目

数量：1

预算金额（元）：3580000

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：气相色谱三重四极杆质谱联用仪1套、电子舌1套、多功能酶标仪1台、流式细胞仪1套，具体内容详见招标文件第二章采购需求。

最高限价（如有）：3580000

合同履约期限：自签订合同之日起不少于1年

本标项不接受联合体投标

备注：

标项四

标项四名称：亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目

数量：1

预算金额（元）：2710000

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：UHT杀菌系统1套、超高压杀菌机1台、高通量智能发酵控制与菌种选育平台1台、气囊压榨机1套、桌面流延机1套、万能材料试验机1套、挤出机1套，具体内容详见招标文件第二章采购需求。

最高限价（如有）：2710000

合同履约期限：自签订合同之日起不少于1年

本标项不接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标项二、标项四为专门面向中小企业采购（供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利企业)。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年10月31日至2022年11月7日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2022年11月22日09时30分（北京时间）

2、地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）电子开标大厅解密、开标 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn 中国政府采购网、http://zfcg.gxzf.gov.cn  广西壮族自治区政府采购网、http://gxggzy.gxzf.gov.cn 广西壮族自治区公共资源交易中心。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区农业科学院

- 地址：南宁市大学东路174号

- 项目联系人：郭晓燕

联系电话：0771-3394835

2.采购代理机构信息

名 称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地　址：南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号

联系电话：0771-5670712

3.项目联系方式

项目联系人：　 卢小玲

电    话：   0771-5670712

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2022年10月31日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

###### 标项一         预算金额：4604000元，投标报价超过预算价投标无效

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 所属行业 |
| 1 | 冻干切片机 | 1 | 台 | 技术参数： 1.切片厚度： 0.5μm～100μm可调 （最小值为0） 0.5μm～5μm增量值0.5μm； 5μm～20μm增量值1μm； 20μm～50μm增量值2μm； 50μm～100μm增量值5μm 2.修片厚度： 5μm～600μm可调 （最小值为0） 5μm～50μm 增量值5μm 50μm～100μm，增量值10μm； 100μm～600μm，增量值50μm 3.标本回缩值： 0～60μm可调 0～60μm 增量值2μm 4.冷冻箱控温范围：+10℃～-50℃ 5.样本头控温范围：+10℃～-50℃ 6.冷冻台温度降至-45℃时间：60分钟 7.冷冻台温度最低可达：-50℃ 8.冷冻台附加半导体制冷温度可达：-60℃ 9.无霜冷冻台样本冷冻点位：18个 10.冷冻台附加半导体制冷点位：6个 11.半导体工作时间： 15分钟 12.最大样本尺寸：≤55mm×80mm 13.标本垂直运动行程：≤65mm 14.标本水平运动行程：≤22mm 15.电动粗进速度2档：（0.9mm/s; 0.45mm/s） 16.电源电压：AC220V±10% 50Hz 17.整机功率：≥800W 18.整机净重：≤135kg 19.外形尺寸：约700×760×1160mm | 工业 |
| 2 | 冰冻染色机 | 1 | 台 | 1.染架容量：3片/架、6片/架（选配），可连续、循环的染色处理 2.缸体数量：≥20个，（可设置重复缸，清洗缸可根据采购人需求自行设置） 3.可同时设置1-5个苏木素缸，保证随到随染 4.单缸容积：≥100mL 5.单缸处理时间：0秒～59分 6.换缸停留沥液：≤10S 7.可设置程序10套，且具有在线故障提示功能。 8.电源电压：AC 100V～120V/AC 220V～240V 9.电源频率：50Hz/60Hz 10.功 率：≤100W 11.整机尺寸：约705×300×280(mm) 12.净重：约21kg |  |
| 3 | 氧气透过率测试仪 | 1 | 台 | 技术参数 1.符合 GB/T-1038、 ISO15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、YBB00082003-2015、JIS K7126-A等标准。 2.独特的腔体及气路设计，使用专业传感器，测试范围宽、精度高、稳定性好； 3.采用先进的电磁程序步进控温技术、一体机控温在样品实验环境中自动升温、降温功能，变温速度可调，温控精度在±0.1℃范围内；不接受需要任何外置保温装置和控温装置，保证参数真实可靠； 4.可连接计算机控制操作，透过率、温度、压力、压差四组曲线， 5.能时时显示及监控，自动判断、分析、储存数据、自动停机、及A4纸报印报告功能； 6.规模化无维护设计，运行稳定，备有超压安全保护功能； 7.软件界面简洁、操作方便，全自动测试，自动储存实验报告； 8.15分钟可完成真空抽取，30分钟可以达到稳定状态。 9.测量范围： 0.02~50000 cm3/m2·day·0.1MPa 10.测量精度：0.001 cm3/m2·day·0.1MPa 11.温度范围：15~60℃ 12.控温精度：±0. 1℃ 13.湿度范围：≥0%RH 14.真空精度：≤0.1Pa 15.测试腔真空度：≤20Pa 16.试验气体：O2、CO2、N2 17.产品配置：主机、内嵌软件、标准计算机液晶显示器、键盘、鼠标、真空泵、减压阀、取样器、供气阀门管件 、质保两年 |  |
| 4 | 气调保鲜箱 | 1 | 台 | ▲1.测量范围O2 ： 0%～50%；CO2 ： 0%～20%；N2：0%～100%；C2H4：0～200ppm； ▲2.显示精度:O2：≤0.01% ；CO2：≤0.01%；C2H4：≤0.1ppm ▲3.精 度: ± 1% 4.温控范围: -5℃～50℃ 5.温度均匀度:±2℃ 6.控温精度:± 0.5℃ ▲7.湿度范围:常态～95％RH 8.控湿精度:±3%RH 9.制冷量:1匹;三腔独立 10.加湿器功率:≤2000W;三腔独立 11.照明功率≤10W 12.材料 彩钢板 13.仪器尺寸:约1090mm×1160mm×1965mm 14.额定功率:≤15KW 15.工作电源 AC380V，三相五线 16.测试腔个数 三个 17.三个测试腔规格 120L、120L、120L （一）备件部分 1.电源线 1根 2.通讯线 RS232九针数据线 1根 3.空气气管 6#*2米 3根 4.空气气管 8#*5米 1根 5.气管接头 6转8 5个 6.内六角 1套 7.十字镙丝刀 6-10mm 1把 8.螺纹直通 06-02 5个 9.生料带 1圈 10.木箱 1个 11.水管 1条 12.制氮机 由于氮气消耗较大，配备制氮机使用，含储气罐。 （二）采购人自备 1 电源 500w 380V 10A 3孔插座接地线 2 氮气纯度≥99.999%以上带减压阀，输出范围0-0.4Mpa,含8转4气管接口 3 氧气纯度≥99.999%以上带减压阀，输出范围0-0.4Mpa,含8转4气管接口 4 二氧化碳纯度≥99.999%以上带减压阀，输出范围0-0.4Mpa,含8转4气管接口 5 高锰酸钾 |  |
| 5 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 | 1.中试型冻干机，方舱原位冻干，冻干物品无需移动，隔板通过硅油为媒介升降温。 2.冻干面积（㎡）：≥1 ㎡。 3.冷阱温度（℃）：≤-80。 4.真空度（pa）：≤10。 5.物料装载（L）：≥20。 6.捕水能力（kg/24h）：≥13。 7.冻干时间（h）：≤24。 8.物料盘规格（W*D*H mm）：550*480*20（四个），方形托盘，不易变形。 9.机舱隔板数：≥4+1。 10.物料盘间距：≥90mm 11.温差±1℃。 |  |
| 6 | 菌落计数及抑菌圈测量仪 | 1 | 套 | 一、主要技术指标： 1.成像装置 （1）配固态硬盘电脑和自动对焦的大景深≥800万像素（3264x2448像素）彩色拍摄主机，具有微距拍摄特性。全封闭暗箱以消除环境杂散光干扰。 配≥9600*6400dpi超高分辨率双光源彩色CCD扫描成像仪，自动聚焦、亮度可调，光学分辨率6000万像素均匀背光或暗视野扫描时分辨误差≤0.005mm，可识别≥0.025mm的菌落。 （2）任意调柔性无影光的上光源，下光源、上下双光源，5W大功率的275nm+395nm双波长紫外光照明（用于腔体消毒、紫外诱变），可自由组合和任意独立切换，以构成清晰的悬浮暗视野菌落成像效果，突显出菌落形态，获得最佳菌落成像，实现傻瓜式智能识别计数。 （3）适应培养皿：50～130mm（倾注、涂布、3M纸片、膜滤、螺旋接种平皿）。 2.菌落计数分析 （1）可自动形成批处理向导，实现一键式自动计数。SmartdownTM菌落智能识别技术，具有菌落目标自动增强特性，自动识别大规模团状、链状粘连的长形杆菌（显微形态大片粘连的大肠杆菌、病菌孢子）及平皿上的各类菌落（含金色葡萄球菌计数（GB4789.10-2016）、大肠菌群测定（GB4789.3-2016）等等）。 （2）自动计数精度≥96.5%，最多监视修正3.5%，即达100%正确。分析统计速度：150～1000个菌落/s（计数分析耗时1～4秒）。 （3）自动分割相互成片粘连的长形、圆形等菌落目标，用户可选择分割或不分割。还可手动分割、合并菌落目标图像。鼠标点击修正，无痕剔除网格及文字，自动剔除杂质，有效支持复杂微生物统计，符合GB4789.2-2016的参数自动换算特性。 （4）具有快速水平集提取技术，可按20类分类识别计数特定颜色、形状的菌落数量，并可类别转换修正。可同时选择6个目标区自动分别分析，并自由增减或编辑分析目标区。 （5）可自动获得各菌落面积、等效直径、长轴、短轴、长宽比、圆度、周长、形状系数等。可按形态指标过滤查询。 3.抑菌圈测量及抗生素效价分析 （1）一键化全自动同时测定6个90mm直径平皿中的所有抑菌圈，可全自动测定局部粘连的抑菌圈，可在有局部文字干扰的情况下，自动获得抑菌圈面积、直径等结果。测量分析耗时1～4秒/平皿。 （2）平皿可任意方向摆放。具有抑菌圈样本自动挑选、保真的可视化比对、编辑功能。抑菌圈测量系统的读数分辨率≤0.001mm、最高光学测量分辨率≤0.0053mm，重复测量误差≤±0.01mm或≤±0.1%；效价测量误差≤±0.1%；效价重复测量误差≤±0.1%；台间测量差异≤0.2%。 （3）符合中国药典、USP美国药典、EP欧洲药典，可完成最新的国家药典(2020版)一、二、三剂量及合并计算，以及全部菌种的抗生素效价分析。具有效价的组合优化分析特性。 （4）内置“抗微生物药物敏感性试验执行标准”最新第25版(2015)数据，提供数据输入和修改平台，方便更新，为纸片法药敏分析提供快捷工具。 （5）可按食品添加剂 乳酸链球菌素QB 2394-2007标准，全自动同时测量≥24个抑菌圈并自动分析出效价。 4、测量功能：全自动尺寸标定，也可人工标定。可鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。 5.导出查询与升级：分析图像与数据结果可保存，可直接报告结果，无需手工计算，结果可以直接导出到Excel或PDF文档报告。具有在线升级特性。 6.数据追溯、权限保护，操作记录可追踪回溯，符合GLP和GMP要求。采用多重系统构架，分设职能与权限，确保数据信息的安全、完整、真实。 （1）系统管理员：负责创建、管理所有普通管理员与操作员的账户，设置普通管理员和操作员的权限。系统管理员只有一个，拥有系统最高权限。 （2）普通管理员：负责全部测试数据的审核、存档管理、以及其他系统数据的管理。系统可分配多个普通管理员，其权限由系统管理员设置分配。 （3）操作员：负责样品制作、测试、修正、形成电子报告、提交审核等。系统可分配多个操作员，其权限由系统管理员设置分配。 （4）所有账户都可自行修改登录密码，设置自己的电子签名并输出到报告。 （5）系统自动记录每个账户的操作记录，系统管理员可对操作记录进行追溯、查看、输出。 三、标准配置 1.全自动菌落计数及抑菌圈测量仪系统软件U盘及软件锁1套 2.自动对焦的大景深800万像素彩色拍摄主机1台 3.9600*6400dpi超高分辨率双光源彩色CCD扫描仪 1台 4. 一体机电脑（双核）1台 ≥4G内存 ≥500G硬盘 ≥1G显存 ≥21.5”彩显 含无线网卡 5.HiCC系列自动抑菌圈测量仪专用标准板 （附1份权威校准认证书）1块 |  |
| 7 | 氮吹仪 | 1 | 台 | 1.占地面积小，节约空间。 2.每个管口可以适配标准尺寸的进样瓶。 3.配套一个歧管，适用于所有规格的瓶子，适用样品瓶尺寸范围从标准EPA 40ml和20ml 到2ml和4ml样品瓶。 4.有两种模式可供选择，一种可以同时从标准EPA 24 位(40ml) 或48 位(4ml) 样品瓶中蒸发溶剂；另一种模式为同时一半数量的样品瓶中蒸发溶剂。较大的尺寸模具可以处理24 个大样品瓶子类似TurboVap 的，但FlexiVap 应用更灵活。用户只需一台FlexiVap 蒸发仪就能满足实验室中不同规格容器中溶剂的蒸发。 5.操作简单，每个管口的开关可以独立控制，并且可以调节其流速。用户不需任何气流时，可关闭开关，既节约氮气，也避免未使用管口灰尘带来的污染。 6.所有管口的气体流速一样 ( 不论打开几个通气管阀门 )，所有样品同时接收到气体，避免热敏感性样品在蒸发开始时分解。 7.带自动针阀；能够轻松调节针阀高度；易清洁；氮气吹扫后不会带走样品。 8.可通过齿条传动单元调节金属鲁尔接头的高低位置，方便试管的取出和安装。 9. 24井标配带流量计，带加热单元，24位铝制模块。 10.国内有办事处，可以满足12小时售后服务响应。 |  |
| 8 | 微型超高温杀菌机 | 1 | 台 | 1. 额定产能:20-40L/H（40LPH时最高杀菌温度130℃），最小样品处理量为3～5L，并可根据采购人要求定制 2.杀菌温度最高可达148℃（20LPH），可根据实际需要调节，实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，杀菌控温精度±0.5℃，出口温度可调，最低5°C。 （在135°C时持续运行5小时以上时杀菌控温精度±0.5℃） 3.彩色液晶触摸屏及设备控制系统PLC一套，快速模式和普通模式结合，动画显示流程。 4.杀菌时间 3S，5S，10S，30S，并可根据实际需要调整和定制 5.试验数据可直接拷贝到U盘或直接打印； 6.具备SIP功能和在线CIP功能 7.设计功率≥10KW 8.整机全部采用优质不锈钢制作 9.管道压力传感器，能在触摸屏上精确的显示管道物料的压力 10.进口过压卸压阀/进口背压减压隔膜阀/背压控制隔膜阀及三通转向阀一套。 11管式预热段2套，冷却段1套，自来水冷却至接近常温状态。 12.内置2台锅炉（过热水发生器） 13.两台特高温循环热水泵。 14.PILOTECH电脑配套操作软件：试验方法可随时保存调用，试验数据可直接输送到OFFICE系统，杀菌温度曲线和相关数据可直接保存至EXCEL文件，方便论文的撰写和数据的备份 15.整机尺寸 约1690（H）×1150（L）×910（W）mm 16.最高压力8BAR 实验型超高温杀菌机主机配置如下： 1）整机全部采用优质不锈钢制作 2）5L进料斗：316不锈钢 3）螺杆泵一台，传送产品流量为5～25升/小时，CIP流量400升/小时 4）背压减压阀/背压控制阀/背压指示器 5）管式预热段2套 6）冷却段1套，自来水冷却至接近常温状态，手动控制阀 7）PID温控模块3套 8）彩色液晶触摸屏一套 9）持温管一套（含5s/10s/30s） 10）内置2台锅炉（过热水发生器） 充填室配置情况（选配） 1）含5L带夹套缓冲罐1个 2）气动填充阀 3）物料接触部分316L不锈钢材质 4）配PET瓶手动旋盖机 本充填室安装在超高温杀菌机之后，为一独立工作单元。系统内装有5升容量之夹套缓冲罐，配备单头充填阀。样品充填灌装时由一个电磁阀控制，通过脚踏开关实现。 同时，系统内配有SIP管道组块，可以满足无菌充填时使用。 |  |
| 9 | 台式微量离心机 | 1 | 台 | 1.最大容量 24×1.5/2.0 ml 2.最高转速（r/min）≥16500 3.最大离心力（×g）≥18780 4.标配转子 24×1.5/2.0 ml 5.转速精度 ±50r/min 6.制冷系统 无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a 7.温控范围 －20℃～40℃ 8.温控精度 ±1℃ 9.定时范围 1-99h59min 10.噪 音 ≤60 dB 11.电 源 AV220V 50Hz 12.外形尺寸L*W*H约680x350x300mm |  |
| 10 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 技术要求及配置： 1.工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)HZ。 2.样式：立式。 3.有效容积:≥678L。 4.外部尺寸(宽*深*高mm)：约1090*1025*1955。 5.内部尺寸(宽*深*高mm)：约750*696*1286。 6.净重（KG）：约330。 7.精确控温：高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃，左侧设置按键锁、制冷、电源、电量低、断电、静音、门开关8个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内。 8.箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 9.内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 10.标配四个万向脚轮，方便移动安放。 11.内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构，方便分类存储。 12.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 13.标配3个测试孔：左侧一个，后部两个，方便监测箱内温度。 14.助力把手，开启轻便，把手带锁，另可配置任意外挂锁，实现双人管理，保障样本安全。 15.保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm。4个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门4道门封，内门2道门封，整机6道门封。 16.大面积翅片式冷凝器,散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速。 17.高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 18.采用无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准。 19.双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行，确保样本储存安全 20.安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全。 21.开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 22.标配USB数据接口，可记录设备运行温度等历史数据，最大存储条数100000条，最大存储时限45年。 23.标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 24.25℃环温时，空载降温达到-80℃时间≤4.5小时 25.正常工作下，噪音≤51dB, 26.25℃环温时，单日耗电量≤12KW.h/24h 27.25℃环温，空载-80℃稳定运行断电回温至-50℃时间≥280min， 28.可存储2英寸标准冻存盒≥500个，2ml内旋冻存管≥50000个。 |  |
| 11 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 1.采用无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a，具有宽泛的温控范围：-20℃－ 40℃ ，并可在离心机运行期间设置；具备预制冷功能，可迅速降温至设定温度；具备待机冷却功能，可在待机状态下维持设定温度；具有加热化霜功能。 2.具备超速、超温、不平衡、 欠压、过压等多种预警功能，三级阻尼减震，特殊组合减震装置，使电机平稳运行安全可靠，防止样品重悬，实现优异离心效果。 3.真彩显示屏，触屏按键及实体按键双操作模式，设有离心力显示专用键，同时显示设定参数和运行参数，运行中可随时更改参数，无需停机，操作界面直观、简单，方便使用；操作菜单可提供多国语言版本（中文、英文、俄文、葡萄牙文）。 4.生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈（欧盟RoHS 2015/863），可避免气溶胶外溢，充分保证工作人员及实验室环境的安全。 5.后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置，既坚固耐用，又确保工作人员及实验室使用的安全。 6.精致的工业化外观设计，菱形造型新颖美观，更适合角落安放，节约实验室有限台面空间。 7.采用静音机电一体化电机门锁，使用方便，只需轻轻合门盖，即会触发门锁系统，将门盖安全锁定。 8.10档加速及10档减速速率控制，可存储100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序。 9.最大容量：≥4×100 ml 10.最高转速（r/ min）：≥20800 11.最大离心力（×g）：≥29850 12.标配转子：8×15 ml 、6×50mL 13.转速精度：±50r/min 14.制冷系统：无氟制冷压缩机组和控制阀（R404a） 15.温控范围：－20℃～40℃ 16.温控精度：±1℃ 17.运行程序：≥100个 18.总功率：1.5 Kw 19.定时范围：1-99h59min 20.转子识别：自动转子识别功能 21.噪 音：≤60 dB 22.电 源：AV220V±10% 50Hz 23.重 量：约75 Kg 24.外形尺寸（长×宽×高）：约710×630×350 mm |  |
| 12 | 水蒸气透过率测试仪 | 1 | 台 | 1.测试系统采用间歇式称重方法，符合标准GB/T1037、GB/T 16928、ASTM E96要求 2.宽范围、高精度、自动化温湿度控制 3.测试腔内具有标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定 4.设备预留可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准 5.提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式，保证检测数据的准确性和通用性 6.采用嵌入式计算机系统平台，传感器标定智能提示，用户多级权限管理 7.采用嵌入式数据库存储技术，保存每次试验的详细信息，并提供方便、多样的查询功能，用户可按曲线或数据列表等方式查看历史试验数据 8.系统支持试验结果比对，用户在试验开始之前设置标准数值和误差范围，试验完成后系统自动判断各个试验结果是否在标准误差范围之内，并直观的告知用户试样是否合格 9.测试范围：0.1～10,000 g/m2·24h，测试精度：0.001 g/m2·24h 10.试验温度： 10℃～65℃（常规） 11.控温精度： ±0.1℃（常规） 12.试验湿度： 10%RH～98%RH，控湿精度 ±1%RH 13.吹扫风速： 0.5～2.5 m/s （可调） 14.测试面积：≥33 cm2 15.产品配置：主机、内嵌软件、标准计算机液晶显示器、键盘、鼠标、透湿杯、气体干燥装置、自动干燥过滤器、校验砝码、取样器、供气阀门管件、质保两年 |  |
| 13 | 扫描电镜 | 1 | 套 | 1.扫描电镜参数 2. 用途：扫描电子显微镜，适合分析最广泛的样品范围：从金属材料、断口，到无机非金属材料，不导电的高分子材料的微区形貌、成分和相分布分析。生物样品，种子、组织的分析。 3. 工作环境： 3.1 电压：110-240V（-6%，+10%） 工作温度：15~25 ºC 3.3 相对湿度：< 80% 4. 技术性能指标： 4.1 电子光学： 4.1.1 发射源：钨灯丝（高性能电子光学镜筒，双阳极热发射电子枪） 4.1.2 固定式物镜光阑，无需手动调整使用方便 ▲4.1.3 加速电压：200V – 30kV 4.1.4 放大倍数：6× - 1,000,000× 4.1.5 极靴内有一路单独抽真空系统，保证在低真空和环境模式下电子枪高真空和不受污染，延长灯丝寿命 4.1.6 电子束束流：可达到的最大值不小于2µA，并连续可调 4.1.7 使用工厂预对中灯丝更换方便 4.2 真空系统 4.2.1 1个250 l/s分子涡轮泵+1个机械泵 ▲4.2.2 高真空模式：＜6×10-4 Pa ▲4.2.3 低真空模式：不低于190 Pa ▲4.2.4 环境真空模式：不低于3900 Pa ▲4.2.5 高真空模式下的换样时间：≤3.5分钟 ▲4.2.6 低真空及环境真空模式下的换样时间：≤4.5分钟 4.3 分辨率 4.3.1高真空模式下的分辨率 4.3.1.1 30 kV下3.0 nm (二次电子) ▲4.3.1.2 3 kV下8.0 nm (二次电子) ▲4.3.2 低真空模式下的分辨率 ▲4.3.2.1 30 kV下3.0 nm (二次电子) ▲4.3.2.2 3 kV下10.0 nm (二次电子) ▲4.3.2.3 具备独立的低真空模式二次电子探头 ▲4.3.3 环境真空模式下的分辨率 ▲4.3.3.1 30 kV下3.0 nm (二次电子) ▲4.3.3.2 具备独立的环境真空/超低真空模式二次电子探头 4.4 样品室 4.4.1样品室内径：≤340 mm，≤高210mm 4.4.2分析工作距离：≤10 mm 4.4.3样品室红外CCD相机：≥1个 4.4.4最多可升级8个探测器或附件接口 4.5 样品台 4.5.1类型：五轴电动马达台，全对中，同时保留五轴手动功能 4.5.2 行程：X≤110 mm，Y≤110 mm，（X/Y重复精度2μm）Z=65 mm，旋转R=n×360o，倾斜T=-15o/+90o 4.5.3最大样品尺寸：可沿 X、 Y 轴完全旋转时直径为 122 mm（若样品超过此限值，则载物台行程或旋转受限），最大样品高度 距共心点 ≤85mm 4.6 图像处理及系统控制 ▲4.6.1 最大6144×4096像素，可保存TIFF/BMP/JPEG格式 4.6.2 单窗口或四窗口图像显示, 四活动窗口智能扫描技术 4.6.3 实时或静态信号按彩色或按灰度等级混合, 256 帧平均或积分, 数字动画记录 (.avi格式), 直方图及图像测量软件 4.6.4 智能扫描技术,蒙太奇图像导航, 4.7 节能措施 4.7.1 Energy Star认证的显示器和工作站 ▲4.7.2 无需冷却水 ▲4.8 珀尔帖冷台：温度控制范围 -20℃ 到 +60℃ 5. 离子溅射仪： 5.1 样品室大小:直径≤120mm x 120mm 高 (4.75 x 4.75") 5.2 靶材:Au 靶为标配， Au:Pd, Pt;大小：直径57mm x 0.1mm厚 5.3 样品台:可以装载≥12个SEM样品座，高度可调范围为50mm 5.4 溅射控制:微处理器控制，安全互锁，可调，最大电流40mA，程序化数字控制 5.5 溅射头:低电压平面磁控管，靶材更换快速，环绕暗区护罩 5.6 模拟计量:真空： Atm - 0.001mbar 5.7 控制方法:手动气体换气和泄气功能，带有“暂停”控制的数字定时器（0－300s），手动放气 5.8 桌上系统:真空泵可置于抗震台上，全金属集成耦合系统 5.9 电流:≤40mA 6. 临界点干燥： 6.1 仪器尺寸 ≤450mm(W)x350mm(D)x175mm(H) 6.2 重量 ≤12Kg 6.3 样品腔尺寸 ≤32mm(Dia.)x47mm(H)(3000 psi 压强检测) 6.4 温度范围 0-120°C 6.5 热分离点 ≤40°C 6.6 压力范围 0-3000 psi 6.7 压力释放 ≤1500 psi 6.8 冷却/加热 +5°C to +35°C 6.9 两个开关阀 入口/出口/制冷/针阀减压 7配置清单： 序号; 配置清单; 数量. 1; 钨灯丝扫描电子显微镜（进口）; 1台. 2; 扫描电子显微镜配配置高真空模式二次电子探头、低真空模式二次电子探头、环境真空模式气体二次电子探头、样品室红外CCD探头，样品仓内样品导航探头; 各1个. 3; 电镜控制系统（电脑+显示器）; 1套. 4; 电镜物镜光阑片（每盒3个）; 1套. 5; 电镜用钨灯丝（每盒10根）; 1盒. 6; 外接操作键盘; 1套. 7; 冷台; 1套. 8; 离子溅射仪; 1套. 9; 临界点干燥仪; 1套. 10; UPS; 1套. 8. 技术服务 8.1 提供该仪器的质量检验标准和验收方法 8.2 整机含第1年的免费保修服务，包含零配件和工时 8.3 安装调试与最终验收卖方应派专家到用户场地进行安装调试，对用户操作人员现场进行使用和维护培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。 9 技术支持和售后服务 9.1 自设备验收之日起，保修期1年。保修期过后，提供终身应用技术支持。 9.2 免费软件升级。在不更换硬件的条件下，免费升级至最新版本。 9.3 技术支持：在中国具有专门的技术支持人员和应用培训中心，每年定期举办高级应用培训班。 |  |
| 14 | 微孔板分光光度计 | 1 | 台 | 技术参数 1.检测模式：吸收光 2.检测方法：终点法、动力学法、光谱扫描、孔域扫描 3.微孔板类型：6-至384-孔板 4.适用其他样品容器：可选超微量检测检测板，实现16个或48个体积为2ul样品的定量；可选卧式比色杯 5.温度控制：室温以上至65℃ 6.防凝集技术：有，可进行差异控温，有效防止凝集现象产生 7.振荡方式：线性、轨道和双轨道 8.可兼容自动化储板架，方便后期升级 9.光源：氙灯 10.检测器：光电二极管 11.波长选择：光栅单色器 12.波长范围：200-999nm，1nm步进 13.波长带宽：≤2.9nm 14.波长准确度：±2nm 15.波长精度：±2nm 16.动态范围：0-4.0 OD 17.分辨率：≤0.0001 OD 18.光程校正功能：有 19.OD准确度：2.0 OD≤1%；2.5 OD≤3% 20.OD线性：0-2.5 OD≤1% 21.OD重复性：2.0 OD≤0.5% 22.杂散光：≤0.03%（230nm） 23.检测速度：96孔，≤8秒；384孔，≤14秒 24.仪器配置：全波长酶标仪1台，商务电脑1台，配套软件1套 |  |
| 15 | 全自动微生物鉴定分析系统(自动细菌鉴定仪) | 1 | 套 | ▲1.可鉴定包括细菌、酵母和丝状真菌在内总计≥2900种(species，不是strain)微生物，范围包括人类、动物和植物病原菌以及食品和环境微生物，具体包括：A.GenIII好氧细菌数据库≥1568种，其中包含GN细菌≥800种，GP细菌≥768种；B.厌氧菌≥361种；C.酵母菌≥267种；D.丝状真菌≥708种； ▲2.GN和GP细菌实现在同一种鉴定板完成鉴定。好氧细菌鉴定不需做需做革兰氏染色、氧化酶试验或三糖铁琼脂试验等预实验，直接将培养好的纯种配制菌悬液后定量接种至GenIII鉴定板即可，所需菌悬液浓度OD≤0.01； ▲3.以碳源利用及化学物质敏感性检测为原理，用于鉴定的反应数量≥95种。GenIII鉴定板底物不仅包含≥71种碳源，还增加了≥23种化学物敏感性测试，不仅增强了对鉴定菌株的扩展性，也增加了鉴定灵敏性，同时使准确性进一步提升； ▲4.可鉴定包括临床、工业、农业及环境中常见的青霉（≥153种）、曲霉（≥89种）、刺盘孢霉（≥18种）、镰刀霉（≥79种）、木霉、枝孢霉、穗霉等≥708多种丝状真菌。并与传统的真菌形态学鉴定相结合，提供≥1005张精美的宏观和显微图片供用户参考比对； 5.可鉴定常见的假单胞菌(≥57种)、伯克霍尔德菌（≥19种）、黄单孢菌属（≥13种）、果胶杆菌属、食酸菌属（≥7种）、根瘤菌属等数百种植物致病菌； 6.数据库包括食品工业应用领域≥70多种乳酸菌； 7.数据库包括食品、化妆品及工业中大量常见的致病菌数据库，包括沙门氏菌（≥15种）、李斯特菌（≥7种）、大肠杆菌（≥8种，含阪崎肠杆菌和O157:H7）、葡萄球菌（≥41种）、弯曲菌、假单胞菌（≥57种）、弧菌（≥23种）、梭菌（≥60种）、志贺氏菌（≥4种）、耶尔森氏菌（≥11种）、链球菌（≥61种，含猪链球菌）等； 8.可鉴定≥24种分枝杆菌(Mycobacterium)； 9.可鉴定一些传统方法不宜鉴定的革兰氏阳性好氧菌，如芽孢菌≥114种； 10.可鉴定革兰氏阴性好氧放线杆菌≥15种，革兰氏阳性好氧放线杆菌≥8种，厌氧放线菌≥14种； ▲11.可以进行微生物群落分析和生态研究，提供专用的ECO板，每块板≥31种碳源，可做≥3组平行； 12.细菌鉴定结果判断采用专利的动态数据库(progressive database) ； 13.智能化数据管理软件，可生成自定义数据库、系统树图等图表； 14.鉴定板种类≥4种，除此之外还有用于微生物特征和群落分析研究的ECO板，用于微生物代谢研究的MT2板，以及用于革兰氏阴性/阳性产芽孢或分生孢子微生物代谢研究的SF-N2和SF-P2板； 15.具有数据管理功能，可对数据文件进行备份、合并、浏览、编辑及表格形式输入或输出； 16.独创的算法分析模型，用可能性（PROB）、相似性（SIM）和距离（DIS）三个参数来判断鉴定结果，综合考虑分析结果与标准数据库的匹配与分离程度； 17.硬件部分A.读数仪：美国原产双波长读数仪，常用滤光片490nm,590nm和750nm，最大可容纳6个滤光片。B.浊度计：OD值和透光率双刻度指针式显示，电池供电。C.八通道连续加液器：电动八通道连续加液器，加液量范围25-1250uL,精确度±3.5%（125uL），准确度0.8%(125uL)。 18.配置： 序号; 配置清单; 数量. 1; 220 VAC主机; 1套. 2; 读数器; 1套. 3; 电脑和显示器; 1套. 4; 浊度计（制备接种液用）; 3支. 5; 数据收集软件; 1套. 6; 数据管理软件; 1套. 7; 吸液枪; 1把. 8; 好氧菌数据库一套包括革兰氏阴性好氧菌数据库(800种)、革兰氏阳性好气菌数据库（768种），共计1568种; 1套. 9; 厌氧菌数据库(361种); 1套. 10; 酵母菌数据库(267种); 1套. 11; 丝状真菌数据库(708种); 1套. 12; 包含GEN III系统进行细菌鉴定最初需要的起始含Ovation枪头套装; 1套. 13; GEN III鉴定板; 1套. 14; 已灭菌吸嘴; 1盒. 15; 已灭菌贮水槽; 1箱. 16; 通用型BUG琼脂干燥培养基，500克; 1瓶. 17; IF-A 接种液A IF-B接种液B; 各1瓶. 18; 其他耗材. 18.1; 厌氧细菌鉴定用耗材部分. 18.1.1; 70007 BUA培养基（500g/瓶）; 1瓶. 18.1.2; 72007 AN-IF接种液（10支/盒）; 2盒. 18.1.3; 1007 AN鉴定板; 20块. 18.2; 酵母菌鉴定用耗材部分. 18.2.1; 70005 BUA培养基（500g/瓶）; 1瓶. 18.2.2; 1005 YT 鉴定板; 20块. 18.3; 丝状真菌鉴定用耗材部分. 18.3.1; 72106 FF-IF接种液（20支/盒）; 2盒. 18.3.2; 1006 FF鉴定板; 40块. 19. 技术服务 19.1 提供该仪器的质量检验标准和验收方法 19.2 整机含第1年的免费保修服务，包含零配件和工时 19.3 安装调试与最终验收卖方应派专家到用户场地进行安装调试，对用户操作人员现场进行使用和维护培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。 20 技术支持和售后服务 20.1 自设备验收之日起，保修期1年。保修期过后，提供终身应用技术支持。 20.2 免费软件升级。在不更换硬件的条件下，免费升级至最新版本。 20.3 技术支持：在中国具有专门的技术支持人员和应用培训中心，每年定期举办高级应用培训班。 |  |
| ▲商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量保证期 |  | - 国家有关产品“三包”规定执行“三包”，本分标中氧气透过率测试仪、水蒸气透过率测试仪质量保证期不少于2年，其他货物质量保证期不少于 1年（自最终验收合格之日算），在质保期内设备运行发生故障，免费上门维修、免费更换零部件；本分标设备提供终身服务。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试。接采购人报障电话1小时内响应，7×24小时电话和远程支持服务，若电话和远程无法解决，24小时内须派技术人员到达现场解决故障，一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决,如不能解决应提供相对应功能的仪器供采购人使用,直至原有故障问题解决为止。培训服务：设备安装调试完成后，中标人提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。 2、免费保修期内定期上门检查、上门维修服务（包含维修费和元器件费），更换零部件；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，同类同档次的替代品需提供相应证明材料并征得采购人同意。 |  |  |  |
| 交货时间 |  | 国产设备自签订合同之日起20日内；进口设备自签订合同之日起60日内 |  |  |  |
| 交货地点 |  | 采购单位指定地点。 |  |  |  |
| 签订合同日期 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 付款方式：签订合同后5个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，所有设备全部到货安装调试后支付合同总金额60%，在项目最终验收合格后，乙方开具全额增值税发票给甲方，甲方在15个工作日内向乙方付清剩余的10%合同款。 履约保证金：合同签订之前，乙方按合同金额的2%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务承诺书，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |
| 质量要求及验收标准 |  | 1、规范标准：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、中标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的产品。采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和上述标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。采购人应当在到货（安装、调试完）后5个工作日内进行验收。采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标人承担。 |  |  |  |
| 知识产权要求 |  | 投标人必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，投标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究投标人的法律责任，其不利后果由投标人全部承担。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 核心产品为 扫描电镜 。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项 下投标的，按一家投标人计算，评审 后得分最高的同品牌投标人获得中标人推 荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件 规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机 抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 其它 |  | 本标项一设备扫描电镜、微孔板分光光度计、自动微生物鉴定分析系统已办理采购进口产品的相关审批手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标,其余产品不接受进口产品投标,否则投标无效。 |  |  |  |

###### 标项二         预算金额：1106000元，投标报价超过预算价投标无效

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 所属行业 |
| 1 | 全自动水果包装机 | 1 | 台 | 1.薄膜宽度Max：≤340 2.制袋长度：65-200 or 85-240 or 110-320 or 140-400mm 3.制袋宽度30-160mm 4.220V±10% 50/60Hz ≤2.6KW |  |
| 2 | 压差预冷催熟实验库 | 1 | 套 | 一、基本功能： 全自动调节库内氧气、二氧化碳组分 气调控制范围：氧3-21%，二氧化碳0.8-10% 气调库单间约4m*5m*2.5m，库内容积约50立方 库体气密性：20mm水柱降至8mm水柱时间≥20分钟 - 二、制冷系统 1.风冷制冷机组：≥5匹 2.不锈钢冷风机/电化霜 DD-40 3.膨胀阀：R22 4.制冷剂：R22 5.其他配件：制冷管道（保温）、UPVC排水管（含保温）、制冷机制作架（角铁等）、冷风机支吊架（角铁、吊杆等）。 三、库体 1.聚氨酯双面彩钢板：≥38kg/m3、≥100mm（含阻燃剂） 2.手动半埋门：规格≥0.8m×1.8m×100mm 3.防暴防潮库灯：≥20W 4.库板连接处缝隙≤1mm 四、气调系统 1 .全自动气调保鲜机 具有气体浓度分析、脱氧和脱除二氧化碳的功能。 主要功能： 1）气体浓度采样分析功能，利用氧化学电池和红外传感器来检测氧气和二氧化碳的浓度值，所用传感器均为进口产品。 2）脱氧制氮功能，全部采用进口主机组装，通过变频器根据库内氧气浓度的高低，随时调整风机的转速。可将库内氧含量迅速降至3%。 3）脱碳功能，控制气调库内的二氧化碳浓度。 设备配置： 1）真空泵 2）风机 3）ESG阀门 4）PLC控制器 5）变频器 6）电器 7）差压控制器 8）压力表 9）过滤器 10） PCB接线端子 11）二氧化碳传感器 检测范围0—25% 12）氧传感器 检测范围0—10% 13) 触摸屏 14) 控制系统: 数量：1台 功率：≤3.5KW 全自动气调保鲜机脱氧能力：30m³空库降氧能力21%至5%的时间，不超过72h。 脱除二氧化碳能力：30kg/24h@3%CO2。 2.安全阀（DN110） 数量：1个 3.平衡袋(1M³) 数量：1个 4.配件总成（含标准气体 配电箱 小空压机） 数量：1套 5.气调专用超声波加湿器LZSS-6（含一套软化水系统） 电 源：220v±%10% 功 率：≤0.5kw 加湿量：≤6KG/H 数 量：1台 6.果蔬灭菌机LZSE-50 电源：220v±%10% 功率：≤0.5kw 数量：1台 |  |
| 3 | 低温超微粉碎机 | 1 | 台 | 1.用途：该设备能够用于中药超微粉碎（细胞破壁）、提取物冻干粉的精细粉碎。可适用于各种软硬药材和其他材质物料的粉碎； 2.物料适应：主要适用药材包括灵芝、西洋参、玛卡、铁皮枫斗、三七、珍珠、茎草类、矿石类、混合中药材、五谷杂粮、干燥草本植物等（油性、湿性、粘性物料除外）。对花粉及其他孢子植物等要求打破细胞壁的物料，其破壁率>95%。 3.功率：≤2KW 4.电压：220V±%10%（两相） 5.电机：主料筒与电机为一体，无传动轴、无传统皮带 6.公称容积：≤10L 7.产能：1-3kg/h（根据目数调节产量/目数越细产量越低） 8.粉碎细度：200-10000目（时间越长目数越细，可以达到1.3μm） 9.翻转限位：双锁式气动锁紧、气动密封 10.翻转机构：手动全密闭结构支撑 11.磨介材质：食品药品级304不锈钢 12.研磨方式：振动式 13.振幅：1-6㎜可调，具有变频调节 14.料筒：1只 15.装料量：100-1000g(根据物料比重而定） 16.电器控制：重要元件由引进技术生产,其余国产件. 17.隔音罩：加厚低噪音不锈钢隔音罩 18.制冷系统：配备制冷机与主机为一体机 19.外型尺寸：约800*700*1500mm 20.重量(KG)：主机:420KG |  |
| 4 | 真空浸糖机 | 1 | 台 | 1.容积：≥100L 2.锅体内径：≥400mm 3.锅体材质厚度：≥3mm 4.锅体材质：不锈钢304 5.法兰材质：不锈钢304 6.加热方式：电磁加热功率≥20kw 7.糖化锅功率：≥0.75kw 8.真空度：-0.9MPa 9.控制箱范围：电源、真空阀门、手动开盖、报警指示 10.配电箱材质：SUS304 11.测温：探头PT100自动测温 12.电源：380V±%10% 13.配置2个以上物料放置篮 |  |
| 5 | 柑橘磨油提取压榨系统 | 1 | 套 | 一.刮板喂料机 1.输送能力≥500kg/h（速度可调） 2.机架采用304材质，≥40×40×1.2； 3.减速电机采用国产品牌，功率≥0.75Kw； 4.标准带座轴承； 5.带有积水盘； 6.不锈钢刮板，高度≥70mm，板厚≥1.2mm，刮板固定螺钉必须为平圆头，并配有放松螺母，有效宽度≥400MM； 7.采用不锈钢大辊子链条，节距≥38.1mm 8.减速电机配有防护罩、集油盘； 9.带有调节地脚，地脚长度≥100mm 10.设备外形尺寸：约2500×500×1800。 二.螺杆泵 1.额定流量：≥500kg/H 2.出口压力：≥0.4Mpa； 3.国家标准减速电机，功率≥2.2kW; 4.过流部分采用不锈钢材质 三.分离挤压一体机 1.处理能力：≥500Kg/h; 2.采用锥螺旋渐变挤压结构； 3.筛网孔径≤0.5mm； 4.国家标准轴承； 5.尾部带有排渣干湿度调整装置； 6.电机：≤1.5Kw； 7.带有防护罩； 8.外形尺寸：约1100×300×800 四.油水收集槽 1.容积：≥500L； 2.材质为304，板厚2.0mm； 3.带有液位检测装置； 4.带有调整地脚与排空口； 5.外形尺寸：约800×800×900mm 五.卫生泵 1.流量：≥500kg/h； 2.扬程：≥20米； 3.功率：≤0.75Kw 4.过流部分：304材质 六.蒸馏提取系统 1. 减速电机：≤200W 2. 加热面积：≥0.55 M2 3. 冷凝器面积：≥0.72 M2 4. 夹层工作压力：0.3-0.4Mpa 5. 醇提温度：60-85℃ 配置描述 1.蒸馏罐：100升，三层保温、蒸汽加热、可以实现提取温度控制及显示等，夹层内设计压力0.3-0.4Mpa，罐内设计压力0.09Mpa，内胆镜面抛光，侧部可以打开清洗，出口有过滤网与过滤器等,双联过滤器,过滤精度 130~300目。温控系统：数字显示控制系统 2.冷凝器：采用优质304材质，列管冷凝器换热面积 0.75 ㎡以上冷却器：采用优质304材质盘管式 油水分离器：硼化玻璃材质，可回收芳香油和有机溶剂等 3.控制柜: 采用优质304材质, 仪表控制及显示、低压电器采用欧姆龙、施耐德，电路控制系统包括：电路控制系统：系统启动、系统停止、温控器1套、搅拌启动与停止、蒸馏温度启动 七.切半榨汁机 1.处理能力：≥500Kg/h； 2.双辊式压榨结构； 3.处理果径范围：60~85mm； 4.机架采用不锈钢材质； 5.标准带座轴承； 6.带有剖分刀，刀须采用特殊钢材制作而成，具有耐磨性与耐冲击性； 7.底部带有调节装置，可调节筛网与压辊之间间隙； 8.带有接液盘； 9.带有排渣出口； 10.国家标准减速电机，功率：3Kw； 11.外形尺寸：约700×700×1200 八.蒸汽发生器 1.额定蒸发量kg：≥34.4 2.额定工作压力mpa：0.7 3.饱和蒸汽温度℃：≥171 4.额定水容量L：≥28 5.热效率%：≥98 6.电源压力V ：380±10% 7.频率HZ：50 8.功率kw：12-24可调节 9.出气口DN ：15（4分外丝） 10.进水口DN：15（4分外丝） 11.排污阀DN：15（4分内丝） 12.外形尺寸MM：长780、宽620、高1330 13.配置：蒸汽发生器本体1台，微电脑控制系统1套，高压水泵1台，仪表阀门1套（安全阀、压力控制器总成整套、蒸汽出气阀、进水阀、排污阀） 九.空压机 1.功率：≥3Kw； 2.压力：≥1.25Mpa； 3.排气量：≥0.36m³/min， 4.电压：220V±10% 5.容积：≥100L； 6.尺寸：约1200×460×830mm 十.控制柜 1.柜体采用碳钢喷塑； 2.电器元器件采用正泰品牌； 3.带有PLC及触摸屏； 4.带有纬创品牌变频器； 5.带有报警灯及散热风扇； 6.外形尺寸：约800×450×1600 十一.控制软件 1.基于本柑橘磨油提取榨汁系统操作软件 |  |
| 6 | 水果拍式刺孔机（带提升装置） | 1 | 套 | 1.处理能力：0~500kg/h 2.机架采用304材质； 3.采用振动式结构；频率及倾角在一定范围可调； 4.磨油通道数：10道； 5.刺针采用不锈钢结构，刺针的直径≥1mm； 6、刺板需要采用可更换结构； 7.带有喷冲装置，电磁阀控制开关时间； 8.国家标准振动电机：≥2*0.3KW； 9.带有4组减震器； 10.通道数：≥10道； 11.带有防护罩、清洗口； 12.外形尺寸：约2100×1300×1800(mm） 13.配置：针刺式震动磨油机1台、定刺刺网1个 |  |
| ▲商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量保证期 |  | - 国家有关产品“三包”规定执行“三包”，本分标中氧气透过率测试仪、水蒸气透过率测试仪质量保证期不少于2年，其他货物质量保证期不少于 1年（自最终验收合格之日算），在质保期内设备运行发生故障，免费上门维修、免费更换零部件；本分标设备提供终身服务。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试。接采购人报障电话1小时内响应，7×24小时电话和远程支持服务，若电话和远程无法解决，24小时内须派技术人员到达现场解决故障，一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决,如不能解决应提供相对应功能的仪器供采购人使用,直至原有故障问题解决为止。培训服务：设备安装调试完成后，中标人提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。 2、免费保修期内定期上门检查、上门维修服务（包含维修费和元器件费），更换零部件；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，同类同档次的替代品需提供相应证明材料并征得采购人同意。 |  |  |  |
| 交货时间 |  | 自签订合同之日起20日内。 |  |  |  |
| 交货地点 |  | 采购单位指定地点。 |  |  |  |
| 签订合同日期 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 付款方式：签订合同后5个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，所有设备全部到货安装调试后支付合同总金额60%，在项目最终验收合格后，乙方开具全额增值税发票给甲方，甲方在15个工作日内向乙方付清剩余的10%合同款。 履约保证金：合同签订之前，乙方按合同金额的2%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.针对本项目提供切实可行的售后服务承诺书，否则投标无效。 4.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |
| 质量要求及验收标准 |  | 1、规范标准：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、中标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的产品。采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和上述标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。采购人应当在到货（安装、调试完）后5个工作日内进行验收。采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标人承担。 |  |  |  |
| 知识产权要求 |  | 投标人必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，投标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究投标人的法律责任，其不利后果由投标人全部承担。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 核心产品为 柑橘磨油提取压榨系统。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项 下投标的，按一家投标人计算，评审 后得分最高的同品牌投标人获得中标人推 荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件 规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机 抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 其它 |  | 1、本标项二未办理采购进口产品的相关审批手续，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |

###### 标项三     预算金额：3580000.00元，投标报价超过预算价投标无效

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 所属行业 |
| 1 | 气相色谱三重四极杆质谱联用仪 |  |  |  | 1 | 套 | 1.工作条件： 1.1.电源:220V±10%，50Hz； 1.2.温度:操作环境20℃ -35℃ 1.3.湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%； 2.性能指标： 2.1.气相色谱仪： ▲2.1.1.气相和质谱必须是同一品牌； 2.1.2.保留时间重复性 < 0.008% 或 < 0.0008 分钟； ▲2.1.3.峰面积重现性 < 0.5% RSD； 2.1.4.触摸屏用户界面：采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术，分辨率不少于800 × 480像素的7英寸屏幕，无需手写笔来执行触摸屏功能，且任何时候都不需要校准； 2.1.5.浏览器用户界面：具有浏览器用户界面功能，可通过手机，平板电脑，台式电脑等各种设备直接连接气相主机，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能，提供手机控制联机截屏的证明文件； 2.1.6.气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度； 2.1.7.早期维护反馈：不少于 45 个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况； 2.1.8.具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求，需提供主机实物截图； 2.1.9.气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同采购人需求，需提供语言选择界面照片； 2.2.柱箱： 2.2.1.柱温箱温度：室温上5℃-450 ℃，≥19梯度/20平台程序升温； 2.2.2.升温速率：最大升温速度100℃/min，以0.01 ℃ /min增加； 2.2.3.降温速率：从450℃降至50℃≤250秒； 2.2.4.控温准确性：≤0.01℃； 2.2.5.温度稳定性: ≤0.01℃ /1℃环境变化； 2.3.分流不分流进样口： 2.3.1.最大压力设定范围：0-148 psi； 2.3.2.压力设定精度：≤0.001 psi； 2.3.3.流量设定范围：0-1200mL/min； ▲2.3.4.分流比：≤12000：1； 2.3.5.扳转式进样口密封系统，无需工具能够在≤30 秒内快速、轻松地更换进样口衬管； ▲2.4.多功能进样器： 2.4.1.具有彩色显示屏的手持控制器； 2.4.2.液体进样功能 ： ≥162位液体进样位，2ml样品瓶 (可升级到 648位)； 进样针体积：1.2 μL 到 10，000 μL（需要换针和Tool）； 2.4.3.固相微萃取： 处理量：≥45 位10/20ml样品盘； 支持液体、顶空SPME两种萃取模式； 6位加热搅拌器：40-200℃，≥1℃温度增量； 纤维萃取头的老化：可配备专用萃取头老化装置（选配），或者在进样口； 2.5.嗅闻仪 2.5.1.具有惰性化的传输线，≤70cm，最高温度达350℃； 2.5.2.加热系统控温范围：50℃-350℃，控温精度要求≤0.1℃； 2.5.3.能加热保温传输，实现同时平行检测； 2.5.4.加热辅助气为He或N2； 2.5.5.加湿系统的湿度可调，能保证人鼻安全舒适的感官评价； 2.5.6.独立的混合腔，可加热，避免高沸点物质冷凝； 2.5.7.流路控制：配备质量流路控制器； 2.5.8.使用声音识别软件对峰自动标记：将操作者的感受以完整的文件记录； 2.5.9.可与气相色谱仪兼容，与质谱检测器平行使用，组成一个完整的测量系统； 2.5.10.接口通道数量≥4； 2.5.11.操作软件可以完全嵌合在实验室现有色谱工作站中，即通过色谱工作站中的下拉菜单可以选择并且控制嗅辨仪的操作软件； 2.5.12.热脱附管快速富集功能，配置热脱附系统能对物质进行二次富集，分析痕量风味物质，提高分离度； 2.6.质谱部分： 2.6.1.质量数范围：10-1000 m/z； ▲2.6.2.仪器检测限指标及灵敏度（做验收指标，以30 m × 0.25 mm， 0.25 µm色谱柱为标准）： 氦气做载气，IDL(MRM): ≤4.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间； ▲2.6.3.具有氢气惰性化离子源： 氢气做载气，IDL(MRM): ≤8.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间； 2.6.4.分辨率：0.4~4amu分辨可调； 2.6.5.碰撞池以氮气为碰撞气，有助于节省实验成本 ▲2.6.6.具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调； 2.6.7.扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms； ▲2.6.8.无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA； ▲2.6.9.最大离子化能量：≥280eV （如不能达到，需配置两套离子源）； 2.6.10.离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350℃； ▲2.6.11.四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190℃(非预四极杆加热)； ▲2.6.12.气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380℃； 2.6.13.扫描功能:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式、触发产物离子扫描）； 2.6.14.质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描； 2.7.数据处理系统： 2.7.1.软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能，提供两种功能的软件操作界面证明 2.7.2.通用谱库: NIST20谱库和化学结构式库，包括≥ 30 万种化合物（增加了 4 万）的 35 万幅 EI 谱图以及 13.9 万种化合物的气相色谱方法/保留指数库 (nist_ri) 2.8.计算机： CPU 四核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机； 2.9.售后服务： 2.9.1.供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为12个月； 2.9.2.仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件； 2.9.3.供应商设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供免费两人/机标准培训； 2.9.4.厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发； 3. 配置要求： 3.1.气相色谱仪主机 数量1 3.2.分流不分流进样口 数量1 3.3.碰撞池 数量1 3.4.三重四极杆质谱仪主机（包含EI源、工作站软件及工作站电脑） 数量1 3.5.涡轮分子泵 数量1 3.6.多功能自动进样器 数量1 3.7.NIST20 谱库 数量1 3.8.色谱柱 数量2 3.9.维护工具包 数量1 3.10.氦气捕集阱 数量1 3.11.质谱端手拧式柱螺帽 数量1 3.12.密封垫圈，10/包 数量1 3.13.不分流超高惰性衬管，870uL，4mm，5/包 数量1 3.14.进样针，10uL 数量1 3.15.进样口隔垫，10/包 数量1 3.16.分流超高惰性衬管，5/包 数量1 3.17.石墨密封垫圈，适用320um 0.5mm 内径，10/包 数量1 3.18.手拧式色谱柱螺母 数量1 3.19.离子源灯丝 数量1 3.20.嗅觉检测器主机 1台 3.21.嗅觉检测器操作手柄 1个 3.22.嗅觉检测器操作软件 1套 | 工业 |
| 2 | 电子舌 |  |  |  | 1 | 套 | 一．性能要求： 1.采用了同人舌头味觉细胞工作原理相类似的人工脂膜传感器技术，可以客观数字化的评价食品或药品等样品的苦味、涩味、酸味、咸味、鲜味、甜味等基本味觉感观指标，同时还可以分析苦的回味、涩的回味和鲜的回味（丰富度）等参数； 2.分别含有苦味传感器、涩味传感器、鲜味传感器、咸味传感器、酸味传感器，每一种传感器检测一种味觉指标，每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标； 3.传感器无需训练，直接可测未知样品； 4.每一种传感器检测一种味觉指标，每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标。如涩味传感器可单独独立使用，可检测单一味觉涩味、涩的回味，对其他味觉无响应； 5.放入样品，无需任何人工数学建模处理，在≤15分钟得出样品的苦味值、涩味值、酸味值、咸味值、鲜味值、甜味值、苦的回味值、涩的回味值和鲜的回味（丰富度）值； 6、通过回味及先味测试可以检测样品的尖锐度，持久度等指标； 7.可以检测样品各味觉指标随时间变化的变化趋势； 8.所有的味觉指标与人的味觉阈值相一致； 9.可以充分反映不同味觉物质之间相互作用的结果； 10.含自动进样器，自动进样器内含水浴系统，通过软件全自动控制进样、分析等全过程，可以实现无人值守工作； 11.内置自我诊断功能，监测传感器工作的稳定性。 二.软件功能： 1.软件全自动控制主机工作全过程，设置进样顺序、分析和清洗时间、分析次数等； 2.数据分析功能：可以直接获得味觉指标雷达图、二维味觉指标坐标图等。 三.技术要求： 1.检测参数：酸味值、甜味值、苦味值、咸味值、鲜味值、涩味值、鲜的回味（丰富性）值、涩的回味值、酸苦的回味值、苦的回味值； ▲2.测试味道全阈范围：±25 Ins，精度±0.01Ins； ▲3.传感器稳定性：稳定样品，重复分析≥4次，RSD≤3%；化学配置的味觉标准溶液4次重复实验的RSD≤1%； ▲4.味觉测试玻璃电极：6cm≤总长≤8cm，4cm≤玻璃管长≤4.5cm，5mm≤玻璃管外径≤7mm； 5.味觉传感器：5cm≤总长≤7cm，5mm≤传感器外径≤7mm； 6.仪器主机装有正负极两组味觉传感器安装头，独立测试相应的味觉指标； 7.插拔式更换传感器，可以只更换味觉膜探头，不更换电极芯，节省了耗材成本； 8.样品槽个数：≥36个； 测量样品数量：≥10个； 9.样品体积：35ml≤样品体积≤70ml； 10.响应原理：人工脂膜电势测量； ▲11.传感器类型：人工脂膜传感器； 12.电子舌自带自动进样器，自动进样器内置在电子舌主机上，不接受外接其他品牌自动进样器。 四.配置要求： 1.味觉分析系统主机 1台 2.提供酸味味觉分析系统单元 2套 3.提供苦味味觉分析系统单元 2套 4.提供鲜味味觉分析系统单元 2套 5.提供咸味味觉分析系统单元 2套 6.提供甜味味觉分析系统单元 2套 7.提供涩味味觉分析系统单元 2套 8.样品杯 1000个 9.标准溶液 1套 10.专用数据处理工控装置 1套 11.操作手册及保修卡等文件 1套 |  |
| 3 | 多功能酶标仪 |  |  |  | 1 | 台 | 一.技术要求： 1.常规 1.1.光路系统：顶底部的四光栅检测光路提供最为灵活的波长选择，可本地本机升级滤光片光路更灵敏的检测性能，还可直接升级活细胞培养模块； 1.2.功能模块：荧光顶板及底部（基于光栅和滤光片两套独立光路），时间分辨荧光（基于光栅和滤光片两套独立光路），荧光偏振，发光（基于光纤和滤光片两套独立光路），紫外/可见吸收光（基于光栅）； 1.3.读板方法：终点法，动力学法，光谱扫描，孔域扫描； 1.4.微孔板类型：6-384孔板，可兼容微量检测板，进行低至2 µL 样品的检测； 1.5.温度控制：环境以上4℃至45℃，± 0.2℃ 37℃独立的顶底部梯度温度控制，有效防止冷凝水产生； 1.6.震荡：线性，轨道，双轨道； 1.7.检测高度：自动Z轴调整，≤0.1mm步进； ▲1.8.动力学速度：96孔:≤11秒；384 孔: ≤22秒； 1.9.软件：标配仪器控制和数据分析软件，通过USB 或串口来控制； 1.9.1.仪器控制：终点和动力学，光谱扫描，区域和线性扫描； ▲1.9.2.活细胞兼容模块：可直接兼容用于活细胞培养监测功能，最多支持8块96孔或384孔微孔板培养监测； 1.9.3.数据分析：定量和定性分析，动力学分析，光谱分析，滴定， EC50，Z’ 因子计算，平行线分析等； 1.9.4.保安：用户组，安全数据库数据存储，审查跟踪，电子签名，邮件通知； 2 .吸光度 2.1.光源：氙闪灯； 2.2.波长选择：双光栅； 2.3.波长范围：230 - 999 nm， 1 nm 步进； 2.4.带通：4nm (230-285 nm)， 8 nm (>285 nm) ； 2.5.动态范围：0 - 4.0 OD； 2.6.分辨率：≤0.0001 OD； 3.荧光强度 3.1.灵敏度： 3.1.1.光栅-荧光素≤2.5pM (384孔板) - 顶部；荧光素≤5 pM (384孔板) - 底部； ▲3.2.光源：高能氙闪灯； 3.3.波长选择：四光栅(顶/底)； 3.4.波长范围：200 - 850 nm； ▲3.5.带通：单色器: ≤16 nm 激发 / 发射； 3.6.检测系统：PMT 3.7.动态范围：≥7个数量级； 4.化学发光 ▲4.1.灵敏度：≤10amol ATP (384孔板) ≤100amol ATP（辉光）； 4.2.波长范围：300 - 700 nm ； 4.3.动态范围：≥ 6 个数量级； 5.时间分辨荧光 5.1.光源：氙闪灯； 5.2.灵敏度：≤4 amol/孔 Eu (384孔板)； 5.3.波长选择：光栅； 5.4.检测系统：低噪音PMT； 5.5.波长范围：250 - 850 nm； 6.法规： CE和TUV商标认证，具有CFDA认证，需提供相关证书文件。 二.配置要求： 1.多功能酶标仪主机（包含四光栅系统，包含荧光、时间分辨荧光、发光、紫外-可见吸收光检测模块） 1套 2.超微量检测板 1套 3.电脑(不低于i5处理器，8G内存，1T硬盘，21寸显示器) 1套 4.数据采集及分析软件 1套 |  |
| 4 | 流式细胞仪 |  |  |  | 1 | 套 | 一.技术要求： 1.每个荧光通道配有独立的荧光检测器，不同波长的激光不可共用荧光检测器，以保证信号的实时性、完整性； 2.采用全固态高功率激光器，相比传统的气态激光器和二极管激光器具有更好的稳定性及更长的工作寿命；激光器功率分别为488nm≥50mW，638nm≥50mW，405nm≥80mW可保证有效激发低表达的荧光基团；仪器可监控激光器功率； ▲3.采用固体、高效、低噪音光纤二极管阵列检测器FAPD，光电转化效率远高于传统的光电倍增管检测器，能更好提高信号分辨率及获得更准确的数据； 4.光信号收集系统，能将大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中，数值孔径（NA）值≥1.3，能将大视野范围内的光信号更多地传递到接收光路中； 5.荧光和侧向散射光：由物镜收集的荧光和侧向角散射光由光纤传导至阵列检测器，光纤信号传导，传递速度快，保真度高，避免光信号在空气介质中的衰减； 6.采用全带通滤片，不再使用二分镜，反射光学系统在每个检测器前只经过一个带通滤片，减少光信号在传递过程中的损耗，从而有效保证信号的保真度； 7.可拔插式滤光片支架设计，易于更换，免调试；用户可根据自己的实验需求自行进行滤片更换，以保证新染料的应用不受限制； 8.集成式固定光路，无需人工调校，内置日常质控功能，自动校准激光延迟和光路，以确保最佳性能； ▲9.支持多色荧光信号共同采集，10个参数同时检测时，分析速度≥30，000个细胞/秒； 荧光检测灵敏度：FITC≤30 MESF、PE≤10 MESF； 10.荧光检测分辨率：CV小于3%； ▲11.紫光侧向角散射光（VSSC）具备将0.2µm/0.3µm/0.5µm小颗粒分群，并将颗粒样品与背景信号区分开的能力； 12.具有很好的8峰Rainbow微球检测性能，要求所配的荧光通道对应的荧光染料8个峰均可以分开，要求提供检测图； 13.具有无微球绝对计数功能； ▲14.数字分辨率：24-bit 动力学范围及16，777，216通道分辨率； 15.数字化信号动态检测范围：≥7个对数阈（7-decade dynamic range），超宽的动态数据显示范围，可以同时将高信号和低信号都完全显示在一张图上，获得足够的分辨率； 数字采样频率：≥25M Hz； 16.采用精准的无脉冲蠕动泵进样方式，可以精确地控制及计算样本的进样量，预设低、中、高三档进样模式，用户也可以根据样本量或样本浓度进行自定义进样控制，自定义上样速度调节范围从10µL至240µL/min； 17.最小上样体积：≤10µL； 18.采样体积精度：≤1µL； 19.上样方式：开放式进样底座支持多种常用样本管，支持标准流式管上样，也可直接用1.5 mL 和 2 mL EP管上样，可选配96孔板板式上样器； 20.具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染； 21.液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由软件自动控制； 22.配置原装工作站和软件，使用Window 7或以上操作系统；中、英文双语言系统开放软件，可以免费安装到个人电脑中进行数据分析； 23.采用拖拽方式进行电压（增益）及补偿的调节，直观且操作简易，轻松调整参数设置；全矩阵荧光补偿，补偿库可存储荧光染料的补偿矩阵溢出值，建立智能补偿库，当增益值（电压）改变时，智能补偿库可重新计算并实时自动调节，确定正确的补偿矩阵；可以根据不同试剂组合新的补偿矩阵；自动补偿和手动补偿均支持； 24.全自动仪器调节及QC，包括仪器配置检测，激光功率检测，激光延迟计算，基础电压调节，CV检测；每日自动QC质控形成Levey-Jennings曲线，跟踪仪器性能； 25.图形化操作界面及自动化控制程序，具有启动、清洗、除泡、反冲、深度清洗，仪器报警及维护提示功能； 26.支持多种图形模式，直方图/散点图/密度图/等高线图/伪彩色图，具备图形叠加功能，可进行实时分析、细胞绝对数分析、彩色GATE分析、去粘连分析。 二.配置要求： 1.流式细胞仪 1台 2. 3激光8色，配备488nm、638nm、405nm激光器 1套 3.电脑工作站（不低于i5处理器，8G内存，1T硬盘，21寸显示器） 1套 4.质控荧光微球，鞘液，清洗液 2套 5.软件一套：3Code（可更新） |  |
| ▲商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 1、国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除多功能酶标仪整机质保两年外，其余货物质量保证期不少于1年（自最终验收合格之日算），在质保期内设备运行发生故障，免费上门维修、免费更换零部件；本分标设备提供终身服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | - 免费送货上门，免费安装调试。接采购人报障电话1小时内响应，7×24小时电话和远程支持服务，若电话和远程无法解决，24小时内须派技术人员到达现场解决故障，一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，如不能解决应提供相对应功能的仪器供采购人使用，直至原有故障问题解决为止。培训服务：设备安装调试完成后，中标人提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。 ###### 2、免费保修期内定期上门检查、上门维修服务（包含维修费和元器件费），更换零部件；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，同类同档次的替代品需提供相应证明材料并征得采购人同意。 |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  | 自签订合同之日起60日内。 |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  | 采购单位指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 签订合同日期 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 付款方式：签订合同后5个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，所有设备全部到货安装调试后支付合同总金额60%，在项目最终验收合格后，乙方开具全额增值税发票给甲方，甲方在15个工作日内向乙方付清剩余的10%合同款。 履约保证金：合同签订之前，乙方按合同金额的2%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2、投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3、针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4、投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求及验收标准 |  | 1、规范标准：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、中标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的产品。采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和上述标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。采购人应当在到货（安装、调试完）后5个工作日内进行验收。采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标人承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权要求 |  | 投标人必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，投标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究投标人的法律责任，其不利后果由投标人全部承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 核心产品为 电子舌 。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项 下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推 荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件 规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机 抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  | 1、本标项三设备气相色谱三重四极杆质谱联用仪、电子舌、多功能酶标仪、流式细胞仪已办理采购进口产品的相关审批手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，投标供应商采用进口产品投标时需提供进口厂商或国内总代理商出具该项目的售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |

###### 标项四         预算金额：2710000.00元，投标报价超过预算价投标无效

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 所属行业 |
| 1 | UHT 杀菌系统 |  |  |  | 1 | 套 | 一.技术要求： 1.超高温灭菌部分： 1.1.适用产品：牛奶、含乳饮料、果汁、番茄酱、调味品、添加剂、茶饮料、啤酒、奶油、黄油、冰淇淋等产品； 1.2.模拟工艺：巴氏杀菌、高温短时杀菌、超高温瞬时杀菌及其它定制条件杀菌工艺； 1.3.功能：原始配方确定/配方更新、口味的甄别、颜色的评估、稳定剂/乳化剂应用； 1.4.性能指标： 1.4.1.标准产能：≥20L/H (流量5-40L可调)； 1.4.2.杀菌温度：≤150℃，可调； 1.4.3.温控器控温，可选配触摸屏（既能直观显示工艺过程，又能精确控制工艺温度）； 1.4.4.标准控温精度±0.5℃； 1.4.5.杀菌时间：根据采购人要求配置； 1.4.6.常规配置30秒内持温管4根，包括5秒，10s，15秒，30秒； 1.4.7.最高压力：≥10.0 bar ； 1.4.8.SIP功能：具备，乳制品等实验必须具备功能； 1.4.9.CIP功能：具备，自动CIP，节约实验时间； 1.4.10.无菌灌装：具备 ； 1.4.11.出口温度：可调，自来水冷30-95℃； 1.4.12.电源：3相电源，380伏特，接零、地线； 1.4.13.设计功率：≤13KW； 2.TF-AS无菌充填室： 2.1.灌装能力：50-200瓶/小时； 2.2.设计功率：单相电源，220伏特，接零、地线； 2.3.本设备为垂直流形的无菌操作台，由风机、初效、高效过滤器及离子发生器组成的空气净化系统。工作时，外界空气经初效过滤器预过滤，再由风机送入高效过滤器，在操作区达到高超净度(百级)，最后由紫外灯和离子发生器灭菌，在局部形成超净无菌状态； 2.4.适用产品: 牛奶、含乳饮料、果汁、番茄酱、调味品、添加剂、茶饮料、啤酒、奶油、黄油、冰淇淋等产品； 2.5.模拟工艺: 无菌灌装； 2.6.功能: 原始配方确定/配方更新、口味的甄别、颜色的评估、稳定剂/乳化剂应用、货架期实验，制作赠送采购人之样品； 2.7.性能指标： ▲2.7.1.罐装方式：双头交替； ▲2.7.2.面板设计：垂直推拉； 2.7.3.层流方式：垂直层流； 2.7.4.平均风速：≥0.4M/S，四档速度可调整； 2.7.5.洁净度：≥100级，符合联邦209D100级标准； 2.7.6.高效过滤器规格约：1220X610X50； 2.7.7.照明灯功率：≥20 W； 2.7.8.紫外灯功率：≥18 W； 2.7.9.风机功率：≥140 W，震动小，噪音低； 2.7.10.风量：900-1400M3/H； 2.7.11.噪音：≤60db（A）； 2.7.12.电源：单相 220V±10% 50HZ； 2.7.13.工作台面：不锈钢304网板。 二.配置要求： 1.管式超高温灭菌系统及配套管路(内置电加热模块) 1套 2.无菌充填室及配套管路 1套 3.空气压缩机 1台 4.蠕动泵 1台 5.设备安装所需配套附件 1套 | 工业 |
| 2 | 超高压杀菌机 |  |  |  | 1 | 台 | 一.技术要求： 1.设备长／宽／高约：3000mm/1200mm/2200mm； 2.工作腔容积：≥10L ； 3.工作腔尺寸约：≥φ150mm×500mm ； 4.工作压力：≥600MPa； ▲5.升压时间：0～600MPa≤2.5min； 6.保压时间压力降:≤5%（可设定压力下降自动补压）； ▲7.保压时间：0-3000 秒（可设定），泄压时间：≤15 秒，液压瞬时自动泄压； 8.主体设备结构：框架选用多层组合复合式结构，采用预应力钢带缠绕技术； 9.工作腔：选用特种合金不锈钢，采用预应力钢带缠绕技术； 10.按照国家相关标准要求生产； 11.所有与水接触的部件全部为不锈钢材质； 12.超高压增压泵：往复式增压形式，内置式结构； 13.超高压增压泵柱塞：高强陶瓷； 14.密封结构：特制合金密封结构； 15.设备工作流体介质：纯水； 16.泄压方式：快速泄压 ； 17.增压系统数量：1 套系统； 18.根据人体工学设计，左侧开门，右侧操作，嵌入式界面，动态模拟超高压设备运行动作及运行动态； ▲19.安全门采用自锁防护装置，圆形可视化窗口，便于观察实际运行状态； 20.设备内部配备照明系统； ▲21.设备具有急停功能，并可在断电时自动卸压。 二.配置要求： 1.超高压杀菌机 1套 2.高压工作腔 1 个 3.承压框架 1 套 4.高压工作腔上塞下塞 各1 个 5.支架 1 套 6.自动开启高压工作腔液压系统 1 套 7.高压增压器 1 套 8.增压器和工作腔的高压管件及卸荷阀 各1 套 |  |
| 3 | 高通量智能发酵控制与菌种选育平台 |  |  |  | 1 | 台 | 一.技术要求： 1.1 平台整体指标： 2.1.1 规格尺寸≥（长×深×高mm）：长1800 mm，深850 mm，高1600 mm； 1.1.2 发酵控制盘四个； 1.1.3 留样区一个； 1.1.4 清洗区一个； 1.1.5 台面应采用模块式设计，每个板位均可根据实验需求进行移动调整摆放，优化布局； 1.1.6具有状态指示灯，可显示仪器运行状态并报警； 1.1.7 面板带有暂停按钮，可在任一时间进行暂停，处理异常事件； 1.1.8 配置蠕动泵，单通道（钢针）移液头，采用液压原理能对移液针进行洗涤并能减少污染； 1.1.9移液取样时间：96孔位取样间隔时间可实现≤2小时取样一次，取样间隔时间可根据需求进行调整； 1.1.10单次移液体积：单次移液体积250μL-10 mL，满量程移液体积精度1%。 1.2 移液臂参数： 1.2.1 臂长：≤600 mm ； 1.2.2 移液管长：≤200 mm； 1.2.3 运动范围： X、Y、Z方向，≤1500 mm、≤500 mm、≤250 mm； 1.2.4 X、Y、Z方向运动精度：±0.1 mm； 1.2.5 取样针为可清洗的固定钢针，带有特氟龙涂层； 1.2.6取样针可选配Z轴方向的独立控制和运行； 1.2.7 通道可选配液面感应技术，采用感受电容变化的原理实现液面感应，即移液时接触到液体时能感受到液面位置并且可追踪液面的高度，可感应电离液也能感应非电离液。 1.3 发酵区参数： 1.3.1 控制盘个数：≥4个； 1.3.2 单个盘孔位规格：6×4=24孔，每孔位可实现容积≥100 mL标准丝口瓶放置，具备发酵栓密封功能； ▲2.3.3温度范围：5~60℃可调； 1.3.4 温度精度：≤1℃； 1.3.5 温度稳定性：±2℃； 1.3.6温度均匀性：±2℃。 1.3.7 发酵控制盘搅拌模板：具备搅拌功能，每个控制盘可平行控制≤24个位点； 1.3.8搅拌功能转速控制范围： 100 - 1000 rpm； 1.3.9 控制方式：可进行手动、自动或级联控制设置。 1.4 留样区参数： ▲1.4.1 留样盘可放置多孔位模块≥2个，不低于96个孔位，可配置各种尺寸离心管，及96孔板，每个孔位可实现留样容积0-10 mL； ▲1.4.2温度控制范围：-10℃至4℃可调； 1.4.3 温度精度：≤0.5℃； 1.4.4 温度稳定性：±1℃； 1.4.5 温度均匀性：±1℃。 1.5 清洗区参数: 1.5.1 放置清洗消毒溶液区域规格：长350 mm，宽150 mm，高180 mm 。 1.6 位置检测模块参数： 1.6.1 分辨率：≥2000万pixel； 1.6.2 检测精度：≤0.1 mm。 1.7 设备工作条件： 1.7.1 工作温度：15-35℃； 1.7.2 相对湿度：25%-80%； 1.7.3 电源：220V±10% / 50Hz，≤3kw；安全接地； 1.7.4 远离强磁场，防磁、防尘、防火、防静电等。 设备的软件技术参数及指标： 2.电脑工作站（不低于i5处理器，8G内存，1T硬盘，21寸显示器） 1套。 二.配置要求： 1.主机 1台 2.附件 1套 |  |
| 4 | 气囊压榨机 |  |  |  | 1 | 套 | 一、技术要求： 1. 全自动数字控制，可按需求分别调整排放、压力、压力保持时间、破碎期间桶的转动次数等参数； 2.机架和罐体全部采用304不锈钢制作，并经过喷砂处理。 ▲3.采用双侧气囊向中间挤压，非单侧压榨方式。 4.轴向长门、进出料快且罐壁无导流板； 5.容量0.6~0.8 m³；可在不装填满的情况下进行压榨；可进行冰冻物料（如葡萄）压榨；可适用于苹果、桑椹、草莓、猕猴桃等浆果类水果的压榨取汁。 6.外形尺寸：约1745*1158*1625.5mm。 7.最高工作压力：≥1500bar。 二、配置要求： 1.主机包括：膜式压榨机转鼓、旋转驱动电机、旋转传动链、压缩机/真空泵组合； 2.接汁盘1套； 3.螺杆泵1套。 |  |
| 5 | 桌面流延机 |  |  |  | 1 | 套 | 一.技术要求： 1.螺杆直径: ≤25mm； 2.螺杆长径比：≤28:1； 3.螺杆转速：0-120rpm可调； 4.模头宽度：≤150mm； 5.辊面宽度：≤220mm； ▲6.线速度：0-5m/min； ▲7.压力测量：0-50Mpa;压力测量精度0.5%f.s)； 8.加热/冷却方式：电加热/风机冷却； ▲9.操作温度：室温-350℃； 10.温度控制精度 ±1℃； 11.产量：≤3kg/h； 12.主电机功率：≤3kw 13.控制方式： PLC控制； 14.机架总成：高强度欧标桌面式一体化结构，轻便美观、经久耐用，304不锈钢桌面，福马一体化高承重避震脚轮； 15.驱动总成：主电机约5.5kw伺服电机，配伺服电机减速机，自润滑系统； 16.挤出总成： 38CrMoAlA材料螺杆料筒，进料口内置17、冷却水套，抛光氮化处理，抛光氮化处理，陶瓷加热器，风机冷却，不锈钢料斗； 18.模头总成：采用5CrNiMo合金钢材质，流面镀硬铬并镜面抛光处理，悬挂式安装结构可无需拆卸方可清理螺杆； 19.流延总成：2条镜面辊（直径215、120mm、宽幅220mm），表面镀硬铬处理，内置流道采用水冷却或油加热，伺服电机，配专用伺服电机减速机； 20.导 辊：碳纤维材质； 21.切边装置：被动切刀，不锈钢刀架，两刀间距可调； 牵引总成：钢辊直径约80mm，辊面宽约220mm，表面镀硬铬及镜面抛光处理，胶辊直径80mm，辊面宽约220mm，表面包硅胶及表面防粘处理，气动压紧机构，伺服电机驱动，配专用伺服电机减速机； 22.收边总成：收卷气胀轴直径约75mm，辊面宽约220mm，伺服电机配专用伺服电机减速机； 23.收边总成：收卷气胀轴直径约75mm，辊面宽约220mm，伺服电机配专用伺服电机减速机； 24.升降装置：手轮配套精密丝杆，可上下调节，方便操作导轨滑块配套，可前后移动调节，方便操作； 25.操控系统：7寸触摸屏，提供挤出、流延、牵引，收卷，收边等所有操作，温度曲线，压力曲线显示，故障报警信息查询； 26.控制系统：可编程控制器与上位操控系统组成，具有温度、压力、转速、线速自适应控制、过程参数的图文显示； 27.电气安全：安全接地并有明显的接地标识，故障自动停机和人工安全急停开关紧急停机； 28、仪器尺寸长×宽×高（约）： 2105mm×860mm×1585mm。 二.配置要求： 1.精密单螺杆挤出流延机 1套 2.设备安装所需配套附件 1套 |  |
| 6 | 万能材料试验机 |  |  |  | 1 | 套 | 一.性能要求： 1.测力范围：0～3000 N（支持多组传感器 20000 N 内可选）； 2.测力精度：≤±0.5 %FS ； 3.试验速度：0.01~500 mm/min（无级变速）； 4.速度精度：示值的±1%以内； 5.位移测量精度：示值的≤±1%以内； 6.有效试验行程：拉伸行程≥600 mm，压缩行程700 mm； 7.延伸率：≤1100%； 8.有效试验宽度：≤30 mm； 9.力值分辨率：≥0.001 g； 10.位移分辨率：≥0.001 mm； 11.规格尺寸：≥L×W×H：750 mm×500 mm×1800 mm； 12.重量：≤150 kg； 13.功率：≤1000 W； 14.电源：AC 220 V，50 Hz。 二.配置要求： 1.主机 1台 2.装机附件 1套 |  |
| 7 | 挤出机 |  |  |  | 1 | 套 | 一.技术要求： 1.螺杆直径：≤21.7mm； 2.长径比：≤40:1（L/D）； 3.螺杆额定转速：≥600rpm， 伺服电机独立驱动，配专用减速机； 4.产量：0～15kg/h，满足实验室阶段不同物料的造粒需求； ▲5.最高工作温度：≥350℃； 6.温控精度：±1℃； 7.温度控制区段：共≥9区； 8.加热方式：电加热 9.冷却方式：气冷却 10.主驱动功率：≤7.5KW每台，确保正常运行； 11.传动总成：高速高扭转性传动箱，传动箱速比2.5:1，主机传动箱减速与扭转矩分配部分合为一体，采用平行双轴式设计，结构紧凑； 12.挤出料筒材质：38CrMoAlA氮化处理、氮化层0.5-0.6mm、硬度HV950-1050、脆性1级；料筒采用剖分式结构，清理螺杆更简便， ▲13.挤出芯轴材质：40CrNiMoA，芯部性能达到σb ≥ 110kg/mm2/ ，σs≥ 95kg/mm2，δ≥12％，ψ≥ 45％，αk≥ 8.8kgm/cm2； 14.挤出螺纹元件材质：W6Mo5Cr4V2，采用渐开线花键连接。螺纹组件采用积木式组合，由芯轴串联多种规格螺纹组件，形成熔融段、混合段、排气混合段，螺纹组件规格有输送块、混炼块、剪切块、密炼块、捏合块、逆流块等，可根据任何物料工艺设定排比组合； 15.真空排气总成：油式真空泵、管路等，不锈钢可视化排气口装置； 16.喂料总成：双螺杆喂料，电机与减速机采用直联式，带卧式搅拌器，喂料稳定，不桥架整体固定在双螺杆挤出机上，喂料机与主机之间的连接采用活动套筒连接，方便清理物料； 17.造粒模头及水槽单元： 17.1.造粒模头数量：≤3根； 17.2.造粒模头直径：≤3.2 mm； 17.3.造粒模头材质：38CrMoAlA材料； 17.4.造粒模头：可更换口模，1个熔体压力测量点，包括1个熔压传感器； 17.5.水槽：304不锈钢水槽，配福马一体化高承重避震脚轮，风机吹干； 17.6.水槽长×宽×高（约）：1508×200×919mm，满足冷却要求又最大限度减少占地面积； 18.切粒机单元： 18.1.料条数量：≤3根； 18.2.切粒长度：3±0.2 mm； 18.3.切粒直径：1～4 mm； 18.4.切刀最高转速：≤380 rpm； 18.5.牵引速度：0～10 m/min 无级调速； 18.6.切粒装置：变频电机驱动，高强度切粒箱体，合金工具钢切刀，经久耐用； 19.控制系统： 控制系统：约10寸触摸屏，可编程计算机控制器和触摸屏组成的测控系统，图形化操作界面，螺杆转速显示界面能提供挤熔体压力显示界面和熔体温度显示界面，料筒温度自适应控制、过程参数图文显示、误操作警示。 二.配置要求： 1.挤出机 1套 2.造粒模头及切粒料条 3套 3.水槽 1套 4.切粒机 1套 5.设备安装所需配套附件 1套 |  |
| ▲商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 1、国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物质量保证期不少于1年（自最终验收合格之日算），在质保期内设备运行发生故障，免费上门维修、免费更换零部件；本分标设备提供终身服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 免费送货上门，免费安装调试。接采购人报障电话1小时内响应，7×24小时电话和远程支持服务，若电话和远程无法解决，24小时内须派技术人员到达现场解决故障，一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，如不能解决应提供相对应功能的仪器供采购人使用，直至原有故障问题解决为止。培训服务：设备安装调试完成后，中标人提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。 ###### 2、免费保修期内定期上门检查、上门维修服务（包含维修费和元器件费），更换零部件；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，同类同档次的替代品需提供相应证明材料并征得采购人同意。 |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  | 自签订合同之日起20日内。 |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  | 采购单位指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 签订合同日期 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 付款方式：签订合同后5个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，所有设备全部到货安装调试后支付合同总金额60%，在项目最终验收合格后，乙方开具全额增值税发票给甲方，甲方在15个工作日内向乙方付清剩余的10%合同款。 履约保证金：合同签订之前，乙方按合同金额的2%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2、投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3、针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4、投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求及验收标准 |  | 1、规范标准：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、中标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的产品。采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和上述标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。采购人应当在到货（安装、调试完）后5个工作日内进行验收。采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标人承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权要求 |  | 投标人必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，投标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究投标人的法律责任，其不利后果由投标人全部承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 核心产品为 超高压杀菌机 。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项 下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推 荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件 规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机 抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 1、本标项四未办理采购进口产品的相关审批手续，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  |  |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  |  |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  |  |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  |  |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 |  | A0201060101喷墨打 印机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 |  | ★A0201060401液晶 显示器 |  |  | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 |  | A0201060901扫描仪 |  |  | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  |  |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  |  |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  |  |  |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 |  | 冷水机组 |  |  | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  |  | 水源热泵机组 |  |  | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |  |
|  |  |  | ★A02052305空调机组 |  | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |  |
|  |  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |  |
|  |  |  | ★A02052309专用制 冷、空调设备 |  | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |  |
|  |  |  | A02052399其他制冷 空调设备 |  | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |  |
| 7 | A020601电机 |  |  |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |  |
| 8 | A020602变压 器 |  | 配电变压器 |  |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |  |
| 9 | ★A020609镇 流器 |  | 管型荧光灯镇流器 |  |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |  |
| 10 | A020618生活 用电器 |  | A0206180101电冰箱 |  |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |  |
|  |  |  | ★A0206180203空调 机 |  | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |  |
|  |  |  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |  |
|  |  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |  |
|  |  |  | A0206180301洗衣机 |  |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |  |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑本项目不允许分包。 □本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | ☑本项目不组织现场考察。 □本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： （集合并签到） 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年1月至2022年9月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月至2022年9月内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、中小企业声明函或监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式后附）；（标项二、标项四，必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训）】；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括投标服务的成本、运输（含保险）（如有）、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起90天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：7人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中价格、技术服务、信誉资质业绩得分高低依次确定。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的 2 ％（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 如：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息） 。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西北部湾宏亚建设管理有限公司，质疑联系人：卢工 负责人 联系电话：0771-5670712 ，通讯地址：南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号。 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 ☑采购代理服务费收取标准： 以分标中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格）收取。 □固定采购代理收费 。 3、账户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司南宁分公司 开户银行：广西北部湾银行南宁市秀灵支行 银行账号：805011663788888 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：广西北部湾宏亚建设管理有限公司南宁分公司

开户名称：广西北部湾银行南宁市秀灵支行

银行账号：805011663788888

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标方法及评分标准

### 一、评标方法

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三 评分标准

综合评分法（适用于标项一、标项二、标项三、标项四）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分35分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×35分 - （7）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定和要求，标二、标项四为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。（供应商须如实填写《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责），不再执行价格评审优惠的扶持政策。 - （8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分50分） | 基本分（满分24 分） | 投标产品参数完全满足招标文件“项目要求及技术需求”且无任何负偏离的得基本分24分，一般参数（不带▲号的条款）有负偏离或漏项的，在基本分（24分）的基础上进行扣减，每一项扣8分，最多扣完本项分值。 |
|  |  | 货物性能分（满分8分） | 投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，且每有一项正偏离得2分，满分8分。 （注：1.技术参数及功能有明显优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，无证明材料的该项参数优于不予计分。） |
|  |  | 实施方案（满分8分） | 根据各投标人提供的项目实施方案（管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范等措施）的详细程度、合理可行性等进行评审。未提供或未达最低档的计0分。 一档（2分）：方案基本详细，包含管理措施、具体实施流程等，整体方案满足基本要求的。 二档（4分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案针对性较强，可行性较高。 三档（8分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范等措施，整体方案针对性较强，切实满足采购单位工作需求，可行性高。 |
|  |  | 售后服务方案（满分10分） | 根据各投标人对投标货物的售后服务方案（技术支持、服务情况、服务承诺）的详细程度、合理可行性等进行评审。未达最低档的计0分。 一档（2分）：在满足招标文件要求的基础上，售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置、技术培训具体计划。 二档（4分）：在满足招标文件要求的基础上，售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置、技术培训具体计划，且提供有服务保障体系，以及响应时间优于招标文件要求。 三档（10分）：在满足招标文件要求的基础上，售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置、技术培训具体计划，不仅提供有服务保障体系，响应时间有优于招标文件要求，且还能提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。 |
| 3 | 商务分（满分15分） | 质保期（满分2分） | 投标产品质保期在完全满足招标文件要求的基础上，分标内所有产品免费保修期每延长6个月得1分，满分2分。 |
|  |  | 信誉业绩（满分11分） | （1）投标产品生产厂家通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且在有效期内，每一项得1分，满分3分。 （2）以投标人自2019年以来的同类招标项目业绩计算，每提供一份项目合同的得1分，最高得8分。（以采购合同复印件或者中标通知书为加分依据） |
|  |  | 政策功能分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据项目中节能产品合计金额所占该项目（或分标）总报价金额比例进行计算给分，占比达总报价金额50%的得0.5分，达90%的得1分。满1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据项目中环保产品合计金额所占该项目（或分标）总报价金额比例进行计算给分，占比达总报价金额50%的得0.5分，达90%的得1分。满1分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 第五章 拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   广西壮族自治区农业科学院

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：        南宁市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制作合同时须补充完整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  乙方自定  。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗    。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   五  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按投标响应。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政性资金。

3、付款方式：签订合同后5个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，所有设备全部到货安装调试后支付合同总金额60%，在项目最终验收合格后，乙方开具全额增值税发票给甲方，甲方在15个工作日内向乙方付清剩余的10%合同款。

第九条　履约保证金

合同签订之前，乙方按合同金额的2%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息：

户名：广西壮族自治区农业科学院，开户银行：    ，账号：   。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为      年（服务承诺或投票响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 甲 方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。包括但不限于案件受理费、调查取证、鉴定费、差旅费、律师费等由败诉方承担。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式七份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同录入政采云系统并提交备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行南宁市明秀东支行 | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

请逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”或“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”或“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标（如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式（如有要求）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。