公开招标文件

（货物类）

项目名称：防城港市第一人民医院血透、产科、新生儿科设备采购项目

项目编号：FCZC2020-G1-10007-GXDH

采购人：防城港市第一人民医院

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2020年7月22日

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	91

第四章  评标办法及评分标准	104

第五章  合同主要条款格式	107

第六章　投标文件格式	113

第一章

# 防城港市第一人民医院血透、产科、新生儿科设备采购项目招标公告

项目概况

防城港市第一人民医院血透、产科、新生儿科设备采购项目招标项目的潜在投标人应在（政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2020年8月12日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2020-G1-10007-GXDH

项目名称：防城港市第一人民医院血透、产科、新生儿科设备采购项目

预算金额：832.9331万元

最高限价（如有）：

采购需求：采购血透、产科、新生儿科设备一批及安装，具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：自签订合同之日起120日内交货安装调试完毕并交付使用。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)政府采购促进中小企业发展；

(2)政府采购支持采用本国产品的政策；

(3)强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；

(4)政府采购促进残疾人就业政策；

(5)政府采购支持监狱企业发展；

(6)扶持不发达地区和少数民族地区政策。

3.本项目的特定资格要求：

(1)投标人必须具有建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备[建筑工程二级](含)以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书 (B类)。 本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚 信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

(2)具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

6．本项目不接受未购买本招标文件的投标人参与投标。

三、获取招标文件

时间：2020年7月22日至2020年7月29日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

方式：由潜在投标人登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行报名登记，并在附件上传主体资格证明（如营业执照或事业单位法人证书等）副本复印件（加盖单位公章），待审核通过后方可从网上下载招标文件电子版,并根据采购文件规定的投标截止时间和地点提交响应文件。未注册的投标人可登录政采云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：招标文件售价250元/份，售后不退。已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年8月12日上午9时30分；

地点：防城港市公共资源交易中心开标厅（防城港市迎宾路红树林大厦东塔，详见6楼电子大屏）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金金额：按照防财采〔2020〕14号文件规定，本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：防城港市第一人民医院；

地址：防城区防城镇防钦路23号；

联系方式：0770-3299039。

2.采购代理机构信息

名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司；

地址：防城港市港口区渔洲坪街道中段金石国际财富中心1302房；

联系方式：0770-2882618。

3.项目联系方式

项目联系人：林桦；

电话：13307708400。

- 政府采购监督管理部门：防城港市政府采购管理中心  电话：0770-6102319。

- 网上查询地址：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）、防城港市政府采购网（http://zfcg.fcgs.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）。

防城港市第一人民医院

广西达华工程造价咨询有限责任公司

2020年7月22日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、“项目要求及技术需求”中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写“投标报价明细表”及“投标产品技术资料及响应表”。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在“投标报价明细表”及“投标产品技术资料及响应表”中将其标配参数详细列明。

4、本需求中的“货物名称”中桥架式护理桥体吊塔为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

5、本招标项目采购需求中标注“▲”号的内容为实质性要求和条件。

6、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，投标产品属于品目清单范围内的强制性采购的，必须使用品目清单内的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内。

7、本次采购最高限价为：/。

| 一、项目要求及技术需求 |  |
| --- | --- |
| 详见附件（另册发放），本项目的核心产品为:桥架式护理桥体吊塔。 |  |
| 二、商务要求表 |  |
| ▲（一）投标报价要求 | 本项目实行总承包报价，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）设备安装调试费用； （5）培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 采购人不再支付中标价以外的任何费用。 |
| ▲（二）质保期 | 质保期自安装调试完毕并验收合格之日起计算不少于1年，采购文件中对产品质保期另有要求的按其要求。 |
| ▲（四）交货期及交货地点 | 1、交货期：自签订合同之日起120日内交货安装调试完毕并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲（五）付款方式 | 付款方式：（1）预付款：合同签订后7天内支付合同总价的30% 给乙方。 （2）预付款扣回的方式：每月从安装进度款中扣除进度款的20%，最后一次按实际差额扣除，直到扣除的进度款金额总数与预付款金额相等为止。 - （3）安装进度款支付方式：安装进度款按月进行支付，每月5日前甲方向乙方支付上月安装进度款。安装进度款支付额为已完成安装进度量的80%，所有货物安装调试完毕支付合同总价的90%，甲方应在竣工验收合格并经财政部门或第三方审计部门审定后，工程款支付至结算总价的97%，剩余结算总价3%作为质量保证金，于质量保修期满后15个工作日内返还，质量保修金不计利息。财政国库集中支付有特殊规定的按程序办理。 |
| ▲（六）验收条件及标准 | 1、常温0℃-35℃，符合合同要求及国家相关标准； 2、参数配置符合招标文件要求，无任何变动； 3、中标人在系统工程终验前向采购人提供主要设备的相关技术资料，中文操作说明书，厂商配置的原版光盘拷贝； 4、验收方法及方案：由采购人、中标供应商共同现场验收，并出具验收文书。 |
| ▲（七）其他要求 | 1、本项目货物不接受整体进口产品（进口配件除外）投标。 2、投标产品必须为全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 3、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权要求整改至合格为止。 3、供应商拟投入的项目实施人员不得少于10人。 4、供货时，采购人有权要求中标人提供中标的设备按照采购文件要求的性能参数逐项进行测试，且所提供的设备必须为符合采购要求的产品。不能按时提供产品或所提供产品的技术指标不符合采购要求的均视为虚假承诺，用户有权要求重新整改。 5、投标产品必须为全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准，货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 7、实施和安装要求： （1）供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由投标人自行负责； （3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 |

三、货物参数要求：

| 序号 | 货物(服务)名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 血透 |  |  |  |  |
| （一） | 设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1 | 血液透析机 | 威高、宝莱特、奥柏仕 | 1、设备用途：用于血液净化，治疗急慢性肾功能衰竭，具有碳酸盐、单超透析、序贯透析多种透析治疗模式； 2、人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作,中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示； 3、信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态； 4、信息提示：具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式； 5、原液配方：原液配方全开放，默认记忆5种原液配方，可任意更改； 6、超滤系统：采用平衡腔或复式泵容量式平衡超滤控制系统，能够实时监测，保证治疗安全及脱水精准； 7、配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，保证透析液浓度准确，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗； 8、零部件更换提醒：为了方便保养和维护，能够监测机器内部零部件的使用时间，可以在零部件磨损到期后发出更换提醒； 9、浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，实现个性化透析； 10、超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，可单独使用或与浓度曲线组合使用，个性化程度高； 11、消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，5种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸最高消毒温度≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间≤35min； 12、透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件； 13、人体感应：采用红外遥感技术，自动感应操作人员的靠近点亮屏幕，节能环保； 14、具有360°可视4色报警灯，具有声光报警指示，20种和旋乐提示音可选，可帮助医护及时准确判断报警提示内容； 15、具有辅助预冲功能，可根据科室需要设置预冲量和预冲速度，简化临床操作； 16、自动排液：可自动排除透析器及管路内的残余液体，医疗废物整理更加整洁、轻松，降低科室运营成本； 17、血压计：配血压监测仪，并且采用模块化设计，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化，具有自动稳压功能，在低血压报警时可联动调节脱水速度及血流量，提高治疗安全； 18、血容计：可选装血容量监测功能,实时监测患者血容量变化，无需专用耗材，根据患者血容量变化反馈调节脱水速度； 19、主要技术参数 1)、机身宽度≤320mm，设备占用空间小，提高科室空间利用率；2)、供电：交流，220V（±10%），频率：50－60Hz；3)、供水：供水压:1－3bar；供水温度：5－30℃；4)、后备电池：支持体外循环血路系统30分钟；具备断电状态保存功能；任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态；5)、血流量：50－600ml/min；6)、动脉压：-300－+280mmHg；7)、静脉压：-200－+500mmHg；8)、跨膜压：-100－+500mmHg；9)、透析液压力：-500－+600 mmHg；10)、透析液流量：300－700ml/min；任意可调；11)、透析液浓度：测量范围：12.0－18.0mS/cm ；12、B液浓度：测量范围： 1.0－7.0mS/cm ；13、透析液温度：33－40℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置；14、空气探测：超声探测；最高检测精度达到0.0005ml，防止气泡进入患者体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全；15、肝素注入：给药速率：0.0—10.0ml/h； | 台 | 6 |
|  |  |  | 注射器尺寸：10ml，20ml，30ml均可用,大剂量给药：10-1500ml/h；可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能；16、漏血检测：光电式红绿双色光检测，具有污染补偿功能，可尽量避免假漏血报警，精度：≤0.35mL/min；17、超滤：超滤速度：0.0－4.0L/h；精度：±30ml/h或透析液流量的±0.1％；超滤量 0－10L可调； |  |  |
| 2 | 制水系统 | 康德威、仁和惠康、中洋 | 一、工作条件与电气技术参数： 1.给水压力：0.25Mpa～0.45Mpa; 2.灭菌方式:高温121℃持续30min进行循环湿热灭菌； 二、.设备具体配置要求： 1.独立的灭菌控制系统，更灵活方便，可随意匹配不同水处理系统； 2.进口知名品牌非接触式加热器≥6套，触摸屏上连续显示每只加热器的温度； 3.完善的温度控制单元，出水/回水都具备在线的温度监控，避免回水超温； 4.安全溢流阀、电磁阀等均采用优质品牌，回水、出水具备压力监控及显示； 三、 ON Line Heating HP性能优势 1.符合中国药典—湿热灭菌法，湿热灭菌条件采用121℃*30min的控制，进行高强度灭菌； 2.365°全自动焊接管道； 3.控制PLC/触摸屏采用进口西门子品牌，智能系统可完美契合本公司品牌水处理设备，家族式设计； 4.管线分区自适应反馈加热系统，保障每个点的温度一致； 5.在线式非接触型热力学设计，全系统无传统加热水箱，杜绝二次污染； 6.可设定的定期定时自动灭菌程序，方便提前预约灭菌功能； 四、技术规范及要求 1.工作条件与电气技术参数： 1)环境温度范围：+5℃～+40℃； 2)相对湿度范围：≦80%； 3)大气压力范围：70kPa～106kPa。 4)电源条件：a.c. 380V，50Hz。 5)输入功率： 14KW 6)原水水质：水质符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 7)给水量：给水量至少大于2倍的标称处理水量，详见随附文件； 8)给水温度： 10℃～35℃； 9)给水压力：0.25Mpa～0.45Mpa。 2.产水量： 3000L/H（25℃）。水质符合AAMI透析用水标准；符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准，内毒素≦0.03EU/ml（提供相关检测报告）；系统设计满足YY0793-2010行业标准。 3.设备具体配置要求： 1)※全自动变频源水加压系统一套； 2)全自动砂滤罐一套； 3)全自动活性炭罐一套； 4)全自动软化器一套； 5)※软水平衡桶采用卫生级密闭设计，安装空气过滤器，筒体镜面不锈钢材质； | 套 | 1.00 |
| 3 |  |  | 6)双级反渗透主机一套，膜系统采用8040型标准膜元件，数量不得少于7支； 7)※结构设计软水平衡桶与反渗透及控制系统高度集成一体化； 8)微电脑控制器及人机触控界面采用施耐德品牌； 包括：主机泵两套、反渗透膜、主机管路为不锈钢316L焊接。 4.控制系统要求： 1)设备系统要求具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能。 2)全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，可根据用水时间进行个性化设制； 3)系统通过多项菜单选项设置，应满足不同的系统运行要求，同时内置集成的PLC控制器、减少控制的中间环节，使控制系统运行安全可靠。 4)设备控制系统应采用法国施耐德高清真彩触摸屏显示，开放型参数设置，可方便的预置和修改菜单中的各项参数；具有中文（或英文）显示菜单、多级菜单式选项操作，系统具有高稳定，高可靠，抗干扰，全数字化运行的特点。 5)设备可同时监测源水、一级产水、二级产水的电导率测量值。 6)具有休息功能，自动用高纯度反渗水对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，彻底抑制细菌/内毒素滋生； 7)控制系统面板上应配以流程图形式配以指示灯，实时跟踪显示系统的运行 状态，使工作人员对系统的运行了如指掌。 8)故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询。 9)系统具有缺相、短路、接地、电机过流、过载等保护功能。 5.设备性能要求： 1)控制系统应由自动/手动控制系统，可一键转换。 2)全自动源水恒压供水系统提供稳定压力的同时，大大增加了预处理的反洗、再生效果。 3)※智能排废功能：设备依据纯水电导率的高低，实现一、二级反渗水过滤 系统废水的排放，此项技术比国外水处理的靠控制流量来控制废水的排放，更为先进，更为合理，真正达到节水的目的，保证透析水的质量。 4)设备具有全自动程控消毒功能，在该模式下，可对系统RO膜进行清洗、消毒，使被污染后的RO膜迅速恢复其性能；同时，实现对系统内部及外部管路全部清冼消毒，使以往复杂的工作变得简单易行。 5)设备应具有完善的低压保护功能：系统设置了源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。 6)设备的双级系统中任一级均可单独工作，如其中任何一级系统出现故障，另一级也可继续正常工作。 7)具备监测夜间漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保证。 |  |  |
|  | 集中供液系统 | 祺然、谊利 、康德威 | 1、集中供液自动控制系统（PLC主控）1套； 2、自动配液； 3、自动供液； 4、自动消毒； 5、自动排空、清洗； 6、自动反冲洗过滤器； 7、A浓缩液、B浓缩液储存容量显示； 8、配液、消毒、排空流程画面和进度动态显示； 9、A、B浓缩液系统自由切换并能单独操作控制； 10、自动和手动两种操作方式选择； 11、A/B浓缩液配制罐2个； 12、B浓缩液加热装置1套，要求全自动温度控制； 13、A/B浓缩液混合泵2台； 14、A/B浓缩液储存罐2个； 15、A浓缩液循环泵1台； 16、B浓缩液循环泵1台； 17、A/B浓缩液一级精密过滤器2套，要求过滤精度达到1μm； 18、A/B浓缩液二级精密过滤器2套,要求过滤精度达到0.2μm（A液）/0.1μm（B液）； 19、LCD触摸屏1套，要求全中文电容触摸屏； 20、电导度计2个，要求实时监控A、B浓缩液电导度；★21、无死腔快接端口45套，要求快速接头连接系统，无死腔，耐腐蚀，无析出； 22、设备机架1套，要求耐腐蚀PP板材焊制，永不生锈。 | 套 | 1.00 |
| 4 | 护士站防火板饰面造型服务台 FW-01 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：等候区； 2、基层材料种类、规格：18mm大芯板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM防火板饰面，120mm不锈钢装饰板踢脚线； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：800mm宽*800（1100）mm | m | 3.36 |
| 5 | 服务台人造石造型台面 | 富丽雅、欧铂利、杜邦 | 1、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边 | ㎡ | 4.30 |
|  | 护士站防火板饰面造型服务台 FW-02 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：阴性透析区（36）床； 2、基层材料种类、规格：12mm、15mm、18mm大芯板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM防火板饰面，100mm不锈钢装饰板踢脚线； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：800mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 7.15 |
| 6 | 服务台人造石造型台面 | 富丽雅、欧铂利、杜邦 | 1、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边； | ㎡ | 6.29 |
| 7 | 护士站防火板饰面造型服务台 FW-03 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：乙肝透析区（5）床； 2、基层材料种类、规格：12mm、15mm、18mm大芯板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM防火板饰面，100mm不锈钢装饰板踢脚线； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：800mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 1.70 |
|  | 服务台人造石造型台面 | 富丽雅、欧铂利、杜邦 | 1、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边； | ㎡ | 1.50 |
| 8 | 不锈钢饰面矮柜 GT-01 | 杭州嘉荣、净灵、天津中诚 | 1、材料种类：不锈钢柜体、台面、挡水边 2、其他材料种类：铝合金支撑脚等五金配件 3、台柜规格、尺寸：600mm宽*820mm高，详见施工图； | m | 3.00 |
| 9 | 防火板造型饰面矮柜 GT-02 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：阳性治疗室、乙肝透析区（5）床、阴性透析区（36）床等； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层、双层夹板门扇； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 20.32 |
|  | 防火板造型饰面吊柜 GT-03 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：阳性治疗室、阴性治疗室、配餐厅、医生办等； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | m | 29.76 |
| 10 | 防火板造型饰面更衣柜 GT-04 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：病患更衣、女更、男更等； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*2340(2400mm)高，详见施工图； | ㎡ | 63.96 |
| 11 | 防火板造型饰面资料柜 GT-05 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：主任办、护士长办、医生办等； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框1100mm高5mm透明玻璃柜门； 5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：400mm宽*2000mm高,详见施工图； | ㎡ | 50.89 |
|  | 防火板造型饰面办公桌 GT-06 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：过渡透析室（2）床、梅毒透析区（2）床、医生办等； 2、基层材料种类、规格：双层10mm夹板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM木纹防火板，侧面2mm同质PVC收边； 4、其他材料种类：电解钢方通（60*60*2mm）； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*750mm高,详见施工图； | m | 19.19 |
| 12 | 防火板造型饰面储藏柜 GT-07 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：被服间； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板、双层夹板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*2340(2400mm)高，详见施工图； | ㎡ | 17.79 |
| 13 | 配药室防火板造型饰面矮柜 GT-08 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：阴性治疗室； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见施工图 | m | 3.68 |
|  | 配药室防火板造型饰面吊柜 GT-09 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：阴性治疗室； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | m | 3.68 |
| 14 | 防火板造型饰面造型换鞋凳 GT-10 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：病患更衣； 2、基层品种：双18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、规格、尺寸：450mm宽*400mm高； | m | 1.80 |
| 15 | 矮柜人造石台面 | 富丽雅、欧铂利、杜邦 | 1、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边 | ㎡ | 25.15 |
|  | 人造石造型洗手台 | 富丽雅、欧铂利、杜邦 | 1、施工部位：卫生间； 2、基层品种：四周L40*40镀锌角钢架，瓷盆底部底部L40*40镀锌角钢架圆状冷弯固定； 3、面层种类、规格：20mm厚石材台面； 4、其他种类、规格：橡胶垫固定安装； | m | 6.92 |
| 16 | 定制不锈钢医疗垃圾桶 | 相当于304不锈钢 | 1、施工部位：阴性治疗室； 2、材料种类、规格：1.0mm厚304拉丝不锈钢，垃圾桶四周1.0mm厚304不锈钢造型收边； 3、其他材料种类：含垃圾桶侧边手提把手； 4、柜体规格、尺寸：500mm长*250mm宽*450mm高； | 个 | 3.00 |
| 17 | 定制钢制活动抽屉柜 | 相当于304不锈钢 | 1、施工部位：办公室、护士站； 2、三斗不锈钢活动柜，白色漆喷涂饰面，五金配件； 3、柜体规格、尺寸：500mm长*400mm宽*610mm高； | 个 | 9.00 |
|  | 成品拖把池 | 澳斯曼、美加华、洁利来 | 1、规格：550*550*600mm； 2、材质：陶瓷； | 个 | 4.00 |
| 18 | 300mm宽3.0mm厚成品不锈钢排水槽盖板（微孔） | 自制 | 1、施工部位：集中供液室； 2、定制3.0mm厚不锈钢排水槽盖板（微孔）； | m | 12.20 |
| （二） | 建筑智能化系统设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1 | 电源接线箱-信号转换器 | 相当于来邦、飞星、优胜 | 1、模数主机必配。可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电。 2、 含24V/8.3A开关电源，最大输出功率：200W。 | 个 | 1.00 |
| （三） | 通风空调设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理器 X40 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、型式：吊装式； 2、规格、型号：YCM04H3冷量=49.7KW； 3、热量=51.1KW； 4：风量=4000m3/h； 5、电量=1.1KW； 6、电压=320V，干球35、湿球28、水量2.37（L/s)、水压降≤100KPa、风机总效率≥70%、外形参考尺寸950*1357*620、静压：300Pa,初效G3，中效F5 | 台 | 2.00 |
| 2 | 空气处理器自动控制系统及配电系统 | 相当于宝赛，赛洁，赛科 | 1、落地式控制柜，操作控制面板，电源空气开关及二次控制回路（全套低压电器采用施耐德品牌、电气元件采用国优名牌产品、变频器采用芬兰ABB品牌）。三相电源供给，电源正常指示，送风机变频调速，机组起停及工作指示，恒温恒湿/通风，滤网报警指示，机组缺风报警指示，高温故障报警指示，风机运行、故障指示，消防指示连锁等功能，杀菌灯与风机连锁，停机延时，紧急停车； 2、SIEMENS POL通用控制器、SIEMENS QFM系列组合式风道温湿度传感器。液晶显示操作面板，回风温湿度恒温恒湿控制，监测滤网堵塞状况； 3、ABB变频器。变频器手动调频，故障自动切换到工频模式； 4、施耐德交流接触器，机械互锁组件，手动拨位开关。当机组变频器故障时，自动切换定频控制，或手动采用定频控制；当可编程控制器/变频器出现故障时，采用应急通风控制，以确保机组正常运行； 5、AZBIL,SIEMENS比例积分冷热水电动调节阀，电源：24VAC，控制信号：0~10V控制。DDC输出0~10V信号，比例积分连续调节冷热水流量，应急时关闭水阀电源； 6、预留新风密闭阀220VAC信号。机组运行是打开新风密闭阀； 7、采用0~10V控制信号。0~10VDC加湿信号由DDC提供，蒸汽阀与风机联锁，缺风报警故障，禁止投入； | 台 | 2.00 |
| 3 | 风机盘管 FP-34 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC02CC3U,冷量=2.2KW； 3、风量=340m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=47W； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声40.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向。12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 5台 | 5.00 |
| 4 | 风机盘管 FP-51 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC03CC3U 冷量=3.2KW； 3、风量=510m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=62W；6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 4.00 |
| 5 | 风机盘管 PF-68 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC04CC3U 冷量=4.25KW； 3、风量=680m3/h； 4、电量=75W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 6.00 |
| 6 | 风机盘管 PF-85 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC05CC3U 冷量=5.00KW； 3、风量=850m3/h； 4、电量=82W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声43.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 4.00 |
| 7 | 风机盘管 PF-102 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC06CC3U 冷量=6.20KW； 3、风量=1020m3/h； 4、电量=105W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V,7、进出水温：7/12℃； 8、噪声46.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 10.00 |
| 8 | 风机盘管 PF-136 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC08CC3U 冷量=8.10KW； 3、风量=1360m3/h； 4、电量=148W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声48.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 11.00 |
| 9 | 风机盘管 FP-204 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC12CC3U 冷量=11.25KW； 3、风量=2040m3/h； 4、电量=250W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声49.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 2.00 |
| 二 | 新生儿科 |  |  |  |  |
| （一） | 设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1 | 新生儿转运暖箱 | 戴维、迪生、力康华耀 | 交流工作电源：AC220V/ 50HZ 直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A 输入功率：≤400VA 控温方式：箱温和肤温两种温度控制 箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.） 肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.） 升温时间：≤30min 培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃ 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃ （环境温度为10℃～20℃） ≤±1.0℃ （环境温度为20℃～30℃） 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃ 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下] 故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等蓄电池连续工作时间：90min(1个蓄电池) | 1台 | 1.00 |
| 2 | 硫酸钡楼地面 | 中科揽胜、卫康、华辉 | 1、铅当量：3mmPb | ㎡ | 11.19 |
| 3 | 墙面防辐射铅板 | 中科揽胜、卫康、华辉 | 1、铅当量：4mmPb | ㎡ | 30.00 |
| 4 | 医用防辐射铅板门QM12234（成品定制） | 相当于欧尼克、桂东、格洛伊 | 1、门扇材料：成品定制医用防辐射铅板门； 2、铅当量：4mmPb； 3、门洞尺寸：1200*2340，详见门表施工图； | 樘 | 1.00 |
| 5 | 医用自动门系统(ADTLM15214C4) | 相当于格洛伊 电机：相当于腾飞 | 1、门扇：专业医用成品门扇(防火板饰面)； 2、门扇内嵌：双8mm钢化玻璃观察窗,330*750mm； 3、门洞尺寸：1500*2140，详见门表施工图； 4、五金配件：电动门专用电机轨道系统、脚感应器、感应防夹装置； | 扇 | 2.00 |
| 6 | 医用双开自动门系统(DDSM20240) | 门扇参考品牌：相当于格洛伊 电机参考品牌：相当于腾飞 | 1、门框种类、规格：2.0mm厚铝合金隔墙系统边框； 2、门洞尺寸：2000*2400，详见门表施工图； 3、玻璃品种、厚度:8mm透明钢化玻璃； 4、五金配件：电动门专用电机轨道系统、脚感应器、感应防夹装置； | 扇 | 1.00 |
| 7 | 定制专用双联动电动平移门系统SDTLM15240 | 奥巴斯、欧尼克、格洛伊 | 1、门框种类、规格：铝型材门扇； 2、门洞尺寸：1500*2400mm，详见门表施工图； 3、玻璃品种、厚度:8mm透明钢化玻璃； 4、五金配件：移门导轨、止摆器、电机系统； | ㎡ | 25.20 |
| 8 | 不锈钢饰面矮柜 GT-01 | 杭州嘉荣、净灵、天津中诚 | 1、施工部位：污洗间； 2、材料种类：不锈钢柜体、台面、挡水边； 3、其他材料种类：铝合金支撑脚等五金配件； 4、台柜规格、尺寸：600mm宽*820mm高，详见施工图； | m | 2.65 |
| 9 | 防火板造型饰面矮柜 GT-02 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：NICU、奶具消毒等； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 23.73 |
| 10 | 防火板造型饰面吊柜 GT-03 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：奶具消毒、医生办等； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | m | 24.35 |
| 11 | 防火板造型饰面更衣柜 GT-04 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：值班室、男更、女更； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*2340(2400mm)高，详见施工图； | ㎡ | 54.00 |
| 12 | 防火板造型饰面资料柜 GT-05 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：副主任办、护士长办、主任办等； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门； 5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：400mm宽*2000mm高,详见施工图； | ㎡ | 10.80 |
| 13 | 防火板造型饰面办公桌 GT-06 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：医生办； 2、基层材料种类、规格：夹板、大芯板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM木纹防火板，侧面2mm同质PVC收边； 4、其他材料种类：电解钢方通（60*60*2mm）； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*750mm高,详见施工图； | m | 27.97 |
| 14 | 防火板造型饰面储存柜 GT-07 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：示教、会议； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门； 5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：600mm宽*2400mm高,详见施工图； | ㎡ | 13.39 |
| 15 | 防火板造型饰面药品柜 GT-08 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：药品库房； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门； 5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：600mm宽*2400mm高,详见施工图； | ㎡ | 14.52 |
| 16 | 防火板造型饰面谈话桌 GT-09 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：谈话间； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图 | m | 4.80 |
| 17 | 防火板造型饰面接婴台 GT-10 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：隔离入口、病患入口； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 8.20 |
| 18 | 防火板造型饰面配药柜 GT-11 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：治疗室； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 9.30 |
| 19 | 防火板造型饰面配药吊柜 GT-12 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：治疗室； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | m | 5.98 |
| 20 | 防火板造型饰面洗婴柜 GT-13 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：治疗室； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 21.39 |
| 21 | 防火板造型饰面换鞋柜 GT-15 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：换鞋； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*1000mm高,详见施工图； | m | 10.53 |
| 22 | 防火板造型饰面换鞋凳 GT-16 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：换鞋； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：450mm宽*400mm高,详见施工图； | m | 3.00 |
| 23 | 防火板造型饰面送奶储物柜 GT-17 | 威盛亚、富美家、富丽华 | 1、施工部位：缓冲； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门；5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：400mm宽*2400mm高,详见施工图； | ㎡ | 7.20 |
| 24 | 矮柜人造石台面 | 富丽雅、欧铂利、富美家 | 1、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边 | ㎡ | 55.31 |
| 25 | 定制不锈钢医疗垃圾桶 | 自制 | 1、施工部位：治疗室； 2、材料种类、规格：1.0mm厚304拉丝不锈钢，垃圾桶四周1.0mm厚304不锈钢造型收边； 3、其他材料种类：含垃圾桶侧边手提把手； 4、柜体规格、尺寸：500mm长*250mm宽*450mm高 | 个 | 3.00 |
| 26 | 不锈钢传递窗 | 雅宁、嘉荣、净灵 | 1、施工部位：NICU； 2、材料品种、规格：304不锈钢箱体，双门互锁，600*600*600mm | 个 | 16.00 |
| 27 | 桥架式护理桥体吊塔 | 正华、张桥、华诚 | 1、吊塔结构需采用模具化生产、无外露螺丝钉，外观新颖大方，运用圆弧形设计。所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，采用高强度、耐腐蚀铝镁合金材质，国标6063或6005-T5高强度铝合金型材。（需提供型材材质检测报告）具有移动以及旋转限位装置。 2、吊塔表面采用高压静电喷涂环保粉末材料工艺，无眩目感。 3、吊塔配置机械阻尼刹车系统，采用进口转动轴承滚针式，确保设备使用时不产生飘移。（提供轴承进口报关单证） 4、吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 5、气体终端需采用德标标准或其它标准；接口颜色以及形状不同，具有防误接功能；有通、断、拔三种状态，能带气维修。 6、 电源插座需采用国际知名品牌220V 10A，兼容德标、美标、国标多功能制式。 7、设备托盘为高强度铝合金整体模具一次拉制成型,单块托盘的承重量不小于60公斤. 8、采用进口医用软管，保证医用软管使用上的安全，医用软管需通过SGS皮肤刺激测试、细胞毒性试验、致敏试验测试实验（需提供进口报关单证、SGS测试报告及CE认证） 9、为体现吊塔生产专业性,需具有吊塔相关专利证书,并提供复印件。 10、为了使用安全，必须具有ISO9001企业质量管理体系认证证书和CE认证,证书有效，证书上要有吊塔字样,提供复印件。 11、为了使用安全生产厂家必须具备住房城乡建设行政部门颁发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和安全生产许可证质资。提供复印件备查。 12、吊塔涉及到医用气体管路系统，在医学上属于生命支持系统，为了设备使用和安装安全,生产和安装设备不能转包，需具备质量技术监督部门颁发的有效期内的特种设备安装改造维修许可证（医用气体管道）以及压力管道设计资质，提供复印件备查. 13、为了使用安全，必须具有GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证证书,证书有效，提供复印件。 14、为了使用安全，必须具有ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书,证书有效，提供复印件。 15、单臂机械吊塔 （1）净负载能力≥200KG （2）单臂，长度≥800mm （3）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º | 套 | 16.00 |
| 28 |  |  | （4）竖置吊柱式结构，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用 （5）各个转动关节配置刹车，保证手术时设备无飘移 （6）仪器平台：2层 （7）每套配置气源：氧气2个、吸引2个、空气1个、笑气1个、废气排放（直插式）1个。,颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修。 （8）每套配置多功能电源插座10个10A电源插座（插拔次数≥10000次），，电气终端可根据需要安装于各个方位。 （9）延展臂：1套，双关节，转动半径>350mm （10）输液架：1套，可调高度不锈钢（带有4个输液瓶挂钩）；网络接口2个。抽屉1个. （11）等电位端子2个。 （12）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配 （二）、干湿合一桥式吊塔 1、技术参数要求 （1）工作电源：AC220V、50HZ； (2) 干湿合一桥式吊塔（横梁长度根据医院实际情况制订）。 （3）主横梁下方悬吊竖置柱式气电箱,箱体平移范围：500-600mm。 （4）配LED照明灯带1个，内置于吊桥横梁中, 和吊塔设备一体，节约空间。 （5） 净载重≥300kg 2、干湿区配置要求： （1）气体终端及电源插座：气体终端氧气2个、吸引2个、空气2个，颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修，12个10A电源插座（插拔次数≥10000次），气体终端和插座置于气电箱上。 （2） 延展臂：1套，双关节，转动半径>350mm （3） 输液架：1套，可调高度不锈钢（带有4个输液瓶挂钩）； （4） 仪器托盘：2层，尺寸≥550x440mm，两侧配置国际标准的不锈钢10×25导轨。 每个设备托盘最大承载重量≥60Kg，可按客户要求自由调节高度。 （5） 抽屉1个 。 （6） 等电位端子2个。 （7）网络接口2个。 |  |  |
| 29 | 空气处理器 X30 | 天加、约克、麦克维尔产品 | 1、型式：吊装式； 2、规格、型号：YCM03H3冷量=39.9KW； 3、热量=40.9KW；风量=3000m3/h； 4、电量=1.1KW； 5、电压=300V，干球35、湿球28、水量1.9（L/s)、水压降≤100KPa、风机总效率≥70%、外形参考尺寸950*1172*620、静压：300Pa,初效G3，中效F5； | 台 | 1.00 |
| 30 | 空气处理器 X40 | 天加、约克、麦克维尔产品 | 1、型式：吊装式； 2、规格、型号：YCM04H3冷量=49.7KW； 3、热量=51.1KW；风量=4000m3/h； 4、电量=1.1KW； 5、电压=320V，干球35、湿球28、水量2.37（L/s)、水压降≤100KPa、风机总效率≥70%、外形参考尺寸950*1357*620、静压：300Pa,初效G3，中效F5； | 台 | 1.00 |
| 31 | 空气处理器自动控制系统及配电系统 | 宝赛，赛洁，赛科 | 1、采用DDC控制器及温、湿度传感器、压差开关、风阀执行器、电动比例积分阀等对系统的风量及温度进行控制； | 台 | 2.00 |
| 32 | 风机盘管 FP-34 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC02CC3U,冷量=2.2KW； 3、风量=340m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=47W； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声40.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 3台 | 3.00 |
| 33 | 风机盘管 FP-51 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC03CC3U 冷量=3.2KW； 3、风量=510m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=62W； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 6.00 |
| 34 | 风机盘管 PF-68 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC04CC3U 冷量=4.25KW； 3、风量=680m3/h； 4、电量=75W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 4.00 |
| 35 | 风机盘管 PF-85 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC05CC3U 冷量=5.00KW； 3、风量=850m3/h； 4、电量=82W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声43.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 13.00 |
| 36 | 风机盘管 PF-102 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC06CC3U 冷量=6.20KW； 3、风量=1020m3/h； 4、电量=105W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声46.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 11.00 |
| 37 | 风机盘管 PF-136 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC08CC3U 冷量=8.10KW； 3、风量=1360m3/h； 4、电量=148W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声48.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 4.00 |
| 38 | 排风机PF 7-1 | 九洲普惠、精灵、绿岛风 | 1、N=0.34(KW),L=700(M3/h),P=300(Pa)； 2、电压：220v； | 台 | 1.00 |
| 39 | 消毒机XD-60 | 正华、佳境、三康王 | 1、应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等； 2、安装方式：吸顶嵌入式； 3、外型尺寸：（L×W×H）：680×680×450（mm3）； 4、重量：35 Kg； 5、消毒方法：等离子体+静电吸附； 6、最大适用体积：100 m3； 7、额定循环风量：1000 m3/h/； 8、杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V； 9、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³（提供权威检测报告）； 10、净化效果：设备持续工作1小时，对100m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥94%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2000000个/m³，达到十万级洁净度； 11、洁净空气量CADR（颗粒物）≥600m³/h，提供权威机构检测报告； 12、气雾室细菌的杀灭率均大于99.90%，提供权威机构检测报告； 13、设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%（提供权威机构检测报告）； 14、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒； 15、外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高； 16、采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好(两段式)； 17、实时监测室内空气温湿度； 18、高、中、低三挡可调风速供用户选择； 19、手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作； 20、程控数量（定时消毒）6组； 21、模块化设计，方便用户维护保养； 22、一键锁定功能，防止误操作； 23、工作时间自动累计功能； 24、高档液晶显示屏，远红外线遥控； 25、报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警； 26、输入功率：120W； 27、电源：AC 220V 50Hz； 28、产品证件：卫生安全评价报告； | 台 | 1.00 |
| （二） | 建筑智能化系统设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1 | 22U机柜 | 金盾、硕普、凡图 | 1、网络服务器机柜 ； 2、容量22U 高度1166mm 宽度600mm深度600mm ； 3、标准ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 ； 4、门及门锁钢化玻璃前门材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板； | 台 | 1.00 |
| 2 | 红外半球网络摄像机 | 美电贝尔、海康威视、英飞拓 | 一、200万网络摄像机，日夜半球形网络摄像机功能特性： 1、最高分辨率可达1920×1080 @ 25fps,在该分辨率下可输出实时图像；2、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码；3、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；4、支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加；5、支持OSD颜色自选；6、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米；7、支持smart IR，防止夜间红外过曝；8、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；9、支持日夜两套参数独立配置；10、支持PoE供电功能(选配)；11、支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态；12、支持三码流,支持手机的监控；13、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 14、功能齐全:心跳,镜像等；15、支持多种智能报警；16、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；17、支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入；18、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试；19、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书；20、初始设备开机修改密码，保障密码安全；21、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；22、符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； 二、应用场景 1、适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境； | 台 | 11.00 |
| 3 | 摄像机电源 | 双武、海康威视、英飞拓 | 1、参数：12V/30A 监控集中供电电源，调制方式 脉冲宽度调制(PWM)式 晶体管连接方式 半桥式 输入电压180V-240V（V）； 2、输出功率 360（W） 输出电压 DC12（V）； | 台 | 1.00 |
| 4 | 16路网络高清硬盘录像机 | 美电贝尔、海康威视、英飞拓 | 一、硬件规格： 1、1.5U标准机架式； 2、1个HDMI，1个VGA，异源输出； 3、4盘位，可满配6TB硬盘； 4、2个千兆网口； 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 6；选配：1个eSATA接口； 7、报警IO：16进4路（可选配8出）； 二、软件性能： 1、输入带宽：160M； 2、16路H.264、H.265接入； 3、最大支持8×1080P解码； 4、支持H.264、H.265解码； 5、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份（硬盘需配租存储30天）；三、安装方式：机柜内安装； | 台 | 1.00 |
|  | 网络存储企业级硬盘（4T） | 西数、希捷、华为 | 1、3.5英寸 4TB IntelliPower 64M，SATA3接口； 2、转速：7200rpm； 3、缓存：256MB； 4、规格：监控级硬盘； | 台 | 4.00 |
| 5 | 门禁24口网络交换机 | 斐讯、华为、思科 | 1、产品类型：千兆以太网交换机； 2、应用层级:二层； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：32Gbps； 5、包转发率：6.6Mpps； 6、MAC地址表：8K； 7、端口参数：端口结构非模块化； 8、端口数量：26个 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP； 9、传输模式：全双工/半双工自适应； 10、功能特性： 1）网络标准； 2）IEEE 802.1Q ；3）堆叠功能；4）可堆叠； 11、VLAN：1）支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN；2）支持基于端口的VLAN ； 12、QOS：1）支持出端口限速；2）支持每端口4个或8个优先级队列；3）支持根据报文802.1p映射到不同队列；4）支持SP、WRR、SP+WRR算法； 13、组播管理： 1）支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；2）支持基于端口的组播流速率限制； 14、网络管理： 1）支持堆叠（S2710-SI、S2700-52P-EI支持）；2）支持自动配置功能；3）支持CLI配置；4）支持Telnet远程配置；5）支持SNMP V1/V2C/V3；6）支持RMON；7）支持SSH V2；8）支持WEB管理特性； 15、安全管理： 1）S2700-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；2）支持端口隔离；3）支持多播、广播及未知单播报文抑制；4）支持CPU保护功能；5）S2710-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；6）支持端口隔离；7）支持多播、广播及未知单播报文抑制；8）支持CPU保护功能；9）支持DHCP Snooping； 16、其它参数： 1）电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；2）产品认证：支持AAA认证； 3）产品尺寸：442×420×43.6mm； 4）产品重量：<2.4kg ；5）环境标准：工作温度：0-45℃，相对湿度：5%-95%无凝结 ； 17、其它特点： 1）7KV防雷技术； | 台 | 1.00 |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | 四门门禁控制器 | 中控、博克、达实 | 1、32位640MHZ高速CPU，配合32MBits RAM，256MBits Flash； 2、嵌入式Linux操作系统； 3、控制四门单向进出； 4、支持最多30，000个持卡人及100，000条脱机事件记录； 5、可设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限； 6、支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片； 7、采用以太网加RS485工业总线双通讯技术； 8、工作电源：额定电压12V(±20%)DC，额定电流≤0.5A； 9、工作环境：温度0℃～55℃，湿度10～80%； 10、输出负载参数： 1）工作电压：AC≤30V，额定电流≤8A ；DC≤36V, 额定电流：≤5A； 2）读感器接口：提供TTL电平信号，12V DC，500mA读感器电源； 3）读感器连接电缆：6芯屏蔽线，24AWG，最长100米； | 台 | 1.00 |
| 7 | 双门门禁控制器 | 中控、博克、达实 | 1、32位640MHZ高速CPU，配合32MBits RAM，256MBits Flash； 2、嵌入式Linux操作系统； 3、控制双门单向进出； 4、支持最多30，000个持卡人及100，000条脱机事件记录； 5、可设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限； 6、支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片； 7、采用以太网加RS485工业总线双通讯技术； 8、工作电源：额定电压12V(±20%)DC，额定电流≤0.5A； 9、工作环境：温度0℃～55℃，湿度10～80%； 10、输出负载参数： 1）工作电压：AC≤30V，额定电流≤8A ；DC≤36V, 额定电流：≤5A； 2）读感器接口：提供TTL电平信号，12V DC，500mA读感器电源； 3）读感器连接电缆：6芯屏蔽线，24AWG，最长100米； | 台 | 2.00 |
| 8 | 指纹+密码门禁机 | 中控、博克、达实 | 1、联网使用，支持密码和指纹两种方式； 2、用户数：500人； 3、指纹容量：500； 4、其它功能 多种验证方式、简单门禁、有线门铃 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%～80%； | 台 | 7.00 |
|  | 电插锁 | 中控、博克、达实 | 1、280kg,通电上锁、磁感应式，单电流，门状态信号NC输出； | 台 | 9.00 |
| 9 | 出门按钮 | 施耐德、TCL、西蒙 | 1、负载电流：1.25A； 2、开关耐压：250VDC； 3、工作电压：100VDC； 4、开关方式：自动复位； | 台 | 7.00 |
| 10 | 监控24口网络交换机 | 斐讯、华为、思科 | 1、产品类型：千兆以太网交换机； 2、应用层级:二层； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：32Gbps； 5、包转发率：6.6Mpps； 6、MAC地址表：8K； 7、端口参数：端口结构非模块化； 8、端口数量：26个 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP； 9、传输模式：全双工/半双工自适应； 10、功能特性： 1）网络标准； 2）IEEE 802.1Q ；3）堆叠功能；4）可堆叠； 11、VLAN：1）支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN；2）支持基于端口的VLAN ； 12、QOS：1）支持出端口限速；2）支持每端口4个或8个优先级队列；3）支持根据报文802.1p映射到不同队列；4）支持SP、WRR、SP+WRR算法； 13、组播管理： 1）支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；2）支持基于端口的组播流速率限制； 14、网络管理： 1）支持堆叠（S2710-SI、S2700-52P-EI支持）；2）支持自动配置功能；3）支持CLI配置；4）支持Telnet远程配置；5）支持SNMP V1/V2C/V3；6）支持RMON；7）支持SSH V2；8）支持WEB管理特性； 15、安全管理： 1）S2700-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；2）支持端口隔离；3）支持多播、广播及未知单播报文抑制；4）支持CPU保护功能；5）S2710-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；6）支持端口隔离；7）支持多播、广播及未知单播报文抑制；8）支持CPU保护功能；9）支持DHCP Snooping； 16、其它参数： 1）电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；2）产品认证：支持AAA认证； 3）产品尺寸：442×420×43.6mm； 4）产品重量：<2.4kg ；5）环境标准：工作温度：0-45℃，相对湿度：5%-95%无凝结 ； 17、其它特点： 1）7KV防雷技术； | 台 | 1.00 |
| 11 | 指纹采集器 | 中控、博克、达实 | 1、电压 5（V）； 2、电流 80（mA）；3、采集分辨率 500（DPI）； 3、支持采集技术，滚动采集 ； 4、图像采集时间：0.5（s）； 5、指纹处理时间：0.5（s）； 6、工作模式：芯片式 ； | 个 | 1.00 |
| 12 | 485转换器 | 中控、博克、达实 | 1、将485信号转换为232信号输入电脑; | 台 | 1.00 |
|  | 电源接线箱-信号转换器 | 来邦、飞星、优胜 | 1、 模数主机必配。可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电； 2、含24V/8.3A开关电源； 3、最大输出功率：200W； | 个 | 1.00 |
| 三 | 产科 |  |  |  |  |
| （一） | 设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1 | 产床 | 正华、鼎瑞、合尔适 | 一、总体要求： 1、进口电动液压系统妇科手术台，完全适合用于各种妇科检查，顺产手术； 2、床面采用流线型设计，美观、亲和力强，同时依据人体工程学，床垫采用最新的记忆海绵垫缝置成型，让患者有个舒服的治疗环境； 3、外罩壳等多个部位均采用优质304不锈钢，抗腐蚀，易于清洁和消毒处理； 4、该手术床通过微型触摸开关控制器灵活控制台面的各种运动； 5、电动背板也进行了下折10°的设计，以便在手术中的所需； 6、独特设计的600mm宽的床面，适合于不同体型的人群需求； 7、具有良好的稳定性，使用方便、运行平稳、噪音小、工作压力大、工作效率高，满足各种手术动作的需求； 8、在结构上不仅配用专用的污垢盆，还加配了供患者休息的可拆卸式腿板，让患者减轻手术的疼痛； 9、独有的手术台固定脚，增大了与地面的接触面积，保证了手术台的稳定性； 二、技术参数： 1、台面长度/宽度：1870/560 ； 2、台面最低/最高高度：600/880； 3、台面前倾/后倾角度：10°/25°； 4、背板上折/下折角度：70°/10°； 5、电源电压、电源频率、电源容量：220V，50Hz，1.0KW； | 张 | 3.00 |
| 2 | 产科手术台 | 正华、鼎瑞、合尔适 | 1、电动液压型，（含腰桥），采用进口液压控制系统； 2、手术床体、底座外壳均采用优质304不锈钢材料；分腿板可拆卸，五大部分独立，床面采用的是高透光纤维材料； 3、台面长度/宽度：≥1960mm/500±20mm；台面升降距离≥400mm，平移距离≥340mm；额度负载重量：≥173kg； 4、需配：床垫、托腿架、搁臂架、头板、足板、支肩架、支身架、麻醉屏架、腿板、内置腰桥、手控器； | 台 | 1.00 |
| 3 | 手术室无影灯 | 正华、吉顺、派可斯 | 1、LED光源，彩色液晶触摸屏控制； 2、灯盘直径：子灯≥500mm，母灯≥700mm； 3、光照强度：子灯≥140000Lux，母灯≥160000Lux； 4、色温4500±500K；照明深度≥1200mm；灯泡使用寿命≥50000小时； 5、灯悬吊系统旋转关节≥6个，弹簧采用德国欧达尔； 6、内置一键式微创手术的MIN照明模式； | 套 | 1.00 |
| 4 | 手术室吊塔 | 正华、张桥、华诚 | 1、吊塔结构需采用模具化生产、无外露螺丝钉，外观新颖大方，运用圆弧形设计。所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，采用高强度、耐腐蚀铝镁合金材质，国标6063或6005-T5高强度铝合金型材。（需提供型材材质检测报告）具有移动以及旋转限位装置。 2、吊塔表面采用高压静电喷涂环保粉末材料工艺，无眩目感。 3、吊塔配置机械阻尼刹车系统，采用进口转动轴承滚针式，确保设备使用时不产生飘移。（提供轴承进口报关单证） 4、吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 5、气体终端需采用德标标准或其它标准；接口颜色以及形状不同，具有防误接功能；有通、断、拔三种状态，能带气维修。 6、 电源插座需采用国际知名品牌220V 10A，兼容德标、美标、国标多功能制式。 7、设备托盘为高强度铝合金整体模具一次拉制成型,单块托盘的承重量不小于60公斤. 8、采用进口医用软管，保证医用软管使用上的安全，医用软管需通过SGS皮肤刺激测试、细胞毒性试验、致敏试验测试实验（需提供进口报关单证、SGS测试报告及CE认证） 9、为体现吊塔生产专业性,需具有吊塔相关专利证书,并提供复印件。 10、为了使用安全，必须具有ISO9001企业质量管理体系认证证书和CE认证,证书有效，证书上要有吊塔字样,提供复印件。 11、为了使用安全生产厂家必须具备住房城乡建设行政部门颁发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和安全生产许可证质资。提供复印件备查。 12、吊塔涉及到医用气体管路系统，在医学上属于生命支持系统，为了设备使用和安装安全,生产和安装设备不能转包，需具备质量技术监督部门颁发的有效期内的特种设备安装改造维修许可证（医用气体管道）以及压力管道设计资质，提供复印件备查. 13、为了使用安全，必须具有GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证证书,证书有效，提供复印件。 14、为了使用安全，必须具有ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书,证书有效，提供复印件。 15、(一)单臂机械吊塔 （1）净负载能力≥200KG （2）单臂，长度≥800mm （3）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º | 套 | 1.00 |
| 5 |  |  | （4）竖置吊柱式结构，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用 （5）各个转动关节配置刹车，保证手术时设备无飘移 （6）仪器平台：2层 （7）每套配置气源：氧气2个、吸引2个、空气1个、笑气1个、废气排放（直插式）1个。,颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修。 （8）每套配置多功能电源插座10个10A电源插座（插拔次数≥10000次），，电气终端可根据需要安装于各个方位。 （9）延展臂：1套，双关节，转动半径>350mm （10）输液架：1套，可调高度不锈钢（带有4个输液瓶挂钩）；网络接口2个。抽屉1个. （11）等电位端子2个。 （12）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配 （二）、干湿合一桥式吊塔 技术参数要求 （1）工作电源：AC220V、50HZ； (2) 干湿合一桥式吊塔（横梁长度根据医院实际情况制订）。 （3）主横梁下方悬吊竖置柱式气电箱,箱体平移范围：500-600mm。 （4）配LED照明灯带1个，内置于吊桥横梁中, 和吊塔设备一体，节约空间。 （5） 净载重≥300kg 干湿区配置要求： （1）气体终端及电源插座：气体终端氧气2个、吸引2个、空气2个，颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修，12个10A电源插座（插拔次数≥10000次），气体终端和插座置于气电箱上。 （2） 延展臂：1套，双关节，转动半径>350mm （3） 输液架：1套，可调高度不锈钢（带有4个输液瓶挂钩）； （4） 仪器托盘：2层，尺寸≥550x440mm，两侧配置国际标准的不锈钢10×25导轨。 每个设备托盘最大承载重量≥60Kg，可按客户要求自由调节高度。 （5） 抽屉1个 。 （6） 等电位端子2个。 （7）网络接口2个。 |  |  |
| 6 | 手术室药品柜 | 嘉荣、净灵、雅宁 | 1、柜体1.2mm厚304不锈钢板材制作，柜门1.0mm厚304不锈钢板材制作,不锈钢包边； | 台 | 1.00 |
| 7 | 手术室器械柜 | 嘉荣、净灵、雅宁 | 1、柜体1.2mm厚304不锈钢板材制作，柜门1.0mm厚304不锈钢板材制作,不锈钢包边； | 台 | 1.00 |
| 8 | 手术室麻醉柜 | 嘉荣、净灵、雅宁 | 1、柜体1.2mm厚304不锈钢板材制作，柜门1.0mm厚304不锈钢板材制作,不锈钢包边； | 台 | 1.00 |
| 9 | 手术室书写台 | 嘉荣、净灵、雅宁 | 1、柜体1.2mm厚304不锈钢板材制作，柜门1.0mm厚304不锈钢板材制作,不锈钢包边； | 台 | 1.00 |
| 10 | 手术室电脑柜 | 嘉荣、净灵、雅宁 | 1、柜体1.2mm厚304不锈钢板材制作，柜门1.0mm厚304不锈钢板材制作,不锈钢包边； | 台 | 1.00 |
| 11 | 单人位洗手槽 | 嘉荣、净灵、雅宁 | 1、整体采用优质304#不锈钢制作，无缝设计，极易清洁红外感应出水系统配有医用龙头，自动给皂/给液器，自动加热系统； | 套 | 1.00 |
| 12 | 双人位洗手槽 | 嘉荣、净灵、雅宁 | 1、整体采用优质304#不锈钢制作，无缝设计，极易清洁红外感应出水系统配有医用龙头，自动给皂/给液器，自动加热系统； | 套 | 2.00 |
| 13 | 手术室成品不锈钢洁净观片灯 | 嘉荣、净灵、雅宁 | 1、四联观片灯，柜体1.2mm厚304不锈钢制作,不锈钢包边，含五金配件； | 套 | 1.00 |
| 14 | 手术室中央控制系统 | 赛洁、赛科、嘉荣 | 1、液晶触键屏幕,手术室中央系统六联控制箱,柜体1.2mm不锈钢板材制作,铝合金专用型材包边； | 套 | 1.00 |
| 15 | 护士站防火板饰面造型服务台 FW-01 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：护士站； 2、基层材料种类、规格：12mm、15mm、18mm大芯板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM防火板饰面，120mm不锈钢装饰板； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：700mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 2.95 |
| 16 | 护士站服务台人造石造型台面 | 宝丽雅、欧铂利、杜邦 | 1、施工部位：护士站；2、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边； | ㎡ | 2.30 |
| 17 | 不锈钢饰面矮柜 GT-01 | 嘉荣、净灵、天津中诚 | 1、材料种类：不锈钢柜体、台面、挡水边 2、其他材料种类：铝合金支撑脚等五金配件 3、台柜规格、尺寸：600mm宽*820mm高，详见施工图； | m | 3.69 |
| 18 | 防火板造型饰面矮柜 GT-02 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：餐厅、医生办等； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层、双层夹板门扇； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 7.05 |
| 19 | 矮柜人造石台面 | 宝丽雅、欧铂利、杜邦 | 1、施工部位：矮柜台面； 2、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边； | ㎡ | 14.07 |
| 20 | 防火板造型饰面吊柜 GT-03 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：餐厅、医生办等； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | m | 35.40 |
| 21 | 防火板造型饰面更衣柜 GT-04 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：值班室； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*2340(2400mm)高，详见施工图； | ㎡ | 89.38 |
| 22 | 防火板造型饰面资料柜 GT-05 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：副主任办、护士长办、医生办等； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框1100mm高5mm透明玻璃柜门； 5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：400mm宽*2000mm高,详见施工图； | ㎡ | 28.16 |
| 23 | 防火板造型饰面办公桌 GT-06 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：办公室； 2、基层材料种类、规格：双层10mm夹板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM木纹防火板，侧面2mm同质PVC收边； 4、其他材料种类：电解钢方通（60*60*2mm）； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*750mm高,详见施工图； | m | 23.65 |
| 24 | 配药室防火板造型饰面矮柜 GT-07 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：治疗室； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 6.45 |
| 25 | 配药室防火板造型饰面吊柜 GT-08 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：治疗室； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | m | 6.45 |
| 26 | 防火板造型饰面洗婴柜 GT-09 | 富美家、威盛亚、富丽华 | 1、施工部位：洗婴室、隔离洗婴； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见施工图； | m | 3.88 |
| 27 | 人造石造型洗手台 | 宝丽雅、欧铂利、杜邦 | 1、施工部位：卫生间； 2、基层品种：四周L40*40镀锌角钢架，瓷盆底部底部L40*40镀锌角钢架圆状冷弯固定； 3、面层种类、规格：20mm厚石材台面； 4、其他种类、规格：橡胶垫固定安装； | m | 5.23 |
| 28 | 定制不锈钢医疗垃圾桶 | 自制 | 1、施工部位：洗消室矮柜； 2、材料种类、规格：1.0mm厚304拉丝不锈钢，垃圾桶四周1.0mm厚304不锈钢造型收边； 3、其他材料种类：含垃圾桶侧边手提把手； 4、柜体规格、尺寸：500mm长*250mm宽*450mm高； | 个 | 3.00 |
| 29 | 定制钢制活动抽屉柜 | 富美家、格洛伊、富丽华 | 1、施工部位：办公室、护士站； 2、三斗不锈钢活动柜，白色漆喷涂饰面，五金配件； 3、柜体规格、尺寸：500mm长*400mm宽*610mm高； | 个 | 2.00 |
| （二） | 通风空调设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理器 X40 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、型式：吊装式； 2、规格、型号：YCM04H3冷量=49.7KW； 3、热量=51.1KW； 4：风量=4000m3/h； 5、电量=1.1KW； 6、电压=320V，干球35、湿球28、水量2.37（L/s)、水压降≤100KPa、风机总效率≥70%、外形参考尺寸950*1357*620、静压：300Pa,初效G3，中效F5 | 台 | 2.00 |
| 2 | 空气处理器自动控制系统及配电系统 | 宝赛，赛洁，赛科 | 1、型式：吊装式； 2、规格、型号：YCM04H3冷量=49.7KW； 3、热量=51.1KW； 4：风量=4000m3/h； 5、电量=1.1KW； 6、电压=320V，干球35、湿球28、水量2.37（L/s)、水压降≤100KPa、风机总效率≥70%、外形参考尺寸950*1357*620、静压：300Pa,初效G3，中效F5 | 台 | 2.00 |
| 3 | 风机盘管 FP-34 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC02CC3U,冷量=2.2KW； 3、风量=340m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=47W； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声40.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向。 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 2.00 |
| 4 | 风机盘管 FP-51 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC03CC3U 冷量=3.2KW； 3、风量=510m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=62W；6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 5台 | 5.00 |
| 5 | 风机盘管 PF-68 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC04CC3U 冷量=4.25KW； 3、风量=680m3/h； 4、电量=75W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 11.00 |
| 6 | 风机盘管 PF-85 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC05CC3U 冷量=5.00KW； 3、风量=850m3/h； 4、电量=82W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声43.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 3.00 |
| 7 | 风机盘管 PF-102 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC06CC3U 冷量=6.20KW； 3、风量=1020m3/h； 4、电量=105W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V,7、进出水温：7/12℃； 8、噪声46.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 7.00 |
| 8 | 风机盘管 PF-136 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC08CC3U 冷量=8.10KW； 3、风量=1360m3/h； 4、电量=148W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声48.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 8.00 |
| 9 | 风机盘管 FP-204 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC12CC3U 冷量=11.25KW； 3、风量=2040m3/h； 4、电量=250W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声49.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 台 | 2.00 |
| 10 | 洁净送风天花 | 杭州嘉荣、净灵、天津中诚 | 1、不锈钢孔板 2600*1400*1.2mm 304不锈钢； | 个 | 1.00 |
| 11 | 直膨组合式空气处理机组 AHU-5-1 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、型式：卧式； 2、送风量=2000m3/h，新风量=400m3/h，余压=750Pa，冷量=19.5KW，电量=18.5KW，电压=308V； | 台 | 1.00 |
| 12 | 数码变容量直膨空调机组（室外机） W-1 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、冷量=19.4KW，热量=20.4KW，电量=6.25KW，电压=380V，运行噪声≤60dB（A）； | 台 | 1.00 |
| 13 | 直膨组合式空气处理机组自动控制系统AHU-5-1 | 天加、麦克维尔、约克 | 1、采用DDC控制器及温、湿度传感器、压差开关、风阀执行器、电动比例积分阀等对系统的风量及温度进行控制； | 台 | 1.00 |
| 14 | 排风机PF-5-1 | 九洲普惠、精灵、绿岛风 | 1、N=0.33(KW),L=500(M3/h),P=300(Pa)； 2、电压：220v； | 台 | 1.00 |
| 15 | 排风机PF-5-2 | 九洲普惠、精灵、绿岛风 | 1、N=0.26(KW),L=300(M3/h),P=300(Pa)； 2、电压：220v； | 台 | 1.00 |
| 16 | 排风机PF-5-3 | 九洲普惠、精灵、绿岛风 | 1、N=0.26(KW),L=300(M3/h),P=300(Pa)； 2、电压：220v； | 台 | 1.00 |
| 17 | 消毒机XD-60 | 三康王、正华、佳境 | 1、应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区； 2、消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等； 3、安装方式：吸顶嵌入式； 4、外型尺寸：（L×W×H）：680×680×450（mm3）； 5、重量：35 Kg； 6、消毒方法：等离子体+静电吸附； 7、最大适用体积：100 m3； 8、额定循环风量：1000 m3/h； 9、杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V； 10、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³（提供权威检测报告）； 11、净化效果：设备持续工作1小时，对100m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥94%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2000000个/m³，达到十万级洁净度。11、洁净空气量CADR（颗粒物）≥600m³/h，提供权威机构检测报告 12、气雾室细菌的杀灭率均大于99.90%，提供权威机构检测报告； 13、设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%（提供权威机构检测报告）； 14、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒； 15、外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高； 16、采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好(两段式)； 17、实时监测室内空气温湿度； 18、高、中、低三挡可调风速供用户选择； 19、手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。20、程控数量（定时消毒）6组。 21、模块化设计，方便用户维护保养。 22、一键锁定功能，防止误操作。 23、工作时间自动累计功能。 24、高档液晶显示屏，远红外线遥控。 25、报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。 26、输入功率：120W 27、电源：AC 220V 50Hz 28、产品证件：卫生安全评价报告 | 台 | 1.00 |
| （三） | 建筑智能化系统设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1 | 22U机柜 | 金盾、硕普、凡图 | 1、网络服务器机柜 ； 2、容量22U 高度1166mm 宽度600mm深度600mm ； 3、标准ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 ； 4、门及门锁钢化玻璃前门材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板； | 台 | 1.00 |
| 2 | 红外半球网络摄像机 | 美电贝尔、海康威视、英飞拓 | 一、200万网络摄像机，日夜半球形网络摄像机功能特性： 1、最高分辨率可达1920×1080 @ 25fps,在该分辨率下可输出实时图像； 2、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码； 3、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加； 5、支持OSD颜色自选； 6、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米； 7、支持smart IR，防止夜间红外过曝； 8、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 9、支持日夜两套参数独立配置； 10、支持PoE供电功能(选配)； 11、支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态； 12、支持三码流,支持手机的监控； 13、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 14、功能齐全:心跳,镜像等； 15、支持多种智能报警； 16、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 17、支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入； 18、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 19、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书； 20、初始设备开机修改密码，保障密码安全； 21、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 22、符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； 二、应用场景 1、适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境； | 台 | 9.00 |
| 3 | 摄像机电源 | 双武、海康威视、英飞拓 | 1、参数：12V/30A 监控集中供电电源，调制方式 脉冲宽度调制(PWM)式 晶体管连接方式 半桥式 输入电压180V-240V（V）； 2、输出功率 360（W） 输出电压 DC12（V）； | 台 | 1.00 |
| 4 | 16路网络高清硬盘录像机 | 美电贝尔、海康威视、英飞拓 | 一、硬件规格： 1、1.5U标准机架式； 2、1个HDMI，1个VGA，异源输出； 3、4盘位，可满配6TB硬盘； 4、2个千兆网口； 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 6；选配：1个eSATA接口； 7、报警IO：16进4路（可选配8出）； 二、软件性能： 1、输入带宽：160M； 2、16路H.264、H.265接入； 3、最大支持8×1080P解码； 4、支持H.264、H.265解码； 5、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份（硬盘需配租存储30天）； 三、安装方式：机柜内安装； | 台 | 1.00 |
| 5 | 网络存储企业级硬盘 | 西数、希捷、华为 | 1、3.5英寸 4TB IntelliPower 64M，SATA3接口； 2、转速：7200rpm； 3、缓存：256MB； 4、规格：监控级硬盘； | 台 | 4.00 |
| 6 | 门禁24口网络交换机 | 斐讯、华为、思科 | 1、产品类型：千兆以太网交换机； 2、应用层级:二层； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：32Gbps； 5、包转发率：6.6Mpps； 6、MAC地址表：8K； 7、端口参数：端口结构非模块化； 8、端口数量：26个 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP； 9、传输模式：全双工/半双工自适应； 10、功能特性： 1）网络标准； 2）IEEE 802.1Q ；3）堆叠功能；4）可堆叠； 11、VLAN：1）支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN；2）支持基于端口的VLAN ； 12、QOS：1）支持出端口限速；2）支持每端口4个或8个优先级队列；3）支持根据报文802.1p映射到不同队列；4）支持SP、WRR、SP+WRR算法； 13、组播管理： 1）支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；2）支持基于端口的组播流速率限制； 14、网络管理： 1）支持堆叠（S2710-SI、S2700-52P-EI支持）；2）支持自动配置功能；3）支持CLI配置；4）支持Telnet远程配置；5）支持SNMP V1/V2C/V3；6）支持RMON；7）支持SSH V2；8）支持WEB管理特性； 15、安全管理： 1）S2700-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；2）支持端口隔离；3）支持多播、广播及未知单播报文抑制；4）支持CPU保护功能；5）S2710-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；6）支持端口隔离；7）支持多播、广播及未知单播报文抑制；8）支持CPU保护功能；9）支持DHCP Snooping； 16、其它参数： 1）电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；2）产品认证：支持AAA认证； 3）产品尺寸：442×420×43.6mm； 4）产品重量：<2.4kg ；5）环境标准：工作温度：0-45℃，相对湿度：5%-95%无凝结 ； 17、其它特点： 1）7KV防雷技术； | 台 | 1.00 |
| 7 | 双门门禁控制器 | 中控、博克、达实 | 1、32位640MHZ高速CPU，配合32MBits RAM，256MBits Flash； 2、嵌入式Linux操作系统； 3、控制双门单向进出； 4、支持最多30，000个持卡人及100，000条脱机事件记录； 5、可设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限； 6、支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片； 7、采用以太网加RS485工业总线双通讯技术； 8、工作电源：额定电压12V(±20%)DC，额定电流≤0.5A； 9、工作环境：温度0℃～55℃，湿度10～80%； 10、输出负载参数： 1）工作电压：AC≤30V，额定电流≤8A ；DC≤36V, 额定电流：≤5A； 2）读感器接口：提供TTL电平信号，12V DC，500mA读感器电源； 3）读感器连接电缆：6芯屏蔽线，24AWG，最长100米； | 2台 | 2.00 |
| 8 | 指纹+密码门禁机 | 中控、博克、达实 | 1、联网使用，支持密码和指纹两种方式； 2、用户数：500人； 3、指纹容量：500； 4、其它功能 多种验证方式、简单门禁、有线门铃 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%～80%； | 4台 | 4.00 |
| 9 | 电插锁 | 中控、博克、达实 | 1、280kg,通电上锁、磁感应式，单电流，门状态信号NC输出； | 台 | 6.00 |
| 10 | 出门按钮 | 施耐德、TCL、博克 | 1、负载电流：1.25A； 2、开关耐压：250VDC； 3、工作电压：100VDC； 4、开关方式：自动复位； | 台 | 4.00 |
| 11 | 监控24口网络交换机 | 斐讯、华为、思科 | 1、产品类型：千兆以太网交换机； 2、应用层级:二层； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：32Gbps； 5、包转发率：6.6Mpps； 6、MAC地址表：8K； 7、端口参数：端口结构非模块化； 8、端口数量：26个 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP； 9、传输模式：全双工/半双工自适应； 10、功能特性： 1）网络标准； 2）IEEE 802.1Q ；3）堆叠功能；4）可堆叠； 11、VLAN：1）支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN；2）支持基于端口的VLAN ； 12、QOS：1）支持出端口限速；2）支持每端口4个或8个优先级队列；3）支持根据报文802.1p映射到不同队列；4）支持SP、WRR、SP+WRR算法； 13、组播管理： 1）支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；2）支持基于端口的组播流速率限制； 14、网络管理： 1）支持堆叠（S2710-SI、S2700-52P-EI支持）；2）支持自动配置功能；3）支持CLI配置；4）支持Telnet远程配置；5）支持SNMP V1/V2C/V3；6）支持RMON；7）支持SSH V2；8）支持WEB管理特性； 15、安全管理： 1）S2700-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；2）支持端口隔离；3）支持多播、广播及未知单播报文抑制；4）支持CPU保护功能；5）S2710-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；6）支持端口隔离；7）支持多播、广播及未知单播报文抑制；8）支持CPU保护功能；9）支持DHCP Snooping； 16、其它参数： 1）电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；2）产品认证：支持AAA认证； 3）产品尺寸：442×420×43.6mm； 4）产品重量：<2.4kg ；5）环境标准：工作温度：0-45℃，相对湿度：5%-95%无凝结 ； 17、其它特点： 1）7KV防雷技术； | 台 | 1.00 |
| 14 | 指纹采集器 | 中控、博克、达实 | 1、电压 5（V）； 2、电流 80（mA）；3、采集分辨率 500（DPI）； 3、支持采集技术，滚动采集 ； 4、图像采集时间：0.5（s）； 5、指纹处理时间：0.5（s）； 6、工作模式：芯片式 ； | 个 | 1.00 |
| 15 | 多媒体控制盒 | 来邦、飞星、优胜 | 1、型号 NLV-DC； 2、供电方式 外接直流电源； 3、对外接口 USB/HDMI； 4、显示屏分辨率 1280*720像素； | 个 | 1.00 |
| 16 | 护士站呼叫主机 | 相当于来邦、飞星、优胜 | 1、采用≥10.2英寸触摸显示屏支持，1080P高清视频，1、与病床分机双工对讲（可提供第三方检测报告文件证明） ； 2、主机间可双工可视对讲，含免提和手柄两种对讲方式，视频通话时支持手动调节摄像头角度。（可提供第三方检测报告文件证明）；3、数据同步：支持同步HIS系统数据，实时更新病员一览信息； 3、主机托管：支持将本主机所管理的设备托管给其它主机； 4、呼叫转移：支持将呼叫信息转移到其他主机上，并支持分时段转移； 5、广播播放：支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播（需另购消防矩阵）（可提供第三方检测报告文件证明）； 6、SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可接入SIP电话系统（可提供第三方检测报告文件证明）； 7、现场处理：开启“等待处理”功能时，护士须到该病床处按键取消该状态； 8、支持分区多路同时广播并可独立控制每一路广播的音量；可对系统内其它主机进行语音广播； 9、病区门开锁：支持病区门锁开闭，并能与探访人可视对讲，实现门禁管理； 10、语音播报：支持多种方式语音播报护理级别：支持自定义护理级别设置； 11、音量调节：支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置； 12、夜晚模式：支持夜晚模式，自定义设置夜间分机关屏休眠时间； 13、在线检测：支持实时检测设备在线状态； 14、录音录像：支持录音录像，可本地或服务器查看； 15、接口多样：支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入等硬件接口； | 台 | 1.00 |
| 17 | 病床、值班室分机 | 相当于来邦、飞星、优胜 | 1、采用5英寸真彩屏，超薄面板，含手持，壁挂式安装在医院病床上方的设备带上； 2、呼叫/解除：可向病房门口机和护士站主机呼叫与解除呼叫； 3、双工对讲：可与病房门口机或护士站主机手持双工对讲； 4、信息查询：可显示病人信息、体检信息、护理标识；可查看治疗、费用、设备信息；可设定白天、夜晚定时打开、关闭液晶显示； 5、灯光控制：可手持控制床头灯开关（需另购灯光控制盒）； 6、呼叫转接：护士按下病房门口机上的“进入护理”按键，该病房门口门灯常亮青色，可利用此房间分机接听其他病床呼叫、对讲；离开时可再次按下此键解除该功能； 7、护理增援：按下分机上的“增援”键，可呼唤增派其他医护人员； 8、呼叫护工：按分机手持上的“0+返回”键可呼叫此病床对应护工随身配带的无线手表接收机； 9、电视伴音：可耳机收听电视声音、手持遥控调换电视频道； 10、广播播放：可接收主机的MP3文件广播或喊话； 11、接口多样： 1）可外接输液报警器或其它监测病情设备，输液结束或监测有异常时，可向主机报警； 2）可外接按钮接线盒（需另购接线盒），实现扩接5个防水按钮（型号：ANW3）； 12、安装时，手持呼叫器与分机间距需保持≥15cm； | 台 | 20.00 |
| 18 | 42寸电子一览表显示屏 | 相当于来邦、飞星、飞利浦 | 1、42寸、四核1.5GHZ、运行内存1G、本机内存8G、分辨率1920*1080P、端口HDMI*1、USB2.0*2、RJ45网口； | 台 | 1.00 |
| 19 | 点阵双面走廊显示屏 | 相当于来邦、飞星、优胜 | 1、铝合金边框，双面单行十汉字滚动显示，吊装在病区走廊。 2、功能简介： 1）信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息； 2）通讯方式：TCP/IP网络和RS485两种通讯方式； 3、供电方式：电源适配器供电（DC14V/2A）； | 台 | 2.00 |
| 20 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 相当于来邦、飞星、优胜 | 1、防水等级符合IPX8要求； 2、支持标准86盒安装设计； 3、支持拉线和按键两种报警方式； | 个 | 4.00 |
| 21 | 电源接线箱-信号转换器 | 相当于来邦、飞星、优胜 | 1、模数主机必配。可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电； 2、 含24V/8.3A开关电源，最大输出功率：200W； | 个 | 1.00 |
| （四） | 正压机组设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1 | 空气压缩机 | 阿特拉斯、捷豹、富盛 | 1、压缩空气一用一备原则，采用排气量在1.82m³/分钟-0.8MPa的螺杆空压机，功率11W/15P。冷干机处理空气量6m³/分钟。双路四级过滤器，1m³空气储罐。冷干机、过滤器、空气储罐配置电子除水装置； 1）运行噪音低于65分贝左右。 2）功率：小于11kW； 3）排气量：0.8~1.82m3/min（压力0.6~1.25MPa）； 4）冷却方式：水冷/风冷； 5）排气温低：风冷型小于等于10℃，水冷型小于40℃； 6）电源：380V，50/60Hz； 7）O2---%(v/v)(21±1)； 8）冷凝油及颗粒物0.5 mg/m3 ≤ 9）水份---35 mg/m3； 10）CO---15 ppm10； 11）CO2---500 ppm1000； 12）外形尺寸950*750*1120mm； 13）320KG； | 台 | 2.00 |
| 2 | 储气罐 | 申江、隆威、巨鼎 | 1、1.0m3/min，0.8MPa | 台 | 2.00 |
| 3 | 二级过滤器 | 阿特拉斯、捷豹、富盛 | 1、技术参数：0.01ｕ； 2、性能配置：具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； 3、PDx-35 L=3.0m3/min； | 个 | 2.00 |
| 4 | 三级过滤器 | 阿特拉斯、捷豹、富盛 | 1、技术参数：0.01ｕ； 2、性能配置：具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； 3、DDx-P35 L=3.0m3/min； | 个 | 2.00 |
| 5 | 四级过滤器 | 阿特拉斯、捷豹、富盛 | 1、技术参数：0.01ｕ； 2、性能配置：具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； 3、QDx-35 L=3.0m3/min； | 个 | 2.00 |
| 6 | 一级过滤器 | 阿特拉斯、捷豹、富盛 | 1、技术参数：0.01ｕ； 2、性能配置：具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； 3、DDx-35 L=3.0m3/min； | 个 | 2.00 |
| 7 | 冷冻式干燥机 | 阿特拉斯、捷豹、富盛 | 1、L=3.0.0m3/min； | 个 | 2.00 |
| 8 | 脱脂紫铜管Φ10×1.0，银焊连接（含管件） | 科诺、中佳、海亮 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | m | 2.00 |
| 9 | 脱脂紫铜管Φ28×1.5，银焊连接（含管件） | 科诺、中佳、海亮 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13.压力试验； | m | 85.20 |
| 10 | 铜球阀Ф10 | 埃美柯、江森、远大 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 2个 | 2.00 |
| 11 | 止回阀φ28（安装） | 埃美柯、江森、远大 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 2.00 |
| 12 | 阀门φ28（安装） | 埃美柯、江森、远大 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 12.00 |
| 13 | 超压安全阀φ28 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、φ28；含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验 | 个 | 2.00 |
| 14 | 电缆WDZ-YJY-4*10+1*6mm2 | 银杉、金龙羽、长江 | 1、WDZ-YJY-4*10+1*6mm2； | m | 96.00 |
| 15 | 压力仪表带截止阀 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、详见图纸；1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验 | 台 | 2.00 |
| 16 | 分气缸/ 一进三出 紫铜管 DN130 | 欧伟森、捷豹、依技 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 个 | 1.00 |
| 17 | 控制柜 | 深圳欧伟森、捷豹、依技 | 1、42U； 2、详见图纸； | 台 | 1.00 |
| 18 | 减震器安装 | 国标 | 1、50KG； | 个 | 8.00 |
| 19 | 砖、混凝土结构暗配PVCφ20 | 广东联塑、雄塑、台塑 | 1、PVCφ20； | m | 15.00 |
| 20 | 管架制作安装 | 现场安装 | 1、一般管架制作安装； 2、管道支架除锈、刷漆按设计要求； | kg | 100.00 |
| 21 | 脱脂紫铜管Φ35×1.5，银焊连接（含管件） | 科诺、中佳、海亮 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | m | 146.70 |
| （五） | 医气设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1 | 脱脂紫铜管 | 科诺、中佳、海亮 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | m | 190 |
| 2 | Φ54铜管直通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 44 |
| 3 | Φ54弯头90° | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 12 |
| 4 | Φ54变42变径三通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 8 |
| 5 | 脱脂紫铜管 | 科诺、中佳、海亮 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | m | 560 |
| 6 | Φ42铜管直通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 186 |
| 7 | Φ42弯头90° | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 70 |
| 8 | Φ42变35变径三通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 2 |
| 9 | 脱脂紫铜管 | 科诺、中佳、海亮 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | m | 330.43 |
| 10 | Φ35铜管直通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 78 |
| 11 | Φ35弯头90° | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 42 |
| 12 | Φ35变35等径三通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 6 |
| 13 | Φ35变22变径三通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 30 |
| 14 | Φ35变12变径三通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 18 |
| 15 | 脱脂紫铜管 | 科诺、中佳、海亮 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | m | 267.98 |
| 16 | Φ25铜管直通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 69 |
| 17 | Φ25弯头90° | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 22 |
| 18 | Φ25变22变径三通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 3 |
| 19 | Φ25变12等径三通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 8 |
| 20 | 脱脂紫铜管 | 科诺、中佳、海亮 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | m | 769.22m |
| 21 | Φ22铜管直通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 216 |
| 22 | Φ22弯头90° | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 124 |
| 23 | Φ22变15变径三通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 65 |
| 24 | Φ22变12变径三通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 79 |
| 25 | 脱脂紫铜管 | 科诺、中佳、海亮 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | m | 571.78 |
| 26 | Φ15铜管直通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 143 |
| 27 | Φ15弯头90° | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 156 |
| 28 | Φ15变10变径三通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 137 |
| 29 | 脱脂紫铜管 | 科诺、中佳、海亮 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | m | 731.03 |
| 30 | Φ12铜管直通 | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 194 |
| 31 | Φ12弯头90° | 科诺、中佳、海亮 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 个 | 232 |
| 32 | 波纹管伸缩器Φ54 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、软管在0.5MPa空气压力下保压60s无漏气现象； 2、软管在进入0.02MPa空气压力下，在40mm芯棒左右交叉进行8次180°弯曲操作，软管无裂痕、泄露和开裂； | 个 | 2 |
| 33 | 波纹管伸缩器Φ54活接 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、直径向压缩至1/2，纵焊缝与压缩方向在径向平面内呈直角，活结焊缝不产生开裂； | 个 | 4 |
| 34 | 波纹管伸缩器Φ42 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、软管在0.5MPa空气压力下保压60s无漏气现象； 2、软管在进入0.02MPa空气压力下，在40mm芯棒左右交叉进行8次180°弯曲操作，软管无裂痕、泄露和开裂； | 个 | 2 |
| 35 | 波纹管伸缩器Φ42活接 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、直径向压缩至1/2，纵焊缝与压缩方向在径向平面内呈直角，活结焊缝不产生开裂； | 个 | 4 |
| 36 | 阀门Φ54 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、通道、流道大于等于38mm；表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 2、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 个 | 1 |
| 37 | Φ54活接 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、通道、流道大于等于38mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 个 | 2 |
| 38 | 阀门Φ42 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm； 3、阀座通道、流道大于等于26mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 4、阀门启闭灵活无卡阻； 5、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 个 | 3 |
| 39 | Φ42活接 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、通道、流道大于等于38mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 个 | 6 |
| 40 | 阀门Φ35 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm； 3、阀座通道、流道大于等于21mm； 4、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 5、阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 个 | 5 |
| 41 | Φ35活接 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、通道、流道大于等于32mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 个 | 10 |
| 42 | 阀门Φ25 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡； 3、壳体最小壁厚≥1.8mm； 4、阀座通道、流道大于等于15mm； 5、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 个 | 4 |
| 43 | Φ22活接 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡； 3、壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于12.5mm； 4、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 5、阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 个 | 8 |
| 44 | 阀门Φ22 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡； 3、壳体最小壁厚≥1.8mm； 4、阀座通道、流道大于等于15mm； 5、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 个 | 26 |
| 45 | Φ22活接 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、通道、流道大于等于19.5mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 个 | 52 |
| 46 | 阀门Φ15 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡； 3、壳体最小壁厚≥1.8mm； 4、阀座通道、流道大于等于15mm； 5、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 个 | 70 |
| 47 | Φ15活接 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、通道、流道大于等于13mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 个 | 150 |
| 48 | 阀门Φ12 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡； 3、壳体最小壁厚≥1.8mm； 4、阀座通道、流道大于等于15mm； 5、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 个 | 120 |
| 49 | Φ12活接 | 埃美柯、苏明、皇冠 | 1、通道、流道大于等于10mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 个 | 240 |
| 50 | 电接点压力表Φ100 | 红旗、富阳、布莱迪 | 1、0~1.6MPA；-0.1~0MPA； 2、精度不低于16； | 个 | 9 |
| 51 | 压力表阀 | 红旗、富阳、布莱迪 | 1、0~1.6MPA； | 个 | 9 |
| 52 | 全封闭铝合金设备带3100型 | 晴杨、四会、鼎测 | 1、200*65mm； | m | 144.12 |
| 53 | 覆壁式氧气终端Φ10×1 | 祥安、华康、捷锐 | 1、德标全铜双密封，快速接通两级锁定，H型锁定，终端通气； 2、H型解锁星型锁定停气； 3、适合环境温度-20℃~60℃环境湿度10%~95%； 4、工作压力:氧气O2、 0.4MPa ； 5、供气最大流量大于100L/min ； | 个 | 135 |
| 54 | 304不锈钢终端底板 | 祥安、华康、捷锐 | 1、160mm*160mm*2.0mm； 2、材质：304不锈钢材质； | 块 | 135 |
| 55 | 氧气管道快速快速连接球头 | 祥安、华康、捷锐 | 1、1/4MNPT-3/8 OD； | 个 | 135 |
| 56 | 管道压紧螺母 | 祥安、华康、捷锐 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 个 | 135 |
| 57 | 底板固定六角螺栓 | 祥安、华康、捷锐 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 个 | 266 |
| 58 | 终端二次脱脂处理 | 祥安、华康、捷锐 | 1、技术参数：采用紫铜除油脱脂除氧化剂清洗处理，清除其表面的动植物油、矿物油、粉尘、手汗、有机物等污垢； 2、性能配置：配套终端使用； | 个 | 135 |
| 59 | 终端氮气吹扫保压 | 祥安、华康、捷锐 | 1、0.4MPa/0.55MPa，流速10m/s,时长大于等于60s； | 次 | 135 |
| 60 | 覆壁式吸引终端Φ12×1 | 祥安、华康、捷锐 | 1、德标全铜双密封，快速接通两级锁定，H型锁定，终端通气；H型解锁星型锁定停气； 2、适合环境温度-20℃~60℃环境湿度10%~95%； 3、工作压力:负压 -0.1MPa Vac； 4、供气吸引终端最大流量大于40L/min这个是吸引； | 个 | 66 |
| 61 | 304不锈钢终端底板 | 祥安、华康、捷锐 | 1、160mm*160mm*2.0mm； 2、材质：304不锈钢材质； | 块 | 66 |
| 62 | 氧气管道快速快速连接球头 | 祥安、华康、捷锐 | 1、1/4MNPT-3/8 OD； | 个 | 66 |
| 63 | 管道压紧螺母 | 祥安、华康、捷锐 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 个 | 66 |
| 64 | 底板固定六角螺栓 | 祥安、华康、捷锐 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 个 | 532 |
| 65 | 终端二次脱脂处理 | 祥安、华康、捷锐 | 1、技术参数：采用紫铜除油脱脂除氧化剂清洗处理，清除其表面的动植物油、矿物油、粉尘、手汗、有机物等污垢； 2、性能配置：配套终端使用； | 个 | 66 |
| 66 | 终端氮气吹扫保压 | 祥安、华康、捷锐 | 1、0.4MPa/0.55MPa，流速10m/s,时长大于等于60s； | 次 | 66 |
| 67 | 覆壁式空气终端Φ10×1 | 祥安、华康、捷锐 | 1、德标全铜双密封，快速接通两级锁定，H型锁定，终端通气；H型解锁星型锁定停气； 2、适合环境温度-20℃~60℃环境湿度10%~95%； 3、工作压力:负压 -0.1MPa Vac； 4、供气吸引终端最大流量大于40L/min这个是吸引； | 个 | 66 |
| 68 | 304不锈钢终端底板 | 祥安、华康、捷锐 | 1、160mm*160mm*2.0mm； 2、材质：304不锈钢材质； | 块 | 66 |
| 69 | 氧气管道快速快速连接球头 | 祥安、华康、捷锐 | 1、1/4MNPT-3/8 OD； | 个 | 66 |
| 70 | 管道压紧螺母 | 祥安、华康、捷锐 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 个 | 66 |
| 71 | 底板固定六角螺栓 | 祥安、华康、捷锐 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 个 | 266 |
| 72 | 终端二次脱脂处理 | 祥安、华康、捷锐 | 1、技术参数：采用紫铜除油脱脂除氧化剂清洗处理，清除其表面的动植物油、矿物油、粉尘、手汗、有机物等污垢； 2、性能配置：配套终端使用； | 个 | 66 |
| 73 | 终端氮气吹扫保压 | 祥安、华康、捷锐 | 1、0.4MPa/0.55MPa，流速10m/s,时长大于等于60s； | 次 | 66 |
| 74 | 负压瓶挂座 | 祥安、华康、捷锐 | 1、ABS材质，负重3KG-5KG； | 个 | 66 |
| 75 | 氧气流量表 | 利华、日泉、依技 | 1、0~200L/min； 2、临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置； 3、1-7000m3/h，Urel=0.25%（K=2）； 4、0.1-1m3/h，Urel=0.3%（K=2）； | 台 | 3 |
| 76 | 氧气流量计传感器 | 利华、日泉、依技 | 1、0~200L/min；2、临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置； 3、1-7000m3/h，Urel=0.25%（K=2）； 4、0.1-1m3/h，Urel=0.3%（K=2）； | 支 | 3 |
| 77 | 氧气二次减压装置（双回路） | 祥安、华康、捷锐 | 1、稳定流动状态下，在进口压力不小于0.6MPa时，出口流量最大值减少至最小值时。出口压力变化小于20%；在出口流量调制最大，在进口压力不小于0.6MPa时，出口流量最大值减少至最小值时。出口压力变化小于12%；进气口输入最高进气压力，出气口流量为零，保持30min，出口压力升高小于30%； | 台 | 3 |
| 78 | 多功能单相插座 | 施耐德、松本、企一 | 1、安装电流(10A)2+3(10A)； 2、符合GB2099.1-2008、GB1002-2008、GB16915.1-2003； | 个 | 268 |
| 79 | 设备带接地 | 施耐德、松本、企一 | 1、安装电流(10A)2+3(10A)； 2、符合GB2099.1-2008、GB1002-2008、GB16915.1-2003； | 个 | 75 |
| 80 | 压力报警器（三气） | 欧伟森、祥安、华康 | 一、主要功能及操作: 1、监测医疗气压的稳定性。 2、显示气压状况。过高\过低\正常。 3、本系统可由主、副气体监测板组成： （一）、具体操作如下： 1.1、当“超压”(H)端及“欠压”(L)端开路时，正常指示灯(绿灯)点亮. 1.2、当“超压”（H）端短路时，上限报警灯(红灯)点亮。 1.3、当“欠压”（L）端短路时，下限报警灯(红灯)点亮。 （二）、蜂鸣器报警 2.1、当某路气体超出上限或下限，蜂鸣器发出报警声音。 2.2、报警时，按“止响”键，可以暂时关闭报警声，再按“止响”键，恢复报警。 二、气体监测板通过485通讯线与气体主板连接,显示主板状态,气体压差报警信号输入端只需接气体主板。 | 套 | 3 |
| 81 | 医气阀门箱（三气） | 欧伟森、祥安、华康 | 1、压力表端正，锁具灵活，门开启灵活，间隙一致，紧固件无松动，无缺失，表面无划痕，锈斑，涂层脱落，螺纹清洁完好。气源连接气体接口，输入0.8MPa压力，关闭阀门3min，无泄漏，压力表显示正常； | 台 | 3 |
| 82 | 电缆WDZ-YJY-3*2.5mm2 | 银杉、金龙羽、长江 | 1、WDZ-YJY-3*2.5mm2符合GB/T5023.3-2008/IEC 60227-3:1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第三部分：固定布线用无护套电缆》； | m | 480 |
| 83 | 管架制作安装 | 欧伟森、祥安、华康 | 1、角钢：40*40mm； | kg | 751.90 |
| 84 | 砖、混凝土结构暗配 | 联塑、欧伟森、祥安 | 1、PVCφ20 2、套管内外光滑，无裂痕，无凸轮，无毛刺，穿入电缆时不损伤电缆，壁厚±0.41mm，最大外径量规能自动通过，最小外径量规不能通过； 3、抗压性能卸荷15min，Dr ≤10； | m | 240 |
| 85 | 系统交叉查错、吹扫、保压、调试 | 欧伟森、祥安、华康 | 1、0.4MPa/0.55MPa，流速10m/s,时长≥60s； | 项 | 1 |
| 备注：该综合单价包含设备、材料、运输、管理、利润、增值税、安装、辅材、检验、验收等费用。 |  |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：防城港市第一人民医院血透、产科、新生儿科设备采购项目 项目编号：FCZC2020-G1-10007-GXDH |
| 2 | 政府采购预算（人民币）：832.9331万元 |
| 3 | 预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。 |
| 5 | 投标保证金：按照防财采〔2020〕14号文件规定，本项目不收取投标保证金。 |
| 6 | 现场考察：无 |
| 7 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 8 | 投标文件组成： 开标一览表正本一份，副本四份；投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本四份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 投标人应于2020年8月12日上午9时30分前将投标文件密封送交到防城港市公共资源交易中心开标厅（防城港市迎宾路红树林大厦东塔），逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。 |
| 10 | 开标时间及地点： 本次招标将于2020年8月12日上午9时30分在防城港市公共资源交易中心开标厅（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）开标。投标人应派法定代表人（负责人）或其委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。 |
| 11 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）、防城港市政府采购网（http://zfcg.fcgs.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 15 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款方式”。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于本采购代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”是指：防城港市第一人民医院。

2.“采购代理机构”是指：广西达华工程造价咨询有限责任公司。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标采购方式

公开招标采购方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

▲1.本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西达华工程造价咨询有限责任公司

质疑联系人：林工       联系电话：13307708400

通讯地址：防城港市港口区渔洲坪街道中段金石国际财富中心1302房

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布相应的澄清或更正公告；除书面答复及公告以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1.资格审查文件：

（1）▲投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

（2）▲①、投标人在投标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录或无需纳税的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或其他有效、合法证明材料复印件）。▲②、投标人在投标截止时间前半年内连续三个月为项目实施人员依法缴纳社会保障资金的证明复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等。无缴费记录或无需缴纳社保的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》或其他有效、合法证明材料复印件；社保证明名单要包含项目实施人员一览表人员名单）；

（3）▲投标人具备建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）资质证明复印件；

（4）▲投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件；

（5）▲投标人拟派项目经理[建筑工程二级](含)以上注册建造师执业资格证明复印件和安全生产考核合格证书 (B类)复印件；

（6）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章《投标文件格式》）。

▲说明：由采购人或采购代理机构在对各投标人资格审查时进行信用查询。

查询渠道：信用中国网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

查询时间：投标截止时间后；

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存；

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，拒绝参与本次政府采购活动。

2.商务文件：

（1）▲投标声明书（格式见第六章《投标文件格式》）；

（2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）产品销售许可证、安全生产许可证等；

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

（6）节能环保等方面的资质证书或文件；

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）▲商务条款响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单；

（6）▲投标产品技术资料及响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）▲项目实施人员一览表（格式见第六章《投标文件格式》）

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4．报价文件：

（1）▲投标函（格式见第六章《投标文件格式》）。

（2）▲投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人（负责人）授权委托书、商务条款响应表、投标产品技术资料及响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可同意或拒绝接受延期要求，但同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。

3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。

（七）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的。

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达 10项（含）以上的（按分标独立统计）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标总报价超过招标文件中规定的政府采购预算（或者最高限价）或分项报价超过对应分项最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）、防城港市政府采购网（http://zfcg.fcgs.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

1、领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。招标代理服务费按差额定率累进法计算，具体标准如下：

2、广西达华工程造价咨询有限责任公司开户银行和账户：

开户名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司防城港分公司

开户银行：中国建设银行防城港桃花湾广场支行

银行帐号：4505 0165 9542 0000 0837

第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分………………………………………………………………………………………………30 分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分。                    （8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。由于目前国家或自治区没有明确的相关收费依据，本项目只能根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。如投标人的投标总报价低于其他除自身之外其余通过符合性审查的所有投标人的投标总报价平均值80%（不含80%）以下的，供应商必须提供本项目成本分析报告。同时提供（包括但不限于）以下证明材料：

① 行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次招标所提供社保同月份)》；

② 提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据供应商所在省、自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2020年供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 3 个项目或公司的公司年度税务缴纳凭证作为参考依据；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的报价审核文件复印件，如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的.则视为低于供应商成本价报价，报价无效。

2、技术分………………………………………………………………………………………………49分

（1）货物性能分（满分22分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得 12分，核心产品参数有负偏离的每一项扣 1 分，漏项的每一项扣1分，最多扣完本项分值。

投标核心产品参数完全满足招标文件的前提下，核心参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得2.5分，满分10分。

- 货物综合质量分（满分15分）

一档：设备综合实用性很低、检测方法很落后、仪器操作复杂效率很低、模块分片模糊不全、安全辐射危害很大、故障频发，治疗很模糊，探测数据误差很大，临床效果很差（2 分）

二档：设备综合实用性低、检测方法落后、仪器操作复杂效率低、模块分片模糊、安全辐射危害大、故障频发，治疗模糊，探测数 据误差大，临床效果差（4 分）

三档：设备综合实用性比较全面、检测方法比较先进、仪器操作 复杂效率比较高、模块分片比较清晰齐全、安全辐射危害比较小、 稳定故障率比较低，探测数据误差比较小，临床效果一般（6 分）

四档：设备综合实用性全面、检测方法先进、仪器操作复杂效率高、模块分片清晰齐全、安全辐射危害小、稳定故障率低，探测 数据误差小，临床效果良好（8 分）

五档：设备综合实用性全面涵盖范围广、检测方法比较先进成熟、 仪器操作比较简便效率高、模块分片清晰直观齐全、安全辐射危 害很小、稳定故障率很低，精度比较高，探测数据比较精确，易与国际主流医疗设备配套使用，临床支持显著（12 分）

六档：设备综合实用性全面涵盖范围非常广、检测方法很先进、 很成熟、仪器操作简便效率很高、模块分片清晰直观齐全、安全 辐射危害极小、稳定故障率极低，精度很高，探测数据精确，易与国际主流医疗设备配套使用，临床支持非常显著（15 分）

（3）项目实施方案分（满分12分）

一档（4分） 有项目实施方案，技术力量、人力资源安排一般，基本能实施本项目；

二档（8分） 有项目实施方案，技术力量、人力资源安排良好，服务内容和措施基本可行；；

三档（12分）针对本项目特点，有专门针对性本项目实施方案，公司安排有雄厚技术力量支持、人力资源安排多元化，安装、调试、验收等服务内容和措施完善且优化，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

3、信誉及业绩分…………………………………………………………………………………………7分

（1）投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得1分，满分3分（投标文件中提供有效的证书复印件，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分）。

（2）投标人自2017年（含2017年）以来承接或完成过类似项目的（类似项目是指医院项目）业绩（提供相关证件复印件），每提供一个得1分，满分4分；（提供项目中标通知书或合同复印件）。

4、售后服务分……………………………………………………………………………………………11分

（1）售后服务方案分

一档（2分）：售后服务方案仅满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验。

二档（5分）：售后服务方案细致、合理、可行，有耗材试剂、易损件清单及报价，能提供生产厂家售后服务承诺书原件的。

三档（8分）：售后服务方案细致、合理、可行，保障响应措施有力，服务经验丰富，并承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的系统建设的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案，有耗材试剂、易损件清单及报价等。

（2）投标人能提供核心产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件的，得3分。（投标文件中提供有效证明材料）

5、政策功能分……………………………………………………………………………………………3分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

（4）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 
备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

6、综合评分总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同格式

合同编号：FCZC2020-G1-10007-GXDH

采购单位（甲方）：防城港市第一人民医院   采购计划号：

供 应 商（乙方）：                           项目编号：FCZC2020-G1-10007-GXDH

签订地点 ：                                 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞标文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方按采购文件要求自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                                、地点：

2、乙方提供不符合竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方竞标文件承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算,且最终结算金额不能超过合同总价10%。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：（1）预付款：合同签订后7天内支付合同总价的30% 给乙方。

（2）预付款扣回的方式：每月从安装进度款中扣除进度款的20%，最后一次按实际差额扣除，直到扣除的进度款金额总数与预付款金额相等为止。

（3）安装进度款支付方式：安装进度款按月进行支付，每月5日前甲方向乙方支付上月安装进度款。安装进度款支付额为已完成安装进度量的80%，所有货物安装调试完毕支付合同总价的90%，甲方应在竣工验收合格并经财政部门或第三方审计部门审定后，工程款支付至结算总价的97%，剩余结算总价3%作为质量保证金，于质量保修期满后15个工作日内返还，质量保修金不计利息。财政国库集中支付有特殊规定的按程序办理。

第九条　保证金： 无

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为（按竞标文件承诺填写）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额3‰违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 3‰向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额3‰收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购采购文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式九份，具有同等法律效力。财政部门(政府采购监督管理部门)一份，采购代理机构各一份，甲方五份,乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表或授权代表： | 法定代表或授权代表： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 社会统一信用代码： | 社会统一信用代码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

- 投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———————

（2）投标人在投标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件以及标人在投标截止时间前半年内连续三个月为项目实施人员依法缴纳社会保障资金的证明复印件————

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明———

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）授权委托书————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）商务条款响应表—————————————————————————

二、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状——————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告等资料——————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书—————————————————

（5）设备配置清单 ———————————————————————————

（6）投标产品技术资料及响应表 —————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案 ———————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 ——————————————

（9）项目实施人员一览表 ————————————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表 —————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

2、投标人在投标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件以及投标人在投标截止时间前半年内连续三个月为项目实施人员依法缴纳社会保障资金的证明复印件

3、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

致：广西达华工程造价咨询有限责任公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                  定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                  职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：享受政府采购支持政策的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

12、监狱企业证明文件（格式自拟）

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

货物制造、检验、验收执行的标准；

货物认证、检测报告、鉴定证书等；

产品获奖证书；

货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

质量保证措施；

产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

提供的切实可行优惠承诺；

谈判供应商认为需要提供的有关资料。

14、商务条款响应表格式：

商务条款响应表

请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“商务要求表”中的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | 1 …… 2.合同签订日期： 3.交货期： 4.交货地点： 5 …… | 1 …… 2.合同签订日期： 3.交货期： 4.交货地点： 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于（或大于等于或小于等于）某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

技术文件格式：

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告等资料（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标（如有）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、投标产品技术资料及响应表格式：

投标产品技术资料及响应表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于（或大于等于或小于等于）某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标产品的具体参数，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标（如有）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本    份，开标一览表正本一份，副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标之日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）： （大写）人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章、签名，不得留空， 否则按投标无效处理。

3、开标一览表（单独封装，密封）

3.1开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

3.2、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分标：                                                单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：