目    录

竞 标 公 告……………………………………………3

第一章 竞标人须知及前附表…………………………6

第二章 货物需求一览表	…………………………21

第三章  合同基本条款及合同书（格式）……………33

第四章   评标方法……………………………………40

第五章   竞标文件（格式）…………………………41

# 广西真诚工程咨询有限公司

蒙山县妇幼保健院核酸检测实验室购置配套设备项目（MSZC2020-J1-03101-001）

# 竞 标 公 告

项目概况

蒙山县妇幼保健院核酸检测实验室购置配套设备项目的潜在供应商应在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时获取采购文件，并于 2020年9月30日15 点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：MSZC2020-J1-03101-001

项目名称：蒙山县妇幼保健院核酸检测实验室购置配套设备项目

采购方式：：þ竞争性谈判  ¨竞争性磋商 ¨询价

采购预算金额（人民币）：1600000.00元

采购需求：核酸检测实验室采购设备1批（如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件）

合同履行期限：自签订合同之日起25个工作日内交货。

本项目不接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物并具备法人资格的供应商。

2、本项目需要落实的政府采购政策：强制性节能产品、鼓励性节能政策、鼓励性环保政策、扶持中小企业政策。

3、本项目的特定资格要求：持有食品药品监督管理部门颁发的有效证件：生产企业须持有《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须持有《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须持有《医疗器械经营许可证》。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年9月25 日公告发布之时起至投标文件提交截止时间前止。

地点：网上下载

方式：登陆“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时下载采购文件。

四、响应文件提交

截止时间：2020年9月30日15时00分（北京时间）

地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室截标，梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面）

五、开启

时间：2020年9月30日15时00分（北京时间）

地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室截标，梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

谈判保证金(人民币)：15000元（须足额缴纳）。

竞标保证金的形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】

交款方式：

1、必须从竞标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的竞标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台” 提交缴费信息(保证金菜单)，否则将视为未缴纳竞标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由竞标人自行承担。

2、竞标人使用银行保函时，竞标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，竞标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。

开户名称： 蒙山县公共资源交易中心

开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：蒙山县妇幼保健院

地址：蒙山县第一中学北面开发区

联系方式: 0774-6284607

- 采购代理机构信息

名称： 广西真诚工程咨询有限公司

地址：蒙山县广电影城四楼

联系方式:0774-6287808

3.项目联系方式

项目联系人：彭工

电　　 话：0774-6287808

- 其他注意事项：

1. 为保证平台正常运行，竞标人报名的时候需要在网上平台进行注册、下载采购文件。

2. 已在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”完成注册的供应商，使用其注册成功的账号登录(地址为：http://182.90.118.195:8100)进入系统下载招标文件；未注册供应商请到“梧州市蒙山县公共资源交易平台” (地址为：http://182.90.118.195:8100)，进行免费注册。（使用火狐浏览器或者谷歌浏览器）。

3.基于第三方交易平台工作原理，开标现场需要进行网上签到，请竞标人至少提前30分钟进场，因系统时间截止而无法签到的，责任由竞标人自行承担）。

4.“梧州市蒙山县公共资源交易平台”有关操作说明见平台附件“竞标人操作手册”。

5.未注册“政府采购云平台”的供应商请在“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn），进行免费注册。

广西真诚工程咨询有限公司

2020年9月25 日

# 第一章   竞标人须知及前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 1.3 | 项目名称： 蒙山县妇幼保健院核酸检测实验室购置配套设备项目 项目编号：MSZC2020-J1-03101-001 政府采购预算价：1600000.00元 |
| 2 | 2 | 申请人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物并具备法人资格的供应商。 2、本项目需要落实的政府采购政策：强制性节能产品、鼓励性节能政策、鼓励性环保政策、扶持中小企业政策。 3、本项目的特定资格要求：持有食品药品监督管理部门颁发的有效证件：生产企业须持有《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须持有《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须持有《医疗器械经营许可证》。 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 3 | 10.2 | 竞标报价：竞标人就《货物需求一览表》中的货物内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 12.2 | 本项目不接受联合体参与竞标。 |
| 5 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 |
| 6 | 15.5 | 竞标文件：一套正本 两套副本 |
| 7 | 16.1 | 谈判保证金(人民币)：15000元（须足额缴纳）。 竞标保证金的形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】 交款方式： 1、必须从竞标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的竞标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台” 提交缴费信息(保证金菜单)，否则将视为未缴纳竞标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由竞标人自行承担。 2、竞标人使用银行保函时，竞标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，竞标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。 开户名称： 蒙山县公共资源交易中心 开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号 蒙山县公共资源交易中心负责对保证金递交方式进行解释。 注：1.请注明投标项目名称和项目编号竞标保证金，如不按照以上注明，后果自负。 2. 竞标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，并在保证金缴纳凭证加盖公章。 |
| 8 | 18 | 竞标文件递交截止时间：2020年9月30 日15时00分整 竞标文件以密封形式递交至：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室 地 址：梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面） |
| 9 | 20.1 | 谈判时间：同竞标截止时间 谈判地点：同竞标文件递交地址 |
| 10 | 21.2 | 评标办法：最低评标价法（详见第四章评标方法） |
| 11 | 28.1 | 履约保证金：履约保证金额为中标合同价款的 3 % ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如中标人不按时交足则取消中标资格）履约保证金项目验收合格后无息退还。 蒙山县公共资源交易中心银行账户： 户名：蒙山县公共资源交易中心 账号：423612010130955986 开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 |
| 12 | 29 | 成交服务费：签订合同前，中标人须向本采购代理机构一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。 |
| 13 | 竞标人参加开标会议需查验资格证件原件：包括法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证（企业法定代表人参加竞标会时检查）或委托代理竞标相关证明（附法定代表人身份证明的授权委托书原件、受委托人身份证原件，委托代理人参加竞标会时检查）、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件、营业执照复印件及竞标保证金缴纳证明；否则竞标文件视为无效。 |  |
| 14 | 本项目需要落实的政府采购政策：强制性节能产品、鼓励性节能政策、鼓励性环保政策、扶持中小企业政策。 1．供应商所提供产品或服务为小型、微型企业的，评标时竞标价格给予一定的价格扣除。 2．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时竞标价格给予一定的价格扣除。竞标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受竞标价格一次性的扣除，不重复享受政策。 3．根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）， 监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时竞标价格给予一定的价格扣除。 |  |
| 15 | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 “信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 查询时间：响应文件递交截止时间后； 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，作为供应商资格审查文件保存； 信用信息使用规则：采购代理机构查询供应商相关主体信用记录，并将查询记录交付谈判小组进行审查，对参加本次政府采购活动前三年内，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购“严重违法失信行为记录名单”或在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”的供应商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，视为供应商资格审查不通过，不得参与本项目政府采购活动。 |  |
| 16 | 政府采购合同审核： 政府采购合同自签订之日起2个工作日内，成交供应商必须将政府采购合同送本采购代理机构审核确认。 |  |

竞 标 人 须 知

# 一   总  则

## 1、项目名称及编号

1.1项目名称： 蒙山县妇幼保健院核酸检测实验室购置配套设备项目

1.2项目编号：MSZC2020-J1-03101-001

## 2、竞标人资格及要求

## 2.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物并具备法人资格的供应商。

## 2.2、本项目需要落实的政府采购政策：强制性节能产品、鼓励性节能政策、鼓励性环保政策、扶持中小企业政策。

## 2.3、本项目的特定资格要求：持有食品药品监督管理部门颁发的有效证件：生产企业须持有《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须持有《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须持有《医疗器械经营许可证》。

2.4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 3、竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

# 二   竞争性谈判采购文件（简称谈判文件）

## 4、谈判文件的构成

4.1谈判文件包括：

(1)竞标公告见广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网；

(2)竞标人须知及前附表；

(3)竞标货物需求一览表；

(4)合同基本条款及合同（格式）；

(5)评标方法；

(6)竞标文件（格式）。

## 5、谈判文件的澄清和修改

5.1竞标人应认真查阅谈判文件中的内容和货物采购要求，如发现内容有误或要求不合理的，竞标人必须在竞标截止前要求澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责。

5.2任何要求澄清文件的竞标人，均应在竞标截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等）通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或修改的，在谈判文件要求提交竞标文件截止时间三日前，广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布更正公告，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和开标时间。采购代理机构至少在谈判文件要求提交竞标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布变更公告。

5.5竞标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后应自行查阅相关公告并做出调整，否则，由此造成一切后果由竞标人承担。

# 三   竞标文件的编制

## 6、竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制竞标文件。如果没有按谈判文件要求提交竞标文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及竞标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

## 7、竞标文件的文字及计量单位

7.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

7.2竞标文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 8、竞标文件的构成及装订要求

8.1竞标人编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件应包括下列内容：

1、竞标函

2、竞标报价表

3、技术规格偏离表

4、竞标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供）

5、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（按本须知第13条要求提供）

6、竞标人基本情况登记表

7、其它材料

8.2竞标人必须按谈判文件第五章《竞标文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，竞标文件必须包边，不允许使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效竞标文件。

## 9、竞标文件格式

9.1竞标人应按竞标文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物名称、质量、技术参数、产地、生产厂家、数量及货物所执行的标准及标准号等。

## 10、竞标报价

10.1竞标报价：竞标人可就《货物需求一览表》中的货物内容作唯一完整报价。

10.2竞标报价应包括货物的所有费用，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、调试、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

10.3竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

10.4竞标人在最终报价表中所填报的货物内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在最终报价中，成交人在供货时应按文件及最终谈判结果的要求完整提供货物，采购人对其漏报的货物不追加任何货款。

## 11、竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

## 12、竞标人资格证明文件

12.1资格证明文件应包含：

(1)竞标人有效的“营业执照”复印件（必须提供）；

(2) 竞标人有效的国（地）税务登记证正本或副本复印件（必须提供）；

（如已办理三证合一则无需另外提供税务登记证）

(3)如供应商为生产企业的，必须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；如供应商为经营企业的，经营第二类医疗器械的必须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（复印件），经营第三类医疗器械的必须提供《医疗器械经营许可证》（复印件）（必须提供）；

(4)法定代表人身份证明及法定代表人身份证(正、背面)复印件（必须提供）；

(5)法人授权委托书原件和委托代理人身份证(正、背面)复印件（委托代理时必须提供）；

(6)售后服务承诺书（必须提供，如需生产厂家进行售后服务的，请同时提供生产厂家售后服务承诺书）；

(7)竞标保证金缴纳证明复印件（复印件，必须提供）

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明复印件（必须提供）

(9)供应商2019年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；新成立的企业按实际情况提供。（必须提供）

（10）竞标人2020年连续3个月依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（以缴税证明或免税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）（必须提供）

（11）竞标人2020年连续3个月依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件（以参保证明复印件或免参保证明复印件为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）（必须提供）

(12)相关业绩（竞标人或生产厂家可提供近3年内业绩表，及提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明）；

(13) 竞标人认为有必要提供的声明及文件资料。

12.2竞标联合体：本项目不接受联合体参与竞标。

## 13、证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其竞标无效）

13.1竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1)生产厂家的有关资格和生产许可证、竞标产品医疗器械注册证复印件。【竞标产品属于二类和三类医疗器械的需要提供，若竞标产品属于一类医疗器械的需提供第一类医疗器械备案凭证）】（必须提供）

(2)产品授权书或代理证书（如有请提供，生产厂家竞标除外）；

(3)生产厂家售后服务承诺书（如有请提供）；

(4)货物保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家出具的保证按竞标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）（如有，请提供原件或复印件）；

## 14、竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标有效期，不同意延长竞标有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经谈判小组确认有效且没有超出竞标文件的范围或改变竞标的实质内容的澄清或说明作为竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

## 15、竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

15.2竞标文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.4竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其竞标无效。特别提醒：盖签字章不能等同于签名。

15.5竞标文件的份数：正本一份，副本两份，共三份。一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 16、竞标保证金

16.1竞标保证金应用人民币，15000元（须足额缴纳）。

竞标保证金的递交形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】

16.2交款方式：

（1）必须从竞标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的竞标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台” 提交缴费信息(保证金菜单)，否则将视为未缴纳竞标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由竞标人自行承担。

（2）竞标人使用银行保函时，竞标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，竞标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。

开户名称： 蒙山县公共资源交易中心

开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号

16.3无论是何种交款方式，竞标人应按竞标人须知及前附表第16.1条中明确，必须在截标前缴纳到指定账户上。

以银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式交纳竞标保证金的竞标人，请将缴纳证明复印件按要求放入竞标文件中。

16.4对未按谈判文件要求交纳竞标保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.5竞标保证金的退付

中标公告发布后，非中标单位可以直接在交易平台上操作退付手续，中标单位需交履约保证金后才能在交易平台上申请退付，蒙山县公共资源交易中心审核通过后，直接把竞标保证金退付到竞标人的账户上，整个过程不需要提出书面申请。

16.6有下列情形之一时，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在竞标有效期内撤回其竞标；

（2）成交供应商未能在规定期限内：

①根据本须知第27条规定签订合同；

②根据本须知第28条规定提交履约保证金。

# 四   竞标文件的递交

## 17、竞标文件的密封与标记

17.1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“竞标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2竞标人应将竞标文件（正本一本，副本两本）一并装入竞标文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章和法定代表人或其委托代理人签字）。

17.3竞标文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

⑵ 项目名称： 蒙山县妇幼保健院核酸检测实验室购置配套设备项目

⑶ 项目编号：MSZC2020-J1-03101-001

⑷ 竞标单位：                                （公章和法定代表人或其委托代理人签字）

⑸         年      月      日      时      分前不得拆封

17.4竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，广西真诚工程咨询有限公司有权拒收。

## 18、竞标截止时间、地点

18.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第8项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第8项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

## 19、竞标文件的修改及撤回

19.1竞标人在竞标截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回，竞标人对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

19.2竞标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在谈判结束后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标，否则其全部竞标保证金将不予退还。

# 五   竞争性谈判（简称谈判）与评标

## 20、谈判

20.1谈判时间及地点：于2020年9月30日15时00分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间及地点由本公司另行通知。

20.2采购代理机构可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员将由政府采购专家库中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

20.3谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务、厂家授权及售后服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

20.4谈判程序：

(1)竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件、营业执照复印件及竞标保证金缴纳证明依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件，竞标人在规定时间内不参加谈判的，视为竞标人自动放弃竞标。

(2)谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(3)谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

(4)谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

(5)谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判(最多三轮)，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

（6）无论是否再次进行谈判，竞标人一定要进行二次报价（最终报价不得高于首次报价，否则投标无效）。

20.5 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

20.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

## 21、评标

21.1评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为谈判文件和竞标文件。评标小组决定竞标的响应性只根据竞标文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

21.2评标程序

本采购项目的评标依据为谈判文件和竞标文件及谈判应答文件。评标按以下程序进行：竞标文件初审、谈判、评审结论、综合评审与比较、推荐成交供应商等。

1）竞标文件初审。初审包括资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对竞标文件详细评估之前，谈判小组将依据竞标人提交的竞标文件按竞标人须知第12、13条所述的资格标准对竞标人进行资格审查，以确定其是否具备竞标资格。如果竞标人不具备竞标资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其竞标将被拒绝。

(2)符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的竞标人的竞争地位。对没有实质性响应的竞标文件将不进行评审，其竞标将被拒绝。

(3)竞标人凡有下列情况之一者，将被视为未能通过资格和符合性审查，从而不进入下一阶段评审：

① 竞标文件未按本须知第8条、第17条规定进行签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供和有效的证明文件的；

③ 未按本须知第15条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交足额竞标保证金的；

⑤ 竞标有效期不满足谈判文件要求的；

⑥ 竞标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 竞标人提交的是可选择的报价的；

⑧ 竞标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购货物需求、合同协议要求、等）；

⑨ 通过对“货物需求一览表技术参数要求”内容的修改以达到满足技术要求的或竞标文件技术规格偏离表与检验报告表述不一致的；

⑩ 竞标文件中提供虚假或失实资料的；

不符合有关法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性条款。

2）谈判。谈判程序见本须知第20条款。

3）评审结论。根据竞标人商务、技术性和价格谈判结果，确定竞标人的响应程度，作出是否同意进入下一评标程序的结论。本项目是以政府采购预算价（采购单位的控制价）为最高限价，当竞标人的最终竞标报价超出政府采购预算价时，且采购人不能支付的，谈判小组对其竞标文件将不予以评审。

4）比较与评价。本项目采用的评标方法为最低评标价法（详见第四章）。谈判小组按照谈判文件中规定的评标方法和标准，对进入详评的竞标人的竞标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5）推荐成交候选供应商名单。谈判小组根据评分办法的成交标准及成交候选人推荐原则依次推荐中标候选人名单。

6）编写谈判报告。

21.3评标会纪律

21.3.1评标过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.3.2竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 22、无效的竞标文件

22.1竞标文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

(1)竞标人未按谈判文件要求提供资格证明文件的；

(2)未按采购文件要求缴纳竞标保证金的；

(3)未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章等；

(4)不具备谈判文件中规定资格要求的；

(5)不符合法律、法规和谈判文件中规定的其它实质性要求的。

(6)带★号参数必须满足或优于，否则投标无效。

## 23、废标

23.1谈判采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标；

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)谈判文件存在不合理条款的，竞标公告时间及程序不符合规定的；

23.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

# 六   签订合同

## 24、成交结果公示

24.1采购代理机构在谈判工作完成五个工作日内将谈判报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上公布。

24.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 25、成交通知

25.1成交结果公示期后无竞标人提出质疑，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。在成交通知书发出到合同签署这段时间里，采购文件和竞标文件没有涉及的内容可以进行谈判，采购人和成交供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

25.3本公司无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

## 26、合同授予标准

26.1合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求，评标认为具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名在最前的成交候选供应商为成交供应商。

26.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

26.3若排名第一的成交候选供应商自愿放弃成交供应商资格或不能履行合同，则排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推。

## 27、签订合同

27.1合同将授予被确定为中标的竞标人。

27.2成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

27.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

27.4采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，并组织成交供应商与采购单位签订合同，或重新组织采购。

27.5成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

27.6由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

27.7采购合同必须与本谈判文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

## 28、履约保证金

28.1履约保证金额为中标合同价款的3%，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴，纳缴纳方式可用银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式（如中标人不按时交足则取消中标资格）履约保证金在项目验收合格后无息退还。

28.2蒙山县公共资源交易中心银行账号：

户名：蒙山县公共资源交易中心

账号：423612010130955986

开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

28.3签订合同后，从交货验收合格后，中标供应商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付审批表》（详见招标文件附件）、“履约保证金缴纳凭证”到蒙山县公共资源交易中心办理退还履约保证金手续（不计利息）。

28.4履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.5在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知蒙山县公共资源交易中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

# 七   其他事项

## 29、成交服务费

29.1签订合同前，成交供应商须向采购代理机构一次付清成交服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商已提交的全部竞标保证金。

29.2代理服务收费标准：

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费=1.5+1.1=2.6（万元）

## 30、解释权

30.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 31、有关事宜

31.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

通讯地址：蒙山县广电影城四楼

项目联系人：彭工  联系电话:0774-6287808

31.2账户：

开户行：中国农业银行股份有限公司蒙山县支行营业室

开户名称：广西真诚工程咨询有限公司蒙山项目管理中心

帐号：2033 6101 0400 17544

附件：政府采购项目履约保证金退付审批表

（注：中标人按合同履约的，于服务期满后填写意见书并经采购人确认，递交到蒙山县公共资源交易中心。）

| 供应商申请 | 政府采购项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据、银行转账单复印件、合同及验收合格证明）退付到以下账户： 单位全称： 开户银行： 账号： 供应商签章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位同意退付金额 | 退付意见：(是否同意退付履约保证金) 退付金额（大写） （￥ 元） 采购单位： 盖 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 分管领导意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

第二章   货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或竞标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、评标时，如果评标委员会发现本“货物（服务）需求一览表”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

5、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、竞标人所投标的设备必须是符合国家和行业标准的全新产品。

| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 单位 | - 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用洁净工作台 | 1套 | 1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1060mm×620mm×1850mm； 1.2 内部尺寸≥（L×D×H）938mm ×530mm×650mm； 1.3 额定功率：750 W； 1.4 气流流速：0.30～0.45m/s； 1.5 紫外灯功率：18W； 1.6 LED日光灯功率：12W； 1.7 前窗玻璃最大开口高度：400mm； 1.8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.9 工作台到地面高度：750mm； 1.10 噪音≤65dB(A)； 1.11 风机：转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.13 照明：≥300lx； |
| 2 | 医用冷藏箱 | 2台 | 样式：立式 有效容积≥310L 内部尺寸（宽*深*高)(mm)530×410×1375 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 2、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃； 3、标配USB存储模块，可以滚动存储8000条温度数据； ★4、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内； 5、可选配本地远程监控模块； 6、不受环境温度影响的可靠温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。 制冷系统： 1、翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。 安全保障： ★1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； 2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； 4、密码保护功能，防止随意调整运行参数； 5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。 |
| 3 | 紫外线消毒车 | 4台 | 1.灯管功率 ≥30W×2 2.可按灯管数量2支 3.静态适用面积 ≥30m2 4.紫外线波长253.7nm 5.辐照强度≥107uw/cm2（指单只灯管） 6.带定时装置 0-120分钟 7..移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节90°，135°，180° |
| 4 | 洗眼器 | 1个 | 公称压力L/min ，压力等级MPa 工作压力：0.20~0.40MPA 适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水 |
| 5 | 洗眼器（双口洗眼器） | 2个 | 紧急冲淋装置洗眼器，使用于事故抢险迅速洗附在人体上的有害物质，通过使用大量的水快速淋喷冲洗，达到应急处理从而减轻程度。公称压力L/min ，压力等级MPa；工作压力：0.20~0.40MPA 适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水 |
| 6 | 离心机 | 1台 | 最高转速：16000r/min 最大容量：6*100ml 定时范围:0~99min 外型尺寸:513*370*320mm 控速精度:±20r/min 最大离心力:20600*g 噪音:≤60dBA 仪器待点： 采用大力矩无碳刷变频电机，无粉尘污染，升降速快， 免维护。自动电动感应门锁，紧急开锁功能；超速、不平衡自动保护；机身采用优质钢材结构，内置精钢防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层保护，安全可靠。采用弹簧锥套连接转头与主轴，装卸转头快捷简单，无方向性。采用微机处理器控制转速、时间，TG-16W为数字显示，切换显示RCF值。三级减震，离心效果达到最佳。 |
| 7 | 掌上迷你离心机（掌上离心机） | 2台 | 最高转速;12000r/min 最大容量:8×2ml/2×8pcr 输入功率:30W 最快加速时间:≤3s 最快减速时间:≤3s 采用先进可靠的PI高频全范围宽幅电源控制方案，符合世界各地电网电源，通 过16位MCU运算PWM调速可更精确的控制电压、电流、转速及有效离心时间,保 证其在恶劣的使用环境下，更加延长电机的使用寿命及电磁噪音； 可靠耐用的直流永磁电机，独特的三重防水开关设计，为您增加了三重安全感。打开电源启动，关闭电源停止，方便快捷。 更快的加/减速速率，在更短的时间内完成实验所需； 独特的转子卡扣式安装设计，不用任何工具即能方便更换转子，让实验人员更换 转子更便捷、快速； 配备的8孔角转子为国内独创，专为您的实验而设想； 稳重的橡胶底座，采用金属色裹技术，使仪器工作时稳定不移动； |
| 8 | 高速冷冻离心机 | 1台 | 1、最高转速：16000r/min 2、最大容量：6*100ml 3、定时范围：99h59min 4、外型尺寸：610*570*370 5、控速精度：±20r/min 6、温控精度：±1℃ 7、最大离心力:20600*g 8、温控范围:-20℃～40℃ 9、噪音:≤58dBA 10、采用无碳刷变频电机，免维护，大力矩，升降速快。 11、均采用微机处理器精准控制，数字显示，按键编程，运行 中设置参数可修改，转换显示运行参数及RCF值。 12、采用无氟压缩机组，无环境污染，制冷快。 13、自动电动感应门锁，紧急开锁功能；超速、超温、不平衡 14、自动保护；机身采用优质钢材结构，内置精钢防爆 15、保护内套，不锈钢离心腔，三层保护，安全可靠。 16、采用弹簧锥套连接转头与主轴，装卸转头快捷简单， 17、方向性，安全可靠，使用倍感方便 18、配备多种转头供选择，一机多用，并可根据试验要求设计各种适配器。 19、三级减震，离心效果达到最佳。 |
| 9 | 电热恒温培养箱 | 1台 | 1.容积：54L 2.内胆尺寸（mm）W*D*H：395*346*395 3.控温范围：Rt+5--65℃ 4.恒温波动度：±1（@37） 5.自然对流通风式结构,温度均匀性好 6.箱体采用优质薄钢板制成，作室材料采用优质不锈钢和优质薄钢板制成 7.有双金属片调节器(培调式)和微电脑智控温仪两种控温方式 8.门与箱体采用硅橡胶密封圈，密封性能良好 |
| 10 | 生物安全柜 | 1套 | 1.30% 外排、70%循环，双人操作 2.外部尺寸1500mm ×750mm×2250mm 3.内部尺寸1350mm ×600mm×660mm 4、风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 5、过滤效率: 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） 6、人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 7、产品安全性：菌落数≤5CFU/次；交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 9、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； ★10、前窗与杀菌灯连锁设计：当前窗开启时，杀菌灯熄灭。 ★11、 支架式的安全柜，支架与上箱体可以分离，便于搬运与就位。 12、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证 13、具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T18268.1-215、 测量、控制和实验7KG室用的电设备电磁兼容性要求第1部分：通用要求》标准的检测报告。 |
| 11 | 全自动核酸提取仪 | 1套 | 一、产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸； 二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； 三、技术要求 ★1、处理能力：一次性完成96个样本的提取； - 操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作； 3、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合； 4、运行噪音：运行最大噪音不超过65分贝； 5、程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； 6、二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预； - 污染防控： 7.1、实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟； ★7.2、实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 8、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱，无需人工拉动； 9、数据接口：USB； 10、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，其中病毒、全血、细菌提取试剂盒具备独立的医疗器械注册证； 11、配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材； 三、商务要求： - 生产厂家具有不少于5年的同类产品生产经验，以第一次取得医疗器械注册证为准； - 生产厂家已通过ISO:9001和ISO:13485体系考核； - 免费质保时间不少于18个月； - 配置要求： - 主机*1台； |
| 12 | 实时荧光定量PCR仪 | 1套 | 样本容量 96×0.2ml离心管（10-100μl）,适应18×8联管，独立进样系统实现不同反应程序的同时运行 光源 超高亮度LED 检测器 高灵敏度光电传感器 灵敏度 低至1个拷贝 检测动力学范围 100-1010 反应容积 5—100μL 检测的荧光素及染料 F1：FAM,SYBR GREEN;F2：VIC,HEX,JOE,TET,YELLOW F3:CY3; F4:ROX; F5:CY5 FF6:CY5.5 F7:选配 F8：选配 热盖 自动进样，电子自动热盖 温度范围 4-100℃ 控温模式 半导体热电模块 均匀性 ±0.1℃ 温控精度 ±0.1℃ 升温速率 ≥6.5℃/s 降温速率 ≥6.5℃/s 热盖温度范围 30-110℃（可调默认105℃） 荧光强度检测重复性 CV≤0.5% 样本检测重复性 CV≤0.5% 样本线性 线性回归系数r ≥0.999 荧光线性 线性回归系数r≥0.999 自动预警 仪器可实现污染自动预警 仪器通讯接口 USB 2.0，仪器可选平板电脑，可实现远程无线控制 操作系统 Windows Vista /7/8/10 输入电源 100-240V ~ 50/60Hz 500W 注册认证 CFDA |
| 13 | 抽湿机 | 2台 | - 除湿能力（升/日）：13.5升/日，温度27°C，相对湿度60% ；23升/日，温度30°C，相对湿度80% - 功率(W)：201W,温度27°C，相对湿度60% ；232W，温度30°C，相对湿度80% - 水箱容量(升)：约5.2升（水箱满水后）自动停止） - 干衣功能：扩散/集中/波浪 三种方式可选 - 湿度设定范围：40/45/50/55/60/65/70 6、节能导航功能： 有 7、定时功能： 1-12小时定时 8、室内湿度指示灯： 有 9、衣物湿度指示灯： 有 10、满水指示灯： 有 11、除霜指示灯： 有 12、机身重量： 16.5kg 13、外形尺寸（宽X高X深）：370X614X298（mm) 14、滤网： 集尘过滤网 |
| 14 | 过氧化氢消毒器 | 1台 | 一、技术参数 ★1.产品采用特殊设计的工业级分散系统，纳微米级液珠直径≤5um。 2.不需要空气压缩机做为动力，避免产生巨大噪音。 3.低噪音，≤70db。 ★4. 工作容积2.5L 5.消毒方式：消毒剂成分为过氧化氢，更安全。 6. 低浓度的过氧化氢（≤8%）可达到≥3log的细菌杀灭效果,高浓度过氧化氢可实现≥5log的细菌杀灭效果。 7.过氧化氢使用量少，仅6-10ml/m3，材料兼容性好，无残留、无腐蚀。 ★8.四个方向出风口，消毒无死角。 9.生产企业具有ISO13485质量管理体系证书。 10.生产企业通过德国莱茵TUV认证。 11.产品具有远程控制、延时启动、无线遥控、数据记录等功能。 12.涡轮驱动纳微米液珠，可达25m3/min. ★13.可升级增加实验室污染清除功能，用于清除实验室DNA气溶胶污染。 14.厂家提供第三方电气安全测试报告（具备CNAS资质），提供三方消毒效果检测报告（具备CMA资质）。 二、配置清单： 主机1台；电源线1个；说明书1份；装箱单1份；验收单1份；保修卡1份 |
| 15 | 医用低温保存箱 | 1台 | 结构设计： 1、外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。 温度控制： 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 2、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃； 3、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在-10℃~-25℃范围内； 4、适应ST（38℃）环境温度，为试剂、药品、样本等提供可靠的存储温度。 制冷系统： 1、品牌压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低； 2、蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间； 3、品牌冷凝风机，节能高效，静音，性能可靠； 4、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。 安全保障： 1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； ★2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； ★3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； 4、密码保护功能，防止随意调整运行参数； 5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。 人性化设计： 1、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 2、静音设计，适合安静环境； 3、安全门锁设计，确保存放物品安全； 4、大屏幕数字显示便于观察； 5、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 6、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率； 7、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备； 8、双层门封条设计，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能； 技术参数 技术参数; 类型（搁架/抽屉）/材质; 搁架/不锈钢. 层数; 3. 制冷方式（风冷/直冷）; 直冷. 除霜方式（自动/手动）; 手动. 制冷剂/g; R290/90g. 噪音级别; 53dB(A). 温度; 环温; 10~32℃. 温度范围; -10℃~-25℃. 控制; 蒸发器类型; 内藏盘管式. 蒸发器材料; 铜管. 冷凝器类型; 丝管式. 冷凝器材料; 邦迪管. 传感器类型; NTC. 温控器; 电子温控. 显示方式（LCD/LED); LED数码管. 电质参数; 电压/频率（V/Hz); 220/50Hz. 功率（W); 290. 电流（A); 2.1. 材质; 内部材料; 304不锈钢. 外部材料; 喷涂钢板. 隔热层; 聚氨酯环戊烷发泡. 尺寸; 有效容积（L); 270. 净重/毛重（kg); 115/155. 外部尺寸（宽*深*高)(mm); 690×744×1631. 内部尺寸（宽*深*高)(mm); 520×567×1013. 包装尺寸（宽*深*高）（mm); 810×860×1820. 报警; 高低温报警; √. 断电报警; √. 温控器故障报警; √. 电池开关报警; 无. 门开关报警; √. 断电报警时长（h）; 8. 附件; 脚轮; √. 调平脚; 无. 外门/类型; 1扇/环戊烷整体发泡. 外门锁扣; 1. 内门/类型; 无. 测试孔(几个/位置/内径）; 1/右侧/φ23. 灯（LED/荧光灯); 无. USB 接口（有或者无（可选配吗？）; √. 远程报警（有或者无（可选配吗？）; 可选配. 温度记录仪（有或者无（可选配吗？）; 可选配. RS232/485接口（有或者无（可选配吗？）; 无. 其他; 认证; 9001/13485. 远程报警备注：增加远程报警功能，需更换为血液箱控制板，且没有了USB（血液箱控制板不兼容USB），其中需更换上面罩钣金件. |
| 16 | 医用低温保存箱 | 1台 | - 1、样式：立式 - 2、有效容积≥340L - 3、功率：总功率≤670W，环温+25℃，环温到-80℃，空载情况下，预计3.73小时左右 - 4、控温方式：高精度微电脑温度控制系统 - 5、温控系统：采用微电脑精确控制器，波动度≤8，均匀度≤5，可保证室内温度良好的均匀度，-40℃~-86℃任意可调 - 6.LED数字显示屏，精确度0.1℃ - 7、报警系统：完善的声光报警功能，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、门开关报警等多种报警功能 - 8、安全系统：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；控制器密码保护功能，防止随意调整运行参数 - 9、压缩机：采用国际名牌思科普高效全封闭压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂 - 10、产品有医疗器械注册证 |
| 17 | 可调移液器（单道移液器） | 13支 | 1.量程范围:0.5-10μl 2-20μl 10-100μl 20-200μl 100-1000μl 2.产品类型:手动可调 |
| 18 | 可调移液器（八道移液器） | 1支 | 1.量程范围30-300μl 2.产品类型:手动可调 |
| 19 | 漩涡混匀仪 | 2台 | 1. 电源：单相交流220V 50HZ 2. 转速：100~2800转/分，无极调速 3. 电机功率：50W |
| 20 | 压力蒸汽灭菌器 | 1套 | 1、容积：100L 2、功率：5200w 3、内腔尺寸：386x875mm 4、外形尺寸：550x640x1280mm 5、提篮数：2 6、提篮尺寸：Φ365×360 7、额定工作压力0.22Mpa， 8、额定工作温度134℃ 9、使用温度105～136℃ 10、产品符合YY1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。 11、灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。 12、手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 13、具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 14、LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 15、自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 16、电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。 17、微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。 18、设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 19、灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃。 20、脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。 21、全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。 22、具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。 23、具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 |
| 21 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1台 | 1、容积：30L 2、功率：4KW 3、内腔尺寸：386x412mm 4、外形尺寸：610x645x710mm 5、额定工作压力0.22Mpa， 6、额定工作温度134℃ 7、使用温度105～136℃ 8、灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理。 9、翻盖快开门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 10、具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 11、LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 12、自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 13、电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。 14、微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。 15、设备升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 16、具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 |
| 22 | 水浴锅 | 1个 | 1.工作室尺寸(mm)：600X300X180 2.控温范围(℃ )RT+5 ～ 99.9 3.加热功率(W)：1800 4.控温精度(℃ )±0.5 5.选用进口不锈钢板和精密机械加工工艺制造，具有耐高温、耐腐蚀的特点。 6.控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术设计而成。产品热平衡时间短，温度均匀性好，不超过±0.5℃。测试数据LED显示，直观、准确。 |
| 售后服务及要求： - 设备安装:设备全新的原包装产品，随机技术资料齐全(用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等)，产品符合国家质量检测标准，免费送货上门、免费安装调试合格，培训人员合格上岗。 - 免费质保期:设备在质保期内按厂家承诺实行“三包”服务，对所提供的设备在质保期内实行无偿修复(非人为损坏)和零件配置，甚至产品更换。 - 保修期外:整套设备终生维修保养以优惠的价格提供设备维修服务及各种备件的供应。 - 故障或技术支持应急维修响应时间安排:接到故障通知后，技术入员在2小时内响应，一般故障在2小时内通过远程方式解决，遇到大的故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕;如故障72小时不能解决，公司提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。 - 维修保养:公司定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，并质保期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳的运行状态。 - 质量标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准。 - 合同签订期：中标通知书发出之日起7日内必须签定合同。 8、交货期：自签订合同之日起25个工作日内交货。 9、交货地点：采购单位指定地点。 10、付款方式：合同签订后7天内支付合同价的30%，设备装机验收合格后付至合同价的95%，设备装机验收合格且质保期满后支付合同价的5%。 注：带★必须满足，否则投标无效。 |  |  |  |

# 第三章   合同基本条款及合同书（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

合同基本条款

一   说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判采购条件书、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三   技术资料

3.1乙方应在交货时按谈判采购条件书规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五   包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六   质量保证

6.1乙方应按谈判采购条件书及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，竞标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在谈判采购条件书规定的时间、方式给予处理，谈判采购条件书没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购人后，由采购人先进行数量验收，安装调试后（如需要）再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照谈判采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交货期及交货方式

9.1交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十   付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2 乙方应按照双方签定的合同规定交货。并免费送货到指定地点，如果不按要求送货，则采购单位有权按总货款的20% 的金额扣款用于代送货费用。

10.3付款方式：合同签订后7天内支付合同价的30%，设备装机验收合格后付至合同价的95%，设备装机验收合格且质保期满后支付合同价的5%。

十一   违约责任

11.1 乙方交货，甲方无正当理由拖延验收达10天以上的，每天按合同金额的3‰支付违约金；

11.2 乙方送达的货物如不符合招标技术指标要求及数量、质量要求，经抽检验收不合格的，即算乙方有意诈骗违约，乙方需按合同金额的30% 支付违约金给甲方。如乙方按时送货到达且经市级以上检验机构抽样检测质量合格，货物数量及包装、款式要求均符合招标及合同要求而甲方拒收或无故终止合同的，按总合同金额的30%支付违约金给乙方。

11.3 乙方逾期交货，每天按合同金额的3‰ 支付违约金给甲方，逾期交货超过5天的，甲方有权解除双方的供货合同且乙方按总合同金额的20% 支付违约金给甲方。

11.4 乙方不按时间要求逾期送货到达甲方指定地点，每天按合同金额的3‰支付违约金，如乙方拒不履行免费送货到甲方指定地点的，甲方有权按总合同金额的20%直接在货款中扣减用于代送货费用支付。

十二   不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四   合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

政 府 采 购 合 同

合同名称： 蒙山县妇幼保健院核酸检测实验室购置配套设备项目

合同编号：【MSZC2020-J1-03101-001】

甲方（需方）：                                   （采购人）

乙方（供方）：                                   （成交供应商）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款

（2）成交通知书

（3） 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购内容

供货一览表

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、型号 | 数量 ① | 单位 | 技术参数及性能要求 | 单价（元) ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸等全部费用。如竞争性谈判文件对其另有规定的，从其规定。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（人民币大写）：           元整（￥         元）。

5、付款方式

合同签订后7天内支付合同价的30%，设备装机验收合格后付至合同价的95%，设备装机验收合格且质保期满后支付合同价的5%。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即　　年   月   日前交清。

7、交货地点及数量

在                            ，共            交清。

8、质量标准：按报价文件中技术规格响应表中之有关数据。

9、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算质保期，质保期按采购文件要求或报价文件承诺（以时间长的为准），在质保期内，供方按生产厂家的质保规定进行，并按报价书说明的质保条件进行。

10、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

11、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方报价文件承诺执行。

12、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

13、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

14、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需方指定地点。

15、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

16、检验标准与方法：到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合招标要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及招标要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如经抽检验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的30%支付违约金给需方，且需方有权终止合同。

17、货物的售后服务与培训费用：由供方承担。

18、售后服务：按供方报价书承诺的售后服务执行。

19、违约责任：按合同基本条款第11条执行。

20、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

21、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

22、本合同自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执一份，采购代理机构执一份（采购单位自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在自治区级以上财政部门指定的媒体上公告）。

23、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（章）：	乙方（章）：

法定代表人（负责人）	法定代表人（负责人）

或委托代理人：	或委托代理人：

地址：	地址：

电话：	电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

签约地点：

签约日期：       年    月    日

# 第四章   评标方法

一、评标原则

（一）“谈判小组”构成：本采购项目的“谈判小组”分别由政府采购专家库中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判记录、应答文件、最终报价为评定依据。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法 ：

（一）评标方法：最低评标价法。在通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的最终报价基础上，供应商符合以下情形之一的，对其最终报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

1、本项目将对提供小型或微型企业产品或服务的价格给予6％的扣除（具体要求详见《中小企业声明函》（格式见第五章），《中小企业声明函》需提供原件，否则不进行价格扣除。

2、供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章），享受小型、微型企业政策，评标时竞标价格给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、供应商符合关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）， 监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时竞标价格给予6％的扣除。

供应商属两种情形以上的，其只能享受竞标价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，供应商评审价格 = 最终报价。扣除后的最终报价将仅作为评审价排序，最终成交价为供应商的最终报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）竞标人所竞货物必须满足采购人的采购需求。在全部满足竞争性谈判采购文件实质要求前提下，按照质量、服务相等且有效报价合理最低者确定为成交供应商。

（三）本项目是以采购单位预算价为最高限价，超出预算价的报价，谈判小组不予以评审。

三、谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

四、成交标准：谈判小组将根据评标价由低到高次序排列并推荐成交候选供应商名单，进入详评的竞标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为成交候选供应商，报价最低者为成交供应商，排名第二、第三者为成交候选供应商；报价人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为成交候选供应商，报价最低者为成交供应商，第二低者为成交候选供应商。

# 第五章   竞标文件（格式）

正∕副 本

蒙山县妇幼保健院核酸检测实验室购置配套设备项目

（MSZC2020-J1-03101-001）

竞标文件

竞标人：                      （名称加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

竞标日期：         年     月     日

目    录

1、竞标函

2、竞标报价表

3、技术规格偏离表

4、竞标人资格证明文件

5、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

6、竞标人基本情况登记表

7、其它材料

1、竞标函（格式）

致：广西真诚工程咨询有限公司

根据贵方                     项目谈判文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本两份。

一、竞标报价表

二、售后服务承诺书

三、资格证明文件和竞标人须知第12条和第13条要求竞标人提交的全部文件。

四、竞标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）                        人民币(￥                       )，交货期：               。

2、我方同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的竞标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

2、竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、型号 | 数量 ① | 单位 | 技术参数及性能要求 | 单价（元) ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

竞标说明：

竞标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的竞标报价表竞标无效。

3、技术规格偏离表（格式）

请按竞标产品的实际技术参数性能（配置），逐条对应谈判文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 发标要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

4、竞标人资格证明文件（格式）

（注：按竞标人须知第12条要求提供）

(1)竞标人有效的“营业执照”复印件（必须提供）；

(2) 竞标人有效的国（地）税务登记证正本或副本复印件（必须提供）；

（如已办理三证合一则无需另外提供税务登记证）

(3)如供应商为生产企业的，必须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；如供应商为经营企业的，经营第二类医疗器械的必须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（复印件），经营第三类医疗器械的必须提供《医疗器械经营许可证》（复印件）（必须提供）；

(4)法定代表人身份证明及法定代表人身份证(正、背面)复印件（必须提供）；

(5)法人授权委托书原件和委托代理人身份证(正、背面)复印件（委托代理时必须提供）；

(6)售后服务承诺书（必须提供，如需生产厂家进行售后服务的，请同时提供生产厂家售后服务承诺书）；

(7)竞标保证金缴纳证明复印件（复印件，必须提供）

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明复印件（必须提供）

(9)供应商2019年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；新成立的企业按实际情况提供。（必须提供）

（10）竞标人2020年连续3个月依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（以缴税证明或免税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）（必须提供）

（11）竞标人2020年连续3个月依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件（以参保证明复印件或免参保证明复印件为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）（必须提供）

(12)相关业绩（竞标人或生产厂家可提供近3年内业绩表，及提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明）；

(13) 竞标人认为有必要提供的声明及文件资料。

法定代表人身份证明（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人（盖单位章）：

年        月        日

附：法定代表人身份证复印件

法人授权委托书（格式）

兹授权            同志为我方参加广西真诚工程咨询有限公司 蒙山县妇幼保健院核酸检测实验室购置配套设备项目（项目编号：MSZC2020-J1-03101-001）的竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从        年     月     日至        年     月     日止

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：             （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证(正、背)面复印件粘贴处

（粘贴后在边缝处加盖公章）

委托代理人身份证(正、背)面复印件粘贴处

（粘贴后在边缝处加盖公章）

说明：

《法人授权委托书》填写说明：

1、委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

售后服务承诺书（格式）

（注：竞标人按所竞分标货物采购要求自行详尽描述，如需生产厂家进行售后服务的，请同时提供生产厂家售后服务承诺书。竞标人可自行设计格式填写。）

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

5、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（格式）

（注：按竞标人须知第13条要求提供）

6、竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人的组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人：姓名                 职务                 电话

5、业 务 联 系 人：姓名                 职务                 电话

手机                 传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产

原值：

净值：

（2）流动资金

（3）长期负债

（4）短期负债

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

7、其它材料

（注：竞标人认为有必要提供的资料，可根据自已的实际情况如实提供。）

附件：

中小企业声明函

（不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的供应商不需填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

《中小企业价格扣除明细表》格式

（不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的供应商不需填写）

中小企业价格扣除明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

说明：

1、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时，供应商应详细填写并计算出该类产品合计金额。

3、“相应价格扣除”为小型和微型企业产品的竞标合计价格×谈判文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

4、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《监狱企业声明函》格式（非监狱企业无需填写）

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加           单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：