广西达华工程造价咨询有限责任公司

招标文件

项目名称：荔浦市中医医院第二住院综合楼设备采购

项目编号：GLZC2023-G1-310014-GXDH

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2023年02月20日

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章 货物采购需求	19

第四章 评标办法	47

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	53

第六章 投标文件（格式）	57

项目概况

荔浦市中医医院第二住院综合楼设备采购招标项目的潜在投标人应在http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取招标文件，并于2023年03月13日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2023-G1-310014-GXDH

项目名称：荔浦市中医医院第二住院综合楼设备采购

预算金额：人民币（大写）贰佰玖拾万零伍仟叁佰元整（￥2905300.00）

- 最高限价（如有）：/

- 采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 | 135 | 张 | 如需进一步了解详细内容，详见本招标文件第三章《货物采购需求》 |
| 2 | LED子母无影灯 | 3 | 台 |  |
| 3 | 单臂吊塔 | 2 | 台 |  |
| 4 | 双臂吊塔 | 2 | 台 |  |
| 5 | 多功能手术床 | 3 | 张 |  |
| 6 | 腔镜清洗工作站 | 1 | 套 |  |
| 7 | 超声清洗机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 减压沸腾清洗机（带超声功能） | 1 | 台 |  |
| 9 | 干燥柜 | 1 | 个 |  |
| 10 | 封口机（纸塑包装设备） | 1 | 台 |  |
| 11 | 煮沸机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 纯水机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 1 | 台 |  |
| 14 | 过氯化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 台 |  |
| 15 | 软水机 | 1 | 台 |  |
| 16 | 智能传呼对讲系统（含输液轨道及隔帘） | 1 | 套 |  |
| 17 | 供制氧系统（供氧系统+制氧系统） | 2 | 套 |  |
| 18 | 医用中心吸引系统 | 1 | 套 |  |

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内必须到货并全部安装调试合格交付使用；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

三、获取招标文件

时间：2023年02月20日起至投标文件递交截止时间止；

地点（网址）：http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）；

方式：潜在投标人请登陆http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从公告附件下载招标文件电子版；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年03月13日09:30（北京时间）；

投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标；

开标时间：2023年03月13日09:30；

开标地点：桂林市公共资源交易中心7号开标室通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.本项目无需缴纳投标保证金。

- 2.被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入受惩名单，包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号） ；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

- （3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- （4）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

- 5.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年03月13日09时30分至10时00分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心7号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

- 注：在规定的投标文件提交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

- 6.在线投标（电子投标）说明

- （1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

- “政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

- （2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅。（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。）

- （3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

7.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名      称：荔浦市中医医院

地      址：荔浦市荔城镇荔桂路71号

项目联系人：赖先生

项目联系方式：0773-7216242

2.采购代理机构信息

名    称：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地　  址：桂林市七星区穿山东路11号樱特莱庄园阳光花园65号

项目联系人：蒋连发

项目联系方式：0773-2858333

广西达华工程造价咨询有限责任公司

2023年02月20日

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：荔浦市中医医院第二住院综合楼设备采购 项目编号：GLZC2023-G1-310014-GXDH |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。 - 4.被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入受惩名单，包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 - 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 6.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 本项目采购预算金额：人民币（大写）贰佰玖拾万零伍仟叁佰元整（￥2905300.00），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 7 | 18 | 投标文件制作 | 18.1电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 18.2 投标人法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各投标人在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 18.4.3投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 19 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 投标文件递交截止时间：于2023年03月13日09:30之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | - 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年03月13日09时30分至10时00分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心7号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。 - 注：在规定的投标文件提交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年03月13日09:30（北京时间）截标后。 地点：桂林市公共资源交易中心7号开标室通过政采云平台实行在线解密开启。 提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心7号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。 - 投标人可以由法定代表人、负责人自然人或其委托代理人在线出席开标会议。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2发布中标公告的同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送荔浦市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 中标供应商领取中标通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 20 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 39 | 监督管理机构 | 荔浦市政府采购管理办公室 电话：0773-7233366 |

一、总则

1. 适应范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 项目名称及项目编号

详见“投标人须知前附表”。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

详见“投标人须知前附表”。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式一次性向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向荔浦市政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式（格式详见附表1、附表2，不接受电子邮件或传真方式送达的质疑函），质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中标注★号项的要求为实质性要求）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件

13.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1投标报价表（格式见附件）

13.2.2资格证明文件：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前90日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- 投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；

- 本项目特定资格要求需提供的证明文件：投标人完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》复印件（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）；

- 其他资格性响应证明材料复印件（如有，请提供）。

13.2.3商务文件：

- 商务响应表（必须提供）；

- 投标人2020年1月1日以来具有类似项目业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、签订合同时间或中标（成交）通知书时间等内容】（如有，请提供）；

- 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

- 中小企业声明函（如属于中小型、微型企业的，应当提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责）（如有，请提供）；

- 监狱企业的证明文件【如为监狱企业的，提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

- 残疾人福利性单位声明函（如属符合条件的残疾人福利性单位的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责）（如有，请提供）。

13.2.4技术文件：

- 技术规格偏离表（必须提供）；

- “货物采购需求”需提供的有效证明文件：

- ①“货物采购需求”中标注“★”号的技术参数要求提供的有效证明材料（必须提供）；

- ②所投本项目产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）和产品生产厂家《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）复印件（属于二类医疗设备医疗器械产品的必须提供）。

- 投标人的售后服务承诺书【包括但不限于：售后服务方案、培训方案等】（必须提供）；

- 项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目视自身情况自行提交其他相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章[公章（CA签章）]/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

- 特别说明：

- （1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评标不能查询的责任由投标人自行承担。

- （2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括采购范围内货物的价格（包括货款、杂配件、安装调试费）、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标文件无效。

- 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 投标文件的制作

详见“投标人须知前附表”。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

详见“投标人须知前附表”。

20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交：详见“投标人须知前附表”。

20.2投标文件解密：详见“投标人须知前附表”。

20.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4电子投标文件的相关说明

20.4.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

20.4.2如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：详见“投标人须知前附表”。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1开标的准备工作由本代理机构负责落实；

22.1.2本代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、解密投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

22.2开标程序

22.2.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

22.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣等。

22.2.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

22.2.5开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.2.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述投标人情形的，关联投标人均按投标无效处理。

六、评标

24. 评标委员会组成

详见“投标人须知前附表”。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签童后提交至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。以书面形式执行的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、售后服务能力得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字（或个人CA签章）、盖章（或CA签章）的；

- （2）报价超过招标文件中规定的采购预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

详见“投标人须知前附表”。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2发布中标公告的同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

33.3采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：详见“投标人须知前附表”。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：详见“投标人须知前附表”。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西达华工程造价咨询有限责任公司桂林分公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37. 采购代理机构银行账户：

开户名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司桂林分公司

开户银行：建行桂林高新技术产业开发区支行

银行账号：45001635207050705822

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：详见“投标人须知前附表”。

# 第三章 货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号及其技术参数性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌规格型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

- （1）本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号） ；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

- （3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- （4）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

三、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热 泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，投标人提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。若采购货物中含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人CA签章），否则投标无效。

四、本次所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

| ①项号 | ② 货物名称 | ③项目要求及技术需求 | ④ 数量 | ⑤单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 | - 整体规格尺寸：≥2120*960*500±5mm - 床头床尾板：采用PP材料注塑成型工艺制造，壁厚≥4mm，插式装配，拆卸方便，设有旋钮型锁定装置。 - 护栏：铝合金护栏，铝型材厚度≥1.5mm，开关采用铝合金材料压铸成型，带自锁机构，六根不锈钢护栏立柱，可收缩平放，平放后护栏上主管低于床垫≥30mm，护栏安装采用护栏下主管与床边管重叠的安装结构。将护栏上主管向上用500N拉力，经历≥90小时，护栏不会产生永久性变形。将护栏上主管均匀负载800N砂袋，经历≥90小时，护栏不会产生永久性变形。 - 床面（板）： 采用板材厚≥1.0mm的优质冷轧钢板整体拉伸成型，带透气孔，床板具有垫子阻拦装置。 - 背板升降角度≥85°，腿板升降角度≥35°。 - 摇把：采用1.2mm电镀不锈钢摇杆，内置钢芯，摇把可折叠隐藏于床头下面，摇手开关为专业耐磨材料。 - 转动部分：摇杆采用不锈钢制万向联轴节结构，双向过盈保护机构，升降丝杆采用45#钢挤压成型，伸缩管采用不锈钢内套设计。 - 脚轮：采用直径≥125mm静音脚轮，压制钢制结构，精密滚珠轴承置于旋转头和轮子中，轮架配有合成材料制的轮盖。 - 床垫：长宽规格与病床匹配厚≥80mm，外罩面料选用防水浸透面料，可拆洗，床垫由≥40mm椰丝垫和≥40mm高弹海棉制作。 - 床头柜：标准配置床头柜ABS材质。 - 杂物架：标准配置杂物架1个不锈钢制作，可上下升降，可挂载2个挂钩。 - 输液杆：304材质不锈钢制作。 | 135 | 张 | 2000 |
| 2 | LED子母无影灯 | 1.理想的冷光效果。采用LED作为手术照明冷光源，医生头部和伤口区域几乎无温升。 2.可靠的电路设计。采用数字方式调控LED的亮度，亮度调节均匀、调节范围广，无频闪。 ★3.连续照明：整个无影灯头由48/80个高亮度白色LED，6个/8个串联成一组，即称为高亮度发光二极管串， 以8组并联而成。每组相互独立， 若有1组或2组损坏，发生故障，其余的组仍能持续点亮。 4.驱动电路板在工作中超温保护功能：如果驱动电路板温度超过95℃，系统有自动减少功率输出。 5.发光光源（又称发光引擎模块）的平均使用寿命为不少于50000小时。 6.散热设计合理，使LED发光二级管的使用寿命提高，设备的使用时间增加。可消毒的手柄，保证在手术过程中对灯头的操控制处于无菌状态。 7.微电脑数字控制，并有记忆功能和电压负反馈控制，使宽电压工作稳定，抗干扰能力强。 8.配置轻巧的平衡臂悬挂系统，移动轻巧，定位稳定。 9.LED手术灯发出的都为可见光，没有红外紫外部分，使得热量极少。术区温升很小，平均辅照能≤3.6mw/m2。 10.主要技术参数： 10.1灯头直径：700 mm/500 mm ★10.2中心照度 ：40000-160000Lx可调/40000-160000Lx 10.3光斑直径：120-200mm ★10.4光柱深度 ：≧1100 mm 10.5色 温：4000-5000K可调 10.6显色指数 Ra：＞92 10.7最大辐照度：600 W/m2 10.8光 源 ：LED（1W×80）/LED（1W×48） 11.基本配置：旋转臂部件1套、平衡臂 2套、主灯1套、副灯1套、手柄4个、保险丝4个。 | 3 | 台 | 51100 |
| 3 | 单臂吊塔 | 1.吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。 2.吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。 3.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中,不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 4.所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。 5.吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。【提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件或复印件】 6.吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。 7.主要技术参数： 7.1单臂臂长：≥900mm。 7.2仪器平台2个（其中一层带控制把手，一层带抽屉）。仪器平台采用钣金一次冲压成型，表面防腐防锈处理。无拼装，无缝隙。圆角防撞设计。抽屉1套，安装于仪器平台底部。 7.3仪器托盘高度可调节，单层托盘载荷：≥30KG。 7.4输液架1套，采用不锈钢材质，双关节延展结构，带定位锁紧装置。伸缩式高度调整结构，有阻尼防滑落和高度定位装置，配输液瓶挂钩。 7.5气体终端：标准配置为德式气体终端，氧气、医用空气、负压吸引各2个、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。 7.6 电源插座:6个。 7.7电话接口（RJ11）1个，网络接口（RJ 45）1个，等电位端子2个。 7.8旋转制动类型：机械阻尼刹车。 | 2 | 台 | 19700 |
| 4 | 双臂吊塔 | 1.吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。 2.吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。 3.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 4.所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。 5.吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。【提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件或复印件】 6.吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。 7.气体终端要求：要求所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。 ★8.吊塔需通过四倍承重。 9.主要技术参数： 9.1旋转臂半径：≥700+400mm。 ★9.2仪器托盘高度可调节，单层托盘载荷：≥45KG。 9.3仪器平台2个（其中一层带控制把手，一层带抽屉）。 9.4抽屉1套，安装于仪器平台底部。 9.5气体终端：标准配置为德式气体终端，氧气、医用空气、负压吸引、各2个、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。 9.6电源插座:6只 9.7电话接口（RJ11）1个，网络接口（RJ45）1个，等电位端子2个 9.8 旋转制动类型：机械阻尼刹车 | 2 | 台 | 24900 |
| 5 | 多功能手术床 | 1.供医院手术室施行头、颈、胸腹腔，会阴及四肢等外科及妇产科、五官科、骨科等手术。 2.床面可纵向平移，台面板采用高强度合成板制成，能透过X射线，可在手术过程中对病人进行全身各部位的C型臂检查。 3.主体材料为不锈钢，高强度铸铁、铝合金，坚固刚性好。SUS304不锈钢方罩与底座，防尘防水，稳定实用。 4.备有电动刹车装置，腿板可下折、外展并可拆卸。 ★5.台面前后倾、左右倾、上下升降、前后移动、背板折转、刹车均由电机实现，按钮操作。头板折转、腿板折转采用棘齿机构，手动操作。 6.配有内置应急电源，应急电源可自动充电，网电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。 7.规格：长≥2100mm 宽：≥500 mm 8.最低高度700±10mm 升距≥250mm可自由升降、锁定 9.前倾： ≥20°后倾： ≥15° 10.左倾： ≥15°右倾： ≥15° 11.头板上折： ≥45°头板下折： ≥90° 12.背板上折：≥75° 背板下折：≥10° 13.腿板下折： ≥90°腿板外展： ≥90°可拆卸 ★14.腰板升距：≥120mm ★15.台面前后移动：≥250mm 16.电源：交流220V±10％，50HZ 17.安全工作载荷：≥135kg | 3 | 张 | 46500 |
| 6 | 腔镜清洗工作站 | 1.主体 1.1台面、清洗槽、功能背板、干燥台 1.1.1材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 ★1.1.2清洗槽形状要求：清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部平整无任何凸起，提高清洗篮筐的稳定性。 1.1.3干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 ★1.1.4功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≤1.6m。 1.1.5浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力并配有手柄，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 1.2柜体 1.2.1柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 1.2.2支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.5mm，高≥800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形。 ★1.2.3柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 1.2.4柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 2.内嵌式超声波清洗槽 ★2.1内嵌式超声波清洗槽要求：超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：38～41KHz。 2.2控制器要求：采用数字8位8段数码管显示，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备定时、倒计时功能。 3.供排水、供气系统 3.1供气系统 3.1.1医用无油空气压缩机：要求采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：≥max0.9MPa 供气量：≥120L/min储气量：≥36L 噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。 3.1.2中心气体处理器要求：无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 ★3.1.3 供气管路要求：采用优质的专用气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。 3.2 高压清洗喷枪 3.2.1高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 3.2.2高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.7Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。 3.3 供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器 3.3.1供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 3.3.2排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 3.3.3水质过滤器要求：高精度过滤，超滤精度 1微米，进水压力 0.1-0.3MPa，具备排污功能，及时把杂质、病毒、细菌等有害物质排出，有效避免了滤芯堵塞产生污染。 3.3.4自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa。3.3.5不锈钢水龙头：采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。 3.3.6不锈钢落水器：全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用橡胶材质。 4.其他附件 4.1手套盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套。 4.2 纱布盒：铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20。 | 1 | 套 | 75300 |
| 7 | 超声清洗机 | 1.技术要求 1.1 清洗舱 1.1.1容积≥75L ★1.1.2材质 ≥1.5mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点 1.2 密封门 1.2.1开门方式：手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力 1.2.2密封方式：硅橡胶胶条压紧密封 1.3 管路系统 ★1.3.1快速管路设计 U型排水管路含优质排水泵，排水时间≤5min。 1.3.2核心配件：进水电磁阀、排水泵。 1.3.3加热方式：循环加热，溶液内部温差＜1℃。 1.4 超声系统 1.4.1电源40KHZ，扫频功能，功率可调。 1.4.2换能器工业级高Q值换能器，机电转化效率＞90%。 1.5 控制系统 ★1.5.1控制方式 ：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 1.5.2界面显示：128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。 1.5.3温度指示器：数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 1.5.4安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。 1.6 整体参数 1.6.1运行时间：依据设定时间而定 1.6.2外形尺寸≤820*650*850（宽深高） 1.6.3舱体尺寸≥580*400*240 1.6.4设备净重≤150kg 1.6.5设备运行重量：≤240kg 1.6.6清洗温度：40℃（推荐温度）30℃～80℃可调 1.6.7加热方式： 电加热 9.0kw 1.6.8超声频率： 单频：40KHZ 1.6.9耗水量 ≤65L 1.6.10使用寿命≥7年 | 1 | 台 | 32600 |
| 8 | 减压沸腾清洗机（带超声功能） | 1.容积≥140L 2.有效容积≥90L 3.装载量：10个DIN标准器械托盘（480×250×50mm）或8个微创器械托盘（580mm×250mm×60mm） ★4.装载方式：置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接。 5.外形尺寸≤1200×1880×900（长×宽×深） 6.内室尺寸≥550×430×630（长×宽×深） 7.重量≤680kg（运行重量，780kg） 8.材质要求外罩：拉丝板。 9.清洗舱：为保证舱体防腐性能及寿命，采用316Ti不锈钢，≥5mm，镜面。 10.管路：卫生级304不锈钢管路 11.舱体保温≥25mm玻璃丝保温层 12.密封门密封方式：压缩气主动密封 13.门数量：双门 14.玻璃视窗：玻璃视窗面积应≥200cm2（180mmx150mm） 15.开门形式：升降门带门障碍开关，遇障碍自动返回 16.加热方式：蒸汽加热，运行效率更高，电加热（适合无蒸汽供应单位使用） 17.舱体工作压力：-0.1~0 Mpa 18.内室工作温度：0℃~98℃ 19.工作原理：脉动真空清洗 19.1真空超声清洗 19.2煮沸消毒 19.3真空干燥 19.4热风干燥 20.使用寿命≥8年或12000次循环 21.功能范围：腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械、麻醉器械、牙科手机、眼科器械等器械以及外来器械的清洗、消毒和干燥。 22.消毒程序：A0值大于3000水平 23.动力电源：380V 50Hz ★24.液位可调：根据负载量多少，三级液位可调，达到节能运行的目的；同时可自动调整耗材进给量。 25.超声波功率可调：根据不同液位自动调整超声功率。 26.清洗方式：真空超声清洗+脉动真空清洗。 27.清洗效果检验（检测）报告：应提供第三方检验（检测）机构依据清洗消毒器行业标准《YY/T 0734-清洗消毒器》出具的清洗效果检验（检测）报告扫描件或复印件。 28.传感器：为保障设备可靠运行，压力变送器，温度探头，液位传感器等各类传感器≥10个 29.主要元器件：真空泵、电磁阀、气动阀。 30.随机产品附件：清洗架1个；搬运车2辆；8个316不锈钢器械托盘； 31.计量泵：2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个） 32.上油液：依据厂家提供的配比添加，可根据内室液位自动调整 33.清洗剂：依据厂家提供的配比添加，可根据内室液位自动调整 34.程序名称 ≥10套预置程序，≥20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 35.流程控制：清洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 36.记录方式：可自动打印过程曲线、并记录运行温度、运行压力和A0值等关键参数。 37.显示屏≥8寸触摸屏，显示清晰，触摸准确。 38.安全保护 38.1电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 38.2真空泵空转保护：真空泵水箱没水时，真空泵无法启动工作。 38.3真空泵超时保护：防止真空泵一直工作，造成泵的损害。 38.4真空泵过载保护：防止由于异物堵塞或者抽水等可能对泵造成的损坏。 | 1 | 台 | 94300 |
| 9 | 干燥柜 | 1.技术要求 1.1 主体 ★1.1.1外观要求：整体不锈钢外观，带侧面热风风循环，有效提高了柜体中下部干燥效果；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。 1.1.2材质要求：外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小。 1.1.3舱体结构：舱体采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与底部接触。 1.1.4地脚要求： 采用优质多功能移动脚轮，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。 1.2门 1.2.1密封门、维修门 1.2.1.1密封门材质要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小。 1.2.1.2密封门结构要求：门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度；提供单门、双门两种结构。 ★1.2.1.3门密封要求：采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构。 1.2.1.4密封门转轴要求：密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部。 1.2.1.5维修门要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小；上下双磁吸闭合方式；底部开散热孔，满足侧风机散热要求，避免局部温度高。 1.3进风加热系统 1.3.1风机要求： 采用交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，长效免维护，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。与风机出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面，均匀快速底进行空气加热。 1.3.2风压开关： 采用风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。 1.3.3过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用过热保护器，保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 1.3.4过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 1.3.5加热箱要求：采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构。 1.3.6侧加热箱要求：采用整体加热箱结构，密闭结构，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根。 1.4控制系统 ★1.4.1控制器要求：采用一体化控制器，优质主芯片。OLED显示屏，可视性强；内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数。 1.5 配件 1.5.1导管干燥架：采用抽插式医用导管干燥架，通过储存架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合存取不同口径（6～30mm）的导管，结构单，装夹方便。 1.5.2湿化瓶干燥架： 结构简单，使用方便，适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品放置在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内，增强干燥效果。 1.6整体参数 1.6.1外形尺寸≤650（深）×2250（高）×980（宽）mm 1.6.2舱体尺寸≥370（深）×1600（高）×600（宽）mm 1.6.3容积≥350L 1.6.4装载容量：可一次性处理≥9个DIN标准器械托盘或≥36根导管或≥26个湿化瓶 1.6.5电源要求AC380V，50Hz 1.6.6功率要求≥10kVA 1.6.7可适应性要求：工作环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤90% 2.标准配置 2.1主机 1台 2.2 格栅 9个 2.3 DIN标准器械托盘 9个 2.4 导管干燥架 1个（单个管架可装载18根不同口径的导管，最多可装2个） 2.5 湿化瓶干燥架 1个（单个瓶架可装载13个不同瓶径瓶类负载，最多可装2个） | 1 | 个 | 54800 |
| 10 | 封口机（纸塑包装设备） | 1.主要特性： 1.1 ≥7英寸彩色液晶触控屏，图形化操作界面，中文和符号显示，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能； ★1.2 可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用参数和需打印的操作者姓名、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌日期、失效日期、批次代码进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容；器械、科室、人员各能存储24个相关信息。 ★1.3 带有自运行鉴定功能，能打印相关的日期，温度，压力，速度等参数。 ★1.4 电脑智能温度控制设计，工作温度60～220℃任意设置，温控精度±1%；预设6种常用温度，60、100、120、160、180、220度，可以根据用户的日常需求实现快速切换。 1.5 带有USB接口，可以将数据导入或者导出到电脑。 1.6 自带正序计数功能，实现0—9999以内的封口数量统计，具有打印边距，打印间隔符合等特殊功能。 1.7 高速升温设计： 20℃计数器升至180℃≤30秒，常用工作温度从120℃变换至180℃≤10秒。 1.8 辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温机构，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间，常用工作温度从180℃降至120℃≤40秒。 1.9 安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行。 1.10 浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要。 ★1.11 具有中英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、锅号、锅次、操作人员姓名、科室名称、器械名称等各种打印功能，可以选择反向打印。 1.12 有效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整。 1.13 自带封口机中英文打印系统，内置1台24针打印机，打印清晰，设置打印事项简便快捷。 1.14 故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示。 1.15 系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小带宽，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋，实现纸塑袋宽度不足时封口前提醒。 1.16 打印功能可实现一键式关闭也可按需要有选择的关闭某条目，方便操作者在打印与不打印之间快速转换。 1.17自动节能待机：待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度。 1.18平板式陶瓷加热组件，升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高。 2.技术指标 2.1 封口速度： 10±0.5 m/min 2.2 封口留边： 0～35 mm可调 2.3 封合线宽度：＞12 mm 2.4 工作温度： 60～220℃可调 2.5 控温精度： ≤ 1 % 2.6 打印方式： 针式打印 2.7 工作环境： 10～40℃ 2.8 交流电源： 220V±10% 50Hz 2.9 功 率： 500 W 2.10 最大电流： 3.2A 2.11 保 险 丝： 5A×2 2.12 外形尺寸： 560×235×195（长×宽×高）mm(不含导向板) 3.存储环境 3.1 温 度： 0～55℃； 3.2 湿 度： ≤90%（R.H）； 3.3 大气压力： 50KPa～106KPa | 1 | 台 | 8100 |
| 11 | 煮沸机 | - 用途：医用煮沸消毒器是为配合超声波清洗机使用而设计的，专用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的清洗煮沸设备。 - 2.功能要求：93°热水消毒，上油消毒。 3.性能及运行参数 3.1 运行时间≤43min 3.2 最大装载量：1个器械篮框（540X390X210mm） 3.3 外形尺寸≤850*680*850（宽深高） 3.4 设备净重≤120kg 3.5 设备运行重量≤220kg 3.6 消毒温度80℃～93℃可调 3.7 加热方式：电加热 9.0kw，循环加热方式，温度均匀性在±1℃以内。 ★3.8耗水量 ≤65L 4.清洗舱 ★4.1 容积≥75L 4.2 材质≥1.5mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点 5.密封门 5.1 开门方式：手动开门，双汽簧阻尼门结构，开门助力，关门防夹手 6.管路系统 ★6.1快速管路设计：U型排水管路含进口排水泵，排水迅速 6.2 核心配件：进水电磁阀、排水泵 7.控制系统 ★7.1控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 7.2 界面显示：128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。 7.3 温度指示器：数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 7.4 安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。 | 1 | 台 | 51200 |
| 12 | 纯水机 | 1.用途：为医院消毒供应中心用水点提供纯水。 ★2.产水量≥1400L/h/套（25℃）。 3.水利用率≥70%。 4.脱盐率≥ 98%。 ★5.产水水质处理方式：单级反渗透，纯水电导率：≤15μs/cm （25℃）。 ★6.设备主要技术要求/标准性能：PLC全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管。 7.预处理系统自动冲洗及再生运行。 8.反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能。 9.具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置。 10.智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全。 11.软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水。 ★12.控制方式：采用PLC控制，在线显示电导率等参数。 ★13.预处理系统：预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成。 14.多介质过滤器要求：滤料为石英砂，污染指数（SDI）≤4；处理量≥4m3/h。 15.阀体为全自动控制阀。 16.活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，处理量≥4m3/h。 17.软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥4m³/h。 18.溶剂箱：容积≥100L，材质PE。 19.高压泵要求：流量≥ 4 m³/h、扬程≥ 150m。 20.膜元件要求；脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜产水量为≥ 0.25m³/H/支，膜元件数量：8根/套。 ★21.纯水供水系统：由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成，纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m。 22.水箱：容积≥1500L，材质为SUS304不锈钢，佩带呼吸器、液位装置，供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。 23.设备功率：≤7KW(380V、50Hz)。 24.供水压力：0.2Mpa～0.4MPa。 25.进水最佳水温：5～35℃。 26.重量：≤850Kg。 27.支持回收记录查询功能。 | 1 | 台 | 74000 |
| 13 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 1.技术要求 1.1 主体 ★1.1.1容积：≥1150L 1.1.2主体结构： 环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。 1.1.3焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 1.1.4材质：内壳304不锈钢，夹层304不锈钢。 1.1.5设计压力：≥-0.1/0.3Mpa（提供第三方证明材料）。 1.1.6设计温度：≥140℃。 1.1.7使用寿命：≥9年/20000次灭菌循环 。 1.1.8夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥6个。多点进汽，进汽口数量≥6个。 1.1.9主体保温：岩棉，厚度≥60mm。 1.2 密封门 1.2.1门数量：双门。 1.2.2材质：门板材质同内壳一致。 1.2.3结构：与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个 1.2.4动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 1.2.5安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 1.2.6双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器。 1.2.7门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。 1.3 管路系统 1.3.1管路材质： 不锈钢卫生级管路，卡箍链接。 1.3.2泵：单级直连式水环真空泵。 1.3.3阀：优质气动阀和电磁阀，气动阀保证≥400万次无故障运行。 1.3.4压变：响应时间＜4ms。 1.3.5蒸汽源：自产蒸汽。 1.3.6降噪系统：带有节水降噪装置。 1.3.7水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源。 ★1.3.8 换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。 1.4 控制系统 ★1.4.1 PLC 采用PLC工业级控制系统。 ★1.4.2 屏≥8寸彩色触摸屏；非彩色触摸式按键屏幕。 1.4.3记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；热敏打印机记录：热敏打印机可将程序运行过程中的相关信息打印出来。 1.4.4记录内容：报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 1.4.5数据保存：热敏纸：在适宜的环境下可保存≥5年； 1.4.6权限管理：操作人员：设备正常使用操作账户信息包括权限等级，用户名，密码等；监督人员：增加可修改简单的程序参数；技术人员：增加可修改与常用的系统设置内容；服务人员：增加更复杂和高级的系统设置和程序设置；制造商：增加可影响设备安全底层配置和需购买的功能的授权等。 1.4.7安全保护： 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 1.5 程序系统 1.5.1程序种类及数量：灭菌类程序：≥25套(含14套自定义程序)；测试类程序：≥3套；辅助类程序：≥2套。 1.5.2程序运行时间：标准循环:≦55分钟。 1.5.3脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。 1.5.4灭菌温度：标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。 1.5.5灭菌时间：标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。 1.5.6干燥时间：干燥时间设定范围：0～9999秒可设。 1.6 物品装载 1.6.1物品装载方式：消毒车+搬运车方式装载 1.6.2材质：SUS304不锈钢 1.7 整体参数 1.7.1腔体尺寸： ≥650X1100X1470mm 1.7.2外形尺寸： ≤1500X2450X1800mm 1.7.3设备重量： ≤2250kg 1.7.4设备功率： kVA ≤95kw 2.标准配置 2.1 主体1个 2.2 导轨1个 2.4 消毒车1辆 2.5 搬运车2辆 2.6 压缩气管：长度≥5米，直径≥8mm，材质为橡胶。 2.7 快插接头：1个，连接形式一端为R1/4，一端为快插形式。 2.8 棘轮扳手：1个，可顺时针和逆时针切换，实现手动开关门。 ★3.售后服务 3.1 桂林当地不少于2名售后服务人员。 | 1 | 台 | 194600 |
| 14 | 过氯化氢低温等离子灭菌器 | 1.技术要求 1.1 主体 ★1.1.1 总容积：≥125L 1.1.2腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。 1.1.3电极网材质：铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。 1.1.4腔体温度控制探头数量≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 1.1.5主体保温：≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。 1.2 密封门 1.2.1门数量：1 1.2.2材质：采用优质铝合金，厚度≥20mm。 1.2.3门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门。 1.2.4门板加热功能：加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。 1.2.5门板温度控制探头数量≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 1.2.6门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 1.2.7脚踏开关：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。 1.3 管路系统 1.3.1真空泵：采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。 1.3.2真空泵相序保护器：设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。 1.3.3抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。 1.3.4 管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接。 ★1.3.5 过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注。 1.3.6 过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%。 1.3.7 胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。 1.3.8 胶囊灌装量 ≤2.5ml。 1.3.9 加注控制阀门：采用优质电磁阀。 1.3.10 过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%。 1.3.11 压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。 1.3.12 灭菌内室压力传感器1，测量范围0~2700Pa，精度0.25%。 1.3.13 灭菌内室压力传感器2，测量范围0~101KPa。 1.3.14 提纯压力传感器：压力测量范围0~25000Pa，精度0.25%。 1.3.15 油雾过滤器：产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 1.3.16 过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3。 1.3.17 空气过滤器：过滤精度小于等于0.22μm。 1.3.18 等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2。 1.4 控制系统 ★1.4.1 PLC：采用PLC控制系统，可在恶劣的工业环境中稳定工作；非安卓等其他非工业系统。 ★1.4.2 显示屏：采用≥5寸彩色触摸屏。 1.4.3 打印机：采用微型热敏打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。 1.4.4 显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际显示屏界面照片。 1.4.5 打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品； 1.5 程序系统 1.5.1 程序设置：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。 ★1.5.2 程序运行时间:全循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟。 1.5.3 卡匣信息检测系统：可识别卡匣生产批次、日期、类型和防伪信息。 1.5.4倒计时显示 ：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 1.6 整体参数 1.6.1 装载方式：上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。 1.6.2 腔体尺寸：≥730×430×380mm 1.6.3 外形尺寸：≤1090×770×1700mm 1.6.4 设备重量：≤390Kg 1.6.5 设备功率：≥3.5kVA 1.6.6 操作高度：≤900mm，操作高度降低，特别方便女护士的操作，更加人性化。 | 1 | 台 | 177300 |
| 15 | 软水机 | 1.设计安装要求 1.1设计界限：从自来水进水口至设备用水点5米以内。 2.进水水质要求： 2.1 进水硬度：要求≤8mmol/L ★2.2、进水流量：≥ 990L/h 2.3 进水压力：≥0.1-0.3MPa 2.4环境温度：5-50°C 3.出水水质： ★3.1出水硬度：≤0.03mmol/L 4.技术说明： 4.1 工作电压 ：AC220 50Hz 4.2 功率 ：＜10W ★4.3 产水量 ：≥ 480L/h 4.4进水压力 ：≥0.1-0.3MPa 4.5进水温度 ：5-45℃ ★4.6树脂罐尺寸：≥Φ250×1350 4.7再生方式：顺流定时定量型 4.8再生盐耗 ：5kg/罐 4.9再生水耗 ：不大于5% 4.10工作压损 ：0.02-0.08MPa | 1 | 台 | 11700 |
| 16 | 智能传呼对讲系统（含输液轨道及隔帘） | 1.医护主机（4台） 1.1 主机最大分机容量：60门。 1.2 主机四寸点阵液晶显示屏，中文菜单式设计。 1.3 双向呼叫、双工通话，分机和主机可以相互呼叫，送话受话无需转换。 1.4 主机音量可调，主机有7级音量，适应白天、夜晚自动转换，适应的不同环境要求。 1.5 护理级别：三级护理级别设置。 1.6 编号方式：在线智能编号。 1.7 主机存储呼叫并显示，分机呼入而主机无人应答时，主机将分机号码及呼叫顺序存储。 1.8 电源：220V±10%，50HZ。 2.对讲分机（135个） 2.1 双向呼叫，双向通话。 2.2 分机音频输出功率：≥10mW。 2.3 在线智能编号。 2.4 声光显示。 3.走廊显示屏（4块） 3.1 双面液晶屏显示。 3.2 可显示时间、分机号。 4.卫生间紧急分机（51台） 4.1 独特防水功能。 4.2 闪光提示功能。 4.3 可实现对卫浴分机现场编号。 5.传呼分线（1000米） 5.1 RVV2*0.75 6.呼叫线路套管（1000米） 6.1 规格：Φ16 7.输液吊轨（含U型轨道及吊杆）（135套） 7.1U型 1.8*0.9m 8.病床隔帘（含轨道及隔帘布）（135套） 8.1L型2.3米*1.5米 | 1 | 套 | 81600 |
| 17 | 供制氧系统（供氧系统+制氧系统） | 医用中心供氧系统 1.氧气主管道（50米）：不锈钢Φ25×2mm 2.氧气水平管（312米）：不锈钢Φ16×2mm 3.氧气支管（706米）：脱脂紫铜Φ8×0.8mm 4.管道接驳配件（1宗）：三通、弯头、直接等 5.球头帽（270套） 5.1主体材质：优质铜； 5.2规格：6YC。 - 6.二级减压箱（4 台） - 6.1 出口压力：0.3-0.5MPa可调； 6.2 最大流量：300L/min； 6.3 两路供气、一备一用； 6.4 配置安全泄压装置，超压时自动泄压； 6.5 箱体设计百叶窗，防止箱体内氧浓度升高。 ★6.6 压力表准确度2.5 级，零位误差为合格，示值误差为+0.01MPa。【提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的有效的压力表检定证书扫描件或复印件】 - 7.氧气流量计（4 台） 7.1 MEMS微电子传感器芯片，芯片表面采用具有高导热性能的陶瓷材料钝化处理，传感器的尺寸须缩小到微米量级，单个传感芯片上集成多个传感器，传感器可测量低至0.01m/sec高达65m/sec。 7.2测量精度+/-2.0%，MEMS芯片直接管路测量，不使用旁路结构，提高测量精度。 7.3管路设计是文丘里结构，高稳定性。 7.4显示标况流量，无需额外的温度和压力补偿。 7.5壁挂或者嵌入式LED显示屏（响应时间快，显示刷新时间≤125ms。 7.6超低的始动流量，500:1以上的显示测量（0.3-300SLPM）。 7.7较宽的分辨率，瞬时流量0.1SLPM，累计流量0.001m³。 7.8总流量99999.999m³（LED显示）。 7.9配有RS485通讯模块，配合上位机网络实现集中化管理与控制。 7.10分体式显示器，便于隐蔽式安装和方便的现场显示。 - 8.护士指示箱（2台） - 8.1氧气压力、真空负压指示。 8.2压力表精度符合2.5级要求。 8.3要求：设备、压力仪表、管道等，脱脂/安装/气压试验/泄漏试验/空气吹扫。 - 9.铝合金治疗带（330米） - 9.1材质:铝型材6063-T5。 9.2设备带规格：≥200mm*60mm，气电分离三腔式设计，面板厚度≥1.5mm；配国标终端头。 9.3表面处理：粉末静电喷涂，亚光面。 9.4户内平光。 9.5角度偏差：±1.0 度。 9.6平面间隙：≤0.06mm。 9.7弯曲度：≤0.1mm。 9.8扭拧度：≤0.24mm。 9.9、端头切斜度：＜0.1 度。 9.10维氏硬度：≥77。 9.11韦氏硬度：≥12。 9.12抗拉强度：≥220N/mm2。 9.13规定非比例延伸强度：≥197N/mm2。 9.14含铁量：≤0.20%。 9.15含铜量：≤0.01%。 9.16最小局部厚度：≥74μm。 9.17断后伸长率：≥8。 9.18含镁量：0.45%至 0.9%。 9.19含硅量：0.2%至 0.6%。 9.20含锌量：≤0.10%。 9.21含铬量：≤0.10%。 9.22含钛量：≤0.10%。 ★9.23抗拉强度、含铁量、含铜量、含锌量、含铬量、含钛量必须满足要求。【提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的完整有效的检验（检测）报告扫描件或复印件】 ★9.24镉、铅、汞、六价铬等有害微量元素要求须达到标准要求。其中，含镉量：≤5mg/kg、含铅量：≤5mg/kg、含汞量：≤5mg/kg、含六价铬量：≤1mg/kg。【提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的完整有效的检验（检测）报告扫描件或复印件】 ★9.25符合 GB8624-2012 燃烧性能 A 级。【提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的完整有效的检验（检测）报告扫描件或复印件】 10.铝合金装饰护槽（85米）：60mm*30mm 11.治疗带端盖.隔条（51套）：200*60mm 12.氧气终端（135套） 12.1 医用氧气气源终端； 12.2 100%气密性试验； 12.3 工作压力：0.75MPa； 12.4 主体材质：铜接件； 12.5 压圈材质：铝合金。 12.6 采用ISO32颜色标准识别气体。 12.7 采用不同插口形状以区分不同气体，防止误插。 12.8 插拔3万次以上无故障。 12.9 要求：阀门脱脂/阀门安装/阀门气压试验/阀门泄漏试验/阀门空气吹扫。 13.氧气装饰圈（135套）：终端配套 14.氧气维修阀（68个） 14.1针式气体闸阀。 14.2主体材质：铜接件 14.3规格：φ8。 15.球头球帽（135套）：8mm 16.楼层、房间穿墙套管（120个）：PVC 17.氧气管道气密性、吹扫/脱脂（1 项）：现场制作 18.大板开关（135个） 18.1规格:1P大板开关； 18.2电压：220V； 18.3符合国家强制性产品认证标准。 18.4接线/开孔/安装。 - 19.五孔插座（135个） - 19.1规格:五孔电源插座； 19.2电压：220V；电流：10A； 19.3符合国家强制性产品认证标准。 19.4接线/开孔/安装。 - 20.漏电保护器（51个） - 20.1电源方式: 交流电； 20.2电压: 1000V及以下； 20.3额定电流: 32A/63A； 20.4灭弧方式: 压缩空气断路器漏电保护器； 20.5类型: 1P+N； 20.6符合国家强制性产品认证标准。 21.床头灯（135个） 21.1 T5一体化LED恒流灯管； 21.2功率：6W，电源：220V； 21.3符合国家强制性产品认证标准。 21.4接线/开孔/安装。 21.5医疗专用灯安装。 22.灯罩（135个）规格：400mm*100mm； 23.电线套管（蜡管）（350米）：规格：Φ16 24.电源线（350米）：规格：BV-2.5mm2 医用中心制氧系统 - 1.制氧主机（2台） - 1.1制氧主机为PSA制氧技术原理. 1.2采用不锈钢材质双吸附塔工艺流程设计。 1.3制氧主机吸附塔符合《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）的要求。【提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网、功能截图或检测（验）报告等）扫描件或复印件】 1.4制氧系统规格型号制氧主机单机制氧量≥10.32m³/h，氧气输出浓度：93%±3%。【提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网、功能截图或检测（验）报告等）扫描件或复印件】 1.5氧气输出压力无需增压可达：0.4-0.48Mpa。 1.6实时显示进气压力、分子筛循环工作压力、氧气输出压力。 1.7分子筛循环压力：≥0.5Mpa，≤0.6Mpa。 1.8制氧主机具有消声降噪技术，排氮噪音可达民用噪音标准。【提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网、功能截图或检测（验）报告等）扫描件或复印件】 1.9制氧主机具有独立运行系统及参数液晶显示系统，采用PLC可编程控制器控制运行。 - 2.螺杆空气压缩机（2支） - 2.1单台排气量≥1.78m³/min，功率≤11.0kW，符合制氧主机对压缩空气需求量的要求。 2.2噪音≤65±2dB（A）。 2.3排气压力≥8.0bar。 2.4控制方式：微电脑控制器，液晶显示，具有压力、温度、时间、参数设置、故障等数字及图表显示功能，能自动检测并记录历史故障。 2.5所有的控制、数据的显示和参数调整均可在控制显示面板上进行。 2.6空气压缩机具有远程启停功能（远程启停信号为脉冲触点信号，脉冲触点闭合空气压缩机启动，然后断开脉冲触点信号，再次闭合脉冲触点信号空气压缩机卸载停机运行）。 2.7空气压缩机具有停电来电后自动启动功能。 3.初级主路过滤器（2支） 3.1空气处理量≥3.5m³/min。 3.2具有高效除油、除水、除颗粒物的功能。 3.3具备自动排放各种过滤杂质及水分的功能，颗粒去隙等级≤1µm，油含量等级≤0.1mg/m³，过滤效率≥99％，初始压降≤0.1bar，螺纹连接式滤芯，维护保养方便。 4.压缩空气干燥机（2台） 4.1风冷高温型冷冻式干燥机，采用微电脑控制系统，对所有运行参数进行控制处理，压力露点实时显示。 4.2空气处理量≥4.0m³/min，应满足系统需求，协调运行，兼顾节能，留有余量。 4.3排气压力露点：3℃ 。 4.4性能稳定、可靠、低能耗。 4.5功率≤0.7Kw。 4.6空气处理量符合空气压缩机的要求。 5.精密过滤器（2支） 5.1空气处理量≥3.5m³/min。 5.2具有高效除油、除水、除颗粒物的功能。 5.3具备自动排放各种过滤杂质及水分的功能，颗粒去隙等级≤0.1µm，油含量等级≤0.01mg/m³，过滤效率≥99.9％，初始压降≤0.14bar，螺纹连接式滤芯，维护保养方便。 6.高精密过滤器（2支） 6.1空气处理量≥3.5m³/min。 6.2具有高效去除油蒸汽和异味功能。 6.3具备自动排放各种过滤杂质及油分的功能，油含量等级≤0.003mg/m³，初始压降≤0.16bar，螺纹连接式滤芯，维护保养方便。 7.活性炭除菌过滤器（1支） 7.1空气处理量：≥1.0m³/min。 7.2具有高效除臭、除微生物功能。 7.3最大油残留量≤0.003mg∕m³。 8.空气储罐（2台） 8.1材质为优质碳钢。 8.2有效容积≥1.0立方米。 8.3工作压力为：1.0Mpa。 8.4符合国家压力容器安全技术监察规程。 9.氧气流量计（1台） 9.1 测量精度：±（1.5＋0.5FS）。 9.2 LCD显示屏，能同时显示瞬时流量和累计流量。 9.3 4-20mA及R485信号输出。 9.4 流程范围：0-600L∕min。 9.5工作压力：0-1Mpa。 9.6 使用寿命：≥10年。 10.氧气浓度分析仪（1台） 10.1测量精度：≤±1.5%FS。 10.2重复性：≤±1.0%FS。 10.3测量范围：10％-98.00％。 10.4 4-20mA信号输出，离子流测量原理。 10.5响应时间：≤30S。 10.6所有控制和调整均在控制面板上进行，具有氧气低浓度报警功能，其使用寿命≥10年。 11.压力传感器（1台） 11.1 测量范围：0-1Mpa。 11.2 电源电压：0-36VDC。 11.3 输出信号：0-24mA。 11.4 介质温度：-10-80℃。 11.5 精度等级：0.5％。 11.6 外壳材质：L316不锈钢。 12.氧气储罐（1台） 12.1材质为优质碳钢。 12.2有效容积≥2.0立方米。 12.3工作压力为0.8Mpa。 12.4 符合国家压力容器安全技术监察规程。 13.自动控制系统（一套） 13.1当氧气用气量超过单台额定生产量时，备用机组可自动投入运行，且两台机组之间具有运行24小时自动切换运行功能。 13.2采用PLC可编程自动控制方式，操作面板为彩色触摸屏，进行医用中心制氧系统自动控制运行。 13.3具有参数可设置及运行参数保存功能。 13.4具有压力、瞬时流量及累计流量、氧气浓度显示功能。 13.5具有故障预警提示及报警功能。 13.6具有故障解除后自动启动功能。 13.7具有管理权限设置功能，保证管理上安全性。 14.智能远程监控系统（1套） 14.1制氧系统运行数据实时网络传输。 14.2可以微机电脑系统实时监控制氧系统运行参数及状况。 14.3可以手机系统实时监控制氧系统运行参数及状况。 14.4 手机预警及报警提示功能。 15.制氧系统专用配电柜（1台） 15.1输出总功率≥30.0Kw，满足整套制氧系统用电需求。 15.2输出电压380V。 16.管路系统（一套） 16.1制氧系统各配套设备的连接采用304卫生级不锈钢管道。 16.2制氧系统各配套设备的连接阀门采用304不锈钢阀门。 | 2 | 套 | 619100 |
| 18 | 医用中心吸引系统 | 1.水环式负压吸引主机（1套） 1.1 名称：水环式真空负压机组； 1.2 真空泵功率：≤4KW*2 1.3 运行控制方式：全自动控制+手动控制； 1.4 报警方式：自动声光报警； 1.5 工作压力：-0.08-0Mpa可调； 1.6 配置两台真空泵，可单台工作、同时工作、交替工作； 1.7 真空罐容积：≥1.5m³ 1.8 气量：≥165*2m³ 1.9 排气口浮游菌数量≤350cfu/m³。【提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的完整有效的检验（检测）报告扫描件或复印件】 2.真空罐（1个） 2.1 真空罐容积：≥1.5m³ 3.消毒装置（1个） 3.1 处理流量：≥300m³/h； 3.2 采用热力高温、紫外线模块、臭氧模块这 3 种灭菌装置综合在一起即时杀灭，能即时、有效杀灭排气系统中的细菌、病菌、真菌及空气中常见的致病菌，杀灭率达99.99%及以上； 3.3 在加热模块和开启紫外线和臭氧模块大于等于8min后，金黄色葡萄球菌的杀菌率＞99.99%，大肠杆菌的杀菌率＞99.99%，枯草杆菌黑色变种芽孢的杀菌率＞99.99%。 4.吸引主管（50米） 4.1不锈钢Φ57×3mm 5.吸引水平管（312米） 5.1不锈钢Φ32×2mm 6.吸引支管（706米） 6.1脱脂紫铜Φ10×0.8mm 7.吸引楼层阀（10个） 7.1规格：Φ32 8.吸引总阀（1个） 8.1规格：Φ57 9.吸引终端（135套） 9.1 医用负压气源终端； 9.2 100%气密性试验； 9.3 工作压力：-0.8MPa； 9.4 主体材质：铜接件； 9.5 压圈材质：铝合金。 9.6 采用ISO32颜色标准识别气体。 9.7 采用不同插口形状以区分不同气体，防止误插。 9.8 插拔3万次以上无故障。 9.9 要求：阀门脱脂/阀门安装/阀门气压试验/阀门泄漏试验/阀门空气吹扫。 10.吸引装饰盖（135套） 10.1终端配套 11.球头帽（135套） 11.1 10YC 12.管道接驳配件（1宗） 12.1三通、弯头 13.管道支架（15个） 13.1 规格30×30 14.面板开孔（270个） 14.1开关插座呼叫终端孔 15.吸引管道气密性、吹扫/脱脂（1箱） 15.1现场制作 | 1 | 套 | 159600 |

| 商务要求： |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整体免费质保期不少于1年，质保期内故障时间顺延质保期（“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 二、交付使用期及地点： 1、交付使用期：自签订合同之日起30个日历日内必须到货并全部安装调试合格交付使用； 2、交货地点：采购人指定地点。 三、售后服务要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）： 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、免费技术培训：免费为采购人设备操作人员提供相关技术的培训，实现参加培训人员能够熟练掌握投标产品的使用和日常管理、维护。 3、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |
| 核心产品 | 第 17项产品“供制氧系统（供氧系统+制氧系统）”为核心产品。 |
| 付款方式 | 本项目无预付款，自货物验收合格之日起1年内一次性支付全部合同价款。 |
| 质量标准 | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收要求及方式 | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照招标文件要求和投标文件承诺进行验收。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 3、现场验收。 |
| 其他要求 | 1、投标报价包括：采购范围内货物的价格（包括货款、杂配件、安装调试费）、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 2、所投产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 3、中标供应商供货时，必须提供所投产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页，并加盖投标人公章，如投标文件技术规格偏离表中承诺的参数及尺寸与产品彩页不一致时，以后者为准；采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责。 4、中标供应商于投标文件中对所本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供操作手册、产品彩页等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，应通过采购人及主管部门组织的验收工作，以符合项目批准建设要求，采购人及主管部门现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 |
| 注意事项 | 1、本项目政府采购预算金额为人民币（大写）贰佰玖拾万零伍仟叁佰元整（￥2905300.00），投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 注：以上标注“★”项的属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。 |

一、评标原则

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务能力、政策功能（节能、环保等）等内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、初步评审

（一）采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（二）评标委员会依据招标文件的规定，审查投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（三）资格性及符合性审查内容：

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格 |  |
|  |  | 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件 | 投标文件提供的资料符合招标文件要求 |
|  |  | 投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供） | 投标文件提供的资料符合招标文件要求 |
|  |  | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（自然人除外） | 投标文件提供的资料符合招标文件要求 |
|  |  | 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 | 投标文件已按招标文件要求进行声明 |
|  |  | 投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件 | 投标文件提供的资料符合招标文件要求 |
|  |  | 本项目特定资格要求需提供的证明文件：投标人完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》复印件（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外） | 投标文件提供的资料符合招标文件要求 |
|  |  | 投标人企业股东及出资信息（由采购人或者采购代理机构进行查询） | 投标人不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”情形 |
| 2 | 符合性审查 | 合格标准：有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格 |  |
|  |  | 投标文件有效性 | 投标文件已按招标文件要求书写及签字（或个人CA签章）、盖公章（或CA签章） |
|  |  | 投标文件完整性 | 投标文件已按招标文件要求编制 |
|  |  | 投标报价 | 只能有一个有效报价，且报价未超过采购预算金额 |
|  |  | 实质性响应情况 | 不存在其他未响应招标文件实质性要求的情况 |

三、详细评审

（一）投标人通过了资格性及符合性审查后，才能进入详细评审程序。进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分…………………………………………………………………………………………满分50分

（1）本项目非专门面向中小微企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定：

对投标人所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- （3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且进入评标的最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价

投标人价格分 =                                    　×50分

投标人评标报价

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.技术分………………………………………………………………………………………满分27分

（1）基本分（满分9分）：满足投标文件全部实质性要求的得基本分9分。

（2）技术性能分（满分18分）

如标注“★”的技术参数有负偏离，其投标作否决投标处理。一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有负偏离的得分如下：

一档（0分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有6项或6项以上负偏离得0分。

二档（3分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有5项负偏离得3分。

三档（6分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有4项负偏离得6分。

四档（9分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有3项负偏离得9分。

五档（12分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有2项负偏离得12分。

六档（15分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）有1项负偏离得15分。

七档（18分）：一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）无负偏离得18分。

3.售后服务能力分……………………………………………………………………………满分21分

（1）售后服务方案分（满分12分）

由评委根据招标文件售后服务要求并结合各投标人提供的售后服务承诺书中的售后服务方案进行综合评定，确定各投标人所属的档次等级后，在等级内由各评委独立打分：

一档（0分）：未提供售后服务方案的。

二档（4分）：售后服务方案基本按照招标文件的要求进行响应，基本满足招标文件要求。

三档（8分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，满足招标文件要求。

四档（12分）：售后服务方案细致、全面，合理可行，满足并且优于招标文件的要求。

- （2）培训方案分（满分9分）

由评委根据招标文件售后服务要求并结合各投标人提供的售后服务承诺书中的培训方案进行综合评定，确定各投标人所属的档次等级后，在等级内由各评委独立打分：

一档（0分）：未提供培训方案的。

二档（3分）：培训方案基本按照招标文件的要求进行响应，基本满足招标文件要求。

三档（6分）：培训方案能按照招标文件的要求进行响应，满足招标文件要求。

四档（9分）：培训方案细致、全面，合理可行，满足并且优于招标文件的要求。

4. 政策功能分（节能、环保等）……………………………………………………………满分2分

（1）节能产品分（满分1分）

投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品的，每项产品得0.2分，最多得1分【以有效的节能产品认证证书扫描件（或复印件）为准，需加盖投标人公章【公章(CA签章)/自然人签字（个人CA签章）】】。

- （2）环境标志产品分（满分1分）

- 投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内优先采购产品的，每项产品得0.2分，最多得1分【以有效的环境标志产品认证证书扫描件（或复印件）为准，需加盖投标人公章【公章(CA签章)/自然人签字（个人CA签章）】】。

- 5.综合得分＝1+2+3+4

四、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、售后服务能力得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、

地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　7　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点 。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

本项目无预付款，自货物验收合格之日起1年内一次性支付全部合同价款。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额　5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  知识产权

1.甲方为实施项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2.乙方为实施项目所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施项目的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3.合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。

4.乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

第十三条  保密

1.合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

2.除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

3.一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向荔浦市仲裁委员会申请仲裁或向荔浦市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经荔浦市财政部门审批，并签订书面补充协议报荔浦市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十八条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送荔浦市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

- 日    期：                                  日    期：

- 目录

（注：投标人自行编写页码）

- 一、投标报价表

- 二、资格证明文件

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

5.标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（必须提供）

6.本项目特定资格要求需提供的证明文件：投标人完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》复印件（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）

7其他资格性响应证明材料复印件（如有，请提供）

- 三、商务文件

- 1.商务响应表（必须提供）

- 2.投标人2020年1月1日以来具有类似项目业绩的相关证明材料（如有，请提供）

3.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

4.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

5.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

6.中小企业声明函（如有，请提供）

7.监狱企业的证明文件（如有，请提供）

8.残疾人福利性单位声明函（如有，请提供）

- 四、技术文件

1.技术规格偏离表（必须提供）

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：

- ①“货物采购需求”中标注“★”号的技术参数要求提供的有效证明材料（必须提供）

- ②所投本项目产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）和产品生产厂家《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）复印件（属于二类医疗设备医疗器械产品的必须提供）

- 3.投标人的售后服务承诺书（必须提供）

- 4.项目实施人员一览表（如有，请提供）

- 5.投标人可结合本项目视自身情况自行提交其他相关证明材料（如有，请提供）

- 一、投标报价表

- 投标报价表（格式）

致：广西达华工程造价咨询有限责任公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 投标人【公章(CA签章)，自然人除外】：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章【属自然人的应在签名处加盖食指指印（或个人CA签章）】：

投标日期：

注：

1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章(CA签章)【属自然人的须逐页签字（或个人CA签章）】。

2.如提供的全部或部分产品属于节能产品或环境标志产品，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件【加盖供应商CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印（或个人CA签章）】，以便评标委员会作为优先采购或评审的依据。

- 二、资格证明文件（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前90日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

- 授权委托书（格式一）

- 致：广西达华工程造价咨询有限责任公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人【公章（CA签章）】：

- 法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　        年      月     日

- 附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件。

- 授权委托书（格式二）

- 致：广西达华工程造价咨询有限责任公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印（或个人CA签章）：                 年      月     日

- 附：委托代理人身份证正反面复印件及县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件。

3. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

附件：

- 声   明

- 致：广西达华工程造价咨询有限责任公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 投标人【公章(CA签章)，自然人除外】：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章【属自然人的应在签名处加盖食指指印（或个人CA签章）】：

日          期：

5.投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；

6.本项目特定资格要求需提供的证明文件：投标人完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》复印件（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）；

7.其他资格性响应证明材料复印件（如有，请提供）。

- 三、商务文件

1.商务响应表（必须提供）；

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 |  | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

- 投标人【公章(CA签章)，自然人除外】：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章【属自然人的应在签名处加盖食指指印（或个人CA签章）】：

日          期：

注：

1.投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章(CA签章)【属自然人的须逐页签字（或个人CA签章）】。

2.投标人2020年1月1日以来具有类似项目业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、签订合同时间或中标（成交）通知书时间等内容】（如有，请提供）；

3.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

4.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

5.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

6.中小企业声明函（如属于中小型、微型企业的，应当提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责）（如有，请提供）；

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的      （项目名称）      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称【盖章（CA签章）】：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213 号）执行。

7.监狱企业的证明文件【如为监狱企业的，提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

8.残疾人福利性单位声明函（如属符合条件的残疾人福利性单位的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责）（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称【盖章（CA签章）】：

日  期：

四、技术文件

1.技术规格偏离表（必须提供）；

- 技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

- 投标人【公章(CA签章)，自然人除外】：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章【属自然人的应在签名处加盖食指指印（或个人CA签章）】：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章(CA签章)【属自然人的须逐页签字（或个人CA签章）】。

- 2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：

①“货物采购需求”中标注“★”号的技术参数要求提供的有效证明材料（必须提供）

②所投本项目产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）和产品生产厂家《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）复印件（属于二类医疗设备医疗器械产品的必须提供）

3.投标人的售后服务承诺书【包括但不限于：售后服务方案、培训方案等】（必须提供）；

- 售后服务承诺书（格式）

- 【注：由投标人根据招标文件的货物采购需求及评标办法结合自身实际情况编写，格式自拟】

- 投标人【公章(CA签章)，自然人除外】：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章【属自然人的应在签名处加盖食指指印（或个人CA签章）】：

日          期：

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- 项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人【公章(CA签章)，自然人除外】：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章【属自然人的应在签名处加盖食指指印（或个人CA签章）】：

日          期：

5.投标人可结合本项目视自身情况自行提交其他相关证明材料（如有，请提供）。

- 附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：                       联系电话：

授权代表：                      联系电话：

地址：                                                      邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（或盖章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：                       联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（或盖章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。