北 海 市 银 海 区 政 府 采 购 中 心

竞争性谈判文件

项目名称：电解质分析仪、尿液分析仪、生物安全柜等医疗设备

项目编号：J-YHZC013-20201202

采购计划编号:2020-11-YH02

采购单位：北海市银海区银滩镇中心卫生院

集中采购机构:北海市银海区政府采购中心

2020年12月2日

目  录

第一章  竞争性谈判公告……………………………………………………2

第二章  采购需求……………………………………………………………6

第三章  谈判供应商须知……………………………………………………13

第四章  竞争性谈判响应文件格式…………………………………………23

第五章  合同主要条款………………………………………………………38

第六章  评定标准……………………………………………………………46

第一章  竞争性谈判公告

# 北海市银海区银滩镇中心卫生院医疗设备竞争性谈判采购公告

项目概况

电解质分析仪、尿液分析仪、生物安全柜等医疗设备采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行获取采购文件，并于2020年12月8日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：J-YHZC013-20201202

采购计划编号：2020-11-YH02

项目名称：电解质分析仪、尿液分析仪、生物安全柜等医疗设备

采购方式：竞争性谈判

预算金额：199750.00 元

采购需求：培养箱1个、电解质分析仪1台、尿液分析仪1台、半身心肺复苏模具1个、高级移动显示自动电脑心肺复苏标准化模拟病人（新款）1个、病人监护仪1台、手术照明灯1台、生物安全柜1个，详见《竞争性谈判文件》。

合同履行期限：自签订合同之日起5个工作日内交付使用

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，经营范围满足本项目采购服务内容的供应商。

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

## 3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（3）具有有效的医疗器械生产或经营许可证。

三、获取采购文件

## 时间：2020年12月2日至2020年12月8日15时30分（北京时间）。
    地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），不经平台获取本项目采购文件的，我中心将拒收响应文件。
    方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名。（注：进入平台主页后，点击右上角“商家支持”-“入驻中心”进行注册；入驻类型请选择“区划”，具体入驻地区选择“北海市本级”；注册资料请提交至北海市政府采购中心审核）。
    供应商入驻具体操作方式可在入驻中心界面右上方点击“商家注册”后查看《入驻指南》；如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。
    售价：免费获取。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年12月8日15时30分（北京时间）

## 地点：北海市公共资源交易中心开标室(北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼)

谈判响应文件必须以密封形式在截止时间前递交，逾期不受理；由供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人参加。

## 五、开启

时间：2020年12月8日15时30分（北京时间）

地点：北海市公共资源交易中心评标室(北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼)

六、谈判

时间：2020年12月8日15时30分截标后为与谈判供应商谈判时间，具体时间由北海市银海区政府采购中心另行通知。

地点：北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心评标室。

参加谈判的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件【法定代表人（负责人）凭资格证书和身份证或委托代理人凭法人（负责人）授权委托书和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

## 七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.本项目不收取谈判保证金。

- 2.谈判文件逾期递交或未密封将予以拒收。供应商可以派授权代表出席开标会议。授权代表凭法定代表人（负责人）授权委托书原件参加开标会，无授权人员将予以拒绝

- 3.本项目需要落实的政府采购政策

- (1)强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

- (2)鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

- (3)扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

- 4.网上公告媒体查询:广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：北海市银海区银滩镇中心卫生院

地    址：北海市银海区文卫路与中环东路交叉路口向南约50米

联 系 人：韩璋成

## 联系电话：13877935998

## 2.采购代理机构信息

名    称：北海市银海区政府采购中心

地　　址：北海市新世纪大道银海区政府701室

联系方式：0779-3228426

## 3.项目联系方式

项目联系人：张夏莹

电　　 话：0779-3228426

十、政府采购监督管理部门联系方式

政府采购监督管理部门：北海市银海区财政局

联系电话：0779-3220087

北海市银海区政府采购中心

2020年12月2日

# 第二章  采购需求

## 采购需求一览表

说明：

一、下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商在报价表中将其标配参数详细列明。

三、谈判时如果发现下表中“技术参数及性能（配置）要求”中含有某一品牌特有的技术参数或限制要求，谈判小组有权将其不作为实质性要求的技术参数。

四、按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），谈判产品必须满足文件的相关规定。谈判时必须提供产品属于强制节能产品的证明，以提供谈判产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准。

五、谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

六、本项目的预算价为199750.00元。高于上述预算控制价的报价将视为无效报价。

七、标注“★”的参数及要求必须满足，否则谈判无效。

八、本项目核心产品为：电解质分析仪

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培养箱 | 个 | 1 | 类型:触摸屏公称 容积（L）:160 额定功率（W）:495 温度控制方式:PT100 温度控制范围:Rt+5--85℃ 温度波动（℃）:±0.5（@37） 温度均匀性（℃）:±1（@37） 环境温度（℃）:5-30，建议 25±2 适用范围 本系列产品可供科研、大专院校、生物、农业等单位的实验室、化验室做储藏菌种、生物培养等科研使用。 产品特点 1、精密的结构设计 巧妙的一体化结构设计避免破坏不锈钢内胆整体和谐性，大大的提高了产品品质。 独特风道的设计，使温度更加均匀。 防滑脱隔板设计，避免了抽拉隔板时，样本脱落。 2、精确的温度控制 内腔各面采用铝箔包裹，优质保温棉填充内胆与隔板空隙，升温快，保温效果好，使温度更加均匀性。 温度传感器，采用专用的温度采集技术，超快响应、抗干扰能力强，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。 3、无菌性 可选配紫外线杀菌，使其灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，从而更有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，防止细胞培养期间的污染。 内胆均为优质拉丝不锈钢制成，半圆式四角设计，减少不必要的内表面面积，从而减少细菌藏身的可能，更快速和有效底清洁和灭菌。 4、安全保护 对人员的保护——配置漏电流、过电压保护器。 对样品的保护——具有超温报警，箱内温度超出设置温度 1℃将启动报警。 对仪器的保护——增加温控开关，当温度过高时，开关断开，防止温度过高对仪器产生损害。 |
| 2 | 电解质分析仪（核心产品） | 台 | 1 | 1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH、TCO2、AG 2.适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液； 3.★测量技术：离子选择性电极 4.样品量: 60ul-150ul 5.测量速度：≤25秒 6.测量范围、分辨率： 测量范围 分辨率 K 0.5—20.0mmol/L 0.01mmol/L Na 15—200mmol/L 0.1mmol/L Cl 15—200mmol/L 0.1mmol/L Ca 0.1—6.0mmol/L 0.01mmol/L pH 4—9 0.01 TCO2 2.0—70.0mmol/L 0.1mmol/L 7.★七寸彩色超大高清晰触摸屏，人机互动式菜单，故障自动报警及排除，提高工作效率。 8.★具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有38个测试位（包括5个急诊位），每批测试只需按下“开始”键，仪器即自动检测样品位置和数量。 9.任意切换中、英文操作和打印报告，满足不同客户需求。 10.储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果，并可扩展到50000个以上；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据长达五年。11.★进样一次，最多可同时测量出K、Na、Cl、iCa、NCa、TCa、pH 、Li、Mg、TCO2 、AG九项十一参数。 12.自动进样，自动定标，样品分析速度可调，从吸样到显示结果仅需25秒，内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口，方便、快捷。 13.知识产权：产品具有自主知识产权及专利技术。 14.强大的质控功能，可打印质控图及质控统计参数。 15.★配具有原试管，生化杯，子弹头切换功能的全自动加样装置 16.支持LIS联网系统，上传数据格式可选。 17.实时显示动态标本号码，备有RS-232通讯接口，RTC时钟管理。 18.仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用。 19.体系认证:产品具有ISO13485:2016质量体系认证及ISO9001:2015质量体系认证。 20.★试剂具有单独的注册证（包括尿液等样本稀释液）。 |
| 3 | 尿液分析仪 | 台 | 1 | 一、技术要求： 1、测定原理：反射光电比色法 2、光源系统：采用冷光源测定系统 3、测定速度：≥510条/h ★4、试纸项目选择：兼容10项、11项、13项、14项 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、微量白蛋白、肌酐、尿钙 6、工作方式：可选择单条测试或连续测试 7、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 8、仪器能准确感应尿试纸条的数量 9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 ★10、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% ★11、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% 12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 13、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 14、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 15、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 16、打印：内置热敏打印机打印测试结果 17、存储功能：≥9000个测量结果 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 19、电源：可在100V—240V下工作 |
| 4 | 半身心肺复苏模具 | 个 | 1 | 功能特点： 1、模拟标准气道开放 2、人工胸外按压，正确的按压深度(＞5cm)： 3、按压位置正确，黄灯亮； 4、按压强度正确，绿灯亮，并有正确蜂鸣音指示； 5、按压强度过大，红灯亮，并有报警蜂鸣音指示； 6、人工口对口呼吸（吹气）： 7、吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600m-1000ml≤） 8、操作频率：最新国际标准：至少100次/分。 9、操作方式：训练操作 10、电源：电池 |
| 5 | 高级移动显示自动电脑心肺复苏标准化模拟病人（新款） | 个 | 1 | 产品介绍 材料特点：模拟人的脸皮可保用三年，无须更换。面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 CPR模拟人功能： ★瞳孔采用液晶屏模拟显示，可模拟瞳孔的缩小、正常、散大状态；抢救状态下瞳孔散大，抢救成功后瞳孔缩小对光发射恢复。 ★模拟人上肢关节可自由活动。（腕关节和肘关节可屈伸、展收）模型肩关节可做屈伸及环转运动，可练习病人搬运。 ★新增按压胸廓回弹不足检测，并有语音提示用户。 模拟生命体征： 1）初始状态时；颈动脉无搏动，，模拟人瞳孔散大。 2）按压过程中；模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 3）抢救成功后；颈动脉自主搏动，模拟人瞳孔缩小，对光反射恢复。 可进行标准气道开放，气道打开后指示灯亮。 可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。 ★人工手位胸外按压时： 1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。 2、液晶计数及频率的显示；详细记录按压错误的具体原因（按压过大、按压过小、按压位置错误及按压频率的过快，过慢，正确的次数等）。 3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。 ★人工口对口呼吸(吹气)时： 1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；吹气进胃时，指示灯亮。 2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（吹气过大、吹气不足等）； 3、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。 ★按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）。 ★操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作。 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 1）方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 2）方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作，统计数据打钱成绩，自动评分系统。 3）方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、统计数据打印成绩。 CPR显示屏功能： 电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和并闭语音，可调节音量。 可设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：100-120次/分。 ★操作时间：以秒为单位计时。 ★检查瞳孔：缩小和散大对比。 电源状态：采用220V电源，经过稳定器稳压后输出电源12V。 打印机功能： 可选择操作结束后打印操作过程，成绩单打印可选择长打印（波形图成绩）或者短打印（数据成绩）。 成绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 |
| 6 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、 二、显示 1.屏幕尺寸：≥8.4英寸彩色显示屏，分辨率：≥800×600 2.支持同屏显示11道波形 3.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 6.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 7.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 三、数据存储、回顾 支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下： 1.90小时连续参数数据 2.至少≥68000组NIBP数据 3.至少≥4500组生理报警事件 4.至少≥4500组心律失常事件 5.90小时全息波形 6.具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 四、性能特点 1.支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 2.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 3.共模抑制比：弱滤波（诊断）>95dB，监护、强滤波（手术）>105dB 4.★ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 5.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 6.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 7.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 8.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 9.声光双重三级报警，同屏显示报警上下限 10.技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯（2个独立的报警指示灯） 11.即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用 12.内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 13.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等 |
| 7 | 手术照明灯 | 台 | 1 | 一、商务部分： 1、在省内设有固定的售后服务机构，配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。 ★2、提供相关质量管理体系认证及“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”。 二、性能要求： ★1、采用进口的LED冷光源作为手术照明。 2、交直流两用（选配）。 3、前后、左右可灵活转动180度。 4、流线型设计，外形美观大方。 三、技术规格： 照度lux ≥30000 显色指数 100≥Ra≥85 色温k 6700≥TC≥3000 左右倾 160° 前后倾 190° 升降距离 ≥600mm 输入功率VA 20±10％ 四、基本配置： 1、灯 头 ≥1套 2、平衡臂 ≥ 1套 3、立柱部分 ≥ 1套 4、底 盘 ≥1个 5、保险丝 ≥ 2个 |
| 8 | 生物安全柜 | 个 | 1 | 详细参数： 排风量:30%排风 高效过滤器的漏过比率:≤0.005% 风 速：流入气流平均风速：＞0.5m/s 下降气流平均风速：0.25-0.5 m/s 噪 音： ≤62dB(A) 振动半峰值： ≤3μm（rms） 光 照 度：≥1000LX 显 示 屏：液晶+遥控器 电 源：单项交流220V/50Hz 正常功耗:≥0.85kw 最大功耗:≥1.85kw（包括两个备用插座1000W） 重 量 :≥290Kg 工作区尺寸； ≥915x600x680mm 装置外形尺寸： ≥1080x790x2150mm 送风过滤器规格及数量： ≥910x500x35mmx① 排风过滤器规格及数量： ≥295x440x90mmx① 荧光灯/紫外灯规格及数量 ：≥20w×②/20w×① 适用人数:单人单面 用途： 生物安全柜在制药、医疗生物等领域都起到非常重要的作用。生物安全柜的基本功能是使工作人员及其工作环境免受生物细菌的危害，因为在微生物菌的环境下工作将会威胁到人的生命安全。 |
| - 交货（交付）时间：自签订合同之日起5个工作日内交付使用。 - 交货地点：北海市银海区银滩镇中心卫生院。 - 付款时间和方式：安装调试并验收合格后，七个工作日内支付合同总金额98%，留存合同总金额的2%作为质量保证金，待质保期满七个工作日内一次性付清余款。 - 质量要求： 达到或优于本采购项目要求的技术参数。保证设备是原装全新产品，安装后一个月内出现质量问题，成交供应商负责退货或更换新机。 五、保修和服务要求： 1、按国家有关产品规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥壹年，设备终身维护，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期内所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备正常运行要求。 3、质保期内每年免费提供4次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供使用单位及成交供应商签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。⑴免费送货上门、免费安装调试；⑵设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修，48小时未解决问题，将提供备用机（或备用零部件）不影响医院正常使用；⑶提供专业化技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；⑷定期回访以及对设备维修；⑸.免费软件升级，提供终身维护。 - 5、本项目货物不接受进口产品（及通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的做无效谈判处理。 |  |  |  |  |

注：在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

# 第三章 谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：电解质分析仪、尿液分析仪、生物安全柜等医疗设备 项目编号：J-YHZC013-20201202 采购计划编号：2020-11-YH02 采购预算：199750.00 元 |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2.对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.具有有效的医疗器械生产或经营许可证。 4.本项目不接受联合体谈判。 |
| 3 | 7.4 | 谈判报价：谈判供应商可就《采购项目需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。（谈判报价指服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和）。 |
| 4 | 8.2 | 谈判文件份数：正本一份，副本二份，共三份。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年12月8日15 时30分整。 地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室。 |
| 6 | 9.2 | 谈判有效期：响应文件递交截止日期后 60 天内有效 |
| 7 | 11.0 | 保证金（人民币）：本项目不收取谈判保证金。 |
| 8 | 12.1 | 谈判时间:2020年12月8日15时30分提交响应文件截止后（具体时间由北海市政府采购中心另行通知）。 谈判地点: 北海市公共资源交易中心(北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼) |
| 9 | 12.6 | 评定成交方法：最低评标价法（详细见第六章） |

供　应　商　须 知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：电解质分析仪、尿液分析仪、生物安全柜等医疗设备

1.2项目编号：J-YHZC013-20201202     采购计划编号：2020-11-YH02

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：北海市银海区银滩镇中心卫生院 。

2.2“采购代理机构”是指：北海市银海区政府采购中心（以下简称采购中心）。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1谈判供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条【（一）具有独立承当民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。】所规定的条件，国内注册，具有有效的医疗器械生产或经营许可证，经营范围满足本项目采购服务内容的供应商。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4本项目不接受联合体谈判。

注：特别说明：

▲1.谈判供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人(负责人)所拥有。谈判响应供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人(负责人)员工（或必须为本法人(负责人)或控股公司正式员工）。

▲2.谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.谈判供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料,其谈判或成交无效，并报监管部门查处。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见2020年12月2日广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网上发布变更公告。

二.竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。对谈判文件提出的要求作出实质性响应（对谈判文件作出响应是指谈判供应商必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应）。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

▲（1）报价表（附件2）（必须提供）；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

▲（1）谈判书（附件1）（必须提供）；

▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件3）（必须提供）；

▲（3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第四章）；法定代表人（负责人）参加谈判时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第四章）；

▲（4）有效的营业执照等证明文件复印件

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件复印件 （必须提供，原件备查）；

▲（5) 承诺函（附件12）（必须提供）；

▲（6）谈判供应商2020年9月（含9月）以来有依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟，必须提供），无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

▲（7）谈判供应商2020年9月（含9月）以来至响应文件递交截止之日前有依法缴纳社保费的证明材料（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供），无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，必须提供）；

▲（8）产品质量保证书（附件8）（必须提供）；

▲（9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式见第四章，必须提供）

▲（10）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）（格式自拟，必须提供）；

▲（11）采购需求中要求必须提供的材料等（必须提供）；

- 财务状况报告或银行准信证明；

- ▲（13）有效的医疗器械生产或经营许可证复印件（必须提供，原件备查）；

- 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）；

（15）中小企业声明函（附件10）；

（16）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

（17）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

（18）产品获奖证书；

（19）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

（20）质量保证措施；

（21）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

（22）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三.报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务及售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。

四.竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、所竞分标号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本两份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封，在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】（竞争性谈判响应文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格）。

文件袋外层封面上应写明：

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）谈判供应商名称：

（4）（截标时才能启封）

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于谈判文件中规定的时间前递交到北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后 60 天内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件提交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

11.本项目不收取谈判保证金。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

五.谈判程序及评定标准

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮谈判

谈判时间及地点: 2020年12月8日15时30分提交响应文件截止后为与谈判人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：北海市公共资源交易中心开标室(北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼)。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本中心对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对谈判文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容进行统一变动，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人(负责人)授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。本中心对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

12.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（最终报价前的每轮谈判报价原则上都要比上一轮谈判报价低）。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为：最低评标价法。（质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商）。

六、无效谈判及废止条款

13.1无效谈判条款

谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

（1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

（3）关联供应商参加同一合同项或分标下政府采购活动的：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，参加同一合同项或分标下的政府采购活动的。

②生产厂商授权给供应商后自己又参加同一合同项或分标下的政府采购活动的。

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

13.2 相互串通无效条款

供应商有以下情形之一的，视为相互串通，谈判响应文件作无效处理：

（1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的;

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜;

（3）不同的供应商的谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或最终报价呈规律性差异;

（5）不同供应商的谈判响应文件相互混装;

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.3未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.4废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

七、恶意串通情形和处理

供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其谈判响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改谈判响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等谈判响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加谈判；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

八、确定成交供应商办法

14.1 根据以下原则确定成交供应商：

14.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

- 成交公告

15.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在、广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：北海市银海区政府采购中心      0779-3228426。

投诉联系部门及电话为：北海市银海区财政局      0779-3220087。

十、 质量保证金

留存合同总金额的2%作为质量保证金，待质保期满后七个工作日内一次性付清余款。

十一、签订合同

16.1成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格，否则，按成交供应商违约处理，本中心将没收成交供应商的全部保证金。

16.2成交供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新采购。成交供应商放弃成交项目，拒绝与采购人签订合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

16.3采购人应当自成交通知书发出之日起7日内，按照谈判文件和成交供应商谈判响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交供应商谈判响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

16.4政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起1个工作日内，采购人应将政府采购合同送银海区政府采购中心备案，并完成合同公告。

16.5采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

16.6采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他谈判供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的谈判供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

16.7采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、补充合同

17.政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

十三、合同公告

18.采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十四、适用法律

19. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

20.1采购代理服务费

北海市银海区政府采购中心代理政府采购业务不收取采购代理服务费。

20.2解释权

本竞争性谈判文件解释权属银海区政府采购中心。

20.3 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：北海市银海区政府采购中心

地址：北海市新世纪大道银海区政府大院701室

邮政编码：536000

电话：0779-3228426

联系人:张夏莹

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

（一） 竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

（二） 竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件1

谈 判 书

北海市银海区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本两份。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行咨询、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、谈判供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

5.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                          账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件2

报价表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件3

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商务部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |
| - 技术部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字:

年     月     日

附件4

法定代表人(负责人)授权委托书

北海市银海区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

注：法定代表人(负责人)作为代理人的仍须填写此委托书。

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我公司              的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

附件5

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：北海市银海区政府采购中心

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

谈判供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（签字，盖姓名章无效）：

日期：

注：  
    采购人或者本中心将通过“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，并将供应商信用查询记录书面递交给谈判小组进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

附件6

技术文件

（货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料的等情况，货物制造、检验、验收执行的标准，质量保证措施，使用保养说明书、图纸等技术资料，相关技术文件、技术方案等）

附件7

售后服务承诺书

【由谈判供应商按《项目需求》售后服务要求自行填写，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）】

附件8

产品质量保证书

致北海市银海区政府采购中心 ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的                项目（编号：                ），一旦成交，我方保证按照谈判文件和谈判响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期

附件9

谈判供应商的资格证明文件

# （注：按照谈判供应商须知5.6商务技术文件要求提供，其中必须提供的资料，谈判供应商必须全部提供，否则谈判无效）。

附件10

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

说明：参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

附件11

残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件12

承诺函

北海市银海区政府采购中心：

我方作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目谈判文件第二章的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次谈判采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、谈判响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次谈判采购活动，我方完全同意谈判文件第二章关于“谈判费用”、“质量（履约）保证金”等实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在谈判报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

谈判供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

# 第五章  合同主要条款

# 北海市银海区政府采购合同

合同名称：电解质分析仪、尿液分析仪、

生物安全柜等医疗设备供货合同

合同编号：          2020-013

采购人（甲方） 北海市银海区银滩镇中心卫生院

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

北海市银海区政府采购合同

合同编号： 2020-013

采购人（甲方）北海市银海区银滩镇中心卫生院                采 购 计 划 编号 ：2020-11-YH02

供 应 商（乙方）

项目名称和项目编号 电解质分析仪、尿液分析仪、生物安全柜等医疗设备（项目编号：J-YHZC013-20201202）

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照电解质分析仪、尿液分析仪、生物安全柜等医疗设备（项目编号：J-YHZC013-20201202）, 采购计划编号：2020-11-YH02）竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间： 自签订合同之日起5个工作日内交付使用 、地点：                          。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、采购人手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质：                       。

2.付款方式： 安装调试并验收合格后，七个工作日内支付合同总金额98%，留存合同总金额的2%作为质量保证金，待质保期满七个工作日内一次性付清余款 。

3.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的贷款金融机构还款账号，如需要变更还款账号，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

第九条、质量保证金

留存合同总金额的2%作为质量保证金，待质保期满七个工作日内一次性付清余款。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经北海市银海区财政局审批，并签书面补充协议报北海市银海区财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判记录；

4.成交通知书；

5.甲、乙双方商定的补充协议。

第二十一条　本合同一式肆份，具有同等法律效力，北海市银海区政府采购中心一份，甲方执二份，乙方执一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起1个工作日内，采购人或供应商须将政府采购合同送银海区政府采购中心备案，并完成合同公告。

合同签订之日起7个工作日内，采购人应在政府采购计划管理系统录入合同进行备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

# 评定标准

一、评审原则

1.谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

2.评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1. 竞争性谈判的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）。

2.竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

三、成交候选人推荐原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。