广西新凯林管理咨询有限公司

Guangxi Xinkailin Management Consulting Co.,Ltd.

竞争性谈判采购文件

（货物类）

项目名称：平阳社区卫生服务中心医疗设备

项目编号：BHZC2020-J1-0060-XKL

采购单位：北海市银海区卫生健康局

广西新凯林管理咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	5

第三章  项目采购需求	16

第四章  竞争性谈判响应文件格式	34

第五章  合同格式	50

第六章  评定标准	58

- 第一章  竞争性谈判公告

广西新凯林管理咨询有限公司关于平阳社区卫生服务中心医疗设备（项目编号：BHZC2020-J1-0060-XKL）的竞争性谈判采购公告

项目概况

平阳社区卫生服务中心医疗设备 采购项目的潜在供应商应登陆政采云平台（www.zcygov.cn）自行免费获取招标文件，并于2020年11月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：BHZC2020-J1-0060-XKL                  【采购计划备案编号：2020-11-H0430】

项目名称：平阳社区卫生服务中心医疗设备

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额（人民币）：壹佰陆拾万零叁仟玖佰伍拾柒元整（￥1,603,957.00）

采购需求：拟对平阳社区卫生服务中心医疗设备采购，如需进一步了解，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：签订合同后7个日历天内。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1．具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，且承诺履行谈判文件的各项规定，国内注册生产或经营本次采购货物的供应商；

2.具备承诺履行招标文件的各项规定，经营或生产本次采购货物的谈判供应商均可参加；

3.供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或经具有独立法人资格的机构授权的分支机构，能独立承担民事责任，若供应商为代理商应具有相应有效的《医疗器械经营企业许可证》(或产品所属类别医疗器械经营备案凭证)，若供应商为生产厂家应具有相应有效的《医疗器械生产企业许可证》(或产品所属类别医疗器械生产备案凭证)；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件的供应商，不得参与采购活动。

三、获取采购文件：

时间：公告发布之日起至2020年11月19日，每天上午8:30-12:00；下午15:30-18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交：

截止时间：2020年11月20日09时30分（北京时间）

地点：广西新凯林管理咨询有限公司（北海市四川路888号金海财富中心银海区高端服务业集聚区A区4层403、404号）。

五、开启时间：2020年11月20日09时30分截标后（北京时间）

地点：广西新凯林管理咨询有限公司（北海市四川路888号金海财富中心银海区高端服务业集聚区A区4层403、404号）。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

（一）本项目不收取谈判保证金。

（二）本项目需要落实的政府采购政策：

1.强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2.鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

3.扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

（三）参加开标会的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件【法定代表人（负责人）凭资格证书和身份证或委托代理人凭法人（负责人）授权委托书和身份证】，无授权人员将予以拒绝。

（四）公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：北海市银海区卫生健康局

地    址：北海市银海区

联系方式：13877937338  黄瑞仁

2.采购代理机构信息

名    称：广西新凯林管理咨询有限公司

地　　址：北海市四川路888号金海财富中心银海区高端服务业集聚区A区4层403、404号

联系方式：0779-3213023

3.项目联系方式

项目联系人：黎 工

电　　 话：0779-3213023

广西新凯林管理咨询有限公司

2020年11月16日

- 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：平阳社区卫生服务中心医疗设备 项目编号：BHZC2020-J1-0060-XKL |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1．具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，且承诺履行谈判文件的各项规定，国内注册生产或经营本次采购货物的供应商； 2.具备承诺履行招标文件的各项规定，经营或生产本次采购货物的谈判供应商均可参加； 3.供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或经具有独立法人资格的机构授权的分支机构，能独立承担民事责任，若供应商为代理商应具有相应有效的《医疗器械经营企业许可证》(或产品所属类别医疗器械经营备案凭证)，若供应商为生产厂家应具有相应有效的《医疗器械生产企业许可证》(或产品所属类别医疗器械生产备案凭证)； 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件的供应商，不得参与采购活动。 |
| 3 | 7.4 | 报价：谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。（谈判报价指服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和）。 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本一份，副本三份。（电子档U盘形式1份） |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年11月20日09时30分整。 地址：广西新凯林管理咨询有限公司（北海市四川路888号金海财富中心银海区高端服务业集聚区A区4层403、404号）开标室。 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
| 7 | 11.1 | 谈判时间：2020年11月20日09时30分整截标后（具体时间由广西新凯林管理咨询有限公司另行通知） 谈判地点：截标时另行通知。 |
| 8 | 11.6 | 评审方法：最低评标价法（详细见第六章）。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：平阳社区卫生服务中心医疗设备

项目编号：BHZC2020-J1-0060-XKL

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：北海市银海区卫生健康局 。

2.2“采购代理机构”是指：广西新凯林管理咨询有限公司(以下简称“本代理机构”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人机构（负责人）。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“谈判保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》第十四条、第二十条、第五十四条的规定，谈判保证金，是政府采购竞争性谈判采购项目的谈判供应商，依照竞争性谈判文件的规定，向采购人或采购代理机构交纳一笔款项，以这笔款项担保竞争性谈判供应商在谈判活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还谈判保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，采购人或采购代理机构应当退还谈判保证金。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1谈判供应商资格：

3.1.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，且承诺履行谈判文件的各项规定，国内注册生产或经营本次采购货物的供应商；

3.1.2 具备承诺履行招标文件的各项规定，经营或生产本次采购货物的谈判供应商均可参加；

3.1.3 供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或经具有独立法人资格的机构授权的分支机构，能独立承担民事责任，若供应商为代理商应具有相应有效的《医疗器械经营企业许可证》(或产品所属类别医疗器械经营备案凭证)，若供应商为生产厂家应具有相应有效的《医疗器械生产企业许可证》(或产品所属类别医疗器械生产备案凭证)；

3.1.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件的供应商，不得参与采购活动。

注：特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项或分标下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的为有效谈判供应商，最终报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他供应商谈判无效。

非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在谈判文件中载明。

多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，谈判小组按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲（2）谈判响应供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。谈判响应供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人（负责人）或控股公司正式员工）。

▲（3）谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）谈判响应供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料,其谈判或成交无效，并报监管部门查处。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见2020年11月16日中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知本代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。本代理机构将以书面形式予以答复。

4.3.3本代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

4.3.4本代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本代理机构至少在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布变更公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。对谈判文件提出的要求作出实质性响应（对谈判文件作出响应是指谈判供应商必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应）。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

▲1）报价表（附件2）（必须提供）；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

▲1）谈判书（附件1）（必须提供）；

▲2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件3）（必须提供）；

▲3）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第四章），法定代表人（负责人）参加谈判时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第四章）。

▲4）谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件复印件 （必须提供，原件备查）；

▲5）若供应商为代理商应具有相应有效的《医疗器械经营企业许可证》(或产品所属类别医疗器械经营备案凭证)，若供应商为生产厂家应具有相应有效的《医疗器械生产企业许可证》(或产品所属类别医疗器械生产备案凭证)（必须提供，原件备查）；

▲6）谈判声明书（附件13）（必须提供）；

▲7）供应商股东信息承诺函（附件14）；（必须提供）

▲8）谈判供应商投标文件递交截止之日前半年内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟，必须提供），无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查，必须提供）；

▲9）谈判供应商投标文件递交截止之日前半年内任意一个月的社保缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟，必须提供），无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查，必须提供）；

▲10）产品质量保证书（附件9）（必须提供）；

▲11）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；【格式自拟，必须提供】
    谈判小组将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

▲12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）（格式自拟，必须提供）；

▲13）采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求则必须提供）

14）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

15）财务状况报告或银行准信证明；

16）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）；

17）中小企业声明函（附件11）；

18）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

19）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

20）产品获奖证书；

21）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

22）质量保证措施；

23）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

24）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

特别说明：（1）谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖谈判供应商印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

（2）谈判文件要求“必须提供”的证明等材料，谈判供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、所竞分标号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本三份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封，在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】（竞争性谈判响应文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格）。

文件袋外层封面上应写明：

1）项目名称：

2）项目编号：

3）谈判供应商名称：

4）（截标时才能启封）

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于谈判文件中规定的时间前递交到广西新凯林管理咨询有限公司开标室。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件递交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，本代理机构将拒收。

五、谈判程序及评标方法

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

11.1第一轮谈判

谈判时间及地点: 详见本须知前附表第8项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对谈判文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容进行统一变动，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。本代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

11.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为：最低评标价法。

六、无效谈判及废止条款

12.1无效谈判条款

谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

（1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

（3）关联供应商参加同一合同项或分标下政府采购活动的：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，参加同一合同项或分标下的政府采购活动的。

②生产厂商授权给供应商后自己又参加同一合同项或分标下的政府采购活动的。

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

12.2 相互串通无效条款

供应商有以下情形之一的，视为相互串通，谈判响应文件作无效处理：

（1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的;

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜;

（3）不同的供应商的谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或最终报价呈规律性差异;

（5）不同供应商的谈判响应文件相互混装;

12.3未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.4废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

七、恶意串通情形和处理

供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其谈判响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改谈判响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等谈判响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

八、确定成交供应商办法

13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

九、成交公告

14.1本代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

14.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本代理机构提出质疑。本代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对本代理机构的答复不满意或者本代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西新凯林管理咨询有限公司   0779-3213023

投诉联系部门及电话为：北海市银海区财政局   0779-3228641

十、履约保证金

15.1本项目不收取履约保证金。

十一、签订合同

16.1成交供应商自成交通知书发出之日起：30个日历日内与采购人签订合同。成交供应商签订合同后2个工作日内，携合同原件一份交于项目负责人。

16.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

十二、适用法律

17. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

18.1采购代理服务费

领取中标（成交）通知书前，中标（成交）人应向采购代理机构一次性付清中标（成交）服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标（成交）决定。中标（成交）服务费按国家发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价，本项目招标代理服务费为：人民币贰万壹仟陆佰肆拾肆元整（￥21,644.00）。

19.2解释权

本谈判文件解释权属广西新凯林管理咨询有限公司。

19.3有关事宜

所有与本谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

单位全称：广西新凯林管理咨询有限公司。

通讯地址：北海市四川路888号金海财富中心银海区高端服务业集聚区A区4层403、404号。

电话/传真：0779-3213023

联 系 人：黎 工

- 第三章  项目采购需求

采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3. 标记有★、▲、●号参数为关键参数和配置，对这些关键参数和配置必须满足或优于，否则将导致谈判无效。非★、▲、●号参数不允许负偏离，否则将导致谈判无效。

4.本项目设备是新冠肺炎疫情防控需要

- 5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：壹佰陆拾万零叁仟玖佰伍拾柒元整（￥1,603,957.00），高于上述预算控制价的报价将视为无效投标。

一、技术（参数）要求：

| 序号 | 采购物品名称 | 数量 | 计量单位 | 技术参数性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听诊器 | 台 | 3 | 适用于听诊人体心、肺、器官等活动声响变化。 1、主要材料：铜、橡胶 2、听头直径：36mm 3、导管长度：从三通到听诊器头的长度约为50cm |
| 2 | 血压计 | 台 | 1 | 测量方式：臂式、适用于测量血压 1、测量方法：示波测定法 2、压力测量范围：0-280mmhg（0-37.3kpa） 3、脉搏数：40-200次/分钟 4、设备运行方式：连续运行 5、记忆组数：80组 6、臂带范围：22-32cm |
| 3 | 体温计 | 台 | 3 | 适用于婴幼儿、成人，具有高温提醒，物体测温等功能； 1、产品尺寸：155*40*40mm 2、重量：82g 3、电源：2*1.5V AAA电池（±10%） 4、温度范围：32.0-43.0℃ 5、温度单位：摄氏度℃（预设）或华氏度℉ 6、显示屏：LED单色背光显示 7、适用人群：不限 8、测量方式：额头表面 9、测量部位：额头表面 10、测量距离：3cm-7cm 11、电池电压低于2.5V时，显示低电压符号 运输和贮存环境限制条件： 1、环境温度范围：-20℃-+50℃ 2、相对湿度范围：≦85% 3、大气压力范围：70kpa-106kpa |
| 4 | 一次性压舌板 | 袋 | 1 | 主要是供检查咽喉时压住舌头，观察患者喉部时使用。 1、规格：150mm*19mm*1.8mm 2、材质：竹质、木质 3、包装：单支独立灭菌包装；100支/中包 |
| 5 | 防护镜 | 套 | 120 | 外形尺寸：长*宽*高 175mm*85mm*65mm 镜片尺寸：长*宽*高 147mm*70mm*1.5mm 球镜度 m-1 :±0.06 柱镜度 m-1:≤0.06 棱镜度 cm/m: ≤0.12 水平方向棱镜度cm/m 基底朝外: 0.75 基底朝内: 0.25 垂直方向棱镜度cm/m: 0.25 可见光透射比：88%。 |
| 6 | 防护面罩 | 套 | 200 | 外形尺寸：长*宽*高 320mm*220mm*30mm 球镜度 m-1 :±0.06 柱镜度 m-1:≤0.06 棱镜度 cm/m: ≤0.12 水平方向棱镜度cm/m 基底朝外: 0.75 基底朝内: 0.25 垂直方向棱镜度cm/m: 0.25 可见光透射比：86%。 |
| 7 | 防护鞋套 | 套 | 200 | 1、减少医务人员感染病菌，阻隔医务人员将鞋上和裤脚上的污物、灰尘等带入隔离区，造成污染。采用SF透气膜与松紧加工制成，有足够的强度盒阻隔性能。 2、规格：普通型（35cm-40cm*10cm-30cm）、加长型（35cm-40cm*55cm-60cm） |
| 8 | 医用一次性防护服 | 套 | 100 | 1.1 结构组成 本产品由覆聚乙烯膜聚丙烯纺熔无纺布经缝制并粘合胶条而成,由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构。由连帽上衣、裤子组成，袖口、脚踝口为弹性收口，帽子面部收口及腰部收口采用弹性收口。 2. 性能指标 2.1 产品外观 2.1.1 防护服应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞缺陷。 2.1.2 防护服连接部位可采用针缝、粘合或热合加工方式。针缝的针眼应密封处理，针距每3cm应为8针～14针，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡。 2.1.3 装有拉链的防护服拉链不能外露，拉头应能自锁。 2.2 结构尺寸 2.2.1 防护服由连帽上衣、裤子组成的连身式结构。尺寸应符合表1的要求。 2.2.2 防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。 2.2.3 袖口、脚躁口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部收口采用弹性收口。 2.3 液体阻隔功能 2.3.1 抗渗水性 防护服关键部位静水压应不低于1.67kPa(17cmH2O)。 2.3.2 透湿量 防护服材料透湿量应不小于2500g/(m2·d)。 2.3.3 抗合成血液穿透性 防护服抗合成血液穿透性应不低于表2中2级的要求。 表2 抗合成血液穿透性分级 级别 压强值kPa 6 20 5 14 4 7 3 3.5 2 1.75 1 0a a表示材料所受的压强仅为试验槽中的合成血液所在的压强 2.3.4 表面抗湿性 防护服外侧面沾水等级应不低于3级的要求。 2.4 断裂强力 防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N。 2.5 断裂伸长率 防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。 2.6 过滤效率 防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。 2.7 抗静电性 防护服的带电量应不大于0.6µC/件。 2.8 无菌 本产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 2.9 环氧乙烷残留量 应不大于10µg/g。 |
| 9 | 医疗废弃物桶 | 个 | 5 | 主要是为了有效预防医疗废弃物对人体健康危害，规范废弃物分类，避免环境的污染，保障医疗安全。 规格：6.5L(21.0*23.0CM圆形注塑)或8L(23.0*23.0CM圆形注塑) |
| 10 | 紫外线灯 | 台 | 2 | 1、紫外线杀菌灯：紫外线波长为253.7纳米 2、电源电压220V50HZ,功率为2*30W 3、辐照强度：≥128uw/cm²（单支灯管）；≥256uw/cm²（双支灯管） 4、灯臂可以调节，调节角度0-180度 5、采用双灯管结构，双灯管也可单独使用，不用时可垂放，。 6、关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。 7、定时器可以在0-120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 |
| 11 | 快速手消毒设施（消毒液） | 瓶 | 40 | 1、主要成分：三氯羟基二苯醚含量为0.48%-0.58%，乙醇含量为50%-60% 2、适用范围：适用于卫生手消毒，可迅速杀灭病菌，杀菌快速、持久，使用安全。 3、包装规格：500ml/瓶 |
| 12 | 呼吸机（无创、有创一体) | 台 | 1 | 一．基本要求 1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。 2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 3.整机重量小于9.8千克（不含台车），方便手提转运。 4.采用12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。 5.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 6.不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 7.★吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 8.呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 9.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 10.具备待机模式、有创通气、氧疗模式，可选无创通气。 11.可通过病人类型及体重进行参数设置。 12.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 13.提供旁流CO2监测。 14.提供主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。 二．呼吸模式及功能 1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 2.高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），自动适应性压力调整容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV。 3.无创通气模式：具备无创通气NIV。 4.★氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可设，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳。 5.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 6.具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 ★具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 三．设置参数要求 1.潮气量：20ml-2000ml 2.呼吸频率：1-100次/min 3.SIMV频率：1-60次/min 4.吸/呼比：1:10-4:1 5.最大峰值流速：≥210L/min 6.吸气压力： 5-80 cmH2O 7.压力支持：0-80cmH2O 8.呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O 9.压力触发灵敏度： -10 - 0.5cmH2O 10.流量触发灵敏度： 0.5-15L/ min 11.呼气触发灵敏度：Auto, 10-85% 12.氧浓度：21-100% 13.压力上升时间：0-2s 14.吸气时间：0.2-10s (0.2-30s @ DuoLevel) 四．监测参数要求 1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄露的分钟通气量。 3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、★理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。 4.呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 5.氧浓度参数：吸入氧浓度。 6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 8.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，CO2/时间。最多可同屏显示4道波形，波形的颜色可调。 9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测。 10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 11.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 12.日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 五．报警要求 1.智能化分级报警、声光报警 2.气道压力：过高报警 3.呼出每分钟通气量：过高/过低报警 4.自主呼吸频率：过高报警 5.呼出潮气量：过高/过低报警 6.呼气末正压：过高/过低报警 7.吸入氧浓度：过高/过低报警 8.EtCO2：过高/过低报警 9.窒息报警，时间可设置（5-60s） 10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 11.电源、气源中断报警 12.电池低压报警 六．其他功能要求 1.强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童） 2.★先进的智能同步技术IntelliCycle：呼吸触发灵敏度自动调节，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。 3.灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。 4.灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 5.信息互连：能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。 6.具备护士呼叫功能。 7.具备VGA扩展显示功能。 8.配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。 9.软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。 |
| 13 | 心电图机 | 台 | 1 | 1、导联：标准12导联，12道同步采集及记录 2、输入方式：防除颤保护输入 3、输入回路电流：≤0.05uA 4、输入阻抗：≥50MΩ 5、定标电压：1mV±1% 6、标准灵敏度：10mm/mV±2% 7、灵敏度：2.5、5、10、20mm/mV 8、耐极化电压：≥±550mV 9、共模抑制比：≥100 dB 10、频率响应：0.05～150Hz 11、噪声电平：≤15uVp-p 12、采集速率：1000/s *13、显示：800*480像素10英寸LED背光 TFT LCD *14、滤波：肌电滤波：25Hz/30Hz/40Hz 交流滤波：50Hz/60Hz 基线滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.5Hz/0.67Hz/ADS 低通滤波器：75Hz/100Hz/150Hz 15、标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查 16、记录方式：具有自动记录、手动记录、回顾记录、触发记录、间隔记录 17、走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% 18、记录模式：自动3ch×4、3ch×4+1、3ch×4+3、6ch×2、6ch×2+1、12ch×1、节律1导、节律3导、手动 19、记录纸：210mm或216mm宽，卷纸和折纸 20、外接存储器：4G SD卡 *21、输入设备：自带全键盘输入，自带五笔和拼音输入法，可输入任意字母和汉字 22、接口类型：USB master接口×1、 USB slave接口×1、SD卡接口×1、LAN端口×1、 等电位端子接口×1，患者导联线接口×1 23、电源要求：交流：100-240V 50Hz，直流：内置可充电锂电池及充电器 *24、直流工作时间：可连续使用150分钟 *25、Xml, bmp, pdf，jpg多种文件格式保存 26、支持外接激光和喷墨打印机 27、具有网络传输功能，可通过FTP网络上传病例 *28、支持SD卡软件自动升级 *29、支持1mm网格线的打印 *30、附加功能：可连接条码扫描枪 |
| 14 | 移动式X光机 | 台 | 1 | 1、基本要求： 1.1整机十分小巧，整机重量轻，运输方便。特别能满足各级医疗系统、慈善医疗机构疫情防控、野外作业、抗震救灾等急救医疗的摄影需求。为手术中、重症患者、骨科患者以及传染病人在隔离区内的X线摄影检查。 1.2具有中华人民共和国医疗器械注册证 2、设备技术参数要求 2.1高压输出功率：≥5kW 2.2管电压范围：40-110kV 2.3摄影mA范围：32-100mA ★2.4曝光时间范围：0.01-6.3s ★2.5电流时间积范围：0.32-315mAs 2.6逆变频率：≥30kHz 2.7输入电源类型：220V 2.8机头总量：≤21kg 2.9具有机头把手 ★2.10机头具有大尺寸LED触控屏 2.10.1其中关键、曝光、束光器照射野点亮功能皆可在触控屏中做相应操作 2.10.2曝光控制中的kV、mA、s、mAs即可在触控屏中调节 2.10.3触控屏中具有婴幼儿、瘦小、中等、肥胖四种体型选择 ★2.11、具有三种曝光模式：手闸曝光、触控屏界面式曝光及无线遥控曝光 2.12、配备专用便携机架系统，配合完成相应检查 1、设备功能及要求：结合便携式X光机做平板探测器数字化升级，现实头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位的数字X线摄影； 2、设备资质：必须为独立的数学化升级注册，具备升级注册证 3、产品技术参数要求 3.1移动式非晶硅平板探测器 3.1.1探测器要求：整板非晶硅碘化铯 ★3.1.2视野范围：17×17英寸； 3.1.3采集像素矩阵：3072×3072； 3.1.4总像素值：≥900万 3.1.5像素尺寸：139μm 3.1.6极限空间分辨率：3.6LP/mm 3.1.7数据传输方式：无线传输； 3.1.8电池续航：8h 3.1.9电池数量：2块 3.1.10具有独立电池充电夹 3.2图像采集工作站 3.2.1专业笔记本，尺寸：14英寸 3.2.2处理器：酷睿i5 3.2.3运行内存：8G 3.2.4硬盘：1TB（机械）+128GB（固态） 3.2.5全中文操作界面，标准DICOM3.0图像； 3.2.6检查管理功能：系统参数设定、曝光采集、自动图像处理等； 3.2.7图像浏览/处理功能：图像选择、裁剪、缩放、灰度调节、旋转、图像增强、组织均衡、降噪、灰度值拉伸； 3.2.8支持针对探测器图像采集的多点校正技术，保证图像采集精确，伪影自检处理功能，自动检测探测器图像采集残留信号，保证信号原始，智能视觉优化技术，智能识别显示器分辨率，自动调整图像视觉效果； 3.2.9具有病人管理、图像采集、图像处理、图像观察。 3.2.10支持激光打印机、激光相机胶片打印功能，DICOM接口； 3.2.11具备图像细节增强功能，提供国家权威部门颁发的认证证书及网上查询界面截图。4.2.12具备探测器校准程序、系统故障报错功能、WORKLIST模块； 3.2.13接收SCP服务器，可支持接收来自任何工作站的标准DICOM3.0图像； 3.2.14影像处理功能：窗宽窗位的调节、缩放处理、旋转、翻转、图像增强、反色、伪彩色显示、图像捕捉、序列同步、全部同步、图像保存、图像发送、胶片打印； ★3.2.15支持职业病矽肺检查系统 ★3.2.16具备x线剂量监控DAP系统 ★3.2.17具备故障远程在线诊断，远程实时维护检修、数据云存储、远程医疗诊断功能,提供软件著作权证书 ★4.配备立式可移动胸片架，满足患者立位检查需求 |
| 15 | 输液泵 | 台 | 1 | 泵送方式：指状蠕动式 输液器规格：标准PVC输液器 ★八档设计，同时记忆八种输液器参数。 ★输液速度：1-1300ml/h ★流速增量：流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h 递增或递减。 输液精度误差：普通输液器±5%，★输液量精度误差可调。 ★泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。 ★液晶屏和数码管双显示，全数字键盘输入 输液范围：1-9999ml 输液增量：预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递 增或递减。 输液模式：毫升/小时；滴数/分；★按时间“完成”输液量。 KVO（保持血管畅通）流速：1-5ml/h 声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警。 其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换；快排功能；报警声消除；★开机后一段时间无任何操作，声音发光报警提示功能。 气泡探测方式：超声波检测式 ★护士呼叫接口：选配 电源电压AC：220V/50Hz DC：9.6V-10.1V 功耗：20VA 电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，可选配救护车车载电瓶。 工作环境温度：10~30℃、湿度：30%-75%、大气压力：800-1060hpa 储存温度：-20℃~﹢55℃，湿度：不超过93%，无凝露，大气压力：500~1060hpa 外型尺寸：232mmx160mmx265mm 重量：约3.5KG 安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型，防进液等级IPX1 适用范围：适用静脉输液。 |
| 16 | 注射泵 | 台 | 1 | 1.注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器 ★内置29种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要 2.输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞1000ml以1ml步进 3.★流速范围： 5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h 10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ； 20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h； 30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h； 50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h， 可按0.1mL/h递增或递减 4.流速误差：±2% 5.快速输注： 5ml注射器：100 ml/h 10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h 20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h 30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h 50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h 6.注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式 7.运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级 8.丸剂量范围：1ml-20ml 可设 9.保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调 10.报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误 11.其他功能： 自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提示用户 快速输注：运行过程中可实现按量快速给药 交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池 时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速 ★无线监护：可以与我公司监护系统相连（选配） 注射器自动识别功能 ★各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵 12.内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时 13.阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa 14.电源电压：交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池：DC9.6 V～DC10.1V 15.功耗：≤18VA 16.外形尺寸(mm)：245(长)×120（宽）×115（高） 17.重量约2kg 18.安全分类I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3 19.工作环境：环境温度： 5℃～40℃相对湿度：20%～90%大气压力：700 hPa -1060hPa 20.存储环境：包装好的注射泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃，大气压为700hPa～1060hPa |
| 17 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 1 气流模式：30%外排 2 过滤器：采用ULPA Filter技术，对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率不低于99.9995%以上。洁净等级：100级 3 风速：流入气流平均风速：＞0.55m/s 下降气流平均风速： 0.25 -0.55m/s *4 噪音：≤62dB（A） 5 振动半峰值：≤3μm( rms) *6 工作区尺寸（长*宽*高）：≥915x600x680mm 7外形尺寸（长*宽*高）：≤1080x790x2150mm 8光照度：≥1000Lux 9 柜体结构：四面双层结构，操作区三面侧壁板一体成型结构，所有工作室内表面和集液槽均使用304#不锈钢，台面吸入口搁手位置须具有符合人体工程学及增强空气动力的斜面圆弧设计，可以在不使用搁手架的情况下提供较高的舒适度的同时增强吸入风量。 *10 报警保护系统：安全柜前窗开启高度超过设定的高度时，安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20%时，联锁系统启动中文语音及光电警告，且能根据不同情况发出不同中文语音警告，让使用者能第一时间接收并分辨警告类型，做出相应安全举措。 11 操作口高度：前窗采用配重平衡方式，200mm工作高度，超过安全位置±5mm具有高精度限位声、光、中文语音同时报警提示。 12 显示：彩色液晶显示器，能同时显示全面的信息，至少须要具备 吸入风速、下降风速过滤器寿命、风机、杀菌、照明及时间的同时显示。具有预约杀菌与杀菌定时功能，具有照明灯、杀菌灯、风机累计运行时间纪录，标配遥控器遥控控制风机、照明灯、杀菌灯、前视窗升降功能。 *13 前视窗定位：须具备手动、电动二合一升降前窗，可随意定位，配备脚踏遥控控制器，能有效防止手动接触玻璃门造成的二次污染，杜绝误操作，在保障实验人员的安全同时玻璃门需配置手动托手，可以在停电状态下手动进行开关，操作自由轻松。 14 实验操作：10°倾角操作面，减轻操作者压迫感，具有坐姿可观察压差表、可调安全门高度、可控制柜内电源等设计。 15 简便的可维护性：内胆、集水盘均采用304#不锈钢材料，内胆一次成型，R15圆弧处理。 *16 双重安全监控警告：警告系统不但具备电子信号侦测报警系统，也同时具备坐姿可观察的机械压差表实时监控，给予实验人员双重保障。 17 风机：采用超微压差风速传感器，变频控制技术，高精度全自动调节气流的流速，科学延长过滤器寿命。 18 具有断电恢复功能，可以记录上次关机前的系统状态，在重新上电后，安全柜可以按上次纪录的运行状态继 续运转。 19 柜体可防泄漏，即使安全柜加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 20 柜体稳定性强，工作台面中心能加载23kg后卸载，工作台 面不得向下弯曲 。 21 狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 产品保护：菌落数≤5CFU/次 交叉感染：菌落数≤2CFU/次 。 |
| 18 | 多参数心电监护仪 | 台 | 1 | 1、国际知名品牌，整机一体化设计。 2、配备12.1英寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。 3、波形显示模式：无衰减移动或无衰减固定。具有4种多样化显示风格。 4、全中文操作系统，全触摸屏设计，可手写输入病人姓名。 5、支持测量参数：ECG，Resp，NIBP，SpO2，双通道Temp，可选配双通道有创压,可选配主流法二氧化碳。 6、心电监护 6.1、支持3或5电极心电监护； 6.2、★支持7导 ECG同屏同时显示 6.3、心率计数范围：0, 15到300次/分钟，心率计算方法：平均和瞬时法 6.4、★具备心律失常基本模式和扩展模式，在扩展模式下支持23种心律失常分析； 6.5、波形显示增益选择：×1/4，×1/2，×1，×2，×4，或者自动 6.6、 具有除颤防护： ECG输入端可经受400Ws/DC 5kV，具有ESU防护： ESU后10秒内重新获得并且获取的数据未丢失 7、 血氧饱和度监护 7.1、SpO2测量范围0－100%，符合ISO9919:2005标准， 7.1、显示更新周期：每3秒或当报警产生时 7.2、波形灵敏度控制：×1/8，×1/4，×1/2，×1，×2，×4，×8或者自动 7.3、同步音可选脉搏音 7.4、具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能 7.5、可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI 7.6、★血氧饱和度探头可水洗、浸泡消毒，有效防止交叉感染。 8、无创血压NIBP 8.1、检测方法：震荡法； 8.2、压力显示范围：0到300mmHg，具备新生儿和儿童、成人模式； 8.3、*新生儿NIBP充气袖带：带有过压保护功能，机器自动识别新生儿袖带，并开启新生儿压力测量模式，压力过大时，自动断开袖带 8.4、★检测模式：手动、定时、连续、PWTT自动测量模式和腰麻模式，静脉穿刺模式。 9、呼吸监护 9.1、胸阻抗法，可选择R-L和R-F导联进行呼吸监护 9.2、呼吸频率范围：0~150次/分钟 9.3、波形增益控制：×1/4，×1/2，×1，×2，×4， 10主流法呼吸末二氧化碳： 10.1：传感器预热时间短：≤5S 10.2：传感器防水等级：IPX7，可水洗消毒 10.3：*主流法支持插管及非插管患者测量，支持新生儿主流插管法测量 11、具有跨床监护功能：8床位 12、内置药物计算功能，可用于临床药物滴定计算； 13、标配有线网口可直接连接同品牌中央监护仪，支持HL7数据输出标准； 14、可将常用菜单设置为快捷功能键 15、★可储存和回顾≥120小时的全部参数趋势图，≥120小时的趋势列表数据，≥120小时的无创血压列表数据，及≥120小时ECG全息波形回顾,波形可扩展或压缩 16、多级声光报警，而且具备大数字窗口放大参数，方便医务人员从远处发现机器报警。 17、具有睡眠工作模式，避免影响病人休息。多级声光报警，可从任意角度觉察报警情况。 18、电池：锂电池 电池工作时间： ≥6小时 19、★机器带有图解指南功能，当出现技术报警时，会自动显示与该报警相关的电子图解操作指南 20、配备隐性把手，方便美观；可折叠把手，便于携带 21、 具备IPX1防水等级 |
| 19 | 转运平车 | 台 | 1 | （一）转运车的参数 1.规格尺寸： 名 称 床面长度 床面宽度 床面高度 背部升起角度 尺 寸 1930±10 640±10 500～900 0°～75°±5° 2.主要配置： （1）床面采用PP一次吹塑成型，轻巧坚固，抗老化； （2）前后各有一个输液架插孔，配两节伸缩式输液架不使用时可放于床面下方。 （3）头部下方配有背部升降开关，通过控制助力气弹簧调节背部升降，升降范围：0-80度。 （4）框架主要采用30x60MM优质钢管制成，升降支架主要采用高强度优质钢板成型，底架有2毫米以上的优质钢板拉升成型。 （5）两侧配有安全防护PP护栏，护栏下部配有开关，可控制升降。 |
| 20 | 雾化泵（超声雾化器） | 台 | 1 | 稀释痰液，促进痰液排出，湿化气道等作用；且雾滴小而均匀、药液随呼吸可被吸到终末支气管及肺泡，雾化液温暖、舒适. 1.电源：-220V±220V，50HZ±1HZ 2.超声频率：1.7MHZ±10% 3.定时范围：0！60MIN无级可调 4.水槽装水量：300ML（目测水位线） 5.大雾化杯最大装药量：350ML 6.外形尺寸：247*140*201MM 7.输入功率：50VA 8.雾量大小均可调节,最大雾化率：≧3ML/MIN 9.连续工作时间：≧4小时 10.小雾化杯最大装药量：150ML 11.噪音：≦50DB（A） 12.重量：1.8KG |
| 21 | 插管喉镜（可视喉镜） | 台 | 1 | 主要功能特点 ● 整机采用进口医用材料和304不锈钢相结合的设计工艺，高档耐用 ● 成熟可靠功能完备的电子方案和高清数字化摄像系统，搭配3″TFT彩色显示屏 ● 显示屏可以前后、左右大角度转动 ● 具有一键拍照、摄录功能 ● 具有定格功能 ● 叶片型号齐全，具有成人、儿童、新生儿3种不同型号 ● 具有高精度全模具化生产制造工艺 ● 具有双重防雾功能，插管无盲区 ● 大容量存储卡具备热插拔功能，并能通过数据线方便传输数据 ● 喉镜叶片国际新设计通用喉镜片，符合人体工学，无菌包装 参数 ● 显示屏：3″TFT ● 像素：200万 ● 分辨率：960×480 ● 视场角：70º±2º ● 有效景深：3～100mm ● 内存容量：4GB（可扩展） ● 电池放电时间：≥6h ● 显示器上下转动角度：0º～90º ● 光源内置高功率防水LED光源，光照度：≥3000lux 工作环境 ● 温 度: 5℃～40℃ ● 湿 度: ≤80% ● 大气压力: 860hpa～1060hpa ● 充电器输入: 100~240V，50/60Hz ● 充电器输出: 5V,2000mA ● 充电时间: ≤4h 优势说明： 1.具有一键拍照、摄录功能； 一个按键按一下为拍照，自动存储，长按录像开始，再按一下录像结束，自动存储。 2.具有定格功能；电源键，按一下，屏幕定格，可观察屏幕图像。 3.具有成人、儿童、新生儿3种不同型号； 一台主机标配成人、儿童、新生儿三种摄像系统，三种一次性喉镜叶片。 4.具有双重防雾，即插即用； 摄像系统具有防雾功能，一次性使用喉镜叶片具有防雾功能，随时开机随时使用，不需要预热即具有防雾功能。 5.摄像头像素200万； 高清摄像头像素可达200万，可根据拍照后导出照片在电脑上检验像素。 6.视场角：70º±2º； 超宽视场角，可观察到更宽更大的画面。 7.有效景深：3～100mm； 大范围的景深，可使摄像系统在近距离和远距离大范围内都能看清摄像头所见场景。 8.进口原装三星电池3000mAh，可连续使用6个小时以上，电池具备防护板，防止过度充电导致电池损坏。 9.配备大容量存储卡，实时存储影像资料，根据用户需求可随时导出数据。 |
| 22 | 过氧化氢消毒机 | 台 | 1 | 一、参数 ▲1.产品采用特殊设计的工业级分散系统，纳微米级液珠直径≤5um。 ★2.不需要空气压缩机做为动力，避免产生巨大噪音。 3.低噪音，≤70db。 ▲4. 工作容积2.5L 5.消毒方式：消毒剂成分为过氧化氢，更安全。 6. 低浓度的过氧化氢（≤8%）可达到≥3log的细菌杀灭效果,高浓度过氧化氢可实现≥5log的细菌杀灭效果。 7.过氧化氢使用量少，仅6-10ml/m3，材料兼容性好，无残留、无腐蚀。 ★8.四个方向出风口，消毒无死角。 11.产品具有远程控制、延时启动、无线遥控、数据记录等功能。 12.涡轮驱动纳微米液珠，可达25m3/min. ★13.可升级增加实验室污染清除功能，用于清除实验室DNA气溶胶污染。 二、配置清单： 主机1台；电源线1个；说明书1份；装箱单1份；验收单1份；保修卡1份 |
| 23 | 全自动尿沉渣分析仪（全自动尿液有形成分分析仪） | 台 | 1 | 1 工作原理：采用数字成像自动识别原理对尿液中的有形成分进行定性、定量分析 2 检测项目：可检测尿液中多达30种有形成分 3 检测速度：≥60样本/小时 4 进样平台容量：≥50个样本，并具有急诊功能 ★5 红细胞位相检测功能：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞位相报告，可提供3个报告参数 6 样本处理：支持原尿和沉渣尿两种类型标本 7 最小吸样量：≥1.2ml 8 自动对焦：分析仪无需调焦液即可通过软件实现自动对焦功能 9 连续变倍功能：采用平场消色差连续变倍显微镜，可实现连续变倍功能 10 图像分割和拼接功能：具有智能图像分割和拼接功能，能将采集的单张图视野图片，自动拼接成全景图片 11 阴性标本筛查：具有低倍镜阴性标本筛查功能 ★12 携带污染率：≤0.05% 13 稳定性：分析仪开机8小时内，细胞计数结果的变异系数（CV）≤5% 14 干化学仪匹配：可与任意品牌的干化学仪实现联机并接收结果 15 网络接口：标准网络接口，可以和LIS及HIS系统联网 ★16 可提供同品牌LIS系统（需提供证明多级权限管理，保证数据信息安全 17 数据存储和查询：≥5万个结果，可实时查询，断电后存储数据不丢失 18 校准：分析仪能自动和手动设置校准系数 19 清洗功能：自动冲洗一体化，采样针自动清洗、液路定时清洗、关机清洗等 20 自检功能：分析仪能开机自检，当分析仪在测试过程中发生某种障碍时，能显示出相应的故障提示 21 单位选择：测试结果单位可选择“个数每微升”（/uL）或“个数每视野”（/HFP） |
| 24 | 全自动尿液分析仪 | 台 | 1 | 一、参数要求： 1、测定原理：反射光电比色法 ★2、光源系统：采用CIS测定系统 ▲3、测定速度：≥600条/h ★4、项目选择：14项、12项、11项、10项 ▲5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 ★6、测试波长数量：≥5个波长 ▲7、显示屏：≥7英寸触摸式彩色液晶显示屏，并根据使用者观看角度实现位置翻转固定 ★8、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% ★9、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% ★10、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 11、仪器能准确感应尿试纸条的数量 12、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果 14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 ★16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17、存储功能：≥9000个测量结果 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 19、输出接口：仪器有RS-232接口，并口、以太网接口，可实现Lis系统连接， 20、电源：可在100V—240V下工作 |
| 25 | 双相除颤起搏仪（除颤监护仪） | 台 | 1 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机重量不超过6kg。 3.▲除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。除颤能量为360J，提高除颤成功率和有效性。 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.▲除颤充电迅速，充电至200J<5s，360J<8s。 6.体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 7.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 8.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 9.可升级监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 10.可升级两块外置锂电池， 1块电池可支持200J除颤100次以上。 11.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 12.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 13.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 14.彩色TFT显示屏>8”, 分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 15.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 16.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 17.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 18.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 19.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 20.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |

二、商务要求（未响应下述要求的，则视为竞标无效）：

1、竞标人必须保证所竞标产品能够达到该产品的技术参数要求，不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则竞标人应无偿予以纠正；

2、竞标人必须承诺响应谈判文件中提出的售后服务要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、竞标报价一次报定，包括全部标的物和辅助材料、人工、机械、运输、安装、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术及质保期间一切费用。

4、交付使用期限：签订合同后7个日历天内。

5、交货地点：采购人指定

6、付款方式：

设备验收调试通过后，采购人（甲方）支付至合同总额的95%停止支付，剩余5%作为质保金，待验收合格之日起12个月内无质量问题方可支付给成交供应商（乙方）。

7、验收：

成交供应商的设备要求必须安装调试和试验，保证设备运行稳定方可交付采购人使用。

①成交供应商应按照本采购文件的有关规定提供合格产品；保证所提供的产品均为正品、新品。

②标的物的验收包括：数量、外观、质量、性能及包装等，所有标的物和附（配）件均应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。

③验收标准：按本采购文件，成交供应商在谈判响应文件中的承诺及行业相关标准为准。

8、伴随服务：所有货物质保期为1年，如有国家强制性质量保修标准的按照国家标准执行，成交供应商应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，12小时内解决使用单位提出的维修要求。

9、说明：

①上表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，竞争性谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

②凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞争性谈判供应商应在谈判报价表中将其标配参数详细列明。

③质保和服务要求：下述有要求的按下述要求；下述无要求的按国家规定实行三包。

④谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

- ⑤最终报价有时间限制，请竞争性谈判供应商事前准备好各项报价，以免耽误报价。

- 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

一）. 竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

二）. 竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

分标号：

谈判供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件1

谈 判 书

广西新凯林管理咨询有限公司：

依据贵方平阳社区卫生服务中心医疗设备项目（项目编号：BHZC2020-J1-0060-XKL ）政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本三份。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行咨询、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、谈判供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件2

报 价 表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 （需注明品牌型号） | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到分。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件3

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第三章  项目采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:

年     月     日

附件4

法定代表人（负责人）授权委托书

广西新凯林管理咨询有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的平阳社区卫生服务中心医疗设备项目（项目编号：BHZC2020-J1-0060-XKL）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

签发日期：      年    月   日

注：法定代表人（负责人）作为代理人的仍须填写此委托书。

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我公司              的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

附件5

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

谈判供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字：

日期：

注：谈判小组将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

附件6

技术文件

（货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料的等情况，货物制造、检验、验收执行的标准，质量保证措施，使用保养说明书、图纸等技术资料，相关技术文件、技术方案等）

附件8

售后服务承诺书

【由谈判供应商按《项目需求》售后服务要求自行填写，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）】

附件9

产品质量保证书

致               ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的                项目（编号：                ），一旦成交，我方保证按照谈判文件和谈判响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：

附件10

谈判供应商的资格证明文件

（注：按照谈判供应商须知5.6商务技术文件要求提供，其中必须提供的资料，谈判供应商必须全部提供，否则谈判无效）。

附件11

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

附件12

残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件13

谈判声明书

致（招标代理机构）：

（谈判供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（谈判供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有谈判响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方与参加此次竞标的其他谈判供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系，也没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监理、检测等服务。

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：           ；规格型号：         ；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　     （原厂商名称）购进［或需在成交后向      订购］。

5.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

谈判供应商公章：

年    月    日

附件14

供应商股东信息承诺函

（招标代理机构）：

我方承诺：

1.我方与参加此次投标的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系，也没有为本次采购提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

- 第五章  合同格式

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

北海市政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号：2020-11-H0430

供 应 商（乙方）                            项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：                       。

3、付款方式：  设备验收调试通过后，采购人（甲方）支付至合同总额的95%停止支付，剩余5%作为质保金，待验收合格之日起12个月内无质量问题方可支付给成交供应商（乙方）。

九、质量保证金

合同总额的 5% 。质量保证金由甲方在支付尾款的时候扣留。质保期满后，由乙方凭填写好的《质量保证金退还账号说明书》向甲方提出退还质量保证金的书面申请，经甲方审核如无质量等问题,甲方接到书面申请后的1个月内无息返还质量保证金。质保期内，乙方必须按本谈判文件的要求及乙方的承诺切实履行质保责任。

本项目仅收取质量保证金，不收取履约保证金。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的：由甲乙双方向人民法院提起诉讼处理合同争议。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、谈判书；

4、成交通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，监管部门、招标代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报北海市政府采购监督管理科备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章  评定标准

评定标准

一、评审原则

1.谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

2.评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1. 竞争性谈判的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责

2.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

三、成交候选人推荐原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。