北海市银海区政府采购中心

公开招标文件

项目名称：彩色多普勒超声系统等医疗设备采购

招标编号：BHZC2022-G1-00010-YHZC

采购计划编号：2022-11-H266

采购单位：北海市银海区西塘社区卫生服务中心

北 海 市 银 海 区 政 府 采 购 中 心

2022年11月4日

- 目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	20

第四章  评标办法及评分标准	33

第五章  合同文本（格式）	37

第六章　投标文件格式	44

- 第一章  公开招标公告

北海市银海区政府采购中心关于彩色多普勒超声系统等医疗设备采购招标公告

项目概况

彩色多普勒超声系统等医疗设备采购项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2022年11月29日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2022-G1-00010-YHZC

项目名称：彩色多普勒超声系统等医疗设备采购

预算金额(人民币）：5350000.00

采购需求：

标项名称：彩色多普勒超声系统等医疗设备采购

数量：1批

预算金额（元）：5350000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩色多普勒超声系统、数字化医用X射线摄影系统、化学发光免疫分析仪、超声经颅多普勒血流分析仪、超声经颅多普勒血流分析仪，详见采购文件。

最高限价（如有）：5350000.00

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格

本项目不接受联合体投标

备注：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具有有效的医疗器械生产或经营许可证

三、获取招标文件

时间：2022年11月8日至2022年11月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名。（注：供应商注册时入驻类型请选择“区划”，具体入驻地区选择“北海市本级”；注册资料请提交至北海市政府采购中心审核）。

如遇问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

提示：供应商只有在“政采云平台”完成获取投标文件申请并下载了投标文件后才视作依法获取投标文件（法律法规所指的供应商获取投标文件时间以供应商完成获取投标文件申请后下载投标文件的时间为准）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月29日 09:00（北京时间）。

投标地点（网址）：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线投标（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2022年11月29日09:00。

开标地点：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不收取履约保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策 （1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）。

4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

5.供应商不得存在下列情形之一：（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。（2）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（3）与本项目确定的房开公司存在利害关系可能影响后期审核鉴证工作公正性的不得参与投标。（4）存在其他违反国家规定、行政法规正在接受调查或处理不足三年的，不得参加投标。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示系统”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北海市银海区西塘社区卫生服务中心

地    址：北海市公园路6号

传    真：

项目联系人：陈璐婕

项目联系方式：18278965280

2.采购代理机构信息

名    称：北海市银海区政府采购中心

地    址：北海市新世纪大道银海区政府701室

传    真：

项目联系人：张弛

项目联系方式：0779-3228426

- 第二章  招标项目采购需求

- 项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4.采购需求一览表、技术参数附件中标注“★”的技术参数或要求及本一览表中的其他内容要求必须响应满足，否则投标无效。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）： 5350000.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6. 本项目核心产品是：彩色多普勒超声系统。

7. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 | - 单位 | ## 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声系统（核心产品） | 1 | 台 | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 1.用途说明： 1.1.高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它 2.系统技术规格及概述： 2.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 2.2.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 ★2.3.≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 2.4.控制面板可独立旋转、升降及平移 ★2.5.全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示） ★2.6.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 ★2.7.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示 2.8.多级信号处理系统 2.9.高倍波束并行处理系统 2.10.探头接口≥5个 2.11.二维灰阶模式 2.12.谐波成像模式 2.13.M型模式 2.14.彩色M型模式 2.15.解剖M型模式 (≥3条取样线) 2.16.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 2.17.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 2.18.组织多普勒成像 2.19.自由臂三维成像 2.20.宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示） 2.21.空间复合成像，最高可达9线偏转 2.22.斑点抑制成像 2.23.频率复合成像 2.24.独立角度偏转 2.25.扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用） 2.26.实时双幅对比成像 2.27.高分辨率血流成像 2.28.精细血流自动识别成像 2.29.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 2.30.全屏放大 2.31.局部放大（支持前端、后端放大） ★2.32.造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头 支持低机械指数造影 双计时器 支持向后存储，≥5分钟电影 支持向前存储 双实时: 实时显示组织图像和造影图像 支持造影击碎 支持斑点噪声抑制 具备混合模式 支持造影图像和组织图像位置互换 支持微血管造影增强功能 支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动） ★2.33.高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头 凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上； 线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上； 2.34.支持应变式弹性成像 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 ★2.35.支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能 可以动态显示二维剪切波弹性成像图， 具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。 2.36.支持Glazing Flow 立体血流 2.37.支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI 2.38.自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 2.39.穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 2.40.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 2.41.支持手动触摸屏上注释 2.42.支持手动触摸屏上包络测量 2.43.支持语音注释及播放 2.44.体位图 3.测量/分析和报告 3.1.常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 3.2.全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 3.3.选配自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 3.4.选配自动NT测量 3.5.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析 ★3.6.支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 3.7.支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 3.8.胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 4.电影回放和原始数据处理 4.1.所有模式下可用 支持手动、自动回放 支持4D 电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） 4.2.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 5.检查存储和管理（内置超声工作站） 5.1.检查存储 ≥1T硬盘 内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 6.连通性要求 6.1.支持网络连接 6.2.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 6.3.通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 6.4.DICOM 3.0 6.5.视频/音频输入、输出 6.6.支持ECG/PCG信号 6.7.≥５个USB接口 6.8.DVD R/W 刻录光驱 7.系统技术参数及要求 7.1.≥２１英寸高分辨率彩色液晶显示器 ★7.2.≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 ★7.3.探头接口≥５个 7.4.二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1.2- 6.0 MHz 电子线阵：超声频率3.8-13 MHz 电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz 凸阵容积：超声频率 1.8- 8.2MHz 电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 ★最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 （可视可调） 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 7.5.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽 7.6.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 7.7.组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式） 7.8.心功能自动测量工具Auto EF 7.9.可选配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制, ★支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 ★4D最大显示帧率≧45 ★支持VOI 在同一平面进行360度旋转 ★支持超声断层成像，同时具备厚度调节 支持容积厚层成像，包括任意剖面成像 ★7.10.可选配胎儿颅脑切面自动识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 ★7.11.可选配胎儿面部自动识别功能，可自动去除胎儿面部遮挡物，并校正显示角度。 ★7.12.可选配胎儿心脏切面自动识别功能，可自动获取胎儿心脏检查的5个标准切面。 ★7.13.可选配智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。 7.14.支持腔内STE剪切波弹性成像功能。 7.15.支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 8.探头规格 8.1.频率：超宽频带或变频探头 8.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频 8.3.探头频率： 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 8.4.穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 8.5.单晶凸阵探头，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72° 8.6.线阵，带宽: 3.8-13 MHz 8.7.腔内凸阵，带宽: 3.0-11.0 MHz，角度≥180° 8.8.腹部容积探头：带宽1.8- 8.2MHz 8.9.电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz 9.声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 10.外设和附件 10.1.耦合剂加热器 10.2.专业腔内探头放置架 10.3.储物托架套件 10.4.专业探头放置槽≥7个 |
| 2 | 数字化医用X射线摄影系统 | 1 | 台 | 数字化医用X射线摄影系统 1.设备用途说明：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片需求。 2.设备主要构成： 2.1移动式平板探测器 2.2 X线球管 2.3高频高压发生器 2.4满足立、卧位检查需要的DR摄影装置 2.5滤线栅 2.6 限束器 2.7专用图像采集工作站 3.主要技术及系统概述： 3.1无线移动式平板探测器：2块（双板） 3.1.1要求：两套平板探测器均为DR制造商自主研发生产 3.1.2探测器类型:非晶硅+碘化铯，整板结构（非拼接板） 3.1.3像素尺寸：≤140μm 3.1.4输出灰阶(A/D)：≥16bit 3.1.5无线平板尺寸：17″×17″ 3.1.6图像预览时间：≤5s 3.1.7空间分辨率：≥3.7LP/mm 3.2 X线球管 3.2.1进口球管 3.2.2大小焦点：0.6/1.2mm 3.2.3最大管电压：≥150KV ★3.2.4阳极最大热容量：≥300KHU 3.3高压发生器 3.3.1 要求：高压发生器为DR制造商自主研发生产。 ★3.3.2高频逆变式高压发生器频率：≥460kHz 3.3.3 功率≥65KW 3.3.4 输出电压：≥40-150KV 3.3.5最大输出电流：≥10-800mA 3.3.6最短曝光时间：≤1ms 3.3.7最小时间电流积：0.1-800mAs 3.3.8 APR摄影模式：≥900种 3.3.9 高压发生器的操作和控制系统完全与主机集成，主机工作站上控制曝光。 ★3.3.10 高压发生器内置于检查床内，节省空间便于维护。（提供真机图片证明材料） 3.4机架系统 ★3.4.1要求：双立柱机架系统，非U臂或UC臂机架；球管立柱和固定式浮动摄影床一体化设计，便于安装维护和节省空间。 3.4.2球管沿水平轴旋转：≥±180° 3.4.3球管沿球管轴旋转（前后旋转）≥30° 3.4.4球管立柱沿垂直轴旋转：≥±180° 3.4.5球管立柱纵向移动范围：≥1700mm 3.4.6球管垂直移动范围：≥1200mm 3.4.7固定式浮动摄影床 3.4.8床面具备四方浮动功能，脚踏电磁锁定。 3.4.9床面纵向移动：≥800mm，横向移动：≥240mm ★3.4.10承重：≥250kg 3.5限束器 3.5.1最小照射野：≤ 1cm×1cm 3.5.2最大照射野：≥43cm×43cm ★3.5.3内置两档可调式附加滤过：≥0.5/1.0 mmAl(提供图片证明材料) 3.5.4具备SID测量尺和光野指示功能 3.6滤线栅 3.6.1标配2块可拔插滤线栅 3.6.2栅比：≥8:1 3.6.3栅密度：≥40lp/cm 3.6.4栅焦距≤100cm和≥180cm各一块 3.7 图像采集及后处理工作站 3.7.1工作站硬件配置：CPU≥3.2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥24″ 3.7.2 DR制造商自主研发一体化工作站，各功能非模块设计可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等。 3.7.3 病人数据输入：鼠标、键盘 ★3.7.4 儿童检查功能：具备新生儿、婴儿、幼儿、学龄前四种低剂量摄影模式（提供软件截屏证明材料）。 3.7.5 软件功能：患者登记、患者信息编辑、曝光参数调节、3D投照体位示意、图像显示/查看、胶片打印排版、图像删除原因统计功能。具备长骨拼接功能。 3.7.6 图像优化功能：细节增强、降噪、曲线校准优化、组织均衡技术 3.7.7 图像后处理功能：窗宽/窗位调节、图像裁剪、图像放大/缩小、图像漫游、放大镜功能、黑白反转、ROI窗宽/窗位调节、实际尺寸、图像旋转、图像翻转、图像注释、图像测量. 3.7.8 DICOM协议：DICOM Storage、DICOM Storage Commitment、DICOM Print、DICOM Worklist ★3.7.9 具备DAP软件辐射计量检测功能模块。 3.8 具备远程云服务功能，能对设备进行前瞻性故障预测、软件升级及故障分析 3.9控制盒：具备一键开关机及急停控制功能。 4.详细配置清单 4.1 超高频高压发生器1台 4.2 高品质X射线管组件1套 4.3 高精度限束器1个 4.4 无线平板探测器2块 4.5 防散射滤线栅2块 4.6 X射线管支撑装置1套 4.7 立式摄影架1套 4.8 一键开关机控制盒1个 4.9 固定式浮动患者台1台 4.10 图像采集工作站主机1台 4.11 图像采集工作站显示器1台 4.12 图像采集工作站软件1套 4.13 远程维护服务包1套 4.14 DAP辐射计量软件功能模块1套 |
| 3 | 化学发光免疫分析仪 |  |  | 全自动化学发光免疫分析仪 1.检测样本:血清、血浆、尿液 2.国家食品药品监督管理局III类注册 3.方法学:辉光型化学发光法 4.样本管:具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能 5.用户界面:Window XP操作系统,中文操作界面 ★6.样本位:可放置≥50个样本，随时连续进样，支持自动重测 ★7.反应杯:独立的单个反应杯设计，一次性可在机放置100个反应杯，并可随时添加 8.急诊进样系统:具有急诊通道，急诊样本，优先处理 9.传染病项目：乙肝表面抗原可溯源至WHO第二代国际标准单位 10.样本整体性控制:基于压力传感技术的液面感应，堵塞检测，空吸检测，样本量不足标记和管理 11.样本管理:具有在机稀释，自动重检功能 ★12.检测速度:测试速度>170测试/小时 13.定标要求:内置主曲线，二维码识别，三点校准 14.持续运行能力:可以24小时开机 ★15.试剂位:具有≥25个冷藏试剂位，2-8℃不间断冷藏 16.试剂完整性控制:条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记 17.检测项目:≥60种试剂项目，具有甲状腺功能、性腺激素、传染病等检测 18.溯源性：符合国际量值溯源体系要求 19.促甲状腺激素（TSH）:为第三代，功能灵敏度≤0.02mIU/L 20.校准要求:采用独立注册的原厂校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件 21.网络连接能力:有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 22.仪器及试剂、质控品、校准品具有认证证书，操作及保养:操作简便， |
| 4 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 台 | 超声经颅多普勒血流分析仪 1.主要工作参数 ★FFT采样率：128/256/512/1024 标尺：156/312/ 血流速测量：双向同步测量方式,单向最大312cm/s 采样容积：4-20 mm 深度调节：25-120mm 软件增益范围：0-48 dB或0-7级可调 发射功率：0-800%或0-100%可调 操作系统：Windows XP，Win7，Win10兼容 扫描时间：5、10、20s 常规检测由遥控器操作 通道和深度：单通道/双通道切换，单深度/双深度/四深度/八深度切换 2.主要检查参数： ★收缩期流速（Vp）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、HITS 特殊参数：ACC（加速度）、T1（上升时间），T2（下降时间）SBI（频宽指数）STI（血管狭窄指数） 状态显示：TIC、TIS 3.探头工作模式及流速范围 (a)脉冲波（PW）模式：2MHz探头 当超声工作频率为2.0MHz时，流速测量范围不窄于20cm/s～200cm/s。 (b)连续波（CW）模式：4MHz探头、8MHz探头 当超声工作频率为4.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～100cm/s。 当超声工作频率为8.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～50cm/s。 4.异常血流提醒功能 常规检查中参数Vp、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断。 多普勒色系：八种多普勒色系显示 声谱回放 （1）声音与频谱同步连续储存和回放 （2）音量可调，方式：正向，反向，混合，关闭。 常规检测 （1）自动生成ID号，也可以医生自己编号。 （2）根据不同性别，不同年龄段显示正常值参数。 （3）自动/手动计算参数，可以正反向计算。多次测量保存病历。 （4) 离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告。 （5）图谱方向随血管调整自动翻转(正向/反向)。 （6）自动记录（冻结回放）：永不错过理想频谱 （a)冻结后可回放开始检测至冻结前至少30秒的谱图，并可调节增益和声音 （7）最高频率包络，包络线随时可调动态显示或静态屏蔽。 （8）探头自动冻结功能，保护功能、探头自动休眠功能，延长探头使用寿命。 （9）已冻结的血管名称当即修改，提高操作者效率。 （10）按检测历程设置血管，最多可包含全部可检测血管，在常规历程方便操作。 （11）在报告设置中，把病例保存的频谱图和血流声再进行过程回放。 （12）血管自动搜索和小信号放大功能。 （13）多深度高分辨率M模功能显示，Vp,Vm,Vd,HR趋势图显示功能。 （14）自动计算，操作界面显示探头TIC热敏指数。 （15）栓子自动跟踪功能及回放和栓子放大功能。 （16）在发泡实验中，仪器可检测气体栓子，并在图像上出现跳屏。 （17）2个2M探头两侧颞窗同时检测，同步显示，动态比较观察，多深度双侧血管同步监护软件。 功能强大的演示功能 显示各支血管正常频谱图像，声音，血流方向，血管深度 显示血管各项参数的正常数值 内置功能的设定 （1）内置标准血管名（颅内、颈部、肢体），并可自主设定设置检测参数的值及范围 （2）自定义血管名，设置参数检测缺省值 （3）可设置1名操作者登录口令 （4）内置各年龄组、两性别的正常参考值，并有报警系统 （5）内置/自定义常用TCD报告常用语句 （6）内置/自定义常用临床诊断词条 （7）医院信息设置，可在报告单显示 病案管理&报告格式 （1）快速检索病例：任意根据TCD号、姓名、以及报告日期等条件搜索 （2）病案管理中可删除或修改病历资料 （3）病案管理中可随时预览或打印存储的报告单 （4）随时可显示谱图参数、血流声音，便于选择典型病例谱图 ★电脑硬件设置: 品牌电脑一体机 专用经颅多普勒台车 彩色喷墨打印机 主机配置 （1）2.0MHz PW 手持探头贰只 （2）4.0MHz CW手持探头壹只 （3）8.0MHz CW手持探头壹只 （4）M型模块经颅多普勒主机一台 （5）模块电源连接器含电源线一根 （6）USB数据线一根 （7）耦合剂，软件一套 |
| 5 | 视力筛选仪 | 1 | 台 | 视力筛选仪技术参数 1.5.0英寸彩色触摸操作LCD显示屏幕 2.显示屏幕分辨率：800 × 480 像素 3.45°前倾屏幕，方便使用者以任何姿势操作。 4.筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。对弱视风险进行筛查评估的仪器。可直接在主机上输入中文病人信息。 5.双眼同时进行测量。 6.可对单眼进行测量。 7.等效球镜度数测量范围：-7.00D至+7.00D，0.25D递增，精确度：-3.50D到3.50D ±0.50D；-7.00D到＜-3.50D ±1.00D；＞3.50D到7.00D ±1.00D 8.柱镜度数测量范围： -3.00D到+3.00D，0.25D递增，精确度： -1.50D到1.50D ±0.50D；-3.00D到<-1.50D ±1.00D ＞1.50D到3.00D ±1.00D 9.轴位范围：1°到180°，1°递增，精确度：±10°（对于柱面值＞0.5D） 10.测量瞳孔直径范围：4.0mm - 9.0mm，0.1mm递增，精确度：±0.4mm，可测量散瞳病人 11.测量瞳距范围：35mm到80mm，1mm递增，精确度：±1.5mm 12.斜视测量：鼻、颚方向范围0°到20°，精确度±1.5°；上、下方向范围0°到20°，精确度±1.5° 13.平均测量时间：3S 14.测量距离：1M 15.距被测者距离提示：系统主动测距提示过远或过近。并以背景颜色区分是否在正确测量范围内。 16.注视方式：多彩交替灯光及雨林环境音效。 17.保护腕带，预防掉落 18.数据接口：Wi-Fi / USB 19.打印机接口：Wi-Fi / USB 20.可从电脑批量输入、输出患者信息队列，提高筛查效率。 21.报告形式：便签报告或A4彩色图文报告（打印机需选配） 22.电池预期寿命：2.5年 23.产品尺寸：21.6cm × 17.1cm × 12.1cm 24.设备重量 ≤ 1.15KG，6个月-100岁,非只可以做幼儿及儿童人群无线网络：802.11 b/g/n |
| - 1、交货时间：签订合同后7个日历日。 2、交付地点：采购人指定地点。 3、付款方式：签订合同后预付货款30%，货物验收合格后支付货款70%。 4.保修及服务要求： （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥壹年，设备终身维护，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 （2）质保期内所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备正常运行要求。 （3）质保期内每年免费提供3次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供使用单位及中标供应商签字确认的保养服务工单或维修工单。 （4）质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。①免费送货上门、免费安装调试；②设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修，48小时未解决问题，将提供备用机（或备用零部件）不影响医院正常使用；③提供专业化技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；④定期回访以及对设备维修；⑤提供终身维护。 5.质量要求 达到或优于本采购项目要求的技术参数。保证设备是原装全新产品，安装后一个月内出现质量问题，中标供应商负责退货或更换新机。 #### 注：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：彩色多普勒超声系统等医疗设备采购 项目编号：BHZC2022-G1-00010-YHZC 采购计划编号：2022-11-H266 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.投标报价包括货物采购、运输、保管、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求澄清或提出质疑，在此后时间提出的澄清或质疑，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本中心应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者本中心应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本中心将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标前准备：1.本项目实行网上投标，采用电子投标投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。CA数字证书申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站（http://xxgk.beihai.gov.cn/bhzcw/）-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程请自行前往“北海市政府采购中心网站（http://xxgk.beihai.gov.cn/bhzcw/）-办事指南”下载参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4.投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标文件递交截止时间前至少提前1个工作日，按要求密封并送达北海市新世纪大道银海区政府1号楼701室，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。邮寄地址：北海市新世纪大道银海区政府大院一号楼701室，联系人：张弛，电话：0779-3228426。本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。 5.投标供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。 ▲未上传递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2022年11月29日09:00，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 8 | 开标时间及地点：2022年11月29日9:00，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 10 | 评标方法及评分标准：综合评分法，货物项目价格分占总分的比重占30%。 |
| 11 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网 、北海市公共资源交易网发布中标公告。 |
| 12 | 签订合同时间：自中标公告（中标通知书）发出之日起8个工作日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 14 | 履约保证金:本项目不收取履约保证金。 |
| 15 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 16 | 本招标文件的解释权属于北海市银海区西塘社区卫生服务中心及北海市银海区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指北海市银海区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第五章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

1.本项目政府采购合同不允许转包。

2.本项目政府采购合同不可以分包。

（七）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本单位员工（或必须为本单位控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及北海市公共资源交易中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话： 北海市银海区政府采购中心           0779-3228426；

②投诉联系部门及电话： 北海市银海区财政局            0779-3220087。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准；

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本中心应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延至15日。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及北海市公共资源交易中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本中心和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件价格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

5.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。

1.资格文件：

▲（1）供应商信用承诺函(格式见第六章)（必须提供）

#### ▲（2）本项目的特定资格要求：具有有效的医疗器械生产或经营许可证（必须提供）

（3）投标人有效的营业执照或者事业单位法人证书等主体资格证明文件复印件,并加盖投标人公章；

（4）投标人2021年11月以来至少一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

（5）投标人2021年11月以来至少一个月依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

（6）投标人2020年、2021年度经第三方审计机构出具的财务状况报告复印件；

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)（必须提供）；

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）；

（3）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；

#### ▲（4）商务响应表（格式见第六章，必须提供）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（5）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（6）业绩的相关证明材料；

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（9）投标人或投标产品制造商有效的国家获奖证书其他相关的认证证书复印件

- （10）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

- （11）投标人情况介绍。

3.技术文件

▲（1）技术响应表(格式见第六章，必须提供)；

▲（2）设备配置清单（格式自拟，必须提供）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章,必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、供应商信用承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。同时提供电子备份投标文件的，电子备份投标文件应当在投标文件递交截止时间前至少提前1个工作日，按要求密封并送达北海市新世纪大道银海区政府1号楼701室，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。邮寄地址：北海市新世纪大道银海区政府大院一号楼701室，联系人：张弛，电话：0779-3228426。

本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“★”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

（十）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，本中心将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实；

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本中心依照相关规定通过“信用中国”网站、中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统查询的相关供应商主体信用记录。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起8个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同送本中心备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、质量保证金

本项目不收取质量保证金。

九、其他事项

1.解释权：本招标文件解释权属采购人或本中心。

2.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：北海市银海区政府采购中心

地址：北海市新世纪大道银海区政府大院701室

邮政编码：536000        电话：0779-3228426       联系人:张弛

- 第四章  评标办法及评分标准

- 评标方法和评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，设备性能，售后服务方案，信誉，业绩，政策功能等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1.价格分……………………………………………………………………………………………满分30分

（1）评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）之规定，供应商认定为小型、微型企业或监狱企业且其投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人、单位负责人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，《联合体投标协议书》中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 40%以上（含 40%）的， 联合体投标报价给予 4%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）；除上述情 况外，评标报价=投标报价。 注：小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。小型、微型 企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库〔2017〕141号】的规定，供应商为符合条件的残疾人福利性单位的（以投标文件提供的有效的《残疾人福利性单位声明函》为准）视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为评标基准价，评标基准价得分为 30分。

（6）价格分计算公式：

评标基准价（金额）

某供应商价格得分 =  --------------------------- ×30分

某供应商评标报价（金额）

供应商组成联合体的大中型企业和其他自然人、单位负责人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

2、技术分……………………………………………………………………………（36分）

①投标文件的技术要求中无负偏离的得20分，满分20分。

非实质性要求的技术要求有负偏离的,得分=该项满分分值-累计扣分分值(有一项非关键性技术参数及配置负偏离的扣4分，扣分不能超过满分分值)。

②实质性要求（指招标项目采购需求标注“★”技术参数及配置）的技术要求:投标人在技术要求偏离表中标明正偏离且优于招标文件要求，被评标委员会评定为正偏离的,每有一项加4分，满分12分。

③非实质性要求的技术要求：投标人在技术要求偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加2分，满分4分。

（注：投标人须在投标文件中提供证明所投标产品优于招标文件要求的相关证明材料（复印件）以供评标时核对，包含但不限于中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），并加盖投标供应商公章。)

- 注：一般技术参数及配置（指招标项目采购需求未标注“★”的技术参数及配置）需体现在技术响应表（偏离表）中。

3.项目实施方案分……………………………………………………………………（15分）

投标文件中未提供项目实施方案不得分

一档（1 分）：提供的项目实施方案要点不清晰，笼统，无具体措施。

二档（5分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。

三档（10 分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、 进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强， 可行性高。

四档（15分）：方案详细全面完善，包含管理措施、设备安装具体实施流程、设备保管措施、设备包装措施、设备运输安排措施、设备运输过程中保护措施、设备装卸安排措施、设备调试进度安排措施、设备质量保证措施，具有项目风险防范措施，提供实施各个阶段工作安排和进度计划、有管理组织机构图，能提供单机运转调试措施、检修调配计划、联调及验收制度。

- 4.售后服务分……………………………………………………………………………（15分）

投标文件中未提供售后服务方案不得分

一档（5分）：提供的售后服务方案较简单，售后服务承诺书中 各项措施缺乏针对性。

二档（10分）：售后服务承诺书内容较完整性、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案较详细；

三档（15分）：售后服务承诺书内容完整详尽，免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式。并写明到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 （注明时间）、服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。

5、本地化服务……………………………………………………………………………（1分）

投标人或核心产品生产厂家在项目实施地设有售后维修点或在中标文件中承诺中标后在项目实施地设立售后维修点的。（投标人须在投标文件中提供维修机构人员资料、营业执照等相关证明材料或提供承诺函，并加盖投标人公章）。（得1分）

6、业绩分…………………………………………………………………………………（1分）

投标供应商自 2019 年11 月 1 日以来同类医疗设备项目业绩，每提供一个项目业绩得 0.5 分，满分 1分（投标时须提供中标（成交）通知书或中标（成交）合同复印件并加盖公章）。

7、政策功能分（节能、环保产品）……………………………………………………（2分）

（1）属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，投标产品需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及品目清单复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。

（2）属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，投标产品需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件及品目清单复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7。

四、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约（质量）保证金而在规定的期限内未能提交的，将顺延第二中标候选人，以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同文本（格式）

北海市银海区政府采购合同

合同名称：彩色多普勒超声系统等医疗设备采购供货合同

合同编号：

采购单位（甲方）北海市银海区西塘社区卫生服务中心

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市银海区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号       2022-11-H266

供 应 商（乙方）                            项目名称编号  彩色多普勒超声系统等医疗设备采购（项目编号：BHZC2022-G1-00010-YHZC）

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件（以下简称“招标文件”）规定条款和乙方投标文件（以下简称“投标文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：  签订合同后7个日历日。  地点：   采购人指定地点      。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式：签订合同后预付货款30%，货物验收合格后支付货款70%。

4.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的收款账户，如需要变更收款账户，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

第九条　履约保证金

本项目不收取履约保证金

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力。政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，签订合同当日采购人须将政府采购合同送银海区政府采购中心备案，并自合同签订之日起1个工作日内，并完成合同公告。

合同签订之日起7个工作日内，采购人应在“政府采购计划管理系统”录入合同进行备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件：

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

（一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年   月   日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

- 1.资格文件：

▲（1）供应商信用承诺函(格式见第六章)（必须提供）

（2）投标人有效的营业执照或者事业单位法人证书等主体资格证明文件复印件,并加盖投标人公章；

（3）投标人2022年5月以来至少一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

（4）投标人2022年5月以来至少一个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

（5）投标人2019年、2020年度经第三方审计机构出具的财务状况报告复印件；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)（必须提供）；

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）；

（3）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；

#### ▲（4）商务响应表（格式见第六章，必须提供）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（5）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（6）施工人员作业资格证；

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（9）投标人或投标产品制造商有效的国家获奖证书其他相关的认证证书复印件

- （10）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

- （11）投标人情况介绍。

3.技术文件

▲（1）技术响应表(格式见第六章，必须提供)；

▲（2）设备配置清单（均不含报价（格式自拟，必须提供）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章,必须提供）。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章。

- 三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

▲（1）供应商信用承诺函(格式见第六章)（必须提供）

（2）投标人有效的营业执照或者事业单位法人证书等主体资格证明文件复印件,并加盖投标人公章；

（3）投标人2022年5月以来至少一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

（4）投标人2022年5月以来至少一个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

（5）投标人2019年、2020年度经第三方审计机构出具的财务状况报告复印件；

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：北海市银海区政府采购中心

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

日期：

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

（二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

- 北海市银海区政府采购中心：

- 我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

- 七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

日期：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市银海区政府采购中心

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

- 年    月    日

法定代表人（负责人）身份证明书格式如下：

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

▲（3）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

投标人盖章：                        日 期：

#### ▲（4）商务响应表：（必须提供）

商务响应表格式（内容根据采购需求“商务服务要求”自行调整）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 服务开始时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：   （盖姓名章无效）

投标人盖章：                          日 期：

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选项，如有请提供）

（5）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（6）施工人员作业资格证；

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（9）投标人或投标产品制造商有效的国家获奖证书其他相关的认证证书复印件

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目的验收报告、中标通知书或中标合同复印件）

| 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：                                                     年    月    日

- （10）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

- （11）投标人情况介绍。

三）、技术文件部分（格式）

▲（1）技术响应表(必须提供)；

技术响应表格式：

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 序号 | 投标承诺 |  |
| … |  |  |  |  |
| 本表空白或未填写的条款，视同完全满足招标文件的要求，无偏离。 |  |  |  |  |

注：投标人应根据所提供的服务、对照招标文件要求在服务响应表中详细列明招标要求及投标所提供的服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的服务与招标要求相同或符合招标要求的为无偏离，投标所提供的服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日 期：

▲（2）设备配置清单（格式自拟，必须提供）；

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                    日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

- （3）投标人需要说明的其他文件和说明。

四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式： （必须提供）；

投 标 函

致：北海市银海区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称:___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:___________

日期:_____年___月___日

(投标人公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式：（必须提供）

- 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

说明：

1．本项目投标应以人民币报价；每家投标人应针对本项目作唯一完整报价。

2.项目经费报价为总价包干，报价已含括：（1）项目整体的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）安装、调试、技术支持、售后服务、更新升级等费用。

3. 本项目投标报价不得超过预算金额，否则作无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：

日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表格式：（必须提供）

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3.本项目投标报价不得超过预算金额，否则作无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：

日  期：

- （五）其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。