广西龙建工程管理有限公司

Guangxi Longjian engineering management co., Ltd

招标文件

项目名称：浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设

医疗设备项目

项目编号：QZZC2020-G1-60167-GXLJ

招标单位：浦北县妇幼保健院

招标代理机构：广西龙建工程管理有限公司

2020年11月

目     录

招标公告	4

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；	4

1.采购人信息	5

2.采购代理机构信息	5

3.项目联系方式	5

第一章    投标人须知及前附表	6

投  标  须  知一   总  则	10

1.项目名称：浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设医疗设备项目	10

2. 投标人资格：	10

2.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备法人资格且同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。	10

2.4符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。3. 投标费用	10

二    招标文件	10

4.招标文件构成	10

5.7.2在提出投诉时，应附送相关证明材料。如投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致，以中文为准。	12

三    投标文件的编制	12

6.投标文件编写注意事项	12

7.投标的语言及计量单位	12

8.投标文件构成	12

9.投标文件格式	13

10.投标报价	13

11. 投标货币	13

(11)本项目不接受联合体投标。	14

13.货物合格和符合招标文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）	14

14.投标的有效期	14

15.投标文件的书写及签名、盖章要求	14

四     投标文件与投标样品的递交	15

17.投标文件的密封与标记	15

18.投标截止时间	15

19.投标文件的修改及撤回	15

五     开标与评标	16

20.开标	16

21. 评标	16

22.投标文件的澄清或说明	16

23.无效投标	16

24.废标	17

六    评标结果	17

25.中标公告	17

26.中标通知	17

27.合同授予标准	17

28.签订合同	17

七   其他事项	18

30.中标服务费	18

31.解释权	18

32.通讯地址	18

第一章货物需求一览表

二、 技术规格及要求	30

（一） 十层手术部技术规格及要求	30

一、手术部装饰设计和施工要求	30

二、手术部空调工程设计和施工要求	32

9、净化空调特殊要求	35

三、手术部强电工程设计和施工要求	36

四、手术部医用气体管道工程设计和施工要求	36

（二） 十一层NICU技术规格及要求	38

一、NICU装饰设计和施工要求	38

二、NICU空调工程设计和施工要求	39

三、NICU强电工程设计和施工要求	40

四、NICU医用气体管道工程设计和施工要求	40

（三） 九层产房技术规格及要求	41

一、产房装饰设计和施工要求	41

二、产房强电工程设计和施工要求	41

三、产房弱电工程设计和施工要求	42

四、产房医用气体管道工程设计和施工要求	42

第三章   合同基本条款及合同书（格式）	44

8.1本合同以人民币付款。	46

第四章  评标原则和中标标准	49

由评委在打分前根据投标人的施工组织设计方案（包括项目整体方案、技术方案、项目管理机构、实施人员队伍及技术水平、施工培训和协调、项目实施质量等）内容进行对比讨论确 定各投标人售后服务方案所属档次，然后由评委在各档次内独立打分。	50

第五章 投标文件（格式）	53

(11)本项目不接受联合体投标。	63

广西龙建工程管理有限公司

关于浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设医疗设备项目（QZZC2020-G1-60167-GXLJ）

# 招标公告

项目概况 浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设医疗设备项目的潜在供应商应在广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层）获取采购文件，并于2020年12月 15 日 15 点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-G1-60167-GXLJ

项目名称：浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设医疗设备项目

采购方式：公开招标

预算金额：总金额7047915.74 元

最高限价：同预算金额

采购需求：浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设医疗设备项目采购一批 ，详见招标文件。

合同履行期限：签订合同后，按照甲方通知之日起，120日内安装调试完毕，并验收合格。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的资格要求：

（1）有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（2）建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质、电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质；

（3）拟担任本工程的项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师证书、安全生产考核B类及以上合格证书，未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书、技术负责人具备相关专业中级职称证书、组织机构岗位人员具备岗位考核合格证书（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）。

（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（提供网页查询结果证明）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

三、获取招标文件

时间：2020年11 月24 日至2020年12月 1 日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层）

方式：报名时须携带授权委托书、法定代表人身份证明及资格要求内的所有证书资料复印件加盖公章（原件核查），委托时须提供代理授权委托书原件，提供上述材料无误后购买。现场购买采购文件后，请在政采云上获取采购文件。

售价：工本费每本250元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月15 日 15点30分（北京时间）

地点：浦北县公共资源交易中心（总工会大楼三楼-浦北县公共资源交易中心开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金：无需缴纳

七、其他补充事宜

1.参加投标的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件[法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭代理授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面投标。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：浦北县妇幼保健院

地    址：广西浦北县小江镇光明路39号

联系人及联系方式：蔡工   0777-8217678

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西龙建工程管理有限公司

地　　址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层

联系方式：0777-3617888

## 3.项目联系方式

项目联系人：滕工

电　　 话：0777-3617888

九、监管管理部门及联系电话：

浦北县政府采购监督管理办公室     电话：0777-8314622

十、网上公告媒体查询：

- www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）

www.zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

http://pbggzyjy.cn/（浦北县公共资源交易中心网）

http://www.gxljgc.com/（广西龙建工程管理有限公司网）

http://www.gxpb.gov.cn（浦北县人民政府网）

广西龙建工程管理有限公司

2020年11月24日

- 第一章    投标人须知及前附表

投 标 须 知 目 录

招标公告	4

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；	4

1.采购人信息	5

2.采购代理机构信息	5

3.项目联系方式	5

第一章    投标人须知及前附表	6

投  标  须  知一   总  则	10

1.项目名称：浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设医疗设备项目	10

2. 投标人资格：	10

2.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备法人资格且同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。	10

2.4符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。3. 投标费用	10

二    招标文件	10

4.招标文件构成	10

5.7.2在提出投诉时，应附送相关证明材料。如投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致，以中文为准。	12

三    投标文件的编制	12

6.投标文件编写注意事项	12

7.投标的语言及计量单位	12

8.投标文件构成	12

9.投标文件格式	13

10.投标报价	13

11. 投标货币	13

(11)本项目不接受联合体投标。	14

13.货物合格和符合招标文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）	14

14.投标的有效期	14

15.投标文件的书写及签名、盖章要求	14

四     投标文件与投标样品的递交	15

17.投标文件的密封与标记	15

18.投标截止时间	15

19.投标文件的修改及撤回	15

五     开标与评标	16

20.开标	16

21. 评标	16

22.投标文件的澄清或说明	16

23.无效投标	16

24.废标	17

六    评标结果	17

25.中标公告	17

26.中标通知	17

27.合同授予标准	17

28.签订合同	17

七   其他事项	18

30.中标服务费	18

31.解释权	18

32.通讯地址	18

第二章 货 物需 求一览 表  …………………………………………………………………………………19

一、货 物需 求一览 表	  ………………………………………………………………………………………………………  20

二、 技术规格及要求	30

（一） 十层手术部技术规格及要求	30

一、手术部装饰设计和施工要求	30

二、手术部空调工程设计和施工要求	32

9、净化空调特殊要求	35

三、手术部强电工程设计和施工要求	36

四、手术部医用气体管道工程设计和施工要求	36

（二） 十一层NICU技术规格及要求	38

一、NICU装饰设计和施工要求	38

二、NICU空调工程设计和施工要求	39

三、NICU强电工程设计和施工要求	40

四、NICU医用气体管道工程设计和施工要求	40

（三） 九层产房技术规格及要求	41

一、产房装饰设计和施工要求	41

二、产房强电工程设计和施工要求	41

三、产房弱电工程设计和施工要求	42

四、产房医用气体管道工程设计和施工要求	42

第三章   合同基本条款及合同书（格式）	44

8.1本合同以人民币付款。	46

第四章  评标原则和中标标准	49

由评委在打分前根据投标人的施工组织设计方案（包括项目整体方案、技术方案、项目管理机构、实施人员队伍及技术水平、施工培训和协调、项目实施质量等）内容进行对比讨论确 定各投标人售后服务方案所属档次，然后由评委在各档次内独立打分。	50

第五章 投标文件（格式）	53

(11)本项目不接受联合体投标。	63

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 1.1 | 项目名称：浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设医疗设备项目 项目编号：QZZC2020-G1-60167-GXLJ |
| 2 | 2.1 2.2 | 投标人资格：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的资格要求： （1）有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证； （2）建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质、电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质； （3）拟担任本工程的项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师证书、安全生产考核B类及以上合格证书，未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书、技术负责人具备相关专业中级职称证书、组织机构岗位人员具备岗位考核合格证书（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）。 （4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（提供网页查询结果证明）。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
| 3 | 10.2 | 投标报价：投标人须就《货物需求一览表》中的全部货物内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件：一套正本、四套副本 如供应商同时投两个分标（含两个）以上，不能合并装订，必须按分标分开装订，分开密封提交。 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金：无需缴纳。 |
| 7 | 17 18 | 投标文件以密封形式递交至：浦北县公共资源交易中心开标室 投标文件递交截止时间：2020年12月15 日 15点30分正 接收地点：浦北县公共资源交易中心（总工会大楼三楼-浦北县公共资源交易中心开标室） |
| 8 | 18 | 评标时间：2020年12月15 日 15点30分正截标后 评标地点：浦北县公共资源交易中心（总工会大楼三楼-浦北县公共资源交易中心开标室） |
| 9 | 21.1 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表 1人，专家4人； 评标专家确定方式：在广西壮族自治区财政厅政府采购评审专家库随机抽取。 |
| 10 | 21.2 | 评标方法：综合评分法。 |
| 11 | 29.1 | 履约保证金：合同款总价的5%。 |
| 12 | 30.1 | 中标服务费：本项目中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号和发改办[2003]857号文规定由招标代理机构向中标供应商收取。即按成交金额100万元以下为1.5%，100-500万元为1.1 %，500-1000万元为0.8 %，并且按差额定率累进法计算。 |
| 13 | 31.1 | 开标结束后，发布中标结果公告之日起3个工作日内，中标供应商要注册完成入驻政采云平台手续，并成为政采云平台正式供应商。 |
| 开标会议注意事项： 法定代表人前来的须携带法定代表人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）； 委托代理人前来的须携带授权委托书和代理人身份证原件。 |  |  |
| 其他要求 现场踏勘： - 由于本项目涉及配套施工，为了更好的让投标人了解项目的真实情况，确保服务质量，因此，采购人统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下： - 现场考察统一集合时间：2020年12月 2 日09：30-10：00，15:30-16:00过时不候。 - （2）现场考察集合地点：浦北县越秀大道西向（县人民公园北向），联系人：蔡工，联系电话：15207878868。 （3）投标人踏勘须携带的资料：针对本项目出具的单位法人授权委托书原件及委托人身份证原件,参与现场考察的人员为投标人法人的需提供法人身份证明材料。 （4）现场勘查后由采购人开具现场考察表一式两份，投标人留存一份放入投标文件中，采购人留存一份。 |  |  |

- 投  标  须  知

- 一   总  则

- 1.项目名称：浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设医疗设备项目

1.1项目编号：QZZC2020-G1-60167-GXLJ

- 2. 投标人资格：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的资格要求：

（1）有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（2）建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质、电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质。

（3）拟担任本工程的项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师证书、安全生产考核B类及以上合格证书，未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书、技术负责人具备相关专业中级职称证书、组织机构岗位人员具备岗位考核合格证书（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）；

（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（提供网页查询结果证明）。

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 3. 投标费用

3.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

- 二    招标文件

- 4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告[见后中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（ www.zfcg.gxzf.gov.cn）、广西龙建工程管理有限公司网站(http://www.gxljgc.com/)]、 浦北县公共资源交易中心网（http://pbggzyjy.cn/）、（浦北县人民政府网）http://www.gxpb.gov.cn

⑵投标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同书(格式)；

⑸评标原则和中标标准；

⑹投标文件(格式)。

5.招标文件的澄清、修改；质疑和投诉

5.1投标人要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在投标前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

5.2任何要求澄清招标文件的投标人，均应在2020年12月 2 日前的正常工作时间以传真等书面形式通知招标代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。招标代理机构将以书面形式予以答复。

5.3招标代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（ www.zfcg.gxzf.gov.cn）、广西龙建工程管理有限公司网站(http://www.gxljgc.com/)、 浦北县公共资源交易中心网（http://pbggzyjy.cn/）、（浦北县人民政府网）http://www.gxpb.gov.cn上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

5.4招标代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（ www.zfcg.gxzf.gov.cn）、广西龙建工程管理有限公司网站(http://www.gxljgc.com/)、浦北县公共资源交易中心网（http://pbggzyjy.cn/）、（浦北县人民政府网）http://www.gxpb.gov.cn上发布更正公告并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.5请投标人接电话通知后到招标代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

5.6.  质疑

5.6.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人如认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在自招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的询问或质疑。投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

5.6.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

5.6.3  供应商质疑时，应当提交一次性质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；代理人身份及委托书；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

5.6.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

5.6.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第5.6.3 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

5.6.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.7  投诉

5.7.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向浦北县政府采购监督管理办公室提起投诉。

- 5.7.2在提出投诉时，应附送相关证明材料。如投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致，以中文为准。

- 三    投标文件的编制

- 6.投标文件编写注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的技术参数、商务条款要求及实质性要求和条件作出响应。

6.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目服务内容及要求，合同条款等内容作出响应。

- 7.投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 8.投标文件构成

8.1投标人编写的且在投标文件递交时间前递交的投标文件必须包括下列内容（投标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

8.1.1投标文件[正本一份、副本四份]

(1)开标一览表(按招标文件第五章<开标一览表>格式和本须知第9条要求填写)；

(2)投标函(按招标文件第五章<投标函(格式)要求填写>；

(3))投标报价明细表(按招标文件第五章<投标报价明细表>格式填写)；

(4)技术规格偏离表(按招标文件第五章要求填写)；

(5)服务方案；（格式自拟）

(6)售后服务承诺书(按招标文件第五章要求填写)；

(7)投标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供)；

(8)货物证明文件（按本须知第13条要求提供)；

(9)投标人基本情况登记表(按招标文件第五章要求填写)。

- 9.投标文件格式

9.1投标人应按招标文件提供的开标一览表、投标函、投标报价明细表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在开标一览表和投标报价明细表中，投标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

- 10.投标报价

10.1投标人应在开标一览表和投标报价明细表上标明单价和总报价。开标一览表报价与投标报价明细表报价不一致的，以开标一览表报价为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

10.2投标人须就《货物需求一览表》中的全部货物内容作完整唯一报价.

10.3投标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和安装、调试、验收、人员培训、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。

- 11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12.投标人资格证明文件（均需加盖单位公章）

12.1下述证明文件中所要求必须提交的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，否则其投标无效：

(1)投标人有效的“营业执照”副本、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(2)法定代表人身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(3)法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时必须提供，否则将被当作资格审查不合格而取消投标资格）

（4）有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；（必须提供，同时加盖单位公章）；

（5）建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质、电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质；（必须提供，同时加盖单位公章）

（6）《中心供氧、中心吸引医疗器械注册证》；（必须提供，同时加盖单位公章）

（7）特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级）或特种设备安装改造维修许可证（压力管道）；（必须提供，同时加盖单位公章）

（8）特种设备生产许可证（压力管道设计GC2级）；（必须提供，同时加盖单位公章）

（9）拟担任本工程的项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师证书、安全生产考核B类及以上合格证书，未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书、技术负责人具备相关专业中级职称证书、组织机构岗位人员具备岗位考核合格证书（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）；（必须提供，同时加盖单位公章）

（10）提供近三年（17、18、19年度）的财务审计报告（如属新成立或不足三年的公司提供银行出具的资信证明材料或注册年度至2019年度的财务审计报告）。（必须提供，同时加盖单位公章）

（11）提供2020年6月-9月依法向税务部门缴纳税收的完税证明（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的证明）。（必须提供，同时加盖单位公章）

（12）提供2020年6月-9月当地社保机构出具的社会保障资金的缴纳证明（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的证明）（其中必须包含投入本项目所有人员及被授权人）；（必须提供，同时加盖单位公章）

（13）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供，同时加盖单位公章）

(14)采购人或代理机构对供应商资格审查时进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。
查询起止时间：投标截止时间前三年内。
查询记录和证据留存方式：由代理公司开标后在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

(15)投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

- (16)本项目不接受联合体投标。

- 13.货物合格和符合招标文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）

13.1投标人还应提交根据本招标项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证（均为复印件）；

⑵产品样本（彩页）、使用说明书等技术资料及产品自2013年至今获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明；

⑷产品合法手续有效证明；

⑸产品代理证书（如有,请提供原件原件或复印件，如《货物需求一览表》有要求的按《货物需求一览表》要求提供）。

- 14.投标的有效期

14.1投标文件从投标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 15.投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.5投标文件的份数：正本一份、副本四份，共五份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.投标保证金：无需缴纳

- 四     投标文件与投标样品的递交

- 17.投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2投标人应将投标文件（正本一份、副本四份）一并装入投标文件袋加以密封，并在封口处密封签章(公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可)。

17.3文件袋上应写明：

⑴ 招标代理机构：广西龙建工程管理有限公司

⑵ 项 目 名 称： 浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设医疗设备项目

⑶ 项 目 编 号： QZZC2020-G1-60167-GXLJ

⑷ 投 标 单 位：

⑸ 注明“开标时才能启封” （投标文件袋注明“      年  月  日  时  分前不得拆封”）

17.4投标人可按上述要求另行包装。

17.5投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.6投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

- 18.投标截止时间

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效文件，招标代理机构将不予受理。

- 19.投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前,对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，投标人对所递交的补充、修改或撤回需要向招标代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

19.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标。

- 五     开标与评标

- 20.开标

20.1本招标代理机构将在投标人须知前附表第7项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人需凭法定代表人身份证或其委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证签到参加开标会并接受验证，唱标结束后投标人的法定代表人或其委托代理人必须在唱标记录上签字，否则视为自动放弃投标。

20.2开标时，由投标人代表检查投标文件折扣、交货期、书面修改和密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标总报价、分标报价、撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.3本招标代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。

20.4当整个招标项目的投标人不足3家时，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

20.5开标后，某分标投标人不足3家的，此时招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

- 21. 评标

21.1本招标代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关专家五人以上的单数组成，其中专家不少于成员总数的三分之二。

21.2本招标项目采用的评标方法为综合评分法。评标的依据为招标文件和投标文件。

21.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.4本招标项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。当全部投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付时，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.5评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.6投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标公正性的活动，可能导致其被取消中标资格。

- 22.投标文件的澄清或说明

22.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

22.2投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或加盖单位公章。

22.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

- 23.无效投标

23.1投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 未按照招标文件要求提供投标货物样品。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 24.废标

24.1招标采购项目出现下列情形之一的，招标代理机构将予以废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的；

（2）评标过程中符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）评标委员会在评标过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于政府采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。

24.2废标后，招标代理机构将把废标理由通知所有投标人。

- 六    评标结果

- 25.中标公告

25.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 26.中标通知

26.1在发布中标公告的同时，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

26.2招标代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

- 27.合同授予标准

27.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合得分最高的投标人。

27.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

- 28.签订合同

28.1投标人在收到成交通知书之日起15日内应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，招标代理机构将取消该中标决定。

28.3中标供应商因不可抗力原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

28.4 由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标人候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.5 采购合同必须与本招标文件第三章的合同书格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

28.6自合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网上公告。

- 履约保证金：合同款总价的5%。

- 七   其他事项

- 30.中标服务费

30.1签订合同前，中标人须向广西龙建工程管理有限公司一次付清中标服务费，按国家计委计价格[2002]1980号和发改办[2003]857号文规定收取。否则，招标代理机构将视之为违约，取消该成交决定。投标人按本须知第32.1条中明确的开户名称、开户银行、账号交纳代理服务费。

- 31.解释权

31.2本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

- 32.通讯地址

32.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西龙建工程管理有限公司

通讯地址： 钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富中心1号楼11层(即市财政局左侧100米)。

邮    编：535000

电    话：0777-3617888

传    真：0777-3617888

开户名称：广西龙建工程管理有限公司

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

银行账号：4505 0110 6312 0988 8888

第二章   货物需求一览表

货 物需 求一览 表

说明： 1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2.投标单位认定为小型和微型企业且所投产品均为小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除;或联合体投标的，大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评分标准》的规定为准。
3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4.投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
5.计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品（以“▲”标注），若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
6.①提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
 ②非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

| 序号 | 货物名称 | 数量 |  | 项目特征描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑装饰系统 |  |  |  |  |
| 1 | 50系列玻镁彩钢板墙面 | 1001 | m2 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm |  |
| 2 | 50系列玻镁彩钢板吊顶 | 519 | m2 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm |  |
| 3 | 50系列铝合金及其辅件 | 1.81 | 吨 | 型号规格、技术参数、性能配置：50系列 |  |
| 4 | 密封硅胶 | 190 | 支 | 型号规格、技术参数、性能配置：硬度50±2，抗拉强度2.0±0.2 |  |
| 5 | 角铁 | 210 | 根 | 3mm×3mm |  |
| 6 | 角铁 | 152 | 根 | 4mm×4mm |  |
| 7 | 手术室地面PVC卷材地板 | 171 | m2 | 2mm厚，耐移动负荷重、防水、免打蜡、耐磨、防滑、抗菌、不起尘、不开裂、易清洗 |  |
| 8 | 走廊辅房地面PVC卷材地板 | 352 | m2 | 2mm厚，耐移动负荷重、防水、免打蜡、耐磨、防滑、抗菌、不起尘、不开裂、易清洗 |  |
| 9 | 医用气密封自动门（含密码锁） | 5 | 樘 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1500×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 |  |
| 10 | 医用气密封双开自动门（含密码锁） | 1 | 樘 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1500×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 |  |
| 11 | 手推双开门 | 15.75 | m2 | 1500*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 12 | 手推单开门 | 16.8 | m2 | 1000*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 13 | 手推单开门 | 24.57 | m2 | 900*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 14 | 手推单开门 | 25.2 | m2 | 800*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 15 | 不锈钢器械柜 | 5 | 个 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，900×1300×300 |  |
| 16 | 不锈钢药品柜 | 5 | 个 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，900×1300×300 |  |
| 17 | 不锈钢麻醉柜 | 5 | 个 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，900×1300×300 |  |
| 18 | 不锈钢书写台 | 5 | 个 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，500mm×400mm×250mm |  |
| 19 | 手术室多功能控制面板 | 5 | 套 | 排风机强制启停；高效过滤器阻塞报警；灯带控制开关；医用气体超欠压报警；时钟：包括北京时间、麻醉计时、手术计时以及麻醉计时到时提示；模似对讲功能及温、湿度设定和电气中央控制，791×560×150mm |  |
| 20 | 走廊辅房多功能控制面板 | 1 | 套 | 控制温湿度、显示温湿度、控制机组开停机 |  |
| 21 | 医用气体终端箱 | 4 | 个 | 氧气终端、真空吸引、空气终端 |  |
| 22 | 气体控制箱 | 1 | 套 | 控制手术室气体系统 |  |
| 23 | 气体流量仪 | 1 | 套 | QZL-200SC CMAM |  |
| 24 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 52 | m | ф14×1 |  |
| 25 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 75 | m | ф10×1 |  |
| 26 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 75 | m | ф8×1 |  |
| 27 | 不锈钢截止阀 | 1 | 个 | Dg10 |  |
| 28 | 不锈钢截止阀 | 10 | 个 | Dg4 |  |
| 29 | 不锈钢截止阀 | 1 | 个 | Dg22 |  |
| 30 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 55 | m | ф24×1 |  |
| 31 | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | ф24×1 |  |
| 32 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 3 | 付 | 22YC |  |
| 33 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 10 | 付 | 12YC |  |
| 34 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 22 | 付 | 8YC |  |
| 35 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 25 | 付 | 6YC |  |
| 36 | 氧气湿化器 | 30 | 套 | 氧气湿化器 |  |
| 37 | 吸引瓶 | 20 | 套 | 5升 |  |
| 38 | 呼吸机接咀 | 20 | 个 | 呼吸机接咀 |  |
| 39 | 组合式电源插座箱 | 20 | 个 | 每组4个（220V），3个10安培，1个16安培，等 电拉接地端子1个,660mm×220mm×120mm |  |
| 40 | 六联观片灯 | 1 | 个 | 嵌入气密在手术者对面墙上，柜体采用1.2mm不锈钢板，框边采用USU304不锈钢制作 |  |
| 41 | 四联观片灯 | 4 | 个 | 嵌入气密在手术者对面墙上，柜体采用1.2mm不锈钢板，框边采用USU304不锈钢制作 |  |
| 42 | 不锈钢洗手池 | 2 | 个 | 二人位,红外线感应及膝控龙头,SUS304,1.5mm，恒温 |  |
| 43 | 不锈钢洗手池 | 1 | 个 | 三人位,红外线感应及膝控龙头,SUS304,1.5mm，恒温 |  |
| 44 | LED子母无影灯 | 5 | 台 | LED700/500， 照度≥18/16万Lx,色差4300K±500K，色彩还原指数RA≥≥97%，光斑直径100-300mm，含灯支架 |  |
| 45 | 双旋臂外科吊塔 | 5 | 台 | 水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转。气体终端：6个（氧气2个,负压吸引2个,空气2个）,仪器平台2层（高度可调），采用铝合金板材，国际标准边轨围护，圆角防撞设计;双臂半径：700-1100mm;每塔有多功能电源插座7个、220V、10A。含吊塔支架 |  |
| 46 | 单旋麻醉吊塔 | 5 | 台 | 水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转。气体终端：6个（氧气2个,吸引2个,空气1个，射流式废气排放1个）,仪器平台2层（高度可调），采用高强度铝合金型材，圆角防撞设计;带一个抽屉，横臂活动范围（半径）：800mm;电源插座6个、220V、10A。含吊塔支架 |  |
| 47 | 手术室输液导轨 | 10 | 副 | L2500，含吊钩4个（不锈钢） |  |
| 48 | 净化空调控制系统 | 4 | 台 | DDC |  |
| 二 | NICU |  |  |  |  |
| 49 | 50系列玻镁彩钢板墙面 | 833 | m2 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm |  |
| 50 | 50系列玻镁彩钢板吊顶 | 601 | m2 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm |  |
| 51 | 50系列铝合金及其辅件 | 1.32 | 吨 | 型号规格、技术参数、性能配置：50系列 |  |
| 52 | 密封硅胶 | 178 | 支 | 型号规格、技术参数、性能配置：硬度50±2，抗拉强度2.0±0.2 |  |
| 53 | 角铁 | 204 | 根 | 3mm×3mm |  |
| 54 | 角铁 | 148 | 根 | 4mm×4mm |  |
| 55 | 地面PVC卷材地板 | 586 | m2 | 2mm厚，耐移动负荷重、防水、免打蜡、耐磨、防滑、抗菌、不起尘、不开裂、易清洗 |  |
| 56 | 医用气密封自动门（含密码锁） | 4 | 樘 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1500×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 |  |
| 57 | 手推双开门 | 6.3 | m2 | 1500*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 58 | 手推单开门 | 18.9 | m2 | 1000*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 59 | 手推单开门 | 37.8 | m2 | 900*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 60 | 手推单开门 | 21.84 | m2 | 800*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 61 | 电动吊桥（干湿合一） | 30 | 台 | 横梁设计长度≥2800mm（桥梁的长度根据房间现场宽度制作），主桥的承载能力≥300Kg，净载重量≥75kg, 仪器平台,二层平台附一个抽屉（层板距离可调），平台边围采用国际标准，尺寸为450X350)。吊柱长度≤1000mm。每塔有中国标准的万能插座8个。 接电端子2个。气体终端配置6个:其中氧气2个,吸引2个,压缩空气2个，含吊塔支架。 |  |
| 三 | 产房 |  |  |  |  |
| 62 | 50系列玻镁彩钢板墙面 | 782 | m2 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm |  |
| 63 | 50系列玻镁彩钢板吊顶 | 598 | m2 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm |  |
| 64 | 50系列铝合金及其辅件 | 1.43 | 吨 | 型号规格、技术参数、性能配置：50系列 |  |
| 65 | 密封硅胶 | 208 | 支 | 型号规格、技术参数、性能配置：硬度50±2，抗拉强度2.0±0.2 |  |
| 66 | 角铁 | 207 | 根 | 3mm×3mm |  |
| 67 | 角铁 | 150 | 根 | 4mm×4mm |  |
| 68 | 地面PVC卷材地板 | 573 | m2 | 2mm厚，耐移动负荷重、防水、免打蜡、耐磨、防滑、抗菌、不起尘、不开裂、易清洗 |  |
| 69 | 医用气密封自动门（含密码锁） | 1 | 樘 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1500×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 |  |
| 70 | 医用气密封自动门（含密码锁） | 5 | 樘 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1200×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 |  |
| 71 | 医用气密封双开自动门（含密码锁） | 1 | 樘 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1200×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 |  |
| 72 | 手推双开门 | 9.45 | m2 | 1500*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 73 | 手推单开门 | 16.8 | m2 | 1000*2100mm，门体采用彩钢板制作 |  |
| 74 | 手推单开门 | 34.02 | m2 | 900*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 75 | 手推单开门 | 20.16 | m2 | 800*2100mm，门体采用钢板制作 |  |
| 四 | 医用净化空调系统 |  |  |  |  |
| 76 | 1#医用卫生型净化空调机组 | 1 | 台 | 送风量：10000m3/h，回风量：9000m3/h，新风量：1000m3/h，制冷量：40KW，制热量：35KW，加湿量：8Kg/h，机外余压650Pa。带加湿器、控制系统及消毒、空气过滤装置、冷热源等 |  |
| 77 | 2#医用卫生型净化空调机组 | 1 | 台 | 送风量：6800m3/h，回风量：4400m3/h，新风量：2400m3/h，制冷量：61KW，制热量：52KW，加湿量：19Kg/h，机外余压650Pa。带加湿器、控制系统及消毒、空气过滤装置、冷热源等 |  |
| 78 | 3#医用卫生型净化空调机组 | 1 | 台 | 送风量：2500m3/h，回风量：1700m3/h，新风量：800m3/h，制冷量：15KW，制热量：11KW，加湿量：6Kg/h，机外余压650Pa。带加湿器、控制系统及消毒、空气过滤装置、冷热源等 |  |
| 79 | 4#医用卫生型净化空调机组 | 1 | 台 | 送风量：4400m3/h，回风量：3300m3/h，新风量：1100m3/h，制冷量：43KW，制热量：38KW，加湿量：9Kg/h，机外余压650Pa。带加湿器、控制系统及消毒、空气过滤装置、冷热源等 |  |
| 80 | 排风机 | 1 | 台 | 风量1100m3/h，低噪音 |  |
| 81 | 排风机 | 6 | 台 | 风量300m3/h，低噪音 |  |
| 82 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装 | 615 | m2 | 周长2000mm以下 |  |
| 83 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装 | 122 | m2 | 周长4000mm以下 |  |
| 84 | 机组底座钢架 | 1.736 | t | 槽钢12# |  |
| 85 | 紫铜管 | 52 | 米 | φ22*1.5 |  |
| 86 | 紫铜管 | 52 | 米 | φ16*1.5 |  |
| 87 | 帆布风管软接头 | 85 | m2 | 帆布风管软接头 |  |
| 88 | 风管保温橡塑板 | 737 | m2 | 厚S20，B1级 |  |
| 89 | Ⅰ级层流送风天花 | 1 | 套 | 2600mm*2400mm |  |
| 90 | Ⅲ级层流送风天花 | 4 | 套 | 2600mm*1400mm |  |
| 91 | 595*595高效送风口 | 12 | 个 | 内装484*484*150高效 |  |
| 92 | 排风口 | 1 | 个 | 520mm*520mm |  |
| 93 | 排风口 | 6 | 个 | 320mm*320mm |  |
| 94 | 格栅回风口 | 12 | 个 | 470mm*470mm |  |
| 95 | 阻尼回风口 | 6 | 个 | 1100mm*320mm |  |
| 96 | 阻尼回风口 | 8 | 个 | 600mm*320mm |  |
| 97 | 防雨百叶 | 1 | 个 | 500mm*320mm |  |
| 98 | 防雨百叶 | 1 | 个 | 400mm*250mm |  |
| 99 | 防雨百叶 | 2 | 个 | 320mm*200mm |  |
| 100 | 防雨百叶 | 5 | 个 | 200mm*200mm |  |
| 101 | 消声弯头 | 2 | 个 | 1000mm*500mm |  |
| 102 | 消声弯头 | 2 | 个 | 800mm*400mm |  |
| 103 | 消声弯头 | 2 | 个 | 630mm*400mm |  |
| 104 | 消声弯头 | 2 | 个 | 500mm*320mm |  |
| 105 | 电动风量调节阀 | 3 | 个 | 500mm*320mm |  |
| 106 | 电动密闭阀 | 3 | 个 | 500mm*320mm |  |
| 107 | 防火阀 | 2 | 个 | 1000mm*500mm |  |
| 108 | 防火阀 | 2 | 个 | 800mm*400mm |  |
| 109 | 防火阀 | 2 | 个 | 630mm*400mm |  |
| 110 | 防火阀 | 2 | 个 | 500mm*320mm |  |
| 111 | 防火阀 | 1 | 个 | 400mm*320mm |  |
| 112 | 防火阀 | 6 | 个 | 200mm*200mm |  |
| 113 | 风管止回阀 | 1 | 个 | 1000mm*500mm |  |
| 114 | 风管止回阀 | 1 | 个 | 800mm*400mm |  |
| 115 | 风管止回阀 | 2 | 个 | 630mm*400mm |  |
| 116 | 风管止回阀 | 11 | 个 | 500mm*320mm |  |
| 117 | 风管止回阀 | 1 | 个 | 400mm*320mm |  |
| 118 | 风管止回阀 | 6 | 个 | 200mm*200mm |  |
| 五 | 氧气系统 |  |  |  |  |
| 119 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 159 | m | ф14×1 |  |
| 120 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 243 | m | ф10×1 |  |
| 121 | 铝合金设备带 | 71 | m | 壁厚≥1.5mm，宽200mm±5mm |  |
| 122 | 铝合金小罩 | 19 | m | 1544 |  |
| 123 | 氧气快速插座 | 25 | 个 | 含防尘罩 |  |
| 124 | 不锈钢维修阀 | 22 | 个 | Dg4 |  |
| 125 | 不锈钢维修阀 | 3 | 个 | DN10 |  |
| 126 | 氧气二级稳压箱 | 3 | 套 | 500×400×100 |  |
| 127 | 护士站测压表 | 3 | 只 | Y60 |  |
| 六 | 吸引系统 |  |  |  |  |
| 128 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 159 | m | φ45×2.5 |  |
| 129 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 41 | m | ф14×1 |  |
| 130 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 243 | m | ф10×1 |  |
| 131 | 吸引快速插座 | 25 | 个 | 含防尘罩 |  |
| 132 | 截止阀 | 3 | 只 | φ40 |  |
| 133 | 护士站测压表 | 3 | 只 | Y60 |  |
| 七 | 空气系统 |  |  |  |  |
| 134 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 159 | m | φ25×2 |  |
| 135 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 243 | m | ф14×1 |  |
| 136 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 41 | m | ф10×1 |  |
| 137 | 空气快速插座 | 14 | 个 | 含防尘罩 |  |
| 138 | 不锈钢维修阀 | 22 | 个 | DN10 |  |
| 139 | 空气二级稳压箱安装 | 3 | 套 | 500×400×100 |  |
| 140 | 护士站测压表安装 | 3 | 只 | Y60 |  |
| 八 | 手术室麻醉废气排系统 |  |  |  |  |
| 141 | 麻醉废气排放站 | 2 | 台 | KG-200-2 |  |
| 142 | 高强度PVC管道 | 45 | m | DN50 |  |
| 143 | 高强度PVC管道 | 65 | m | DN20 |  |
| 九 | 呼叫系统（产房） |  |  |  |  |
| 144 | 传呼主机 | 1 | 套 |  |  |
| 145 | 走廊显示屏 | 1 | 套 |  |  |
| 146 | 呼叫分机、手柄 | 16 | 套 |  |  |
| 十 | 建筑装饰装修设施 |  |  |  |  |
| 147 | 污物走廊墙面 | 439 | m2 | 土建墙直刷三遍抗菌涂料 |  |
| 148 | 块料楼地面 | 96 | m2 | 湿区防滑瓷砖，300*300mm |  |
| 149 | 自流坪楼处理 | 1682 | m2 | 厚度≥2mm,极强粘结力，无毒无异味，快速凝固 |  |
| 150 | 不锈钢防撞带 | 26.55 | m2 | SUS304不锈钢板，宽≥150mm，厚度≥1.2mm |  |
| 151 | 谈话窗、传递窗 | 36 | m2 | 1000*1000mm，不锈钢包边 |  |
| 152 | 密闭采光窗 | 52.8 | m2 | 2000*1200mm，不锈钢包边 |  |
| 153 | 密闭采光窗 | 3.6 | m2 | 1500*1200mm，不锈钢包边 |  |
| 154 | 密闭采光窗 | 18.9 | m2 | 3500*1800mm，不锈钢包边 |  |
| 155 | 密闭采光窗 | 21 | m2 | 2500*1200mm，不锈钢包边 |  |
| 156 | 不锈钢感应洗手池 | 10 | 套 | 1.2mm 304不锈钢，感应水龙头 |  |
| 157 | 不锈钢洗手池 | 1 | 套 | 二人位,红外线感应及膝控龙头,SUS304不锈钢,1.5mm，恒温 |  |
| 158 | 不锈钢洗手池 | 1 | 套 | 四人位,红外线感应及膝控龙头,SUS304不锈钢,1.5mm，恒温 |  |
| 159 | 蹲式大便器 | 12 | 套 | 陶瓷，带自助冲水装置，含存水弯 |  |
| 160 | 柱式洗手盆 | 13 | 套 | 陶瓷，含手动水龙头，含存水弯 |  |
| 161 | 淋浴器 | 9 | 套 | 淋浴花洒+铜镀铬混水器 |  |
| 162 | 防臭型地漏 De50 | 22 | 个 | 304不锈钢 |  |
| 163 | 拖布池 | 16 | 套 | 380*445*535，陶瓷，带不锈钢水龙头 |  |
| 十一 | 电气系统设施 |  |  |  |  |
| 164 | 机组控制箱 AP | 4 | 台 | 含箱内元件 |  |
| 165 | 室内分配电箱 9AL | 1 | 台 | 箱底边距地1.4m，含箱内元件 |  |
| 166 | 室内分配电箱 10AL | 6 | 台 | 箱底边距地1.4m，含箱内元件 |  |
| 167 | 室内分配电箱 11AL | 1 | 台 | 箱底边距地1.4m，含箱内元件 |  |
| 168 | 洁净灯具 | 132 | 套 | LED净化灯带，1200*300 |  |
| 169 | 洁净灯具 | 34 | 套 | LED净化灯带，1200*300，带应急电源 |  |
| 170 | 洁净灯具 | 143 | 套 | LED净化灯带，600*600mm |  |
| 171 | 单联跷板式开关（单控） | 61 | 套 | 距地1.3m暗装 |  |
| 172 | 双联跷板式开关（单控） | 52 | 套 | 距地1.3m暗装 |  |
| 173 | 插座 220V 10A | 261 | 套 | 距地0.3m |  |
| 174 | 地面插座 | 13 | 套 | 地面插座 220V 10A |  |
| 175 | 钢制槽式桥架 | 332 | m | XQJC 100mm×50mm |  |
| 176 | 钢制槽式桥架 | 221 | m | XQJC 200mm×100mm |  |
| 177 | KBG电线管 | 1010 | m | DN20 |  |
| 178 | KBG电线管 | 614 | m | DN25 |  |
| 179 | 铜芯绝缘导线 | 5632 | m | ZR-BV2.5mm2 |  |
| 180 | 铜芯绝缘导线 | 2897 | m | ZR-BVR2.5mm2 |  |
| 181 | 铜芯绝缘导线 | 2483 | m | ZR-BV4mm2 |  |
| 182 | 铜芯绝缘导线 | 1246 | m | ZR-BVR4mm2 |  |
| 183 | 铜芯绝缘导线 | 828 | m | ZR-BV6mm2 |  |
| 184 | 铜芯绝缘导线 | 412 | m | ZR-BVR6mm2 |  |
| 185 | 电力电缆 | 207 | m | VV-5*10mm2 |  |
| 186 | 电力电缆 | 62 | m | VV-4*16+1*10mm2 |  |
| 187 | 电力电缆 | 44 | m | VV-4*25+1*16mm2 |  |
| 188 | 电力电缆 | 55 | m | VV-4*35+1*16mm2 |  |
| 189 | 排风机 | 2 | 台 | 风量600m3/h，低噪音 |  |
| 190 | 排风机 | 6 | 台 | 风量300m3/h，低噪音 |  |
| 191 | 换气扇 | 4 | 台 | 尺寸: 300*300，静音 |  |

注：1、以上为主要的配置清单，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，但必须保证投标人的设备配置、参数等于或更优于以上要求。

- 货物技术参数要求

- 一、技术规范及标准

1、配置总原则：

1.1 洁污分明、功能齐全、选材及配置合理；

1.2 配置方案、设备选择、装饰材料充分满足各功能区的使用要求；

1.3 具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，配套设施齐全，全部技术指标及参数符合或高于国家规范规定。

2、参照规范及标准（不局限且以最新标准为准）：

《综合医院建设标准》建标110-2008

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《空气过滤器》GB/T 14295-2008

《高效空气过滤器》GB/T 13554-2008

《洁净手术室用空气调节机组》GB19569-2004

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

《室内管道支架及吊架》03SL102

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《有线电视系统工程技术规范》GB/T 50200-2018

《压缩空气站设计规范》GB50029-2014

《氧气站设计规范》GB50030-2013

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《室内管道支架及吊架》03S402

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-1994

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-1994

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《医院卫生设备安装参见国标图集92S303》

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《中国重症加强治疗病房（NICU）建设与管理指南》

# 二、 技术规格及要求

# 十层手术部技术规格及要求

## 一、手术部装饰设计和施工要求

洁净区的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

材质要求：均选用原厂生产加工的符合国家标准的50系列玻镁彩钢板，钢板厚度为≥0.426mm，所有接缝处均采用抗老化的胶密封拼缝。要求R=50mm小圆角结构，装饰色彩柔和、协调、符合使用场所要求、视觉效果好，防火等级为A1级。

病人走廊两边分别设置不锈钢防撞带，宽度为150mm，厚度为1.2mm。

- 地面

2.1 手术部（除湿区）的地面

材质要求：采用进口优质PVC卷材地板，厚度为≥2.0mm。它们之间的拼缝均用原厂同色热插条焊接而成，使地板无缝、平滑，在地面与墙面的过渡处理上采用原材料一体化处理，实现自然圆弧R=50mm过渡，R50铝合金型材压边，彻底消除藏尘机会。

2.2 湿区的地面

材质要求：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴300*300mm防滑地砖。

3、吊顶

材质要求：均选用原厂生产加工的符合国家标准的50系列玻镁彩钢板，钢板厚度为≥0.426mm，所有接缝处均采用抗老化的胶密封拼缝。要求R=50mm小圆角结构，装饰色彩柔和、协调、符合使用场所要求、视觉效果好，防火等级为A1级。

- 4、手术部的配套设施

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 手术室多功能控制面板 | 1个/每间手术室 | 排风机强制启停；高效过滤器阻塞报警；灯带控制开关；医用气体超欠压报警；时钟：包括北京时间、麻醉计时、手术计时以及麻醉计时到时提示；模似对讲功能及温、湿度设定和电气中央控制，791×560×150mm。 |
| 走廊辅房多功能控制面板 | 1 | 制温湿度、显示温湿度、控制机组开停机 |
| 观片灯 | 根据图纸数量 | 嵌入气密在手术者对面墙上，柜体采用1.2mm不锈钢板，框边采用USU304不锈钢制作 |
| 不锈钢器械柜 | 1个/每间手术室 | 304不 锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，900×1300×300 ★器械柜不含铅、镉、汞、六价铬符合关于在电气电子设备中限制使用有害物质指令的要求。（提供有器械柜不含铅、镉、汞、六价铬的符合国家要求的检测机构出具的关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令的有效检测报告复印件。） |
| 不锈钢药品柜 | 1个/每间手术室 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，900×1300×300 ★药品柜不含铅、镉、汞、六价铬符合关于在电气电子设备中限制使用有害物质指令的要求。(提供有药品柜不含铅、镉、汞、六价铬的符合国家要求的检测机构出具的关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令的有效检测报告复印件。) |
| 不锈钢麻醉柜 | 1个/每间手术室 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，900×1300×300 ★麻醉柜不含铅、镉、汞、六价铬符合关于在电气电子设备中限制使用有害物质指令的要求。(提供有麻醉柜不含铅、镉、汞、六价铬的符合国家要求的检测机构出具的关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令的有效检测报告复印件。) |
| 不锈钢书写台 | 1个/每间手术室 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，500mm×400mm×250mm |
| 组合电源插座箱 | 1个/每间手术室 | 每组4个（220V），3个10安培，1个16安培，等 电拉接地端子1个,660mm×220mm×120mm |
| 医用气体箱 | 根据图纸数量 | 1.2mm不锈钢制,配修改门，气体终端根据医用气体设计和施工要求另行配置。 |
| LED节能照明灯 | 根据图纸数量 | 节能型，满足净化气密性要求。 |
| 双旋臂外科吊塔 | 根据图纸数量 | 水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转。气体终端：6个（氧气2个,负压吸引2个,空气2个）,仪器平台2层（高度可调），采用铝合金板材，国际标准边轨围护，圆角防撞设计;双臂半径：700-1100mm;每塔有多功能电源插座7个、220V、10A。含吊塔支架 |
| 单旋麻醉吊塔 | 根据图纸数量 | 水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转。气体终端：6个（氧气2个,吸引2个,空气1个，射流式废气排放1个）,仪器平台2层（高度可调），采用高强度铝合金型材，圆角防撞设计;带一个抽屉，横臂活动范围（半径）：800mm;电源插座6个、220V、10A。含吊塔支架 |
| LED子母无影灯 | 1个/每间手术室 | LED700/500， 照度≥18/16万Lx,色差4300K±500K，色彩还原指数RA≥≥97%，光斑直径100-300mm，含灯支架 |
| 医用气密封双开自动门（含密码锁） | 根据图纸数量 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1500×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 |
| 手推单开门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸：高度2100H，宽度依据招标图纸；门体采用钢板制作 |
| 手术室输液导轨 | 根据图纸数量 | 手术室输液导轨 |

电子感应自动门技术要求：

1、★产品符合国家住建部行业标准（JG/T 257-2009），参与过行业标准编制，提供有相应的证明材料复印件。

2、★气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008），正压不低于7级，负压不低于8级。（提供有符合国家要求的检测机构出具的符合本项目要求的检测报告复印件并加盖投标人公章）

3、★提供有符合国家要求的检测机构出具的关于电子感应自动门检验合格的检测报告复印件并加盖投标人公章。

4、气密门使用寿命不低于50万次，气密门运行噪音低于60分贝。

5、控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。

6、门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N。

7、紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W。

8、开闭门速度：250-550MM/S（可调）。

9、门体开放时间：2-20S(可调)。

10、导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作，向内为3MM，向下为5MM。

11、★运用PID闭环控制技术和FOC空间矢量闭环控制方式，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度。（提供有著作权登记证书复印件并加盖投标人公章）。

12、 门体和门套方面：a.门体表面采用1MM厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨铝蜂窝填充，观察窗为圆角平面窗，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条b.门套采用铝合金前后包套形式。

13、★提供有制造商出具的针对本项目不少于二年的质保函并加盖投标人公章。

## 二、手术部空调工程设计和施工要求

1、标准和技术指标

净化空调系统是核心部分，应使整个手术部的洁净区处于自动受控状态。设计参数如下：

表1：主要技术指标（手术室）

| 等 级 |  | 沉降(浮游)细菌最大平均度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 洁净手术室 | 手术区0.2cfu/30min·φ90皿(5cfu/m3) 周边区0.4cfu/30min·φ90皿(10cfu/m3) | 手术区5级 周边区6级 |
|  | 洁净辅助用房 | 局部Ⅰ级区0.2cfu/30min·φ90皿 周边区0.4cfu/30min·φ90皿 | 6级 (局部5级) |
| Ⅲ | 洁净手术室 | 手术区2cfu/30min·φ90皿(75cfu/m3) 周边区4cfu/30min·φ90皿(150cfu/m3) | 手术区7级 周边区8级 |
|  | 洁净辅助用房 | 4cfu/30min·φ90皿 | 8级 |

表2：主要技术指标

| 名 称 | 室内压力 | 最小换气次数（次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度 (℃) | 相对 湿度(%) | 最小 新风量m3/h*m2或次/h（仅值本括号中数据） | 噪声dB(A) | 最低 照度 (lx) | 最少术间自净时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 22 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净区走廊 | 正 | 12 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| Ⅲ级隔离手术室 | 负 | 22 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 医生休息室 | 正 | 10 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23～26 | 30～60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 |  | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | - |
| 恢复室 | 正 | 8～10 | - | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 | - |

2、手术部的气流组织

2.1 Ⅰ级、Ⅲ级洁净手术室内集中布置于手术台上方的非诱导型送风装置，应使包括手术台的一定区域即手术区处于洁净气流形成的主流区内。送风装置送风面积不应小于2.6m×2.4m、2.6m×1.4m。当手术室净面积超过50m2时，需增大送风面积，但出风面积增大的比例不应超过手术室净面积增大的比例。

手术室所有高效过滤器的过滤效率均为H13。Ⅰ级手术室100级洁净区的气流必须是垂直单向流，手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建设标准》的规定。洁净手术室回风口采用F6中效过滤器。

洁净区走廊及辅房所有高效过滤器的过滤效率均为H13。

2.2 洁净手术室应采用平行于手术台长边的双侧墙的下部回风；经常有人活动又需送洁净风的房间，也应采用下侧回风，当侧墙之间距离大于等于3m时，可采用双侧下部回风，但不宜采用四角或四侧回风。经常无人且需送洁净风的房间以及洁净区走廊或其他洁净通道可采用上回风。

2.3 各手术室在病人的头部上方设置排风口，采用顶排风；麻醉室和预麻室吊顶上均需设置排风口，采用顶排风。正压手术室所有顶排风口均采用F7中效过滤器，负压手术室的顶排风口和侧排风口均采用高效过滤器，过滤效率H10。

2.4 所有侧回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。Ⅰ级洁净手术室的两侧回风口宜连续布置，其他级别手术室的两侧回风口，每侧不应少于2个，宜均匀布置。

2.5 非净化区采用卡式风机盘管送回风。

3、手术部的空调配置

3.1 净化区空调系统

（1）手术部净化空调系统采用氟利昂系统。

（2）所有空气处理机组均应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

（3）I级每间配一台空气处理机，采用一拖一方式；III级手术室采用一拖二或一拖三方式。

（4）循环机组由混合段、风机段、均流段、中效过滤段（F7袋式）、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

3.2 风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避振器。

3.3 所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无极变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6 机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.7 采用电极式加湿器。

3.8 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。Ⅲ级洁净用房净化空调系统的高效过滤器之前系统内的空气相对温度不宜大于75%。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为30mm厚B1级橡塑保温板。

4.2冷媒系统：冷媒管采用空调用去磷无缝紫铜管，采用30mm厚橡塑海绵保温。

4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器外表须经无菌处理，禁用玻璃棉制品。

4.3.2 空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4 新风口需安装新风百叶及防虫网；手术室、负压手术室及其前后室、卫生间、清洗、潮湿、有废气和有毒气体、预麻醉室等房间均设置排风系统，排风系统内设置中效过滤器（F7）、止回阀及密闭阀，出口处均设防水百叶。

4.5 回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.6m/s确定。

4.6 各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

5、非净化区的空调配置

5.1 非净化区采用风机盘管加新风的型式。

6、空调自控系统

6.1 每个空调系统均需配套提供DDC现场自动控制器和相关的空调自控设备，其设备需采用原装进口名牌产品。包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，新风电动风阀，过滤器压差开关等。

6.2 空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、电动风阀、电加热等设备实施过程检测和控制。

### 9、净化空调特殊要求

★空调设备厂家需保证产品安全性能及质量。为保证非标净化空调机组的设计、生产能满足使用要求，并且达到一定的稳定性，制造商应有成熟的净化空调机组的设计选型软件，并经过至少3年的实际应用经验。（提供空调机组的设计选型软件著作权登记）

要求机组整体配备优良,质量好结构合理,性能良好稳定高。机组箱体应采用可拆装的板框结构。框架一般为铝合金框架，在±1000pa条件下，机组变形量≤2.3mm/m。保温护板采用机组为内外板双层结构，外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌铝合金板，内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板，单层钢板厚度不小于0.6mm。中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm。

箱体的框架、箱板均应有良好的保温性能，其传热系数不大于0.9w/(㎡*K)，达到欧洲高标准T2级。

机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性。在-400pa条件下漏风量≤0.1 L/(s*m²)；在700pa条件下漏风量≤0.12 L/(s*m²)。

洁净空调机组在+400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.3%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.42%。

★医用洁净空调机组的接水盘采用抗菌型不锈钢材质，对大肠杆菌和金黄色葡萄菌的抗菌率达到99.9%以上，并提供第三方检测报告。

★为保证机组与自控系统配合完美，运行稳定，空调生产商应有生产自动控制系统的能力，自控系统不得采用OEM产品，自控系统需采用PLC控制系统。在投标书中提供空调厂家自控系统生产的3C认证。（提供3C认证证书复印件并加盖投标人公章）

★制造商应有成熟的恒温恒湿控制方案，并有相应的软件与之匹配，并原始取得国家版权局登记的软件著作权，并且应用时间不得低于5年。（提供恒温恒湿自动控制系统软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章）

★生产商在制造基地应有经过国家认可的，具有能效标识能源效率检测实验室认证的焓差实验室。机组在出厂前至少抽检一台上线检测，并提供测试报告。（提供能效标识能源效率检测实验室认证）

★提供有制造商出具的针对本项目授权书。

## 三、手术部强电工程设计和施工要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ型，电缆选用WDZ-YJY型。

2、每间手术室配电总负荷≥8KVA。

3、供洁净手术室用电的专用配电箱不得设置在手术室内，每个洁净手术室应设有一个独立用专用配电箱，配电箱应设该手术室的外廊侧墙内。

4、洁净手术室内用电应与辅助房用电分开，每间手术室的干线必须独立敷设。

5、每间手术室设置四组组合电源插座箱，其中三组电源插座箱含4个10A/220V三加二多功能插座及两个接地端子，另一组中含3个10A/220V三加二多功能插座加1个16A/380V电源插座。

6、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。手术台下方地面安装地插座，地插座应有防水措施。

7、无影灯不亮时，手术室设计最低照度应在750LX及以上，辅房、走廊最低照度应在100LX及以上。

8、各区域均采用LED节能照明灯；洁净区采用气密性LED节能照明灯。手术室位于病人头和脚的灯带均设置为应急灯，手术室的灯带尺寸为1200*300，洁净走廊的灯带尺寸为1200*600、污物走廊及辅房等其它的灯带尺寸为600*600；

9、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

10、各区域必须有下列可靠的接地系统：

10.1 洁净区均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

10.2 医疗仪器应采用专用接地系统。

11、所有手术室均应设置UPS不间断电源，保证手术室用电可靠性。

12、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜其后的分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

## 四、手术部医用气体管道工程设计和施工要求

1、手术室的医用供气：

| 气体种类 | 终端压力（Mpa） | 终端流量（L/min） | 平均日用时间（min） | 同时使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40～0.45 | 10～80（快速置换麻醉气体用） | 120（复苏室1440） | 50～100 |
| 真空吸引 | -0.03～-0.07 | 15～80 | 120（复苏室1440） | 100 |
| 压缩空气 | 0.4～0.45 | 20～60 | 60 | 80 |

- 2、气体终端：所有气体终端为知名品牌。吊塔上终端由吊塔供应商统一提供，净化施工单位只负责墙面医气终端与设备带终端，且制式与吊塔制式相同。（本项目气体终端均需满足以下技术要求）

2.1、 气体终端通配标准接头，不同气体端口具有特定的专用插头，专用插头不能通用，防止误操作。

2.2、 气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，以便规范认知，防止误操作。

2.3、 气体终端产品与气体接触部分为全金属材质，金属压盖，金属销口，金属本体和底座，主体金属采用黄铜制造。

2.4、 ★ 终端符合中国国家YY0801标准4.4.15.1条款泄密测试和耐久性测试：无论是否有插入件插入，终端泄露不应超过0.296ml/min。在耐久性测试后，在测试流量为40L/min、测试压力为320kpa的环境下，气体终端压降不得大于5kpa，提供有符合国家标准的检验检测机构出具的满足本项参数要求的有效检测报告复印件。

2.5、 气体终端产品具有完整的二次插拔锁紧保护功能，防止通断气压下顶出治疗仪器造成医患者伤害。

2.6、 ★终端底座与插座结合处具有防错插结构功能。（依据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第11.2.4项和YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》第3.2项和第4.4.8项），提供有符合国家标准的检验检测机构出具的满足本项参数要求的有效检测报告复印件。

2.7、 气体终端阀芯采用硬密封方式，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时无需关闭供气管路。

2.8、 气体终端终端插座部分及底座部分为59-1优质锻造铜，依照标准脱脂清洗；每个终端出厂前经100%气密性测试。

2.9 、气体终端底座与接气短管部分为一体铸造加工成型，没有任何焊接部位，杜绝焊接点漏气现象。

2.10 、★医用气体终端压盖材质为全金属带银离子抗菌，提供有出符合国家标准的CNAS实验室认证机构出具的满足本项参数要求的检测报告复印件。

2.11、★气体终端符合国家食药监局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准要求，提供有符合国家标准的检验检测机构出具的满足本项参数要求的有效检测报告复印件，检验报告应包含对终端安全性结构、泄漏、压降的检测。

2.12、 ★气体终端通过5万次以上插拔实验，提供有符合国家标准的检验检测机构出具的满足本项参数要求的有效检测报告复印件。

3、医用气体管道用材：除麻醉废气采用PVC管，其他所有气体管道采用无缝不锈钢管。

4、氧气、压缩空气、真空吸引气体管道接中心供气站。

5、所有气体管道均通过楼层医气阀门箱后进入手术室区域，医气阀门箱带压力表和减压阀，可监控各种医用气体超欠压情况。每个楼层及相应位置应按照规范设置能紧急切断集中供氧干管的装置及声光报警装置。

★（投标人具有二级稳压箱不含铅 镉 汞 六价铬检测报告及一级箱、二级箱第三方出具的检验合格的检验报告）

6、采用压力传感器采集各气体压力值，传送到手术室液晶控制屏，液晶控制屏上有各种气体压力显示。为了安全，氧气严禁采用电接点压力表。

★7、在每个病区的护士站必须设计有气体测压表，护士可直接监视气体系统使用实际压力。（投标人具有气体测压表不含铅 镉 汞 六价铬检测报告）

★投标人具有气体测压表符合国家标准的检验检测机构出具的有效的产品质量检验报告复印件。

8、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

# 十一层NICU技术规格及要求

## 一、NICU装饰设计和施工要求

NICU的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

材质要求：均选用原厂生产加工的符合国家标准的50系列玻镁彩钢板，钢板厚度为≥0.426mm，所有接缝处均采用抗老化的胶密封拼缝。要求R=50mm小圆角结构，装饰色彩柔和、协调、符合使用场所要求、视觉效果好，防火等级为A1级。

阳角处设不锈钢防撞护角，直通到顶。

- 地面

- 2.1NICU（除湿区）的地面

材质要求：采用进口优质PVC卷材地板，厚度为≥2.0mm。它们之间的拼缝均用原厂同色热插条焊接而成，使地板无缝、平滑，在地面与墙面的过渡处理上采用原材料一体化处理，实现自然圆弧R=50mm过渡，R50铝合金型材压边，彻底消除藏尘机会。

2.2 湿区的地面

材质要求：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴300*300mm防滑地砖。

3、吊顶

材质要求：均选用原厂生产加工的符合国家标准的50系列玻镁彩钢板，钢板厚度为≥0.426mm，所有接缝处均采用抗老化的胶密封拼缝。要求R=50mm小圆角结构，装饰色彩柔和、协调、符合使用场所要求、视觉效果好，防火等级为A1级。

- NICU的主要配套设施（见下表）

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电动吊桥（干湿合一） | 30个 | 横梁设计长度≥2800mm（桥梁的长度根据房间现场宽度制作），主桥的承载能力≥300Kg，净载重量≥75kg, 仪器平台,二层平台附一个抽屉（层板距离可调），平台边围采用国际标准，尺寸为450X350)。吊柱长度≤1000mm。每塔有中国标准的万能插座8个。 接电端子2个。气体终端配置6个:其中氧气2个,吸引2个,压缩空气2个，含吊塔支架。 |
| 铝合金设备带 | 71 m | 壁厚≥1.5mm，宽200mm±5mm（★须提供GB 9706-1医用电气设备安全检测报告。复印件并加盖投标人公章） |

## 二、NICU空调工程设计和施工要求

1、标准和技术指标

净化空调系统是核心部分，应使整个NICU的洁净区处于自动受控状态。

NICU的气流组织

2、NICU采用风机盘管加新风的型式。

3、NICU的空调配置

3.1 净化区空调系统

（1）空调采用氟利昂系统。

（2）NICU新风机组由进风段、初效过滤段（G4板式）、中效过滤段（F7袋式）、风机段、均流段、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

3.2 风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避振器。

3.3 所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无极变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6 机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.7 采用电极式加湿器。

3.8 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。

4、空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为30mm厚B1级橡塑保温板。

4.2冷媒系统：冷媒管采用空调用去磷无缝紫铜管，采用30mm厚橡塑海绵保温。

4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器外表须经无菌处理，禁用玻璃棉制品。

4.3.2 空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4 新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、清洗、潮湿、有废气均需设置排风系统，排风系统内设置中效过滤器（F7袋式）、止回阀及密闭阀，出口处均设防水百叶。

4.5 回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.6m/s确定。

4.6 各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

## 三、NICU强电工程设计和施工要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ型，电缆选用WDZ-YJY型。

2、NICU每张床位配电总负荷≥2KVA。

3、供床位用电的专用配电箱不得与其它普通照明插座箱回路合用。

4、各床位用电应与辅助房用电分开，每床的干线必须独立敷设。

5、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。

6、各区域均采用LED节能照明灯。

7、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

8、各区域必须有下列可靠的接地系统：

8.1 各区域均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

8.2 医疗仪器应采用专用接地系统。

9、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜其后的分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

## 四、NICU医用气体管道工程设计和施工要求

1、NICU的医用供气：

| 气体种类 | 终端压力（Mpa） | 终端流量（L/min） | 平均日用时间（min） | 同时使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40～0.45 | 10～80 | 120 | 50～100 |
| 真空吸引 | -0.03～-0.07 | 15～80 | 120 | 100 |
| 压缩空气 | 0.4～0.45 | 20～60 | 60 | 80 |

2、气体终端：所有气体终端为知名品牌。吊桥上终端由吊桥供应商统一提供。

3、医用气体管道用材：所有气体管道采用无缝不锈钢管。

4、氧气、压缩空气、真空吸引气体管道接大楼中心供气站。

5、所有气体管道均通过楼层医气阀门箱后进入NICU区域，医气阀门箱带压力表和减压阀，可监控各种医用气体超欠压情况。每个楼层及相应位置应按照规范设置能紧急切断集中供氧干管的装置及声光报警装置。

6、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

# 九层产房技术规格及要求

## 一、产房装饰设计和施工要求

产房的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

材质要求：均选用原厂生产加工的符合国家标准的50系列玻镁彩钢板，钢板厚度为≥0.426mm，所有接缝处均采用抗老化的胶密封拼缝。要求R=50mm小圆角结构，装饰色彩柔和、协调、符合使用场所要求、视觉效果好，防火等级为A1级。

- 地面

2.1产房（除湿区）的地面

材质要求：采用进口优质PVC卷材地板，厚度为≥2.0mm。它们之间的拼缝均用原厂同色热插条焊接而成，使地板无缝、平滑，在地面与墙面的过渡处理上采用原材料一体化处理，实现自然圆弧R=50mm过渡，R50铝合金型材压边，彻底消除藏尘机会。

2.2 湿区的地面

材质要求：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴300*300mm防滑地砖。

3、吊顶

材质要求：均选用原厂生产加工的符合国家标准的50系列玻镁彩钢板，钢板厚度为≥0.426mm，所有接缝处均采用抗老化的胶密封拼缝。要求R=50mm小圆角结构，装饰色彩柔和、协调、符合使用场所要求、视觉效果好，防火等级为A1级。

## 二、产房强电工程设计和施工要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ型，电缆选用WDZ-YJY型。

2、供床位用电的专用配电箱不得与其它普通照明插座箱回路合用。

3、各床位用电应与辅助房用电分开，每床的干线必须独立敷设。

4、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。

5、各区域均采用LED节能照明灯。

6、各区域必须有下列可靠的接地系统：

6.1 各区域均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

6.2 医疗仪器应采用专用接地系统。

8、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜其后的分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

## 三、产房弱电工程设计和施工要求

1、产房护士呼叫对讲系统

产房设有护士呼叫系统，各病床设有护士呼叫分机，护士呼叫主机设在护士站，系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。各病床的呼叫均为免提对讲式。

## 四、产房医用气体管道工程设计和施工要求

1、产房的医用供气：

| 气体种类 | 终端压力（Mpa） | 终端流量（L/min） | 平均日用时间（min） | 同时使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40～0.45 | 10～80 | 120 | 50～100 |
| 真空吸引 | -0.03～-0.07 | 15～80 | 120 | 100 |
| 压缩空气 | 0.4～0.45 | 20～60 | 60 | 80 |

2、气体终端：所有气体终端为知名品牌。

3、医用气体管道用材：所有气体管道采用无缝不锈钢管。

4、氧气、压缩空气、真空吸引气体管道接大楼中心供气站。

5、所有气体管道均通过楼层医气阀门箱后进入产房区域，医气阀门箱带压力表和减压阀，可监控各种医用气体超欠压情况。每个楼层及相应位置应按照规范设置能紧急切断集中供氧干管的装置及声光报警装置。

6、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

- 售后服务及其他要求

1、交货期：签订合同后，按照甲方通知之日起，120日内安装调试完毕，并验收合格。

2、交货地点：采购人指定地点；

3、付款方式：签订合同后付50%，完成合同标的80%后甲方付款至合同总金额的65%，设备安装完毕并验收合格后付款至合同总金额的95%，剩余5%质保金两年质保期满后15天内一次性付清。

4.中标人中标后必须按照采购单位提供的施工图纸施工。

5、产品质量保证期

①项目投入使用开始计算质量保修期，质量保修期为两年，终身维修，终身服务。

②在保修期内若因产品本身质量问题，由供应商负责免费维修；如人为损害或者操作不当及自然灾害引起的除外。

③超过保修期后，供应商长期提供产品优惠的价格进行维保，经双方签字确认，单价以投标单价为准。

④仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训，需院方验收、签字认可。

⑤投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

⑥供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

⑦供应商须在广西省内设有维修服务站。

6、售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

①.电话咨询

供应商须为用户提供24小时电话技术援助，在接到用户故障信息后半小时内有效响应，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②.现场响应

产品出现故障，电话咨询不能解决的，供应商应在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在提供备用产品，使用户能够正常使用。

7、.质保期外服务要求

①.质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②.质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

8、维修配件

供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（5）.现场培训

（1）供应商应负责免费对采购单位的使用及维护人员进行技术培训并提供相关技术资料。

（2）培训内容包括：以操作使用、日常维护及一般故障排除为主的技术培训。

- 第三章   合同基本条款及合同书（格式）

- 合同基本条款

一    说   明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二    货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期、交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    技术资料

3.1甲方向乙方提供所采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料。

3.2乙方应按招标文件规定时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

四    质量保证

4.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《货物需求一览表》要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场（货物需求一览表另有规定的按货物需求一览表的规定执行）。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五     验  收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

5.3  甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对于技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

5.3甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.4甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起 十 个工作日内验收完毕，验收时乙方必须在现场，并作出验收结果报告。

六    货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七     交货期及交货方式

7.1交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点交货。

八     付款方式

- 8.1本合同以人民币付款。

8.2 付款方式：签订合同后付50%，完成合同标的80%后甲方付款至合同总金额的65%，设备安装完毕并验收合格后付款至合同总金额的95%，剩余5%质保金两年质保期满后15天内一次性付清。

8.3履约保证金支付：
（1）.乙方须在中标结果确认后三日内（日历天）向甲方缴纳本项目合同总价的5%作为履约保证金，若乙方未在规定时间内缴纳，甲方有权取消其中标资格，并追究违约责任。
(2).乙方必须从其基本账户缴纳履约保证金，不得以分公司、办事处或其它机构的名义缴纳。
(3).乙方通过银行汇入甲方账户，甲方不接受现金缴纳。
(4) 待项目验收合格并投入使用满两年且产品无质量问题，由甲方归还（无息）
(5).因乙方提供的基本账户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由乙方自行承担。
(6).如果乙方未能完全履行合同规定的义务，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

九    违约责任

9.1乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
   9.2因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
   9.3甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之五滞纳金。
   9.4乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。
   9.5乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
   9.6其它违约行为按违约货款额10%收取违约金。
   9.7乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

十    不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一    仲   裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁部门提起仲裁或向法院起诉。

十二    知识产权

12.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

12.2乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

十三    合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方单位公章后生效。

13.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经政府采购监督管理部门备案后作为主合同不可分割的一部分。

合 同 书 （格式）

合同名称：浦北县妇幼保健院手术室、NICU、产房应急建设医疗设备项目合同

合同编号：

甲 方：                                   （采购人）

乙 方：                                   （中标供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 投标人提交的投标函、投标报价明细表和售后服务承诺等全部投标文件

⑶ 货物需求一览表

⑷ 中标通知书

⑸ 甲、乙双方商定并经政府采购监督管理部门备案后的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”中所列内容

和《合同基本条款》。

4、合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为人民币：              元整（￥       元 ）。

- 付款条件

付款方式：                                                。

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即     年    月    日前交清。

7、验收办法

本合同货物的验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

交货地点：

交货数量：

9、合同生效及其它

本合同一式肆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，政府采购监督管理机构执一份，代理机构执一份。

甲方名称（公章或合同章）：               乙方名称（公章或合同章）：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

合同签订时间：

开户银行：

合同签订地点：                          银行帐号：

- 第四章  评标原则和中标标准

评 定 标 准

一、评标原则

(一)评标小组构成：本项目的评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标小组将以招标文件为评定依据进行评审。

(三)评标方法：综合评分法。

二、评标方法

综合评分法：

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对通过资格审查的投标人的报价文件、技术文件、商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分、技术分53分、商务17分。

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

1、价格分………………………………………………………………………………(30分)

价格分计算公式：

投标人最低投标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×　30分

某投标人投标报价金额

2、技术响应评审标准……………………………………………………………………………（53分）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 符合性、优越性 | （35分） | 评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的技术参数响应情况进行评审，并按如下计分方式确定得分： 完全满足招标文件要求的35分；打“★”条款出现负偏离每项扣3分；一般条款出现负偏离每项扣1分，扣完为止。（“★”项条款须提供有采购需求中要求的相应证明材料并加盖投标人公章否则不得分。） |
| 货物综合质量分 | (6 分) | 由评委在打分前根据投标货物对招标文件中货物综合要求的响应程度集体讨论确定各投标人货物综合质量所属档次，然后评委在各档次内独立打分。其中： 一档（1 分） 投标人所提供的货物经评标委员会一致评定货物综合质量一般； 二档（3 分） 投标人所提供的货物经评标委员会一致评定货物综合质量较好；三档（6 分） 投标人所提供的货物经评标委员会一致评定货物综合质量优秀。 |
| 施工组织设计方案 | （6分） | - 由评委在打分前根据投标人的施工组织设计方案（包括项目整体方案、技术方案、项目管理机构、实施人员队伍及技术水平、施工培训和协调、项目实施质量等）内容进行对比讨论确 定各投标人售后服务方案所属档次，然后由评委在各档次内独立打分。 一档（1分）：方案简单，有缺陷，对招标要求响应情况不完整。 二档（3分）：方案整体基本全面，对招标要求基本响应完整。 三档（6分）：方案整体完整详细，对招标要求响应完整详细，可行性、科学性、合理性高，完全满足采购需求。 |
| 售后服务 | （6分） | （1）投标人具有 GB/T27922 商品售后服务评价体系认证证书的得2 分。（须提有效证书原件及国家认证认可监督管理委员会网站查询证明，否则不得分） （2）投标人在项目所在省、市范围内具有售后服务点的得2分。（须提供售后服务协议原件和售后服务点的相应证明材料（包括但不限于售后服务点的注册证书或产权证明或租赁合同的复印件） （3）投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案等方面，集体讨论后综合评定打分。满分2分 |

3、商务响应评审标准………………………………………………………………………（17分）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 信誉分 | （12分） | 投标人具有洁净手术室控制系统、医用压缩空气系统、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统软著证书得4分，缺一项不得分。（须提供证书原件，否则不得分） 投标人具有 AAA 级或以上级重合同守信用证书、 AAA 级或以上级企业信用等级证书得 2分，缺一项不得分。（须提供有效证书原件，网上可查询，否则不得分） 投标人具有 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证证书得4分，缺一项不得分。（须提有效证书原件及国家认证认可监督管理委员会网站查询证明，否则不得分） 投标人被评为“质量安全合格达标单位”、“全国医院后勤服务优秀企业”的得2分，缺一项不得分。（须提供有效证书原件，网上可查询，否则不得分） |
| 同类业绩 | （3分） | 2018年1月1日至今（合同签订时间），具有类似项目的业绩（合同金额800万及以上），每提供一个合同得1.5分，满分3分；（投标文件中同时提供中标通知书、合同等告复印件加盖公章） |
| 政策功能分(节能、环保等) | （2分） | 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分1分。（须加盖公章） 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分1分。（须加盖公章） |

- 总得分＝1＋2＋3

三、中标标准

1、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价”对中小企业的评分条款。

2、评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

- 投标文件（格式）

｛投标文件正、副本（正本一份、副本四份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称、地址等内容，再一并装入投标正、副本文件袋中并加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）

（封面格式）

正/副 本

××××××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：                           （盖单位公章）

投标人地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1、开标一览表；

2、投标函；

3、投标报价明细表；

4、技术规格偏离表；

5、技术方案；

6、售后服务承诺书；

7、投标人资格证明文件；

8、货物合格和符合招标文件规定的证明文件；

9、投标人基本情况登记表；

10、投标人认为有必要提供的其它材料。

1、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标总报价（大写）人民币                             元 (￥                )。

其中：

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 |  | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准配置部件 | 附加 部件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名 ：

投标说明：

1、投标人所投的标都必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则投标无效。

2、投 标 函（格 式）

致：广西龙建工程管理有限公司：

根据贵方          项目招标文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表投标人                             （投标人单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、资格证明文件

二、投标报价表

三、售后服务承诺书

四、投标人须知第12条和第13条要求投标人提交的全部文件。

五、投标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件第二章“货物需求一览表”和投标报价表，投标总报价人民币

(￥       元)，交货期：                         。

2、我方同意在投标人须知规定的截标日期起遵循本招标文件，在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条规定“采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标、成交通知发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。”供应商有下列情形之一的，招标代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

（1） 成交后无正当理由不与采购人或者招标代理机构签订合同的；

（2） 将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3） 拒绝履行合同义务的；

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（盖单位公章）：

日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

3、投标报价明细表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 |  | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准配置部件 | 附加 部件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

投标说明：

1、投标人所投的标都必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则投标无效。

4、技术规格偏离表（格式）

请按投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指招标文件《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误，以及投标人选用其他品牌型号替代等情形）。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

说明：若投标产品与招标文件要求无偏离时，请在偏离表中填写“无偏离”。

5、技术方案；

6、售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《货物需求一览表》售后服务及要求自行分别填写)

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

7、资格证明文件（格式）

此文件包含以下内容 [要求必须提交文件均必须提交，同时要加盖单位公章，否则其投标无效]：

(1)投标人有效的“营业执照”副本、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(2)法定代表人身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(3)法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时必须提供，否则将被当作资格审查不合格而取消投标资格）

（4）有效的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；（必须提供，同时加盖单位公章）；

（5）建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质、电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质；（必须提供，同时加盖单位公章）

（6）《中心供氧、中心吸引医疗器械注册证》；（必须提供，同时加盖单位公章）

（7）特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级）或特种设备安装改造维修许可证（压力管道）；（必须提供，同时加盖单位公章）

（8）特种设备生产许可证（压力管道设计GC2级）；（必须提供，同时加盖单位公章）

（9）拟担任本工程的项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师证书、安全生产考核B类及以上合格证书，未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书、技术负责人具备相关专业中级职称证书、组织机构岗位人员具备岗位考核合格证书（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）；（必须提供，同时加盖单位公章）

（10）提供近三年（17、18、19年度）的财务审计报告（如属新成立或不足三年的公司提供银行出具的资信证明材料或注册年度至2019年度的财务审计报告）、2020年6月-9月依法向税务部门缴纳税收的完税证明和2020年6月-9月当地社保机构出具的社会保障资金的缴纳证明（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明）（其中必须包含投入本项目所有人员及被授权人）；（必须提供，同时加盖单位公章）

（11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供，同时加盖单位公章）

(9)采购人或代理机构对供应商资格审查时进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。
查询起止时间：投标截止时间前三年内。
查询记录和证据留存方式：由代理公司开标后在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

(10)投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

- (11)本项目不接受联合体投标。

法人授权委托书（格式）

兹授权          同志为我方参加广西龙建工程管理有限公司`                   项目(项目编号：                      )的投标代理人，其代理权限为：

代理期限从       年    月   日至      年    月   日止

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：               （签名）

签发日期：       年     月     日

附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：      年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                经济性质：

注册资金：                            经营方式：

经营范围：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

9、货物合格证明文件（格式）

（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）

此文件可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证（均为复印件）；

⑵产品样本（彩页）、使用说明书等技术资料及产品自2013年至今获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明；

⑷产品合法手续有效证明（如有,请提供原件或复印件）；

⑸产品代理证书（如有,请提供原件原件或复印件，如《货物需求一览表》有要求的按《货物需求一览表》要求提供）。

10、投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人的组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人：    姓名              职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名              职务                    电话

手机              传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金 ：

（3）长期负债 ：

（4）短期负债 ：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(盖单位公章) ：

法定代表人或委托代理人签名：

年    月    日

11、投标人认为有必要提供的其它材料

（由投标人根据自已的实际情况如实提供）