竞争性谈判文件

项目名称：专用设备购置

项目编号：QZZC2021-J1-10206-GXTH

采购单位：钦州市妇幼保健院

采购代理机构：广西天和工程咨询有限公司

2021年10月

目     录

第一章  竞争性谈判公告………………………………………………………………………2

第二章  竞争性谈判供应商须知前附表………………………………………………………4

第三章  采购项目需求…………………………………………………………………………13

第四章  谈判响应文件格式……………………………………………………………………28

第五章  合同主要条款  ………………………………………………………………………35

第六章  评定成交标准  ………………………………………………………………………42

# 竞争性谈判公告

# 广西天和工程咨询有限公司关于专用设备购置（QZZC2021-J1-10206-GXTH）     竞争性谈判采购公告

项目概况

专用设备购置采购项目的潜在供应商应在广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）政采云平台自行下载采购文件，并于2021年10月15日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：QZZC2021-J1-10206-GXTH

2.项目名称：专用设备购置

3.采购方式：☑竞争性谈判

4.采购预算金额（人民币）：壹佰陆拾叁万玖仟陆佰元整（￥1639600.00）

其中A分标：伍拾万元整（￥500000.00）

B分标：伍拾伍万玖仟陆佰元整（￥559600.00）

C分标：伍拾捌万元整（￥580000.00）

5.最高限价（如有）（人民币）：壹佰陆拾叁万玖仟陆佰元整（￥1639600.00）

其中A分标：伍拾万元整（￥500000.00）

B分标：伍拾伍万玖仟陆佰元整（￥559600.00）

C分标：伍拾捌万元整（￥580000.00）

6.采购需求：A分标:手术动力系统1台；B分标:无创血液动力学检测仪1台、生物安全柜1台；C分标：200L水机1台、骨髓图像分析系统1套、酶标仪1台、洗板机1台的供货、安装、调试及后期服务；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

7.合同履行期限：自签订合同之日起1年。

8.本项目A分标接受进口产品，B、C分标不接受进口产品，不接受联合体和未购买本竞争性谈判文件的供应商参加。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物的合格供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2021年10月12日至 2021年10月14日，每天上午8：30至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西天和工程咨询有限公司(钦州市新华路538号)

3.方式：获取时间内，由企业法人代表或其委托代理人持本人身份证及携带以下资料报名：法定代表人身份证明、授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托代理时需提供）、企业营业执照副本复印件,以上资料均须加盖单位公章。

4.售价：采购文件工本费每本 300元（不含其它资料费），采购文件售后不退，本项目不接受邮购。

5.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取采购文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

1.截止时间：2021年10月15日09点00分（北京时间）

2.地点：广西天和工程咨询有限公司五层开标室(钦州市新华路538号)

## 五、开启

1.时间：2021年10月15日09点00分（北京时间）

2.地点：广西天和工程咨询有限公司五层开标室(钦州市新华路538号)

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.信息发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）。

2.谈判时间及地点：

（1）谈判时间：响应文件递交截止时间后。

（2）谈判地点：广西天和工程咨询有限公司四层评标室(钦州市新华路538号)。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：钦州市妇幼保健院

地    址：钦州市安州大道1号

联系方式：卓主任：0777-2399083

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西天和工程咨询有限公司

地　  址：钦州市新华路538号

联系方式：0777-3258838

## 3.项目联系方式

项目联系人：雷工

电　  话：0777-3258838

4.监管部门信息

监督部门：钦州市财政局政府采购监督管理科    电话：0777-2895258

广西天和工程咨询有限公司

2021年10月11日

# 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：专用设备购置 项目编号：QZZC2021-J1-10206-GXTH 采购预算金额（人民币）：壹佰陆拾叁万玖仟陆佰元整（￥1639600.00） 其中A分标：伍拾万元整（￥500000.00） B分标：伍拾伍万玖仟陆佰元整（￥559600.00） C分标：伍拾捌万元整（￥580000.00） |
| 2 | 3.1 | 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物的合格供应商； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）； 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 7.4 | 报价：谈判供应商可就《采购项目需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本壹份，副本贰份（副本可以是正本的复印件，正本与副本不一致时，以正本为准） |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2021年10月15日09点00分止 地址：广西天和工程咨询有限公司五层开标室(钦州市新华路538号) |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后60天。 |
| 7 | 11.0 | ## 谈判保证金（人民币）：A分标：壹万元整（￥10000.00） ## B分标：壹万元整（￥10000.00） C分标：壹万元整（￥10000.00） 保证金方式：应当采用电汇、转账、汇票等非现金形式交纳；转账单必须填写“摘要”、“用途”、“附言”填写内容统一为“项目编号+保证金”。 谈判保证金应在谈判响应文件有效期内保持有效。 交纳谈判保证金的账户为： 开户名称：广西天和工程咨询有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州金海湾支行 银行帐号：20733801040015732 |
| 8 | 12.1 | 谈判时间：2021年10月15日09点00分止响应文件提交截止时间后 谈判地点：广西天和工程咨询有限公司四层评标室(钦州市新华路538号) |
| 9 | 12.6 | 评定标准：最低价成交法（详细见第六章） |

谈判供应商须知

一.总　则

1. 适用范围：本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

1.1项目名称：专用设备购置

项目编号：QZZC2021-J1-10206-GXTH

2. 定义

2.1“采购人”是指：钦州市妇幼保健院。

2.2“采购代理机构”是指：广西天和工程咨询有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“谈判保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》第十四条、第二十条、第五十四条的规定，谈判保证金，是政府采购竞争性谈判采购项目的谈判供应商，依照竞争性谈判文件的规定，向采购人或采购代理机构交纳一笔款项，以这笔款项担保竞争性谈判供应商在谈判活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还谈判保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，采购人或采购代理机构应当退还谈判保证金。

3. 申请人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物的合格供应商；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3本项目的特定资格要求：具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）；

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与本次谈判有关的全部费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：网络查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购项目需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期二日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

4.3.3采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4采购代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和谈判时间。采购代理机构至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）上发布变更公告。

二.竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件并装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

- （1）谈判书【必须提供】（附件1）

- （2）报价表【必须提供】（附件2）

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

（1）有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或有统一社会信用代码的营业执照副本）复印件【必须提供】

（2）竞标人必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）【必须提供】

（3）法定代表人身份证复印件【必须提供】

（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）(附件3)

（5）谈判保证金转账回单复印件【必须提供】

（6）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录的查询结果截图复印件【必须提供】

（7）竞标人股东及出资信息表【必须提供】（附件4）

（8）竞标人近半年来连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明）竞标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件【必须提供】；

（9）竞标人近半年来连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的社保证明竞标人依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》【必须提供】

(10)竞标人2020年年度财务状况报告或报表复印件(新成立的公司按实际情况提交）【必须提供】；

（11）技术、商务响应偏离情况说明表【必须提供】（附件5）；

（12）售后服务承诺【由谈判供应商按《第三章采购项目需求》售后服务要求自行填写，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）】【必须提供】

（13）产品质量保证书【必须提供】（附件6）；

（14）产品代理资格证复印件或针对本项目的授权书及供货证明文件；

(15)货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

（16）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（17）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

（18）其他证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业的，以提供《中小企业声明函》及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料为准）；

（19）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

特别说明：（1）谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖谈判供应商印章，否则其无效（副本可以为正本复印件，正本与副本不一致的，以正本为准）。

（2）谈判文件要求“必须提供”的证明等材料，谈判供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三.报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

四.竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本壹份，副本贰份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封（公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）（竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容为合格）。

文件袋外层封面上应写明：

竞争性谈判响应文件

1）项目编号；

2）项目名称；

3）分标号；

4）采购单位；

5）代理机构；

6）供应商名称；

7)在 年 月 日 时 分前不得开启

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到采购代理机构开标室。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后 60 天内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件提交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

11.谈判保证金应用人民币：具体金额详见谈判供应商须知前附表。

11.1谈判保证金交纳方式：谈判保证金采用以电汇、转账、汇票等非现金形式交纳（不接受以个人名义交纳的谈判保证金）等形式。

11.2谈判供应商应按本须知中明确的单位全称、开户行、账号，于谈判截止前交到采购代理机构指定账户上，并将交款的银行回单（回执）复印件装订于谈判文件中。不按指定账户交纳的，视为不交纳谈判保证金。

谈判保证金交纳指定账户：

开户名称：广西天和工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州金海湾支行

银行帐号：20733801040015732

11.3对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

11.4办理谈判谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明“项目编号+保证金”，以免耽误谈判。

11.5未成交谈判供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的谈判保证金在合同签订后五个工作日内退还（合同签订后送达采购代理机构），不计利息。

谈判保证金退还账号说明书（格式）

广西天和工程咨询有限公司：

我单位参加                项目(项目编号：             、分标号：         )缴纳的谈判保证金情况如下：

| 项目编号 | 缴纳金额（元） | 缴纳时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

请将谈判保证金退至以下账户：

账户名：

开户行：

账  号：

办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。

联系人：                        联系电话：

供应商（章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日       期：

（注：附开户许可证复印件、转账底单复印件，如是成交单位的还需附与业主签订的合同一份。）

11.6对应交未交谈判保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

11.7注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

11.8谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

五.谈判程序及评定标准

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮谈判

谈判时间及地点: 详见本须知前附表第8项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据竞争性谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评定标准确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评定标准确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

12.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评定标准为：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

六.无效谈判条款

13.1谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

⑴应交未交谈判保证金的；

⑵未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

⑶不具备谈判文件中规定资格要求的；

⑷不符合法律、法规的；

⑸不符合谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

13.2废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

七.确定成交供应商办法

14.1 根据以下原则确定成交供应商：

14.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

八.成交公告

15.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后三个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西天和工程咨询有限公司  电话: 0777-3258838。

投诉联系部门及电话为：钦州市财政局政府采购监督管理科 电话:0777-2895258。

九.质量保证金（注：质量保证金由采购人确定由其自行收取）

16质量保证金由甲方收取的，乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额3% 比例（不超过合同金额的10%，具体比例由采购人与成交供应商商定）向甲方提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。

十.签订合同

17.1成交供应商自成交通知书发出之日起15日内与采购人签订政府采购合同。

17.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

17.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其谈判保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

十一、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十二、其他事项

19.1采购代理服务费的收取（适用于收取服务费的社会代理机构）。采购代理机构按规定向成交供应商收取招标代理服务费。在领取成交通知书前，成交供应商应向（采购代理机构简称）一次性付清招标代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商这次参加谈判的谈判保证金。

本货物采购代理服务费收取标准：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）按差额定率累进法计取。

19.2.解释权

本竞争性谈判文件解释权属采购代理机构。

19.3.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西天和工程咨询有限公司

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市新华路538号

电    话：0777-3258838

# 采购项目需求

A分标：手术动力系统技术参数

一、项目名称及项目编号：专用设备购置 QZZC2021-J1-10206-GXTH

二、项目类别：货物类

三、 采购预算（人民币）：伍拾万元整（￥500000.00），谈判供应商的最终报价超过项目预算的，将导致其谈判被拒绝。

四、采购项目需求一览表

本项目竞标人均可对下述3个分标中的1个或多个分标竞标，但为保证履约能力，同一竞标人最多可中1个分标（具体细则见评标办法）。

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写供货清单和技术规格偏离表。

（三）评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为竞争性谈判采购文件实质性要求。

（四）根据财办库（2003）38号复函解释：“如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品竞标的，应当作为一个供应商计算。”

（五）本分标允许进口产品参加竞标。

（六）本项目采购需求一览表中标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则竞标无效；

（提供同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他竞标无效）

| 序号 | 产品 名称 | 规格、技术参数及性能配置 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术动力系统、 | （一）、主机 1、高亮度液晶大屏幕显示控制面板，可同时显示运行模式、转速、单次往返频率、冲水量等各种参数； ▲2、真正的多功能动力系统，主机可接高速耳钻、鼻钻、微型打孔钻、颅底钻、开颅钻、铣刀、取皮刀、克氏针钻、弧形切割锯、往复锯、垂直摆动锯、摆动锯等多种功能。能根据临床的实际需要可随时升级； 3、可同时满足耳鼻咽喉-头颈外科、眼科、颌面外科、整形外科、手外科、神经外科、骨外科手术的骨质打磨、切割及软组织切割等多种需求； 4、主机与冲水泵一体化设计，方便使用，流量可在30—130毫升/分间数字化调节，并可选择停止/同步/持续等不同步模式； 5、具有末次手术记忆功能，方便同一医生长期使用。 （二）、脚踏开关 1、防水设计、无级变速； 2、脚踏开关可以控制主机所有的功能。方便医生的操作。 （三）、高速马达 ▲1、无碳刷、无传感器马达，可高温高压消毒,风冷技术，通过气流的循环直接散热，自身冷却，无需液体冷却马达，减少冲管等耗才的使用，以节约成本，长时间使用不发烫。性能稳定，在500－80000转/分正反任意运转，无摆动。马达与马达线可拆分，方便维护及减少维护成本。同一个马达可连接70MM、95MM、125MM、150MM长的手柄，满足临床不同手术的需要； 2、重量:80-115克，直径17-21毫米, 长度74-77毫米； 3、自带温度感应芯片，具过载保护功能，在工作中遇过大阻力（如手柄卡死等）时，马达自动停机并提醒检查故障。 （四）、手柄 ▲1、手柄自带冲水通道, 视野更好, 手柄也冷却.冲水出口可旋转, 便于360度不同位置冲水，内置加强的滚球轴承, 坚固, 特别适用于长时间大负荷使用。手柄钻头可伸缩3个不同长度, 不需要延长杆； 2、手柄种类多，具有70MM、95MM、125MM、150MM长的手柄并自带冲水装置，有直身及20度成角10多种，以满足耳科及鼻颅底等手术的多种需求； 3、传动比例1:1,直身手柄,长度74毫米, 重量40克.弯手柄,长度86毫米, 重量49克； 4、精密度高，手柄在高低速运转时均无摆动及震动，以确保手术的安全。 （五）、钻头 1、具有材质为钨碳钢、金刚沙和粗金刚沙多种，钨碳钢钻头在常规手术中可用50-200例左右； 2、钻头的大小(0.5mm-7.0mm)尺寸齐全，以满足不同手术部位的使用。 （六）、鼻钻 1、人体工程学设计，手柄直排式设计，内置同轴式直线灌注及吸引通道，强力的吸引，完全解决吸引堵塞问题； ▲2、导管联合技术，冲水管路与手柄一体化设计，更换刀头无需插拔冲水管。马达与马达线可拆分，方便维护及减少维护成本。转速500－12000转/分间数字化调节，刀头可360度旋转； ▲3、刀头旋转频率可调节：单次往返频率可在2－6转/次间调节，以使组织切割得更细小而方便排出。杜绝堵塞； - 可提供多种角度（0度、15度、40度、60度等）、多种尺寸鼻科及喉科刀头，并具有永久性刀头和一次性刀头可供临床选择。 - 配置清单 - 全套包括： - 主机1台； RAPIDO高速马达（80000转）及马达连线 1套； 刨削手柄（12000转）及马达连线 1套； - 多功能脚踏开关1个； - 冲水支架 1对； - 冲洗管 10根； - 冲洗管夹口 10个； - 清洁油 1瓶； - 润滑油 1瓶； - PM2-S70HD直柄重载磨钻手柄（1：1） 1个； - PM2-A70HD弯柄重载磨钻手柄（1：1） 1个； - 双面锯齿直刀头 直径4.0mm 长度10cm 用于鼻窦手术1把 - 40 °双面锯齿刀头（弯内侧开口）直径4.0mm 长度10cm 用于鼻窦手术 1把； - 60 °双面锯齿刀头（弯内侧开口）直径4.0mm 长度10cm用于鼻窦手术 1把； - 40 °双面锯齿刀头（弯背侧开口）直径4.0mm 长度10cm用于腺样体切除术 1把； - 细颗粒磨钻，圆形头，金刚砂材质，Φ1.0 1支； - 细颗粒磨钻，圆形头，金刚砂材质，Φ1.8 1支； - 细颗粒磨钻，圆形头，金刚砂材质，Φ3.1 1支； - 细颗粒磨钻，圆形头，金刚砂材质，Φ5.0 1支； - 细颗粒磨钻，圆形头，金刚砂材质，Φ6.0 1支； - 标准磨钻，圆形头，钨碳刚材质，Φ1.0 1支； - 标准磨钻，圆形头，钨碳刚材质，Φ1.8 1支； - 标准磨钻，圆形头，钨碳刚材质，Φ3.1 1支； - 标准磨钻，圆形头，钨碳刚材质，Φ4.0 1支； - 标准磨钻，圆形头，钨碳刚材质，Φ6.0 1支。 | 1 | 套 | 500000.00 |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自验收合格后一年内全免费上门保修,定期回访（包括配件费、维修费，差旅费等各项费用）。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 | 1.设备免费保修期为1年，对设备提供终身维修服务； 2.在广西有长期售后服务机构； 3.维护保养的安排：定期派工程技术人员对设备进行维护保养； 4.当设备有重大级别提升时，将免费为设备进行软件升级； 5.应急维修时间安排：用户使用中出故障接到通知后立即响应，24小时内派工程技术人员到达现场维修； 6.主要零配件价格；要零配件及易耗品供货价格：为客户提供优惠的零配件及易耗品； 7.设备保修期内一周如出现3次以上停机或设备故障的，采购方有权要求供货方退货或更换新机器，所产生费用由供货方承担。 |  |  |  |  |
| 培训计划 | 由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 1.培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 2.培训形式： ① 现场使用培训： 安装调试结束后，供应商培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备 ② 集中授课：厂方培训工程使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。 |  |  |  |  |
| 交货 时间 | 签订合同后自采购人通知之日起90天内调试完毕验收合格并交付使用。 |  |  |  |  |
| 交货 地点 | 钦州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 签订 合同日期 | 自成交通知书发出之日起15天内。 |  |  |  |  |
| 付款 条件 | 货物验收合格正常运行后，三个月内首付30%货款，余款由甲方两年内分期付清乙方的全部货款。 |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.竞标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证； 2.竞标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品。 |  |  |  |  |
| 其它 | 本货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 |  |  |  |  |

B分标：无创血液动力学检测仪、生物安全柜技术参数

一、项目名称及项目编号：专用设备购置 QZZC2021-J1-10206-GXTH

二、项目类别：货物

三、采购预算：人民币伍拾伍万玖仟陆佰元整（￥559600.00），谈判供应商的最终报价超过项目预算的，将导致其谈判被拒绝。

四、采购项目需求一览表

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写供货清单和技术规格偏离表。

（三）评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为竞争性谈判采购文件实质性要求。

（四）根据财办库（2003）38号复函解释：“如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品竞标的，应当作为一个供应商计算。”

（五）本分标包括以下设备，不允许进口产品参加竞标。

（六）本项目采购需求一览表中标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则竞标无效；

（提供同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他竞标无效）

| 序号 | 产品 名称 | 规格、技术参数及性能配置 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创血液动力学检测仪 | 1、适用范围 1.1采用胸电生物阻抗法原理，国内生产床旁无创血液动力学实时监测系统； 1.2能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗。 2功能要求与硬件说明 2.1系统设计：须为无创血液动力学监测系统专用机（非PC机或插件式）； ▲2.2外观设计为12寸彩色触摸屏1024X768 ，内置电池供电时间≧2小时； 2.3需内置智能信号检测系统，监测出现问题时，实时提示； 2.4测试电极具有智能芯片检测功能。 3软件要求 3.1软件设计须采用Linux软件操作系统； 3.2信号测定：须采用数字化阻抗信号处理技术； 3.3搏出量计算：须采用自动调整主动脉顺应性计算方法； ▲3.4监测功能：须具有4种监测模式：监测屏、趋势屏、血流动力分析屏、治疗分析屏； 3.5监护屏：一个屏幕由5种数据显示单元和2种波形显示单位组成，实现连续实时监测； 3.6趋势屏：持续显示二种参数的变化轨迹，反映患者病情进展及治疗效果； ▲3.7血流动力分析屏：不同区域反映不同的血液动力学状态，方便快捷地指导治疗，显示患者指标是否处于正常范围； 3.8治疗分析屏：6条条形图（具有监测参数及正常值的标示）显示正常与否，快速评估患者状态是否在设定范围之内； 3.9允许进行数据存储和回放；用户可设置自动数据存储间隔时间； ▲3.91报告功能：可打印标注有相应时间和日期的标准A4打印纸的4种血液动力学报告：血液动力学状态报告；趋势报告；分析报告；汇总报告； 3.92须有事件标记功能，至少可存入12种用户自定义的事件标签，可简单、快捷地对特殊事件进行标记； 3.93回顾功能：须允许用户在任何时候都可以通过病人姓名、序列号等多种方式回顾病人记录； 3.94报警功能 具有声音、灯光等多种报警方式。 4网络化 4.1标准 USB 端口可接激光打印机、键盘、及各种储存工具； 4.2网络端口方便接入第三方平台； 4.3售后服务国内具有厂家级生产、定制、维护服务。 5监测参数及要求： 5.1胸液水平 （TFC）； ▲5.2加速指数（ACI）速度指数（VI）； 5.3心排量 （CO）/心指数（CI）； 5.4搏出量 （SV）/ 搏出指数 （SI）； 5.5外周血管阻力（SVR）/外周血管阻力指数 （SVRI）； 5.6左心作功（LCW）/左心作功指数 （LCWI）； 5.7收缩时间比率 （STR）； 5.8每搏变异率（SVV）； 5.9血氧饱和度（SPO2）。 | 1 | 台 | 494600.00 |
| 2 | 生物安全柜 | - 一、技术参数： - （1）分类：B2型，100%外排， - （2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 （4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：1050 m³/h （7）额定功率：1300W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤67dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% （11）重量：毛重259KG净重 227KG 外排风机毛重52KG 外排风机净重45KG （12）使用人数：单人 2、生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： 1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 9、超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 10、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 16、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 三、设备配置清单 主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、排风管1个、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。 | 1 | 个 | 65000.00 |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自验收合格后一年内全免费上门保修,定期回访（包括配件费、维修费，差旅费等各项费用）。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 | 1.设备免费保修期为1年，对设备提供终身维修服务； 2.在广西有长期售后服务机构； 3.维护保养的安排：定期派工程技术人员对设备进行维护保养； 4.当设备有重大级别提升时，将免费为设备进行软件升级； 5.应急维修时间安排：用户使用中出故障接到通知后立即响应，24小时内派工程技术人员到达现场维修； 6.主要零配件价格；要零配件及易耗品供货价格：为客户提供优惠的零配件及易耗品； 7.设备保修期内一周如出现3次以上停机或设备故障的，采购方有权要求供货方退货或更换新机器，所产生费用由供货方承担。 |  |  |  |  |
| 培训计划 | 由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 1.培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 2.培训形式： ① 现场使用培训： 安装调试结束后，供应商培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备 ② 集中授课：厂方培训工程使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。 |  |  |  |  |
| 交货 时间 | 签订合同后自采购人通知之日起30天内调试完毕验收合格并交付使用。 |  |  |  |  |
| 交货 地点 | 钦州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 签订合同日期 | 自成交通知书发出之日起15天内。 |  |  |  |  |
| 付款 条件 | 货物验收合格正常运行后，三个月内首付30%货款，余款由甲方两年内分期付清乙方的全部货款。 |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.竞标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证； 2.竞标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品。 |  |  |  |  |
| 其它 | 本货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 |  |  |  |  |

C分标：200L水机、骨髓图像分析系统、酶标仪、洗板机技术参数

一、项目名称及项目编号：专用设备购置 QZZC2021-J1-10206-GXTH

二、项目类别：货物

三、采购预算（人民币）：伍拾捌万元整（￥580000.00），谈判供应商的最终报价超过项目预算的，将导致其谈判被拒绝。

四、采购项目需求一览表

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写供货清单和技术规格偏离表。

（三）评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为竞争性谈判采购文件实质性要求。

（四）根据财办库（2003）38号复函解释：“如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品竞标的，应当作为一个供应商计算。”

（五）本分标包括以下设备，不允许进口产品参加竞标。

（六）本项目采购需求一览表中标注“★”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则竞标无效；

（提供同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他竞标无效）

| 序号 | 产品 名称 | 规格、技术参数及性能配置 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200L水机 | 1、制水量：≥200L/h； ★2、纯化水水质：电导率≤0.1μs/cm（在线监测），微颗粒＜1个/ml，吸光度＜0.001，蒸发残渣＜1.0mg/L,重金属＜0.1ppb。 ★3、主机尺寸：≤1600×700×963（mm）机柜式 4、主机功率：1.8KW 5、纯水箱：250L（PE） ★6、液位联锁全自动控制，具备系统开机自检、原水缺水停机自动保护、系统低压高压停机报警，缺相、过流停机报警，水箱高水位自停/中水位启动、系统自动冲洗等全自动功能。同时该系统还具备手动操作功能，满足应急需求。 7、恒压供水系统，采用全自动水泵控制器控制，数字电路经久赖用并可手动操作 8、仪器仪表全显示设计，能够有效监测系统的各项指标，具备纯水电导率仪在线监测膜的水质、纯化水电导率仪实时监测纯化水电导。 9、搭配高效阻垢模块与多介质过滤模块，在降低设备占地空间的同时，依然保证能适应各种城市自来水水质。 10、搭载高效纯化系统，保证终端水质。 | 1 | 台 | 60000.00 |
| 2 | 骨髓图像分析系统 | - 一、骨髓图像分析软件要求 - 1.数据库：使用专业SQL SERVER数据库。 - 2.系统全面支持视窗平台，支持模拟CCD、数字CCD、数字冷CCD、数码相机、扫描仪等图像摄入设备。 - 3.细胞统计计数：可由操作人员选择相应细胞，系统根据所选细胞自动计算不同细胞的个体数目以及总数，主要有髓片、血片的粒系、红系、单核系、淋巴系、浆系、巨核系、分裂细胞、退化细胞、血片共数白细胞数、骨髓共数有核细胞数以及其他各种常用细胞计数，统计百分比以及粒红比等，个数和百分比显示可选。 - ★4.细胞计数仪支持：程序支持用本公司自行研发的计数仪直接输入统计个数，并对结果自动分析计算，在统计总数目达到100、150、200个时有不同的声音提示，并且提示数目可设定。计数仪采用蓝背景液晶屏，数字显示清晰，没有视觉疲劳感。支持计时器离线使用，分析结果直接导入报告系统，不需要重复输入，自动计算百分比及粒红比，大大节省医生工作量和工作时间。 - ★5.工作流程支持：支持常见工作流程如骨髓活检、骨髓图像检查、细胞形态学检查等，支持工作流程编辑及工作界面调整，用户可以根据自己的操作习惯编辑工作流程以及工作界面。 - 6.报告单设计与打印：高度灵活的报告单设计调整系统，报告格式任意调整，可通过简单的鼠标拖拉，直观地设计任意多种报告格式，并根据选择的报告格式自动生成彩色图文一体化的报告，图片可以直接传送到报告单上，并打印清晰美观的图文一体报告，特殊调整项目可以根据增强设计功能直接建立，简单方便。已支持除常用报告以外的骨髓活检报告、细胞形态学检查报告等。 - 7.图片套打：支持采集的原图和该病人典型细胞图片套打，更明确生动的说明病人诊断的情况。 - 8.操作追溯：支持修改内容通过日志记录，操作记录可追溯，减少多人操作造成的争议。 - ★9.病例锁定，当某一医师在操作某一病例时，此病例呈锁定操作中状态，其他人无法同步操作，避免多人同时操作同一病例造成错误。 - ★10.标准图谱，内置典型细胞图谱，支持维护，可供临床医生参考以及教学使用。 - 11.专家系统词库/模板：具备规范的开放性专家系统词库/模板，提供完善的分级分类词库，规范的常用模板，并编辑对应的部位和内容的模板，避免重复录入，提高工作效率。其中的专家词库和常用模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充。 - 12.数据查询、统计功能：灵活快速实用，可以根据几乎所以的已填的病人资料进行查询，同一条件内的分段查询，如按年龄段进行查询统计，也可以进行复合条件查询，如某年龄段内得某种疾病的人数，并可以自动完成各种查询、统计的报表职能，提供该报表的编辑工具，可以根据需要设定打印项目和格式，并可以将报表转入EXCEL。 - 13.强大的统计工具模块：检查工作量统计、送检科室统计、送检医师统计、，阳性率统计等。 - 14.电子病历功能：将患者的报告以Word文件方式导出，方便医师收集典型病例。 - 15.典型病例管理：用户可将一批病例导出到一个电子文件袋中，根据文件袋中提供的浏览工具，可以随时随地浏览报告。 - ★16.病历对照：支持将当前病例和既往病历相比较，比较内容包括图片和文字记录。 - 17.批量打印功能：可选择某天或某段时间内的报告统一批量打印。 - 18.病例资料备份：周到的病历资料备份功能，可以方便的进行备份和数据刻录操作；，同时支持刻录后的病例离线查询及统计，刻录后的资料可以独立保存阅览，支持图片和报告内容同时显示。 - 19.回收站功能：支持恢复误删除病例，包括文字信息和图片信息，最大限度还原误删除的病例资料。 - 20.数据库备份与维护：周到的数据库备份和数据库维护功能，可设定数据自动备份，备份的时间和频率可自定义，支持网络备份，以便出现故障时及时恢复。 - 21.权限设置：支持详细的权限设置，方便科室管理。 22.支持教学示教、读片以及幻灯片制作功能，可支持连接投影仪、液晶电视并可播放实时动态影像，也可以将采集到的图片制作成幻灯片，利用电脑多媒体功能进行资料的阅读示教和学术交流。 二、数字成像系统要求 1）USB3.0标准630万像素高清晰度摄像头； 2）有效像素3072Hx2048V, 彩色, 1/1.8 inch， 10-bitADC, 逐行扫描； 3）全视野帧速率最高支持到70帧。 4）遵循USB3.0标准； 5）自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整； 6）自动/手动曝光，曝光时间可调（1ms～6s）； 7）图形叠加预览及保存； 8）支持积分采集图像功能； 9）支持多种格式（包括avi格式）的动态录像功能； 10）支持多种压缩格式动态采集； 11) 可控制ROI预览以及采集功能。 12）照度：1.2V/lux-sec (550nm)； 13）信噪比：>44dB； 14）动态范围：61dB； 15）24 bit Bayer RGB 视频输出； 三、摄像头专用接口 1、配置1个U-TV0.5XC标准C_MOUNT型摄像头接口，内置调焦装置。 四、通用分类仪要求 1、与骨髓软件系统兼容，支持计数信息直接导入； 2、支持手动计数、键盘计数、鼠标计数等多种计数方式。 3、★支持离线使用，可当做单独计数仪使用，自动计算细胞百分比、粒红比、巨核系统等，通过USB线连接电脑，可以把计数数据自动导入到骨髓系统中，减少重复录入工作。 4、软件程序支持自主研发的计数仪直接输入统计个数，并对结果自动分析计算，在统计总数目达到50倍数时有不同的声音提示，上限数目可设定。 - （1）电脑键盘匹配细胞计数，根据用户使用习惯自定义计数的快捷按钮； - （2）支持在计数时电脑自动播放细胞名称，有效避免误按错键； - （3）计数仪采用蓝背景液晶屏，数字显示清晰，没有视觉疲劳感。 - （4）支持计时器离线使用，分析结果直接导入报告系统，不需要重复输入，自动计算百分比及粒红比； - （5）计数到一定数目时，对话框和长短音提示，帮助用户正确计数； （6）细胞数量到上限值时，系统自动提示或锁定上限值，并支持声音提示，减少了用户的出错概率。 | 1 | 套 | 300000.00 |
| 3 | 酶标仪 | 1．检测通道：8通道 2．检测光源：双LED冷光源 ★3．检测方法：终点法、动力学法、凝集扫描 ★4．测量范围：0.000 OD～4.500 OD 5．分辨率：0.001 OD 6．重复性：＜±0.15%。 7．线性：在0.000-3.500 OD时，小于0.5%。 8．准确性：在1.000 OD时，相对误差为±0.5%。 ★9．测量时间：单波长2s/96孔，双波长＜5s/96孔。 10．波长范围：400nm-750nm。 11．滤光片：最多8个，标配405nm、450nm、492nm、630nm 12．端口配置：RS232和USB 13．功能 a）可测定96孔（8×12）或48孔（4×12）微孔板； b）振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。 14．电源： a）直流输出：24V±1V，≤1.25A。 ★b）过流保护和短路保护：在电流大于等于3.2A或短路时，启动保护。 c）额定输入功率：≤55W。 | 1 | 台 | 100000.00 |
| 4 | 洗板机 | 1.残液量：≤1μl/孔 2.注液精度：CV≤2% ★3.注液准确度：＜3%（在注液量300μl/孔时） ★4.注液均匀度：≤1.5% 5.内置工作泵：泵置放于洗板机内部，设备整体性好。 6.洗液过滤系统，可保证有效的防堵塞。 7.功能 7.1 定性功能 a）交叉吸液功能：吸液针可在微孔左右各吸液一次； b）防溢流功能：在此模式下，通过注液的同时吸液实现防溢流功能； c）自动记忆参数：可自动记忆主程序100个； d）废液报警功能：当废液到报警器预定位置，仪器会发出报警声音； e）废液排放功能：选配 f）磁洗板功能：选配 g）各列单独控制功能：可通过按键单独控制各列的注液功能； h）免补孔功能：当清洗数量不足一排时，液体通过载板架上的吸液管被吸走。 7.2 可量化功能 ★a) 注液量：0-12500μL，调整步距为50μL； b) 浸泡时间0-999s可调，调整步距为1s； c) 振荡时间最长0-990s可调，调整步距为1s； d) 吸液时间0.1-9.9s可调，调整步距为0.1s； e) 清洗次数：1-250次，调整步距为1； f) 通道数：4个，2个洗液通道、1个蒸馏水通道、1个废液通道； g) 蒸馏水瓶、洗液瓶、废液瓶容量均为4000ml 允差±5%（2000ml选配）。 | 1 | 台 | 120000.00 |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自验收合格后一年内全免费上门保修,定期回访（包括配件费、维修费，差旅费等各项费用）。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 | 1.设备免费保修期为1年，对设备提供终身维修服务； 2.在广西有长期售后服务机构； 3.维护保养的安排：定期派工程技术人员对设备进行维护保养； 4.当设备有重大级别提升时，将免费为设备进行软件升级； 5.应急维修时间安排：用户使用中出故障接到通知后立即响应，24小时内派工程技术人员到达现场维修； 6.主要零配件价格；要零配件及易耗品供货价格：为客户提供优惠的零配件及易耗品； 7.设备保修期内一周如出现3次以上停机或设备故障的，采购方有权要求供货方退货或更换新机器，所产生费用由供货方承担。 |  |  |  |  |
| 培训计划 | 由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 1.培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 2.培训形式： ① 现场使用培训： 安装调试结束后，供应商培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备 ② 集中授课：厂方培训工程使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。 |  |  |  |  |
| 交货 时间 | 签订合同后自采购人通知之日起30天内调试完毕验收合格并交付使用。 |  |  |  |  |
| 交货 地点 | 钦州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 签订合同日期 | 自成交通知书发出之日起15天内。 |  |  |  |  |
| 付款 条件 | 货物验收合格正常运行后，三个月内首付30%货款，余款由甲方两年内分期付清乙方的全部货款。 |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.竞标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证； 2.竞标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品。 |  |  |  |  |
| 其它 | 本货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 |  |  |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

- 一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

（一）竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

采购单位：

代理机构：

供应商名称：

投标日期在 年 月 日 时 分前不得开启

（二）竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

分标号：

供应商名称：

- 年      月      日

附件1

谈判书

(采购代理机构)：

依据贵方（项目名称、项目编号、分标号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本壹份、副本    份。

1．价格文件；

2．商务技术文件。

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃

对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处于采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：________________________________

电话／传真：___________________电子函件: _____________________________

开户银行：_________________________账号／行号：________________________

谈判供应商名称(签章): _________________________________________________

谈判供应商法定代表人或授权代表签字: __________________________________

日期：_____年_____月_____日

附件2

报价表

项目名称:

项目编号:

分标号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价包括全部货物金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、售后服务、更新升级、软件费、检验费、培训费、税金、利息及其它所有成本费用的总和。

谈判供应商名称（盖章）： _____________________

法定代表人或委托代理人（签字）:__________________________

报价时间：     年     月    日

附件3

法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件

采购代理机构名称：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号、分标号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：___________

身份证号码：__________________________

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件4

- 竞标人股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码 （或证照/证件号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

“股东及出资信息”的信息相符，否则竞标文件作无效处理。

2、附竞标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件，否则竞标文件作无效处理。

3、竞标人如为事业单位的，不需要提供本表。

4、要求提供“天眼查”里面竞标人的公司信息及股东之间的关联图，否则竞标文件作无效处理。

附件5

技术、商务响应偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

分标号：

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |
| - 商务部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第三章采购需求一览表 ”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。

谈判供应商（公章）：_________________________

法定代表人或委托代理人签字：_______________

日期：      年   月    日

附件6

产品质量保证书

致   （采购单位）      ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的    （项目名称）       项目（项目编号：              、分标号：       ），一旦成交，我方保证按照谈判文件和谈判响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商（公章）：__________________________

法定代表人或委托代理人（签字）：__________________________

日   期：      年   月    日

# 第五章  合同主要条款

# 政府采购合同

合同名称：

合同编号：

分标号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：自筹。

3.付款方式：货物验收合格正常运行后，三个月内首付30%货款，余款由甲方两年内分期付清乙方的全部货款。

第九条　质量保证金

货物金额的5%作为质量保证金，待质量保证金过后甲方在1年内一次性无息返还乙方。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经钦州市财政局（政府采购监督管理科）审批，并签书面补充协议报钦州市财政局（政府采购监督管理科）备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判书；

4.成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，钦州市财政局（政府采购监督管理科）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报钦州市财政局（政府采购监督管理科）备案。

| 甲方：钦州市妇幼保健院（章） 年 月 日 | 乙方： （章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：钦州市安州大道1号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0777-2399083 | 电话： |
| 开户银行:钦州市区农村信用合作联社沙埠信用社 | 开户银行： |
| 账号：804212010112890053 | 账号： |
| 纳税人识别号：450700499708138 | 纳税人识别号： |
| 统一社会信用代码：12450700499708138H | 统一社会信用代码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对谈判文件、响应文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；竞争性谈判采购过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离谈判文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按谈判文件、响应文件要求填写，如谈判文件、响应文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（二）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（三）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（四）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（五）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拔款、政府性基金拔款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合谈判文件、响应文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）本合同条款中涉及选择性内容的，应当确定所选择的内容。除此之外，甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效。

（四）本合同统一用A4纸打印。

第六章  评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，评标委员会小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审办法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1. 竞争性谈判的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）（桂财采[2020]49号）第五条认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=最后报价。

2.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为中标候选人。

三、成交候选人推荐和确定原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。